376 | 51407 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
375 | 51419 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 401649 | AESCULAP | GN300 | 1466 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
374 | 51416 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
373 | 51046 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
372 | 51454 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
371 | 51632 | 2018-05-23 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0366 | VALLEYLAB | SSE2L | L2H–18699L–20 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
370 | 51039 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
369 | 51455 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | INV. 567489 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F2L-20421-T | QUIROFANO 10 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
367 | 51432 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
365 | 51425 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
364 | 51037 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
363 | 51423 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
362 | 51402 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | EMCO5259 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000502 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
361 | 51451 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000503 | QUIROFANO 8 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
360 | 51457 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
359 | 51433 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
357 | 51426 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
356 | 50716 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
355 | 50686 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3745 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109593 | QUIROFANO PRE |  |  | 2019-04-01 12:25:30
354 | 50694 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | 2019-04-01 12:25:30
353 | 51403 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
352 | 51041 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
351 | 51049 | 2018-04-23 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3736 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002493 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
350 | 51045 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
349 | 51405 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
348 | 51414 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
347 | 51420 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | 2019-04-01 12:25:30
346 | 51406 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  | 2019-04-01 12:25:30
345 | 51469 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2589 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006932 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
344 | 50725 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2583 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006931 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
343 | 51415 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2582 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006924 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
342 | 50697 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2581 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006936 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
341 | 51436 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0361 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006438 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
340 | 51401 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0317 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006439 | QUIROFANO 7 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
339 | 50699 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0314 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006437 | QUIROFANO 8 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
338 | 50692 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0302 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13995 | QUIROFANO RCP |  |  | 2019-04-01 12:25:30
337 | 11948 | 2018-04-23 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0305 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13989 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
336 | 51470 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 500634 | SPACELABS | 90309 | 309-002647 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
335 | 50696 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0306 | SPACELABS | 90309 | 309 - 001674 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
334 | 50715 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
333 | 50718 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
332 | 50700 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
331 | 2541 | 2018-05-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
330 | 50651 | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
329 | 50731 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 501096 | PRECISION MEDICAL | EASY VAC | 11096 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
328 | 2545 | 2018-05-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHIO | NC | AAJK00404 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
327 | 2543 | 2018-05-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
326 | 2542 | 2018-05-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | OHMEDA | OHIO AIR VAC | AKJE00369 - AKJM0057-AKKM00025 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
325 | 2544 | 2018-05-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CE7973 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
324 | 201802147 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
323 | 201802102 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
322 | 201802108 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
321 | 201802141 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
320 | 201802148 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
319 | 201802140 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
317 | 51035 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
316 | 51030 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
315 | 50682 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
314 | 50714 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | 2019-04-01 12:25:30
313 | 50683 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
312 | 50726 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | 2019-04-01 12:25:30
311 | 50680 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | 2019-04-01 12:25:30
310 | 51648 | 2018-05-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
309 | 50673 | 2018-04-05 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3519 | NIHON KOHDEN | VISMO |  | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
308 | 50677 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | 2019-04-01 12:25:30
307 | 50713 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | 2019-04-01 12:25:30
306 | 50675 | 2018-04-05 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | 2019-04-01 12:25:30
305 | 50727 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | 2019-04-01 12:25:30
304 | 50681 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | 2019-04-01 12:25:30
303 | 50678 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | 2019-04-01 12:25:30
302 | 50712 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | 2019-04-01 12:25:30
301 | 50674 | 2018-04-05 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | 2019-04-01 12:25:30
300 | 50676 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | 2019-04-01 12:25:30
299 | 50711 | 2018-04-05 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | 2019-04-01 12:25:30
298 | 51029 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  |  | 2019-04-01 12:25:30
297 | 50744 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
296 | 51026 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
295 | 51025 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
294 | 50722 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
293 | 50742 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | 05125W002632 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
292 | 51471 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
291 | 50690 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | [8 empty] | 2019-04-01 12:25:30
290 | 50691 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | [8 empty] | 2019-04-01 12:25:30
289 | 50748 | 2018-04-16 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
288 | 50723 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
287 | 50733 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
286 | 50734 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
285 | 50741 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
284 | 50732 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
283 | 50736 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | EMCO2184 | CHATTANOGA GROUP INC. | 18010 | 12680A | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
282 | 51024 | 2018-04-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3231 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
281 | 50689 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
280 | 50719 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
279 | 51038 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
278 | 50728 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
277 | 50721 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
276 | 50729 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
275 | 50747 | 2018-04-16 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
274 | 50684 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
273 | 50687 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
272 | 50743 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
271 | 50735 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
270 | 50745 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | [8 empty] | 2019-04-01 12:25:30
269 | 50738 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
268 | 50737 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
267 | 51033 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
266 | 51032 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
265 | 51031 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
264 | 51034 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
263 | 51028 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
262 | 51027 | 2018-04-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
261 | 50628 | 2018-03-22 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
260 | 50624 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
259 | 50706 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | 2019-04-01 12:25:30
258 | 50661 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
257 | 50456 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0283 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0003 | SCANOGRAFIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
256 | 50630 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
255 | 50708 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ECOGRAFO |  | ALOKA | PROSOUND SSD-3500 SX | M13258 | PERINATOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
254 | 201802152 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
253 | 201802151 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
252 | 201802150 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
251 | 50619 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
250 | 50477 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
249 | 50479 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
248 | 50482 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
247 | 50481 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
246 | 50470 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
245 | 2636 | 2018-04-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
244 | 2606 | 2018-04-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
243 | 50472 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF |  |  | 2019-04-01 12:25:30
242 | 50606 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
241 | 50457 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
240 | 50605 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
239 | 2622 | 2018-04-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
238 | 50604 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | 2019-04-01 12:25:30
237 | 50471 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
236 | 50474 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
235 | 2532 | 2018-04-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
234 | 2640 | 2018-06-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
233 | 50250 | 2018-03-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
232 | 2645 | 2018-06-01 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3577 | CHOONGWAE MAMII | CHS-11000 | 1104128 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
231 | 2525 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | OHMEDA | NR | HAFS00578 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
230 | 50602 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3442 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020010 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
229 | 2533 | 2018-04-19 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
228 | 2610 | 2018-04-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
227 | 50634 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
226 | 50664 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610121082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
225 | 50610 | 2018-03-16 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110051082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
224 | 50665 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
223 | 50603 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3445 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 110510061082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
222 | 50663 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 111110061082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
221 | 50669 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
220 | 50666 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
219 | 50662 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3528 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310011082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
218 | 2607 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
217 | 2567 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1826 | ATOM | V80W | 4100011 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
216 | 2613 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
215 | 2568 | 2018-04-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
214 | 50247 | 2018-03-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1831 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17959 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
213 | 50465 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 600625-EMCO1386 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17452 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
212 | 2641 | 2018-04-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
211 | 50466 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
210 | 2623 | 2018-05-02 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
209 | 2540 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
208 | 2529 | 2018-04-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
207 | 2539 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1337 | ATOM | V-2200 | 1693140 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
206 | 2527 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1340 | ATOM | V-2100G | 1684085 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
205 | 2523 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
204 | 50248 | 2018-03-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
203 | 2619 | 2018-04-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
202 | 2538 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
201 | 2633 | 2018-06-01 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1652 | ATOM | 3200-N | 4101611 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
200 | 2616 | 2018-04-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1345 | OHMEDA | LR87400 | HRFV660 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
199 | 2530 | 2018-04-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | 600109 | OHMEDA | CARE PLUS | HAFV00628 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
198 | 2526 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1346 | OHMEDA | CARE PLUS 2000 | HDED00109 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
197 | 50459 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 600628 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17956 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
196 | 2614 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
195 | 2638 | 2018-06-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | CMC INFANT WARMER | CBU-1100 | CW1205089 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
194 | 11800 | 2048-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO1082 | SENSORMEDICS | 3100a | AGW01242 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
193 | 50469 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
192 | 50483 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110071082A1V | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
191 | 2637 | 2018-06-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3444 | OHMEDA / INFANT WARMER | CBW-1100 | 1104044 / A01030 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
190 | 50463 | 2018-03-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
189 | 2569 | 2018-04-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1824 | ATOM | V80W | 4100008 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
188 | 2639 | 2018-05-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1651 | ISOLETTE | C550H-1 | RR01895 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
187 | 2534 | 2018-04-19 | 2018-03-31 |  | no | 1 | [8 empty] | 2019-04-01 12:25:30
186 | 2931 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V80W | 4100013 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
185 | 2537 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1347 | ISOLETTE | C450H-1 | WNV04191 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
184 | 50635 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
183 | 2644 | 2018-04-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ISOLETTE | C100 | FP0282 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
182 | 2642 | 2018-04-19 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1349 | OHMEDA | CARE PLUS 3000 | HCDA50106 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
181 | 50705 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | 1678626 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
180 | 2609 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
179 | 2531 | 2018-04-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205108 | CIRENA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
178 | 50473 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | 2019-04-01 12:25:30
177 | 50612 | 2018-03-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
176 | 50625 | 2018-03-22 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2026 | SPACELABS | 90309 | SIN SERIAL | ANA FRANK |  |  | 2019-04-01 12:25:30
175 | 50453 | 2018-03-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
174 | 50480 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 402306 | SPACELABS | 90309 | 309011396 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
173 | 50648 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | SIN CODIGO | SECA | 22089 | 3541317009 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
172 | 50455 | 2018-03-08 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
171 | 201802146 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
170 | 201802139 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
169 | 201802107 | 2018-04-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
168 | 201802153 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
167 | 201802105 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
166 | 201802109 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
165 | 50621 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
164 | 51995 | 2018-06-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | ANA FRANK |  |  | 2019-04-01 12:25:30
163 | 50623 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
162 | 50622 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3772 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002921 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
161 | 50631 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | 136KG | 402569 | UROLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
160 | 50632 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
159 | 50461 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3464 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0019 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
158 | 50460 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
157 | 51629 | 2018-05-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAI5023 | BIOMEDICINA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
156 | 50707 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | 2019-04-01 12:25:30
155 | 50668 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
154 | 50647 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO2737 | HEALTHOMETER | 160KG | 1600000190 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
153 | 50244 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | 2019-04-01 12:25:30
152 | 50243 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 500985 | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5470 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
151 | 50703 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
150 | 50702 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
149 | 50704 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
148 | 50701 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
147 | 50617 | 2018-03-20 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | 7753239 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
146 | 50246 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2708 | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | SN:04895 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
145 | 50222 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2719 | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | 4896 | ENDOSCOPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
144 | 50242 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
143 | 50620 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
142 | 50646 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
140 | 50653 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
139 | 50645 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
138 | 50618 | 2018-03-20 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | ODONTOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
137 | 50655 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | A-20082013-1 | ODONTOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
136 | 50667 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | ODONTOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
135 | 50644 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
134 | 50452 | 2018-03-08 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
133 | 50609 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
132 | 50231 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
131 | 50608 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
130 | 50627 | 2018-03-22 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0787 | GENERAL ELECTRIC | DINAMAP PRO 1000 | WAA051200475A | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
129 | 50626 | 2018-03-22 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
128 | 50607 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
127 | 50639 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
126 | 50649 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTHOMETER | 386KG |  | ANA FRANK |  |  | 2019-04-01 12:25:30
125 | 50642 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
124 | 50225 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
123 | 50478 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
122 | 50234 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
121 | 50241 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
120 | 50240 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
119 | 50237 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3761 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002914 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
118 | 50235 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
117 | 50239 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
116 | 50238 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  | 2019-04-01 12:25:30
115 | 50233 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
114 | 50245 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
113 | 50236 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
112 | 50224 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | 2019-04-01 12:25:30
111 | 50228 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | 2019-04-01 12:25:30
110 | 50229 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | 2019-04-01 12:25:30
109 | 50226 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | 2019-04-01 12:25:30
108 | 50232 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | 2019-04-01 12:25:30
107 | 50227 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | 2019-04-01 12:25:30
106 | 50055 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
105 | 50094 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0292 | MARQUETTE | CARDIOSERV | 101007032 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | 2019-04-01 12:25:30
104 | 50172 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | 2019-04-01 12:25:30
103 | 50153 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NIHON KOHDEN | TEC-7200K | 21958 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
102 | 50169 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
101 | 50175 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | [8 empty] | 2019-04-01 12:25:30
100 | 50201 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | 2019-04-01 12:25:30
99 | 50168 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0286 | ZOLL | D900 | C96C04225 | ANGIOGRAFIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
98 | 50165 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | T7200K | 251616B | ARO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
97 | 50208 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 9168 | DERMATOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
96 | 50210 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | DERMATOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
95 | 50209 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
94 | 50084 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | 2019-04-01 12:25:30
93 | 50062 | 2018-02-09 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | 2019-04-01 12:25:30
92 | 50061 | 2018-02-09 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | INVENTARIO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
91 | 50057 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  | 2019-04-01 12:25:30
90 | 50058 | 2018-02-08 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | 2019-04-01 12:25:30
89 | 50075 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | 2019-04-01 12:25:30
88 | 50076 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
87 | 51611 | 2018-05-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0136 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908651 | UCI 4 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
86 | 50083 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0641 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 5079/0005917 | UCI 4 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
85 | 50073 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
84 | 51442 | 2018-05-09 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
83 | 50064 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas |  |  | 2019-04-01 12:25:30
82 | 50067 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | 2019-04-01 12:25:30
81 | 50069 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  | 2019-04-01 12:25:30
80 | 50090 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
79 | 50072 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
78 | 50167 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-052 | UCI |  |  | 2019-04-01 12:25:30
77 | 50068 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00085 | UCI |  |  | 2019-04-01 12:25:30
76 | 50065 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
75 | 50097 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | 2019-04-01 12:25:30
74 | 50095 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
73 | 50171 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
72 | 50173 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2746 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101295H7 | UCIN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
71 | 50060 | 2018-02-08 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
70 | 50218 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | 2019-04-01 12:25:30
69 | 50054 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | 2019-04-01 12:25:30
68 | 50217 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | 2019-04-01 12:25:30
67 | 50098 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
66 | 50071 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | 2019-04-01 12:25:30
65 | 50190 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
64 | 51477 | 2018-05-08 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
63 | 50074 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | MEDICINA INTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
62 | 50184 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | 2019-04-01 12:25:30
61 | 50192 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | 2019-04-01 12:25:30
60 | 50070 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS0068 | BIOMEDICINA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
59 | 50063 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | RECUPERACION # 1 |  | 2019-04-01 12:25:30
58 | 50191 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  | 2019-04-01 12:25:30
57 | 50180 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
56 | 50176 | 2018-02-23 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
55 | 50177 | 2018-02-23 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
54 | 50178 | 2018-02-23 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3723 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-07 | QUIROFANO 13 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
53 | 50211 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
52 | 50200 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
51 | 50199 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
50 | 50221 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | 2019-04-01 12:25:30
49 | 50194 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0264 | DRAGER | FABIUS GS | 10713 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
48 | 50195 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
47 | 50206 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
46 | 50193 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
45 | 50196 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0360 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 0150707 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
44 | 50207 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | QUIROFANO 7 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
43 | 50170 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | 2019-04-01 12:25:30
42 | 50053 | 2018-02-06 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
41 | 50159 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
40 | 50215 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
39 | 50163 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | UROLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
38 | 50214 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3710 | NEUMOVENT | ADVANCE | 140840091081A1V | UCI |  |  | 2019-04-01 12:25:30
37 | 50213 | 2018-03-02 | 2018-02-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
36 | 50212 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
35 | 50202 | 2018-02-23 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
34 | 50197 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
33 | 50223 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
32 | 50198 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0309 | DRAGER | FABIUS GS | 10714 | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
31 | 50185 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2813 | INNOMED | CARDIO AID 200B | 04131089 | RCP - OTORRINO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
30 | 50157 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | 80750 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
29 | 50183 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
28 | 50160 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | 2019-04-01 12:25:30
27 | 50158 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | 2019-04-01 12:25:30
26 | 50187 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR |  |  | 2019-04-01 12:25:30
25 | 50186 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
24 | 50082 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
23 | 49548 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | emco6238 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
22 | 49550 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
21 | 50077 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION |  |  | 2019-04-01 12:25:30
20 | 50086 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16314 | MEDICA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
19 | 50088 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO1689 | SHUCO | 130 | 59700024909 | MEDICA MUJERES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
18 | 50078 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
17 | 50085 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
16 | 50081 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
15 | 50080 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
14 | 50089 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO0904 | THOMAS | 1630 | 80600001906 | MEDICA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
13 | 50079 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
12 | 50156 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
11 | 50093 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
10 | 50154 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
9 | 50155 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
8 | 50162 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
7 | 50100 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
6 | 50189 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0783 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 0004827 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
5 | 50164 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2886 | WELCHALLYN | PIC 30 | ND1000269 | RCP - OTORRINO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
4 | 50091 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | 2019-04-01 12:25:30
3 | 50056 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
2 | 50174 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1 | 50059 | 2018-02-08 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | 2019-04-01 12:25:30