## Worksheet
Fuente | Responsable del mantenimiento | Equipo Id | Fecha de creación de la orden | Codigo de orden de trabajo | Descripcion de la orden | Codificación de cierre | Equipo | Codigo Equipo | Marca | Modelo | Serie | Estado actual del equipo | Sede | Servicio | Area | Archivo | Fecha avance | Titulo/Retro Avance1 | Descripcion avance | Fecha avance2 | Titulo/Retro Avance2 | Descripcion avance2 | Fecha avance3 | Titulo/Retro Avance3 | Descripcion avance3 | Retro de cierre | Descripcion de Cierre | Fecha de Cierre | Costo del equipo | Fecha fin | Repuesto instalado
Correctivos generales | No especificado | 1 | 2025-08-20 | FINAL_TEST_033110 | Responsable: Sistema de Verificación |  | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-08-20
Correctivos generales | No especificado | 1 | 2025-08-20 | QUICK_TEST_032825 | Responsable: Sistema |  | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-08-20
Correctivos generales | No especificado | 1 | 2025-08-20 | EXHAUSTIVE_TEST_20250820032744 | Responsable: Sistema de Verificación Exhaustiva |  | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-08-20
Correctivos generales | No especificado | 1 | 2025-08-19 | FINAL_VERIFICATION_20250819233705 | Responsable: Sistema de Verificación Final |  | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-08-19
Correctivos generales | No especificado | 1 | 2025-08-19 | VERIFY_20250819231134 | Responsable: Sistema de Verificación |  | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-08-19
Correctivos generales | No especificado | 1 | 2025-08-19 | TEST_SELECT_20250819230349 | Responsable: Técnico de Pruebas |  | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-08-19
Correctivos generales | No especificado | 283 |  |  | Cambio de rodamientos, mantenimiento preventivo, lubricación, nivelación, equipo ok |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-06-27
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | Reparación, se solicita pulsador de disparo |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 74a94ac066402a7a06cb31f960b99d74.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 980 |  | NO REGISTRA | Se ajustan contactos de bateria y se repara figa de aire, equipo ok |  | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | Activo | Acondicionamiento fisico | No especificado | No especificado |  | 2019-05-27 | [12 empty] | 2019-05-27
Correctivos generales | No especificado | 1888 |  | no registra | Se hace Revision de mesa, se hace revision interna para evidenciar algun componente con daño y se encuentra normalmente, se verifica bomba de Hidraulico, no hay evidencia de fuga de aceite que sea indicador de alguna anomalia, se debera por lo tanto efectuar un seguimiento al funcionamiento del equipo para determinar si hay alguna recurrencia de falla en Mesa. el equipo queda operativo bajo Seguimiento. |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4457 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12195 | Activo | bodega inventarios | No especificado | No especificado | e6c76ab4b1a197df04bad20e1f403293.PDF | 2019-07-18 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1949 |  | SIN CODIGO | CONECTOR PIN FASE PARTIDA (CORTO) REVISIÓN VOLTAJE TOMACORRIENTES HUV (128 VAC) REVISIÓN, TOMACORRIENTES ALGUNAS SUELTAS Y OTRAS INVERTIDAS, REVISIÓN INTERRUPTOR Y CONEXIONES INTERNAS OK, CONECTOR PATCH CORD USA 125VAC 15 A EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE SIN EVIDENCIA DE CORTO CIRCUITO, INTERRUPTOR ON/OFF OK |  | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | Activo |  | No especificado | No especificado | 01bd7e37ba48fd28445d192018d970fc.pdf | [13 empty] | 2019-03-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1949 |  | SIN CODIGO |  |  | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | Activo |  | No especificado | No especificado | f7c8e876dcacdc1dbcb191ca33ca3926.pdf | [13 empty] | 2019-03-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 92 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DE GALGAS EL CUAL SE ENCONTRABA MALO, SE INSTALA UNO NUEVO, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4008 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137755 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 0a89a07e9e8a28eb9e5253f279e1e64b.pdf | 2019-05-27 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 406 |  |  | SE PEGA EL PUERTO DE LOS CABLES DE LOS ELECTRODOS YA QUE SE ENCONTRABA SUELTO. SE RECOMIENDA CONECTAR LOS CABLES CON CUIDADO. EQUIPO OK |  | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | Activo | Fuera de la institucion | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 467 |  |  | SE INSTALAN ESPIROMETROS EXTERNOS NUEVOS, EQUIPO QUEDA EN CORRECTAS CONDICIONES FISICAS Y FUNCIONALES. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR O2. EL ACTUAL ESTA AGOTADO. ABSORVEDOR SN: A2000814 45 |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 56ae38967bd0b0ef9505bcc35d925f74.pdf | [13 empty] | null | SENSOR O2
Correctivos generales | No especificado | 315 |  | 15822 | PRESENTA DAÑO EN PERILLA DE RESISTENCIA DE FRENO POR EXCESO DE FUERZA, SE REPARA PIEZA DE PASTA QUE SE ENCONTRABA QUEBRADA Y SE ARMA EQUIPO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-07-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 283 |  |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE GUAYA SUMINISTRADA POR SYSMED Y MECANISMO DE RESISTENCIA (PIÑONES) SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS. SE SOLICITA BUJE DE BRAZO IZQUIERDO |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-07-17
Correctivos generales | No especificado | 989 |  | NO E-017-18 | SE REALIZO CAMBIO DE LA TARJETA CPU Y SENSORES REF 30140-830 |  | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3eaa2ec99102aac5f9c448842f3a0e62.pdf | [13 empty] | 2018-07-31
Correctivos generales | No especificado | 861 |  |  | SE REALIZO DIAGNOSTICO SE ENCONTRO EXTENSION Y SENSOR EN MAL ESTADO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | c90b6fd73d5dc7296563b43d624f7919.pdf | [13 empty] | 2019-07-19
Correctivos generales | No especificado | 1644 |  |  | SE REALIZO DIAGNOSTICO, SE ENCONTRO EXTENSION Y SENSOR EN MAL ESTADO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4200 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004854 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 99d1799a490867a5a8df724f91ec4a75.pdf | [13 empty] | 2019-07-19
Correctivos generales | No especificado | 1644 |  |  | SE REALIZO DIAGNOSTICO, SE ENCONTRO EXTENSION Y SENSOR EN MAL ESTADO, MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA "SATURACION APAGADA" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4200 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004854 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | a3dfec6e9766ae5deb4df885dc0335b4.pdf | [13 empty] | 2019-04-05
Correctivos generales | No especificado | 2338 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE ORING Y CODO PARA ACOPLE DE BALON, SE EFECTUAN PRUEBAS Y TEST DE FUGAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. PRUEBAS DE VOLUMEN Y PRSIÓN OK. PENDIENTE VERIFICACIÓN CON ANALIZADOR DE FLUJO. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | ARUM0112 | Activo | Inventarios | No especificado | No especificado | 4d1b4536971fd2962914452c6ad0d5de.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 869 |  |  | SE REALIZO DIAGNOSTICO, SE ENCONTRO EXTENSION Y SENSOR EN MAL ESTADO, DA MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA "SATURACION APAGADA" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 249393f89469e14a94b82b0546eebd0c.pdf | [13 empty] | 2019-04-05
Correctivos generales | No especificado | 869 |  |  | SE REALIZO DIAGNOSTICO, SE ENCONTRO EXTENSION Y SENSOR EN MAL ESTADO, SE ENCONTRO EXTENSION Y SENSOR DE SPO2 EN MAL ESTADO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 8566e5eea5f30439647d38f5204522dd.pdf | [13 empty] | 2019-07-19
Correctivos generales | No especificado | 861 |  |  | SE REALIZO DIAGNOSTICO, SE ENCONTRO EXTENSION Y SENSOR EN MAL ESTADO, DA UN ERROR EN PANTALLA "SATURACION APAGADA" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 51f3b3d9f82114ac47b8ce7930d800a1.pdf | [13 empty] | 2019-04-05
Correctivos generales | No especificado | 861 |  |  | LA EMPRESA ENTREGA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS EN REEMPLAZO POR GARANTIA PARA SER INSTALADOS EN LOS MONITORES MARCA BIOLIGHT MODELO M8000A |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | be67c351c568433dbfde1243184a36a1.pdf | [13 empty] | 2019-05-30
Correctivos generales | No especificado | 1644 |  |  | LA EMPRESA ENTREGA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS EN REEMPLAZO POR GARANTIA PARA SER INSTALADOS EN LOS MONITORES MARCA BIOLIGHT MODELO M8000A |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4200 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004854 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 45adcd5ac249131f4e77c65f75975cdf.pdf | [13 empty] | 2019-05-30
Correctivos generales | No especificado | 869 |  |  | LA EMPRESA ENTREGA LOS SIGUIENTES ACCESORIOS EN REEMPLAZO POR GARANTIA PARA SER INSTALADOS EN LOS MONITORES MARCA BIOLIGHT MODELO M8000A |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | f9daa70c8b7843ddf9672556a0665f5a.pdf | [13 empty] | 2019-05-30
Correctivos generales | No especificado | 989 |  | SIN CODIGO | VISITA DE CORTESIA ERROR C-34-A SE REALIZA CHEQUEO DE LISTADO DE ERRORES, SE EVIDENCIA QUE PRESENTA EL ERROR DE MESES ANTERIORES Y NO SE REALIZA MANTENIMIENTO DESDE EL AÑO 2013, REQUIERE DISGNOSTICO EN LABORATORIO JOMEDICAL PARA DIAGNOSTICO |  | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | Activo |  | No especificado | No especificado | a75b067a884e7fc854e7901a468da79c.pdf | 2017-11-07 | [12 empty] | 2017-11-07
Correctivos generales | No especificado | 704 |  |  | Se realiza cambio de ecg, se realizan pruebas y se obtienen buenos resultados |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | Activo | trauma 2 | No especificado | No especificado | 64c7db54179db1a4820a0e4651f9b17d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 477 |  |  | equipo reparado por falla de sensor de fuelle. se realizan pruebas de compliance, fugas, funcionamiento, modo conttrolado por volumen y por presion y el equipo responde correctamente |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | Activo |  | No especificado | No especificado | 48c160330a519f28354989a390553c1a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 757 |  |  | Se revisa parametro ecg con prosim8 obteniendo buenos resultados. Se hace la recomendación de conectar bien los electrodos al paciente y verificar conexion del modulo mpm |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | b8f08514d307ad03d9e45ada4f9c9e0e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 549 |  | NO REGISTRA | Se corrige y funciona correctamente. Se recomienda cambio de brazalete neonato |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3442 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020010 | Activo |  | No especificado | No especificado | 91be76d5eaed5378a721bef1d95fff80.pdf | 2019-03-19 | [12 empty] | 2019-03-19
Correctivos generales | No especificado | 1937 |  | No registra | Presenta cruce en la onda debido a la configuración de la sensibildiad, se recomienda usar sensibildiad x1 |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | Activo | CIRUGIA HOMBRES | No especificado | No especificado | 59bf230fcb69cd8ab712b4ba142717a0.pdf | 2019-03-27 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 97 |  | 15104 | Se realiza ajuste de conector AC, Equipo requiere instalación de soportes |  | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | Activo |  | No especificado | No especificado | 60aaec7d0288029b60c4ed312cdbcedb.pdf | [13 empty] | 2019-03-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 991 |  |  | Se atiende llamado porque no salia agua, se revisa equipo y se identifia que tenia la manguera obstruida |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 7d3e95998afedf6370b4a5fd3ba53383.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 227 |  | 15106 | Se realiza ajuste de CNR, el equipo presetna baja resolucion espacial y de contraste, se recomienda cambio de equipo por falla en SNR y CNR que impide realizar la toma con buena caldiad de imagen |  | ECOGRAFO |  | ALOKA | PROSOUND SSD-3500 SX | M13258 | Activo |  | No especificado | No especificado | cd6654b2e2ab53cfbad6bc212d718a86.pdf | [13 empty] | 2019-03-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 414 |  |  | Se realiza corrección de riel de desplazamiento, se ajusta con tontackt check, equipo OK |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | 93c4081ace8ecaca0504a53978aa8238.pdf | [13 empty] | 2019-03-29
Correctivos generales | No especificado | 1996 |  | No registra | Se detecta conector del brazo articulado sulfatado, se repara y el equipo funciona correctamente |  | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 465eeedc68663fccbbc39f84ca5ccd09.pdf | 2019-03-29 | [12 empty] | 2019-03-29
Correctivos generales | No especificado | 141 |  |  | Se realiza cambio de 24 lampara UVA |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | Activo |  | No especificado | No especificado | 51df7f7a418bdc7be1c8f5ea131fe1d7.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 574 |  |  | Se realiza mantenimiento correctivo en panel de mando frontal. Pulsador interrumpido. Se asjuto equipo ok |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | Activo | HEMATO-ONCOLOGIA | No especificado | No especificado | 5e644d29e6c8a8edfebbb31dba24c68d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 765 |  | 15159 | Se realiza revision de medicion de ecg con equipo patron de referencia, el equipo responde correctamente, la falla se asocia a accesorios o conexion de paciente, equipo ok |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | Activo | URGENCIAS REANIMACIÓN | No especificado | No especificado | eabe1244544782925c88cd0f5206eae4.pdf | [13 empty] | 2019-03-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 608 |  | 15160 | Presenta falla al medir SP02, se cambia interfaz y sensor de saturación , el equipo queda funcional |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 46231f2cb5bae96bd6036e0bc2907867.pdf | [13 empty] | 2019-03-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 407 |  |  | Se reparan cables del electroestimulador |  | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 698b49086c6739d41ea6b45bb611ba4c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 277 |  | 15163 | Se realiza reparación en conexion de varistor de circuito de placa de retorno |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | Activo |  | No especificado | No especificado | 97b5f764f1ce6caf273382776c8a310d.pdf | [13 empty] | 2019-03-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 943 |  | 15165 | No se realiza mantenimiento preventivo, ya que esta pendietne por repuesto, solicitado en el mes de agosto |  | PROYECTOR | 53887102 | VIEW LIGTH | CP4 | L1LFC8HB | Activo | UNIVERSIDAD DEL VALLE | No especificado | No especificado | a4b80237861d4b4ebc4b7b0bbf5e4364.pdf | [13 empty] | 2019-03-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 806 |  | 15166 | Se realiza verificación de valores,arrojados respecto a equipo patrón |  | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | Activo |  | No especificado | No especificado | c0974571c5a62583ff2d7e90b73ae1f0.pdf | [13 empty] | 2019-03-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 812 |  | 15167 | SE REALIZA VERIFICACIÓN CON EQUIPO PATRON |  | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | Activo | CIRENA bodega | No especificado | No especificado | 82770d7c12db329db46f5bc65c725e46.pdf | [13 empty] | 2019-03-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 269 |  |  | No imprime examen en modo automatico ya que el papel se encontraba al reves. Se imprime y se detecta ausencia de la señal v2, el cable se encontraba aislado y se repara usando undiad de cable (latiguillo v2) |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | d7b2918187b5a454a2cf4178f01fccf0.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 34 |  | NR | SE CIERRA ORDEN. EQUIPO RETORNA A SERVICIO DESPUES DE MAS DE UN AÑO. |  | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | A-20082013-1 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | b5c3159136a31fa9ce2bec4e940bf019.pdf | 2019-03-18 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 130 |  |  | Se revisa cabina de audimetro, la cual no esta aislando bien el ruido, se encontro desgaste en empaque de puerta, por lo cual se debe cambiar. Se hace solicitud al área de compras de sysmed para su cotización |  | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 64e85d95bb9d070fcda790e5db9faa72.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-20 00:00:00 | neopreno insonorizable
Correctivos generales | No especificado | 158 |  |  | Se reviso centrifuga ya que reportan ruidos extraños, se encontró soportes con desgaste y deteriorados por lo cual se deben cambiar |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | f29058f9631f7af954f3271d4efa2d90.pdf | [13 empty] | 2019-03-21 | SOPORTES DE CAUCHO
Correctivos generales | No especificado | 477 |  |  | Se reviso maquina de anestesia que no encendia, se realiza ajuste de conector ac, equipo queda encendido correctamente |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | Activo |  | No especificado | No especificado | c02dbc20bc3e0a43307de1f68f412996.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 473 |  |  | Se realiza instalación de fuente de poder, equipo necesita valvulas de absorvedor arl y peep SE CIERRA POR BAJA DE EQUIPO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0309 | DRAGER | FABIUS GS | 10714 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | cde742b2270121c68b2cf8e2cba776c3.pdf | [13 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 617 |  |  | El equipo no se interviene ya que no fue posible localizarlo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | Activo | ANA FRANK | No especificado | No especificado | c66ba782b39b2d6090e5f159f1813937.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 624 |  | 15842 | El equipo no se intervino porque no se localizo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0276 | SPACELABS | 90309 | 309-010618 | Activo | Taller de mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 8cdff3234640db386437c73113f77163.pdf | [13 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 638 |  | 15843 | El equipo no se intervino porque no se localizo |  | Monitor De Signos Vitales | 500634 | SPACELABS | 90309 | 309-002647 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7942508cdc076f5553aec0bd2b54c43d.pdf | [13 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 639 |  | 15844 | El equipo no se intervino dado que no se logro localizarlo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0305 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13989 | Activo | NO APARECE | No especificado | No especificado | 6cadf4490e8a5592b045a9ddae22fa80.pdf | [13 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 914 |  | 62728 | SE DESARMA EL EQUIPO Y SE REALIZA LIMPIEZA DE CABEZAL DE IMPRESORA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | Activo | ARO 2 | No especificado | No especificado | df672b924028ca4667571ebf7a953663.pdf | 2021-12-27 | [12 empty] | 2021-12-27
Correctivos generales | No especificado | 11 |  |  | El equipo no se intervino dado que no se logro localizarlo |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | Activo |  | No especificado | No especificado | d40570023460c07405e80210002037cb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 646 |  |  | El equipo no se intervino dado que no se logro localizarlo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | Activo | HEMATO - ONCOLOGÍA | No especificado | No especificado | 0ec1d6909c0ebb812605fb7e17a3dda9.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 653 |  | 15848 | El equipo no se intervino dado que no se logro localizarlo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0361 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006438 | Activo | quirofano | No especificado | No especificado | cab8a06f353679f1aa5cad2a1b603789.pdf | [13 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 434 |  | 15000 | No se realiza preventivo ya que se encuentra pendiente por foco, el cual no lo tiene, se hace solicitud a sysmed para su cotizacion |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0350 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-E13235 | Activo |  | No especificado | No especificado | dcc73cd6aca11921efaeee0c52d182d3.pdf | [13 empty] | 2019-07-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 18 |  |  | El equipo no se interviene porque esta pendiente por repuesto |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | ASKL-6116 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 31839c8890465dd85eab118e363983a9.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-30 00:00:00 | BOMBA
Correctivos generales | No especificado | 20 |  |  | EL EQUIPO NO SE INTERVIENE PORQUE ESTA PENDIENTE POR REPUESTO |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | ASKL-6118 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 5586441a0ad9fd21674d151afee75b60.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-30 00:00:00 | BOMBA
Correctivos generales | No especificado | 19 |  |  | EL EQUIPO NO SE INTERVIENE PORQUE ESTA PENDIENTE POR REPUESTO |  | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | DRAGER | SCIO FOUR | ASKL-6117 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | da12680c057dae66307757f135b34429.pdf | [13 empty] | 2019-07-30
Correctivos generales | No especificado | 417 |  | 15836 | No se realiza preventivo porque el equipo requiere 2 baterias de 12 V 600 A |  | LAMPARA AUXILIAR | EMCO1879 | TRIDENT | DOMELUX 6200E | E070 - GA - 0004 | Activo |  | No especificado | No especificado | c77777c5f03657e530e4d91684cad71b.pdf | [13 empty] | 2019-07-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 645 |  |  | Presenta daño en la tarjeta ECG SPO2 , el equipo no lee este modulo. se solicita al area de compras de Sysmed la cotizacion del repuesto: ECG-SPO2 6190-907147c |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3745 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109593 | Activo |  | No especificado | No especificado | 64221214b9865f071d36eabac73e08b5.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 621 |  |  | Presenta daño Mainboard y placa conectores modulo MPS, se hace la solicitud de dichos repuestos |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2200637f7fa5a3dc55098acbd416a056.pdf | [13 empty] | 2019-07-31 | MAIN BOARD, PLACA MODULO MPS
Correctivos generales | No especificado | 573 |  | NO REGISTRA | Se repara carcaza y se pone a prueba con simulador prosim 8 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3554 | MEDIANA | LUCON M20 | 109710040010 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4cac07cb6d069bd7b4389bb77add067c.pdf | 2019-07-30 | [12 empty] | 2019-07-30
Correctivos generales | No especificado | 545 |  |  | Se instala sensor SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | Activo |  | No especificado | No especificado | bbc9f340f62b5bbacde22fda4f7d0a4f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 744 |  |  | De acuerdo a la revision realizada a los monitores de los servicio Uci 2, Uci 3 y quirofanos es necesario e indispensable sensar la saturación de oxigeno debido a la complejidad y tipo de paciente que se atiende. Por lo cual se solicitan dichos accesorios para los monitores drager vista 120 de dichas areas |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | Activo |  | No especificado | No especificado | 54f6380fc3a4cd0d8e879d474f3f13f1.pdf | [13 empty] | 2019-07-15 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 755 |  | 14997 | SE CIERRA ORDEN POR PRESENTAR NUEVA CERRADAS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | Activo |  | No especificado | No especificado | d49921e59686e9f053581061b66425f7.pdf | 2019-07-15 | [12 empty] | 2021-07-31 | sensor spo2
Correctivos generales | No especificado | 740 |  | 14997 | SE CIERRA ORDEN POR PRESENTAR NUEVAS CERRADAS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6fc78af79884212d4c457994a6f8a244.pdf | 2019-07-15 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 739 |  |  | De acuerdo a la revision realizada a los monitores de los servicio Uci 2, Uci 3 y quirofanos es necesario e indispensable sensar la saturación de oxigeno debido a la complejidad y tipo de paciente que se atiende. Por lo cual se solicitan dichos accesorios para los monitores drager vista 120 de dichas areas |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | Activo |  | No especificado | No especificado | fb0189eb18fc0bca692e1524760efff8.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 721 |  |  | De acuerdo a la revision realizada a los monitores de los servicio Uci 2, Uci 3 y quirofanos es necesario e indispensable sensar la saturación de oxigeno debido a la complejidad y tipo de paciente que se atiende. Por lo cual se solicitan dichos accesorios para los monitores drager vista 120 de dichas areas |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | Activo |  | No especificado | No especificado | b389228e841f0a60e37125487da13e46.pdf | [13 empty] | 2019-07-15
Correctivos generales | No especificado | 718 |  |  | De acuerdo a la revision realizada a los monitores de los servicio Uci 2, Uci 3 y quirofanos es necesario e indispensable sensar la saturación de oxigeno debido a la complejidad y tipo de paciente que se atiende. Por lo cual se solicitan dichos accesorios para los monitores drager vista 120 de dichas areas |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | f64aa777960e41fe92fe4c4b28a6f249.pdf | [13 empty] | 2019-07-15
Correctivos generales | No especificado | 717 |  | NO REGISTRA | De acuerdo a la revision realizada a los monitores de los servicio Uci 2, Uci 3 y quirofanos es necesario e indispensable sensar la saturación de oxigeno debido a la complejidad y tipo de paciente que se atiende. Por lo cual se solicitan dichos accesorios para los monitores drager vista 120 de dichas areas |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5f9fbc23c5fe13fbf84af2ddfae6b6f8.pdf | 2019-07-15 | [12 empty] | 2019-07-15
Correctivos generales | No especificado | 720 |  | 4887 | SEGUN REPORTE 62004 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO POR LO CUAL SE CIERRA ORDEN DE SERVICIO AL MES DE SEPTIEMBRE QUE ES CUANDO SE REPORTA QUE EL EQUIPO ESTA EN BUENAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0a5436d0cdee60092405bc24cc41963b.pdf | 2019-07-15 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-01 00:00:00 | CONECTOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 2254 |  | 2661 | se realiza reparación de placa, se fija la placa interna a la carcasa |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | Activo | AMBULANCIA 917 | No especificado | No especificado |  | 2025-02-17 | [12 empty] | 2025-02-17
Correctivos generales | No especificado | 719 |  | NO REGISTRA | De acuerdo a la revision realizada a los monitores de los servicio Uci 2, Uci 3 y quirofanos es necesario e indispensable sensar la saturación de oxigeno debido a la complejidad y tipo de paciente que se atiende. Por lo cual se solicitan dichos accesorios para los monitores drager vista 120 de dichas areas |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7d6424de4e8e5f3c9d961b32acb5a452.pdf | 2019-07-15 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 747 |  | 2016 | SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2016 "NO SENSA LA ZONA INVASIVA" Equipo presenta daño en la tarjeta que controla la NIBP, el monitor queda fuera de servicio. Se solicita repuesto al area de compras de Sysmed |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4010 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0164 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | bcb72e6189059157dcc1e92dbf430b90.pdf | 2020-01-01 | [12 empty] | 2019-07-22 | TARJETA NIBP, PINZA SATURACIÓN
Correctivos generales | No especificado | 739 |  |  | Se repara bomba de presion, se instala electrovalvula y se calibra sistema NIBP, se prueba con simulador prosmi8 por una hora obteniendo resultados adecuados |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | Activo |  | No especificado | No especificado | ed3b7e4018422494e1e3f88d33ab8534.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 657 |  | 15804 | Presenta daño en la mainboard no reconoce tactil, se verifica daño con otros tactiles en buen estado y se confirma que es daño en la tarjeta. Por tecnologia obsoleta y que no se consiguen repuestos se recomienda dar de baja al equipo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2583 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006931 | Activo |  | No especificado | No especificado | 599091de5a163c219711cceb4ceee1f8.pdf | [13 empty] | 2019-07-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 636 |  | 15803 | DAÑO AL INICIAR SOFTWARE DEBIDO A QUE LA MAINBOARD NO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE PRUEBA EL EQUIPO CON OTROS MAINBOARS PARA DESCARTAR QUE EL DAÑO FUESE OTRO.POR TECNOLOGIA OBSOLETA Y QUE NO SE CONSIGUEN REPUESTOS SE RECOMIENDA DAR DE BAJA AL EQUIPO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0314 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006437 | Activo |  | No especificado | No especificado | a351629befcac10bf2dab2bce047c5d0.pdf | [13 empty] | 2019-07-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 633 |  | 15863 | EQUIPO TIENE PENDIENTE LA TARJETA PRINCIPAL POR TECNOLOGIA OBSOLETA Y QUE NO SE CONSIGUEN REPUESTOS SE RECOMIENDA DAR DE BAJA AL EQUIPO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2589 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006932 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8c670f90856f03f52e996428623db6de.pdf | [13 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 635 |  | 15857 | EQUIPO PRESETNA DAÑO EN LA MAINBOARD POR TECNOLOGIA OBSOLETA Y QUE NO SE CONSIGUEN REPUESTOS SE RECOMIENDA DAR DE BAJA AL EQUIPO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0317 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006439 | Activo |  | No especificado | No especificado | b99e6e7394b52ea9b964b28eab3b53a6.pdf | [13 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 538 |  | 15130 | No toma presion invasiva con valores correctos. Se realiza limpieza de bomba nibp y se realiza verificación con simulador prosim8 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0ccbc769f859f11b83c83160186be2b3.pdf | [13 empty] | 2019-05-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 587 |  | NO REGISTRA | Se verifica parámetro de saturación con simulador Prosim8 con resultados adecuados |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | c5074e144157db8aa1b12556d737c5da.pdf | 2019-05-03 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 637 |  |  | Se realiza cambio de mainboard y se realizan pruebas de funcionamiento con prosim8 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 915e8649b2c24899c2f9ea2aa979cd35.pdf | [13 empty] | 2019-05-03
Correctivos generales | No especificado | 620 |  | NO REGISTRA | Presenta daño en pantalla, se revisa y se encuentra daño en el backline, se cambia y se prueba, equipo funciona correctamente, se prueba con simulador prosim8 |  | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | Activo | bodega inventarios | No especificado | No especificado | d3e121acaf0354df7226fe5ed635b566.pdf | 2019-05-01 | [12 empty] | 2019-05-01
Correctivos generales | No especificado | 199 |  | No registra | Se revisa el equipo por reporte de lectura erronea de ECG, Se cambia parlante que estaba malo. |  | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 99d520376e29cd25bc9398c8de06b52e.pdf | 2019-05-09 | [12 empty] | 2019-05-09
Correctivos generales | No especificado | 191 |  | 15135 | Se realiza revisión con analizador del equipo, el equipo responde correctamente |  | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | Activo |  | No especificado | No especificado | fe0140763867c2d37d75413858038231.pdf | [13 empty] | 2019-05-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 950 |  | 15141 | Se realiza cambio y ajuste de bombillo en foco de proyección, se hacen pruebas y el equipo queda ok. |  | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | 02261 | Activo |  | No especificado | No especificado | c1853bd3fa749db4272d0d08a364d6b8.pdf | [13 empty] | 2019-05-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 237 |  | 15508 | Se identifica que el equipo se encuentra operando adecuadamente, el problema que se evidencia es que la placa de paciente no se adhiere bien , se recomienda el cambio, el equipo queda en buenas condiciones físicas y operativas equipo ok. |  | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | 7753239 | Activo |  | No especificado | No especificado | 93904a6f1146a22965d1082ea2b46c76.pdf | 2019-05-29 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-13 00:00:00 | CABLE DE PUESTA A TIERRA
Correctivos generales | No especificado | 608 |  | 15510 | Presenta falla en la medición de SPO2 ya que el cable se encuentra fracturado. Requiere instalación de interfaz y sensor SPO2 y brazalete neonatal |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 268ee2087587b121aa4410d02f475a23.pdf | [13 empty] | 2019-06-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 537 |  |  | Pendiente por mantenimiento preventivo ya que no se logro su ubicación en el hospital |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2026 | SPACELABS | 90309 | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 6c713da793f754a8b95b39760aada6de.pdf | [13 empty] | 2019-05-30
Correctivos generales | No especificado | 811 |  | 15515 | Pendiente por mantenimiento preventivo ya que no se logro su localización en el hospital |  | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | Activo | HOSPITALIZACIÓN ORTOPEDIA GERIÁTRICA | No especificado | No especificado | bf49b278ea7df76f6bac0a3ded0f66dd.pdf | [13 empty] | 2019-05-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 691 |  | 15516 | Pendiente por preventivo porque no se logro encontrar |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00085 | Activo |  | No especificado | No especificado | 48719c31951ef77050545a910dea5153.pdf | [13 empty] | 2019-05-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 607 |  | 15517 | Se recomienda dar de baja el equipo ya que se encuentra daño total de la pantalla y el backline no funciona. La tecnologia del equipo es obsoleta y no se consiguen repuestos |  | Monitor De Signos Vitales | 402306 | SPACELABS | 90309 | 309011396 | Activo |  | No especificado | No especificado | f38e49bc3abefead720c5b25ed5334ef.pdf | [13 empty] | 2019-05-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 555 |  |  | Pendiente por preventivo porque no se localizo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | Activo | ARO | No especificado | No especificado | b937a7a5d6393748705d6106aa6b133d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 711 |  | 15524 | Pendiente por preventivo porque no se localizo |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 64e9f835dd014a14b253e5074f38a7d3.pdf | [13 empty] | 2019-05-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 34 |  |  | Se envía a Sysmed para que sea repara la tarjeta. SE CIERRA ORDEN EL 25 DE AGOSTO DE 2020. EQUIPO RETORNA AL HOSPITAL |  | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | A-20082013-1 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | abaf83a6527c5a07db671860bb945312.pdf | [13 empty] | 2020-08-25
Correctivos generales | No especificado | 549 |  | NO REGISTRA | Se recomienda baja ya que presenta daños en carcaza los cuales no son posibles arreglar |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3442 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020010 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5997ec1a734b99c2619a337c72ca4ec8.pdf | 2019-05-27 | [12 empty] | 2019-05-27
Correctivos generales | No especificado | 1876 |  | No registra | El equipo sale de funcionamiento, y segun el diagnostico inicial se determina que es por daño del Power socket. La empresa realiza la apertura del equipo, desmonte del power socket averiado, instalación del power socket nuevo con fusibles, limpieza interna de tarjetas y ventilador, limpieza intensificador modulo óptico, cierre de unidad y pruebas de funcionamiento. |  | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | RV4864 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 968f2c8530dfa7150ac4cd9901fdf5a3.pdf | 2019-05-25 | [12 empty] | 2019-05-20
Correctivos generales | No especificado | 31 |  |  | SE REALIZA INSPECCIÓN COMPLETA DEL EQUIPO ESTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO FISICO. SE REVISA SISTEMA DE ASPIRACIÓN, TIJERA ARMONICA JUNTO AL CABLE DE 35 KHZ, SE REVISAN PIEZAS DE MANO EN CONJUNTO CON EL CABLE DE 25KHZ JUNTO CON EL PEDAL. SE ENCONTRO LA MAGUERA DE VACIA ROTA DONDE SE CONECTA AL RECEPTACULO, POR LO CUAL DEBE SER REEMPLAZADA |  | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | Activo |  | No especificado | No especificado | 426d8f33a170f81e52eadf0643cabdbc.pdf | [13 empty] | 2017-05-18
Correctivos generales | No especificado | 32 |  | 1016 | SE REALIZA INSPECCIÓN COMPLETA DEL EQUIPO. SE IDENTIFICA PIEZA DE MANO 92021 SN: MT126861968 Y ESTA SE ENCUENTRA CON DESGASTE AVANZADO EN LA PUNTA DEL SONOTRADO Y CON UNA PEQUEÑA FISURA. LA PIEZA DE MANO REQUIERE CAMBIO DEL SONOTRADO PARA SU CORRECTO FUCNIONAMIENTO. |  | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | Activo |  | No especificado | No especificado | b6340b34046e3233c82444aa9e31667c.pdf | 2017-05-18 | [12 empty] | 2017-05-18
Correctivos generales | No especificado | 165 |  | 1019 | SE REALIZA INSPECCION COMPLETA AL EQUIPO Y SISTEMA DE GAS, SE ECNEUTNRA EN BUEN ESTADO FISICO. SE IDENTIFICAN SONDAS CON CARBONIZACIÓN EN LAS PUNTAS POR LO QUE DEBEN SER REEMPLAZADAS |  | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 09a58f18c6333fa8b705db4573c08dc3.pdf | 2017-05-18 | [12 empty] | 2017-05-18
Correctivos generales | No especificado | 729 |  | NO REGISTRA | Se revisa monistor de signos vitales el cual no registra parametros SPO2 , se encontró el sensor en mal estado. Se cambia sensor y se realiza verificación con simulador paciente |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | Activo |  | No especificado | No especificado | 44e9887fac0644c51c66633f3e29cad9.pdf | 2019-03-27 | [12 empty] | 2019-03-27
Correctivos generales | No especificado | 261 |  |  | SE VE AFECTADO POR DAÑO AMBIENTAL EN EL ÁREA, SE MOJA CARCAZA Y ALGUNAS TARJETAS ELECTRONICAS. SE PONE A SECAR PARTE POR PARTE, SE ARMA Y SE PONE A PRUEBA LUEGO DE NO DETECTAR HUMEDAD, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6c037b1e7854f32c7b0f27fc14f0d2c7.pdf | [13 empty] | 2019-03-28
Correctivos generales | No especificado | 326 |  | 15181 | Se recomienda dar de baja, por falla del mecanismo del movimiento del tambor de lentes esfericos, no se consiguen los repuestos |  | FOROPTERO | EMCO3043 | MARCO | RT-300 | 35210 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 2760861f0b5314f299d66f18eb36d808.pdf | [13 empty] | 2019-03-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 592 |  | 15182 | Se encuentra daño en la fuente, pantalla fracturada, y no funciona regla de diodos, accesorios de dificil adquisición, tecnología obsoleta |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | SPACELABS | 90309 | 309-002643 | Activo |  | No especificado | No especificado | 71c741715e38e8b7b22e1a48a21b1383.pdf | [13 empty] | 2019-03-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 678 |  | 15184 | NO SE REALIZO PREVENTIVO PORQUE NO SE LOCALIZO |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | Activo | ucep | No especificado | No especificado | c5652428d8c0d0a7aede215edf54b08b.pdf | [13 empty] | 2019-03-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 683 |  |  | NO SE REALIZA PREVENTIVO PORQUE NO SE LOCALIZO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | e6b99c1df4d4fc0d52faa44e1d17e067.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1768 |  |  | NO SE REALIZO PREVENTIVO PORQUE NO SE LOCALIZO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5ac4c5a4985dddbf14cf5d79c76d3659.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 967 |  | 15188 | NO SE REALIZA PREVENTIVO YA QUE SE ENCUENTRA REPETIDO CON EL ITEM 155 |  | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 9d99be472e5f57a75287996c20676689.pdf | [13 empty] | 2019-03-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 783 |  |  | NO REGISTRA SATURACION POR DAÑO EN LA FOTOCELDA DEL SENSOR, SE CAMBIA SENSOR Y EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | Activo | programa de obesidad segundo piso | No especificado | No especificado | b4d40d0bb0f4b332446a55519725e485.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 645 |  |  | Se encuentra daño en la tarjeta SPO2 y ECG, equipo queda fuera de servicio, el equipo requiere cambio de tarjeta ECG y SPO2, referencia= C-010313520017 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3745 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109593 | Activo |  | No especificado | No especificado | dc2ccd99ee51df23fa2dfcec32c00c2d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 905 |  | no registra | Se revisa monitor fetal que no registra la fotocardia, se rectifican soldaduras de tarjeta de transductor, se realizan pruebas de funcionamiento con buenos resultados |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8078caa6eac2e47c0eea0d8a8a0722e3.pdf | 2019-04-05 | [12 empty] | 2019-04-05
Correctivos generales | No especificado | 608 |  | 15112 | se realiza cambio de interfaz SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | f5ff69debdd83d3f09c22ea1540c9b58.pdf | [13 empty] | 2019-04-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 133 |  | 15113 | Se realiza prueba en funcionamiento del equipo por 6 horas, el equipo se pone a funcionar con una alimentación de 220v, en la cual funciona correctamente, ya que con una alimentación de 120 v el equipo presenta delay en caletamiento y sobre esfuerzo en bomba de flujo |  | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO3892 | EME EQUIPMENT | ALTS-100E | ALTS10215551 | Activo |  | No especificado | No especificado | b43d7688e0f7f3344d66016643284b58.pdf | [13 empty] | 2019-04-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 745 |  |  | El equipo llega con fractura de tuerca de fijación de puerto de sensor SPO2, se realiza cambia de tuerca de fijación y soporte de conexion |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | Activo |  | No especificado | No especificado | 376155f94a666a2825d0dba557c8b04a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 955 |  | 15116 | No toma algunas saturaciones en neonatos dado que el sensor es pediatrico y algunas áreas de las fotoceldas se ven afectadas por la luz |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | Activo |  | No especificado | No especificado | 18dd32c2cffa2a26f02b0914aa377aa5.pdf | [13 empty] | 2019-04-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 476 |  |  | No encendia la pantalla, por lo tanto se resetea board y se verifica que queda en condiciones adecuadas de funcionamiento |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | Activo |  | No especificado | No especificado | abdb6cff496ef2f8ffb8e6611c12da5b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 182 |  | 15119 | Se realiza ajuste de soporte de pedales y ajustes en la coniguración. Se realizan pruebas de funcionamiento y autotest, el equipo responde correctametne |  | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16314 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7a45dd5f3dbd0cc63c15f7ddd2a99101.pdf | [13 empty] | 2019-04-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 689 |  |  | REQUIERE CAMBIO DE LATIGUILLOS DE TRONCAL DE EKG |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | Activo |  | No especificado | No especificado | f012e48b3e9030ba2ea8bd5403a2b80e.pdf | [13 empty] | 2019-04-23 | CABLE ECG
Correctivos generales | No especificado | 757 |  |  | Se revisa monitor que no registraba ECG. Los electrodos se encontraban trocados, se realizan pruebas con simulador paciente con buenos resultados |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 05a374c3b37976b47354ff7d2774ece0.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 437 |  |  | Se rectifico soldaura en los bornes del cono del bombillo, se ajustan conexion del bombillo al socket y se realizan pruebas de funcionamiento |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6b720cacdbdb3f91da48c666de45bbd0.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 156 |  | 15125 | No se realiza preventivo porque el equipo no fue localizado |  | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | CLAY ADAMS | NR | 211400 | Activo |  | No especificado | No especificado | 46fff0a7b6f616192aa273ad0dfb9690.pdf | [13 empty] | 2019-04-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 473 |  | 15126 | No se realizo mantenimiento correctivo ya que esta fuera de servicio por repuestos. Se recomienda al area de compras cotizar kit anual de mantenimiento, sensor o2, transductor o2, filtro de gases exhalatorios, 4 llantas, fuente de poder ref, 6pfm115-28-107 kit 3 años, configuracion de modo psv(con drager), y valvula apl y peep de absorvedor SE CIERRA POR BAJA DE EQUIPO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0309 | DRAGER | FABIUS GS | 10714 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 770cd0205d9d5e80904ad09755e33081.pdf | 2021-04-30 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 3070 |  |  | Se cambia brazalete. Se repara cable de SpO2. Se entrega al servicio . OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039237 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106561 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 5bb62af2b8c5099d92089dd1f9ce6c9a.pdf | 2020-05-28 | [12 empty] | null | Sensor de SpO2 conector blanco.
Correctivos generales | No especificado | 471 |  |  | No se realiza preventivo ya que esta pendiente por actualización de software y repuestos, se solicita al area de compras de sysmed cotizar actualización de software, modulo ventilatorio, modulo de sensores, valvula de apl, kit de mantenimiento anual y ajuste por parte del proveedor |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3723 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-07 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9b26e2e0f7e3b304c5eda22a3c7fdd8a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-30 00:00:00 | modulo ventilatorio, modulo de sensores, valvula de apl, kit de mantenimiento anual
Correctivos generales | No especificado | 419 |  | NO REGISTRA | Se realiza cambio de switch on-off, el equipo queda funcional |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | Activo |  | No especificado | No especificado | a6b0aeee9beba4096c252b42abc4147f.pdf | 2019-04-04 | [12 empty] | 2019-04-04
Correctivos generales | No especificado | 708 |  |  | Se reviso parametro de temperatura que no marcaba, se ajusta conector, equipo responde correctamente |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | Activo | HOSPITALIZACION TRASPLANTE | No especificado | No especificado | 062813633cedfb6de726cf8a82b56d39.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 268 |  | NO REGISTRA | No toma ECG debido a un daño en su cable, se repara y verifica funcionamiento, equipo ok |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0136 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908651 | Activo |  | No especificado | No especificado | ba882c1a11f1afe6f31df7f67df143b6.pdf | 2019-04-04 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 962 |  | NO REGISTRA | Se encuentra roto el acrílico de la pantalla, este equipo queda pendiente por repuesto. Equipo funcional |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3799 | BIOLIGHT | M800 | M017A002330 | Activo | CIPAF | No especificado | No especificado | d11ab3396c833eb37c7e5e664b1894c2.pdf | 2019-04-15 | [12 empty] | 2019-04-15 | ACRILICO PANTALLA
Correctivos generales | No especificado | 747 |  |  | Se realiza reparación de conector de CO2, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo ok |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4010 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0164 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | ddc478025d36f0ce812cb09283213f59.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 262 |  | 15195 | Se verifica funcionamiento de la tecla modo automatico, pruebas de variable ekg junto con simulador, y el electrocardiografo si responde |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | Activo | PEDIATRIA GENERAL | No especificado | No especificado | 820c25b4de1e84a09c12c56410110213.pdf | 2019-04-26 | [12 empty] | 2019-04-26
Correctivos generales | No especificado | 166 |  | 15198 | Este equipo fue dado de baja por tal motivo no se realiza mantenimiento preventivo y se retira del cronograma |  | CONGELADOR DE PLASMA CON PRUEBA | EMCO0922 - 205596 | REVCO | UFP530ABA | N07D154395-NA | Activo |  | No especificado | No especificado | eeb49b1dee3cf49fed55f1227ebf2a78.pdf | [13 empty] | 2019-04-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 481 |  | 15199 | No se realiza preventivo porque esta pendiente por repuesto (fuente de poder), se recomienda al area de compras realizar cotizacion de fuente de poder referencia: gpfm115-28 20V-4.1A, bomba PEEP condensado 6800 MF 50V, Vlavula PEEP, Celda O2, transductor de oxigeno e instalcion de modulo PSV (Por drager) |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0264 | DRAGER | FABIUS GS | 10713 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4e7b03423b7bed2464caa0f9b292e3dd.pdf | [13 empty] | 2019-04-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 469 |  | 15200 | No se realiza preventivo ya que esta pendiente por repuestos(celda de oxigeno, ecnoder y Touch Screen, Neumotacografo, fuente de poder y sensor de flujo). Se recomienda al área de compras realizar cotización de los repuestos anteriormente mencionados y de kit de mantenimiento |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0360 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 0150707 | Activo | Se traslado a inventario | No especificado | No especificado | 7544aa0db42ca6cfc41da40136349989.pdf | 2019-04-30 | [12 empty] | 2019-04-30
Correctivos generales | No especificado | 596 |  | NO REGISTRA | Se realiza cambio de sensor SPO2 e interfaz, se realizan pruebas de funcionamiento junto con simulador prosim8, equipo OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 1434e04cf3a47182cbafebe488beb5fc.pdf | 2019-04-26 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 757 |  |  | Se realiza revision de variables NIBP y ECG, que son las que cuentan con accesorios IBP y SPO2 no cuentan con accesorios, por lo tantono se pueden verificar. Se solicitan accesorios |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | e7e54d11e416b5e8f68ffadf2b4d7366.pdf | [13 empty] | 2019-03-07
Correctivos generales | No especificado | 470 |  |  | Se realiza reparación y lubricación de boton flush de O2, se hacen pruebas funcionales y equipo queda funcionando ok. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | c83557a93be8e53acb60bc06aa7c26c6.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-06-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 483 |  |  | se realiza instalación de fuente rf:6pfm-11528107 a maquina de anestesia, se efectúan pruebas de funcionamiento con buenos resultados |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | b78c4fb8b862a39bbc171c3cdb237a18.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-06-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  |  | Se realiza reparación de panel frontal de conexion de parametros a monitor de signos, equipo en correcto funcionamiento |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 2f0669ec677bc69bf92926be8f92d40b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-06-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 438 |  | SIN CÓDIGO | No enciende satelite, se revisa y se detectaun voltaje de 5VAC ya que sus cables en el interior se encuentran deteriorados y trocados, se repara cable y se cambia de posición. Equipo queda funcionando correctamente. se instalan dos bombillos. |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | 2370G04-C12094-095 | Activo | QX | No especificado | No especificado | 2099789e9ba20edbf58810ccf87a230a.pdf | 2019-08-05 | [12 empty] | 2019-08-05
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | 2624 | se revisa el equipo con simulador y funciona correctamente |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 8fd3a5cecdd9f2748512d898f021fc88.pdf | 2019-08-12 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | se reporta el equipo porque no esta sensando saturación de equipo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | b77cda1b2e333bf63c6b72d21be79780.pdf | [13 empty] | 2019-08-12
Correctivos generales | No especificado | 647 |  | 15893 | No enciende la pantalla debido al daño producido en el Backline, el repuesto no se encontro |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0302 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13995 | Activo |  | No especificado | No especificado | 45a6001c33517c40698b6b0e66761372.pdf | [13 empty] | 2019-08-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | Se reporta el 15 de agosto del 2019 que el equipo no esta Sensando saturación de oxigeno ni ecg. Se hace correctivo y se cierre raporte el dia 10/09/2019 por especialista enviado por la empresa |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2e286667b8c7b9449e123d82afc5a7c9.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | Se reporta daño en los electrodos de ECG |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | 844dd9a50f7988b7dd8d9e692aa89746.pdf | 2019-08-15 | [12 empty] | 2019-08-15
Correctivos generales | No especificado | 861 |  |  | ENTREGA PARA INSTALACIÓN DE 3 CABLES DE EXTENSION Y SENSORES SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | afee746f8b88d276692c3b36a02ad932.pdf | [13 empty] | 2019-05-30
Correctivos generales | No especificado | 237 |  | 1767 | Se identifica que el equipo se encuentra operando adecuadamente, el problema que se evidencia es que la placa de paciente no se adhiere bien , se recomienda el cambio, el equipo queda en buenas condiciones físicas y operativas equipo ok. |  | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | 7753239 | Activo |  | No especificado | No especificado | b7abde4c67d4ae62b2c3f06803dc2d6c.pdf | 2019-05-17 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-13 12:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2071 |  | NO REGISTRA | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE PARAMETROS NIBP Y EKG |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3911 | BLT | M7000 | M009A014301 | Activo |  | No especificado | No especificado | 802970920d70c2a1f08a667dc7cbfbba.pdf | 2019-08-09 | [12 empty] | 2019-08-09
Correctivos generales | No especificado | 2001 |  | 0802 | Se hace desmonte de power socket averiado, instalación de uno nuevo con fusible , limpieza interna de tarjeta y ventilador , limpieza intensiva del modulo óptico, cierre de unidad y pruebas de funcionamiento. Equipo funciona adecuadamente |  | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | OW3028 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | fe9609aae196f8778a7eff546bda8e21.pdf | 2019-07-03 | [12 empty] | 2019-07-03
Correctivos generales | No especificado | 334 |  | 15897 | SE REVISA TORRE DE LAPAROSCOPIA SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2084. ALGUNAS VECES SE PONE DE IMAGEN COLOR ROSADO O EN SU DEFECTO SE APAGA. SE VERIFICAN CONCEXINES ENCONTRÁNDOSE EN BUEN ESTADO, ESTE PROBLEMA SE PRESENTO DEBIDO AL DESGASTE DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LA PROCESADORA DE VÍDEO, DE LA CUAL NO SE CONSIGUEN REPUESTOS YA QUE EL EQUIPO CUMPLIÓ SU CICLO DE VIDA UTIL |  | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | Activo | taller de mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | f8d4384336228b79f4126514857f3ae3.pdf | [13 empty] | 2019-08-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | 1765 | Equipo se entrega reparado en el servicio en optimas condiciones de funcionamiento |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | bdf4824c74cb928f2f3a3adfbd44358f.pdf | 2019-05-09 | [12 empty] | 2019-06-25
Correctivos generales | No especificado | 20 |  |  | NO ARRANCA |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | ASKL-6118 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 30ba96bf3db10abf5b03a35e91c8d3ab.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-13 00:00:00 | BOMBA
Correctivos generales | No especificado | 19 |  | 1693 | NO ARRANCA |  | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | DRAGER | SCIO FOUR | ASKL-6117 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 452891f041aa199f0fdce1146a51d6ec.pdf | 2019-05-13 | [12 empty] | 2019-05-13 | SENSOR DE PRESION
Correctivos generales | No especificado | 18 |  |  | NO ARRANCA |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | ASKL-6116 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | b1afccc6d3a956790454f56085bd45fe.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 17 |  |  | NO ARRANCA |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | ASKL-6115 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | ddd00a17da16c5a284a3e200bbe87e2e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 565 |  | 14965 | SE CAMBIO LA CARCASA Y PULSADO NIBP. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3552 | MEDIANA | LUCON M20 | 109711120029 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9d88720ff5afa19ef1ec42d77df15304.pdf | [13 empty] | 2019-06-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1835 |  | 4053 | Nueva cubierta distal Nuevo caucho protector Nuevos pegantes. Nuevo sellante 7430 LUX Nuevo canal de trabajo Se realizan reparaciones. Se realizó prueba de imagen, prueba final de fugas negativo. Se entrega al servicio en condiciones normales de funcionamiento. |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2111103 | Activo |  | No especificado | No especificado | 78897b9ce16ca750295ade02980df2b9.pdf | 2019-06-10 | [12 empty] | 2019-08-20
Correctivos generales | No especificado | 1833 |  | SIN CÓDIGO | Se realiza procedimiento correctivo. Se instala: Nuevo caucho protector, nuevos pegantes, cambio del Flex del conector eléctrico, ajuste de angulación y tensión de guayas. Se realiza prueba de imagen, angulación, fuga, succión e irrigación y se identifica equipo en optimas condiciones de funcionamiento |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103427 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5dbe3187c3d1b4900628aff3b0be307a.pdf | 2019-08-06 | [12 empty] | 2019-11-26
Correctivos generales | No especificado | 577 |  |  | SE RECIBE ORDEN DE SERVICIO PARA MONITOR " NO TIENE LA CONEXION PARA FUNCIONAR NIBP" RESPUESTA: SE ENTREGA BRAZALETE PEDIATRICO EN OPTIMAS CONDICIONES. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | Activo | QUIMIOTERAPIA | No especificado | No especificado | 310b7d8391481bcafacc6e087834b1af.pdf | [13 empty] | 2019-07-02
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | 2376 | EQUIPO CON ORDEN DE TRABAJO 2376, SE RESOLVIÓ REALIZANDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO QUE ESTABA PENDIENTE CORRESPONDIENTE A REPORTE 57805. SE REPARA Y SE LIMPIA IMPRESORA QUE FORMABA ATASCO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 3f4ec7d6923cf3479119e6ee95354ef8.pdf | 2019-08-16 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 765 |  | 15899 | POR ORDEN DE TRABAJO 2388 "DAÑO EN NO INVASIVA" SE REALIZA VERIFICACIÓN DE PARAMETROS NIBP CON SIMULADOR PACIENTE CON BUENOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | Activo | URGENCIAS REANIMACIÓN | No especificado | No especificado | 8f147bfbfe63477cc096387bcb77095b.pdf | [13 empty] | 2019-08-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 732 |  | 2389 | SE REALIZA CAMBIO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y TARJETA PRINCIPAL, REPUESTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO PATRÓN PROSIM 8. EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | Activo | unidad de salud mental | No especificado | No especificado | 81bd46b62cd6186b2ddda4f758e29759.pdf | 2019-08-21 | [12 empty] | 2019-08-21
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | ORDEN DE SERVICIO 3668, SOLICITUD DE REVISIÓN ESTIMULADOR DEL ELECTROMIOGRAFO DE MANERA URGENTE. RESPUESTA:EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 81df79fbec15df06eaa01f46fd5df333.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-06-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | "ARREGLO DE GAFAS DE ESTIMULACIÓN DEL ELECTRODIAGNÓSTICO" EQUIPO OK |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | bc515e6d43a0b797d146724a4ff1154e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | "REVISIÓN POLO A TIERRA ELECTROMIÓGRAFO". SE REVISA Y SE DETECTA UN PROBLEMA EN EL TOMA CORRIENTE, PROBLEMA NO INHERENTE AL EQUIPO. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 41d3644f790e6935960b81bf702e105f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 905 |  | 2611 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE CAMBIA TOCO Y TRANSDUCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | Activo |  | No especificado | No especificado | eebcbccce5b9a83bff5d36c942eda005.pdf | 2019-08-29 | [12 empty] | 2019-08-29
Correctivos generales | No especificado | 712 |  |  | EN ORDEN DE SERVICIO SE PIDE COLOCAR LA PLACA METALICA EN LA BASE DEL MONITOR PARA MOVILIZARLO EN CARRO. SE INSTALA BASE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | Activo | ARO I | No especificado | No especificado | 385ec3d836ae18110dc168200ad70fa0.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 517 |  | NO REGISTRO | SE REALIZA AJUSTE DE OBJETIVO N°40 Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | Activo |  | No especificado | No especificado | 44658fbb198558fb5b3f4f64df6d3bee.pdf | 2019-08-14 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 926 |  | 14738 | Se realiza reajuste de soporte de embolo que se encontraba suelto e impedía el uso |  | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 100-1000 uL | T73812 | Activo |  | No especificado | No especificado | ce86734aab628eef246c54f7ef763d4b.pdf | [13 empty] | 2019-02-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 933 |  | 14739 | Se corrige error en soporte de embolo y se realiza lubricación interna. Equipo queda funcionando ok |  | PIPETA | SIN CODIGO | TRANFERPETTE | NR | 10F90946 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1c5a88986c3eb637799d57358eb05810.pdf | [13 empty] | 2019-02-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2096 |  | 14647 | SE IDENTIFICA DAÑO EN BOMBILLO DE ILUMINACIÓN DE OTOSCOPIO REF. 3100. SE SOLICITA REEMPLAZO AL AREA |  | EQUIPO DE ORGANOS |  | WHELCHALLYN | 777 |  | Activo | CONSULTORIO 1 | No especificado | No especificado | 568e0606ff3d21bb4442c2ccc6fa0d81.pdf | [13 empty] | 2019-03-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2096 |  | 14648 | SE INSTALA BOMBILLO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | EQUIPO DE ORGANOS |  | WHELCHALLYN | 777 |  | Activo | CONSULTORIO 1 | No especificado | No especificado | faff71aa5707ddf3bd5d74e4f5285833.pdf | [13 empty] | 2019-03-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1836 |  | NO REGISTRA | Se hace reparación de acuerdo a la orden de compra 87416 Nuevo caucho protector. Nuevos pegantes del caucho Reparación guia de lavado. Ajuste vastago guia de luz Ajuste de angulaciones Nuevo kit de empaques Tension de guayas. Equipo reparado por la empresa Amdetec. Se realizan prueba de fugas, la cual da negativa. Se entrega al servicio en condiciones normales de funcionamiento |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2010662 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | 6bad24507d262ace02864e032ec73764.pdf | 2018-05-16 | [12 empty] | 2018-05-16
Correctivos generales | No especificado | 1836 |  | SIN CÓDIGO | Se ajusta angulación y tension y se instala retenedor guaya up. Se realiza prueba de imagen, la cual queda ok y se realiza prueba de fuga que da negativa |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2010662 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | 78e01c97d9202a492152c4e3cf978a89.pdf | 2018-10-18 | [12 empty] | 2018-10-18
Correctivos generales | No especificado | 1834 |  | No registra | Se hace reparación de acuerdo a la orden de compra 87414. Nuevo caucho protector. Nuevos pegantes. Nuevos sellantes. 4170 LUX. Se instala nuevo canal de trabajo. Nuevo tubo de angulación y malla. Nuevo tubo de inserción. Limpieza y ajuste de pines. Ajuste de angulacion. Nuevo kit de empaques. Nuevas guayas. Nuevas fundas. Lubricación de cadenas Se realiza prueba de fuga dando negativa, y se verifica la imagen la cual esta ok. |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 828409 | OLYMPUS | GIF-Q160 | 2103479 | Activo |  | No especificado | No especificado | f5d8710b282759bc1f9051e71b1da8dc.pdf | 2018-08-25 | [12 empty] | 2018-09-20
Correctivos generales | No especificado | 1834 |  | 2770 | No se evidencia informe de cierre del caso, sin embargo se verifica funcionamiento del equipo |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 828409 | OLYMPUS | GIF-Q160 | 2103479 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3868e6b4d82e06ffe8415ccba2b39d73.pdf | 2018-01-23 | [12 empty] | 2018-04-23
Correctivos generales | No especificado | 2194 |  | 59884 | SE REALIZARON PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, MONITOR SE ENCUENTRA OPTIMAS CONDICIONES. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9b2240d9b5c0fe197bef880c9a07d6e5.pdf | 2021-05-24 | [12 empty] | 2021-05-24
Correctivos generales | No especificado | 1834 |  | SIN CÓDIGO | Se instala nuevo boton #1 y se realizan angulaciones y tensionan guayas. Se realiza prueba de fuga siendo negativa. se entrega equipo en optimas condiciones de funcionamiento en el servicio |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 828409 | OLYMPUS | GIF-Q160 | 2103479 | Activo |  | No especificado | No especificado | 74e4ad2ee16438f8e5efd1eff33368bd.pdf | 2019-01-10 | [12 empty] | 2019-06-05
Correctivos generales | No especificado | 2121 |  | NO REGISTRA | Se realiza diagnostico. Se identifica equipo desgastado y con multiples pliegues. El equipo presenta desgaste critico del tubo angulador. El ingeniero de la empresa Admetec recomienda enviar el equipo a mantenimiento correctivo. Se recomienda cambio de tubo angulador completo, el cual contiene malla del tubo angulador, funda, guayas, canal de trabajo, tubo de inserción, caucho protector y pegantes. |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2638755 | Activo |  | No especificado | No especificado | 616cf454c79cc8371e715e41ca9bba4f.pdf | 2019-05-30 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2122 |  |  | Se realiza Rerparación segun orden de compra 87456. Nueva cubierta distal. Nuevo caucho protector. Nuevos pegantes. Nuevos sellantes distales. Nueva fibra de imagen. Nuevas fibras de luz. nuevo canal de trabajo. Nuevo tubo angulador. Nuevo tubo de inserción. Ajuste de angulaciones. Nuevas guayas. Nuevas fundas de guayas. |  | FIBROBRONCOSCOPIO | 811313 | OLYMPUS | BF-P40 | 2801955 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | ac68c088b0a0c1deee42a01331e2060a.pdf | [13 empty] | 2018-07-10
Correctivos generales | No especificado | 1833 |  | SIN CÓDIGO | Se observa lente objetivo rallado. Fibras de transmisión de luz 4240 LUX. falta anillo de Tubo universal guia de luz. Se realiza reparación alternativa del conector eléctrico. Nuevo flex de camara. Ajuste de angulación. Ajuste de tensión de guayas. Se realiza prueba de fugas y da negativa |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103427 | Activo |  | No especificado | No especificado | b1a7bc7063c49ddc44668abd4fa50c67.pdf | 2018-10-10 | [12 empty] | 2018-10-10
Correctivos generales | No especificado | 1833 |  | SIN CÓDIGO | Se realiza mantenimeinto correctivo. Lente objetivo rayado. Nuevos sellantes, astillados en lentes guias de luz. Fibras de transmision de luz al 90 % 5610 lux. Se realiza limpieza de pines del conector electrico. Tapa lateral del cuerpo de control astillada. Limpieza de pines del conector electrico. Se realiza ajuste de angulación. Se realiza ajuste de tension. Se realiza prueba de fugas y da negativa. |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103427 | Activo |  | No especificado | No especificado | b13173947da7181f8f09c8d231a39340.pdf | 2019-07-24 | [12 empty] | 2019-07-26
Correctivos generales | No especificado | 1833 |  | SIN CÓDIGO | Se realiza mantenimiento correctivo de acuerdo a la orden de compra 87415. Nuevo caucho protector. Nuevos pegantes del caucho. Nuevo sellante distal del lente objetivo. Nuevo boton #1. Reparación de malla del tubo angulador. Ajuste de angulaciones. Nuevo kit de empaques para los controles de angualción. Tension de guayas del sistema de angulación |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103427 | Activo |  | No especificado | No especificado | eac154c40b0584eef02dc6237a2c64b7.pdf | 2018-05-16 | [12 empty] | 2018-05-16
Correctivos generales | No especificado | 914 |  | 14150 | EL TOCO FETO CARDIA SE ENCUENTRA MALO (CRISTALES DAÑADOS) SE REQUIERE CAMBIO DE TRANSDUCTOR DE FETO CARDIA |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | Activo | ARO 2 | No especificado | No especificado | 7294498ce6397b6dfe72f0c972898878.pdf | 2021-05-24 | [12 empty] | 2021-05-24
Correctivos generales | No especificado | 805 |  | 9608 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 NUEVO, PREVIAMENTE DILIGENCIADA SALIDA DE ALMACEN |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | Activo |  | No especificado | No especificado | a582e29d5cd57dc375fc7faa77725cee.pdf | 2021-05-24 | [12 empty] | 2021-05-24
Correctivos generales | No especificado | 1833 |  | SIN CÓDIGO | Se realiza mantenimiento correctivo. La fecha de ejecución es del 17 de Enero del 2019, sin embargo la empresa entrega el equipo en mayo. Fibras de transmision de luz al 90% 4230 Lux. Nuevo flex CCD imagen EVIS. Ajuste de angulación. Tension de guayas. Se realiza prueba de fugas la cual da negativa. Se realiza prueba de imagen y da ok |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103427 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5d7dbfd68a28f7cd9bf8afcc320814e3.pdf | 2019-01-17 | [12 empty] | 2019-05-14
Correctivos generales | No especificado | 1836 |  | SIN CÓDIGO | Se realiza reparación según orden de compra 87931. Se realiza reparación alternativa en cubierta distal. Nuevos pines del conector electrico. Se ajustan angulaciones. Se realiza tension de guayas |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2010662 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | dbcae810aa999c0b02cf70a04ee7c4f0.pdf | 2019-05-17 | [12 empty] | 2019-06-11
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | NO REGISTRA | Requiere diagnostico en al empresa Jo medical por sistema de angulación. El equipo debe ser retirado. Se procede a cerrar la orden por que el equipo se encuentra operativo |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | fb8fd624d7179c2aa8d1f1a9e1bbfa5f.pdf | 2018-04-06 | [12 empty] | 2018-04-06
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | SIN CÓDIGO | No se cuenta con el informe técnico de la reparación realizada, sin embargo a la fecha se verifica condiciones optimas de funcionamiento del equipo |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3317a5e416264059fb81e415285c3594.pdf | 2018-04-06 | [12 empty] | 2018-08-28
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | Se identifica pliegue en el equipo, por lo tanto el ingeniero de la empresa Jomedical realiza diagnostico e informa que el equipo puede ser usado sin problemas. No se identifica fuga positiva ni problemas en la imagen. No da recomendaciones adicionales |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | deccfee4d16d2c37097da360a042e468.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2123 |  |  | Se entrega equipo en buenas condiciones de uso |  | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | a09b562ff830642e8a90f8d95d3008cd.pdf | [13 empty] | 2019-04-17
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | NR | NR |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8e32cee98b6c8eb0c65a3f636b1c39ff.pdf | 2019-03-28 | [12 empty] | 2019-03-28
Correctivos generales | No especificado | 232 |  | 1667 | El equipo es reportado por que esta bloqueado, se procede a reiniciar el equipo y este se desbloquea. Se evidencia que las teclas estan faltas de mantenimiento, se requiere espacio de toda una mañana para poder realizar el mantenimiento |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D59485 | Activo | CONSULTORIO ROSA | No especificado | No especificado | e6a2dd69d818fd4020884f481fb27ec4.pdf | 2022-04-04 08:00 | [12 empty] | 2022-04-04 08:30
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | Se entrega equipo reparado |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | eded4780f546dd7cd9f9ea83869508b0.pdf | [13 empty] | 2019-02-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2123 |  |  | El equipo es reportado del servicio por fuga positiva, el ingeriero de la empresa fujifilm realiza diagnostico in sitio y lo corrobora, el equipo debe ser retirado para diagnostico especializado y/o reparación |  | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | 3c152219ff5b21836fa392239fdb4886.pdf | [13 empty] | 2019-02-14
Correctivos generales | No especificado | 1846 |  | no registra | Se revisa equipo, Equipo se encuentra en buenas condiciones |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | Activo |  | No especificado | No especificado | b6e233c994502f85302de34fb63f9140.pdf | 2019-01-23 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | Equipo en buenas condiciones de uso |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | b7a42363d404099dd1540edcca89e9cf.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | Se realiza diagnostico del equipo y se identifica fuga positiva |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0e41a71518c96249f0bf73e089edf4ec.pdf | [13 empty] | 2018-10-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1842 |  |  | Reportan problemas con el equipo, se realiza diagnostico inicial y se identifica imagen oscura |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado | 6036da56e9339c02d8a0ca574fc9496e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2018-10-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | No se reliza el mantenimiento preventivo porque el equipo al momento se encontraba en diagnostico y/o reparación fuera de la institución |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 946bb65b2998be120dd85013059b2559.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | NR | No se cuenta con el informe tecnico de la reparación realizada, sin embargo a la fecha se verifica condiciones optimas de funcionamiento del equipo |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 345a68134b874da80969337c3c7f3736.pdf | 2018-08-28 | [12 empty] | 2018-12-30
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | Desde el servicio reportan fuga positiva del equipo, se realiza diagnostico y se identifica que hay fuga negativa, por lo que se hace capacitación in sitio |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | d0ba8fae0c2c63c67aa71202a6b98430.pdf | [13 empty] | 2018-08-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | Se realiza capacitación sobre prueba de fugas |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | dbe20780181985831b21820198f238bb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2018-08-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | Se observa que la imagen que se logra con el equipo es rosada y se identifica fuga positiva, por lo tanto requiere diagnostico especializado. Requiere diagnostico por fuga positiva y sistema de angulación |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | 8ee293d359b09a718d8a11220fab8675.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2018-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2123 |  |  | Equipo se entrega en correctas condiciones de uso |  | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | 816d6a3fa31cbdd55d676aac7652533f.pdf | [13 empty] | 2018-05-15
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | Guaya reventada. Por lo tanto requiere diagnostico especializado y/o reparación del sistema de angulación |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | dd3587e452db49b443722869d0d39ad3.pdf | [13 empty] | 2018-05-03
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | El equipo se debe retirar, requiere diagnostico por fuga positiva |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | d902edaee475650bb8937ee3e9c61faf.pdf | [13 empty] | 2018-05-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2123 |  |  | Se realiza diagnostico del equipo, se identifica fuga positiva, debe ser retirado para diagnostico especializado y/o reparación en la empresa jomedical |  | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | c9b07f03cc487cf8d286e24d18c9a12c.pdf | [13 empty] | 2018-03-31
Correctivos generales | No especificado | 1850 |  | NO REGISTRA | Se realiza revisión del equipo. Equipo en buen estado de funcionamiento SE CIERRA ORDEN POR BAJA DE EQUIPO!!! |  | VIDEOBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | ER-270FP | RY114A008 | Activo |  | No especificado | No especificado | 71ee71a1d2fbd27dd4ef6230e213cdab.pdf | 2018-03-09 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 1846 |  | NO REGISTRA | SE CIERRA ORDEN, EL EQUIPO SE ECNUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | Activo |  | No especificado | No especificado | 18f68891d211004578480df34e385914.pdf | 2018-03-07 00:00:00 | [12 empty] | 2018-06-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | Equipo se entrega en correctas condiciones de uso |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | c4f7a45eabf5c79950527d5b32942290.pdf | [13 empty] | 2018-02-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | Se entrega equipo en optimas condiciones de uso |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | 2721b51227a4eb22bb1d5165505440e8.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2018-02-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | SIN CÓDIGO | Se entrega equipo en optimas condiciones de uso |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 632bdb2b8e09884391c886a8ae0266a2.pdf | 2018-02-19 | [12 empty] | 2018-02-19
Correctivos generales | No especificado | 1846 |  | NO REGISTRA | Se entrega en el servicio reparado |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | Activo |  | No especificado | No especificado | a17eb3f8fa974b7da91487a7c27597b0.pdf | 2019-06-12 | [12 empty] | 2019-08-20
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | Se evidencia equipo sumergido y posiblemente inundado Se identifica fuga positiva y se evidencia mal reprocesamiento, el equipo debe ser retirado para diagnostico y/o reparación. |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | 38f43f55e95e83ca1b831bf881b089ca.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-06-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2484 |  | 8816 | SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA, LUBRICACION DE EJE MOTOR, Y PRUEBA DE FUCNIONAMIENTO CON CARGA. EQUIPO FUNCIONANDO OK. SE REQUIERA INSTALACIÓN DE DOS PORTATUBOS, SEGÚN MODELO DEL EQUIPO. |  | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | 39e85901ffc7182f31e2dc66891527b1.pdf | 2020-05-04 | [12 empty] | 2020-05-06
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | Se entrega al servicio equipo reparado |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | 86b83e8f0b3fd25abf755b523be3f935.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | Se realiza diagnostico, se identifica fuga positiva, y falla en el sistema de insuflación e irrigación, y del sistema de angulación el equipo debe ser retirado para diagnostico especializado y/o reparación |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | a9ff5d2fe2ebec5e32287910ecc49d45.pdf | [13 empty] | 2019-06-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1955 |  | 61824 | Se realiza instalacion de adaptacion de DC nuevo, sumistrado por el cliente y se efectuan pruebas de funcionamiento y el equipo responde correctamente. Equipo OK. Este accesorio se instala ya que el equipo no contaba con el |  | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | 513-000865 | Activo |  | No especificado | No especificado | 946fd93da4058ad195995ed144c4e592.pdf | 2021-09-08 | [12 empty] | 2021-09-08
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | Se entrega equipo reparado, en optimas condiciones de uso |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 11a4257ecedeae15e4c9f7cb8ef2c6fc.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | Se entrega equipo en optimas condiciones de uso |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 3dc2d9d3f7269b5f769d69fbc2d6e9ba.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2017-12-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | SIN CÓDIGO | No se cuenta con el informe tecnico de la reparación realizada, sin embargo a la fecha se verifica condiciones optimas de funcionamiento del equipo |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4b8e302372958bd703adafbbf183e93b.pdf | 2017-10-25 | [12 empty] | 2017-12-30
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | Reportan imagen oscura y borrosa, el colonoscopio debe ser retirado para diagnostico especializado y/o reparación |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 974223374425d8d49f5f149ca6fcdfb1.pdf | [13 empty] | 2017-10-25
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | Se identifica valvula de succion desgastada, conector de luz rayado y valvula de succion impactada, el equipo debe ser retirado para diagnostico especializado y/o reparacion |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | dbb4019d77d3f8b91f116cfe43ea3adf.pdf | [13 empty] | 2017-10-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1846 |  | NO REGISTRA | SE ENTREGA EQUIPO REPARADO |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | Activo |  | No especificado | No especificado | e53b6615feb4904aed7adc45a3c0ae49.pdf | 2017-10-25 00:00:00 | [12 empty] | 2018-02-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | Se realiza diagnostico, se identifica: Tubo de insercion con hendiduras. Nariz de irrigación obstruida. Canal de biopsia obstruido. Irrigación/Insuflacion obstruida. Valvula de irrigación impactada. El equipo debe ser retirado para realizar diagnsotico especializado y/o reparación |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | a3a1a70350398f6138198d91c16d7768.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2017-10-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | Se realiza diagnostico Se identifica: tapa de punta distal rayada. Tubo de inserción con hendiduras. Irrigación e insuflación obstruida. Cilindro de succión desgastado. Tubo principal con hendiduras. Conector de luz rayado. Valvula de irrigación desgastada. Valvula de succión desgastada. El equipo debe ser retirado para diagnostico especializado y/o reparación |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | d0eeae9acf0af6c6c8523783912652ce.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2017-06-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | SIN CÓDIGO | No se evidencia informe de procedimiento correctivo realizado pero a la fecha se verifica optimas condiciones físico funcionales del equipo |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7377ff4f7e5f0b34ff5987ad257b4db5.pdf | 2016-06-29 | [12 empty] | 2016-12-30
Correctivos generales | No especificado | 2000 |  | 9794 | No se reconoce cabezal de camara. Se presenta error luego de conectar memoeria usb. Se verifica equipo con diferentes cabezales obteniendo en todos un codigo de barra de colores. Se realiza cotizacion de tarjeta de conexion de entrada de cabezal y tarjeta principal de reconocimiento de video cabezal |  | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OW702404-P | Activo |  | No especificado | No especificado | f240c896ad751e70a8b43558be3c0e3e.pdf | [13 empty] | 2017-06-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | Se realiza diagnostico, se identifica: Goma de angulación perforada. Tubo principal con hendiduras. Conector de luz rayado. Valvula de irrigación ausente e impacatada. Valvula de succión ausente e impacatada. Se necesita cotizar valvulas |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | add1b7266b578b892e03ef44f4890cb0.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2017-06-24 00:00:00 | VALVULAS
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | Se realiza diagnostico. Se identifica: Tapa de punta distal impactada y rayada. Canal de succión obstruido. insuflación e irrigación obstruida. Tubo principal con hendiduras. Conector de luz rayado. Valvula de irrigación y de insuflación ausentes. El equipo debe ser retirado para diagnostico especializado y/o reparación |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6672b028cf4deb92634f9b4387a43bf5.pdf | [13 empty] | 2017-06-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1846 |  | NO REGISTRA | SE CIERRA ORDEN. EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | Activo |  | No especificado | No especificado | fa6f1e5cd6f711371336071da36b05e4.pdf | 2017-06-29 00:00:00 | [12 empty] | 2017-08-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1835 |  | NO REGISTRA | Se realiza inspección general física y de funcionamiento. se identifica cubierta distal fisurada. Sin aislamiento de cubierta. Tubo de inserción con pliegues. Equipo con reparación estándar y funcional. |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2111103 | Activo |  | No especificado | No especificado | fb7fd946370998cfbd0b972eb758265e.pdf | 2017-08-09 | [12 empty] | 2017-08-09
Correctivos generales | No especificado | 1838 |  |  | Se realiza diagnostico. Se identifica Cubierta distal fisurada. Sin aislamiento de cuebierta. El equipo queda fuera de servicio |  | VIDEODUODENOSCOPIO |  | OLYMPUS | TJF-145 | 2601115 | Activo | DESCONOCIDA | No especificado | No especificado | 1a17b0fcc3d981330984c27cacb1e380.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2017-08-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1836 |  | No registra | No se cuenta con el reporte del trabajo realizado sin embargo se verifica en funcionamiento en mayo del 2018 |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2010662 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | e8167523200396a4797a1253f5161a2d.pdf | 2017-08-10 | [12 empty] | 2018-04-30
Correctivos generales | No especificado | 329 |  |  | Se realiza cambio de bombillo |  | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 72228f3b64d9da0b7228a8515b7dca75.pdf | [13 empty] | 2019-05-14
Correctivos generales | No especificado | 330 |  | 56937 | Se realiza cambio de pin de refrigeración de bombillo de xenon, Se hacen pruebas y el equipo queda ok. |  | FUENTE DE LUZ | EMCO2740 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLV-160 | 7950890 / 7432291 | Activo | taller de mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | eab5bc4066c658edc4b19c054cc79a2e.pdf | [13 empty] | 2019-05-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1834 |  | SIN CÓDIGO | No se evidencia informe de cierre del caso, sin embargo se verifica funcionamiento del equipo |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 828409 | OLYMPUS | GIF-Q160 | 2103479 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0e0630ee653741e5bba8a2185529034a.pdf | 2017-08-16 | [12 empty] | 2017-12-10
Correctivos generales | No especificado | 1838 |  |  | Se realiza diagnostico y se encuentran las siguientes fallas: Cubierta distal astillada y rallada. Caucho protector seccion de angulo gastado. Pegamento de la goma distal gastado. Fibras de transmision de luz disminuidas en un 15%. Imagen evis presenta presenta arcoiris. Cilindro metálico de succión con desgaste. Tubo angulador gastado. Tubo de inserción gastado y con multiples pliegues. Cuerpo principal rayado. Tubo universal guia de luz rayado. Conector rayado. Puerto de biopsias desgastado |  | VIDEODUODENOSCOPIO |  | OLYMPUS | TJF-145 | 2601115 | Activo | DESCONOCIDA | No especificado | No especificado | 045bf2d93188d52deb742d1cad2a2c48.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2017-08-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2123 |  |  | Se realiza diagnostico especializado. Se realiza prueba de fuga con resultado positivo en Main Cover y Canal de Biopsia, para este modelo la empresa no contempla cambio de elementos. la empresa solicita autorización al hospital para retirar el canal de biopsia del extremo distal del equipo |  | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | bfbeddd27bf08ec121369057ca719956.pdf | [13 empty] | 2019-03-10
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | La empresa realiza el siguiente diagnsotico con desarme total e inspección general: Sistema de guayas forzadas y tensores de angulación rotos por desgaste de uso normal. Nariz de angulación ausente. Canal de aire/agua, canal de biopsia y canal auxiliar desgastados por uso normal del equipo. Tapa de punta distal impactada y sello distal roto. Tornillos unión de tubo de inserción paciente y sección de operación desgastado. Tornillos de anillo de base de mandos desgastados. Lente de camara manchado. Lentes guias de luz manchados. Sellos guia de luz escasos. Guia de luz con desgaste del 6%. Tubo de inserción paciente amarillento. Cubierta principal y conector de luz rayados. Cuerpo principal estriado. Se deben reemplazar sistema de guayas. Tensores de angulación. Canal de biopsia y anillo de fijación. Canal de aire /agua. Canal auxiliar. Nariz de irrigación. Tapa punta distal. Tornillos de anillo de base de mandos Tornillo ISA. Goma de Angulación |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | bd0d6782e36bd6c3b29cc727e8d306e7.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | NR | Segun la aprobación por orden de compra 87497 se instalan los repuestos para hacer efectivo el mantenimiento correctivo, el equipo es entregado al servicio en optimas condiciones de uso |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | b4d896c8a1f623237030fcffc08216cf.pdf | 2018-08-23 | [12 empty] | 2018-08-23
Correctivos generales | No especificado | 1063 |  |  | SE REALIZA DIAGNOSTICO, SE IDENTIFICA ERROR 102, NO PASA EL AUTOTEST, Y SE VERIFICA PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN LAS CUALES NO PASAN, SE TRANSFIERE CASO AL FABRICANTE |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4168 | Neumovent | Advance | 181140271081A1V | Activo | UCI | No especificado | No especificado | 750e39925fe156b4d06de92b46b4cab1.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-06-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1090 |  | 39201 | Se ejecuta diagnostico. Se hacen pruebas que el fabricante requiere para el diagnostico del equipo. Se espera respuesta del fabricante |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4164 | Neumovent | Advance | 181140541081A1V | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 4dcdc3cd08d76e713f11f61106d79482.pdf | [13 empty] | 2019-06-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1056 |  | 38100 | Se reporta inicialmente que el equipo no entrega los valores correctos Se realiza diagnostico, se deja funcionando el equipo durante 3 horas con analizador. El equipo opera correctamente, se recomienda el uso de válvulas y circuitos en correctas condiciones. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | 181140201081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 0faea917adc7c941a357116216ab567e.pdf | [13 empty] | 2019-03-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1010 |  | 37026 | Se realiza actualización de software |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 8347511c20203c3c16d2ccde643acacf.pdf | [13 empty] | 2018-02-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1009 |  | 37028 | Se realiza diagnostico. El equipo queda inoperativo, requiere de mainboard |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | f2bb8e1718bad718c0f75489a7055290.pdf | [13 empty] | 2018-03-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 771 |  | 2089 | AL EQUIPO NO LE FUNCIONA EL PANEL DE BOTONES DE MANDO. SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N° 2089. SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE PANEL DE BOTONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 0965b351fde5d231fc1c99ec15d6c07a.pdf | 2019-08-20 | [12 empty] | 2019-09-09
Correctivos generales | No especificado | 718 |  |  | CONECTOR DE SPO2 DESAJUSTADO SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 3419. REQUIERE TUERCA. SE SOLICITA COTIZACIÓN A COMPRAS. EQUIPO TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | cfcf36780da33b67c4bb578c5205a950.pdf | [13 empty] | 2019-08-16
Correctivos generales | No especificado | 718 |  |  | SE INSTALA TUERCA DE CONECTOR DE SATURADOR . PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 0391566122c11df7558792fc475edecf.pdf | [13 empty] | 2019-09-06
Correctivos generales | No especificado | 683 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 4164, CARRO DE TRANSPORTE PRESENTA DAÑO. ORDEN SE CIERRA EL MISMO DÍA. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | 77e7fb796957cc56667cebf0f121be8f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 2850 EL EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN GOMA DE PULSADOR. SEGÚN REVISIÓN NO SE PUEDE REPARAR. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 88f9443eeb4bc12a0c6725abb2d6e34b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 606 |  |  | DE ACUERDO A ORDEN N° 1897, EQUIPO NO PRENDE. EQUIPO PRESENTA ERROR EN BATERIA. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA COTIZACIÓN DEL REPUESTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 4c94b769df7a12dc06c4253e74ff98b8.pdf | [13 empty] | 2019-09-03
Correctivos generales | No especificado | 279 |  | 2524 | SEGUN ORDEN 2524 EQUIPO PRESENTA DAÑO EN SOPORTE. SE REPARA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. NO PRESENTA RETRO POR QUE NO ESTÁ INCLUIDO EN EL CONTRATO DE SYSMED. |  | SISTEMA DE ELECTROFORESIS | EMCO1074 | SEBIA | NR | SIN SERIAL | Activo | laboratorio piso 6 | No especificado | No especificado | e777732e3cd0377f2d22dfd2f1385f34.pdf | 2019-08-15 | [12 empty] | 2019-08-15
Correctivos generales | No especificado | 730 |  |  | DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO 2818, LA PERILLA DEL CONTROL NO FUNCIONA. SE REALIZA CAMBIO DE PERILLA DE SELECCIÓN. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 2f26212432b93961ba17a7d840217a26.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 740 |  | 2134 | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 2134, SE REVISA EQUIPO CON SIMULADOR. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | Activo |  | No especificado | No especificado | 83f9779d3d5ad46e2dc694188e0b4fb9.pdf | 2019-08-06 | [12 empty] | 2019-08-08
Correctivos generales | No especificado | 721 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 3420, SE REVISA EL EQUIPO Y SE ENCUENTRA QUE LA TUERCA DE AJUSTE DEL PUERTO DE SPO2 ESTA EXTRAVIADA. PENDIENTE REPUESTO, SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS COTIZACIÓN. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | Activo |  | No especificado | No especificado | f30fcaf2bf4b87f6aef6519d6e82b3e3.pdf | [13 empty] | 2019-08-16
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 4073, SE REALIZA CAMBIO DEL SISTEMA DE CARGA DE BATERIA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | ffcb2f304c3040fb01533b31c409cfc9.pdf | 2019-09-04 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1906 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 4342. EQUIPO CON BATERIAS DESCARGADAS, SE INSTALAN PILAS. EQUIPO OK |  | PULSIOXIMETRO |  | EDAN | H100B | 360101-M18808820009 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9bf0c9a9ba3e3b03dff605d8f4d80bb0.pdf | [13 empty] | 2019-09-10
Correctivos generales | No especificado | 2090 |  |  | SE REVISAN PARAMETROS DE NIBP Y SATURACIÓN JUNTO CON PROSIM 8. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | 124411020002 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 9b76e06b504260d4a7ec8698c6d05ce8.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 790 |  |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE ELECTROVÁLVULAS. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050007 | Activo | TALLER BIOMÉDICO | No especificado | No especificado | 17295f74187319bbab3764971baee4a4.pdf | [13 empty] | 2019-09-05
Correctivos generales | No especificado | 590 |  |  | DE ACUERDO A ORDEN DE TRABAJO N°2098 SE VERIFICA CON SIMULADOR. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 59bebc1f38e62d2bf4d6e7d308595c03.pdf | [13 empty] | 2019-09-09
Correctivos generales | No especificado | 693 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 4376, EL EQUIPO SE APAGA A LOS 3 MINUTOS. SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS, SE RECOMIENDA CARGAR EL EQUIPO POR 12 HORAS. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | Activo |  | No especificado | No especificado | eb902344a64af1734af30b85f41ce108.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 905 |  | 2615 | SE REEMPLAZA PIN. EQUIPO OK |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | Activo |  | No especificado | No especificado | b3f71bfba71c0938182606e3cc471f97.pdf | 2019-09-06 | [12 empty] | 2019-09-06
Correctivos generales | No especificado | 2109 |  | 16056 | LLAMADO FALSO. SE VERIFICA EQUIPO CON PATRON. EQUIPO OK. SE RECOMIENDA NO REPORTAR EQUIPOS ASUMIENDO QUE LA BASCULA ESTA MALA SI NO LO HACEN CON PESOS NO CERTIFICADOS. |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | Activo |  | No especificado | No especificado | 27552feaa6a4bcac487aad8d0047574d.pdf | [13 empty] | 2019-08-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 259 |  | 4074 | SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | Activo |  | No especificado | No especificado | a84e1c07488a903d38621a7712a0e834.pdf | 2019-09-09 | [12 empty] | 2019-09-09
Correctivos generales | No especificado | 152 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 2529 SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC DE CENTRIFUGA QUE SUFRIÓ CONFLAGRACIÓN CAUSADA POR UN MECHERO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS |  | CENTRIFUGA | EMCO0406 | THERMO | CENTRA CL2 | 42802884 | Activo |  | No especificado | No especificado | b77493beaf0d0a9a802e758a8f51948b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 142 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE 4 LAMPARAS UVB A CAMARA DE FOTOTERAPIA. SOLICITUD REALIZADA EL 12 DE JUNIO DE 2019 |  | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | Activo |  | No especificado | No especificado | e5ba3ddedb1b55c899f5d7801dfb7850.pdf | 2019-09-04 | [12 empty] | 2019-09-04
Correctivos generales | No especificado | 908 |  | 3057 |  | 15819 | MONITOR FETAL | EMCO3464 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0019 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado |  | 2019-06-14 |  | REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA, POR QUE PRESENTA GOLPE, ORDEN DE TRABAJO 3057 DESDE 14 DE JUNIO DE 2019 DONDE QUEDO PENDIENTE EL REPUESTO DE LA PANTALLA. AHORA EN ESTE RETRO DICE QUE NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN, REQUIERE CAMBIO DE UN TOCO POR QUE NO ESTÁ SENSANDO. | [10 empty] | 2020-06-14 | TOCO
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | El 10 de Septiembre se reporta monitor, porque presenta mediciones erróneas. El técnico de la empresa Gilmedica realiza diagnostico empleando analizador, y diferentes tecnicas de medición, y se concluye que el equipo esta entregando mediciones correctas, que puede deberse a problemas del brazalete con el tipo de paciente que se esta monitorizando |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6b03e01460261f1aeb4332c7fc47b5e3.pdf | 2019-09-11 | [12 empty] | 2019-09-11
Correctivos generales | No especificado | 392 |  | NO REGISTRA | DE ACUERDO A ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL, POR LO TANTO SE DA CIERRE A LA ORDEN. | 16070 | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04004 | Activo |  | No especificado | No especificado | f7a0c89a9c043c9c13fec79873a665dd.pdf | 2019-09-06 |  | EQUIPO PRESENTA RUPTURA EN ACRILICO SECUNDARIO DE LA CUPULA POR MALA MANIPULACIÓN DEL PERSONAL. SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA COTIZACION DEL ACRILICO DE LA INCUBADORA | [10 empty] | 2020-12-03
Correctivos generales | No especificado | 2115 |  | 16067 | ESTE EQUIPO NO SE ENCONTRÓ AL MOMENTO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO |  | BASCULA |  |  |  | J131073196 | Activo | NO LOCALIZADA | No especificado | No especificado | 551df6f0d52337599e380be6bce20d5f.pdf | [13 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 187 |  | 16065 | ESTE EQUIPO FUE DADO DE BAJA POR OBSOLESCENCIA DE TECNOLOGÍA Y DAÑOS FÍSICOS Y DE SISTEMA ELECTRÓNICO IRREPARABLES |  | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NIHON KOHDEN | TEC-7200K | 21958 | Activo |  | No especificado | No especificado | 051472629b046424948b4acb8d21dcd4.pdf | [13 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 440 |  | 15828 | SE ENCUENTRA REPETIDO EN OTRO ITEM |  | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 6bcee2f4f5f131bfd8aa866c46757dfa.pdf | [13 empty] | 2019-07-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 573 |  | NO REGISTRA | APROXIMADAMENTE MENOS DE UN MES YA HABIA SIDO REPARADO POR LO MISMO. DEBIDO A LA CAÍDA EL EQUIPO SUFRE DAÑO EN LA PANTALLA. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO YA QUE EL ARREGLO DEL EQUIPO ES COMPLEJO, SUS REPUESTOS SUPERAN EL VALOR DEL EQUIPO SE CIERRA ORDEN POR BAJA EN EQUIPO!!!! |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3554 | MEDIANA | LUCON M20 | 109710040010 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3274d37f868131d06630b526893a244e.pdf | 2019-08-21 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 299 |  |  | NO SE INTERVINO POR QUE ESTÁ PENDIENTE POR DAR DE BAJA |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3057 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | c8577690e9ea4c5d3f343c8bd069c189.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 446 |  |  | PRESENTA DAÑO EN SOCKET Y BOMBILLO. SE REPARA Y SE REEMPLEZA EL BOMBILLO Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | Activo |  | No especificado | No especificado | fd7440c848325ebae7c84392131438bd.pdf | [13 empty] | 2019-08-06
Correctivos generales | No especificado | 141 |  |  | TIENE SUELTA LA PERILLA DEL FON. SE AJUSTA Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | Activo |  | No especificado | No especificado | f4f44356c33353e7c94bb3a4d95f8d79.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-05 12:00:00
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | PRESENTABA DAÑO EN GAFAS DE ELECTROMIOGRAFIA, PASTA QUEBRADA, SE REPARA EL EQUIPO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 159d4d93edb198d1f58b068908421a5d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 946 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO DE PROYECTOR | 15889 | PROYECTOR | EMCO1788 | TOPCON | CP4 | 78690 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6a6729aff8b2fc40c8d2fca445fc081a.pdf | 2019-08-15 00:00:00 |  | REQUIERE BOMBILLO (MALO) POR LO CUAL SE HACE COTIZACIÓN | [10 empty] | 2019-09-18 00:00:00 | BOMBILLO
Correctivos generales | No especificado | 1784 |  | 3459 | Se realiza desbloqueo de la cama, esta se bloquea por mal funcionamiento o por mal proceso de desinfección, se realiza agenda con proveedor para capacitación. Orden de trabajo No.3459 |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4323 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550021 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-06-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 827 |  | 34892 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | Activo |  | No especificado | No especificado | 02fbc2cbc14788cc520c3ddebd4a7dec.pdf | [13 empty] | 2019-07-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 827 |  | 39205 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | Activo |  | No especificado | No especificado | d19079865c14ca8038f65674868b8370.pdf | [13 empty] | 2019-06-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 827 |  | 39474 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8674a9279f35744bb913d9f52397a26e.pdf | [13 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 438 |  | SIN CÓDIGO | "NO ENCIENDE", SE REVISA Y SE DETECTAN CONTACTOS Y SOCKET SULFATADOS, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE SOCKET, SE PRUEBA Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | 2370G04-C12094-095 | Activo | QX | No especificado | No especificado | d0079eaa683736dbb3e889544e12c2a1.pdf | 2019-08-03 | [12 empty] | 2019-08-03
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | Se realiza diagnostico. Se hace revisi?n con cable ecg diferente al equipo y funciona correctamente |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3dd48ce541077c52ffffb46e65b95de5.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | Se realiza diagnostico. Se realiza medici?n con un cable ecg diferente al del equipo y opera correctametne, se identifica cable de ecg malo. REQUIERE CABLE ECG |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | acd9fb744c192f6a1e714e14fb079f40.pdf | 2019-08-16 | [12 empty] | 2019-08-16 | CABLE ECG
Correctivos generales | No especificado | 1003 |  | 39770 | Se realiza diagnostico, se identifica multiple de salida fracturado, se recomienda cambio |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 84ccd1734a2247fb267c06c9fe239345.pdf | [13 empty] | 2019-09-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | Se realiza diagnostico, se presentan problemas por brazalete, seg?n el t?cnico es por brazalete err?neo. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | dab4fd2823343c0a562c987425cb3ad3.pdf | 2019-09-12 | [12 empty] | 2019-09-12 | BRAZALETE
Correctivos generales | No especificado | 903 |  | NO REGISTRA | Se realiza diagnostico, el equipo funciona correctamente en detectar las alarmas, se recomienda cambiar la version de software |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 30c11e0ae672a9c451268307e7801089.pdf | 2019-09-11 | [12 empty] | 2019-09-11
Correctivos generales | No especificado | 869 |  |  | Se realizo diagnostico, Se debe realizar actualizaci?n de software ya que con la actual no realiza cambio, se recomienda actualizar software |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | ede8c8edf7e6cf57e9478711cff9d6cf.pdf | [13 empty] | 2019-09-11
Correctivos generales | No especificado | 861 |  |  | Se realiza diagnostico, Se recomienda realizar cambio de sofware ya que con el actual no registra alarma, se recomienda realizar cambio de software |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | c4022d10c8072ca8f93a2c85dd6d9930.pdf | [13 empty] | 2019-09-13
Correctivos generales | No especificado | 827 |  | 39765 | Se ajusta sensor Sp02, se debe realizar cambio de software ya que con el actual no registra alarma |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | Activo |  | No especificado | No especificado | af998d1eb9a7455e7d07505ef809849b.pdf | [13 empty] | 2019-09-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | SE AJUSTA SENSOR SP02, SE RECOMIENDA CAMBIO DE SOFTWARE YA QUE CON EL ACTUAL NO REGISTRA ALARMAS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3fff220714384cac90a249670e93d58b.pdf | [13 empty] | 2019-09-11
Correctivos generales | No especificado | 901 |  | 39763 | SE IDENTIFICAN EXTENSION Y SENSOR SPO2, SE AJUSTAN EXTENSI?N Y SENSOR SPO2. SE RECOMIEDNA ACTUALIZACION DE SOFTWARE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | Activo |  | No especificado | No especificado | 95ae05b9868994b23b977fc79ff65e92.pdf | [13 empty] | 2019-09-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 892 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA DIAGNOSTICO. SE ENCONTR? AL EQUIPO CON LA CONFIGURACI?N 3 DERIVADAS. SE RECOMIENDA CABLE 5 DERIVADAS EN SU CONFIGURACI?N. SE DEBE ACTUALIZAR SOFTWARE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003688 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 5d81c72b7872814279b34e9c125345d5.pdf | 2019-09-09 | [12 empty] | 2019-09-09
Correctivos generales | No especificado | 886 |  | 39761 | SE REALIZA DIAGNOSTICO, EL EQUIPO NO FALLO EN FUCION DEL ECG, SE DEBE CAMBIAR DE SOFTWARE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003680 | Activo |  | No especificado | No especificado | e443015cdb121073a0b5836c0ebe62b6.pdf | [13 empty] | 2019-09-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 878 |  |  | SE HICIERON PRUEBAS CON CONEXION CONTINUA PARA DETERMINAR EL PROBLEMA DE MEMORIA, SE ENCONTRO AL EQUIPO CON LA CONFIGURACI?N 3 DERIVADAS, SE DEBE CAMBIAR DE SOFTWARE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003571 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5197bc23ed7cff78b075fd442212eb2b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 877 |  |  | Se realiza diagnostico, se hace cambio del idioma a espa?ol de europa. Se recomienda cambiar la version del sofware |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | Activo | uci quirurgica | No especificado | No especificado | c8e72efb22e8f6b2f0371f4f3b9c7cb4.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 841 |  | 38995 | Se realiza diagnostico del equipo y se identifica que el sensor de sp02 esta malo, se recomienda el cambio del mismo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004829 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0bab6a920fb2b35986d0f8d0d890e110.pdf | [13 empty] | 2019-09-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 835 |  | 38997 | NR |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | Activo | MEDICAS MUEJRES | No especificado | No especificado | f9477f51ed81f2b4edbb5b4530bb6615.pdf | 2019-09-03 | [12 empty] | 2019-09-03 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 827 |  | 39473 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE POWER SUPPLY RIP 16-100-0007 Y MODULO BM100A |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4137658d8f78f01f00bf41c23a6993ab.pdf | [13 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 835 |  | nr | SE REALIZA INSTALACIÓN DE POWER SUPPLY RIP 16-100-0007 Y MODULO BM100A. EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | Activo | MEDICAS MUEJRES | No especificado | No especificado | 103de3040592a6f3e996790c2c570233.pdf | 2019-08-30 | [12 empty] | 2019-08-30
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | SE REALIZA INSTALACI?N DE POWER SUPPLY RIP 16-100-0007, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6b2e4aa9bc7ca198d1b14cc7ab9a1f29.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1063 |  |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE PLACA DE SENSORES, AJUSTE DE PRESIONES Y FLUJOS, PRUEBAS APROBADAS |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4168 | Neumovent | Advance | 181140271081A1V | Activo | UCI | No especificado | No especificado | 5d30b6c398722bae35ae51dd6ae68752.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1014 |  | 39135 | SE REALIZAN AJUSTES DE VOL?MENES, FLUJOS Y PRESIONES, SE INSTALA KIT DE MANTENIMIENTO |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | ed7fb3864a92747354a020cdc4094735.pdf | [13 empty] | 2019-08-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1067 |  | 39144 | Se realiza revision con equipo patron |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4166 | Neumovent | Advance | 181140311081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | f6a6deece9ae692f7566ef952f42446c.pdf | [13 empty] | 2019-08-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 96 |  | 16059 | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO TOTAL DE SUS COMPONENTES, SE RECOMIENDA DAR DE BAJA |  | BASCULA DIGITAL | SIN CODIGO | N.E | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | a7cd1c8d3d71c01eb32fae4453e63aef.pdf | [13 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 283 |  |  | SE REALIZA AJUSTE DE SOPORTES LATERALES, SE LUBRICAN RODAMIENTOS DE MECANISMOS, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | Activo |  | No especificado | No especificado | a55ec093f7cda939b7c0a5c03a2330b3.pdf | [13 empty] | 2019-08-20
Correctivos generales | No especificado | 5 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE BANDA ELÁSTICA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1d2ce1447f5afc840703a64404762c54.pdf | 2019-08-14 | [12 empty] | 2019-08-14
Correctivos generales | No especificado | 2168 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 3581 "LA GRAMERA NO FUNCIONA" SE REVISA Y SE OBSERVA COMPONENTE EN CORTO QUE GENERA RAPIDO CONSUMO DE BATERIAS. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO |  | GRAMERA |  | GENERICA |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-06-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 270 |  |  | Este equipo no se intervino ya que está pendiente por repuesto (cable EKG) |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 558f04877a160b9edc1283127b371b98.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 471 |  |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE INSTALAN KITS DE MANTENIMIENTO, ABSORVEDOR A2000SP VENTILADOR AV-S Y MAQUINA, SENSORES DE FLUJO, KITS DE VIDEO TARJETAS TXRX, BOTON ABOSRVEDOR A200SP SUPERIOR E INFERIOR, SE ERFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LA MAQUINA NO PRESENTA FUGAS, FLUJOMETROS ELECTRONICOS Y ANALOGOS OK, ABSORVEDOR PASA PRUEBAS DE FUGAS VÁLVULAS NRV Y SWITCH VENT/BOLSA, TARJETAS TX-RX FUNCIONAN CORRECTAMENTE , EL VENTILADOR PRESETNA FALLA AL CARGAR UN ARCHIVO DEL PROCESADOR POR LO CUAL DEBE SER ENVIADO A LA EMPRESA PARA SU ACTUALIZACIÓN |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3723 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-07 | Activo |  | No especificado | No especificado | 17dc89260da46e916669e219b079636c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1954 |  | 001 | SE OBSERVA NUEVAMENTE FALTA DE TORNILLO/ARANDELA (FIJADOR PIE DERECHO), A PESAR DE LA RECOMENDACIÓN SE OBSEQUIA ADAPTADOR, CORREA PIE Y PIN AMARILLO. PRUEBA FUNCIONAL OK |  | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | 660-020453 | Activo | Acondicionamiento fisico | No especificado | No especificado | e08363a56da70412d736ce4178c4282d.pdf | 2019-08-26 | [12 empty] | 2019-08-26
Correctivos generales | No especificado | 2235 |  |  | Orden de trabajo. El equipo no funciona, no da imagen |  | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | YZ771612-H | Activo |  | No especificado | No especificado | 307289b1bcf9ac2e4d19bc9a2adbb9cb.pdf | [13 empty] | 2019-03-07
Correctivos generales | No especificado | 2236 |  | 3101 | Se realiza entrega de equipo reparado, en optimas condiciones de funcionamiento |  | Cabezal de camara |  | STORZ | IMAGE 1 HD | XV841228-H | Activo |  | No especificado | No especificado | 19d5c69833df83a1e3416e57187c4b7c.pdf | 2019-05-13 | [12 empty] | 2020-03-19
Correctivos generales | No especificado | 2237 |  | 0803 | No funciona. Presenta falla en el encendido y no entrega CO2 |  | NEUMOINSUFLADOR | 01333 | KARL STORZ | 264320 | PU19471 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6a3e515a974813aa57c66f88c172c497.pdf | [13 empty] | 2019-03-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2238 |  | 3803 | No enciende |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2585 | SPACELABS | ULTRAVIEW | 1369-006937 | Activo |  | No especificado | No especificado | a66396215147488f533d4da758f97c48.pdf | [13 empty] | 2019-06-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2239 |  | 0400 | Se entrega equipo reparado |  | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | OZ760441-H / RT0040169-K | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | ad09606a9dc0ba995bf28381d5bbd69e.pdf | 2019-03-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2240 |  | 8007 |  |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | OLYMPUS | GIF-V | 2433918 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6f9580ffab882f7a89e8d5a5ba5b0017.pdf | [13 empty] | 2017-08-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2241 |  | 1775 |  |  | VIDEODUODENOSCOPIO |  | OLYMPUS | JF-130 | 2510715 | Activo |  | No especificado | No especificado | 66a31414586e607fd25c1908e8dcc551.pdf | [13 empty] | 2017-10-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2241 |  | RGGB-031 | SE REALIZA DIAGNOSTICO Y SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES FALLAS: PRUEBA DE FUGAS POSITIVA TUBO DE INSERCION Y TAPA DE FRENO. CUBIERTA DISTAL RAYADA Y FISURADA. CAUCHO PROTECTOR SECCION DE ANGULACION GASTADO. PEGAMENTO DE LA GOMA DISTAL GASTADO. LENTE OBJETIVO FISURADO. LENTES GUIA DE LUZ ASTILLADOS. FIBRAS DE TRANSMISION DISMINUIDAS EN UN 50%. IMAGEN EVIS PRESENTA ARCOIRIS. CILINDOR METALICO DE SUCCION CON DESGASTE. |  | VIDEODUODENOSCOPIO |  | OLYMPUS | JF-130 | 2510715 | Activo |  | No especificado | No especificado | 02a23f89cbe42bbb11ed685c502346ae.pdf | [13 empty] | 2017-08-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2242 |  |  |  |  | MICROPIPETA |  | BOECO | 5-50 | cp49575 | Activo |  | No especificado | No especificado | b8eff3fa312560639b5ced3dce4ebf6d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-04-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2243 |  | 15191 | PRESENTA FUGA Y DAÑO DEL MANOMETRO |  | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635A | 01060000146 | Activo |  | No especificado | No especificado | ebf15db0e83ec35bf69a8dc7a1002f4a.pdf | [13 empty] | 2019-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 476 |  |  | SE REALIZA INSTALACION DE LOS KIT DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO DEL ABSORVEDOR A200SP, VENTILADOR AV-S Y DE LA MAQUINA DE ANESTESIA. SE REALIZA INSTALACION DE LOS SENSORES PARA EL FLUJOMETRO ELECTRONICO. SE PROCEDE A HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO NO PRESENTA FUGAS INTERNAS. LOS FLUJOMETROSANALOGOS Y ELECTRONICOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE. EL ABSORVEDOR PASA LA PRUEBA DE FUGAS DE LAS VALVULAS NRV Y SWITCH VENT*BOLSA. POR ULTIMO SE VERIFICAN PARAMETROS, LOS VALORES DE SALIDA DE VOLUMEN Y PRESION SE ENCUENTRAN DENTRO DE RANGO DE TOLERANCIA (10% DEL VALOR PROGRAMADO) |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9efe5d2aac92d902e40b2b58eab519c2.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1968 |  | NO REGISTRA | equipo no enciendia. Se cambia la fuente de poder y se verifica in sitio funcionamiento |  | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | Activo |  | No especificado | No especificado | 2677f40f948e57bebf16db867314ac4f.pdf | 2019-08-21 | [12 empty] | 2019-08-21
Correctivos generales | No especificado | 231 |  | 10100 | se realiza instalacion de software version 3.1.1 el transductor lineal y convex requieren cambio por daño interno |  | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | Activo | hemodinamia | No especificado | No especificado | cf0590f1685dbd24657192233f617836.pdf | [13 empty] | 2017-10-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2257 |  |  | SE REALIZA DIAGNOSTICO, EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN TARJETA DE FUENTE, SE SOLICITA EL REPUESTO AL AREA DE COMPRAS DE SYSMED |  | FUENTE DE LUZ |  | STRYKER | X7000 | O6L045874 | Activo |  | No especificado | No especificado | cfce5da948b4fbe2788eab2169fef7d4.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2257 |  |  | SE REALIZA CMABIO DE REGULADOR TOP1046YN DE TARJETA ELEVADORA DE TENSION, SE REALIZA TAMBIEN INSTALACIÓN DE ESPUMA TERMICA PARA CONCENTRAR FLUJO DE AIRE CALIENTE. SE HACEN PRUEBAS POR 3 HORAS EQUIPO QUEDA OK |  | FUENTE DE LUZ |  | STRYKER | X7000 | O6L045874 | Activo |  | No especificado | No especificado | 27913975ad5ecf8bdc12d68dad289f40.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 355 |  | NO REGISTRA | REPARACIÓN TARJETA DE ALIMENTACIÓN DE LA BALANZA, REPARACIÓN DE CONECTORES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205108 | Activo | sysmed | No especificado | No especificado | e831a39116e9cc390d41b4a9828558d9.pdf | 2019-09-02 | [12 empty] | 2019-09-02
Correctivos generales | No especificado | 370 |  | 3122 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIÓN DE SENSOR DE PIEL, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO MODO AIRE Y SENSOR SERVO CONTROL, ALARMAS, EQUIPO FUNCIONANDO OK |  | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3eeb09d993c81b7368a0ea4ef15fb5e8.pdf | 2019-08-02 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 372 |  | 3111 | REPARACION DE CABLE MONITOR DE LA BASCULA, AJUSTE Y FIJACIÓN CONECTORES, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO MODO AIRE Y SENSOR SERVO CONTROL ALARMAS, EQUIPO OK |  | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | Activo |  | No especificado | No especificado | 813f007aaff7e4e80552aa99b8d7b825.pdf | [13 empty] | 2019-07-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 497 |  | 3129 | CAMBIO DE BANCO DE BATERÍAS DE LA TARJETA ELECTRÓNICA. AJUSTE DE LATERALES DE LA CUNA. CAMBIO DE PORTA FUSIBLE Y SWICH DE PODER. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | Activo |  | No especificado | No especificado | cdf210ba07b1aa38892c38a3a7a164a8.pdf | [13 empty] | 2019-08-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 375 |  | NO REGISTRA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE VENTILADOR MOTOR, REPARACIÓN CONECTORES DEL MONITOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MODO PIEL, AIRE, SERVO CONTROL, ALARMAS, EQUIPO OK |  | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 6ee46d6b6a6afbd80a08f5ed492171ec.pdf | 2019-08-20 | [12 empty] | 2019-08-20
Correctivos generales | No especificado | 399 |  |  | CAMBIO DE FUSIBLE EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR VENTILADOR. SE REALIZA DESBLOQUEO. |  | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | Activo |  | No especificado | No especificado | a7014c46d12b3689aca8b1939564f3f3.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 400 |  | 3143 | CAMBIO DE BATERIA DE MEMORIA, LIMPIEZA CON ALCOHOL AL 70% DE BASES DE INTEGRADOS, CONECTORES Y CONTACTOS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK |  | INCUBADORA | EMCO1349 | OHMEDA | CARE PLUS 3000 | HCDA50106 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9ee660f4ccf5acba5b0120cf00f2293f.pdf | [13 empty] | 2019-09-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 491 |  |  | SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EVIDENCIANDO DAÑO EN SENSOR DE TEMPERATURA, PRESENTA DAÑO EN EL SWICHE DE FOTOTERAPIA, SE PROCEDE A CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SWICHE. EQUIPO OK |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3444 | OHMEDA / INFANT WARMER | CBW-1100 | 1104044 / A01030 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 193099a7c5bdc7e6bdb39d0fcee9e4df.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 502 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE PORTA FUSIBLE EN MAL ESTADO, LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK. PRUEBAS DE ALARNMAS, SENSOR PIEL OK |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | Activo |  | No especificado | No especificado | 12245476d44fd29d3a00f316a11ad69d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 495 |  |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE SWICHE DE PODER, REPARACIÓN CABLE DE PODERM PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ALARMAS, SERVO CONTROL, MODO PIEL Y MANUAL, LIMPIEZA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | 0108c1e6e82fd12bed96b6dca2133e00.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2088 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSTALACIÓN DE 4 LAMPARAS E INSTALACIÓN DE PANTALLA EN ACRILICO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | Activo | GINECOLOGÍA CARTAGO | No especificado | No especificado | fb87bec07ec57969fa9352dba640c132.pdf | 2019-08-26 | [12 empty] | 2019-08-06
Correctivos generales | No especificado | 2066 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACIÓN DE LAMPARAS NUEVAS, INSTALACIÓN DE PANTALLA EN ACRILICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL EQUIPO, SE REINICIA HOROMETRO EN CERO |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | Activo | BODEGA CARTAGO | No especificado | No especificado | e7cd13cd3483b2f301abc3434239120d.pdf | 2019-07-25 | [12 empty] | 2019-07-25
Correctivos generales | No especificado | 443 |  | 3112 | SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARAS MALAS, LIMPIEZA DEL EQUIPO. EQUIPO OK. REINICIO DE HOROMETRO |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3561 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205025 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | b0fa0cd17115020236feb0ee3a09ee58.pdf | [13 empty] | 2019-07-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2078 |  | 3109 | CAMBIO DE LAMPARAS, SE REINICIO EN CERO EL HOROMETRO, LIMPIEZA DEL EQUIPO PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OK |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | Activo | PARTOS CARTAGO | No especificado | No especificado | 891402f1f430253e17678f26ba3e19c6.pdf | [13 empty] | 2019-07-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 442 |  | 3105 | SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARAS MALAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. SE REINICIO HOROMETRO |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0ccd3d7caba0bb7f69171830123e1737.pdf | [13 empty] | 2019-05-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2084 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE LAMPARAS EN MAL ESTADO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA DEL EQUIPO, EQUIPO OK, SE REINICIO HOROMETRO EN CERO |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0d70a8cbe83fa0cdeec0608487302484.pdf | 2019-07-24 | [12 empty] | 2019-07-24
Correctivos generales | No especificado | 2089 |  | NO REGISTRA | CAMBIO DE SENSOR DE PIEL, PRUEBA DE FUCNCIONAMIENTO, MODO AIRE, SENSOR , ALARMAS SERVO CONTROL, FUNCIONAMIENTO OK. CAMBIO DE SEGURO PUERTA FRONTAL |  | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 72402e275fd483155d6fce251a5e14a8.pdf | 2019-07-24 | [12 empty] | 2019-07-24
Correctivos generales | No especificado | 373 |  | NO REGISTRA | INSTALACION DE SENSOR DE PIEL, AJUSTE DE CONECTORES DE LA BASCULA, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, MODO AIRE, SENSOR PIEL, ALARMAS OK, SERVO CONTROL, EQUIO FUNCIONANDO OK |  | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | 3aa9274d1445d0f26f9869de76b92c75.pdf | 2019-07-30 | [12 empty] | 2019-07-30
Correctivos generales | No especificado | 2263 |  | 3118 | CAMBIO E INSTALACION DE LAMPARAS, INSTALACIÓN DE ACRILICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE INICIA EN CERO EL HOROMETRO, EQUIPO OK |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3558 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205024 | Activo |  | No especificado | No especificado | c56a694c1a894c365603f9f2709f3c49.pdf | [13 empty] | 2019-08-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2244 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE REM, TAMBIEN SE CAMBIAN FUSIBLE DE 3A Y RESITENCIA DE POTENCIA DE 250 OHM. SE REALIZAN PRUEBAS EN MODO CORTE PURO, COAGULACIÓN Y BLEND. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | ELECTROBISTURI |  | VALLEYLAB | SSE2L | L2G-18623L-20 | Activo |  | No especificado | No especificado | fa75f78128240fd9c5aff3a45db24af1.pdf | 2018-07-16 | [12 empty] | 2018-07-16
Correctivos generales | No especificado | 591 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO #2941 SE CAMBIA BRAZALETE Y SE REALIZAN PRUEBAS CON SIMULADOR OBTENIENDO BUENOS RESULTADOS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | f021a525c559c5a92e3144cd30247caa.pdf | 2019-08-10 | [12 empty] | 2019-08-10
Correctivos generales | No especificado | 660 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO #2943 SE REALIZA CONEXIÓN ENTRE CONECTOR DE MANGUERA NIBP Y BRAZALETE PARA EVITAR FUGA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 96bca4b17f3b64a81a70013aa7d9ef30.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 591 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO #2943 SE INSTALA BRAZALETE. SE REALIZA LIMPIEZA DE ELECTROVALVULAS. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 40b4b93b3de3a278e0c3d550df94387d.pdf | 2019-08-06 | [12 empty] | 2019-08-06
Correctivos generales | No especificado | 264 |  |  | SE LE REALIZA AJUSTES DE SUJETADORES DE CADA PACIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2687a05700cd60a85171303fb6b5f455.pdf | [13 empty] | 2019-08-01
Correctivos generales | No especificado | 270 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO #3265 SE HACE SOLICITUD DE CABLE PACIENTE. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | d44a7d537a0e05dd6dda890e87e985ca.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-27 00:00:00 | CABLE ECG
Correctivos generales | No especificado | 157 |  | 3777 | SE REPARA MOTOR, SE INSTALA Y SE PRUEBA CON UNA CONFIGURACION DE 3000 RPM POR 10 MIN, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE CONTROLANDO SU VELOCIDAD | 14983 | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 8f05442b7003e5bdaf5e636ab216fec3.pdf | 2019-06-19 00:00:00 |  | SE IDENTIFICA DAÑO EN EL ROTOR POR CELDA DESPRENDIDA DEL COLECTOR. SE ENVIA EQUIPO A SYSMED PARA EFECTUAR LA REPARACION, TAMBIEN SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA TAPA ROSCA DE LAS ESCOBILLAS | [10 empty] | 2019-07-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 690 |  | 15139 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO #56282 SE REVISA EL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO ESTÁ TRABAJANDO CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2557e1005cfa1e5a70b1b5f76e5e6e66.pdf | [13 empty] | 2019-05-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 675 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO # 2308 SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA NIBP Y AJUSTE CON SIMULADOR. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1855ee126343f47c245baaa287b77fcb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 782 |  |  | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE PARÁMETROS CON SIMULADOR. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9b35d7ebe7b01b01cbd886c0dc23fb3b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | 2056 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO # 2056 SE VERIFICA EQUIPO CON SIMULADOR PROSIM 8. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado | 49a60565a30500bf6ca818fa42f1ee40.pdf | 2019-07-09 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 877 |  |  | El equipo al iniciar toma de presión NIBP, se pone la pantalla negra y se reinicia. Se inicia diálogos con el proveedor. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | Activo | uci quirurgica | No especificado | No especificado | 5e3a169226ead164b4318f95d1f57ddb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 877 |  |  | El equipo queda operando correctamente |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | Activo | uci quirurgica | No especificado | No especificado | 40c53e568e5dcf3f9533cf10ed99a4fe.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 563 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 4695 "NO TOMA PRESIÒN NO INVASIVA". SE REVISA CON PROSIM 8 Y EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 52e0e005919fa0f27d5feaf787e28907.pdf | [13 empty] | 2019-09-18
Correctivos generales | No especificado | 2235 |  |  | SE REALIZA ACTA DE ENTREGA DEL CABEZAL DE CAMARA REPARADO EN FABRICA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | YZ771612-H | Activo |  | No especificado | No especificado | 7579ec1874f1b4be1d3f18377ed38641.pdf | [13 empty] | 2019-08-28
Correctivos generales | No especificado | 697 |  | 16084 | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 4646 "NO FUNCIONA CABLE EKG NI PUSLSIOXIMETRO" SEGÚN RETRO 16084 SE REVISA EL EQUIPO Y SE ENCUENTRA DAÑO EN CABLE EKG, SE REALIZA CAMBIO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | Activo | salud mental consulta externa | No especificado | No especificado | d654ab6918d12aa62e197f55f9f85fc9.pdf | 20219-09-18 | [12 empty] | 2019-09-18
Correctivos generales | No especificado | 697 |  | 16086 | SEGÚN RETRO 16086, SE INSTALA NUEVA PINZA DE PULSIOXIMETRIA. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | Activo | salud mental consulta externa | No especificado | No especificado | 0a327aa18a08a35021aee70839b2148e.pdf | 2019-09-18 | [12 empty] | 2019-09-18
Correctivos generales | No especificado | 243 |  | 4445 | SEGÙN ORDEN DE TRABAJO 4445 PRESENTA "ERROR 198" SE REALIZAN PRUEBAS DE CORTE/COAGULACIÒN EN MODO MANUAL Y PEDALES CON VARIACIONES DE POTENCIA. EQUIPO NO PRESENTA NINGÙN ERROR |  | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 6b26f9732051e82238a1d60e83aa3767.pdf | 2019-09-11 | [12 empty] | 2019-09-11
Correctivos generales | No especificado | 767 |  | 16019 | SEGÚN ORDEN 4399 "NO FUNCIONA PRESIÒN NO INVASIVA", SE ENCUENTRA FUGA EN BRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | Activo |  | No especificado | No especificado | 87420734a3d83da72d2f3bf6fa60c8bb.pdf | [13 empty] | 2019-09-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 628 |  | 4111 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 4111 "MONITOR SE QUEDA BLOQUEADO EN LA PANTALLA DE INICIO", SEGÚN DIAGNOSTICO, SE DETECTAN PROBLEMAS EN LA MAIN BOARD, POR LO CUAL SE SOLICITA COTIZACIÒN DE LA MISMA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3736 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002493 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | b2f1aab58e3ceb313d586c53be62e878.pdf | 2019-09-11 | [12 empty] | 2019-09-11 | MAINBOARD
Correctivos generales | No especificado | 906 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE TAPA DE IMPRESORA, SE DETECTA QUE UNA PATA ESTABA PARTIDA. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICA Y OPERATIVAS. |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2020-09-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 752 |  | NO REGISTRA | INDICAN QUE TOMA MEDIDAS ERRADAS DE IBP, SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2020-09-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 736 |  | NO REGISTRA | SE CIERRA ORDEN YA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL Y SE DIÓ ATENCIÓN AL LLAMADO, SIN EMBARGO SE DEJA EL RESPUESTO PENDIENTE. (CABLE DE DATOS) |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | Activo | uci 2 CUB4 | No especificado | No especificado | 2e809e4f1cd0c1d83ff6cdad0f374222.pdf | 2019-07-25 | [12 empty] | 2020-07-25 | CABLE DE DATOS QUE COMUNICA A MODULO DE GASES
Correctivos generales | No especificado | 613 |  | NO REGISTRA | SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE ENCONTRO DAÑO EN CABLE DE DATOS QUE COMUNICA CON ANALIZADOR DE GASES, NO ES POSIBLE REPARAR EL CABLE , POR LO CUAL SE HACE SOLICITUD AL AREA DE COMPRAS PARA SU COTIZACION |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3926 | MINDRAY | IMEC-15 | JM-75001722 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 6e2aa2e36b6ab05bdfadb674e3c4bfb1.pdf | 2019-07-29 | [12 empty] | 2019-07-29 | CABLE DE DATOS QUE COMUNICA CON ANALIZADOR DE GASES
Correctivos generales | No especificado | 478 |  |  | SE PEGA EL BOTON DE FLUSH, SE AJUSTA Y SE LUBRICA BOTON, SE AJUSTA FUELLE, TAMBIEN SE REALIZA PRUEBA DE FUGA Y EL EQUIPO ENTREGA LOS VOLUMENES ESTABLECIDO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | Activo | QUIRÓFANO 13 | No especificado | No especificado | 3a36c09bda60b46e0047929c68c18fef.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 613 |  | NO REGISTRA |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3926 | MINDRAY | IMEC-15 | JM-75001722 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | ea1679ac02c1403d79b6b9f256a927ff.pdf | 2019-01-15 | [12 empty] | 2019-07-15 | MAIN BOARD, CABLE DE DATOS REF: MODULO MULTIGASES AG SIN OXIGENO
Correctivos generales | No especificado | 483 |  |  | SE ATIENDE LLAMADO PARA REVISIÓN DEL EQUIPO Y SE CORRIGE UNA FUGA EN LA VALPULA PI SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 99673a36ac2a19426c95163f4e7f3b54.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 477 |  |  | SE REVISA MAQUINA DE ANESTESIA, LA CUAL REPORTARON QUE PRESENTABA FALLO EN MANOMETRO DE PRESION DE VIA AEREA Y DOSIFICACIÓN DE AGENTE ANESTESICO, SE REALIZA CAMBIO DE MANOMETRO DE PRESIÓN SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL. SE CORRIGE FUGA Y SE REALIZAN PRUEBAS CON ANALIZADOR DE FLUJO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | Activo |  | No especificado | No especificado | adfce91141990e2bdfdce8f3845dae69.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 244 |  | NO REGISTRA | EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO ESTA ENTREGANDO LOS VOLTAJES DE SALIDA Y NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN |  | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | Activo | SALA DE OPERACIONES | No especificado | No especificado | c7413a0be2f0835b1207098897c53f78.pdf | 2019-07-27 | [12 empty] | 2019-07-27 | FUENTE DE ALIMENTACION
Correctivos generales | No especificado | 437 |  |  | SE REVISA EQUIPO Y SE SOLDAN CONTACTOS, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | Activo |  | No especificado | No especificado | 74caeacd834774da9603ca0a9ff65389.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 474 |  | 2029 | SE REVISA MAQUINA DE ANESTESIA LA CUAL REPORTARON POR FUGA SEGUN LA ORDEN DE SERVICIO 2029. SE ENCUENTRA SENSOR DE FLUJO FISURADO. SE REALIZA CAMBIO DE ESTE Y SE REALIZAN PRUEBAS CON BUENOS RESULTADOS |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 514cdc4418fc49759ba21caa8f1adfff.pdf | 2019-07-15 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 10 |  |  | YA TENIA UNA ORDEN2026 EL CAPNOGRAFO PRESENTA RUIDO EN LA GRAFICACIÓN DEL CO2, SE REVISA Y SE DETECTAN MANGUERAS SUCIAS, SE LIMPIAN MANGUERAS Y EL INTERIOR DEL EQUIPO. SE PONE A PRUEBA Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000503 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 9d1c88c7f411ee825ae20406feaa8899.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 723 |  |  | DAÑO EN CABLE QUE VA DESDE EL MODULO DE CAPNOGRAFIA AL MONITOR |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3948 | DRAGER | vista 120 | VTSKK0127 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | e670bcdf51f8ece6876abd451c97feaa.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 994 |  | 0276 | SEGUN ORDEN DE SERVICIO 0276, LA UNIDAD TIENE "MALA IRRIGACIÒN DE AGUA" SE REEMPLAZA ACOPLE DE PIEZA DURANTE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN REPORTE 58698 |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | bf15d667a39a937dde80353830f2c1d9.pdf | 2019-09-13 | [12 empty] | 2019-09-10
Correctivos generales | No especificado | 991 |  |  | SEGÚN REPORTE DE MANTENIMIENTO 58957, SE ENCUENTRA CODO DE TUBERIA EN MAL ESTADO. SE REPARÒ PERO DEBE SER CAMBIADA |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 480e8e167edc9e87610c2753261f9185.pdf | [13 empty] | 2019-09-10 | CODO DE TUBERIA
Correctivos generales | No especificado | 791 |  | 2073 | SEGUN ORDEN DE SERVICIO 2073 "BOMBA DE PRESIÒN NO FUNCIONA". SE REVISA FALLA DE BOMBA DE PRESIÒN, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE ELECTROVALVULAS Y MOTOR, SE EVIDENCIA FALLAS EN ESTOS COMPONENTES. REQUIERE CAMBIO DE BOMBA DE PRESIÒN. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2586 | SPACELABS | 6929 | 1369-006929 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 4bc63628e5f7a3d117f1037f646bf4f4.pdf | 2019-08-14 | [12 empty] | 2019-09-11 | BOMBA DE PRESION
Correctivos generales | No especificado | 2006 |  |  | SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4552 SE REALIZA CORRECCIÒN EN CONTACTOS RECEPTORES DEL CONO PORTA BOMBILLO Y REPARACIÒN DE ENFOQUE DE LOS CONOS DE AMBOS SATÈLITES. SE RECOMIENDA USO DE DOBLE BOMBILLO EN SATELITE AUXILIAR PARA MAYOR EFICIENCIA EN LÙMENS |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | CROMOPHARE C-571 |  | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | de849a806af84cc96ff7242c81652b1d.pdf | [13 empty] | 2019-09-06
Correctivos generales | No especificado | 1836 |  | NO REGISTRA | DADO EL LINEAMIENTO QUE NO SE REALIZARA LA REPARACIÓN DEL EQUIPO Y TENIENDO EN CUENTA LA ANTIGUEDAD DEL MISMO Y LOS COSTES DE REPARACIÓN, SE DEBE PROCEDER CON EL RESPECTIVO PROCESO DE DISPOSICIÓN FINAL. |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2010662 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | bbacc717ffca7aa8ef95b4eec4351e05.pdf | 2019-06-28 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | Arroja datos erróneos y se apaga constantemente. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 01c5b78eb0c24069688b4d59402d1c0b.jpg | [13 empty] | 2019-07-22
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | Arroja datos erróneos y se apaga cindtantemente |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | 69ebb13c312693cb5171f7a8c3b542d9.jpg | 2019-07-22 | [12 empty] | 2019-07-22
Correctivos generales | No especificado | 753 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA HABILITACIÓN DE MÓDULO IBP. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | Activo |  | No especificado | No especificado | 362cbbf4c2f0fe0188455f1910cf546c.pdf | 2020-05-12 | [12 empty] | 2020-05-12 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 585 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA VERIFICACION DE SUS PARAMETROS CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. SE RECOMIENDA CAMBIO DE BRAZALETE, EL ACTUAL SE ENCUENTRA CON DESGASTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | Activo | ortopedia cx | No especificado | No especificado | 2a12eda5bace62cd04d59e6665683dc8.pdf | 2020-05-11 | [12 empty] | 2020-05-11 | BRAZALETE
Correctivos generales | No especificado | 615 |  | 2099 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3772 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002921 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | eaa2c634d3e25fd04e48d63b0cdb0df4.pdf | 2019-09-13 | [12 empty] | 2019-09-13 | TACTIL, PLACA DE PUERTOS DE MODULO MPS
Correctivos generales | No especificado | 324 |  | WO-00031394 | SE REALIZA DIAGNOSTICO, SE ENCONTRO PROBLEMAS EN LA CPU MERGE, TIENE DAÑADA LA MOTHER BOARD Y EL DISCO DURO |  | FLUOROSCOPIO | EMCO3016 | PHILIPS | DUODIAGNOST | 413152 / 222187 / 000210 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | 9b704c7c72cee27f910bab93b9daf822.pdf | [13 empty] | 2018-03-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 324 |  | WO-00040655 | NO SE PUEDE ENVIAR IMAGENES AL PACS, SE REALIZAN PRUEBAS REEMPLAZANDO MOTHER BOARD Y DISCO DURO , SE REALIZA LIMPIEZA DE LA TARJETA Y SE REINICIA, PERSISTIENDO EL ERROR. CPU QUEDA FUERA DE SERVICIO |  | FLUOROSCOPIO | EMCO3016 | PHILIPS | DUODIAGNOST | 413152 / 222187 / 000210 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | 3a7a862c9ef03ff617a64a7ad9218fc5.pdf | [13 empty] | 2017-12-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 324 |  | WO-00366027_1 | SE REVISO EL L9OG DE ERRORES Y SE ENCONTRO PROBLEMAS CON EL MODULO DXI. HAY UNA BOARDO DISPONIBLE EN PHILIPS, SE ESPERA DESICION DLE HOSPITAL |  | FLUOROSCOPIO | EMCO3016 | PHILIPS | DUODIAGNOST | 413152 / 222187 / 000210 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | c7f087ac3b35aef413c47f44e5533214.pdf | [13 empty] | 2018-12-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 307 |  |  | EQUIPO NO PRENDE, MESA NO FUNCIONA, EQUIPO NO GENERA RAYOS X, SE REALIZA INSTALACION DE COLIMADOr, CONSOLA, KV BOARD, SWITCH DE PARADA, ENTRE OTROS, EL EQUIPO PRESENTA OTROS DAÑOS. SE DEBE COTIZAR. |  | EQUIPO DE RAYOS X | SIN CODIGO | GENERAL ELECTRIC | PROTEUS XR/a | XR60080HL9 | Activo | IMAGENES DIAGNOSTICAS | No especificado | No especificado | 485349185b5aa098c94e59df3a695de3.pdf | 2019-06-25 | [12 empty] | 2019-06-25
Correctivos generales | No especificado | 308 |  | no registra | EQUIPO CON FALLOS EN EL GENERADOR JEDI, EL PROBLEMA SE PRESENTA ENTRE EXPOSICIONES. SE REALIZA REEMPLZAO DE LAS SIGUIENTES TARJETAS: KV CONTROL BOARD, HEATER BOARD, XT CONTROL, CONSOLE SYSTEM, SE HACEN PRUEBAS Y SE DETERMINA QUE LA TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AREA ES MUY ALTA GENERANDO DAÑOS EN LOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE TARJETAS Y MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE RECOMIENDA GARANTIZAR CONDICIONES AMBIENTALES ESTABLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO |  | EQUIPO DE RAYOS X | EMCO3154 | GENERAL ELECTRIC | PROTEUS XR/a | 2817166XRA/102054OWK9 | Activo | Almacen de inventarios | No especificado | No especificado | b6a3a4706f3bcd40a36f692a22717a92.pdf | 2019-06-28 | [12 empty] | 2019-06-28
Correctivos generales | No especificado | 308 |  | NO REGISTRA | SISTEMA DE MOVIMIENTO DE MESA DE BUCKY SE ENCUENTRA DAÑADO, PEDALES DE HABILITACIÓN DE MOVIMIENTO DE MESA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, EQUIPO NO ENERGIZA Y EN OCASIONES INICIA EN POCOS SEGUNDOS ANTES DE APAGARSE, NO ES POSIBLE REALIZAR INSPECCIÓN SIN ENCENDER EL EQUIPO |  | EQUIPO DE RAYOS X | EMCO3154 | GENERAL ELECTRIC | PROTEUS XR/a | 2817166XRA/102054OWK9 | Activo | Almacen de inventarios | No especificado | No especificado | 91bbd1e1453018862fdf1353d4be4221.pdf | 2018-05-05 | [12 empty] | 2018-05-25
Correctivos generales | No especificado | 307 |  |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIAN LAS SIGUIENTES NOVEDADES: LUZ DE COLIMADOR NO ENCIENDE; MOVIMIENTOS DE COLUMNA Y TUBO SIEMPRE SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, PEDAL DE MESA SE PEGA AL MOMENTO DE SER ACCIONADA, LCD DE CONSOLA PRESENTA DAÑO. SE REQUIERE LIMPIEZA DE RIELES |  | EQUIPO DE RAYOS X | SIN CODIGO | GENERAL ELECTRIC | PROTEUS XR/a | XR60080HL9 | Activo | IMAGENES DIAGNOSTICAS | No especificado | No especificado | 6e24a13fd9df812f4bfc66355f02882a.pdf | 2018-05-05 | [12 empty] | 2018-05-05
Correctivos generales | No especificado | 2139 |  | NO REGISTRA | se hace cambio de tarjeta de teclado para corregir fallas en el panel, se encuentra módulo de capnografía en mal estado. se autoriza cambio por garantía. sugerencia: la trampa de agua se debe cambiar una vez que se llene. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 0f3edb53660e27411b303a4a3bc30819.pdf | 2019-08-27 | [12 empty] | 2019-08-27
Correctivos generales | No especificado | 2139 |  |  | daño en encoder. se recomienda enviar equipo a fabrica por garantía. SE CIERRA CON RETRO 17848 DEL AÑO 2021. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 7ec5d7400ad8812bad05ed35aba81d8d.pdf | 2019-06-13 | [12 empty] | 2021-02-10
Correctivos generales | No especificado | 270 |  |  | se instala cable ecg. se realizan pruebas de funcionamiento. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 30e053da4ad5aeca5dd8db14a1803c6f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100333391 -0032 | Se presenta calentamiento de gantry.. ocacionalmente. Se remplazo la unidad de enfriamiento. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1f660bbd080cabc24800d2b7160c02c3.pdf | 2019-04-24 | [12 empty] | 2019-04-24
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 999003974598-0013 | SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE FABRICA |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2cf200ac7f5403d23190bb4a2d0de799.pdf | 2019-01-14 | [12 empty] | 2019-01-14
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100309584-0008 | CALENTAMIENTO DEL GANTRY . SE PRESENTO DESPUÉS DE LA PRUEBA GENERAL. FALLA INTERMITENTE. REVISION DEL EVENT LOG, SE ENCUENTRA ERROR CT_EXC Y CT_MAS 6023 REFERENTE A VARIACIÓN DE ENERGÍA Y TEMPERATURA DEL GANTRY EXCEDIDA |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | eb6c11f52118f2cb63ebf14c0ab2ad90.pdf | 2018-10-08 | [12 empty] | 2018-10-08
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 999003993603-0007 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACUERDO A INSTRUCTIVO, SE INSTALA WHITELIST PROTECTION |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1c038299a67ef3028cf5fcc090a61b3b.pdf | 2019-01-14 | [12 empty] | 2019-01-14
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100287340-0004 | RESET DE PASSWORD. RESTORE DE CONFIGURACIONES SIN ÉXITO. SE ESCALA A RSC. SE RECARGA SW |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 43fc7801e115b820f29dd9566b90b408.pdf | 2018-05-11 | [12 empty] | 2018-05-11
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100287340-0013 | ERROR BLOQUEO SW. SE INSTALA EL SOFTWARE DEL ICS CON LOS DVDS. SE REALIZA UN RESTORE DEL BACKUP QUE PREVIAMENTE SE HABIA REALIZADO. SE INSTALAN LOS SERVICE PACKS Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | d7afa88db18e3b47ef41a72a4434c9dc.pdf | 2018-05-15 | [12 empty] | 2018-05-15
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100287340-0013 | ERROR BLOQUEO SW. SE ISNTALA EL SOFTWARE DE ICS CON LOS DVDS. SE REALIZA UN RESTORE DEL BACKUP QUE PREVIAMENTE SE HABIA REALIZADO. SE INSTALAN LOS SERVICE PACKS Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | e7c962c5c18cc1e52807e2105a4a3b9b.pdf | 2018-05-15 | [12 empty] | 2018-05-15
Correctivos generales | No especificado | 974 |  |  | ALERTA DE SCANER. SE ESTA SOBRECALENTANDO. SE REALIZA REVISION DE EVENT LOG. SE ENCUENTRA EL DIA SABADO ERROR DE TEMEPRATURA DEL GANTRY. NO SE PUEDE COMPROBAR SI EL AIRE ACONDICIONADO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEBE HACER SEGUIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO. ACOMPAÑAMIENTO CON PACIENTES SE CONFIGURA EL SYSTEM MANAGEMENT |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7b45f98baa33b5c29a2de8565edeb84f.pdf | [13 empty] | 2018-07-30
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100311554-0009 | ALERTA DE TEMP EN GANTRY. SE DESCONECTA EL GANTRY ERROR CTI_2. 1 VES CADA 2 DIAS APROXIMADAMENTE. SE LIMPIO FILTRO DE AIRE EN DETECTOR. SE ESPERA VALIDACIÓN DE USO POR 2 SEMANAS. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 18a0cfe35621985174f94de82cbf2da1.pdf | 2018-11-08 | [12 empty] | 2018-11-08
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100317829-0013 | FALLA ESPACIO/RETRIEVE SYNGO ERROR DE ENVIO Y RECEPCIÓN DE ESTUDIOS A SYNGO VIA. PERMANENTE. REVISION DE BASE DE DATOS SYNGO VIA. SE RECOMIENDA DAR COMPLETADOAL FLUJO DE TRABAJO DE ESTUDIOSPARA PODER SER ENVIADOS AL PACKS Y ASI EVITAR SATURAR LA ESTACIÓN SYNGO VIA. ADICIONAL A ESTO SE APLICA AUTOBORRADO DE ESTUDIOS UNA VEZ LLEGUE AL 85% |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 64759592e60eb048d089adef3719d68e.pdf | 2018-12-04 | [12 empty] | 2018-12-04
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100326212-0021 | PROA CT_EXC_2-- GANTRY TEMPERATURE HAS. CALENTAMIENTO DE DMS. OCASIONALMENTE. DIAGNOSTICO Y PRUEBAS. SESOLICITA MODULO P65, FILTRO Y ESCOBILLAS |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | a666a569a7c09a74adcc49c6c4e71063.pdf | 2019-02-20 | [12 empty] | 2019-02-20
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100320718-002 | SOBRECALENTAMIENTO DEL GANTRY. SE ATENDIO EL SERVICIO DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA GAMMACAMARA. SE PIDIO NO REGISTRAR EL SERVICIO. TIEMPO REPORTADO EN LA OS DE LA GAMMACAMARA. FUNCIONAMIENTO NORMAL |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | b2f2d4b32fbc267fa2e7c649507a0813.pdf | 2019-01-20 | [12 empty] | 2019-01-20
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100326212-0005 | PROA CT_EX_2-- GANTRY TEMPERATURE HAS. FALLA DE TEMPERATURA EN EL GANTRY. FALLA ESPORADICA. REVISION DEL EVENTO LOG. REVISION DE VENTILADORES Y FRECUECNY CONVERTER. SUPERVISION DEL EQUIPO CON PACIENTES, FUNCIONAMEINTO NORMAL. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4cf7efc67190a55458410035042d1c6c.pdf | 2019-04-15 | [12 empty] | 2019-04-15
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100326212-0005 | PROA CT_EXC_2-- GANTRY TEMPERATURE HAS. FALLA DE TEMPERATURA DEL GANTRY. FALLA ESPORADICA. REVISIÓN DEL EVENTO LOG. REVISIÓN DE VENTILADORES Y FRECEUCNY CONVERTER. SUPERVISION DEL EQUIPO CON PACIENTES, FUNCIONAMIENTO NORMAL |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | da8dd43034f33a2614269427c1e115ce.pdf | 2019-01-30 | [12 empty] | 2019-01-30
Correctivos generales | No especificado | 1996 |  | 2076 | SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 2076 "LAMPARA FALLÓ", SE LIMPIAN CONTACTOS DE PORTA BOMBILLO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | fd572f4b74fd4a3a258f54d7839164be.pdf | 2019-09-23 | [12 empty] | 2019-09-23
Correctivos generales | No especificado | 663 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | Activo |  | No especificado | No especificado | b9c4800c25ebaed1136f9248909fa428.pdf | 2019-09-24 | [12 empty] | 2019-09-24
Correctivos generales | No especificado | 782 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POOR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | Activo |  | No especificado | No especificado | 80484898d4092c4680fd720898e90da2.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 665 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POOR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | Activo |  | No especificado | No especificado | dcf53fae5e0499b9cc739c34a439ab99.pdf | 2019-09-24 | [12 empty] | 2019-09-24
Correctivos generales | No especificado | 748 |  |  | DE ACUERDO A ORDEN DE SERVICIO 4717 "MONITOR DE CUBICULO 7 NO REGISTRA PRESION INVASIVA", SE REVISAN PARAMETROS DE PRESION INVASIVA JUNTO CON PROSIM 8. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | Activo |  | No especificado | No especificado | fe388d6c6e84d38972224f5cf5bb9d13.pdf | 2019-09-23 | [12 empty] | 2019-09-23
Correctivos generales | No especificado | 661 |  | 4911 | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 4911 "FAVOR REVISAR EL SATURADOR Y LE FALTA BRAZALETE" SE REALIZA LIMPIEZA DE CONECTOR DE SATURADOR A INTERFAZ SPO2. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PROSIM 8. EQUIPO OK 2019-09-23 PREVENTIVOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5e9101ab5bf77f41ea0b1ec70c1f5791.pdf | 2019-09-23 | [12 empty] | 2019-09-23
Correctivos generales | No especificado | 2355 |  | 1440 | SEGUN ORIDEN DE TRABAJO 1440, "NO PERMITE QUE SE PROGRAME, SALE ERROR EN LOS CANALES". 23-09-2019 SE RECIBE LA BOMBA DE INFUSIÓN OBSERVÁNDOSE DETERIORO EXTERNO Y ERA UN EQUIPO NUEVO |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110047UN | Activo |  | No especificado | No especificado | fe69d8d1235c0275daf361712df6f099.pdf | [13 empty] | 2019-08-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | NO REGISTRA | SE REVISAN PARAMETROS DE FRECUENCIA CARDIACA JUNTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL MONITOR RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado | c7c2f152cc3dd7aab47f345973685d4a.pdf | 2019-09-23 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 117 |  | NO REGISTRA | SE AJUSTAN SOPORTE, SE VERIFICA MASA PATRON DE 5KG, DANDO PESOS DE 4990. EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN PANEL |  | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8732c00ee782d5b9c8a0a025980de1d3.pdf | 2019-09-25 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2335 |  | 4704 | SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4704 "ARROJA RESULTADO ERROR". EQUIPO REQUIERE BRAZALETE. TAMBIEN ESTÁ PENDIENTE DE ORDEN PASADA CARGADOR. SIN EVOLUCION |  | TENSIOMETRO DIGITAL | K04426 | OMRON | BP785 | 20131205023LG | Activo |  | No especificado | No especificado | 1b923e6b1dfb1fb531e6e6365e31758e.pdf | [13 empty] | 2019-09-19 | BRAZALETE
Correctivos generales | No especificado | 2335 |  | 2868 | SEGUN ORDEN 2868 CABLE CARGADOR NO FUNCIONA. ADAPTADOR AC NO ES POSIBLE REPARAR. SE HACE SOLICITUD A SYSMED REF OMRON 6012011W55W 6V 500MA |  | TENSIOMETRO DIGITAL | K04426 | OMRON | BP785 | 20131205023LG | Activo |  | No especificado | No especificado | d17a5948c1c1ff225a55795245c3a0aa.pdf | 2019-07-31 | [12 empty] | 2019-07-31 | CARGADOR REF OMRON 6012011W55W 6V 500MA
Correctivos generales | No especificado | 2335 |  | NO REGISTRA | PROBLEMA DE BATERÍAS. SE INSTALAN 4 PILAS AA Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | TENSIOMETRO DIGITAL | K04426 | OMRON | BP785 | 20131205023LG | Activo |  | No especificado | No especificado | 5384b78ffb9e68b243d2c8c3e4151667.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1646 |  | 39777 | se instalan repuestos |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 7afeeecbe4a71c64113ee7bee2a69780.pdf | [13 empty] | 2019-08-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 235 |  | 39775 | El transductor PE-24 presenta |  | Ecografo | EMCO4482 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00002J | Activo |  | No especificado | No especificado | 6dd416910d7878a29d1a2a07d938008d.pdf | [13 empty] | 2019-09-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 540 |  |  | Equipo llega del servicio con carcasa partida y dos pulsadores del panel malos, Se realiza cambio de la carcasa de pantalla y dos pulsadores tomados de un equipo dado de baja. se verifica funcionamiento y el equipo responde correctamente. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | Activo | Partos | No especificado | No especificado | d1ad77b3e3bf223490f723c59058cfc3.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 909 |  | NO REGISTRA | Se revisa el equipo y se detecta aislamiento en el cable del transductor de fetocardia, Se realiza cambio de cable y el accesorio funciona correctamente. |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | e177ddca758c5fcd3f5d7de9ba5cd7a1.pdf | 2019-08-26 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | NO REGISTRA | Pulsador de sucesos fracturado en varias partes y tarjeta electrónica de toco de actividad intrauterina dañada, Se realiza cambio de partes con repuestos suministrados por el hospital. |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 61b34bc31631f5f36e958f6bae49fa74.pdf | 2019-08-30 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2215 |  | NO REGISTRA | Se realiza cambio de pantalla y carcaza ya que se encontraban dañados |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3443 | MEDIANA | COLIN M30 | 124410080011 | Activo | enfermedades huerfanas | No especificado | No especificado | 1f0b08febd4fc05a26fae54e319e9249.pdf | 2019-08-21 | [12 empty] | 2019-08-21
Correctivos generales | No especificado | 1841 |  | 4530 | SE ATIENDE A LLAMADO, REPORTAN IMAGEN OPACA EMPLEANDO LA TORRE DE ENDOSCOPIA, ANTE LO CUAL SE SOLICITA AL INGENIERO DE LA EMPRESA FUJI QUE REVISE EL EQUIPO EN GENERAL. SE IDENTIFICA QUE LA FUENTE DE LUZ ESTABA CON POLVO, SE PROCEDE A REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y EL EQUIPO QUEDA OK. SE INSTALA LAMPARA DE XENON EL DIA 5/11/2019 |  | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | 3fbb86175155ec10f75d7d65afa4dcc8.pdf | 2019-01-01 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 672 |  | 12575 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSORES DE SATURACION. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-12-23 | [12 empty] | 2021-02-10
Correctivos generales | No especificado | 2041 |  | 55786 | SE CAMBIA REM |  | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 1C | Z5E4322B | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | dc7a0596a84a88a3716ebd5ccf75f76f.pdf | 2019-03-22 | [12 empty] | 2019-03-22
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | 4160 | SE HACE CAMBIO DE SATURADOR Y EXTENSOR. EQUIPO OK SE REPARA EL 01 DE OCTUBRE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 01098961f7ba92b4d9c02bf7f3c10a2e.pdf | 2019-09-30 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | NO REGISTRA | SE DESARMA SU MODULO Y SE CAMBIA UNA DE SUS ELECTROVALVULAS QUE SE ENCONTRABA EN CORTO. TAMBIÉN SE CAMBIA EL BRAZALETE EL CUAL CONTABA CON FUGA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 641c68caab841942744435bd82e32185.pdf | 2019-01-17 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1889 |  | NO REGISTRA | El 27 de Febrero del 2020, Se realiza acompañamiento a proveedor para enderezar lámina de cubierta de mesa de Cx, se hace el ajuste, no queda el equipo en servicio dado que está pendiente la llegada de los elementos que sujetan la Cubierta a la estructura, los cuales serán instalados tan pronto lleguen a la Institución. El 02 de Marzo del 2020. Se realiza Instalación de Tornillos a Mesa de Cx, se verifica movimientos y posición de cubiertas, el equipo es Operativo, se deberá hacer seguimiento a su funcionamiento. La mesa se deja cargando y pendiendiete para su reincorporación el 3 de Marzo del 2020 | 9024 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4458 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12199 | Activo |  | No especificado | No especificado | 67cc4c42a420c0ffbeff3490a47776aa.pdf | 2019-09-23 00:00:00 |  | Se realiza revisión de equipo, se encuentra estructura doblada. EL equipo queda fuera de servicio. Se cotizarán repuestos necesarios. | [10 empty] | 2020-03-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 47 |  | 3053/2612 | NO HAY EVOLUACIÒN EN LA PRIMERA ORDEN DE SERVICIO N° 3053 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2019. EL 3 DE SEPTIEMBRE VUELVE A TENER UNA ORDEN DE SERVICIO NUMERO 2612. SE VERIFICÓ CON MASA PATRON Y EL EQUIPO ESTÁ OK. |  | BASCULA | EMCO0781 | SOEHNIE | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | af04107c6ed6a10c10f29258d8ceb6f1.pdf | [13 empty] | 2019-09-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 615 |  | NO REGISTRA | EQUIPO QUE PRESENTA DAÑO EN CARCAZA Y PANTALLA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3772 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002921 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2019-08-16 | [12 empty] | 2019-08-16 | TACTIL, PLACA DE PUERTOS DE MODULO MPS
Correctivos generales | No especificado | 911 |  |  | SE INSTALA DE FORMA ADECUADA EL PAPEL YA QUE SE ENCONTRABA MAL PUESTO. EQUIPO OK |  | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | Activo | partos | No especificado | No especificado | ebc159d429540d143d53ef8a8b8a367e.pdf | [13 empty] | 2019-09-27
Correctivos generales | No especificado | 906 |  | 4815 | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 4815 SE INSTALA DE FORMA ADECUADA EL PAPEL YA QUE SE ENCONTRABA MAL PUESTO Y LIMPIEZA DE IMPRESORA TERMICA. EQUIPO OK |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 9fb9fca2817b994d3be4f74ee5fa9c63.pdf | 2019-09-27 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 603 |  | 4508 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3761 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002914 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 89ec8b8f979e6257d4c76df61ce987c5.pdf | 2019-09-29 | [12 empty] | 2019-09-29 | MODULO MPS
Correctivos generales | No especificado | 468 |  |  | SE REALIZA CORRECCIÓN DE FUGA, SE RETIRA BRAZO RETRACTIL DE VENTILACIÓN MANUAL Y SE INSTALA CODO ENTREGADO POR EL CLIENTE. SE RECOMIENDA CAMBIO DE BRAZO RETRACTIL, YA QUE ES EL QUE PRESENTABA FUGA EN ARTICULACIÓN AL OBSERVADOR. SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA COTIZACIÓN DEL BRAZO DE VENTILACIÓN MANUAL |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | af361c738ea73b414b1724823e137894.pdf | [13 empty] | 2019-09-12 | SENSOR DE FLUJO, SENSOR DE O2 ,BRAZO DE VENTILACIÓN MANUAL
Correctivos generales | No especificado | 621 |  |  | SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE POR PARTE DEL FABRICANTE YA QUE EL EQUIPO NO PASABA DE LA PANTALLA DE INICIO, SE CALIBRA EL TACTIL Y SE CAMBIA DE IDIOMA. EQUIPO OK. EL EQUIPO NO TENIA DAÑO EN LA TARJETA MAIN, EL FABRICANTE LO EVALUÒ Y DETECTÒ QUE ERA PROBLEMA DE SOFTWARE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | Activo |  | No especificado | No especificado | 42eb0a1b0c1156403794e55f7b80ac4f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 483 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA DE OXIGENO DE FLUJOMETRO QUE SE ENCONTRABA ROTA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 26ab277ed3a573d581361a1070717dfb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 448 |  |  | SE REALIZA AJUSTE DE TONOMETRO DE LAMPARA DE HENDIDURA. EQUIPO FUNCIONANDO OK |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | Activo |  | No especificado | No especificado | f1b9b4d4e840b70830c38e5338968127.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 301 |  | NO REGISTRA | SEGUN ULTIMO PREVENTIVO DEL 20/04/2020 EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES POR LO TANTO SE CIERRA ORDEN |  | EQUIPO DE ORGANOS | SIN CODIGO | WELCH ALLYN | 767 | 53887107 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | 08b911f15bb59972bd22c249fc5369db.pdf | 2019-09-11 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 414 |  |  | SE REALIZA CORRECIÒN DE CONTACTO DEL POSITIVO Y NEGATIVO. SE REALIZAN PRUEBAS CON CONTAC CHECK. EQUIPO QUEDA OK |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | 331d750bfa2b49004c64c2a6e0524ef4.pdf | [13 empty] | 2019-09-11
Correctivos generales | No especificado | 416 |  | 16008 | SE REALIZA AJUSTE DE SOPORTE DE LAMPARA Y SE HACEN PRUEBAS, EL EQUIPO FUNCIONA OK. SE RECOMIENDA CAMBIO DEL OCULAR POR DESGASTE. SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA COTIZACIÒN DEL OCULAR |  | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | Activo |  | No especificado | No especificado | bb3cf706cddace25d050bca407b97aed.pdf | 2019-09-11 | [12 empty] | 2019-09-11
Correctivos generales | No especificado | 595 |  |  | SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE POR PARTE DEL FABRICANTE YA QUE EL EQUIPO NO PASABA DE LA PANTALLA DE INICIO, SE CALIBRA EL TACTIL Y SE CAMBIA DE IDIOMA. EQUIPO OK EL EQUIPO NO TENIA DAÑADA LA MAIN BOARD, EL FABRICANTE LO DIAGNOSTICÒ Y EL ERROR QUE TENIA ERA DAÑO DE SOFTWARE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3748 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A0444E002928 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 250f89fe733f5ceda29716179e0e7de8.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1803 |  | 16078 | SE REALIZA CAMBIO DE ACRILICO DE CUNA SUMINISTRADO POR SH. |  | CAMA CUNA PEDIATRICA CON BARANDAS | EMCO4348 | - | - | R7254760411 | Activo |  | No especificado | No especificado | 77c385b1afa6df36f7c1470dd41146fa.pdf | [13 empty] | 2019-09-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 640 |  | 16080 | SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4510 FALLA SENSOR DE SPO2. SE REALIZAN PRUEBAS CON SIMULADOR Y EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. REQUIERE SENSOR. PENDIENTE BATERIA SE INSTALA SENSOR SPO2 EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2019 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | Activo |  | No especificado | No especificado | da9720fce60ce1e006296bd5bc65d39a.pdf | 2019-09-17 | [12 empty] | 2019-09-17
Correctivos generales | No especificado | 532 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE CABEZA, EQUIPO OK |  | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | Activo | LABORATORIO PATOLOGIA | No especificado | No especificado | 813ba57611128e92a61ce916ed248584.pdf | [13 empty] | 2019-09-05
Correctivos generales | No especificado | 2433 |  | 56278 | LA MANILLA DE AGARRE ESTABA EN MAL ESTADO (22 FEB 2019). SE REPARA. |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22090185DN | Activo | RENOVACIÓN TECNOLOGÍA | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-09-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 7760 |  | NO REGISTRA | Desarme parcial e inspección general del equipo sin evidenciar la falla reportada, sin embargo se realizará secado de la videocámara por 3 días preventivamente. |  | VIDEOBRONCOSCOPIO | 7B090K022 | FUJIFILM | EB-580T | 7B090K022 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado |  | 2022-10-05 | [12 empty] | 2022-10-05
Correctivos generales | No especificado | 1699 |  | 0871 | Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón Prosim 8 y el equipo funciona correctamente. Se deja el equipo operativo en el área de servicio. |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO4238 | WelchAllyn | NR | 171214145245 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7eb6c6c9bccb5f10d41e0eabb84b6733.pdf | 2023-01-23 | [12 empty] | 2023-01-25
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | SEGUN ORDEN 4943 "ESTIMULADOR NO DISPARA". SE RESULEVE PROBLEMA ESTÀ PENDIENTE ESTIMULADOR NUEVO QUE YA SE SOLICITÒ |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | d137b2b9fcee2474262af74d1f1305eb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 474 |  | 4899 | SEGUN ORDEN DE SERVICIO 4899 PRESENTABA DAÑO EN CONEXION AC. SE CAMBIA CABLE. EQUIPO OK |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 9d9bf2dedc4d690adee14c5c25fc8bba.pdf | 2019-10-02 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 10 |  |  | ORDEN 2026 DEL 8 DE JULIO DE 2019 "NO FUNCIONA" SE CIERRA MAS ADELANTE EN EL MISMO MES CON RETRO 15811 |  | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000503 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 34229f3c66695d62fc543ef973169e6e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 630 |  | 4111 | Se registra equipo en sala de operaciones funcional acorde a preventivo de marzo #333 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | Activo | Quirófano quemados Recupera | No especificado | No especificado | 4c655300ec4532a77dbd59da677ae28f.pdf | 2020-09-12 | [12 empty] | 2020-09-12 | MODULO MPS
Correctivos generales | No especificado | 2260 |  | NR | SEGUN ORDEN 4693 "ANALIZADOR QUEDA EN MODO DE ESPERA" PENDIENTE POR MONITOR MINDRAY PARAPROBAR EQUIPO. SIN EVOLUCIÒN DE ACUERDO A RETRO 59834, SE HACEN PRUEBAS Y SE CIERRA ORDEN, A LA ESPERA DE LA INTERFAZ PARA MONITOR MINDRAY |  | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY |  | DXF85003113 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | a9d85845bcc42c08faf564c6259abf0a.pdf | 2019-09-16 | [12 empty] | 2021-06-01
Correctivos generales | No especificado | 2094 |  |  | "EL EQUIPO SE APAGA CUANDO SE HACE PRUEBA DE PRESION NIBP SIN EVOLUCION |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2422 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000909 | Activo |  | No especificado | No especificado | 53846311116d2a52caf537d57cece714.pdf | [13 empty] | 2019-09-26
Correctivos generales | No especificado | 2136 |  | 3398 | PENDIENTE INSTALACIÒN DE BOMBILLOS |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4525 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07003 | Activo | puerperio | No especificado | No especificado | 46e89f870d643c0de5c9321afac91d15.pdf | [13 empty] | 2019-10-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2139 |  | NO REGISTRA | SEGUN ORDEN 3440 "PERDIDA SELECTOR, EQUIPO NO FUNCIONA" SE CIERRA CON RETRO DE 2021: 17848 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | ddd68311acc27e4b68a0c15f302d6e45.pdf | 2019-06-13 | [12 empty] | 2021-02-10
Correctivos generales | No especificado | 745 |  |  | SEGUN ORDEN 3481 "NO SENSA LA FRECUENCIA CARDIACA" SE REVISA EQUIPO ENCONTRANDOSE FALLA EN SOFTWARE POR LO CUAL DEBE SER ENVIADO A SYSMED SE REALIZÒ RETIRO DEL HOSPITAL A LA EMPRESA SYSMED DESDE EL 16 DE JULIO, HASTA AHORA SIGUE ALLÀ, NO HAY EVIDENCIA DE REPORTE QUE SE DIÒ SALIDA NO TIENE RETRO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | Activo |  | No especificado | No especificado | df7f4e4cf22e622d5b29f0bd544468f4.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 179 |  | 16044 | SE REVISAN TECLAS, FUNCIONAN CORRECTAMENTE, EXCEPTO LAS QUE QUEDAN DEBAJO DE LA PANTALLA PERO ESTAS NO AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. PARA LA TOMA DE EKG DESDE LAS PADLES HAY QUE SELECCIONAR OPCION 5 CABL EIE. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | DESFIBRILADOR | EMCO2886 | WELCHALLYN | PIC 30 | ND1000269 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1822f5fc064a783e063d5f0622d744f6.pdf | [13 empty] | 2019-10-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 789 |  | 16045 | EQUIPO SUFRE CAIDA Y LA PANTALLA NO FUNCIONA. EL CHASIS TUVO UNA FRACTURA IRREPARABLE Y DAÑOS EN ALGUNOS MODULOS DE LA TARJETA DE CONTROL. EL COSTO DE REPARACIÒN DEL EQUIPO IGUALA O SUPERA EL VALOR DE LA ADQUISICIÒN DE UNO NUEVO POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR DE BAJA |  | Monitor De Signos Vitales |  | NIHON KOHDEN | BSM2353K | 00223 | Activo |  | No especificado | No especificado | 296a1ef0acbadb7dfeffa034e2008310.pdf | [13 empty] | 2019-10-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 122 |  | 16049 | SEGÙN ORDEN 4522 SE SACA EQUIPO DE SERVICIO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 POR REPORTE DE QUE NO FUNCIONA. SE DEJA FUERA DEL TALLER DE MANTENIMIENTO (EN FRENTE) EN ESPERA DE DIAGNOSTICO Y REPARACIÒN EL RETRO 16049: SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO YA QUE FALTAN PARTES DEL SISTEMA DE FRENO Y NO CUENTA CON SENSOR DE VELOCIDAD, LOS CUALES NO SE CONSIGUEN COMERCIALMENTE |  | BICICLETA ESTATICA | EMCO3231 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | Activo | Fuera de la institución para dispocición final | No especificado | No especificado | f01b7ab2f3f118da5550b53439190767.pdf | [13 empty] | 2019-10-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1996 |  | 16046 | PRESENTA DAÑO POR CORTO EN LOS CABLES DE ALIMETNACIÒN QUE ENTRAN AL SATELITE, SE REPARA DAÑO, SE LIMPIA CORROSION EN GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | d4dc0699ec60b0838ee554ba5269037c.pdf | 2019-10-07 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | NUEVAMENTE SE REALIZA SOLICITUD DE ARREGLO URGENTE DE ELECTROMIOGRAFO. SE REPARA MEMBRANAM SE SOLICITA ESTIMULADOR NUEVO EQUIPO OPERANDO CON NORMALIDAD |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | acb4e38b5a7efb0b286f5179621be538.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3092 |  |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL PARA LO CUAL SE ENCUENTRA QUE EL EQUIPO ENCIENDE PERO, PASADO UN TIEMPO CORTO, SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE. SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO Y SE ENCUENTRA QUE LOS CABLES DEL PANEL DE CONTROL FRONTAL ESTÁN SUELTOS O CON SOLDADURAS FRÍAS; SE PROCEDE A REALIZAR SOLDADURA NUEVAMENTE DEL BUS DE DATOS. DENTRO DE LA INSPECCIÓN DE LA PLACA PRINCIPAL SE ENCUENTA QUE UNA RESISTENCIA ESTABA QUEMADA PUES SE ENCONTRABA PARTIDA Y SE PROCEDE A REMPLAZAR CON RESISTENCIA DE MISMO VALOR. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y SE REHACEN SOLDADURAS EN DIFERENTES PINES QUE MOSTRABAN SULFATO Y/O SOLDADURAS FRIAS. SE VERIFICA ESTADO DE MOTOR DE IMPRESORA Y SE ENCUENTRA CABLE DESCONECTADO DEL PIN DE ENTRADA 4 DEL MOTOR PASO A PASO; SE REHACE CONEXIÓN. SE REARMA EL EQUIPO CON TODOS SUS COMPONENTES Y SE REALIZAN PRUEBAS DE ENCENDIDO PARA LO CUAL EL RESULTADO ES SATISACTORIO PUES YA NO SE APAGA PASADO EL TIEMPO. SE REALIZA PRUEBA DE IMPRESIÓN Y EL EQUIPO REALIZA LA ACCIÓN DE FORMA CORRECTA. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 72467 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19074292 | Activo | QUIRÓFANO SEDE NORTE | No especificado | No especificado | 8a6cc5288c60588c5d899da075107eba.pdf | [13 empty] | 2020-12-31 | BATERÍA
Correctivos generales | No especificado | 5391 |  |  | TOMA DE DATOS CON ACCESO TEAM |  | ANALIZADOR DE INMUNOHEMATOLOGÍA |  | BIORAD | IH-500 | 0501744 | Activo | SERVICIO TRANSFUSIONAL | No especificado | No especificado | 9e2ec6335807d699c9c1ac30dd6afd4c.pdf | 2020-11-20 | [12 empty] | 2020-11-20
Correctivos generales | No especificado | 479 |  |  | SEGÚN ORDEN "SOPORTE DE CANISTER DAÑADO". SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE HACE CAMBIO DE PRISIONERO Y AJUSTE DE SISTEMA DE SUJECCION DE CANISTER. SE INSPECCIONA SISTEMA POR FUGAS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS. EQUIPO ES TOTALMENTE OPERATIVO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 00de902ac7cad73a3a2be8247a3e6db3.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 606 |  |  | SEGUNDA ORDEN Nª 4293, "FAVOR COLOCAR LOS 2 PINES DEL MONITOR, ESTA SUELTO Y LO ESTAMOS NECESITANDO, NO SE USA POR RIESGO DE ACCIDENTE. SIGUE PENDIENTE BATERIA. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 9c3c863a0912459c24e8aac87d3e0758.pdf | [13 empty] | 2019-10-01
Correctivos generales | No especificado | 175 |  |  | "SE LE SUBE LA TEMPERATURA". ACOMODACIÒN PARTE SUPERIOR QUE TAPA EL TANQUE Y SE VERIFICA TEMPERATURA CON EQUIPO DE REFERENCIA. EQUIPO OK |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | 150524 | Activo | BANCO DE SANGRE NORTE | No especificado | No especificado | 7331b59ecd0cf9d2ffa895a863c1220c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2448 |  | 16027 | "NO ESTÀ TOMANDO LOS PESOS BIEN". EQUIPO NO ENCIENDE. SE HACE REVISIÒN DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÒN, TARJETA PRINCIPAl y de control de equipo. Presenta daño en tarjeta de control y no es reparable. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA YA QUE LA CONSECUSIÒN DE DICHA TARJETA IGUALA O SUPERA EL PRECIO DEL EQUIPO |  | BASCULA PEDIATRICA |  | ULTRA SCALE | MBSC-55 |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 0ba4a5753a39fc7a402d3ddf04409a6b.pdf | [13 empty] | 2019-09-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 395 |  | 16037 | REQUIERE INSTALACIÒN DE VENTANA EN ACRILICO. SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA COTIZACIÒN DEL ACRILICO DE VENTANA |  | Incubadora | EMCO4311 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04007 | Activo |  | No especificado | No especificado | 19a2781b67f1082426d0f93797a46201.pdf | [13 empty] | 2019-10-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 535 |  | 16097 | SE REALIZA REVISIÒN, ENCIENDE NORMALMENTE. EQUIPO NO PRESENTA ANOMALIAS. FALSO LLAMADO |  | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | Activo |  | No especificado | No especificado | b25f32414f40d720e991aecf0b70658d.pdf | [13 empty] | 2019-10-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 468 |  | NO REGISTRA | SE HACE REVISIÒN Y SE OBSERVA FUGAS EN SISTEMA DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE POR FABRICANTE (200 ML) SE REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO DE 3 AÑOS. VERIFICAR CON ANALIZADOR DE FLUJO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 46c7077acc079d91c9f7fa030319f476.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-04 00:00:00 | KIT DE MANTENIMIENTO DE 3 AÑOS
Correctivos generales | No especificado | 308 |  | NO REGISTRA | Equipo no genera Rayos X con código de error 60-0316. Se requiere reemplazo de tubo de rayos X, pedales de mesa y rodaminetos de bucky de mesa. Equipo fuera de servicio |  | EQUIPO DE RAYOS X | EMCO3154 | GENERAL ELECTRIC | PROTEUS XR/a | 2817166XRA/102054OWK9 | Activo | Almacen de inventarios | No especificado | No especificado | 80297d38f53fbf125fcb90995f5d76f5.pdf | 2019-10-10 | [12 empty] | 2019-10-10
Correctivos generales | No especificado | 574 |  |  | "EQUIPO NO ENCIENDE", SE HACE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPO NO PERMITE HACER USO DE NINGUNO DE LOS BOTONES DE SELECCIÓN. SE HACE INSPECCION DE TODOS SUS SISTEMAS Y SE ENCUENTRA BOTON MAIN PULSADO CONSTANTEMENTE. SE HACE REPARACION Y EQUIPO QUEDA OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | Activo | HEMATO-ONCOLOGIA | No especificado | No especificado | b6540f5fbaf820411f65182a5627eaaf.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | SE HACE CAMBIO DE ACOPLE RAPIDO, TEST DE FUGAS Y PRUEBAS CON ANALIZADOR |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 48db8a36c2cd2aaa9a15592ec5cf7981.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1996 |  | 5297 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y SE ENCUENTRA BOMBILLO DAÑADO, SE PROCEDE A HACER CAMBIO DE BOMBILLO Y EQUIPO ES OPERATIVO |  | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 2e49b65cc1d65bf5f119ef25d736fd00.pdf | 2019-10-15 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 264 |  |  | Presenta inconveniente al tomar ECG, se detecta placa de contacto suelta, se ajusta y el equipo funciona correctamente. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado | 513c19c2b4eefa8897551a1213c3df2a.pdf | [13 empty] | 2019-08-08
Correctivos generales | No especificado | 142 |  | 14968 | Se realiza revisión de lámpara, se encuentra los 4 tubos de UVB dañados. Se hace solicitud de nuevos tubos de UVB. |  | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | Activo |  | No especificado | No especificado | d02ed9f027f0305d7119be8478b089e7.pdf | 2019-06-12 | [12 empty] | 2019-06-12
Correctivos generales | No especificado | 2454 |  | 5248 | SEGUN ORDEN DE SERVICIO 5248, PESA BEBE MUESTRA BATT Y SE APAGA Y NO PRENDE. SE HACE INSPECCIÓN DE BATERIAS Y ESTAN DESCARGADAS, SE HACE CAMBIO DE PILAS, SE HACEN PRUEBAS Y EQUIPO OK |  | BASCULA PEDIATRICA |  | SECA |  | 8354345130715 | Activo | Almacen de inventarios | No especificado | No especificado | cc06ac181b89a58e3366feef65fde7d5.pdf | 2019-10-16 | [12 empty] | 2019-10-16
Correctivos generales | No especificado | 1328 |  | 5110 | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 5110 "NO FUNCIONA" |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090001DN | Activo | BAXTER SEDE PRINCIPAL | No especificado | No especificado | ed718ce4a3d7c1406751abd229732af3.pdf | [13 empty] | 2019-10-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 640 |  | 15043 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 5111, "NO TOMA NIBP" SE ENCUENTRAN DAÑOS REFERENTES A CAIDA. BOTONES INHABILITADOS Y CARCASA INTERNA ROTA. SE HACE REPARACIÓN A TARJETA DE MODULO SELECTOR INTERFAZ USUARIO. (PUSH BOTON Y REFUERZO EN CONTACTORES) SE HACE MANTENIMIENTO GENERAL LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE EQUIPO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OK. SE USA SIMULADOR FLUKE PROSIMI 8. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | Activo |  | No especificado | No especificado | ac9f1e5931a1529223304b5798999bac.pdf | 2019-10-18 | [12 empty] | 2019-10-18
Correctivos generales | No especificado | 349 |  | NO REGISTRA | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 5056 "DAÑO EN HORNO". SE REVISA DAÑO REPORTADO Y SE ENCUENTRA QUE LA EXTENSIÓN QUE CONECTARON AL CABLE DE PODER TIENE CORTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | HORNO DE SECADO |  | THERMO PRECISION | 6530 | 603128-549 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1a02fbf014eac7e546bd4ed8a4e9feba.pdf | 2019-10-16 | [12 empty] | 2019-10-16
Correctivos generales | No especificado | 540 |  |  | "EQUIPO NO CARGA". SE ENCUENTRA DAÑO EN CARCASA Y SOPORTE DE PANTALLA (EQUIPO HA SUFRIDO CAIDA) BOTON DE ENCENDIDO DAÑADO. SE HACE CAMBIO DE CARCASA SOPORTE DE PANTALLA, REPARACION SISTEMA DE ENCENDIDO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | Activo | Partos | No especificado | No especificado | d4813f788969e621e6eba053e7ab02a2.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 471 |  |  | MAQUINA DE ANESTESIA PARADA SERIE SP2081407. AL VENTILADOR SE LE DIO SALIDA JUNTO CON PANTALLA. EQUIPO FUERA DE LA INSTITUCIÓN PENDIENTE CONFIRMAR. SEGÚN RETRO 15039 EQUIPO FUE ENVIADO A BOGOTA DONDE EL FABRICANTE PARA QUE FUERA ACTUALIZADO EL SOFTWARE PERO EL DAÑO PERSISTIÓ POR LO CUAL EL FABRICANTE RECOMIENDA CAMBIO DE LA TARJETA PRINCIPAL DEL VENTILADOR |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3723 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-07 | Activo |  | No especificado | No especificado | 935f8f0746ea8aa6dcdbdb401c0d2120.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-16 00:00:00 | TARJETA PRINCIPAL
Correctivos generales | No especificado | 268 |  | NO REGISTRA |  |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0136 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908651 | Activo |  | No especificado | No especificado | 03b6e759b5df7e4c2f940e8ea68cb33c.pdf | 2019-10-16 | [12 empty] | 2020-10-13 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | SE ATIENDE LLAMADO DE DAÑO DEL EQUIPO Y SE ENCUENTRA SOPORTE DE BRAZO DESPEGADO. SE LE COLOCA TORNILLO PARA AJUSTAR EL SOPORTE DE BRAZO Y SE DEJA EN PERFECTAS CONDICIONES |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | f232116529c94afadb38e8cb3af5587c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 672 |  |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERÍAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 467 |  |  | se realiza instalación de kits de mantenimiento preventivo del absorvedor A200SP, ventilador av-s y de la maquina de anestesia con serie sp2081407. se realizan pruebas de funcionamiento, la maquina no presenta fugas internas, flujometros analogos ok, flujometros electrónicos ok. el absorvedor presenta fuga en la carcasa, se anexan los espirometros ya que requieren cambio. pasa la prueba NRV y switch ventilador-bolsa. Se verifican valores de salida de volumen y presión, están dentro del rango de tolerancia (10% del programado) |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 18a93a0bb2286eb0398c9ca6454fd9de.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-01 00:00:00 | ESPIROMETROS
Correctivos generales | No especificado | 906 |  | NO REGISTRA | SE HACE INSPECCIÓN DE SISTEMAS, SE ENCUENTRA IMPRESORA SUCIA, SE HACE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO ES TOTALMENTE OPERATIVO. |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 17114468579c4365c0b8fe5f47f8a537.pdf | 2019-10-08 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 264 |  |  | USUARIO REFIERE QUE EQUIPO NO IMPRIME TODAS LAS DERIVADAS. SE HACE REVISIÓN DE EQUIPO CON SIMULADOR FLUKE PROSIM 8 Y EL EQUIPO IMPRIME CORRECTAMENTE LAS DERIVADAS. SE HACE LIMPIEZA DE EQUIPO, LATIGUILLOS Y CHUPAS. EQUIPO OPERATIVO. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-10-01
Correctivos generales | No especificado | 183 |  | 9756 | EQUIPO ESTA FUNCIONAL MENTE OK, NECESITA RESISTENCIA DE 50 OHMS DE TEST, DE MANERA URGENTE | 17635 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 4fe59115314501d388d6a5390d840719.pdf | 2020-03-31 |  | NO PASA AUTOTEST. | [10 empty] | 2020-04-17 | RESISTENCIA DE 50 OHM
Correctivos generales | No especificado | 640 |  | NR | SE INSTALA SENSOR DE SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6285622ee49034cfb17ad1f44ade108d.pdf | 2019-10-16 | [12 empty] | 2019-10-16
Correctivos generales | No especificado | 1913 |  |  | SE REFIERE QUE EQUIPO NO SENSA FLUJO NO MUESTRA VT Y VM. SE HACEN PRUEBAS CON SENSOR Y SE EVIDENCIA FILAMENTO ROTO. SE HACE CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO Y EQUIPO ES OPERATIVO. EQUIPO FUNCIONAL CON VALORES DENTRO DEL RANGO PERMITIDO (10%). PENDIENTE CONSEGUIR SENSORES DE FLUJO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | Activo |  | No especificado | No especificado | 29556d45e462ae611d07c31d3e32189f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 766 |  | NO REGISTRA | SE HALLA TARJETA DE MODULO NIBP DAÑADA, SE HACE CAMBIO DE TARJETA NIBP Y SE PRUEBA CAPTURA DE ECG Y EQUIPO ES OPERATIVO. SE PRUEBAN TODAS LA VARIABLES. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-039 | Activo |  | No especificado | No especificado | e192d2526a25b8bb122a85c7f6057db4.pdf | 2019-10-21 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2142 |  | 15040 | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 5246 EQUIPO PRESENTA FALLAS EN MEDICION Y SE APAGA. SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE OBSERVA PILAS DESGASTADAS. SE HACE CAMBIO DE PILAS, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPO ES TOTALMENTE OPERATIVO. |  | BASCULA DE PAÑALES |  | SECA |  | 8856296140142 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-10-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 714 |  | 5430 | SE CAMBIA CABLE DE PODER. SE HACEN PRUEBAS DE NIBP Y SPO2 Y RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Activo | Enfermedades huerfanas | No especificado | No especificado | 50f6dbce1a7e5bb1a54390c2c4360ae1.pdf | 2019-10-22 | [12 empty] | 2019-10-24
Correctivos generales | No especificado | 90 |  | SIN CODIGO | SE INSTALAN PILAS Y QUEDA EN FUNCIONAMIENTO PENDIENTE COMPRA DE CARGADOR. SE CIERRA ORDEN PERO DEBE REALIZARSE SEGUIMIENTO A COMPRA DE REPUESTO |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6082 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139459 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-10-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2477 |  | AA31649 | Se realiza pruebas con CPF modificado, el equipo persiste en el problema de comunicación DICOm, se verifica cables de red, CPU OVERON DEL CR, se configura nuevos parámetros, se identifica que la CPU del equipo pertenecen a un equipo compac plus la cual dificulta la configuración del equipo. Equipo fuera de servicio. |  | DIGITALIZADOR | EMCO3151 | AGFA | CR85X | 2769 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7939f2781ee8eac610b7739707632c69.pdf | [13 empty] | 2019-10-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 590 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 5282 EQUIPO ARROJA SIGNOS VITALES INADECUADOS. SE REALIZA PRUEBA CON SIMULADOR PROSIM ARROJANDO RESULTADOS FAVORABLES. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | d6fb3c30db376191ed6a7819592b3020.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  |  | SEGÚN ORDE 2215, LA BATERIA NO CARGA. SE ENCUENTRA BATERIA MALA. SE REALIZA CAMBIO CON BATERIA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 8241dc005b894b23ca596291bc2ac896.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 486 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 6041, FLUJOMETRO ESTA DAÑADO Y PRESENTA FUGAS EN MODO MANUAL. SE REALIZA AJUSTE DE FLUJOMETRO Y SE REALIZAN PRUEBAS CON BUENOS RESULTADOS. EQUIPO OK |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | Activo | TALLER BIOMÉDICO SUR | No especificado | No especificado | 7a5b0a5d58a8d560233c8477f9df6e36.pdf | [13 empty] | 2019-10-23
Correctivos generales | No especificado | 730 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 5367 "SE APAGA CADA 10 MINUTOS" SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 2071bdce1bf83429e977c4566d4c7974.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2454 |  | NO REGISTRA | "EQUIPO NO ENCIENDE" SE HACE REVISIÓN DE BATERIAS (PILAS) Y PRESENTAN DESGASTE (ESTAN SIN CARGA) SE INSTALAN PILAS Y SE HACE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS. EQUIPO ES OPERATIVO. RECOMENDACIÓN: ESTAR PENDIENTE DE MENSAJE "BATT" QUE REFIERE AL GASTO O CAMBIO DE PILAS |  | BASCULA PEDIATRICA |  | SECA |  | 8354345130715 | Activo | Almacen de inventarios | No especificado | No especificado | 2b2bf8bb8860025f870fe5ffd4bc8211.pdf | 2019-10-22 | [12 empty] | 2019-10-22
Correctivos generales | No especificado | 908 |  | 3057 |  | 14799 | MONITOR FETAL | EMCO3464 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0019 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 576dc53338b35ef15eac5b566e210c8b.pdf | 2019-10-22 |  | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA E IMPRESORA, LA PANTALLA ESTÁN EN PROCESO DE COMPRA POR LO CUAL SOLO SE HACE SOLICITUD DE IMPRESORA LA CUAL PRESENTA DESGASTE | [10 empty] | 2020-12-07 | ADAPTADOR AC
Correctivos generales | No especificado | 907 |  |  | SE REALIZO CAMBIO DE IMPRESORA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS. |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 89ed68381ee8b5840add3f574608c569.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2142 |  | 4216 | SE INSPECCIONA SISTEMA DE ALIMENTACION Y SE ENCUENTRA PILAS DESGASTADAS, SE CAMBIAN Y EQUIPO ES OPERATIVO. |  | BASCULA DE PAÑALES |  | SECA |  | 8856296140142 | Activo |  | No especificado | No especificado | 39b9bc10960ec8418622f5d1ba67720d.pdf | [13 empty] | 2019-10-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 65 |  | NO REGISTRA | AL VERIFICAR BASCULA EL RESULTADO VARÍA DEBIDO AL DESNIVEL, SE AJUSTAN SOPORTES Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | Activo |  | No especificado | No especificado | b8ea7060f014034780eacf44ffb46a8f.pdf | 2019-10-22 | [12 empty] | 2019-10-22
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | 6002 | SEGUN ORNDE DE TRABAJO 6002 "MONITORES 1 Y 4 NO TOMAN SIGNOS" SE REQUIERE INSTALACION DE ACCESORIOS, CABLE ECG, SENSOR SPO2, MANGUERA NIBP, Y BRAZALETE Y CABLE AC |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado | f82ab47323567b659616ec99fb4cae31.pdf | 2019-10-21 | [12 empty] | 2019-10-21 | SE REQUIERE INSTALACION DE ACCESORIOS, CABLE ECG, SENSOR SPO2, MANGUERA NIBP, Y BRAZALETE Y CABLE AC
Correctivos generales | No especificado | 591 |  |  | REQUIERE INSTALACION DE ACCESORIOS, CABLE ECG, SENSOR SPO2, MANGUERA NIBP Y BRAZALETE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 4f228beb9b3071dae71245a19703bd42.pdf | 2019-10-21 | [12 empty] | 2019-10-21
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  |  | SE REALIZA DIAGNOSTICO, APARECEN MANCHAS EN LA IMAGEN. LO CUAL ES ALGO ESPERADO POR HABER TENIDO PREVIAMENTE FUGA POSITIVA. DURANTE EL PROCEDIMIENTO CORRECTIVO SE HACE DESARME TOTAL DEL EQUIPO Y SE CAMBIAN LOS REPUESTOS: CANAL DE BIOPSIA Y ANILLO DE FIJACION. TAPA PUNTA DISTAL GOMA DE ANGULACION |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | "BATERIA FALLANDO, SE DESCARGA MUY RAPIDO" REVISAR POR GILMEDICA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 97d55d1359c1d8ff0f437bcc968fe800.pdf | [13 empty] | 2019-10-28
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | "BATERIA FALLANDO, SE DESCARGA MUY RAPIDO" REVISAR POR GILMEDICA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | f0ad6472671409fd0b27d8ad20a43fdc.pdf | 2019-10-28 | [12 empty] | 2019-10-28 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | 4528 | SEGUN ORDEN DE TRABAJO "4528" "EL EQUIPO NO INSUFLA, SE PRESUME ESTA OBSTRUIDO" EMPRESA FUJIFILM LEVANTA TAPA DISTAL Y REALIZA EL PROCESO NECESARIO PARA DESOBSTRUIR EL EQUIPO. QUEDA FUNCIONAL |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 368fd69209572ee8fdb4c3a7a58e688b.pdf | 2019-10-29 | [12 empty] | 2019-10-29
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | SIN CODIGO | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 4526 "EQUIPO NO INSUFLA NI IRRIGA, NO SE PUEDE USAR". EMPRESA FUJIFILM LEVANTA LA TAPA DISTAL Y REALIZA EL PROCESO NECESARIO PARA DESOBSTRUIR EL EQUIPO. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1b5b418cc1370629c0079584a399c32c.pdf | [13 empty] | 2019-10-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2122 |  |  | EQUIPO INUNDADO POR FUGS CRITICA EN EL CANAL DE TRABAJO. PLIEGUES CRÍTICOS EN EL TUBO DE INSERCIÓN EN LA UNIÓN AL CUERPO DE CONTROL. REQUIERE CAMBIO DE LA UNIDAD DISTAL COMPLETA |  | FIBROBRONCOSCOPIO | 811313 | OLYMPUS | BF-P40 | 2801955 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | 543d741110ece6a0ea3576dd1df1913c.pdf | [13 empty] | 2018-03-06
Correctivos generales | No especificado | 1869 |  | NO REGISTRA | SEGUN RETRO 20307 DE PREVENTIVO SE REALIZA: SUMINISTRO E INSTALACION DE FUELLES PARA SISTEMA DE PROTECCION DEL CILINDRO HIDRAULICO PRINCIPAL. SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES EN ACERO INOXIDABLE 304 PARA PROTECCIÓN DE LA CARCASA DE LA BASE INFERIOR, PINTURA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE ADJUNTO ACTA DE ENTREGA DE LA MESA RETRONANDO EN EL SERVICIO |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4448 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-91001585 | Activo | QUIROFANO CARTAGO | No especificado | No especificado | e322ffcd08e1d53041b27364457b9705.pdf | 2020-10-17 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 565 |  | 16402 | SE RECOMIENDA DAR DE BAJA YA QUE NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN, SU CARCAZA ESTA TOTALMENTE FRACTURADA. MONITOR FUERA DE SERVICIO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3552 | MEDIANA | LUCON M20 | 109711120029 | Activo |  | No especificado | No especificado | 477190dd1ad09083fe29eff95a56b14a.pdf | [13 empty] | 2019-10-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1872 |  | 2209 | EL EQUIPO SE RETORNA AL SERVICIO. SE REPARO LA PERILLA. ADICIONALMENTE SE USA UN EMPATE QUEDANDO EL EQUIPO FUNCIONAL Y HACIENDO LOS RESPECTIVO TEST APRUEBA. SE ACLARA QUE EL TRABAJO REALIZADO ES PROVISIONAL MIENTRAS LLEGA LA PERILLA COTIZADA |  | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2019-10-09 | [12 empty] | 2019-10-31
Correctivos generales | No especificado | 1828 |  | 2840 |  |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | K05214 |  |  | 1709111111645 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4d8cc2c842977738c8b076c41a92f8d7.pdf | 2021-02-18 | [12 empty] | 2021-11-30
Correctivos generales | No especificado | 1826 |  | 10173 | Se instalan accesorios que se encontraban en stock |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | K05212 / EMCO6269 | WelchAllyn |  | 180109184555 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-11-18 | [12 empty] | 2021-11-30
Correctivos generales | No especificado | 1823 |  | 2839 | luego de hacer la inspección general del equipo, queda fuera de servicio pendiente por disposición final, dado que no cuenta con aguja de medición y no es posible efectuar la reparación. El carro permanece en el taller |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | K05209 |  |  | 1801214063125 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 2635dcdc0a86483497a46446a48daf3f.pdf | 2021-11-18 | [12 empty] | 2021-11-26
Correctivos generales | No especificado | 906 |  | 4817 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 4817 "NO MARCA FRECUENCIA Y TOCOS DAÑADOS". SE RECTIFICAN SOLDADURAS DE TRANSDUCTOR DE FETOCARDIA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 682ce332026a076cd860a3d07ba38347.pdf | 2019-10-30 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 2216 "MONITOR SE ENCUENTRA FALLANDO EN LOS VALORES DE TENSION ARTERIAL Y LA BATERIA". SE CAMBIA BRAZALETE Y BATERIA, E PRUEBA EQUIPO CON ANALIZADOR Y QUEDA FUNCIONAL. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 5cfb1bb134c83efb288e98e658290c0a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 277 |  | 16403 | SEGÚN ORDEN 5432 "REPARACIÓN PLACA ELECTROCAUTERIO". TENIA LA PLACA SUELTA, SE REPARA Y SE AJUSTA CONECTOR. EQUIPO OK |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | Activo |  | No especificado | No especificado | f4a3b6bcb1642500aa63c6409f4daa68.pdf | [13 empty] | 2019-10-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 693 |  |  | SEGÚN ORDEN 5074 "BATERIA DURA TRES MINUTOS", SE ENCUENTRAN BATERIAS NO AJUSTADAS POR SU SOPORTE, SE AJUSTA Y LAS BATERIAS HACEN CONTACTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3e987248cf74e2114ed399347e4503f7.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2541 |  | 6119 | SE CIERRA POR BAJA DE EQUIPO |  | Cabezal de camara |  |  | NATIVE FULL HD | 557783 | Activo |  | No especificado | No especificado | 11ad8ac7123d046d21c63a7cb351db61.pdf | 2019-10-31 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 237 |  | 6119 | Se identifica que el equipo se encuentra operando adecuadamente, el problema que se evidencia es que la placa de paciente no se adhiere bien , se recomienda el cambio, el equipo queda en buenas condiciones físicas y operativas equipo ok. |  | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | 7753239 | Activo |  | No especificado | No especificado | b4c8415f6e2f3d85cbb3dd703b872feb.pdf | 2019-10-31 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-13 12:00:00 | CABLE 5 CORD
Correctivos generales | No especificado | 2427 |  |  | FALLA EN INDICADOR DE HUMEDAD MOSTRANDO 99%. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OTRA INCUBADORA Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS. SE SOLICITA REPUESTO DE SENSOR DE HUMEDAD AL AREA DE COMPRAS TARJETA NUMERO DV-SENSOR-A-V2.2/2008-06-18 |  | INCUBADORA | EMCO4500 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02002 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 96f8b8913c1560fc696fe71b7b61a821.pdf | [13 empty] | 2019-11-05
Correctivos generales | No especificado | 906 |  | 4819 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 4819 "NO REALIZA IMPRESIÓN" SE REALIZA LIMPIEZA DE RODILLO Y EQUIPO RESPONDE OK |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 2fb07520c3805eda78680c2fe8fdfef0.pdf | 2019-11-01 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 540 |  |  | SE REPORTA QUE "NO TOMA PRESION" SE DETECTA QUE ES POR VIDA UTIL DE BATERIA Y YA NO DURA MUCHO TIEMPO. SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA NO ES NUEVA PERO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REAlIZAN PRUEBAS Y EL EQUIPO ESTA OK. SE SOLICITA A COMPRAS COTIZACION DE BATERIA. SE RECOMIENDA MANTENER EQUIPO CONECTADO A AC |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | Activo | Partos | No especificado | No especificado | 2d421c534cde951d6801007c56effc18.pdf | [13 empty] | 2019-11-01 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 721 |  |  | SE INSTALA TUERCA AL CONECTOR DE SPO2, SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5d849810ea0c224d4ac477600424d1dd.pdf | [13 empty] | 2019-11-01
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | NR | se reporta equipo tapado ante lo cual se le solicita al ingeniero de jomedical lo arregle. el mismo día se le quita la obstrucción y la succión funcionando adecuadamente |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 14db3f844e4a69da809215b3dac79211.pdf | 2019-11-05 | [12 empty] | 2019-11-05
Correctivos generales | No especificado | 2545 |  | 16363 | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO REF 6V 20W SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CH-30 | GH03600 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9cfb4338a06d961ada0d26139d851112.pdf | [13 empty] | 2019-11-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2425 |  | 16361 | REPORTARON QUE EMANABA OLOR A QUEMADO. SE ENCUENTRA TANQUE DE AGUA SECO Y CON RESISTENCIA SUCIA LO CUAL GENERABA MAL OLOR. SE LAVA TANQUE Y RESISTENCIA Y SE AJUSTA NIVEL DE AGUA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS |  | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02003 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | 8f97e9606529cadca58899de7b583a21.pdf | [13 empty] | 2019-11-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 745 |  |  | Se realiza actualización del software, el equipo queda funcional y se entrega en la institución, ya se entrego al encargado para puesta en servicio |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1646 |  | 39788 | EL EQUIPO REQUIERE DE EXTENSION SPO2. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE ACCESORIOS. EQUIPO CON BATERIA EN MAL ESTADO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 0063c74b8d3013427ddf97ca5abf48d7.pdf | [13 empty] | 2019-10-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 839 |  |  | BATERIA EN MAL ESTADO. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE LA MISMA . EQUIPO CON BATERIA EN MAL ESTADO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | c1bb8e65551c8ba42455aa54c2a83614.pdf | [13 empty] | 2019-10-29
Correctivos generales | No especificado | 873 |  | 6079 | BOMBA EN MAL ESTADO. SE HACE CAMBIO DE LA BOMBA EL EQUIPO QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004849 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | ee69060221a88085ac4dffae5567d880.pdf | 2019-10-22 | [12 empty] | 2019-10-28 | PINZA DE SATURACION DE OXIGENO
Correctivos generales | No especificado | 593 |  |  | SE REPARA DAÑO INTERNO EN CARCAZA, SE NETREGA EQUIPO CON CABLE NIBP, BRAZALETE, SATURADOR, CABLE DE PODER, SE RETIRA MONITOR DE CONTINGENCIA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 6fa111ed560da86440f0afc37d90f9ba.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 5950 "REVISION DE ESTIMULADOR DE ELECTROMIOGRAFIA". PRESENTA ACCESORIO DAÑADO (ELECTROESTIMULADOR) SE ASUME QUE EL EQUIPO SUFRIÒ CAIDA QUE DAÑÒ EL PULSADOR Y CARCAZA. SE PROCEDE A REPARAR EL EQUIPO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5df8b4b9bfa9440f791f0e5a5b25e7ca.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 123 |  |  | SE REALIZA AJUSTE DE CONECTORES DE SENSOR DE RPM, SE REALIZAN PRUEBAS CON BUENOS RESULTADOS. |  | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 5dae5264b810fcae14010b5e9d76d61f.pdf | [13 empty] | 2019-11-12
Correctivos generales | No especificado | 467 |  |  | SE LIMPIA CANISTER Y SE VERIFICAN FUGAS, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 19a7ac4c01ab05b01ddb9397ec8a51e8.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 677 |  |  | SE REVISA CABLE EKG QUE FALLA, NO ES POSIBLE SU REPARACION POR LO CUAL SE HACE ENTREGA DE UNO NUEVO EN PERFECTAS CONDICIONES, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | Activo |  | No especificado | No especificado | 14895411aabbcaefaafa6abebe6cf0cd.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 175 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 4512, "TEMPERATURA BAJA, ESTA EN 20ºC Y DEBERÍA ESTAR ENTRE 35 Y 37ºC SE CAMBIA TRANSISTOR DEFECTUOSO, SE CAMBIA POR NUEVO Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO. EQUIPO CALENTANDO AGUA A 37ºC ESTABLE. OK |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | 150524 | Activo | BANCO DE SANGRE NORTE | No especificado | No especificado | 892e600b317d140884384c920e8742a3.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 485 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 6283 "PERILLA DE FLUJOMETRO NO FUNCIONA", SE REALIZA AJUSTE DE FLUJOMETRO DE O2 EL CUAL ESTABA SUELTO, SE REALIZAN PRUEBAS EN MODO VENTILADOR Y MANUAL, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. PENDIENTE VERIFICACION CON ANALIZADOR DE GASES. SE RECOMIENDA CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | Activo | bodega inventarios | No especificado | No especificado | a4b1c911ab1699573974b0e6884d0fd3.pdf | [13 empty] | 2019-11-13
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | NO REGISTRA | NO TOMA PRESIÓN NO INVASIVA, SE DETECTA CONECTOR NIBP QUEBRADO. SE HACE CAMBIO DE CONECTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS CON SIMULADOR PROSIM8 Y SE OBTIENEN BUENOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado |  | 2019-10-24 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 675 |  |  | EQUIPO REPORTADO PORQUE NO TOMA SPO2 E NIBP. SE REALIZA VERIFICACIÓN USANDO SIMULADOR PROSIM8, SE AJUSTAN ACCESORIOS. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 591 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 6002 NO TOMA VALORES DE FRECUENCIA CARDIACA Y PRESIÓN NO INVASIVA. SE ARREGLA CONFIGURACIÓN EN EL PARÁMETRO DE FRECUENCIA CARDIACA Y SE LE INSTALA MANGUERA NIBP Y BRAZALETE. SE REALIZAN PRUEBAS D FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR PROSIM8 Y EL EQUIPO QUEDA EN ÓPTIMAS CONDICIONES. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado |  | 2019-10-23 | [12 empty] | 2019-10-23
Correctivos generales | No especificado | 660 |  |  | REPORTAN QUE NO REALIZA MEDICIONES CORRECTAS. SE VERIFICAN PARÁMETROS CON SIMULADOR PROSIM8 CON BUENOS RESULTADOS. SE DEJA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 676 |  | 58609 | Se recomienda dar de baja. Equipo cumplió su vida util |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO1941 | CRITICARE | 507SD | 195249285 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-08-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1846 |  | 4520 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DESARME TOTAL DEL EQUIPO, PARA REINSTALACIÓN DE TAPA DISTAL, ARMADO DEL EQUIPO, CAMBIO DE LA GOMA DE ANGULACIÓN, AJUSTES CORRESPONDIENTES, SELLADO DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUGAS NEGATIVAS Y PRUEBAS OPERATIVAS APROBADAS. EL EQUIPO REGRESA REPARADO EL 19/11/2019 |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | Activo |  | No especificado | No especificado | dd7625f6cf17d7e0dc7f9cb0090e2b30.pdf | 2019-10-01 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 300 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE HELICOIDAL SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CABEZAL DE RETINOSCOPIO Y EL OTRO CABLE HELICOIDAL. EQUIPO FUNCIONANDO. |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | c16eb4996bf3ac85fb4d274675cb10b7.pdf | 2019-11-14 | [12 empty] | 2019-11-14
Correctivos generales | No especificado | 157 |  | 4710 | SE REALIZA CAMBIO DE ESCOBILLAS Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 9f5fe41bb1107c388728256f9d7607d0.pdf | 2019-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2338 |  |  | SEGÚN ORDEN 6290 MAQUINA PRESENTA FUGA DE OXIGENO NOTABLE, AL REALIZAR PRUEBAS FUNCIONALES |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | ARUM0112 | Activo | Inventarios | No especificado | No especificado | 1ae6616c2f24a9c93ae2a26c75a00e51.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 472 |  | 6289 | SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | Activo | inventario | No especificado | No especificado | 30cf48a04f480a3b03c18395f954e5f9.pdf | 2019-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 218 |  | AA31995 | Se realiza verificación del equipo, se procede a revisar fallas dePMT, se revisa el módulo Photomultiplicador y se verifica conexiones, se limpia contactos y tarjetas con aire a presión, se instala nuevamente el modulo realizado pruebas de inicio de CR y el equipo persiste con la falla por lo que se requiere cambio de PMT. |  | DIGITALIZADOR | EMCO3243 | AGFA | CR85X | 4563 | Activo | N/R | No especificado | No especificado | 3ab5139aec4a9dc0472c5ef158efe567.pdf | [13 empty] | 2019-11-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 767 |  | 16375 | REPORTAN EN EL SERVICIO QUE "EL EQUIPO NO FUNCIONA" SE ENCUENTRA QUE EL MONITOR QUE VA A LA MAGUERA NIBP NO SE ENCUENTRA POR LO TANTO PRESENTA FUGA. SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | Activo |  | No especificado | No especificado | c0b2c163e0a6b0cf4e50844c38996f11.pdf | [13 empty] | 2019-11-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2196 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REVISIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL, DURANTE LAS PRUEBAS NO PRESENTÓ NINGÚN ERROR ASOCIADO A LA FALLA REPORTADA Y TRABAJÓ PERFECTAMENTE. SIN EMBARGO, SE REALIZÓ CAMBIO DE TODAS LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | Activo | SALA HUMANA | No especificado | No especificado | eaaa45c2d2e7ec348678b3fa4252a90d.pdf | 2019-02-24 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 516 |  | 59035 |  |  | MICROSCOPIO | EMCO0420 | NIKON | YS2-H | 1102430 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | a4491976fa38a624fe64346145a0230a.pdf | 2021-05-20 | [12 empty] | 2021-05-24 | POTENCIOMETRO 10KOHM
Correctivos generales | No especificado | 673 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO "FAVOR CALIBRAR MONITOR" EQUIPO PRESENTA GOLPE CARCAZA EN PARTE SUPERIOR DERECHA, SE REVISA PARAMETROS FUNCIONALES CON SIMULADOR PACIENTE PROSIM 8 CON BUENOS RESULTADOS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | Activo |  | No especificado | No especificado | f7d61ddee583a6fc893d8cd54be2566c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2064 |  |  | PRESENTA AISLAMIENTO EN EL CONECTOR SUPERIOR DEBIDO AL MOVIMIENTO, SE AJUSTA CONECTOR Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | Activo |  | No especificado | No especificado | 35f8d7a2af96c10d5c5ae77d6f0baafa.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1965 |  | 4532 | SE INSTALA MANGUERA HELICOIDAL, BRAZALETE Y PERA. SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. SE ENTREGA AL SERVICIO CON CALIBRACIÓN DEL PRESENTE AÑO. |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO1868 | WELCHALLYN | 297 | 61019213536 | Activo |  | No especificado | No especificado | b85f2fe0c837056e948d172455dbba7f.pdf | 2019-11-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-01 00:00:00 | BRAZALETE, MANGUERA Y PERA
Correctivos generales | No especificado | 1966 |  | 4532 | SE INSTALA MANGUERA HELICOIDAL, BRAZALETE DE DOS VIAS Y PERA. SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA. SE ENTREGA AL SERVICIO CON CALIBRACIÓN DEL PRESENTE AÑO. |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO1867 | WELCHALLYN | 297 | 70622132909 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7d058182a6ded8a3a096407f77e1cc3d.pdf | 2019-11-27 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-27 00:00:00 | BRAZALETE, MANGUERA Y PERA
Correctivos generales | No especificado | 541 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 2111 "EL PULSIOXIMETRO NO ESTA REGISTRANDO LOS DATOS CLINICOS DEL PACIENTE", SE INSTALA SNESOR DE SATURACION, YA QUE EL SENSOR ANTERIOR NO SE AJUSTABA AL CONECTOR. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0787 | GENERAL ELECTRIC | DINAMAP PRO 1000 | WAA051200475A | Activo |  | No especificado | No especificado | 8e84554186d861565c044f8ff9cd03e4.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 322 |  | NR | EL EQUIPO SALE DE SERVICIO EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019 POR IMAGEN IMAGEN OPACA. SE ENTREGA REPARADO EN MAYO |  | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2019-03-19 00:00:00 | [12 empty] | 2019-05-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 906 |  | 6638 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO "DAÑO DE TOCOS"PRESENTA FALLA EN TRANSDUCTOR DE FETOCARDIA EL CUAL NO SENSA NI CONECTA SEÑAL AL EQUIPO. SE ENCUENTRA TARJETA ELECTRONICA CON FALLA, SE CAMBIA REPUESTO SUMINSITRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE ACTIVIDAD INTRAUTERINA (TOCO) Y FETOCARDIA |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | fbbf661f0c963b783fedf166c2e8cd40.pdf | 2019-11-25 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 480 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO, "MAQUINA PRESENTA FUGA, NO PASA CHECK LIST" SE VERIFICAN CONEXIONES DE LAS MANGUERAS Y CIRCUITOS, SE AJUSTAN BRAZO PARA PULMON Y SE LIMPIA ORINGS. SE RECOMIENDA VALVULAS PEEP, FAVOR SOLICITAR COTIZACION A SYSMED, ADICIONAL RETIRAR BRAZO ARTICULADO. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | Activo |  | No especificado | No especificado | 600eea1bac6967488bf99bf84056059c.pdf | [13 empty] | 2019-11-26
Correctivos generales | No especificado | 407 |  |  | SE SOLDAN CABLES Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. QUEDAN OK |  | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3f47921c3dbbcdfa5718d199d3f8eec5.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 407 |  |  | SEGÚN ORDEN DE SERVICIO, CABLE DE ELECTRODOS CON PUNTA DESCABEZADA. SE REALIZA REPARACION DE CABLE DE ELECTRODOS, SE SOLDA, SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7db27dece9deda11f1019d7cb837a64f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 300 |  |  | SEGÚN RETRO 16354, EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL CABEZAL DE OFTALMOLOGIA POR CAIDA, INTERNAMENTE SE HA DESAJUSTADO Y UNA PIEZA DE PASTA SE HA QUEBRADO. SE REPARA PIEZA Y SE AJUSTA CABEZAL. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO OK |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 06a8d2e1291ddd1fda7cf15a3b72ffc6.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 175 |  |  | PRESENTA SOPORTE DAÑADO; SE BAJA Y SE CAMBIA REPUESTO SUMINISTRADO POR SYSMED. EQUIPO OK |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | 150524 | Activo | BANCO DE SANGRE NORTE | No especificado | No especificado | 3e6aaa810fdd6f92dc5c4d0e48853db7.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 763 |  | NO REGISTRA | SE REPARA CARCAZA Y SE AJUSTA CONECTOR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3466 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090002 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 659e520541e5a2209da7fbc0c4f46e3b.pdf | 2019-11-14 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 931 |  | 16410 | PRESENTA VALORES POR FUERA DEL MARGEN DE ERROR EN LA MEDICION. SE REVISA Y SE AJUSTA SISTEMA MECANICO-HIDRAULICO; SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO USANDO BALANZA ANALITICA, SE TOMAN 3 VALORES, 20 ML, 100 ML Y 200 ML, Y SE OBTIENEN BUENOS RESULTADOS. EQUIPO SE PASA A METROLOGIA PARA CALIBRACION |  | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | 170349 | Activo |  | No especificado | No especificado | b4fae063eddb7c84775e0ef204669e67.pdf | [13 empty] | 2019-11-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1870 |  | 4536 | EL INGENIERO JORGE IVAN CARABALI, ENTREGA MESA DE CIRUGIA DEBIDAMENTE REPARADA Y FUNCIONAL AL QUIROFANO DE PARTOS |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4447 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-8B001489 | Activo | QUIRÓFANO 8 | No especificado | No especificado | 3da8e955871021b232eb6df119bba3aa.pdf | 2019-12-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 322 |  | 4534 |  | NO REGISTRA | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 375e43ee3a06e797e24cb1a6e494cce8.pdf | 2019-11-29 00:00:00 |  | Al realizar apertura total del equipo se evidencia 1. Filtración interna 2. Lentes contaminados 3. Separadores desgastados por contaminación 4. Sellos con alto grado de desgaste 5. Fibras quemadas 5. CONCLUSIONES  Los daños que presenta el equipo son provocados por el desgaste en los sellantes.  Para su reparación es necesario realizar  Limpieza y desinfección de alto nivel a cada lente  Cambio de separadores por unos nuevos  Limpieza y desinfección al tubo de inserción  Alineación de lentes  Cambio de sellantes  Pruebas de hermeticidad  Pruebas de funcionamiento | [10 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 153 |  | 16405 | Se encuentra equipo dañado por incendio. |  | CENTRIFUGA | EMCO0405 | CLAY ADAMS | 3500 | 2790506 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-10-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 238 |  | 59334 | Se instala optoacoplador, se pone en servicio |  | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | Activo | MANTENIMIENTO BIOMÉDICO | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-10-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 98 |  | 16365 | Equipo dado de baja por el servicio |  | BAÑO DE PARAFINA | EMCO1305 | MACROSEARCH | NR | BP004 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-10-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERIA NUEVA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | 634ea09e338b36a6d05ac276985b06f3.pdf | 2019-11-19 | [12 empty] | 2019-11-19
Correctivos generales | No especificado | 2477 |  | AA31759 | Configuracion del equipo digitalizador, se realizan pruebas de conexión, funcionamiento y verificación de imagén. Equipo funcional |  | DIGITALIZADOR | EMCO3151 | AGFA | CR85X | 2769 | Activo |  | No especificado | No especificado | a2b89eee971430e660481874c18c4c26.pdf | [13 empty] | 2019-11-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2237 |  | 7948-63934 | El 28/11/2019, la empresa informa: Se procede a realizar apertura del equipo, retiro de tarjeta display y control board. Se peocede con la instalacion de las tarjetas nuevas y conexion de su circuito neumatico. Se realiza ajuste de los sensores de presion y flujo II 20 10 20 Se realizan pruebas finales sin evidenciar fallas en su funcionamiento |  | NEUMOINSUFLADOR | 01333 | KARL STORZ | 264320 | PU19471 | Activo |  | No especificado | No especificado | b308b01334044b7bf64300d680221a2b.pdf | [13 empty] | 2019-12-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 831 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REVISION DEL EQUIPO Y SE ENCONTRO QUE EL EQUIPO ESTA EN MAL ESTADO. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL SENSOR PEDIÁTRICO | 38995 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4503 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004819 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 392404573b664dcbc1afc89b7d4c2e1e.pdf | 2019-09-30 |  | SE REALIZA DIAGNOSTICO. SE REALIZA REVISION DEL EQUIPO Y SE ENCONTRO QUE EL EQUIPO ESTA EN MAL ESTADO. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DEL SENSOR PEDIÁTRICO | [10 empty] | 2019-09-30 | SENSOR PEDIATRICO
Correctivos generales | No especificado | 143 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE DE PODER A PUERTO. EQUIPO FUERA DE FUNCIONAMIENTO |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 9168 | Activo | DERMATOLOGIA | No especificado | No especificado |  | 2019-11-25 | [12 empty] | 2019-11-25 | CONECTOR MACHO Y PINES MACHO, CONECTOR HEMBRA Y PINES HEMBRA, 2 BALASTROS
Correctivos generales | No especificado | 1730 |  | NO REGISTRA | EQUIPO DE DAMAS HEBREAS. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO, "AL MOMENTO DE INSUFLAR EL BRAZALETE SE DETIENE Y NO LLEVA AIRE". SE VERIFICA EQUIPO CON PATRON PROSIM 8, SE ENCUENTRA EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | 0059 | EDAN | IM-50 | 333123-M14807900034 | Activo | aNA FRANK | No especificado | No especificado | 595c86771d332be601bec4c2acc53553.pdf | 2019-11-20 | [12 empty] | 2019-11-20
Correctivos generales | No especificado | 825 |  |  | SEGÚN ORDEN "ESTA TOMANDO MEDICIONES MAS ALTAS" SE VERIFICA PRESION CON EQUIPO PATRON, SE HACE EN HIPERTENSION, HIPOTENSION Y TAQUICARDIA, ENCONTRANDO UNA VARIACION (ERROR) EN LA MEDICION DE MAXIMO +/- 2.5 MM HG. EQUIPO CONTINUA EN SERVICIO A DISPOSICION DE INGENIERIA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | 9d1eb0c7cf44db79d2888842b22e26bc.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 541 |  |  | LLEGA A TALLER CON CARCASA FRACTURADA POR GOLPE, TORNILLOS DE SIJECCION DE CARCASA NO ASEGURAN, MULTIPLES CABLES INTERNOS SUELTOS Y SEÑAL DE CORTO CIRCUITO EN TARJETA MAIN BOARD EN PARTE DEL BACK LIGHT, NO ES POSIBLE ENCENDERLO. REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO0787 | GENERAL ELECTRIC | DINAMAP PRO 1000 | WAA051200475A | Activo |  | No especificado | No especificado | 2fc1cca8e1f095d753381e2780f4b62b.pdf | [13 empty] | 2019-12-06 | TARJETA PRINCIPAL
Correctivos generales | No especificado | 477 |  | 6296 | SE REVISA, PRUEBA DE FUGAS OK, SE VERIFICAN VALVULAS, ACOPLE DE VAPORIZADORES ENTREGANDO OXIGENO Y MANTENIENDO PRESION. NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MOMENTO O CAUSA DE LA FALLA. PENDIENTE INSTALACION DE EMPAQUES DE VAPORIZADORES Y CAMBIO DE PANTALLA. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | Activo |  | No especificado | No especificado | 649e71ff019fb6d3fe4ebbfd6686deee.pdf | 2019-11-26 | [12 empty] | 2019-12-04 | EMPAQUE DE VAPORIZADORES, PANTALLA
Correctivos generales | No especificado | 466 |  |  | EQUIPO REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO PUESTO QUE EN REVISION DE FUGAS NO SUPERA PRUEBAS Y NO ES POSIBLE CORREGIR FALLA. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 3f59340df06e92b5e8df5bbf97b6fc9e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 259 |  | 6481 | SE REVISA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES , SE REALIZAN PRUEBAS CON SIMULADOR CON BUENOS RESULTADOS, CGUPAS Y GANCHOS EN RESIDUOS DE GEL QUE PROVOCA INTERFERENCIA, SE RECOMIENDA CAMBIO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | Activo |  | No especificado | No especificado | dfb8540aeb5f2fb9c3a81866d3bf3d16.pdf | 2019-12-06 | [12 empty] | 2019-12-06
Correctivos generales | No especificado | 564 |  |  | SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 6604 " EL NIBP MARCA PRESIONES MAS ALTAS". SE OBSERVA BRAZALETE EN ESTADO REGULAR. SE REALIZAN PRUEBAS ADICIONALES CON SIMULADOR PACIENTE CON DIFERENTES VARIABLES CONR ESULTADOS EXITOSOS Y SIN EVIDENCIAR FALLA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | Activo | TALLER BIOMÉDICO | No especificado | No especificado | 1d5c5897aaf37cf646b0549bbf922bad.pdf | [13 empty] | 2019-12-05
Correctivos generales | No especificado | 799 |  | 4821 | SE AJUSTA MANGUERA Y SE CAMBIA ACOPLE DE BRAZALETE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8b5918132a0b9b712d20191625b05528.pdf | [13 empty] | 2019-12-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 794 |  |  | SE REEMPLAZA BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | Activo | "ARO-ESPECIAL" | No especificado | No especificado | e1637f86641ffb59294567c0d985f66b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1996 |  | 6577 | SE DETECTA FALLA EN INTERRUPTOR Y ES CAMBIADO POR OTRO SUMINISTRADO POR EL CLINETE. SE REALIZAN PRUEBAS CON RESULTADOS ESPERADOS. |  | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 02bf2d867d4b51a87e25e263950e9e36.pdf | 2019-12-03 | [12 empty] | 2019-12-03
Correctivos generales | No especificado | 951 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO A PROYECTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | PROYECTOR | EMCO1786 | MARCO | Chart Projector Jackson Ville | 23237 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0605246929ffb6dde496988b6ba0a591.pdf | 2019-12-03 | [12 empty] | 2019-12-03
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | NR | Se destapa equipo que se encontraba obstruido |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2154a8127f51914fcb9797da498370b7.pdf | 2019-12-13 | [12 empty] | 2019-12-13
Correctivos generales | No especificado | 192 |  | NO REGISTRA | EQUIPO PRESENTE FALLO EN MODO MONITOR. REQUIERE CAMBIO DE PALAS. EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO Y SE REEMPLAZA POR BACK UP DESFIBRILADOR EMCO2885 DE AMBULANCIA. |  | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 0c34c982087849b025df7242efdb40ee.pdf | 2019-12-03 | [12 empty] | 2019-12-03
Correctivos generales | No especificado | 269 |  |  | SEGÚN ORDEN "REVISAR CHUPAS DE ELECTROCARDIOGRAFO" SE REALIZÒ CAMBIO DE CHUPAS TRAÌDAS DE ALMACEN |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | d11e39b32628f7e5ddbbce4d22833b7f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 117 |  | NO REGISTRA | SE RETIRAN TORNILLOS Y TUERCAS OXIDADOS,SE LIMPIAN ESTAS PARTES Y EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | Activo |  | No especificado | No especificado | 192509299e216db2ee06f4a77f470b19.pdf | 2019-12-13 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  |  | SEGÚN ORDEN "NO TOMA CORRECTAMENTE CIFRAS DE SIGNOS VITALES". PRESENTA DAÑO EN INTERFAZ SPO2, SE REALIZA CAMBIO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. TAMBIEN PRESENTA FUGA EN BRAZALETE, SE CAMBIA Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 6872440107c90b071e956c13e0fd4e26.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 574 |  |  | SEGÚN ORDEN DE SERVICIO Nº 6605 "MONITOR SUFRIÒ GOLPE" SE VERIFICA CONECTORES, CABLEADO Y TARJETAS ELECTRÓNICAS. SE CORRIGE LAMINA DEL PORTA CONECTOR DE PARÁMETROS QUE SE DOBLÒ A CAUSA DEL GOLPE. SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | Activo | HEMATO-ONCOLOGIA | No especificado | No especificado | 2de57c35529520c51d79ba689b271efe.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 6468 "MONITOR DE SIGNOS VITALES ARROJA TENSIONES ERRONEAS" A LA FECHA NO SE HA DADO UNA RESPUESTA. EL INGENIERO DE GILMEDICA ASEGURA VERBALMENTE QUE LA FALLA PUEDE SER DEBIDA AL MAL ESTADO DEL BRAZALETE YA QUE AL REALIZAR PRUEBAS, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. PENDIENTE REPORTE TECNICO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | 187b3b885a75bc360c36bddfce7dcfab.pdf | 2019-11-26 | [12 empty] | 2019-11-26
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | NR | TIENE OTRA ORDEN DEL 26 DE NOVIEMBRE SIN CERRAR, ARRASTRE DE NOVIEMBRE. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 6474 " MONITOR DE SIGNOS VITALES SIGUE DANDO PRESIONES ERRADAS Y EL SATURADOR NO FUNCIONA. URGENTE. A LA FECHA NO SE HA DADO UNA RESPUESTA. EL INGENIERO DE GILMEDICA ASEGURA VERBALMENTE QUE LA FALLA PUEDE SER DEBIDA AL MAL ESTADO DEL BRAZALETE YA QUE AL REALIZAR PRUEBAS, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. PENDIENTE REPORTE TECNICO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | 04420b8c3aaaa43e022215a147bc2b8d.pdf | 2019-12-06 | [12 empty] | 2019-12-06
Correctivos generales | No especificado | 591 |  |  | PRESENTA DAÑO EN BOMBA NIBP, SE INSPECCIONA Y SE DETECTA CONECTOR FRACTURADO Y MANGUERA INTERNA CEDIDA, SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR Y SE CORTA LA MANGUERA. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON SIMULADOR PROSIM 8, SE OBTIENEN BUENOS RESULTADOS. EQUIPO OK. SE INSTALA CABLE ECK, MANGUERA Y BRAZALETE NIBP. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 03ba1f9c75051fa9b52eadf41eee0af5.pdf | 2019-12-02 | [12 empty] | 2019-12-02
Correctivos generales | No especificado | 687 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 6400 "FAVOR REVISAR NO ESTA LEYENDO LOS SIGNOS VITALES" PRESENTA DAÑO EN CONECTOR NIBP, SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR Y SE VERIFICA PARAMETRO DE PRESION NO INVASIVA CON SIMULADOR PROSIM 8. SE INSTALA MANGUERA Y BRAZALETE NIBP |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | Activo |  | No especificado | No especificado | c98ac2da27c619c5eae4ba337cd6776c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2442 |  | 6158 | SE REALIZA CAMBIO DE PILA DE 9V Y SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES. EQUIPO OK |  | BASCULA DE PAÑALES |  | KENWELL | EB7005 | BD10043722 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3309fbd87f699a6b00c2200b6652a210.pdf | 2019-12-17 | [12 empty] | 2019-12-17
Correctivos generales | No especificado | 269 |  |  | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG SPOR FALLA EN TRAZADO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | bfb54b5839254a4476c64e94e04e6375.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 903 |  |  | SEGÚN ORDEN 6510 "EKG NO FUNCIONA", SE REPONE CON UN CABLE ECG NUEVO. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 0909aa773e1ffcaa60903790b9171ab2.pdf | 2019-12-18 | [12 empty] | 2019-12-18
Correctivos generales | No especificado | 885 |  | 6107 | SEGÚN ORDEN "TERMOMETRO DEL CUBICULO 9 DAÑADO, NO SENSA LA TEMPERATURA" SE ENTREGA CABLE DE TEMPERATURA Y SE DA UNO ADICIONAL AL EQUIPO EMCO4243 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003579 | Activo |  | No especificado | No especificado | 87100ed668209c57a2e92475091d4e53.pdf | [13 empty] | 2019-12-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2796 |  |  | SE REALIZA AJUSTE DE CONFIGURACIÓN. EQUIPO OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2167 | FUKUDA | CARDISUNY A1000 | 06006296 | Activo | QUIROFANO | No especificado | No especificado | b16723a4b558410cdd1c38c2530e45a7.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 695 |  | NO REGISTRA | SE ENCUENTRA QUE EN EL CONECTOR PARTIERON UN PIN DEL ACCESORIO QUE VA AL PACIENTE LO CUAL NO ES POSIBLE SACAR Y EN EL MOMENTO EL EQUIPO SE QUEDA CON ESE CONECTOR FUERA DE FUNCIONAMIENTO. EL RESTO DE LOS PARÁMETROS QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | Activo | MIU medicina interna urgencias | No especificado | No especificado | 5f60022ee15c28e30475f185d2bd08ff.pdf | 2019-10-15 | [12 empty] | 2019-10-15
Correctivos generales | No especificado | 498 |  | 5306 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 5306 "EQUIPO NO EMITE CALOR" |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHIO | NC | AAJK00404 | Activo | DESCONOCIDA | No especificado | No especificado | 81dd8aeb73d346703e8a72eb9554c2c1.pdf | [13 empty] | 2019-10-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2795 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA ENTREGADO POR EL CLIENTE |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO3869 | EQUATOR | Level 1 | S10002965 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 1d88e253c017267c31d0b2647515e50d.pdf | 2019-12-17 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-13 00:00:00 | SENSOR DE TEMPERATURA
Correctivos generales | No especificado | 763 |  | 6721 | SE REALIZA CAMBIO DE EXTENSION DE SATURACION LA CUAL PERMITE MAYOR AJUSTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3466 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090002 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 93b49e165f478e931f1814a42cf4fd58.pdf | 2019-12-17 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2798 |  | 6527 | "POR FAVOR ARREGLAR, CONEXIÓN ESTA DAÑADA". SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE |  | TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO |  |  | REUSABLE CHILD NIBP CUFF | MS5122/MS222-1 | Activo | TALLER DE MANTENIMIENTO | No especificado | No especificado | 082ced2ea2551b7f206dff950c59d28a.pdf | [13 empty] | 2019-12-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2645 |  |  | SE REALIZA REVISION DE LA CAMA. SE VERIFICA BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA Y ESTA NO BAJA, SE EVIDENCIA QUE EL PERILLERO NO ACCIONA, POSTERIORMENTE ES REVISADA POR EL INGENIERO DE STRYKER Y LA PERILLA DE BAJAR LA BARANDA. SE ENCUENTRA FRACTURADO, SE REALIZA PREVENTIVO EVIDENCIANDO QUE LA CAMA AL REALIZA LOS MOVIMIENTOS NO BAJA NI SUBE SINCRONICAMENTE |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | Activo |  | No especificado | No especificado | f356e529b5b838b17e86054b1b9d1fa0.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 870 |  | 5456 | "NO ALUMBRA" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | Activo |  | No especificado | No especificado | a334ef2d7546490f8e974702488a92f5.pdf | [13 empty] | 2019-10-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 901 |  | 5342 | "NO FUNCIONA" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | Activo |  | No especificado | No especificado | 89227359fecb3971e11f49ae5c862a4d.pdf | [13 empty] | 2019-11-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 879 |  | 00035 | SE REALIZA CAMBIO DE PUERTO NIBP, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003572 | Activo | UCI CARDIOVASCULAR | No especificado | No especificado | e36b7ad32d202ed5d0fdb69c20d1a7c4.pdf | 2022-03-09 | [12 empty] | 2022-03-09
Correctivos generales | No especificado | 890 |  | 6544 | "NO FUNCIONA" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | Activo |  | No especificado | No especificado | 85838f1a86caeeb2373d16f58e1a24a0.pdf | [13 empty] | 2019-11-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 890 |  | 6545 | "NO FUNCIONA" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | Activo |  | No especificado | No especificado | 71e76e78cffa2016365d594bdc8099d4.pdf | [13 empty] | 2019-11-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 623 |  | 0086 | UN LATIGUILLO ECG ESTABA ROTO, SE CAMBIA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7d2e43a22d39de9822ac390c9495d233.pdf | 2022-03-16 | [12 empty] | 2022-03-16
Correctivos generales | No especificado | 887 |  |  | "NO FUNCIONA" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | Activo |  | No especificado | No especificado | 17a01710cc6a7314efb10f4f254a4ea1.pdf | [13 empty] | 2019-11-14
Correctivos generales | No especificado | 2795 |  | 2097 | EL EQUIPO SE ENCONTRABA EN MANTENIMIENTO. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OK |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO3869 | EQUATOR | Level 1 | S10002965 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 599512e3f2522b40dbb63473e9a8f9d9.pdf | [13 empty] | 2019-09-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 824 |  | 2538 | SE REALIZA VISITA CON PROVEEDOR Y EL EQUIPO TOMA NIBP, SE ENCUENTRA DAÑADA LA EXTENSION DEL SATURADOR |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | Activo |  | No especificado | No especificado | 57be8d28c93e409a1f04e80da0ff3683.pdf | [13 empty] | 2019-09-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 337 |  |  | Daño en computadores de estación de trabajo y procesamiento del equipo. Se realiza visita en sitio por ingeniero de GE, sin embargo no es reparable, debe cambiarse los computadores de las estaciones de trabajo. Serán cotizadas por el proveedor. |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | Activo | medicina nuclear | No especificado | No especificado | a110b9af29f566e911bcf518758182f1.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 467 |  | NO REGISTRA. | SE ENCUENTRA FUGA EN LA PARTE DEL ESPIROMETRO YA QUE LOS ORING SE ENCONTRARON DESGASTADOS. SE REALIZA CAMBIO DE ORING NUEVOS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 63d1e09dafeb8d92a64b45eccb06ebe9.pdf | 2020-10-15 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 1937 |  | 5977 | SEGÚN ORDEN, "ELECTROCARDIOGRAFO FALLANDO, SE PEGA, NO IMPRIME", SE REALIZAN PRUEBAS CON SIMULADOR Y SE OBTIENEN BUENOS RESULTADOS, EL EQUIPO NO PRESENTA FALLA |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | Activo | CIRUGIA HOMBRES | No especificado | No especificado | b5bd4618007032345ad1a6663ddb4a94.pdf | 2019-12-24 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 266 |  |  | SE REALIZAN PRUEBAS Y LAS CHUPAS NO AGARRAN BIEN |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | a55036aa270b13f0533d256ce9ad61b8.pdf | [13 empty] | 2019-12-26
Correctivos generales | No especificado | 315 |  | 16433 | PRESENTA RUPTURA DE SOPORTE PARA GUAYA DE TENSION DE RESISTENCIA. SE AJUSTA GUAYA, ADECUACION DE SOPORTE Y ADAPTACION DE LAMINA PARA EVITAR FUERZA EXCESIVA DE MANIBELA DE RESITENCIA CON SOPORTE Y TORNILLO DE SEGURIDAD. |  | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5a0faf7db60fb7d0eb1e48e93150a3e2.pdf | [13 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2303 |  |  | SE REALIZA INSTALACION DE GATO HIDRAULICO NUEVO SUMINISTRADO POR SYSMED DE LA BOLSA DE REPUESTOS, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LA TAPA QUEDA ABRIENDO Y CERRANDO CORRECTAMENTE. EQUIPO OK |  | CENTRIFUGA | EMCO0888 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000373 | Activo |  | No especificado | No especificado | f334d2997d7c2583f9c4e4334b934ead.pdf | [13 empty] | 2019-12-23
Correctivos generales | No especificado | 232 |  |  | SE REPORTA FALLO EN TECLADO ALFANUMERICO.SE ENVIARA COTIZACION DE LA TARJETA, SE INFORMA QUE SE REGISTRA TENSION NEUTRO-TIERRA DE HASTA 2 VAC, EN LA SALIDA DE LA UPS DONDE ESTA CONECTADO EL EQUIPO |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D59485 | Activo | CONSULTORIO ROSA | No especificado | No especificado | afdf922bfe76a9b15243cb99e26b179c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 283 |  |  | PRESENTÓ DAÑO EN EJE. SE DESAJUSTA TUERCA AL EJE, SE APLICA TRABAROSCA Y SE AJUSTA. EQUIPO OK |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | Activo |  | No especificado | No especificado | c22e07b429278993329bd798e3ef79cd.pdf | [13 empty] | 2019-12-18
Correctivos generales | No especificado | 314 |  | 16430 | SE DESAJUSTA PEDAL, SE APLICA TRABAROSCA, SE AJUSTA TUERCA AL TORNILLO. EQUIPO OK |  | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | Activo |  | No especificado | No especificado | b0e63cbd9a1a222f8fa2f328d808b66e.pdf | 2019-12-18 | [12 empty] | 2019-12-18
Correctivos generales | No especificado | 264 |  |  | PRESENTO DAÑO EN IMPRESORA, SE REVISA Y SE DETECTA SISTEMA DE PIÑONES DESAJUSTADOS, SE ACOMODAN Y AJUSTAN ENGRANAJES. EQUIPO OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado | fa265237eb8f62d1ac164c1d02bb56f7.pdf | [13 empty] | 2019-12-18
Correctivos generales | No especificado | 478 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 6598, "DAÑO EN CELDA DE OXIGENO, MENSAJE FALLO EN SENSOR DE OXIGENO" SE REALIZA AJUSTE DEL SISTEMA PARA LA CONFIGURACION DE LA CELDA DE OXIGENO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | Activo | QUIRÓFANO 13 | No especificado | No especificado | a7e0ab33dc3dcaf2b91c86dc275cc890.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 474 |  | 6600 | SEGUN ORDEN DE TRRABAJO 6600 "MAQUINA PRESENTA FALLOS EN CONECTOR AC, NO CARGA BATERIA" SE REALIZA AJUSTE DE CONECTOR DE CABLE AC Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. LA MAQUINA RESPONDE CORRECTAMENTE |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 8e6501e8f2f9b9cdc41f282f301ec2f8.pdf | 2019-12-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1769 |  |  | SE REPARA CARCASA DEL EQUIPO Y BOTON SELECTOR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | Activo |  | No especificado | No especificado | b4226502efac0abf4f19df1ccbf88864.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 730 |  |  | SE REALIZA AJUSTE DE BATERIAS POR QUE NO ESTABA CARGANDO. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 0d19b0c1140796c14d158e0ff2ed3abd.pdf | [13 empty] | 2020-01-03 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 260 |  |  | SE AJUSTAN PARAMETROS PRES ESTABLECIDOS PARA TIEMPO DE ESPERA, PREPARACION DE SEÑAL Y DERIVADAS A MOSTRAR, SE REALIZAN PRUEBAS CON BUENOS RESULTADOS. EQUIPO OK SE RECOMIENDA CAMBIO DE CHUPAS Y PINZAS POR NUEVAS Y EFECTUAR LIMPIEZA CON AGUA Y JABON. NO USAR ALCOHOL |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | Activo |  | No especificado | No especificado | a9d98a8e357e5c669e8090627b615775.pdf | [13 empty] | 2020-01-02
Correctivos generales | No especificado | 264 |  |  | REALIZO PRUEBAS FUNCIONALES CON SIMULADOR PACIENTE PRO SIM 8 CON MUY BUENOS RESULTADOS Y SIN FALLA |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3326d5ded8645f36aa3bf6e074fe4794.pdf | [13 empty] | 2020-01-02
Correctivos generales | No especificado | 1937 |  | 5542 | SE REALIZAN PRUEBAS CON SIMULACION PACIENTE CON BUENOS RESULTADOS, SIN FALLOS NI INTERFERENCIAS. EQUIPO OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | Activo | CIRUGIA HOMBRES | No especificado | No especificado | 222ba023ed7b8e0a176b96473405b54e.pdf | 2020-01-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1797 |  | SO39312-13 | Se realiza instalación de motor Motor High/Low de pies, el cual había sido solicitado de la ultima visita de mantenimiento preventivo del 27 de noviembre. Numero de repuesto instalado: HM-17-304 |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00315 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870100 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6154660f686fa5421db03c3b7d198241.pdf | [13 empty] | 2019-12-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2645 |  |  | Se realiza diagnostico de la cama por lo cual se realiza intercambio del control box de una cama que no esta con paciente, se intercambia con esta cama y se detecta que la cama persiste con asincronia. Por lo cual se realiza revisión de los motores y se evidencia que el motor de los pies presenta asincronia y este había sido cambiado el 19 de septiembre 2019 |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4b9e4fc870365dd0a32db15128e0f0c8.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2645 |  |  | SE REALIZA INSTLACION DE MOTOR HIGH/LOW DE LOS PIES DESTINADO A OTRA CAMA AVERIADA PARA SACAR EQUIPO A FUNCIONAMIENTO. ESPERA DE LLEGAR EL REPUESTO PARA INSTALAR EN LA SERIE CORRECTA |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9f3b1124cf3201f4a3cf749835e5840e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 677 |  |  | SE REALIZA AJUSTE DE BATERIAS, NO ESTABAN HACIENDO BUEN CONTACTO, SE REALIZAN PRUEBAS CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LA RED Y RESPONDE CORRECTAMENTE, |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5ab5958e4e80de772e05ef8d5704b144.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1795 |  | S039312-14 | SE REALIZA INSTALACION DE MOTOR HIGH/LOW DE LOS PIES EL CUAL SE ENCONTRABA AVERIADO CON RUIDO ANORMAL. VERIFICACION DEL EQUIPO. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, SE DEJA EQUIPO CARGANDO |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00317 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870065 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4850788fa8f5936c71844881805b3ace.pdf | [13 empty] | 2019-12-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 984 |  | 6620 | EL APLICADOR DE ULTRASONIDO PRESENTA FALLA EN EL CABEZAL. SE INSPECCIONA ACCESORIO Y SE DETECTA QUE NO CUENTA CON LA AGUJA EMISOR DE ULTRASONIDO. SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS DE SYSMED LA COTIZACION DE LA AGUJA DEL CABEZAL REF 5CM. |  | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 397e3ed2d1918024f28b4e97d1f151fa.pdf | 2019-07-12 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-10 00:00:00 | AGUJA EMISOR DE ULTRASONIDO 5CM
Correctivos generales | No especificado | 1777 |  | 0424 | Se instala PIN de quinta rueda. |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0030 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320030 | Activo |  | No especificado | No especificado | c8cc7b02057bf03eef77977c1e09802c.pdf | 2019-07-31 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2654 |  | 16033 | ESPALDAR NO SUBE. SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO, SE ENCUENTRAN GUAYAS DE ACTUADOR FOWLER MAL POSICIONADAS. SE REALIZA AJUSTE Y SE ENCUENTRA MOTOR FUNCIONAL. DURANTE REVISIÓN SE EVIDENCIA LA PRESENCIA DE LIQUIDOS/ACIDOS DENTRO DE MEMBRANAS DE BARANDA POR MALOS PROCESOS DE LIMPIEZA LO CUAL EMPIEZA A AFECTAR OTROS COMPONENTES DE LAS BARANDA Y EL CHASIS DE LA CAMA POR COMIENZOS DE OXIDACIÓN |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4415 | STRYKER | SV2 | 1956100015750043 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-11-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2625 |  | 16011 | NO HAY TESTIGOS ENCENDIDOS, COMO SI ESTUBIERA DESCONECTADA. SE REALIZA VERIFICACION DEL EQUIPO. PRUEBA DE TOMA CORRIENTE, CABLE AC Y SUMINISTRO A CONTROL BOX, SE EVIDENCIA QUE ESTE ULTIMO ESTA AVERIADO Y NECESITA CAMBIO. SE PRUEBAN CONTROLES DE BARANDA. NO HAY EVIDENCIA DE HUMEDAD. DAÑO PUEDE DEBERSE A FALLA ELECTRICA, EN LA ULTIMA REVISION DEL EQUIPO EL 18/10/2019. DONDE SE ECNONTRABA FUNCIONANDO |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4405 | STRYKER | SV2 | 2043100015750011 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2019-10-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2625 |  | 15296 | CONTROL DE BARANDA IZQUIERDO NO FUNCIONABA LA NOCHE ANTERIOR. SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPO, SE REVISAN MEMBRANAS, Y SE EVIDENCIA GRANDES SIGNOS DE SANGRE/FLUIDOS. SE PRUEBA CONTROL Y SE ENCUENTRA FUNCIONAL POR LE MOMENTO. FALLO SE DEBE A LA PRESENCIA DE HUMEDAD DENTRO DEL CONTROL POR MALOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4405 | STRYKER | SV2 | 2043100015750011 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1c9ae4bf4058164a1fe4dffa6829a9aa.pdf | [13 empty] | 2019-10-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2616 |  | 16017 | Instalacion Motor Se realiza instalacion motot high / low de los pies que presentaba sonido irregular (HM-17-304) de los pies. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4396 | STRYKER | SV2 | 2412100015550021 | Activo |  | No especificado | No especificado | de3039533d039313c323a9750dcf3567.pdf | 2019-11-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 269 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO 5587 "EKG GRANDE NO IMPRIME". SE REALIZA REVISION DEL EQUIPO CON SIMULADOR Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 2cf2c27e75895af46cd3a86b95b2532b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  |  | SE ENCUENTRA SENSOR SPO2 DEFECTUOSO, SE INSTALA SENSOR NUEVO ENTREGADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS CON BUENOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 5b89710f304a75f9aade29ff3a25bd8f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1878 |  |  | CONTROL DE BARANDA NO FUNCIONA. SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPOY SE VERIFICA CONTROL DE BARANDA. SE ENCEUNTRA EL CABLE DESCONECTADO Y SE PRUEBA. MOVIMEINTOS OK, LOS DEMAS CONTROLES OK. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4468 | stryker | sv2Plus | 2412100015550030 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5176b141c1cec4d8417d7cb4a4d08216.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-10-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1785 |  | 15257/15294 | BATERIA NO CARGA. SE REALIZA SEGUIMIENTO DE BATERIA DE EQUIPO, EL CUAL SE HABIA PRESENCIADO DURANTE PREVENTIVO QUE NO CARGABA. DURANTE TIEMPO DE SEGUIMIENTO BATERIA NO CARGO Y SE ENCEUNTRA COMPLETAMENTE DESCARGADA. SE DEBERIA CAMBIAR POR DAÑO. EQUIPO FUNCIONAL CONECTADO A TOMA CORRIENTE. EL 18/10/2019 SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA LA CUAL SE ENCONTRABA AVERIADA. SE INSTALA NUEVA, SE REALIZAN PRUEBAS Y SE DEJA CARGANDO. EQUIPO SE ENCUENTRA ACTUALEMENTE FUNCIONAL Y EN USO |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4324 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550006 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0f6817076b92319ec22ad37edcd4f1cd.pdf | [13 empty] | 2019-10-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1913 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 5654 "VENTILADOR NO ENTREGA LOS VOLÚMENES ASIGNADOS Y PRESENTA FUGA" SE REALIZA INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 1 AÑO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE RECOMIENDA CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO QUE QUEDA PENDIENTE |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | Activo |  | No especificado | No especificado | a70f78293a9eceb1a49c11ccdb5860fd.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 185 |  | Sin código | EQUIPO QUE AL REALIZAR PRUEBAS CON PALAS NO EJECUTA DESCARGA. SE VERIFICA CONEXIÓN INTERNA DE SOPORTE DE PALAS CORRIGIENDO CONEXIONES. SE EFECTUAN PRUEBAS FUNCIONALES Y AUTOTEST CON BUENOS RESULTADOS. EQUIPO OK. SE RECOMIENDA ADQUIRIR RESISTENCIA DE 50 OHMIOS PARA REALIZAR AUTOTEST SATISFACTORIO. |  | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | Activo |  | No especificado | No especificado | 417ec2d4933ee53cfa62552b102d3418.pdf | 2020-01-14 | [12 empty] | 2020-01-14
Correctivos generales | No especificado | 2626 |  | 14379 | BARANDA NO AJUSTA Y SE BAJA SOLA. SE REALIZA DESMONTE DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA, SE LIMPIAN PIEZAS Y SE AJUSTA RESORTE DEL PASADOR DE LIBERACION. SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y SONIDO CLICK DEL SEGURO. SE INSPECCIONA LA CAMA Y SUS MOVIMIENTOS. SE EVIDENCIA SONIDO IRREGULAR EN EL MOTOR HIGH/LOW DE LOS PIES. SE RECOMIENDA CAMBIO. A ESPERA DE CONFIRMACIÓN DE GARANTIA POR EL DISTRIBUIDOR. SE DESCONOCE CAUSA DEL SONIDO. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4406 | STRYKER | SV2 | 2412100015550026 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1f21c34a632c88b7ceb2a49ecc7c780e.pdf | [13 empty] | 2019-09-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2626 |  | 15295 | MOTOR HIGH/LOW PIES CON RUIDO. SE REALIZA VERIFICACION DEL EQUIPO. SE REALIZA CAMBIO DE MOTOR HIGH/LOW DE LOS PIES EL CUAL PRESENTA RUIDO IRREGULAR AL MOMENTO DE ELEVAR LA CAMA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONAL SIN NOVEDAD |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4406 | STRYKER | SV2 | 2412100015550026 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3da625503314486a7c94cd050ccb1a15.pdf | [13 empty] | 2019-10-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2633 |  | 14378 | CONTROL BOX AVERIADO, CABECERA NO SUBIA COMPLETO. SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL BOX EL CUAL SE ENCONTRABA AVERADO. SER COMPRUEBAN MOVIMEITNOS Y CONTROLES DE BARANDA. EQUIPO EN CORRECTO ESTADO FUNCIONAL. SE DEJA CARGANDO. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4412 | STRYKER | SV2 | 2043100015750028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 06e7b88b21cf2989b60bdcce109dfcf1.pdf | [13 empty] | 2019-09-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2633 |  | 14374 | CABEZOTE NO SUBE. SE PRUEBA SUMINISTRO DE ENERGIA DEL EQUIPO, TESTIGOS NO ENCIENDEN, CABLE AC EN BUEN ESTADO FISICO Y FUNCIONAL. CAMA BLOQUEADA Y DESCARGADA. CONTROL BOX AVERIADO. SE DEBE CAMBIAR. NOTA. SE DEBERIA PROBAR MOTRO DEL CABEZAL UNA VEZ SE CAMBIE EL CONTROL BOX. DE MOMENTO NO SE PUEDEN EJECUTAR MAS PRUEBAS |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4412 | STRYKER | SV2 | 2043100015750028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9a795cceda5099b60dcf2798b24deaf8.pdf | [13 empty] | 2019-09-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2632 |  | 14339 | NO FUNCIONA PARTE ELECTRICA. SE REALIZA INSPECCIÓN DEL CABLE DE PODER. SE VERIFICAN MÓDULOS DE BARANDAS PERO NO FUNCIONAN. SE DEBE CAMBIAR CONTROL BOX. LA CAMA QUEDA FUERA DE SERVICIO CAMA BLOQUEADA. SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL BOX AVERIADO. SE COMPRUEBAN MOVIEMIENTOS Y SE DEJA EQUIPO CARGANDO. SE VERIFICAN BARANDAS Y CONTROL IZQUIERDO PRESENTA MUCHA HUMEDAD Y REMANENTES DE SANGRE. SE LIMPIA Y SE LE DA LA RECOMENDACIÓN DE CUIDADO |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4410 | STRYKER | SV2 | 2043100015750033 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6a658bd37071d03f6481b9b7157982a2.pdf | [13 empty] | 2019-08-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2650 |  | 0853 | LA CAMA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REALIZA VISITA PARA PRESTAR EL SERVICIO. SIN EMBARGO NO SE PUEDE RALIZAR POR PACIENTE AISLADO |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4382 | STRYKER | SV2 | 2043100015750032 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3858c9ffcae86dac7222e94d3bf23161.pdf | [13 empty] | 2019-06-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2650 |  | 0423 | BARANDA DE PIECERO NO BAJA/ SE QUEDA RIGIDA. SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL EQUIPO, SE DESTAPA COMPONENTE Y SE COMPRUEBA RESORTE DE BARANDA MAL UBICADO, SE REALIZA AJUSTE Y SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL. SE RECOMIENDA CONECTAR EL EQUIPO EN TOMA REGULADO |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4382 | STRYKER | SV2 | 2043100015750032 | Activo |  | No especificado | No especificado | 855d70daba9836c3763a306882930716.pdf | [13 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2645 |  |  | RUIDO EN MOTOR HIGH/LOW DE PIES. SE REALIZA CAMBIO/INSTALACION DE MOTOR HIGH/LOW DE LOS PIES EL CUAL SE REPORTO POR DAÑO. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS Y SE ENCUENTRA EQUIPO COMPLETAMENTE FUNCIONAL. SE EVIDENCIA RASTROS DE FLUIDOS EN EL EQUIPO, EVIDENCIA DE INADECUADOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION. PENDIENTE SUBSANAR RUIDO DE QUINTA RUEDA, ESPERA DE REPUESTOS. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | Activo |  | No especificado | No especificado | cf01d1c6c5b75767a7ad5c29dd277ecd.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2645 |  |  | RUIDO DURANTE TRANSPORTE. SE REALIZA DESMONTE DE QUINTA RUEDA, SE INSTALA LA DE OTRO EQUIPO Y SE PRUEBA. 5TA RUEDA APARENTEMENTE DAÑADA, SE INSTALA EN EL DE PRUEBA Y SE COMPRUEBA O EVIDENCIA EL MISMO RUIDO. SE REALIZAN PRUEBAS CON Y SIN 5TA RUEDA, SE SUGIERE EL CAMBIO, SE DESCONOCE EL RUIDO O DAÑO, NO HAY EVIDENCIA DE COMPONENTES ROTOS O DAÑADOS. SE INSPECCIONA EQUIPO Y SE ENCUENTRA ADICIONALMENTE RUIDO EN MOTRO HIGH/LOW DE LOS PIES DURANTE ELEVACION DE CAMA, SE DESCONOCE CAUSA Y SE SUGIERE CAMBIO |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-09-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2645 |  |  | RUIDO DURANTE TRANSPORTE. SE REALIZA VERIFICACION DE EQUIPO NO ENCONTRANDOSE FALLA O RUIDO REPORTADO. SE DEJA EN SEGUIMIENTO SI VUELVE A PRESENTAR RUIDO |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | Activo |  | No especificado | No especificado | 095dc32b44876de7b06cb322c125a813.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2645 |  |  | INSTALACION 5TA RUEDA. SE REALIZA INSTALCION DE QUINTA RUEDA LA CUAL PRESENTA RUIDO DURANTE TRANSPORTE. SE REALIZA PRUEBA Y TRANSPORTE DEL EQUIPO NO NOTANDO MAS RUIDO O NOVEDADES. EQUIPO SE ENCEUNTRA OPERATIVO |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | Activo |  | No especificado | No especificado | 15c1005097610b1cfc928eb68b4e76be.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 239 |  | 5661 | El equipo retorna a la institución el día 20 de enero del 2020, posterior a realizar verificación de especificaciones tecnicas y encontrarse dentro del rango establecido |  | ELECTROBISTURI | EMCO3939 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22312AX | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | b550d425864187c6f38c6c39a294aee6.pdf | 2020-01-02 | [12 empty] | 2020-01-20
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  |  |  |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | 75ee1f9737904f06c4858939188f5a40.pdf | 2020-12-02 | [12 empty] | 2020-12-02
Correctivos generales | No especificado | 558 |  | NO REGISTRA | REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE DE DOS VIAS Y SENSOR DE SATURACION. EQUIPO PARA BAJA |  | Monitor De Signos Vitales |  | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5489 | Activo |  | No especificado | No especificado | 706473b9b65d41e11c792fae87d879e8.pdf | 2020-01-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2865 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA LIMPIEZA DE MECANISMOS INTERNOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | PIPETA |  | LAB SYSTEMS | FINNPIPETTE | C27196 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 5e7963b327d841cd58371386829a5753.pdf | 2020-01-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 677 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE SOPORTE PARA BATERIA IMPIDIENDO QUE SE DESCONECTEN. SE EFECTUAN PRUEBAS FUNCIONALES Y VERIFICACION DE PARAMETROS CON BUENOS RESULTADOS. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | Activo |  | No especificado | No especificado | f303515728ecdfe56ea70201f51db989.pdf | 2020-01-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 244 |  |  | SE REALIZA INSTALACION DE FUENTE DE PODER SUMINSITRADA POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | Activo | SALA DE OPERACIONES | No especificado | No especificado | 3c8b93493191f55ac38a267c65736d5b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 694 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6949c64d80c1f237932851bf667fb709.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 825 |  |  | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 6784 "FAVOR REVISAR, ESTE SE ENCUENTRA FALLANDO Y NO CARGA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | 89294a03e4e9f58fd0dd2f667eb4e23b.pdf | [13 empty] | 2020-01-13
Correctivos generales | No especificado | 656 |  |  | SEGUN ORDEN DE TRABAJO REPORTADA EL 3 DE DICIEMBRE 6579 "PANTALLA CON FRANJAS DE COLORES, DISPLAY DAÑADO" EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 SE DESARMA EQUIPO INTERNAMENTE, SE CORRIGEN CONEXIONES INTERNAS, EFECTUAN LIMPIEZA Y LUBRICACION, PRUEBAS FUNCIONALES CON BUENOS RESULTADOS. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2581 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006936 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8a30e9300534bafe15495a26ff5dcea7.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-12-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2625 |  | SO39312-17 | Se realiza cambio de repuesto Control Box, (el cual habían negado la garantía) Equipo operando correctamente |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4405 | STRYKER | SV2 | 2043100015750011 | Activo |  | No especificado | No especificado | d8614d6829dbf823e3410cf8b77e26b1.pdf | [13 empty] | 2020-01-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1883 |  | SO39312-16 | Se realiza cambio de Control box que se detecto averiado en la visita del mantenimiento preventivo. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4466 | stryker | sv2Plus | 1808100015550022 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4c28ff689bb81ca69d608b85857c97db.pdf | [13 empty] | 2020-01-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1972 |  | 16242 | SE EVIDENCIA UN AMPLIO RANGO DE ERROR EN LA MEDICION POR LO QUE SE REALIZA EL RESPECTIVO AJUSTE. SE REALZA VERIFICACIÓN FINAL Y EQUIPO PASA PRUEBAS. SE LE REALIZA ADEMAS LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. SE REALIZAN MEDICIONES CON LAS MASAS PATRON. EL EQUIPO SE ENTREGA EN CONDCIIONES FISICAS Y FUNCIONALES OK |  | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | 12913 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 90efaf59539caba2190f09e2ea3aea3a.pdf | [13 empty] | 2020-01-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2166 |  | 16450 | SE EVIDENCIA PILA UBICADA DE MANERA ERRONEA. SE MIDE Y SE DETERMINA UN BUEN VOLTAJE PARA FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA VERIFICACION FUNCIONAL Y LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO OK |  | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 4c97b770a74f3d6263dd00ab5a74590a.pdf | [13 empty] | 2020-01-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2871 |  | 16243 | SE ENCUENTRA DESAJUSTADA. SE REALIZA AJUSTE Y SE VERIFICAN VALORES. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y LUBRICACION DE PARTES MOVILES. SE RECOMIENDA NO USAR EN PESOS MAYORES A 120KG. EQUIPO OK |  | BASCULA | EMCO5269 | GENERICA |  | 12922 | Activo |  | No especificado | No especificado | f9a6ef46bb0c5eec240c07923cb7aa80.pdf | [13 empty] | 2020-01-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 56 |  | NO REGISTRA | SE CAMBIAN RESORTES, SE REALIZA AJUSTE Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS, PRUEBAS CON MASAS PATRON A CARGAS ALTAS MEDIAS Y BAJAS. EQUIPO OK |  | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 3e6fe9d42d7bb59ae968ab233e282f75.pdf | 2020-01-15 | [12 empty] | 2020-01-15
Correctivos generales | No especificado | 2872 |  | 16817 | SE REALIZA VERIFICACION FUNCIONAL, LIMPIEZA INTEGRAL Y VERIFICACION CON EQUIPOS MASAS PATRON. SE INSTALA PILA CR2032 DE 3V. EQUIPO OK |  | BASCULA ELECTRONICA |  | KYPROLIS |  |  | Activo | NO REGISTRA | No especificado | No especificado | 99ca26ba8a1be5612957231414975b6c.pdf | [13 empty] | 2020-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 55 |  | 16247 | EL EQUIPO TIENE UNA BASE INTERNA FRACTURADA Y NO ES POSIBLE SU CORRECCIÓN. SE RECOMIENDA RETIRAR DEL SERVICIO Y DAR DE BAJA |  | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12914 | Activo |  | No especificado | No especificado | a75904c45817acb8e31e88b206f3914d.pdf | [13 empty] | 2020-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 480 |  | nr | SE REALIZA INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 1 AÑOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE RECOMIENDA CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7f128aafca4a647a3bf0a4bd34f7a236.pdf | 2020-01-15 | [12 empty] | 2020-01-15
Correctivos generales | No especificado | 1996 |  | 5664 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO "NO ENCIENDE, SE CAMBIO BOMBILLO Y SE AJUSTA PORTABOMBILLOS". BOMBILLA FUNDIDA, SE CAMBIA Y SE REALIZA LIMPIEZA DE CONEXIONES DEL PLUG Y PUNTOS DE SOLDADURA EN TERMINALES, SE PRUEBA Y SE DEJA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 189f236350f7bff727dd75cab00b0b05.pdf | 2020-01-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 466 |  |  | EQUIPO REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO PUESTO QUE EN REVISION DE FUGAS NO SUPERA PRUEBAS Y NO ES POSIBLE CORREGIR FALLA. TIENE UNA SEGÚNDA ORDEN DEL 10 DE ENERO DE 2029 SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 5663 "MAQUINA PRESENTA FUGA NO DETECTABLE". SE REALIZA INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 1 AÑO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE RECOMIENDA CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO QUE QUEDA PENDIENTE |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 4a6fa7fe0ed05a447697647f34f7c790.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 315 |  | 16241 | SE AJUSTA PEDAL CON TRABAROSCA. EQUIPO OK |  | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7b6292f38a1843b05e1e4b40e1f04246.pdf | [13 empty] | 2020-01-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1845 |  | 4546 | EQUIPO RETORNA SIN REALIZAR AJUSTES NI MANTENIMIENTO CORRECTIVO PORQUE NO SE APROBO LA REPARACIÓN | DX280120-07 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | Activo |  | No especificado | No especificado | 38194ba610bb34859344c3a7b37a0d85.pdf | 2020-01-20 00:00:00 |  | Se realiza prueba de fugas con resultado positivo en conector de luz, botón MM y en cono de conector de luz. Los elementos mencionados anteriormente no han sido cambiados desde la entrega del equipo nuevo en junio del 2013. Además se evidencia: Imagen de la videocámara con mancha en zona inferior izquierda y destellos leve. Se pueden presentar casos como: Manchas, empañamiento, rayas, círculo negro, interferencia y/o corto circuito. | [10 empty] | 2020-06-19 11:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1846 |  | 8651 | EQUIPO PERMANECE FUERA DE SERVICIO, SE TOMA LA DESICION DE NO EFECTUAR LA REPARACION POR LOS DAÑOS PREVIOS QUE HA PRESENTADO EL EQUIPO, QUEDA PEDNEITNE REALIZAR EL RESPECTIVO PROCESO DE BAJA DEL MISMO |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | Activo |  | No especificado | No especificado | 752f724e990e39f1edbe55b50a0ca74f.pdf | 2020-03-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1835 |  | 8656 | Se decide iniciar el procedimiento de disposición final del equipo considerando la obsolescencia del mismo, la vida útil ampliamente superada y que en mayo del presente año fue entregado en el servicio un equipo nuevo que suple la necesidad del servicio |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | OLYMPUS | CF-Q160AL | 2111103 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-01-10 | [12 empty] | 2020-06-12
Correctivos generales | No especificado | 6 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE BANDA Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 1185a7556bb9feb4b794e20c941006cb.pdf | 2019-07-18 | [12 empty] | 2019-07-18
Correctivos generales | No especificado | 6 |  | 2529 | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC DESDE CONEXION INTERNA Y SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | 16051 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | a68782e43778091179b53eb1985dc3b3.pdf | 2019-09-02 |  | EQUIPO PRESENTA DAÑO EN CABLE ACPOR QUEMADURADEBIDO A DERRAMAMIENTO DE ALCOHOL | [10 empty] | 2019-09-02
Correctivos generales | No especificado | 272 |  | NO REGISTRA | SE REALIZAN PRUEBAS CON PROSIM Y EQUIPO ES FUNCIONANDO OK. SE RECOMIENDA VERIFICACION DE POSTURA DE ELECTRODOS CON EL JEFE DEL AREA |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | Activo |  | No especificado | No especificado | 542050a50258da77014fdeb4c2a543b9.pdf | 2019-01-15 | [12 empty] | 2019-01-15
Correctivos generales | No especificado | 283 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE PEDAL Y BUJE DE RUEDA DE ROTACION. EQUIPO QUEDA OK. SE RECOMIEDNA CAMBIO DE EQUIPO, POR FALLA DEBIDO A DESGASTE EN BUJE DE TORQUE PARA ROTACIÓN. YA QUE EL TORNILLO DE SUJECION PUEDE SOLTARSE Y HACER CAER AL PACIENTE |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | Activo |  | No especificado | No especificado | 15a5bc3f0eeb5b5405796cd1f9a45790.pdf | 2019-02-19 | [12 empty] | 2019-02-19
Correctivos generales | No especificado | 283 |  | NO REGISTRA | SE RETIRAN CRUCETAS DE ROTACION QUE VAN SUJETAS A LAS BIELAS Y PLATO PRINCIPAL PARA SU CORRECCION EN TORNO. REQUIERE LA FABRICACION DE CUADRANTE QUE PRESETNA DESGASTE |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | Activo |  | No especificado | No especificado | e7e901510064c3c18751382077fd967b.pdf | 2019-02-27 | [12 empty] | 2019-02-27
Correctivos generales | No especificado | 1848 |  | 4545 | Equipo retorna a la institución en condiciones no operativas dada que no fue aprobada la reparación por el alto coste de la misma en comparación con el costo de adquisición. Se debe proceder con el respectivo proceso de disposición final | DX280120-07 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 54746dcb29a691cf26d550bb5f0de0e6.pdf | 2020-01-30 |  | Se realiza prueba de fugas con resultado positivo en conector de luz, botón MM y en cono de conector de luz. Los elementos mencionados anteriormente no han sido cambiados desde la entrega del equipo nuevo en junio del 2013. | [10 empty] | 2020-06-23
Correctivos generales | No especificado | 1846 |  | NO REGISTRA |  |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | Activo |  | No especificado | No especificado | a2360617e86871a4d32cb50d0a2d9cea.pdf | 2020-01-17 | [12 empty] | 2020-01-17
Correctivos generales | No especificado | 836 |  | 13803 | REQUIERE SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado |  | 2020-12-31
Correctivos generales | No especificado | 183 |  | 5789 | SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 5789 "BATERIA DAÑADA" EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS, SE PRUEBAN ACCESORIOS. SE EFECTUA AUTOTEST MANUAL CON BUENOS RESULTADOS. EQUIPO OK. SE RECOMIENDA USO DE CABLE EXTENSION PADS Y RESISTENCIA DE DESCARGA DE 50 OHMIOS. PARA EFECTUAR EL AUTOTEST SATISFACTORIAMENTE |  | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | e724e327b7a12d5aab7231efc7e054eb.pdf | 2020-09-10 | [12 empty] | 2020-01-13 | RESISTENCIA DE DESCARGA DE 50 OHMIOS
Correctivos generales | No especificado | 589 |  |  | EN ORDEN 5801 SE REPORTA PANTALLA FALLANDO Y BRAZALETE MALO. SE CIERRA CON OTRA ORDEN 4544, DONDE SE REALIZA REVISION DEL MONITOR CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO PRESENTABA EL SATURADOR FRACTURADO POR LO CUAL QUEDA CON ACCESORIOS ECG Y NIBP. SE CAMBIA BRAZALETE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | fd7c6ed8f0076ba78fa9f7f6598abdc2.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 936 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE INSTALA RESORTE AL SISTEMA DE INYECCION, SE REALIZA CAMBIO DE ORING, MANTENIMIENTO AL SISTEMA NEUMATICO Y LUBRICACION DE COMPONENTES, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO |  | PIPETA | SIN CODIGO | BRANDON | Transferpette | 16452817 | Activo | Taller | No especificado | No especificado | ffb4ba2e09cf174388ec1acf366b4219.pdf | 2020-01-07 | [12 empty] | 2020-01-07
Correctivos generales | No especificado | 787 |  |  | SE CAMBIA MODULO NIBP SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE ENTREGAN CON 2 BRAZALETES NIBP PEDIATRICOS. EQUIPO OK. PENDIENTE SENSOR PEDIATRICO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | Activo |  | No especificado | No especificado | 41c539b4305c699ae95c28600600f5b3.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2215 |  | NO REGISTRA | NR | 16245 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3443 | MEDIANA | COLIN M30 | 124410080011 | Activo | enfermedades huerfanas | No especificado | No especificado | f50659bac6683c9255431786ac0955d2.pdf | 2020-01-14 |  | NO SENSA PRESIONES NIBP. EL MODULO PRESENTA FALLA. QUEDA FUERA DE SERVICIO. EL MODULO ORIGINAL DE ESTE EQUIPO FUE INSTALADO EN MONITOR DE PEDIATRIA GENERAL QUE PRESENTO FALLA | [10 empty] | 2020-01-14 | MODULO NIBP
Correctivos generales | No especificado | 697 |  | 16248 | SE AJUSTA PORTA BATERIAS Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | Activo | salud mental consulta externa | No especificado | No especificado | 6542e95d8c070b8602b0c1a625e6c8f7.pdf | 2020-01-15 | [12 empty] | 2020-01-15
Correctivos generales | No especificado | 6 |  | NO REGISTRA | SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO, SE VERIFICA EQUIPO PASANDO LA PRUEBA FUNCIONAL. SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA. EQUIPO SE ENTREGA OK | 16767 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 34d965100ceabfc77ece5a85cf7a298e.pdf | 2020-01-17 |  | SE ENCUENTRA POLEA SAFADA Y EN MAL ESTADO FÍSICO, | [10 empty] | 2020-01-17
Correctivos generales | No especificado | 590 |  |  | SE REALIZA VERIFICACION FUNCIONAL. SE ENCUENTRA DAÑADO EL BRAZALETE NIBP, SE ENTREGA UNO NUEVO SUMINSITRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 7fe8c090f1d13ee9fe9665036e6ec9ea.pdf | [13 empty] | 2020-01-16
Correctivos generales | No especificado | 558 |  |  | REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE DE DOS VIAS Y SENSOR DE SATURACION. EQUIPO PARA BAJA. SE ENCONTRARON LOS ACCESORIOS Y SEGÚN RETRO 16828, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NIBP. QUEDA FUNCIONAL CON NIBP Y ECG. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales |  | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5489 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3db3b3aceef39c7637bfdd13ad97e2a7.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 591 |  |  | SE AJUSTAN ELECTROVALVULAS Y SE PRUEBA EL EQUIPO PASANDO PRUEBAS CON ÉXITO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 8627a801d5659a9f4ddb93b715b45922.pdf | 2020-01-17 | [12 empty] | 2020-01-17
Correctivos generales | No especificado | 659 |  |  | PRESENTA FALLA EN PRESION NIBP POR BRAZALETE DEFECTUOSO, SE INSTALA UNO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. REQUIERE CABLE ECG SE SOLICITA CALIBRAR MONITOR, NO TIENE SATURADOR. SE DESCARGA SI SE DESCONECTA. TIENE UNA SEGUNDA ORDEN NUMERO 9110 "NO TOMA OXIMETRÍA" PRESENTA UNA NUEVA ORDEN DEL 25 DE AGOSTO DE 2020, REFIEREN QUE PULSIOXIMETRO NO FUNCIONA Y NO TIENE BRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP Y BRAZALETE ADULTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EXCEPTUANDO BATERIA QUE NO TIENE Y REQUIERE CAMBIO |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | Activo |  | No especificado | No especificado | dfb3e2cc2e17319110f9f3491fd75516.pdf | 2020-08-26 | [12 empty] | 2020-08-26 | CABLE ECG
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  |  | EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, PRESENTA FALLA EN EL SENSOR SPO2 POR LO QUE NO ES POSIBLE EFECTUAR ESTA MEDICION. REQUIERE CAMBIO DE SPO2 EL CUAL ES SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE PRUEBA EQUIPO CON EXCELENTES RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | 9d8958e089d5023abbfec5eced552499.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 994 |  | NO REGISTRA | PRESENTA DAÑO EN CONECTOR MASTER SALIDA DE AGUA, SE PROCEDE A AJUSTAR CONECTOR Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | fce9d9d850f325d955df2c014f4ae5d6.pdf | 2019-12-19 | [12 empty] | 2019-12-19
Correctivos generales | No especificado | 910 |  |  | SE REALIZA INSTALACION DE TRASDUCTOR DE FETOCARDIA, TOCO INTRAUTERINO Y PULSADOR DE EVENTOS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | Activo | ARO 1 | No especificado | No especificado | 381d01de0e06932065244650d2c3e2fd.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2700 |  |  | SE REALIZA INSTALACION DE TOCO DE FETOCARDIA, TOCO INTRAUTERINO Y PULSADOR DE EVENTOS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738591 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | c641d67c67fd42718a5238f8e30a79df.pdf | [13 empty] | 2020-01-03
Correctivos generales | No especificado | 915 |  |  | INSTALACION DE TOCO FETOCARDIA Y TRANSDUCTOR INTRAUTERINO |  | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | cfda927efdcc1b1549d0acec4b97b881.pdf | [13 empty] | 2020-01-03
Correctivos generales | No especificado | 1513 |  | 16808 | SE INSTALACION DE TOCO FETOCARDIA Y TRANSDUCTOR INTRAUTERINO |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040395DH | Activo |  | No especificado | No especificado | 69bfbb577f8250bbdad1d6ed0b8091ac.pdf | [13 empty] | 2020-01-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 913 |  |  | SE INSTALA TOCO DE FETOCARDIA |  | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 38f39b8bc91a9013f9fb02795bea4a3b.pdf | [13 empty] | 2020-01-03
Correctivos generales | No especificado | 992 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE EN LA PIEZA DE ALTA Y ACOPLE BORDEN, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | a6c5bec4df8f815d5bd407cee081875f.pdf | 2020-01-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2009 |  |  | SE CAMBIA FUSIBLE Y PUENTE RECTIFICADOR SUMINSITRADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-810919 | Activo |  | No especificado | No especificado | db2e65e0b7933a647c8f477164cef3a3.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2879 |  | NO REGISTRA | PRESENTA FALLA EN SWICHE DE ENCENDIDO ON/OFF,SE CAMBIA PULSADOR SIN RESULTADOS POSITIVOS, ENCONTRANDO FALLA EN TARJETA PRINCIPAL LO QUE NO PERMITE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA, NO ES POSIBLE REPARACIÓN. FALLA EN TARJETA PRINCIPAL |  | PESA PAÑALES |  | KENWELL | EK8012 | BD10021800 | Activo |  | No especificado | No especificado | 10bf38a9ff101e723637fc3f7cb966c2.pdf | 2020-01-20 | [12 empty] | 2020-01-20
Correctivos generales | No especificado | 911 |  |  | ENTREGA DE TRANDUCTOR FETOCARDIA Y TOCO INTRAUTERINO (VER RETRO 16812 DEL EMCO4036 "SON DOS TRANSDUCTORES) |  | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | Activo | partos | No especificado | No especificado | f2e05312a215ee25c55086b64fc7f7f8.pdf | [13 empty] | 2020-01-16
Correctivos generales | No especificado | 786 |  | 4513 | CON RETRO 21125 SE CIERRA LA PRESENTE ORDEN: SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERIA ENTREGADA POR EL CLIENTE, CERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | Activo | ONL996 | No especificado | No especificado | e7917b9d01a197de2bef92eca0dd5d1a.pdf | 2020-01-16 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1833 |  | 4547 | nr |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | OLYMPUS | GIF-Q150 | 2103427 | Activo |  | No especificado | No especificado | f0c1558ebbbbddc10c68b31ff85890cb.pdf | 2020-01-20 | [12 empty] | 2020-09-29
Correctivos generales | No especificado | 640 |  | 16841 | PRESENTA CARCAZA DESPRENDIDA (LATERAL). SE REPARA Y SE PEGA CARCAZA. SE EFECTÚAN PRUEBAS FUNCIONALES CON BUENOS RESULTADOS. SE ENTREGA EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1a752398cf5bbed1dbef74c137b701bd.pdf | 2020-01-22 | [12 empty] | 2020-01-22
Correctivos generales | No especificado | 2246 |  | 8162 | SE ENCUENTRA PLUG DE SPO2 Y DE NIBP EN MAL ESTADO FISICO, SE VERIFICAN Y EL MODULO DE NIBP SE ENCUENTRA FUNCIONAL PERO EL PLUG DE SPO2 SE ENCUENTRA SAFADO DE LA TARJETA MAIN DEL EQUIPO. REQUIERE CAMBIO DE TARJETA MAIN PCB P6069-22008.12.04. EQUIPO FUERA DE SERVICIO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3467 | MEDIANA | LUCON M30 | 14611090005 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 795700dac4d43cc62e72787c51a33e2e.pdf | 2020-01-22 | [12 empty] | 2020-01-22 | MAIN BOARD
Correctivos generales | No especificado | 564 |  |  | SE REALIZO CAMBIO DE INTERFAZ Y SENSOR SPO2 NUEVOS, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | Activo | TALLER BIOMÉDICO | No especificado | No especificado | a90b2b962a1588610c35da3337b64a13.pdf | [13 empty] | 2020-01-21
Correctivos generales | No especificado | 280 |  |  | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL AMPLIFICADOR SE LE REVISA CONECTOR A LA CONSOLA Y SE DEJA FUNCIONAL REQUIERE CAMBIO DE CARCASA YA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 727f3dd6c595a4c9049c9afc03f53622.pdf | 2020-01-22 | [12 empty] | 2020-01-22 | CARCASA DE PULSADOR
Correctivos generales | No especificado | 877 |  |  | El equipo se encuentra fuera de servicio, requiere cambio de tarjeta |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | Activo | uci quirurgica | No especificado | No especificado | 8f9fd2106e4583e02cfb13bb7721a57f.docx | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 882 |  | NO REGISTRA | Por disponibilidad no se pudieron realizar |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003575 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2362f5a176916a69e1a9e01ddeabc27e.pdf | 2019-12-31 | [12 empty] | 2019-12-31
Correctivos generales | No especificado | 2183 |  | 18121 | Cambio de control box que se encontraba dañado. |  | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4495 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550039 | Activo |  | No especificado | No especificado | df7b263310e94b34954d5be1da89a922.pdf | [13 empty] | 2020-01-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2171 |  | 18120 | Se realiza instalacion de moto High / Low de los pies |  | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4496 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550001 | Activo |  | No especificado | No especificado | f24885c38a841b1e61a55d37f17ffa4d.pdf | [13 empty] | 2020-01-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 208 |  | 4548 | EL PERSONAL DE SYSMED REALIZA EL DIAGNOSTICO Y DETERMINA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES. |  | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7e1440eff86034a2e92082e653a5a854.pdf | 2020-01-30 | [12 empty] | 2020-01-30
Correctivos generales | No especificado | 375 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE REALIZA DESMONTE DEL MOTOR, CAMBIO DE RODAMIENTOS, MONTAJE DEL MOTOR EN MODULO, VERIFICACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 0419e4e75d0fca1b1660e8a7288f940b.pdf | 2019-11-20 | [12 empty] | 2019-11-20
Correctivos generales | No especificado | 495 |  | NO REGISTRA | SE REPORTO UNA FALLA QUE INDICABA ERROR DE SISTEMA. SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPARACIÓN DE TARJETAS MAIN BOARD, CAMBIO DE SEGUROS LATERALES, AJUSTE DE LATERALES, CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS DE LA TARJETA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OK. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | a79dac2a9da94d4aea8d42331ff0dcdc.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-11-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 443 |  | 3293 | FALLA REPORTADA. NO ENCIENDEN 2 LAMPARAS.(TUBOS MALOS). SE REALIZA CAMBIO E ISNTALACION DE 2 TUBOS. PRUEBAS DE FUNCIONAMIETNO OK |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3561 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205025 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 1306b4234d7878dcb8bfc36192e3d7cf.pdf | [13 empty] | 2019-10-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  |  | SE REALIZA RESPECTIVO AJUSTE DE GUAYAS Y SE INSTALA EN EL SERVICIO (NUMERO DE PREVENTIVO RT280120-15 OT 19) |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 834d25a286a25a1aecf0bc289b709bee.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CORRECTIVO A PIEZA DE ALTA DEL AREA DE ODONTOLOGIA, SE DESMONTA Y LUBRICA TURBINA. SE RECOMIENDA LA LUBRICACIÓN PERIODICA DE LAS PIEZAS PARA OPRESERVAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE SOLICITA ACRILICO DE PROTECCION PARA LAS UNIDADES ODONTOLOGICAS DEL AREA. EN TOTAL 4 UNIDADES. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | c56af6804b1db4b82e6248af3eb168d2.pdf | 2020-01-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-27 00:00:00 | ACRILICO
Correctivos generales | No especificado | 555 |  | 7729 | SE CAMBIA SATURADOR POR UNO NUEVO SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL | 16848 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | Activo | ARO | No especificado | No especificado | 5140ab42f38581088f95b3e6b7b3e2ca.pdf | 2020-01-27 00:00:00 |  | se verifica falla del saturador | [10 empty] | 2020-01-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 752 |  |  | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SE EFECTUAN PRUEBAS DE PARAMETROS Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE IDENTIFICA UNA POSIBLE MALA MANIPULACIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZA INDICACIONES AL PERSONAL SOBRE EL MANEJO DEL EQUIPO. (FALSO LLAMADO) |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 646a9111bf9518fe63642a445d5c9146.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-29 11:00:00
Correctivos generales | No especificado | 589 |  | 5807 | DESDE EL SERVICIO REPORTAN QUE EL EQUIPO NO TIENE BRAZALETE NI PULSOXIMETRO. SE INSTALA BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL. SE REALIZAN INSPECCIONES VISUAL Y FISICA, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2020-01-27 10:00:00 | [12 empty] | 2020-01-29 12:00:00 | PUSOXIMETRO
Correctivos generales | No especificado | 729 |  | 7728 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL ENCONTRÁNDOSE QUE EL EQUIPO SE APAGA RÁPIDAMENTE AL ENCENDERSE ESTANDO DESCONECTADO DE LA RED ELÉCTRICA. SE RECOMIENDA ENCEDNER EQUIPO MIENTRAS ESTE CONECTADO A LA RED ELECTRICA, POSTERIOR TOMAR DEBIDAMENTE SIGNOS VITALES |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | Activo |  | No especificado | No especificado | efd2ac434c954870be1509ae8df175e8.pdf | 2020-01-27 | [12 empty] | 2020-01-27
Correctivos generales | No especificado | 730 |  | 8016 | SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS, SUMINISTRADAS POR EL HOSPITAL, Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | f5efc5dfd0be91fd069af60224a97645.pdf | 2020-01-27 11:00:00 | [12 empty] | 2020-01-27 12:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1085 |  | 41094 | Se corrige error 104 | 41094 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4177 | Neumovent | Advance | 181140491081A1V | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | f97083e884b6fc66f388aab04b7f3ca1.pdf | 2020-02-06 | [12 empty] | 2020-02-06
Correctivos generales | No especificado | 1104 |  | 41094 | Se realiza verificación y se le sugiere al servicio que verifique siempre la PEEP, la PCV (presión) y el limite del PCV y que nada obstruya el circuito. | 41094 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110071082A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | a1ec48ad87a7f463a3385b09b3edeee7.pdf | 2020-02-02 | [12 empty] | 2020-02-03
Correctivos generales | No especificado | 974 |  |  | Se lava filtro de aire del DMS, Así como revisión de cables y conexiones. Se solicitaran filtros de aire y escobillas de datos. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5ad2773930e753be22fb31dfc497e5df.pdf | 2019-11-12 | [12 empty] | 2019-11-12
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | 480100366111-0017 | Se instala escobillas de datos y filtros de aire del DMS, |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 649380173775d882ca778b57a62d0cc3.pdf | 2019-11-12 | [12 empty] | 2019-12-10
Correctivos generales | No especificado | 545 |  | NO REGISTRA | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LOS PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON, PROSIM 8, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMETNE. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE EKG, SUMINSITRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | Activo |  | No especificado | No especificado | c962e50717950cd359c83e06df8a0291.pdf | 2020-02-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 606 |  | 8202 | EQUIPO EN BUEN ESTADO FISICO, NO POSEE CABLE EKG, PRESENTA FALLA DE BVATERIA, REALIZO PRUEBAS FUNCIONALES CON BUENOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 55390ca0238848dd053a51e219b8ce16.pdf | 2020-02-10 | [12 empty] | 2020-02-10
Correctivos generales | No especificado | 666 |  | 8060 | se revisa funcionamiento de pulsoximetro junto con equipo patron prosim 8, el pulsoximetro funciona correctamente |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | dd428c448981ca5384e984320a054a5e.pdf | 2020-02-19 | [12 empty] | 2020-02-19
Correctivos generales | No especificado | 758 |  | 8258 | SE REALIZO VERIFICACIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE REALIZO AJUSTE DE VARIABLE DE ECG A 3 DERIVADAS, EQUIPO CON BUENOS RESULTADOS FUNCIONANDO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | Activo | taller biomedico | No especificado | No especificado | 44caa06c1ad17986db102d1bee9aef05.pdf | 2020-02-06 | [12 empty] | 2020-02-10
Correctivos generales | No especificado | 787 |  | NO REGISTRA | SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA NIBP Y SE REALIZA LIMPIEZA DE SUS COMPONENTES Y QUEDA FUNCIONALMENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1c9e0e3806621747225db46cf9d0f044.pdf | 2020-02-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 909 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL, TRANSDUCTOR DE FETOCARDIA PRESENTA FALLA, SE DESARMA Y SOLDAN LOS PIEZOELECTRICOS, Y SE CAMBIA LA TARJETA INTERFAZ SUMINISTRADA POR EL HUV, SE EFECTUARON PRUEBAS FUNCIONALES REALIZANDO SEÑAL DE FRECUENCIA CARDIACA, PERO CON SONIDO AGRESTE Y RONCO NO DESEADO E INCOMODO |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | c98aa74aac6f4b200f07b0287b446a1f.pdf | 2020-02-11 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 913 |  | 5800 |  | 17109 | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 74e08fadd3bd9bf9c84b072364501ab8.pdf | 2020-02-11 |  | SE REALIZARON PRUEBAS FUNCIONALES CON BUENOS RESULTADOS PARA FETO CARDIACA Y ACTIVIDAD INTRAUTERINA, PRESENTA RUIDOS NO DESEADOS Y ROCNOS EN PARLANTE POR LO QUE EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. REQUIERE CAMBIO E INSTALACIÓN DE PARLANTE | [10 empty] | 2020-02-11 | PARLANTE
Correctivos generales | No especificado | 986 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE CONSTRUYEN PARTES QUE SE ENCONTRABAN FISURADAS Y PARTIDAS CON RESINA Y FIBRA, SE REALIZA PROCESO DE PINTURA, SE REALIZA INSTALACIÓN MARIPOSA PARA AJUSTE DE ALTURA DE MOTOR, SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PIÑONES DE CONTROL DE ALTURA BASE, SE REALIZA EMPAQUE E INSTALACIÓN DE ESTE MISMO EN EL SISTEMA HIDRAULICO, SE VERIFICA SU FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | 17101 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1d6da962b0fd3c86f15b348c9df6fd92.pdf | 2019-04-30 |  | ARTICULO TANQUE DE REMOLINO, PRESENTA TANQUE PARTIDO Y FRACTURAS EN OTROS PUNTOS. - EMPAQUE DE TURBINA MALO. - ACCESORIOS, MANGUERA, CONTROL | [10 empty] | 2020-02-19
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 5763 | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO DE LA LAMPARA, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 0392581c70b0a063c9a86f5f857049eb.pdf | 2020-02-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 4483 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOMBILLO REF H3 12V 100W NUEVO, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado |  | 2020-02-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1641 |  | NO REGISTRA |  | 16783 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4205 | BIOCARE | IM-12 | C318110357 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 9e295ff1e431cf7bef1f202a6d4ef694.pdf | 2020-02-14 |  | EL EQUIPO NO REGISTRA PARAMETRO IBP. SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA , LOS OTROS PARAMETROS FUNCIONAN CORRECTAMENTE. SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA COTIZACIÓN DE LA TARJETA IBP PIN=02049132-04 | [10 empty] | 2020-02-14 | TARJETA IBP PIN=02049132-04
Correctivos generales | No especificado | 591 |  | 4369 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE NUEVO. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado |  | 2022-01-07 10:00 | [12 empty] | 2022-01-07
Correctivos generales | No especificado | 819 |  | 4654 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE ADULTO. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado |  | 2021-12-22 11:00 | [12 empty] | 2021-12-22 11:30
Correctivos generales | No especificado | 1971 |  | NO REGISTRA | SE REVISA ENFOQUE DE LA LAMPARA Y ENFOQUE DEL TONOMETRO Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | 16781 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | d95998733c72b86ad0cd52dd09df31e7.pdf | 2020-02-13 00:00:00 |  | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES | [10 empty] | 2020-02-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2169 |  | 9965 | EL SATURADOR NO DETECTA SEÑAL.. SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3878 | MEDIANA | LUCON | 113510020028 | Activo |  | No especificado | No especificado | a7f6a774b7d1760c8d5af0fa1ecc0520.pdf | 2020-02-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2303 |  | NO REGISTRA | EL GATO HIDRAULICO DE LA PUERTA SE ENCUENTRA SUELTO DE LA PARTE INFERIOR. SE AJUSTA TUERCA Y TORNILLO DEL GATO Y LA PUERTA QUEDA FUNCIONAL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | CENTRIFUGA | EMCO0888 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000373 | Activo |  | No especificado | No especificado | c872a534223c6f52b60c5d4d3e7ecf49.pdf | 2020-02-13 | [12 empty] | 2020-02-13
Correctivos generales | No especificado | 2835 |  | 5849 | SE REVISO EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS, BOMBILLA ALUMBRANDO A DIFERENTES INTENSIDADES SIN NOVEDAD. SE REALIZO LIMPIEZA EXTERNA Y A LENTES CON LIMPIADOR ESPECIAL Y PAÑO MICROFIBRA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO1068 | NIKON | TMS |  | Activo |  | No especificado | No especificado | dd2b442c0c9707608ffd30e967c30205.pdf | 2020-02-12 | [12 empty] | 2020-02-12
Correctivos generales | No especificado | 2442 |  | 5623 | Se realiza mantenimiento preventivo. No se registro cual fue el procedimiento correctivo para habilitar el equipo |  | BASCULA DE PAÑALES |  | KENWELL | EB7005 | BD10043722 | Activo |  | No especificado | No especificado | 66ede1831730605228347637f3f68c1c.pdf | 2020-01-17 | [12 empty] | 2020-04-14
Correctivos generales | No especificado | 1784 |  |  |  |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4323 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550021 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 6 |  | 7371 | SE REALIZA CAMBIO DE BANDA Y PRUEBAS FUNCIONALES VARIADAS. EQUIPO QUEDA FUNCIONALMENTE OK | 17159 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-02-17 |  | EL EQUIPO ENCIENDE PERO NO REALIZA SU FUNCION DEBIDO A BANDA EN MAL ESTADO | [10 empty] | 2020-02-17
Correctivos generales | No especificado | 266 |  | 9982 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL ENCONTRÁNDOSE CABLE DE DERIVACIÓN V4 FRACTURADO INTERNAMENTE POR LO QUE ES INTERMITENTE AL SENSOR DE LA SEÑAL. ADEMAS, SE LE REALIZA AJUSTE A CLAMP RL PARA QUE PUEDA CONECTARSE AL CABLE. EQUIPO FUNCIONALMETNE OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado |  | 2020-02-26 | [12 empty] | 2020-02-06
Correctivos generales | No especificado | 640 |  | 7321 | SE PEGAN PARTES FRACTURADAS DE LA CARCASA, SE CONECTA EL MODULO DE NIBP A LA TARJETA PRINCIPAL. SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONAL MENTE OK | 17163 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-02-19 |  | EL EQUIPO BNO TOMA PRESION ARTERIAL Y PRESENTA FRACTURAS EN VARIAS PARTES DE LA CARCAZA. EL EQUIPO SUFRIO UNA CAIDA | [10 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 661 |  | NO REGISTRA | SE ENCONTRABA EQUIPO MAL CONECTADO A LA CORRIENTE, SE REALIZA CONEXIÓN QUEDA FUNCIONAL MENTE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-02-20 | [12 empty] | 2020-02-20
Correctivos generales | No especificado | 663 |  | 7925 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL, SE ENCUENTRAN ACCESORIOS DE NIBP, PINZA DE SPO2 Y LATIGUILLOS EN BUEN ESTADO FUNCIONAL. SE VERIFICA CON PATRÓN PROSIM 8 OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS. SEL FC: 60-60 130-130 40-40 NIBP: 120/80-120-81 200/150-197/150 60/30-63/33 SPO2: 97%-97% 94%-94% 95%-95% EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-02-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 673 |  | NO REGISTRA | SE LE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE . SE REALIZA PRUEBAS FUNCIONALES CON EXITO. EL EQUIPO QUEDA FISICA Y FUNCIONALMENTE OK. | 17168 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | Activo |  | No especificado | No especificado | 810f52e8339c4429360b6d8b69f76384.pdf | 2020-02-20 00:00:00 |  | SE ENCUENTRA DAÑO EN LA PINZA DE SATURACION, REQUIERE CAMBIO. EL MONITOR ES DE TRANSPORTE Y REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. | [10 empty] | 2020-02-20 00:00:00 | bateria
Correctivos generales | No especificado | 677 |  | 9983 | SE REALIZA RESPECTIVO AJUSTE ENROSCANDOLO DEBIDAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON OBTENIENDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS: 97%->98%. 94%->96%. 90%->910%. | 17114 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | Activo |  | No especificado | No especificado | 068b89c04ae1af2d0f9b462e288c62ad.pdf | 2020-02-26 00:00:00 |  | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FÍSICA , ENCONTRÁNDOSE PLUG DE SENSOR SAFADO | [10 empty] | 2020-02-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 729 |  | NO REGISTRA | SE CIERRA ORDEN | 17172 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | Activo |  | No especificado | No especificado | 491314e65b8dfde848cda202a7b23fd5.pdf | 2020-02-24 |  | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FÍSICA ENCONTRÁNDOSE EN ESTADO FUNCIONAL. EL EQUIPO SE APAGA RÁPIDAMENTE LUEGO DE DESCONECTARSE. AL SER UN MONITOR DE TRANSPORTE, EL EQUIPO NO CUMPLE CON SU PROPÓSITO PREVISTO, PENDIENTE CAMBIO DE BATERÍAS. | [10 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 741 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA RESPECTIVO AJUSTE DE CARCASA DE PLUG Y SE VERIFICA FINALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE FORMA EXITOSA. | 17115 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | Activo |  | No especificado | No especificado | 064deac25d3f514e7af15909f60491d7.pdf | 2020-02-26 |  | SE REALIZA INSPECCION VISUAL, SE IDENTIFICA PLUD DE PULSOXIMETRO REMENDADO EN ESPADRAPO, Y CARCASA DE PLUG DESENROSCADA POR LO QUE QUEDABA DESPROTEGIDO. | [10 empty] | 2020-02-26 | BRAZALETE NIBP
Correctivos generales | No especificado | 755 |  | NO REGISTRA | SE CAMBIA CABLE ECG SUMINISTRADO POR EL HUV, SE EFECTÚAN PRUEBAS CON BUENOS RESULTADOS. | 17167 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3d8b58a663a1745dbff0a086087232db.pdf | 2020-02-14 |  | PRESENTA PARTIDO PLUG EN CABLE ECG | [10 empty] | 2020-02-14
Correctivos generales | No especificado | 910 |  | 7736 | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC SUMINSTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONAL | 17175 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | Activo | ARO 1 | No especificado | No especificado | 1d60923499c7dc5d2eaab60da85d313a.pdf | 2020-02-24 00:00:00 |  | SE HACE INSPECCIÓN VISUAL, SE ENCUENTRA CABLE AC NO PROPIO DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR VERIFICACION FUNCIONAL PERO EL MONITOR SE APAGA REPENTINAMENTE PORQUE EL CABLE DE PODER QUEDA FLOJO Y SE DESCONECTA EVITANDO EL SUMINISTRO DE ENERGIA AL EQUIPO. REQUIERE CAMBIO DE CABLE DE ALIMENTACIÓN | [10 empty] | 2020-02-27 00:00:00 | CABLE AC DE MONITOR DE FETOCARDIA
Correctivos generales | No especificado | 990 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACIÓN DEL BOMBILLO BIPIN H3 12V-100W SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE CAMBIA SIGUIENTE BORDEN. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 3246f1c5138d675bebec9d608bab020f.pdf | 2020-02-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | NO REGISTRA | SE AJUSTA INTERRUPTOR CON UNA TUERCA Y SE DEJA ESTABLE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONAL MENTE OK | 17174 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | e32727c4abc7f0110a862426b92173d6.pdf | 2020-02-25 00:00:00 |  | EL INTERRUPTOR QUE ENCIENDE LA LAMPARA DE LA UNIDAD ESTA SUELTO. | [10 empty] | 2020-02-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2299 |  | 7374 | SE VERIFICAN LAS RPM Y EL TIEMPO DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, JUNTO CON TACOMETRO Y EL EQUIPO ENTREGA LOS VALORES PROGRAMADOS. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK |  | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | 64750105 | Activo |  | No especificado | No especificado | d2ede8651db4f0d0c9ee00f61ead750a.pdf | 2020-02-20 | [12 empty] | 2020-02-26
Correctivos generales | No especificado | 414 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE RUEDA DE DESPALAZAMIENTO EN EJES DEL EQUIPO, SE HACEN PRUEBAS Y EL EQUIPO QUEDA OK. SE CAMBIAN 3 BOMBILLO ENTREGADOS POR EL CLIENTE |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | 4a7416982ed7baf273f242841228c583.pdf | 2019-02-26 | [12 empty] | 2019-02-26
Correctivos generales | No especificado | 446 |  | NO REGISTRA | SE RETIRA FOCO DE BOMBILLO/ESPEJO Y SE HACEN PRUEBAS, EQUIPO OK |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | Activo |  | No especificado | No especificado | 422db37cfb742db0effddb9064ee5c28.pdf | 2019-02-07 | [12 empty] | 2019-02-07
Correctivos generales | No especificado | 446 |  | NO REGISTRA | SE CORRIGE DAÑO EN SOCKET DE BOMBILLO, SE REALIZAN PREUBAS Y EL EQUIPO QUEDA OK. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | Activo |  | No especificado | No especificado | 26c3575978d6c2f615b54ea52fdbc8e8.pdf | 2019-01-22 | [12 empty] | 2019-01-22
Correctivos generales | No especificado | 449 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE 6V 20W |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | Activo |  | No especificado | No especificado | 779dab651386a6430f49ceed5460dbf7.pdf | 2019-02-07 00:00:00 | [12 empty] | 2019-02-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 473 |  | NO REGISTRA | SE CIERRA POR BAJA DE EQUIPO | 14976 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0309 | DRAGER | FABIUS GS | 10714 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | deee61643d06ae137f10b5535f2d9181.pdf | 2019-06-14 |  | SE ENCUENTRA DAÑO EN FUENTE AC/DC, REQUIERE CAMBIO PARA SU FUNCIONAMIENTO | [10 empty] | 2021-07-31 | FUENTE DE PODER
Correctivos generales | No especificado | 483 |  | NO REGISTRA | SE CORRIGE FUGA EN VALVULA PEEP DE ABSORVEDOR, SE ALINEA VALVULA Y SE REALZAN PRUEBAS FUGA< 30mL. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO EN CONDICIONES ADECUADAS | 14097 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 61e8b10566f6c923ea195e4fbbf52751.pdf | 2019-01-04 |  | SE IDENTIFICA FUGA EN VALVULA PEEP DE ABSORVEDOR. | [10 empty] | 2019-01-04
Correctivos generales | No especificado | 529 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DE CÁMARA ENTREGADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS. EL EQUIPO QUEDA OK | 14606 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | Activo | Quirofano de oftalmo | No especificado | No especificado | 18d71e7edfbf7937dd39be6456ee7d8a.pdf | 2019-01-11 |  | EQUIPO PRESENTA DAÑO EN CABLE DE VÍDEO COAXIAL DE CÁMARA. | [10 empty] | 2019-01-11
Correctivos generales | No especificado | 549 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR DE ON/OFF, SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO QUEDA OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3442 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020010 | Activo |  | No especificado | No especificado | c1642664d37d76b1363ab5a98c891548.pdf | 2019-02-01 | [12 empty] | 2019-02-01
Correctivos generales | No especificado | 549 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRECCIÓN DE SOPORTES DE CARCASA SE CORRIGE FUGA INTERNA Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3442 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020010 | Activo |  | No especificado | No especificado | cbc13c59dbcaef4026b12d86c9dd6156.pdf | 2019-01-22 | [12 empty] | 2019-01-22
Correctivos generales | No especificado | 554 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA CABLE ECG SUMINISTRADO POR EL CLIENTE(HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE), SE PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | a611c941ee7497b3dd55c41402840779.pdf | 2019-02-11 | [12 empty] | 2019-02-11
Correctivos generales | No especificado | 557 |  | NO REGISTRA | SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL MONITOR, YA QUE LOS REPUESTOS QUE REQUIERE PARA SU REPARACIÓN SUPERAN EL 50% DEL VALOR TOTAL DEL EQUIPO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3531 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090008 | Activo |  | No especificado | No especificado | 49f51e8452f60a4caa19d9c90ed3782e.pdf | 2019-06-17 | [12 empty] | 2019-06-17 | TARJETA MAIN BOARD, TARJETA NIBP, CARCAZA Y PANTALLA
Correctivos generales | No especificado | 573 |  | NO REGISTRA | SE INTALA NUEVO BRAZALETE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3554 | MEDIANA | LUCON M20 | 109710040010 | Activo |  | No especificado | No especificado | 254e69c416424582b9b28f3fef354f5d.pdf | 2019-01-22 | [12 empty] | 2019-01-22
Correctivos generales | No especificado | 587 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA VERIFICACIÓN CON SIMULADOR Y RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 1e5998102c6677c371c58687d3c36e63.pdf | 2019-01-16 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 591 |  | no registra | SE INSTALA CABLE EXTENSIÓN Y SENSOR SP02 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | d396faed7afafdbc550a0dc53c6b70f4.pdf | 2019-02-04 00:00:00 | [12 empty] | 2019-02-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | NO REGISTRA | SE LIMPIAN VÁLVULAS, SE CAMBIAN ACOPLES Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 03558b734cd5e327845909a62818d47c.pdf | 2019-01-11 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | NO REGISTRA | SE REVISA EL MONITOR, EL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR ESTA DANDO VALORES CORRECTAMENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 50a169b41aab8af0331182bae5542907.pdf | 2019-02-08 00:00:00 | [12 empty] | 2019-02-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 596 |  | NO REGISTRA | SE REVISA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO , SE ENCIENDE CORRECTAMENTE Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ARROJAN BUENOS RESULTADOS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 4fb3508c362ff3fbdcfe23a3a97ab556.pdf | 2019-01-30 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 619 |  | NO REGISTRA | SE CAMBIA MODULO NIBP Y MANGUERAS. TAMBIÉN SE CAMBIA CONECTOR QUE SE ENCONTRABA DETERIORADO, SE REALIZAN PRUEBAS PARA TODAS LAS TENSIONES EN RANOS ALTOS Y BAJOS Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE | 14741 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0215 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 01012 | Activo |  | No especificado | No especificado | 00cb9f7d007692198e24b0b2ef2cf7e1.pdf | 2019-02-06 |  | NO TOMA PRESIÓN POR FUGA DE AIRE , SE DETECTAN MANGUERA Y DESGASTE DE LA BOMBA | [10 empty] | 2019-02-06
Correctivos generales | No especificado | 668 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE MODULO NIBP. SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y FUNCIONA CORRECTAMENTE | 14741 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | Activo | DADO DE BAJA | No especificado | No especificado | 69ba982b6e82eac2ad87ef393edb939f.pdf | 2019-01-23 |  | SE IDENTIFICAN DAÑOS EN ELECTROVALVULAS | [10 empty] | 2019-01-23
Correctivos generales | No especificado | 675 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACION DE SATURADOR A MONITOR DE SIGNOS VITALES. EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9b41a82c279f1e48422c85862a5c79bb.pdf | 2019-02-04 00:00:00 | [12 empty] | 2019-02-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 695 |  | NO REGISTRA | SE DETECTAN CABLES DE LA PACHA QUE VA A LA TARJETA MADRE SUELTOS, SE REPARAN LOS CABLES. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | Activo | MIU medicina interna urgencias | No especificado | No especificado | 6caded2145ccd95e161dd58c416d33a5.pdf | 2019-02-13 | [12 empty] | 2019-02-13
Correctivos generales | No especificado | 701 |  | NO REGISTRA | SE HACE REVISIÓN Y SE ENCUENTRA DAÑO EN CABLE EKG, SE SOLICITA AL ÁREA DE COMPRAS LA COTIZACIÓN DEL CABLE EKG 3 LATIGUILLOS. LOS DEMÁS MÓDULOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, EQUIPO FUNCIONAL |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | Activo | Sala de neurocirugia | No especificado | No especificado | 893457c3bd9fe24b2da91b6679b463e6.pdf | 2019-01-23 | [12 empty] | 2019-01-23 | CABLE EKG 3 DERIVADAS MONITOR GLODWAY
Correctivos generales | No especificado | 711 |  | NO REGISTRA | SE REVISA EQUIPO Y SE ENCUENTRA CANAL SPO2 DESACTIVADO, SE REACTIVA Y CONFIGURA Y SE REVISA MODULO EKG. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA COTIZACION DEL CABLE EKG 3 LATIGUILLOS E INTERFAZ+ SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 3420b06101327368ccf4a743ebfae933.pdf | 2019-02-05 | [12 empty] | 2019-02-05 | CABLE EKG 3 LATIGUILLOS E INTERFAZ + SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 732 |  | NO REGISTRA | SE REPARA CARCAZA, SE REALIZAN PRUEBAS CON SIMULADOR Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | Activo | unidad de salud mental | No especificado | No especificado | 3f59d79af0440c44367e5f2e126f2291.pdf | 2019-08-01 | [12 empty] | 2019-01-18
Correctivos generales | No especificado | 766 |  | NO REGISTRA | SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS LA COTIZACION DE LOS CABLES DE TRONCAL EKG+LATIGUILLOS X3 Y TRONCAL+SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-039 | Activo |  | No especificado | No especificado | 09eba51f2db7ddbd32068a8309222722.pdf | 2019-02-07 | [12 empty] | 2019-02-07 | CABLES DE TRONCAL EKG+LATIGUILLOS X3 Y TRONCAL +SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 769 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA NIBP A MONITOR GOLDWAY, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | Activo |  | No especificado | No especificado | dea997ae089ff1189e6517e0f0aacb4c.pdf | 2019-01-23 | [12 empty] | 2019-01-23
Correctivos generales | No especificado | 772 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA CABLE ECG SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL, SE PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0df9429deb49c23a3dfe554aa3bd6a48.pdf | 2019-02-11 | [12 empty] | 2019-02-11
Correctivos generales | No especificado | 772 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA EKG Y CABLE ECG DEL EQUIPO, YA QUE ESTE NO CUENTA CON EL ACCESORIO. TARJETA EK ENTREGADA POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS Y EL EQUIPO QUEDA OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | Activo |  | No especificado | No especificado | b2e770acc18089dc0d3efc88849bba25.pdf | 2019-02-27 | [12 empty] | 2019-02-27
Correctivos generales | No especificado | 774 |  | NO REGISTRA | PRESENTA DAÑO EN CARCASA Y TIENE EL MODULO IPB MALO. SE REPARA CARCASA Y SE CAMBIA MODULO IBP. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS USANDO SIMULADOR, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | Activo | miu | No especificado | No especificado | 5336984851e246cfd1917f05f9ebda44.pdf | 2019-02-15 | [12 empty] | 2019-02-15
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACION DE SATURADOR Y BRAZALETE A MONITOR NIHON KOHDEN |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado | 46303439c8c11d17f8691587ede070c8.pdf | 2019-02-04 | [12 empty] | 2019-02-04
Correctivos generales | No especificado | 813 |  | NO REGISTRA | SE DETECTA SENSOR DAÑADO, SE REPARA Y SE PRUEBA, EL EQUIPO QUEDO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3408 | MINDRAY | PM-9000 | W-1078475 | Activo | Taller mantemiento | No especificado | No especificado | a8901bdf38c2f8107622663fc4b4f777.pdf | 2019-02-14 | [12 empty] | 2019-02-14
Correctivos generales | No especificado | 813 |  | NO REGISTRA | SE SIMULA Y SE DETECTA QUE LA FALLA ES DEBIDO A LA CONFIGURACIÓN QUE SE ASIGNA A CADA PACIENTE, SE CAPACITA AL PERSONAL |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3408 | MINDRAY | PM-9000 | W-1078475 | Activo | Taller mantemiento | No especificado | No especificado | fb06ebf3fcceb6203ee123e989fcad2d.pdf | 2019-01-31 | [12 empty] | 2019-01-31
Correctivos generales | No especificado | 905 |  | NO REGISTRA | EL MONIOR PRESENTA DAÑO EN EL JACK DEL CONECTOR DE LA ALIMENTACION, SE REPARA EL JACK, SE PRUEBA FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | Activo |  | No especificado | No especificado | f5997b63011ed7a71099d48e5d6203bf.pdf | 2019-01-22 | [12 empty] | 2019-01-22
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | NO REGISTRA | SE AJUSTAN CONECTORES DE TOCO Y TRANSDUCTOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS. |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 0601e639d1a6232b44572aa44fffa03f.pdf | 2019-01-25 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 908 |  | NO REGISTRA | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL CABLE QUE VA AL EQUIPO SE REPARA SE PRUEBA, EL ADAPTADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | MONITOR FETAL | EMCO3464 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0019 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 3050e276734e1b4fce824793aac94455.pdf | 2019-01-17 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 922 |  | NO REGISTRA | SE EMITE CONCEPTO TÉCNICO DE BAJA, YA QUE NO ES POSIBLE CONSEGUIR SU REPUESTO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN OBSOLESCENCIA SE CIERRA ORDEN POR BAJA EN EQUIPO!!!!! |  | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | NR | 3291345 | Activo |  | No especificado | No especificado | f825e4312319fd42107960ce214b7e3f.pdf | 2019-06-26 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 947 |  | NO REGISTRA | PRESENTA DESAJUSTE DEL PIÑON QUE GIRA EL FOTOGRAMA, SE AJUSTA Y SE PONE A PRUEBA, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | a4d7250c96c620f3de8914752366cf50.pdf | [13 empty] | 2019-01-18
Correctivos generales | No especificado | 949 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CORRECCIÓN DE SOLDADURA Y LIMPIEZA DE CIRCUITO. SE HACEN PRUEBAS Y EL EQUIPO QUEDA OK |  | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0009 | Activo |  | No especificado | No especificado | d540491b2c096d778fae8719d5077fc1.pdf | 2019-02-11 | [12 empty] | 2019-02-11
Correctivos generales | No especificado | 954 |  | NO REGISTRA | SE RECOMIENDA DAR DE BAJA, YA QUE PRESENTA DAÑO EN CARCASA, LA CUAL SE ENCUENTRA MUY FRACTURADA Y NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN |  | PULSIOXIMETRO | EMCO1096 | MASIMO MEDICAL | NR | 77218 | Activo |  | No especificado | No especificado | da2ac7560762ceed1df1a26b531db057.pdf | 2019-05-14 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 957 |  | NO REGISTRA | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN LA PERILLA, SE REPARA Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3542 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050084 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2d8d7eb0e9468a5f6d9e5be738a2821b.pdf | 2019-02-28 | [12 empty] | 2019-02-28
Correctivos generales | No especificado | 997 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA PANEL DE CONTROL, ACTUALIZACION DE SOFTWARE, INSTALACIÓN DE KIT DE 10000 HORAS, SE AJUSTAN VALORES DE PRESION Y FLUJOS, PRUEBAS, EL EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3528 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310011082A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | f2eb054a9f25508aaaa58c824f0e3d1e.pdf | 2019-02-12 | [12 empty] | 2019-02-12
Correctivos generales | No especificado | 974 |  |  | Se desconecta el equipo de la red eléctrica . Se realiza reinicio de gantry y pruebas funcionales ok. Se recomienda realiza limpieza a la torre de control y reconstrucción ya que se han presentado bloqueos durante estudios por IRS. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0c35721e091ca90014c83234402aed71.pdf | 2020-03-06 | [12 empty] | 2020-03-10
Correctivos generales | No especificado | 406 |  | 7280/7290 | SE REALIZA REPARACIÓN DE UN CABLE PARTIDO Y DEL OTRO CABLE SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO. LOS DOS COMBOS DE CABLES QUEDAN FUNCIONAL MENTE OK. |  | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | Activo | Fuera de la institucion | No especificado | No especificado | 80eccce645113f3700ecf353ac41473b.pdf | 2020-02-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 539 |  | NO REGISTRA | REPARACIÓN DE CARCAZA QUE SE ENCONTRABA FRACTURADA. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 746c4289a6438b6a7f2cdc845703a2a2.pdf | 2020-03-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 663 |  | NO REGISTRA | SE PROCEDE A VERIFICAR CONEXIONES Y CABLE DE ALIMENTACIÓN, SE EVIDENCIA EN MAL ESTADO, SE CAMBIA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN, EL EQUIPO ENCIENDE CON NORMALIDAD, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE NIBP. SATURACION DE O2 Y ECG RESPONDIENDO CON NORMALIDAD. CABLE DE ALIMENTACIÓN SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1be88f22a9d40d3909a937fa6e8b9fc8.pdf | 2020-03-02 | [12 empty] | 2020-03-02
Correctivos generales | No especificado | 665 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL, OBTENIÉNDOSE BUENOS RESULTADOS, EQUIPO FISICA Y FUNCIONALMENTE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6a7cd99ad78760221dbd95f3972d2555.pdf | 2020-03-02 | [12 empty] | 2020-03-02
Correctivos generales | No especificado | 682 |  | 7930 | SE REVISA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON EQUIPO PATRON. EL EQUIPO SE CUENTRA FUNCIONAL. SE RECOMIENDA TENER CONECTADO EL CABLE AC PARA NO DAÑAR LA BATERIA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 05afb4a475ff615ee20470823dfd1f4e.pdf | 2020-03-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 688 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACION FUNCIONAL DE MEDICIONES DE PRESIÓN NO INVASIVA, SATURACION DE OXIGENO Y ECG MEDIANTE PATRON OBTENIENDO RESULTADOS ADECUADOS. EL EQUIPO ESTA FÍSICA Y FUNCIONALMENTE OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | Activo |  | No especificado | No especificado | a0ea270e91a14c9a1359965a0fa68447.pdf | 2020-03-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 740 |  | 9984 | SE ENTREGA CABLE ECG SUMINUISTRADO POR EL HOSPITAL, SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES OBTENIENDO BUENOS RESULTADOS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | Activo |  | No especificado | No especificado | e3fe8d89258ae123a884edb086c91397.pdf | 2020-03-03 | [12 empty] | 2020-03-03
Correctivos generales | No especificado | 782 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE TOMA DE SATURACIÓN, DE PRESIÓN NO INVASIVA Y DE ELECTROCARDIOGRAFIA. ENCONTRÁNDOSE BUENOS RESULTADOS. SE REALIZA AJUSTE A PINZA DE SPO2 | 17121 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | Activo |  | No especificado | No especificado | 24de82873b72c7571a1198fb48896e76.pdf | 2020-03-02 00:00:00 |  | PINZA DE SATURACION EN ESTADO REGULAR | [10 empty] | 2020-03-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 906 |  | 7159 | SE ENTREGA CON TOCO SN:DE43138478 Y TRANSDUCTOR SN:DEU33A29 Y PULSADOR DE CUENTAS SN:989803143411 SE REALIZA CAMBIO DE PARLANTE, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO QUE FUNCIONALMENTE OK. |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | c50f894d7a3d78b2c038f30033444b47.pdf | 2020-03-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 909 |  | 7160 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE DESTAPA PARA REALIZAR LIMPIEZA DE CABEZAL TÉRMICO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO QUEDA FUNCIONAL MENTE OK. |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | 6523849478075b4f79acbb6028419f3a.pdf | 2020-03-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 927 |  | 7377 | LA REPARACIÓN DE ESTA PIEZA NO ES POSIBLE, YA QUE NO SUJETARÍA BIEN EL PISTÓN Y NO DEJARÍA TOMAR MUESTRAS. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO | 17181 | PIPETA | SIN CODIGO | HAMILTON | NR | 79771 | Activo | NO LOCALIZADA | No especificado | No especificado | 46e670aa603d764e863e84afe6606816.pdf | 2020-02-25 |  | EL EQUIPO PRESENTA FRACTURA EN LA ROSCA DE CONEXIÓN | [10 empty] | 2020-03-04
Correctivos generales | No especificado | 915 |  | NO REGISTRA |  | 17186 | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 2d456894bdc890f158e206bb112cc1c7.pdf | 2020-03-16 |  | EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO PORQUE REQUIERE CAMBIO DE PARLANTE Y CAMBIO DE CBEZA TERMICA IMPRESORA. | [10 empty] | 2020-03-06
Correctivos generales | No especificado | 928 |  | 7376 | SE LUBRICAN PARTES MECANICAS Y SE AJUSTA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | NR | T70350 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | ee819309a168da3a094991e4bbc7d9a2.pdf | 2020-02-25 | [12 empty] | 2020-03-04
Correctivos generales | No especificado | 962 |  | NO REGISTRA | SE HACE ENTREGA DE SATURADOR DE OXIGENO SN: MO17A002322 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3799 | BIOLIGHT | M800 | M017A002330 | Activo | CIPAF | No especificado | No especificado | c84c423a7b20052bf57e5426d77f0bfc.pdf | [13 empty] | 2019-06-04
Correctivos generales | No especificado | 419 |  | 14624 | SE REALIZA REVISION DE LAMPARA CIELITICA QUE NO PRENDÍA, SE AJUSTAN CONTACTOS DE SWITCH, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | Activo |  | No especificado | No especificado | 373a792073a67e13f72387706696d09a.pdf | 2019-02-11 | [12 empty] | 2019-02-11
Correctivos generales | No especificado | 232 |  | SIN CÓDIGO | SE DESMONTA EL TECLADO Y SE REALIZA LIMPIEZA. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D59485 | Activo | CONSULTORIO ROSA | No especificado | No especificado |  | 2020-01-22 10:00:00 |  | POSIBLES PARTÍCULAS Y/O FIBRAS DENTRO DEL TECLADO QUE IMPIDEN SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | [10 empty] | 2020-01-22 11:30:00
Correctivos generales | No especificado | 2944 |  |  |  | WO-01324023 | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | Activo |  | No especificado | No especificado | c349c83ea991eb026e12d538507a5e8e.pdf | 2020-02-18 00:00:00 |  | Se realiza revisión por fallas en los movimientos de la mesa, y en las prubas del diagnostico se halla filamento pequeño abierto. Por lo que al indagar con el personal ellos reportan que solo usan el filamento o foco grande. Se hace revsión de Log de fallas y se encuentran errores de estabilizacion del KV y las corrientes de los filamentos encontrandose que el foco fino falla por lo que no permite hacer calibración del generador. Se recomienda realizar cambio del tubo de rayos X ya que puede dejar de funcionar en medio de un procedimiento. | [10 empty] | 0000-00-00 00:00:00 | Tubo de rayos X
Correctivos generales | No especificado | 831 |  | 8233 | Se realizan pruebas de funcionamiento en Gilmedica corrigen falla de apagado expontaneo del equipo, es necesario cambiar bateria equipo funcionable | NO REGISTRA | Monitor De Signos Vitales | EMCO4503 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004819 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado |  | 2020-04-21 |  | EL EQUIPO SI PRENDE, SE IDENTIFICAN PROBLEMAS EN LA CARGA DE LA BATERÍA Y EN LA ALIMENTACIÓN, SE GESTIONA LA SALIDA PARA QUE SEA REALIZADO EL RESPECTIVO DIAGNOSTICO POR LA EMPRESA GILMEDICA. LA EMPRESA REALIZA EL DIAGNOSTICO RESPECTIVO Y SE IDENTIFICA BATERIA DAÑADA. ENVIA LAS COTIZACIONES RESPECTIVAS. | [10 empty] | 2020-04-21 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 888 |  | 8665 | SEGUN ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE JUNIO DE 2020, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTAS CONDICIONES, 'POR LO TANTO SE CIERRA LA ORDEN. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003682 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-04-21 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 192 |  | 16388 | SE REALIZA CAMBIO DE PALAS Y SE ENTREGA AL PERSONAL ASISTENCIAL. SE REALIZA CAPACITACIÓN DEL USO Y CUIDADO DEL EQUIPO |  | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado |  | 2019-12-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-23 00:00:00 | CONJUNTO PALA ADULTO
Correctivos generales | No especificado | 183 |  | 9756 |  | 17640 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 668252b6f84d5263687565205841a77a.pdf | 2020-03-31 |  | SE REALIZA REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS UBICANDO COMPONENTES ELECTRONICOS DAÑADOS (TRANSISTORES DE POTENCIA, INDUCTANCIAS) SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA, SE EVIDENCIA QUE EL CONECTOR HEMBRA DEL EQUIPO ( PALAS DE DESCARGA) DAÑADO SE REQUIERE CAMBIO DE CONECTOR | [10 empty] | 2020-03-31 | TARJETA ELECTRONICA DE POTENCIA CU MEDICAL SYSTEMS, CONECTOR HEMBRA PALAS
Correctivos generales | No especificado | 269 |  | NO REGISTRA | SE VERIFICA FUNCIÓN DE TRASADO DEL EQUIPO JUNTO CON EQUIPO PATRÓN Y ESTE RESPONDE CORRECTAMENTE |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 9359b73596e2d476b190dbaa3a1553a4.pdf | 2020-04-23 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 297 |  | 9679 | SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | edf1166bb508e38a624a31ed715e008f.pdf | 2020-04-14 | [12 empty] | 2020-04-20
Correctivos generales | No especificado | 695 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCAZA EN LA PARTE DEL ENCODER |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | Activo | MIU medicina interna urgencias | No especificado | No especificado | b9b1c1533a3ed44709d404a9a89d7ec1.pdf | 2020-04-24 | [12 empty] | 2020-04-24
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA ENTREGA DE TOCO DE FETOCARIDA NUEVO, SUMINISTRADO POR EL HOSPITAL. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OK |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | e8732d016ca32ebc00117a2bb51e04b9.pdf | 2020-04-17 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2367 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCAZA Y AJUSTES DE CONECTORES. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA |  | Monitor De Signos Vitales |  | BIOCARE | PM-900 | C717101704 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 8a9e37a81f447d3f2b63fc7e4f836602.pdf | 2020-04-15 | [12 empty] | 2020-04-15
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | El Señor eléctrico Andres ajusta transformador principal, se verifican medidas entre neutro y fase 263mv ok, y entre las 3 fases L1 L2 y L3 y tierra 268 aprox ok. se reinicia equipo y se hace prueba general ok. En caso de falla verificar voltaje en tablero eléctrico. | 480100390288-0008 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 2005a6f7080e34b06e51a99c6dc281a0.pdf | 2020-05-05 |  | Se encontró error CT_XRS 322, Dc link no carga a 95% de valor esperado. Se presenta cada vez que el equipo se apaga por bajón de energía. Se verifica voltajes de entrada al tablero eléctrico, y se encontró con la Fase 3 L3 = 274Vac (equipo encendido) y 295 Vac (apagado), medido contra tierra, las otras dos fases L1 y L2 estan en 263Vac aproximadamente, por otro lado el existe un voltaje de 11Vac entre Neutro y tierra. | [10 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 8520 | SE DA CIERRE A ESTA ORDEN TAMBIEN CON EL RETRO DE MAYO 07/05/2020 17816 |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 23e79f217c12f343bf390d3568c2e478.pdf | 2020-03-27 | [12 empty] | 2020-05-07 | CONTROL DE ESTIMULACION
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  | sin codigo | Se realiza revisión del equipo de telemetría y el indicador de nivel, el indicador se encuentra bien, el equipo de telemetría se apaga en las noches. Se asvisa al área encargada de messer |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-02-10 | [12 empty] | 2021-02-22
Correctivos generales | No especificado | 183 |  | 9525 |  |  | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2020-04-21 | [12 empty] | 2020-07-03
Correctivos generales | No especificado | 266 |  | 1406 | NO TIENE RETRO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | 3be6d628ab66815785e9d41a9d21bc24.pdf | 2020-04-27 |  | SE REALIZA REVISION, EQUIPO CON DESCONFIGURACION DE PARAMETROS. | [10 empty] | 2020-04-27
Correctivos generales | No especificado | 297 |  | 5434 | SE REALIZA AJUSTE A CABLES |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 742ebc50932409c020ae3079019a842c.pdf | 2020-01-16
Correctivos generales | No especificado | 5 |  | 8459 | SE REALIZA CAMBIO DE BANDA DE MOTOR |  | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-04-13 |  | DAÑO EN BANDA DE MOTOR | [10 empty] | 2020-04-16
Correctivos generales | No especificado | 209 |  | 8668 | Se efectúa pruebas de carga y descarga junto al equipo patrón el cual responde correctamente |  | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | Activo |  | No especificado | No especificado | 28c9165f3619ae3a7f265db582f10582.pdf | 2020-05-06 | [12 empty] | 2020-05-07
Correctivos generales | No especificado | 548 |  | NO REGISTRA | SE EMITE CONCEPTO TÉCNICO DE BAJA | NR | Monitor De Signos Vitales | EMCO1831 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17959 | Activo |  | No especificado | No especificado | 20320dbfbfadcd363d71e2fbe2e97241.pdf | 2020-05-05 00:00:00 |  | EL EQUIPO INGRESA AL TALLER POR FRACTURAS DE CARCASA, SE PIERDEN PARTES POR LO TANTO NO SE PUEDE REPARAR. SE DA CONCEPTO TECNICO DE BAJA. | [10 empty] | 2020-05-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 207 |  | 8668 | Se efectúan pruebas de carga y descarga junto al equipo patrón el equipo responde correctamente |  | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | Activo |  | No especificado | No especificado | 420f9039d8a5542b8bb9d39ed4952d80.pdf | [13 empty] | 2020-05-07
Correctivos generales | No especificado | 1847 |  | 8669 | EQUIPO REINGRESA A LA INSTITUCIÓN EN CONDICIONES NO APTAS PARA SU USO, POR LO QUE SE DEBE PROEDER A REALIZAR EL RESPECTIVO PROCESO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL CONSIDERANDO QUE LA REPARACIÓN NO FUE APROBADA POR EL ALTO VALOR ECONOMICO DE LA MISMA Y POR EL HECHO DE QUE YA SE ADQUIRIO UN EQUIPO NUEVO PARA SUPLIR LA NECESIDAD DEL SERVICIO |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | 7bfd652d98a5b0817c22aa2f06b97e6d.pdf | 2020-02-24 | [12 empty] | 2021-04-09 10:03
Correctivos generales | No especificado | 825 |  | 9175 | SE INSTALAN ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, BRAZALETE, SENSOR SPO2, BATERIA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | 1ebbe2f0c8953daf8105fd97e5ce6d78.pdf | 2020-05-11 | [12 empty] | 2021-06-10 | EXTENSIÓN DE SATURACION
Correctivos generales | No especificado | 928 |  | 8537 | SE LUBRICA PARTE INTERNA Y SE CAMBIA ORING. EQUIPO FUNCIONAL. | NO REGISTRA | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | NR | T70350 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 15bb4403243975700239511290166029.pdf | 2020-03-13 | [12 empty] | 2020-03-18
Correctivos generales | No especificado | 736 |  | 8537 | SE ENTREGA CABLE ECG | NO REGISTRA | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | Activo | uci 2 CUB4 | No especificado | No especificado | cff644d22241e7cd805170e045c99ab3.pdf | 2020-03-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 198 |  | 9814 | SE CIERRA ORDEN POR BAJA DE EQUIPO!!!! | 17552 | DESFIBRILADOR | EMCO0292 | MARQUETTE | CARDIOSERV | 101007032 | Activo | Bodega de inventarios | No especificado | No especificado |  | 2020-03-16 |  | SE REALIZA ENTREGA DE DESFIBRILADOR GENERAL ELECTRIC RESPONDER 3000 SERIAL 101144232, MIENTRAS SE REPARA EL PRESENTE DESFIBRILADOR | [10 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 6 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE BANDA ELASTICA, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONAL. |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 6058140fe806b263ea3a75b8b496c59d.pdf | 2020-03-10 | [12 empty] | 2020-03-10
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA ENTREGA DE TOCO DE FETOCARDIA |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado |  | 2020-03-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | 8578 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA SENSOR SPO2 CON INTERFAZ |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | e34aa8d05229a73f5327ce36b625473b.pdf | 2020-03-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 916 |  | 9924 | SE AJUSTA SACA PUNTAS Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407006 | Activo |  | No especificado | No especificado | 64294ec312484f87113f5db8e34d9144.pdf | 2020-03-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 729 |  | 8532 | SE REALIZA REPARACION DE CARCASA POR CAIDA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2248f5bfde4f6b122024fffa7d40768c.pdf | 2020-03-25 | [12 empty] | 2020-03-25
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 9821 | SE REALIZA INSTALACION DE TORNILLERA PARA BASE. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado |  | 2020-03-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | INSTALACIÓN DE BOMBILLO ENTREGADO POR EL CLIENTE SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE ACRILICO EN LAMPARA DE UNIDAD |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 19db7f6f8ca14fb17d60a403da66259c.pdf | 2020-03-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-18 00:00:00 | ACRILICO DE LAMPARA
Correctivos generales | No especificado | 157 |  | TICKET 32 | Codigo del retro de cierre: 61945 SE INSTALA MOTOR Y NO FUNCIONA, REQUIERE REVISION DE COLECTOR Y BOBINADO DE MOTOR. SE REALIZA REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA, CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD, REPARACIÓN TOTAL DE MOTOR, COLECTOR, BOBINA DE CAMPO, SE REVISAN CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO, SE INSTALA MOTOR, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON TACOMETRO, LIMPIEZA DE CARCASA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | NO REGISTRA | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado |  | 2020-02-04 00:00:00 |  | Verificado un buen estado físico, al ajustar estado de escobillas tapón de seguro no ajusta adecuadamente presentando desgaste, en pruebas de RPM no llega a las requeridas desmontando motor para ser enviado a Sysmed y verifica inducido y colector. Requiere cambio de tapos protector y seguro escobillas, verificación de bobinado y colector de motor | [10 empty] | 2020-03-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2058 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA LIMPIEZA AL FUELLE Y VERIFICACIÓN DE EMPAQUES, SE DEJO MAQUINA EN PRUEBA RESPONDIENDO CORRECTAMENTE |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 562ca4b4a9ddd53ff6744a84e0a27382.pdf | 2020-03-16 | [12 empty] | 2020-03-16 | SENSOR DE FLUJO CON MANGUERAS
Correctivos generales | No especificado | 283 |  | 8515 | SE REALIZA AJUSTE, LUBRICACIÓN DE TODO EL SISTEMA MECANICO, SIN SONIDO EXTRAÑO EN SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-03-13 | [12 empty] | 2020-03-16
Correctivos generales | No especificado | 126 |  | 8516 | AJUSTE DE PEDAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-03-13 | [12 empty] | 2020-03-16
Correctivos generales | No especificado | 123 |  | 8514 | SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LOS PULSADORES, EQUIPO FUNCIONAL |  | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 80116c6f0ec2fdf1b7910d1242b3cf86.pdf | 2020-03-13 | [12 empty] | 2020-03-16
Correctivos generales | No especificado | 2244 |  | NO REGISTRA | EL EQUIPO NO ALCANZA LA POTENCIA, EL EQUIPO NO CUENTA CON REM, EL EQUIPO CUENTA CON TECNOLOGÍA OBSOLETA. EQUIPO PARA DAR DE BAJA DESDE EL AÑO PASADO |  | ELECTROBISTURI |  | VALLEYLAB | SSE2L | L2G-18623L-20 | Activo |  | No especificado | No especificado | d07159e17f267063d92389fe4c35f365.pdf | 2020-03-11 | [12 empty] | 2020-03-11
Correctivos generales | No especificado | 591 |  | NO REGISTRA | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ECG DANDO BUENOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 1e2d60e3079ceae3c866855d4c5c98c4.pdf | 2020-03-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 208 |  | 8668 | SE REALIZAN PRUEBAS CON ANALIZADOR Y SE VERIFICA QUE LOS EQUIPOS REALIZAN CORRECTAMENTE LAS DESCARGAS SELECCIONADAS. NO SE DEBEN REALIZAR DESCARGAS DE PRUEBA SOBRE EL EQUIPO(ESTE MODELO), YA QUE SOLO DESTAGA HASTA 79 J Y PDORIA DAÑAR LA RESISTENCIA INTERNA. |  | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7a9f3e06dc169b466fb302ead33bbeb6.pdf | 2020-05-06 | [12 empty] | 2020-05-07
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | 8657 | SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ECG DANDO BUENOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado | 1b0dba1ede9f48afbd09f2f260d3921f.pdf | 2020-03-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2607 |  | 1409 | Se recibe cama, se bajan los pieceros manualmente se conecta y se realiza movimientos estos con normalidad. Cama hospitalaria, en condiciones correctas de uso. | 1409 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4387 | STRYKER | SV2 | 2412100015550023 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-05-13 |  | Se recibe cama, se bajan los pieceros manualmente se conecta y se realiza movimientos estos con normalidad. Cama hospitalaria, en condiciones correctas de uso. | [10 empty] | 2020-05-14
Correctivos generales | No especificado | 407 |  | 7293 | SE REPARAN CABLES PARA ELECTRODOS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL. |  | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | Activo |  | No especificado | No especificado | b07759fa8b88526008c472f3cc7dd0f6.pdf | 2020-02-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2041 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL, EL EQUIPO NO RECONOCE LA PLACA DEL PACIENTE POR LO QUE SE PROCEDE A VERIFICAR PLUG Y DE MAS COMPONENTES, SE RECONOCE TRANSISTOR EN CORTO CIRCUITO POR LO QUE SE REALIZA SU CAMBIO Y SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS DE CORTE Y COAGULACIÓN RESPONDIENDO DE FORMA ADECUADA. EQUIPO FUNCIONAL. |  | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 1C | Z5E4322B | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 3bf54eeef4eea1f9dce305cad862594e.pdf | 2020-02-27 | [12 empty] | 2020-02-27
Correctivos generales | No especificado | 742 |  | NO REGISTRA | SE REVISA POSICIÓN DE EMISION DE LUZ Y SE VERIFICA FUNCIONALIDAD DE FORMA EXITOSA. SE RECOMIENDA AJUSTAR LA PINZA SEGÚN LAS INDICACIONES |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3807e98d3848d559c4670a96590af6ca.pdf | 2020-02-28 00:00:00 | [12 empty] | 2020-02-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2802 |  | NO REGISTRA | PESO PARTIDO EN LOS TRES PUNTOS DE SOPORTE. ESTADO GENERAL: MALO, SE RECOMIENDA DAR DE BAJA |  | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER |  | 08010102120008 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7fb07868ab9260b7480a0cac9bd0991d.pdf | 2020-03-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 269 |  | NO REGISTRA | SE REVISA LA BATERIA Y SE ENCONTRABA DESCONECTADA, SE RECONECTA BATERIA Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONAL |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 88a4ec39f29b1657fe031f40e0d8d865.pdf | 2020-04-06 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 839 |  | 9171 | SE INSTALA SATURADOR O2 Y SE VERIFICA BRAZALETE, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE OPERACIÓN |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4cbc9ffbe6767ca276a10a4501c2d662.pdf | 2020-05-13 | [12 empty] | 2020-05-13 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | 9172 | NR |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6ce3b1f3bd97cda8a263be9b366aaca0.pdf | 2020-05-14 | [12 empty] | 2021-07-31 | interfaz de saturacion de oxigeno
Correctivos generales | No especificado | 3093 |  |  | Se verifica funcionamiento con equipo patrón Analizador Fluke. Se realiza cambio de Cable EKG 12 derivadas suministrado por el cliente. Se realiza reparación de la tapa y soporte del papel de impresión. Equipo funcional OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 130010766-A2016 | CAREWELL | ECG-1103 | 103L09700906E12 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3d4af10055af4dba38136f032bbdf165.pdf | 2020-04-30 | [12 empty] | 2020-05-04 | TAPA IMPRESORA- RODILLO, SOPORTE DEL PAPEL DE IMPRESION.
Correctivos generales | No especificado | 3094 |  | No registra | Se verifica funcionamiento con equipo patrón Analizador Fluke. Se realiza cambio de Cable EKG 12 derivadas, juego de pinzas y chupas suministradas por el cliente. Se realiza configuración en el modo de impresión. Equipo funcional OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 70744 | MINDRAY | DECG-06A | CQ-79000177 | Activo | norte | No especificado | No especificado | cda9209ccf6acb02be04822ab99e0084.pdf | 2020-04-30 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 3447 |  |  | Se verifica funcionamiento con equipo patrón Analizador Fluke. Se realiza reparación de la tapa y soporte del papel de impresión. Equipo funcional OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 63410 | CAREWELL | ECG-1103 | 103l09700914E12 | Activo |  | No especificado | No especificado | 33540e662b6da3d8e198f82f3f840678.pdf | 2020-04-30 | [12 empty] | 2020-05-04 | Cable EKG 12 derivadas, cable AC, juego de chupas, juego de pinzas, tapa impresora y rodillo.
Correctivos generales | No especificado | 3072 |  |  | Se verifica funcionamiento con equipo patrón Analizador Fluke. Equipo funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039232 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106576 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8b61e179ec800399d3e99621351926c0.pdf | 2020-05-04 | [12 empty] | 2020-05-04 | Brazalete Adulto, Manguera NIBP.
Correctivos generales | No especificado | 3289 |  |  | Se verifica funcionamiento, estado de palas y cable EKG. Se realiza configuración del modo de monitarización EKG. Se realiza TEST de funcionamiento OK. Se instala Batería suministrada por el cliente. El equipo se entrega funcionalmente OK. Se realiza cambio e instalación del equipo por falla en el desfibrilador serie 01361. |  | DESFIBRILADOR | 129058310 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01355 | Activo |  | No especificado | No especificado | 216f73fa9a1314b67df08f587a392c27.pdf | 2020-05-04 | [12 empty] | 2020-05-05 | Batería, cable EKG.
Correctivos generales | No especificado | 3064 |  |  | Se verifica funcionamiento, estado de palas y cable EKG. Se realiza configuración del modo de monitarización EKG. Se realiza TEST de funcionamiento OK. Equipo funcionalmente Ok. |  | DESFIBRILADOR | 113036349 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 00663 | Activo |  | No especificado | No especificado | 389bf671c763647fc0df886dd62f9d5d.pdf | 2020-05-05 | [12 empty] | 2020-05-05 | Batería, cable EKG
Correctivos generales | No especificado | 3062 |  |  | Se verifica funcionamiento, estado de palas y cable EKG. Se realiza configuración del modo de monitarización EKG. Se realiza TEST de funcionamiento OK. Equipo funcionalmente Ok. |  | DESFIBRILADOR | 113034647 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 00929 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5ef35c4aa2542568192c3b9257419082.pdf | 2020-05-05 | [12 empty] | 2020-05-06 | Batería, cable EKG.
Correctivos generales | No especificado | 3075 |  |  | Se verifica funcionamiento del parámetro fisiológico SPO2. Se realiza configuración del parámetro SPO2 con Frecuencia Cardiaca (FR). Equipo funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039234 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106566 | Activo |  | No especificado | No especificado | a0f398e917a1e35b6c6745d811f79796.pdf | 2020-04-20 | [12 empty] | 2020-04-20 | Sensor SPO2 (conector blanco)
Correctivos generales | No especificado | 606 |  | 61719 | SE EFECTUA REEMPLAZO DE LA BATERIA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. SE APLICARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 7089d23325e70cf1a500fd2f2dfabb19.pdf | 2021-08-27 | [12 empty] | 2021-08-27
Correctivos generales | No especificado | 1920 |  | 8667 | SE REALIZA CAMBIO DE CONFIGURACIÓN Y SE ACTIVA PRUEBA DIARIA. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | DESFIBRILADOR | EMCO4473 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015057 | Activo |  | No especificado | No especificado | 981dc71d07f05ff5c2d32d1ab5704057.pdf | 2020-05-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3070 |  |  | Se realiza configuración del parametro SPO2 con Frecuencia Cardiaca (FR). Equipo funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039237 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106561 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 0dc7d75eb7f6b09eb3867e9dae37b9cc.pdf | 2020-04-20 | [12 empty] | null | Cable EKG, Sensor SPO2 (conector blanco), Brazalete Adulto, Bateria, Manguera NIBP, cable AC.
Correctivos generales | No especificado | 3219 |  |  | Se realizan pruebas de funcionamiento de todos los parámetros fisiológicos: EKG, SPO2, NIBP. Se realiza revisión e instalación de accesorios suministrados por el cliente. Equipo funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039036 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118343 | Activo |  | No especificado | No especificado | c204742f5fa5da0c42a8795a64a2cb5f.pdf | 2020-04-23 | [12 empty] | 2020-04-23 | Cable EKG, Sensor SPO2, Brazalete Adulto, Bateria, Manguera NIBP, cable AC.
Correctivos generales | No especificado | 3076 |  |  | Se realiza ajuste y arreglo de la carcasa. Se verifica conexión de la pantalla y se ajusta. Se realizan pruebas de funcionamiento de todos los parámetros fisiológicos: EKG, SPO2, NIBP. Equipo funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039228 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106559 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | ecb89d676b3ed70c57c2bd04650b3c82.pdf | 2020-04-26 | [12 empty] | null | cable EKG, Sensor SPO2 (conector blanco), Brazalete Adulto, Bateria, Manguera NIBP, cable AC.
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 9113 | "REPARACIÓN DE ESTIMULADOR" SE REALIZA REPARACIÓN DE ESTIMULADOR, CAMBIO DE PULSADOR Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CARCASA. SE CIERRA TAMBIÉN ORDEN DEL MES DE MARZO 8520. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7d71b625b8402ba00bfef6b3f7b6fcfd.pdf | 2020-05-05 | [12 empty] | 2020-05-07 | CONTROL DE ESTIMULACION
Correctivos generales | No especificado | 3072 |  |  | Se realiza configuracion del parametro SPO2 con Frecuencia Cardiaca (FR). Equipo funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039232 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106576 | Activo |  | No especificado | No especificado | 290ceb62d5a862295b90349711a76f4a.pdf | 2020-04-20 | [12 empty] | 2020-04-20 | cable EKG, Sensor SPO2 (conector blanco), Brazalete Adulto, Bateria, Manguera NIBP, cable AC.
Correctivos generales | No especificado | 672 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REVISIÓN DE ACCESORIOS SENSOR SPO2 OK, MANGUERA NIBP Y BRAZALETE OK, CABLE ECG OK, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7b481fbe1a40b6e335a1ad7bf7e68f55.pdf | 2020-05-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3217 |  | No registra | Se realizan pruebas de funcionamiento de todos los parámetros fisiologicos: EKG, SPO2, NIBP. Se realiza revisión e instalación de accesorios suministrados por el cliente. Equipo funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 129058302 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM05111798 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 02f633cb4c0e3109d7258a9f7544193e.pdf | 2020-04-23 | [12 empty] | null | cable EKG, Sensor SPO2 (conector azul), Brazalete Adulto, Bateria, Manguera NIBP, cable AC.
Correctivos generales | No especificado | 3519 |  |  | Se procede a realizar ajuste y lubricacion de partes mecánicas. Se Ajusta de acuerdo a pesos de referencia de 54Kg y 74kg. Equipo funcionalmente OK. Se realiza retiro de servicio y se cambia por otro equipo. |  | BASCULA | 63008 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006085 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 0211b0761e7553b1c556fe77cc221e0c.pdf | 2020-04-21 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 796 |  | NO REGISTRA | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR JUNTO CON EL EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | Activo | ARO II | No especificado | No especificado | d50a3c5688c3ee0f5dd0463124b86915.pdf | 2020-05-15 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 659 |  | 9104 | SE SOLICITA CALIBRAR MONITOR, NO TIENE SATURADOR. SE DESCARGA SI SE DESCONECTA. TIENE UNA SEGUNDA ORDEN NUMERO 9110 "NO TOMA OXIMETRÍA" PRESENTA UNA NUEVA ORDEN DEL 25 DE AGOSTO DE 2020, REFIEREN QUE PULSIOXIMETRO NO FUNCIONA Y NO TIENE BRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP Y BRAZALETE ADULTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EXCEPTUANDO BATERIA QUE NO TIENE Y REQUIERE CAMBIO |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-05-07 | [12 empty] | 2020-08-26 | SENSOR DE OXIMETRÍA, BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 787 |  | 9659 | SE REALIZA REVISIÓN DE PRESION EN MODO ADULTO Y PEDIATRICO, EL CUAL REGISTRA PRESIONES NORMALES. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | Activo |  | No especificado | No especificado | 57ceb51abf7fecd7bcedb8c4dff49917.pdf | 2020-04-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1923 |  | 9978 | SE REEMPLAZA CABLE DE PACIENTE POR EL DE OTRO EQUIPO, SE ADAPTA CABLE PARA QUE ENCAJE CON LA PACHA DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS CON CABLE NUEVO Y ES FUNCIONAL. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4476 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS519150052PA | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-03-05 | [12 empty] | null | CABLE PACIENTE ECG
Correctivos generales | No especificado | 1900 |  | 100053982020 | Equipo es dado de baja debido a los daños del equipo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4445 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203220001 | Activo | Taller Biomedico | No especificado | No especificado | 05a538c9e76edb1a048a5d7858a0632a.pdf | 2020-05-07 | [12 empty] | 2025-04-30
Correctivos generales | No especificado | 963 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA ADICION DE GAS A UNIDAD DEL EQUIPO, QUEDA OPERANDO EN -2.1ºC Y UNA PRESION DE 18PSI DEL GAS. EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | RVL6515936 | Activo |  | No especificado | No especificado | bd39df0af1e57896a7be3a0804386150.pdf | 2020-05-15 | [12 empty] | 2020-05-15
Correctivos generales | No especificado | 763 |  | NO REGISTRA | EL EQUIPO SUFRE UNA CAIDA. SE LE REALIZA REPARACIÓN DE LA PARTE FRONTAL DE LA PANTALLA EN LA CARCASA. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. SE RECOMIENDA SUJETAR EL MONITOR A LA CAMA DEL PACIENTE DURANTE EL TRASLADO YA QUE SI EL EQUIPO SUFRE OTRA CAIDA NO SERA POSIBLE SU REPARACIÓN. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3466 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090002 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | f426265476f5b8602719d3dbc0bdf233.pdf | 2020-05-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3092 |  |  | Se realiza configuración y ajuste interno de parámetros. Pendiente espera de repuesto para solucionar problema. Equipo fuera de Servicio. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 72467 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19074292 | Activo | QUIRÓFANO SEDE NORTE | No especificado | No especificado | 683473b03aa58c658cd77b8922bf9996.pdf | 2020-05-11 | [12 empty] | 2020-05-11 | Bateria.
Correctivos generales | No especificado | 3061 |  |  | Se realiza ajuste y limpieza palas retorno. Se verifica funcionamiento del conector en el puerto de palas. Se realizan pruebas de funcionamiento (Test OK). Equipo funcionalmente ok. |  | DESFIBRILADOR | 113039136 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01361 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 4ea00d779dc3ea2fed5d233122cfd2b6.pdf | 2020-05-12 08:00:00 | [12 empty] | 2020-05-12 10:00:00 | Batería.
Correctivos generales | No especificado | 3078 |  |  | Se Ajusta de acuerdo a pesos de referencia de 54Kg y 74kg. Se entrega funcionalmente OK. |  | BASCULA | 17884 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006241 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | c1a7982009ec0c1e28a4175219a39856.pdf | 2020-05-13 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 3358 |  |  | Se Ajusta de acuerdo a pesos de referencia de 54Kg y 74kg. Se entrega funcionalmente OK. |  | BASCULA | 047997 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600003990 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | No especificado | No especificado | 22b288d5a856459c38089944d234c6a5.pdf | 2020-05-13 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 3068 |  |  | Se realiza verificación y pruebas de funcionamiento. Se evidencia daño en la pantalla por caída. Se realiza cambio de pantalla del equipo SN. BX- 94118317. Equipo funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113034648 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118315 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 5d590185cdef555e1ad635d6df656fd0.pdf | 2020-05-14 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 3069 |  |  | Se realiza verificación y pruebas de funcionamiento. Presenta error NIBP, requiere cambio en la tarjeta del modulo NIBP. Se realiza cambio de pantalla para habilitar equipo SN. BX- 94118315. Equipo fuera de servicio. |  | Monitor De Signos Vitales | 130011326 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118317 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 6decb1a464ca855f8393ced5d24abaf3.pdf | 2020-05-14 08:00:00 | [12 empty] | 2020-05-14 12:00:00 | Pantalla, Tarjeta NIBP.
Correctivos generales | No especificado | 3303 |  |  | Se realizan pruebas de funcionamiento de todos los parámetros fisiológicos: EKG, SPO2; NIBP. Se realiza revisión e instalación de accesorios suministrados por el cliente. Equipo instalado por cambio de monitor SN. 94118317 (Fuera de Servicio). Equipo se entrega funcionalmente OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039042 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118352 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | acad17a6348f5eeda375e494ccdb4827.pdf | 2020-05-14 08:00:00 | [12 empty] | 2020-05-14 12:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3810 |  |  | Se realiza limpieza general e instalación de accesorios (Filtro linea Exhalatoria, Circuito paciente, Trampa aire comprimido, Instalación de mangueras Aire y Oxigeno). Se realizan prueba de funcionamiento con equipo patrón Fluke VT PLus. Equipo funcionalmente Ok. |  | VENTILADOR MECÁNICO | 130008372 | AVEA | 17311-06 | BAV01236 | Activo | SERVIMED | No especificado | No especificado | 09549f0d089a93ab93856ba11274c1ab.pdf | 2020-05-15 | [12 empty] | null | Celda de oxigeno.
Correctivos generales | No especificado | 2658 |  | no registra | se realiza visita para isntalación de los siguientes repuestos: - Junta de puerta (1) - Filtro bacteriologico (1) - Filtro antipolvo. Se realiza test de vacio, euqipo pasa correctamente. Se realiza ciclo de esterilización 134 grados. Equipo funciona correctamente |  | AUTOCLAVE |  | MATACHANA | 21 ED | 124768 | Activo | Quirófano de oftalmología | No especificado | No especificado |  | 2020-03-12 | [12 empty] | 2020-05-21
Correctivos generales | No especificado | 1850 |  | NO REGISTRA | Según el informe, este equipo cuenta con una vida útil amplia mente cumplida y actualmente no se cuenta con los repuestos necesarios para su reparación. SE CIERRA ORDEN POR BAJA DE EQUIPO!!! |  | VIDEOBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | ER-270FP | RY114A008 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2019-08-08 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 606 |  | 9185 | SE REALIZA CAMBIO DE DISPLAY Y BATERÍA. EQUIPO FUNCIONAL |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | f512ec1502da4bff5a71e6d986f930a0.pdf | 2020-05-05 | [12 empty] | 2020-05-08
Correctivos generales | No especificado | 1116 |  | 8817 | SE DESTAPA Y SE AJUSTA TORNILLERIA Y SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y AJUSTE DE CONEXIONES. EQUIPO FUNCIONAL |  | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | 2-423359 | Activo |  | No especificado | No especificado | e0f40ce705099cbeaef1aa31c8502523.pdf | 2020-05-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 220 |  | NO REGISTRA | SE CIERRA ORDEN POR BAJA |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4095 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500063 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-05-21 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 1996 |  | NO REGISTRA |  |  | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado |  | 2020-05-22 | [12 empty] | 2020-05-22 | DIMMER 0-220 V- 200W
Correctivos generales | No especificado | 606 |  | 6178 | SEGUNDA ORNDE SE VERIFICA EQUIPO CON PATRON Y LOS DATOS SON CORRECTOS. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 05d7e3b9f24254923aeaf9a85bddb4c6.pdf | 2020-05-21 | [12 empty] | 2020-05-21
Correctivos generales | No especificado | 1971 |  | 5605 | SE REALIZA AJUSTE DE TONOMETRO, LIMPIEZA DE LENTES, SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 377493ebb6c094c4667c74e21233dda8.pdf | 2020-05-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1909 |  | NO REGISTRA | LA MAQUINA PRESENTA FUGA. SE VERIFICA POSICIÓN DE VALVULA PEEP, CANISTER Y CIRCUITO DE PACIENTE. TODO SE ENCUENTRA OK. LA FUGA SE ENCONTRÓ EN CONECTOR DE LA PARTE DERECHA DEL MODULO DE VENTILADOR. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-05-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 722 |  | NO REGISTRA |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3942 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0178 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2020-05-21 | [12 empty] | 2021-01-27 | TARJETA NIBP
Correctivos generales | No especificado | 3477 |  |  | Se realiza verificación de funcionamiento. Se realizan pruebas. Se realiza soldadura del cable. Equipo Funcionalmente OK. |  | FRONTOLUZ | EMCO3641 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008227 | Activo |  | No especificado | No especificado | cf4fb8e9f0ac9b830f5efdd3a1fdd1dc.pdf | 2020-05-15 10:00:00 | [12 empty] | 2020-05-20 12:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3774 |  |  | Se realizan pruebas de funcionamiento y pruebas de fuga. Equipo presenta fuga mínima de 0,5 Lts de oxigeno. Equipo aceptado y con visto bueno del anestesiologo. Equipo funcionalmente OK. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO6071 | DATEX OHMEDA | AESTIVA-57100 | AMVH00855 | Activo | SALA DE OPERACIONES | No especificado | No especificado | 1dade4ee0aba9e30e4615fc789cd6a12.pdf | 2020-05-20 | [12 empty] | 2020-05-21 | KIt de mantenimiento.
Correctivos generales | No especificado | 1937 |  | No registra | Se realiza configuración de la impresora y se realizan pruebas de funcionamiento, junto con prosim 8 |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | Activo | CIRUGIA HOMBRES | No especificado | No especificado | fcbd61d035eb3ba6d7e8d1421f88f274.pdf | 2018-01-15 00:00:00 | [12 empty] | 2018-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 590 |  | 8420 | Se cambio brazalete y cable Ac. Equipo funcionalmetne ok. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado |  | 2020-05-28 | [12 empty] | 2020-05-28
Correctivos generales | No especificado | 4008 |  | 5773 | "NO MUESTRA PESO REAL" SE VERIFICA ENSAMBLE, LOS VALORES QUE ARROJA CON PESO ESTAN FUERA DE RANGO. SE SOLICITA AJUSTE AL PROVEEDOR "SH" YA QUE SE ENCUENTRA EN GARANTÍA" SE REALIZA LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE CERO, EL EQUIPO PRESENTA DESAJUSTE EN LA PARTE MECANICA, SE RALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4736 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017786 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-05-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2866 |  | 5607 | SE INSTALA BOMBILLO QUE SUMINISTRA LA JEFE (EN EL SERVICIO), EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado |  | 2020-05-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 131 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE RE PROGRAMA EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE TEMPERATURA. FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | Activo |  | No especificado | No especificado | b5d93200e423249fd157268914493e21.pdf | 2020-05-14 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 828 |  | NO REGISTRA | Se verifican variables con simulador paciente, se evidencian las mediciones del monitor adecuadamente de acuerdo a los valores configurados en el analizador |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004816 | Activo | MEDICA MUJERES | No especificado | No especificado |  | 2020-05-12 | [12 empty] | 2020-05-18
Correctivos generales | No especificado | 835 |  | NO REGISTRA | se revisa monitor, se verifica falla en pantalla la cual no es legible. Se realiza apertura y revision de conexiones, se aseguran conectores y se reduce el movimeinto entre las mismas. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | Activo | MEDICAS MUEJRES | No especificado | No especificado |  | 2020-05-12 | [12 empty] | 2020-05-19
Correctivos generales | No especificado | 822 |  | NO REGISTRA | Se revisa monitor por falla en NIBP. Se revisa sistema neumatico, se realizan multiples pruebas con simulador paciente. Durante las pruebas se puede evidenciar en las minitendencias, se mantienen, equipo funciona correctamente |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004810 | Activo | ortopedia 5 piso | No especificado | No especificado |  | 2020-05-12 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 966 |  | 9682 | EL EQUIPO SALE DE LA INSTITUCIÓN CON LA RESPECTIVA AUTORIZACIÓN Y SE GESTIONA DE FORMA PARTICULAR LA REPARACIÓN COORDINADA POR LA ESPECIALISTA JENNY CARREÑO. EQUIPO RETORNA A LA INSTITUCIÓN REAPARAD NUEVAMENTE EL 24 DE JULIO DEL 2020 COMPLETAMENT FUNCIONAL, SIN EMBARGO NO SE NOS REMITITIO POR PARTE DE LA ESPECIALISTA EL REPORTE DEL TRABAJO REALIZADO |  | Rinolaringofibroscopio | EMCO4041 | STORZ | RPK2 | 2843942 | Activo | OTORRINO | No especificado | No especificado | 8adafd7cd433a3e915159ccfd4fb0795.pdf | 2020-06-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-24 15:00:00
Correctivos generales | No especificado | 232 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA BACK UP DE 2017, 2018, 2019 DEL DISCO C Y EL DISCO F DEL COMPUTADOR. SE DEJA INFORMACIÓN 2020. EL DISCO C QUEDA CON 73.8 GB DISPONIBLES DE 236 Y EL DISCO F CON 455 GB DE 694. |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D59485 | Activo | CONSULTORIO ROSA | No especificado | No especificado |  | 2020-05-28 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 831 |  | 9369 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4503 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004819 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado |  | 2020-05-27 | [12 empty] | 2020-05-27
Correctivos generales | No especificado | 909 |  | 8327 | SE CIERRA ORDEN POR QUE EL EQUIPO YA SE ENCUENTRA EN SERVICIO SIN ACTUALIZACIÒN PREVIA. |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado |  | 2020-06-04 | [12 empty] | 2022-01-05
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | 9759 | EL EQUIPO NO PRENDE, SE REALIZA REPARACIÓN DE TARJETA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, EQUIPO SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 621485899d0184e0706ba63aef0c9555.pdf | 2020-05-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 260 |  | 9028 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y SE ENCUENTRA QUE NO IMPRIME EL EXAMEN EN MODO AUTOMATICO. EL ERROR SE DEBE A CONFIGURACIÓN. SE AJUSTA CONFIGURACIÓN Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | Activo |  | No especificado | No especificado | 89301c4df122a26c49bf5d817968643b.pdf | 2020-05-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2370 |  | 8318 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVOAS. EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES D FUNCIONAMIENTO |  | BASCULA PEDIATRICA | 0054 | BABY SCALE | TANITA 1584 | 840810 | Activo | CIPAF | No especificado | No especificado | 7869ed6ed6e1ff41a7b872a4f044bab6.pdf | 2020-06-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1971 |  | NO REGISTRA | Tonometro bobes T1 SN: 08B09022 Se realiza ajuste de tornillo selector de presiones y se lubrica tornillo sinfin de desplazamiento de mesa. Equipo funciona OK. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 3090e1f3f2df921bed459cdaeddc096b.pdf | 2019-08-15 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 152 |  | 8821 | SE AJUSTA CIERRE DE SEGURIDAD Y SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONAL |  | CENTRIFUGA | EMCO0406 | THERMO | CENTRA CL2 | 42802884 | Activo |  | No especificado | No especificado | 622062baa4d8c96aad4b7d91a7dc9026.pdf | 2020-05-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 609 |  | 7648 | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, SE ENTREGA EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | Activo |  | No especificado | No especificado | c56e96b8edd6f56e35a29b9bfd0d8c05.pdf | 2020-05-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 295 |  | 2064 | SEGUN REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABRIL DE 2020, EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-01-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3303 |  |  | Revisión de estado y funcionamiento de mecanismos. Se realiza reparación de cable de SpO2 Se entrega al servicio. Ok. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039042 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118352 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | d601a5c02ab6abff479fa925d4b17df7.pdf | 2020-05-28 10:30:00 | [12 empty] | 2020-05-28 11:00:00 | Sensor SpO2.
Correctivos generales | No especificado | 3071 |  |  | Se evidencia que la tecnología del saturador no es la original; los valores del paciente no corresponden con los valores fisiológicos. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039225 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106567 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 15b53410f15da2e9fdb53e9c4f7045a5.pdf | 2020-06-09 13:00:00 | [12 empty] | 2020-06-09 13:30:00
Correctivos generales | No especificado | 323 |  | 8673 | Según diagnostico de la actividad 85751 el daño del equipo no es reparable y se procederá a realizar una cotización para recambio. |  | FIBROSCOPIO DE INTUBACION | SIN CODIGO | STORZ | 11302BD2 | 2155615 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6cc6985719fcd582d317c3a2a1a0d8dc.pdf | 2020-06-11 | [12 empty] | 2020-06-18
Correctivos generales | No especificado | 383 |  | SIN CÓDIGO | SE HIZO VERIFICACIÓN , SE REALIZA AJUSTE EN MODULO DE HUMEDAD, SE DETECTA FALLA EN EL SENSOR MODO PREL. SE PROCEDE A CAMBIO. |  | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | Activo |  | No especificado | No especificado | b2154bdcec28dc7fab29eda80e351ca0.pdf | 2020-05-14 | [12 empty] | 2020-05-14
Correctivos generales | No especificado | 385 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA REVISIÓN TOTAL DEL EQUIPO Y SE DETECTA QUE PRESENTA DAÑO EN EL CONECTOR DEL MÓDULO DE LA ENTRADA AC. SE PROCEDE AL CAMBIO DEL CONECTOR, SE REALIZA INSPIRACIÓN Y PRUEBAS GENERALES |  | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1f27e5372364d3d1aa69d34b71ddea25.pdf | 2020-05-14 | [12 empty] | 2020-05-14
Correctivos generales | No especificado | 386 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE DETECTA FALLO EN MÓDULO DE HUMIDIFICACIÓN EN SISTEMA TÉRMICO. SE PROCEDE A CORREGIR Y REPARAR EL DIODO TERMICO. SE REALIZAN PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO. |  | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2bd77cbfc48e9146e693893f16fdce24.pdf | 2020-05-21 | [12 empty] | 2020-05-21
Correctivos generales | No especificado | 2067 |  | SIN CÓDIGO | AJUSTE EN TARJETA MAINBOARD YA QUE SE DAÑÓ UNA RESISTENCIA DE LA TARJETA, AJUSTE EN HUMIDIFICADOR. |  | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | b608d904c33a474a94edc125a3d9c4fc.pdf | 2020-05-21 | [12 empty] | 2020-05-21
Correctivos generales | No especificado | 2066 |  | SIN CÓDIGO | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE CONECTORES, INSTALACIÓN DE BOMBILLO (LÁMPARAS UV FLUORESCENTES). SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | Activo | BODEGA CARTAGO | No especificado | No especificado | 3b35d286818c5086cf5c72b4c304eaba.pdf | 2020-05-28 | [12 empty] | 2020-05-28
Correctivos generales | No especificado | 2084 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA AJUSTE DE TUBOS, REPARACIÓN EN SISTEMA ELÉCTRICO. |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 91e0723944646b2629ff3f8c1cfed408.pdf | 2020-05-13 | [12 empty] | 2020-05-13
Correctivos generales | No especificado | 2088 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZÓ CAMBIO DE 4 LÁMPARAS UV TIPO TUBO, AJUSTE DEL SISTEMA ELÉCTRICO, VERIFICACIÓN DE VOLTAJES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | Activo | GINECOLOGÍA CARTAGO | No especificado | No especificado | 7b54069405fccd10cf50df5341854937.pdf | 2020-06-02 | [12 empty] | 2020-06-02
Correctivos generales | No especificado | 502 |  | SIN CÓDIGO | SE ENCUENTRA DAÑO EN TAPA DE LA COMPUERTA FRONTAL ( ESTÁ QUEBRADA). SE PROCEDE A CAMBIARLO. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | Activo |  | No especificado | No especificado | cbcac8b99de912554c043e1ce9a600fa.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 499 |  | 9671 | SE REALIZA REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO. SE DETECTA QUE LA RESISTENCIA ESTA DAÑADA. SE REALIZA CAMBIO DE LA MISMA, TAMBIÉN EL SENSOR MODO PIEL SE ENCONTRÓ EN MAL ESTADO Y SE PROCEDIÓ A SU CAMBIO. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | f8a46b194b7c72c46a46250ce955a1c8.pdf | 2020-04-22 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 500 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZÓ REPARACIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | Activo |  | No especificado | No especificado | ed670927bc41e52122bbf648a3fc67a0.pdf | [13 empty] | 2020-05-20
Correctivos generales | No especificado | 375 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA INSPECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO. SE HACE CAMBIO EN CONECTOR MACHO UBICADO EN EL MÓDULO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. |  | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 6a7c1451dbbd1b5b277807db1d6bab2f.pdf | 2020-05-14 | [12 empty] | 2020-05-14
Correctivos generales | No especificado | 379 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZÓ REPARACIÓN DE CIRCUITO FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CORRECCIÓN DE SOLDADURAS. LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | Activo | cirena | No especificado | No especificado | 3109f384b109802096703df5638093a9.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 495 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZÓ CAMBIO DE RESISTENCIAS, AJUSTE E INSTALACIÓN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | bbd09cf5ca63c8c0bb3302b849478720.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1728 |  | SIN CÓDIGO | SE EFECTUÓ REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, CABLEADO Y CORRECCIÓN DE SOLDADURAS FRÍAS, AJUSTE DE CIRCUITO DISPLAY, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRÓNICAS, LIMPIEZA GENERAL DE CHASIS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO2020 | MEDIX | SM-401 | 911 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5cce87dff2061dcdc682030fe02efd0c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 640 |  |  | Se revisa pantalla y panel frontal. Se verifica tarjetas electrónicas y se encuentra integrado quemado de la fuente. Se recomienda cambio de fuente de poder y tarjeta de NIBP. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL DISPOSITIVO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3f3cb7b767288c1e22cb32a263d66473.pdf | 2020-06-11 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 3092 |  |  | Se realiza inspección física del equipo y funciones. Se encuentran botones del panel frontal sin funcionar. Se prueba fuente funcional con falla para cargar batería. Panel de control con conexiones sueltas. Se evidencia al momento de imprimir bloqueo generando que no se termine el proceso y el equipo se apaga. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 72467 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19074292 | Activo | QUIRÓFANO SEDE NORTE | No especificado | No especificado | c9e9163b4aa8b4b004b1f6875075488d.pdf | 2020-06-11 10:30:00 | [12 empty] | 2020-06-12 11:00:00
Correctivos generales | No especificado | 486 |  |  | Se realiza cambia de membrana de la válvula expiratoria puesto que se encontraba fractura. Tambié se realiza cambio de completo manguera incluyendo el acople de toma de oxigeno y acople de entrada de oxigeno. Recomendación: Calibración y ajuste |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | Activo | TALLER BIOMÉDICO SUR | No especificado | No especificado | 5d3e913d372de8f21e0ad7c385362fd4.pdf | 2020-06-16 | [12 empty] | 2020-06-17
Correctivos generales | No especificado | 2622 |  | 18795 | Se realiza cambio de control box |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4402 | STRYKER | SV2 | 2412100015550002 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1bce1350df48b5954618f1728b46eb03.pdf | 2020-05-18 | [12 empty] | 2020-05-26
Correctivos generales | No especificado | 4121 |  | 18804 | Se realiza cambio de los dos motores, equipo funcional. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4798 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750013 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2d0d8ba649fe6fb87d6b2ef42ef5c64c.pdf | 2020-05-19 | [12 empty] | 2020-05-09
Correctivos generales | No especificado | 4114 |  | 18806 | Se realiza instalación de dos motores equipo funcional |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4803 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750005 | Activo |  | No especificado | No especificado | cf72993d49bbe006adc1b258b006f80b.pdf | 2020-05-09 | [12 empty] | 2020-06-09
Correctivos generales | No especificado | 2618 |  | 18817 | Se realiza limpieza de los controles de enfermería, y equipo queda funcional |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4398 | STRYKER | SV2 | 2412100015550032 | Activo |  | No especificado | No especificado | 268fb97a8318e2c8f86f4d500360c693.pdf | 2020-05-29 | [12 empty] | 2020-05-29
Correctivos generales | No especificado | 2605 |  | 18814 | Se realiza cambio de control Box |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4385 | STRYKER | SV2 | 2412100015550009 | Activo |  | No especificado | No especificado | be831ef5b38931739d0337158099d017.pdf | 2020-05-26 | [12 empty] | 2020-05-29 | Control Box
Correctivos generales | No especificado | 2197 |  | 8680 | SATURACION MARCA 88% CON Y SIN PACIENTE. SE REQUIERE RETIRAR EQUIPO PARA REVISION INTERNA POR GARANTIA. ORDEN SE INGRESA PARA EL MES DE JULIO AL NO SER REPORTADA ANTES. SE REALIZA REVISIÓN TÉCNICA, FUNCIONAL,, ENCONTRANDO ERROR REPORTADO, ADICIONALMENTE SE ENCONTRO QUE LA LECTURA PRESENTABA RUIDO Y EL EQUIPO MOSTRABA EL MENSAJE DE RUIDO SPO2, ESTAS FALLAS FUERON CORREGIDAS CON EL AJUSTE DE CONEXIONES, LIMPIEZA Y PRUEBAS CON OTRO SENSOR SPO2, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE RECOMIENDA CAMBIAR EL SENSOR SPO2 Y BRAZALETE NIBP YA QUE PRESENTA DESGASTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-06-18 | [12 empty] | 2020-07-29
Correctivos generales | No especificado | 1953 |  | 62128 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DC AL CICLOERGOMETRO SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA AL JEFE DEL SERVICIO. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. ADAPTADOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | 670-011622 | Activo | ACONDICIONAMIENTO FISICO | No especificado | No especificado | ec48e40a25c48d31b0ed1abe070a7d36.pdf | 2021-09-24 | [12 empty] | 2021-09-24
Correctivos generales | No especificado | 974 |  |  | Se realiza mtto preventivo según protocolo adjunto, limpieza general, verificación de funcionamiento. Scansec=448304. Se encontró tercer ventilador superior, izq a der dañado. Se debe utilizar con intervalos de 1 hora entre pacientes para no sobrecalentar el equipo.. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | b776c103c1156afbdab0e33c266da2c0.pdf | 2020-04-14 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 974 |  |  | Instalación de repuestos. -Filtro de aire IRS -w320 sensor temp in -p68 gantry fan -Filter mat -p68 air filter sponge ser -w319 Sensor temp out Ver reporte Anexo. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2cfe976a15dbf95003a101ce2db453e9.pdf | 2020-05-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3514 |  |  | Se realiza verificación de funcionamiento. El panel frontal y los botones no responden. Inspección física en buenas condiciones. Se hace ajuste de conexiones, se cambia un pulsador que está dañado. Se rearma equipo y se entrega Ok y funcionando. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039095 | Mindray | PM7000 | BR6C-7020CIO | Activo |  | No especificado | No especificado | 447b3c30a806378632ff458e1ffaa1a6.pdf | 2020-06-25 | [12 empty] | 2020-06-25 | Pulsadores.
Correctivos generales | No especificado | 3329 |  |  | Se desarma el equipo para revisar circuito y membrana de botones. Se encuentra daño en conector de botones; se hace arreglo, se suelda. Se encuentra daño en el parlante del monitor, no tiene alarma sonora. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039071 | Mindray | PM7000 | CE74-1169 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6cb398847ccf753bf82d452611bc1e30.pdf | 2020-06-24 | [12 empty] | 2020-06-24 | Parlante para alarma.
Correctivos generales | No especificado | 3327 |  |  | Equipo visualmente en buen estado. Se hace cambio de cable AC con resultado que el equipo no prende. Se desarma y se verifica estado de la fuente que da como resultado que está dañada. Se generó corto en la fuente pequeña debido a que se encontraba suelta. Se pegan fuentes con placa de acrílico. Se hacen conexiones nuevas para energizar el equipo. Se arma y se entrega OK. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039091 | Mindray | PM7000 | CE74-1182 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6b10b40d331ecd7c58f0b84138ced880.pdf | 2020-06-25 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 260 |  | 100019 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE ELECTRODOS Y PINZAS, SE REALIZA LIMPIEZA A LOS ACTUALES Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | Activo |  | No especificado | No especificado | 39913718166a886077e224a9dd7679b2.pdf | 2020-06-26 | [12 empty] | 2020-06-26 | CLAMPS Y CHUPAS
Correctivos generales | No especificado | 2370 |  | 10051 | SE REALIZA AJUSTE, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | BASCULA PEDIATRICA | 0054 | BABY SCALE | TANITA 1584 | 840810 | Activo | CIPAF | No especificado | No especificado | b1ecc17f3f1a8b21e7d2ebceb8364495.pdf | 2020-06-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 152 |  | 8824 | INDICAN QUE NO FUNCIONA, SE CAMBIA MICROSWICH DE PUERTAM SIGUE ERROR, SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA ELECTRONICA COMPONENTE REF: H11AA1. EQUIPO FUERA DE SERVICIO |  | CENTRIFUGA | EMCO0406 | THERMO | CENTRA CL2 | 42802884 | Activo |  | No especificado | No especificado | 62f0a71033977a38c9ba384aee9b45fd.pdf | 2020-06-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-24 00:00:00 | TARJETA MAIN BOARD
Correctivos generales | No especificado | 262 |  | 10054 | INDICAN QUE EQUIPO NO FUNCIONA, SE REALIZA VERIFICACIÓN, AJUSTE DE PARAMETROS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | Activo | PEDIATRIA GENERAL | No especificado | No especificado | 9ca135f142eb04409ee81e73d618d767.pdf | 2020-06-26 | [12 empty] | 2020-06-26
Correctivos generales | No especificado | 829 |  | 9375 | SE REVISAN TODOS LOS ACCESORIOS, SE RE ACOMODAN Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4504 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004817 | Activo |  | No especificado | No especificado | c1f83d9ef0c3119bf59c129e8f37f958.pdf | 2020-06-08 | [12 empty] | 2020-06-08
Correctivos generales | No especificado | 4210 |  | 8670 | SE PRESTA TERMOMETRO EMCO4831 PERTENECIENTE A ONCOLOGIA MIENTRAS SE REPARA EL PRESENTE EQUIPO. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE LIMPIA SENSOR INFRARROJO YA QUE SE ENCONTRABA HÚMEDO. SE REALIZAN PRUEBAS, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | TERMÓMETRO INFRARROJO | EMCO4833 | YHKY | YHKY-2000 |  | Activo | No registra | No especificado | No especificado | 4840ff551e5efa2a583862fb0e59daac.pdf | 2020-06-03 | [12 empty] | 2020-06-03
Correctivos generales | No especificado | 946 |  | 8672 | "NO PRENDE" EL EQUIPO REQUIERE INSTALACIÓN DE BOMBILLO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. |  | PROYECTOR | EMCO1788 | TOPCON | CP4 | 78690 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2ae715f43d1c48d56bba6473bffd6316.pdf | 2020-06-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-10 00:00:00 | BOMBILLO 50W 130V
Correctivos generales | No especificado | 672 |  | 7880 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | Activo |  | No especificado | No especificado | 45a5dbd32a08dcc0111aa87f1ef6ae34.pdf | 2020-06-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 675 |  | 7878 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7cfa3ef1af54a68e128ad5748b027dd6.pdf | 2020-06-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 7881 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | 8ca9b66b3d7d6d40c25ef2c4f100118e.pdf | 2020-06-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 660 |  | 7879 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 21fa0aa911f73506f8a537194483e81d.pdf | 2020-06-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | 7877 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado | 045344c1c30e8d4081575f5862076e04.pdf | 2020-06-10 | [12 empty] | 2020-06-10
Correctivos generales | No especificado | 2006 |  | NO REGISTRA | UNO DE LOS SATELITES NO PRENDE, SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES ELECTTRICAS, VERIFICACION DE BOMBILLO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | CROMOPHARE C-571 |  | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | b1a37816334650ed17b70b4144f1fff7.pdf | 2020-06-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 730 |  | NO REGISTRA | RETRO 17836 DICE QUE REQUIERE BATERIA. SEGÚN RETRO 18424 SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA, SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 7f962783a6d36a707c5f976a7d3c2a98.pdf | 2020-06-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 545 |  | 17838 | EL PULSADOR DE ENCENDIDO ESTÁ HUNDIDO, SE DESARMA EL EQUIPO Y SE RECONSTRUYE CARCASA, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | Activo |  | No especificado | No especificado | 67b7763fead842fc600c998c543bf8a5.pdf | 2020-06-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 913 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA LIMPIEZA DE BANDA TÉRMICA IMPRESORA |  | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 2e037e5ce94965f937b8bfc89ce92321.pdf | 2020-06-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2219 |  | NO REGISTRA | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON MASA PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | BASCULA PEDIATRICA |  | MY WEIGH | MBS2010 |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 1aec056fa274789bfefdffa3149b45c5.pdf | 2020-06-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2218 |  | 4223 | LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES |  | GRAMERA DIGITAL | K03762 | RANGER | EK5055 |  | Activo | anhelo de vida | No especificado | No especificado | 8953d06457c8b5464d65b0235c7ec657.pdf | 2020-06-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 261 |  | NO REGISTRA | SE AJUSTA CONFIGURACIÓN, LIMPIEZA DE CABLE ECG, VERIFICA IMPRESORA. SE RECOMIENDA CAMBIO DE TOUCH |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | Activo |  | No especificado | No especificado | c106ce9442c43b8487e7273da8fbaec7.pdf | 2020-06-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 706 |  | NO REGISTRA | INDICAN QUE EL EQUIPO NO TOMA PRESION. SE RALIZAN PRUEBAS Y EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | Activo | Sala de ortopedia geriatrica | No especificado | No especificado | 98ea9ba6e50a9c87e2b4ed70b6f6ff54.pdf | 2020-06-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2194 |  | NO REGISTRA | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | Activo |  | No especificado | No especificado | dca5c27ef12fc190432b24ebeb66c34e.pdf | 2020-06-11 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 437 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE CABLEADO INTERNO QUE ALIMENTA BOMBILLO, SE ENTREGA LAMPARA FUNCIONANDO. |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | Activo |  | No especificado | No especificado | e62406c2cfca9d2f59d849912b2ca69f.pdf | 2020-06-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2064 |  | NR | "NO SE MANTIENE EN UN MISMO PUNTO" SE REALIZA AJUSTE DE BRAZO Y FRENOS DE MOVIMIENTO, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | Activo |  | No especificado | No especificado | da72c421f89ffd6cee2cd1d739c3150c.pdf | 2020-06-12 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2534 |  | 9238 | REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE ADULTO |  | TENSIOMETRO DIGITAL | K04433 | OMRON | BP785 | 20130802671LG | Activo |  | No especificado | No especificado | e4d66fc5cf4a92742198a0caebfc81fc.pdf | 2020-06-11 | [12 empty] | 2020-06-16 | BRAZALETE ADULTO
Correctivos generales | No especificado | 2335 |  | NO REGISTRA | CABLE CARGADOR NO FUNCIONA. ADAPTADOR AC NO ES POSIBLE REPARAR. SE HACE SOLICITUD A SYSMED REF OMRON 6012011W55W 6V 500MA. TIENE UNA NUEVA ORDEN "4704" DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019 "ARROJA RESULTADO ERROR". EQUIPO REQUIERE BRAZALETE. TAMBIEN ESTÁ PENDIENTE DE ORDEN PASADA CARGADOR. SE REALIZAN PRUEBAS, EQUIPO REQUIERE INSTALACIÓN DE CARGADOR Y BRAZALETE ADULTO |  | TENSIOMETRO DIGITAL | K04426 | OMRON | BP785 | 20131205023LG | Activo |  | No especificado | No especificado | 4976a52d2e85e01287e98b7cc5b85681.pdf | 2020-06-16 | [12 empty] | 2020-06-16 | CARGADOR, BRAZALETE
Correctivos generales | No especificado | 2196 |  | 8766 | INDICAN QUE EL EQUIPO NO SATURA Y TOMA PRESIONES ERRADAS. SE EVIDENCIA QUE LOS PINES DE CONECTOR SPO2 ESTAN DOBLADOS, SE REALIZA AJUSTE Y REPARACIÓN, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | Activo | SALA HUMANA | No especificado | No especificado | 1ff9d148ed1021759d1269dda5e17163.pdf | 2020-06-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 589 |  | 9360 | REPORTAN QUE EQUIPO PRESENTA SENSOR SPO2 MALO, SE REALIZA CAMBIO Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 2f1f3b03b868858dd42f3da076d18cc7.pdf | 2020-06-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 451 |  | NO REGISTRA | REPORTAN QUE EL EQUIPO NO ENCIENDE, CONEXIÓN DE CABLE AC SUELTO, SE AJUSTA CONEXIÓN, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | Activo |  | No especificado | No especificado | a3e5c3d7b5e3d146098147e5a80ca886.pdf | 2020-06-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | 9328 | SE ENCUENTRA EL CABLE AC DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE. EQUIPO FUNCIONAL. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | fae2c007378ada5bbc92ade6d9745cf4.pdf | 2020-06-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | F0F, Escombros en piso 1, se revisan puertas. Queda funcionando bien |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0087f5d47fe79c5a3fd14095f2a22fa8.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-19 11:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Se realiza mantenimiento preventivo y limpieza en quisios |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1c148ce33c66b459fb22c7effeb94207.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 790 |  | NO REGISTRA | SE ENCUENTRA CARCASA REVENTADAS, SE REPARA CARCASA, SE DETECTA PULSADOR DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR NIBP, NO TOMA PRESION, LIMPIEZA INTERNA DE TARJETA ELECTRONICA DE CONTROL, SE AJUSTAN CONECTORES. REQUIERE INSTALACIÓN DE PERILLA Y CAMBIO DE BATERIA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050007 | Activo | TALLER BIOMÉDICO | No especificado | No especificado | 2f636824f51004505282f51c56ed37f4.pdf | 2020-06-08 | [12 empty] | 2020-06-08 | PERILLA Y BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 714 |  | NO REGISTRA | FALLA EN BOMBA NIBP, SE REALIZA CAMBIO, EQUIPO FUNCIONAL |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Activo | Enfermedades huerfanas | No especificado | No especificado | 74be31184fa212c23360d6a001d09d65.pdf | 2020-06-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 201 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE PADDLES Y SE VERIFICA CARGA Y DESCARGA EN MODO SINCRONICO JUNTO CON EQUIPO PATRON |  | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | Activo | HEMATO-ONCOLOGIA | No especificado | No especificado | a3430317d34685b0360940c89c7a0b1f.pdf | 2020-06-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 577 |  | 7343 | "TODAS LAS PRESIONAS ARTERIALES LAS MARCA ALTAS" SE REVISA CON EQUIPO PATRON Y SE ENCUENTRA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | Activo | QUIMIOTERAPIA | No especificado | No especificado | 2f3ab5463aecac85a33bb735d404899c.pdf | 2020-06-23 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 662 |  | 7342 | EL EQUIPO NO FUNCIONA YA QUE NO CUENTA CON CABLE AC Y LA BATERIA SE ENCUENTRA DAÑADA. SE LE INSTALA CABLE AC, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | Activo |  | No especificado | No especificado | 48b9d63a9417c8d89a1897513e61c027.pdf | 2020-06-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 550 |  | 8776 | EL SERVICIO REPORTA DAÑO DE PANTALLA (CON HONGO), SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | Activo |  | No especificado | No especificado | af1373e4f84d43673d166325dd144e6c.pdf | 2020-06-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 905 |  | NO REGISTRA | SE RECTIFICA SOLDADURA DE PULSADOR (MARCADOR DE EVENTOS) EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9c382870ca43cfed947f9d4a28c1b67b.pdf | 2020-06-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 119 |  | NO REGISTRA | SE REALIZARON PRUEBAS CON MASA PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTHOMETER | 386KG |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 24969e06dd09e92c6842feaa40622536.pdf | 2020-06-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2099 |  | 4511 | Equipo no presenta accesorios, pantalla no enciende, batería dañada, equipo en obsolescencia se recomienda dar de baja al equipo . |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2421 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000818 | Activo |  | No especificado | No especificado | 45fe4e6647661e8042d1f7f1ffe895a2.pdf | 2019-09-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4160 |  | SIN CÓDIGO | SE REPARA PIEZA PARTIDA. SE HACE RECOMENDACIÓN DE USAR EFECTUANDO POCA FUERZA PARA NO VOLVER A ROMPER EL GATILLO. |  | TERMOMETRO INFRARROJO | EMCO4747 | AiQURA | AD801 |  | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-07-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4781 |  |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA EN QUISIOS |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001597 | Activo |  | No especificado | No especificado | d369b774b7c700554a35d22b6f9e43e6.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4782 |  |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA EN QUISIOS |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8a111e62543cd0106942c4e71eb4f941.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y LIMPIEZA EN QUISIOS |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | d26c5bd7cc2e50ea1625ff1a6f23633e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | Se ajusta puerta exterior piso 2 por descarrilamiento |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9e33ed60ec3053abba77e871652bc67c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Revisión y ajuste de puertas, se enviará cotización de repuestos |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | c9e19cf1a674fc86c07401305c0ed7a9.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4781 |  |  | Revisión y ajuste de puertas, se enviará cotización de repuestos |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001597 | Activo |  | No especificado | No especificado | 114f7a973c81f9038ec34fcd943eb7e3.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4782 |  |  | Revisión y ajuste de puertas, se enviará cotización de repuestos |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | Activo |  | No especificado | No especificado | ae9ed5c7ede53cda649e43b001df1c8d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-04-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | Queda fuera de servicio, partido esparrago de la puerta de cabina |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9a1124a14536956c2299375fe5f6a339.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4781 |  |  | Ascensor 1 bloqueado en sótano, mal uso Ascensor 2 F00, falla en contador Ascensor 3 F03, Guaya de piso 1 desgastada |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001597 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8ba007b93d6d550d66c1264534ca01bb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4782 |  |  | ASCENSOR 1 BLOQUEADO EN SÓTANO, MAL USO ASCENSOR 2 F00, FALLA EN CONTADOR ASCENSOR 3 F03, GUAYA DE PISO 1 DESGASTADA |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | Activo |  | No especificado | No especificado | f0e668894fa9a026eba07484d6546995.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | ASCENSOR 1 BLOQUEADO EN SÓTANO, MAL USO ASCENSOR 2 F00, FALLA EN CONTADOR ASCENSOR 3 F03, GUAYA DE PISO 1 DESGASTADA |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1ba4b4cf70309dc0e7a83587123142e6.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Ascensor 1596 con falla constante F00, señal de contacto Ascensor 1598 guaya de arrastre de cabina reventada |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | 64f79c9eb77cfb06bf0ca45c94974d88.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4782 |  |  | ASCENSOR 1596 CON FALLA CONSTANTE F00, SEÑAL DE CONTACTO ASCENSOR 1598 GUAYA DE ARRASTRE DE CABINA REVENTADA |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | Activo |  | No especificado | No especificado | 233835eb5ac5f6cf8635524c9d382122.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | 1596 FALLA EN CONTADOR 1597 PUERTA ATASCADA |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7b3872337ad2ce5a595242ccbaba45cb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4781 |  |  | 1596 FALLA EN CONTADOR 1597 PUERTA ATASCADA |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001597 | Activo |  | No especificado | No especificado | e6e4d5ce4a8e9dce7f60297c4ec55db6.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Correa de operador de puerta reventada, se intercambia por la de accesor 2 y se deshabilitan esos pisos |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | ed3386e35078d0c6a5910a9a58ac09e1.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-27 15:40:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | Se instala tornillo suspensor en puerta de cabina, continua fuera de servicio a falta de guaya de arrastre |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | bdaf0d601eb9c4adcc94a4b57cc7576a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-27 15:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Revisión ascensor falla constantemente F00, se evidencia el día de hoy que hay falla en el contador general al llegar alimentación |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | 79d2ed322c3f2caf2400c44fbe54f4c7.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-01 14:51:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Ascensor se deja fuera de servicio. Falla constante en contractor principal. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4e01ba37552cd181ba20796bbfa8934b.pdf | 2020-06-12 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4781 |  |  | Se ajusta cierre de cabina. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001597 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6878f5cb79ee5582c04488e3d830184c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-13 16:51:00
Correctivos generales | No especificado | 4782 |  |  | Mal contacto en puerta piso 3, se corrige ruido al cerrar. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | Activo |  | No especificado | No especificado | f4c9e96244f2cc790725b3095e70dee6.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-13 16:51:00
Correctivos generales | No especificado | 4781 |  |  | Asensor se deja fuera de servicio por falla en la parte baja de limitador de velocidad. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001597 | Activo |  | No especificado | No especificado | 66cf198cd4b8f422590e2fb6e6a27fa3.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-18 16:20:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | Se instalaron guayas, rozaderas, llavines pibote, caucho de pintura, guayas de pesa. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | e5a9a5f0e29e925e7966f696dcec4d80.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-27 16:30:00
Correctivos generales | No especificado | 4782 |  |  | Ascensor bloqueado con falla FO4. Se revisa, queda operativo. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | Activo |  | No especificado | No especificado | d0648f05c98da7147509cdb5a9b8e0a9.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-07 16:50:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Ascensor bloqueado con señal de serie de puerta perdida, se revisa y se corrige. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | 42167be98bbcff46348a5f6694e99f9f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-08 16:50:00
Correctivos generales | No especificado | 4782 |  |  | F04, se ajusta componentes puerta de cabina. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | Activo |  | No especificado | No especificado | e4e9e4a1dd2bb4203c3d7c210fbde89d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-08 16:50:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Se ajusta cerradura de la puerta piso 2 y zaputas. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3c73a6956bd0c6c3d8efa38dbb94e4cc.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4782 |  |  | Se ajusta cerradura de la puerta piso 2 y zaputas. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | Activo |  | No especificado | No especificado | 331691f2b4519bc627a9b8695f2edb1d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-10 16:50:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | Se ajusta cerradura de la puerta piso 2 y zaputas. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | dafba44b6f5d7ad1ce878bc2bf72066f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-10 16:50:00
Correctivos generales | No especificado | 4783 |  |  | Zapata de puerta de cabina atascada. Se ajusta y queda operativo. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3f09714a46eb6d524253e1d2d5c8cdd5.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-11 16:50:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  |  |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4780 |  |  | Se ajusta enclavamiento de puerta de cabina, no permitía buen cierre. Se aumenta un 15% de velocidad. Cambia pulsador tecla baja piso 3 ascensor. |  | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | Activo |  | No especificado | No especificado | e14f4570ea41cade012a92523e8d6f2b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-11 12:40:00
Correctivos generales | No especificado | 266 |  | 8685 | FALLA EN LA IMPRESIÓN DE LA TAPA DE ECG, SE RECOMIENDA CERRAR BIEN LA TAPA DE IMPRESORA. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | d09348ac5a47524e6819b02496f44c3d.pdf | 2020-07-10 | [12 empty] | 2020-07-10
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOMBILLO 12 V-50W, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 11187c80f9e4201595680a1c72cb6479.pdf | 2020-07-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 117 |  | 10154 | SE REALIZA VERIFICACIÓN CON MASAS PATRON, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | Activo |  | No especificado | No especificado | f9dcb7639e6af70a55174b35a27d2fce.pdf | 2020-07-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 517 |  | NO REGISTRA | SE ENTREGA CABLE AC CON POLO A TIERRA |  | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2f6998bf51d493c1e2de961e0d793f9b.pdf | 2020-07-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 947 |  | 7898 | EQUIPO PRESENTA BOMBILLO MALO REF 50W 120 V J798 |  | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | f6ef879e36d48824a51d0e285f14aa35.pdf | 2020-07-07 | [12 empty] | 2020-07-07 | BOMBILLO 50W 120V J798
Correctivos generales | No especificado | 723 |  | 18932 | SE INSTALA TUERCA EN CONECTOR DE SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3948 | DRAGER | vista 120 | VTSKK0127 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 7f2ae5426580c24aff84cf00bb98bf3f.pdf | 2020-07-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 428 |  | NO REGISTRA | SATELITE SIN FUNCIONAR. SE REALIZA REPARACIÓN DE SOCKET. PORTABOMBILLO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0378 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13249 | Activo | Disposicion final | No especificado | No especificado | 8f20e3ffd7f837eb58e5757b2ae40fdf.pdf | 2020-07-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 596 |  | 8330 | MODULO DE SPO2 DAÑADO, EL EQUIPO REQUIERO CAMBIO DE MODULO SPO2 Y BATERIA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 59570d6fbf50af375080b1b13e6c428a.pdf | 2020-07-04 | [12 empty] | 2020-07-04 | MODULO SPO2 Y BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | 10129 | REPARACIÓN DE CABLE DE PULSADOR DE EVENTOS |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | f5a664d0f7dc21634f2c2ad3e8e04cdc.pdf | 2020-07-04 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2090 |  | 10153 | SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCAZA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | 124411020002 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | ec89c9da645ff42293d73ac639e3fdec.pdf | 2020-07-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 70 |  | NO REGISTRA | REQUIERE CAMBIO E INSTALACIÓN DE BATERÍA. TIENE CONEXIÓN AC SE CIERRA ORDEN YA QUE EQUIPO EN ULTIMO MANTENIMIENTO FUNCIONA "OK". |  | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | fbb209b6bc3427906935d8321c8a2180.pdf | 2020-07-01 | [12 empty] | 2020-07-01 | BATERIA 6V 4AH 20 HORAS
Correctivos generales | No especificado | 555 |  | 10117 | REQUIERE BATERIA 9.6V, 3700 MAH |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | Activo | ARO | No especificado | No especificado | c01098ce3616e37c91834e6b2283b173.pdf | 2020-07-01 | [12 empty] | 2020-07-02 | BATERIA 9.6V, 3700 MAH
Correctivos generales | No especificado | 479 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA RESET DE TARJETA VENTILADOR |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 39f633253bcc496ba3023126ba639216.pdf | 2020-07-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 479 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR (MACHO HEMBRA) FUENTE DE PODER, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | ba8625d02de25fe007d5abf815357f43.pdf | 2020-06-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 437 |  | NO REGISTRA | SE HACE CAMBIO DE PUENTE RECTIFICADOR, SE REPARA PORTABOMBILLO, CAMBIO DE CABLES Y CONECTORES AL SOCKET. |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2b92e4ba2fe12e22014af9bd7fb29429.pdf | 2020-07-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | 10094 | SE REALIZA CAMBIO CABLE AC |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 44a54c2d0d307a18cf97a726be69995b.pdf | 2020-07-06 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2118 |  | 8683 | PENDIENTE BATERIA. EQUIPO ACTIVO PERO ORDEN PERMANECE ABIERTA HASTA QUE LE DEN CAMBIO A BATERIA. |  | BASCULA DE PISO | EMCO4374 | HEALTH O METER | 844KL | 8440086708 | Activo | TALLER DE MANTENIMIENTO | No especificado | No especificado | 19006faad4bef66593f4826e0d79b61a.pdf | 2020-07-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-06 00:00:00 | (2) BATERIAS CR2032 3V
Correctivos generales | No especificado | 184 |  | 10013 | AJUSTE DE PADDLES |  | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | Activo |  | No especificado | No especificado | fcf217890e0101ca060db4a239090a1a.pdf | 2020-07-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 682 |  | 8888 | SE REALIZA INSTALACION DE PINZA SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 86960b55bcc3b723aed340152847e5d1.pdf | 2020-07-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 267 |  | 8682 | AJUSTE DE BORNERAS DE BATERIA. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | Activo |  | No especificado | No especificado | d350f60fe2dd60af688dd3475d2d51e2.pdf | 2020-07-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1827 |  | 10029 | se realiza ajuste |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | K05213 / EMCO6268 | WELCHALLYN |  | 170911110985 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-07-12 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 261 |  | 8687 | SE LIMPIAN TARJETAS ELECTRONICAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. PENDIENTE CAMBIO DE PANTALLA |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1e9824f1c95ec58640ee3d0ec972419e.pdf | 2020-07-17 | [12 empty] | 2020-07-21 | PANTALLA
Correctivos generales | No especificado | 266 |  | 8688 | SE REALIZA LIMPIEZA DE CABEZA TERMICA, AJUSTE DE PARTES MECANICAS, REPARACIÓN GUIA DE RODILLO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, REQUIERE CAMBIO DE IMPRESORA Y CHUPAS. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | ac2027173bd8b40524bf72e9721c77e4.pdf | 2020-07-17 | [12 empty] | 2020-07-21 | IMPRESORA TÉRMICA
Correctivos generales | No especificado | 917 |  | NO REGISTRA | EL EMBOLO SE ENCUENTRA FRACTURADO, EL PIN DE UN RESORTE INTERNO SE ENCUENTRA FRACTURADO, SE LE REALIZA REPARACIÓN Y LA PIPETA QUEDA FUNCIONANDO. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO YA QUE LA REPARACIÓN NO DURARÁ MUCHO TIEMPO DEBIDO AL USO DEL EQUIPO |  | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407016 | Activo |  | No especificado | No especificado | ff25320df50b0745150a6bc93d8b60ca.pdf | 2020-07-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 916 |  | NO REGISTRA | LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407006 | Activo |  | No especificado | No especificado | f49942dfc82026af0dad2660f1883088.pdf | 2020-07-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2579 |  | 0000 | Se realiza instalación de control box |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0069 | STRYKER | SV2 | 2551100015750012 | Activo | puerperio | No especificado | No especificado |  | 2020-12-30 | [12 empty] | 2020-03-25
Correctivos generales | No especificado | 713 |  | 10016 | CAMBIO DE BRAZALETE, INSTALACIÓN SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | Activo | REANIMACION URGENCIAS | No especificado | No especificado | 7900939b978e75dade24c699d3ea013a.pdf | 2020-07-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 683 |  | 8890 | SE INSTALA CABLE ECG, SENSOR SPO2, MANGUERA NIBP, BRAZALETE PEDIATRICO SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | 6dd57a9db8fa0d4dd5202d27130e758e.pdf | 2020-07-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 787 |  | 10017 | SE INSTALA CABLE ECG, CABLE EXTENSIÓN Y PINZA SPO2. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | Activo |  | No especificado | No especificado | a9826a26a1ec058c3163514710e53897.pdf | 2020-07-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 766 |  | 10018 | CABLE DE CONEXIONES DAÑADO, PARLANTE MALO, PANTALLA DAÑADA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO, REQUIERE PARLANTE, PANTALLA COMPLETA, CABLE DE CONECIONES DE PANTALLA. SE REALIZA OTRO RETRO No 18823 EL CUAL REGISTRA QUE SE REEMPLAZÓ MONITOR POR OTRO GOLDWAY SERIE 7C5AAIS-022 |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-039 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9cae8f7687825803d9d0591e68005345.pdf | 2020-07-13 | [12 empty] | 2020-07-14 | PARLANTE, PANTALLA COMPLETA, CABLE DE CONEXIONES PANTALLA
Correctivos generales | No especificado | 783 |  | 10015 | SE INSTALA SENSOR DE SPO2, PENDIENTE BATERÍA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | Activo | programa de obesidad segundo piso | No especificado | No especificado | 7f79dddb19449763646b12878f108c8a.pdf | 2020-07-13 | [12 empty] | 2020-07-14
Correctivos generales | No especificado | 2198 |  | 8889 | SE INSTALÓ SENSOR DE SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | Activo |  | No especificado | No especificado | 15506e855dc576f5a5551d4b03c99545.pdf | 2020-07-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 306 |  | 8639 | SE REALIZA VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TABLERO ELECTRICO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | Activo | adontologia | No especificado | No especificado | c2fe4a4a173357ab28b299a351bb23b4.pdf | 2020-07-14 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 151 |  |  | Se hace ajuste en contacto del potenciómetro y se hace ajuste en circuito de control de aumento de velocidad del motor para sincronizar perilla y velocidad deseada. |  | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | DIGISYSTEM LAB. INSTRUMENTS INC | DSC156T | S2043001 | Activo |  | No especificado | No especificado | 80512f36666119d9a53e7f1247680b9f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-22 11:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3798 |  |  | Se realiza cambio de pantalla completo. |  | VENTILADOR MECÁNICO | 130010772 | AVEA | 17311-06 | BAVO1004 | Activo | SERVIMED | No especificado | No especificado | cfc5e40270664abe008992e1649ef1cf.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-17 15:00:00
Correctivos generales | No especificado | 913 |  | 8332 | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA, EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES |  | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 4ac00b59f776e61361e3c4ff071db155.pdf | 2020-07-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 437 |  | NO REGISTRA | SE HACE CAMBIO DE PUENTE RECTIFICADOR, SE REPARA PORTABOMBILLO, CAMBIO DE CABLES Y CONECTORES AL SOCKET. |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1393925f5943963d299557e713f569b6.pdf | 2020-07-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 990 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SOCKET Y BOMBILLO 12 V, 20 WATT. PENDIENTE SOPORTE DE BASE DE LUZ, ACRÍLICO |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 6687e026591055a57d2b36bf63ed11ec.pdf | 2020-07-27 | [12 empty] | 2020-07-27 | SOPORTE DE BASE DE LUZ, ACRÍLICO
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SOCKET Y BOMBILLO 12 V 50 WATT PENDIENTE INSTALACIÓN DE ACRÍLICO DE LÁMPARA |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 909b9102cbde85186bdc2c568ef695c7.pdf | 2020-07-27 | [12 empty] | 2020-07-27 | ACRILICO DE LAMPARA
Correctivos generales | No especificado | 2865 |  | 10378 | SE RALIZA CORRECTIVO, CAMBIO DE ORING DEL AMBOLO Y LUBRICACIÓN INTERNA. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | PIPETA |  | LAB SYSTEMS | FINNPIPETTE | C27196 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 3c3d83da8c3ce0da4c73e1bfbbae48ef.pdf | 2020-07-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 203 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACIÓN DE CONDENSADOR, BATERÍA, CABLE ECG (ENTREGADOS POR EL CLIENTE) SE REALIZAN PRUEBAS DE DESFIBRILACIÓN CON EQUIPO PATRON, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA A MIU CRÍTICOS. |  | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 956ba1af1f776da3f1b4f290132a5325.pdf | 2020-07-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 597 |  | 8334 | SE REALIZAN PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 2a182bcf289e3dab301b853c451f8fc5.pdf | 2020-07-24 | [12 empty] | 2020-07-27
Correctivos generales | No especificado | 7973 |  | 00676 | SE REALIZA REVISION DEL EQUIPO SIN ENCONTRAR NOVEDADES, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 2C447B032 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7225d7ee3a501ed969aee38d997eff0c.pdf | 2023-04-04 | [12 empty] | 2023-04-04
Correctivos generales | No especificado | 844 |  | 8333 | SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS MODULO NIBP YA QUE LAS UNIDADES SE ENCONTRABAN EN CMHG, SE CAMBIAN A MMHG Y SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | Activo |  | No especificado | No especificado | d43975d40d148187707da6d53230b167.pdf | 2020-07-23 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 739 |  | 10066 | SE REALIZA ENTREGA DE SENSOR SPO2 NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | Activo |  | No especificado | No especificado | f111df7919a233c96f66adc2de983e10.pdf | 2020-07-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 910 |  | 10525 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | Activo | ARO 1 | No especificado | No especificado |  | 2020-07-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 425 |  | NR | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0268 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13233 | Activo |  | No especificado | No especificado | d7c661123a4470ed483768af4ad7df24.pdf | 2020-07-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 750 |  | 10270 | SE REALIZAN PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE PARAMETROS. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | Activo |  | No especificado | No especificado | 11c62ea479f0477c6a4a9c8ec7e4e237.pdf | 2020-07-31 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 749 |  | 10264 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8231db842ca2c01dd69555748427b71d.pdf | 2020-07-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 422 |  | NR | SE AJUSTA CABLEADO DEL SISTEMA ELECTRICO, SE AJUSTAN CONEXIONES DE FUENTE DE EQUIPO. FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0331 | MEDILUX | MEDILUX 600 | 035000202 | Activo | Taller control de inventarios (disposicion final) | No especificado | No especificado | aa73940eb53ddeecc9f6c0a909d97116.pdf | 2020-07-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 878 |  | 8690 | MONITOR PRESENTA FALLA CON TOMA DE PRESION. SE REALIZA REVISION DE INVASIVA Y EL EQUIPO OK, ANTE LA DUDA DE PRESION INVASIVA, SE PRUEBA CON EL MONITOR DE TRASNPORTE Y DA LA MISMA PRESION. EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE EVIDENCIA DAÑO DE LA PERILLA DE CONTROL. ATENDIÓ ORDEN ING ANGÉLICA CAMPO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003571 | Activo |  | No especificado | No especificado | 17ed30a53fe18e8118fa2d7f7500270b.pdf | 2020-07-31 | [12 empty] | 2020-07-31 | PERILLA DE CONTROL
Correctivos generales | No especificado | 3722 |  |  | Se instala conectores de palas. |  | DESFIBRILADOR | 68501 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01342 | Activo | UCI ADULTO - EN CUSTODIA POR EL PERSONAL HASTA ABRIR UCIN | No especificado | No especificado | 743fce20fa4c8e5979194e4f4c975a34.pdf | [13 empty] | 2020-08-05 | Accesorios Marcapasos
Correctivos generales | No especificado | 899 |  | 8870 | REFIERE LA INGENIERA ANGELICA CAMPO QUE SE REALIZÓ CAMBIO DE CABLE ECG- SE CIERRA ORDEN |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | Activo |  | No especificado | No especificado | 848834cb32f322d985290c1fceea5132.pdf | 2020-06-12 | [12 empty] | 2020-12-18 | LATIGUILLOS CABLE ECG
Correctivos generales | No especificado | 602 |  | 3664 | SE REALIZAN INSTALACIÓN DE LATIGUILLOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-12-21 10:22 | [12 empty] | 2021-12-22 11:00
Correctivos generales | No especificado | 604 |  | 3665 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | Activo | CRÍTICOS | No especificado | No especificado |  | 2021-12-21 10:00 | [12 empty] | 2021-12-21 11:00
Correctivos generales | No especificado | 825 |  | 10024 | SE INSTALAN ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, BRAZALETE, SENSOR SPO2, BATERIA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | b2b687f44dd3ee94d96da0f492e170f0.pdf | 2020-06-26 | [12 empty] | 2021-06-10
Correctivos generales | No especificado | 818 |  | 10116 | SE DA CIERRE A LA ORDEN YA QUE EN EL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REGISTRA QUE EL EQUIPO ESTA OK. EL EQUIPO SE ENCUENTRA ACTIVO, SIN EMBARGO SE DEJA PENDIENTE POR REPUESTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | Activo | ARO 1 | No especificado | No especificado | ffee5d6f14a820454ed065351687dba0.pdf | 2020-07-01 | [12 empty] | 2020-07-01 | PINZA DE SATURACIÓN
Correctivos generales | No especificado | 499 |  | 10128 | DAÑADA LA RESISTENCIA. SE REALIZA REVISION DE CORREINTE Y VOTAJE, SE REVISA Y SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO DE RESISTENCIA |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | a17587c8982c4b55ce9840be8bd6ed69.pdf | 2020-07-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 974 |  |  | El personal eléctrico realiza revisión de tensión e indica que a la ups le está entrando tensión y corriente. Por lo tanto se solicita a SIEMENS la revisión del equipo. Se anexa reporte del servicio prestado por SIEMENS. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0941b6fd0bba8274ea0de80ffb11978a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-25 08:58:00
Correctivos generales | No especificado | 3329 |  |  | Se cambia parlante por uno nuevo, se solda y queda funcional. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039071 | Mindray | PM7000 | CE74-1169 | Activo |  | No especificado | No especificado | fc3a18e54f29ae29740b93ff548164c9.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-27 10:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3327 |  |  | Se cambia conexión del sensor y conexión al módulo de SpO2. Equipo Ok. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039091 | Mindray | PM7000 | CE74-1182 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0d577f9022ac81cdf0886dfb7ef248d8.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-27 11:19:00
Correctivos generales | No especificado | 3514 |  |  | Se cambia manguera y se pone batería. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039095 | Mindray | PM7000 | BR6C-7020CIO | Activo |  | No especificado | No especificado | 4091d65c0582513061929e306d11bfb5.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-24 10:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4996 |  |  | Cambio de contador. |  | MICROPIPETA |  | SARTORIUS BIOHIT | PIPETA VARIABLE 5 - 10 uL | 13596186 | Activo | ACACIAS | No especificado | No especificado | 1a4579d01bb5ab58ed1f3a0d0767cc33.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2017-07-25 21:05:00
Correctivos generales | No especificado | 1774 |  | 10568 | se cambia cable ac y la cama queda funcional mente en optimas condiciones |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00306 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320017 | Activo | Sala de cirugía hombres | No especificado | No especificado | 2491fbb2c499086f2be5de18f78dfbbe.pdf | 2020-08-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1986 |  | 10395 | EQUIPO PROPIEDAD DE UNIVALLE, SE OBSERVA QUE LA SALIDA DE VIDEO SE ENCUENTRA CONECTADA A UNA ENTRADA DE VIDEO, POR LOT ANTO NO SE OBSERVA IMAGEN. SE REALZA CAMBIO DE CONEXIÓN Y SE OBSERVA NUEVAMENTE IMAGEN NÍTIDA. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN PRESENCIA DEL OFTALMÓLOGO. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 3c078c829c7427f2caf3af160ef1d1eb.pdf | 2020-08-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2217 |  | 10521 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS DE PESO CON MASAS. PESA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  | BASCULA DIGITAL |  |  | PH-2015B |  | Activo |  | No especificado | No especificado | b0cd033cddfc2f09ef3acc2645e440b3.pdf | 2020-08-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2197 |  | 10289 | EL SERVICIO REPORTA QUE NO TIENE PERILLA-ENCODER NI CABLE AC . EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO REQUIERE INSTALACIÓN DE PERILLA-ENCODER Y CABLE AC, EQUIPO CON ACCESORIOS: BRAZALETE ADULTO, CABLE ECG, SENSOR SPO2. REQUIERE INSTALACION DE PERILLA-ENCODER Y CABLE AC |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | Activo |  | No especificado | No especificado | b39c84e095344bcf22c37315091790ed.pdf | 2020-08-03 | [12 empty] | 2020-08-10 | PERILLA-ENCODER
Correctivos generales | No especificado | 914 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LA IMPRESORA. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. SE RECOMIENDA CAMBIO DE BANDA TERMICA DE LA IMPRESORA. PRESENTE DESGASTE |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | Activo | ARO 2 | No especificado | No especificado | 935e1dc06c8fbbaedd92758071e946b7.pdf | 2020-08-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-18 00:00:00 | BANDA TÉRMICA DE IMPRESORA
Correctivos generales | No especificado | 80 |  | NR | SE REALIZA REPARACIÓN DE TALLÍMETRO, SE AJUSTAN PARTES MECANICAS, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO |  | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 320a32fbefcb8a9bbd00314b4c4e1d49.pdf | 2020-08-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2805 |  | 10782 | SE REVISA PIPETA INTERNAMENTE, SE EFECTUA LIMPIEZA INTERNA Y LUBRICACIÓN DE PARTE INTERNA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | PIPETA |  | BIOHIT | 100-1000 uL | 12543990 | Activo |  | No especificado | No especificado | 971cb65bff9c94675f1c2f013327cdc2.pdf | 2020-08-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 430 |  | NR | SE TENSIONAN BRAZOS DE LOS DOS SATELITES, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2efeb473b1a78178242f36a98b0a969b.pdf | 2020-08-14 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2379 |  | NR | SE VERIFICAN PARAMETROS DE VOLUMEN TIDAL, FRECUENCIA Y PEEP CON EQUIPO PATRON, MOSTRANDO QUE LOS VALORES MEDIDOS SON LOS CORRECTOS. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | VENTILADOR MECÁNICO |  | WEINMANN | STANDARD 2 | 1174 | Activo | CRYC | No especificado | No especificado | 5cf35d39ff4bd9e4530ea1213ce222e2.pdf | 2020-08-11 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | NR | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO FUNCIONAL. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | e356189f1908ee518c17bbbfd003c5d9.pdf | 2020-08-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2253 |  | 108763 | REPORTAN QUE FALLA LA PERILLA, SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA Y SE RALIZA AJUSTE DE ENCODE, EQUIPO SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | 360039-M18B11110030 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | d7012f6ab272d7b68435e2805cc30e10.pdf | 2020-08-12 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 994 |  | 8640 | SE REALIZA AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE PARA PIEZA DE ALTA Y BAJA. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 0c6e2a53c585a14662523534ad23e479.pdf | 2020-08-12 | [12 empty] | 2020-08-12
Correctivos generales | No especificado | 2367 |  | NR | EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA, POR LO TANTO SE REEMPLAZÓ COMO CONTINGENCIA POR MONITOR BIOCARE EMCO4779. PENDIENTE CAMBIO DE BATERIA |  | Monitor De Signos Vitales |  | BIOCARE | PM-900 | C717101704 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | fc4f0b51f1fc9d0305e6278837e6fae7.pdf | 2020-08-10 | [12 empty] | 2020-08-10
Correctivos generales | No especificado | 273 |  | NR | INDICAN QUE EL EQUIPO TIENE ERROR DE PAPEL, SE REALIZA AJUSTE DE PAPEL, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | Activo |  | No especificado | No especificado | 41302d17d5986c9a4c585459470d951e.pdf | 2020-08-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 131 |  | NR | EL SERVICIO REPORTA QUE EL EQUIPO PRESENTA BAJO NIVEL DE AGUA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA POSICION DE LLAVE DE DESAGUE, SE VERIFICA TEMPERATURA 64°C. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL |  | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | Activo |  | No especificado | No especificado | e3533c3c4577a0e15d514948ad031b1c.pdf | 2020-08-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 5034 |  |  | REMPLAZO DE ELECTRODO PCO2. |  | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | Activo | ACACIAS | No especificado | No especificado | 6f76160555d69ab930555654722723c4.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-15 16:45:00
Correctivos generales | No especificado | 5034 |  |  | LIMPIEZA EN CONTRAFLUJO PARA RETIRAR COAGULO Y CALIBRACIÓN |  | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | Activo | ACACIAS | No especificado | No especificado | 76ace8d2188c4232cb2ee2823ecee298.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-03-05 10:15:00
Correctivos generales | No especificado | 5034 |  |  | LIMPIEZA INTENSIVA DE ELECTRODO. NO MEJORA PENDIENTE. EQUIPO NO OPERATIVO PARA GASES, SOLO ELECTROLITOS FUNCIONA OK. |  | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | Activo | ACACIAS | No especificado | No especificado | 5a7501942dba4270b0d1dd80ee94068e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2019-01-20 11:00:00
Correctivos generales | No especificado | 5034 |  |  | CAMBIO DE PCO2 Y PO2 |  | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | Activo | ACACIAS | No especificado | No especificado | 1aaee9e313e44a1e97cf64064276c29a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2018-11-24 17:30:00
Correctivos generales | No especificado | 5034 |  |  | REMPLAZO DE TARJETA PREAMP, DISPLAY ASSEMBLY Y PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | Activo | ACACIAS | No especificado | No especificado | 1f78d8aa28cc0ca121824861802a6f9e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2017-11-02 10:15:00
Correctivos generales | No especificado | 705 |  | 7774 | SE REALIZA INSTALACION DE 2 BATERIAS NUEVAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | Activo | URGENCIAS TRIAGE | No especificado | No especificado |  | 2020-08-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 585 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACIÓN DE CABLE ECG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE Y SENSOR SPO2. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONANDO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE LE INSTALA BATERIA NUEVA Y CABLE AC. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | Activo | ortopedia cx | No especificado | No especificado | 8a0450b35c16a8f47a40ef8670c8bae6.pdf | 2020-08-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2218 |  | 10520 | PRESENTA PULSADOR DE ENCENDIDO EN ESTADO REGULAR. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO YA QUE EL PULSADOR NO SE PUEDE REPARAR Y SERÍA NECESARIO EL CAMBIO DE PANEL Y TARJETA |  | GRAMERA DIGITAL | K03762 | RANGER | EK5055 |  | Activo | anhelo de vida | No especificado | No especificado | 5eadc8d8940f921d9bf0b3abf71dd743.pdf | 2020-08-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 754 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA ENTREGA DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8241e2619f86b00805722344e55f1e21.pdf | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 222 |  | 10913 | SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA, LIMPIEZA PULSADOR DE ENCENDIDO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4098 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500066 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 4e7093571aafb797850588cd9fb170da.pdf | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 810 |  | 8694 | INDICAN SENSOR DE TEMPERATURA DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SUMINSITRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | b71393986eca906b7147bdf3f7ec8e93.pdf | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 660 |  | 10298 | SE REALIZA CAMBIO DE PINZA SPO2 SUMINSITRADA POR EL CLIENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | d7de19f8bcc8bd8c0ff20a85c8f05d48.pdf | 2020-08-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 682 |  | 10888 | CARCASA EN REGULAR ESTADO, SE REALIZA CAMBIO DE EXTENSIÓN DEL SENSOR DE SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 1072bda489744a8ba784a74ccd27c18a.pdf | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 659 |  | 10887 | SE SOLICITA CALIBRAR MONITOR, NO TIENE SATURADOR. SE DESCARGA SI SE DESCONECTA. TIENE UNA SEGUNDA ORDEN NUMERO 9110 "NO TOMA OXIMETRÍA" PRESENTA UNA NUEVA ORDEN DEL 25 DE AGOSTO DE 2020, REFIEREN QUE PULSIOXIMETRO NO FUNCIONA Y NO TIENE BRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO E INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP Y BRAZALETE ADULTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EXCEPTUANDO BATERIA QUE NO TIENE Y REQUIERE CAMBIO |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | Activo |  | No especificado | No especificado | 63cf57dd7fa9b3012cb7e3a9734c07f8.pdf | 2020-08-25 | [12 empty] | 2020-08-26 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 696 |  | 10740 | SE REALIZA CAMBIO E INSTALACIÓN DE 2 BATERIAS Y BRAZALETE ADULTO SUMINSITRADO POR EL CLIENTE |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | Activo | Unidad de cuidado especial | No especificado | No especificado | cde161bd080bcf530cee787c66f673d9.pdf | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 221 |  | 10919 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE TRANSDUCTOR Y SE EVIDENCIA LA TOMA DE LOS DATOS DE FRECUENCIA CON BUENSO RESULTADOS. SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | a05d8b011a1fc16972f17c2760d715bc.pdf | 2020-08-31 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 817 |  | 9072 | EL EQUIPO REQUIERE DE BOMBA NIBP. EL EQUIPO NO TIENE PINZA DE SATURACION |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4532 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004805 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | 1b3a126f8eb5916ac30126f5b6e36971.pdf | 2020-08-04 | [12 empty] | 2020-08-26
Correctivos generales | No especificado | 823 |  | 9072 | EL EQUIPO REQUIERE DE BOMBA NIBP. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004811 | Activo | Prestamo anhelo vida | No especificado | No especificado | 25cefad21997ab8df6758e3a87c67bf7.pdf | 2020-08-04 | [12 empty] | 2020-08-26
Correctivos generales | No especificado | 1971 |  | 10396 | PENDIENTE AJUSTAR CON REGLA PARA TONOMETRO |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 866d006e7b8a7e28cc8bd3beff3701ae.pdf | 2020-08-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-02 00:00:00 | CONO DE TONOMETRO (PRISMA)
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | SE EVIDENCIA FUGA EN LA MANGUERA DE AGUA. SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA BUENA Y CONECTOR. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 96be69200057983b02c7032528cb532e.pdf | 2020-08-31 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 438 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE PORTABOMBILLOS A LOS DOS SOCKET DE LOS SATELITES. SE PRUEBA Y EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | 2370G04-C12094-095 | Activo | QX | No especificado | No especificado | 9e512f0ccdc1477beeab82ece18a6ec8.pdf | 2020-08-31 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 184 |  | 10704 | EL EQUIPO NO PASA PRUEBA PERIODICA, SE REALIZA REVISIÓN Y EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA 12 V 2800MA, REF NKB-301V. EQUIPO FUNCIONAL SE CIERRA ORDEN YA QUE EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL Y TIENE ORDENES MAS RECIENTES CERRADAS. |  | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0e14459d3449d00efb788ded10144ef0.pdf | 2020-08-26 | [12 empty] | 2020-08-27 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 221 |  | 10918 | INDICAN QUE EL EQUIPO SE APAGA, DE ACUERDO AL MANUAL, EL EQUIPO PRESENTA APAGADO AUTOMATICO SIN SEÑAL, SE REALIZAN PRUEBAS CON ULTRASONIDO POR MAS DE UN MINUTO Y EL EQUIPO NO SE APAGA. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | 13196ebd0e795c42c9f73814aaf69a49.pdf | 2020-08-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2865 |  | 10784 | SE REALIZA LUBRICACION INTERNA DE RESORTE Y EMBOLO. SE AJUSTA ORING Y SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | PIPETA |  | LAB SYSTEMS | FINNPIPETTE | C27196 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 318036909919ad1e8d06161f7d1c5b43.pdf | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 455 |  | 3211 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA EN EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUEN FUNCIONAMIENTO. |  | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO1795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGII | 871694 | Activo | CONSULTORIO LÁSER | No especificado | No especificado | 013950b5666e5e2dd8907987a430de3a.pdf | 2020-08-14 00:00:00 | [12 empty] | 2021-02-01 00:00:00 | BOTON DE PARADA DE EMERGENCIA
Correctivos generales | No especificado | 3511 |  | 3211 | SE REALIZA ENTREGA E INSTALACION DE EQUIPO. EQUIPO SE ENTREGA EN PERFECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL MEDICO RESIDENTE GABRIEL RIOS. SE RECOMIENDA CONECTAR EL EQUIPO A UNA UPS PARA EVITAR PICOS DE VOTAJE Y DAÑOS EN EL EQUIPO. |  | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO4795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGIII Y VISULAS S32S | 1224123 | Activo | oftalmologia | No especificado | No especificado | 605ad779f5fc6e695f801658752395c8.pdf | 2020-08-14 | [12 empty] | 2021-04-13
Correctivos generales | No especificado | 3337 |  |  | Se ajusta contacto interno de pulsador de botón NIBP. |  | Monitor De Signos Vitales | 130011583 | Mindray | PM8000 | AA67-13761 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | No especificado | No especificado | 2f2dbc4fc73b9baea896a6a8254a5fa1.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-04 14:00:00
Correctivos generales | No especificado | 232 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA VIEWPOINT CON AYUDA REMOTA DEL INGENIERO DE GENERAL ELECTRIC. |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D59485 | Activo | CONSULTORIO ROSA | No especificado | No especificado |  | 2020-09-18 16:00:00 | [12 empty] | 2020-09-22 12:40:00
Correctivos generales | No especificado | 2944 |  | NO REGISTRA | correctivas: Se realizó el cambio del Tubo de rayos X * MRC 200 0407 ROT-GS 1004 Se realizó ajustes del generador, conditioning, adaptation, Yield, EDL, calibración del detector, IQ level ok, calibración del modulo GSS OK, se calibró la estación 3D extravisión ok, se realizó backup del equipo FD20. se realizó pruebas con Phantom y el equipo trabajó correctamente, se entrega operativo. |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | Activo |  | No especificado | No especificado | b3a69abad964341590fbfafa7d69a85b.pdf | 2020-08-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3336 |  |  | Se realiza cambio de perrilla del panel frontal |  | Monitor De Signos Vitales | 130010076 | Mindray | PM8000 | AA6C-14503 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | No especificado | No especificado | f67d7d536249a6fb8d7a3b085371aee4.pdf | 2020-09-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | REQUIERE CAMBIO DE PULSADORES DE 3 POSICIONES Y 3 PINES PARA SUS MOVIMIENTOS. SE REALIZA CAMBIO DE SOCKET Y BOMBILLO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 418b5c7be545d7b8455c839390c94e80.pdf | 2020-09-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-08 00:00:00 | PULSADORES DE 3 POSICIONES Y 3 PINES PARA SUS MOVIMIENTOS
Correctivos generales | No especificado | 2849 |  | 10786 | AL EQUIPO SE LE EMITE CONCEPTO TECNICO DE BAJA, SU CARCASA SE ENCUENTRA TOTAMENTE FRACTURADA, EL TECLADO PRESENTA FALLAS Y SU TARJETA INTERNA TIENE DAÑOS EN COMPONENTES ELECTRONICOS Y NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN. |  | CONTADOR DE CELULAS | EMCO0894 | KRAMER | IMP001 |  | Activo | N/R | No especificado | No especificado | 49f9189c3675a95b307747a2d5e4ecc0.pdf | [13 empty] | 2021-02-01
Correctivos generales | No especificado | 658 |  | 11318 | SE INSTALA SENSOR DE SATURACIÓN (SIN SOPORTE DOCUMENTAL). SE CIERRA ORDEN A 30 DE NOV DE 2020 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | Activo |  | No especificado | No especificado | f8eb106daad963991248090758879468.pdf | 2020-09-04 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 742 |  | 11459 | SEGUN INGENIERA ANGELICA CAMPO, LA PINZA DE SPO2 YA SE INSTALÓ POR LO TANTO SE CIERRA LA ORDEN CON FECHA 17/12/2020 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-09-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 448 |  | 10400 | SE REALIZA CAMBIO DE CONECTIR AC A BOMBILLO, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7400a44a65d9f651a33fdaa684c359df.pdf | 2020-09-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 992 |  | NO REGISTRA | REQUIERE CAMBIO DE REGULADOR DE AIRE Y 2 ACOPLES BORDEN COMPLETOS. SE ENTREGA UNIDAD ODONTOLOGICA FUNCIONANDO TEMPORALMENTE |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 986fe9497730319a45c7c82d62674508.pdf | 2020-09-02 | [12 empty] | 2020-09-02 | REGULADOR DE AIRE
Correctivos generales | No especificado | 782 |  | NO REGISTRA | SE REVISAN PARAMETROS DE ECG, NIBP Y SPO2 JUNTO CON EQUIPO PATRON. PROSIM 4, REQUIERE CAMBIO DE SENSOR SPO2 Y BRAZALETE. LAS PRUEBAS SE REALIZARON CON OTROS ACCESORIOS. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE Y SENSOR SPO2, SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0d0c5cf4fc21177a10174c48a1d97204.pdf | 2020-09-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 663 |  | NO REGISTRA | REQUIERE INSTALACION DE SENSOR SPO2 EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL ACTUALMENTE POR LO TANTO SE CIERRA ORDEN CON REPUESTOS PENDIENTES. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3889126fe98e2f486d74c714299a09dd.pdf | 2020-09-03 | [12 empty] | 2020-09-03 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 705 |  | 10722 | SE REALIZA INSTALACION DE SOPORTE PARA BATERIAS. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | Activo | URGENCIAS TRIAGE | No especificado | No especificado | 99bf7b9e3c1ac6c9f7e1d0aff7cc8c2d.pdf | 2020-09-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 677 |  | 10668 | SE REALIZA INSTALACION DE BATERIAS ENTREGADAS POR EL CLIENTE. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | Activo |  | No especificado | No especificado | e20d68cc0e7d6beb46aa6dc3c2e6a6a0.pdf | 2020-09-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2866 |  | NO REGISTRA | CONECTOR MACHO (EQUIPO-FUENTE) SE ENCUENTRA MALO. SE REQUIERE CAMBIO DE CONECTOR MACHO |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | eb88747e52e1b817c302b7dfcdfc5be9.pdf | 2020-09-09 | [12 empty] | 2020-09-09 | CONECTOR MACHO (EQUIPO-FUENTE)
Correctivos generales | No especificado | 2555 |  | NO REGISTRA | LAMPARA PRESENTA FIBRA DE VIDRIO EN MALAS CONDICIONES, FRACTURADA Y CON DESGASTE. REQUIERE COTIZACION DE FIBRA DE VIDRIO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO |  | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3978 | SLIMAX-C LED PLUS | CGBASE-2 | C176106 | Activo | odontologia | No especificado | No especificado | 117f76064b85f9f79ea6128707abee8d.pdf | 2020-09-14 | [12 empty] | 2020-09-14 | FIBRA DE VIDRIO
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | 11421 | SE REALIZA CAMBIO DE PINZA DE SATURACION SUMINISTRADA POR EL CLIENTE Y SE REPARA BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | d324a147abd1a590c855ec04e9bc2674.pdf | 2020-09-15 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 172 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE DETECTA DAÑO EN RESISTENCIA. SE REALIZA CAMBIO Y VERIFICACIÓN. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3940 | DRAGER | RESUCITAIRE | HY07422 - 16-31981 | Activo | QUIROFANO PARTOS | No especificado | No especificado | f9e19d34ffc7697136af0f311da975a6.pdf | 2020-06-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 689 |  | 11327 | SE REALIZA REVISION DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG, LA INTERMITENCIA SE GENERA POR QUE EL EQUIPO NO RECONOCE EL CABLE ECG. EQUIPO FUNCIONAL EN TODOS SUS PARAMETROS. REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | Activo |  | No especificado | No especificado | 76941507cb84f7deacace9ed4dbf92ba.pdf | 2020-09-14 | [12 empty] | 2020-09-15 | CABLE ECG
Correctivos generales | No especificado | 2089 |  | SIN CÓDIGO | REPARACIÓN DE ESTRUCTURA INTERNA Y BASE DE LA CABINA. CAMBIO DE TARJETA MAIN BOARD. INSTALACIÓN DE SEGUROS Y TAPAS DE PUERTAS Y PORTAFILTROS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado |  | 2020-07-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2426 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA DESMONTE DE TODO EL MÓDULO DE HUMEDAD, SE REVISAN TODOS LOS COMPONENTES Y SE DETECTA FALLA EN CONTACTOS DEL SENSOR, SE REALIZAN AJUSTES DEL SENSOR. SE REALIZA TEST Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | INCUBADORA | EMCO4502 | MEDICAL |  | 13AHZG02001 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4bedf3605db324c014b236906be3c91d.pdf | 2020-07-16 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2083 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA REVISIÓN Y SE PROCEDE A CAMBIAR RODAMIENTOS DEL MOTOR. SE REALIZA LUBRICACIÓN A RODACHINES Y AJUSTE EN COMPUERTAS. |  | INCUBADORA | EMCO1344 | OHMEDA | OHIO CARE PLUS | HCDA50109 | Activo |  | No especificado | No especificado | 45259d3cf99a297734fcaaacefe3498c.pdf | 2020-07-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-07-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2014 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACION DE FUENTE DE ALIMENTACION 12 V - 50W. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA AJUSTE DEL CABLEADO Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE TODO EL SISTEMA ELECTRICO, SE ENTREGA EL EQUIPO AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | D300 | 401310 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6d3c3b532634fe6c3b65462fc2f62f13.pdf | 2020-09-14 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE CONECTOR (BRAZALETE-EQUIPO) SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | 87032047e1f21fd40d43befbbc83d667.pdf | 2020-09-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 270 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE CHUPAS Y PINZAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | ce8d1068e65f8d5ef8b03f73a950d24c.pdf | 2020-09-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 591 |  | NO REGISTRA | MONITOR REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. EQUIPO FUNCIONAL. SE CIERRA ORDEN RELACIONANDO REPUESTO PENDIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | 7308688e0b0a53c06f940c0600aece3e.pdf | 2020-09-16 | [12 empty] | 2020-09-16 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 221 |  | 10921 | SEGÚN RETRO 19606, INDICAN QUE EL EQUIPO NO TOMA FRECUENCIA FETAL, SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y RECTIFICACION DE SOLDADURA DEL CONECTOR DEL TRANSDUCTORM SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPO SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | 57c70864c5bfe57077ef1f4b139d3260.pdf | 2020-09-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 782 |  | NO REGISTRA | SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE PARAMETROS DEL EQUIPO JUNTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8. EL EQUIPO DA VALORES CON BUENOS RESULTADOS. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | Activo |  | No especificado | No especificado | 89f215af5737e114d8c7b890af581125.pdf | 2020-09-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2218 |  | 11007 | FAVOR REVISAR". SE REALIZA INSTALACION DE PILA 9V QUE SE ENCONTRABA YA CON SALIDA DE ALMACEN (INVENTARIO BIOMEDICO) |  | GRAMERA DIGITAL | K03762 | RANGER | EK5055 |  | Activo | anhelo de vida | No especificado | No especificado | a52690b39906ef2f51387042e2b21df4.pdf | 2020-09-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2169 |  | 11317 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO PRESENTA EXTENSIÓN SPO2 AVERIADA. SE REALIZA CAMBIO DE EXTENSIÓN ENTREGADA POR EL CLIENTE. |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3878 | MEDIANA | LUCON | 113510020028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6eca7e974268530dc0ea9db25637d185.pdf | 2020-09-04 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 181 |  | NO REGISTRA | SE REVISA FALLA DE BATERIA BAJA. SE ENCUENTRA DAÑO EN CABLE AC. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC SUMINSITRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | Activo | Taller de mantenimiento | No especificado | No especificado | e4ee5f0ecfe02ddc87c0bdebc151d781.pdf | 2020-09-29 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 994 |  | 8646 | SE REPARA OBSTRUCCIÓN EN LAS MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA Y AIRE DEL FRASCO (TARRO PRESURIZADOR) SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERAS Y SE VERIFICA PRESION DE AGUA Y AIRE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | e55aff8de963fd987dc7ec77c543c0f3.pdf | 2020-09-25 | [12 empty] | 2020-09-25
Correctivos generales | No especificado | 587 |  | 10613 | EL SERVICIO REPORTA QUE NO TOMA SATURACION. SE REALIZA REVISION DE ACCESORIO DE SPO2, EL CUAL NO FUNCIONA, SE RALIZA CAMBIO E INSTALACION DE SENSOR DE SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 1b086bc1fea6b69aabe35d64af908ae5.pdf | 2020-09-29 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 220 |  | NO REGISTRA | SE REVISA FUNCIONAMIENTO, SE ENCUENTRA FALLA EN EL PARLANTE Y LA TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO. PRESENTA CORTO Y NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO. |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4095 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500063 | Activo |  | No especificado | No especificado | 74f7f635bffab8254de81f850886a98e.pdf | 2020-09-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1937 |  | 11076 | EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN EL CABLE DE LAS DERIVADAS. REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | Activo | CIRUGIA HOMBRES | No especificado | No especificado | fddae47ab66367e640ac16c05b7c07d1.pdf | 2020-09-24 | [12 empty] | 2020-09-24 | CABLE ECG
Correctivos generales | No especificado | 5198 |  |  | Se realiza ajiste de socket a puertos de conexión y contacto del socket. Se ajusta correa que permite el cambio focal de luz. |  | LAMPARA CIELITICA |  | KLS MARTIN | MARLUX H5 | mLH5 P3A130809C4065 | Activo |  | No especificado | No especificado | 80e664ec2cd52c0d509c9a15a44da4e9.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-28 14:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1947 |  | NO REGISTRA | SE REVISA CONDICION FISICA, SISTEMA MECANICO EN LA ESTADO, PRESENTA FALLA CON LOS PESOS DESPUES DE 20 KG, EL ERROR ES ASCENDENTE POR LO CUAL NO ES POSIBLE SU AJUSTE, SE VERIFICAN PESOS CON MASAS PATRON. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO. |  | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 233K | 437202 | Activo |  | No especificado | No especificado | d0f3acfa9a0e1db74182d82bd1406389.pdf | 2020-08-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2134 |  | NO REGISTRA | EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL. EL EQUIPO SE ENCUENTRA PARADO DESDE AGOSTO PERO NO TIENE ORDEN DE SERVICIO, POR LO TANTO SE REGISTRA A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |  | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4523 | WELCHALLYN | GS 300 |  | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | a4f72d2a799159ee36260b639fde6b67.pdf | 2020-09-25 | [12 empty] | 2020-09-25
Correctivos generales | No especificado | 1752 |  | 10914 | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN TARJETA DE CONTROL. DEBIDO A QUE ESTA NO SE PUEDE REPARAR, SE REALIZA ADAPTACIÓN PARA QUE EL EQUIPO OPERE DESDE UN INTERRUPTOR QUE SE INSTALA EXITOSAMENTE. |  | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4087 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado |  | 2020-08-25 | [12 empty] | 2021-12-21
Correctivos generales | No especificado | 2796 |  | 10465 | SE AJUSTA CONFIGURACION DEL EQUIPO Y QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2167 | FUKUDA | CARDISUNY A1000 | 06006296 | Activo | QUIROFANO | No especificado | No especificado | 88a93aa683687c03282b064e1c037d94.pdf | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 8645 | SE REALIZA REFUERZO Y AJUSTE EN SOLDADURA DE TARJETA ELECTRONICA, SE ENTREGA EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 16634a301487b67ebbbf1eb672528189.pdf | 2020-09-21 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 994 |  | 8644 | SEGUN RETRO 19616 SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA DE DEPOSITO Y MANGUERA DE AIRE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado |  | 2020-09-21 | [12 empty] | 2020-09-21
Correctivos generales | No especificado | 587 |  | NO REGISTRA | SEGUN RETRO 19311 EL SERVICIO REPORTA FALLA EN PARAMETRO DE NIBP, SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO Y CABLE AC. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2020-09-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 787 |  | 10792 | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA PACIENTES NEONATALES. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR FLUKE. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-09-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 266 |  | 11458 | SE DETECTA QUE LA IMPRESORA TIENE FALLA, SE REALIZA REPARACION DE SOPORTE IMPRESORA, AJUSTE DE PARTES MECANICAS Y CONECTORES ELECTRONICOS, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CONE QUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. REQUIERE CAMBIO DE SOPORTE DE CABEZA TERMINCA |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | be79c185195455fa9838aa5a613be3bb.pdf | 2020-09-22 | [12 empty] | 2020-09-23
Correctivos generales | No especificado | 5197 |  | SIN CODIGO | AJUSTE DE SOCKETM,CORREA Y PORTABOMBILLO Y LIMPIEZA DE SULFATACIÓN DE PARTES |  | LAMPARA CIELITICA | 67642 | KLS MARTIN | MARLUX H5 | mLH5 3A140810C0030 | Activo |  | No especificado | No especificado | c742772012be55105b7e38eb1f651e63.pdf | 2020-09-25 | [12 empty] | 2020-09-28 | REQUIERE CAMBIO DE SOCKET
Correctivos generales | No especificado | 546 |  | 9743 | EQUIPO PRESENTA FUERTE GOLPE. SE REALIZA REPARACIÓN DE TODA SU CARCASA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | f6b2eb314166b0657962534ee01aa3fd.pdf | 2020-09-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 258 |  | 9744 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG Y EXTENSIONES TIPO CAIMAN SE CIERRA ORDEN YA QUE EL ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2e2ffcbeceace6ff24032651d700c3c0.pdf | 2020-09-28 | [12 empty] | 2020-09-30 | CABLE ECG Y EXTENSIÓN TIPO CAIMAN
Correctivos generales | No especificado | 449 |  | 10903 | SE REVISA VISION DE TONOMETRO, SE REALIZA LIMPIEZA DE CONO DE TONOMETRO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EL MEDICO TRATANTE. EQUIPO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | Activo |  | No especificado | No especificado | dd1373d74cd5e36198cea25bf90bf64d.pdf | 2020-09-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1640 |  | TICKET 162 | SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES DE CHASIS, SE ENCUENTRA QUE LA TARJETA DEL PANEL DE CONTROL NO FUNCIONA CORRECTAMENTE EN EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, SE RALIZA REVISION DONDE SE ENCEUNTRA COMPONENTES ELECTRONICOS FALTANTES, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PANEL DE CONTROL. ***PARA CIERRE VER ULTIMO AVANCE CON RETRO 20724 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-09-22 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-22 00:00:00 | TARJETA PANEL DE CONTROL
Correctivos generales | No especificado | 2021 |  | TICKET 164 | SE REVISA FALLA Y SE ENCUENTRA DAÑO EN UNO DE LOS CONDENSADORES DE LA TARJETA DE CONTROL. REQUIERE CAMBIO DE CONDENSADOR REF 4700MF, SE DEJA FUNCIONANDO LA LAMPARA CON CONEXION DIRECTA. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-09-23 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-23 00:00:00 | CONDENSADOR REF 4700UF
Correctivos generales | No especificado | 1076 |  | No registra | Correción de fuga interna en la caja neumatica. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4179 | Neumovent | Advance | 181140401081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | face6732d563e56f132955e8e8258c57.pdf | [13 empty] | 2020-10-05 | Kit de mantenimiento 10.000 horas.
Correctivos generales | No especificado | 2469 |  | SOL-27753 | SE REALIZA REPARACIÓN TEMPORAL MIENTRAS LLEGA EL REPUESTO. SE REALIZA REPARACIÓN Y PUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-06-01 10:02:00 | [12 empty] | 2020-06-24 14:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-27753 | SE ENCUENTRAN TORNILLOS SUELTOS EN COLUMNA, SE AJUSTAN Y EQUIPO QUEDA FUNCIONAL. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-06-01 10:02:00 | [12 empty] | 2020-06-04 13:30:00
Correctivos generales | No especificado | 2469 |  | SOL-27753 | SE OBSERVA QUE EL HAND SWITCH NO ESTÁ REALIZANDO EL DISPARONORMALMENTE. SE DESARMA Y SE REALIZA LIMPIEZA. PROBLEMA PERSISTE, SE SOLICITA RESPUESTO CON CABLE. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0762f9b7d183a384a8b1a738e865f78e.pdf | 2020-06-01 10:02:00 | [12 empty] | 2020-06-04 11:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1062 |  | No registra | Se instala multiple de salida |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4239 | Neumovent | Advance | 181140261081A1V | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2020-09-10 | [12 empty] | 2020-09-10
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-28136 | SE DESARMA Y REVISA HAND SWITCH, SE LIMPIA Y SE AJUSTA CONTACTOS INTERNOS. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | b3d04210de858d1c6a74a55f5b508cff.pdf | 2020-07-17 08:16:00 | [12 empty] | 2020-07-18 12:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-27753 | SE REALIZA CAMBIO DEL HAND SWITCH PART# F898Y200258 POR GARANTÍA EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO BIEN. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | 24fb8491d6a456c8faf54f54af2a102d.pdf | 2020-06-01 10:02:00 | [12 empty] | 2020-08-24 14:30:00
Correctivos generales | No especificado | 1078 |  | No registra | Instalación multiple de salida |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4444 | Neumovent | Advance | 181140421081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 0e0d32e9c72bda5cc94d3479cb1aea89.pdf | 2019-11-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-28314 | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE RED SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE INSTALA FERRITA DE AISLAMIENTO. SE REALIZAN PRUEBAS DE ENVÍO. EQUIPO QUEDA OK. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | aac1f1ee09761c48d4de5fe1d8e54602.pdf | 2020-08-10 14:21:00 | [12 empty] | 2020-08-10 15:20:00
Correctivos generales | No especificado | 1074 |  | No registra | Instalacion de multiple de salida |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4442 | Neumovent | Advance | 181140381081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 9af49309825d55045b8adc44e9d90b25.pdf | 2019-11-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-24152 | SE REALIZA DESINSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN NET.FRAMEWORK 4.6 Y DEL MAIN APLICATION SOFTWARE LR-CSL 300 ADVANCE 11 Y SE NORMALIZA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | f0cb0d2f99d09b4090728e607ee94c8a.pdf | 2019-03-28 08:47:00 | [12 empty] | 2019-03-28 10:45:00
Correctivos generales | No especificado | 1005 |  | No registra | Instalacion de multiple de salida y actualización de software |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3445 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 110510061082A1V | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | c600bc76b15a0211610fff6225e91200.pdf | 2019-11-01 | [12 empty] | 2020-09-03
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-25942 | MEMORIA SE ENCUENTRA SUELTA Y SE RE UBICA EN POSICIÓN NORMAL EQUIPO FUNCIONANDO BIEN. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | d0d6ddb1f14ea75258d4108c9420f834.pdf | 2019-10-16 15:20:00 | [12 empty] | 2019-10-21 13:30:00
Correctivos generales | No especificado | 1002 |  | No registra | Instalación de múltiple de salida y panel de control |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3447 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110121082A1V | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 4750e5dc55f61e3df665f4271f9626d6.pdf | 2019-11-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-26091 | SE REALIZA REINSTALACIÓN DE MC Y RECONFIGURACIÓN DEL PANEL. EQUIPO QUEDA OK. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1af4ce4df2734af7f470c427bafef468.pdf | 2019-10-29 07:46:00 | [12 empty] | 2019-10-29 16:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-27535 | SE AJUSTA SOPORTE COLIMADOR, SE DEJA FIJO. SE AJUSTA RUEDA LA CUAL SE ENCONTRABA SUELTA. SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE RED Y WIFI PARA ENVÍO DE ESTUDIOS POR ESTE MEDIO.} EQUIPO FUNCIONA BIEN. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | 459a9d22c5174ba56a999b6fe7419e32.pdf | 2020-04-29 16:05:00 | [12 empty] | 2020-04-30 16:45:00
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-25709 | SE REINSTALA PANEL Y SE HACEN TODAS LAS CALIBRACIONES NECESARIAS. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6ec414afaca0fe2da5783911abcecb26.pdf | 2019-09-23 09:33:00 | [12 empty] | 2019-09-23 15:30:00
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | SOL-25709 | SE LLAMA A CLIENTE. SE INDICA CÓMO REALIZAR REINICIO TOTAL DE SISTEMA. SE DAN INDICACIONES PARA VERIFICAR CONECTIVIDAD ENTRE PANEL Y CONSOLA O.K. PROBLEMA PERSISTE. APARECE ERROR MC. SE CONCLUYE QUE HAY QUE REINSTALAR EL PANEL. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | e37c247236fab5eb4ba01d88c051271f.pdf | 2020-09-23 09:33:00 | [12 empty] | 2020-09-23 10:40:00
Correctivos generales | No especificado | 1004 |  | No registra | Instalacion de multiple de salida y kit 10.000 mil horas |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 111110061082A1V | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | ce0e9397d028584bb81c1f9c58607719.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1006 |  | No registra | Instalación de múltiple de salida y panel de control |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 5ad3fa2241ed6ec7860028c758fa2e89.pdf | 2019-11-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1054 |  | No registra | Instalación de múltiple de salida |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | 181140181081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 4670a193ef677bc2810d86941c53369b.pdf | 2019-11-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1070 |  | No registra | Instalación de múltiple de salida |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4340 | Neumovent | Advance | 181140341081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 28ca686b216dfcc97d6809898b491e2d.pdf | 2019-11-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1083 |  | No registra | Instalación múltiple de salida y kit de mantenimiento |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4339 | Neumovent | Advance | 181140471081A1V | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 0187f5e11ca414c22dca2edfd8289c76.pdf | 2019-11-01 | [12 empty] | 2020-09-01
Correctivos generales | No especificado | 1072 |  | No registra | Instalacion de multiple de salida y kit de mantenimiento |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | 181140361081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 3f8e63132e741fc3794c1c095bb6fb16.pdf | 2019-11-01 | [12 empty] | 2020-09-08
Correctivos generales | No especificado | 1084 |  | No registra | Instalación múltiple de salida |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4359 | Neumovent | Advance | 181140481081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 2d543ef34a65da1e48100437d5e69f76.pdf | 2019-11-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 684 |  | 11572 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP, BRAZALETE ADULTO E INTERFAZ PARA SPO2. SE REPARA EL SENSOR DE SATURACIÓN. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, OBTENIENDO RESULTADOS OPTIMOS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-10-16 15:00:00 | [12 empty] | 2020-10-19 15:20:00 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 115 |  | 18843 | Se realiza soldadura de piezas partidas y pintura de piezas |  | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5279 | HEALTH O METER | 1522KL | 1522011318 | Activo | HEMATO-ONCOLOGIA | No especificado | No especificado | f57c690b1b359f19caa0cac3a297c786.pdf | 2020-07-23 | [12 empty] | 2020-09-07
Correctivos generales | No especificado | 307 |  | No registra | Se realiza revisión encontrando daño en la fuente de alimentación de la consola, por este motivo no se puede prender el equipo. El primer paso para resolver este inconveniente es cambiar la fuente de voltaje de la consola, lo que permitirá encender el equipo y posteriormente realizar evaluación completa del sistema. |  | EQUIPO DE RAYOS X | SIN CODIGO | GENERAL ELECTRIC | PROTEUS XR/a | XR60080HL9 | Activo | IMAGENES DIAGNOSTICAS | No especificado | No especificado | b0589318a046e3a165aefecc9f67f988.pdf | 2020-10-14 | [12 empty] | 2020-10-21 | Fuente de poder de consola
Correctivos generales | No especificado | 602 |  | 10796 | CABLE ECG EN ESTADO DE DETERIORO POR USO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON OPTIMOS RESULTADOS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | Activo |  | No especificado | No especificado | dfdbb40a3ee3c3093c218afa8c90cb32.pdf | 2020-10-22 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 221 |  | 11194-11580 | TRANSDUCTOR DE FRECUENCA CARDIACA REQUIERE CAMBIO. SE CIERRA POR BAJA DEL EQUIPO!! |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | 6f78272bac82c861c0385e23ce2dbd42.pdf | 2020-10-01 | [12 empty] | 2020-10-15 | TRANSDUCTOR DE FRECUENCIA CARDIACA
Correctivos generales | No especificado | 597 |  | 11582 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 6881d66b28ccc844d09cfb3d7e893714.pdf | 2020-10-14 | [12 empty] | 2020-10-15
Correctivos generales | No especificado | 540 |  | NO REGISTRA | CARCASA INTERNA DAÑADA, CONECTO DE MODULO NIBP DESCONECTADO. SE REALIZA REPARACION INTERNA. REQUIERE CAMBIO E INSTALACION DE BRAZALETE NEONATAL. EQUIPO FUNCIONAL. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | Activo | Partos | No especificado | No especificado |  | 2020-10-15 | [12 empty] | 2020-10-15
Correctivos generales | No especificado | 524 |  | NO REGISTRA | Se realizan diferentes pruebas de video con este modulo, se identifica que el problema de imagen no esta en la tarjeta de video si no en el multiplexor, el tubo face to face esta en buen estado, solo hay que mover la palanca que optimiza la distribución del camino de la iluminación. De la lampara que no funciona y se identifica que la unidad ignitora esta dañada. Los manillares no estan ajustados del modo correcto, el brazo horizontal presetna desbalance lo que puede ser una razón del porque el equipo puede tener tendencia a caerse hacia el paciente o por el ismo mal ajuste en los manilares ( se realiza ajuste de manilares) se entrega equipo funcionando. se debe cambiar tarjeta ingnotora, se sugiere realizar el mantenimiento preventivo los mas pronto posible para realizar los ajuste que precisa el equipo en este momento y de ser posible restringir su uso a falta de dichos ajustes y de la única lampara que funciona actualmente |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3694 | LEICA | M525 F50 | 270514001/300514001 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2019-08-29 00:00:00 | [12 empty] | 2019-08-29 00:00:00 | tarjeta ignotora
Correctivos generales | No especificado | 542 |  | 11501 | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BRAZALETE ADULTO Y CON CONFIGURACION DE PACIENTE ADULTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 08740c6814afc800007a6cd967314ad8.pdf | 2020-10-06 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-06 00:00:00 | BRAZALETE Y SENSOR SPO2 PREDIATRICOS
Correctivos generales | No especificado | 266 |  | 11000 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE IMPRESORA COMPLETA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | Activo | INVENTARIO | No especificado | No especificado | e643a9c61a293f3b1364a5cc9541a819.pdf | 2020-10-14 | [12 empty] | 2020-10-14 | IMPRESORA TÉRMICA
Correctivos generales | No especificado | 4113 |  | 18807 | Se realiza instalación de dos motores hight low que presentaban ruido al ascenso del plano de la cama Prueba de funcionamiento Ok Equipo se entrega funcional. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4799 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750052 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-05-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 224 |  | 11198 | SE REALIZA REEMPLAZO DE TRANSDUCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS Y SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4096 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500070 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | a24d2a6ca62560cf1956f250c0963b7a.pdf | 2020-10-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4117 |  |  | Se realiza instalación de (2) motores high/low que presentaba previamente ruido durante el ascenso del plano de la cama |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4802 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750155 | Activo |  | No especificado | No especificado | e109166f568e8af28e006c578b180973.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2196 |  | 11099 | SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE DEBIDO A QUE PRESENTABAN DESGASTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON OPTIMOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | Activo | SALA HUMANA | No especificado | No especificado | c81b9998aa13855b42432d7200fdf26f.pdf | 2020-10-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 684 |  | 11572 | SE RETIRA SENSOR SPO2 POR DAÑO EN GOMA. SE REALIZA REPARACION DE SENSOR DE SATURACION, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON OPTIMOS RESULTADOS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | Activo |  | No especificado | No especificado | c7db9a5c31143e477c5459c07b1ae0c5.pdf | 2020-10-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2618 |  | 18817 | Se realiza seguimiento a cama y esta se encuentra funcional |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4398 | STRYKER | SV2 | 2412100015550032 | Activo |  | No especificado | No especificado | 391c8d41ff344b8d2d34e4ad808b9b20.pdf | 2020-08-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2194 |  | 11099 | SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE DEBIDO A QUE PRESENTABAN DESGASTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON OPTIMOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | Activo |  | No especificado | No especificado | e2dd0bfd427967d65e6ff2751395f193.pdf | 2020-10-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2190 |  | 11099 | SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE DEBIDO A QUE PRESENTABAN DESGASTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON OPTIMOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460014 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 3609db2f7e6abfd3c7606f69e45964ce.pdf | 2020-10-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 675 |  | 11099 | SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE DEBIDO A QUE PRESENTABAN DESGASTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON OPTIMOS RESULTADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-10-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4115 |  | 18803 | Se realiza instalación de dos motores que presentaban ruido al ascenso del plano de la cama. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4801 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750003 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2554 |  | 8650 | SE REALIZA ENTREGA DE FIBRA DE VIDRIO. LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES |  | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | C176081 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 1ed5a128b39270ebf9f1e2da669f37b5.pdf | 2020-10-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-23 00:00:00 | FIBRA DE VIDRIO
Correctivos generales | No especificado | 913 |  | 11196 | EL SERVICIO REPORTA FALLO EN EL TRANSDUCTOR DE FETOCARDIA. SE VERIFICA ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONAL |  | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 44a16268457fce5a3390ee68164fb299.pdf | 2020-10-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 8647 | EL SERVICIO REPORTA FALLA EN LA PRESION DE AIRE EN EL MODO ALTA. SE VERIFICA Y ES LA CORRECTA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO OPTIMAS. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 5abb911f0c59eb8dbae1623e3ca04508.pdf | 2020-10-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 162 |  | 11130 | SE REALIZA CAMBIO DE PUENTE RECTIFICADOR NUEVO. |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | Activo | inventarios | No especificado | No especificado | 9766eacf538cf0520e322bfb55cf4ea5.pdf | 2020-10-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2303 |  | NO REGISTRA | PRESENTA INTEGRADOS EN CORTO, SUS PISTAS QUEMADAS, EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL. |  | CENTRIFUGA | EMCO0888 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000373 | Activo |  | No especificado | No especificado | 153316a27a5e0ac547d8cd19e04f150b.pdf | 2020-10-01 | [12 empty] | 2020-10-01
Correctivos generales | No especificado | 221 |  | NO REGISTRA | SE VERIFICA TRANSDUCTOR Y TOMA DE FETOCARDIA. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | 6c4e6d0867573a2d03028544f7ff940e.pdf | 2020-10-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-01 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 763 |  | NO REGISTRA | EQUIPO PRESENTA GOLPES EN CARCASA. SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCASA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3466 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090002 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 84bab353265a8f21af85d6775d730ca7.pdf | 2020-10-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 379 |  | NO REGISTRA | "PITA CONSTANTEMENTE" SE REALIZA REVISION Y SE DETECTA DAÑO EN SENSOR MODO PIEL. SE RALIZA EL CAMBIO INMEDIATO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | Activo | cirena | No especificado | No especificado | e44ba7dd4ab9ef97564d302665cccc24.pdf | 2020-10-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 399 |  | NO REGISTRA | "COMPUERTA PRINCIPAL ACRILICA PARTIDA" SE REALIZA REVISION, SE REALIZA CAMBIO DE COMPUERTA. SE RECOMIENDA TENER EN CUENTA QUE CUANDO LA COMPUERTA ESTA ASEGURADA NO SE DEBE FORZAR, YA QUE PROPICIA LA DESTRUCCION DE LA COMPUERTA. |  | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0f7ec3f4ce21c944a102d3380eac5cbf.pdf | 2020-10-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 502 |  | NO REGISTRA | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DETECTA QUE AL EQUIPO NO LE ESTA ENTRANDO VOLTAJE, SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBA, SE DETERMINA NECESARIO EL CAMBIO DE LA CLAVIJA DE CONEXION ELECTRICA. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | Activo |  | No especificado | No especificado | 254eb1c1309550b97c8b4ed3a121bc24.pdf | 2020-09-22 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 367 |  | NO REGISTRA | SE REALIZÓ REVISIÓN DE LA FALLA Y SE DETECTA DAÑO EN RODAMIENTOS DEL MOTOR. SE REALIZA EL CAMBIO DE JUEGO DE RODAMIENTOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA EQUIPO AL SERVICIO. |  | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2fc064c8c0c67d34e5ea717b2d808f7e.pdf | 2020-09-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 393 |  | NO REGISTRA | SE REALIZÓ REVISION EQUIPO Y SE DETECTÓ DAÑO EN EL SENSOR MODO PIEL, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR Y SE COLOCA EN FUNCIONAMIENTO |  | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04005 | Activo |  | No especificado | No especificado | 29dee92ffdb71327eda5689314adfe13.pdf | 2020-09-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 502 |  | NO REGISTRA | "NO ENCIENDE" REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EQUIPO Y SE DETECTÓ QUE LA FUENTE REGULADORA DE VOLTAJE NO ESTABA SUMINISTRANDO ENERGIA. SE CAMBIÓ CABLE DAÑADO Y CAMBIO DE FUSIBLE 250V A 15 AH. SE REALIZÓ PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO QUEDANDO FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | Activo |  | No especificado | No especificado | 47637095b3ec1741bc4bad680539e91f.pdf | 2020-10-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 495 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA SEGUIMIENTO DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y SE OBSERVA DAÑO EN CAVIJA DE CABLE AC. SE RALIZA CAMBIO DE CLAVIJA GRADO HOSPITALARIO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | fc21c671cf5d82977e31ce145915cf27.pdf | 2020-09-15 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 491 |  | NO REGISTRA | SE REVISA EQUIPO Y SE EVIDENCIA EN PARTE SUPERIOR DEL SOPORTE DE LA RESISTENCIA UNA PELICULA DE PLASTICO QUE RECUBRE PARTE DEL SOPORTE. SE DESMONTA EL SOPORTE DE LAMPARA Y SE REALIZA LIMPIEZA DE RESTOS DE PLASTICO QUEMADO, SE LAVA Y SE INSTALA NUEVAMENTE. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3444 | OHMEDA / INFANT WARMER | CBW-1100 | 1104044 / A01030 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | f918672a6baa79b16599d407871392e3.pdf | 2020-09-15 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 378 |  | NO REGISTRA | SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO. SE DETECTA DAÑO EN EMPAQUETADURA DE EJE DEL MOTOR. SE PROCEDE A DESMONTAR EL MOTOR Y SE REALIZA CAMBIO DE EMPAQUETADURA DE EJE DEL MOTOR, SE INSTALA Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. TAMBIÉN SE CAMBIAN DOS SEGUROS DE LAS COMPUERTAS LATERALES DE LA CUNA. |  | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | Activo |  | No especificado | No especificado | d28f5a290f4f0a8ad6eee27faa453e0d.pdf | 2020-09-11 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2185 |  | NO REGISTRA | SE RETIRA LA TAPA ACRILICA Y SE REEMPLAZA EL CORTE QUE SE AVERIÓ |  | INCUBADORA | EMCO4585 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05006 | Activo |  | No especificado | No especificado | 324a4f824cfe5828b898f1253960c0e6.pdf | 2020-09-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-09-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 5026 |  | 5016 | SE INSTALA SENSOR DE O2 NUEVO, SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO, QUEDANDO ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-11-06 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 5030 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA SENSOR DE O2 NUEVO, SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO, QUEDANDO ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4991 | AEONMED | VG70 | XZZS30216 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8e2359f0b2a332157027fb5662331675.pdf | 2020-11-06 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 11570 | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO ARROJA VALORES NORMALES. EL SENSOR DE SATURACION SE ENCUENTRA DESPEGADO Y SE REALIZA REPARACIÓN. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | 77bc75dac41f38f912567b8b8995621f.pdf | 2020-10-14 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2644 |  | 11701 | AL REALIZAR MOVIMIENTO DE SUBIDA SE ESCUCHA RUIDO. SE REPORTA A STRIKER A PESAR QUE YA NO LO CUBRE GARANTÍA |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4376 | STRYKER | SV2 | 2412100015550010 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-10-27 | [12 empty] | 2020-10-27
Correctivos generales | No especificado | 1909 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE SONDA Y FILTRO BACTERIANO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-10-15 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 5024 |  | 5018 | Se verifica historial de errores, se evidencia error en CA, se ajusta válvula expiratoria, se recomienda ciclar el equipo por 24 horas. SE CIERRA ORDEN EL 21 DE JULIO DE 2021, AL EVIDENCIAR QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4987 | AEONMED | VG70 | XZZS37284 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | ac4df18a981f0dce7400fcc9a886ed41.pdf | 2020-11-05 | [12 empty] | 2021-07-21
Correctivos generales | No especificado | 5028 |  | 5019 | Se realiza instalacion de sensor de oxigeno, se realiza calibraciones correspondientes |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4948 | AEONMED | VG70 | XZZS33766 | Activo |  | No especificado | No especificado | 43b931a8696b185f289159cfc5774c36.pdf | 2020-10-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 487 |  | NO REGISTRA |  |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 31637a5c5fa73303f47bfd0b7a74d23d.pdf | 2020-10-19 | [12 empty] | 2020-10-19 | SENSOR DE FLUJO
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  |  |  |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | 466c2d55cac94ad559aad30bd7902fe2.pdf | 2019-09-02 | [12 empty] | 2019-09-02
Correctivos generales | No especificado | 157 |  | NO REGISTRA | SE DA CONTINUIDAD A TICKET 225. SE REALIZA CAMBIO DE DOS TRANSISTORES REF BT912600 NUEVOS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. |  | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 933da09bef84b35bb8c8d25a1ee71a9f.pdf | 2020-10-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REVISION Y AJUSTE DE REGULADOR DE AIRE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PIEZA DE MANO. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 93008573d7f2929b69c3c501ab62bedc.pdf | 2020-10-28 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 540 |  | 11928 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE NIBP. SE REALIZA CONFIGURACION YA QUE SE ENCONTRABA EN MODO PEDIATRICO, SE REALIZA CONFIGURACION A MODO NEONATAL, SE REALIZAN PRUEBAS, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | Activo | Partos | No especificado | No especificado | 22926b6429df04e1c22463bb5ff3af53.pdf | 2020-10-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 545 |  | 11509 | SE REALIZA RECONSTRUCCI{ON INTERNA DE CARCASA Y CAMBIO DE PULSADOR ENCENDIDO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | Activo |  | No especificado | No especificado | 328cabcd50218dd64d6f311c29560f64.pdf | 2020-10-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-30 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 276 |  | 11703 | SE INDICA QUE PARA IMPRIMIR DERIVADA II LARGA SE DEBE CAMBIAR LA OPCION DE IMPRESIÓN. EL EQUIPO SE ENTREGA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO SE INTERVIENE EN UCI CORONARIA. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440046PA | Activo |  | No especificado | No especificado | e6f79da6b88dd26e67f7fced1f36c174.pdf | 2020-10-28 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 704 |  | 11206 | SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE ADULTO Y SENSOR SPO2 SUMINISTROS POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | Activo | trauma 2 | No especificado | No especificado |  | 2020-10-13 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1011 |  | NO REGISTRA | REPARACIÓN DE LA ETAPA DE SONIDO. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | c6eeff5a8605f711dd60cce9899923ab.pdf | 2020-10-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1052 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA MÚLTIPLE DE SALIDA Y SE AJUSTA EL PORTABRAZO |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | 181140161081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado | 03a2b88f9ba2967127dd02510d768675.pdf | 2020-10-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 267 |  | 11657 | SE EVIDENCIA MAL POSICIONAMIENTO EN LA UBICACIÓN DEL PAPEL, SE POSICIONA CORRECTAMENTE EL PAPEL Y SE ENTREGA EL EQUIPO AL SERVICIO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | Activo |  | No especificado | No especificado | fcf9bb8b2835b2d97e5de66fac71743b.pdf | 2020-10-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1065 |  | NO REGISTRA | SE CORRIGE FUGA QUE IMPIDE EL TEST MANUAL |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | 181140291081A1V | Activo | UCI | No especificado | No especificado | 174b02b6d4f693c7dfbdabc9f2a070e0.pdf | 2020-10-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-28 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1012 |  | NO REGISTRA | CAMBIO DE KIT, CON ESO SE CORRIGE PROBLEMA DE SOPORTADOR |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | Activo | uci neuro | No especificado | No especificado | dc3bf6b0a76111d5203a813f06308abc.pdf | 2020-10-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 981 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE CONTRATUERCA DE LLANTAS DE LA MESA. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7cc37dc26fe2979e10eca53f9bfa0c59.pdf | 2020-10-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2379 |  | 108765 | SE REVISA FALLA REPORTADA, SE ANALIZA CON EQUIPO PATRON, EQUIPO ENTREGA LOS VALORES CORRESPONDIENTES. SE EVIDENCIA FUGA EN EMPAQUE DEL CRICUITO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE PERO LOS CIRCUITOS DE PACIENTE PRESENTAN VALVULAS ROTAS QUE GENERAN FUGA. POR LO TANTO EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. SE DEBEN CONSEGUIR LOS REEMPLAZOS DE LAS VALVULAS. |  | VENTILADOR MECÁNICO |  | WEINMANN | STANDARD 2 | 1174 | Activo | CRYC | No especificado | No especificado | 83aee06c463b9ce0ac2573969059a55f.pdf | 2020-10-26 | [12 empty] | 2020-10-26 | VALVULA DE CIRCUITO
Correctivos generales | No especificado | 1878 |  | 11701 | DE ACUERDO A ULTIMO PREVENTIVO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL, POR LO TANTO SE CIERRA ORDEN YA QUE FUE INTERVENIDO Y SE DEJA CON REPUESTO PENDIENTE (MOTORES) |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4468 | stryker | sv2Plus | 2412100015550030 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-10-27 | [12 empty] | 2020-12-02
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | NO REGISTRA | Fall en UPS.. Falla permanente. . Se verifica entrada de voltaje a la UPS y se encuentran 0 VAC. En la LCB tampoco hay alimentación. Se encuentra el braker F1 disparado, lo cual corta la alimentación eléctrica a los componentes del sistema. Se verifica que no exista riesgo electrico y se activa de nuevo en F1, equipo enciende sin problemas.. El breaker F1 se pudo haber activado debido a una fluctuación en la línea principal de voltaje. Prueba general concluyo exitosamente. . |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2192 |  | NO REGISTRA | se realiza reparación del conector de spo2, se realiza prueba de funcionamiento, equipo ok |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9b7e85262bf1b6a5a9502ec08db91b3f.pdf | 2020-11-17 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 420 |  | NO REGISTRA | SE CAMBIA INTERRPTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EUQUIPO OK. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | Activo | dermatologia | No especificado | No especificado |  | 2020-11-17 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2006 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR LAMPARA EN OPTIMAS CONDIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | CROMOPHARE C-571 |  | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 59a9167e66777b335f0e82d4891cbeb5.pdf | 2020-11-17 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 590 |  | 12085 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado |  | 2020-06-11 | [12 empty] | 2020-11-06 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 609 |  | 10047 | SE REALIZA REPARACIÓN Y VERIFICACIÓN DE BOMBA, EQUIPO QUEDA FUNCIONALMENTE EN BUENAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-11-06 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 157 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA Y SE CAMBIA TRANSISTOR DE POTENCIA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIOANMIENTO Y SE ENTREGA EQUIPO N BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS |  | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 15a2d8ad7af130e64a7df23dfe98dc69.pdf | 2020-10-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-01-31 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 5224 |  | NO REGISTRA | SE ENTREGA RODILLO ENVIADO POR LA EMPRESA ARROW. |  | MAQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (MAQUINA PARA PERFUSION) |  | SARNS | SYSTEM8000 | 1670 | Activo |  | No especificado | No especificado | baee61a22ee686f03403bb8c2e91becc.pdf | 2020-11-11 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 539 |  |  | Se realiza ajuste con punto de soldadura de conexión de módulo de saturación de oxígeno. Se recomienda cambio de sensor de SpO2. Equipo queda funcional. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 203fbc06576f448dd34d5edffe0b2f32.pdf | [13 empty] | 2020-11-18 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 3810 |  |  | Equipo requiere cambio de válvulas completas, cambio de kit, equipo con más de 40 mil horas de uso, requiere sensor de oxígeno, cambio de empaque completos. Equipo fuera de servicio. |  | VENTILADOR MECÁNICO | 130008372 | AVEA | 17311-06 | BAV01236 | Activo | SERVIMED | No especificado | No especificado |  | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | Ventiladores del equipo no encienden, falla permanente, se encuentra el breaker F7 disparad, se activa nuevamente y equipo enciende. Se realiza calibración y chequeo funcional del equipo de forma exitosa. El equipo detectó una fluctuación del voltaje en la línea, eso pudo haber causado que el breaker F7 se dispare. Pruebas funcionales exitosas.. |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 1218f90fdfe07898ac169613f71b12e6.pdf | 2020-11-20 08:00:00 | [12 empty] | 2020-11-20 15:23:00
Correctivos generales | No especificado | 4758 |  | No registra | Se encuentra aceite bajo el Gantry, se verifica internamente la parte frontal del Gantry y la unidad de enfriamiento, no se evidencia ningún componente con fuga de aceite. |  | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 4773b271d5389d5a9c9042e748422618.PDF | 2020-11-24 08:00:00 | [12 empty] | 2020-11-24 09:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4893 |  | Sin código | Se realiza verificación y revisión adicional en los equipos que tuvieron un porcentaje de error superior al 15% |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5007 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02950 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 9c1f62a0d3e57f2a3b78277e3fa7a2f7.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4894 |  | Sin código | Se realiza verificación y calibración adicional a los equipos que superaron el 15 % |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02953 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 98f4aa734ceb52ebc0a0faa787fad9c1.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4927 |  | Sin código | Se realiza verificación y calibración adicional a los equipos que tuvieron un porcentaje de error superior al 15% |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5031 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02091 | Activo | A DISPOSICIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | No especificado | No especificado | 2a719d11f43ff21fffbcb70c65929d50.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4918 |  | Sin código | Se realiza verificación y calibración adicional a los ventiladores que tiene un porcentaje de error superior al 15% |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5022 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02028 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | bb740482398c866161358fa5914bce3f.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4914 |  | Sin código | Se realiza verificación y calibración adicional a los equipos que superaron el 15% de error |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5018 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02011 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 5c2e0c0b604b242f5975ce2fd3393c5f.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4900 |  | Sin código | Se realiza verificación y calibración adicional a los equipos que tuvieron un porcentaje de error superior al 15% |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5014 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02992 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 5568289aaa848fa137ea7514bd655e4e.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4898 |  | Sin código | Se realiza verificación y calibración adicional a los equipos que tuvieron un porcentaje de error superior al 15% |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5012 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02975 | Activo | A DISPOSICIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | No especificado | No especificado | 288ac61a73f95a8414df171b75d08392.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4890 |  |  | Se realiza ajuste electrónica Revisión de fugas, presión, flujos, puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED Cambio de conjunto neumático |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5004 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02917 | Activo | Hospital Tomás Uribe Uribe - Tuluá | No especificado | No especificado | 7de3f1c8cd70216e133635c232fc5d89.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4926 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión de fugas, flujos, presión y puntos apertura Trazado de curvas de flujo y PEED Cambio de conjunto neumático |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5030 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02085 | Activo | Hospital Tomás Uribe Uribe - Tuluá | No especificado | No especificado | 03adc0b5ce4fbc9e999c19830d252327.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4925 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión de fugas, presión, flujos y puntos de aperuta Trazado de curvas de flujo y PEED Cambio de conjunto neumático |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5029 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02081 | Activo | Hospital Tomás Uribe Uribe - Tuluá | No especificado | No especificado | 5ad171688007de4b27f5d17591d8bc01.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4927 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión de fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED Cambio de conjunto neumático |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5031 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02091 | Activo | A DISPOSICIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | No especificado | No especificado | 2fb38b23a66004f975f87fe4ef4271fe.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4915 |  | HUV0012 | Ajuste electrónico por software Revisión de fugas, presión, flujos y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEEP |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5019 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02020 | Activo | urgencias | No especificado | No especificado | 50f371df967b32d7b785e3dac55e6f82.pdf | 2020-11-12 | [12 empty] | 2020-11-12
Correctivos generales | No especificado | 4922 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión de fugas, presión, flujos y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5026 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02045 | Activo |  | No especificado | No especificado | eb9c58362523ee63eb5cc7a83c69f615.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4917 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión de fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5021 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02027 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 6282a271da1325da244bb5b77d6c89f6.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4924 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de aeprtura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5028 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02055 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6e80c00462baafa67e8daded2719b21f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4929 |  |  | Ajuste electrónico de software Revisión de presión, fugas, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5033 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02099 | Activo |  | No especificado | No especificado | 39a0a13eac66d2ab2f9bfc24c1429175.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4892 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión , flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5006 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02938 | Activo | A DISPOSICIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | No especificado | No especificado | 143f59f8d6737e87f6330bc3c765394a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4923 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curva de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5027 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02052 | Activo |  | No especificado | No especificado | 887b5979d1a16aee31c2c602931a7207.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3515 |  |  | Se realiza ajuste de conector de sensor SpO2 con tuerca original. Se ajusta perilla del panel de control. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039104 | Mindray | PM7000 | BR5C-1755CIOS | Activo |  | No especificado | No especificado | 7eab63824086243c792685b08817c050.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4900 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5014 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02992 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 3165d46dc24a8ebcaf23d6d4e17bf434.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4919 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5023 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02031 | Activo |  | No especificado | No especificado | 95108129e6209cd99fccb3d765ae741a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4930 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5034 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02100 | Activo |  | No especificado | No especificado | d4edd69cc88bf8531ef6a4f62a3d2eed.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4918 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5022 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02028 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 36b1f98b0b3c8104c203addaa983ad1c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4920 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5024 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02036 | Activo |  | No especificado | No especificado | d2f7890a9f099bf7362eb645586b063f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4887 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5001 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02430 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | c0183f7478a068e0921def3480bf48ac.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4898 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5012 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02975 | Activo | A DISPOSICIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | No especificado | No especificado | 798afb8498eb6d5ce34cf9c541091dcb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4897 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5011 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02974 | Activo |  | No especificado | No especificado | b27ac323675e586dfec18e656f35b195.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4902 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5016 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02003 | Activo | A DISPOSICIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | No especificado | No especificado | 1c7f5f0fada86626ac1ee1885453f30a.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4913 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5017 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02010 | Activo |  | No especificado | No especificado | 422efea12a03024e9d76d8602e1e4c05.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4896 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5010 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02966 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 05efea45d6799a1c8b7deb3d30989c6b.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4894 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02953 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 24ac33917600d92dbfe14caba587384f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4888 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5002 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02493 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | b88b3fc362b0c2382c3c9ccf5bb07761.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4889 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5003 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02839 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 195b6482950c5143f06e96f21856fbcb.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4901 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5015 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02048 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | ffa2517f0bba5fec52d29a86ce008a3f.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4899 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5013 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02983 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7b8fc0e3e4c8cac6dda4d1ab5947625e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4895 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5009 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02955 | Activo | A DISPOSICIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | No especificado | No especificado | 60ffae8177323f1af3e918d17c162136.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4893 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5007 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02950 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 8594955147ef12c76779480944b06bf2.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4928 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5032 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02095 | Activo |  | No especificado | No especificado | e24b7848c1d3fd49336392e1b7f6db3d.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4914 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5018 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02011 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | cbd2afbef6506b1eccb9a0afb34d8c4e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4891 |  |  | Ajuste electrónico por software Revisión fugas, presión, flujo y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5005 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02932 | Activo |  | No especificado | No especificado | d09ba658617e334ad8e6d4d4ae1a2c62.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4122 |  | 0000 | Se realiza cambio de motor high low, el cual presentaba ruido irregular. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4805 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750145 | Activo |  | No especificado | No especificado | 05206706d0da4f6592b065b06cee3d1c.pdf | 2020-08-06 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4118 |  | 0000 | Se realiza instalación de dos motores higth low que presentan ruido irregular durante ascenso. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4800 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750006 | Activo |  | No especificado | No especificado | b32dce389a2f3e988eb48ddce9fc6b8c.pdf | 2020-07-06 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-06 00:00:00 | Motor HM 17-304 *2
Correctivos generales | No especificado | 4116 |  | 18801 | Se realiza instalación de dos motores hight low que presentaban ruido al ascenso del plano de la cama Prueba de funcionamiento Ok Equipo se entrega funcional. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4797 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750084 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-05-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-06 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4787 |  | NO REGISTRA | SE DA DE BAJA EQUIPO YA QUE NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN, EL EQUIPO PRESENTA UNA TARJETA ELECTRONICA Y SENSOR CON OBSOLESCENCIA TEMPRANA. EQUIPO SE ADQUIRIÓ SIN GARANTÍA Y CALIBRACIÓN. SU REPARACIÓN ES MAS COSTOSA QUE EL MISMO EQUIPO. |  | TERMÓMETRO INFRARROJO | EMCO4832 | YHKY | YHKY-2000 |  | Activo | No registra | No especificado | No especificado |  | 2020-07-30 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4900 |  |  | SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO; PASA PRUEBA DE LÍNEA SIN PROBLEMA, SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUGAS Y APERTURA DE VÁLVULAS EN BUEN ESTADO; SE INCIA PRUEBA DE CICLADO, DUDANTE UN INTERVALO DE 3 HORAS DE TIEMPO SE REALIZAN PRUEBAS; EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN NORMAL FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONAL. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5014 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02992 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 5b9da18c646f1efdfe53df0e72315e61.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-07 13:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4121 |  | 18822 | Se realiza instalación de dos motores |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4798 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750013 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-05-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4114 |  | 18806 | Se realiza instalacion de dos motores High/low |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4803 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750005 | Activo |  | No especificado | No especificado | be3bfbe4da5898d0b17c7997bcc05e6c.pdf | 2020-06-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-06-09 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2622 |  | 18795 | Se realiza seguimiento a ruido de la cama, se recomienda cambio de motor |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4402 | STRYKER | SV2 | 2412100015550002 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4d96a0a330f8722ef1f924b47509eb9b.pdf | 2020-06-09 00:00:00 | [12 empty] | 2020-05-19 00:00:00 | Motor HM 17-304 *1 y control box
Correctivos generales | No especificado | 1841 |  | NO REGISTRA | SE REVISA EL EQUIPO Y SE DETERMINA QUE LA TORRE DE ENDOSCOPIA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO, LA FUENTE DE LUZ TIENE LAMPARA DE LUZ XENON DE 330 h / 500h DE USO, POR LO QUE A LA FECHA NO DEBE SER CAMBIADA. EL PROBLEMA IDENTIFICADO ESTABA RELACIONADO RELAMENTE CON EL GASTROSCOPIO DE SERIE TERMINADA EN K132, EL CUAL AL MOMENTO DE LA REVISIÓN ANTES DE GESTIONAR LA SALIDA SE IDENTIFICO CON FUGA POSITIVA |  | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | 9f1f5575183b24c44c5bf65422b1a8f0.pdf | 2020-12-03 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2412 |  | no registra | se verifican conexiones, de amplificador, se ajusta y limpia base de datos, se desfragmenta disco duro, se limpia polvo de tarjetas y procesador, se limpia teclado, mouse, pantalla, se limpian puertos de amplificador, pruebas de fotoestimulador ok, test de impedancia ok, test de canales ok, se realiza backup de configuracion y de plantillas |  | ELECTROENCEFALOGRAFO |  | VIASYS | NICOLETONE EEG SYSTEM | U32-07510598 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | acb10f521fc97a848338c11af71b364a.pdf | 2018-09-11 00:00:00 | [12 empty] | 2018-09-11 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4890 |  | Sin código | Se realiza ajuste por software para mejorar el porcentaje de error ya que la momento de realizar la calibración por la empresa externa superaba el 15% |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5004 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02917 | Activo | Hospital Tomás Uribe Uribe - Tuluá | No especificado | No especificado | 3b8b0f33a62b44f1a530fff9ba283a41.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4901 |  |  | AL MOMENTO DE REALIZAR LA PRUEBA DE LÍNEA EL EQUIPO PRESENTA FALLA, SE HACE REVISIÓN POR LO CUAL SE INTERVIENE EL EQUIPO DEBIDO A QUE HAY FUGA EN VÁLVULA PROPORCIONAL DE OXÍGENO, SE REALIZA AJUSTE VARIANDO LA VÁLVULA INTERNAMENTE HASTA LLEGAR AL VALOR ADECUADO PARA LA APERTURA DEL GAS, POR LO CUAL, UNA VEZ ELIMINADA LA FUGA, SE REALIZA NUEVAMENTE PRUEBA DE LÍNEA Y EFECTIVAMENTE EL EQUIPO PASA SIN PROBLEMA, SOLUCIONADO EL INCONVENIENTE, SE CONTINÚA CON EL PROCESO DE CALIBRACIÓN. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5015 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02048 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 859575f8af657131304133ad0fdf3d5e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4921 |  |  | EN EL MOMENTO EN QUE SE REALIZA EL PROCESO DE CALIBRACIÓN CON EMPRESA EXTERNA, SE DETECTA QUE EL EQUIPO PRESENTA RANGOS DE ERROR DEL 15% ,Y EN ALGUNAS MEDICIONES YA ES EL 16% ; DEBIDO A QUE LLEGA A SU LÍMITE Y EL ALGUNAS MEDICIONES LO SOBREPASA SE DECIDE REALIZAR AJUSTE POR SOFTWARE PARA ASÍ MEJORAR ÉSTOS PORCENTAJES |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5025 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02042 | Activo | Hospital Tomás Uribe Uribe - Tuluá | No especificado | No especificado | 27e4236f9c53fde91ed2892ae5266b9e.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4895 |  |  | SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL EQUIPO EL CUAL PRESENTA UN ERROR DE FUGA AL INICAR LA PRUEBA DE LÍNEA, SE REALIZA MODIFICACIÓN INTERNA PARA VERIFICAR LA APERTURA DE LAS VÁLVULAS PROPORCIONALES; SE EXTRAE VÁLVULA DE AIRE SE DESAJUSTA TUERCA EN LA PARTE DE ABAJO PARA ASÍ MOVER SU EJE INTERNO Y ELIMINAR LA FUGA, SE AJUSTA NUEVAMENTE SU TUERCA, SE DEJA EN LA POSICIÓN INICIAL Y EN LOS VALORES ADECUADOS; SE VERIFICA VÁLVULA T, VÁLVULAS REGULADORAS, SE REALIZA LA PRUEBA INICIAL, EL EQUIPO PASA SIN PROBLEMAS. Y SE CONTINÚA CON EL PROCESO DE CALIBRACIÓN. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5009 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02955 | Activo | A DISPOSICIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA | No especificado | No especificado | dfb2ce37091f5b173d20cd35dd11c401.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 559 |  |  | Se realiza ajeste en la conexión con sus tornillos que lo sujeta al panel de control. Se hace ajuste en conector del cable de SpO2 para que la conexión quede fija. Equipo funcionalmente ok. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | Activo |  | No especificado | No especificado | 58bf627d71c7b047d34dee045360bf6e.pdf | [13 empty] | 2020-12-09 | Cable de sensor SpO2
Correctivos generales | No especificado | 734 |  | NO REGISTRA | INDICA QUE EL EQUIPO NO TOMA SPO2 NI NIBP, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, SE DETECTA QUE EL SENSOR SPO2 ESTA MALO Y SE REALIZA PRUEBAS DE NIBP DANDO BUENOS RESULTADOS, SE REALIZA INSTALACION DEBRAZALETE PEDIATRICO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. REQUIERE INSTALACION DE SENSOR SPO2. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | Activo | SOAT | No especificado | No especificado |  | 2020-11-19 | [12 empty] | 2020-11-19 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 988 |  | 11592 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-11-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | NO REGISTRA | Ventiladores del equipo no encienden.. Falla permanente. . Se encuentra el breaker F7 disparado, se activa nuevamente y los ventiladores encienden. Se realiza calibración y chequeo funcional del equipo de forma exitosa. |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | c31ad9422f60dfba369adddd07fee124.pdf | 2020-11-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | NO REGISTRA | Falla en UPS.. Falla permanente. . Se verifica entrada de voltaje a la UPS y se encuentran 0 VAC. En la LCB tampoco hay alimentación. Se encuentra el braker F1 disparado, lo cual corta la alimentación eléctrica a los componentes del sistema. Se verifica que no exista riesgo eléctrico y se activa de nuevo en F1, equipo enciende sin problemas. |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 4315d7b1d44240e21aab6653e0f67b25.pdf | 2020-08-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-08-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 683 |  | 11942 | SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE EXPLICA A JEFE Y AUXILIAR EL MANEJO DEL EQUIPO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado |  | 2020-11-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1986 |  | 11905 | SE REALIZA REPARACIÓN DE CONECTOR A PACK DEL EQUIPO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado |  | 2020-11-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2880 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REPARACION DE CONECTOR A PACK DE EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | 1071002251 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | bfb5f4e632815893cc4b714587673bff.pdf | 2020-11-27 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-27 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 597 |  | NO REGISTRA | EL EQUIPO SUFRE CAIDA AL MOMENTO DE TRASLADAR A UN PACIENTE, SE DETECTA QUE LA PANTALLA ESTA DAÑADA Y LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TARJETAS ELECTRONICAS FRACTURADAS, EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO A LA ESPERA DE REPUESTO. REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA, BATERIA Y CARCASA COMPLETA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | f40ff0e9510396faa2aa8e09c9e9cb65.pdf | 2020-11-24 | [12 empty] | 2020-11-24 | PANTALLA, BATERIA, CARCASA COMPLETA
Correctivos generales | No especificado | 686 |  | 12295 | SE DETECTA QUE TANTO EL EXTENSOR COMO EL SENSOR SE ENCUENTRAN DAÑADOS, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE EXTENSOR Y SENSOR DE SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | Activo |  | No especificado | No especificado | e32aca6dac287c314e85b39f94ecd61e.pdf | 2020-11-25 | [12 empty] | 2020-11-25 | EXTENSOR Y SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 684 |  | 12295 | SE DETECTA QUE EL CABLE ECG NO ES FUNCIONAL, SE RECOMIENDA CAMBIO DE SENSOR SPO2 COMPLETO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | Activo |  | No especificado | No especificado | 17b15348c69beefca8386ea32e0e9dbe.pdf | 2020-11-25 | [12 empty] | 2020-11-25 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 687 |  | 12295 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE , SE RECOMIENDA CAMBIO DE SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | Activo |  | No especificado | No especificado | c6896c4a1d70e54bc6630cd8204f7658.pdf | 2020-11-25 | [12 empty] | 2020-11-25 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 689 |  | 12295 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE , SE RECOMIENDA CAMBIO DE SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | Activo |  | No especificado | No especificado | be6fa5620013a9c81c20dbbf33d1da80.pdf | 2020-11-25 | [12 empty] | 2020-11-25 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 688 |  | 12295 | SE INSTALA CABLE ECG. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | Activo |  | No especificado | No especificado | 98647aa0b78020029da24343aa71f048.pdf | 2020-11-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICAS Y AJUSTE DE CONECTORES INTERNOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | f80fa819be623bf2b1d4b4cbe0ec7f92.pdf | 2020-11-23 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 269 |  | 11690 | BATERIA INTERNA DESCONECTADA QUE OCASIONA BLOQUEO DEL EQUIPO, SE AJUSTAN CONECTORES DE LA BATERIA. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | a9e65515fa9d8f5e5db7b2cf8e4a6e14.pdf | 2020-11-12 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2242 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE PARTES MECANICAS, VERIFICACION DE RESORTES, VERIFICACION DE EMBOLOS Y EMPAQUE. |  | MICROPIPETA |  | BOECO | 5-50 | cp49575 | Activo |  | No especificado | No especificado | 55b2263173287afe80c54e4330d8b989.pdf | 2020-11-24 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-24 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 141 |  | NO REGISTRA | SE ENCUENTRA UNA BOLSA EN EL EXTRACTOR DE CALOR, SE RETIRA BOLSA Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | Activo |  | No especificado | No especificado | f8fc8adedab5c9dd7fa731a9ec0d44e6.pdf | 2020-11-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 476 |  | NO REGISTRA | SE EVIDENCIA LA FALTA DE UN TORNILLO DEL ESPIROMETRO. SE INSTALA TORNILLO EN EL ESPIROMETRO Y SE AJUSTA EL CANISTER. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9c27b7d9972ce42d487bda38fcdfac9f.pdf | 2020-11-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 271 |  | 12045 | SE REALIZA VERIFICACION DE POSICION DE PAPEL, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO . EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4117 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440049PA | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | d1600d4dc50aff8e2dd745449eb82932.pdf | 2020-11-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2187 |  | 12289 | SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7d7ef2236b42ff24678c68a8197ff831.pdf | 2020-11-20 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-20 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2196 |  | 12046 | SE REALIZA INSTALACION DE MANGUERA NIBP, BRAZALETE ADULTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | Activo | SALA HUMANA | No especificado | No especificado | 7368b0631428d2640c420dc50d9bc090.pdf | 2020-11-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 12041 | SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | cad1d251ac6bf8a87af30d538c9c76c7.pdf | 2020-11-17 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-17 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 672 |  | 12047 | SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3e9eeaee4482e8dd5509da63549cc030.pdf | 2020-11-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | NO REGISTRA | SE DETECTA QUE EL PULSADOR QUE DA LA ACCION DE IMPRIMIR ESTA DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR Y SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | e3379089e014419a846e137586e87fa6.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 5384 |  | 12310 | SE ENCUENTRA CABLE DE SPO2 DAÑADO Y BRAZALETE DE PRESION DAÑADO. SE REALIZA INSTALACION DE CABLE DE SATURACION Y BRAZALETE. SE RECOMIENDA AL PERSONAL CUIDADO A LAINSERCIÓN DEL CABLE SPO2 YA QUE SE ENCONTRÓ MAL INSERTADO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | 360080-M19C14960048 | Activo | Unidad de cuidado especial | No especificado | No especificado | 62b71adf82248136636341697063b989.pdf | 2020-11-25 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1971 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE MEDICIONES EN EL TONOMETRO CON SISTEMA DE REFERENCIA EN MEDIDAS DE 0.20 , 40 Y 60 MMHG, SE REALIZAN AJUSTES A LOS ANGULOS DE INCIDENCIA ENTRE LAMPARA DE HENDIDURA Y TONOMETRO. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA CAMBIO DE PRISMA TOPCON. SE REALIZA PRUEBAS JUNTO CON OPERADOR DEL EQUIPO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 8ca1cc6e972c3cb9f9c50b6d19962c35.pdf | 2020-11-04 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 448 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO E INSTALACION DE PRISMA TOPCON. SE REALIZA AJUSTE DE MEDICIONES EN EL TONOMETRO CON SISTEMA DE MEDICIONES EN EL PUNTO 0, 20, 40 Y 60 MMHG, SE REALIZAN AJUSTES EN LOS ANGULOS DE INCIDENCIA ENTRE LAMPARA DE HENDIDURA Y TONOMETRO. NO FUE POSIBLE AJUSTAR EL SISTEMA DE VISION DESDE LOS 2 OBJETIVOS DE LA LAMPARA PUES LA BASE DEL TONOMETRO NO CORRESPONDE AL MODELO DE ESTE EQUIPO. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | Activo |  | No especificado | No especificado | eea7906e984ccebd8006e2905fa0789c.pdf | 2020-11-04 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-04 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1842 |  | 11383 | Se instala bombillo de xenon, el equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado | 81c2d3d20058dc466d8bc9a17b8d1732.pdf | 2020-11-25 | [12 empty] | 2021-03-02 | BOMBILLO XENON
Correctivos generales | No especificado | 1865 |  | 13920 | Se realiza inspección visual, se verifican conexiones, se identifica desconexión de cable ac desde la parte inferior de la cama, se rectifica conexión y se comprueban optimas condiciones de funcionamiento |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4433 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870017 | Activo |  | No especificado | No especificado | cb93b51c045d8b5b64cc1d6bc47688cd.pdf | 2021-03-01 | [12 empty] | 2021-03-02
Correctivos generales | No especificado | 4758 |  | NO REGISTRA | Se realiza conferencia con Liliana García y Jairo Blanco quien recomienda para.pacientes de más de 80 Kg trabajar sin Care Dose y aumentar el Pitch. |  | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 183287f1db6affcbbf66c952ea523d90.pdf | 2020-10-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4758 |  | NO REGISTRA | Equipo no llega a standby.. Se presenta permanente.. Se hace reset de modulo haloriel, e inicia correctamente., se hace prueba general. Se conecta lampara de radiacion a modulo X20 de PDS . |  | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado |  | 2020-10-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 270 |  | 13785 | SE REALIZA INSTALACION DE JUEGO DE CLAMPS NUEVO POR LA INGENIERA YULY ROA. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 514ca6e561adbe6a981126bd79873ced.pdf | 2020-12-23 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 730 |  | 12215 | EQUIPO PRESENTA DAÑO EN PORTA BATERIA, POR TAL MOTIVO NO SIRVE COMO MONITOR DE TRANSPORTE PERO SUS OTRAS VARIABLES FUNCIONAN CORRECTAMENTE, POR TAL MOTIVO SE REALIZA CAMBIO DE MONITOR GOLDWAY MODELO UT7000 SERIE CN7CABAS00079 CON ACCESORIOS Y BATERIAS BUENAS. SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 502a1253a61a6fcdc1c13f6c859bd79d.pdf | 2020-12-09 | [12 empty] | 2020-12-09 | PORTA BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 320 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE SEMICONDUCTOR, SE VERIFICAN CONEXIONES DE TARJETAS ELECTRONICAS, SE CORRIGE ERROR DE HIHG SEGUN INDICADIONES DE MANUAL DE SERVICIO. |  | ESTUFA BK | EMCO2203 | BK | 6555 | 60161053 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0721ec2d8d415f11c53ae717399ca172.pdf | 2020-12-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 479 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACION DEVALVULA APL. REPUESTO ENTREGADO POR EL CLIENTE. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | b64580e684075460dbe2058adc755614.pdf | 2020-12-15 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 793 |  | NO REGISTRA | SE DA CIERRE A LA ORDEN YA QUE EN ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO SE ENCUENTRA OK, A EXCEPCIÓN DE QUE NO TENE ACCESORIOS, POR LO TANTO SE DEJA FUERA DE SERVICIO Y CON REPUESTO PENDIENTE, PERO LA ORDEN SE ATENDIÓ. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 129a95bde0055c519cde97eb7ef28c30.pdf | 2020-12-07 | [12 empty] | 2020-12-07 | MODULO DE CAPNOGRAFIA
Correctivos generales | No especificado | 2623 |  | No registra | Se realiza instalación del control de enfermería dañado / CR31954. Se realiza reemplazo por uno nuevo y se prueba que todos los botones estén funcionales y los leds / testigos enciendo. |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4403 | STRYKER | SV2 | 2412100015550013 | Activo |  | No especificado | No especificado | 15ade7e3a8626de1168461ae6fc67585.pdf | 2020-02-05 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-18 00:00:00 | Control de enfermería
Correctivos generales | No especificado | 1772 |  | 18763 | Se realiza inspección del equipo, se ajustan manijas del CPR y guagas del motor fowler se prueban movimientos y se encuentra Ok. Fallas de motor es por tener manijas fuera/CPR, usado de manera no indicada . Se evidencia presencia de oxido. |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00302 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320023 | Activo | Cirugia Hombres cama 16 | No especificado | No especificado | a42057c5fda1ccaad6ed55058c8b7903.pdf | 2020-03-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 270 |  | 12426 | SE REALIZA CAMBIO DE CLAMP SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO FUNCIONAL. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | d44e26c1392b87fb5e4c423eebeb3746.pdf | 2020-12-01 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-03 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 648 |  | NO REGISTRA | EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | Activo |  | No especificado | No especificado | e42feb75f1c5b31b8a2996a3a4d9e31d.pdf | 2020-12-11 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-11 00:00:00 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 621 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 Y ENCODER. ESTOS REPUESTOS SE CAMBIAN DE UN EQUIPO QUE SE ENCONTRABA FUERA DE SERVICIO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-12-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4119 |  | 18809 | Se realiza instalación cambio de motor HIGH/LOW de cabecero que se había reportado con sonido irregular. Prueba de funcionamiento, Se entrega equipo en correcto estado funcional |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4804 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750036 | Activo |  | No especificado | No especificado | 500d51563dfd107d831c19d4b57d6f34.pdf | 2020-05-19 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1863 |  | 16019 | Se realiza instalación de control de baranda izquierdo nuevo, el cual el anterior presentaba daño en uno de los botones de cara interna. Se realiza pruebas de funcionamiento del equipo, se encuentra operativo |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4431 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870077 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2019-11-06 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1902 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA REPARACIÒN E INSTALACION DE MANGUERA NIBP, BRAZALETE ADULTO, SENSOR DE SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CONECTOR SPO2. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203200004 | Activo | CARPA | No especificado | No especificado | 694edaff4e0ae3756a958b80160f7927.pdf | 2020-12-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 586 |  | 12457 | SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN LOS PARAMETROS ECG, NIBP, SPO2, DANDO BUENOS RESULTADOS. SE REALIZA INSTALACIÒN ECG, SENSOR SPO2, MANGUERA NIBP, BRAZALETE Y 2 BATERIAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 957761e84f3d3876e5a9200e85b323ef.pdf | 2020-12-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-10 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 673 |  | 13661 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PARAMETROS, NIBP, SPO2, ECG, CON EQUIPO PATRON, EQUIPO FUNCIONAL. REQUIERE PINZA SPO2. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4ed7261fc3dff861a599dd40b523989d.pdf | 2020-12-16 | [12 empty] | 2020-12-10
Correctivos generales | No especificado | 696 |  | NO REGISTRA | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | Activo | Unidad de cuidado especial | No especificado | No especificado | 7fcdd1e087cf3c2717bf677a0838a885.pdf | 2020-12-07 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 5777 | SE VERIFICA CONEXIONES Y ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL BOMBILLO. SE REALIZA AJUSTE DE CONEXION. LA UNIDAD SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 4dcf966503cd18cb124408218e386b7a.pdf | 2020-07-12 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-07 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4758 |  |  | Calentamiento en estudios largos.. Se presenta cuando hacen varios pacientes seguidos.. Revisión de filtros de aire, revisión física de la bomba de aceite del sistema de refrigeración del tubo. Condiciones ambientales en rango (temperatura y humedad). Equipo en especificaciones, funcionamiento normal. |  | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 823b36d52ddb3c5996a76bf19e1f7aef.PDF | 2020-10-08 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1971 |  | 11910 | SE AJUSTA INTERNAMENTE UN TORNILLO DE LAS MIRILLAS OCULARES. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | c56a67cf77c6a7f3d49b77640434e8e5.pdf | 2020-12-23 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-23 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3094 |  | Sin código | Se realiza ajuste en el botón de imprimir para dar mayor contacto. Equipo funcional |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 70744 | MINDRAY | DECG-06A | CQ-79000177 | Activo | norte | No especificado | No especificado | efef17b92f3844866c0a521a8fe0490a.pdf | 2021-01-08 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 913 |  | 12551 | EN EL SERVICIO NORMALMENTE LE PONEN UN TOCO DE OTRO MONITOR FETAL, POR LO TANTO LA ORDEN SE CIERRA |  | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 7f7c00a76f28958f75fb01e9f727398a.pdf | 2020-12-22 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-22 00:00:00 | TOCO (INTRAUTERINO)
Correctivos generales | No especificado | 158 |  | 21051 |  |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | d8e21707e45ad90805768f48da79cbc5.pdf | 2020-12-30 | [12 empty] | 2020-12-30
Correctivos generales | No especificado | 4921 |  |  | Se inspecciona el equipo, se revisa válvula espiratoria y sensor, se verifican la apertura de las válvulas proporcionales, se revisan fugas, finalmente al revisar encontramos que la válvula TY con escape no está realizando la medición adecuada y al realizar la prueba solo sube hasta 4 cmH2O cuando debería alcanzar los 60 cmH2O, se realiza apertura del equipo, se inspecciona internamente, conexiones, mangueras, se hace revisión de presión conectando la salida a paciente una jeringa para ejercer presión y en la columna de ADC no hace ningún cambio se mantiene en 0 cmH2O, después de realizadas están verificaciones siguiendo los lineamientos del fabricante se encuentra falla en la válvula de anti sofocación; la cual se debe cambiar dentro del módulo de neumático para así asegurar su óptimo funcionamiento en el momento de entregar los volúmenes |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5025 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02042 | Activo | Hospital Tomás Uribe Uribe - Tuluá | No especificado | No especificado | 1e12d6f24b99974de21aa5fc79b2a31c.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-05 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2367 |  | 108767 |  |  | Monitor De Signos Vitales |  | BIOCARE | PM-900 | C717101704 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 50327f8c76de97187e0a6ad981b05daf.pdf | 2020-12-09 | [12 empty] | 2020-12-10 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 2090 |  | 13662 | SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR SE REALIZA REPARACION DE CARCASA EL EQUIPO SE ENTREGA EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | 124411020002 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 4dfcf5b7be6e8cf76dc3dd63201879fe.pdf | 2020-12-16 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE Y LIMPIEZA DE BOMBILLO DE LAMPARA. SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 3aa0c6e4b8577c4708efd844ed14e0b1.pdf | 2020-12-23 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-23 00:00:00 | ACRILICO DE LAMPARA, VALVULA DE AGUA Y SWICH DE 3 POSICIONES 3 PINES
Correctivos generales | No especificado | 593 |  | NO REGISTRA | SE RECIBE EQUIPO EN MALAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE MAIN BOARD, CARCASA TOTAL, BATERIA. ESTOS REPUESTOS SUPERAN EL 50% DEL VALOR COMERCIAL DEL EQUIPO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. SE EMITE CONCEPTO DE BAJA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | e796f5c1be69ec41fc20ac9abfd0321c.pdf | 2020-12-22 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2866 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE DE RESORTE EN EL SISTEMA OCULAR Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 8c1e21e713f6fdea48820776ad909e6c.pdf | 2020-12-22 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 448 |  | 11855 | SE REALIZA AJUSTE DE TONOMETRO Y SE REEMPLAZA PRISMA DE OTRA LAMPARA DE HENDIDURA. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. REQUIERE COTIZACION DE PRISMA. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3e3a47d98a35044cac1f5a1297dfdcac.pdf | 2020-12-14 | [12 empty] | 2020-12-21 | PRISMA
Correctivos generales | No especificado | 271 |  | 12550 | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN LA TARJETA PRINCIPAL. REQUIERE CAMBIO DE CARGADOR, TARJETA Y CABLE ECG. Se da de baja el equipo debido a daños |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4117 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440049PA | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | b1a75bd89b25a1c336da9ad44c9e19ab.pdf | 2020-12-15 | [12 empty] | 2025-04-30 | CARGADOR DC
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | 8345 | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 COMPLETO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO PATRON. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. "EQUIPO OK." |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | 73ea7a4025cd85875d8fcee65b30570a.pdf | 2020-12-14 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 5032 |  | No registra | Se recibe ventilador con 5% de carga, se revisa cargador y se evidencia que el conector de agarre del cargador no se sostiene en el equipo, lo que ocaciona que no cargue porque no hay un acoplamiento. Esta pieza se reemplaza por una de backup. Se realiza video de conexión del cargador al equipo |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4898 | ZOLL MEDICAL | 731 | AY20F016743 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado |  | 2021-01-11 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 796 |  | 13364 | SE ENCUENTRA ELECTROVALVULA DE PRESION 12V DAÑADAM SE REALIZA CAMBIO DE ELECTROVALVULA EXTRAIDA DEL MONITOR SIGNOS VITALES NIHON KHODEN EMCO1324, ESTE EQUIPO SE ENCUENTRA DADO DE BAJA (FUNCIONA PARA REPUESTOS) SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | Activo | ARO II | No especificado | No especificado | 137293cf19f5d9cb2e922b17c0d16b97.pdf | 2021-01-20 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 3059 |  | 0000 | Se realiza revisión y diagnostico general del equipo Se evidencia daño de control box y requiere cambio - Se realiza cambio de control box de otro servicio para habilitar la cama Se utiliza repuesto de cama 2551100015750072 de medica mujeres |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4789 | STRYKER | 7500 | 2043100015750077 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-01-27 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-29 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 546 |  | 13663 | SE RECIBE EQUIPO EN MAL ESTADO DE CARCASA INTERNA Y EXTERNA. SE EVIDENCIA CAIDA DEL EQUIPO. CARCASA REPARADA ANTERIORMENTE. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | c847b03a37a0d0b7e229eef8c628c6df.pdf | 2021-01-05 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-08 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 13558 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE ENTREGADO POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | be114c02fe584f87789d0b13cbb20eaf.pdf | 2021-01-12 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 708 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CONFIGURACION DEL PARAMETRO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | Activo | HOSPITALIZACION TRASPLANTE | No especificado | No especificado | 0fbf309ce969c3fcba81484eb32d6267.pdf | 2021-01-12 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-12 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 590 |  | 13530 | SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS SUS ACCESORIOS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 5a82f6bc1370e19df0c972f406ff019e.pdf | 2021-01-13 | [12 empty] | 2021-01-13
Correctivos generales | No especificado | 184 |  | 4514 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CARGA Y DESCARGA, SINCRONIZACION, BATERIA Y MONITORIZACIÓN. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. LAS PRUEBAS SE EFECTUAN JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONALMENTE "OK" |  | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | Activo |  | No especificado | No especificado | 859f70250313c2a3537311f2f24cbdf5.pdf | 2021-01-07 | [12 empty] | 2021-01-13 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 192 |  | 4514 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA, SINCRONIZACIÓN, BATERIA Y MONITORIZACIÓN. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA Y CABLE EKG. LAS PRUEBAS SE EFECTUAN CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | a5295b6217c6bddd429ffb4fcbfbae54.pdf | 2021-01-13 | [12 empty] | 2021-01-13 | BATERIA, CABLE ECG
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CAMBIO DE SOCKET Y BOMBILLO NUEVOS, SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 5e0535ead50977a9f57ccf9f766c058a.pdf | 2021-01-13 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-13 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 992 |  | 21060 | SE REALIZA CAMBIO DE SWITCHES NUEVOS, SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MOVIMIENTOS Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 3c6302b563bcb0d0d75d258e254b7d16.pdf | 2020-01-14 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2103 |  | NO REGISTRA | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE CARGA Y DESCARGA, BATERIA Y MONITORIZACI{ON. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA Y CABLE EKG. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONALMENTE "OK" |  | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | Activo | Quirofano de urgencias | No especificado | No especificado | 3dc7f57c5ed2e6b25a2fe933da4b3d35.pdf | 2021-01-14 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-14 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1955 |  | NO REGISTRA | "SE EVIDENCIA DAÑO EN LA TARJETA DEL CARGADOR, NO ES POSIBLE SU REPARACI{ON" SE REQUIERE COTIZACI{ON DE CARGADOR REF 18V 1A. |  | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | 513-000865 | Activo |  | No especificado | No especificado | 308de1c68b9fdcb11b30f2e94744a08d.pdf | 2021-01-14 | [12 empty] | 2021-01-14 | CARGADOR REF 18V 1A
Correctivos generales | No especificado | 267 |  | NO REGISTRA | SE VERIFICA CONECION DE BATERIA, SE ENCUENTRA DESCARGADAM SE RECOMIENDA TENER EL EQUIPO CONECTADO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR PROSIM 8. EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | Activo |  | No especificado | No especificado | ec329f7f3bbb00f234c2fd50b30407b3.pdf | 2021-01-15 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 4012 |  | 10911 | SE REALIZA SOLDADURA DE CONTRAPESO, SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. EQUIPO "OK". |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4728 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017863 | Activo |  | No especificado | No especificado | 47434ea648c89ed705b5809da6463013.pdf | 2021-01-03 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2176 |  | 0000 | Se desbloquea equipo y se prueba y quiebre de rodillas OK, movimiento High /Low bloque la cama. Bloqueo generado por caminador atrapado en chasis al bajar al bajar la cama. Motores cabeceros y pieceros se encuentran averiados, no tiene fuerza suficiente estos deben cambiarse |  | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4494 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550028 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-03-12 00:00:00 | [12 empty] | 2020-03-12 00:00:00 | Motor HM 17-304 *2
Correctivos generales | No especificado | 1774 |  | 0000 | Se realiza instalación de control box, dado por garantía |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00306 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320017 | Activo | Sala de cirugía hombres | No especificado | No especificado |  | 2021-01-14 | [12 empty] | 2021-03-18
Correctivos generales | No especificado | 542 |  | 13482 | SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE PARÁMETROS. SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE MANGUERA NIBP Y BRAZALETE NEONATAL. SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. EL EQUPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado |  | 2021-01-18 14:01:00 | [12 empty] | 2021-01-15 13:00:00 | BATERÍA Y BRAZALETE NEONATAL
Correctivos generales | No especificado | 677 |  | 13506 | SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE CABLE AC Y ENCENDIDO DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE CONECTADOS A LA CORRIENTE Y CON BATERÍA. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | Activo |  | No especificado | No especificado | f2da41f762cbfba5f03ef094fd829bbb.pdf | 2021-01-15 10:00:00 | [12 empty] | 2021-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 696 |  | 13506 | SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DE CABLE AC Y ENCENDIDO DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE FUNCIONAN CORRECTAMENTE CONECTADOS A LA CORRIENTE Y CON BATERÍA. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | Activo | Unidad de cuidado especial | No especificado | No especificado |  | 2021-01-15 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 678 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍAS NUEVAS. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | Activo | ucep | No especificado | No especificado | a1740fbfc64442d3b43f62c94b9375a4.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-15 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 992 |  |  | SE REALIZA ENTREGA DE PIEZA DE ALTA NSK MODELO: PANA_MAX2 SN: 0BHX0407 |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado |  | 2021-01-18 | [12 empty] | 2021-01-18
Correctivos generales | No especificado | 745 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NUEVO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | Activo |  | No especificado | No especificado | ae6cc94b391dd47b42b3d5bf21f2a788.pdf | 0000-00-00 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 992 |  | NO REGISTRA | SE CIERRA ORDEN POR PRESENTAR NUEVAS CERRADAS |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado |  | 2021-01-18 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 992 |  |  | SE CIERRA ORDEN POR PRESENTAR NUEVAS CERRADAS |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 23eb2ad73351bcf8053a1232ba13d504.pdf | 2021-01-18 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 542 |  | 13572 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 5fb56750cfb63da9f4480c864ae935d6.pdf | 2021-01-28 | [12 empty] | 2021-01-28 | TARJETA NIBP
Correctivos generales | No especificado | 2618 |  | SIN CÓDIGO | Se realiza instalación cambio de motor de high / low de cabecero el cual presentaba novedad de sonido. Se realiza pruebas de funcionamiento de todos sus movimientos y controles, se entrega equipo en buen estado operativo con todos los movimientos funcionales y sin novedad |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4398 | STRYKER | SV2 | 2412100015550032 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-10-15 | [12 empty] | 2020-10-15
Correctivos generales | No especificado | 2607 |  | 0000 | Se realiza instalación de motor High/ low de cabecero el cual presentaba novedad de sonido al ascenso. Se realiza pruebas de funcionamiento y se entrega equipo con todos sus movimientos de litera, espaldar, quiebre de rodillas funcionales |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4387 | STRYKER | SV2 | 2412100015550023 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-10-10 | [12 empty] | 2020-10-15
Correctivos generales | No especificado | 2610 |  | 23105 | Se realiza instalacion de dos (2) motores de High / low |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4390 | STRYKER | SV2 | 2412100015550001 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-11-10 00:00:00 | [12 empty] | 2020-12-16 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 913 |  | 12602 |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 73c62f5499db406591be22facc5e05c9.pdf | 2021-01-22 | [12 empty] | 2021-02-02 | PARLANTE 8 OHM 50 WAT
Correctivos generales | No especificado | 467 |  | 21073 | SE VERIFICA ENCENDIDO, SE DESCONECTA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SE VUELVE A CONECTAR. SE VUELVE A ENCENDER EL VENTILADOR Y REPONDE CONRRECTAMENTE. EQUIPO "OK" |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | cc45fd314769c1a2ae78f322caff7283.pdf | 2021-01-21 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-21 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 346 |  | 13475 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SE ENCUENTRA SALIDA DE AIRE DESAJUSTADO, SE REALIZA AJUSTE DE SALIDA DE AIRE, TUBERIA EN GENERAL. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | Activo |  | No especificado | No especificado | 75bd38f0df75268bbfdeaf5e1eb4ea72.pdf | 2021-01-22 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-25 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 687 |  | 12609 | SE ENCUENTRA FALLA EN CONECTOR INTERNO MACHO NIBP. SE PROCEDE A CAMBIAR CONECTOR, ESTE REPUESTO SE SACA DEL EQUIPO SERIAL 17960 EL CUAL SE ENCUENTRA DADO DE BAJA (SOLO PARA REPUESTOS). SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR FLUKE PROSI, 4. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. "EQUIPO OK." |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | Activo |  | No especificado | No especificado | 20538b26bd9f00d735c2c4f4a49b36ca.pdf | 2021-01-22 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 794 |  | 13387 | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL ENCODE, DAÑO EN EL SENSOR DE SATURACION Y DESAJUSTE EN LA PERILLA. SE REALIZA ARREGLO EN ENCODER, AJUSTE DE PERILLA Y SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. "EQUIPO OK" SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | Activo | "ARO-ESPECIAL" | No especificado | No especificado | 88a82097052ff1387cf83a5e2cf4eb3a.pdf | 2021-01-21 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-22 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2598 |  | 23251 | Se realiza instalación de control box |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0060 | STRYKER | SV2 | 2551100015750072 | Activo | Medica mujeres | No especificado | No especificado | f178d8e431084b05646228207cb3a929.pdf | 2021-01-29 | [12 empty] | 2021-02-08
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  | 4516 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE LAS LINEAS INTERNAS DEL CABLE DEL PULSADOR, SE ENCUENTRA UNA LINEA INTERRUMPIDA, SE REALIZA CAMBIO TOTAL DEL CABLE Y PRUEBAS POSTERIORES. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0debdafdc94fb841694ff911dc8da7b7.pdf | 2021-01-15 00:00:00 | [12 empty] | 2021-01-19 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 380 |  | 4036 | SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR MODO PIEL |  | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | Activo |  | No especificado | No especificado | 08fc0dab870336c736d88afca0c9b99e.pdf | 2020-11-09 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 1728 |  | 4456 | VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO DEL EQUIPO. SE DETECTA CABLE DE ALTA TENSIÓN AISLADO POR RECALENTAMIENTO EN SECTOR DE LA RESISTENCIA, SE PROCEDE A CAMBIAR Y SE REALIZAN NUEVAS CONEXIONES. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO2020 | MEDIX | SM-401 | 911 | Activo |  | No especificado | No especificado | d72ef7a415d8b17cc8d2b12caa20b469.pdf | 2020-11-18 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-18 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 384 |  | 4034 | DAÑO EN INTERFACE DE FUENTE DE PODER. SE REALIZA CAMBIO DE COMPONENTES INTERNOS Y QUEDA REPARADO. |  | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | Activo |  | No especificado | No especificado | f39c7a56231dc4eecf273ec7fc1feb0a.pdf | 2020-11-02 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-02 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 399 |  | 4033 | SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y SE DETECTÓ FALLO EN RODAMIENTOS DEL EJE DEL MOTOR. |  | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | Activo |  | No especificado | No especificado | f55d93bd0c3b165bfbd4de08a9579740.pdf | 2020-10-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-10-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 387 |  | 4487 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE COMPUERTAS FRONTALES |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CE7973 | Activo | PENDIENTE POR DAR DE BAJA | No especificado | No especificado | c2f678f089302644e3be0f74f1dd0ac7.pdf | 2020-12-14 00:00:00 | [12 empty] | 0000-00-00 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 370 |  | 4460 | SE REALIZA REVISIÓN DE MOTOR, SE REALIZÓ CAMBIO DE JUEGO DE BALINERA, LUBRICACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8a160b1431f6f09ee133d008b277bef0.pdf | 2020-11-26 00:00:00 | [12 empty] | 2020-11-26 00:00:00
Correctivos generales | No especificado | 2655 |  | 0000 | Se realiza revisión de la cama y se evidencia que el control de la baranda izquierda se encuentra en mal estado requiere control HM -17 -311 |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4417 | STRYKER | SV2 | 1956100015750007 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2020-10-25 | [12 empty] | 2020-10-28 | Control de baranda izquierda HM-17-311 *1
Correctivos generales | No especificado | 522 |  | 21089 |  |  | MICROSCOPIO | EMCO0417 | OLYMPUS | CX21FS1 | 7A09286 | Activo | LABORATORIO | No especificado | No especificado | 1a585158c00c4b9f834a0c21ca86a997.pdf | 2021-02-01 | [12 empty] | 2021-02-01 | OCULAR REF:10X/18
Correctivos generales | No especificado | 713 |  | 12649 | SE EVIDENCIA FALLA TECNICA DE LA BATERIA Y SENSOR DE OXIGENO. REQUIERE REEMPLAZO DE SENSOR Y BATERIA. FUE INSTALADO SENSOR DE OXIGENO Y BATERIA. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | Activo | REANIMACION URGENCIAS | No especificado | No especificado | ebbbfd30975621e4fc39db47caa8d005.pdf | 2021-02-01 | [12 empty] | 2021-02-01
Correctivos generales | No especificado | 2245 |  | 13886 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. MONITOR SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | 02079166c544a7a57449f041b4de3d28.pdf | 2021-02-01 | [12 empty] | 2021-02-01
Correctivos generales | No especificado | 714 |  | 11107 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO PRESENTA SENSOR SPO2 MALO. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR SPO2. EL SENSOR SPO2 SE INSTALA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Activo | Enfermedades huerfanas | No especificado | No especificado | 8e1095734a70d9ece6933e350d2f5445.pdf | 2021-02-01 | [12 empty] | 2021-02-01
Correctivos generales | No especificado | 787 |  | 12650 | SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE TOMA DE PRESION ARTERIAL JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, PRESENTE DETERIORO POR USO. EQUIPO "FUNCIONALMENTE OK" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | Activo |  | No especificado | No especificado | c1806782a45d4ab9b9f49929081d7a39.pdf | 2021-02-01 | [12 empty] | 2021-02-01 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 21134 | SE REALIZA CAMBIO DE PULSADORES PARA POSICIONES Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 6203f451eb8c183bdfefc391dd0c7e36.pdf | 2021-02-03 | [12 empty] | 2021-02-22 | PULSADORES DE 3 POSICIONES Y 3 PINES PARA SUS MOVIMIENTOS
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 12507 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, UNIDAD REQUIERE CAMBIO DE 3 ACOPLES BORDEN COMPLETOS. SE ENTREGA UNIDAD FUNCIONANDO CON ACOPLES ACTUALES. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 7c90548654dc99e1bcd51bb2ff7b7021.pdf | 2021-02-03 | [12 empty] | 2021-02-03 | ACOPLES BORDEN COMPLETOS
Correctivos generales | No especificado | 2880 |  | 11914 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA DEL FUNCIONAMIENTO, DONDE SE EVIDENCIA FALLAS TECNICAS A LA HORA DE ENCENDER EL EQUIPO. SE REALIZA UN AJUSTE DEL CONECTOR POR MEDIO DE SOLDADURA. EQUIPO "OK" SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | 1071002251 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 5eee0f20709ab9b8804ed4f7df73e034.pdf | 2021-02-03 | [12 empty] | 2021-02-03
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, UNIDAD PRESENTA CONECTOR AC SIN VOLTAJE. SE REQUIERE SOLICITAR VERIFICACION DE TOMA ELECTRICO (AC) |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 904780f9dd4464df2282f7d39fdb4290.pdf | 2021-02-01 | [12 empty] | 2021-02-01
Correctivos generales | No especificado | 278 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA AJUSTE EN EL CONECTOR DE LA PLACA PARA PACIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8c0f6584dc3f32d4be07cda292a6880a.pdf | 2021-02-04 | [12 empty] | 2021-02-04
Correctivos generales | No especificado | 590 |  | 13155 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO, SE EVIDENCIA AUSENCIA DE LA BATERIA Y FALLAS TECNICAS DEL SENSOR DE OXIGENO. SE APLICA REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO E INSTALACIÓN DE BATERIA, SE EJECUTAM PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 116d3bcd417b10cf7bcf168195693263.pdf | 2021-02-15 | [12 empty] | 2021-02-15
Correctivos generales | No especificado | 259 |  | 4885 | Se realiza limpieza externa del equipo. se realizan pruebas de funcionamiento y se identifica que el cable presenta interrupción en el terminal de la derivacion V3. Se le ajusta termoencogible a la derivacion, se realiza limpieza de los terminales, extrayendo restos de gel. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa adecuadamente. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0243d07269cf6e4254571adb112c6bde.pdf | 2022-06-21 | [12 empty] | 2022-06-21 | Cable EKG
Correctivos generales | No especificado | 5670 |  | 11914 | EL EQUIPO TIENE UNA FRACTURA EN LOS TORNILLOS DE AJUSTE DE LA BASE. SE REALIZA REPARACIÓN DE FRACTURA DE CARCASA, SE AJUSTAN TORNILLOS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. "EQUIPO OK" |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | 88676 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | adf4c8cfa669b188b914a2a00de62a22.pdf | 2021-02-03 | [12 empty] | 2021-02-04
Correctivos generales | No especificado | 448 |  | 11909 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOMBILLO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO "OK" |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | Activo |  | No especificado | No especificado | 02f8bb60b7d62d3124538b738057c3d5.pdf | 2021-02-03 | [12 empty] | 2021-02-03
Correctivos generales | No especificado | 795 |  | NO REGISTRA | NR |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4104 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530006 | Activo | inventario | No especificado | No especificado | 9605e9ff46e745bf623e23e7c9e4f344.pdf | 2021-02-10 | [12 empty] | 2021-02-20 | PANTALLA, TARJETA ENCODER, PERILLA
Correctivos generales | No especificado | 2253 |  | 13369 | SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE ENCODER, EL REEMPLAZO SE HACE DE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES IM-50 30006 EMCO4104 QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. SE AJUSTA PERILLA DE MANDOS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | 360039-M18B11110030 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | d9a0171b9e624cfc5eea62c687cfd89e.pdf | 2021-02-09 | [12 empty] | 2021-02-10
Correctivos generales | No especificado | 2139 |  | 13369 | SE REALIZA AJUSTE DE LA PERILLA DE MANDOS, SE EFECTUAN PRUEBAS DE SELECCIÓN Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO "OK" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | ff75b54e9e55bfb1cc27168b1e0eb196.pdf | 2021-02-09 | [12 empty] | 2021-02-10
Correctivos generales | No especificado | 414 |  | 11925 | EL EQUIPO PRESENTA 2 BOMBILLOS EN MAL ESTADO. SE REALIZÓ UNA SEGUNDA VERIFICACIÓN Y REVISIÓN Y SE OBSERVARON LOS BOMBILLOS DE REPUESTO SULFATADOS EN LOS AISLAMNIENTOS. SE PROCEDE A LIJAR EL AISLAMIENTO Y APLICAR ESTAÑO. SE PRUEBAN LOS BOMBILLOS Y FUNCIONAN CORRECTAMENTE EN EL EQUIPO. EL KERATOMETRO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE INSTALARON DOS BOMBILLOS 6V 2,4 W. |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | b042d26648bbc7f2aecac4ce3bda8447.pdf | 2021-02-10 | [12 empty] | 2021-02-10
Correctivos generales | No especificado | 521 |  | 21091 |  |  | MICROSCOPIO |  | NIKON | BINOCULAR | 147516 | Activo | laboratorio | No especificado | No especificado | 120faae82158d663a766b7ec398e9574.pdf | 2021-02-08 | [12 empty] | 2021-02-08 | BOMBILLO 6V-20W, FINTRO PARA BOMBILLO, PERILLA
Correctivos generales | No especificado | 515 |  | 21094 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO REQUIERE CAMBIO O ALINEACIÓN DE OBJETIVO (100X) |  | MICROSCOPIO | EMCO0418 | LEICA | CME | 608282 | Activo | LABORATORIO? | No especificado | No especificado | 6cac2583740c3ef017eecdfdc6a13a58.pdf | 2021-02-04 | [12 empty] | 2021-02-04 | OBJETIVO (100X)
Correctivos generales | No especificado | 605 |  | 13634 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | Activo |  | No especificado | No especificado | e67c2949c56530d0fe3c0bb1e6ed2e7f.pdf | 2021-02-02 | [12 empty] | 2021-02-02
Correctivos generales | No especificado | 5272 |  | 13330 | SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO Y SE ENCUENTRA QUE LA BARRA DE TINTA ESTA MAL POSICIONADA LO QUE IMPIDE LA IMPRESIÓN. SE AJUSTA Y EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5545b079f08f06c85c285af3f43e5076.pdf | 2021-02-08 | [12 empty] | 2021-02-08
Correctivos generales | No especificado | 5384 |  | 13368 | SE PRUEBA MONITOR CON EQUIPO PATRÓN Y ESTE SENSA NORMALMENTE, EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | 360080-M19C14960048 | Activo | Unidad de cuidado especial | No especificado | No especificado | 8e5a430e538a764b95a6d1361556cc93.pdf | 2021-02-08 | [12 empty] | 2021-02-08
Correctivos generales | No especificado | 891 |  | 13362 | SE REALIZA RETIRO DEL EQUIPO QUE SE ENCONTRABA EN EL CUBICULO 6 YA QUE ESTE NO PRESENTA ACOPLE CON LA MANGUERA NIBP. EN CONTINGENCIA SE DEJA EL SIGUIENTE EQUIPO: 7C5AAIV019 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003685 | Activo | UCI CARDIOVASCULAR | No especificado | No especificado | a5dad8a75a45d1391e56ec301b01c103.pdf | 2021-02-08 | [12 empty] | 2021-02-08 | ACOPLE MANGUERA NIBP
Correctivos generales | No especificado | 2704 |  | OTI - 32801 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICDO, PANTALLA, PULSADORES. SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERIA ENTREGADA POR EL CLIENTE. EQUIPO DUNCIONALMENTE OK PERO REQUIERE PARCHES |  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO2945 | SCHILLER | FRED EASY | 058998018373 | Activo | TALLER DE MANTENIMIENTO | No especificado | No especificado | aa47c6433fc5d27c641238039caa9015.pdf | 2020-09-15 | [12 empty] | 2021-05-27 | PARCHES
Correctivos generales | No especificado | 2274 |  | OTI - 32800 | Equipo dado de baja el 2021-05-28 |  | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO2887 | SCHILLER | FRED EASY | 058998018388 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | 6626a140d466213e84e867aad90a4b12.pdf | 2020-09-15 | [12 empty] | 2021-05-28 | BATERÍA Y TARJETA DE CARGA
Correctivos generales | No especificado | 2138 |  | 12560 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y SE REALIZA TEST DEL EQUIPO. NO TIENEN LA RESISTENCIA DE 50 OHM POR LO QUE LA DESCARGA CON ELECTRODOS NO PASA EL TEST, PERO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | b8456ac58b40d14a71206fbe5a72d6ec.pdf | 2021-02-23 | [12 empty] | 2021-02-23
Correctivos generales | No especificado | 2123 |  | 11926 | SE REVISA FIBROSCOPIO Y SE REVISA FUNCIONAMIENTO CON FUENTE DE LUZ FUJIFILM. SE PRUEBA Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. PENDIENTE PRUEBA DE FUGAS. |  | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | 5913d0080d36de4b419e3443926fe939.pdf | 2021-02-18 | [12 empty] | 2021-02-19
Correctivos generales | No especificado | 173 |  | 12561 | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, VERIFICACION DE TEMPERATURAS SUMINISTRADAS, LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN DE CABLES, LIMPIEZA DE RODACHINES, LUBRICACIÓN, VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE BALANZA, AJUSTE GENERAL. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066642 | Activo |  | No especificado | No especificado | cb3b669d5468c07dcbd84b0ed6b29d75.pdf | 2021-02-24 | [12 empty] | 2021-06-01
Correctivos generales | No especificado | 2189 |  | 12957 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4555 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460037 | Activo | CONSULTORIOS URGENCIAS | No especificado | No especificado | 130f8d7b04df4b22a698a766f99433ed.pdf | 2021-02-19 | [13 empty] | TARJETA ENCODER
Correctivos generales | No especificado | 705 |  | 21146 | SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS NUEVAS, SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | Activo | URGENCIAS TRIAGE | No especificado | No especificado | d21f46f0dfb49f8bbe7440e7cf85e020.pdf | 2021-02-26 | [12 empty] | 2021-02-26
Correctivos generales | No especificado | 716 |  | 21147 | SE REALIZA INSTALACION DE 2 BATERIAS, SENSOR DE SPO2, CABLE AC SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 921e650582451618699ed72e064a2ddf.pdf | 2021-02-26 | [12 empty] | 2021-02-26
Correctivos generales | No especificado | 5 |  | 21505 | SE REALIZA INSTALACION DE BANDA ROTADORA ENTRE MOTOR Y POLEA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-02-25 | [12 empty] | 2021-02-25
Correctivos generales | No especificado | 906 |  | 19794 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE ENCUENTRA TOCO EN MAL ESTADO, EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TOCO. SE CIERRA ORDEN CON REPUESTO PENDIENTE YA QUE EL 26 DE JUNIO DE 2021 SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPORTAN QUE EL EQUIPO ESTA OK |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 2d38a6f94191b1f29077d11c8e6d04fc.pdf | 2021-02-26 | [12 empty] | 2021-02-26
Correctivos generales | No especificado | 713 |  | 13894 | SE REALIZA INSPECCION FISICA Y VISUAL, DONDE SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA BATERIA. SE EJECUTA INSTALACION DE LAS DOS BATERIAS. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | Activo | REANIMACION URGENCIAS | No especificado | No especificado | 2658d57a14e9ecfcc83c91c4d9e7f089.pdf | 2021-02-10 | [12 empty] | 2021-02-11
Correctivos generales | No especificado | 223 |  | 13856 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE ENCUENTRAN PROBLEMAS CON EL PULSADOR EN ENCENDIDO (ON/OFF). SE REALIZA LIMPIEZA DE PULSADOR Y RECTIFICACIÓN DE SOLDADURA. |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4094 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500068 | Activo | Inventarios | No especificado | No especificado | 749ac99f9e4444b61e460abd9714e1d9.pdf | 2021-02-15 | [12 empty] | 2021-02-15
Correctivos generales | No especificado | 701 |  | 21093 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE CABLE ECG, SENSOR SPO2, MANGUERA NIBP, BRAZALETE, BATERIA, SENSOR DE TEMPERATURA Y CABLE IBP, SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO DE UCI-URGENCIAS. EL EQUIPO SE ENTREGA EN CONTINGENCIA REEMPLAZANDO AL MONITOR EMCO4251. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | Activo | Sala de neurocirugia | No especificado | No especificado | ef464ea75e6c5865088fda3c6b553ec3.pdf | 2021-02-08
Correctivos generales | No especificado | 839 |  | 13157 | se realiza instalación de 2 baterías nuevas según salida de suministros 0054204 y se deja cargando. se verifica saturación y se identifica que esta tomando correctamente. equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8485f5f2c815a1c1f6f1173fcf4945be.pdf | 2021-02-09 | [12 empty] | 2021-03-05
Correctivos generales | No especificado | 820 |  | 13159 | Se realiza instalación de 2 baterías nuevas según salida de suministros 0054204 y se deja cargando. Actualmente no se cuenta con una interfaz de SPO2 por lo que el modulo de SPO2 no se puede utilizar |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | Activo |  | No especificado | No especificado | 83c1e7074152d56b012b2d0ed5ee4ae7.pdf | 2021-02-09 | [12 empty] | 2021-03-05 | interfaz de saturacion de oxigeno
Correctivos generales | No especificado | 516 |  | 21092 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE EFECTÚA LIMPIEZA EXTERNA, INTERNA Y TODAS LAS PARTES OCULARES Y OBJETIVOS. SE FIJA SOPORTE DE OCULAR. EQUIPO "OK" |  | MICROSCOPIO | EMCO0420 | NIKON | YS2-H | 1102430 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | a639fea34b9c358c8c167575aa52b17f.pdf | 2021-02-08 | [12 empty] | 2021-02-02
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 21139 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE ENCUENTRAN PULSADORES DE MOVIMIENTO MALOS, SE ENTREGA UNIDAD SIN REALIZAR SUS MOVIMIENTOS. REQUIERE CAMBIO DE 2 PULSADORES (3 PINES, 3 MOVIMIENTOS) |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 37cd6d222e6314da15683ba4994e9b9e.pdf | 2021-02-19 | [12 empty] | 2021-02-19 | PULSADORES DE 3 POSICIONES Y 3 PINES PARA SUS MOVIMIENTOS
Correctivos generales | No especificado | 278 |  | 19791 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA AISLAMIENTO DE LA PLACA. SE APLICA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA AL CONECTOR DE LA PLACA. EQUIPO OK. |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5c11ff0b0efd30ce0d71e550d338aea7.pdf | 2021-02-22 | [12 empty] | 2021-02-22
Correctivos generales | No especificado | 5579 |  | No registra | SE CIERRA ORDEN POR BAJA DE EQUIPO |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530FP | 4G314A008 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado |  | 2021-02-26 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 994 |  | 21142 | SE REVISA FUGA DE AIRE Y EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE VALVULA REGULADORA DE AGUA CON RACOR DE 1/8 Y TARRO DE RESERVA DE AGUA COMPLETO. SE REALIZAN AJUSTES TEMPORALES Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 9d272e84c4e26c81e38715cf78d56df8.pdf | 2021-02-22 | [12 empty] | 2021-02-22 | VALVULA REGULADORA, RACOR DE 1/8, TARRO DE RESERVA
Correctivos generales | No especificado | 2242 |  | 21145 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO. EL RESORTE DEL EYECTOR SE LUBRICA Y SE REALIZA LIMPIEZA. SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | MICROPIPETA |  | BOECO | 5-50 | cp49575 | Activo |  | No especificado | No especificado | ea8ebfa630dfab3d5e9fa6002c90caeb.pdf | 2021-02-24 | [12 empty] | 2021-02-24
Correctivos generales | No especificado | 1987 |  | 19792 | SE REALIZA AJUSTE DE CONECTOR PARA ALIMETNACIÓN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 0cb6396ad283da7c4dc08e1c9dddb68d.pdf | 2021-02-24 | [12 empty] | 2021-02-24
Correctivos generales | No especificado | 2340 |  | 0000 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3588 | NEWPORT | E360 | N12360821073 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado |  | 2020-06-30 | [12 empty] | 2020-12-15
Correctivos generales | No especificado | 487 |  | 13098 | SE EVIDENCIO FALLA EN LAS PRUEBAS DE FUGA Y FLUJO. SE REALIZARON PRUEBAS DE TARJETA DONDE VA EL TRASDUCTOR DE PRESION CON LA DE OTRA MAQUINA DE ANESTESIA DE LA MISMA REFERENCIA Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, REQUIER CAMBIO DE LA TARJETA DE TRANSDUCTOR DE PRESION. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 7a404711e02298d8806bb05f5847938b.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-18 | KIT DE MANTENIMIENTO
Correctivos generales | No especificado | 2058 |  | 13099 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA Y ESTRUCTURAL, LA PANTALLA TACTIL SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, EL ENCODER SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR. SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE FLUJO NUEVO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, REUIQERE CAMBIO DE PANTALLA TACTIL, ENCODER Y KIT DE MANTENIMIENTO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | b8b7aebdf12e8a0934dc2c1e7f8da4bc.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-30 | SENSOR DE FLUJO
Correctivos generales | No especificado | 474 |  | 13094 | SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA Y ESTRUCTURAL, LA PANTALLA TACTIL SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR, EL ENCODER SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR. SE REALIZA ISNTALACIÓN DE SEBSIR DE FLUJO NUEVO, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON, REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA TACTIL, ENCODER Y KIT DE MANTENIMIETNO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 789ca1464e95bc20a053a7d42e2217f0.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-30 | SENSOR DE FLUJO
Correctivos generales | No especificado | 468 |  | 13093 |  |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 335020d2310dbe5f59006d9dc3577ccf.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-16
Correctivos generales | No especificado | 2862 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSTALACION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE (CONECTOR) SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | BASCULA | MEQ00544 | JCM |  | 000999 | Activo |  | No especificado | No especificado | 82a61a3e908132edfff7577fc6c6ccc2.pdf | 2021-03-17 10:30 | [12 empty] | 2021-03-17 11:40
Correctivos generales | No especificado | 3014 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DE FUNCIONAMIENTO DE TOCOS Y TRASDUCTORES, TOCO ULTRASONIDO, MARCADOR DE EVENTOS, PULSADORES, PANTALLA FRONTAL, IMPRESORA Y CABLE DE PODER, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO DE LAS LECTURAS DE CONTRACCIONES UTERINAS Y FRECUENCIA CARDIACA DEL FETO. SE EJECUTA UNA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA Y EXTERNA, EQUIPO OK. |  | MONITOR FETAL | EMCO4727 | EDAN | F3 | 460378-M18B10730010 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | 789b9311d8eb9a4708af172a4700c94a.pdf | 2021-02-26 | [12 empty] | 2021-02-26
Correctivos generales | No especificado | 264 |  | 14131 | SE REALIZA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DONDE SE EVIDENCIA AUSENCIA DE BOTON PARA FUNCION DE AUTOMATICO. LOS ACCESORIOS SE ENCUENTRAN DETERIORADOS. SE REALIZA CAMBIO DE JUEGO DE CHUPAS NUEVAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. SE HACE REEMPLAZO DE BOTON POR UN PULSADOR. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA EXTERNA. REQUIERE CAMBIO DE CABLE EKG. EQUIPO OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado | 84f3ad4d99589963364ceb4b00c2489d.pdf | 2021-03-10 | [12 empty] | 2021-03-12
Correctivos generales | No especificado | 2114 |  | 14191 | SE REALIZA FIJACIÓN DE SOPORTE DE EJE CENTRAL, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | Activo |  | No especificado | No especificado | d9542af8ed03e2c08a5791163280e3c8.pdf | 2021-03-12 | [12 empty] | 2021-03-15
Correctivos generales | No especificado | 738 |  | 21534 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS PARAMETROS CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | Activo |  | No especificado | No especificado | d4267be5c41417a4aca661fb24067e73.pdf | 2021-03-18 | [12 empty] | 2021-03-18
Correctivos generales | No especificado | 162 |  | 13056 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO COMPONENTES ELECTRONICOS, PULSADORES, PANTALLA FRONTAL, CARCASA, CABLE DE PODER DONDE SE EVIDENCIA CORRECTO ESTADO. SE REALIZA INSTALACIÓN DE FUSIBLE CERAMICO 16A, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES PARAMETROS, EQUIPO OK. EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS A LAS 5:15 PM. |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | Activo | inventarios | No especificado | No especificado | a5bdcef532d944a91c6b0e5056fe9d4a.pdf | 2021-03-10 | [12 empty] | 2021-03-11
Correctivos generales | No especificado | 2370 |  | 12861 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO, BATERIAS, PULSADOR, SELECTOR DE UNIDADES DE PESO, GALGAS, BANDEJA. DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO, SE APLICAN PRUEBAS DE EXCENTRICIDSAD Y REPETIBILIDAD AL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA. EQUIPO OK. |  | BASCULA PEDIATRICA | 0054 | BABY SCALE | TANITA 1584 | 840810 | Activo | CIPAF | No especificado | No especificado | bf63905195f5561c750c41464ec51d83.pdf | 2021-03-12 | [12 empty] | 2021-03-12
Correctivos generales | No especificado | 758 |  | 21530 | SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS NUEVOS (CABLE ECG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE, SENSOR SPO2 Y CABLE AC) SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE VERIFICA CON EL PERSONAL DE SERVICIO EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PARAMETROS, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EL EQUIPO SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | Activo | taller biomedico | No especificado | No especificado | 271913970fe75cc9abcc9ddceb10cc47.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-16
Correctivos generales | No especificado | 2006 |  | 21577 | SE REALIZA VERIFICACION DE PULSADORES, TRANSFORMADOR, CABLEADO, PORTA BOMBILLO, BOMBILLOS, MOVIMIENTOS DE BRAZOS. SE ENCUENTRA PORTA BOMBILLO EN MAL ESTADO, SE RALIZA CAMBIO DE PORTABOMBILLO (SOCKET) ENTREGADO POR EL CLIENTE |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | CROMOPHARE C-571 |  | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 75ef9a8c75728c18d00d7a657141617e.pdf | 2021-03-18 | [12 empty] | 2021-03-18
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 14202 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL BRAZALETE, SENSOR DE OXIGENO, SENSOR DE TEMPERATURA, PANTALLA FRONTAL, COMPONENTES ELECTRÓNICOS, PULSADORES, CABLE DE PODER, DONDE SE EVIDENCIA FRACTURA DE LOS PINES DEL SENSOR DE OXIGENO. REQUIERE REEMPLAZO DE SENSOR DE OXIGENO. SE REALIZA INSTALACIÓN DEL SENSOR DE OXIGENO SUMINISTRADO POR EL CLINETE. SE APLICAN PRUEBAS POR MEDIO DEL EQUIPO PATRON. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | e59b9a189c30d2b889899b7b60ab97f8.pdf | 2021-03-15 | [12 empty] | 2021-03-15
Correctivos generales | No especificado | 733 |  | 21571 | SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS NUEVOS (CABLE EKG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE, SENSOR SPO2 Y CABLE AC)SUMINSITRADOS POR EL CLIENTE. SE VERIFICA CON EL PERSONAL DEL SERVICIO EL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 4c7ee6b2e579eef83a5bc3bd0613771b.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-16
Correctivos generales | No especificado | 2279 |  | 21529 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS NUEVOS (CABLE EKG, MANGUERA NIBP, CABLE IBP, BRAZALETE, SENSOR SPO2 Y CABLE AC) SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE VERIFICA CON EL PERSONAL DE SERVICIO EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PARAMETROS, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-046 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7382ab450c4ff0838d2fdcefdd9c929a.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-16
Correctivos generales | No especificado | 698 |  | 21572 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS NUEVOS (CABLE EKG, MANGUERA NIBP, CABLE IBP, BRAZALETE, SENSOR SPO2 Y CABLE AC) SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE VERIFICA CON EL PERSONAL DE SERVICIO EL FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS PARAMETROS, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | Activo |  | No especificado | No especificado | ec85d8e82e31ec3eca6f894a7dacd707.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-16
Correctivos generales | No especificado | 682 |  | 14059 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS NUEVOS (CABLE EKG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE) SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | ab633ff325fb4f9f0173f6047476d64a.pdf | 2021-03-12 | [12 empty] | 2021-03-12
Correctivos generales | No especificado | 414 |  | 14121 | EL DIA JUEVES 18/03/2021 SE REALIZA CALIBRACIÓN CON DIFERENTES ESFERAS Y SE AJUSTA LOS GRADOS DE MANERA VERTICAL Y HORIZONTAL PARA ALINEAR LA MEDIDA DE LOS RADIOS. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DEL SISTE,A OCULAR Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EL PERSONAL MEDICO. EL EQUIPO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | 0c91a5c38ed7e81aae025d1ce9b71039.pdf | 2021-03-10 | [12 empty] | 2021-03-18
Correctivos generales | No especificado | 449 |  | 13975 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOMBILLO 6V 20 W. |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4b4c935748e7e1d4990506d5e0f09924.pdf | 2021-03-08 | [12 empty] | 2021-03-08
Correctivos generales | No especificado | 2866 |  | 13976 | SE AJUSTA SISTEMA DE LUZ (VISOR DE BOMBILLO), SE AJUSTA SISTEMA DE ESPEJOS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO QUEDA ACTIVO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | d50fadd606d1359606250284ce08e73d.pdf | 2021-03-08 | [12 empty] | 2021-03-08
Correctivos generales | No especificado | 1986 |  | 19795 | SE DA CIERRE CON AJUSTE DE CONECTORES (CABLE BOMBILLO) CON SOLDADURA. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | ae84696926737686887ac4756d25f3a0.pdf | 2021-02-24 | [12 empty] | 2021-04-16 | BOMBILLO
Correctivos generales | No especificado | 4 |  | 19785 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BANDA PLASTICA, PULSADORES, FUSIBLE, COMPONENTES ELECTRONICOS, DONDE SE OBSERVA UN CORRECTTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO0947 - 206568 | LAB ROTATOR | DSR 2100V | 83113069 | Activo |  | No especificado | No especificado | b066dab271283deacc36700b1feade2a.pdf | 2021-02-03 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 2861 |  | 21574 | SE ATIENDE LLAMADO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SE REALIZA AJUSTE DE 2 TORNILLOS DE LA BASE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | Activo |  | No especificado | No especificado | d6e4286ecc2a4b4b0f7a04cf3ddfc6b6.pdf | 2021-03-17 | [12 empty] | 2021-03-17
Correctivos generales | No especificado | 445 |  | 21557 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO, BOMBILLO, FUSIBLES, COMPONENTES, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE BOMBILLO, DONDE SE EVIDENCIA FALLA TECNICA DE COMPONENTE ELECTRÓNICO (POTENCIOMETRO) REQUIERE TRATAMIENTO INTERNO POR MEDIO DE SOLDADURA. SE APLICA AJUSTE Y TRATAMIENTO AL POTENCIOMETRO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO. EQUIPO OK SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES TIPOS DE INTENSIDAD LUMINOSA, |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | Activo | oftalmologia | No especificado | No especificado | b0b343208c52301d9e6f0dc69fea8d91.pdf | 2021-03-10 | [12 empty] | 2021-03-10
Correctivos generales | No especificado | 992 |  | 21561 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO, V´´ALVULAS, MANGUERAS, MOTORES, ILUMINACIÓN, DONDE SE EVIDENCIA ACOPLES BORDEN SUELTOS, SE REALIZA AJUSTE DE ACOPLES BORDEN EN PIEZA DE ALTA, BAJA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN TODA LA UNIDAD ODONTOLÓGICA, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 9bb7e38f12413f1b842be252c8f8955b.pdf | 2021-03-11 | [12 empty] | 2021-03-11
Correctivos generales | No especificado | 2246 |  | 13927 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE TARJETAS ELECTRONICAS, ACCESORIOS Y PULSADORES. EL EQUIPO PRESENTA ACCESORIOS (MANGUERA, BRAZALETE, SENSOR SPO2) SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONE QUIPO PATRON. SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE ENTREGADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3467 | MEDIANA | LUCON M30 | 14611090005 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | e357a86f5d0db4b82b1207a33a44fe0e.pdf | 2021-03-11 | [12 empty] | 2021-03-11
Correctivos generales | No especificado | 659 |  | 14057 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FÍSICA DE FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA AUSENCIA DE SENSOR DE SPO2, SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR SPO2 NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | Activo |  | No especificado | No especificado | f82231211fd4dc335b13619727242a2d.pdf | 2021-03-11 | [12 empty] | 2021-03-11
Correctivos generales | No especificado | 2194 |  | 14056 | SE EVIDENCIA AUSENCIA DE SENSOR SPO2- SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE SATURACION Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9b2a2151a6f8de5fd6a6bcd1de13c220.pdf | 2021-03-11 | [12 empty] | 2021-03-11
Correctivos generales | No especificado | 223 |  | 13864 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DE FUNCIONAMIENTO, TRANSDUCTOR, PULSADOR ON/OFF, SELECTOR DE VOLUMEN Y PUERTO DE CARGA. SE EJECUTA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA Y EXTERNA. SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO. |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4094 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500068 | Activo | Inventarios | No especificado | No especificado | dd72f17bc47c2b207d829a93f33ab53a.pdf | 2021-03-10 | [12 empty] | 2021-03-10
Correctivos generales | No especificado | 893 |  | 14251 | SE REALIZA REVISION, SIMULADOR PATRON EN PARAMETROS ECG Y SPO2. EQUIPO FUNCIONA OK. EQUIPO PENDIENTE DE SENSOR SPO2 (NO TIENE) |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | Activo |  | No especificado | No especificado | 66be15516e4e14630fbb8a84a718225c.pdf | 2021-03-12 | [12 empty] | 2021-03-12 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 860 |  | 13015 | SE REVISA MONITOR CON PATRON. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004836 | Activo |  | No especificado | No especificado | f631bb8cdf47f55a437e7f9f4872c9ca.pdf | 2021-03-17 | [12 empty] | 2021-03-17
Correctivos generales | No especificado | 2431 |  | 14255 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE AJUSTAN LENTES INTERNOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. SE RECOMIENDA NO DEJAR CAER EL EQUIPO POR QUE ESTO CAUSA UN MOVIMIENTO EN LOS LENTES. |  | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | Activo | OTORRINO CEX | No especificado | No especificado | b62ba819494a071750f18420e44459fb.pdf | 2021-03-18 | [12 empty] | 2021-03-18
Correctivos generales | No especificado | 273 |  | ELECTROCARDIOGRAFO NO IMPRIME | SE ATIENDE POR MEDIO DE ORDEN DE TRABAJO DEL DAÑO DE EL ELECTROCARDIOGRAFO. SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA Y ESTRUCTURAL. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO NO IMPRIME, SE REVISA LA IMPRESORA Y SE EVIDENCIA DAÑO EN LA TAPA DE LA IMPRESORA. SE REALIZA CAMBIO DE TAPA DE IMPRESORA DE UN ELECTROCARDIOGRAFO MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO MAC 600, SERIE SP417440049PA QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO APTRON. EQUIPO "OK" LA REPARACIÓN ES TEMPORAL POR LO CUAL SE SOLICITA AL AREA DE COMPRAS COTIZACION DE LA TAPA DE LA IMPRESORA. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | Activo |  | No especificado | No especificado | 5ed9b814b9447a36d44da3524a948181.pdf | 2021-03-12 | [12 empty] | 2021-03-17 | TAPA DE LA IMPRESORA
Correctivos generales | No especificado | 420 |  | 21148 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BOMBILLO (24V 120W) ENTREGADO POR EL CLIENTE. LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | Activo | dermatologia | No especificado | No especificado | 5d701471a9e3b8be51d0f1d1beadf963.pdf | 2021-03-01 | [12 empty] | 2021-03-04
Correctivos generales | No especificado | 300 |  | 13973 | NR |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | e8f7cb7d30661a8d52cfa4d26fd95dc1.pdf | 2021-03-04 | [12 empty] | 2021-03-04 | BOMBILLO
Correctivos generales | No especificado | 445 |  | 13974 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL BOMBILLO, CONECTOR ELECTRICO, FUSIBLES, OBJETIVOS, CABLE DE PODER, DONDE SE EVIDENCIAN FALLA TECNICA DEL CONECTOR ELECTRICO Y SULFATACIÓN EN LOS PUERTOS DEL BOMBILLO. SE REALIZA REEMPLAZO DEL CONECTOR Y TRATAMIENTO SUAVE POR MEDIO DE LIMA AL BOMBILLO. EQUIPO "OK" SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES INTENSIDADES LUMINOSAS. EQUIPO "OK" |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | Activo | oftalmologia | No especificado | No especificado | cd6dccc060ec125b827813c1fd94b813.pdf | 2021-03-08 | [12 empty] | 2021-03-08
Correctivos generales | No especificado | 2226 |  | 14052 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REVISION FISICA Y ESTRUCTURAL, CHUPAS Y CLAMPS. SE CONECTA EL EQUIPO PATRON, PRUEBAS DE FRECUENCIA CARDIACA E IMPRESORA. EQUIPO FUNCIONA EN OPTIMAS CONDICIONES SE ENTREGA JUEGO DE CHUPAS Y CLAMPS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | Activo | sala humana | No especificado | No especificado | 5c5c6f1ca213d9240b89e6b873ba4216.pdf | 2021-03-09 | [12 empty] | 2021-03-09
Correctivos generales | No especificado | 404 |  | 21536 |  |  | INCUBADORA DE HEMOCULTIVOS | EMCO1236 | NV AIRE | NV 3500 | SIN SERIAL | Activo | LABORATORIO | No especificado | No especificado | a25c4a85d2402cbd5fd797c545ba857c.pdf | 2021-03-19 | [12 empty] | 2021-04-21 | TARJETA PRINCIPAL
Correctivos generales | No especificado | 2198 |  | 13720 | SE REALIZA ENTREGA DE SENSOR DE SATURACION TIPO DRAGER NUEVO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | Activo |  | No especificado | No especificado | ca0be14cae2e43830ce23dcafc4df7c1.pdf | 2021-03-04 | [12 empty] | 2021-03-04
Correctivos generales | No especificado | 3058 |  | 1111 | Se evidencia daño del control box |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4790 | STRYKER | 7500 | 2043100015750037 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-03-01 | [12 empty] | 2021-03-01
Correctivos generales | No especificado | 2470 |  | No registra | Se realiza verificación de los sensores de nivel y revisión de las conexiones eléctricas y se encuentran funcionando correctamente. Se detecta que se deben calibrar los sensores de presión y el sensor de RBC, se realiza la calibración respectiva y verificación. Se realiza autotest sin alarmas |  | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T00746 | Activo | DONANTES | No especificado | No especificado | 10564145cc40fd3cf8008081bafa0e26.pdf | 2021-01-12 | [12 empty] | 2021-01-14
Correctivos generales | No especificado | 2472 |  | No registra | Detector dañado. Se instala el repuesto PN 704322000 de lote 06W5016 |  | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 5f757d781a7e7d4fa9710b5810fce8b3.pdf | [13 empty] | 2015-10-21
Correctivos generales | No especificado | 2472 |  |  | INSTALACIÓN DE ACCESORIO IV POLE CLAMP:ELEMENTO DE SEGURIDAD QUE SE INSTALA EN EL POSTE DE SOLUCIONES PARA QUE ESTE AL BAJAR COMPLETAMENTE EVITE ACCIDENTES CON LAS MANOS DE ALGUNA PERSONA |  | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 4e8ed4c22bf32aac6ee616ff104d4633.pdf | [13 empty] | 2019-08-01
Correctivos generales | No especificado | 2471 |  |  |  |  | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T04367 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado
Correctivos generales | No especificado | 5730 |  |  | DESINSTALACIÓN POR TERMINACIÓN DE KITS |  | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 8a82b071c6c4c12d2dc21e7d0170495a.pdf | 2020-10-06 | [12 empty] | 2020-10-06
Correctivos generales | No especificado | 5732 |  |  | CAMBIO, ALINEACIÓN Y PRUEBAS DE BLOQUEO DE PUERTAS DE LA CENTRÍFUGA |  | MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPEUTICA TARUMO 2 | AFE02560 | TERUMO | 61000 | 1P02560 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 4bd0a159d80fd7ec2794b8a534b0bd78.pdf | 2019-10-18 08:00 | [12 empty] | 2019-10-18
Correctivos generales | No especificado | 5732 |  |  | AJUSTE DEL LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS Y DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS INCLUYENTO LA APC |  | MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPEUTICA TARUMO 2 | AFE02560 | TERUMO | 61000 | 1P02560 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 7f0cf250d640503367b0db290dc0ae0c.pdf | 2019-11-12 18:00 | [12 empty] | 2019-11-13 06:00
Correctivos generales | No especificado | 5733 |  | NO REGISTRA | LA MESA REINGRESA EN LA INSTITUCIÓN EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | MESA DE CIRUGIA | ETRA00290 | HOTBO | RT-M300A | BT115001A | Activo | Inventarios | No especificado | No especificado |  | 2020-11-26 | [12 empty] | 2021-03-30
Correctivos generales | No especificado | 2501 |  |  | SE REALIZA CAMBIO Y VERIFICACIÓN DEL SENSOR DE LA PRENSA. |  | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | cfbcdd3ed1017298968c4f43d0b1835a.pdf | 2020-02-07 10:00 | [12 empty] | 2020-02-08
Correctivos generales | No especificado | 673 |  | 14731 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL SENSOR DE OXIGENO, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | Activo |  | No especificado | No especificado | de03f3915701c9f07072d0f0b677782a.pdf | 2021-06-01 | [12 empty] | 2021-06-10
Correctivos generales | No especificado | 2502 |  |  | SE CAMBIA EL CABLE DE RED Y COMPRUEBA QUE EL T-ACE SE ENCUENTRE EN RED Y LA DETECTE |  | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | Activo | TERUMO? | No especificado | No especificado | 5dd2ecb8d3de63957fbd637c14fc3b0f.pdf | 2020-08-11 | [12 empty] | 2020-08-12
Correctivos generales | No especificado | 5736 |  |  | CAMBIO DEL CARGADOR Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  | BALANZA AUTOMATIZADA 1 | 1819 | TERUMO | T-RAC | 20044041819 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 8f91a6ed49e592a1ea3e3a27e594b6f9.pdf | 2019-09-27 | [12 empty] | 2019-09-30
Correctivos generales | No especificado | 5736 |  |  | REVISIÓN DEL CLAMP,SE AJUSTA Y SE LIMPIA EL MECANISMO |  | BALANZA AUTOMATIZADA 1 | 1819 | TERUMO | T-RAC | 20044041819 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 9a5aaa433205e22b5623ab00251c07a7.pdf | 2020-08-20 07:00 | [12 empty] | 2020-01-28 15:00
Correctivos generales | No especificado | 5739 |  |  | CAMBIO DE DISPLAY DEL EQUIPO |  | BALANZA MEZCLADORA | BAL004 | BIOMIXER | BM 330 | 2845 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 5cdac71082f109dc38d7c6bde9ab0c90.pdf | 2019-12-16 09:00 | [12 empty] | 2019-12-17 14:30
Correctivos generales | No especificado | 2506 |  |  | CARGADOR NUEVO |  | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702142 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | e6b1aec77d9481ce739384edaa478309.pdf | [13 empty] | 2019-09-26
Correctivos generales | No especificado | 5240 |  |  | CAMBIO DE LA E-BOX CO0MPLETA |  | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | REVEOS | 1W00144 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 04f2dda07e9cf12259187d7e916b5ecd.pdf | 2020-08-10 20:00 | [12 empty] | 2020-08-08 10:00
Correctivos generales | No especificado | 2543 |  | 12903 | SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A DESARMAR TECLADO Y REALIZAR REVISIÓN DE CONTACTOS, SE REALIZA LIMPIEZA DE LOS MISMOS Y SE ARMA NUEVAMENTE EL EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL TECLADO CONTINÚA CON FALLA (NO ESCRIBE). SE PROCEDE A REPORTAR VIA CORREO ELECTRONICO A LA INGENIERA JHEZICA ARAUJO |  | ECOGRAFO | 52590300 | SIEMENS | ACUSON X150 | 332160 | Activo | UROLOGIA | No especificado | No especificado | 642779f9d5f6eb467eb0a5f261f3827a.pdf | 2021-03-18 | [12 empty] | 2021-05-21
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 21549 | DE ACUERDO A REPORTE EN EL SIGUIENTE REGISTRO (SIGUIENTE ORDEN), SE REALIZÓ ASISTENCIA REMOTA CON EL REPRESENTANTE DE LA MARCA. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 208d178a4e44cf29498c4583d0ad8a9c.pdf | 2021-03-29 | [12 empty] | 2021-04-07
Correctivos generales | No especificado | 447 |  | 14130 | NR |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | Activo |  | No especificado | No especificado | a5b53b674f20792e60e2d7546b044567.pdf | 2021-03-29 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 5740 |  |  | VERIFICACION DE TEMPERATURAS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS REPUESTOS |  | CENTRÍFUGA REFRIGERADA |  | PRESVAC | DP2065R 12R | 18318 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 31acade345aae626f7be0bc1ffb2b5f4.pdf | 2019-07-01 | [12 empty] | 2019-07-10
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | NO REGISTRA | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL PULSADOR DE MOVIMIENTOS, SE REALIZA REEMPLAZO DEL PULSADOR, SE APLICAN PRUEBAS DE MOVIMIENTO, EQUIPO OK. SE RECOMIENDA CAMBIO DE SISTEMA DE PULSADORES PARA MOVIMIENTOS. SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES REPUESTOS PARA CAMBIO DE SISTEMA ELECTRICO, MOVIMIENTO DE UNIDAD ODONTOLOGICA. 2 PULSADORES PARA ELEVAVIDRIOS 6 PINES 1 TARJETA RECTIFICADORA DE VOLTAJE. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 95351e27822981f63ac0670526c2782c.pdf | 2021-03-29 | [12 empty] | 2021-03-29 | 2 PULSADORES PARA ELEVAVIDRIOS 6 PINES, 1 TARJETA RECTIFICADORA DE VOLTAJE
Correctivos generales | No especificado | 5741 |  |  | SE AJUSTA EL SENSOR DE LIMITE DE POSICIÓN |  | SELLADOR DE TUBO DIELECTRICO TERUMO |  | TERUMO | XS 1010 | 14093184-1 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado | 2443b295d45a7b8b9b38878cd8d2d53e.pdf | 2020-11-20 16:00 | [12 empty] | 2020-11-21 10:00
Correctivos generales | No especificado | 745 |  | 14261 | SE EVIDENCIA DAÑO Y DETERIORO EN EL CABLE DE ECG, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG DE INVENTARIO BIOMEDICO, SE EFECTUAN PRUEBAS DE VALORES ECG, CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | Activo |  | No especificado | No especificado | 00a1daaad432bcb39a220b062ae6fcc3.pdf | 2021-04-05 | [12 empty] | 2021-04-05
Correctivos generales | No especificado | 555 |  | 14141 | SE ERALIZA REVISION DE ACCESORIOS, SENSOR SPO2 Y BRAZALETE, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO "OK" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | Activo | ARO | No especificado | No especificado | ca114f9f7cdd358cacda9ff0c5b93a38.pdf | 2021-03-31 | [12 empty] | 2021-03-31
Correctivos generales | No especificado | 555 |  | NO REGISTRA | EQUIPO PRESENTA BATERIA MALA. SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS ENTREGADOS POR EL CLIENTE (BRAZALETE, SENSOR SPO2) EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | Activo | ARO | No especificado | No especificado | 75c717492705e6a38cf94804efa823e2.pdf | 2021-04-05 | [12 empty] | 2021-04-05 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 752 |  | 14258 | SE EVIDENCIA QUE LA TUERCA DEL PARAMETRO DE SATURACION NO SE ENCUENTA. SE REALIZA INSTALACION DE TUERCA QUE SE ENCONTRABA EN EL TALLER. SE VERIFICA QUE EL ACCESORIO SENSOR SPO2 SE INSTALA CORRECTAMENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 1d29dee342fb36895ed2ac38fca29809.pdf | 2021-03-20 | [12 empty] | 2021-03-30
Correctivos generales | No especificado | 420 |  | 12904 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL BOMBILLO. REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBILLO, SE INSTALA BOMBILLO SUMINSITRADO POR EL CLIENTE. SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DONDE SE OBSERVA UN CORRECTO ESTADO. EQUIPO "OK" |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | Activo | dermatologia | No especificado | No especificado | 9c1d409836eba1696801911f36fa82ca.pdf | 2021-03-30 | [12 empty] | 2021-03-30
Correctivos generales | No especificado | 5722 |  | 12787 | SE REALIZA SJUSTE DE CONECTOR DE TRANSDUCTORM SE PEGA CON SILICONA Y SE REALIZA SELLADO CON TERMOENCOGIBLE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO QEUDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | Doppler Ultrasonico |  | FACELAKE | JPD-100B | 8425100B03158 | Activo | taller de mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 35bfb46425ca6ff683d3741f7fd15b3a.pdf | 2021-03-18 | [12 empty] | 2021-03-25
Correctivos generales | No especificado | 158 |  |  | DESBLOQUEO CON ASESORÍA TELEFÓNICA |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | d1fdc491742bf67b46ae28783c3cb157.pdf | 2015-10-11 | [12 empty] | 2015-10-12
Correctivos generales | No especificado | 5743 |  | SIN CÓDIGO | LIMPIEZA DE ESCOBILLAS |  | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | Activo | NO SE ENCONTRÓ EN EL SERVICIO | No especificado | No especificado | 2f5cfb628ee738b63db209c6a6eca13d.pdf | 2015-11-24 | [12 empty] | 2015-11-24
Correctivos generales | No especificado | 5743 |  |  | REVISIÓN Y CAMBIO DE ESCOBILLAS |  | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | Activo | NO SE ENCONTRÓ EN EL SERVICIO | No especificado | No especificado | b5322f7a0dedb309646723afaf56bd6f.pdf | 2015-01-02 | [12 empty] | 2015-01-02
Correctivos generales | No especificado | 5743 |  |  | SE REALIZA CAMBIO DE 2 TRANSISTORES |  | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | Activo | NO SE ENCONTRÓ EN EL SERVICIO | No especificado | No especificado | e6f6947b1f661e3c3f58884223179266.pdf | 2020-10-30 | [12 empty] | 2020-11-30
Correctivos generales | No especificado | 5743 |  |  | CAMBIO DE ESCOBILLAS |  | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | Activo | NO SE ENCONTRÓ EN EL SERVICIO | No especificado | No especificado | 59d969362c4e8515f2e6c97711f4d1f2.pdf | 2019-11-18 | [12 empty] | 2019-11-18
Correctivos generales | No especificado | 994 |  | 21142 | NR |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 8e5153b86fceccf3fec70645e6a18133.pdf | 2021-03-26 | [12 empty] | 2021-03-26
Correctivos generales | No especificado | 992 |  | 21593 | SE REALIZA INSTALACION DE (1) ACOPLE BORDEN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 57487d1dc12889dc5676042393345ea3.pdf | 2021-03-26 | [12 empty] | 2021-07-09
Correctivos generales | No especificado | 221 |  | 21579 | SE CIERRA POR BAJA DEL EQUIPO!! |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | 76d1d27003435f54b5a6cf36cdcf375a.pdf | 2021-03-23 | [12 empty] | 2021-03-24
Correctivos generales | No especificado | 5720 |  | 14128 | SE ENCONTRÓ BOMBILLO EN MAL ESTADO, SE REALIZO CAMBIO DE BOMBILLO ENTREGADO POR EL CLIENTE, SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | FUENTE DE LUZ |  | OLYMPUS | CLK-4 | 7752723 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | ddd449a664258d10d0200e36de3661f1.pdf | 2021-03-24 | [12 empty] | 2021-03-24
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | NO REGISTRA | SE EVIDENCIA FRACTURA DEL POLO A TIERRA DE LA CLAVIJA DE LA UPS, REQUIERE REEMPLAZO DEL CABLE DE PODER A LA UPS. SE REALIZA INSTALACIÓN DEL CABLE DE PODER A LA UPS. SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. SE RECOMIENDA CAMBIO DE UPS. SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. SE RECOMIENDA CAMBIO DE LA UPS DEBIDO A QUE PRESENTA FALLA EN LAS BATERIAS Y DESGASTE EN LA CARCASA. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 79333ddb9c15d7abb5cea6181a5ba195.pdf | 2021-03-25 | [12 empty] | 2021-03-25
Correctivos generales | No especificado | 2431 |  | 13032 | SE EVIDENCIA QUE EL LENTE OCULAR ESTA SUELTO. EL EQUIPO SE TRASLADA AL TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO PARA SU REPARACION. SE REALIZA LIMPIEZA DE LENTE OCULAR Y SE REALIZA TRATAMIENTO POR MEDIO DE PEGANTE GRADO MEDICO. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y SE EVIDENCIA DAÑO EN EL CONECTOR DE INTENSIDAD DE LUZ AL CUAL SE LE REALIZA AJUSTE CON SOLDADURA. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | Activo | OTORRINO CEX | No especificado | No especificado | 942858e86b513076fb65f72a1f773bd8.pdf | 2021-03-23 | [12 empty] | 2021-03-25
Correctivos generales | No especificado | 409 |  | 14256 | SE EVIDENCIA AISLAMIENTO DEL CONECTOR CON RESPECTO AL CABLE. SE REALIZA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO AL CABLE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | Activo |  | No especificado | No especificado | 95a90211b9c7bd2ed277b8ff94fa3cac.pdf | 2021-03-19 | [12 empty] | 2021-03-24
Correctivos generales | No especificado | 877 |  | 14439 | SE REALIZA REVISION DEL EQUIPO, ESTE INSUFLA, PERO SE DETECTA QUE LA NIBO ESTA PROGRAMADA EN UNIDADES KPA LO QUE OCASIONA DATOS PEQUEÑOS, SE DEJA EQUIPO CON UNIDADES MMHG. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | Activo | uci quirurgica | No especificado | No especificado | fafa5ed37946b698c16f038462c6102c.pdf | 2021-04-08 | [12 empty] | 2021-04-08
Correctivos generales | No especificado | 881 |  | 14566 | SE REALIZA REVISION DE MONITOR UCI URGENCIAS CON SIMULADOR PATRON PROSIM 8, EQUIPOR OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003574 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 2f55a642ef7178fdbd28dcdd1f317eba.pdf | 2021-04-06 | [12 empty] | 2021-04-06
Correctivos generales | No especificado | 3377 |  | 12785 | SER REALIZA VERIFICACIÓN DE EQUIPO Y SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. NO ES "DESCALIBRADA" SE COMPRUEBA AJUSTE Y SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, |  | BASCULA DE PISO | EMCO6061 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006826 | Activo | GINECOLOGIA CONS. EXTERNA (CONSULTORIO 4) | No especificado | No especificado | 418ff38f07bcaa3b384692c959d0fce6.pdf | 2021-03-16 | [12 empty] | 2021-03-16
Correctivos generales | No especificado | 269 |  | 14262 | SE EVIDENCIAN CHUPAS EN MAL ESTADO CON PRESENCIA DE OXIDO Y GEL, SE CAMBIAN CHUPAS POR NUEVAS. SE RECOMIENDA EN EL SERVICIO LA LIMPIEZA DE LAS CHUPAS DESPUES DE CADA USO. EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 9310f792e99b2450c7bf15cdd7ac2f2b.pdf | 2021-04-08 | [12 empty] | 2021-04-08
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 59041 | SE REALIZA ASISTENCIA TECNICA (REMOTA) CON EL REPRESENTANTE DE LA MARCA DONDE SE VERIFICA EL SOFTWARE POR MEDIO DE ASISTENCIA MEDICA, SE CORRIGEN FALLAS, SE REINICIA EL COMPUTADOR Y SE REALIZAN ESTUDIOS CON LOS OPERADORES DEL EQUIPO. QUEDA PENDIENTE EL BACK UP DEL EQUIPO YA QUE HACE FALTA UNA CONEXION MAS ESTABLE A INTERNET, MEDIANTE CABLE DE RED POR PARTE DEL CLIENTE HUV. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. REQUIERE CAMBIO DE ESTIMULADOR ELECTRICO. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 893f9f2c3ca0a0876ec7c62a66d0458c.pdf | 2021-04-07 | [12 empty] | 2021-04-07 | ESTIMULADOR ELECTRICO
Correctivos generales | No especificado | 713 |  | 59042 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA BATERIA. SE INSTALA BATERIA USADA EN BUEN ESTADO SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DONDE SE OBSERVA UN BUEN FUNCIONAMIENTO, EQUIPO "OK". |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | Activo | REANIMACION URGENCIAS | No especificado | No especificado | f3aae4a33f97243dd6ef186f7f334fa7.pdf | 2021-04-07 | [12 empty] | 2021-04-07
Correctivos generales | No especificado | 702 |  | 59045 | SE REALIZA ENTREGA DE MONITOR PARA TRANSPORTE CON TODOS LOS ACCESORIOS COMPLETOS. SE VERIFICA FUNCIONALIDAD DE CADA UNO DE LOS PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | Activo | Sala de neurocirugia | No especificado | No especificado | b21f264cd3992e5c78730500d88848c6.pdf | 2021-04-09 | [12 empty] | 2021-04-09
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | 59040 | SE EVIDENCIA AISLAMIENTO, SE REALIZA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO AL MARCADOR DE EVENTOS SIN EQUIPO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. EQUIPO OK. |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 593549fdbc3a84043357af1c9306d02c.pdf | 2021-04-07 | [12 empty] | 2021-04-07
Correctivos generales | No especificado | 754 |  | 14565 | EN LA INSPECCION SE EVIDENCIA QUE LA CONFIGURACION DE LA VARIABLE ECG NO ES LA CORRECTA. SE LE INDICA A LA JEFE QUE SE DEBE CONFIGURAR EN 3 DERIVADAS Y SE LE MUESTRA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO . EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | Activo |  | No especificado | No especificado | 46a5c1057c07da9ace774d14b7a89549.pdf | 2021-04-09 | [12 empty] | 2021-04-09
Correctivos generales | No especificado | 5055 |  | 14002 | SE REALIZA INSTALACION SW SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE REALIZA ENTREGA AL PERSONAL ENCARGADO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3624 | NIHON KOHDEN | vismo | 0106330 | Activo | taller de mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 9a5d40facfe5cb180123759cfc4f9965.pdf | 2021-04-08 | [12 empty] | 2021-04-12
Correctivos generales | No especificado | 2860 |  | 59046 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS CON MASAS PATRON, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | BASCULA | MYEQ00548 | DLP | TCS-500KG |  | Activo |  | No especificado | No especificado | bb197ca87fcf0c54719189197e6292d2.pdf | 2021-04-07 | [12 empty] | null
Correctivos generales | No especificado | 2195 |  | 59686 | FALTA PERILLA DE ENCODER. SE REALIZA INSTALACION DE TORNILLERA FALTANTE. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 0d8f0aa06b5622a9bc60ba0d53a7299f.pdf | 2021-04-07 | [12 empty] | 2021-04-07 | PERILLA ENCODER
Correctivos generales | No especificado | 5722 |  | 12789 | SE ENCUENTRA CONECTOR DE CABLE TRANSDUCTOR EN MAL ESTADO. SE REALIZO INSTALACION DE NUEVO CONECTOR EN CABLE TRANSDUCTOR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO SE ENTREGA EN BUEN ESTADO PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Doppler Ultrasonico |  | FACELAKE | JPD-100B | 8425100B03158 | Activo | taller de mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | c8fd507ab867992b7415b4a9aad9ef0e.pdf | 2021-03-31 | [12 empty] | 2021-04-07
Correctivos generales | No especificado | 708 |  | 14567 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, ACCESORIOS PARAMETROS, BATERIA, PANTALLA, PANEL DE CONTROL. SE REALIZARON PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | Activo | HOSPITALIZACION TRASPLANTE | No especificado | No especificado | 8a730fcf1a36557d2f49e6b17f303114.pdf | 2021-04-07 | [12 empty] | 2021-04-07
Correctivos generales | No especificado | 590 |  | 14643 | SE EVIDENCIA DAÑO EN EL TOUCH SCREEN YA QUE NO PERMITE LA SELECCION DE LOS MANDOS. SE REALIZA LIMPIEZA DE CONECTORES, SE VERIFICA FLEX DE CONEXION Y AUN ASI SIGUE SIN FUNCIONAMIENTO.S E REQUIERE CAMBIO DE TOUCH SCREEN Y BATERIA. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | Activo | Taller mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 4bac5441613045c43c2c5a5216c380b6.pdf | 2021-04-07 | [12 empty] | 2021-04-07 | TOUCH SCREEN Y BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 1178 |  | NO REGISTRA | Laboratorios Baxter retira definitivamente el equipo de la institución. |  | VAPORIZADOR | 046214 | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESQ47012 | Activo | Oficina mantenimiento biomédico administrativo | No especificado | No especificado | c8b0f17b46df5eac6f6da8a01ca0b408.pdf | 2021-04-13 | [12 empty] | 2021-04-16 09:30
Correctivos generales | No especificado | 2169 |  | 14813 | BATERIA MALA, SE REALIZO CAMBIO DE SENSOR ENTREGADO POR EL CLIENTE. EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3878 | MEDIANA | LUCON | 113510020028 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4db476ff9170820148760d982c45aa7e.pdf | 2021-04-08 | [12 empty] | 2021-04-08 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 584 |  | 14263 | SE REALIZA ENTREGA DE SENSOR SPO2. SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO SITEMA ELECTRONICO, ACCESORIOS, PARAMETROS, ALARMAS, PULSADORES, BATERIA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | Activo |  | No especificado | No especificado | 42a9516293058cf1cbb85cfffa857866.pdf | 2021-04-13 | [12 empty] | 2021-04-13
Correctivos generales | No especificado | 754 |  | 14834 | SE REALIZA VESE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 ENTREGADO POR EL CLIENTE. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | Activo |  | No especificado | No especificado | a26d2f0f60c0f39ca00a367e4279ab85.pdf | 2021-04-13 | [12 empty] | 2021-04-13
Correctivos generales | No especificado | 606 |  | 14612 | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE NIBP, BRAZALETE, CABLE SPO2, CABLE ECG, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK BATERIA MALA, REQUIERE INSTALACION DE BATERIA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | c292d7045188a8bcdbe4e1a84a733464.pdf | 2021-04-13 | [12 empty] | 2021-04-14
Correctivos generales | No especificado | 2346 |  |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE, MANGUERA HELICOIDAL Y PERA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN PROSIM. |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO3352 | WELCH ALLYN | LIFETIME | 101007120741 | Activo | HOSPITALIZACION 2 CARTAGO | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 2690 |  |  | SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN PROSIM. |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO3351 | WELCHALLYN |  | 101007131703 | Activo | POR ASIGNAR | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 1817 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA BRAZALETE, CABLE HEICOIDAL Y PERA, SE PRUEBA CON ANLIZADOR PROSIM |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO3398 | WelchAllyn |  | 110225113707 | Activo | Sala de cirugía hombres | No especificado | No especificado | f58de379d80b04f9477e61ea2b1ce9ce.pdf | [13 empty] | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 2709 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA BRAZALETE DE 2 VIAS , MANGUERA HELICOIDAL Y PERA, SE VERIFICA LA PRESION CON PROSIM Y EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO3397 | WelchAllyn |  | 110224170605 | Activo | Sala de cirugía hombres | No especificado | No especificado | 973eea26c6d7ef20c30f0806e2497ef9.pdf | [13 empty] | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 1820 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA BRAZALETE DOBLE VIA Y MANGUERA HELICOIDAL Y SE PRUEBA CON ANALIZADOR PROSIM |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | K05216 | WelchAllyn |  | 180214062455 | Activo | Sala de cirugía mujeres | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 1819 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA MANGUERA HELICOIDAL, BRAZALETE DOBLE VIA Y PERA, SE VERIFICA CON ANALIZADOR PROSIM Y EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO6272 | WelchAllyn |  | 180118115785 | Activo | Sala de cirugía mujeres | No especificado | No especificado | 745ffdb8d29def3b3312d3c59e54d4b5.pdf | [13 empty] | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  |  |  |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | 370ffa457a2b5c3a50ea6caccfc71d94.pdf | 2018-12-21 | [12 empty] | 2018-12-21
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  |  |  |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | 667e4887be9801e5bf585dd491209ce7.pdf | 2018-07-12 | [12 empty] | 2018-07-12
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  |  | REPARACIÓN DE AGUJA TORCIDA |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | 432eb1f210c0e86896e89f24ac598b95.pdf | 2018-06-08 | [12 empty] | 2018-06-08
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  |  |  |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | 7ac1071f77a36cebcbbbd039544cc8d0.pdf | 2018-01-31 | [12 empty] | 2018-01-31
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  |  |  |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | 596f26e1a4159cc20521c7b787810948.pdf | 2021-02-02 | [12 empty] | 2021-02-02
Correctivos generales | No especificado | 2480 |  |  |  |  | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1242fa4cd5fbc7fd39623536bc1b0358.pdf | 2018-08-02 | [12 empty] | 2018-08-02
Correctivos generales | No especificado | 2480 |  |  |  |  | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | Activo |  | No especificado | No especificado | 00eaf85346576e11a46f22ef91acd46b.pdf | 2018-12-27 | [12 empty] | 2018-12-27
Correctivos generales | No especificado | 2440 |  |  |  |  | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3cb64741a873c003e5d973e31e2a5b6a.pdf | 2017-07-10 | [12 empty] | 2017-07-10
Correctivos generales | No especificado | 2205 |  |  | REEMPLAZA FUENTE AC/DC |  | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | Activo | SERVICIO TRANSFUSIONAL | No especificado | No especificado | ee8affccc9c0830c1a57101a77b87fd5.pdf | 2018-10-24 | [12 empty] | 2018-10-24
Correctivos generales | No especificado | 2206 |  |  |  |  | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | c7f9c10a1941111406005958845d33cd.pdf | 2018-10-02 | [12 empty] | 2018-10-02
Correctivos generales | No especificado | 2862 |  | 59608 | SE REALIZA AJUSTE CONECTOR CARGADOR DC |  | BASCULA | MEQ00544 | JCM |  | 000999 | Activo |  | No especificado | No especificado | 85f50e2e541e1f81862155e6df1b5ef1.pdf | 2021-04-27 | [12 empty] | 2021-04-27
Correctivos generales | No especificado | 5762 |  | wfer |  |  | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado |  | 2021-08-09
Correctivos generales | No especificado | 486 |  | 60867 | SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | Activo | TALLER BIOMÉDICO SUR | No especificado | No especificado | 7f638522e2ef77251706ea5840d0948a.pdf | 2021-07-23 | [12 empty] | 2021-07-27 | SENSOR DE FLUJO
Correctivos generales | No especificado | [5 empty] | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado
Correctivos generales | No especificado | 483 |  | 60865 | SE REALIZA INSTALACION DE KIT DE MANTENIMIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 562748ef789b38764988ceb4e3c00008.pdf | 2021-07-23 | [12 empty] | 2021-07-23
Correctivos generales | No especificado | [5 empty] | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado
Correctivos generales | No especificado | 881 |  | 0836 | SE EVIDENCIA FRACTURA DEL CONECTOR DE LA ENTRADA DE LA MANGUERA DE PRESION, SE APLICA REEMPLAZO DEL CONECTOR NIBP SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003574 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 270e641a1d4f20ba47527a34baf78440.pdf | 2021-08-02 | [12 empty] | 2021-08-03
Correctivos generales | No especificado |  |  |  | Se instala equipo de telemetría nuevo |  | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-07-26
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  |  | Se realiza instalación de materiales y accesorios para la conexión provisional de suministro de oxigeno con termos |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-04-29
Correctivos generales | No especificado | 762 |  | 59019 | SE REALIZA INSTALACION DE TODOS SUS ACCESORIOS REQUERIDOS (SPO2, NIBP, ECG), SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | 7cb45baa68567212025f46b938686aa1.pdf | 2021-04-27 | [12 empty] | 2021-04-27
Correctivos generales | No especificado | 807 |  | 59609 | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | Activo | CIPAF | No especificado | No especificado | 9adbadb20b2d2e67677ccafd8075ed2e.pdf | 2021-04-27 | [12 empty] | 2021-04-27
Correctivos generales | No especificado | 962 |  | 14267 | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE REALIZA RESOLDADURA DE TODOS LOS COMPONENTES DE LA TARJETA ELECTRÓNICA CON SOLDADURA FRIA. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO CON TODOS SUS ACCESORIOS. EQUIPO FUNCIONAL. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3799 | BIOLIGHT | M800 | M017A002330 | Activo | CIPAF | No especificado | No especificado | 0dd594ca711433716647d013928076e3.pdf | 2021-04-21 | [12 empty] | 2023-02-20 | TARJETA
Correctivos generales | No especificado | 2369 |  | 59605 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | PULSIOXIMETRO |  | EDAN | H100B | 360101-M18808820005 | Activo |  | No especificado | No especificado | 92eb265c5a98207efd8964d7007a5588.pdf | 2021-04-27 | [12 empty] | 2021-04-27
Correctivos generales | No especificado | 675 |  | 14727 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE ENTREGADO POR EL CLIENTE, MONITOR EN OPTIMAS CONDICIONES |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4d9cfe1bac9181edf2be2b027da74361.pdf | 2021-04-27 | [12 empty] | 2021-04-27
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | 14728 | SE INSTALA BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado | 25ae756c5c654984d936be39ff3ae4f8.pdf | 2021-04-27 | [12 empty] | 2021-04-27
Correctivos generales | No especificado | 887 |  | 59610 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL CABLE ECG, SE REALIZA INSTALACION DEL CABLE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-04-27 | [12 empty] | 2021-04-27
Correctivos generales | No especificado | 2198 |  | 14726 | SE REALIZA REVISION DEL SENSOR DE SATURACION, ENCONTRANDO LOS PINES DOBLADOS Y CONECTOR QUEBRADO. SE ENDEREZAN LOS PINES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE INSTALA EN EQUIPO Y QUEDA OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | Activo |  | No especificado | No especificado | ed31e7e1e16af462e5673f4154307471.pdf | 2021-04-21 | [12 empty] | 2021-04-21
Correctivos generales | No especificado | 994 |  | 59690 | SE REALIZA LIMPIEZA DE VALVULA SHUMASTER PARA PIEZA DE ALTA. LA UNIDAD REQUIERE CAMBIO DE TARRO DE RESERVA DE AGUA. EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONAL. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | fea71454d55229daf6052fb9c7209cbc.pdf | 2021-04-15 | [12 empty] | 2021-04-15 | TARRO DE RESERVA
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 59002 | SE EVIDENCIA RUIDO, SE APLICA AJUSTE DE LOS TRANSDUCTORES DE BASE. SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO FUNCIONALMENTE OPERATIVO. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 18dd817062afacbf4f30ffc4b86df1e5.pdf | 2021-04-14 | [12 empty] | 2021-04-14
Correctivos generales | No especificado | 818 |  | 14990 | SE EVIDENCIA FRACTURA DE LA MANIJA DEL ATRIL, SE INSTALA MANIJA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | Activo | ARO 1 | No especificado | No especificado | 99e9dd656da159736e73ab2e01b606e4.pdf | 2021-04-15 | [12 empty] | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 1986 |  | 14537 | SE ENCUENTRA MAL CONTACTO ENTRE CABLES Y CONECTORES A BOMBILLO. SE REALIZA SOLDADURA DE CONECTORES (CABLE, BOMBILLO) SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 160595d33be3ccf4415718763a9dc400.pdf | 2021-04-16 | [12 empty] | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 2880 |  | 14538 | SE ENCUENTRA MAL CONTACTO ENTRE CABLES Y CONECTORES A BOMBILLO. SE REALIZA SOLDADURA DE CONECTORES (CABLES, BOMBILLO), SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | 1071002251 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 406486de8029f872980c86e9dd97bd2f.pdf | 2021-04-16
Correctivos generales | No especificado | 729 |  | 14148 | SE REALIZA INSTALACION DE CONECTOR (MANGUERA NIBP, BRAZALETE) SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1e5335d4f7280ad07849fc46ee3bd2ce.pdf | 2021-04-19 | [12 empty] | 2021-04-19
Correctivos generales | No especificado | 162 |  | 14930 | SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO DE LOS PARAMETROS DE TEMPERATURA, TIEMPO, REVOLUCIONES, SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | Activo | inventarios | No especificado | No especificado | bcf8e96e918e359013ea5c75bf154e4b.pdf | 2021-04-26 | [12 empty] | 2021-04-26
Correctivos generales | No especificado | 780 |  | 12021 | SE INSTALA BRAZALETE Y MANGUERA NIBP SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3cff1df8f0cf68f25a56ecf9ae9b9d9b.pdf | 2021-04-21 | [12 empty] | 2021-04-21
Correctivos generales | No especificado | 687 |  | 14558 | REQUIERE REEMPLAZO DE CABLE ECG. SE INSTALA CABLE ECG SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | Activo |  | No especificado | No especificado | f9fbeb9cb33ffb7e52962d789beaae2f.pdf | 2021-04-19 | [12 empty] | 2021-04-20
Correctivos generales | No especificado | 713 |  | 14725 | SE REALIZA CAMBIO DE ENCODER SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | Activo | REANIMACION URGENCIAS | No especificado | No especificado | b42cd4565e909494fde9f254161e40ee.pdf | 2021-04-20 | [12 empty] | 2021-04-20
Correctivos generales | No especificado | 683 |  | 14494 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LAS TARJETAS PRINCIPALES DE SENSORES, SE EJECUTA REEMPLAZO DE TARJETA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DEL EQUIPO NIHON KHODEN SN 0106582 VISMO. SE APLICAN PRUEBAS POR MEDIO DE EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | 2fd41fb442c7e960ba29170c65451561.pdf | [13 empty] | 2021-04-27 | BATERIA, TARJETA DE SENSORES DE PRESION.
Correctivos generales | No especificado | 617 |  | 9748 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL CABLE DE PODER, SE EJECUTA INSTALACION DEL CABLE DE PODER SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | Activo | ANA FRANK | No especificado | No especificado | 6dac83d87aaefee3e72f816fac69776e.pdf | 2021-04-21 | [12 empty] | 2021-04-21
Correctivos generales | No especificado | 5833 |  | 14533 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, TARJETA ELECTRONICA, BOMBILLO, SISTEMA MECANICO, RODAMIENTOS, FRENOS, TOPES, POLEAS, PIÑONES, EJES, SOPORTES Y OBJETIVOS PRESENTANDO PROBLEMAS EN OBJETIVOS (X10, X40). SE REALIZO DESARME Y LIMPIEZA DE LENTES OBJETIVO (X10, X40). SE ENTREGA MICROSCOPIO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | MICROSCOPIO | EMCO4136 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144034252 | Activo | laboratorio de citometria | No especificado | No especificado | bdd3cd3a1eb03375230dbce39896e363.pdf | 2021-04-14 | [12 empty] | 2021-04-15
Correctivos generales | No especificado | 5834 |  | NO REGISTRA | NR |  | BALANZA ELECTRONICA | EMCO3377 | PESOMATIC |  |  | Activo | Inventario | No especificado | No especificado |  | 2021-04-15 | [12 empty] | 2021-04-21
Correctivos generales | No especificado | 1816 |  | 14772 | Se instala brazalete y regresa el equipo en optimas condiciones funcionales |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO6141 | WelchAllyn |  | 180402224555 | Activo | Cirugia hombres | No especificado | No especificado | 4fc9287759bc654dc605fee1f21eb83e.pdf | 2021-04-29 | [12 empty] | 2022-08-11
Correctivos generales | No especificado | 208 |  | 14776 | SE REALIZA LIMPIEZA DE PALAS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-05-06 | [12 empty] | 2021-05-06
Correctivos generales | No especificado | 516 |  | 14788 | SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA, AJUSTE DE CONEXIONES, AJUSTE DE BOMBILLO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO TANTO FISICAS COMO OPERATIVAS. |  | MICROSCOPIO | EMCO0420 | NIKON | YS2-H | 1102430 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 4100a7ad2344e8dd260274287c3506b4.pdf | 2021-05-10 | [12 empty] | 2021-05-10
Correctivos generales | No especificado | 472 |  | 59033 | SE EVIDENCIA ERROR EN LAS VALVULAS DE SEGURIDAD. SE EJECUTA UNA CALIBRACION Y LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA/EXTERNA, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OPERATIVO PARA EL SERVICIO. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | Activo | inventario | No especificado | No especificado | 089017439572067d504c6019f4a51a87.pdf | 2021-05-05 | [12 empty] | 2021-05-05
Correctivos generales | No especificado | 2861 |  | 59020 | SE REALIZA VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRONICO, ISNPECCION Y REPARACION DE FUENTE DE ALIMENTACION, SE ENCUENTRA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGADOR, EL EQUIPO QUEDA OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6986a5b9a2b69208c2ee03180c0448a0.pdf | 2021-05-03 | [12 empty] | 2021-05-03
Correctivos generales | No especificado | 6 |  | 14899 | SE REALIZA INSPECCION DE SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO, SE EVIDENCIA DAÑO EN BANDA, SE REALIZA REPARACION, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BANDA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL. |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | 7fe042ce475f8850db636e912ff3e238.pdf | 2021-05-03 | [13 empty] | BANDA
Correctivos generales | No especificado | 5412 |  | 14278 | SE INSTALO BATERIA EN ABRIL DE 2022 |  | VIDEOLARINGOSCOPIO |  | MCGRATH | MAC | 392994 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | bc1fc8b17078cc7cc80cf7e56acfd38a.pdf | 2021-06-02 | [12 empty] | 2022-04-01
Correctivos generales | No especificado | 141 |  | 59833 | SE REALIZA CAMBIO DE 24 BOMBILLOS UVB, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | Activo |  | No especificado | No especificado | 638ac09b9475684e325da0514180810b.pdf | 2021-06-01 | [12 empty] | 2021-06-01
Correctivos generales | No especificado | 614 |  | 59929 | SE EVIDENCIA AUSENCIA DEL CABLE DE CAPNOGRAFIA. REQUIERE INSTALACION DE CABLE DE CAPNOGRAFIA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | Activo |  | No especificado | No especificado | 49ec2f7925e63c5951293e5faf8bd567.pdf | 2021-06-01 | [12 empty] | 2021-06-01
Correctivos generales | No especificado | 1027 |  | 403086676 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL EQUIPO ENCONTRANDO FALLAS EN LA FUENTE, AL REALIZAR ATG SE EVIDENCIA FALLA EN PSOL'S DE AIRE Y O2. SE REQUIEREN ESTOS REPUESTOS PARA HABILITAR EL EQUIPO. PROXIMO MANTENIMIENTO : NOV 2024 |  | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | Activo | UCI | No especificado | No especificado |  | 2024-08-05 | [12 empty] | 2024-08-05
Correctivos generales | No especificado | 556 |  | 9718 | SE REALIZA UNA INSPECCION VISUAL DE FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA FALLAS TECNICAS DE BATERIA, NO HAY BATERIAS PARA INSTALAR. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | Activo | DERMATOLOGIA | No especificado | No especificado | de8c26af125d6158c217bc1373b2b726.pdf | 2021-06-02 | [12 empty] | 2021-06-02 | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 704 |  | 59829 | SE ENTREGA MANGUERA NIBP, CABLE ECG. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | Activo | trauma 2 | No especificado | No especificado | de6c7629daff4e79ba1ec42fbc843170.pdf | 2021-05-28 | [12 empty] | 2021-05-28
Correctivos generales | No especificado | 873 |  | 59836 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS EN EL CABLE DE PODER. SE INSTALA CABLE DE PODER SUMINISTRADO POR EL CLIENTEM SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONAMIENTO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004849 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 412b52e008e495dd93603a48dcbbd3ed.pdf | 2021-06-01 | [12 empty] | 2021-06-01 | BATERIA, SENSOR SPO2.
Correctivos generales | No especificado | 4889 |  |  | Se realiza ajuste interno de punto de apertura de la válvula proporcional de Aire, se realizan verificaciones principales nuevamente, el equipo pasa test inicial sin problemas. Se deja el equipo ciclando durante aproximadamente 5 horas se realiza mediciones con Analizador de Flujo TSI serial: 4078206002, encontrando que los parámetros medidos se encuentran dentro del rango de error permitido por el fabricante |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5003 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02839 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 0b7b390331622e4f30530e02da71a3cf.pdf | [13 empty] | 2021-05-20
Correctivos generales | No especificado | 4888 |  |  | Se verifica válvula exhalatoria, sensor de flujo, revisión de puntos de apertura, tanto de aire como de oxígeno, verificación de fugas, válvula t con escape. después de todas las revisiones, el equipo no pasa la prueba de línea, se realizan más pruebas internamente, y siguiendo recomendaciones del fabricante, se extrae módulo neumático para realizar la limpieza interna de las válvulas de sobrepresión y de antisofocación, una vez terminada la limpieza y verificación de las válvulas; se instala nuevamente el módulo neumático para continuar con las pruebas, efectivamente el equipo ya pasa el test inicial, y en repetidas ocasiones se hacen las pruebas para asegurar su funcionamiento. Finalizando la prueba de línea, se revisa que el equipo esté funcionando correctamente, se realiza ajuste interno de flujo con analizador TSI con serial: 40782106002 y se realizan mediciones en dos puntos diferentes de concentración de fio2, donde se observa que los valores se encuentran dentro del rango de error permitido por el fabricante. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5002 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02493 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 222ff1f281685e58a2301a27b50c69f8.pdf | [13 empty] | 2021-05-20
Correctivos generales | No especificado | 4901 |  |  | Se realiza verificación de funcionamiento desde el día 24 de Mayo, revisión de válvula exhalatoria, se realiza prueba de línea, pasa sin problemas, se revisan puntos de apertura en buen estado y dentro del rango descrito en el manual técnico, al igual que la válvula T con escape y verificación de fugas internas. Revisando el vídeo donde se muestra la falla, el fabricante indica que esto ocurre cuando hay alguna falla o mal armado de la válvula exhalatoria, bien sea que cambiaron la válvula sin pasar la prueba de línea, o tenía la membrana interna al revés; para corroborarlo se realiza prueba de ciclado con la válvula exhalatoria mal armada y se observa que se presenta errores de volúmenes similares a los presentados en el vídeo; sin embargo el personal asistencial afirma que en ningún momento cambiaron la válvula o la desajustaron. Debido a ello se realiza verificación de volúmenes con Analizador de Flujo TSI serial: 4078206002, y se encuentra que tiene una variación en sus volúmenes de aproximadamente el 8 % lo cual indica que está dentro del rango de error permitido por el fabricante |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5015 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02048 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | d88fc737a81fcbf80ae761baa3055c8b.pdf | [13 empty] | 2021-06-01
Correctivos generales | No especificado | 4893 |  |  | Se realizan pruebas de funcionamiento y monitoreo por aproximadamente 4 horas en donde el equipo no presentó falla en las curvas ni en la entrega de volumen. Se deja el equipo en prueba aproximadamente 18 horas, para asegurar que el ventilador no deje de ciclar o tenga caídas de volúmenes que en algún momento genere alarmas como volumen tidal mínimo o desconexión de paciente. Se verifica el equipo no presentó alarmas y queda en funcionamiento. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5007 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02950 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | db4d8342cf5ed2a3249142aeffee2a71.pdf | [13 empty] | 2021-06-02
Correctivos generales | No especificado | 3388 |  | 12797 | DE ACUERDO A MATENIMIENTO PREVENTIVO QUE SE REALIZÓ, SE DESTAPO EQUIPO, SE REALIZÒ LIMPIEZA Y RETIRO DE OXIDO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | BASCULA | 72886 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600003336 | Activo | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA PRIMER PISO | No especificado | No especificado | 42975fdf31fd6ab7b84a229e2eee2dbb.pdf | 2021-05-28 | [12 empty] | 2022-04-29
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | F-SV-CS-01-SAS-01 | No se reconoce el control device |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | a73f56b939b81d7117abbd98ee8c728c.pdf | 2021-06-02 | [12 empty] | 2021-06-02
Correctivos generales | No especificado | 4289 |  |  | compresor de tornillo se encuentra fuga de aire por el o"ring de la valv de presion minima se cambia el o#ring y se deja operando normalmente |  | COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL | 10028200020 | KAESER | BSD40 | 1025 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-05-19
Correctivos generales | No especificado | 2479 |  | 59847 | REQUIERE INSTALACION DE ADAPTADOR DE VOLTAJE DE 12VDC A 500 MA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. |  | VORTEX | EMCO1207 | BOECO |  | 580701106 | Activo | BANCO DE LECHE | No especificado | No especificado | 8be31f22b9dda97fdd5a9c392a41bb32.pdf | 2021-06-08 | [12 empty] | 2021-06-08 | ADAPTADOR 12V 500MA
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 59974 | SE VERIFICAN LAS CONEXIONES DE ACCESORIOS A LA CONSOLA DONDE SE EVIDENCIAN ALGUNOS SUELTOS, ESTOS SE AJUSTAN CORRECTAMENTE Y SE PRUEBAN JUNTO CON EL OPERADOR DEL EQUIPO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. SE RECOMIENDA CAMBIO DE ELECTROESTIMULADOR. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | dce14a580a9a01a200787dfe5a9e0c5f.pdf | 2021-06-08 | [12 empty] | 2021-06-08
Correctivos generales | No especificado | 556 |  | 14780 | SE REALIZA INSTALACION DE BATERIA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, DONDE SE OBSERVA UN CORRECTO ESTADO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | Activo | DERMATOLOGIA | No especificado | No especificado |  | 2021-06-09 | [12 empty] | 2021-06-09
Correctivos generales | No especificado | 259 |  | 59844 | SE EVIDENCIA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE APLICAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | Activo |  | No especificado | No especificado | 616d37a49bf527e8d63532061da4e4ea.pdf | 2021-06-08 | [12 empty] | 2021-06-08
Correctivos generales | No especificado | 802 |  | 59950 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LAS VALVULAS Y NOTOR DE LA BOMBA DE NIBP, SE LIMPIAN INTERNAMENTE. SE VERIFICA NUEVAMENTE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE OK. |  | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | Activo |  | No especificado | No especificado | 05fba06c9d0835b100af4da056e04132.pdf | 2021-06-04 | [12 empty] | 2021-06-04
Correctivos generales | No especificado | 2431 |  | 14965 | SE REALIZA SOLDADURA EN CONECTOR DE ALIMENTACION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | Activo | OTORRINO CEX | No especificado | No especificado | 65009501503545e27690b30dfd9ebd88.pdf | 2021-06-15 | [12 empty] | 2021-06-16
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA ESTIMULADOR ELECTRONICO, ELECTRODO TIERRA Y CABLE DE PATRON REVERSIBLE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PACIENTE. LOS ACCESORIOS FUERON SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. SE REALIZA REEMPLAZO DE CABLE DE PODER DE LA UPS DEL ELECTROMIOGRAFO, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 641cb7ff143d60d4f4e3ebde85b3faf6.pdf | 2021-06-08 | [12 empty] | 2021-06-15
Correctivos generales | No especificado | 370 |  | 4055 | SE DETERMINÓ DAÑO EN SENSOR DE TEMPERATURA EL CUAL FUE REEMPLAZADO |  | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | Activo |  | No especificado | No especificado | f8efa9eb23027f294e6c5ce53d056427.pdf | 2021-05-22 | [12 empty] | 2021-05-22
Correctivos generales | No especificado | 499 |  | 4067 | PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, REVISIÓN DE TEMPERATURAS SUMINISTRADAS, AJUSTE EN ESTRUCTURA, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LUBRICACIÓN DE RODACHINES, VERIFICACION DE ESTADO DE RESISTENCIA. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | 62a857b4c26706b12115017b954c0493.pdf | 2021-06-01 | [12 empty] | 2021-06-01
Correctivos generales | No especificado | 380 |  | 4073 | SE REALIZA REVISION Y SE OBSERVA DAÑO EN CONECTOR AL MODULO DE HUMEDAD. SE REALIZA REPARACION DEL CONECTOR Y SE INSTALA. EQUIPO OK. |  | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | Activo |  | No especificado | No especificado | 107d7d7db704e7de497242406e9d84cd.pdf | 2021-06-02 | [12 empty] | 2021-06-02
Correctivos generales | No especificado | 378 |  | 4075 | SE REALIZA INSPECCION EN SISTEMA ELECTRICO Y ELECTRONICO, SE DETECTA DAÑO EN TRANSFORMADOR. SE REALIZA CAMBIO DE TRANSFORMADOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL SERVICIO. |  | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | Activo |  | No especificado | No especificado | 514299ffe776504773426727251f1d63.pdf | 2021-06-04 | [12 empty] | 2021-06-04
Correctivos generales | No especificado | 174 |  | 4061 | SE REALIZA INSPECCIÓN, VERIFICACION DE ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, SE REEMPLAZÓ RESISTENCIA TUBULAR Y VENTILADOR DE 12V, 25AH, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066643 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | 9a49911b544cebacee167cf7eccdfd29.pdf | 2021-05-24 | [12 empty] | 2021-05-24
Correctivos generales | No especificado | 499 |  | 4062 | SE REALIZA CAMBIO DE RESISTENCIA Y CABLES DE CONDUCCIÓN. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado | 8d931cb25ccd2f709d3ec528d0fc45cc.pdf | 2021-05-04 | [12 empty] | 2021-05-24
Correctivos generales | No especificado | 2067 |  | 4059 | SE EVIDENCIA LEVE TAPONAMIENTO EN EL CONDUCTOR DE LIQUIDO DE HUMEDAD. SE REALIZA LIMPIEZA EXHAUSTIVA EN TODA LA INCUBADORA YA QUE SE DERRAMÓ LIQUIDO DEL HUMIDIFICADOR AL RESTO DEL EQUIPO INTERNAMENTE. SE REALIZA REPARACION EN HUMIDIFICADOR Y MODULO DE SENSOR DE TEMPERATURA. |  | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | 85a301e993d0e7e09c5df60a7ef12d76.pdf | 2021-05-27 | [12 empty] | 2021-05-27
Correctivos generales | No especificado | 500 |  | 4056 | SE REALIZÓ AJUSTE EN MODULO SERVO CONTROLADOR, SE REPARA CAMBIANDO TRANSISTOR. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | Activo |  | No especificado | No especificado | 850e57c4b534fae81a9446d5c08a8b8f.pdf | 2021-05-22 | [12 empty] | 2021-05-22
Correctivos generales | No especificado | 374 |  | 4058 | SE OBSERVA DAÑO EN MODULO EXTERNO DE CONEXION DEL SENSOR, SE SOLDAN LOS CABLES ABIERTOS, SE AJUSTA EL MODULO Y EL CONECTOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA AL SERVICIO. |  | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8b4d7388bdc0366c7ce63559e64c6c1b.pdf | 2021-05-26 | [12 empty] | 2021-05-26
Correctivos generales | No especificado | 367 |  | 4057 | SE DETECTA DESAJUSTE EN SENSOR INTERNO DEL MODULO DE HUMEDAD. SE REALIZAN LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES, SE REALIZAN PRUEBAS Y SE PONE EN FUNCIONAMIENTO. |  | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | Activo |  | No especificado | No especificado | c7c68267ec6680e07ede6b1c689f08fd.pdf | 2021-05-22 | [12 empty] | 2021-05-22
Correctivos generales | No especificado | 744 |  | 60156 | SE VERIFICA LA FUNCIONALIDAD DE LOS ACCESORIOS Y SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR SPO2 NO FUNCIONA. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR SPO2. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | Activo |  | No especificado | No especificado | 757703f7ff9614bf397ca30173581103.pdf | 2021-06-18 | [12 empty] | 2021-06-18 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 246 |  | 60308 | SE REALIZA REPARACIÓN DE REM. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | b6d07749ddaae9e374fd7097d00b5a61.pdf | 2021-06-17 | [12 empty] | 2021-06-17
Correctivos generales | No especificado | 744 |  | 60332 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO "OK" |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | Activo |  | No especificado | No especificado | f0f15e7892e8587f3a24664c642c44df.pdf | 2021-06-25 | [12 empty] | 2021-06-25
Correctivos generales | No especificado | 844 |  | 60329 | SE INSTALA SENSOR DE SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3e7e6c2c6fe58df0b4a9e58c16297034.pdf | 2021-06-24 | [12 empty] | 2021-06-24
Correctivos generales | No especificado | 540 |  | 60327 | SE INSTALA SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE,SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | Activo | Partos | No especificado | No especificado | d0d19397fb001ed328770f57a75bbd9d.pdf | 2021-06-24 | [12 empty] | 2021-06-24
Correctivos generales | No especificado | 798 |  | 60328 | SE INSTALA SENSOR DE SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | Activo |  | No especificado | No especificado | b96b895945ea21f0ed8e96c0f92ba845.pdf | 2021-06-24 | [12 empty] | 2021-06-24
Correctivos generales | No especificado | 2691 |  | 60323 | SE INSTALA SENSOR SPO2 ADULTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO "OK". |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108476 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | c841dbfc342c1c5e7ed96b3dd0d3de1c.pdf | 2021-06-24 | [12 empty] | 2021-06-24
Correctivos generales | No especificado | 800 |  | 60630 | SE INSTALA SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 69382087462bc27b0d411e4cb0279ea4.pdf | 2021-06-24 | [12 empty] | 2021-06-24
Correctivos generales | No especificado | 797 |  | 60325 | SE INSTALA SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | Activo |  | No especificado | No especificado | efc401d68cfc0ceb3b629436e16b7157.pdf | 2021-06-24 | [12 empty] | 2021-06-24
Correctivos generales | No especificado | 5546 |  | 1234 | Se revisa equipo con daño en la tarjeta displey, por golpe en la bomba . Se hace cambio de tarjeta Se realiza pruebas de infusión sin novedad Equipo funcionando bien |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5325 | NIPRO | hawk-i1 | 4009829 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado |  | 2021-06-09 | [12 empty] | 2021-06-21
Correctivos generales | No especificado | 5558 |  | 1234 | Se revisa equipo con problema de sistema del clamp de la cinta. Se hace cambio del clamp, porque se encontró roto. Se realiza prueba de infusión sin novedad |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5332 | NIPRO | hawk-i1 | 4009911 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | edb1183a5203fe1456481c431abe847c.pdf | 2021-06-15 | [12 empty] | 2021-06-21
Correctivos generales | No especificado | 5519 |  | 1234 | Se descargan los eventos del equipo ´para ser revisados por NIPRO,. Se hacen pruebas de infusión, sin novedad. En 10ml = 9.95 ml Equipo sin novedad |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5234 | NIPRO | hawk-i1 | 4009714 | Activo | UCI CARDIOVASCULAR | No especificado | No especificado | 813ae153e5440363a8498c5b31b1228d.pdf | 2021-06-01 | [12 empty] | 2021-06-08
Correctivos generales | No especificado | 5457 |  | 1234 | Se hace inspección del equipo, encontrando daño en la tarjeta principal. |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5379 | NIPRO | hawk-i1 | 4009298 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | e81cb2f5fbc1d1211f4a3df2b8f7cc1e.pdf | 2021-06-04 | [12 empty] | 2021-06-08 | Tarjeta principal
Correctivos generales | No especificado | 2123 |  | 7971 | Se realiza la respectiva revisión del equipo durante mantenimiento preventivo programada, por parte de la ingeniera Daniela Galvan de la empresa Jomedical. Se identifica que el equipo esta en optimas condiciones de funcionamiento. que sin embargo necesita de una serie de elementos (insumos y/o consumibles) para su funcionamiento. Ante lo cual se le solicita relacionar los elementos faltantes y cotizarlos, |  | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado |  | 2021-06-30 | [12 empty] | 2021-06-30 | Elementos para fibrobroncoscopio
Correctivos generales | No especificado | 2122 |  | 7970 | Se hace revisión del equipo, se identifica desgaste generalizado, s identifican diferentes puntos negros además de fuga positiva. El equipo en estas condiciones no es reparable, por lo tanto se recomienda proceder con el correspondiente proceso de disposición final |  | FIBROBRONCOSCOPIO | 811313 | OLYMPUS | BF-P40 | 2801955 | Activo | bodega de inventarios | No especificado | No especificado | 876485a96aab933658a061f2d88ffea1.pdf | 2021-06-30 | [12 empty] | 2021-06-30
Correctivos generales | No especificado | 1986 |  | 60636 | SE REALIZA INSTALACION DE BOMBILLO NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 68500213c3aa78495a86ad645ce87aac.pdf | 2021-07-02 | [12 empty] | 2021-07-02
Correctivos generales | No especificado | 925 |  | 60300 | SE EVIDENCIA DESGASTE DE ORING, SE REALIZA REEMPLAZO DE ORING SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE ENTREGA EQUIPO OK. |  | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | T70341 | Activo |  | No especificado | No especificado | d6d20075db4dc0f14782149736cb14cb.pdf | 2021-07-06 | [12 empty] | 2021-07-06
Correctivos generales | No especificado | 963 |  | 60299 | SE REALIZAN PRUEBAS POR MEDIO DE DIFERENTES TERMOMETRO A DIFERENTES PARAMETROS, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS, EQUIPO OK. |  | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | RVL6515936 | Activo |  | No especificado | No especificado | 570cbb1e7af70fef4bfd00715c58fff0.pdf | 2021-07-06 | [12 empty] | 2021-07-06
Correctivos generales | No especificado | 958 |  | 60337 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EL OPERADOR. EQUIPO OK. |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 11351050071 | Activo |  | No especificado | No especificado | a89959dacbbd769a2d6f42010436e3f1.pdf | 2021-06-28 | [12 empty] | 2021-06-28
Correctivos generales | No especificado | 956 |  | 60340 | SE INSTALA SENSOR SPO2 NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3543 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050069 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5315275939206037ae110016070af76a.pdf | 2021-06-28 | [12 empty] | 2021-06-28
Correctivos generales | No especificado | 588 |  | 14870 | SE CAMBIA BATERIA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | Activo |  | No especificado | No especificado | ab4532199b3623f1ac7fca39fdc16519.pdf | 2021-06-25 | [12 empty] | 2021-06-28
Correctivos generales | No especificado | 587 |  | 14869 | SE REALIZA EL CAMBIO POR UNAS NUEVAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE DURACION DE CARGA Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 2286bfa01945539e0e216cec5c5a5e30.pdf | 2021-06-25 | [12 empty] | 2021-06-28
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 60049 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL SOCKET DE LA LAMPARA HALOGENA, SE REALIZA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO E INSTALACION DE BOMBILLO Y SOCKET SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | de4f290f97b975da75de236ada01c9e1.pdf | 2021-06-30 | [12 empty] | 2021-06-30
Correctivos generales | No especificado | 683 |  | 60346 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, JUNTO CON EL OPERADOR DEL EQUIPO Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | ccd0877ecb45df91b3f88621cf7a5c2d.pdf | 2021-06-30 | [12 empty] | 2021-06-30
Correctivos generales | No especificado | 2245 |  | 60347 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | 742c4e00dc0b4cffa4ebadd1ecab73da.pdf | 2021-06-30 | [12 empty] | 2021-06-30
Correctivos generales | No especificado | 585 |  | 60348 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | Activo | ortopedia cx | No especificado | No especificado | a459739ac436a2d8481a855df86e9b75.pdf | 2021-06-30 | [12 empty] | 2021-06-30
Correctivos generales | No especificado | 867 |  | 60800 | SE EVIDENCIAN FALLAS Y DESGASTE DEL CABLE ECG DE 5 DERIVADAS, SE REALIZA REEMPLAZO Y PRUEBAS POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004843 | Activo |  | No especificado | No especificado | e663cb31605164ee67bb0a5526c4db77.pdf | 2021-07-19 | [12 empty] | 2021-07-19
Correctivos generales | No especificado | 474 |  | 60303 | PRESENTA FUGA PEQUEÑA EN MODULO MANUAL MAQUINA PASA TODOS SUS TEST EQUIPO OK |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 1ea49439f879e5c28be2c5a60270caba.pdf | 2021-07-22 | [12 empty] | 2021-07-22
Correctivos generales | No especificado | 2867 |  | 60146 | SE CAMBIA BOMBILLO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LENTES, SE ENTREGA EQUIPO OK. |  | MICROSCOPIO | EMCO1254 | FISHER SCIENTIFIC | MICROMASTER |  | Activo | DESCONOCIDA | No especificado | No especificado | 9c3ea035a72edf2eb22b0486c8f6099c.pdf | 2021-06-24 | [12 empty] | 2021-06-24
Correctivos generales | No especificado | 873 |  | 0117 | SE CAMBIA ACOPLE DE MANGUERA NIBO POR QUE NO SE AJUSTA AL CONECTOR, SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004849 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 84289d41ba7d915755261d0a6f559ad2.pdf | 2021-07-14 | [12 empty] | 2021-07-14
Correctivos generales | No especificado | 298 |  | 60536 | SE REALIZA REPARACIÓN DE CABLE HELICOIDAL, PRESENTABA DETERIORO EN EL RECUBRIMIENTO DE LOS CABLES, SE CORTA LA PARTE DAÑADA, SE SUELDAN CABLES A CONECTORES Y SE PONE ENCAUCHETADO DE NUEVO. SE REALIZAN PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3013 | RIESTER | NR | SIN SERIAL | Activo |  | No especificado | No especificado | e0f1333c2ecda345d05c28e6d1b5c768.pdf | 2021-07-08 | [12 empty] | 2021-07-08
Correctivos generales | No especificado | 448 |  | 60535 | LA LAMPARA PRESENTA FALLA EN TONOMETRO, AL CUAL SE LE AJUSTAN LAS MEDIDAS DE PRESION OCULAR Y QUEDA FUNCIONANDO. EL SELECTOR GIRATORIO DE COLORES ESTA DESAJUSTADO. SE DESARMA EL BRAZO MOVIL DEL SISTEMA DE ILUMINACION Y SE AJUSTA EL SELECTOR EN LA POSICION CORRECTA. EQUIPO OK- |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9b24666da38a6d3e7bdf9eb84a97efbf.pdf | 2021-07-08 | [12 empty] | 2021-07-08
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 60532 | SE REALIZA INSTALACION DE PEDAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 93e8d904dc0b35d16190e11546a844f2.pdf | 2021-07-09 | [12 empty] | 2021-07-14 | PEDAL
Correctivos generales | No especificado | 1987 |  | 60540 | SE REALIZA AJUSTE DE SOPORTE DE LA PARTE OCULAR, SELIMPIA INTERNAMENTE LOS LENTES, SE AJUSTAN Y QUEDAN EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 6d038762bc6d4f70f15b3ebe3c9e6505.pdf | 2021-07-09 | [12 empty] | 2021-07-09
Correctivos generales | No especificado | 664 |  | 60537 | SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE Y SENSOR SPO2. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | Activo |  | No especificado | No especificado | 15a5a1b8e62bc1e367febc1ca7d65d98.pdf | 2021-07-08 | [12 empty] | 2021-07-08
Correctivos generales | No especificado | 683 |  | 60529 | SE INSTALA BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | 45e86ccd3545af19987871380d30365b.pdf | 2021-07-08 | [12 empty] | 2021-07-08
Correctivos generales | No especificado | 2806 |  | 60702 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA Y LUBRICACION DE PIÑONES, RESORTES, EJES, EMBOLO, PIEZAS MECANICAS, SE REALIZAN PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | PIPETA |  | BOECO | 100-1000uL | ML952470 | Activo | Taller | No especificado | No especificado | 2c9e3cbc49bbb4a7beff9120b11b4435.pdf | 2021-07-07 | [12 empty] | 2021-07-07
Correctivos generales | No especificado | 585 |  | 14871 | SE INSTALA SENSOR SPO2 NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | Activo | ortopedia cx | No especificado | No especificado | 55cb0b49c77f4776cf316b74593ceff7.pdf | 2021-07-09 | [12 empty] | 2021-07-09
Correctivos generales | No especificado | 803 |  | 9609 | SE REALIZA LIMPIEZA DE BOMBA NIBP Y ELECTROVALVULAS,SE REALIZAN PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4a4190099466f92213a1957706d75231.pdf | 2021-06-30 | [12 empty] | 2021-07-17
Correctivos generales | No especificado | 839 |  | 0121 | SE REALIZA INSTALACION DEBATERIAS, SE DEJAN CARGANDO NUEVAMENTE, SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6a677816a32073e7141c62bfd693e84e.pdf | 2021-07-12 | [12 empty] | 2021-07-13
Correctivos generales | No especificado | 984 |  | 0216 | SE REAIZAN PRUEBAS E INSPECCION TÉCNICA, SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO. |  | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 397909eda5d2c75428bbe6e57840b73c.pdf | 2021-07-12 | [12 empty] | 2021-07-12
Correctivos generales | No especificado | 990 |  | 60744 | SE REALIZA INSTALACION DE (1) ACOPLE BORDEN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO OK. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 772bf8b37b2943084de19b6918cc639d.pdf | 2021-07-09 | [12 empty] | 2021-07-09
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 60746 | SE REALIZA INSTALACION DE (1) ACOPLE BORDEN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | d24ad43beb457ba6c81a427062794b6b.pdf | 2021-07-09 | [12 empty] | 2021-07-09
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 13042 | SE REALIZA INSTALACION DE PIEZA DE ALTA A LA UNIDAD ODONTOLOGICA, SE APLICAN PRUEBASM SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | dbea4c1eb385e7bd9d49ade4bcf92656.pdf | 2021-07-06 | [12 empty] | 2021-07-26
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 14504 | SE EVIDENCIA BRAZALETE, PRESENTA FUGA. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | eb8902b1f32a616d9c4d129b6ea3facc.pdf | 2021-07-29 | [12 empty] | 2021-07-29
Correctivos generales | No especificado | 1642 |  | 60860 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS , LA PANTALLA SE BLOQUEA, REQUIERE ACTUALIZACION. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4206 | BIOCARE | IM-12 | C318110356 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 09fb21f1c298c156c1f069284f3c5975.pdf | 2021-07-28 | [12 empty] | 2021-07-28 | ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE
Correctivos generales | No especificado | 990 |  | 60960 | SE EVIDENCIA FRACTURA Y DESGASTE DEL PEDAL NEUMATICO, SE REQUIERE REEMPLAZO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | a1219d66703765de1e3c7cba60b6d3ae.pdf | 2021-07-29 | [12 empty] | 2021-07-29 | PEDAL NEUMATICO
Correctivos generales | No especificado | 56 |  | 60875 | SE REALIZA INSTALACION DE INDICADOR DE PESO |  | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | fdcd009be24beee9fb6a0476e3f9e5ea.pdf | 2021-07-28 | [12 empty] | 2021-07-28
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  | 23141 |  |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado | cc78707cd76fd79805a6538cae715353.pdf | 2021-03-30
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  | sin codigo | Se realiza visita por reporte de una fuga en el regulador PER. SE realizan pruebas y se ajusta verificando que no queden fugas en el regulador. |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-07-12 | [12 empty] | 2021-07-12 17:30
Correctivos generales | No especificado | 689 |  | 0853 | SE EVIDENCIA DESGASTE Y FRACTURA DEL BRAZALETE, SE APLICA REEMPLAZO DEL BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | Activo |  | No especificado | No especificado | 00a9764151597698a087e82567d210d7.pdf | 2021-08-02 | [12 empty] | 2021-08-03 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 684 |  | 0854 | SE EVIDENCIA DESGASTE Y FRACTURA, SE APLICA REEMPLAZO DEL BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | Activo |  | No especificado | No especificado | 121ebe98f14a3876f0dc29324d2f86e3.pdf | 2021-08-02 | [12 empty] | 2021-08-03 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 150 |  | 60876 | SE EVIDENCIO FRACTURA, DESGASTE DEL EMPAQUE, SE APLICA TRATAMIENTO E INSTALACION DE EMPAQUE, SE APLICAN PRUEBAS EN DIFERENTES RPM, EQUIPO OK. |  | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | 51145007 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | 7fd1f87ba3e30b2f6596f31334843dbd.pdf | 2021-07-29 | [12 empty] | 2021-07-29
Correctivos generales | No especificado | 523 |  | 60880 | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO ESTA OK |  | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | Activo |  | No especificado | No especificado | de152d36d0ea2e312964e7b7afc81d0f.pdf | 2021-07-31 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 2853 |  | 60881 | SE DESARMA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE NO TIENE ALIMENTACION, SE RECTIFICAN SOLDADURAS DE TARJETAS ELECTRONICAS, SE CAMBIA CONECTOR DE ALIMENTACIÓN DC. SE REALIZAN PRUEBAS Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | MICROSCOPIO | EMCO4135 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144033764 | Activo |  | No especificado | No especificado | 546ab8ae9b6be5de525e6796e3f0a228.pdf | 2021-07-31 | [12 empty] | 2021-07-31
Correctivos generales | No especificado | 659 |  | 60993 | SE REALIZA INSTALACION DE BATERIA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | Activo |  | No especificado | No especificado | 32962b5b68bc5ce439e262ddfdaff62c.pdf | 2021-08-11 | [12 empty] | 2021-08-11
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 60980 | SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DE MANGUERA NIBP, SISTEMA ELECTRONICO BOMBA DE PRESION, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | 9a02e6feb640525b33b118f303d96321.pdf | 2021-08-06 | [12 empty] | 2021-08-06
Correctivos generales | No especificado | 2246 |  | 60992 | SE REALIZAN SOPORTES INTERNOS PARA CONECTOR DE CABLE NIBP Y PULSADORES DE ENCENDIDO, TOMA DE PRESION. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3467 | MEDIANA | LUCON M30 | 14611090005 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | e90a77eab72907eb2e3baad78e5f4608.pdf | 2021-08-11 | [12 empty] | 2021-08-11
Correctivos generales | No especificado | 734 |  | 0366 | SE REALIZA ENTREGA SENSOR SPO2 NUEVO, NO SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | Activo | SOAT | No especificado | No especificado | 63894075ccff6f1812fe7a2677744b27.pdf | 2021-08-09 | [12 empty] | 2021-08-09
Correctivos generales | No especificado | 589 |  | 21388 | SE ENTREGA SENSOR SPO2 NUEVO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | affb7febe5c187572b6495f7a318a982.pdf | 2021-08-09 | [12 empty] | 2021-08-09
Correctivos generales | No especificado | 715 |  | 60940 | SE REALIZA ENTREGA DE SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | Activo | OBSERVACION | No especificado | No especificado | a12958850fb886cd849da626a4c34521.pdf | 2021-08-09 | [12 empty] | 2021-08-09
Correctivos generales | No especificado | 702 |  | 0893 | SE REALIZA INSTALACION DE BATERIAS, SE REALIZAN PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | Activo | Sala de neurocirugia | No especificado | No especificado | f93b4a0d2984f30b9c1fe5a5adf2ef2b.pdf | 2021-08-11 | [12 empty] | 2021-08-11
Correctivos generales | No especificado | 588 |  | 21388 | SE INSTALA SENSOR SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | Activo |  | No especificado | No especificado | 715c5f50a3ef5edb9c49e7f0564a51f6.pdf | 2021-08-09 | [12 empty] | 2021-08-09
Correctivos generales | No especificado | 2865 |  | 60982 | SE EMITE CONCEPTO TECNICO DE BAJA, EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN MECANISMOS INTERNOS AL MOMENTO DE REALIZAR LA CALIBRACIÒN DE VOLUMENES, NO ES POSIBLE AJUSTAR YA QUE NO ES PRECISO, NO SE RECOMIENDA SU USO YA QUE NO ES POSIBLE SU REPARACIÒN. |  | PIPETA |  | LAB SYSTEMS | FINNPIPETTE | C27196 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 07268676d1577d5c49fc06ed48c07a70.pdf | 2021-08-09 | [12 empty] | 2021-08-09
Correctivos generales | No especificado | 599 |  | 21390 | SE EMITE CONCEPTO TECNICO DE BAJA, EL EQUIPO PRESENTA UNA CAIDA EN EL SERVICIO Y SE DAÑA LA CARCAZA NO SE PUEDE REALIZAR REPARACION. EL EQUIPO YA CUMPLIO SU CICLO DE VIDA UTIL. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | fa26926f4a3293507ebac318127d9ddf.pdf | 2021-08-13 | [12 empty] | 2021-08-13
Correctivos generales | No especificado | 2825 |  | 21400 | SE REALIZA CORRECCIÓN DE SOLDADURA DE TECLA CLEAR, LIMPIEZA DE PARTES ELECTRONICAS, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, JUNTO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL DIA 22/06/2021 |  | CONTADOR DE CELULAS | 4540 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74643 | Activo | N/R | No especificado | No especificado | 9e9059cebf2b719558028f77dabb5b57.pdf | 2021-06-22 | [12 empty] | 2021-06-22
Correctivos generales | No especificado | 472 |  | 60896 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO. MAQUINA PRESENTA MOTORES DE FUELLE (MALOS), TARJETA PRINCIPAL (MALA), VALVULAS APL (MALA), VALVULAS PEEP (MALA), PANTALLA (MALA), SE RECOMIENDA DAR EQUIPO DE BAJA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | Activo | inventario | No especificado | No especificado | 4a704707f3d9b1e8fd4436e2d2aff3c4.pdf | 2021-08-09 | [12 empty] | 2021-08-09 | MOTORES DE FUELLE, VALVULAS APL, TARJETA PRINCIPAL, VALVULAS, PANTALLA
Correctivos generales | No especificado | 2558 |  | 60939 | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR QUIRURGICO, DONDE SE EVIDENCIA FALLAS TECNICAS DEL CONTRA-ANGULO, OCACIONANDO FUERTE RUIDO A LA HORA DE ENCENDERLO, SE RETIRA PIEZA PARA REPARACIÓN O CAMBIO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | D7804275 | Activo |  | No especificado | No especificado | 16899f8044c9683f3aa912121d496d08.pdf | 2021-08-09 | [12 empty] | 2021-08-09
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 61682 | SE REALIZA CAMBIO DE CARPETA DE LOS DATOS BACKUP A DOCUMENTOS, SE APLICAN PRUEBAS DE ELECTROMIOGRAFIA CON DIFERENTES TIPOS DE EXAMENES Y PARAMETROS DE CORRIENTE mA, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO. SE EFECTUA CAMBIO DE PACIENTE CON EXAMEN NUEVO CON UNA DURACION DE 11 SEGUNDOS. REQUIERE ACTUALIZACION DE COMPUTADOR DEL EQUIPO, POR REPRESENTANTE DE MARCA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6d4973dadc2c77888a92c1663a4f1ba0.pdf | 2021-08-20 | [12 empty] | 2021-08-20
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 21396 | SE REALIZA BACKUP DEL ELECTROMIOGRAFO, CON SOPORTE TECNICO DE REPRESENTANTE DE LA MARCA DEL EQUIPO. SE APLICAN PRUEBRAS DE FUNCIONAMIENTO, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0d98655fc3b9eb4ae3725bc549a06083.pdf | 2021-08-17 | [12 empty] | 2021-08-17
Correctivos generales | No especificado | 2192 |  | 61685 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE VERIFICA QUE EL ACCESORIO FUNCIONE CORRECTAMENTE JUNTO CON EQUIPO PATRON. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | Activo |  | No especificado | No especificado | 76bb76d3b291ef96749625486ca7a9cd.pdf | 2021-08-20 | [12 empty] | 2021-08-20
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | 0238 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. (RESPUESTO DEL INVENTARIO BIOMEDICO) |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | f44fdd5019200d5691580fb16e0bd3df.pdf | 2021-08-19 | [12 empty] | 2021-08-20
Correctivos generales | No especificado | 585 |  | 2073 | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC Y BATERIAS, SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | Activo | ortopedia cx | No especificado | No especificado | 2fb5dcfdf84f49dd83a7254227a70d97.pdf | 2021-08-19 | [12 empty] | 2021-08-20
Correctivos generales | No especificado | 1987 |  | 61701 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SISTEMA ELECTRONICO OK, SE REALIZA FABRICACION DE SOPORTE DE ALIMENTACIÓN PARA BOMBILLO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 6980b8d5b838a993e5cd9503372ede32.pdf | 2021-08-17 | [12 empty] | 2021-08-17
Correctivos generales | No especificado | 262 |  | 61667 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SISTEMA ELECTRONICO Y ELECTRICO OK, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG, PRESENTA FALLA EN LA DERIVADA V6 Y NO ES POSIBLE REPARARLO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | Activo | PEDIATRIA GENERAL | No especificado | No especificado | c2803ca73011f600c24bfa9821ae99fe.pdf | 2021-08-18 | [12 empty] | 2021-08-18 | CABLE ECG.
Correctivos generales | No especificado | 517 |  | 61690 | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL, SE EVIDENCIA FALLA TECNICA DE LA TARJETA DE ALIMENTACIÓN, SE REALIZA MICROSCOPIO NIHON SN II02430 EMCO0420, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | Activo |  | No especificado | No especificado | e8ba7c9929aa3831c016e601d95f0c0b.pdf | 2021-08-23 | [12 empty] | 2021-08-23 | TARJETA DE CONTROL, TARJETA DE ALIMENTACIÓN.
Correctivos generales | No especificado | 814 |  | 2091 | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO ELECTRICO/ELECTRONICO, SE EVIDENCIA FALLAS TECNICAS DE LAS BATERIAS, BRAZALETE, SE REALIZA REEMPLAZO DE BATERIA/BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | Activo |  | No especificado | No especificado | 06a53a5e029a0f2e3d0fb5ec674456a3.pdf | 2021-08-23 | [12 empty] | 2021-08-23
Correctivos generales | No especificado | 270 |  | 61693 | SE REALIZA CAMBIO DE PLUG QUE ESTABA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO, SE INSTALAN CLAMPS NUEVOS, SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON, PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 5460f7ceefbca7dda113a6c2027ad92e.pdf | 2021-08-23 | [12 empty] | 2021-08-23
Correctivos generales | No especificado | 556 |  | 2012 | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | Activo | DERMATOLOGIA | No especificado | No especificado | cb5240d380323a4b958c660a3b461b98.pdf | 2021-08-23 | [12 empty] | 2021-08-23
Correctivos generales | No especificado | 2195 |  | 2153 | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO. SE EVIDENCIA QUE EN EL CONECTOR DE SPO2 HAY UNOS PINES DEL SENSOR OBSTRUIDOS. SE REALIZA DESARME DEL EQUIPO, SE RETIRA EL CONECTOR DAÑADO Y SE REALIZA EL CAMBIO POR EL DE OTRO MONITOR FUERA DE SERVICIO DE LOS DATOS DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA EDAN SERIE:360069M19306460037 EMCO 4555. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 817964ec14cb80e1b1a94b25e686d23f.pdf | 2021-08-23 | [12 empty] | 2021-08-24
Correctivos generales | No especificado | 306 |  | 61711 | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA POR MEDIO DE PRUEBAS QUE EL COLIMADOR PRESENTA FALLAS TECNICAS, DEBIDO A LO PREVIO EL EQUIPO NO IRRADIA |  | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | Activo | adontologia | No especificado | No especificado | 368940b2626a4cafa56a26b0ea2139b6.pdf | 2021-08-25 | [12 empty] | 2021-08-25 | COLIMADOR
Correctivos generales | No especificado | 441 |  | 4137 | SE REALIZA CAMBIO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED. SE REALIZO CAMBIO DE PROTECTOR ACRILICO, CAMBIO DE CABLEADO DE ALTA, CAMBIO DE SOCKED, INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR Y PROTECCIÓN CON FUSIBLES. |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3559 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205022 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 6d1af336fc94ac32a84bc8ba8a7105ab.pdf | 2021-07-29 | [12 empty] | 2021-07-29
Correctivos generales | No especificado | 375 |  | 4136 | SE REALIZO CAMBIO DE TARJETA MAIN BOARD. SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, REPARACION AL SISTEMA DE HUMEDAD. |  | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 178377b5e379adeadc027c663be814db.pdf | 2021-07-21 | [12 empty] | 2021-07-21
Correctivos generales | No especificado | 2425 |  | 4129 | REVISION EN SISTEMA DE HUMEDAD Y TEMPERATURA. REPARACIÓN EN MODULO DE CALEFACCIÓN Y AJUSTE DEL SENSOR DE HUMEDAD. AJUSTE EN CAJA DE MODULO EXTERNO DE TEMPERATURA. CAMBIO DEL SENSOR DE TEMPERATURA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02003 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | e630ac1be5f6c460669bda1e1e9f5a0a.pdf | 2021-07-09 | [12 empty] | 2021-07-09
Correctivos generales | No especificado | 385 |  | 4118 | SE REALIZO REVISION DEL SISTEMA ELECTRONICO Y MODULO DE CALEFACCIÓN SE DETERMINO LA REVISION DE LA TARTEJA MAIN BOARD, SE DETECTO COMPONENTE DIODO DAÑADO. SE REALIZO REPARACIÓN EN TARJETA, SE REALIZO CAMBIO DE DIODO PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | Activo |  | No especificado | No especificado | 47dcd187707d179818bc5e539365eb64.pdf | 2021-07-09 | [12 empty] | 2021-07-09
Correctivos generales | No especificado | 383 |  | 4117 | SE REALIZA REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INCUBADORA Y SE OBSERVA FALLA EN EL SENSOR DE PIEL, SE ENCONTRO DAÑADO Y SE REALIZO CAMBIO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO QUEDO FUNCIONANDO BIEN. |  | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7dee5f7fef7bd6a51147a54544f305ea.pdf | 2021-07-08 | [12 empty] | 2021-07-08
Correctivos generales | No especificado | 698 |  | 2573 | SE VERIFICA ESTADO DEL SENSOR DE SATURACIÓN, ENCONTRANDO QUE MUESTRA VALORES SIN ESTAR CONECTADO A PACIENTE. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN. EL EQUIPO QUEDA OPERANDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | Activo |  | No especificado | No especificado | ce2002e5c11991fbbf233e51cc7a2f26.pdf | 2021-09-03 | [12 empty] | 2021-09-03 14:30
Correctivos generales | No especificado | 337 |  | 1234 | Se realizó revisión general del sistema .Se realizó la adquisición de Control de Calidad. Se observa en el D1 que el pico de TC99 se ha corrido a 137 keV. En el D2 hay daño grave pues el pico de energia para Tc99 esta por debajo de 100 KeV.De entrada se observa que la fuente de alta del D2 tiene problemas pues genera un valor muy por debajo del esperado. Se intercambiaron las fuentes de alta. Con esto el problema cambia de detector, por lo tanto la fuente de alta del D2 debe ser reemplazada.Se realizo: Ajuste de fotomultiplicadores, Corrección de Energía y Uniformidad en el D1.Adquisición de Control de calidad con excelentes resultados en D1.De manera intermitente, se presenta problema con el PSD, el cual se activa y desactiva. Esto es debido a que el sistema detecta un problema en el PSD del D2. Esto ocurre cuando el equipo tiene instalados los señuelos. Por lo tanto es necesario reemplazar el switch y cable del señuelo 2. |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | Activo | medicina nuclear | No especificado | No especificado |  | 2021-09-01 | [12 empty] | 2021-09-01
Correctivos generales | No especificado | 337 |  | 1234 | Ya en el sitio se encuentra que no es posible realizar ningún movimiento. El sistema trata de inicializar los movimientos pero no le es posible. se realizaron pruebas y verificaciones de todos las posiciones límites. Se realizó una reinicialización general del sistema. Se comprobó que todos los movimientos se realizan normalmente. Se realizó la inicialización de todos los movimientos. |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | Activo | medicina nuclear | No especificado | No especificado |  | 2021-09-06 | [12 empty] | 2021-09-06
Correctivos generales | No especificado | 1842 |  | F465-21 | Se realiza verificación técnico funcional del equipo, se configura el IRIS a AVE para mayor intensidad en la imagen, el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado | e547c0b308940376cd975bc4436e1f72.pdf | 2021-08-18 | [12 empty] | 2021-08-18
Correctivos generales | No especificado | 390 |  | 4115 | EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, DESPUES DE REALIZARLE VARIAS PRUEBAS DE TEMPERATURA POR ESPACIO DE 10 HORAS. |  | Incubadora | EMCO4307 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04002 | Activo |  | No especificado | No especificado | e6d58720e5270d278b68d20ca3188924.pdf | 2021-07-06 | [12 empty] | 2021-07-06
Correctivos generales | No especificado | 467 |  | 61725 | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VENTILACION MECANICO, MANUAL Y PANTALLA FRONTAL, PULSADORES, DONDE SE EVIDENCIA UN BUEN ESTADO. SE APLICAN PRUEBAS EN DIFERENTES PARAMETROS DE VENTILACIÓN, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 5de07c12a52f6d4e06561b4ecca14307.pdf | 2021-08-30 | [12 empty] | 2021-08-30
Correctivos generales | No especificado | 5859 |  | 61736 | SE REALIZA INSTALACION DE LA TARJETA, SE INSPECCIONA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO, COMPONENTES MECANICOS, VOLTAJE DE ENTRADA DE LA COMETIDA, RESISTENCIAS. DONDE SE EVIDENCIAN FALLAS ELECTRICAS DE LA ELECTROVALVULA. REQUIERE REEMPLAZO EL SELENOIDE. EQUIPO FUERA DE SERVICIO |  | AUTOCLAVE | EMCO3887 | BIOLAB | ARV75L | 1512-164 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 3268ca1e5036d6fdf3d03a237dedb3e5.pdf | 2021-09-01 | [12 empty] | 2021-09-01 | SELENOIDE
Correctivos generales | No especificado | 4012 |  | 61678 | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA MECANICO, SE AJUSTA AL INICIO DE LA MEDIDA EN CERO, GALGAS EXTENSIOMETRICAS Y SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRON A CARGAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4728 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017863 | Activo |  | No especificado | No especificado | 74676f564a958f424c1cf943f5af0e54.pdf | 2021-08-19 | [12 empty] | 2021-08-19
Correctivos generales | No especificado | 5733 |  | 59439 | SE REALIZA INSPECCION DEL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, MECANICO, SE REALIZA VERIFICACIÓN DE SWICHT DE ENCENDIDO, PARADA DE EMERGENCIA, SE REALIZA AJUSTE DE CONECTOR MACHO A CABLE DE CENTRAL DE MANDO, AJUSTE DE CONEXIONES A TARJETA ELECTRONICA, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE A TARJETA CENTRAL, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS PARA SU USO. |  | MESA DE CIRUGIA | ETRA00290 | HOTBO | RT-M300A | BT115001A | Activo | Inventarios | No especificado | No especificado | e74669c5f102c677fcfb3b140f881fe7.pdf | 2021-08-31 | [12 empty] | 2021-08-31
Correctivos generales | No especificado | 4287 |  | sin codigo | CAMBIO TENSOR (1) - CAMBIO PISTÓN (1) - CAMBIO BULÓN (1) - CAMBIO PASADOR GUÍA (3) - CAMBIO RODAMIENTOS BIELAS (3) - CAMBIO RODAMIENTO CIGUEÑAL (3) - CAMBIO FILTRO DE AIRE - CAMBIO CONTACTOR |  | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | Activo | CENTRAL DE GASES MEDICINALES | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2020-12-01 | CAMBIO TENSOR (1) - CAMBIO PISTÓN (1) - CAMBIO BULÓN (1) - CAMBIO PASADOR GUÍA (3) - CAMBIO RODAMIEN
Correctivos generales | No especificado | 4287 |  | sin codigo | DEBIDO A RUIDO EXTRAÑO EN EL SISTEMA SE PROCEDE A REALIZAR DESARME DEL EQUIPO ENCONTRÁNDOSE AVERÍA EN EL PISTÓN, EL BULÓN, LOS PASADORES, SE REALIZA REPARACIÓN CON CAMBIO DE RODAMIENTO , EQUIPO FUER DE LÍNEA. ACTIVIDADES PENDIENTES:CAMBIO TENSOR (1) - CAMBIO PISTÓN (1) - CAMBIO BULÓN (1) - CAMBIO PASADOR GUÍA (3) - CAMBIO RODAMIENTOS BIELAS (3) - CAMBIO RODAMIENTO CIGUEÑAL (3) - CAMBIO FILTRO DE AIRE - CAMBIO CONTACTOR |  | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | Activo | CENTRAL DE GASES MEDICINALES | No especificado | No especificado | b37cd4f190209f9e73b9f392807d0c85.pdf | [13 empty] | 2020-11-01 | CAMBIO TENSOR (1) - CAMBIO PISTÓN (1) - CAMBIO BULÓN (1) - CAMBIO PASADOR GUÍA (3) - CAMBIO RODAMIEN
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | Seguimiento fallo del equipo.. Se presento Viernes 9 de Septiembre. Se hace revisión de errores del sistema, via remota, no se presentan desde el día Viernes. Equipo en operación.. |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 544bc54d55e330d12c6870dc1e91cb73.pdf | 2021-09-09 | [12 empty] | 2021-09-13
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 61852 | SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE MÓDULO ESCUPIDERA (BASE PARA LAVAMANOS DE ODONTOLOGÍA), SE REVISÓ EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, SE ENCUANTRAN MOTORES MALOS, UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO OK. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | cc6a287e513cc3058af3a609bcfba009.pdf | 2021-09-03 | [12 empty] | 2021-09-03 | MÓDULO DE PIEZAS, MOTORES DE MOVIMIENTO, BOQUILLA DEL EYECTOR, PINTURA DE BASE DE LA UNIDAD,ACRÍLICO
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 61853 | SE INSTALÓ MÓDULO DE ESCUPIDERA, SE REVISARON LOS SITEMAS ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL MÓDULO DE PIEZAS REQUIERE CAMBIO, LOS MOTORES DE MOVIENTO SE ENCUENTRAN MALOS, SE REQUIERE PINTURA PARA BASE DE LA UNIDAD. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | d61dce3ed46410764d8ec3d6df77cd94.pdf | 2021-09-01 | [12 empty] | 2021-09-01 | MÓDULO DE PIEZAS, MOTORES DE MOVIMIENTO, BOQUILLA DEL EYECTOR, PINTURA DE BASE DE LA UNIDAD,ACRÍLICO
Correctivos generales | No especificado | 992 |  | 61855 | SE INSTALÓ MÓDULO ESCUPIDERA, SE REUIERE CAMBIO EN MÓDULO PIEZAS, SE REQUIERE PINTURA PARA BASE DE UNIDAD, SE REVISARON SISTEMAS NEUMÁTICO Y ELECTRÓNICO, LOS MOTORES DE MOVIMIENTO SE ENCUENTRAN MALOS, UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO OK. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 49f44ac6d48e35149f186fa58e4bb331.pdf | 2021-08-30 | [12 empty] | 2021-08-30 | MÓDULO DE PIEZAS, MOTORES DE MOVIMIENTO, BOQUILLA DEL EYECTOR, PINTURA DE BASE DE LA UNIDAD,ACRÍLICO
Correctivos generales | No especificado | 2817 |  | SIN CÓDIGO | SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE |  | SISTEMA DE GUIA ULTRASONIDO |  | BARD | SITE RITE 8 | DYDAD017 | Activo | BD | No especificado | No especificado |  | 2021-08-11 14:00 | [12 empty] | 2021-08-11 15:00
Correctivos generales | No especificado | 2087 |  | 0682 | SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, SE HIZO REVISIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SISTEMA ELECTRÓNICO, NEUMÁTICO Y PULSADORES OK, SE REALIZÓ CAMBIO DEL CONECTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE AL EVIDENCIAR EL DAÑO DEL PULSADOR DEL NIBP, SE COMPROBÓ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON LAS PRUEBAS DEL PATRÓN DE PRESIÓN, EL EQUIPO QUEDÓ OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3914 | BLT | M7000 | M009A014123 | Activo |  | No especificado | No especificado | 669ef15b6b0f369a7bc624f3d0b62497.pdf | 2021-08-27 | [12 empty] | 2021-08-27 | BATERÍA
Correctivos generales | No especificado | 210 |  | 2129 | SE REALIZÓ INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA Y DE LOS ACCESORIOS, NO SE PRESENTÓ LA FALLA DE LA PRUEBA DE USUARIO, SE VERIFICÓ QUE NO SE PRESENTA ERROR Y QUE IMPRIME CORRECTAMENTE. |  | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | Activo |  | No especificado | No especificado | cd446c53eb46c742fd3b6c6e77eb2a4e.pdf | 2021-08-30 | [12 empty] | 2021-08-30
Correctivos generales | No especificado | 2192 |  | 2339 | SE REALIZA REVISIÓN DE PARÁMETROS ENCONTRANDO FUGA EN BRAZALETE. SE INSTALA ACCESORIO NUEVO, DEJANDO EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | Activo |  | No especificado | No especificado | f00528fa859aad625496893f2e288d82.pdf | 2021-09-20 07:10 | [12 empty] | 2021-09-20 07:45
Correctivos generales | No especificado | 698 |  | 2574 | SE REALIZA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, SE INSPECCIONÓ A NIVEL FUNCIONAL Y ESTRUTURAL, SE LIMPIÓ INTERNA Y EXTERNAMENTE, SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO OK, SE AJUSTÓ CONECTOR DEL PULSADOR DEL NIBP POR EVIDENCIA DE FALLA EN ESTE, EL EQUIPO QUEDÓ OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | Activo |  | No especificado | No especificado | 20a8748efdbce4992cab1b44567dfec7.pdf | 2021-09-03 | [12 empty] | 2021-09-06
Correctivos generales | No especificado | 181 |  | 61821 | SE REALIZÓ INSTALACIÓN DE CABLE EKG NUEVO, SE EFECTUARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO QUEDÓ OK. |  | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | Activo | Taller de mantenimiento | No especificado | No especificado | 4ef36eac8b3c16b6258956b63658e3f2.pdf | 2021-09-08 | [12 empty] | 2021-09-08
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | 2131 | SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE RECTIFICÓ EL FUNCIONAMIENTO DEL PULSADOR DE NIBP, SE CAMBIÓ BRAZALETE POR PRESENTAR DAÑO, SE CAMBIÓ LA BATERÍA Y SE HICIERON LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CONECTADO A LA RED Y DESCONECTADO DE ESTA, SE INSTALÓ SENSOR DE SPO2, PANTALLA OK, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | dab8759dd27a2315bec4520d4a138f56.pdf | 2021-08-31 | [12 empty] | 2021-08-31
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 61854 | SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE LA PIEZA ALTA PARTES MECÁNICAS, TURBINA, EL ACOPLE MANDRIL SE ENCUENTRA PEGADO, SE AJUSTA Y LUBRICA EL MANDRIL, PIEZA DE ALTA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 50afa2b64190b9fe329710a033b733c0.pdf | 2021-09-01 | [12 empty] | 2021-09-01
Correctivos generales | No especificado | 2226 |  | 2340 | SE REALIZA INSPECCION DE PORTE FUNCIONAL Y SE EVIDENCIA QUE LA IMPRESORA FALLA, SE RETIRA EL PAPEL Y SE RETIRA EL RODILLO DE LA TAPA SE CAMBIA DE POSICION Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESION Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | Activo | sala humana | No especificado | No especificado | 664d878f3580b085c061fca2b16b88dc.pdf | 2021-09-23 | [12 empty] | 2021-09-23
Correctivos generales | No especificado | 2428 |  | 0273 | EN LA REVISION DEL EQUIPO SE EVIDENCIA EL CONECTOR. Y EL CABLE QUE SE CONECTA A LA BATERIA ESTAN SUELTOS. SE SUELTA EL CONECTOR Y SE SOLDAN LOS CABLES Y SE PEGA. |  | FRONTOLUZ | EMCO4477 |  |  | 1104612896/110439603 | Activo | OTORRINO CEX | No especificado | No especificado | 6a02a95d7b90ea83aa39ee1bc352658e.pdf | 2021-09-21 | [12 empty] | 2021-09-21
Correctivos generales | No especificado | 1909 |  | 61841 | SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, ESTE KIT FUE SOLICITADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE INSTALAN FUELLE INTERO Y EXTERNO, EMPAQUES, VALVULAS, FILTROS Y BATERIAS. SE REALIZA LIMPIEZA, SE CALIBRAN VALVULAS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUGA EN EL SISTEMA Y PRUEBAS DE PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | Activo |  | No especificado | No especificado | d131c093e1bf4a76f5b81903002219d9.pdf | 2021-09-01 | [12 empty] | 2021-09-01
Correctivos generales | No especificado | 466 |  | 61842 | SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, ESTE KIT FUE SOLICITADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE INSTALAN FUELLE INTERO Y EXTERNO, EMPAQUES, VALVULAS, FILTROS Y BATERIAS. SE REALIZA LIMPIEZA, SE CALIBRAN VALVULAS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUGA EN EL SISTEMA Y PRUEBAS DE PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 9fa5ca8effd2926192bd0e4dd8163eb8.pdf | 2021-09-03 | [12 empty] | 2021-09-03
Correctivos generales | No especificado | 484 |  | 61844 | SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, ESTE KIT FUE SOLICITADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE INSTALAN FUELLE INTERO Y EXTERNO, EMPAQUES, VALVULAS, FILTROS Y BATERIAS. SE REALIZA LIMPIEZA, SE CALIBRAN VALVULAS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUGA EN EL SISTEMA Y PRUEBAS DE PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 5e3b6ec28e882395c7a97eedbb296f98.pdf | 2021-09-06 | [12 empty] | 2021-09-06
Correctivos generales | No especificado | 707 |  | 62130 | SE REALIZA ENTREGA DEL EQUIPO CON TODOS SUS ACCESORIOS FUNCIONALES, EN BUEN ESTADO FISICO Y DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SE EJECUTAN CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | Activo |  | No especificado | No especificado | 24f544d26a3486a33c4e03e0085899d3.pdf | 2021-09-24 | [12 empty] | 2021-09-24
Correctivos generales | No especificado | 2025 |  | 61843 | SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, ESTE KIT FUE SOLICITADO EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE INSTALAN FUELLE INTERO Y EXTERNO, EMPAQUES, VALVULAS, FILTROS Y BATERIAS. SE REALIZA LIMPIEZA, SE CALIBRAN VALVULAS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUGA EN EL SISTEMA Y PRUEBAS DE PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3781 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASF-0199 | Activo | bodega inventarios | No especificado | No especificado | 0ecbe1b6ff84eaeee7f0427a89ac23ff.pdf | 2021-09-04 | [12 empty] | 2021-09-04
Correctivos generales | No especificado | 192 |  | 62257 | SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA NUEVA, SUMINISTRADA POR EL CLIENTE SE VERIFICA DESDE EL MENU QUE LA BATERIA QUEDE RESETEADA Y NUEVAMENTE SE REALIZA EL AUTOTEST DONDE SE COMPRUEBA QUE QUEDA INSTALADA LA BATERIA CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 6ffb1556dfe36a626f2aeae94fee8552.pdf | 2021-09-29 | [12 empty] | 2021-09-29
Correctivos generales | No especificado | 2226 |  | 61823 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ESTA MAL CONFIGURADO. SE CONFIGURA EN EL MENU Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | Activo | sala humana | No especificado | No especificado | e9604260213b69b972db265145765c63.pdf | 2021-09-08 | [12 empty] | 2021-09-08
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 61819 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SISTEMA ELECTRICO OK, SE EVIDENCIA FUGA EN MANGUERA DE AGUA, SE REALIZA CORRECCIÓN DE FUGA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | c59fd26ab05d84255b7ae738ea4c0fff.pdf | 2021-09-07 | [12 empty] | 2021-09-07
Correctivos generales | No especificado | 739 |  | 61850 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SISTEMA ELECTRONICO, NEUMATICO, PULSADORES, PANTALLA. SE EVIDENCIA FRACTURA DE CONECTOR DE SPO2, SE DESARMA EL EQUIPO, SE PEGA CONECTOR INTERNAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3d55ad00b09bcdbeaab5018aeef28e43.pdf | 2021-09-16 | [12 empty] | 2021-09-16
Correctivos generales | No especificado | 2560 |  | 61846 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, INFORMA EL SERVICIO QUE EL EQUIPO NO EXPULSA EL AGUA CORRECTAMENTE, SE REALIZA LIMPIEZA DE CONDUCTOS INTERNOS Y VALVULAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | CAVITRON | EMCO3979 | BEYES | P6 PLUS | S1730437AL | Activo |  | No especificado | No especificado | 1787672218a04f37601c7fed6fb08e34.pdf | 2021-09-14 | [12 empty] | 2021-09-14
Correctivos generales | No especificado | 683 |  | 61871 | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA DEL MONITOR, DONDE REPORTAN QUE EL EQUIPO SE ESTA APAGANDO, SE APLICAN PRUEBAS DEL MONITOR SE OBSERVA QUE LA BATERIA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE APLICA INSTALACIÓN DE LA BATERIA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | b6a8038981453ab84609e0ded323fa83.pdf | 2021-09-09 | [12 empty] | 2021-09-09
Correctivos generales | No especificado | 883 |  | 61845 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, SE EVIDENCIA QUE EL CONECTOR DE MANGUERA NIBP LO ACOPLARON A LA FUERZAM SE DESARMA MONITOR Y SE EXTRAE CONECTOR PARA SU REPARACION, SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | Activo |  | No especificado | No especificado | 057df94b96fac63c29229fc09288ca1c.pdf | 2021-09-14 | [12 empty] | 2021-09-14
Correctivos generales | No especificado | 606 |  | 0672 | SE APLICA REEMPLAZO DEL CABLE DE PODERM SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | ee0035b3d7b6c98afd07719b95c5e0ef.pdf | 2021-09-16 | [12 empty] | 2021-09-17
Correctivos generales | No especificado | 771 |  | 23256 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA GOLDWAY MODELO UT7000C SERIE=CN7CABAS00069 SE DEJO ESTE EQUIPO EN EL SERVICIO COMO MONITOR DE TRANSPORTE, SE ENTREGA CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS, CABLE EKG, SENSOR SPO2, MANGUERA NIBP, CABLE IBP, CABLE AC Y BRAZALETE, SE DEJA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 6bac5f1fa18e6bf416d1ba23548cc508.pdf | 2021-09-24 | [12 empty] | 2021-09-24
Correctivos generales | No especificado | 272 |  | 2778 | SE REALIZA REVISION DE LA FALLA REPORTADA POR MEDIO DE ORDEN. EL ERROR QUE PRESENTA ES FALLA DE PAPEL. SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA, SE RETIRA EL PAPEL Y SE PONE EN LA POSICION CORRECTA PARA QUE EL SENSOR DETECTE AL MOMENTO DE IMPRIMIR. SE LE EXPLICA AL JEFE DE TURNO COMO SE INSERTA EL PAPEL DE MANERA CORRECTA Y SE EFECTUAN JUNTO CON EQUIPO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | Activo |  | No especificado | No especificado | d4c3f16a70b349f82a45ee4a89153a0e.pdf | 2021-09-24 | [12 empty] | 2021-09-24
Correctivos generales | No especificado | 529 |  | NO REGISTRA | Se realiza limpieza de terminales sulfatadas, se cambia bombillo y se colca cubierta protectora al cable de conexión al pedal. El equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento. Acción correctiva realizada por el ingeniero Julio Cesar Carrillo |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | Activo | Quirofano de oftalmo | No especificado | No especificado |  | 2021-09-27 | [12 empty] | 2021-09-28
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | No registra | Ventiladores del lado derecho del equipo suenan mas de los normal, se cambian ambos ventiladores y el sonido ahora es normal. Se reemplazan los filtros de aire del gantry y el filtro de aire para el detector. Se nota que otro de los ventiladores opone mucha resistencia al movimiento, por lo que se solicitará ventilador para cambio. También, se solicitará el kit de grasas para el equipo, ya que no fue posible realizar la lubricación de la mesa debido a que no se encuentran grasas en sitio. Pruebas funcionales exitosas |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | bb1b5e7e582d779a8859f17ac4c2f799.pdf | 2021-10-06 | [12 empty] | 2021-11-12 | 2 fans Ref.10891306
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | Se reviso errores y se detecto que el equipo tuvo un bajonazo de energía externa cuyo síntoma es desconexión del Gantry, la UPS y la IRS con una ventana de aviso pero cuando pasa el evento eléctrico muestra otro pantallazo informando que Gantry, UPS y la IRS están conectadas. No hay incidencia en el equipo y sigue operando normal. |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 08c886ea8e3118ac07d3c59fa2324aef.pdf | 2021-10-07 | [12 empty] | 2021-10-07
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 62098 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA PIEZA DE MANO, EL EQUIPO PRESENTA DAÑO NO SUJETA LA FRESA DEBIDO A QUE ESTA DAÑADO SHULZ, EL ENCARGADO DE SUJETAR. REQUIERE CAMBIO. LA PIEZA DE MANO QUEDA FUERA DE SERVICIO. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | c0b1f577ea18f92b82be1e839d2a8246.pdf | 2021-09-30 | [12 empty] | 2021-09-30 | SHULZ
Correctivos generales | No especificado | 5941 |  | NO REGISTRA | El equipo es revisado por la Ingeniera Daniela de la empresa Jomedica, se realiza el proceso respectivo para eliminar la obstrucción y se dan recomendaciones al servicio sobre que elementos deben usarse para evitar la aparición de obstrucciones. El equipo queda completamente operativo. |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 2G361K450 | Activo | Oficina mantenimiento biomedico | No especificado | No especificado |  | 2021-10-05 | [12 empty] | 2021-10-06
Correctivos generales | No especificado | 262 |  | 62085 | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG, EQUIPO OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | Activo | PEDIATRIA GENERAL | No especificado | No especificado | 833bec8d93c2385f30c9b7d293598f5b.pdf | 2021-09-29 | [12 empty] | 2021-09-29
Correctivos generales | No especificado | 803 |  | 62089 | SE EVIDENCIA AUSENCIA DE SENSOR DE SPO2, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | Activo |  | No especificado | No especificado | fff38c8f63b84b30b0a74297b623dbdd.pdf | 2021-09-29 | [12 empty] | 2021-09-29
Correctivos generales | No especificado | 2071 |  | 62087 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL SENSOR DE SPO2, SE APLICA REEMPLAZO DEL SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3911 | BLT | M7000 | M009A014301 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3da35bac63f0ca87c7200e51916a2444.pdf | 2021-09-29 | [12 empty] | 2021-09-29
Correctivos generales | No especificado | 808 |  | 62086 | SE EVIDENCIA AUSENCIA DE SENSOR DE SPO2, SE REALIZA INSTALACION DEL SENSOR SUMINISTRADO POR CLIENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | Activo |  | No especificado | No especificado | 51e4bb6eb31be8da64495e25950c829d.pdf | 2021-09-29 | [12 empty] | 2021-09-29
Correctivos generales | No especificado | 2459 |  | 62147 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL SENSOR DE OXIGENO, SE PALICA REEMPLAZO DEL SENSOR SUMINISTRADO POR CLIENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3912 | BLT | M7000 | M009A014297 | Activo |  | No especificado | No especificado | cb59bf401b902084ea6d3cb9983d6b64.pdf | 2021-09-29 | [12 empty] | 2021-09-29
Correctivos generales | No especificado | 337 |  | No registra | El equipo se encontró con el Gantry bloqueado en la posición de cambio de colimadores.El sistema reporta que el PSD2 esta activado.Se realizó el procedimiento correspondiente para el desbloqueo del Gantry.Una vez se consiguió el movimiento normal del Gantry, se procedió a la instalación de las partes. Se instaló la nueva HVPS en el D2 y el nuevo sensor de PSD en el Decoy del D2. Se verifica que el valor de la fuente es el esperado.Pruebas generales de funcionamiento. OK.Test de adquisición sin actividad. OK.El equipo queda en recuperación del D2. Se programa visita el 19 de octubre para los ajustes de Calidad del imagen. Equipo operando normalmente |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | Activo | medicina nuclear | No especificado | No especificado | e2f04405ffaedb575fffef32e0923a86.pdf | 2021-10-14 | [12 empty] | 2021-10-15
Correctivos generales | No especificado | 2880 |  | 62297 | SE EVIDENCIA FALLA EN LA TAPA QUE SOSTIENE EL BOMBILLO Y EL CONECTOR DE LA DIADEMA A LA BATERIA ESTA SUELTO. SE REALIZA DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE TAPA Y SE AJUSTA EL BOMBILLO, SE SUELDA EL CONECTOR Y SE PEGA INTERNAMENTE PARA EVITAR QUE SE SUELTE EL CONECTOR. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | 1071002251 | Activo | OFTALMOLOGÍA | No especificado | No especificado | 964301b2c1855e704a299cbc7012281b.pdf | 2021-10-13 | [12 empty] | 2021-10-13
Correctivos generales | No especificado | 3714 |  | 251021CN1 | SE AJUSTA SELECTOR DE MODO. SE REINSERTA ADAPTADOR A CHASÍS. EQUIPO FUNCIONAL. |  | VACUOMETRO |  | VACUTRON |  | 22-12-11080108 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2b3763eaf5e8220372043853053c708a.pdf | 2021-10-25 | [12 empty] | 2021-10-25
Correctivos generales | No especificado | 2557 |  | 62277 | SE REALIZA REPARACION DEL CABLE DE LA PIEZA DE MANO. |  | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3984 | SURGIC AP | NE 189 | D7404264 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 8b5a906326677292baeca5463689b313.pdf | 2021-10-07 | [12 empty] | 2021-10-07
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 62276 | SE EVIDENCIA DAÑO EN MANGUERA DE PIEZA DE ALTA REQUIERE SU CAMBIO , REQUIERE TAPIZADO DE CABEZAL, SE REALIZA INSTALACIÓN DE PIEZA DE ALTA SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 9d363153d40bfa8f4ae47eeef24a8f4c.pdf | 2021-10-07 | [12 empty] | 2021-10-07 | TRAMO DE MANGUERA PIEZA DE ALTA, TAPIZADO DE CABECERA
Correctivos generales | No especificado | 2072 |  | 62314 | FALLAS EN EL PULSADOR Y DESGASTE DEL BRAZALETE. SE REALIZA REEMPLAZO DE BRAZALETE, PULSADOR Y SATURADOR DE OXÍGENO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3904 | BLT | M7000 | M009A014306 | Activo | Taller | No especificado | No especificado | b0e8cc841adb27128f5a7f6997eb2563.pdf | 2021-10-12 | [12 empty] | 2021-10-12
Correctivos generales | No especificado | 2090 |  |  | SE OBSERVA FRACTURA DE CARCASA Y SENSOR DE OXÍGENO Y BRAZALETE DESGASTADO. SE REALIZA REEMPLAZO DE BRAZALETE Y SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE APLICÓ AJUSTE DE LA CARCASA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | 124411020002 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 1b0bd2b4b42b3898c75a22f69e19966b.pdf | [13 empty] | 2021-10-12
Correctivos generales | No especificado | 769 |  | 62263 | SE EVIDENCIA DAÑO EN LA PANTALLA, POR LO QUE SE REALIZA CAMBIO DE LA PANTALLA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN PROSIM8. EL EQUIPO QUEDA UBICADO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | Activo |  | No especificado | No especificado | 66b84c8d85e3c54067814f97ef7dea62.pdf | 2021-10-05 | [12 empty] | 2021-10-05
Correctivos generales | No especificado | 684 |  | 62217 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS EN EL BRAZALETE AL PRESENTAR FUGA, SE REALIZA EL RESPECTIVO CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | Activo |  | No especificado | No especificado | c6122287c3cf0c7bd3c95a59e24b28fd.pdf | 2021-10-06 | [12 empty] | 2021-10-06
Correctivos generales | No especificado | 678 |  | 62275 | SE EVIDENCIA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR SPO2, SE REALIZA EL CAMBIO POR UNO NUEVO QUE SE ENCONTRÓ EN EL INVENTARIO DE UCI. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | Activo | ucep | No especificado | No especificado | 92f427f196ebfcca4ca5107a2bba0a74.pdf | 2021-10-06 | [12 empty] | 2021-10-06
Correctivos generales | No especificado | 2131 |  | 62099 | SE EVIDENCIA DESENFOQUE DE LOS FILTROS, SE REALIZA DESARME DEL CABEZAL DEL OFTALMOSCOPIO, LIMPIEZA INTERNA DE FILTROS Y AJUSTE DE LENTES. |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4584 | WELCHALLYN | GS 777 |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 929bf403557f65b790a05d127436c110.pdf | 2021-10-07 | [12 empty] | 2021-10-07
Correctivos generales | No especificado | 2132 |  | 62100 | SE EVIDENCIA DESENFOQUE DE LOS FILTROS, SE REALIZA DESARME DEL CABEZAL DEL OFTALMOSCOPIO, LIMPIEZA INTERNA DE FILTROS Y AJUSTE. |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4586 | WELCHALLYN | GS 777 |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 4b47c1d09c0699934314ec0c89f88730.pdf | 2021-10-07 | [12 empty] | 2021-10-07
Correctivos generales | No especificado | 5880 |  | 3298 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE NUEVOS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON OPTIMOS RESULTADOS. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027439 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | 95cb009b7efa711f49e1e1d658bf0376.pdf | 2021-10-28 14:20 | [12 empty] | 2021-10-28 15:45
Correctivos generales | No especificado | 687 |  | 62267 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERÍA NUEVA, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9dfd101e15bb21badf7a89ad404671af.pdf | 2021-10-01 | [12 empty] | 2021-10-01
Correctivos generales | No especificado | 675 |  | 62235 | SE EVIDENCIA FALLA EN EL RANGO DE INSUFLACIÓN, SE CORRIGUE Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado | dd1601f92c101f52066212f4608aed8c.pdf | 2021-10-25 | [12 empty] | 2021-10-25
Correctivos generales | No especificado | 686 |  | 62266 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERÍA Y SENSOR SPO2 NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. ESTOS FUERON SOLICITADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | Activo |  | No especificado | No especificado | fc2187b288de013be745e79b92740602.pdf | 2021-10-01 | [12 empty] | 2021-10-01
Correctivos generales | No especificado | 684 |  | 62268 | SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE BATERÍA, SENSOR SPO2 Y CABLE EKG. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | Activo |  | No especificado | No especificado | 525fe7b848f8d47124c80f4d04cbe478.pdf | 2021-10-01 | [12 empty] | 2021-10-01
Correctivos generales | No especificado | 688 |  | 62269 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERÍA Y SENSOR SPO2 NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO JUNTO EQUIPO PATRÓN. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | Activo |  | No especificado | No especificado | 855e99e12858e04ca831c07f101efb8b.pdf | 2021-10-01 | [12 empty] | 2021-10-01
Correctivos generales | No especificado | 5670 |  | 62298 | EL BOMBILLO SE HABÍA SOLICITADO ANTERIORMENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, POR LO QUE SE INSTALA UNO NUEVO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL SISTEMA OCULAR. |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | 88676 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 5fe723d467dd2d1be60bb89b2288e121.pdf | 2021-10-13 | [12 empty] | 2021-10-13
Correctivos generales | No especificado | 821 |  | 3001 | SE EVIDENCIA FALLAS TECNICAS EVIDENCIANDO FUGAS EN EL BRAZALETE, SE EFECTUA CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004809 | Activo | UNIDAD DE QUEMADOS | No especificado | No especificado | 1830be923462e7d3d6b311ce5d19b2d0.pdf | 2021-10-05 | [12 empty] | 2021-10-06
Correctivos generales | No especificado | 264 |  | 3123 | SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS ACCESORIOS Y EL CABLE EKG, LOS CLAMPS Y LAS CHUPAS ESTAN INCOMPLETAS. SE REQUIERE CAMBIO DE CABLE EKG. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-10-04 | [12 empty] | 2021-10-05 | CABLE EKG
Correctivos generales | No especificado | 2429 |  | 13075 | SE EVIDENCIA CABLE Y CONECTOR SUELTOS. SE REALIZA SOLDADURA DEL CABLE DE DIADEMA AL CONECTOR QUE VA HACIA LA BATERÍA, SE RELLENA CON PEGANTE CON EL FIN DE QUE SEA MAS RESISTENTE, SE DEJA SECAR POR 24 HORAS Y SE PONE RECUBRIMIENTO. |  | FRONTOLUZ | EMCO4479 |  |  | 1104396957/1104612902 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3a0e5a5c8bf9adcda5d1b5c2460c2180.pdf | 2021-11-10 | [12 empty] | 2021-10-13
Correctivos generales | No especificado | 264 |  | 62232 | SE EVIDENCIA DAÑO EN EL CABLE EKG, EN ALGUNAS CHUPAS Y CLAMPS. SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE CABLE EKG, CHUPAS Y CLAMPS NUEVOS. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-10-20 | [12 empty] | 2021-10-20
Correctivos generales | No especificado | 838 |  | 3006 | SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO REALIZA DE MANERA ADECUADA LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | Activo |  | No especificado | No especificado | b9bcdc82299df4a2edbf194f320eba95.pdf | 2021-10-07 | [12 empty] | 2021-10-11
Correctivos generales | No especificado | 2431 |  | 13077 | SE EVIDENCIA CABLE SUELTO AL CONECTOR DE LA DIADEMA, SE SOLDA Y APLICA PEGANTE DEJANDPLO SECAR POR 24 HORAS Y SE COLOCA RECUBRIMIENTO. |  | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | Activo | OTORRINO CEX | No especificado | No especificado | 3bf20623a43bf180bdf42db9bf8486ac.pdf | 2021-04-10 | [12 empty] | 2021-10-15
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | 2996 | SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRÓN EN DIFERENTES VALORES Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2f960a71ff9aa7fa625a697687f88501.pdf | 2021-09-10 | [12 empty] | 2021-10-05
Correctivos generales | No especificado | 2095 |  | 14292 | SE OBSERVA FRACTURA DEL ADAPTADOR AC, SE SOLDA LA CONEXIÓN CON ESTAÑO. |  | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | 5374349159819 | Activo |  | No especificado | No especificado | 183765206ae5af3ab57a438de18198f5.pdf | 2021-10-12 | [12 empty] | 2021-10-13
Correctivos generales | No especificado | 689 |  | 62218 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS, PRESENTANDO FUGAS EN EL BRAZALETE. SE REEMPLAZA EL BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENYTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | Activo |  | No especificado | No especificado | c861b6328242b308bc1ed3c37088bd81.pdf | 2021-10-06 | [12 empty] | 2021-10-06
Correctivos generales | No especificado | 660 |  | 62313 | SE OBSERVÓ DESGASTE DEL BRAZALETE Y SENSOR SPO2, POR LO QUE SE EFECTUA EL CAMBIO DE ESTOS REPUESTOS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | d6c8bfe29f828de58308d0b5bdfa9c47.pdf | 2021-10-12 | [12 empty] | 2021-10-12
Correctivos generales | No especificado | 781 |  | 3295 | SE EVIDENCIAN FALLAS TÉCNICAS DEL SENSOR (NO ENCIENDE) SE EFECTÚA INSTALACION DE SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | Activo | triage | No especificado | No especificado | 7064801c5ec5d12d7f3d1fc53d3bfd96.pdf | 2021-10-28 | [12 empty] | 2021-10-28
Correctivos generales | No especificado | 675 |  | 3296 | SE EVIDENCIA DESGASTE Y FUGA DEL BRAZALETE, SE EFECTUA INSTALACION DE UNO NUEVO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8752e4f24a63d952d68185a95bd31e75.pdf | 2021-10-28 | [12 empty] | 2021-10-28
Correctivos generales | No especificado | 349 |  | NO REGISTRA | SE OBSERVÓ DESAJUSTE DE LA PERILLA REGULADORA DE TEMPERATURA, SE APLICA EL RESPECTIVO AJUSTE, EQUIPO OK. |  | HORNO DE SECADO |  | THERMO PRECISION | 6530 | 603128-549 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1072d9c27efad75d6ac6e23d2e2046ec.pdf | 2021-10-29 | [12 empty] | 2021-10-29
Correctivos generales | No especificado | 899 |  | 62246 | SE OBSERVÓ DESGASTE Y FUGA DEL BRAZALETE, SE APLICA REEMPLAZO DEL BRAZALETE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2046fc73d1eeb213c300bcffe9027eef.pdf | 2021-10-28 | [12 empty] | 2021-10-28
Correctivos generales | No especificado | 907 |  | 62240 | SE EVIDENCIA FALTA DE SENSIBILIDAD ASI SE APLIQUEN FUERZAS CONSIDERABLES EN EL TOCO, REQUIERE CAMBIO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK |  | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 2754cd0296bdef2af8ac05295262a6a6.pdf | 2021-10-27 | [12 empty] | 2021-10-27 | TOCO UTERINO
Correctivos generales | No especificado | 545 |  | 62315 | SE OBSERVA FRACTURA EN LA CARCASA, SENSOR DE OXIGENO Y BRAZALETE DESGASTADO. SE REALIZA REEMPLAZO DEL BRAZALETE Y SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE APLICA AJUSTE DE LA CARCASA. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-10-12 | [12 empty] | 2021-10-12
Correctivos generales | No especificado | 821 |  | 3002 | SE EVIDENCIA FALLAS TECNICAS EVIDENCIANDO FUGAS EN EL BRAZALETE, SE EFECTUA CAMBIO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004809 | Activo | UNIDAD DE QUEMADOS | No especificado | No especificado | c857403d438b20eea8b546badc944d13.pdf | 2021-10-05 | [12 empty] | 2021-10-06
Correctivos generales | No especificado | 272 |  | 3304 | SE EVIDENCIA FRACTURA DEL ADAPTADOR AC, SE REALIZA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | Activo |  | No especificado | No especificado | 3e6d2cf478c32cb3a5d1a033990405e7.pdf | 2021-10-29 | [12 empty] | 2021-10-29
Correctivos generales | No especificado | 9 |  | 62244 | SE EVIDENCIA FALLA EN MOTOR |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | 242d46ecf2e53f5c0ebb6d4cb1d52b01.pdf | 2021-10-29 | [12 empty] | 2021-10-29 | MOTOR
Correctivos generales | No especificado | 2103 |  | 62237 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, BATERIA FALLA, SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA POR UNA NUEVA. EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES |  | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | Activo | Quirofano de urgencias | No especificado | No especificado | e50713ba6d7f2c62535838026d9e4089.pdf | 2021-10-01 | [12 empty] | 2021-10-01
Correctivos generales | No especificado | 2956 |  | 4148 | SE REALIZO CAMBIO DE LOS 4 RODACHINES, 2 CON FRENOS Y 2 SIN FRENOS. SE AJUSTARON Y SE ASEGURARON TORNILLOS CON PEGANTE TRABAROSCAS PARA EVITAR QUE SE SALGAN. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1701 | OHIO |  | AAJC00164 | Activo |  | No especificado | No especificado | 823af73c9abb44fa124218be1d23cc4d.pdf | 2021-10-20 | [12 empty] | 2021-10-20
Correctivos generales | No especificado | 375 |  | 4156 | SE REALIZA CAMBIO DE 2 BISAGRAS DE TAPA ACRILICA DE COMPUERTA FRONTAL. |  | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | c15a9fdc4c4a7fa0ecd579b298160e17.pdf | 2021-10-12 | [12 empty] | 2021-10-12
Correctivos generales | No especificado | 382 |  | 4155 | SE PROCEDE A DESTAPAR EQUIPO PARA INSTALAR UN NUEVO DISPLAY (MEMBRANA FRONTAL DE TECLADO) |  | INCUBADORA | EMCO3577 | CHOONGWAE MAMII | CHS-11000 | 1104128 | Activo |  | No especificado | No especificado | 29f727be18cd24f8acb82a5281e8d257.pdf | 2021-10-01 | [12 empty] | 2021-10-01
Correctivos generales | No especificado | 502 |  | 4154 | SE REALIZO VERIFICACION DEL DAÑO, SE PROCEDE A CAMBIAR LAS DOS TAPAS DE ASEGURAMIENTO DEL PACIENTE LATERAL DERECHO Y FRONTAL. EQUIPO OK. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | Activo |  | No especificado | No especificado | ca6bdef024a887fa0b9ba4eb6ffa8df2.pdf | 2021-10-07 | [12 empty] | 2021-10-07
Correctivos generales | No especificado | 500 |  | 4153 | SE REALIZÓ REVISION DE LAS TAPAS LATERALES Y SE ENCONTRÓ QUE LOS SEGUROS ESTAN PARTIDOS INTERNAMENTE, LO QUE IMPEDÍA QUE LAS TAPAS LATERALES NO ESTUVIERAN SEGURAS. SE RECONSTRUYEN LOS PINES DE ASEGURAMIENTO Y EQUIPO QUEDA OK. |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | Activo |  | No especificado | No especificado | e492f267ff0a29f09f12282f25c2d57c.pdf | 2021-10-02 | [12 empty] | 2021-10-02
Correctivos generales | No especificado | 383 |  | 4152 | SE REALIZÓ REVISION DE TARJETAS EN MODULO PRINCIPAL, SE DETECTÒ LA FALLA EN CONECTOR INTERNO DE TARJETA MALA PRINCIPAL, SE REALIZO AJUSTE Y QUEDA OK, TAMBIEN SE CAMBIO COMPUERTA EN TARJETA DE CAJA DE SENSORES. |  | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3eade2336fbe099dcd48a45940494d3c.pdf | 2021-10-01 | [12 empty] | 2021-10-01
Correctivos generales | No especificado | 780 |  | No aplica | Se restaura sensor y se retorna al servicio. Equipo funciona correctamente |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-11-12 | [12 empty] | 2021-11-12
Correctivos generales | No especificado | 5965 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA CONFIGURACION DEL BOTON POR PARTE DE LA INGENIERA DANIELA DE LA EMPRESA JOMEDICAL |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-590WR | 6G247A059 | Activo | Oficina de mantenimiento biomedico | No especificado | No especificado |  | 2021-10-26 | [12 empty] | 2021-10-28
Correctivos generales | No especificado | 6013 |  | SIN CÓDIGO | EL INGENIERO CRISTIAN MOLINA REALIZA REPARACIÓN ELECTRÓNIICA, SE REALIZA SOLDADURA DE CABLES SUELTOS Y SE PEGA EL TOCO. EL EQUIPO QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE. |  | DOPPLER ULTRASONICO |  | HUNTLEIGH | FD-1 | FD105051968019172 | Activo | taller biomedico | No especificado | No especificado |  | 2021-11-01 | [12 empty] | 2021-11-19
Correctivos generales | No especificado | 4185 |  | Sin código | SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 22070520DN |  | BOMBA DE INFUSION | 057851 | BAXTER | COLLEAGUE | 22100734DN | Activo | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | No especificado | No especificado | 118ddea2634b74664532f4aa24518465.pdf | 2021-08-27 | [12 empty] | 2021-08-27
Correctivos generales | No especificado | 3094 |  | Sin código | SE PROCEDE A ACOMODAR LAS CONEXIONES ASEGURANDO CONTINUIDAD EN LAS PISTAS DEL TECLADO MATRICIAL.. REQUIERE CAMBIO DE TECLADO MATRICIAL Y BATERÍA. EQUIPO FUNCIONAL. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 70744 | MINDRAY | DECG-06A | CQ-79000177 | Activo | norte | No especificado | No especificado | 59dae8849377ef61ef4060ffbbdc5c4a.pdf | 2021-11-29 | [12 empty] | 2021-11-29 | BATERÍA, TECLADO MATRICIAL
Correctivos generales | No especificado | 57 |  | Sin código | NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN. SE EMITE CONCEPTO TÉCNICO DE BAJA |  | BASCULA | EMCO5272 | N.E | NR | 12909 | Activo | TALLER BIOMÉDICO NORTE | No especificado | No especificado | 387aef8b575aabc920815ef7e4850c8b.pdf | 2021-09-22 | [12 empty] | 2021-09-22
Correctivos generales | No especificado | 3514 |  | Sin código | DEBIDO A QUE ELECTROVÁLVULA NO CERRABA CORRECTAMENTE SE PROCEDE AL CAMBIO. SE CAMBIA BOMBA DE PRESIÓN DEBIDO A RUPTURA DE EMPAQUE. EQUIPO FUNCIONAL. |  | Monitor De Signos Vitales | 113039095 | Mindray | PM7000 | BR6C-7020CIO | Activo |  | No especificado | No especificado | 9cbafa0de7bd343fa7803983618da005.pdf | 2021-09-21 | [12 empty] | 2021-09-21
Correctivos generales | No especificado | 748 |  | NO REGISTRA | SE EVIDENCIA DESGASTE DE CABLE ECG Y LATIGUILLOS, SE REALIZA CAMBIO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5ef3aaa774368ea077eae4afba6c147f.pdf | 2021-11-03 | [12 empty] | 2021-11-03
Correctivos generales | No especificado | 755 |  | NO REGISTRA | PRESENTA DESGASTE TOTAL CABLE ECG, SE REALIZA CAMBIO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | Activo |  | No especificado | No especificado | 022f1df7fbb8528cf707861065fde1d8.pdf | 2021-11-03 | [12 empty] | 2021-11-03
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | 62679 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | 7211999ce534edc37a29f081d8939d2b.pdf | 2021-11-16 | [12 empty] | 2021-11-16
Correctivos generales | No especificado | 687 |  | 62689 | SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NUEVO, SE EFECTUAN PRUEBAS, RESPONDE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9e5ff948b9a7e53309befa199bd4f239.pdf | 2021-11-18 | [12 empty] | 2021-11-18
Correctivos generales | No especificado | 142 |  | 62886 | SE EVIDENCIA QUE LOS BOMBILLOS UVB SE ENCUENTRAN QUEMADOS EN LOS EXTREMOS, REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLOS. |  | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | Activo |  | No especificado | No especificado | d64ce27195e9a01e9092210fb61d54c9.pdf | 2021-11-30 | [12 empty] | 2021-11-30 | BOMBILLOS UVB
Correctivos generales | No especificado | 248 |  | 62896 | SE REALIZA REVI{ON DE PARAMETROS DE POTENCIA EN CORTE Y COAGULACION, JUNTO CON EQUIPO PATROM, EL EQUIPO ARROJA VALORES DENTRO DEL ERROR PERMITIDO. EL EQUIPO NO FUNCIONA PARA CONECTOR BIPOLAR Y NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN YA QUE EL FABRICANTE NO DISPONE DE REPUESTOS PARA ESTA VERSION, SU TECNOLOGIA ES OBSOLETA. |  | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 97d14e9a0da1b29ae1fb352e8a4859ad.pdf | 2021-11-03 | [12 empty] | 2021-11-03
Correctivos generales | No especificado | 486 |  | 62577 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA ERROR DE VENTILADOR INP, SE REALIZA AJUSTE A LOS EMPAQUES INTERNOS DEL VENTILADOR Y SELLOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, EQUIPO OK. SE EVIDENCIA POSIBLE DAÑO EN LA TOMA DE OXÍGENO; CUANDO SE CONECTA LA MÁQUINA A ESTA TOMA EN EL AREA DE HEMATO-ONCOLOGÍA, EL EQUIPO PRESENTA ERROR DE VENTILADOR. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | Activo | TALLER BIOMÉDICO SUR | No especificado | No especificado | ebdeb2924cb66d90191115caf0d6f80a.pdf | 2021-11-22 | [12 empty] | 2021-11-22
Correctivos generales | No especificado | 745 |  | 62890 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE INSTALA CABLE ECG Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6962a1fc28aea9896b1e865e17b1b540.pdf | 2021-11-30 | [12 empty] | 2021-11-30
Correctivos generales | No especificado | 894 |  | 62887 | SE REALIZA CAMBIO DE EXTENSI{ON Y SENSOR SPO2. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003690 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3a2224581a825a96e6c464f8a6c7e122.pdf | 2021-11-30 | [12 empty] | 2021-11-30
Correctivos generales | No especificado | 553 |  | 62881 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 Y EXTENSIÒN. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | a45ec5f87dbb41019bdc5dac9a4166ad.pdf | 2021-11-29 | [12 empty] | 2021-11-29
Correctivos generales | No especificado | 675 |  | 62678 | SE EVIDENCIA FALTA DE ACCESORIOS, SE INSTALAN BRAZALETE, SENSOR SPO2, CABLE ECG, MANGUERA NIBP SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | Activo |  | No especificado | No especificado | a92f5f2f88d5b616b03cfa6cf697e09e.pdf | 2021-11-16 | [12 empty] | 2021-11-16
Correctivos generales | No especificado | 716 |  | 62889 | SE INSTALA CABLE AC, PRUEBAS, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | b6208f8a511615f50f3a75e409682856.pdf | 2021-11-30 | [12 empty] | 2021-11-30
Correctivos generales | No especificado | 708 |  | 62882 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 Y EXTENSIÒN NUEVOS, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | Activo | HOSPITALIZACION TRASPLANTE | No especificado | No especificado | acd0ddc797da3052f820ba907999c06e.pdf | 2021-11-29 | [12 empty] | 2021-11-29
Correctivos generales | No especificado | 150 |  | 62512 | SE EVIDENCIA DAÑO EN LA TARJETA DEL PANEL FRONTAL DEBIDO A SUBIDA DE TENSION, REQUIERE CAMBIO DE TARJETA, EQUIPO FUERA DE SERVICIO |  | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | 51145007 | Activo | Inventario | No especificado | No especificado | a9ea31f403f8fb300fea76039e4db663.pdf | 2021-11-02 | [12 empty] | 2021-11-02
Correctivos generales | No especificado | 2225 |  | 3680 | SE EVIDENCIA FRACTURA DE LA PERILLA, SE EFECTÙA TRATAMIENTO POR MEDIO PEGANTE DE GRADO MÉDICO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, EQUIPO OK. |  | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | Activo | URGENCIAS CONSULTORIOS | No especificado | No especificado | ff180811871f032368f124fe3acfc7b0.pdf | 2021-11-02 | [12 empty] | 2021-11-02
Correctivos generales | No especificado | 210 |  | 3393 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y LA INDICACIÒN DEL ERROR SE REFIERE A CONCTAR EL CABLE DE PRUEBA DE RESISTENCIA, SE LE EXPLICA AL JEFE LA CONEXIÒN DEL CABLE Y SE REALIZA AUTOTEST. |  | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | Activo |  | No especificado | No especificado | 30c8f5fdb1a8b4f4dbab7d813c1a5a87.pdf | 2021-11-09 | [12 empty] | 2021-11-09
Correctivos generales | No especificado | 2191 |  | 3690 | REPORTAN POR MEDIO DE ORDEN DE TRABAJO QUE EL EQUIPO NO TOMA PRESION INVASIVA. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS Y SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NUEVO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | Activo | OBSERVACION URGENCIAS | No especificado | No especificado | 5b831a5f89c762b7edbe58508f05bde9.pdf | 2021-11-05 | [12 empty] | 2021-11-05
Correctivos generales | No especificado | 584 |  | 2600 | SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS NUEVAS, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | Activo |  | No especificado | No especificado | 430a26ac98ee8ef8ff64e6d699895c98.pdf | 2021-11-03 | [12 empty] | 2021-11-05
Correctivos generales | No especificado | 673 |  | 3976 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL PULSIOXÍMETRO Y SE EVIDENCIA FALLA YA QUE TOMA SATURACIONES ERRÓNEAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3c03280086a803769b4959ce8204479c.pdf | 2021-11-18 | [12 empty] | 2021-11-18
Correctivos generales | No especificado | 688 |  | 3978 | SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | Activo |  | No especificado | No especificado | dbca1ea94824c2ca1b41e9ba909b3714.pdf | 2021-11-18 | [12 empty] | 2021-11-18
Correctivos generales | No especificado | 598 |  | 62693 | SE REALIZA INSTALACIÒN DE BRAZALETE Y SENSOR DE OXÌGENO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | Activo |  | No especificado | No especificado | 08d83f7b094a0a75c0b292fd4a477c8e.pdf | 2021-11-23 | [12 empty] | 2021-11-23
Correctivos generales | No especificado | 2245 |  | 62879 | SE REALIZA INSTALACIÒN DE SENSOR SPO2 Y BATERIA NUEVAS. |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | 9b92a7c750374c274b3e27e81d138787.pdf | 2021-11-25 | [12 empty] | 2021-11-25
Correctivos generales | No especificado | 808 |  | 62877 | SE INSTALA SNESOR SPO2 NUEVO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | Activo |  | No especificado | No especificado | 84718cf11bcf1306a775eacd71c553f6.pdf | 2021-11-26 | [12 empty] | 2021-11-26
Correctivos generales | No especificado | 2226 |  | 4764 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE CLAMP. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | Activo | sala humana | No especificado | No especificado |  | 2021-12-20 | [12 empty] | 2021-12-20
Correctivos generales | No especificado | 2194 |  | 2342 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE CABLE DE PODER. SE HACE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0d07b55bd157e8dd39f0b59199fc316a.pdf | 2021-12-24 07:20 | [12 empty] | 2021-12-24 07:45
Correctivos generales | No especificado | 485 |  | No registra | SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL DE SENSOR DE FLUJO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A DIFERENTES VOLÚMENES. EQUIPO OK. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | Activo | bodega inventarios | No especificado | No especificado | c792951617e408d31b2fc2848638f6eb.pdf | 2021-12-29 | [12 empty] | 2021-12-29
Correctivos generales | No especificado | 264 |  | No registra | SE EFECTUA AJUSTE DE LA IMPRESORA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONAL. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1acf8decea691b31f9eceef080ce90f8.pdf | 2021-12-12 | [12 empty] | 2021-12-12 | CARCAZA DE AJUSTE DE LA IMPRESORA
Correctivos generales | No especificado | 141 |  | No registra | SE REALIZA INSTALACIÓN DE LOS BOMBILLOS UVB NUEVOS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | Activo |  | No especificado | No especificado | d0debf507270121b77e3d968cc9bf2f5.pdf | 2021-12-09 | [12 empty] | 2021-12-09
Correctivos generales | No especificado | 2944 |  | WO-02503384 | Se reemplazo el modulo control de imagen en sala de examen |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | Activo |  | No especificado | No especificado | b72252beb6c76fe6eef454dc54355be2.pdf | 2020-12-15 | [12 empty] | 2020-12-17
Correctivos generales | No especificado | 909 |  | 62731 | SE REALIZA INSTALACION DE PARLANTE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, DEL EQUIPO EMCO3803. EQUIPO OK. |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | b1ee53517d7aa4445f0bd417e545b7ed.pdf | 2021-12-28 | [12 empty] | 2021-12-28
Correctivos generales | No especificado | 911 |  | 62897 | SE REALIZA INSTALACION DE MARCADOR DE EVENTOS, ESTE ACCESORIO SE SOLICITÓ ANTERIORMEMTE POR FALLAS. |  | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | Activo | partos | No especificado | No especificado | 8a509199f58971b9a850ae9610983b2b.pdf | 2021-12-09 | [12 empty] | 2021-12-09
Correctivos generales | No especificado | 903 |  | 62727 | SE INSTALAN BRAZALETE, SENSOR SPO2, MANGUERA, CABLE EGC, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | 14a40128753b7120b9579262f2eb3683.pdf | 2021-12-23 | [12 empty] | 2021-12-23
Correctivos generales | No especificado | 879 |  | 62726 | E INSTALAN BRAZALETE, SENSOR SPO2, MANGUERA, CABLE EGC, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003572 | Activo | UCI CARDIOVASCULAR | No especificado | No especificado | 5e2505fd29e23a8991aebd4a4c290a34.pdf | 2021-12-23 | [12 empty] | 2021-12-23
Correctivos generales | No especificado | 2560 |  | 62739 | EQUIPO PRESENTA ELECTROVALVULA SUCIA. SE REALIZA LIMPIEZA. EQUIPO OK. |  | CAVITRON | EMCO3979 | BEYES | P6 PLUS | S1730437AL | Activo |  | No especificado | No especificado | 1cd1181d127a9d4fdbc4566bb8f4ec09.pdf | 2021-12-29 | [12 empty] | 2021-12-29
Correctivos generales | No especificado | 990 |  | 62740 | REQUIERE CAMBIO DE MANDRIL Y CAMBIO DE FRESA. SE RECOMIENDA NO UTILIZAR PIEZA. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | dd2f9380fc2e448cdc367bb40b1b0bb6.pdf | 2021-12-29 | [12 empty] | 2021-12-29 | MANDRIL Y FRESA DE PIEZA DE MANO
Correctivos generales | No especificado | 414 |  | 62725 | SE REALIZA INSTALACION DE 3 BOMBILLOS AL KERATOMETRO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE INTENSIDAD LUMINOSA, SE ENTREGA EQUIPO OK. |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | 8428c9f15a8dbf5b49f68c09030d3244.pdf | 2021-12-23 | [12 empty] | 2021-12-23
Correctivos generales | No especificado | 606 |  | 62721 | SE EVIDENCIA CAIDA DE MONITOR, SE FABRICAN SOPORTES INTERNOS Y ARREGLO DE CARCASA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | e7c39d59649f44422052ecd8ab6a00c9.pdf | 2021-12-22 | [12 empty] | 2021-12-22
Correctivos generales | No especificado | 2246 |  | 23818 | SE EMITE CONCEPTO TÉCNICO DE BAJA, EL EQUIPO PRESENTA UNA CAÍDA EN EL SERVICIO Y TIENE MÚLTIPLES FRACTURAS EN LA CARCASA, LA CUAL NO SE PUEDE REPARAR DEBIDO A QUE PRESENTA VARIAS REPARACIONES PREVIAS. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3467 | MEDIANA | LUCON M30 | 14611090005 | Activo | TALLER | No especificado | No especificado | ad6dc69323679199c701145d5e04a486.pdf | 2021-12-01 | [12 empty] | 2021-12-01
Correctivos generales | No especificado | 2456 |  | 62720 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3910 | BLT | M7000 | M009A014298 | Activo |  | No especificado | No especificado | 9ccdce8fe4563708ff35b8de54468f3d.pdf | 2021-12-22 | [12 empty] | 2021-12-22
Correctivos generales | No especificado | 2554 |  | 23874 | SE INSTALA FIBRA OPTICA NUEVA, EQUIPO OK. |  | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | C176081 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 11a00860eea8029ec500d63a1b17cbc2.pdf | 2021-12-02 | [12 empty] | 2021-12-02
Correctivos generales | No especificado | 2197 |  | 4758 | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | Activo |  | No especificado | No especificado | 79a02c22532f0974189827c768314490.pdf | 2021-12-01 | [12 empty] | 2021-12-09
Correctivos generales | No especificado | 414 |  | 62895 | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLOS NUEVOSM SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIOANMIENTO, SE EVIDENCIA QUE AÚN FALTAN 3 BOMBILLOS PARA QUE EL EQUIPO PUEDA FUNCIONAR CORRECTAMENTE. |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | Activo | OFTALMOLOGIA | No especificado | No especificado | 5f3990a01c2e44ce244e0b331ced30fe.pdf | 2021-12-02 | [12 empty] | 2021-12-02
Correctivos generales | No especificado | 272 |  | 4027 | SE EVIDENCIA DESAJUSTE DE LA BATERIA, SE AJUSTA, EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | Activo |  | No especificado | No especificado | 0437652634ab841534eb858f8516b6cf.pdf | 2021-12-09 | [12 empty] | 2021-12-10
Correctivos generales | No especificado | 262 |  | 4551 | EL EQUIPO PRESENTABA DETERIORO EN CLAMPS Y CHUPAS, SE REALIZA CAMBIO POR CHUPAS Y CLAMPS NUEVAS, SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | Activo | PEDIATRIA GENERAL | No especificado | No especificado | 06d0ed292cafdfe422d90c85d94cf327.pdf | 2021-12-05 | [12 empty] | 2021-12-05
Correctivos generales | No especificado | 688 |  | 4771 | SE REALIZA REEMPLAZO DEL BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE ENTREGA EQUIPO EN BUEN ESTADO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | Activo |  | No especificado | No especificado | be2e0b410453ca3b2597c80fb5b45f29.pdf | 2021-12-20 | [12 empty] | 2021-12-20
Correctivos generales | No especificado | 689 |  | 4476 | SE OBSERVA DESGASTE Y FUGA DEL BRAZALETE, SE EFECTÚA REEMPLAZO DEL MISMO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | Activo |  | No especificado | No especificado | 203a3bc68ddaf22388cbe8b32494a531.pdf | 2021-12-20 | [12 empty] | 2021-12-20
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | 3916 | SE INSTALA SENSOR, EXTENSION SPO2. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4c2ffdadf14a4b3b9247e0d5726f00b3.pdf | 2021-12-01 | [12 empty] | 2021-12-01
Correctivos generales | No especificado | 556 |  | 62713 | SE REVISA EL EQUIPO Y NO CUENTA CON SATURADOR, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 NUEVGO. EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | Activo | DERMATOLOGIA | No especificado | No especificado | 1617b39eef6d1f3c9e37f9c6b5c580a8.pdf | 2021-12-17 | [12 empty] | 2021-12-17
Correctivos generales | No especificado | 2206 |  | SIN CÓDIGO | SE HACE LIMPIEZA DE PANTALLA Y CONECTORES ENTRE CPV Y LCD. |  | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado |  | 2020-11-10 12:00 | [12 empty] | 2020-11-18 10:00
Correctivos generales | No especificado | 5804 |  | SIN CÓDIGO | SE VERIFICAN Y AJUSTAN PARÁMETROS POR MÓDULO DIAGNÓSTICO. |  | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | IMP-READER II | LY4F011105 | Activo | FIN DE COMODATO | No especificado | No especificado |  | 2018-09-25 12:00 | [12 empty] | 2018-09-27 10:00
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  | SIN CÓDIGO | SE CAMBIAN GATOS HIDRÁULICOS DE CENTRÍFUGA DERECHA E IZQUIERDA |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado |  | 2021-12-01 | [12 empty] | 2021-12-02
Correctivos generales | No especificado | 2264 |  | 23821 | SE EVIDENCIA FRACTURA TOTAL DEL EQUIPO EN LA CARCASA, LA CUAL NO ES POSIBLE REPARAR Y SU REPUESTO ES DE DIFÍCIL CONSECUENCIA YA QUE SU TECNOLOGÍA ES OBSOLETA. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO1204 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13998 | Activo | TALLER DE MANTENIMIENTO | No especificado | No especificado | 76b4ab3c0965102b7545e484167fd4ae.pdf | 2021-11-30 | [12 empty] | 2021-12-01
Correctivos generales | No especificado | 5588 |  | No registra | La ingeniera Daniela Galván realiza la respectiva revisión. Pruebbas de verificación de desempeño. Se identifica obstrucción en el nozzel por residuos de fibra del material con el que finalizan el secado del equipo. Por lo tanto se procedió a realizar cepillado de los canales de aire y agua y de la nariz de irrigación. Además se inyecto jabón enzimático y agua tibia obteniendo resultado satisfactorios quedando el equipo en optimas condiciones funcionales. |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado |  | 2022-01-17 | [12 empty] | 2022-01-17
Correctivos generales | No especificado | 5965 |  | NO REGISTRA | El equipo es revisado por la ingeniera Daniela Galvan. Se identifica equipo inundado. Dado que este equipo es de la empresa queda pendiente la salida del mismo por lo que sale definitivamente del hospital. |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-590WR | 6G247A059 | Activo | Oficina de mantenimiento biomedico | No especificado | No especificado |  | 2021-12-22 | [12 empty] | 2022-01-17
Correctivos generales | No especificado | 5906 |  |  | Se realiza instalación de equipo de telemetría Wise telemetry, el equipo queda en seguimiento para realizar pruebas |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 200 IN H2O |  | Activo | devolucion messer | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-11-08
Correctivos generales | No especificado | 5802 |  | SIN CÓDIGO | SE HACE CAMBIO DE AGUJAS, SE CALIBRAN POSICIONES. SE CAMBIA PRESURE IZQUIERDA. |  | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado | d88c2a61ef8c8834c900eba6700de6c5.pdf | 2022-01-10 | [12 empty] | 2022-01-15
Correctivos generales | No especificado | 329 |  | 63339 | SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO QUEMA LOS BOMBILLOS AL MOMENTO DE ENCENDERLO, SE REALIZA LIMPIEZA DE CONECTORES Y TARJETAS ELECTRONICAS, SE CAMBIAN BOMBILLOS Y SE APLICA CREMA DISIPADORA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 69c9a09066670c84068037466bc1e15b.pdf | 2022-01-24 | [12 empty] | 2022-01-24
Correctivos generales | No especificado | 713 |  | 63347 | SE ENTREGA AL SERVICIO DE QX HOMBRES CON BRAZALETE Y SENSOR SPO2. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | Activo | REANIMACION URGENCIAS | No especificado | No especificado | d98447179a4a00416671deae6765892c.pdf | 2022-01-28 | [12 empty] | 2022-01-28
Correctivos generales | No especificado | 992 |  | 63348 | SE EVIDENCIA DAÑO DE PEDAL, REQUIERE SU CAMBIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | 5f08fcc840778341e97b01bce5041010.pdf | 2022-01-28 | [12 empty] | 2022-01-28 | PEDAL NEUMATICO
Correctivos generales | No especificado | 5027 |  | 00002 | SE ENCUENTRA BOTON DE SILENCIADO DE ALARMA DAÑADO, SE OBSERVA QUE EL BOTON NO ALCANZA A PRESIONAR EL PULSADOR, POR TAL MOTIVO, SE REALIZA ADAPTACIÓN EM EL BOTÓN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4988 | AEONMED | VG70 | XZZS34074 | Activo |  | No especificado | No especificado | 99161422bb0e3e7ab3724be13e3ccdc2.pdf | 2022-01-13 | [12 empty] | 2022-01-13
Correctivos generales | No especificado | 2187 |  | 060122CS1 | SE IDENTIFICA FUGA EN BRAZALETE PARA EL CUAL SE CAMBIA Y SE INSTALA UNO NUEVO, ADICIONALMENTE SE IDENTIFICA DESAJUSTE EN CABLE DE SENSOR SPO2, SE VUELVE A PONER EN SITIO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTE REALIZA MEDICIONE DE SPO2 Y PNI DE FORMA CORRECTA. EQUIPO FUNCIONAL. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | Activo |  | No especificado | No especificado | f1b491ce73905e9940f24800aad2b82b.pdf | 2022-01-06 | [12 empty] | 2022-01-06 | SENSOR SPO2 PEDIATRICO
Correctivos generales | No especificado | 423 |  | 63326 | PRESENTA PROBLEMAS EN SUS CONTACTOS ELECTRICOS, SE REALIZA DESMONTE Y LIMPIEZA DE SUS CONTACTOS ELECTRICOS, SE ENTREGA LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES. |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | Activo |  | No especificado | No especificado | 54d94db98f16abb30d18d05f1dd7a8f9.pdf | 2022-01-18 | [12 empty] | 2022-01-18
Correctivos generales | No especificado | 465 |  | 63312 | SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES TIPOS DE PARAMETROS, SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO, EQUIPO OK. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 4d63a3d2389a8a8b02b2c4cc9b7ccf48.pdf | 2022-01-13 | [12 empty] | 2022-01-13
Correctivos generales | No especificado | 2192 |  | 4287 | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR SPO2, SE ENCUENTRA DAÑADO, REQUIERE CAMBIO DE SENSOR SPO2, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | Activo |  | No especificado | No especificado | b65cd9eadff4c59b27d1e8852145b421.pdf | 2021-01-18 | [12 empty] | 2021-01-18 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 705 |  | 63302 | EQUIPO PRESENTA DOS BATERIAS MALAS, REQUIERE CAMBIO DE DOS BATERIAS, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK CONECTADO A LA CORRIENTE MEDIANTE CABLE AC. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | Activo | URGENCIAS TRIAGE | No especificado | No especificado | 0bbb659e2a88146da1382fbb74df3ed6.pdf | 2022-01-04 | [12 empty] | 2022-01-04 | (2) BATERÍAS
Correctivos generales | No especificado | 991 |  | 21395 | SE ATIENDE LLAMADO PARA REVISIÓ, SE EVIDENCIA QUE LA LLAVE DE PASO PARA EL AGUA ESTA CERRADA, SE ABRE LA LLAVE Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | d53a42812f95076623166708ae0dbacb.pdf | 2021-12-17 | [12 empty] | 2021-12-17
Correctivos generales | No especificado | 2691 |  | 63320 | SE EVIDENCIA FRACTURA DEL SENSOR SPO2, SE REEMPLAZA SENSOR. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108476 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | 6f065bcaecc6ad4e0ceeb6be08814af5.pdf | 2022-01-13 | [12 empty] | 2022-01-13
Correctivos generales | No especificado | 876 |  | 63314 | SE EVIDENCIA FRACTURA DEL CONECTOR DE NIBP, SE REALIZA REEMPLAZO DEL CONECTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4cb29326c2839c7944f63c5a396dc013.pdf | 2022-01-13 | [12 empty] | 2022-01-13
Correctivos generales | No especificado | 468 |  | 62730 | SE REALIZA AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE VÁLVULA PEEP, SE PROGRAMA 5 Y EL EQUIPO ENTREGA 2M REQUIERE CAMBIO DE SENSOR. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 9393acbdf72631848333c66188051cd1.pdf | 2021-12-23 | [12 empty] | 2021-12-23
Correctivos generales | No especificado | 2245 |  | 3666 | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL CABLE DE PODER, SE REALIZA REEMPLEZO DEL CABLE AC, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | Activo | URGENCIAS PEDIATRIA | No especificado | No especificado | 588c2b5c53fc5350aa4195c63f04a02f.pdf | 2022-01-13 | [12 empty] | 2022-01-13
Correctivos generales | No especificado | 259 |  | 62750 | SE RECOMIENDA SOLICITAR PAPEL DE IMPRESORA CON EL CODIGO 41036, EQUIPO OK |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1df0c4aa14e532a051a11c7129f22635.pdf | 2022-01-12 | [12 empty] | 2022-01-12
Correctivos generales | No especificado | 672 |  | 4282-4290 | SE EVIDENCIA FUGA DE BRAZALETE, SE REALIZA INSTALACION SUMINISTRADO POR EL CLIENTE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | Activo |  | No especificado | No especificado | 409aeca71b2cb871f35fbfb8e12bb9da.pdf | 2022-01-17 | [12 empty] | 2022-01-19
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 4292 | SE EVIDENCIA FALTA DE SENSOR SPO2, REQUIERE INSTALACION DE ESTE ACCESORIO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | 6288651526ebe195beae16fb14ebe6e0.pdf | 2022-01-19 | [12 empty] | 2022-01-19 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 270 |  | 4291 | SE EVIDENCIA FRACTURA DE CLAMP QUE NO ES POSIBLE REPARAR, SE REALIZA CAMBIO DE CLAMP USADO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS, EQUIPO OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 678c073de667bc385956e03f8971f416.pdf | 2022-01-19 | [12 empty] | 2022-01-19
Correctivos generales | No especificado | 697 |  | 4683 | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 ENTREGADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | Activo | salud mental consulta externa | No especificado | No especificado | 1e6181644c7ec0260e5a49b9257f6a80.pdf | 2022-01-12 | [12 empty] | 2022-01-12
Correctivos generales | No especificado | 2198 |  | 63315 | SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SISTEMA NEUMATICO, EL EQUIPO NO INSUFLA, SE REALIZA LIMPIEZA DE ELECTROVÀLVULAS Y BOMBA, VERIFICACION DEL SISTEMA NEUMATICO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0353027351f5b0d0c7713294d4a7a6a6.pdf | 2022-01-14 | [12 empty] | 2022-01-14
Correctivos generales | No especificado | 272 |  | 4358 | EQUIPO PRESENTA BATERIA MALA. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, SE REALIZO CARGA PROVISIONAL DE BATERIA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | Activo |  | No especificado | No especificado | 14bbd9e6f5ba8866a179f6b4528c5974.pdf | 2022-01-04 | [13 empty] | BATERIA
Correctivos generales | No especificado | 702 |  | 4357 | SE REALIZA VERIFICACION CON EQUIPO PATRON, MONITOR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | Activo | Sala de neurocirugia | No especificado | No especificado | 00f7df0e1e3658c2793f8163100bda38.pdf | 2022-01-04 | [12 empty] | 2022-01-04
Correctivos generales | No especificado | 665 |  | 1731 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE DAN INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | Activo |  | No especificado | No especificado | 019e232959139e788d2b4174da2c8a8a.pdf | 2022-02-08 10:00 | [12 empty] | 2022-02-08 13:45
Correctivos generales | No especificado | 998 |  | 1234 | Revision fisica y funcional, verificacion con analizador. Equipo con daño en multiple de salida |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-09-28 | [12 empty] | 2021-09-28
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  | sin codigo | Tanque oxígeno MP: C04010315, se realiza instalación de protección para cheque de la toma de llenado |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-12-21
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  |  | Se realiza verificación de toma de llenado se encuentra tuerca desajustada, se ajusta y se realiza prueba de fugas a la toma de llenado en optimas condiciones. Se realizó correctivo de pintura a la base de la toma de llenado |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2021-11-05
Correctivos generales | No especificado | 233 |  | No registra | Se realiza instalación de las partes reportadas. Equipo queda funcional y operativo en el servicio. |  | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | Activo |  | No especificado | No especificado | 4beb3f82c323c7ad606fbee5fed7f0df.pdf | 2022-10-31 | [12 empty] | 2022-10-31
Correctivos generales | No especificado | 993 |  | 13300 | Previa limpieza y desinfección de las piezas de mano. Se realiza revisión de las piezas encontrando que la pieza N° 1 tiene el pin torcido y la pieza N° 2 cuenta con el cambiador de fresa girado. Pieza N° 2 se evidencia daño en shut que sujeta la fresa, se procede a reemplazar la turbina completa por la de la pieza N° 1. Pieza N° 2 queda funcionando correctamente. Pieza N° 1 queda fuera de servicio por daño de shut y pin doblado. Se entrega otra pieza de pulsador en contingencia |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | Activo | ODONTOLOGIA | No especificado | No especificado | 082bf146ebbcde21f8fe7665a4019f74.pdf | 2022-03-01 | [12 empty] | 2022-03-02 | Acrilico, disipador, tapizado, manguera y pintura
Correctivos generales | No especificado | 606 |  | 4115 | se reviso el equipo y se identifico que el sensor de saturacion de averio, se procedio a reemplazarlo por uno nuevo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 0a5ccd9976cc4a81d7e66dbd3315214d.pdf | 2022-03-07 10:00 | [12 empty] | 2022-03-07 12:00
Correctivos generales | No especificado | 698 |  | 0086 | Se pone a trabajar el circuito con el simulador, se identifica que un latiguillo del EKG estaba presentando intermitencia, se procede a cambiar el latiguillo |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2022-03-16 | [12 empty] | 2022-03-16
Correctivos generales | No especificado | 467 |  | 1616 | Se realiza mantenimiento preventivo dejándose equipo en optimas condiciones de funcionamiento. Se procede a cerrar correctivo |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 0348c81f033c7b50560259d757c9246d.pdf | 2022-02-17 | [12 empty] | 2022-03-31
Correctivos generales | No especificado | 2134 |  | 00063 | Lampara es reportada por que no enciende, se revisa el cable de poder y se encuentra que esta en buen estado, se revisan los circuitos y se encuentra que el componente LM2596 no esta regulando. Por lo tanto se reemplaza la pieza y se cambia el led, se vuelve a probar la lampara y esta funciona correctamente, el equipo se entrega al servicio en buenas condiciones |  | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4523 | WELCHALLYN | GS 300 |  | Activo | PUERPERIO | No especificado | No especificado |  | 2022-03-17 16:00 | [12 empty] | 2022-03-22 16:00
Correctivos generales | No especificado | 941 |  |  | Presenta mensajes de error al montar el proceso, se realizan asistencia remota para encontrar la falla y resolver la avería, el equipo no responde a las acciones ejecutadas quedando fuera de servicio |  | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | 2044/00039-247-640-337 | Activo | laboratorio de patologia | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2022-02-10
Correctivos generales | No especificado | 1114 |  | 00096 | , SE REVISA EL EQUIPO Y SE IDENTIFICA QUE TIENE LE FALTAN LAS CHUPAS QUE LO MANTIENEN ESTABLE SOBRE LA MESA. SE LE ADECUA LA CARCASA DE OTRO VORTEX; EL EMCO1207 EL CUAL SE ENCUENTRA AVERIADO POR OTRO PROBLEMA, SE SACA DE SERVICIO EL OTRO VORTEX Y ESTE SE DEVUELVE AL SERVICIO EN BUEN ESTADO. |  | VORTEX | EMCO3896 | BOECO | VI-PLUS | O1020314102527 | Activo |  | No especificado | No especificado | 0e5dccfc1f17b56ee05b51076f1e51a0.pdf | 2022-03-28 | [12 empty] | 2022-03-31
Correctivos generales | No especificado | 2479 |  | 00000 | Se desarma el equipo y se identifica que el rodamiento esta roto, ademas de que no tiene el cargador, se desmonta el equipo y se le cambia su carcaza al vortex EMCO3896, se retira el equipo del servicio |  | VORTEX | EMCO1207 | BOECO |  | 580701106 | Activo | BANCO DE LECHE | No especificado | No especificado |  | 2022-03-28 | [12 empty] | 2022-03-28
Correctivos generales | No especificado | 6190 |  | OTT-15783 17-3-2022 | El equipo es revisado por el ingeniero Fabio de la empresa maquet. AL momento de la revisión el equipo pasa el control preliminar sin mas novedades. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | 4307 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado |  | 2022-03-16 | [12 empty] | 2022-03-17
Correctivos generales | No especificado | 3870 |  | Guaya suelta | Posterior a la instalación de los elementos relacionados en la orden de compra y haber realizado la verificación funcional , pruebas de fuga, angulación, imagen, insuflación e irrigación se entrega equipo en el servicio en optimas condiciones funcionales |  | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado | a41b6dbdaae86e5f08c8b0e172e7cc1d.pdf | 2022-03-24 | [12 empty] | 2022-07-25
Correctivos generales | No especificado | 5588 |  | no | Se realiza limpieza y utilizo agua tibia para destapar el equipo, equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento. |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | Activo | ENDOSCOPIA | No especificado | No especificado | 92af70b5d93ae9d7466a151be6c655ab.pdf | 2022-03-17 | [12 empty] | 2022-03-17
Correctivos generales | No especificado | 1842 |  | No registra | Por parte de la empresa jomedical se realiza limpieza generalizada del equipo dada imagen opaca, equipo queda en buenas condiciones. |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado | 683407d3aff8c1b5d20f004dd08adaee.pdf | 2022-03-16 | [12 empty] | 2022-03-17
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | NO REGISTRA | Se limpian los pines con limpiador electrónico equipo queda en optimas condiciones operativas |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | bff4bad238e04cd006ccc8fd07f19949.pdf | 2022-03-16 | [12 empty] | 2022-03-17
Correctivos generales | No especificado | 3868 |  | No registra | Se realiza pruebas de fugas, inspección del equipo, pruebas en la torre , prueba de empañamiento. Se identifica equipo en buenas condiciones. |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K189 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado | 70b5f0a1e5c7ceab796366cfbf13f4ef.pdf | 2022-02-20 | [12 empty] | 2022-03-17
Correctivos generales | No especificado | 3975 |  | C0006 | Se realiza limpieza del equipo. Se identifica que uno de los transductores de presion de la báscula esta desajustado, se procede a ajustar el transductor. Se hacen las pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa satisfactoriamente. El equipo enciende con un pulsador, pero no posee pulsador de apagado; por tanto, se le instala un switch de apagado. Se le hacen todas las pruebas técnicas con diferentes masas y el equipo las pasa satisfactoriamente. El equipo se devuelve al servicio funcionando de manera optima. |  | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4522 | HEALTH O METER | 553KL | 5530031438 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado |  | 2022-04-12 08:00 | [12 empty] | 2022-04-12 08:00
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | NO REGISTRA | Se realiza mantenimiento correctivo in sitio. Se retiro el cilindro, se hizo limpieza. Se coloco silicona ene el lente de luz. Equipo queda completamente funcional. |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado |  | 2022-04-12
Correctivos generales | No especificado | 2192 |  | C0014 | Se realiza limpieza del equipo. Se hacen las pruebas correspondientes y se identifica que el acople de la manguera NIBP presenta una fuga hacia el brazalete. Se procede a instalar una manguera NIBP nueva de inventario. Se hacen las pruebas de funcionamiento de nuevo. El equipo responde correctamente. Se devuelve el equipo al servicio en optimas condiciones. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1314a2927055e9e3d93d896dbee6d047.pdf | 2022-04-18 16:00 | [12 empty] | 2022-04-18 15:00
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | Se revisa secuencia de encendido y apagado del sistema, funcionamiento correcto. Se debe mantener discos de trabajo al 50% o menos (deseable) para mejorar el funcionamiento del equipo. Prueba con pacientes, prueba del Worklist y envío a PACS en el TOP OK En el Now se debe actualizar la configuración del RIS |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 9e1a12e5dc4ca1e792aeb624f8191edd.pdf | 2022-05-02 10:00 | [12 empty] | 2022-05-03 13:32
Correctivos generales | No especificado | 660 |  | 0274 | Se realiza instalacion de brazalete nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo pasa las pruebas adecuadamente. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | Activo | OBSERVACION CRITICO | No especificado | No especificado | d89726b50beaa1d9abc659edb33da548.pdf | 2022-04-13 | [12 empty] | 2022-04-13
Correctivos generales | No especificado | 1735 |  | 1541 | Se realiza cambio de latiguillos por unos disponibles de inventario biomedico |  | Monitor De Signos Vitales | 0014 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01999 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado | 8e78cca0f77b01096806c008cd542900.pdf | 2022-04-08 10:00 | [12 empty] | 2022-04-11
Correctivos generales | No especificado | 2195 |  | C0003 | Se recibe el monitor por que reporta problemas en el momento de censar la presion no invasiva. Se hacen pruebas con equipo patron y se evidencia que el equipo funciona correctamente, se prueban los accesorios de forma independiente y esos tambien pasan las pruebas de funcionamiento. Se entrega el equipo al servicio funcionando en optimas condiciones. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | ff1c5c7e00790aa70604570dfb1d61c9.pdf | 2022-04-05 10:00 | [12 empty] | 2022-04-25 17:00
Correctivos generales | No especificado | 674 |  | 19116 | Se reemplaza sensor SPO2 Nihon Kohden por uno de almacen. Se le realiza salida manual |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | Activo |  | No especificado | No especificado | 78baef4eb63472f377d016740eed5db0.pdf | 2022-04-11 10:00 | [12 empty] | 2022-04-11
Correctivos generales | No especificado | 2191 |  | 000102 | SE PONE A PARAMETROS DE FABRICA, SE INSTALA BRAZALETE NUEVO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | Activo | OBSERVACION URGENCIAS | No especificado | No especificado | 9d7c05f2d33daeab076249894686b619.pdf | 2022-03-31 | [12 empty] | 2022-03-31
Correctivos generales | No especificado | 787 |  | 3669 | EL SENSOR SPO2 PRESENTA FALLA Y SE REEAMPLAZA, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | Activo |  | No especificado | No especificado | 708381df83a7dd2c192ad6d7d58f8650.pdf | 2022-02-25 | [12 empty] | 2022-02-25
Correctivos generales | No especificado | 689 |  | 1746 | SE INSTALA BRAZALETE NUEVO, EQUIPO OK. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3fb12463fe6d7af5f85677882a5c34e6.pdf | 2022-02-10 | [12 empty] | 2022-02-11
Correctivos generales | No especificado | 2193 |  | 0080 | Se verifico el funcionamiento del equipo y se evidencia que cuenta con sensor SpO2 funcional el cual fue entregado el 13/09/2022 en mantenimiento preventivo realizado. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | Activo | MEDICINA INTERNA PISO 2 | No especificado | No especificado | 30ce95912e3cb01efcc711cbf973f775.pdf | 2022-03-14 | [12 empty] | 2022-09-13 | SENSOR SPO2
Correctivos generales | No especificado | 5922 |  | 1556 | Mantenimiento correctivo realizado por IMPOCOR SAS. Se realiza revision tecnica funcional evidenciando lo comunicado, esto se debe a fallas en el modulo NIBP. Se realiza cambio del modulo NIBP, se instala dicho repuesto y se realizan pruebas de funcionales, evidenciando el buen funcionamiento del equipo. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO5539 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550086 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado | eaca5f1db6de257f49f558d07b8572ec.pdf | 2022-03-23 | [12 empty] | 2022-04-25
Correctivos generales | No especificado | 5708 |  | 1385 | El equipo se encuentra apagado , se realiza encendido y se evidencia que cuando envía el pulso de encendido a la unidad de refrigeración la protección de sobre tensión se activa, se verifican el sistema de arranque, condensador, tarjetas entre otros componentes y se determina falla de la unida de enfriamiento (compresor de refrigeración) El equipo queda fuera de servicio. |  | NEVERA | MEQ00736 | HAIER | HXC-358B | BE006NNE1D00QJK6H0007 | Activo | SERVICIO TRANSFUSIONAL | No especificado | No especificado |  | 2022-02-01 07:41 | [12 empty] | 2022-02-01
Correctivos generales | No especificado | 769 |  | Sin código | EL MONITOR ENCENDÍA PERO NO CARGABA INTERFACE. SE REALIZA CAMBIO DE MAIN BOARD. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTAS SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5e19f61affd742e936eb599b3c519c8c.pdf | 2022-04-05 | [12 empty] | 2022-04-05
Correctivos generales | No especificado | 695 |  | Sin código | EL MONITOR ENCENDÍA PERO NO CARGABA INTERFACE. SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTAS SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | Activo | MIU medicina interna urgencias | No especificado | No especificado | 578698f3d57c8963099acf2335ad1f0c.pdf | 2022-04-05 | [12 empty] | 2022-04-05 | CABLE ECG. SENSOR SpO2. MANGUERA NIBP. BRAZALETE NIBP. CABLE AC. BATERÍA
Correctivos generales | No especificado | 4893 |  | Sin código | SE REALIZA CAMBIO DE PARLANTE INTERNO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5007 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02950 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | 302a13798da40f5d0e288585cea20d3a.pdf | 2022-03-01 | [12 empty] | 2022-03-01
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | 18813 | Se inspeccion el equipo, se identifica que el cable de poder esta interrumpido. Se reemplaza el cable de poder por uno nuevo. Se revisa el estado de las baterias y se identifica que estan defectuosas, equipo requiere cambio de bateria. |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2022-05-05 10:00 | [12 empty] | 2022-05-05 10:00 | Baterias
Correctivos generales | No especificado | 2190 |  | C0040 | Equipo fue retirado del servicio por pantalla rota el 25-04-2022. Se realiza instalacion de pantalla, perilla, cable EKG, y sensor SPO2 del monitor EMCO5536. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo le falta tapa lateral y queda expuesto el interior. El equipo se devuelve al servicio en buenas condiciones. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460014 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | ee81d41e6dd8dfde5ab368b52c94a65f.pdf | 2022-05-06 10:00 | [12 empty] | 2022-05-06 10:00
Correctivos generales | No especificado | 915 |  | C-626 | SE REALIZA REVISION DE LOS DOS MONITORES FETALES, LOS CUALES SE EVIDENCIA USO CON PAPEL DIFERENTE MARCA AL FABRICANTE, LA RECOMENDACION ES REALIZAR USO CON PAPEL QUE RECOMIENDA FABRICA, SE REALIZA REVISION DE LOS DOS EQUIPOS CABEZALES TERMICOS Y SE EVIDENCIA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA DE RODILLO Y CABEZAL DE LOS DOS EQUIPOS Y SE EVIDENCIA CON MUCHA SUCIEDAD DEBIDO AL PAPEL QUE MANEJA TIENE UNA TINTA LA CUAL PRODUCE QUE EL CABEZAL SE ENSUCIE Y PUEDA GENERAR LA MALA IMPRESION |  | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado |  | 2022-05-01 | [12 empty] | 2022-05-04
Correctivos generales | No especificado | 914 |  | C-626 | SE REALIZA REVISION DE LOS DOS MONITORES FETALES, LOS CUALES SE EVIDENCIA USO CON PAPEL DIFERENTE MARCA AL FABRICANTE, LA RECOMENDACION ES REALIZAR USO CON PAPEL QUE RECOMIENDA FABRICA, SE REALIZA REVISION DE LOS DOS EQUIPOS CABEZALES TERMICOS Y SE EVIDENCIA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA DE RODILLO Y CABEZAL DE LOS DOS EQUIPOS Y SE EVIDENCIA CON MUCHA SUCIEDAD DEBIDO AL PAPEL QUE MANEJA TIENE UNA INSTALADA LA CUAL PRODUCE QUE EL CABEZAL SE ENSUCIE Y PUEDA GENERAR LA MALA IMPRESION |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | Activo | ARO 2 | No especificado | No especificado |  | 2022-05-01 | [12 empty] | 2022-05-04
Correctivos generales | No especificado | 915 |  | C0047 | El equipo se encontraba fuera de servicio por previo retro (errado) donde diagnostican que la impresora se encontraba averiada. Se realiza verificacion por parte de KAIKA el dia 04-05-22, quienes evidencian que el equipo solo requeria limpieza de la impresora; rodillo y cabezal. Se realizan pruebas de funcionamiento y las pasa adecuadamente. Se le instalan transductor, toco (de almacen) y cable de poder. Equipo se devuelve al servicio funcionando correctamente. |  | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | Activo | taller biomédico | No especificado | No especificado | 422c39726b675058c7b8c5b08a6adf97.pdf | 2022-05-13 10:00 | [12 empty] | 2022-05-13 11:00
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | Equipo no lo reconoce la torre | Se realiza limpieza de pines sulfatados |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | de38a98c780d3580d1f5346b23e4d7f2.pdf | 2022-05-11 | [12 empty] | 2022-05-11
Correctivos generales | No especificado | 5913 |  | No registra | Se realiza inspección general dele quipo, se evidencian puntos en la imagen mas no fuga positiva. |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | 2G374K437 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 617c7a00ed4587bf31cf9a7f5dfb46ea.pdf | 2022-05-11 | [12 empty] | 2022-05-11
Correctivos generales | No especificado | 6134 |  | NO REGISTRA | Se hace limpieza del lente obteniendo resultados de imagen satisfactorios. |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K049 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado |  | 2022-05-16 | [12 empty] | 2022-05-16
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | NO REGISTRA | Se realizan pruebas, se realiza limpieza del lente, equipo se encuentra completamente funcional |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 8071fb9bc7c96c4c3f70d90862f7718d.pdf | 2022-05-16 | [12 empty] | 2022-05-16
Correctivos generales | No especificado | 1842 |  | NO REGISTRA | Se verifica el equipo. Se realiza limpieza con limpiador electrónico. Equipo se identifica en buenas condiciones. Se procede a limpiar los lentes de los endoscopios |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado | 923fcf099f489bc0ca8045348199e85d.pdf | 2022-05-16 | [12 empty] | 2022-05-16
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | NO REGISTRA | Se realiza la revisión inicial, y se hace seguimiento si el problema se sigue presentando |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 28f7c6c7ac274e9b5e034bdfb854fed0.pdf | 2022-04-28 | [12 empty] | 2022-04-28
Correctivos generales | No especificado | 1842 |  | NO REGISTRA | Se realiza verificación, del equipo y se identifica que el problema se asocia con una extensión. que en las condiciones en las que se encuentra no es la adecuada. |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado | 54ca0ae6a8382def7a4c9e5f7c2bc353.pdf | 2022-05-11 | [12 empty] | 2022-05-11
Correctivos generales | No especificado | 6243 |  | NO REGISTRA | Se realiza limpieza del lente equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530FL | 3C49A048 | Activo | Oficina mantenimiento biomedico | No especificado | No especificado | 702759eba7c23040afb5d988aa16bff3.pdf | 2022-05-16 | [12 empty] | 2022-05-16
Correctivos generales | No especificado | 5880 |  | 0276 | Se realiza limpieza, se enciende el equipo y este lo hace normalmente, Se deja el equipo encendido 1 hora con bateria y 1 hora conectado a la red electrica. El equipo funciona adecuadamente y se devuelve al servicio |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027439 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2022-05-16 | [12 empty] | 2022-05-16
Correctivos generales | No especificado | 834 |  | 0313 | Se realiza limpieza del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento. Se identifica que el cable de poder esta interrumpido. Se realiza cambio de cable de poder. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | Activo | Medica mujeres | No especificado | No especificado | 778af701dbd8f78d4f552f3e16f56081.pdf | 2022-05-13 12:00 | [12 empty] | 2022-05-13 17:00
Correctivos generales | No especificado | 584 |  | 0312 | Se realiza limpieza del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento sobre el modulo NIBP. Esperado 120/80 Medido 123/80. Esperado 60/30 Medido 62/32. Esperado 200/150 Medido 200/152. Se le instala brazalete y cable SPO2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | Activo |  | No especificado | No especificado | c2c13d8d9261b7b00fd753bf85585d36.pdf | 2022-05-13 10:00 | [12 empty] | 2022-05-13 10:00
Correctivos generales | No especificado | 617 |  | C0043 | Se realiza cambio de tarjeta mainboard del modulo NIBP por una de inventario. Se realizan pruebas de NIBP con brazalete pediatrico teniendo como resultados: Esperado 120/80 medido 125/82. Esperado 60/30 medido 65/30. Esperado 80/50 Medido 82/50. Saturacion: Esperado 95% Medido 94%. esperado 90 Medido 91%: Equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | Activo | ANA FRANK | No especificado | No especificado |  | 2022-04-20 | [12 empty] | 2022-05-13
Correctivos generales | No especificado | 5878 |  | 1361 | Se verifica el funcionamiento del sensor, se identifica que la interfaz esta interrumpida pero el sensor esta en buen estado. Se reemplaza la interfaz SPO2. Se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO5514 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027622 | Activo | PEDIATRÍA URGENCIAS TRASLADOS | No especificado | No especificado |  | 2022-05-27 10:00 | [12 empty] | 2022-05-27 10:00
Correctivos generales | No especificado | 942 |  | C0052 | Se realiza limpieza del equipo. Se evidencia que el proyector enciende pero no cambia de imagen. Se evalua estado del control remoto. Control remoto en optimas condiciones. Se desmonta el equipo. Se revisa la fuente de poder y esta se encuentra en buen estado. Se realiza una prueba de funcionamiento instalando la tarjeta principal de otro equipo con las mismas caracteristicas. Equipo funciona correctamente con la otra tarjeta principal. Se evidencia que la tarjeta principal esta averiada. Se ensambla el equipo. Equipo queda fuera de funcionamiento por estado de la tarjeta principal. Se da de baja el equipo debido a los fallos presentados |  | PROYECTOR | 53887103 | VIEW LIGTH | NR | L1LFC8EB | Activo | UNIVERSIDAD DEL VALLE | No especificado | No especificado | fbe9ece73a4635917e97f7d849601f49.pdf | 2022-05-17 | [12 empty] | 2025-04-30
Correctivos generales | No especificado | 943 |  | 18787 | Se realiza limpieza del equipo. Se evidencia que el proyector no esta encendiendo. Se miden voltajes sobre el bombillo del equipo. Los voltajes son los correctos. Se identifica que el bombillo tipo led esta dañado. Se reeemplaza el bombillo tipo led por uno nuevo. Equipo se deja en el servicio de oftalmologia urgencia como reemplazo del proyector con serie 53887103. |  | PROYECTOR | 53887102 | VIEW LIGTH | CP4 | L1LFC8HB | Activo | UNIVERSIDAD DEL VALLE | No especificado | No especificado | 13f27f3f1b6dbb8caacbe18c7d71dffb.pdf | 2022-04-05 10:00 | [12 empty] | 2022-05-17 10:00
Correctivos generales | No especificado | 262 |  | C0054 | Se realiza mantenimiento correctivo. Se realiza limpieza del equipo. El equipo se reporta debido a que se perdio el rodillo del papel, lo que dificulta el uso del dispositivo. Se le diseña un cilindro nuevo en metal. Se realizan pruebas de funcionamiento y se verifica que el rodillo quedo con las dimensiones correctas. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | Activo | PEDIATRIA GENERAL | No especificado | No especificado | c148448740ae0ff2bf337f698847355c.pdf | 2022-05-19 08:00 | [12 empty] | 2022-05-19 10:00
Correctivos generales | No especificado | 6248 |  |  | Cambio de batería y ajuste de spam |  | BALANZA DIGITAL | myeo11178 | JCM | JZC-TSC-15 | E2110017055 | Activo | Central de Mezclas - Control de calidad | No especificado | No especificado | c17fd9f226ef323bdd81786455162950.pdf | [13 empty] | 2019-08-23
Correctivos generales | No especificado | 6259 |  |  | CAMBIO DE CONTROL DE TEMPERATURA |  | NEVERA |  | WONDER | MPV-280 | M8929111541800068 | Activo | ALMACEN | No especificado | No especificado | 89f15f8ffb218d1dd7be7a16c421f871.pdf | [13 empty] | 2020-05-19
Correctivos generales | No especificado | 6260 |  |  | SE ASEGURA LAMINA DE LA CINTA TERMICA |  | SELLADORA |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 | SIN SERIE | Activo | ALMACEN | No especificado | No especificado | 5928eae3337bad9b0943d5b5be67ca6c.pdf | [13 empty] | 2020-09-08
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  | sin codigo | Se realiza instalación de un nuevo indicador de nivel |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2022-05-13 | [12 empty] | 2022-05-28
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | Se realiza instalación y configuración de la tablet G8 en el tomografo. Pruebas funcionales exitosas. La clave para el usuario es 123 Se solicita control remoto y cable interno en el gantry, ya que se encuentran en mal estado. |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 931940e136138acae911b2876dc0f3d1.pdf | 2022-03-31 | [12 empty] | 2022-06-01
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra |  |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 541be072000b54b5ea348aa3effbab53.pdf | 2022-06-01
Correctivos generales | No especificado | 2095 |  | 1363 | Se revisan los voltajes. Se identifica que el cargador esta interrumpido. Se destapa el cargador, se reparan las soldaduras, se ensambla de nuevo. Se realizan pruebas y el cargador queda funcionando. Equipo se devuelve al servicio funcional. |  | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | 5374349159819 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2022-06-02 10:00 | [12 empty] | 2022-06-02 10:00
Correctivos generales | No especificado | 1993 |  | C0064 | Se evidencia que el otoscopio se encuentra falto de ajuste, ya que produce una luz doble. Se desensambla el equipo. Se realiza limpieza interna del equipo. Se ajustan los rodamientos. Se ensambla el equipo nuevamente. Equipo se devuelve funcional al servicio. |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3058 | WELCHALLYN | 767 |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 0de223d6a263186a79ddd3c4916e4d15.pdf | 2022-06-06 10:00 | [12 empty] | 2022-06-06
Correctivos generales | No especificado | 5055 |  | 3591 | Se revisa la bateria, se evidencia que esta descargada. Se intenta cargar y se observa que se descarga demasiado rapido. Se requiere instalacion de bateria nueva. Se instala un cable de poder mas largo para mantener el equipo conectado en el servicio. Se evidencia que el saturador de SPO2 pediatrico esta en mal estado por desgaste.Se instala saturador de SPO2 pediatrico nuevo. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3624 | NIHON KOHDEN | vismo | 0106330 | Activo | taller de mantenimiento primer piso | No especificado | No especificado | 6f9ae6eb4ca7acf0849689b6382ea315.pdf | 2022-06-07 | [12 empty] | 2022-06-08
Correctivos generales | No especificado | 689 |  | 0524 | Se revisa el estado del equipo, se evidencia que esta en buen estado. Se revisa el estado de los latiguillos, se encuentran en buen estado igual. Se realizan pruebas de funcionamiento con simulador paciente. Esperado 60 lpm Medido 60 lpm. Esperado 130 lpm Medido 130 lpm. Esperado 40 lpm Medido 40 lpm. Equipo se deja funcional en el servicio. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | Activo |  | No especificado | No especificado | 55e955331c9a26240d59e40cf4d8ddf0.pdf | 2022-06-08 10:00 | [12 empty] | 2022-06-08 15:00
Correctivos generales | No especificado | 5876 |  | C0079 | Equipo es reportado debido a que no suena en el momento de medir la frecuencia cardiaca. Se identifica que el transductor esta funcionando correctamente. Se procede a desmontar el equipo. Se verifica que el parlante esta funcional de igual manera. Se observa que el potenciometro esta averiado. Se reemplaza el potenciometro por el del equipo con placa EMCO4094. Pendiente por dar de baja, por daño en la board. Se ensambla el equipo nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa adecuadamente. |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5505 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190090 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2022-06-22 | [12 empty] | 2022-06-22
Correctivos generales | No especificado | 2944 |  | C0077 | Se realiza mantenimiento correctivo. Se evidencia que el bombillo de la lampara cielitica no enciende. Se miden los voltajes y se evidencia que estan correctos. Se realiza reemplazo del bombillo por otro de 24V 50W. Se realizan pruebas y la lampara funciona adecuadamente. |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | Activo |  | No especificado | No especificado | bff26518ec7c7c26e55d7fac3e34790a.pdf | 2022-06-21 | [12 empty] | 2022-06-21
Correctivos generales | No especificado | 2113 |  | C0081 | Previa limpieza y desinfección. se realiza verificacion. Verificación de sus componentes (Tallimetro, pesas, plataforma). Verificación y ajuste a “cero” de la báscula. Verificación de la báscula con pesos a cargas altas, medias y bajas. Se devuelve la bascula al servicio en optimas condiciones. |  | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE |  | Activo |  | No especificado | No especificado | 38da5b87d7a380cb65180d11a15fe6a7.pdf | 2022-06-28 | [12 empty] | 2022-06-28
Correctivos generales | No especificado | 2945 |  | C0080 | El equipo es reportado debido a que presenta una alarma de baja conexión a la placa paciente. Se inspecciona el equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón Fluke QA-ES III. Se realizan las pruebas sobre los diferentes modos de funcionamiento. El equipo pasa todas las pruebas adecuadamente. El equipo se devuelve al servicio funcional. |  | ELECTROBISTURI | EMCO4665 | WEM | SS-501SX | CAC0003143 | Activo |  | No especificado | No especificado | 8ba746abc27984f6262999561e34fc6f.pdf | 2022-06-23 | [12 empty] | 2022-06-23
Correctivos generales | No especificado | 2944 |  |  | Acciones correctivas: Se revisó el Log de errores y se encontró problemas con el detector. Se realizó pruebas de intercomunicación y falló la comunicación del detector con la FDC, se verificó las fibras ok, se evidencia que las fibras de comunicación x4 y x5 estaban cruzadas, se colocó en su posicion inicial y la comunicación quedó ok, los Rayos X quedaron habilitados, se hizo carga del firmware del la board FDC OK, se realizó adaptación de tubo ok, se encontró adicionalmente problemas con el IPPC (Computador de imagen) y falla en en sus discos duros, se hizo limpieza de las memorias, tarjetas de red y de video, se hizo carga de la imagen del software al Host PC, se hizo carga del software del IPPC y se recreó los discos de imagen ok, la aplicación subió sin novedad, se realiza pruebas con phantom de fluoroscopia y de adquisión y el equipo trabajó sin novedad. se entrega equipo operativo y queda en monitoreo de su funcionamiento tanto del IPCC, FDC y Detector. nota: el IPPC ha fallado en 2 ocasiones por lo cual se debe reemplazar, solicitará este repuesto con sus discos duros. Si la falla se vuelve a presentar se debe detener el equipo y esperar que lleguen los repuestos. Se encontró problemas con la estación 3D, la motherBoard presenta falla, se debe reemplazar la CPU. la estación 3D queda fuera de servicio. se solicitará la CPU de la estación. |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | Activo |  | No especificado | No especificado | ff20d91e1f5df128a4e864db567a8990.pdf | 2022-07-05 | [12 empty] | 2022-07-09 18:30
Correctivos generales | No especificado | 2021 |  | No registra | Se realiza limpieza interna y externa y se realiza cambio de condensadores y cableado en la parte del satélite, dada la presencia de sulfatación. Equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | Activo |  | No especificado | No especificado | e608cbf22650f54d59a9158363bf08cb.pdf | 2022-06-16 | [12 empty] | 2022-06-16
Correctivos generales | No especificado | 906 |  |  | Se realiza limpieza de cabezal térmico de la impresora "Kaika", se instala tocos y marcador de eventos |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado |  | 2022-07-19 | [12 empty] | 2022-07-19
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | NO REGISTRA | Se revisa equipo. Se identifica en buenas condiciones |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 7e3ca377f6f0f53b2d72394c740933ff.pdf | 2022-06-06 | [12 empty] | 2022-06-06
Correctivos generales | No especificado | 6243 |  | NO REGISTRA | Se realiza revisión del equipo, encontrándose en optimas condiciones de funcionamiento |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530FL | 3C49A048 | Activo | Oficina mantenimiento biomedico | No especificado | No especificado | 10e9a84053e4ead4aebae3296fab1c1c.pdf | 2022-06-06 | [12 empty] | 2022-06-06
Correctivos generales | No especificado | 6134 |  | NO REGISTRA | Se verifica equipo. Se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K049 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 56e8c6d14bd3fb39f82857a134202f67.pdf | 2022-06-06 | [12 empty] | 2022-06-06
Correctivos generales | No especificado | 5579 |  | NO REGISTRA | Se realiza revisión del equipo, encontrándose en optimas condiciones de funcionamiento |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530FP | 4G314A008 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | c385e4de2d1509cbbdc96ad9eb0ffb88.pdf | 2022-06-06 | [12 empty] | 2022-06-06
Correctivos generales | No especificado | 6243 |  | NO REGISTRA | Se revisa equipo, encontrándose en optimas condiciones funcionales |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530FL | 3C49A048 | Activo | Oficina mantenimiento biomedico | No especificado | No especificado | 7f8da60a89799359484228aab25028d6.pdf | 2022-06-10 | [12 empty] | 2022-06-10
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | NO REGISTRA | Se realiza curado insitio del cono del equipo quedando en optimas condiciones funcionales. |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | cef490685ee1d99aa04f6be3f3c01e37.pdf | 2022-07-11
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | No aplica | Se ajusta cono por parte de la ingeniera de Jomedical |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado | 16844c47229e471c2305ac761033b449.pdf | 2022-07-15 | [12 empty] | 2022-07-15
Correctivos generales | No especificado | 6966 |  | 6414 | Se realiza soldadura del conector, equipo funcional. |  | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | Activo | Control de calidad - Nutriciones Parenterales | No especificado | No especificado | 4020f617fd55318140b0a6b801b1123f.pdf | 2019-08-13 | [12 empty] | 2019-08-13
Correctivos generales | No especificado | 6966 |  | 6413 | Se realiza soldadura del conector, equipo funcional. |  | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | Activo | Control de calidad - Nutriciones Parenterales | No especificado | No especificado | df76b049970c69b30b1d80c7a2414ad8.pdf | 2019-09-05 | [12 empty] | 2019-09-05
Correctivos generales | No especificado | 6966 |  | 6412 | Se repara soldadura y se refuerza para evitar futuros daños |  | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | Activo | Control de calidad - Nutriciones Parenterales | No especificado | No especificado | 75d678ccee48435b9caa8098781ef22d.pdf | 2019-09-03 | [12 empty] | 2019-09-03
Correctivos generales | No especificado | 6966 |  | 6428 | Resistencia aislada, se revisa conector y se pone soldadura para evitar arco. Equipo funcional |  | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | Activo | Control de calidad - Nutriciones Parenterales | No especificado | No especificado | 57293cd3c2551d455da8fed6b92b4d57.pdf | 2019-11-28 | [12 empty] | 2019-11-28
Correctivos generales | No especificado | 6966 |  | 6550 | Se ajusta lamina, equipo funcional. |  | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | Activo | Control de calidad - Nutriciones Parenterales | No especificado | No especificado | 7dab4a89cca41877b2e33833ed98ec06.pdf | 2020-09-08 | [12 empty] | 2020-09-08
Correctivos generales | No especificado | 462 |  | No registra |  |  | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | 33/01/18 | Activo | imagenes | No especificado | No especificado | 5177d9697296a606348577956c8bd37c.pdf
Correctivos generales | No especificado | 1849 |  | NO REGISTRA | Se realiza verificación in sitio y correspondiente instalación. Se verifica equipo en optimas condiciones funcionales |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado |  | 2022-08-08 | [12 empty] | 2023-01-31
Correctivos generales | No especificado | 5648 |  | NO REGISTRA | Se realiza instalación de software de servicio el cual reporta error de inclinación, se procede a realizar reset y calibración de la banda y se corrige el error, se realizan pruebas de funcionamineto quedando equipo en servicio |  | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | GEDC-3301 | Activo | CARDIOLOGIA NO INVASIVA | No especificado | No especificado |  | 2022-08-02 | [12 empty] | 2022-08-03
Correctivos generales | No especificado | 5648 |  | NO REGISTRA | Se presenta nuevamente el problema de inclinación, se realizar intervención y análisis de falla en dispositivo actuador o motor de elevación, encontrando ruptura en mecanismo de posicionamiento alto y bajo, que activa finales de carrera, se realiza ajuste provisional instalando tornillo de mayor longitud , se ajusta posición del mecanismo y se verifica correcto funcionamiento durante prueba de esfuerzo completa con paciente simulado. |  | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | GEDC-3301 | Activo | CARDIOLOGIA NO INVASIVA | No especificado | No especificado | fe785f60b216ae2a49bb3bf5c8c58b39.pdf | 2022-08-02 | [12 empty] | 2022-08-16
Correctivos generales | No especificado | 873 |  | RETRO 008 |  |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004849 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | cbb923483a70f7d24a4b1bc755c112f9.pdf | 2022-08-23 | [13 empty] | Modulo de carga de bateria
Correctivos generales | No especificado | 974 |  |  |  |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | da76504ccb7d1362c9bcacfc7b9337c8.pdf | 2022-10-18 08:00
Correctivos generales | No especificado | 974 |  |  | Revisión del registro de eventos. Se encuetra falla en la base de datos y error de comunicación con la red. Se toma el MAC Address del equipo para reservar la dirección IP a través de IT. Se borra y restablece base de datos. Funcionamiento del equipo normal. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | aa23768cd7e368d1bc5f4b0223a5e545.pdf | 2022-10-18 08:00 | [12 empty] | 2022-10-21
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | No registra | Se ingresa SRS via Acceso Total, se borra, System Management desde Agent Control y se vuelve a instalar Event Management Agent, Running; SD-Asset- Management Agent, Running Funcionamiento normal |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | e17087b2ef31a3d1390269ad71f3630d.pdf | 2022-04-22 14:20 | [12 empty] | 2022-04-22
Correctivos generales | No especificado | 337 |  | No registra | SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN DE LA NUEVA FUENTE DE ALTA TENSIÓN EN EL DETECTOR 1. SE REALIZARO LOS SIGUIENTES AJUSTES: ITER CAL. Z ENERGY GAIN CAL. ENERGY MAP CREATION UNIFORMITY MAP CREATION TODOS LOS AJUSTES SE REALIZARON EN LOS DOS DETECTORES. |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | Activo | medicina nuclear | No especificado | No especificado | fa96e3e1921032ae3d970695632d60c1.pdf | 2022-09-22 | [12 empty] | 2022-12-16 15:27
Correctivos generales | No especificado | 6273 |  | No registra | Se realiza ajuste de cables de conexión de las pantallas auxiliares. Se explica a la ingeniera Angelica elmprocedimiento adecuado para habilitar su funcionamiento, luego de una desconexion abrupta. Equipos quedan en correctas condiciones físicas y de funcionamiento. |  | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | Activo | FLUOROSCOPIO | No especificado | No especificado | 2c1ddb2d8e8e038674d659595e92358b.pdf | 2022-12-19 06:00 | [12 empty] | 2022-12-22 09:00
Correctivos generales | No especificado | 694 |  | 3273 | se atiende llamado, se evidencia cable de poder dañado, se realiza cambio de cable de poder, el equipo funciona correctamente |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6da3e96d1769283cc635db8b09fdee82.pdf | 2023-01-26 | [12 empty] | 2023-01-26
Correctivos generales | No especificado | 738 |  | 17653 | se atiende llamado, se revisa brazalete, se comprueba fuga de brazalete, se realiza cambio de brazalete se comprueba correcto funcionamiento, se deja en el servicio en optimas condiciones |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | Activo |  | No especificado | No especificado | 2f54b69ca2a4d465bb8ee6cecdb98110.pdf | 2023-01-26 | [12 empty] | 2023-01-27
Correctivos generales | No especificado | 6951 |  | NO REGISTRA | se realiza revision de casette y se encuentra residuos de cal, estos residuos ocasionan fugas se procede a realizar limpieza y se verifica buen funcionamiento, se recomienda cambiar con frecuencia los filtros del canister ya que de esta manera se evita que los residuos vayan al equipo. el equipo es operativo. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5699 | MAQUET | FLOW-I | 8161 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 4567d112a80da0ede4a04e3fd940406b.pdf | 2022-10-24 | [12 empty] | 2022-10-27
Correctivos generales | No especificado | 6190 |  | NO REGISTRA | se hacen pruebas de funcionamiento, se corren test de fugas, se observa buen desempeño del equipo, se recomienda cambiar regularmente los filtros del canister, para evitar la ocurrencia de fugas en el circuito, el equipo es Operativo. |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | 4307 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | ec3a8479f6d12ab7fb23c643d26963d0.pdf | 2022-10-24 | [12 empty] | 2022-10-27
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | Se realiza la instalación del Control Device, verificación de funcionamiento ok. |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 2e291fd629df75ed83398f40d32f9dbb.pdf | 2022-10-26 | [12 empty] | 2022-10-28
Correctivos generales | No especificado | 5648 |  | NO REGISTRA | SE INSTALA MOTOR DE ELEVACIÓN MSI 220V BANDA DE ESFUERZO P/N DC2097829-089, SE REALIZA CALIBRACIÓN DE ALTURA CON GRADOS DE INCLINACIÓN POR SERVICE APPLICATION - APROBADA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO APROBADAS. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE SERIAL POR CABLE DE CONEXIÓN USB QUE SE ENCONTRABA DAÑADO. OPERACIÓN DEL EQUIPO EN MODO PACIENTE SIMULADO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN SERVICIO. |  | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | GEDC-3301 | Activo | CARDIOLOGIA NO INVASIVA | No especificado | No especificado |  | 2022-08-22 | [12 empty] | 2022-11-09
Correctivos generales | No especificado | 355 |  | NO REGISTRA | Equipo dado de baja, se relaciona documento de baja de equipos |  | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205108 | Activo | sysmed | No especificado | No especificado |  | 2022-11-10 | [12 empty] | 2023-03-24
Correctivos generales | No especificado | 373 |  | NO REGISTRA | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DE LOS INGENIEROS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL CON EL TICKET 2564, sE REALIZA CORRECCIÓN: Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el seguro de las ventanas y ventanas, se realiza cambio de estas partes, se comprueba el correcto funcionamiento del equipo. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones |  | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado |  | 2022-11-10 | [12 empty] | 2023-03-13 16:21
Correctivos generales | No especificado | 2067 |  | NO REGISTRA |  |  | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado |  | 2022-11-10
Correctivos generales | No especificado | 231 |  | wo-07220969 |  |  | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | Activo | hemodinamia | No especificado | No especificado | 3f98b4a492f86f410f53c08ceacf6764.pdf | 2022-11-27
Correctivos generales | No especificado | 2700 |  | no registra | Se realiza desarme de equipo se cambia tapa y cabezal térmico |  | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738591 | Activo | TALLER BIOMEDICO | No especificado | No especificado | d48e0a707fc52c4614ce38ba76fd7d3a.pdf | 2022-12-01 | [12 empty] | 2022-12-01
Correctivos generales | No especificado | 910 |  | NO REGISTRA | desarme de equipos y cambio de repuestos |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | Activo | ARO 1 | No especificado | No especificado | 37f97bfb93da0fd183452b0c17d04a0b.pdf | 2022-12-01 | [12 empty] | 2022-12-01
Correctivos generales | No especificado | 215 |  | 0000 | Reparación de conector de palas en el equipo, pin del contector de la resistencia de prueba quedó dentro, lo que no dejaba conectar las palas. |  | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | Activo |  | No especificado | No especificado | 165446eb0fa3d7dd5d427b92cbcb56b0.pdf | 2021-02-02 | [12 empty] | 2021-06-03
Correctivos generales | No especificado | 7920 |  | NO REGISTRA | Se revisa equipo y se limpian pines |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530FL | 4C496A027 | Activo | Oficina de mantenimiento biomedico | No especificado | No especificado | b3ba05d2214ed2541d2c286a156e8158.pdf | 2023-02-01 | [12 empty] | 2023-02-02
Correctivos generales | No especificado | 701 |  | 19353 | Se revisa equipo con analizador, se encuentra en optimas condiciones. Se entrega nuevo brazalete |  | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | Activo | Sala de neurocirugia | No especificado | No especificado | 9f8db1b2f92e9c91ac516d66d98f1c16.pdf | 2022-12-28 | [12 empty] | 2022-12-28
Correctivos generales | No especificado | 1067 |  | 11111 | Se realiza limpieza, comprobación funcional por 48 horas debido a que el cliente reporta que han tenido eventos con el equipo. Se comprobaron internamente el estado de los sensores, los estados de las curvas de calibración y todo están correctamente. El equipo operó correctamente. Se observó que las alarmas ocasionadas se originaron por bajas presiones en los gases medicinales que alimentan al equipo, se recomienda como mínimo tener 60 PSI constantes en cada entrada de alimentación de los gases. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4166 | Neumovent | Advance | 181140311081A1V | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2021-08-24 | [12 empty] | 2021-05-31
Correctivos generales | No especificado | 265 |  | 2640 | se atiende llamado, se confirma que el equipo presenta ruido, se configura la frecuencia del equipo a 20Hz, el equipo deja de mostrar ruido, equipo queda funcional en el area del servicio. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450091PA | Activo | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL | No especificado | No especificado | 18e884247821f392ee880c0ceec55a0e.pdf | 2023-03-29 | [12 empty] | 2023-03-29
Correctivos generales | No especificado | 6273 |  | No registra | Se hace seguimiento al proceso de adquisicion de imagenes de RX. En una de los estudios tomados el equipo reporta error de AEC , producto de una selección equivocada de la proyección por parte del Tecnológo. Se instruye a los tecnologos de turno para corregir ese proceso. Se evidencia la falta de conocimiento en la operación del equipo. Se descarga historial de errores y se encuentra que está falla operativa viene repitiéndose desde semanas anteriores. Se recomienda capacitar nuevamente a los tecnologos para evitar este tipo de fallas. Se revisa orientación de la cámara y se encuentra que en la mesa la imagen se ve de manera correcta pero en el bucky mural se ve invertida. Esta situación es normal, debido al giro de 180 grados que realiza el tubo para estudios en bucky mural ya que la cámara no es necesaria para este tipo de estudios. Se realizaron varios estudios con pacientes y con disparos de prueba y el equipo no reportó errores . Equipo operativo. |  | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | Activo | FLUOROSCOPIO | No especificado | No especificado | 0aa7afa0f683ca97b0f76cf3e0b2e677.pdf | 2023-05-01 | [12 empty] | 2023-05-02
Correctivos generales | No especificado | 337 |  |  | SE PROGRAMÓ LA INSTALACION DE DOS REPUESTOS SEGUN COTIZACIÓN Q-03500348. Acción realizada: SE REALIZÓ EL PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE LAS DOS PARTES SEGÚN EL MANUAL DE SERVICIO. LAS PARTES INSTALADAS FUERON: 5373032 y 5754967. SE INSTALARON EN EL COLIMADOR HEHR DEL DETECTOR 1 y EN EL DECOY DEL MISMO DETECTOR. SE REALIZARON PRUEBAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. PRUEBAS DE MOVIMIENTOS. PRUEBAS DE SEGURIDADES. CONTROL DE CALIDAD. |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | Activo | medicina nuclear | No especificado | No especificado | 085916651fd39070ef007b8c7c90114c.pdf | 2022-12-19 | [12 empty] | 20223-03-31
Correctivos generales | No especificado | 529 |  | NO REGISTRA |  |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | Activo | Quirofano de oftalmo | No especificado | No especificado |  | 2023-05-17 | [13 empty] | Kit ocular, Tubo coobservador, cable de pedal,
Correctivos generales | No especificado | 6273 |  | No registra | Se hace seguimiento al circuito del power supply del detector trixell. Se reproduce la falla desconectando y conectando cable de poder del power supply, igualmente se mide corriente durante la falla y registra 2.0 A. cuando se dispara. Se recomienda reemplazar breaker de manera preventiva. Se ajusta cableado y se prueba equipo con imagenes en mesa, bucky mural y fluoro. Equipo operativo. |  | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | Activo | FLUOROSCOPIO | No especificado | No especificado | 73f364094a7cc25fe86d132fcb778a1c.pdf | 2023-05-19 08:18 | [12 empty] | 2023-05-19 17:23
Correctivos generales | No especificado | 8170 |  | NO REGISTRA | Se realiza revisión del equipo, estando en buenas condiciones |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A173 | Activo | Endoscopia | No especificado | No especificado |  | 2023-05-03 | [12 empty] | 2023-05-03
Correctivos generales | No especificado | 7973 |  | No registra | Se realiza revisión del equipo, encontrándose en optimas condiciones funcionales. |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 2C447B032 | Activo |  | No especificado | No especificado | 3e4ee49ae5f11f701746ccab0fc25b6e.pdf | 2023-04-11 | [12 empty] | 2023-04-11
Correctivos generales | No especificado | 5409 |  | NO REGISTRA | El quipo se entrega reparado en el servicio en optimas condiciones funcionales. |  | SISTEMA DE CONSOLA DE ALIMENTACION INTEGRADA IPC |  | MEDTRONIC | 18980001 | ENTC80042 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 7c2d3cc7675fd40a607519fcc1e0b391.pdf | 2023-06-21 | [12 empty] | 2023-07-18
Correctivos generales | No especificado | 1842 |  | NO REGISTRA | Se atiende llamado, Se procede a realizar las verificaciones correspondientes, se destapa equipo, se verifican conexiones, se limpia con limpiador electrónico, se realizan pruebas de funcionamiento |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | Activo | Reparación JOMEDICAL | No especificado | No especificado |  | 2023-06-14 | [12 empty] | 2023-06-15
Correctivos generales | No especificado | 5690 |  | 73243596 | CAMBIO DE CONTACTOR |  | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2023-07-05 10:00 | [12 empty] | 2023-07-05 10:59
Correctivos generales | No especificado | 941 |  | 5252 |  |  | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | 2044/00039-247-640-337 | Activo | laboratorio de patologia | No especificado | No especificado | 63bb57d145d2abe63decd5e1428510d1.pdf | 2023-06-26
Correctivos generales | No especificado | 5317 |  | no registra | se realiza visita presencial, se procede a realizar reinstalaciones del MC y configuración del panel, ya que no es posible realizar conexión del panel por wireless. se procede a realizar configuración del equipo, calibración del mismo. Se guardan parámetros y se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo se deja de manera funcional en el servicio |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO5119 | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012A6040 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2023-02-05 | [12 empty] | 2023-02-05
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | Se realiza la instalación y puesta en funcionamiento del equipo. |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | 03705e9ee8afe826d01ee008f5c3d03e.pdf | 2022-11-15 | [12 empty] | 2023-05-25
Correctivos generales | No especificado | 4758 |  | No registra | Se encuentra residuos de polvo en el riel, lo que genera el sonido al movimiento horizontal. Se realiza limpieza y el equipo deja de sonar. |  | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | ba275996c7feb517457546dfe66bfa19.pdf | 2023-06-27 | [12 empty] | 2023-06-28
Correctivos generales | No especificado | 8237 |  | c00338 | Se revisa negatoscopio para entregar al servicio de central de mezclas, el cual se encuentra con la pintura en mal estado y sucio de manera interna. Se realiza restablecimiento de la pintura, se realiza limpieza externa e interna del equipo. Se realiza limpieza de la lampara y se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo queda funcionando correctamente y en buen estado. Se hace entrega del equipo en el servicio. |  | Negatoscopio | Emco0859 | N/R | N/R |  | Activo | CENTRAL DE MEZCLAS | No especificado | No especificado |  | 2023-05-18 | [12 empty] | 2023-05-19 15:09
Correctivos generales | No especificado | 2542 |  |  |  |  | BASCULA | EMCO0068 | SECA | 140 kg |  | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | de87768022d160872b61666dd5122a15.pdf | [13 empty] | 2023-06-26
Correctivos generales | No especificado | 2688 |  | C00360 | El equipo fue dado de baja con concepto tecnico donde se evidencia estado funcional y fisico no operativo. Se adjunta el reporte de la baja. |  | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 6a5f7203336c1aa444ac53917043f08d.pdf | 2023-07-25 | [12 empty] | 2023-07-26
Correctivos generales | No especificado | 162 |  | C00353 | El equipo se encuentra en obsolescencia con múltiples reparaciones en sus sistemas y ya no es posible reparar. El equipo es dado de baja |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | Activo | inventarios | No especificado | No especificado | 7b31dc8e0920c114b188008ce0d354dc.pdf | 2023-06-30 | [12 empty] | 2023-07-25
Correctivos generales | No especificado | 3975 |  | C00349 | El equipo presenta fallo irreparable en el sistema de pesaje por lo tanto se ha dado de baja. |  | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4522 | HEALTH O METER | 553KL | 5530031438 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | f0f5cea76fc4cfcb04562b7415380531.pdf | 2023-06-26 | [12 empty] | 2023-07-25
Correctivos generales | No especificado | 7708 |  | E-1230 | Sistema presenta mensaje de " Error UVB Max Off" , en el calentamiento de lámparas UVA.. Se encuentra pequeño quebrado en acrílico puerta frontal derecha. Se reportará a fábrica mensaje de error, este actualmente no presenta inconveniente para la operación del sistema |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA NEOLUX | EMCO5993 | DAAVLIN | 3 SERIES NEOLUX CX 311/350-24/24 | P10938ASNBCX2424 | Activo | DERMATOLOGIA | No especificado | No especificado |  | 2023-09-19 | [12 empty] | 2023-09-19 15:43
Correctivos generales | No especificado | 8071 |  |  | EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO AL 50% UNIDAD CONDENSADORA # 1 QUEDA FUERA DE SERVICIO |  | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 24 TONELADAS | MYEO09428 | TECAM | UMA # 2 3AHD21 U.C # 1 - 1UZT14136-C U.C # 2 -1UZT14136-C | 14111283 | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado | acbc2642cf4245efc353040a270866e3.pdf | [13 empty] | 2023-09-19
Correctivos generales | No especificado | 7813 |  |  |  |  | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | Activo | ENTRADA PRINCIPAL | No especificado | No especificado
Correctivos generales | No especificado | 7813 |  |  |  |  | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | Activo | ENTRADA PRINCIPAL | No especificado | No especificado
Correctivos generales | No especificado | 7816 |  |  |  |  | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | Activo | RADIOTERAPIA | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2023-10-30
Correctivos generales | No especificado | 2554 |  |  |  |  | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | C176081 | Activo | ODONTOLOGÍA | No especificado | No especificado | f7f829d150e403287be766097972f90d.pdf | [13 empty] | 2023-10-17
Correctivos generales | No especificado | 233 |  |  |  |  | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2023-11-22
Correctivos generales | No especificado | 4254 |  |  |  |  | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2023-11-21
Correctivos generales | No especificado | 974 |  | No registra | Revisión de alineación y nivelación de mesa. - Está por fuera 8 mm, se niveló mesa de pacientes y se corrigió el desnivel. - Tune Up de tubo, exitoso. - QA de equipo exitoso. - Pruebas de funcionamiento exitosas. |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6eac498138dd43f4cf4b8d85a3affa6f.pdf | 2023-11-08 | [12 empty] | 2023-11-08
Correctivos generales | No especificado | 337 |  |  | Se realizan diferentes pruebas de funcionamiento del equipo, se identifica que el equipo presenta fallas en el sensor que esta ubicado en el colimador lo que imposibilita el correcto funcionamiento del mismo, se realiza la cotización y el día 24 de Noviembre de 2023 se realiza instalación del sensor requerido, se realizan pruebas de funcionamiento y se comprueba el correcto funcionamiento del equipo, pasando OK todas las pruebas realizadas y quedando listo para poner en funcionamiento. Se realizan algunas recomendaciones al servicio ya que el aire acondicionado no estaba funcionando y el equipo debe permanecer a una temperatura constante fria. |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | Activo | medicina nuclear | No especificado | No especificado |  | 2023-09-11 | [12 empty] | 2023-11-24
Correctivos generales | No especificado | 4789 |  |  | Se realiza revisión del monitor, presenta falla en carga del sistema operativo. Durante la visita se siguieron recomendaciones de fábrica para restaurar la tarjeta compact flash pero no fue posible completar el procedimiento (solicitaba un password), al reportar a fabrica con evidencias fotográficas y de vídeo, el comportamiento del monitor, fábrica concluye que la tarjeta compact flash debe ser reemplazada debido a que no permite el acceso al sistema operativo. Equipo fuera de servicio, ya que se necesita la adquisición de este repuesto para poner en funcionamiento. |  | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | 969570200014 | Activo | CIRENA | No especificado | No especificado |  | 2023-10-23 | [12 empty] | 2023-10-24
Correctivos generales | No especificado | 233 |  |  | Se realiza revisión del equipo, se realiza inspección de las partes, se decide realizar nuevamente instalación de algunas partes claves del equipo tales como los ventiladores, se encuentra que estos estaban atascados en el equipo y provocaban que el equipo se apagara a manera de protección. Se realiza limpieza de todas las partes del equipo y se entre el equipo de manera funcional al servicio. |  | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2023-10-24 | [12 empty] | 2023-11-22
Correctivos generales | No especificado | 2944 |  | No registra |  |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | Activo |  | No especificado | No especificado | f1b80cc432ab125fd27b01e83353008c.pdf | 2023-12-06 | [12 empty] | 2023-12-11
Correctivos generales | No especificado | 6259 |  | 201916 | Se deja configurada la alarma de la central de mezcla para que sonara en los intervalos 2°C y 8°C |  | NEVERA |  | WONDER | MPV-280 | M8929111541800068 | Activo | ALMACEN | No especificado | No especificado | e0e031e46358986d44739237095dc2ee.pdf | 2023-06-26 08:00 | [12 empty] | 2023-06-26 04:30
Correctivos generales | No especificado | 4254 |  |  |  |  | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2023-12-22
Correctivos generales | No especificado | 4256 |  |  | se realiza instalación de los repuestos solicitados al ascensor de consulta externa #7A. |  | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2023-11-21
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | No registra | Se realiza verificación del estado de la AWS, tiene falla la falla “imposible obtener los datos de la base de datos”. Se realiza una auto recarga de la base de datos, todo ok. Se reinicia el equipo y todo opera con normalidad. Se realizan verificaciones de funcionamiento y de transmisión de datos del angiografo, todo ok. Se hace la nota, que la AWS no esta conectada en una red con soporte de UPS, y en el tiempo que se ha hecho la reparación, se fue la energía dos veces y apago abruptamente la AWS, esto hace que el daño de la AWS sea cada vez mas grande, se le hace la recomendación que el cliente subsane esta falla. |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado | 68ba3aa5301cccf67af93c790e130506.pdf | 2024-02-05 | [12 empty] | 2024-02-08 15:22
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | No registra | Se realiza el backup del sistema y de la ITU, todo ok Se desmonta la ITU REF: 5445067, SN: P264.00.004.838, todo ok Se realiza la instalación de la nueva ITU, REF: 5445067-3 SN: R385.00.005.430 PN: 5460719-3, todo ok Se realiza la instalación del SW de la ITU, todo ok Se realiza el restore de la ITU, todo ok Se realizan pruebas de funcionamiento de la ITU, todo ok Se realiza el cambio del hand switch, todo ok |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado |  | 2024-01-10 | [12 empty] | 2024-02-15
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | NA | Se reazlia revisino general. En conversacion con cliente reporta que no volvio a ocurrir. Se realizan varias pruebas en diferentes puntos de posicion funcionando correctamente. Se realiza recomendaciones de uso para ubicar de manera correcta. Se realiza revision de ajuste fino de altura en brazo y se encuentra operando correctamente. Adicionalmente, se realiza configuracion de division de pantallas para tener una vista adicional. |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado |  | 2024-02-19 | [12 empty] | 2024-02-28
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | NA | SE REALIZA ENTREGA DE SOPORTE RADIAL Y ESPUMA DE SOPORTE.( CAT E6420BK & E6420BJ) accesorios de la mesa. Serial soporte : 10841962110256. |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado |  | 2024-02-29 | [12 empty] | 2024-02-29
Correctivos generales | No especificado | 5578 |  | na | Se realiza visita de instalación para cambio de la pantalla dañada y del modulo de trackball completo. Se realizan pruebas de funcionamiento y se comprueba que el equipo esta funcionando correctamente. Adicionalmente, se realiza limpieza interna y externa del equipo. |  | ECOGRAFO | EMCO5276 | SONOSCAPE | E3 | 0726767568 | Activo | Imagenología norte | No especificado | No especificado |  | 2023-11-16 | [12 empty] | 2024-03-06
Correctivos generales | No especificado | 6555 |  |  |  |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5977 | MEDEC | CAELUS 120330M5 | 54129 | Activo | Quirofano central | No especificado | No especificado | 6f739560eb0dc4752f9bda50e9979e37.pdf | [13 empty] | 2024-02-07
Correctivos generales | No especificado | 306 |  |  | baja tecnica |  | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | Activo | adontologia | No especificado | No especificado | bcb2fc0aa60dcb1529c6915ce133bbed.pdf | [13 empty] | 2023-07-14
Correctivos generales | No especificado | 8252 |  | 6212 | se realiza corrección de fuga de aire en la ducteria del aire acondicionado de 15 ton central mezclas. |  | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS |  | UMA -C4 UC-TRANE | UMA C,F.D1.44.250.2.3.10 UC # TTA180E300AA | UMA 621203 UC 13473J78TA | Activo |  | No especificado | No especificado | 5b7d5884ad79602b7f128bd3aa5c15cd.pdf | 2023-06-15 | [12 empty] | 2023-06-15
Correctivos generales | No especificado | 5224 |  | NO APLICA | Se realiza el cambio de las baterías de respaldo, se realizan pruebas de funcionamiento con resultados satisfactorios. El equipo se encuentra operativo y listo para usar. |  | MAQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (MAQUINA PARA PERFUSION) |  | SARNS | SYSTEM8000 | 1670 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2024-05-01 | [12 empty] | 2024-05-08
Correctivos generales | No especificado | 5952 |  | no tiene | Se recibe el equipo y se realiza una limpieza y desinfección inicial. Se inspecciona el estado físico de la membrana de la sonda y se comprueba que está en buenas condiciones. El ultrasonido se enciende y muestra el código de error EC204, de acuerdo con el manual de servicio indica un problema con la detección de la sonda. Se desensambla el dispositivo y se encuentra que la sonda está suelta del conector de la beamformer y de los soportes de la placa electrónica. Posteriormente se ajusta el conector y soportes y se realiza la prueba de encendido corrigiendo el código de error, se realizan pruebas según procedimiento MP1190303 Rev 7 y se confirma el correcto funcionamiento. Se valida el estado de la batería y se verifica que el conteo de ciclos sea 42, lo cual se encuentra dentro del rango normal. |  | SISTEMA DE GUIA ULTRASONIDO |  | BARD | SITE RITE 8 | DYFPAD031 | Activo | reparación | No especificado | No especificado |  | 2024-02-26 | [12 empty] | 2024-05-06
Correctivos generales | No especificado | 8604 |  | 4762 | Se cambio un compresor de 3 ton, modelo: zp31k5e - pfv - 622, serie: 23h0753al, se carga de refrigerante y el equipo queda funcionando al 100% en optimas condiciones. |  | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado | abc38493e10a43fedad2af879c615f49.pdf | 2024-05-20 | [12 empty] | 2024-05-21
Correctivos generales | No especificado | 5205 |  | NA | Se realiza cambio de la bateria y se realizan las pruebas funcionales, aprobando satisfactoriamente |  | SISTEMA DE GUIA ULTRASONIDO |  | BARD | SITE RITE 8 | DYENAD024 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2024-05-21 | [12 empty] | 2024-07-16
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | 11500821 |  |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado | be8b706d09de28bd237b0ce7d3e539b1.pdf | 2024-06-04 | [12 empty] | 2024-06-04
Correctivos generales | No especificado | 2058 |  |  |  |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 37e2f0188418196127603bae2278f8b6.pdf
Correctivos generales | No especificado | 4233 |  |  |  |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO1882 | BELMONT | N.I | ET06G - 0057 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | cc78fb6cad02ff1ef0b5bd806c2710e6.pdf
Correctivos generales | No especificado | 2006 |  |  |  |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | CROMOPHARE C-571 |  | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | b49df7bdf6dbadcf783347eeb85ce11c.pdf
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | 11875677 | Equipo presenta mensaje de error por footswtich. Se realiza remplazo de footswitch. Pruebas funcionales exitosas y se entrega equipo operativo al servicio. Se realiza cambio preventivo de smarthandle (control gantry) por reporte de sensibilidad en movimiento de c-arc. Se explica al operador que este movimiento es sensible por la forma en como se habilita el movimiento del gantry. Se realiza remplazo de cables DP-DVI de manera preventiva por nuevo modelo (3 cables). Se realiza seguimiento de temperatura en cuarto de maquinas. Se registran máximos de 32° grados en areas del cuarto. Se requiere intervención urgente para estabilizar temperatura en el cuarto. |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado |  | 2024-07-10 | [12 empty] | 2024-07-25
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | 12010300 | Aparece error en la pantalla al usar el smart handle. Se hacen pruebas generales de funcionamiento del equipo, movimientos y exposición de rayos X, se observa el error reportado por el cliente al usar el smarthandle. Se inspecciona smarthandle, cable y conexión del conector se hacen ajustes, se evidencia falla del smarthandle que se instalo recientemente, el conector parece tener algun tipo de daño que causa el error, Se solicita cambio de smarthandle por garantía. Se hacen pruebas de imagen con el boton "store" dehabilitado y el equipo no guarda las series, botón empieza a blinkear y solo al presionarlo guarda la serie de esta forma se comprueba el correcto funcionamiento del equipo. |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado |  | 2024-07-29 | [12 empty] | 2024-07-31
Correctivos generales | No especificado | 467 |  |  |  |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | Activo | INVENTARIOS | No especificado | No especificado | 1e6b7e5e3ed65bf054354f9bd164f7c4.pdf
Correctivos generales | No especificado | 231 |  | 0124171465 | Se realiza visita de manera correctiva de manera presencial por parte del proveedor Philips y se encontró problemas con el sistema operativo, se hizo el cambio del disco duro y se procedió a realizar la recarga del software, se cargó el backup de los protocolos y de configuraciones, se hizo varios reinicio y la aplicación subió correctamente, se realizó pruebas de funcionamiento sin novedad. Nota: se evidencia baja señal en el TDX lineal y convex en la parte superior de la imagen, se hizo ajustes y limpieza de las tarjetas, Se entrega equipo operativo y queda en monitoreo de su funcionamiento. |  | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | Activo | hemodinamia | No especificado | No especificado | 9e07f1bfb67848609ccc46aebcf7d4d5.pdf | 2024-08-27 | [12 empty] | 2024-09-02
Correctivos generales | No especificado | 6273 |  | No registra | Se encuentra la mesa bloqueada después de una fluctuación de voltaje. Se desbloquea desde el software de servicio. Prueba del equipo con estudio de columna y pierna completa ok. Equipo operativo. |  | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | Activo | FLUOROSCOPIO | No especificado | No especificado | da089fc6bc1bba7b0b2559b267db16a1.pdf | 2024-09-02 | [12 empty] | 2024-09-02 18:35
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | 12246030 | Se realiza el desmontaje del Smart handle viejo y se monta el nuevo PN: 5443025 (Biplane Smart Handle Silver edition), todo ok. |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado | 1072fe50bbabe389749a69fddf15a48c.pdf | 2024-09-10 | [12 empty] | 2024-09-11
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | 12235215 | Se identifica que se necesita un repuesto para uno de los chiller, equipo queda temporalmente fuera de servicio hasta la consecución del mismo. El día 11 de Septiembre se realiza el montaje del ventilador nuevo en el chiller del plano lateral, todo ok. Se realiza verificación de funcionamiento, tanto en el chiller del plano frontal como del plano lateral, todo ok |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado | b16f4a327bf64c61f497373add7f40ce.pdf | 2024-09-09 | [12 empty] | 2024-09-11
Correctivos generales | No especificado | 3882 |  |  |  |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | Activo |  | No especificado | No especificado | c0df9c01c3126c19559cf3992ddd84a7.pdf | [14 empty] | ES NECESARIO REALIZAR CAMBIO DE: SE Charging terminal Assembly
Correctivos generales | No especificado | 4018 |  |  |  |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | Activo |  | No especificado | No especificado | 5a4dca37d02214ab5055ce224d436734.pdf | [14 empty] | REPUESTOS NECESARIOS: SE Charging terminal Assembly
Correctivos generales | No especificado | 5317 |  |  |  |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO5119 | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012A6040 | Activo |  | No especificado | No especificado | 88d15ebd7e92b2cf536db679a9b30af3.pdf | [14 empty] | CAMBIO DE FLAT PANEL
Correctivos generales | No especificado | 2469 |  |  |  |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6a8a69c208f9f8ed5a0e85094370ecdd.pdf | [14 empty] | ESTE SE ENCUENTRA SIN LA LLANTA DELANTERA DERECHA, NO TIENE HAND SWITCH, AL CONECTARLO A LA CORRIENT
Correctivos generales | No especificado | 2377 |  | c00384 |  |  | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014749 | Activo |  | No especificado | No especificado | 48e823753c59020fad3e7a1524c5560e.pdf | 2023-10-12
Correctivos generales | No especificado | 4905 |  | c00420 |  |  | DESFIBRILADOR | EMCO4882 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021526 | Activo |  | No especificado | No especificado | ffa667b16c027819b35c7eb8a70b01d4.pdf | 2024-06-20 | [13 empty] | palas internas (se recomienda realizar solicitud de cambio)
Correctivos generales | No especificado | 8253 |  | WO-00358154 | La falla se generaba porque el ventilador posterior no arranca al encender el equipo. Por lo que se realiza limpieza y se lubrica. Se realizan pruebas éxitosas y se libera el equipo para uso seguro. |  | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO | T-SCDII | 2112008 | Activo | BANCO DE SANGRE | No especificado | No especificado |  | 2024-10-02 | [12 empty] | 2024-10-03
Correctivos generales | No especificado | 2959 |  | No registra | Revisión de equipo, prende con falla en comunicación con el Gantry. Revisión de controladores. Se establece comunicación, prueba de colimador ok. Se encuentra humedad de la sala muy alta, se debe bajar a 60% Prueba general Prueba con phantom ok Prueba con paciente |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | Activo | Tomografo frente archivo | No especificado | No especificado | beec390ee44676b3d294a72fc002d065.pdf | 2024-10-24 | [12 empty] | 2024-10-25
Correctivos generales | No especificado | 6940 |  | WO-00349510 | Al revisar la pantalla y las conexiones electricas, no se encuentran daños. De forma preventiva se reinstala el software de la optia y se libera para uso. |  | EQUIPO DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | SPECTRA OPTIA | 1P07786 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2024-09-08 | [12 empty] | 2024-09-09
Correctivos generales | No especificado | 6944 |  | WO-00349497 | Se realiza adicion del liquido refrigerante y el equipo se libera para uso. |  | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | REVEOS | 1W00701 | Activo | HEMOCENTRO | No especificado | No especificado |  | 2024-09-08 | [12 empty] | 2024-09-09
Correctivos generales | No especificado | 1113 |  | V-QMS-0084560 | Se realiza inspección con cassette Alcon nuevo, pieza faco y vitrectomía alcon de uso de servicio. Pruebas de test y operatividad sin problemas. Se debe cambiar pedal, problemas de conectividad y Bombillo Xenon. Cumple STP Alcon. |  | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | Activo | Quirofano de oftalmo | No especificado | No especificado | 015ada6f69ca78b50f852bd663bdc9d6.pdf | 2024-10-12 | [12 empty] | 2024-10-22
Correctivos generales | No especificado | 313 |  |  | Se realiza inspección general del equipo, se realiza despiece para revisión y limpieza interna. Se reemplaza el inversor de carga del banco de baterías. Se reemplazan las baterías del banco de baterías. Se realizan pruebas de funcionamiento. |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | 1073 | Activo |  | No especificado | No especificado | e7885176b384d6468f4cbdcd41700e48.pdf | 2024-08-10 | [12 empty] | 2024-11-20 07:51
Correctivos generales | No especificado | 1038 |  | 403124819 |  |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3921 | PURITAN BENNET | NR | 3512160243 | Activo |  | No especificado | No especificado | e5f7b0978cd03cf91aa487d37414ef02.pdf | 2024-07-03 | [12 empty] | 2024-07-10
Correctivos generales | No especificado | 1032 |  | 403154340-303736724 | CORRECTIVE # CONTRACT CLIENTE REPORTA QUE EL DISPLAY SUPERIOR NO ENCIENDE. SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA, NINGUN LLAZGO DE FLUIDOS NI SANGRE. SE REALIZA REEMPLAZO DE INVERSORA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL Y BAJO OBSERVACION. |  | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | Activo |  | No especificado | No especificado | e8642a13c0b85ad1e6379d9257926799.pdf | 2024-07-24
Correctivos generales | No especificado | 337 |  | 07857803 | SE REALIZO LA INSTALACION DE LA NUEVA FUENTE DE ALTA TENSION EN EL DETECTOR |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | Activo | medicina nuclear | No especificado | No especificado |  | 2022-11-25 | [12 empty] | 2022-12-16
Correctivos generales | No especificado | 462 |  | 23951 | SE RALIZA REVISION DEL EQUIPO, SE REQUIERE REVISION Y/O REPARACION DE LA UPS PARA CONTINUAT CON EL DIAGNOSTICO. |  | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | 33/01/18 | Activo | imagenes | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2023-10-24
Correctivos generales | No especificado | 996 |  | 20737 | SE RECOMIENDA CAMBIO DE KIT DE 12000 HORAS Y DRIVER |  | VENTILADOR NEONATAL | EMCO1082 | SENSORMEDICS | 3100a | AGW01242 | Activo | BODEGA GINECO CX | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2023-01-16
Correctivos generales | No especificado | 280 |  | 7972 | PRUEBAS DE FUNICIONAMIENTO OK |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2024-02-26
Correctivos generales | No especificado | 462 |  | 23994 | SE RALIZA CAMBIO DE CONTACTOR Y RESISTENCIA SE CARGAN FIRMWARE, PERO SE DEBE REALIZAR CAMBIO DE UPS DEBIDO A QUE SE APAGO 2 VECES EN PROCESOS DE CALIBRACION Y NO SE PUEDE CONTINUAR. |  | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | 33/01/18 | Activo | imagenes | No especificado | No especificado | a9df2462d28a6599e9833b95cd177067.pdf | [13 empty] | 2024-02-21
Correctivos generales | No especificado | 5025 |  |  | SE EVIDENCIA REGISTRO DE EVENTO CODIGO DE ERROR 1008, SE REALIZAN PRUEBAS A LA PCBOARD SIN ENCONTRAR FALLAS, SE HACEN CALIBRACIONES A SNSORES Y VALVULAS, SE RECOMIENDA TENER PERMANENTEMENTE CONECTADO AL SUMINISTRO DE ELECTRICO, EVITAR ENCENDER EL EQUIPO CUANDO HAYA TRABAJADO HASTA AGOTAR LA CARGA DE LA BATERIA, SE REALIZA CICLO PARA SGUIMIENTO, EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO. |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4946 | AEONMED | VG70 | XZZS33666 | Activo |  | No especificado | No especificado | a255ae04d617a1534ac003bcb4a506b0.pdf | 2021-08-22 | [12 empty] | 2021-08-25
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | 13303493 | Se realiza lubricación de la mesa del angiografo ya que presentaba ruidos de falta de lubricación |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado | 179d5a2666e7be551dc531981ae177c4.pdf | 2025-01-28 | [12 empty] | 2025-01-28
Correctivos generales | No especificado | 233 |  |  | se realiza inspección visual de el equipo encontrando partido el soporte del calentador de gel, se realizan pruebas de panel, teclado y ganancias encontrándose ok se realiza test de tarjetas ok se inspecciona transductor lineal plt-1005BI de SNFSD1866134 con daño en encauchado de transductor y presenta esparadrapo, golpes en esquinas de carcasa y una perdida de imagen del 10%, transductor convez de SNPUT-375B/FS de serie FSC2215009 se encuentra ok, transductor endocuterio LPUT-78IVTE/ES de SN FSC2252869 con una burbuja de aire sin perdida de imagen. la impresora no se encuentra operativa, se realiza conexión al pacs y al worklist ok |  | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | Activo |  | No especificado | No especificado | 602f1efb160953f4a1ade02737939d08.pdf | 2025-01-30 | [12 empty] | 2025-01-30
Correctivos generales | No especificado | 233 |  |  | SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPO Y SE ENCUENTRA BASE DE DATOS EN MAL ESTADO. SE REALIZA RESTAURACION DE LA BASE DE DATOS SE ENCIENDE EL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EQUIPO QUEDA OPERATIVO SE VERIFICAN ENVIO DE IMAGENES Y CARGA DE ESTUDIOS OK |  | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2025-01-30 | [12 empty] | 2025-01-31
Correctivos generales | No especificado | 9674 |  | 5401 |  |  | ELIPTICA | EMCO6428 | SHUA | SH-E800 |  | Activo | HIDROTERAPIA | No especificado | No especificado | b092cc82eda1e49d9b79810bfb761a0a.pdf | 2025-02-03
Correctivos generales | No especificado | 533 |  | 7080 | Se realiza seguimiento a las condiciones ambientales y eléctricas del laboratorio, los equipos patrón certificados usados para las mediciones son: termohigrómetro CEM serial No. 210529797. Teniendo en cuenta que la falla que describen es que corta demasiadamente muy grueso, se retira el sistema porta cuchillas, se desmonta carcasa y se coloca herramienta especializada para comprobar el avance del cilindro respecto al selector del tamaño de corte. Se valida que existe un desfase entre el avance del cilindro y el selector de tamaño (A cero micras, avanza casi tres micras y a una micra de corte avanza casi 5 micras), por lo cual se procede con procedimiento de fábrica para realizar el ajuste de avance del cilindro acorde al selector del tamaño de micras de corte, luego de varias pruebas, finalmente se logra ajustar lo mayor posible el avance contra el sistema selector. Se realizan mediciones finales, donde se logra obtener en la prueba de corte a cero “0” micras, cero avance y con el selector a una “1” micra, por diez vueltas de giro del volante una medición con el instrumento muy cercana y que se aproxima a las 10 micras, con lo cual el error de desfase es de tan solo 0,01 micras por vuelta, lo que está dentro de la tolerancia indicada en el manual del fabricante. Las pruebas se validan con el Jefe de patología y el ingeniero Biomédico. Se organiza equipo, se ensamblan partes desmontadas, se realiza prueba de buen funcionamiento volante de corte y volante de avance y retroceso, se monta porta cuchillas, se colocan frenos de todo el sistema. Se deja equipo listo para su buen uso acorde a las especificaciones técnicas de fábrica. |  | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | Activo | laboratorio | No especificado | No especificado |  | 2025-02-13 | [12 empty] | 2025-02-14
Correctivos generales | No especificado | 7817 |  | 10380903 | Se realiza ajuste de puerta de piso 5, se monitorea equipo queda en funcionamiento norma |  | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | Activo | MATERNO | No especificado | No especificado | 27a47565434af574f4dbecaf4c9a3425.pdf | 2025-02-20 | [12 empty] | 2025-02-20
Correctivos generales | No especificado | 7707 |  | e-1814 | se realiza: valoración general calibración de lámparas UVBnb 3.8mW/c,m2 UVA 9.7 mW/cm2 verificación de ajustes de la tarjeta validación de voltaje de entrada validación de fuente de voltaje interna 12 VDC se ajusta base de pantalla |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA NEOLUX | EMCO5992 | DAAVLIN | 3 SERIES NEOLUX CX 311/350-24/24 | P10939ASNBCX2424 | Activo | DERMATOLOGIA CX | No especificado | No especificado |  | 2024-11-21 | [12 empty] | 2024-11-21 17:26
Correctivos generales | No especificado | 8503 |  | 1316980 | Se devuelve equipo corregido por fallo en funcionamiento. |  | URETERORENOSCOPIO FLEXIBLE | EMCO6245 | VIISION MEDICAL | UF28 | S07080182 | Activo |  | No especificado | No especificado | [14 empty] | 2025-01-13
Correctivos generales | No especificado | 9688 |  |  | Se realiza reemplazo de laser en mal estado, se realiza alineación, se realizan pruebas de funcionamiento exitosas |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C + ESTACION DE TRABAJO | EMCO6426 | GENORAY | OSCAR PRIME | ZEN-811107-10823 | Activo | quirofano central | No especificado | No especificado | 13dca6215dccf3b37cbce2d9736e76b5.pdf | 2025-01-25 | [12 empty] | 2025-02-20 10:30
Correctivos generales | No especificado | 9758 |  |  | ATT MR8 FOOTED F2 B-1 2.4MM. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE, SOLO POLVO O SUCIEDAD NORMAL POR USO. SE HACE INSPECCIÓN VISUAL DEL ATTACHMENT, EN EL CUAL SE OBSERVAN RODAMIENTOS SUELTOS. LA FRESA DE PRUEBA ENTRA MUY FORZADA, GENERA SOBRECALENTAMIENTO, PARA LO CUAL SE HACE DESENSAMBLE TOTAL DEL EQUIPO, CAMBIANDO REPUESTOS INTERNOS, SE SOMETE EL EQUIPO A VERIFICACION DE TEMPERATURA Y RPM. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO BAJO PARAMETROS DE FABRICA |  | Attachment ATT MR8 |  | LEGEND | AF02 | P31285839 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2025-01-22 | [12 empty] | 2025-02-10
Correctivos generales | No especificado | 7763 |  | MH0427 | Se realiza reparación en fabrica de lubricación y calibración de los cristales del ultrasonido endorectal 360 |  | ultrasonido endorectal | EMCO5964 | Morpheus | CTS-1500 | 71727 | Activo | MEDICINA INTERNA CONSULTA EXTERNA | No especificado | No especificado | 68bb17b3da4b9a2e27cecd36469d4111.pdf | 2024-11-11 | [12 empty] | 2025-02-28
Correctivos generales | No especificado | 5393 |  | 1478596 | FIXED ASSET # CORRECTIVE ACTUALIZACION DE SOFTWARE. LIMPIEZA EXTERNA, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS NI SANGRE. SE REALIZA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE LA CONSOLA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO QUEDA BAJO PARAMETROS DE FABRICA. |  | CONSOLA DE VIDEO |  | COVIDIEN | FLEXIVISION 10 | 775691 | Activo | QUIROFANO CENTRAL | No especificado | No especificado |  | 2025-02-04 | [12 empty] | 2025-02-05
Correctivos generales | No especificado | 5392 |  | 1478723 | FIXED ASSET # CORRECTIVE ACTUALIZACION DE SOFTWARE. LIMPIEZA EXTERNA, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS NI SANGRE. SE REALIZA ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE LA CONSOLA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO QUEDA BAJO PARAMETROS DE FABRICA. |  | CONSOLA DE VIDEO |  | COVIDIEN | 95-3931 | 777496 | Activo | SALA DE OPERACIONES CALI | No especificado | No especificado |  | 2025-02-04 | [12 empty] | 2025-02-05
Correctivos generales | No especificado | 9675 |  | OTT 6577 | Personal reporta mal funcionamiento de pantalla, se realiza verificación de funcionamiento y limpieza de contacto, cambio de baterias. Se corrige equipo se entrega, completo y funcional |  | CICLOERGOMETRO MIEMBRO SUPERIOR/INFERIOR | EMCO6338 | MOVIFIT | MINITRAINER |  | Activo | Acondicionamiento fisico | No especificado | No especificado | 60d0787b02c0658d70022a9951637f47.pdf | 2025-02-26 | [12 empty] | 2025-02-26
Correctivos generales | No especificado | 4215 |  | 01 | SE CAMBIO LAS BATERIAS DE LA PLANTA ELECTRICA MARCA CUMMIS UBICADA EN LA SUBESTACION CALLE 5TA. |  | PLANTA ELECTRICA (QUINTA) | 204867 | CUMMIS | CWI-4000 | 502FDR8056 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2025-03-22 | [12 empty] | 2025-03-22
Correctivos generales | No especificado | 5317 |  |  |  |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO5119 | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012A6040 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6b67e02819c4245cbb5b59cf1ee2c149.pdf
Correctivos generales | No especificado | 6939 |  | WO-00450716 | Se encuentra que el conector del cargador está haciendo mala conexión, por lo que se realiza el cambio respectivo de la parte y se libera el equipo para uso. |  | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112864 | Activo | DONANTES | No especificado | No especificado |  | 2025-04-09 | [12 empty] | 2025-04-10
Correctivos generales | No especificado | 9553 |  |  | Se verifica campo de colimacion en el WallStand, don de evidencia que el campo se recorta al lado izquierdo, con todo el colimador abierto. Se verifica la ubicación del DAP, en el colimador y se evidencia que este se encuentra desplazado hacia el frente, obstruyendo la luz del colimador. Se solicita ubicar correctamente el DAP en el colimador y validar la correcta apertura del colimador. La verificación del campo de colimacion completamente abierto es exitosa. Se recomienda ajustar el espárrago de fijación del DAP, para evitar que este se mueva accidentalmente. Equipo queda en correctas condiciones físicas y de funcionamiento. |  | EQUIPO DE RAYOS X FIJO DIGITAL | emco6438 | agfa gevaert | valory floor | 51057 | Activo | Sala de rayos x 1 | No especificado | No especificado | 37b884d2f1ef7dceaa9e11780e90fab7.pdf | [13 empty] | 2025-04-08
Correctivos generales | No especificado | 1113 |  | WO-01297568 | Se encuentra la falla 3478. Se realiza apertura del equipo, limpieza interna, cambio de manifold de infusión, verificación de funcionamiento de acuerdo con el procedimiento de prueba de servicio (STP). El equipo cumple sin novedad con las pruebas realizadas. Se le recomienda al cliente tener cuidado debido a que se encontraron rastros de solución balanceada en la parte interna del equipo y del módulo de fluidos. |  | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | Activo | Quirofano de oftalmo | No especificado | No especificado |  | 2025-05-17 | [12 empty] | 2025-05-19
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | 14741727 |  |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado | 53531bf6746425cf930027667ce74d12.pdf | 2025-05-21 | [12 empty] | 2025-05-21
Correctivos generales | No especificado | 8790 |  | 2201 | cambio de sensor de spo2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6409 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002963 | Activo | OBSERVACION HOMBRES | No especificado | No especificado |  | 2025-05-10 | [12 empty] | 2025-02-11
Correctivos generales | No especificado | 8798 |  | 2654 | se realiza ajuste de la fecha y hora |  | DESFIBRILADOR BIFASICO | EMCO6414 | COMEN | S5 | S5040224029 | Activo | OBSERVACIÓN URGENCIAS CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-02-13 | [12 empty] | 2025-02-13
Correctivos generales | No especificado | 8781 |  | 2655 | se realiza ajuste y pruebas de funcionamiento en el equipo identificando que funciona con normalidad |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6412 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002816 | Activo | TRIAGE | No especificado | No especificado |  | 2025-02-13 | [12 empty] | 2025-02-13
Correctivos generales | No especificado | 9127 |  | 2656 | se realiza reparación de sensor de temperatura |  | Incubadora | EMCO6535 | DAVID MEDICAL | TI-2000 | A36BD0031006 | Activo | PARTOS CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2024-12-02 | [12 empty] | 2025-02-13
Correctivos generales | No especificado | 8835 |  | 2657 | se realiza retiro de la pieza afectada y se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad |  | BOMBA DE INFUSION | BOMBA002 | BAXTER | EVO IQ | SK40304540 | Activo | URGENCIAS CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-02-13 | [12 empty] | 2025-02-13
Correctivos generales | No especificado | 8818 |  | 2658 | se realiza retiro de la pieza afectada y se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad |  | BOMBA DE INFUSION | bomba003 | BAXTER | EVO IQ COL | SK40304708 | Activo | URGENCIAS CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-02-13 | [12 empty] | 2025-02-13
Correctivos generales | No especificado | 9111 |  | 2653 | El equipo se envia con proveedor especializado para revisión por temas de garantía, el equipo se interviene para la insalación de una nueva termo impresora y se realiza una instalación de Software. El equipo ingresa nuevamente a la institución el día 21/05/2025, se realizan diferentes pruebas de funcionamiento, se verifica el correcto funcionamiento del mismo y se retorna equipo al servicio. |  | MONITOR FETAL | EMCO6549 | COMEN | C21 | KI230412028 | Activo | PARTOS CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-02-13 | [12 empty] | 2025-05-21
Correctivos generales | No especificado | 8781 |  | 2666 | se realiza cambio de sensor de spo2 |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6412 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002816 | Activo | TRIAGE | No especificado | No especificado |  | 2025-03-03 | [12 empty] | 2025-03-03
Correctivos generales | No especificado | 8813 |  | 2051 | Se realiza examinación del equipo, se expulsa set de bomba de infusión incrustado, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega equipo nuevamente funcional al servicio. |  | BOMBA DE INFUSION | BOMBA016 | BAXTER | EVO IQ | SK40304670 | Activo | CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-02-24 | [12 empty] | 2025-02-24
Correctivos generales | No especificado | 8980 |  | 2663 | Se realiza soldadura electrónica de los cables internos afectados, se realizan pruebas de funcionamiento y se verifica que el cargador funcione correctamente. |  | BALANZA DIGITAL PEDIATRICA | EMCO6423 | HEALTH O METER | 553 KL | 5530045335 | Activo | PARTOS | No especificado | No especificado |  | 2025-02-25 | [12 empty] | 2025-02-25
Correctivos generales | No especificado | 8887 |  | 2667 | se realiza instalación de una nueva celda de oxigeno con fecha de vencimiento del 28/11/2025 |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO6364 | MINDRAY | WATO EX65 | AT3-44005044 | Activo | SALA DE OPERACIONES CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-03 | [12 empty] | 2025-05-03
Correctivos generales | No especificado | 8981 |  | 2662 | Se realiza soldadura electrónica de los cables afectados, se realizan pruebas de funcionamiento y se verifica que el cargador se encuentre funcionando de manera correcta. |  | BALANZA DIGITAL PEDIATRICA | EMCO6380 | HEALTH O METER | 553 KL | 5530045352 | Activo | urgencias consultorio | No especificado | No especificado |  | 2025-02-25 | [12 empty] | 2025-02-25
Correctivos generales | No especificado | 8783 |  | 2055 | Se realiza cambio de brazalete de NIBP, se realizan pruebas de funcionamiento, se verifica el correcto funcionamiento del mismo, se verifica el estado del equipo y se retorna de manera funcional el equipo al servicio de Hospitalización 2. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6395 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002820 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 2 CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-02-26 | [12 empty] | 2025-02-26
Correctivos generales | No especificado | 8779 |  | 2203 | se modifican los filtros de la señal, se verifica la señal de ECG evidenciando una señal limpia |  | Monitor De Signos Vitales | EQUIPO HUV 073 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002964 | Activo | URGENCIAS CRITICO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-03 | [12 empty] | 2025-03-05
Correctivos generales | No especificado | 8818 |  | 2665 | Se retira pinza del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, se devuelve el equipo nuevamente al servicio de manera funcional. |  | BOMBA DE INFUSION | bomba003 | BAXTER | EVO IQ COL | SK40304708 | Activo | URGENCIAS CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-02-28 | [12 empty] | 2025-02-28
Correctivos generales | No especificado | 8360 |  | 14741727 | Se procede al desmonte del tubo de rayos x Modelo 2216450, SN: 246030GT, todo ok. Se realiza la instalación del tubo (ULYSSES Green TUBE UNIT ANGIO. PN: D2801A), todo ok. Se realizan calibraciones de: X220, Pass Bad pixel, Pass Pixel gain, Pass. Conversion Factor, Pass. mR/mAs, Pass. Fluoro Tapers, Pass 3D calibration, Pass. Se realiza Image Quality Check, Pass. Se realizan pruebas de funcionamiento e imagen, todo ok |  | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | Activo | sala de angiografia 2 | No especificado | No especificado | f46eb940d30719fadd92cbce96de4f2b.pdf | 2025-05-31 | [12 empty] | 2025-05-31
Correctivos generales | No especificado | 8781 |  | 2153 | Se realizan diferentes pruebas de funcionamiento del equipo y no se evidencia el error mencionado. |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6412 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002816 | Activo | TRIAGE | No especificado | No especificado |  | 2025-08-03 | [12 empty] | 2025-08-03
Correctivos generales | No especificado | 8800 |  | 2061 | SE REALIZA PRUEBA DE USUARIO DEL EQUIPO Y SE ENTREGA EL EQUIPO FUNCIONAL SIN ALARMAS AL SERVICIO |  | DESFIBRILADOR BIFASICO | EMCO6393 | COMEN | S5 | S5040224035 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 2 | No especificado | No especificado |  | 2025-03-12 | [12 empty] | 2025-12-03
Correctivos generales | No especificado | 8818 |  | 2686 | se realiza cambio completo de pinza y se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad |  | BOMBA DE INFUSION | bomba003 | BAXTER | EVO IQ COL | SK40304708 | Activo | URGENCIAS CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-03-10 | [12 empty] | 2025-03-10
Correctivos generales | No especificado | 8781 |  | 2160 | Se atiende llamado y se realiza cambio de brazalete en el equipo mencionado se realizan pruebas de funcionamiento y se deja el equipo funcional en el servicio |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6412 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002816 | Activo | TRIAGE | No especificado | No especificado |  | 2025-03-18 | [12 empty] | 2025-03-18
Correctivos generales | No especificado | 8788 |  | 2159 | se atiende llamado y se realiza cambio de brazalete en el equipo mencionado, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo funcional |  | Monitor De Signos Vitales | emco6641 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002891 | Activo | observacion mujeres | No especificado | No especificado |  | 2025-03-18 | [12 empty] | 2025-03-18
Correctivos generales | No especificado | 9116 |  | 2670 | se realiza revisión del equipo y se evidencia que una de las resistencias esta fallando, por lo que la cuna no calienta, se reporta al proveedor quien envía una resistencia nueva para el cambio. por ultimo se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo funcional al servicio |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO6545 | Advanced | NEONATAL TOTAL CARE UV-00 A4052 | NAT011578 | Activo | TRABAJO DE PARTOS | No especificado | No especificado |  | 2025-03-21 | [12 empty] | 2025-03-21
Correctivos generales | No especificado | 5255 |  | 2674 | SE REALIZA CAMBIO DE (3) BRAZALETES REPARADOS |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO5299 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065440 | Activo | QUIROFANO CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-03-21 | [12 empty] | 2025-03-21
Correctivos generales | No especificado | 8764 |  | 2673 | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6398 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002986 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 3 CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-03-22 | [12 empty] | 2025-03-22
Correctivos generales | No especificado | 8781 |  | 2671 | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR POR UNO NUEVO Y POSTERIORMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO IDENTIFICANDO QUE EL EQUIPO FUNCIONA CON NORMALIDAD |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6412 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002816 | Activo | TRIAGE | No especificado | No especificado |  | 2025-03-25 | [12 empty] | 2025-03-25
Correctivos generales | No especificado | 9432 |  | 2677 | se realiza cambio de termistor y se ejecutan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad. |  | SELLADORA |  | HAWO | HS800 | 446026 | Activo | CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-03-28 | [12 empty] | 2025-03-28
Correctivos generales | No especificado | 5255 |  | 2678 | se realiza revisión interna del equipo se verifican conexiones en convertidor AC/DC, se realizan pruebas de carga el equipo queda funcional |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO5299 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065440 | Activo | QUIROFANO CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-03-31 | [12 empty] | 2025-03-31
Correctivos generales | No especificado | 8783 |  | 2063 | SE CORRIGE UBICACION DE PINES DEL CONECTOR SE PRUEBA EL ACCESORIO Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6395 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002820 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 2 CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-03-31 | [12 empty] | 2025-03-31
Correctivos generales | No especificado | 2254 |  | 2682 | SE REALIZA ADECUACION PARA FIJAR LA PLACA DEL BOTON DE NAVEGACION SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO IDENTIFICANDO QUE EL EQUIPO FUNCIONA CON NORMALIDAD |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | Activo | AMBULANCIA 917 | No especificado | No especificado |  | 2025-04-04 | [12 empty] | 2025-04-04
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  | 450050 | Se realiza verificación del equipo de telemetría, no enciende S/N: 3A0057000750405555393920. Se realiza cambio por equipo nuevo de telemetria marca WISE, Serial: 800180063233510434303430. El equipo enciende con normalidad, el sensor de contenido presenta desviación. Se reporta al area encargada de Messer para cambio y se instalara apenas sea cuente con repuesto. |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6f9e212b86747a8db393e489b1d2e808.pdf | 2025-05-29 | [12 empty] | 2025-05-29
Correctivos generales | No especificado | 8766 |  | 2688 | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6424 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002944 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2025-05-06 | [12 empty] | 2025-05-06
Correctivos generales | No especificado | 9010 |  | 2078 | se realiza limpieza general de conectores, posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad. |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO HUV 038 | EDAN | SE-601C | 360251-M24204780004 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 2 Y 3 CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-05 | [12 empty] | 2025-05-05
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  | 443652 | Se realiza verificacion del equipo de telemetria del tanque de oxigeno MP2= c04010315. El cableado del equipo se encuentra en buen estado, se envuelve con cinta aislante el cable pero el panel solar no esta recibiendo sol ya que alrededor del tanque pusieron unos paneles aislantes de cerramiento y no permite recibir el sol al panel solar. Se deja el equipo sin funcionamiento y se reprograma visita para dejar en funcionamiento del equipo con corriente directa. |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado | dbff092c9c69ba876cdd06f2244fd2ce.pdf | 2025-04-28 | [12 empty] | 2025-04-28
Correctivos generales | No especificado | 8783 |  | 2691 | se realiza cambio de brazalete |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6395 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002820 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 2 CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-09 | [12 empty] | 2025-05-09
Correctivos generales | No especificado | 8777 |  | 2692 | se realiza cambio de brazalete por uno nuevo |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6394 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002838 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 2 CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-09 | [12 empty] | 2025-05-09
Correctivos generales | No especificado | 9773 |  | 2690 | se realiza cambio de baterías en el equipo y se entrega funcional al servicio se les indica que deben hacer el cambio de las baterías regularmente debido a que el equipo no cuenta con baterías recargables |  | Monitor de presión arterial portátil | EMCO6684 | GMD | GMD-BPM-30E | 240301AOJ0001054 | Activo | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-09 | [12 empty] | 2025-05-09
Correctivos generales | No especificado | 3852 |  | 2694 | se realiza cambio de perilla reguladora y posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad |  | FLUJOMETRO | FLUC-0022 | AMVEX |  | FMAO35764AI | Activo | URGENCIAS | No especificado | No especificado |  | 2025-05-16 | [12 empty] | 2025-05-15
Correctivos generales | No especificado | 4293 |  | 439644 | Se realiza verificiacion de valvua V1 del tanque de oxigeno, se encuentra el volante fracturado, se cambia por uno nuevo |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | Activo |  | No especificado | No especificado | 6a52b9cce37bc2fe0eb9fb743c16df67.pdf | 2024-07-17 | [12 empty] | 2024-07-17
Correctivos generales | No especificado | 2066 |  | 2686 | se realiza cambio de un b0mbillo y se entrega el equipo funcional al servicio |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | Activo | BODEGA CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-05 | [12 empty] | 2025-05-05
Correctivos generales | No especificado | 2078 |  | 2685 | se realiza cambio de 4 bombillos de fototerapia y posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad. |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | Activo | PARTOS CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-05 | [12 empty] | 2025-05-05
Correctivos generales | No especificado | 9446 |  | 2695 | se realizan pruebas de funcionamiento en el equipo identificando que este funciona con normalidad, se le explica a la jefe del servicio como utilizar el equipo de forma correcta y se entrega el equipo funcional al servicio |  | FLUJOMETRO | FLuc-0087 | AIR IMETAN | FMO115 | F09242 | Activo | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-16 | [12 empty] | 2025-05-16
Correctivos generales | No especificado | 8778 |  | 2697 | se realiza revisión de sensor de spo2 y ajuste de configuración en el equipo identificando que funciona con normalidad, por ultimo se realiza cambio de brazalete debido a que este presenta desgaste |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6399 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002871 | Activo | HOSPITALIZACION 3 CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-19 | [12 empty] | 2025-05-19
Correctivos generales | No especificado | 8794 |  | 2752 | se realiza ajuste de carro de transporte y posteriormente pruebas de funcionamiento de sensor de spo2. |  | Monitor De Signos Vitales | EQUIPO HUV 098 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002945 | Activo | BODEGA CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-22 | [12 empty] | 2025-05-22
Correctivos generales | No especificado | 5727 |  | 439605 | Se realiza verificación de las presiones en la unidad de urgencias pediátricas y se encontró en 52 PSI, también en Salud Mental con una presión de 49 PSI. Se verifico las unidades de doble regulación realizando limpieza de los filtros en Y, se ventearon los reguladores encontrando bastantes residuos. Se calibraron los reguladores a 65 PSI. Se evidencio que una de las unidades de doble regulación no tiene maya filtro en el cheque en Y |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-004 | CONCOA |  | 17A10HND | Activo |  | No especificado | No especificado | 4240dd997db8d6002e27b7e53664aa21.pdf | 2024-06-07 | [12 empty] | 2024-06-07
Correctivos generales | No especificado | 5729 |  | 439605 | Se realiza verificación de las presiones en la unidad de urgencias pediátricas y se encontró en 52 PSI, también en Salud Mental con una presión de 49 PSI. Se verifico las unidades de doble regulación realizando limpieza de los filtros en Y, se ventearon los reguladores encontrando bastantes residuos. Se calibraron los reguladores a 65 PSI. Se evidencio que una de las unidades de doble regulación no tiene maya filtro en el cheque en Y |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-006 | CONCOA |  | 17910G86 | Activo |  | No especificado | No especificado | f68d0becbcedb630f45d153b45539c14.pdf | 2024-06-07 | [12 empty] | 2024-06-07
Correctivos generales | No especificado | 5728 |  | 439605 | Se realiza verificación de las presiones en la unidad de urgencias pediátricas y se encontró en 52 PSI, también en Salud Mental con una presión de 49 PSI. Se verifico las unidades de doble regulación realizando limpieza de los filtros en Y, se ventearon los reguladores encontrando bastantes residuos. Se calibraron los reguladores a 65 PSI. Se evidencio que una de las unidades de doble regulación no tiene maya filtro en el cheque en Y |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-005 | CONCOA |  | 17A10HNC | Activo |  | No especificado | No especificado | ec2c1c614a0eb60e429f189a99218c0d.pdf | 2024-06-07 | [12 empty] | 2024-06-07
Correctivos generales | No especificado | 5726 |  | 439605 | Se realiza verificación de las presiones en la unidad de urgencias pediátricas y se encontró en 52 PSI, también en Salud Mental con una presión de 49 PSI. Se verifico las unidades de doble regulación realizando limpieza de los filtros en Y, se ventearon los reguladores encontrando bastantes residuos. Se calibraron los reguladores a 65 PSI. Se evidencio que una de las unidades de doble regulación no tiene maya filtro en el cheque en Y |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-003 | CONCOA |  | 17A10HN8 | Activo | RESERVA OXIGENO | No especificado | No especificado | 1f633670fe228d4218c4c7976030c2a8.pdf | 2024-06-07 | [12 empty] | 2024-06-07
Correctivos generales | No especificado | 5727 |  | 411370 | Se realiza verificación de la presión en las unidades de doble regulación, se estabiliza y se hace seguimiento y control durante 3 horas permaneciendo estable. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-004 | CONCOA |  | 17A10HND | Activo |  | No especificado | No especificado | abb51ce9c41a4ab6fff40da93e1c993a.pdf | 2024-06-10 | [12 empty] | 2024-06-10
Correctivos generales | No especificado | 5729 |  | 441370 | Se realiza verificación de la presión en las unidades de doble regulación, se estabiliza y se hace seguimiento y control durante 3 horas permaneciendo estable. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-006 | CONCOA |  | 17910G86 | Activo |  | No especificado | No especificado | cb4d7fdd1bb1c2425318bed64a9f5b8b.pdf | 2024-06-10 | [12 empty] | 2024-06-10
Correctivos generales | No especificado | 5728 |  | 441370 | Se realiza verificación de la presión en las unidades de doble regulación, se estabiliza y se hace seguimiento y control durante 3 horas permaneciendo estable. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-005 | CONCOA |  | 17A10HNC | Activo |  | No especificado | No especificado | b35818e0b66e88a199844dbf30bf63ee.pdf | 2024-06-10 | [12 empty] | 2024-06-10
Correctivos generales | No especificado | 5726 |  | 441370 | Se realiza verificación de la presión en las unidades de doble regulación, se estabiliza y se hace seguimiento y control durante 3 horas permaneciendo estable. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-003 | CONCOA |  | 17A10HN8 | Activo | RESERVA OXIGENO | No especificado | No especificado | 54fad78f31ca64e66f8bd6e7ea081fbe.pdf | 2024-06-10 | [12 empty] | 2024-06-10
Correctivos generales | No especificado | 5727 |  | 441372 | Verificación de presion de unidades de regulación doble 70 psi desde la noche 10/06/2024 encontrandose estable al igual se encuentra personal de tenicrio lo cual habia reportado la anomalia el dia viernes 07/06/2024. Los reguladores presentan paso y uno no regula lo cual no da capacidad para el caudal que requiere la clinica. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-004 | CONCOA |  | 17A10HND | Activo |  | No especificado | No especificado | 0d2df76da3629219cabca0f8b02cfeef.pdf | 2024-06-11 | [12 empty] | 2024-06-11
Correctivos generales | No especificado | 5729 |  | 441372 | Verificación de presión de unidades de regulación doble 70 psi desde la noche 10/06/2024 encontrándose estable al igual se encuentra personal de tenicrio lo cual había reportado la anomalía el día viernes 07/06/2024. Los reguladores presentan paso y uno no regula lo cual no da capacidad para el caudal que requiere la clínica. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-006 | CONCOA |  | 17910G86 | Activo |  | No especificado | No especificado | 1fd28430ce36226a0b8388fcdc0f97c2.pdf | 2024-06-11 | [12 empty] | 2024-06-11
Correctivos generales | No especificado | 5728 |  | 441372 | Verificación de presión de unidades de regulación doble 70 psi desde la noche 10/06/2024 encontrándose estable al igual se encuentra personal de tenicrio lo cual había reportado la anomalía el día viernes 07/06/2024. Los reguladores presentan paso y uno no regula lo cual no da capacidad para el caudal que requiere la clínica. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-005 | CONCOA |  | 17A10HNC | Activo |  | No especificado | No especificado | 37c792c8cacf96171d3f61ec5f4b895e.pdf | 2024-06-11 | [12 empty] | 2024-06-11
Correctivos generales | No especificado | 5726 |  | 441372 | Verificación de presión de unidades de regulación doble 70 psi desde la noche 10/06/2024 encontrándose estable al igual se encuentra personal de tenicrio lo cual había reportado la anomalía el día viernes 07/06/2024. Los reguladores presentan paso y uno no regula lo cual no da capacidad para el caudal que requiere la clínica. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-003 | CONCOA |  | 17A10HN8 | Activo | RESERVA OXIGENO | No especificado | No especificado | 4d45255e85de0ad4bd6becc711f633fa.pdf | 2024-06-11
Correctivos generales | No especificado | 5727 |  | 439606 | Se realiza verificación de sistema de unidad de doble regulación, al momento inicial las presiones están estables, el cliente reporta caída de presión en áreas como partos encendiendo las alarmas. Se realizan pruebas a todos los reguladores y se establece las presiones iguales en 75 PSI estática y 58 PSI Dinámica. El área de urgencias que el punto más cercano registra de 4 a 5 PSI más que el área más legaja que es partos al registrar 55 PSI. Regulador superior del a unidad de regulación #1 tiene paso en la presión |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-004 | CONCOA |  | 17A10HND | Activo |  | No especificado | No especificado | 6d81fc5708d06ec6d06b0746780d90c2.pdf | 2024-06-11 | [12 empty] | 2024-06-11
Correctivos generales | No especificado | 5729 |  | 439606 | Se realiza verificación de sistema de unidad de doble regulación, al momento inicial las presiones están estables, el cliente reporta caída de presión en áreas como partos encendiendo las alarmas. Se realizan pruebas a todos los reguladores y se establece las presiones iguales en 75 PSI estática y 58 PSI Dinámica. El área de urgencias que el punto más cercano registra de 4 a 5 PSI más que el área más legaja que es partos al registrar 55 PSI. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-006 | CONCOA |  | 17910G86 | Activo |  | No especificado | No especificado | cadbfd3d4da91149c1be87b4b8dcb68d.pdf | 2024-06-11 | [12 empty] | 2024-06-11
Correctivos generales | No especificado | 5727 |  | 439980 | Se realiza visita técnica para revisión unidades de regulación por caída de presión. El cliente manifiesta conocimiento del problema por unidades regulación desactualizadas reguladores son de flujo bajo Cliente solicita levantamiento de información para realizar una parada suministro O2 por remodelación de central de gases Se inspecciona buitrón para verificar red O2 para instalación de suministro alterno O2 en la red O2 Se requiere la alimentación por thermos designados por messer para la labor. Se recomienda instalar thermos por fase liquida se requiere suministrar gasificador para dicha conexión. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-004 | CONCOA |  | 17A10HND | Activo |  | No especificado | No especificado | 276fb6f8caa54d47f9eb25617872edd0.pdf | 2024-09-20 | [12 empty] | 2024-09-20
Correctivos generales | No especificado | 5729 |  | 439980 | Se realiza visita técnica para revisión unidades de regulación por caída de presión. El cliente manifiesta conocimiento del problema por unidades regulación desactualizadas reguladores son de flujo bajo Cliente solicita levantamiento de información para realizar una parada suministro O2 por remodelación de central de gases Se inspecciona buitrón para verificar red O2 para instalación de suministro alterno O2 en la red O2 Se requiere la alimentación por thermos designados por messer para la labor. Se recomienda instalar thermos por fase liquida se requiere suministrar gasificador para dicha conexión. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-006 | CONCOA |  | 17910G86 | Activo |  | No especificado | No especificado | 40fa629d868edb0335e60285e71e1413.pdf | 2024-09-20 | [12 empty] | 2024-09-20
Correctivos generales | No especificado | 5728 |  | 439980 | Se realiza visita técnica para revisión unidades de regulación por caída de presión. El cliente manifiesta conocimiento del problema por unidades regulación desactualizadas reguladores son de flujo bajo Cliente solicita levantamiento de información para realizar una parada suministro O2 por remodelación de central de gases Se inspecciona buitrón para verificar red O2 para instalación de suministro alterno O2 en la red O2 Se requiere la alimentación por thermos designados por messer para la labor. Se recomienda instalar thermos por fase liquida se requiere suministrar gasificador para dicha conexión |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-005 | CONCOA |  | 17A10HNC | Activo |  | No especificado | No especificado | 5596d03b7d72cf330de2b77ef6868988.pdf | 2024-09-20 | [12 empty] | 2024-09-20
Correctivos generales | No especificado | 5726 |  | 439980 | Se realiza visita técnica para revisión unidades de regulación por caída de presión. El cliente manifiesta conocimiento del problema por unidades regulación desactualizadas reguladores son de flujo bajo Cliente solicita levantamiento de información para realizar una parada suministro O2 por remodelación de central de gases Se inspecciona buitrón para verificar red O2 para instalación de suministro alterno O2 en la red O2 Se requiere la alimentación por thermos designados por messer para la labor. Se recomienda instalar thermos por fase liquida se requiere suministrar gasificador para dicha conexión. |  | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-003 | CONCOA |  | 17A10HN8 | Activo | RESERVA OXIGENO | No especificado | No especificado | abfbe0539312e4bd12e1334d2e265167.pdf | 2024-09-20 | [12 empty] | 2024-09-20
Correctivos generales | No especificado | 8936 |  | 2751 | se realiza limpieza de electrodos en el equipo y se realiza ajuste de configuración y filtros, por ultimo se entrega el equipo en optimas condiciones de funcionamiento al servicio de hospitalización 1 |  | ELECTROCARDIOGRAFO |  | EDAN | SE-601C | 360251-M20212260011 | Activo | BODEGA | No especificado | No especificado |  | 2025-05-22 | [12 empty] | 2025-05-22
Correctivos generales | No especificado | 8781 |  | 2700 | se realiza verificaciones de presiones en el equipo y posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad se procede a entregar el equipo al servicio de triaje y se le indica a la jefe que debe apagar el equipo cuando no lo tenga en funcionamiento para que este realiza el ajuste del modulo de presión al realizar el encendido |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6412 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002816 | Activo | TRIAGE | No especificado | No especificado |  | 2025-05-23 | [12 empty] | 2025-05-23
Correctivos generales | No especificado | 9318 |  | 2689 | el equipo no imprime |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6387 | MINDRAY | UMEC-10 | KN-43217477 | Activo | HOSPITALIZACIÓN GINECO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-22 | [12 empty] | 2025-05-22
Correctivos generales | No especificado | 2088 |  | 2687 | se realiza revisión del equipo evidenciando que se encuentra con dos bombillos dañados por lo que se realiza la solicitud de los mismos |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | Activo | GINECOLOGÍA CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-05 | [12 empty] | 2025-05-05
Correctivos generales | No especificado | 9392 |  | 02154950 | se realiza reporte al Ing. especializado de Baxter, se realiza instalación de nuevas pantallas, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo operativo al servicio |  | BOMBA DE INFUSION | BOMBA098 | BAXTER | EVO IQ | SK00402931 | Activo | UCI CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-15
Correctivos generales | No especificado | 9347 |  | 02154955 | se realiza reporte al ING especializado de Baxter , se realiza instalación de una pantalla nueva y se realizan pruebas de funcionamiento en el equipo identificando que este funciona con normalidad |  | BOMBA DE INFUSION | BOMBA053 | BAXTER | EVO IQ | SK01002327 | Activo | UCI CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-15 | [12 empty] | 2025-05-15
Correctivos generales | No especificado | 9368 |  | 02154891 | se realiza reporte al ING especializado de Baxter , se realiza instalación de una pantalla nueva y se realizan pruebas de funcionamiento en el equipo identificando que este funciona con normalidad |  | BOMBA DE INFUSION | BOMBA074 | BAXTER | EVO IQ | SK10608092 | Activo | UCI CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-15 | [12 empty] | 2025-05-15
Correctivos generales | No especificado | 9357 |  | 02154883 | se realiza reporte al Ing. especializado de Baxter, se realiza instalación de nuevas pantallas, se realizan pruebas de funcionamiento y se entrega el equipo funcional al servicio. |  | BOMBA DE INFUSION | BOMBA063 | BAXTER | EVO IQ | SK10608084 | Activo | UCI CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-15 | [12 empty] | 2025-05-15
Correctivos generales | No especificado | 8885 |  | 2754 | se entrega un sensor de spo2 nuevo al servicio y se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad. |  | Monitor De Signos Vitales | equipo huv 200 | MINDRAY | UMEC-12 | Kq-34107080 | Activo | SALA DE OPERACIONES CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-22 | [12 empty] | 2025-05-22
Correctivos generales | No especificado | 8766 |  | 2756 | se realiza cambio de bolsa de brazalete y posteriormente se realizan pruebas de funcionamiento identificando que el equipo funciona con normalidad, se realiza la toma de diferentes presiones identificando que el equipo se encuentra dentro del rango de error permitido |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6424 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002944 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2025-05-27 | [12 empty] | 2025-05-27
Correctivos generales | No especificado | 8764 |  | 2757 | se realiza revisión del equipo evidenciando que se encuentra en buenas condiciones físicas se realizan pruebas de funcionamiento del sensor de spo2 identificando que este no funciona por lo que se realiza requisición a la ciudad de Cali para realizar el cambio |  | Monitor De Signos Vitales | EMCO6398 | BIOLIGHT | M10 | M75B0002986 | Activo | HOSPITALIZACIÓN 3 CARTAGO | No especificado | No especificado |  | 2025-05-20 | [12 empty] | 2025-05-29
Correctivos generales | No especificado | 1 |  | COR202400001 | Monitor presenta intermitencia en pantalla y alarmas falsas | DIAG001 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-07-30 19:06:16 |  | Falla en tarjeta principal | [10 empty] | 2025-08-12 19:06:16
Correctivos generales | No especificado | 2 |  | COR202400002 | Ventilador falla en humidificación y alarma presión | DIAG002 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | Activo | biologia molecular | No especificado | No especificado |  | 2025-08-06 19:06:16 |  | Obstrucción válvulas
Correctivos generales | No especificado | 1 |  | COR202400001 | Monitor presenta intermitencia en pantalla y alarmas falsas | DIAG001 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-07-30 19:07:34 |  | Falla en tarjeta principal | [10 empty] | 2025-08-12 19:07:34
Correctivos generales | No especificado | 2 |  | COR202400002 | Ventilador falla en humidificación y alarma presión | DIAG002 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | Activo | biologia molecular | No especificado | No especificado |  | 2025-08-06 19:07:34 |  | Obstrucción válvulas
Correctivos generales | No especificado | 3 |  | COR202400003 | Desfibrilador no enciende - falla alimentación | DIAG003 | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | 775960920661 | Activo |  | No especificado | No especificado |  | 2025-07-20 19:07:34 |  | Falla fuente poder | [10 empty] | 2025-08-02 19:07:34
Correctivos generales | No especificado | 1 |  | COR202400004 | Monitor ruido excesivo en ECG |  | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | Activo | RADIO TERAPIA | No especificado | No especificado |  | 2025-08-11 19:07:34 |  | Pendiente
Correctivos generales | No especificado | 2 |  | COR202400005 | Ventilador fuga aire circuito paciente | DIAG005 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | Activo | biologia molecular | No especificado | No especificado |  | 2025-07-15 19:07:34 |  | Fugas múltiples | [10 empty] | 2025-07-25 19:07:34
Correctivos generales | No especificado | [5 empty] | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado
Correctivos generales | No especificado | 99999 |  |  | Test |  | N/A |  |  |  |  | Activo |  | No especificado | No especificado