## Worksheet
ID | Descripción | Fecha Programada | Fecha Realizada | Observación | Repuesto Pendiente | Estado | Equipo | Código | Marca | Modelo | Serie | Servicio | Área | Proveedor | Fecha Creación
17328 | MPCAMA |  | 2025-04-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5450. | MUBI |  |  | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17327 | MPCAMA |  | 2025-04-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRA0045. | STRYKER |  |  | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17326 | MPCAMA |  | 2025-04-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5457. | MUBI |  |  | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17325 | MPCAMA |  | 2025-04-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00445 | STRYKER | SV2 | 2134100015750075 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17324 | MPCAMA |  | 2025-04-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6044 | STRYKER | SV2 | 011601100020290081 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17323 | MPCAMA |  | 2025-04-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6040 | STRYKER | SV2 | 011601100020290080 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17322 | MPCAMA |  | 2025-04-29 |  | no | 1 | cama electromecanica | EMCO6049 | STRYKER | SV2 | 011601100020290072 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17321 | MPCAMA |  | 2025-04-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6048 | STRYKER | SV2 | 011601100020290078 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17320 | MPCAMA |  | 2025-04-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6047 | STRYKER | SV2 | 011601100020290090 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17319 | MPCAMA |  | 2025-04-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6046 | STRYKER | SV2 | 011601100020290051 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17318 | MPCAMA |  | 2025-04-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6041 | STRYKER | SV2 | 011601100020290048 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17317 | MPCAMA |  | 2025-04-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6042 | STRYKER | SV2 | 011601100020290066 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17316 | MPCAMA |  | 2025-04-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6045 | STRYKER | SV2 | 011601100020290073 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17315 | MPCAMA |  | 2025-04-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07238 | PARAMOUNT | N.I | 900110000051 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17314 | MPCAMA |  | 2025-04-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07281 | PARAMOUNT | N.I | 900110000057 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17313 | MPCAMA |  | 2025-04-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07233 | PARAMOUNT | N.I | 900110000079 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17312 | MPCAMA |  | 2025-04-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07302 | PARAMOUNT | N.I | 900110000069 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17311 | MPCAMA |  | 2025-04-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07146. | LOS PINOS | 49643 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17310 | MPCAMA |  | 2025-04-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5461_ | MUBI DOMETAL |  |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17309 | MPCAMA |  | 2025-04-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5455_ | MUBI DOMETAL |  |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17308 | MPCAMA |  | 2025-04-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5451. | MUBI |  |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17307 | MPCAMA |  | 2025-04-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4000 | PARAMOUNT |  | 900211400023 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17305 | MPCAMA |  | 2025-04-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4400 | STRYKER | SV2 | 2412100015550003 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17304 | MPCAMA |  | 2025-04-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00452 | STRYKER | SV2 | 2043100015750014 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17303 | MPCAMA |  | 2025-04-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00431 | STRYKER | SV2 | 2134100015750006 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17302 | MPCAMA |  | 2025-04-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00441 | STRYKER | SV2 | 2134100015750063 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17301 | MPCAMA |  | 2025-04-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00451 | STRYKER | SV2 | 2138100015750005 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17300 | MPCAMA |  | 2025-04-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00450 | STRYKER | SV2 | 2138100015750048 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17299 | MPCAMA |  | 2025-04-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07288. | PARAMOUNT |  | 901015600013 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17298 | MPCAMA |  | 2025-04-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5437. | MUBI | B868Y |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17297 | 01994002 |  | 2025-02-08 |  | no | 1 | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | Kangaroo | C19234986 | ARO |  |  | BAXTER
17296 | MPCAMA |  | 2025-04-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0073 | STRYKER | SV2 | 2551100015750006 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17295 | MPCAMA |  | 2025-04-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0072 | STRYKER | SV2 | 2551100015750060 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17294 | MPCAMA |  | 2025-04-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0070 | STRYKER | SV2 | 2551100015750023 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17293 | MPCAMA |  | 2025-04-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0069 | STRYKER | SV2 | 2551100015750012 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17292 | MPCAMA |  | 2025-04-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0068 | STRYKER | SV2 | 2551100015750020 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17291 | MPCAMA |  | 2025-04-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0067 | STRYKER | SV2 | 2551100015750047 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17290 | MPCAMA |  | 2025-04-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07241 | PARAMOUNT | N.I | 900110000002 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17289 | MPCAMA |  | 2025-04-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07234. | PARAMOUNT |  |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17288 | MPCAMA |  | 2025-04-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07236 | PARAMOUNT | N.I | 900110000033 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17287 | MPCAMA |  | 2025-04-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07232 | PARAMOUNT | N.I | 900110000055 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17286 | MPCAMA |  | 2025-04-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07229 | PARAMOUNT | N.I | 901010900013 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17285 | 450071 |  | 2025-05-30 | SE REALIZA VERIFICACIÓN E INSTRUMENTACION DE LOS EQUIPOS DE MEDICION CON EQUIPOS PATRONES CERTIFICADOS. SE AJUSTAN TODAS LAS CONEXIONES, SE VERIFICA QUE NO PRESENTE FUGAS Y SE LAVA LA PARTE BAJA DEL TANQUE | no | 1 | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | CENTRAL GASES MEDICINALES | OXIGENO MEDICINAL |  | MESSER
17284 | 3775 |  | 2024-08-16 |  | no | 1 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17283 | 1993919 |  | 2025-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | C20301562 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | BAXTER
17282 | MPCAMA |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07269. | PARAMOUNT |  | 901208000000 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17281 | MPCAMA |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49637 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17280 | MPCAMA |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49631 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17279 | MPCAMA |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5044. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17278 | MPCAMA |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5057. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17277 | MPCAMA |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5067. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17276 | MPCAMA |  | 2025-03-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5050. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17275 | MPCAMA |  | 2025-03-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5060. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17274 | MPCAMA |  | 2025-03-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5056. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17273 | MPCAMA |  | 2025-03-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5066. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17272 | MPCAMA |  | 2025-03-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5054. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17271 | MPCAMA |  | 2025-03-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5052. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17270 | MPCAMA |  | 2025-03-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5053. | HOPE FULL | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17269 | MPCAMA |  | 2025-03-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5062. | HOPE FULL | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17268 | MPCAMA |  | 2025-03-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5055. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17267 | MPCAMA |  | 2025-03-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5065. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17266 | MPCAMA |  | 2025-03-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5049. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17265 | MPCAMA |  | 2025-03-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5046. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17264 | MPCAMA |  | 2025-03-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5051. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17263 | MPCAMA |  | 2025-03-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5045. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17262 | MPCAMA |  | 2025-03-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5047. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17261 | MPCAMA |  | 2025-03-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5059. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17260 | MPCAMA |  | 2025-03-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5058. | HOPE FULL | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17259 | MPCAMA |  | 2025-03-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5048. | HOPE FULL | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17258 | MPCAMA |  | 2025-03-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5463. | HOPE FULL |  |  | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17257 | MPCAMA |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5064. | HOPE FULL | N.I | M57-232. | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17256 | MPCAMA |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2104 | LOS PINOS | N.I | 49623 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17255 | MPCAMA |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2103 | LOS PINOS | N.I | 49627 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17254 | MPCAMA |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2125 | LOS PINOS | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17253 | MPCAMA |  | 2025-03-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | LOS PINOS | N.I | 501383 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17252 | MPCAMA |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2116 | LOS PINOS | N.I | 49634 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17251 | MPCAMA |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2105 | LOS PINOS | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17250 | MPCAMA |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2126 | LOS PINOS | N.I | 49639 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17249 | MPCAMA |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2112 | LOS PINOS | N.I | 501395 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17248 | MPCAMA |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49646 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17247 | MPCAMA |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49622 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17246 | MPCAB |  | 2024-08-10 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA NIVEL II | EMCO0401. | LABCONCO | BIOSAFY | 267626 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
17245 | 4398 |  | 2025-05-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y POSTERIORMENTE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO IDENTIFICANDO QUE EL EQUIPO FUNCIONA CON NORMALIDAD | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17244 | 4483 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5620 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100293 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17243 | 4484 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5623 | SECA | 703S | 316986 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17242 | 4488 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5622 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100128 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17240 | 4391 |  | 2025-03-14 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO5668 | BENQ | TRILITE LS810/800-500M | 2E342-U1-0002 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17239 | 4539 |  | 2025-04-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRICOS/ELECTRONICOS, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRON Y RESPONDE DE MANERA CORRECTA. | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17238 | 4612 |  | 2025-04-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA BUEN ESTADO FISICO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO CUMPLE CON TODOS LOS ESTANDARES. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO5757 | MEMMERT | WNB22 | L519.1044 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17237 | 4572 |  | 2025-04-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRICOS/ELECTRONICOS, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS PERO REQUIERE CAMBIO DE CABLES HELICOIDALES, SIN EMBARGO, SE REALIZA RECUBRIMIENTO CON TERMOENCOGIBLE. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17236 | 4408 |  | 2025-02-28 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO FUNCIONAL. SE REALIZA LIMPIEZA DE PARTES ELECTRONICAS Y SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005272 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17235 | 4407 |  | 2025-02-28 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO FUNCIONAL. SE REALIZA LIMPIEZA DE PARTES ELECTRONICAS Y SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4471 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016815 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17234 | 4494 |  | 2025-03-31 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, INSPECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y ELECTRICOS. POR ULTIMO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | 360080-M19C14960048 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17233 | 4487 |  | 2025-03-31 | E REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, INSPECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS Y ELECTRICOS. POR ULTIMO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17232 | MPASCENSOR |  | 2025-04-23 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
17231 | MPASCENSOR |  | 2025-04-23 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
17230 | MPASCENSOR |  | 2025-04-23 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
17229 | MPASCENSOR |  | 2025-04-25 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO LO HIZO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17228 | MPASCENSOR |  | 2025-04-25 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO LO HIZO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17227 | MPASCENSOR |  | 2025-04-25 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO LO HIZO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17226 | MPVEHICULO |  | 2025-04-15 | REALIZADO POR LA EMPRESA IVESUR | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE |  | suzuki | 2024 | MOTOR K10CNC305141 CHASIS MA3FL61S4RA442515 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17225 | MPVEHICULO |  | 2025-04-14 | REALIZADO POR LA EMPRESA IVESUR | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17224 | MPVEHICULO |  | 2025-04-15 | REALIZADO POR LA EMPRESA IVESUR | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE |  | suzuki | 2024 | MOTOR K10CNC304577 CHASIS MA3FL61SORA442365 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17223 | MPVEHICULO |  | 2025-04-30 | REALIZADO POR LA EMPRESA IVESUR | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17222 | 4393 |  | 2025-05-07 | Se entrega el equipo en optimas condiciones de funcionamiento al servicio de MEDICINA FISICA | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17221 | 4394 |  | 2025-05-07 | se entrega el equipo en optimas condiciones de funcionamiento al servicio de MEDICINA FISICA | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17220 | 4383 |  | 2025-05-07 | El equipo queda pendiente por repuesto de perilla reguladora de la altura del sillín. | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17219 | 4525 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | 734-001687 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17218 | 4524 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | 670-011622 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17217 | 4522 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17216 | 4520 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5625 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100321 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17215 | 4519 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5628 | SECA | 703S | 316983 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17214 | 4518 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5684 | MINDRAY | BENEHEART R12 | FN-19030177 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17213 | 4517 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PARA CAMA | EMCO5626 | SECA | 984 | 10000000208106 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17212 | 4509 |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO4577 | SECA | 5000g | 8856273180291 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17211 | 4508 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | VIDEO COLPOSCOPIO | EMCO4641 | LEISEGANG | 3MVSC | 19-095006/19-530489 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17210 | 4507 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4144 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17209 | 4506 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6055 | DETECTO | 140KG | 9704-2538 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17208 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-11 | REALIZADO POR LA EMPRESA YABE S.A.S | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | MTC |  | UMA.06.06.99 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17207 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-11 | REALIZADO POR LA EMPRESA YABE S.A.S | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | MTC |  | UMA.06.05.98 UCA.06.03.66 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17205 | 4503 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17204 | 4501 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17203 | 4500 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17202 | 4499 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5593 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1105328823 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17201 | 4498 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5596 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1105328830 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17200 | 4497 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5627 | SECA | 703S | 316984 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17199 | 4496 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5595 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1104721085 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17198 | 4490 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5619 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100302 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17197 | 4489 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5621 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100253 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17196 | 4486 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5617 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100298 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17195 | 4485 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17193 | 4406 |  | 2025-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR/MONITOR | EMCO5721 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DZ-1A015062 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17192 | 4403 |  | 2025-02-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17191 | 4381 |  | 2025-02-20 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17190 | 4380 |  | 2025-02-20 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17189 | 4371 |  | 2025-02-20 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17188 | 4370 |  | 2025-02-18 |  | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17187 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | MYEO07250 UC # 1 MEQ01009 | MTC |  | UC #1 20504L6K5F | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17186 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT de 12.000 btu |  | LG | SP122CM | MEZ65257417 | BANCO DE LECHE HUMANA | LACTARIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17185 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQ00643 | MIRAGE | ELF181Q | MEQ00643 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17184 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | trane | UMA 2 TWE120E300AB UC # 2 - TTA120D300AA | UMA2 14374KTYBA UC # 2 - 143558FRYA | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17183 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TRANE | UMA 1 TWE120E300AB UC # 1 - TTA120D300AA | UMA1 14373NR4BA UC # 1 - 143558FWYA | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17182 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | STARLIGTH |  | UMA.M19121141138 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17181 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TON |  | TECAM |  | UMA 12111285 UC # 1-12111287 UC # 2 -12111286 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17180 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | UMA - 402522 UC#1 - NO REGISTRA UC#2 - NO REGISTRA | CARRIER |  | UMA L901-2002 UC # 1 HADM003335 UC # 2 L900-2002 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17179 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UCA #1 MYEO09430 | TECAM |  | UMA 19010064 UC # 1 C703759701417603400003 UC # 2 C703759701417603400009 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17178 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MEQ1093 | MIDEA |  | UMA 341F287400121070820225 UCA 341F287400221080810057 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17177 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MYEO06833 | LENNOX |  | UMA 12111308 | TERAPIA ENTEROSTOMAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17176 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | MTC |  | UMA .19.02.472 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17175 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA - MEQ00969 UC#1 - MEQ00966 UC#2 - MEQ00967 | TRANE | UMA TWE12043BAA04A UC 4TTK0560D1000BL | UMA 22461098BA UC # 1-62227-A5271403-00010 UC # 2-62227-A5271403-00012 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17174 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | MEQ01052 | TRANE | 4mcw1538a1000aa | X2214TO362IC0071 | EPIDEMIOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17173 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | lennox |  | UMA 63229951554 | EPIDEMIOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17172 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON |  | TECAM |  | UMA 08030262 UC # 1 NO REGISTRA | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17171 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | MYEO09492 | STAR LIGHT |  | UMA 1141139 UC # 1 NO REGISTRA | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17170 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TON | UMA - MYEI09489 UC # 1 NO REGISTRA UC # 2 NO REGISTRA | STARLIGHT |  | UMA M19121141137 UC # 1 NO REGISTRA UC # 2 NO REGISTRA | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17169 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | UMA - MEQ0O1050 UCA NO REGISTRA | TECAM |  | UMA 07071085 UCA X070579052 | SALA DE OPERACIONES FARMACIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17168 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | UMA - MEQO0794 | LENNOX |  | UMA ELF361Q7102100379 UCA CLF361Q7102100329 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17167 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 12.5 TON | N.I | LENNOX | N.I | UMA 5613J04705 UCA 5612K05024 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17166 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | N.I | MTC | N.I | UMA UMDP.12.08.316 UCA 1107036510 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17165 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TON | UMA - MYEO06658 UCA NO REGISTRA | MTC | N.I | UMA.12.08.266 UCA.12.08.148 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17164 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | UMA - MYEO07721 | LENNOX |  | UMA 632299983678 UCA 63229983679 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17163 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | UMA - MYEO07724 | MIRAGE |  | UMA ELF120Q7061800469 UCA CLF120Q7011800024 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17162 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | TRANE |  | UMA NO REGISTRA UCA 63229983677 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17161 | MPAAMINISPLIT |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | UMA - MYEO07723 | TRANE |  | UMA S2818E49368 UCA 63229983677 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17160 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA MYEO07720 UCA NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160034 UCA 1917L07507 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17159 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA - MYEO07719 UCA - NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160031 UCA 1917L07506 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17158 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA - MYEO07717 UCA - NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160033 UCA 1917L07489 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17157 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17156 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | SALA DE OPERACIONES - CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17155 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17154 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 12 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17153 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17152 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17151 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17150 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 8 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17149 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17148 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 6 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17147 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17146 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17145 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17144 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17143 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO RECUPERACION # 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17142 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO RECUPERACION # 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17141 | MPAACENTRAL |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17140 | 02274 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | FLUJOMETRO | 862251 | ACARE | FA-OS-04 | 1340761 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17139 | 02270 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862300 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 610200203040270 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17138 | 02267 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862258 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040326 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17137 | 02266 |  | 2024-02-28 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5628 | SECA | 703S | 316983 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17136 | 02265 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | FLUJOMETRO | 862298 | ACARE | FA-OS-04 | 1340486 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17135 | 02263 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862261 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040271 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17134 | 02262 |  | 2024-02-28 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5623 | SECA | 703S | 316986 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17133 | 02261 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | VACUOMETRO | 862260 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040030 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17132 | 02259 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | FLUJOMETRO | 862243 | ACARE | FA-OS-04 | 1340773 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17131 | 02258 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | FLUJOMETRO | 862247 | ACARE | FA-OS-04 | 1340492 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17130 | 02257 |  | 2024-02-28 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5627 | SECA | 703S | 316984 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17129 | 02256 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | REGULADOR DE OXÍGENO | 862264 | ACARE | BST-AM2 | 20210300937 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17128 | 02251 |  | 2024-02-28 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA PARA CAMA | EMCO5671 | SECA | 984 | 10000000194943 | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17127 | 02250 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862256 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040330 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17126 | 02247 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862259 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 610200601510191 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17125 | 02246 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862257 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040204 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17124 | 02243 |  | 2024-02-29 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | REGULADOR DE OXÍGENO | 862265 | ACARE | BST-AM2 | 20210300366 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17123 | 02242 |  | 2024-02-28 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA PARA CAMA | EMCO5626 | SECA | 984 | 10000000208106 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17122 | 02240 |  | 2024-02-28 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA DE ORGANOS | EMCO5679 | SECA |  | 8856151190365 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17121 | 02239 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5617 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100298 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17120 | 02237 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | FLUJOMETRO | 862253 | ACARE | FA-OS-04 | 1340512 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17119 | 02236 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO5636 | ADC | 752M-11ABK | 21183301 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17118 | 02235 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5620 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100293 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17117 | 02234 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862244 | ACARE | FA-OS-04 | 1340493 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17116 | 02232 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5622 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100128 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17115 | 02216 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862246 | ACARE | FA-OS-04 | 1340506 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17114 | 02231 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862245 | ACARE | FA-OS-04 | 1340488 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17113 | 02230 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5613 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 21184379 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17112 | 02229 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862250 | ACARE | FA-OS-04 | 1340481 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17111 | 02228 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862255 | ACARE | FA-OS-04 | 1340779 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17110 | 02227 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862254 | ACARE | FA-OS-04 | 1340775 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17109 | 02226 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5618 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 114BK) | 21184427 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17108 | 02225 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5624 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 21184435 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEDTRONIC
17107 | 02222 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5615 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 21184404 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17106 | 02221 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5619 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100302 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17105 | 02220 |  | 2024-02-27 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO5668 | BENQ | TRILITE LS810/800-500M | 2E342-U1-0002 | sala de operaciones cartago |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17104 | 02218 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862252 | ACARE | FA-OS-04 | 1340500 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17103 | 02217 |  | 2024-02-26 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862248 | ACARE | FA-OS-04 | 1340984 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17101 | 02215 |  | 2024-02-26 |  | no | 1 | FLUJOMETRO | 862249 | ACARE | FA-OS-04 | 1340982 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17100 | 02214 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | LARINGOSCOPIO | 862263 | PENLON |  | 257116 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17099 | 02213 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5616 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 20179927 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17098 | 02212 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5614 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 20179380 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17097 | 02211 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5621 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100253 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17096 | 02208 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | LARINGOSCOPIO | 862242 | PENLON |  | 862242 | sala de operaciones cartago |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17095 | 02207 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5625 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100321 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17094 | 6.176 |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO6226 | COMEN | B6 | B6230510003 | CIRENA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17093 | 6.175 |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO6228 | COMEN | B6 | B6230510002 | CIRENA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17092 | 6.177 |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO6227 | COMEN | B6 | B6230510005 | CIRENA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17091 | 6.185 |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO6283 | ADVANCED | A3158 | NAT011770 | CIRENA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17090 | 6.174 |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO6233 | ADVANCED | A3158 | RAT006561 | PARTOS |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17089 | 6.184 |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO6280 | ADVANCED | A3158 | NAT011768 | PUERPERIO |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
17088 | O-1623 |  | 2025-02-19 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | COMODATO-QUINBERLAB | DIXELL | MDF 86V50 | 0G2018000105 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | QUIMBERLAB
17087 | WO-00457822 |  | 2025-04-28 | Se realiza mantenimiento preventivo con éxito. El equipo cuenta con etiqueta de acondicionamiento y se cambian las 4 bolsas de contrapeso. | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | REVEOS | 1W00701 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
17086 | WO-01549694 |  | 2025-04-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | LASER QUIRURGICO DE HOLMIO | EMCO6348 | LUMENIS | 120H | 1276 | SALA DE OPERACIONES |  |  | BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA
17084 | 4438 |  | 2025-03-25 | CARCASA EN MAL ESTADO. SE REQUIERE BATERÍA. EQUIPO UBICADO ACTUALMENTE EN TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0015 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01996 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17083 | 4521 |  | 2025-03-31 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO SE REQUIERE PINTURA. | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17082 | 4516 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | BASCULA pediatrica | emco7001 | chorder | MS 3500 | c21015325 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17081 | 4515 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0011 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02004 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17080 | 4514 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5769 | SECA | 354 | 8354050210167 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17079 | 4513 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO5663 | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 603873 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17078 | 4512 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | MICRO CENTRIFUGA | EMCO5675 | THERMOCIENTIFIC | THERMO MICRO CL17 | 42934638 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17077 | 4511 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | ESPECTROFOTOMETRO | EMCO5657 | THERMO SCIENTIFIC | NANODROP ONE | AZY2124042 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17076 | 4510 |  | 2025-03-31 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO REQUIERE PINTURA, EMPAQUES Y CAMBIO DE PUERTAS. | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2875 | NATIONAL HEINICKE COMPANY | NA | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17075 | 4502 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | EMCO5670 | THERMO SCIENTIFIC | A2-BP | 300506189 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17074 | 4478 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | BLOQUE SEROLOGICO | EMCO5660 | THERMO | DRYBATH STDRB 2 BLCK | L8BT70002044 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17073 | 4477 |  | 2025-03-28 |  | no | 1 | MICRO CENTRIFUGA | EMCO5676 | THERMOCIENTIFIC | THERMO MICRO CL17 | 42934635 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17072 | 4476 |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO5664 | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 603884 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17071 | 4475 |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO5662 | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 603892 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17070 | 4474 |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO5661 | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 603891 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17069 | 4473 |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | N/A | ORBITAL SHAKER | KJ-201BD | NTS02 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17068 | 4472 |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | INCUBADORA COMPACTA | EMCO5665 | THERMOCIENTIFIC | HERATHERM1MC18 | 1MC40490841 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17067 | 4471 |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | ROTOR MULTITUBOS | EMCO5658 | THERMO CIENTIFIC | 4632 | C16702010044996 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17066 | 4470 |  | 2025-03-27 |  | no | 1 | BLOQUE SEROLOGICO | EMCO5659 | THERMO | DRYBATH STDRB 2 BLCK | L8BT70002014 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17065 | 4460 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17064 | 4459 |  | 2025-03-23 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17063 | 4458 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0019 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02005 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17062 | 4457 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5728 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590394 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17061 | 4456 |  | 2025-03-26 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL, PERO REQUIERE CAMBIO DE CARCASA Y BATERÍA. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0014 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01999 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17059 | 4455 |  | 2025-03-26 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO, PERO REQUIERE CAMBIO DE CARCASA Y BATERÍA. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0016 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17058 | 4454 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0012 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02003 | PEDIATRIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17056 | 4453 |  | 2025-03-26 | EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0020 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02002 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17055 | 4452 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5726 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590403 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17054 | 4451 |  | 2025-03-26 | EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CARCASA Y BATERÍA PERO FUNCIONA DENTRO DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0021 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02000 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17053 | 4450 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5731 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590404 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17052 | 4446 |  | 2025-03-31 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5725 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590399 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17051 | 4424 |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17050 | 4422 |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17049 | 4421 |  | 2025-03-11 | SE REQUIERE CAMBIO DE PUERTO DE SATURACIÓN Y SUJETADOR | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17048 | 4419 |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | XENON NOVA 175 | 2859 / type 20132020 / 02000251 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17047 | 4405 |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17046 | 4378 |  | 2025-02-20 |  | no | 1 | TRANSILUMINADOR ULTRAVIOLETA | EMCO5653 | THERMOCIENTIFIC | G6600 | 1306210069 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17045 | 4377 |  | 2025-02-20 |  | no | 1 | FUENTE DE PODER PARA CAMARA ELECTROFORESIS | EMCO5700 | CLEAVER SCIENTIFIC | POWER PRO300 | 210910087 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17044 | 4376 |  | 2025-02-20 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO5652 | A&D JAPAN | HR-250A | 6A7607248 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17043 | 4375 |  | 2025-02-20 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO | EMCO5654 | VELP | AREC | 593089 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17042 | 13198 |  | 2025-04-24 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AGFA
17041 | MPCAMA |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato9 | HILL ROOM | HR900 | HRP004241950 | CIPAF |  |  | BAXTER
17040 | MPCAMA |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato8 | HILL ROOM | HR900 | HRP004241948 | CIPAF |  |  | BAXTER
17039 | MPCAMA |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato7 | HILL ROOM | HR900 | HRP004241946 | CIPAF |  |  | BAXTER
17038 | MPCAMA |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato6 | HILL ROOM | HR900 | HRP004241895 | CIPAF |  |  | BAXTER
17037 | MPASCENSOR |  | 2025-03-25 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO LO HIZO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17036 | MPASCENSOR |  | 2025-03-25 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO LO HIZO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17035 | MPASCENSOR |  | 2025-03-25 | REALIZO EL MANTENIMIENTO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17034 | MPNEV |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | NEVERA | 208606 | WHIRPOOL | WRC28BBTWW | JE5331275 | REPOSTERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17033 | MPNEV |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | NEVERA |  | INDURAMA | VFV-400 | 120800390132 | REPOSTERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17032 | MPNEV |  | 2025-03-07 |  | no | 1 | Nevera | MYEO06161 | Friomix | NEV-VR09-D | 887111180183 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17031 | MPNEV |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | CONGELADOR/NEVERA | 600667 | ELECTROLUX |  | 71400067 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17030 | MPNEV |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | NEVERA |  | HACEB |  | 700617 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17029 | MPNEV |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO4208 | ICASA |  |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17028 | MPNEV |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO03268 | ICASA |  | 501306 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17027 | MPCAMILLA |  | 2025-03-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | PARAMOUNT BED |  | PBCMM-047-034 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17026 | MPCAMILLA |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | PARAMOUNT BED |  | PBCMM-047-008 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17025 | MPCAMILLA |  | 2025-03-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | PARAMOUNT BED |  | PBCMM-046-029 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17024 | MPCAMILLA |  | 2025-03-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00396 | MUBI |  | 000067610 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17023 | MPCAMILLA |  | 2025-03-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00256 | PARAMOUNT BED |  |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17022 | MPCAMILLA |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00258 | PARAMOUNT BED |  |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17021 | MPCAMILLA |  | 2025-03-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00236 | PARAMOUNT |  | pbcmm-046-018 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17020 | MPCAMILLA |  | 2025-03-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62379 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17019 | MPCAMILLA |  | 2025-03-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00398 | HYDRUX |  | 0000067612 | URGENCIAS | SOAT |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17018 | MPCAMILLA |  | 2025-03-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00410 | HYDRUX |  | 0000067585 | URGENCIAS | SOAT |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17017 | MPCAMILLA |  | 2025-03-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | PARAMOUNT |  | PBCMM-047-026 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17016 | MPASCENSOR |  | 2025-02-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO LO REALIZO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17015 | MPASCENSOR |  | 2025-02-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO LO REALIZO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17014 | MPASCENSOR |  | 2025-02-28 | EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO LO HIZO LA EMPRESA RF | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17013 | MPASCENSOR |  | 2025-03-29 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
17012 | MPASCENSOR |  | 2025-03-29 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
17011 | MPASCENSOR |  | 2025-03-29 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
17010 | MPVEHICULO |  | 2025-03-21 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17009 | MPVEHICULO |  | 2025-03-21 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17008 | MPVEHICULO |  | 2025-03-11 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17007 | MPVEHICULO |  | 2025-03-21 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | OKZ 025 | CHEVROLET | 2023 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
17006 | MPASCENSOR |  | 2025-03-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
17005 | MPASCENSOR |  | 2025-03-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
17004 | MPASCENSOR |  | 2025-03-19 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
17003 | MPASCENSOR |  | 2025-03-18 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
17002 | MPASCENSOR |  | 2025-03-18 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
17001 | MPASCENSOR |  | 2025-03-18 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
17000 | WO-00450732 |  | 2025-04-10 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
16999 | WO-00450738 |  | 2025-04-10 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | 8M3+TRAC | 2002-151074 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
16998 | WO-00450727 |  | 2025-04-10 |  | no | 1 | BALANZA |  | TERUMO PENPOL | COMPOSCALE CS300 | 202201254 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
16997 | 4447 |  | 2025-03-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4765 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042636 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16996 | 4448 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | LAMPARA DE HEMOCLASIFICACIÓN | EMCO0960 | BARNSTEAD INTERNATIONAL | LL16115 | 187070664923 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16995 | 4449 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO4876 | HELMER | DH8 | 2077407 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16994 | 4463 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4875 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618007 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16993 | 4465 |  | 2025-03-26 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16992 | 0500398078 |  | 2025-04-09 |  | no | 1 | ORTHO VISION analizador |  | ORTHO | VITRIOS VISION | 60007119 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | QUIMBERLAB
16991 | 4390 |  | 2025-02-16 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16990 | nO IDENTIFICADO |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SIEMENS
16986 | OTT - 76625 |  | 2024-12-16 | Equipo fuera de servicio por repuestos, no se logra ejecutar mantenimiento preventivo. | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO5119 | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012A6040 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
16983 | 4402 |  | 2025-02-26 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTH O METER | 524KG | 5240002616 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16982 | 4401 |  | 2025-02-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16981 | 4400 |  | 2025-02-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16979 | 4372 |  | 2025-02-18 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4567 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16978 | mpcama |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato 5 | HILL ROOM | HR900 | HRP004241949 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16977 | mpcama |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato 4 | HILL ROOM | HR900 | HRP004241947 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16976 | mpcama |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato 3 | HILL ROOM | HR900 | HRP004241894 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16975 | mpcama |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato 2 | HILL ROOM | HR900 | HRP004240621 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16974 | MPCAMA |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | CAMA electrica | comodato 1 | HILL ROOM | HR900 | HRP004240620 | CIPAF |  |  | BAXTER
16973 | MPPELADORAPAPAS |  | 2025-02-21 |  | no | 1 | PELADORA DE PAPA |  | HOBBART |  |  | COCINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16972 | mpaaminisplit |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU |  | MIDEA |  | UMA 54122000B3646030820844 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16971 | mpaaminisplit |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU |  | MIDEA |  | UMA 54122000B3643070820247 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16970 | mpaaminisplit |  | 2025-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU |  | MIDEA |  | UMA 54122000B3643070820373 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16969 | 4404 |  | 2025-02-28 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16968 | mpaaminisplit |  | 2025-02-03 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo MINISPLIT 36.000 btu |  | MIRAGE | ELF361Q | uMa ELF361Q7091900369 | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16967 | mpaaminisplit |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo CASSETTE 60.000 btu |  | TRANE | 2mcc0560c10r0bl | uCa 62225-51518706-00035 | FACTURACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16966 | mpaaminisplit |  | 2025-02-06 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo MINISPLIT 24.000 btu |  | TRANE |  | uCa d200545530515b2412000 | FACTURACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16965 | mpaaminisplit |  | 2025-02-06 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo CASSETTE 36.000 btu |  | TRANE |  | uCa 62225-75868202-00015 | FACTURACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16964 | mpaaminisplit |  | 2025-02-06 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo CASSETTE 60.000 btu |  | TRANE |  | UCA 62225-75868204-00018 | FACTURACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16963 | mpaaminisplit |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo CASSETTE 60.000 btu |  | TRANE |  | uCa 62225-50933203-00003 | FACTURACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16962 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 11 TON |  | TECAM | 3ADBT03 MANEJADORA / 1UEBE36136-P CONDENSADORA | UMA 20010002 UC # 2001004 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16961 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | MYEO09918 | TECAM | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16960 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | TECAM | 4FRDX060126 MANEJADORA / 1URCO60136 CONDENSADORA | UMA 340764330019321010014 UC # 340688982058C180100040 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16959 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UC # 1 MEQ00719- UC # 2 MEQ00720 | TECAM | 3ADBT 09 UMA 1UEBE 48 136-P CONDENSADORAS | UMA 18070809 UC # 1 18070806 UC # 2 18070805 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16958 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UC MEQ00718 | TECAM | 3ADBT 13 UMA 1UZT14 136-C CONDENSADORA | UMA 18070802 - UC 18040483 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16957 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON | UMA MEQ00722 - UC MEQ00721 | TECAM | 3ADBT 06 UMA C060136 CONDENSADORAS | UMA 18070804 - UC C704800891917C06400025 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16956 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO de 20 Toneladas | UMA MYEO07522 UC #1 MEQ00724 UC#2 MEQ00723 | TECAM | 3ADBT 21 MANEJADORA / 1UZT14 136-C CONDENSADORAS | UMA 18070801 UC # 1 - 180708016 UC # 2 - 180708017 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16955 | mpaaminisplit |  | 2025-02-04 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo CASSETTE 60.000 btu | MEQO1073 | TRANE |  |  | COORDINACION ACADEMICA | BIENESTAR ESTUDIANTIL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16954 | mpaaminisplit |  | 2025-02-04 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo CASSETTE 60.000 btu | MEQO1076 | TRANE |  | uma 2mcc0560+4tta4060a3000 | COORDINACION ACADEMICA | BIENESTAR ESTUDIANTIL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16953 | mpaaminisplit |  | 2025-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQO1058 | MIDEA |  | UMA 341F287400121070820026 UCA 341F287400221080810122 | CARTERA Y RECAUDO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16952 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA - MEQ00968 UC#1 - MEQ00964 UC#2 - MEQ00965 | TRANE | UMA TWE12043BAA04A UC 4TTK0560D1000BL | UMA 22461094BA UC # 1-62227-A5271403-00007 UC # 2-62227-A5271403-00043 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16951 | mpaaminisplit |  | 2025-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | meq1080 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 | UMA 341F287400121070820030 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16950 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TON |  | TECAM | UMA 4FZX24236ODT UC # 1 - 1UZT12138 UC# 2 -1UZT12136 | UMA 12111284 UC # 1 - 12111289 UC # 2 - 12111288 | PEDIATRIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16949 | mpaaminisplit |  | 2025-02-06 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo TECHO 60.000 btu | MEQO1084 | midea | MVE-60CRN1-N | UMA 5412270005T38280160022 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16948 | mpaaminisplit |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo TECHO 60.000 btu | MEQO1083 | MIDEA | MVE-60CRN1-N | UMA 5412270005T38280160011 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16947 | mpaaminisplit |  | 2025-02-05 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo TECHO 60.000 btu | MEQO1082 | midea | MVE-60CRN1-N | UMA 5412270005T38280160035 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16946 | mpaaminisplit |  | 2025-02-04 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo TECHO 60.000 btu | MEQO1081 | midea | MVE-60CRN1-N | UMA 5412270005T38280160010 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16945 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON |  | TECAM | 3ADW09 | 11060856 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16944 | mpaaminisplit |  | 2025-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO06830 | LENNOX | LXGHTC018100P2 | CB12011 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16943 | mpaaminisplit |  | 2025-02-03 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo minisplit 24.000 btu | MEQ00914 | midea | UMA MSAFD-24CRN1-NC0W UC MOX430-24CN1-NC0W | UM - 341F277770421060850051 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16942 | mpaaminisplit |  | 2025-02-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00911 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820207 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16941 | mpaaminisplit |  | 2025-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00896 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820219 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16940 | mpaaminisplit |  | 2025-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00880 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820198 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16939 | mpaaminisplit |  | 2025-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BUT | MEQ00913 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820215 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16938 | mpaaminisplit |  | 2025-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | MEQ00884 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820025 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16937 | mpaaminisplit |  | 2025-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00282 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820024 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16936 | mpaaminisplit |  | 2025-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BUT | MEQ00881 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820208 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16935 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TECAM | 3ADW06 MANEJADORA / VSX130601BA CONDENSADORA | UMA 12121372 UC # 1 - 1211514122 UC# 2-1212053362 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16934 | mpaaminisplit |  | 2025-02-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU | MEQO1130 | MIDEA | M5AFD-24CRN1-NCOW | UMA 54122000B3339040850066 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16933 | mpaaminisplit |  | 2025-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQO1072 | MIDEA |  | UMA 341F287400121070820216 UCA 341F287400221080810108 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16932 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON | UMA UC#1 MEQ00978 UC#1 MEQ00979 | TRANE | TWE12043BAA04A MANEJADORA / 4TTK0560D1000BL CONDENSADORA | UMA 21292633BA UC # 1 62227-A5271403-00025 UC # 2 62227-A2415404-00004 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16931 | MPAACENTRAL |  | 2025-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA MEQ00972 UC#1 MEQ00980 UC#1 MEQ00981 | TRANE | TWE12043BAA04A MANEJADORA / 4TTK0560D1000BL CONDENSADORA | UMA 21292632BA UC # 1 62227-A5271403-00001 UC # 2 62227-A5271403-00017 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16930 | 4374 |  | 2025-02-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16929 | 4373 |  | 2025-02-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16928 | WO-00432710 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T12157 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
16927 | 162783 |  | 2025-02-18 | Mantenimiento preventivo realizado con éxito por ABBOTT. | no | 1 | ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOSEROLOGÍA |  | ABBOTT | ALINITY I | AI02543 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ALCON
16926 | 23 |  | 2025-02-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO5773 | THERMOCIENTIFIC | SORVALL ST 1R plus | 43082238 | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
16925 | 3810 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16924 | 3819 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16923 | 3690 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4016 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139470 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16922 | 7145 |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO5655 | LEICA | DMIL LED FLUO | 568293 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | SANITAS
16921 | 7144 |  | 2025-03-05 |  | no | 1 | Procesador de tejidos | emco5734 | LEICA | Histocare pearl | 1126 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16920 | 403428225 |  | 2025-02-10 | ATT MR8 FOOTED F2 B-1 2.4MM. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE, SOLO POLVO O SUCIEDAD NORMAL POR USO. SE HACE INSPECCIÓN VISUAL DEL ATTACHMENT, EN EL CUAL SE OBSERVAN RODAMIENTOS SUELTOS. LA FRESA DE PRUEBA ENTRA MUY FORZADA, GENERA SOBRECALENTAMIENTO, PARA LO CUAL SE HACE DESENSAMBLE TOTAL DEL EQUIPO, CAMBIANDO REPUESTOS INTERNOS, SE SOMETE EL EQUIPO A VERIFICACION DE TEMPERATURA Y RPM. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO BAJO PARAMETROS DE FABRICA | no | 1 | Attachment ATT MR8 |  | LEGEND | AF02 | P31285839 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
16919 | 403252829 |  | 2024-10-10 | FIXED ASSET # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS O SANGRE, VERIFICACION DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO, VERIFICACION DE VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIAS ENTREGADAS, INTEGRIDAD FISICA DEL EQUIPO : EN BUEN ESTADO, ANALISIS DE CORRIENTES DE FUGA Y POLO A TIERRA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN LISTA DE CHEQUEO ADJUNTA, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. PROXIMO MANTENIMIENTO: OCT 2025 | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | COVIDIEN | FORCE TRIAD | T0I18389E | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
16918 | 1481252 |  | 2025-02-05 | FIXED ASSET # PREVENTIVE "LIMPIEZA GENERAL, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDO O SANGRE. INTEGRIDAD DEL EQUIPO EN GENERAL : EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE CABLEADO, VERIFICACION DE FILTROS Y CONFIGURACIONES, BALANCE DE BLANCO : PASS, ENFOQUE Y ZOOM EN BUEN ESTADO. SISTEMA DE AJUSTE DE LENTE EN BUEN ESTADO. EL EQUIPO FUNCIONA SEGUN LO INDICADO POR FABRICA. PROXIMO MANTENIMIENTO : FEB 2026 CABEZAL SN : 1064036" | no | 1 | CONSOLA DE VIDEO |  | COVIDIEN | 95-3931 | 777496 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
16917 | 403401926 |  | 2025-01-24 | ATT MR8 10CM ANGLED 2.4MM. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE, SOLO POLVO O SUCIEDAD NORMAL POR USO. SE HACE INSPECCIÓN VISUAL DEL ATTACHMENT, EN EL CUAL SE OBSERVAN DAÑO EN EL SEGURO SUPERIOR. PARA LO CUAL SE HACE DESENSAMBLE TOTAL DEL EQUIPO, CAMBIANDO REPUESTOS INTERNOS, SE SOMETE EL EQUIPO A VERIFICACION DE TEMPERATURA Y RPM. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO BAJO PARAMETROS DE FABRICA | no | 1 | Attachment ATT MR8 |  | LEGEND | AA10 | P30485944 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
16916 | 1421984 |  | 2024-05-04 | FIXED ASSET # PREVENTIVE.LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS O SANGRE, VERIFICACION DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO, VERIFICACION DE VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIAS ENTREGADAS.ANALISIS DE CORRIENTES DE FUGA Y POLO A TIERRA. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN CHECK LIST. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | COVIDIEN | FORCE TRIAD | T4D40490EX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
16915 | OTT 6576 |  | 2025-02-26 |  | no | 1 | ELIPTICA | EMCO6429 | SHUA | SH-E800 |  | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16914 | OTT 6575 |  | 2025-02-26 | Equipo pendiente por una tapa de articulacion | si | 1 | ELIPTICA | EMCO6428 | SHUA | SH-E800 |  | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16913 | OTT 6574 |  | 2025-02-26 |  | no | 1 | ELIPTICA | EMCO6430 | SHUA | SH-E800 |  | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16912 | MH0427 |  | 2025-02-28 |  | no | 1 | ultrasonido endorectal | EMCO5964 | Morpheus | CTS-1500 | 71727 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | MEDICAH
16911 | no identificado |  | 2024-12-17 | limpieza y verificacion de fugas, equipo ok | no | 1 | REGULADOR DE C02 |  | FUJIFILM | GW-100 | 2V604G318 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16910 | no identificado |  | 2024-12-17 | limpieza general de la pantalla, pantalla ok, configuraciones realizadas | no | 1 | MONITOR de video | EMCO6221 | fujifilm nds | sc-wu27-g1520 | 22-378961 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16909 | no identificado |  | 2024-12-17 | limpieza general del equipo, desarme general del mismo, conector ok sin sulfatacion | no | 1 | VIDEOPROCESADOR | EMCO6222 | FUJIFILM | VP-7000 | 3V636G161 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16908 | no identificado |  | 2024-12-17 | Limpieza general del equipo, limpieza interna y modulo led, lentes y ventiladores | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO6222-1 | FUJIFILM | BL-7000 | 3S103G197 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16907 | no identificado |  | 2024-12-17 | Limpieza general del equipo, verificación de sus botones, verificacion del sistema de agarre de la linea de agua, equipo ok | no | 1 | bomba de irrigación- erbe |  | ERBE | 10325-000 | 11556668 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16906 | 73239965 |  | 2023-06-02 |  | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO | 1037 | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | W16720515001/001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16905 | 73239965 |  | 2023-06-02 | se realiza revision general y limpieza verificación de funcionamiento | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16904 | 73239965 |  | 2023-02-06 | se realiza revision general y limpieza verificación de funcionamiento | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16903 | 73239965 |  | 2023-02-06 | se hace revision general de quipo verificacion de funcionamiento y cambio de válvula de control. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1036 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16902 | 73310645 |  | 2023-07-31 | Se realiza cambio del filtro de linea. | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16901 | 73310645 |  | 2023-07-31 | Se realiza cambio del filtro de linea. | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16900 | 73391845 |  | 2023-10-30 |  | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K6-F9 | 102126.01741 - 1258 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
16899 | 73391845 |  | 2023-10-30 |  | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K13 -F9 | 102126.01711 - 1526 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
16898 | 73391845 |  | 2023-10-30 | Se realiza inspección y limpieza general. Se realizan pruebas operativas. correa de transmisión se encuentra bien. Se realiza ajuste eléctrico. Se realiza cambio de: 6.1687.0 Estera filtr., aire refrig 1 6.3572.0 Estera filtr., Gabinete Eléctrico 2 6.1985.1 Filtro aceite 1 6.3528.0 Filtro aire, laste de gase 1 6.2045.0 Cartucho filtrante aire para vacio 1 ANS460-5 Aceite SIGMA FLUID S-460 2 6.2046.0 Filtro aire, aire de control 1 6.2042.0 Cartucho separador aceite 1 Se reinicia horometro de elementos cambiados. Se realizan pruebas de funcionamiento no presento anomalías en sus ciclos de trabajo. Equipo queda en modo operativo. | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | 1047-6704231 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
16897 | 73391845 |  | 2023-10-30 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
16896 | OTT 6578 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | CICLOERGOMETRO MIEMBRO SUPERIOR/INFERIOR | EMCO6338 | MOVIFIT | MINITRAINER |  | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16895 | OTT 6579 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | BICICLETA RECUMBENT | EMCO6351 | SPIRIT | CR800+ | 11002092-40-T1-23070001 | FISIOTERAPIA |  |  | INVERMEDICA
16894 | OTT 6581 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | BICICLETA VERTICAL | EMCO6332 | SPIRIT | XBU55 | 13100994-80-T1-23100003 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16893 | OTT 6583 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | BICICLETA VERTICAL | EMCO6334 | SPIRIT | XBU55 | 13100994-80-T1-23100008 | FISIOTERAPIA |  |  | INVERMEDICA
16892 | OTT 6580 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | BICICLETA RECUMBENT | EMCO6333 | SPIRIT | CR800+ | 11002092-40-T1-23070003 | FISIOTERAPIA |  |  | INVERMEDICA
16891 | OTT 6585 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | BICICLETA VERTICAL | EMCO6336 | SPIRIT | XBU55 | 13100994-80-T1-23100010 | FISIOTERAPIA |  |  | INVERMEDICA
16890 | OTT 6584 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | BICICLETA VERTICAL | EMCO6335 | SPIRIT | XBU55 | 13100994-80-T1-23100009 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16889 | OTT 6582 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | BICICLETA VERTICAL | EMCO6350 | SPIRIT | XBU55 | 13100994-80-T1-23100004 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16887 | OTT 6586 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | CICLOERGOMETRO MIEMBRO SUPERIOR/INFERIOR | EMCO6339 | MOVIFIT | MINITRAINER |  | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16886 | OTT 6589 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | BICICLETA RECUMBENT | EMCO6337 | SPIRIT | CR800+ | 11002092-40-T1-23070004 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16885 | OTT 6588 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | CICLOERGOMETRO MIEMBRO SUPERIOR/INFERIOR | EMCO6341 | MOVIFIT | MINITRAINER |  | FISIOTERAPIA |  |  | INVERMEDICA
16884 | OTT 6587 |  | 2025-02-27 |  | no | 1 | CICLOERGOMETRO MIEMBRO SUPERIOR/INFERIOR | EMCO6340 | MOVIFIT | MINITRAINER |  | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | INVERMEDICA
16883 | no identificado |  | 2024-12-17 | Verificacion de sus componentes externos, aun se encuentra en caja | no | 1 | LAVADORA DE REPROCESAMIENTO ENDOSCOPIOS |  | RUVID | AM-11 | 202211-11 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16882 | no identificado |  | 2024-12-17 | Equipo aun en caja, se realiza desinfeccion de sus componentes externos | no | 1 | LAVADORA DE REPROCESAMIENTO ENDOSCOPIOS |  | RUVID | AM-11 | 202211-16 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16881 | WO- |  | 2025-02-26 | Mantenimiento preventivo mes de FEBRERO de 2025 según especificaciones de fábrica y lo anexo en la lista de chequeo correspondientes a módulos 7-12. A continuación se realiza un resumen de las tareas realizadas. Acción realizada: -Chequeo funcional general OK -Test movimientos IQST, COM DICOM OK -Verificación log de errores. -Test paradas de emergencia. -Refill liquido chiller tubo y detector OK -Limpieza filtros DL RTAC CHILLER OK -Lubricación Gantry , Mesa - Test funcionalidades 3D - Test periféricos de entrada: Smartbox, TSSC, ITU, Footswich , Handswitch, Keypad, Teclado : OK - Test funcionalidades estación de lectura AW - Ajuste de calibracion detectores frontal y lateral -Backup de configuraciones del equipo -Test final satisfactorio. | no | 1 | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA |  | GENERAL ELECTRIC
16879 | 1481252 |  | 2025-02-05 | FIXED ASSET # PREVENTIVE "LIMPIEZA GENERAL, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDO O SANGRE. INTEGRIDAD DEL EQUIPO EN GENERAL : EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE CABLEADO, VERIFICACION DE FILTROS Y CONFIGURACIONES, BALANCE DE BLANCO : PASS, ENFOQUE Y ZOOM EN BUEN ESTADO. SISTEMA DE AJUSTE DE LENTE EN BUEN ESTADO. EL EQUIPO FUNCIONA SEGUN LO INDICADO POR FABRICA. PROXIMO MANTENIMIENTO : FEB 2026 CABEZAL SN : 1064036" | no | 1 | CONSOLA DE VIDEO |  | COVIDIEN | 95-3931 | 777496 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
16878 | 1481565 |  | 2025-02-05 | FIXED ASSET # PREVENTIVE "LIMPIEZA GENERAL, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDO O SANGRE. INTEGRIDAD DEL EQUIPO EN GENERAL : EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE CABLEADO, VERIFICACION DE FILTROS Y CONFIGURACIONES, BALANCE DE BLANCO : PASS, ENFOQUE Y ZOOM EN BUEN ESTADO. SISTEMA DE AJUSTE DE LENTE EN BUEN ESTADO. EL EQUIPO FUNCIONA SEGUN LO INDICADO POR FABRICA. PROXIMO MANTENIMIENTO : FEB 2026 CABEZAL SN : 1064036" | no | 1 | CONSOLA DE VIDEO |  | COVIDIEN | FLEXIVISION 10 | 775691 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
16875 | MPVEH |  | 2025-02-26 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16874 | MPVEH |  | 2025-02-26 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16873 | MPVEH |  | 2025-02-26 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 031 | chevroleth | 2017 |  | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16872 | mpaaminisplit |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU TIPO TECHO |  | KIELMAN |  | SAA00DJ7FP4198000088 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16871 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | MEQ00409 | SATR LIGHT |  | L0407983256 | FINANCIERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16870 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | MEQ00410 | MTC |  | UMA0605 | FINANCIERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16869 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | MTC |  | UMA060492 | FINANCIERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16868 | mpaaminisplit |  | 2024-06-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO06893 | CONFORT FRESH |  | 217130085 | CARTERA Y RECAUDO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16867 | mpaaminisplit |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | MIRAGE |  | EMC361N7041800139 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16866 | mpaaminisplit |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF181Q7032000082 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16865 | mpaaminisplit |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS |  | TRANE |  | 62227-A9945105-00083 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16864 | mpaaminisplit |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS |  | TRANE |  | 62227-A9945105-00003 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16863 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-27 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0509995724 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16862 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998272 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16861 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998270 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16860 | mpaaminisplit |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQ00921 | MIDEA |  | 341F287400521060850044 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16859 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-27 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05121001956 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16858 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-27 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05111000380 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16857 | mpaaminisplit |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | TRANE |  | 3E9239011879 | MANTENIMIENTO | TALLER ELECTRICO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16856 | mpaaminisplit |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MIRAGE |  | ELF261Q7082000164 | BIOMEDICINA | TALLER BIOMEDICO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16855 | mpaaminisplit |  | 2024-06-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF121Q7102000786 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16854 | mpaaminisplit |  | 2024-06-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF261Q7082000224 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16853 | mpaaminisplit |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQO0643 | MIRAGE |  | ELF181Q7031900014 | COSTURERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16852 | mpaaminisplit |  | 2024-06-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MYEO12452 | LG |  | 902TADRE0674 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16851 | mpaaminisplit |  | 2024-06-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF121Q7102000016 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16850 | mpaaminisplit |  | 2024-06-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF121Q7102000360 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16849 | mpaaminisplit |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF181Q7102000207 | BIOMEDICINA | OFICINA BIOMEDICOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16848 | mpaaminisplit |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO07389 | SAMSUNG |  | AR24MVFITWKNCB | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16847 | mpaaminisplit |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MEQO1059 | MIDEA |  | 54122000B3539030860072 54122000B3539030860072 | CRYC |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16846 | mpaaminisplit |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO07374 | SAMSUNG |  | ARZ4MVFITCWKNCB | CALIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16845 | mpaaminisplit |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 811G00LJ808TANSCH463 | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16844 | mpaaminisplit |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 8K1G0078809TANSBS007 | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16843 | mpaaminisplit |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 8K1G0078809TAVYBS015 | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16842 | mpaaminisplit |  | 2024-12-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF261Q70820000164 | TALLER BIOMEDICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16841 | mpaaminisplit |  | 2024-06-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MIRAGE |  | ELF091Q7102000786 | MANTENIMIENTO | JEFE DE MANTENIMIENTO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16840 | mpaaminisplit |  | 2024-06-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | SAMSUNG |  | ASV12PBANXAP | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16839 | mpaaminisplit |  | 2024-12-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQ00921 | MIDEA |  | 341F287400521060850044 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16838 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-31 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO central CHILLER 40 TONELADAS |  | UMA TECAM UCa LG | 46873-0071j031-c01qpw |  | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16837 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-31 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 40 TONELADAS |  | UMA TECAM UCA LG | 46873-0061M689-C01HDG | UMA # 1 2012522 UMA # 2 2012520 UMA # 3 2012521 UMA # 4 2012523 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16836 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-31 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | CARRIER |  | 40FS200VCAE10AE060H1 | RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16835 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TONELADAS | MEQO1048 | TRANE | UMA TWE090D300AA UCA TTA090D300AA | UMA 14142UNPBA UCA 14182LPHYA | URGENCIAS | YESOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16834 | mpaaminisplit |  | 2024-12-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQ00639 | Mirage |  | ELF121Q7031906163 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16833 | mpaaminisplit |  | 2024-12-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 60.000 BTU TIPO TECHO |  | KIELMAN |  | SAA00DJ7FP4198000088 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16832 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 24 TONELADAS |  | TRANE |  | 13361XEYWA | SALA HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16831 | mpaaminisplit |  | 2024-12-27 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO09484 | MIRAGE |  | ELF261Q7062000073 | URGENCIAS | FACTURACION URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16830 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-27 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 10 TONELADAS | MEQO0783 | UMA MTC UCA TRANE | UCA CGAK1002FCWGRMB-00 | UCA 2A0220 - 00012 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16829 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-27 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 7.5 TONELADAS | MEQ00782 | UMA MTC UCA TRANE | UCA CGAK0752FCWGRMB-00 | UCA 2A0220 - 00009 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16828 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | MEQO0642 | TECAM | UMA 4FRDX036126 | UMA C704800892017C02400008 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16827 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 22 TONELADAS | MEQO00473 | TECAM |  | 14101063 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16826 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 24 TONELADAS | MYEO09428 | TECAM | UMA # 2 3AHD21 U.C # 1 - 1UZT14136-C U.C # 2 -1UZT14136-C | 14111283 | URGENCIAS | CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16825 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 24 TON | MYEO09427 | TECAM |  | 14111282 | URGENCIAS | CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16824 | mpaaminisplit |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | MEQO0700 | TRANE | 4MYW1624A1000BA | 3D55090110710 | CONTROL INTERNO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16823 | mpaaminisplit |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | MYEO08997 | MIRAGE | ELF121Q | ELF121Q7032001177 | CONTROL INTERNO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16822 | mpaaminisplit |  | 2024-12-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | M: MYEO08821 | MIRAGE | ELF181Q | S/n:ELF181Q7031900053 | ATENCION AL USUARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16821 | mpaaminisplit |  | 2024-12-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | MYEO08819 | MIRAGE | ELF181Q703 | ELF181Q7031900202 | CIRUGIA | PROGRAMACION QUIRURGICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16820 | mpaaminisplit |  | 2024-12-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU | MYEO08820 | MIRAGE | ELF091Q | ELF091Q7031900078 | VENTANILLA UNICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16819 | mpaaminisplit |  | 2024-12-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | MYEO07335 | KONFORNET | KN-24K124 | JAA06BE7134197000051 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | MONITOREO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16818 | mpaaminisplit |  | 2024-12-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU | N.I | BLUELINE | N.I | O2020966905136281200 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16817 | mpaaminisplit |  | 2024-12-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | BLUELINE |  | MS-121002 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16816 | mpaaminisplit |  | 2024-12-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQO0643 | MIRAGE |  | ELF181Q7031900014 | COSTURERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16815 | mpaaminisplit |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF181Q7032000082 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16814 | mpaaminisplit |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | MIRAGE |  | EMC361N7041800139 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16813 | mpaaminisplit |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MYEO12452 | LG |  | 902TADRE0674 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16812 | mpaaminisplit |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF121Q7102000016 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16811 | mpaaminisplit |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF121Q7102000786 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16810 | mpaaminisplit |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF261Q7082000224 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16809 | mpaaminisplit |  | 2024-12-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | SAMSUNG |  | ASV12PBANXAP | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16808 | mpaaminisplit |  | 2024-12-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO07389 | SAMSUNG |  | AR24MVFITWKNCB | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16807 | mpaaminisplit |  | 2024-12-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF181Q7102000207 | BIOMEDICINA | OFICINA BIOMEDICOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16806 | mpaaminisplit |  | 2024-12-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MIRAGE |  | ELF261Q7082000164 | BIOMEDICINA | TALLER BIOMEDICO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16805 | mpaaminisplit |  | 2024-12-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | TRANE |  | 3E9239011879 | MANTENIMIENTO | TALLER ELECTRICO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16804 | mpaaminisplit |  | 2024-12-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO07374 | SAMSUNG |  | ARZ4MVFITCWKNCB | CALIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16803 | mpaaminisplit |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MEQO1059 | MIDEA |  | 54122000B3539030860072 54122000B3539030860072 | CRYC |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16802 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05121001956 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16801 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05111000380 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16800 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0509995724 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16799 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998270 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16798 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998272 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16797 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | MTC |  | UMA060492 | FINANCIERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16796 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | MEQ00409 | SATR LIGHT |  | L0407983256 | FINANCIERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16795 | mpaaminisplit |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO06893 | CONFORT FRESH |  | 217130085 | CARTERA Y RECAUDO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16794 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | MEQ00410 | MTC |  | UMA0605 | FINANCIERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16793 | mpaaminisplit |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 8K1G0078809TAVYBS015 | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16792 | mpaaminisplit |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 8K1G0078809TANSBS007 | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16791 | mpaaminisplit |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 811G00LJ808TANSCH463 | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16790 | mpaaminisplit |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS |  | TRANE |  | 62227-A9945105-00003 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16789 | mpaaminisplit |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS |  | TRANE |  | 62227-A9945105-00083 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16788 | mpaaminisplit |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS | MYEO09552 | Trane |  | 4TTK0560D600B | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16787 | mpaaminisplit |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS | MYEO09553 | Trane |  |  | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16786 | mpaaminisplit |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS | MYEO09554 | Trane |  | 4TTK0560D600BL | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16785 | mpaaminisplit |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 9C1900Y7903TAULAG102 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16784 | mpaaminisplit |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 9C600Y7VAG070 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16783 | mpaaminisplit |  | 2024-12-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU |  | Mirage |  | 7121900188 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16782 | mpaaminisplit |  | 2024-12-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | Trane |  | 4TTK1536A1000AA | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16781 | mpaaminisplit |  | 2024-12-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | LG |  | TVUC362KLAO | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16780 | mpaaminisplit |  | 2024-12-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | Trane |  | 191075X06836YC20041 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16779 | mpaaminisplit |  | 2024-12-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | Trane |  | 4TTK0524H1000AA | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16778 | mpaaminisplit |  | 2024-12-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | Mirage |  | CLF361Q7102100166 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16777 | 73293595 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | MONITOR DE CO Y PD | MEQ00538 | ENMET | MedAir 2200 | 100-2137 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16776 | 73293595 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | TANQUE PULMÓN DE AIRE | 15754 | OKS | D-57223 | 625424 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16775 | 73293595 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | 1038 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16774 | 73293595 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO | 1037 | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | W16720515001/001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16773 | 73293595 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16772 | 73293595 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1301 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16771 | 73293595 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1303 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16770 | 73293595 |  | 2023-06-23 | Se encontró equipo operativo, no presenta anomalías. Se observa tarjeta electrónica presenta falencias al pulsar TEST se realizo seguimiento y no se observa que se active, se recomienda realizar el cambio completo. | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16769 | 73293595 |  | 2023-06-23 | Equipo se encuentra en Stand Bay, se realizan pruebas de funcionamiento no presento anomalías en sus ciclos de trabajo. Drenaje se encuentra operativo. Equipo queda en Stand Bay. | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16768 | 73293595 |  | 2023-06-26 | Se encontró equipo operativo, no se escucha ruido anormal en su funcionamiento. Válvula solenoide se encuentra operativa. Se toman datos de voltaje y corriente. No presenta fuga d aire. Se realiza inspección visual del equipo. Equipo queda operativo | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | 1059 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16767 | 73293595 |  | 2023-06-26 | Se encontró equipo operativo, no presenta ruidos anormales en sus ciclos de trabajo; Correa de transmisión en buen estado. No presenta fuga de aire. Se toman datos eléctricos de voltaje y corriente. Revisión visual de parte eléctrica ok. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1036 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
16766 | MPVEH |  | 2025-02-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16765 | OT-136647-23 |  | 2023-05-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | NIHON KOHDEN | NKV-550U | 5020492188 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16764 | OT-136649-23 |  | 2023-05-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | NIHON KOHDEN | NKV-550U | 5020492161 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16763 | OT-136648-23 |  | 2023-05-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | NIHON KOHDEN | NKV-550U | 5020461955 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16762 | OT-122042-22 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO |  | NIHON KOHDEN | CSN-9101 | 101518 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16761 | OT-141421-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 103 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 34519 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16760 | OT-141510-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 09665 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16759 | OT-141427-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0102 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 09664 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16758 | OT-141428-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08679 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16757 | OT-141422-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0105 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08674 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16756 | OT-141423-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0084 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08672 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16755 | OT-141424-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0100 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08671 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16754 | OT-141425-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0107 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08670 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16753 | OT-141426-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0110 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08669 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16752 | OT-141427-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0099 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08667 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16751 | OT-141429-23 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08665 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
16750 | MPVEH |  | 2025-02-19 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | ONK 140 | FORD | 2010 |  | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16749 | 4309 |  | 2024-11-11 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo de electrocirugía, se evidencia que cumple con criterios adecuados en su funcionamiento y se entrega al servicio para su uso y custodia; equipo en condiciones optimas para funcionamiento. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16748 | mpascensor |  | 2025-01-31 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16747 | mpascensor |  | 2025-01-31 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16746 | mpascensor |  | 2025-01-31 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16745 | mpascensor |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16744 | mpascensor |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16743 | mpascensor |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16742 | mpascensor |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16741 | mpascensor |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16740 | mpascensor |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16739 | 39139 |  | 2024-01-09 | Se ajustan todas las conexiones del sistema de instrumentación, se pintan los volantes, se pintas las partes oxidadas y se instalan precintos y plaquetas. Se lava parte inferior del tanque y el área | no | 1 | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | CENTRAL GASES MEDICINALES | OXIGENO MEDICINAL |  | MESSER
16738 | 29545 |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | 969570200014 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
16737 | 29698 |  | 2024-12-27 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO5994 | SLE | 6000 | 6020460889 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
16736 | 29695 |  | 2024-12-27 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO4950 | SLE | 6000 | 6010460051 | PEDIATRIA |  |  | EQUITRONIC
16735 | 6377 |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO5765 | LEICA | RM2125RTS | 05437 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16734 | 6376 |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO5655 | LEICA | DMIL LED FLUO | 568293 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | SANITAS
16733 | mpascensor |  | 2024-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
16732 | mpascensor |  | 2024-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
16731 | mpascensor |  | 2024-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
16730 | mpascensor |  | 2024-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
16729 | mpascensor |  | 2024-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
16728 | mpascensor |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
16727 | mpascensor |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
16726 | mpascensor |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
16725 | MPTANQUEAGUA |  | 2024-12-19 |  | no | 1 | TANQUE DE AGUA |  |  |  |  | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16724 | MPPLANTAELECTRICA |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (CARTAGO) |  | VOLVO PENTA | GS450S IIA | AVP28338-03G/734239/01 | SUBESTACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16723 | 4336 |  | 2024-12-23 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO DETECTA DE MANERA EFECTIVA LA POSICION DEL TUBO DE ENSAYO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO CALIENTA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2958 | ATTES | 1294 | 300263 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16722 | 4331 |  | 2024-12-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON, FINALMENTE SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BALANZA DIGITAL | myeo11178 | JCM | JZC-TSC-15 | E2110017055 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16721 | 4299 |  | 2024-12-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE LUBRICAN SUS PARTES MECANICAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO, CABE RESALTAR QUE EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LENTES. | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16720 | 4280 |  | 2024-12-10 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA QUE LOS CABLES ECG SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16719 | 4279 |  | 2024-12-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO REQUIERE BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16718 | 4216 |  | 2024-11-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE SUS COMPONENTES ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO5260 | OLYMPUS | CX21 | 1580069 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16717 | 4208 |  | 2024-11-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4353 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | 750AX20114418 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16716 | 4179 |  | 2024-11-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16715 | 4178 |  | 2024-11-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | SILLÓN GINECOLÓGICO | EMCO4642 | FANAMED | EDYNEMICS | 111219108-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16714 | 4041 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5686 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21090561 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16713 | mpascensor |  | 2024-12-30 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | MITSUBISHI | VFDLA | YC-497 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | SCHINDLER
16712 | mpascensor |  | 2024-11-30 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | MITSUBISHI | VFDLA | YC-497 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | SCHINDLER
16711 | 4330 |  | 2024-12-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | EMCO4498 | TRACKMASTER | TMX428110 | FVDC - 2273/4130 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16710 | 4329 |  | 2024-12-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE DIARIAS, EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16709 | 4327 |  | 2024-12-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003685 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16708 | 4326 |  | 2024-12-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE DIARIAS, EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16707 | 4325 |  | 2024-12-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4254 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003683 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16706 | 4294 |  | 2024-12-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE PERO ES RECOMENDABLE EL CAMBIO DE LA MISMA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16705 | 4293 |  | 2024-12-11 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE NO TIENEN EL CABLE DE ELECTRODOS, SE LE INDICA AL SERVICIO DE BUSCARLOS O REALIZAR UN REPORTE PARA REPOSICION DE ESTE MISMO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16704 | 4278 |  | 2024-12-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16703 | 4257 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16702 | 4256 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16701 | 4253 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4791 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021559 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16700 | 4252 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16699 | 4251 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4293 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004842 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16698 | 4246 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | 456862000181 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16697 | 4243 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004832 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16696 | 4241 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRAM EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004838 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16695 | 4240 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5125 | MEDIANA | D500 | 456862000143 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16694 | 4239 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004852 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16693 | 4238 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004851 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16692 | 4237 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004847 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16691 | 4236 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4292 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004834 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16690 | 4235 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004843 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16688 | 1422140 |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | MONITOR |  | COVIDIEN | MLW-2623C-DC | UAAE1191A | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
16687 | MPPLANTAELECTRICA |  | 2024-12-30 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA | N.I | LOVOL | N.I | DG100YM200A | TANQUE DE AGUA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16686 | MPPLANTAELECTRICA |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA | N.I | LOVOL | N.I | DG100YM200A | TANQUE DE AGUA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16685 | 4180 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5290 | MINDRAY | SV300 | GB-08027260 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16684 | 4175 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4228 | MAGNAMED | Oximag | 5950 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16683 | 4174 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16682 | 4173 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA DESINFECCIÓN CON CIRCUITO ESPECIAL DE PRUEBA, REINICIO DE TIEMPO PARA EL PROXIMO CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5521 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248201 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16681 | 4172 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA DESINFECCIÓN CON CIRCUITO ESPECIAL DE PRUEBA, REINICIO DE TIEMPO PARA EL PROXIMO CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5522 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248202 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16680 | 4053 |  | 2024-11-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4185 | MAGNAMED | Oximag | 5942 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16679 | 4052 |  | 2024-11-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16678 | 4046 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16677 | 4045 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16676 | 4043 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16675 | 4042 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16674 | 4040 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA EINTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICAQUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4472 | EDAN | IM-50 | 360069-M19203240041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16673 | 4036 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16672 | 4073 |  | 2024-10-30 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4448 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-91001585 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16671 | 4075 |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4019 | MINDRAY | HYBASE 3000 | 7A000541 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16670 | 4308 |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5299 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065440 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16669 | 4095 |  | 2024-12-14 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5760 | MINDRAY | WATO EX55 | AT4-1B000026 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16668 | mpcama |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00450 | STRYKER | SV2 | 2138100015750048 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16667 | mpcama |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4400 | STRYKER | SV2 | 2412100015550003 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16666 | mpcama |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4486 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550027 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16665 | R-1670 |  | 2024-12-23 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738591 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16664 | R-169 |  | 2024-12-23 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. EQUIPO PRESENTA DAÑO EN IMPRESORA, FLEX Y MOTOR. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16663 | R-168 |  | 2024-12-23 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16662 | R-167 |  | 2024-12-23 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN MODULO DE PRINCIPAL DE SIGNOS VITALES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16661 | R-166 |  | 2024-12-23 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL EQUIPO ESTA PENDIENTE POR DAR DE BAJA SEGUN EVA. SIN EMBARGO SE REALIZA BUSQUEDA Y NO SE LOGRA SU UBICACIÓN EN EL HOSPITAL. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4117 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440049PA | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16660 | R-165 |  | 2024-12-23 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL EQUIPO ESTA PENDIENTE POR DAR DE BAJA SEGUN EVA. SIN EMBARGO SE REALIZA BUSQUEDA Y NO SE LOGRA SU UBICACIÓN EN EL HOSPITAL. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16659 | R-164 |  | 2024-12-23 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL EQUIPO PRESENTA DAÑO INTERNO Y NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN SEGUN EL REPORTE DE MANTENIMIENTO RETRO DIC. 35. ADEMAS, NO SE LOGRA SU UBICACIÓN EN EL HOSPITAL. | no | 1 | BASCULA |  | TANITA | HA520 | 601307 | OBSERVACION CIRUGIA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16658 | 4340 |  | 2024-12-23 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA DE TODO SU SISTEMA HIDRAULICO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3885 | EME EQUIPMENT | ABL-65 | ABM6515884 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16657 | 4339 |  | 2024-12-23 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE LUBRICAN SUS PARTES MECANICAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO, CABE RESALTAR QUE EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LENTES. | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1254 | FISHER SCIENTIFIC | MICROMASTER |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16656 | 4335 |  | 2024-12-23 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE LUBRICAN SUS PARTES MECANICAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO, CABE RESALTAR QUE EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LENTES. | no | 1 | MICROSCOPIO | SIN CODIGO | Olympus | NR | 15087600 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16655 | 4334 |  | 2024-12-23 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE LUBRICAN SUS PARTES MECANICAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO, CABE RESALTAR QUE EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LENTES. | no | 1 | MICROSCOPIO | 14701600 | OLYMPUS | CHS | 4B0107 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16654 | 4303 |  | 2024-12-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4864 | MEDIANA | D500 | 456862000144 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16653 | 4302 |  | 2024-12-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE DIARIAS, EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16652 | 4298 |  | 2024-12-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE LUBRICAN SUS PARTES MECANICAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO, CABE RESALTAR QUE EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LENTES. | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CH-30 | GH03600 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16651 | 4297 |  | 2024-12-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE LUBRICAN SUS PARTES MECANICAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO, CABE RESALTAR QUE EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LENTES. | no | 1 | MICROSCOPIO | 14703200 | OLYMPUS | CHS |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16650 | 4296 |  | 2024-12-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE LUBRICAN SUS PARTES MECANICAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | MICROTOMO |  | THERMO SCIENTIFIC | MICROM HM325 | S17081621 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16649 | 4290 |  | 2024-12-11 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3799 | BIOLIGHT | M800 | M017A002330 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16648 | 4250 |  | 2024-12-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON, FINALMENTE SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA | 630007 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006409 | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16647 | 401658382 |  | 2021-07-30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3917 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160562 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
16646 | 2024-01032003 |  | 2021-06-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4989 | AEONMED | VG70 | XZZS34040 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
16645 | 2021-07/6-284 |  | 2021-07-16 | SE REALIZA PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO, CALIBRACION DE SENSORES, VALVULAS, PANTALLA TACTIL, VERIFICAION CON ANALIZADOR DE FLUJO MOD VTPLUSHF, SN/9633025 CON RESULTADOS SATISFACTORIOS, SE SUGIERE CAMBIO DE KIT DE MANTENIMINETO, EUIPO EN FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4987 | AEONMED | VG70 | XZZS37284 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
16644 | 08606617 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D59485 | CONSULTA EXTERNA CARTAGO |  |  | GENERAL ELECTRIC
16643 | ott-37686 |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | CABINA PLETISMOGRAFICA | EMCO6125 | MEDGRAPHICS | PLATINUM ELITE DL | 242000805 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  | GBARCO
16642 | MPCALDERA |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | CALDERA N0.2 | N.I | CONTINENTAL | E113B300C-2GM | CCO 895 | MANTENIMIENTO |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
16641 | mpcama |  | 2024-10-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00427 | STRYKER | SV2 | 2134100015750070 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16640 | mpcama |  | 2024-10-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00425 | STRYKER | SV2 | 2134100015750011 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16639 | mpcama |  | 2024-10-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00424 | STRYKER | SV2 | 2134100015750025 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16638 | mpcama |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00428 | STRYKER | SV2 | 2134100015750048 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16637 | mpcama |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00429 | STRYKER | SV2 | 2043100015750015 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16636 | mpcama |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4789 | STRYKER | 7500 | 2043100015750077 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16635 | mpcama |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00426 | STRYKER | SV2 | 2134100015750031 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16634 | mpcama |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4788 | STRYKER | 7500 | 2043100015750042 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16633 | mpcama |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4790 | STRYKER | 7500 | 2043100015750037 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16632 | mpcunamec |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16631 | mpcunamec |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16630 | mpcunamec |  | 2024-07-16 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16629 | mpcunamec |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16628 | mpcunamec |  | 2024-07-12 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16627 | mpcunamec |  | 2024-07-11 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16626 | mpcunamec |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16625 | mpcunamec |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16624 | mpcunamec |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16623 | mpcunamec |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16622 | mpcunaelec |  | 2024-07-04 |  | no | 1 | Cuna electrica |  | dometal |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16621 | mpcunaelec |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | Cuna electrica | emco5436 | dometal |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16620 | mpcunaelec |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | Cuna electrica |  | dometal |  |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16619 | mpcunamec |  | 2024-07-30 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  | steris |  |  | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16618 | mpcunamec |  | 2024-07-29 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  | steris |  |  | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16617 | mpcunamec |  | 2024-07-11 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16616 | mpcunamec |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16615 | mpcunamec |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | Cuna mecanica | myeo6707 |  |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16614 | mpcunamec |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16613 | mpcunamec |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16612 | mpcunamec |  | 2024-07-04 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16611 | mpcunamec |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16610 | mpcunaelec |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | Cuna electrica |  | dometal |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16609 | mpcunamec |  | 2024-06-20 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16608 | mpcunamec |  | 2024-06-19 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16607 | mpcunamec |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16606 | mpcunamec |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16605 | mpcunamec |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16604 | mpcunamec |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16603 | mpcunamec |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16602 | mpcunamec |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16601 | mpcunamec |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16600 | mpcunamec |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16599 | mpcunamec |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16598 | mpcunamec |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | Cuna mecanica |  |  |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16597 | 32638 |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16596 | 32605 |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16595 | 12323 |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16594 | 12343 |  | 2024-12-26 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16593 | 32161 |  | 2024-10-28 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16592 | 12257 |  | 2024-09-09 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16591 | 12295 |  | 2024-10-09 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16590 | 12214 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16589 | 12235 |  | 2024-08-21 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16588 | 12282 |  | 2024-09-26 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16587 | 12210 |  | 2024-07-25 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
16586 | MPCAMILLA |  | 2024-12-27 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00200 | LOS PINOS |  | 77302 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16585 | MPCAMILLA |  | 2024-12-27 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | EMCO3078 | PRAXIS |  | 54870072 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16584 | MPCAMILLA |  | 2024-12-26 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00054 | CHINA |  | 50898223 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16583 | MPCAMILLA |  | 2024-12-26 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00247 | PARAMOUNT |  | PBCMM046001 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16582 | MPCAMILLA |  | 2024-12-26 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | PRAXIS |  | 56055456 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16581 | MPCAMILLA |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | CHINA |  | 53235538 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16580 | MPCAMILLA |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | PRAXIS |  | 58569336 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16579 | MPCAMILLA |  | 2024-12-24 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | LOS PINOS |  | 76483 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16578 | MPCAMILLA |  | 2024-12-23 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00204 | LOS PINOS | N.I | 77292 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16577 | MPCAMILLA |  | 2024-12-23 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | LOS PINOS |  | 77298 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16576 | MPCAMILLA |  | 2024-12-23 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00202 | LOS PINOS |  | 77305 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16575 | MPCAMILLA |  | 2024-12-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00203 | LOS PINOS |  | 77293 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16574 | MPCAMILLA |  | 2024-12-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00210 | LOS PINOS | N.I | 77297 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16573 | MPCAMILLA |  | 2024-12-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 77294 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16572 | MPCAMILLA |  | 2024-12-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | N.I 4 |  |  | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16571 | MPCAMILLA |  | 2024-12-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | N.I 3 |  |  | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16570 | MPCAMILLA |  | 2024-12-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | N.I 2 |  |  | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16569 | MPCAMILLA |  | 2024-12-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | N.I 1 |  |  | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16568 | MPCAMILLA |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00167 | HILL ROOM |  | 0114AQ4169 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16567 | MPCAMILLA |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | EMCO4369 | HYDRUX |  | 0000062376 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16566 | MPCAMILLA |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00420 | HYDRUX |  | 0000067602 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16565 | MPCAMILLA |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | EMCO5547 | HYDRUX |  | 0000067647 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16564 | MPCAMILLA |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | n.i. |  |  | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16563 | MPCAMILLA |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | N.I |  |  | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16562 | MPCAMILLA |  | 2024-12-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO128 | HILL ROOM, |  | 0119AQ4292 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16561 | MPCAMILLA |  | 2024-12-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO080 |  |  | 5-56-67-038 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16560 | MPCAMILLA |  | 2024-12-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO249 | PARAMOUNT | N.I | C15000152 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16559 | MPCAMILLA |  | 2024-12-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO352 | HYDRUX |  | 00000062372 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16558 | MPCAMILLA |  | 2024-12-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO136 | HILL ROOM |  | 0109AQ4037 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16557 | MPCAMILLA |  | 2024-12-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO175 | HILL ROOM |  | 0109AQ4029 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16556 | MPCAMILLA |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 00402 | HYDRUX |  | 0000067606 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16555 | MPCAMILLA |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO262 | PARAMOUNT |  | PBCMM048011 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16554 | MPCAMILLA |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00263 | PARAMOUNT |  | PBCMM048005 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16553 | MPCAMILLA |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00253 | PARAMOUNT |  | PBCMM048004 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16552 | MPCAMILLA |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00166 | HILL ROOM |  |  | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16551 | MPCAMILLA |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00209 | LOS PINOS |  | 76479 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16550 | MPCAMILLA |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00284 | PARAMOUNT | N.I | C15000143 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16549 | MPCAMILLA |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00412 | HYDRUX |  | 0000067584 | URGENCIAS | SOAT |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16548 | MPCAMILLA |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00418 |  |  | 0000067603 | URGENCIAS | SOAT |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16547 | MPCAMILLA |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00397 | HYDRUX |  | 0000067607 | URGENCIAS | SOAT |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16546 | MPCAMILLA |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00415 | HIDRUX |  | 0000067591 | URGENCIAS | SOAT |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16545 | MPCAMILLA |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00398 | HYDRUX |  | 0000067612 | URGENCIAS | SOAT |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16544 | MPCAMILLA |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00410 | HYDRUX |  | 0000067585 | URGENCIAS | SOAT |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16543 | MPCAMILLA |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62373 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16542 | MPCAMILLA |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00411 | HYDRUX |  | 0000067590 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16541 | MPCAMILLA |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO177 | HILL ROOM |  | 0119AQ4293 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16540 | MPCAMILLA |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO131 | HILL ROOM |  | 0115AQ4184 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16539 | MPCAMILLA |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO270 | PARAMOUNT |  | PBCMM047-036 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16538 | MPCAMILLA |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | HYDRUX |  | 0000062373 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16537 | MPCAMILLA |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | PARAMOUNT |  | PBCMM-047-026 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16536 | MPCAMILLA |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00323 | HIDRUX | N.I | 0000062390 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16535 | MPCAMILLA |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO260 | PARAMOUNT |  | PBCMM047004 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16534 | MPCAMILLA |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00129 | HILL ROOM |  | 0119AQ4283 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16533 | MPCAMILLA |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00323 | HIDRUX | N.I | 0000062390 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16532 | MPCAMILLA |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO421 | HYDRUX |  | 0000067614 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16531 | MPCAMILLA |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | EMCO4370 | HYDRUX |  | 0000062391 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16530 | MPCAMILLA |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO413 | HYDRUX |  | 0000067589 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16529 | MPCAMILLA |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO239 | PARAMOUNT |  | PBCMM047-024 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16528 | MPCAMILLA |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO138 | HILL ROOM |  | 0112AQ4091 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16527 | MPCAMILLA |  | 2024-12-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO150 | HILL ROOM |  | 119AQ4297 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16526 | MPCAMILLA |  | 2024-12-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO234 | PARAMOUNT |  |  | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16525 | MPCAMILLA |  | 2024-12-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | STRYKER |  | FSH110SF1ME-1 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16524 | MPCAMILLA |  | 2024-12-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO422 | MUBI |  | 0000067613 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16523 | MPCAMILLA |  | 2024-12-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO133 | HILL ROOM |  | 0112AQ4056 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16522 | MPCAMILLA |  | 2024-12-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO270 | PARAMOUNT |  | PBCMM047-036 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16521 | MPCAMILLA |  | 2024-12-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO174 | HILL ROOM |  | 0070AQ2865 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16520 | MPCAMILLA |  | 2024-12-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO156 | HILL ROOM |  | 0114AQ4165 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16519 | MPCAMILLA |  | 2024-08-26 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00129 | HILL ROOM |  | 0119AQ4283 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16518 | MPCAMILLA |  | 2024-08-23 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO147 | HILL ROOM |  | 0068AQ2845 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16517 | MPCAMILLA |  | 2024-08-22 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO170 | HILL ROOM |  | 0112AQ4070 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16516 | MPCAMILLA |  | 2024-08-21 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO158 | HILL ROOM |  | 0114AQ4164 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16515 | MPCAMILLA |  | 2024-08-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO354 | HYDRUX | N.I | 62374 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16514 | MPCAMILLA |  | 2024-08-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 396 | HYDRUX |  | 67610 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16513 | MPCAMILLA |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO156 | HILL ROOM |  | 0114AQ4165 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16512 | MPCAMILLA |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 403 | MUBI |  | 67609 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16511 | MPCAMILLA |  | 2024-08-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 235 | PARAMOUNT |  | PBCMM047-037 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16510 | MPCAMILLA |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 352 | HYDRUX | N.I | 62372 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16509 | MPCAMILLA |  | 2024-08-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 4365 | HYDRUX |  | 61996 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16508 | MPCAMILLA |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 406 | HYDRUX |  | 67583 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16507 | MPCAMILLA |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 245 | PARATRASFORMER |  |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16506 | MPCAMILLA |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 419 | MUBI |  | 67605 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16505 | MPCAMILLA |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO150 | HILL ROOM |  | 119AQ4297 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16504 | MPCAMILLA |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00236 | PARAMOUNT |  | pbcmm-046-018 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16503 | 4242 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5534 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550024 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16502 | 4258 |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16501 | 4259 |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5123 | MEDIANA | D500 | 456862000168 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16500 | 4260 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5532 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550045 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16499 | 4261 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16498 | 4261 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5537 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550090 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16497 | 4281 |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16496 | 4282 |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16495 | 4283 |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004836 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16494 | 4284 |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16493 | 4285 |  | 2024-12-10 |  | si | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16492 | 4286 |  | 2024-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5533 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550052 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16491 | 4287 |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5535 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550031 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16490 | 4288 |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5536 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550088 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16489 | 4289 |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5540 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550023 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16488 | 4295 |  | 2024-12-12 |  | si | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16487 | 4300 |  | 2024-11-29 |  | si | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16486 | 4301 |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | TRIAGE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16485 | 4333 |  | 2024-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203200004 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16484 | 4337 |  | 2024-12-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16483 | 4341 |  | 2024-12-27 |  | si | 1 | MESA DE ATENCIÓN DE PARTO | EMCO6130 | ADVANCED | OT-400 | 002496 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16482 | 4342 |  | 2024-12-27 |  | si | 1 | MESA DE ATENCIÓN DE PARTO | EMCO6173 | ADVANCED | OT-400 | 002498 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16481 | 4223 |  | 2024-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108476 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16480 | 4193 |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | 360039-M18B11110030 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16479 | 4190 |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5285 | MINDRAY | SV300 | GB-08027507 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16478 | 4070 |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16477 | 4056 |  | 2024-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16476 | 4051 |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | Resucitador Neonatal | EMCO4147 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | 181010017558 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16475 | 4050 |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16474 | 4048 |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | Resucitador Neonatal | EMCO4149 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | 181010017560 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16473 | 4263 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5539 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550086 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16472 | 4262 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5538 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550065 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16471 | 4328 |  | 2024-12-18 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO5672 | MINDRAY | HYLED 200M | 60-1A001726 | MORGUE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16470 | 4324 |  | 2024-12-17 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015048 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16469 | 4292 |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16468 | 4291 |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16467 | 4277 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3977 | BEYES | P6 PLUS | S1730447AL | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16466 | 4276 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16465 | 4275 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | LOCALIZADOR DE CONDUCTOS | EMCO3973 | DENSPLY | X-SMART PLUS | 07X78034 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16464 | 4274 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3980 | BEYES | P6 PLUS | S1730457AL | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16463 | 4273 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | D7804275 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16462 | 4272 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5555 | EDAN | iM8 | 360001-M21119620059 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16461 | 4271 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3981 | SURGIC AP | NE 180 | D7404262 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16460 | 4270 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3979 | BEYES | P6 PLUS | S1730437AL | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16459 | 4269 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5556 | SMAF | SXT-5A | L8.21.174 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16458 | 4268 |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16457 | 4255 |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO6008 | WELCH ALLY | 767 |  | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16456 | 4245 |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4755 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023835 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16455 | 4244 |  | 2024-12-04 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4757 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-9B020794 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16453 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | Carro de torre de endoscopia | 862613 | nacional | pc-410jm | NOREGISTRA01 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16452 | no identificado |  | 2024-11-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | JOMEDICAL
16451 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16450 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | PS2HP | N5041A004 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16448 | no identificado |  | 2024-12-16 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | 2G374K437 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16447 | no identificado |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16446 | no identificado |  | 2024-11-28 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K132 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16445 | no identificado |  | 2024-11-28 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K189 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16444 | no identificado |  | 2024-11-28 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16443 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16442 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | PANTALLA PLANA 19 |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221940 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16441 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | PANTALLA LCD |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221946 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16440 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16439 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16438 | no identificado |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A085 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
16437 | WO-14265369 |  | 2024-12-08 | Se realizó el mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio. | no | 1 | ESTACION DE TRABAJO | SIN CODIGO | GENERAL ELECTRIC | NR | NM22201XE | MEDICINA NUCLEAR |  |  | GENERAL ELECTRIC
16436 | WO-14265334 |  | 2024-12-08 | PM realizado de acuerdo al procedimiento indicado por el fabricante en el manual de servicio. | no | 1 | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | SALA MEDICINA NUCLEAR 1 |  |  | GENERAL ELECTRIC
16435 | WO-00400664 |  | 2024-12-30 | Se realiza el mantenimiento preventivo con éxito. | no | 1 | EQUIPO DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | SPECTRA OPTIA | 1P07786 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
16434 | c-3142 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO5243 | CARL ZEISS | TIVATO 700 | 6643122204 | QUIROFANO NEURO |  |  | KAIKA
16433 | wO-11481447 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | ECOCARDIOGRAFO | EMCO4949 | PHILIPS | AFFINITI 70 | US720F0175 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | PHILIPS
16432 | Wo-11481447 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | PHILIPS
16431 | WO-01113864 |  | 2024-12-02 | Mantenimiento Preventivo. Equipo cumple STP Alcón. Cumple parámetros de fábrica. Se debe cambiar botón de emergencia. | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
16430 | WO-01113867 |  | 2024-12-02 | Mantenimiento Preventivo. Equipo cumple STP Alcon. Equipo cumple parámetros. Se realiza limpieza de filtros y PC. | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
16429 | mpcuartofrio |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00356 | N.I | N.I | 200333 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16428 | mpcuartofrio |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00355 | N.I | N.I | 200332 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16427 | mpcuartofrio |  | 2024-11-01 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00353 | N.I | N.I | 200331 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16426 | mpaaminisplit |  | 2024-11-27 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | lennox |  | UMA 63229951554 | EPIDEMIOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16425 | mpaaminisplit |  | 2024-11-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | MEQ01052 | TRANE | 4mcw1538a1000aa | X2214TO362IC0071 | EPIDEMIOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16424 | mpaaminisplit |  | 2024-11-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MYEO06833 | LENNOX |  | UMA 12111308 | TERAPIA ENTEROSTOMAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16423 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TON | MEQ01011 | CONFORTFRESH | UTAW3O111H-3F30A061102C1E90 | UMA # 1 2024 - 1590 - 4323 - 8944 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16422 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 15 TON | MEQ01012 | CONFORTFRESH | UTAW3O111H-3F30A061102C1E90 | UMA # 2 2023 - 1590 - 4323 - 8945 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16421 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | UMA - MEQ0O1050 UCA NO REGISTRA | TECAM |  | UMA 07071085 UCA X070579052 | SALA DE OPERACIONES FARMACIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16420 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON |  | TECAM |  | UMA 08030262 UC # 1 NO REGISTRA | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16419 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | MEQ00448 | TECAM | 4F2X24236 | l12111283 | UNIDAD DE TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16418 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TON | UMA - MYEI09489 UC # 1 NO REGISTRA UC # 2 NO REGISTRA | STARLIGHT |  | UMA M19121141137 UC # 1 NO REGISTRA UC # 2 NO REGISTRA | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16417 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 22 TON | N.I | TECAM | N.I | 809098 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16416 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TONELADAS | MEQ00413 | STAR LIGHT | FCD180W-TP3C | SN:L0505992434 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16415 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TON | UMA - MYEO06658 UCA NO REGISTRA | MTC | N.I | UMA.12.08.266 UCA.12.08.148 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16414 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | N.I | MTC | N.I | UMA UMDP.12.08.316 UCA 1107036510 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16413 | mpaaminisplit |  | 2024-11-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | UMA - MEQO0794 | LENNOX |  | UMA ELF361Q7102100379 UCA CLF361Q7102100329 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16412 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 12.5 TON | N.I | LENNOX | N.I | UMA 5613J04705 UCA 5612K05024 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16411 | mpaaminisplit |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT de 12.000 btu |  | LG | SP122CM | MEZ65257417 | BANCO DE LECHE HUMANA | LACTARIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16410 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | STARLIGTH |  | UMA.M19121141138 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16409 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UCA #1 MYEO09430 | TECAM |  | UMA 19010064 UC # 1 C703759701417603400003 UC # 2 C703759701417603400009 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16408 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | UMA - 402522 UC#1 - NO REGISTRA UC#2 - NO REGISTRA | CARRIER |  | UMA L901-2002 UC # 1 HADM003335 UC # 2 L900-2002 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16407 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | MTC |  | UMA .19.02.472 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16406 | mpaaminisplit |  | 2024-11-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQ00908 | MIDEA |  | 341E152201119280170100 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16405 | mpaaminisplit |  | 2024-11-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF261Q7072000567 | HISTORIAS CLINICAS Y MIPRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16404 | mpaaminisplit |  | 2024-11-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF361Q - 02000177 | HISTORIAS CLINICAS Y MIPRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16403 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | MEQ00681 | MTC | UMA 020DX2DP | UMADP032001 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16402 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | CARRIER EQUIPRAC | UMA #1 40FS-200 UMA #2 40FS-220 | UMA # 1 970328 UMA # 2 942959 UC L944658C | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16401 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | UMA MEQ00860 UCA MEQ00861 | UMA TECAM UCA TRANE | UMA 3ADB-15 UCA TTA24043DAA01AS0000 | UMA 21121403 UCA 21293918TA | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16400 | MPAACENTRAL |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | N.I | TECAM | N.I | 08090979 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16399 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 08090980 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16398 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TONELADAS |  | TECAM |  | 08030264 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16397 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | BLUE LINE | COV-6013A3 | UMA C703248270215A13400003 UCA C703248270415A10400016 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16396 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | BLUE LINE | CVO-6013A3 | UMA C703248270215A13400029 UCA C703248270415A10400010 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16395 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-08 |  | no | 1 | aire acondicionado central de 5 ton |  | BLUELINE | cov-6013a3 | uma C703248270215A13400003 uca C703258280116129400017 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16394 | mpaaminisplit |  | 2024-11-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIRAGE |  | UMA EXF12121W7061600450 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16393 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TON |  | TECAM |  | UMA 12111285 UC # 1-12111287 UC # 2 -12111286 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16392 | mpaaminisplit |  | 2024-11-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA MYEO07720 UCA NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160034 UCA 1917L07507 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16391 | mpaaminisplit |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA - MYEO07719 UCA - NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160031 UCA 1917L07506 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16390 | mpaaminisplit |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA - MYEO07717 UCA - NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160033 UCA 1917L07489 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16389 | mpaaminisplit |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | UMA - MYEO07721 | LENNOX |  | UMA 632299983678 UCA 63229983679 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16388 | mpaaminisplit |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | UMA - MYEO07724 | MIRAGE |  | UMA ELF120Q7061800469 UCA CLF120Q7011800024 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16387 | mpaaminisplit |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | TRANE |  | UMA NO REGISTRA UCA 63229983677 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16386 | mpaaminisplit |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | UMA - MYEO07723 | TRANE |  | UMA S2818E49368 UCA 63229983677 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16385 | mpaaminisplit |  | 2024-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQ00643 | MIRAGE | ELF181Q | MEQ00643 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16384 | mpaaminisplit |  | 2024-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | MEQ01085 | MIDEA |  | UMA 54122000D6639120130096 UCA 54122000D6739140150114 | NOMINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16383 | MPAACENTRAL |  | 2024-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | MYEO09492 | STAR LIGHT |  | UMA 1141139 UC # 1 NO REGISTRA | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16382 | mpautoclave |  | 2024-12-02 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st5 | EMCO3896 | BMT | 669-2 | 100261 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
16381 | mpautoclave |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
16380 | mpautoclave |  | 2024-12-09 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
16379 | mpautoclave |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
16378 | mpautoclave |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
16377 | mpcabinafluj |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3740 | C4 | FLC 120 | 3413 - 06 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16376 | mpcabinafluj |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3741 | C4 | FLC 120 | 3913 - 02 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16375 | mpcabinafluj |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3743 | C4 | FLOW 120H | 3513 - 12 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
16374 | mpcabinafluj |  | 2024-12-12 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3742 | C4 | FLOW 180H | 3513 - 14 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
16373 | MPCAMILLA |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62379 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16372 | MPCAMILLA |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 377 | HYDRUX |  | 66233 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16371 | MPCAMILLA |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 423 | HYDRUX |  | 67581 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16370 | MPCAMILLA |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 347 | MUBI - DOMETAL | N.I | 62365 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16369 | MPCAMILLA |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 350 | MUBI - DOMETAL | N.I | 62368 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16368 | MPCAMILLA |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE |  | HYDRUX |  | 2021005600864 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16367 | MPCAMILLA |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 420 | STRYKER |  | 67602 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16366 | MPCAMILLA |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 402 | MUBI |  | 67606 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16365 | MPCAMILLA |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 400 | MUBI |  | 67608 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16364 | MPCAMILLA |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 408 | HYDRUX |  | 67587 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16363 | mpascensor |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
16362 | mpascensor |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
16361 | mpascensor |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
16360 | mpascensor |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16359 | mpascensor |  | 2024-11-16 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
16358 | mpascensor |  | 2024-10-19 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
16357 | mpascensor |  | 2024-10-21 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
16356 | mpascensor |  | 2024-10-22 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
16355 | mpascensor |  | 2024-10-22 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
16354 | mpascensor |  | 2024-10-18 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
16353 | mpascensor |  | 2024-09-28 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
16352 | mpcama |  | 2024-09-28 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
16351 | mpascensor |  | 2024-09-29 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
16350 | mpascensor |  | 2024-10-22 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
16349 | mpascensor |  | 2024-11-30 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
16348 | mpascensor |  | 2024-11-30 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
16347 | mpascensor |  | 2024-11-30 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
16346 | mpascensor |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16345 | mpascensor |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
16344 | MPVEH |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16343 | MPVEH |  | 2024-11-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16342 | MPVEH |  | 2024-11-07 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16341 | MPVEH |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16340 | MPVEH |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 288 | TOYOTA FORTUNER | 2019 |  | GERENCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16339 | MPVEH |  | 2024-11-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16338 | MPVEH |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16337 | MPVEH |  | 2024-11-19 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 031 | chevroleth | 2017 |  | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16336 | MPVEH |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16335 | MPVEH |  | 2024-11-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16334 | MPVEH |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | ONK 140 | FORD | 2010 |  | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16333 | MPVEH |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16332 | MPVEH |  | 2024-11-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16331 | MPVEH |  | 2024-11-26 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16330 | MPVEH |  | 2024-11-27 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16329 | MPVEH |  | 2024-11-12 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE |  | suzuki | 2024 | MOTOR K10CNC303198 CHASIS MA3FL61S2RA442111 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16328 | MPVEH |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE |  | suzuki | 2024 | MOTOR K10CNC303866 CHASIS MA3FL61SXRA442180 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16327 | MPVEH |  | 2024-11-22 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE |  | suzuki | 2024 | MOTOR K10CNC305294 CHASIS MA3FL61S7RA442492 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16326 | MPVEH |  | 2024-11-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE |  | suzuki | 2024 | MOTOR K10CNC305141 CHASIS MA3FL61S4RA442515 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16325 | MPVEH |  | 2024-11-01 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE |  | suzuki | 2024 | MOTOR K10CNC304577 CHASIS MA3FL61SORA442365 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16324 | MPVEH |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | OKZ 025 | CHEVROLET | 2023 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16322 | mpcama |  | 2024-11-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO3167 | CARECONTROL |  | 1-93-50-113 | SALA HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16321 | mpcama |  | 2024-11-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | LOS PINOS |  | 49624 | SALA HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16320 | mpcama |  | 2024-11-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO2122 | LOS PINOS |  | 501405 | SALA HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16319 | mpcama |  | 2024-11-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO3088 | CARECONTROL |  | 1-05-28-213 | SALA HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16318 | mpcama |  | 2024-11-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED |  | PA63250C-Z01-0314M 901203600005 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16317 | mpcama |  | 2024-11-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER | SV2 7500-000- 300 |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16316 | mpcama |  | 2024-11-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER | SV2 7500-000- 200 |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16314 | mpcama |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07261 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600007 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16313 | mpcama |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07268 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500005 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16312 | mpcama |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07252 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600020 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16311 | mpcama |  | 2024-11-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4484 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550029 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16310 | mpcama |  | 2024-11-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRA00463. | STRYKER | SV2 7500-000- 000 |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16309 | mpcama |  | 2024-11-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07226 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16308 | mpcama |  | 2024-11-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07254 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16307 | mpcama |  | 2024-11-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07142 | LOS PINOS | N.I | 504329 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16306 | mpcama |  | 2024-11-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07264 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16305 | mpcama |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07209 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500024 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16304 | mpcama |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4491 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550033 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16303 | mpcama |  | 2024-11-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO3170. | CARECONTROL |  |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16302 | mpcama |  | 2024-11-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4487 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550025 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16301 | mpcama |  | 2024-11-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4494 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550028 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16300 | mpcama |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO2120. | LOS PINOS |  | 1547541010 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16299 | mpcama |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07283 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500055 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16298 | mpcama |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07275 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600008 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16297 | mpcama |  | 2024-11-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4497 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550007 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16296 | mpcama |  | 2024-11-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07136 | LOS PINOS | N.I | 504336 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16295 | mpcama |  | 2024-11-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4488 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550023 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16294 | mpcama |  | 2024-11-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07270 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600023 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16293 | mpcama |  | 2024-11-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRA00332. | STRYKER |  |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16292 | mpcama |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07272 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500026 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16291 | mpcama |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07273 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500032 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16290 | mpcama |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07227 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500021 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16289 | mpcama |  | 2024-11-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRA00461. | STRYKER |  |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16288 | mpcama |  | 2024-11-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER | SV2 7500-000- 300 |  | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16287 | mpcama |  | 2024-11-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER | SV2 7500-000- 300 |  | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16286 | mpcama |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER | SV2 7500-000- 300 |  | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16285 | mpcama |  | 2024-11-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07299 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214k 901004100055 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16284 | mpcama |  | 2024-11-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRA00460. | STRYKER | SV2 7500-000- 000 | 25511000155572 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16283 | mpcama |  | 2024-11-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4495 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550039 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16282 | mpcama |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07276 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600015 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16281 | mpcama |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07267 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500038 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16280 | mpcama |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4486. | STRYKER | SV2 7500-000- 200 |  | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16279 | mpcama |  | 2024-11-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07284 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500031 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16278 | mpcama |  | 2024-11-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07255 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600019 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16277 | mpcama |  | 2024-11-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4485 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550042 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16276 | mpcama |  | 2024-11-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRA00462. | STRYKER | SV2 7500-000- 000 | 2551100015550043 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16275 | mpcama |  | 2024-11-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07285 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100010 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16274 | mpcama |  | 2024-11-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07286 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100052 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16273 | mpcama |  | 2024-11-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4490 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550032 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16272 | mpcama |  | 2024-11-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRA00465. | STRYKER | SV2 7500-000- 000 |  | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16271 | mpcama |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07228 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500012 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16270 | mpcama |  | 2024-11-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07295 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100064 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16269 | mpcama |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07258 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500028 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16268 | mpcama |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4489 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550031 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16267 | mpcama |  | 2024-11-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07293 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100051 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16266 | mpcama |  | 2024-11-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4493 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550034 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16265 | mpcama |  | 2024-11-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07282 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100071 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16264 | mpcama |  | 2024-11-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07287. | PARAMOUNT BED |  | PA63250C-Z01-0314M 901203600009 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16263 | 6313 |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16262 | 6296 |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3694 | LEICA | M525 F50 | 270514001/300514001 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SANITAS
16261 | 6295 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16260 | 6892 |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | Criostato | EMCO4040 | LEICA | CM1860 | 00000003494 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16259 | 6893 |  | 2024-12-11 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16258 | 6891 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4594 | LEICA | RM2125RTS | 04347 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16257 | 6890 |  | 2024-12-06 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16256 | 6889 |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | 04349 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16255 | 6888 |  | 2024-12-05 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3694 | LEICA | M525 F50 | 270514001/300514001 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SANITAS
16254 | 6887 |  | 2024-12-03 |  | no | 1 | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | 2044/00039-247-640-337 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
16253 | mpcuna |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO 4348 | CUNA LOS PINOS |  |  | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16252 | mpcuna |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4346. | CUNA LOS PINOS |  |  | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16251 | mpcuna |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4345. | CUNA LOS PINOS |  |  | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16250 | mpcuna |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4347. | CUNA LOS PINOS |  |  | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16249 | MPPLANTAELECTRICA |  | 2024-11-27 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (MORGUE) | MEQ00076 | CATERPILLAR | 3412 | AFN00740 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
16248 | MPPLANTAELECTRICA |  | 2024-11-10 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (MORGUE) | MEQ00076 | CATERPILLAR | 3412 | AFN00740 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
16247 | MPPLANTAELECTRICA |  | 2024-11-27 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA | MEQ00091 | CATERPILLAR | C32 | SXC01929 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
16246 | MPPLANTAELECTRICA |  | 2024-11-10 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA | MEQ00091 | CATERPILLAR | C32 | SXC01929 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
16245 | mpcama |  | 2024-10-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4326 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550014 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16244 | mpcama |  | 2024-10-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4328 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550015 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16243 | mpcama |  | 2024-10-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4323 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550021 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16242 | mpcama |  | 2024-10-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4320 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550033 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16241 | mpcama |  | 2024-10-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4321 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550032 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16240 | mpcama |  | 2024-10-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4322 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550013 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16239 | mpcama |  | 2024-10-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4319 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550028 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16238 | mpcama |  | 2024-10-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07139 | LOS PINOS | 15JCJFCBG | 504344 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16237 | mpcama |  | 2024-10-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4329 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550018 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16236 | mpcama |  | 2024-10-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4325 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550008 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16235 | mpcama |  | 2024-10-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4324 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550006 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16234 | mpcama |  | 2024-10-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4327 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550002 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16233 | mpcama |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO06876 | STRYKER | J28815 |  | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16232 | mpcama |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3186. | PARAMOUNT | N.I | 1-22-25-919 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16231 | mpcama |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3184. | PARAMOUNT | N.I | 1-85-27-863 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16230 | mpcama |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2774 | STRYKER | r21089 |  | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16229 | mpcama |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3195 | care control |  |  | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16228 | mpcama |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3173 | care control |  |  | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16227 | mpcama |  | 2024-10-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07135 | LOS PINOS | N.I | 504328 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16226 | mpcama |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2767 | STRYKER | r21092 |  | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16225 | mpcama |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07263 | PARAMOUNT | N.I | 900116500040 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16224 | mpcama |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07251 | PARAMOUNT | N.I | 901203600010 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16223 | mpcama |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07239 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16222 | mpcama |  | 2024-09-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER |  |  | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16221 | mpcama |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER |  |  | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16220 | mpcama |  | 2024-09-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00435 | STRYKER | SV2 | 2134100015750103 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16219 | mpcama |  | 2024-09-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00433 | STRYKER | SV2 | 2138100015750009 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16218 | mpcama |  | 2024-09-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00436 | STRYKER | SV2 | 2043100015750022 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16217 | mpcama |  | 2024-09-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00437 | STRYKER | SV2 | 2134100015750086 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16216 | mpcama |  | 2024-09-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00442 | STRYKER | SV2 | 2134100015750030 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16215 | mpcama |  | 2024-09-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00446 | STRYKER | SV2 | 2138100015750010 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16214 | mpcama |  | 2024-09-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00447 | STRYKER | SV2 | 2138100015750027 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16213 | mpcama |  | 2024-09-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00448 | STRYKER | SV2 | 2134100015750069 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16212 | mpcama |  | 2024-09-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16211 | mpcama |  | 2024-09-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3163 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16210 | mpcama |  | 2024-09-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16209 | mpcama |  | 2024-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07260. | PARAMOUNT BED |  | PA63250C-Z01-0415A 900116500025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16208 | mpcama |  | 2024-09-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3160 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16207 | mpcama |  | 2024-09-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07262 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314L 901103700003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16206 | mpcama |  | 2024-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07266 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500013 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16204 | mpcama |  | 2024-09-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07300 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500001 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16203 | mpcama |  | 2024-09-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07280 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500070 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16202 | mpcama |  | 2024-09-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3161 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16201 | mpcama |  | 2024-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07296 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500004 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16199 | mpcama |  | 2024-09-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07278 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500014 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16198 | mpcama |  | 2024-09-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07253 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500002 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16197 | mpcama |  | 2024-09-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3164 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16196 | mpcama |  | 2024-09-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4434 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550009 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16195 | mpcama |  | 2024-09-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4431 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870077 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16194 | mpcama |  | 2024-09-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4430 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550026 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16193 | mpcama |  | 2024-09-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4433 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870017 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16192 | mpcama |  | 2024-09-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4432 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870095 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16191 | mpcama |  | 2024-09-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4435 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550001 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16190 | mpcama |  | 2024-09-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4436 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550011 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16189 | mpcama |  | 2024-09-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4429 | stryker | SV2 PLUS | 2138100015750040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16188 | mpcama |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4470 | stryker | sv2Plus | 2412100015550012 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16187 | mpcama |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07259 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16186 | mpcama |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07274 | PARAMOUNT | N.I | 900110000059 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16185 | mpcama |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07271 | PARAMOUNT | N.I | 900110000020 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16184 | mpcama |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07269 | PARAMOUNT | N.I | 901206400094 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16183 | mpcama |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07290 | PARAMOUNT | N.I | 900110000063 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16182 | mpcama |  | 2024-09-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07292 | PARAMOUNT | N.I | 901015600046 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16181 | mpcama |  | 2024-09-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07289 | PARAMOUNT | N.I | 901015600035 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16180 | mpcama |  | 2024-09-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07277 | PARAMOUNT | N.I | 900110000038 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16179 | mpcama |  | 2024-09-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | PARAMOUNT | N.I | 900808800034 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16178 | mpcama |  | 2024-09-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07134 | LOS PINOS | N.I | 504340 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16177 | mpcama |  | 2024-09-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | CARECONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16176 | mpcama |  | 2024-09-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO3085. | CARECONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16175 | mpcama |  | 2024-09-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO03198. | CARECONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16174 | mpcama |  | 2024-09-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00318 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870009 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16173 | mpcama |  | 2024-09-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00315 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870100 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16172 | mpcama |  | 2024-09-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4298 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16171 | mpcama |  | 2024-09-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00459 | STRYKER | SV2 PLUS | 2134100015750037 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16170 | mpcama |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00458 | STRYKER | SV2 PLUS | 1956100015750040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16169 | mpcama |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00457 | STRYKER | SV2 PLUS | 2134100015750121 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16168 | mpcama |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00456 | STRYKER | SV2 PLUS | 2138100015750051 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16167 | mpcama |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00455 | STRYKER | SV2 PLUS | 2138100015750062 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16166 | mpcama |  | 2024-08-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA6435FGBAAA- --1217G 9007027 00024 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16165 | mpcama |  | 2024-08-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER | SV2 7500-000- 300 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16164 | mpcama |  | 2024-08-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER | SV2 7500-000- 300 | no tiene | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16163 | mpcama |  | 2024-08-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA6435FGBAAA- --1217G 9007027 00017 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16162 | mpcama |  | 2024-08-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA6435FGBAAA- --1116L 9011028 00072 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16161 | mpcama |  | 2024-08-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA6435FGBAAA- --1217G 9007027 00019 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16160 | mpcama |  | 2024-08-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA6435FGBAAA- --1116L 9011028 00092 | NO REGISTRA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16159 | mpcama |  | 2024-08-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA6435FGBAAA- --1116L 9011028 00061 | NO EVIDENCIA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16158 | mpcama |  | 2024-08-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3988 | PARAMOUNT | N.I | PA6435FGBAAA- --1117B 9002114 00020 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16157 | mpcama |  | 2024-08-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3996 | PARAMOUNT | N.I | pa6435fgbaaa--1116l 901102800083 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16156 | mpcama |  | 2024-08-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4460 | stryker | sv2Plus | 1647100015550032 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16155 | mpcama |  | 2024-08-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4461 | stryker | sv2Plus | 2412100015550008 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16154 | mpcama |  | 2024-08-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00303 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16153 | mpcama |  | 2024-08-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4466 | stryker | sv2Plus | 1808100015550022 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16152 | mpcama |  | 2024-08-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00319 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870099 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16151 | mpcama |  | 2024-08-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00321 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870068 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16150 | mpcama |  | 2024-08-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4462 | stryker | sv2Plus | 1647100015550022 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16149 | mpcama |  | 2024-08-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO3985 | PARAMOUNT BED |  | PA6435FGBAAA- --1116L 9011028 00133 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16148 | mpcama |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4464 | stryker | sv2Plus | 1808100015550031 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16147 | mpcama |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3987 | PARAMOUNT | N.I | PA6435FGBAAA- --1117B 9002114 00015 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16146 | mpcama |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | STRYKER |  | SV2 7500-000- 300 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16145 | mpcama |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4463 | stryker | sv2Plus | 1808100015550003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16144 | mpcama |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4459 | stryker | sv2Plus | 1808100015550025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16143 | mpcama |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4465 | stryker | sv2Plus | 1647100015550025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16142 | mpcama |  | 2024-08-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED |  | PA6435FGBAAA- --1117B 9002114 00018 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16141 | mpcama |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07133 | LOS PINOS | N.I | 504337 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16140 | mpcama |  | 2024-08-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA6435FGBAAA- --1217G 9007027 00004 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16139 | mpcama |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07246 | PARAMOUNT BED | PA63250C-Z01 --0113K 9010027 00007 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16138 | mpcama |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA6435FGBAAA- --1116L 9011028 00002 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16137 | mpcama |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED | PA63250C-Z01 --0013B 9002022 00007 |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16136 | mpcama |  | 2024-08-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07137 | LOS PINOS | N.I | 504334 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16135 | mpcama |  | 2024-08-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07248 | PARAMAMOUNT |  | PA6625DB-Z01-0113K 901002700003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16134 | mpcama |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3991 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16133 | mpcama |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07265 | PARAMOUNT BED |  | PA63250C-Z01-0415A 900116500036 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16132 | mpcama |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07148 | LOS PINOS | N.I | 504343 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16131 | mpcama |  | 2024-08-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3994 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16130 | mpcama |  | 2024-08-09 |  | no | 1 | cama electromecanica | myeo07249 | PARAMOUNT |  | PA66250DB-Z01-0113K 901002700015 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16129 | mpcama |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4469 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320028 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16128 | mpcama |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00305 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16127 | mpcama |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07140 | LOS PINOS | N.I | 504332 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16126 | mpcama |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07338 | PARAMOUNT BED |  | PA63250C-Z01-0013B 900202200003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16125 | mpcama |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4467 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16124 | mpcama |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07149 | LOS PINOS | 15JCJFCBJG | 504342 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16123 | mpcama |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4468 | stryker | sv2Plus | 2412100015550030 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16122 | mpcama |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO3178 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16121 | mpcama |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4483 | STRYKER | sv2Plus | 2551100015550037 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16120 | mpcama |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | emco2106. | LOS PINOS | N.I |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16119 | mpcama |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6051 | STRYKER |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16118 | mpcama |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07243. | PARAMOUNT BED |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16116 | mpcama |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | MERIVARA |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16115 | mpcama |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00316 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870070 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16114 | mpcama |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00322 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870030 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16113 | mpcama |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | cama electrica | MYEO03425. | MERIVARA |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16112 | mpcama |  | 2024-06-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | AVANCE | B868Y |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16111 | mpcama |  | 2024-06-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | AVANCE | B868Y |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16110 | mpcama |  | 2024-06-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0073 | STRYKER | SV2 | 2551100015750006 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16109 | mpcama |  | 2024-06-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0072 | STRYKER | SV2 | 2551100015750060 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16108 | mpcama |  | 2024-06-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0070 | STRYKER | SV2 | 2551100015750023 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16107 | mpcama |  | 2024-06-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0069 | STRYKER | SV2 | 2551100015750012 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16106 | mpcama |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0068 | STRYKER | SV2 | 2551100015750020 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16105 | mpcama |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0067 | STRYKER | SV2 | 2551100015750047 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16104 | mpcama |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07241 | PARAMOUNT | N.I | 900110000002 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16103 | mpcama |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07234. | PARAMOUNT |  |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16102 | mpcama |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07236 | PARAMOUNT | N.I | 900110000033 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16101 | mpcama |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07232 | PARAMOUNT | N.I | 900110000055 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16100 | mpcama |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07229 | PARAMOUNT | N.I | 901010900013 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16099 | mpcama |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07238 | PARAMOUNT | N.I | 900110000051 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16098 | mpcama |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07281 | PARAMOUNT | N.I | 900110000057 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16097 | mpcama |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07233 | PARAMOUNT | N.I | 900110000079 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16096 | mpcama |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07302 | PARAMOUNT | N.I | 900110000069 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16095 | mpcama |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07146. | LOS PINOS | 49643 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16094 | mpcama |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5461_ | MUBI DOMETAL |  |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16093 | mpcama |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5455_ | MUBI DOMETAL |  |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16092 | mpcama |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO2109. | LOS PINOS | 49638 |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16091 | mpcama |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | CARECONTROL |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16090 | mpcama |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4607. | MUBY DOMETAL |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16089 | mpcama |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | MERIVARA |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16088 | mpcama |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | PARAMOUNT BED |  | SN:900908900031 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16087 | mpcama |  | 2024-06-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | MERIVARA |  |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16086 | mpcama |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5451. | MUBI |  |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16085 | mpcama |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5437. | MUBI | B868Y |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16084 | mpcama |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA |  | CARECONTROL |  |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16083 | mpcama |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | MYEO07288. | PARAMOUNT |  | 901015600013 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16082 | mpcama |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4000 | PARAMOUNT |  | 900211400023 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16081 | mpcama |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRAOO450. | STRYKER | 750048 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16080 | mpcama |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRAOO431. | STRYKER | 750006 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16079 | mpcama |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4417. | STRYKER | 57007 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16078 | mpcama |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRAOO451. | STRYKER | 575005 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16077 | mpcama |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRAOO441. | STRYKER | 750063 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16076 | mpcama |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRAOO45. | STRYKER | 750075 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16075 | mpcama |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRAOO40. | STRYKER |  |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16074 | mpcama |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO4400. | STRYKER | 550003 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16073 | mpcama |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | ETRAOO452. | STRYKER |  |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16072 | mpcama |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5044. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16071 | mpcama |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5057. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16070 | mpcama |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5067. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16069 | mpcama |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5050. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16068 | mpcama |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5060. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16067 | mpcama |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5056. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16066 | mpcama |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5066. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16065 | mpcama |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5054. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16064 | mpcama |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5052. | HOPE FULL | b868y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16063 | mpcama |  | 2024-05-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5053. | HOPE FULL | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16062 | mpcama |  | 2024-05-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5062. | HOPE FULL | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16061 | mpcama |  | 2024-05-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5055. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16060 | mpcama |  | 2024-05-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5065. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16059 | mpcama |  | 2024-05-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5051. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16058 | mpcama |  | 2024-05-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5049. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16057 | mpcama |  | 2024-05-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5046. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16056 | mpcama |  | 2024-05-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5045. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16055 | mpcama |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5047. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16054 | mpcama |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5059. | HOPE FULL | B868Y |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16053 | mpcama |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5058. | HOPE FULL | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16052 | mpcama |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6044 | STRYKER | SV2 | 011601100020290081 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16051 | mpcama |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6040 | STRYKER | SV2 | 011601100020290080 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16050 | mpcama |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | cama electromecanica | EMCO6049 | STRYKER | SV2 | 011601100020290072 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16049 | mpcama |  | 2024-05-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6048 | STRYKER | SV2 | 011601100020290078 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16048 | mpcama |  | 2024-05-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6047 | STRYKER | SV2 | 011601100020290090 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16047 | mpcama |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6046 | STRYKER | SV2 | 011601100020290051 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16046 | mpcama |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6041 | STRYKER | SV2 | 011601100020290048 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16045 | mpcama |  | 2024-05-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6042 | STRYKER | SV2 | 011601100020290066 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16044 | mpcama |  | 2024-05-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6045 | STRYKER | SV2 | 011601100020290073 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16043 | mpcama |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5048. | HOPE FULL | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16042 | mpcama |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5064. | HOPE FULL | N.I | M57-232. | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16041 | mpcama |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5463. | HOPE FULL |  |  | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16039 | mpcama |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2125 | LOS PINOS | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16038 | mpcama |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | LOS PINOS | N.I | 501383 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16037 | mpcama |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2105 | LOS PINOS | N.I |  | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16036 | mpcama |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2126 | LOS PINOS | N.I | 49639 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16034 | mpcama |  | 2024-05-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49631 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16033 | mpcama |  | 2024-05-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49641 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16032 | mpcama |  | 2024-05-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49637 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16031 | mpcama |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49646 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16030 | mpcama |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49622 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16029 | mpcama |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2104 | LOS PINOS | N.I | 49623 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16028 | mpcama |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2103 | LOS PINOS | N.I | 49627 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16027 | mpcama |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2112 | LOS PINOS | N.I | 501395 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16026 | mpcama |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2116 | LOS PINOS | N.I | 49634 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16025 | 4177 |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3412 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108477 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16024 | 4176 |  | 2024-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4532 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004805 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16023 | mpcuartofrio |  | 2024-10-09 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | K973850 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16022 | mpcuartofrio |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16021 | mpcuartofrio |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | congelador | EMCO4137 | THERMO FISHER | UFP5030A | 113339901170119 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16020 | mpcuartofrio |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | CONGELADOR -30° | MEQO0740 | HAIER | DW-30L420F | BE0H20EAW00QJM310002 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16019 | mpcuartofrio |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO0956 | JORDON | SPVKT22 | S5795290C | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16018 | mpcuartofrio |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | NEvera | EMCO0952 | THERMO | JEWETT | Z16R126659ZR | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16017 | mpcuartofrio |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | UCR2L441CAA | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16016 | 2905 |  | 2024-02-09 | SE HACE LIMPIEZA DEL EQUIPO, SE VERIFICA Y SE CONFIRMO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE PALAS, POR LO QUE SE ENCUENTRAN PELADOS. EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16015 | 4232 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003680 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16014 | 4231 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16013 | 4230 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003575 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16012 | 4229 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16011 | 4228 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, SE REALIZA INSTALACION DE UNA NUEVA BATERIA. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003697 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16010 | 4227 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, SE REALIZA INSTALACION DE UNA NUEVA BATERIA. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003699 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16009 | 4226 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003682 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16008 | 4225 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, SE REALIZA INSTALACION DE UNA NUEVA BATERIA. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16007 | 4224 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, SE REALIZA INSTALACION DE UNA NUEVA BATERIA. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003690 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16006 | 4221 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003571 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16005 | 4217 |  | 2024-11-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003693 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16004 | 4215 |  | 2024-11-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. UCI2 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4922 | MINDRAY | sv300 | GB-06023619 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16003 | 4214 |  | 2024-11-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. UCI 3 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5289 | MINDRAY | SV300 | GB-08027258 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16002 | 4212 |  | 2024-11-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, DE SUS SISTEMA MECANICO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ASPIRADOR | SIN CODIGO | THOMAS | 1630GL | 010600000135 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16001 | 4211 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. UCI 3 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5296 | MINDRAY | SV300 | GB-08027529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
16000 | 4209 |  | 2024-11-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4223 | MAGNAMED | Oximag | 5945 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15999 | 4196 |  | 2024-11-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5109 | MINDRAY | SV300 | GB-08027256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15998 | 403342659 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3588 | NEWPORT | E360 | N12360821073 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
15997 | 403343002 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3589 | NEWPORT | E360 | N12360821077 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
15996 | 403342940 |  | 2024-12-05 | EQUIPO FUERA DE SERVICIO, SE RETIRAN REPUESTOS APROVECHABLES | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15995 | 403317135 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1805 | PURITAN BENNET |  | 3510072634 | UCI 4 |  |  | MEDTRONIC
15994 | 403342850 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402771 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072530 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15993 | 4192 |  | 2024-11-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5287 | MINDRAY | SV300 | GB-08027262 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15992 | 4191 |  | 2024-11-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5110 | MINDRAY | SV300 | GB-08027257 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15991 | 4188 |  | 2024-11-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5108 | MINDRAY | SV300 | GB-08027255 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15990 | 4187 |  | 2024-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4925 | MINDRAY | sv300 | GB-06023620 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15989 | 4186 |  | 2024-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA DESINFECCIÓN CON CIRCUITO ESPECIAL DE PRUEBA, REINICIO DE TIEMPO PARA EL PROXIMO CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5524 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248204 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15988 | 4185 |  | 2024-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5069 | MINDRAY | sv300 | GB-06023621 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15987 | 4184 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA DESINFECCIÓN CON CIRCUITO ESPECIAL DE PRUEBA, REINICIO DE TIEMPO PARA EL PROXIMO CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5523 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248203 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15986 | 4184 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA DESINFECCIÓN CON CIRCUITO ESPECIAL DE PRUEBA, REINICIO DE TIEMPO PARA EL PROXIMO CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5523 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248203 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15985 | 4182 |  | 2024-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5288 | MINDRAY | SV300 | GB-08027263 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15984 | 4181 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5068 | MINDRAY | sv300 | GB-06023618 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15983 | 4180 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE OXIGENO Y CAMBIO DE BATERÍA. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN, CALIBRACIÓN DE SENSORES Y AJUSTE DE CURVAS. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5290 | MINDRAY | SV300 | GB-08027260 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15982 | 4175 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4228 | MAGNAMED | Oximag | 5950 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15981 | 4174 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15980 | 4173 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA DESINFECCIÓN CON CIRCUITO ESPECIAL DE PRUEBA, REINICIO DE TIEMPO PARA EL PROXIMO CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5521 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248201 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15979 | 4172 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA DESINFECCIÓN CON CIRCUITO ESPECIAL DE PRUEBA, REINICIO DE TIEMPO PARA EL PROXIMO CAMBIO DE FILTRO, LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5522 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248202 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15978 | 4053 |  | 2024-11-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4185 | MAGNAMED | Oximag | 5942 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15977 | 4052 |  | 2024-11-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15976 | 4046 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15975 | 4045 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS INTERNAS, FILTROS, EMPAQUES, VALVULAS, ETC. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON DE FLUJO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15974 | 4043 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15973 | 4042 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15972 | 4040 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4472 | EDAN | IM-50 | 360069-M19203240041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15971 | 4036 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, LIMPIEZA DE TODOS SUS MODULOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE VERIFICA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15970 | 403326323 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | AQUAMANTYS | 40-4021 | TL200-1325 | QUIROFANO NEURO |  |  | MEDTRONIC
15969 | 403325905 |  | 2024-11-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15968 | 403295269 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3589 | NEWPORT | E360 | N12360821077 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
15967 | 403293998 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3588 | NEWPORT | E360 | N12360821073 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
15966 | 403294036 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4222-EMCO4132 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512180522 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15965 | 403294888 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4129-EMCO4220 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172322 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15964 | 403294130 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3922 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160250 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15963 | 403294094 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15962 | 403294889 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15961 | 403338021 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5979 | PURITAN BENNET | PB980 | 35B2013973 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15960 | 403294035 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3919 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512160223 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15959 | 403293999 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3955 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173301 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15958 | 403282884 |  | 2024-10-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4218 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172320 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
15957 | 403282693 |  | 2024-10-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4219 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172325 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
15956 | 403282863 |  | 2024-10-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3917 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160562 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15955 | 403294093 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3951 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173302 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15954 | 403324289 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
15953 | 403324429 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3958 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162488 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15952 | 403324460 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3924 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160305 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
15951 | 403305477 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4602 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190516 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15950 | 403305633 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3957 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173299 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15949 | 403305634 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3954 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173303 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15948 | 403306474 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15947 | 403306547 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15946 | 403282903 |  | 2024-10-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15945 | 403282825 |  | 2024-10-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4536 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190542 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
15944 | 403282655 |  | 2024-10-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3916 | PURITAN BENNET | NR | 3512160247 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
15943 | 403282922 |  | 2024-10-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3921 | PURITAN BENNET | NR | 3512160243 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15942 | 403306684 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15941 | 403306586 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4130 - EMCO4221 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172324 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15940 | 403306683 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3953 | PURITAN BENNET |  | 3512162529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15939 | 403306587 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15938 | 403306704 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3923 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15937 | 403306740 |  | 2024-11-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3959 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173298 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15936 | 403316836 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3956 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173300 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15935 | 403317051 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15934 | 403317051 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15933 | 403316975 |  | 2024-11-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15932 | 40332329 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15931 | 403323738 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
15930 | 403295180 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15929 | 403337962 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y SE REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3960 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173297 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15928 | 403337652 |  | 2024-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO, SE INSTALA SENSOR DE O2 Y SE REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3918 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160266 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15927 | 403337883 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. SE INSTALA SENSOR DE O2 Y SE REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3952 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162523 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15926 | 403337806 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. SE INSTALA SENSOR DE O2 Y SE REALIZA PVT. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5978 | PURITAN BENNET | PB980 | 35B2009760 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15925 | 403282846 |  | 2024-11-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO: OCT 2025 | no | 1 | MONITOR DE OXIMETRIA CEREBRAL SOMATICA | EMCO6032 | COVIDIEN | INVOS OXIMETER | 22g10212x | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15924 | 403326522 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | SISTEMA COMPLETO DE MONITOREO BIS | EMCO6034/EMCO6033 | COVIDIEN | 1855-0151 | VT71563/B4455264 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
15923 | 1463386 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | Valleylab Ls10 | L17B0137gX | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
15922 | 403326523 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB LS10 | L17B0170GX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
15921 | 403326503 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO5043 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038814P | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEDTRONIC
15920 | 403326545 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO4954 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038811P | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | MEDTRONIC
15919 | 403326546 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE PRESENTA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO4953 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038812P | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | MEDTRONIC
15918 | 403326562 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, NO SE ECNUENTRA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO JUN 2025 | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014749 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
15917 | 403326600 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO NO SE ENCUENTRA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMIENTO JUN 2025 | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3687 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014762 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
15916 | 403326324 |  | 2024-11-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y NO SE ENCUENTRA NINGUN HALLAZGO. PROXIMO MANTENIMEINTO: JUN 2025 | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3686 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014765 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
15915 | 403326429 |  | 2024-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EL EQUIPO FUNCIONA ADECUADAMENTE. PROXIMO MANTENIMIENTO: JUN 2025 | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO5042 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038813P | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEDTRONIC
15914 | 4210 |  | 2024-11-25 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5124 | MINDRAY | SV300 | GB-08027261 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15913 | 4207 |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | GEDC-3301 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | EUROCIENCIA
15912 | 4206 |  | 2024-11-29 |  | no | 1 | SISTEMA DE ANESTESIA LOCAL | EMCO3875 | MIDWEST | COMFORT CONTROL SYRINGE | 11043 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15911 | 4072 |  | 2024-10-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | CAC0002864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15910 | mpascensor |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
15909 | C-3133 |  | 2024-12-04 | Se realiza visita a cliente para mantenimiento preventivo de campimetro Zeiss 750. Se realiza verificación inicial. Se denota filtro azul manchado y filtro de polvo con desgaste. Demás apartados en buen estado. Se realiza actividades adjuntas de mantenimiento preventivo. Se realiza cambio de filtro azul y de polvo. Se entrega equipo funcional al personal asistencial. | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
15907 | 73239965 |  | 2023-02-06 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA
15906 | 73239965 |  | 2023-02-06 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER COMPRESORES DE COLOMBIA
15905 | WO-00374262 |  | 2024-11-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T00746 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
15904 | WO-00373271 |  | 2024-11-19 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T11989 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
15903 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON |  | TECAM | 3ADW09 | 11060856 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15902 | mpaaminisplit |  | 2024-10-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MYEO06989 | innovair | UMA WOW13C2DB1 UCA HOE13C2MR83 | UMA WUED2005455301 | CENTRO DE ESCUCHA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15901 | mpaaminisplit |  | 2024-10-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU |  | MIRAGE |  | (UMA)3C54370000503 (UCA) no identificado | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15900 | mpaaminisplit |  | 2024-10-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU | MYEO08832 | MIRAGE | (UMA) ELF121Q (UCA)CLF121Q | UMA 3406102330786300820178 UC 3406102330886280860015 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15899 | mpatecho |  | 2024-10-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON | MYEO08833 | KIELMAN |  | UMA KLCAC-260CO1B1F UC KLCAC260CO1BOT | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15898 | mpatecho |  | 2024-10-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60.000 BTU | MYO08830 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15897 | mpaaminisplit |  | 2024-10-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO08827 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15896 | mpaaminisplit |  | 2024-10-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 9.000 BTU | MYO08828 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15895 | mpaaminisplit |  | 2024-10-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08824 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15894 | mpaaminisplit |  | 2024-10-22 |  | no | 1 | aire acondicionado MINISPLIT 12.000 BTU |  | mirage |  | UMA ELF121Q UC CLF121Q | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15893 | mpatecho |  | 2024-10-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO 5 TON | MYEO08825 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15892 | mpaaminisplit |  | 2024-10-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08826 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15891 | 30057 |  |  | Estecertificadoexpresafielmenteelresultadodelasmedicionesrealizadas.Nopodráserreproducidototaloparcialmente,exceptocuandose haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.Losresultadoscontenidosenelpresentecertificadoserefierenalmomentoycondicionesenqueserealizaronlasmediciones.Ellaboratoriode calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del | no | 1 | FLUJOMETRO | 862251 | ACARE | FA-OS-04 | 1340761 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15887 | mpaaminisplit |  | 2024-10-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | EXF261W | EXF261W7061600060 | BANCO DE SANGRE | INMUNOSEROLOGIA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15886 | mpaaminisplit |  | 2024-10-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7072000455 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15885 | mpaaminisplit |  | 2024-10-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELFR1Q | ELF121Q7062000062 | BANCO DE SANGRE | OFICINA DE CALIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15884 | mpaaminisplit |  | 2024-10-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7042100725 | BANCO DE SANGRE | INMUNOSEROLOGIA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15883 | mpaaminisplit |  | 2024-10-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7062000015 | BANCO DE SANGRE | INMUNOHEMATOLOGIA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15882 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | MEQ00828 | TRANE | TWE12043BAAO4A | 21292634BA | BANCO DE SANGRE | LABORATORIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15881 | mpaaminisplit |  | 2024-10-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | LG | VS122C7 | 9J1G00MP909TARUBE998 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15880 | mpaaminisplit |  | 2024-10-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO09375 | CONFORT FRESH | ESPT60 | SFFODDKAFP4300001071 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15879 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | MYEO09555 | TRANE |  | UMA 2321236WA UC 2504LWH | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15878 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 10 TONELADAS | UMA MEQO1039 UCA # 1 MEQO1037 UC # 2 MEQO1038 | TRANE | UMA TWE12043BAA UCA #1 4TTA4060A3000AA UCA #2 4TTA4060A3000AA | UMA 22461086BA UC # 1 2504LWH5F UC # 2 2504LT25f | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15877 | mpaaminisplit |  | 2024-10-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIRAGE | ELF121Q | 7650405062 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15876 | mpaaminisplit |  | 2024-10-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | N.I | MIRAGE | ELF181Q | 340A7650 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15875 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | TRANE | UMA TEM4A0C60S51SBA UCA 4TTK0560D6000BL | UMA 204217WS3V | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15874 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON |  | TRANE | UMA TEM4AOC60S51SBA UCA 4TTK0560D6000BL | UMA 200620JM3V | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15873 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TONELADAS | UC MEQO1040 UC MYEO09559 | TRANE | N.I | UMA 22461141WA UC 200062685TA | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15872 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TONELADAS | MEQ00863 MEQ00864 | TECAM | UMA 3ADB17 UCA TTA24043DAA01 | UMA 21121402 UC 21293917TA | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15871 | mpaaminisplit |  | 2024-10-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MEQ006061 | CIAC | CH43KX024-H3N1C UCA CG43KX024PH3N1C |  | LABORATORIO | ALMACÉN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15870 | mpaaminisplit |  | 2024-10-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQ00762 | WORDEN | UMA MSBB-12DN1 UCA MSBB-12DN1 | UCA 340908601 | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15869 | mpaaminisplit |  | 2024-10-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MEQ00662 | CIAC | UMA CH43KX024-H3N1C UCA CG43KX024PH3N1C | 340525377 | LABORATORIO | CENTRAL DE MUESTRAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15868 | mpaaminisplit |  | 2024-10-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | meq01144 | MIDEA | UMA MSAFB-12CRDN1-NQ0W UCA MOX130-12CFN1-NQ0W | UMA 54122000DZU34 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15867 | mpaaminisplit |  | 2024-10-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG | UMA SP122SM |  | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15866 | mpaaminisplit |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU |  | MIDEA | UMA MSAFC-17CRDN1-NQ0W UCA MOX230-17CDN1-NQ0W | UMA J3171804 | seguridad del paciente |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15865 | mpaaminisplit |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | meq01145 | MIDEA | UMA MSAG11B-11CDFN1-MTOW UCA MOX131-11CFN1-MT0W | UMA 341F3249605 | seguridad del paciente |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15864 | mpaaminisplit |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | meq01146 | MIDEA | UMA MSAFB-12CRDN1-NQ0W UCA MOX130-12CFN1-NQ0W | UMA 54122000DZ | COORDINACION CLINICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15863 | mpaaminisplit |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU | MEQ00645 | MIRAGE | UMA ELF261Q | UMA 34076839211 | COMUNICACIONES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15862 | mpaaminisplit |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU |  | MIDEA | UMA MSAFB-12CRDN1-NQOW UCA MOX130-12CFN1-NQOW | UMA K6376201 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15861 | mpaaminisplit |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIDEA | UMA MSAFB-12CRDN1-NQ0W UCA MOX130-12CFN1-NQ0W | UC 54122000DZU37 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15860 | mpaaminisplit |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQ00647 | LG | UMA VDM122CT | UMA 9C1G00YD | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15859 | mpaaminisplit |  | 2024-10-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MEQ00929 | ELECTROLUX | UMA EASE18C6AHNW | UMA 929090382 | PROGRAMA VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15858 | mpaaminisplit |  | 2024-10-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | BLUE LINE | UMA A49417030900031 | A49417030900031 | DATA CENTER |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15857 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | ECOMO0272 | STARLIGHT | EBP6000E | UMA A093984074 | DATA CENTER |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15856 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | MYEO00493 | STAR LIGHT | UMA ECD060VC | UMA L0501988187 | DATA CENTER |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15855 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15854 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 12 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15853 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15852 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15851 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15850 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 8 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15849 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15848 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 6 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15847 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15846 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15845 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15844 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15843 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO RECUPERACION # 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15842 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15841 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15840 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | SALA DE OPERACIONES - CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15839 | MPAACENTRAL |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO RECUPERACION # 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15838 | 03068 |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15837 | 03758 |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 862437 | ADC | Diagnostic Led5110NS |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15836 | 3009 |  | 2024-03-09 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15835 | 03010 |  | 2024-03-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15834 | 403145150 |  | 2024-07-18 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICAION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE OXIGENO, AUTOTESTE GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUBEAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO, PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
15833 | 403126507 |  | 2024-07-09 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15832 | 403141562 |  | 2024-07-09 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3922 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160250 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15831 | 403141564 |  | 2024-07-09 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3956 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173300 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15830 | 403148072 |  | 2024-07-22 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4218 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172320 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
15829 | 403126471 |  | 2024-07-09 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4602 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190516 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15828 | 403148028 |  | 2024-07-22 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4130 - EMCO4221 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172324 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15827 | 403141561 |  | 2024-07-10 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15826 | 403141566 |  | 2024-07-05 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3918 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160266 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15825 | 403106468 |  | 2024-06-18 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
15824 | 403141563 |  | 2024-07-09 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3960 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173297 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15823 | 403126485 |  | 2024-07-09 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICANDO DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3958 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162488 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15822 | 24418 |  | 2024-11-28 |  | no | 1 | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | 33/01/18 | ECOGRAFO3 |  |  | ECO AMERICA
15821 | 403087393 |  | 2024-10-10 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15820 | 403251830 |  | 2024-10-23 | CORRECTIVE # CONTRACT CLIENTE REPORTA QUE EL EQUIPO NO ENCIENDE, LIMPIEZA EXTERNA, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS NI SANGRE, SE VERIFICA EL SISTEMAGENERA, ENCONTRANDO FALLO EN SISTEMA DE ENCENDIDO, PANEL DE BOTONES PRESENTA RUPTURA EN LA PISTA POR LO QUE NO PERMITE ENVIAR LA ORDEN DE ENCENDIDO. SE SOLICITAEL REPUESTO. -------------------------------------------------------------------------------- SE INSTALA PANEL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, VERIFICACION DE BOTONERIA, EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO BAJO PARAMETROS DE FABRICA | no | 1 | MONITOR DE OXIMETRIA CEREBRAL SOMATICA | EMCO6032 | COVIDIEN | INVOS OXIMETER | 22g10212x | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15819 | 403254026 |  | 2024-10-10 | CORRECTIVE # CONTRACT LIMPIEZA EXTERNA, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS NI SANGRE, SE REALIZA INSTALACION DE LOS REPUESTOS RELACIONADOS EN LA COTIZACION: 22818685 REPUESTOS: FRU POWER SUPPLY 10083930 TYPEB 840 VENT 4-071800-SP PSOL VALVE X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15818 | 403090018 |  | 2024-06-05 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3951 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173302 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15817 | 403090019 |  | 2024-06-06 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15816 | 403090056 |  | 2024-06-05 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3919 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512160223 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15815 | 403090057 |  | 2024-06-05 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3954 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173303 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15814 | 403090058 |  | 2024-06-06 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402771 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072530 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15813 | 403090074 |  | 2024-06-05 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15812 | 403090147 |  | 2024-06-05 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3916 | PURITAN BENNET | NR | 3512160247 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
15811 | 403090323 |  | 2024-06-05 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15810 | 403090421 |  | 2024-06-06 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1805 | PURITAN BENNET |  | 3510072634 | UCI 4 |  |  | MEDTRONIC
15809 | 403090382 |  | 2024-06-06 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3917 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160562 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15808 | 403101138 |  | 2024-06-11 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15807 | 403101137 |  | 2024-06-12 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15806 | 403106468 |  | 2024-06-18 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5283 | SONOSCAPE | E3 | 0726750122 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15805 | mpautoclave |  | 2024-10-20 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st5 | EMCO3896 | BMT | 669-2 | 100261 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
15804 | mpautoclave |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15803 | mpautoclave |  | 2024-10-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15802 | mpautoclave |  | 2024-10-12 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15801 | 403106467 |  | 2024-06-14 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3957 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173299 | UCI |  |  | MEDTRONIC
15800 | 403106385 |  | 2024-06-14 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5979 | PURITAN BENNET | PB980 | 35B2013973 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15799 | 403106356 |  | 2024-06-18 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15798 | 403106275 |  | 2024-08-14 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3952 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162523 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15797 | 403101760 |  | 2024-06-12 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4536 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190542 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
15796 | 403101311 |  | 2024-06-11 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4129-EMCO4220 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172322 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15795 | 403122341 |  | 2024-10-10 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3921 | PURITAN BENNET | NR | 3512160243 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15794 | 403106581 |  | 2024-06-14 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15793 | 403106582 |  | 2024-08-18 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALCULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3955 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173301 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15792 | 403106580 |  | 2024-06-14 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3953 | PURITAN BENNET |  | 3512162529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15791 | 403106562 |  | 2024-06-14 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG D EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5978 | PURITAN BENNET | PB980 | 35B2009760 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15790 | 403106561 |  | 2024-06-14 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERFICIA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LISY ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO : NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15789 | 403106541 |  | 2024-06-18 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK ÑIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4219 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172325 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
15788 | 403106506 |  | 2024-06-19 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACIO DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LISY ADJUNTO. PROXUMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4222-EMCO4132 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512180522 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15787 | 403106469 |  | 2024-06-18 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTER, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACION, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUBEAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECKLIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO : NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3924 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160305 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
15786 | 403112450 |  | 2024-06-25 | FIXED ASSET # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCIA RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS. SE REALIZA VERIFICACION GENERAL. AJUSTE DE SOPORTE Y CONECTOR HYPERTRONICO Y TEST DE INICIO OK. AUTOTEST PRUEBA DSC: PASS. TEST DE VERIFICACION SENSOR LLAVE BIS PASS. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | SISTEMA COMPLETO DE MONITOREO BIS | EMCO6034/EMCO6033 | COVIDIEN | 1855-0151 | VT71563/B4455264 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
15785 | 403112449 |  | 2024-01-09 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERBA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS NI SANGRE, VERIFICACION DE PREAMPLIFICADOR CON SEÑALES BAJAS, INTERMEDIAS Y ALTAS, PRUBEAS DE ALARMAS, PRUEBAS DE SEGURIDAD ELECTRICA, PRUEBAS RELACIONADAS EN CHECKLIST ADJUNTO. HERRAMIENTA SIMULADOR DE RS02, PROXIMO MANTENIIENTO: JUNIO 2025 | no | 1 | MONITOR DE OXIMETRIA CEREBRAL SOMATICA | EMCO6032 | COVIDIEN | INVOS OXIMETER | 22g10212x | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15784 | 1432138 |  | 2024-06-25 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS O SANGRE, VERIFICACION DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO, VERIFICACION DE SCANNER Y LECTURA DE PINZAS, VERIFICACION DE VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIAS DE FUGA Y POLO A TIERRA. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | Valleylab Ls10 | L17B0137gX | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
15783 | 403112212 |  | 2024-06-25 | CONTRATC # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS O SANGRE, VERIFICACION DE CODIGOS DE DIAGNOSTICO, VERIFICACION DE SCANNER Y LECTURA DE PINZAS, VERIFICACION DE VOLTAJE, CORRIENTE Y POTENCIAS DE FUGA Y POLO A TIERRA. PROXIO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB LS10 | L17B0170GX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
15782 | 403112251 |  | 2024-06-25 | CONTRACT # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCA RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS. SE REALIZA LIMPIEZ Y REVISION GENERAL. FUNCIONES EN PANTALLA, BOMBA DE PRIMING SOLUCION SALINA Y FLOW RATE SETTING HIGH-MEDIUM-LOW. VERIFICACION DE ACTIVACION BIPOLAR ENTRE 20 Y 200W. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SEGUN PARAMETROS DADOS POR EL FABRICANTE. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | AQUAMANTYS | 40-4021 | TL200-1325 | QUIROFANO NEURO |  |  | MEDTRONIC
15781 | 403101703 |  | 2024-06-25 | CONTRACT # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCIA RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS. SE REALIZA VERIFICACION GENERAL. AL PANEL, CENTRIFUGA, SENSORES, VALVULA. REQ. REEMPL. BOMBA. EQUIPO SE CONECTA A TOMA DE VACIO HOSPITALARIO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | si | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3687 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014762 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
15780 | 403101667 |  | 2024-06-25 | CONTRACT # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCIA RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS. SE REALIZA VERIFICACION GENERAL AL PANEL, CENTRIFUGA, SENSORES, VALVULA, BOMBA, REV. Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014749 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
15779 | 403112448 |  | 2024-06-25 | CONTRACT # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCIA RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS. SE REALIZA LIMPIEZA Y VERIFICACION GENERAL. FUNCIONALIDAD DE TECLAS, CONECTORES Y PUERTOS. VERIFICACION DE FUNCIONES DE GRABADO DE VIDEO, ALMCENAMIENTO Y EXPORTACION. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE BAJO PARAMETROS DADOS POR EL FABRICANTE. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 825152/743110 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
15778 | 403112252 |  | 2024-06-25 | CONTRACT # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCIA RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS. SE REALIZA LIMPIEZA Y VERIFICACION GENERAL. FUNCIONALIDAD DE TECLAS, CONECTORES Y PUERTOS. VERIFICACION DE FUNCIONES DE GRABADO DE VIDEO, ALMCENAMIENTO Y EXPORTACION. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE BAJO PARAMETROS DADOS POR EL FABRICANTE. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | Cabezal de camara | SIN CODIGO | COVIDIEN | 95-3901 | 823450 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
15777 | 403112070 |  | 2024-06-25 | CONTRACT # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCIA RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS. SE REALIZA LIMPIEZA Y VERIFICACION GENERAL. FUNCIONALIDAD DE TECLAS, CONECTORES Y PUERTOS. VERIFICACION DE FUNCIONES DE GRABADO DE VIDEO, ALMCENAMIENTO Y EXPORTACION. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE BAJO PARAMETROS DADOS POR EL FABRICANTE. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | Grabador de video | SIN CODIGO | COVIDIEN | MediCapture | 3017215 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
15776 | 403112981 |  | 2024-06-25 | CONTRAC # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCIA RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS, SE REALIZA LIMPIEZA Y VERIFICACION GENERAL DEL MONITOR. SE REVISAN CABLES Y FUNCIONES DE PANTALLA E IMAGEN. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | MONITOR DE TORRE DE LAPAROSCOPIA | EMCO4007 | COVIDIEN | NR | VAACS771 /UAAC5771 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
15775 | 403112109 |  | 2024-06-25 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA GENERAL, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDO O SANGRE. INTEGRIDAD DEL EQUIPO EN GENERAL; EN BUEN ESTADO, CONEXIÓN DE LA FIBRA; EN BUEN ESTADO, BOTONERA EN BUEN ESTADO Y UNCIONAL, EL EQUIPO FUNCIONA SEGÚN LO INDICADO POR FABRICA. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOVIEMBRE 2024 | no | 1 | Fuente de luz | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 724498 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
15774 | 403106562 |  | 2024-06-14 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5978 | PURITAN BENNET | PB980 | 35B2009760 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15773 | 403141565 |  | 2024-07-01 | CONTRACT # PREVENTIVE LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE VERIFICA EL LOG DE EVENTOS Y ERRORES VERIFICACION DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, CALIBRACION DE VALVULA EXHALATORIA, CALIBRACION DE SENSORES DE FLUJO, CALIBRACION DE SENSOR DE OXIGENO, AUTOTESTES GLOBAL (ATG), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SEGUN CHECK LIST ADJUNTO. PROXIMO MANTENIMIENTO: NOV 2024. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3923 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
15772 | 3952 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15771 | 3917 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN TALLER | no | 1 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3876 | 3M | RANGER 245 | 55620 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15770 | 4034 |  | 2024-10-23 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4772 | SMAF | SXT-5A | L.17.19.187 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15769 | 4026 |  | 2024-10-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN SU SISTEMA ELECTRONICO, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE LA RUEDA DE VOLUMEN CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | CA-0000821 | MEDTRONIC | 5388 | PFG029288P | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15768 | 4024 |  | 2024-10-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN SU SISTEMA ELECTRONICO, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE LA RUEDA DE VOLUMEN CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5702 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590031 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15767 | 4021 |  | 2024-10-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004810 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15766 | 3996 |  | 2024-10-04 | SE HACE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO3801 | THOMAS | 1630 | 11500009489 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15765 | 3993 |  | 2024-10-04 | SE HACE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL BOTON DE ENCENDIDO, LA PANTALLA Y EL POTENCIOMETRO DEL VOLUMEN, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5703 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590032 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15764 | 3990 |  | 2024-10-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN CARPAS, FUERA DE URGENCIAS) | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15763 | 3975 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4566 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | TRIAGE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15762 | 3974 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15761 | 3972 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO A PESAR DE PRESENTAR DAÑO EN CARCASA, DEFORMACION DEL PLASTICO POR CALOR, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS Y DE LOS SENSORES DE PROXIMIDAD PARA EL CONTROL DE LA INTENSIDAD DE LOS BOMBILLOS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4133 | WELCHALLYN | GS900 | 10025017113360 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15760 | 3971 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO A PESAR DE PRESENTAR DAÑO EN CARCASA, DEFORMACION DEL PLASTICO POR CALOR, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS Y DE LOS SENSORES DE PROXIMIDAD PARA EL CONTROL DE LA INTENSIDAD DE LOS BOMBILLOS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4131 | WELCHALLYN | GS900 | 10021317112746 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15759 | 3970 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15758 | 3969 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15757 | 3965 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, REFLEJA CORRECTAMENTE LA LUZ Y LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15756 | 3958 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARLANTE, DEL TRANSDUCTOR, DE LA PANTALLA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5704 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590038 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15755 | 3957 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARLANTE, DEL TRANSDUCTOR, DE LA PANTALLA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5706 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590040 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15754 | 3956 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARLANTE, DEL TRANSDUCTOR, DE LA PANTALLA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5710 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590037 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15753 | 3955 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARLANTE, DEL TRANSDUCTOR, DE LA PANTALLA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5705 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590039 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15752 | 3954 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PARLANTE, DEL TRANSDUCTOR, DE LA PANTALLA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5709 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590033 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15751 | 3935 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5707 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590034 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15750 | 3961 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA,SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15749 | 3960 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA,SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15737 | 4029 |  | 2024-10-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4770 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042634 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15736 | 4020 |  | 2024-10-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4670 | BIOCARE | IM-15 | C619070027 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15735 | 4004 |  | 2024-10-07 | SE HACE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4590 | WELCHALLYN | GS6000 | Lote:1905 | PROGRAMA PICC |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15734 | 3994 |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4758 | PULMO MED | 7E-A | 00381 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15733 | 3991 |  | 2024-10-08 | SE HACE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4756 | PULMO MED | 7E-A | 00382 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15732 | 3968 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, REFLEJA CORRECTAMENTE LA LUZ Y LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3978 | SLIMAX-C LED PLUS | CGBASE-2 | C176106 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15731 | 3967 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, REFLEJA CORRECTAMENTE LA LUZ Y LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | C176081 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15730 | 3966 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, REFLEJA CORRECTAMENTE LA LUZ Y LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3976 | CGBASE-2 | SLIMAX-C LED PLUS | C176080 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15729 | 3964 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, REFLEJA CORRECTAMENTE LA LUZ Y LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4589 | EDAN | H100B | 360101-M19606370032 | PROGRAMA PICC |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15728 | 3963 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON CABEZALES Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, REFLEJA CORRECTAMENTE LA LUZ Y LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4142 | WELCH ALLYN |  |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15727 | 3962 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SWITCHE Y DEL BOMBILLO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LÁMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4552 | KRAMER |  |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15726 | 3959 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON CABEZALES Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, REFLEJA CORRECTAMENTE LA LUZ Y LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4143 | WELCH ALLYN | 767 |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15725 | 3951 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4769 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061709 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15724 | 3950 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4764 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042635 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15723 | 3949 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4767 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061710 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15722 | 4023 |  | 2024-10-15 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO ESTADO DE LAS BATERIAS, SE HACE CONSTANCIA QUE EL EQUIPO SE DEMORA UN POCO EN ENCENDER PERO EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE UNA VEZ INICIADO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15721 | 3999 |  | 2024-10-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO ESTADO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5598 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 CARDIOLIFE | 03981 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15720 | 3989 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL APLICADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CONECTA EQUIPO A LASER Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO EMITE ULTRASONIDO CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1736 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 |  | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15719 | 3988 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL APLICADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CONECTA EQUIPO A LASER Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO EMITE ULTRASONIDO CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1734 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 |  | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15718 | 3987 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL APLICADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CONECTA EQUIPO A LASER Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO EMITE ULTRASONIDO CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1733 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 2991 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15717 | 3986 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL APLICADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CONECTA EQUIPO A LASER Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO EMITE ULTRASONIDO CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO |  | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 8171 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15716 | 3948 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131743 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15715 | 3947 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0125369 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15714 | 3946 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5599 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131737 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15713 | 3945 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131741 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15712 | 3944 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131732 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15711 | 3943 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15710 | 3942 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5607 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131721 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15709 | 3941 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5608 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131731 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15708 | 3940 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131733 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15707 | 3939 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131734 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15706 | 3938 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5610 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131585 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15705 | 3937 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131746 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15704 | 3936 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131745 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15703 | 3932 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15702 | 3929 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15701 | 3928 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15700 | 3930 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15699 | 3926 |  | 2024-10-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO A PESAR DE QUE PRESENTA PANTALLA EN MAL ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15698 | 3563 |  | 2024-10-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE PANTALLA Y CAMBIO DE BATERIA. SE REALIZAN PRUEBAS DEL CABEZAL Y SE VERIFICAN LA GENERACIÓN DE SUS ONDAS ULTRASONICAS. | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1729 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 8439 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15697 | 240048 |  | 2024-09-10 | Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo según checklist adjunto. Dispositivo en funcionamiento normal según especificaciones del fabricante. | no | 1 | VIDEOPROCESADOR | 53979436 | STORZ | TC201/ TC 301 | UO851453-P / ZP841512-P | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | BIOTRONITECH
15696 | 240050 |  | 2024-09-10 | Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo según checklist adjunto. Dispositivo en funcionamiento normal según especificaciones del fabricante. | no | 1 | FUENTE DE LUZ | 53979435 | STORZ | POWER LED 175 20161420 | TO22209 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | BIOTRONITECH
15695 | 4034 |  | 2024-10-23 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4772 | SMAF | SXT-5A | L.17.19.187 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15694 | 3992 |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5708 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590035 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15693 | 3934 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5701 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590050 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15692 | 3981 |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15691 | C-2673 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO4795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGIII Y VISULAS S32S | 1224123 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
15690 | 4170 |  | 2024-11-13 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO5594 | ELLMAN | SURGITRON DUAL S5 | 912000578 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15689 | 4037 |  | 2024-10-29 |  | no | 1 | BAÑO MARIA | EMCO1265 | LAB LINE | MULTIBLOCK | 0996-1175 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15688 | 4022 |  | 2024-10-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4507 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004828 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15687 | 3995 |  | 2024-10-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4504 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004817 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15686 | 3985 |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | Balanza analitica |  | OHAUS | AVENTURER | 12282000884 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15685 | 3953 |  | 2024-10-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15684 | 3952 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15683 | 3917 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3876 | 3M | RANGER 245 | 55620 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15682 | 4030 |  | 2024-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15681 | 4032 |  | 2024-10-22 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | HUV70111 | SHAMPAINE | S2605 | 22023 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15680 | 3984 |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | EVACUADOR DE HUMO | EMCO4640 | FANAMED | EX3314 | 00221119119-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15679 | 4028 |  | 2024-10-16 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15678 | 3924 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4654 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15677 | 3920 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4626 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15676 | 3923 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4620 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15675 | 3925 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4621 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15674 | 3927 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4622 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15673 | 3921 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4623 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15672 | 3922 |  | 2024-10-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4624 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15671 | 3982 |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO0061 | MAQUET | BETACLASIC 2605 | SIN SERIAL | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15670 | 3983 |  | 2024-10-03 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15669 | 4033 |  | 2024-10-23 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15668 | 4027 |  | 2024-10-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN SU SISTEMA ELECTRONICO, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE LA RUEDA DE VOLUMEN CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5719 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590036 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15667 | 4025 |  | 2024-10-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN SU SISTEMA ELECTRONICO, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE LA RUEDA DE VOLUMEN CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | 401378 | APC MEDICAL | EV4543 | MVBS2541 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15666 | 4019 |  | 2024-10-10 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004835 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15665 | 4018 |  | 2024-10-10 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004844 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15664 | 4016 |  | 2024-10-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15663 | 4015 |  | 2024-10-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003579 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15662 | 4014 |  | 2024-10-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15661 | 4013 |  | 2024-10-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003578 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15660 | 4012 |  | 2024-10-08 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4265 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003694 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15659 | 4011 |  | 2024-10-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003688 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15658 | 4010 |  | 2024-10-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003692 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15657 | 4009 |  | 2024-10-08 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003695 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15656 | 4008 |  | 2024-10-08 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15655 | 4007 |  | 2024-10-08 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15654 | 4006 |  | 2024-10-08 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003573 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15653 | 4003 |  | 2024-10-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5141 | COMEN | STAR 8000E | E7200527048F | UCI ADULTO NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15652 | 4002 |  | 2024-10-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5143 | COMEN | STAR 8000E | E7200527114F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15651 | 4001 |  | 2024-10-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO ESTADO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4476 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS519150052PA | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15650 | 3980 |  | 2024-10-10 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004840 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15649 | 3979 |  | 2024-10-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003572 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15648 | 3978 |  | 2024-10-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJACORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15647 | 3977 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3877 | 3M | RANGER 245 | 55621 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15646 | 3976 |  | 2024-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN TODOS LOS MODOS QUE CONTIENE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15645 | 3933 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035285 | UCIN | CUBÍCULO 14 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15644 | 3931 |  | 2024-10-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4285 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004839 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15643 | WO-13002252 |  | 2024-10-04 | PM realizado de acuerdo al procedimiento indicado por el fabricante en el manual de servicio: Verificación inicial del estado del equipo, pruebas de movimientos, test a diferentes submódulos., control de Calidad, verificación de enganche de los tres juegos de colimadores, se hace backup, pruebas de funcionamiento. El equipo se encuentra operando normalmente. | no | 1 | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | SALA MEDICINA NUCLEAR 1 |  |  | GENERAL ELECTRIC
15642 | WO-13002254 |  | 2024-10-07 | Se realizó el mantenimiento preventivo de acuerdo al manual de servicio. Verificación de funcionamiento general. Revisión de conexiones. Limpieza exterior. El equipo se encuentra operando normalmente. | no | 1 | ESTACION DE TRABAJO | SIN CODIGO | GENERAL ELECTRIC | NR | NM22201XE | MEDICINA NUCLEAR |  |  | GENERAL ELECTRIC
15641 | RITM2317211 |  | 2024-10-28 |  | no | 1 | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AGFA
15640 | mpascensor |  | 2024-10-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15639 | mpascensor |  | 2024-10-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15638 | mpascensor |  | 2024-10-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15637 | mpascensor |  | 2024-09-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15636 | mpascensor |  | 2024-09-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15635 | mpascensor |  | 2024-09-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15634 | mpascensor |  | 2024-08-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231185H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15633 | mpascensor |  | 2024-08-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231187H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15632 | mpascensor |  | 2024-08-24 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | RF |  | MK-20231186H | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | OFICINA DE SEGURIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15631 | WO-00367154 |  | 2024-10-30 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | REVEOS | 1W00701 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
15630 | mpaaminisplit |  | 2024-09-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00935 | LG | SP122CM MANEJADORA / SIN IDENTIFICAR CONDENSADORA | N/A | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15629 | mpaaminisplit |  | 2024-10-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MEQ00960 | LG | SP182CM MANEJADORA / SIN IDENTIFICAR CONDENSADORA | SIN IDENTIFICAR | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15628 | mpaaminisplit |  | 2024-09-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO06830 | LENNOX | LXGHTC018100P2 | CB12011 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15627 | mpaaminisplit |  | 2024-09-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00911 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820207 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15626 | mpaaminisplit |  | 2024-09-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00896 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820219 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15625 | mpaaminisplit |  | 2024-09-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00880 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820198 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15624 | mpaaminisplit |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BUT | MEQ00913 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820215 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15623 | mpaaminisplit |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | MEQ00884 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820025 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15622 | mpaaminisplit |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00282 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820024 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15621 | mpaaminisplit |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BUT | MEQ00881 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820208 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15620 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TECAM | 3ADW06 MANEJADORA / VSX130601BA CONDENSADORA | UMA 12121372 UC # 1 - 1211514122 UC# 2-1212053362 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15619 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | myeo06662 | c4 | uma | 6212-02 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15618 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS |  | UMA -C4 UC-TRANE | UMA C,F.D1.44.250.2.3.10 UC # TTA180E300AA | UMA 621203 UC 13473J78TA | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15617 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | N.I | CARRIER | N.I | O1212795 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15616 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO central de 7.5 ton |  | CARRIER |  | A02-12-19 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15615 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | 207984 | FAN COIL STARLIGHT UCA CARRIER | UMA FCP6000BU UCA E10AE-060-H1 | UMA L0095637811 UCA M984055 | GERENCIA SERVICIOS AMBULATORIOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15614 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 10 TON | MEQ00391 | LENNOX | TAA150S4D-1Y | UMA # 5612D02553 UC1 # 5812D15731 UC2 # 5812D1574 | ANGIOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15613 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | UMA MEQ00986 UC MEQ00990 | CONFORTFRESH | UMA XO60MR1-BN | UMA 2023-0000-4130-8731 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15612 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TON | UMA MEQ00987 UC # 1 MEQ00989 UC # 2 MEQ00988 | TECAM | 3ADBT09 | UMA2 # 23060691 UC1 # 23050600 UC2 # 2 23050601 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15611 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TONELADAS RECUPERACION |  | CARRIER | 40RR-008-1 | UMA K954192 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15610 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 10 TONELADAS |  | STARLIGHT | FCAPK410-120L-TP2C-3 | UMA M19101140461 UC # 1 C19101139950 UC # 2 C19051137508 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15609 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | UMA CARRIER UC LENNOX | UMA 40FS-200 | UMA D971393 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | LECTURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15608 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | MTC | UMDB.12.08.315 UCA CKL60-3PA | UMA UMDB.12.08.315 UC 1112025191 | ECOGRAFO 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15607 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 8 TONELADAS | MYEO06655 | MTC | UMDP.08.X1 | UMA UMDP.12.08.312 UC 12.08.147 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | SALA DE FLUOROSCOPIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15606 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 8 TONELADAS | MYEO06654 | MTC | umdp. 08.x1 | UMA UMDP.12.08.313 UC 12.08.150 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | SALA DE ESPERA RAYOS X |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15605 | MPAACENTRAL |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | MYEO07250 UC # 1 MEQ01009 | MTC |  | UC #1 20504L6K5F | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15604 | SSO-24-120525 |  | 2024-09-26 | Ejecucion de mantenimiento preventivo | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | ACON | - | 495H0003977 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | ANNAR
15603 | 162783 |  | 2024-08-22 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo al procedimiento. | no | 1 | ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOSEROLOGÍA |  | ABBOTT | ALINITY I | AI02543 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ALCON
15602 | WO-00345324 |  | 2024-08-26 | Se realiza mantenimiento preventivo con éxito. El equipo cuenta con la etiqueta de acondicionamiento. | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T12157 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
15601 | WO-00345355 |  | 2024-08-26 | Se realiza mantenimiento preventivo con éxito. | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 2021126259 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | TERUMO
15600 | WO-00345359 |  | 2024-08-26 | Se realiza el mantenimiento preventivo con éxito. | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 2021126222 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
15599 | WO-00345367 |  | 2024-09-26 | Se realiza el mantenimiento preventivo con éxito. | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 2021126223 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
15598 | 3346 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015048 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15597 | 3187 |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5630 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | TONO25150/tono26748 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15596 | 3191 |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5293 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916556 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15595 | 3268 |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5291 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916660 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15594 | 3272 |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5292 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916644-3912228910 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15593 | 3273 |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5294 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916661 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15592 | 3340 |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15591 | 3347 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15589 | 3399 |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5631 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | TONO25143 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15588 | 3800 |  | 2024-08-23 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5570 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020871 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15587 | 3801 |  | 2024-08-23 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5572 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020869 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15586 | 3802 |  | 2024-08-23 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5569 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020870 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15585 | 3803 |  | 2024-08-23 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5571 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020872 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15584 | 3870 |  | 2024-09-06 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO20923 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15583 | 3871 |  | 2024-09-06 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO21001 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15582 | 1208639 |  | 2024-10-17 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EQUIPO OPERATIVO Y LISTO PARA SU USO | no | 1 | MAQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (MAQUINA PARA PERFUSION) |  | SARNS | SYSTEM8000 | 1670 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | ARROW MEDICAL
15581 | 3918 |  | 2024-09-20 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | 120 KG | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15580 | 3912 |  | 2024-09-18 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO1068 | NIKON | TMS |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15579 | 3907 |  | 2024-09-17 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15578 | 3906 |  | 2024-09-17 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4474 | EDAN | H100B | 360101-M19305410043 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15577 | 3900 |  | 2024-09-16 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO1207 | BOECO |  | 580701106 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15576 | 3898 |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA | EMCO1067 | BECKIMAN | MICROFUGE E | 348720 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15575 | 3896 |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4135 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144033764 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15574 | 3894 |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | BASCULA | HUV020 | OHAUS | 2610 g 700 series |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15573 | 3889 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5724 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590405 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15572 | 3888 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5723 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590396 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15571 | 3863 |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15570 | 3862 |  | 2024-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5159 | COMEN | STAR 8000E | E7200527068F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15569 | 3861 |  | 2024-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5152 | COMEN | STAR 8000E | E7200527081F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15568 | 3860 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5142 | COMEN | STAR 8000E | E7200527082F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15567 | 3854 |  | 2024-09-05 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4475 | EDAN | H100B | 360101-M19305410042 | ECOGRAFO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15566 | 3853 |  | 2024-09-04 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5733 | WelchAllyn | GS 300 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15565 | 3852 |  | 2024-09-04 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5735 | WelchAllyn | GS 300 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15564 | 3844 |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3538 | MEDIANA LUCON | P30M-5 | 113510050079 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15563 | 3806 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15562 | 3797 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15561 | 3796 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15560 | 3795 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15559 | 3790 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4861 | COMEN | STAR 8000E | E7200527094F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15558 | 3789 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4944 | COMEN | STAR 8000E | E7200527024F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15557 | 3788 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5154 | COMEN | STAR 8000E | E7200527065F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15556 | 3787 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4857 | COMEN | STAR 8000E | E7200527092F | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15555 | 3786 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5158 | COMEN | STAR 8000E | E7200527074F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15554 | 3785 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4855 | COMEN | STAR 8000E | E7200527123F | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15553 | 3784 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5146 | COMEN | STAR 8000E | E7200527104F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15552 | 3783 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5147 | COMEN | STAR 8000E | E7200527030F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15551 | 3782 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15550 | 3781 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15549 | 3780 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15548 | 3779 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15547 | 3778 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15546 | 3773 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15545 | 3905 |  | 2024-09-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5515 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027589 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15544 | 3908 |  | 2024-09-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190016 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15543 | 3897 |  | 2024-09-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027372 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15542 | 3895 |  | 2024-09-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5514 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027622 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15541 | 3893 |  | 2024-09-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15540 | 3892 |  | 2024-09-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO CONTABA CON BATERIA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15539 | 3891 |  | 2024-09-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15538 | 3890 |  | 2024-09-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15537 | 3885 |  | 2024-09-10 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15536 | 3881 |  | 2024-09-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (MONITOR DE TRANSPORTE DE SALA HUMANA) | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15535 | 3884 |  | 2024-09-10 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15534 | 3883 |  | 2024-09-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5716 | WelchAllyn | GS 300 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15533 | 3879 |  | 2024-09-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15532 | 3880 |  | 2024-09-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15531 | 3878 |  | 2024-09-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15530 | 3877 |  | 2024-09-10 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15529 | 3886 |  | 2024-09-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (MONITOR DE TRANSPORTE DE SALA HUMANA) | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15528 | 3649 |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4645 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15527 | 3659 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4012 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139463 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15526 | 3657 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4013 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139460 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15525 | 3650 |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4647 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15524 | 3647 |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4644 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15523 | 3644 |  | 2024-08-13 |  | no | 1 | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15522 | 3648 |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4648 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15521 | 3646 |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4643 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15520 | 3643 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15519 | 3641 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15518 | 3642 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO0059 | BURTON | NR | 91619 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15517 | 3630 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5081 | HEALTH O METER | 597KL | 597T014398 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15516 | 3629 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5090 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017781 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15515 | 3628 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5083 | HEALTH O METER | 597KL | 597T009295 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15514 | 3627 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5089 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017773 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15513 | 3625 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5096 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016507 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15512 | 3626 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5093 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016670 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15511 | 3624 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5091 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016512 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15510 | 3623 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6082 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139459 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15509 | 3622 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5095 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016413 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15508 | 3621 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5088 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018102 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15507 | 3846 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15506 | 3841 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15505 | 3847 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15504 | 3851 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15503 | 3849 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15502 | 3850 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15501 | 3848 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15500 | 3857 |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15499 | 3858 |  | 2024-09-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15498 | 3868 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15497 | 3873 |  | 2024-09-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5713 | WelchAllyn | GS 300 |  | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15496 | 3869 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15495 | 3874 |  | 2024-09-09 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (EQUIPO DE TRANSPORTE DEL CUARTO DE PROCEDIMIENTOS) | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15494 | 3876 |  | 2024-09-11 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15493 | 3875 |  | 2024-09-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5717 | WelchAllyn | GS 300 |  | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15492 | r-119 |  | 2024-09-20 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO NO SE LOGRA UBICAR DENTRO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4520 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX34643718 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15491 | r-120 |  | 2024-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460014 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15490 | 3919 |  | 2024-09-20 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15489 | 3747 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15488 | r-122 |  | 2024-09-20 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR DAÑO DE ELECTROVALVULAS, POR LO CUAL NO ES POSIBLE REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027439 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15487 | 3808 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN SU SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO, PULSADORES, FILTROS DE AIRE, CARCASA, PANTALLA FRONTAL, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES TEMPERATURAS Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE MANGUERA Y FILTRO DE AIRE. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | SIN CODIGO | COVIDIEN | WT6000 | SP16100301 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15486 | 3809 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN SU SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO, PULSADORES, FILTROS DE AIRE, CARCASA, PANTALLA FRONTAL, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN DIFERENTES TEMPERATURAS Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE MANGUERA Y FILTRO DE AIRE. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO4091 | COVIDIEN | WT6000 | SP17060514 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15485 | 3812 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3612 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106334 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15484 | 3825 |  | 2024-09-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15483 | 3826 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15482 | 3827 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15481 | 3834 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5711 | WelchAllyn | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15480 | 3835 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5715 | WelchAllyn | GS 300 |  | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15479 | 3837 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15478 | 3836 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5714 | WelchAllyn | GS 300 |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15477 | 3838 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5712 | WelchAllyn | GS 300 |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15476 | 3839 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15475 | 3840 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA CABLE EN MAL ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINICENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL QUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 862606 | RIESTER | 2050 |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15474 | 3843 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15473 | 3842 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15472 | 3909 |  | 2024-09-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15471 | 3911 |  | 2024-09-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15470 | 3913 |  | 2024-09-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15469 | r-118 |  | 2024-09-20 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR DAÑO DE ELECTROVALVULAS Y TAMPOCO CUENTA CON PERILLA, POR LO CUAL NO ES POSIBLE REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530046 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15468 | 3620 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5094 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016408 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15467 | 3619 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15466 | 3618 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5082 | HEALTH O METER | 597KL | 597T014356 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15465 | 3617 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4333 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15464 | 3616 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4334 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15463 | 3614 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4659 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15462 | 3615 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | no identificado | scanmed | sye-907 | nts03 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15461 | 3613 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4651 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15460 | 3610 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4650 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15459 | 3612 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4652 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15458 | 3605 |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SECA | 750 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15457 | 3859 |  | 2024-09-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN EL TALLER DE MANTENIMIETO BIOMEDICO). | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | AMBULANCIA CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15456 | r-181 |  | 2023-08-29 | No se realiza el mantenimiento preventivo debido a que el equipo no se encuentra en el Hospital Universitario del Valle. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4634 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15455 | 3611 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4649 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15454 | r-182 |  | 2023-08-29 | No se realiza el mantenimiento preventivo debido a que el equipo no se encuentra en el Hospital Universitario del Valle. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4636 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15453 | 3597 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4331 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15452 | 3603 |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5092 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018101 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15451 | 3599 |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO2733 | HEALTH O METER | 160KG | 1600000066 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15450 | 3598 |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4736 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017786 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15449 | 3596 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4337 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15448 | 3595 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4332 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15447 | 3593 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO3113 | RIUCHENG | NR |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15446 | 3594 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4336 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15445 | 02108 |  | 2023-08-10 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se hace inspección visual y estructura del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón PROSIM 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba correcto funcionamiento de las baterías, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15444 | 3791 |  | 2024-08-22 |  | no | 1 | AUDIOMETRO | EMCO1767 | INTERACOUSTICS | AC-40 | 568863 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15443 | 3798 |  | 2024-08-22 |  | no | 1 | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15442 | 3765 |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | D300 | 401310 | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15441 | 3766 |  | 2024-08-16 |  | no | 1 | COMPRESOR VASCULAR | EMCO5720 | COVIDIEN | SCD 700 | V2015529SX | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15440 | 3736 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1786 | MARCO | Chart Projector Jackson Ville | 23237 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15439 | 3737 |  | 2024-08-09 |  | no | 1 | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15438 | 3735 |  | 2024-08-09 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887104 | VIEW LIGTH | SP11 | L1LJB1EB | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15437 | 3687 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4017 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139461 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15436 | 3688 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15435 | 3689 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4014 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139465 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15434 | 3685 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4011 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139450 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15433 | 3686 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4018 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137754 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15432 | 3681 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4361 | WELCH ALLYN |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15431 | 3684 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139462 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
15430 | 3680 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4663 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15429 | 3678 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4662 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15428 | 3674 |  | 2024-08-09 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0009 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15427 | 3679 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 302162 | WELCH ALLYN | NR |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15426 | 3677 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4660 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
15425 | 3672 |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | 02261 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15424 | 3855 |  | 2024-09-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15423 | 3793 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4480 |  |  | 1104396964/1104612897 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15422 | 3792 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15421 | 3761 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4479 |  |  | 1104396957/1104612902 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15420 | 3760 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15419 | 3902 |  | 2024-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15418 | 3901 |  | 2024-09-16 | SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15417 | 3903 |  | 2024-09-16 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM600 | 09776E85 | HIDROTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15416 | 3882 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15415 | 3833 |  | 2024-09-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15414 | 3818 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15413 | 3824 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026810 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15412 | 3820 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15410 | 3817 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15409 | 3813 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15408 | 3815 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15407 | 3816 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15406 | 3814 |  | 2024-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15405 | 3566 |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR/MONITOR | EMCO5721 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DZ-1A015062 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15404 | 3916 |  | 2024-09-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EL EQUIPO TOMA CORRECTAMENTE LOS VALORES DE ECG, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BALON DE CONTRAPULSACION | EMCO4902 | DATASCOPE | CS300 | S1313839J9 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15403 | 3915 |  | 2024-09-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO |  | OSYPKA MEDICAL | PACE 101 | 0730309 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15402 | 3914 |  | 2024-09-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4860 | COMEN | STAR 8000E | E7200527083F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15401 | 3910 |  | 2024-09-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15400 | 3899 |  | 2024-09-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 EN SUS VARIABLES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EL EQUIPO SE APAGA APENAS SE DESCONECTA DE LA RED ELECTRICA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15399 | 3872 |  | 2024-09-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5156 | COMEN | STAR 8000E | E7200527102F | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15398 | 3867 |  | 2024-09-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5151 | COMEN | STAR 8000E | E7200527058F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15397 | OT-179577-24 |  | 2024-10-04 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5597 | LG | CNS-9101/ QP-914P | 0100929 / 0100935 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
15396 | 3866 |  | 2024-09-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5153 | COMEN | STAR 8000E | E7200527067F | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15395 | 3865 |  | 2024-09-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4856 | COMEN | STAR 8000E | E7200527089F | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15394 | 3864 |  | 2024-09-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5144 | COMEN | STAR 8000E | E7200527059F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15393 | 3855 |  | 2024-09-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15392 | 3855 |  | 2024-09-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15391 | 3832 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5160 | COMEN | STAR 8000E | E7200527078F | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15390 | 3831 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035092 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15389 | 3830 |  | 2024-09-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4859 | COMEN | STAR 8000E | E7200527069F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15388 | 3822 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4858 | COMEN | STAR 8000E | E7200527050F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15387 | 3820 |  | 2024-09-02 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4861 | COMEN | STAR 8000E | E7200527094F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15386 | MPVEH |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15385 | MPVEH |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15384 | MPVEH |  | 2024-08-26 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15383 | MPVEH |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15382 | MPVEH |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15381 | MPVEH |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15380 | MPVEH |  | 2024-08-23 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15379 | MPVEH |  | 2024-08-29 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15378 | MPVEH |  | 2024-08-22 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15377 | MPVEH |  | 2024-08-13 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15376 | MPVEH |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15375 | MPVEH |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15374 | MPVEH |  | 2024-08-27 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | ONK 140 | FORD | 2010 |  | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15373 | MPVEH |  | 2024-08-20 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | OKZ 025 | CHEVROLET | 2023 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15372 | MPVEH |  | 2024-08-28 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 031 | chevroleth | 2017 |  | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15371 | MPVEH |  | 2024-08-16 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 288 | TOYOTA FORTUNER | 2019 |  | GERENCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15370 | 240185 |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | KARL STORZ | 264320 | NW15422-B | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15369 | 240184 |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | RV4864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15368 | 240183 |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | YZ771612-H | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15367 | 240182 |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | XV723160-P | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15366 | 240181 |  | 2024-09-13 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | E5ID10110 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15365 | 240163 |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | KARL STORZ | 264320 | UU18348 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15364 | 240162 |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | OW3028 | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
15363 | 240161 |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | OZ760441-H / RT0040169-K | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
15362 | 240160 |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OV713874-P | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15361 | 240159 |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | H41D10069 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15360 | 240114 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15359 | 240119 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR | 01333 | KARL STORZ | 264320 | PU19471 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15358 | 240118 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | YV6054 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15357 | 240117 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | STORZ | IMAGE 1 HD | XV841228-H | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
15356 | 240116 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OW702404-P | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
15355 | 240115 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | 13-216350 | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
15354 | mpcabinafluj |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA MARCA LABCONCO | N.I | LABCONCO | 3430801 | 071280022 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA |  | C4PASCAL
15353 | mpcabinafluj |  | 2024-06-08 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3741 | C4 | FLC 120 | 3913 - 02 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
15352 | mpcabinafluj |  | 2024-06-08 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3740 | C4 | FLC 120 | 3413 - 06 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
15351 | mpcabinafluj |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | EMCO0886 | TELSTAR | BIO-II-A | 18741 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | C4PASCAL
15350 | mpcabinafluj |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3743 | C4 | FLOW 120H | 3513 - 12 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
15349 | mpcabinafluj |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3742 | C4 | FLOW 180H | 3513 - 14 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
15348 | mpcabinafluj |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | N.I | C-4 | flow120h | 3513-12 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
15345 | mpautoclave |  | 2024-07-26 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | EMCO4048 | ESSEN | SA-600A | 140101015-003 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
15344 | mpautoclave |  | 2024-07-25 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st5 | EMCO3896 | BMT | 669-2 | 100261 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
15343 | mpautoclave |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15342 | mpautoclave |  | 2024-07-23 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15341 | mpautoclave |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15340 | mpautoclave |  | 2024-07-29 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15339 | mpautoclave |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st5 | EMCO3896 | BMT | 669-2 | 100261 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
15338 | mpautoclave |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15337 | mpautoclave |  | 2024-05-27 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15336 | mpautoclave |  | 2024-05-28 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15335 | mpautoclave |  | 2024-05-29 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
15334 | RT-FT-004 |  | 2024-04-11 | TODO OK | no | 1 | congelador de laboratorio |  | PHCbi | pf-l5181w-pa |  | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | INOVALTEC
15333 | mpascensor |  | 2024-08-29 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15332 | mpascensor |  | 2024-08-29 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15331 | mpascensor |  | 2024-08-31 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15330 | mpascensor |  | 2024-08-31 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15329 | mpascensor |  | 2024-08-31 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15328 | mpascensor |  | 2024-07-25 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15327 | mpascensor |  | 2024-07-27 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15326 | mpascensor |  | 2024-07-27 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15325 | mpascensor |  | 2024-07-27 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15324 | mpascensor |  | 2024-07-27 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15323 | 3645 |  | 2024-08-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15322 | 3740 |  | 2024-08-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL, ESTRUCTURAL Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EL EQUIPO PATRON CON LOS PARCHES PEDIATRICOS POR TAL RAZON ARROJA DICHOS VALORES, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5527 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077059 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15321 | R-111 |  | 2024-08-30 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE BAJA | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15320 | R-110 |  | 2024-08-30 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE NO SE LOGRA UBICAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE DESDE EL AÑO 2019 | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3532 | MEDIANA | LUCON | 113510050080 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15319 | 3807 |  | 2024-08-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE MANERA EXTERNA E INTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON LAS MASAS PATRON Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZA MOVILES. EQUIPO FUNCIONAL EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15318 | 3771 |  | 2024-08-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL, ESTRUCTURAL Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EL EQUIPO PATRON CON LOS PARCHES PEDIATRICOS POR TAL RAZON ARROJA DICHOS VALORES, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5526 | SCHILLER | FRED EASY | 058999075845 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15317 | 3743 |  | 2024-08-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4572 | HEALTH O METER | 500KL | 5000156952 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15316 | 3770 |  | 2024-08-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE CONFIRMA QUE TRABAJA CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO EJERCE FUERZA DE SUCCION, INDICADOR EN CORRECTO ESTADO, MOTOR TRABAJANDO CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00234 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15315 | 3741 |  | 2020-06-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL, ESTRUCTURAL Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EL EQUIPO PATRON CON LOS PARCHES PEDIATRICOS POR TAL RAZON ARROJA DICHOS VALORES, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5529 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077058 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15314 | 3738 |  | 2024-08-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL, ESTRUCTURAL Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EL EQUIPO PATRON CON LOS PARCHES PEDIATRICOS POR TAL RAZON ARROJA DICHOS VALORES, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5528 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077055 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15313 | 3632 |  | 2024-08-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15312 | 3633 |  | 2024-08-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | DETECTO | 10Kg | 9405-135 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15311 | MPAAMINISP |  | 2024-08-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO07343 | LG | SP182CM | UC MEZ65427506 UM - MEZ65257304 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15310 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA - MEQ00969 UC#1 - MEQ00966 UC#2 - MEQ00967 | TRANE | UMA TWE12043BAA04A UC 4TTK0560D1000BL | UMA 22461098BA UC # 1-62227-A5271403-00010 UC # 2-62227-A5271403-00012 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15309 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA - MEQ00968 UC#1 - MEQ00964 UC#2 - MEQ00965 | TRANE | UMA TWE12043BAA04A UC 4TTK0560D1000BL | UMA 22461094BA UC # 1-62227-A5271403-00007 UC # 2-62227-A5271403-00043 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15308 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TON |  | TECAM | UMA 4FZX24236ODT UC # 1 - 1UZT12138 UC# 2 -1UZT12136 | UMA 12111284 UC # 1 - 12111289 UC # 2 - 12111288 | PEDIATRIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15307 | MPAAMINISP |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo minisplit 24.000 btu | MEQ00914 | midea | UMA MSAFD-24CRN1-NC0W UC MOX430-24CN1-NC0W | UM - 341F277770421060850051 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15306 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON | UMA UC#1 MEQ00978 UC#1 MEQ00979 | TRANE | TWE12043BAA04A MANEJADORA / 4TTK0560D1000BL CONDENSADORA | UMA 21292633BA UC # 1 62227-A5271403-00025 UC # 2 62227-A2415404-00004 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15305 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA MEQ00972 UC#1 MEQ00980 UC#1 MEQ00981 | TRANE | TWE12043BAA04A MANEJADORA / 4TTK0560D1000BL CONDENSADORA | UMA 21292632BA UC # 1 62227-A5271403-00001 UC # 2 62227-A5271403-00017 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15304 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | TECAM | 4FRDX060126 MANEJADORA / 1URCO60136 CONDENSADORA | UMA 340764330019321010014 UC # 340688982058C180100040 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15303 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 11 TON |  | TECAM | 3ADBT03 MANEJADORA / 1UEBE36136-P CONDENSADORA | UMA 20010002 UC # 2001004 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15302 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | MYEO09918 | TECAM | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15301 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON | UMA MEQ00722 - UC MEQ00721 | TECAM | 3ADBT 06 UMA C060136 CONDENSADORAS | UMA 18070804 - UC C704800891917C06400025 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15300 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UC # 1 MEQ00719- UC # 2 MEQ00720 | TECAM | 3ADBT 09 UMA 1UEBE 48 136-P CONDENSADORAS | UMA 18070809 UC # 1 18070806 UC # 2 18070805 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15299 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UC MEQ00718 | TECAM | 3ADBT 13 UMA 1UZT14 136-C CONDENSADORA | UMA 18070802 - UC 18040483 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15298 | MPAACENTRAL |  | 2024-08-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO de 20 Toneladas | UMA MYEO07522 UC #1 MEQ00724 UC#2 MEQ00723 | TECAM | 3ADBT 21 MANEJADORA / 1UZT14 136-C CONDENSADORAS | UMA 18070801 UC # 1 - 180708016 UC # 2 - 180708017 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15297 | 3751 |  | 2024-08-13 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4724 | SMAF | SXT-5A | L5.19.150 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15296 | 3738 |  | 2024-08-12 |  | si | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5528 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077055 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15295 | 3821 |  | 2024-08-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4471 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016815 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15294 | 3823 |  | 2024-08-28 |  | no | 1 | HOLTER |  | DMS | RESTING | S3-BP-563 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15293 | MPAAMINISP |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS | MYEO09552 | Trane |  | 4TTK0560D600B | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15292 | MPAAMINISP |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS | MYEO09553 | Trane |  |  | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15291 | MPAAMINISP |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TONELADAS | MYEO09554 | Trane |  | 4TTK0560D600BL | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15290 | MPAAMINISP |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 9C1900Y7903TAULAG102 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15289 | MPAAMINISP |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG |  | 9C600Y7VAG070 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15288 | MPAAMINISP |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU |  | Mirage |  | 7121900188 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15287 | MPAAMINISP |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | Trane |  | 4TTK1536A1000AA | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15286 | MPAAMINISP |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | Trane |  | 191075X06836YC20041 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15285 | MPAAMINISP |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | Trane |  | 4TTK0524H1000AA | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15284 | MPAAMINISP |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | LG |  | TVUC362KLAO | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15283 | MPAAMINISP |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | Mirage |  | CLF361Q7102100166 | UNIDAD BASICA DE ATENCION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15282 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO central CHILLER 40 TONELADAS |  | UMA TECAM UCa LG | 46873-0071j031-c01qpw |  | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15281 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 40 TONELADAS |  | UMA TECAM UCA LG | 46873-0061M689-C01HDG | UMA # 1 2012522 UMA # 2 2012520 UMA # 3 2012521 UMA # 4 2012523 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15280 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | CARRIER |  | 40FS200VCAE10AE060H1 | RADIOTERAPIA | ACELERADOR LINEAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15279 | MPAAMINISP |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO09484 | MIRAGE |  | ELF261Q7062000073 | URGENCIAS | FACTURACION URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15278 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 24 TONELADAS |  | TRANE |  | 13361XEYWA | SALA HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15277 | MPAAMINISP |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQ00639 | Mirage |  | ELF121Q7031906163 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15276 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TONELADAS | MEQO1048 | TRANE | UMA TWE090D300AA UCA TTA090D300AA | UMA 14142UNPBA UCA 14182LPHYA | URGENCIAS | YESOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15275 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 10 TONELADAS | MEQO0783 | UMA MTC UCA TRANE | UCA CGAK1002FCWGRMB-00 | UCA 2A0220 - 00012 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15274 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 7.5 TONELADAS | MEQ00782 | UMA MTC UCA TRANE | UCA CGAK0752FCWGRMB-00 | UCA 2A0220 - 00009 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15273 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | MEQO0642 | TECAM | UMA 4FRDX036126 | UMA C704800892017C02400008 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15272 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 22 TONELADAS | MEQO00473 | TECAM |  | 14101063 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15271 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 24 TON | MYEO09427 | TECAM |  | 14111282 | URGENCIAS | CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15270 | MPAACENTRAL |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 24 TONELADAS | MYEO09428 | TECAM | UMA # 2 3AHD21 U.C # 1 - 1UZT14136-C U.C # 2 -1UZT14136-C | 14111283 | URGENCIAS | CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15269 | MPAAMINISP |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | MYEO08997 | MIRAGE | ELF121Q | ELF121Q7032001177 | CONTROL INTERNO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15268 | MPAAMINISP |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | MEQO0700 | TRANE | 4MYW1624A1000BA | 3D55090110710 | CONTROL INTERNO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15267 | MPAAMINISP |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | M: MYEO08821 | MIRAGE | ELF181Q | S/n:ELF181Q7031900053 | ATENCION AL USUARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15266 | MPAAMINISP |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU | MYEO08819 | MIRAGE | ELF181Q703 | ELF181Q7031900202 | CIRUGIA | PROGRAMACION QUIRURGICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15265 | MPAAMINISP |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU | MYEO08820 | MIRAGE | ELF091Q | ELF091Q7031900078 | VENTANILLA UNICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15264 | MPAAMINISP |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU | MYEO07335 | KONFORNET | KN-24K124 | JAA06BE7134197000051 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD | MONITOREO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15263 | MPAAMINISP |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU | N.I | BLUELINE | N.I | O2020966905136281200 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15262 | MPAAMINISP |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | BLUELINE |  | MS-121002 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15261 | 3889 |  | 2024-08-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4611 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070028 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15260 | 3888 |  | 2024-08-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5301 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065436 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15259 | 3887 |  | 2024-08-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5300 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065445 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15258 | 3886 |  | 2024-08-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15257 | 3884 |  | 2024-08-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4446 | EDAN | IM-70 | 360080-M19306510002 | QUIROFANO 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15256 | 3805 |  | 2024-08-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4610 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070030 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15255 | 3804 |  | 2024-08-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4821 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035287 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15254 | 3429 |  | 2024-08-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4609 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070026 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15253 | 3428 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5543 | PHILIPS | EFFICIA CM100 | CN62639228 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15252 | 3426 |  | 2024-08-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4608 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070029 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15251 | 3420 |  | 2024-08-29 |  | no | 1 | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5130 | HUGEMED | VL3 | R203306040 | QUIROFANO CENTRAL | CODIGO DORADO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15250 | 3419 |  | 2024-08-26 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO4903 | COVIDIEN | B2-WT6000 | SP19070103 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15249 | 3418 |  | 2024-08-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5304 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065443 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15248 | 3417 |  | 2024-08-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4884 | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE B450 | SNE18030116HA | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15247 | OTT - 76514 |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
15246 | OTT - 76524 |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO5122 | FUJIFILM | DR ID-1201 | 96655617 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
15245 | OTT - 76523 |  | 2024-09-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO5119 | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012A6040 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
15244 | OTT - 76511 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
15243 | OTT - 76522 |  | 2024-09-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
15242 | 3772 |  | 2024-07-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3772 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002921 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15241 | 3733 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15240 | 3732 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4885 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13064 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15239 | 3731 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15238 | 3730 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15237 | 3729 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15236 | 3728 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15235 | 3727 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15234 | 3726 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15233 | 3725 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15232 | 3724 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15231 | 3723 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15230 | 3722 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15229 | 3721 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5637 | BIOCARE | IM-12 | C318100240 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15228 | 3720 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3941 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0252 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15227 | 3719 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4204 | BIOCARE | IM-12 | C318110354 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15226 | MPASCENSOR |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
15225 | 3718 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15224 | 3717 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15223 | 3716 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15222 | MPASCENSOR |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
15221 | 3714 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15220 | MPASCENSOR |  | 2024-08-08 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
15219 | 3713 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15218 | 3711 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15217 | 3710 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15216 | 3708 |  | 2024-07-28 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4889 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13066 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15215 | 3701 |  | 2024-07-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15214 | 3700 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4887 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13065 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15213 | 3699 |  | 2024-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4200 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004854 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15212 | 3697 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3753 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002916 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15211 | 3696 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15210 | 3695 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4888 | MAQUET | LYRA 1118 10KO | 10024 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15209 | 3694 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4455 | WELCHALLYN | 6S900 | 409429 | CLINICA AL ALBA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15208 | 3453 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15207 | 3431 |  | 2024-07-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4201 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004848 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15206 | 3712 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3679 | ETHICON | GEN 11 | 1111317832 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15205 | 3755 |  | 2024-08-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4657 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15204 | R-108 |  | 2024-08-30 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE NO SE LOGRA UBICAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE DESDE EL AÑO 2021 | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4634 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15203 | 3754 |  | 2024-08-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4656 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15202 | 3753 |  | 2024-08-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4658 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15201 | 3752 |  | 2024-08-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4635 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15200 | 3676 |  | 2024-08-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL , SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4730 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018097 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15199 | 3763 |  | 2024-08-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 0054 | BABY SCALE | TANITA 1584 | 840810 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15198 | 6281 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | 04349 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
15197 | 6282 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4594 | LEICA | RM2125RTS | 04347 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
15196 | 6312 |  | 2024-06-27 |  | no | 1 | Criostato | EMCO4040 | LEICA | CM1860 | 00000003494 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
15195 | 3673 |  | 2024-08-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL , SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4733 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006656 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15194 | 6277 |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | 2044/00039-247-640-337 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
15193 | 3609 |  | 2024-06-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PEDAL Y JERINGA TRIPLE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO6039 | ARDENT | PORTATIL |  | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15192 | 3608 |  | 2024-06-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PEDAL Y JERINGA TRIPLE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO6037 | ARDENT | PORTATIL |  | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15191 | 3590 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4627 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15190 | 3591 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4628 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15189 | 3606 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PEDAL Y JERINGA TRIPLE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO6038 | ARDENT | PORTATIL |  | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15188 | 3604 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4637 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15187 | 3589 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4633 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15186 | 3587 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4629 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15185 | 3588 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4630 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15184 | 3567 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON LAS MASAS PATRON Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZA MOVILES. EQUIPO FUNCIONAL EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5100 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017813 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15183 | 3109 |  | 2024-08-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL , SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4728 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017863 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15182 | 3037 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | Humidificador |  | FHISER & PAYKEL | MR 850 | 181123373127 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15181 | 3039 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | Humidificador |  | FHISER & PAYKEL | MR 850 | 181123373114 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15180 | 3035 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | Humidificador |  | FHISER & PAYKEL | MR 850 | 181112372079 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15179 | 3034 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | Humidificador |  | FHISER & PAYKEL | MR 850 | 181112372075 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15178 | 3579 |  | 2024-07-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1335 | ATOM | V-2100G | 1684082 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15177 | 3607 |  | 2024-08-02 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635A | 01060000146 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15176 | 3586 |  | 2024-08-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOMBILLOS, DEL SWITCHE CUANDO SE POSICIONAN LOS TERMINALES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4632 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15175 | R-109 |  | 2024-08-30 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE NO SE LOGRA UBICAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE DESDE EL AÑO 2021 | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4636 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15174 | 3111 |  | 2024-08-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL , SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4732 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006625 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15173 | 3110 |  | 2024-08-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL , SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4729 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018099 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15172 | 3108 |  | 2024-08-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL , SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4731 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006675 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15171 | R-075 |  | 2024-06-28 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, TARJETA QUEMADA | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15170 | 3382 |  | 2024-06-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5103 | HEALTHOMETER | 450KL | 4500016410 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15169 | 3378 |  | 2024-06-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON DE TEMPERATURA Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, REINICIO DE FILTRO HIDROFOBICO. SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5586 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040342 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15168 | 3369 |  | 2024-06-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15167 | 3351 |  | 2024-06-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004831 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15166 | 3343 |  | 2024-06-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | 456862000181 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15165 | 3342 |  | 2024-06-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5125 | MEDIANA | D500 | 456862000143 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15164 | 3341 |  | 2024-06-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15163 | 3338 |  | 2024-06-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15162 | 3285 |  | 2024-06-11 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN EL ALMACEN DEL TALLER BIOMEDICO). | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4943 | COMEN | STAR 8000E | E7200527055F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15161 | 3284 |  | 2024-06-11 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN EL ALMACEN DEL TALLER BIOMEDICO). | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4939 | COMEN | STAR 8000E | E7200527085F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15160 | 3277 |  | 2024-06-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15159 | 3264 |  | 2024-06-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE EVIDENCIA PELADURAS EN EL CABLE ECG PERO EL CABLE FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4791 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021559 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15158 | 3263 |  | 2024-06-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE EVIDENCIA PELADURAS EN EL CABLE ECG PERO EL CABLE FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15157 | 3556 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450091PA | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15156 | OTT-31810 |  | 2024-06-20 | 3912123664 | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5958 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912123664 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15155 | OTT-31816 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONECTORES, CABLES DE DERIVADAS Y CARCASA. PRUEBAS DE MEDICION ECG Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH CON SOFTWARE CARDIODAY. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5955 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912124814 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15154 | OTT-31813 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONECTORES, CABLES DE DERIVADAS Y CARCASA. PRUEBAS DE MEDICION ECG Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH CON SOFTWARE CARDIODAY. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5960 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912125519 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15153 | OTT-31812 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONECTORES, CABLES DE DERIVADAS Y CARCASA. PRUEBAS DE MEDICION ECG Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH CON SOFTWARE CARDIODAY. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5956 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912124585 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15152 | OTT-31814 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONECTORES, CABLES DE DERIVADAS Y CARCASA. PRUEBAS DE MEDICION ECG Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH CON SOFTWARE CARDIODAY. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5961 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912125521 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15151 | OTT-31811 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONECTORES, CABLES DE DERIVADAS Y CARCASA. PRUEBAS DE MEDICION ECG Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH CON SOFTWARE CARDIODAY. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5959 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912124578 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15150 | OTT-31815 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. REVISIÓN Y LIMPIEZA DE CONECTORES, CABLES DE DERIVADAS Y CARCASA. PRUEBAS DE MEDICION ECG Y CONECTIVIDAD BLUETOOTH CON SOFTWARE CARDIODAY. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5957 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912125523 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15149 | MPAAMINISP |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIRAGE |  | UMA EXF12121W7061600450 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15148 | MPAAMINISP |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | MEQ01085 | MIDEA |  | UMA 54122000D6639120130096 UCA 54122000D6739140150114 | NOMINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15147 | MPAAMINISP |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF261Q7072000567 | HISTORIAS CLINICAS Y MIPRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15146 | MPAAMINISP |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | MIRAGE |  | ELF361Q - 02000177 | HISTORIAS CLINICAS Y MIPRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15145 | MPAAMINISP |  | 2024-07-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQ00908 | MIDEA |  | 341E152201119280170100 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15144 | MPAAMINISP |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT de 12.000 btu |  | LG | SP122CM | MEZ65257417 | BANCO DE LECHE HUMANA | LACTARIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15143 | MPAAMINISP |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQ00643 | MIRAGE | ELF181Q | MEQ00643 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15142 | R-038 |  | 2024-04-19 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE EL EQUIPO NO SE UBICA DENTRO DEL HOSPITAL. bodega/ desde septiembre, no se ubica/ jefe elizabeth | no | 1 | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15141 | 3769 |  | 2024-08-15 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, EL EQUIPO CUENTA CON VARIOS TORNILLOS FALTANTES EN EL CABEZAL, EL CUERPO DEL EQUIPO, SEGURO DEL TALLIMETRO, RUEDAS, A PESAR DE ESTO EL EQUIPO PESA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4008 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137755 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15140 | R-081 |  | 2024-06-28 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO NO SE LOGRA UBICAR EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE. | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15139 | R-079 |  | 2024-06-28 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO PRESENTA DAÑO DE TARJETA PRINCIPAL Y BOMBILLO | no | 1 | PROYECTOR | 53887103 | VIEW LIGTH | NR | L1LFC8EB | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15138 | 3406 |  | 2024-06-28 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654300 | CARL ZEISS | 30SL-M |  | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15137 | 3398 |  | 2024-06-24 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE EVIDENCIA EN EL SOFTWARE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15136 | 3408 |  | 2024-06-25 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BOMBILLO, DEL CONTROL, DE LAS IMAGENES Y DE LOS MODOS DE IMAGEN, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3044 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0002 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15135 | 3397 |  | 2024-06-24 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EN EL SERVICIO DAN A ENTENDER QUE EL EQUIPO FUNCIONA DE MANERA INTERMIENTE, EL EQUIPO NORMALMENTE ENCIENDE Y AUMENTA LA VELOCIDAD GRADUALMENTE, E INFORMAN QUE ESTO NO OCURRE SIEMPRE QUE ENCIENDE, EL EQUIPO FUNCIONA BIEN CON PEQUEÑAS INTERMITENCIAS, SE HACE LUBRICACION DE LAS PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | UNIVALLE 53930291 | TRACKMASTER | TMX425C | FV8189 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15134 | 3396 |  | 2024-06-24 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE ESTA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE EVIDENCIA EN EL SOFTWARE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15133 | 3391 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15132 | 3390 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA | EMCO3789 | HEALTHOMETER | NR | 4500000873 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15131 | 3383 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15130 | 3380 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4725 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018107 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15129 | 3360 |  | 2024-06-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4739 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017806 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15128 | 3361 |  | 2024-06-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15127 | 3376 |  | 2024-06-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4741 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017780 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15126 | 3359 |  | 2024-06-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4740 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018103 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15125 | 3358 |  | 2024-06-17 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4737 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017800 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15124 | 3296 |  | 2024-06-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15123 | 3253 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTAS CONDICIONES, SE HACE LUBRICACION DE LAS PIEZAS MOVILES, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON MASAS PATRON, SE VERIFICA BUEN ESTADO DEL TALLIMETRO, EQUIPO FUNCIONAL EN SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4951 | HEALTH O METER | 450KL | 4500017809 | FISIATRIA. |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15122 | 3252 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTRUAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | 660-020453 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15121 | 3251 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTRUAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15120 | 3250 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15119 | 3246 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO CALIENTA Y EVAPORA EL AGUA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15118 | 3248 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15117 | 3247 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15116 | 3249 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15115 | 3245 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15114 | 3242 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15113 | 3244 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15112 | 3243 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | A350403 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15111 | 3241 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO ENFRIA EL AGUA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15110 | 3237 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15109 | 3240 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO CALIENTA Y EVAPORA EL AGUA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15108 | 3239 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | HIDROTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15107 | 3236 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15106 | 3238 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15105 | OTT-28223 |  | 2024-05-09 | - se realiza limpieza exterior, puerto de bateria y conector a brazalete. - se realiza revisión de carcasas y accesorios, todo en buen estado. - se realiza prueba de fuga, satisfactoria. - se realiza prueba de medición, satisfatoria. - se realista prueba de conexión por USB a software, satisfatorio. - se realiza ajuste de hora. equipo queta totalmente funcional en el servicio | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5748 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26832 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15104 | OTT-28212 |  | 2024-05-09 | - se realiza limpieza exterior, puerto de bateria y conector a brazalete. - se realiza revisión de carcasas y accesorios, todo en buen estado. - se realiza prueba de fuga, satisfactoria. - se realiza prueba de medición, satisfatoria. - se realista prueba de conexión por USB a software, satisfatorio. - se realiza ajuste de hora. equipo queta totalmente funcional en el servicio. | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5743 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26712/TONO26783 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15103 | OTT-28219 |  | 2024-05-09 | - se realiza limpieza exterior, puerto de bateria y conector a brazalete. - se realiza revisión de carcasas y accesorios, todo en buen estado. - se realiza prueba de fuga, satisfactoria. - se realiza prueba de medición, satisfatoria. - se realista prueba de conexión por USB a software, satisfatorio. - se realiza ajuste de hora. equipo queta totalmente funcional en el servicio. | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5747 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26738 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15102 | OTT-28222 |  | 2024-05-09 | - se realiza limpieza exterior, puerto de bateria y conector a brazalete. - se realiza revisión de carcasas y accesorios, todo en buen estado. - se realiza prueba de fuga, satisfactoria. - se realiza prueba de medición, satisfatoria. - se realista prueba de conexión por USB a software, satisfatorio. - se realiza ajuste de hora. equipo queta totalmente funcional en el servicio. | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5744 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26830 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15101 | OTT-28220 |  | 2024-05-09 | - se realiza limpieza exterior, puerto de bateria y conector a brazalete. - se realiza revisión de carcasas y accesorios, todo en buen estado. - se realiza prueba de fuga, satisfactoria. - se realiza prueba de medición, satisfatoria. - se realista prueba de conexión por USB a software, satisfatorio. - se realiza ajuste de hora. equipo queta totalmente funcional en el servicio. | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5746 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26839 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15100 | OTT-28214 |  | 2024-05-09 | - se realiza limpieza exterior, puerto de bateria y conector a brazalete. - se realiza revisión de carcasas y accesorios, todo en buen estado. - se realiza prueba de fuga, satisfactoria. - se realiza prueba de medición, satisfatoria. - se realista prueba de conexión por USB a software, satisfatorio. - se realiza ajuste de hora. equipo queta totalmente funcional en el servicio. | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5745 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26797 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15099 | oTT-28217 |  | 2024-05-09 | - se realiza limpieza exterior, puerto de bateria y conector a brazalete. - se realiza revisión de carcasas y accesorios, todo en buen estado. - se realiza prueba de fuga, satisfactoria. - se realiza prueba de medición, satisfatoria. - se realista prueba de conexión por USB a software, satisfatorio. - se realiza ajuste de hora. equipo queta totalmente funcional en el servicio. | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5750 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26754 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15098 | OTT - 20857 |  | 2024-07-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5699 | MAQUET | FLOW-I | 8161 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
15097 | 3735 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15096 | 3693 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3940 | DRAGER | RESUCITAIRE | HY07422 - 16-31981 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15095 | 3692 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066642 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15094 | 3683 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4525 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07003 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15093 | 3682 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4778 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AIZG05007 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15092 | 3671 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4526 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07005 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15091 | 3691 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA |  | JCM | JCL-006 | 140809192 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15090 | 3670 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15089 | 3669 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15087 | 3668 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15086 | 3667 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15085 | 3666 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15084 | 3665 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4777 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AIZG05002 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15083 | 3664 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 113001709 | MEDIX | MEDILED | 667-10 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15082 | 3663 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130010733 | MEDIX | MEDILED | 666-10 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15081 | 3662 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130006561 | MEDIX | MEDILED | 664-10 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15080 | 3661 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130006562 | MEDIX | MEDILED | 658-09 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15079 | 3660 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130009936 | MEDIX | MEDILED | 660-09 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15078 | 3658 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | partos cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15077 | 403112212 |  | 2024-06-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB LS10 | L17B0170GX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
15076 | 3656 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | GINECOLOGIA CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15075 | 3655 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3558 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205024 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15074 | 3654 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15073 | 3653 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3559 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205022 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15072 | 3652 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | BODEGA CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15071 | 3637 |  | 2024-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15070 | 1432138 |  | 2024-06-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | Valleylab Ls10 | L17B0137gX | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
15069 | 403112449 |  | 2024-06-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MONITOR DE OXIMETRIA CEREBRAL SOMATICA | EMCO6032 | COVIDIEN | INVOS OXIMETER | 22g10212x | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
15068 | 403112450 |  | 2024-06-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA COMPLETO DE MONITOREO BIS | EMCO6034/EMCO6033 | COVIDIEN | 1855-0151 | VT71563/B4455264 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
15067 | 3772 |  | 2024-08-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE S ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0161 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15066 | 3767 |  | 2024-08-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE S ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060267 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15065 | 3764 |  | 2024-08-15 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE S ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y RESPONDE CORRECTAMENTE, EL EQUIPO NO CUENTA CON ACCESORIOS NI BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15064 | 3757 |  | 2024-08-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE S ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SU BATERIA FUNCIONA CORECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4937 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035218 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15063 | 3756 |  | 2024-08-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE S ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SU BATERIA FUNCIONA CORECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035243 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15062 | 3742 |  | 2024-08-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE S ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y RESPONDE CORRECTAMENTE, EL EQUIPO CUENTA CON BATERIA MALA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004809 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15061 | 3602 |  | 2024-08-02 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EL EQUIPO PATRON Y RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005272 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15060 | 403101703 |  | 2024-07-20 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3687 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014762 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
15059 | 4031011801 |  | 2024-06-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3686 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014765 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
15058 | 3547 |  | 2024-07-19 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4762 | LED SPA | SURTRON 120 | 3630238404 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15057 | 3527 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3415 | HEALTH O METER | 160kg | 160011960 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15056 | 3526 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15055 | 3517 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5718 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15054 | 3511 |  | 2024-07-12 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO6053 | BERCHTOLD | D540 | 6530060 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15052 | 3510 |  | 2024-07-12 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO1014 | MAQUET | BETACLASIC 2605 | 22554 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15051 | 3504 |  | 2024-07-19 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15050 | 3503 |  | 2024-07-12 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15049 | 3502 |  | 2024-07-12 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15048 | 3463 |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15047 | 3462 |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | ENRAF NONIUS | ENDOMED 582 | 2321 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15046 | 3461 |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15045 | 3460 |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15044 | 3459 |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15043 | 3458 |  | 2024-07-05 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15042 | 3451 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15041 | 3450 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | 201268088 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15040 | 3449 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3042 | MARCO | RT-300 | 35209 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15039 | 3448 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3058 | WELCHALLYN | 767 |  | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15038 | 3447 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | FOROPTERO | SIN CODIGO | AMERICAN OPTICAL | 11320 | AH11391 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15037 | 3446 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15036 | 3445 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15035 | 3444 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | SIN CODIGO | WELCH ALLYN | 767 | 53887107 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15034 | 3443 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15033 | 3442 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO |  | HEINE | OMEGA 180 EN20-1 | 5491 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15032 | 3441 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3057 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15031 | 3440 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15030 | 3403 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887108 | WELCH ALLYN | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15029 | 3402 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15028 | 3401 |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO1772 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | 11625 | BC40752 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15027 | 3394 |  | 2024-07-19 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15026 | 3585 |  | 2024-07-29 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15025 | 3584 |  | 2024-07-29 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15024 | 3583 |  | 2024-07-29 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15023 | 3582 |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4307 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04002 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15022 | 3581 |  | 2024-07-29 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15021 | 3580 |  | 2024-07-29 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15020 | 3578 |  | 2024-07-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15019 | 3577 |  | 2024-07-26 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5075 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01003 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15018 | 3576 |  | 2024-07-25 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4310 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04006 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15017 | 3575 |  | 2024-07-25 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5079 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01002 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15016 | 3559 |  | 2024-07-25 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15015 | 3573 |  | 2024-07-26 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4314 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15014 | 3572 |  | 2024-07-26 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4311 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04007 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15013 | 3569 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4502 | MEDICAL |  | 13AHZG02001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15012 | 3568 |  | 2024-07-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3577 | CHOONGWAE MAMII | CHS-11000 | 1104128 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15011 | 3565 |  | 2024-07-25 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5076 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15010 | 3564 |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5080 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01006 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15009 | 3559 |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15008 | 3558 |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4309 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04008 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15007 | 3557 |  | 2024-07-25 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5077 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05014 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15006 | 3556 |  | 2024-07-23 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4312 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04003 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15005 | 3555 |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15004 | 3554 |  | 2024-07-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15003 | 3551 |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04005 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15002 | 3549 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02003 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15001 | 3545 |  | 2024-07-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
15000 | 3544 |  | 2024-07-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14999 | 3543 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4188 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04010 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14998 | 3542 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04004 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14997 | 3540 |  | 2024-07-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14996 | 3535 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5078 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01005 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14995 | 3496 |  | 2024-07-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14994 | 3570 |  | 2024-07-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14993 | 3550 |  | 2024-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14992 | 3548 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4189 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04009 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14991 | 3546 |  | 2024-07-19 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO1253 | EMERSON | SA55NXGTC-4143 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14990 | 3534 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0408 | CHICAGO SURGICAL |  | 338 CAT 400 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14989 | 3533 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | 2-423359 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14988 | 3525 |  | 2024-07-16 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14987 | 3524 |  | 2024-07-16 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1233 | THERMO | 6530 | 603128-553 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14986 | 3521 |  | 2024-07-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14985 | 3520 |  | 2024-07-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14984 | 3519 |  | 2024-07-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | 74073075 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14983 | 3518 |  | 2024-07-16 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14982 | 3509 |  | 2024-07-16 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CX21 | 6M10034 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14981 | 3508 |  | 2024-07-16 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO3800 | OLYMPUS | CX22 | 2D88802 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14980 | 3455 |  | 2024-07-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5161 | ZOLL MEDICAL | 731 | AY20G024813 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14979 | 3452 |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004853 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14978 | 3437 |  | 2024-07-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO3869 | EQUATOR | Level 1 | S10002965 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14977 | 3436 |  | 2024-07-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4897 | AEONMED | VG70 | XZZS33737 | URGENCIAS CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14976 | 3435 |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4896 | AEONMED | VG70 | XZZS30422 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14975 | 3434 |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4895 | AEONMED | VG70 | XZZS33555 | UCIN NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14974 | 3400 |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14973 | 3541 |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5104 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01009 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14972 | 3523 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5105 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01001 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14971 | 3522 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5107 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01004 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14970 | 3515 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630 | 100700003876 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14969 | 3507 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4587 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05010 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14968 | 3506 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4585 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05006 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14967 | 3497 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5106 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01005 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14966 | 3468 |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14965 | 3464 |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | EMCO4726 | SECA | 856 | 8856093170117 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14964 | 3457 |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5576 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040328 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14963 | 3456 |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5574 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040333 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14962 | 3405 |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14961 | 3476 |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6007 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000146 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14960 | 3465 |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | BASCULA | 072829 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600007248 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14959 | 3562 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4985 | AEONMED | VG70 | XZZS30632 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14958 | 3561 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4948 | AEONMED | VG70 | XZZS33766 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14957 | 3560 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4989 | AEONMED | VG70 | XZZS34040 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14956 | 3553 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4988 | AEONMED | VG70 | XZZS34074 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14955 | 3552 |  | 2024-07-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4947 | AEONMED | VG70 | XZZS30421 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14953 | 3539 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4930 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035148 | UCIN | CUBÍCULO 14 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14952 | 3538 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4932 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035101 | UCIN | CUBÍCULO 12A |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14951 | 3537 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4931 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035176 | UCIN | CUBÍCULO 12B |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14950 | 3536 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4928 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035116 | UCIN | CUBICULO 17 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14949 | 3532 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4991 | AEONMED | VG70 | XZZS30216 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14947 | 3531 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5519 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060234 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14946 | 3530 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5518 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060266 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14945 | 3529 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5582 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040344 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14944 | 3528 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5578 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040395 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14943 | 3516 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4946 | AEONMED | VG70 | XZZS33666 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14942 | 3514 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635 | 090500000101 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14941 | 3513 |  | 2024-07-16 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5585 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040338 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14940 | 3512 |  | 2024-07-16 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5592 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040345 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14939 | 3505 |  | 2024-07-24 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5579 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040346 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14938 | 3501 |  | 2024-07-11 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5575 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040340 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14937 | 3500 |  | 2024-07-11 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5588 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040339 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14936 | 3499 |  | 2024-07-11 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5591 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040397 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14935 | 3498 |  | 2024-07-11 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5587 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040335 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA | UCI 3 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14934 | 3495 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5583 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040331 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14933 | 3494 |  | 2024-07-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5581 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040332 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14932 | 3491 |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4986 | AEONMED | VG70 | XZZS33566 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14931 | 3490 |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4987 | AEONMED | VG70 | XZZS37284 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14930 | 3489 |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035152 | UCIN | CUBICULO 16 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14929 | 3488 |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4933 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035225 | UCIN | CUBÍCULO 13 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14928 | 3487 |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5584 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040329 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14927 | 3475 |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4816 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035093 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14926 | 3474 |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035109 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14925 | 3473 |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035105 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14924 | 3472 |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035181 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14923 | 3471 |  | 2024-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035214 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14922 | 3470 |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14921 | 3469 |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14919 | 3467 |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14918 | 3466 |  | 2024-07-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14917 | 3395 |  | 2024-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4935 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035114 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14916 | NA |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 862609 | FUJIFILM | EC-760ZP | 5C747K039 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14915 | 498 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | VIDEODUODENOSCOPIO | 862611 | FUJIFILM | ED-580XT | 9D127K156 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14914 | 3119 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | RVL6515936 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14913 | 3118 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14912 | c-2679 |  | 2024-07-19 | SE REALIZA VISITA A CLIENTE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DE MICROSCOPIO ZEISS TIVATO 700. SE REALIZA VERIFICACION INICIAL. SE DENOTA LAMPARA #2 AUSENTE Y LAMPARA #1 CON 48 HORAS RESTANTE DE USO. SE REALIZA ACTIVIDADES ADJUNTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL. SE RECOMIENDA ADQUISICION DE LAMPARA #2 Y CAMBIO DE LAMPARA #1. ¡POCAS HORAS DE USO RESTANTES! | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO5243 | CARL ZEISS | TIVATO 700 | 6643122204 | QUIROFANO NEURO |  |  | KAIKA
14911 | c-2674 |  | 2024-07-18 | Se realiza limpieza de óptica, se realiza, prueba de impresión, se realiza limpieza interna y externa , se informa nuevamente a cliente que el equipo no cuenta con ningún tipo de repuesto o kit para este modelo ya que se encuentra descontinuado, equipo se deja trabajando en buenas condiciones. | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
14910 | c-2797 |  | 2024-07-19 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | EMCO5546 | MATACHANA | AES-50 | 40638 | LABORATORIO |  |  | KAIKA
14909 | C-2669 |  | 2024-07-17 | Se realiza limpieza interna de equipo, verificación de panel y pantalla, limpieza de tarros de agua de condensados y agua desmineralizada y se realiza rutina adjunta de mantenimiento. se recomienda cambio de filtro antipolvo y filtro bacteriológico. | no | 1 | AUTOCLAVE |  | MATACHANA | 21 ED | 124768 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
14908 | c-2667 |  | 2024-07-17 | Se realiza visita a cliente se procede a realizar desarme de equipo, se procede a verificar estado de sistema de Iluminación y demás actividades adjuntas en el mantenimiento. Equipo funcional en el servicio. Se recomienda envío coobservador a bogota para revisión, cambio de módulo de iluminación completo anteriormente cotizado, cambio de fibra de luz, cambio de ruedas de equipo. | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | KAIKA
14907 | C-2670 |  | 2024-07-17 | SE REALIZA ACTIVIDADES ADJUNTAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL SE RECOMIENDA CAMBIO DE ANTIOJERAS Y CAMBIO DE CARCASA DE MODULO DE ILUMINACIÓN Y EXPULSADOR DE CARRO PORTA LAMPARAS. | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | 6628140861/302931 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | KAIKA
14906 | C-2676 |  | 2024-07-18 | Se realiza limpieza de sistema óptico, se realiza lubricación de partes mecánicas, se evidencia en divisor de rayos hongo en lente interno, se verifica estado de fibra se encuentra en buen estado, se evidencian pequeña fisura en revolver de zoom, se evidencia desgaste en parte externa de divisor . Se realiza pruebas equipo queda operativo. | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 345891/340894 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
14904 | C-2675 |  | 2024-07-18 | Se realiza apertura de modulo láser, se verifica estado interno de equipo, se realiza limpieza de tarjetas, verificación de contactos limpieza de lentes internos se realiza pruebas de funcionamiento de equipo, equipo queda trabajando correctamente. se realiza rutina adjunta. | no | 1 | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO1795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGII | 871694 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
14903 | 403101313 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT |  | VALLEYLAB | FT10 | T9J37692DX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14902 | 1430329 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT |  | VALLEYLAB | FT10 | T9J37693DX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14901 | 3229 |  | 2024-05-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14900 | 3228 |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14899 | 3227 |  | 2024-05-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14898 | 3226 |  | 2024-05-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14897 | 3225 |  | 2024-05-27 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14896 | 3224 |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14895 | 3222 |  | 2024-05-27 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14894 | 3220 |  | 2024-05-27 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14893 | 2943 |  | 2024-05-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14892 | 2942 |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4881 | WEM | SS-501 SX | CAD0003392 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14891 | 2937 |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14890 | 2936 |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14889 | 2935 |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14888 | 2933 |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14887 | 2931 |  | 2024-05-13 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14886 | 2930 |  | 2024-05-12 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14885 | 2928 |  | 2024-05-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14884 | 2927 |  | 2024-05-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4882 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021526 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14883 | 2929 |  | 2024-05-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14882 | 3221 |  | 2024-05-27 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14881 | 2938 |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14880 | 3715 |  | 2024-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14879 | 3223 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14878 | 403112109 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | Fuente de luz | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 724498 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
14877 | 403112252 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | Cabezal de camara | SIN CODIGO | COVIDIEN | 95-3901 | 823450 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
14876 | 403112070 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | Grabador de video | SIN CODIGO | COVIDIEN | MediCapture | 3017215 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
14875 | 403112981 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | MONITOR DE TORRE DE LAPAROSCOPIA | EMCO4007 | COVIDIEN | NR | VAACS771 /UAAC5771 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
14874 | 403112448 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 825152/743110 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
14873 | R-074 |  | 2024-06-28 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO NO SE UBICA DESDE EL AÑO 2020 | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4098 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500066 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14872 | R-073 |  | 2024-06-28 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, REQUIERE CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA, Y SE ENCUENTRA CON LA ENTRADA DEL CABLE DE PODER AC EN MAL ESTADO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14871 | 3392 |  | 2024-06-25 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LIMPIEZA EN LOS PUERTOS Y REVISION DE BATERIA. EQUIPO FUNCIONAL, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3542 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050084 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14870 | 3389 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DISCOVER | NR | SIN SERIAL | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14869 | 3388 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14868 | 3387 |  | 2024-06-24 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14867 | 3386 |  | 2024-06-21 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14866 | 3385 |  | 2024-06-25 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE OBSERVA QUE LA CARCASA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y SE ENCUENTRA REMENDADA CON CINTA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES Y SE HACE UNA PEQUEÑA REPARACION DE LA CARCASA QUE SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA |  | CAMRY | 120 KG |  | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14865 | 3384 |  | 2024-06-21 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738601 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14864 | 3381 |  | 2024-06-24 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14863 | 3379 |  | 2024-06-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14862 | 3374 |  | 2024-06-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON TERMOMETRO DIGITAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO4083 | 3M | RANGER 245 | 74193 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14861 | 3371 |  | 2024-06-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5256 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017811 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14860 | 3367 |  | 2024-06-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EL EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3543 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050069 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14859 | 3363 |  | 2024-06-25 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LIMPIEZA EN LOS PUERTOS Y REVISION DE BATERIA. EQUIPO FUNCIONAL, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3541 | MEDIANA | LUCON | 1135100578 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14858 | 3362 |  | 2024-06-25 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LIMPIEZA EN LOS PUERTOS Y REVISION DE BATERIA. EQUIPO FUNCIONAL, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14857 | 3357 |  | 2024-06-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EL EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 11351050071 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14856 | 3350 |  | 2024-06-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14855 | 3289 |  | 2024-06-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14854 | 3293 |  | 2024-06-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4576 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157052 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14853 | 3292 |  | 2024-06-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4573 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14852 | 3291 |  | 2024-06-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA DE PISO | K04498 | SECA | 762 | 5762271154963 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14851 | 3290 |  | 2024-06-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14850 | 3383 |  | 2024-06-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14849 | 3278 |  | 2024-06-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE EVIDENCIA PELADURAS EN EL CABLE ECG PERO EL CABLE FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14848 | 3266 |  | 2024-06-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA FUERZA DE SUCCION ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MANOMETRO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL | no | 1 | ASPIRADOR |  | SUCTION UNIT | 7E-D |  | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14847 | 3262 |  | 2024-06-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE EVIDENCIA PELADURAS EN EL CABLE ECG PERO EL CABLE FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14846 | 3257 |  | 2024-06-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTAS CONDICIONES, SE HACE LUBRICACION DE LAS PIEZAS MOVILES, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON MASAS PATRON, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO FUNCIONAL EN SERVICIO. | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | 5374349159819 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14845 | 3181 |  | 2024-06-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE EVIDENCIA PELADURAS EN EL CABLE ECG PERO EL CABLE FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14844 | 3433 |  | 2024-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14843 | 3432 |  | 2024-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14842 | 3430 |  | 2024-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14841 | 3416 |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-17 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14840 | 3415 |  | 2024-06-27 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5102 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016510 | QUIROFANO CENTRAL | PREANESTESIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14839 | 3414 |  | 2024-06-27 |  | no | 1 | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT | EMCO5677 | VALLEYLAB | FT10 | T0G43027DX | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14838 | 3344 |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-19 | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14837 | 3337 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5513 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500572 | QUIROFANO 12 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14836 | 3336 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14835 | 3335 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14834 | 3334 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4447 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-8B001489 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14833 | 3333 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14832 | 3332 |  | 2024-06-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5761 | MINDRAY | WATO EX55 | AT4-1B000028 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14831 | 3331 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14830 | 3330 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO5632 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13167 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14829 | 3217 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4883 | HEINE | PROFESSIONAL L | 1104721078 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14828 | 3328 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4886 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13063 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14827 | 3327 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | 47511300 | ETHICON | GEN 11 | 1111317828 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14826 | 3326 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14825 | 3325 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14824 | 3324 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO5309 | WELCHALLYN | GS9000 | 10021319114081 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14823 | 3323 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14822 | 3322 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3650 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008231 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14821 | 3320 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | OLYMPUS | CLK-4 | 7752723 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14820 | 3319 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | FRONTOLUZ |  | HEINE | mPackLL | 1060009630 | CLINICA AL ALBA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14819 | 3318 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO0757 | OLYMPUS | CLK-4 | 8512475 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14818 | 3316 |  | 2024-06-25 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3652 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008255 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14816 | 3315 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14814 | 3314 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14812 | 3313 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14811 | 3312 |  | 2024-06-24 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO4760 | MAQUET | VOLISTA ACCESS 400 | 500447 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14810 | 3311 |  | 2024-06-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14809 | 3310 |  | 2024-06-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5678 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 501952 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14808 | 3309 |  | 2024-06-23 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4458 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12199 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14806 | 3308 |  | 2024-06-23 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4613 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12192 | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14805 | 3307 |  | 2024-06-23 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO5635 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13170 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14804 | 3306 |  | 2024-06-22 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO5633 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13169 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14803 | 3305 |  | 2024-06-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14802 | 3304 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5310 | SMAF | YX930D | BIO.20.115 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14801 | 3303 |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3678 | ETHICON | GEN 11 | 1111318169 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14800 | 3300 |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5760 | MINDRAY | WATO EX55 | AT4-1B000026 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14799 | 3299 |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5762 | MINDRAY | WATO EX55 | AT4-1B000024 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14798 | 3298 |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5512 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500569 | QUIROFANO 8 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14797 | 3294 |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14796 | 3287 |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14795 | 3219 |  | 2024-06-10 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0326 | BERCHTOLD | 6400060 | 93-2270-029 - E152386 | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14794 | 3218 |  | 2024-06-10 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0328 | BERCHTOLD | C-571 | 6400060 - O11639-40 | QUIROFANO 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14792 | 3216 |  | 2024-06-10 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO4599 | BENQ | TRILITE LED LS800 | 2E257-S6-0055014 | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14791 | 3215 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO4134 | 3M | RANGER 245 | 74192 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14789 | 3211 |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-15 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14787 | 3217 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3641 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008227 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14786 | WO-13382453 |  | 2024-07-26 | Se realiza mantenimiento preventivo de estación de trabajo basada en el manual de servicio, se realiza Verificación funcional, se realiza Test DICOM OK, Se realiza Test conectividad OK, Se realiza Limpieza ventilador OK. Se realiza Mantenimiento preventivo mes de JULIO de 2024 según especificaciones de fábrica basados en el manual de servicio 5813642-8EN rev 5 , se realiza la lista de chequeo correspondientes a módulos, se realiza chequeo funcional general planos frontal y lateral, Se realizan Test movimientos IQST, COM DICOM, Se realiza Verificación log de errores, Se realiza Test paradas de emergencia, Se realiza Refill liquido chiller tubo y detector, Se realiza Limpieza filtros DL RTAC CHILLER, Se realiza Lubricación Gantry , Mesa, Se realiza Test funcionalidades 3, Se realiza Test periféricos de entrada: Smartbox, TSSC, ITU, Footswich , Handswitch, Keypad, Teclado, Se realiza Ajuste correa de carriage lateral ( Gantry Lateral), se Realiza Test funcionalidades estación de lectura AW, se realiza Backup de configuraciones del equipo y se Realiza Test final satisfactorio. | no | 1 | ANGIOGRAFO BIPLANO | EMCO6156 | GENERAL ELECTRIC | IGS 630 | B322021 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA |  | GENERAL ELECTRIC
14785 | 3235 |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5123 | MEDIANA | D500 | 456862000168 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14784 | 3454 |  | 2024-07-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE EN LAS DISTINTAS VARIABLES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4121 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY71410108PA | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14783 | 3189 |  | 2024-06-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL ESTADO DE LA BATERIA, FUNCIONA CORRECTAMENTE, PERO SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004816 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14782 | 3270 |  | 2024-06-07 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14781 | mpcama |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4383 | STRYKER | SV2 | 2043100015750006 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14780 | mpcama |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4380 | STRYKER | SV2 | 2043100015550034 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14779 | mpcama |  | 2024-04-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14778 | mpcama |  | 2024-04-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4428 | STRYKER | SV2 | 2412100015550011 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14777 | mpcama |  | 2024-04-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4427 | STRYKER | SV2 | 2412100015550031 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14776 | mpcama |  | 2024-04-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4426 | STRYKER | SV2 | 2412100015550027 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14775 | mpcama |  | 2024-04-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4404 | STRYKER | SV2 | 2043100015750012 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14774 | mpcama |  | 2024-04-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4395 | STRYKER | SV2 | 2412100015550019 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14773 | mpcama |  | 2024-04-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4391 | STRYKER | SV2 | 2134100015550004 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14772 | mpcama |  | 2024-04-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00444 | STRYKER | SV2 | 1956100015750052 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14771 | mpcama |  | 2024-04-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6027 | STRYKER | SV2 | 011601100020290102 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14770 | mpcama |  | 2024-04-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4414 | STRYKER | SV2 | 2043100015750016 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14769 | mpcama |  | 2024-04-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4379 | STRYKER | SV2 | 1956100015750060 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14768 | mpcama |  | 2024-04-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4424 | STRYKER | SV2 | 2412100015550028 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14767 | mpcama |  | 2024-04-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4423 | STRYKER | SV2 | 2412100015550017 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14766 | mpcama |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4413 | STRYKER | SV2 | 2043100015750013 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14765 | mpcama |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4403 | STRYKER | SV2 | 2412100015550013 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14764 | mpcama |  | 2024-04-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4402 | STRYKER | SV2 | 2412100015550002 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14763 | mpcama |  | 2024-04-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4394 | STRYKER | SV2 | 2412100015550004 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14762 | mpcama |  | 2024-04-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4387 | STRYKER | SV2 | 2412100015550023 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14761 | mpcama |  | 2024-04-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4798 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750013 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14760 | mpcama |  | 2024-04-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4801 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750003 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14759 | mpcama |  | 2024-04-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4803 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750005 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14758 | mpcama |  | 2024-04-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4799 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750052 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14757 | mpcama |  | 2024-04-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4420 | STRYKER | SV2 | 2412100015550005 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14756 | mpcama |  | 2024-04-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00449 | STRYKER | SV2 | 2134100015750010 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14755 | mpcama |  | 2024-04-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5433. | HOPE LIFE |  | M57--015 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14754 | mpcama |  | 2024-04-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5431. | HOPE LIFE |  | M57--034 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14753 | mpcama |  | 2024-04-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5429. | HOPE LIFE |  | M57--030 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14752 | mpcama |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4802 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750155 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14751 | mpcama |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4376 | STRYKER | SV2 | 2412100015550010 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14750 | mpcama |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4425 | STRYKER | SV2 | 2412100015550024 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14749 | mpcama |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4384 | STRYKER | SV2 | 2412100015550022 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14748 | mpcama |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5136. | HOPE LIFE |  | M57--017 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14747 | mpcama |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5427. | HOPE LIFE |  | M57--032 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14746 | mpcama |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5432. | HOPE LIFE |  | M57--013 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14745 | mpcama |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4407 | STRYKER | SV2 | 1956100015750065 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14744 | MPASCENSOR |  | 2024-07-06 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
14743 | MPASCENSOR |  | 2024-07-06 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
14742 | MPASCENSOR |  | 2024-07-06 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
14741 | mpcama |  | 2024-04-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4399 | STRYKER | SV2 | 2412100015550029 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14740 | mpcama |  | 2024-04-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5137. | hope life |  | m57--027 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14739 | mpcama |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5139. | hope life |  | m57--021 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14738 | mpcama |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5140. | hope life |  | m57--028 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14737 | mpcama |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5425. | hope life |  | m57--029 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14736 | mpcama |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5430. | hope life |  | m57-0016 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14735 | mpcama |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00430 | STRYKER | SV2 | 2138100015750054 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14734 | mpcama |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4390 | STRYKER | SV2 | 2412100015550001 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14733 | mpcama |  | 2024-01-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5460. | MUBI DOMETAL |  | 77694 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14732 | mpcama |  | 2024-01-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO6133 | MUBI-DOMETAL |  |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14731 | mpcama |  | 2024-01-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07242 | PARAMOUNT | N.I | 900116500006 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14730 | mpcama |  | 2024-01-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07240 | PARAMOUNT | N.I | 900110000019 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14729 | mpcama |  | 2024-01-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07065 | LOS PINOS | N.I | 504346 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14728 | mpcama |  | 2024-01-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5452. | MUBI |  | 77471 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14727 | mpcama |  | 2024-01-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00471 | STRYKER | SV2 | 2551100015750041 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14726 | mpcama |  | 2024-01-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00443 | STRYKER | SV2 | 2134100015750042 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14725 | mpcama |  | 2024-01-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00440 | STRYKER | SV2 | 2138100015750043 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14724 | mpcama |  | 2024-01-05 |  | no | 1 | MUBI DOMETAL | EMCO5453. | MUBI DOMETAL | 77885 |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14723 | mpcama |  | 2024-01-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5456. | MUBI |  | 77861 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14722 | mpcama |  | 2024-01-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5462. | MUBI |  | 77749 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14721 | mpcama |  | 2024-01-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5448. | MUBI |  |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14720 | mpcama |  | 2024-01-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4417 | STRYKER | SV2 | 1956100015750007 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14719 | mpcama |  | 2024-01-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3998 | PARAMOUNT | N.I | 900702700002 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14718 | mpcama |  | 2024-02-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4381 | STRYKER | SV2 | 2134100015550005 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14717 | mpcama |  | 2024-02-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4392 | STRYKER | SV2 | 2134100015550007 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14716 | mpcama |  | 2024-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4393 | STRYKER | SV2 | 2134100015550006 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14715 | mpcama |  | 2024-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4396 | STRYKER | SV2 | 2412100015550021 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14714 | mpcama |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4410 | STRYKER | SV2 | 2043100015750033 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14713 | mpcama |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4412 | STRYKER | SV2 | 2043100015750028 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14712 | mpcama |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4419 | STRYKER | SV2 | 2412100015550006 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14711 | mpcama |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4805 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750145 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14710 | mpcama |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4806 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750010 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14709 | mpcama |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4378 | STRYKER | SV2 | 2043100015750030 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14708 | mpcama |  | 2024-02-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5772 | STRYKER |  | 011601100020290074 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14707 | mpcama |  | 2024-02-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5771 | STRYKER |  | 011601100020290020 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14706 | mpcama |  | 2024-02-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4804 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750036 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14704 | mpcama |  | 2024-02-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4421 | STRYKER | SV2 | 2412100015550018 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14703 | mpcama |  | 2024-02-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4418 | STRYKER | SV2 | 2043100015750027 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14702 | mpcama |  | 2024-02-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4415 | STRYKER | SV2 | 1956100015750043 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14701 | mpcama |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4408 | STRYKER | SV2 | 2043100015750010 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14700 | mpcama |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4401 | STRYKER | SV2 | 2412100015550015 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14699 | mpcama |  | 2024-02-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4397 | STRYKER | SV2 | 2412100015550025 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14698 | mpcama |  | 2024-02-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4385 | STRYKER | SV2 | 2412100015550009 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14697 | mpcama |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4398 | STRYKER | SV2 | 2412100015550032 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14696 | mpcama |  | 2024-02-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5428. | HOPE LIFE |  | M57-0031 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14695 | mpcama |  | 2024-02-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00432 | STRYKER | SV2 | 2134100015750018 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14694 | mpcama |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00439 | STRYKER | SV2 | 2134100015750026 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14693 | mpcama |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4388 | STRYKER | SV2 | 2412100015550020 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14692 | mpcama |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4406 | STRYKER | SV2 | 2412100015550026 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14691 | mpcama |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4422 | STRYKER | SV2 | 2412100015550007 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14690 | 3214 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3658 | HEINE |  | 1060008251 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14689 | 3213 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 12958109 | ELLTEC | AM-2S-5B | 08260710 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14688 | 3212 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058062 | ELLTEC | AM-25-5B | 7250105 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14687 | 3211 |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-14 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14686 | 3210 |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5511 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500570 | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14685 | 3410 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14684 | 3404 |  | 2024-06-27 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5722 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590393 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14683 | 3366 |  | 2024-06-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14682 | 3349 |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4938 | COMEN | STAR 8000E | E7200527036F | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14681 | 3339 |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4864 | MEDIANA | D500 | 456862000144 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14680 | 3286 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004825 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14679 | 3282 |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | laboratorio cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14678 | 3280 |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0417 | OLYMPUS | CX21FS1 | 7A09286 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14677 | 3279 |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | NIKON | BINOCULAR | 147516 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14676 | 3275 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004829 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14675 | 3274 |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4185 | MAGNAMED | Oximag | 5942 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14674 | 3269 |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | TERMOMETRO | EMCO4277 | TESTO | TESTO 108 | 42648450 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14673 | 3267 |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14672 | 3265 |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2167 | FUKUDA | CARDISUNY A1000 | 06006296 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14671 | 3260 |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO |  | THERMO PRECISION | 6530 | 603128-549 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14670 | 3259 |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4241 | EPPENDORF | 5804 | 5804HK066708 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14669 | 3258 |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0882 | OHAUS | ADVENTURER AR3130 | 220122820084P | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14668 | 3225 |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630GL | 020500000153 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14667 | 3254 |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | NEBULIZADOR |  | THOMAS | medi pump 1121 | 050700026578 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14666 | 3202 |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | TERMOMETRO | EMCO4280 | TESTO | TESTO 108 | 42648444 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14665 | RETRO 198 |  | 2023-09-29 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14664 | 02800 |  | 2023-12-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | 181140291081A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14663 | 3531 |  | 2024-07-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5519 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060234 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14662 | WO-002831644 |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
14661 | 3530 |  | 2024-07-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5518 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060266 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14660 | MPNEV |  | 2024-07-04 |  | no | 1 | Nevera | N.I | ELECTROLUX | ERH34T3KQW | N.I | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14659 | MPNEV |  | 2024-07-03 |  | no | 1 | NEVERA |  | REFRIMAG |  |  | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14658 | MPNEV |  | 2024-07-02 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO06159 | FRIOMIX |  | 887111180166 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14657 | MPCONG |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | CONGELADOR REFRIGERADOR | MEQ00596 | HAIER BIOMEDICAL | HYCD-282A | BE0F1-BE1T0-0QGK4-B0004 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14656 | MPNEV |  | 2024-06-14 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14655 | MPNEV |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO0569 | IMBERA |  | 804190880354 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14654 | MPNEV |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | NEVERA | 208601 | WHIRPOOL | WRC28B8TWW | JE5331155 | REPOSTERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14653 | MPNEV |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO01622 | WHIRPOOL | WRC28BBTWW | JH5626596 | REPOSTERO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14652 | MPNEV |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | NEVERA |  | PHILIPS |  |  | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14651 | MPNEV |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | NEVERA | MEQO0696 | REFRIMAG |  | 20-0061 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14650 | MPNEV |  | 2024-06-11 |  | no | 1 | NEVERA | MEQO0692 | REFRIMAG |  | 20-0059 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14649 | MPNEV |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | Refrigerador de Pared | 4546654 | VESTFROST | VLS200 | 20163416485 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14648 | MPNEV |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | Nevera |  | Haier | HBC-200 | BEO76JEONOOQEEGKOO14 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14647 | MPNEV |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00570 | IMBERA |  | 9201800880111 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14646 | 3409 |  | 2024-06-25 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIA Y LA BATERIA NO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE RECOMIENDA REALIZA CAMBIO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BALON DE CONTRAPULSACION |  | ARROW | AUTOCAD2WAVE | 140858W | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14645 | 3375 |  | 2024-06-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14644 | 3373 |  | 2024-06-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4734 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017799 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14643 | 3372 |  | 2024-06-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14642 | 3368 |  | 2024-06-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4735 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017804 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14641 | 3289 |  | 2024-06-11 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de carga y descarga del equipo, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4759 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023834 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14640 | 3288 |  | 2024-06-11 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4665 | WEM | SS-501SX | CAC0003143 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14639 | 3281 |  | 2024-06-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14638 | 3276 |  | 2024-06-06 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de carga y descarga del equipo, se realizan pruebas de batería del equipo y se recomienda realizar cambio de la misma. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4755 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023835 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14637 | 3271 |  | 2024-06-07 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de carga y descarga del equipo, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14636 | 498 |  | 2024-06-26 | Se realiza inspección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo, se realizan pruebas de fugas del equipo, se evidencia que el equipo tiene aproximadamente 687 usos, se evidencia que los lentes de guía de luz se encuentran levemente rayados y las válvulas de succión desgastadas. Equipo queda funcional en el servicio. | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 862610 | FUJIFILM | EC-760R-V/L | JC729K176 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14635 | 498 |  | 2024-06-26 | Se realiza inspección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo, se realizan pruebas de fugas del equipo, se evidencia que el equipo tiene aproximadamente 530 usos, se evidencia que los lentes de guía de luz se encuentran levemente rayados. Equipo queda funcional en el servicio. | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 862607 | FUJIFILM | EG-760Z | 7G403K004 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14634 | 498 |  | 2024-06-26 | Se realiza inspección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo, se realizan pruebas de fugas del equipo, se evidencia que el equipo tiene aproximadamente 1106 usos, se realiza configuración de botones, se evidencia que los lentes de guía de luz se encuentran levemente rayados y las válvulas de succión desgastadas. Equipo queda funcional en el servicio. | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 862608 | FUJIFILM | EG-760R | MG402K481 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14633 | 498 |  | 2024-06-27 | Se realiza inspección del mobilario, se realiza limpieza integral del mobiliario, se evidencia abundante polvo, se limpia y se lubrican las ruedas y se ajusta el brazo de la pantalla según necesidad del servicio. | no | 1 | Carro de torre de endoscopia | 862613 | nacional | pc-410jm | NOREGISTRA01 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14632 | 498 |  | 2024-06-26 | Se realiza inspección física del equipo, se realiza limpieza integral del equipo, se realizan diferentes pruebas de funcionamientos y se verifica que el equipo se encuentra funcionando de manera correcta. | no | 1 | bomba de irrigación- erbe |  | ERBE | 10325-000 | 11556668 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14631 | MPNEV |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | CONGELADOR/NEVERA | 600667 | ELECTROLUX |  | 71400067 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14630 | MPNEV |  | 2024-06-05 |  | no | 1 | NEVERA |  | HACEB |  | 700617 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14629 | MPNEV |  | 2024-06-06 |  | no | 1 | Nevera | N.I | HACEB | E-081116929 |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14628 | MPNEV |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO4208 | ICASA |  |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14627 | MPNEV |  | 2024-06-04 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO03268 | ICASA |  | 501306 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14626 | MPASCENSOR |  | 2024-06-22 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
14625 | MPASCENSOR |  | 2024-06-22 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
14624 | MPASCENSOR |  | 2024-06-22 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
14623 | MPASCENSOR |  | 2024-06-22 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
14622 | MPASCENSOR |  | 2024-06-22 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
14621 | MPASCENSOR |  | 2024-06-22 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
14620 | MPASCENSOR |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
14619 | MPASCENSOR |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
14618 | MPASCENSOR |  | 2024-06-07 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
14617 | MPASCENSOR |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
14616 | MPASCENSOR |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
14615 | MPASCENSOR |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
14613 | 498 |  | 2024-06-26 | Se realiza verificación del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se verifican accesorios y se verifica funcionamiento del equipo. | no | 1 | REGULADOR DE C02 |  | FUJIFILM | GW-100 | 2V604G318 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14612 | 498 |  | 2024-06-27 | Se realiza verificación del equipo, se realiza mantenimiento preventivo del equipo según protocolo interno , se realiza limpieza general del equipo. Ya que se evidencia abundante polvo de manera interna en el equipo. | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO6222-1 | FUJIFILM | BL-7000 | 3S103G197 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14611 | 498 |  | 2024-06-27 | Se realiza verificación fisica del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equuipo, se realiza limpieza integral del equipo ya que se evidencia abundante polvo de manera interna. Se entrega el equipo de manera funcional al servicio | no | 1 | VIDEOPROCESADOR | EMCO6222 | FUJIFILM | VP-7000 | 3V636G161 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14610 | 498 |  | 2024-06-27 | Se realiza inspección fisica del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se revisa la configuración de la pantalla, se verifican colores y temperaturas. Equipo queda en correcto funcionamiento. | no | 1 | MONITOR de video | EMCO6221 | fujifilm nds | sc-wu27-g1520 | 22-378961 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14609 | WO-13002253 |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | ESTACION DE TRABAJO | SIN CODIGO | GENERAL ELECTRIC | NR | NM22201XE | MEDICINA NUCLEAR |  |  | GENERAL ELECTRIC
14608 | 4071092 |  | 2024-07-19 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según lista de chequeo del proveedor, se realiza inspección fisica del equipo, se verifican parametros del controlador, se verifica temperatura, se realiza limpieza general del equipo y se entrega funcional al servicio | no | 1 | PRECALENTADOR TERMOSTATICO |  | BIOIN |  | CH103080421010 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | Bioin
14607 | 4071090 |  | 2024-07-19 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según lista de chequeo del proveedor, se realiza inspección fisica del equipo, se verifican parametros del controlador, se verifica temperatura, se realiza limpieza general del equipo y se entrega funcional al servicio | no | 1 | PRECALENTADOR TERMOSTATICO |  | BIOIN |  | CH103080421009 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | Bioin
14606 | 4071090 |  | 2024-07-19 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo según lista de chequeo del proveedor, se realiza inspección fisica del equipo, se verifican parametros del controlador, se verifica temperatura, se realiza limpieza general del equipo y se entrega funcional al servicio. | no | 1 | PRECALENTADOR TERMOSTATICO |  | BIOIN | CM103 | CH103080421008 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | Bioin
14605 | 407224 |  | 2024-07-19 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a lista de chequeo del proveedor, se realiza inspección fiisca del equipo, se realizan diferentes pruebas de funcionamiento del equipo y se evidencia que el equipo responde correctamente, se realiza limpieza genereal del equipo, se verifica el estado de las baterias del equipo, Se entrega equipo operativo al servicio. Queda pendiente el cambio de la chaqueta de la jeringa ya que queda demasiado ajustada | no | 1 | INYECTOR |  | MEDTRON | ACCUTRON HP | 836014034 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | Bioin
14604 | 4071089 |  | 2024-07-19 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a lista de chequeo del proveedor, se realiza inspección fiisca del equipo, se realizan diferentes pruebas de funcionamiento del equipo y se evidencia que el equipo responde correctamente, se realiza limpieza genereal del equipo, se verifica el estado de las baterias del equipo, Se entrega equipo operativo al servicio. | no | 1 | INYECTOR |  | MEDTRON | ACCUTRON CT-D | 862021172 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | Bioin
14603 | 3393 |  | 2024-06-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14602 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | BLUE LINE | COV-6013A3 | UCA C703258280116129400025 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14601 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | BLUE LINE | CVO-6013A3 | UMA C703248270215A13400029 UCA C703248270415A10400010 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14600 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | BLUE LINE | COV-6013A3 | UMA C703248270215A13400003 UCA C703248270415A10400016 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14599 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-12 |  | no | 1 | aire acondicionado central de 5 ton |  | BLUELINE | cov-6013a3 | uma C703248270215A13400003 uca C703258280116129400017 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14598 | wo-11041371 |  | 2024-07-18 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a los parámetros de fabrica y lista de chequeo adjunta, se realizan pruebas de funcionamiento de los transductores las cuales tiene resultados satisfactorios, se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna. Equipo queda completamente funcional y se entrega al servicio. | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | PHILIPS
14597 | WO-11041374 |  | 2024-07-18 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo a los parámetros de fabrica y lista de chequeo adjunta, se realizan pruebas de funcionamiento de los transductores las cuales tiene resultados satisfactorios, se evidencia mensaje de error en pantalla lo cual indica que es necesario realizar actualización de Software. Equipo queda completamente funcional y se entrega al servicio. | no | 1 | ECOCARDIOGRAFO | EMCO4949 | PHILIPS | AFFINITI 70 | US720F0175 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | PHILIPS
14596 | 3153 |  | 2024-05-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON JUEGO DE MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5097 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016673 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14595 | 3152 |  | 2024-05-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON JUEGO DE MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5098 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017861 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14594 | 3140 |  | 2024-05-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON JUEGO DE MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5099 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017791 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14593 | 3139 |  | 2024-05-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON JUEGO DE MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14592 | 3128 |  | 2024-05-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4763 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042633 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14591 | 3127 |  | 2024-05-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4768 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061707 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14590 | 3126 |  | 2024-05-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4766 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042632 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14589 | 2996 |  | 2024-03-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION Y EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | 360080-M19C14960048 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14588 | 3209 |  | 2024-05-24 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA FRACTUERA DE CARCASA EN EL ESPACIO DE MOVIMEINDO ROTATIVO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO; SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE CARCASA (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN UCI TRANSPLANTE) | no | 1 | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5132 | HUGEMED | VL3 | R203306037 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14587 | 3206 |  | 2024-05-23 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14586 | 3196 |  | 2024-05-21 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14585 | 3195 |  | 2024-05-21 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14584 | 3194 |  | 2024-05-21 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14583 | 3193 |  | 2024-05-21 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14582 | 3192 |  | 2024-05-21 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0095 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14581 | 3188 |  | 2024-05-27 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0144 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14580 | 3186 |  | 2024-05-27 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14579 | 3185 |  | 2024-05-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (CUBICULO 7) | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14578 | 3184 |  | 2024-05-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (CUBICULO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14577 | 3182 |  | 2024-05-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS, NEUMOTACOGRAFO, VALVULAS UNIDIRECCIONALES DE BAJO Y ALTO FLUJO, LIMPIEZA DE SENSORES. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14576 | 3179 |  | 2024-05-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (CUBICULO 2) | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14575 | 3178 |  | 2024-05-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (CUBICULO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14574 | 3177 |  | 2024-05-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS, NEUMOTACOGRAFO, VALVULAS UNIDIRECCIONALES DE BAJO Y ALTO FLUJO, LIMPIEZA DE SENSORES. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14573 | 3176 |  | 2024-05-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS, NEUMOTACOGRAFO, VALVULAS UNIDIRECCIONALES DE BAJO Y ALTO FLUJO, LIMPIEZA DE SENSORES. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14572 | 3172 |  | 2024-05-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE AUNQUE REQUIERE CAMBIO PROXIMAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004830 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14571 | 3159 |  | 2024-05-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO AUNQUE PRESENTA OXIDO EN SU ESTRUCTURA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MOVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATICO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14570 | 3158 |  | 2024-05-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DE QUE LA BATERIA TRABAJA CORRECTAMENTE AUNQUE REQUIERE CAMBIO PROXIMAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14569 | 3155 |  | 2024-05-15 | E REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE MANGUERAS, NEUMOTACOGRAFO, VALVULAS UNIDIRECCIONALES DE BAJO Y ALTO FLUJO, LIMPIEZA DE SENSORES. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4223 | MAGNAMED | Oximag | 5945 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14568 | 3154 |  | 2024-05-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA DE LA TARJETA Y PUERTOS INTERNOS Y SE COMPRUEBA EL CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO , SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058108 | ELLTEC | AM-25-5B | 08260701 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14567 | 3138 |  | 2024-05-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE REALIZA LIMPIEZA DE LA TARJETA Y PUERTOS INTERNOS Y SE COMPRUEBA EL CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO , SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058133 | ELLTEC | AM-25-5B | 8260703 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14566 | 3020 |  | 2024-03-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION Y EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0076 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14565 | 3014 |  | 2024-03-11 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION Y EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14564 | 3013 |  | 2024-03-11 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14563 | 0101038127 |  | 2024-02-23 |  | no | 1 | Esterilizador Peroxido de Hidrogeno |  | ASP | STERRAD S100 | 101038127 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | ASP
14562 | 2997 |  | 2024-03-06 | E REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION Y EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14561 | 3301 |  | 2024-06-13 | Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza interna y externa verificacion de conexion , verifiacion de interruptor de encendido y apagado del equipo, verificacion de LCD, inspeccion visual carcasa en buen estado, pruebas de funcionamiento , equipo operativo y funcional. | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO3900 | 3M | RANGER 245 | 74082 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14560 | 3348 |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4077 | SMAFF | SXT5A | L7,18,111 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14559 | 2925 |  | 2024-03-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE CON EQUIPO PATRON, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-046 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14558 | 2924 |  | 2024-03-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÔN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO EN TODOS SUS SISTEMAS ELECTRICOS Y MECANICOS, SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5253 | WELCH ALLYN | GS777 |  | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14557 | 3106 |  | 2024-04-22 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO Y FILTO EXPIRATORIO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5068 | MINDRAY | sv300 | GB-06023618 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14556 | 3104 |  | 2024-04-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO Y FILTO EXPIRATORIO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5296 | MINDRAY | SV300 | GB-08027529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14555 | 3103 |  | 2024-04-19 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO Y FILTO EXPIRATORIO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5108 | MINDRAY | SV300 | GB-08027255 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14554 | 3102 |  | 2024-04-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO Y FILTO EXPIRATORIO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5110 | MINDRAY | SV300 | GB-08027257 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14553 | 3100 |  | 2024-04-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14552 | 3099 |  | 2024-04-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5109 | MINDRAY | SV300 | GB-08027256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14551 | 3098 |  | 2024-04-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5288 | MINDRAY | SV300 | GB-08027263 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14550 | 3097 |  | 2024-04-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14549 | 3096 |  | 2024-04-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4925 | MINDRAY | sv300 | GB-06023620 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14548 | 3095 |  | 2024-04-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004833 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14547 | 12182 |  | 2024-07-04 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14546 | 12171 |  | 2024-06-28 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14545 | 3033 |  | 2024-04-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE EN SUS DISTINTAS VARIABLES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5155 | COMEN | STAR 8000E | E7200527108F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14544 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | CARRIER EQUIPRAC | UMA #1 40FS-200 UMA #2 40FS-220 | UMA # 1 970328 UMA # 2 942959 UC L944658C | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14543 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TONELADAS | MEQ00413 | STAR LIGHT | FCD180W-TP3C | SN:L0505992434 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14542 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | UMA MEQ00860 UCA MEQ00861 | UMA TECAM UCA TRANE | UMA 3ADB-15 UCA TTA24043DAA01AS0000 | UMA 21121403 UCA 21293918TA | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14541 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | MEQ00448 | TECAM | 4F2X24236 | l12111283 | UNIDAD DE TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14540 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TON | MEQ01011 | CONFORTFRESH | UTAW3O111H-3F30A061102C1E90 | UMA # 1 2024 - 1590 - 4323 - 8944 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14539 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 15 TON | MEQ01012 | CONFORTFRESH | UTAW3O111H-3F30A061102C1E90 | UMA # 2 2023 - 1590 - 4323 - 8945 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14538 | 02298 |  | 2023-09-25 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4135 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144033764 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14537 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | N.I | TECAM | N.I | 08090979 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14536 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | MEQ00681 | MTC | UMA 020DX2DP | UMADP032001 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14535 | MPULTRA |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00768 | HAIER | HYC-610 | BE07C3EAQ00QJM4N0003 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14534 | 18 |  | 2024-02-26 |  | no | 1 | BLOQUE SEROLOGICO | EMCO5659 | THERMO | DRYBATH STDRB 2 BLCK | L8BT70002014 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
14533 | 17 |  | 2024-02-26 |  | no | 1 | BLOQUE SEROLOGICO | EMCO5660 | THERMO | DRYBATH STDRB 2 BLCK | L8BT70002044 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
14532 | 3069 |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO5757 | MEMMERT | WNB22 | L519.1044 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14531 | MPVEH |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | OKZ 025 | CHEVROLET | 2023 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14530 | MPVEH |  | 2024-05-29 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 031 | chevroleth | 2017 |  | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14529 | MPVEH |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 288 | TOYOTA FORTUNER | 2019 |  | GERENCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14528 | MPVEH |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14527 | MPVEH |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14526 | MPVEH |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14525 | MPVEH |  | 2024-05-17 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14524 | MPVEH |  | 2024-05-16 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14523 | MPVEH |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14522 | 5797 |  | 2024-01-16 |  | no | 1 | Procesador de tejidos | emco5734 | LEICA | Histocare pearl | 1126 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
14521 | MPVEH |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14520 | MPVEH |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14519 | MPVEH |  | 2024-05-03 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14518 | MPVEH |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14517 | MPVEH |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14516 | MPVEH |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14515 | MPVEH |  | 2024-05-25 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14514 | MPVEH |  | 2024-05-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14513 | MPVEH |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | ONK 140 | FORD | 2010 |  | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14512 | MPSECADORA |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14511 | MPSECADORA |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14510 | MPSECADORA |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14509 | MPSECADORA |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14508 | MPRODILLO |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14507 | MPRODILLO |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14506 | MPLAVADORA |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14505 | MPLAVADORA |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | LAVADORA N2 |  | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739201 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14504 | MPLAVADORA |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14503 | MPDOBLADORA |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | DOBLADORA |  | CHICAGO DRIYER | 5/64-2000 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14502 | 3411 |  | 2024-06-26 |  | no | 1 | GRAMERA | GRAMERA-1-BANCO DE SANGRE | PRONTO | SF400 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14501 | MPSECADORA |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14500 | MPSECADORA |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N2 |  | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739201 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14499 | 3365 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14498 | MPSECADORA |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14497 | MPRODILLO |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14495 | MPRODILLO |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14494 | MPLAVADORA |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14493 | MPLAVADORA |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N2 |  | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739201 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14492 | 3364 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14491 | MPLAVADORA |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14490 | MPRODILLO |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | DOBLADORA |  | CHICAGO DRIYER | 5/64-2000 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
14489 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TONELADAS |  | TECAM |  | 08030264 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14488 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 08090980 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14487 | MPAAMINISP |  | 2024-05-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MYEO06833 | LENNOX |  | UMA 12111308 | TERAPIA ENTEROSTOMAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14486 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO RECUPERACION # 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14485 | MPACASSETTE |  | 2024-05-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA - MYEO07719 UCA - NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160031 UCA 1917L07506 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14484 | MPAAMINISP |  | 2024-05-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | UMA - MYEO07724 | MIRAGE |  | UMA ELF120Q7061800469 UCA CLF120Q7011800024 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14483 | MPAAMINISP |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | UMA - MYEO07721 | LENNOX |  | UMA 632299983678 UCA 63229983679 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14482 | MPAAMINISP |  | 2024-05-31 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | TRANE |  | UMA NO REGISTRA UCA 63229983677 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14481 | MPAAMINISP |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | UMA - MYEO07723 | TRANE |  | UMA S2818E49368 UCA 63229983677 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14480 | MPACASSETTE |  | 2024-05-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA - MYEO07717 UCA - NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160033 UCA 1917L07489 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14479 | MPACASSETTE |  | 2024-05-27 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CASSETTE 5 TON | UMA MYEO07720 UCA NO REGISTRA | LENNOX |  | UMA 3405163650281100160034 UCA 1917L07507 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14478 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TON | UMA - MYEI09489 UC # 1 NO REGISTRA UC # 2 NO REGISTRA | STARLIGHT |  | UMA M19121141137 UC # 1 NO REGISTRA UC # 2 NO REGISTRA | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14477 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | MYEO09492 | STAR LIGHT |  | UMA 1141139 UC # 1 NO REGISTRA | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14476 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON |  | TECAM |  | UMA 08030262 UC # 1 NO REGISTRA | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14475 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 22 TON | N.I | TECAM | N.I | 809098 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14474 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | UMA - MEQO0794 | LENNOX |  | UMA ELF361Q7102100379 UCA CLF361Q7102100329 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14473 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 12.5 TON | N.I | LENNOX | N.I | UMA 5613J04705 UCA 5612K05024 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14472 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | N.I | MTC | N.I | UMA UMDP.12.08.316 UCA 1107036510 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14471 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TON | UMA - MYEO06658 UCA NO REGISTRA | MTC | N.I | UMA.12.08.266 UCA.12.08.148 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14470 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TON |  | TECAM |  | UMA 12111285 UC # 1-12111287 UC # 2 -12111286 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14469 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | STARLIGTH |  | UMA.M19121141138 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14468 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | UMA - 402522 UC#1 - NO REGISTRA UC#2 - NO REGISTRA | CARRIER |  | UMA L901-2002 UC # 1 HADM003335 UC # 2 L900-2002 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14467 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | MTC |  | UMA .19.02.472 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14466 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UCA #1 MYEO09430 | TECAM |  | UMA 19010064 UC # 1 C703759701417603400003 UC # 2 C703759701417603400009 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14465 | MPAAMINISP |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU |  | lennox |  | UMA 63229951554 | EPIDEMIOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14464 | MPAAMINISP |  | 2024-05-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | MEQ01052 | TRANE | 4mcw1538a1000aa | X2214TO362IC0071 | EPIDEMIOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14463 | MPAACENTRAL |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | UMA - MEQ0O1050 UCA NO REGISTRA | TECAM |  | UMA 07071085 UCA X070579052 | SALA DE OPERACIONES FARMACIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14462 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 8 TONELADAS | MYEO06654 | MTC | umdp. 08.x1 | UMA UMDP.12.08.313 UC 12.08.150 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | SALA DE ESPERA RAYOS X |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14461 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 10 TON | MEQ00391 | LENNOX | TAA150S4D-1Y | UMA # 5612D02553 UC1 # 5812D15731 UC2 # 5812D1574 | ANGIOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14460 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TON | UMA MEQ00987 UC # 1 MEQ00989 UC # 2 MEQ00988 | TECAM | 3ADBT09 | UMA2 # 23060691 UC1 # 23050600 UC2 # 2 23050601 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14459 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | UMA MEQ00986 UC MEQ00990 | CONFORTFRESH | UMA XO60MR1-BN | UMA 2023-0000-4130-8731 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14458 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TONELADAS RECUPERACION |  | CARRIER | 40RR-008-1 | UMA K954192 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14457 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | MTC | UMDB.12.08.315 UCA CKL60-3PA | UMA UMDB.12.08.315 UC 1112025191 | ECOGRAFO 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14456 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | UMA CARRIER UC LENNOX | UMA 40FS-200 | UMA D971393 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | LECTURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14455 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 10 TONELADAS |  | STARLIGHT | FCAPK410-120L-TP2C-3 | UMA M19101140461 UC # 1 C19101139950 UC # 2 C19051137508 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14454 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 8 TONELADAS | MYEO06655 | MTC | UMDP.08.X1 | UMA UMDP.12.08.312 UC 12.08.147 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | SALA DE FLUOROSCOPIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14453 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | N.I | CARRIER | N.I | O1212795 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14452 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO central de 7.5 ton |  | CARRIER |  | A02-12-19 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14451 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | 207984 | FAN COIL STARLIGHT UCA CARRIER | UMA FCP6000BU UCA E10AE-060-H1 | UMA L0095637811 UCA M984055 | GERENCIA SERVICIOS AMBULATORIOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14450 | MPAAMINISP |  | 2024-03-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9.000 BTU | MYEO05899 | SPLIT TYPE AIR |  | UMA MSE-09CR410 UCA MSE-09CR410 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14449 | MPAAMINISP |  | 2024-03-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 9.000 BTU | MYEO07515 | HACEB | UMA AAFS09115 UCA AAFS09115BL | UMA 3C54370000 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14448 | MPAAMINISP |  | 2024-03-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 36.000 BTU | MEQO1041 | TRANE | (UMA) AMCW1636A1000AA (UCA) 4TTK1536A1000AA | UMA X2214TO3621 UCA X2251TO3620 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14447 | MPAAMINISP |  | 2024-03-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU |  | LG | (UMA )G122CA (UCA) G122CA |  | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14446 | MPAAMINISP |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU |  | MIRAGE |  | (UMA)3C54370000503 (UCA) no identificado | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14445 | MPAAMINISP |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU | MYEO08832 | MIRAGE | (UMA) ELF121Q (UCA)CLF121Q | UMA 3406102330786300820178 UC 3406102330886280860015 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14444 | MPATECHO |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON | MYEO08833 | KIELMAN |  | UMA KLCAC-260CO1B1F UC KLCAC260CO1BOT | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14443 | MPAAMINISP |  | 2024-04-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQ00762 | WORDEN | UMA MSBB-12DN1 UCA MSBB-12DN1 | UCA 340908601 | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14442 | MPAAMINISP |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MEQ006061 | CIAC | CH43KX024-H3N1C UCA CG43KX024PH3N1C |  | LABORATORIO | ALMACÉN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14441 | MPAAMINISP |  | 2024-04-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MEQ00662 | CIAC | UMA CH43KX024-H3N1C UCA CG43KX024PH3N1C | 340525377 | LABORATORIO | CENTRAL DE MUESTRAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14440 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TONELADAS | MEQ00863 MEQ00864 | TECAM | UMA 3ADB17 UCA TTA24043DAA01 | UMA 21121402 UC 21293917TA | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14439 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON |  | TRANE | UMA TEM4AOC60S51SBA UCA 4TTK0560D6000BL | UMA 200620JM3V | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14438 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS |  | TRANE | UMA TEM4A0C60S51SBA UCA 4TTK0560D6000BL | UMA 204217WS3V | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14437 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TONELADAS | UC MEQO1040 UC MYEO09559 | TRANE | N.I | UMA 22461141WA UC 200062685TA | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14436 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 10 TONELADAS | UMA MEQO1039 UCA # 1 MEQO1037 UC # 2 MEQO1038 | TRANE | UMA TWE12043BAA UCA #1 4TTA4060A3000AA UCA #2 4TTA4060A3000AA | UMA 22461086BA UC # 1 2504LWH5F UC # 2 2504LT25f | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14435 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | MYEO09555 | TRANE |  | UMA 2321236WA UC 2504LWH | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14434 | MPAAMINISP |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIRAGE | ELF121Q | 7650405062 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14433 | MPAAMINISP |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | N.I | MIRAGE | ELF181Q | 340A7650 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14432 | MPAAMINISP |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU | MYEO06624 | CONFORTSTAR |  | UC MSG36CR | SISTEMAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14431 | MPAAMINISP |  | 2024-04-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MYEO07332 | LG | UMA 0201457400 | 511G00JQ501TAF249475 | SISTEMAS | SOPORTE TECNICO SISTEMAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14429 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | ECOMO0272 | STARLIGHT | EBP6000E | UMA A093984074 | DATA CENTER |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14428 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | MYEO00493 | STAR LIGHT | UMA ECD060VC | UMA L0501988187 | DATA CENTER |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14427 | MPAAMINISP |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU |  | BLUE LINE | UMA A49417030900031 | A49417030900031 | DATA CENTER |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14426 | MPAAMINISP |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIRAGE | UMA MOX130-12CFN1-NQ0W | ELF361Q2000177 | SISTEMAS | OFICINA SOPORTE |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14425 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TVR ( 7 FANCOIL 18.000 BTU - 2 CASSETTE 48.000 BTU - UNIDAD TIPO PARED 18 BTU - 1 CONDENSADORA | MEQO1018 | TRANE |  | UC 340H29375072C0501003 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14424 | MPAAMINISP |  | 2024-04-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | LG | UMA SP122SM |  | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14423 | MPAAMINISP |  | 2024-04-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | meq01146 | MIDEA | UMA MSAFB-12CRDN1-NQ0W UCA MOX130-12CFN1-NQ0W | UMA 54122000DZ | COORDINACION CLINICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14422 | MPAAMINISP |  | 2024-04-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU |  | MIDEA | UMA MSAFC-17CRDN1-NQ0W UCA MOX230-17CDN1-NQ0W | UMA J3171804 | seguridad del paciente |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14421 | MPAAMINISP |  | 2024-04-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | meq01145 | MIDEA | UMA MSAG11B-11CDFN1-MTOW UCA MOX131-11CFN1-MT0W | UMA 341F3249605 | seguridad del paciente |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14420 | MPAAMINISP |  | 2024-04-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | meq01144 | MIDEA | UMA MSAFB-12CRDN1-NQ0W UCA MOX130-12CFN1-NQ0W | UMA 54122000DZU34 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14419 | MPAAMINISP |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU |  | MIDEA | UMA MSAFB-12CRDN1-NQ0W UCA MOX130-12CFN1-NQ0W | UC 54122000DZU37 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14418 | MPAAMINISP |  | 2024-04-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MEQ00647 | LG | UMA VDM122CT | UMA 9C1G00YD | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14417 | MPAAMINISP |  | 2024-04-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU |  | MIDEA | UMA MSAFB-12CRDN1-NQOW UCA MOX130-12CFN1-NQOW | UMA K6376201 | DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14416 | MPAAMINISP |  | 2024-04-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 24.000 BTU | MEQ00645 | MIRAGE | UMA ELF261Q | UMA 34076839211 | COMUNICACIONES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14415 | MPAAMINISP |  | 2024-04-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MEQ00929 | ELECTROLUX | UMA EASE18C6AHNW | UMA 929090382 | PROGRAMA VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14414 | MPATECHO |  | 2024-04-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO 5 TON | MYEO08825 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14413 | MPAAMINISP |  | 2024-04-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08826 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14412 | MPAAMINISP |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08824 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14411 | MPAAMINISP |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | aire acondicionado MINISPLIT 12.000 BTU |  | mirage |  | UMA ELF121Q UC CLF121Q | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14410 | MPATECHO |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60.000 BTU | MYO08830 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14409 | MPAAMINISP |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO08827 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14408 | MPAAMINISP |  | 2024-04-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 9.000 BTU | MYO08828 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14407 | MPAAMINISP |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU | MYEO06989 | innovair | UMA WOW13C2DB1 UCA HOE13C2MR83 | UMA WUED2005455301 | CENTRO DE ESCUCHA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14404 | MPAAMINISP |  | 2024-04-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | EXF261W | EXF261W7061600060 | BANCO DE SANGRE | INMUNOSEROLOGIA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14403 | MPAAMINISP |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7072000455 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14402 | MPAAMINISP |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELFR1Q | ELF121Q7062000062 | BANCO DE SANGRE | OFICINA DE CALIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14401 | MPAAMINISP |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7042100725 | BANCO DE SANGRE | INMUNOSEROLOGIA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14400 | MPAAMINISP |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7062000015 | BANCO DE SANGRE | INMUNOHEMATOLOGIA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14399 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | MEQ00828 | TRANE | TWE12043BAAO4A | 21292634BA | BANCO DE SANGRE | LABORATORIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14398 | MPAAMINISP |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | LG | VS122C7 | 9J1G00MP909TARUBE998 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14397 | MPATECHO |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO09375 | CONFORT FRESH | ESPT60 | SFFODDKAFP4300001071 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14396 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14395 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 12 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14394 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14393 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14392 | 3051 |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | BASCULA | HUV005 | DICARI | NR | SIN SERIAL | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14391 | 3050 |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | BASCULA | MEQ00544 | JCM |  | 000999 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14390 | 3052 |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14389 | WO-13002251 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | NM22201 | SALA MEDICINA NUCLEAR 1 |  |  | GENERAL ELECTRIC
14387 | WO-00324285 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | 8M3+TRAC | 2002-151074 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
14386 | 12151 |  | 2024-06-13 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14385 | 4868 |  | 2024-01-18 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14384 | 12078 |  | 2024-04-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14383 | 12117 |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14382 | 12083 |  | 2024-04-23 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14381 | 4542 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14380 | 4513 |  | 2024-02-13 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14379 | 12021 |  | 2024-03-13 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14378 | 12043 |  | 2024-03-26 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14377 | 4889 |  | 2024-01-25 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
14376 | SSO-24-105571 |  | 2024-05-31 |  | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | ACON | - | 495H000386B | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
14375 | WO-00312860 |  | 2024-05-09 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T00746 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
14374 | SSO-24-101670 |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | ACON | - | 495H0003864 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | ANNAR
14373 | SSO-24-101696 |  | 2024-04-30 |  | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | ACON | - | 495H0003996 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | ANNAR
14372 | WO-00310230 |  | 2024-04-24 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | REVEOS | 1W00701 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
14371 | WO-00225423 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 2022051038 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
14370 | WO-00322565 |  | 2024-06-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | SPECTRA OPTIA | 1P07786 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
14369 | WO-00225424 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 2022051044 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
14368 | WO-00215365 |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112864 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
14367 | WO-00177032 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112863 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
14366 | WO-00215363 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112862 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
14365 | WO-00214234 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112861 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
14364 | WO-00315341 |  | 2024-05-20 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | T-SEAL MOBILE | 54694135 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14363 | WO-00294222 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T11989 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
14362 | 130298 |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
14361 | 130299 |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
14360 | 130297 |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
14359 | MPASCENSOR |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
14358 | MPASCENSOR |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
14357 | MPASCENSOR |  | 2024-05-04 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
14356 | 3123 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | EDAN | iM8 | 360001-M19910220013 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14355 | 3000 |  | 2024-03-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4738 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017794 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14354 | 3234 |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4771 | SHENZEN AEON | A330 | 00434 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14353 | 3205 |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14352 | 3209 |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14351 | 3198 |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14350 | 3180 |  | 2024-05-16 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14349 | 3173 |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3404 | HEALTH O METER | 160 KG | 1600011959 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14348 | 3164 |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14347 | 3163 |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14346 | 3162 |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14345 | 3161 |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14344 | 3160 |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 002 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14343 | 3141 |  | 2024-05-09 |  | no | 1 | BASCULA | 85433 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006277 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14342 | 3024 |  | 2024-03-14 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5596 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1105328830 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14341 | 3023 |  | 2024-03-14 |  | no | 1 | VIDEO COLPOSCOPIO | EMCO4641 | LEISEGANG | 3MVSC | 19-095006/19-530489 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14340 | 3017 |  | 2024-03-14 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4527 | HEINE | ML4 LED | 1104396901 | PROGRAMA VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14339 | 3011 |  | 2024-03-11 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5684 | MINDRAY | BENEHEART R12 | FN-19030177 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14338 | MPNEV |  | 2024-05-31 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07378 | imbera | BR09 | 920180480044 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14337 | MPNEV |  | 2024-05-31 |  | no | 1 | NEVERA |  | Electrolux | EU19 |  | LABORATORIO | HISTOLOGÍA. |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14336 | MPNEV |  | 2024-05-30 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO02777 | ELECTROLUX |  |  | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14335 | MPNEV |  | 2024-05-29 |  | no | 1 | NEVERA |  | THERMO SCIENTIFIC | 37664 | 145615101140418 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14334 | MPNEV |  | 2024-05-28 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO08261 | REFRIMAG |  |  | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14333 | MPNEV |  | 2024-05-27 |  | no | 1 | NEVERA/CONGELADOR | MEQ00769 | HAIER | DW-40L508 | BE05T4EAV00QJM380005 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14332 | MPNEV |  | 2024-05-24 |  | no | 1 | NEVERA | MEQO0768 | HAIER | HYC-610 | BE07C3EAQ00Q1M4N0003 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14331 | MPNEV |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | NEVERA/ULTRACONGELADOR | MEQ00770 | Haier biomedical | DW-861578 | BEOH1 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14330 | MPNEV |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07429 | REFRIMAG |  | 18-0224 | LABORATORIO | ALMACÉN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14329 | MPNEV |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO1238 | electrolux | ECD34CCA | 00602466 | LABORATORIO | PREPARACIÓN DE MEDIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14328 | MPNEV |  | 2024-05-20 |  | no | 1 | NEVERA |  | THERMO SCIENTIFIC | 37664 | 145509101140310 | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14327 | MPNEV |  | 2024-05-17 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO01498 | LG | GRS5W62QC | 310MR00103 | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14326 | MPNEV |  | 2024-05-16 |  | no | 1 | NEVERA/CONGELADOR | MEQO0555 | CASTELL | 1540 | 5701R – 5701C | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14325 | MPNEV |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07428 | REFRIMAG |  | 18-0023 | LABORATORIO | ALMACÉN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14324 | MPNEV |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO0742 | WESTELL | SRD22A16 | 970331 | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14323 | MPNEV |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | NEVERA/CONGELADOR | MYEO01337 | HACEB | NE-10 | 386361308 | LABORATORIO | MICOLOGÍA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14322 | MPNEV |  | 2024-05-09 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO04709 | HACEB | NE-9 | K940020936 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14321 | MPNEV |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO04708 | WESTELL | SRD24A20 | 301532 | laboratorio cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14320 | MPCUARTOFRIO |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00356 | N.I | N.I | 200333 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14319 | MPCUARTOFRIO |  | 2024-05-03 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00355 | N.I | N.I | 200332 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14318 | MPCUARTOFRIO |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00353 | N.I | N.I | 200331 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14317 | MPACUARTOFRIO |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | N.I | N.I | 163CJO1BTOA50GSIR | DEPOSITO DE RESIDUOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14316 | 19648 |  | 2024-01-26 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO5634 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13168 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
14315 | 3207 |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4942 | COMEN | STAR 8000E | E7200527040F | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14314 | 3183 |  | 2024-05-16 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | BEURER GMBH | BY 80 | 956.05 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14313 | 3175 |  | 2024-05-15 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14312 | 3171 |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14311 | 3151 |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4136 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144034252 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14310 | 3150 |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | MINI CENTRIFUGA | EMCO4924 | GLOBE CIENTIFIC | GCM-B | HB206AR0001341 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14309 | 3149 |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | MINI CENTRIFUGA | EMCO4923 | GLOBE CIENTIFIC | GCM-B | HB206AR0001328 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14308 | 3143 |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14307 | 3142 |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14306 | 3132 |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | CHARDER | MS 3500 | C20012156 | CIRENA | PROGRAMA KANGURO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14305 | 3131 |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3795 | BIOLIGHT | M800 | M0017A002320 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14304 | 3130 |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14303 | 3129 |  | 2024-05-03 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14302 | 3125 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO3888 | MEMMERT | UN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14301 | 3117 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | emco6035 | ESCO | LVG-3AG-F9 | TZ091170034A117340007272 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14300 | 3116 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | BAÑO PARA CULTIVO SEROLOGICO | EMCO3883 | MEMMERT | WNB14 | L4151147 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14299 | 3115 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO3892 | EME EQUIPMENT | ALTS-100E | ALTS10215551 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14298 | 3114 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3879 | BIOBASE | BBS-DDC | BBS11V15020183D | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14297 | 3113 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14296 | 3008 |  | 2024-03-08 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO4577 | SECA | 5000g | 8856273180291 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14295 | 3004 |  | 2024-03-08 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4144 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14294 | 3002 |  | 2024-03-07 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5593 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1105328823 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14293 | 2999 |  | 2024-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14292 | 3105 |  | 2024-04-22 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS |  | WELCHALLYN | 23820 /97200 | 74227-1 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14291 | 3085 |  | 2024-04-12 |  | no | 1 | DOPPLER ULTRASONICO | EMCO3643 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX0358205-13 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14290 | 3082 |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14289 | 3059 |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3013 | RIESTER | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14288 | 3058 |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14287 | 3047 |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5263 |  | NR | 12911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14286 | 3046 |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14285 | 3045 |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5279 | HEALTH O METER | 1522KL | 1522011318 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14284 | 3043 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO6061 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006826 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14283 | 3042 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6066 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006410 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14282 | 3041 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6058 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600003337 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14281 | 3040 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6064 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006825 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14280 | 3038 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6057 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006240 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14279 | M0550 |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | ECOGRAFO |  | vinno | v5 | U0152HY033 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | GS MED IMAGING
14278 | 3208 |  | 2024-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14277 | 3201 |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 160KG | ID6046 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14276 | 3200 |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14275 | 3199 |  | 2024-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14274 | 3197 |  | 2024-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14273 | 3174 |  | 2024-05-15 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14272 | 3170 |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14271 | 3169 |  | 2024-05-14 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14270 | 3168 |  | 2024-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14269 | 3157 |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14268 | 3156 |  | 2024-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14267 | 3148 |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5509 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190085 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14266 | 3147 |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14265 | 3146 |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004820 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14264 | 3145 |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14263 | 3144 |  | 2024-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14262 | 3137 |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5505 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190090 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14261 | 3136 |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5507 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190088 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14260 | 3134 |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5506 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190083 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14259 | 3133 |  | 2024-05-06 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5508 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190082 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14258 | 3124 |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00047 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14257 | 3112 |  | 2024-05-02 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, equipo queda funcional, equipo actualmente ubicado en el taller de mantenimiento biomédico. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4272 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.166 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14256 | 3166 |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14255 | 3165 |  | 2024-05-10 |  | no | 1 | BALANZA DE PRECISIÓN | EMCO0927 | OHAUS | CS2000 |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14252 | 3167 |  | 2024-05-10 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LUBRICACION DE LAS PIEZAS MÓVILES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14250 | WO-01113863 |  | 2024-06-13 | Mantenimiento Preventivo. Equipo operativo y cumple STP Alcon | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
14249 | wo-01113866 |  | 2024-06-13 | Mantenimiento Preventivo. Equipo operativo y cumple STP Alcon. Se realiza cambio de regulador de nitrógeno, se cambia el que se tenía de alcon por préstamo por uno nuevo adquirido por Hospital. Presiones estables (Alta y Baja). | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
14248 | 03370 |  | 2024-06-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5305 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065441 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14247 | 01972 |  | 2023-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5305 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065441 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14246 | OTT-29682 |  | 2024-06-17 |  | no | 1 | CABINA PLETISMOGRAFICA | EMCO6125 | MEDGRAPHICS | PLATINUM ELITE DL | 242000805 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  | GBARCO
14245 | 03355 |  | 2024-01-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14244 | 03353 |  | 2024-01-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | 181140161081A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14243 | 03354 |  | 2024-01-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4359 | Neumovent | Advance | 181140481081A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14242 | 03352 |  | 2024-01-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3528 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310011082A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14241 | 03356 |  | 2024-01-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110051082A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14240 | 02838 |  | 2023-12-26 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4442 | Neumovent | Advance | 181140381081A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14239 | 02798 |  | 2023-12-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610121082A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14238 | 02802 |  | 2023-12-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4340 | Neumovent | Advance | 181140341081A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14237 | 02801 |  | 2023-12-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14235 | 02823 |  | 2023-12-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14234 | 02799 |  | 2023-12-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | 181140361081A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14233 | 02803 |  | 2023-12-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | 181140181081A1V | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14232 | MPASCENSOR |  | 2024-05-02 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
14231 | 402390316 |  | 2024-01-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5979 | PURITAN BENNET | PB980 | 35B2013973 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
14230 | 303117723 |  | 2023-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5978 | PURITAN BENNET | PB980 | 35B2009760 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
14229 | 3021 |  | 2024-03-13 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14228 | 63333 |  | 2022-01-14 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4265 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003694 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14227 | 3084 |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | 775960920661 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14226 | 3101 |  | 2024-04-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPOONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4922 | MINDRAY | sv300 | GB-06023619 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14225 | NO REGISTRA |  | 2024-05-20 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL DEL EQUIPO, SE REALIZA AJUSTE DE LA GAMMA 1.8 Y DE LA TEMPERATURA DEL COLOR 55.00. SE REALIZAN RECOMENDACIONES SOBRE EL PANEL FRONTAL QUE SE ENCUENTRA RAYADO Y QUE EL PANEL POSTERIOR TIENE LEVE OXIDACIÓN. SE ENTREGA EL EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO. | no | 1 | PANTALLA PLANA 19 |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221940 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14224 | 3080 |  | 2024-04-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACE LUBRICACION DE LAS PIEZAS MOVILES, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | BASCULA | EMCO4878 | SECA | 8131321009 | 8813201191238 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14223 | 3079 |  | 2024-04-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5124 | MINDRAY | SV300 | GB-08027261 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14222 | 3065 |  | 2024-04-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINICENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO (CONSULTORIO 10) | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4586 | WELCHALLYN | GS 777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14221 | 3064 |  | 2024-04-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACE LUBRICACION DE LAS PIEZAS MOVILES, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO (EQUIPO UBICADO EN PASILLO). | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14220 | 3063 |  | 2024-04-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINICENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO (CONSULTORIO 5) | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4584 | WELCHALLYN | GS 777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14219 | 3062 |  | 2024-04-05 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINICENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO (CONSULTORIO 1) | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4631 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14218 | NO REGISTRA |  | 2024-05-23 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZA VERIFICACIÓN DE LISTA DE ERRORES, SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SE REALIZA VERIFICACIÓN DE MANERA FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE ENTREGA EL EQUIPO AL SERVICIO DE MANERA FUNCIONAL. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | JOMEDICAL
14217 | NO REGISTRA |  | 2024-05-21 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, SE REVISAN DIFERENTES PARTES Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICA QUE EL EQUIPO RESPONDE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE REALIZA OBSERVACIÓN DE QUE EL TECLADO DE LA TORRE TIENE DESGASTE Y QUE EL PANEL FRONTAL SE ENCUENTRA RAYADO. SE ENTREGA EL EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO. | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A085 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14216 | NO REGISTRA |  | 2024-05-21 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN INTERNA, SE REALIZA LIMPIEZA DE VENTILADORES, SE VERIFICA QUE EL EQUIPO RESPONDE A TODAS LAS PRUEBAS FUNCIONALES REALIZADAS. SE REALIZA OBSERVACIÓN, DE QUE LOS ESPECIALISTAS MANIFIESTAN DE QUE EL EQUIPO EN DETERMINADO TIEMPO DE USO PRESENTA OPACIDAD EN LAS IMAGENES Y SE VUELVES OSCURAS, SIN EMBARGO. AL MOMENTO DE REALIZAR LA REVISIÓN Y PRUEBAS ESTO NO SE EVIDENCIO. | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14215 | NO REGISTRA |  | 2024-05-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO SEGÚN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO, SE REALIZA LUBRICACIÓN DE LAS RUEDAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFIA QUE EL CARRO DE TRANSPORTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. | no | 1 | Carro de torre de endoscopia |  | nacional | NP | NOREGISTRA002 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14214 | NO REGISTRA |  | 2024-05-21 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE PANTALLA, SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE GAMMA 1.8, SE MODIFICA LA TEMPERATURA DE COLOR 6500 Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO RESPONDE DE MANERA CORRECTA Y FUNCIONAL A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EL EQUIPO FUNCIONAL AL SERVICIO. | no | 1 | PANTALLA LCD |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221946 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14213 | NO REGISTRA |  | 2024-05-20 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL Y GENERAL DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO RESPONDE DE MANERA CORRECTA A TODAS LAS PRUEBAS. SE REALIZA OBSERVACIÓN DE QUE LOS ESPECIALISTAS DEL SERVICIO MANIFIESTAN QUE DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS LA IMAGEN SE VA COLOCANDO OSCURA HASTA QUE SE APAGA SOLA LA IMAGEN, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO PERO NO SE EVIDENCIA LO REPORTADO. | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14212 | NO REGISTRA |  | 2024-05-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO SEGÚN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO, SE REALIZA LUBRICACIÓN DE LAS RUEDAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE VERIFIA QUE EL CARRO DE TRANSPORTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. | no | 1 | Carro de torre de endoscopia |  | nacional | NP | NOREGISTRA001 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14211 | NO REGISTRA |  | 2024-05-20 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL MISMO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL PANEL FRONTAL Y POSTERIOS. SE ENTREGA EL EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO. | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | PS2HP | N5041A004 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14210 | NO REGISTRA |  | 2024-05-20 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS QUE ES 3289. | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K189 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14209 | NO REGISTRA |  | 2024-05-20 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS QUE ES 4156. | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K132 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14208 | NO REGISTRA |  | 2024-05-16 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LOS USOS DEL EQUIPO QUE SE ENCUENTRAN EN 4191 Y SOBRE QUE EL SISTEMA DE ANGULACIÓN SE ENCUENTRA UN POCO DESGATADO. | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14207 | NO REGISTRA |  | 2024-05-16 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14206 | NO REGISTRA |  | 2024-05-16 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS QUE ES 386. | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14205 | NO REGISTRA |  | 2024-05-16 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS QUE ES 333. | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14204 | NO REGISTRA |  | 2024-05-16 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS QUE ES 1495 | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | 2G374K437 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
14203 | 3092 |  | 2024-04-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5069 | MINDRAY | sv300 | GB-06023621 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14202 | 3090 |  | 2024-04-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004841 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14201 | 3089 |  | 2024-04-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5287 | MINDRAY | SV300 | GB-08027262 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14200 | 3088 |  | 2024-04-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5289 | MINDRAY | SV300 | GB-08027258 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14199 | 3087 |  | 2024-04-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14198 | 3086 |  | 2024-04-12 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14197 | 3076 |  | 2024-04-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES ELECTRONICOS, SISTEMA NEUMATICO, LIMPIEZA DE FILTROS HIDROFOBICOS, SE EVIDENCIA BATERIA EN MAL ESTADO POR LO QUE REQUIERE SU CAMBIO, TAMBIEN EL EQUIPO REQUIERE KIT DE MANTENIMIENTO (CELDA DE OXIGENO Y FILTROS). SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON VT PLUS Y EL EQUIPO RESPONDE DE MANERA CORRECTA, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5290 | MINDRAY | SV300 | GB-08027260 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14196 | 3075 |  | 2024-04-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5145 | COMEN | STAR 8000E | E7200527084F | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14195 | 3074 |  | 2024-04-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5148 | COMEN | STAR 8000E | E7200527120F | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14194 | 3033 |  | 2024-04-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE EN SUS DISTINTAS VARIABLES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5155 | COMEN | STAR 8000E | E7200527108F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14193 | 3031 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | BASCULA pediatrica | emco7001 | chorder | MS 3500 | c21015325 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14192 | 3022 |  | 2024-03-13 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | N/A | ORBITAL SHAKER | KJ-201BD | NTS02 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14191 | 3019 |  | 2024-03-12 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | VACUTRON | ONT |  | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14190 | 3005 |  | 2024-03-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0059 | EDAN | IM-50 | 333123-M14807900034 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14189 | 3001 |  | 2024-03-07 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | XENON NOVA 175 | 2859 / type 20132020 / 02000251 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14188 | 2989 |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5731 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590404 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14187 | 2988 |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5728 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590394 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14186 | 2987 |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | EMCO5995 | FISHER &PAYKEL | MR850 | 211014590406 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14185 | 2986 |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5726 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590403 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14184 | 2985 |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5725 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590399 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14183 | 2984 |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5727 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590407 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14182 | 2983 |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5729 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590398 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14181 | 2982 |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0012 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02003 | PEDIATRIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14180 | 2981 |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0011 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02004 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14179 | 2975 |  | 2024-03-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0019 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02005 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14178 | 2974 |  | 2024-03-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0021 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02000 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14177 | 2973 |  | 2024-03-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0017 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 1997 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14176 | 2972 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0013 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01998 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14175 | 2971 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0016 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14174 | 2970 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0020 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02002 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14173 | 2969 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0015 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01996 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14172 | 2968 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0014 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01999 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14171 | 2966 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4727 | EDAN | F3 | 460378-M18B10730010 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14170 | 2964 |  | 2024-03-02 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14169 | 2963 |  | 2024-03-02 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14168 | 2954 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14167 | 2953 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14166 | 2952 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS0068 | BIOMEDICINA |  |  | GILMEDICA
14165 | 2951 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14164 | 2995 |  | 2024-03-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6055 | DETECTO | 140KG | 9704-2538 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14163 | 2991 |  | 2024-03-07 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14162 | 2990 |  | 2024-03-07 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5595 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1104721085 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14161 | 3120 |  | 2024-04-30 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA CORRECTO ESTADO DE LOS BOMBILLOS Y DE LA BATERÍA, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 862430 | GMD |  |  | AMBULANCIA CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14160 | 3107 |  | 2024-04-22 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. (HEMOCENTRO). | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14159 | 3077 |  | 2024-04-18 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y RESPONDE CORRECTAMENTE, LOS BOMBILLOS ILUMINAN, LOS SWITCHES TRABAJAN BIEN, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. (CONSULTORIO 4, GUARDADO EN EL ARMARIO DEL CONSULTORIO, ACTUALMENTE NO CUENTA CON CARGADOR) | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4516 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14158 | 3073 |  | 2024-04-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE S ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO HACE FUERZA DE SUCCIÓN COMO ES DEBIDO, LLEGA HASTA 600mmHg, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4273 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.196 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14157 | 3072 |  | 2024-04-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINICENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4274 | WELCHALLYN | 92880 |  | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14156 | 3071 |  | 2024-04-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, EQUIPO PROXIMO A CAMBIO DE CELDA DE OXIGENO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA , SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5285 | MINDRAY | SV300 | GB-08027507 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14155 | 3070 |  | 2024-04-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINICENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4786 | WELCH ALLYN | Poket LED Set |  | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14154 | 3067 |  | 2024-04-10 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL, Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRÓN Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14153 | 3066 |  | 2024-04-08 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE MODULOS ELECTRONICOS Y MECANICOS, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE PERO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14152 | 3060 |  | 2024-04-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACIÓN DE MODULOS ELECTRONICOS Y MECANICOS, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE PERO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14151 | 3056 |  | 2024-04-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINICENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO (CONSULTORIO 3) | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4085 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14150 | 3055 |  | 2024-04-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINICENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO (CONSULTORIO 4). | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4084 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14149 | 3054 |  | 2024-04-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO PRESENTA BUENA LUMINISCENCIA, ADEMAS DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA PERILLA Y LA INTENSIDAD DEL EQUIPO, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO (CONSULTORIO 2). | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4086 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14148 | 3053 |  | 2024-04-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN PARTOS). | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO5504 | EDAN | H100 | 360101-M21118310116 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14147 | 3049 |  | 2024-04-02 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE LUBRICAN LAS PIEZAS MECANICAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN BANCO DE SANGRE) | no | 1 | BASCULA | EMCO5269 | GENERICA |  | 12922 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14146 | 3044 |  | 2024-04-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. (EQUIPO ACTUALMENTE UBICADO EN PUERPERIO). | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5533 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550052 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14145 | 3030 |  | 2024-04-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE LOS CABEZALES TRABAJAN BIEN, VARIAN LA INTENSIDAD DE LA LUZ CON LA PERILLA, SE COMPRUEBAN LOS SWITCHES DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4517 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14144 | 3029 |  | 2024-04-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE LOS CABEZALES TRABAJAN BIEN, VARÍAN LA INTENSIDAD DE LA LUZ CON LA PERILLA, SE COMPRUEBAN LOS SWITCHES DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4518 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14143 | 3028 |  | 2024-04-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE LOS CABEZALES TRABAJAN BIEN, VARIAN LA INTENSIDAD DE LA LUZ CON LA PERILLA, SE COMPRUEBAN LOS SWITCHES DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4515 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14142 | 3027 |  | 2024-04-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE LOS CABEZALES TRABAJAN BIEN, VARIAN LA INTENSIDAD DE LA LUZ CON LA PERILLA, SE COMPRUEBAN LOS SWITCHES DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4519 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14141 | 3026 |  | 2024-04-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRÓN PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE EN SUS DISTINTAS VARIABLES, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14140 | 3025 |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3797 | BIOLIGHT | M800 | M0017A002559 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14139 | 7478 |  | 2024-04-24 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
14138 | 7479 |  | 2024-04-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
14137 | 7477 |  | 2024-04-24 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
14136 | 7476 |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
14135 | 7480 |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
14134 | 7475 |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
14133 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | MYEO07250 UC # 1 MEQ01009 | MTC |  | UC #1 20504L6K5F | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14132 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | SALA DE OPERACIONES - CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14131 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO RECUPERACION # 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14130 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14129 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14128 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 8 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14127 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14126 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14125 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 6 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14124 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14123 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14122 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TON |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14121 | MPAACENTRAL |  | 2024-04-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 6 TONELADAS |  | TECAM |  |  | QUIROFANO 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14120 | MPNEV |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | Nevera | 600125 | HACEB | NE-9 | J930787330 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14119 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA - MEQ00969 UC#1 - MEQ00966 UC#2 - MEQ00967 | TRANE | UMA TWE12043BAA04A UC 4TTK0560D1000BL | UMA 22461098BA UC # 1-62227-A5271403-00010 UC # 2-62227-A5271403-00012 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14118 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA - MEQ00968 UC#1 - MEQ00964 UC#2 - MEQ00965 | TRANE | UMA TWE12043BAA04A UC 4TTK0560D1000BL | UMA 22461094BA UC # 1-62227-A5271403-00007 UC # 2-62227-A5271403-00043 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14117 | MPAAMINISP |  | 2024-01-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO07343 | LG | SP182CM | UC MEZ65427506 UM - MEZ65257304 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14116 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TON |  | TECAM | UMA 4FZX24236ODT UC # 1 - 1UZT12138 UC# 2 -1UZT12136 | UMA 12111284 UC # 1 - 12111289 UC # 2 - 12111288 | PEDIATRIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14115 | MPAACENTRAL |  | 2024-03-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON |  | TECAM | 3ADW09 | 11060856 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14114 | MPAAMINISP |  | 2024-01-10 |  | no | 1 | Aire acondicionado tipo minisplit 24.000 btu | MEQ00914 | midea | UMA MSAFD-24CRN1-NC0W UC MOX430-24CN1-NC0W | UM - 341F277770421060850051 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14113 | MPCUARTFRI |  | 2024-04-25 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | K973850 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14112 | MPCUARTFRI |  | 2024-04-26 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | UCR2L441CAA | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14111 | MPCONG |  | 2024-04-05 |  | no | 1 | CONGELADOR -30° | MEQO0740 | HAIER | DW-30L420F | BE0H20EAW00QJM310002 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14110 | MPNEV |  | 2024-04-04 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO0956 | JORDON | SPVKT22 | S5795290C | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14109 | MPNEV |  | 2024-04-01 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14108 | MPNEV |  | 2024-04-03 |  | no | 1 | NEvera | EMCO0952 | THERMO | JEWETT | Z16R126659ZR | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14107 | MPNEV |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | congelador | EMCO4137 | THERMO FISHER | UFP5030A | 113339901170119 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14106 | 03078 |  | 2024-04-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5101 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017789 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14105 | MPAAMINISP |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO06830 | LENNOX | LXGHTC018100P2 | CB12011 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14104 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | trane | UMA 2 TWE120E300AB UC # 2 - TTA120D300AA | UMA2 14374KTYBA UC # 2 - 143558FRYA | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14103 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TRANE | UMA 1 TWE120E300AB UC # 1 - TTA120D300AA | UMA1 14373NR4BA UC # 1 - 143558FWYA | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14102 | MPNEV |  | 2024-01-29 |  | no | 1 | Nevera | MY05922 | HACEB | 87LCE1PPL | J101240052 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14101 | MPNEV |  | 2024-01-29 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO05923 | HACEB | AREZZO |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14100 | MPNEV |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | nevera | MEQO0570 | IMBERA | VR09-D-BMAE-SAB-CO | 920180880111 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14099 | MPNEV |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | NEVERA |  | ABBA | ARS294 | 180300072 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14098 | MPNEV |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07349 | ELECTROLUX | ERDW093MSMS | 53674828 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14097 | MPNEV |  | 2024-01-31 |  | no | 1 | Nevera | MYEO6161 | Friomix | VRO9 | 88711180183 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14096 | MPAAMINISP |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BUT | MEQ00881 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820208 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14095 | MPAAMINISP |  | 2024-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00911 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820207 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14094 | MPAAMINISP |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00896 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820219 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14093 | MPAAMINISP |  | 2024-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00880 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820198 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14092 | MPAAMINISP |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00282 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820024 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14091 | MPAAMINISP |  | 2024-02-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | MEQ00884 | MIDEA | MSAFB-11CRN1-NC1 MANEJADORA / MOX130-11CN1-NC1 CONDENSADORA | UMA 341F287400121070820025 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14090 | 02680 |  | 2023-11-27 |  | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14089 | 02727 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14088 | MPAACENTRAL |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | myeo06662 | c4 | uma | 6212-02 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14087 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | TECAM | 4FRDX060126 MANEJADORA / 1URCO60136 CONDENSADORA | UMA 340764330019321010014 UC # 340688982058C180100040 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14086 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | MYEO09918 | TECAM | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14085 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 11 TON |  | TECAM | 3ADBT03 MANEJADORA / 1UEBE36136-P CONDENSADORA | UMA 20010002 UC # 2001004 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14084 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO de 20 Toneladas | UMA MYEO07522 UC #1 MEQ00724 UC#2 MEQ00723 | TECAM | 3ADBT 21 MANEJADORA / 1UZT14 136-C CONDENSADORAS | UMA 18070801 UC # 1 - 180708016 UC # 2 - 180708017 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14083 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON | UMA MEQ00722 - UC MEQ00721 | TECAM | 3ADBT 06 UMA C060136 CONDENSADORAS | UMA 18070804 - UC C704800891917C06400025 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14082 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UC # 1 MEQ00719- UC # 2 MEQ00720 | TECAM | 3ADBT 09 UMA 1UEBE 48 136-P CONDENSADORAS | UMA 18070809 UC # 1 18070806 UC # 2 18070805 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14081 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UC MEQ00718 | TECAM | 3ADBT 13 UMA 1UZT14 136-C CONDENSADORA | UMA 18070802 - UC 18040483 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14080 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TECAM | 3ADW06 MANEJADORA / VSX130601BA CONDENSADORA | UMA 12121372 UC # 1 - 1211514122 UC# 2-1212053362 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14079 | MPAAMINISP |  | 2024-01-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 18.000 BTU | MEQ00960 | LG | SP182CM MANEJADORA / SIN IDENTIFICAR CONDENSADORA | SIN IDENTIFICAR | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14078 | MPAAMINISP |  | 2024-01-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MEQ00935 | LG | SP122CM MANEJADORA / SIN IDENTIFICAR CONDENSADORA | N/A | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14077 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 10 TON | UMA UC#1 MEQ00978 UC#1 MEQ00979 | TRANE | TWE12043BAA04A MANEJADORA / 4TTK0560D1000BL CONDENSADORA | UMA 21292633BA UC # 1 62227-A5271403-00025 UC # 2 62227-A2415404-00004 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14076 | MPAACENTRAL |  | 2024-01-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | UMA MEQ00972 UC#1 MEQ00980 UC#1 MEQ00981 | TRANE | TWE12043BAA04A MANEJADORA / 4TTK0560D1000BL CONDENSADORA | UMA 21292632BA UC # 1 62227-A5271403-00001 UC # 2 62227-A5271403-00017 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14075 | RITM2286045 |  | 2024-04-22 |  | no | 1 | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AGFA
14074 | MPCONG |  | 2023-11-08 |  | no | 1 | CONGELADOR REFRIGERADOR | MEQ00596 | HAIER BIOMEDICAL | HYCD-282A | BE0F1-BE1T0-0QGK4-B0004 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14073 | MPCONG |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | CONGELADOR REFRIGERADOR | MEQ00596 | HAIER BIOMEDICAL | HYCD-282A | BE0F1-BE1T0-0QGK4-B0004 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14072 | MPCONG |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | CONGELADOR REFRIGERADOR | MEQ00596 | HAIER BIOMEDICAL | HYCD-282A | BE0F1-BE1T0-0QGK4-B0004 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14071 | MPCONG |  | 2023-02-07 |  | no | 1 | CONGELADOR REFRIGERADOR | MEQ00596 | HAIER BIOMEDICAL | HYCD-282A | BE0F1-BE1T0-0QGK4-B0004 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14070 | MPULTRA |  | 2023-11-09 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14069 | MPULTRA |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14068 | MPULTRA |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14067 | MPULTRA |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14065 | wo-00307856 |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | BALANZA |  | TERUMO PENPOL | COMPOSCALE CS300 | 202201254 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
14064 | wo-00307854 |  | 2024-04-19 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
14063 | 2965 |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14062 | 00129 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14061 | OT-164445-23 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO |  | NIHON KOHDEN | CSN-9101 | 101518 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
14060 | OT-164454-23 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08665 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
14059 | OT-164452-23 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0099 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08667 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
14058 | OT-164449-23 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0100 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08671 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
14057 | OT-164448-23 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0084 | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08672 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
14056 | OT164453-23 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | NIHON KOHDEN | PVM-4763 | 08679 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
14055 | OT-160704-23 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | TEC-5631E | 05406 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
14054 | 2274715 ASC-#7a |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
14053 | 2274715 ASC-#8B |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
14052 | 2274715 ASC-URG |  | 2024-04-02 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
14051 | 7480 |  | 2024-03-27 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
14050 | 7478 |  | 2024-03-18 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
14049 | 7479 |  | 2024-03-18 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
14048 | 7477 |  | 2024-03-18 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
14047 | 7476 |  | 2024-03-27 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
14046 | 7475 |  | 2024-03-18 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
14045 | N/A |  | 2024-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS |  | UMA -C4 UC-TRANE | UMA C,F.D1.44.250.2.3.10 UC # TTA180E300AA | UMA 621203 UC 13473J78TA | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14044 | 02174 |  | 2023-09-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5153 | COMEN | STAR 8000E | E7200527067F | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14043 | 02674 |  | 2023-11-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003575 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14042 | 02660 |  | 2023-11-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003680 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14041 | 02545 |  | 2023-11-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4472 | EDAN | IM-50 | 360069-M19203240041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14040 | 02124 |  | 2023-08-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035243 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14039 | 01855 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4815 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035245 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14038 | 01852 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035152 | UCIN | CUBICULO 16 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14037 | 01853 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4928 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035116 | UCIN | CUBICULO 17 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14036 | 01857 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035285 | UCIN | CUBÍCULO 14 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14035 | 01856 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4930 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035148 | UCIN | CUBÍCULO 14 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14034 | 01854 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4931 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035176 | UCIN | CUBÍCULO 12B |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14033 | 01858 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4932 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035101 | UCIN | CUBÍCULO 12A |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14032 | 01849 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4934 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035111 | UCIN | CUBÍCULO 11 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14031 | 01851 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4933 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035225 | UCIN | CUBÍCULO 13 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14030 | 01850 |  | 2023-07-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4935 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035114 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14029 | 01865 |  | 2023-07-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035181 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14028 | 01866 |  | 2023-07-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035230 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14027 | 01868 |  | 2023-07-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4820 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035107 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14026 | 01864 |  | 2023-07-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035214 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14025 | 01870 |  | 2023-07-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5580 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040334 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14024 | 01867 |  | 2023-07-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4816 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035093 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14023 | 01863 |  | 2023-07-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035109 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14022 | 01862 |  | 2023-07-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035105 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14021 | 02289 |  | 2023-09-20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035092 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14020 | 02154 |  | 2023-09-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003573 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14019 | 02172 |  | 2023-09-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003578 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14018 | 02153 |  | 2023-09-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14017 | 02175 |  | 2023-09-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003695 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14016 | 02173 |  | 2023-09-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14015 | 01890 |  | 2023-07-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5588 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040339 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14014 | 02168 |  | 2023-09-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4265 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003694 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14013 | 01892 |  | 2023-07-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5577 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040398 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14012 | 5128 |  | 2024-04-09 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | MAQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (MAQUINA PARA PERFUSION) |  | SARNS | SYSTEM8000 | 1670 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | ARROW MEDICAL
14011 | M&N_SYK_202404fa725 |  | 2024-04-08 | se realiza inspección visual desde fuera del cubículo ya que cama se encuentra con paciente aislado por vía aérea, se requiere reprogramar mantenimiento para realizar una revisión completa y adecuada del equipo. | no | 1 | CAMA ELECTRICA | EMCO5771 | STRYKER |  | 011601100020290020 | UCI 3 |  |  | STRYKER
14010 | WO-002693432 |  | 2024-03-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE BRAQUITERAPIA | EMCO5542 | VARIAN | BRAVOS VG15000500 | H65-1073 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | J RESTREPO
14009 | OTT - 20041 |  | 2024-03-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5752 | GETINGE | FLOW-C | 5041 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
14008 | 02510 |  | 2023-11-07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5521 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248201 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14007 | 02686 |  | 2023-11-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5524 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248204 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14006 | 02511 |  | 2023-11-07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5523 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248203 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14005 | 02785 |  | 2023-12-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | si | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5522 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248202 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14004 | 02755 |  | 2023-12-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4177 | Neumovent | Advance | 181140491081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14003 | 02775 |  | 2023-12-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4169 | Neumovent | Advance | 181140151081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14002 | 02774 |  | 2023-12-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4184 | Neumovent | Advance | 181140531081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14001 | 02773 |  | 2023-12-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4156 | Neumovent | Advance | 181140221081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
14000 | 02772 |  | 2023-12-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4171 | Neumovent | Advance | 181140321081A1V | TALLER BIOMEDICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13999 | 02791 |  | 2023-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4155 | Neumovent | Advance | 181140211081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13998 | 02837 |  | 2023-12-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4173 | Neumovent | Advance | 181140441081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13997 | 02836 |  | 2023-12-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4917 | NEUMOVENT | TS | 200848791083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13996 | 02828 |  | 2023-12-22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4912 | NEUMOVENT | TS | 200848741083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13995 | 02829 |  | 2023-12-22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4161 | Neumovent | Advance | 181140171081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13994 | 02315 |  | 2023-12-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4178 | Neumovent | Advance | 181140331081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13993 | 02741 |  | 2023-12-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | 181140201081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13992 | 02740 |  | 2023-12-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4165 | Neumovent | Advance | 181140371081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13991 | 02820 |  | 2023-12-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4160 | Neumovent | Advance | 181140281081A1V | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13990 | 02787 |  | 2023-12-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4182 | Neumovent | Advance | 181140461081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13989 | 02807 |  | 2023-12-20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4921 | NEUMOVENT | TS | 200848831083A1V | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13988 | 02805 |  | 2023-12-20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4920 | NEUMOVENT | TS | 200848821083A1V | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13987 | 02792 |  | 2023-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4918 | NEUMOVENT | TS | 200848801083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13986 | 02736 |  | 2023-12-07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4916 | NEUMOVENT | TS | 200848781083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13985 | 02790 |  | 2023-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4915 | NEUMOVENT | TS | 200848771083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13984 | 02738 |  | 2023-12-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4914 | NEUMOVENT | TS | 200848761083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13983 | 02822 |  | 2023-12-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4908 | NEUMOVENT | TS | 200848701083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13982 | 02719 |  | 2023-12-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4170 | Neumovent | Advance | 181140231081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13981 | N/A |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 10 TON | N.I | TRANE | GGA120D300AA | 12104PJAYA | SERVICIO FARMACEUTICO | CENTRAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13980 | N/A |  | 2024-02-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 T | N.I | TRANE | TTA180E300AA | 13473J78TA | SERVICIO FARMACEUTICO | CENTRAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13978 | N/A |  | 2023-10-27 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO0956 | JORDON | SPVKT22 | S5795290C | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13977 | N/A |  | 2023-10-26 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13976 | N/A |  | 2023-10-26 |  | no | 1 | congelador | EMCO4137 | THERMO FISHER | UFP5030A | 113339901170119 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13975 | 12652987 |  | 2023-11-05 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA | MEQ00091 | CATERPILLAR | C32 | SXC01929 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
13974 | 12652460 |  | 2023-11-05 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (MORGUE) | MEQ00076 | CATERPILLAR | 3412 | AFN00740 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
13973 | mpp |  | 2023-10-25 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | K973850 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13972 | mpp |  | 2023-10-25 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | UCR2L441CAA | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13971 | mpp |  | 2023-10-26 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13970 | mpp |  | 2023-10-27 |  | no | 1 | CONGELADOR -30° | MEQO0740 | HAIER | DW-30L420F | BE0H20EAW00QJM310002 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13969 | mpp |  | 2023-10-27 |  | no | 1 | NEvera | EMCO0952 | THERMO | JEWETT | Z16R126659ZR | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13968 | mpp |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO09375 | CONFORT FRESH | ESPT60 | SFFODDKAFP4300001071 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13967 | mpp |  | 2023-10-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | LG | VS122C7 | 9J1G00MP909TARUBE998 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13966 | mpp |  | 2023-10-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7072000455 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13965 | mpp |  | 2023-10-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7062000015 | BANCO DE SANGRE | INMUNOHEMATOLOGIA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13964 | mpp |  | 2023-10-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7042100725 | BANCO DE SANGRE | INMUNOSEROLOGIA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13963 | 02656 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003690 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13962 | 02712 |  | 2023-12-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13961 | 02669 |  | 2023-11-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | ASPIRADOR | SIN CODIGO | THOMAS | 1630GL | 010600000135 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13960 | 02679 |  | 2023-11-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5141 | COMEN | STAR 8000E | E7200527048F | UCI ADULTO NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13959 | 02830 |  | 2023-12-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4911 | NEUMOVENT | TS | 200848731083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13958 | 02724 |  | 2023-12-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4183 | Neumovent | Advance | 181140551081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13957 | 02811 |  | 2023-12-20 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4910 | NEUMOVENT | TS | 200848721083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13956 | 02718 |  | 2023-12-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4175 | Neumovent | Advance | 181140431081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13955 | 02735 |  | 2023-12-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4168 | Neumovent | Advance | 181140271081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13954 | 02652 |  | 2023-11-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004832 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13953 | 02793 |  | 2023-12-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4904 | NEUMOVENT | TS | 200848661083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13952 | 02650 |  | 2023-11-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4285 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004839 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13951 | 02653 |  | 2023-11-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004838 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13950 | 02651 |  | 2023-11-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4293 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004842 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13949 | 02734 |  | 2023-12-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4919 | NEUMOVENT | TS | 200848811083A1V | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13948 | 02713 |  | 2023-12-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | 456862000181 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13947 | 02750 |  | 2023-12-11 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4905 | NEUMOVENT | TS | 200848671083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13946 | 02745 |  | 2023-12-07 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4906 | NEUMOVENT | TS | 200848681083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13945 | 02754 |  | 2023-12-11 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4913 | NEUMOVENT | TS | 200848751083A1V | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13944 | 02667 |  | 2023-11-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5143 | COMEN | STAR 8000E | E7200527114F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13943 | 02678 |  | 2023-11-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13942 | 02639 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058133 | ELLTEC | AM-25-5B | 8260703 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13941 | 02641 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5686 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21090561 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13940 | 02640 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058108 | ELLTEC | AM-25-5B | 08260701 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13939 | 02675 |  | 2023-11-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003693 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13938 | 02313 |  | 2023-12-19 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13937 | 02314 |  | 2023-12-20 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3457 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13936 | 02676 |  | 2023-11-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003685 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13935 | 02677 |  | 2023-11-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003571 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13934 | 02810 |  | 2023-12-20 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4158 | Neumovent | Advance | 181140511081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13933 | 02821 |  | 2023-12-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4176 | Neumovent | Advance | 181140411081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13932 | 02783 |  | 2023-12-20 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4166 | Neumovent | Advance | 181140311081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13931 | 02739 |  | 2023-12-19 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4154 | Neumovent | Advance | 181140581081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13930 | 02711 |  | 2023-12-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5125 | MEDIANA | D500 | 456862000143 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13929 | 02649 |  | 2023-11-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4292 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004834 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13928 | 02565 |  | 2023-11-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004852 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13927 | 02564 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004847 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13926 | 02563 |  | 2023-11-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004836 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13925 | 02562 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004851 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13924 | 02648 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004843 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13923 | 02806 |  | 2023-12-20 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4179 | Neumovent | Advance | 181140401081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13922 | 02655 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003682 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13921 | 02656 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003697 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13920 | 02673 |  | 2023-11-24 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4254 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003683 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13919 | 02670 |  | 2023-11-24 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13918 | 02654 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003697 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13917 | 02658 |  | 2023-11-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003699 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13916 | 02671 |  | 2023-11-24 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13915 | 02672 |  | 2023-11-24 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13914 | MP |  | 2023-10-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | MEQ00828 | TRANE | TWE12043BAAO4A | 21292634BA | BANCO DE SANGRE | LABORATORIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13913 | 02678 |  | 2023-10-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13912 | 2915 |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002917 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13911 | 2918 |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13910 | 2914 |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13909 | 3016 |  | 2024-03-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13908 | 3015 |  | 2024-03-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13907 | 3012 |  | 2024-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4773 | MINDRAY | IMEC-8 | ew-9a059949 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13906 | 3007 |  | 2024-03-08 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5769 | SECA | 354 | 8354050210167 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13905 | 3006 |  | 2024-03-08 |  | no | 1 | ESTIMULADOR FETAL | EMCO4880 | EDAN | FS-1 |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13904 | 2994 |  | 2024-03-06 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13903 | 2993 |  | 2024-03-06 |  | no | 1 | BLENDER |  | BIO-MED DEVICES |  | BX1854898 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13902 | 2992 |  | 2024-03-06 |  | no | 1 | BLENDER |  | BIO-MED DEVICES |  | BX1854894 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13901 | 2980 |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4868 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618009 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13900 | 2979 |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE HEMOCLASIFICACIÓN | EMCO0960 | BARNSTEAD INTERNATIONAL | LL16115 | 187070664923 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13899 | 2978 |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4875 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618007 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13898 | 2977 |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13897 | 2976 |  | 2024-03-04 |  | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO4876 | HELMER | DH8 | 2077407 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13896 | 2967 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 68512 | HEALTHOMETER | 386kgs | 3860002910 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13895 | 2961 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4574 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157080 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13894 | 2960 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4570 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13893 | 2959 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS |  | WHELCHALLYN | 777 |  | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13892 | 2958 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE DE PARED | EMCO4578 | WELCH ALLYN | GS 600 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13891 | 2957 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4568 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13890 | 2956 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4569 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13889 | 2950 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4524 | WELCHALLYN | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13888 | 2949 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4088 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13887 | 2948 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4523 | WELCHALLYN | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13886 | 2947 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4092 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13885 | 2946 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4090 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13884 | 2923 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4089 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13883 | 2922 |  | 2024-03-01 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4087 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13882 | HUV-030 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO5773 | THERMOCIENTIFIC | SORVALL ST 1R plus | 43082238 | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
13881 | HUV-14 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO | EMCO5654 | VELP | AREC | 593089 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
13880 | HUV-012 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO5652 | A&D JAPAN | HR-250A | 6A7607248 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
13879 | HUV-017 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | TRANSILUMINADOR ULTRAVIOLETA | EMCO5653 | THERMOCIENTIFIC | G6600 | 1306210069 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
13878 | HUV-018 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | FUENTE DE PODER PARA CAMARA ELECTROFORESIS | EMCO5700 | CLEAVER SCIENTIFIC | POWER PRO300 | 210910087 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
13877 | HUV-016 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | FLUOROANALIZADOR | EMCO5669 | LUMINEX | LX100/200 | LX10016056403 | LABORATORIO |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
13876 | HUV-011 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO5656 | VACUBRAND | 100MBAR | 108403409 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
13875 | HUV-005 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | MICRO CENTRIFUGA | EMCO5674 | THERMOCIENTIFIC | THERMO MICRO CL17 | 42934637 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
13874 | OTT - 19647 |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5752 | GETINGE | FLOW-C | 5041 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
13873 | 1484 |  | 2023-04-11 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL |  |  | PH-2015B |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13872 | 01458 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | K03762 | RANGER | EK5055 |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13871 | 01483 |  | 2023-04-11 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13870 | 02529 |  | 2023-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4507 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004828 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13869 | OTT - 19882 |  | 2024-02-29 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5699 | MAQUET | FLOW-I | 8161 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
13868 | 2274715 ASC-#7a |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
13867 | 2274715 ASC-#8B |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
13866 | 2274715 ASC-URG |  | 2024-03-05 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
13865 | 2539 |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5717 | WelchAllyn | GS 300 |  | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13864 | 2540 |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5713 | WelchAllyn | GS 300 |  | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13863 | M&N_SYK_20240788a43 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6050 | STRYKER | SV2 PLUS | 011601100020290053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | STRYKER
13862 | M&N_SYK_2024028ca4b |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6047 | STRYKER | SV2 | 011601100020290090 | ARO |  |  | STRYKER
13861 | M&N_SYK_2024028ca4b |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6045 | STRYKER | SV2 | 011601100020290073 | ARO |  |  | STRYKER
13860 | M&N_SYK_2024028ca4b |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | cama electromecanica | EMCO6049 | STRYKER | SV2 | 011601100020290072 | ARO |  |  | STRYKER
13859 | M&N_SYK_2024028ca4b |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6044 | STRYKER | SV2 | 011601100020290081 | ARO |  |  | STRYKER
13858 | M&N_SYK_2024014e350 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6043 | STRYKER | SV2 | 011601100020290016 | ARO |  |  | STRYKER
13857 | M&N_SYK_20240fe5866 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6042 | STRYKER | SV2 | 011601100020290066 | ARO |  |  | STRYKER
13856 | M&N_SYK_20240fe5866 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6041 | STRYKER | SV2 | 011601100020290048 | ARO |  |  | STRYKER
13855 | M&N_SYK_20240fe5866 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6048 | STRYKER | SV2 | 011601100020290078 | ARO |  |  | STRYKER
13854 | M&N_SYK_20240f88dc6 |  | 2024-02-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO6046 | STRYKER | SV2 | 011601100020290051 | ARO |  |  | STRYKER
13853 | 02554 |  | 2023-11-15 | E REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4764 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042635 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13852 | 02553 |  | 2023-11-15 | E REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4769 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061709 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13851 | 02552 |  | 2023-11-15 | E REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4767 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061710 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13850 | 02555 |  | 2023-11-15 | Se realiza mantenimiento preventivo al equipo, se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección visual del equipo, pruebas de funcionamiento general del equipo con equipo patron. Se entrega equipo de manera operativa al servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4670 | BIOCARE | IM-15 | C619070027 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13849 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | PRENSA N2 | 201554 | DUPRESS | BN-62 | 3035 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13848 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13847 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13846 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13845 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13844 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13843 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13842 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13841 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | LAVADORA N2 |  | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739201 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13840 | mplav |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13839 | mpveh |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13838 | mpveh |  | 2024-02-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13837 | mpveh |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13836 | mpveh |  | 2024-02-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13835 | mpveh |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13834 | mpveh |  | 2024-02-07 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13833 | mpveh |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13832 | mpveh |  | 2024-02-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13831 | mpveh |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13830 | mpveh |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13829 | mpveh |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13828 | mpveh |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13827 | mpveh |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13826 | mpveh |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 031 | chevroleth | 2017 |  | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13825 | mpveh |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13824 | mpveh |  | 2024-02-20 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | ONK 140 | FORD | 2010 |  | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13823 | MPVEH |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13822 | MPVEH |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13821 | MPVEH |  | 2023-11-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13820 | MPVEH |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13819 | MPVEH |  | 2023-11-22 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13818 | MPVEH |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13817 | MPVEH |  | 2023-11-22 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13816 | MPVEH |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13815 | MPVEH |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13814 | MPVEH |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13813 | MPVEH |  | 2023-11-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13812 | 162783 |  | 2024-02-28 | Se realiza mantenimiento preventivo por la empresa ABBOTT. | no | 1 | ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOSEROLOGÍA |  | ABBOTT | ALINITY I | AI02543 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BD
13811 | MPVEH |  | 2023-11-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13810 | MPVEH |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13809 | MPVEH |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 031 | chevroleth | 2017 |  | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13808 | MPVEH |  | 2023-11-22 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13807 | MPVEH |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | ONK 140 | FORD | 2010 |  | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13806 | WO-00291677 |  | 2024-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T12157 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
13805 | 2112008 |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO | T-SCDII | 2112008 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | TERUMO
13804 | WO-00287814 |  | 2024-02-15 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 2202045 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
13803 | 7816 |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
13802 | 7814 |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
13801 | 7479 |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
13800 | 7477 |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
13799 | 7812 |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
13798 | 7475 |  | 2024-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
13797 | 2274715 ASC-#7a |  | 2024-02-22 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
13796 | 2274715 ASC-#8B |  | 2024-02-22 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
13795 | 2274715 ASC-URG |  | 2024-02-22 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
13794 | 00778118 |  | 2023-06-30 | SE REALIZAN PRUEBAS DE VERIFICACION FUNCIONAL. EQUIPO OPERATIVO | no | 1 | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | C18220503 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | BAXTER
13793 | 02531 |  | 2023-11-09 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004810 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13792 | 02526 |  | 2023-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13791 | 2536 |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5715 | WelchAllyn | GS 300 |  | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13790 | 2536 |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5711 | WelchAllyn | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13788 | 2884 |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | 513-000865 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13787 | 2883 |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13786 | 2882 |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | 734-001687 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13785 | 2881 |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13784 | 2880 |  | 2024-02-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR/MONITOR | EMCO5721 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DZ-1A015062 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13783 | 2906 |  | 2024-02-12 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | EMCO2184 | CHATTANOGA GROUP INC. | 18010 | 12680A | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13782 | 2912 |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1735 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 2161 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13781 | 2913 |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13780 | 2911 |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13779 | 2910 |  | 2024-02-14 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13778 | 02151 |  | 2023-08-22 | Se realiza la limpieza y desinfección externa de l equipo, se realiza el mantenimiento preventivo según protocolo, inspección funcional y estructural, se inspeccionan los cables de alimentación, buzzer, alarmas indicadores luminosos, panel de control, batería, pantalla LCD, impresora. Se realiza verificación del funcionamiento y conexión a la red eléctrica, se encuentra cable ECG de 12 derivadas en mal estado que requiere cambio, se entrega funcionando correctamente el equipo. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4120 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17410087PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13777 | 02548 |  | 2023-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13776 | 25194 |  | 2023-09-28 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13775 | 28457 |  | 2023-09-12 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13774 | 4830 |  | 2023-12-28 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13773 | 4796 |  | 2023-12-13 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13772 | 4761 |  | 2023-11-29 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13771 | 4732 |  | 2023-11-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13770 | 4689 |  | 2023-10-26 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13769 | 4665 |  | 2023-10-13 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13768 | 4632 |  | 2023-08-30 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13767 | 4250 |  | 2023-07-24 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13766 | 4313 |  | 2023-06-22 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13765 | 4129 |  | 2023-05-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13764 | OT-164446-23 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 103 | NIHON KOHDEN | BSM-3562 | 34519 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13763 | OT-160707-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | NIHON KOHDEN | NKV-550U | 5020461955 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13762 | OT-160708-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | NIHON KOHDEN | NKV-550U | 5020492161 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13761 | OT-160706-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | NIHON KOHDEN | NKV-550U | 5020492188 | CIPAF |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13760 | N/A |  | 2023-10-19 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | EXF261W | EXF261W7061600060 | BANCO DE SANGRE | INMUNOSEROLOGIA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13759 | N/A |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELFR1Q | ELF121Q7062000062 | BANCO DE SANGRE | OFICINA DE CALIDAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13758 | SSO-24-91505 |  | 2024-02-02 |  | no | 1 | ALETHIA |  | MERIDIAN BIOSCIENCE | ALETHIA INCUBATOR | IP3538 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
13757 | 670618 |  | 2023-03-22 |  | no | 1 | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | C20301562 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | BAXTER
13756 | 14144 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
13755 | 14144 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
13754 | 14144 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
13753 | 14144 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
13752 | 14144 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
13751 | 14144 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
13750 | 433 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE INMUNOHEMATOLOGÍA |  | BIORAD | IH-500 | 0501744 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
13749 | SSO-23-64609 |  | 2023-04-27 |  | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | ACON | - | 495H0003864 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | ARROW MEDICAL
13748 | SSO-23-64609 |  | 2023-09-01 |  | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | ACON | - | 495H0003977 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | ARROW MEDICAL
13747 | SSO-23-64609 |  | 2023-05-29 |  | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | ACON | - | 495H000386B | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | ANNAR
13746 | 162783 |  | 2023-08-29 | Mantenimiento preventivo realizado con éxito por ABBOTT. | no | 1 | ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOSEROLOGÍA |  | ABBOTT | ALINITY I | AI02543 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ARROW MEDICAL
13745 | 755 |  | 2023-10-03 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
13742 | 4294 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13741 | 4228 |  | 2023-07-14 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13740 | 4999 |  | 2023-02-27 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13739 | 4196 |  | 2023-06-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13738 | 4160 |  | 2023-05-26 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
13737 | 02641 |  | 2023-11-23 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5686 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21090561 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13736 | selda |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (QUINTA) | 204867 | CUMMIS | CWI-4000 | 502FDR8056 | SUBESTACION | 500kVA |  | ASP
13734 | 13755 |  | 2023-12-28 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st5 | EMCO3896 | BMT | 669-2 | 100261 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
13733 | 13698 |  | 2023-12-20 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st5 | EMCO3896 | BMT | 669-2 | 100261 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
13732 | 13557 |  | 2023-10-06 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st5 | EMCO3896 | BMT | 669-2 | 100261 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
13731 | 13397 |  | 2023-08-21 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st5 | EMCO3896 | BMT | 669-2 | 100261 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
13730 | 13754 |  | 2023-12-21 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13729 | 13695 |  | 2023-11-15 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13728 | 13556 |  | 2023-10-03 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13727 | 13393 |  | 2023-08-04 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13726 | 13753 |  | 2023-12-27 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13725 | 13694 |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13724 | 13574 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13723 | 13391 |  | 2023-08-21 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13722 | 02549 |  | 2023-11-16 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13721 | 13752 |  | 2023-12-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13720 | 13692 |  | 2023-11-16 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13719 | 13558 |  | 2023-10-05 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13718 | 13389 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13717 | 13751 |  | 2023-12-29 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13716 | 13693 |  | 2023-11-17 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13715 | 13626 |  | 2023-10-06 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13714 | 13387 |  | 2023-08-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
13713 | WO-09709070 |  | 2023-12-21 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo de acuerdo protocolo y el equipo queda completamente operativo y pasando de manera satisfactoria todas las pruebas de funcionamiento. | no | 1 | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | HEMODINAMIA |  |  | PHILIPS
13712 | 02108 |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13711 | 01605 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13710 | 02544 |  | 2023-11-15 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13708 | 351215 |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | BOMBA DE NUTRICION | BAXTER 75935 | COVIDIEN | KANGAROO | C19234874 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | BAXTER
13707 | 670251 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080149DN | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | BAXTER
13706 | 996593 |  | 2023-09-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22040501DN | QUIMIOTERAPIA |  |  | BAXTER
13705 | 2907 |  | 2024-02-12 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MYE000915 | HEALTH O METER |  | 20171204-01565 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13704 | 2903 |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13703 | 24756 |  | 2023-12-29 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO5612 | ESCO | AC-4E9 | 2021-168444 | LABORATORIO |  |  | LAB BRANDS
13702 | 24755 |  | 2023-12-29 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO5611 | ESCO | AC-4E9 | 2021-168443 | LABORATORIO |  |  | LAB BRANDS
13701 | 2397 |  | 2024-02-07 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4567 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13700 | 2896 |  | 2024-02-07 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTH O METER | 524KG | 5240002616 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13699 | 2888 |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13698 | 2889 |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13697 | 2895 |  | 2024-02-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13696 | 2902 |  | 2024-02-08 |  | si | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5529 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077058 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13695 | 2900 |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5528 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077055 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13694 | 2001 |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5527 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077059 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13693 | 2898 |  | 2024-02-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5526 | SCHILLER | FRED EASY | 058999075845 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13692 | 2904 |  | 2024-02-09 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13691 | 5796 |  | 2024-01-15 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO5765 | LEICA | RM2125RTS | 05437 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
13690 | 5790 |  | 2024-01-23 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO5655 | LEICA | DMIL LED FLUO | 568293 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | SANITAS
13689 | 2885 |  | 2024-02-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4471 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016815 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13688 | 1316 |  | 2023-12-22 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO4900 | FUJIFILM | FDR D-EVO2 | 96439399 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13687 | 1504 |  | 2023-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5150 | COMEN | STAR 8000E | E7200527117F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13686 | 1505 |  | 2023-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5155 | COMEN | STAR 8000E | E7200527108F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13685 | 1506 |  | 2023-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5149 | COMEN | STAR 8000E | E7200527028F | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13684 | 1506 |  | 2023-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13683 | 1519 |  | 2023-04-20 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR |  | FISHER PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 | 200717453274 | PEDIATRIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13682 | 2737 |  | 2023-12-07 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4159 | Neumovent | Advance | 181140521081A1V | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13681 | 2744 |  | 2023-12-07 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4152 | Neumovent | Advance | 181140561081A1V | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13680 | 2638 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13679 | 2731 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4864 | MEDIANA | D500 | 456862000144 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13678 | 2730 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3799 | BIOLIGHT | M800 | M017A002330 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13677 | 2578 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13676 | 2732 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13675 | 2636 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13674 | 02717 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 14701600 | OLYMPUS | CHS | 4B0107 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13673 | 02824 |  | 2023-12-21 |  | no | 1 | CITO CENTRIFUGA | 53942224 | THERMO | CYTOSPIN 4 | CY207521708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13672 | 02742 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 14703200 | OLYMPUS | CHS |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13671 | 02825 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | MICROTOMO |  | THERMO SCIENTIFIC | MICROM HM325 | S17081621 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13670 | 02809 |  | 2023-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13669 | 01657 |  | 2023-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13668 | 02633 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5080 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01006 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13667 | 02668 |  | 2023-11-28 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13666 | 02692 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130009935 | MEDIX | MEDILED | 654-09 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13665 | 02644 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | BF009 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13664 | 02643 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1301 | MACROSEARCH |  | BF010 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13663 | 02642 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1307 | MACROSEARCH | NR | BF012 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13662 | 02743 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | SIN CODIGO | Olympus | NR | 15087600 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13661 | 02699 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | partos cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13660 | 02698 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13659 | 02697 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13658 | 2700 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | BODEGA CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13657 | 02701 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3559 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205022 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13656 | 02635 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13655 | 02634 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13654 | 02632 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13653 | 02695 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130006562 | MEDIX | MEDILED | 658-09 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13652 | 02694 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 113001709 | MEDIX | MEDILED | 667-10 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13651 | 02696 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3558 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205024 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13650 | 02693 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130006561 | MEDIX | MEDILED | 664-10 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13649 | 02691 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130009936 | MEDIX | MEDILED | 660-09 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13648 | 02703 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | GINECOLOGIA CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13647 | 02702 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3561 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205025 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13646 | 02685 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130010733 | MEDIX | MEDILED | 666-10 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13645 | C-2155 |  | 2023-12-01 |  | no | 1 | CÁMARA FONDO DE OJO / ANGIOGRAFO | 49972800 | CARL ZEISS | VISUCAM 500 NM/FA | 1036953 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
13644 | C-1732 |  | 2023-07-21 |  | no | 1 | CÁMARA FONDO DE OJO / ANGIOGRAFO | 49972800 | CARL ZEISS | VISUCAM 500 NM/FA | 1036953 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
13643 | c-1794 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | EMCO5546 | MATACHANA | AES-50 | 40638 | LABORATORIO |  |  | KAIKA
13642 | C-2164 |  | 2023-12-07 |  | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
13641 | c-2128 |  | 2023-11-23 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO5243 | CARL ZEISS | TIVATO 700 | 6643122204 | QUIROFANO NEURO |  |  | KAIKA
13640 | OTT-21499 |  | 2023-11-16 | SE REALIZA REVISION GENERAL DEL EQUIPO. SE REALIZA ACTUALIZACION DE SOFTWARE A SP5 SEGUN INDICACIONES DE FABRICA CON LO CUAL SE CORRIGE EL ERROR PRINCIPAL REPORTADO. EN EL MOMENTO DE HACER PRUEBAS FINALES DE FUNCIONAMIENTO SE DETECTA QUE NO ENCIENDE EL INDICADOR DE AC. SE REVISA ESTADO Y SALIDA DE FUENTE DE VOLTAJE Y SE ENCUENTRA QUE ESTA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5740 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520430061PA | UCI 2 |  |  | GBARCO
13639 | OTT-21499 |  | 2023-11-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE IMPRESIÓN, ELECTRODOS REUSABLES, CONECTORES Y CARCASA. SE COMPRUEBA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE ECG. SE REALIZAN TEST DE RENDIMIENTO POR SOFTWARE DE SERVICIO. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO FINAL Y SOPORTE DE BATERIA. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. SE REALIZA CONFIGURACION PARA DEJAR IMPRESION DE DERIVADA II EN RITMO | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5740 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520430061PA | UCI 2 |  |  | GBARCO
13638 | OTT-18359 |  | 2023-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE IMPRESIÓN, ELECTRODOS REUSABLES, CONECTORES Y CARCASA. SE REALIZA ACTUALIZACION DE SOFTWARE A SP5 SEGUN INDICACIONES DE FABRICA. SE COMPRUEBA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE ECG. SE REALIZAN TEST DE RENDIMIENTO POR SOFTWARE DE SERVICIO. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO FINAL Y SOPORTE DE BATERIA. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5741 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520430066PA | UCI |  |  | GBARCO
13637 | OTT-21866 |  | 2023-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE IMPRESIÓN, ELECTRODOS REUSABLES, CONECTORES Y CARCASA. SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE A SP5 SEGUN INDICACIONES DE FABRICA. SE COMPRUEBA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE ECG. SE REALIZAN TEST DE RENDIMIENTO POR SOFTWARE DE SERVICIO. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO FINAL Y SOPORTE DE BATERÍA. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5738 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520300080PA | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GBARCO
13636 | 21916 |  | 2022-05-05 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13635 | NO REGISTRA01 |  | 2023-11-28 | Se realiza mantenimiento según ejecución del programa, se realiza limpieza integral del equipo, se realiza lubricación de las ruedas, se realizan pruebas de funcionamiento y se verifia que el carro de transporte se encuentra en buen estado. | no | 1 | Carro de torre de endoscopia |  | nacional | NP | NOREGISTRA002 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13634 | NO REGISTRA |  | 2023-11-28 | Se realiza mantenimiento según ejecución del programa, se realiza limpieza integral del equipo, se realiza lubricación de las ruedas, se realizan pruebas de funcionamiento y se verifia que el carro de transporte se encuentra en buen estado. | no | 1 | Carro de torre de endoscopia |  | nacional | NP | NOREGISTRA001 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13633 | OTT-21624 |  | 2023-11-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE IMPRESIÓN, ELECTRODOS REUSABLES, CONECTORES Y CARCASA. SE REALIZA ACTUALIZACION DE SOFTWARE A SP5 SEGUN INDICACIONES DE FABRICA. SE COMPRUEBA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE ECG. SE REALIZAN TEST DE RENDIMIENTO POR SOFTWARE DE SERVICIO. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO FINAL Y SOPORTE DE BATERIA. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5739 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520430042PA | UCI 5 |  |  | GBARCO
13632 | OTT-21620 |  | 2023-11-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. LIMPIEZA DE SISTEMA ELECTRONICO, ELECTRODOS REUSABLES, CONECTORES Y CARCASA. SE REALIZA ACTUALIZACION DE SOFTWARE A SP5 SEGUN INDICACIONES DE FABRICA. SE COMPRUEBA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE ECG. SE REALIZAN TEST DE RENDIMIENTO POR SOFTWARE DE SERVICIO Y SOPORTE DE BATERIA. EN EL MOMENTO DE REALIZAR TEST DE IMPRESORA SE ENCUENTRA QUE LA PANTALLA INDICA TODO EL TIEMPO "PUERTA ABIERTA" Y NO PERMITE IMPRIMIR. AL REVISAR SE ENCUENTRA DAÑO EN SENSOR DE PUERTA, NO HAY INDICIOS DE MALA MANIPULACIÓN O PARTES FISICAS EN MAL ESTADO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5742 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520230168PA | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | GBARCO
13631 | OTT-21326 |  | 2023-11-16 | Mantenimiento preventivo por garantía | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5737 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520430035PA | UCI |  |  | GBARCO
13630 | WO-00273503 |  | 2023-12-28 | Se realiza mantenimiento preventivo con éxito. | no | 1 | EQUIPO DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | SPECTRA OPTIA | 1P07786 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
13629 | WO-00260042 |  | 2023-11-01 | Se realiza el mantenimiento preventivo con éxito. | no | 1 | EQUIPO DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | SPECTRA OPTIA | 1P07786 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
13628 | 02766 |  | 2023-12-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13627 | 02771 |  | 2023-12-12 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO5672 | MINDRAY | HYLED 200M | 60-1A001726 | MORGUE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13626 | 02804 |  | 2023-12-18 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2958 | ATTES | 1294 | 300263 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13625 | 4586 |  | 2022-10-26 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO5655 | LEICA | DMIL LED FLUO | 568293 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | SANITAS
13624 | 02514 |  | 2023-11-08 | Mantenimiento preventivo, equipo funcional. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13623 | 02808 |  | 2023-12-19 | Mantenimiento preventivo, equipo funcional. | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | EMCO4498 | TRACKMASTER | TMX428110 | FVDC - 2273/4130 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13622 | 02513 |  | 2023-11-08 | Mantenimiento preventivo, equipo funcional. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13621 | 02515 |  | 2023-11-08 | Mantenimiento preventivo, equipo funcional. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13619 | 02728 |  | 2023-12-06 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5555 | EDAN | iM8 | 360001-M21119620059 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13618 | 02782 |  | 2023-12-13 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3981 | SURGIC AP | NE 180 | D7404262 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13617 | 02781 |  | 2023-12-13 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | CAVITRON | EMCO3979 | BEYES | P6 PLUS | S1730437AL | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13616 | 02664 |  | 2023-11-28 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4770 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042634 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13615 | 02723 |  | 2023-12-06 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de carga y descarga del equipo, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4759 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023834 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13614 | 02769 |  | 2023-12-12 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de carga y descarga del equipo, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4755 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023835 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13613 | 02819 |  | 2023-12-21 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4665 | WEM | SS-501SX | CAC0003143 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13612 | 02765 |  | 2023-12-12 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de carga y descarga del equipo, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13611 | 02729 |  | 2023-12-06 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5556 | SMAF | SXT-5A | L8.21.174 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13610 | 02780 |  | 2023-12-13 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | D7804275 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13609 | 02683 |  | 2023-11-29 | EQUIPO UBICADO EN SALA DE OPERACIONES | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5685 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21090560 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13608 | 02779 |  | 2023-12-13 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13607 | 02778 |  | 2023-12-13 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | CAVITRON | EMCO3977 | BEYES | P6 PLUS | S1730447AL | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13606 | 02690 |  | 2023-11-29 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO5594 | ELLMAN | SURGITRON DUAL S5 | 912000578 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13605 | 02512 |  | 2023-11-08 |  | no | 1 | SILLÓN GINECOLÓGICO | EMCO4642 | FANAMED | EDYNEMICS | 111219108-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13604 | 02770 |  | 2023-12-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13603 | 02777 |  | 2023-12-13 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | CAVITRON | EMCO3980 | BEYES | P6 PLUS | S1730457AL | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13602 | 02709 |  | 2023-12-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5123 | MEDIANA | D500 | 456862000168 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13601 | 02710 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13600 | 02776 |  | 2023-12-13 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento, se realiza comprobación de funcionamiento del panel de control. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | LOCALIZADOR DE CONDUCTOS | EMCO3973 | DENSPLY | X-SMART PLUS | 07X78034 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13599 | 02521 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5567 | MINDRAY | IMEC-8 | EW-14074576 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13598 | 02522 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5565 | MINDRAY | IMEC-8 | EW-14074558 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13597 | 02523 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5566 | MINDRAY | IMEC-8 | EW-14074572 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13596 | 02524 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13594 | 02516 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5557 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13593 | 02517 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5559 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13592 | 02518 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5560 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13591 | 02519 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5568 | MINDRAY | IMEC-8 | EW-14074557 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13590 | 02520 |  | 2023-11-08 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento y de luz. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5561 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13589 | 02818 |  | 2023-12-21 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con masas patrón, se realizan pruebas de carga y se lubrican partes internas. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | BASCULA | EMCO5558 | HEALTHOMETER | 402KL | 402151102 | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13588 | 02784 |  | 2023-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203200004 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13587 | 02764 |  | 2023-12-12 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realiza inspección del equipo, pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realizan pruebas de carga y descarga del equipo, se realizan pruebas de batería del equipo. Se comprueba que el equipo se encuentra en correcto funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13584 | 02708 |  | 2023-12-05 |  | si | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13583 | 02726 |  | 2023-12-06 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general, se comprueba buen estado de la bateria y se entrega el equipo operativo en el servicio. Se requiere proximo cambio de cable ECG de 12 derivadas. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | TRIAGE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13582 | 02768 |  | 2023-12-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13581 | 02767 |  | 2023-12-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13579 | 02722 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2Q04A030 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13578 | 02707 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4757 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-9B020794 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13577 | 02720 |  | 2023-12-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015048 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13576 | 02721 |  | 2023-12-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13575 | OTT - 23271 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5730 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590402 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13574 | OTT - 23272 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5725 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590399 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13573 | OTT - 23273 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5727 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590407 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13572 | OTT - 23274 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5726 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590403 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13571 | OTT - 23275 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5731 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590404 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13570 | OTT - 23276 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | EMCO5995 | FISHER &PAYKEL | MR850 | 211014590406 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13569 | OTT - 23277 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5729 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590398 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13568 | OTT - 23278 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5722 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590393 | CIPAF |  |  | EQUITRONIC
13566 | OTT - 23279 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5724 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590405 | CIPAF |  |  | EQUITRONIC
13565 | OTT - 23280 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5723 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590396 | CIPAF |  |  | EQUITRONIC
13564 | OTT - 23281 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO5994 | SLE | 6000 | 6020460889 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13563 | OTT - 23270 |  | 2023-09-08 |  | no | 1 | HUMIDIFICADOR | emco5728 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | 211014590394 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
13562 | 02831 |  | 2023-12-22 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13561 | 02832 |  | 2023-12-22 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13560 | 02833 |  | 2023-12-22 | el equipo esta fuera de servicio, no comunica con el flat panel, y requiere revision del banco de baterias. | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13559 | 02834 |  | 2023-12-22 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO5119 | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012A6040 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13558 | 02835 |  | 2023-12-22 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO5122 | FUJIFILM | DR ID-1201 | 96655617 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13557 | 01316 |  | 2023-12-22 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO4900 | FUJIFILM | FDR D-EVO2 | 96439399 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13556 | WO-09709064 |  | 2023-12-29 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | PHILIPS
13555 | WO-09709078 |  | 2023-12-29 |  | no | 1 | ECOCARDIOGRAFO | EMCO4949 | PHILIPS | AFFINITI 70 | US720F0175 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | PHILIPS
13554 | 2274715#8B |  | 2023-12-05 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
13553 | 2274715 #7a |  | 2023-12-05 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
13552 | 2274715-ASC-C |  | 2023-12-05 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
13551 | 102526 |  | 2023-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
13550 | 102524 |  | 2023-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
13549 | 102525 |  | 2023-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
13548 | 102523 |  | 2023-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
13547 | 102522 |  | 2023-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
13546 | 102521 |  | 2023-12-14 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
13545 | 96735 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
13544 | 2586 |  | 2023-11-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2586 | SPACELABS | 6929 | 1369-006929 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13543 | 2587 |  | 2023-11-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13542 | 2588 |  | 2023-11-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13541 | 2583 |  | 2023-11-12 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4456 | WELCHALLYN | GS9000 | 409441 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13540 | 2631 |  | 2023-11-12 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4438 | WEM | SS-501 SX | CAC0002863 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13539 | 2630 |  | 2023-11-12 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | CAC0002864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13538 | 2584 |  | 2023-11-12 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13537 | 2585 |  | 2023-11-12 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0281 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18746L-20 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13536 | 2582 |  | 2023-11-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13535 | 2581 |  | 2023-11-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CARCASA DE PANEL FRONTAL Y PERILLOS. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13534 | 2580 |  | 2023-11-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13533 | 2628 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13532 | 2629 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13531 | 2626 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE ENCONTRO NOVEDAD EN UNO DE LOS SISTEMAS DONDE VA EL VAPORIZADOR , SE DESHABILITO UN PUERTO YA QUE PRESENTA FUGA. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13530 | 2625 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4877 | STORZ | AUTOCON III 400 | 40102979 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13529 | 2627 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13528 | 2624 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE REQUIERE SENSOR DE FLUJO Y FUELLE. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13527 | 2621 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13526 | 2614 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE SOLICITA KIT DE MANTENIMIENTO | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13525 | 2622 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0322 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15009L-20 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13524 | 2623 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13523 | 2618 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13522 | 2620 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13521 | 2619 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13520 | 2616 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13519 | 2617 |  | 2023-11-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13518 | 02749 |  | 2023-12-07 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738591 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13517 | 02762 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5540 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550023 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13516 | 02645 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5703 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590032 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13515 | 02646 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5705 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590039 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13514 | 02647 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5702 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590031 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13513 | 02577 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5707 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590034 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13512 | 02576 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5710 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590037 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13511 | 02575 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5706 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590040 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13510 | 02574 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5708 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590035 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13509 | 02572 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5709 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590033 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13508 | 02573 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5704 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M22314590038 | OFICINA JEFE GINECOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13507 | 02763 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5533 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550052 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13506 | 02525 |  | 2023-11-09 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patrón, se entrega equipo operativo en el servicio. Requiere de baterías. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4532 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004805 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13505 | 02637 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13504 | 02715 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4777 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AIZG05002 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13503 | 02716 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4525 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07003 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13502 | 02688 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5531 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550094 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13501 | 02689 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4526 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07005 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13500 | 02714 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4778 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AIZG05007 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13499 | 303469123 |  | 2023-12-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 825152/743110 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13498 | 303454951 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MONITOR DE TORRE DE LAPAROSCOPIA | EMCO4007 | COVIDIEN | NR | VAACS771 /UAAC5771 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13497 | 303457789 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Cabezal de camara | SIN CODIGO | COVIDIEN | 95-3901 | 823450 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13496 | 303454950 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Fuente de luz | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 724498 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13495 | 303457790 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Grabador de video | SIN CODIGO | COVIDIEN | MediCapture | 3017215 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13494 | 303454902 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13493 | 303454903 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13492 | 303454904 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13491 | 303454929 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13490 | 303454913 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3919 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512160223 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13489 | 303454932 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3921 | PURITAN BENNET | NR | 3512160243 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13488 | 303454912 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3916 | PURITAN BENNET | NR | 3512160247 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13487 | 303453390 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3922 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160250 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13486 | 303454927 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3923 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13485 | 303454925 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3918 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160266 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13484 | 303453387 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3924 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160305 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13483 | 303454937 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3917 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160562 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13482 | 303454922 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3958 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162488 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13481 | 303454910 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3952 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162523 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13480 | 303454918 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3953 | PURITAN BENNET |  | 3512162529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13479 | 303454923 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4218 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172320 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13478 | 303454934 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4129-EMCO4220 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172322 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13477 | 303454917 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4130 - EMCO4221 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172324 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13476 | 303454936 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4219 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172325 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13475 | 303453389 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3960 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173297 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13474 | 303454901 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3959 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173298 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13473 | 303454921 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3957 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173299 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13472 | 303454909 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3956 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173300 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13471 | 303454920 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3955 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173301 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13470 | 303454915 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3951 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173302 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13469 | 303454914 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3954 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173303 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13468 | 303454933 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4222-EMCO4132 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512180522 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13467 | 303454911 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4602 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190516 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13466 | 303454924 |  | 2023-12-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4536 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190542 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13465 | 303454919 |  | 2023-12-03 | EL EQUIPO REPORTA FALLO EN PANTALLA, SE DIAGNOSTICA FALLA EN LA TARJETA GUI, EL EQUIPO REQUIERE FUENTE DE PODER Y GUI ALARM, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13464 | 303454908 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402771 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072530 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13463 | 303454906 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13462 | 303454907 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13461 | 303454916 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13460 | 303454938 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13459 | 303454905 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13458 | 303454926 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13457 | 303453388 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13456 | 303454930 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13455 | 303454926 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13454 | 303454931 |  | 2023-12-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1805 | PURITAN BENNET |  | 3510072634 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13453 | 303454935 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13452 | 303454939 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3589 | NEWPORT | E360 | N12360821077 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13451 | 303454940 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3588 | NEWPORT | E360 | N12360821073 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13450 | 402832692 |  | 2023-11-24 | CONTRACT # PREVENTIVE. NO SE EVIDENCIAN RASTROS DE SANGRE NI FLUIDOS. SE REALIZA LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN GENERAL. FUNCIONALIDAD DE TECLAS, REVISIÓN CONECTOR PARA CABEZAL DE CAMARA,ACOPLE, PRUEBAS Y CONFIGURACIÓN DE IMAGEN. EQUIPO FUNCIONA BAJO LOS PARAMETROS DADOS POR EL FABRICANTE. PROXIMO MANTENIMIENTO: MAYO 2024 | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 825152/743110 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
13449 | 303454947 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO5043 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038814P | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13448 | 303454946 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO5042 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038813P | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13447 | 303454945 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO4953 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038812P | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13446 | 303454944 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO4954 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038811P | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13445 | 303457791 |  | 2023-11-27 | NO ES POSIBLE COMPLETAR VERIFICACION CHECK LIST DEBIDO A FALLO ADICIONAL EN PANTALLA INFERIOR, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO1975 | MEDTRONIC | 5388 | PFG001356P | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13444 | 303457792 |  | 2023-11-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | AQUAMANTYS | 40-4021 | TL200-1325 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13443 | 303454949 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB LS10 | L17B0170GX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13442 | 303454948 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | Valleylab Ls10 | L17B0137gX | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13441 | 303454942 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3687 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014762 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13440 | 303454943 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014749 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13439 | 303454941 |  | 2023-11-24 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3686 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014765 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13438 | 02557 |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | Resucitador Neonatal | EMCO4149 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | 181010017560 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13437 | 02556 |  | 2023-11-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se comprueba que el equipo requiere cambio de resistencia, se espera orden de compra para realizar la instalación de la misma. | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066642 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13436 | 02558 |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | Resucitador Neonatal | EMCO4147 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | 181010017558 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13435 | 02559 |  | 2023-11-14 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066643 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13434 | 02687 |  | 2023-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5532 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550045 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13433 | 02748 |  | 2023-12-07 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13432 | 02747 |  | 2023-12-07 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13431 | 02527 |  | 2023-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108476 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13430 | 02528 |  | 2023-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3412 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108477 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13429 | 02761 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5536 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550088 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13428 | 02760 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5538 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550065 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13427 | 02759 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5537 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550090 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13426 | 02758 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5535 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550031 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13425 | 02757 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5534 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550024 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13424 | 02756 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5539 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550086 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13423 | 02733 |  | 2023-12-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13422 | 02579 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5105 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01001 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13421 | 02571 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5105 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01001 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13420 | 02570 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5107 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01004 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13419 | 02569 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4587 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05010 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13418 | 02568 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5104 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01009 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13417 | 2615 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Cabezal de camara | SIN CODIGO | COVIDIEN | 95-3901 | 823450 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13416 | 02567 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5106 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01005 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13415 | 02566 |  | 2023-11-20 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4585 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05006 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13414 | 02541 |  | 2023-11-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patrón, se comprueba que el equipo responde correctamente en el servicio. Se evidencia baterias como repuesto requerido. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13413 | 02288 |  | 2023-09-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4859 | COMEN | STAR 8000E | E7200527069F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13412 | 02279 |  | 2023-09-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4860 | COMEN | STAR 8000E | E7200527083F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13411 | 02278 |  | 2023-09-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5142 | COMEN | STAR 8000E | E7200527082F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13410 | 02277 |  | 2023-09-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5160 | COMEN | STAR 8000E | E7200527078F | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13409 | 02244 |  | 2023-09-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4858 | COMEN | STAR 8000E | E7200527050F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13408 | 02449 |  | 2023-10-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5108 | MINDRAY | SV300 | GB-08027255 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13407 | 02341 |  | 2023-09-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5151 | COMEN | STAR 8000E | E7200527058F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13406 | 01327 |  | 2023-02-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13405 | 02445 |  | 2023-10-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE CELDA DE 02 E INSTALAR KIT DE UN AÑO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5069 | MINDRAY | sv300 | GB-06023621 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13404 | 02452 |  | 2023-10-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE CELDA DE 02 E INSTALAR KIT DE UN AÑO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5296 | MINDRAY | SV300 | GB-08027529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13403 | 02452 |  | 2023-10-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE CELDA DE 02 E INSTALAR KIT DE UN AÑO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5296 | MINDRAY | SV300 | GB-08027529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13402 | 02450 |  | 2023-10-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CAMBIO DE CELDA DE 02 E INSTALAR KIT DE UN AÑO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5288 | MINDRAY | SV300 | GB-08027263 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13401 | 02451 |  | 2023-10-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA REALIZAAR CAMBIO DE 02 E INSTALAR KIT DE UN AÑO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5068 | MINDRAY | sv300 | GB-06023618 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13400 | 02384 |  | 2023-10-10 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13399 | 02462 |  | 2023-10-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3877 | 3M | RANGER 245 | 55621 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13398 | 02370 |  | 2023-10-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004840 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13397 | 02369 |  | 2023-10-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004835 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13396 | 02463 |  | 2023-10-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | 401378 | APC MEDICAL | EV4543 | MVBS2541 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13395 | 02361 |  | 2023-10-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3876 | 3M | RANGER 245 | 55620 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13394 | 02340 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003688 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13393 | 02339 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003574 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13392 | 02338 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13391 | 02337 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13390 | 02336 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060267 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13389 | 02335 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003692 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13388 | 02334 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003579 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13387 | 02333 |  | 2023-10-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440046PA | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13386 | 02329 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003572 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13385 | 02328 |  | 2023-10-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13384 | 02301 |  | 2023-09-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5156 | COMEN | STAR 8000E | E7200527102F | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13383 | 02300 |  | 2023-09-25 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4861 | COMEN | STAR 8000E | E7200527094F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13382 | 02290 |  | 2023-09-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4856 | COMEN | STAR 8000E | E7200527089F | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13381 | 02289 |  | 2023-09-20 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035092 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13380 | 160703-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5597 | LG | CNS-9101/ QP-914P | 0100929 / 0100935 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13379 | 160701-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5598 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 CARDIOLIFE | 03981 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13378 | 160702-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5667 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 CARDIOLIFE | 03979 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13377 | 160689-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5666 | NIHON KOHDEN | CU-151R | 01665 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13376 | 160700-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0125369 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13375 | 160705-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5610 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131585 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13374 | 160699-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5607 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131721 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13373 | 160698-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5608 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131731 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13372 | 160697-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131732 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13371 | 160696-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131733 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13370 | 160695-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131734 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13369 | 160694-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5599 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131737 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13368 | 160693-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131741 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13367 | 160692-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131743 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13366 | 160691-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131745 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13365 | 160690-23 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131746 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
13364 | 1630 |  | 2023-06-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19083739 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13363 | 1628 |  | 2023-06-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ESTIMULADOR DE NERVIO PERIFERICO | EMCO5086 | PAJUNK | MULTISTIM | 51675 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13362 | 1636 |  | 2023-06-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE SOLICITA CAMBIO DE LA TRAMPA DE AGUA | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY | MULTIGASES | DXF85003114 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13361 | 1633 |  | 2023-06-25 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3940 | DRAGER | RESUCITAIRE | HY07422 - 16-31981 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13360 | 1637 |  | 2023-06-25 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13359 | 1632 |  | 2023-06-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13358 | 1639 |  | 2023-06-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4225 | MAGNAMED | Oximag | 5949 | CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13357 | 1631 |  | 2023-06-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4157 | Neumovent | Advance | 181140501081A1V | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13356 | 1629 |  | 2023-06-25 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13355 | NO REGISTRA |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección fisica del equipo, se realiza limpieza integral y general del equipo, se realizan diferentes tipos de pruebas de funcionamiento y se verifica que el equipo responde de manera correcta a todas las pruebas. Se realiza recomendación general de que el panel frontal se encuentra rayado y el teclado tiene desgaste. Se realiza entrega del equipo de manera operativa. | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13354 | 1792 |  | 2023-06-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13353 | 1795 |  | 2023-06-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | 912265 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13352 | NO REGISTRA |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección física del equipo, se realiza limpieza y desinfección general del equipo, se realiza ajuste de la gamma 1.8 y de la temperatura del color 55.00. Se realizan recomendaciones sobre el panel frontal que se encuentra rayado y que el panel posterior tiene leve oxidación. Se entrega el equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | PANTALLA PLANA 19 |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221940 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13351 | 1794 |  | 2023-06-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO0757 | OLYMPUS | CLK-4 | 8512475 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13350 | 1810 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | OLYMPUS | CLK-4 | 7752723 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13349 | 1793 |  | 2023-06-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5310 | SMAF | YX930D | BIO.20.115 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13348 | NO REGISTRA |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección fisica del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza interna del equipo, se realizan diferentes pruebas de funcionamiento del equipo, se verifica el correcto funcionamiento del mismo, se verifica funcionamiento del panel frontal y posterios. Se entrega el equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | PS2HP | N5041A004 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13347 | 1803 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | AQUAMANTYS | 40-4021 | TL200-1325 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13346 | 1800 |  | 2023-06-29 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3658 | HEINE |  | 1060008251 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13345 | NO REGISTRA |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección fisica del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza interna del equipo, se revisan diferentes partes y se realizan pruebas de funcionamiento del equipo, se verifica que el equipo responde a todas las pruebas realizadas. Se realiza observación de que el teclado de la torre tiene desgaste y que el panel frontal se encuentra rayado. Se entrega el equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A085 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13344 | 1498 |  | 2023-06-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13343 | 1801 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE |  | OHIO |  | ABAK00251 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13342 | NO REGISTRA |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección fisica del equipo, se realiza limpieza general del equipo, se realiza limpieza y lubricación interna, se realiza limpieza de ventiladores, se verifica que el equipo responde a todas las pruebas funcionales realizadas. Se entrega el equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13341 | NO REGISTRA |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección fisica del equipo, se realiza limpieza general de pantalla, se realiza configuración de gamma 1.8, se modifica la temperatura de color 6500 y se evidencia que el equipo responde de manera correcta y funcional a todas las pruebas realizadas. Se entrega el equipo funcional al servicio. | no | 1 | PANTALLA LCD |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221946 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13340 | 1808 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4181 | Neumovent | Advance | 181140591081A1V | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13339 | 1806 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO3900 | 3M | RANGER 245 | 74082 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13338 | 1807 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 12958109 | ELLTEC | AM-2S-5B | 08260710 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13337 | 1804 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3666 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008212 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13336 | 1805 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3652 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008255 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13335 | 1802 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB LS10 | L17B0170GX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13334 | 01497 |  | 2023-11-28 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS QUE ES 1434 Y QUE EL SISTEMA DE ANGULACIÓN SE ENCUENTRA OPACO. | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | 2G374K437 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13333 | 1799 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | 47511300 | ETHICON | GEN 11 | 1111317828 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13332 | 01495 |  | 2023-11-28 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICAN LOS LENTES DE LUZ, LA GUÍA DE LUZ, LOS CANALES Y VÁLVULAS. SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE A TODAS LAS PRUEBAS REALIZADAS. SE ENTREGA EQUIPO DE MANERA FUNCIONAL AL SERVICIO. SE REALIZAN ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS EQUIPOS QUE ES 326 Y QUE EL SISTEMA DE ANGULACIÓN SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13331 | 01494 |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección física del equipo, se realizan diferentes pruebas de funcionamiento del equipo, se verifican los lentes de luz, la guía de luz, los canales y válvulas. Se concluye que el equipo responde correctamente a todas las pruebas realizadas. Se entrega equipo de manera funcional al servicio. Se realizan algunas observaciones sobre el uso de los equipos que es 4039 y que el sistema de angulación se encuentra rayado. | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K132 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13330 | 1796 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13329 | 01493 |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección física del equipo, se realizan diferentes pruebas de funcionamiento del equipo, se verifican los lentes de luz, la guía de luz, los canales y válvulas. Se concluye que el equipo responde correctamente a todas las pruebas realizadas. Se entrega equipo de manera funcional al servicio. Se realizan algunas observaciones sobre los usos del equipo que se encuentran en 4191 y sobre que el sistema de angulación se encuentra un poco desgatado. | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13328 | 01491 |  | 2023-11-28 | Se realiza inspección física del equipo, se realizan diferentes pruebas de funcionamiento del equipo, se verifican los lentes de luz, la guía de luz, los canales y válvulas. Se concluye que el equipo responde correctamente a todas las pruebas realizadas. Se entrega equipo de manera funcional al servicio. | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
13327 | 1809 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MONITOR DE TORRE DE LAPAROSCOPIA | EMCO4007 | COVIDIEN | NR | VAACS771 /UAAC5771 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13326 | 2006 |  | 2023-06-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13325 | 2007 |  | 2023-06-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13324 | 2029 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO4599 | BENQ | TRILITE LED LS800 | 2E257-S6-0055014 | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13323 | na |  | 2023-11-20 | Se realiza inspección física del equipo, se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realiza verificación de lista de errores, se realiza actualización de control técnico de seguridad y se realiza verificación de manera funcional del equipo. Se entrega el equipo al servicio de manera funcional. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | JOMEDICAL
13322 | 2015 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-15 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13321 | 01515 |  | 2023-04-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Humidificador |  | FHISER & PAYKEL | MR 850 | 181112372075 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13320 | 01514 |  | 2023-04-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Humidificador |  | FHISER & PAYKEL | MR 850 | 181123373127 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13319 | 01516 |  | 2023-04-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Humidificador |  | FHISER & PAYKEL | MR 850 | 181112372079 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13318 | 01493 |  | 2023-04-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0543 | SKYTRON | INFINITY | 0530E87111 | MORGUE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13317 | 1495 |  | 2023-04-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | 775960920661 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13316 | 0899 |  | 2022-10-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13315 | 1494 |  | 2023-04-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | 53906619 | INCUCELL |  |  | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13314 | 1533 |  | 2023-05-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13313 | 1535 |  | 2023-05-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13312 | 1534 |  | 2023-05-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 002 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13311 | 1526 |  | 2023-05-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13310 | 1532 |  | 2023-05-03 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13309 | 1512 |  | 2023-04-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4506 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004804 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13308 | 2019 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13307 | 2025 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13306 | 2023 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13305 | 2022 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES., SE REQUIERE LOS REPUESTOS | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13304 | 2026 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13303 | 2030 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-17 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13302 | 2018 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13301 | 2027 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO5309 | WELCHALLYN | GS9000 | 10021319114081 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13300 | 2028 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0328 | BERCHTOLD | C-571 | 6400060 - O11639-40 | QUIROFANO 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13299 | 2031 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | NR | 6400060 - O11637-38 | QUIROFANO 6 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13298 | 2008 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13297 | 2011 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13296 | 2010 |  | 2023-06-29 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13295 | 2009 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-14 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13294 | 1797 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO4760 | MAQUET | VOLISTA ACCESS 400 | 500447 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13293 | 2017 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE OBSERVAN DAÑOS EN LA CARCASA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13292 | 2021 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES., SE ENCUENTRA EN ESPERA DE ACCESORIOS PARA ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13291 | 2002 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13290 | 2005 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3678 | ETHICON | GEN 11 | 1111318169 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13289 | 2020 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13288 | 2016 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13287 | 2024 |  | 2023-06-30 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4447 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-8B001489 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13286 | 2004 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4613 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12192 | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13285 | 2003 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4883 | HEINE | PROFESSIONAL L | 1104721078 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13284 | 2000 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT | EMCO5677 | VALLEYLAB | FT10 | T0G43027DX | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13283 | 2014 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4458 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12199 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13282 | 2012 |  | 2023-06-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13281 | 1641 |  | 2023-06-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE RECOMIENDA ADQUISICION DE CABLE DE DATOS Y INSUMOS (TRAMPAS DE AGUA, LINEAS DE CAPNOGRAFIA) PARA ENTRAR EN FUNCIONAMIENTO | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY |  | DXF85003113 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13280 | 1625 |  | 2023-06-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5102 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016510 | QUIROFANO CENTRAL | PREANESTESIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13279 | 1626 |  | 2023-06-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CABLE DE CONEXION AL MONITOR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0073 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13278 | 1627 |  | 2023-06-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | ASFF-0075 | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13277 | 1640 |  | 2023-06-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO4134 | 3M | RANGER 245 | 74192 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13276 | 1638 |  | 2023-06-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058062 | ELLTEC | AM-25-5B | 7250105 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13275 | 1645 |  | 2023-05-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13274 | 1954 |  | 2023-07-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3679 | ETHICON | GEN 11 | 1111317832 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13273 | 1956 |  | 2023-07-27 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4455 | WELCHALLYN | 6S900 | 409429 | CLINICA AL ALBA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13272 | 1989 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4612 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070025 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13271 | 1988 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13270 | 1990 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4446 | EDAN | IM-70 | 360080-M19306510002 | QUIROFANO 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13269 | 1984 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REQUIERE SENSOR DE SPO2, CABLE NIBP Y BRAZALETE | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13268 | 1985 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5543 | PHILIPS | EFFICIA CM100 | CN62639228 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13266 | 1991 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MNATENIMIENTO PREVENTIVO, SE REQUIERE TRAMPA DE AGUA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5300 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065445 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13265 | 1992 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5299 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065440 | sala de operaciones cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13264 | 1986 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REQUIERE SENSOR DE SPO2 Y BRAZALETE. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4611 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070028 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13263 | 1987 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE SOLICITA SENSOR SPO2 Y BRAZALETE. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4608 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070029 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13262 | 1993 |  | 2023-08-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REQUIERE SATURADOR DE OXIGENO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5301 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065436 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13261 | 1982 |  | 2023-08-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO COMPLETAMENTE FUNCIONAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4609 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070026 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13260 | 1983 |  | 2023-08-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | no | 1 | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5163 | HUGEMED | VL3 | R203306009 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13259 | 1980 |  | 2023-08-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5130 | HUGEMED | VL3 | R203306040 | QUIROFANO CENTRAL | CODIGO DORADO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13258 | 1981 |  | 2023-08-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | no | 1 | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5162 | HUGEMED | VL3 | R202805274 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13257 | 1978 |  | 2023-08-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE OBSERVA QUE LA TAPA QUE PROTEGE LOS PUERTOS PARA CONEXION DE ACCESORIOS SE ENCUENTRA DAÑADA, SIN EMBARGO EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5304 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065443 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13256 | 1979 |  | 2023-08-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EQUIPO DEBE MANTENER CONECTADO POR DAÑO DE BATERIA, POR LO QUE SE RECOMIENDA REMPLAZARLO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4610 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070030 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13255 | 1976 |  | 2023-08-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO,SE OBSERVA QUE LA MANGUERA QUE CONECTA EL NEUMO CON LA BALA DE GAS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, EQUIPO COMPLETAMENTE FUNCIONAL | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13254 | 1974 |  | 2023-08-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO4903 | COVIDIEN | B2-WT6000 | SP19070103 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13253 | 1977 |  | 2023-08-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4884 | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE B450 | SNE18030116HA | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13252 | 1975 |  | 2023-08-22 | se realiza mantenimiento preventivo, el equipo se entrega en buenas condiciones. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4821 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035287 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13251 | WO-00942615 |  | 2023-12-11 | Se realiza Actualización de Software a version 5.41.02. Se ejecuta Mantenimiento Preventivo, limpieza de Filtros y pruebas funcionales siguiendo STP, El equipo esta dentro de especificaciones de fabricante, Apto para su uso | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
13250 | WO-00942608 |  | 2023-12-11 |  | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
13249 | No registra |  | 2023-12-12 | Actualización de Software | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. |  | SIEMENS
13248 | 4145 |  | 2023-12-06 | SE REALIZA MANTENIMIENTO DE ARCO EN C Y ESTACIÓN DE TRABAJO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE INTERVENIR EL EQUIPO, EQUIPO OPERATIVO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE LA ESTACIÓN DE TRABAJO VERIFICANDO Y AJUSTANDO LAS CONEXIONES INTERNAS, SE VERIFICAN VOLTAJES DE SALIDA DE LOS TRANSFORMADOR, se completa nivel de liquido refrigerante y se hace purga del sistema. Se hace ajuste de manijas de control. Rejilla del intensificador quebrada, se recomienda cambiar el soporte completo. Cordón del arco en mal estado, se recomienda cambio. | no | 1 | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | EMCO3719 | EUROCOLUMBUS | ALIEN-E | 1531 | QUIROFANO 4 |  |  | GILMEDICA
13247 | 02311 |  | 2023-09-27 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO1207 | BOECO |  | 580701106 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13246 | No registra |  | 2023-11-17 | NOV - 2023 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5242 | SIEMENS | CIOS SELECT | 10893686/12848 | sala de operaciones cartago |  |  | SIEMENS
13245 | No registra |  | 2023-11-27 | NOV - 2023 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ECOGRAFO | 52590300 | SIEMENS | ACUSON X150 | 332160 | UROLOGIA |  |  | SIEMENS
13244 | No registra |  | 2023-11-27 | NOV - 2023 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO3692 | SIEMENS | ACUSON X300 | 347320/ 1345B44 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | SIEMENS
13243 | No registra |  | 2023-11-27 | NOV - 2023 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4638 | SIEMENS | ACUSON P500 | 393834 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | SIEMENS
13242 | No registra |  | 2023-12-07 | DIC - 2023 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SIEMENS
13241 | 01543 |  | 2023-05-04 |  | no | 1 | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | RVL6515936 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13240 | 01542 |  | 2023-05-04 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13239 | 01540 |  | 2023-05-04 |  | no | 1 | BAÑO PARA CULTIVO SEROLOGICO | EMCO3883 | MEMMERT | WNB14 | L4151147 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13238 | 01539 |  | 2023-05-04 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3885 | EME EQUIPMENT | ABL-65 | ABM6515884 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13237 | 01545 |  | 2023-05-04 |  | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO3892 | EME EQUIPMENT | ALTS-100E | ALTS10215551 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13236 | 01541 |  | 2023-05-04 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | emco6035 | ESCO | LVG-3AG-F9 | TZ091170034A117340007272 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13235 | 01544 |  | 2023-05-04 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3879 | BIOBASE | BBS-DDC | BBS11V15020183D | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13234 | 2075832 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (MORGUE) | MEQ00076 | CATERPILLAR | 3412 | AFN00740 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
13233 | 7391982 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (MORGUE) | MEQ00076 | CATERPILLAR | 3412 | AFN00740 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
13232 | 13818807 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (MORGUE) | MEQ00076 | CATERPILLAR | 3412 | AFN00740 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
13231 | 08570 |  | 2023-11-30 |  | no | 1 | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AGFA
13230 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
13229 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
13228 | 2274715-ASC-C |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
13227 | 96737 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
13226 | 96736 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
13225 | 96735 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
13224 | 96734 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
13223 | 96733 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
13222 | WO-00244865 |  | 2023-08-29 | Se realiza el mantenimiento preventivo del equipo con exito y de adjunta la lista de chequeo al reporte | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 2021126223 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
13221 | WO-00244864 |  | 2023-08-29 | Se realiza el mantenimiento preventivo con exito y se adjunta la lista de chequeo al reporte. | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 2021126222 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
13220 | WO-00244855 |  | 2023-08-29 | Se realiza el mantenimiento preventivo con exito y se adjunta la lista de chequeo al reporte. | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 2021126259 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | TERUMO
13219 | WO-00245125 |  | 2023-08-30 | Se realiza el mantemiento preventivo con exito y se adjunta la lista de chequeo al reporte. | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T12157 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
13218 | WO-00259123 |  | 2023-10-27 | Se realiza el mantenimiento preventivo con cambio mandatorio de piston y liquido hidraulico con exito. Se adjunta la lista de chequeo. | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | REVEOS | 1W00701 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
13217 | WO-00258710 |  | 2023-10-25 | Se realiza el mantenimiento preventivo con exito y se adjunta la lista de chequeo al reporte. | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112862 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
13216 | WO-00259589 |  | 2023-10-30 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 2022051044 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
13215 | WO-00259586 |  | 2023-10-30 | Se realiza el mantenimiento preventivo con exito. | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112861 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
13214 | WO-00259583 |  | 2023-10-30 | Se realiza el mantenimiento preventivo con exito | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112864 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
13213 | WO-00215364 |  | 2023-10-30 | Se cambia el teclado del equipo dado que presenta fallas y se finaliza el mantenimiento preventivo con exito. | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA PARA DONACION DE SANGRE |  | TERUMO PENPOL | D601 | 202112863 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | TERUMO
13212 | WO-00263351 |  | 2023-11-16 | Se realiza el mantenimiento preventivo con exito y se revisa que el equipo cuente con las etiquetas respectivas. | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T11989 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
13211 | WO-00264815 |  | 2023-11-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T00746 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
13210 | 4975 |  | 2023-11-03 | Se realiza revisión del equipo, ya que se reporta en el servicio que el agua del reservorio del frió se traslada al agua de reservorio de calor. se realizan diferentes revisiones del equipo, pruebas de funcionamiento y se encuentra que hay un plástico alojado en la electrovalvula de calor, lo cual hace que el equipo funcione de mala manera. Se realizan pruebas de funcionamiento finales y le realiza mantenimiento preventivo general al equipo, se entrega el equipo al servicio de manera funcional. | no | 1 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | EMCO4901 | CSZ | HEMOTHERM 400CE | 191-11239CE | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | ARROW MEDICAL
13209 | c-1806 |  | 2023-08-18 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 345891/340894 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
13208 | 02444 |  | 2023-10-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5289 | MINDRAY | SV300 | GB-08027258 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13207 | 02453 |  | 2023-10-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5290 | MINDRAY | SV300 | GB-08027260 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13206 | 02448 |  | 2023-10-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5109 | MINDRAY | SV300 | GB-08027256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13205 | 02447 |  | 2023-10-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5287 | MINDRAY | SV300 | GB-08027262 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13204 | 02446 |  | 2023-10-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5110 | MINDRAY | SV300 | GB-08027257 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13203 | 02449 |  | 2023-10-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5108 | MINDRAY | SV300 | GB-08027255 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13202 | 02306 |  | 2023-09-26 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13201 | 02377 |  | 2023-10-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13200 | 02236 |  | 2023-09-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13198 | 02355 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | HUV70111 | SHAMPAINE | S2605 | 22023 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13197 | 02381 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13196 | 02378 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | EVACUADOR DE HUMO | EMCO4640 | FANAMED | EX3314 | 00221119119-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13195 | 02379 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13194 | 02380 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13193 | 02324 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4621 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13192 | 02346 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13191 | 02351 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4476 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS519150052PA | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13190 | 02350 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13189 | 02349 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13188 | 02323 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4623 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13187 | 02348 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13186 | 02322 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4624 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13185 | 02347 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13184 | 02321 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4620 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13183 | 02320 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4626 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13182 | 02319 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4654 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13181 | 02318 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4622 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13180 | 02330 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13179 | 02317 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4617 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13178 | 02305 |  | 2023-09-26 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13177 | 02332 |  | 2023-10-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13176 | 02295 |  | 2023-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13175 | 02458 |  | 2023-10-26 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 302162 | WELCH ALLYN | NR |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13174 | 02461 |  | 2023-10-27 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654200 | CARL ZEISS | 30SL-M | Z11811 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13173 | 02145 |  | 2023-08-17 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | no identificado | scanmed | sye-907 | nts03 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13172 | 02383 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | Balanza analitica |  | OHAUS | AVENTURER | 12282000884 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13171 | 02457 |  | 2023-10-26 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0418 | LEICA | CME | 608282 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13170 | 02403 |  | 2023-10-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13169 | 02353 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | BAÑO MARIA | EMCO1265 | LAB LINE | MULTIBLOCK | 0996-1175 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13163 | 02455 |  | 2023-10-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13162 | 02439 |  | 2023-10-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4312 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04003 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13161 | 02440 |  | 2023-10-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4310 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04006 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13160 | 02464 |  | 2023-10-30 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04005 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13159 | 02438 |  | 2023-10-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4189 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04009 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13158 | 02437 |  | 2023-10-24 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13157 | 02436 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13156 | 02435 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4309 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04008 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13155 | 02434 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13154 | 02392 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13153 | 02393 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4188 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04010 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13152 | 02394 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4311 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04007 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13151 | 02432 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3577 | CHOONGWAE MAMII | CHS-11000 | 1104128 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13150 | 02431 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13149 | 02430 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13148 | 02429 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13147 | 02428 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13146 | 02427 |  | 2023-10-23 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4314 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13145 | 02309 |  | 2023-09-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13144 | 02467 |  | 2023-10-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5258 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006923 | CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13143 | 02466 |  | 2023-10-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13142 | 02331 |  | 2023-10-05 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13141 | 02364 |  | 2023-10-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 862438 | ADC | Diagnostic Led5110NS | 01203017 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13140 | 02362 |  | 2023-10-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 862535 | ADC | Diagnostic Led5110NS | 10713354 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13139 | 02363 |  | 2023-10-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 862437 | ADC | Diagnostic Led5110NS |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13138 | 02465 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13137 | 02480 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13136 | 02479 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13135 | 02478 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02003 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13134 | 02477 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5075 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01003 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13133 | 02476 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13132 | 02475 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5078 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01005 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13131 | 02474 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5076 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13130 | 02473 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13129 | 02472 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5079 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01002 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13128 | 02471 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5077 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05014 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13127 | 02491 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3911 | BLT | M7000 | M009A014301 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13126 | 02492 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13125 | 02493 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3910 | BLT | M7000 | M009A014298 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13124 | 02494 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3915 | BLT | M7000 | M009A014300 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13123 | 02490 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3914 | BLT | M7000 | M009A014123 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13122 | 02489 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3912 | BLT | M7000 | M009A014297 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13121 | 02488 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13120 | 02487 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3905 | BLT | M7000 | M009A014122 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13119 | 02485 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13118 | 02484 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004814 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13117 | 02483 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004818 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13116 | 02482 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13115 | 02481 |  | 2023-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3913 | BLT | M7000 | M009A014309 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13114 | 02470 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4502 | MEDICAL |  | 13AHZG02001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13113 | 02469 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1335 | ATOM | V-2100G | 1684082 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13112 | 02468 |  | 2023-11-01 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13111 | 02398 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5002 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02493 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13110 | 02397 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02953 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13109 | 02396 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5007 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02950 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13108 | 02395 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5018 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02011 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13107 | 02389 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5022 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02028 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13106 | 02388 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5010 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02966 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13105 | 02387 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5001 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02430 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13104 | 02386 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5014 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02992 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13103 | 02385 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5003 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02839 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13102 | 02382 |  | 2023-10-10 |  | no | 1 | DISPENSADOR DE PARAFINA | EMCO2596 | DISPENSER | NR | 0504080 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13101 | 02345 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13100 | 02374 |  | 2023-10-09 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04004 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13099 | 02375 |  | 2023-10-09 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4307 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04002 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13097 | 02376 |  | 2023-10-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13096 | 02327 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13095 | 02342 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13094 | 02398 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5002 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02493 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13093 | 02397 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02953 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13092 | 02396 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5007 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02950 | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13089 | 02407 |  | 2023-10-12 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA |  | JCM | JCL-006 | 140809192 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13087 | 02399 |  | 2023-10-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA |  |  | EQUIPADORA MEDICA
13086 | 02400 |  | 2023-10-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13085 | 02229 |  | 2023-09-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5144 | COMEN | STAR 8000E | E7200527059F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13084 | 02500 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13083 | 02501 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3406 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108479 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13082 | 02502 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3409 | MINDRAY | PM-9000 | W-1708478 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13081 | 02504 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13080 | 02505 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13079 | 02507 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2746 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101295H7 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13078 | 02508 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4353 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | 750AX20114418 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13077 | 02506 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13076 | 02509 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004811 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13075 | 02503 |  | 2023-11-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00068 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | FONOAUDIOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13074 | 13946 |  | 2023-05-12 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO. REVISION DE SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA DE IMPRESIÓN, ELECTRODOS REUSABLES, CONECTORES Y CARCASA. SE COMPRUEBA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE ECG. SE REALIZAN TEST DE RENDIMIENTO POR SOFTWARE DE SERVICIO. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO FINAL Y SOPORTE DE BATERIA. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO. SE REALIZA CONFIGURACION PARA DEJAR IMPRESION DE DERIVADA II EN RITMO | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5740 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520430061PA | UCI 2 |  |  | GBARCO
13073 | MPVEH |  | 2023-08-04 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13072 | MPVEH |  | 2023-08-17 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13071 | MPVEH |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13070 | MPVEH |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13069 | MPVEH |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13068 | MPVEH |  | 2023-08-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13067 | MPVEH |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13066 | MPVEH |  | 2023-08-18 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13065 | MPVEH |  | 2023-08-29 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13064 | MPVEH |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13063 | MPVEH |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13062 | MPVEH |  | 2023-08-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13061 | MPVEH |  | 2023-08-25 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13060 | MPVEH |  | 2023-08-22 |  | no | 1 | VEHICULO DE TRANSPORTE | ONL 031 | chevroleth | 2017 |  | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13059 | MPVEH |  | 2023-08-23 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13058 | MPVEH |  | 2023-08-23 |  | no | 1 | VEHICULO TRANSPORTE | ONK 140 | FORD | 2010 |  | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13057 | 02367 |  | 2023-10-09 | Se realiza inspección física del equipo, se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general del equipo, se comprueba que el equipo se encuentra funcionando correctamente y se hace entrega del equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | C176081 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13056 | 02366 |  | 2023-10-09 | Se realiza inspección física del equipo, se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general del equipo, se comprueba que el equipo se encuentra funcionando correctamente y se hace entrega del equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3976 | CGBASE-2 | SLIMAX-C LED PLUS | C176080 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13055 | 02368 |  | 2023-10-17 | Se realiza inspección física del equipo, se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general del equipo, se comprueba que el equipo se encuentra funcionando correctamente y se hace entrega del equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3978 | SLIMAX-C LED PLUS | CGBASE-2 | C176106 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13054 | 02401 |  | 2023-10-12 | Se realiza inspección física del equipo, se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general del equipo, se realizan pruebas para verificar el funcionamiento del bombillo, se comprueba que el equipo se encuentra funcionando correctamente y se hace entrega del equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | LÁMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4552 | KRAMER |  |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13053 | 02404 |  | 2023-10-12 | Se realiza inspección física del equipo, se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general del equipo, se realizan pruebas con equipo patrón, se comprueba que el equipo se encuentra funcionando correctamente y se hace entrega del equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13052 | 02454 |  | 2023-10-25 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE VERIFICA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON FLUKE, EL EQUIPO NECESITA CAMBIO DE BATERIA Y RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO. SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5124 | MINDRAY | SV300 | GB-08027261 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13051 | 02460 |  | 2023-10-26 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE VERIFICA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUCCIÓN, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4758 | PULMO MED | 7E-A | 00381 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13050 | 02459 |  | 2023-10-26 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL DEL EQUIPO, SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE VERIFICA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUCCIÓN, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO DE MANERA OPERATIVA AL SERVICIO. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4756 | PULMO MED | 7E-A | 00382 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13049 | 02406 |  | 2023-10-12 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se hace inspección visual del equipo, se realizan diferentes pruebas de funcionamiento, se verifica que el equipo se encuentra en buen estado y que la intensidad de la luz es correcta, se hace entrega del equipo de manera operativa al servicio. Equipo actualmente se encuentra en cirena | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4590 | WELCHALLYN | GS6000 | Lote:1905 | PROGRAMA PICC |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13048 | 02405 |  | 2023-10-12 | Se realiza limpieza externa e interna del equipo, se realiza inspección visual del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo y se comprueba que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento, se entrega equipo operativo al servicio. | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4589 | EDAN | H100B | 360101-M19606370032 | PROGRAMA PICC |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13047 | MPLAV |  | 2023-08-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13046 | MPLAV |  | 2023-08-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13045 | MPLAV |  | 2023-08-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13044 | MPLAV |  | 2023-08-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13043 | MPLAV |  | 2023-08-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13042 | MPLAV |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13041 | MPLAV |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13040 | MPLAV |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13039 | MPLAV |  | 2023-07-30 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13038 | MPLAV |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13037 | MPLAV |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13036 | 02456 |  | 2023-10-26 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO3801 | THOMAS | 1630 | 11500009489 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13035 | 02391 |  | 2023-10-11 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4772 | SMAF | SXT-5A | L.17.19.187 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13034 | 02372 |  | 2023-10-18 |  | si | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | CA-0000821 | MEDTRONIC | 5388 | PFG029288P | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13033 | 02443 |  | 2023-10-24 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LIMPIEZA DE LOS FILTROS, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE CELDA DE O2 E INSTALAR KIT DE UN AÑO. SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5005 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02932 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13032 | 02442 |  | 2023-10-24 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRÓN Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LIMPIEZA DE LOS FILTROS, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE CELDA DE O2 E INSTALAR KIT DE UN AÑO. SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5021 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02027 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13031 | 02441 |  | 2023-10-24 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se hace inspección visual y estructural del equipo, se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón y el equipo responde adecuadamente, se hace limpieza de los filtros . Se recomienda realizar cambio de celda de O2 e instalar kit de un año. Se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5019 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02020 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13030 | 480100541855 |  | 2023-06-05 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se realiza inspección física del equipo, se realiza ajuste de partes, se realizan pruebas de funcionamiento, se entrega el equipo de manera operativa en el servicio. | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5242 | SIEMENS | CIOS SELECT | 10893686/12848 | sala de operaciones cartago |  |  | SIEMENS
13029 | 02390 |  | 2023-10-11 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón y el equipo corresponde correctamente, se realizan pruebas en las diferentes variables, se entrega equipo operativo en el servicio. El equipo se encuentra actualmente utilizando batería de ventilador de UCI debido a contingencia por daño en batería propia. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5285 | MINDRAY | SV300 | GB-08027507 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13028 | 480100541855 |  | 2022-11-15 | No se puede realizar el mantenimiento preventivo del equipo, ya que el equipo presenta imagen borrosa al momento de revisar. Se concluye que es necesario el cambio de la fuente de poder en el intesificador | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5242 | SIEMENS | CIOS SELECT | 10893686/12848 | sala de operaciones cartago |  |  | SIEMENS
13026 | MPLAV |  | 2023-01-30 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13025 | MPLAV |  | 2023-01-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13024 | MPLAV |  | 2023-01-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13023 | MPLAV |  | 2023-01-30 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13022 | MPLAV |  | 2023-01-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13020 | MPLAV |  | 2023-01-30 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13019 | MPLAV |  | 2023-01-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13018 | MPLAV |  | 2023-01-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13015 | MPLAV |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13014 | MPLAV |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13013 | MPLAV |  | 2023-04-30 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13012 | MPLAV |  | 2023-03-30 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13011 | MPLAV |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13010 | MPLAV |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13009 | MPLAV |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13008 | MPLAV |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13007 | MPLAV |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13006 | MPLAV |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13005 | MPLAV |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13004 | MPLAV |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
13003 | 91030 |  | 2023-10-19 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
13002 | 02371 |  | 2023-10-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13001 | 02344 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4133 | WELCHALLYN | GS900 | 10025017113360 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
13000 | 02343 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4131 | WELCHALLYN | GS900 | 10021317112746 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12999 | 02325 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4142 | WELCH ALLYN |  |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12998 | 02326 |  | 2023-10-02 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4143 | WELCH ALLYN | 767 |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12997 | 02352 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4566 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | TRIAGE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12996 | 02354 |  | 2023-10-04 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12995 | MPVEH |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12994 | MPVEH |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12993 | MPVEH |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12992 | MPVEH |  | 2023-05-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12991 | MPVEH |  | 2023-05-17 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12990 | MPVEH |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12989 | MPVEH |  | 2023-05-23 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12988 | MPVEH |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12987 | MPVEH |  | 2023-05-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12986 | MPVEH |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12985 | MPLAV |  | 2023-05-17 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12984 | MPVEH |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12983 | MPVEH |  | 2023-05-04 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12982 | MPVEH |  | 2023-05-03 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12981 | MPVEH |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12980 | MPVEH |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12979 | MPVEH |  | 2023-02-10 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12978 | MPVEH |  | 2023-02-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12977 | MPVEH |  | 2023-02-11 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12976 | MPVEH |  | 2023-02-21 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12975 | MPVEH |  | 2023-02-07 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12974 | MPVEH |  | 2023-02-04 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12973 | MPVEH |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12972 | MPVEH |  | 2023-02-17 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12971 | MPVEH |  | 2023-02-18 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12970 | MPVEH |  | 2023-02-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12969 | MPVEH |  | 2023-02-03 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12968 | MPLAV |  | 2023-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12967 | MPLAV |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12966 | MPLAV |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12965 | MPLAV |  | 2023-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
12964 | MPLAV |  | 2023-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12963 | MPLAV |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12962 | MPLAV |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12961 | MPLAV |  | 2023-04-30 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12960 | MPLAV |  | 2023-04-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12959 | MPLAV |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12958 | MPLAV |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12957 | MPLAV |  | 2023-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12954 | MPLAV |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12953 | MPLAV |  | 2023-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12951 | MPLAV |  | 2023-03-30 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12950 | MPLAV |  | 2023-03-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12949 | MPLAV |  | 2023-03-30 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
12948 | MPLAV |  | 2023-03-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12947 | MPLAV |  | 2023-03-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12946 | MPLAV |  | 2023-03-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12944 | MPLAV |  | 2023-03-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12943 | MPLAV |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12941 | MPLAV |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12940 | MPLAV |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12939 | MPLAV |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
12938 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-10-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12937 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-09-12 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12936 | 91032 |  | 2023-10-19 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12935 | 85276 |  | 2023-09-21 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12934 | 28109 |  | 2023-02-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12933 | 45246 |  | 2023-03-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12932 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-09-12 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12931 | 2274715-ASC-C |  | 2023-10-04 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12930 | 2274715-ASC-C |  | 2023-09-12 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12929 | 91028 |  | 2023-10-19 | SE REALIZA INSPECCIÓN TECHOS DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS,VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUICIOS (PISADERAS), TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12928 | 85272 |  | 2023-09-14 | SE REALIZA INSPECCIÓN TECHOS DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS,VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUICIOS (PISADERAS), TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12927 | 45242 |  | 2023-03-21 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12926 | 28105 |  | 2023-02-23 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12925 | 91033 |  | 2023-10-19 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TÁMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SISTEMAS DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12924 | 85277 |  | 2023-09-21 | SE REALIZA INSPECCIÓN TECHO DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS (PISADERAS) INSPECCIÓN DE FOSO (PIT) VERIFICACIÓN DE SENALIZACIÓN, NIVELACION Y CONFORT DEL VIAJE. TÁMBIEN SE REVISIÓN DIFERENTES COMPONENTES Y LUBRICACIÓN DE LOS SISTEMAS. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12923 | 28110 |  | 2023-02-28 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TÁMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SISTEMAS DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12922 | 45247 |  | 2023-03-21 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TÁMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SISTEMAS DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12921 | 91031 |  | 2023-10-19 | SE REALIZO INSPECCIÓN TECHO DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS (PISADERAS), INSPECCIÓN DE FOSO (PIT),VERIFICACIÓN DE SENALIZACIÓN, NIVELES Y CONFORT DE VIAJE, LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES DE POZO Y VERIFICACIÓN DE LUBRICACIÓN DE GUÍAS, REVISIÓN DEL BUEN ESTADO DE LOS SISTEMAS DE PUERTAS Y SUS COMPONENTES. | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
12920 | 85275 |  | 2023-09-13 | SE REALIZO INSPECCIÓN TECHO DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS (PISADERAS), INSPECCIÓN DE FOSO (PIT),VERIFICACIÓN DE SENALIZACIÓN, NIVELES Y CONFORT DE VIAJE, VERIFICACIÓN DE NIVELES DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN Y ATERRAMIENTO, VERIFICACIÓN DEL OPTIMO ESTADO DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y LIMPIEZA INTERNA DE CONTROL. | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
12919 | 45244 |  | 2023-03-21 | SE REALIZA REVISIÓN Y INSPECCIÓN TECHO DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS ( PISADERAS) INSPECCIÓN DE FOSO (PIT), VERIFICACIÓN DE SENALIZACIÓN, NIVELACIÓN Y CONFORT DEL VIAJE, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES, ACCESSOS E ILUMINACIÓN. | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
12918 | 28107 |  | 2023-02-22 | SE REALIZA REVISIÓN Y INSPECCIÓN TECHO DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS ( PISADERAS) INSPECCIÓN DE FOSO (PIT), VERIFICACIÓN DE SENALIZACIÓN, NIVELACIÓN Y CONFORT DEL VIAJE, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES, ACCESSOS E ILUMINACIÓN. | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
12917 | 28108 |  | 2023-02-22 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, VERIFICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE MECANISMOS DE MECANISMOS CUANDO SEA NECESARIO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
12916 | 45247 |  | 2023-03-21 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, VERIFICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE MECANISMOS DE MECANISMOS CUANDO SEA NECESARIO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
12915 | 50919 |  | 2023-04-20 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, VERIFICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE MECANISMOS DE MECANISMOS CUANDO SEA NECESARIO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
12914 | 56585 |  | 2023-05-23 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, ESTADO DE CABLES DE TRACCIÓN Y POLEA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LUBRICACIÓN DE PARTES QUE LO REQUIERAN, REVISIÓN DE MANGUERAS, VÁLVULAS. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
12913 | 68257 |  | 2023-07-21 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE POLEAS DESVIADORAS, GUIAS DE CABINA/CONTRAPESO Y BRAKETS, VERIFICACIÓN DE LÍMITES DE CARRERA, TERMINALES DE SISTEMAS DE TRACTOR, PESAS DE CONTRAPESO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
12912 | 62311 |  | 2023-06-08 | Se realizo revisión y verificación señalización, botones, nivelación, cierre/apertura de puertas, confort de viaje, verificación de condiciones anormales en foso, limpieza y lubricación de dispositivos, estado de la polea tensora del regulador, revisión de estiramiento de cables. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
12911 | 8573 |  | 2023-09-13 | SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO , REALIZÁNDOSE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN TECHOS DE CABINAS, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTA, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS ( PISADERAS), INSPECCIÓN DE FOSO ( PIT), VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, NIVELACIÓN Y CONFORT, VERIFICACIÓN DE NIVELES DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN Y ATERRAMIENTO, VERIFICACIÓN DEL OPTIMO ESTADO DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, Y LIMPIEZA INTERNA DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES, REGLAS Y CONECTORES , LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES E INSPECCIÓN DE LA LUBRICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES, VERIFICACIÓN DE SEGURIDADES, CONEXIONES Y ATERRAMIENTO, VERIFICACIÓN DE COMPONENTE OPERADOR DE PUERTA Y REVISIÓN DEL CONTACTO ELÉCTRICO (GS), VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SEGURO DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
12910 | 73859 |  | 2023-08-24 | Se realizó mantenimiento preventivo desempeño de calidad inspección de techos de cabinas, puertas, foso, verificación de señalización, nivelación y confort de viaje, limpieza general de componentes de pozo y verificación de lubricación de guías. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
12909 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-10-04 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12903 | C-1785 |  | 2023-08-14 |  | no | 1 | AUTOCLAVE |  | MATACHANA | 21 ED | 124768 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
12902 | C-1790 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | 6628140861/302931 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | KAIKA
12901 | C-1789 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | KAIKA
12900 | 02226 |  | 2023-09-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4944 | COMEN | STAR 8000E | E7200527024F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12899 | 02235 |  | 2023-09-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5152 | COMEN | STAR 8000E | E7200527081F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12898 | 02234 |  | 2023-09-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5154 | COMEN | STAR 8000E | E7200527065F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12897 | 02233 |  | 2023-09-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5159 | COMEN | STAR 8000E | E7200527068F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12896 | 02232 |  | 2023-09-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5158 | COMEN | STAR 8000E | E7200527074F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12895 | 02231 |  | 2023-09-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4855 | COMEN | STAR 8000E | E7200527123F | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12894 | 02230 |  | 2023-09-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4857 | COMEN | STAR 8000E | E7200527092F | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12893 | 02229 |  | 2023-09-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5144 | COMEN | STAR 8000E | E7200527059F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12892 | 02228 |  | 2023-09-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5157 | COMEN | STAR 8000E | E7200527049F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12891 | 02227 |  | 2023-09-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5147 | COMEN | STAR 8000E | E7200527030F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12890 | retro 173 |  | 2023-08-29 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | KO4935 | RIUCHENG | NR | NR | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12889 | 02190 |  | 2023-09-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12888 | 02191 |  | 2023-09-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12887 | 02192 |  | 2023-09-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12886 | 02193 |  | 2023-09-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12885 | 02215 |  | 2023-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12884 | 02211 |  | 2023-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12883 | 02196 |  | 2023-09-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12882 | 02195 |  | 2023-09-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12881 | 02194 |  | 2023-09-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12880 | 02150 |  | 2023-08-22 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12879 | 02152 |  | 2023-08-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | 170349 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12878 | retro 184 |  | 2023-08-29 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MEQ00137 | PROMETALICOS | NR | 82100753 | LAVANDERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12877 | 02155 |  | 2023-08-23 |  | no | 1 | BASCULA | MYEQ00548 | DLP | TCS-500KG |  | LAVANDERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12876 | retro 176 |  | 2023-08-29 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1350 | DETECTO | 140KG |  | COCINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12875 | 02092 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | PIPETA |  | RAININ | SL 200 | G0304409A | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12874 | 02090 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000358 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12873 | 02089 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO0947 - 206568 | LAB ROTATOR | DSR 2100V | 83113069 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12872 | 02091 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF (12 CANALES) | NR | 2890615 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12871 | 02097 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0413 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4230013 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12870 | 02094 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | NR | LU16684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12869 | 02093 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5-10 uL | 2022285 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12868 | 02096 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1069 | MEMMERT | NR | 40050-IP20 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12867 | 02095 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU14684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12866 | 02160 |  | 2023-08-24 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO1255 | IEC | MP4R | 24382451 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12865 | 02208 |  | 2023-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12864 | 02210 |  | 2023-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12863 | 02209 |  | 2023-09-07 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407006 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12862 | 00367 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12861 | 00368 |  | 2023-08-04 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12859 | 480100589684 |  | 2023-08-10 | Se realiza revisión de arco en c cios select. Se encuentra con error de desconexión por parte de cable X10. Se realizan ajustes de cable x10 y conexiones en flc para posteriormente realizar pruebas funcionales con resultado satisfactorio. Sin embargo se recomienda realizar remplazo de cable de conexión sg male side y female side. (Más información en la siguiente página) | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5244 | SIEMENS | CIOS SELECT | 10893686/12892 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SIEMENS
12858 | 480100540054 |  | 2022-12-13 | Equipo se le apaga el trolley esporádicamente. Había sucedido en el pasado y se había dejado en seguimiento el comportamiento, pero al parecer la UPS esta fallando debido a que se apaga la pantalla y el computador únicamente, que son controlados por la UPS. El arco se mantiene encendido. Se solicita UPS para cambio, equipo se encuentra parcialmente operativo. | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5244 | SIEMENS | CIOS SELECT | 10893686/12892 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SIEMENS
12857 | 402619410 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5647 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21050246 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12856 | 402618956 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5648 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21050245 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12855 | 402566730 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5644 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21050244 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12854 | 402609805 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5645 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP20110309 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12853 | 402587217 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5639 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP20110307 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12852 | 402588602 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5641 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP20110306 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12851 | 402588403 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5640 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP20110290 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12850 | SP20110131 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5642 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP20110131 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12849 | 402609574 |  | 2023-07-28 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5646 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP20110130 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12848 | 402609654 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5643 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP20110129 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12847 | 4974 |  | 2023-10-10 | Se realiza revisión de los componentes internos del equipo, se realiza limpieza general del equipo, lubricación de partes, ajustes electrónicos, mecánicos. Se realizan diferentes pruebas de funcionamiento al equipo, se verifica que se encuentra en buen estado y se entrega el equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | MAQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (MAQUINA PARA PERFUSION) |  | SARNS | SYSTEM8000 | 1670 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | ARROW MEDICAL
12846 | 2274715-ASC-C |  | 2023-05-17 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12845 | 2274715-ASC-C |  | 2023-03-08 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12844 | 2274715-ASC-C |  | 2023-06-05 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12843 | 2274715-ASC-C |  | 2023-07-14 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12842 | 2274715-ASC-C |  | 2023-02-14 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12841 | 2274715-ASC-C |  | 2023-08-11 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12840 | 2274715-ASC-C |  | 2023-04-11 | SE REALIZA MANTENMIENTO A LOS ASCENSORES EN LA VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, LUBRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12839 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-05-17 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12837 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-06-05 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12836 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-07-14 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12835 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-02-14 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12834 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-08-11 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12833 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-04-11 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12832 | MPASC |  | 2023-05-17 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12831 | MPASC |  | 2023-03-08 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12830 | MPASC |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12829 | MPASC |  | 2023-07-14 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12828 | MPASC |  | 2023-02-14 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12827 | MPASC |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12826 | MPASC |  | 2023-04-11 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
12825 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-05-17 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12823 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-06-05 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12822 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-07-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12821 | MPASC |  | 2023-02-14 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12820 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-08-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12819 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-04-11 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
12818 | 56589 |  | 2023-05-16 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TÁMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SISTEMAS DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12817 | 62315 |  | 2023-06-21 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TÁMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SISTEMAS DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12816 | 68261 |  | 2023-07-18 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TÁMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SISTEMAS DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12815 | 73863 |  | 2023-08-28 | SE REALIZA INSPECCIÓN TECHO DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS (PISADERAS) INSPECCIÓN DE FOSO (PIT) VERIFICACIÓN DE SENALIZACIÓN, NIVELACION Y CONFORT DEL VIAJE. TÁMBIEN SE REVISIÓN DIFERENTES COMPONENTES Y LUBRICACIÓN DE LOS SISTEMAS. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12814 | 50923 |  | 2023-04-20 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TÁMBIEN SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SISTEMAS DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
12813 | 56587 |  | 2023-05-15 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, MEDICIONES ELÉCTRICAS, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE COMPONENTES SUELTOS, LIMPIEZA DE ELEMENTOS, REAJUSTE DE CONEXIONES. | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
12812 | 62313 |  | 2023-06-16 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, PRUEBAS DE ÓPTIMA OPERACIÓN, VERIFICACIÓN DE DESGASTES Y CONEXIONES, LUBRICACIÓN DE PASADORES Y ARTICULADORES. VERIFICACIÓN DE APERTURA Y CIERRE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN. | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
12811 | 68259 |  | 2023-07-18 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE . VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ANORMALES EN FOSO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE DISPOSITIVOS, ESTADO DE LA POLEA TENSORA DEL REGULADOR, REVISIÓN DE ESTIRAMIENTO DE CABLES. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE POLEAS DESVIADORAS, GUÍAS DE CABINA/CONTRAPESO Y BRAKETS. | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
12810 | 73861 |  | 2023-08-28 | SE REALIZO INSPECCIÓN TECHO DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS (PISADERAS), INSPECCIÓN DE FOSO (PIT),VERIFICACIÓN DE SENALIZACIÓN, NIVELES Y CONFORT DE VIAJE, VERIFICACIÓN DE RUIDOS EN MAQUINARIAS, REVISIÓN DE NIVELES DE ACEITE Y BUSQUEDA DE FUGAS DE ESTE | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
12809 | 50921 |  | 2023-04-20 | SE REALIZO REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, ESTADO DE CABLES DE TRACCIÓN Y POLEA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LUBRICACIÓN DE PARTES QUE LO REQUIERAN, REVISIÓN DE MANGUERAS, VÁLVULAS ETC. | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
12808 | 56588 |  | 2023-05-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12807 | 62314 |  | 2023-06-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12806 | 68260 |  | 2023-07-17 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12805 | 73862 |  | 2023-08-28 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12804 | 50922 |  | 2023-04-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A DESEMPEÑO DE CALIDA, VERIFICACIÓN DE CUARTO DE MAQUINAS Y VERIFICACIÓN DE CIERRE | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
12803 | 62312 |  | 2023-06-20 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTA, CONFORT DE VIAJE. ESTADO DE CABLEADO DE TRACCIÓN Y POLEA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LUBRICACIÓN DE PARTES QUE LO REQUIERAN, REVISIÓN DE MANGUERAS, VA´LVULAS. | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
12802 | 68258 |  | 2023-07-17 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTA, CONFORT DE VIAJE. VERIFICACIÓN DE CONDICIONES ANORMALES EN FOSO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE DISPOSITIVOS, ESTADO DE LA POLEA TENSORA DEL REGULADOR, REVISIÓN DE ESTIRAMIENTO DE CABLES. | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
12801 | 73860 |  | 2023-08-28 | SE REALIZA REVISIÓN Y INSPECCIÓN TECHO DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS ( PISADERAS) INSPECCIÓN DE FOSO (PIT), VERIFICACIÓN DE SENALIZACIÓN, NIVELACIÓN Y CONFORT DEL VIAJE, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES, ACCESSOS E ILUMINACIÓN. | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
12800 | 50920 |  | 2023-04-19 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTA, CONFORT DE VIAJE. ESTADO DE CABLEADO DE TRACCIÓN Y POLEA, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, LUBRICACIÓN DE PARTES QUE LO REQUIERAN, REVISIÓN DE MANGUERAS, VA´LVULAS. | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
12799 | 56584 |  | 2023-05-15 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12798 | 62310 |  | 2023-06-20 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12797 | 68256 |  | 2023-07-18 | SE REALIZA INSPECCIÓN TECHOS DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS,VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUICIOS (PISADERAS), TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12796 | 73858 |  | 2023-08-28 | SE REALIZA INSPECCIÓN TECHOS DE CABINA, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTAS,VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EQUICIOS (PISADERAS), TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12795 | 50918 |  | 2023-04-19 | SE REALIZA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN SEÑALIZACIÓN, BOTONES, NIVELACIÓN, CIERRE/APERTURA DE PUERTAS, CONFORT DE VIAJE, TAMBIEN SE REALIZA VERIFICACIÓN DE TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
12789 | 56590 |  | 2023-05-16 | E REALIZA MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DESEMPEÑO DE CALIDAD, A LOS DIFERENTES COMPONENTES COMO MAQUINAS DE TRACCIÓN Y PARTE INFERIOR DE LA CABINA. | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
12788 | 62316 |  | 2023-06-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DESEMPEÑO DE CALIDAD, A LOS DIFERENTES COMPONENTES COMO MAQUINAS DE TRACCIÓN Y PARTE INFERIOR DE LA CABINA. | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
12787 | 50852 |  | 2023-04-20 | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DESEMPEÑO DE CALIDAD, A LOS DIFERENTES COMPONENTES COMO MAQUINAS DE TRACCIÓN Y PARTE INFERIOR DE LA CABINA. | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
12786 | 02316 |  | 2023-09-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12785 | 02287 |  | 2023-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5515 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027589 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12784 | 02302 |  | 2023-09-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12783 | 02304 |  | 2023-09-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12782 | 02303 |  | 2023-09-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12781 | 02291 |  | 2023-09-21 | Se realiza mantenimiento preventivo, así como limpieza externa e interna del equipo, se hacen pruebas de funcionamiento y se verifica correcto funcionamiento de él y de la batería, se entrega equipo operativo en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12780 | 02286 |  | 2023-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5514 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027622 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12779 | 02281 |  | 2023-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12778 | 02280 |  | 2023-09-19 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, limpieza y desinfección de manera interna y externa, se comprueban componentes electronicos, transformadores, coenctores entre otros, en donde se evidencia que se requiere cambio de batería. Se realizan pruebas generales del equipo con equipo patrón y se entrega equipo en buenas condiciones fisicas y operativas en el servicio. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12776 | 02283 |  | 2023-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12775 | 02282 |  | 2023-09-19 | Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se comprueba que el equipo presenta en mal estado conector de SPO2 y fractura de sujetador superior, se realiza cambio de conector y se recomienda realizar cambio de sujetador. Se verifican demás componentes del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo trabaja correctamente. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y operativas al servicio. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12774 | 02284 |  | 2023-09-19 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo. Se requiere instalación de perilla de panel frontal. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12773 | 02285 |  | 2023-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027439 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12772 | 02275 |  | 2023-09-18 | Se realiza mantenimiento preventivo, se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo con equipo patron, se verifica que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento y se entrega de manera operativa al servicio. | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO20923 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12771 | 02276 |  | 2023-09-18 | Se realiza mantenimiento preventivo, se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo con equipo patrón y se verifica que se encuentra en buen funcionamiento. Se realiza entrega del equipo de manera operativa al servicio. | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO21001 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12770 | 02308 |  | 2023-09-26 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realiza inspección visual y pruebas de funcionamiento general, se verifica que el equipo se encuentra en buen estado de funcionamiento según resultados arrojados de equipo patrón, se realiza entrega del equipo de manera operativa al servicio | no | 1 | PULSIOXIMETRO |  | GAMMAMED | PM-50 | AY-87113553 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12769 | 02294 |  | 2023-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12768 | 02245 |  | 2023-09-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12767 | 02294 |  | 2023-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12766 | 02296 |  | 2023-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12765 | 02242 |  | 2023-09-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12764 | 02243 |  | 2023-09-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12763 | 02241 |  | 2023-09-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12762 | retro 167 |  | 2023-08-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1110 | CRITICARE | 507SD | 195249283 | TOMOGRAFIA |  |  | BIOCLINICOS
12761 | retro 175 |  | 2023-08-29 |  | no | 1 | BASCULA |  |  |  |  | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | BIOCLINICOS
12760 | 02161 |  | 2023-08-24 |  | no | 1 | HOLTER |  | DMS | RESTING | S3-BP-563 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | BIOCLINICOS
12759 | OTT-56497 |  | 2023-07-27 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
12758 | OTT-56496 |  | 2023-07-27 | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo establecido, se realizan pruebas de funcionamiento. Se entrega el equipo funcional al servicio. | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
12757 | 23869 |  | 2023-09-15 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo | no | 1 | Ecografo | EMCO4482 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00002J | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | ECO AMERICA
12756 | WO-06669173 |  | 2022-10-23 | Se realizan diferentes pruebas de funcionamiento y verificación del equipo y se comprueba y verifica el correcto funcionamiento del mismo por parte del Ing. de Philips | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | 1073 | QUIROFANO NEURO |  |  | PHILIPS
12755 | E-1228 |  | 2023-09-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA, AJUSTE DE SENSOR INTERNO Y CALIBRACION DE FOTOMETRO | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA NEOLUX | EMCO5993 | DAAVLIN | 3 SERIES NEOLUX CX 311/350-24/24 | P10938ASNBCX2424 | DERMATOLOGIA |  |  | DILASER
12754 | E-1229 |  | 2023-09-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR GARANTIA, AJUSTE Y CALIBRACION SENSOR INTERNO. OBSERVACION: ACRILICO QUEBRADO PUERTA FRONTAL DERECHA. | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA NEOLUX | EMCO5992 | DAAVLIN | 3 SERIES NEOLUX CX 311/350-24/24 | P10939ASNBCX2424 | DERMATOLOGIA |  |  | DILASER
12753 | 02238 |  | 2023-09-13 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente en la ambulancia ONL 996. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12752 | 02237 |  | 2023-09-13 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente ubicado en la ambulancia ONL 115. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | AMBULANCIA CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12751 | 02246 |  | 2023-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente ubicado en sala de observación critico. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12750 | 02247 |  | 2023-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12749 | 02248 |  | 2023-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente en sala de observación critico. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12748 | 02253 |  | 2023-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente en coordinación urgencias. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12747 | 02252 |  | 2023-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente ubicado en coordinación urgencias. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12746 | 02251 |  | 2023-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente ubicado en coordinación urgencias. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12745 | 02250 |  | 2023-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente ubicado en coordinación urgencias. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12744 | 02249 |  | 2023-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. El equipo se encuentra actualmente en coordinación urgencias. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12743 | 02240 |  | 2023-09-13 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3443 | MEDIANA | COLIN M30 | 124410080011 | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12742 | 02239 |  | 2023-09-13 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12741 | 02222 |  | 2023-09-11 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12740 | 02221 |  | 2023-09-11 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12739 | 02220 |  | 2023-09-11 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en optimas condiciones en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12738 | 02219 |  | 2023-09-11 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12737 | 02218 |  | 2023-09-11 | Se realiza mantenimiento preventivo, equipo se entrega en optimas condiciones al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12736 | 02217 |  | 2023-09-11 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en óptimas condiciones en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12735 | 02216 |  | 2023-09-11 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega equipo en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027372 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12734 | 02223 |  | 2023-09-11 | Se realiza mantenimiento preventivo, equipo queda en correcto estado en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12733 | 02224 |  | 2023-09-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12732 | No registra |  | 2023-09-11 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. |  | SIEMENS
12731 | 02187 |  | 2023-08-31 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DE SU SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO Y SE OBSERVA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL MICROFONO Y AUDIFONOS DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA EN MAL ESTADO LOS AUDIFONOS. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS EN EL SERVICIO. SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE AUDIFONOS PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12730 | rtc-0100 |  | 2023-08-31 |  | no | 1 | COMPRESOR VASCULAR | EMCO5720 | COVIDIEN | SCD 700 | V2015529SX | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | SPS
12729 | 23868 |  | 2023-09-15 | Se realiza mantenimiento preventivo. | no | 1 | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | SOSQM3HH400002T | PERINATOLOGIA |  |  | ECO AMERICA
12728 | 23867 |  | 2023-09-15 | Se realiza mantenimiento preventivo. Se recomienda cambio de disco duro por uno de estado solido y reparación de membrana de transductor convex. | no | 1 | Ecografo | EMCO4093 | SAMSUNG | HS40 | S1ASM3HK600001R | PARTOS |  |  | ECO AMERICA
12727 | 01814 |  | 2023-07-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12726 | 01327 |  | 2023-02-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12725 | BCLI28585 |  | 2023-05-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5742 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS520230168PA | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | GBARCO
12724 | 00618244 |  | 2023-02-22 |  | no | 1 | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | Kangaroo ePump | C20313086 | SALUD MENTAL |  |  | BAXTER
12723 | 23870 |  | 2023-09-15 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4481 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00001H | CIRENA |  |  | ECO AMERICA
12722 | 02158 |  | 2023-08-23 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4663 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12721 | 02157 |  | 2023-08-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | D300 | 401310 | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12720 | 02159 |  | 2023-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4008 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137755 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12719 | 02180 |  | 2023-09-06 | REQUIERE CABLE ECG | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12718 | 02181 |  | 2023-09-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12717 | 02200 |  | 2023-09-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12716 | 02201 |  | 2023-09-06 | No cuenta con modulo para accesorios | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12715 | 02202 |  | 2023-09-06 | REQUIERE SENSOR SPO2 | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026810 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12714 | 02203 |  | 2023-09-06 | REQUIERE SENSOR SPO2 | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12713 | 02179 |  | 2023-09-06 | REQUIERE CABLE ECG | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12712 | 02212 |  | 2023-09-06 | REQUIERE CABLE ECG | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12711 | 02186 |  | 2023-08-31 |  | no | 1 | AUDIOMETRO | EMCO1767 | INTERACOUSTICS | AC-40 | 568863 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12710 | 02214 |  | 2023-09-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12709 | 02213 |  | 2023-09-06 | REQUIERE SENSOR DE SPO2 | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12708 | 402638914 |  | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO5042 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038813P | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEDTRONIC
12707 | 402638816 |  | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO4953 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038812P | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | MEDTRONIC
12706 | 402629004 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4536 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190542 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
12705 | 402638890 |  | 2023-07-20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014749 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12704 | 402638478 |  | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3687 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014762 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
12703 | 402638987 |  | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO5043 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038814P | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEDTRONIC
12702 | 402663726 |  | 2023-08-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | AQUAMANTYS | 40-4021 | TL200-1325 | QUIROFANO NEURO |  |  | MEDTRONIC
12701 | 1364491 |  | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | Valleylab Ls10 | L17B0137gX | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
12700 | 402666581 |  | 2023-08-08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB LS10 | L17B0170GX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
12699 | 402638966 |  | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3686 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014765 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
12698 | 402663555 |  | 2023-08-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO1975 | MEDTRONIC | 5388 | PFG001356P | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12697 | 402639004 |  | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO4954 | MEDTRONIC | 5392 | DJH038811P | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | MEDTRONIC
12696 | 402628315 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4602 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190516 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12695 | 402628573 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12694 | 402629042 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
12693 | 402628651 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 4-070523-SP FRU ASSY BPS BATTERY PACKX1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12692 | 402628650 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 4-070523-SP FRU ASSY BPS BATTERY PACKX1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12691 | 402628652 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
12690 | 402628938 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 4-070523-SP FRU ASSY BPS BATTERY PACKX1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12689 | 402629022 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 (CONTRATO) 4-070523-SP FRU ASSY BPS BATTERRY PACK X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12688 | 402628551 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12687 | 402628937 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
12686 | 402628552 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
12685 | 402629000 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12684 | 402628499 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12683 | 402628574 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
12682 | 402629001 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3916 | PURITAN BENNET | NR | 3512160247 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
12681 | 402641679 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3921 | PURITAN BENNET | NR | 3512160243 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12680 | 02170 |  | 2023-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se le realizan pruebas funcionales a diferentes temperaturas y equipo responde OK. Se requiere cambio de filtro de aire debido a que este ya cumplio su vida útil. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO4091 | COVIDIEN | WT6000 | SP17060514 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12679 | 02171 |  | 2023-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo correctamente, se realizan pruebas funcionales a diferente temperatura y equipo responde OK. Se necesita cambio de filtro de aire, debido a que este ya cumplió su vida útil. | si | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | SIN CODIGO | COVIDIEN | WT6000 | SP16100301 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12678 | 02164 |  | 2023-08-24 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, el equipo se encuentra actualmente en el taller biomedico. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | BIOCARE | PM-900 | C717101704 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12677 | 02139 |  | 2023-08-17 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12676 | 02184 |  | 2023-09-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190016 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12675 | 02185 |  | 2023-09-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12674 | 02189 |  | 2023-09-05 | Se realiza limpieza y desinfección, se evidencia que el equipo presenta falta de bomba de 12V para NIBP, se realizan pruebas de funcionamiento de las otras variables y generales del equipo, se entrega equipo operativo en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530046 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12673 | 02176 |  | 2023-09-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12672 | 02177 |  | 2023-09-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12671 | 02178 |  | 2023-09-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12670 | 02149 |  | 2023-08-22 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0883 | OHAUS | AR3130 ADVENTURED | L220122800878P | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12669 | 02198 |  | 2023-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12668 | 02199 |  | 2023-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12667 | 02207 |  | 2023-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12666 | 02206 |  | 2023-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12665 | 02205 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12664 | 02204 |  | 2023-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12663 | 02188 |  | 2023-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | 360039-M18B11110030 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12662 | 02148 |  | 2023-08-22 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa. se realizan pruebas de funcionamiento del equipo, se verifica que se encuentra en buen estado el equipo, se realiza entrega del equipo de manera funcional. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4637 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12661 | 02147 |  | 2023-08-22 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón, se realiza lubricación de las partes, se verifica el correcto funcionamiento del equipo y se hace entrega del mismo de manera funcional. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5100 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017813 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12660 | 02156 |  | 2023-08-23 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa. Se realiza inspección visual y estructural del equipo y se comprueba que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas generales de funcionamiento y se verifica que el equipo funciona correctamente. se hace entrega del equipo de manera operativa. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4736 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017786 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12659 | 02197 |  | 2023-09-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3612 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106334 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12658 | 02162 |  | 2023-08-24 | Se entrega equipo en optimas condiciones en el servicio. | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12657 | 02163 |  | 2023-08-24 | Se realiza proceso de limpieza y desinfección y pruebas funcionales del equipo, se entrega equipo en optimas condiciones en el servicio. | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00234 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12656 | 02165 |  | 2023-08-25 | Equipo responde a pruebas funcionales correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el servicio. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | DETECTO | 10Kg | 9405-135 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12655 | 402641678 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3919 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512160223 | UCI |  |  | MEDTRONIC
12654 | 402628653 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA KIT 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12653 | 402628498 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3924 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160305 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
12652 | 402666096 |  | 2023-02-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Cabezal de camara | SIN CODIGO | COVIDIEN | 95-3901 | 823450 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
12651 | 402663767 |  | 2023-08-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 825152/743110 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
12650 | 402663781 |  | 2023-08-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Grabador de video | SIN CODIGO | COVIDIEN | MediCapture | 3017215 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
12649 | 402663556 |  | 2023-08-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Fuente de luz | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 724498 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
12648 | 402663711 |  | 2023-08-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | MONITOR DE TORRE DE LAPAROSCOPIA | EMCO4007 | COVIDIEN | NR | VAACS771 /UAAC5771 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
12647 | 402629003 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3918 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160266 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12646 | 402628572 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3923 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12645 | 402641677 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3922 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160250 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12644 | 402629040 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3953 | PURITAN BENNET |  | 3512162529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12643 | 402629021 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3952 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162523 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12642 | 402628946 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3958 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162488 | UCI |  |  | MEDTRONIC
12641 | 402628654 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3917 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160562 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12640 | 402628655 |  | 2023-07-08 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4219 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172325 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
12639 | 402628554 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4130 - EMCO4221 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172324 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
12638 | 402629041 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4129-EMCO4220 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172322 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
12637 | 402628317 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4218 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172320 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
12636 | 402628944 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3956 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173300 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12635 | 402629002 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3957 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173299 | UCI |  |  | MEDTRONIC
12634 | 402628571 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3959 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173298 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12633 | 402628618 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3960 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173297 | UCI |  |  | MEDTRONIC
12632 | 4026285555 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3588 | NEWPORT | E360 | N12360821073 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
12631 | 402628316 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3954 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173303 | UCI |  |  | MEDTRONIC
12630 | 402628553 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3951 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173302 | UCI |  |  | MEDTRONIC
12629 | 402628945 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3955 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173301 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12628 | 402629020 |  | 2023-08-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402771 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072530 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12627 | 402628859 |  | 2023-08-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
12626 | 402629023/303298875 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA 4-078179-00 10K PM KIT FOR THE 10.4X1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4222-EMCO4132 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512180522 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
12625 | 4026442040 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3589 | NEWPORT | E360 | N12360821077 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
12624 | 01066 |  | 2022-11-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5524 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248204 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12623 | 01067 |  | 2022-11-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5522 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248202 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12622 | 01068 |  | 2022-11-03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5523 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248203 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12621 | 01615 |  | 2023-05-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5132 | HUGEMED | VL3 | R203306037 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12620 | 01610 |  | 2023-05-23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VIDEOLARINGOSCOPIO |  | MCGRATH | MAC | 391426 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12619 | 01902 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5592 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040345 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12618 | 01904 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5581 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040332 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12617 | 01903 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5583 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040331 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12616 | 01898 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5589 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040337 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12615 | 01899 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5591 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040397 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12614 | 01900 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5587 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040335 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA | UCI 3 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12613 | 01901 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5585 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040338 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12612 | 01905 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5584 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040329 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12611 | 01912 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5519 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060234 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12610 | 01911 |  | 2023-07-18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5518 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060266 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12609 | 01897 |  | 2023-07-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5590 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040330 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12608 | 01924 |  | 2023-07-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4991 | AEONMED | VG70 | XZZS30216 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12607 | 01925 |  | 2023-07-24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4987 | AEONMED | VG70 | XZZS37284 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12606 | 01913 |  | 2023-07-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12605 | 01921 |  | 2023-07-24 | MANTENIMENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4948 | AEONMED | VG70 | XZZS33766 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12604 | 01922 |  | 2023-07-24 | MANTENIMENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4985 | AEONMED | VG70 | XZZS30632 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12603 | 01923 |  | 2023-07-24 | MANTENIMENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4988 | AEONMED | VG70 | XZZS34074 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12602 | 01927 |  | 2023-07-24 | MANTENIMENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4946 | AEONMED | VG70 | XZZS33666 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12601 | 01928 |  | 2023-07-24 | MANTENIMENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4992 | AEONMED | VG70 | XZZS33276 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12600 | 01919 |  | 2023-07-24 | MANTENIMENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4947 | AEONMED | VG70 | XZZS30421 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12599 | 01920 |  | 2023-07-24 | MANTENIMENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4989 | AEONMED | VG70 | XZZS34040 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12598 | 02032 |  | 2023-07-25 | MANTENIMENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4990 | AEONMED | VG70 | XZZS34070 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12597 | 02033 |  | 2023-07-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4896 | AEONMED | VG70 | XZZS30422 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12596 | 02034 |  | 2023-07-25 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5161 | ZOLL MEDICAL | 731 | AY20G024813 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12595 | 01929 |  | 2023-07-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4897 | AEONMED | VG70 | XZZS33737 | URGENCIAS CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12594 | 01084 |  | 2022-11-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | ASPIRADOR | SIN CODIGO | THOMAS | 1630GL | 010600000135 | UCI |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12593 | 01086 |  | 2022-11-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003690 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12592 | 01075 |  | 2022-11-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5519 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060234 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12591 | 01076 |  | 2022-11-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003680 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12590 | 01077 |  | 2022-11-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12589 | 01078 |  | 2022-11-09 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12588 | 01079 |  | 2022-11-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003697 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12587 | 01080 |  | 2022-11-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003682 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12586 | 01081 |  | 2022-11-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003699 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12585 | 01082 |  | 2022-11-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003575 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12584 | 01083 |  | 2022-11-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12583 | 01090 |  | 2022-11-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003571 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12582 | 01089 |  | 2022-11-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003693 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12581 | 01330 |  | 2023-02-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12580 | 01677 |  | 2023-06-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5125 | MEDIANA | D500 | 456862000143 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12579 | 01676 |  | 2023-06-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12578 | 01679 |  | 2023-06-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | 456862000181 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12577 | 01702 |  | 2023-06-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5103 | HEALTHOMETER | 450KL | 4500016410 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12576 | 01698 |  | 2023-06-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12575 | 01889 |  | 2023-07-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5578 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040395 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12574 | 01263 |  | 2022-12-19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003685 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12573 | 01757 |  | 2023-06-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004831 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12572 | 01763 |  | 2023-06-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4943 | COMEN | STAR 8000E | E7200527055F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12571 | 01762 |  | 2023-06-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4938 | COMEN | STAR 8000E | E7200527036F | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12570 | 01764 |  | 2023-06-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4941 | COMEN | STAR 8000E | E7200527122F | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12569 | 01765 |  | 2023-06-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4940 | COMEN | STAR 8000E | E7200527099F | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12568 | 01756 |  | 2023-06-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12567 | 01761 |  | 2023-06-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4939 | COMEN | STAR 8000E | E7200527085F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12566 | 02107 |  | 2023-08-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004809 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12565 | OTT - 18018 |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5572 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020869 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12564 | OTT - 16336 |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5961 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912125521 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12563 | OTT - 16336 |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5957 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912125523 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12562 | OTT - 18011 |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5957 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912125523 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12561 | OTT - 18014 |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5569 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020870 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12560 | OTT - 18020 |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5570 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020871 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12559 | OTT - 18028 |  | 2023-08-11 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5571 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020872 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12558 | ST-023-3607 |  | 2023-08-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5977 | MEDEC | CAELUS 120330M5 | 54129 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
12557 | 02128 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | SOCOREX | 100-1000uL | 6072709 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12556 | 02129 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 100-1000 uL | T73812 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12555 | 02130 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | T70341 | laboratorio cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12554 | 02131 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | PIPETA |  | BIOHIT | 100-1000 uL | 12543990 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12553 | 02132 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | 64750105 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12552 | 02121 |  | 2023-08-14 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4729 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018099 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12551 | 02120 |  | 2023-08-14 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4728 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017863 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12550 | 02119 |  | 2023-08-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4731 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006675 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12549 | 02118 |  | 2023-08-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4733 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006656 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12548 | 02117 |  | 2023-08-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4732 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006625 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12547 | 02116 |  | 2023-08-14 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4730 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018097 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12546 | 02144 |  | 2023-08-17 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES |  | SECA |  | 8856296140142 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12545 | 02125 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 0054 | BABY SCALE | TANITA 1584 | 840810 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12544 | 02127 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635A | 01060000146 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12543 | 02123 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES |  | KENWELL | EB7005 | BD10043722 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12542 | 02122 |  | 2023-08-15 |  | no | 1 | BASCULA |  |  |  |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12541 | OTT - 17914 |  | 2023-08-28 | Se realiza limpieza y desinfección, ubicación de engranajes y rodamientos. Se realiza auto calibración o revisión de los movimientos con la llave o herramienta que tiene el equipo. Se realiza la revisión de software, en los modos test de esfuerzo y ecg reposo pasan correctamente. Se entrega equipo completamente funcional. | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | GEDC-3301 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12540 | 5802 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA |  | BENQ | DR-MAX 7000 | 2A515-UC-0003-007 | QUIROFANO 2 |  |  | GBARCO
12539 | 02170 |  | 2023-06-29 |  | no | 1 | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT | EMCO5677 | VALLEYLAB | FT10 | T0G43027DX | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12538 | OTT-23054 |  | 2023-08-25 | 1. se realiza mtto preventivo a monitor vl4500, limpieza interna, se revisa cable ac, se revisa funcionamiento de pantalla, se revisan botones de control. se revisan conectores de cable paciente. 2. Se realiza mtto preventivo a modulo cerebralogik (SN: 9965647100005); se verifica cable de comunicación, revisión de conectores de electrodos. modulo funciona correctamente. | no | 1 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | 969570200014 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
12537 | 01589 |  | 2023-05-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12536 | 01779 |  | 2023-06-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12535 | 01590 |  | 2023-05-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12534 | 01554 |  | 2023-05-17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4228 | MAGNAMED | Oximag | 5950 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12533 | 01587 |  | 2023-05-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0144 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12532 | 01588 |  | 2023-05-15 | Mantenimieto preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12531 | 01820 |  | 2023-07-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12530 | 01819 |  | 2023-07-04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12529 | 01821 |  | 2023-07-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12528 | OTT-23052 |  | 2023-08-25 | Se realiza revisión fisica, pruebas funcionales, se verifica funcionamiento, flujo, medición de temperatura, pruebas en los diferentes modos disponibles, acceso al menu servicio verificando la activación de las placas peltier. verificación de alarmas, pruebas en los diferentes modos disponibles, verificación de alarmas, cambio de filtro de agua (lote 0123-05045). equipo en correctas condiciones físicas y funcionales | no | 1 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | 969570200014 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
12527 | 02115 |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO |  | SECA | 762 |  | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12526 | 02133 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO0059 | BURTON | NR | 91619 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12525 | 02137 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12524 | 02142 |  | 2023-08-17 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realiza prueba de funcionamiento de succión, buen estado de soportes de amortiguación, se entrega equipo funcionando correctamente en el area del servicio. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4724 | SMAF | SXT-5A | L5.19.150 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12523 | 02140 |  | 2023-08-17 | Se realiza limpieza y desinfección de equipo, se hace lubricación de zonas mecanicas, se hacen pruebas de funcionamiento con juego de masas patrón y el equipo responde correctamente, se entrega equipo funcional en el servicio. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12522 | 02141 |  | 2023-08-17 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se hace inspección visual y estructural, se hace lubricación de zonas mecánicas. Por último, se hacen pruebas de funcionamiento con juego de masas patrón y se entrega equipo operativo en el servicio. | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4572 | HEALTH O METER | 500KL | 5000156952 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12521 | 02064 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamientos generales, se verifica que el equipo se encuentra en buen estado, se hace entrega del equipo de manera operativa. Nota: El equipo actualmente tiene centro de costo ginecologia consulta externa y se encuentra actualmente en este servicio 7013. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4649 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12520 | 02063 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamientos generales, se verifica que el equipo se encuentra en buen estado, se hace entrega del equipo de manera operativa. Nota: El equipo actualmente tiene centro de costo ginecologia consulta externa y se encuentra actualmente en este servicio 7013. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4650 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12519 | 02062 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamientos generales, se verifica que el equipo se encuentra en buen estado, se hace entrega del equipo de manera operativa. Nota: El equipo actualmente tiene centro de costo ginecologia consulta externa y se encuentra actualmente en este servicio 7013. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4651 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12518 | 02061 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamientos generales, se verifica que el equipo se encuentra en buen estado, se hace entrega del equipo de manera operativa. Nota: El equipo actualmente tiene centro de costo ginecólogia consulta externa y se encuentra actualmente en este servicio 7013. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4652 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12517 | 02060 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera externa e interna, se realizan pruebas de funcionamiento general, se verifica que el equipo funciona correctamente y se realiza entrega del equipo al servicio de manera operativa. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4628 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12516 | 02070 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera externa e interna, se realizan pruebas de funcionamiento generales del equipo, y se verifica que el equipo se encuentra en buen estado, se hace entrega del equipo de manera operativa en el servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4630 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12515 | 02071 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general del equipo, se comprueba que el equipo funciona correctamente y se realiza entrega del equipo de manera operativa. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4633 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12514 | 02136 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12513 | 02138 |  | 2023-08-16 |  | no | 1 | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12512 | 02052 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4648 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12511 | 02051 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4645 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12510 | 02088 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12509 | 02050 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4647 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12508 | 02058 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4332 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12507 | 02043 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4333 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12506 | 02044 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4335 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12505 | 02045 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4336 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12504 | 02046 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4331 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12503 | 02047 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4337 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12502 | 02048 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4334 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12501 | 02069 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4627 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12500 | 02068 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4632 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12499 | 02067 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4629 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12498 | 02057 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4635 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12497 | 02086 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5083 | HEALTH O METER | 597KL | 597T009295 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12496 | 01085 |  | 2022-12-19 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4254 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003683 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12495 | 02085 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5081 | HEALTH O METER | 597KL | 597T014398 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12494 | 02084 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5095 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016413 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12493 | 02083 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5091 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016512 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12492 | 02081 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5094 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016408 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12491 | 02082 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5096 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016507 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12490 | 02078 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5089 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017773 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12489 | 01557 |  | 2023-05-17 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4223 | MAGNAMED | Oximag | 5945 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12488 | 02079 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5088 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018102 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12487 | 02080 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5092 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018101 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12486 | 01556 |  | 2023-05-17 | Mantenimiento preventivp | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12485 | 02059 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4661 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12484 | 02087 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5093 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016670 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12483 | 02077 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6082 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139459 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12482 | 02076 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5090 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017781 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12481 | 02075 |  | 2023-08-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5082 | HEALTH O METER | 597KL | 597T014356 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12480 | 02049 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4644 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12479 | 02143 |  | 2023-08-17 |  | no | 1 | MARCAPASOS | EMCO3045 | OSYPKA | PACE 203H | 0934013 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12478 | 02053 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4643 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12477 | 02054 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4660 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12476 | 02055 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4662 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12475 | 02056 |  | 2023-08-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4361 | WELCH ALLYN |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12474 | 02099 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4012 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139463 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12473 | 02100 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4017 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139461 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12472 | 02101 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4018 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137754 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12471 | 02102 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4014 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139465 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12470 | 02103 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139462 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12469 | 02104 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4013 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139460 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12468 | 02105 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4016 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139470 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12467 | 02106 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12466 | 02098 |  | 2023-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4011 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139450 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12465 | 02114 |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0009 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12464 | 02113 |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | PROYECTOR | 335027 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | NR | BC55013 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12463 | 02112 |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887104 | VIEW LIGTH | SP11 | L1LJB1EB | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12462 | 02111 |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1786 | MARCO | Chart Projector Jackson Ville | 23237 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12461 | 02110 |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12460 | 02109 |  | 2023-08-10 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | 02261 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12459 | 01092 |  | 2022-11-16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4925 | MINDRAY | sv300 | GB-06023620 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12458 | 01558 |  | 2023-05-17 | Mantenimiento Preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12457 | No registra |  | 2023-08-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | TOMOGRAFIA |  |  | SIEMENS
12456 | MPLAV |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | LAVADORA TERMODESINFECTADORA |  | MIELE | G7892 | 00/7435147 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | C4PASCAL
12455 | MPCAB |  | 2023-08-05 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | EMCO0886 | TELSTAR | BIO-II-A | 18741 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | C4PASCAL
12454 | 02072 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento para verificar que el equipo se encuentra en buen estado, se comprueba que el equipo esta funcionando correctamente, se hace entrega del equipo de manera operativa en el servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4657 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12453 | 02074 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo para verificar que se encuentre en buen estado, se comprueba que el equipo funciona correctamente, se hace entrega del equipo de manera operativa en el servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4658 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12452 | 02073 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo para verificar que se encuentre en buen estado, se comprueba el correcto funcionamiento del mismo, se hace entrega del equipo al servicio de manera operativa. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4656 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12451 | 02065 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo para verificar que se encuentre en buen estado, se verifica que el equipo se encuentra de manera operativa y se realiza la entrega al servicio de manera del equipo de manera funcional. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4659 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12450 | 02066 |  | 2023-08-01 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del equipo y se verifica que se encuentre funcionando de manera correcta, se hace entrega del equipo al servicio de manera operativo. Equipo actualmente se encuentra en Ginecologia segundo piso | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO2733 | HEALTH O METER | 160KG | 1600000066 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12449 | 01054 |  | 2022-11-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE HACE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE COMPROBACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12448 | 01053 |  | 2022-11-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCIÓN VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE HACE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE COMPROBACIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERÍAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12447 | 01593 |  | 2023-05-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE HACE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE COMPROBACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004830 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12446 | WO-002183963 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12445 | WO-002221302 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12444 | WO-002221420 |  | 2023-07-19 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12443 | WO-002242781 |  | 2023-07-21 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12442 | WO-002268540 |  | 2023-08-02 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12441 | WO-002258015 |  | 2023-08-08 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12440 | WO-002258031 |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE BRAQUITERAPIA | EMCO5542 | VARIAN | BRAVOS VG15000500 | H65-1073 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | J RESTREPO
12439 | WO-002263279 |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12438 | WO-002260058 |  | 2023-07-28 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12437 | WO-001957624 |  | 2023-02-14 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12436 | WO-001967918 |  | 2023-02-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE BRAQUITERAPIA | EMCO5542 | VARIAN | BRAVOS VG15000500 | H65-1073 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | J RESTREPO
12435 | WO-002181902 |  | 2023-06-15 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12434 | RC-076 |  | 2023-02-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE BRAQUITERAPIA | EMCO5542 | VARIAN | BRAVOS VG15000500 | H65-1073 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | J RESTREPO
12432 | RC-057 |  | 2022-10-29 |  | no | 1 | EQUIPO DE BRAQUITERAPIA | EMCO5542 | VARIAN | BRAVOS VG15000500 | H65-1073 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | J RESTREPO
12431 | WG-0158 |  | 2022-09-17 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12430 | WG-0175 |  | 2022-10-15 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12429 | AR-0240 |  | 2022-10-29 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12428 | AR-0275 |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12427 | AR-0252 |  | 2022-11-12 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12426 | WG-0215 |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12425 | WG-0205 |  | 2022-11-26 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12424 | WG-0196 |  | 2022-11-12 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12423 | AO-0102 |  | 2022-11-06 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12422 | AB0192 |  | 2022-12-03 | MANTENIMIENTO VELOCITY | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | EMCO5541 - EMCO5544 - EMCO5545 | VARIAN | TRUBEAM | 4765 | RADIOTERAPIA |  |  | J RESTREPO
12421 | 01055 |  | 2022-11-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE HACE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE COMPROBACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12420 | 01056 |  | 2022-11-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE HACE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE COMPROBACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12419 | 01057 |  | 2022-11-01 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE HACE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE COMPROBACION DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS BATERIAS, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12418 | 1938 |  | 2023-07-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12417 | 1945 |  | 2023-07-11 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12416 | 1939 |  | 2023-07-11 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12415 | 1947 |  | 2023-07-11 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12414 | 1940 |  | 2023-07-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12413 | 1942 |  | 2023-07-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12412 | 1948 |  | 2023-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12411 | 1946 |  | 2023-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4201 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004848 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12410 | 1944 |  | 2023-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12409 | 1935 |  | 2023-07-08 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12408 | 1933 |  | 2023-07-08 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12407 | 1950 |  | 2023-07-09 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12406 | 1997 |  | 2023-07-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12405 | 1951 |  | 2023-07-09 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12404 | 1943 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3941 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0252 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12403 | 2013 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12402 | 1949 |  | 2023-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4200 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004854 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12401 | 1996 |  | 2023-07-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12400 | 1934 |  | 2023-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12399 | 1930 |  | 2023-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12398 | 1936 |  | 2023-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12397 | 1931 |  | 2023-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12396 | 1999 |  | 2023-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12395 | 1998 |  | 2023-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | C318100239 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12394 | 1937 |  | 2023-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5637 | BIOCARE | IM-12 | C318100240 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12393 | 1932 |  | 2023-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12392 | 1957 |  | 2023-07-27 |  | no | 1 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | EMCO4901 | CSZ | HEMOTHERM 400CE | 191-11239CE | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12391 | 1955 |  | 2023-07-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12390 | 1952 |  | 2023-07-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4204 | BIOCARE | IM-12 | C318110354 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12389 | 1995 |  | 2023-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12388 | 1953 |  | 2023-07-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12387 | 1994 |  | 2023-07-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12386 | 1941 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12384 | 01714 |  | 2023-06-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12383 | 01744 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0417 | OLYMPUS | CX21FS1 | 7A09286 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12382 | 01743 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | NIKON | BINOCULAR | 147516 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12381 | 01699 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0882 | OHAUS | ADVENTURER AR3130 | 220122820084P | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12380 | 01717 |  | 2023-06-07 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12379 | 01715 |  | 2023-06-07 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO |  | THERMO PRECISION | 6530 | 603128-549 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12378 | 01709 |  | 2023-06-07 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | laboratorio cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12377 | 01747 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12376 | 01780 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | BALON DE CONTRAPULSACION |  | ARROW | AUTOCAD2WAVE | 140858W | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12375 | 01749 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | BASCULA |  | CAMRY | 120 KG |  | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12374 | 01759 |  | 2023-06-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004829 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12373 | 01758 |  | 2023-06-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004825 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12372 | 01784 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | VORTEX |  | FISHER | G-560 | 254852 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12371 | 01750 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BIOHIT | PROLINE | 12664251 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12370 | 01745 |  | 2023-06-14 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12369 | 01746 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | NEBULIZADOR |  | THOMAS | medi pump 1121 | 050700026578 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12368 | 01550 |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12367 | 01555 |  | 2023-05-17 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTONES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCEDE A DESTAPAR EL VENTILADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE REALIZA REPARACIÓN DEL CONECTOR A ENERGÍA ELÉCTRICA. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12366 | 01586 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12365 | 01860 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4121 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY71410108PA | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12364 | 01827 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | 2-423359 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12363 | 01828 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12362 | 01829 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12361 | 01830 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12360 | 01831 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO1253 | EMERSON | SA55NXGTC-4143 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12359 | 01832 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12358 | 01826 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0408 | CHICAGO SURGICAL |  | 338 CAT 400 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12357 | 01825 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12356 | 01824 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12355 | 01594 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12354 | 02035 |  | 2023-07-25 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4898 | ZOLL MEDICAL | 731 | AY20F016743 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12353 | 01916 |  | 2023-07-19 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12352 | 01917 |  | 2023-07-21 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630 | 100700003876 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12350 | 01568 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4768 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061707 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12349 | 01567 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4766 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042632 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12348 | 01566 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4763 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042633 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12347 | 01547 |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | MINI CENTRIFUGA | EMCO4924 | GLOBE CIENTIFIC | GCM-B | HB206AR0001341 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12346 | 01548 |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | MINI CENTRIFUGA | EMCO4923 | GLOBE CIENTIFIC | GCM-B | HB206AR0001328 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12345 | 01549 |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4136 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144034252 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12344 | 01549 |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4136 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144034252 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12343 | 01565 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12342 | 01564 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0095 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12341 | 01563 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12340 | 01562 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12339 | 01561 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12338 | 01560 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12337 | 01559 |  | 2023-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12336 | 01844 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12335 | 01845 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | EMCO4726 | SECA | 856 | 8856093170117 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12334 | 01823 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1233 | THERMO | 6530 | 603128-553 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12333 | 01822 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12332 | 01834 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | PIPETA |  | BOECO | 20-200 uL | JA487334 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12331 | 01833 |  | 2023-07-05 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | 74073075 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12330 | 01871 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | TRANFERPETTE | NR | 10F90946 | laboratorio cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12329 | 01847 |  | 2023-06-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4185 | MAGNAMED | Oximag | 5942 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12328 | 01791 |  | 2023-06-27 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4665 | WEM | SS-501SX | CAC0003143 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12327 | 01842 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004853 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12326 | 01843 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12325 | 01788 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3984 | SURGIC AP | NE 189 | D7404264 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12324 | 01660 |  | 2023-05-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12323 | 01595 |  | 2023-05-16 |  | si | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12322 | 01604 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3795 | BIOLIGHT | M800 | M0017A002320 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12321 | 01602 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | BEURER GMBH | BY 80 | 956.05 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12320 | 01603 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | CHARDER | MS 3500 | C20012156 | CIRENA | PROGRAMA KANGURO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12319 | 01671 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12318 | 01681 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4864 | MEDIANA | D500 | 456862000144 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12317 | 01551 |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO3888 | MEMMERT | UN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12316 | No registra |  | 2022-09-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. |  | SIEMENS
12315 | 01909 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO1014 | MAQUET | BETACLASIC 2605 | 22554 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12314 | 01896 |  | 2023-07-13 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6007 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000146 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12313 | 01895 |  | 2023-07-13 |  | no | 1 | BASCULA | 072829 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600007248 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12312 | 01846 |  | 2023-06-30 | EQUIPO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SERVICIO DE CADRIOLOGIA NO INVASIVA | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4759 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023834 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12311 | 02036 |  | 2023-07-27 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5718 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12310 | 01918 |  | 2023-07-21 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | SIN CODIGO | WELCH ALLYN | 767 | 53887107 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12309 | 01910 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12308 | 01914 |  | 2023-07-19 |  | no | 1 | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | 201268088 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12307 | 01908 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12306 | 01915 |  | 2023-07-19 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4762 | LED SPA | SURTRON 120 | 3630238404 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12305 | 01907 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12304 | 02039 |  | 2023-07-27 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3415 | HEALTH O METER | 160kg | 160011960 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12303 | 02037 |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 302162 | WELCH ALLYN | NR |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12302 | 02038 |  | 2023-07-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12301 | 00749 |  | 2023-07-24 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12300 | 00750 |  | 2023-07-24 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12299 | 01664 |  | 2023-05-28 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3404 | HEALTH O METER | 160 KG | 1600011959 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12298 | C-1734 |  | 2023-07-21 |  | no | 1 | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO4795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGIII Y VISULAS S32S | 1224123 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
12297 | C-1733 |  | 2023-07-21 |  | no | 1 | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO1795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGII | 871694 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
12296 | C-1735 |  | 2023-07-21 | EL EQUIPO YA NO CUENTA CON SOPORTE TECNICO Y SE ENCUENTRA FUERA DEL PORTAFOLIO DE VENTAS. | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
12295 | OTT - 55150 |  | 2022-09-30 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO4900 | FUJIFILM | FDR D-EVO2 | 96439399 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
12294 | OTT - 55102 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO5122 | FUJIFILM | DR ID-1201 | 96655617 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
12293 | OTT - 54374 |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
12292 | OTT - 54350 |  | 2022-06-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
12291 | 01607 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12290 | 01608 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12289 | 01609 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12288 | 01606 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12287 | 01661 |  | 2023-05-26 |  | no | 1 | BASCULA | 85433 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006277 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12286 | 01612 |  | 2023-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12285 | 01841 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12284 | 01840 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | ENRAF NONIUS | ENDOMED 582 | 2321 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12283 | 01839 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12282 | 01838 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12281 | 01837 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12280 | 01836 |  | 2023-07-06 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12279 | 01789 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4741 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017780 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12278 | 01768 |  | 2023-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654300 | CARL ZEISS | 30SL-M |  | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12277 | 01766 |  | 2023-06-15 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12276 | 0655 |  | 2023-07-12 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | ultrasonido endorectal | EMCO5964 | Morpheus | CTS-1500 | 71727 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12275 | OTT - 18589 |  | 2023-07-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5752 | GETINGE | FLOW-C | 5041 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
12274 | 01767 |  | 2023-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3044 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0002 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12273 | 01873 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887108 | WELCH ALLYN | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12272 | 01876 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12271 | 01877 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3057 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12270 | OTT - 18568 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5699 | MAQUET | FLOW-I | 8161 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
12269 | OTT - 18568 |  | 2023-07-18 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | 4307 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | MAQUET COLOMBIA
12268 | 01878 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12267 | 01879 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12266 | 01880 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | FOROPTERO | SIN CODIGO | AMERICAN OPTICAL | 11320 | AH11391 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12265 | 01884 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12264 | 01885 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3042 | MARCO | RT-300 | 35209 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12263 | 01872 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO1772 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | 11625 | BC40752 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12261 | 01874 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12260 | 01875 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12259 | 01881 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12258 | 01882 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3058 | WELCHALLYN | 767 |  | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12257 | 01883 |  | 2023-07-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12256 | 01861 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO6053 | BERCHTOLD | D540 | 6530060 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12255 | 01859 |  | 2023-07-10 | Equipo ubicado en Salud Ocupacional piso 7. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12254 | OTT-18415 |  | 2023-06-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5736 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500604 | QUIROFANO 1 |  |  | MAQUET COLOMBIA
12253 | OTT-18407 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5678 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 501952 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | MAQUET COLOMBIA
12252 | No registra |  | 2023-03-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SIEMENS
12251 | OTT-16306 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5751 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911918177 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12250 | OTT-16305 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5743 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26712/TONO26783 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12249 | OTT-16300 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5958 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912123664 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12248 | OTT-16301 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5959 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912124578 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12247 | OTT-16302 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5956 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912124585 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12246 | OTT-16303 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5960 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912125519 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12245 | OTT-16304 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5955 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912124814 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12244 | OTT-16339 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5747 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26738 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12243 | OTT-16342 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5748 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26832 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12242 | OTT-16341 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5744 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26830 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12241 | OTT-16340 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5750 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO26754 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
12240 | OTT-18424 |  | 2023-06-22 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5512 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500569 | QUIROFANO 8 |  |  | MAQUET COLOMBIA
12239 | 00013 |  | 2022-02-18 | Se realiza instalación de nuevo socket porta bombillo de ceramica, se procede a retirar el pedal del equipo de la unidad N.1 (EMCO3111) y se instalo en la unidad odontología N.3. Se realiza reparación del pedal neumático quedando en funcionamiento, sin embargo, requiere cambio. La unidad queda operativa. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12238 | 00009 |  | 2022-02-02 | Se realiza revisión de la unidad ontológica, esta no cuenta con pedal neumático puesto que se encuentra dañada. Este pedal fue solicitado en el retro N.23900 del día 17 de diciembre de 2021, realizado por Sysmed. Se requiere cambio del pedal el cual esta en proceso de adquisición, Equipo fuera de servicio. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12237 | 01680 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12236 | 00010 |  | 2022-02-03 | Se realiza revisión de las piezas de mano de alta de la unidad odontología encontrando que la pieza N.1 (SN 0027901) la cual tiene un pin torcido y la pieza N.2 (SN 0027902) no gira la fresa. Se procede a realizar el respectivo ajuste al pin doblado, quedando correctamente posicionando. Se realiza respectivo desarme de la pieza N.2, se realiza ajuste y alineamiento de la turbina, rodamientos y arandelas. Ambas piezas de mano quedan funcionando correctamente. Se devuelven piezas al servicio y se dan instrucciones del correcto manejo de estos. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12235 | 00014 |  | 2022-02-18 | Se realiza revisión de lampara de la unidad odontologica N.2, se realiza cambio del socket porta bombillo de cerámica, se evidencia des conexión en el sistema eléctrico por lo que se procede a ajustar las pruebas eléctricas en la lampara, la cual quedo funcionando. Se retira pedal neumático para posterior reparación y habilitación de la unidad odontología N.3. Equipo requiere pedal neumático, equipo queda fuera de servicio | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12234 | 722754 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | PRECALENTADOR TERMOSTATICO |  | BIOIN |  | CH103080421009 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | Bioin
12233 | 722753 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | PRECALENTADOR TERMOSTATICO |  | BIOIN | CM103 | CH103080421008 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | Bioin
12232 | 722752 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | INYECTOR |  | MEDTRON | ACCUTRON CT-D | 862021172 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | Bioin
12231 | 722751 |  | 2023-07-11 |  | no | 1 | INYECTOR |  | MEDTRON | ACCUTRON CT-D | 862021207 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | Bioin
12230 | 1716 |  | 2023-06-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4241 | EPPENDORF | 5804 | 5804HK066708 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12229 | No registra |  | 2023-06-22 | Mantenimiento Preventivo | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4638 | SIEMENS | ACUSON P500 | 393834 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | SIEMENS
12228 | OTT-17944 |  | 2023-04-05 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5699 | MAQUET | FLOW-I | 8161 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
12227 | WO-00942614 |  | 2023-06-28 |  | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
12226 | WO-00942614 |  | 2023-06-28 |  | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
12225 | 01848 |  | 2023-06-30 | Se realiza mantenimiento preventivo, se entrega el equipo de manera operativa. El equipo actualmente se encuentra ubicado en el área de Cardialogia no invasiva. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4755 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023835 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12224 | C-1712 |  | 2023-07-14 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO5243 | CARL ZEISS | TIVATO 700 | 6643122204 | QUIROFANO NEURO |  |  | KAIKA
12223 | 01787 |  | 2023-06-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106377 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12222 | 01835 |  | 2023-06-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4225 | MAGNAMED | Oximag | 5949 | CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12221 | 01887 |  | 2023-07-13 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patrón UNI-T A61, se comprueba que el equipo funciona en óptimas condiciones , se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5574 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040333 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12220 | 01866 |  | 2023-07-13 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se hace inspección del equipo y se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patrón, se hace entrega del equipo operativo en el servicio. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5576 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040328 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12219 | 01888 |  | 2023-07-13 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón UNI-T A61 y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el servicio. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5573 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040343 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12218 | 01760 |  | 2023-06-14 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450091PA | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12217 | 01592 |  | 2023-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12216 | 01673 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12215 | 01665 |  | 2023-05-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12214 | 01707 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4735 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017804 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12213 | 01705 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12212 | 01559 |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12211 | 01708 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12210 | 01707 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4734 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017799 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12209 | 01558 |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4734 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017799 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12208 | ST-023-0546 |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA |  | MEDEC | CAELUS 120330M5 | 54071 | QUIROFANO 2 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
12207 | ST-023-0547 |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA |  | MEDEC | CAELUS 120330M5 | 54068 | QUIROFANO 5 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
12206 | ST-023-0551 |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | BIOLIGHT | Anyview P15 | P79A0000013 | QUIROFANO 2 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
12205 | ST-023-0549 |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | 53981389 | COMEN | L6 | L6210512008 | QUIROFANO 2 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
12204 | ST-023-0548 |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | 53981390 | COMEN | L6 | L6210512009 | QUIROFANO 5 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
12203 | ST-023-0550 |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | BIOLIGHT | Anyview P15 | P79A0000014 | QUIROFANO 5 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
12202 | 01790 |  | 2023-06-26 |  | no | 1 | GRAMERA | GRAMERA-1-BANCO DE SANGRE | PRONTO | SF400 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12201 | 5184 |  | 2023-06-09 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO5655 | LEICA | DMIL LED FLUO | 568293 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | SANITAS
12200 | WO-07052353 |  | 2022-12-08 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | PHILIPS
12199 | NA |  | 2022-06-30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GARANTIA | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SIEMENS
12198 | C-1663 |  | 2023-06-26 | Se realiza visita a cliente se realiza limpieza general de equipo, se verifica funcionamiento de equipo impresora, pantalla, fuente, se realiza pruebas de impresión con papel original, al momento de revisión inicial se evidencia que equipo estaba siendo usado con papel de otra marca, vuelve y se le recuerda uso de equipo. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO6021 | PHILIPS | FM20 | DE65862203 | PARTOS |  |  | KAIKA
12197 | c-1662 |  | 2023-06-26 | Se realiza entrega de equipo proveniente de reparación de garantía, se realiza instalación de equipo en carro, se realiza pruebas de funcionamiento, se realiza ajuste de contactos y demás, se realiza limpieza general de equipo y se deja equipo trabajando, se requiere que el equipo se deje cargando completamente batería. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO6020 | PHILIPS | FM20 | DE65862205 | PARTOS |  |  | KAIKA
12196 | 01777 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5292 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916644-3912228910 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12195 | 01786 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5630 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | TONO25150/tono26748 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12194 | 01785 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5293 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916556 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12193 | 01771 |  | 2023-06-15 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5291 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916660 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12192 | 01770 |  | 2023-06-15 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5294 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916661 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12191 | 01769 |  | 2023-06-15 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5631 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | TONO25143 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12190 | 1655 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4882 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021526 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12189 | 1643 |  | 2023-05-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12188 | 1642 |  | 2023-05-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12187 | 1619 |  | 2023-05-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12186 | 1623 |  | 2023-05-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12185 | 1635 |  | 2023-05-29 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4456 | WELCHALLYN | GS9000 | 409441 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12184 | 1617 |  | 2023-05-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12183 | 1650 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | CAC0002864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12182 | 1621 |  | 2023-05-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12181 | 1622 |  | 2023-05-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12180 | 1652 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12179 | 1649 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0281 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18746L-20 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12178 | 1648 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12177 | 1618 |  | 2023-05-28 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12176 | 1653 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4881 | WEM | SS-501 SX | CAD0003392 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12175 | 1646 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12174 | 1647 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12173 | 1620 |  | 2023-05-17 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12172 | 1644 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12171 | 1654 |  | 2023-05-12 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12170 | 1651 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12169 | 1727 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12168 | 1729 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0322 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15009L-20 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12167 | 1643 |  | 2023-05-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12166 | 1728 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4877 | STORZ | AUTOCON III 400 | 40102979 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12165 | 1726 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12164 | 1722 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4438 | WEM | SS-501 SX | CAC0002863 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12163 | 1720 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12162 | 1724 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12161 | 00710 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | 2G374K437 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12160 | 00711 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12159 | 00800 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K132 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12158 | 00799 |  | 2023-05-30 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K189 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12157 | 00712 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12156 | 00795 |  | 2023-05-23 |  | no | 1 | PANTALLA PLANA 19 |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221940 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12155 | 00796 |  | 2023-05-26 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12154 | NO REGISTRA |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | PS2HP | N5041A004 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12153 | NO REGISTRA |  | 2023-05-26 |  | no | 1 | PANTALLA LCD |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221946 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12152 | NO REGISTRA |  | 2023-05-26 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12151 | NO REGISTRA |  | 2023-05-26 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A085 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
12150 | NO REGISTRA |  | 2023-06-02 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | JOMEDICAL
12149 | 01751 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12148 | 01754 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | A350403 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12147 | 01753 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12146 | 01752 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12145 | 01755 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12144 | 01778 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12143 | 01783 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12142 | 01772 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12141 | 01773 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12140 | 01774 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12139 | 01776 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12138 | 01775 |  | 2023-06-20 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12137 | 01686 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3789 | HEALTHOMETER | NR | 4500000873 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12136 | 01687 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12135 | 01688 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4739 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017806 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12134 | 01782 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DISCOVER | NR | SIN SERIAL | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12133 | 01781 |  | 2023-06-21 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12132 | 01689 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4740 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018103 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12131 | 01748 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 11351050071 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12130 | 01690 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4737 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017800 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12129 | 01695 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4951 | HEALTH O METER | 450KL | 4500017809 | FISIATRIA. |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12128 | 01738 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12127 | 01736 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12126 | 01737 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12125 | 01742 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12124 | 01739 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12123 | 01740 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12122 | 01741 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | HIDROTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12121 | 01701 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12120 | 01700 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4725 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018107 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12119 | OTT - 18340 |  | 2023-06-09 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5513 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500572 | QUIROFANO 12 |  |  | MAQUET COLOMBIA
12118 | OTT - 18355 |  | 2023-06-13 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5511 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500570 | QUIROFANO 11 |  |  | MAQUET COLOMBIA
12117 | WO-00204856 |  | 2023-02-24 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO | T-SCDII | 2112008 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | TERUMO
12116 | 01711 |  | 2023-06-07 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | SUCTION UNIT | 7E-D |  | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12115 | 01683 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | 5374349159819 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12114 | 01696 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5256 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017811 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12113 | 01685 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12112 | 01713 |  | 2023-06-07 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12111 | 01682 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | K04498 | SECA | 762 | 5762271154963 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12110 | 01697 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12109 | 01684 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4576 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157052 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12108 | 01691 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4573 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12107 | 01692 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12106 | 01694 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12105 | o3698 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12104 | 01735 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO4083 | 3M | RANGER 245 | 74193 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12103 | 01719 |  | 2023-06-07 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4077 | SMAFF | SXT5A | L7,18,111 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12102 | 01730 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12101 | 01731 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738601 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12100 | 01732 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12099 | 01733 |  | 2023-06-08 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3541 | MEDIANA | LUCON | 1135100578 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12098 | 01734 |  | 2023-06-08 | Se evidencia leve fisura en carcasa, sin embargo, esta no impide su correcto funcionamiento. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo responde adecuadamente. | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3542 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050084 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12097 | 01693 |  | 2023-06-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12096 | 01703 |  | 2023-06-06 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12095 | 10807 |  | 2023-04-24 |  | no | 1 | LITOTRIPTOR | EMCO4034 | EMS | SWISS LITHOCLAST 2 | BC02837 | QUIROFANO 9 |  |  | MEDITEC S.A
12094 | N/R |  | 2023-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | myeo06662 | c4 | uma | 6212-02 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12093 | N/R |  | 2023-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS |  | UMA -C4 UC-TRANE | UMA C,F.D1.44.250.2.3.10 UC # TTA180E300AA | UMA 621203 UC 13473J78TA | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12092 | MV14762-23 |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3741 | C4 | FLC 120 | 3913 - 02 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
12091 | MV14762-23 |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3740 | C4 | FLC 120 | 3413 - 06 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
12090 | MV14762-23 |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3742 | C4 | FLOW 180H | 3513 - 14 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
12089 | MV14762-23 |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | [8 empty] | C4PASCAL
12088 | MV14762-23 |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3743 | C4 | FLOW 120H | 3513 - 12 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | C4PASCAL
12087 | OT136655 |  | 2023-05-23 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5597 | LG | CNS-9101/ QP-914P | 0100929 / 0100935 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12086 | OT136663 |  | 2023-05-23 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5598 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 CARDIOLIFE | 03981 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12085 | OT136662 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0125369 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12084 | OT136646 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5610 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131585 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12083 | OT136661 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5607 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131721 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12082 | OT136652 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5608 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131731 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12081 | OT136651 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131732 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12080 | OT136659 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131734 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12079 | OT136658 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5599 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131737 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12078 | OT136657 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131741 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12077 | OT136650 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131743 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12076 | OT136656 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131745 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12075 | OT136655 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131746 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12074 | OT136660 |  | 2023-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131733 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12073 | 741 |  | 2023-04-25 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
12072 | 800 |  | 2023-04-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
12071 | 1544 |  | 2023-04-25 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
12070 | 3617 |  | 2023-04-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
12069 | 3033 |  | 2023-04-25 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
12068 | 3409 |  | 2023-04-25 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
12067 | 01668 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12066 | 01669 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2Q04A030 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12065 | 01675 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12064 | 01672 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12063 | 01674 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5123 | MEDIANA | D500 | 456862000168 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12062 | 01678 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015048 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12061 | 01667 |  | 2023-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12060 | WO-00224454 |  | 2023-05-30 |  | no | 1 | BALANZA |  | TERUMO PENPOL | COMPOSCALE CS300 | 202201254 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
12059 | WO-00224870 |  | 2023-05-31 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | REVEOS | 1W00701 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
12058 | WO-00224472 |  | 2023-05-30 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | T-SEAL MOBILE | 54694135 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
12057 | 01605 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12056 | 01662 |  | 2023-05-28 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12055 | 01663 |  | 2023-05-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12054 | 01614 |  | 2023-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12053 | 01666 |  | 2023-05-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 160KG | ID6046 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12052 | 01656 |  | 2023-05-24 |  | no | 1 | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5131 | HUGEMED | VL3 | R202805259 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12051 | 01613 |  | 2023-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12050 | 01611 |  | 2023-05-23 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12049 | OT-136654-23 |  | 2023-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5666 | NIHON KOHDEN | CU-151R | 01665 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12048 | OT-136653-23 |  | 2023-05-23 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5667 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 CARDIOLIFE | 03979 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | NOVATECNICA S.A.S
12047 | NO REGISTRA |  | 2023-05-26 |  | no | 1 | LASER DE HOLMIO | EMCO3696 | DORNIER MED TECH | MEDILAS H UROPULSE | HRM0100 | CLINICA AL ALBA |  |  | EUROCIENCIA
12046 | 01658 |  | 2023-05-25 |  | no | 1 | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12045 | 01598 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | SELLADORA | 0278 | PLASTIC FILM SEALER | E-MMS-305 |  | SERVICIO FARMACEUTICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12044 | 01659 |  | 2023-05-25 |  | no | 1 | SELLADORA |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 | SIN SERIE | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
12043 | 01586 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12042 | 01583 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5098 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017861 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12041 | 01584 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5099 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017791 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12040 | 01585 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5097 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016673 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12039 | 4331 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12038 | 4453 |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12037 | 4486 |  | 2023-01-04 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12036 | 4919 |  | 2023-01-25 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12035 | 4955 |  | 2023-02-13 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12034 | 4999 |  | 2023-03-03 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12033 | 4557 |  | 2023-03-17 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12032 | 4583 |  | 2023-04-01 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12031 | 4064 |  | 2023-04-20 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
12027 | 01596 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12026 | 01597 |  | 2023-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004820 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12024 | WO-00166888 |  | 2022-08-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T12157 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
12023 | WO-00189596 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T11989 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
12022 | WO-00191954 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T00746 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
12021 | 01498 |  | 2023-04-14 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y termómetro UNIT-A61, se comprueba el estado del equipo de manera interna, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12020 | 01497 |  | 2023-04-14 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y termómetro UNIT-A61, se comprueba el estado del equipo de manera interna, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5148 | COMEN | STAR 8000E | E7200527120F | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12019 | 01501 |  | 2023-04-14 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 , y termómetro UNIT-A61 se comprueba el estado del equipo de manera interna , se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12018 | 01499 |  | 2023-04-14 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y termómetro UNIT-A61 se comprueba el estado del equipo de manera interna, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12017 | 01511 |  | 2023-04-18 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente en los diferentes parametros, se hace constancia del correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004841 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12016 | 01500 |  | 2023-04-14 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 , y termómetro UNIT-A61 se comprueba el estado de manera interna , se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5145 | COMEN | STAR 8000E | E7200527084F | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12015 | 01509 |  | 2023-04-18 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 en los diferentes parámetros y el equipo responde correctamente, se hace constancia del correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004833 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12014 | retro 112 |  | 2023-05-02 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO PRESENTA VARIOS REPUESTOS PENDIENTES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4010 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0164 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12013 | 01525 |  | 2023-05-02 | Se realiza limpieza y desinfección externa, se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con masas patrón y se confirma que el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la aguja y la buen medición que brinda, se percata que la bascula en valores bajos no es muy precisa pero si lo es en valores elevados, se hace lubricación de las piezas móviles, Se hace entrega del equipo operativo en el área de servicio. | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12012 | c00292 |  | 2023-03-13 | Se realiza limpieza y desinfección, se realiza inspección debido a que se reportan que no pasa las pruebas iniciales, se inspecciona el equipo y se evidencia daño de la perilla y daño en la celda de oxígeno. Se realiza cambio de la celda de oxígeno y se hacen pruebas de funcionamiento y alarmas las cuales son superadas satisfactoriamente. El equipo es funcional. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3457 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12011 | c00289 |  | 2023-03-07 | Se realiza limpieza y desinfección, se realiza inspección debido a que se reportan que no pasa las pruebas iniciales, se realizan pruebas de funcionamiento la cual muestra falla de sensor O2 además de notar una fuga de oxígeno por el interior del equipo. La cual no es superada por calibración de sensor de O2. Se realiza cambio de la celda de oxígeno y se ajusta internamente regulador de presión del equipo, evidenciando mitigación de la fuga, se realiza nuevamente la prueba inicial y de funcionamiento con equipo patrón las cuales son superadas satisfactoriamente. El equipo se entrega funcional al servicio. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12010 | c00290 |  | 2023-03-13 | Previa limpieza y desinfección, se realiza inspección debido a que se reportan que no pasa las pruebas iniciales, se inspecciona el equipo , se realiza cambio de tarjeta de control de electro válvulas por error 116-02. Se realizan pruebas de funcionamiento y alarmas las cuales son superadas satisfactoriamente. El equipo es funcional. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4182 | Neumovent | Advance | 181140461081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12009 | C00291 |  | 2023-03-13 | Se realiza limpieza y desinfección, se realiza inspección debido a que se reportan que no pasa las pruebas iniciales, se inspecciona el equipo y se evidencia desconexión de la tarjeta electrónica de control de válvulas con la main board, se rehace conexión y se instala sensor de oxígeno, se hacen pruebas de funcionamiento y alarmas las cuales son superadas satisfactoriamente. El equipo es funcional. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3458 | NEUMOVENT | ADVANCE | 110810131081A1V | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12008 | 01496 |  | 2023-04-14 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12007 | retro 109 |  | 2023-04-26 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBIDO A QUE EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL | no | 1 | DERMATO ELECTRICO | 302781 | AESCULAP | AXEL 180 | 001112 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12006 | 01427 |  | 2023-03-15 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12005 | 01429 |  | 2023-03-15 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0076 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12004 | 01435 |  | 2023-03-21 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12003 | 01436 |  | 2023-03-21 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12002 | 01437 |  | 2023-03-21 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | 360080-M19C14960048 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12001 | 01440 |  | 2023-03-21 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. (Equipo actualmente ubicado en uci cardio). | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
12000 | 01439 |  | 2023-03-21 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11999 | 01438 |  | 2023-03-21 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. (Equipo actualmente ubicado en uci cardio). | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00068 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | FONOAUDIOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11998 | 01473 |  | 2023-04-10 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, aunque cabe mencionar que el equipo no cuenta con canister, se hacen pruebas de funcionamiento general y se confirma que el equipo genera correctamente vacío, el manómetro trabaja correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO0904 | THOMAS | 1630 | 80600001906 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11997 | 01455 |  | 2023-04-03 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con masas patrón y se confirma que el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | BASCULA | HUV005 | DICARI | NR | SIN SERIAL | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11996 | 01454 |  | 2023-04-03 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con masas patrón y se confirma que el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | BASCULA | MEQ00544 | JCM |  | 000999 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11995 | 01456 |  | 2023-04-03 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con masas patrón y se confirma que el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11994 | 01449 |  | 2023-03-27 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa se hace inspección visual y estructural del equipo y se confirma que se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón Prosim 8 y el equipo responde correctamente, se comprueba el correcto funcionamiento de la batería, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11993 | 01599 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | BALANZA DE PRECISIÓN | EMCO0927 | OHAUS | CS2000 |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | OFICINA BIOMEDICOS
11992 | 01600 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | OFICINA BIOMEDICOS
11991 | 01601 |  | 2023-05-18 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | OFICINA BIOMEDICOS
11990 | 162783 |  | 2023-02-07 | El mantenimiento preventivo lo realiza ABBOT. | no | 1 | ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOSEROLOGÍA |  | ABBOTT | ALINITY I | AI02543 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
11989 | SSO-23-60975 |  | 2023-04-27 |  | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | ACON | - | 495H0003996 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | ANNAR
11988 | 13926 |  | 2023-04-25 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE INMUNOHEMATOLOGÍA |  | BIORAD | IH-500 | 0501744 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
11986 | WO-00204855 |  | 2023-02-24 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 2202045 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
11984 | WO-00204840 |  | 2023-02-24 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T12157 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
11983 | WO-00219603 |  | 2023-05-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | SPECTRA OPTIA | 1P07786 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
11982 | WO-00219133 |  | 2023-05-03 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
11981 | 01531 |  | 2023-05-02 |  | no | 1 | BALANZA DIGITAL | myeo11178 | JCM | JZC-TSC-15 | E2110017055 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11980 | 00463 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4077 | SMAFF | SXT5A | L7,18,111 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11979 | 01570 |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11978 | 01571 |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11977 | 01572 |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11976 | 01573 |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11975 | 01575 |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11974 | 01574 |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11973 | 01552 |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11972 | 01553 |  | 2023-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11971 | 01569 |  | 2023-05-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4274 | WELCHALLYN | 92880 |  | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11970 | 01581 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5508 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190082 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11969 | 01578 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5506 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190083 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11968 | 01579 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5505 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190090 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11967 | 01580 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5509 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190085 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11966 | 01582 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5507 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190088 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11965 | 01576 |  | 2023-05-11 | El equipo se encuentra en mal estado estructural, con carcasa con grandes fisuras, no cuenta con batería. Equipo responde correctamente a las pruebas de funcionamiento general con equipo patrón. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11964 | 01577 |  | 2023-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11963 | 01524 |  | 2023-05-02 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realiza prueba de funcionamiento general y se confirma buen funcionamiento de la acción de succión y del manómetro. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4272 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.166 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11962 | 01536 |  | 2023-05-04 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patrón y se comprueba el buen funcionamiento de la batería. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | EDAN | iM8 | 360001-M19910220013 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11961 | 01537 |  | 2023-05-04 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se comprueba que el equipo trabaja adecuadamente así como la aguja del manómetro. Se entrega equipo operativo en el servicio. | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00047 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11960 | 01538 |  | 2023-05-04 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patrón y el equipo responde correctamente y se comprueba el correcto funcionamiento de la batería. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11959 | 01546 |  | 2023-05-04 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realiza inspección visual y estructural y se comprueba buen funcionamiento del equipo. | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00153 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11958 | 01513 |  | 2023-04-19 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS |  | WELCHALLYN | 23820 /97200 | 74227-1 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11957 | 01480 |  | 2023-04-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11956 | 01522 |  | 2023-04-26 |  | no | 1 | DOPPLER ULTRASONICO | EMCO3643 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX0358205-13 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11955 | 01521 |  | 2023-04-25 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4477 |  |  | 1104612896/110439603 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11954 | 01528 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11953 | 01530 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4989 | AEONMED | VG70 | XZZS34040 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11952 | 01527 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004816 | MEDICA MUJERES |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11947 | 1507 |  | 2023-04-18 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón y el equipo responde adecuadamente. | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO5504 | EDAN | H100 | 360101-M21118310116 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11946 | 01520 |  | 2023-04-24 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento general del equipo y se comprueba que el equipo funciona OK, se realiza entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4786 | WELCH ALLYN | Poket LED Set |  | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11945 | 402069778 |  | 2022-06-29 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSTALACION DE TARJETA DE POTENCIA POR GARANTIA, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO : EN BUENT ESTADO, VERIFICACION DE FILTRO HEPA, VERIFICACION DE CODIGOS DE ERRORES, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL : PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA : TERMOCUPLA. | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5586 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040342 | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEDTRONIC
11944 | OTT - 56349 |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
11943 | 00899 |  | 2022-10-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11942 | 01517 |  | 2023-04-20 | Se realiza limpieza y desinfección de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo responde correctamente, el bombillo y variación intensidad luz están correctos, se entrega equipo operativo al servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 862430 | GMD |  |  | AMBULANCIA CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11941 | 01508 |  | 2023-04-18 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón y el equipo trabaja correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el servicio, el equipo actualmente se encuentra ubicado en puerperio. | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO5503 | EDAN | H100 | 360101-M21118310120 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11940 | 01502 |  | 2023-04-17 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón y el equipo trabaja correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el servicio. | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3797 | BIOLIGHT | M800 | M0017A002559 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11939 | 01518 |  | 2023-04-20 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se hace inspección visual y estructural del equipo, se evidencia que la tapa donde se ubica la bateria 9V cuenta con tapa de otro equipo, se realizan pruebas de funcionamiento general y el equipo responde de manera satisfactoria. | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11938 | 01282 |  | 2022-12-30 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patrón, se comprueba buen estado y buen funcionamiento del equipo y se hace entrega del equipo operativo en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11937 | 61 |  | 2021-04-08 |  | no | 1 | MONITOR DE AREA | EMCO4046 | LUDLUM | 375-2 | 331200 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | INTERNATIONAL NUCLEAR INDUSTRY
11936 | 01510 |  | 2023-04-18 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11935 | 1453 |  | 2023-04-21 | Se realiza revisión de presiones, flujos y volúmenes con equipo patrón. Mantenimiento pendiente del 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4913 | NEUMOVENT | TS | 200848751083A1V | UCIN |  |  | GILMEDICA
11934 | 01467 |  | 2023-04-04 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO4878 | SECA | 8131321009 | 8813201191238 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11933 | 60 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | MEDIDOR DE RADIACION | EMCO0015 | LUDLUM | 14C | 219222 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | INTERNATIONAL NUCLEAR INDUSTRY
11932 | 005 |  | 2023-03-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5283 | SONOSCAPE | E3 | 0726750122 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | ECO AMERICA
11931 | 01421 |  | 2023-03-14 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6055 | DETECTO | 140KG | 9704-2538 | DERMATOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11930 | 01420 |  | 2023-03-14 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4738 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017794 | UROLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11929 | 01431 |  | 2023-03-16 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO4577 | SECA | 5000g | 8856273180291 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11928 | 01422 |  | 2023-03-14 |  | no | 1 | VIDEO COLPOSCOPIO | EMCO4641 | LEISEGANG | 3MVSC | 19-095006/19-530489 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11927 | 01416 |  | 2023-03-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4144 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11926 | 01446 |  | 2023-03-23 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5596 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1105328830 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11925 | 01444 |  | 2023-03-22 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4527 | HEINE | ML4 LED | 1104396901 | PROGRAMA VIDA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11924 | 01443 |  | 2023-03-22 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | 88676 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11923 | 01442 |  | 2023-03-22 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11922 | 01432 |  | 2023-03-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11921 | 01447 |  | 2023-03-23 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | XENON NOVA 175 | 2859 / type 20132020 / 02000251 | UROLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11920 | 01451 |  | 2023-03-27 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5593 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1105328823 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11919 | 01450 |  | 2023-03-27 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5595 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1104721085 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11918 | 01463 |  | 2023-04-03 |  | no | 1 | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11917 | 01460 |  | 2023-04-03 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11916 | 01461 |  | 2023-04-03 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5269 | GENERICA |  | 12922 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11915 | 01462 |  | 2023-04-03 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5263 |  | NR | 12911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11914 | 01464 |  | 2023-04-03 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5279 | HEALTH O METER | 1522KL | 1522011318 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11913 | 01458 |  | 2023-04-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4586 | WELCHALLYN | GS 777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11912 | 01457 |  | 2023-04-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4584 | WELCHALLYN | GS 777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11911 | 01459 |  | 2023-04-03 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4631 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11910 | 01479 |  | 2023-04-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11909 | 01492 |  | 2023-04-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11908 | 01485 |  | 2023-04-11 |  | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11907 | 01491 |  | 2023-04-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3013 | RIESTER | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11906 | 01373 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías y funcionamiento general, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11905 | 01372 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías y funcionamiento general del equipo, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11904 | 01371 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías y funcionamiento general, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11903 | 01370 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías y funcionamiento general, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11902 | 01369 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento general del equipo, se realiza limpieza de manera interna y externa, no tiene baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11901 | 01397 |  | 2023-03-07 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, el equipo no cuenta con modulo, por lo tanto, no es posible realizar pruebas de funcionamiento ni verificación | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11900 | 01385 |  | 2023-03-06 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías y de funcionamiento general, el equipo se encuentra en el taller de mantenimiento biomédico | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4205 | BIOCARE | IM-12 | C318110357 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11899 | 01233 |  | 2022-12-07 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías y funcionamiento general , el equipo en el taller de mantenimiento biomédico | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11898 | 01232 |  | 2022-12-07 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías y funcionamiento general del equipo, el equipo se deja fuera de servicio en el taller de mantenimiento | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3460 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5151F098 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11897 | 01425 |  | 2023-03-15 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías y de funcionamiento general del equipo, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4765 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042636 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11896 | 01426 |  | 2023-03-15 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de funcionamiento general, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4646 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11895 | 01415 |  | 2023-03-13 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación con equipo patrón UNI-TUT373, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | N/A | ORBITAL SHAKER | KJ-201BD | NTS02 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11894 | 01433 |  | 2023-03-16 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento con equipo patrón, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0059 | EDAN | IM-50 | 333123-M14807900034 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11893 | 01395 |  | 2023-03-07 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, el equipo se encuentra deteriorado, las agujas ni el regulador de vacio funcionan, el equipo trabaja de manera directa, se realiza inspección y se entrega nuevamente de manera operativa en el servicio | no | 1 | ASPIRADOR |  | VACUTRON | ONT |  | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11892 | 01384 |  | 2023-03-06 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento con equipo patron, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0015 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01996 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11891 | 01391 |  | 2023-03-07 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera externa y de manera interna dentro de la cabina, se realizan pruebas de verificación con equipo patrón UNI-T A61, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11890 | 01392 |  | 2023-03-07 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación con masas patrón, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11889 | 01382 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0021 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02000 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11888 | 01383 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0018 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00116 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11887 | 01380 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0017 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 1997 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11886 | 01379 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0012 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02003 | PEDIATRIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11885 | 01378 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0011 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02004 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11884 | 01377 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo de manera funcional en el servicio, se realiza inspección y verificación del funcionamiento, se realiza limpieza de manera interna y externa, se realizan pruebas de verificación de baterías, el equipo se deja nuevamente en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0016 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02001 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11883 | 01478 |  | 2023-04-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4515 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11882 | 01475 |  | 2023-04-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4517 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11881 | 01476 |  | 2023-04-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4519 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11880 | 01477 |  | 2023-04-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4516 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11879 | 01490 |  | 2023-04-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11878 | 01489 |  | 2023-04-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11877 | 01472 |  | 2023-04-10 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5255 | SMAF | YX930D | BIO.20.117 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11876 | 01474 |  | 2023-04-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4518 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11875 | 01488 |  | 2023-04-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4086 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11874 | 01487 |  | 2023-04-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4084 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11873 | 01486 |  | 2023-04-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4085 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11872 | MPNEV |  | 2023-02-02 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00737 | HAIER | HYC-610 | BE06P4E0U00QJL3p0009 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11871 | 01417 |  | 2023-03-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5649 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11870 | 01448 |  | 2023-03-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11869 | 2274715-ASC-#7A |  | 2023-03-08 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VERIFICACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN TODO LOS COMPONENTES DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11868 | 2274715-ASC-#8B |  | 2023-03-08 | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO Y FOSO. | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11867 | MPASC |  | 2023-03-08 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11866 | MPASC |  | 2023-02-14 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11865 | 211445 |  | 2023-03-24 | se realiza mantenimiento rutina de pozo y cuarto se máquinas. | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11864 | 211445 |  | 2023-02-22 | SE REALIZA MANTENIMIENTO EN LIMITES Y PUERTAS | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11863 | MPLAV |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11862 | MPVEH |  | 2023-02-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11861 | 35270 |  | 2023-02-10 |  | no | 1 | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | CENTRAL GASES MEDICINALES | OXIGENO MEDICINAL |  | MESSER
11860 | 01376 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo funcional en el servicio, se realizan pruebas de verificación de funcionamiento con equipo patrón, se realiza limpieza interna y externa, se realizan pruebas de la batería y se entrega el equipo nuevamente funcional en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0020 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02002 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11859 | 01375 |  | 2023-03-01 | Se encuentra equipo funcional en el servicio, se realizan pruebas de verificación de funcionamiento con equipo patrón, se realiza limpieza interna y externa, se realizan pruebas de la batería y se entrega el equipo nuevamente funcional en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0014 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01999 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11858 | 01374 |  | 2023-03-01 | El equipo se encuentra funcional en el servicio, se realiza verificación del funcionamiento del mismo, se realiza limpieza externa e interna, se realizan pruebas con equipo patron, y se entrega nuevamente al servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0019 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02005 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11857 | 01381 |  | 2023-03-01 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, se realiza inspección fisica, verificaciones con equipo patron, se realiza limpieza externa e interna, el equipo se deja nuevamente de modo funcional en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0013 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01998 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11856 | HUV-013 |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | INCUBADORA COMPACTA | EMCO5665 | THERMOCIENTIFIC | HERATHERM1MC18 | 1MC40490841 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11855 | HUV-012 |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO5652 | A&D JAPAN | HR-250A | 6A7607248 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11854 | HUV-011 |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO5656 | VACUBRAND | 100MBAR | 108403409 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11853 | HUV-010 |  | 2023-02-27 |  | no | 1 | ROTOR MULTITUBOS | EMCO5658 | THERMO CIENTIFIC | 4632 | C16702010044996 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11852 | HUV-009 |  | 2023-02-27 |  | no | 1 | BLOQUE SEROLOGICO | EMCO5660 | THERMO | DRYBATH STDRB 2 BLCK | L8BT70002044 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11851 | HUV-008 |  | 2023-02-27 |  | no | 1 | BLOQUE SEROLOGICO | EMCO5659 | THERMO | DRYBATH STDRB 2 BLCK | L8BT70002014 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11850 | HUV-007 |  | 2023-02-27 |  | no | 1 | MICRO CENTRIFUGA | EMCO5675 | THERMOCIENTIFIC | THERMO MICRO CL17 | 42934638 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11849 | HUV-006 |  | 2023-02-27 |  | no | 1 | MICRO CENTRIFUGA | EMCO5676 | THERMOCIENTIFIC | THERMO MICRO CL17 | 42934635 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11848 | HUV-005 |  | 2023-02-27 |  | no | 1 | MICRO CENTRIFUGA | EMCO5674 | THERMOCIENTIFIC | THERMO MICRO CL17 | 42934637 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11847 | CB-0310 |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5684 | MINDRAY | BENEHEART R12 | FN-19030177 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | BIMEDCO
11846 | CB-0801 |  | 2023-03-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5684 | MINDRAY | BENEHEART R12 | FN-19030177 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | BIMEDCO
11845 | OTT - 20906 |  | 2023-03-28 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO5994 | SLE | 6000 | 6020460889 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
11844 | HUV-018 |  | 2023-03-15 |  | no | 1 | FUENTE DE PODER PARA CAMARA ELECTROFORESIS | EMCO5700 | CLEAVER SCIENTIFIC | POWER PRO300 | 210910087 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11843 | HUV-017 |  | 2023-03-15 |  | no | 1 | TRANSILUMINADOR ULTRAVIOLETA | EMCO5653 | THERMOCIENTIFIC | G6600 | 1306210069 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11842 | HUV-016 |  | 2023-03-15 |  | no | 1 | CAMARA DE ELECTROFORESIS | EMCO5670 | THERMO SCIENTIFIC | A2-BP | 300506189 | LABORATORIO |  |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11841 | HUV-015 |  | 2023-03-15 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO5661 | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 603891 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11840 | HUV-014 |  | 2023-03-15 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMIENTO | EMCO5654 | VELP | AREC | 593089 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11839 | 01468 |  | 2023-04-04 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO JUNTO CON UNA INSPECCIÓN VISUAL Y EXTRUCTURAL, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO NO PRESENTA TAPA PROTECTORA NI AGUJA POR LO CUAL NO SE LOGRA REALIZAR PEUBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, PERO SE CONFIRMA QUE EL MECANISMO DE MOVIMIENTO POR PESO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, SE VERIFICA QUE SE LOGRA MOVER LA BASE DE LA BASCULA. SE REALIZA ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | si | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11838 | 01453 |  | 2023-04-03 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL MOTOR DEL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO EJERCE FUERZA DE SUCCIÓN SUFICIENTE. EL EQUIPO SE ENCUENTRA UBICADO EN TALLER MANTENIMIENTO BIOMEDICO. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4273 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.196 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11837 | 01452 |  | 2023-03-31 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8, SE COMPRUEBA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA BATERIA Y DEL SISTEMA DE INSUFLACIÓN, SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4773 | MINDRAY | IMEC-8 | ew-9a059949 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11836 | 3 |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO5662 | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 603892 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11835 | 2 |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO5664 | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 603884 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11834 | 1 |  | 2023-02-28 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO5663 | VELP SCIENTIFICA | ZX3 | 603873 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11833 | 01441 |  | 2023-03-22 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se realiza inspección visual y estructural del equipo, el equipo presenta fisuras en la carcasa y perilla en mal estado, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón UNI-T A61, se hace entrega del equipo operativo en el servicio. | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11832 | 006 |  | 2023-03-22 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5276 | SONOSCAPE | E3 | 0726767568 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ECO AMERICA
11831 | 01445 |  | 2023-03-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4439 | BIOROHM | VITALSALVE | 4190102 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11830 | 01423 |  | 2023-03-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS CABEZALES, FILTROS Y AJUSTE DEL CABEZAL DEL OFTALMOSCOPIO, SE LUBRICAN PARTES Y SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS |  | WHELCHALLYN | 777 |  | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11829 | 01424 |  | 2023-03-14 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERALES Y SE VERIFICAN PESOS CON EQUIPO PATRÓN, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4574 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157080 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11828 | 01434 |  | 2023-03-16 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, EL EQUIPO NO PUEDE PROBARSE CON TOCO Y FHR POR EL MOTIVO DE QUE ACCESORIOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, SE UBICA EL EQUIPO EN TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4727 | EDAN | F3 | 460378-M18B10730010 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11827 | 01430 |  | 2023-03-15 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL , SE COMPRUEBA QUE LOS TOCOS RECIBEN SEÑAL Y QUE EL EQUIPO IMPRIME CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11826 | 01428 |  | 2023-03-15 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO. SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | ESTIMULADOR FETAL | EMCO4880 | EDAN | FS-1 |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11825 | 01418 |  | 2023-03-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4523 | WELCHALLYN | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11824 | 01419 |  | 2023-03-13 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EQUIPO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4524 | WELCHALLYN | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11823 | NO REGISTRA |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | LARINGOSCOPIO | 862242 | PENLON |  | 862242 | sala de operaciones cartago |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11822 | 01396 |  | 2023-03-07 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11821 | 1808 |  | 2021-09-28 | Revisión física y funcional, verificación con analizador.Equipo con daño en múltiple de salida; Horas: 39767/39377 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
11820 | 1750 |  | 2021-09-30 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4184 | Neumovent | Advance | 181140531081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11819 | 1748 |  | 2021-11-03 | Se realiza revisión del equipo, limpieza general, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 402; Ana: 386. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.4. FiO2 50 %; Vent: 49; Ana: 50.1 Ppico cmH2O; Vent: 24; Ana: 23.9. I:E 1:4.0; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.9; An | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4177 | Neumovent | Advance | 181140491081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11818 | 1749 |  | 2021-11-16 | Se instala kit de 10 k. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 420; Ana: 387. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.6. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 23.4. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.9. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4158 | Neumovent | Advance | 181140511081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11817 | 1746 |  | 2022-01-06 | Se hace cambio kit de 10 y batería principal Verificaciones con equipo patrón Equipo sin novedad | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4173 | Neumovent | Advance | 181140441081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11816 | 1740 |  | 2021-12-30 | Se realiza cambio de kit de mantenimiento de 10.000 horas, se realiza limpieza interna y ajuste de mangueras, se procede a realizar el armado para realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes, equipo pasa prueba inicial, se cicla para la prueba con equipo patrón, con los siguientes parámetros: VCV Equipo en buen estado físico y funciona | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4160 | Neumovent | Advance | 181140281081A1V | UCI |  |  | GILMEDICA
11815 | 1694 |  | 2021-12-16 | Se instala celda y válvula, requiere junta de cierre. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 402; Ana: 418. PEEP 5 cmH2O; Vent: 4.9; Ana: 5.5. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 49.3. Ppico cmH2O; Vent: 30; Ana: 28.6. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.2. VE L/min; Vent: 4.0; Ana: 4.82. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4157 | Neumovent | Advance | 181140501081A1V | QUIROFANO RCP |  |  | GILMEDICA
11814 | 1687 |  | 2021-12-22 | Se instala múltiple, requerir junta, Se recomienda el cambio del múltiple de salida. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 396; Ana: 393.7. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5.2; Ana: 5.4. FiO2 50 %; Vent: 52; Ana: 49.9. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 24.3. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.5. VE L/min; Vent: 3.97; Ana: 3.9 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4162 | Neumovent | Advance | 181140391081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11813 | 1683 |  | 2021-12-29 | Se realiza cambio de kit de mantenimiento de 10.000 horas, se realiza limpieza interna y ajuste de mangueras, se procede a realizar el armado para realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes, equipo pasa prueba inicial, se cicla para la prueba con equipo patrón, con los siguientes parámetros: VC | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4171 | Neumovent | Advance | 181140321081A1V | TALLER BIOMEDICO |  |  | GILMEDICA
11812 | 1681 |  | 2022-01-03 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento 10 k VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 394; Ana: 397. 4 PEEP 5 cmH2O; Vent: 4.9; Ana: 5.2. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 49.4. Ppico cmH2O; Vent: 26; Ana: 19.6. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 3.97; Ana: 3.9. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | 181140291081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
11811 | 1679 |  | 2021-12-28 | Se realiza reparación del múltiple de salida pero no fue exitosa. Se recomienda cambio de múltiple de salida | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4239 | Neumovent | Advance | 181140261081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
11810 | 1677 |  | 2021-12-23 | Se realiza cambio de kit de mantenimiento de 10.000 horas, se realiza limpieza interna y ajuste de mangueras, se procede a realizar el armado para realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes, equipo pasa prueba inicial, se cicla para la prueba con equipo patrón, con los siguientes parámetros: VCV | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4156 | Neumovent | Advance | 181140221081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
11809 | 1675 |  | 2021-12-27 | Se cambia kit de 10 K. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 388,8 PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.3. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 49.1. Ppico cmH2O; Vent: 30; Ana: 28.8 I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 3.96; Ana: 3.9. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4172 | Neumovent | Advance | 181140191081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
11808 | 1672 |  | 2021-11-03 | Se realiza revisión del equipo, limpieza general, comprobación funcional, el equipo opera correctamente. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 387. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.6. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 23.4. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4169 | Neumovent | Advance | 181140151081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11807 | 1700 |  | 2021-12-21 | Se realiza mantenimiento preventivo, se instala válvula, celda, le queda faltando junta de cierre. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 388. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.4. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 51. 2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 23.2. I:E 1:3.0 Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4181 | Neumovent | Advance | 181140591081A1V | QUIROFANO RCP |  |  | GILMEDICA
11806 | 01400 |  | 2023-02-28 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON IMPULSE 7000DP Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA BUEN FUNCIONAMIENTO BATERÍA Y SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5526 | SCHILLER | FRED EASY | 058999075845 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11805 | 01401 |  | 2023-02-28 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRÓN IMPULSE 7000DP Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE LA BATERÍA SE ENCUENTRE EN BUEN ESTADO Y SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5528 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077055 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11804 | 01398 |  | 2023-02-28 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON IMPULSE 7000DP Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA BATERÍA Y SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5529 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077058 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11803 | 18121 |  | 2020-01-21 | Mantenimiento Peventivo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4495 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550039 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
11802 | 01399 |  | 2023-02-28 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN IMPULSE 7000DP Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA QUE LA BATERÍA TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5527 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077059 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11801 | 01412 |  | 2023-03-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE BOMBILLO Y SENSOR, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE DE PARED | EMCO4578 | WELCH ALLYN | GS 600 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11800 | 01414 |  | 2023-03-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, SE CONFIRMA QUE INTERRUPTOR Y BOMBILLO FUNCIONAN DE MANERA OPTIMA, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4570 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11799 | 01413 |  | 2023-03-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA QUE EL BOMBILLO E INTERRUPTOR ESTÁN EN OPTIMAS CONDICIONES Y SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4569 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11798 | 01411 |  | 2023-03-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE BOMBILLO Y SENSOR, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4568 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11797 | 01348 |  | 2023-03-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA CON UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO EN EL SERVICIO. | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11796 | 01349 |  | 2023-03-06 | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DEL BOMBILLO Y LAS INTENSIDADES DEL MISMO, SE COMPRUEBA TEMPERATURA VERIFICANDO FUNCIONAMIENTO CON EL TERMOMETRO LAS VARIACIONES DEL MISMO, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA DE HEMOCLASIFICACIÓN | EMCO0960 | BARNSTEAD INTERNATIONAL | LL16115 | 187070664923 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11795 | 01386 |  | 2023-03-06 | SE REALIZA PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL PANEL DE CONTROL DEL EQUIPO Y MODOS DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA VERIFICACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA, EQUIPO SE ENTREGA OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO4876 | HELMER | DH8 | 2077407 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11794 | 01387 |  | 2023-03-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON EQUIPO PATRON REALIZADO DIFERENTES PRUEBAS DE RPM, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4875 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618007 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11793 | 01388 |  | 2023-03-06 | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA QUE EL ACOPLAMIENTO DE PUNTAS ESTA EN BUEN ESTADO Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO ABSORVA, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | PIPETA | PP030 | BRAND | TRANSFERPETTE S | 704780 / 19H26776 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11792 | 01389 |  | 2023-03-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON REALIZANDO DIFERENTES PRUEBAS DE RPM, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4868 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618009 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11791 | 01390 |  | 2023-03-06 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN INTERNA Y EXTERNA, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON EQUIPO PATRON REALIZANDO DIFERENTES PRUEBAS DE RPM, SE ENTREGA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11790 | 01402 |  | 2023-03-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE BOMBILLO Y SENSOR, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4090 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11789 | 01404 |  | 2023-03-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON VT 650 ANALIZADOR DE FLUJO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE TANTO EN FLUJO COMO EN CONCENTRACIÓN DE O2, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BLENDER |  | BIO-MED DEVICES |  | BX1854898 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11788 | 01403 |  | 2023-03-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO OPTIMO DE BOMBILLO Y SENSOR, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4089 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11787 | 01405 |  | 2023-03-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON VT 650 ANALIZADOR DE FLUJO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE TANTO EN FLUJO COMO EN CONCENTRACIÓN DE O2, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | BLENDER |  | BIO-MED DEVICES |  | BX1854894 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11786 | 01408 |  | 2023-03-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE A PESAR QUE PRESENTA UNA MODIFICACIÓN EN SU SWITCH, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO BOMBILLO Y SENSOR, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4087 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11785 | 01406 |  | 2023-03-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO BOMBILLO Y SENSOR, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4088 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11784 | 01407 |  | 2023-03-08 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON STICKER DEL ACTIVO, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO BOMBILLO Y SENSOR, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO. | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4092 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11783 | 01409 |  | 2023-03-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 RESPONDIENDO CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA ESTADO BATERIA Y SE ENTREGA OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-046 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11782 | 01410 |  | 2023-03-09 | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE CONFIRMA QUE EL LED FUNCIONA CORRECTAMENTE Y QUE LOS INTERRUPTORES FUNCIONAN BIEN CUANDO SON RETIRADOS DE LA BASE, EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5253 | WELCH ALLYN | GS777 |  | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11781 | 01394 |  | 2023-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11780 | 01393 |  | 2023-03-07 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11779 | 40341 |  | 2020-05-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003682 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11778 | 40339 |  | 2020-05-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003680 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11777 | 40338 |  | 2020-05-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11776 | 40337 |  | 2020-05-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003699 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11775 | 41201 |  | 2020-06-02 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003573 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
11774 | 40336 |  | 2020-05-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003575 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11773 | 40333 |  | 2020-05-20 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11772 | 40331 |  | 2020-04-07 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002334 | UCIN |  |  | GILMEDICA
11771 | 40330 |  | 2020-04-07 | Mantenimiento preventivo - Pendiente Spliter HDMI | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002332 | UCI 4 |  |  | GILMEDICA
11770 | 41226 |  | 2020-06-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11769 | 41227 |  | 2020-06-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005272 | UCI 2 |  |  | GILMEDICA
11768 | 41231 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
11767 | 41232 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004811 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
11766 | 41233 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004832 | UCIN |  |  | GILMEDICA
11765 | 41234 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004810 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
11764 | 41235 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
11763 | 41236 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
11762 | 41237 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
11761 | 41239 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | GILMEDICA
11760 | 41240 |  | 2020-06-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | GILMEDICA
11759 | 41241 |  | 2020-06-08 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | GILMEDICA
11758 | 41243 |  | 2020-06-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
11757 | 41216 |  | 2020-06-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003685 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11756 | 41217 |  | 2020-06-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003692 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11755 | 41218 |  | 2020-06-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11754 | 41219 |  | 2020-06-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003574 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11753 | 41220 |  | 2020-06-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11752 | 41221 |  | 2020-06-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003572 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11751 | 41222 |  | 2020-06-04 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003579 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11750 | 41224 |  | 2020-06-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003688 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11749 | 41225 |  | 2020-06-05 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003571 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
11748 | 40350 |  | 2020-06-02 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
11747 | 40348 |  | 2020-06-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11746 | 40347 |  | 2020-05-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003578 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
11745 | 40346 |  | 2020-05-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11744 | 40345 |  | 2020-05-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11743 | 40344 |  | 2020-05-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003690 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
11742 | 40343 |  | 2020-05-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
11740 | 41203 |  | 2020-06-03 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003695 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
11739 | 41205 |  | 2020-06-03 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
11738 | 41062 |  | 2019-12-18 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004818 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
11737 | 41061 |  | 2019-12-17 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004814 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
11736 | 41078 |  | 2019-12-10 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4532 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004805 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
11735 | 41082 |  | 2019-12-10 | MAntenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004811 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
11734 | 402413820 |  | 2023-02-25 |  | no | 1 | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT |  | VALLEYLAB | FT10 | T9J37692DX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11733 | 1339942 |  | 2023-02-25 |  | no | 1 | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT |  | VALLEYLAB | FT10 | T9J37693DX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11732 | 1337901 |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | COVIDIEN | F 104 | 1904CE0447 | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
11731 | 1337904 |  | 2023-02-17 |  | no | 1 | MONITOR |  | COVIDIEN | MLW-2623C-DC | UAAE1191A | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
11730 | 1337864 |  | 2023-01-23 |  | no | 1 | MONITOR |  | COVIDIEN | 110/84/0 IKEGAMI FULL 26 IN | UAAE0256A | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11729 | 1339653 |  | 2023-02-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | WEM | SS-501 SX | CAE0003812 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11728 | 1339849 |  | 2023-02-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | WEM | SS-501 SX | CAE0003811 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11727 | 1339816 |  | 2023-02-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | WEM | SS-501 SX | CAE0003810 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11726 | 1339652 |  | 2023-02-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | WEM | SS-501 SX | CAE0003809 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11725 | 1337902 |  | 2023-02-18 |  | no | 1 | Grabador de video |  | COVIDIEN | MediCapture | 3019255 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11724 | 1337673 |  | 2023-02-18 |  | no | 1 | Grabador de video |  | COVIDIEN | MediCapture | 3019254 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11723 | 1339617 |  | 2023-02-18 |  | no | 1 | CONSOLA DE VIDEO |  | COVIDIEN | 95-3931 | 777496 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11722 | 402413779 |  | 2023-02-18 |  | no | 1 | CONSOLA DE VIDEO |  | COVIDIEN | FLEXIVISION 10 | 775691 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11721 | 1337903 |  | 2023-02-17 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | COVIDIEN | LED 20 | 768530 | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
11720 | 1337539 |  | 2023-02-17 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | COVIDIEN | LED 20 | 768529 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11719 | 1337499 |  | 2023-02-18 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | COVIDIEN | F 104 | 1904CE0446 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
11718 | 01368 |  | 2023-02-22 | Se realiza limpieza del equipo, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MYE000915 | HEALTH O METER |  | 20171204-01565 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11717 | 01362 |  | 2023-02-22 | Se realiza limpieza externa e interna del equipo. se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patrón prosim 8 y se verifica buen estado del equipo y de la bateria, se hace entrega del equipo operativo en urgencias pediatria. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11716 | 01367 |  | 2023-02-22 | Se realiza limpieza del equipo de manera interna y externa, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo en el area del servicio de cuarto aislado de urgencias, al lado de traumas urgencias. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV050 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11715 | 01364 |  | 2023-02-22 | Se realiza limpieza del equipo, se hacen pruebas de funcionamiento del equipo con equipo patron prosim 8, se comprueba buen estado y funcionamiento de equipo y bateria, se hace entrega del equipo en el área del servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11714 | 01363 |  | 2023-02-22 | Se realiza limpieza del equipo, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón prosim 8, se comprueba buen funcionamiento del equipo y de su batería. Se hace entrega del equipo en el área del servicio de urgencias pediátria | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11713 | 01365 |  | 2023-02-22 | Se realiza limpieza del equipo, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón prosim 8, se comprueba buen funcionamiento del equipo asi como de su bateria, se hace entrega del equipo operativo en el servicio. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11712 | 01361 |  | 2023-02-22 | Se realiza limpieza y desinfección del equipo, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patrón y lubricación de piezas móviles, se hace entrega del equipo operativo en el área de servicio. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTH O METER | 524KG | 5240002616 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11710 | 01366 |  | 2023-02-22 | Se realiza mantenimiento preventivo del equipo, se comprueba buen funcionamiento del bombillo y sensor de proximidad, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio. | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4567 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11709 | 1323 |  | 2023-02-02 | Se evidencia daño en PADS y soldadurasfrias del adaptador de corriente. Se rehacen soldaduras y conexiones. Equipo queda funcional en el servicio. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11708 | 0000 |  | 2023-02-09 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR/MONITOR | EMCO5721 | MINDRAY | BENEHEART D6 | DZ-1A015062 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | EQUIPADORA MEDICA
11707 | 01350 |  | 2023-02-21 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | 670-011622 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11706 | 01351 |  | 2023-02-21 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | 513-000865 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11705 | 01352 |  | 2023-02-21 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | FISIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11704 | 01353 |  | 2023-02-21 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | 734-001687 | FISIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11703 | 01354 |  | 2023-02-21 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11702 | 01355 |  | 2023-02-21 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1735 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 2161 | FISIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11701 | 01356 |  | 2023-02-21 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11700 | 01357 |  | 2023-02-22 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11699 | 01358 |  | 2023-02-22 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11698 | 01359 |  | 2023-02-22 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11697 | 01360 |  | 2023-02-22 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | EMCO2184 | CHATTANOGA GROUP INC. | 18010 | 12680A | FISIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11696 | ST-023-0510 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento Preventivo | no | 1 | BASCULA PARA CAMA | EMCO5671 | SECA | 984 | 10000000194943 | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11695 | ST-023-0502 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | LARINGOSCOPIO | 862263 | PENLON |  | 257116 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11694 | ST-023-0491 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5624 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 21184435 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11693 | ST-023-0490 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5618 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 114BK) | 21184427 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11692 | ST-023-0489 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5615 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 21184404 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11691 | ST-023-0488 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5613 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 21184379 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11690 | ST-023-0487 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5616 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 20179927 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11689 | ST-023-0486 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO5614 | ADC | SPHYGMOMANOMETER CLOCK TYPE (750W - 11ABK) | 20179380 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11688 | ST-023-0485 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO5636 | ADC | 752M-11ABK | 21183301 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11687 | ST-023-0484 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862256 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040330 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11686 | ST-023-0483 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862258 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040326 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11685 | ST-023-0482 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862261 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040271 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11684 | ST-023-0481 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862257 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040204 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11683 | ST-023-0480 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | VACUOMETRO | 862260 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 61K200203040030 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11682 | ST-023-0479 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | VACUOMETRO | 862259 | GENTEC | 882VR-760-CH-T | 610200601510191 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11681 | ST-023-0478 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862248 | ACARE | FA-OS-04 | 1340984 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11680 | ST-023-0477 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | FLUJOMETRO | 862249 | ACARE | FA-OS-04 | 1340982 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11679 | ST-023-0476 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862255 | ACARE | FA-OS-04 | 1340779 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11678 | ST-023-0475 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862254 | ACARE | FA-OS-04 | 1340775 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11677 | ST-023-0474 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | FLUJOMETRO | 862243 | ACARE | FA-OS-04 | 1340773 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11676 | ST-023-0473 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | FLUJOMETRO | 862251 | ACARE | FA-OS-04 | 1340761 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11675 | ST-023-0472 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862253 | ACARE | FA-OS-04 | 1340512 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11674 | ST-023-0471 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862246 | ACARE | FA-OS-04 | 1340506 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11673 | ST-023-0470 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862252 | ACARE | FA-OS-04 | 1340500 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11672 | ST-023-0469 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862244 | ACARE | FA-OS-04 | 1340493 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11671 | ST-023-0468 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | FLUJOMETRO | 862247 | ACARE | FA-OS-04 | 1340492 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11670 | ST-023-0467 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862245 | ACARE | FA-OS-04 | 1340488 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11669 | ST-023-0466 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | FLUJOMETRO | 862250 | ACARE | FA-OS-04 | 1340481 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11668 | ST-023-0465 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | REGULADOR DE OXÍGENO | 862264 | ACARE | BST-AM2 | 20210300937 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11667 | ST-023-0464 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | REGULADOR DE OXÍGENO | 862265 | ACARE | BST-AM2 | 20210300366 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11666 | WO-0312026 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | Esterilizador Peroxido de Hidrogeno |  | ASP | STERRAD S100 | 101038127 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | ASP JOHNSON & JOHNSON
11664 | 3 |  | 2023-02-17 |  | no | 1 | ESPECTROFOTOMETRO | EMCO5657 | THERMO SCIENTIFIC | NANODROP ONE | AZY2124042 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | EQUIPOS Y LABORATORIOS S.A.S
11663 | ST-023-0501 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5623 | SECA | 703S | 316986 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11662 | ST-023-0500 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5627 | SECA | 703S | 316984 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11661 | ST-023-0499 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5628 | SECA | 703S | 316983 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11660 | ST-023-0498 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA PARA CAMA | EMCO5626 | SECA | 984 | 10000000208106 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11659 | ST-023-0497 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5625 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100321 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11658 | ST-023-0496 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5619 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100302 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11657 | ST-023-0495 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5617 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100298 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11656 | ST-023-0494 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5620 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100293 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11655 | ST-023-0493 |  | 2023-02-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5621 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100253 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11654 | ST-023-0492 |  | 2023-02-15 | Mantenimiento por garantia | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5622 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | 100128 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11653 | n/r |  | 2023-02-16 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | BASCULA DE ORGANOS | EMCO5679 | SECA |  | 8856151190365 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11652 | N/R |  | 2023-02-16 | Se evidencia fractura en el canister, se encuentra celda de oxigeno sin carcasa protectora | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5977 | MEDEC | CAELUS 120330M5 | 54129 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11651 | N/R |  | 2023-02-16 | Mantenimiento por garantía | no | 1 | FLUJOMETRO | 862298 | ACARE | FA-OS-04 | 1340486 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11650 | N/R |  | 2023-02-16 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO5668 | BENQ | TRILITE LS810/800-500M | 2E342-U1-0002 | sala de operaciones cartago |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11649 | 01333 |  | 2023-02-07 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4762 | LED SPA | SURTRON 120 | 3630238404 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | OFICINA BIOMEDICOS
11648 | 4772 |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | 2044/00039-247-640-337 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
11647 | 4771 |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | Criostato | EMCO4040 | LEICA | CM1860 | 00000003494 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
11645 | 4776 |  | 2022-12-23 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4594 | LEICA | RM2125RTS | 04347 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
11644 | 4777 |  | 2022-12-23 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | 04349 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
11643 | 4770 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3694 | LEICA | M525 F50 | 270514001/300514001 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SANITAS
11641 | 32984 |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | D-VAPOR | ASFJ-0274 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BAXTER
11640 | 32985 |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | D-VAPOR | ASFA-0404 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BAXTER
11639 | 33256 |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESB31004 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BAXTER
11638 | 33254 |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESB30016 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BAXTER
11637 | 33255 |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESB30014 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BAXTER
11636 | 33253 |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESB30013 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BAXTER
11635 | 01342 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11634 | 01343 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11633 | 01344 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11632 | 01345 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento con masas de 5KG y 10 KG, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11631 | 01314 |  | 2022-12-30 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento y se comprueba que ejerce su control a 64 grados C, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11630 | 01346 |  | 2023-02-13 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11629 | 01347 |  | 2023-02-13 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11628 | 01336 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11627 | 01337 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11626 | 01338 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11625 | 01339 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo no cuenta con batería, pero el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento, el equipo se deja de manera operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11624 | 01340 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento y se entrega de manera operativa en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11623 | 01341 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento y se deja operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11622 | 01332 |  | 2023-02-07 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa las pruebas de funcionamiento y se deja de manera operativa en el servicio | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11621 | 01325 |  | 2023-02-06 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y asi mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento y se deja de forma operativa en el servicio | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005272 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11620 | 01322 |  | 2023-02-13 | El equipo se encuentra operativo en el servicio y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento y se deja en el área de manera operativa | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2875 | NATIONAL HEINICKE COMPANY | NA | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11619 | 01335 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra operativo en el servicio y así mismo se deja después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, el equipo pasa todas las pruebas de funcionamiento y se deja operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002917 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11618 | 01334 |  | 2023-02-08 | El equipo se encuentra funcional en el servicio y así mismo se entrega después de realizar el respectivo protocolo de mantenimiento preventivo, se confirma que se encuentra en buen estado y se entrega en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11617 | 480-40009156 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO3692 | SIEMENS | ACUSON X300 | 347320/ 1345B44 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | SIEMENS
11616 | 480-40009201 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | ECOGRAFO | 52590300 | SIEMENS | ACUSON X150 | 332160 | UROLOGIA |  |  | SIEMENS
11615 | WO-05101208 |  | 2023-02-08 |  | no | 1 | ECOCARDIOGRAFO |  | PHILIPS | AFFINITI 50 | USN20D1484 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | PHILIPS
11614 | 01326 |  | 2023-02-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4471 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016815 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11613 | 01321 |  | 2023-02-03 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN. EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO, EL MANTENIMIENTO SE REALIZA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICANTE | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11612 | 01319 |  | 2023-02-03 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO, SE RETIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE VERIFICACIÓN, EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO EN EL SERVICIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN MEDICINA INTERNA URGENCIAS. EL MANTENIMIENTO SE REALIZA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICANTE | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11611 | 01320 |  | 2023-02-03 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN EL SERVICIO, SE RETIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DEL MISMO, INSPECCIÓN VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN, EL EQUIPO SE DEJA FUNCIONAL EN EL SERVICIO. EL MANTENIMIENTO SE REALIZA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICANTE | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4473 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015057 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11610 | 61893 |  | 2020-04-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
11609 | 01313 |  | 2022-12-30 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN EL SERVICIO, SE RETIRA PARA REALIZAR MANTENIMIENTO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN, EL EQUIPO SE ENTREGA OPERATIVO EN EL SERVICIO. EL EQUIPO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTERNA 2 PISO | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11608 | 01317 |  | 2023-02-02 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO, PASA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL MISMO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE LOCALIZADO EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMÉDICO. EL MANTENIMIENTO SE REALIZA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICANTE | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11607 | 01318 |  | 2023-02-02 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL ANTES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO, Y ASI MISMO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y PASA TODAS LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL MANTENIMIENTO SE REALIZA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICANTE | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3947 | SCHILLER | DEFIGARD 5000 | 101996101441 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11606 | 01316 |  | 2023-02-02 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, PASA LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TRABAJA CORRECTAMENTE. EL EQUIPO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO, EL MANTENIMIENTO SE REALIZA EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICANTE | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3460 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5151F098 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11605 | ST-021-3744 |  | 2021-07-27 | Revision | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4935 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035114 | UCIN |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11604 | 1456 |  | 2022-09-06 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con bateria principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4916 | NEUMOVENT | TS | 200848781083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11603 | 01231 |  | 2022-12-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5521 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248201 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11602 | SK00604234-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5483 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00604234 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11601 | SK00604227-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5485 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00604227 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11600 | SK00604184-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5484 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00604184 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11599 | SK00604179-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5486 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00604179 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11598 | SK00602936-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5482 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602936 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11597 | SK00605875-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5478 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605875 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11596 | SK00605765-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5476 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605765 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11595 | SK00602965-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5471 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602965 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11594 | SK00605861-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5481 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605861 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11593 | SK00605885-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5469 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605885 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11592 | SK00605877-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5466 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605877 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11591 | SK00602917-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5468 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602917 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11590 | SK00605758-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5467 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605758 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11589 | SK00605834-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5473 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605834 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11588 | SK00604213-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5488 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00604213 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11587 | SK00605883-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5487 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605883 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11586 | SK00602904-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5494 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602904 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11585 | SK00602957-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5464 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602957 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11584 | SK00602945-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5493 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602945 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11583 | SK00602954-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5495 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602954 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11582 | SK00602927-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5490 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602927 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11581 | SK00602981-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5489 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602981 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11580 | SK00602964-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5465 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602964 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11579 | SK00605805-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5475 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605805 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11578 | SK00604154-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5492 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00604154 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11577 | SK00604185-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5491 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00604185 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11576 | SK00606777-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4976 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606777 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11575 | SK00607172-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4984 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00607172 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11574 | SK00607171-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4983 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00607171 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11573 | SK00607166-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4982 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00607166 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11572 | SK00607149.PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4981 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00607149 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11571 | SK00606890-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4980 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606890 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11570 | SK00606879-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4979 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606879 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11569 | SK00606865-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4978 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606865 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11568 | SK00606856-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4977 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606856 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11567 | SK00606764-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4975 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606764 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11566 | SK00606760-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4974 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606760 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11565 | SK00606759-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4973 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606759 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11564 | SK00606756-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4972 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606756 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11563 | SK00606747-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4971 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606747 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11562 | SK00606745-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4970 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606745 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11561 | SK00606743-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4969 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606743 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11560 | SK00606742-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4968 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606742 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11559 | SK00606731-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4967 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606731 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11558 | SK00606725-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4966 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606725 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11557 | SK00606720-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4965 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606720 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11556 | SK00606717-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4964 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606717 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11555 | SK00606705-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4963 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606705 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11554 | SK00606700-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4962 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606700 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11553 | SK00606470-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4961 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606470 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11552 | SK00606469-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4960 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606469 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11551 | SK00606462-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4959 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606462 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11550 | SK00606443-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4958 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606443 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11549 | SK00606389-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4957 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606389 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11548 | SK00606163-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4956 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606163 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11547 | SK00606063-PM.pdf |  | 2022-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO4955 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00606063 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11546 | PM SF2J06025326.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | EMCO5499 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J06025326 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11545 | PM SF2J0A043826.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | EMCO5270 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J0A043826 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11544 | PM SF2J0A043807.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | EMCO5271 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J0A043807 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11543 | PM SK01001975.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5186 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001975 | UCIN NORTE |  |  | BAXTER
11542 | PM SK01001928.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5181 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001928 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11541 | PM SK01001912.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5184 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001912 | UCIN NORTE |  |  | BAXTER
11540 | PM SK01001313.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5164 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001313 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11539 | PM SK01001312.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5178 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001312 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11538 | PM SK01001298.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5185 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001298 | UCIN NORTE |  |  | BAXTER
11537 | PM SK01001293.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5167 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001293 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11536 | PM SK01001292.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5169 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001292 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11535 | PM SK01001284.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5183 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001284 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11534 | PM SK01001276.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5166 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001276 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11533 | PM SK01001272.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5171 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001272 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11532 | PM SK01001268.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5187 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001268 | UCI URGENCIAS |  |  | BAXTER
11531 | PM SK01001255.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5172 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001255 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11530 | PM SK01001253.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5173 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001253 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11529 | PM SK01001250.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMOC5188 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001250 | UCIN NORTE |  |  | BAXTER
11528 | PM SK01001239.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5180 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001239 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11527 | PM SK01001179.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5179 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001179 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11526 | PM SK01001170.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5170 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001170 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11525 | PM SK01001136.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5176 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001136 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11524 | PM SK01001125.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5174 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001125 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11523 | PM SK01001114.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5177 | BAXTER | EVO IQ COL | SK01001114 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11522 | PM SK00902266.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5165 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00902266 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11521 | PM SF2J06025357.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | EMCO5501 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J06025357 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11520 | PM SF2J06025345.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | EMCO5497 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J06025345 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11519 | PM SF2J06025344.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | EMCO5498 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J06025344 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11518 | PM SF2J06025331.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | EMCO5500 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J06025331 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11517 | PM SF2J06025329.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | EMCO5496 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J06025329 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11516 | PM SK00602918.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5474 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00602918 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11515 | PM SK00605830.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5477 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00605830 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11514 | PM SF2J06025355.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | MYEO09127 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J06025355 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11513 | PM SF2J06025342.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | MYEO09126 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J6025342 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11512 | PM SF2J06025340.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | MYEO09125 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J6025340 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11511 | PM SF2J06025321.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | MYEO09124 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J6025321 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11510 | PM SF2J06025315.pdf |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ESTACIÓN DE INFUSIÓN MULTIVIA | MYEO09123 | BAXTER | EVO IQ HUB-PUMPS COL | SF2J6025315 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
11509 | 1451 |  | 2022-09-15 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con bateria principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4911 | NEUMOVENT | TS | 200848731083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11508 | 1449 |  | 2022-09-05 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con bateria principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4919 | NEUMOVENT | TS | 200848811083A1V | UCIN |  |  | GILMEDICA
11507 | 1445 |  | 2022-09-14 | Se hace verificación de flujos, volúmenes y presiones. limpieza interna y externa | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4905 | NEUMOVENT | TS | 200848671083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11506 | 1455 |  | 2022-09-09 | Se hace verificación de flujos, volúmenes y presiones. limpieza interna y externa | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4915 | NEUMOVENT | TS | 200848771083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11505 | 1460 |  | 2022-09-09 | Se hace verificación de flujos, volúmenes y presiones. limpieza interna y externa | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4920 | NEUMOVENT | TS | 200848821083A1V | UCIN |  |  | GILMEDICA
11504 | 1454 |  | 2022-09-09 | Se hace verificación de flujos, volúmenes y presiones. limpieza interna y externa | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4914 | NEUMOVENT | TS | 200848761083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11503 | 1444 |  | 2022-09-16 | Se hace verificación de flujos, volúmenes y presiones. limpieza interna y externa | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4904 | NEUMOVENT | TS | 200848661083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11502 | 1450 |  | 2022-09-08 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con batería principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4910 | NEUMOVENT | TS | 200848721083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11501 | 1446 |  | 2022-09-08 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con bateria principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4906 | NEUMOVENT | TS | 200848681083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11500 | 1448 |  | 2022-09-08 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con bateria principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4908 | NEUMOVENT | TS | 200848701083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11499 | 1447 |  | 2022-09-07 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con batería principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4907 | NEUMOVENT | TS | 200848691083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11498 | 1461 |  | 2022-09-07 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con batería principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4921 | NEUMOVENT | TS | 200848831083A1V | UCIN |  |  | GILMEDICA
11496 | 1458 |  | 2022-09-05 | Se hace cambio de kit de 10 mil horas con batería principal. no se cambia celda de O2 y Batería mainboard | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4918 | NEUMOVENT | TS | 200848801083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11495 | 1455 |  | 2022-09-09 | Mantenimiento preventivo - Se hace verificación de flujos, volúmenes y presiones. limpieza interna y externa Se instala batería principal | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4909 | NEUMOVENT | TS | 200848711083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
11494 | 01039 |  | 2022-10-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035285 | UCIN | CUBÍCULO 14 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11490 | MPPE |  | 2022-12-03 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA | MEQ00091 | CATERPILLAR | C32 | SXC01929 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
11489 | mppe |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA | MEQ00091 | CATERPILLAR | C32 | SXC01929 | SUBESTACION |  |  | GECOLSA
11488 | 104752 |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5104 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01009 | PARTOS |  |  | SYSMED
11487 | 104807 |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5105 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01001 | PARTOS |  |  | SYSMED
11486 | 104816 |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5106 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01005 | PARTOS |  |  | SYSMED
11485 | 01286 |  | 2022-12-29 |  | no | 1 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | EMCO4901 | CSZ | HEMOTHERM 400CE | 191-11239CE | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11484 | 104771 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5107 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01004 | PARTOS |  |  | SYSMED
11483 | 104782 |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5080 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01006 | CIRENA |  |  | SYSMED
11482 | 104784 |  | 2022-12-23 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5079 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01002 | CIRENA |  |  | SYSMED
11481 | 104794 |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5078 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01005 | CIRENA |  |  | SYSMED
11480 | 104163 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5077 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05014 | CIRENA |  |  | SYSMED
11479 | 104169 |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5076 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05001 | CIRENA |  |  | SYSMED
11478 | 104170 |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5075 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01003 | CIRENA |  |  | SYSMED
11477 | 104777 |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4778 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AIZG05007 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
11476 | MPSOS |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | SISTEMA DE OSMOSIS 2 |  |  |  |  | CIRUGIA |  |  | C4PASCAL
11475 | MPSOS |  | 2022-06-19 |  | no | 1 | SISTEMA DE OSMOSIS 1 |  |  |  |  | CIRUGIA |  |  | C4PASCAL
11474 | MPSOS |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | SISTEMA DE OSMOSIS 1 |  |  |  |  | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11473 | mpsos |  | 2022-06-19 |  | no | 1 | SISTEMA DE OSMOSIS 1 |  |  |  |  | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11472 | MPLAV |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | LAVADORA | NR | MIELE | NR | 51/74348972 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11471 | MPLAV |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | LAVADORA | NR | MIELE | NR | 51/74348972 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11470 | MPLAV |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | LAVADORA TERMODESINFECTADORA |  | MIELE | G7892 | 00/7435147 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | C4PASCAL
11469 | MPLAV |  | 2022-07-22 |  | no | 1 | LAVADORA TERMODESINFECTADORA |  | MIELE | G7892 | 00/7435147 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | C4PASCAL
11468 | MPLAV |  | 2022-06-19 |  | no | 1 | LAVADORA TERMODESINFECTADORA |  | MIELE | 8528 | 0067711758 | CIRUGIA |  |  | C4PASCAL
11467 | MPEST |  | 2022-08-26 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | EMCO4048 | ESSEN | SA-600A | 140101015-003 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
11466 | MPEST |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | EMCO4048 | ESSEN | SA-600A | 140101015-003 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
11465 | MPEST |  | 2022-11-19 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11464 | MPEST |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11463 | MPEST |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11462 | MPEST |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11461 | MPEST |  | 2022-06-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st1 | 100266 | BMT | 636-2FD | 100266 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11459 | 104814 |  | 2022-12-21 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE |  | OHIO |  | ABAK00251 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | SYSMED
11458 | 104809 |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02003 | CIRENA |  |  | SYSMED
11457 | 104786 |  | 2022-12-24 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1335 | ATOM | V-2100G | 1684082 | CIRENA |  |  | SYSMED
11456 | MPEST |  | 2022-11-19 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11455 | MPEST |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11454 | 104770 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4587 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05010 | PARTOS |  |  | SYSMED
11453 | MPEST |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11452 | 104753 |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4526 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07005 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
11451 | MPEST |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11450 | 104772 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4525 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07003 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
11449 | 104767 |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | CIRENA |  |  | SYSMED
11448 | 104757 |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | GINECOLOGIA CARTAGO |  |  | SYSMED
11447 | 104756 |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | CIRENA |  |  | SYSMED
11446 | 104758 |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | partos cartago |  |  | SYSMED
11445 | 104817 |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | BODEGA CARTAGO |  |  | SYSMED
11444 | 104766 |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3558 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205024 | CIRENA |  |  | SYSMED
11443 | 104783 |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
11442 | 104769 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
11441 | 104778 |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
11440 | MPEST |  | 2022-06-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st3 | 100262 | BMT | 669-2 FD | 100262 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11439 | 104773 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA |  |  | SYSMED
11438 | MPEST |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | NR | BMT | NR | ST-5 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
11437 | MPEST |  | 2022-11-19 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | NR | BMT | NR | ST-5 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
11436 | MPEST |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | NR | BMT | NR | ST-5 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
11435 | MPEST |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | NR | BMT | NR | ST-5 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
11434 | MPEST |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | NR | BMT | NR | ST-5 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | C4PASCAL
11433 | MPEST |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11432 | MPEST |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11431 | MPEST |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11430 | MPEST |  | 2022-10-08 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11429 | MPEST |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11428 | MPEST |  | 2022-06-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st2 | 100260 | BMT | 669-2 FD ED | 100260 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11427 | MPEST |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11426 | MPEST |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11425 | MPEST |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11424 | MPEST |  | 2022-08-18 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11423 | MPEST |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | AUTOCLAVE st4 | 100258 | BMT | 9618-2 FD | 100258 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | C4PASCAL
11421 | MPCAB |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CABINA EXTRACTORA FLUJO LAMINAR | N.I | C-4 | N.I | 190403 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | C4PASCAL
11420 | MPCAB |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CABINA EXTRACTORA FLUJO LAMINAR | N.I | C-4 | N.I | 190403 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | C4PASCAL
11419 | MPCAB |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA MARCA LABCONCO | N.I | LABCONCO | 3430801 | 071280022 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA |  | C4PASCAL
11418 | MPCAB |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA MARCA LABCONCO | N.I | LABCONCO | 3430801 | 071280022 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA |  | C4PASCAL
11417 | MPCAB |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA NIVEL II | EMCO0401. | LABCONCO | BIOSAFY | 267626 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
11416 | MPCAB |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA NIVEL II | EMCO0401. | LABCONCO | BIOSAFY | 267626 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
11415 | MPCAB |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | EMCO0886 | TELSTAR | BIO-II-A | 18741 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | C4PASCAL
11414 | MPCAB |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA | EMCO0886 | TELSTAR | BIO-II-A | 18741 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | C4PASCAL
11413 | MPCAB |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR FCL 85 | N.I | C-4 | N.I | 200704 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
11412 | MPCAB |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR FCL 85 | N.I | C-4 | N.I | 200704 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
11411 | MPCAB |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR FCL 85 | N.I | C-4 | N.I | 200704 | LABORATORIO |  |  | C4PASCAL
11410 | MPCAB |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | N.I | C-4 | N.I | 7214-01 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | C4PASCAL
11409 | MPCAB |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | N.I | C-4 | N.I | 7214-01 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | C4PASCAL
11408 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11407 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | SECADORA N3 | 208988 | CISSELL | N.I | 2006067050 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11406 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11405 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N2 | 208987 | CISSELL | N.I | 2006067049 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11404 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11403 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | SECADORA N 1 | 208986 | CISSELL | N.I | 2006067048 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11402 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11401 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | RODILLO TROY | 201555 | MANLOVE | N.I | 220551 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11400 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11399 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | RODILLO CHICAGO | 208989 | DRYER | SO 24-120 R | 54167 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11398 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | PRENSA N2 | 201554 | DUPRESS | BN-62 | 3035 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11397 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | PRENSA N2 | 201554 | DUPRESS | BN-62 | 3035 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11396 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11395 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | PRENSA N1 |  | DUPRESS | BN-62 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11394 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11393 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N3 | 208983 | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739101 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11392 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | LAVADORA N2 |  | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739201 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11391 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N2 |  | MILNOR | 4244SP2S | AAA/0602739201 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11390 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11389 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | LAVADORA N1 | 208984 | MILNOR | 6044SP2S | AAA/0602739001 | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11388 | MPLAV |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | DOBLADORA |  | CHICAGO DRIYER | 5/64-2000 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11387 | MPLAV |  | 2022-04-30 |  | no | 1 | DOBLADORA |  | CHICAGO DRIYER | 5/64-2000 |  | LAVANDERIA |  |  | GENERAL ELECTROMEDICAL S.A.S
11386 | MPASC |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
11385 | MPASC |  | 2022-10-13 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
11384 | MPASC |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
11383 | MPASC |  | 2022-05-27 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
11382 | MPASC |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
11381 | MPASC |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
11379 | MPASC |  | 2022-01-04 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
11378 | MPASC |  | 2022-08-08 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00525 | OTIS | GEN2 | 7480 | RADIOTERAPIA |  |  | OTIS
11370 | 91029 |  | 2023-10-19 | SE REALIZÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO , REALIZÁNDOSE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN TECHOS DE CABINAS, INSPECCIÓN DEL OPERADOR PUERTA, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE QUICIOS ( PISADERAS), INSPECCIÓN DE FOSO ( PIT), VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, NIVELACIÓN Y CONFORT, VERIFICACIÓN DE NIVELES DE VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN Y ATERRAMIENTO, VERIFICACIÓN DEL OPTIMO ESTADO DE LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS, Y LIMPIEZA INTERNA DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE CONEXIONES, REGLAS Y CONECTORES , LIMPIEZA, VERIFICACIÓN DE COMPONENTES E INSPECCIÓN DE LA LUBRICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES, VERIFICACIÓN DE SEGURIDADES, CONEXIONES Y ATERRAMIENTO, VERIFICACIÓN DE COMPONENTE OPERADOR DE PUERTA Y REVISIÓN DEL CONTACTO ELÉCTRICO (GS), VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SEGURO DEL EQUIPO. | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00520 | OTIS | GEN2 REGEN | 7476 | COCINA |  |  | OTIS
11368 | MPASC |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11367 | MPASC |  | 2022-10-12 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11366 | MPASC |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11365 | MPASC |  | 2022-05-27 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11364 | MPASC |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11363 | MPASC |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11362 | MPASC |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11361 | MPASC |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11360 | MPASC |  | 2022-01-04 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11359 | MPASC |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.2 | ETRA00523 | OTIS | GEN2 GP | 7479 | N/R |  |  | OTIS
11358 | MPASC |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11357 | MPASC |  | 2022-10-12 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11356 | MPASC |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11355 | MPASC |  | 2022-05-27 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11354 | MPASC |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11353 | MPASC |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11352 | MPASC |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11351 | MPASC |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11350 | MPASC |  | 2022-01-04 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11349 | MPASC |  | 2022-08-18 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.3 | ETRA00524 | OTIS | GEN2 GP | 7478 | N/R |  |  | OTIS
11348 | MPASC |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11347 | MPASC |  | 2022-10-12 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11346 | MPASC |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11345 | MPASC |  | 2022-05-27 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11344 | MPASC |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11343 | MPASC |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11342 | MPASC |  | 2022-07-15 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11341 | MPASC |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11340 | MPASC |  | 2022-01-04 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11339 | MPASC |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | ASCENSOR N0.1 | ETRA00522 | OTIS | GEN2 GP | 7477 | N/R |  |  | OTIS
11338 | 104813 |  | 2022-12-21 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE |  | OHMEDA |  | AAN500399 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
11337 | 104759 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3561 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205025 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
11336 | 104763 |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
11335 | 104776 |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA |  |  | SYSMED
11334 | 104755 |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4188 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04010 | CIRENA |  |  | SYSMED
11333 | 104812 |  | 2022-12-21 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4189 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04009 | CIRENA |  |  | SYSMED
11332 | 104806 |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4309 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04008 | CIRENA |  |  | SYSMED
11331 | 104164 |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4311 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04007 | CIRENA |  |  | SYSMED
11330 | 104168 |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4310 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04006 | CIRENA |  |  | SYSMED
11329 | 104788 |  | 2022-12-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04005 | CIRENA |  |  | SYSMED
11328 | 104775 |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04004 | CIRENA |  |  | SYSMED
11327 | 104781 |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4312 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04003 | CIRENA |  |  | SYSMED
11326 | 104751 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4307 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04002 | CIRENA |  |  | SYSMED
11325 | 104166 |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4314 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04001 | CIRENA |  |  | SYSMED
11324 | 104803 |  | 2022-12-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
11323 | 104754 |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA |  |  | SYSMED
11322 | 104808 |  | 2022-12-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
11321 | 104804 |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
11320 | 104810 |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3577 | CHOONGWAE MAMII | CHS-11000 | 1104128 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
11319 | 104165 |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA |  |  | SYSMED
11318 | 104762 |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA |  |  | SYSMED
11317 | 104737 |  | 2022-12-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA |  |  | SYSMED
11316 | 104167 |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA |  |  | SYSMED
11315 | 104764 |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA |  |  | SYSMED
11314 | 104785 |  | 2022-12-23 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA |  |  | SYSMED
11313 | 104765 |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA |  |  | SYSMED
11312 | 104761 |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA |  |  | SYSMED
11311 | 104815 |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066643 | PARTOS |  |  | SYSMED
11310 | 104779 |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066642 | PARTOS |  |  | SYSMED
11309 | 104780 |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3940 | DRAGER | RESUCITAIRE | HY07422 - 16-31981 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
11308 | 01307 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | OFICINA BIOMEDICOS
11307 | MPASC |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
11306 | MPASC |  | 2022-10-13 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
11305 | MPASC |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
11304 | MPASC |  | 2022-05-27 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
11303 | MPASC |  | 2022-03-08 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
11302 | MPASC |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
11301 | MPASC |  | 2022-07-19 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
11300 | MPASC |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00521 | OTIS | GEN 2 GP | 7475 | PARTOS |  |  | OTIS
11299 | 01258 |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4476 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS519150052PA | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO |  | OFICINA BIOMEDICOS
11298 | MPASC |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11297 | MPASC |  | 2022-10-13 |  | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11296 | MPASC |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11295 | 01312 |  | 2022-12-30 | equipo actualmente retornado a partos | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3412 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108477 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11294 | MPASC |  | 2022-05-13 |  | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11293 | MPASC |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11292 | MPASC |  | 2022-07-19 |  | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11291 | MPASC |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11290 | MPASC |  | 2022-04-26 | SE REALIZA MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DESEMPEÑO DE CALIDAD, A LOS DIFERENTES COMPONENTES COMO MAQUINAS DE TRACCIÓN Y PARTE INFERIOR DE LA CABINA. | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R |  |  | OTIS
11289 | NO REGISTRA |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | VIDEOBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | EB-530US | 7U912K035 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
11288 | NO REGISTRA |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | VIDEOBRONCOSCOPIO | 7B090K022 | FUJIFILM | EB-580T | 7B090K022 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
11287 | NO REGISTRA |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA |  | MEDEC | CAELUS 120330M5 | 54068 | QUIROFANO 5 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11286 | NO REGISTRA |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA |  | MEDEC | CAELUS 120330M5 | 54071 | QUIROFANO 2 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
11285 | MPASC |  | 2022-03-15 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11284 | MPASC |  | 2022-03-15 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11283 | MPASC |  | 2022-03-15 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11282 | MPASC |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11281 | MPASC |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11280 | MPASC |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11279 | MPASC |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11278 | MPASC |  | 2022-04-05 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11277 | MPASC |  | 2022-04-05 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11276 | MPASC |  | 2022-04-05 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11275 | MPASC |  | 2022-04-05 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11274 | MPASC |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11273 | MPASC |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11272 | MPASC |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11271 | MPASC |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11270 | MPASC |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11269 | MPASC |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11268 | MPASC |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11267 | MPASC |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11266 | MPASC |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11265 | MPASC |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11264 | MPASC |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11263 | MPASC |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11262 | MPASC |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11261 | MPASC |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11260 | MPASC |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11259 | MPASC |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11258 | MPASC |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11257 | MPASC |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11256 | MPASC |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11255 | MPASC |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11254 | MPASC |  | 2022-08-07 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11253 | MPASC |  | 2022-08-07 |  | no | 1 | ASCENSOR | ETRA00538 | SCHINDLER | 10791769 | 02614-0 | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11252 | MPASC |  | 2022-08-07 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11251 | MPASC |  | 2022-08-07 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11250 | MPASC |  | 2022-04-05 |  | no | 1 | ASCENSOR |  | SCHINDLER |  |  | URGENCIAS |  |  | SCHINDLER
11249 | MPASC |  | 2022-04-05 |  | no | 1 | ASCENSOR 8B | N.I | SCHINDLER | 33000007710 | 63501-4 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11248 | MPASC |  | 2022-04-05 |  | no | 1 | ASCENSOR #7A | N.I | SCHINDLER | 33000007711 | 63502-2 | SERVICIOS AMBULATORIOS | PASILLO |  | SCHINDLER
11247 | MPCE |  | 2022-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | STRYKER |  |  | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11246 | MPCE |  | 2022-12-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2767 | STRYKER | r21092 |  | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11245 | MPCE |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2770 | STRYKER |  |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11244 | MPCE |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00299 | STRYKER |  |  | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11243 | MPCE |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00452 | STRYKER | SV2 | 2043100015750014 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11242 | MPCE |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00451 | STRYKER | SV2 | 2138100015750005 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11241 | MPCE |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00451 | STRYKER | SV2 | 2138100015750005 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11240 | MPCE |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00450 | STRYKER | SV2 | 2138100015750048 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11239 | MPCE |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00449 | STRYKER | SV2 | 2134100015750010 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11238 | MPCE |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00448 | STRYKER | SV2 | 2134100015750069 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11237 | MPCE |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00447 | STRYKER | SV2 | 2138100015750027 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11236 | MPCE |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00446 | STRYKER | SV2 | 2138100015750010 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11235 | MPCE |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00445 | STRYKER | SV2 | 2134100015750075 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11234 | MPCE |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00444 | STRYKER | SV2 | 1956100015750052 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11233 | MPCE |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00443 | STRYKER | SV2 | 2134100015750042 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11232 | MPCE |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00442 | STRYKER | SV2 | 2134100015750030 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11231 | MPCE |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00441 | STRYKER | SV2 | 2134100015750063 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11230 | MPCE |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00440 | STRYKER | SV2 | 2138100015750043 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11229 | MPCE |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4409 | STRYKER | SV2 | 1956100015750011 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11228 | MPCE |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4416 | STRYKER | SV2 | 1956100015750048 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11227 | MPCE |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4407 | STRYKER | SV2 | 1956100015750065 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11226 | MPCE |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4414 | STRYKER | SV2 | 2043100015750016 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11225 | MPCE |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4418 | STRYKER | SV2 | 2043100015750027 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11224 | MPCE |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00433 | STRYKER | SV2 | 2138100015750009 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11223 | MPCE |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00432 | STRYKER | SV2 | 2134100015750018 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11222 | MPCE |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00431 | STRYKER | SV2 | 2134100015750006 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11221 | MPCE |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00430 | STRYKER | SV2 | 2138100015750054 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11220 | MPCE |  | 2022-12-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00429 | STRYKER | SV2 | 2043100015750015 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11219 | MPCE |  | 2022-12-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00428 | STRYKER | SV2 | 2134100015750048 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11218 | MPCE |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00427 | STRYKER | SV2 | 2134100015750070 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11217 | MPCE |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00426 | STRYKER | SV2 | 2134100015750031 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11216 | MPCE |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4805 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750145 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11215 | MPCE |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4798 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750013 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11214 | MPCE |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4806 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750010 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11213 | MPCE |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4804 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750036 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11212 | MPCE |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4800 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750006 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11211 | MPCE |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4800 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750006 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11210 | MPCE |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4802 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750155 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11209 | MPCE |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4797 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750084 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11208 | MPCE |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4801 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750003 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11207 | MPCE |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4803 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750005 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11206 | MPCE |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4799 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750052 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11205 | MPCE |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0072 | STRYKER | SV2 | 2551100015750060 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11204 | MPCE |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0073 | STRYKER | SV2 | 2551100015750006 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11203 | MPCE |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00471 | STRYKER | SV2 | 2551100015750041 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11202 | MPCE |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0070 | STRYKER | SV2 | 2551100015750023 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11201 | MPCE |  | 2022-10-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0069 | STRYKER | SV2 | 2551100015750012 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11200 | MPCE |  | 2022-10-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0068 | STRYKER | SV2 | 2551100015750020 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11199 | MPCE |  | 2022-10-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0067 | STRYKER | SV2 | 2551100015750047 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11198 | MPCE |  | 2022-10-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0066 | STRYKER | SV2 | 2551100015750065 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11197 | MPCE |  | 2022-09-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4429 | stryker | SV2 PLUS | 2138100015750040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11196 | MPCE |  | 2022-09-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4435 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550001 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11195 | MPCE |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4436 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550011 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11194 | MPCE |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4434 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550009 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11193 | MPCE |  | 2022-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4433 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870017 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11192 | MPCE |  | 2022-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4431 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870077 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11191 | MPCE |  | 2022-09-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4432 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870095 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11190 | MPCE |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4430 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550026 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11189 | MPCE |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00318 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870009 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11188 | MPCE |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00317 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870065 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11187 | MPCE |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00315 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870100 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11186 | MPCE |  | 2022-09-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4298 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11185 | MPCE |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00459 | STRYKER | SV2 PLUS | 2134100015750037 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11184 | MPCE |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00458 | STRYKER | SV2 PLUS | 1956100015750040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11183 | MPCE |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00457 | STRYKER | SV2 PLUS | 2134100015750121 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11182 | MPCE |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00456 | STRYKER | SV2 PLUS | 2138100015750051 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11181 | MPCE |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00455 | STRYKER | SV2 PLUS | 2138100015750062 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11180 | MPCE |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4470 | stryker | sv2Plus | 2412100015550012 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11179 | MPCE |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0064 | STRYKER | SV2 | 2551100015750039 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11178 | MPCE |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0065 | STRYKER |  |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11177 | MPCE |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4809 | STRYKER | SV2 PLUS | 1808100015550030 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11176 | MPCE |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0063 | STRYKER | SV2 | 2551100015750034 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11175 | MPCE |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0062 | STRYKER | SV2 | 2551100015750043 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11174 | MPCE |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0061 | STRYKER | SV2 | 2551100015750079 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11173 | MPCE |  | 2022-08-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4495 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550039 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11172 | MPCE |  | 2022-08-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4485 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550042 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11171 | MPCE |  | 2022-08-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0060 | STRYKER | SV2 | 2551100015750072 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11170 | MPCE |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4493 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550034 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11169 | MPCE |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4491 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550033 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11168 | MPCE |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4490 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550032 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11167 | MPCE |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4484 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550029 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11166 | MPCE |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4492 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550030 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11165 | MPCE |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4489 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550031 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11164 | MPCE |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4494 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550028 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11163 | MPCE |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4486 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550027 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11162 | MPCE |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4487 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550025 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11161 | MPCE |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4496 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550001 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11160 | MPCE |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4497 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550007 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11159 | MPCE |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4488 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550023 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11158 | MPCE |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00301 | STRYKER |  |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11157 | MPCE |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00300 | STRYKER |  |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11156 | MPCE |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00297 | STRYKER |  |  | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11154 | MPCE |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00454 | STRYKER | 7500 | 2134100015750027 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11153 | MPCE |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4415 | STRYKER | SV2 | 1956100015750043 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11152 | MPCE |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4417 | STRYKER | SV2 | 1956100015750007 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11151 | MPCE |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4408 | STRYKER | SV2 | 2043100015750010 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11150 | MPCE |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4410 | STRYKER | SV2 | 2043100015750033 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11149 | MPCE |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4405 | STRYKER | SV2 | 2043100015750011 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11148 | MPCE |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4404 | STRYKER | SV2 | 2043100015750012 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11147 | MPCE |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4412 | STRYKER | SV2 | 2043100015750028 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11146 | MPCE |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4411 | STRYKER | SV2 | 2043100015750021 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11145 | MPCE |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4413 | STRYKER | SV2 | 2043100015750013 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11144 | MPCE |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4395 | STRYKER | SV2 | 2412100015550019 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11143 | MPCE |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4395 | STRYKER | SV2 | 2412100015550019 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11142 | MPCE |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4398 | STRYKER | SV2 | 2412100015550032 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11141 | MPCE |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4399 | STRYKER | SV2 | 2412100015550029 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11140 | MPCE |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4403 | STRYKER | SV2 | 2412100015550013 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11139 | MPCE |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4401 | STRYKER | SV2 | 2412100015550015 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11138 | MPCE |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4397 | STRYKER | SV2 | 2412100015550025 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11137 | MPCE |  | 2022-07-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4394 | STRYKER | SV2 | 2412100015550004 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11136 | MPCE |  | 2022-07-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4400 | STRYKER | SV2 | 2412100015550003 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11135 | MPCE |  | 2022-07-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4402 | STRYKER | SV2 | 2412100015550002 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11134 | MPCE |  | 2022-07-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4392 | STRYKER | SV2 | 2134100015550007 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11133 | MPCE |  | 2022-07-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4387 | STRYKER | SV2 | 2412100015550023 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11132 | MPCE |  | 2022-07-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4393 | STRYKER | SV2 | 2134100015550006 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11131 | MPCE |  | 2022-07-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4389 | STRYKER | SV2 | 2134100015550003 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11130 | MPCE |  | 2022-07-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4391 | STRYKER | SV2 | 2134100015550004 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11129 | MPCE |  | 2022-07-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4384 | STRYKER | SV2 | 2412100015550022 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11128 | MPCE |  | 2022-07-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4388 | STRYKER | SV2 | 2412100015550020 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11127 | 01237 |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4791 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021559 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11126 | MPCE |  | 2022-07-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4385 | STRYKER | SV2 | 2412100015550009 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11125 | MPCE |  | 2022-07-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4329 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550018 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11124 | MPCE |  | 2022-07-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4321 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550032 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11123 | MPCE |  | 2022-07-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4320 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550033 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11122 | MPCE |  | 2022-07-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4390 | STRYKER | SV2 | 2412100015550001 | UCI 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11121 | MPCE |  | 2022-07-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4328 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550015 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11120 | 01311 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4725 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018107 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11119 | MPCE |  | 2022-07-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4326 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550014 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11118 | 01310 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11117 | MPCE |  | 2022-07-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4322 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550013 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11116 | 01309 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11115 | MPCE |  | 2022-07-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4325 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550008 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11114 | 01308 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5103 | HEALTHOMETER | 450KL | 4500016410 | UCI TRANSPLANTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
11113 | MPCE |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4323 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550021 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11112 | MPCE |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4319 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550028 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11111 | MPCE |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4327 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550002 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11110 | MPCE |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4324 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550006 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11109 | MPCE |  | 2022-07-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4460 | stryker | sv2Plus | 1647100015550032 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11108 | MPCE |  | 2022-07-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4459 | stryker | sv2Plus | 1808100015550025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11107 | MPCE |  | 2022-07-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4463 | stryker | sv2Plus | 1808100015550003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11106 | MPCE |  | 2022-07-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4462 | stryker | sv2Plus | 1647100015550022 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11105 | MPCE |  | 2022-07-12 |  | no | 1 | Cama Electromecanica | ETRA00304 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320032 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11104 | MPCE |  | 2022-07-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00306 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320017 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11103 | MPCE |  | 2022-07-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00305 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11102 | MPCE |  | 2022-07-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4465 | stryker | sv2Plus | 1647100015550025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11101 | MPCE |  | 2022-07-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00303 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11100 | MPCE |  | 2022-07-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00302 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320023 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11099 | MPCE |  | 2022-07-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00321 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870068 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11098 | MPCE |  | 2022-07-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00319 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870099 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11097 | MPCE |  | 2022-07-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00316 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870070 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11096 | MPCE |  | 2022-07-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00322 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870030 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11095 | MPCE |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4427 | STRYKER | SV2 | 2412100015550031 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11094 | MPCE |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4424 | STRYKER | SV2 | 2412100015550028 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11093 | MPCE |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4421 | STRYKER | SV2 | 2412100015550018 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11092 | MPCE |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4425 | STRYKER | SV2 | 2412100015550024 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11091 | MPCE |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4426 | STRYKER | SV2 | 2412100015550027 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11090 | MPCE |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4423 | STRYKER | SV2 | 2412100015550017 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11089 | MPCE |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4428 | STRYKER | SV2 | 2412100015550011 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11088 | MPCE |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4422 | STRYKER | SV2 | 2412100015550007 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11087 | MPCE |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4789 | STRYKER | 7500 | 2043100015750077 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11086 | MPCE |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4420 | STRYKER | SV2 | 2412100015550005 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11085 | MPCE |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4419 | STRYKER | SV2 | 2412100015550006 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11084 | MPCE |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4788 | STRYKER | 7500 | 2043100015750042 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11083 | MPCE |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4790 | STRYKER | 7500 | 2043100015750037 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11082 | MPCE |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00439 | STRYKER | SV2 | 2134100015750026 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11081 | MPCE |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00436 | STRYKER | SV2 | 2043100015750022 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11080 | MPCE |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00437 | STRYKER | SV2 | 2134100015750086 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11079 | MPCE |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00438 | STRYKER | SV2 | 1956100015750056 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11078 | MPCE |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00435 | STRYKER | SV2 | 2134100015750103 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11077 | MPCE |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00434 | STRYKER | SV2 | 2134100015750020 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11076 | MPCE |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4379 | STRYKER | SV2 | 1956100015750060 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11075 | MPCE |  | 2022-06-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4383 | STRYKER | SV2 | 2043100015750006 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11074 | MPCE |  | 2022-06-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4382 | STRYKER | SV2 | 2043100015750032 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11073 | MPCE |  | 2022-06-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4378 | STRYKER | SV2 | 2043100015750030 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11072 | MPCE |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4378 | STRYKER | SV2 | 2043100015750030 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11071 | MPCE |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4381 | STRYKER | SV2 | 2134100015550005 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11070 | MPCE |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4483 | STRYKER | sv2Plus | 2551100015550037 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11069 | MPCE |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4468 | stryker | sv2Plus | 2412100015550030 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11068 | MPCE |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4467 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11067 | MPCE |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4469 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320028 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11066 | 01259 |  | 2022-12-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | HOLTER |  | DMS | RESTING | S3-BP-563 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11065 | 01290 |  | 2022-12-30 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | EMCO4498 | TRACKMASTER | TMX428110 | FVDC - 2273/4130 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11064 | 01253 |  | 2022-12-14 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004832 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11063 | 01252 |  | 2022-12-14 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4293 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004842 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11062 | 01251 |  | 2022-12-14 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004838 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11061 | 01247 |  | 2022-12-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004843 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11060 | 01248 |  | 2022-12-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004836 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11059 | 01249 |  | 2022-12-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004851 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11058 | 01109 |  | 2022-02-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4471 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016815 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11057 | 01244 |  | 2022-12-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004852 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11056 | 01245 |  | 2022-12-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004847 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11055 | 01246 |  | 2022-12-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4292 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004834 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11054 | 01108 |  | 2022-12-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005272 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11053 | 01110 |  | 2022-12-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11052 | 0111 |  | 2022-12-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11051 | 01104 |  | 2022-12-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11050 | 01106 |  | 2022-12-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5125 | MEDIANA | D500 | 456862000143 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11049 | 1199 |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11048 | 1198 |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11047 | 1186 |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11046 | 1183 |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | CAC0002864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11045 | 1117 |  | 2022-12-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11044 | 1119 |  | 2022-12-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11043 | 1120 |  | 2022-12-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11042 | 1136 |  | 2022-12-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4882 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021526 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11041 | 1158 |  | 2022-12-17 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5102 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016510 | QUIROFANO CENTRAL | PREANESTESIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11040 | 1162 |  | 2022-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4446 | EDAN | IM-70 | 360080-M19306510002 | QUIROFANO 1 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11039 | 1161 |  | 2022-12-17 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11038 | 1159 |  | 2022-12-17 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11037 | 1157 |  | 2022-12-17 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11036 | 1122 |  | 2022-12-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11035 | 1163 |  | 2022-12-31 |  | si | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | 53889404 | WARMTOUCH | NELLCOR | CI11125439 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11034 | 1160 |  | 2022-12-17 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11033 | 1011 |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO4134 | 3M | RANGER 245 | 74192 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11032 | 1014 |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4883 | HEINE | PROFESSIONAL L | 1104721078 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11031 | N/R |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO3900 | 3M | RANGER 245 | 74082 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11030 | MPNEV |  | 2022-04-05 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11029 | N/R |  | 2022-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11028 | 357 |  | 2022-05-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4438 | WEM | SS-501 SX | CAC0002863 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11027 | n/r |  | 2022-10-29 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11026 | MPNEV |  | 2022-04-04 |  | no | 1 | CONGELADOR REFRIGERADOR | MEQ00596 | HAIER BIOMEDICAL | HYCD-282A | BE0F1-BE1T0-0QGK4-B0004 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11025 | n/r |  | 2022-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11024 | MPNEV |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00737 | HAIER | HYC-610 | BE06P4E0U00QJL3p0009 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11023 | 531 |  | 2022-09-04 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-17 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11022 | MPNEV |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00736 | HAIER | HXC-358B | BE006NNE1D00QJK6H0007 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11021 | 528 |  | 2022-09-03 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058103 | ELLTEC | AM-25-5B | 2250030 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11020 | 529 |  | 2022-09-03 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058062 | ELLTEC | AM-25-5B | 7250105 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11019 | 1201 |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11018 | MPNEV |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | CONGELADOR -30° | MEQO0740 | HAIER | DW-30L420F | BE0H20EAW00QJM310002 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11017 | 1184 |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11016 | 1216 |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4881 | WEM | SS-501 SX | CAD0003392 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11015 | MPNEV |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11014 | MPNEV |  | 2022-02-04 |  | no | 1 | congelador | EMCO4137 | THERMO FISHER | UFP5030A | 113339901170119 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11013 | 1207 |  | 2022-11-28 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4884 | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE B450 | SNE18030116HA | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11012 | MPNEV |  | 2022-02-03 |  | no | 1 | NEvera | EMCO0952 | THERMO | JEWETT | Z16R126659ZR | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11011 | MPCF |  | 2022-02-02 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | K973850 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11010 | 1174 |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113010765 | THOMAS | 1630 | 80900006097 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11009 | 1200 |  | 2022-11-23 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11008 | 1181 |  | 2022-11-30 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11006 | 1210 |  | 2022-11-20 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19083739 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11005 | 1185 |  | 2022-11-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11004 | 1189 |  | 2022-11-20 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO4903 | COVIDIEN | B2-WT6000 | SP19070103 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11003 | 1178 |  | 2022-11-20 |  | si | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11002 | 1177 |  | 2022-11-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11001 | 1176 |  | 2022-11-20 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
11000 | 1204 |  | 2022-11-23 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10999 | MPNEV |  | 2022-07-01 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07428 | REFRIMAG |  | 18-0023 | LABORATORIO | ALMACÉN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10998 | 1203 |  | 2022-11-23 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10997 | MPNEV |  | 2022-07-01 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07429 | REFRIMAG |  | 18-0224 | LABORATORIO | ALMACÉN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10996 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | KFS 250 | 60203094 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
10995 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | KOR 250 | 6420389 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
10994 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | KPF 250 | 60203092 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
10993 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL | 10028200020 | KAESER | BSD40 | 1025 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
10992 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | COMPRESOR ASD40 | 2774207 | KAESER | N.I | 1097 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
10991 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | TANQUE PULMÓN DE AIRE | 15754 | OKS | D-57223 | 625424 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10990 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | TANQUE DE VACÍO |  | HEUPEL | 2500 | 1982 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
10989 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10988 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10987 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-006 | CONCOA |  | 17910G86 | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA OXIGENO |  | KAESER
10986 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-005 | CONCOA |  | 17A10HNC | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA OXIGENO |  | KAESER
10985 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-005 | CONCOA |  | 17A10HNC | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA OXIGENO |  | KAESER
10984 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-004 | CONCOA |  | 17A10HND | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA OXIGENO |  | KAESER
10983 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | REGULADOR DE OXIGENO | CEG-003 | CONCOA |  | 17A10HN8 | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA OXIGENO |  | KAESER
10982 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | REGULADOR DE AIRE | CEG-002 | PARKER | P3NRA98BNG | 09485 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10981 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | REGULADOR DE AIRE | CEG-001 | PARKER | P3NRA98BNG |  | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10980 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | MONITOR DE CO Y PD | MEQ00538 | ENMET | MedAir 2200 | 100-2137 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10979 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | MANIFOLD AUTOMÁTICO DE OXIGENO |  | AMICO | M3EC-S-HH-S-OXY | 20210125-0020 | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA OXIGENO |  | KAESER
10978 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | MANIFOLD AUTOMÁTICO DE AIRE MEDICINAL |  | AMICO | M3EC-S-HH-S-AIR | 20210318-001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10977 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | 1038 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10976 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO | 1037 | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | W16720515001/001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10975 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K13 -F9 | 102126.01711 - 1526 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
10974 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10973 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10972 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1303 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10971 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1301 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10970 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10969 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | 1059 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
10968 | 01294 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO5309 | WELCHALLYN | GS9000 | 10021319114081 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10967 | 01302 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5304 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065443 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10966 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
10965 | 01303 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5310 | SMAF | YX930D | BIO.20.115 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10964 | MPGM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | 1047-6704231 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
10963 | 01304 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5306 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065444 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10962 | 01305 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5305 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065441 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10961 | 01288 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5303 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065442 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10960 | 01293 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5300 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065445 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10959 | 01292 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5301 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065436 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10958 | 01291 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5308 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065438 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10957 | 01289 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5302 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065439 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10956 | 01107 |  | 2022-12-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10955 | 01234 |  | 2022-12-07 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | 456862000181 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10954 | 01226 |  | 2022-12-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10953 | 01227 |  | 2022-12-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10952 | 01306 |  | 2022-12-30 | se realiza limpieza y desinfección del equipo de manera interna y externa, se hace inspeccion visual y estructural del equipo y se comprueba que el equipo se encuentra en correcto estado, se hacen pruebas de funcionamiento general y se comprueba que el equipo trabaja correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio. | no | 1 | CAVITRON | EMCO3979 | BEYES | P6 PLUS | S1730437AL | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10951 | 01266 |  | 2022-12-20 | El equipo se encuentra operativo, y asi mismo se deja en el servicio después de realizar el respectivo mantenimiento preventivo | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CH-30 | GH03600 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10950 | 01265 |  | 2022-12-20 | El equipo se encuentra en funcionamiento y asi mismo, se entrega en el servicio después de realizar el respectivo mantenimiento | no | 1 | MICROSCOPIO | SIN CODIGO | Olympus | NR | 15087600 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10949 | 01264 |  | 2022-12-20 | El equipo se encuentra en funcionamiento y asi mismo, se entrega al servicio después de realizar el respectivo mantenimiento preventivo | no | 1 | MICROTOMO |  | THERMO SCIENTIFIC | MICROM HM325 | S17081621 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10948 | 01257 |  | 2022-12-15 | El equipo funciona correctamente, se le realizán pruebas y se deja nuevamente operativo en el servicio despuès de realizar el respectivo mantenimiento | no | 1 | MICROSCOPIO | 14703200 | OLYMPUS | CHS |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10947 | 01256 |  | 2022-12-15 | El equipo se encuentra operativo en el servicio, y asi mismo se entrega después de realizar el respectivo mantenimiento | no | 1 | MICROSCOPIO | 14701600 | OLYMPUS | CHS | 4B0107 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10946 | 01255 |  | 2022-12-15 | el equipo se encuentra operativo y asi mismo se entrega en el servicio, después de realizar mantenimiento preventivo | no | 1 | CITO CENTRIFUGA | 53942224 | THERMO | CYTOSPIN 4 | CY207521708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10945 | 01284 |  | 2022-12-30 | el equipo se encuentra operativo en el servicio y asi mismo se deja despues de realizar el respectivo mantenimiento | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4759 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023834 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10944 | 01285 |  | 2022-12-30 | el equipo se encuentra operativo y asi mismo se deja en el servicio despues de realizar el respectivo mantenimiento | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4755 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023835 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10943 | MPCM |  | 2022-12-21 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00324 | MUBI - DOMETAL | N.I | 0000062387 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10942 | MPCM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00323 | HIDRUX | N.I | 0000062390 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10941 | MPCM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62392 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10940 | MPCM |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62391 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10939 | MPCM |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62389 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10937 | MPCM |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62388 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10936 | MPCM |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62386 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10935 | MPCM |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62385 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10934 | MPCM |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62384 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10933 | MPCM |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62383 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10932 | MPCM |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62382 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10931 | MPCM |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62381 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10930 | MPCM |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62380 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10929 | MPCM |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62379 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10928 | MPCM |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62378 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10927 | MPCM |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62377 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10926 | MPCM |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62376 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10925 | MPCM |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62375 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10924 | MPCM |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO354 | HYDRUX | N.I | 62374 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10923 | MPCM |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62373 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10922 | MPCM |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 352 | HYDRUX | N.I | 62372 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10921 | MPCM |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62371 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10920 | MPCM |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62370 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10919 | MPCM |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62369 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10918 | MPCM |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 350 | MUBI - DOMETAL | N.I | 62368 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10917 | MPCM |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62367 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10916 | MPCM |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62366 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10915 | MPCM |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 347 | MUBI - DOMETAL | N.I | 62365 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10914 | MPCM |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62364 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10913 | MPCM |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | etra00345 | MUBI - DOMETAL | N.I | 0000062363 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10912 | MPCM |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62362 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10911 | MPCM |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62361 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10909 | MPCM |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62360 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10908 | MPCM |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62359 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10907 | MPCM |  | 2022-12-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62358 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10906 | MPCM |  | 2022-12-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62357 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10905 | MPCM |  | 2022-12-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62356 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10904 | MPCM |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | etra00337 | MUBI - DOMETAL | N.I | 0000062355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10903 | MPCM |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62354 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10902 | MPCM |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | MUBI - DOMETAL | N.I | 62353 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10901 | MPCM |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 65591 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10900 | MPCM |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 65350 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10899 | MPCM |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 65339 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10898 | MPCM |  | 2022-11-22 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 65258 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10897 | MPCM |  | 2022-11-22 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00204 | LOS PINOS | N.I | 77292 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10896 | MPCM |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 77294 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10895 | MPCM |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00210 | LOS PINOS | N.I | 77297 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10893 | MPCM |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 76482 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10892 | MPCM |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 76481 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10891 | MPCM |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 76489 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10890 | MPCM |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | LOS PINOS | N.I | 77291 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10889 | MPCM |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4297 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10888 | MPCM |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4297 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10887 | MPCM |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4296 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10886 | MPCM |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4296 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10885 | MPCM |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4289 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10884 | MPCM |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4289 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10883 | MPCM |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4283 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10882 | MPCM |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4283 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10881 | MPCM |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O112AQ4072 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10880 | MPCM |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2862 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10879 | MPCM |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4034 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10878 | MPCM |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4027 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10877 | MPCM |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O115AQ4184 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10874 | MPCM |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O114AQ4168 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10873 | MPCM |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O113AQ4163 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10872 | MPCM |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2890 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10871 | MPCM |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4294 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10870 | MPCM |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4287 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10869 | MPCM |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O112AQ4070 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10868 | MPCM |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O112AQ4051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10867 | MPCM |  | 2022-10-24 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4033 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10866 | MPCM |  | 2022-10-24 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4025 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10865 | MPCM |  | 2022-10-21 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4295 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10864 | MPCM |  | 2022-10-21 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O115AQ4178 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10863 | MPCM |  | 2022-10-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O114AQ4167 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10862 | 01283 |  | 2022-12-30 | Se comprueba que el equipo responde a los diferentes tocos pero se hace prueba de impresion y no logra imprimir. correctamente. Se requiere cambio de impresora. | si | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10861 | MPCM |  | 2022-10-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O113AQ4123 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10860 | 01282 |  | 2022-12-30 | Se entrega el equipo completamente funcional al servicio correspondiente. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10859 | MPCM |  | 2022-10-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2889 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10858 | MPCM |  | 2022-10-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O068AQ2850 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10857 | MPCM |  | 2022-10-18 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10856 | MPCM |  | 2022-10-18 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4285 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10855 | MPCM |  | 2022-10-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4277 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10854 | MPCM |  | 2022-10-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O112AQ4056 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10853 | MPCM |  | 2022-10-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4037 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10852 | MPCM |  | 2022-10-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4030 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10851 | MPCM |  | 2022-10-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O074AQ3059 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10850 | MPCM |  | 2022-10-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O115AQ4189 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10849 | MPCM |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O114AQ4173 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10848 | MPCM |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O114AQ4165 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10847 | MPCM |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2895 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10846 | MPCM |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2895 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10845 | MPCM |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2865 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10844 | MPCM |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4293 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10843 | MPCM |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4286 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10842 | MPCM |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4279 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10841 | MPCM |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O112AQ4062 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10840 | MPCM |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4044 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10839 | MPCM |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4031 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10838 | MPCM |  | 2022-10-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O074AQ3062 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10837 | MPCM |  | 2022-10-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O115AQ4190 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10836 | MPCM |  | 2022-10-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O115AQ4176 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10835 | MPCM |  | 2022-10-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O114AQ4166 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10834 | MPCM |  | 2022-09-28 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4291 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10833 | MPCM |  | 2022-09-28 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O068AQ2849 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10832 | MPCM |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O112AQ4091 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10831 | MPCM |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O119AQ4284 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10830 | MPCM |  | 2022-09-26 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000151 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10829 | MPCM |  | 2022-09-26 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000162 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10828 | MPCM |  | 2022-09-23 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000165 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10827 | MPCM |  | 2022-09-23 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000126 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10826 | MPCM |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000148 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10825 | MPCM |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000142 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10824 | MPCM |  | 2022-09-21 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000094 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10823 | MPCM |  | 2022-09-21 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000104 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10822 | MPCM |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000102 | OBSERVACION CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10821 | MPCM |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000088 | OBSERVACION CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10820 | MPCM |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2896 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10819 | MPCM |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2866 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10818 | MPCM |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O112AQ4055 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10817 | MPCM |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4035 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10816 | MPCM |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O109AQ4029 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10815 | MPCM |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2900 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10814 | MPCM |  | 2022-09-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O115AQ4188 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10813 | MPCM |  | 2022-09-14 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O114AQ4169 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10812 | MPCM |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O114AQ4164 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10811 | MPCM |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2892 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10810 | MPCM |  | 2022-09-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O070AQ2864 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10809 | MPCM |  | 2022-09-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | HILL ROM | N.I | O067AQ2842 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10808 | MPCM |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000097 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10807 | MPCM |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000093 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10806 | MPCM |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000136 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10805 | MPCM |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000095 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10804 | MPCM |  | 2022-09-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000145 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10803 | MPCM |  | 2022-09-07 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000166 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10802 | MPCM |  | 2022-09-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000135 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10801 | MPCM |  | 2022-09-06 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000099 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10800 | MPCM |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000087 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10799 | MPCM |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000138 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10798 | MPCM |  | 2022-09-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000111 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10797 | MPCM |  | 2022-09-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000130 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10796 | MPCM |  | 2022-09-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000133 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10795 | MPCM |  | 2022-09-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | ETRA00284 | PARAMOUNT | N.I | C15000143 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10794 | MPCM |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000110 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10793 | MPCM |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000132 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10792 | MPCM |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000125 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10791 | 01297 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10790 | 01295 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3980 | BEYES | P6 PLUS | S1730457AL | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10789 | 01296 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3977 | BEYES | P6 PLUS | S1730447AL | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10788 | 01299 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3981 | SURGIC AP | NE 180 | D7404262 | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10787 | 01300 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | D7804275 | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10786 | 01298 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | LOCALIZADOR DE CONDUCTOS | EMCO3973 | DENSPLY | X-SMART PLUS | 07X78034 | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10785 | 01301 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10784 | 01297 |  | 2022-12-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | ODONTOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10783 | 1457 |  | 2022-09-14 | Se hace verificación de flujos, volúmenes y presiones.limpieza interna y externa, Se instala batería principal | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4917 | NEUMOVENT | TS | 200848791083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
10782 | MPCM |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000159 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10781 | MPCM |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000131 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10780 | MPCM |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000100 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10779 | MPCM |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000096 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10778 | MPCM |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000090 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10777 | MPCM |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000098 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10776 | MPCM |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000107 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10775 | MPCM |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000124 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10774 | MPCM |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000164 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10773 | MPCM |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000140 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10772 | MPCM |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000161 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10771 | MPCM |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000137 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10770 | MPCM |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000146 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10769 | MPCM |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | OO249 | PARAMOUNT | N.I | C15000152 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10768 | MPCM |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000139 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10767 | MPCM |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000091 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10766 | MPCM |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000101 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10765 | MPCM |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000092 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10764 | MPCM |  | 2022-08-08 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000156 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10763 | MPCM |  | 2022-08-08 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000157 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10762 | MPCM |  | 2022-08-08 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000128 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10761 | MPCM |  | 2022-08-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000108 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10760 | MPCM |  | 2022-08-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000158 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10759 | MPCM |  | 2022-08-05 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000134 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10758 | MPCM |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000106 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10757 | MPCM |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C15000129 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10756 | MPCM |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000528 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10755 | MPCM |  | 2022-08-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000527 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10754 | MPCM |  | 2022-08-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000523 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10753 | MPCM |  | 2022-08-03 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000522 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10752 | MPCM |  | 2022-08-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000521 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10751 | MPCM |  | 2022-08-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000520 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10750 | MPCM |  | 2022-08-02 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000518 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10749 | MPCM |  | 2022-08-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000514 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10748 | MPCM |  | 2022-08-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000463 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10747 | MPCM |  | 2022-08-01 |  | no | 1 | CAMILLA DE TRANSPORTE | N.I | PARAMOUNT | N.I | C14000462 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10746 | MPCE |  | 2022-12-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO7141 | LOS PINOS |  |  | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10745 | MPCE |  | 2022-12-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | STRYKER |  | 21084 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10744 | MPCE |  | 2022-12-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO7268 | PARAMOUNT |  |  | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10743 | MPCE |  | 2022-12-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | PARAMOUNT | N.I | 900211400023 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10740 | MPCE |  | 2022-12-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07228 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500012 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10739 | MPCE |  | 2022-12-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07270 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600023 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10737 | MPCE |  | 2022-12-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07291 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10736 | MPCE |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07284 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500031 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10735 | MPCE |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07209 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500024 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10734 | MPCE |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07226 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10733 | MPCE |  | 2022-12-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07227 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500021 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10732 | MPCE |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07257 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10731 | MPCE |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07276 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600015 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10730 | MPCE |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07258 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500028 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10729 | MPCE |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07264 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10728 | MPCE |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07251 | PARAMOUNT | N.I | 901203600010 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10727 | MPCE |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07263 | PARAMOUNT | N.I | 900116500040 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10726 | MPCE |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07263 | PARAMOUNT | N.I | 900116500040 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10725 | MPCE |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07267 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500038 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10724 | MPCE |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07272 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500026 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10723 | MPCE |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07254 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10722 | MPCE |  | 2022-11-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07294 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10721 | MPCE |  | 2022-11-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07273 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500032 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10720 | MPCE |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07256 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10719 | MPCE |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07268 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500005 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10718 | MPCE |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07261 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600007 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10717 | MPCE |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07230 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10716 | MPCE |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07285 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100010 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10715 | MPCE |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07255 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600019 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10714 | MPCE |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07231 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10713 | MPCE |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07283 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500055 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10712 | MPCE |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07279 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10711 | MPCE |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07295 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100064 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10710 | MPCE |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07252 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600020 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10709 | MPCE |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07286 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100052 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10708 | MPCE |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07293 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100051 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10707 | MPCE |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07275 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314M 901203600008 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10706 | MPCE |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07299 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214k 901004100055 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10705 | MPCE |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07282 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0214K 901004100071 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10704 | MPCE |  | 2022-10-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3164 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10703 | MPCE |  | 2022-10-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3161 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10702 | MPCE |  | 2022-10-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3163 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10701 | MPCE |  | 2022-10-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3083 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10700 | MPCE |  | 2022-10-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3160 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10699 | MPCE |  | 2022-10-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | emco3087 | CARE CONTROL |  |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10698 | MPCE |  | 2022-10-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07253 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500002 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10697 | MPCE |  | 2022-10-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07278 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500014 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10696 | MPCE |  | 2022-10-24 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07262 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0314L 901103700003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10695 | MPCE |  | 2022-10-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07280 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500070 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10694 | MPCE |  | 2022-10-21 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07260 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10693 | MPCE |  | 2022-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07266 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500013 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10692 | MPCE |  | 2022-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07300 | PARAMOUNT | N.I | PA63250C-Z01-0415A 900116500001 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10691 | MPCE |  | 2022-10-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07274 | PARAMOUNT | N.I | 900110000059 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10689 | MPCE |  | 2022-10-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07271 | PARAMOUNT | N.I | 900110000020 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10688 | MPCE |  | 2022-10-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07290 | PARAMOUNT | N.I | 900110000063 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10687 | MPCE |  | 2022-10-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07269 | PARAMOUNT | N.I | 901206400094 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10686 | MPCE |  | 2022-10-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07292 | PARAMOUNT | N.I | 901015600046 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10685 | MPCE |  | 2022-10-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07292 | PARAMOUNT | N.I | 901015600046 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10684 | MPCE |  | 2022-10-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07289 | PARAMOUNT | N.I | 901015600035 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10683 | MPCE |  | 2022-10-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07277 | PARAMOUNT | N.I | 900110000038 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10682 | MPCE |  | 2022-10-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | PARAMOUNT | N.I | 900808800062 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10681 | MPCE |  | 2022-10-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | PARAMOUNT | N.I | 900808800032 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10680 | MPCE |  | 2022-10-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | PARAMOUNT | N.I | 900108400052 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10679 | MPCE |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | PARAMOUNT | N.I | 900908900047 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10678 | MPCE |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | PARAMOUNT | N.I | 900305500056 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10677 | MPCE |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | PARAMOUNT | N.I | 900808800034 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10676 | MPCE |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3998 | PARAMOUNT | N.I | 900702700002 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10675 | MPCE |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07240 | PARAMOUNT | N.I | 900110000019 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10674 | MPCE |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07242 | PARAMOUNT | N.I | 900116500006 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10673 | MPCE |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07288 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10672 | MPCE |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07241 | PARAMOUNT | N.I | 900110000002 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10671 | MPCE |  | 2022-09-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07236 | PARAMOUNT | N.I | 900110000033 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10670 | MPCE |  | 2022-09-14 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07232 | PARAMOUNT | N.I | 900110000055 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10669 | MPCE |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07229 | PARAMOUNT | N.I | 901010900013 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10668 | MPCE |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07301 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10667 | MPCE |  | 2022-09-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07238 | PARAMOUNT | N.I | 900110000051 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10666 | MPCE |  | 2022-09-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07281 | PARAMOUNT | N.I | 900110000057 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10665 | MPCE |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07235 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10664 | MPCE |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO078297 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10663 | MPCE |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07233 | PARAMOUNT | N.I | 900110000079 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10662 | MPCE |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07298 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10661 | MPCE |  | 2022-09-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07302 | PARAMOUNT | N.I | 900110000069 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10660 | MPCE |  | 2022-09-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2119 | LOS PINOS | N.I | 49647 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10659 | MPCE |  | 2022-09-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49631 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10657 | MPCE |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49229 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10656 | MPCE |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49643 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10655 | MPCE |  | 2022-09-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07145 | LOS PINOS | N.I | 504338 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10654 | MPCE |  | 2022-09-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07135 | LOS PINOS | N.I | 504328 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10653 | MPCE |  | 2022-09-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07136 | LOS PINOS | N.I | 504336 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10652 | MPCE |  | 2022-09-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07136 | LOS PINOS | N.I | 504336 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10651 | MPCE |  | 2022-09-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2123 | LOS PINOS | N.I | 49642 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10649 | MPCE |  | 2022-08-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07245 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10647 | MPCE |  | 2022-08-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2116 | LOS PINOS | N.I | 49634 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10646 | MPCE |  | 2022-08-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49646 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10645 | MPCE |  | 2022-08-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2103 | LOS PINOS | N.I | 49627 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10643 | MPCE |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49622 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10641 | MPCE |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2109 | LOS PINOS | N.I | 49638 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10640 | MPCE |  | 2022-08-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2104 | LOS PINOS | N.I | 49623 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10639 | MPCE |  | 2022-08-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2124 | LOS PINOS | N.I | 49645 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10636 | MPCE |  | 2022-08-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 49641 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10635 | 01101 |  | 2022-11-28 | Requiere bombillo | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10634 | MPCE |  | 2022-08-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2112 | LOS PINOS | N.I | 501395 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10630 | 00796 |  | 2022-09-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10629 | 00797 |  | 2022-09-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10628 | 1209 |  | 2022-11-14 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY |  | DXF85003113 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10627 | 1202 |  | 2022-11-23 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10626 | 1195 |  | 2022-11-24 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10625 | 00799 |  | 2022-09-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10623 | 00177 |  | 2022-04-11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5155 | COMEN | STAR 8000E | E7200527108F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10621 | MPCE |  | 2022-07-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00218 | LOS PINOS | N.I | 503757 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10620 | MPCE |  | 2022-07-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07127 | LOS PINOS | N.I | 503551 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10619 | MPCE |  | 2022-07-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 503985 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10618 | MPCE |  | 2022-07-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07118 | LOS PINOS | N.I | 503549 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10617 | MPCE |  | 2022-07-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07123 | LOS PINOS | N.I | 503555 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10616 | 00795 |  | 2022-09-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10615 | MPCE |  | 2022-07-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07120 | LOS PINOS | N.I | 503564 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10614 | MPCE |  | 2022-07-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07124 | LOS PINOS | N.I | 503552 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10612 | 1175 |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10611 | MPCE |  | 2022-07-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO077131 | LOS PINOS | N.I | 503571 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10610 | 00863 |  | 2022-09-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10609 | MPCE |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 503557 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10608 | MPCE |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | N.I | LOS PINOS | N.I | 503547 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10607 | MPCE |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07128 | LOS PINOS | N.I | 503984 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10606 | MPCE |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07130 | LOS PINOS | N.I | 503569 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10604 | MPCE |  | 2022-07-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07128 | LOS PINOS | N.I | 503561 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10603 | MPCE |  | 2022-07-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07121 | LOS PINOS | N.I | 503556 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10602 | 00728 |  | 2022-09-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10601 | MPCE |  | 2022-07-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07129 | LOS PINOS | N.I | 503568 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10600 | MPCE |  | 2022-07-01 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07122 | LOS PINOS | N.I | 503565 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10599 | MPVEH |  | 2022-12-21 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10598 | MPVEH |  | 2022-12-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10597 | MPVEH |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10596 | MPVEH |  | 2022-12-16 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10595 | 00723 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5154 | COMEN | STAR 8000E | E7200527065F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10594 | MPVEH |  | 2022-12-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10593 | MPVEH |  | 2022-12-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10592 | 00739 |  | 2022-09-07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5146 | COMEN | STAR 8000E | E7200527104F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10591 | MPVEH |  | 2022-12-13 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10590 | MPVEH |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10589 | MPVEH |  | 2022-12-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10588 | MPVEH |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10587 | MPVEH |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10586 | 00740 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5156 | COMEN | STAR 8000E | E7200527102F | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10585 | MPVEH |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10584 | MPVEH |  | 2022-12-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10583 | MPVEH |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10582 | MPVEH |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10581 | MPVEH |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10580 | MPVEH |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10579 | 00721 |  | 2022-09-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5157 | COMEN | STAR 8000E | E7200527049F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10578 | MPVEH |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10577 | MPVEH |  | 2022-09-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10576 | MPVEH |  | 2022-09-13 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10575 | MPVEH |  | 2022-09-12 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10574 | MPVEH |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10573 | MPVEH |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10572 | MPVEH |  | 2022-09-07 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10571 | MPVEH |  | 2022-09-06 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10570 | MPVEH |  | 2022-09-05 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10569 | MPVEH |  | 2022-09-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10568 | MPVEH |  | 2022-09-01 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10567 | MPVEH |  | 2022-05-19 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10566 | MPVEH |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10565 | MPVEH |  | 2022-05-17 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10564 | MPVEH |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10563 | MPVEH |  | 2022-05-13 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10562 | MPVEH |  | 2022-05-12 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10561 | MPVEH |  | 2022-05-11 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10560 | MPVEH |  | 2022-05-10 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10559 | MPVEH |  | 2022-05-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10558 | MPVEH |  | 2022-05-06 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10557 | MPVEH |  | 2022-05-05 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10556 | MPVEH |  | 2022-05-04 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10555 | MPVEH |  | 2022-05-03 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10554 | MPVEH |  | 2022-05-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10553 | MPVEH |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10552 | MPVEH |  | 2022-02-21 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10551 | MPVEH |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10550 | MPVEH |  | 2022-02-03 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10549 | MPVEH |  | 2022-02-04 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10548 | MPVEH |  | 2022-02-11 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10547 | MPVEH |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10546 | MPVEH |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10545 | MPVEH |  | 2022-02-15 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10544 | MPVEH |  | 2022-02-18 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10543 | MPVEH |  | 2022-02-17 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10542 | MPVEH |  | 2022-02-02 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10541 | MPVEH |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10540 | MPVEH |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ihq991 | chevrolet | 2016 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10538 | MPCE |  | 2022-06-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO2472 | STRYKER |  |  | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10537 | MPCE |  | 2022-06-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07133 | LOS PINOS | N.I | 504337 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10536 | MPCE |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07149 | LOS PINOS | 15JCJFCBJG | 504342 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10535 | MPCE |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07148 | LOS PINOS | N.I | 504343 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10534 | MPCE |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07137 | LOS PINOS | N.I | 504334 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10533 | MPCE |  | 2022-06-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07247 | PARAMOUNT |  |  | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10532 | MPCE |  | 2022-06-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | PARAMOUNT |  | 901102800002 | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10531 | MPCE |  | 2022-06-07 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO07248 | PARAMAMOUNT |  | PA6625DB-Z01-0113K 901002700003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10530 | MPCE |  | 2022-06-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3992 | PARAMOUNT | N.I | 900000000000 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10529 | MPCE |  | 2022-06-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3999 | PARAMOUNT | N.I | 900211400024 | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10528 | MPCE |  | 2022-06-06 |  | no | 1 | cama electromecanica | myeo07249 | PARAMOUNT |  | PA66250DB-Z01-0113K 901002700015 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10527 | MPCE |  | 2022-06-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3991 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10526 | MPCE |  | 2022-06-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO3994 | PARAMOUNT | N.I | 901000000000 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10525 | MPCE |  | 2022-06-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | PARAMOUNT |  | 900211400025 | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10524 | MPCE |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO7246 | PARAMOUNT |  |  | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10523 | 00722 |  | 2022-09-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4858 | COMEN | STAR 8000E | E7200527050F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10522 | MPCE |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | PARAMOUNT |  | 900908900027 | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10521 | 00724 |  | 2022-09-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5147 | COMEN | STAR 8000E | E7200527030F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10520 | MPCE |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | MYEO7265 | PARAMOUNT |  |  | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10519 | MPAA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | TECAM | 4FRDX060126 MANEJADORA / 1URCO60136 CONDENSADORA | UMA 340764330019321010014 UC # 340688982058C180100040 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10518 | MPAA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 11 TON |  | TECAM | 3ADBT03 MANEJADORA / 1UEBE36136-P CONDENSADORA | UMA 20010002 UC # 2001004 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10517 | MPAA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | MYEO09918 | TECAM | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10516 | MPAA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MEQ00717 | TECAM |  | 18070802 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10515 | MPAA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO de 20 Toneladas | UMA MYEO07522 UC #1 MEQ00724 UC#2 MEQ00723 | TECAM | 3ADBT 21 MANEJADORA / 1UZT14 136-C CONDENSADORAS | UMA 18070801 UC # 1 - 180708016 UC # 2 - 180708017 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10514 | MPAA |  | 2022-11-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 12.5 TON | N.I | LENNOX | N.I | UMA 5613J04705 UCA 5612K05024 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10513 | MPAA |  | 2022-11-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | N.I | N.I | 5096E15484 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10512 | 00717 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4860 | COMEN | STAR 8000E | E7200527083F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10511 | MPAA |  | 2022-11-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA06064 | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10510 | MPAA |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA060667 | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10509 | MPAA |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679923 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10508 | MPAA |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 208620 | COMFORTSTART | N.I | 4854 | JEFATURA DIVISION SISTEMAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10507 | MPAA |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | 3901E04202 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10506 | MPAA |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON | UMA MEQ00722 - UC MEQ00721 | TECAM | 3ADBT 06 UMA C060136 CONDENSADORAS | UMA 18070804 - UC C704800891917C06400025 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10505 | 00719 |  | 2022-09-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5158 | COMEN | STAR 8000E | E7200527074F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10504 | 00958 |  | 2022-10-14 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3876 | 3M | RANGER 245 | 55620 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10503 | 00947 |  | 2022-10-12 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO Y ASI MISMOS SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004835 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10502 | 00948 |  | 2022-10-12 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004844 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10501 | 00949 |  | 2022-10-12 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004840 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10500 | 01040 |  | 2022-10-21 | SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5110 | MINDRAY | SV300 | GB-08027257 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10499 | 00720 |  | 2022-09-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5153 | COMEN | STAR 8000E | E7200527067F | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10498 | 01025 |  | 2022-10-19 | SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003579 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10497 | 01024 |  | 2022-10-19 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10496 | 01022 |  | 2022-10-19 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10495 | 01021 |  | 2022-10-19 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003574 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10494 | 01020 |  | 2022-10-19 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060267 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10493 | 01019 |  | 2022-10-18 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO | no | 1 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3877 | 3M | RANGER 245 | 55621 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10492 | 01018 |  | 2022-10-18 | SE ENCUENTRA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003572 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10491 | 01031 |  | 2022-10-20 | SE ENCUENTRA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10490 | 01030 |  | 2022-10-20 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003578 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10489 | 01029 |  | 2022-10-20 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003695 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10488 | 01028 |  | 2022-10-20 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DEL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4265 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003694 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10487 | 01027 |  | 2022-10-20 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DEL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10486 | MPAA |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1307341 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10485 | 00731 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4856 | COMEN | STAR 8000E | E7200527089F | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10484 | 01026 |  | 2022-10-19 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003573 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10483 | 01033 |  | 2022-10-21 | SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | 401378 | APC MEDICAL | EV4543 | MVBS2541 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10482 | 01015 |  | 2022-10-18 | SE ENCUENTRA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10481 | MPAA |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X064178373 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10480 | MPAA |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X07679913 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10479 | MPAA |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 2588E48206 | ESCANOGRAFO- ID |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10478 | MPAA |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | N.I | N.I | 1597E19974 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10477 | 01016 |  | 2022-10-18 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003692 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10476 | MPAA |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1902472 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10475 | 01017 |  | 2022-10-18 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO EN EL SERVICIO DE UCI URGENCIAS, SE REALIZA MANTENIMIENTO Y SE DEJA EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003688 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10474 | MPAA |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1309342 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10473 | 00142 |  | 2022-10-14 | SE REALIZA INSTALACIÓN DE LOS ACCESORIOS DEL MONITOR, SE INSTALA CABLE ECG, CABLE DE SATURADOR, SENSOR DE SATURADOR Y MANGUERA DE NIBP, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE DEJA OPERACIONAL EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10472 | MPAA |  | 2022-11-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X064178355 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10471 | 00951 |  | 2022-10-13 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4756 | PULMO MED | 7E-A | 00382 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10470 | MPAA |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679916 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10469 | MPAA |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | MYEO04213 | CONFORTFRESH | N.I | 611KAZK00061 | DIRECCION GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10468 | MPAA |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998270 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10466 | 01052 |  | 2022-10-26 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5288 | MINDRAY | SV300 | GB-08027263 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10465 | 01037 |  | 2022-10-21 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO, SE REALIZA MANTENIMIENTO EN ACOMPAÑAMIENTO DE LA PRACTICANTE | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5289 | MINDRAY | SV300 | GB-08027258 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10464 | 00716 |  | 2022-09-05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4859 | COMEN | STAR 8000E | E7200527069F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10463 | MPAA |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON | MYEO08833 | KIELMAN |  | UMA KLCAC-260CO1B1F UC KLCAC260CO1BOT | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10462 | 01038 |  | 2022-10-21 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5287 | MINDRAY | SV300 | GB-08027262 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10461 | 01049 |  | 2022-10-24 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5069 | MINDRAY | sv300 | GB-06023621 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10460 | 00718 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4855 | COMEN | STAR 8000E | E7200527123F | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10459 | 01048 |  | 2022-10-24 | SE ENCUENTRA EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUÈS DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5068 | MINDRAY | sv300 | GB-06023618 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10458 | 01218 |  | 2022-12-05 | El equipo es entregado en el servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10457 | 01047 |  | 2022-10-24 | SE ENCUENTRA EQUIPO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5290 | MINDRAY | SV300 | GB-08027260 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10456 | 01219 |  | 2022-12-05 | El equipo es entregado al servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10455 | 01046 |  | 2022-10-24 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5296 | MINDRAY | SV300 | GB-08027529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10454 | 01220 |  | 2022-12-05 | Se entrega el equipo al servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10453 | 01045 |  | 2022-10-24 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA CAMBIAR KIT DE AÑO 1 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4922 | MINDRAY | sv300 | GB-06023619 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10452 | MPAA |  | 2022-11-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU |  | MIRAGE |  | (UMA)3C54370000503 (UCA) no identificado | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10451 | 01042 |  | 2022-10-21 | SE ENCUENTRA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO Y ASI MISMO SE DEJA DESPUES DE REALIZAR EL FUNCIONAMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5108 | MINDRAY | SV300 | GB-08027255 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10450 | 01041 |  | 2022-10-21 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO EN EL SERVICIO Y SE DEJA ASI MISMO EN EL SERVICIO LUEGO DEL MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE KIT DE 1 AÑO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5109 | MINDRAY | SV300 | GB-08027256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10449 | MPAA |  | 2022-11-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X7010059 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10448 | MPAA |  | 2022-11-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | YORK | N.I | WCB6928413 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10447 | MPAA |  | 2022-11-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | 0508SC995861 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10446 | MPAA |  | 2022-11-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | 0511SC000305 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10445 | 00952 |  | 2022-10-13 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y ASI MISMO SE DEJA EN EL SERVICIO DESPUES DE REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440046PA | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10444 | 00728 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5152 | COMEN | STAR 8000E | E7200527081F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10443 | MPAA |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU | MYEO08832 | MIRAGE | (UMA) ELF121Q (UCA)CLF121Q | UMA 3406102330786300820178 UC 3406102330886280860015 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10442 | MPAA |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60.000 BTU | MYO08830 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10441 | 00729 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5142 | COMEN | STAR 8000E | E7200527082F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10440 | 00730 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5159 | COMEN | STAR 8000E | E7200527068F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10439 | MPAA |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA060258 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10438 | MPAA |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TONELADAS | UC MEQO1040 UC MYEO09559 | TRANE | N.I | UMA 22461141WA UC 200062685TA | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10437 | MPAA |  | 2022-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05121001956 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10436 | 00725 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4944 | COMEN | STAR 8000E | E7200527024F | N/R |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10435 | MPAA |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998272 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10434 | MPAA |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO08827 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10433 | MPAA |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 9.000 BTU | MYO08828 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10432 | MPAA |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | T931616 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10431 | MPAA |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | YORK | N.I | NOA6773700 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10430 | MPAA |  | 2022-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05111000380 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10429 | MPAA |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0509995724 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10428 | MPAA |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | aire acondicionado MINISPLIT 12.000 BTU |  | mirage |  | UMA ELF121Q UC CLF121Q | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10427 | MPAA |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679924 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10426 | MPAA |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679909 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10425 | MPAA |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | MEQO0445 | LENNOX | UMA TSA060S4N44Y | UMA 5813L01813 | MORGUE | ANFITEATRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10424 | MPAA |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070579052 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10423 | MPAA |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08824 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10422 | 00726 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5151 | COMEN | STAR 8000E | E7200527058F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10421 | MPAA |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08826 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10420 | MPAA |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070578993 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10419 | 00727 |  | 2022-09-06 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4861 | COMEN | STAR 8000E | E7200527094F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10418 | MPAA |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 208622 | BLULINE | N.I | N222S21BF | JEFATURA DIVISION SISTEMAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10417 | 0738 |  | 2022-09-07 | MANTENIEMIENTO PREVENTIVO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5144 | COMEN | STAR 8000E | E7200527059F | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10416 | MPAA |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | B000420 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10415 | MPAA |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | AOL6037871 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10414 | MPAA |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO 5 TON | MYEO08825 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10413 | MPAA |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07723 | LENNOX |  | 983676011130 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10412 | MPAA |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | 207984 | FAN COIL STARLIGHT UCA CARRIER | UMA FCP6000BU UCA E10AE-060-H1 | UMA L0095637811 UCA M984055 | GERENCIA SERVICIOS AMBULATORIOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10411 | MPAA |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | C101326540111321150041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10410 | MPAA |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TECAM | 3ADW06 MANEJADORA / VSX130601BA CONDENSADORA | UMA 12121372 UC # 1 - 1211514122 UC# 2-1212053362 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10409 | MPAA |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | TRANE |  | W17J23253 | UCI URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10408 | MPAA |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07722 | LENNOX |  | 11111 | CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10407 | MPAA |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07720 | LENNOX |  | 160034 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10406 | MPAA |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | L963874 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10405 | MPAA |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | CARRIER EQUIPRAC | UMA #1 40FS-200 UMA #2 40FS-220 | UMA # 1 970328 UMA # 2 942959 UC L944658C | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10404 | MPAA |  | 2022-11-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TON | UMA - MYEO06658 UCA NO REGISTRA | MTC | N.I | UMA.12.08.266 UCA.12.08.148 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10403 | MPAA |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | D931206 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10402 | MPAA |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07719 | LENNOX |  | 160031 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10401 | MPAA |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07717 | LENNOX |  | 160033 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10400 | MPAA |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TRANE | UMA 1 TWE120E300AB UC # 1 - TTA120D300AA | UMA1 14373NR4BA UC # 1 - 143558FWYA | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10399 | MPAA |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | K944229 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10398 | MPAA |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | K300045 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10397 | MPAA |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | D931159 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10396 | MPAA |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | TRANE |  |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10395 | MPAA |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | aire acondicionado | MYEO07724 | mirage |  | ELF1208004690761 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10394 | MPAA |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | aire acondicionado | MYEO07721 | lennox |  | 52818739994 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10393 | MPAA |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT de 12.000 btu |  | LG | SP122CM | MEZ65257417 | BANCO DE LECHE HUMANA | LACTARIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10392 | MPAA |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | J943912 | SALA DE REANIMACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10391 | MPAA |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TON | MEQ01011 | CONFORTFRESH | UTAW3O111H-3F30A061102C1E90 | UMA # 1 2024 - 1590 - 4323 - 8944 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10390 | MPAA |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU | N.I | BLUELINE | N.I | O2020966905136281200 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10389 | MPAA |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 12111287 | CIRUGIA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10388 | MPAA |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | EACA1006163 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10387 | MPAA |  | 2022-11-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X072381164 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10386 | MPAA |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON |  | TECAM | 3ADW09 | 11060856 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10385 | MPAA |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | F931780 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10384 | MPAA |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 7.5 TONELADAS | MEQ00782 | UMA MTC UCA TRANE | UCA CGAK0752FCWGRMB-00 | UCA 2A0220 - 00009 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10383 | MPAA |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 22 TON | N.I | TECAM | N.I | 809098 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10382 | MPAA |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | N.I | TECAM | N.I | 08090979 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10381 | MPAA |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070983914 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10380 | MPAA |  | 2022-11-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070883578 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10379 | MPAA |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 08090980 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10378 | MPAA |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 402691 | TECAM | N.I | 5100988 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10377 | MPAA |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 402690 | TECAM | N.I | E052951176 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10376 | MPAA |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | MYEO08997 | MIRAGE | ELF121Q | ELF121Q7032001177 | CONTROL INTERNO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10375 | MPAA |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679982 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10374 | MPAA |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679974 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10373 | MPAA |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | N.I | MTC | N.I | UMA UMDP.12.08.316 UCA 1107036510 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10372 | MPAA |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | D961213 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10371 | MPAA |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 12111284 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10370 | MPAA |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | N.I | CARRIER | N.I | O1212795 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10369 | MPAA |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679964 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10368 | MPAA |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679962 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10367 | MPAA |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | STARLIGTH |  | UMA.M19121141138 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10366 | MPAA |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQ00643 | MIRAGE | ELF181Q | MEQ00643 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10365 | MPAA |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10364 | MPAA |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | 04E64036B | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10363 | MPAA |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679941 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10362 | MPAA |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679935 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10361 | MPAA |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X072381164 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10360 | MPAA |  | 2022-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070983914 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10359 | MPAA |  | 2022-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070883578 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10358 | MPAA |  | 2022-06-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679982 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10357 | MPAA |  | 2022-06-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679974 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10356 | MPAA |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679964 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10355 | MPAA |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679962 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10353 | MPAA |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679941 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10352 | MPAA |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679935 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10351 | MPAA |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679924 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10350 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679923 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10349 | MPAA |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679909 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10348 | MPAA |  | 2022-06-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679916 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10347 | MPAA |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070579052 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10346 | MPAA |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070578993 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10345 | MPAA |  | 2022-06-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X064178373 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10344 | MPAA |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X064178355 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10343 | MPAA |  | 2022-06-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X07679913 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10342 | MPAA |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X7010059 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10341 | MPAA |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | YORK | N.I | WCB6928413 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10340 | MPAA |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1309342 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10339 | MPAA |  | 2022-06-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1307341 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10338 | MPAA |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1902472 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10337 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA060667 | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10336 | MPAA |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA060258 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10335 | MPAA |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TONELADAS | UC MEQO1040 UC MYEO09559 | TRANE | N.I | UMA 22461141WA UC 200062685TA | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10334 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA06064 | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10333 | MPAA |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | T931616 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10332 | MPAA |  | 2022-06-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON | MYEO08833 | KIELMAN |  | UMA KLCAC-260CO1B1F UC KLCAC260CO1BOT | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10331 | MPAA |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60.000 BTU | MYO08830 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10330 | MPAA |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | YORK | N.I | NOA6773700 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10329 | MPAA |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 208622 | BLULINE | N.I | N222S21BF | JEFATURA DIVISION SISTEMAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10328 | MPAA |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQ00643 | MIRAGE | ELF181Q | MEQ00643 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10327 | MPAA |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | C101326540111321150041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10326 | MPAA |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | L963874 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10325 | MPAA |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | CARRIER EQUIPRAC | UMA #1 40FS-200 UMA #2 40FS-220 | UMA # 1 970328 UMA # 2 942959 UC L944658C | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10324 | MPAA |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | K944229 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10323 | MPAA |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | K300045 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10322 | MPAA |  | 2022-06-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | J943912 | SALA DE REANIMACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10321 | MPAA |  | 2022-06-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TRANE | UMA 1 TWE120E300AB UC # 1 - TTA120D300AA | UMA1 14373NR4BA UC # 1 - 143558FWYA | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10320 | MPAA |  | 2022-06-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | F931780 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10319 | MPAA |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | aire acondicionado | MYEO07724 | mirage |  | ELF1208004690761 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10318 | MPAA |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 9.000 BTU | MYO08828 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10317 | MPAA |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO08827 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10316 | MPAA |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | aire acondicionado MINISPLIT 12.000 BTU |  | mirage |  | UMA ELF121Q UC CLF121Q | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10315 | MPAA |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08824 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10314 | MPAA |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08826 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10313 | MPAA |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU | MYEO08832 | MIRAGE | (UMA) ELF121Q (UCA)CLF121Q | UMA 3406102330786300820178 UC 3406102330886280860015 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10312 | 5160 |  | 2022-09-07 | Mantenimeinto preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5160 | COMEN | STAR 8000E | E7200527078F | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10311 | MPAA |  | 2022-06-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU |  | MIRAGE |  | (UMA)3C54370000503 (UCA) no identificado | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10310 | MPAA |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | EACA1006163 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10309 | MPAA |  | 2022-06-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 7.5 TONELADAS | MEQ00782 | UMA MTC UCA TRANE | UCA CGAK0752FCWGRMB-00 | UCA 2A0220 - 00009 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10308 | 00736 |  | 2022-09-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035092 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10307 | MPAA |  | 2022-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 402690 | TECAM | N.I | E052951176 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10306 | MPAA |  | 2022-06-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | N.I | MTC | N.I | UMA UMDP.12.08.316 UCA 1107036510 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10305 | MPAA |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | 207984 | FAN COIL STARLIGHT UCA CARRIER | UMA FCP6000BU UCA E10AE-060-H1 | UMA L0095637811 UCA M984055 | GERENCIA SERVICIOS AMBULATORIOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10304 | MPAA |  | 2022-06-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | D961213 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10303 | MPAA |  | 2022-06-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | D931206 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10302 | MPAA |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | D931159 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10301 | MPAA |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU | N.I | BLUELINE | N.I | O2020966905136281200 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10300 | MPAA |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | B000420 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10298 | MPAA |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | AOL6037871 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10297 | MPAA |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07723 | LENNOX |  | 983676011130 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10296 | 00732 |  | 2022-09-06 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4857 | COMEN | STAR 8000E | E7200527092F | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10295 | MPAA |  | 2022-06-09 |  | no | 1 | aire acondicionado | MYEO07721 | lennox |  | 52818739994 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10294 | MPAA |  | 2022-06-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TON | UMA - MYEO06658 UCA NO REGISTRA | MTC | N.I | UMA.12.08.266 UCA.12.08.148 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10293 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 11 TON |  | TECAM | 3ADBT03 MANEJADORA / 1UEBE36136-P CONDENSADORA | UMA 20010002 UC # 2001004 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10292 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | MYEO09918 | TECAM | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10291 | MPAA |  | 2022-06-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON | UMA MEQ00722 - UC MEQ00721 | TECAM | 3ADBT 06 UMA C060136 CONDENSADORAS | UMA 18070804 - UC C704800891917C06400025 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10290 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MEQ00717 | TECAM |  | 18070802 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10289 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO de 20 Toneladas | UMA MYEO07522 UC #1 MEQ00724 UC#2 MEQ00723 | TECAM | 3ADBT 21 MANEJADORA / 1UZT14 136-C CONDENSADORAS | UMA 18070801 UC # 1 - 180708016 UC # 2 - 180708017 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10288 | MPAA |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 12111287 | CIRUGIA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10287 | MPAA |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON |  | TECAM | 3ADW09 | 11060856 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10286 | MPAA |  | 2022-06-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 22 TON | N.I | TECAM | N.I | 809098 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10285 | MPAA |  | 2022-06-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | N.I | TECAM | N.I | 08090979 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10284 | MPAA |  | 2022-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 08090980 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10283 | MPAA |  | 2022-06-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 402691 | TECAM | N.I | 5100988 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10282 | MPAA |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 12111284 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10281 | MPAA |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | N.I | CARRIER | N.I | O1212795 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10280 | MPAA |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07720 | LENNOX |  | 160034 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10279 | MPAA |  | 2022-06-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07717 | LENNOX |  | 160033 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10278 | MPAA |  | 2022-06-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07719 | LENNOX |  | 160031 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10277 | MPAA |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07722 | LENNOX |  | 11111 | CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10276 | MPAA |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10275 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 12.5 TON | N.I | LENNOX | N.I | UMA 5613J04705 UCA 5612K05024 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10274 | MPAA |  | 2022-06-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998270 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10273 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | N.I | N.I | 5096E15484 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10272 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 208620 | COMFORTSTART | N.I | 4854 | JEFATURA DIVISION SISTEMAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10271 | MPAA |  | 2022-06-29 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | 3901E04202 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10270 | MPAA |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 2588E48206 | ESCANOGRAFO- ID |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10269 | MPAA |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | N.I | N.I | 1597E19974 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10268 | MPAA |  | 2022-06-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | MYEO04213 | CONFORTFRESH | N.I | 611KAZK00061 | DIRECCION GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10267 | MPAA |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0509995724 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10266 | MPAA |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | 0511SC000305 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10265 | MPAA |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05121001956 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10264 | MPAA |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998272 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10263 | MPAA |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05111000380 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10262 | MPAA |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | 0508SC995861 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10261 | MPAA |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | MEQO0445 | LENNOX | UMA TSA060S4N44Y | UMA 5813L01813 | MORGUE | ANFITEATRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10260 | MPAA |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | TECAM | 4FRDX060126 MANEJADORA / 1URCO60136 CONDENSADORA | UMA 340764330019321010014 UC # 340688982058C180100040 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10259 | MPAA |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | 04E64036B | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10258 | MPAA |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO 5 TON | MYEO08825 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10257 | MPAA |  | 2022-06-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TON | MEQ01011 | CONFORTFRESH | UTAW3O111H-3F30A061102C1E90 | UMA # 1 2024 - 1590 - 4323 - 8944 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10256 | MPAA |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TECAM | 3ADW06 MANEJADORA / VSX130601BA CONDENSADORA | UMA 12121372 UC # 1 - 1211514122 UC# 2-1212053362 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10255 | MPAA |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | TRANE |  |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10254 | MPAA |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | TRANE |  | W17J23253 | UCI URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10253 | MPAA |  | 2022-06-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | STARLIGTH |  | UMA.M19121141138 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10252 | MPAA |  | 2022-06-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | MYEO08997 | MIRAGE | ELF121Q | ELF121Q7032001177 | CONTROL INTERNO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10251 | MPAA |  | 2022-06-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT de 12.000 btu |  | LG | SP122CM | MEZ65257417 | BANCO DE LECHE HUMANA | LACTARIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10250 | MPMAR |  | 2022-08-02 |  | no | 1 | MARMITA 2 | 209140 | ADRIA | N.I | 209140HUV | COCINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10249 | MPMAR |  | 2022-08-01 |  | no | 1 | MARMITA 1 | 200864 | ADRIA | N.I | 200864HUV | COCINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10248 | MPNEV |  | 2022-08-24 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO05923 | HACEB | AREZZO |  | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10247 | MPNEV |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | Nevera | 600125 | HACEB | NE-9 | J930787330 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10246 | MPNEV |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | Nevera | N.I | Philips | 3F-305 | 50903224 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10245 | MPNEV |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | Nevera | MYEO06161 | Friomix | NEV-VR09-D | 887111180183 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10244 | MPNEV |  | 2022-08-18 |  | no | 1 | Nevera | N.I | HACEB | 46L | 9001601 | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10242 | MPNEV |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00597 | REFRIMAG |  |  | SERVICIO FARMACEUTICO | FARMACIA ALTO COSTO HUV |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10241 | MPNEV |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | NEVERA |  | PHILIPS |  |  | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10240 | 01229 |  | 2022-12-06 | El equipo es entregado al servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | PARTOS |  |  | KAIKA
10239 | 01230 |  | 2022-12-06 | El equipo es entregado al servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738591 | PARTOS |  |  | KAIKA
10238 | 01228 |  | 2022-12-06 | El equipo es entregado en el servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | KAIKA
10237 | 01241 |  | 2022-12-12 | El equipo es entregado al servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10236 | 01276 |  | 2022-12-21 | El equipo es entregado al area correspondiente funcionando de manera optima | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5540 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550023 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10235 | 01115 |  | 2022-12-05 | Se entrega el equipo al servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5123 | MEDIANA | D500 | 456862000168 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10234 | 01223 |  | 2022-12-06 | El equipo es entregado al servicio correspondiente funcionando de manera optima. | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2Q04A030 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10233 | 01114 |  | 2022-12-05 | El equipo se entrega al servicio correspondiente funcionando adecuadamente. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10232 | 01224 |  | 2022-12-06 | El equipo es entregado al servicio correspondiente funcionando de manera adecuada. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10231 | 1238 |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015048 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10230 | 1240 |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10229 | 01222 |  | 2022-12-06 | El equipo es entregado al servicio correspondiente y funciona de manera correcta. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10228 | MPNEV |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | Nevera | N.I | Icasa | N262 | J-061429935 | OBSERVACION CIRUGIA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10227 | MPNEV |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | Nevera | MYEO01536 | Icasa | N262 | G-061380750 | UCI URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10226 | MPNEV |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | Nevera | MYEO6161 | Friomix | VRO9 | 88711180183 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10225 | MPNEV |  | 2022-08-08 |  | no | 1 | NEVERA | MYE006162 | FRIOMIX | VRO9 |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10224 | MPNEV |  | 2022-08-05 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07349 | ELECTROLUX | ERDW093MSMS | 53674828 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10223 | MPNEV |  | 2022-08-04 |  | no | 1 | Nevera | N.I | Arezzo | N262L | 80873861 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10222 | 01116 |  | 2022-12-05 | El quipo es entregado al servicio funcionando correctamente. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10221 | MPNEV |  | 2022-08-03 |  | no | 1 | NEVERA |  | ABBA | ARS294 | 180300072 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10220 | 01281 |  | 2022-12-22 | El equipo se deja en el servicio funcionando correctamente. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4117 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440049PA | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10219 | 01261 |  | 2022-12-16 | El equipo se deja en el servicio operativo, pero actualmente se encuentra en TRIAGE. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | TRIAGE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10218 | MPNEV |  | 2022-08-02 |  | no | 1 | NEVERA |  | IMBERA |  | F87200680135 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10217 | MPNEV |  | 2022-08-01 |  | no | 1 | NEVERA VERTICAL PANORÁMICA | MEQ00633 | IMBERA | nv120 d1-e1d1158gdf | F87200680134 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10216 | MPNEV |  | 2022-08-02 |  | no | 1 | CONGELADOR REFRIGERADOR | MEQ00596 | HAIER BIOMEDICAL | HYCD-282A | BE0F1-BE1T0-0QGK4-B0004 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10215 | MPNEV |  | 2022-08-01 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10214 | MPNEV |  | 2022-07-19 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO02323 | ICASA | N262 |  | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10213 | MPNEV |  | 2022-07-18 |  | no | 1 | NEVERA |  | HACEB |  | 700617 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10212 | MPNEV |  | 2022-07-15 |  | no | 1 | Nevera | N.I | HACEB | CONVMAX1288 | E-081116929 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10211 | MPNEV |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | Nevera | MYE006159 | Friomix | UR09 | 887000000000 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10210 | MPNEV |  | 2022-07-14 |  | no | 1 | Nevera | MYE006159 | Friomix | UR09 | 887000000000 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10209 | MPNEV |  | 2022-07-13 |  | no | 1 | Nevera | MYEO00934 | Fogel | LC-13-MA-LG-DE | 121022742 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10208 | MPNEV |  | 2022-07-12 |  | no | 1 | Nevera | N.I | ELECTROLUX | ERH34T3KQW | N.I | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10207 | MPNEV |  | 2022-07-11 |  | no | 1 | nevera | MEQO0570 | IMBERA | VR09-D-BMAE-SAB-CO | 920180880111 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10206 | MPNEV |  | 2022-07-08 |  | no | 1 | NEVERA |  | THERMO SCIENTIFIC | 37664 | 145615101140418 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10205 | MPNEV |  | 2022-07-07 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07429 | REFRIMAG |  | 18-0224 | LABORATORIO | ALMACÉN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10204 | MPNEV |  | 2022-07-06 |  | no | 1 | Nevera |  | Haier | HBC-200 | BEO76JEONOOQEEGKOO14 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10203 | MPNEV |  | 2022-07-06 |  | no | 1 | Nevera |  | Haier | HBC-200 | BEO76JEONOOQEEGKOO14 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10202 | MPNEV |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | Refrigerador de Pared | 4546654 | VESTFROST | VLS200 | 20163416485 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10201 | MPNEV |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | Nevera | 0004546654 0 | VESTFROST | VLS200 Greenline | 201663416485 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10200 | MPNEV |  | 2022-07-02 |  | no | 1 | Nevera | MYEO02357 | HACEB | V700028 | N.I | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10199 | MPNEV |  | 2022-07-01 |  | no | 1 | NEVERA |  | ELECTROLUX | EU19 |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10198 | MPNEV |  | 2022-07-11 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO08261 | REFRIMAG |  |  | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10197 | MPNEV |  | 2022-07-08 |  | no | 1 | NEVERA |  | THERMO SCIENTIFIC | 37664 | 145509101140310 | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10196 | MPNEV |  | 2022-07-07 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO07428 | REFRIMAG |  | 18-0023 | LABORATORIO | ALMACÉN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10195 | MPNEV |  | 2022-07-06 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO0742 | WESTELL | SRD22A16 | 970331 | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10194 | MPNEV |  | 2022-07-05 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO01498 | LG | GRS5W62QC | 310MR00103 | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10193 | MPNEV |  | 2022-07-01 |  | no | 1 | NEVERA | MYEO04708 | WESTELL | SRD24A20 | 301532 | laboratorio cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10192 | MPNEV |  | 2022-05-11 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00737 | HAIER | HYC-610 | BE06P4E0U00QJL3p0009 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10191 | MPNEV |  | 2022-05-10 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00736 | HAIER | HXC-358B | BE006NNE1D00QJK6H0007 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10190 | MPNEV |  | 2022-05-06 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10189 | MPNEV |  | 2022-05-05 |  | no | 1 | congelador | EMCO4137 | THERMO FISHER | UFP5030A | 113339901170119 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10188 | MPNEV |  | 2022-05-04 |  | no | 1 | NEvera | EMCO0952 | THERMO | JEWETT | Z16R126659ZR | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10187 | MPNEV |  | 2022-05-02 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00597 | REFRIMAG |  |  | SERVICIO FARMACEUTICO | FARMACIA ALTO COSTO HUV |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10186 | MPCF |  | 2022-05-03 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | UCR2L441CAA | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10185 | MPCF |  | 2022-05-02 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | K973850 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10184 | MPCF |  | 2022-05-05 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00355 | N.I | N.I | 200332 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10183 | MPCF |  | 2022-05-04 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00353 | N.I | N.I | 200331 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10182 | mpcf |  | 2022-05-03 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | MEQ00356 | N.I | N.I | 200333 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10181 | MPAA |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | 207984 | FAN COIL STARLIGHT UCA CARRIER | UMA FCP6000BU UCA E10AE-060-H1 | UMA L0095637811 UCA M984055 | GERENCIA SERVICIOS AMBULATORIOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10180 | MPAA |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | C101326540111321150041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10179 | MPAA |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | L963874 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10178 | MPAA |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | CARRIER EQUIPRAC | UMA #1 40FS-200 UMA #2 40FS-220 | UMA # 1 970328 UMA # 2 942959 UC L944658C | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10177 | MPAA |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | K300045 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10176 | MPAA |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | J943912 | SALA DE REANIMACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10175 | MPAA |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 15 TON | MEQ01011 | CONFORTFRESH | UTAW3O111H-3F30A061102C1E90 | UMA # 1 2024 - 1590 - 4323 - 8944 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10174 | MPAA |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | EQUIPRAC |  | FK944226 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10173 | MPAA |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TRANE | UMA 1 TWE120E300AB UC # 1 - TTA120D300AA | UMA1 14373NR4BA UC # 1 - 143558FWYA | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10172 | MPAA |  | 2022-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | F931780 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10171 | MPAA |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | aire acondicionado | MYEO07724 | mirage |  | ELF1208004690761 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10170 | MPAA |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 9.000 BTU | MYO08828 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10169 | MPAA |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 18.000 BTU | MYEO08827 | MIRAGE |  | UMA ELF091Q UC CLF091Q | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10168 | MPAA |  | 2022-02-15 |  | no | 1 | aire acondicionado MINISPLIT 12.000 BTU |  | mirage |  | UMA ELF121Q UC CLF121Q | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10167 | MPAA |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08824 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10166 | MPAA |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT 12.000 BTU | MYEO08826 | MIRAGE |  | UMA 340610233078 UC 3406102330886 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10165 | MPAA |  | 2022-02-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU | MYEO08832 | MIRAGE | (UMA) ELF121Q (UCA)CLF121Q | UMA 3406102330786300820178 UC 3406102330886280860015 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10164 | MPAA |  | 2022-02-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO 9.000 BTU |  | MIRAGE |  | (UMA)3C54370000503 (UCA) no identificado | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10163 | MPAA |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | EACA1006163 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10162 | MPAA |  | 2022-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL CHILLER 7.5 TONELADAS | MEQ00782 | UMA MTC UCA TRANE | UCA CGAK0752FCWGRMB-00 | UCA 2A0220 - 00009 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10161 | MPAA |  | 2022-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 402690 | TECAM | N.I | E052951176 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10160 | MPAA |  | 2022-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | N.I | MTC | N.I | UMA UMDP.12.08.316 UCA 1107036510 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10159 | MPAA |  | 2022-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | D961213 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10158 | MPAA |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | D931206 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10157 | MPAA |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | D931159 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10156 | MPAA |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU | N.I | BLUELINE | N.I | O2020966905136281200 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10155 | MPAA |  | 2022-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | B000420 | PEDIATRIA URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10154 | MPAA |  | 2022-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | AOL6037871 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10153 | MPAA |  | 2022-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07723 | LENNOX |  | 983676011130 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10152 | MPAA |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | aire acondicionado | MYEO07721 | lennox |  | 52818739994 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10151 | MPAA |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON | N.I | TECAM | 3ADW06 MANEJADORA / VSX130601BA CONDENSADORA | UMA 12121372 UC # 1 - 1211514122 UC# 2-1212053362 | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10150 | MPAA |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 7.5 TON | UMA - MYEO06658 UCA NO REGISTRA | MTC | N.I | UMA.12.08.266 UCA.12.08.148 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10149 | MPAA |  | 2022-02-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 11 TON |  | TECAM | 3ADBT03 MANEJADORA / 1UEBE36136-P CONDENSADORA | UMA 20010002 UC # 2001004 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10148 | MPAA |  | 2022-02-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | MYEO09918 | TECAM | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | UMA 20010001 UC # 1- 20010003 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10147 | MPAA |  | 2022-02-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON | UMA MEQ00722 - UC MEQ00721 | TECAM | 3ADBT 06 UMA C060136 CONDENSADORAS | UMA 18070804 - UC C704800891917C06400025 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10146 | MPAA |  | 2022-02-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MEQ00717 | TECAM |  | 18070802 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10145 | MPAA |  | 2022-02-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO de 20 Toneladas | UMA MYEO07522 UC #1 MEQ00724 UC#2 MEQ00723 | TECAM | 3ADBT 21 MANEJADORA / 1UZT14 136-C CONDENSADORAS | UMA 18070801 UC # 1 - 180708016 UC # 2 - 180708017 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10144 | MPAA |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 12111287 | CIRUGIA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10143 | MPAA |  | 2022-02-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON |  | TECAM | 3ADW09 | 11060856 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10142 | MPAA |  | 2022-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 22 TON | N.I | TECAM | N.I | 809098 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10141 | MPAA |  | 2022-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 20 TON | N.I | TECAM | N.I | 08090979 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10140 | MPAA |  | 2022-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 08090980 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10139 | MPAA |  | 2022-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 402691 | TECAM | N.I | 5100988 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10138 | MPAA |  | 2022-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | 12111284 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10137 | MPAA |  | 2022-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 TONELADAS | N.I | CARRIER | N.I | O1212795 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10136 | MPAA |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07720 | LENNOX |  | 160034 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10135 | MPAA |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07717 | LENNOX |  | 160033 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10134 | MPAA |  | 2022-02-09 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07719 | LENNOX |  | 160031 | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10133 | MPAA |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO | MYEO07722 | LENNOX |  | 11111 | CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10132 | MPAA |  | 2022-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | LENNOX |  | 5897F25665 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10131 | MPAA |  | 2022-02-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 12.5 TON | N.I | LENNOX | N.I | UMA 5613J04705 UCA 5612K05024 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10130 | MPAA |  | 2022-02-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998270 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10129 | MPAA |  | 2022-02-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | N.I | N.I | 5096E15484 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10128 | MPAA |  | 2022-02-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 208620 | COMFORTSTART | N.I | 4854 | JEFATURA DIVISION SISTEMAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10127 | MPAA |  | 2022-02-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 2588E48206 | ESCANOGRAFO- ID |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10126 | MPAA |  | 2022-02-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | N.I | N.I | 1597E19974 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10125 | MPAA |  | 2022-02-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | MYEO04213 | CONFORTFRESH | N.I | 611KAZK00061 | DIRECCION GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10124 | MPAA |  | 2022-02-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | 0511SC000305 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10123 | MPAA |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05121001956 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10122 | MPAA |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0510998272 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10121 | MPAA |  | 2022-02-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L05111000380 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10120 | MPAA |  | 2022-02-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | STARLIGH | N.I | 0508SC995861 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10119 | MPAA |  | 2022-02-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TONELADAS | N.I | STARLIGH | N.I | L0509995724 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10118 | MPAA |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | MEQO0445 | LENNOX | UMA TSA060S4N44Y | UMA 5813L01813 | MORGUE | ANFITEATRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10117 | MPAA |  | 2022-02-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | EQUIPRAC |  | 39D1E04202 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10116 | MPAA |  | 2022-02-24 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 5 TON |  | TECAM | 4FRDX060126 MANEJADORA / 1URCO60136 CONDENSADORA | UMA 340764330019321010014 UC # 340688982058C180100040 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10115 | MPAA |  | 2022-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | 04E64036B | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10114 | MPAA |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | TRANE |  | W17J23253 | UCI URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10113 | MPAA |  | 2022-02-08 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | TRANE |  |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10112 | MPAA |  | 2022-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 10 TON |  | STARLIGTH |  | UMA.M19121141138 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10111 | MPAA |  | 2022-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU | MYEO08997 | MIRAGE | ELF121Q | ELF121Q7032001177 | CONTROL INTERNO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10110 | MPAA |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT de 12.000 btu |  | LG | SP122CM | MEZ65257417 | BANCO DE LECHE HUMANA | LACTARIO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10109 | MPAA |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | TECAM |  | X0670679924 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10108 | MPAA |  | 2022-02-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X072381164 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10107 | MPAA |  | 2022-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070983914 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10106 | MPAA |  | 2022-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070883578 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10105 | MPAA |  | 2022-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679982 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10104 | MPAA |  | 2022-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679974 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10103 | MPAA |  | 2022-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679964 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10102 | MPAA |  | 2022-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679962 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10101 | MPAA |  | 2022-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679941 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10100 | MPAA |  | 2022-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X070679935 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10099 | MPAA |  | 2022-02-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X064178355 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10098 | MPAA |  | 2022-02-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X07679913 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10097 | MPAA |  | 2022-02-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | TECAM | N.I | X7010059 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10096 | MPAA |  | 2022-02-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | YORK | N.I | WCB6928413 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10095 | MPAA |  | 2022-02-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1902472 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10094 | MPAA |  | 2022-02-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1309342 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10093 | MPAA |  | 2022-02-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | MTC |  | UMDP1307341 | CIRUGIA | NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10092 | MPAA |  | 2022-02-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA060667 | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10091 | MPAA |  | 2022-02-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA060258 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10090 | MPAA |  | 2022-02-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 20 TONELADAS | UC MEQO1040 UC MYEO09559 | TRANE | N.I | UMA 22461141WA UC 200062685TA | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10089 | MPAA |  | 2022-02-23 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | MTC | N.I | UCA06064 | JEFATURA DIVISION ANTENCION AL CLIENTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10088 | MPAA |  | 2022-02-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | EQUIPRAC | N.I | T931616 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10087 | MPAA |  | 2022-02-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON | MYEO08833 | KIELMAN |  | UMA KLCAC-260CO1B1F UC KLCAC260CO1BOT | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10086 | MPAA |  | 2022-02-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO TECHO 5 TON | MYEO08825 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10085 | MPAA |  | 2022-02-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO 60.000 BTU | MYO08830 | KIELMAN |  | UMA 860-1195881 UC 860-119581 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10084 | MPAA |  | 2022-02-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | YORK | N.I | NOA6773700 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10083 | MPAA |  | 2022-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | 208622 | BLULINE | N.I | N222S21BF | JEFATURA DIVISION SISTEMAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10082 | MPAA |  | 2022-02-01 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU | MEQ00643 | MIRAGE | ELF181Q | MEQ00643 | VACUNACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10081 | 01260 |  | 2022-12-16 | SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | BASCULA | 630007 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006409 | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10080 | 01254 |  | 2022-12-14 | SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | BALON DE CONTRAPULSACION |  | ARROW | AUTOCAD2WAVE | 140858W | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10079 | 01267 |  | 2022-12-20 | SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2958 | ATTES | 1294 | 300263 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10078 | 01239 |  | 2022-12-12 | SE DEJA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO, EL EQUIPO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CIPAF | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4864 | MEDIANA | D500 | 456862000144 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10077 | 01270 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5556 | SMAF | SXT-5A | L8.21.174 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10076 | 01269 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5555 | EDAN | iM8 | 360001-M21119620059 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10075 | 01271 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5536 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550088 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10074 | 01272 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PARTOS | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5539 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550086 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10073 | 01273 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PARTOS | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5533 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550052 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10072 | 01274 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5537 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550090 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10071 | 01279 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5532 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550045 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10070 | 01280 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5538 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550065 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10069 | 01278 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO Y FUNCIONAL EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5534 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550024 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10068 | 01242 |  | 2022-12-12 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN PARTOS | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10067 | RETRO 071 |  | 2022-12-12 | NO SE REALIZA MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO, SE REQUIERE CAMBIO DE TARJETA ELECTRÓNICA DE POTENCIA Y CONECTOR HEMBRA | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10066 | 01275 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ARO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5535 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550031 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10065 | 01277 |  | 2022-12-21 | EL EQUIPO SE DEJA OPERATIVO EN EL SERVICIO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5531 | EDAN | IM-50 | 360069-M21119550094 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10064 | 01268 |  | 2022-12-20 | Requiere bombillo | si | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10063 | 01250 |  | 2022-12-14 | El equipo requiere cambio de bateria | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10062 | 01262 |  | 2022-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203200004 | AMBULANCIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10061 | 05621 |  | 2022-12-22 | Equipo queda en correctas condiciones físicas y de funcionamiento. | no | 1 | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | 2169 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AGFA
10060 | c-1199 |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO1795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGII | 871694 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
10059 | c-1198 |  | 2022-12-06 |  | no | 1 | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO4795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGIII Y VISULAS S32S | 1224123 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
10058 | c-1225 |  | 2022-12-06 | El equipo ya se encuentra en obsolescencia por parte de fabrica. | no | 1 | CÁMARA FONDO DE OJO / ANGIOGRAFO | 49972800 | CARL ZEISS | VISUCAM 500 NM/FA | 1036953 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
10057 | c-1200 |  | 2022-12-07 | El equipo ya se encuentra en obsolescencia por parte de fabrica. | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
10056 | 01112 |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4757 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-9B020794 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10055 | 01113 |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO6008 | WELCH ALLY | 767 |  | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10054 | C-1175 |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | EMCO5546 | MATACHANA | AES-50 | 40638 | LABORATORIO |  |  | KAIKA
10053 | C-1174 |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 345891/340894 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
10052 | C-1173 |  | 2022-11-28 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | KAIKA
10051 | C-1178 |  | 2022-11-29 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | 6628140861/302931 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | KAIKA
10050 | 1215 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0217 | AESCULAP | GN300 | 1514 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10049 | 1205 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10048 | 1206 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10047 | 1213 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10046 | 1214 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10045 | 1211 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10044 | 1216 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10043 | 1212 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10042 | OT-116686-22 |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5667 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 CARDIOLIFE | 03979 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | NOVATECNICA S.A.S
10041 | 01094 |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4354 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | 750AX20120718 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10040 | 01096 |  | 2022-11-17 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4353 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | 750AX20114418 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10039 | 01091 |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO5594 | ELLMAN | SURGITRON DUAL S5 | 912000578 | DERMATOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10038 | 01074 |  | 2022-11-08 | El equipo retornó a la sede principal del hospital y se realiza mantenimiento preventivo quedando operativo el equipo. | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO5260 | OLYMPUS | CX21 | 1580069 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
10037 | NO REGISTRA |  | 2022-12-12 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | JOMEDICAL
10036 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K132 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10035 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K189 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10034 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10033 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | 2G374K437 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10032 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10031 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10030 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | PANTALLA PLANA 19 |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221940 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10029 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A085 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10028 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10027 | NO REGISTRA |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | PANTALLA LCD |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221946 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
10026 | RT-3912 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5568 | MINDRAY | IMEC-8 | EW-14074557 | RADIOTERAPIA |  |  | AVA MEDICAL
10025 | RT-3913 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5566 | MINDRAY | IMEC-8 | EW-14074572 | RADIOTERAPIA |  |  | AVA MEDICAL
10024 | RT-3914 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5565 | MINDRAY | IMEC-8 | EW-14074558 | RADIOTERAPIA |  |  | AVA MEDICAL
10023 | RT-3915 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5567 | MINDRAY | IMEC-8 | EW-14074576 | RADIOTERAPIA |  |  | AVA MEDICAL
10022 | RT-3918 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5557 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | AVA MEDICAL
10021 | RT-3919 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5560 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | AVA MEDICAL
10020 | RT-3920 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5561 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | AVA MEDICAL
10019 | RT-3921 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5559 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | AVA MEDICAL
10018 | rt-3922 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5558 | HEALTHOMETER | 402KL | 402151102 | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | AVA MEDICAL
10017 | RT-3916 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO5564 | WelchAllyn | 7670 | 210317160010 | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | AVA MEDICAL
10016 | RT-3917 |  | 2022-11-25 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO5563 | WelchAllyn | 7670 | 210317071240 | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | AVA MEDICAL
10015 | 1235 |  | 2022-12-07 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10014 | 1221 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | BASCULA |  | TANITA | HA520 | 601307 | OBSERVACION CIRUGIA HOMBRES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10013 | ST-NO 9119 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
10012 | ST-NO 9118 |  | 2022-12-05 |  | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
10011 | 21762 |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | REFRIGERADOR | MEQ00766 | HAIER | HYC-118A (915V / 60 Hz) | BE0697E1TOOQEM8J0001 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | LAB BRANDS
10010 | 21761 |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00768 | HAIER | HYC-610 | BE07C3EAQ00QJM4N0003 | LABORATORIO |  |  | LAB BRANDS
10009 | 21760 |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MEQO0770 | HAIER BIOMEDICAL | DW-86L578J | BEOH1KE1TOOQEMIG0011 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | LAB BRANDS
10008 | 21764 |  | 2022-11-30 |  | no | 1 | NEVERA/CONGELADOR | MEQ00769 | HAIER | DW-40L508 | BE05T4EAV00QJM380005 | LABORATORIO |  |  | LAB BRANDS
10007 | 21811 |  | 2022-11-29 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO5611 | ESCO | AC-4E9 | 2021-168443 | LABORATORIO |  |  | LAB BRANDS
10006 | 21812 |  | 2022-11-29 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO5612 | ESCO | AC-4E9 | 2021-168444 | LABORATORIO |  |  | LAB BRANDS
10005 | C-1187 |  | 2022-12-01 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO5243 | CARL ZEISS | TIVATO 700 | 6643122204 | QUIROFANO NEURO |  |  | KAIKA
10003 | 970 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10002 | 975 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4200 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004854 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10001 | 969 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
10000 | 983 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0073 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9999 | 990 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | C318100239 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9998 | 963 |  | 2022-10-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9997 | n/r |  | 2022-10-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9996 | 966 |  | 2022-10-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9995 | 968 |  | 2022-10-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9994 | 967 |  | 2022-10-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9993 | 986 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5258 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006923 | CIRUGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9992 | o5637 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5637 | BIOCARE | IM-12 | C318100240 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9991 | 988 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9990 | 981 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5543 | PHILIPS | EFFICIA CM100 | CN62639228 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9989 | 992 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9988 | 1009 |  | 2022-10-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4608 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070029 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9987 | 993 |  | 2022-10-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9986 | 1006 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9985 | 996 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4201 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004848 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9984 | 997 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9983 | 977 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9982 | 1000 |  | 2022-10-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9981 | 1003 |  | 2022-10-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4611 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070028 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9980 | 1007 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9979 | 1001 |  | 2022-10-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9978 | 1010 |  | 2022-10-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4612 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070025 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9977 | 987 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4609 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070026 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9976 | 1008 |  | 2022-10-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | IMEC-10 | KN-73006813 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9975 | 973 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4204 | BIOCARE | IM-12 | C318110354 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9974 | 1012 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9973 | 1009 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9972 | 1002 |  | 2022-10-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9971 | 971 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9970 | 972 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4610 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070030 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9969 | 974 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9968 | 976 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9967 | 985 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9966 | 984 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY | MULTIGASES | DXF85003114 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9965 | 979 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9964 | 998 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9963 | 1005 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9962 | 999 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9961 | 995 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9960 | 994 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9959 | 991 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9958 | 980 |  | 2022-10-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9957 | 982 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9956 | 978 |  | 2022-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9955 | 00714 |  | 2022-09-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9954 | 00872 |  | 2022-09-26 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9953 | 01059 |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9952 | 01070 |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9951 | OTT-5063 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | GEDC-3301 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9950 | OTT-5082 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5292 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916644-3912228910 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9949 | OTT-5081 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5570 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020871 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9948 | OTT-5080 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5291 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916660 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9947 | OTT-5079 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5569 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020870 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9946 | OTT-5078 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5293 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916556 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9945 | OTT-5075 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5294 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916661 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9944 | OTT-5074 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5572 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020869 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9943 | OTT-5072 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5571 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3912020872 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9942 | OTT-5111 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5630 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | TONO25150/tono26748 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9941 | OTT-5110 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO20923 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9940 | OTT-5109 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5631 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | TONO25143 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9939 | 169421 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | KARL STORZ | 264320 | UU18348 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
9938 | 169420 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | OW3028 | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
9937 | 169419 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | OZ760441-H / RT0040169-K | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
9936 | 169418 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OV713874-P | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
9935 | 169417 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | H41D10069 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
9934 | 169414 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR | 01333 | KARL STORZ | 264320 | PU19471 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
9933 | 169413 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | YV6054 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
9932 | 169412 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | STORZ | IMAGE 1 HD | XV841228-H | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
9931 | 169411 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OW702404-P | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
9930 | 169410 |  | 2022-07-09 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | 13-216350 | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
9929 | OTT-16743 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO4760 | MAQUET | VOLISTA ACCESS 400 | 500447 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | MAQUET COLOMBIA
9928 | OTT-16742 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4888 | MAQUET | LYRA 1118 10KO | 10024 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | MAQUET COLOMBIA
9927 | 0106 |  | 2022-08-17 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9926 | 0105 |  | 2022-08-17 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0161 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9925 | 00581 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5518 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060266 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9924 | 00582 |  | 2022-07-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635 | 090500000101 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9922 | 00516 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4934 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035111 | UCIN | CUBÍCULO 11 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9921 | 00517 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4935 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035114 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9920 | 32794 |  | 2022-11-09 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR51070 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
9919 | 00580 |  | 2022-07-27 | Mantenimiento Preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9918 | 32813 |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR15117 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | FIRST MEDICAL
9917 | 32816 |  | 2022-11-10 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESQ46103 | QUIROFANO NEURO |  |  | FIRST MEDICAL
9916 | 00521 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035181 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9915 | 00522 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4820 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035107 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9914 | 00523 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035109 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9913 | 00573 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035105 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9912 | 00579 |  | 2022-07-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9911 | 00578 |  | 2022-07-27 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4121 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY71410108PA | URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9910 | 01069 |  | 2022-11-03 | el equipo se encuentra en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento, se realiza cambio de sensor SP02 y se deja el equipo operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4532 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004805 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9909 | 01072 |  | 2022-11-08 | el equipo se encuentra en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja el equipo operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4505 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004821 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9908 | 01071 |  | 2022-11-08 | el equipo se encuentra en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja el equipo operativo en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9907 | 01050 |  | 2022-10-24 | el equipo se encuentra en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja el equipo operativo en el servicio | no | 1 | DISPENSADOR DE PARAFINA | EMCO2596 | DISPENSER | NR | 0504080 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9906 | 01063 |  | 2022-11-02 | el equipo se encuentra en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja el equipo operativo en el servicio | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1301 | MACROSEARCH |  | BF010 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9905 | 01062 |  | 2022-11-02 | el equipo se encuentra en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento y se deja el equipo operativo en el servicio | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | BF009 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9904 | 01064 |  | 2022-11-02 | el equipo se encuentra en buen estado y asi mismo se deja en el servicio | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1307 | MACROSEARCH | NR | BF012 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9903 | 01060 |  | 2022-11-02 | el equipo se encuentra en buen estado y asi mismo se deja en el servicio | no | 1 | SISTEMA DE ANESTESIA LOCAL | EMCO3875 | MIDWEST | COMFORT CONTROL SYRINGE | 11043 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9902 | 01058 |  | 2022-11-01 | El equipo se encuentra operativo y en buen funcionamiento y asi mismo se deja en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3915 | BLT | M7000 | M009A014300 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9901 | 01051 |  | 2022-10-26 | el equipo se encuentra operativo y en buen estado y asi mismo se deja en el servicio | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0418 | LEICA | CME | 608282 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9900 | 01073 |  | 2022-11-08 | el equipo se encuentra operativo y asi mismo se deja en el servicio | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4472 | EDAN | IM-50 | 360069-M19203240041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9899 | 116687-22 |  | 2022-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5666 | NIHON KOHDEN | CU-151R | 01665 | QUIROFANO TRASPLANTES |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9898 | 01087 |  | 2022-11-10 | El equipo se encuentra operativo y así mismo se deja en el área | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9897 | 116688-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131746 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9896 | 116689-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131745 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9895 | 116683-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131743 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9894 | 116690-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131741 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9893 | 116691-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5599 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131737 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9892 | 116692-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131734 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9891 | 116684-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131732 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9890 | 116685-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5608 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131731 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9889 | 116694-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5607 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131721 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9888 | 116696-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0125369 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9887 | 116693-22 |  | 2022-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0131733 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9886 | 116697-22 |  | 2022-11-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5598 | NIHON KOHDEN | TEC-5631 CARDIOLIFE | 03981 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | NOVATECNICA S.A.S
9885 | 01101 |  | 2022-09-30 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | 360039-M18B11110030 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9884 | 00519 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4816 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035093 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9883 | 00520 |  | 2022-07-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035214 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9882 | 01065 |  | 2022-11-03 |  | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9881 | 01061 |  | 2022-11-02 |  | no | 1 | SILLÓN GINECOLÓGICO | EMCO4642 | FANAMED | EDYNEMICS | 111219108-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9880 | 402069822 |  | 2022-07-12 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA.PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5579 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040346 | UCIN |  |  | MEDTRONIC
9879 | 402069823 |  | 2022-07-12 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA.PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5578 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040395 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | MEDTRONIC
9878 | 402069824 |  | 2022-07-13 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA.VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO,VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA: TERMOCUPLA.PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5591 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040397 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
9877 | 402069779 |  | 2022-07-15 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA.VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA.PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5573 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040343 | PARTOS |  |  | MEDTRONIC
9876 | 402069821 |  | 2022-07-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO -PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA: TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5592 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040345 | UCI 5 |  |  | MEDTRONIC
9875 | 402069775 |  | 2022-07-13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO -PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA: TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5585 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040338 | UCI 5 |  |  | MEDTRONIC
9874 | 402069776 |  | 2022-07-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO -PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA: TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5588 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040339 | UCI NEURO |  |  | MEDTRONIC
9873 | 02069777 |  | 2022-07-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO -PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA: TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5575 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040340 | UCI NEURO |  |  | MEDTRONIC
9872 | 402069772 |  | 2022-07-13 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA.VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA: TERMOCUPLA .PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5580 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040334 | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEDTRONIC
9871 | 402069773 |  | 2022-07-13 | REVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACION DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA.PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5587 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040335 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA | UCI 3 |  | MEDTRONIC
9870 | 402069774 |  | 2022-07-14 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5589 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040337 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
9869 | 402069764 |  | 2022-07-15 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACIÓN DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA: TERMOCUPLA. PRÓXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5576 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040328 | PARTOS |  |  | MEDTRONIC
9868 | 402069765 |  | 2022-07-12 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5584 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040329 | UCIN |  |  | MEDTRONIC
9867 | 402069766 |  | 2022-07-14 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5590 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040330 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
9866 | 402069768 |  | 2022-07-18 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5583 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040331 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
9865 | 402069769 |  | 2022-07-14 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5581 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040332 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
9864 | 402069770 |  | 2022-07-15 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA. PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5574 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040333 | PARTOS |  |  | MEDTRONIC
9863 | 402069825 |  | 2022-07-12 | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCION VISUAL, NINGUN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSPECCION VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO: EN BUEN ESTADO, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA. VERIFICACION DE FILTRO HEPA, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL: PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA:TERMOCUPLA.PROXIMO MANTENIMIENTO: JULIO 2023 | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5577 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | SP21040398 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | MEDTRONIC
9862 | 00938 |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9861 | 00937 |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9860 | 00957 |  | 2022-10-14 |  | no | 1 | NEBULIZADOR | EMCO1403 | SUNRISE | PULMO AIDE 5650d | D4101071 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9859 | 01023 |  | 2022-10-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5124 | MINDRAY | SV300 | GB-08027261 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9858 | 00941 |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9857 | 00942 |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9856 | 00943 |  | 2022-10-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9855 | 00956 |  | 2022-10-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9854 | 00955 |  | 2022-10-13 | SERIE: 7C5AAIS-021 | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9853 | 00946 |  | 2022-10-12 |  | no | 1 | GRUA |  | INVACARE | RELIANT 250 | GB13041606 | HIDROTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9852 | 00929 |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9851 | 00930 |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9850 | 00931 |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9849 | 00933 |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9848 | 00932 |  | 2022-10-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9847 | 00916 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4655 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9846 | 00915 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4624 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9845 | 00914 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4621 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9844 | 00913 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4654 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9843 | 00877 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4617 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9842 | 00912 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4618 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9841 | 00911 |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4622 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9840 | 00910 |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4625 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9839 | 00909 |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4620 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9838 | 00908 |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4623 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9837 | 00907 |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4653 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9836 | 00906 |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4626 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9835 | 00905 |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4619 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9834 | 00917 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO0061 | MAQUET | BETACLASIC 2605 | SIN SERIAL | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9833 | 00924 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9832 | 00903 |  | 2022-10-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654200 | CARL ZEISS | 30SL-M | Z11811 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9831 | 00902 |  | 2022-10-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9830 | 00920 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO |  | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 8171 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9829 | 00918 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1732 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1567 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9828 | 00919 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1733 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 2991 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9827 | 00921 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1729 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 8439 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9826 | 00922 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1731 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1008 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9825 | 00923 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1730 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1070 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9824 | 00904 |  | 2022-10-05 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4758 | PULMO MED | 7E-A | 00381 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9823 | 00926 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | EVACUADOR DE HUMO | EMCO4640 | FANAMED | EX3314 | 00221119119-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9822 | 00925 |  | 2022-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9821 | 1088 |  | 2022-06-30 | Se realiza mantenimiento preventivo | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450091PA | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9820 | 00558 |  | 2022-06-14 | Mantenimiento preventivo, se logra cubrir la tapa del equipo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4939 | COMEN | STAR 8000E | E7200527085F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9819 | 00557 |  | 2022-06-14 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9818 | 4586 |  | 2022-10-27 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO5655 | LEICA | DMIL LED FLUO | 568293 | LABORATORIO | LABORATORIO TRASPLANTES |  | SANITAS
9817 | 00557 |  | 2021-06-14 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9816 | 00570 |  | 2022-06-30 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4938 | COMEN | STAR 8000E | E7200527036F | INVENTARIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9815 | 00555 |  | 2022-06-13 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004831 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9814 | 00562 |  | 2022-06-16 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | 456862000181 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9813 | 00554 |  | 2022-06-13 | Mantenimiento preventivo, se protege lado lateral del equipo que estaba descubierto | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4941 | COMEN | STAR 8000E | E7200527122F | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9812 | 00559 |  | 2022-06-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4940 | COMEN | STAR 8000E | E7200527099F | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9811 | 00862 |  | 2022-09-26 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9810 | 00566 |  | 2022-06-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5125 | MEDIANA | D500 | 456862000143 | UCI 5 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9809 | 00564 |  | 2022-06-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9808 | 29287 |  | 2022-10-07 | CORRECTIVO, se debe realizar cambio de motor HIGH LOW | si | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4494 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550028 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
9807 | 00950 |  | 2022-10-12 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | OFICINA BIOMEDICOS
9806 | 00953 |  | 2022-10-13 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4772 | SMAF | SXT-5A | L.17.19.187 | AMBULANCIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9805 | 00891 |  | 2022-10-03 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4142 | WELCH ALLYN |  |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9804 | 00892 |  | 2022-10-03 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LÁMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4552 | KRAMER |  |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9803 | 00893 |  | 2022-10-03 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4143 | WELCH ALLYN | 767 |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9802 | RETRO 048 |  | 2022-10-10 | No se realiza mantenimiento debido a que el equipo se encuentra fuera de servicio. (En reparación mantenimiento) | no | 1 | Cama de parto | SIN CODIGO | MUBI MEDICAL | IXYS135-22 | 62330 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9801 | RETRO 047 |  | 2022-10-10 | No se realiza mantenimiento ya que el equipo se encuentra fuera de servicio (En reparación mantenimiento) | no | 1 | Cama de parto | SIN CODIGO | MUBI MEDICAL | IXYS135-22 | 62328 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9800 | 00936 |  | 2022-10-10 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4133 | WELCHALLYN | GS900 | 10025017113360 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9799 | 00935 |  | 2022-10-10 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4131 | WELCHALLYN | GS900 | 10021317112746 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9798 | 00934 |  | 2022-10-10 | Equipo presenta fisuras en la base. Equipo funciona correctamente | no | 1 | Cama de parto | SIN CODIGO | MUBI MEDICAL | IXYS135-22 | 62327 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9796 | 00962 |  | 2022-10-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4590 | WELCHALLYN | GS6000 | Lote:1905 | PROGRAMA PICC |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9795 | 00961 |  | 2022-10-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4589 | EDAN | H100B | 360101-M19606370032 | PROGRAMA PICC |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9794 | retro 051 |  | 2022-10-11 | No se realiza mantenimiento preventivo debido a que el equipo no se logra ubicar en el hospital. Se recomienda reprogramar mantenimiento | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MYE000915 | HEALTH O METER |  | 20171204-01565 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9793 | 00939 |  | 2022-10-11 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9792 | 00940 |  | 2022-10-11 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4566 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | TRIAGE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9791 | 00960 |  | 2022-10-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9790 | 00959 |  | 2022-10-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9789 | 000861 |  | 2022-09-26 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9788 | 00561 |  | 2022-06-16 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9786 | 00853 |  | 2022-09-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9785 | 00852 |  | 2022-09-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9784 | 00864 |  | 2022-09-26 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO |  | OSYPKA MEDICAL | PACE 101 | 0730309 | UCI NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9783 | 00855 |  | 2022-09-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9782 | 00565 |  | 2022-06-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9781 | 00567 |  | 2022-06-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9780 | 00563 |  | 2022-06-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9779 | 00560 |  | 2022-06-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005272 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9778 | No registra |  | 2022-06-28 | Se realiza mantenimiento según protocolo adjunto. Pruebas funcionales con personal de servicio, ok. | no | 1 | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | TOMOGRAFIA |  |  | SIEMENS
9777 | 01032 |  | 2022-06-21 | Se realiza mantenimiento preventivo. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9776 | 00873 |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4812 | BIOCARE | IM-12 | C318100238 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9775 | 00848 |  | 2022-09-23 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3538 | MEDIANA LUCON | P30M-5 | 113510050079 | TOMOGRAFIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9774 | 00849 |  | 2022-09-23 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3878 | MEDIANA | LUCON | 113510020028 | TOMOGRAFIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9773 | 00887 |  | 2022-09-29 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS |  | WELCHALLYN | 23820 /97200 | 74227-1 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9772 | 00831 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | DOPPLER ULTRASONICO | EMCO3643 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX0358205-13 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9771 | 00811 |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3443 | MEDIANA | COLIN M30 | 124410080011 | Enfermedades Huerfanas |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9770 | 00750 |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9769 | 00749 |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4631 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9768 | 00751 |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4586 | WELCHALLYN | GS 777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9767 | 00752 |  | 2022-09-08 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4584 | WELCHALLYN | GS 777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9766 | 00826 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5269 | GENERICA |  | 12922 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9765 | 00827 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5263 |  | NR | 12911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9764 | 00829 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5279 | HEALTH O METER | 1522KL | 1522011318 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9763 | 00830 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO4577 | SECA | 5000g | 8856273180291 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9762 | 00794 |  | 2022-09-14 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-023 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9761 | 00850 |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9760 | 00825 |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9759 | 00828 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9758 | 00806 |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | MY WEIGH | MBS2010 |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9757 | 00865 |  | 2022-09-26 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4135 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144033764 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9756 | 00851 |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO1068 | NIKON | TMS |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9755 | 00881 |  | 2022-09-28 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA | EMCO1067 | BECKIMAN | MICROFUGE E | 348720 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9754 | 00854 |  | 2022-09-23 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | TRANFERPETTE BRAND | 200 uL | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9753 | 00845 |  | 2022-09-21 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU16699 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9752 | 00844 |  | 2022-09-21 |  | no | 1 | BASCULA | HUV020 | OHAUS | 2610 g 700 series |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9751 | 00833 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | 04349 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9750 | 00832 |  | 2022-09-20 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4594 | LEICA | RM2125RTS | 04347 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9749 | 00883 |  | 2022-09-28 |  | no | 1 | TERMOCICLADOR | EMCO4879 | QUAN | RT-QJ-5 | 272511251 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9748 | 00846 |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | 775960920661 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9747 | 00756 |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9746 | 00821 |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9745 | 00822 |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | BASCULA | HUV005 | DICARI | NR | SIN SERIAL | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9744 | 00820 |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | BASCULA | MEQ00544 | JCM |  | 000999 | ECONOMATO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9743 | 00843 |  | 2022-09-21 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9742 | 00886 |  | 2022-09-28 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9741 | 00807 |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407006 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9740 | 00803 |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9739 | 00802 |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL |  |  | PH-2015B |  | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9738 | 00805 |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV035 | HEALTH O METER | 450KL |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9737 | 00824 |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | 12905 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9736 | 00808 |  | 2022-09-15 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9735 | 00809 |  | 2022-09-16 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9734 | 00883 |  | 2022-09-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9733 | 00880 |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4479 |  |  | 1104396957/1104612902 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9732 | 00878 |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9731 | 00879 |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4480 |  |  | 1104396964/1104612897 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9730 | 00757 |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4477 |  |  | 1104612896/110439603 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9729 | 00755 |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5596 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1105328830 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9728 | 00754 |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3013 | RIESTER | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9727 | 00753 |  | 2022-09-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9726 | 00766 |  | 2022-09-12 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9725 | 00765 |  | 2022-09-12 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO5593 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | 1105328823 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9724 | 00814 |  | 2022-09-19 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4786 | WELCH ALLYN | Poket LED Set |  | AMBULANCIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9723 | 00823 |  | 2022-09-19 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO4878 | SECA | 8131321009 | 8813201191238 | HEMODINAMIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9721 | 00857 |  | 2022-09-23 | Equipo presenta fallo en la tarjeta. Se hace entrega del equipo bajo observación | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9720 | 00868 |  | 2022-09-27 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4274 | WELCHALLYN | 92880 |  | AMBULANCIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9719 | 00858 |  | 2022-09-23 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | AMBULANCIA CARTAGO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9718 | 00819 |  | 2022-09-19 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 862430 | GMD |  |  | AMBULANCIA CARTAGO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9717 | 00816 |  | 2022-09-19 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5285 | MINDRAY | SV300 | GB-08027507 | AMBULANCIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9716 | 00812 |  | 2022-09-16 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5255 | SMAF | YX930D | BIO.20.117 | SOAT |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9715 | 00813 |  | 2022-09-16 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9714 | 00801 |  | 2022-09-15 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9713 | 00800 |  | 2022-09-15 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9712 | 00791 |  | 2022-09-10 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4524 | WELCHALLYN | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9711 | 00876 |  | 2022-09-27 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Doppler Ultrasonico |  | FACELAKE | JPD-100B | 8425100B03158 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9710 | 00784 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4084 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9709 | 00790 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4085 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9708 | 00791 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4090 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9707 | 00792 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4088 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9706 | 00793 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4092 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9705 | 00783 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4086 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9704 | 00836 |  | 2022-09-21 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9703 | 00835 |  | 2022-09-21 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9702 | 00840 |  | 2022-09-21 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9701 | 00839 |  | 2022-09-21 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190016 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9700 | 00837 |  | 2022-09-21 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530046 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9699 | 00838 |  | 2022-09-21 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9698 | 00834 |  | 2022-09-21 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050007 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9697 | 00789 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9696 | 00788 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9695 | 00787 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9694 | 00782 |  | 2022-09-14 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4089 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9693 | 00871 |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO |  | GAMMAMED | PM-50 | AY-87113553 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9692 | 00842 |  | 2022-09-21 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | 120 KG | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9691 | 00847 |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4474 | EDAN | H100B | 360101-M19305410043 | TOMOGRAFIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9690 | 00847 |  | 2022-09-22 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4474 | EDAN | H100B | 360101-M19305410043 | TOMOGRAFIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9689 | 0867 |  | 2022-09-27 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4475 | EDAN | H100B | 360101-M19305410042 | ECOGRAFO 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9688 | 00841 |  | 2022-09-21 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9687 | 00870 |  | 2022-09-27 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | OFICINA BIOMEDICOS
9686 | 00869 |  | 2022-09-27 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | OFICINA BIOMEDICOS
9685 | 00761 |  | 2022-09-09 | Equipo funciona correctamente. Queda en taller para contingencia | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | OFICINA BIOMEDICOS
9684 | 00745 |  | 2022-09-08 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4568 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9683 | 00735 |  | 2022-09-07 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4517 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9682 | 00742 |  | 2022-09-07 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4519 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9681 | 00734 |  | 2022-09-07 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4515 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9680 | 00733 |  | 2022-09-07 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4518 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9679 | 00885 |  | 2022-09-28 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4516 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9678 | 00743 |  | 2022-09-07 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9677 | 00764 |  | 2022-09-09 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9676 | 00763 |  | 2022-09-09 | Equipo funciona correctamente. Queda en taller para contingencia | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9675 | 00762 |  | 2022-09-09 | Equipo funciona correctamente. Queda en taller para contingencia. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9674 | 00760 |  | 2022-09-09 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | OFICINA BIOMEDICOS
9673 | 00768 |  | 2022-09-12 | Equipo funciona correctamente. Queda en taller para contingencia. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9672 | 00769 |  | 2022-09-12 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9671 | 00866 |  | 2022-09-27 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9670 | 00748 |  | 2022-09-08 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9669 | 00746 |  | 2022-09-08 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE DE PARED | EMCO4578 | WELCH ALLYN | GS 600 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9668 | 00759 |  | 2022-09-09 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9667 | 00758 |  | 2022-09-09 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9666 | 00773 |  | 2022-09-13 | Equipo funciona correctamente. | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4569 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9665 | 00767 |  | 2022-09-12 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9664 | 00771 |  | 2022-09-12 | Equipo funciona correctamente. Queda en taller para contingencia. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | OFICINA BIOMEDICOS
9663 | 00772 |  | 2022-09-12 | Equipo funciona correctamente. Queda en taller como contingencia | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | OFICINA BIOMEDICOS
9662 | 00744 |  | 2022-09-08 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9661 | 00770 |  | 2022-09-12 | Equipo funciona correctamente. Queda en taller como contingencia | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9660 | 00786 |  | 2022-09-14 | Cambio de tarjeta main. Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9659 | 00777 |  | 2022-09-13 | Cambio de spo2. Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9658 | 00888 |  | 2022-09-30 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9657 | 00780 |  | 2022-09-13 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | OFICINA BIOMEDICOS
9656 | 00884 |  | 2022-09-28 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4570 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9655 | 00779 |  | 2022-09-13 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | OFICINA BIOMEDICOS
9654 | 00781 |  | 2022-09-13 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | OFICINA BIOMEDICOS
9653 | 00778 |  | 2022-09-13 | Cambio de sensor Spo2. Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | OFICINA BIOMEDICOS
9652 | 00776 |  | 2022-09-13 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9651 | 00775 |  | 2022-09-16 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9650 | 00810 |  | 2022-09-16 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9649 | 00774 |  | 2022-09-13 | Se instala sensor Spo2 . El equipo se encuentra funcionando correctamente. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9648 | 4523 |  | 2022-10-06 |  | no | 1 | MAQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (MAQUINA PARA PERFUSION) |  | SARNS | SYSTEM8000 | 1670 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | ARROW MEDICAL
9647 | WO-04492181 |  | 2022-09-30 | Mantenimiento preventivo con reporte de prueba y verificacion | no | 1 | ECOCARDIOGRAFO | EMCO4949 | PHILIPS | AFFINITI 70 | US720F0175 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | PHILIPS
9646 | WO-06776973 |  | 2022-09-26 | Mantenimiento preventivo y protocolo realizado. Equipo trabajando sin novedad. Se evidencia dificultades con la estación 3D por lo que se debe programar visita para reinstalación de software. | no | 1 | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | HEMODINAMIA |  |  | PHILIPS
9645 | FO.GS.85 |  | 2022-05-04 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3742 | C4 | FLOW 180H | 3513 - 14 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | INOVALTEC
9644 | 0107 |  | 2022-08-17 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4758 | PULMO MED | 7E-A | 00381 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9643 | FO.GS.85 |  | 2022-05-06 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3741 | C4 | FLC 120 | 3913 - 02 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | INOVALTEC
9642 | FO.GS.85 |  | 2022-05-05 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3743 | C4 | FLOW 120H | 3513 - 12 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | INOVALTEC
9641 | fo.gs.85 |  | 2022-05-05 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3740 | C4 | FLC 120 | 3413 - 06 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | INOVALTEC
9640 | fo.gs.85 |  | 2022-05-04 |  | no | 1 | [8 empty] | INOVALTEC
9639 | 3334 |  | 2022-05-26 |  | no | 1 | BALANZA DIGITAL | myeo11178 | JCM | JZC-TSC-15 | E2110017055 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9638 | 22464 |  | 2019-05-21 |  | no | 1 | [8 empty] | MCL
9636 | 00600 |  | 2022-08-09 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4658 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9635 | 00655 |  | 2022-08-16 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004809 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9634 | 00602 |  | 2022-08-09 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4657 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9633 | 00601 |  | 2022-08-09 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4656 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | G&C
9632 | 00596 |  | 2022-08-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4937 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035218 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9631 | 00597 |  | 2022-08-01 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035243 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9630 | 014 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5010 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02966 | INVENTARIO |  |  | G&C
9629 | 013 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02953 | INVENTARIO |  |  | G&C
9628 | 012 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5007 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02950 | INVENTARIO |  |  | G&C
9627 | 011 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5014 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02992 | INVENTARIO |  |  | G&C
9626 | 010 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5018 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02011 | INVENTARIO |  |  | G&C
9625 | 009 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5003 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02839 | INVENTARIO |  |  | G&C
9624 | 008 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5002 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02493 | INVENTARIO |  |  | G&C
9623 | 007 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5001 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02430 | URGENCIAS |  |  | G&C
9622 | 006 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5019 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02020 | URGENCIAS |  |  | G&C
9621 | 005 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo, se instala Kit de mantenimiento | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5022 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02028 | INVENTARIO |  |  | G&C
9620 | 003 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5005 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02932 | URGENCIAS |  |  | G&C
9619 | 002 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5021 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02027 | URGENCIAS |  |  | G&C
9618 | 001 |  | 2022-08-31 | Mantenimiento preventivo, el equipo presenta pantalla partida por lo cual no es posible realizar pruebas de funcionamiento. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5015 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02048 | INVENTARIO |  |  | G&C
9617 | 00452 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | HIDROTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9616 | 00453 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9615 | 00454 |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9614 | 00455 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9613 | 00451 |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | 660-020453 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9612 | 00481 |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9611 | 00480 |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9610 | 00471 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3789 | HEALTHOMETER | NR | 4500000873 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9609 | 00469 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4739 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017806 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9608 | 00467 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4740 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018103 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9607 | 00465 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4737 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017800 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9606 | 00647 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9605 | 00641 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF (12 CANALES) | NR | 2890615 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9604 | 00644 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | PIPETA |  | BIOHIT | 100-1000 uL | 12543990 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9603 | 00642 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 100-1000 uL | T73812 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9602 | 00646 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | MICROPIPETA FIJA |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 17E59198 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9601 | 00650 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | SOCOREX | 100-1000uL | 6072709 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9600 | 00648 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9599 | 00643 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0883 | OHAUS | AR3130 ADVENTURED | L220122800878P | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9598 | 00651 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | 170349 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9597 | 00653 |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO3801 | THOMAS | 1630 | 11500009489 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9596 | 00649 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9595 | 00640 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | 64750105 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9594 | 00645 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1069 | MEMMERT | NR | 40050-IP20 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9593 | 00599 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000358 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9592 | 00639 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | MICROPIPETA | SIN CODIGO | THERMO | NR | LU14669 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9591 | 00615 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU14684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9590 | 00638 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO1255 | IEC | MP4R | 24382451 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9589 | 00617 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | PIPETA |  | RAININ | SL 200 | G0304409A | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9588 | 00634 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0413 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4230013 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9587 | 00635 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO0947 - 206568 | LAB ROTATOR | DSR 2100V | 83113069 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9586 | 00636 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | MICROPIPETA FIJA |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 18C07014 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9585 | 00637 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5-10 uL | 2022285 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9584 | 00616 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | NR | LU16684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9583 | 00695 |  | 2022-08-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5100 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017813 | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9582 | 00713 |  | 2022-08-29 |  | no | 1 | BASCULA | MYEQ00548 | DLP | TCS-500KG |  | LAVANDERIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9581 | 00668 |  | 2022-08-18 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | T70341 | laboratorio cartago |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9580 | 00707 |  | 2022-08-26 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTHOMETER | 386KG |  | ANA FRANK |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9579 | 00652 |  | 2022-08-16 |  | si | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635A | 01060000146 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9578 | 00589 |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4637 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ODONTOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9577 | FR 005 |  | 2022-09-07 | Equipo funcional, el cable ECG presenta ruido y sensor de temperatura no funciona | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5515 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027589 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | INTIMED
9576 | FR 005 |  | 2022-09-07 | Equipo queda funcionando correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027439 | URGENCIAS |  |  | INTIMED
9575 | FR 005 |  | 2022-09-07 | Equipo queda funcionando correctamente, se recomienda cambio en el pulsioxímetro ya que está intermitente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5514 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027622 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | INTIMED
9574 | FR 005 |  | 2022-09-07 | Equipo queda funcionando correctamente | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027372 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | INTIMED
9573 | 00681 |  | 2022-08-18 | El quipo funciona correctamente | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9572 | 00709 |  | 2022-08-29 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | BASCULA DE PISO |  | SECA | 762 |  | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9571 | 00610 |  | 2022-08-09 | EN EL REPORTE HAY UN ERROR EN EL CONSECUTIVO DEL EMCO, PERO SE CORRIGE | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4645 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9570 | 00711 |  | 2022-08-29 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | no identificado | scanmed | sye-907 | nts03 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9568 | 00675 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5093 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016670 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9567 | 00677 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5082 | HEALTH O METER | 597KL | 597T014356 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9566 | 00686 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5089 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017773 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9565 | 00688 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5096 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016507 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9564 | 00592 |  | 2022-08-10 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4627 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9563 | 00689 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5081 | HEALTH O METER | 597KL | 597T014398 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9562 | 00690 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5088 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018102 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9561 | 00591 |  | 2022-08-10 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4632 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9560 | 00691 |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5092 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018101 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9559 | 00692 |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5094 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016408 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9558 | 00590 |  | 2022-08-10 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4630 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9557 | 00693 |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5095 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016413 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9556 | 00593 |  | 2022-08-10 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4629 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9555 | 00687 |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6082 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139459 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9554 | RETRO 012 |  | 2022-08-31 | No se logra realizar el mantenimiento ya que no se logra ubicar el equipo en el hospital. Se requiere reprogramar el mantenimiento | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO3113 | RIUCHENG | NR |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | OFICINA BIOMEDICOS
9553 | 00685 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5091 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016512 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9552 | 00684 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9551 | 00669 |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4628 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9550 | 00678 |  | 2022-08-17 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | PROYECTOR | 53887104 | VIEW LIGTH | SP11 | L1LJB1EB | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9549 | 00671 |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4732 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006625 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9548 | 00672 |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4733 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006656 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9547 | 00662 |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4731 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006675 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9546 | 00633 |  | 2022-08-16 | Equipo funciona correctamente, se instaló bombillo de 130v 50w requerido | no | 1 | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | 02261 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9545 | 00664 |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4730 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018097 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9544 | 00630 |  | 2022-08-16 | Equipo funciona correctamente, se instaló bombillo de 130v 50w requerido | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1786 | MARCO | Chart Projector Jackson Ville | 23237 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9543 | 00665 |  | 2022-08-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4729 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018099 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9542 | 00632 |  | 2022-08-16 | Equipo funciona correctamente, se instaló bombillo welch allyn requerido | no | 1 | PROYECTOR | 335027 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | NR | BC55013 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9541 | 00631 |  | 2022-08-16 | Equipo funciona correctamente, se instaló bombillo de 130v 50w requerido | no | 1 | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9540 | 00614 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9539 | 00603 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO0059 | BURTON | NR | 91619 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9538 | 00604 |  | 2022-08-09 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0009 | OFTALMOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9537 | 00611 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9536 | 00612 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9534 | 00595 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4662 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9533 | 00598 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4361 | WELCH ALLYN |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9532 | 00594 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4660 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9531 | 00613 |  | 2022-08-10 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO1014 | MAQUET | BETACLASIC 2605 | 22554 | DERMATOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9530 | 00606 |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4643 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9529 | 00607 |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4648 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9528 | 00608 |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4647 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9527 | 00609 |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4644 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9526 | 00696 |  | 2022-08-26 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9525 | 00708 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4008 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137755 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9523 | 00705 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4018 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137754 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9522 | 00702 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4014 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139465 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9521 | RETRO 013 |  | 2022-08-31 | No se encontró el equipo en el hospital, se requiere reprogramar el mantenimiento | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4634 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9520 | 00704 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9519 | 00700 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4012 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139463 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9518 | 00698 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4017 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139461 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9517 | 00715 |  | 2022-08-31 | Equipo funciona correctamente | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4724 | SMAF | SXT-5A | L5.19.150 | PUERPERIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9516 | 00697 |  | 2022-08-25 | Equipo en correcto funcionamiento | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00234 | AMBULANCIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9515 | 00710 |  | 2022-08-29 | El equipo se encuentra en correcto funcionamiento | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | OFICINA BIOMEDICOS
9514 | 00703 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4013 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139460 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9513 | 00699 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139462 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9512 | 00701 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4016 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139470 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9511 | 00706 |  | 2022-08-26 | Equipo se entrega en correcto funcionamiento | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009847 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | OFICINA BIOMEDICOS
9510 | 00660 |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4650 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9509 | 00666 |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | KO4935 | RIUCHENG | NR | NR | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9508 | 00679 |  | 2022-08-18 | El equipo queda funcionando correctamente | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4572 | HEALTH O METER | 500KL | 5000156952 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9507 | 00657 |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4651 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9506 | 00658 |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4652 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9505 | 00663 |  | 2022-08-18 | El equipo queda funcionando correctamente | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4728 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017863 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9504 | 00659 |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4649 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9503 | 00587 |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4636 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9502 | 00586 |  | 2022-08-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4635 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9501 | 00680 |  | 2022-08-18 | El equipo queda funcionando correctamente | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | DETECTO | 10Kg | 9405-135 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9500 | 00694 |  | 2022-08-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4011 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139450 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9499 | 00667 |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | D300 | 401310 | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9498 | 00673 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | AUDIOMETRO | EMCO1767 | INTERACOUSTICS | AC-40 | 568863 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9497 | 00670 |  | 2022-08-18 | El equipo queda funcionando correctamente | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9496 | 00712 |  | 2022-08-29 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5083 | HEALTH O METER | 597KL | 597T009295 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9495 | 00661 |  | 2022-08-17 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4663 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9494 | 00674 |  | 2022-08-22 |  | no | 1 | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9493 | 00676 |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5090 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017781 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9492 | 00656 |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4659 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9491 | 00654 |  | 2022-08-14 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4120 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17410087PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9490 | OTT-18461 |  | 2022-08-31 | Se realiza revisión física, pruebas funcionales, se verifica funcionamiento, flujo, medición de temperatura, pruebas en los diferentes modos disponibles, acceso al menú servicio verificando la activación de las placas peltier. verificación de alarmas. equipo en correctas condiciones físicas y funcionales. En cuanto al monitor de EEG, el módulo cerebralogik no se conecta adecuadamente al monitor, se tomaron evidencias fotográficas para consulta con fábrica. | no | 1 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | 969570200014 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
9489 | 00470 |  | 2022-06-30 | El equipo se encuentra en correcto funcionamiento | no | 1 | BASCULA | EMCO0068 | SECA | 140 kg |  | DERMATOLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9488 | 00466 |  | 2022-06-30 | El equipo se encuentra en correcto funcionamiento | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | 136KG | 402569 | UROLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9487 | 00468 |  | 2022-06-30 | El equipo se encuentra en correcto funcionamiento | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9486 | 00478 |  | 2022-06-30 | El equipo se encuentra en correcto funcionamiento | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9485 | 00474 |  | 2022-06-30 | El equipo se encuentra en correcto funcionamiento | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4576 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157052 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9484 | 00476 |  | 2022-06-30 | Equipo en correcto funcionamiento. | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | 5374349159819 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | OFICINA BIOMEDICOS
9483 | OTT-16618 |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4886 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13063 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
9482 | OTT-16615 |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4889 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13066 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
9481 | OTT-16616 |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4887 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13065 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
9480 | OTT-16617 |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4885 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13064 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | MAQUET COLOMBIA
9479 | 00682 |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9478 | 00683 |  | 2022-08-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9477 | 169 |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9476 | 00620 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4337 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9475 | 00622 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4335 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9474 | 00623 |  | 2022-08-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4333 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9473 | 00624 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4332 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9472 | 00626 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4331 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9471 | 00628 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4330 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9470 | 00629 |  | 2022-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4334 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9469 | 00625 |  | 2022-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4336 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9468 | ST-022-3792 |  | 2022-08-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5977 | MEDEC | CAELUS 120330M5 | 54129 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
9467 | 00491 |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO3800 | OLYMPUS | CX22 | 2D88802 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9466 | 00493 |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9465 | 00515 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO1253 | EMERSON | SA55NXGTC-4143 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9464 | 00486 |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9463 | 00485 |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9462 | 00484 |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CX21 | 6M10034 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9461 | 00483 |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9460 | 00492 |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9459 | 00490 |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | 74073075 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9458 | 00490 |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | 74073075 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9457 | 00489 |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | 2-423359 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9456 | 00488 |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1233 | THERMO | 6530 | 603128-553 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9455 | 00487 |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0408 | CHICAGO SURGICAL |  | 338 CAT 400 | LABORATORIO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9454 | 00576 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004853 | CIRENA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9453 | 00577 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | CIRENA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9452 | 00574 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9451 | 00575 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | EMCO4726 | SECA | 856 | 8856093170117 | CIRENA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9450 | 00505 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9449 | 00499 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9448 | 00500 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3057 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9447 | 00501 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3042 | MARCO | RT-300 | 35209 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9446 | 00502 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9445 | 00503 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887108 | WELCH ALLYN | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9444 | 00504 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9443 | 00506 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9442 | 00507 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO1772 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | 11625 | BC40752 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9441 | 00508 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | FOROPTERO | SIN CODIGO | AMERICAN OPTICAL | 11320 | AH11391 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9440 | 00510 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | 201268088 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9439 | 00511 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | SIN CODIGO | WELCH ALLYN | 767 | 53887107 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9438 | 00512 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3058 | WELCHALLYN | 767 |  | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9437 | 00513 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9436 | 00509 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9435 | 00514 |  | 2022-07-29 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9434 | 00588 |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9433 | 00584 |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO6053 | BERCHTOLD | D540 | 6530060 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9432 | 00494 |  | 2022-07-26 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9431 | 00585 |  | 2022-07-27 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9430 | 00495 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9429 | 00496 |  | 2022-07-28 |  | si | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9428 | 00497 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9427 | 00498 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9426 | 00583 |  | 2022-07-27 |  | si | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | ENRAF NONIUS | ENDOMED 582 | 2321 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9425 | 22190 |  | 2022-07-28 | Mantenimiento preventivo | si | 1 | Ecografo | EMCO4482 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00002J | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | ECO AMERICA
9424 | 22193 |  | 2022-07-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Ecografo | EMCO4481 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00001H | CIRENA |  |  | ECO AMERICA
9423 | 22192 |  | 2022-07-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5276 | SONOSCAPE | E3 | 0726767568 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ECO AMERICA
9422 | 22191 |  | 2022-07-28 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5283 | SONOSCAPE | E3 | 0726750122 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | ECO AMERICA
9421 | 540 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5102 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016510 | QUIROFANO CENTRAL | PREANESTESIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9420 | 551 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9419 | 536 |  | 2022-07-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-17 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9418 | 534 |  | 2022-07-23 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9417 | 537 |  | 2022-07-23 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4457 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12195 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9416 | 532 |  | 2022-07-23 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4458 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12199 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9415 | 535 |  | 2022-07-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9414 | 530 |  | 2022-07-24 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO1225 | ALM | PRISMATIC |  | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9413 | 533 |  | 2022-07-24 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9412 | 526 |  | 2022-07-22 |  | si | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9411 | 524 |  | 2022-07-22 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0328 | BERCHTOLD | C-571 | 6400060 - O11639-40 | QUIROFANO 4 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9410 | 538 |  | 2022-07-17 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-19 | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9409 | 539 |  | 2022-07-17 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-14 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9408 | 541 |  | 2022-07-17 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9407 | 525 |  | 2022-07-17 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0326 | BERCHTOLD | 6400060 | 93-2270-029 - E152386 | QUIROFANO 7 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9406 | 527 |  | 2022-07-17 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-15 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9405 | 3642 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | FLUOROANALIZADOR | EMCO5669 | LUMINEX | LX100/200 | LX10016056403 | LABORATORIO |  |  | BIOSCIENCE
9404 | 00429 |  | 2022-05-27 | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO. SE HACE INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, DETERMINANDO QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9403 | 00419 |  | 2022-05-18 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9402 | 00422 |  | 2022-05-08 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE INSTALA CABLE DE ECG Y SENSOR DE SATURACIÓN. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9401 | 00418 |  | 2022-05-18 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9400 | 00243 |  | 2022-05-16 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0144 | UCI 3 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9399 | 00415 |  | 2022-05-18 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9398 | 00417 |  | 2022-05-18 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0095 | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9397 | NO APLICA |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5528 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077055 | AMBULANCIA |  |  | EQUIPADORA MEDICA
9396 | NO APLICA |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5526 | SCHILLER | FRED EASY | 058999075845 | AMBULANCIA |  |  | EQUIPADORA MEDICA
9395 | NO APLICA |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5529 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077058 | AMBULANCIA |  |  | EQUIPADORA MEDICA
9394 | NO APLICA |  | 2022-07-25 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO5527 | SCHILLER | FRED EASY | 058990077059 | AMBULANCIA |  |  | EQUIPADORA MEDICA
9393 | 22194 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4093 | SAMSUNG | HS40 | S1ASM3HK600001R | PARTOS |  |  | ECO AMERICA
9392 | 22195 |  | 2022-07-28 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | SOSQM3HH400002T | PERINATOLOGIA |  |  | ECO AMERICA
9391 | 00472 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5256 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017811 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9390 | 00402 |  | 2022-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9389 | 00473 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4573 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9388 | 00475 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | K04498 | SECA | 762 | 5762271154963 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9387 | 00412 |  | 2022-05-16 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9386 | 00245 |  | 2022-06-16 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9385 | 00421 |  | 2022-05-18 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9384 | 00225 |  | 2022-05-16 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9383 | 00413 |  | 2022-05-16 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | UCI 3 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9382 | 0244 |  | 2022-05-16 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | UCI 3 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9381 | 00414 |  | 2022-05-16 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0161 | UCI 3 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9380 | 00427 |  | 2022-05-25 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL VENTILADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE REALIZA REPARACIÓN DEL CONECTOR A ENERGÍA ELÉCTRICA. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4223 | MAGNAMED | Oximag | 5945 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9379 | 00424 |  | 2022-05-24 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCEDE A DESTAPAR EL VENTILADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE REALIZA REPARACIÓN DEL CONECTOR A ENERGÍA ELÉCTRICA. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9378 | 00428 |  | 2022-05-25 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004830 | MEDICA HOMBRES |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9377 | 00416 |  | 2022-05-18 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTONES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9376 | 00425 |  | 2022-05-24 | E REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL VENTILADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE REALIZA REPARACIÓN DEL CONECTOR A ENERGÍA ELÉCTRICA. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9375 | 00426 |  | 2022-05-24 | E REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL VENTILADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE REALIZA REPARACIÓN DEL CONECTOR A ENERGÍA ELÉCTRICA. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9374 | 00423 |  | 2022-05-23 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTONES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCEDE A DESTAPAR EL VENTILADOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE REALIZA REPARACIÓN DEL CONECTOR A ENERGÍA ELÉCTRICA. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4228 | MAGNAMED | Oximag | 5950 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9373 | 00242 |  | 2022-04-27 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO( MONITOR Y CPU), A LA CENTRAL DE MONITOREO LE HACEN FALTA CABLES DE ETHERNET EN EL RACK NO CUENTA CON CABLE DE PODER, HACE FALTA EN CABLES DE ETHERNET EN CADA CUBÍCULO. PARA EL FUNCIONAMIENTO COMPLETO DE ESTA CENTRAL DE MONITOREO SE DEBE REALIZAR LA INSTALACION DE CABLES DE ETERNETH Y LS CONFIGURACION DEL CABLEADO EN CADA CUBICULO. | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002334 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9372 | 00237 |  | 2022-04-20 | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO. SE HACE INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, DETERMINANDO QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, CARCASA Y PANTALLA VISUALMENTE EN CONDICIONES. SE REVISA COMPONENTES INTERNOS. SE VERIFICA ESTADO DE COMPONENTES MECANICOS LUBRICACIÓN SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DE TODOS LOS COMPONENTES SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO0904 | THOMAS | 1630 | 80600001906 | MEDICA HOMBRES |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9371 | 00240 |  | 2022-04-28 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTONES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCEDER A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | UCI NEURO |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9370 | 00238 |  | 2022-04-25 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTONES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004841 | UCI 5 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9369 | 00236 |  | 2022-04-20 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTONES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004833 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9368 | 224 |  | 2022-04-12 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INCLUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTONES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9367 | 239 |  | 2022-04-25 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | UCI 3 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9366 | 241 |  | 2022-04-27 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO( MONITOR Y CPU), CONEXIÓN DE CABLES DE ETHERNET EN CADA CUBÍCULO Y VERIFICACIÓN DE CABLEADO EN EL RACK DE LA CENTRAL. DESPUÉS DE CONEXIÓN CONFIGURACIÓN NUEVAMENTE DESDE EL SOFTWARE. LA CENTRAL QUEDA COMPLETAMENTE CONFIGURADA Y FUNCIONAL. | si | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002332 | UCI 4 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9365 | 00247 |  | 2022-04-25 | SE REALIZA PREVIA LIMPIA Y DESINFECCIÓN EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL ES INICIA CON LA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL COMPRANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO INLCUYENDO SU SISTEMA ELECTRÓNICO (TARJETAS, FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y MÓDULOS), EL SISTEMA NEUMÁTICO (MANGUERAS Y VÁLVULAS), ACCESORIOS, BOTÓNES Y ALARMAS VISIBLES Y SONORAS SE PROCECEDE A DESTAPAR EL MONITOR PARA REALIZAR LIMPIEZA INTERNA DE LOS COMPONENTES. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9364 | 00246 |  | 2022-04-20 | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO. SE HACE INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, DETERMINANDO QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, CARCASA Y PANTALLA VISUALMENTE EN CONDICIONES. SE REVISA COMPONENTES INTERNOS. SE VERIFICA ESTADO DE COMPONENTES MECANICOS LUBRICACIÓN SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA DE TODOS LOS COMPONENTES SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9363 | N/R |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3947 | SCHILLER | DEFIGARD 5000 | 101996101441 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9362 | 150 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9361 | 373 |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9360 | 24679 |  | 2021-01-29 |  | no | 1 | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9359 | 24674 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9358 | 22526 |  | 2019-08-06 |  | no | 1 | SELLADORA 2 |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 |  | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9357 | 00269 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4473 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015057 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9356 | 00352 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9355 | 168 |  | 2022-07-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015048 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9354 | N/R |  | 2022-06-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4471 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016815 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9352 | 164 |  | 2022-06-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004825 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9351 | 171 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004829 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9350 | st no. 8888 |  | 2022-07-12 |  | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
9349 | st.no8887 |  | 2022-07-12 |  | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
9348 | 00482 |  | 2022-07-18 |  | si | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9347 | 00479 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4522 | HEALTH O METER | 553KL | 5530031438 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9346 | 00477 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9345 | 00167 |  | 2022-06-23 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9344 | 312 |  | 2022-05-14 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9343 | 311 |  | 2022-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9342 | 310 |  | 2022-05-15 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9341 | 310 |  | 2022-05-15 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9340 | 308 |  | 2022-05-14 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9339 | 369 |  | 2022-05-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19083739 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9338 | 371 |  | 2022-05-27 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9337 | 349 |  | 2022-05-25 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9336 | 349 |  | 2022-05-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9335 | 348 |  | 2022-05-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3583 | SPACELABS | BLEASE FOCUS | FOCU-101643 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9334 | 351 |  | 2022-05-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9333 | 353 |  | 2022-05-19 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9332 | 376 |  | 2022-05-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9331 | 374 |  | 2022-05-24 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9330 | 352 |  | 2022-05-20 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9329 | 350 |  | 2022-05-17 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9328 | 361 |  | 2022-05-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0281 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18746L-20 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9327 | 362 |  | 2022-05-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9326 | 313 |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4882 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021526 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9325 | 370 |  | 2022-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9324 | 316 |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9323 | 316 |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9322 | 552 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3665 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008250 | CLINICA AL ALBA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9321 | 553 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3666 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008212 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9320 | 314 |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9319 | 366 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3669 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060007063 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9318 | 367 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3641 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008227 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9317 | 634 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3650 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008231 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9316 | 365 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4883 | HEINE | PROFESSIONAL L | 1104721078 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9315 | 550 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3651 | HEINE | mPackLL | 1060008213 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9314 | 549 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9313 | 548 |  | 2022-06-28 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9312 | 546 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9311 | 547 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9310 | 544 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9309 | 545 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | 53889404 | WARMTOUCH | NELLCOR | CI11125439 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9308 | 542 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9306 | 00268 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9305 | 250 |  | 2022-05-25 |  | no | 1 | MINI CENTRIFUGA | EMCO4924 | GLOBE CIENTIFIC | GCM-B | HB206AR0001341 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9304 | 355 |  | 2022-05-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9303 | 372 |  | 2022-06-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0322 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15009L-20 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9301 | OTT - 55189 |  | 2021-12-12 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO4900 | FUJIFILM | FDR D-EVO2 | 96439399 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
9300 | OTT - 53306 |  | 2021-12-12 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO5122 | FUJIFILM | DR ID-1201 | 96655617 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
9299 | OTT - 53107 |  | 2021-08-09 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO5122 | FUJIFILM | DR ID-1201 | 96655617 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
9296 | 354 |  | 2022-05-28 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9295 | 363 |  | 2022-05-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51143A | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9294 | 359 |  | 2022-05-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9293 | 360 |  | 2022-05-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9292 | 356 |  | 2022-05-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9291 | 358 |  | 2022-05-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | CAC0002864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9290 | 368 |  | 2022-05-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4881 | WEM | SS-501 SX | CAD0003392 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9289 | 377 |  | 2022-05-22 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO6071 | DATEX OHMEDA | AESTIVA-57100 | AMVH00855 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9288 | 00458 |  | 2022-06-17 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | SUCTION UNIT | 7E-D |  | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9287 | 00457 |  | 2022-06-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9286 | 00456 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9285 | 00379 |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9284 | 00392 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | EMCO5491 | BAXTER | EVO IQ COL | SK00604185 | UCI ADULTO NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9283 | 00391 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9282 | 00385 |  | 2022-05-17 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9281 | 00386 |  | 2022-05-17 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9280 | 00387 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9279 | 00393 |  | 2022-05-19 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 002 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9278 | 00395 |  | 2022-05-19 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9277 | 00390 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9276 | 00389 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9275 | 00388 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9274 | 00407 |  | 2022-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004820 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9273 | 00447 |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9272 | 00448 |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9271 | 00450 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9270 | 00434 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9269 | 00435 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9268 | 00436 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9267 | 00437 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9266 | 00438 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9265 | 00439 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9264 | 00440 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | A350403 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9263 | 00441 |  | 2022-06-08 |  | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9262 | 00444 |  | 2022-06-09 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9261 | 00449 |  | 2022-06-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9260 | 00091 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004849 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9259 | 000137 |  | 2022-04-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4506 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004804 | ANHELO DE VIDA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9258 | 000136 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9257 | 000135 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4205 | BIOCARE | IM-12 | C318110357 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9256 | 248 |  | 2022-05-25 |  | no | 1 | MINI CENTRIFUGA | EMCO4923 | GLOBE CIENTIFIC | GCM-B | HB206AR0001328 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9254 | 257 |  | 2022-05-25 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4136 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144034252 | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9253 | 249 |  | 2022-05-25 | Equipo, se le hace mantenimiento preventivo. Sin embargo dadas las condiciones físicas del mismo es un equipo al cual se le debe hacer evaluación para iniciar con el proceso de disposición fianl | no | 1 | SISTEMA DE ELECTROFORESIS | EMCO1074 | SEBIA | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9252 | 172 |  | 2022-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9251 | 170 |  | 2022-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4766 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042632 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9250 | 258 |  | 2022-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4768 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061707 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9249 | 173 |  | 2022-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4763 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042633 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9248 | 00089 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9247 | 00138 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9246 | 00086 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5559 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9245 | 00085 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5557 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9244 | 00084 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4765 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042636 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9243 | 00083 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5561 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9242 | 00082 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5560 | WELCH ALLYN | 77710 |  | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9241 | 00090 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO | EMCO2945 | SCHILLER | FRED EASY | 058998018373 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9240 | 00446 |  | 2022-05-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9239 | 00445 |  | 2022-06-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9238 | 00443 |  | 2022-06-10 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9237 | 00442 |  | 2022-06-09 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5123 | MEDIANA | D500 | 456862000168 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9236 | 00433 |  | 2022-06-07 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2Q04A030 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9235 | 3399 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5510 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190089 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | IMPOCOR
9234 | 3398 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5508 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190082 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | IMPOCOR
9233 | 3397 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5509 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190085 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | IMPOCOR
9232 | 3396 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO5507 | EDAN | SONOTRAX Basic A | 560042-M21118190088 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | IMPOCOR
9231 | 3395 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO5504 | EDAN | H100 | 360101-M21118310116 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | IMPOCOR
9230 | 3394 |  | 2022-05-18 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO5503 | EDAN | H100 | 360101-M21118310120 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | IMPOCOR
9229 | 00404 |  | 2022-05-27 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4272 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.166 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9228 | 00408 |  | 2022-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9227 | 00406 |  | 2022-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9226 | 00405 |  | 2022-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9225 | 00403 |  | 2022-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9224 | 00401 |  | 2022-05-23 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9223 | 00397 |  | 2022-05-20 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9222 | 00341 |  | 2022-04-29 |  | si | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9221 | 00396 |  | 2022-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9220 | 00399 |  | 2022-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9219 | 00400 |  | 2022-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9218 | 00342 |  | 2022-04-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9217 | 00398 |  | 2022-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9216 | 00394 |  | 2022-05-20 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00153 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9215 | 00381 |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00047 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9214 | 00380 |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | EDAN | iM8 | 360001-M19910220013 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9213 | 00384 |  | 2022-05-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9212 | 00382 |  | 2022-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9211 | 00345 |  | 2022-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9210 | 00346 |  | 2022-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9209 | 7347 |  | 2019-08-23 |  | no | 1 | BALANZA DIGITAL | myeo11178 | JCM | JZC-TSC-15 | E2110017055 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | TECNOCLINICA
9208 | 7861 |  | 2020-09-01 |  | no | 1 | BALANZA DIGITAL | myeo11178 | JCM | JZC-TSC-15 | E2110017055 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | TECNOCLINICA
9207 | 24679 |  | 2021-01-29 |  | no | 1 | SELLADORA |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 | SIN SERIE | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9206 | 24674 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | SELLADORA |  | PLASTIC FILM SEALER | PFS-200 | SIN SERIE | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9205 | 1437 |  | 2020-05-29 |  | no | 1 | NEVERA |  | WONDER | MPV-280 | M8929111541800068 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9204 | 1251 |  | 2019-05-28 |  | no | 1 | NEVERA |  | WONDER | MPV-280 | M8929111541800068 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9203 | 22463 |  | 2019-05-28 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3740 | C4 | FLC 120 | 3413 - 06 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9202 | 22466 |  | 2019-05-21 |  | no | 1 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA | EMCO3741 | C4 | FLC 120 | 3913 - 02 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9201 | 22465 |  | 2019-05-28 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3742 | C4 | FLOW 180H | 3513 - 14 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9200 | 22464 |  | 2019-05-21 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3743 | C4 | FLOW 120H | 3513 - 12 | CENTRAL DE MEZCLAS |  |  | MCL
9199 | 1501 |  | 2022-03-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9198 | 328 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9197 | 306 |  | 2022-03-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9196 | 271 |  | 2022-03-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | C318100239 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9195 | 325 |  | 2022-03-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4609 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070026 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9194 | 288 |  | 2022-03-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4611 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070028 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9193 | 289 |  | 2022-03-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4608 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070029 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9192 | 322 |  | 2022-03-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4204 | BIOCARE | IM-12 | C318110354 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9191 | 326 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9190 | 298 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4610 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070030 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9189 | 290 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4612 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070025 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9188 | 327 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9187 | 330 |  | 2022-03-28 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9186 | 299 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9185 | 300 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9184 | 333 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9183 | 276 |  | 2022-03-30 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9182 | 277 |  | 2022-03-20 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9181 | 282 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9180 | 273 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9179 | 278 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9178 | 284 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9177 | 272 |  | 2022-03-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9176 | 321 |  | 2022-03-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9175 | 283 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9174 | 281 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9173 | 329 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9172 | 274 |  | 2022-03-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5543 | PHILIPS | EFFICIA CM100 | CN62639228 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9171 | 285 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0217 | AESCULAP | GN300 | 1514 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9170 | 286 |  | 2022-03-30 |  | si | 1 | ELECTROBISTURI | 401649 | AESCULAP | GN300 | 1466 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9169 | 275 |  | 2022-03-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4201 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004848 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9168 | 301 |  | 2022-03-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9167 | 304 |  | 2022-03-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4200 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004854 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9166 | 331 |  | 2022-03-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9165 | 287 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9164 | 302 |  | 2022-03-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9163 | 295 |  | 2022-03-17 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9162 | 296 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9161 | 297 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9160 | 291 |  | 2022-03-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9159 | 292 |  | 2022-03-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9158 | 323 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9157 | 279 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9156 | 303 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9155 | 324 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9154 | 337 |  | 2022-03-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9153 | 336 |  | 2022-03-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9152 | 334 |  | 2022-03-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9151 | 270 |  | 2022-03-26 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0073 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9150 | 280 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9149 | 293 |  | 2022-03-30 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9148 | 318 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY |  | DXF85003113 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9147 | 307 |  | 2022-03-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9146 | 320 |  | 2022-03-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5306 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065444 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9145 | 332 |  | 2022-03-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5304 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065443 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9144 | 305 |  | 2022-03-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5301 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065436 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9143 | 294 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | QUIROFANO NEURO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9142 | 00383 |  | 2022-05-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9141 | 315 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4884 | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE B450 | SNE18030116HA | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9140 | 309 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4821 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035287 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9139 | 319 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | QUIROFANO RCP |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9138 | 00378 |  | 2022-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9137 | 00347 |  | 2022-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9136 | No registra |  | 2022-05-11 | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo, se verifica seguridad eléctrica y mecánica. No se aprecian zonas negras en la imagen, las membranas de los transductores se encuentran en buen estado. Se realiza backup y limpieza general. Se recomienda no permitir que la sangre quede seca sobre el equipo, también se recomienda el borrado de pacientes en la base de datos. Pruebas funcionales exitosas. | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4638 | SIEMENS | ACUSON P500 | 393834 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | SIEMENS
9135 | 00343 |  | 2022-04-29 |  | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9134 | 00040 |  | 2022-04-29 |  | no | 1 | BASCULA | 72886 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600003336 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9133 | No registra |  | 2022-05-09 | Revisión de seguridad eléctrica y mecánica Limpieza general OK Quality Test OK | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. |  | SIEMENS
9132 | WO-05046925 |  | 2021-12-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | 1073 | QUIROFANO NEURO |  |  | PHILIPS
9131 | 9537 |  | 2021-06-26 | FUENTE DE LUZ MONITOR GRADO MEDICO CONTROLADOR DE CAMARA | no | 1 | TORRE DE CISTOSCOPIA | EMCO4892 | RICHARD WOLF | 27"-ENDOCAM FLEX-ENDOLIGHT FLEX-HDTV-1CCD | 3000928-1100434867-1100434867-1100448604 | UROLOGIA |  |  | MEDITEC S.A
9130 | 00119 |  | 2022-03-31 | SE RECOMIENDA DAR DE BAJA POR FALLO EN TARJETA PRINCIPAL. | no | 1 | DESFIBRILADOR | 113090081 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 92508 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9129 | 00131 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | 113050793 | MEMMERT | WNB |  | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9128 | 00129 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | PlaquetaMix H | 11014305 | BANCO DE SANGRE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9127 | 00130 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | OFICINA BIOMEDICOS
9126 | 00128 |  | 2022-03-30 | SE HACE CAMBIO DE BALASTRO Y BOMBILLOS Y SE INSTALA DRIVER CON LÁMPARA LED. EQUIPO FUNCIONAL | no | 1 | NEGATOSCOPIO | EMCO1919 | GENERICA | GENERICA |  | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA |  | OFICINA BIOMEDICOS
9125 | 00178 |  | 2022-04-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5150 | COMEN | STAR 8000E | E7200527117F | N/R |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9124 | 00118 |  | 2022-03-31 | REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA. | si | 1 | DESFIBRILADOR | 68501 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01342 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9123 | 00113 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129031898 | ELLTEC | AM-25-5B | 2250034 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9122 | 00114 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 113090148 | ELLTEC | AM-25-5B | 6260095 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9121 | 00115 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058111 | ELLTEC | AM-25-5B | 7250123 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9120 | 00112 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129031900 | ELLTEC | AM-25-5B | 2250025 | UCI ADULTO NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9119 | 00111 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos |  | ELLTEC | AM-25-5B | 07250050 | UCI ADULTO NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9118 | 00110 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos |  | ELLTEC | AM-25-5B | 07250129 | UCI ADULTO NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9117 | 00077 |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 17566 | THOMAS | 1630 | 080900006115 | UCI ADULTO NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9116 | 00072 |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113032408 | THOMAS | 1630 | 100700001093 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9115 | 00177 |  | 2022-04-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5155 | COMEN | STAR 8000E | E7200527108F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9114 | 00176 |  | 2022-04-08 | REQUIERE CAMBIO DE TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5148 | COMEN | STAR 8000E | E7200527120F | UCI 2 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9113 | 00175 |  | 2022-04-08 | SE RECOMIENDA CAMBIO CABLE ECG. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5149 | COMEN | STAR 8000E | E7200527028F | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | OFICINA BIOMEDICOS
9112 | 00174 |  | 2022-04-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5145 | COMEN | STAR 8000E | E7200527084F | UCI 5 |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9111 | 19725 |  | 2022-02-23 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00736 | HAIER | HXC-358B | BE006NNE1D00QJK6H0007 | BANCO DE SANGRE |  |  | LAB BRANDS
9110 | 00122 |  | 2022-03-31 | REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA | si | 1 | DESFIBRILADOR | 113036349 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 00663 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9109 | 00073 |  | 2022-02-16 | EL EQUIPO REQUIERE PINTURA EN CARCASA, BASE Y CHASÍS POR DESPRENDIMIENTO Y OXIDACIÓN EN TODAS PARTES. | no | 1 | ASPIRADOR | 113036350 | THOMAS | 1130 | 40100012448 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9108 | 00116 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | 129058061 | ELLTEC | AM-25-5B | 7250122 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9107 | 00074 |  | 2022-02-16 | EL EQUIPO REQUIERE PINTURA EN CARCASA, BASE Y CHASÍS POR DESPRENDIMIENTO Y OXIDACIÓN EN TODAS PARTES. | no | 1 | ASPIRADOR | 17924 | THOMAS | 1130 | 10400015465 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9106 | 00071 |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113090150 | THOMAS | 1130 | 40100012523 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9105 | 00069 |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 129058048 | THOMAS | 1630 | 80900006118 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9104 | 00070 |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 48366 | THOMAS | 1630 | 100700001059 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9103 | 00120 |  | 2022-03-31 | REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA | si | 1 | DESFIBRILADOR | 129058310 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01355 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9102 | 00121 |  | 2022-03-03 | REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA | si | 1 | DESFIBRILADOR | 113034647 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 00929 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9101 | 00123 |  | 2022-03-31 | REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9100 | 00126 |  | 2022-03-23 | REQUIERE REEMPLAZO DE CORREA DENTADA MOTOR PASO A PASO DE AMBOS SATÉLITES. REQUIERE DOS UNIDADES DE ILUMIJNACIÓN SUBSTILITE. REQUIERE UNIDAD DE MANGO. | si | 1 | LAMPARA CIELITICA | 67642 | KLS MARTIN | MARLUX H5 | mLH5 3A140810C0030 | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 1 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9099 | 00127 |  | 2022-03-23 | REQUIERE REEMPLAZO DE CORREA DENTADA MOTOR PASO A PASO DE AMBOS SATÉLITES. REQUIERE DOS UNIDADES DE ILUMIJNACIÓN SUBSTILITE. | si | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | KLS MARTIN | MARLUX H5 | mLH5 P3A130809C4065 | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 2 |  | OFICINA BIOMEDICOS
9098 | 00117 |  | 2022-03-31 | REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA | si | 1 | DESFIBRILADOR | 113032405 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01244 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | OFICINA BIOMEDICOS
9097 | 00075 |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 129058078 | THOMAS | 1630 | 080900006192 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | OFICINA BIOMEDICOS
9096 | 00124 |  | 2022-03-31 | REQUIERE CAMBIO DE BATTERÍA | si | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9095 | 00076 |  | 2022-02-16 | EL EQUIPO REQUIERE PINTURA EN CARCASA, BASE Y CHASÍS POR DESPRENDIMIENTO Y OXIDACIÓN EN TODAS PARTES. | no | 1 | ASPIRADOR | 234381 | THOMAS | 1630 | 010400015483 | QUIMIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
9094 | 19682 |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | CONGELADOR -30° | MEQO0740 | HAIER | DW-30L420F | BE0H20EAW00QJM310002 | BANCO DE SANGRE |  |  | LAB BRANDS
9093 | 19681 |  | 2022-02-10 |  | no | 1 | NEVERA | MEQ00737 | HAIER | HYC-610 | BE06P4E0U00QJL3p0009 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | LAB BRANDS
9092 | No registra |  | 2021-10-21 | Revisión de segurudad eléctricay mecánica. Limpieza General OK Se encuentra problema de espacio en discos D, H e I. Se resuelve el disco D, en el H e I se realiza escalación. Prueba con Phantom | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. |  | SIEMENS
9091 | 00234 |  | 2022-04-25 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4273 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.196 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9090 | 00339 |  | 2022-04-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9089 | 00338 |  | 2022-04-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9088 | 00235 |  | 2022-04-25 | BUSCAR CABLE ECG Y CABLE DE ELECTRODOS EN EL SERVICIO. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9087 | 00226 |  | 2022-04-13 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO6061 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006826 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9086 | 00227 |  | 2022-04-18 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6066 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006410 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9085 | 00228 |  | 2022-04-18 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6067 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006346 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9084 | 00229 |  | 2022-04-18 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6058 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600003337 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9083 | 00230 |  | 2022-04-19 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6057 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006240 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9082 | 00231 |  | 2022-04-19 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6064 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006825 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9081 | 00232 |  | 2022-04-19 |  | no | 1 | BASCULA | 72949 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000126 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9080 | 62583 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
9079 | 62759 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
9078 | 62790 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | 88676 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
9077 | 62572 |  | 2021-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 501018 | SPACELABS | 90309 | 309-011330 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
9076 | NO REGISTRA |  | 2022-04-18 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
9075 | 00038 |  | 2022-03-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9074 | 00034 |  | 2022-03-09 | Equipo presenta un mancha negra en la esquina superior izquierda | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9073 | 00029 |  | 2022-03-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | 360080-M19C14960048 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9072 | 00028 |  | 2022-03-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9071 | 00033 |  | 2022-03-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9070 | 00030 |  | 2022-03-08 | Se realiza ajuste de soporte de pantalla | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9069 | 00037 |  | 2022-03-09 | Se realiza instalación de paquete de clamps | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9068 | 00092 |  | 2022-03-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0076 | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9067 | 00061 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | UCI 2 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9066 | 00078 |  | 2022-03-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9065 | 00079 |  | 2022-03-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9064 | 00060 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9063 | 00059 |  | 2022-03-16 | Equipo ok. No tiene accesorios | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9062 | 00058 |  | 2022-03-16 | Equipo ok. No tiene accesorios | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS0068 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9061 | 00040 |  | 2022-03-11 | Equipo ok. No tiene accesorios | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9060 | 00041 |  | 2022-03-11 | Equipo ok. No tiene accesorios | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9059 | 00042 |  | 2022-03-11 | Equipo funcionalmente ok. No cuenta con accesorios | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9058 | 00066 |  | 2022-03-22 | Se realiza ajuste de la parte trasera donde se ubica el cable de poder | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9057 | 00065 |  | 2022-03-22 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | UCI 3 |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9056 | 00162 |  | 2022-04-06 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630 | 100700003876 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9055 | 00136 |  | 2022-04-06 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3797 | BIOLIGHT | M800 | M0017A002559 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9054 | OTT-59358 |  | 2022-04-06 | SE REALIZA VISITA PRESENCIAL, SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO E INSTALACION DE HAND SWITCH, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON VARIOS ESTUDIOS O. K. EQUIPO FUNCIONANDO BIEN. EL HAND SWITCH DAÑADO ES RETIRADO DEL CLIENTE Y QUEDA EN PODER DEL INGENIERO DE AJOVECO SAS. | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO5119 | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012A6040 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
9053 | 00108 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4727 | EDAN | F3 | 460378-M18B10730010 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9052 | 00054 |  | 2022-03-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4738 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017794 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9051 | 00105 |  | 2022-03-29 |  | si | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6055 | DETECTO | 140KG | 9704-2538 | DERMATOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9050 | 00106 |  | 2022-03-31 |  | si | 1 | MONITOR FETAL | 063397 | FETAL CARE | FC700 | F10100082 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9049 | 00107 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9048 | ST-022-1556 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
9047 | ST-022-1555 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
9046 | ST-022-1552 |  | 2022-03-31 | Posiblemente requiere cambio de la fuente de alimentación del ventilador para corregir intermitencia en falla de alimentación AC | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
9045 | ST-022-1554 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
9044 | ST-022-1557 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
9043 | ST-022-1553 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
9042 | 13367 |  | 2022-03-24 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE INMUNOHEMATOLOGÍA |  | BIORAD | IH-500 | 0501744 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9041 | 364 |  | 2022-03-23 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE INMUNOHEMATOLOGÍA |  | BIORAD | IH-500 | 0501744 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9040 | 00052 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4523 | WELCHALLYN | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9039 | 42843 |  | 2021-09-03 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO21001 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9038 | 41512 |  | 2021-09-03 |  | no | 1 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | TONO20923 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9037 | 42835 |  | 2021-09-03 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5292 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916644-3912228910 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9036 | 41515 |  | 2021-09-03 |  | no | 1 | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5293 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | 3911916556 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9035 | 42838 |  | 2021-09-03 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | GEDC-3301 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | GBARCO
9034 | 00104 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | BLENDER |  | BIO-MED DEVICES |  | BX1854898 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9033 | 00103 |  | 2022-03-31 |  | no | 1 | BLENDER |  | BIO-MED DEVICES |  | BX1854894 | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9032 | 00081 |  | 2022-03-23 |  | no | 1 | LAMPARA DE HEMOCLASIFICACIÓN | EMCO0960 | BARNSTEAD INTERNATIONAL | LL16115 | 187070664923 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9031 | 00100 |  | 2022-03-29 |  | no | 1 | PIPETA | PP030 | BRAND | TRANSFERPETTE S | 704780 / 19H26776 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9029 | 59123 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | PIPETA | PP030 | BRAND | TRANSFERPETTE S | 704780 / 19H26776 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
9028 | 60683 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | PP030 | BRAND | TRANSFERPETTE S | 704780 / 19H26776 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
9027 | 705 |  | 2022-03-24 | PAGINA 8 | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
9026 | 805 |  | 2022-03-24 | PAGINA 7 | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
9025 | 1411 |  | 2022-03-24 | PAGINA 6 | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
9024 | 3339 |  | 2022-03-24 | PAGINA 5 | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9023 | 2783 |  | 2022-03-24 | PAGINA 4 | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
9022 | 3164 |  | 2022-03-24 | PAGINA 3 | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
9021 | 1412 |  | 2022-03-28 | PAGINA 8 | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9020 | 3343 |  | 2022-03-28 | PAGINA 7 | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9019 | 3342 |  | 2022-03-28 | PAGINA 6 | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
9018 | 2786 |  | 2022-03-28 | PAGINA 5 | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9017 | 3167 |  | 2022-03-28 | PAGINA 3 | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICION |  | DIAMED | FP-6 | E15402891 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
9016 | 13371 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
9015 | 13371 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
9014 | 13371 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9013 | 13371 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9012 | 13371 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
9011 | 13371 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
9010 | 00080 |  | 2022-03-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4875 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618007 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9009 | 00095 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4868 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618009 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9008 | 00094 |  | 2022-03-28 |  | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO4876 | HELMER | DH8 | 2077407 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9007 | 00067 |  | 2022-03-22 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4574 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157080 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9006 | 00068 |  | 2022-03-22 |  | si | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 160KG | ID6046 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9005 | 00055 |  | 2022-03-22 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | 88676 | OFTALMOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9004 | 00056 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | VIDEO COLPOSCOPIO | EMCO4641 | LEISEGANG | 3MVSC | 19-095006/19-530489 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9003 | 00051 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4762 | LED SPA | SURTRON 120 | 3630238404 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9002 | 00057 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | TORRE DE CISTOSCOPIA | EMCO4892 | RICHARD WOLF | 27"-ENDOCAM FLEX-ENDOLIGHT FLEX-HDTV-1CCD | 3000928-1100434867-1100434867-1100448604 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9001 | 00031 |  | 2022-03-08 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE INSTALA EL BOMBILLO QUE ESTABA PENDIENTE | no | 1 | FUENTE DE LUZ | 0163 | OLYMPUS | CLK-4 | 8512572 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
9000 | 00032 |  | 2022-03-08 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | OLYMPUS | CLK-4 | 7752723 | ENDOSCOPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8999 | 00023 |  | 2022-03-04 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5253 | WELCH ALLYN | GS777 |  | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8998 | 00024 |  | 2022-03-04 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS |  | WHELCHALLYN | 777 |  | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8997 | 00025 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4773 | MINDRAY | IMEC-8 | ew-9a059949 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8996 | 00026 |  | 2022-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-046 | SOAT |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8995 | 00050 |  | 2022-03-16 |  | no | 1 | ESTIMULADOR FETAL | EMCO4880 | EDAN | FS-1 |  | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8994 | 00062 |  | 2022-03-17 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4087 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8993 | 00053 |  | 2022-03-16 | SE DEBE CAMBIAR EL BOMBILLO DE XENON 175 | si | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | XENON NOVA 175 | 2859 / type 20132020 / 02000251 | UROLOGIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8992 | CASE-614010 |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | Esterilizador Peroxido de Hidrogeno |  | ASP | STERRAD S100 | 101038127 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | ASP
8991 | 00045 |  | 2022-03-14 |  | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | WEINMANN | STANDARD 2 | 1174 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8990 | 00044 |  | 2022-03-14 |  | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4787 | WEINMANN | MEDUMAT STANDARD 2 | 2300 | AMBULANCIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8989 | CASE-430419 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | Esterilizador Peroxido de Hidrogeno |  | ASP | STERRAD S100 | 101038127 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | ASP
8988 | OTT - 52258 |  | 2021-12-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
8987 | OTT - 52957 |  | 2021-12-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
8986 | OTT - 52549 |  | 2021-12-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
8985 | 18372 |  | 2022-02-16 |  | no | 1 | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | CENTRAL GASES MEDICINALES | OXIGENO MEDICINAL |  | MESSER
8984 | NR |  | 2022-03-10 |  | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. |  | SIEMENS
8983 | 228 |  | 2021-12-20 | Revisión física y funcional, equipo Ok Se recomienda cambio de kit 10k por tiempo de uso.6034/5986 | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4920 | NEUMOVENT | TS | 200848821083A1V | UCIN |  |  | GILMEDICA
8982 | 229 |  | 2021-12-20 | Revisión física y funcional, equipo Ok Se recomienda cambio de kit 10k por tiempo de uso. 5760/5712 Equipo con fisuras en la carcasa que sostiene los conectores de gases de pared. Se recomienda el cambio de la parte afectada | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4919 | NEUMOVENT | TS | 200848811083A1V | UCIN |  |  | GILMEDICA
8981 | 230 |  | 2021-12-20 | Revisión física y funcional, equipo Ok Se recomienda cambio de kit 10k por tiempo de uso. 5246/5197 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4905 | NEUMOVENT | TS | 200848671083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8980 | 1648 |  | 2021-12-17 | Se realiza mantenimiento de arco en c y estación de trabajo, se realiza prueba de funcionamiento antes de intervenir el equipo, equipo operativo, se realiza limpieza externa e interna de la estación de trabajo verificando y ajustando las conexiones internas, se verifican voltajes de salida de los transformador Se recomienda especial cuidado con el cable del arco en c, ya que se encuentra en regular estado | no | 1 | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | EMCO3719 | EUROCOLUMBUS | ALIEN-E | 1531 | QUIROFANO 4 |  |  | GILMEDICA
8976 | 72807030 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8975 | 72807030 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8974 | 72807030 |  | 2021-05-21 | Equipo ok | no | 1 | SECADOR TD51 | 2862057 | KAESER | N.I | 1121 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8973 | 72807030 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1303 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8972 | 72807030 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1301 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8971 | 72807030 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8970 | 72807030 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8969 | 72807030 |  | 2021-05-21 | Equipo en operación normal, pendiente cambio de filtro de aceite y manto filtrante. | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | 1047-6704231 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8968 | 72807030 |  | 2021-05-21 | Equipo ok | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | JOMEDICAL
8967 | 72807030 |  | 2021-05-21 | Equipo ok | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL | 10028200020 | KAESER | BSD40 | 1025 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8966 | 72807030 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | COMPRESOR ASD40 | 2774207 | KAESER | N.I | 1097 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8965 | 72807030 |  | 2021-05-21 | Se deja equipo en operación normal controlado por el equipo Airbox 1700 T serie 1036. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8964 | 72807030 |  | 2021-05-21 | Se deja equipo en operación normal. Por consumo se unifica el funcionamiento del compresor con el compresor Airbos 1700 T serie 1037. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1036 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8963 | 72807030 |  | 2021-05-21 | Equipo fuera de linea por avería. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | 1059 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8962 | 2173 |  | 2021-12-30 | Se instala perilla, se hacen pruebas de funcionalidad y el equipo opera correctamente. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4444 | Neumovent | Advance | 181140421081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8961 | 1745 |  | 2021-11-03 | Se realiza revisión del equipo, limpieza general, comprobación funcional, el equipo opera correctamente. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 372; Ana: 368. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.5. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 23.6. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.85; | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4179 | Neumovent | Advance | 181140401081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8960 | 2174 |  | 2022-01-03 | Se realiza cambio de kit de mantenimiento de 10.000 horas, se realiza limpieza interna y ajuste de mangueras, se procede a realizar el armado para realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes, equipo pasa prueba inicial, se cicla para la prueba con equipo patrón, con los siguientes parámetros: VCV | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4160 | Neumovent | Advance | 181140281081A1V | UCI |  |  | GILMEDICA
8959 | 1702 |  | 2021-11-03 | Se realiza revisión del equipo, limpieza, comprobación funcional. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 369; Ana: 387. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.2. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 23.5. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.8 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3710 | NEUMOVENT | ADVANCE | 140840091081A1V | UCI |  |  | GILMEDICA
8958 | 1701 |  | 2021-12-30 | Se instala kit de 10 K. Necesita batería de main. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 392; Ana: 364.5. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana:5 1 FiO2 50 %; Vent: 49; Ana: 49.6. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 24.2. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 3.98; Ana: 3.6 | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
8957 | 1766 |  | 2021-11-03 | Se realiza cambio kit 10k, batería main board, limpieza comprobación funcional. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 412 Ana: 401 PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.0. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 50.8. Ppico cmH2O; Vent: 24; Ana: 23.4. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.8. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8956 | 1755 |  | 2021-01-04 | Se instala gas Kit control, se ajustan presiones y flujos. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 399; Ana: 379.9. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.0. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 48.3. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 24.7. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 3.98; Ana: 3.8. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  | GILMEDICA
8955 | 1754 |  | 2022-01-03 | Se realiza revisión del equipo y se encontró una fuga en la válvula de Oxígeno, equipo alarmando por Kit de 5000 y la perilla no funciona adecuadamente. Sin embargo se hacen las siguientes pruebas : VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 399n Ana: 428.8. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5.1; Ana: 4.6. FiO2 50 %; Vent: 52; Ana: 5 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3457 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8954 | 1753 |  | 2021-11-16 | Se cambia main board y kit deb10k, se realizan los ajustes de presiones y volúmenes | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8951 | 4147160 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | COMPOMAT G5 |  | FRESENIUS KABI | 9025501AF | 9CPT2806 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8950 | 4147158 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | COMPOMAT G5 |  | FRSENIUS KABI | 9025501AF | 8CPT2548 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8949 | 4126396 |  | 2021-03-16 |  | no | 1 | COMPOMAT G5 |  | FRESENIUS KABI | 9025501AF | 9CPT2806 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8948 | 4147163 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | COMPOMAT G5 |  | FRESENIUS KABI | 9025501AF | 9CPT2845 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8947 | 4126397 |  | 2021-03-16 |  | no | 1 | COMPOMAT G5 |  | FRESENIUS KABI | 9025501AF | 9CPT2831 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8946 | 4126395 |  | 2021-03-16 |  | no | 1 | COMPOMAT G5 |  | FRSENIUS KABI | 9025501AF | 8CPT2548 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8945 | 4126398 |  | 2021-03-16 |  | no | 1 | COMPOMAT G5 |  | FRESENIUS KABI | 9025501AF | 9CPT2845 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8944 | 4163228 |  | 2022-01-31 |  | no | 1 | COMPOSEAL |  | FRESENIUS KABI | MOBILEA | 0NKF9199 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | FRESENIOS KABI
8943 | 4163229 |  | 2022-01-31 |  | no | 1 | COMPOSEAL |  | FRESENIUS KABI | MOBILEA | 0NKF9858 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | FRESENIOS KABI
8942 | 0180 |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5515 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027589 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | BIOINGENIERIA SOLUCIONES
8941 | 0181 |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027372 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | BIOINGENIERIA SOLUCIONES
8940 | 0182 |  | 2022-02-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5514 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027622 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | BIOINGENIERIA SOLUCIONES
8939 | 0183 |  | 2022-02-14 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | Q068A027439 | URGENCIAS |  |  | BIOINGENIERIA SOLUCIONES
8938 | 1698 |  | 2021-12-15 | Se realiza instalación kit de mantenimiento de 10.000Horas, limpieza interna y externas, ajuste de presiones, flujos, volúmenes, se realiza verificación de funcionamiento por medio de pruebas con equipo patrón, se obtiene test de control final de medición, se realiza el reset de aviso de mantenimiento. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4152 | Neumovent | Advance | 181140561081A1V | CIPAF |  |  | GILMEDICA
8937 | 1807 |  | 2021-09-28 | Revisión física y funcional, verificador con analizador, equipo operando correctamente. Motivo del daño: Válvula exhalatoria mala | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | 181140361081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8936 | 1761 |  | 2021-12-22 | Se realiza instalación de Kit de 5 K. Limpieza, comprobación funcional, el equipo opera correctamente. PCV NEO. PCV 8 cmH2O; Vent: 10; Ana: 11.8. PEEP 3 cmH2O; Vent: 3; Ana: 3.3. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3 1. VE L/min; Vent: 0.67; Ana: 0.56. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3528 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310011082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8935 | 222 |  | 2020-12-15 | Se realiza mantenimiento preventivo, se realiza ajuste de cable arco en C ,se encuentra falla del sensor de posicionamiento de giro, se encuentra daño en trinquete de avancé, daño de soportes de pantalla de estación de trabajo, se ajustan manijas de dirección y freno, monitor touch screen defectuoso, rejilla Reemplazó funda de cable arco en C, reemplazo de trinquete de avance, reemplazó sensor de posicionamiento de giro, reemplazó soporte base pantallas estación de trabajo, reemplazó rejilla intensificador. Se recomienda no usar esparadrapo sobre la superficie del equipo | no | 1 | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | EMCO3719 | EUROCOLUMBUS | ALIEN-E | 1531 | QUIROFANO 4 |  |  | GILMEDICA
8934 | 4147166 |  | 2021-09-10 | Se recibió el mantenimiento preventivo del año 2021 de manera conforme a lo programado. | no | 1 | COMPOMAT G5 |  | FRESENIUS KABI | 9025501AF | 9CPT2831 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8922 | fgbgb |  | 2022-02-12 | bfgbfgbfg | no | 1 | [8 empty] | ADMETEC
8921 | fbfgb |  | 2022-02-12 |  | no | 1 | [8 empty] | AJOVECO
8920 | 1855 |  | 2021-10-11 | Se realiza instalación del múltiple de salida, se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo queda operando correctamente. Se instaló mariposa de ajuste. Se encontró desgaste en el encoder. PCV NEO PCV 8 cmH2O; Vent: 10; Ana: 11.8. PEEP 3 cmH2O; Vent: 3; Ana: 3.3. FiO2 50%; Vent: 51; Ana: 52.2. I:E 1:3. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 111110061082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8919 | 1767 |  | 2021-10-13 | Se instala kit de 5000 horas. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 399; Ana: 400. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.4. FiO2 50%; Vent: 51; Ana: 51.1. Ppico cmH2O; Vent: 22; Ana: 28. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 4.0; Ana: 4.0 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3707 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8918 | 1763 |  | 2021-11-25 | Se cambia kit 5k. PCV NEO. PCV 8 cmH2O; Vent: 11; Ana: 11.6. PEEP 3 cmH2O; Vent: 3.1; Ana: 3.3. FiO2 50 %; Vent: 52; Ana: 50.8. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3,3. VE L/min; Vent: 0.8; Ana: 0.77. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8916 | 1742 |  | 2021-09-22 | Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza. El equipo opera correctamente | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4178 | Neumovent | Advance | 181140331081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8915 | 1738 |  | 2021-09-21 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo posee la celda de Oxígeno agotada. Soporte de circuito fracturado | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4167 | Neumovent | Advance | 181140241081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8914 | 1688 |  | 2021-09-30 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 377. FiO2 50 %; Vent: 54; Ana: 59.2. I:E 1:5; Vent: 1:5.0; Ana: 1:5.0. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4176 | Neumovent | Advance | 181140411081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8913 | 62804 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4769 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061709 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8912 | 62789 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4765 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042636 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8911 | 62833 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8910 | 62840 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8909 | 62755 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | SYSMED
8908 | 62872 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4670 | BIOCARE | IM-15 | C619070027 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8907 | 62810 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4764 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042635 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8906 | 62809 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4767 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061710 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8905 | 62808 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4768 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061707 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8904 | 62806 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4766 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042632 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8903 | 62805 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4770 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042634 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8902 | 62803 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4763 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042633 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8901 | 63342 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
8900 | OTT - 15310 |  | 2021-12-29 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5513 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500572 | QUIROFANO 12 |  |  | MAQUET COLOMBIA
8899 | OTT - 15309 |  | 2021-12-29 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO5511 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | 500570 | QUIROFANO 11 |  |  | MAQUET COLOMBIA
8898 | OTT - 15307 |  | 2021-12-29 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4886 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13063 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
8897 | NO REGISTRA |  | 2021-07-17 | Se realizan actividades correctivas segun resolución y se hace efectiva rutina de mantenimiento preventivo | no | 1 | LASER DE HOLMIO | EMCO3696 | DORNIER MED TECH | MEDILAS H UROPULSE | HRM0100 | CLINICA AL ALBA |  |  | EUROCIENCIA
8896 | WO-05046938 |  | 2021-12-28 | Mantenimiento preventivo según indicaciones de fábrica. El usuario reporta problemas aleatorios con la geometría. Adicional a ello se encuentran problemas en el control de geometría, tabletop y monitor a color en sala de examen. Los problemas de geometría no se presentaron en el mantenimiento realizado y al revisar el log de errores solo se evidencia problemas de conectividad con la estación de trabajo 3D los cuales fueron corregidos. En casos aparte se solicita tabletop, monitor y control de geometría. Equipo operativo con restricciones. | si | 1 | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | HEMODINAMIA |  |  | PHILIPS
8895 | 63336 |  | 2021-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
8894 | 62574 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | SYSMED
8893 | 62867 |  | 2021-11-22 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | SYSMED
8892 | 62598 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004849 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
8891 | 62599 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
8890 | 62636 |  | 2021-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
8889 | 62626 |  | 2021-11-09 | equipo se interviene en el área de Cirena | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
8888 | 62597 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | SYSMED
8887 | 62847 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8886 | 62828 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8885 | 62824 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4610 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070030 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8884 | 62836 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8883 | 62839 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8882 | 62783 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | SYSMED
8881 | 62827 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11 |  |  | SYSMED
8880 | 62885 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4613 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12192 | QUIROFANO 7 |  |  | SYSMED
8879 | 62821 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4611 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070028 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8878 | 62830 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8877 | 62884 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8876 | 62823 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8875 | 62832 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8874 | 62635 |  | 2021-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | SYSMED
8873 | 62846 |  | 2021-11-25 | se realiza mantenimiento con accesorios de otro monitor | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | SYSMED
8872 | 62845 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8871 | 62866 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | QUIROFANO RCP |  |  | SYSMED
8870 | 62837 |  | 2021-11-24 | se efectúan pruebas con accesorios de otros equipos | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8869 | 62834 |  | 2021-11-24 | Se efectúan pruebas con accesorios de otros equipos | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4201 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004848 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8868 | 62594 |  | 2021-11-24 | se realizan las pruebas con accesorios de otro monitor | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4612 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070025 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | SYSMED
8867 | 62754 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8866 | 62820 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8865 | 62831 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8864 | 62753 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
8863 | 62595 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4446 | EDAN | IM-70 | 360080-M19306510002 | QUIROFANO 1 |  |  | SYSMED
8862 | 62593 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3785 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006490274 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
8861 | 62596 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4608 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070029 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SYSMED
8860 | 62822 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4882 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021526 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | SYSMED
8859 | 62826 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8858 | 62589 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8857 | 62591 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8856 | 62829 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8855 | 62835 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4609 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070026 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8854 | 62838 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8853 | 62578 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5141 | COMEN | STAR 8000E | E7200527048F | UCI ADULTO NORTE |  |  | SYSMED
8852 | 62777 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4472 | EDAN | IM-50 | 360069-M19203240041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | SYSMED
8851 | 62891 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004816 | MEDICA MUJERES |  |  | SYSMED
8850 | 62874 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | MEDICA MUJERES |  |  | SYSMED
8849 | 62875 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | MEDICA MUJERES |  |  | SYSMED
8848 | 62773 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
8847 | 62571 |  | 2021-11-10 |  | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
8846 | 62610 |  | 2021-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004830 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
8845 | 62391 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004835 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8844 | 62756 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
8843 | 62865 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
8842 | 62818 |  | 2021-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004832 | UCIN |  |  | SYSMED
8841 | 62814 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00068 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | FONOAUDIOLOGIA |  | SYSMED
8840 | 62816 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4285 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004839 | UCIN |  |  | SYSMED
8839 | 62815 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
8838 | 62813 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
8837 | 62825 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8836 | 62817 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004831 | UCIN |  |  | SYSMED
8835 | 62812 |  | 2021-11-29 | El equipo se interviene en el área de Qx central | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
8834 | 62871 |  | 2021-11-22 | El equipo se interviene en el área de mantenimiento | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN |  |  | SYSMED
8833 | 62558 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II |  |  | SYSMED
8832 | 62592 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | EDAN | iM8 | 360001-M19910220013 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8831 | 62863 |  | 2021-11-22 | El equipo se interviene en el área de mantenimiento | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
8830 | 62786 |  | 2021-11-30 | Se realiza mantenimiento en el área de taller biomédico | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN |  |  | SYSMED
8829 | 62811 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
8828 | 62841 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003579 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8827 | 62843 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8826 | 62774 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-046 | SOAT |  |  | SYSMED
8825 | 62579 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5149 | COMEN | STAR 8000E | E7200527028F | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | SYSMED
8824 | 62580 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5145 | COMEN | STAR 8000E | E7200527084F | UCI 5 |  |  | SYSMED
8823 | 62581 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5144 | COMEN | STAR 8000E | E7200527059F | UCI 3 |  |  | SYSMED
8822 | 62582 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5147 | COMEN | STAR 8000E | E7200527030F | N/R |  |  | SYSMED
8821 | 62769 |  | 2021-11-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
8820 | 62584 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5148 | COMEN | STAR 8000E | E7200527120F | UCI 2 |  |  | SYSMED
8819 | 62586 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5146 | COMEN | STAR 8000E | E7200527104F | N/R |  |  | SYSMED
8818 | 62585 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5143 | COMEN | STAR 8000E | E7200527114F | UCI 3 |  |  | SYSMED
8817 | 62587 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5150 | COMEN | STAR 8000E | E7200527117F | N/R |  |  | SYSMED
8816 | 62819 |  | 2021-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4293 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004842 | UCIN |  |  | SYSMED
8815 | 62775 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8814 | 62784 |  | 2021-11-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003693 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
8813 | 62552 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE |  |  | SYSMED
8812 | 62556 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005272 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8811 | 62551 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8810 | 62385 |  | 2021-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN |  |  | SYSMED
8809 | 62514 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  | SYSMED
8808 | 62876 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4439 | BIOROHM | VITALSALVE | 4190102 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8807 | 62544 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003682 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8806 | 62515 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT |  |  | SYSMED
8805 | 62538 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003690 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8804 | 62532 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8803 | 62536 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003697 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8802 | 62539 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003699 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8801 | 62537 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8800 | 62540 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8799 | 62541 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003680 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8798 | 62542 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003575 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8797 | 62543 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4254 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003683 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | SYSMED
8796 | 62650 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | SYSMED
8795 | 62648 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | SYSMED
8794 | 62801 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004809 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | SYSMED
8793 | 62802 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | SYSMED
8792 | 62375 |  | 2021-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003695 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
8791 | 62376 |  | 2021-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003573 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
8790 | 62379 |  | 2021-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4265 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003694 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
8789 | 62377 |  | 2021-11-10 | se realiza instalación de manguera NIBP | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003578 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
8788 | 62528 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
8787 | 62555 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  | SYSMED
8786 | 62524 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
8785 | 62553 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8784 | 62767 |  | 2021-11-29 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 160KG | ID6046 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | SYSMED
8783 | 62396 |  | 2021-11-16 | El equipo se interviene en el área de UCI cardiovascular | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4292 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004834 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8782 | 62864 |  | 2021-11-22 | SE INTERVINO EN MANTENIMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
8781 | 62561 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0144 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8780 | 62560 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8779 | 62530 |  | 2021-11-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
8778 | 62546 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8777 | 62545 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0076 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8776 | 62531 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
8775 | 62547 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8774 | 62525 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
8773 | 62548 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8772 | 62549 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8771 | 62527 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
8770 | 62519 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | SYSMED
8769 | 62383 |  | 2021-11-12 | El equipo se interviene en el área de UCIM | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8768 | 62529 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
8767 | 62566 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8766 | 62526 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  | SYSMED
8765 | 62387 |  | 2021-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | SYSMED
8764 | 62857 |  | 2021-11-17 | El equipo se interviene en el área UCI cardiovascular | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8763 | 62858 |  | 2021-11-17 | El equipo se interviene en el área UCI cardiovascular | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8762 | 62860 |  | 2021-11-17 | El equipo se interviene en el área de UCI cardiovascular | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8761 | 62854 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8760 | 62853 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0095 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8759 | 62855 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8758 | 62861 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8757 | 62776 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004810 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
8756 | 62856 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | UCI 2 |  |  | SYSMED
8755 | 62606 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004820 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
8754 | 62607 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
8753 | 62386 |  | 2021-11-12 | el equipo se intervine en el área de UCIM | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8752 | 62609 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
8751 | 62565 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003571 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8750 | 62608 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
8749 | 62605 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4532 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004805 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
8748 | 62611 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004811 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
8747 | 62559 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | PARTOS |  |  | SYSMED
8746 | 62646 |  | 2021-11-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  | SYSMED
8745 | 62645 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  | SYSMED
8744 | 62644 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  | SYSMED
8743 | 62781 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Resucitador Neonatal | EMCO4149 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | 181010017560 | PARTOS |  |  | SYSMED
8742 | 62848 |  | 2021-11-25 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3748 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A0444E002928 | PARTOS |  |  | SYSMED
8741 | 62647 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS |  |  | SYSMED
8740 | 62782 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Resucitador Neonatal | EMCO4147 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | 181010017558 | PARTOS |  |  | SYSMED
8739 | 62779 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108476 | PARTOS |  |  | SYSMED
8738 | 62868 |  | 2021-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3412 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108477 | PARTOS |  |  | SYSMED
8737 | 62567 |  | 2021-11-09 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003692 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8736 | 62569 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003685 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8735 | 62568 |  | 2021-10-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003688 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8734 | 62570 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003574 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8733 | 62851 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004851 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8732 | 62852 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004840 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8731 | 62394 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004843 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8730 | 1678 |  | 2021-09-29 | VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 362; Ana: 362. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.6. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 23.4. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.8. Z | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4170 | Neumovent | Advance | 181140231081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8729 | 62384 |  | 2021-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004838 | UCIN |  |  | SYSMED
8728 | 62397 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004852 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8727 | 62392 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004844 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8726 | 62398 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004847 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8725 | 62399 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004836 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8724 | 62395 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004841 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8723 | 62393 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | UCI 5 |  |  | SYSMED
8722 | 62550 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8721 | 62563 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0161 | UCI 3 |  |  | SYSMED
8720 | 62564 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | SYSMED
8719 | 1760 |  | 2021-11-23 | Se instala múltiple, requerir junta. PCV NEO. PCV 8 cmH2O; Vent: 10. 5; Ana: 11.8. PEEP 3 cmH2O; Vent: 3; Ana: 3.0. FiO2 50 %; Vent: 52; Ana: 49.5. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3,2. VE L/min; Vent: 0.69; Ana: 0.66. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3447 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110121082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8718 | 1757 |  | 2021-12-10 | Se instala panel del control. PCV NEO. PCV 8 cmH2O; Vent: 11; Ana: 11.8. PEEP 3 cmH2O; Vent: 3.2; Ana: 3.3. FiO2 50 %; Vent: 52; Ana: 51.8. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3,3. VE L/min; Vent: 0.8; Ana: 0.77. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110051082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8717 | 62772 |  | 2021-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4812 | BIOCARE | IM-12 | C318100238 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SYSMED
8716 | 62757 |  | 2021-11-24 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA |  |  | SYSMED
8715 | 62758 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4507 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004828 | ANHELO DE VIDA |  |  | SYSMED
8714 | 1756 |  | 2021-11-22 | Se organiza sistema neumático que estaba mal, carcasas fracturadas, le faltan tornillos. Se instala kit 5k. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 396; Ana: 400.4 PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.1. FiO2 50 %; Vent: 50; Ana: 51.2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 22.7. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.0. VE L/min; Vent: 3.8 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3458 | NEUMOVENT | ADVANCE | 110810131081A1V | URGENCIAS |  |  | GILMEDICA
8713 | 62603 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4505 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004821 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
8712 | 62604 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
8711 | 62602 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4504 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004817 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
8710 | 62617 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004825 | CIRENA |  |  | SYSMED
8709 | 62618 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004829 | CIRENA |  |  | SYSMED
8708 | 62382 |  | 2021-11-10 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO1082 | SENSORMEDICS | 3100a | AGW01242 | CIRENA |  |  | SYSMED
8707 | 62619 |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3904 | BLT | M7000 | M009A014306 | CIRENA |  |  | SYSMED
8706 | 62627 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA |  |  | SYSMED
8705 | 62628 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA |  |  | SYSMED
8704 | 62629 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA |  |  | SYSMED
8703 | 62631 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA |  |  | SYSMED
8702 | 62633 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004818 | CIRENA |  |  | SYSMED
8701 | 62641 |  | 2021-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8700 | 62624 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3911 | BLT | M7000 | M009A014301 | CIRENA |  |  | SYSMED
8699 | 62623 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3914 | BLT | M7000 | M009A014123 | CIRENA |  |  | SYSMED
8698 | 62622 |  | 2021-11-08 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3905 | BLT | M7000 | M009A014122 | CIRENA |  |  | SYSMED
8697 | 62620 |  | 2021-11-05 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3912 | BLT | M7000 | M009A014297 | CIRENA |  |  | SYSMED
8696 | 62630 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
8695 | 62640 |  | 2021-11-12 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1326 | MEDIANA | COLIN |  | CIRENA |  |  | SYSMED
8694 | 62632 |  | 2021-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | 124411020002 | CIRENA |  |  | SYSMED
8693 | 62642 |  | 2021-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
8692 | 62639 |  | 2021-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA |  |  | SYSMED
8691 | 62614 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004814 | CIRENA |  |  | SYSMED
8690 | 62625 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3913 | BLT | M7000 | M009A014309 | CIRENA |  |  | SYSMED
8689 | 62621 |  | 2021-11-08 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3910 | BLT | M7000 | M009A014298 | CIRENA |  |  | SYSMED
8688 | 62612 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | CIRENA |  |  | SYSMED
8687 | 62613 |  | 2021-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004853 | CIRENA |  |  | SYSMED
8686 | 62615 |  | 2021-11-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
8685 | 62638 |  | 2021-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA |  |  | SYSMED
8684 | 62637 |  | 2021-11-12 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3915 | BLT | M7000 | M009A014300 | CIRENA |  |  | SYSMED
8683 | 62842 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8682 | 62869 |  | 2021-11-22 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3406 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108479 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8681 | 62870 |  | 2021-11-22 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3409 | MINDRAY | PM-9000 | W-1708478 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8680 | 62751 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | SYSMED
8679 | 62388 |  | 2021-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8678 | 62390 |  | 2021-11-16 | Se realiza mantenimiento preventivo, inspección funcional y estructural, limpieza general, sistema neumático y electrónico ok, pantalla, sensores, verificación de alarmas sonoras y visuales, pruebas a la batería, con el equipo conectado a la red eléctrica y desconectado, el equipo funciona correctamente, se entrega al servicio en buenas condiciones para su funcionamiento | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
8677 | 1752 |  | 2021-12-10 | Se realiza revisión del equipo, se encuentra que el equipo no enciende ni con batería ni con la alterna, por lo cual, se inicia revisión del mismo se determina que la batería opera correctamente, también que la fuente opera correctamente, por ende, se inicia un barrido buscando fallas en la placa principal, Se recomienda cambio de la placa en la tarjeta principal | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3445 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 110510061082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8676 | 1696 |  | 2021-12-14 | Se instala kit 10k, se realiza limpieza, ajuste de variables y comprobación funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4164 | Neumovent | Advance | 181140541081A1V | CIPAF |  |  | GILMEDICA
8675 | 1695 |  | 2021-12-13 | Se instala kit 10k, se realiza limpieza , ajustes de variables y comprobación funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4159 | Neumovent | Advance | 181140521081A1V | CIPAF |  |  | GILMEDICA
8674 | 1686 |  | 2021-11-23 | Se instala múltiple, requerir junta. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 396; Ana: 393.7. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5.2; Ana: 5.4. FiO2 50 %; Vent: 52; Ana: 49.9. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 24.3. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3.5. VE L/min; Vent: 3.97; Ana: 3.9 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4442 | Neumovent | Advance | 181140381081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8673 | 06292238 |  | 2021-12-27 | NOTA: la sonda C1-5-D, SN 232207YP1 Presenta daño en el recubrimiento de caucho en el cable y se alcanza a observar el blindaje metálico interno, además se observa un pequeño desprendimiento lateral de la membrana, al hacer test de corrientes de fuga el valor medido supera al valores límite (Open 4uA): CLOSED: 0.5 uA; OPEN: 5.1 uA, (por la seguridad del paciente se recomienda NO usar y reemplazar). | si | 1 | ECOGRAFO | EMCO3246 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6 / D50976 | PERINATOLOGIA |  |  | GENERAL ELECTRIC
8672 | NO REGISTRA |  | 2021-12-13 |  | no | 1 | PANTALLA PLANA 19 |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221940 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8671 | NO REGISTRA |  | 2021-12-13 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8670 | NO REGISTRA |  | 2021-12-14 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8669 | NO REGISTRA |  | 2021-12-15 |  | no | 1 | PANTALLA LCD |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221946 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8668 | NO REGISTRA |  | 2021-12-15 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A085 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8667 | NO REGISTRA |  | 2021-12-15 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8666 | NO REGISTRA |  | 2021-12-15 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | PS2HP | N5041A004 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8665 | NO REGISTRA |  | 2021-12-15 |  | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8664 | NO REGISTRA |  | 2021-12-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | JOMEDICAL
8663 | 251121PN3 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039041 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118346 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8662 | 261121PN1 |  | 2021-11-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113036438 | Mindray | PM8000 | AA-79102744 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8661 | 251121PN1 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113038967 | MINDRAY | PM-9000 | BX-97118320 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8660 | 251121PN2 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039064 | MINDRAY | PM-9000 | BX-79102910 | QUIROFANO SEDE NORTE | RECUPERACIÓN |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8659 | 081121PN1 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | SISTEMA CALENTADOR PACIENTE | 17652 | WARMTOUCH | NELLCOR | CI0313S257 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8658 | 081121PN2 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | SISTEMA CALENTADOR PACIENTE |  | COVIDIEN | WARM TOUCH | C10112S039 | UCI ADULTO NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8657 | 231121PN1 |  | 2021-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039036 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118343 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8656 | 06292240 |  | 2021-12-20 | PENDIENTE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE. PENDIENTE INSTALACIÓN DE VIEW POINT. PENDIENTE MANIJA. | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D59485 | CONSULTA EXTERNA CARTAGO |  |  | GENERAL ELECTRIC
8655 | 18093 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | CONGELADOR REFRIGERADOR | MEQ00596 | HAIER BIOMEDICAL | HYCD-282A | BE0F1-BE1T0-0QGK4-B0004 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | LAB BRANDS
8654 | MANTENIMIENTO2021 |  | 2021-04-30 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8653 | MANTENIMIENTO2018 |  | 2018-12-04 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8652 | MANTENIMIENTO2019 |  | 2019-12-05 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8651 | MANTENIMIENTO2020 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | ULTRACONGELADOR | MYEO04999 | THERMO SCIENTIFIC | REVCO ULT2586-6-A |  | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8650 | OTT-15151 |  | 2021-11-26 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4885 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13064 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | MAQUET COLOMBIA
8649 | OTT-15150 |  | 2021-11-26 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4889 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13066 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
8648 | OTT-15149 |  | 2021-11-26 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4887 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 13065 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
8647 | WO-661691 |  | 2021-12-01 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | 00057 | ETHICON | ENDO SURGERY | 1111546117 | QUIROFANO 4 |  |  | ASP JOHNSON & JOHNSON
8646 | 4254349 |  | 2021-07-21 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | AQUAMANTYS | 40-4021 | TL200-1325 | QUIROFANO NEURO |  |  | MEDTRONIC
8645 | 401825935 |  | 2021-12-07 |  | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014749 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
8644 | 401825916 |  | 2021-12-07 |  | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3687 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014762 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
8643 | 401825915 |  | 2021-12-07 |  | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3686 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014765 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
8642 | WO-08606621 |  | 2021-12-10 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO3245 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D50991 | ECOGRAFO 1 |  |  | GENERAL ELECTRIC
8641 | 0334 |  | 2021-12-07 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN PROTOCOLO DE SERVICIO, SE CALIBRAN VÁLVULAS Y SENSORES, SE VERIFICA COEFICIENTE DE ALTURA SEGÚN SITIO DE INSTALACIÓN, SE REALIZA LIMPIEZA, GENERAL DE FILTROS Y DISPOSITIVO, SE VERIFICAR PARÁMETROS, CON ANALIZADOR FLUKE MOD UT PIUS SUJIBASIS LOS CUALES ESTÁN DENTRO DEL RANGO PERMITIDO POR FABRICA, EL EQUIPO ESTÁ OPERANDO SIN LAS CONDICIONES DE IDONEIDAD ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE YA QUE NO SE HA REALIZADO, EL CAMBIO DE LOS CONSUMIBLES INCLUIDO EL SENSOR. REQUIERE KIT CONSUMIBLES. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4987 | AEONMED | VG70 | XZZS37284 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
8640 | 114 |  | 2021-12-01 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5276 | SONOSCAPE | E3 | 0726767568 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ECO AMERICA
8639 | 231121PN2 |  | 2021-11-23 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039091 | Mindray | PM7000 | CE74-1182 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8638 | 31689 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJN02888 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8637 | 31690 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK-0752 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | FIRST MEDICAL
8636 | 31687 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK-0753 | ENDOSCOPIA |  |  | FIRST MEDICAL
8635 | 31688 |  | 2021-11-25 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | 14046657 | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJN07787 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8634 | 0335 |  | 2021-12-06 | se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de servicio, se calibran válvulas y sensores, se verifica coeficiente de altura Según sitio de instalación, se realiza limpieza, general de filtros y dispositivo, se verificar parámetros, con analizador Fluke mod ut pius SujiBasis los cuales están dentro del rango permitido por fabrica, El equipo está operando sin las condiciones de idoneidad establecidas por el fabricante ya que no se ha realizado, el cambio de los consumibles Incluido el sensor. Requiere Kit consumibles. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4945 | AEONMED | VG70 | XZZS30585 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
8633 | 401812829 |  | 2021-11-24 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3951 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173302 | UCI |  |  | MEDTRONIC
8632 | 401812830 |  | 2021-11-30 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4222-EMCO4132 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512180522 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
8631 | 401773525 |  | 2021-11-02 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8630 | 401810951 |  | 2021-11-09 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8629 | 401810952 |  | 2021-11-09 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3924 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160305 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
8628 | 401810953 |  | 2021-11-11 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8627 | 401810954 |  | 2021-11-11 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
8626 | 401810955 |  | 2021-11-12 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4129-EMCO4220 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172322 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
8625 | 401810959 |  | 2021-11-12 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4130 - EMCO4221 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172324 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
8624 | 401812828 |  | 2021-11-24 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8623 | 401812825 |  | 2021-11-17 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
8622 | 401812822 |  | 2021-11-12 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
8621 | 401812823 |  | 2021-11-17 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4172035001, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
8620 | 401812826 |  | 2021-11-24 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3959 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173298 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8619 | 401812820 |  | 2021-11-12 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3955 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173301 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8618 | 401782925 |  | 2021-11-08 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: marzo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3960 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173297 | UCI |  |  | MEDTRONIC
8617 | 401773522 |  | 2021-11-02 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8616 | 401782926 |  | 2021-11-08 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
8615 | 401782516 |  | 2021-11-08 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3958 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162488 | UCI |  |  | MEDTRONIC
8614 | 401774036 |  | 2021-11-02 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8613 | 401774035 |  | 2021-11-02 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8612 | 401774034 |  | 2021-11-02 | todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3918 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160266 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8611 | 401774037 |  | 2021-11-02 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3957 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173299 | UCI |  |  | MEDTRONIC
8610 | 401773521 |  | 2021-11-02 | Limpieza externa, inspección visual, ningun hallazgo de fluidos y sangre, verificación de todas las funciones de operación, calibración de válvula exhalatoria, calibración de sensores de flujo, calibración de sensor de oxígeno prueba de ventilador inoperante, auto test global (atg), el equipo funciona correctamente, herramienta: analizador pts2000 serie: 4150608011, próximo mantenimiento: mayo 2022 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4602 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190516 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8609 | 115 |  | 2021-12-01 | Se realizó revisión general de todo el equipo. Se realizó limpieza interna del equipo Fan cooler, filtros y tarjetas. Se realizó limpieza externa de la carcasa, TX como de transporte. Se realizaron pruebas de funcionamiento, equipo operativo. | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5283 | SONOSCAPE | E3 | 0726750122 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | ECO AMERICA
8608 | 1744 |  | 2021-11-10 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento de 10 K. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4165 | Neumovent | Advance | 181140371081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8607 | 1765 |  | 2021-11-04 | Se realiza instalación de múltiple de salida y mariposa de ajuste. Recomienda instalación de kit 10 k | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610121082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8606 | 1762 |  | 2021-11-12 | Se realiza instalación de múltiple de salida, batería main y batería de soporte, se realiza reparación del cable de vídeo y celda de Oxígeno. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8605 | 1759 |  | 2021-11-11 | Se repara el múltiple de salida. Se instala kit de 5k;Tiene speaker que no corresponde al equipo, se recomienda la instalación del speaker de la marca | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110071082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8603 | 72897530 |  | 2021-11-26 | Limpieza general del equipo. Se cambio electro valvula drenaje. Realiza su ciclo de enfriamiento correcto. equipo queda operativo. | no | 1 | SECADOR TD51 | 2862057 | KAESER | N.I | 1121 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8602 | 72897530 |  | 2021-11-26 | Se realiza limpieza general del equipo. Se cambio elemento separador, filtro de aceite, filtro de aire , esteras, aceite refrigerante y radidaor de aire por presentar fuga. Nivel de aceite full, no presenta fugas. Se calibra presion de vacio en 22 psi. Se cambio manómetro del tanque separador por presentar fuga. Se realizan pruebas de funcionamiento no presenta anomalias. Equipo queda operativo. | no | 1 | COMPRESOR ASD40 | 2774207 | KAESER | N.I | 1097 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8601 | 72893215 |  | 2021-11-25 | Se cambio filtro de linea F83KE. | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K13 -F9 | 102126.01711 - 1526 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8600 | 72893215 |  | 2021-11-25 | Se cambio filtro de linea F83KE. | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K6-F9 | 102126.01741 - 1258 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8599 | 72893215 |  | 2021-11-25 | se cambian los rodamientos del motor principal, se ajustan correas, se revisa nivel de aceite se cambia filtro de aire | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | 1047-6704231 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8598 | 72893215 |  | 2021-11-25 | Se realiza limpieza general del equipo. Se cambio aceite refrigerante, elemento separador, filtro de aire, filtro de aceite y esteras. Se realiza el cambio del radiador. Ajuste de conexiones eléctricas. No presenta fuga de aceite, nivel se encuentra ok. Se realizan pruebas de funcionamiento no presenta anomalias. Equipo queda en modo preparado. | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8597 | 72893218 |  | 2021-11-26 | Se realiza limpieza general del equipo. Se realiza cambio de elemento separador, filtro de aciete, filtro de aire, esteras y aceite refrigerante todos estos por tiempo de servicio. AJuste de conexiones electricas. No presenta fuga de aceite, nivel se encuentra ok. Se realizan pruebas no presenta anomalías. Equipo queda operativo. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL | 10028200020 | KAESER | BSD40 | 1025 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8596 | 1764 |  | 2021-11-05 | Se realiza cambio de múltiple de salida, se instala junta de cierre y mariposa. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8595 | 1736 |  | 2021-11-09 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento de 10 k. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4161 | Neumovent | Advance | 181140171081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8594 | 1693 |  | 2021-11-08 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento de 10K. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4359 | Neumovent | Advance | 181140481081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8593 | 1692 |  | 2021-11-08 | Se realiza cambio de múltiple de salida y posterior cambio de kit de 10K, se hace calibración total del equipo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4339 | Neumovent | Advance | 181140471081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8592 | 1685 |  | 2021-11-12 | VT 400 ml; Vent: 389; Ana: 393. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.2. FiO2 50 %; Vent: 50; Ana: 51.2. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 24.4. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.8 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | 181140361081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8591 | 1684 |  | 2021-11-09 | Se hace cambio de kit de 10k y posterior calibración del equipo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4340 | Neumovent | Advance | 181140341081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8590 | 1682 |  | 2021-11-09 | VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 406 Ana: 380.5. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5.1; Ana: 5.2. FiO2 50 %; Vent:---; Ana: 49.5 Ppico cmH2O; Vent: 30; Ana: 28.4. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.1; Ana: 1:4.1. VE L/min; Vent: 4.03; Ana: 3.8. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4166 | Neumovent | Advance | 181140311081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8589 | 1676 |  | 2021-09-22 | Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza. El equipo opera correctamente. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4155 | Neumovent | Advance | 181140211081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8588 | 1674 |  | 2021-11-08 | Se realizó mantenimiento preventivo. Hora ingreso: Hora salida: Hora inicio: Hora finalización: 07:00 a.m. 05:00 p.m. 07:00 a.m. 12:00 p.m. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | 181140181081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8587 | 1673 |  | 2021-11-10 | Se realiza cambio de múltiple de salida y posterior cambio de kit de 10K, se hace calibración total del equipo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | 181140161081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
8586 | 72950617 |  | 2021-11-26 | El equipo queda trabajando de manera automatica con el PLC, Teniendo en cuenta las variables medidas por el MedAir. El cual se encuentra vigilando el punto de rociò y el monoxido de carbono, el MedAir, queda en falla debido a que presenta ausencia de celda. Esta falla no hace alarmar el PLC, por consecuente los equipos compresores trabajan normalmente. | no | 1 | CENTRAL DE CONTROL Y MONITOREO |  | SIEMENS | SIMATIC HMI | 6856950 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8585 | 72950617 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se cambia el kit del ecodrain. El manometro del tanque queda a disposiciòn del cliente. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | TANQUE PULMÓN DE AIRE | 15754 | OKS | D-57223 | 625424 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8584 | 72950617 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1303 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8583 | 72950617 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se el elemento filtrante. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1301 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8582 | 72950617 |  | 2021-11-26 | El equipo se encuentra operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. El equipo se encuentra alarmado debido a falta de celda de mediciòn de oxigeno. El equipo con la alarma funciona correctamente para los equipos debido a que se encuentra monitoreando el monoxido de carbono y el punto de rocio, siendo util para el PLC, el cual se encuentra trabajando oportunamente para los equipos compresores. El equipo queda trabajando normalmente con la anterior anomalìa. | no | 1 | MONITOR DE CO Y PD | MEQ00538 | ENMET | MedAir 2200 | 100-2137 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8581 | 72698557 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO | 1037 | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | W16720515001/001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8580 | 72950617 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8579 | 72950617 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8578 | 72950617 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se cambia el elemento filtrante al S/N1037. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | 1038 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8577 | 72950617 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se cambia el ecodrain. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8576 | 72698557 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se realiza inspecciòn y limpieza general. Se cambia el ecodrain. Se realizan pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8575 | 72698557 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo operativo. Se regula el set de presion. Se cambia el filtro de airey esteras filtrantes. Se realiza inspecciòn y limpieza general. El equipo queda trabajando de manera automatica con el PLC, Teniendo en cuenta las variables medidas por el MedAir. El cual se encuentra vigilando el punto de rociò y el monoxido de carbono, el MedAir, queda en falla debido a que presenta ausencia de celda. Esta falla no hace alarmar el PLC, por consecuente los equipos compresores trabajan normalmente. Se cambia la valvula selenoide y el kit de reparaciòn de la valvula check. Se realizaron pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | 1059 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8574 | 72698557 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo con problemas operativos. Se regula el presostato. Se cambia el filtro de aire. Se realiza inspecciòn y limpieza general. El equipo queda trabajando de manera automatica con el PLC, Teniendo en cuenta las variables medidas por el MedAir. El cual se encuentra vigilando el punto de rociò y el monoxido de carbono, el MedAir, queda en falla debido a que presenta ausencia de celda. Esta falla no hace alarmar el PLC, por consecuente los equipos compresores trabajan normalmente. Se requiere realizar el cambio del horometro. este se encuentra dañado. Se realizaron pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8573 | 72950617 |  | 2021-11-26 | Se encuentra el equipo con problemas operativos. Se realiza el cambio del contactor principal. Se regula el presostato. Se cambia el filtro de aire. Se realiza inspecciòn y limpieza general. El equipo queda trabajando de manera automatica con el PLC, Teniendo en cuenta las variables medidas por el MedAir. El cual se encuentra vigilando el punto de rociò y el monoxido de carbono, el MedAir, queda en falla debido a que presenta ausencia de celda. Esta falla no hace alarmar el PLC, por consecuente los equipos compresores trabajan normalmente. Se requiere realizar el cambio del horometro. este se encuentra dañado. Se realizaron pruebas operativas. El equipo queda trabajando normalmente sin ninguna anomalìa.. | si | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1036 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8572 | OTT - 52531 |  | 2021-08-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
8571 | OTT - 52534 |  | 2021-08-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
8570 | OTT - 52536 |  | 2021-08-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
8567 | 29937 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR52011 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8566 | 31241 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK0757 | OFTALMOLOGIA |  |  | FIRST MEDICAL
8565 | 31240 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJR06720 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8564 | 29939 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ARYF0498 | QUIROFANO NEURO |  |  | FIRST MEDICAL
8563 | 31242 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0228 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | FIRST MEDICAL
8562 | 31243 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0225 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8561 | 31244 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 | BEJU05787 | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | FIRST MEDICAL
8560 | 29940 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR51070 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8559 | 31245 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06526 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8558 | 29941 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESQ46103 | QUIROFANO NEURO |  |  | FIRST MEDICAL
8557 | 31246 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06685 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | FIRST MEDICAL
8556 | 31247 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06228 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8555 | ST-NO-9580 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | EQUIPO DE BIOMETRIA | EMCO1793 | ALCON | OCUSCAN RXP | 0502756401X | OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
8554 | ST-NO-9578 |  | 2021-11-24 |  | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
8553 | ST-NO-9579 |  | 2021-11-24 | Hay evidencia de mal uso del equipo por parte del servicio. | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
8552 | 021121PN1 |  | 2021-11-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113034612 | Mindray | PM8000 | AA74-14975W | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8551 | 291021PN1 |  | 2021-10-29 | SE REHACE CONEXIÓN DE DIODO EMISOR DE CABLE SPO2 | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | BX94118310 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8550 | 161121PN1 |  | 2021-11-16 | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG Y SONSOR SPO2 | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058301 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-05111794 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8549 | 121121PN2 |  | 2021-11-12 | SE CAMBIA CABLE ECG POR DETERIORO FÍSICO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039006 | MINDRAY | MEC-1000 | AQ-5AB3269 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8548 | 121121PN3 |  | 2021-11-12 | SE REPARAN DAÑO Y FRACTURAS EN CARCASA FRONTAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039232 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106576 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8547 | 091121PN1 |  | 2021-11-09 | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE SPO2 Y CABLE DE PODER. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130010076 | Mindray | PM8000 | AA6C-14503 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8546 | 121121PN1 |  | 2021-11-12 | SE CAMBIA SENSOR SPO2 POR DETERIORO FÍSICO. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | CA0000966 | MINDRAY | MEC-1000 | AQ5AB3300 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8545 | 101121PN1 |  | 2021-11-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039071 | Mindray | PM7000 | CE74-1169 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8544 | 111121PN1 |  | 2021-11-11 | SE CAMBIA BRAZALETE NIBP. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039234 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106566 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
8543 | 29942 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR52003 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8542 | 31248 |  | 2021-11-16 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06721 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8541 | 31249 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0862 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | FIRST MEDICAL
8540 | 31250 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK0755 | QUIMIOTERAPIA |  |  | FIRST MEDICAL
8539 | 31653 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06738 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8538 | 31654 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0229 | QUIROFANO NEURO |  |  | FIRST MEDICAL
8537 | 31655 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0226 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | FIRST MEDICAL
8536 | 31656 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | PENLON | SIGMA DELTA | D07070002 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | FIRST MEDICAL
8535 | 31657 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | PENLON | SIGMA DELTA | d07070016 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | FIRST MEDICAL
8534 | 31658 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | PENLON | SIGMA DELTA | D07070010 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | FIRST MEDICAL
8533 | 31659 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU05557 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | FIRST MEDICAL
8532 | 31660 |  | 2021-11-17 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC7 | BEJU02952 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | FIRST MEDICAL
8531 | 31661 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0227 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | FIRST MEDICAL
8530 | 31662 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 7 | BEJR05965 | QUIROFANO NEURO |  |  | FIRST MEDICAL
8529 | 29943 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR15117 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | FIRST MEDICAL
8528 | 31675 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 7 | BEJR06702 | ENDOSCOPIA |  |  | FIRST MEDICAL
8527 | 31676 |  | 2021-11-13 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU01539 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | FIRST MEDICAL
8526 | 4147 |  | 2021-10-05 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CE7973 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
8525 | 4150 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1701 | OHIO |  | AAJC00164 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
8524 | C-207 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
8523 | C-208 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | CÁMARA FONDO DE OJO / ANGIOGRAFO | 49972800 | CARL ZEISS | VISUCAM 500 NM/FA | 1036953 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
8522 | 31677 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK0754 | ENDOSCOPIA |  |  | FIRST MEDICAL
8521 | 31678 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | 059067 | BAXTER | TEC7 | BEJR07636 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA |  | FIRST MEDICAL
8520 | 29944 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESQ48009 | ANGIOGRAFIA |  |  | FIRST MEDICAL
8519 | 31679 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJR07085 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | FIRST MEDICAL
8518 | 31680 |  | 2021-11-18 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC7 | BEJU07790 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | FIRST MEDICAL
8517 | C-171 |  | 2021-10-04 |  | no | 1 | AUTOCLAVE |  | MATACHANA | 21 ED | 124768 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
8516 | OTT - 14636 |  | 2021-08-06 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO4760 | MAQUET | VOLISTA ACCESS 400 | 500447 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | MAQUET COLOMBIA
8515 | OTT - 15001 |  | 2021-08-26 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4888 | MAQUET | LYRA 1118 10KO | 10024 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | MAQUET COLOMBIA
8514 | 62305 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1734 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 |  | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8513 | 3556 |  | 2021-02-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0014 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01999 | CIRENA |  |  | ADMETEC
8512 | 3559 |  | 2021-02-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0018 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00116 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8511 | 3561 |  | 2021-02-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0011 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02004 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8510 | 3563 |  | 2021-02-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0017 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 1997 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8509 | 3568 |  | 2021-02-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0020 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02002 | CIRENA |  |  | ADMETEC
8508 | 3569 |  | 2021-02-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0012 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02003 | PEDIATRIA |  |  | ADMETEC
8507 | 3572 |  | 2021-02-04 | No tiene comunicación con la central de monitoreo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0015 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01996 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8506 | 3574 |  | 2021-02-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0013 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01998 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8505 | 3576 |  | 2021-02-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0016 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02001 | CIRENA |  |  | ADMETEC
8504 | 3378 |  | 2021-02-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0021 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02000 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8503 | 3579 |  | 2021-02-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0019 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02005 | CIRENA |  |  | ADMETEC
8502 | 3580 |  | 2021-02-04 | No está operativo, se deja fuera de servicio | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | 23 | NIHON KOHDEN | CNS-9701J | 49 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8501 | 3548 |  | 2021-11-03 | Se retira equipo del servicio debido a falta de tarjetas de comunicación en el monitor | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | 23 | NIHON KOHDEN | CNS-9701J | 49 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8500 | 3521 |  | 2021-10-27 | Carcasa con fracturado no-crítico | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0018 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00116 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8499 | 3523 |  | 2021-10-28 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0019 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02005 | CIRENA |  |  | ADMETEC
8498 | 3533 |  | 2021-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0016 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02001 | CIRENA |  |  | ADMETEC
8497 | 3538 |  | 2021-11-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0013 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01998 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8496 | 3532 |  | 2021-11-02 | Sin comunicación a central | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0012 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02003 | PEDIATRIA |  |  | ADMETEC
8495 | 3539 |  | 2021-11-03 | Sin comunicación a central | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0015 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01996 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8494 | 3526 |  | 2021-10-29 | Sin comunicación a central de monitoreo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0014 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01999 | CIRENA |  |  | ADMETEC
8493 | 3540 |  | 2021-11-03 | Equipo sin tarjeta de comunicación | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0020 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02002 | CIRENA |  |  | ADMETEC
8492 | 3535 |  | 2021-11-02 | Sin comunicación a central de monitoreo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0011 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02004 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8491 | 3528 |  | 2021-10-29 | Sin conexión a central de monitoreo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0017 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 1997 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8490 | 20206025 |  | 2021-11-18 | RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACION FISICA Y FUNCIONAL, REVISION CON ANALIZADOR. EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE SE RECOMIENDA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5521 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248201 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
8489 | 20206025 |  | 2021-11-18 | RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACION FISICA Y FUNCIONAL, REVISION CON ANALIZADOR. EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE. SE RECOMENDIA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5522 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248202 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
8488 | 20206025 |  | 2021-11-18 | RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACION FISICA Y FUNCIONAL, REVISION CON ANALIZADOR. EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE SE RECOMIENDA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5523 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248203 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
8487 | 20206025 |  | 2021-11-18 | RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. VERIFICACION FISICA Y FUNCIONAL, REVISION CON ANALIZADOR. EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE SE RECOMIENDA CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | no | 1 | EQUIPO DE ALTO FLUJO | EMCO5524 | Fisher & paykel | AIRVO 2 | 210218248204 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
8486 | 62366 |  | 2021-10-27 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3976 | CGBASE-2 | SLIMAX-C LED PLUS | C176080 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
8485 | 62372 |  | 2021-10-29 |  | no | 1 | NEBULIZADOR | EMCO1403 | SUNRISE | PULMO AIDE 5650d | D4101071 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | SYSMED
8484 | 62374 |  | 2021-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | SYSMED
8483 | 62341 |  | 2021-10-21 |  | no | 1 | EVACUADOR DE HUMO | EMCO4640 | FANAMED | EX3314 | 00221119119-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | SYSMED
8482 | 62343 |  | 2021-10-21 |  | no | 1 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3877 | 3M | RANGER 245 | 55621 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
8481 | 62348 |  | 2021-10-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
8480 | 62364 |  | 2021-10-26 |  | no | 1 | Balanza analitica |  | OHAUS | AVENTURER | 12282000884 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
8479 | 62368 |  | 2021-10-28 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
8478 | 62321 |  | 2021-10-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4142 | WELCH ALLYN |  |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
8477 | 62505 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
8476 | 62296 |  | 2021-10-14 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | 1071002251 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
8475 | 62294 |  | 2021-10-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8474 | 62300 |  | 2021-10-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NEC CARDIO PACK | 3M33-1 | 4102910 | CIPAF |  |  | SYSMED
8473 | 62324 |  | 2021-10-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8472 | 62331 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3947 | SCHILLER | DEFIGARD 5000 | 101996101441 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
8471 | 62503 |  | 2021-10-14 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | HUV70111 | SHAMPAINE | S2605 | 22023 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | SYSMED
8470 | 62501 |  | 2021-10-14 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4476 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS519150052PA | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO |  | SYSMED
8469 | 62502 |  | 2021-10-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
8468 | 62310 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6024 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8467 | 62302 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1735 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 2161 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8466 | 62303 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1735 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 2161 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8465 | 62304 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1736 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 |  | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8464 | 62306 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO |  | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 8171 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8463 | 62307 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1732 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1567 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8462 | 62309 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1733 | CHATTANOGA GROUP INC. | 79886 | 2991 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8461 | 62285 |  | 2021-10-11 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MYE000915 | HEALTH O METER |  | 20171204-01565 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  | SYSMED
8460 | 62219 |  | 2021-10-05 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | SYSMED
8459 | 62509 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3650 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008231 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8458 | 62507 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3666 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008212 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8457 | 62508 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3652 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008255 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | SYSMED
8456 | 62506 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3641 | HEINE | ml4 led + mpack | 1060008227 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | SYSMED
8455 | 62289 |  | 2021-10-11 |  | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | 401378 | APC MEDICAL | EV4543 | MVBS2541 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | SYSMED
8454 | 62290 |  | 2021-10-11 |  | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | EMCO1975 | MEDTRONIC | 5388 | PFG001356P | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | SYSMED
8453 | 62292 |  | 2021-10-12 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4590 | WELCHALLYN | GS6000 | Lote:1905 | PROGRAMA PICC |  |  | SYSMED
8452 | 62291 |  | 2021-10-12 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4589 | EDAN | H100B | 360101-M19606370032 | PROGRAMA PICC |  |  | SYSMED
8451 | 62224 |  | 2021-10-04 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8450 | 62281 |  | 2021-10-09 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3583 | SPACELABS | BLEASE FOCUS | FOCU-101643 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SYSMED
8449 | 62318 |  | 2021-10-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA |  |  | SYSMED
8448 | 62319 |  | 2021-10-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
8447 | 62317 |  | 2021-10-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
8446 | 62335 |  | 2021-10-19 |  | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4133 | WELCHALLYN | GS900 | 10025017113360 | PARTOS |  |  | SYSMED
8445 | 62337 |  | 2021-10-19 |  | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4131 | WELCHALLYN | GS900 | 10021317112746 | PARTOS |  |  | SYSMED
8444 | 62334 |  | 2021-10-19 |  | no | 1 | Cama de parto | SIN CODIGO | MUBI MEDICAL | IXYS135-22 | 62330 | PARTOS |  |  | SYSMED
8443 | 62333 |  | 2021-10-19 |  | no | 1 | Cama de parto | SIN CODIGO | MUBI MEDICAL | IXYS135-22 | 62328 | PARTOS |  |  | SYSMED
8442 | 62332 |  | 2021-10-19 |  | no | 1 | Cama de parto | SIN CODIGO | MUBI MEDICAL | IXYS135-22 | 62327 | PARTOS |  |  | SYSMED
8441 | 62326 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4772 | SMAF | SXT-5A | L.17.19.187 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8440 | 62325 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8439 | 62228 |  | 2021-10-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
8438 | 62282 |  | 2021-10-09 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3781 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASF-0199 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8437 | 62227 |  | 2021-10-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
8436 | 62226 |  | 2021-10-04 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | SYSMED
8435 | 62222 |  | 2021-10-05 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7 |  |  | SYSMED
8434 | 62221 |  | 2021-10-05 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | SYSMED
8433 | 62279 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  | SYSMED
8432 | 62283 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
8431 | 62280 |  | 2021-10-08 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  | SYSMED
8430 | 62225 |  | 2021-10-06 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | SYSMED
8429 | 62220 |  | 2021-10-05 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8428 | 62504 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | SYSMED
8427 | 62367 |  | 2021-10-28 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4448 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-91001585 | sala de operaciones cartago |  |  | SYSMED
8426 | 62370 |  | 2021-10-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | SYSMED
8425 | 62344 |  | 2021-10-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
8424 | 62349 |  | 2021-10-22 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
8423 | 62345 |  | 2021-10-22 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8422 | 62346 |  | 2021-10-22 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4019 | MINDRAY | HYBASE 3000 | 7A000541 | sala de operaciones cartago |  |  | SYSMED
8421 | 62338 |  | 2021-10-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
8420 | 62347 |  | 2021-10-22 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4447 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-8B001489 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8419 | 62363 |  | 2021-10-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8418 | 62369 |  | 2021-10-28 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO0061 | MAQUET | BETACLASIC 2605 | SIN SERIAL | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
8417 | 62358 |  | 2021-10-22 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
8416 | 62360 |  | 2021-10-22 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | C176081 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
8415 | 62362 |  | 2021-10-25 |  | no | 1 | LÁMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4552 | KRAMER |  |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
8414 | 62352 |  | 2021-10-19 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1307 | MACROSEARCH | NR | BF012 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
8413 | 62353 |  | 2021-10-19 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | BF009 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
8412 | 62361 |  | 2021-10-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0924 | IEC | PR 7000M | 34981110 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
8411 | 62322 |  | 2021-10-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4143 | WELCH ALLYN | 767 |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
8410 | 62351 |  | 2021-10-19 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1301 | MACROSEARCH |  | BF010 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
8408 | 62371 |  | 2021-10-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8407 | 62340 |  | 2021-10-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
8406 | 62359 |  | 2021-10-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8405 | 62357 |  | 2021-10-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
8404 | 62350 |  | 2021-10-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4473 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015057 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | SYSMED
8403 | 62356 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4471 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016815 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | SYSMED
8402 | 62355 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
8401 | 62354 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES |  |  | SYSMED
8400 | 4110 |  | 2021-11-11 |  | no | 1 | MAQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (MAQUINA PARA PERFUSION) |  | SARNS | SYSTEM8000 | 1670 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | ARROW MEDICAL
8399 | 4050 |  | 2021-04-14 |  | no | 1 | MAQUINA DE CIRCULACIÓN EXTRACORPOREA (MAQUINA PARA PERFUSION) |  | SARNS | SYSTEM8000 | 1670 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | ARROW MEDICAL
8398 | 62323 |  | 2021-10-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
8397 | 62328 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015048 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | SYSMED
8396 | 62327 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
8395 | 62330 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
8394 | 62288 |  | 2021-10-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
8393 | 62287 |  | 2021-10-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8392 | 62329 |  | 2021-10-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | SYSMED
8391 | 62286 |  | 2021-10-11 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | SYSMED
8390 | NO REGISTRA |  | 2021-11-05 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8389 | NO REGISTRA |  | 2021-10-28 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 861920 | FUJIFILM | EG-580NW2 | 5G390K081 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
8388 | C-253 |  | 2021-11-08 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 345891/340894 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
8387 | 62265 |  | 2021-10-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
8386 | C-213 |  | 2021-10-21 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | KAIKA
8385 | C-234 |  | 2021-10-29 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | 6628140861/302931 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | KAIKA
8383 | 1699 |  | 2021-09-22 | Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza. El equipo opera correctamente. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4154 | Neumovent | Advance | 181140581081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8382 | 1751 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4174 | Neumovent | Advance | 181140571081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8381 | 1697 |  | 2021-09-22 | Se realiza mantenimiento preventivo, limpieza. El equipo opera correctamente, Se recomienda kit de mantenimiento de de 10.000 UCI 2 Cub 1 | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4183 | Neumovent | Advance | 181140551081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8380 | 1691 |  | 2021-09-20 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4163 | Neumovent | Advance | 181140451081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8379 | 1690 |  | 2021-09-20 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4175 | Neumovent | Advance | 181140431081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8378 | 1743 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4153 | Neumovent | Advance | 181140351081A1V | URGENCIAS |  |  | GILMEDICA
8377 | 1680 |  | 2021-09-22 |  | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4168 | Neumovent | Advance | 181140271081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8376 | 1739 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4151 | Neumovent | Advance | 181140251081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8375 | 1737 |  | 2021-09-21 |  | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | 181140201081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8374 | 1768 |  | 2021-09-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8373 | ST-021-3477 |  | 2021-10-06 | Se realiza ajusta a conector NIBP, pruebas de funcionamiento | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4935 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035114 | UCIN |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
8372 | 271021PN1 |  | 2021-10-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 63410 | CAREWELL | ECG-1103 | 103l09700914E12 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8371 | 261021PN2 |  | 2021-10-26 |  | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | 113090151 | OSYPKA MEDICAL | PACE 101 | CVB1141 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8370 | 281021PN1 |  | 2021-10-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 68501 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01342 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8369 | 261021PN3 |  | 2021-10-26 | SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCASA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | CA-0000300 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106574 | UCIN NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8368 | 271021PN3 |  | 2021-10-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 130010766-A2016 | CAREWELL | ECG-1103 | 103L09700906E12 | UCI ADULTO NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8367 | 271021PN2 |  | 2021-10-27 | SE REPARA FRACTURAS EN CARCASA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130006582 | MINDRAY | PM-9000 | BX-79102915 | UCI ADULTO NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8366 | 261021PN1 |  | 2021-10-26 |  | no | 1 | MARCAPASOS EXTERNO | CA-0000820 | PACE MEDICAL | 101 H | 0509056 | UCI ADULTO NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8365 | 211021PN1 |  | 2021-10-21 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 70744 | MINDRAY | DECG-06A | CQ-79000177 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8364 | 281021PN2 |  | 2021-10-28 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 234381 | THOMAS | 1630 | 010400015483 | QUIMIOTERAPIA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8363 | 251021PN3 |  | 2021-10-25 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039095 | Mindray | PM7000 | BR6C-7020CIO | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8362 | 251021PN2 |  | 2021-10-25 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113038932 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118308 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8361 | 251021PN1 |  | 2021-10-25 | SE REHACEN CONEXIONES DE CABLE SPO2 | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039093 | MINDRAY | PM-9000 | CE74-1157 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8360 | 251021PN4 |  | 2021-10-25 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 129058310 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01355 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
8359 | 251021PN5 |  | 2021-10-25 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 113032405 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01244 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | OFICINA BIOMEDICOS
8358 | M57-22720102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5060 | HOPEFULL | B868Y | M57-227 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8357 | M57-16520102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5067 | HOPEFULL | B868Y | M57-165 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8356 | M57-23220102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5064 | HOPEFULL | B868Y | M57-232 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8355 | M57-14520102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5047 | HOPEFULL | B868Y | M57-145 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8354 | M57-23020102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5053 | HOPEFULL | B868Y | M57-230 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8353 | M57-14220102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5063 | HOPEFULL | B868Y | M57-142 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8352 | M57-22620102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5051 | HOPEFULL | B868Y | M57-226 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8351 | M57-14420102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5056 | HOPEFULL | B868Y | M57-144 | UCIN NORTE |  |  | JAPG
8350 | M57-23120102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5065 | HOPEFULL | B868Y | M57-231 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8349 | M57-20620102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5054 | HOPEFULL | B868Y | M57-206 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8348 | M57-14620102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5055 | HOPEFULL | B868Y | M57-146 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8347 | M57-20520102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5061 | HOPEFULL | B868Y | M57-205 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8346 | M57-13320102021 |  | 2021-10-20 | SE REEMPLAZA CONTROL DE ENFERMERÍA | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5058 | HOPEFULL | B868Y | M57-133 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8345 | M57-22820102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5062 | HOPEFULL | B868Y | M57-228 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8344 | M57-16620102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5044 | HOPEFULL | B868Y | M57-166 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8343 | M57-22920102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5049 | HOPEFULL | B868Y | M57-229 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8342 | M57-22520102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5045 | HOPEFULL | B868Y | M57-225 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8341 | M57-14820102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5066 | HOPEFULL | B868Y | M57-148 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8340 | M57-14720102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5048 | HOPEFULL | B868Y | M57-147 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8339 | M57-16720102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5059 | HOPEFULL | B868Y | M57-167 | UCIN NORTE |  |  | JAPG
8338 | M57-14120102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5052 | HOPEFULL | B868Y | M57-141 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8337 | M57-13420102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5046 | HOPEFULL | B868Y | M57-134 | UCIN NORTE |  |  | JAPG
8336 | M57-16820102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5050 | HOPEFULL | B868Y | M57-168 | UCIN NORTE |  |  | JAPG
8335 | M57-14320102021 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5057 | HOPEFULL | B868Y | M57-143 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
8334 | 0716-276 |  | 2021-07-16 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4992 | AEONMED | VG70 | XZZS33276 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
8333 | 0721070 |  | 2021-07-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4990 | AEONMED | VG70 | XZZS34070 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
8332 | 145929 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | E5ID10110 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8331 | 145933 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | KARL STORZ | 264320 | NW15422-B | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8330 | 145932 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | RV4864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8329 | 145931 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | YZ771612-H | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8328 | 145930 |  | 2021-10-20 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | XV723160-P | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8327 | 25257 |  | 2021-08-11 | Mantenimiento preventivo tanque de oxigeno. Se realiza verificación e instrumentación del indicador de nivel, indicador de presión válvulas de seguridad, tima de lelenado, regulador de presión, regulador líena alterna, se ajustan fugas, las conexiones se pintan, se instala pernos y plaquetas, se lava tanque y el área | no | 1 | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 200 IN H2O |  | Central de gases medicinales |  |  | MESSER
8326 | 145592 |  | 2021-10-13 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | STORZ | IMAGE 1 HD | XV841228-H | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8325 | 1-10134418073 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25100030DN | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | BAXTER
8324 | 62148 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3467 | MEDIANA | LUCON M30 | 14611090005 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
8323 | 62259 |  | 2021-09-29 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |  |  | SYSMED
8322 | 62065 |  | 2021-09-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8321 | 62056 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8320 | 62064 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8319 | 62067 |  | 2021-09-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8318 | 62078 |  | 2021-09-27 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8317 | 62076 |  | 2021-09-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8316 | 62075 |  | 2021-09-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8315 | 62069 |  | 2021-09-22 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8314 | 62068 |  | 2021-09-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026810 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8313 | 62066 |  | 2021-09-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8312 | 62063 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8311 | 62062 |  | 2021-09-21 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8310 | 62060 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8309 | 62253 |  | 2021-09-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8308 | 62258 |  | 2021-09-29 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8307 | 62059 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8306 | 62252 |  | 2021-09-29 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
8305 | 61886 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530046 | PARTOS |  |  | SYSMED
8304 | 61885 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | PARTOS |  |  | SYSMED
8303 | 62136 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | SYSMED
8302 | 62124 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
8301 | 62120 |  | 2021-09-23 |  | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3013 | RIESTER | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
8299 | 62122 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
8298 | 62119 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4479 |  |  | 1104396957/1104612902 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
8297 | 62117 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4480 |  |  | 1104396964/1104612897 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
8296 | 62118 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | 1104396966/1104612899 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
8295 | 61887 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8294 | 61888 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8293 | 62104 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4786 | WELCH ALLYN | Poket LED Set |  | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8292 | 62053 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8291 | 62105 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4274 | WELCHALLYN | 92880 |  | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8290 | 62055 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203200004 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8289 | 62054 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3612 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106334 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8288 | 62109 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | 360039-M18B11110030 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
8287 | 62141 |  | 2021-09-28 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4883 | HEINE | PROFESSIONAL L | 1104721078 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | SYSMED
8286 | 62142 |  | 2021-09-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8285 | 62138 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8284 | 62140 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  | SYSMED
8283 | 62143 |  | 2021-09-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA |  |  | SYSMED
8282 | 62134 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8281 | 62139 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8280 | 62254 |  | 2021-09-29 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO3900 | 3M | RANGER 245 | 74082 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
8279 | 62137 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
8278 | 62144 |  | 2021-09-29 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4524 | WELCHALLYN | GS 300 |  | PUERPERIO |  |  | SYSMED
8277 | 62080 |  | 2021-09-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
8276 | 62082 |  | 2021-09-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8275 | 62081 |  | 2021-09-28 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
8274 | 62079 |  | 2021-09-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
8273 | 62127 |  | 2021-09-24 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS |  | WELCHALLYN | 23820 /97200 | 74227-1 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | SYSMED
8272 | 62111 |  | 2021-09-22 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO4477 |  |  | 1104612896/110439603 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
8271 | 62201 |  | 2021-09-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | SYSMED
8270 | 62203 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8269 | 62115 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4586 | WELCHALLYN | GS 777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
8268 | 65777 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4584 | WELCHALLYN | GS 777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
8267 | 62202 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION |  |  | SYSMED
8266 | 62216 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
8265 | 62091 |  | 2021-09-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3443 | MEDIANA | COLIN M30 | 124410080011 | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
8264 | 62260 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | AMBULANCIA CARTAGO |  |  | SYSMED
8263 | 62215 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | ANA FRANK |  |  | SYSMED
8262 | 62214 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | 13990 | CIRENA |  |  | SYSMED
8261 | 62213 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | SYSMED
8260 | 62126 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 14701600 | OLYMPUS | CHS | 4B0107 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
8259 | 62135 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4569 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8258 | 62133 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4758 | PULMO MED | 7E-A | 00381 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8257 | 62132 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4756 | PULMO MED | 7E-A | 00382 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
8256 | 62209 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
8255 | 62208 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
8254 | 62204 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8253 | 62206 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
8252 | 62207 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
8251 | 62205 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8250 | 62256 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
8249 | 62255 |  | 2021-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
8248 | 62074 |  | 2021-09-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8247 | 62072 |  | 2021-09-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8246 | 62058 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SB60651532216A | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA |  | SYSMED
8245 | 62057 |  | 2021-09-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-023 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8244 | 62083 |  | 2021-09-28 |  | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8243 | 62071 |  | 2021-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
8242 | SIN COGIGO |  | 2021-10-06 | cambio de elemento filtrante | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8241 | sin |  | 2021-10-06 | Se cambia elemento filtrante | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8240 | O.S. # 300139987 |  | 2021-03-16 | INSTALACIÓN REALIZADA POR JOSE DAVID ENRIQUEZ GONZALEZ | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS HELMER |  | HELMER INC | PF-48I | 2078088 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | FRESENIOS KABI
8239 | 401658360 |  | 2021-07-27 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3958 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162488 | UCI |  |  | MEDTRONIC
8238 | 401658352 |  | 2021-07-22 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3955 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173301 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8237 | 401658351 |  | 2021-07-22 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3956 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173300 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8236 | 401658349 |  | 2021-07-22 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3959 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173298 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8235 | 431658383 |  | 2021-07-30 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
8234 | 401658345 |  | 2021-07-27 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3922 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160250 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8233 | 401658344 |  | 2021-07-16 | Limpieza general, inspección visual, ningún hallazgo de fluidos y sangre, verificación de sistemas mecánicos, electrónicos, entrega de volumen flujos todas las funciones en batería, sistema peep, según protocolo adjunto , auto test global ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3916 | PURITAN BENNET | NR | 3512160247 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
8232 | OTT - 14953 |  | 2021-09-13 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO4950 | SLE | 6000 | 6010460051 | PEDIATRIA |  |  | EQUITRONIC
8231 | WO-02019392 |  | 2021-10-01 |  | no | 1 | ECOCARDIOGRAFO | EMCO4949 | PHILIPS | AFFINITI 70 | US720F0175 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | PHILIPS
8230 | 34397 |  | 2021-09-24 | Se adjunta mantenimiento preventivo y soporte de actualización | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4884 | GENERAL ELECTRIC | CARESCAPE B450 | SNE18030116HA | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | GBARCO
8229 | 72840831 -72893221 |  | 2021-09-01 | Verificación de parámetros Limpieza general del equipo Comprobación del buen funcionamiento Cambio de elemento filtro Cambio de drenaje interno | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | KFS 250 | 60203094 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8228 | 72840831 - 72893221 |  | 2021-09-01 | Verificación de parámetros Limpieza general del equipo Comprobación del buen funcionamiento Cambio de elemento filtro | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | KPF 250 | 60203092 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8227 | 72840831 -72893221 |  | 2021-09-01 | Verificación de parámetros Limpieza general del equipo Comprobación del buen funcionamiento Cambio de elemento filtro Cambio de drenaje interno | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | KOR 250 | 6420389 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8226 | 72840831 -72893221 |  | 2021-09-01 | Verificación de parámetros Limpieza general del equipo Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | SECADOR TD51 | 2862057 | KAESER | N.I | 1121 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8225 | 72840831- 72893221 |  | 2021-09-01 | Actividades Pendientes Cambiar de acople por presentar deterioro Cambiar manómetro de tanque separador por presentar deterioro y filtración de aceite. Cambiar fuente de voltaje DC por presentar desperfecto Repuestos incluidos dentro de la oferta comercial No. 86447827 | no | 1 | COMPRESOR ASD40 | 2774207 | KAESER | N.I | 1097 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8224 | 72827050 |  | 2021-09-01 |  | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K6-F9 | 102126.01741 - 1258 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8223 | 72827050 |  | 2021-09-01 |  | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K6-F9 | 102126.01741 - 1258 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8222 | 72827050 |  | 2021-09-01 | Verificación de parámetros Cambio esterillas filtrantes Cambio filtro de aire Cambio filtro aceite Cambio filtro aire, laste de gases Cambio Aceite Cambio cartucho separador Se encuentra equipo operativo. Comprobación buen funcionamiento | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | 1047-6704231 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8221 | 72827050 |  | 2021-09-01 | Cambio esterillas filtrantes | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8220 | 72852047 |  | 2021-09-01 |  | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL | 10028200020 | KAESER | BSD40 | 1025 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8219 | 72893235 -72841628 |  | 2021-09-01 | Cambio de kit de drenaje | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8218 | 72893235 - 72841628 |  | 2021-09-01 | Cambio de kit de drenaje | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8217 | 72893235-72841628 |  | 2021-09-01 |  | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | 1038 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8216 | 72893235-72841628 |  | 2021-09-01 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8215 | 7289323-72841628 |  | 2021-09-01 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8214 | 72893235- 72841628 |  | 2021-09-01 | Cambio de elemento filtrante | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO | 1037 | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | W16720515001/001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8213 | 72893235 - 72841628 |  | 2021-09-01 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1303 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8212 | 72893235 -72841628 |  | 2021-09-01 | Cambio elemento filtrante Cambio electro valvula drenaje ECO-DRAIN | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1301 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8211 | 72841628-72893235 |  | 2021-09-01 | Cambio filtro aire Revisión sistema eléctrico Tensión de correas | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8210 | 72841628 - 72893235 |  | 2021-09-01 | Cambio filtro aire Cambio válvula solenoide venteo Ajuste y limpieza de conexiones eléctricas. Cambio plato de válvulas y empaques de los 3 pistones. Cambio electro válvula de alivio completa. Cambio kit de mantenimiento de válvula check Cambio filtro de aire. Ajuste de tornillería de culatas y tornillos de sujeción | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1036 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8209 | 72841628 - 72893235 |  | 2021-09-01 | Cambio de filtrantes y tensión de correas | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | 1059 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8208 | 61829 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
8207 | 61895 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4085 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | SYSMED
8206 | 61898sys |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4084 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | SYSMED
8205 | 61820 |  | 2021-09-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | SYSMED
8204 | 61880 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190016 | PARTOS |  |  | SYSMED
8203 | 61837 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
8202 | 61816 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
8201 | NA |  | 2021-09-23 | Mantenimiento prevetnivo y protocolo | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4638 | SIEMENS | ACUSON P500 | 393834 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | SIEMENS
8200 | 61746 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8199 | 61745 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460014 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8198 | 61814 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
8197 | 61813 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
8196 | 61831 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | SYSMED
8195 | 61830 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8194 | 61825 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8193 | 61890 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050007 | PARTOS |  |  | SYSMED
8192 | 61884 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | PARTOS |  |  | SYSMED
8191 | 61883 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | PARTOS |  |  | SYSMED
8190 | 61882 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | SIN CODIGO | COVIDIEN | WT6000 | SP16100301 | PARTOS |  |  | SYSMED
8189 | 61881 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO4091 | COVIDIEN | WT6000 | SP17060514 | PARTOS |  |  | SYSMED
8188 | 61899 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4092 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | SYSMED
8187 | 61896 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4089 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | SYSMED
8186 | 61897 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4090 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | SYSMED
8185 | 61900 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | PARTOS |  |  | SYSMED
8184 | 61891 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | PARTOS |  |  | SYSMED
8183 | 61892 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4086 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | SYSMED
8182 | 61889 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | PARTOS |  |  | SYSMED
8181 | 61893 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | PARTOS |  |  | SYSMED
8180 | 61894 |  | 2021-09-16 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4088 | WelchAllyn | GS 300 | SIN SERIAL | PARTOS |  |  | SYSMED
8179 | 61743 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4566 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | TRIAGE |  |  | SYSMED
8178 | 61744 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE DE PARED | EMCO4578 | WELCH ALLYN | GS 600 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8177 | 61801 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4570 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8176 | 61750 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4518 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8175 | 61857 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8174 | 61749 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4567 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8173 | 61818 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | SYSMED
8172 | 61803 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4516 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8171 | 61742 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4519 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8170 | 61807 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8169 | 61748 |  | 2021-09-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4517 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8168 | 61806 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
8167 | 61810 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT |  |  | SYSMED
8166 | 61811 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
8165 | 61858 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
8164 | 61815 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
8163 | 61856 |  | 2021-09-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
8162 | 61870 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
8161 | 61869 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | SYSMED
8160 | 61868 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | SYSMED
8159 | 61867 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | SYSMED
8158 | 61828 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | SYSMED
8157 | 61866 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | SYSMED
8156 | 61872 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8155 | 61863 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4515 | WELCHALLYN | 767 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8154 | 61874 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106377 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
8153 | 61838 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR DE PARED | EMCO4568 | WELCH ALLYN | GS 300 |  | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8152 | 61839 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  | SYSMED
8151 | 61873 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
8150 | 61827 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
8149 | 61832 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
8148 | 61834 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION |  |  | SYSMED
8147 | 61883 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
8146 | 61835 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
8145 | 61836 |  | 2021-09-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES |  |  | SYSMED
8144 | 61860 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8143 | 61859 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
8142 | 61861 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | SYSMED
8141 | 61879 |  | 2021-09-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
8140 | 61826 |  | 2021-09-09 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
8139 | 1-8233286916 |  | 2019-10-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 21080001DHDH | MANTENIMIENTO |  |  | BAXTER
8138 | 142973 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | KARL STORZ | 264320 | UU18348 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8137 | 142972 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | OW3028 | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
8136 | 142971 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | OZ760441-H / RT0040169-K | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
8135 | 142970 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OV713874-P | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8134 | 142969 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | H41D10069 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8133 | 142968 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR | 01333 | KARL STORZ | 264320 | PU19471 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8132 | 142967 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | YV6054 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8131 | 142966 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | STORZ | IMAGE 1 HD | XV841228-H | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
8130 | 142965 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OW702404-P | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
8129 | 142964 |  | 2021-09-23 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | 13-216350 | CIRUGIA |  |  | BIOTRONITECH
8128 | 35612 |  | 2021-09-17 |  | no | 1 | BALON DE CONTRAPULSACION | EMCO4902 | DATASCOPE | CS300 | S1313839J9 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | GBARCO
8127 | NA |  | 2021-09-23 | Mantenimiento preventivo de garantia | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SIEMENS
8126 | 401658373 |  | 2021-07-16 | LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. TODAS LAS FUNCIONES EN BATERIA, SISTEMA PEEP, SEGUN PROTOCOLO ADJUNTO, AUTOTEST GLOBAL (ATG), HERRAMIENTA PTS2000 SERIE: 417203501 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8125 | 401658370 |  | 2021-07-07 | LIMPIEZA GENERAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS O SANGRE, REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS. VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO, TODAS LAS FUNCIONES EN BATERIA, SISTEMAS EN PEEP,SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO AUTOTEST GLOBAL (ATG), HERRAMIENTA PTS2000. SERIE: 4017203501 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
8124 | 401658367 |  | 2021-07-16 | LIMPIEZA GENERAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS O SANGRE, REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS. VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO, TODAS LAS FUNCIONES EN BATERIA, SISTEMAS EN PEEP,SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO AUTOTEST GLOBAL (ATG), HERRAMIENTA PTS2000. SERIE: 4017203501 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
8123 | 163240 |  | 2021-09-03 | EQUIPO EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
8122 | 1649 |  | 2021-09-14 | Se realiza mantenimiento preventivo, consecuente al proceso de calibración | no | 1 | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | 33/01/18 | ECOGRAFO3 |  |  | GILMEDICA
8121 | 480200092404 -0001 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5242 | SIEMENS | CIOS SELECT | 10893686/12848 | sala de operaciones cartago |  |  | SIEMENS
8120 | 480200092451 -0001 |  | 2021-09-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5244 | SIEMENS | CIOS SELECT | 10893686/12892 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SIEMENS
8118 | 1-8645532534 |  | 2020-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22060210DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | BAXTER
8117 | 1-10044763894 |  | 2021-06-04 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22060210DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | BAXTER
8116 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al secador de aire incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio kit drenaje - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | SECADOR TD51 | 2862057 | KAESER | N.I | 1121 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8115 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al compresor incluye: verificación, limpieza, comprobación y cambio Pendientes: - Cambio rodamiento motor (Principal, Ventilador) - Cambiar intercambiador lado aire (se encuenta roto) | no | 1 | COMPRESOR ASD40 | 2774207 | KAESER | N.I | 1097 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8114 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Revisión estado y funcionamiento de las válvulas - Revisión estado y funcionamiento sistema filtración - Revisión estado y tensión de las correas - Revisión sistema eléctrico - Cambio esterillas filtrantes - Cambio filtro de aire - Cambio contactor principal | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8113 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo incluye: - Verificación de parámetros - Cambio esterillas filtrantes - Cambio filtro de aire - Cambio filtro aceite - Cambio filtro aire, laste de gases - Cambio aceite - Cambio cartucho separador - Cambio rodamientos motor principal - Cambio kit valvula admision - Cambio de correas - Comprobación buen funcionamiento | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | 1047-6704231 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8112 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio elemento filtrante | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8111 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio elemento filtrante | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO | 1037 | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | W16720515001/001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8110 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio elementos filtrante | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | 1038 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8109 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio elemento filtrante | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8108 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al compresor incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento - Revisión y limpieza drenaje | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8107 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al compresor incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Revisión estado y funcionamiento de las válvulas - Revisión estado acople - Revisión sistema eléctrico - Comprobación del buen funcionamiento del equipo - Cambio esterillas filtrantes - Cambio filtro de aire - Cambio filtro aceite - Cambio separador aceite - Cambio aceite - Cambio indicador nivel aceite - Lubricación rodamientos | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL | 10028200020 | KAESER | BSD40 | 1025 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8106 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al secador de aire incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio kit drenaje - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8105 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al compresor incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento - Cambio filtro aire - Cambio esteras filtrantes. | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | 1059 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8104 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al compresor incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento - Cambio filtro aire - Cambio válvula solenoide venteo El día 01 de noviembre se atiende llamado por caída de presión en la línea; el día 02 de noviembre se desarma la parte de control de carga y se encuentra la válvula cheque pegada de hace mantenimiento y se deja operando el equipo; los dìas 03 y 04 de noviembre se detecta falla en el sistema eléctrico contactor averiado se encuentra también un cortocircuito en la bobina de carga vacío y se repara este problema se hace cambio de contactor por el equipo numero 1 y se pone a operar el equipo sin volver a presentar fallas. Pendientes: - Cambio contador (horometro) | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1036 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8103 | 72530752 |  | 2020-12-01 | Debido a ruido extraño en el sistema se procede a realizar desarme del equipo encontrándose avería en el pistón, el bulón, los pasadores, se debe realizar reparación con cambio de rodamientos. Actividades pendientes: - Cambio tensor - Cambio pistón - Cambio bulón - Cambio pasador guía - Cambio rodamientos bielas - Cambio rodamientos cigueñal - Cambio filtro de aire - Cambio contactor | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8102 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Debido a ruido extraño en el sistema se procede a realizar desarme del equipo encontrándose avería en el pistón, el bulón, los pasadores, se debe realizar reparación con cambio de rodamientos. Actividades pendientes: - Cambio tensor - Cambio pistón - Cambio bulón - Cambio pasador guía - Cambio rodamientos bielas - Cambio rodamientos cigueñal - Cambio filtro de aire - Cambio contactor | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8101 | 72530752 |  | 2020-10-01 | Debido a ruido extraño en el sistema se procede a realizar desarme del equipo encontrándose avería en el pistón, el bulón, los pasadores, se debe realizar reparación con cambio de rodamientos. Actividades pendientes: - Cambio tensor - Cambio pistón - Cambio bulón - Cambio pasador guía - Cambio rodamientos bielas - Cambio rodamientos cigueñal - Cambio filtro de aire - Cambio contactor | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1037 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8100 | 15 / 09 / 2021 |  | 2021-09-15 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4757 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-9B020794 | HEMODINAMIA |  |  | MINDRAY
8099 | 15 / 09 / 2021 |  | 2021-09-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4759 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023834 | HEMODINAMIA |  |  | MINDRAY
8098 | 15 / 09 / 2021 |  | 2021-09-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4755 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023835 | HEMODINAMIA |  |  | MINDRAY
8097 | 3359 |  | 2021-09-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 0021 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 02000 | CIPAF |  |  | ADMETEC
8096 | OTT - 4648 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5296 | MINDRAY | SV300 | GB-08027529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
8095 | OTT - 4647 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5285 | MINDRAY | SV300 | GB-08027507 | AMBULANCIA |  |  | INVERMEDICA
8094 | OTT - 4646 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5124 | MINDRAY | SV300 | GB-08027261 | HEMODINAMIA |  |  | INVERMEDICA
8093 | OTT - 4645 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5255 | SMAF | YX930D | BIO.20.117 | SOAT |  |  | INVERMEDICA
8092 | OTT - 4644 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5310 | SMAF | YX930D | BIO.20.115 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
8091 | OTT - 4643 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5300 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065445 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
8090 | OTT - 4642 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5306 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065444 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
8089 | OTT - 4641 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5304 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065443 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
8088 | OTT - 4640 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5303 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065442 | ENDOSCOPIA |  |  | INVERMEDICA
8087 | OTT - 4639 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5305 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065441 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
8086 | OTT - 4638 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5302 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065439 | ENDOSCOPIA |  |  | INVERMEDICA
8085 | OTT - 4637 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5308 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065438 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | INVERMEDICA
8084 | OTT - 4636 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5301 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065436 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | INVERMEDICA
8083 | OTT - 4635 |  | 2021-09-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5307 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065435 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
8082 | 1-10112985161 |  | 2021-03-25 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070673UN | UCI 4 |  |  | BAXTER
8081 | 4627 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5299 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065440 | sala de operaciones cartago |  |  | INVERMEDICA
8080 | 4628 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5108 | MINDRAY | SV300 | GB-08027255 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
8079 | 4629 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5109 | MINDRAY | SV300 | GB-08027256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
8078 | 4630 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5110 | MINDRAY | SV300 | GB-08027257 | AMBULANCIA |  |  | INVERMEDICA
8077 | 4631 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5289 | MINDRAY | SV300 | GB-08027258 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
8076 | 4632 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5290 | MINDRAY | SV300 | GB-08027260 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
8075 | 4633 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5287 | MINDRAY | SV300 | GB-08027262 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
8074 | 4634 |  | 2021-09-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5288 | MINDRAY | SV300 | GB-08027263 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
8073 | 72706298 |  | 2020-12-01 | Se realiza verificación de parámetros, limpieza y comprobación de funcionamiento | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | 1038 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8072 | 72706298 |  | 2020-12-01 | Verificación de parámetros, limpieza y comprobación de funcionamiento | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO | 1037 | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | W16720515001/001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8071 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Se realiza verificación de parámetros y limpieza. | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | 1038 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8070 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Se realiza mantenimiento que incluye verificación de parámetros, limpieza y cambio de elemento filtrante | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO | 1037 | Donaldson Filtration | P-EG 0018 | W16720515001/001 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8068 | 1-10150578775 |  | 2021-07-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 21080342DH | PUERPERIO |  |  | BAXTER
8067 | 1-10088655077 |  | 2021-03-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 21090093DH | PUERPERIO |  |  | BAXTER
8066 | 1-9275437467 |  | 2020-02-08 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070224UN | UCIN |  |  | BAXTER
8065 | 1-9275538005 |  | 2020-02-08 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26040315UN | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | BAXTER
8064 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Se realiza mantenimiento que incluye: verificación de parámetros, limpieza general, revisión estado y funcionamiento de las válvulas, revisión estado de acople, sistema eléctrico, comprobación de funcionamiento, cambio de esterillas filtrantes y cambio de aceite | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL | 10028200020 | KAESER | BSD40 | 1025 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8063 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Se realiza mantenimiento que incluye verificación de parámetros, limpieza general y cambio de elemento filtrante | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K6-F9 | 102126.01741 - 1258 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8062 | 726998557 |  | 2020-11-01 | Se realiza mantenimiento que incluye verificación de parámetros, limpieza y cambio de elemento filtrante | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K13 -F9 | 102126.01711 - 1526 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8061 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Se realiza mantenimiento incluyendo verificación de parámetros, limpieza, cambio de kit drenaje, comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | SECADOR TD51 | 2862057 | KAESER | N.I | 1121 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8060 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al compresor incluye verificación de parámetros, limpieza, revisión de sistema eléctrico, ajustes mecánicos, comprobación del buen funcionamiento y cambio de aceite. Actividades pendientes: Cambio de intercambiador lado aire | no | 1 | COMPRESOR ASD40 | 2774207 | KAESER | N.I | 1097 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8059 | 72706298 |  | 2020-12-01 | Se realiza mantenimiento que incluye verificación de parámetros, limpieza, comprobación de funcionamiento, cambio de filtro de aire y válvula solenoide venteo. Actividades pendientes Cambio contador (horometro) | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1036 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8055 | 72698557 |  | 2020-11-01 | - Verificación de parámetros - Cambio esterillas filtrantes - Cambio filtro d aire - Comprobación buen funcionamiento Pendiente: - Cambiar radiador de aceite presenta fuga | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | 1047-6704231 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8053 | 72698557 |  | 2020-11-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Revisión estado y funcionamiento de las valvulas - Revisión estado y tensión de las correas - Revisión sistema eléctrico - Cambio esterillas filtrantes - Cambio filtro de aire - Cambio separador aceite - Cambio filtro aceite - Cambio aceite Pendiente: Cambiar radiador de aceite por presentar fuga | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8052 | 72698557 |  | 2020-10-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio elemento filtrante | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1303 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8050 | 72698557 |  | 2020-10-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio elemento filtrante | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1301 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8049 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Se realiza mantenimiento preventivo incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio elemento filtrante | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8048 | 72698557 |  | 2020-11-01 | Se realiza mantenimiento preventido incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Cambio elemento filtrante | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8047 | 72698557 |  | 2020-11-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento - Revisión y limpieza drenaje | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8046 | 72698557 |  | 2020-11-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento - Cambio kit drenaje | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8045 | 72698557 |  | 2020-11-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento - Cambio esteras filtrantes - Cambio rodamientos agujas - Cambio rodamientos bolas cigueñal y balancin - Cambio anillos de los pistones - Cambio filtro aire | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | 1059 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8043 | 72698557 |  | 2020-11-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento - Cambio filtro aire - Cambio válvula solenoide venteo Pendiente: Cambio contador (Horometro) | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | 1036 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8037 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K6-F9 | 102126.01741 - 1258 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8036 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | FILTRO DE VACÍO |  | Kaeser | F83KE OPTION K13 -F9 | 102126.01711 - 1526 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8035 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | SECADOR TD51 | 2862057 | KAESER | N.I | 1121 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8034 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Revisión sistema eléctrico - Verificación ajustes mecánicos - Comprobación del buen funcionamiento Pendientes - Cambiar intercambiador lado aire (se encuentra roto) | no | 1 | COMPRESOR ASD40 | 2774207 | KAESER | N.I | 1097 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8032 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Revisión estado y funcionamiento de las válvulas - Revisión estado acople - Revisión sistema eléctrico - Comprobación del buen funcionamiento del equipo | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL | 10028200020 | KAESER | BSD40 | 1025 | LAVANDERIA |  |  | KAESER
8031 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Comprobación buen funcionamiento Pendientes: - Cambiar radiador de aceite preseta fuga, este elemento se entregara en calidad de garantía | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | 1047-6704231 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8030 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Revisión estado y funcionamiento de las válvulas - Revisión estado y tensión de las correas - Revisión sistema eléctrico Pendientes: - Cambiar radiador de aceite por presentar fuga. | no | 1 | BOMBA DE VACIO | MEQO0342 | KAESER | BSV80 | 1030 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE VACÍO MEDICINAL |  | KAESER
8029 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1303 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8028 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KE | 102123.01621 - 1301 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8026 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01600 - 1285 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8025 | 1265 |  | 2021-07-30 | VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 400. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.0. FiO2 50 %; Vent: 50; Ana: 51. Ppico cmH2O; Vent: 24; Ana: 23.2. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.5. El equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4918 | NEUMOVENT | TS | 200848801083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8024 | 1261 |  | 2021-07-30 | VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 392. PEEP 5 cmH2O; Vent: 4.9; Ana: 5.3. FiO2 50 %; Vent: 50; Ana: 51.2 Ppico cmH2O; Vent: 29; Ana: 27.3. I:E 1:5.0; Vent: 1:5.0; Ana: 1:5.0. VE L/min; Vent: 3.99; Ana: 3.4. El equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4914 | NEUMOVENT | TS | 200848761083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8023 | 72706298 |  | 2020-12-01 | - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Kaeser | F46KA | 102120.01699 - 1284 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8022 | 1258 |  | 2021-07-30 | VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 401. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5.1; Ana: 5.3. FiO2 50 %; Vent: 50.1; Ana: 51. Ppico cmH2O; Vent: 24; Ana: 23.3. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.3. El equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4911 | NEUMOVENT | TS | 200848731083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8021 | 72706298 |  | 2020-12-01 | Se realiza mantemiento preventivo al secador de aire incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Revisión y limpieza drenaje - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1034 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8020 | 1257 |  | 2021-07-30 | Mantenimiento preventivo VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 398; Ana: 386. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5.1; Ana: 5.6. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 51.1. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 23.8. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.98; Ana: 3.4. El equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4910 | NEUMOVENT | TS | 200848721083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8019 | 1256 |  | 2021-07-30 | VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 399; Ana: 391. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.5. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 51.3. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 24.2. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.1. VE L/min; Vent: 3.83; Ana: 3.3. El equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4909 | NEUMOVENT | TS | 200848711083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8018 | 72706298 |  | 2020-12-01 | Se realiza mantenimiento preventivo al secador de aire incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento | no | 1 | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | 1135 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8017 | 72706298 |  | 2020-12-01 | Se realiza mantemiento preventivo al compresor incluye: - Verificación de parámetros - Limpieza general del equipo - Comprobación del buen funcionamiento - Cambio esteras filtrantes - Cambio rodamientos agujas - Cambio rodamientos bolas cigueñal y balancín - Cambio anillos de los dos pistones - Cambio filtro aire | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | 1059 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL |  | KAESER
8014 | 1251 |  | 2021-07-30 | VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 399; Ana: 391. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5.1; Ana: 5.3. FiO2 50 %; Vent: 50; Ana: 52. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 24.2. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.3. El equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4904 | NEUMOVENT | TS | 200848661083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
8013 | 1-9367244173 |  | 2020-08-29 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22040140DH | SALUD MENTAL |  |  | BAXTER
8012 | 1-10500670878 |  | 2021-06-25 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22040086DN | SALUD MENTAL |  |  | BAXTER
8011 | 1-9046319599 |  | 2020-05-30 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22040086DN | SALUD MENTAL |  |  | BAXTER
8010 | 1-9046319599 |  | 2020-05-30 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080458DN | SALUD MENTAL |  |  | BAXTER
8009 | 69 |  | 2021-08-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5001 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02430 | URGENCIAS |  |  | G&C
8008 | 115 |  | 2021-08-13 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5002 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02493 | INVENTARIO |  |  | G&C
8007 | 122 |  | 2021-08-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5018 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02011 | INVENTARIO |  |  | G&C
8006 | 121 |  | 2021-08-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5007 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02950 | INVENTARIO |  |  | G&C
8005 | 93 |  | 2021-08-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5021 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02027 | URGENCIAS |  |  | G&C
8004 | 107 |  | 2021-08-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5019 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02020 | URGENCIAS |  |  | G&C
8003 | 148 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5015 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02048 | INVENTARIO |  |  | G&C
8002 | 136 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02953 | INVENTARIO |  |  | G&C
8001 | 172 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5022 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | N02028 | INVENTARIO |  |  | G&C
8000 | 166 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5005 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02932 | URGENCIAS |  |  | G&C
7999 | 124 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5010 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02966 | INVENTARIO |  |  | G&C
7998 | 151 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5003 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02839 | INVENTARIO |  |  | G&C
7997 | 123 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5014 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | M02992 | INVENTARIO |  |  | G&C
7996 | ST-021-2704 |  | 2021-07-30 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, SIN MODULO DE CAPNOGRAFIA SELLO DE GARANTÍA NO.1190 SIN MANIPULACIÓN | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060267 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7995 | ST-021-2646 |  | 2021-07-27 | Equipo operativo y funcional, sello de garantía No.1190 sin manipulación | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5519 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060234 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7994 | 60930 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4622 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7993 | 60937 |  | 2021-08-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4637 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7992 | 60938 |  | 2021-08-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4659 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7991 | 60994 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4629 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7990 | 60922 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4617 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7989 | 60921 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4618 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7988 | 60927 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4623 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7987 | 60928 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4626 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7986 | 60929 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4621 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7985 | 60989 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4331 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7984 | 60936 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4634 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | SYSMED
7983 | 60935 |  | 2021-08-06 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4635 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | SYSMED
7982 | 60931 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4625 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7981 | 60932 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4620 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7980 | 60933 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4655 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7979 | 60934 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4636 | WELCH ALLYN | GS777 |  | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | SYSMED
7978 | 61673 |  | 2021-08-19 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | DETECTO | 10Kg | 9405-135 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7977 | 61674 |  | 2021-08-19 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7976 | 61671 |  | 2021-08-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7975 | 61679 |  | 2021-08-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4730 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018097 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7974 | 61672 |  | 2021-08-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV050 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7973 | 60943 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | DISPENSADOR DE PARAFINA | EMCO2596 | DISPENSER | NR | 0504080 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7972 | 60983 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4332 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7971 | 60990 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4337 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7970 | 60995 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4632 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7969 | 60996 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4630 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7968 | 60988 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4333 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7967 | 60987 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4330 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7966 | 60986 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4335 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7965 | 60985 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4334 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7964 | 60984 |  | 2021-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4336 | WELCH ALLYN | GS 777 |  | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7963 | 60997 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4627 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7962 | 60998 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4633 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7961 | 61000 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4628 | WELCH ALLYN | GS777 |  | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7960 | 60944 |  | 2021-08-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4661 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7959 | 60947 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4657 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | SYSMED
7958 | 60946 |  | 2021-08-11 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4658 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | SYSMED
7957 | 61732 |  | 2021-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7956 | 61733 |  | 2021-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO6053 | BERCHTOLD | D540 | 6530060 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7955 | 61734 |  | 2021-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7954 | 61735 |  | 2021-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO0059 | BURTON | NR | 91619 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7953 | 61656 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4645 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7952 | 61706 |  | 2021-08-21 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED
7951 | 61669 |  | 2021-08-19 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE |  |  | SYSMED
7950 | 61707 |  | 2021-08-21 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009847 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED
7949 | 61737 |  | 2021-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO4599 | BENQ | TRILITE LED LS800 | 2E257-S6-0055014 | QUIROFANO 7 |  |  | SYSMED
7948 | 61692 |  | 2021-08-23 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES |  | SECA |  | 8856296140142 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
7947 | 61715 |  | 2021-08-24 |  | no | 1 | AUDIOMETRO | EMCO1767 | INTERACOUSTICS | AC-40 | 568863 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
7946 | 61705 |  | 2021-08-21 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO1865 | DETECTO | 130kg |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7945 | 61714 |  | 2021-08-24 |  | no | 1 | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
7944 | 61660 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4648 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7943 | 61661 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4647 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7942 | 61657 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4643 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7941 | 61664 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4652 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7940 | 61666 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4650 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7939 | 61659 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4644 | WELCH ALLYN | GS777 |  | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7938 | 61663 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4651 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7937 | 61665 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4649 | WELCH ALLYN | GS777 |  | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7936 | 61651 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4361 | WELCH ALLYN |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS |  | SYSMED
7935 | 61652 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4662 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
7934 | 61655 |  | 2021-08-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4663 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
7933 | 61730 |  | 2021-08-20 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SECA | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7932 | 61717 |  | 2021-08-19 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7931 | 61688 |  | 2021-08-23 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4731 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006675 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7930 | 61680 |  | 2021-08-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4729 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018099 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7929 | 61670 |  | 2021-08-19 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4572 | HEALTH O METER | 500KL | 5000156952 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7928 | 60923 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4654 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7927 | 60924 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4624 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7926 | 60925 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4619 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7925 | 60926 |  | 2021-08-05 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4653 | WELCH ALLYN | GS777 |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7924 | 61653 |  | 2021-08-18 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO, SENSOR OPTICO, CABLE HELICOIDAL, CARCAZA, CABLE AC, PULSADORES, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO, SE APLICAN PRUEBAS DE LUMINOSIDAD CON DIFERENTES TIPOS DE FILTROS, SE EFECTUA UNA LIMPIEZA INTEGRAL CON DESINFECCIÓN, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4660 | WELCH ALLYN | GS777 |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
7923 | 61723 |  | 2021-08-30 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS, MANGUERAS OK, FILTROS OK, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO3801 | THOMAS | 1630 | 11500009489 | ARO |  |  | SYSMED
7922 | 61722 |  | 2021-08-30 | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS Y NEUMATICOS, ACCESORIOS, PERILLA REGULADORA DE FLUJO Y SISTEMA PROTECTOR DE SOBRE FLUJO. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4724 | SMAF | SXT-5A | L5.19.150 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
7921 | 61677 |  | 2021-08-19 | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA MECANICO, SE AJUSTA EL INICIO DE MEDIDA EN CERO, GALGAS EXTENSIOMETRICAS Y SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. LUBRICACION PARTES MECANICAS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRON A CARGAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4736 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017786 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7920 | 61676 |  | 2021-08-19 | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA MECANICO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRON A CARGAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5100 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017813 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7919 | 61691 |  | 2021-08-23 | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO, GALGAS EXTENSIOMETRICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA SE REALIZA ENSAMBLE DE LA BASCULA, Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO Y DE VALORES DE PESO JUNTO CON MASAS DE PATRON A CARGAS ALTAS Y BAJAS. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO SE INTERVIENE EN EL AREA DE MANTENIMIENTO. EQUIPO OK. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4733 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006656 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7918 | 61689 |  | 2021-08-23 | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO, GALGAS EXTENSIOMETRICAS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA SE REALIZO ENSAMBLE DE LA BASCULA Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ENCENDIDO Y DE VALORES DE PESO JUNTO CON MASAS PATRON A CARGAS ALTAS Y BAJAS. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE EL EQUIPO SE INTERVIENE EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EQUIPO OK. EQUIPO PATRON: JUEGO DE PESAS INDIVIDUALES SERIE DEL 01 A LA 08 | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4732 | HEALTH O METER | 522KG | 5220006625 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7917 | 60945 |  | 2021-08-11 | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMAS ELECTRICO, ELECTRONICO, BOMBILLO, SENSOR OPTICO, CARCAZA, CABLE HELICOIDAL, PULSADORES, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO, SE APLICAN PRUEBAS CON DIFERENTES TIPOS DE FILTROS DE LUZ, SE EFECTUA UNA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA/EXTERNA, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4656 | WELCH ALLYN | GS777 |  | CIRUGIA PLASTICA |  |  | SYSMED
7916 | ST-021-2648 |  | 2021-07-27 | Equipo operativo y funcional, sello de garantía No. 1195 sin manipulación | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5518 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A060266 | UCI NEURO |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7915 | 61731 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7914 | ST-021-2703 |  | 2021-07-30 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE: NO.A032A008281 FUNCIONAL, SELLO DE GARANTÍA NO.1002 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4937 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035218 | UCIN |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7913 | ST-021-2702 |  | 2021-07-30 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE: NO.A032A008355 FUNCIONAL, SELLO DE GARANTÍA NO.0997 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035243 | UCIN |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7912 | ST-021-2701 |  | 2021-07-30 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA SIN MODULO DE CAPNOGRAFIA, SELLO DE GARANTÍA NO.1003 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4934 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035111 | UCIN | CUBÍCULO 11 |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7911 | ST-021-2700 |  | 2021-07-30 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA SIN MODULO DE CAPNOGRAFIA , SELLO DE GARANTÍA NO.1086 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035285 | UCIN | CUBÍCULO 14 |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7910 | ST-021-2699 |  | 2021-07-30 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE: NO.A032A008397 FUNCIONAL, SELLO DE GARANTÍA NO.1048 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4930 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035148 | UCIN | CUBÍCULO 14 |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7909 | ST-021-2698 |  | 2021-07-30 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE: NO.A032A008363 FUNCIONAL, SELLO DE GARANTÍA NO.1022 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4931 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035176 | UCIN | CUBÍCULO 12B |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7908 | ST-021-2697 |  | 2021-07-30 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE: NO.A032A008197 FUNCIONAL, SELLO DE GARANTÍA NO.1046 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4928 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035116 | UCIN | CUBICULO 17 |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7907 | ST-021-2696 |  | 2021-07-30 | Equipo operativo y funcional, equipo se encuentra con modulo de capnografia de serie: No.A032A008176 funcional, sello de garantía No.1077 in manipulación. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035152 | UCIN | CUBICULO 16 |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7906 | ST-021-2695 |  | 2021-07-27 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE : A032AH028266 FUNCIONAL SELLO DE GARANTÍA NO. 1047 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4932 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035101 | UCIN | CUBÍCULO 12A |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7905 | ST-021-2694 |  | 2021-07-27 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE : A032AH08286 FUNCIONAL SELLO DE GARANTÍA NO. 0980 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4815 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035245 | UCIN |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7904 | ST-021-2693 |  | 2021-07-27 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE : A032AH027569 FUNCIONAL SELLO DE GARANTÍA NO. 0984 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4820 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035107 | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7903 | ST-021-2692 |  | 2021-07-27 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE : A032AH027565 FUNCIONAL SELLO DE GARANTÍA NO. 0986 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4816 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035093 | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7902 | ST-021-2649 |  | 2021-07-27 | EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL, EQUIPO SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE : A032AH006614 FUNCIONAL SELLO DE GARANTÍA NO. 0987 SIN MANIPULACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035109 | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7901 | ST-021-2647 |  | 2021-07-27 | Equipo operativo y funcional, equipo se encuentra con modulo de capnografia de serie : A032AH027567 funcional sello de garantía No. 0981 sin manipulación. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035230 | UCI TRANSPLANTE |  |  | MEQ TECNOLOGIA MEDICA
7900 | ST-021-2645 |  | 2021-07-27 | Equipo operativo y funcional se recomienda no usar bolígrafos para oprimir el panel de control,. equipo se encuentra con modulo de capnografia serie: A032H27568 funcional, sello de garantía No. 0989 sin manipulación. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035214 | UCI TRANSPLANTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
7899 | ST-021-2644 |  | 2021-07-27 | Equipo fuera de servicio por NIBP porque no asegura la manguera en el equipo, se encuentra con modulo de capnografia de serie: A032H027573, totalmente funcional se manipula sello de garantía No.0985, requiere cambio de conector NIBP | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035181 | UCI TRANSPLANTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
7898 | ST-021-2642 |  | 2021-07-27 | Equipo sufrió una caída y no encendía la pantalla, se inicia proceso de desembla y verificación de conexiones internas encontrando el conector de la pantalla semisuelto, se procede asegurar conexiones internas pruebas de funcionamiento, equipo operativo y funcional se encuentra con modulo de capnografia de serie:A032H027564 funcional se manipula sello de garantía. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035105 | UCI TRANSPLANTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
7897 | 401658381 |  | 2021-07-16 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3589 | NEWPORT | E360 | N12360821077 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
7896 | 401658380 |  | 2021-07-16 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3588 | NEWPORT | E360 | N12360821073 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
7895 | ST-021-2706 |  | 2021-07-30 | El equipo se encuentra ubicado en la sede norte de la institucion. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035092 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
7894 | 13572320 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4218 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172320 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
7893 | 401658359 |  | 2021-07-14 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4219 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172325 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
7892 | ST-021-2707 |  | 2021-07-30 | Equipo operativo funcional, equipo se encuentra sin modulo de capnografia. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4821 | BIOLIGHT | Q5 | Q068A035287 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
7891 | 401658368 |  | 2021-07-07 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4536 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190542 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
7890 | 302525990 |  | 2021-07-12 |  | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3687 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014762 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
7889 | 3025266071 |  | 2021-07-12 |  | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014749 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
7888 | 1263 |  | 2021-07-21 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento. Se recomienda la instalación de brazo. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 392; Ana: 375. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.6. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 51.5. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 23.9. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.91; Ana: 3.4 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4916 | NEUMOVENT | TS | 200848781083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7887 | 302526058 |  | 2021-07-12 |  | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3686 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014765 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
7886 | 1268 |  | 2021-07-21 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 396; Ana: 405. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.6. FiO2 50 %; Vent: 50; Ana: 51.1. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 23.8. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.98; Ana: 3.5. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4921 | NEUMOVENT | TS | 200848831083A1V | UCIN |  |  | GILMEDICA
7885 | 1264 |  | 2021-07-13 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 387. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.6. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 23.4. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.8 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4917 | NEUMOVENT | TS | 200848791083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7884 | 1262 |  | 2021-07-23 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 396; Ana: 394. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5.1; Ana: 5.5. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 50.8. Ppico cmH2O; Vent: 25 Ana: 23.6. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.1. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.2. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4915 | NEUMOVENT | TS | 200848771083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7883 | OT-2020 N°: 3 |  | 2020-12-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | GILMEDICA
7882 | 1260 |  | 2021-07-13 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 401; Ana: 410. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.2. FiO2 50 %; Vent: 52; Ana: 52.4. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 22.8. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 4.0; Ana: 3.9. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4913 | NEUMOVENT | TS | 200848751083A1V | UCIN |  |  | GILMEDICA
7881 | 1259 |  | 2021-07-21 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 387. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.6. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. Ppico cmH2O; Vent: 23; Ana: 23.4. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.8 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4912 | NEUMOVENT | TS | 200848741083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7880 | 1255 |  | 2021-07-22 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 387; Ana: 401. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.3. FiO2 50 %; Vent: 50; Ana: 52. Ppico cmH2O; Vent: 24; Ana: 23.2. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.3. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4908 | NEUMOVENT | TS | 200848701083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7879 | 1254 |  | 2021-07-22 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento. VCV ADU. VT 400 ml; Vent: 397; Ana: 384. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.3. FiO2 50 %; Vent: 52; Ana: 52. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 23.8. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.97; Ana: 3.8. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4907 | NEUMOVENT | TS | 200848691083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7878 | 1253 |  | 2021-07-21 | Se recomienda la instalación del Kit de mantenimiento, además de no dejar el equipo en Stand By si ya no tiene un paciente en espera, pues, de esta manera se siguen corriendo las horas de uso del equipo, también que la calibración del circuito paciente no es la misma para un otro nuevo. CV ADU. VT 400 ml; Vent: 399; Ana: 421. PEEP 5 cmH2O; Vent: 5; Ana: 5.4. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. Ppico cmH2O; Vent: 25; Ana: 23.8. I:E 1:4.2; Vent: 1:4.0; Ana: 1:4.0. VE L/min; Vent: 3.95; Ana: 3.6 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4906 | NEUMOVENT | TS | 200848681083A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7877 | 4145 |  | 2021-07-17 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3940 | DRAGER | RESUCITAIRE | HY07422 - 16-31981 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7876 | 4143 |  | 2021-07-23 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | GINECOLOGIA CARTAGO |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7875 | 4138 |  | 2021-07-29 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3559 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205022 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7874 | 4134 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHIO | NC | AAJK00404 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7873 | 4119 |  | 2021-07-12 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7872 | 4133 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1662 | ATOM |  | S-0833 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7871 | 4114 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4307 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04002 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7870 | 4116 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5077 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05014 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7869 | 4120 |  | 2021-07-12 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | 1678626 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7868 | 4122 |  | 2021-07-08 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5078 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01005 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7867 | 4124 |  | 2021-07-12 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7866 | 4126 |  | 2021-07-08 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4309 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04008 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7865 | 4128 |  | 2021-07-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7864 | 4130 |  | 2021-07-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02003 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7863 | 4132 |  | 2021-07-13 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5105 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01001 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7862 | 4135 |  | 2021-07-22 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7861 | 4139 |  | 2021-01-17 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5107 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01004 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7860 | 4140 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4587 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05010 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7859 | 4141 |  | 2021-07-17 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04004 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7858 | 4144 |  | 2021-07-08 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7857 | 4146 |  | 2021-07-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7856 | 401324962 |  | 2020-12-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4218 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172320 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
7855 | 401324963 |  | 2020-12-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4536 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190542 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
7854 | 401324967 |  | 2020-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7853 | 401324955 |  | 2020-12-01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
7852 | 401324956 |  | 2020-12-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3916 | PURITAN BENNET | NR | 3512160247 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
7851 | 401324957 |  | 2020-12-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
7850 | 401324958 |  | 2020-12-14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
7849 | 401324959 |  | 2020-11-27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7848 | 401324960 |  | 2020-11-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3921 | PURITAN BENNET | NR | 3512160243 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7847 | 401324961 |  | 2020-12-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3957 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173299 | UCI |  |  | MEDTRONIC
7846 | 401324964 |  | 2020-11-30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3952 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162523 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7845 | PPMC3621 |  | 2021-08-03 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5069 | MINDRAY | sv300 | GB-06023621 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MINDRAY
7844 | PPMC3620 |  | 2021-08-03 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4925 | MINDRAY | sv300 | GB-06023620 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MINDRAY
7843 | PPMC3619 |  | 2021-08-03 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4922 | MINDRAY | sv300 | GB-06023619 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MINDRAY
7842 | PPMC3618 |  | 2021-08-03 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5068 | MINDRAY | sv300 | GB-06023618 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MINDRAY
7841 | 0722-666 |  | 2021-07-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4946 | AEONMED | VG70 | XZZS33666 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7840 | 0722-074 |  | 2021-07-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4987 | AEONMED | VG70 | XZZS37284 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7839 | 0722-074 |  | 2021-07-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4988 | AEONMED | VG70 | XZZS34074 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7838 | 0721-4040 |  | 2021-07-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4989 | AEONMED | VG70 | XZZS34040 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7837 | 0716-766 |  | 2021-07-16 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4948 | AEONMED | VG70 | XZZS33766 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7836 | 722-0632 |  | 2021-07-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4985 | AEONMED | VG70 | XZZS30632 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7835 | 0722-421 |  | 2021-07-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4947 | AEONMED | VG70 | XZZS30421 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7834 | 0721-566 |  | 2021-07-16 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4991 | AEONMED | VG70 | XZZS30216 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7833 | 0722-3566 |  | 2021-07-21 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4986 | AEONMED | VG70 | XZZS33566 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7832 | 0722-0585 |  | 2021-07-22 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4945 | AEONMED | VG70 | XZZS30585 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7831 | 1-9182170659 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21090047DH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | BAXTER
7830 | 1-10373811870 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090168DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | BAXTER
7829 | 1-9275452073 |  | 2020-12-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 21090868DH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | BAXTER
7828 | 1-8950813160 |  | 2020-12-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090338DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | BAXTER
7827 | 1-9275452073 |  | 2020-02-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 21090868DH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | BAXTER
7826 | US29062021 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5276 | SONOSCAPE | E3 | 0726767568 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ECO AMERICA
7825 | 1-9488184548 |  | 2020-02-10 |  | no | 1 | BOMBA DE NUTRICION | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | C17181177 | MEDICA MUJERES |  |  | BAXTER
7824 | 1-9473754857 |  | 2020-09-30 |  | no | 1 | BOMBA DE NUTRICION | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | C17180905 | MEDICA HOMBRES |  |  | BAXTER
7823 | 1-8854018869 |  | 2020-02-04 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26080517UN | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | BAXTER
7822 | 61697 |  | 2021-05-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7821 | 13570305 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3924 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160305 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
7820 | 13572523 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3952 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162523 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7819 | 13572530 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402771 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072530 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7818 | 13572634 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1805 | PURITAN BENNET |  | 3510072634 | UCI 4 |  |  | MEDTRONIC
7817 | 13570516 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4602 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190516 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7816 | 13572608 |  | 2021-06-23 | LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. TODAS LAS FUNCIONES EN BATERIA, SISTEMA PEEP, SEGUN PROTOCOLO ADJUNTO, AUTOTEST GLOBAL (ATG), HERRAMIENTA PTS2000 SERIE: 417203501 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7815 | 135733302 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3951 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173302 | UCI |  |  | MEDTRONIC
7814 | 13570266 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3918 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160266 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7813 | 13572674 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7812 | 13572532 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7811 | 13570256 |  | 2021-06-29 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3923 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7810 | 13572570 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7809 | 13572686 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7808 | 13573303 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3954 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173303 | UCI |  |  | MEDTRONIC
7807 | 13570223 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3919 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512160223 | UCI |  |  | MEDTRONIC
7806 | 13573299 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3957 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173299 | UCI |  |  | MEDTRONIC
7805 | 13572593 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7804 | 13573297 |  | 2021-07-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3960 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173297 | UCI |  |  | MEDTRONIC
7803 | 13572563 |  | 2021-07-07 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
7802 | 13572652 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7801 | 135720243 |  | 2021-07-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3921 | PURITAN BENNET | NR | 3512160243 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7800 | 13572529 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3953 | PURITAN BENNET |  | 3512162529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
7799 | 401658358 |  | 2021-07-12 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4130 - EMCO4221 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172324 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
7798 | 13757572322 |  | 2021-07-01 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4129-EMCO4220 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172322 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
7797 | 401658362 |  | 2021-07-02 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4222-EMCO4132 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512180522 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
7796 | 13757572562 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
7795 | 13757572650 |  | 2021-06-29 | LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, VERIFICACIÓN DE SISTEMAS MECÁNICOS, ELECTRÓNICOS, ENTREGA DE VOLUMEN FLUJOS TODAS LAS FUNCIONES EN BATERÍA, SISTEMA PEEP, SEGÚN PROTOCOLO ADJUNTO , AUTO TEST GLOBAL ( ATG) | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
7794 | 13757574238 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
7793 | 21389 |  | 2021-08-02 | SYSMED REALIZA INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SIN EMBARGO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ES REALIZADO POR ALDIR. | no | 1 | ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA |  | MINDRAY | BC-3000 PLUS | RJ-49118506 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
7792 | 60908 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | SYSMED
7791 | 60970 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7790 | 60785 |  | 2021-07-26 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0378 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13249 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | SYSMED
7789 | 60973 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
7788 | 60766 |  | 2021-07-16 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10945 | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | SYSMED
7787 | 59415 |  | 2021-07-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4016 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139470 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7786 | 59416 |  | 2021-07-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139462 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7785 | 59417 |  | 2021-07-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4011 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139450 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7784 | 59418 |  | 2021-07-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4017 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139461 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7783 | 59419 |  | 2021-07-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4012 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139463 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7782 | 60647 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP |  |  | SYSMED
7781 | 60646 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7780 | 60650 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-15 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
7779 | 60649 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19083739 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7778 | 60752 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7777 | 60645 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7776 | 60550 |  | 2021-07-08 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4475 | EDAN | H100B | 360101-M19305410042 | ECOGRAFO 2 |  |  | SYSMED
7775 | 60754 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  | SYSMED
7774 | 60753 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0326 | BERCHTOLD | 6400060 | 93-2270-029 - E152386 | QUIROFANO 7 |  |  | SYSMED
7773 | 60756 |  | 2021-07-15 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | SYSMED
7772 | 60757 |  | 2021-07-15 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  | SYSMED
7771 | 60758 |  | 2021-07-15 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-19 | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  |  | SYSMED
7770 | 60768 |  | 2021-07-16 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | D300 | 401310 | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS |  | SYSMED
7769 | 60765 |  | 2021-07-16 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0328 | BERCHTOLD | C-571 | 6400060 - O11639-40 | QUIROFANO 4 |  |  | SYSMED
7768 | 60762 |  | 2021-07-15 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO1225 | ALM | PRISMATIC |  | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7767 | 60760 |  | 2021-07-15 |  | no | 1 | VIDEODUODENOSCOPIO |  | OLYMPUS | TJF-145 | 2601115 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7766 | 60640 |  | 2021-07-12 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4779 | BIOCARE | IM-12 | C318100237 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | SYSMED
7765 | 60764 |  | 2021-07-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | SYSMED
7764 | 60767 |  | 2021-07-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7763 | 60761 |  | 2021-07-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
7762 | 60759 |  | 2021-07-15 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-14 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  | SYSMED
7761 | 60751 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7760 | 60648 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP |  |  | SYSMED
7759 | 60968 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY | MULTIGASES | DXF85003114 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | SYSMED
7758 | 60794 |  | 2021-07-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3748 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A0444E002928 | PARTOS |  |  | SYSMED
7757 | 60969 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7756 | 60795 |  | 2021-07-27 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3678 | ETHICON | GEN 11 | 1111318169 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7755 | 60793 |  | 2021-07-27 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | CROMOPHARE C-571 |  | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | SYSMED
7754 | 60906 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
7753 | 60905 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4457 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12195 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7752 | 60907 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4458 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12199 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7751 | 60911 |  | 2021-07-28 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
7750 | 60910 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | SYSMED
7749 | 60904 |  | 2021-07-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | SYSMED
7748 | 60782 |  | 2021-07-26 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0331 | MEDILUX | MEDILUX 600 | 035000202 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SYSMED
7747 | 60788 |  | 2021-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | C318100239 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | SYSMED
7746 | 60783 |  | 2021-07-26 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4455 | WELCHALLYN | 6S900 | 409429 | CLINICA AL ALBA |  |  | SYSMED
7745 | 60976 |  | 2021-07-31 |  | no | 1 | PIPETA |  | LAB SYSTEMS | FINNPIPETTE | C27196 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7744 | 60913 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | PIPETA |  | BOECO | 20-200 uL | JA487334 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7743 | 60966 |  | 2021-07-29 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7742 | 60957 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO5260 | OLYMPUS | CX21 | 1580069 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7741 | 60909 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | 912265 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7740 | 60770 |  | 2021-07-19 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4353 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | 750AX20114418 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | SYSMED
7739 | 60773 |  | 2021-07-19 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4354 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | 750AX20120718 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | SYSMED
7738 | 60774 |  | 2021-07-19 |  | no | 1 | DOPPLER ULTRASONICO | EMCO3643 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX0358205-13 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | SYSMED
7737 | 60775 |  | 2021-07-19 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
7736 | 60784 |  | 2021-07-26 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0330 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13251 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
7735 | 60787 |  | 2021-07-26 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0073 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7734 | 60792 |  | 2021-07-24 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | 47511300 | ETHICON | GEN 11 | 1111317828 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7733 | 60790 |  | 2021-07-24 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4456 | WELCHALLYN | GS9000 | 409441 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | SYSMED
7732 | 60786 |  | 2021-07-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3785 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006490274 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
7731 | 60791 |  | 2021-07-24 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-17 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
7730 | 60954 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | DIGISYSTEM LAB. INSTRUMENTS INC | DSC156T | S2043001 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | SYSMED
7729 | 60953 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7728 | 60959 |  | 2021-07-29 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS |  |  | SYSMED
7727 | 60917 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | SILLÓN GINECOLÓGICO | EMCO4642 | FANAMED | EDYNEMICS | 111219108-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | SYSMED
7726 | 60920 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | SYSMED
7725 | 60918 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO3869 | EQUATOR | Level 1 | S10002965 | UCI 2 |  |  | SYSMED
7724 | 60916 |  | 2021-07-29 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
7723 | 60956 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | EMCO5259 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000502 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7722 | SIN COGIGO |  | 2021-07-02 |  | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 |  | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7721 | SIN COGIGO |  | 2021-07-02 |  | no | 1 | FILTRO MICROBACTERIANO |  | Donaldson Filtration | P-EG 0018 |  | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7720 | SIN COGIGO |  | 2021-07-02 |  | no | 1 | TANQUE PULMÓN DE AIRE MEDICINAL |  | Atlas Copco |  |  | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7719 | SIN COGIGO |  | 2021-07-02 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Altas Copco | QD35+ | 1734156 | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7718 | 59420 |  | 2021-07-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4013 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139460 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7717 | 59421 |  | 2021-07-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4014 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139465 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7716 | 59423 |  | 2021-07-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7715 | 59405 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5272 | N.E | NR | 12909 | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  | SYSMED
7714 | 59406 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7713 | 59407 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | 12905 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | SYSMED
7712 | 59408 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5263 |  | NR | 12911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7711 | 59409 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | 12913 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | SYSMED
7710 | 59410 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5269 | GENERICA |  | 12922 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7709 | 59411 |  | 2021-07-06 |  | no | 1 | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7708 | 59412 |  | 2021-07-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4008 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137755 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7707 | 59413 |  | 2021-07-07 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5279 | HEALTH O METER | 1522KL | 1522011318 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7706 | 60971 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7705 | 60967 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7704 | 59414 |  | 2021-07-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4018 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137754 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7703 | 60952 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3679 | ETHICON | GEN 11 | 1111317832 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7702 | 60955 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | SYSMED
7701 | 60951 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | SYSMED
7700 | 60912 |  | 2021-07-28 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7699 | 60915 |  | 2021-07-29 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7698 | 60975 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY |  | DXF85003113 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  | SYSMED
7697 | 60974 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9 |  |  | SYSMED
7696 | 60972 |  | 2021-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7695 | 60965 |  | 2021-07-29 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
7694 | 3205 |  | 2021-07-16 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4594 | LEICA | RM2125RTS | 04347 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
7693 | 3208 |  | 2021-07-23 |  | no | 1 | Criostato | EMCO4040 | LEICA | CM1860 | 00000003494 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
7692 | 3209 |  | 2021-07-24 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3694 | LEICA | M525 F50 | 270514001/300514001 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SANITAS
7691 | 3204 |  | 2021-07-16 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | 04349 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
7689 | 2021-0723-422 |  | 2021-07-23 | REQUIERE CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4896 | AEONMED | VG70 | XZZS30422 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7688 | 2021-0723-737 |  | 2021-07-23 | REQUIERE CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4897 | AEONMED | VG70 | XZZS33737 | URGENCIAS CARTAGO |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7687 | 3206 |  | 2021-07-23 |  | no | 1 | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | 2044/00039-247-640-337 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
7686 | 2021-0723-555 |  | 2021-07-23 | REQUIERE CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4895 | AEONMED | VG70 | XZZS33555 | UCIN NORTE |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7685 | 14345 |  | 2021-07-26 | CAMBIO DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE Y CONECTOR/FILTRO DE O2 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5161 | ZOLL MEDICAL | 731 | AY20G024813 | MANTENIMIENTO |  |  | J.MEDICS'S
7684 | 14338 |  | 2021-07-30 | CAMBIO DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE Y CONECTOR/FILTRO DE O2 | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4898 | ZOLL MEDICAL | 731 | AY20F016743 | URGENCIAS |  |  | J.MEDICS'S
7683 | OTT - 55040 |  | 2021-07-14 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO4900 | FUJIFILM | FDR D-EVO2 | 96439399 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
7682 | 4101 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04005 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7681 | 4102 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5075 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01003 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7680 | 4103 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5080 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01006 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7679 | 4125 |  | 2021-06-02 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4312 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04003 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7678 | 4127 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4502 | MEDICAL |  | 13AHZG02001 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7677 | 4131 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4585 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05006 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7676 | 4104 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7675 | 4105 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7674 | 4082 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7673 | 4107 |  | 2021-02-22 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3558 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205024 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7672 | 4108 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4525 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07003 | PUERPERIO |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7671 | 4109 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4526 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AHZI07005 | PUERPERIO |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7670 | 4110 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4777 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AIZG05002 | PUERPERIO |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7669 | 4111 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO4778 | NINGBO DAVID MEDICAL | XHZ-90L | 46AIZG05007 | PUERPERIO |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7668 | 4112 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO2020 | MEDIX | SM-401 | 911 | CIPAF |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7667 | 4113 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | BODEGA CARTAGO |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7666 | 133483 |  | 2021-07-21 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4877 | STORZ | AUTOCON III 400 | 40102979 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | BIOTRONITECH
7665 | NO REGISTRA |  | 2021-07-23 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K132 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7664 | NO REGISTRA |  | 2021-07-03 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7662 | 60778 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7661 | 60781 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3541 | MEDIANA | LUCON | 1135100578 | PARTOS |  |  | SYSMED
7660 | 60780 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
7659 | 60901 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3984 | SURGIC AP | NE 189 | D7404264 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7658 | 60902 |  | 2021-06-02 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7657 | 60779 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | SYSMED
7656 | 60776 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | PARTOS |  |  | SYSMED
7655 | 60738 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA |  |  |  |  | ANA FRANK |  |  | SYSMED
7654 | 60705 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA |  | TANITA | HA520 | 601307 | OBSERVACION CIRUGIA HOMBRES |  |  | SYSMED
7653 | 60714 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | BASCULA |  | CAMRY | 120 KG |  | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  | SYSMED
7652 | OTT-14240 |  | 2021-07-13 | Mantenimiento preventivo, equipo funcionando correctamente. | no | 1 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | 969570200014 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
7651 | SIN CÓDIGO |  | 2021-07-02 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Altas Copco | QD35+ | 1950953 | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7650 | SIN CÓDIGO |  | 2021-07-02 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Altas Copco | QD35+ | 1757547 | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7649 | SIN CÓDIGO |  | 2021-07-02 |  | no | 1 | FILTRO AIRE COMPRIMIDO |  | Altas Copco | QD35+ | 1734180 | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7648 | SIN CÓDIGO |  | 2021-07-02 | Equipo trabajando en línea con la producción, se realiza toma temperaturas de cada bandeja scroll donde demuestra temperaturas altas en los elementos compresor de igual forma en el modulo se evidencian estas temperaturas, las cuales generan un mayor desgaste al equipo y por ende la vida útil se reduce Se recomienda lubricar los tres Scroll y realizar mantenimiento tipo A con cambio de correas. Los mantenimientos preventivos para estos equipos son los que indica MESSER; por lo tanto se debe seguir el cronograma que ellos designen | no | 1 | SECADOR |  | ATLAS COPCO | AIR DRYER | ITJ117325 | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7647 | SIN CÓDIGO |  | 2021-07-02 | Equipo trabajando en línea con la producción, se realiza toma temperaturas de cada bandeja scroll donde demuestra temperaturas altas en los elementos compresor de igual forma en el modulo se evidencian estas temperaturas, las cuales generan un mayor desgaste al equipo y por ende la vida útil se reduce Se recomienda lubricar los tres Scroll y realizar mantenimiento tipo A con cambio de correas. Los mantenimientos preventivos para estos equipos son los que indica MESSER; por lo tanto se debe seguir el cronograma que ellos designen | no | 1 | SECADOR |  | ATLAS COPCO | AIR DRYER | ITJ117324 | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7646 | SIN CÓDIGO |  | 2021-07-02 | Equipo trabajando en línea con la producción, se realiza toma temperaturas de cada bandeja scroll donde demuestra temperaturas altas en los elementos compresor de igual forma en el modulo se evidencian estas temperaturas, las cuales generan un mayor desgaste al equipo y por ende la vida útil se reduce Se recomienda lubricar los tres Scroll y realizar mantenimiento tipo A con cambio de correas. Los mantenimientos preventivos para estos equipos son los que indica MESSER; por lo tanto se debe seguir el cronograma que ellos designen | no | 1 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00699 | ATLA COPCO | SF8+ | 90967974 | Central de gases medicinales | PLANTA DE AIRE MEDICINAL |  | MESSER
7645 | 02-23/03 |  | 2021-02-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4945 | AEONMED | VG70 | XZZS30585 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
7644 | 16072021-1 |  | 2021-07-16 |  | no | 1 | INTERCAMBIADOR DE CALOR | EMCO4901 | CSZ | HEMOTHERM 400CE | 191-11239CE | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | TERUMO
7643 | WO-02599319 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | PHILIPS
7642 | 60732 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DISCOVER | NR | SIN SERIAL | PERINATOLOGIA |  |  | SYSMED
7641 | 60219 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5083 | HEALTH O METER | 597KL | 597T009295 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7640 | 60234 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BALANZA DE PRECISIÓN | EMCO0927 | OHAUS | CS2000 |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
7639 | 60085 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7638 | 60160 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | SYSMED
7637 | 60017 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA |  |  | SYSMED
7636 | 60288 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | NEBULIZADOR |  | THOMAS | medi pump 1121 | 050700026578 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
7635 | 60174 |  | 2021-06-22 |  | si | 1 | MICROSCOPIO | SIN CODIGO | Olympus | NR | 15087600 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7634 | 60183 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0883 | OHAUS | AR3130 ADVENTURED | L220122800878P | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7633 | 60217 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5089 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017773 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7632 | 60184 |  | 2021-02-24 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1254 | FISHER SCIENTIFIC | MICROMASTER |  | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7631 | 60165 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7630 | 60067 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7629 | 60613 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7628 | 60126 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  | SYSMED
7627 | 59996 |  | 2021-06-10 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | 88676 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7626 | 60291 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO1772 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | 11625 | BC40752 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7625 | 60609 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7624 | 60616 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7623 | 60292 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7622 | 60101 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0009 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7621 | 60519 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BRANDON | Transferpette | 16452817 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7619 | 60520 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | 862012 | EPPENDORF | 0.5- 5 mL | I60470J | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7618 | 60663 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINPIPETTE | 0.5-10 uL | DH53487 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7617 | 60562 |  | 2021-06-30 |  | si | 1 | BASCULA | MEQ00544 | JCM |  | 000999 | ECONOMATO |  |  | SYSMED
7616 | 60231 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4572 | HEALTH O METER | 500KL | 5000156952 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7615 | 60201 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO2737 | HEALTHOMETER | 160KG | 1600000190 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7614 | 60675 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7613 | 60283 |  | 2021-01-06 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | ANA FRANK |  |  | SYSMED
7612 | 60296 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | INVENTARIO |  |  | SYSMED
7611 | 60685 |  | 2021-06-26 |  | si | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7610 | 60223 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6082 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139459 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7609 | 60230 |  | 2021-06-27 |  | si | 1 | BASCULA DE PISO | K04498 | SECA | 762 | 5762271154963 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7608 | 60141 |  | 2021-06-18 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7607 | 60239 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | DETECTO | 10Kg | 9405-135 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7606 | 60658 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
7605 | 60204 |  | 2021-06-24 |  | si | 1 | BASCULA | EMCO0068 | SECA | 140 kg |  | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7604 | 60076 |  | 2021-06-19 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3583 | SPACELABS | BLEASE FOCUS | FOCU-101643 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SYSMED
7603 | 60287 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | NEBULIZADOR |  | THOMAS | medi pump 1121 | 020700026341 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
7602 | 60661 |  | 2021-02-28 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2875 | NATIONAL HEINICKE COMPANY | NA | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7601 | 60607 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7600 | 60697 |  | 2021-06-30 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7599 | 60242 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4573 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7598 | 01529 |  | 2022-06-15 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4735 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017804 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
7597 | 60713 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4734 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017799 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | SYSMED
7596 | 60718 |  | 2021-06-06 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO4374 | HEALTH O METER | 844KL | 8440086708 | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
7595 | 60717 |  | 2021-06-06 |  | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE |  | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
7594 | 60743 |  | 2021-06-02 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4951 | HEALTH O METER | 450KL | 4500017809 | FISIATRIA. |  |  | SYSMED
7593 | 60733 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED
7592 | 60728 |  | 2021-06-06 |  | no | 1 | BASCULA | MYEQ00548 | DLP | TCS-500KG |  | LAVANDERIA |  |  | SYSMED
7591 | 60710 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | 120 KG | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7590 | 60709 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7589 | 60708 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO4878 | SECA | 8131321009 | 8813201191238 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
7588 | 60707 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SOEHNIE | NR | SIN SERIAL | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | SYSMED
7587 | 60726 |  | 2021-06-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5256 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017811 | SOAT |  |  | SYSMED
7586 | 60704 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5102 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016510 | QUIROFANO CENTRAL | PREANESTESIA |  | SYSMED
7584 | 60725 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7583 | 60736 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS |  |  | SYSMED
7582 | 60730 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | SYSMED
7581 | 60737 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4522 | HEALTH O METER | 553KL | 5530031438 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
7579 | 60740 |  | 2021-06-02 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO2733 | HEALTH O METER | 160KG | 1600000066 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7578 | 60734 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
7577 | 60741 |  | 2021-06-02 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0882 | OHAUS | ADVENTURER AR3130 | 220122820084P | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7576 | 60735 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5103 | HEALTHOMETER | 450KL | 4500016410 | UCI TRANSPLANTE |  |  | SYSMED
7575 | 60727 |  | 2021-06-03 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL |  |  | SYSMED
7574 | 60731 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA |  |  | SYSMED
7573 | 60739 |  | 2021-06-07 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | EMCO4726 | SECA | 856 | 8856093170117 | CIRENA |  |  | SYSMED
7572 | 60721 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4725 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018107 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7571 | 60742 |  | 2021-06-02 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR |  |  | SYSMED
7570 | 60191 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GINECO | 51876100 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7569 | 60706 |  | 2021-03-30 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES |  |  | SYSMED
7568 | 60681 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7567 | 60289 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
7566 | 60690 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7565 | 60118 |  | 2021-06-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7564 | 60121 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | SYSMED
7563 | 60117 |  | 2021-06-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | SYSMED
7562 | 60120 |  | 2021-06-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | ARUM0112 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7561 | 60703 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA |  |  | SYSMED
7560 | 60268 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF (12 CANALES) | NR | 2890615 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7559 | 60025 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | 170349 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7558 | 60140 |  | 2021-06-18 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  | SYSMED
7557 | 60642 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | 513-000865 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7556 | 60643 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
7554 | 60749 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO |  | THERMO PRECISION | 6530 | 603128-549 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7553 | 60266 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | MICROPIPETA FIJA |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 18C07014 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7552 | 60026 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | MICROPIPETA FIJA |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 17E59198 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7551 | 60023 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | NR | 3291345 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7550 | 60644 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1233 | THERMO | 6530 | 603128-553 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7549 | 60172 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0408 | CHICAGO SURGICAL |  | 338 CAT 400 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7548 | NO REGISTRA |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7547 | NO REGISTRA |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | PANTALLA PLANA 19 |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221940 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7546 | 60510 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES |  |  | SYSMED
7545 | 60698 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7544 | 60514 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7543 | 60518 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
7542 | 60516 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7541 | 60515 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4453 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015053 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
7540 | 60524 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4473 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015057 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 |  | SYSMED
7539 | 60513 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7538 | 60512 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
7537 | 6059 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | SYSMED
7536 | 60521 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4471 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016815 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | SYSMED
7535 | 60144 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
7534 | 60506 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015048 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | SYSMED
7533 | 60508 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | SYSMED
7532 | 60034 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3542 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050084 | PARTOS |  |  | SYSMED
7531 | 60164 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7530 | 60503 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NEC CARDIO PACK | 3M33-1 | 4102910 | CIPAF |  |  | SYSMED
7529 | 60505 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7528 | 60507 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
7527 | 60502 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II |  |  | SYSMED
7526 | 60695 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | SYSMED
7525 | 60551 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS |  |  | SYSMED
7524 | 60555 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO4083 | 3M | RANGER 245 | 74193 | PARTOS |  |  | SYSMED
7523 | 60657 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | 0077 | BIOCHEM | 3100 | 320014635 | CIPAF |  |  | SYSMED
7522 | 60603 |  | 2021-06-26 |  | si | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635A | 01060000146 | CIRENA |  |  | SYSMED
7521 | 60528 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7520 | 60672 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4135 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144033764 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7519 | 60267 |  | 2021-06-25 |  | si | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000358 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7518 | 60664 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINPIPETTE | 0.5-10 uL | DH12460 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7517 | 60560 |  | 2021-06-29 |  | si | 1 | GRAMERA DIGITAL | K03762 | RANGER | EK5055 |  | ANHELO DE VIDA |  |  | SYSMED
7516 | 60693 |  | 2021-06-29 |  | si | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3878 | MEDIANA | LUCON | 113510020028 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7515 | 60011 |  | 2021-06-23 |  | si | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | ENRAF NONIUS | ENDOMED 582 | 2321 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7514 | 60674 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7513 | 60676 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7512 | 60256 |  | 2021-06-23 |  | si | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | SYSMED
7511 | 60673 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7510 | 60258 |  | 2021-06-23 |  | si | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | SYSMED
7509 | 60671 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7508 | 60638 |  | 2021-06-30 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | SYSMED
7507 | 60280 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | SYSMED
7506 | 60290 |  | 2021-06-30 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3406 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108479 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
7505 | 60294 |  | 2021-06-30 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3409 | MINDRAY | PM-9000 | W-1708478 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
7504 | 60295 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | 0163 | OLYMPUS | CLK-4 | 8512572 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7503 | 60233 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | GRAMERA | GRAMERA-1-BANCO DE SANGRE | PRONTO | SF400 |  | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED
7502 | 60229 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4741 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017780 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7501 | 60220 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5094 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016408 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7500 | 60221 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5093 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016670 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7499 | 60224 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5096 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016507 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7498 | 60225 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5092 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018101 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7497 | 60142 |  | 2021-06-18 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7496 | 60075 |  | 2021-06-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | SYSMED
7495 | 60129 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
7494 | 958 |  | 2021-04-22 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. Posee la huella Ca 1-7 A con una marca que aún no afecta su funcionamiento. | no | 1 | Ecografo | EMCO4482 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00002J | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7493 | 60130 |  | 2021-06-17 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3781 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASF-0199 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7492 | 60131 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
7491 | 60072 |  | 2021-06-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7490 | 60123 |  | 2021-06-17 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7489 | 60122 |  | 2021-06-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
7488 | 60564 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3404 | HEALTH O METER | 160 KG | 1600011959 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | SYSMED
7487 | 60563 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | HUV005 | DICARI | NR | SIN SERIAL | ECONOMATO |  |  | SYSMED
7486 | 60566 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO |  |  | SYSMED
7485 | 60557 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO4577 | SECA | 5000g | 8856273180291 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7484 | 60244 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | SYSMED
7483 | 60245 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5097 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016673 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | SYSMED
7482 | 60246 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5099 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017791 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | SYSMED
7481 | 60247 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5098 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017861 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  | SYSMED
7480 | 60235 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | SIN CODIGO | SECA | 22089 | 3541317009 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
7479 | 60243 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4576 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157052 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7478 | 60561 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA |  | JCM | JCL-006 | 140809192 | CIPAF |  |  | SYSMED
7477 | 60238 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE |  |  | SYSMED
7476 | 60240 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
7475 | 60236 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
7474 | 60559 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA |  |  | SYSMED
7473 | 60558 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL |  |  | PH-2015B |  | ANHELO DE VIDA |  |  | SYSMED
7472 | 60124 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | SYSMED
7471 | 60139 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  | SYSMED
7469 | 60030 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738601 | PARTOS |  |  | SYSMED
7468 | 60250 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | MY WEIGH | MBS2010 |  | ANA FRANK |  |  | SYSMED
7467 | 60249 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV035 | HEALTH O METER | 450KL |  | ANA FRANK |  |  | SYSMED
7466 | 60248 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTHOMETER | 386KG |  | ANA FRANK |  |  | SYSMED
7465 | 60241 |  | 2021-02-28 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4574 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157080 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7464 | 60631 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654200 | CARL ZEISS | 30SL-M | Z11811 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7463 | 60612 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | 02261 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7462 | 60622 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3044 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0002 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7461 | 60610 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7460 | 60617 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7459 | 60615 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7458 | 60108 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3057 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7457 | 60054 |  | 2021-06-15 |  | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3058 | WELCHALLYN | 767 |  | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7456 | 60063 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7455 | 60053 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7454 | 60056 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7453 | 60114 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | 201268088 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7452 | 60059 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | FOROPTERO | SIN CODIGO | AMERICAN OPTICAL | 11320 | AH11391 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7451 | 60000 |  | 2021-06-10 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | SUCTION UNIT | 7E-D |  | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
7450 | 60700 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO |  | GAMMAMED | PM-50 | AY-87113553 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  | SYSMED
7449 | 60608 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7448 | 60281 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA | EMCO1067 | BECKIMAN | MICROFUGE E | 348720 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | SYSMED
7447 | 60282 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | 775960920661 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7445 | 60021 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | 64750105 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | SYSMED
7444 | 60504 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
7443 | 60211 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7442 | 60604 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4077 | SMAFF | SXT5A | L7,18,111 | PARTOS |  |  | SYSMED
7441 | 60162 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | 4540 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74643 | LABORATORIO | HEMATOLOGÍA |  | SYSMED
7440 | 60167 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | ESTUFA BK | EMCO2203 | BK | 6555 | 60161053 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7438 | 60147 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1235 | THERMO | 6530 | 603129-559 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7437 | 60252 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7436 | 60251 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7435 | 60176 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | PIPETA |  | RAININ | SL 200 | G0304409A | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7434 | 60150 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CX21 | 6M10034 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7433 | 60149 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | 2-423359 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7432 | 60170 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7431 | 60169 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO3800 | OLYMPUS | CX22 | 2D88802 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7430 | 60168 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CH-30 | GH03600 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7429 | 60171 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7428 | 60161 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | 74073075 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7427 | 60163 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0418 | LEICA | CME | 608282 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7426 | 60602 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  | SYSMED
7425 | 60092 |  | 2021-06-18 |  | si | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7424 | 60138 |  | 2021-06-18 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7423 | 60158 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7422 | 60145 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7421 | 60173 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7420 | 60081 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7419 | 60083 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7418 | 60082 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7417 | 60084 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7416 | 60087 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7415 | 60091 |  | 2021-06-18 |  | si | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7414 | 60090 |  | 2021-06-18 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7413 | 60089 |  | 2021-06-18 |  | si | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7412 | 60185 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | GRUA |  | INVACARE | RELIANT 250 | GB13041606 | HIDROTERAPIA |  |  | SYSMED
7411 | 60045 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 002 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7410 | 60044 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | SYSMED
7409 | 60010 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | UNIVALLE 53930291 | TRACKMASTER | TMX425C | FV8189 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7408 | 60079 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7407 | 60001 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7406 | 60004 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7405 | 60005 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7404 | 60006 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | EMCO2184 | CHATTANOGA GROUP INC. | 18010 | 12680A | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7403 | 60501 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4521 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-94018684 | PARTOS |  |  | SYSMED
7402 | 60028 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | PARTOS |  |  | SYSMED
7401 | 60777 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA |  |  | SYSMED
7400 | 60033 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4121 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY71410108PA | URGENCIAS |  |  | SYSMED
7399 | 60007 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7398 | 60008 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7397 | 60009 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7396 | 60002 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7395 | 60086 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7394 | 60003 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7393 | 60019 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | SYSMED
7392 | 60186 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | HIDROTERAPIA |  |  | SYSMED
7391 | 60188 |  | 2021-06-24 |  | si | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | SYSMED
7390 | 60040 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7389 | 60042 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7388 | 60043 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2740 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLV-160 | 7950890 / 7432291 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7387 | 60032 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4120 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17410087PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
7386 | 60210 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4740 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018103 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7385 | 60261 |  | 2021-06-25 |  | si | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0413 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4230013 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7384 | 60148 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO1253 | EMERSON | SA55NXGTC-4143 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
7383 | 60020 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO1255 | IEC | MP4R | 24382451 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7382 | 60181 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU14684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7381 | 60182 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | MICROPIPETA | SIN CODIGO | THERMO | NR | LU14669 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7380 | 60177 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5-10 uL | 2022285 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7379 | 60178 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | T70341 | laboratorio cartago |  |  | SYSMED
7378 | 60180 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | NR | LU16684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7377 | 60285 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4094 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500068 | PARTOS |  |  | SYSMED
7376 | 60277 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
7375 | 60278 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED
7374 | 60279 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED
7373 | 60099 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7372 | 60098 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1730 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1070 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7371 | 60097 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | 660-020453 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7370 | 60259 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | 660-020453 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7369 | 60255 |  | 2021-06-23 |  | si | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7368 | 60257 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | SYSMED
7367 | 60670 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7366 | 60669 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | SYSMED
7365 | 60668 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  | SYSMED
7364 | 60667 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7363 | 60666 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | 670-011622 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  | SYSMED
7362 | 60635 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | 734-001687 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7361 | 60634 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7360 | 60689 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635 | 090500000101 | UCI NEURO |  |  | SYSMED
7359 | 60694 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407006 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7358 | 60696 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7357 | 60699 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4812 | BIOCARE | IM-12 | C318100238 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SYSMED
7356 | 60286 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2958 | ATTES | 1294 | 300263 | CENTRAL DE ESTERILIZACION |  |  | SYSMED
7355 | 60632 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4342 | BIOCARE | IM-12 | C318110353 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7354 | 60606 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 501018 | SPACELABS | 90309 | 309-011330 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7353 | 60517 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3947 | SCHILLER | DEFIGARD 5000 | 101996101441 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7352 | 60035 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | TRIAGE |  |  | SYSMED
7351 | 60080 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | A350403 | FISIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7350 | 60276 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | D7804275 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7349 | 60678 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7348 | 60680 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | LOCALIZADOR DE CONDUCTOS | EMCO3973 | DENSPLY | X-SMART PLUS | 07X78034 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7347 | 60682 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3981 | SURGIC AP | NE 180 | D7404262 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7345 | 60523 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3980 | BEYES | P6 PLUS | S1730457AL | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7344 | 60522 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3979 | BEYES | P6 PLUS | S1730437AL | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7343 | 60275 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3977 | BEYES | P6 PLUS | S1730447AL | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7342 | 60679 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | A-20082013-1 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
7341 | 60134 |  | 2021-06-18 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  | SYSMED
7340 | 60074 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0322 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15009L-20 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  | SYSMED
7339 | 60077 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0281 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18746L-20 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
7338 | 60125 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51143A | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7337 | 60511 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7336 | 60047 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | 05125W002632 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | SYSMED
7335 | 60046 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | SYSMED
7334 | 60525 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4474 | EDAN | H100B | 360101-M19305410043 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7333 | 60691 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3538 | MEDIANA LUCON | P30M-5 | 113510050079 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7332 | 60069 |  | 2021-06-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3939 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22312AX | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7331 | 60037 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7330 | 60038 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7329 | 60039 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7328 | 60073 |  | 2021-06-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4204 | BIOCARE | IM-12 | C318110354 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7327 | 60199 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | COAGULADOR BIPOLAR | EMCO0235 | CODMAN | CMC III | 80 - 1170 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
7326 | 60200 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  | SYSMED
7325 | 60196 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | SYSMED
7324 | 60193 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
7323 | 60192 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | SYSMED
7322 | 60179 |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | SOCOREX | 100-1000uL | 6072709 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | SYSMED
7321 | 60198 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7320 | 60127 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7319 | 60128 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4J44364T | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7318 | 60132 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7317 | 60070 |  | 2021-02-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA |  |  | SYSMED
7316 | 60265 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 100-1000 uL | T73812 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7315 | 25062021 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | PIPETA |  | BOECO | 100-1000uL | ML952470 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7314 | 60263 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | PIPETA |  | BIOHIT | 100-1000 uL | 12543990 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7313 | 60262 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1069 | MEMMERT | NR | 40050-IP20 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | SYSMED
7312 | 60190 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  | SYSMED
7311 | 60203 |  | 2021-02-24 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6055 | DETECTO | 140KG | 9704-2538 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7310 | 60205 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | 136KG | 402569 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7309 | 60206 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4739 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017806 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7308 | 60208 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4737 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017800 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7307 | 60209 |  | 2021-02-24 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4738 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017794 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7306 | 60655 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450091PA | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
7305 | 60656 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440046PA | UCI TRANSPLANTE |  |  | SYSMED
7304 | 60654 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO0947 - 206568 | LAB ROTATOR | DSR 2100V | 83113069 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7303 | 60651 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
7302 | 60652 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
7301 | 60556 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2167 | FUKUDA | CARDISUNY A1000 | 06006296 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | SYSMED
7300 | 60554 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108476 | PARTOS |  |  | SYSMED
7299 | 60601 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00234 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
7298 | 60157 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7297 | 60216 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5088 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500018102 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7296 | 60215 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5091 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016512 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7295 | 60213 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3415 | HEALTH O METER | 160kg | 160011960 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  | SYSMED
7294 | 60214 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
7293 | 60237 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | ARO |  |  | SYSMED
7292 | 60293 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630GL | 020500000153 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
7291 | 60611 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | 335027 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | NR | BC55013 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7290 | 60618 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | SIN CODIGO | WELCH ALLYN | 767 | 53887107 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
7289 | 60623 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887108 | WELCH ALLYN | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7288 | 60637 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654300 | CARL ZEISS | 30SL-M |  | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7287 | 60614 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3042 | MARCO | RT-300 | 35209 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7286 | 60624 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7285 | 60628 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7284 | 60626 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887104 | VIEW LIGTH | SP11 | L1LJB1EB | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7283 | 60630 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887103 | VIEW LIGTH | NR | L1LFC8EB | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7282 | 60629 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7281 | 60218 |  | 2021-06-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5090 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500017781 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7280 | 60688 |  | 2021-06-29 |  | si | 1 | MICROSCOPIO |  | NIKON | BINOCULAR | 147516 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7279 | 60686 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | laboratorio cartago |  |  | SYSMED
7278 | 60232 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | 5374349159819 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7277 | 60226 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5082 | HEALTH O METER | 597KL | 597T014356 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7276 | 60228 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5081 | HEALTH O METER | 597KL | 597T014398 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7275 | 60137 |  | 2021-06-18 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7274 | 60136 |  | 2021-06-18 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7273 | 60701 |  | 2021-06-29 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO1068 | NIKON | TMS |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
7272 | 60027 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS |  |  | SYSMED
7271 | 60660 |  | 2021-06-27 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3543 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050069 | ARO |  |  | SYSMED
7270 | 60553 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 11351050071 | PARTOS |  |  | SYSMED
7269 | 60202 |  | 2021-06-24 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3789 | HEALTHOMETER | NR | 4500000873 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
7268 | 60620 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1786 | MARCO | Chart Projector Jackson Ville | 23237 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7267 | 60662 |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | TRANFERPETTE BRAND | 200 uL | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | SYSMED
7266 | 60222 |  | 2021-06-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5095 | HEALTHOMETER | 450 KL | 4500016413 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  |  | SYSMED
7264 | NO REGISTRA |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A085 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7263 | NO REGISTRA |  | 2021-06-23 |  | no | 1 | PANTALLA LCD |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221946 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7262 | NO APLICA |  | 2021-06-28 | Se realizo mantenimiento preventivo en la fecha, pero en el día posterior se identifica que el equipo no esta cambiando de forma rapida la intensidad de luz dependiendo de la proximidad | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7261 | NO REGISTRA |  | 2021-06-28 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7260 | NO APLICA |  | 2021-06-30 | El equipo se encuentra en buenas condiciones (casi nuevo según comenta la ingeniera de Jomedical), aun están pendiente los consumibles, se espera que nos sea remitida la cotización correspondiente. | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7259 | NO REGISTRA |  | 2021-06-30 | El equipo se encuentra en buenas condiciones pero requiere cambio de bombillo halogeno. | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | PS2HP | N5041A004 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
7258 | US29062021 |  | 2021-06-28 | Se realiza mantenimiento preventivo | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO5283 | SONOSCAPE | E3 | 0726750122 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | ECO AMERICA
7257 | NO REGISTRA |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | JOMEDICAL
7256 | NO APLICA |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | SISTEMA DE GUIA ULTRASONIDO |  | BARD | SITE RITE 8 | DYDAD017 | PROGRAMA PICC |  |  | BD
7255 | 0114 |  | 2021-06-30 |  | no | 1 | PROGRAMADOR DE VALVULA HAKIM |  | CODMAN | 82-3190 | 13723 Ref: 823190 | QUIROFANO NEURO |  |  | MEDIREX
7254 | 296 |  | 2020-12-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004851 | UCI 5 |  |  | GILMEDICA
7253 | 1012 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4167 | Neumovent | Advance | 181140241081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7252 | 1014 |  | 2021-05-27 | SE RECOMIENDA CAMBIAR PANEL DE CONTROL | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | 181140291081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
7251 | 1015 |  | 2021-06-01 | DAÑO EN EL NEUMOTACÓGRAFO | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4150 | Neumovent | Advance | 181140301081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7250 | 1016 |  | 2021-05-27 | SE RECOMIENDA CAMBIO DE KIT | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4171 | Neumovent | Advance | 181140321081A1V | TALLER BIOMEDICO |  |  | GILMEDICA
7249 | 1017 |  | 2021-06-02 | REQUIERE CAMBIO DE MÚLTIPLE | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4162 | Neumovent | Advance | 181140391081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7248 | 1018 |  | 2021-05-31 | SE BEBE TENER 60 PSI CONSTANTES | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4175 | Neumovent | Advance | 181140431081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7247 | 1019 |  | 2021-05-24 | SE RECOMIENDA INSTALAR EL KIT DE 5000 HORAS | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4182 | Neumovent | Advance | 181140461081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7246 | 1021 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4181 | Neumovent | Advance | 181140591081A1V | QUIROFANO RCP |  |  | GILMEDICA
7245 | 1023 |  | 2021-05-20 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4503 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004819 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | GILMEDICA
7244 | 1024 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004820 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
7243 | 1027 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004830 | MEDICA HOMBRES |  |  | GILMEDICA
7242 | 1030 |  | 2021-06-01 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4938 | COMEN | STAR 8000E | E7200527036F | INVENTARIO |  |  | GILMEDICA
7241 | 1031 |  | 2021-06-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4940 | COMEN | STAR 8000E | E7200527099F | UCIN |  |  | GILMEDICA
7240 | 1032 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4942 | COMEN | STAR 8000E | E7200527040F | INVENTARIO |  |  | GILMEDICA
7239 | 1033 |  | 2021-06-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4943 | COMEN | STAR 8000E | E7200527055F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
7238 | 1034 |  | 2021-05-31 | FALTA TAPA DE IMPRESORA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4941 | COMEN | STAR 8000E | E7200527122F | UCIN |  |  | GILMEDICA
7237 | 1035 |  | 2021-06-01 | SIN TAPA DE IMPRESORA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4939 | COMEN | STAR 8000E | E7200527085F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
7236 | 1036 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5125 | MEDIANA | D500 | 456862000143 | UCI 5 |  |  | GILMEDICA
7235 | 1037 |  | 2021-06-02 | SIN PAPEL | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | 456862000181 | UCIN |  |  | GILMEDICA
7234 | 1040 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5123 | MEDIANA | D500 | 456862000168 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | GILMEDICA
7233 | 1095 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4157 | Neumovent | Advance | 181140501081A1V | QUIROFANO RCP |  |  | GILMEDICA
7232 | 980 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4156 | Neumovent | Advance | 181140221081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
7231 | 1010 |  | 2021-05-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4172 | Neumovent | Advance | 181140191081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
7230 | 1011 |  | 2021-06-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4170 | Neumovent | Advance | 181140231081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7229 | 1013 |  | 2021-06-03 | EL EQUIPO NO SE ENCONTRÓ | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4151 | Neumovent | Advance | 181140251081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7228 | 1020 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4177 | Neumovent | Advance | 181140491081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7227 | 1022 |  | 2021-06-03 | EL EQUIPO NO SE ENCONTRÓ | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004816 | MEDICA MUJERES |  |  | GILMEDICA
7226 | 1025 |  | 2021-06-03 | NO SE ENCONTRÓ EL EQUIPO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4505 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004821 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | GILMEDICA
7225 | 1026 |  | 2021-06-03 | NO SE ENCONTRO EL EQUIPO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
7224 | 1028 |  | 2021-06-03 | NO SE ENCONTÓ EL EQUIPO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004853 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
7223 | 1038 |  | 2021-06-11 | EL EQUIPO NO PASA EL TEST MANUAL DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA DESCARGADA SU BATERÍA Y NO SE CONECTA A TOMA REGULADA | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4864 | MEDIANA | D500 | 456862000144 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | GILMEDICA
7222 | 1039 |  | 2021-06-11 | EL EQUIPO ESTÁ EN OTRO HOSPITAL | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | MEDIANA | D500 | 456862000176 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  | GILMEDICA
7221 | 1044 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5142 | COMEN | STAR 8000E | E7200527082F | UCI 3 |  |  | GILMEDICA
7220 | 1094 |  | 2021-06-11 | SE AJUSTA CARRO DE PEDESTAL. SE RECOMIENDA INSTALAR EL TIR | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | GILMEDICA
7219 | 1043 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5143 | COMEN | STAR 8000E | E7200527114F | UCI 3 |  |  | GILMEDICA
7218 | 1046 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5145 | COMEN | STAR 8000E | E7200527084F | UCI 5 |  |  | GILMEDICA
7217 | 1048 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5155 | COMEN | STAR 8000E | E7200527108F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
7216 | 1049 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4859 | COMEN | STAR 8000E | E7200527069F | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
7215 | 1050 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4856 | COMEN | STAR 8000E | E7200527089F | UCI 5 |  |  | GILMEDICA
7214 | 1051 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5156 | COMEN | STAR 8000E | E7200527102F | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
7213 | 1052 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4860 | COMEN | STAR 8000E | E7200527083F | UCI 3 |  |  | GILMEDICA
7212 | 1053 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4944 | COMEN | STAR 8000E | E7200527024F | N/R |  |  | GILMEDICA
7211 | 1054 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4861 | COMEN | STAR 8000E | E7200527094F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
7210 | 1055 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5144 | COMEN | STAR 8000E | E7200527059F | UCI 3 |  |  | GILMEDICA
7209 | 1056 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4857 | COMEN | STAR 8000E | E7200527092F | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | GILMEDICA
7208 | 1057 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4855 | COMEN | STAR 8000E | E7200527123F | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | GILMEDICA
7207 | 1058 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4862 | COMEN | STAR 8000E | E7200527101F | MANTENIMIENTO |  |  | GILMEDICA
7206 | 1059 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5157 | COMEN | STAR 8000E | E7200527049F | N/R |  |  | GILMEDICA
7205 | 1060 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5158 | COMEN | STAR 8000E | E7200527074F | N/R |  |  | GILMEDICA
7204 | 1062 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4858 | COMEN | STAR 8000E | E7200527050F | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | GILMEDICA
7203 | 1064 |  | 2021-05-26 | REPARACIÓN DEL CABLE CO2 | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5148 | COMEN | STAR 8000E | E7200527120F | UCI 2 |  |  | GILMEDICA
7202 | 1065 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5149 | COMEN | STAR 8000E | E7200527028F | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | GILMEDICA
7201 | 1066 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5150 | COMEN | STAR 8000E | E7200527117F | N/R |  |  | GILMEDICA
7200 | 1069 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4899 | MEDIANA | D500 | 456862000178 | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
7199 | 1070 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5159 | COMEN | STAR 8000E | E7200527068F | N/R |  |  | GILMEDICA
7198 | 1041 |  | 2021-05-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5160 | COMEN | STAR 8000E | E7200527078F | UCI TRANSPLANTE |  |  | GILMEDICA
7197 | 1042 |  | 2021-05-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5141 | COMEN | STAR 8000E | E7200527048F | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
7196 | 1045 |  | 2021-05-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5146 | COMEN | STAR 8000E | E7200527104F | N/R |  |  | GILMEDICA
7195 | 1047 |  | 2021-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5147 | COMEN | STAR 8000E | E7200527030F | N/R |  |  | GILMEDICA
7194 | 1061 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5152 | COMEN | STAR 8000E | E7200527081F | N/R |  |  | GILMEDICA
7193 | 1063 |  | 2021-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5154 | COMEN | STAR 8000E | E7200527065F | N/R |  |  | GILMEDICA
7192 | 1067 |  | 2021-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5153 | COMEN | STAR 8000E | E7200527067F | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
7191 | 1068 |  | 2021-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5151 | COMEN | STAR 8000E | E7200527058F | UCI 3 |  |  | GILMEDICA
7190 | 7236 |  | 2021-06-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. "PARAMETROS CORRECTOS" | no | 1 | EQUIPO DE BIOMETRIA | EMCO1793 | ALCON | OCUSCAN RXP | 0502756401X | OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
7189 | 59889 |  | 2021-05-21 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA |  |  | SYSMED
7188 | 60143 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO |  | EDAN | H100B | 360101-M18808820005 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
7187 | 59795 |  | 2021-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA |  |  | SYSMED
7186 | 59877 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
7185 | 4091 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7184 | 4092 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7183 | 4093 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7182 | 4095 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7181 | 4094 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4189 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04009 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7180 | 4096 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4310 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04006 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7179 | 4097 |  | 2021-06-21 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3444 | OHMEDA / INFANT WARMER | CBW-1100 | 1104044 / A01030 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7178 | 4089 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4188 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04010 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7177 | 4088 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4314 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04001 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7176 | 4087 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7175 | 4086 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5076 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05001 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7174 | 4085 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7173 | 4084 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4311 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04007 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7172 | 4083 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5079 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01002 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7171 | 4106 |  | 2021-06-22 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | partos cartago |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7170 | 4081 |  | 2021-06-15 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7169 | 4080 |  | 2021-06-09 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5106 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01005 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7168 | 4079 |  | 2021-06-09 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5104 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01009 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7167 | 4078 |  | 2021-06-04 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7166 | 4077 |  | 2021-06-04 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7165 | 4076 |  | 2021-06-04 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7164 | 4074 |  | 2021-06-02 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7163 | 4072 |  | 2021-06-04 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7162 | 4071 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7161 | 4069 |  | 2021-06-02 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7160 | 4068 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7159 | 4065 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066643 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
7158 | 59873 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN |  |  | SYSMED
7157 | 59765 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7156 | 59922 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7155 | 59768 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7154 | 59875 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106377 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7153 | 59727 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | UCI 2 |  |  | SYSMED
7152 | 59861 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | UCI 3 |  |  | SYSMED
7151 | 59959 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF |  |  | SYSMED
7150 | 59880 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7149 | 59882 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA |  |  | SYSMED
7148 | 59941 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  | SYSMED
7147 | 59942 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT |  |  | SYSMED
7146 | 59939 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT |  |  | SYSMED
7145 | 59723 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | UCI 2 |  |  | SYSMED
7144 | 59954 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7143 | 59647 |  | 2021-05-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7142 | 59714 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION |  |  | SYSMED
7141 | 59895 |  | 2021-05-22 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | CAC0002864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7140 | 59885 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | 124411020002 | CIRENA |  |  | SYSMED
7139 | 59742 |  | 2021-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
7138 | 59627 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | SYSMED
7137 | 59938 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | AMBULANCIA CARTAGO |  |  | SYSMED
7136 | 60152 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4612 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070025 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  | SYSMED
7135 | 59883 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | SYSMED
7134 | 59722 |  | 2021-05-15 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4438 | WEM | SS-501 SX | CAC0002863 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7133 | 59646 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7132 | 59928 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | OLYMPUS | UES40 SURGMASTER | 7036044 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | SYSMED
7131 | 59906 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO3888 | MEMMERT | UN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7130 | 59737 |  | 2021-05-13 |  | si | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3879 | BIOBASE | BBS-DDC | BBS11V15020183D | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7129 | 59787 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3914 | BLT | M7000 | M009A014123 | CIRENA |  |  | SYSMED
7128 | 59913 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
7127 | 59648 |  | 2021-05-06 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7126 | 59909 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | SYSMED
7125 | 59908 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | SYSMED
7124 | 59907 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | SYSMED
7123 | 59808 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7122 | 59809 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7121 | 60133 |  | 2021-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
7120 | 60154 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | PARTOS |  |  | SYSMED
7119 | 59815 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SB60651532216A | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA |  | SYSMED
7118 | 59707 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7117 | 59708 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
7116 | 59703 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4767 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061710 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
7115 | 59704 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4763 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042633 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
7114 | 59936 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5307 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065435 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
7113 | 59791 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
7111 | 60088 |  | 2021-05-12 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
7110 | 59806 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7109 | 59807 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026810 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7108 | 59979 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7107 | 59977 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO1082 | SENSORMEDICS | 3100a | AGW01242 | CIRENA |  |  | SYSMED
7106 | 59978 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3915 | BLT | M7000 | M009A014300 | CIRENA |  |  | SYSMED
7105 | 59796 |  | 2021-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA |  |  | SYSMED
7104 | 59794 |  | 2021-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
7103 | 59934 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
7102 | 59952 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
7101 | 59637 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
7100 | 59633 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
7099 | 59635 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
7098 | 59636 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
7097 | 59981 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | SYSMED
7096 | 59812 |  | 2021-05-20 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7095 | 59966 |  | 2021-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7094 | 59925 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
7093 | 59886 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA |  |  | SYSMED
7092 | 59639 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS |  |  | SYSMED
7091 | 59634 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
7090 | 59644 |  | 2021-05-03 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7089 | 59755 |  | 2021-05-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
7088 | 59957 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN |  |  | SYSMED
7087 | 59621 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7086 | 59985 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3612 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106334 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
7085 | 59719 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
7084 | 59718 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
7083 | 59896 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | PARTOS |  |  | SYSMED
7082 | 59738 |  | 2021-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00068 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | FONOAUDIOLOGIA |  | SYSMED
7081 | 59797 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | BAÑO PARA CULTIVO SEROLOGICO | EMCO3883 | MEMMERT | WNB14 | L4151147 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7080 | 59798 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3885 | EME EQUIPMENT | ABL-65 | ABM6515884 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7079 | 59711 |  | 2021-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
7078 | 59622 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
7077 | 59623 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7076 | 59624 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
7075 | 59619 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO3896 | BOECO | VI-PLUS | O1020314102527 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7074 | 59625 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | SYSMED
7073 | 59701 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4769 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061709 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
7072 | 59893 |  | 2021-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4609 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070026 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7071 | 59792 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
7070 | 59649 |  | 2021-06-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | JAPG
7069 | 59963 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7068 | 59924 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4611 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070028 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7067 | 60151 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4670 | BIOCARE | IM-15 | C619070027 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
7066 | 59779 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA |  |  | SYSMED
7065 | 59772 |  | 2021-05-08 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | SYSMED
7064 | 59642 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7063 | 59640 |  | 2021-05-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7062 | 59650 |  | 2021-05-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  | SYSMED
7061 | 59766 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460014 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7060 | 59735 |  | 2021-05-13 |  | si | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | emco6035 | ESCO | LVG-3AG-F9 | TZ091170034A117340007272 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7059 | 59819 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7058 | 59817 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7057 | 59813 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7056 | 59955 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050007 | PARTOS |  |  | SYSMED
7055 | 59964 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11 |  |  | SYSMED
7054 | 59891 |  | 2021-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7053 | 59903 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7052 | 59823 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
7051 | 59803 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7050 | 59961 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
7049 | 59962 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7048 | 59720 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES |  |  | SYSMED
7047 | 59848 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4770 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042634 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
7046 | 59933 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
7045 | 59980 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4882 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021526 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | SYSMED
7044 | 59901 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
7043 | 59851 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
7042 | 59856 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0144 | UCI 3 |  |  | SYSMED
7041 | 59853 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | SYSMED
7040 | 59852 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0076 | UCI 3 |  |  | SYSMED
7039 | 59728 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0095 | UCI 2 |  |  | SYSMED
7038 | 59729 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | UCI 2 |  |  | SYSMED
7037 | 59730 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | UCI 2 |  |  | SYSMED
7036 | 59732 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | UCI 2 |  |  | SYSMED
7035 | 59731 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | UCI 2 |  |  | SYSMED
7034 | 59953 |  | 2021-05-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | PARTOS |  |  | SYSMED
7033 | 59820 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
7032 | 59749 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190016 | PARTOS |  |  | SYSMED
7031 | 59854 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3 |  |  | SYSMED
7030 | 59874 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4472 | EDAN | IM-50 | 360069-M19203240041 | MEDICINA NUCLEAR |  |  | SYSMED
7029 | 59951 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530046 | PARTOS |  |  | SYSMED
7028 | 59770 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7027 | 59897 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | PARTOS |  |  | SYSMED
7026 | 59715 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
7025 | 59713 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
7024 | 59626 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | SYSMED
7023 | 59918 |  | 2021-05-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7022 | 59811 |  | 2021-05-20 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7021 | 59838 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
7020 | 59944 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | SYSMED
7019 | 59868 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3467 | MEDIANA | LUCON M30 | 14611090005 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
7018 | 59746 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  | SYSMED
7017 | 59747 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  | SYSMED
7016 | 59748 |  | 2021-05-24 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1204 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13998 | ARO |  |  | SYSMED
7015 | 59943 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
7014 | 59912 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | SYSMED
7013 | 59645 |  | 2021-05-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  | SYSMED
7012 | 59802 |  | 2021-05-18 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-023 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
7011 | 59767 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7010 | 59842 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
7009 | 59921 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
7008 | 59920 |  | 2021-05-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  | SYSMED
7007 | 59898 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | PARTOS |  |  | SYSMED
7006 | 59917 |  | 2021-05-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
7005 | 59780 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3911 | BLT | M7000 | M009A014301 | CIRENA |  |  | SYSMED
7004 | 59789 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA |  |  | SYSMED
7003 | 59866 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
7002 | 59638 |  | 2021-05-03 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
7001 | 59781 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
7000 | 59733 |  | 2021-05-24 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
6999 | 59805 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
6998 | 59824 |  | 2021-05-24 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
6997 | 59801 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
6996 | 59814 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
6995 | 59881 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1326 | MEDIANA | COLIN |  | CIRENA |  |  | SYSMED
6994 | 59871 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | UCI 3 |  |  | SYSMED
6993 | 59763 |  | 2021-05-06 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
6992 | 00437 |  | 2021-03-26 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 17566 | THOMAS | 1630 | 080900006115 | UCI ADULTO NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6991 | 00434 |  | 2021-03-25 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113032408 | THOMAS | 1630 | 100700001093 | UCIN NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6990 | 00432 |  | 2021-03-29 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 48366 | THOMAS | 1630 | 100700001059 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6989 | 59705 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4766 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042632 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
6988 | 59734 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | 51145007 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
6987 | 59736 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO3892 | EME EQUIPMENT | ALTS-100E | ALTS10215551 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
6986 | 59876 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | UCI 2 |  |  | SYSMED
6985 | 59837 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
6984 | 59910 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | SYSMED
6983 | 59879 |  | 2021-05-21 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | 13990 | CIRENA |  |  | SYSMED
6982 | 59960 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
6981 | 59827 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
6980 | 59839 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA |  |  | SYSMED
6979 | 59786 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3913 | BLT | M7000 | M009A014309 | CIRENA |  |  | SYSMED
6978 | 59778 |  | 2021-05-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3912 | BLT | M7000 | M009A014297 | CIRENA |  |  | SYSMED
6977 | 59899 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | PARTOS |  |  | SYSMED
6976 | 59900 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | PARTOS |  |  | SYSMED
6975 | 59865 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
6974 | 59864 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4446 | EDAN | IM-70 | 360080-M19306510002 | QUIROFANO 1 |  |  | SYSMED
6973 | 59867 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
6972 | 59799 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
6971 | 59785 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3910 | BLT | M7000 | M009A014298 | CIRENA |  |  | SYSMED
6970 | 59872 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN |  |  | SYSMED
6969 | 59892 |  | 2021-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
6968 | 59884 |  | 2021-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  | SYSMED
6967 | 59825 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
6966 | 59800 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | RVL6515936 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
6965 | 59841 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | SYSMED
6964 | 59914 |  | 2021-05-28 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO1768 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS | 12603 | 335033 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
6963 | 59702 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4768 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061707 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
6962 | 59887 |  | 2021-05-21 |  | si | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA |  |  | SYSMED
6961 | 59788 |  | 2021-05-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA |  |  | SYSMED
6960 | 59782 |  | 2021-05-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
6959 | 59783 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3904 | BLT | M7000 | M009A014306 | CIRENA |  |  | SYSMED
6958 | 59784 |  | 2021-05-11 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3905 | BLT | M7000 | M009A014122 | CIRENA |  |  | SYSMED
6957 | 59706 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4764 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042635 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
6956 | 59958 |  | 2021-05-25 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |  |  | SYSMED
6955 | 59757 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
6954 | 59816 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
6953 | 59967 |  | 2021-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  | SYSMED
6952 | 59870 |  | 2021-05-20 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
6951 | 59935 |  | 2021-05-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
6950 | 59712 |  | 2021-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
6949 | 59758 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION |  |  | SYSMED
6948 | 59756 |  | 2021-05-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
6947 | 59923 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
6946 | 59919 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
6945 | 59739 |  | 2021-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
6944 | 59965 |  | 2021-05-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
6943 | 59855 |  | 2021-05-19 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
6942 | 59830 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
6941 | 59822 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
6940 | 59754 |  | 2021-05-06 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
6939 | 59759 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN |  |  | SYSMED
6938 | 59721 |  | 2021-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4610 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | C619070030 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
6937 | 59984 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
6936 | 59771 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
6935 | 59741 |  | 2021-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
6934 | 59717 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
6933 | 58716 |  | 2021-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
6932 | 59983 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
6931 | 59968 |  | 2021-05-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
6930 | 59840 |  | 2021-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
6929 | 59890 |  | 2021-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
6928 | 59821 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
6927 | 59710 |  | 2021-05-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
6926 | 59724 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | UCI 2 |  |  | SYSMED
6925 | 59863 |  | 2021-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | SYSMED
6924 | 59725 |  | 2021-05-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | UCI 2 |  |  | SYSMED
6923 | 59860 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3 |  |  | SYSMED
6922 | 59859 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0161 | UCI 3 |  |  | SYSMED
6921 | 59858 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3 |  |  | SYSMED
6920 | 59857 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | UCI 3 |  |  | SYSMED
6919 | 59862 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | UCI 3 |  |  | SYSMED
6918 | 59910 |  | 2021-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
6917 | 59740 |  | 2021-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
6916 | 999 |  | 2021-04-26 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo posee en mal estado el cable ECG. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004841 | UCI 5 |  |  | GILMEDICA
6915 | 998 |  | 2021-04-26 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo no posee sensor de SpO2 ni ECG. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004829 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6914 | 997 |  | 2021-04-26 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo no posee accesorios para temperatura ni ECG | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004825 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6913 | 996 |  | 2021-01-26 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo no posee sensor de temperatura. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004818 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6912 | 995 |  | 2021-04-26 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004814 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6911 | 994 |  | 2021-04-26 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo no posee ningún accesorio. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4508 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004803 | ANA FRANK |  |  | GILMEDICA
6910 | 993 |  | 2021-04-26 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4174 | Neumovent | Advance | 181140571081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6909 | 992 |  | 2021-04-27 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4163 | Neumovent | Advance | 181140451081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6908 | 991 |  | 2021-04-27 | Revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | 181140161081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6907 | 39201 |  | 2019-06-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4164 | Neumovent | Advance | 181140541081A1V | CIPAF |  |  | GILMEDICA
6906 | 990 |  | 2021-04-27 | Revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4155 | Neumovent | Advance | 181140211081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6905 | 38985 |  | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4159 | Neumovent | Advance | 181140521081A1V | CIPAF |  |  | GILMEDICA
6904 | 40335 |  | 2020-05-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4179 | Neumovent | Advance | 181140401081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6903 | 988 |  | 2021-04-26 | Revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4225 | MAGNAMED | Oximag | 5949 | CIRUGIA |  |  | GILMEDICA
6902 | 987 |  | 2021-04-26 | Revisión física y funciona | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4185 | MAGNAMED | Oximag | 5942 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6901 | 986 |  | 2021-04-26 | Revisión física y funciona | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4186 | MAGNAMED | Oximag | 5939 | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6900 | 985 |  | 2021-04-26 | Revisión física y funciona | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6899 | 41206 |  | 2020-06-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4165 | Neumovent | Advance | 181140371081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6898 | 984 |  | 2021-04-27 | recomendación para conseguir teclado, mouse y divisor de HDMI para poder usar las dos pantallas en simultaneo | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5763 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002331 | N/R |  |  | GILMEDICA
6897 | 983 |  | 2021-04-27 | Revisión física y funcional. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE |  |  | GILMEDICA
6896 | 982 |  | 2021-04-27 | Revisión física y funcional. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  | GILMEDICA
6895 | 40349 |  | 2020-06-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4178 | Neumovent | Advance | 181140331081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6894 | 981 |  | 2021-04-26 | Revisión física y funcional. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4168 | Neumovent | Advance | 181140271081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6893 | 979 |  | 2021-04-27 | revisión física y funcional. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4169 | Neumovent | Advance | 181140151081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6892 | 41223 |  | 2020-06-05 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4166 | Neumovent | Advance | 181140311081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6891 | 954 |  | 2021-04-27 | Recomendación para conseguir teclado, mouse y divisor de HDMI para poder usar las dos pantallas en simultaneo | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5764 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002333 | N/R |  |  | GILMEDICA
6890 | 40340 |  | 2020-05-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4160 | Neumovent | Advance | 181140281081A1V | UCI |  |  | GILMEDICA
6889 | 972 |  | 2021-04-23 | Mantenimiento preventivo, revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4184 | Neumovent | Advance | 181140531081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6888 | 970 |  | 2021-04-22 | Mantenimiento preventivo, revisión física y funcional . | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
6887 | 969 |  | 2021-04-22 | Mantenimiento preventivo, revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
6886 | 41207 |  | 2020-06-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4161 | Neumovent | Advance | 181140171081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6885 | 968 |  | 2021-04-22 | Mantenimiento preventivo, revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4158 | Neumovent | Advance | 181140511081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6884 | 967 |  | 2021-04-22 | Mantenimiento preventivo, revisión física y funcional | si | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4173 | Neumovent | Advance | 181140441081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6883 | 966 |  | 2021-04-23 | Mantenimiento preventivo, revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4176 | Neumovent | Advance | 181140411081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6882 | 40342 |  | 2020-05-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4228 | MAGNAMED | Oximag | 5950 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6881 | 41210 |  | 2020-04-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4223 | MAGNAMED | Oximag | 5945 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6879 | OTT - 13990 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4457 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12195 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
6878 | OTT - 13985 |  | 2021-06-17 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4458 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12199 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MAQUET COLOMBIA
6877 | 401324984 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Cabezal de camara | SIN CODIGO | COVIDIEN | 95-3901 | 823450 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
6876 | 401324984 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Fuente de luz | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 724498 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
6875 | 401324984 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | 825152/743110 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
6874 | 401324984 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | Grabador de video | SIN CODIGO | COVIDIEN | MediCapture | 3017215 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
6873 | 401324984 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | MONITOR DE TORRE DE LAPAROSCOPIA | EMCO4007 | COVIDIEN | NR | VAACS771 /UAAC5771 | QUIROFANO OTORRINO |  |  | MEDTRONIC
6872 | 7234 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
6871 | 7233 |  | 2021-06-01 |  | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
6870 | 00430 |  | 2021-03-24 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 129058078 | THOMAS | 1630 | 080900006192 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6869 | 00435 |  | 2021-03-26 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113036350 | THOMAS | 1130 | 40100012448 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6868 | 00433 |  | 2021-03-25 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113090150 | THOMAS | 1130 | 40100012523 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6867 | 00436 |  | 2021-03-26 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 17924 | THOMAS | 1130 | 10400015465 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6866 | 00431 |  | 2021-03-26 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 129058048 | THOMAS | 1630 | 80900006118 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6865 | 964 |  | 2021-04-23 | Revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4153 | Neumovent | Advance | 181140351081A1V | URGENCIAS |  |  | GILMEDICA
6864 | 964 |  | 2021-04-23 | Revisión física y funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | 181140201081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6863 | 971 |  | 2021-04-22 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera parcialmente. En la unidad se encuentran conectados equipos de otra marca diferente a BLT, tampoco se encuentran completos todos los cables de red | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002334 | UCIN |  |  | GILMEDICA
6861 | 957 |  | 2021-04-23 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | no | 1 | Ecografo | EMCO4481 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00001H | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6860 | 956 |  | 2021-04-23 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
6859 | 955 |  | 2021-04-22 | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004833 | UCIN |  |  | GILMEDICA
6858 | 953 |  | 2021-04-22 | Se realiza limpieza, comprobación funcional, el equipo opera correctamente. Se recomienda instalar mousse, teclado, spliter para HDMI. | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002332 | UCI 4 |  |  | GILMEDICA
6857 | 952 |  | 2021-04-22 | Se realiza limpieza, comprobación funcional, el equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4154 | Neumovent | Advance | 181140581081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6856 | 951 |  | 2021-04-22 | Se realiza limpieza, el equipo opera correcta ente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4183 | Neumovent | Advance | 181140551081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
6855 | 125961 |  | 2021-05-26 |  | no | 1 | URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE | 861760 | KARL STORZ | FLEX-X2 | 2256434 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | BIOTRONITECH
6854 | OTT - 13367 |  | 2021-04-27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA AJUSTE DE FLUJO Y PRESIÓN EN MODO DE SERVICIO AJUSTE DE CELDA DE OXIGENO EN DOS PUNTOS SE REALIZA VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ANALIZADOR DE VENTILACIÓN. EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO4950 | SLE | 6000 | 6010460051 | PEDIATRIA |  |  | EQUITRONIC
6853 | OTT - 13369 |  | 2021-04-27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA EXTERNA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | no | 1 | HUMIDIFICADOR |  | FISHER PAYKEL HEALTHCARE | MR 850 | 200717453274 | PEDIATRIA |  |  | EQUITRONIC
6852 | 18843058 |  | 2021-05-24 |  | no | 1 | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE |  | Bayer | Mark 7 Arterion | 203544 | HEMODINAMIA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
6851 | WO-0084247 |  | 2021-02-11 | Primer mantenimiento preventivo ( realizado para la instalación) | no | 1 | Esterilizador Peroxido de Hidrogeno |  | ASP | STERRAD 100S | 0101150536 | CENTRAL ESTERILIZACIÓN SEDE NORTE |  |  | ASP
6850 | 59617 |  | 2021-05-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203200004 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6849 | 59618 |  | 2021-05-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6848 | 59777 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4272 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.166 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6847 | 59776 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6846 | 59775 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00047 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6845 | 59774 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6844 | 59773 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00153 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6843 | 59632 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | EDAN | iM8 | 360001-M19910220013 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6842 | 59631 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | 360039-M18B11110030 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6841 | 59630 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4439 | BIOROHM | VITALSALVE | 4190102 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6840 | 59629 |  | 2021-05-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2Q04A030 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6839 | 59628 |  | 2021-05-07 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4772 | SMAF | SXT-5A | L.17.19.187 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
6838 | 9327 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | WEINMANN | STANDARD 2 | 1174 | AMBULANCIA |  |  | IMPOCOR
6837 | 59651 |  | 2020-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4812 | BIOCARE | IM-12 | C318100238 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SYSMED
6836 | 19792 |  | 2021-01-23 | Se ajustan todas las conexiones, se pintan los volantes, se pintas las partes oxidades y se instalan precintos y plaquetas. Se lava el tanque y el área | no | 1 | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | C04010315 | CENTRAL GASES MEDICINALES | OXIGENO MEDICINAL |  | MESSER
6835 | 1-9275437505 |  | 2020-02-08 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070215UN | AMBULANCIA |  |  | BAXTER
6834 | 1-8645606633 |  | 2020-01-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050649DN | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | BAXTER
6833 | 1-8955931084 |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22090185DN | AMBULANCIA |  |  | BAXTER
6832 | 1-10064923930 |  | 2021-03-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070707UN | AMBULANCIA |  |  | BAXTER
6831 | 1-9972625951 |  | 2021-02-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22030824UN | AMBULANCIA |  |  | BAXTER
6830 | 9535 |  | 2021-04-30 |  | no | 1 | LITOTRIPTOR | EMCO4034 | EMS | SWISS LITHOCLAST 2 | BC02837 | QUIROFANO 9 |  |  | MEDITEC S.A
6829 | 4181 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6828 | 4029 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6827 | 4181 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6826 | 4029 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6825 | 4083 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6824 | 4112 |  | 2020-10-05 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6823 | 20558 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6822 | 22057 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6821 | 22084 |  | 2020-11-02 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6820 | 22724 |  | 2021-01-22 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6819 | 22372 |  | 2020-12-22 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6818 | 22356 |  | 2020-12-17 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6817 | 15236 |  | 2020-01-08 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6816 | 15249 |  | 2020-01-27 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6815 | 17788 |  | 2020-02-11 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6814 | 17709 |  | 2020-02-24 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6813 | 17747 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6812 | 18818 |  | 2020-03-24 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6811 | 18836 |  | 2020-04-06 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6810 | 18772 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6809 | 19204 |  | 2020-05-12 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6808 | 19247 |  | 2020-06-08 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6807 | 20531 |  | 2020-07-21 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6806 | 22389 |  | 2021-01-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6805 | 22726 |  | 2021-01-28 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6804 | 22732 |  | 2021-01-15 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6803 | 4171 |  | 2021-02-08 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6802 | 4189 |  | 2021-02-20 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6801 | 4297 |  | 2021-04-22 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6800 | 22958 |  | 2021-04-09 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6799 | 22969 |  | 2021-04-22 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6798 | 4169 |  | 2020-06-30 |  | no | 1 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA |  | UNIVERSAL OSMOSIS | TAP MATE 300 | 372 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | Universal Osmosis
6797 | 11637 |  | 2019-05-10 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6796 | 12273 |  | 2020-02-21 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6795 | 2529 |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6794 | 2328 |  | 2018-04-18 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6793 | 2165 |  | 2017-04-26 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6792 | 10423 |  | 2017-03-23 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6791 | 2042 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6790 | 1693 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6789 | 1523 |  | 2015-02-22 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6788 | 1397 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6787 | 689 |  | 2020-05-23 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6786 | 11920 |  | 2019-10-23 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6785 | 11742 |  | 2019-09-10 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6784 | 11709 |  | 2019-07-23 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6783 | 666 |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6782 | 11395 |  | 2019-01-28 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6781 | 11393 |  | 2019-01-17 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6780 | 11384 |  | 2018-12-15 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6779 | 11367 |  | 2018-11-02 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6778 | 11363 |  | 2018-10-23 |  | no | 1 | MUESTREADOR AUTOMATICO PARA TARJETAS Y MICROPLACAS |  | DIAMED | SWING TWIN SAMPLER | 617 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6777 | 2740 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6776 | 12285 |  | 2020-05-15 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-6 | A14606131 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6775 | 2739 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6774 | 2528 |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6773 | 2327 |  | 2018-04-18 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6772 | 2164 |  | 2017-04-26 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6771 | 2041 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6770 | 1692 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6769 | 1522 |  | 2015-04-22 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6768 | 1396 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6767 | 1294 |  | 2014-04-23 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6766 | 0959 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6765 | 0835 |  | 2013-04-23 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6764 | 0712 |  | 2012-10-08 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6763 | 0601 |  | 2012-04-12 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6762 | 8371 |  | 2010-10-15 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6761 | 0360 |  | 2011-04-07 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6760 | 8236 |  | 2010-04-12 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X000481 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6759 | 2652 |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6757 | 2439 |  | 2018-04-18 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6756 | 2266 |  | 2017-04-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6755 | 2134 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6754 | 1769 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6753 | 1585 |  | 2015-04-22 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6752 | 1429 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6751 | 1293 |  | 2014-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6750 | 1110 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6749 | 0953 |  | 2013-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6748 | 0854 |  | 2012-10-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6747 | 0677 |  | 2012-09-12 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6746 | 0523 |  | 2011-10-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6745 | 0407 |  | 2011-04-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6744 | 0291 |  | 2010-10-15 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6743 | 0169 |  | 2010-04-12 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6742 | 12292 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6741 | 12289 |  | 2020-05-09 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6740 | 11921 |  | 2019-10-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6739 | 2651 |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6738 | 2438 |  | 2018-04-18 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6737 | 2265 |  | 2017-04-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6736 | 2133 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6735 | 1768 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6734 | 1584 |  | 2015-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6733 | 1428 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6732 | 1292 |  | 2014-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6731 | 1109 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6730 | 0952 |  | 2013-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6729 | 0856 |  | 2012-10-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6728 | 0676 |  | 2012-04-12 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6727 | 0521 |  | 2011-10-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6726 | 0408 |  | 2011-04-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6725 | 0292 |  | 2010-10-15 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6724 | 0168 |  | 2010-01-12 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOSCIENTIFICA
6723 | 2162 |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6722 | 1970 |  | 2018-04-18 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6721 | 1820 |  | 2017-04-26 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6720 | 1393 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6719 | 1241 |  | 2015-04-22 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6718 | 1120 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6717 | 1038 |  | 2014-04-23 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6716 | 0833 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6715 | 0715 |  | 2013-04-23 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6714 | 0656 |  | 2012-10-08 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6713 | 0504 |  | 2012-09-12 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6712 | 0387 |  | 2011-10-10 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6711 | 0302 |  | 2011-04-07 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6710 | 0197 |  | 2010-10-15 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6709 | 0110 |  | 2010-04-12 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6708 | 12292 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6707 | 0627 |  | 2015-04-22 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6706 | 10191 |  | 2015-07-01 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6705 | 0696 |  | 2015-04-22 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6704 | 0852 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6703 | 09955 |  | 2016-04-04 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6702 | 10288 |  | 2016-11-12 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6701 | 10289 |  | 2016-11-30 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6700 | 10414 |  | 2017-03-03 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6699 | 0912 |  | 2017-04-26 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6698 | 10536 |  | 2017-04-26 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6697 | 10988 |  | 2018-04-09 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6696 | 0994 |  | 2018-04-18 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6695 | 11008 |  | 2018-04-18 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6694 | 10302 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6693 | 11619 |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6692 | 1092 |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6691 | 11649 |  | 2019-07-02 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOSCIENTIFICA
6690 | 2316 |  | 2018-04-09 |  | no | 1 | PIPETA ELECTRONICA |  | DIAMED | EP-3009637 | 8078188 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6689 | 2527 |  | 2019-04-10 |  | no | 1 | PIPETA ELECTRONICA |  | DIAMED | EP-3009637 | 8078188 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6688 | 2738 |  | 2020-05-21 |  | no | 1 | PIPETA ELECTRONICA |  | DIAMED | EP-3009637 | 8078188 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOSCIENTIFICA
6687 | 11196 |  | 2018-09-27 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | IMP-READER II | LY4F011105 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6686 | 0103 |  | 2011-04-06 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6685 | 0168 |  | 2012-04-11 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6684 | 0134 |  | 2011-10-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6683 | 0197 |  | 2012-10-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6682 | 0236 |  | 2013-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6681 | 0265 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6680 | 0514 |  | 2014-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6679 | 0537 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6678 | 0563 |  | 2015-04-20 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6677 | 0598 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6676 | 0664 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6675 | 0664 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6674 | 0685 |  | 2017-04-24 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6673 | 0686 |  | 2017-04-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6672 | 10980 |  | 2018-04-03 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6671 | 0713 |  | 2018-04-09 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIAMED | 854000 | 287 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6670 | 11100 |  | 2018-05-19 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6669 | 11005 |  | 2018-04-19 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6668 | 11099 |  | 2018-05-16 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6667 | 10840 |  | 2018-05-11 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6666 | 11166 |  | 2018-06-02 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6665 | 11186 |  | 2018-09-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6664 | 748 |  | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6663 | 12288 |  | 2020-05-18 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6662 | 771 |  | 2020-05-21 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6661 | 1193 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOTRONITECH
6660 | 12284 |  | 2020-05-07 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOTRONITECH
6659 | 1091 |  | 2019-04-10 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6658 | 1192 |  | 2020-05-25 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6657 | 11190 |  | 2018-09-13 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6656 | 988 |  | 2018-04-09 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6655 | 911 |  | 2017-04-24 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6654 | 10259 |  | 2017-01-11 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6653 | 10258 |  | 2017-01-10 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6652 | 10290 |  | 2011-01-06 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6651 | 0853 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6650 | 0697 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6649 | 0626 |  | 2015-04-20 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6648 | 0569 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6647 | 0521 |  | 2014-04-23 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6646 | 0431 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6645 | 0375 |  | 2013-04-23 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6644 | 0315 |  | 2012-10-08 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6643 | 0261 |  | 2012-04-11 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6642 | 0212 |  | 2011-10-10 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6641 | 0163 |  | 2011-04-06 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6640 | 11486 |  | 2018-12-21 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6639 | 10268 |  | 2015-03-31 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6636 | 11939 |  | 2019-12-24 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6635 | 0268 |  | 2018-04-09 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6634 | 10612 |  | 2018-04-30 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6633 | 10488 |  | 2018-08-08 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6632 | 11482 |  | 2018-12-10 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6631 | 11489 |  | 2018-12-23 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6630 | 639 |  | 2019-04-10 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6629 | 11633 |  | 2019-04-29 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6628 | 11906 |  | 2019-10-10 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6627 | 11930 |  | 2019-05-28 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6626 | 12291 |  | 2020-05-21 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6625 | 12382 |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | EQUIPO PARA PRUEBAS DE INMUNOHEMATOLOGIA | DO352 | DIAMED | TECHNO TWIN STATION | 352 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6624 | 12297 |  | 2020-06-08 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICION |  | DIAMED | FP-6 | E15402891 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6623 | 2737 |  | 2020-05-21 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICION |  | DIAMED | FP-6 | E15402891 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6622 | 2746 |  | 2020-06-08 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICION |  | DIAMED | FP-6 | E15402891 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6621 | 0975 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6620 | 1296 |  | 2016-04-29 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6619 | 1398 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6618 | 1521 |  | 2015-04-20 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6617 | 1694 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6616 | 10058 |  | 2018-08-23 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6615 | 2044 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6614 | 2163 |  | 2017-04-24 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6613 | 2317 |  | 2018-04-09 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6612 | 2526 |  | 2019-04-10 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6611 | 2739 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | PIPETA AUTOMATICA DE REPETICIÓN |  | DIAMED | FP-4 | A9X002181 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6610 | 2354 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOTRONITECH
6609 | 12057 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 1001558 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOTRONITECH
6608 | 2360 |  | 2020-06-08 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 2001555 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | BIOTRONITECH
6607 | 120297 |  | 2020-06-08 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS |  | DIA MED-ID | ID-INCUBATOR 37 SI | 2001555 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | BIOTRONITECH
6605 | 0301 |  | 2011-04-06 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6604 | 0390 |  | 2011-10-10 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6603 | 0499 |  | 2012-04-11 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6602 | 0651 |  | 2012-10-08 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6601 | 0839 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6600 | 1039 |  | 2014-04-23 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6599 | 1121 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6598 | 1240 |  | 2015-04-20 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6597 | 1959 |  | 2018-04-09 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6596 | 2353 |  | 2020-05-21 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOTRONITECH
6595 | N.A |  | 2019-04-15 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOCLINICOS
6594 | 11640 |  | 2019-05-21 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOCLINICOS
6593 | 2264 |  | 2017-04-24 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOCLINICOS
6592 | 1394 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOCLINICOS
6591 | 2135 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BIOCLINICOS
6590 | 2874 |  | 2020-06-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000713 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | BIOCLINICOS
6589 | 12508 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6588 | 2868 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6587 | 2867 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE |  |  | BIOCLINICOS
6586 | 0406 |  | 2011-04-06 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6585 | 0527 |  | 2011-10-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6584 | 0668 |  | 2012-04-11 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6583 | 0799 |  | 2012-10-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6582 | 0957 |  | 2013-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6581 | 1118 |  | 2013-10-29 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6580 | 1294 |  | 2014-04-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6579 | 1431 |  | 2014-11-13 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6578 | 1583 |  | 2015-04-20 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6577 | 1770 |  | 2015-10-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6576 | 1709 |  | 2016-10-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6575 | 1819 |  | 2017-04-24 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6574 | 2426 |  | 2018-04-09 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6573 | 2866 |  | 2020-05-21 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
6572 | 49698 |  | 2014-10-06 |  | no | 1 | AGITADOR DE MICRO PLACA |  | STAT FAX | 2200 | 2200-7415 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6571 | 54007 |  | 2015-02-17 |  | no | 1 | AGITADOR DE MICRO PLACA |  | STAT FAX | 2200 | 2200-7415 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6570 | 582010 |  | 2016-02-16 |  | no | 1 | AGITADOR DE MICRO PLACA |  | STAT FAX | 2200 | 2200-7415 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6569 | 595109 |  | 2017-01-30 |  | no | 1 | AGITADOR DE MICRO PLACA |  | STAT FAX | 2200 | 2200-7415 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6568 | 630985 |  | 2019-12-03 |  | no | 1 | AGITADOR DE MICRO PLACA |  | STAT FAX | 2200 | 2200-7415 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6567 | 38653 |  | 2013-10-31 |  | no | 1 | AGITADOR DE MICRO PLACA |  | STAT FAX | 2200 | 2200-7415 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6566 | 32061 |  | 2017-05-23 |  | no | 1 | LECTOR DE ABSORBENCIA DE MICROPLACAS |  | TECAN | SUNRISE TOUCH SCREEN | 3930600465 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6565 | 46044 |  | 2014-06-18 |  | no | 1 | LECTOR DE ABSORBENCIA DE MICROPLACAS |  | TECAN | SUNRISE TOUCH SCREEN | 3930600465 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6564 | 58244 |  | 2015-03-06 |  | no | 1 | LECTOR DE ABSORBENCIA DE MICROPLACAS |  | TECAN | SUNRISE TOUCH SCREEN | 3930600465 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6563 | 595111 |  | 2017-01-30 |  | no | 1 | LECTOR DE ABSORBENCIA DE MICROPLACAS |  | TECAN | SUNRISE TOUCH SCREEN | 3930600465 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6562 | 614676 |  | 2018-04-05 |  | no | 1 | LAVADOR AUTOMATICO DE PLACAS |  | TECAN | COLUMBUS WASH | 60401099 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6561 | 635465 |  | 2019-05-31 |  | no | 1 | LAVADOR AUTOMATICO DE PLACAS |  | TECAN | COLUMBUS WASH | 60401099 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6560 | 91026 |  | 2019-01-24 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6559 | N.A |  | 2019-01-24 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6558 | N.A |  | 2019-01-23 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6557 | N.A |  | 2018-03-15 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6556 | N.A |  | 2013-10-31 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6555 | N.A |  | 2016-10-18 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6554 | N.A |  | 2016-12-01 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6553 | N.A |  | 2012-11-21 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6552 | N.A |  | 2019-10-06 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6551 | N.A |  | 2016-09-01 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6550 | N.A |  | 2015-06-04 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6549 | N.A |  | 2018-03-15 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6548 | N.A |  | 2018-07-18 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6547 | N.A |  | 2019-01-23 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6546 | N.A |  | 2019-01-17 |  | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6545 | N.A |  | 2020-12-16 | revisión | no | 1 | AUTOBLOT SYSTEM 20 |  | DIAGNOSTICS | MP | AB30812-1242 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | ANNAR
6544 | 02-09/01 |  | 2021-02-09 | mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4986 | AEONMED | VG70 | XZZS33566 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6543 | 23334 |  | 2021-03-30 | Se realiza inspección y verificación del equipo partes y accesorios . Pruebas de funcionamiento de controles, actuadores y sistemas eléctrico ( baterías). chequeo de mantenimiento y lubricación de barandas. Equipo se encuentra fuera de servicio | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4489 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550031 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
6542 | 23341 |  | 2020-05-29 | Se realiza inspección y verificación del equipo partes y accesorios . Pruebas de funcionamiento de controles, actuadores y sistemas eléctrico ( baterías). chequeo de mantenimiento y lubricación de barandas. Equipo se encuentra en buen estado funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4433 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870017 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | STRYKER
6541 | 23342 |  | 2020-05-29 | Se realiza inspección y verificación del equipo partes y accesorios . Pruebas de funcionamiento de controles, actuadores y sistemas eléctrico ( baterías). chequeo de mantenimiento y lubricación de barandas. Equipo se encuentra en buen estado funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4469 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320028 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | STRYKER
6539 | 23340 |  | 2020-05-29 | Se realiza inspección y verificación del equipo partes y accesorios . Pruebas de funcionamiento de controles, actuadores y sistemas eléctrico ( baterías). chequeo de mantenimiento y lubricación de barandas. Equipo se encuentra en buen estado funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4431 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870077 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | STRYKER
6538 | 23339 |  | 2021-04-05 | Se realiza inspección y verificación del equipo partes y accesorios . Pruebas de funcionamiento de controles, actuadores y sistemas eléctrico ( baterías). chequeo de mantenimiento y lubricación de barandas. Equipo se encuentra en buen estado funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4432 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870095 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | STRYKER
6537 | 4264 |  | 2021-04-06 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, pantalla táctil, panel de control, estado de válvulas, parámetros, se ajusta sensor de oxigeno, pantalla táctil, presión a cero, se realiza autocomprobación de tarjetas limpieza externa y de contactos. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5124 | MINDRAY | SV300 | GB-08027261 | HEMODINAMIA |  |  | INVERMEDICA
6536 | 02-23/02 |  | 2021-02-23 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, valvulas, pantalla tactil. se hace ciclar en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados para funcionamiento, | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4989 | AEONMED | VG70 | XZZS34040 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6533 | N.A |  | 2020-11-10 | chequeo de alarmas | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6532 | N.A |  | 2020-11-10 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6531 | N.A |  | 2019-08-12 | CHEQUEO ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6530 | N.A |  | 2019-08-12 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6529 | N.A |  | 2019-05-10 | ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6528 | N.A |  | 2019-05-10 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6527 | N.A |  | 2019-02-08 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6526 | N.A |  | 2019-02-08 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6525 | N.A |  | 2018-11-30 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6524 | N.A |  | 2018-11-30 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6523 | N.A |  | 2018-08-17 | CHEQUEO ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6522 | N.A |  | 2018-08-17 | REVISIÓN ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6521 | N.A |  | 2018-02-21 | REVISIÓN ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6520 | N.A |  | 2018-05-21 | CHEQUEO ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6519 | N.A |  | 2018-02-15 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6518 | N.A |  | 2018-02-15 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6517 | N.A |  | 2019-05-17 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | UCR2L441CAA | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6516 | N.A |  | 2019-08-05 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | UCR2L441CAA | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6515 | N.A |  | 2019-08-05 | CHEQUEO ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | K973850 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6514 | N.A |  | 2019-05-17 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | K973850 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6513 | N.A |  | 2019-08-05 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6512 | N.A |  | 2019-05-17 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6511 | N.A |  | 2019-05-17 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6510 | N.A |  | 2019-08-05 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6509 | N.A |  | 2019-05-17 | ALARMAS | no | 1 | NEvera | EMCO0952 | THERMO | JEWETT | Z16R126659ZR | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6508 | N.A |  | 2019-08-05 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | NEvera | EMCO0952 | THERMO | JEWETT | Z16R126659ZR | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6507 | N.A |  | 2019-02-15 | CHEQUEO DE ALARMAS | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6506 | N.A |  | 2019-02-15 |  | no | 1 | NEvera | EMCO0952 | THERMO | JEWETT | Z16R126659ZR | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6505 | N.A |  | 2019-02-15 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | K973850 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6504 | N.A |  | 2019-02-15 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | UCR2L441CAA | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6503 | N.A |  | 2019-02-15 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6502 | N.A |  | 2018-11-27 | CHEQUEO ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6501 | N.A |  | 2018-11-22 | CHEQUEO ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6499 | N.A |  | 2018-08-27 | REVISIÓN DE ALARMAS | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6497 | N.A |  | 2018-08-27 | REVISIÓN DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6496 | N.A |  | 2018-08-27 | REVISIÓN DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6495 | N.A |  | 2018-08-27 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6494 | N.A |  | 2018-05-25 | REVISIÓN DE ALARMAS | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6493 | N.A |  | 2018-05-25 | chequeo de alarmas | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6492 | N.A |  | 2018-05-25 | revisión de alarmas | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6491 | N.A |  | 2018-05-25 | REVISIÓN DE ALARMAS | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6488 | N.A |  | 2018-02-08 | REVISIÓN DE ALARMAS | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6487 | N.A |  | 2018-02-08 | revisión de alarmas | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6486 | N.A |  | 2018-02-08 | REVISION ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6485 | N.A |  | 2018-02-08 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6484 | N.A |  | 2017-11-14 | REVISIÓN ALARMAS | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6483 | N.A |  | 2017-11-14 | REVISIÓN DE ALARMAS | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6482 | N.A |  | 2017-11-14 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6481 | N.A |  | 2017-11-14 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6479 | N.A |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6478 | 401324965 |  | 2020-11-27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
6477 | N.A |  | 2020-05-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6476 | N.A |  | 2020-02-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6475 | 401324966 |  | 2020-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3917 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160562 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
6474 | N.A |  | 2019-05-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6473 | N.A |  | 2019-08-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6472 | 401324968 |  | 2020-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3959 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173298 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
6471 | N.A |  | 2019-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6470 | N.A |  | 2018-11-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6469 | 401324933 |  | 2020-12-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA SE INSTALA SENSOR DE OXIGENO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3919 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512160223 | UCI |  |  | MEDTRONIC
6468 | N.A |  | 2018-08-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6467 | 401324937 |  | 2020-12-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4130 - EMCO4221 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172324 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
6466 | N.A |  | 2018-05-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6465 | N.A |  | 2018-02-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (INFECCIOSAS) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOL7342511 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6464 | N.A |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6463 | N.A |  | 2020-05-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6462 | N.A |  | 2020-02-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6461 | N.A |  | 2019-08-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6460 | N.A |  | 2019-05-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6459 | N.A |  | 2019-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6458 | N.A |  | 2018-11-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6457 | N.A |  | 2018-08-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6456 | N.A |  | 2018-05-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6455 | N.A |  | 2018-02-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (DONANTES) |  | YORK | DM150C00A2AAA4A | NOH7151255 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6454 | N.A |  | 2018-02-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6453 | N.A |  | 2018-05-15 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6452 | N.A |  | 2018-08-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6451 | N.A |  | 2018-11-26 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6450 | N.A |  | 2019-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6449 | N.A |  | 2019-05-07 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6448 | N.A |  | 2019-08-06 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6447 | N.A |  | 2020-02-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6446 | N.A |  | 2020-05-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6445 | N.A |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO (BIOLOGÍA MOLECULAR) |  | YORK | PACO36H1032A | AOL7357018 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6444 | N.A |  | 2018-02-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6443 | N.A |  | 2018-05-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6442 | N.A |  | 2018-08-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6441 | N.A |  | 2018-11-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6440 | N.A |  | 2019-02-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6439 | N.A |  | 2019-05-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6438 | N.A |  | 2019-08-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6437 | N.A |  | 2020-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6436 | N.A |  | 2020-05-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6435 | N.A |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6434 | N.A |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL | N.I | LENNOX | N.I | 5897F25865 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6433 | OTT - 52143 |  | 2021-02-05 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO4900 | FUJIFILM | FDR D-EVO2 | 96439399 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
6432 | NA |  | 2018-02-05 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6431 | NA |  | 2018-05-22 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6430 | NA |  | 2018-08-21 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6429 | NA |  | 2018-11-20 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6428 | NA |  | 2019-02-13 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6427 | NA |  | 2019-07-14 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6426 | NA |  | 2019-08-02 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6425 | NA |  | 2020-02-11 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6424 | NA |  | 2020-05-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6423 | NA |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6422 | NA |  | 2020-11-17 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6421 | NA |  | 2021-02-04 |  | no | 1 | AIRE ACONDICIONADO |  | CARRIER | 38CKB060500 | 5096E15-654 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6420 | NA |  | 2018-02-15 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6419 | NA |  | 2018-05-18 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6418 | NA |  | 2018-08-16 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6417 | NA |  | 2018-11-30 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6416 | NA |  | 2019-08-12 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6415 | NA |  | 2020-05-08 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6414 | NA |  | 2020-08-10 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6413 | NA |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | CUARTO FRiO |  | BHON | 2DF316KE-TFC-200 | MO5L102100 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6412 | NA |  | 2018-02-14 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6411 | NA |  | 2018-05-16 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6410 | NA |  | 2018-08-15 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6409 | NA |  | 2018-11-27 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6408 | NA |  | 2019-02-05 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6407 | NA |  | 2019-05-08 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6406 | NA |  | 2019-08-08 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6405 | NA |  | 2020-02-04 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6404 | NA |  | 2020-05-05 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6403 | NA |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6402 | NA |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06L102120 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6401 | NO APLICA |  | 2018-02-15 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6400 | NO APLICA |  | 2018-05-18 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6399 | NO APLICA |  | 2018-08-16 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6398 | NO APLICA |  | 2018-11-30 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6397 | NO APLICA |  | 2019-02-07 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6396 | NO APLICA |  | 2019-05-09 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6395 | NO APLICA |  | 2019-08-09 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6394 | NO APLICA |  | 2020-02-05 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6393 | NO APLICA |  | 2020-02-07 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6392 | NO APLICA |  | 2020-09-06 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6391 | NO APLICA |  | 2020-11-07 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | MO6J097979 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6390 | NO APLICA |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6389 | NO APLICA |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6388 | NO APLICA |  | 2020-05-06 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6387 | NO APLICA |  | 2020-02-04 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6386 | NO APLICA |  | 2019-08-08 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6385 | NO APLICA |  | 2019-05-08 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6384 | NO APLICA |  | 2019-02-05 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6383 | NO APLICA |  | 2018-11-27 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6382 | NO APLICA |  | 2018-08-15 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6381 | NO APLICA |  | 2018-05-16 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6380 | NO APLICA |  | 2018-02-14 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6379 | NO APLICA |  | 2017-11-15 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6378 | NO APLICA |  | 2017-08-15 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6377 | NO APLICA |  | 2017-05-16 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6376 | NO APLICA |  | 2017-02-28 |  | no | 1 | CUARTO FRIO | N.I | GRIVAN | N.I | M06D087698 | HEMOCENTRO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6375 | NO APLICA |  | 2018-11-21 |  | no | 1 | NEVERA | EMCO4138 | THERMO | REVCO | 112240201170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6374 | NO APLICA |  | 2018-11-21 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6372 | NO APLICA |  | 2021-02-01 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6371 | NO APLICA |  | 2020-08-11 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6370 | NO APLICA |  | 2020-02-10 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6369 | NO APLICA |  | 2020-02-10 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6368 | NO APLICA |  | 2019-08-01 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6367 | NO APLICA |  | 2019-08-19 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6366 | NO APLICA |  | 2019-02-11 |  | no | 1 | CONGELADOR THERMO | 208971 / emco4137 | THERMO | REVCO | 0113339901170119 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6365 | NO APLICA |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | PLANTA ELECTRICA (MORGUE) | MEQ00076 | CATERPILLAR | 3412 | AFN00740 | SUBESTACION |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6364 | 874 |  | 2021-03-25 | Se encuentra conector válvula exhalatoria del deteriorada equipo queda fuera de servicio múltiple de salida fisurado lo que causa fallas de perdida de PIP y PEEP, junta de cierre deteriorada equipo queda fuera de servicio. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4239 | Neumovent | Advance | 181140261081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6363 | 873 |  | 2021-03-25 | Equipo se encuentra en correctas condiciones físicas y operativas. Se aprecia humedad en los bordes en la pantalla del borde inferior de la membrana. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | 181140181081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
6362 | 8575 |  | 2011-07-19 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6361 | 8800 |  | 2011-10-13 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6360 | 9172 |  | 2012-12-27 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6359 | 9343 |  | 2012-03-21 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6358 | 10323 |  | 2013-08-21 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6357 | 10467 |  | 2013-11-06 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6356 | 10512 |  | 2013-12-30 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6355 | 10994 |  | 2014-07-09 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6354 | 11284 |  | 2014-10-01 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6353 | 11510 |  | 2014-12-16 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6352 | 52276 |  | 2018-07-04 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED
6351 | 56106 |  | 2019-04-12 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED
6350 | 8904 |  | 2014-10-13 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6349 | 9175 |  | 2018-12-28 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6348 | 9342 |  | 2012-03-21 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6347 | 10333 |  | 2013-08-22 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6346 | 10470 |  | 2013-11-06 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6345 | 10511 |  | 2013-12-30 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6344 | 10991 |  | 2014-07-09 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6343 | 11283 |  | 2014-10-01 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6342 | 8587 |  | 2011-07-21 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6341 | 11517 |  | 2014-12-17 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | AMI INGENIERIA LTDA
6340 | 18440 |  | 2020-06-17 | REQUIERE INSTALACIÓN DE FILTRO AZUL | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
6339 | 56977 |  | 2019-04-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
6338 | 8642 |  | 2017-03-25 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | MCL
6337 | 7055 |  | 2017-04-04 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | MCL
6336 | 7054 |  | 2017-04-04 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | DIGISYSTEM LAB. INSTRUMENTS INC | DSC156T | S2043001 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | SYSMED
6335 | 8636 |  | 2017-03-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | DIGISYSTEM LAB. INSTRUMENTS INC | DSC156T | S2043001 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | MCL
6334 | 60687 |  | 2020-03-28 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3321 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009742 | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED
6333 | 8881 |  | 2017-10-05 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | MCL
6332 | 60663 |  | 2020-03-26 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED
6331 | 9110 |  | 2017-10-10 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009847 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | MCL
6330 | 60664 |  | 2020-03-26 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009847 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED
6329 | 8882 |  | 2017-10-06 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | MCL
6328 | 54687 |  | 2018-04-12 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED
6327 | 60662 |  | 2020-03-26 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED
6326 | 8585 |  | 2011-07-21 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6325 | 8797 |  | 2011-10-13 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6324 | 9174 |  | 2011-12-27 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6323 | 9350 |  | 2012-03-21 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6322 | 10461 |  | 2013-11-06 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6321 | 10319 |  | 2013-08-21 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6320 | 10501 |  | 2013-12-30 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6319 | 10988 |  | 2014-07-09 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6318 | 11273 |  | 2014-10-01 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6317 | 11505 |  | 2014-12-15 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | AMI INGENIERIA LTDA
6316 | 16893 |  | 2016-08-30 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6315 | 7005 |  | 2017-04-04 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | MCL
6314 | 8634 |  | 2017-03-25 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | MCL
6313 | 52328 |  | 2018-07-05 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
6312 | 59369 |  | 2019-10-17 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
6311 | 59027 |  | 2020-10-13 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA DE TUBO |  | DINAC III | 420104 | 4260009-1 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
6310 | 9321 |  | 2012-03-22 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6309 | 9183 |  | 2011-12-28 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6308 | 58446 |  | 2010-09-22 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6307 | 8554 |  | 2011-07-20 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6306 | 8906 |  | 2011-10-14 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6305 | 10330 |  | 2013-02-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6304 | 10474 |  | 2013-11-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6303 | 10542 |  | 2013-12-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6302 | 10966 |  | 2014-07-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6301 | 1270 |  | 2014-10-05 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6300 | 11270 |  | 2014-10-05 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6299 | 11502 |  | 2014-12-15 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6298 | 7009 |  | 2017-04-04 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | MCL
6297 | 8640 |  | 2017-08-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | MCL
6296 | 10880 |  | 2017-12-13 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | MCL
6295 | 11772 |  | 2018-03-12 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED
6294 | NA |  | 2018-07-09 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6293 | NA |  | 2017-04-20 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6292 | NA |  | 2017-07-21 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6291 | 8555 |  | 2011-07-20 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6290 | 8907 |  | 2011-10-14 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6289 | 9180 |  | 2011-12-28 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6288 | 9323 |  | 2012-03-22 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6287 | 10324 |  | 2013-08-21 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6286 | 10465 |  | 2013-11-06 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6285 | 10508 |  | 2013-12-30 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6284 | 10992 |  | 2014-07-09 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6283 | 11285 |  | 2014-10-01 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6282 | 11509 |  | 2014-12-16 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6281 | NA |  | 2010-09-27 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6280 | 8876 |  | 2017-10-05 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6279 | 52019 |  | 2018-06-20 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6278 | 56375 |  | 2019-04-11 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6277 | 61027 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | Plaqueta mix - PA300 | 11014305-1 | BANCO DE SANGRE CARTAGO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6276 | 10321 |  | 2013-08-21 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6275 | 10462 |  | 2013-11-06 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6274 | 10502 |  | 2013-12-30 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6273 | 10990 |  | 2014-07-09 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6272 | 11282 |  | 2014-10-01 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6271 | 11511 |  | 2014-12-17 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6270 | 9176 |  | 2017-10-13 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6269 | 52332 |  | 2018-07-06 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6268 | 16773 |  | 2020-01-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6266 | 8557 |  | 2012-07-20 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6265 | 8909 |  | 2011-10-14 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6264 | 9173 |  | 2011-12-27 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6263 | 9357 |  | 2012-03-21 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6262 | 10320 |  | 2013-08-21 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6261 | 10463 |  | 2013-11-06 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6260 | 10507 |  | 2013-12-30 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6259 | 11281 |  | 2014-10-11 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6258 | 11512 |  | 2014-12-07 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6257 | 9480 |  | 2017-10-21 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6256 | 71784 |  | 2014-03-07 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6255 | 58440 |  | 2010-11-22 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6254 | 11506 |  | 2014-12-15 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6253 | 11275 |  | 2014-10-01 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6252 | 10968 |  | 2014-07-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6251 | 10544 |  | 2013-12-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6250 | 10475 |  | 2013-11-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6249 | 10328 |  | 2013-08-22 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6248 | 9313 |  | 2012-03-22 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6247 | 9178 |  | 2011-11-28 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6246 | 8908 |  | 2011-09-14 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6245 | 8556 |  | 2011-07-20 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6244 | 8639 |  | 2017-08-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6243 | 7053 |  | 2017-04-04 | MANGUERS DE BOMBA PERISTALQUICA REQUIERE CAMBIO | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
6242 | NA |  | 2016-11-28 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6241 | DR635 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6240 | DR496 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6239 | DR355 |  | 2019-10-07 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6238 | DR203 |  | 2019-04-30 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6237 | DR081 |  | 2018-11-23 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6236 | NA |  | 2018-05-29 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6235 | NA |  | 2017-11-17 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6234 | NA |  | 2017-05-26 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6233 | NA |  | 2016-05-25 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6232 | NA |  | 2015-11-24 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6231 | NA |  | 2015-05-26 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1207001 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6230 | DR627 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6229 | DR230 |  | 2019-05-28 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6228 | DR097 |  | 2018-12-26 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6227 | NA |  | 2018-05-28 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6226 | NA |  | 2017-11-17 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6225 | NA |  | 2017-05-25 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6224 | NA |  | 2016-05-25 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6223 | NA |  | 2015-11-18 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6222 | NA |  | 2015-05-27 |  | no | 1 | CONECTOR DE TUBO ESTERIL |  | TERUMO BTC | TSCD II | 1209005 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6221 | DR610 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | T-SEAL MOBILE | 54692787 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6220 | DR662 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO DIELECTRICO TERUMO |  | TERUMO | XS 1010 | 14093184-1 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6219 | DR677 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6218 | DR229 |  | 2019-05-28 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6217 | NA |  | 2018-05-29 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6216 | NA |  | 2017-11-17 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6215 | NA |  | 2017-05-26 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6214 | NA |  | 2016-11-21 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6213 | NA |  | 2016-05-26 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6212 | NA |  | 2015-11-24 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6211 | NA |  | 2015-05-28 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 12122315 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6210 | DR498 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6209 | DR356 |  | 2019-10-07 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6208 | DR202 |  | 2019-04-30 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6207 | DR080 |  | 2018-11-23 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6206 | NA |  | 2018-05-28 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6205 | NA |  | 2017-11-17 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6204 | NA |  | 2017-05-25 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6203 | NA |  | 2015-11-18 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6202 | NA |  | 2016-11-23 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6201 | NA |  | 2015-05-27 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6200 | NA |  | 2016-02-25 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | 11061749 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6199 | DAFN027082020 |  | 2020-08-27 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA |  | PRESVAC | DP2065R 12R | 18318 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6198 | DRF01 |  | 2018-11-28 |  | no | 1 | CENTRÍFUGA REFRIGERADA |  | PRESVAC | DP2065R 12R | 18318 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6197 | DR690 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | REVEOS | 1W00144 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6196 | DR614 |  | 2020-09-30 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6195 | DR530 |  | 2020-06-02 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6194 | DR614 |  | 2019-09-30 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6193 | DR283 |  | 2017-07-29 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6192 | NO APLICA |  | 2018-05-29 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6191 | NO APLICA |  | 2017-11-09 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6190 | NO APLICA |  | 2017-05-18 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6189 | NO APLICA |  | 2016-11-29 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6188 | NO APLICA |  | 2016-05-26 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6187 | NO APLICA |  | 2015-11-24 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6186 | NO APLICA |  | 2015-05-28 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6185 | NO APLICA |  | 2015-04-15 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | D601 | 13051426 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6184 | DR523 |  | 2020-06-01 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702145 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6183 | DR174 |  | 2019-04-03 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702145 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6182 | DR038 |  | 2018-09-11 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702145 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6181 | DR618 |  | 2018-09-06 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702145 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6180 | DR617 |  | 2020-09-30 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702144 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6179 | DR525 |  | 2020-06-02 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702144 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6178 | DR344 |  | 2019-09-30 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702144 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6177 | DR171 |  | 2019-04-03 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702144 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6176 | DR037 |  | 2018-09-11 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702144 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6175 | DR616 |  | 2020-09-30 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702143 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6174 | DR526 |  | 2020-06-02 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702143 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6173 | DR616 |  | 2019-09-30 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702143 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6172 | DR172 |  | 2019-04-03 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702143 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6171 | DR039 |  | 2018-09-11 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702143 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6170 | DR615 |  | 2019-09-30 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702142 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6169 | DR524 |  | 2020-06-01 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702142 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6168 | DR173 |  | 2019-04-03 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702142 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6167 | DR036 |  | 2018-09-11 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA |  | TERUMO BTC | T-RAC II | 201702142 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6166 | DR520 |  | 2020-05-28 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA | BAL004 | BIOMIXER | BM 330 | 2845 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6165 | DR210 |  | 2019-05-08 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA | BAL003 | BIOMIXER | BM330 | 3060 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6164 | NO APLICA |  | 2018-05-29 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA | BAL003 | BIOMIXER | BM330 | 3060 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6163 | NO APLICA |  | 2017-11-09 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA | BAL003 | BIOMIXER | BM330 | 3060 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6162 | DR394 |  | 2019-11-25 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6161 | DR217 |  | 2019-05-08 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6160 | DR089 |  | 2018-12-11 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6159 | NO APLICA |  | 2018-05-29 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6158 | NO APLICA |  | 2017-11-09 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6157 | NO APLICA |  | 2017-05-18 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6156 | NO APLICA |  | 2016-11-29 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6155 | NO APLICA |  | 2016-05-26 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6154 | NO APLICA |  | 2015-11-24 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6153 | NO APLICA |  | 2015-05-28 |  | no | 1 | BALANZA MEZCLADORA DE SANGRE | BAL002 | BIOMIXER | BM 330 | 3055 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6152 | DR528 |  | 2020-06-02 |  | no | 1 | BALANZA AUTOMATIZADA 1 | 1819 | TERUMO | T-RAC | 20044041819 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6151 | DR395 |  | 2019-11-20 |  | no | 1 | BALANZA AUTOMATIZADA 1 | 1819 | TERUMO | T-RAC | 20044041819 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6150 | DR211 |  | 2019-05-08 |  | no | 1 | BALANZA AUTOMATIZADA 1 | 1819 | TERUMO | T-RAC | 20044041819 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6149 | DR088 |  | 2018-12-11 |  | no | 1 | BALANZA AUTOMATIZADA 1 | 1819 | TERUMO | T-RAC | 20044041819 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6148 | DR396 |  | 2019-11-25 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6147 | DR231 |  | 2018-05-28 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6146 | DR096 |  | 2018-12-26 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6145 | NO APLICA |  | 2017-05-26 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6144 | NO APLICA |  | 2016-11-27 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6143 | NO APLICA |  | 2016-05-26 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6142 | NO APLICA |  | 2015-05-28 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6141 | NO APLICA |  | 2015-11-24 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6140 | DR678 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1306720 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6139 | DR691 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6138 | DR354 |  | 2019-10-07 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6137 | DR204 |  | 2019-04-30 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6136 | DR079 |  | 2018-11-23 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6135 | NO APLICA |  | 2018-05-28 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6134 | NO APLICA |  | 2017-11-17 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6133 | NO APLICA |  | 2017-05-25 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6132 | NO APLICA |  | 2016-11-27 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6131 | NO APLICA |  | 2016-05-25 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6130 | NO APLICA |  | 2015-04-18 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6129 | NO APLICA |  | 2015-05-27 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS |  | TERUMO BTC | PA300 | 1107494 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6128 | DR495 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6127 | DR349 |  | 2019-10-03 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6126 | DR200 |  | 2019-04-30 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6125 | DR076 |  | 2018-11-23 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6124 | NO APLICA |  | 2017-08-04 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6123 | NO APLICA |  | 2018-05-28 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6122 | NO APLICA |  | 2017-02-23 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6121 | NO APLICA |  | 2015-02-25 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6120 | NO APLICA |  | 2015-08-07 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6119 | NO APLICA |  | 2016-02-25 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-05034 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6118 | NO APLICA |  | 2017-02-23 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6117 | NO APLICA |  | 2018-05-28 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6116 | NO APLICA |  | 2017-08-04 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6115 | DR078 |  | 2018-11-23 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6114 | DR198 |  | 2019-04-30 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6113 | DR351 |  | 2019-10-03 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6112 | DR493 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6111 | NO APLICA |  | 2016-02-26 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6110 | NO APLICA |  | 2015-08-27 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6109 | NO APLICA |  | 2015-02-25 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03995 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6108 | NO APLICA |  | 2015-02-23 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6107 | NO APLICA |  | 2016-02-25 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6106 | NO APLICA |  | 2015-08-27 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6105 | NO APLICA |  | 2017-02-23 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6104 | DR199 |  | 2019-04-30 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6103 | DR494 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6102 | DR634 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6101 | NO APLICA |  | 2017-08-04 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6100 | NO APLICA |  | 2018-05-28 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6099 | DR077 |  | 2018-11-23 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6098 | DR350 |  | 2019-10-03 |  | no | 1 | SEPARADOR AUTOMÁTICO DE COMPONENTES SANGUÍNEOS |  | TERUMO BTC | T-ACE II + | 2011-03997 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | TERUMO
6097 | 401324991 |  | 2020-12-12 | Mantenimiento preventivo por contrato, limpieza general, ningún hallazgo de fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, verificación de la entrega de volumen y flujo, verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema PEEP. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4129-EMCO4220 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | 3512172322 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
6096 | DR560 |  | 2020-07-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPEUTICA TARUMO 2 | AFE02560 | TERUMO | 61000 | 1P02560 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | TERUMO
6095 | DR606 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPEUTICA TARUMO 2 | AFE02560 | TERUMO | 61000 | 1P02560 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | TERUMO
6094 | DR505 |  | 2020-05-04 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPEUTICA TARUMO 2 | AFE02560 | TERUMO | 61000 | 1P02560 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | TERUMO
6093 | DR341 |  | 2019-07-23 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPEUTICA TARUMO 2 | AFE02560 | TERUMO | 61000 | 1P02560 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | TERUMO
6092 | DR157 |  | 2019-03-13 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPEUTICA TARUMO 2 | AFE02560 | TERUMO | 61000 | 1P02560 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | TERUMO
6091 | DR048 |  | 2018-09-27 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFÉRESIS TERAPEUTICA TARUMO 2 | AFE02560 | TERUMO | 61000 | 1P02560 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA |  | TERUMO
6090 | NO APLICA |  | 2016-11-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6089 | NO APLICA |  | 2017-05-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6088 | NO APLICA |  | 2017-11-09 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6087 | NO APLICA |  | 2018-06-01 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6086 | AD002 |  | 2018-12-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6085 | AD004 |  | 2019-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6084 | NA |  | 2015-09-27 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6083 | NA |  | 2015-11-29 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6082 | NA |  | 2015-01-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6081 | NA |  | 2015-05-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6080 | NA |  | 2015-05-18 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6079 | NA |  | 2015-09-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6078 | NA |  | 2015-11-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6077 | NA |  | 2016-06-26 | SIN PROBLEMAS ENCONTRADOS SE DEJA EN FUNCIONAMIENTO | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6076 | NA |  | 2015-06-12 | INSTALACIÓN DE SOFTWARE 6.1 | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS TERAPEUTICA |  | AUTO PBSC | COBE SPETRA | 1S04535 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES |  | TERUMO
6075 | NA |  | 2016-11-21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN PROBLEMAS | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T04367 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6074 | NA |  | 2017-05-31 | MANTENIMIENTO DEL EQUIPO SIN PROBLEMAS | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T04367 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6073 | NA |  | 2017-11-08 | SIN FALLAS ENCONTRADAS | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T04367 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6072 | NA |  | 2018-05-31 | SIN FALLAS ENCONTRADAS PASA TODAS LAS PRUEBAS | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T04367 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6071 | DR090 |  | 2018-12-13 | EQUIPO APTO PARA SU USO SEGURO | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T04367 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6070 | DR506 |  | 2020-05-06 | EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T04367 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6069 | DR675 |  | 2020-11-18 | EQUIPO SEGURO Y APTO PARA SU USO | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T04367 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6068 | DR527 |  | 2020-06-02 | FUNCIONA CORRECTAMENTE | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6067 | DR393 |  | 2019-11-25 | EL EQUIPO ES APTO PARA USO SEGURO | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6066 | DR227 |  | 2019-05-27 | EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SIN FALLAS | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6064 | DR084 |  | 2018-12-04 | EL EQUIPO ES APTO PARA USO SEGURO | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6063 | NA |  | 2018-05-31 | PASA TODAS LAS PRUEBAS, SIN FALLAS | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6062 | NA |  | 2017-11-08 | SIN FALLLAS ENCONTRADAS, PASA TODAS LAS PRUEBAS | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6061 | NA |  | 2017-05-31 | MANTENIMIENTO SIN PROBLEMAS | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6060 | NA |  | 2016-11-21 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6059 | NA |  | 2018-05-18 | SIN PROBLEMAS EN EL EQUIPO, SE DEJAEN FUNCIONAMIENTO | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6058 | NA |  | 2015-11-24 |  | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6057 | NA |  | 2015-05-28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTO. | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T05965 | BANCO DE SANGRE |  |  | TERUMO
6056 | DR609 |  | 2020-09-24 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | no | 1 | MAQUINA DE AFERESIS |  | TERUMO BTC | TRIMA ACCEL | 1T00746 | BANCO DE SANGRE | DONANTES AFERESIS |  | TERUMO
6055 | FMMC-003 |  | 2021-02-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5069 | MINDRAY | sv300 | GB-06023621 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MINDRAY
6054 | FMMC-004 |  | 2021-02-23 | Mantenimiento preventivo | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5068 | MINDRAY | sv300 | GB-06023618 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MINDRAY
6053 | 3950 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5310 | SMAF | YX930D | BIO.20.115 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
6052 | 3956 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5300 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065445 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
6051 | 3949 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO5255 | SMAF | YX930D | BIO.20.117 | SOAT |  |  | INVERMEDICA
6050 | 3952 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5306 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065444 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
6049 | 3958 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5304 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065443 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
6048 | 3955 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5305 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065441 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
6047 | 3953 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5302 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065439 | ENDOSCOPIA |  |  | INVERMEDICA
6046 | 3957 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5308 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065438 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | INVERMEDICA
6045 | 3954 |  | 2021-03-03 | Se realiza verificación de funcionamiento estado físico, alarmas, parámetros, pantalla táctil, panel de control se verifican presiones se realiza limpieza externa y de contacto | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5301 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065436 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | INVERMEDICA
6044 | 3959 |  | 2021-03-04 | Equipo no se puede realizar mantenimiento debido a su alto uso en el servicio. Se realiza inspección visual del equipo y se pregunta a personal el estado funcional. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5307 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065435 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | INVERMEDICA
6043 | MK57-084 |  | 2021-02-23 | Cama con paciente COVID | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5138 | ADVANCE | B868Y | M57-084 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6042 | M57-028 |  | 2021-02-23 | Cama con paciente COVID, no se realiza mantenimiento | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5140 | ADVANCE | B868Y | M57-028 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6041 | M57-027 |  | 2021-02-23 | Cama con paciente COVID | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5135 | ADVANCE | B868Y | M57-027 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6040 | VV-0355 |  | 2021-03-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4773 | MINDRAY | IMEC-8 | ew-9a059949 | AMBULANCIA |  |  | GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
6039 | M57-022 |  | 2021-02-23 | Cama paciente con ocupación COVID | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5139 | ADVANCE | B868Y | M57-022 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6038 | M57-021 |  | 2021-02-23 | Cama con ocupacion paciente COVID | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5137 | ADVANCE | B868Y | M57-021 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6037 | M57-017 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra con paciente COVID, no se realiza mantenimiento | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5136 | ADVANCE | B868Y | M57-017 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6036 | M57-016 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5430 | ADVANCE | B868Y | M57-016 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6035 | M57-015 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5433 | ADVANCE | B868Y | M57-015 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6034 | M57-014 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5434 | ADVANCE | B868Y | M57-014 | ANGAR |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6033 | M57-013 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5432 | ADVANCE | B868Y | M57-013 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6032 | M58-012 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra en optimas condiciones, se realiza lubricación y verificación de sistemas eléctricos y mecánicos | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | ADVANCE | B868Y | M58-012 | ALMACEN GENERAL |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6031 | M58-011 |  | 2021-02-23 | La cama presenta daño en rueda que fue reemplazada por autorización del coordinador de operaciones. Se realiza lubricación y verificación de sistemas eléctricos y mecánicos | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5435 | ADVANCE | B868Y | M58-011 | ARO II |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6030 | M57-077 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra en optimas condiciones. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5525 | ADVANCE | B868Y | M57-077 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6029 | M57-034 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra almacenda | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5431 | ADVANCE | B868Y | M57-034 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6028 | M57-033 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5426 | ADVANCE | B868Y | M57-033 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6027 | M57-032 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5427 | ADVANCE | B868Y | M57-032 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6026 | M57-031 |  | 2021-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5428 | ADVANCE | B868Y | M57-031 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6025 | M57-030 |  | 2020-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5429 | ADVANCE | B868Y | M57-030 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6024 | M57-029 |  | 2020-02-23 | La cama se encuentra almacenada | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5425 | ADVANCE | B868Y | M57-029 | UCIN |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6023 | M57-018 |  | 2020-02-23 | La cama se encuentra en optimas condiciones, se realiza lubricación y verificación de sistemas eléctricos y mecánicos | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5437 | ADVANCE | B868Y | M57-018 | ARO II |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
6022 | 12345 |  | 2021-02-23 | No se realiza mantenimiento preventivo ya que este se encontraba conectado a paciente critico. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4925 | MINDRAY | sv300 | GB-06023620 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MINDRAY
6021 | 1234 |  | 2021-02-23 | No se realiza mantenimiento preventivo ya que este se encontraba conectado a paciente critico. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4922 | MINDRAY | sv300 | GB-06023619 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MINDRAY
6020 | OTT - 53007 |  | 2021-03-01 |  | no | 1 | FLAT PANEL DIGITAL | EMCO5122 | FUJIFILM | DR ID-1201 | 96655617 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | AJOVECO
6019 | OTT - 53002 |  | 2021-03-01 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO5119 | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012A6040 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
6018 | 5342 |  | 2021-03-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4868 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618009 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | BPL MEDICAL
6017 | 5343 |  | 2021-03-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO4875 | HANIL | FLETA 40P | HICMF219101618007 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BPL MEDICAL
6016 | 02/09/02 |  | 2021-02-09 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, válvulas, pantallas táctiles se hace ciclo en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4985 | AEONMED | VG70 | XZZS30632 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6015 | 004 |  | 2021-02-04 | Mantenimiento preventivo, revisión de filtros, baterías, funcionamiento, alarmas, limpieza general | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4898 | ZOLL MEDICAL | 731 | AY20F016743 | URGENCIAS |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6014 | 02/23/01 |  | 2021-02-23 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, válvulas, pantallas táctiles se hace ciclo en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4988 | AEONMED | VG70 | XZZS34074 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6013 | 02/23/03 |  | 2021-02-23 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, válvulas, pantallas táctiles se hace ciclo en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4990 | AEONMED | VG70 | XZZS34070 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6012 | 02/23/04 |  | 2021-02-23 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, válvulas, pantallas táctiles se hace ciclo en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4946 | AEONMED | VG70 | XZZS33666 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6011 | 02/24/01 |  | 2021-02-24 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, válvulas, pantallas táctiles se hace ciclo en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4991 | AEONMED | VG70 | XZZS30216 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6010 | 02/24/02 |  | 2021-02-24 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, válvulas, pantallas táctiles se hace ciclo en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4948 | AEONMED | VG70 | XZZS33766 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6009 | 02/24/03 |  | 2021-02-24 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, válvulas, pantallas táctiles se hace ciclo en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4947 | AEONMED | VG70 | XZZS30421 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6008 | 02/24/04 |  | 2021-02-24 | Se realiza protocolo de mantenimiento limpieza general calibración de sensores, válvulas, pantallas táctil se hace ciclo en modos ventilatorios VCV, PCV con valores apropiados | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4992 | AEONMED | VG70 | XZZS33276 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
6007 | RS Nº 1857491820 |  | 2021-03-18 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO5129 | PRIMEDIC | XD 110 | 73675000862 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
6005 | 401324992 |  | 2020-12-12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | SIN CODIGO | PURITAN BENNET | PB 840 | 35121762529 | UCI |  |  | MEDTRONIC
6004 | 401324970 |  | 2020-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3588 | NEWPORT | E360 | N12360821073 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
6003 | 401324969 |  | 2020-12-15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3589 | NEWPORT | E360 | N12360821077 | URGENCIAS |  |  | MEDTRONIC
6002 | 401324930 |  | 2020-12-10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO LIMPIEZA GENERAL NO SE ENCONTRÓ FLUIDOS O SANGRE. REVISIÓN DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS, VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE VOLUMEN Y FLUJO. VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA, VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE PEEP, VERIFICACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE OPERACIÓN, PRUEBA DE DESEMPEÑO PROTOCOLO ADJUNTO, PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
6001 | 401324931 |  | 2020-12-10 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4602 | PURITAN BENNET | 840 | 3512190516 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
6000 | 401324932 |  | 2020-12-10 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5999 | 401324934 |  | 2020-11-27 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5998 | 401324935 |  | 2020-11-25 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1805 | PURITAN BENNET |  | 3510072634 | UCI 4 |  |  | MEDTRONIC
5997 | 401324938 |  | 2020-12-02 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402771 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072530 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5996 | 401324936 |  | 2020-12-02 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3960 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173297 | UCI |  |  | MEDTRONIC
5995 | 401324939 |  | 2020-12-02 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  | MEDTRONIC
5994 | 401324940 |  | 2020-12-02 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3956 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173300 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5993 | 401324941 |  | 2020-12-03 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
5992 | 401324942 |  | 2020-12-03 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3954 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173303 | UCI |  |  | MEDTRONIC
5991 | 401324943 |  | 2020-12-03 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3951 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173302 | UCI |  |  | MEDTRONIC
5990 | 401324944 |  | 2020-12-03 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5989 | 401324945 |  | 2020-12-03 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3923 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5988 | 401324946 |  | 2020-12-04 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4219 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | 3512172325 | CIPAF |  |  | MEDTRONIC
5987 | 401324947 |  | 2020-12-04 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3953 | PURITAN BENNET |  | 3512162529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5986 | 401324948 |  | 2020-12-04 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5985 | 401324949 |  | 2020-12-10 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3924 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160305 | UCI 3 |  |  | MEDTRONIC
5984 | 401324950 |  | 2020-12-12 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3955 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173301 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5983 | 401324951 |  | 2020-12-12 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5982 | 401324953 |  | 2020-12-12 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos, Verificación de la entrega de volumen y flujo. Verificación de funcionamiento con batería, verificación del sistema de PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño protocolo adjunto, Prueba de seguridad eléctrica | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3922 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160250 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5981 | 401324981 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Solo polvo o suciedad normal por uso, inspección visual, limpieza general. Verificación y/o ajuste de la altura de la centrifuga, verificación de las RPM de la bomba y centrifuga. Verificación de sistemas mecánicos. Pruebas de funcionamiento general. Prueba de seguridad eléctrica, el equipo queda funcionando de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014749 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | MEDTRONIC
5980 | 401324983 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Solo polvo o suciedad normal por uso, inspección visual, limpieza general. Verificación y/o ajuste de la altura de la centrifuga, verificación de las RPM de la bomba y centrifuga. Verificación de sistemas mecánicos. Pruebas de funcionamiento general. Prueba de seguridad eléctrica, el equipo queda funcionando de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3686 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014765 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
5979 | 41325567 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Solo polvo o suciedad normal por uso, inspección visual, limpieza general. Verificación salidas de corriente, curva de potencia, sistema de irrigación, corriente de fuga en alta frecuencia, voltajes y prueba de seguridad eléctrica el equipo queda funcionando de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | AQUAMANTYS | 40-4021 | TL200-1325 | QUIROFANO NEURO |  |  | MEDTRONIC
5978 | 40134980 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Solo polvo o suciedad normal por uso, inspección visual, limpieza general. Verificación de salidas de corriente, curva de potencia, sistemas RFID, corriente de fugas en alta frecuencia, voltajes y prueba de seguridad Verificación de sistemas mecánicos. Pruebas de funcionamiento general. Prueba de seguridad eléctrica, el equipo queda funcionando de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | Valleylab Ls10 | L17B0137gX | sala de operaciones cartago |  |  | MEDTRONIC
5977 | 41324982 |  | 2020-12-15 | Mantenimiento preventivo por contrato limpieza general no se encontró fluidos o sangre. Solo polvo o suciedad normal por uso, inspección visual, limpieza general. Verificación y/o ajuste de la altura de la centrifuga, verificación de las RPM de la bomba y centrifuga. Verificación de sistemas mecánicos. Pruebas de funcionamiento general. Prueba de seguridad eléctrica, el equipo queda funcionando de acuerdo a las recomendaciones dadas por el fabricante | no | 1 | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3687 | MEDTRONIC | AUTOLOG | ATLG014762 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | MEDTRONIC
5976 | 007781 |  | 2020-10-07 | PMI | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5975 | 007697 |  | 2020-09-27 | PMI | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5974 | 007349 |  | 2020-08-02 | PMI | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5973 | 006998 |  | 2020-06-06 | PMI | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5972 | 006726 |  | 2020-04-25 | PMI | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5971 | 006725 |  | 2020-04-26 | ONBOARD | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5970 | 006727 |  | 2020-04-26 | PV | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5969 | 000665 |  | 2020-11-28 | TPS | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5968 | 000596 |  | 2020-06-22 | TPS | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5967 | 008156 |  | 2020-12-05 | MLC | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5966 | 007688 |  | 2020-09-26 | MLC | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5965 | 007243 |  | 2020-07-18 | MLC | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA |  |  | EH EQUIPHOS
5963 | 3960 |  | 2021-03-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5299 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-08065440 | sala de operaciones cartago |  |  | INVERMEDICA
5962 | 3961 |  | 2021-03-05 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5109 | MINDRAY | SV300 | GB-08027256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
5961 | 4054972 |  | 2021-03-03 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4791 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021559 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S.A.S
5960 | 3942 |  | 2021-03-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5288 | MINDRAY | SV300 | GB-08027263 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
5959 | 3941 |  | 2021-03-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5287 | MINDRAY | SV300 | GB-08027262 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
5958 | 3943 |  | 2021-03-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5290 | MINDRAY | SV300 | GB-08027260 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
5957 | 3940 |  | 2021-03-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5289 | MINDRAY | SV300 | GB-08027258 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
5956 | 3944 |  | 2021-03-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5110 | MINDRAY | SV300 | GB-08027257 | AMBULANCIA |  |  | INVERMEDICA
5955 | 3945 |  | 2021-03-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5108 | MINDRAY | SV300 | GB-08027255 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
5954 | M57-13302192021 |  | 2021-02-19 | SE REALIZÓ REPARACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE CONTROLADOR | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5058 | HOPEFULL | B868Y | M57-133 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5953 | M57-13402192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5046 | HOPEFULL | B868Y | M57-134 | UCIN NORTE |  |  | JAPG
5952 | M57-14102192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5052 | HOPEFULL | B868Y | M57-141 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5951 | M57-14202222021 |  | 2021-02-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5063 | HOPEFULL | B868Y | M57-142 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5950 | M57-14302192021 |  | 2021-02-19 | SE AJUSTAN BARANDAS | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5057 | HOPEFULL | B868Y | M57-143 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5949 | M57-14402192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5056 | HOPEFULL | B868Y | M57-144 | UCIN NORTE |  |  | JAPG
5948 | M57-14502192021 |  | 2021-02-19 | PRESENTA RAYONES QUE NO AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5047 | HOPEFULL | B868Y | M57-145 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5947 | M57-14602192021 |  | 2021-02-19 | SE AJUSTA Y LUBRICA GUAYA PCR. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5055 | HOPEFULL | B868Y | M57-146 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5946 | M57-14702192021 |  | 2021-02-19 | SE REALIZA AJUSTE DE BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA POR POSIBLE MALA MANIPULACIÓN | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5048 | HOPEFULL | B868Y | M57-147 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5945 | M57-14802192021 |  | 2021-02-19 | PRESENTA RAYONES QUE NO AFECTAN EL FUNCIONAMIENTO | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5066 | HOPEFULL | B868Y | M57-148 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5944 | M57-16502232021 |  | 2021-02-23 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5067 | HOPEFULL | B868Y | M57-165 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5943 | M57-16602192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5044 | HOPEFULL | B868Y | M57-166 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5942 | M57-16702222021 |  | 2021-02-22 | SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5059 | HOPEFULL | B868Y | M57-167 | UCIN NORTE |  |  | JAPG
5941 | M57-16802222021 |  | 2021-02-22 | SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5050 | HOPEFULL | B868Y | M57-168 | UCIN NORTE |  |  | JAPG
5940 | M57-205021952021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5061 | HOPEFULL | B868Y | M57-205 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5939 | M57-20602192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5054 | HOPEFULL | B868Y | M57-206 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5938 | M57-22502232021 |  | 2021-02-23 | PRESENTA EVIDENTE DETERIORO EN BARANDAS POR USO | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5045 | HOPEFULL | B868Y | M57-225 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5937 | M57-22602192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5051 | HOPEFULL | B868Y | M57-226 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5936 | M57-22702192021 |  | 2021-02-19 | CONSULTAR CON PROVEEDOR POR BOTÓN ERRADO | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5060 | HOPEFULL | B868Y | M57-227 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5935 | M57-22802192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5062 | HOPEFULL | B868Y | M57-228 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5934 | M57-22902192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5049 | HOPEFULL | B868Y | M57-229 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5933 | M57-23002222021 |  | 2021-02-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5053 | HOPEFULL | B868Y | M57-230 | UCI ADULTO NORTE |  |  | BAXTER
5932 | M57-23102222021 |  | 2021-02-22 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5065 | HOPEFULL | B868Y | M57-231 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5931 | M57-23202192021 |  | 2021-02-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5064 | HOPEFULL | B868Y | M57-232 | UCI ADULTO NORTE |  |  | JAPG
5930 | 3947 |  | 2021-03-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5285 | MINDRAY | SV300 | GB-08027507 | AMBULANCIA |  |  | INVERMEDICA
5929 | 3948 |  | 2021-03-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5296 | MINDRAY | SV300 | GB-08027529 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | INVERMEDICA
5928 | 52018 |  | 2021-02-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
5927 | 52011 |  | 2021-02-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
5926 | N/A |  | 2021-02-10 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4882 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-96021526 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | EQUIPADORA MEDICA
5925 | N/A |  | 2021-02-10 |  | no | 1 | ESTIMULADOR FETAL | EMCO4880 | EDAN | FS-1 |  | PARTOS |  |  | EQUIPADORA MEDICA
5924 | N/A |  | 2021-02-10 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4881 | WEM | SS-501 SX | CAD0003392 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  | EQUIPADORA MEDICA
5923 | 30141 |  | 2020-11-25 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK-0753 | ENDOSCOPIA |  |  | FIRST MEDICAL
5922 | 30140 |  | 2020-11-25 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK-0752 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | FIRST MEDICAL
5921 | RS Nº 18008313 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE |  | Bayer | Mark 7 Arterion | 203544 | HEMODINAMIA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
5920 | RS Nº 18346397 |  | 2020-12-22 |  | no | 1 | INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE |  | Bayer | Mark 7 Arterion | 203544 | HEMODINAMIA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
5919 | RS Nº 18346415 |  | 2020-12-22 |  | no | 1 | PRECALENTADOR |  | Lw Scientific | ICL-020L-D071 | 55389 | HEMODINAMIA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
5918 | RS Nº 18008317 |  | 2020-09-02 |  | no | 1 | PRECALENTADOR |  | Lw Scientific | ICL-020L-D071 | 55389 | HEMODINAMIA |  |  | TECNICA ELECTROMEDICA
5917 | 13645 |  | 2021-02-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5161 | ZOLL MEDICAL | 731 | AY20G024813 | MANTENIMIENTO |  |  | J.MEDICS'S
5916 | SO46932-27 |  | 2020-12-07 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) con presencia de oxido equipo se encuentra en buen estado operativo, | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4428 | STRYKER | SV2 | 2412100015550011 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | STRYKER
5915 | SO46932-23 |  | 2020-12-07 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4464 | stryker | sv2Plus | 1808100015550031 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | STRYKER
5914 | 14079 |  | 2019-05-16 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00315 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870100 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5913 | 14095 |  | 2019-05-20 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00322 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870030 | ANA FRANK |  |  | STRYKER
5912 | 14708 |  | 2019-05-16 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00318 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870009 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5911 | 23118 |  | 2020-10-25 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4483 | STRYKER | sv2Plus | 2551100015550037 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | STRYKER
5910 | 9345 |  | 2021-01-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUENTE DE LUZ FLEX 1100448604 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CABLE DE FIBRA 1432800 | no | 1 | TORRE DE CISTOSCOPIA | EMCO4892 | RICHARD WOLF | 27"-ENDOCAM FLEX-ENDOLIGHT FLEX-HDTV-1CCD | 3000928-1100434867-1100434867-1100448604 | UROLOGIA |  |  | MEDITEC S.A
5909 | 9344 |  | 2021-01-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONTROLADOR DE CÁMARA FLEX 1100434867 | no | 1 | TORRE DE CISTOSCOPIA | EMCO4892 | RICHARD WOLF | 27"-ENDOCAM FLEX-ENDOLIGHT FLEX-HDTV-1CCD | 3000928-1100434867-1100434867-1100448604 | UROLOGIA |  |  | MEDITEC S.A
5908 | 9435 |  | 2021-01-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CABEZAL DE CAMARA 1100429525 OBJETIVO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CABEZAL DE OBJETIVO 1100503647 | no | 1 | TORRE DE CISTOSCOPIA | EMCO4892 | RICHARD WOLF | 27"-ENDOCAM FLEX-ENDOLIGHT FLEX-HDTV-1CCD | 3000928-1100434867-1100434867-1100448604 | UROLOGIA |  |  | MEDITEC S.A
5907 | 9434 |  | 2021-01-26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MONITOR GRADO MEDICO 3000928 | no | 1 | TORRE DE CISTOSCOPIA | EMCO4892 | RICHARD WOLF | 27"-ENDOCAM FLEX-ENDOLIGHT FLEX-HDTV-1CCD | 3000928-1100434867-1100434867-1100448604 | UROLOGIA |  |  | MEDITEC S.A
5906 | SO46932-21 |  | 2020-12-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería). Se evidencia novedad de sonido irregular de motores high/low durante elevación de litera de la cama, requiere ambos motores (YM-KIT-10050). Se encuentra equipo operativo con evidencia de oxidación/fluidos en algunos componentes | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4468 | stryker | sv2Plus | 2412100015550030 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | STRYKER
5905 | SO46932-19 |  | 2020-12-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) se encuentra novedad de sonido irregular de motor High/low de piecero durante elevación de la cama se requiere cambio de motor (YM-KIT-100050). Revisión se realiza con paciente y ayuda asistencial. se encuentra equipo con presencia de oxidación , y atril sin soporte de anclaje a cama | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4386 | STRYKER | SV2 | 2412100015550014 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5904 | 3-2-2021-OC88324-2 |  | 2021-02-02 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K189 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
5903 | 3-2-2021-OC88324 |  | 2021-02-02 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
5902 | SO46932-54 |  | 2021-01-29 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4413 | STRYKER | SV2 | 2043100015750013 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5901 | SO46932-52 |  | 2021-01-29 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4380 | STRYKER | SV2 | 2043100015550034 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | STRYKER
5900 | SO46932-53 |  | 2021-01-29 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00454 | STRYKER | 7500 | 2134100015750027 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | STRYKER
5899 | SO46932-55 |  | 2021-01-29 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4422 | STRYKER | SV2 | 2412100015550007 | UCI NEURO |  |  | STRYKER
5898 | SO44084-50 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4802 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750155 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | STRYKER
5897 | SO44084-46 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4805 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750145 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5896 | SO44084-48 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4797 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750084 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5895 | SO44084-43 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4799 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750052 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
5894 | SO44084-51 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4804 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750036 | UCI 3 |  |  | STRYKER
5893 | SO44084-45 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4798 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750013 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
5892 | SO44084-49 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4800 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750006 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5891 | SO44084-44 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4803 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750005 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
5890 | SO44084-47 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4398 | STRYKER | SV2 | 2412100015550032 | UCI NEURO |  |  | STRYKER
5889 | SO44084-53 |  | 2020-10-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4387 | STRYKER | SV2 | 2412100015550023 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5888 | SO44084-56 |  | 2020-10-09 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4384 | STRYKER | SV2 | 2412100015550022 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | STRYKER
5887 | SO44084-52 |  | 2020-10-09 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4420 | STRYKER | SV2 | 2412100015550005 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
5886 | SO44084-54 |  | 2020-10-09 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4402 | STRYKER | SV2 | 2412100015550002 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5885 | SO44084-55 |  | 2020-10-09 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4392 | STRYKER | SV2 | 2134100015550007 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5884 | SO44084-42 |  | 2020-10-09 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4801 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750003 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
5883 | SO44084-26 |  | 2020-09-01 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Se evidencia equipo sin colchón original el cual no afecta funcionamiento. Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00458 | STRYKER | SV2 PLUS | 1956100015750040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5882 | SO44084-25 |  | 2020-09-01 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Se evidencia equipo sin colchón original el cual no afecta funcionamiento. Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00457 | STRYKER | SV2 PLUS | 2134100015750121 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5881 | SO44084-24 |  | 2020-09-01 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Se evidencia equipo sin colchón original el cual no afecta funcionamiento. Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00456 | STRYKER | SV2 PLUS | 2138100015750051 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5880 | SO44084-23 |  | 2020-08-31 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Se evidencia equipo sin colchón original el cual no afecta funcionamiento. equipo se encuentra sin conectar.Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4470 | stryker | sv2Plus | 2412100015550012 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5879 | SO44084-22 |  | 2020-08-31 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Se evidencia equipo sin colchón original el cual no afecta funcionamiento. Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA |  | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550029 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5878 | SO45781-3 |  | 2020-10-21 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Se evidencia equipo sin colchón original el cual no afecta funcionamiento. Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4790 | STRYKER | 7500 | 2043100015750037 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5877 | SO45781-4 |  | 2020-10-21 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Se evidencia equipo sin colchón original el cual no afecta funcionamiento. Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4788 | STRYKER | 7500 | 2043100015750042 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5876 | SO44084-21 |  | 2020-09-01 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0063 | STRYKER | SV2 | 2551100015750034 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5875 | SO44084-20 |  | 2020-09-01 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0064 | STRYKER | SV2 | 2551100015750039 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5874 | SO44084-19 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0062 | STRYKER | SV2 | 2551100015750043 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5873 | SO44084-18 |  | 2020-08-28 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4486 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550027 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5872 | SO44084-17 |  | 2020-08-28 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4487 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550025 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5871 | SO44084-16 |  | 2020-08-28 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4493 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550034 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5870 | SO44084-15 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00435 | STRYKER | SV2 | 2134100015750103 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5869 | SO44084-14 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00433 | STRYKER | SV2 | 2138100015750009 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5868 | SO44084-13 |  | 2020-09-01 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00434 | STRYKER | SV2 | 2134100015750020 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5867 | SO44084-12 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00436 | STRYKER | SV2 | 2043100015750022 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5866 | SO44084-11 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00437 | STRYKER | SV2 | 2134100015750086 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5865 | SO44084-10 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00442 | STRYKER | SV2 | 2134100015750030 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5864 | SO44084-9 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00438 | STRYKER | SV2 | 1956100015750056 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5863 | SO44084-8 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00446 | STRYKER | SV2 | 2138100015750010 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5862 | SO44084-7 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00447 | STRYKER | SV2 | 2138100015750027 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5861 | SO44084-6 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00448 | STRYKER | SV2 | 2134100015750069 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5860 | SO44084-5 |  | 2020-09-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo no cuenta con colchon original y presenta evidencia de pegado de esparadrapo. equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0060 | STRYKER | SV2 | 2551100015750072 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5859 | SO44084-4 |  | 2020-08-26 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) se evidencia canaletas de cables con deformciones por manipular equipo con objetos por debajo equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4484 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550029 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5858 | SO44084-3 |  | 2020-08-26 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4491 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550033 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5857 | SO44084-2 |  | 2020-08-26 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4488 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550023 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5856 | SO44084-1 |  | 2020-08-26 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4497 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550007 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5855 | SO46932-49 |  | 2020-12-16 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4410 | STRYKER | SV2 | 2043100015750033 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5854 | SO46932-48 |  | 2020-12-16 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) la baranda izquierda presenta liberador partido. Equipo queda operando con baranda fija | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4401 | STRYKER | SV2 | 2412100015550015 | UCI 3 |  |  | STRYKER
5853 | SO44084-34 |  | 2020-09-17 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0072 | STRYKER | SV2 | 2551100015750060 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5852 | SO44084-37 |  | 2020-09-17 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0067 | STRYKER | SV2 | 2551100015750047 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5851 | SO44084-36 |  | 2020-09-17 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00471 | STRYKER | SV2 | 2551100015750041 | PARTOS |  |  | STRYKER
5850 | SO44084-40 |  | 2020-09-17 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0068 | STRYKER | SV2 | 2551100015750020 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5849 | SO44084-38 |  | 2020-09-17 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0070 | STRYKER | SV2 | 2551100015750023 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5848 | SO44084-35 |  | 2020-09-17 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0069 | STRYKER | SV2 | 2551100015750012 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5847 | SO44084-39 |  | 2020-09-17 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0073 | STRYKER | SV2 | 2551100015750006 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5846 | SO44084-41 |  | 2020-09-17 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4378 | STRYKER | SV2 | 2043100015750030 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5845 | SO44084-60 |  | 2020-10-21 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00429 | STRYKER | SV2 | 2043100015750015 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5844 | SO45781-1 |  | 2020-10-21 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4789 | STRYKER | 7500 | 2043100015750077 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5843 | SO44084-59 |  | 2020-10-15 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4490 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550032 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5842 | SO44084-58 |  | 2020-10-15 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4495 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550039 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5841 | SO44084-32 |  | 2020-09-10 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4496 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550001 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5840 | SO46932-47 |  | 2020-12-15 | Se realiza inspección y verificación de equipo, partes y accesorios, pruebas de funcionamiento. Revisión de equipo se realiza con paciente y ayuda de personal asistencial. Equipo presenta partidura de gancho liberador de baranda izquierda( HM-02-374) lo que no permite bajar la baranda, se necesita cambio. Equipo operativo, se recomienda mejorar procesos de limpieza y desinfección. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | STRYKER
5839 | SO46932-46 |  | 2020-12-15 | SE EJECUTA PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRITO EN PROTOCOLO EMITIDO POR FABRICA. SE EAJUSTA TORNILLERIA DE 5TA RUEDA Y SE LUBRICA. EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL SE RECOMIENDA MEJORAR PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION POR EVIDENCIA DE FLUIDOS | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4381 | STRYKER | SV2 | 2134100015550005 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5838 | SO46932-45 |  | 2020-12-15 | Se realiza inspección y verificación de equipo, partes y accesorios, pruebas de funcionamiento. Revisión de equipo se realiza con paciente y ayuda de personal asistencial , se encuentra gancho liberado de baranda izquierda (HM-02-374) partido, que no le permite bajar la baranda, se necesita cambio. Equipo operativo, se recomienda mejorar procesos de limpieza y desinfección. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4382 | STRYKER | SV2 | 2043100015750032 | UCI NEURO |  |  | STRYKER
5837 | SO46932-44 |  | 2020-12-15 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. se evidencia la falta de 3 tornillos HM-05-041 que sostiene el sistema de 5ta rueda necesita los tornillos para ajuste de la 5ta rueda la cual se encuentra operativa y se sigue accionando. equipo queda operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4393 | STRYKER | SV2 | 2134100015550006 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5836 | SO46932-43 |  | 2020-12-14 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Equipo se encuentra funcional y se evidencia comienzos de oxidación y restos de fluidos en componentes | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4395 | STRYKER | SV2 | 2412100015550019 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | STRYKER
5835 | SO46932-42 |  | 2020-12-14 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Equipo se encuentra funcional y se evidencia oxidación y estos de fluidos en componentes | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00459 | STRYKER | SV2 PLUS | 2134100015750037 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5834 | SO46932-41 |  | 2020-12-14 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fabrica. Se evidencia cable de poder sin pin a tierra, además de no contar con toma cerca para conectar, equipo se encontró descargado y queda operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4466 | stryker | sv2Plus | 1808100015550022 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | STRYKER
5833 | 302319242 |  | 2020-12-15 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4665 | WEM | SS-501SX | CAC0003143 | HEMODINAMIA |  |  | MEDTRONIC
5832 | SO46392-40 |  | 2020-12-10 | SE APLICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON PROTOCOLO EMITIDO POR FABRICA, CHECK LIST Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO . EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL Y SE EVIDENCIA OXIDACIÓN Y RESTOS DE FLUIDOS EN COMPONENTES. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4403 | STRYKER | SV2 | 2412100015550013 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5831 | SO46932-39 |  | 2020-12-10 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica, check list y pruebas de funcionamiento . Equipo se encuentra funcional y se evidencia oxidación y restos de fluidos en componentes. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4415 | STRYKER | SV2 | 1956100015750043 | UCI 3 |  |  | STRYKER
5830 | SO46932-38 |  | 2020-12-10 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4397 | STRYKER | SV2 | 2412100015550025 | UCI 3 |  |  | STRYKER
5829 | PMMC-004 (2) |  | 2020-12-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4755 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023835 | HEMODINAMIA |  |  | MINDRAY
5828 | PMMC-004 |  | 2020-12-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4757 | MINDRAY | BENEHEART R3 | FK-9B020794 | HEMODINAMIA |  |  | MINDRAY
5827 | SO46932-37 |  | 2020-12-10 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo revision y pruebas funcionales descritas en el protocolo de fabrica. Equipo se encuentra en estado operativo Activo fijo:EMCO4399 | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4399 | STRYKER | SV2 | 2412100015550029 | UCI 4 |  |  | STRYKER
5826 | SO44084-33 |  | 2020-09-10 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA40065 | STRYKER | SV2 | 2551100015750031 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5825 | SO44084-29 |  | 2020-09-10 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo No cuenta con colcho original. | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4485 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550042 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5824 | SO44084-31 |  | 2020-09-10 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4489 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550031 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5823 | SO44084-30 |  | 2020-09-10 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4492 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550030 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5822 | SO44084-28 |  | 2020-09-10 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería),daño en canaletas inferiores por posible mal uso control box se encontraron invertidos. Hay signos de manipulación interna | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4494 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550028 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5821 | SO46932-16 |  | 2020-12-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) se requiere cambio de dos motores (YM KIT 100050), se encuentra funcional con evidencias de oxidación | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4424 | STRYKER | SV2 | 2412100015550028 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5820 | SO46932-20 |  | 2020-12-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4396 | STRYKER | SV2 | 2412100015550021 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5819 | 2021-01-14/01 |  | 2021-01-14 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4896 | AEONMED | VG70 | XZZS30422 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | QUIRURGIL S.A.S
5818 | 2021-01-14/02 |  | 2021-01-14 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4895 | AEONMED | VG70 | XZZS33555 | UCIN NORTE |  |  | QUIRURGIL S.A.S
5817 | 2021-01-20/01 |  | 2021-01-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4897 | AEONMED | VG70 | XZZS33737 | URGENCIAS CARTAGO |  |  | QUIRURGIL S.A.S
5816 | SO46932-50 |  | 2021-01-20 | SE APLICA PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CHECK LIST Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DESCRITAS EN PROTOCOLO EMITIDO POR FABRICA. EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00450 | STRYKER | SV2 | 2138100015750048 | ARO II |  |  | STRYKER
5815 | SO46392-51 |  | 2021-01-20 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, check list y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fabrica. Equipo se encuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00451 | STRYKER | SV2 | 2138100015750005 | ARO II |  |  | STRYKER
5814 | 59258 |  | 2020-11-17 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3912 | BLT | M7000 | M009A014297 | CIRENA |  |  | SYSMED
5813 | 9969570200014 |  | 2020-12-29 |  | no | 1 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | 969570200014 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
5812 | 9954853100003 |  | 2020-12-29 |  | no | 1 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | 969570200014 | CIRENA |  |  | EQUITRONIC
5811 | 480200085543 -0003 |  | 2021-01-13 |  | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. |  | SIEMENS
5810 | SO46932-14 |  | 2020-12-01 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO CON PROTOCOLO DE MANUAL DE SERVICIO, SE ENCUENTRA NOVEDAD DE SONIDO IRREGULAR DE MOTORES HIGH /LOW DURANTE ELEVACIÓN DE LITERA DE LA CAMA, Y CONTROL DE ENFERMERIA AVERIADO SE REQUIERE CAMBIO DE MABAS PARTES INSPECCIÓN DE EQUIPO SE REALIZA CON PACIENTE Y SE ENCUENTRA FUNCIONAL CON EVIDENCIAS DE OXIDACIÓN EN ALGUNOS COMPONENTES DEL CHASIS | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4388 | STRYKER | SV2 | 2412100015550020 | UCI NEURO |  |  | STRYKER
5809 | SO46932-15 |  | 2020-12-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, se encuentra novedad de sonido irregular de motores high /low durante elevación de litera de la cama, se requiere cambio de motores (YM-MT-100050) inspección de equipo se realiza con paciente y se encuentra funcional con evidencias de oxidación en algunos componentes del chasis | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4421 | STRYKER | SV2 | 2412100015550018 | UCI 3 |  |  | STRYKER
5808 | SO46932-13 |  | 2020-12-01 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, Motores High/Low se encuentra con sonido irregular durante y uso y requieren cambio. Se evidencia espaldar levemente torcido en un lado por posible mal uso y/o golpe. Equipo se encuentra funcional con signos de oxidación en algunos tornillos y componentes del chasis/ por uso / limpieza y desinfección. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4423 | STRYKER | SV2 | 2412100015550017 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5807 | SO44084-61 |  | 2020-10-27 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Durante revisión se evidencia novedad en ruido en motores HIGH/LOW y se recomienda cambio. Se evidencia control de baranda izquierda en mal funcionamiento por humedad y fluidos. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4376 | STRYKER | SV2 | 2412100015550010 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  |  | STRYKER
5806 | SO46932-34 |  | 2020-12-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4394 | STRYKER | SV2 | 2412100015550004 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5805 | SO46932-32 |  | 2020-12-09 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Equipo se encuentra en buen estado funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00430 | STRYKER | SV2 | 2138100015750054 | UCI 4 |  |  | STRYKER
5804 | SO46932-28 |  | 2020-12-07 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Equipo se encuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00440 | STRYKER | SV2 | 2138100015750043 | PARTOS |  |  | STRYKER
5803 | SO46932-31 |  | 2020-12-09 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00439 | STRYKER | SV2 | 2134100015750026 | UCI NEURO |  |  | STRYKER
5802 | SO496932-36 |  | 2020-12-09 | Se realiza inspección y verificación de equipo mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fabrica. Se evidencia atril en mal estado por posible mal uso/ sobrecarga. Equipo se encuentra operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00432 | STRYKER | SV2 | 2134100015750018 | UCI NEURO |  |  | STRYKER
5801 | SO46932-18 |  | 2020-12-02 | Se realiza inspección y verificación de equipo accesorios y pruebas funcionales. Revisión de equipo se realiza con paciente y ayuda de personal asistencial, se encuentra equipo funcional y se evidencia fluidos y oxidación en componentes . | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00449 | STRYKER | SV2 | 2134100015750010 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
5800 | SO46932-33 |  | 2020-12-09 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. se evidencian golpes y mal uso en algunos componentes del chasis, ni se evidencia daño del pedal break/steek a pesar de dobles del pasador. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4414 | STRYKER | SV2 | 2043100015750016 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5799 | SO46932-30 |  | 2020-12-07 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Se evidencia equipo sin colchón original el cual no afecta funcionamiento. Equipo se encuentra funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00452 | STRYKER | SV2 | 2043100015750014 | ARO |  |  | STRYKER
5798 | SO46932-22 |  | 2020-12-03 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo emitido por fabrica. Equipo se encuentra funcional y se evidencia comienzos de oxidación y restos de fluidos en componentes | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4379 | STRYKER | SV2 | 1956100015750060 | UCI 5 |  |  | STRYKER
5797 | SO46932-29 |  | 2020-12-07 | Se aplica mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. control de baranda izquierdo se encuentra averiado y se conserva desconectado (No. de parte HM-17-311) Equipo se encuentra operativo con control derecho | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4417 | STRYKER | SV2 | 1956100015750007 | PARTOS |  |  | STRYKER
5796 | SO46932-24 |  | 2020-12-07 | SE EJECUTA PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESCRITO EN PROTOCOLO EMITIDO POR FABRICA. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4459 | stryker | sv2Plus | 1808100015550025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | STRYKER
5795 | SO46932-35 |  | 2020-12-09 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Se evidencia 5ta rueda no se acciona por la falta de gancho en el pasador, se instala uno nuevo y queda funcional. Control de baranda izquierdo bloquea la cama por humedad , se seca intermitentemente y se desbloquea equipo. Equipo se encuentra operativo . | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4467 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | STRYKER
5794 | SO46932-17 |  | 2020-12-02 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4436 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550011 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | STRYKER
5793 | 2701 |  | 2020-12-20 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | 04349 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
5792 | 2723 |  | 2020-12-20 |  | no | 1 | Criostato | EMCO4040 | LEICA | CM1860 | 00000003494 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
5791 | SO46932-26 |  | 2020-12-07 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4463 | stryker | sv2Plus | 1808100015550003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | STRYKER
5790 | 2724 |  | 2020-12-20 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4594 | LEICA | RM2125RTS | 04347 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
5789 | 2700 |  | 2020-12-20 |  | no | 1 | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | 2044/00039-247-640-337 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SANITAS
5788 | SO-46932-25 |  | 2020-12-07 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fabrica. Se evidencia cable de poder sin pin a tierra. Equipo se encuentra operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4465 | stryker | sv2Plus | 1647100015550025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | STRYKER
5787 | 2702 |  | 2020-12-18 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3694 | LEICA | M525 F50 | 270514001/300514001 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  | SANITAS
5786 | 18420 |  | 2020-03-05 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías.Se recomienda conectar en toma regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00457 | STRYKER | SV2 PLUS | 2134100015750121 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5785 | 18421 |  | 2020-03-05 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo Equipo se encuentra desconectado y sin acceso a ninguna toma cercana para conectar, sin embargo se conserva en buen estado operativo y se encuentra en uso. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00459 | STRYKER | SV2 PLUS | 2134100015750037 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5784 | 18422 |  | 2020-03-05 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00456 | STRYKER | SV2 PLUS | 2138100015750051 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5783 | 18423 |  | 2020-03-05 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00458 | STRYKER | SV2 PLUS | 1956100015750040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5782 | 18424 |  | 2020-03-05 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00455 | STRYKER | SV2 PLUS | 2138100015750062 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | STRYKER
5781 | 18428 |  | 2020-03-05 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0061 | STRYKER | SV2 | 2551100015750079 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5780 | 18426 |  | 2020-03-05 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0062 | STRYKER | SV2 | 2551100015750043 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5779 | 18427 |  | 2020-03-05 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de emitido por fabrica, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. Se recomienda conectar en toma regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0064 | STRYKER | SV2 | 2551100015750039 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5778 | 18429 |  | 2020-03-05 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0060 | STRYKER | SV2 | 2551100015750072 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5777 | 18430 |  | 2020-03-06 | Se realiza procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00428 | STRYKER | SV2 | 2134100015750048 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5776 | 18432 |  | 2020-03-06 | Se realiza procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00429 | STRYKER | SV2 | 2043100015750015 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5775 | 18433 |  | 2020-03-06 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. Se recomienda conectar en toma regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00424 | STRYKER | SV2 | 2134100015750025 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5774 | 18434 |  | 2020-03-06 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. Se recomienda conectar en toma regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00427 | STRYKER | SV2 | 2134100015750070 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5773 | 18435 |  | 2020-03-06 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00425 | STRYKER | SV2 | 2134100015750011 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5772 | 18436 |  | 2020-03-06 | Se ejecuta procedimiento de mantenimiento preventivo descrito en protocolo emitido por fabrica. Verificación de actuadores ok controles y barandas en buen estado sistema eléctrico/ baterías. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00426 | STRYKER | SV2 | 2134100015750031 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5770 | 4041 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3444 | OHMEDA / INFANT WARMER | CBW-1100 | 1104044 / A01030 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5769 | 4493 |  | 2020-12-16 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHIO | NC | AAJK00404 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5768 | 4482 |  | 2020-12-07 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5766 | 4461 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5765 | 4452 |  | 2020-11-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5764 | 4468 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5763 | 4037 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5762 | 18438 |  | 2020-03-06 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00454 | STRYKER | 7500 | 2134100015750027 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | STRYKER
5761 | 4046 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5760 | 18754 |  | 2020-03-12 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. El equipo se encuentra desconectado y funcionando de manera correcta, batería y control base Ok. Se recomienda conectar en toma regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0067 | STRYKER | SV2 | 2551100015750047 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5759 | 4451 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5758 | 4481 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5757 | 4480 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5756 | 4497 |  | 2020-12-18 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3940 | DRAGER | RESUCITAIRE | HY07422 - 16-31981 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5755 | 4045 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5754 | 18445 |  | 2020-03-12 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. El equipo se encuentra desconectado y funcionando de manera correcta, batería y control base Ok | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0070 | STRYKER | SV2 | 2551100015750023 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5753 | 4047 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5752 | 4039 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5751 | 4044 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5750 | 4038 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5749 | 18446 |  | 2020-03-12 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. El equipo se encuentra desconectado y funcionando de manera correcta, batería y control base Ok Se recomienda conectar a toma regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0073 | STRYKER | SV2 | 2551100015750006 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5748 | 4453 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5747 | 4454 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5746 | 4051 |  | 2020-12-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205108 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5745 | 4477 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066643 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5744 | 4476 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066642 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5743 | 18447 |  | 2020-03-12 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0069 | STRYKER | SV2 | 2551100015750012 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5742 | 4500 |  | 2020-12-18 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5741 | 4495 |  | 2020-12-16 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE |  | OHMEDA |  | AAN500399 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5740 | 4494 |  | 2020-12-16 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1701 | OHIO |  | AAJC00164 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5739 | 4499 |  | 2020-12-18 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5738 | 4492 |  | 2020-12-16 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1662 | ATOM |  | S-0833 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5737 | 4457 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO2020 | MEDIX | SM-401 | 911 | CIPAF |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5736 | 4048 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5734 | 4052 |  | 2020-12-17 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5733 | 4483 |  | 2020-12-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5732 | 4488 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CE7973 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5731 | 4464 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4314 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04001 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5730 | 4467 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4307 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04002 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5729 | 4471 |  | 2020-12-02 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4312 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04003 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5728 | 4479 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04004 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5727 | 4466 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04005 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5726 | 4458 |  | 2020-11-24 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4310 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04006 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5725 | 4478 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4311 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04007 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5724 | 4462 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4309 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04008 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5723 | 4455 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4189 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04009 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5722 | 4463 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4188 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04010 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5721 | 4053 |  | 2020-12-17 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5720 | 4042 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5719 | 4491 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5718 | 4486 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4585 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05006 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5717 | 4485 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4587 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05010 | PARTOS |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5716 | 4043 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1335 | ATOM | V-2100G | 1684082 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5715 | 4459 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4502 | MEDICAL |  | 13AHZG02001 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5714 | 4469 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02003 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5713 | 4465 |  | 2020-11-30 |  | si | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5712 | 4470 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | 1678626 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5711 | 18448 |  | 2020-03-12 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0072 | STRYKER | SV2 | 2551100015750060 | PUERPERIO |  |  | STRYKER
5710 | 59551 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4120 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17410087PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
5709 | 59577 |  | 2020-12-12 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19083739 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5708 | 59552 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
5707 | 59247 |  | 2020-12-04 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440046PA | UCI TRANSPLANTE |  |  | SYSMED
5706 | 59557 |  | 2020-12-04 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  | SYSMED
5705 | 59558 |  | 2020-12-05 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA |  |  | SYSMED
5704 | 59664 |  | 2020-12-10 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5703 | 59668 |  | 2020-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5702 | 59670 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0306 | SPACELABS | 90309 | 309 - 001674 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5701 | 59671 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9 |  |  | SYSMED
5700 | 59676 |  | 2020-12-18 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GENERAL | EMCO3739 | OLYMPUS | FSN | 2014WSHL-ECC-0001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5699 | 59651 |  | 2020-12-04 |  | no | 1 | [8 empty] | SYSMED
5698 | 59660 |  | 2020-12-07 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0408 | CHICAGO SURGICAL |  | 338 CAT 400 | LABORATORIO |  |  | SYSMED
5697 | 59653 |  | 2020-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4342 | BIOCARE | IM-12 | C318110353 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
5696 | 59658 |  | 2020-12-07 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
5695 | 59657 |  | 2020-12-07 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | SYSMED
5694 | 59654 |  | 2020-12-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | SYSMED
5693 | 59250 |  | 2020-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP |  |  | SYSMED
5692 | 18449 |  | 2020-03-12 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00471 | STRYKER | SV2 | 2551100015750041 | PARTOS |  |  | STRYKER
5691 | 59221 |  | 2020-12-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | INVENTARIO |  |  | SYSMED
5690 | 59220 |  | 2020-12-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00068 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | FONOAUDIOLOGIA |  | SYSMED
5689 | 59656 |  | 2020-12-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
5688 | 59667 |  | 2020-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | C318100239 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | SYSMED
5687 | 59673 |  | 2020-12-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
5686 | 59663 |  | 2020-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4206 | BIOCARE | IM-12 | C318110356 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5685 | 59666 |  | 2020-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5684 | 59662 |  | 2020-12-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | SYSMED
5683 | 59669 |  | 2020-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5682 | 59677 |  | 2020-12-18 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
5681 | 59569 |  | 2020-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5680 | 59565 |  | 2020-12-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | IMEC-10 | KN-73006813 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
5679 | 59567 |  | 2020-12-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
5678 | 59566 |  | 2020-12-09 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
5677 | 59564 |  | 2020-12-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2586 | SPACELABS | 6929 | 1369-006929 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5676 | 59560 |  | 2020-12-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | SYSMED
5675 | 59563 |  | 2020-12-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA |  |  | SYSMED
5674 | 59562 |  | 2020-12-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5637 | BIOCARE | IM-12 | C318100240 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5673 | 59591 |  | 2020-12-18 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3409 | MINDRAY | PM-9000 | W-1708478 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5672 | 59561 |  | 2020-12-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | PARTOS |  |  | SYSMED
5671 | 59559 |  | 2020-12-05 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 501018 | SPACELABS | 90309 | 309-011330 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
5670 | 59672 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3469 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090004 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
5669 | 59556 |  | 2020-12-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  | SYSMED
5668 | 59554 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS |  |  | SYSMED
5667 | 59553 |  | 2020-12-03 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS |  |  | SYSMED
5666 | 59248 |  | 2020-12-02 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738601 | PARTOS |  |  | SYSMED
5665 | 59246 |  | 2020-12-02 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | PARTOS |  |  | SYSMED
5664 | 59249 |  | 2020-12-02 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  | SYSMED
5663 | 59242 |  | 2020-12-01 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  | SYSMED
5662 | 59245 |  | 2020-12-01 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738591 | PARTOS |  |  | SYSMED
5661 | 5924 |  | 2020-12-01 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | PARTOS |  |  | SYSMED
5660 | 59243 |  | 2020-12-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS |  |  | SYSMED
5659 | 59595 |  | 2020-12-17 |  | no | 1 | COAGULADOR BIPOLAR | EMCO0235 | CODMAN | CMC III | 80 - 1170 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
5658 | 59594 |  | 2020-12-17 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO |  |  | SYSMED
5657 | 59593 |  | 2020-12-17 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY | MULTIGASES | DXF85003114 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | SYSMED
5656 | 59589 |  | 2020-12-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108476 | PARTOS |  |  | SYSMED
5655 | 59590 |  | 2020-12-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3412 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108477 | PARTOS |  |  | SYSMED
5654 | 59592 |  | 2020-12-18 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3406 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108479 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5653 | 59588 |  | 2020-12-16 |  | no | 1 | DOPPLER ULTRASONICO | EMCO3643 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX0358205-13 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | SYSMED
5652 | 59586 |  | 2020-12-16 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  | SYSMED
5651 | 59585 |  | 2020-12-15 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3748 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A0444E002928 | PARTOS |  |  | SYSMED
5650 | 59582 |  | 2020-12-15 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | 912265 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5649 | 59584 |  | 2020-12-15 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5648 | 59583 |  | 2020-12-15 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5647 | 59579 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  | SYSMED
5646 | 59580 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
5645 | 59578 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0073 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5644 | 59581 |  | 2020-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
5643 | 59576 |  | 2020-12-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5642 | 59574 |  | 2020-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3785 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006490274 | QUIROFANO 13 |  |  | SYSMED
5641 | 59573 |  | 2020-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
5640 | 59572 |  | 2020-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
5639 | 59575 |  | 2020-12-11 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GINECO | 51876100 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5638 | 59568 |  | 2020-12-10 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4J44364T | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5637 | 59570 |  | 2020-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP |  |  | SYSMED
5636 | 59555 |  | 2020-12-04 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | PARTOS |  |  | SYSMED
5635 | 59571 |  | 2020-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
5634 | 59652 |  | 2020-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
5633 | 59665 |  | 2020-12-10 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | STRYKER | NR | 130604AB018 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5632 | 480200082303 -0001 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4638 | SIEMENS | ACUSON P500 | 393834 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | SIEMENS
5631 | 18413 |  | 2020-03-04 | se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00450 | STRYKER | SV2 | 2138100015750048 | ARO II |  |  | STRYKER
5630 | 18414 |  | 2020-03-04 | se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00443 | STRYKER | SV2 | 2134100015750042 | PARTOS |  |  | STRYKER
5629 | 18415 |  | 2020-03-04 | se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00440 | STRYKER | SV2 | 2138100015750043 | PARTOS |  |  | STRYKER
5628 | 18416 |  | 2020-03-04 | se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo. El equipo se encuentra desconectado y funcionando de manera correcta, batería y control base Ok. Se conserva almacenado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00451 | STRYKER | SV2 | 2138100015750005 | ARO II |  |  | STRYKER
5627 | 480200083171 -0001 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | 107272 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS |  | SIEMENS
5626 | 18417 |  | 2020-03-04 | se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. prueba de funcionamiento (controles, actuadores, batería) equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00439 | STRYKER | SV2 | 2134100015750026 | UCI NEURO |  |  | STRYKER
5625 | NR |  | 2020-12-30 |  | no | 1 | VIDEO COLPOSCOPIO | EMCO4641 | LEISEGANG | 3MVSC | 19-095006/19-530489 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | BIOCLINICOS
5624 | NR |  | 2020-12-30 |  | no | 1 | SILLÓN GINECOLÓGICO | EMCO4642 | FANAMED | EDYNEMICS | 111219108-19 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | BIOCLINICOS
5622 | PMMC-004 |  | 2020-12-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4759 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-98023834 | HEMODINAMIA |  |  | MINDRAY
5621 | 18418 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00441 | STRYKER | SV2 | 2134100015750063 | ARO |  |  | STRYKER
5620 | 18419 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00452 | STRYKER | SV2 | 2043100015750014 | ARO |  |  | STRYKER
5619 | 18408 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00437 | STRYKER | SV2 | 2134100015750086 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5618 | 18409 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00446 | STRYKER | SV2 | 2138100015750010 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5617 | 18410 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00435 | STRYKER | SV2 | 2134100015750103 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5616 | 18411 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00445 | STRYKER | SV2 | 2134100015750075 | ARO II |  |  | STRYKER
5615 | 18412 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00449 | STRYKER | SV2 | 2134100015750010 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
5614 | 18401 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00448 | STRYKER | SV2 | 2134100015750069 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5613 | 18402 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00442 | STRYKER | SV2 | 2134100015750030 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5612 | 18403 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00438 | STRYKER | SV2 | 1956100015750056 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5611 | 18404 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00447 | STRYKER | SV2 | 2138100015750027 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5610 | 59535 |  | 2020-12-23 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | EMCO5259 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000502 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
5609 | 18405 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00436 | STRYKER | SV2 | 2043100015750022 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5608 | 18406 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00434 | STRYKER | SV2 | 2134100015750020 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5607 | 18407 |  | 2020-03-04 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00433 | STRYKER | SV2 | 2138100015750009 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | STRYKER
5606 | 18147 |  | 2020-02-11 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo - Se recomienda dejar conectado en toma regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4490 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550032 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5605 | 18148 |  | 2020-02-11 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4485 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550042 | MEDICA HOMBRES |  |  | STRYKER
5604 | 18146 |  | 2020-02-11 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4497 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550007 | MEDICA MUJERES |  |  | STRYKER
5603 | 18136 |  | 2020-03-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4325 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550008 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | STRYKER
5602 | 18137 |  | 2020-03-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4320 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550033 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | STRYKER
5601 | 18138 |  | 2020-03-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4327 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550002 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | STRYKER
5600 | 16242 |  | 2019-09-26 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4319 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550028 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | STRYKER
5599 | 18139 |  | 2020-03-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4319 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550028 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | STRYKER
5598 | 18140 |  | 2020-03-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4324 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550006 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | STRYKER
5597 | 18141 |  | 2020-03-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4323 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550021 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | STRYKER
5596 | MCO-2000 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4787 | WEINMANN | MEDUMAT STANDARD 2 | 2300 | AMBULANCIA |  |  | IMPOCOR
5595 | MCO-4770 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4770 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042634 | HEMODINAMIA |  |  | IMPOCOR
5594 | MCO-1707 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4768 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061707 | HEMODINAMIA |  |  | IMPOCOR
5593 | MCO-2632 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4766 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042632 | HEMODINAMIA |  |  | IMPOCOR
5591 | MCO-4765 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4765 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042636 | HEMODINAMIA |  |  | IMPOCOR
5590 | MCO-2633 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4763 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042633 | HEMODINAMIA |  |  | IMPOCOR
5589 | MCO-1709 |  | 2020-10-29 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4769 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061709 | HEMODINAMIA |  |  | IMPOCOR
5588 | MCO-2635 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4764 | MINDRAY | IMEC-12 | EV-91042635 | HEMODINAMIA |  |  | IMPOCOR
5587 | MCO-1710 |  | 2020-10-30 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4767 | MINDRAY | IMEC-10 | EX-8A061710 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
5586 | NO REGISTRA |  | 2019-10-28 |  | no | 1 | LASER DE HOLMIO | EMCO3696 | DORNIER MED TECH | MEDILAS H UROPULSE | HRM0100 | CLINICA AL ALBA |  |  | EUROCIENCIA
5585 | 59534 |  | 2020-12-15 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5584 | 24972 |  | 2020-10-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | TRIAGE |  |  | MCL
5583 | WO-01089854 |  | 2018-11-30 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | 1073 | QUIROFANO NEURO |  |  | PHILIPS
5582 | 59531 |  | 2020-10-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5581 | 24960 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5580 | 24957 |  | 2020-10-26 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4555 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460037 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5579 | 24964 |  | 2020-10-26 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5578 | 24961 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5577 | 24956 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460014 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5575 | 24958 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4572 | HEALTH O METER | 500KL | 5000156952 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5574 | 24955 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4573 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5573 | 24953 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4574 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157080 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5572 | 24954 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4576 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157052 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5571 | 24962 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE |  |  | SUKHI
5570 | 24965 |  | 2020-10-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5569 | 24971 |  | 2020-10-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5568 | 24970 |  | 2020-10-27 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5567 | 24968 |  | 2020-10-27 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5566 | 24969 |  | 2020-10-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5565 | 24967 |  | 2020-10-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SUKHI
5564 | 72530 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | CÁMARA FONDO DE OJO / ANGIOGRAFO | 49972800 | CARL ZEISS | VISUCAM 500 NM/FA | 1036953 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
5563 | 72534 |  | 2020-10-28 |  | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA |  |  | KAIKA
5562 | 59526 |  | 2020-12-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5561 | 59529 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5560 | 59513 |  | 2020-10-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5559 | 59523 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5558 | 59521 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5557 | 59512 |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5556 | 59506 |  | 2020-10-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5555 | 59198 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5554 | 59507 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5553 | 3997 |  | 2020-07-28 |  | si | 1 | INCUBADORA | EMCO1340 | ATOM | V-2100G | 1684085 | CIRENA |  |  | ARBOLEDA EQUIPOS
5552 | 59525 |  | 2020-10-15 | SE RETIRA DIGITALIZADOR DE PANTALLA DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA QUEBRADO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL SIN TACTIL PERO CON PERILLA PARA DESPLAZAMIENTO EN PANTALLA. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002917 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5551 | 59522 |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5550 | 59519 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5549 | 59518 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
5548 | 59517 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
5547 | 59516 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5546 | 59514 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026810 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5545 | 59511 |  | 2020-10-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5544 | 59520 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5543 | 52305 |  | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO |  |  | SYSMED
5542 | 55012 |  | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO |  |  | SYSMED
5541 | 55046 |  | 2019-02-21 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO |  |  | SYSMED
5540 | 57741 |  | 2019-08-23 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO |  |  | SYSMED
5539 | 59509 |  | 2020-10-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5538 | 59505 |  | 2020-12-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5537 | 59504 |  | 2020-10-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5536 | 59503 |  | 2020-10-14 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-023 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5535 | 59502 |  | 2020-10-20 | Equipo sin accesorios para realizar pruebas de NIBP y SpO2. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SB60651532216A | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA |  | SYSMED
5534 | 59199 |  | 2020-10-21 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
5533 | 41853 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004830 | MEDICA HOMBRES |  |  | GILMEDICA
5532 | 41856 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5764 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002333 | N/R |  |  | GILMEDICA
5531 | 41854 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5763 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002331 | N/R |  |  | GILMEDICA
5530 | 41693 |  | 2020-11-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 111110061082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
5529 | 41690 |  | 2020-11-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4182 | Neumovent | Advance | 181140461081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5528 | 41688 |  | 2020-11-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4156 | Neumovent | Advance | 181140221081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
5527 | 41687 |  | 2020-11-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4155 | Neumovent | Advance | 181140211081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5526 | 41860 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3457 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5525 | 41857 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002334 | UCIN |  |  | GILMEDICA
5524 | 41855 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002332 | UCI 4 |  |  | GILMEDICA
5523 | 41852 |  | 2020-11-11 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | GILMEDICA
5522 | 41851 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004820 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
5521 | 41700 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | MEDICA MUJERES |  |  | GILMEDICA
5520 | 41699 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | GILMEDICA
5519 | 41698 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | GILMEDICA
5518 | 41697 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004811 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
5517 | 41696 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004810 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
5516 | 41695 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
5515 | 41694 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
5514 | 41692 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4532 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004805 | PUERPERIO |  |  | GILMEDICA
5513 | 41686 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4482 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00002J | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5512 | 41685 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4481 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00001H | CIRENA |  |  | GILMEDICA
5511 | 40970 |  | 2020-06-23 |  | no | 1 | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | 33/01/18 | ECOGRAFO3 |  |  | GILMEDICA
5510 | 24959 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | MCL
5509 | 59299 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
5508 | 59237 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4121 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY71410108PA | URGENCIAS |  |  | SYSMED
5507 | 59236 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | UCI 3 |  |  | SYSMED
5506 | 59096 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5505 | 59273 |  | 2020-11-21 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
5504 | 59269 |  | 2020-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5503 | 59268 |  | 2020-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5502 | 59270 |  | 2020-11-20 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5501 | 59271 |  | 2020-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5500 | 59264 |  | 2020-11-19 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1204 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13998 | ARO |  |  | SYSMED
5499 | 59255 |  | 2020-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3913 | BLT | M7000 | M009A014309 | CIRENA |  |  | SYSMED
5498 | 59257 |  | 2020-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3914 | BLT | M7000 | M009A014123 | CIRENA |  |  | SYSMED
5497 | 59256 |  | 2020-11-17 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3910 | BLT | M7000 | M009A014298 | CIRENA |  |  | SYSMED
5495 | 59252 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO1082 | SENSORMEDICS | 3100a | AGW01242 | CIRENA |  |  | SYSMED
5494 | 59291 |  | 2020-11-27 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO3888 | MEMMERT | UN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
5493 | 59260 |  | 2020-11-18 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  | SYSMED
5492 | 59259 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF |  |  | SYSMED
5491 | 59263 |  | 2020-11-18 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA |  |  | SYSMED
5490 | 59219 |  | 2020-11-19 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
5489 | 59215 |  | 2020-11-18 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
5488 | 59222 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5487 | 59228 |  | 2020-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN |  |  | SYSMED
5486 | 59225 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5484 | 59223 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | SYSMED
5483 | 59261 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | SYSMED
5482 | 59267 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  | SYSMED
5481 | 59266 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  | SYSMED
5480 | 59265 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5479 | 59272 |  | 2020-11-21 |  | si | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA |  |  | SYSMED
5478 | 59238 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
5477 | 59235 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
5476 | 59297 |  | 2020-11-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5475 | 59296 |  | 2020-11-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  | SYSMED
5474 | 59290 |  | 2020-11-27 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
5473 | 59292 |  | 2020-11-27 |  | no | 1 | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | RVL6515936 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
5472 | 59298 |  | 2020-11-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
5471 | 59227 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
5470 | 59138 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5469 | 59141 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5468 | 18901 |  | 2020-07-09 | Mantenimiento preventivo - Se realiza inspección visual del equipo, verificación de componentes y partes, pruebas de funcionamiento ( Batería, controles, movimientos y ruedas). | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00444 | STRYKER | SV2 | 1956100015750052 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | STRYKER
5467 | 59140 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5466 | 18902 |  | 2020-07-09 | Mantenimiento preventivo - Se realiza inspección visual del equipo, verificación de componentes y partes, pruebas de funcionamiento ( Batería, controles, movimientos y ruedas). | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4404 | STRYKER | SV2 | 2043100015750012 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | STRYKER
5465 | 59142 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA |  |  | SYSMED
5464 | 59145 |  | 2020-11-09 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3905 | BLT | M7000 | M009A014122 | CIRENA |  |  | SYSMED
5463 | 18903 |  | 2020-07-09 | Mantenimiento preventivo - Se realiza inspección visual del equipo, verificación de componentes y partes, pruebas de funcionamiento ( Batería, controles, movimientos y ruedas). | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4406 | STRYKER | SV2 | 2412100015550026 | UCI NEURO |  |  | STRYKER
5462 | 59143 |  | 2020-11-09 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
5461 | 18904 |  | 2020-07-09 | Mantenimiento preventivo - Se realiza inspección visual del equipo, verificación de componentes y partes, pruebas de funcionamiento ( Batería, controles, movimientos y ruedas). | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4407 | STRYKER | SV2 | 1956100015750065 | UCIN |  |  | STRYKER
5460 | 59144 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA |  |  | SYSMED
5459 | 18905 |  | 2020-07-09 | Mantenimiento preventivo - Se realiza inspección visual del equipo, verificación de componentes y partes, pruebas de funcionamiento ( Batería, controles, movimientos y ruedas). | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4411 | STRYKER | SV2 | 2043100015750021 | UCI 4 |  |  | STRYKER
5458 | 59146 |  | 2020-11-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
5457 | 18906 |  | 2020-07-09 | Mantenimiento preventivo - Se realiza inspección visual del equipo, verificación de componentes y partes, pruebas de funcionamiento ( Batería, controles, movimientos y ruedas). | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4409 | STRYKER | SV2 | 1956100015750011 | UCI 4 |  |  | STRYKER
5456 | 59147 |  | 2020-11-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | CIRENA |  |  | SYSMED
5455 | 18907 |  | 2020-07-09 | Mantenimiento preventivo - Se realiza inspección visual del equipo, verificación de componentes y partes, pruebas de funcionamiento ( Batería, controles, movimientos y ruedas). | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4412 | STRYKER | SV2 | 2043100015750028 | UCI 2 |  |  | STRYKER
5454 | 59148 |  | 2020-11-10 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA |  |  | SYSMED
5453 | 59149 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA |  |  | SYSMED
5452 | 59150 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | 124411020002 | CIRENA |  |  | SYSMED
5451 | 59082 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA |  |  | SYSMED
5450 | 59081 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
5449 | 59083 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
5448 | 59086 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA |  |  | SYSMED
5447 | 59084 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
5446 | 59085 |  | 2020-11-12 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600625-EMCO1386 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17452 | CIRENA |  |  | SYSMED
5445 | 59087 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
5444 | 59088 |  | 2020-11-13 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO3869 | EQUATOR | Level 1 | S10002965 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5443 | 59251 |  | 2020-11-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA |  |  | SYSMED
5442 | 59090 |  | 2020-11-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA |  |  | SYSMED
5441 | 59089 |  | 2020-11-13 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA |  |  | SYSMED
5440 | 59253 |  | 2020-11-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3911 | BLT | M7000 | M009A014301 | CIRENA |  |  | SYSMED
5439 | 59136 |  | 2020-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  | SYSMED
5438 | 59137 |  | 2020-11-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  | SYSMED
5437 | 59254 |  | 2020-11-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3904 | BLT | M7000 | M009A014306 | CIRENA |  |  | SYSMED
5436 | 59080 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5435 | 59079 |  | 2020-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3948 | DRAGER | vista 120 | VTSKK0127 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5434 | 59209 |  | 2020-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0161 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5433 | 59203 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5432 | 401324954 |  | 2020-12-12 | Mantenimiento general preventivo por contrato, Limpieza general, ningún hallazgo de fluidos o sangre, revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos. Verificación de la entrega de volumen y flujo, Verificación de funcionamiento con batería , verificación del sistema PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño, prueba de seguridad eléctrica. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | MEDTRONIC
5431 | 59288 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | BAÑO PARA CULTIVO SEROLOGICO | EMCO3883 | MEMMERT | WNB14 | L4151147 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
5430 | 59092 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5429 | 29286 |  | 2020-11-26 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5428 | 59091 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5427 | 59289 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | 51145007 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  | SYSMED
5426 | 59300 |  | 2020-11-27 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | 1071002251 | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
5425 | 59099 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
5424 | 59279 |  | 2020-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
5423 | 59278 |  | 2020-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA |  |  | SYSMED
5422 | 401324952 |  | 2020-12-12 | Mantenimiento general preventivo por contrato, Limpieza general, ningún hallazgo de fluidos o sangre, revisión de los sistemas mecánicos y electrónicos. Verificación de la entrega de volumen y flujo, Verificación de funcionamiento con batería , verificación del sistema PEEP, verificación de todas las funciones de operación, prueba de desempeño, prueba de seguridad eléctrica. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3958 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162488 | UCI |  |  | MEDTRONIC
5421 | 59093 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0076 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5420 | 59274 |  | 2020-11-23 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5419 | 59206 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5418 | 59281 |  | 2020-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5417 | 59205 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5416 | 59280 |  | 2020-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
5415 | 59294 |  | 2020-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN |  |  | SYSMED
5414 | 59295 |  | 2020-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2746 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101295H7 | UCIN |  |  | SYSMED
5413 | 59240 |  | 2020-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN |  |  | SYSMED
5412 | 59202 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5411 | 59282 |  | 2020-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  | SYSMED
5410 | 59210 |  | 2020-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0144 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5409 | 59285 |  | 2020-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
5408 | 59201 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5407 | 59283 |  | 2020-11-25 |  | no | 1 | NEBULIZADOR | EMCO1403 | SUNRISE | PULMO AIDE 5650d | D4101071 | ATENCION DOMICILIARIA |  |  | SYSMED
5406 | 59201 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | SYSMED
5405 | 59284 |  | 2020-11-25 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN |  |  | SYSMED
5404 | 59097 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | SYSMED
5403 | 59275 |  | 2020-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3915 | BLT | M7000 | M009A014300 | CIRENA |  |  | SYSMED
5402 | 59098 |  | 2020-11-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5401 | 59094 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5400 | 59100 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0095 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5399 | 59095 |  | 2020-11-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
5398 | 59218 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5397 | 59214 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5396 | 59216 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  | SYSMED
5395 | 59217 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
5394 | 59212 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5393 | 59213 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
5392 | 59211 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
5391 | 59239 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL |  |  | SYSMED
5390 | 59287 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | SYSMED
5389 | 59208 |  | 2020-11-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3 |  |  | SYSMED
5388 | 59232 |  | 2020-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5387 | 59234 |  | 2020-11-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5386 | 59233 |  | 2020-11-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4438 | WEM | SS-501 SX | CAC0002863 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5385 | 59276 |  | 2020-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5384 | 59277 |  | 2020-11-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
5383 | 59241 |  | 2020-11-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | OLYMPUS | UES40 SURGMASTER | 7036044 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  | SYSMED
5382 | 59226 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5381 | 59224 |  | 2020-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  | SYSMED
5380 | 59231 |  | 2020-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5379 | 59229 |  | 2020-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11 |  |  | SYSMED
5378 | 59207 |  | 2020-11-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | CAC0002864 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5377 | 59204 |  | 2020-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | UCI 2 |  |  | SYSMED
5376 | 30147 |  | 2020-11-26 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | PENLON | SIGMA DELTA | D07070010 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA)
5375 | 96343 |  | 2020-09-22 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | 13-216350 | CIRUGIA
5374 | 96349 |  | 2020-09-23 |  | no | 1 | MONITOR |  | KARL STORZ | 9826NB | H41D10069 | QUIROFANO CENTRAL
5373 | 99239 |  | 2020-10-14 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | KARL STORZ | 264320 | NW15422-B | QUIROFANO CENTRAL
5372 | 99241 |  | 2020-10-14 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | YZ771612-H | QUIROFANO CENTRAL
5371 | 96352 |  | 2020-09-23 |  | no | 1
5370 | 96344 |  | 2020-09-23 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | XV723160-P | QUIROFANO CENTRAL
5369 | 96353 |  | 2020-09-22 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR |  | KARL STORZ | 264320 | UU18348 | QUIROFANO CENTRAL
5368 | 96350 |  | 2020-09-22 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OV713874-P | QUIROFANO CENTRAL
5367 | 96346 |  | 2020-09-22 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | YV6054 | QUIROFANO CENTRAL
5366 | 96344 |  | 2020-09-23 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | OW702404-P | CIRUGIA
5365 | 23108 |  | 2020-10-21 | Se realiza mantenimiento preventivo según protocolo de fabrica. Verificación de piezas, accesorios y litera. Se evidencia proceso de limpieza y desinfección con restos de producto. Equipo se encuentra funcional y se recomienda conectar en toma corriente regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00425 | STRYKER | SV2 | 2134100015750011 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | STRYKER
5364 | 23107 |  | 2020-11-21 | Se realiza mentenimiento preventivo según protocolo de fabrica. Verificación de piezas, acesorios y litera. Se evidencia proceso de limpieza y desinfección con restos de producto. Equipo se encuentra funcional y se recomienda conectar en toma corriente regulado | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00426 | STRYKER | SV2 | 2134100015750031 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL
5363 | 23106 |  | 2020-11-10 | Se aplica protocolo de mantenimiento preventivo según manual de fabrica. Prueba de funcionamiento y se evidencia motores de hgh low tanto de piecero y cabecero con un ruido irregular fuerte durante el ascenso de la litera. Se recomienda cambio de los dos motores. Hay restos de fluidos .Se lubrica chasis. Equipo queda operativo con la novedad de dicho ruido | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4806 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750010 | UCI 2
5362 | 23105 |  | 2020-11-10 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, chequeo e inspección física del equipo y accesorios. Lubricación 5° rueda y barandas Pruebas de funcionamiento donde se nota ruido irregular y fuerte proveniente de motores high low. Se recomienda cambio del mismo. Equipo se encuentra operativo con la novedad del sonido en elevación,, se recomienda mejorar procesos de limpieza y desinfección. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4390 | STRYKER | SV2 | 2412100015550001 | UCI 4
5361 | S046932-12 |  | 2020-11-24 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica. Equipo se encuentra | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4462 | stryker | sv2Plus | 1647100015550022 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
5360 | S046932-11 |  | 2020-11-24 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica. Se evidencia que sticker de activo fijo EMCO4460 oclta registro sanitario del equipo. Equipo se encuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4460 | stryker | sv2Plus | 1647100015550032 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
5359 | S046932-10 |  | 2020-11-24 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica. Se realiza conexión y pruebas de batería OK. Se evidencia control de enfermería sin gancho de sujeción. Equipo se encuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4461 | stryker | sv2Plus | 2412100015550008 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
5358 | S046932-9 |  | 2020-11-24 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica. Equipo se encuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4435 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550001 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
5357 | S046932-8 |  | 2020-11-24 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica. Lubricación de barandas izquierdas. Equipo se encuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4429 | stryker | SV2 PLUS | 2138100015750040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
5356 | S046932-7 |  | 2020-11-24 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica. . Equipo se encuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4434 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550009 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
5355 | S046932-6 |  | 2020-10-21 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica. Lubricación de barandas. Se evidencia forro del colchón en mal estado. Equipo se encuentra funcional y se recomienda mantener conectado en toma corriente regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00424 | STRYKER | SV2 | 2134100015750025 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL
5354 | S046932-5 |  | 2020-10-21 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, checklist y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica. Lubricación de barandas. Se evidencia forro del colchón en mal estado. Equipo se encuentra funcional y se recomienda mantener conectado en toma corriente regulado. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00428 | STRYKER | SV2 | 2134100015750048 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL
5353 | S046932-4 |  | 2020-11-23 | Se aplica procedimeino de mantenimiento preventivo, inspección y verificación física y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica Se evidencia malos procesos de limpieza y desinfección, y marcas en barandas por goles. Equipo se ecuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4383 | STRYKER | SV2 | 2043100015750006 | UCI CARDIOVASCULAR I
5352 | S046932-3 |  | 2020-06-30 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, inspección y verificación física y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica Lubricación de barandas. Equipo se encuentra funcional | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4416 | STRYKER | SV2 | 1956100015750048 | UCIN
5351 | S046932-2 |  | 2020-09-17 | Se aplica procedimiento de mantenimiento preventivo, inspección y verificación física y pruebas de funcionamiento descritas en protocolo emitido por fábrica | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00441 | STRYKER | SV2 | 2134100015750063 | ARO
5349 | 18908 |  | 2020-07-09 | Se realiza instalación de dos motores hight low que presentaban ruido al ascenso del plano de la cama Prueba de funcionamiento Ok Equipo se entrega funcional. | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4425 | STRYKER | SV2 | 2412100015550024 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
5348 | 59197 |  | 2020-11-18 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
5347 | OTT-41296 |  | 2020-11-24 | Se requiere ajuste de soporte de lamina Superior, se encuentra doblado, para tal fin se debera contar con tornillos plasticos ya que los que se encuentran cuando se retiren pueden no quedar utiles. | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4613 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12192 | QUIROFANO 7
5346 | 480200084495-0001 |  | 2020-11-26 | Mantenimiento preventivo programado | no | 1 | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | TOMOGRAFIA
5345 | WO-07531087 |  | 2020-11-24 | Se recomienda programar recarga completa de software debido a que el equipo se bloquea cuando se abren estudios ya creados, se debe tener en cuenta que cuando se realice la recarga se borrará toda la información de paciente incluyendo imágenes y videos. | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO3246 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6 / D50976 | PERINATOLOGIA
5344 | NO APLICA |  | 2020-10-22 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6D59485 | CONSULTA EXTERNA CARTAGO
5343 | 59055 |  | 2020-10-14 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1307 | MACROSEARCH | NR | BF012 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
5342 | 59017 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4077 | SMAFF | SXT5A | L7,18,111 | PARTOS
5341 | 59018 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050007 | PARTOS |  |  | SYSMED
5340 | 59019 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO3896 | BOECO | VI-PLUS | O1020314102527 | BANCO DE LECHE HUMANA
5339 | 59020 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO1689 | SHUCO | 130 | 59700024909 | MEDICA MUJERES
5338 | 59021 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | LÁMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4552 | KRAMER |  |  | Enfermedades Huerfanas
5337 | 59022 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | UCI CARDIOVASCULAR I
5336 | 59023 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA
5335 | 59024 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00076 | UCI 4
5334 | 59027 |  | 2020-10-13 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | BANCO DE SANGRE NORTE
5333 | 59028 |  | 2020-10-13 |  | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | 150524 | BANCO DE SANGRE NORTE
5332 | 59026 |  | 2020-10-13 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL
5331 | 59060 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE
5330 | 59103 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION
5328 | 59001 |  | 2020-10-05 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA
5327 | 59010 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8
5326 | 59011 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO
5325 | 59114 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | BAÑO MARIA | EMCO1265 | LAB LINE | MULTIBLOCK | 0996-1175 | BIOLOGIA MOLECULAR
5324 | 59101 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA | EMCO1067 | BECKIMAN | MICROFUGE E | 348720 | BIOLOGIA MOLECULAR
5323 | 59031 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO
5322 | 59102 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO1255 | IEC | MP4R | 24382451 | LABORATORIO
5321 | 59032 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | 64750105 | BIOLOGIA MOLECULAR
5320 | 59109 |  | 2020-10-19 |  | si | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000358 | LABORATORIO
5319 | 59105 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO1253 | EMERSON | SA55NXGTC-4143 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
5318 | 59106 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO1311 | OHAUS | 210GR | AA32050 | LABORATORIO
5317 | 59107 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0882 | OHAUS | ADVENTURER AR3130 | 220122820084P | LABORATORIO
5316 | 59108 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | LABORATORIO
5315 | 59110 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | BF009 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
5314 | 59125 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | DIGISYSTEM LAB. INSTRUMENTS INC | DSC156T | S2043001 | BANCO DE SANGRE NORTE
5312 | 59124 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
5311 | 59126 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | 207729 | OHAUS | 2Kg-5Lb | AA28748 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
5310 | 59127 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO0930 | OHAUS | HARVARD 2Kg | 100910 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
5309 | 59128 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
5308 | 59052 |  | 2020-10-10 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2
5307 | 59051 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13
5306 | 59004 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA)
5305 | 59002 |  | 2020-10-05 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | ARUM0112 | QUIROFANO CENTRAL
5304 | 59005 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA
5303 | 59008 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
5302 | 59009 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | QUIROFANO CENTRAL
5301 | 59012 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS
5300 | 59003 |  | 2020-10-06 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5299 | 59007 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3583 | SPACELABS | BLEASE FOCUS | FOCU-101643 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1
5298 | 59053 |  | 2020-10-10 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA
5297 | 59071 |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630 | 100700003876 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
5296 | 59112 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | 4540 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74643 | LABORATORIO | HEMATOLOGÍA
5295 | 59111 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1301 | MACROSEARCH |  | BF010 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
5294 | 59113 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO
5293 | 59116 |  | 2020-10-21 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO
5292 | 59068 |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | SYSMED
5291 | 59067 |  | 2020-10-21 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3408 | MINDRAY | PM-9000 | W-1078475 | UNIDAD DE QUEMADOS
5290 | 59122 |  | 2020-10-22 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO0895 | KRADER | IMP001 | 240 | LABORATORIO
5289 | 59118 |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA
5288 | 59121 |  | 2020-10-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION |  |  | SYSMED
5287 | 59117 |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
5286 | 59115 |  | 2020-10-21 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
5285 | 59120 |  | 2020-10-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
5284 | 59119 |  | 2020-10-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
5283 | 59129 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO
5282 | 59130 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | ENDOSCOPIA
5281 | 59131 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA
5280 | 59132 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2740 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLV-160 | 7950890 / 7432291 | ENDOSCOPIA
5279 | 59133 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5278 | 59077 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3978 | SLIMAX-C LED PLUS | CGBASE-2 | C176106 | ODONTOLOGIA
5277 | 59078 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3976 | CGBASE-2 | SLIMAX-C LED PLUS | C176080 | ODONTOLOGIA
5276 | 59134 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635 | 090500000101 | UCI NEURO
5275 | 59072 |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO
5274 | 59066 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
5273 | 59030 |  | 2020-10-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5272 | 59029 |  | 2020-10-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5271 | 59061 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE
5270 | 59054 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA
5269 | 59014 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO
5268 | 59025 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
5267 | 59013 |  | 2020-10-09 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3781 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASF-0199 | QUIROFANO CENTRAL
5266 | 59016 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7
5265 | 59075 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO
5264 | 59074 |  | 2020-10-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | 13990 | CIRENA |  |  | SYSMED
5263 | 59073 |  | 2020-10-22 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | C176081 | ODONTOLOGIA
5262 | DR626 |  | 2020-07-15 |  | no | 1 | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | T-SEAL MOBILE | 54692786 | BANCO DE SANGRE
5261 | 59104 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
5260 | 59065 |  | 2020-10-20 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5259 | 59064 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
5258 | 59058 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5257 | 59056 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5256 | 59057 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5255 | 59063 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA
5254 | 41567 |  | 2020-09-25 | Equipo funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4359 | Neumovent | Advance | 181140481081A1V | CIRENA
5253 | 41592 |  | 2020-09-15 | Equipo en correctas condiciones | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | 181140181081A1V | CIRENA
5252 | 41593 |  | 2020-09-15 | Equipo en correctas condiciones | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA
5251 | 41679 |  | 2020-10-30 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4508 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004803 | ANA FRANK
5250 | 41680 |  | 2020-10-30 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4503 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004819 | PEDIATRIA GENERAL
5249 | 41681 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4505 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004821 | PEDIATRIA GENERAL
5248 | 41682 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3
5247 | 41683 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE
5246 | 41684 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II
5245 | 41665 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4154 | Neumovent | Advance | 181140581081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
5244 | 41667 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4151 | Neumovent | Advance | 181140251081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
5243 | 41668 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4170 | Neumovent | Advance | 181140231081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
5242 | 41669 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
5241 | 41670 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003572 | UCI CARDIOVASCULAR I
5240 | 41671 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4223 | MAGNAMED | Oximag | 5945 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
5239 | 41672 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
5238 | 41674 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4186 | MAGNAMED | Oximag | 5939 | CIRENA
5237 | 41675 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4185 | MAGNAMED | Oximag | 5942 | CIRENA
5236 | 41676 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4225 | MAGNAMED | Oximag | 5949 | CIRUGIA
5235 | 41677 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
5234 | 41678 |  | 2020-10-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5233 | 41596 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4166 | Neumovent | Advance | 181140311081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5232 | 41597 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4153 | Neumovent | Advance | 181140351081A1V | URGENCIAS |  |  | GILMEDICA
5231 | 41598 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4176 | Neumovent | Advance | 181140411081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5230 | 41599 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4173 | Neumovent | Advance | 181140441081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5229 | 41999 |  | 2020-10-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | CIRENA
5228 | 42000 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4160 | Neumovent | Advance | 181140281081A1V | UCI |  |  | GILMEDICA
5227 | 41652 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3458 | NEUMOVENT | ADVANCE | 110810131081A1V | URGENCIAS |  |  | GILMEDICA
5226 | 41654 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA
5225 | 41657 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5224 | 41658 |  | 2020-10-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3528 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310011082A1V | CIRENA
5223 | 41660 |  | 2020-10-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | UCI ADULTO NORTE
5222 | 41373 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4158 | Neumovent | Advance | 181140511081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5221 | 41374 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4159 | Neumovent | Advance | 181140521081A1V | CIPAF |  |  | GILMEDICA
5220 | 41375 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4184 | Neumovent | Advance | 181140531081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5219 | 41376 |  | 2020-10-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4164 | Neumovent | Advance | 181140541081A1V | CIPAF |  |  | GILMEDICA
5218 | 41377 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4183 | Neumovent | Advance | 181140551081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5217 | 41379 |  | 2020-02-08 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4152 | Neumovent | Advance | 181140561081A1V | CIPAF |  |  | GILMEDICA
5216 | 41380 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4181 | Neumovent | Advance | 181140591081A1V | QUIROFANO RCP |  |  | GILMEDICA
5215 | 41381 |  | 2020-10-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003574 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
5214 | 41382 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | GILMEDICA
5213 | 41383 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003579 | UCI CARDIOVASCULAR I
5212 | 41384 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003688 | UCI CARDIOVASCULAR I
5211 | 41385 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
5210 | 41386 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003692 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
5209 | 41387 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | UCI CARDIOVASCULAR I
5208 | 41391 |  | 2020-10-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | TALLER BIOMÉDICO NORTE
5207 | 41393 |  | 2020-10-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | UCI NEURO
5206 | 41394 |  | 2020-10-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | 181140291081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
5205 | 41395 |  | 2020-10-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | 181140161081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
5204 | 41396 |  | 2020-10-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110051082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
5203 | 41397 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
5202 | 41398 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3707 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
5201 | 41399 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3710 | NEUMOVENT | ADVANCE | 140840091081A1V | UCI
5200 | 3870 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4312 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04003 | CIRENA
5199 | 3874 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4307 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04002 | CIRENA
5198 | 3885 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4314 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04001 | CIRENA
5197 | 3867 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1344 | OHMEDA | OHIO CARE PLUS | HCDA50109 | CIRENA
5196 | 3878 |  | 2020-05-21 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA
5195 | 3888 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA
5194 | 3903 |  | 2020-05-14 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA
5193 | 3910 |  | 2020-05-28 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA
5192 | 3860 |  | 2020-05-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA
5191 | 3857 |  | 2020-05-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA
5190 | 3907 |  | 2020-05-28 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA
5189 | 3863 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA
5188 | 3862 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA
5187 | 3861 |  | 2020-05-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA
5186 | 3890 |  | 2020-05-27 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA
5185 | 3909 |  | 2020-05-28 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA
5184 | 3887 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA
5183 | 3864 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205108 | CIRENA
5182 | 3865 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1347 | ISOLETTE | C450H-1 | WNV04191 | CIRENA
5181 | 3937 |  | 2020-06-02 |  | si | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1701 | OHIO |  | AAJC00164 | CIRENA
5180 | 3938 |  | 2020-06-02 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1662 | ATOM |  | S-0833 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES
5179 | 3048 |  | 2020-05-28 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO2020 | MEDIX | SM-401 | 911 | CIPAF
5178 | 3858 |  | 2020-05-15 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA
5177 | 3855 |  | 2020-05-13 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA
5176 | 3892 |  | 2020-05-21 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04004 | CIRENA
5175 | 3916 |  | 2020-05-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4311 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04007 | CIRENA
5174 | 3045 |  | 2020-05-02 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1335 | ATOM | V-2100G | 1684082 | CIRENA
5173 | 4028 |  | 2020-10-13 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5104 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01009 | PARTOS
5172 | 4027 |  | 2020-10-13 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5105 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01001 | PARTOS
5171 | 4026 |  | 2020-10-13 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5106 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01005 | PARTOS
5170 | 4025 |  | 2020-10-13 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5107 | DAVID | YP-90 | 06AIZA01004 | PARTOS
5169 | 4023 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5079 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01002 | CIRENA
5168 | 4024 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5080 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01006 | CIRENA
5167 | 4022 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5078 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01005 | CIRENA
5166 | 4021 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5077 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05014 | CIRENA
5165 | 4020 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5076 | DAVID | YP-90 | 06AHAA05001 | CIRENA
5164 | 4019 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO5075 | DAVID | YP-90 | 06AHAB01003 | CIRENA
5163 | 54725 |  | 2018-11-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | 6628140861/302931 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5162 | 51671 |  | 2018-05-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | 6628140861/302931 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5161 | 3939 |  | 2020-06-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | partos cartago
5160 | 3941 |  | 2020-06-04 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3561 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205025 | CIRENA BODEGA
5159 | 3859 |  | 2020-05-15 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | 1678626 | CIRENA
5158 | 3884 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4500 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02002 | CIRENA
5157 | 3853 |  | 2020-05-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | CIRENA
5156 | 3876 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4188 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04010 | CIRENA
5155 | 3886 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4189 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04009 | CIRENA
5154 | 3875 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4309 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04008 | CIRENA
5153 | 3872 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4310 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04006 | CIRENA
5152 | 3871 |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04005 | CIRENA
5151 | 3049 |  | 2020-06-04 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4585 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05006 | PARTOS
5150 | 3047 |  | 2020-05-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CE7973 | PARTOS
5149 | 3046 |  | 2020-05-13 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO
5148 | 3912 |  | 2020-05-27 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4587 | DAVID MEDICAL | YP-90A | 06AHAA05010 | PARTOS
5147 | 3914 |  | 2020-05-27 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066643 | PARTOS
5146 | 3913 |  | 2020-05-27 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066642 | PARTOS
5145 | 29522 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU01539 | QUIROFANO URGENCIAS
5144 | E-6014 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | D-VAPOR | ASFJ-0271 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA)
5143 | 29526 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK0755 | QUIMIOTERAPIA
5142 | 29527 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0225 | QUIROFANO CENTRAL
5141 | 29529 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJR07085 | QUIROFANO QUEMADOS
5140 | 29530 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0228 | QUIROFANO QUEMADOS
5139 | 29531 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 7 | BEJR06702 | ENDOSCOPIA
5138 | 29532 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC7 | BEJU07790 | QUIROFANO DE PARTOS
5137 | 29533 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJN02888 | QUIROFANO CENTRAL
5136 | 59534 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0227 | OTORRINOLARINGOLOGIA
5135 | 29535 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0862 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5134 | 29536 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK0754 | ENDOSCOPIA
5133 | 29537 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | 059067 | BAXTER | TEC7 | BEJR07636 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA
5132 | 29538 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASEF0226 | QUIROFANO DE PARTOS
5131 | 29539 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06721 | QUIROFANO CENTRAL
5130 | E-6015 |  | 2020-11-06 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR52011 | QUIROFANO CENTRAL
5129 | 29509 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 7 | BEJR05965 | QUIROFANO NEURO
5128 | 29510 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06685 | QUIROFANO 1- URGENCIAS
5127 | 29513 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06228 | QUIROFANO CENTRAL
5126 | 29514 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJR06720 | QUIROFANO CENTRAL
5125 | 29515 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 | BEJU05787 | QUIROFANO 2 OTORRINO
5124 | 29516 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU06526 | QUIROFANO CENTRAL
5123 | 29517 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC7 SEVOFLURANO | BEJU05557 | QUIROFANO CENTRAL
5122 | 29520 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | DRAGER | VAPOR 2000 | ASFK0757 | OFTALMOLOGIA
5121 | 29521 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC7 | BEJU02952 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
5120 | 29524 |  | 2020-11-04 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | PENLON | SIGMA DELTA | d07070016 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5119 | 29525 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | PENLON | SIGMA DELTA | D07070002 | QUIROFANO 1- URGENCIAS
5118 | E-6019 |  | 2020-11-03 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR52003 | QUIROFANO CENTRAL
5117 | E-6018 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR51070 | QUIROFANO CENTRAL
5116 | E-6017 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESR15117 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
5115 | E-5947 |  | 2020-11-05 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESQ46103 | QUIROFANO NEURO
5114 | E-5948 |  | 2020-11-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR |  | DRAGER | VAPOR 2000 | ARYF0498 | QUIROFANO NEURO
5113 | E-5949 |  | 2020-11-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | 046214 | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESQ47012 | QUIROFANO CENTRAL
5112 | E-5950 |  | 2020-11-08 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | SIN CODIGO | OHMEDA | TEC 6 PLUS | AESQ48009 | ANGIOGRAFIA
5111 | 62817 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3042 | MARCO | RT-300 | 35209 | OFTALMOLOGIA
5110 | 62825 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA
5109 | 62835 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654200 | CARL ZEISS | 30SL-M | Z11811 | OFTALMOLOGIA
5108 | 62959 |  | 2020-09-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
5107 | 62798 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2
5106 | 62832 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3013 | RIESTER | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA
5105 | 62833 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA
5104 | 62834¦ |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO
5103 | 62927 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
5102 | 62926 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
5101 | 62819 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO1768 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS | 12603 | 335033 | OFTALMOLOGIA
5100 | 62746 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | SIN CODIGO | WELCH ALLYN | 767 | 53887107 | OTORRINOLARINGOLOGIA
5099 | 62788 |  | 2020-09-11 |  | si | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA
5098 | 62790 |  | 2020-09-11 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA
5097 | 62787 |  | 2020-09-11 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA
5096 | 62791 |  | 2020-09-11 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA
5095 | 62765 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
5094 | 62773 |  | 2020-09-09 |  | si | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
5093 | 62769 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | 670-011622 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
5092 | 62771 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | 513-000865 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
5091 | 62768 |  | 2020-09-09 |  | si | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
5090 | 62789 |  | 2020-09-11 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | FISIOTERAPIA
5089 | 62776 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
5088 | 62797 |  | 2020-09-12 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | 05125W002632 | ELECTRODIAGNÓSTICO
5087 | 62796 |  | 2020-09-12 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO
5086 | 62824 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1786 | MARCO | Chart Projector Jackson Ville | 23237 | OFTALMOLOGIA
5085 | 62823 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA
5084 | 62822 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | FOROPTERO | SIN CODIGO | AMERICAN OPTICAL | 11320 | AH11391 | OFTALMOLOGIA
5083 | 62821 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
5082 | 62815 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA
5081 | 62818 |  | 2020-09-09 |  | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  | SYSMED
5080 | 62820 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | OFTALMOLOGIA
5079 | 62813 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA
5078 | 62814 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0366 | VALLEYLAB | SSE2L | L2H–18699L–20 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
5077 | 62829 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | A-20082013-1 | ODONTOLOGIA
5076 | 62828 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | LOCALIZADOR DE CONDUCTOS | EMCO3973 | DENSPLY | X-SMART PLUS | 07X78034 | ODONTOLOGIA
5075 | 62802 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
5074 | 62808 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3979 | BEYES | P6 PLUS | S1730437AL | ODONTOLOGIA
5073 | 62805 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | ODONTOLOGIA
5072 | 62827 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
5071 | 62775 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
5070 | 62770 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | 734-001687 | FISIOTERAPIA
5069 | 62784 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | UCI 3
5068 | 62774 |  | 2020-09-09 |  | si | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA
5067 | 62778 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM600 | 09776E85 | HIDROTERAPIA
5066 | 62780 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | GRUA |  | INVACARE | RELIANT 250 | GB13041606 | HIDROTERAPIA
5065 | 62779 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA
5064 | 62777 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | HIDROTERAPIA
5063 | 62786 |  | 2020-09-10 |  | si | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | ENRAF NONIUS | ENDOMED 582 | 2321 | FISIOTERAPIA
5062 | 62785 |  | 2020-09-10 |  | si | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA
5060 | 62795 |  | 2020-09-11 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | UNIVALLE 53930291 | TRACKMASTER | TMX425C | FV8189 | FISIOTERAPIA
5059 | 62794 |  | 2020-09-11 |  | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
5058 | 62806 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3980 | BEYES | P6 PLUS | S1730457AL | ODONTOLOGIA
5057 | 62809 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3981 | SURGIC AP | NE 180 | D7404262 | ODONTOLOGIA
5056 | 62812 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | ODONTOLOGIA
5055 | 62811 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3984 | SURGIC AP | NE 189 | D7404264 | ODONTOLOGIA
5054 | 62803 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
5053 | 62807 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3977 | BEYES | P6 PLUS | S1730447AL | ODONTOLOGIA
5052 | 62747 |  | 2020-09-04 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA
5051 | 62748 |  | 2020-09-04 |  | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA
5050 | 62749 |  | 2020-09-04 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA
5049 | 62750 |  | 2020-09-04 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA
5048 | 62751 |  | 2020-09-04 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA
5047 | 62753 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA
5046 | 62755 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA
5045 | 62756 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA
5044 | 62757 |  | 2020-09-07 | ¦ | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA
5043 | 62752 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA
5042 | 62758 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1730 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1070 | FISIOTERAPIA
5041 | 62759 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1730 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1070 | FISIOTERAPIA
5040 | 62767 |  | 2020-09-08 |  | si | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO
5039 | 62766 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | 660-020453 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
5038 | 62760 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
5037 | 62781 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 002 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
5036 | 62764 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
5035 | 62761 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA
5034 | 62763 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | A350403 | FISIOTERAPIA
5033 | 62762 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA
5032 | 62826 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA
5031 | 62830 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA
5030 | 62810 |  | 2020-09-08 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | D7804275 | ODONTOLOGIA
5029 | 62914 |  | 2020-09-18 |  | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3057 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
5028 | 62915 |  | 2020-09-18 |  | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3058 | WELCHALLYN | 767 |  | OFTALMOLOGIA
5027 | 62916¦ |  | 2020-09-19 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA
5026 | 62949 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA
5025 | 62946 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4524 | WELCHALLYN | GS 300 |  | PUERPERIO
5024 | 62950 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA
5023 | 62917 |  | 2020-09-21 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3878 | MEDIANA | LUCON | 113510020028 | TOMOGRAFIA
5022 | 62944 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | PARTOS
5021 | 62945 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | PARTOS
5020 | 62948 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530046 | PARTOS
5019 | 62952 |  | 2020-09-24 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
5018 | 62953 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
5017 | 62955 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106377 | ENDOSCOPIA
5016 | 62920 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS
5015 | 62951 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1
5014 | 62954 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
5013 | 63005 |  | 2020-09-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0281 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18746L-20 | QUIROFANO 10
5012 | 63006 |  | 2020-09-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO
5011 | 63004 |  | 2020-09-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | QUIROFANO 1- URGENCIAS
5010 | 62919 |  | 2020-09-23 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0322 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15009L-20 | QUIROFANO 1-OTORRINO
5009 | 62913 |  | 2020-09-18 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3939 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22312AX | QUIROFANO CENTRAL
5008 | 63001 |  | 2020-09-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | QUIROFANO QUEMADOS
5007 | 63002 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51143A | QUIROFANO CENTRAL
5006 | 63003 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3937 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22359AX | QUIROFANO 4
5005 | 62957 |  | 2020-09-25 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
5004 | 62958 |  | 2020-09-25 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4520 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX34643718 | PARTOS
5003 | 62921 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4117 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440049PA | URGENCIAS
5002 | 62923 |  | 2020-09-21 |  | no | 1 | MICROPIPETA | SIN CODIGO | THERMO | NR | LU14669 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
5001 | 62918 |  | 2020-09-21 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0883 | OHAUS | AR3130 ADVENTURED | L220122800878P | LABORATORIO
5000 | 62924 |  | 2020-09-21 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO
4999 | 62922 |  | 2020-09-21 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0413 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4230013 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4998 | 63008 |  | 2020-09-28 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | 1071002252 | OFTALMOLOGIA
4997 | 63009 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | OFTALMOLOGIA
4996 | 63007 |  | 2020-09-28 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO
4995 | 63011 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO
4994 | 63010 |  | 2020-09-29 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO3900 | 3M | RANGER 245 | 74082 | QUIROFANO CENTRAL
4993 | 62912 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4992 | 62911 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
4991 | 62909 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
4990 | 62910 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1
4989 | 62908 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4988 | 62904 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | SYSMED
4987 | 62903 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
4986 | 62905 |  | 2020-09-17 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
4985 | 62906 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  | SYSMED
4984 | 62841 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | 201268088 | OFTALMOLOGIA
4983 | 62838 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA
4982 | 62837 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA
4981 | 62843 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | 1071002248 | OFTALMOLOGIA
4980 | 62792 |  | 2020-09-10 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | PARTOS
4979 | 62929 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | PARTOS
4978 | 20307 |  | 2020-11-04 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4448 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-91001585 | sala de operaciones cartago |  |  | SYSMED
4977 | 62933 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190016 | PARTOS
4976 | 20308 |  | 2020-11-04 | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO-PREVENTIVO EQUIPO QUEDA EN CONDICIONES OPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4447 | MINDRAY | UNIBASE 30 | 29-8B001489 | QUIROFANO CENTRAL
4975 | 62930 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | PARTOS
4974 | 62934 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | QUIROFANO DE PARTOS
4973 | 62932 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | PARTOS
4972 | 62928 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | PARTOS
4971 | 62931 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4133 | WELCHALLYN | GS900 | 10025017113360 | PARTOS
4970 | 62935 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | Lampara pielitica | EMCO4131 | WELCHALLYN | GS900 | 10021317112746 | PARTOS
4969 | 62936 |  | 2020-09-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | INV. 567489 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F2L-20421-T | QUIROFANO 10
4968 | 62937 |  | 2020-09-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4086 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS
4967 | 62939 |  | 2020-09-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4084 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS
4966 | 62942 |  | 2020-09-16 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO4091 | COVIDIEN | WT6000 | SP17060514 | PARTOS
4965 | 62943 |  | 2020-09-16 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4094 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500068 | PARTOS
4964 | 62940 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4098 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500066 | PARTOS
4963 | 62941 |  | 2020-09-16 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | SIN CODIGO | COVIDIEN | WT6000 | SP16100301 | PARTOS
4962 | 62938 |  | 2020-09-16 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4085 | WELCHALLYN | GS300 | SIN SERIAL | PARTOS
4961 | c3486 |  | 2020-10-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 345891/340894 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
4960 | c3487 |  | 2020-10-30 | se encuentran dañadas las ruedas, se recomienda el cambio | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | 6628140861/302931 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4938 | NO APLICA |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE INMUNOSEROLOGÍA |  | ABBOTT | ALINITY I | AI02543 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
4937 | 62744 |  | 2020-09-02 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA
4936 | 62845 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA
4935 | 62844 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA
4934 | 62477 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II
4933 | 62842 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO1772 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | 11625 | BC40752 | OFTALMOLOGIA
4932 | 62839 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887108 | WELCH ALLYN | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
4931 | 62772 |  | 2020-09-09 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | FISIOTERAPIA
4930 | 62799 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
4929 | 62800 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2
4928 | 62801 |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA
4927 | 63012 |  | 2020-09-14 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | D300 | 401310 | OTORRINOLARINGOLOGIA | SALA PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
4926 | 62947 |  | 2020-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | PARTOS
4925 | 63013 |  | 2020-09-11 |  | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
4923 | WO-01942228 |  | 2020-08-27 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | 1073 | QUIROFANO NEURO
4922 | C-3481 |  | 2020-10-22 |  | no | 1 | AUTOCLAVE |  | MATACHANA | 21 ED | 124768 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
4921 | 4053967 |  | 2020-10-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4773 | MINDRAY | IMEC-8 | ew-9a059949 | AMBULANCIA
4920 | 6079 |  | 2020-09-16 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | ECOGRAFO 2
4919 | WO-02059544 |  | 2020-09-21 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4918 | WO-02106254 |  | 2020-09-30 |  | no | 1 | FLUOROSCOPIO | EMCO3016 | PHILIPS | DUODIAGNOST | 413152 / 222187 / 000210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4917 | 114274 |  | 2020-08-25 |  | no | 1 | Esterilizador Peroxido de Hidrogeno |  | ASP | STERRAD S100 | 101038127 | CENTRAL DE ESTERILIZACION
4916 | 41954 |  | 2020-10-01 | Equipo en correcto estado funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4178 | Neumovent | Advance | 181140331081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
4915 | 41955 |  | 2020-10-01 | Equipo OK | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4165 | Neumovent | Advance | 181140371081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
4914 | 41956 |  | 2020-10-01 | Equipo en correcto estado funcional | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | UCI NEURO
4913 | 41957 |  | 2020-01-01 | Equipo en correcto funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4150 | Neumovent | Advance | 181140301081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
4912 | 41959 |  | 2020-10-01 | Equipo funcional | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4265 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003694 | UCI NEURO
4911 | 41960 |  | 2020-10-02 | Equipo sin falla | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4162 | Neumovent | Advance | 181140391081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
4910 | 41961 |  | 2020-10-02 | Equipo operativo | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003695 | UCI NEURO
4909 | 62022 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | 90309/ 90351 | 351-012854 | QUIROFANO CENTRAL
4908 | 41962 |  | 2020-10-02 | Equipo presenta problemas en el modulo de saturación,. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
4907 | 41963 |  | 2020-10-02 | Equipo en correcto estado funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4161 | Neumovent | Advance | 181140171081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
4906 | 41964 |  | 2020-10-02 | Equipo ok | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003578 | UCI NEURO
4905 | 41965 |  | 2020-10-02 | Equipo funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | 181140201081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
4904 | 41966 |  | 2020-10-05 | Equipo funcional | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003573 | UCI NEURO
4903 | 41967 |  | 2020-10-03 | Equipo en estado funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
4902 | 41968 |  | 2020-10-05 | Equipo en correcto estado | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610121082A1V | CIRENA
4901 | 41969 |  | 2020-10-05 | Equipo Ok | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004814 | CIRENA
4900 | 41973 |  | 2020-10-05 | Equipo en correcto estado. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | 181140291081A1V | CIRENA
4899 | 41556 |  | 2020-09-04 | Equipo en correcto estado funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3445 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 110510061082A1V | CIRENA
4898 | 41558 |  | 2020-09-02 | Equipo en correcto estado funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4442 | Neumovent | Advance | 181140381081A1V | CIRENA
4897 | 41560 |  | 2020-09-16 | Equipo en correcta estado funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4444 | Neumovent | Advance | 181140421081A1V | CIRENA
4896 | 41563 |  | 2020-09-18 | Equipo opera en correcta condiciones | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4239 | Neumovent | Advance | 181140261081A1V | CIRENA
4895 | 41565 |  | 2020-09-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | 181140361081A1V | CIRENA
4892 | 41569 |  | 2020-09-29 | Equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3447 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110121082A1V | CIRENA
4891 | 41590 |  | 2020-09-14 | Equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4339 | Neumovent | Advance | 181140471081A1V | CIRENA
4890 | 41591 |  | 2020-09-15 | Equipo opera correctamente | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4340 | Neumovent | Advance | 181140341081A1V | CIRENA
4888 | OTT-46790 |  | 2020-03-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4887 | OTT-46127 |  | 2020-02-14 | SE ENCUENTRA ACCESORIO ROTO: CABLE COVER PART #350Y200063E EL CUAL DEBE SER COTIZADO AL CLIENTE. | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  | AJOVECO
4886 | OTT-46142 |  | 2020-02-25 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4885 | OTT-42894 |  | 2019-08-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850212 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4884 | OTT-42906 |  | 2019-08-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4883 | ott-43568 |  | 2019-08-23 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4796 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4882 | 41571 |  | 2020-09-11 | Equipo en correcto estado funcional | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
4881 | OTT-49055 |  | 2020-07-13 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4192 | FUJIFILM | FDR NANO | 76850211 / C1220219 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
4879 | 41972 |  | 2020-10-06 | Falta cable de ECG | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004829 | CIRENA
4878 | 41973 |  | 2020-10-06 | Falta cable de ECG | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004825 | CIRENA
4877 | 41974 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110071082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
4876 | 41975 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4172 | Neumovent | Advance | 181140191081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  | GILMEDICA
4874 | 41976 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
4873 | 41978 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004818 | CIRENA
4872 | 41979 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004853 | CIRENA
4871 | 41982 |  | 2020-10-07 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4171 | Neumovent | Advance | 181140321081A1V | TALLER BIOMEDICO
4870 | 41984 |  | 2020-10-05 | El equipo no pasa test inicial de funcionamiento, queda funcionando parcialmente. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4179 | Neumovent | Advance | 181140401081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
4869 | 41989 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4175 | Neumovent | Advance | 181140431081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
4868 | 41990 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4163 | Neumovent | Advance | 181140451081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
4867 | 41991 |  | 2020-10-06 | Requiere cambio de Kit de mantenimiento 10.000 horas. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4177 | Neumovent | Advance | 181140491081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
4866 | 41992 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004833 | UCIN
4865 | 41993 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004835 | UCI 5
4864 | 41996 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004840 | UCI 5
4863 | 41997 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004841 | UCI 5
4862 | 41998 |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004844 | UCI 5
4861 | sin codigo |  | 2020-02-26 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA
4860 | sin codigo |  | 2020-02-25 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS
4859 | sin codigo |  | 2020-02-25 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS
4858 | sin codigo |  | 2020-05-29 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK436 | ATOS | 2012 |  | LABORATORIO
4857 | sin codigo |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK 437 | ATOS | 2012 |  | ATENCION DOMICILIARIA
4856 | sin codigo |  | 2020-05-29 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK435 | ATOS | 2012I |  | ATENCION DOMICILIARIA
4854 | 41357 |  | 2020-06-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004831 | UCIN
4853 | 41361 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4159 | Neumovent | Advance | 181140521081A1V | CIPAF
4852 | 41362 |  | 2020-06-26 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4164 | Neumovent | Advance | 181140541081A1V | CIPAF
4851 | 41363 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4152 | Neumovent | Advance | 181140561081A1V | CIPAF
4850 | 41351 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004840 | UCI 5
4849 | 41352 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4285 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004839 | UCIN
4848 | 41353 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | UCI 5
4847 | 41354 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003682 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
4846 | 41355 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4506 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004804 | ANHELO DE VIDA
4845 | 41356 |  | 2020-06-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4507 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004828 | ANHELO DE VIDA
4844 | C-3310-KAIKA |  | 2020-10-06 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | QUIROFANO 2 OFTALMO
4843 | sin codigo |  | 2020-09-18 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL340 | NISSAN | 2020 |  | URGENCIAS
4842 | sin codigo |  | 2020-05-18 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL099 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS
4841 | sin codigo |  | 2020-05-20 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OYL604 | CHEVROLET | 1995 | M9420J311L86 | BANCO DE SANGRE
4840 | sin codigo |  | 2020-09-28 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONK063 | IVECO | 2008 | N.I | BANCO DE SANGRE
4839 | sin codigo |  | 2020-09-28 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI917 | IVECO | 2007 | 3292 | URGENCIAS
4838 | sin codigo |  | 2020-05-27 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI876 | IVECO | N.I | 3355 | URGENCIAS
4837 | sin codigo |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | OTM020 | TOYOTA | 2000 | 2224790 | SERVICIOS GENERALES Y SEGURIDAD
4836 | sin codigo |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI996 | HYUNDAI | N.I | D4BB7435730 | OFICINA GESTION TECNICA Y LOGISTICA
4835 | sin codigo |  | 2020-09-25 |  | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONI998 | HYUNDAI | 2008 | D4BB7436051 | URGENCIAS
4834 | sin codigo |  | 2020-05-25 | Pendiente chapa trasera | no | 1 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | ONL115 | RENAULT | N.I | N.I | URGENCIAS
4833 | 3850 |  | 2020-07-11 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE |  | OHMEDA |  | AAN500399 | QUIROFANO CENTRAL
4832 | 3995 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA
4831 | 3998 |  | 2020-07-28 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA
4830 | 4000 |  | 2020-07-20 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | CIRENA BODEGA
4829 | 3994 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA
4828 | 3992 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3444 | OHMEDA / INFANT WARMER | CBW-1100 | 1104044 / A01030 | CIRENA
4827 | 3943 |  | 2020-06-08 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3558 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205024 | CIRENA
4826 | 3960 |  | 2020-05-13 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | CIRENA
4825 | 3959 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | BODEGA CARTAGO
4824 | 3952 |  | 2020-07-08 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1344 | OHMEDA | OHIO CARE PLUS | HCDA50109 | CIRENA
4823 | 3958 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA
4822 | 3955 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | 13AHZG02003 | CIRENA
4821 | 3957 |  | 2020-07-16 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO4502 | MEDICAL |  | 13AHZG02001 | CIRENA
4820 | 3949 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | CIRENA
4819 | 3954 |  | 2020-05-28 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | CIRENA BODEGA
4818 | 3953 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | CIRENA
4817 | 3945 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4816 | 3947 |  | 2020-06-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3940 | DRAGER | RESUCITAIRE | HY07422 - 16-31981 | QUIROFANO CENTRAL
4815 | 19709-BIOTRONITECH |  | 2020-09-23 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | RV4864 | QUIROFANO CENTRAL
4814 | 19708-BIOTRONITECH |  | 2020-09-22 |  | no | 1 | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | OZ760441-H / RT0040169-K | CIRUGIA
4812 | 19704-biotronitech |  | 2020-09-23 |  | no | 1 | NEUMOINSUFLADOR | 01333 | KARL STORZ | 264320 | PU19471 | QUIROFANO CENTRAL
4811 | 62441 |  | 2020-09-24 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO
4810 | 62440 |  | 2020-09-15 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL
4808 | 19702 |  | 2020-09-23 | Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo según check list adjunto. Dispositivo en funcionamiento normal según especificaciones del fabricante. | no | 1 | Cabezal de camara |  | STORZ | IMAGE 1 HD | XV841228-H | QUIROFANO CENTRAL
4807 | 62484 |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL
4806 | 62483 |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO
4805 | 62536 |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450091PA | SALUD MENTAL
4804 | 62712 |  | 2020-08-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
4803 | 62710 |  | 2020-08-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4802 | 62706 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
4801 | 62704 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES
4800 | 62708 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
4799 | 62486 |  | 2020-08-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES
4798 | 62547 |  | 2020-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | EDAN | iM8 | 360001-M19910220013 | AMBULANCIA
4797 | 62546 |  | 2020-08-06 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00047 | AMBULANCIA
4796 | 62542 |  | 2020-08-06 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO0059 | BURTON | NR | 91619 | DERMATOLOGIA
4795 | 62543 |  | 2020-08-06 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | DERMATOLOGIA
4794 | 62544 |  | 2020-08-06 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA
4793 | 62545 |  | 2020-08-06 |  | no | 1 | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | DERMATOLOGIA
4792 | 62537 |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | DERMATOLOGIA
4791 | 62538 |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO6053 | BERCHTOLD | D540 | 6530060 | DERMATOLOGIA
4790 | 62539 |  | 2020-04-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA
4789 | 62540 |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA
4788 | 62541 |  | 2020-08-05 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA
4787 | 62485 |  | 2020-08-06 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | 80750 | UNIDAD DE QUEMADOS
4786 | 62493 |  | 2020-08-11 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 0054 | BABY SCALE | TANITA 1584 | 840810 | CIPAF
4785 | 62496 |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL
4784 | 62498 |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA
4783 | 62488 |  | 2020-08-10 | SEGUN CORRECTICO 62783, EL EQUIPO ESTA EN OPTIMAS CONDICIOBNES Y NO HACE FALTA NINGUNO DE SUS ACCESORIOS. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | AMBULANCIA CARTAGO
4782 | 62497 |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL |  |  | PH-2015B |  | ANHELO DE VIDA
4781 | 62350 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO4599 | BENQ | TRILITE LED LS800 | 2E257-S6-0055014 | QUIROFANO 7
4780 | 62490 |  | 2020-08-11 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV035 | HEALTH O METER | 450KL |  | ANA FRANK
4779 | 62495 |  | 2020-08-11 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DISCOVER | NR | SIN SERIAL | PERINATOLOGIA
4778 | 62492 |  | 2020-08-11 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTHOMETER | 386KG |  | ANA FRANK
4777 | 62491 |  | 2020-08-11 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | MY WEIGH | MBS2010 |  | ANA FRANK
4776 | 62487 |  | 2020-08-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4439 | BIOROHM | VITALSALVE | 4190102 | AMBULANCIA
4775 | 62549 |  | 2020-08-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | AMBULANCIA
4774 | 62532 |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | BIOCARE | PM-900 | C717101704 | AMBULANCIA
4773 | 62531 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | WEINMANN | STANDARD 2 | 1174 | AMBULANCIA
4772 | 62478 |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NEC CARDIO PACK | 3M33-1 | 4102910 | CIPAF
4771 | 62535 |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas
4770 | 62530 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00153 | AMBULANCIA
4769 | 62664 |  | 2020-08-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3415 | HEALTH O METER | 160kg | 160011960 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA
4768 | 62548 |  | 2020-08-10 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00234 | AMBULANCIA
4767 | 62733 |  | 2020-08-27 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | SUCTION UNIT | 7E-D |  | AMBULANCIA
4766 | 62550 |  | 2020-08-10 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4273 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.196 | AMBULANCIA
4765 | 62533 |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4272 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.166 | AMBULANCIA
4764 | 62721 |  | 2020-08-26 |  | si | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630GL | 020500000153 | MANTENIMIENTO
4763 | 62723 |  | 2020-08-31 |  | no | 1 | NEBULIZADOR |  | THOMAS | medi pump 1121 | 020700026341 | MANTENIMIENTO
4762 | 62730 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MEQ00137 | PROMETALICOS | NR | 82100753 | LAVANDERIA
4761 | 62729 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | BASCULA | MYEQ00548 | DLP | TCS-500KG |  | LAVANDERIA
4760 | 62534 |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3612 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106334 | AMBULANCIA
4759 | 62725 |  | 2020-08-22 |  | si | 1 | BASCULA | MEQ00544 | JCM |  | 000999 | ECONOMATO
4758 | 62654 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | PEDIATRIA GENERAL
4757 | 62657 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | ARO
4756 | 62655 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | SIN CODIGO | SECA | 22089 | 3541317009 | PEDIATRIA GENERAL
4755 | 62658 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL
4754 | 62653 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES |  | SECA |  | 8856296140142 | PEDIATRIA GENERAL
4753 | 62500 |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL
4752 | 62494 |  | 2020-08-11 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA |  | JCM | JCL-006 | 140809192 | CIPAF
4751 | 62740 |  | 2020-08-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3460 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5151F098 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
4750 | 62741 |  | 2020-08-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | MANTENIMIENTO
4749 | 62743 |  | 2020-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
4748 | 62674 |  | 2020-08-19 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO2733 | HEALTH O METER | 160KG | 1600000066 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4747 | 62672 |  | 2020-08-19 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO2737 | HEALTHOMETER | 160KG | 1600000190 | ENDOSCOPIA
4746 | 62673 |  | 2020-08-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL
4745 | 62667 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA
4744 | 62666 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6082 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139459 | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT
4743 | 62668 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA
4742 | 62669 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SECA | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
4741 | 62665 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA
4740 | 62714 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA
4739 | MTTO-24-09-2020-2 |  | 2020-09-24 | SE IDENTIFA: TAPA DE PUNTA DISTAL RAYADA E IMPACTADA. TUBO DE INSERCIÓN OPACO Y RAYADO. TORRE DE MANDOS RAYADA. CONECTOR DE LUZ RAYADO EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES FUNCIONALES | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | 7G361K132 | ENDOSCOPIA
4738 | MTTO-24-09-2020 |  | 2020-09-24 | Se identifica: lente rayado. Tapa de punta distal rayada. Tubo de inserción rayado. Conector de luz rayado. Equipo funcionalmente se encuentra en buenas condiciones | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | 3C643K063 | ENDOSCOPIA
4737 | 62713 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | AUDIOMETRO | EMCO1767 | INTERACOUSTICS | AC-40 | 568863 | OTORRINOLARINGOLOGIA
4736 | 62662 |  | 2020-08-14 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA
4735 | 62656 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA
4734 | 62489 |  | 2020-08-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA |  |  | SIEMENS
4733 | 62661 |  | 2020-08-14 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
4732 | 62660 |  | 2020-08-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
4731 | 62659 |  | 2020-08-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS
4730 | 62709 |  | 2020-08-14 | Se evidencia instalacion de bateria | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  | SYSMED
4729 | 62720 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4728 | WO-00554900-ALCON |  | 2020-09-07 |  | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
4727 | WO-00554898 |  | 2020-09-05 | Se reporta error 8131. Se cambia módulo Láser y Top sensor PCB. Equipo funcional. Cumple STP Alcon. | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
4725 | WO-01918889 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | 840 | HEMODINAMIA
4724 | 4393 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | HOLTER |  | DMS | RESTING | S3-BP-563 | MEDICINA NUCLEAR
4723 | 4394 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | EMCO4498 | TRACKMASTER | TMX428110 | FVDC - 2273/4130 | MEDICINA NUCLEAR
4720 | NO APLICA |  | 2020-05-15 |  | no | 1 | HEMOGLOBINOMETRO |  | PRONTO | MASIMO | 798622 | BANCO DE SANGRE
4719 | 62696 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE |  | Enfermedades Huerfanas
4718 | 62698 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | 136KG | 402569 | UROLOGIA
4717 | 62695 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO4374 | HEALTH O METER | 844KL | 8440086708 | Enfermedades Huerfanas
4716 | 62692 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA
4715 | 62699 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA
4714 | 62724 |  | 2020-08-22 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO
4713 | 62724 |  | 2020-08-22 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO
4712 | 62689 |  | 2020-08-21 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | 120 KG | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA
4711 | 62685 |  | 2020-08-21 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4710 | 62687 |  | 2020-08-21 |  | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | 5374349159819 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4709 | 62690 |  | 2020-08-20 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO3801 | THOMAS | 1630 | 11500009489 | ARO
4708 | 62688 |  | 2020-08-21 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA
4707 | 62683 |  | 2020-08-20 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4706 | 62682 |  | 2020-08-20 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES |  | KENWELL | EB7005 | BD10043722 | ANA FRANK
4705 | 62681 |  | 2020-08-20 |  | no | 1 | BASCULA |  | ONE LIFE | GBS-810 |  | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4704 | 62670 |  | 2020-08-18 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR
4703 | 62678 |  | 2020-08-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MYE000915 | HEALTH O METER |  | 20171204-01565 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS
4702 | 62671 |  | 2020-08-19 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES
4701 | 62727 |  | 2020-08-25 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009847 | BANCO DE SANGRE | DONANTES
4700 | 62728 |  | 2020-08-25 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES
4699 | 1-8645591546 |  | 2020-02-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070400DN | HEMATO-ONCOLOGIA
4698 | 62705 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3947 | SCHILLER | DEFIGARD 5000 | 101996101441 | ENDOSCOPIA
4697 | 62731 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3 |  |  | SYSMED
4696 | 62719 |  | 2020-08-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP
4695 | 62718 |  | 2020-08-25 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3789 | HEALTHOMETER | NR | 4500000873 | DERMATOLOGIA
4694 | 62717 |  | 2020-08-25 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO0068 | SECA | 140 kg |  | DERMATOLOGIA
4693 | 62735 |  | 2020-08-28 |  | si | 1 | BASCULA | EMCO1865 | DETECTO | 130kg |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT
4692 | 62742 |  | 2020-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
4691 | 62737 |  | 2020-08-28 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | K04498 | SECA | 762 | 5762271154963 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4690 | 62739 |  | 2020-08-29 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA)
4689 | 62738 |  | 2020-08-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1350 | DETECTO | 140KG |  | COCINA
4688 | 62734 |  | 2020-08-28 |  | si | 1 | BASCULA | EMCO3404 | HEALTH O METER | 160 KG | 1600011959 | ATENCION DOMICILIARIA
4687 | 62732 |  | 2020-08-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203200004 | AMBULANCIA
4686 | 62722 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | NEBULIZADOR |  | THOMAS | medi pump 1121 | 050700026578 | MANTENIMIENTO
4685 | 62679 |  | 2020-08-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV050 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4684 | 62702 |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA
4683 | 62691 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR
4682 | 62711 |  | 2020-08-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA
4681 | 62707 |  | 2020-08-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS
4679 | 62479 |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
4678 | 62529 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | 360039-M18B11110030 | AMBULANCIA
4677 | 62475 |  | 2020-08-03 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA
4676 | 62481 |  | 2020-08-04 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA
4675 | 62701 |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2Q04A030 | AMBULANCIA
4674 | 62703 |  | 2020-08-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | ODONTOLOGIA
4673 | 62686 |  | 2020-08-21 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA
4672 | ST-01906 |  | 2018-11-13 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4671 | N/T |  | 2019-04-03 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4670 | N/T |  | 2019-05-09 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4669 | ST-02740 |  | 2019-05-09 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES SANGUÍNEOS Y ELECTROLITOS |  | MEDICA | EASYSTAT | 814031007 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4668 | 46534 |  | 2015-01-01 | MANTENIMINETO REALIZADO EN FECHA: 02/07/2014 | no | 1 | MICROPIPETA |  | SARTORIUS BIOHIT | PIPETA VARIABLE 5 - 10 uL | 13596186 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4667 | 647121 |  | 2020-01-10 |  | no | 1 | MICROPIPETA |  | SARTORIUS BIOHIT | PIPETA VARIABLE 100 - 1000 uL | 11036684 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4666 | 579874 |  | 2015-09-15 |  | no | 1 | MICROPIPETA |  | SARTORIUS BIOHIT | PIPETA VARIABLE 5 - 10 uL | 13596186 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4665 | 609495 |  | 2018-01-03 |  | no | 1 | MICROPIPETA |  | SARTORIUS BIOHIT | PIPETA VARIABLE 5 - 10 uL | 13596186 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4664 | 641919 |  | 2019-09-25 |  | no | 1 | MICROPIPETA |  | SARTORIUS BIOHIT | PIPETA VARIABLE 5 - 10 uL | 13596186 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4662 | 641919 |  | 2019-09-25 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | EMCO5259 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000502 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4661 | 647121 |  | 2020-01-10 |  | no | 1 | MICROPIPETA |  | SARTORIUS BIOHIT | PIPETA VARIABLE 100 - 1000 uL | 11036684 | LABORATORIO CLÍNICO NORTE
4660 | 62439 |  | 2020-08-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
4659 | 62438 |  | 2020-08-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA
4658 | 62435 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4657 | 62434 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA
4656 | 62433 |  | 2020-08-26 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | 12905 | HEMATO - ONCOLOGÍA
4655 | 62431 |  | 2020-08-25 |  | no | 1 | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | HEMATO-ONCOLOGIA
4654 | 62430 |  | 2020-08-25 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5263 |  | NR | 12911 | HEMATO-ONCOLOGIA
4653 | 62429 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | 12913 | HEMATO - ONCOLOGÍA
4652 | 62428 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5272 | N.E | NR | 12909 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
4651 | 62427 |  | 2020-08-24 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4016 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139470 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4650 | 62426 |  | 2020-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139462 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4649 | 62425 |  | 2020-08-21 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4017 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139461 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4648 | 6424 |  | 2020-08-21 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4012 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139463 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4647 | 62423 |  | 2020-08-21 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4011 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139450 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4646 | 62422 |  | 2020-08-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4018 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137754 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4645 | 62421 |  | 2020-08-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4013 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139460 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4644 | 62420 |  | 2020-08-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4014 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139465 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4643 | 62419 |  | 2020-08-19 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
4642 | 62418 |  | 2020-08-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4641 | 62369 |  | 2020-07-26 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  | SYSMED
4640 | 62515 |  | 2020-07-10 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19083739 | QUIROFANO CENTRAL
4639 | 62453 |  | 2020-08-07 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
4638 | 62516 |  | 2020-07-13 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4456 | WELCHALLYN | GS9000 | 409441 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES
4637 | 62518 |  | 2020-07-13 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1
4636 | 62519 |  | 2020-07-13 |  | no | 1 | FRONTOLUZ | EMCO3658 | HEINE |  | 1060008251 | QUIROFANO CENTRAL
4635 | 62520 |  | 2020-07-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS
4634 | 62456 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS
4633 | 62459 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-19 | QUIROFANO 3 URGENCIAS
4632 | 62378 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-15 | QUIROFANO 13
4631 | 62374 |  | 2020-07-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | C318100239 | QUIROFANO 1- NEURO
4630 | 62373 |  | 2020-07-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4206 | BIOCARE | IM-12 | C318110356 | QUIROFANO CENTRAL
4629 | 62335 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0331 | MEDILUX | MEDILUX 600 | 035000202 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1
4628 | 62523 |  | 2020-07-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4627 | 62522 |  | 2020-07-22 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | 47511300 | ETHICON | GEN 11 | 1111317828 | QUIROFANO CENTRAL
4626 | 62381 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3785 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006490274 | QUIROFANO 13
4625 | 62470 |  | 2020-07-17 |  | no | 1 | PIPETA |  | LAB SYSTEMS | FINNPIPETTE | C27196 | LABORATORIO
4624 | 62474 |  | 2020-07-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3
4623 | 62503 |  | 2020-07-08 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4353 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | 750AX20114418 | ATENCION DOMICILIARIA
4622 | 62514 |  | 2020-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2
4621 | 62460 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-14 | QUIROFANO 4- URGENCIAS
4620 | 62382 |  | 2020-07-03 |  | si | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | 2370G04-C12094-095 | QUIROFANO 9
4619 | 62377 |  | 2020-07-03 |  | si | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0268 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13233 | QUIROFANO 11
4618 | 62020 |  | 2020-07-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4617 | 62394 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | SYSMED
4616 | 62464 |  | 2020-07-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4615 | 62473 |  | 2020-07-27 |  | si | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0269 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13232 | QUIROFANO 12
4613 | 62375 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4612 | 62341 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | QUIROFANO 8
4611 | 62458 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS
4610 | 62468 |  | 2020-07-15 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2
4609 | 62337 |  | 2020-07-03 |  | si | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0330 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13251 | QUIROFANO 2
4608 | 62506 |  | 2020-07-08 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO1225 | ALM | PRISMATIC |  | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA
4607 | 62507 |  | 2020-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO
4606 | 62504 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | DOPPLER ULTRASONICO | EMCO3643 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX0358205-13 | ATENCION DOMICILIARIA
4605 | 62508 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0372 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006939 | QUIROFANO 9
4604 | 62525 |  | 2020-07-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA
4603 | 62517 |  | 2020-07-13 | EQUIPO SE ENCONTRÓ EN QUIROFANO CENTRAL QX11 | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3748 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A0444E002928 | PARTOS
4602 | 62339 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0350 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-E13235 | QUIROFANO 5
4601 | 62462 |  | 2020-07-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4342 | BIOCARE | IM-12 | C318110353 | ENDOSCOPIA
4600 | 62511 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | QUIROFANO 1- NEURO
4599 | 62524 |  | 2020-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP
4598 | 60998 |  | 2020-07-11 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | PUERPERIO
4597 | 62466 |  | 2020-07-14 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3678 | ETHICON | GEN 11 | 1111318169 | QUIROFANO CENTRAL
4596 | 62472 |  | 2020-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP
4595 | 62526 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0328 | BERCHTOLD | C-571 | 6400060 - O11639-40 | QUIROFANO 4
4594 | 62349 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO
4593 | 62344 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0306 | SPACELABS | 90309 | 309 - 001674 | QUIROFANO CENTRAL
4592 | 62527 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4591 | 62376 |  | 2020-07-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP
4590 | 62463 |  | 2020-07-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO
4589 | 62455 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
4588 | 62513 |  | 2020-07-10 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10945 | QUIROFANO 2 OTORRINO
4587 | 62512 |  | 2020-07-10 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-810919 | QUIROFANO 1-OTORRINO
4586 | 62396 |  | 2020-07-07 |  | si | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS
4585 | 62510 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | CROMOPHARE C-571 |  | QUIROFANO 2- NEURO
4584 | 62457 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0073 | QUIROFANO CENTRAL
4583 | 62502 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4354 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | 750AX20120718 | ATENCION DOMICILIARIA
4582 | 62454 |  | 2020-07-08 |  | no | 1 | PIPETA |  | EPPENDORF RESEARCH | 100-1000 uL | 3291405 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4581 | 62505 |  | 2020-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13
4580 | 62400 |  | 2020-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
4579 | 62399 |  | 2020-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
4578 | 62347 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4577 | 62501 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO4475 | EDAN | H100B | 360101-M19305410042 | ECOGRAFO 2
4576 | 62346 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4575 | 62345 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4574 | 62509 |  | 2020-07-09 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9
4573 | 62528 |  | 2020-07-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3
4572 | 62336 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0378 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13249 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2
4571 | 62398 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4570 | 62395 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4569 | 62397 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
4568 | 62393 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
4567 | 62340 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0326 | BERCHTOLD | 6400060 | 93-2270-029 - E152386 | QUIROFANO 7
4566 | 62342 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO
4565 | 62343 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY | MULTIGASES | DXF85003114 | QUIROFANO 1- NEURO
4564 | 62385 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
4563 | 62392 |  | 2020-07-07 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL
4562 | 62389 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2
4561 | 62388 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2
4560 | 62387 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2
4559 | 62390 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL
4558 | 62391 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | 912265 | QUIROFANO CENTRAL
4557 | 62386 |  | 2020-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2
4556 | 62469 |  | 2020-07-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4555 | 62467 |  | 2020-07-15 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10
4554 | 62465 |  | 2020-07-14 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS
4553 | OTT-11476 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4457 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12195 | QUIROFANO CENTRAL
4552 | OTT-11478 |  | 2020-07-03 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4458 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | 12199 | QUIROFANO CENTRAL
4551 | 8696 |  | 2019-10-02 |  | no | 1 | BLENDER |  | BIO-MED DEVICES |  | BX1854894 | PARTOS
4550 | 8693 |  | 2019-10-02 |  | no | 1 | Resucitador Neonatal | EMCO4147 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | 181010017558 | PARTOS
4549 | 8695 |  | 2019-10-02 |  | no | 1 | Resucitador Neonatal | EMCO4149 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | 181010017560 | PARTOS
4548 | 8694 |  | 2019-10-02 |  | no | 1 | BLENDER |  | BIO-MED DEVICES |  | BX1854898 | PARTOS
4547 | 20191202-18124876194 |  | 2019-12-02 | Se realiza mantenimiento preventivo del de diciembre revisó y limpieza de freno y revisión y limpieza de puertas de holl contactos de cerradura y lubricación revisión de niveles de aceite | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R
4546 | 20191002-18119110258 |  | 2019-10-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISIÓN AJUSTE DE CONEXIONES CONTROL CONTACTORES REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PIT Y DEBAJO DE CABINA | no | 1 | ASCENSORES | N.I | OTIS | N.I | 211444 | N/R
4545 | 20191002-18119111174 |  | 2019-10-02 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO REVISIÓN AJUSTE DE CONEXIONES CONTROL CONTACTORES REVISIÓN Y LIMPIEZA DE PIT Y DEBAJO DE CABINA | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R
4544 | 20191002-18119111165 |  | 2019-10-02 | Mantenimiento preventivo revisión ajuste de conexiones control contactores revisión y limpieza de pit y debajo de cabina | no | 1 | ASCENSOR neuro | N.I | OTIS | N.I | 211443 | N/R
4543 | 20190806-1811665004 |  | 2019-08-06 |  | no | 1 | ASCENSOR CAPILLA | N.I | OTIS | N.I | 211445 | N/R
4542 | 20190806-18113665002 |  | 2019-08-06 |  | no | 1 | ASCENSORES | N.I | OTIS | N.I | 211444 | N/R
4541 | 20190806-18113664131 |  | 2019-08-06 |  | no | 1 | ASCENSOR neuro | N.I | OTIS | N.I | 211443 | N/R
4540 | 1-8948861460 |  | 2020-05-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26080156UN | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4539 | 1-9005599244 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | 26060005UN | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
4538 | 1-8953486346 |  | 2020-05-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | 26040329UN | AMBULANCIA
4537 | 1-8645756532 |  | 2020-05-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25060145UN | URGENCIAS HOMBRES
4536 | 1-8977499640 |  | 2020-05-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 24030206DN | UCI 4
4535 | 1-9005599203 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 23010060UN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
4534 | 1-8369967409 |  | 2020-05-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090564UN | UNIDAD DE QUEMADOS
4533 | 1-8645591318 |  | 2020-05-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090465UN | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA
4532 | 1-8955931084 |  | 2020-05-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080185DN | HEMATO-ONCOLOGIA
4531 | 1-8974844782 |  | 2020-05-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070368UN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4530 | 1-9005599164 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | 22070346UN | CIRENA
4529 | 1-8950818533 |  | 2020-05-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070222DN | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
4528 | 1-8948861461 |  | 2020-05-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070187DN | UCI URGENCIAS
4527 | 1-8955931004 |  | 2020-05-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040280DH | ANHELO DE VIDA
4526 | 1-8974844822 |  | 2020-05-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE | 22040062DH | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4525 | 1-8977499677 |  | 2020-05-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22010348DH | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4524 | 1-8933567848 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25100107DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
4523 | 1-8895705458 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090114DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
4522 | 1-8886003655 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25070007UN | CONSULTORIO 1 URGENCIAS
4521 | 1-8886003815 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25030235UN | UCI 4
4520 | 1-8886003775 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25010504UN | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4519 | 1-8792113769 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22120467UN | UCI 2
4518 | 1-8933567928 |  | 2020-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 22100078DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
4517 | 1-8680158602 |  | 2020-04-07 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090713UN | Urgencias Sede Norte
4516 | 1-8126691286 |  | 2020-04-07 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090545UN | CIRENA
4515 | 1-8126691363 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090494UN | CIRENA
4514 | 1-8933567768 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 22090029DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
4513 | 1-8933567888 |  | 2020-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080413DN | ANA FRANK
4512 | 1-8933567808 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22080157DN | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4511 | 1-8895705418 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080109UN | UCI 4
4510 | 1-8886003335 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080048DN | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
4509 | 1-8895705298 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070530DN | CIRENA
4508 | 1-8886003735 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070151UN | PARTOS
4507 | 1-8933567728 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 22060037DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
4506 | 1-8126691750 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050640DN | CIRENA
4505 | 1-8886003615 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 21091111DH | ARO
4504 | 1-8863427949 |  | 2020-04-07 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 21080342DH | PUERPERIO
4503 | 1-8863427869 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 21080280DH | TALLER BIOMÉDICO NORTE
4502 | 1-8863427909 |  | 2020-04-07 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 21030133DH | MEDICA HOMBRES
4501 | 1-8741677693 |  | 2020-03-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110214UN | UCI NEURO
4500 | 1-8799101294 |  | 2020-03-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110213UN | UCI 3
4499 | 1-8748086170 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26070132UN | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4498 | 1-8792113569 |  | 2020-03-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25100223UN | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4497 | 1-8741869105 |  | 2020-03-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25100125DN | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
4496 | 1-8741867134 |  | 2020-03-09 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090102DN | MANTENIMIENTO
4495 | 1-8741856745 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25060095DN | QUIMIOTERAPIA
4494 | 1-8741849846 |  | 2020-03-09 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25020135DN | HEMATO - ONCOLOGÍA
4493 | 1-8748086050 |  | 2020-03-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 24030674UN | HEMATO - ONCOLOGÍA
4492 | 1-8444468145 |  | 2020-03-06 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 23060060UN | MANTENIMIENTO
4491 | 1-8741702408 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22100575DN | QUIMIOTERAPIA
4490 | 1-8741765663 |  | 2020-03-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080564DN | CIRENA
4489 | 1-8741765703 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080542DN | CIRENA
4488 | 1-8748086130 |  | 2020-03-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080487DN | QUIMIOTERAPIA
4487 | 1-8741765743 |  | 2020-03-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080456DN | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO
4486 | 1-8741765783 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080384DN | ANHELO DE VIDA
4485 | 1-8741727393 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080253UN | UCI NEURO
4484 | 1-8792113649 |  | 2020-03-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080029DN | UCI 3
4483 | 1-8741769897 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080024DN | CIRENA
4482 | 1-8741769936 |  | 2020-03-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070946DN | CIRENA
4481 | 1-8720809756 |  | 2020-03-06 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070707UN | AMBULANCIA
4480 | 1-8741770168 |  | 2020-03-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070528DN | MANTENIMIENTO
4479 | 1-8741765316 |  | 2020-03-09 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070445DN | QUIMIOTERAPIA
4478 | 1-8741765354 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070416DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4477 | 1-8748086010 |  | 2020-03-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070227UN | UCI URGENCIAS
4476 | 1-8792113609 |  | 2020-03-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070165UN | CIRENA
4475 | 1-8741765007 |  | 2020-03-24 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070088UN | UCI NEURO
4474 | 1.8742 |  | 2020-03-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070053UN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
4473 | 1-8792113529 |  | 2020-03-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22060453UN | UCI URGENCIAS
4472 | 1-8741783293 |  | 2020-03-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050975DN | PARTOS
4471 | 1-871770016 |  | 2020-03-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050688DN | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
4470 | 1-8741765510 |  | 2020-03-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050333DN | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
4469 | 1-8741711593 |  | 2020-03-09 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22040501DN | QUIMIOTERAPIA
4468 | 1-8741706833 |  | 2020-03-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040186DH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
4467 | 1-8741770244 |  | 2020-03-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040136DH | PEDIATRIA GENERAL
4466 | 1-8444512362 |  | 2020-03-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040125UH | HEMATO - ONCOLOGÍA
4465 | 1-8748086090 |  | 2020-03-03 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040050DH | CIPAF
4464 | 1-8741761004 |  | 2020-03-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22030068UN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4463 | 1-8444501786 |  | 2020-03-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22010357UH | HEMATO-ONCOLOGIA
4462 | 1-7866117373 |  | 2020-07-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22010062UH | UCI 4
4461 | 1-8792113729 |  | 2020-03-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 21091219DH | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
4460 | 1-8741740775 |  | 2020-03-06 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21090508UH | UCI NEURO
4459 | 62416 |  | 2020-07-28 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3679 | ETHICON | GEN 11 | 1111317832 | QUIROFANO CENTRAL
4458 | 62415 |  | 2020-07-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5258 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006923 | CIRUGIA
4457 | 62414 |  | 2020-07-23 | Necesario cambio trampa de agua. | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | EMCO5259 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000502 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  | SYSMED
4454 | 40983384 |  | 2020-06-26 | Se instala tarjeta CPU. Se pide el favor de corregir 110 VAC de alumbrado de foso, faltan interruptores. | no | 1 | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | N/R NORTE | TORRE A
4453 | 62411 |  | 2020-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL
4452 | 62412 |  | 2020-07-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL
4451 | 62413 |  | 2020-07-10 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO4455 | WELCHALLYN | 6S900 | 409429 | CLINICA AL ALBA
4450 | 7047252443 |  | 2020-06-05 | Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo | no | 1 | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | N/R NORTE | TORRE B
4449 | 7047252443 |  | 2020-06-05 | Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo | no | 1 | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001597 | N/R NORTE | TORRE A
4448 | 62332 |  | 2020-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4812 | BIOCARE | IM-12 | C318100238 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS
4447 | 61990 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | LABORATORIO
4446 | 62303 |  | 2020-06-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA
4445 | 62301 |  | 2020-06-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00068 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | FONOAUDIOLOGIA |  | SYSMED
4444 | 62302 |  | 2020-06-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | INVENTARIO
4443 | 62039 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | IMEC-10 | KN-73006813 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
4442 | 62331 |  | 2020-06-26 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL
4441 | 62371 |  | 2020-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL
4440 | 62461 |  | 2020-06-30 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 100-1000 uL | T73812 | LABORATORIO
4439 | 62304 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440046PA | UCI TRANSPLANTE
4438 | 61950 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4117 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440049PA | URGENCIAS
4437 | 61946 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
4436 | 62354 |  | 2020-06-23 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1233 | THERMO | 6530 | 603128-553 | LABORATORIO
4435 | 62353 |  | 2020-06-23 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1235 | THERMO | 6530 | 603129-559 | LABORATORIO
4434 | 62352 |  | 2020-06-23 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO |  | THERMO PRECISION | 6530 | 603128-549 | LABORATORIO
4433 | 62351 |  | 2020-06-20 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO3800 | OLYMPUS | CX22 | 2D88802 | LABORATORIO
4432 | 62017 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4J44364T | QUIROFANO CENTRAL
4431 | 61979 |  | 2020-06-16 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
4430 | 61982 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II
4429 | 61984 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4120 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17410087PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
4428 | 61980 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
4427 | 61981 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-046 | SOAT
4426 | 61985 |  | 2020-06-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4204 | BIOCARE | IM-12 | C318110354 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4425 | 61986 |  | 2020-06-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2586 | SPACELABS | 6929 | 1369-006929 | QUIROFANO CENTRAL
4424 | 62046 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407006 | BANCO DE LECHE HUMANA
4423 | 62047 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407016 | BANCO DE LECHE HUMANA
4422 | 7047252451 |  | 2020-05-14 | Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo | no | 1 | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001599 | N/R NORTE | TORRE B
4421 | 7047252442 |  | 2020-05-14 | Se realiza mantenimiento preventivo | no | 1 | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001598 | N/R NORTE | TORRE B
4420 | 7047252433 |  | 2020-05-14 | Se realiza protocolo de mantenimiento preventivo | no | 1 | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001597 | N/R NORTE | TORRE A
4419 | 7047252424 |  | 2020-05-13 | Mantenimiento preventivo, limpieza de cuarto de máquinas, puertas, teco de cabina, quisios y foso: Funcionando bien | no | 1 | ASCENSORES |  | SCHINDLER |  | 33000001596 | N/R NORTE | TORRE A
4418 | 62029 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA
4417 | 62030 |  | 2020-06-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106377 | ENDOSCOPIA
4416 | 62035 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GINECO | 51876100 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL
4415 | 62034 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GENERAL | EMCO3739 | OLYMPUS | FSN | 2014WSHL-ECC-0001 | QUIROFANO CENTRAL
4414 | 62019 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6
4413 | 62016 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4412 | 61996 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | LABORATORIO
4411 | 62044 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | 170349 | LABORATORIO
4410 | 61998 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CH-30 | GH03600 | LABORATORIO
4409 | 61997 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | 2-423359 | LABORATORIO
4408 | 61995 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CX21 | 6M10034 | LABORATORIO
4407 | 61991 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | MICROSCOPIO INVERTIDO | EMCO1068 | NIKON | TMS |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4406 | 61971 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | PARTOS
4405 | 61970 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738601 | PARTOS
4404 | 61969 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738591 | PARTOS
4403 | 62315 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BOECO | 10-100 mL | HL453594 | LABORATORIO
4402 | 62359 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0420 | NIKON | YS2-H | 1102430 | LABORATORIO
4401 | 62356 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4400 | 62357 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4399 | 62358 |  | 2020-06-24 |  | si | 1 | MICROSCOPIO |  | NIKON | BINOCULAR | 147516 | LABORATORIO
4398 | 62305 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | NR | LU16684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4397 | 62307 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU14684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4394 | 62306 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU16699 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4393 | 62310 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | PIPETA |  | BOECO | 100-1000uL | ML952470 | LABORATORIO
4392 | 62311 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | MICROPIPETA FIJA |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 18C07014 | LABORATORIO
4391 | 62323 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF (12 CANALES) | NR | 2890615 | LABORATORIO
4390 | 62324 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA |  | BOECO | 20-200 uL | JA487334 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4389 | 62328 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BIOHIT | PROLINE | 12664251 | BIOLOGIA MOLECULAR
4388 | 62327 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | T70341 | laboratorio cartago
4387 | 62326 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA |  | BIOHIT | 100-1000 uL | 12543990 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4386 | 62050 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5-10 uL | 2022285 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4385 | 62036 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | NR | T70350 | LABORATORIO
4384 | 62355 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | PARTOS
4383 | 62316 |  | 2020-06-25 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
4382 | 62330 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | PARTOS
4381 | 62325 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | PARTOS
4380 | 61987 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | laboratorio cartago
4379 | 62045 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINPIPETTE | 0.5-10 uL | DH53487 | LABORATORIO
4378 | 61989 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0418 | LEICA | CME | 608282 | LABORATORIO
4377 | 61988 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | 74073075 | LABORATORIO
4376 | 61992 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | ESTUFA BK | EMCO2203 | BK | 6555 | 60161053 | LABORATORIO
4375 | 62000 |  | 2020-06-20 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | LABORATORIO
4374 | 61999 |  | 2020-06-20 |  | si | 1 | VORTEX |  | FISHER | G-560 | 254852 | BIOLOGIA MOLECULAR
4373 | 61993 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1254 | FISHER SCIENTIFIC | MICROMASTER |  | LABORATORIO
4372 | 61994 |  | 2020-06-19 |  | si | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0417 | OLYMPUS | CX21FS1 | 7A09286 | LABORATORIO
4371 | 62040 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3412 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108477 | PARTOS |  |  | SYSMED
4370 | 62026 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3538 | MEDIANA LUCON | P30M-5 | 113510050079 | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
4369 | 61947 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1
4368 | 61948 |  | 2020-06-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  | SYSMED
4367 | 62028 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA
4366 | 62023 |  | 2020-06-11 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3469 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090004 | QUIROFANO NEURO
4365 | 62043 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  | SYSMED
4364 | 62362 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | INCUBADORA DE HEMOCULTIVOS | EMCO1236 | NV AIRE | NV 3500 | SIN SERIAL | LABORATORIO
4363 | 60993 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS
4361 | 62364 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO
4360 | 62365 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1069 | MEMMERT | NR | 40050-IP20 | BIOLOGIA MOLECULAR
4359 | 62366 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | 775960920661 | LABORATORIO
4358 | 62363 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0408 | CHICAGO SURGICAL |  | 338 CAT 400 | LABORATORIO
4357 | 62360 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO4135 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | 3144033764 | LABORATORIO
4356 | 62320 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | SOCOREX | 100-1000uL | 6072709 | BIOLOGIA MOLECULAR
4355 | 62318 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 4500 | F85491 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4354 | 62317 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA |  | RAININ | SL 200 | G0304409A | LABORATORIO DE PATOLOGIA
4353 | 62322 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5 10 uL | 2020875 | LABORATORIO
4352 | 61973 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA
4351 | 61972 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | 0077 | BIOCHEM | 3100 | 320014635 | CIPAF
4350 | 60995 |  | 2020-06-10 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 11351050071 | PARTOS
4349 | 60996 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | PARTOS
4348 | 60997 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3541 | MEDIANA | LUCON | 1135100578 | PARTOS
4347 | 61977 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | Calentador de sangre y fluidos | EMCO4083 | 3M | RANGER 245 | 74193 | PARTOS
4346 | 61976 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS
4345 | 61000 |  | 2020-06-11 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3542 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050084 | PARTOS
4344 | 60999 |  | 2020-06-11 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | PARTOS
4343 | 60994 |  | 2020-06-10 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4096 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500070 | ARO
4342 | 62312 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5637 | BIOCARE | IM-12 | C318100240 | QUIROFANO CENTRAL
4341 | 62037 |  | 2020-06-18 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3409 | MINDRAY | PM-9000 | W-1708478 | MANTENIMIENTO
4340 | 61968 |  | 2020-06-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
4339 | 62042 |  | 2020-06-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108476 | PARTOS |  |  | SYSMED
4338 | 62021 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA
4337 | 62314 |  | 2020-06-24 |  | no | 1 | COAGULADOR BIPOLAR | EMCO0235 | CODMAN | CMC III | 80 - 1170 | QUIROFANO NEURO
4336 | 62321 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | TRANFERPETTE BRAND | 200 uL | SIN SERIAL | LABORATORIO
4335 | 62319 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BRAND | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO
4334 | 62041 |  | 2020-06-18 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3406 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108479 | MANTENIMIENTO
4333 | 61649 |  | 2020-06-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
4332 | 62025 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | QUIROFANO NEURO
4331 | 61975 |  | 2020-06-20 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS
4330 | 61974 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA
4329 | 62018 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | STRYKER | NR | 130604AB018 | QUIROFANO CENTRAL
4328 | 62367 |  | 2020-06-26 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4205 | BIOCARE | IM-12 | C318110357 | HEMODINAMIA
4327 | 62031 |  | 2020-06-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4779 | BIOCARE | IM-12 | C318100237 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL
4326 | 62024 |  | 2020-06-12 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO
4325 | 62361 |  | 2020-06-25 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2875 | NATIONAL HEINICKE COMPANY | NA | SIN SERIAL | LABORATORIO
4324 | 61978 |  | 2020-06-16 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
4323 | 62048 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | PARTOS
4322 | 62049 |  | 2020-06-19 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | PARTOS |  |  | SYSMED
4321 | 6247 |  | 2020-06-27 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
4320 | 62408 |  | 2020-06-27 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL
4319 | 62410 |  | 2020-06-27 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL
4317 | 61805 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES |  | KENWELL | EB7005 | BD10043722 | ANA FRANK
4316 | 61565 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA
4315 | 61641 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA
4314 | 61639 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | SIN CODIGO | SECA | 22089 | 3541317009 | PEDIATRIA GENERAL
4313 | 61599 |  | 2020-04-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTHOMETER | 386KG |  | ANA FRANK
4312 | 61825 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | MY WEIGH | MBS2010 |  | ANA FRANK
4311 | 61826 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV035 | HEALTH O METER | 450KL |  | ANA FRANK
4310 | 61837 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1350 | DETECTO | 140KG |  | COCINA
4309 | 61610 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MEQ00137 | PROMETALICOS | NR | 82100753 | LAVANDERIA
4308 | 61629 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5272 | N.E | NR | 12909 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
4307 | 61601 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0366 | VALLEYLAB | SSE2L | L2H–18699L–20 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4306 | 57838 |  | 2019-08-13 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO2878 | PELSTAR | 386KG | 3860000813 | ANA FRANK
4305 | 61939 |  | 2020-04-17 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4304 | 61611 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | MYEQ00548 | DLP | TCS-500KG |  | LAVANDERIA
4303 | 61608 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO
4302 | 61602 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190016 | PARTOS
4301 | 61828 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO
4300 | 61640 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL
4299 | 61705 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA
4298 | 61682 |  | 2020-04-23 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | QUIROFANO 1- URGENCIAS
4297 | 61607 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4104 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530006 | PARTOS
4296 | 61695 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL
4295 | 61694 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51143A | QUIROFANO CENTRAL
4294 | 61758 |  | 2020-04-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL
4293 | 61759 |  | 2020-04-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3937 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22359AX | QUIROFANO 4
4292 | 61760 |  | 2020-04-29 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0322 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15009L-20 | QUIROFANO 1-OTORRINO
4291 | 61606 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | PARTOS
4290 | 61609 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | QUIROFANO DE PARTOS
4289 | 61827 |  | 2020-04-17 |  | si | 1 | GRAMERA DIGITAL | K03762 | RANGER | EK5055 |  | ANHELO DE VIDA
4288 | 61827 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
4287 | 61575 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009847 | BANCO DE SANGRE | DONANTES
4286 | 61566 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES
4285 | 61576 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | GRAMERA | GRAMERA-1-BANCO DE SANGRE | PRONTO | SF400 |  | BANCO DE SANGRE
4284 | 61884 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES
4283 | 61592 |  | 2020-04-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3321 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009742 | BANCO DE SANGRE
4282 | 62013 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4573 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4281 | 61965 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4576 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157052 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4280 | 61932 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460014 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4279 | 61937 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4278 | 61938 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4277 | 61936 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4276 | 61931 |  | 2020-04-15 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4555 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460037 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4275 | 61933 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4274 | 61966 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4572 | HEALTH O METER | 500KL | 5000156952 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4273 | 61935 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4272 | 61934 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4271 | 61940 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4270 | 61578 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MYE000915 | HEALTH O METER |  | 20171204-01565 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS
4269 | 61911 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS
4268 | 61951 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0292 | MARQUETTE | CARDIOSERV | 101007032 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
4267 | 61930 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4265 | 61941 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
4264 | 61902 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | ENDOSCOPIA |  |  | SYSMED
4263 | 62015 |  | 2020-05-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | TRIAGE
4262 | 62012 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE
4261 | 61908 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
4260 | 61730 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4259 | 61628 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA
4258 | 61627 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | 12905 | HEMATO - ONCOLOGÍA
4257 | 61612 |  | 2020-04-19 |  | no | 1 | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | HEMATO-ONCOLOGIA
4256 | 61802 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | 12913 | HEMATO - ONCOLOGÍA
4255 | 61720 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5263 |  | NR | 12911 | HEMATO-ONCOLOGIA
4254 | 61879 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
4253 | 61648 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139462 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4252 | 61573 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4013 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139460 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4251 | 61570 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4017 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139461 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4250 | 61635 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4249 | 61581 |  | 2020-04-29 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4018 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137754 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4248 | 61647 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4016 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139470 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4247 | 61568 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4012 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139463 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4246 | 61571 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4014 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139465 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4245 | 61567 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4011 | HEALTH O METER | 500KL | 5000139450 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4244 | 61954 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3460 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5151F098 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
4242 | 61883 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4125 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556381 | AMBULANCIA
4241 | 61835 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | 360069-M18C15240008 | AMBULANCIA CARTAGO
4240 | 61843 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA |  |  | SYSMED
4239 | 61907 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA
4238 | 61903 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
4237 | 61895 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | MANTENIMIENTO
4236 | 62010 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO
4235 | 61722 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5279 | HEALTH O METER | 1522KL | 1522011318 | HEMATO-ONCOLOGIA
4234 | 61649 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4008 | HEALTH O METER | 500KL | 5000137755 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
4233 | 61712 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA
4232 | 61803 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | 201268088 | OFTALMOLOGIA
4231 | 61708 |  | 2020-04-22 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA
4230 | 61766 |  | 2020-04-11 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA
4229 | 61660 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887108 | WELCH ALLYN | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
4228 | 61623 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR
4227 | 61952 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL
4226 | 61580 |  | 2020-04-29 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA
4225 | 61904 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
4224 | 61634 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DISCOVER | NR | SIN SERIAL | PERINATOLOGIA
4223 | 40971 |  | 2020-06-26 | Cubierta instensificador partida, soporte monitores dañada, sensor posición en ° inoperante corona diodos. Pantalla Touch Screen defectuosa. Sistema Rodillos c. defectuoso | no | 1 | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | EMCO3719 | EUROCOLUMBUS | ALIEN-E | 1531 | QUIROFANO 4 |  |  | GILMEDICA
4222 | 61910 |  | 2020-04-16 | SISTEMA ELECTRÓNICO PRESENTA FALLAS EN CONECTORES. REQUIERE CAMBIO DE PANEL DE CONTROL, IMPRESORA Y BATERÍA. LOS REPUESTOS SON DE DIFÍCIL ADQUISICIÓN POR SU TECNOLOGÍA OBSOLETA, POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO | si | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2886 | WELCHALLYN | PIC 30 | ND1000269 | RCP - OTORRINO
4221 | 61776 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3939 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22312AX | QUIROFANO CENTRAL
4220 | 61596 |  | 2020-04-30 |  | si | 1 | BASCULA | EMCO0068 | SECA | 140 kg |  | DERMATOLOGIA
4219 | 61839 |  | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO4374 | HEALTH O METER | 844KL | 8440086708 | Enfermedades Huerfanas
4218 | 61806 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE |  | Enfermedades Huerfanas
4217 | 61684 |  | 2020-04-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA
4216 | 61842 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA
4215 | 61683 |  | 2020-04-23 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA
4214 | 61834 |  | 2020-04-16 | EL EQUIPO YA CUMPLIO SU VIDA UTIL, SE RECOMIENDA CAMBIO DE TECNOLOGIA | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0590 | VALLEYLAB | SSE2K | B9E8710L | UROLOGIA
4213 | 61681 |  | 2020-04-22 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4098 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500066 | PARTOS
4212 | 480200079452-0001 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | TOMOGRAFIA
4211 | 61709 |  | 2020-04-23 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3979 | BEYES | P6 PLUS | S1730437AL | ODONTOLOGIA
4210 | 61780 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3977 | BEYES | P6 PLUS | S1730447AL | ODONTOLOGIA
4209 | 61788 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | D7804275 | ODONTOLOGIA
4208 | 61784 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3984 | SURGIC AP | NE 189 | D7404264 | ODONTOLOGIA
4207 | 61710 |  | 2020-04-23 |  | no | 1 | CAVITRON | EMCO3980 | BEYES | P6 PLUS | S1730457AL | ODONTOLOGIA
4206 | 61741 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630GL | 020500000153 | MANTENIMIENTO
4205 | 61577 |  | 2020-04-28 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | DETECTO | 10Kg | 9405-135 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4204 | 61590 |  | 2020-04-29 | REQUIERE CAMBIO DE BATERÍAS | no | 1 | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | 5374349159819 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4203 | 61662 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3058 | WELCHALLYN | 767 |  | OFTALMOLOGIA
4202 | 61665 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654300 | CARL ZEISS | 30SL-M |  | OFTALMOLOGIA
4201 | 61782 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | 513-000865 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
4200 | 62007 |  | 2020-04-23 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | 660-020453 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
4199 | 61553 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | 670-011622 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
4198 | 61552 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | FISIOTERAPIA
4197 | 61554 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | 734-001687 | FISIOTERAPIA
4196 | 61715 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA
4195 | 61714 |  | 2020-04-20 | Requiere cambio de socket e instalación de acrilico. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
4194 | 480200079159-0007 |  | 2020-05-06 | Mantenimiento preventivo según protocolo adjunto, limpieza general Scan. | no | 1 | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | 120020 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO.
4193 | 61777 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO1723 | MASIMO | RAD-5V | 512880 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
4192 | 61663 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | 02261 | OFTALMOLOGIA
4191 | 61657 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0009 | OFTALMOLOGIA
4190 | 61654 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887104 | VIEW LIGTH | SP11 | L1LJB1EB | OFTALMOLOGIA
4189 | 61783 |  | 2020-04-14 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
4188 | 61768 |  | 2020-04-11 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA
4187 | 61666 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654200 | CARL ZEISS | 30SL-M | Z11811 | OFTALMOLOGIA
4186 | 61767 |  | 2020-04-11 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA
4185 | 61707 |  | 2020-04-22 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA
4184 | 61713 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA
4183 | 61830 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | OFTALMOLOGIA
4182 | 61844 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA
4181 | 61752 |  | 2020-04-08 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA
4180 | 61751 |  | 2020-04-08 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA
4179 | 61753 |  | 2020-04-08 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA
4178 | 61664 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3042 | MARCO | RT-300 | 35209 | OFTALMOLOGIA
4177 | 61555 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
4176 | 61556 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
4175 | 61787 |  | 2020-04-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | ODONTOLOGIA
4174 | 61658 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | SIN CODIGO | WELCH ALLYN | 767 | 53887107 | OTORRINOLARINGOLOGIA
4173 | 61613 |  | 2020-04-14 |  | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3057 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
4172 | 61832 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 002 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
4171 | 61716 |  | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO
4170 | 61829 |  | 2020-04-16 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | 05125W002632 | ELECTRODIAGNÓSTICO
4169 | 61703 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | NEBULIZADOR |  | THOMAS | medi pump 1121 | 020700026341 | MANTENIMIENTO
4168 | 61704 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | NEBULIZADOR |  | THOMAS | medi pump 1121 | 050700026578 | MANTENIMIENTO
4167 | 61913 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM600 | 09776E85 | HIDROTERAPIA
4166 | 61688 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
4165 | 61692 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
4164 | 61711 |  | 2020-04-23 |  | no | 1 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3981 | SURGIC AP | NE 180 | D7404262 | ODONTOLOGIA
4163 | 61754 |  | 2020-04-08 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA
4162 | 61690 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | GRUA |  | INVACARE | RELIANT 250 | GB13041606 | HIDROTERAPIA
4161 | 61687 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | HIDROTERAPIA
4160 | 61755 |  | 2020-04-08 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
4159 | 61678 |  | 2020-04-22 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA
4158 | 61587 |  | 2020-04-29 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  | SYSMED
4157 | 61593 |  | 2020-04-30 |  | si | 1 | BASCULA | EMCO1865 | DETECTO | 130kg |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT
4156 | 61561 |  | 2020-04-27 | SE RECOMIENDA DAR DE BAJA YA QUE NO PUEDE AJUSTARSE | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
4155 | 61887 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | F11-000109 | ECONOMATO
4154 | 61888 |  | 2020-04-21 |  | si | 1 | BASCULA | MEQ00544 | JCM |  | 000999 | ECONOMATO
4153 | 61756 |  | 2020-04-29 | EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4520 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX34643718 | PARTOS
4152 | 61591 |  | 2020-04-29 | SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL
4150 | 61747 |  | 2020-04-14 | SE REVISA CONDICION FISICA, SISTEMA ELECTRONICO, ACCESORIOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS CON EQUIPO PATRON | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2Q04A030 | AMBULANCIA
4149 | 61745 |  | 2020-04-14 | SE REVISA CONDICION FISICA, SISTEMA ELECTRICO, MECANICO Y NEUMATICO, ACCESORIOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00234 | AMBULANCIA
4148 | 61332 |  | 2020-05-14 | SE REVISA CONDICION FISICA, SISTEMA ELECTRONICO, ACCEOSRIOS, IMPRESORA, CONEXION DE ADAPTADOR, SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
4147 | 61915 |  | 2020-05-29 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SISTEMA ELECTRONICO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | UCI CARDIOVASCULAR I
4146 | 61959 |  | 2020-05-26 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | UCI 3
4145 | 61852 |  | 2020-05-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, PANTALLA, IMPRESORAM EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA CON EQUIPO PATRON | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA
4144 | 61855 |  | 2020-05-21 | SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMAS ELECTRONICO, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE ELECTRODOS TIPO CHUPA, LIMPIEZA DE CONECTORES CABLE ECG, EQUIPO TIENE QUEBRADO PROTECTOR DE DISPLAY, SE RECOMIENDA LIMPIAR LOS ELECTRODOS CADA VEZ QUE SE UTILICE EL EQUIPO, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4143 | 61331 |  | 2020-05-14 | SE REVISA CONDICION FISICA, SISTEMA ELECTRONICO, ACCESORIOS, EL CABLE ECG FUNCIONA CORRECTAMENTE SI ESTÁ EN BUENA POSICIÓN, IMPRESORA OK, REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS CON EQUIPO PATRON | si | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL
4142 | 61870 |  | 2020-05-22 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, EQUIPO REQUIERE BATERIA, SE ENCUENTRA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICA Y OPERATIVAS, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL
4141 | 61797 |  | 2020-05-20 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, SE REALIZA PRUEBA CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA
4140 | 61700 |  | 2020-05-18 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA
4139 | 61697 |  | 2020-05-18 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA
4138 | 62033 |  | 2020-05-27 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA
4137 | 61350 |  | 2020-05-13 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRICO, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO3892 | EME EQUIPMENT | ALTS-100E | ALTS10215551 | BANCO DE LECHE HUMANA
4136 | 61348 |  | 2020-05-13 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA GENERAL, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | no | 1 | BAÑO PARA CULTIVO SEROLOGICO | EMCO3883 | MEMMERT | WNB14 | L4151147 | BANCO DE LECHE HUMANA
4135 | 61346 |  | 2020-05-13 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, MOTOR, DISPLAY, LIMPIEZA INTEGRAL SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | 51145007 | BANCO DE LECHE HUMANA
4134 | 61864 |  | 2020-05-22 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS
4133 | 61323 |  | 2020-05-12 | SE REVISA CONDICIÓN FISICA, SISTEMA ELECTRONICA, ACCESORIOS, PORTA BATERIAS, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | PULSIOXIMETRO |  | EDAN | H100B | 360101-M18808820005 | PEDIATRIA GENERAL
4132 | 61343 |  | 2020-05-12 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, PARAMETROS, BATERIA, ACCESORIOS, LIMPIEZA GENERAL, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | UCI 3
4131 | 18801 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4797 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750084 | UCI 5
4130 | 18802 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4800 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750006 | UCI 5 |  |  | STRYKER
4129 | 18803 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4801 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750003 | UCI TRANSPLANTE
4128 | 18804 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4798 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750013 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
4127 | 18805 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4802 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750155 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
4126 | 18806 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4803 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750005 | UCI TRANSPLANTE |  |  | STRYKER
4125 | 18807 |  | 2020-05-19 | Se realiza mantenimiento preventivo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4799 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750052 | UCI TRANSPLANTE
4124 | 18808 |  | 2020-05-19 | Se realiza mantenimiento preventivo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4805 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750145 | UCI 2
4123 | 61342 |  | 2020-05-12 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, SE EVIDENCIA HONGO EN LA PANTALLA, SE RECOMIENDA EL CAMBIO, REQUIERE INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP, BRAZALETE, SENSOR SPO2, CABLE ECG, REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, REPARACIÓN DE CARCASA Y RPUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA
4122 | 18809 |  | 2020-05-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4804 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750036 | UCI 3 |  |  | STRYKER
4121 | 18810 |  | 2020-05-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4806 | STRYKER | SV2 PLUS | 2412100015750010 | UCI 2
4120 | 61944 |  | 2020-05-29 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, SE ENCUENTRA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE SPO2, INSTLACIÓN CABLE ECG Y BATERIA. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4119 | 61324 |  | 2020-05-12 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRONICO, ACCESORIOS, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4438 | WEM | SS-501 SX | CAC0002863 | QUIROFANO CENTRAL
4118 | 61728 |  | 2020-05-20 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRONICO, SISTEMA NEUMATICO, ACCESORIOS, REQUIERE INSTALACIÓN DE BRAZALETE, ALARMAS, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL
4117 | 61717 |  | 2020-04-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | ODONTOLOGIA
4116 | 61960 |  | 2020-05-27 | EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRONICO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4115 | 61558 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
4114 | 61876 |  | 2020-05-22 | SE REVISA CONDICIÓN FISICA, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, ACCESORIOS, ALARMAS, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | PARTOS
4113 | 61564 |  | 2020-04-27 | RUEDAS CON DESGASTE | si | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO
4112 | 62006 |  | 2020-05-21 | SE REVISA CONDICIÓN FISICA , SISTEMAS ELECTRONICO MECANICO Y NEUMATICO, ACCESORIOS, ALARMAS, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUGAS, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO1082 | SENSORMEDICS | 3100a | AGW01242 | CIRENA
4111 | 61557 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
4110 | 61718 |  | 2020-04-21 | EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS | si | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
4109 | 61863 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4108 | 61563 |  | 2020-04-27 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV050 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4107 | 61693 |  | 2020-04-24 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | UNIVALLE 53930291 | TRACKMASTER | TMX425C | FV8189 | FISIOTERAPIA
4106 | 61929 |  | 2020-05-30 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, LIMPIEZA GENERAL, REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, TAPA DE CABEZA TERMINACA SUELTA. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0136 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908651 | UCI 4
4105 | 61872 |  | 2020-05-22 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS CON EQUIPOM PATRON | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00076 | UCI 4
4104 | 61858 |  | 2020-05-21 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, REQUIERE CAMBIO DE BATERIA E INSTALACIÓN DE SENSOR SPO2 | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
4103 | 61854 |  | 2020-05-24 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, SENSOR SPO2. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4102 | 61335 |  | 2020-05-14 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, DISPLAY, INDICADORES, BATERIA (FALLA) PARAMETROS, LIMPIEZA INTEGRAL, PRUEBA CON EQUIPO PATRON | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3910 | BLT | M7000 | M009A014298 | CIRENA
4101 | 61327 |  | 2020-05-13 | REVISIÓN DE INTEGRIDAD FISICA Y ACCESORIOS, REVISION COMPONENTES ELECTRONICOS, EQUIPO REQUIERE INSTALACIÓN DE TODOS SUS ACCESORIOS, SE REALIZAN PRUEBAS CON SIMULADOR. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
4100 | 61862 |  | 2020-05-21 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE CABLE ECG, EQUIPO EN BUENAS CONDCIONES FISICAS. PRUEBA CON EQUIPO PATRON. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4099 | 61322 |  | 2020-05-08 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL. PRUEBAS CON EQUIPO PATRON | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO
4098 | 61287 |  | 2020-05-04 | REVISION DE CONDICIONES FISICAS, SISTEMA ELECTRONICO, NEUMATICO, REQUIERE INSTACIÓN DE CABLE ECG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600628 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17956 | CIRENA
4097 | 61266 |  | 2020-05-04 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA
4096 | 61918 |  | 2020-05-29 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REQUIERE INSTALACIÓN DE BATERIAS, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
4095 | 61925 |  | 2020-05-30 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS OCNDICIONES, REQUIERE INSTALACION DE SENSOR DE SPO2, LIMPIEZA INTEGRAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
4094 | 61338 |  | 2020-05-12 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, PARAMETROS, BATERIA, PRESENTA GOLPE EN COSTADO. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | 124411020002 | CIRENA
4093 | 61340 |  | 2020-05-12 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, FUNCIONAMIENTO DE PARAMETROS, LIMPIEZA GENERAL, REQUIERE INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP, BRAZALETE, SENSOR SPO2, CABLE ECG, BATERIA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA
4092 | 61919 |  | 2020-05-29 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO REQUIERE INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP, BRAZALETE Y LATIGUILLOS, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION |  |  | SYSMED
4091 | 61321 |  | 2020-05-03 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
4090 | 61868 |  | 2020-05-22 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE Y REQUIERE INSTALACION DE BATERIA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  | SYSMED
4089 | 61735 |  | 2020-05-22 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, PARAMETROS, ACCESORIOS (FALTAN) PRUEBAS CON SIMULADOR, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN
4088 | 61334 |  | 2020-05-14 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, MOTOR, REQUIERE CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE RESORTE PUERTA, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES | si | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3879 | BIOBASE | BBS-DDC | BBS11V15020183D | BANCO DE LECHE HUMANA
4087 | 61921 |  | 2020-05-29 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, REQUIERE INSTALACION DE SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP, SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
4086 | 61877 |  | 2020-05-23 | SE REVISA CONDICION FISICA, SISTEMAS ELECTRONICO Y NEUMATICO, ACCESORIOS, ALARMAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | PARTOS
4085 | 61916 |  | 2020-05-29 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, REQUIERE CAMBIO DE BRAZALETE, BATERIAS E INSTALACION DE SENSOR SPO2, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, PRUEBA CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
4084 | 61963 |  | 2020-05-28 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP |  |  | SYSMED
4083 | 61790 |  | 2020-05-19 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO, PAREMETROS, BATERIA FALLA, ACCESORIOS OK. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3911 | BLT | M7000 | M009A014301 | CIRENA
4082 | 61792 |  | 2020-05-19 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y NEUMATICAS, REQUIERE BATERIA, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE VERIFICA CON EQUIPO PATRON | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3912 | BLT | M7000 | M009A014297 | CIRENA
4081 | 61794 |  | 2020-05-19 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, REQUIERE BATERIA, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU USO, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3913 | BLT | M7000 | M009A014309 | CIRENA
4080 | 61853 |  | 2020-05-20 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, EQUIPO REQUIERE INSTALACION DE ACCESORIOS DE EQUIPO, SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF |  |  | SYSMED
4079 | 61860 |  | 2020-05-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENOT, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA, EQUIPO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF
4078 | 62002 |  | 2020-05-27 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELCTRONICO, RESISTENCIA, DISPLAY, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO3888 | MEMMERT | UN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA
4077 | 62004 |  | 2020-05-29 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICA, PARAMETROS, ACCESORIOS, TOUCH, PANTALLA, LIMPIEZA INTEGRA, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4076 | 61283 |  | 2020-05-04 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
4075 | 61737 |  | 2020-05-24 | VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO OK, EQUIPO PRESENTA CARCASA PARTIDA, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | QUIROFANO CENTRAL
4074 | 61795 |  | 2020-05-20 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA
4073 | 61869 |  | 2020-05-22 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
4072 | 61778 |  | 2020-04-13 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, REVISIÓN DE CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4095 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500063 | PARTOS
4071 | 61605 |  | 2020-04-13 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMAS ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, ACCESORIOS, ALARMAS Y ENCODER OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | PARTOS
4070 | 61781 |  | 2020-04-14 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, REVISIÓN DE CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RESPECTIVAS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA
4069 | 61644 |  | 2020-04-17 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, CARCASA, INDICADOR DE PESO OK, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS DE PESO PATRÓN, SE LE REALIZA AJUSTE DE PESO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL
4068 | 61603 |  | 2020-04-13 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMAS ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO OK, ACCESORIOS, ENCODER, ALARMAS OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530046 | PARTOS
4067 | 61679 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, DISPLAY, TRANSDUCTOR Y BATERÍA OK. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | PARTOS
4066 | 61967 |  | 2020-06-08 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, IMPRESORA, TRANSDUCTORES OK. FUNCIONAMIENTO OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | PARTOS
4065 | 61661 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PARTE ELECTRÓNICA, BOMBILLO Y ALIMENTACIÓN AC OK, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3044 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0002 | OFTALMOLOGIA
4064 | 61659 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REVISIÓN DE SUS PARTES MECÁNICAS Y LUBRICACIÓN. LENTES EN BUENAS CONDICIONES. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | FOROPTERO | EMCO1772 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | 11625 | BC40752 | OFTALMOLOGIA
4063 | 61823 |  | 2020-04-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LIMPIEZA GENERAL, SISTEMA ELECTRÓNICO OK. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRÓN. EQUIPO OK. | no | 1 | BASCULA DIGITAL |  |  | PH-2015B |  | ANHELO DE VIDA
4062 | 61673 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO, LATIGUILLOS, ELECTRODOS Y BATERÍAS OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL IN TERNA Y EXTERNA, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA
4061 | 61604 |  | 2020-04-13 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO OK, ACCESORIOS, ALARMAS, ENCODER OK, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | PARTOS
4060 | 61689 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y MECÁNICO. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE RUEDAS DE CARRO. SE ENTREGA EN CONDICIONES OPTIMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | si | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA
4059 | 61769 |  | 2020-04-11 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, REVISIÓN DE CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RESPECTIVAS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA
4058 | 61676 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO, LATIGUILLOS, ELECTRODOS Y BATERÍA OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA
4057 | 61675 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO, LATIGUILLOS, ELECTRODOS Y BATERÍA OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA
4056 | 61674 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO OK, LATIGUILLOS, ELECTRODOS Y BATERÍA OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA
4055 | 61831 |  | 2020-04-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LIMPIEZA GENERAL. SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SISTEMA ELECTRÓNICO OK, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | PROYECTOR | 53887103 | VIEW LIGTH | NR | L1LFC8EB | OFTALMOLOGIA
4054 | 61655 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. VERIFICACIÓN DE BOMBILLO Y PARTE ELÉCTRICA OK. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES OPERATIVAS. SE ENTREGA FUNCIONANDO. | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA
4053 | 61809 |  | 2020-04-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL. SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA DEL EQUIPO Y DEL SISTEMA ELECTRÓNICO. SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLOS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1786 | MARCO | Chart Projector Jackson Ville | 23237 | OFTALMOLOGIA
4052 | 61786 |  | 2020-04-15 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, REVISIÓN DE CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO Y MECÁNICO OK, LENTES OCULARES E INDICADORES OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA
4051 | 61614 |  | 2020-04-14 | SE REALIZA VALIDACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. EQUIPO SIN BOMBILLO. REQUIERE INSTALACIÓN DE BOMBILLO. | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1788 | TOPCON | CP4 | 78690 | OFTALMOLOGIA
4050 | 61632 |  | 2020-04-16 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, CARCASA, INDICADOR DE PESO OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS DE PESO PATRÓN. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SECA | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
4049 | 61667 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y MECÁNICO, BOMBILLO OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | OFTALMOLOGIA
4048 | 61656 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y REVISIÓN DE PARTE ELECTRÓNICA, VERIFICACIÓN DE CELDAS HELICOIDALES Y BOMBILLO OK. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
4047 | 61785 |  | 2020-04-14 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, REVISIÓN DE CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA MECÁNICO, CARCASA, LENTES, FILTROS, CILÍNDRO JACKSON OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS | no | 1 | FOROPTERO | SIN CODIGO | AMERICAN OPTICAL | 11320 | AH11391 | OFTALMOLOGIA
4046 | 61551 |  | 2020-04-27 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA Y SISTEMA MECÁNICO OK. SE ENCUENTRA EL PEDAL SIN CORREA, SE LUBRICA EL SISTEMA MECÁNICO Y SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | si | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA
4045 | 61680 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, APLICADOR DE MANO Y DISPLAY OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA
4044 | 61618 |  | 2020-04-14 | SE REVISAN CONDICIONES FÍSICAS, SISTEMAS ELECTRÓNICOS Y ACCESORIOS, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE EVIDENCIA MEMBRANA DE PANEL DE CONTROL EN REGULAR ESTADO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | si | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA
4043 | 61653 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. SE VERIFICA LA PARTE ELECTRÓNICA Y SE HALLA EN OPTIMAS CONDICIONES. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1731 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1008 | FISIOTERAPIA
4042 | 61651 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PARTE ELECTRÓNICA Y SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1730 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1070 | FISIOTERAPIA
4041 | 61669 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REVISIÓN DE LATIGUILLOS, ELECTRODOS Y BATERÍA OK. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | A350403 | FISIOTERAPIA
4040 | 61845 |  | 2020-04-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL, SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA DEL EQUIPO, SISTEMA ELECTRÓNICO OK, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA
4039 | 61770 |  | 2020-04-11 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, REVISIÓN DE CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS. LIMPIEZA INTEGRAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RESPECTIVAS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA
4038 | 61670 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO OK, LATIGUILLOS, ELECTRODOS Y BATERÍA OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA
4037 | 61671 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO, LATIGUILLOS, ELECTRODOS Y BATERÍA OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA
4036 | 61668 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA
4035 | 61672 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO OK, LATIGUILLOS OK, ELECTRODOS Y BATERÍA OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | EMS |  | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85926/2004K | FISIOTERAPIA
4034 | 61817 |  | 2020-04-13 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRÓN A CARGAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BASCULA DE PISO | K04498 | SECA | 762 | 5762271154963 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4033 | WO-06368600 |  | 2019-12-30 | Servicio de mantenimiento preventivo. Pruebas funcionales Ok. | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3768 | GENERAL ELECTRIC | OEC BRIVO 785 | Arco B3S15053 / Cabezal 122662HL0 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
4032 | 61264 |  | 2020-05-04 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT
4031 | 61738 |  | 2020-05-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, CABLE ECG, ELECTRODOS, PINZAS, BATERÍA OK. PRUEBAS CON SIMULADOR, LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | UCI 2
4030 | 61917 |  | 2020-05-29 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. SE ENCUENTRA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA PRUEBA CON BATERÍA. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN
4029 | 61284 |  | 2020-05-04 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA
4028 | 61871 |  | 2020-05-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO REQUIERE MANGUERA NIBP, BRAZALETE Y BATERÍA. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL
4027 | 61328 |  | 2020-05-14 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  | SYSMED
4026 | 61857 |  | 2020-05-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4025 | 61856 |  | 2020-05-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4024 | 61336 |  | 2020-05-14 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, ACCESORIOS Y PARÁMETROS OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3905 | BLT | M7000 | M009A014122 | CIRENA |  |  | SYSMED
4023 | 61326 |  | 2020-05-13 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  | SYSMED
4022 | 61865 |  | 2020-05-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4021 | 61861 |  | 2020-05-21 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4020 | 61330 |  | 2020-05-14 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, REQUIERE CAMBIO DE TARJETA SPO2 DE MODULO MPS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA
4019 | 61866 |  | 2020-05-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
4018 | 61265 |  | 2020-05-04 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
4017 | 61924 |  | 2020-05-29 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. REQUIERE INSTALACIÓN DE SENSOR SPO2, CABIO DE BATERÍA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
4016 | 61962 |  | 2020-05-27 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, REQUIERE CAMBIO DE MÓDULO IBP, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-014 | URGENCIAS
4015 | 61339 |  | 2020-05-12 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, PARÁMETROS OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA |  |  | SYSMED
4014 | 61734 |  | 2020-05-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, ACCESORIOS Y PARÁMETROS OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN
4013 | 61793 |  | 2020-05-19 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3904 | BLT | M7000 | M009A014306 | CIRENA
4012 | 61341 |  | 2020-05-12 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRONICO, VERIFICACION DE PARAMETROS. LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. SE REALIZA SIMULACIÓN CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA |  |  | SYSMED
4011 | 61325 |  | 2020-05-12 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA. SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
4010 | 61300 |  | 2020-05-08 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, REQUIERE INSTALACIÓN DE SENSOR SPO2, CABLE EKG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  | SYSMED
4009 | 61736 |  | 2020-05-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO OK, VERIFICACION DE PARAMETROS, MODULO NIBP FALLA, PRUEBAS CON EQUIPO PATRÓN. LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2746 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101295H7 | UCIN
4008 | 61345 |  | 2020-05-13 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, MOTOR OK. EQUIPO NO TIENE SOPORTES DE CAUCHOS. LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | VORTEX | EMCO3896 | BOECO | VI-PLUS | O1020314102527 | BANCO DE LECHE HUMANA
4007 | 61920 |  | 2020-05-29 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL
4006 | 62005 |  | 2020-05-29 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, PEDAL, PANEL DE CONTROL, PLACA, LAPIZ DE CORTE OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | CAC0002864 | QUIROFANO CENTRAL
4005 | 61789 |  | 2020-05-19 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA
4004 | 61964 |  | 2020-05-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11 |  |  | SYSMED
4003 | 61850 |  | 2020-05-19 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO OK, PARÁMETROS OK, ACCESORIOS OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA
4002 | 61791 |  | 2020-05-19 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRONICO, ACCESORIOS OK. FALLA EN BATERÍA. SIMULACIÓN DE PARÁMETROS CON EQUIPO PATRON. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3914 | BLT | M7000 | M009A014123 | CIRENA
4001 | 61799 |  | 2020-05-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERÍA. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA
4000 | 61800 |  | 2020-05-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600625-EMCO1386 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17452 | CIRENA
3999 | 61927 |  | 2020-05-30 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3998 | 61731 |  | 2020-05-20 | SE REVISA CONDICION FISICA OK, SISTEMAS ELECTRONICO Y NEUMATICO OK, REQUIERE INSTALACIÓN DE BRAZALETE, ALARMAS OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONLMENTE OK. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3941 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0252 | QUIROFANO RCP
3997 | 61729 |  | 2020-05-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, TOUCH, PARÁMETROS, ACCESORIOS OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES
3996 | 61859 |  | 2020-05-21 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO TOMA SATURACIÓN DE O2, SE REALIZAN PRUEBAS Y MÓDULO DE NIBP NO TOMA PRESIÓN. SE PROCEDE A REALIZAR AJUSTES DE MANGUERAS INTERNAS Y CONECTORES DE TARJETA PRESENTANDO LA MISMA FALLA. SE RECOMIENDA CAMBIO DE MODULO NIBP. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0373 | SPACELABS | MCARE300 |  | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
3995 | 61337 |  | 2020-05-12 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, ACCESORIOS. LIMPIEZA INTEGRAL, MONITOR EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA
3994 | 62001 |  | 2020-05-26 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, CAMBIO DE GAS REFRIGERANTE, FUNCIONAMIENTO DE BOMBA, MOTOBOMBA OK, VARIACIÓN DE FUGAS. LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | RVL6515936 | BANCO DE LECHE HUMANA
3993 | 61267 |  | 2020-05-04 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3992 | 61922 |  | 2020-05-29 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA
3991 | 61928 |  | 2020-05-30 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | MANTENIMIENTO
3990 | 61867 |  | 2020-05-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
3989 | 61699 |  | 2020-05-18 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA
3988 | 61798 |  | 2020-05-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | CIRENA
3987 | 61698 |  | 2020-05-18 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3986 | 61696 |  | 2020-05-18 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA
3985 | 61349 |  | 2020-05-13 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3885 | EME EQUIPMENT | ABL-65 | ABM6515884 | BANCO DE LECHE HUMANA
3984 | 61347 |  | 2020-05-13 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO, RESISTENCIA Y BANDEJAS OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | BANCO DE LECHE HUMANA
3983 | 61344 |  | 2020-05-13 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS, DISPLAY Y BANDEJA OK. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA
3982 | 61926 |  | 2020-05-30 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. REQUIERE INSTALACIÓN DE BATERÍAS. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT
3981 | 61958 |  | 2020-05-26 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN
3980 | 61851 |  | 2020-05-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3915 | BLT | M7000 | M009A014300 | CIRENA
3979 | 62003 |  | 2020-05-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SISTEMA ELECTRÓNICO, PARÁMETROS, ACCESORIOS, PANTALLA TOUCH Y BATERÍA OK. REQUIERE BRAZALETE Y LATIGUILLOS ECG. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3978 | 61796 |  | 2020-05-20 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO, SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERACIONALES. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA
3977 | 61961 |  | 2020-05-27 | SE ENCUENTRA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE EVIDENCIA RUPTURA DE CARCASA PARTE FRONTAL, SE ENCUENTRA SIN RODILLO Y TAPA IMPRESORA. SE REALIZA LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3948 | DRAGER | vista 120 | VTSKK0127 | QUIROFANO CENTRAL
3976 | 61732 |  | 2020-05-20 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO, ACCESORIOS, CONECTORES OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | OLYMPUS | UES40 SURGMASTER | 7036044 | QUIROFANO QUEMADOS
3975 | 60980 |  | 2020-04-15 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL (INTERNA Y EXTERNA). EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. VERIFICACIÓN DE MOTOR, LIMPIEZA DE FILTROS Y FLAPPER. MOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO1689 | SHUCO | 130 | 59700024909 | MEDICA MUJERES
3974 | 60969 |  | 2020-04-15 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL (INTERNA Y EXTERNA). EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES
3972 | 61757 |  | 2020-04-29 | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, CONDICIÓN FÍSICA OK, SISTEMA ELECTRÓNICO EN BUEN ESTADO, ACCESORIOS OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO RESPECTIVOS. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | no | 1 | TENSIOMETRO DIGITAL | K04426 | OMRON | BP785 | 20131205023LG | BANCO DE SANGRE
3971 | 60960 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, INSPECCIÓN VISUAL | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3970 | 60987 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-023 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3969 | 60988 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA
3968 | 61315 |  | 2020-04-28 | SE REVISA CONDICIÓN FISICA, SISTEMAS ELECTRONICO, MECANICO Y NEUMATICO, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL, NO SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO YA QUE SE REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE DAÑADO | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | QUIROFANO CENTRAL
3967 | 61282 |  | 2020-04-29 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. REQUIERE BATERIA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
3966 | 61291 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. REQUIERE SENSOR SPO2 | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA
3965 | 61290 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, REQUIERE BRAZALETE- | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
3964 | 61285 |  | 2020-04-29 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, REQUIERE SENSOR SPO2. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3466 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090002 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
3963 | 60992 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. REQUIERE BRAZALETE, SENSOR SPO2, CABLE ECG. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  | SYSMED
3962 | 61294 |  | 2020-04-29 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA, REVISION DE TARJETAS ELECTRONICAS Y NEUMATICAS, REQUIERE INSTALACIÓN DE CABLE AC, CABLE ECG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE, SENSOR DE SPO2, BATERIA, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO
3961 | 61289 |  | 2020-04-30 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA, TARJETA ELECTRONICA Y NEUMATICA, REQUIERE INSTALACIÓN DE MANGUERA NIBP, BRAZALETE, BATERIA, CABLE AC, CABLE ECG, SENSOR SPO2 Y SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, LIMPIEZA GENERAL. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
3960 | 61286 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3959 | 61288 |  | 2020-04-30 | SE REVISAN CONDICIONES FISICAS DONDE SE EVIDENCIA CARCASA DAÑADA, REVISIÓN DE SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | 13990 | CIRENA |  |  | SYSMED
3958 | 61293 |  | 2020-04-30 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA, PRUEBA DE TARJETAS ELECTRONICAS, NEUMATICOS, REQUIERE INSTALACIÓN DE BRAZALETE, CABLE ECG, SENSOR SPO2, SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCASA INTERNAM TORNILLOS Y CONECTOR DE MANGUERA NIBP, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3957 | 61271 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, VERIFICACIÓN DE MOTOR, LIMPIEZA DE FILTROS Y FLAPPER, MOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4077 | SMAFF | SXT5A | L7,18,111 | PARTOS
3956 | 61292 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PARTE ELECTRICA QUE FUNCIONA CORRECTAMENTE, BOMBILLOS EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | QUIROFANO QUEMADOS
3955 | 61270 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, VERIFICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS Y LUBRICACIÓN, VERIFICACIÓN DE PARTE ELECTRONICA EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0883 | OHAUS | AR3130 ADVENTURED | L220122800878P | LABORATORIO
3954 | 60973 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, VERIFICACIÓN DE MOTOR Y ESCOBILLAS, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS DE MOTOR, MOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES, TARJETA ELECTRONICA EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | LABORATORIO
3953 | 60990 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, VERIFICACIÓN DE MOTOR, LIMPIEZA DE FILTROS Y FLAPPER, MOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES | si | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635A | 01060000146 | CIRENA
3952 | 60975 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE PARTE ELECTRONICA Y BATERIAS. | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO
3951 | 60979 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE VERIFICACIÓN DE PARTES ELECTRÓNICA Y BATERÍAS. | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO0895 | KRADER | IMP001 | 240 | LABORATORIO
3950 | 61253 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, BALANZA EN OPTIMAS CONDICIONES, VERIFICACION Y LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS. | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | 207729 | OHAUS | 2Kg-5Lb | AA28748 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
3949 | 61268 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, VERIFICACION DE MOTOR, ESCOBILLAS Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS DEL MOTOR, VERIFICACIÓN DE PARTE ELECTRONICA QUE FUNCIONA EN OPTIMAS CONDICIONES. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO
3948 | 60956 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, REVISIÓN DE MOTOR, POLEAS, PIÑONES, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS, MOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES, PARTE ELECTRONICA EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | BIOLOGIA MOLECULAR
3947 | 60958 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, VERIFICACION DE MOTOR Y ESCOBILLAS, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS DE MOTOR, MOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES, TARJETA ELECTRONICA EN OPTIMAS CONDICIONES. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO1255 | IEC | MP4R | 24382451 | LABORATORIO
3946 | 61252 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES, VERIFICACION DE SUS PARTES MECANICAS Y LUBRICACIÓN. | no | 1 | BALANZA DE PRECISIÓN | EMCO0927 | OHAUS | CS2000 |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
3945 | 61259 |  | 2020-04-25 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, PIPETA EN OPTIMAS CONDICIONES, VERIFICACIÒN DE SUS COMPONENTES, EMPAQUES, PIPETA REALIZA VACÍO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | PIPETA | PP030 | BRAND | TRANSFERPETTE S | 704780 / 19H26776 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
3944 | 61258 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, PIPETA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE SU MOTOR, ESCOBILLAS, COLECTOR, MOTOR EN OPTIMAS CONDICIONES, TARJETA ELECTRONICA EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | DIGISYSTEM LAB. INSTRUMENTS INC | DSC156T | S2043001 | BANCO DE SANGRE NORTE
3943 | 61256 |  | 2020-04-25 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, RECISIÓN DE LENTES, BOMBILLOS Y PARTES MECÁNICAS. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
3942 | 61302 |  | 2020-04-23 | SE REVISA CONDICION FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO Y ENCENDIDO OK. TECNOLOGÍA OBSOLETA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BUENOS RESULTADOS | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3941 | 61255 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE MOTOR, LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
3940 | 61262 |  | 2020-04-27 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. REQUIERE BATERÍA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO
3939 | 61251 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE MOTOR, CORREAS, PIÑONES Y ENGRANAJES. LUBRICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS. | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO0947 - 206568 | LAB ROTATOR | DSR 2100V | 83113069 | LABORATORIO
3938 | 60984 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO
3937 | 61254 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN DE PARTES MECÁNICAS Y LUBRICACIÓN, LIMPIEZA INTEGRAL DE BALANZA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO0930 | OHAUS | HARVARD 2Kg | 100910 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
3936 | 60966 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL. LIMPIEZA INTEGRAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES
3935 | 60970 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. VERIFICACIÓN DE MOTOR FLAPER Y EMPAQUES. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE. | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO0904 | THOMAS | 1630 | 80600001906 | MEDICA HOMBRES
3934 | 61034 |  | 2020-04-21 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMAS ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. REQUIERE BRAZALETE, SENSOR E INTERFAZ SPO2, CABLE AC Y BATERÍAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3933 | 61041 |  | 2020-04-21 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMAS ELECTRONICO Y NEUMATICO EN BUENAS CONDICIONES, NO TIENE PERILLA,, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA
3932 | 61038 |  | 2020-04-21 | SE REVISA CONDICION FÍSICA, SISTEMAS ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO EN BUEN ESTADO, ALARMAS OK, REQUIERE SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP, CABLE AC, BATERÍAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3931 | 61040 |  | 2020-04-21 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMAS ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO EN BUEN FUNCIONAMIENTO. REQUIERE SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP, CABLE AC, BATERÍAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3930 | 61274 |  | 2020-04-28 | se realiza verificación de funcionamiento, limpieza integral, equipo en optimas condiciones de funcionamiento. | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0413 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4230013 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
3929 | 61260 |  | 2020-04-27 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA
3928 | 61281 |  | 2020-04-29 | SE REVISA CONDICIONES FÍSICAS, SISTEMA ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO, REQUIERE CABLE AC, BRAZALETE ADULTO, TARJETA MPS DE SPO2, BATERÍA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
3927 | 61275 |  | 2020-04-29 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, BRAZALETE, BATERÍA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
3926 | 60953 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA INSPECCIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS, LIMPIEZA GENERAL, REQUIERE MANÓMETRO DE VACÍO VACUOMETRO. PRUEBA FUNCIONAL OK. | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO1253 | EMERSON | SA55NXGTC-4143 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
3925 | 60989 |  | 2020-04-24 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA, AJUSTE DE CONEXIONES, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. SENSOR SPO2, BRAZALETE 2 VÍAS, BATERÍA. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SB60651532216A | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA |  | SYSMED
3924 | 60972 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION
3923 | 61276 |  | 2020-04-29 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK. REQUIERE SENSOR SPO2, BRAZALETE, CABLE EKG, BATERÍA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO |  |  | SYSMED
3922 | 61043 |  | 2020-04-21 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, REQUIERE SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP, CABLE EKG, BATERÍA, ENCODER. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3921 | 61042 |  | 2020-04-21 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, REQUIERE SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP, CABLE EKG. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026810 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3920 | 61039 |  | 2020-04-21 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, ALARMAS OK, REQUIERE SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP, CABLE EKG, BATERÍA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3919 | 61037 |  | 2020-04-21 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, REQUIERE ACRILICO DE PANTALLA, INTERFAZ Y SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002917 | HEMATO-ONCOLOGIA
3918 | 61036 |  | 2020-04-21 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, REQUIERE INTERFAZ Y SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP, CABLE AC. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3917 | 61035 |  | 2020-04-21 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, REQUIERE INTERFAZ Y SENSOR SPO2, BRAZALETE, MANGUERA NIBP SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3916 | 60967 |  | 2020-04-22 | se realiza verificacion de funcionamiento, limpieza integral interna y externa, equipo en optimas condiciones. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES
3915 | 60986 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA
3914 | 60962 |  | 2020-04-22 | se revisa condición física, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA
3913 | 60985 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA
3912 | 61047 |  | 2020-04-22 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO Y NEUMÁTICO OK, REQUIERE SENSOR DE FLUJO Y CELDA O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA)
3911 | 61304 |  | 2020-04-25 | se revisa condición física, sistemas electrónico OK, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3910 | 61030 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA INSPECCION DE CONDICIONES FÍSICAS, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA
3909 | 61031 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA INSPECCIÓN DE CONDICIONES FÍSICAS, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2740 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLV-160 | 7950890 / 7432291 | ENDOSCOPIA
3908 | 61305 |  | 2020-04-25 | se revisa condición física, sistemas electrónico, BOMBILLO OK, MODO AUTOMÁTICO Y MANUAL OK, INTENSIDAD DE BRILLO ADECUADA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3907 | 61317 |  | 2020-04-28 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA
3906 | 61318 |  | 2020-04-28 | se revisa condición física, sistemas electrónico OK, CONECTORES DE BATERÍAS OK, ACCESORIOS BUENOS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | PULSIOXIMETRO |  | GAMMAMED | PM-50 | AY-87113553 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA)
3905 | 60971 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4121 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY71410108PA | URGENCIAS
3904 | 61278 |  | 2020-04-29 | SE REVISA CONDICIONES FÍSICAS, SISTEMA ELECTRONICO Y NEUMATICO REQUIERE INSTALACIÓN DE CABLE ECG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE, SENSOR SPO2, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-039 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS
3903 | 61273 |  | 2020-04-28 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050007 | PARTOS |  |  | SYSMED
3902 | 60974 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO0894 | KRAMER | IMP001 |  | LABORATORIO
3901 | 60959 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | HEMATO - ONCOLOGÍA
3900 | 60952 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA, LIMPIEZA GENERAL, LUBRICACIÓN DE PARTES MECANICAS. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO1311 | OHAUS | 210GR | AA32050 | LABORATORIO
3899 | 60951 |  | 2020-04-21 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0882 | OHAUS | ADVENTURER AR3130 | 220122820084P | LABORATORIO
3898 | 60954 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO
3897 | 60976 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0406 | THERMO | CENTRA CL2 | 42802884 | LABORATORIO
3896 | 60965 |  | 2020-04-23 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA
3895 | 61033 |  | 2020-04-20 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3894 | 61312 |  | 2020-04-27 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR O2. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA |  |  | SYSMED
3893 | 61319 |  | 2020-04-28 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE VALVULA PEEP, SENSOR DE FLUJO, KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  | SYSMED
3892 | 61303 |  | 2020-04-25 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE FLUJO Y SENSOR O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | ARUM0112 | QUIROFANO CENTRAL
3891 | 61263 |  | 2020-04-27 | se VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA, REQUIERE BATERÍA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA
3890 | 61279 |  | 2020-04-29 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, REQUIERE MANGUERA NIBP, BRAZALETE, CABLE EKG, SENSOR SPO2, BATERÍA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO
3889 | 61277 |  | 2020-04-29 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, REQUIERE MANGUERA NIBP, BRAZALETE, CABLE EKG, SENSOR SPO2, BOTÓN DE ENCENDIDO, BATERÍA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3408 | MINDRAY | PM-9000 | W-1078475 | UNIDAD DE QUEMADOS
3888 | 60964 |  | 2020-04-23 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK. REQUIERE SENSOR DE FLUJO, MANGUERA Y SENSOR O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3583 | SPACELABS | BLEASE FOCUS | FOCU-101643 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1
3887 | 60963 |  | 2020-04-23 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE O2, SENSOR DE FLUJO Y MANGUERA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3886 | 61301 |  | 2020-04-23 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8
3885 | 61045 |  | 2020-04-22 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE CELDA DE O2, KIT ANUAL MANTENIMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA
3884 | 60978 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. RPS SET: 4000 ENTREGADO: 4085 | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0888 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000373 | LABORATORIO
3883 | 61046 |  | 2020-04-22 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE FLUJO Y CELDA O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2 |  |  | SYSMED
3882 | 60955 |  | 2020-04-21 | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA, LIMPIEZA DE CARCASA, LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA, LIMPIEZA GENERAL, NO QUEDA FUNCIONANDO LA TECLA BAND Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | 4540 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74643 | LABORATORIO | HEMATOLOGÍA
3881 | 61050 |  | 2020-04-23 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE FLUJO Y SENSOR O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3781 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASF-0199 | QUIROFANO CENTRAL
3880 | 61049 |  | 2020-04-22 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK. REQUIERE CELDA DE O2, SENSOR DE FLUJO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | QUIROFANO CENTRAL
3879 | 61269 |  | 2020-04-28 | VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | 64750105 | BIOLOGIA MOLECULAR
3878 | 61048 |  | 2020-04-22 | se revisa condición física, sistemas electrónico, NEUMÁTICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE FLUJO Y SENSOR O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7
3877 | 60957 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. RPS: 12600 MAX | no | 1 | MICROCENTRIFUGA | EMCO1067 | BECKIMAN | MICROFUGE E | 348720 | BIOLOGIA MOLECULAR
3876 | 61311 |  | 2020-04-24 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE FLUJO Y SENSOR O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS
3875 | 60961 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  | SYSMED
3874 | 60968 |  | 2020-04-22 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, MODULO DE SPO2 MUY INESTABLES, PRESENTA CAMBIO DE VALORES. EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES |  |  | SYSMED
3873 | 60977 |  | 2020-04-23 | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL (INTERNA Y EXTERNA). EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | si | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000358 | LABORATORIO
3872 | 61316 |  | 2020-04-28 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático OK, REQUIERE BATERÍA, MANGUERA NIBP, BRAZALETE. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN . EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3871 | 61280 |  | 2020-04-29 | SE REVISAN CONDICIONES FISICAS, SISTEMA DE ELECTRONICO Y NEUMATICO, REQUIERE INSTALACIÓN DE SENSOR DE SPO2, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE RELACIONA EN REPORTE. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
3870 | 61314 |  | 2020-04-28 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE FLUJO Y SENSOR O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO
3869 | 61313 |  | 2020-04-27 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático. REQUIERE SENSOR DE FLUJO, SENSOR O2, KIT 3 AÑOS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONAL. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | SYSMED
3868 | 61320 |  | 2020-04-29 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE CELDA O2, PERILLA O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9
3867 | 61261 |  | 2020-04-24 | se REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. REQUIERE BATERÍA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  | SYSMED
3866 | 61306 |  | 2020-04-24 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático OK, REQUIERE SENSOR DE FLUJO, SENSOR O2. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONAL. | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | SYSMED
3865 | 61307 |  | 2020-04-24 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático REQUIERE SENSOR O2, SENSOR DE FLUJO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13
3864 | 61308 |  | 2020-04-24 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático EN BUEN ESTADO. REQUIERE SENSOR DE FLUJO, SENSOR O2, KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EUQIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONAL. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA
3863 | 61309 |  | 2020-04-25 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático EN BUEN ESTADO. REQUIERE SENSOR Y MANGUERAS DE FLUJO, ENCODER, SENSOR O2, KIT ANUAL DE MANTENIMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONAL. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | QUIROFANO CENTRAL
3862 | 61310 |  | 2020-04-24 | se revisa condición física, sistemas electrónico, MECÁNICO y neumático, ALARMAS OK, ACCESORIOS OK EXCEPTO sensor O2 QUE REQUIERE. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO
3861 | 61295 |  | 2020-04-20 | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO. | no | 1 | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | ENDOSCOPIA
3860 | 61032 |  | 2020-04-20 | se revisa condición física, sistemas electrónico y neumático, ACCESORIOS OK, ALARMAS OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3859 | 61733 |  | 2020-04-20 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMAS ELECTRÓNICO Y NEUMÁTICO OK, Requiere manguera NIBP, Brazalete; Sensor e interfaz SPO2, Cable EKG, Batería. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
3858 | 23992 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460031 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3857 | 23990 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460014 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3856 | 23989 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4555 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460037 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3855 | 23988 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460033 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3854 | 23985 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460035 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3853 | 23993 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460049 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3852 | 24183 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460041 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3851 | 23986 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460073 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3850 | 23991 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-92016829 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3849 | 24184 |  | 2020-05-26 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | 360250-M19412600040 | TRIAGE
3848 | SIN CODIGO | 2020-05-31 | 2020-05-18 | PANTALLA BUENA CABLE DE PODER BUENO CABLE A PACIENTE MALO ELECTRODOS BUENOS IMPRESION BUENA REVISIÓN FISICA (PRESENTACIÓN DEL EQUIPO) ESTADO DE FUNCIONAMIENTO BUENO EQUIPO EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO. RECOMENDACIONES: SE RECOMIENDA AL PERSONAL ASISTENCIAL NO DOBLAR MUCHO LOS CABLES. | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4476 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SS519150052PA | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO
3847 | 24150 | 2020-05-31 | 2020-05-19 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4576 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157052 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3846 | 24181 | 2020-05-31 | 2020-05-19 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4573 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3845 | 24182 | 2020-05-31 | 2020-05-19 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4574 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157080 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3844 | 24145 | 2020-05-31 | 2020-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460047 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3843 | 24146 | 2020-05-31 | 2020-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460058 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3842 | 24147 | 2020-05-31 | 2020-05-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | 360069-M19306460004 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3841 | 24149 | 2020-05-31 | 2020-05-19 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4572 | HEALTH O METER | 500KL | 5000156952 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
3840 | 24148 | 2020-05-31 | 2020-05-19 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | 5000157124 | TRIAGE
3839 | U600913510 | 2020-05-31 | 2020-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL
3838 | U600913509 | 2020-05-31 | 2020-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3941 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0252 | QUIROFANO RCP
3837 | U600913509 | 2020-05-31 | 2020-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL
3836 | U600913509 | 2020-05-31 | 2020-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3835 | 18097 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 68565 | WELCH ALLY | 767 |  | CARDIOLOGIA NO INVASIVA
3834 | 18096 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 130010943 | WELCH ALLY | 767 |  | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3833 | 18098 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 129058225 | WELCH ALLY | 767 |  | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3832 | 18074 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 063304 | HEALTHOMETER | 386kgs | 1300000084 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3831 | 18075 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 85421 | HEALTHOMETER | 386kgs | 1300000062 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3830 | 18073 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 113034613 | HEALTHOMETER | 386kgs-01 | 1300000005 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA
3829 | 18072 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 50505 | HEALTHOMETER | 386kgs | 1300000233 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3828 | 18069 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 75474 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000406979 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3827 | 17938 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | BASCULA | 630007 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006409 | RADIOTERAPIA | CONSULTORIOS RAD
3826 | 18143 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 113090320 | HEALTHOMETER | 386kgs |  | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3825 | 18142 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 70724 | HEALTHOMETER | 386kgs | 1300000052 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3824 | 18144 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 63314 | HEALTHOMETER | 386kgs | 38600002746 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3823 | 18146 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 113034614 | HEALTHOMETER | 386kgs-01 | 00000000259749 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3822 | 18145 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 74918 | HEALTHOMETER | 386kgs | 1300000254 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3821 | 18064 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 34729 | HEALTHOMETER | 386kgs | 3860001984 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3820 | 18065 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 67772 | HEALTHOMETER | 386kgs | 3860000661 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3819 | 18147 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 62963 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000182167 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3818 | 18148 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 85994 | HEALTHOMETER | 386kgs | 3860002694 | QUIROFANO CENTRAL
3817 | 18063 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 50624 | HEALTHOMETER | 386kgs | 1300000237 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3816 | 18149 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 45565 | HEALTHOMETER | 386kgs | 3860000268 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3815 | 18141 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 63593 | NEWMED | 180 KG | BANM2015118 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3814 | 18140 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 85910 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000095 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3813 | 18139 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 34566 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006242 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3812 | 18137 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 34570 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600003987 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3811 | 18135 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 63592 | NEWMED | 180 KG | BANM2015186 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3810 | 18134 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 74903 | NEWMED | 180 KG | BANM2015119 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3809 | 18133 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 63591 | NEWMED | 180 KG | BANM2015200 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3808 | 18132 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 72385 | NEWMED | 180 KG | BANM2015173 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3807 | 18131 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 72368 | NEWMED | 180 KG | BANM2015199 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3806 | 18129 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 75481 | NEWMED | 180 KG | BANM2015184 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3805 | 18128 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 72375 | NEWMED | 180 KG | BANM2015185 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3804 | 18127 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 74919 | NEWMED | 180 KG | BANM2015172 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3803 | 18126 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 113053839 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006416 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3802 | 18125 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 046986 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600003819 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3801 | 18102 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 85533 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000005 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3800 | 18103 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 45734 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600001796 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3799 | 18119 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 047997 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600003990 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE
3798 | 18120 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6064 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006825 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3797 | 18121 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 113053654 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600000137 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3796 | 18115 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6057 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006240 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3795 | 18111 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | BASCULA | 70704 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600003988 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
3794 | 18110 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | BASCULA | 34907 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006559 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3793 | 18106 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 017017 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600001795 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3792 | 18122 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 72886 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600003336 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3791 | 18123 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO6061 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006826 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3790 | 18116 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 85433 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006277 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3789 | 18117 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 34720 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006239 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3788 | 18118 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 034802 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600003989 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3787 | 18109 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 50276 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006827 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3786 | 18107 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 34573 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006086 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3785 | 18104 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 050101 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600003338 | MANTENIMIENTO
3784 | 18105 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 85944 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600005468 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3783 | 17904 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | BASCULA | 34760 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006426 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
3782 | 17917 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 075521 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600002027 | QUIROFANO SEDE NORTE
3781 | 17918 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 50991 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000075 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3780 | 17919 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 64118 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006415 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3779 | 17920 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6058 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600003337 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3778 | 17921 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 72907 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600004546 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3777 | 17922 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6067 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006346 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3776 | 17929 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 85455 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600005479 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3775 | 17930 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 75554 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006345 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3774 | 17931 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 85986 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600004547 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3773 | 17932 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 50585 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000166 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3772 | 17933 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 75507 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006313 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3771 | 17923 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 85428 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600005480 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3769 | 17924 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 072829 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600007248 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA
3768 | 17905 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | BASCULA | 17884 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600006241 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3767 | 17936 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 85419 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000136 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3766 | 17937 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 72949 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000126 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3765 | 17935 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | BASCULA | 63008 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006085 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3764 | 17915 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 34758 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600007272 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3763 | 18101 | 2020-04-30 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | 75503 | HEALTHOMETER | 160 KG |  | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3762 | 18108 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO6007 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000146 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA
3761 | 17916 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | 34908 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000035 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3760 | 18124 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 50165 | HEALTHOMETER | 386kgs-01 | 00000000398647 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3759 | 17925 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 59340 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600006278 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3758 | 17903 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | BASCULA | 70516 | HEALTHOMETER | 180 KG | 1600000026 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3757 | 18138 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 64121 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600003905 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3756 | 18136 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | 72777 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600004548 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE
3755 | 17934 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | 72086 | HEALTHOMETER | 160 KG | 1600000153 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3754 | 18055 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 63410 | CAREWELL | ECG-1103 | 103l09700914E12 | UCIN NORTE |  |  | SYSMED
3753 | 18062 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | NEBULIZADOR | 113105886 | THOMAS | medi pump 1125 | 030300006233 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE
3752 | 18029 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | REQUIERE TOCO ULTRASONICO, ALARMAS | si | 1 | MONITOR FETAL | 063397 | FETAL CARE | FC700 | F10100082 | GINECO-OBSTETRICIA
3751 | 18054 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 130010766-A2016 | CAREWELL | ECG-1103 | 103L09700906E12 | UCI ADULTO NORTE |  |  | SYSMED
3750 | 18056 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 70744 | MINDRAY | DECG-06A | CQ-79000177 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
3749 | 18028 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | INSTALACIÓN BATERÍA | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 72467 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19074292 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | SYSMED
3748 | 17998 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | SUCCIONADOR DE LECHE | 129058114 | MEDELA LACTINA | LACTINA SELEC A5 | 645847 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3747 | 17996 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | SUCCIONADOR DE LECHE | 129058113 | MEDELA LACTINA | LACTINA SELEC A5 | 646959 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3746 | 17997 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | SUCCIONADOR DE LECHE | 129058115 | MEDELA LACTINA | LACTINA SELEC A5 | 646903 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3745 | 18113 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | NO TIENE CONTROL | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | 113038954 | BELMONT | DR-2600B | ET10B0015 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3744 | 18114 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | SWITCH MALO. NO TIENE CONTROL. | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | 113038958 | BELMONT | DR-2600B | ET0920002 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3743 | 18112 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | 063355 | BELMONT | DR-2600B | ET10B0074 | QUIROFANO SEDE NORTE
3742 | 17967 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 113036349 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 00663 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | SYSMED
3741 | 17975 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 113090081 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 92508 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | OFICINA BIOMEDICOS
3740 | 17971 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 68501 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01342 | UCIN NORTE |  |  | SYSMED
3739 | 17968 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 113034647 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 00929 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3738 | 17969 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | si | 1 | DESFIBRILADOR | 113039136 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01361 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3737 | 18051 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 129058310 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01355 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3736 | 18052 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | 113032405 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | 01244 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | SYSMED
3734 | 17993 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | ASPIRADOR | 0G9125 | SMITH Y NEPHEW | RENASTYS | SENM090009 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3733 | 17992 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | ASPIRADOR |  | SMITH Y NEPHEW | RENASTYS | KPHM140137 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3732 | 17994 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | ASPIRADOR |  | SMITH Y NEPHEW | RENASTYS | KPDB120528 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3731 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 34714 | WELCH ALLYN | TYCOS | 71130183120 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3730 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 62925 | WELCH ALLYN |  | 70130034012 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3729 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1
3728 | 17995 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | ASPIRADOR |  | SMITH Y NEPHEW | RENASTYS | KPDB120547 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3725 | 18000 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | SISTEMA CALENTADOR PACIENTE | 17652 | WARMTOUCH | NELLCOR | CI0313S257 | QUIROFANO SEDE NORTE
3724 | 17999 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE |  | WARMTOUCH | NELLCOR | CI01125039 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3723 | 18060 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 56980 | BOKANG |  | TDPR141004 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3722 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 72774 | WELCH ALLYN | TYCOS | 080110064733 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3721 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 85438 | WELCH ALLYN | TYCOS | 080110065649 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3720 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 15678 | WELCH ALLYN | TYCOS | 108160219 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3719 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 10005 | WELCH ALLYN |  | 90730151518 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3718 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 113032452 | WELCH ALLYN |  | 70113024757 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3717 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | 113039134 | WELCH ALLYN |  | 70111095057 | GINECO-OBSTETRICIA
3716 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 47893 | WELCH ALLYN | TYCOS | 060913162311 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  |  | HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
3715 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 085906 | WELCH ALLYN |  | 41019032348 | MANTENIMIENTO
3714 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 113034603 | WELCH ALLYN |  | 90107183542 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3713 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 113090263 | WELCH ALLYN |  | 61009174649 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3712 | 18032 | 2020-04-30 | 2020-04-13 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | 049985 | WELCH ALLYN |  | 90109135150 | GINECO-OBSTETRICIA
3711 | 18057 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 74901 | LORD |  | 1029322 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3710 | 18057 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 72395 | LORD |  | 1029375 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3709 | 18057 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 74914 | SPHINGMOMANOMETER |  | 1029366 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3708 | 18057 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 72366 | LORD |  | 1029403 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3707 | 18057 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 75466 | LORD |  | 1029372 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3706 | 18057 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 72373 | LORD |  | 1029370 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3705 | 18058 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 34734 | SPHINGMOMANOMETER |  | TDP2014012 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3704 | 18058 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 34824 | SPHINGMOMANOMETER |  | TDP2014003 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3703 | 18058 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | Tensiometro de pared | 70716 | SPHINGMOMANOMETER |  | TDP2014007 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3702 | 18059 | 2020-04-30 | 2020-04-14 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 50648 | ABN |  | 00083517 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3701 | 18080 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 130010927 | WELCH ALLYN | ANEROIDE | 080728202206 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3700 | 18080 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 34543 | WELCH ALLYN | ANEROIDE | 080409180659 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3699 | 18080 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 130009999 | WELCH ALLYN | ANEROIDE | 070903102706 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3698 | 18080 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | si | 1 | TENSIOMETRO DE PARED | 034822 | WELCH ALLYN | TYCOS | 080728133602 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3697 | 18068 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 034542 | WELCH ALLY | 767 |  | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3696 | 18067 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 34756 | WELCH ALLY | 767 |  | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3695 | 18066 | 2020-04-30 | 2020-04-17 | FALTA CABEZAL OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO. | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 34741 | WELCH ALLY | 767 |  | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3694 | 18150 | 2020-04-30 | 2020-04-17 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 34744 | WELCH ALLY | 767 |  | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3693 | 17800 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | Error modulo NIBP. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130010942 | MINDRAY | PM-9000 | VX94118309 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3692 | 17799 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | ERROR COMUNICACIÓN SPO2, Error modulo NIBP., CARCAZA PARTIDA. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039282 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118323 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3691 | 17798 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | PANTALLA DAÑADA. SE EVIDENCIA CORTO. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 48328 | Mindray | PM8000 | AA-85107516 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3690 | 17796 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | Error modulo NIBP. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130006980 | MINDRAY | PM-9000 | BX94118345 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3689 | 17776 | 2020-04-30 | 2020-04-04 | Error modulo NIBP. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 050449 | MINDRAY | PM-9000 | VX85108761 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3688 | 17953 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | ERROR MODULO DE PARAMETROS. REVISION SERVICIO TECNICO DE FABRICA. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113090307 | Datex Ohmeda | Cardiocap 5 | 5210600 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3687 | 17951 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | Error modulo NIBP. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 050476 | MINDRAY | PM-9000 | BX7A103117 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3686 | 17978 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | FALLA EN EL SISTEMA. REQUIERE REVISION CASA MATRIZ. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130006651 | AVEA | 17311-06 | BAV01231 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3685 | 17974 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | ERROR EN EL VOLUMEN TIDAL. REQUIERE REVISION CASA MATRIZ. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 129000454 | AVEA | 17311-06 | BAV04660 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3684 | 17973 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | PROBLEMA EN ELECTROVALVULA. REQUIERE REVISION CASA MATRIZ. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 129000457 | AVEA | 17311-06 | BAV04654 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3683 | 17988 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE EQUIPO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130006648 | DRAGER | SAVINA | ARXA0168 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3682 | 17986 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE EQUIPO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130010775 | DRAGER | SAVINA | ARXA0169 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3681 | 17981 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE EQUIPO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130009962 | DRAGER | SAVINA | ARXA0167 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3680 | 17989 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | PANTALLA DAÑADA | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130006616 | DRAGER | SAVINA | ARXA0175 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3679 | 17990 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | PANTALLA DAÑADA. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130006653 | DRAGER | SAVINA | ARXA0172 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3678 | 17991 | 2020-04-30 | 2020-04-08 | PANTALLA DAÑADA. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 113039231 | DRAGER | SAVINA | ARXA0174 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3677 | 18010 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | NO SE PUEDE REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | 130009933 | AEONMED | AEON7500A | ZKYX004 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3676 | 18011 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | NO SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS. | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | 130010881 | AEONMED | AEON7500A | 0903036 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3675 | 18070 | 2020-04-30 | 2020-04-17 | Se requiere pesas para balance. | si | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 15765 | DETECTO | 16kg | 0090358 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3674 | 17972 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | REVISAR VALVULA PEEP | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130010772 | AVEA | 17311-06 | BAVO1004 | UCIN NORTE
3673 | 18012 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE EQUIPO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130009955 | DRAGER | SAVINA | ARXA0170 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3672 | 18013 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | NO SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE EQUIPO. | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 130006578 | DRAGER | SAVINA | ARXA0173 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3671 | 17963 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | si | 1 | ELECTROBISTURÍ | 130010089 | MAGNA | MAGNATEK ESU-400 | HMA4000000000015 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3670 | 18007 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | si | 1 | ELECTROBISTURÍ | 130011570 | MAGNA | MAGNATEK ESU-400 | HMA4000000000016 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3669 | 17970 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | si | 1 | ELECTROBISTURÍ | 130011305 | ALSA | EXCELL NHP 250/D | 280N-01/10 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3668 | 18027 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | si | 1 | ASPIRADOR | 149011689 | PULMOMED | 7E-A | 00048 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3667 | 18015 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113090150 | THOMAS | 1130 | 40100012523 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE
3666 | 18025 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 17566 | THOMAS | 1630 | 080900006115 | UCI ADULTO NORTE |  |  | SYSMED
3665 | 18016 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | si | 1 | ASPIRADOR | 72619 | PULMOMED | 7E-A | 00030 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3664 | 18022 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 129058048 | THOMAS | 1630 | 80900006118 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
3663 | 18023 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 129058078 | THOMAS | 1630 | 080900006192 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  | SYSMED
3662 | 18019 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 48366 | THOMAS | 1630 | 100700001059 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE
3661 | 18017 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113010765 | THOMAS | 1630 | 80900006097 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA)
3660 | 18018 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630 | 110600002231 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3659 | 18020 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113032408 | THOMAS | 1630 | 100700001093 | UCIN NORTE
3658 | 18014 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 234381 | THOMAS | 1630 | 010400015483 | QUIMIOTERAPIA |  |  | SYSMED
3657 | 18021 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 17924 | THOMAS | 1130 | 10400015465 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
3656 | 18024 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 113036350 | THOMAS | 1130 | 40100012448 | HEMATO - ONCOLOGÍA
3655 | 18008 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | 130011578 | AEONMED | AEON7500A | 0903032 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3654 | 17976 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | si | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO6071 | DATEX OHMEDA | AESTIVA-57100 | AMVH00855 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  | SYSMED
3653 | 18053 | 2020-04-30 | 2020-04-13 | SENSOR DE FLUJO MALO | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | 113039140 | DATEX OHMEDA | AESTIVA-57100 | AMVJ00247 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3652 | 17977 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | 113036474 | DATEX OHMEDA | AESTIVA 5 | AMVH00846 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3651 | 17954 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | REQUIERE CAMBIO DE PULSADORES, PANEL FRONTAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039071 | Mindray | PM7000 | CE74-1169 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3650 | 17952 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130011326 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118317 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3649 | 17797 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130011537 | BIONICS | BPM7000 | 170-FH5042 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3648 | 17795 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113034648 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118315 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3647 | 17794 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130011496 | MINDRAY | MEC-1000 | AQ5AB3262 | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  | SYSMED
3646 | 17793 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130010076 | Mindray | PM8000 | AA6C-14503 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3645 | 17792 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | REQUIERE CAMBIO DE PULSADOR NIBP | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130011583 | Mindray | PM8000 | AA67-13761 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3644 | 17791 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113036400 | Mindray | PM8000 | AA6C-14588 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3643 | 17790 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058304 | Mindray | PM7000 | BR5A-1152C | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3642 | 17955 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039093 | MINDRAY | PM-9000 | CE74-1157 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3641 | 17783 | 2020-04-30 | 2020-04-06 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | CA-0000947 | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CM-95103324 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3640 | 17957 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | PUERTO IBP1 MALO. | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039104 | Mindray | PM7000 | BR5C-1755CIOS | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
3639 | 17956 | 2020-04-30 | 2020-04-06 | REQUIERE CAMBIO DE PULSADORES Y PANEL FRONTAL. | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039095 | Mindray | PM7000 | BR6C-7020CIO | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3638 | 17959 | 2020-04-30 | 2020-04-07 | REQUIERE CAMBIO DE MODULO NIBP | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 17252 | Mindray | PM7000 | BR5C1760CI0 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3637 | 17958 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039091 | Mindray | PM7000 | CE74-1182 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
3636 | 17965 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | CA0000966 | MINDRAY | MEC-1000 | AQ5AB3300 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
3635 | 17966 | 2020-04-30 | 2020-04-07 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113036472 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106571 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3634 | 17980 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039041 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118346 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | SYSMED
3633 | 17983 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113036438 | Mindray | PM8000 | AA-79102744 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | MEDITEC S.A
3632 | 17979 | 2020-04-30 | 2020-04-08 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 67717 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118334 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3631 | 17773 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 63220 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118341 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3630 | 17774 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 63223 | MINDRAY | PM-9000 | BX-79102899 | QUIROFANO SEDE NORTE | RECUPERACIÓN
3629 | 17759 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039061 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118337 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3628 | 17767 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058198 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM05111793 | QUIROFANO SEDE NORTE | RECUPERACIÓN
3627 | 17346 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039234 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106566 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
3626 | 17344 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039237 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106561 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3625 | 17341 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039042 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118352 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3624 | 17337 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039036 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118343 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | SYSMED
3623 | 17338 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039046 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118351 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3622 | 17336 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039035 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118350 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3621 | 17339 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039029 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118338 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3620 | 17757 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039050 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118355 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3619 | 17760 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039006 | MINDRAY | MEC-1000 | AQ-5AB3269 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
3618 | 17756 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129030977 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118316 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3617 | 17755 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113034624 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118325 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3616 | 17763 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039228 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106559 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3615 | 17343 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039225 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106567 | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  | SYSMED
3614 | 17334 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039232 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106576 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3613 | 17340 | 2020-04-30 | 2020-04-01 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113034612 | Mindray | PM8000 | AA74-14975W | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
3612 | 17769 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | BX94118310 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3611 | 17765 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113034602 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118314 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3610 | 17770 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039117 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118312 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3609 | 17768 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113034672 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118326 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3608 | 17772 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113038914 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118329 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3607 | 17754 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113036335 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118333 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3606 | 17753 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113038913 | MINDRAY | PM-9000 | BX94118322 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3605 | 17758 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039030 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118347 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3604 | 17761 | 2020-03-31 | 2020-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | CA-0000300 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM94106574 | UCIN NORTE |  |  | SYSMED
3603 | 17348 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058194 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-05111801 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3602 | 17784 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058199 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-05111795 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3601 | 17787 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058303 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-05111796 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3600 | 17350 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 050192 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-94106556 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3599 | 17349 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058301 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-05111794 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  | SYSMED
3598 | 17347 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058197 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-05111802 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3597 | 17785 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058200 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-05111799 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3596 | 17788 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058195 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-05111797 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3595 | 17789 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113038970 | MINDRAY | BENEVIEW T8 | CM-94103143 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3594 | 17786 | 2020-04-30 | 2020-04-04 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 129058302 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM05111798 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3593 | 17779 | 2020-04-30 | 2020-04-03 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039040 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118336 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3592 | 17778 | 2020-04-30 | 2020-04-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113038932 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118308 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  | SYSMED
3591 | 17777 | 2020-04-30 | 2020-04-03 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 57009 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118349 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3590 | 17775 | 2020-04-30 | 2020-04-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113039064 | MINDRAY | PM-9000 | BX-79102910 | QUIROFANO SEDE NORTE | RECUPERACIÓN |  | SYSMED
3589 | 17782 | 2020-04-30 | 2020-04-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 130006582 | MINDRAY | PM-9000 | BX-79102915 | UCI ADULTO NORTE |  |  | SYSMED
3588 | 17781 | 2020-04-30 | 2020-04-03 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113038966 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118319 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3587 | 17764 | 2020-04-30 | 2020-04-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 113038967 | MINDRAY | PM-9000 | BX-97118320 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  | SYSMED
3586 | 17780 | 2020-04-30 | 2020-04-03 |  | si | 1 | Monitor De Signos Vitales | 67630 | MINDRAY | PM-9000 | BX-94118311 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3579 | 61027 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | PlaquetaMix H | 11014305 | BANCO DE SANGRE
3578 | 61848 | 2020-03-31 | 2020-04-17 |  | no | 1 | LOCALIZADOR DE CONDUCTOS | EMCO3973 | DENSPLY | X-SMART PLUS | 07X78034 | ODONTOLOGIA
3577 | 60694 | 2020-03-31 | 2020-03-28 |  | no | 1 | BASCULA | HUV020 | OHAUS | 2610 g 700 series |  | LABORATORIO DE PATOLOGIA
3576 | 61804 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO; SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, CARCASA, PANTALLA, PANEL DE CONTROL OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA |  | JCM | JCL-006 | 140809192 | CIPAF
3575 | 61815 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO, LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRÓN A CARGAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. EQUIPO EN BUEN ESTADO. SE RECOMIENDA CAMBIO DE BATERIA | si | 1 | BASCULA PEDIATRICA | 0054 | BABY SCALE | TANITA 1584 | 840810 | CIPAF
3569 | 61822 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL, SE REVISA SISTEMA ELECTRÓNICO Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRÓN. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES |  | SECA |  | 8856296140142 | PEDIATRIA GENERAL
3568 | 61821 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO; LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE PIEZAS MECÁNICAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRÓN A CARGAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | ARO
3567 | 61820 | 2020-03-31 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6055 | DETECTO | 140KG | 9704-2538 | DERMATOLOGIA
3565 | 61801 | 2020-03-31 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO2733 | HEALTH O METER | 160KG | 1600000066 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
3564 | 60900 | 2020-03-31 | 2020-03-30 | SE ENCUENTRAN CONDENSADORES MALOS | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 1C | Z5E4322B | QUIROFANO 7
3563 | 61819 | 2020-03-31 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3404 | HEALTH O METER | 160 KG | 1600011959 | ATENCION DOMICILIARIA
3562 | 61818 | 2020-03-31 | 2020-04-13 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3415 | HEALTH O METER | 160kg | 160011960 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA
3560 | 61812 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 233K | 437202 | FISIATRIA.
3559 | 61811 | 2020-03-31 | 2020-04-17 | SE REQUIERE EMPAQUE DE ESCUPIDERA Y VALVULA DE AGUA DEL EYECTOR | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA
3558 | 61810 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | TARJETA NIBP MALA | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
3550 | 60775 | 2020-03-31 | 2020-04-15 | EQUIPO PRESENTA BOMBILLO MALO | no | 1 | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | OFTALMOLOGIA
3548 | 61028 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE
3547 | 61619 | 2020-03-31 | 2020-04-19 | Bombillo y hologramas malo. Equipo fuera de servicio | no | 1 | PROYECTOR | 335027 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | NR | BC55013 | OFTALMOLOGIA
3545 | 61617 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO Y ACCESORIOS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE EVIDENCIA MEMBRANA DE PANEL CONTROL EN REGULAR ESTADO, REPARACIÓN DE CABLE PARA ELECTRODOS | si | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA
3544 | 61616 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE REALIZA VALIDACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO PRESENTA CARCAZA EN MAL ESTADO Y CABLES PARA ELECTRODOS EN MAL ESTADO, SE RECOMIENDA ACTUALIZAR TECNOLOGÍA | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | FISIOTERAPIA
3543 | 61615 | 2020-03-31 | 2020-04-14 |  | si | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
3542 | 61620 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE REQUIERE CARCASA DE ESTIMULADOR | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  | SYSMED
3541 | 61622 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |  | si | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | EMCO2184 | CHATTANOGA GROUP INC. | 18010 | 12680A | FISIOTERAPIA
3540 | 61621 | 2020-03-31 | 2020-04-15 | NO SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO POR FALTA DE ACCESORIOS | si | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | ENRAF NONIUS | ENDOMED 582 | 2321 | FISIOTERAPIA
3539 | 61029 | 2020-04-30 | 2020-04-20 |  | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | 150524 | BANCO DE SANGRE NORTE
3538 | 61026 | 2020-04-30 | 2020-04-16 | SE RECOMIENDA UBICAR EL EQUIPO EN UNA SUPERFICIE COMPLETAMETNE PLANA | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE
3537 | 61727 | 2020-03-31 | 2020-04-21 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA
3536 | 61726 | 2020-03-31 | 2020-04-21 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
3535 | 61725 | 2020-03-31 | 2020-04-21 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, CARCASA Y PANTALLA OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRÓN, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS
3534 | 61724 | 2020-03-31 | 2020-04-20 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA
3533 | 61723 | 2020-03-31 | 2020-04-20 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA Y PANTALLA. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRÓN. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA
3531 | 61721 | 2020-03-31 | 2020-04-20 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
3529 | 610525 | 2020-04-30 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL
3528 | 61650 | 2020-03-31 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
3524 | 61646 | 2020-03-31 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL
3523 | 61645 | 2020-03-31 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
3522 | 61597 | 2020-03-31 | 2020-04-30 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA
3521 | 61643 | 2020-03-31 | 2020-04-17 | SE REALIZA AJUSTE | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA
3520 | 61642 | 2020-03-31 | 2020-04-17 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA)
3516 | 61638 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | SE REALIZA AJUSTE ENCONTRANDOSE QUE MAYOR A 100 kg SE PRESENTA UN ERROR DE PESO DE MAS DE 5 kg POR DEBAJO | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | 136KG | 402569 | UROLOGIA
3515 | 61637 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SOEHNIE | NR | SIN SERIAL | UNIDAD DE QUEMADOS
3514 | 61636 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | 120 KG | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA
3511 | 61633 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, CARCASA, INDICADOR DE PESO, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS DE PESO PATRÓN. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA AJUSTE DE PESO. | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | PEDIATRIA GENERAL
3510 | 60077 | 2020-03-31 | 2020-03-23 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SECA | 750 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
3509 | 61631 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO; SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, CARCASA, INDICADORES DE PESO OK, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS DE PESO PATRÓN. SE REALIZA AJUSTE. EQUIPO EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR
3508 | 61630 | 2020-03-31 | 2020-04-15 | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, CARCASA E INDICADOR DE PESO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS DE PESO PATRÓN. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES
3504 | 61626 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO2737 | HEALTHOMETER | 160KG | 1600000190 | ENDOSCOPIA
3503 | 61625 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3789 | HEALTHOMETER | NR | 4500000873 | DERMATOLOGIA
3502 | 61624 | 2020-03-31 | 2020-04-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA
3500 | 57856 | 2019-06-30 | 2019-06-21 |  | no | 1 | MICROPIPETA FIJA |  | BRAND | TRANSFERPETTE | 17E59198 | LABORATORIO
3499 | 59327 | 2019-10-31 | 2019-10-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO
3498 | 59358 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA
3497 | 59359 | 2019-10-31 | 2019-10-15 | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0787 | GENERAL ELECTRIC | DINAMAP PRO 1000 | WAA051200475A | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA)
3494 | 61899 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  | SYSMED
3492 | 61898 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
3485 | 61784 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4441 | MINDRAY | BENEHEART D3 | EZ-91015043 | AMBULANCIA
3484 | 61885 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y DE SISTEMA ELECTRÓNICO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSISCAS Y OPERATIVAS. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL. | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NEC CARDIO PACK | 3M33-1 | 4102910 | CIPAF
3483 | 61846 | 2020-03-31 | 2020-04-20 | Requiere cambio de la válvula de agua del eyector, instalación de acrilico. | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
3482 | 61847 | 2020-03-31 | 2020-04-17 | MOTOR DE ALTURA EN ESTADO REGULAR, (SE RECOMIENDA CAMBIO). NO TIENE ACRILICOD E LAMPARA | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA |  |  | SYSMED
3479 | 61912 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450091PA | SALUD MENTAL
3477 | 60425 | 2020-03-31 | 2020-03-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA
3474 | 61746 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II
3473 | 61892 | 2020-03-31 | 2020-04-27 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | 80750 | UNIDAD DE QUEMADOS
3472 | 61897 | 2020-03-31 | 2020-04-16 | requiere cambio de bateria | si | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
3470 | 61896 | 2020-03-31 | 2020-04-17 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA
3467 | 61909 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA
3463 | 61875 | 2020-03-31 | 2020-04-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3947 | SCHILLER | DEFIGARD 5000 | 101996101441 | ENDOSCOPIA
3461 | 61906 | 2020-03-31 | 2020-04-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
3460 | 61905 | 2020-03-31 | 2020-04-15 | SE REVISA CONDICIÓN FÍSICA, SISTEMA ELECTRÓNICO, ACCESORIOS E IMPRESORA OK. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS
3458 | 60069 | 2020-03-31 | 2020-03-09 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00153 | AMBULANCIA
3457 | 60089 | 2020-03-31 | 2020-03-10 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00047 | AMBULANCIA
3456 | 60090 | 2020-03-31 | 2020-03-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | EDAN | iM8 | 360001-M19910220013 | AMBULANCIA
3455 | 61739 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | BIOCARE | PM-900 | C717101704 | AMBULANCIA
3454 | 61881 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | WEINMANN | STANDARD 2 | 1174 | AMBULANCIA
3453 | 61744 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES | no | 1 | ASPIRADOR |  | SUCTION UNIT | 7E-D |  | AMBULANCIA
3452 | 61743 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4273 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.196 | AMBULANCIA
3451 | 61742 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4272 | SMAF | SXT-5A | L.20.18.166 | AMBULANCIA
3450 | 61750 | 2020-03-31 | 2020-04-15 | EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3612 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106334 | AMBULANCIA
3449 | 61749 | 2020-03-31 | 2020-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | 360069-M18913540015 | AMBULANCIA
3448 | 61880 | 2020-03-31 | 2020-04-13 | REVISION DE CONDICION FISICA, SISTEMAS NEUMATICO Y ELECTRONICO, ACCESORIOS, ALARMAS, SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | 360080-M19203200004 | AMBULANCIA
3447 | 61882 | 2020-03-31 | 2020-04-14 | EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4439 | BIOROHM | VITALSALVE | 4190102 | AMBULANCIA
3446 | 39104 | 2019-08-31 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4506 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004804 | ANHELO DE VIDA
3445 | 59318 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA
3444 | 59319 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO
3443 | 59312 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3442 | 005612 | 2019-11-30 | 2019-11-09 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA
3441 | 005706 | 2019-11-30 | 2019-11-24 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA
3440 | 005801 | 2019-12-31 | 2019-12-06 |  | no | 1 | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | 927H290927 | RADIOTERAPIA
3438 | 1-8183852960 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080185DN | HEMATO-ONCOLOGIA
3437 | 59313 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA
3436 | 59501 | 2019-11-30 | 2019-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-046 | SOAT
3435 | 57769 | 2019-07-31 | 2019-07-29 |  | no | 1 | MICROPIPETA | SIN CODIGO | THERMO | NR | LU14669 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
3434 | 59333 | 2019-10-31 | 2019-10-22 |  | no | 1 | MICROPIPETA | SIN CODIGO | THERMO | NR | LU14669 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
3433 | 61849 | 2020-03-31 | 2020-04-17 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4123 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554504 | ODONTOLOGIA
3427 | 61889 | 2020-03-31 | 2020-04-22 | EQUIPO REQUIERE BATERÍAS | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas |  |  | SYSMED
3426 | 61900 | 2020-03-31 | 2020-04-17 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES
3425 | 61901 | 2020-03-31 | 2020-04-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES
3424 | 18142 | 2020-02-29 | 2020-02-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4326 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550014 | UNIDAD DE QUEMADOS
3423 | 18143 | 2020-02-29 | 2020-02-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4321 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550032 | UNIDAD DE QUEMADOS
3422 | 18144 | 2020-02-29 | 2020-02-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4322 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550013 | UNIDAD DE QUEMADOS
3421 | 18145 | 2020-02-29 | 2020-02-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4329 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550018 | UNIDAD DE QUEMADOS
3420 | 18149 | 2020-01-31 | 2020-03-02 | Se realiza mantenimiento preventivo de acuerdo con protocolo de manual de servicio, verificación de partes, componentes y accesorios, lubricación. Prueba de funcionamiento ( controles, actuadores, batería) Equipo se encuentra en buen estado operativo | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4328 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550015 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  | STRYKER
3419 | 18095 | 2020-02-29 | 2020-02-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4298 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
3418 | 18094 | 2020-02-29 | 2020-02-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4430 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550026 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3417 | 18096 | 2020-02-29 | 2020-02-02 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4809 | STRYKER | SV2 PLUS | 1808100015550030 | UCI 5
3416 | 2649 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA
3414 | 2650 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | CÁMARA FONDO DE OJO / ANGIOGRAFO | 49972800 | CARL ZEISS | VISUCAM 500 NM/FA | 1036953 | OFTALMOLOGIA
3412 | RT131219-08 OT 963 | 2020-01-31 | 2020-01-24 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | ENDOSCOPIA |  |  | JOMEDICAL
3411 | 480200076097-0001 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | TOMOGRAFIA
3410 | 6866 | 2020-02-29 | 2020-02-11 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | ECOGRAFO 2
3409 | 41190 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II
3408 | 41156 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE
3407 | 41152 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3
3406 | 41160 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4481 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00001H | CIRENA
3405 | 41066 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003685 | UCI CARDIOVASCULAR I
3404 | 41065 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003579 | UCI CARDIOVASCULAR I
3403 | 41064 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003572 | UCI CARDIOVASCULAR I
3402 | 41063 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4505 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004821 | PEDIATRIA GENERAL
3401 | 41060 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4506 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004804 | ANHELO DE VIDA
3400 | 41179 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004843 | UCI 5
3399 | 41178 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004838 | UCIN
3398 | 41177 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004840 | UCI 5
3397 | 41176 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004835 | UCI 5
3396 | 41175 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004851 | UCI 5
3395 | 41174 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004833 | UCIN
3394 | 41173 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004847 | UCI 5
3393 | 41172 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004852 | UCI 5
3392 | 41185 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4504 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004817 | PEDIATRIA GENERAL
3391 | 41184 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | PUERPERIO
3390 | 41183 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4508 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004803 | ANA FRANK
3389 | 41182 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4285 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004839 | UCIN
3388 | 41181 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004832 | UCIN
3387 | 41180 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4292 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004834 | UCI 5
3386 | 41188 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4507 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004828 | ANHELO DE VIDA
3385 | 41187 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004820 | PUERPERIO
3384 | 41186 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4503 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004819 | PEDIATRIA GENERAL
3383 | 41171 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4293 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004842 | UCIN
3382 | 41161 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004841 | UCI 5
3381 | 41158 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003695 | UCI NEURO
3380 | 41167 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004814 | CIRENA
3379 | 41168 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004853 | CIRENA
3378 | 41169 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004818 | CIRENA
3377 | 41170 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | CIRENA
3376 | 41163 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004831 | UCIN
3375 | 41164 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004844 | UCI 5
3374 | 41165 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | UCI 5
3373 | 41162 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004836 | UCI 5
3372 | 40762 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004849 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  | SYSMED
3371 | 38980 | 2019-08-31 | 2019-08-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004853 | CIRENA
3370 | 407925 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5763 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002331 | N/R
3369 | 40793 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002332 | UCI 4
3368 | 40794 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5764 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002333 | N/R
3367 | 40795 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002334 | UCIN
3366 | 41086 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003575 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3365 | 41076 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004825 | CIRENA
3364 | 41077 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003573 | UCI NEURO
3362 | 41079 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | PUERPERIO
3361 | 41080 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | PUERPERIO
3360 | 41081 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004810 | PUERPERIO |  |  | SYSMED
3358 | 41083 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004816 | MEDICA MUJERES
3357 | 41084 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | MEDICA MUJERES
3356 | 41087 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003698 | UCI NEURO |  |  | GILMEDICA
3355 | 41089 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3354 | 41091 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | QUIROFANO RCP
3353 | 41092 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4200 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004854 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3352 | 41075 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4157 | Neumovent | Advance | 181140501081A1V | QUIROFANO RCP
3351 | 41070 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | 181140161081A1V | CIRENA
3350 | 41071 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4156 | Neumovent | Advance | 181140221081A1V | UCI ADULTO NORTE
3349 | 41072 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | 181140291081A1V | CIRENA
3348 | 41073 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | 181140361081A1V | CIRENA
3347 | 41074 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4176 | Neumovent | Advance | 181140411081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3346 | 40131 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4152 | Neumovent | Advance | 181140561081A1V | CIPAF
3345 | 40140 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | 181140181081A1V | CIRENA
3344 | 40141 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | 181140201081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3343 | 40144 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4160 | Neumovent | Advance | 181140281081A1V | UCI |  |  | GILMEDICA
3342 | 40143 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4239 | Neumovent | Advance | 181140261081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
3340 | 40135 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4442 | Neumovent | Advance | 181140381081A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
3339 | 40134 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4444 | Neumovent | Advance | 181140421081A1V | CIRENA
3338 | 40133 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4359 | Neumovent | Advance | 181140481081A1V | CIRENA
3337 | 40147 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4178 | Neumovent | Advance | 181140331081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3336 | 40132 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4182 | Neumovent | Advance | 181140461081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | GILMEDICA
3335 | 40779 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1
3334 | 2921 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3577 | CHOONGWAE MAMII | CHS-11000 | 1104128 | CIRENA BODEGA
3333 | 41058 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA
3332 | 41056 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
3331 | 41057 | 2019-12-31 | 2019-12-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3528 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310011082A1V | CIRENA
3330 | 41055 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 111110061082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
3329 | 41054 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110051082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
3328 | 41051 | 2019-12-31 | 2019-12-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110071082A1V | CIRENA |  |  | GILMEDICA
3327 | 40797 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | UCI ADULTO NORTE
3326 | 40800 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3325 | 40781 | 2019-12-31 | 2019-12-24 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610121082A1V | CIRENA
3324 | 41059 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3323 | 41069 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4340 | Neumovent | Advance | 181140341081A1V | CIRENA
3322 | 41068 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4166 | Neumovent | Advance | 181140311081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3321 | RT280120-15 OT 19 | 2020-01-31 | 2020-01-28 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA
3320 | 41067 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4170 | Neumovent | Advance | 181140231081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3319 | 41191 | 2019-12-31 | 2019-12-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4172 | Neumovent | Advance | 181140191081A1V | UCI ADULTO NORTE
3318 | 41189 | 2019-12-31 | 2019-12-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4225 | MAGNAMED | Oximag | 5949 | CIRUGIA
3317 | 41157 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4223 | MAGNAMED | Oximag | 5945 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3316 | 41166 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3315 | 1-8233286496 | 2019-10-31 | 2019-10-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 22060129DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3314 | 1-8233286573 | 2019-10-31 | 2019-10-25 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 22060037DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
3313 | 1-8233286627 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 22050766DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
3312 | 1-8233397008 | 2019-10-31 | 2019-10-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040050DH | CIPAF
3311 | 1-8233413668 | 2019-10-31 | 2019-10-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21110243DH | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
3310 | 1-8233286916 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21080001DH | QUIROFANO SEDE NORTE
3309 | 3298 | 2019-10-31 | 2019-10-28 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | CIRENA BODEGA
3307 | 40798 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3710 | NEUMOVENT | ADVANCE | 140840091081A1V | UCI
3306 | 41053 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3707 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3305 | 40791 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4185 | MAGNAMED | Oximag | 5942 | CIRENA
3304 | 40784 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3303 | 40786 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4151 | Neumovent | Advance | 181140251081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3302 | 40787 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4339 | Neumovent | Advance | 181140471081A1V | CIRENA
3301 | 40788 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4153 | Neumovent | Advance | 181140351081A1V | URGENCIAS
3300 | 40789 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4158 | Neumovent | Advance | 181140511081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3299 | 40790 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4184 | Neumovent | Advance | 181140531081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3298 | 40782 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA
3297 | 40783 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | TALLER BIOMÉDICO NORTE
3296 | 3466 | 2019-11-30 | 2019-11-05 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA
3295 | 40767 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4163 | Neumovent | Advance | 181140451081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3293 | 40769 | 2019-12-31 | 2019-12-01 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4168 | Neumovent | Advance | 181140271081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3292 | 3438 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | partos cartago
3291 | 3552 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3558 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205024 | CIRENA
3290 | 40770 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4159 | Neumovent | Advance | 181140521081A1V | CIPAF
3289 | 3551 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | BODEGA CARTAGO
3288 | 40771 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4164 | Neumovent | Advance | 181140541081A1V | CIPAF
3287 | 40774 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4173 | Neumovent | Advance | 181140441081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3286 | 3445 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE |  | OHMEDA |  | AAN500399 | QUIROFANO CENTRAL
3285 | 3441 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO2020 | MEDIX | SM-401 | 911 | CIPAF
3284 | 3300 | 2019-10-31 | 2019-10-28 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA
3283 | 3442 | 2019-11-30 | 2019-11-28 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO
3282 | 3431 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA
3281 | 3451 | 2019-10-31 | 2019-10-28 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3444 | OHMEDA / INFANT WARMER | CBW-1100 | 1104044 / A01030 | CIRENA
3280 | 3553 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA
3279 | 3446 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE |  | OHIO |  | ABAK00251 | QUIROFANO URGENCIAS
3278 | 2648 | 2019-11-30 | 2019-11-13 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1344 | OHMEDA | OHIO CARE PLUS | HCDA50109 | CIRENA
3277 | 3419 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | INCUBADORA | 600109 | OHMEDA | CARE PLUS | HAFV00628 | CIRENA
3276 | 3401 | 2019-11-30 | 2019-11-13 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA
3275 | 3421 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA
3274 | 2649 | 2019-11-30 | 2019-11-13 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1347 | ISOLETTE | C450H-1 | WNV04191 | CIRENA
3273 | 3404 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA
3272 | 2650 | 2019-11-30 | 2019-11-13 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | CIRENA BODEGA
3271 | 3402 | 2019-11-30 | 2019-11-13 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | CIRENA
3270 | 3405 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA
3269 | 3439 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA
3268 | 3440 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA
3267 | 3403 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA
3266 | 3420 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA
3265 | 3475 | 2019-11-30 | 2019-11-07 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CE7973 | PARTOS
3264 | 3443 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3263 | 40776 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3457 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3262 | 40778 | 2019-12-31 | 2019-12-23 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3458 | NEUMOVENT | ADVANCE | 110810131081A1V | URGENCIAS
3261 | 40779 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3445 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 110510061082A1V | CIRENA
3260 | 40763 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3259 | 40764 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4162 | Neumovent | Advance | 181140391081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3258 | 39250 | 2019-06-30 | 2019-06-15 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4179 | Neumovent | Advance | 181140401081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3257 | 40765 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4179 | Neumovent | Advance | 181140401081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3256 | 40766 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4175 | Neumovent | Advance | 181140431081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3255 | 40775 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3254 | 18123 | 2020-01-31 | 2020-01-28 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4405 | STRYKER | SV2 | 2043100015750011 | UCIN
3253 | 58690 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES
3252 | 58695 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO
3251 | 58692 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES
3250 | 58693 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES
3249 | 58694 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES
3248 | 58617 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO0904 | THOMAS | 1630 | 80600001906 | MEDICA HOMBRES
3247 | 41151 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4482 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00002J | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3246 | 41155 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4228 | MAGNAMED | Oximag | 5950 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
3245 | 40115 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003690 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3244 | 40130 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4254 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003683 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3243 | 40123 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3242 | 41159 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003684 | UCI NEURO
3241 | 41154 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3240 | 60062 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3239 | 1-7271240538 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21120051DH | HEMODINAMIA
3238 | no registra | 2019-05-31 | 2019-05-30 |  | no | 1 | VAPORIZADOR | 059067 | BAXTER | TEC7 | BEJR07636 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA
3237 | 1-8199032025 | 2019-09-30 | 2019-09-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21120052DH | HEMODINAMIA
3236 | 1-7704546228 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21040093DH | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
3235 | 1-7426115221 | 2019-09-30 | 2019-09-09 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21080088DH | HEMODINAMIA
3234 | 1-219564604 | 2019-09-30 | 2019-09-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21120025DH | HEMODINAMIA
3233 | 1-7225569670 | 2019-09-30 | 2019-09-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21080016DH | UCIN NORTE
3232 | 1-8125698221 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21120048DH | HEMODINAMIA
3231 | 1-7323291811 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21091316DH | HEMODINAMIA
3230 | 1-8177678061 | 2019-09-30 | 2019-09-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | COLLEAGUE | 21120135DH | HEMATO - ONCOLOGÍA
3229 | 59310 | 2019-10-31 | 2019-10-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA
3228 | 7691-028 | 2019-01-31 | 2019-03-30 |  | no | 1 | LITOTRIPTOR | EMCO4034 | EMS | SWISS LITHOCLAST 2 | BC02837 | QUIROFANO 9
3227 | 59775 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3799 | BIOLIGHT | M800 | M017A002330 | CIPAF
3226 | 16718 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | PIPETA |  | LAB SYSTEMS | FINNPIPETTE | C27196 | LABORATORIO
3225 | 59712 | 2019-12-31 | 2019-12-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3915 | BLT | M7000 | M009A014300 | CIRENA
3224 | 18109 | 2020-01-31 | 2020-01-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4434 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550009 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3223 | 18106 | 2020-01-31 | 2020-01-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4470 | stryker | sv2Plus | 2412100015550012 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
3222 | 18105 | 2020-01-31 | 2020-01-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4483 | STRYKER | sv2Plus | 2551100015550037 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
3221 | 18108 | 2020-01-31 | 2020-01-15 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4429 | stryker | SV2 PLUS | 2138100015750040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3220 | 59758 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA
3219 | 59765 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738601 | PARTOS
3217 | 59756 | 2019-12-31 | 2019-12-09 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | PARTOS
3216 | 59764 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | PARTOS
3215 | 59760 | 2019-12-31 | 2019-12-09 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS
3214 | 59750 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II
3213 | 59771 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | PUERPERIO
3212 | 59770 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3543 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050069 | ARO
3211 | 59755 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA
3210 | 59761 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 11351050071 | PARTOS
3209 | 60057 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA
3208 | 59753 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | PARTOS
3207 | 59752 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS
3206 | 59751 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | PARTOS
3205 | 59757 | 2019-12-31 | 2019-12-09 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | PARTOS
3204 | 60060 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9
3203 | 59768 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4077 | SMAFF | SXT5A | L7,18,111 | PARTOS
3202 | 59762 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3541 | MEDIANA | LUCON | 1135100578 | PARTOS
3201 | 59791 | 2019-12-31 | 2019-12-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3200 | 59759 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS
3199 | 59789 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA
3198 | 59767 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | PARTOS
3197 | 59793 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO
3196 | 59794 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2582 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006924 | RECUPERACION QUIROFANO
3195 | 59792 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2581 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006936 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA
3194 | 59786 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | INVENTARIO
3193 | 59776 | 2019-12-31 | 2019-12-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
3192 | 59734 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13
3191 | 59777 | 2019-12-31 | 2019-12-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4120 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17410087PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
3190 | 59763 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | PARTOS
3189 | 59790 | 2019-12-31 | 2019-12-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0306 | SPACELABS | 90309 | 309 - 001674 | QUIROFANO CENTRAL
3188 | 59718 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10
3187 | 59732 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3186 | 59723 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3185 | 59749 | 2019-12-31 | 2019-12-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4204 | BIOCARE | IM-12 | C318110354 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3184 | 59754 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1204 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13998 | ARO
3183 | 59745 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3182 | 59747 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | C318100239 | QUIROFANO 1- NEURO
3181 | 59746 | 2019-12-31 | 2019-12-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4342 | BIOCARE | IM-12 | C318110353 | ENDOSCOPIA
3180 | 59748 | 2019-12-31 | 2019-12-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4206 | BIOCARE | IM-12 | C318110356 | QUIROFANO CENTRAL
3179 | 59779 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | QUIROFANO NEURO
3178 | 59782 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | COAGULADOR BIPOLAR | EMCO0235 | CODMAN | CMC III | 80 - 1170 | QUIROFANO NEURO
3177 | 59724 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP
3176 | 59721 | 2019-02-28 | 2019-02-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3175 | 59716 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL
3173 | 59737 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3679 | ETHICON | GEN 11 | 1111317832 | QUIROFANO CENTRAL
3172 | 59740 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3678 | ETHICON | GEN 11 | 1111318169 | QUIROFANO CENTRAL
3171 | 59715 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | 912265 | QUIROFANO CENTRAL
3170 | 59726 | 2019-12-31 | 2019-12-13 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2
3169 | 59743 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19083739 | QUIROFANO CENTRAL
3168 | 59744 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3167 | 59733 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO
3166 | 59783 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO
3165 | 59780 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO
3164 | 59738 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO0301 | THOMSON INDUSTRIES | NR | 260908 | QUIROFANO CENTRAL
3163 | 59736 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1
3162 | 60061 | 2019-12-31 | 2019-12-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0372 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006939 | QUIROFANO 9
3161 | 59741 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS
3160 | 59735 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3159 | 59717 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL
3158 | 59778 | 2019-12-31 | 2019-12-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
3157 | 59786 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | sala de operaciones cartago
3156 | 59781 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | QUIROFANO 1- NEURO
3155 | 59729 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-810919 | QUIROFANO 1-OTORRINO
3154 | 59784 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY | MULTIGASES | DXF85003114 | QUIROFANO 1- NEURO
3153 | 59739 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0073 | QUIROFANO CENTRAL
3152 | 60055 | 2019-12-31 | 2019-12-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2
3151 | 60056 | 2019-12-31 | 2019-12-23 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | ASFF-0075 | QUIROFANO 11
3150 | 59725 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | 0180707 | QUIROFANO CENTRAL
3149 | 59719 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | 90351 | 309-002648 | QUIROFANO RCP
3148 | 59722 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3147 | 59728 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL
3146 | 59785 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3469 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090004 | QUIROFANO NEURO
3145 | 59766 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3144 | 59597 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3143 | 59596 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3142 | 59598 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA
3141 | 59594 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL
3140 | 59714 | 2019-02-28 | 2019-02-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0276 | SPACELABS | 90309 | 309-010618 | QUIROFANO CENTRAL
3139 | 59731 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA
3138 | 59720 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
3137 | 59742 | 2019-12-31 | 2019-12-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP
3136 | 59599 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4205 | BIOCARE | IM-12 | C318110357 | HEMODINAMIA
3135 | 59774 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
3134 | 59730 | 2019-12-31 | 2019-12-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3133 | 59595 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
3132 | 16123 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00318 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870009 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
3131 | 15251 | 2019-06-30 | 2019-06-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4327 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550002 | UNIDAD DE QUEMADOS
3130 | 16248 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4320 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550033 | UNIDAD DE QUEMADOS
3126 | 16244 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4321 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550032 | UNIDAD DE QUEMADOS
3125 | 16249 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4329 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550018 | UNIDAD DE QUEMADOS
3124 | 16250 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4328 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550015 | UNIDAD DE QUEMADOS
3123 | 16245 | 2019-01-31 | 2019-01-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4326 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550014 | UNIDAD DE QUEMADOS
3122 | 16246 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4322 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550013 | UNIDAD DE QUEMADOS
3121 | 16247 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4325 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550008 | UNIDAD DE QUEMADOS
3120 | 15252 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4324 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550006 | UNIDAD DE QUEMADOS
3119 | 15660 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4383 | STRYKER | SV2 | 2043100015750006 | UCI CARDIOVASCULAR I
3118 | 15662 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4378 | STRYKER | SV2 | 2043100015750030 | UCI 2
3117 | 15666 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4382 | STRYKER | SV2 | 2043100015750032 | UCI NEURO
3116 | 16241 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4323 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550021 | UNIDAD DE QUEMADOS
3115 | 15264 | 2019-10-31 | 2019-10-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4298 | stryker | SV2 PLUS | 1647100015550016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
3114 | 15263 | 2019-10-31 | 2019-10-09 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4430 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550026 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3113 | 16021 | 2019-11-30 | 2019-11-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4433 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870017 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3112 | 16020 | 2019-11-30 | 2019-11-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4432 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870095 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3111 | 16019 | 2019-11-30 | 2019-11-06 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4431 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870077 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3110 | 16045 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0030 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320030 | MEDICA MUJERES
3109 | 16022 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0027 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320031 | MEDICA MUJERES
3108 | 16046 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0031 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320020 | MEDICA MUJERES
3107 | 16107 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | Cama Electromecanica | ETRA00304 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320032 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3106 | 16110 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00303 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3105 | 16108 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00302 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320023 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3104 | 16109 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00305 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
3103 | 16112 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00319 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870099 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3102 | 16111 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00321 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870068 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3101 | 16047 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00322 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870030 | ANA FRANK
3100 | 59772 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA
3099 | 60059 | 2019-12-31 | 2019-12-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | HEMATO - ONCOLOGÍA
3098 | 59600 | 2019-12-31 | 2019-12-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA
3097 | 16124 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00315 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870100 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
3096 | 16122 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00317 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870065 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
3095 | 16132 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4469 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320028 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
3094 | 16133 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0029 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320024 | MEDICA HOMBRES
3093 | 16145 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4421 | STRYKER | SV2 | 2412100015550018 | UCI 3
3092 | 16144 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4422 | STRYKER | SV2 | 2412100015550007 | UCI NEURO
3091 | 16143 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4425 | STRYKER | SV2 | 2412100015550024 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3090 | 16142 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4426 | STRYKER | SV2 | 2412100015550027 | UCI CARDIOVASCULAR I
3089 | 16141 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4424 | STRYKER | SV2 | 2412100015550028 | UCI 5
3088 | 16140 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4427 | STRYKER | SV2 | 2412100015550031 | UCI CARDIOVASCULAR I
3087 | 16139 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4423 | STRYKER | SV2 | 2412100015550017 | UCI 5
3086 | 16138 | 2019-12-31 | 2019-12-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4420 | STRYKER | SV2 | 2412100015550005 | UCI TRANSPLANTE
3085 | 16137 | 2019-12-31 | 2019-12-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4419 | STRYKER | SV2 | 2412100015550006 | UCI 2
3084 | 16136 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4428 | STRYKER | SV2 | 2412100015550011 | UCI CARDIOVASCULAR I
3083 | 15661 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4381 | STRYKER | SV2 | 2134100015550005 | UCI 2
3075 | 15663 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4379 | STRYKER | SV2 | 1956100015750060 | UCI 5
3073 | 1664 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4376 | STRYKER | SV2 | 2412100015550010 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3072 | 15665 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA0063 | STRYKER | SV2 | 2551100015750034 | MEDICA MUJERES
3071 | 15667 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4377 | STRYKER | SV2 | 2412100015550016 | UCI CARDIOVASCULAR I
3070 | 15651 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4388 | STRYKER | SV2 | 2412100015550020 | UCI NEURO
3069 | 15651 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4384 | STRYKER | SV2 | 2412100015550022 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3068 | 15652 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4390 | STRYKER | SV2 | 2412100015550001 | UCI 4
3064 | 15654 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4392 | STRYKER | SV2 | 2134100015550007 | UCI 2
3061 | 15655 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4386 | STRYKER | SV2 | 2412100015550014 | UCI 2
3057 | 15656 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4393 | STRYKER | SV2 | 2134100015550006 | UCI 2
3056 | 15657 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4391 | STRYKER | SV2 | 2134100015550004 | UCI CARDIOVASCULAR I
3055 | 15658 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4389 | STRYKER | SV2 | 2134100015550003 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
3054 | 15659 | 2019-12-31 | 2019-12-18 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4387 | STRYKER | SV2 | 2412100015550023 | UCI 5
3052 | 16052 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4395 | STRYKER | SV2 | 2412100015550019 | UCI CARDIOVASCULAR I
3051 | 16053 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4397 | STRYKER | SV2 | 2412100015550025 | UCI 3
3050 | 16054 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4403 | STRYKER | SV2 | 2412100015550013 | UCI 5
3049 | 16055 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4401 | STRYKER | SV2 | 2412100015550015 | UCI 3
3048 | 16057 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4399 | STRYKER | SV2 | 2412100015550029 | UCI 4
3047 | 16060 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4400 | STRYKER | SV2 | 2412100015550003 | ARO
3046 | 16058 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4398 | STRYKER | SV2 | 2412100015550032 | UCI NEURO
3045 | 16059 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4394 | STRYKER | SV2 | 2412100015550004 | UCI 5
3043 | 16061 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4402 | STRYKER | SV2 | 2412100015550002 | UCI 5
3042 | 16062 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4409 | STRYKER | SV2 | 1956100015750011 | UCI 4
3041 | 16065 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4413 | STRYKER | SV2 | 2043100015750013 | UCI 5
3040 | 16094 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4411 | STRYKER | SV2 | 2043100015750021 | UCI 4
3038 | 16095 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4407 | STRYKER | SV2 | 1956100015750065 | UCIN
3036 | 16096 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4404 | STRYKER | SV2 | 2043100015750012 | UCI CARDIOVASCULAR I
3035 | 16097 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4410 | STRYKER | SV2 | 2043100015750033 | UCI 2
3034 | 19098 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4406 | STRYKER | SV2 | 2412100015550026 | UCI NEURO
3033 | 15686 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4416 | STRYKER | SV2 | 1956100015750048 | UCIN
3032 | 15687 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4415 | STRYKER | SV2 | 1956100015750043 | UCI 3
3031 | 15688 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4414 | STRYKER | SV2 | 2043100015750016 | UCI 5
3030 | 15689 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4418 | STRYKER | SV2 | 2043100015750027 | UCI 3
3029 | 15690 | 2019-12-31 | 2019-12-19 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4417 | STRYKER | SV2 | 1956100015750007 | PARTOS
3028 | 16063 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4412 | STRYKER | SV2 | 2043100015750028 | UCI 2
3027 | 15678 | 2019-12-31 | 2019-12-17 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4809 | STRYKER | SV2 PLUS | 1808100015550030 | UCI 5
3026 | 15680 | 2019-12-31 | 2019-12-16 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4408 | STRYKER | SV2 | 2043100015750010 | UCI 3
3025 | 15681 | 2019-12-31 | 2019-12-11 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4396 | STRYKER | SV2 | 2412100015550021 | UCI 2
3024 | 15677 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00316 | stryker | SV2 PLUS | 1007100013870070 | ANA FRANK
3023 | 0448 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00306 | stryker | SV2 PLUS | 1185100014320017 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3022 | SO39433-2 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4495 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550039 | MEDICA HOMBRES
3021 | SO39433-3 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4493 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550034 | MEDICA HOMBRES
3020 | SO39433-6 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4491 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550033 | MEDICA MUJERES
3019 | SO39433-1 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4489 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550031 | MEDICA HOMBRES
3018 | SO39433-8 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4492 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550030 | MEDICA MUJERES
3017 | SO39433-9 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4484 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550029 | MEDICA MUJERES
3016 | SO39433-10 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4494 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550028 | MEDICA MUJERES
3015 | SO39433-9 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4486 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550027 | MEDICA HOMBRES
3014 | SO39433-4 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4487 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550025 | MEDICA MUJERES
3013 | SO39433-5 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4488 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550023 | MEDICA MUJERES
3012 | SO39433-11 | 2020-01-31 | 2020-01-08 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECÁNICA | EMCO4496 | stryker | SV2 PLUS | 2551100015550001 | MEDICA MUJERES
3011 | SO39312-9 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4468 | stryker | sv2Plus | 2412100015550030 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
3010 | 39312-8 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4461 | stryker | sv2Plus | 2412100015550008 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3009 | SO39312-3 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4464 | stryker | sv2Plus | 1808100015550031 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3008 | SO39312-7 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4459 | stryker | sv2Plus | 1808100015550025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3007 | SO39312-1 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4466 | stryker | sv2Plus | 1808100015550022 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3006 | SO39312-10 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4467 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550016 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
3005 | SO39312-11 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4436 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550011 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3004 | SO39312-4 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4463 | stryker | sv2Plus | 1808100015550003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3003 | SO39312-12 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4435 | stryker | SV2 PLUS | 1808100015550001 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
3002 | SO39312-6 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4460 | stryker | sv2Plus | 1647100015550032 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3001 | SO39312-2 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4465 | stryker | sv2Plus | 1647100015550025 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
3000 | SO39312-5 | 2019-12-31 | 2019-12-26 |  | no | 1 | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4462 | stryker | sv2Plus | 1647100015550022 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2998 | 52597 | 2018-07-31 | 2018-07-24 |  | no | 1 | PIPETA |  | RAININ | SL 200 | G0304409A | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2997 | 56260 | 2019-03-31 | 2019-03-08 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | 4540 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74643 | LABORATORIO | HEMATOLOGÍA
2996 | 56365 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0882 | OHAUS | ADVENTURER AR3130 | 220122820084P | LABORATORIO
2995 | 59325 | 2019-10-31 | 2019-10-16 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 14701600 | OLYMPUS | CHS | 4B0107 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2994 | SI CODIGO | 2015-11-30 | 2015-11-23 |  | no | 1 | CABINA DE BIOSEGURIDAD | EMCO0401 | LABCONCO | BIOFESATY | 267626 | LABORATORIO
2993 | 52596 | 2018-07-31 | 2018-07-24 |  | no | 1 | PIPETA |  | BIOHIT | 100-1000 uL | 12543990 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2992 | 59330 | 2019-10-31 | 2019-10-22 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1301 | MACROSEARCH |  | BF010 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2991 | 59328 | 2019-10-31 | 2019-10-22 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU14684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2990 | 59329 | 2019-10-31 | 2019-10-22 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | NR | LU16684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2989 | 3145 | 2019-09-30 | 2019-09-04 |  | no | 1
2988 | 3469 | 2019-11-30 | 2019-11-06 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | CIRENA
2987 | 3478 | 2019-11-30 | 2019-11-07 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | CIRENA BODEGA
2986 | 3455 | 2019-11-30 | 2019-10-29 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3561 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205025 | CIRENA BODEGA
2985 | 3460 | 2019-11-30 | 2019-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | GINECOLOGIA CARTAGO
2984 | 3278 | 2019-05-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA
2982 | 3299 | 2019-11-30 | 2019-10-29 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | 1678626 | CIRENA
2981 | 3453 | 2019-11-30 | 2019-10-28 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1349 | OHMEDA | CARE PLUS 3000 | HCDA50106 | CIRENA
2980 | 3297 | 2019-11-30 | 2019-10-28 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA
2979 | 3463 | 2019-11-30 | 2019-11-05 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA
2978 | 3296 | 2019-10-31 | 2019-10-28 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205108 | CIRENA
2977 | 3295 | 2019-11-30 | 2019-10-28 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA
2976 | 3476 | 2019-11-30 | 2019-11-07 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | CIRENA
2975 | 3454 | 2019-10-31 | 2019-10-29 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | CIRENA
2974 | 3464 | 2019-11-30 | 2019-11-05 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA
2973 | 3483 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA
2972 | 3467 | 2019-11-30 | 2019-11-06 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1340 | ATOM | V-2100G | 1684085 | CIRENA
2971 | 3477 | 2019-12-31 | 2019-11-07 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1335 | ATOM | V-2100G | 1684082 | CIRENA
2970 | 40754 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4165 | Neumovent | Advance | 181140371081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2969 | 40755 | 2019-12-31 | 2019-11-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4183 | Neumovent | Advance | 181140551081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2968 | 40756 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4174 | Neumovent | Advance | 181140571081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2967 | 40757 | 2019-12-31 | 2019-11-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4154 | Neumovent | Advance | 181140581081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2966 | 40758 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4161 | Neumovent | Advance | 181140171081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2965 | 40759 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4150 | Neumovent | Advance | 181140301081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2964 | 40760 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4177 | Neumovent | Advance | 181140491081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2963 | 40752 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2962 | 57325 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3761 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002914 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2961 | 59591 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
2960 | 59592 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
2959 | 59590 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2
2958 | 59400 | 2019-11-30 | 2019-11-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL
2957 | 59552 | 2019-11-30 | 2019-11-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | PEDIATRIA GENERAL
2956 | 59577 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II
2955 | 59578 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO
2954 | 59510 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2953 | 59517 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2952 | 59574 | 2019-02-28 | 2019-02-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA
2951 | 59345 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA
2950 | 59562 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA
2949 | 59570 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA
2948 | 59559 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | CIRENA
2947 | 59553 | 2019-11-30 | 2019-11-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA
2946 | 59350 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA
2945 | 59567 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA
2944 | 59347 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600628 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17956 | CIRENA
2943 | 59558 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA
2942 | 59565 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA
2941 | 59557 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA
2940 | 59554 | 2019-11-30 | 2019-11-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA
2939 | 59346 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA
2938 | 59561 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1326 | MEDIANA | COLIN |  | CIRENA
2937 | 59568 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA
2936 | 59569 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA
2935 | 59571 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
2934 | 5572 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO1095 | MASIMO MEDICAL | RADO-5V | 67493 | CIRENA
2933 | 40753 | 2019-12-31 | 2019-12-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4201 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004848 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2932 | 59548 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA
2931 | 59515 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2930 | 59514 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2929 | 59513 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF
2928 | 59512 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2927 | 59511 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2926 | 59399 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA
2925 | 59397 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA
2924 | 59398 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | 51145007 | BANCO DE LECHE HUMANA
2923 | 59551 | 2019-11-30 | 2019-11-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL
2922 | 59589 | 2019-11-30 | 2019-11-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA
2921 | 59516 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2920 | 59573 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA
2919 | 59585 | 2019-11-30 | 2019-11-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2746 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101295H7 | UCIN
2918 | 59584 | 2019-11-30 | 2019-11-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN
2917 | 59583 | 2019-11-30 | 2019-11-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN
2916 | 59538 | 2019-11-30 | 2019-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00068 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION | FONOAUDIOLOGIA
2915 | 59547 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT
2914 | 59546 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-014 | URGENCIAS
2913 | 59545 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA
2912 | 59544 | 2019-11-30 | 2019-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT
2911 | 59543 | 2019-11-30 | 2019-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA
2910 | 59540 | 2019-11-30 | 2019-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I
2909 | 59541 | 2019-11-30 | 2019-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA
2908 | 59542 | 2019-11-30 | 2019-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
2907 | 59564 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1831 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17959 | CIRENA
2906 | 59539 | 2019-11-30 | 2019-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA
2905 | 59582 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN
2904 | 59506 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2903 | 59535 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | UCI 2
2902 | 59537 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | UCI 3
2901 | 59536 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | ASPIRADOR | SIN CODIGO | THOMAS | 1630GL | 010600000135 | UCI
2900 | 59526 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | UCI 3
2899 | 59521 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | UCI 2
2898 | 59522 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | UCI 2
2897 | 59530 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | UCI 3
2896 | 59529 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | UCI 3
2895 | 59525 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | UCI 2
2894 | 59519 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | UCI 2
2892 | 59533 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3
2891 | 59534 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0144 | UCI 3
2890 | 59505 | 2019-11-30 | 2019-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | MANTENIMIENTO
2889 | 59507 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA
2888 | 59531 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3
2887 | 59508 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2886 | 59392 | 2019-11-30 | 2019-11-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2885 | 59509 | 2019-11-30 | 2019-11-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | UCI 2
2884 | 59703 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE
2883 | 59587 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL
2882 | 59702 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL
2881 | 59393 | 2019-11-30 | 2019-11-02 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN
2880 | 59528 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0161 | UCI 3
2879 | 59523 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | UCI 2
2878 | 59527 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0076 | UCI 3
2877 | 59520 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | UCI 2
2876 | 59518 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0162 | UCI 2
2875 | 59532 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3
2874 | 59503 | 2019-11-30 | 2019-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO
2873 | 59504 | 2019-11-30 | 2019-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
2872 | 59502 | 2019-11-30 | 2019-11-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO
2871 | 59588 | 2019-11-30 | 2019-11-29 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2870 | 59550 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11
2869 | 59711 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2868 | 59709 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3948 | DRAGER | vista 120 | VTSKK0127 | QUIROFANO CENTRAL
2867 | 59708 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP
2866 | 59710 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3942 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0178 | QUIROFANO CENTRAL
2865 | 59706 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL
2864 | 59707 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL
2863 | 59704 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2862 | 59705 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3941 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0252 | QUIROFANO RCP
2861 | 59576 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2860 | 59575 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2859 | 59580 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA
2858 | 59579 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-023 | HEMATO-ONCOLOGIA
2857 | 59581 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA
2856 | WO-06320493 | 2019-12-31 | 2019-12-09 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X | SIN CODIGO | GENERAL ELECTRIC | PROTEUS XR/a | XR60080HL9 | URGENCIAS
2855 | ST-NO.6163 | 2019-12-31 | 2019-12-12 |  | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
2854 | ST-NO 6162 | 2019-12-31 | 2019-12-12 | Equipo con filtro oxidados por solución | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
2853 | WO-01089856 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | FLUOROSCOPIO | EMCO3016 | PHILIPS | DUODIAGNOST | 413152 / 222187 / 000210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2852 | WO-01089854_ 1 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | 1073 | QUIROFANO NEURO |  |  | PHILIPS
2851 | WO-01089855 | 2019-11-30 | 2019-11-30 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2850 | 400900020 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3917 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160562 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2849 | 400900006 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3923 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160256 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2848 | 400900013 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3922 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160250 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2847 | 40090005 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3916 | PURITAN BENNET | NR | 3512160247 | UCI 3
2846 | 400900002 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3956 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173300 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2845 | 400900029 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3960 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173297 | UCI
2844 | 400900028 | 2019-11-30 | 2019-11-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3959 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173298 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2843 | 400900027 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3921 | PURITAN BENNET | NR | 3512160243 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2842 | 400900009 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3952 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512162523 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2841 | 400900016 | 2019-11-30 | 2019-11-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3918 | PURITAN BENNET | 840 | 3512160266 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2840 | 400900018 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3957 | PURITAN BENNET | PB 840 | 3512173299 | UCI
2839 | 400900007 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3
2838 | 400900023 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2837 | 400900030 | 2019-12-31 | 2019-12-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2836 | 400900011 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2835 | 400900014 | 2019-12-31 | 2019-12-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA
2834 | 400900025 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1805 | PURITAN BENNET |  | 3510072634 | UCI 4
2833 | 400900003 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2832 | 400900017 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2831 | 400900010 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2830 | 400900024 | 2019-11-30 | 2019-11-26 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2829 | 400900021 | 2019-11-30 | 2019-11-25 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3
2828 | 400900019 | 2019-11-30 | 2019-11-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA
2827 | 400900004 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2826 | 400900008 | 2019-12-31 | 2019-12-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2825 | 400900001 | 2019-11-30 | 2019-11-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2824 | 400900012 | 2019-12-31 | 2019-12-03 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402771 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072530 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2823 | 400900015 | 2019-12-31 | 2019-12-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA
2822 | 400500414 | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2821 | 400484788 | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3
2820 | 400484791 | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2819 | 40145-40126 | 2019-01-31 | 2019-11-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4171 | Neumovent | Advance | 181140321081A1V | TALLER BIOMEDICO
2818 | 40139 | 2019-11-30 | 2019-11-20 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4169 | Neumovent | Advance | 181140151081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2817 | 400501016 | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2816 | 400501170 | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2815 | 4005010515 | 2018-12-31 | 2018-12-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2814 | 39842 | 2019-12-31 | 2019-12-05 |  | no | 1 | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | EMCO3719 | EUROCOLUMBUS | ALIEN-E | 1531 | QUIROFANO 4
2813 | AA32142 | 2019-12-31 | 2019-12-04 |  | no | 1 | DIGITALIZADOR | EMCO3151 | AGFA | CR85X | 2769 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2812 | RT4140819-17 OT 570 | 2019-10-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | ENDOSCOPIA
2811 | Rt140819-21 OT 469 | 2018-12-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA
2809 | 59390 | 2019-10-31 | 2019-10-30 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO
2808 | 59391 | 2019-10-31 | 2019-10-30 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO1255 | IEC | MP4R | 24382451 | LABORATORIO
2807 | 59311 | 2019-10-31 | 2019-10-11 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0406 | THERMO | CENTRA CL2 | 42802884 | LABORATORIO
2806 | 59376 | 2019-10-31 | 2019-10-22 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO
2805 | 59338 | 2019-10-31 | 2019-10-24 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | LABORATORIO
2804 | 59339 | 2019-10-31 | 2019-10-24 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO
2803 | 59383 | 2019-10-31 | 2019-10-24 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO1311 | OHAUS | 210GR | AA32050 | LABORATORIO
2802 | 59381 | 2019-10-31 | 2019-10-24 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA | EMCO1067 | BECKIMAN | MICROFUGE E | 348720 | BIOLOGIA MOLECULAR
2801 | 59326 | 2019-10-31 | 2019-10-16 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2800 | 59341 | 2019-10-31 | 2019-10-25 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000358 | LABORATORIO
2799 | 59382 | 2019-10-31 | 2019-10-24 |  | no | 1 | Balanza analitica |  | OHAUS | AVENTURER | 12282000884 | LABORATORIO
2798 | 39590 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | MEDICA MUJERES
2797 | 39591 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS
2795 | 39593 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004830 | MEDICA HOMBRES
2794 | 39594 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003569 | UCI NEURO
2793 | 39595 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2792 | 39596 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003571 | UCI CARDIOVASCULAR I
2791 | 39597 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003574 | UCI CARDIOVASCULAR I
2790 | 39598 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003576 | UCI CARDIOVASCULAR I
2789 | 39599 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003578 | UCI NEURO
2788 | 39600 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003680 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2787 | 40108 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2786 | 40113 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003688 | UCI CARDIOVASCULAR I
2785 | 40114 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | UCI CARDIOVASCULAR I
2784 | 40117 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003693 | UCI NEURO
2783 | 40118 | 2019-11-30 | 2019-11-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4265 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003694 | UCI NEURO
2782 | 40119 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2781 | 40120 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003697 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2780 | 40121 | 2019-11-30 | 2019-11-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003699 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2778 | 40122 | 2019-11-30 | 2019-11-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003700 | UCI CARDIOVASCULAR I
2777 | c 2648 | 2019-07-30 | 2019-11-06 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 345891/340894 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
2776 | 59305 | 2019-10-31 | 2019-10-07 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0920 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 00001680100 | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED
2775 | RT141119-08 | 2020-02-28 | 2019-11-14 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | ENDOSCOPIA
2774 | 59348 | 2019-11-30 | 2019-11-19 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | PULMO MED | 7E-A | 00234 | AMBULANCIA
2773 | 59367 | 2019-10-31 | 2019-10-17 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO0930 | OHAUS | HARVARD 2Kg | 100910 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2772 | 59368 | 2019-10-31 | 2019-10-17 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | 207729 | OHAUS | 2Kg-5Lb | AA28748 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2771 | 59369 | 2019-10-31 | 2019-10-17 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | BANCO DE SANGRE NORTE
2770 | 59370 | 2019-10-31 | 2019-10-17 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2769 | 59385 | 2019-10-31 | 2019-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA
2768 | 59371 | 2019-10-31 | 2019-10-17 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2767 | 59364 | 2019-02-28 | 2019-10-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8
2766 | 59362 | 2020-02-28 | 2019-10-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO
2765 | 59384 | 2020-02-28 | 2019-10-24 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9
2764 | 59372 | 2019-10-31 | 2019-10-19 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA
2763 | 59395 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-039 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS
2762 | 59363 | 2019-10-31 | 2019-10-16 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
2761 | 59360 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2760 | 59365 | 2019-10-31 | 2019-10-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS
2759 | 59394 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | QUIROFANO 7
2758 | 59366 | 2019-10-31 | 2019-10-18 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | QUIROFANO CENTRAL
2757 | 59396 | 2020-01-31 | 2019-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2586 | SPACELABS | 6929 | 1369-006929 | QUIROFANO CENTRAL
2756 | 59320 | 2019-10-31 | 2019-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA
2755 | 59343 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | 13990 | CIRENA
2754 | 59342 | 2019-10-31 | 2019-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2753 | 59379 | 2019-10-31 | 2019-10-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
2752 | 59380 | 2019-10-31 | 2019-10-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO
2751 | 59386 | 2019-10-31 | 2019-10-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106377 | ENDOSCOPIA
2750 | 59375 | 2019-10-31 | 2019-10-22 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2
2749 | 59050 | 2019-10-31 | 2019-10-11 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13
2748 | 59321 | 2019-07-31 | 2019-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0215 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 01012 | QUIROFANO NEURO
2747 | C 2768 | 2019-07-31 | 2019-11-13 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 824238 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 6215101526/249348 | CIRUGIA PLASTICA
2746 | c 2765 | 2019-11-30 | 2019-11-08 |  | no | 1 | AUTOCLAVE |  | MATACHANA | 21 ED | 124768 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
2745 | c 2696 | 2019-11-30 | 2019-11-12 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | 6628140861/302931 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2744 | 1-8127000143 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25090341UN | UCI 2
2743 | 1-8127044203 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 24030907UN | UCI URGENCIAS
2742 | 1-8127044280 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 24030634UN | UCI URGENCIAS
2741 | 1-8126573421 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22120445UN | UCI URGENCIAS
2740 | 1-8126691325 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090496UN | CIRENA
2739 | 1-8126691557 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090416UN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2738 | 1-8126691789 | 2019-09-30 | 2019-09-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22080591DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2737 | 1-8126691827 | 2019-09-30 | 2019-09-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080567DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
2736 | 1-8126691865 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080560DN | QUIROFANO QUEMADOS
2735 | 1-8126691903 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080558DN | CIRENA
2734 | 1-8126691979 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080532DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
2733 | 1-8126692017 | 2019-09-30 | 2019-09-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080509DN | ANHELO DE VIDA
2732 | 1-8126692055 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080487DN | QUIMIOTERAPIA
2731 | 1-8126692093 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080461DN | ATENCION DOMICILIARIA
2730 | 1-8126692131 | 2019-09-30 | 2019-09-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22080460DN | HEMATO - ONCOLOGÍA
2729 | 1-8126692169 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080451DN | CIRENA
2728 | 1-8126696207 | 2019-09-30 | 2019-09-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080450DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
2727 | 1-8126696245 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 22080435DN | CIRENA
2726 | 1-8126696321 | 2019-09-30 | 2019-09-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080389DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2725 | 1-8126696438 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22080177DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2724 | 1-8126696476 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080166DN | ANA FRANK
2723 | 1-8126696555 | 2019-09-30 | 2019-09-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22070950DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2722 | 1-8126696593 | 2019-09-30 | 2019-09-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22070947DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2721 | 1-8126696631 | 2019-09-30 | 2019-09-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | 22070945DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2720 | 1-8126696821 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070582DN | CIRENA
2719 | 1-8126696898 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070530DN | CIRENA
2718 | 1-8126691711 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070460DN | CIRENA
2717 | 1-8126686018 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070224UN | UCIN
2716 | 1-8126686094 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070216UN | CIRENA
2715 | 1-8126686132 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070215UN | AMBULANCIA
2714 | 1-8126691208 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070165UN | CIRENA
2713 | 1-8005038939 | 2019-09-30 | 2019-09-08 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070068UN | CIRENA
2712 | 1-8126691479 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070066UN | CIRENA
2711 | 1-8126696707 | 2019-09-30 | 2019-09-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050924DN | UCIN
2710 | 1-8126555672 | 2019-09-30 | 2019-09-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040200DH | CIPAF
2709 | 1-8126555788 | 2019-09-30 | 2019-09-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040191DH | ANHELO DE VIDA
2708 | 1-8126555826 | 2019-09-30 | 2019-09-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040189DH | ANHELO DE VIDA
2707 | 1-8126555864 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 22040188DH | CIRENA
2706 | 1-8126696988 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040131DH | ANHELO DE VIDA
2705 | 1-8126597869 | 2019-09-30 | 2019-09-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22040086DN | SALUD MENTAL
2704 | 1-8126697065 | 2019-09-30 | 2019-09-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE | 22040062DH | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2703 | 1-8126697105 | 2019-09-30 | 2019-09-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040048DH | UCI 3
2702 | 1-8126573472 | 2019-09-30 | 2019-09-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 21110084DH | PARTOS
2701 | 1-8126650106 | 2019-09-30 | 2019-09-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21090812DH | UCI 2
2700 | 1-7965758302 | 2019-08-31 | 2019-08-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110213UN | UCI 3
2699 | 1-7965758422 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110149UN | UCI 3
2698 | 1-7965758264 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110147UN | UCIN
2697 | 1-7966054165 | 2019-08-31 | 2019-08-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26050166UN | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
2696 | 1-7966004176 | 2019-08-31 | 2019-08-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090308DN | UCI 4
2695 | 1-7966002258 | 2019-08-31 | 2019-08-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090067DN | UCI 3
2694 | 1-7965976544 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25030235UN | UCI 4
2693 | 1-7966029334 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 24030674UN | HEMATO - ONCOLOGÍA
2692 | 1-7966065174 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 24030166DN | UCI 3
2691 | 1-7966065258 | 2019-08-31 | 2019-08-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 24030032DN | UCI 2
2690 | 1-7965815077 | 2019-08-31 | 2019-08-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22120467UN | UCI 2
2689 | 1-7965904989 | 2019-08-31 | 2019-08-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22100458DN | UCI URGENCIAS
2688 | 1-7965875732 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090464UN | UCI URGENCIAS
2687 | 1-7965875976 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080346DN | UCI URGENCIAS
2686 | 1-7965882015 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080235DN | UCI 2
2685 | 1-7965875853 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080094UN | HEMATO - ONCOLOGÍA
2684 | 1-7965872616 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070523UN | UCI URGENCIAS
2683 | 1-7965861234 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070429UN | UCI 2
2682 | 1-7965875653 | 2019-08-31 | 2019-08-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070142UN | UCI 2
2681 | 1-7965809923 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22060453UN | UCI URGENCIAS
2680 | 1-7965853641 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22060220UN | UCI URGENCIAS
2679 | 1-7965853835 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22060193UN | UCI URGENCIAS
2678 | 1-7965803825 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040201DH | ANA FRANK
2677 | 1-7965882589 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040132DH | PEDIATRIA GENERAL
2676 | 1-7965882627 | 2019-08-31 | 2019-08-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040113DH | ANA FRANK
2675 | 1-7965882095 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040094UH | CIPAF
2674 | 1-7965882133 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 | 22040090UH | CIPAF
2673 | 1-7965882665 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040059DH | ANA FRANK
2672 | 1-7965882703 | 2019-08-31 | 2019-08-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040053DH | PEDIATRIA GENERAL
2671 | 1-7965882247 | 2019-08-31 | 2019-08-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE 3 | 22040020UH | CIPAF
2670 | 1-7965882285 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | colleague 3 | 22040019UH | CIPAF
2669 | 1-7965882323 | 2019-07-31 | 2019-07-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040018UH | CIPAF
2668 | 1-7965882361 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE 3 | 22040016UH | ANA FRANK
2667 | 1-7965882399 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE 3 | 22040015UH | CIPAF
2666 | 1-7965882513 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040010UH | ANA FRANK
2665 | 1-7965882551 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE 3 | 22040008UH | CIPAF
2664 | 1-7965890285 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22030885UN | UCI URGENCIAS
2663 | 1-7965853594 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22030824UN | AMBULANCIA
2662 | 1-7965864763 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21120074DH | UCI 3
2661 | 1-7965864803 | 2019-08-31 | 2019-08-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21120009DH | UCI 3
2660 | 1-7965844087 | 2019-08-31 | 2019-08-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21090047DH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2659 | 1-7965904601 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21080135DH | QUIMIOTERAPIA
2658 | 1-7965882820 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21030026UH | UCI NEURO
2657 | 1-7865911221 | 2019-07-31 | 2019-07-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110153UN | UCI 3
2656 | 1-7865910942 | 2019-06-30 | 2019-06-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110152UN | UCI 4
2655 | 1-7865911057 | 2019-07-31 | 2019-07-09 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110148UN | UCI 2
2654 | 1-7866055682 | 2019-07-31 | 2019-07-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090021UN | UCI URGENCIAS
2653 | 1-7866055721 | 2019-07-31 | 2019-07-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090001UN | UCI 4
2652 | 1-7866144870 | 2019-07-31 | 2019-07-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080820DN | QUIMIOTERAPIA
2651 | 1-7866149142 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080354DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
2650 | 1-7866055797 | 2019-07-31 | 2019-07-10 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080256UN | UCI 3
2649 | 1-7866055835 | 2019-07-31 | 2019-07-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080167UN | UCI URGENCIAS
2648 | 1-7866144434 | 2019-07-31 | 2019-07-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070689UN | CUARTO MEDICAMENTOS
2647 | 1-7866101913 | 2019-07-31 | 2019-07-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070402UN | UCI 2
2646 | 1-7866122911 | 2019-07-31 | 2019-07-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070281UN | UCI 2
2645 | 1-7866144472 | 2019-07-31 | 2019-07-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070227UN | UCI URGENCIAS
2644 | 1-7866144669 | 2019-06-30 | 2019-06-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070075UN | UCI 4
2643 | 1-7866049089 | 2019-06-30 | 2019-06-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22060411UN | UCI 3
2642 | 1-7866149376 | 2019-06-30 | 2019-06-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050912DN | UCI 4
2641 | 1-7866117373 | 2019-07-31 | 2019-07-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22010062UH | UCI 4
2640 | 1-7866170851 | 2019-07-31 | 2019-07-19 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21110043UH | UCI 3
2639 | 1-7866102109 | 2019-07-31 | 2019-07-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21090836DH | UCI URGENCIAS
2638 | 1-7865999009 | 2019-07-31 | 2019-07-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21040189DH | PARTOS
2637 | 1-7775510509 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090522UN | CIPAF
2636 | 1-7775522491 Cuenta Fecha de creación 05 | 2019-06-30 | 2019-06-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090022DN | UCI 3
2635 | 1-7775511121 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080472DN | MANTENIMIENTO
2634 | 1-7775510700 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080349DN | UNIDAD DE QUEMADOS
2633 | 1-7775516316 | 2019-06-30 | 2019-06-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080097DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
2632 | 1-7775510928 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070454DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
2631 | 1-7775516433 | 2019-06-30 | 2019-06-25 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050927DN | QUIMIOTERAPIA
2630 | 1-7775481684 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE 3 | 21090521UH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2629 | 1-7775481723 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21090498UH | UCI NEURO
2628 | 1-7775517145 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21080258DH | UCI NEURO
2627 | 1-7775516758 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21040157DH | UCI NEURO
2626 | 1-7775516603 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21030017UH | UCI NEURO
2625 | c 2692 | 2019-07-31 | 2019-11-06 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | 6628162206/GZ1S101526 | QUIROFANO 2 OFTALMO
2624 | 59314 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO
2623 | 59302 | 2019-10-31 | 2019-10-07 |  | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | 150524 | BANCO DE SANGRE NORTE
2622 | 58980 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | A-20082013-1 | ODONTOLOGIA
2620 | 10240 | 2017-12-31 | 2017-12-29 |  | no | 1 | BALANZA DE PRECISIÓN | EMCO0927 | OHAUS | CS2000 |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2619 | 59332 | 2019-10-31 | 2019-10-22 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1307 | MACROSEARCH | NR | BF012 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2618 | 57769 | 2019-07-31 | 2019-07-29 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | 04349 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2617 | 10878 | 2017-12-31 | 2017-12-13 |  | no | 1 | EQUIPO EXTRACTOR DE PLASMA | EMCO0932 | FENWAL |  |  | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2616 | 56977 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2615 | 58959 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | ODONTOLOGIA
2614 | 59324 | 2019-10-31 | 2019-10-16 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2613 | 59331 | 2019-10-31 | 2019-10-22 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU16699 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2612 | 59323 | 2019-10-31 | 2019-10-16 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0413 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4230013 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2611 | 56972 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LAVADORA DE CÉLULAS | EMCO0934 | IEC | CENTRA-W | 23920903 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2610 | BIO-RAD | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA LECTORA DE MICROPLACAS |  | DIA MED-ID | LYRA MP-READER 854000 | 305 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2609 | BIO-RAD | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 2384 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2608 | BIO-RAD | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | 009690V | 1003044 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2607 | N/R | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETA |  | DIA MED-ID | 65009560 | 1001729 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | BIOCLINICOS
2606 | 52240 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 233K | 437202 | FISIATRIA.
2605 | 50745 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 233K | 437202 | FISIATRIA.
2604 | 59357 | 2019-10-31 | 2019-10-15 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA
2603 | 59049 | 2019-10-31 | 2019-10-11 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | ARUM0112 | QUIROFANO CENTRAL
2602 | 59046 | 2019-10-31 | 2019-10-10 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA
2601 | 59047 | 2019-10-31 | 2019-10-10 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO
2600 | 59048 | 2019-10-31 | 2019-10-10 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL
2599 | 59044 | 2019-10-31 | 2019-10-09 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7
2598 | 59045 | 2019-10-31 | 2019-10-09 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA
2597 | 59353 | 2019-10-31 | 2019-10-12 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3583 | SPACELABS | BLEASE FOCUS | FOCU-101643 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1
2596 | 59354 | 2019-10-31 | 2019-10-17 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | QUIROFANO CENTRAL
2595 | 59355 | 2019-10-31 | 2019-10-12 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3781 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASF-0199 | QUIROFANO CENTRAL
2594 | 59356 | 2019-10-31 | 2019-10-12 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  | SYSMED
2593 | 59303 | 2019-10-31 | 2019-10-07 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE
2592 | 59304 | 2019-10-31 | 2019-10-07 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE
2591 | 59351 | 2019-10-31 | 2019-10-07 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL
2590 | 59352 | 2019-10-31 | 2019-10-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2589 | 57845 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009847 | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED
2588 | 59361 | 2019-10-31 | 2019-10-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2421 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000818 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2585 | 59041 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
2584 | 58997 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA
2583 | 59029 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
2582 | 59000 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | UNIVALLE 53930291 | TRACKMASTER | TMX425C | FV8189 | FISIOTERAPIA
2581 | 58963 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | A350403 | FISIOTERAPIA
2580 | BIO-RAD | 2020-04-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | LECTOR DE TARJETAS |  | DIA MED-ID | BANJO IMP -READER | 1096 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL
2579 | BIO-RAD | 2020-04-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | CENTRIFUGA FIJA |  | DIA MED-ID | ID-CENTRIFUGE 6S | 1000156 | BANCO DE SANGRE
2578 | BIO-RAD | 2020-04-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE TARJETAS | EMCO0953 | DIA MED-ID | ID-CENTROFUGE 12S II | 1000339 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL
2577 | WO-06196112 | 2019-06-30 | 2019-10-08 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO3246 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | KE6 / D50976 | PERINATOLOGIA
2576 | 59025 | 2019-09-30 | 2019-09-28 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2575 | 59023 | 2019-09-30 | 2019-09-28 |  | no | 1 | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | ENDOSCOPIA
2574 | 59022 | 2019-09-30 | 2019-09-28 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA
2573 | 59024 | 2019-09-30 | 2019-09-28 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2740 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLV-160 | 7950890 / 7432291 | ENDOSCOPIA
2572 | 59026 | 2019-09-30 | 2019-09-28 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2571 | 59027 | 2019-09-30 | 2019-09-28 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2570 | 59010 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA
2569 | 59013 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA
2568 | 59012 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA
2567 | 59008 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA
2566 | 59009 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | OFTALMOLOGIA
2565 | 59007 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | 201268088 | OFTALMOLOGIA
2564 | 59002 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA
2563 | 59001 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA
2562 | 59005 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO1768 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS | 12603 | 335033 | OFTALMOLOGIA
2561 | 59003 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA
2560 | 59004 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA
2559 | 59014 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 14654200 | CARL ZEISS | 30SL-M | Z11811 | OFTALMOLOGIA
2558 | 59015 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA
2557 | 58995 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA
2556 | 58980 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1
2555 | 58961 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA
2553 | 58956 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA
2552 | 58958 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA
2551 | 58679 | 2019-09-30 | 2019-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | UNIDAD DE QUEMADOS
2550 | 58977 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION
2549 | 58973 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO
2548 | 58976 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO
2547 | 58957 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA
2546 | 58698 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA
2545 | 59037 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA
2544 | 59039 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3467 | MEDIANA | LUCON M30 | 14611090005 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2543 | 58952 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
2542 | 58681 | 2019-09-30 | 2019-09-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA
2541 | 58683 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA
2540 | 58682 | 2019-09-30 | 2019-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA
2539 | 58650 | 2019-09-30 | 2019-09-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA
2538 | 58649 | 2019-09-30 | 2019-09-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA
2537 | 58696 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA
2536 | 58684 | 2019-09-30 | 2019-09-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA
2535 | 58686 | 2019-09-30 | 2019-09-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002917 | HEMATO-ONCOLOGIA
2534 | 58685 | 2019-09-30 | 2019-09-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA
2533 | 58644 | 2019-09-30 | 2019-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA
2532 | 58643 | 2019-09-30 | 2019-09-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA
2531 | 58648 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA
2530 | 58645 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026810 | HEMATO-ONCOLOGIA
2529 | 58646 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SB60651532216A | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA
2528 | 58647 | 2019-09-30 | 2019-09-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA
2527 | 58953 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2526 | 58986 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA
2525 | 58983 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | HIDROTERAPIA
2524 | 58985 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
2523 | 59301 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
2522 | 59042 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO1723 | MASIMO | RAD-5V | 512880 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
2521 | 58993 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6024 | FISIOTERAPIA
2520 | 58992 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA
2519 | 58968 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA
2518 | 58994 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA
2517 | 58967 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA
2516 | 58965 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA
2515 | 58964 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA
2514 | 58991 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1732 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1567 | FISIOTERAPIA
2513 | 58990 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA
2512 | 58988 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1731 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1008 | FISIOTERAPIA
2511 | 59019 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | ENRAF NONIUS | ENDOMED 582 | 2321 | FISIOTERAPIA
2510 | 59020 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA
2509 | 59018 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA
2508 | 59017 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA
2507 | 58989 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1730 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1070 | FISIOTERAPIA
2506 | 58962 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | EMS |  | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85926/2004K | FISIOTERAPIA
2505 | 58699 | 2019-09-30 | 2019-09-23 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA
2504 | 58970 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA
2503 | 58971 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA
2502 | 58969 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA
2501 | 58972 | 2019-09-30 | 2019-09-24 |  | no | 1 | TENS | HUV208767 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT | A349584 | FISIOTERAPIA
2500 | 58999 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA
2499 | 59032 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
2498 | 59034 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
2497 | 59031 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 002 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
2496 | 59028 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
2495 | 59040 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO
2494 | 58984 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | FISIOTERAPIA
2493 | 58978 | 2019-09-30 | 2019-09-25 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA
2492 | 58996 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO
2491 | 59030 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
2490 | 58998 | 2019-09-30 | 2019-09-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA
2489 | 59036 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO
2488 | 59033 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA
2487 | 59035 | 2019-09-30 | 2019-09-29 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | 05125W002632 | ELECTRODIAGNÓSTICO
2486 | 58960 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | ODONTOLOGIA
2485 | 59016 | 2019-09-30 | 2019-09-26 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | OFTALMOLOGIA
2484 | 58688 | 2019-09-30 | 2019-09-18 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1635 | 090500000101 | UCI NEURO
2483 | 58974 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO1689 | SHUCO | 130 | 59700024909 | MEDICA MUJERES
2482 | 58687 | 2019-09-30 | 2019-09-19 |  | no | 1 | BASCULA |  | HEALTH O METER | 160KG | 1600000217 | ENDOSCOPIA
2481 | 58640 | 2019-09-30 | 2019-09-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3748 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A0444E002928 | PARTOS
2480 | 58639 | 2019-09-30 | 2019-09-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2479 | 58642 | 2019-09-30 | 2019-09-16 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN
2478 | 58680 | 2019-09-30 | 2019-09-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 501018 | SPACELABS | 90309 | 309-011330 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
2477 | RT300919-26 OT 696 | 2019-10-31 | 2019-10-03 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | ENDOSCOPIA
2476 | 59021 | 2019-09-30 | 2019-09-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0373 | SPACELABS | MCARE300 |  | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2475 | 1-7426257165 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | 25100292UN | QUIMIOTERAPIA
2474 | 1-7323604368 | 2019-01-30 | 2019-01-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 25090049 | QUIROFANO CENTRAL
2473 | 56249 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
2472 | 56246 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3612 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106334 | AMBULANCIA
2471 | 55362 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1204 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13998 | ARO
2470 | 59006 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4043 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46556169 | TOMOGRAFIA
2469 | 58954 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4124 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46554645 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
2468 | 58955 | 2019-08-31 | 2019-08-16 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4126 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 20e | 46559653 | SALUD MENTAL
2467 | 58358 | 2019-08-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 233K | 437202 | FISIATRIA.
2466 | 55748 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | 233K | 437202 | FISIATRIA.
2465 | 480200069876 -0009 | 2019-12-31 | 2019-04-24 |  | no | 1 | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | TOMOGRAFIA
2464 | 480200060482 -0001 | 2019-06-30 | 2019-02-20 |  | no | 1 | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | 121034 | TOMOGRAFIA
2463 | 00170182 | 2018-06-30 | 2018-06-28 |  | no | 1 | FLUOROSCOPIO | EMCO3016 | PHILIPS | DUODIAGNOST | 413152 / 222187 / 000210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2462 | WO-00045252 | 2017-12-31 | 2017-12-20 |  | no | 1 | FLUOROSCOPIO | EMCO3016 | PHILIPS | DUODIAGNOST | 413152 / 222187 / 000210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2461 | WO-00039347 | 2017-11-30 | 2017-11-20 |  | no | 1 | FLUOROSCOPIO | EMCO3016 | PHILIPS | DUODIAGNOST | 413152 / 222187 / 000210 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2460 | 9400 | 2017-11-30 | 2017-11-28 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2459 | 9432 | 2017-12-31 | 2017-12-27 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2458 | 11091 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2457 | 12251 | 2018-06-30 | 2018-06-28 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | C150080725 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2456 | 3116 | 2019-02-28 | 2019-02-12 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | ECOGRAFO 2
2455 | 3139 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | ECOGRAFO | EMCO4208 | TOSHIBA | APLIO i700 | 99F1872297 | ECOGRAFO 2
2454 | 57844 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES
2453 | 57846 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3321 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009742 | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED
2452 | 57850 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES
2451 | 20-09-19 | 2019-09-30 | 2019-09-20 |  | no | 1 | EQUIPO DE TERAPIA ELECTROCONVULSIVA | EMCO2803 | SIEMENS | KONVULSATOR 2077 S | E2077/03867 | SALUD MENTAL
2450 | 1-7678371625 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 21091111DH | ARO
2449 | 1-7678401250 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 21060213DH | ARO II
2448 | 56690 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | ARUM0112 | QUIROFANO CENTRAL
2447 | 56374 | 2019-04-30 | 2019-04-11 |  | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | 150524 | BANCO DE SANGRE NORTE
2446 | 58689 | 2019-09-30 | 2019-09-13 |  | no | 1 | ASPIRADOR |  | THOMAS | 1630 | 100700003876 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2445 | 1-7775511159 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080458DN | SALUD MENTAL
2444 | 38945 | 2019-06-30 | 2019-06-28 |  | no | 1 | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | EMCO3719 | EUROCOLUMBUS | ALIEN-E | 1531 | QUIROFANO 4
2443 | 38944 | 2019-06-30 | 2019-06-21 |  | no | 1 | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | 33/01/18 | ECOGRAFO3
2442 | NO APLICA | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22060511UN | MANTENIMIENTO
2441 | 1-7586516432 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22051000DN | PARTOS
2440 | 1-7586500336 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090712UN | UCI 4
2439 | 1-7586500453 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070087UN | UCI 4
2438 | 1-7586606427 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26040282UN | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
2437 | 1-7586500813 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080604DN | CIRENA
2436 | NO APLICA | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080243UN | QUIROFANO 2 OTORRINO
2435 | NO APLICA | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22060547UN | QUIROFANO 12
2434 | 1-7586500970 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080535DN | CIPAF
2433 | 1-7586501472 | 2019-04-30 | 2019-04-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070946DN | CIRENA
2432 | 1-7586472222 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22060153UN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2431 | 1-7586501899 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040014UH | CIPAF
2430 | 1-7586501821 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070528DN | MANTENIMIENTO
2429 | 1-7586500653 | 2019-04-15 | 2019-04-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070433DN | PEDIATRIA GENERAL
2428 | 1-7586500692 | 2019-04-30 | 2019-04-03 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070416DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2427 | 1-7586500852 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080564DN | CIRENA
2426 | 1-7586500374 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090647UN | CIPAF
2425 | 1-7586517024 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22010275DH | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO
2424 | 1-7586501742 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090338DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2423 | 1-7586501548 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050971DN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2422 | 1-7586501510 | 2019-04-30 | 2019-04-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050985DN | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO
2421 | 1-7586483069 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22010039UH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2420 | NO APLICA | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21120027UH | UCI 4
2419 | NO APLICA | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040345DH | ANHELO DE VIDA
2418 | 1-7586501432 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080024DN | CIRENA
2417 | 1-7586501276 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080172DN | PEDIATRIA GENERAL
2416 | 1-7586501237 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080207DN | PEDIATRIA GENERAL
2415 | 1-7672562805 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040136DH | PEDIATRIA GENERAL
2414 | 1-7586501937 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE 3 | 22040005UH | CIPAF
2413 | 1-7586501161 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080413DN | ANA FRANK
2412 | 1-7586501123 | 2019-04-30 | 2019-04-02 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080453DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
2411 | 1-7586501008 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080504DN | UCI 4
2410 | 1-7586500893 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080542DN | CIRENA
2409 | 1-7586498297 | 2019-04-30 | 2019-04-03 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070707UN | AMBULANCIA
2408 | 1-7502880907 | 2019-03-27 | 2019-03-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070027UN | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
2407 | 1-7517804888 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25100125DN | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
2406 | 1-7502845342 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110212UN | UCI NEURO
2405 | 1-7502845494 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110215UN | UCI NEURO
2404 | 1-7502934783 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22030710UN | UCI NEURO
2403 | 1-7502991731 | 2019-03-31 | 2019-03-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050975DN | PARTOS
2402 | 1-7502991769 | 2019-03-31 | 2019-03-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050679DN | UCI 2
2401 | 1-7502991807 | 2019-03-31 | 2019-03-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050677DN | UCI 3
2400 | 1-7502991845 | 2019-03-31 | 2019-03-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050655DN | UCI URGENCIAS
2399 | 1-7502845684 | 2019-03-31 | 2019-03-14 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110145UN | UCI NEURO
2398 | 1-7502845380 | 2019-03-31 | 2019-03-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 26110214UN | UCI NEURO
2397 | 1-7502935107 | 2019-03-31 | 2019-03-22 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080231UN | UCI NEURO
2396 | 1-7502923753 | 2019-03-31 | 2019-03-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080253UN | UCI NEURO
2395 | 1-7502968997 | 2019-03-31 | 2019-03-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070088UN | UCI NEURO
2394 | NO APLICA | 2019-03-31 | 2019-03-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21090510UH | UCI 2
2393 | 1-7502968959 | 2019-03-31 | 2019-03-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070135UN | UCI 4
2392 | 1-7502969035 | 2019-03-31 | 2019-03-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090472UN | MANTENIMIENTO
2391 | 1-7502969187 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070053UN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2390 | 1-7502973605 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE | 22080815DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2389 | NO APLICA | 2019-03-31 | 2019-03-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080352UN | QUIROFANO NEURO
2388 | 1-7502974137 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090360DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
2387 | 1-7502974175 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090342DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
2386 | 1-7502973567 | 2019-03-31 | 2019-03-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080833DN | MANTENIMIENTO
2385 | 1-7502973833 | 2019-03-31 | 2019-03-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080456DN | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO
2384 | 1-7502973491 | 2019-03-31 | 2019-03-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070268DN | UCI 4
2383 | 1-7502946182 | 2019-03-31 | 2019-03-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22010463DH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
2382 | 1-7502872492 | 2019-03-31 | 2019-03-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22100096DN | ANA FRANK
2381 | 1-7502977327 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE | 22070498DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2380 | 1-7502973453 | 2019-03-31 | 2019-03-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070355DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2379 | 1-7502977213 | 2019-03-28 | 2019-03-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090337DN | UCI 4
2378 | 1-7502974061 | 2019-03-31 | 2019-03-29 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090420DN | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
2377 | 1-7502968883 | 2019-03-31 | 2019-03-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22090713UN | Urgencias Sede Norte
2376 | 1-7502890728 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040186DH | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2375 | 1-7502973377 | 2019-03-31 | 2019-02-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070445DN | QUIMIOTERAPIA
2374 | 1-7502946220 | 2019-03-31 | 2019-03-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22010151DH | UCI NEURO
2373 | 1-7502938598 | 2019-03-21 | 2019-03-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21090508UH | UCI NEURO
2372 | 1-7502938674 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21091224DH | UCI NEURO
2371 | 1-7502994529 | 2019-03-31 | 2019-03-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 21120210DH | UCI NEURO
2370 | 1-7502957463 | 2019-03-31 | 2019-03-04 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22010021UH | UCI NEURO
2369 | 39231 | 2019-06-01 | 2019-06-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003699 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2368 | 39229 | 2019-06-01 | 2019-06-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003697 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2367 | 39228 | 2019-06-01 | 2019-06-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003696 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2366 | 39223 | 2019-06-01 | 2019-06-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003690 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2365 | 39219 | 2019-06-01 | 2019-06-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4254 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003683 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2364 | 39218 | 2019-06-01 | 2019-06-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003682 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2363 | 39217 | 2019-06-01 | 2019-06-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003681 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2362 | 39216 | 2019-06-01 | 2019-06-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003680 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2361 | 39212 | 2019-06-01 | 2019-06-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003575 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2360 | 39207 | 2019-06-01 | 2019-06-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003570 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2359 | 52119 | 2019-06-30 | 2019-06-28 |  | no | 1 | Cama de parto | SIN CODIGO | MUBI MEDICAL | IXYS135-22 | 62329 | PARTOS
2358 | 4661 | 2019-03-30 | 2019-03-28 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4093 | SAMSUNG | HS40 | S1ASM3HK600001R | PARTOS
2357 | 18531 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530034 | PARTOS
2356 | 18530 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530033 | PARTOS
2355 | 18532 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190016 | PARTOS
2354 | 18534 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | 360080-M18708190015 | PARTOS
2353 | 18535 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530026 | PARTOS
2352 | 18533 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4104 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530006 | PARTOS
2351 | 18528 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4102 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530009 | PARTOS
2350 | 18536 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530004 | PARTOS
2349 | 18527 | 2019-03-30 | 2019-04-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530046 | PARTOS
2348 | 54663 | 2018-11-30 | 2018-11-19 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
2347 | 54233 | 2018-10-31 | 2018-10-25 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO
2346 | 54591 | 2018-11-30 | 2018-11-13 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO0895 | KRADER | IMP001 | 240 | LABORATORIO
2345 | 3273 | 2019-09-30 | 2019-09-10 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | 1678626 | CIRENA
2344 | 3262 | 2019-08-31 | 2019-08-01 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3558 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205024 | CIRENA
2342 | 3260 | 2019-07-30 | 2019-07-28 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3565 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205023 | BODEGA CARTAGO
2341 | 3255 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA
2340 | 55336 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3799 | BIOLIGHT | M800 | M017A002330 | CIPAF
2339 | 57877 | 2019-06-30 | 2019-06-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA
2338 | 3252 | 2019-08-31 | 2019-08-24 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | 1104126 | CIRENA
2337 | 3251 | 2019-05-31 | 2019-05-24 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA
2336 | 3277 | 2019-08-31 | 2019-08-01 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA
2335 | 3145 | 2019-09-30 | 2019-09-04 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1335 | ATOM | V-2100G | 1684082 | CIRENA
2334 | 57876 | 2019-06-30 | 2019-06-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2333 | 3114 | 2019-07-31 | 2019-07-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO2020 | MEDIX | SM-401 | 911 | CIPAF
2332 | 3266 | 2019-07-30 | 2019-07-24 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205028 | CIRENA
2331 | 3139 | 2019-08-31 | 2019-08-27 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA
2330 | 55376 | 2019-06-30 | 2019-06-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | PARTOS
2329 | 57983 | 2019-07-31 | 2019-07-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY |  | DXF85003113 | QUIROFANO 2- NEURO
2328 | 57982 | 2019-07-31 | 2019-07-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY | MULTIGASES | DXF85003114 | QUIROFANO 1- NEURO
2327 | 57963 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0073 | QUIROFANO CENTRAL
2326 | 18543 | 2019-03-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4099 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500065 | PARTOS
2325 | 18540 | 2019-03-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4096 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500070 | ARO
2324 | 55287 | 2019-02-28 | 2019-03-15 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | VALLEYLAB | SSE2L | L2G-18623L-20 | QUIROFANO CENTRAL
2323 | 18542 | 2019-03-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4095 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500063 | PARTOS
2322 | 18539 | 2019-03-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4098 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500066 | PARTOS
2321 | 17004 | 2019-03-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | 360069-M18505530029 | PARTOS
2320 | 17005 | 2019-04-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066643 | PARTOS
2319 | 18544 | 2019-03-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | Doppler Ultrasonico | EMCO4094 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | 560054-M18504500068 | PARTOS
2318 | 18545 | 2019-04-30 | 2019-04-05 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | SA0066642 | PARTOS
2317 | 57726 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3612 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106334 | AMBULANCIA
2316 | 3125 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE |  | OHMEDA |  | AAN500399 | QUIROFANO CENTRAL
2315 | 3265 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3564 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205027 | CIRENA BODEGA
2314 | 3264 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3563 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205026 | partos cartago
2313 | 3263 | 2019-08-31 | 2019-07-26 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3561 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205025 | CIRENA BODEGA
2312 | 3261 | 2019-08-31 | 2019-08-06 |  | no | 1 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3560 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | 1205021 | GINECOLOGIA CARTAGO
2311 | 3119 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA
2310 | 3271 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO
2309 | 3270 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2308 | 3269 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA
2307 | 3267 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | CMC INFANT WARMER | CBU-1100 | CW1205089 | CIRENA
2306 | 3273 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA
2305 | 3276 | 2019-08-31 | 2019-08-20 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA
2303 | 3254 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA
2302 | 3253 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA
2300 | 3282 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA
2299 | 3279 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | 1684084 | CIRENA
2298 | 3272 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA
2297 | 3281 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1340 | ATOM | V-2100G | 1684085 | CIRENA
2295 | 3128 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CE7973 | PARTOS
2293 | 56148 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3467 | MEDIANA | LUCON M30 | 14611090005 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2292 | 56131 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-022 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2291 | 57746 | 2019-08-31 | 2019-08-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | VALLEYLAB | SSE2L | L2G-18623L-20 | QUIROFANO CENTRAL
2290 | 57804 | 2019-04-30 | 2019-08-02 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3723 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-07 | QUIROFANO 13
2289 | 58626 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO
2288 | 58386 | 2019-06-30 | 2019-08-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
2286 | 58355 | 2019-10-31 | 2019-08-02 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8
2285 | 58353 | 2019-10-31 | 2019-08-01 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA
2284 | 58354 | 2019-10-31 | 2019-08-01 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO
2282 | 58356 | 2019-10-31 | 2019-08-02 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9
2281 | 58048 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1350 | DETECTO | 140KG |  | COCINA
2280 | 57734 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES
2279 | 58369 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | BASCULA |  |  |  |  | IMÁGENES DIAGNOSTICAS
2278 | 57839 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV035 | HEALTH O METER | 450KL |  | ANA FRANK
2277 | 57847 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | MY WEIGH | MBS2010 |  | ANA FRANK
2276 | 57849 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | GRAMERA DIGITAL | K03762 | RANGER | EK5055 |  | ANHELO DE VIDA
2275 | 58394 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL |  |  | PH-2015B |  | ANHELO DE VIDA
2274 | 58381 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | NIHON KOHDEN | BSM2353K | 00223 | TOMOGRAFIA
2273 | 57801 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3443 | MEDIANA | COLIN M30 | 124410080011 | Enfermedades Huerfanas
2272 | 57837 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | BASCULA | AF001 |  |  |  | ANA FRANK
2271 | 58668 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3629 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0106577 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
2270 | 57826 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2269 | 57829 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | DETECTO | 10Kg | 9405-135 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
2267 | 58613 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS
2264 | 57324 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF
2263 | 57989 | 2019-08-31 | 2019-08-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0292 | MARQUETTE | CARDIOSERV | 101007032 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
2261 | 58383 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1110 | CRITICARE | 507SD | 195249283 | TOMOGRAFIA
2260 | 58382 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS | NR | 10081096 | TOMOGRAFIA
2259 | 58371 | 2019-08-31 | 2019-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3013 | RIESTER | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA
2258 | 58387 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | IMPEDANCIOMETRO | EMCO1766 | INTERACOUSTICS | AZ-26 | 135090 | OTORRINOLARINGOLOGIA
2257 | 58388 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA
2255 | 58606 | 2019-10-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | BF009 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
2254 | 57840 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0783 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 0004827 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA)
2253 | 58372 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO6053 | BERCHTOLD | D540 | 6530060 | DERMATOLOGIA
2252 | 58373 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA
2251 | 38997 | 2019-08-01 | 2019-09-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | MEDICA MUJERES
2250 | 58374 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA
2249 | 58375 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO0059 | BURTON | NR | 91619 | DERMATOLOGIA
2248 | 58396 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES |  | SECA |  | 8856296140142 | PEDIATRIA GENERAL
2246 | 58662 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0641 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 5079/0005917 | UCI 4
2245 | 58368 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA
2244 | 57737 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MEQ00137 | PROMETALICOS | NR | 82100753 | LAVANDERIA
2243 | 57848 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA
2242 | 58050 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR
2241 | 57740 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BASCULA | HUV005 | DICARI | NR | SIN SERIAL | ECONOMATO
2240 | 57743 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3789 | HEALTHOMETER | NR | 4500000873 | DERMATOLOGIA
2239 | 57742 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6055 | DETECTO | 140KG | 9704-2538 | DERMATOLOGIA
2238 | 57741 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1
2237 | 57745 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA
2236 | 58046 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | ARO
2235 | 58376 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5489 | DERMATOLOGIA
2234 | 57999 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | DERMATOLOGIA
2233 | 58000 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | DERMATOLOGIA
2232 | 57738 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS
2231 | 57739 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL
2230 | 58611 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3059 | WELCH ALLYN | NR | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
2229 | 58147 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
2228 | 58049 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
2227 | 58364 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SECA | 750 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
2226 | 58146 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
2225 | 57998 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA
2224 | 58610 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | SIN CODIGO | WELCH ALLYN | 767 | 53887107 | OTORRINOLARINGOLOGIA
2223 | 58615 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS
2222 | 58385 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA
2221 | 58363 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA
2220 | 58669 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA
2219 | 58047 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA
2218 | 58395 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL
2217 | 57744 | 2019-08-31 | 2019-08-23 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA
2216 | 58605 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
2215 | 57836 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NEC CARDIO PACK | 3M33-1 | 4102910 | CIPAF
2214 | 58651 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | T7200K | 251616B | ARO
2213 | 58661 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | MANTENIMIENTO
2212 | 58658 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16314 | MEDICA HOMBRES
2211 | 58652 | 2019-08-31 | 2019-08-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS
2210 | 58657 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
2209 | 58616 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
2208 | 58384 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | DERMATOLOGIA
2207 | 58629 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0590 | VALLEYLAB | SSE2K | B9E8710L | UROLOGIA
2206 | 58362 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2886 | WELCHALLYN | PIC 30 | ND1000269 | RCP - OTORRINO
2205 | 58365 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3947 | SCHILLER | DEFIGARD 5000 | 101996101441 | ENDOSCOPIA
2203 | 58389 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | AUDIOMETRO | EMCO1767 | INTERACOUSTICS | AC-40 | 568863 | OTORRINOLARINGOLOGIA
2202 | 58370 | 2019-08-31 | 2019-08-10 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA
2201 | 57842 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DISCOVER | NR | SIN SERIAL | PERINATOLOGIA
2200 | 58144 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | SIN CODIGO | SECA | 22089 | 3541317009 | PEDIATRIA GENERAL
2199 | 58145 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | PEDIATRIA GENERAL
2198 | 57824 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA
2197 | 57749 | 2019-08-31 | 2019-08-21 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0366 | VALLEYLAB | SSE2L | L2H–18699L–20 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2196 | 58620 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO
2195 | 58627 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA
2194 | 58623 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO
2193 | 58624 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | 7753239 | ENDOSCOPIA
2192 | 58628 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL
2191 | 58622 | 2019-09-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | OLYMPUS | UES40 SURGMASTER | 7036044 | QUIROFANO QUEMADOS
2190 | 58621 | 2019-09-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0322 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15009L-20 | QUIROFANO 1-OTORRINO
2189 | 58666 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | QUIROFANO 1- URGENCIAS
2188 | 58667 | 2019-09-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL
2187 | 58665 | 2019-08-31 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3939 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22312AX | QUIROFANO CENTRAL
2186 | 58664 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51143A | QUIROFANO CENTRAL
2185 | 57722 | 2019-09-30 | 2019-08-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0281 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18746L-20 | QUIROFANO 10
2184 | 57747 | 2019-09-30 | 2019-08-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | INV. 567489 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F2L-20421-T | QUIROFANO 10
2183 | 57748 | 2019-09-30 | 2019-08-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL
2181 | 58149 | 2019-09-30 | 2019-08-17 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3937 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22359AX | QUIROFANO 4
2180 | 57750 | 2019-09-30 | 2019-08-24 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 401649 | AESCULAP | GN300 | 1466 | QUIROFANO CENTRAL
2179 | 58150 | 2019-09-30 | 2019-08-17 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 1C | Z5E4322B | QUIROFANO 7
2178 | 58653 | 2019-08-01 | 2019-08-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES
2177 | 58618 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
2176 | 58663 | 2019-08-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2175 | 57735 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO2733 | HEALTH O METER | 160KG | 1600000066 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
2174 | 57736 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO2737 | HEALTHOMETER | 160KG | 1600000190 | ENDOSCOPIA
2173 | 58377 | 2019-09-30 | 2019-08-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA
2172 | 57732 | 2019-08-01 | 2019-08-22 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA
2171 | 58608 | 2019-12-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2170 | 58380 | 2019-08-31 | 2019-08-18 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3878 | MEDIANA | LUCON | 113510020028 | TOMOGRAFIA
2169 | 58625 | 2019-09-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4J44364T | QUIROFANO CENTRAL
2168 | 58379 | 2019-09-30 | 2019-08-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA
2167 | 58378 | 2019-09-30 | 2019-08-13 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3538 | MEDIANA LUCON | P30M-5 | 113510050079 | TOMOGRAFIA
2166 | 58393 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | HEMATO-ONCOLOGIA
2165 | 55714 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA ELECTRONICA | EMCO5265 | KYPROLIS | 150KG |  | HEMATO-ONCOLOGIA
2164 | 57841 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL
2163 | 57843 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA
2161 | 57823 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5279 | HEALTH O METER | 1522KL | 1522011318 | HEMATO-ONCOLOGIA
2160 | 57816 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5272 | N.E | NR | 12909 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
2159 | 57825 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | 12913 | HEMATO - ONCOLOGÍA
2158 | 57821 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5263 |  | NR | 12911 | HEMATO-ONCOLOGIA
2157 | 57834 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
2156 | 58357 | 2019-08-31 | 2019-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR
2155 | 58614 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA
2154 | 57822 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12914 | HEMATO-ONCOLOGIA
2153 | 57820 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | 12905 | HEMATO - ONCOLOGÍA
2152 | 57818 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA
2151 | 57817 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12910 | HEMATO-ONCOLOGIA
2150 | 57819 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
2149 | 57835 | 2019-08-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA
2148 | 57733 | 2019-08-01 | 2019-08-22 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA
2146 | 39465 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | 181140361081A1V | CIRENA
2145 | 39466 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | 181140161081A1V | CIRENA
2144 | 39467 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4340 | Neumovent | Advance | 181140341081A1V | CIRENA
2143 | 39468 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4339 | Neumovent | Advance | 181140471081A1V | CIRENA
2142 | 38984 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4150 | Neumovent | Advance | 181140301081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2141 | 38983 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4444 | Neumovent | Advance | 181140421081A1V | CIRENA
2140 | 38982 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4239 | Neumovent | Advance | 181140261081A1V | CIRENA
2139 | 38981 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4164 | Neumovent | Advance | 181140541081A1V | CIPAF
2138 | 38964 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS
2137 | 38968 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004810 | PUERPERIO
2136 | 38967 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4533 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004806 | PUERPERIO
2135 | 38966 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4508 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004803 | ANA FRANK
2134 | 38965 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4350 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004812 | UNIDAD DE QUEMADOS
2133 | 38963 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004847 | UCI 5
2132 | 38962 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004843 | UCI 5
2131 | 38961 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4293 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004842 | UCIN
2130 | 38960 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004841 | UCI 5
2129 | 38959 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004838 | UCIN
2128 | 38958 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004836 | UCI 5
2127 | 38957 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004835 | UCI 5
2126 | 38956 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004831 | UCIN
2125 | 38969 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004814 | CIRENA
2124 | 38970 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4504 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004817 | PEDIATRIA GENERAL
2123 | 38972 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5763 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002331 | N/R
2122 | 38973 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002332 | UCI 4
2121 | 38975 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004822 | MEDICA MUJERES
2120 | 38976 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002334 | UCIN
2119 | 38977 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004816 | MEDICA MUJERES
2118 | 38978 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004849 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
2117 | 38979 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004813 | PUERPERIO
2116 | 38777 | 2019-09-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | UCI ADULTO NORTE
2115 | 39139 | 2019-11-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4173 | Neumovent | Advance | 181140441081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2114 | 39147 | 2019-06-30 | 2019-08-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4177 | Neumovent | Advance | 181140491081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2113 | 39136 | 2019-06-30 | 2019-08-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4169 | Neumovent | Advance | 181140151081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2112 | 39137 | 2019-11-30 | 2019-08-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4154 | Neumovent | Advance | 181140581081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2111 | 39138 | 2019-06-30 | 2019-08-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4166 | Neumovent | Advance | 181140311081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2110 | 39141 | 2019-06-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4175 | Neumovent | Advance | 181140431081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2109 | 39142 | 2019-06-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4173 | Neumovent | Advance | 181140441081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2108 | 39143 | 2019-06-30 | 2019-08-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4163 | Neumovent | Advance | 181140451081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2107 | 39145 | 2019-06-30 | 2019-08-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4182 | Neumovent | Advance | 181140461081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2106 | 39146 | 2019-06-30 | 2019-08-27 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4165 | Neumovent | Advance | 181140371081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2105 | 38779 | 2019-03-31 | 2019-07-19 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2104 | 38780 | 2019-03-31 | 2019-07-19 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2103 | 39120 | 2019-03-31 | 2019-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3458 | NEUMOVENT | ADVANCE | 110810131081A1V | URGENCIAS
2102 | 39119 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4183 | Neumovent | Advance | 181140551081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2101 | 39121 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4172 | Neumovent | Advance | 181140191081A1V | UCI ADULTO NORTE
2100 | 39122 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4170 | Neumovent | Advance | 181140231081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2099 | 39132 | 2019-06-30 | 2019-08-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4159 | Neumovent | Advance | 181140521081A1V | CIPAF
2098 | 38987 | 2019-11-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4152 | Neumovent | Advance | 181140561081A1V | CIPAF
2097 | 38989 | 2019-09-30 | 2019-08-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3707 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2096 | 38990 | 2019-06-30 | 2018-08-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4359 | Neumovent | Advance | 181140481081A1V | CIRENA
2095 | 38991 | 2019-06-30 | 2019-08-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | 181140181081A1V | CIRENA
2094 | 38992 | 2019-06-30 | 2019-08-29 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4442 | Neumovent | Advance | 181140381081A1V | CIRENA
2093 | 38993 | 2019-09-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | TALLER BIOMÉDICO NORTE
2092 | 39470 | 2019-11-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
2091 | 39472 | 2019-06-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | MEDICA MUJERES
2090 | 39474 | 2019-11-30 | 2019-08-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004815 | UNIDAD DE QUEMADOS
2089 | 38994 | 2019-06-30 | 2019-09-03 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE
2088 | 39108 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004818 | CIRENA
2087 | 39105 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4532 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004805 | PUERPERIO
2086 | 39106 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004807 | PUERPERIO
2085 | 39107 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004811 | PUERPERIO
2084 | 39109 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4503 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004819 | PEDIATRIA GENERAL
2083 | 39110 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004820 | PUERPERIO
2082 | 39111 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4505 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004821 | PEDIATRIA GENERAL
2081 | 39112 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004824 | CIRENA
2080 | 39113 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4507 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004828 | ANHELO DE VIDA
2079 | 39114 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004829 | CIRENA
2078 | 39115 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004825 | CIRENA
2077 | 38781 | 2019-06-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005266 | UCI 3
2076 | 38782 | 2019-06-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005265 | UCI CARDIOVASCULAR II
2075 | 38783 | 2019-06-30 | 2019-07-18 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4230 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005276 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO
2074 | 38784 | 2019-06-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005272 | UCI 2
2073 | 39117 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4481 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00001H | CIRENA
2072 | 39118 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | Ecografo | EMCO4482 | SAMSUNG | HS70A | S1HLM3HKC00002J | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2071 | 39103 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4352 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004826 | UNIDAD DE QUEMADOS
2070 | 39102 | 2019-06-30 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004809 | UNIDAD DE QUEMADOS
2069 | 38799 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004851 | UCI 5
2068 | 38786 | 2019-06-30 | 2019-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004823 | MEDICA MUJERES
2067 | 38800 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004852 | UCI 5
2066 | 38792 | 2019-06-30 | 2019-08-03 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004832 | UCIN
2065 | 38793 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004833 | UCIN
2064 | 38794 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4292 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004834 | UCI 5
2063 | 38795 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4285 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004839 | UCIN
2062 | 38796 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004840 | UCI 5
2061 | 38797 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004844 | UCI 5
2060 | 38798 | 2019-06-30 | 2019-08-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004846 | UCI 5
2059 | 39116 | 2019-06-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4201 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004848 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2058 | 38776 | 2019-06-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4201 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004848 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
2057 | 38785 | 2019-06-30 | 2019-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004808 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
2056 | 38787 | 2019-06-30 | 2019-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004827 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
2055 | 38974 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO5764 | BIOLIGHT | M6000C | M011A002333 | N/R
2054 | 38971 | 2019-06-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004830 | MEDICA HOMBRES
2053 | 37050 | 2019-07-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4202 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004850 | QUIROFANO RCP
2052 | 37049 | 2019-06-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4199 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004845 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2051 | 37047 | 2019-06-30 | 2019-07-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4197 | BIOLIGHT | M8000A | M012A004837 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
2050 | 38998 | 2019-03-31 | 2019-07-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3707 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2049 | 38999 | 2019-03-31 | 2019-07-22 |  | no | 1
2048 | 39000 | 2019-06-30 | 2019-07-22 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | 181140181081A1V | CIRENA
2047 | 39123 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4167 | Neumovent | Advance | 181140241081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2046 | 39751 | 2019-06-30 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4359 | Neumovent | Advance | 181140481081A1V | CIRENA
2045 | 39752 | 2019-03-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA
2044 | 39753 | 2019-03-30 | 2019-08-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3447 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110121082A1V | CIRENA
2043 | 39754 | 2019-07-31 | 2019-08-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA
2042 | 39755 | 2019-06-30 | 2019-08-18 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4157 | Neumovent | Advance | 181140501081A1V | QUIROFANO RCP
2041 | 39756 | 2019-06-30 | 2019-08-18 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO4229 | MINDRAY | Beneheart D3 | EZ-84005274 | UCI TRANSPLANTE
2040 | 39757 | 2019-06-30 | 2019-08-19 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4152 | Neumovent | Advance | 181140561081A1V | CIPAF
2039 | 39758 | 2019-06-30 | 2019-06-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | Q067A003689 | UCI CARDIOVASCULAR I
2038 | 39148 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4155 | Neumovent | Advance | 181140211081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2037 | 39149 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | 181140291081A1V | CIRENA
2036 | 39150 | 2019-06-30 | 2019-08-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4178 | Neumovent | Advance | 181140331081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
2035 | 58360 | 2019-08-31 | 2019-08-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL
2033 | 58366 | 2019-08-01 | 2019-08-09 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SOEHNIE | NR | SIN SERIAL | UNIDAD DE QUEMADOS
2032 | 58367 | 2019-08-01 | 2019-08-09 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | 80750 | UNIDAD DE QUEMADOS
2027 | 3134 | 2019-05-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA
2026 | 3133 | 2019-05-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA
2025 | 3117 | 2019-05-31 | 2019-08-01 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1344 | OHMEDA | OHIO CARE PLUS | HCDA50109 | CIRENA
2024 | 3144 | 2019-05-31 | 2019-09-04 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1349 | OHMEDA | CARE PLUS 3000 | HCDA50106 | CIRENA
2023 | 3130 | 2019-05-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205108 | CIRENA
2022 | 3136 | 2019-05-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA
2021 | 3127 | 2019-05-31 | 2019-08-08 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA
2020 | 3124 | 2019-05-31 | 2019-08-06 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA
2019 | 3140 | 2019-05-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3576 | CHOONGWAE | CHS-12000 | 1205109 | CIRENA BODEGA
2018 | 56105 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE
2017 | 3135 | 2019-05-31 | 2019-08-06 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | CIRENA
2016 | 3132 | 2019-05-31 | 2019-08-16 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA
2015 | 3110 | 2019-05-31 | 2019-07-26 |  | no | 1 | INCUBADORA | 600109 | OHMEDA | CARE PLUS | HAFV00628 | CIRENA
2014 | 3131 | 2019-05-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA
2013 | 3137 | 2019-05-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1347 | ISOLETTE | C450H-1 | WNV04191 | CIRENA
2012 | 55317 | 2019-05-31 | 2019-05-17 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA
2011 | 56992 | 2019-05-31 | 2019-05-17 |  | no | 1 | BAÑO PARA CULTIVO SEROLOGICO | EMCO3883 | MEMMERT | WNB14 | L4151147 | BANCO DE LECHE HUMANA
2010 | 55733 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA
2008 | 56978 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
2007 | 55292 | 2019-03-31 | 2019-03-18 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA
2006 | 55289 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA
2005 | 56371 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE
2004 | 55290 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA
2003 | 56974 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | BANCO DE SANGRE NORTE
2002 | 55294 | 2019-03-31 | 2019-03-18 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA
2001 | 55291 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA
2000 | 55288 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | ODONTOLOGIA
1999 | 56372 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL
1998 | 55750 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA)
1997 | 56976 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | 207729 | OHAUS | 2Kg-5Lb | AA28748 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
1996 | 56975 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO0930 | OHAUS | HARVARD 2Kg | 100910 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO
1994 | 56375 | 2019-04-30 | 2019-04-11 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | PlaquetaMix H | 11014305 | BANCO DE SANGRE
1993 | 56973 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO0947 - 206568 | LAB ROTATOR | DSR 2100V | 83113069 | LABORATORIO
1992 | 57730 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
1991 | 57723 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4117 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440049PA | URGENCIAS
1990 | 57990 | 2019-08-31 | 2019-08-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1989 | 57827 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | K04498 | SECA | 762 | 5762271154963 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1988 | 57830 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1987 | 57724 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA
1986 | 57725 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS
1985 | 57731 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1984 | 57729 | 2019-08-31 | 2019-08-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
1983 | 55732 | 2019-02-28 | 2019-02-05 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA
1982 | 55731 | 2019-02-28 | 2019-02-15 |  | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA
1981 | 58148 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
1980 | 57987 | 2019-08-31 | 2019-08-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS
1979 | 58654 | 2019-08-31 | 2019-08-29 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3532 | MEDIANA | LUCON | 113510050080 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS
1978 | 57984 | 2019-08-31 | 2019-08-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1977 | 57997 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1976 | 57996 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1975 | 57991 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1974 | 57993 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1973 | 57994 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1972 | 57992 | 2019-08-31 | 2019-08-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
1971 | 58619 | 2019-08-31 | 2019-08-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II
1970 | 58391 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
1969 | 58390 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1
1968 | 58603 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
1967 | 58601 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1966 | 58602 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
1965 | 58604 | 2019-08-31 | 2019-08-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1964 | 58339 | 2019-08-31 | 2019-08-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
1963 | 58398 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1
1962 | 58392 | 2019-08-31 | 2019-08-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
1961 | 58400 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
1960 | 57988 | 2019-08-31 | 2019-08-08 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | ENDOSCOPIA
1959 | 58397 | 2019-08-31 | 2019-08-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1
1958 | 57828 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV050 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1957 | 57831 | 2019-08-31 | 2019-08-12 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1956 | 1-7426247913 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25090247UN | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1955 | 1-7426156987 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050662DN | ANA FRANK
1954 | 1-7426157025 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050651DN | QUIMIOTERAPIA
1953 | 1-7426161101 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050649DN | HEMATO - ONCOLOGÍA
1952 | 1-7426139708 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22020326DN | QUIROFANO SEDE NORTE
1951 | 1-7426247548 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090247DN | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA
1950 | 1-7426247510 | 2019-02-28 | 2019-02-22 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090240DN | QUIROFANO 7
1949 | 1-7426247358 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090102DN | MANTENIMIENTO
1948 | 1-7426247358 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090102DN | MANTENIMIENTO
1947 | 1-7426247396 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090084DN | QUIMIOTERAPIA
1946 | 1-7426232620 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25060095DN | QUIMIOTERAPIA
1945 | 1-7426220215 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25020135DN | HEMATO - ONCOLOGÍA
1944 | 1-7426060910 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22100575DN | QUIMIOTERAPIA
1943 | 1-7426149247 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22100183DN | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE
1942 | 1-7426156721 | 2019-02-28 | 2019-02-12 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22090001DN | MANTENIMIENTO
1941 | 1-7426142814 | 2019-02-28 | 2019-02-22 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070402DN | PARTOS
1940 | 1-7426076686 | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22040501DN | QUIMIOTERAPIA
1939 | 1-7426139594 | 2019-02-27 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22020826DN | HEMATO-ONCOLOGIA
1937 | 1-7426129975 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE CXE | 21091253DH | QUIROFANO NEURO
1936 | 1-7426061024 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040395DH | UCI 3
1935 | 1-7426181640 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070600UN | URGENCIAS | TRAUMA 2
1934 | 1-7426181678 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22070434UN | URGENCIAS | TRAUMA 2
1933 | 1-7426133275 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22030068UN | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1932 | 1-7426142776 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070405DN | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO
1931 | 1-7426142852 | 2019-02-28 | 2019-02-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070400DN | HEMATO-ONCOLOGIA
1930 | 1-7426144422 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22050936DN | HEMATO-ONCOLOGIA
1929 | 1-7446928201 | 2019-02-28 | 2019-02-13 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080429DN | MANTENIMIENTO
1928 | 1-7426143004 | 2019-02-28 | 2019-02-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080471DN | MANTENIMIENTO
1927 | 1-7440734486 | 2019-02-28 | 2019-02-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040203DH | ANA FRANK
1926 | 1-7426142699 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 22080348UN | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO
1925 | 1-7426144498 | 2019-02-28 | 2019-02-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | 22040081DH | MANTENIMIENTO
1924 | 1-7426144118 | 2019-02-28 | 2019-02-26 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22080390DN | HEMATO-ONCOLOGIA
1923 | 1-7426142890 | 2019-02-28 | 2019-02-11 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22070381DN | HEMATO-ONCOLOGIA
1922 | 1-7426076496 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22040104DH | UCI URGENCIAS
1921 | N/A | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | 22010529DH | URGENCIAS
1920 | N/A | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25090286UN | URGENCIAS | TRAUMA 2
1919 | N/A | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25010451UN | URGENCIAS | TRAUMA 1
1918 | N/A | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25070007UN | CONSULTORIO 1 URGENCIAS
1917 | N/A | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | 25060145UN | URGENCIAS HOMBRES
1916 | 1-7323604520 | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 25090114DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
1915 | 1-7323311383 | 2019-01-31 | 2019-01-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22060210DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
1914 | 1-7323430132 | 2019-01-31 | 2019-01-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22040370DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
1913 | 1-7323406192 | 2019-01-31 | 2019-01-18 |  | no | 1 | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | 22020901DN | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
1911 | 58670 | 2019-08-31 | 2019-09-06 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1910 | 39241 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4160 | Neumovent | Advance | 181140281081A1V | UCI
1909 | 39240 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4176 | Neumovent | Advance | 181140411081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1908 | 39242 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4158 | Neumovent | Advance | 181140511081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1907 | 39243 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4161 | Neumovent | Advance | 181140171081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1906 | 37042 | 2019-06-30 | 2019-07-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | 5955 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1905 | 39246 | 2019-03-31 | 2019-06-07 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3710 | NEUMOVENT | ADVANCE | 140840091081A1V | UCI
1904 | 39249 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4178 | Neumovent | Advance | 181140331081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1903 | 377034 | 2019-06-30 | 2019-07-11 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4181 | Neumovent | Advance | 181140591081A1V | QUIROFANO RCP
1902 | 37033 | 2019-06-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4174 | Neumovent | Advance | 181140571081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1901 | 37032 | 2019-06-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4156 | Neumovent | Advance | 181140221081A1V | UCI ADULTO NORTE
1900 | 34900 | 2019-06-30 | 2019-07-02 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4162 | Neumovent | Advance | 181140391081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1899 | 37037 | 2019-06-30 | 2019-07-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4227 | MAGNAMED | Oximag | 5952 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1898 | 37038 | 2019-07-30 | 2019-07-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4228 | MAGNAMED | Oximag | 5950 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1897 | 37036 | 2019-06-30 | 2019-07-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4225 | MAGNAMED | Oximag | 5949 | CIRUGIA
1896 | 37043 | 2019-06-30 | 2019-07-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4223 | MAGNAMED | Oximag | 5945 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1895 | 37046 | 2019-06-30 | 2019-07-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4185 | MAGNAMED | Oximag | 5942 | CIRENA
1894 | 37045 | 2019-06-30 | 2019-07-17 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4186 | MAGNAMED | Oximag | 5939 | CIRENA
1893 | 37044 | 2019-06-30 | 2019-07-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | 5932 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1892 | 39233 | 2019-06-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4154 | Neumovent | Advance | 181140581081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1891 | 39234 | 2019-06-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4153 | Neumovent | Advance | 181140351081A1V | URGENCIAS
1889 | 39236 | 2019-06-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4151 | Neumovent | Advance | 181140251081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1888 | 39238 | 2019-06-30 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4171 | Neumovent | Advance | 181140321081A1V | TALLER BIOMEDICO
1887 | 39239 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | 181140201081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1886 | 39248 | 2019-06-30 | 2019-07-10 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4168 | Neumovent | Advance | 181140271081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1885 | 34891 | 2019-03-31 | 2019-07-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3457 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1884 | 39245 | 2019-03-31 | 2019-07-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | UCI ADULTO NORTE
1883 | 37247 | 2019-03-31 | 2019-07-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | TALLER BIOMÉDICO NORTE
1882 | 34894 | 2019-03-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110071082A1V | CIRENA
1881 | 37035 | 2019-03-31 | 2019-07-12 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA
1880 | 34895 | 2019-03-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | CIRENA
1879 | 34896 | 2019-03-31 | 2019-07-04 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110051082A1V | CIRENA
1878 | 34897 | 2019-03-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3528 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310011082A1V | CIRENA
1877 | 37041 | 2019-03-31 | 2019-07-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610121082A1V | CIRENA
1876 | 37039 | 2019-03-31 | 2019-07-16 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 111110061082A1V | CIRENA
1875 | 39244 | 2019-03-31 | 2019-06-06 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA
1874 | 37040 | 2019-03-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3445 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 110510061082A1V | CIRENA
1872 | RT110419-04OT244 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA
1871 | RT280119-07OT1A | 2019-02-28 | 2019-02-06 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | ENDOSCOPIA
1870 | RT221118-05OT1063 | 2018-11-30 | 2018-11-22 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | ENDOSCOPIA
1869 | RT19111818-02AOT1064 | 2018-11-30 | 2018-11-23 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | ENDOSCOPIA
1868 | RT220818-03OT764 | 2018-08-31 | 2018-08-22 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | ENDOSCOPIA
1867 | RT071217-09OT1154 | 2017-12-31 | 2017-12-13 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA
1866 | RT250518-21OT465 | 2018-05-30 | 2018-05-28 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | ENDOSCOPIA
1865 | RT130618OT466 | 2018-06-30 | 2018-06-13 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A053 | ENDOSCOPIA
1864 | RT040518OT333 | 2018-05-31 | 2018-05-04 |  | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA
1863 | RT191217OT1149 | 2017-12-31 | 2017-12-19 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | ENDOSCOPIA
1862 | RT141217-18OT1150 | 2017-12-31 | 2017-12-15 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | ENDOSCOPIA
1861 | RT151217OT1148 | 2017-12-31 | 2017-12-18 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | ENDOSCOPIA
1860 | RT81217OT1147 | 2017-12-31 | 2017-12-18 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | ENDOSCOPIA
1859 | RT160719-08OT559 | 2019-04-30 | 2019-07-16 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | ENDOSCOPIA
1858 | RT140619-17OT470 | 2019-10-31 | 2019-06-14 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | ENDOSCOPIA
1857 | 58359 | 2019-08-30 | 2019-08-08 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA)
1856 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | 1V568A085 | ENDOSCOPIA
1855 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | 1S095A097 | ENDOSCOPIA
1854 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | PANTALLA LCD |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221946 | ENDOSCOPIA
1853 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | PANTALLA PLANA 19 |  | NDS | SC-SX19-A1511 | 13-221940 | ENDOSCOPIA
1852 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | NV456A298 | ENDOSCOPIA
1851 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 1G374K046 | ENDOSCOPIA
1850 | SIN CODIGO | 2019-05-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A217 | ENDOSCOPIA
1849 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | 4G361A190 | ENDOSCOPIA
1848 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | VIDEOBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | ER-270FP | RY114A008 | ENDOSCOPIA
1847 | SIN CODIGO | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | 4C592A052 | ENDOSCOPIA
1846 | SIN CODIGO | 2019-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | PS2HP | N5041A004 | ENDOSCOPIA
1845 | SIN CODIGO | 2018-12-31 | 2019-04-17 |  | no | 1 | FIBROBRONCOSCOPIO |  | FUJIFILM | FB1205 | MB042AI24 | ENDOSCOPIA
1844 | 56950 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0169 | UCI 3
1843 | 57317 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKM0150 | UCI 3
1842 | 57301 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0189 | UCI 3
1841 | 57302 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | VTSKM0163 | UCI 3
1840 | 57307 | 2019-05-30 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0105 | UCI 2
1839 | 57311 | 2019-05-30 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0077 | UCI 2
1838 | 55335 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | INVENTARIO
1837 | 55334 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE
1836 | 57314 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0158 | UCI 2
1835 | 57315 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0171 | UCI 2
1834 | 56949 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0187 | UCI 3
1833 | 57303 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0076 | UCI 3
1832 | 57318 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4010 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0164 | UCI 3
1831 | 57316 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0078 | UCI 2
1830 | 57312 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0095 | UCI 2
1829 | 57310 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | VTSKK0079 | UCI 2
1828 | 57309 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKK0075 | UCI 2
1827 | 57305 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0161 | UCI 3
1826 | 57304 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0144 | UCI 3
1825 | 55316 | 2019-06-30 | 2019-05-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | VTSKK0080 | UCI 3
1824 | 57308 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | VTSKM0133 | UCI 2
1823 | 57192 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | 775960920661 | LABORATORIO
1822 | 56260 | 2019-03-31 | 2019-03-08 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | SIN CODIGO | DIFFCOUNT | 10-108 | 76643 | LABORATORIO
1821 | 56261 | 2019-03-31 | 2019-03-08 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO
1820 | 57189 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | NIKON | BINOCULAR | 147516 | LABORATORIO
1819 | 57195 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0417 | OLYMPUS | CX21FS1 | 7A09286 | LABORATORIO
1818 | 57194 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | LABORATORIO
1817 | 57191 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO5260 | OLYMPUS | CX21 | 1580069 | HEMATO-ONCOLOGIA
1816 | 57188 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0420 | NIKON | YS2-H | 1102430 | LABORATORIO
1815 | 55345 | 2019-06-30 | 2019-06-20 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO3800 | OLYMPUS | CX22 | 2D88802 | LABORATORIO
1814 | 55342 | 2019-06-30 | 2019-06-19 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0418 | LEICA | CME | 608282 | LABORATORIO
1813 | 55327 | 2019-06-30 | 2019-06-13 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | LABORATORIO
1812 | 55324 | 2019-06-30 | 2019-06-13 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CX21 | 6M10034 | LABORATORIO
1811 | 55343 | 2019-06-30 | 2019-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | 170349 | LABORATORIO
1810 | 57190 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | 74073075 | LABORATORIO
1809 | 57856 | 2019-10-31 | 2019-06-21 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | TRANFERPETTE BRAND | 200 uL | SIN SERIAL | LABORATORIO
1808 | 57193 | 2019-10-31 | 2019-06-17 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | BF009 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
1807 | 55797 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO1255 | IEC | MP4R | 24382451 | LABORATORIO
1806 | 55798 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0883 | OHAUS | AR3130 ADVENTURED | L220122800878P | LABORATORIO
1805 | 56349 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | BIOLOGIA MOLECULAR
1804 | 55793 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA | EMCO1067 | BECKIMAN | MICROFUGE E | 348720 | BIOLOGIA MOLECULAR
1803 | 56350 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | VORTEX |  | FISHER | G-560 | 254852 | BIOLOGIA MOLECULAR
1802 | 56348 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1069 | MEMMERT | NR | 40050-IP20 | BIOLOGIA MOLECULAR
1801 | 55791 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | SOCOREX | 100-1000uL | 6072709 | BIOLOGIA MOLECULAR
1800 | 55792 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | BAÑO MARIA | EMCO1265 | LAB LINE | MULTIBLOCK | 0996-1175 | BIOLOGIA MOLECULAR
1799 | 55799 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO
1798 | 55796 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
1797 | 55795 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
1796 | 55339 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1233 | THERMO | 6530 | 603128-553 | LABORATORIO
1795 | 57196 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | 2-423359 | LABORATORIO
1794 | 57763 | 2019-06-30 | 2019-06-26 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BRANDON | Transferpette | 16452817 | LABORATORIO
1793 | 55790 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BIOHIT | PROLINE | 12664251 | BIOLOGIA MOLECULAR
1792 | 57853 | 2019-06-30 | 2019-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINPIPETTE | 0.5-10 uL | DH12460 | LABORATORIO
1791 | 55341 | 2019-06-30 | 2019-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINPIPETTE | 0.5-10 uL | DH53487 | LABORATORIO
1790 | 57762 | 2019-06-30 | 2019-06-26 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | TRANFERPETTE | NR | 10F90946 | laboratorio cartago
1789 | 57857 | 2019-06-30 | 2019-06-21 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BOECO | 10-100 mL | HL453594 | LABORATORIO
1788 | 57852 | 2019-06-30 | 2019-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | NR | T70350 | LABORATORIO
1787 | 57851 | 2019-06-30 | 2019-06-19 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | HAMILTON | NR | 79771 | LABORATORIO
1786 | 57901 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 100-1000 uL | T73812 | LABORATORIO
1785 | 57871 | 2019-06-30 | 2019-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | T70341 | laboratorio cartago
1784 | 57873 | 2019-06-30 | 2019-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 4500 | F85491 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
1783 | 57151 | 2019-05-31 | 2019-05-14 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS |  | WHELCHALLYN | 777 |  | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1782 | 57872 | 2019-06-30 | 2019-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF (12 CANALES) | NR | 2890615 | LABORATORIO
1781 | 57870 | 2019-06-30 | 2019-06-28 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5 10 uL | 2020875 | LABORATORIO
1780 | 57855 | 2019-06-30 | 2019-06-20 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5-10 uL | 2022285 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
1779 | 57187 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | INCUBADORA DE HEMOCULTIVOS | EMCO1236 | NV AIRE | NV 3500 | SIN SERIAL | LABORATORIO
1778 | 55338 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO
1777 | 57186 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2875 | NATIONAL HEINICKE COMPANY | NA | SIN SERIAL | LABORATORIO
1776 | 57198 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO |  | THERMO PRECISION | 6530 | 603128-549 | LABORATORIO
1775 | 57200 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | ESTUFA BK | EMCO2203 | BK | 6555 | 60161053 | LABORATORIO
1774 | 55800 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | LABORATORIO
1773 | 56370 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | 0000358 | LABORATORIO
1772 | 56367 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0405 | CLAY ADAMS | 3500 | 2790506 | LABORATORIO | CENTRAL DE MUESTRAS
1771 | 56366 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0406 | THERMO | CENTRA CL2 | 42802884 | LABORATORIO
1770 | 55794 | 2019-04-30 | 2019-04-09 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO1311 | OHAUS | 210GR | AA32050 | LABORATORIO
1769 | 56369 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO
1768 | 55325 | 2019-06-30 | 2019-06-13 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | LABORATORIO
1767 | 55326 | 2019-06-30 | 2019-06-13 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | laboratorio cartago
1766 | 56213 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BASCULA |  |  |  | J131073196 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1765 | 55042 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009848 | BANCO DE SANGRE | DONANTES
1764 | 55043 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3321 | HEALTH O METER | 160KG | 1600009742 | BANCO DE SANGRE
1763 | 55742 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO2733 | HEALTH O METER | 160KG | 1600000066 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
1762 | 55717 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3793 | HEALTH O METER | 160KG | 4500006835 | ARO
1761 | 55048 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO6055 | DETECTO | 140KG | 9704-2538 | DERMATOLOGIA
1760 | 55744 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BASCULA DIGITAL | SIN CODIGO | N.E | NR | SIN SERIAL | UNIDAD DE QUEMADOS
1758 | 56240 | 2019-03-30 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
1757 | 56311 | 2019-03-16 | 2019-03-15 |  | no | 1
1756 | 56220 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1755 | 56212 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1754 | 55369 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II
1753 | 55368 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738605 | PARTOS
1752 | 55367 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS
1751 | 55366 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | PARTOS
1750 | 55365 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 11351050071 | PARTOS
1749 | 55364 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS
1748 | 55359 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS
1747 | 55344 | 2019-06-30 | 2019-06-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | PARTOS
1746 | 55331 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3543 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050069 | ARO
1745 | 55323 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA
1744 | 55363 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3541 | MEDIANA | LUCON | 1135100578 | PARTOS
1743 | 57878 | 2019-05-31 | 2019-05-26 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA
1742 | 55375 | 2019-06-30 | 2019-06-14 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | PUERPERIO
1741 | 55374 | 2019-06-30 | 2019-06-13 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO4077 | SMAFF | SXT5A | L7,18,111 | PARTOS
1740 | 55373 | 2019-06-30 | 2019-06-13 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4038 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738575 | PARTOS
1739 | 55372 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738567 | PARTOS
1738 | 55371 | 2018-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738601 | PARTOS
1737 | 55370 | 2019-06-30 | 2019-06-12 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738586 | PARTOS
1735 | 55775 | 2019-02-27 | 2019-02-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | NOTIENESERIE01 | ENDOSCOPIA
1734 | 56214 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | DETECTO | 10Kg | 9405-135 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1733 | 56216 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | K04498 | SECA | 762 | 5762271154963 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1732 | 57340 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3944 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0277 | QUIROFANO CENTRAL
1731 | 57339 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0268 | QUIROFANO CENTRAL
1730 | 56324 | 2019-03-30 | 2019-03-20 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | 44-53697 | HIDROTERAPIA
1729 | 57166 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO1095 | MASIMO MEDICAL | RADO-5V | 67493 | CIRENA
1728 | 7950 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | OW3028 | CIRUGIA
1727 | 55392 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2
1726 | 57981 | 2019-07-31 | 2019-07-30 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | STRYKER | NR | 130604AB018 | QUIROFANO CENTRAL
1725 | 57339 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1
1724 | 57173 | 2019-05-31 | 2019-03-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3948 | DRAGER | vista 120 | VTSKK0127 | QUIROFANO CENTRAL
1723 | 57338 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0057 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1722 | 57979 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | 81291 | QUIROFANO DE PARTOS
1721 | 57977 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5258 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006923 | CIRUGIA
1720 | 57340 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1
1719 | 55379 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1718 | 57344 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0275 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1717 | 57175 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3941 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | VTSKK0252 | QUIROFANO RCP
1716 | 57345 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3942 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0178 | QUIROFANO CENTRAL
1715 | 57341 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | VTSJK0056 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1714 | 57342 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0162 | QUIROFANO RCP
1713 | 57174 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | VTSKA0154 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES
1712 | 57343 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | VTSJJ0106 | QUIROFANO 11
1711 | 57890 | 2019-06-30 | 2019-06-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13
1710 | 57893 | 2019-07-31 | 2019-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0372 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006939 | QUIROFANO 9
1709 | 56134 | 2019-04-30 | 2019-04-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1708 | 55332 | 2019-06-30 | 2019-06-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA
1707 | 55766 | 2019-02-28 | 2019-02-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA
1706 | 56398 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | UCI CARDIOVASCULAR I
1705 | 56963 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA
1704 | 56962 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO
1703 | 56961 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8
1702 | 56959 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA
1701 | 56958 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL
1700 | 56957 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1699 | 56956 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | QUIROFANO 7
1698 | 56955 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO
1697 | 56954 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1696 | 56953 | 2019-04-30 | 2019-04-21 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA
1695 | 56952 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1694 | 56951 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106565 | AMBULANCIA
1693 | 56906 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO
1692 | 56905 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS
1691 | 56904 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106377 | ENDOSCOPIA
1690 | 56903 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | 13990 | CIRENA
1689 | 56902 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO
1688 | 56901 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
1687 | 56400 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3408 | MINDRAY | PM-9000 | W-1078475 | UNIDAD DE QUEMADOS
1686 | 56399 | 2019-04-30 | 2019-04-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | UNIDAD DE QUEMADOS
1685 | 56396 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-039 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS
1684 | 56395 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00076 | UCI 4
1683 | 56394 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT
1682 | 56393 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO0904 | THOMAS | 1630 | 80600001906 | MEDICA HOMBRES
1681 | 56392 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO
1680 | 56391 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO
1679 | 56390 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES
1678 | 56389 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION
1677 | 56388 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO
1676 | 56387 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES
1675 | 56386 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES
1674 | 56385 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES
1673 | 56384 | 2019-04-30 | 2019-04-16 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO1689 | SHUCO | 130 | 59700024909 | MEDICA MUJERES
1672 | 56383 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2708 | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | SN:04895 | ENDOSCOPIA
1671 | 56382 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 500985 | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5470 | ENDOSCOPIA
1670 | 56381 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA
1669 | 56380 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2719 | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | 4896 | ENDOSCOPIA
1668 | 56379 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1667 | 56378 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | ENDOSCOPIA
1666 | 56377 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2740 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLV-160 | 7950890 / 7432291 | ENDOSCOPIA
1665 | 56376 | 2019-04-30 | 2019-04-12 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1664 | 56368 | 2019-04-30 | 2019-04-10 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO1253 | EMERSON | SA55NXGTC-4143 | SIN SERIAL | LABORATORIO
1663 | 56150 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO
1662 | 56147 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1661 | 56146 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3554 | MEDIANA | LUCON M20 | 109710040010 | ARO
1660 | 56145 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050007 | PARTOS
1659 | 56144 | 2019-04-30 | 2019-04-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1658 | 56141 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1657 | 56140 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
1656 | 56139 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO
1655 | 56138 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION
1654 | 56137 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA
1653 | 56136 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1652 | 56135 | 2019-04-30 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA
1651 | 56132 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA
1650 | 56130 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA
1649 | 56129 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL
1648 | 55128 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO
1647 | 56127 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1646 | 56126 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3466 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090002 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
1645 | 56125 | 2019-04-30 | 2019-04-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO
1644 | 56988 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7
1643 | 56986 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3781 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASF-0199 | QUIROFANO CENTRAL
1642 | 56984 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA
1641 | 56982 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
1640 | 56981 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10
1639 | 56979 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF-0197 | QUIROFANO 2
1638 | 56971 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA)
1637 | 56970 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0787 | GENERAL ELECTRIC | DINAMAP PRO 1000 | WAA051200475A | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA)
1636 | 56969 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA
1635 | 56968 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | QUIROFANO CENTRAL
1634 | 56967 | 2019-04-30 | 2019-04-29 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0196 | HEMODINAMIA
1633 | 56966 | 2019-04-30 | 2019-04-27 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | QUIROFANO CENTRAL
1632 | 56965 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9
1631 | 56307 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4117 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440049PA | URGENCIAS
1630 | 56264 | 2019-03-31 | 2019-03-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
1629 | 56263 | 2019-03-31 | 2019-03-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
1628 | 56259 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | 02261 | OFTALMOLOGIA
1627 | 56257 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA
1626 | 56254 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | 1071002249 | OFTALMOLOGIA
1625 | 56253 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA
1624 | 56252 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0009 | OFTALMOLOGIA
1623 | 56251 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA
1622 | 56250 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450050PA | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1621 | 56248 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS
1620 | 56247 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1619 | 56245 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1618 | 56244 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1617 | 56243 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1616 | 56242 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1
1615 | 56241 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
1614 | 56239 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
1613 | 56238 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
1612 | 56237 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1
1611 | 56236 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1610 | 56235 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1609 | 56234 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL
1608 | 56233 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | sala de operaciones cartago
1607 | 56232 | 2019-03-31 | 2019-03-08 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | QUIROFANO 1- URGENCIAS
1606 | 56230 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID
1605 | 56229 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1
1604 | 56228 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS | NR | 10081096 | TOMOGRAFIA
1603 | 56227 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1110 | CRITICARE | 507SD | 195249283 | TOMOGRAFIA
1602 | 56229 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA
1601 | 56224 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA
1600 | 56223 | 2019-03-31 | 2019-03-07 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3538 | MEDIANA LUCON | P30M-5 | 113510050079 | TOMOGRAFIA
1599 | 56104 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS
1598 | 56103 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL
1596 | 55357 | 2019-03-31 | 2019-06-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES
1595 | 55300 | 2019-03-31 | 2019-03-19 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3937 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22359AX | QUIROFANO 4
1594 | 55299 | 2019-03-31 | 2019-03-19 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 401649 | AESCULAP | GN300 | 1466 | QUIROFANO CENTRAL
1593 | 55298 | 2019-03-31 | 2019-03-19 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0322 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15009L-20 | QUIROFANO 1-OTORRINO
1592 | 55297 | 2019-03-31 | 2019-03-19 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0281 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18746L-20 | QUIROFANO 10
1591 | 55296 | 2019-03-31 | 2019-03-19 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO1772 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | 11625 | BC40752 | OFTALMOLOGIA
1590 | 55295 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA
1589 | 55286 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | 7753239 | ENDOSCOPIA
1588 | 55285 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | 201268088 | OFTALMOLOGIA
1587 | 55284 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887108 | WELCH ALLYN | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
1586 | 55283 | 2019-03-31 | 2019-03-14 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO1768 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS | 12603 | 335033 | OFTALMOLOGIA
1585 | 55282 | 2019-03-31 | 2019-03-14 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3058 | WELCHALLYN | 767 |  | OFTALMOLOGIA
1584 | 55281 | 2019-03-31 | 2019-03-14 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA
1583 | 55280 | 2019-03-31 | 2019-03-14 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887104 | VIEW LIGTH | SP11 | L1LJB1EB | OFTALMOLOGIA
1582 | 55279 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL
1581 | 55278 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | INV. 567489 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F2L-20421-T | QUIROFANO 10
1580 | 55277 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO
1579 | 55275 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA
1578 | 55273 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 1C | Z5E4322B | QUIROFANO 7
1577 | 55272 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0366 | VALLEYLAB | SSE2L | L2H–18699L–20 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1576 | 21061 | 2019-07-31 | 2019-08-13 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO4019 | MINDRAY | HYBASE 3000 | 7A000541 | sala de operaciones cartago
1574 | 56964 | 2019-04-30 | 2019-04-26 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ASFF - 0198 | QUIROFANO 13
1573 | 57350 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2746 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101295H7 | UCIN
1572 | 57349 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN
1571 | 57348 | 2019-05-31 | 2019-05-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT
1570 | 57347 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN
1569 | 57346 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1831 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17959 | CIRENA
1568 | 57337 | 2019-05-31 | 2019-05-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1567 | 57336 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II
1566 | 57335 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO
1565 | 57334 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1564 | 57333 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN
1563 | 57332 | 2019-05-31 | 2019-05-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF
1562 | 57330 | 2019-05-31 | 2019-05-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT
1561 | 56920 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1560 | 57329 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1559 | 57328 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1558 | 57327 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1557 | 57326 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1555 | 57323 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1554 | 57322 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1553 | 57321 | 2019-05-31 | 2019-05-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA
1552 | 57320 | 2019-05-31 | 2019-05-24 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450025PA | UCI 3
1551 | 57319 | 2019-05-31 | 2019-05-24 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN
1550 | 57183 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA
1549 | 57182 | 2019-05-31 | 2019-05-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17440046PA | UCI TRANSPLANTE
1548 | 57181 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO3896 | BOECO | VI-PLUS | O1020314102527 | BANCO DE LECHE HUMANA
1547 | 57180 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407016 | BANCO DE LECHE HUMANA
1546 | 57179 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407006 | BANCO DE LECHE HUMANA
1545 | 57178 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | EMCO3879 | BIOBASE | BBS-DDC | BBS11V15020183D | BANCO DE LECHE HUMANA
1544 | 57177 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO3892 | EME EQUIPMENT | ALTS-100E | ALTS10215551 | BANCO DE LECHE HUMANA
1543 | 57176 | 2019-05-31 | 2019-05-29 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO3888 | MEMMERT | UN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA
1542 | 57167 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA
1540 | 57165 | 2019-05-31 | 2019-05-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA
1539 | 57163 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
1538 | 57162 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA
1537 | 57161 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA
1536 | 57159 | 2019-05-31 | 2019-05-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA
1535 | 57157 | 2019-05-31 | 2019-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA
1534 | 57155 | 2019-05-31 | 2019-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | CIRENA
1533 | 57154 | 2019-05-31 | 2019-05-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600628 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17956 | CIRENA
1532 | 57000 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA
1531 | 56999 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA
1530 | 56997 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA
1529 | 56996 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA
1528 | 56995 | 2019-05-31 | 2019-05-17 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | BANCO DE LECHE HUMANA
1527 | 56994 | 2019-05-31 | 2019-05-17 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3885 | EME EQUIPMENT | ABL-65 | ABM6515884 | BANCO DE LECHE HUMANA
1526 | 56990 | 2019-05-31 | 2019-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA
1525 | 56989 | 2019-05-31 | 2019-05-16 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA
1524 | 56948 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA
1523 | 56947 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450039PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
1522 | 56946 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA
1521 | 56945 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4120 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17410087PA | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
1520 | 56943 | 2019-05-31 | 2019-05-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-014 | URGENCIAS
1519 | 56942 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1518 | 56941 | 2019-05-31 | 2019-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1517 | 56939 | 2019-05-31 | 2019-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas
1516 | 56936 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA
1515 | 56935 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL
1514 | 56934 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO
1513 | 56933 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I
1512 | 56932 | 0219-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | MANTENIMIENTO
1511 | 56931 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO
1510 | 56930 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO
1509 | 56929 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA
1508 | 56927 | 2019-05-31 | 2019-05-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA
1507 | 56926 | 2019-05-31 | 2019-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL
1506 | 56925 | 2019-05-31 | 2019-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE
1505 | 56924 | 2019-05-31 | 2019-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA
1504 | 56922 | 2019-05-31 | 2019-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA
1503 | 56921 | 2019-05-31 | 2019-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA
1501 | 56919 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
1500 | 56918 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA
1499 | 56917 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL
1498 | 56916 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS0068 | BIOMEDICINA
1497 | 56915 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN
1496 | 56914 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
1495 | 56913 | 2019-05-31 | 2019-05-10 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL
1494 | 56912 | 2019-05-31 | 2019-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | PEDIATRIA GENERAL
1493 | 56910 | 2019-05-31 | 2019-05-10 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | UCI 2
1492 | 56908 | 2019-05-31 | 2019-05-10 |  | no | 1 | ASPIRADOR | SIN CODIGO | THOMAS | 1630GL | 010600000135 | UCI
1491 | 56907 | 2019-05-31 | 2019-05-10 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0136 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908651 | UCI 4
1490 | 55320 | 2019-05-31 | 2019-05-17 |  | no | 1 | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | RVL6515936 | BANCO DE LECHE HUMANA
1489 | 55319 | 2019-05-31 | 2019-05-16 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | 51145007 | BANCO DE LECHE HUMANA
1488 | 56911 | 2019-05-31 | 2019-05-10 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL
1487 | 57897 | 2019-07-31 | 2019-07-08 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-14 | QUIROFANO 4- URGENCIAS
1486 | 57896 | 2019-07-31 | 2019-07-08 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-19 | QUIROFANO 3 URGENCIAS
1485 | 57957 | 2019-07-31 | 2019-07-10 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS
1484 | 57968 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS
1483 | 57886 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | QUIROFANO 8
1482 | 57887 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | 2370G04-C12094-095 | QUIROFANO 9
1481 | 57888 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0326 | BERCHTOLD | 6400060 | 93-2270-029 - E152386 | QUIROFANO 7
1480 | 57961 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0330 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13251 | QUIROFANO 2
1479 | 58352 | 2019-07-31 | 2019-07-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | NR | 6400060 - O11637-38 | QUIROFANO 6
1478 | 55394 | 2019-07-31 | 2019-07-27 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10945 | QUIROFANO 2 OTORRINO
1477 | 57892 | 2019-07-31 | 2019-07-06 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0268 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13233 | QUIROFANO 11
1476 | 57959 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0331 | MEDILUX | MEDILUX 600 | 035000202 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1
1475 | 57958 | 2019-07-31 | 2019-07-22 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0350 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-E13235 | QUIROFANO 5
1474 | 57891 | 2019-07-31 | 2019-07-06 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-15 | QUIROFANO 13
1473 | 57965 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0328 | BERCHTOLD | C-571 | 6400060 - O11639-40 | QUIROFANO 4
1472 | 57960 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0378 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13249 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2
1471 | 55382 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-17 | QUIROFANO 10
1470 | 55400 | 2019-07-31 | 2019-07-29 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | CROMOPHARE C-571 |  | QUIROFANO 2- NEURO
1469 | 55396 | 2019-07-31 | 2019-07-29 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | SFC10D0204 | QUIROFANO 1- NEURO
1468 | 57970 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-810919 | QUIROFANO 1-OTORRINO
1467 | 55397 | 2019-07-31 | 2019-07-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | JM-75001724 | QUIROFANO NEURO
1466 | 57895 | 2019-07-31 | 2019-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2579 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006930 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES
1465 | 58351 | 2019-07-31 | 2019-07-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1464 | 57972 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1463 | 55381 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1462 | 57885 | 2019-07-31 | 2019-07-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1461 | 55350 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP
1460 | 57884 | 2019-07-31 | 2019-07-04 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1459 | 57954 | 2019-07-31 | 2019-07-09 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1458 | 57955 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO
1457 | 57899 | 2019-07-31 | 2019-07-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2582 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006924 | RECUPERACION QUIROFANO
1455 | 57951 | 2019-07-31 | 2019-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0306 | SPACELABS | 90309 | 309 - 001674 | QUIROFANO CENTRAL
1454 | 55348 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL
1453 | 57952 | 2019-07-31 | 2019-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO
1452 | 57953 | 2019-07-31 | 2019-07-08 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3736 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002493 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES
1451 | 57971 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1900 | CRITICON | DINAMAP PLUS | K5482 | RCP - OTORRINO
1450 | 55395 | 2019-07-31 | 2019-07-29 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | CM-08113476 | QUIROFANO NEURO
1449 | 57879 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0302 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13995 | QUIROFANO RCP
1448 | 57880 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP
1447 | 57881 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1446 | 57882 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1445 | 57883 | 2019-07-31 | 2019-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA
1444 | 57973 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO
1443 | 55383 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6
1442 | 57962 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3772 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002921 | QUIROFANO CENTRAL
1441 | 57889 | 2019-07-31 | 2019-07-06 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002495 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1440 | 55349 | 2019-07-31 | 2019-07-05 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | 90351 | 309-002648 | QUIROFANO RCP
1439 | 57900 | 2019-07-31 | 2019-07-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2586 | SPACELABS | 6929 | 1369-006929 | QUIROFANO CENTRAL
1438 | 57976 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2581 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006936 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA
1437 | 57966 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3785 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006490274 | QUIROFANO 13
1436 | 57964 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3778 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006468272 | QUIROFANO 2
1435 | 57980 | 2019-07-31 | 2019-07-30 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO0301 | THOMSON INDUSTRIES | NR | 260908 | QUIROFANO CENTRAL
1434 | 57974 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GENERAL | EMCO3739 | OLYMPUS | FSN | 2014WSHL-ECC-0001 | QUIROFANO CENTRAL
1433 | 55387 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL
1432 | 55391 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | 47511300 | ETHICON | GEN 11 | 1111317828 | QUIROFANO CENTRAL
1431 | 55388 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3678 | ETHICON | GEN 11 | 1111318169 | QUIROFANO CENTRAL
1430 | 55390 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3679 | ETHICON | GEN 11 | 1111317832 | QUIROFANO CENTRAL
1429 | 57956 | 2019-07-31 | 2019-07-10 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4121 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY71410108PA | URGENCIAS
1428 | 55393 | 2019-07-31 | 2019-07-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | 19083739 | QUIROFANO CENTRAL
1427 | 55398 | 2019-07-31 | 2019-07-29 |  | no | 1 | COAGULADOR BIPOLAR | EMCO0235 | CODMAN | CMC III | 80 - 1170 | QUIROFANO NEURO
1426 | 55384 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL
1425 | 55384 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | 912265 | QUIROFANO CENTRAL
1424 | 55399 | 2019-07-31 | 2019-07-29 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO
1423 | 55386 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL
1422 | 57898 | 2019-07-31 | 2019-07-07 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000503 | QUIROFANO 8
1421 | 57978 | 2019-07-31 | 2019-07-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9
1420 | 57967 | 2019-07-31 | 2019-07-23 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1
1419 | 55380 | 2019-07-31 | 2019-07-24 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10
1418 | 57894 | 2019-07-31 | 2019-07-08 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | EMCO5259 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000502 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1417 | 57965 | 2019-07-31 | 2019-07-25 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | ASFF-0075 | QUIROFANO 11
1416 | 8069 | 2019-07-31 | 2019-08-08 |  | no | 1 | LITOTRIPTOR | EMCO4034 | EMS | SWISS LITHOCLAST 2 | BC02837 | QUIROFANO 9
1413 | 56354 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3939 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | S6F22312AX | QUIROFANO CENTRAL
1412 | 56353 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51143A | QUIROFANO CENTRAL
1411 | 56352 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4J44364T | QUIROFANO CENTRAL
1410 | 56351 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO
1409 | 56334 | 2019-03-31 | 2019-03-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | QUIROFANO CENTRAL
1408 | 56331 | 2018-03-31 | 2019-03-21 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3532 | MEDIANA | LUCON | 113510050080 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS
1407 | 56322 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | 2051039 | OFTALMOLOGIA
1406 | 56321 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3042 | MARCO | RT-300 | 35209 | OFTALMOLOGIA
1405 | 56320 | 2019-03-31 | 2019-03-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO
1404 | 56319 | 2019-03-31 | 2019-03-16 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA
1403 | 56318 | 2016-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA
1402 | 56317 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3044 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0002 | OFTALMOLOGIA
1401 | 56316 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA
1400 | 56314 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1399 | 56313 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
1398 | 56311 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1397 | 56310 | 2019-03-31 | 2019-03-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1396 | 56309 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA
1395 | 56308 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
1394 | 56306 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS
1393 | 56305 | 2019-03-31 | 2019-03-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2
1392 | 56303 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
1391 | 56302 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA
1390 | 56301 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA
1389 | 56294 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0366 | VALLEYLAB | SSE2L | L2H–18699L–20 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1388 | 56292 | 2019-03-31 | 2019-03-12 |  | no | 1 | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | OFTALMOLOGIA
1387 | 56287 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | OFTALMOLOGIA
1386 | 56285 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA
1385 | 56281 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | OLYMPUS | UES40 SURGMASTER | 7036044 | QUIROFANO QUEMADOS
1384 | 56280 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | XENON NOVA 175 | 2859 / type 20132020 / 02000251 | UROLOGIA
1383 | 56297 | 2019-03-31 | 2019-03-11 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | SIN CODIGO | UL | M150 | 79906 | UROLOGIA
1382 | 55293 | 2019-07-31 | 2019-03-18 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | ODONTOLOGIA
1381 | st.no 6211 | 2018-03-31 | 2018-03-21 |  | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
1379 | 2018418-1107 | 2018-04-30 | 2018-04-18 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI |  | ERBE BIO | VIO300D | 11338353 | QUIROFANO CENTRAL
1378 | 00676 | 2019-03-30 | 2019-03-29 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | 734-001687 | FISIOTERAPIA
1377 | 00676 | 2019-03-30 | 2019-03-29 |  | no | 1 | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | 734-001686 | FISIOTERAPIA
1376 | 00676 | 2019-03-31 | 2019-03-29 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | 670-011622 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1375 | 00676 | 2019-03-30 | 2019-03-29 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | 513-000865 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1374 | 00676 | 2019-03-30 | 2019-03-29 |  | no | 1 | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | 660-020453 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1373 | 56359 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA
1372 | 56363 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
1371 | 56364 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
1370 | 56341 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1369 | 56342 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | BANDA DE ESFUERZO | UNIVALLE 53930291 | TRACKMASTER | TMX425C | FV8189 | FISIOTERAPIA
1367 | 56323 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA
1366 | 56328 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
1365 | 56330 | 2019-03-31 | 2019-03-20 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
1364 | 56332 | 2019-03-31 | 2019-03-21 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
1363 | 56272 | 2019-03-31 | 2019-03-09 |  | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA
1362 | 56343 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 002 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1361 | 56339 | 2019-03-31 | 2019-03-27 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | EMCO2184 | CHATTANOGA GROUP INC. | 18010 | 12680A | FISIOTERAPIA
1360 | 55785 | 2019-03-30 | 2019-03-23 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA
1359 | 55784 | 2019-03-31 | 2019-03-23 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA
1358 | 56333 | 2019-03-30 | 2019-03-21 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
1357 | 56327 | 2019-03-30 | 2019-03-20 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1356 | 55789 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1355 | 55788 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO
1354 | 56346 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA
1353 | 55782 | 2019-03-30 | 2019-03-23 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1731 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1008 | FISIOTERAPIA
1352 | 56336 | 2019-03-30 | 2019-03-22 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1732 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1567 | FISIOTERAPIA
1351 | 55783 | 2019-03-30 | 2019-03-23 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1730 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1070 | FISIOTERAPIA
1350 | 55781 | 2019-03-30 | 2019-03-23 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA
1349 | 56335 | 2019-03-30 | 2019-03-22 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA
1348 | 56362 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6024 | FISIOTERAPIA
1347 | 56360 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA
1346 | 56358 | 2019-03-30 | 2019-03-28 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | 05125W002632 | ELECTRODIAGNÓSTICO
1345 | 56284 | 2019-03-30 | 2019-03-11 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA
1344 | 56355 | 2019-03-30 | 2019-03-22 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA
1343 | 56337 | 2019-03-30 | 2019-03-22 |  | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA
1342 | 56357 | 2019-03-30 | 2019-03-22 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | ENRAF NONIUS | ENDOMED 582 | 2321 | FISIOTERAPIA
1341 | 55787 | 2019-03-30 | 2019-03-28 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO
1340 | 56347 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO
1339 | 56288 | 2019-03-30 | 2019-03-11 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | A350403 | FISIOTERAPIA
1338 | 56345 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA
1337 | 56297 | 2019-03-30 | 2019-03-09 |  | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA
1336 | 56296 | 2019-03-30 | 2019-03-09 |  | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA
1335 | 56290 | 2019-03-30 | 2019-03-12 |  | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA
1334 | 56289 | 2019-03-30 | 2019-03-12 |  | no | 1 | EMS |  | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85926/2004K | FISIOTERAPIA
1333 | 56356 | 2019-03-30 | 2019-03-22 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | FISIOTERAPIA
1332 | 56299 | 2019-03-30 | 2019-03-09 |  | no | 1 | TENS | HUV208767 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT | A349584 | FISIOTERAPIA
1331 | 56300 | 2019-03-30 | 2019-03-09 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA
1330 | 56283 | 2019-03-30 | 2019-03-11 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA
1329 | 56298 | 2019-03-30 | 2019-03-09 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA
1328 | 56361 | 2019-03-31 | 2019-03-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA
1327 | 56338 | 2019-03-30 | 2019-03-22 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA
1326 | 56326 | 2019-03-30 | 2019-03-20 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO1723 | MASIMO | RAD-5V | 512880 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1325 | 56923 | 2019-05-30 | 2019-05-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA
1324 | 56940 | 2019-05-30 | 2019-05-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-023 | HEMATO-ONCOLOGIA
1323 | 56123 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3552 | MEDIANA | LUCON M20 | 109711120029 | HEMATO-ONCOLOGIA
1322 | 56122 | 2019-04-30 | 2019-04-16 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026811 | HEMATO-ONCOLOGIA
1321 | 56121 | 2019-04-30 | 2019-04-17 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SB60651532216A | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA
1320 | 56120 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026809 | HEMATO-ONCOLOGIA
1319 | 56119 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026810 | HEMATO-ONCOLOGIA
1318 | 56118 | 2019-04-30 | 2019-04-14 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026806 | HEMATO-ONCOLOGIA
1317 | 56117 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026807 | HEMATO-ONCOLOGIA
1315 | 56116 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026805 | HEMATO-ONCOLOGIA
1314 | 56115 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026812 | HEMATO-ONCOLOGIA
1313 | 56113 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3753 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002916 | HEMATO-ONCOLOGIA
1312 | 56112 | 2019-04-30 | 2019-04-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA
1311 | 56111 | 2019-04-30 | 2019-04-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA
1310 | 56110 | 2019-04-30 | 2019-04-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002917 | HEMATO-ONCOLOGIA
1309 | 56109 | 2019-04-30 | 2019-04-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA
1308 | 56108 | 2019-04-30 | 2019-04-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA
1307 | 56107 | 2019-04-30 | 2019-04-13 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA
1306 | 55709 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | 12913 | HEMATO - ONCOLOGÍA
1304 | 15114 | 2019-03-30 | 2019-03-30 |  | no | 1 | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | 001 | ACONDICIONAMIENTO FISICO
1303 | 56143 | 2019-04-01 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA
1302 | 56142 | 2019-04-01 | 2019-04-24 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | M005A026808 | QUIMIOTERAPIA
1301 | 56133 | 2019-04-01 | 2019-04-23 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
1300 | ST-NO.5580 | 2019-07-31 | 2019-07-10 |  | no | 1 | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | 1101970601X | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
1299 | 47440 | 2019-06-30 | 2019-07-23 |  | no | 1 | FIBROSCOPIO DE INTUBACION | SIN CODIGO | STORZ | 11302BD2 | 2155615 | QUIROFANO CENTRAL
1298 | NR | 2015-12-30 | 2015-12-17 |  | no | 1 | DOPPLER ULTRASONICO | EMCO3643 | HUNTLEIGH | FD-1 | FD1PX0358205-13 | ATENCION DOMICILIARIA
1297 | 56277 | 2019-03-30 | 2019-03-11 |  | no | 1 | PROCESADOR DE VIDEO |  | RICHARD WOLF | GMBH | 1100115463 | UROLOGIA
1296 | 56276 | 2019-03-30 | 2019-03-11 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0590 | VALLEYLAB | SSE2K | B9E8710L | UROLOGIA
1295 | 56274 | 2019-03-30 | 2019-03-11 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5489 | DERMATOLOGIA
1294 | 56273 | 2019-03-30 | 2019-03-11 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA
1293 | 54570 | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA
1292 | 50690 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | EMS | HUV208771 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85947/2004K | FISIOTERAPIA
1291 | 54293 | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA
1290 | 50691 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | EMS | HUV208773 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | EMS 2000 | E85944/2004K | FISIOTERAPIA
1289 | 55356 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101728 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
1288 | 57858 | 2019-06-30 | 2019-06-22 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | C318100236 | QUIROFANO CENTRAL
1287 | 57869 | 2019-04-30 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3469 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090004 | QUIROFANO NEURO
1286 | 55358 | 2019-06-30 | 2019-06-11 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES
1285 | 55347 | 2019-06-30 | 2019-06-21 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4342 | BIOCARE | IM-12 | C318110353 | ENDOSCOPIA
1284 | 55346 | 2019-06-30 | 2019-06-20 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | C318100239 | QUIROFANO 1- NEURO
1283 | 55340 | 2019-06-30 | 2019-06-19 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | C318110355 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1282 | 55330 | 2019-06-30 | 2019-06-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4204 | BIOCARE | IM-12 | C318110354 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS
1281 | 55329 | 2019-06-30 | 2019-06-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4205 | BIOCARE | IM-12 | C318110357 | HEMODINAMIA
1280 | 55328 | 2019-06-30 | 2019-06-15 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO4206 | BIOCARE | IM-12 | C318110356 | QUIROFANO CENTRAL
1279 | 55333 | 2019-06-30 | 2019-06-18 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA
1278 | ST-NO.5579 | 2019-07-31 | 2019-07-09 |  | no | 1 | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | 1701551801x | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | ALCON
1277 | 18122018EUROCIENCIA | 2018-12-31 | 2018-12-18 |  | no | 1 | LASER DE HOLMIO | EMCO3696 | DORNIER MED TECH | MEDILAS H UROPULSE | HRM0100 | CLINICA AL ALBA
1276 | 55710 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12910 | HEMATO-ONCOLOGIA
1275 | 55711 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA
1274 | 55713 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | 12905 | HEMATO - ONCOLOGÍA
1273 | 55715 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO5279 | HEALTH O METER | 1522KL | 1522011318 | HEMATO-ONCOLOGIA
1272 | 55716 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5263 |  | NR | 12911 | HEMATO-ONCOLOGIA
1270 | 56219 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV050 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1269 | 56209 | 2019-02-28 | 2019-02-26 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL
1268 | 55741 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO2737 | HEALTHOMETER | 160KG | 1600000190 | ENDOSCOPIA
1267 | 55740 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES
1266 | 55739 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR
1265 | 55738 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
1264 | 55736 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
1263 | 55734 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA
1262 | 55040 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MEQ00137 | PROMETALICOS | NR | 82100753 | LAVANDERIA
1261 | 55041 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES
1260 | 55047 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3789 | HEALTHOMETER | NR | 4500000873 | DERMATOLOGIA
1259 | 55045 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | BASCULA | HUV005 | DICARI | NR | SIN SERIAL | ECONOMATO
1258 | 55050 | 2019-02-28 | 2019-02-25 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SECA | 750 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA
1257 | 56203 | 2019-02-28 | 2019-02-25 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | 136KG | 402569 | UROLOGIA
1256 | 55754 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0641 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 5079/0005917 | UCI 4
1255 | 55776 | 2019-02-28 | 2019-02-26 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
1254 | 55704 | 2019-02-28 | 2019-02-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS
1253 | 55764 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0292 | MARQUETTE | CARDIOSERV | 101007032 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU)
1252 | 55767 | 2019-02-28 | 2019-02-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS
1251 | 55706 | 2019-02-28 | 2019-02-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NIHON KOHDEN | TEC-7200K | 21958 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA
1249 | 55728 | 2019-02-28 | 2019-02-15 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | SIN CODIGO | SECA | 22089 | 3541317009 | PEDIATRIA GENERAL
1248 | 55727 | 2019-02-28 | 2019-02-15 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL
1247 | 56218 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BASCULA | HUV049 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA
1246 | 55745 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL
1245 | 55044 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES
1244 | 55752 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO
1243 | 55039 | 2019-02-28 | 2019-02-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS
1242 | 55751 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ND100344 | ARO II
1241 | 55763 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA
1240 | 55046 | 2019-02-28 | 2019-02-21 |  | no | 1
1239 | 55737 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA
1238 | 55049 | 2019-02-28 | 2019-02-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA
1237 | 56201 | 2019-02-28 | 2019-02-25 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA
1235 | 55747 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR
1234 | 56221 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA
1233 | 55718 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO0781 | SOEHNIE | NR | SIN SERIAL | ARO II
1232 | 56210 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA
1231 | 55743 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | SOEHNIE | NR | SIN SERIAL | UNIDAD DE QUEMADOS
1230 | 55735 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA
1229 | 55755 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16314 | MEDICA HOMBRES
1228 | 55769 | 2019-02-28 | 2019-02-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES
1227 | 55765 | 2019-02-28 | 2019-02-22 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0783 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 0004827 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA)
1226 | 55759 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | MANTENIMIENTO
1225 | 55761 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA
1224 | 55758 | 2019-02-28 | 2019-02-19 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2886 | WELCHALLYN | PIC 30 | ND1000269 | RCP - OTORRINO
1223 | 55757 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU
1222 | 55756 | 2019-02-28 | 2019-02-18 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones
1221 | 55775 | 2019-02-28 | 2019-02-26 |  | no | 1
1220 | 55753 | 2019-02-28 | 2019-02-15 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | 80750 | UNIDAD DE QUEMADOS
1219 | 55701 | 2019-02-28 | 2019-02-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE
1218 | 55703 | 2019-02-28 | 2019-02-13 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | T7200K | 251616B | ARO
1217 | 55780 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3947 | SCHILLER | DEFIGARD 5000 | 101996101441 | ENDOSCOPIA
1216 | 55778 | 2019-02-28 | 2019-02-27 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SPY17450091PA | SALUD MENTAL
1215 | 55749 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA
1214 | 55748 | 2019-02-28 | 2019-02-20 |  | no | 1
1213 | 56222 | 2019-02-28 | 2019-02-28 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | 120 KG | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA
1212 | 55719 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS
1211 | 55720 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL
1210 | 55707 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DISCOVER | NR | SIN SERIAL | PERINATOLOGIA
1209 | 55712 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5272 | N.E | NR | 12909 | TALLER BIOMÉDICO NORTE
1208 | 55708 | 2019-02-28 | 2019-02-14 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12914 | HEMATO-ONCOLOGIA
1207 | 57863 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4188 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04010 | CIRENA
1206 | 57865 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4189 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04009 | CIRENA
1205 | 57859 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4309 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04008 | CIRENA
1204 | 57860 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4311 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04007 | CIRENA
1203 | 57861 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4310 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04006 | CIRENA
1202 | 57864 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04005 | CIRENA
1201 | 57867 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04004 | CIRENA
1200 | 57868 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4312 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04003 | CIRENA
1199 | 57866 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4307 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04002 | CIRENA
1198 | 57862 | 2019-06-29 | 2019-06-27 |  | no | 1 | Incubadora | EMCO4314 | DAVID | YP-90 | 06AHZI04001 | CIRENA
1197 | 4599 | 2019-07-06 | 2018-12-06 |  | no | 1 | AGITADOR | EMCO0884 | COLE PARMER | 51500-10 | 3317MF00031 | BIOLOGIA MOLECULAR
1196 | 54682 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1195 | 54695 | 2018-12-04 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1194 | 55029 | 2018-12-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1193 | 54699 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1192 | 54681 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00076 | UCI 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1191 | 55020 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1190 | 54984 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-039 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1189 | 54997 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | UCI 2 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1188 | 54694 | 2018-12-04 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1187 | 54998 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ASPIRADOR | SIN CODIGO | THOMAS | 1630GL | 010600000135 | UCI |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1186 | 54698 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1185 | 54696 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1184 | 55021 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1183 | 54697 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1182 | 54971 | 2018-12-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1181 | 54974 | 2018-12-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS | NR | 10081096 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1180 | 55019 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1179 | 54737 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1178 | 54999 | 2018-12-31 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 824238 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 6215101526/249348 | CIRUGIA PLASTICA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1177 | 54740 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-14 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1176 | 54739 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-19 | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1175 | 54741 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1174 | 55025 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1173 | 54994 | 2018-12-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1172 | 54684 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1171 | 55022 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1170 | 54987 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1169 | 54977 | 2018-12-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1168 | 54988 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1167 | 54985 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1166 | 55010 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BAÑO DE PARAFINA | EMCO1305 | MACROSEARCH | NR | BP004 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1165 | 55008 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | BF009 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1164 | 55007 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1307 | MACROSEARCH | NR | BF012 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1163 | 55004 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 14703000 | OLYMPUS | CX21FS1 | 4C0099 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1162 | 55005 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 14701600 | OLYMPUS | CHS | 4B0107 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1161 | 55024 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MEQ00137 | PROMETALICOS | NR | 82100753 | LAVANDERIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1160 | 55006 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1159 | 54744 | 2018-12-04 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO0895 | KRADER | IMP001 | 240 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1158 | 54743 | 2018-12-04 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1157 | 54746 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | SIN CODIGO | DIFFCOUNT | 10-108 | 76643 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1156 | 55009 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1155 | 55003 | 2018-12-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO5260 | OLYMPUS | CX21 | 1580069 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1154 | 54745 | 2018-12-04 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1153 | 55002 | 2018-12-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0420 | NIKON | YS2-H | 1102430 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1152 | 55034 | 2018-12-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1151 | 55032 | 2018-12-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO0930 | OHAUS | HARVARD 2Kg | 100910 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1150 | 55033 | 2018-12-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | 207729 | OHAUS | 2Kg-5Lb | AA28748 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1149 | 54979 | 2018-12-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3554 | MEDIANA | LUCON M20 | 109710040010 | ARO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1148 | 54964 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1147 | 54954 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12910 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1146 | 54953 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5272 | N.E | NR | 12909 | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1145 | 54669 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1144 | 54955 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12914 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1143 | 54692 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | 12905 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1142 | 55012 | 2018-12-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
1141 | 55017 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DLP | NR | 829 | DEPOSITO DE RESIDUOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1140 | 55001 | 2018-12-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BAÑO MARIA | EMCO1265 | LAB LINE | MULTIBLOCK | 0996-1175 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1138 | 54686 | 2018-12-04 | 2018-03-31 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | PlaquetaMix H | 11014305 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1137 | 54685 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1136 | 55015 | 2018-12-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1135 | 54748 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO3892 | EME EQUIPMENT | ALTS-100E | ALTS10215551 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1134 | 54749 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3885 | EME EQUIPMENT | ABL-65 | ABM6515884 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1133 | 54747 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1132 | 54750 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1131 | 54982 | 2018-12-11 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO0781 | SOEHNIE | NR | SIN SERIAL | ARO II |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1130 | 54978 | 2018-12-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1129 | 54992 | 2018-12-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1128 | 54957 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1127 | 54981 | 2018-12-11 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1126 | 55036 | 2018-12-19 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1125 | 54976 | 2018-12-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0590 | VALLEYLAB | SSE2K | B9E8710L | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1124 | 54683 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1123 | 55031 | 2018-12-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1122 | 54975 | 2018-12-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1110 | CRITICARE | 507SD | 195249283 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1121 | 54972 | 2018-12-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1120 | 55014 | 2018-12-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 345891/340894 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1119 | 54990 | 2018-12-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1118 | 54963 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SB60651532216A | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1117 | 54968 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3753 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002916 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1116 | 54969 | 2018-12-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1115 | 54961 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1114 | 54962 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1113 | 54959 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002917 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1112 | 54958 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3552 | MEDIANA | LUCON M20 | 109711120029 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1111 | 54956 | 2018-12-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1110 | 54732 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO0059 | BURTON | NR | 91619 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1109 | 54733 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1108 | 54738 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1107 | 54734 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5489 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1106 | 54735 | 2018-12-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO6053 | BERCHTOLD | D540 | 6530060 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1105 | 54983 | 2018-12-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3531 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090008 | CONSULTORIO 3 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1104 | 54657 | 2018-11-16 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1103 | 54731 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | A-20082013-1 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1102 | 54583 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1101 | 54667 | 2018-11-21 | 2018-11-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1100 | 54668 | 2018-11-21 | 2018-11-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1099 | 54658 | 2018-11-16 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1098 | 54581 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1097 | 54665 | 2018-11-20 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1096 | 54676 | 2018-11-27 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1095 | 54577 | 2018-11-08 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1094 | 54725 | 2018-11-26 | 2018-11-30 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
1093 | 54661 | 2018-11-17 | 2018-11-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10945 | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1092 | 54678 | 2018-11-27 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2579 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006930 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1091 | 54660 | 2018-11-17 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1900 | CRITICON | DINAMAP PLUS | K5482 | RCP - OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1090 | 54655 | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3694 | LEICA | M525 F50 | 270514001/300514001 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1089 | 54672 | 2018-11-24 | 2018-11-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3220 | SORING | SONOCA300 | 922347 | QUIROFANO NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1088 | 54673 | 2018-11-24 | 2018-11-30 |  | no | 1 | COAGULADOR BIPOLAR | EMCO0235 | CODMAN | CMC III | 80 - 1170 | QUIROFANO NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1087 | 54680 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1086 | 54727 | 2018-11-27 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1085 | 54711 | 2018-11-21 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1084 | 54671 | 2018-11-24 | 2018-11-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1083 | 54580 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1082 | 54670 | 2018-11-24 | 2018-11-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1081 | 54728 | 2018-11-28 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1080 | 54677 | 2018-11-27 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1079 | 54582 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0215 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 01012 | QUIROFANO NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1078 | 54653 | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1077 | 54652 | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1076 | 54579 | 2018-11-08 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BAÑO DE PARAFINA | EMCO1320- | MACROSEARCH | NR | BP007 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1075 | 54042 | 2018-11-07 | 2018-11-30 |  | no | 1 | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1074 | 54041 | 2018-11-07 | 2018-11-30 |  | no | 1 | AUDIOMETRO | EMCO1767 | INTERACOUSTICS | AC-40 | 568863 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1073 | 54043 | 2018-11-07 | 2018-11-30 |  | no | 1 | IMPEDANCIOMETRO | EMCO1766 | INTERACOUSTICS | AZ-26 | 135090 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1072 | 54702 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1071 | 54704 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0417 | OLYMPUS | CX21FS1 | 7A09286 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1070 | 54709 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | NIKON | BINOCULAR | 147516 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1069 | 54705 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0883 | OHAUS | AR3130 ADVENTURED | L220122800878P | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1068 | 54578 | 2018-11-08 | 2018-11-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1067 | 54572 | 2018-11-06 | 2018-11-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2875 | NATIONAL HEINICKE COMPANY | NA | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1066 | 54573 | 2018-11-07 | 2018-11-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE HEMOCULTIVOS | EMCO1236 | NV AIRE | NV 3500 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1065 | 54708 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO3800 | OLYMPUS | CX22 | 2D88802 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1064 | 54707 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CX21 | 6M10034 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1063 | 54706 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO1311 | OHAUS | 210GR | AA32050 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1062 | 54703 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1061 | 54595 | 2018-11-14 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO2737 | HEALTHOMETER | 160KG | 1600000190 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1060 | 54729 | 2018-11-29 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1059 | 54594 | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1058 | 54593 | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1057 | 54587 | 2018-11-13 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1056 | 54586 | 2018-11-13 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3408 | MINDRAY | PM-9000 | W-1078475 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1055 | 54044 | 2018-11-08 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1054 | 54584 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3466 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090002 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1053 | 54701 | 2018-11-16 | 2018-11-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3458 | NEUMOVENT | ADVANCE | 110810131081A1V | URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1052 | 54662 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1051 | 54581 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
1050 | 54679 | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | 13990 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1049 | 54659 | 2018-11-16 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1048 | 54045 | 2018-11-08 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1047 | 54654 | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1046 | 54719 | 2018-11-26 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1045 | 54724 | 2018-11-26 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1044 | 54717 | 2018-11-22 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1043 | 54047 | 2018-11-09 | 2018-11-30 |  | no | 1 | ECOGRAFO |  | ALOKA | PROSOUND SSD-3500 SX | M13258 | PERINATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1042 | 54555 | 2018-11-06 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1041 | 54556 | 2018-11-06 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 500985 | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5470 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1040 | 54715 | 2018-11-22 | 2018-11-30 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1039 | 54563 | 2018-11-06 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1038 | 54564 | 2018-11-22 | 2018-11-30 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1037 | 54714 | 2018-11-22 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1036 | 54592 | 2018-11-19 | 2018-11-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | 7753239 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1035 | 54713 | 2018-11-22 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2708 | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | SN:04895 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1034 | 54562 | 2018-11-06 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2719 | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | 4896 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1033 | 54718 | 2018-11-22 | 2018-11-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1032 | 54721 | 2018-11-26 | 2018-11-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1031 | 53957 | 2018-10-03 | 2018-10-31 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1030 | 54269 | 2018-10-20 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51143A | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1029 | 54274 | 2018-10-20 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1028 | 54008 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | INV. 567489 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F2L-20421-T | QUIROFANO 10 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1027 | 54300 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1026 | 54282 | 2018-10-27 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1025 | 54558 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1024 | 53972 | 2018-10-06 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0366 | VALLEYLAB | SSE2L | L2H–18699L–20 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1023 | 54037 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO0301 | THOMSON INDUSTRIES | NR | 260908 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1022 | 54203 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GINECO | 51876100 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1021 | 54212 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1020 | 54039 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2583 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006931 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1019 | 54031 | 2018-10-24 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2581 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006936 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1018 | 54004 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1017 | 54014 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0306 | SPACELABS | 90309 | 309 - 001674 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1016 | 54038 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1015 | 54013 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | EMCO5259 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000502 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1014 | 54032 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0314 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006437 | QUIROFANO 8 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1013 | 54011 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2588 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006925 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1012 | 54012 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000503 | QUIROFANO 8 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1011 | 54234 | 2018-10-25 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0276 | SPACELABS | 90309 | 309-010618 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1010 | 54206 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | SPACELABS | 90309 | 309-002643 | MEDICINA INTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1009 | 54019 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | 912265 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1008 | 54010 | 2018-10-17 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1007 | 54201 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1006 | 54554 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1005 | 54560 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1004 | 53975 | 2018-10-10 | 2018-10-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1003 | 53997 | 2018-10-10 | 2018-10-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738592 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1002 | 54202 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GENERAL | EMCO3739 | OLYMPUS | FSN | 2014WSHL-ECC-0001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1001 | 54262 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1000 | 54264 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
999 | 54237 | 2018-10-25 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106572 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
998 | 54254 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
997 | 54260 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
996 | 54265 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
995 | 54015 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
994 | 54252 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
993 | 54016 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3745 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109593 | QUIROFANO PRE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
992 | 54251 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0302 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13995 | QUIROFANO RCP |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
991 | 54297 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
990 | 53963 | 2018-10-04 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
989 | 54266 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
988 | 54261 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  |  | 2019-04-01 12:25:30
987 | 53965 | 2018-10-04 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
986 | 54023 | 2018-10-16 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  |  | 2019-04-01 12:25:30
985 | 54259 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
984 | 54255 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
983 | 54258 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
982 | 53964 | 2018-10-04 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
981 | 54263 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
980 | 53990 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
979 | 54294 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
978 | 54294 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
977 | 53697 | 2018-10-04 | 2018-10-31 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 9168 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
976 | 53695 | 2018-10-04 | 2018-10-31 |  | no | 1 | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
975 | 53696 | 2018-10-04 | 2018-10-31 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
974 | 54285 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
973 | 54245 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
972 | 54286 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
971 | 54034 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
970 | 54298 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
969 | 53684 | 2018-10-01 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
968 | 54225 | 2018-10-23 | 2018-10-31 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO3888 | MEMMERT | UN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
967 | 54036 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
966 | 54007 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | sala de operaciones cartago |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
965 | 54277 | 2018-10-20 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0331 | MEDILUX | MEDILUX 600 | 035000202 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
964 | 54224 | 2018-10-23 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
963 | 53998 | 2018-10-12 | 2018-10-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3543 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050069 | ARO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
962 | 54226 | 2018-10-22 | 2018-10-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3545 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050085 | PUERPERIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
961 | 53680 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
960 | 53984 | 2018-10-08 | 2018-10-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO1096 | MASIMO MEDICAL | NR | 77218 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
959 | 53985 | 2018-10-08 | 2018-10-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO1095 | MASIMO MEDICAL | RADO-5V | 67493 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
958 | 54037 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
957 | 54222 | 2018-10-23 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
956 | 54279 | 2018-10-22 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
955 | 54278 | 2018-10-22 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
954 | 54256 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
953 | 54253 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0136 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908651 | UCI 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
952 | 54238 | 2018-10-25 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
951 | 53994 | 2018-10-11 | 2018-10-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | 51145007 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
950 | 54243 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
949 | 54242 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
948 | 54240 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
947 | 54227 | 2018-10-24 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
946 | 54232 | 2018-10-24 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
945 | 54231 | 2018-10-24 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
944 | 53983 | 2018-10-08 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
943 | 54230 | 2018-10-24 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
942 | 53966 | 2018-10-05 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
941 | 53970 | 2018-10-05 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
940 | 53971 | 2018-10-05 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
939 | 54021 | 2018-10-16 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
938 | 53991 | 2018-10-10 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
937 | 53968 | 2018-10-05 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
936 | 53969 | 2018-10-05 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
935 | 53967 | 2018-10-05 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
934 | 53999 | 2018-10-12 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
933 | 54022 | 2018-10-22 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
932 | 53688 | 2018-10-01 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
931 | 53992 | 2018-10-10 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
930 | 53981 | 2018-10-08 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
929 | 53989 | 2018-10-10 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
928 | 53988 | 2018-10-10 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS0068 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
927 | 53982 | 2018-10-08 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
926 | 53686 | 2018-10-01 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
925 | 54236 | 2018-10-24 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
924 | 5466 | 2018-11-21 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
923 | 54553 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
922 | 54033 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
921 | 54267 | 2018-10-14 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
920 | 53689 | 2018-10-01 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | INVENTARIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
919 | 53690 | 2018-10-01 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
918 | 53978 | 2018-10-11 | 2018-10-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407016 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
917 | 53977 | 2018-10-11 | 2018-10-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | GIANT | NR | F01M70407006 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
916 | 54210 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | 47511300 | ETHICON | GEN 11 | 1111317828 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
915 | 54211 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3679 | ETHICON | GEN 11 | 1111317832 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
914 | 54020 | 2018-10-16 | 2018-10-31 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3678 | ETHICON | GEN 11 | 1111318169 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
913 | 53683 | 2018-10-01 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
912 | 54250 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
910 | 54276 | 2018-10-20 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
909 | 54271 | 2018-10-20 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
908 | 54283 | 2018-10-27 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
907 | 54272 | 2018-10-20 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
904 | 54273 | 2018-10-20 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
903 | 54239 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
902 | 54244 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
901 | 53986 | 2018-10-09 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
900 | 54040 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2746 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101295H7 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
899 | 542480 | 2018-10-24 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
898 | 54571 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
897 | 54293 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
896 | 54221 | 2018-10-22 | 2018-10-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
895 | 54248 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
894 | 54287 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | EMCO2184 | CHATTANOGA GROUP INC. | 18010 | 12680A | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
893 | 53951 | 2018-10-02 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
892 | 53954 | 2018-10-02 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
891 | 53953 | 2018-10-02 | 2018-10-31 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
890 | 54570 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
889 | 54035 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
888 | 54249 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
887 | 53694 | 2018-10-03 | 2018-10-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
886 | 54247 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
885 | 54291 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | 05125W002632 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
884 | 54292 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
883 | 54213 | 2018-10-19 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-15 | QUIROFANO 13 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
882 | 54281 | 2018-10-27 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-17 | QUIROFANO 10 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
881 | 53993 | 2018-10-11 | 2018-10-31 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO3896 | BOECO | VI-PLUS | O1020314102527 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
880 | 53698 | 2018-10-02 | 2018-10-31 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
879 | 53699 | 2018-10-04 | 2018-10-31 |  | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
878 | 53958 | 2018-10-03 | 2018-10-31 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
877 | 54570 | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
876 | 54293 | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
875 | 53996 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
874 | 54018 | 2018-10-13 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
873 | 54299 | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3736 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002493 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
872 | 54568 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
871 | 54559 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
870 | 54569 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3748 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A0444E002928 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
869 | 54207 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | 2370G04-C12094-095 | QUIROFANO 9 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
868 | 54268 | 2018-10-20 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | QUIROFANO 8 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
867 | 54205 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0326 | BERCHTOLD | 6400060 | 93-2270-029 - E152386 | QUIROFANO 7 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
866 | 54574 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | NR | 6400060 - O11637-38 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
865 | 54204 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0350 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-E13235 | QUIROFANO 5 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
864 | 54025 | 2018-10-16 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0328 | BERCHTOLD | C-571 | 6400060 - O11639-40 | QUIROFANO 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
863 | 54026 | 2018-10-16 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0330 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13251 | QUIROFANO 2 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
862 | 54006 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0378 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13249 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
861 | 54009 | 2018-10-18 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0269 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13232 | QUIROFANO 12 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
860 | 54024 | 2018-10-16 | 2018-10-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0268 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13233 | QUIROFANO 11 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
859 | 54290 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | UNIDAD DE HIDROTERAPIA | SIN CODIGO | AQUA WHIRL | NR | 85099 | HIDROTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
858 | 54289 | 2018-10-28 | 2018-10-31 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
857 | 54567 | 2018-10-29 | 2018-10-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 401649 | AESCULAP | GN300 | 1466 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
856 | 54241 | 2018-10-26 | 2018-10-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
855 | 52836 | 2018-09-05 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | 136KG | 402569 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
854 | 52833 | 2018-09-05 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
853 | 53653 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | 80750 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
852 | 53659 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  |  | 2019-04-01 12:25:30
851 | 53109 | 2018-09-07 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
850 | 53113 | 2018-09-10 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
849 | 53656 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
848 | 53142 | 2018-09-25 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3707 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
847 | 53143 | 2018-09-25 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
846 | 53675 | 2018-09-25 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
845 | 53669 | 2018-09-19 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAI5023 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
844 | 53114 | 2018-09-10 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
843 | 53658 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0641 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 5079/0005917 | UCI 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
842 | 53657 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
841 | 53655 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0292 | MARQUETTE | CARDIOSERV | 101007032 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
840 | 52847 | 2018-09-06 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
839 | 53670 | 2018-09-20 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
837 | 52816 | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
836 | 53106 | 2018-09-07 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
835 | 52814 | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
834 | 53651 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
833 | 53105 | 2018-09-07 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
832 | 53660 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  |  | 2019-04-01 12:25:30
831 | 53662 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
830 | 53144 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
829 | 53664 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NIHON KOHDEN | TEC-7200K | 21958 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
828 | 53692 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
827 | 53693 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
826 | 53674 | 2018-09-22 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
825 | 53672 | 2018-09-22 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
824 | 53138 | 2018-09-21 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
823 | 53150 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0309 | DRAGER | FABIUS GS | 10714 | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
822 | 53681 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
821 | 53145 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
820 | 53139 | 2018-09-21 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0360 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 0150707 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
819 | 53146 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
818 | 53147 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
817 | 53682 | 2018-09-29 | 2018-09-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
816 | 53676 | 2018-09-26 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
815 | 53668 | 2018-09-15 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | ANA FRANK |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
814 | 53667 | 2018-09-17 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
813 | 53666 | 2018-09-17 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3772 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002921 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
812 | 53668 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
811 | 52820 | 2018-09-04 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
810 | 52824 | 2018-09-04 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 402306 | SPACELABS | 90309 | 309011396 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
809 | 52821 | 2018-09-04 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | SIN CODIGO | SECA | 22089 | 3541317009 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
808 | 52823 | 2018-09-04 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
807 | 53103 | 2018-09-07 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
806 | 53110 | 2018-09-06 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3464 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0019 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
805 | 53112 | 2018-09-07 | 2018-09-30 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
804 | 52848 | 2018-09-06 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
803 | 52828 | 2018-09-05 | 2018-09-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
802 | 52815 | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
801 | 54217 | 2018-10-22 | 2018-09-30 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
800 | 54216 | 2018-10-22 | 2018-09-30 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
799 | 54215 | 2018-10-22 | 2018-09-30 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
798 | 54220 | 2018-10-22 | 2018-09-30 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
797 | 54214 | 2018-10-22 | 2018-09-30 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
796 | 54219 | 2018-10-22 | 2018-09-30 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
795 | 52850 | 2018-09-05 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16314 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
794 | 53654 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
793 | 52845 | 2018-09-06 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
792 | 53663 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2886 | WELCHALLYN | PIC 30 | ND1000269 | RCP - OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
791 | 53131 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
790 | 53120 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
789 | 53137 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
788 | 53135 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
787 | 53136 | 2018-09-14 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
786 | 52844 | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
785 | 53125 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
784 | 53118 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
783 | 53128 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
782 | 53119 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
781 | 53123 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
780 | 53117 | 2018-09-10 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
779 | 53129 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
778 | 52842 | 2018-09-03 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
777 | 53115 | 2018-09-10 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3442 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020010 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
776 | 52831 | 2018-09-05 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
775 | 53678 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610121082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
774 | 52800 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110051082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
773 | 53679 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
772 | 52799 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3445 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 110510061082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
771 | 53121 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 111110061082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
770 | 53668 | 2018-09-19 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
769 | 53122 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3447 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110121082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
768 | 53149 | 2018-09-28 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
767 | 53665 | 2018-09-17 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1831 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17959 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
766 | 53132 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600625-EMCO1386 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17452 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
765 | 53133 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
764 | 53116 | 2018-09-10 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
763 | 53126 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600628 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17956 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
762 | 53130 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
761 | 52798 | 2018-09-11 | 2018-09-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110071082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
760 | 53127 | 2018-09-13 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
759 | 52840 | 2018-09-06 | 2018-09-30 |  | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
758 | 53124 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | 1678626 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
757 | 53661 | 2018-09-12 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0783 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 0004827 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
756 | 52849 | 2018-09-06 | 2018-09-30 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | T7200K | 251616B | ARO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
755 | 52826 | 2018-09-04 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
754 | 52827 | 2018-09-04 | 2018-09-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2026 | SPACELABS | 90309 | SIN SERIAL | ANA FRANK |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
753 | 52613 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | 2480220 - 7077 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
752 | 52838 | 2018-08-30 | 2018-08-31 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO1014 | MAQUET | BETACLASIC 2605 | 22554 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
751 | 52839 | 2018-08-30 | 2018-08-31 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO0061 | MAQUET | BETACLASIC 2605 | SIN SERIAL | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
750 | 52614 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | no | 1 | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | 0001500 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
749 | 52649 | 2018-08-09 | 2018-08-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE URODINAMIA | EMCO3526 | LABORIE DELPHIS | UDS-94-BT | DEL09042298/FRP09042412 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
748 | 52648 | 2018-08-09 | 2018-08-31 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | XENON NOVA 175 | 2859 / type 20132020 / 02000251 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
747 | 52647 | 2018-08-09 | 2018-08-31 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | SIN CODIGO | UL | M150 | 79906 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
746 | 52646 | 2018-08-09 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROCESADOR DE VIDEO |  | RICHARD WOLF | GMBH | 1100115463 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
745 | 52760 | 2018-08-06 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO1879 | TRIDENT | DOMELUX 6200E | E070 - GA - 0004 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
744 | 52763 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 11351050071 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
743 | 52764 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3542 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | 113510050084 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
742 | 52641 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3013 | RIESTER | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
741 | 52642 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
740 | 52786 | 2018-08-22 | 2018-08-31 |  | no | 1 | CAMPIMETRO COMPUTARIZADO | EMCO1791 | CARL ZEISS | MEDITEC | 750i-11236 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
739 | 52789 | 2018-08-25 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887104 | VIEW LIGTH | SP11 | L1LJB1EB | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
738 | 52756 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887108 | WELCH ALLYN | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
737 | 52797 | 2018-08-27 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | 2050921-941339-952130 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
736 | 52787 | 2018-08-23 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | SIN CODIGO | HAAG-STREIT | SLIT LAMP | 87031147 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
735 | 52793 | 2018-08-28 | 2018-08-31 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
734 | 52751 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887102 | VIEW LIGTH | CP4 | L1LFC8HB | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
733 | 52776 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | no | 1 | FOROPTERO | SIN CODIGO | AMERICAN OPTICAL | 11320 | AH11391 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
732 | 52752 | 2018-08-01 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | 53887103 | VIEW LIGTH | NR | L1LFC8EB | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
731 | 52758 | 2018-08-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | SIN SERIAL | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
730 | 53102 | 2018-08-30 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1786 | MARCO | Chart Projector Jackson Ville | 23237 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
729 | 52785 | 2018-08-15 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | 335027 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | NR | BC55013 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
728 | 52753 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | 02261 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
727 | 52762 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | 1105572 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
726 | 52781 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO2865 | TOPCON | LM S1 | 357842 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
725 | 52782 | 2018-08-22 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | 952314-216923 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
724 | 52768 | 2018-08-11 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0009 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
723 | 52778 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | 121090305 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
722 | 52795 | 2018-08-29 | 2018-08-31 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO1772 | SCIENTIFIC INSTRUMENT | 11625 | BC40752 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
721 | 52755 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO3044 | HUVITZ | CCP-3100 | 3PC9E0002 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
720 | 52792 | 2018-08-26 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR |  | MARCO | 56-7900 | M23130 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
719 | 52775 | 2018-08-14 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | 952082-216924 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
718 | 52788 | 2018-08-23 | 2018-08-31 |  | no | 1 | PROYECTOR | EMCO1788 | TOPCON | CP4 | 78690 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
717 | 52767 | 2018-08-10 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO3222 | TOPCON | LM 8 E | 3477995 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
716 | 52777 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | 2309JV | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
715 | 52765 | 2018-08-10 | 2018-08-31 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3043 | MARCO | RT-300 | 35210 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
714 | 52784 | 2018-08-22 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | 01129 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
713 | 52787 | 2018-08-27 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | B90023326 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
712 | 52779 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | no | 1 | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | 3011971 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
711 | 52796 | 2018-08-28 | 2018-08-31 |  | no | 1 | FOROPTERO | EMCO3042 | MARCO | RT-300 | 35209 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
710 | 52766 | 2018-08-10 | 2018-08-31 |  | no | 1 | LENSOMETRO | EMCO1768 | SCIENTIFIC INSTRUMENTS | 12603 | 335033 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
709 | 52809 | 2018-08-15 | 2018-08-31 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
708 | 52637 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
707 | 52638 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
706 | 52639 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
705 | 52636 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
704 | 52761 | 2018-08-06 | 2018-08-31 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO1689 | SHUCO | 130 | 59700024909 | MEDICA MUJERES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
703 | 52632 | 2018-08-06 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
702 | 52633 | 2018-08-06 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
701 | 52635 | 2018-08-06 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
700 | 52759 | 2018-08-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO0904 | THOMAS | 1630 | 80600001906 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
699 | 52634 | 2018-08-06 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
698 | 52644 | 2018-08-08 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
697 | 52801 | 2018-08-09 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0787 | GENERAL ELECTRIC | DINAMAP PRO 1000 | WAA051200475A | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
696 | 52803 | 2018-08-13 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
695 | 52805 | 2018-08-14 | 2018-08-31 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
694 | 52813 | 2018-08-22 | 2018-08-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTHOMETER | 386KG |  | ANA FRANK |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
693 | 52806 | 2018-08-14 | 2018-08-31 |  | no | 1 | BASCULA | HUV049 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
692 | 52808 | 2018-08-14 | 2018-08-31 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
691 | 52780 | 2018-08-17 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
690 | 53691 | 2018-10-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
689 | 43325 | 2044-07-24 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00091 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
688 | 52622 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
687 | 52620 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  |  | 2019-04-01 12:25:30
686 | 52626 | 2018-08-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
685 | 52629 | 2018-08-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
684 | 52625 | 2018-08-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3761 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002914 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
683 | 52627 | 2018-08-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
682 | 52628 | 2018-08-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
681 | 52624 | 2018-08-03 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
680 | 52630 | 2018-08-06 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
679 | 52811 | 2018-08-16 | 2018-08-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
678 | 52631 | 2018-08-06 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
677 | 52617 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
676 | 52615 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
675 | 52619 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
674 | 52618 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
673 | 52621 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
672 | 52616 | 2018-08-02 | 2018-08-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
671 | 52275 | 2018-07-03 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA PARA HEMATOCRITO | EMCO0919 | HETTICH | HAEMATOKRIT 210 | 0000170-01-00 | BANCO DE SANGRE |  |  | SYSMED | 2019-04-01 12:25:30
670 | 49333 | 2018-07-12 | 2018-07-31 |  | no | 1 | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | 150524 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
669 | 49332 | 2018-07-12 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CONGELADOR DE PLASMA CON PRUEBA | EMCO0922 - 205596 | REVCO | UFP530ABA | N07D154395-NA | BANCO DE SANGRE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
668 | 52332 | 2018-07-06 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | 116 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
667 | 52330 | 2018-07-06 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | DIGISYSTEM LAB. INSTRUMENTS INC | DSC156T | S2043001 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | SYSMED | 2019-04-01 12:25:30
666 | 52329 | 2018-07-05 | 2018-07-31 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO0947 - 206568 | LAB ROTATOR | DSR 2100V | 83113069 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
665 | 49343 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0924 | IEC | PR 7000M | 34981110 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
664 | 52328 | 2018-07-05 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | 4260009 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
663 | 49342 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | 9907374 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
662 | 49335 | 2018-07-12 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
661 | 49337 | 2018-08-12 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-04 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
660 | 52602 | 2018-07-21 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
659 | 49345 | 2018-07-13 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
658 | 52601 | 2018-07-21 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
657 | 52604 | 2018-07-26 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0283 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0003 | SCANOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
656 | 49340 | 2018-07-13 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
655 | 52578 | 2018-07-13 | 2018-07-31 |  | no | 1 | ECOGRAFO |  | ALOKA | PROSOUND SSD-3500 SX | M13258 | PERINATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
654 | 49341 | 2018-07-13 | 2018-07-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
653 | 52311 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002924 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
652 | 52312 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA AUXILIAR | EMCO0059 | BURTON | NR | 91619 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
651 | 52309 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | 025312 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
650 | 52314 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | EC4868BD8007 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
649 | 52313 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  | no | 1 | LAMPARA PIELITICA | EMCO6053 | BERCHTOLD | D540 | 6530060 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
648 | 52307 | 2018-07-03 | 2018-07-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0590 | VALLEYLAB | SSE2K | B9E8710L | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
647 | 52318 | 2018-07-05 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0593 | OHIO MEDICAL | MODULUS | ABLL00301 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
646 | 52588 | 2018-07-19 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU14684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
645 | 52590 | 2018-07-19 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | NR | LU16684 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
644 | 52587 | 2018-07-19 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | THERMO SCIENTIFIC | FINIPIPETTE f2 20-200 uL | LU16699 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
643 | 52584 | 2018-07-18 | 2018-07-31 |  | no | 1 | VORTEX | 53919697 | TURBOMIXER LW SCIENTIFICS | NR | MF15110910 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
642 | 52585 | 2018-07-18 | 2018-07-31 |  | no | 1 | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | 2-423359 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
641 | 52586 | 2018-07-19 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BRANDON | Transferpette | 16452817 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
640 | 52342 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINPIPETTE | 0.5-10 uL | DH12460 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
639 | 52334 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | 206583 | laboratorio cartago |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
638 | 52344 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINPIPETTE | 0.5-10 uL | DH53487 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
637 | 52343 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | TRANFERPETTE | NR | 10F90946 | laboratorio cartago |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
636 | 52319 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1069 | MEMMERT | NR | 40050-IP20 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
634 | 49349 | 2018-07-16 | 2018-07-31 |  | no | 1 | VORTEX |  | FISHER | G-560 | 254852 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
633 | 52346 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BIOHIT | PROLINE | 12664251 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
632 | 52593 | 2018-07-23 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | SOCOREX | 100-1000uL | 6072709 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
631 | 49347 | 2018-07-16 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MICROCENTRIFUGA | EMCO1067 | BECKIMAN | MICROFUGE E | 348720 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
630 | 52583 | 2018-07-17 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | X50723 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
629 | 52581 | 2018-07-17 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | BOECO | 10-100 mL | HL453594 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
628 | 52589 | 2018-07-19 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | 170349 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
627 | 52579 | 2018-07-17 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | NR | T70350 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
626 | 52580 | 2018-07-17 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | HAMILTON | NR | 79771 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
625 | 52341 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 100-1000 uL | T73812 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
624 | 52347 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 20-200 uL | T70341 | laboratorio cartago |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
623 | 52594 | 2018-07-23 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | 4500 | F85491 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
622 | 52350 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF (12 CANALES) | NR | 2890615 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
621 | 52345 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | NR | 3291345 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
620 | 52349 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5 10 uL | 2020875 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
619 | 52348 | 2018-07-10 | 2018-07-31 |  | no | 1 | PIPETA | SIN CODIGO | EPPENDORF | 0.5-10 uL | 2022285 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
618 | 49331 | 2018-07-11 | 2018-07-31 |  | no | 1 | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | 775960920661 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
617 | 52607 | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | 119849 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
616 | 52582 | 2018-07-17 | 2018-07-31 |  | no | 1 | BOMBA DE VACIO | EMCO1253 | EMERSON | SA55NXGTC-4143 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
615 | 52598 | 2018-07-24 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO1255 | IEC | MP4R | 24382451 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
614 | 52340 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
613 | 52338 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0405 | CLAY ADAMS | 3500 | 2790506 | LABORATORIO | CENTRAL DE MUESTRAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
612 | 52337 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | EMCO0406 | THERMO | CENTRA CL2 | 42802884 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
611 | 52609 | 2018-07-27 | 2018-07-31 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO | EMCO1233 | THERMO | 6530 | 603128-553 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
610 | 52325 | 2018-07-05 | 2018-07-31 |  | no | 1 | HORNO DE SECADO |  | THERMO PRECISION | 6530 | 603128-549 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
609 | 52320 | 2018-07-04 | 2018-07-31 |  | no | 1 | ESTUFA BK | EMCO2203 | BK | 6555 | 60161053 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
608 | 52333 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | 74073075 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
607 | 52336 | 2018-07-09 | 2018-07-31 |  | no | 1 | CENTRIFUGA | SIN CODIGO | CLAY ADAMS | NR | 211400 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
606 | 52592 | 2018-07-23 | 2018-07-31 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
605 | 49344 | 2018-07-13 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
604 | 52595 | 2018-07-23 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
603 | 49334 | 2018-07-12 | 2018-07-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
602 | 51990 | 2018-06-14 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050002 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
601 | 52305 | 2018-06-28 | 2018-06-30 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
600 | 52258 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO3521 |  |  | SIN SERIAL | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
599 | 52302 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | MEQ00137 | PROMETALICOS | NR | 82100753 | LAVANDERIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
598 | 52301 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | DLP | NR | 829 | DEPOSITO DE RESIDUOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
597 | 52260 | 2018-06-27 | 2018-06-27 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | EMCO0963 | SPECIAL | CE-3 200KG | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | DONANTES |  | SYSMED | 2019-04-01 12:25:30
596 | 52019 | 2018-06-20 | 2018-06-30 |  | no | 1 | AGITADOR DE PLAQUETAS | EMCO0943 | FRESENIUS | PlaquetaMix H | 11014305 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
595 | 52017 | 2018-06-20 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BAÑO SEROLOGICO | EMCO0946 | INDULAB | 009B | 3345 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL |  |  | 2019-04-01 12:25:30
594 | 52324 | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | SIN SERIAL | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  | SYSMED | 2019-04-01 12:25:30
593 | 52327 | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO0930 | OHAUS | HARVARD 2Kg | 100910 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
592 | 52326 | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | 207729 | OHAUS | 2Kg-5Lb | AA28748 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
591 | 51647 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 824238 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 6215101526/249348 | CIRUGIA PLASTICA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
590 | 52047 | 2018-06-26 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1110 | CRITICARE | 507SD | 195249283 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
589 | 52045 | 2018-06-26 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | 00101 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
588 | 52049 | 2018-06-26 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | IVY BIOMEDICAL SYSTEMS | NR | 10081096 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
587 | 51690 | 2018-05-31 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | 345891/340894 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
586 | 52008 | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909184 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
585 | 52015 | 2018-06-19 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2744 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101299-H7 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
584 | 52000 | 2018-06-15 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-073 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
583 | 51965 | 2018-06-05 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3531 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090008 | CONSULTORIO 3 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
582 | 52018 | 2018-06-20 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00070 | SALUD MENTAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
581 | 52271 | 2018-06-28 | 2018-06-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR | SIN CODIGO | THOMAS | 1630GL | 010600000135 | UCI |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
580 | 52009 | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3759 | BIOLIGHT | E70 | E025E000714 | UCI 2 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
579 | 52038 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-037 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
578 | 52012 | 2018-06-19 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00086 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
577 | 52029 | 2018-06-22 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00069 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
576 | 52031 | 2018-06-22 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-027 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
575 | 52001 | 2018-06-15 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-018 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
574 | 52004 | 2018-06-18 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00076 | UCI 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
573 | 52003 | 2018-06-15 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-050 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
572 | 52034 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-039 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
571 | 52040 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00083 | SALA DE REANIMACION |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
570 | 52016 | 2018-06-19 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00082 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
569 | 52013 | 2018-06-19 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-029 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
568 | 51952 | 2018-06-05 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00072 | SALUD MENTAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
567 | 52028 | 2018-06-22 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-001 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
566 | 52265 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-14 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
565 | 52041 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-19 | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
564 | 52269 | 2018-06-28 | 2018-06-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-18 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
563 | 52267 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-16 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
562 | 52266 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0363 | VALLEYLAB | SSE2L | L9A15010L20 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
561 | 52043 | 2018-06-26 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAHQ-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
560 | 52270 | 2018-06-28 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0321 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006922 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
559 | 52044 | 2018-06-26 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | 13997 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
558 | 51973 | 2018-06-12 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | SB60651532216A | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
557 | 51970 | 2018-06-12 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002915 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
556 | 52021 | 2018-06-21 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2743 | DATASCOPE | SPECTRUM | TS101285HT / MM01523-F3 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
555 | 52264 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO0781 | SOEHNIE | NR | SIN SERIAL | ARO II |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
554 | 51981 | 2018-06-13 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12910 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
553 | 51986 | 2018-06-13 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5272 | N.E | NR | 12909 | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
552 | 51982 | 2018-06-13 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5268 | N.E | NR | 12921 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
551 | 50670 | 2018-06-05 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | N.E | NR | 12914 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
550 | 50671 | 2018-06-05 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | 12905 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
549 | 51971 | 2018-06-12 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3753 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002916 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
548 | 51967 | 2018-06-08 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002919 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
547 | 51968 | 2018-06-08 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002911 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
546 | 51969 | 2018-06-08 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002923 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
545 | 51966 | 2018-06-08 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002917 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
544 | 52323 | 2018-06-29 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3557 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050005 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
543 | 51974 | 2018-06-12 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3552 | MEDIANA | LUCON M20 | 109711120029 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
542 | 51961 | 2018-06-05 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | 104110120036 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
541 | 51997 | 2018-06-15 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738589 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
540 | 51963 | 2018-06-05 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050001 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
539 | 51988 | 2018-06-14 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0015 | PERINATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
538 | 51987 | 2018-06-13 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050004 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
537 | 51996 | 2018-06-14 | 2018-06-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101731 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
536 | 51991 | 2018-06-14 | 2018-06-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO3893 | MEMMERT | IN55 | SIN SERIAL | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
535 | 51993 | 2018-06-14 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BAÑO SEROLÓGICO | EMCO3892 | EME EQUIPMENT | ALTS-100E | ALTS10215551 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
534 | 51994 | 2018-06-14 | 2018-06-30 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3885 | EME EQUIPMENT | ABL-65 | ABM6515884 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
533 | 51992 | 2018-06-14 | 2018-06-30 |  | no | 1 | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | ABI6515990 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
532 | 52254 | 2018-06-26 | 2018-06-30 |  | no | 1 | GRAMERA | EMCO3889 | KERN | PCB 6000-1 | WD140114287 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
531 | 52255 | 2018-06-26 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BAÑO PARA CULTIVO SEROLOGICO | EMCO3883 | MEMMERT | WNB14 | L4151147 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
530 | 52316 | 2018-07-04 | 2018-06-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002912 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
529 | 52263 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1930 | HEALTHOMETER | 386kgs | 00000000053000 | ANHELO DE VIDA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
528 | 51998 | 2018-06-15 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TAYLOR | NR | GE16001852 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
527 | 52261 | 2018-06-27 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV-032 / 2552 | DETECTO | NR | SIN SERIAL | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
526 | 51697 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BAÑO DE PARAFINA | EMCO1305 | MACROSEARCH | NR | BP004 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
525 | 52011 | 2018-06-19 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | BF009 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
524 | 52010 | 2018-06-19 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BAÑO FLOTACION | EMCO1307 | MACROSEARCH | NR | BF012 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
523 | 51983 | 2018-06-13 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 14703000 | OLYMPUS | CX21FS1 | 4C0099 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
522 | 51989 | 2018-06-14 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | 14701600 | OLYMPUS | CHS | 4B0107 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
521 | 52026 | 2018-06-22 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | SIN CODIGO | Olympus | NR | 15087600 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
520 | 52253 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO5260 | OLYMPUS | CX21 | 1580069 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
519 | 52252 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO1358 | NIKON | ALPHAPHOT-2/ YS2-H | 1102442 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
518 | 52030 | 2018-06-22 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0420 | NIKON | YS2-H | 1102430 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
517 | 52037 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0418 | LEICA | CME | 608282 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
516 | 52257 | 2018-06-26 | 2018-06-30 |  | no | 1 | BAÑO MARIA | EMCO1265 | LAB LINE | MULTIBLOCK | 0996-1175 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
515 | 51682 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2644 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
514 | 52036 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO0895 | KRADER | IMP001 | 240 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
513 | 52035 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | 74657 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
512 | 52020 | 2018-06-20 | 2018-06-30 |  | no | 1 | CONTADOR DE CELULAS | SIN CODIGO | DIFFCOUNT | 10-108 | 76643 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
511 | 51681 | 2018-06-25 | 2018-06-30 |  | no | 1 | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | 1429-2708 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
510 | 51625 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
509 | 51622 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0292 | MARQUETTE | CARDIOSERV | 101007032 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
508 | 51626 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  |  | 2019-04-01 12:25:30
507 | 51637 | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NIHON KOHDEN | TEC-7200K | 21958 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
506 | 51638 | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
505 | 51683 | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3301A10797 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
504 | 51613 | 2018-05-16 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
503 | 51615 | 2018-05-17 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0286 | ZOLL | D900 | C96C04225 | ANGIOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
502 | 51612 | 2018-05-16 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | T7200K | 251616B | ARO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
501 | 51620 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0641 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 5079/0005917 | UCI 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
500 | 51617 | 2018-05-17 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  |  | 2019-04-01 12:25:30
499 | 51659 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
498 | 51667 | 2018-05-22 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
497 | 51677 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3723 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-07 | QUIROFANO 13 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
496 | 51687 | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
495 | 51688 | 2018-05-30 | 2018-05-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
494 | 51633 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
493 | 51634 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
492 | 51676 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0264 | DRAGER | FABIUS GS | 10713 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
491 | 51675 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
490 | 51636 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
489 | 51663 | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | QUIROFANO 7 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
488 | 51674 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
487 | 51618 | 2018-05-17 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
486 | 51624 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
485 | 51498 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3792 | HEALTHOMETER | NR | 4500006838 | CIRUGIA PLASTICA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
484 | 51499 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | NR | K02104 | CIRUGIA PLASTICA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
483 | 51500 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | BASCULA | MEQ00271 | TOLEDO | 2830/ 300 LB | 3264 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
482 | 51496 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1918 | STATHOTS | 396-4 | 27541 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
481 | 51441 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
480 | 51671 | 2018-05-22 | 2018-05-31 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
479 | 51482 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 13996 | PUERPERIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
478 | 51481 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3466 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090002 | TALLER MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
477 | 51621 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
476 | 51485 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3707 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
475 | 51953 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3458 | NEUMOVENT | ADVANCE | 110810131081A1V | URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
474 | 51484 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | 5404 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
473 | 51440 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
472 | 51443 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
471 | 51699 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | 13990 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
470 | 51640 | 2018-05-25 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00074 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
469 | 51691 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-036 | SOAT |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
468 | 51495 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3452 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | CM-08113464 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
467 | 51606 | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  | no | 1 | CABINA DEL AUDIOMETRO | EMCO1765 | INTERACOUSTICS | NR | SIN SERIAL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
466 | 51605 | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  | no | 1 | AUDIOMETRO | EMCO1767 | INTERACOUSTICS | AC-40 | 568863 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
465 | 51607 | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  | no | 1 | IMPEDANCIOMETRO | EMCO1766 | INTERACOUSTICS | AZ-26 | 135090 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
464 | 51643 | 2018-05-25 | 2018-05-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908647 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
463 | 51642 | 2018-05-25 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-047 | SOAT |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
462 | 51480 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAIV-003 | SALUD MENTAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
461 | 51639 | 2018-05-25 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00077 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
460 | 51645 | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-014 | URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
459 | 51628 | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00071 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
458 | 51627 | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-049 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
457 | 51999 | 2018-06-15 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00073 | ARO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
456 | 51493 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
455 | 51668 | 2018-05-22 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
454 | 51658 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
453 | 51978 | 2018-06-12 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
452 | 51975 | 2018-06-12 | 2018-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE GSU | G2B462C | QUIROFANO 2- NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
451 | 51977 | 2018-06-12 | 2018-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I–18744 L–20 | CLINICA AL ALBA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
450 | 51976 | 2018-06-12 | 2018-05-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0318 | CONMED LINVATEC | EXCALIBUR PLUS | 98AGC009 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
449 | 51673 | 2018-05-23 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2813 | INNOMED | CARDIO AID 200B | 04131089 | RCP - OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
448 | 52014 | 2018-06-19 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0215 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 01012 | QUIROFANO NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
447 | 51439 | 2018-05-08 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01270 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
446 | 51960 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002922 | QUIROFANO 13 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
445 | 51694 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-019282 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
444 | 51657 | 2018-05-17 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2579 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006930 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
443 | 51669 | 2018-05-22 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1900 | CRITICON | DINAMAP PLUS | K5482 | RCP - OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
442 | 51447 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108474 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
441 | 51655 | 2018-05-16 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | 80750 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
440 | 51488 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3408 | MINDRAY | PM-9000 | W-1078475 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
439 | 51489 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3405 | MINDRAY | PM-9000 | W-17108481 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
438 | 51650 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | YAG LASER OFTALMOLOGICO | EMCO1795 | CARL ZEISS | VISULAS YAGII | 871694 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
437 | 51698 | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | BAÑO DE PARAFINA | EMCO1320- | MACROSEARCH | NR | BP007 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
436 | 51490 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0883 | OHAUS | AR3130 ADVENTURED | L220122800878P | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
435 | 51644 | 2018-05-28 | 2018-05-31 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO0402 | BK | NR | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
434 | 51604 | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  | no | 1 | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2875 | NATIONAL HEINICKE COMPANY | NA | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
433 | 51631 | 2018-05-22 | 2018-05-31 |  | no | 1 | INCUBADORA DE HEMOCULTIVOS | EMCO1236 | NV AIRE | NV 3500 | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
432 | 51487 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO3800 | OLYMPUS | CX22 | 2D88802 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
431 | 51449 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CX21 | 6M10034 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
430 | 51661 | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | no | 1 | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO1311 | OHAUS | 210GR | AA32050 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
429 | 51450 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | BALANZA ANALITICA | EMCO0424 | OHAUS | ADVENTURER | SIN SERIAL | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
428 | 51446 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0423 | OLYMPUS | CX21FS1 | 6M09778 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
427 | 51486 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO | EMCO0417 | OLYMPUS | CX21FS1 | 7A09286 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
426 | 51603 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MICROSCOPIO |  | NIKON | BINOCULAR | 147516 | LABORATORIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
425 | Requiere bater | 2018-05-16 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16314 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
424 | 51445 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2740 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLV-160 | 7950890 / 7432291 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
423 | 51444 | 2018-05-10 | 2018-05-31 |  | no | 1 | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | 303016 / 7302468 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
422 | Requiere valvula reguladora eyector, de valvula de vaso y contra angulo de micromotor | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
421 | Requiere valvula ventury, valvula reguladora de eyector y valvula de vaso | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
420 | Requiere valvula reguladora eyector, acrilico l | 2018-05-31 | 2018-05-31 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
419 | 51686 | 2018-05-29 | 2018-05-31 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | HUV70111 | SHAMPAINE | S2605 | 22023 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
418 | 51614 | 2018-05-17 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
417 | 51630 | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0783 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 0004827 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
416 | 51497 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3538 | MEDIANA LUCON | P30M-5 | 113510050079 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
415 | 51438 | 2018-05-07 | 2018-05-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO3532 | MEDIANA | LUCON | 113510050080 | SUBDIRECCIÓN URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
414 | 51670 | 2018-05-22 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2886 | WELCHALLYN | PIC 30 | ND1000269 | RCP - OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
413 | 51652 | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
412 | 51651 | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
411 | 51653 | 2018-05-15 | 2018-05-31 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
410 | 50749 | 2018-05-16 | 2018-05-31 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM600 | 09776E85 | HIDROTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
409 | 51475 | 2018-05-07 | 2018-05-31 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | EMCO1732 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1567 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
408 | 51476 | 2018-05-07 | 2018-05-31 |  | no | 1 | APLICADOR DE ULTRASONIDO | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6024 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
407 | 51602 | 2018-05-11 | 2018-05-31 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | 14251 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
406 | 51478 | 2018-05-09 | 2018-05-31 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR HOT PACK HEATER | EMCO2249 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 17234 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
405 | 51479 | 2018-05-08 | 2018-05-31 |  | no | 1 | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | 1882 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
404 | 51473 | 2018-05-07 | 2018-05-31 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1731 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1008 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
403 | 51472 | 2018-05-07 | 2018-05-31 |  | no | 1 | APLICADOR DEL LASER | EMCO1730 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 1070 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
402 | 51474 | 2018-05-07 | 2018-05-31 |  | no | 1 | PULSIOXIMETRO | EMCO1723 | MASIMO | RAD-5V | 512880 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
401 | 51428 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | 5334126135558 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
400 | 51044 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GINECO | 51876100 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
399 | 51465 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | SIN SERIAL | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
398 | 51417 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TORRE DE LAPAROSCOPIA CX GENERAL | EMCO3739 | OLYMPUS | FSN | 2014WSHL-ECC-0001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
397 | 51050 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-15 | QUIROFANO 13 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
396 | 51453 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | 7444-17 | QUIROFANO 10 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
395 | 51409 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0269 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13232 | QUIROFANO 12 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
394 | 51048 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0268 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13233 | QUIROFANO 11 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
393 | 51458 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0331 | MEDILUX | MEDILUX 600 | 035000202 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
392 | 51427 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0328 | BERCHTOLD | C-571 | 6400060 - O11639-40 | QUIROFANO 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
391 | 51466 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | NR | 6400060 - O11637-38 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
390 | 51408 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-B10921-20 | QUIROFANO 8 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
389 | 51410 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0350 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29-E13235 | QUIROFANO 5 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
388 | 51464 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0378 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13249 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - QUIROFANO 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
387 | 51463 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO0330 | BERCHTOLD | C-571 | 2370N29 - E13251 | QUIROFANO 2 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
386 | 51421 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | 2370G04-C12094-095 | QUIROFANO 9 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
385 | 51461 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MESA DE TRACCION ORTOPEDIA | EMCO0379 | MAQUETT BETACLASSIC | 141901CO | 49 / 0452 | QUIROFANO 2 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
384 | 51467 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MESA DE CIRUGIA | EMCO0301 | THOMSON INDUSTRIES | NR | 260908 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
383 | 51047 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | 47511300 | ETHICON | GEN 11 | 1111317828 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
382 | 51411 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3679 | ETHICON | GEN 11 | 1111317832 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
381 | 51418 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | GENERADOR ARMONICO | EMCO3678 | ETHICON | GEN 11 | 1111318169 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
380 | 51452 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | 912265 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
379 | 51404 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR DISECTOR ULTRASONICO | EMCO3433 | SORING | SONOCA400 | 92646901 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
378 | 51413 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | COAGULADOR DE PLASMA EN FRIO | EMCO3432 | SORING | CPC1500 | 904342 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
377 | 51040 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144488001 | sala de operaciones cartago |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
376 | 51407 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | 144470001 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
375 | 51419 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | 401649 | AESCULAP | GN300 | 1466 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
374 | 51416 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44208T | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
373 | 51046 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F4H-44211T | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
372 | 51454 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1870 | VALLEYLAB | Force FX-C | F6L51144A | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
371 | 51632 | 2018-05-23 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0366 | VALLEYLAB | SSE2L | L2H–18699L–20 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
370 | 51039 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO0336 | VALLEYLAB | SSE2L | L2I18745L-201 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
369 | 51455 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | INV. 567489 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | F2L-20421-T | QUIROFANO 10 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
367 | 51432 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
365 | 51425 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
364 | 51037 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000651 | QUIROFANO 9 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
363 | 51423 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | SIN CODIGO | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000504 | QUIROFANO 10 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
362 | 51402 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES | EMCO5259 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000502 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
361 | 51451 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | SPACELABS | ULTRAVIEW SL 91518 | 1518-000503 | QUIROFANO 8 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
360 | 51457 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
359 | 51433 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
357 | 51426 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
356 | 50716 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3746 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0110776 | QUIROFANO RCP |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
355 | 50686 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3745 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109593 | QUIROFANO PRE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
354 | 50694 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 109580 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
353 | 51403 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3775 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002927 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
352 | 51041 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3737 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002496 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
351 | 51049 | 2018-04-23 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3736 | BIOLIGHT | Anyview A5 | A044E002493 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
350 | 51045 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002497 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
349 | 51405 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3097 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-003 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
348 | 51414 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-045 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
347 | 51420 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3100 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-002 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
346 | 51406 | 2018-04-24 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3098 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAJL-007- | QUIROFANO RCP |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
345 | 51469 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2589 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006932 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
344 | 50725 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2583 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006931 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
343 | 51415 | 2018-04-26 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2582 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006924 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
342 | 50697 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2581 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006936 | SALA DE PROCEDIMIENTOS ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
341 | 51436 | 2018-04-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0361 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006438 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
340 | 51401 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0317 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006439 | QUIROFANO 7 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
339 | 50699 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0314 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | 1369-006437 | QUIROFANO 8 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
338 | 50692 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0302 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13995 | QUIROFANO RCP |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
337 | 11948 | 2018-04-23 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0305 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 13989 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
336 | 51470 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 500634 | SPACELABS | 90309 | 309-002647 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
335 | 50696 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0306 | SPACELABS | 90309 | 309 - 001674 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
334 | 50715 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | DE45738640 | GINECO-OBSTETRICIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
333 | 50718 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3547 | MEDIANA | LUCON M30 | 114612050003 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
332 | 50700 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3760 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002929 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
331 | 2541 | 2018-05-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3779 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501145 | PUERPERIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
330 | 50651 | 2018-04-01 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO3698 | SECA | 334 | 5334126135556 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
329 | 50731 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ASPIRADOR | 501096 | PRECISION MEDICAL | EASY VAC | 11096 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
328 | 2545 | 2018-05-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHIO | NC | AAJK00404 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
327 | 2543 | 2018-05-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | 1501144 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
326 | 2542 | 2018-05-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | OHMEDA | OHIO AIR VAC | AKJE00369 - AKJM0057-AKKM00025 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
325 | 2544 | 2018-05-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CE7973 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
324 | 201802147 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072593 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
323 | 201802102 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402768 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072570 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
322 | 201802108 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402777 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072674 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
321 | 201802141 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402773 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072686 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
320 | 201802148 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402769 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072675 | UCI 3 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
319 | 201802140 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402778 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072652 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
317 | 51035 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 125KG | K03418 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
316 | 51030 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3895 | DETECTO | 175KG | E23015 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
315 | 50682 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106379 | URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
314 | 50714 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3615 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106585 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
313 | 50683 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106329 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
312 | 50726 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3632 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106548 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
311 | 50680 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106378 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
310 | 51648 | 2018-05-30 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00096 | MEDICINA INTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
309 | 50673 | 2018-04-05 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3519 | NIHON KOHDEN | VISMO |  | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
308 | 50677 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00090 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
307 | 50713 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106563 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
306 | 50675 | 2018-04-05 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3621 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106588 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
305 | 50727 | 2018-04-11 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO2547 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | CNB2909183 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
304 | 50681 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106567 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
303 | 50678 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106576 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
302 | 50712 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3605 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106569 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
301 | 50674 | 2018-04-05 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3623 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106583 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  |  | 2019-04-01 12:25:30
300 | 50676 | 2018-04-06 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106332 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
299 | 50711 | 2018-04-05 | 2018-04-30 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3622 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106578 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  |  | 2019-04-01 12:25:30
298 | 51029 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | HUV002 | HEALTHOMETER | 402 KL | 4020003179 | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
297 | 50744 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | 13000006 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
296 | 51026 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | 805099 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
295 | 51025 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | 805098 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
294 | 50722 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | 219604 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
293 | 50742 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | 05125W002632 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
292 | 51471 | 2018-04-27 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | 0512WV000944 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
291 | 50690 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
290 | 50691 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
289 | 50748 | 2018-04-16 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | 09776E84 | HIDROTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
288 | 50723 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA | 2765CS | 1668 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
287 | 50733 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3409 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
286 | 50734 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2187 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | 3420 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
285 | 50741 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | 203 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
284 | 50732 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | 2009001391 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
283 | 50736 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | EMCO2184 | CHATTANOGA GROUP INC. | 18010 | 12680A | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
282 | 51024 | 2018-04-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3231 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
281 | 50689 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | EMS | HUV208772 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85948/2004K | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
280 | 50719 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | EMS | HUV208774 | BIOMEDICAL LIFE SYSTEMS | 2000 | E85940/2004K | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
279 | 51038 | 2018-04-20 | 2018-04-30 |  | no | 1 | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | 13697 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
278 | 50728 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | A349577 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
277 | 50721 | 2018-04-10 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | A349582 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
276 | 50729 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | A349581 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
275 | 50747 | 2018-04-16 | 2018-04-30 |  | no | 1 | LASER TERAPEUTICO | EMCO1727 | CHATTANOGA | INTELECT ADVANCED MOBIL LASER 2779 | 1151 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
274 | 50684 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1028 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
273 | 50687 | 2018-04-09 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | 1030 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
272 | 50743 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE ELECTROTERAPIA | SIN CODIGO | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT 240 STIM | 1337 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
271 | 50735 | 2018-04-12 | 2018-04-30 |  | no | 1 | UNIDAD DE TRACCIÓN | EMCO1754 | CHATTANOGA GROUP INC. | NR | 6699 | FISIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
270 | 50745 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
269 | 50738 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2009000528 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
268 | 50737 | 2018-04-13 | 2018-04-30 |  | no | 1 | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | 2008120695 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
267 | 51033 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3227 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
266 | 51032 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
265 | 51031 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3226 | MONARK | CARDIO CARE 827E | SIN SERIAL | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
264 | 51034 | 2018-04-19 | 2018-04-30 |  | no | 1 | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E |  | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN CARTAGO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
263 | 51028 | 2018-04-18 | 2018-04-30 |  | no | 1 | TRANSMITTER | EMCO1717 | NIHON KOHDEN | ZS-940PK | 55 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
262 | 51027 | 2018-04-17 | 2018-04-30 |  | no | 1 | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | 10005 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
261 | 50628 | 2018-03-22 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-06 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
260 | 50624 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | 1014-22 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
259 | 50706 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ARUN-0005 | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO |  |  | 2019-04-01 12:25:30
258 | 50661 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0004 /URUL-0019 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
257 | 50456 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0283 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0003 | SCANOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
256 | 50630 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 140707 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
255 | 50708 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ECOGRAFO |  | ALOKA | PROSOUND SSD-3500 SX | M13258 | PERINATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
254 | 201802152 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072562 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
253 | 201802151 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | 3510072650 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
252 | 201802150 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | 3510064238 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
251 | 50619 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | MD052120401742 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
250 | 50477 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006783 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
249 | 50479 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006780 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
248 | 50482 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006788 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
247 | 50481 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006857 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
246 | 50470 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3907 | BLT | M7000 | M009A014121 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
245 | 2636 | 2018-04-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | 1205069 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
244 | 2606 | 2018-04-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1339 | ATOM | V-2100G | 1684081 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
243 | 50472 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3908 | BLT | M7000 | M009A014303 | CIPAF |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
242 | 50606 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN73006833 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
241 | 50457 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3909 | BLT | M7000 | M009A014308 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
240 | 50605 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006776 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
239 | 2622 | 2018-04-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | HAJT00002 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
238 | 50604 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3450 | MINDRAY | T5 | CM-08113467 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
237 | 50471 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3906 | BLT | M7000 | M009A014304 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
236 | 50474 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | MINDRAY | UMEC-10 | KN-73006800 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
235 | 2532 | 2018-04-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205105 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
234 | 2640 | 2018-06-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | 1102047 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
233 | 50250 | 2018-03-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | 12441100001 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
232 | 2645 | 2018-06-01 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3577 | CHOONGWAE MAMII | CHS-11000 | 1104128 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
231 | 2525 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | OHMEDA | NR | HAFS00578 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
230 | 50602 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3442 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020010 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
229 | 2533 | 2018-04-19 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3571 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205107 | CIRENA BODEGA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
228 | 2610 | 2018-04-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1342 | CHOONGWAE | CHSi1000 | 1205104 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
227 | 50634 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | 120530970 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
226 | 50664 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610121082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
225 | 50610 | 2018-03-16 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110051082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
224 | 50665 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120610041082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
223 | 50603 | 2018-03-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3445 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 110510061082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
222 | 50663 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 111110061082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
221 | 50669 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3567 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 120610011082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
220 | 50666 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310031082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
219 | 50662 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3528 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | 120310011082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
218 | 2607 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1341 | ATOM | V-2100G | 1684083 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
217 | 2567 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1826 | ATOM | V80W | 4100011 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
216 | 2613 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | 1205110 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
215 | 2568 | 2018-04-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | 1205101 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
214 | 50247 | 2018-03-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1831 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17959 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
213 | 50465 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600625-EMCO1386 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17452 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
212 | 2641 | 2018-04-10 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | 1101205103 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
211 | 50466 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1324 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17960 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
210 | 2623 | 2018-05-02 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3573 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205106 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
209 | 2540 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | 1670705 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
208 | 2529 | 2018-04-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3569 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205102 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
207 | 2539 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1337 | ATOM | V-2200 | 1693140 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
206 | 2527 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1340 | ATOM | V-2100G | 1684085 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
205 | 2523 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CW1205068 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
204 | 50248 | 2018-03-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | 124411020003 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
203 | 2619 | 2018-04-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1657 | ATOM | 3200-N V-515 | 4101612 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
202 | 2538 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1338 | ATOM | V-2200 | 1693141 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
201 | 2633 | 2018-06-01 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO1652 | ATOM | 3200-N | 4101611 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
200 | 2616 | 2018-04-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1345 | OHMEDA | LR87400 | HRFV660 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
199 | 2530 | 2018-04-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | 600109 | OHMEDA | CARE PLUS | HAFV00628 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
198 | 2526 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1346 | OHMEDA | CARE PLUS 2000 | HDED00109 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
197 | 50459 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 600628 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | 17956 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
196 | 2614 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | 1693142 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
195 | 2638 | 2018-06-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | CMC INFANT WARMER | CBU-1100 | CW1205089 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
194 | 11800 | 2048-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR NEONATAL | EMCO1082 | SENSORMEDICS | 3100a | AGW01242 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
193 | 50469 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17953 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
192 | 50483 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | 111110071082A1V | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
191 | 2637 | 2018-06-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3444 | OHMEDA / INFANT WARMER | CBW-1100 | 1104044 / A01030 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
190 | 50463 | 2018-03-12 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3451 | MINDRAY | T5 | CM-08113478 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
189 | 2569 | 2018-04-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1824 | ATOM | V80W | 4100008 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
188 | 2639 | 2018-05-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1651 | ISOLETTE | C550H-1 | RR01895 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
187 | 2534 | 2018-04-19 | 2018-03-31 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
186 | 2931 | 2019-11-30 | 2019-11-22 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V80W | 4100013 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
185 | 2537 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1347 | ISOLETTE | C450H-1 | WNV04191 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
184 | 50635 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA NEONATAL | EMCO1675 | LEXUS | 15Kg | WNV615 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
183 | 2644 | 2018-04-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | SIN CODIGO | ISOLETTE | C100 | FP0282 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
182 | 2642 | 2018-04-19 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1349 | OHMEDA | CARE PLUS 3000 | HCDA50106 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
181 | 50705 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | 1678626 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
180 | 2609 | 2018-05-03 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO1827 | ATOM | V-2200 | 1693139 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
179 | 2531 | 2018-04-18 | 2018-03-31 |  | no | 1 | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | 1101205108 | CIRENA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
178 | 50473 | 2018-03-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 0611730 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
177 | 50612 | 2018-03-17 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002925 | ANHELO DE VIDA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
176 | 50625 | 2018-03-22 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2026 | SPACELABS | 90309 | SIN SERIAL | ANA FRANK |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
175 | 50453 | 2018-03-07 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3763 | BLT | Anyview A5 | A044E002918 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
174 | 50480 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 402306 | SPACELABS | 90309 | 309011396 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
173 | 50648 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA | SIN CODIGO | SECA | 22089 | 3541317009 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
172 | 50455 | 2018-03-08 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | 0110058 | PEDIATRIA GENERAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
171 | 201802146 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072608 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
170 | 201802139 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072536 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
169 | 201802107 | 2018-04-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402772 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072558 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
168 | 201802153 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402774 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072563 | UCI 3 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
167 | 201802105 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 501327 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072532 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
166 | 201802109 | 2018-04-13 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | 3510072601 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
165 | 50621 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002494 | HEMODINAMIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
164 | 51995 | 2018-06-14 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002920 | ANA FRANK |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
163 | 50623 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | A044E002926 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
162 | 50622 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3772 | BLT | ANYVIEW A5 | A044E002921 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
161 | 50631 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | HEALTHOMETER | 136KG | 402569 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
160 | 50632 | 2018-03-23 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3790 | HEALTHOMETER | 140KG | 4500006871 | UROLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
159 | 50461 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3464 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENBA0019 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
158 | 50460 | 2018-03-09 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | AENB20033 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
157 | 51629 | 2018-05-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | 7C5AAI5023 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
156 | 50707 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3706 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210101081A1V | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
155 | 50668 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3709 | NEUMOVENT | ADVANCE | 130210071081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
154 | 50647 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO2737 | HEALTHOMETER | 160KG | 1600000190 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
153 | 50244 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2244 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | 01271 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
152 | 50243 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | 500985 | CRITIKON | DINAMAP PLUS | K5470 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
151 | 50703 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2707 | OLYMPUS | CV-160 | 7414674 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
150 | 50702 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR(Pantalla) |  | SONY | PVM- 1343MD | 2019941 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
149 | 50704 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | 7534324 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
148 | 50701 | 2018-03-27 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MONITOR | EMCO2720 | OLYMPUS | OEV-143 | A313559 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
147 | 50617 | 2018-03-20 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | 7753239 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
146 | 50246 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2708 | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | SN:04895 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
145 | 50222 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2719 | NIHON KOHDEN | OPV-1500K | 4896 | ENDOSCOPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
144 | 50242 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090006 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
143 | 50620 | 2018-03-21 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ARXJ-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
142 | 50646 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO1212 | HEALTHOMETER | NR | 402003578 | TERAPIA OCUPACIONAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
140 | 50653 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | SIN CODIGO | DETECTO | 2830 | K01995 | SALUD MENTAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
139 | 50645 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3788 | HEALTHOMETER | NR | 4500006870 | ORTOPEDIA (CONSULTA EXTERNA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
138 | 50618 | 2018-03-20 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | A3L5520B-11 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
137 | 50655 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | A-20082013-1 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
136 | 50667 | 2018-03-28 | 2018-03-31 |  | no | 1 | EQUIPO DE RAYOS X PERIAPICAL | SIN CODIGO | FIAD | EXPLOR-X | 0121 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
135 | 50644 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | 4500006959 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
134 | 50452 | 2018-03-08 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0284 | DRAGER | GS Fabius | ARUN-0006 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
133 | 50609 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3757 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002913 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
132 | 50231 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00095 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
131 | 50608 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2835 | EDAN | M8B | M8B3030860686LA | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
130 | 50627 | 2018-03-22 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO0787 | GENERAL ELECTRIC | DINAMAP PRO 1000 | WAA051200475A | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
129 | 50626 | 2018-03-22 | 2018-03-31 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0785 | DRAGER | FABIUS CE | ARUN-0027 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
128 | 50607 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | 114611090007 | TOMOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
127 | 50639 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA DE PAÑALES | SIN CODIGO | SECA | 856 22089 | 8856296140312 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
126 | 50649 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA PEDIATRICA |  | HEALTHOMETER | 386KG |  | ANA FRANK |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
125 | 50642 | 2018-03-26 | 2018-03-31 |  | no | 1 | BASCULA DE PISO | SIN CODIGO | TAYLOR | 150KG | 1351E54614V0341 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
124 | 50225 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | 05405 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
123 | 50478 | 2018-03-15 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00092 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
122 | 50234 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106582 | URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
121 | 50241 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106581 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
120 | 50240 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106561 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
119 | 50237 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3761 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | A044E002914 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
118 | 50235 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106566 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
117 | 50239 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000815 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
116 | 50238 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2549 | NIHON KOHDEN VISMO | BSM-2301K | 17415 | CIPAF |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
115 | 50233 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | 17961 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
114 | 50245 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | E025E000715 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
113 | 50236 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2423 | SPACELABS | MCARE300 | 1220-000912 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
112 | 50224 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106331 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
111 | 50228 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106562 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
110 | 50229 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106568 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
109 | 50226 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106586 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
108 | 50232 | 2018-03-06 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 110789 | URGENCIAS | TRAUMA 1 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
107 | 50227 | 2018-03-05 | 2018-03-31 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106571 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
106 | 50055 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2923 | UCI NEURO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
105 | 50094 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0292 | MARQUETTE | CARDIOSERV | 101007032 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
104 | 50172 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 0857 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  |  | 2019-04-01 12:25:30
103 | 50153 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NIHON KOHDEN | TEC-7200K | 21958 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
102 | 50169 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3636 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2925 | RADIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
101 | 50175 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | [9 empty] | 2019-04-01 12:25:30
100 | 50201 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1953 | WELCH ALLYN | PIC 30 | 91956 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
99 | 50168 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0286 | ZOLL | D900 | C96C04225 | ANGIOGRAFIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
98 | 50165 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | T7200K | 251616B | ARO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
97 | 50208 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 9168 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
96 | 50210 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | 28882 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
95 | 50209 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | 009285 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
94 | 50084 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 | A133749LF-114611090003 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
93 | 50062 | 2018-02-09 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101318H7 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
92 | 50061 | 2018-02-09 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00084 | INVENTARIO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
91 | 50057 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106333 | ARO II |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
90 | 50058 | 2018-02-08 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-021 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
89 | 50075 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | 06101729 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
88 | 50076 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | W17108480 | DERMATOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
87 | 51611 | 2018-05-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0136 | HEWLETT PACKARD | M1772A | CNB2908651 | UCI 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
86 | 50083 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0641 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 5079/0005917 | UCI 4 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
85 | 50073 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00080 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
84 | 51442 | 2018-05-09 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS00087 | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
83 | 50064 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-046 | Enfermedades Huerfanas |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
82 | 50067 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-010 | URGENCIAS | TRAUMA 2 |  |  | 2019-04-01 12:25:30
81 | 50069 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-048 | ARO II |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
80 | 50090 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-012 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
79 | 50072 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-041 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
78 | 50167 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-052 | UCI |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
77 | 50068 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00085 | UCI |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
76 | 50065 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00078 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
75 | 50097 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00081 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
74 | 50095 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00067 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
73 | 50171 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2750 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101311-H7 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
72 | 50173 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2746 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101295H7 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
71 | 50060 | 2018-02-08 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO2748 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | TS101328H7 | UCIN |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
70 | 50218 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106554 | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN |  |  | 2019-04-01 12:25:30
69 | 50054 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3598 | NIHON KOHDEN | VISMO | 106570 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
68 | 50217 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 106580 | URGENCIAS | URGENCIAS COVID |  |  | 2019-04-01 12:25:30
67 | 50098 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00093 | RADIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
66 | 50071 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales |  | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00079 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
65 | 50190 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-001 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
64 | 51477 | 2018-05-08 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIS-025 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
63 | 50074 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-020 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
62 | 50184 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-040 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
61 | 50192 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-019 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA |  |  | 2019-04-01 12:25:30
60 | 50070 | 2018-02-13 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | CN7CABAS0068 | BIOMEDICINA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
59 | 50063 | 2018-02-12 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIM-042 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
58 | 50191 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | 7C5AAIV-042 | SOAT |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
57 | 50180 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-17 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
56 | 50176 | 2018-02-23 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3727 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-18 | QUIROFANO 9 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
55 | 50177 | 2018-02-23 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-19 | QUIROFANO 8 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
54 | 50178 | 2018-02-23 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3723 | PENLON | PRIMA SP2 | SP20814-07 | QUIROFANO 13 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
53 | 50211 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3784 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006529866 | QUIROFANO 6 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
52 | 50200 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF-0074 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
51 | 50199 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | ASFF - 0076 | QUIROFANO 1 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
50 | 50221 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3786 | DRAGER | Infinity Vista XL | 6006469271 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
49 | 50194 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0264 | DRAGER | FABIUS GS | 10713 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
48 | 50195 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3028 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0009 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
47 | 50206 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0013 | QUIROFANO 10 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
46 | 50193 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0341 | DRAGER | FABIUS CE | ARUM-0007 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
45 | 50196 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0360 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | 0150707 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
44 | 50207 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0313 | SPACELABS | BLEASE SIRIUS HEALTHCARE | 0160707 | QUIROFANO 7 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
43 | 50170 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 00856 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones |  |  | 2019-04-01 12:25:30
42 | 50053 | 2018-02-06 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3705 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2J04B086 | PARTOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
41 | 50159 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0138 | GENERAL ELECTRIC | RESPONDER3000 | 101144292 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
40 | 50215 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 140840081081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
39 | 50163 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | S5I51F087 | HEMATO-ONCOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
38 | 50214 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3710 | NEUMOVENT | ADVANCE | 140840091081A1V | UCI |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
37 | 50213 | 2018-03-02 | 2018-02-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810051081A1V | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
36 | 50212 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3459 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | 110810121081A1V | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
35 | 50202 | 2018-02-23 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | ASAL-0010 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
34 | 50197 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0012 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
33 | 50223 | 2018-02-28 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | ASAL-0011 | QUIROFANO 7 |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
32 | 50198 | 2018-03-01 | 2018-02-28 |  | no | 1 | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0309 | DRAGER | FABIUS GS | 10714 | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
31 | 50185 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2813 | INNOMED | CARDIO AID 200B | 04131089 | RCP - OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
30 | 50157 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | 80750 | UNIDAD DE QUEMADOS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
29 | 50183 | 2018-02-26 | 2018-02-28 |  | no | 1 | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3794 | HEALTH O METER | 140H | 4500006869 | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
28 | 50160 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | 0106564 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) |  |  | 2019-04-01 12:25:30
27 | 50158 | 2018-02-20 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | 0106579 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES |  |  | 2019-04-01 12:25:30
26 | 50187 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | BASCULA | EMCO1211 | HEALTHOMETER | 402kg | SIN SERIAL | MEDICINA NUCLEAR |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
25 | 50186 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | BASCULA | SIN CODIGO | TOLEDO | 2830 | 3535 | MEDICA MUJERES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
24 | 50082 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00063 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
23 | 49548 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00094 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
22 | 49550 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00064 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
21 | 50077 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00065 | SALA DE REANIMACION |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
20 | 50086 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR |  | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16314 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
19 | 50088 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO1689 | SHUCO | 130 | 59700024909 | MEDICA MUJERES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
18 | 50078 | 2018-02-14 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00062 | MANTENIMIENTO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
17 | 50085 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3625A19957 | MEDICA MUJERES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
16 | 50081 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00098 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
15 | 50080 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00061 | MEDICA MUJERES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
14 | 50089 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | ASPIRADOR | EMCO0904 | THOMAS | 1630 | 80600001906 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
13 | 50079 | 2018-02-15 | 2018-02-28 |  | no | 1 | Monitor De Signos Vitales | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | CN7CABAS00066 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
12 | 50156 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | D4744060138 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
11 | 50093 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | D4744060130 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
10 | 50154 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | D4744060079 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
9 | 50155 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | D4744060060 | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
8 | 50162 | 2018-02-16 | 2018-02-28 |  | no | 1 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | SIN SERIAL | ODONTOLOGIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
7 | 50100 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | M2I42A099 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
6 | 50189 | 2018-02-27 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO0783 | PHYSIO-CONTROL | LIFEPAK 8 | 0004827 | BRAQUITERAPIA(RADIOTERAPIA) |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
5 | 50164 | 2018-02-21 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2886 | WELCHALLYN | PIC 30 | ND1000269 | RCP - OTORRINO |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
4 | 50091 | 2018-02-19 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | 00009 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS |  |  | 2019-04-01 12:25:30
3 | 50056 | 2018-02-07 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO3635 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | 2924 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
2 | 50174 | 2018-02-22 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | 81881 | MEDICA HOMBRES |  |  |  | 2019-04-01 12:25:30
1 | 50059 | 2018-02-08 | 2018-02-28 |  | no | 1 | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | 3525A16312 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU |  |  | 2019-04-01 12:25:30