3428 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE DE MONITOR NO INSUFLA | 2023-10-18 14:26:39 | 2023-10-18 16:43:21 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA OBSTRUCCIÓN EN LA MANGUERA DEL BRAZALETE, SE REALIZA CORTE Y LIBERACIÓN DE LA MANGUERA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONSCIENCIAS.
3427 | camara NO REALIZA ZOOM | cámara al momento de la cirugía no realiza el zoom | 2023-10-18 13:56:18 |  | Asignado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | QUIROFANO 5 |  | SEDE PRINCIPAL | Jhonson & Jhonson | Mantenimiento biomedico
3426 | brazale del cubiculo # 5 no insufla | BRAZALE DEL CUBICULO # 5 NO INSUFLA | 2023-10-18 12:25:22 | 2023-11-21 07:34:33 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se cierra orden ya que fue creada 2 veces.
3425 | CUBICULO # 5 - SIN BRAZALETE | NO TIENE BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN - | 2023-10-18 11:43:36 | 2023-10-30 09:45:50 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO,SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETES. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL
3424 | CUBICULO # 10 - SIN BRAZALETE | NO TIENE BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN - | 2023-10-18 11:43:07 | 2023-10-30 09:42:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO,SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETES. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL
3423 | CUBICULO # 9 - SIN BRAZALETE | NO TIENE BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN - | 2023-10-18 11:42:42 | 2023-10-30 09:44:04 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4934 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO,SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETES. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL
3422 | CUBICULO # 8 - SIN BRAZALETE | NO TIENE BRAZALETE PARA TOMA DE PRESIÓN - | 2023-10-18 11:36:50 | 2023-10-30 09:44:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4935 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO,SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETES. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL
3421 | CABLE DE ELCTRODOS | MONITOR PRESENTA EL CABLE DE ELECTRODOS EN MAL ESTADO | 2023-10-18 10:17:03 | 2023-10-18 15:26:02 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG, EN MALAS CONDICIONES, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3420 | solicitud de balas de co2 y aire medicinal | se requiere dos balas de aire medicinal para endoscopia y una bala de co2 para el cuarto piso | 2023-10-18 07:59:50 | 2023-11-07 12:03:22 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se atendio solicitud con ticket 3406
3419 | rasguños al videogastroscopio | se evidencian algunos rasguños en el video gastroscopio | 2023-10-17 15:09:19 | 2023-10-17 15:11:38 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado y se verifican las condiciones fisicas del equipo, se evidencian algunos rasguños en la parte del cono proximal del tubo de inserción del equipo. Se recomienda revisar los tiempos de limpieza y desinfección del equipo, se entrega el equipo funcional al servicio.
3418 | VIDEOGASTROSCOPIO CON LINEAS TALLADOS | SE REPORTA DESDE EL SERVICIO RAYONES AL CONO PROXIMAL DEL EQUIPO | 2023-10-17 14:59:59 | 2023-10-17 15:06:59 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se verifica la condición física del equipo y se evidencian algunos rasguños moderados del cono proximal del tubo. Se recomienda revisar los tiempos de lavado y desinfección, al equipo se le realizan pruebas de funcionamiento y se entrega de esa misma manera al servicio.
3417 | daño en boton de encendido | EL BOTON DE ENCENDIDO DE ENCUANTRA DAÑADO NO PRENDE EL MONITOR Y CAMBIO DE SATURADOR NO TOMA LA PRESION | 2023-10-17 11:52:10 | 2023-10-18 14:56:37 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA BOTON DE ENCENDIDO EN MAL ESTADO, SE PROCEDE A REALIZAN REPARACIÓN DEL MISMO. FINALMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
3416 | ALARMA DE BATERIA | Se atiende llamado del Jefe del servicio en donde se reporta fallas en el equipo debido a falla en las baterias. | 2023-10-17 10:00:03 | 2023-11-24 08:44:34 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | SISTEMA DE GUIA ULTRASONIDO |  | BARD | SITE RITE 8 | PROGRAMA PICC |  | SEDE PRINCIPAL | Becton Dickinson | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de bateria al equipo, y se entrega nuevamente al servicio de manera funcional y en buen estado.
3415 | tapa dañada | Tapa de pilas quebrada no empata ni cierra | 2023-10-13 11:51:19 | 2024-10-10 16:03:27 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5955 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RETIRA TAPA DE PILA DEL HOLTER EMCO5292(S:3912228910) DEBIDO A QUE ESTE EQUIPO PRESENTA DAÑO INTERNO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3414 | MONITOR DRAGER PINZA DE STA NO CENSA UCI-2 CAMA 1 | MONITOR DRAGER PINZA DE STA NO CENSA UCI-2 CAMA 1 | 2023-10-13 11:50:16 | 2023-10-18 14:36:33 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y SE EVIDENCIA EQUIPO EN BUEN ESTADO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
3413 | MONITOR DRAGER, PINZA DE EKG NO CENSA UCI-2 CAMA 6 | MONITOR DRAGER, PINZA DE EKG NO CENSA UCI-2 CAMA 6 | 2023-10-13 11:48:56 | 2023-10-18 14:52:12 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y SE EVIDENCIA EQUIPO EN BUEN ESTADO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
3412 | MONITOR DRAGER NO CENSA LA PRESION UCI-2 CAMA 4 | MONITOR DRAGER NO CENSA LA PRESION UCI-2 CAMA 4 | 2023-10-13 11:46:19 | 2023-10-18 14:50:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y SE EVIDENCIA EQUIPO EN BUEN ESTADO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
3411 | monitor drager, pinza no censa uci-2 cama 5 | MONITOR DRAGER, PINZA NO CENSA UCI-2 CAMA 5 | 2023-10-13 11:44:37 | 2023-10-18 14:35:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y SE EVIDENCIA EQUIPO EN BUEN ESTADO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
3408 | microcamara dañada | SE EVIDENCIA DAÑO EN LA MICROCAMARA DE TRANPSORTE DE LA INCUBADORA | 2023-10-13 10:49:05 | 2023-10-13 15:17:49 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Incubadora | EMCO5106 | DAVID | YP-90 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se evidencia fractura de la cámara, razón por la cual se reemplaza con una nueva.
3407 | microcamara dañada | SE EVIDENCIA DAÑO EN LA MICROCAMARA DE TRANPSORTE DE LA INCUBADORA | 2023-10-13 10:48:24 | 2023-10-13 15:08:39 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO4585 | DAVID MEDICAL | YP-90A | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se evidencia fractura en la cámara, motivo por el cual se reemplaza por una nueva.
3406 | solicitud de balas de nitrogeno,co2 y aire medicinal | se requiere dos balas de aire medicinal para endoscopia, una bala de co2 y nitrogeno para el cuarto piso | 2023-10-13 08:14:14 | 2023-11-01 17:30:44 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega 2 cilindros de aire medicinal para endoscopia: S/N: 02014020 / A92025677. El ingeniero Jorge no entrega cilindro de nitrógeno porque aun esta llena, queda pendiente su devolucion
3405 | ARREGLO DE ASPIRADOR | LE FALTA TODOS LOS ASCESORIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO | 2023-10-12 15:19:48 | 2023-10-12 16:29:27 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | ASPIRADOR | 501096 | PRECISION MEDICAL | EASY VAC | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO DADO DE BAJA ANTERIORMENTE
3404 | ARREGLO DE MONITOR | NO TIENE BRAZALETE Y SE DAÑO EL SATURADOR | 2023-10-12 15:18:11 | 2023-10-18 14:17:27 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DEL SENSOR SPO2 Y BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3403 | INCUBADORA YP 2000 CON DAÑO EN LA HUMEDAD | AL PONER EN FUNCIONAMIENTO LA INCUBADORA SE ENCUENTRA FALLAS EN LA HUMEDAD | 2023-10-12 11:53:14 | 2023-10-18 15:00:54 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL, SE REALIZAN AJUSTE DE MODULO DE HUMEDA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, SE EVIDENCIA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
3402 | INCUBADORA ATOM CON RUIDO | AL PONER EN FUNCIONAMIENTO LA INCUBADORA SE ESCUCHA RUIDO DEL MOTOR . PENDIENTE REVISAR. | 2023-10-12 11:51:42 | 2023-10-18 15:02:53 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA RUIDO EN EL MOTOR, SE REALIZA LUBRICACIÓN Y AJUSTE DEL MISMO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
3401 | CABLE DE TEMPERATURA | POR FAVOR REVISAR CABLE DE TEMPERATURA NO FUNCIONA | 2023-10-12 11:20:54 | 2024-05-14 14:28:38 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL Y SE EVIDENCIA SENSOR DE TEMPERATURA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO QUEDA PENDIENTE DE ACCESORIO YA QUE ESTA EN PROCESO DE COMPRA. | Se instala sensor de temperatura equipo queda full, equipo operando correctamente.
3400 | MONITOR NO MARCA LA INVASIVA | PORFAVOR REVISAR MONITOR EL CUAL NO MARCA LA INVASIVA | 2023-10-12 11:16:08 | 2023-10-18 15:14:43 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA MAL CONFIGURACIÓN DE LOS MODULOS, SE REALIZA AJUSTE Y ACTIVACIÓN DE LOS MISMOS Y CAMBIO DE UNIDADES A MMHG. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS AL SERVICIO.
3399 | ARREGLO DE MONITOR | NO REGISTRA LA FETOCARDIA Y NO REGISTRA CONTRACCIONES | 2023-10-12 09:17:37 | 2023-10-18 14:22:30 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR.
3398 | dAÑO SILLA DE RUEDA DE HuMANIZACON DAÑADA | Daño en silla de rueda falta ajustar el reposa pies | 2023-10-12 08:34:36 |  | Abierto |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
3397 | frontoluz, funciona inadecuademente | Frontoluz funciona indadecuadamente, es decir enciende de manera intermitente, al parecer cable hace contacto parcial. | 2023-10-12 07:28:39 | 2023-10-18 14:58:26 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4480 |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BATERÍA DESCARGADA, SE DEJA CARGANDO BATERÍA EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA RECOMENDACIÓN DEL USO DEL EQUIPO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONEN.
3396 | monitor de signos vitales no da invasiva | El monitor del cubículo 4, no esta arrojando los valores de presión invasiva acorde con el monitor hemodinamico hemosphere, al conectar monitor de transporte este si arroja los valores acorde con el monitor hemodinamico | 2023-10-11 16:56:14 | 2023-10-18 15:12:39 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA MAL CONFIGURACIÓN DE LOS MODULOS, SE REALIZA AJUSTE Y ACTIVACIÓN DE LOS MISMOS Y CAMBIO DE UNIDADES A MMHG. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS AL SERVICIO.
3395 | Manta dañada | Al momento de atender código azul, el medico residente no se percato que la manta estaba en uso con el paciente, bajo la cama y esta daño la campana donde viene el filtro del equipo paciente de la cama 3 | 2023-10-11 16:52:31 | 2023-10-18 15:05:21 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5586 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA FRACTURA DE CARCASA EN FILTRO TRASERO. SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN DE CARCASA Y SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS.
3394 | PULSIOXIMETRO DE MONITOR | PULSIOXIMETRO NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE - SALA HUMANA | 2023-10-10 14:44:38 | 2023-10-11 15:46:12 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado por correctivo, se evidencia saturador en mal funcionamiento, se realiza cambio del mismo. Se entrega equipo en buenas condiciones fisicas y operativas al servicio.
3393 | VENTILADOR NEUMOVENT UCI CARDIO | VENTILADOR NEUMOVENT UCI CARDIO | 2023-10-10 10:12:08 | 2023-10-30 14:37:30 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4911 | NEUMOVENT | TS | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL Y SE EVIDENCIA MANGUERA CODADA. SE PROCEDE A REALIZAR CORTE Y ACOPLE DE MANGUERA. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO.
3392 | bomba de NUTRICIÓN | BOMBA DE NUTRICIÓN CON SOPORTE DAÑADO | 2023-10-09 12:28:01 |  | Asignado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3391 | bomba de NUTRICIÓN | EL ADAPTADOR O CABLE DE PODER NO FUNCIONA | 2023-10-09 12:25:55 |  | Asignado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3390 | BRAZALETE DAÑADO | por favor revisar brazales cables partidos, gracias | 2023-10-09 12:02:45 | 2023-10-18 14:15:57 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIAN BRAZALETES EN MAL ESTADO Y CON FUGA, SE REALIZAN CAMBIO DE BRAZALETES Y SE ENTREGAN AL SERVICIO LOS EQUIPOS FUNCIONALES.
3389 | monitor no censa la monitoria invasiva | por favor revisar el monitor no muestra la monitoria invasiva | 2023-10-09 11:56:10 | 2023-10-11 15:49:55 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza ajuste de pantalla. Se entrega equipo en buenas condiciones operativas.
3388 | MONITOR NO FUNCIONA | monitor presenta fallas en presion y saturacion | 2023-10-09 11:55:49 | 2023-10-11 15:26:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección funcional y visual. Se entrega equipo en buenas condiciones operativas al servicio.
3387 | MONITOR NO FUNCIONA | monitor presenta fallas en presion y saturacion | 2023-10-09 11:55:01 | 2023-10-11 15:32:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional. Se entrega equipo en buenas condiciones fisicas y operativas.
3386 | SATUARADOR no censa | saturador del cubículo 3 uci 5 no censa por favor revisar gracias | 2023-10-09 11:53:07 | 2023-10-11 15:51:29 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional del equipo y se evidencia equipo en buenas condiciones operativas.
3385 | SOLICITUD BALAS DE AIRE Y NITROGENO | SE REQUIERE UNA BALA DE AIRE MEDICINAL PARA ENDOCOPIA Y UNA BALA DE NITROGENO PARA EL CUARTO PISO | 2023-10-09 09:13:43 | 2023-11-07 12:04:48 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se atendio solicitud con ticket 3383
3384 | PULSIOXIMETRO DE MONITOR DAÑADO | PULSIOXIMETRO DEL MONITOR SE ENCUENTRA CON PINES DOBLADOS. Y CABLE EN MAL ESTADO | 2023-10-09 08:01:44 | 2023-10-11 15:39:28 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reparación de sensor, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo. Se entrega equipo en buenas condiciones fisicas y operativas.
3383 | SOLICITUD nitrogeno | solicitamos cilindro de nitrógeno para 4 piso | 2023-10-06 11:06:52 | 2023-11-01 17:25:54 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega de cilindro de nitrógeno para SOP: S/N: AEOL4153 Se recibe cilindro de nitrógeno: S/N: A4145235Y
3382 | SOLICITUD CILINDRO AIRE MEDICINAl | solicitamos cilindro de aire medicinal para endoscopia | 2023-10-06 11:05:24 | 2023-11-01 17:19:55 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | [5 empty] | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega de cilindro de aire medicinal para endoscopia: S/N: A84011379 Se recibe cilindro vacío de aire medicinal: S/N: A8400682
3381 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA NO CARGA Y PRESENTA CONSTANTE SONITO TIPO ALARMA SIN FUNCIONAMIENTO. | 2023-10-06 10:36:48 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-122 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3380 | MONITOR CUBICULO 7 DE UCI 2 NO TOMA PRESION | MONITOR CUBICULO 7 DE UCI 2 NO TOMA PRESION | 2023-10-05 12:36:49 | 2023-10-18 14:18:35 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado por correctivo, se evidencia daño en motor, se realizan lubricación de electrovalvulas, cambio de motor. se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patron y el equipo funciona correctamente. se entrega equipo en buenas condiciones fisicas y operativas.
3379 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. MEDICINA INTERNA | 2023-10-05 09:36:26 | 2023-10-18 14:24:08 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA SENSOR DE SPO2 EN MAL ESTADO, SE REALIZA CAMBIO DEL MISMO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS.
3378 | pulsionximetro no sensa | PULSIONXIMETRO NO SENSA POR FAVOR REVISAR | 2023-10-04 14:56:06 | 2023-10-11 15:34:44 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional y se evidencia saturador en buen estado. Se entrega equipo funcional.
3377 | solicitud de balas de nitrogeno,co2 y aire medicinal | se requiere dos balas de nitrogeno y una de co2 para el cuarto piso y una de aire medicinal para endoscopio primer piso | 2023-10-04 14:43:59 | 2023-11-02 07:38:33 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se entregan 2 cilindros de nitrógeno, 1 cilindro de CO2 y 1 cilindro de aire medicinal llenos para los servicios de sala de operaciones y endoscopia respectivamente: Nitrogeno (2): A92021824 - A5127523 CO2 (1) : ALND1502542 Aire medicinal (1): A92021309 Se reciben 4 cilindros vacíos: ALND1703874 - ALND1704308 - ATWE03647308 - ALND1604859
3376 | TRANSDUCTOR VOLUMENTRIO | EL TRASNDUCTOR VOLUMENTRIO DEL ECOGRAFIO VOLUSON E6 SE ENCUENTRA EMBOMBADO | 2023-10-04 12:02:07 | 2023-10-04 15:52:04 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com | [5 empty] | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN YA QUE FUE CREADA 2 VECES.
3375 | TRANSDUCTOR VOLUMENTRICO | EL TRANSDUCTOR VOLUMETRICO SE ENCUENTRA EMBOMBADO | 2023-10-04 11:59:42 |  | Diagnosticado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com | [5 empty] | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA INSPECCIÒN DEL TRANSDCUCTOR Y SE EVIDENCIA PROBABLEMENTE MEMBRANA DE TRANSDUCTOR EN MAL ESTADO POR LO QUE REQUIERE EL CAMBIO. ANTERIORMENTE, EN EL ULTIMO MMTTO PREVENTIVO SE RECOMENDÒ EL CAMBIO DEL MISMO POR LO QUE SE ESTA A LA ESPERA.
3374 | No funciona el aire acondicionado | No sale aire frio y sale agua por la rejilla | 2023-10-04 10:15:39 |  | Abierto |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | Nevera | N.I | HACEB | 46L | ANA FRANK |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
3373 | MONITOR CUB # 6 ----PRESENTA ERROR | MONITOR PRESENTA ERROR SP02 --- INCOMPATIBLE--- UCI NEUROCIRUGIA | 2023-10-03 16:08:17 | 2023-10-11 15:48:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado por correctivo, se evidencia en mal estado saturador de spo2, se realiza reparación del mismo. Se entrega equipo en buenas condiciones fisicas y operativas en el servicio.
3372 | BRAZALETE ADULTO | SOLICITO ARREGLO DE BRAZALETE ADULTO CON FUGA DE AIRE. | 2023-10-03 14:26:26 | 2023-10-03 16:31:37 | Cerrado |  | Yicela Samboni | quemadoshuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3410 | MINDRAY | PM-9000 | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES,
3371 | SATURADOR MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR DE SIGNOS, SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES | 2023-10-03 13:47:31 | 2023-10-03 16:34:22 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA INTERFAZ DE SATURACION, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES,
3370 | caida de monitos | SE ENVIA MONITOR CUANDO SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL EQUIPO DE EVIDENCIA DAÑADA LA CARCASA POR CAIDA O GOLPE | 2023-10-03 13:15:07 | 2023-10-11 15:37:30 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia carcasa fracturada. Se realiza reconstrucción de carcasa, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patron. Se entrega equipo en buenas condiciones operativas.
3369 | EKG - CUBICULO # 13 | EKG TIENE LOS CABLES PELADOS - UCI 4 | 2023-10-03 13:01:28 | 2023-10-03 16:24:04 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO DEL TALLER, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3368 | cable de ekg y de presión invasiva no funciona- Cubiculo # 7 | CABLE DE EKG Y DE PRESIÓN INVASIVA NO FUNCIONA- CUBICULO # 7- UCI CRITICO | 2023-10-03 11:01:40 | 2023-10-03 16:33:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES,
3367 | REVISAR MONITOR E INTERFASE | POR FAVOR REALIZAR REVISIÓN - UCI TRASPLANTE | 2023-10-03 10:56:43 | 2023-10-03 16:27:37 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspeccion visual y funcional donde se evidencia buen funcionamiento del equipo. se entrega equipo en buenas condiciones físicas y operativas al servicio.
3366 | monitor solo censa la linea arterial | MONITOR SOLO CENSA LA LINEA ARTERIAL PORFAVOR REVISAR GRACIAS | 2023-10-03 10:08:24 | 2023-10-03 16:24:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia modulos de inactivos en pantalla, se realiza activación de los mismos. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y operativas al servicio.
3365 | REGISTRO DE TEMPERATURA INADECUADA | El termohigrometro de la nevera de la sala de quimioterapia no regristra adecuadamente la temperatura, da cifras alteradas | 2023-10-03 08:53:59 | 2023-10-03 16:25:33 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | TERMOHIGROMETRO | TH042 |  | HTC-2 | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia sensor de temperatura externa en malas condiciones, se realiza ajuste del mismo, se entrega equipo en buenas condiciones físicas y operativas al servicio.
3364 | monitor de sinos vitales | BRAZALETE CON FUGA FAVOR REVISAR. | 2023-09-29 10:53:40 | 2023-09-29 10:55:21 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
3363 | solicitud cilindros | 2 balas de nitrogeno para el cuarto piso y una bale de aire para endoscopia | 2023-09-29 07:41:12 | 2023-11-01 16:42:41 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega de cilindros de aire medicinal y nitrógeno: - Aire medicinal: Entregados (2): A84006822 / A2011762 Recibidos (2): AEGU1102 / ATWSP07405048 - Nitrógeno: Entregados (2): A2014168 / AM368836 Recibidos (2): A92018676 / PED345369
3362 | BOMBA DE NUTRICIÓN | BOMBA ENCIENTE, APARECE ERROR EN EL SISTEMA Y LUEGO SE APAGA, SALA HUMANA | 2023-09-28 12:11:52 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3361 | cable de monitor cubiculo 2 dañado no censa | CABLE DE MONITOR CUBICULO 2 DAÑADO NO CENSA | 2023-09-28 09:51:39 | 2023-09-29 10:38:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia interfaz en malas condiciones, se realiza cambio de interfaz y se entrega equipo en buenas condiciones operativas al servicio.
3360 | pulsosimetro de uci 2 cubiculo 6 dañado no censa | PULSOSIMETRO DE UCI 2 CUBICULO 6 DAÑADO NO CENSA | 2023-09-28 09:50:12 | 2023-09-29 10:37:31 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia saturador en mal estado, se realiza cambio del mismo. Se entrega equipo en buenas condiciones operativas al servicio.
3359 | monitor del cubicilo 3 de uci 2 no censa cardiaca. | MONITOR DEL CUBICILO 3 DE UCI 2 NO CENSA CARDIACA. | 2023-09-28 09:45:47 | 2023-09-29 10:36:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado por correctivo, se evidencia modulo de EKG apagado en pantalla, se procede a realizar activación de modulo de EKG. se entrega equipo en buenas condiciones operativas.
3358 | monitor con perilla mala | Perilla de monitor de ambulancia medicalizada se encuentra fallando, reportan que se encuentra hundida y no permite su uso. | 2023-09-28 08:05:00 | 2023-09-29 10:46:42 | Cerrado |  | Karen Sofia Bustamante Villota | electromedicina@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA PERILLA EN MAL ESTADO Y MODULO DE CO2 SUELTO, SE REALIZA AJUSTE DE AMBOS SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS
3357 | BRAZALETES | SOLICITUD DE REPARACIÓN DE BRAZALETES PARA PACIENTES ADULTOS. ENFERMEROS INFORMAN QUE EL AIRE SE SALE. | 2023-09-27 15:03:37 | 2023-09-29 10:39:24 | Cerrado |  | Yicela Samboni | quemadoshuv@gmail.com | [5 empty] | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia brazaletes en mal estado, se realizan cambio de los mismos. se entregan al servicio en buen funcionamiento.
3356 | BOMBA DE INFUCION | REPARACION DE BOMBA NO REGISTRA SISTEMA PRESENTA ERROR | 2023-09-27 14:55:01 |  | Asignado |  | Yicela Samboni | quemadoshuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | QUEMADOS-3 | BAXTER | EVO IQ | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3355 | NEVERA DESCALIBRAD | EN RONDA DE SEGURIDAD SE HIZO HALLAZGO DE NEVERA DESCALIBRADA | 2023-09-27 11:27:26 | 2023-09-27 15:53:30 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com | [5 empty] | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de servicio ya que el trabajo hace parte de metrologia
3354 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA DE INDUSION NO ENCIENDE. CONSULTORIOS | 2023-09-27 10:52:54 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-96 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3353 | BOMBA DE INFUSIÓN | PRENDE PERO DISPLAY NO DA IMAGEN. CONSULTORIOS | 2023-09-27 10:49:07 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-101 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3352 | BOMBA DE INFUSIÓN | LA PINZA DEL EQUIPO DE BOMBA CLEAR LINK ESTA ATASCADA | 2023-09-27 10:47:32 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-5 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3351 | SE SOLICITA CILINDRO DE OXIDO NITRICO | Se solicita cilindro de oxido nítrico para paciente EMMA PIÑERO RODRIGUEZ registrado con NC:1191226982 | 2023-09-27 09:30:31 | 2023-10-30 16:13:29 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com | [5 empty] | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega de cilindro de oxido nítrico lleno con numero de serie: APL05118042. Se recibe cilindro de oxido nítrico vacío con numero de serie: APL05118042
3350 | dAÑO RUEDAS SILLA DE ESCRITORIO | ESTA SIN DOS RUEDAS LA SELLA DE ESCRITORIO, COLOR AZUL , YA NO SE BUEDE USAR COMO SE DEBE | 2023-09-27 08:44:19 |  | Abierto |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
3349 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR PRESENTA DAÑO EN LA PERILLA DEL MENI Y TIENE UN CONSTANTE SONIDO DE ALARMA | 2023-09-26 15:12:58 | 2023-10-03 07:40:14 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado por correctivo, se evidencia en mal estado perilla de control y electrodos de ecg por lo que se generaba la alarma. se procede a realizar cambio de perilla y cable ecg. se entrega equipo en buenas condiciones operativas al servicio.
3348 | calentador paciente se apaga luego de 30 min de uso | El calentador paciente del servicio de partos presenta falla y se apaga luego de 30 minutos de uso. | 2023-09-26 10:49:38 | 2023-09-29 10:45:02 | Cerrado |  | Karen Sofia Bustamante Villota | electromedicina@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | SIN CODIGO | COVIDIEN | WT6000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional del equipo durante 2 días donde se evidencia buen funcionamiento del mismo. Se realizan pruebas de funcionamiento en todos los modos de operación. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y operativas.
3347 | INCUBADORA SUENA ALARMA H0.1 | Incubadora presenta alarma H0.1 que se presenta luego de 10 min que la incubadora se encienda. | 2023-09-26 10:48:36 | 2023-09-29 10:44:11 | Cerrado |  | Karen Sofia Bustamante Villota | electromedicina@correohuv.gov.co |  | INCUBADORA | EMCO4585 | DAVID MEDICAL | YP-90A | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional de su sistemas eléctrico/electrónico, se evidencia buen estado de componentes, por precaución se realiza cambio de filtro hidrofóbico, se realizan pruebas de funcionamiento en todos los modos de operación y el equipo responde correctamente. Se recomienda utilizar el equipo en buenas condiciones físicas para su optimo funcionamiento ya que puede afectar el flujo de aire de la incubadora. Se entrega equipo en buenas condiciones operativas.
3346 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE DEL MONITOR, SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES | 2023-09-26 10:28:49 | 2023-09-29 10:49:00 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA BRAZALETE EN MAL ESTADO, SE REALIZA CAMBIO DEL MISMO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO.
3345 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MANGUERA DEL BRAZALETE SE ENCUENTRA FRACTURADA. CONSULTORIOS | 2023-09-26 10:19:28 | 2023-09-29 10:51:07 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA FALTA DE ACOPLE EN MANGUERA POR LO QUE SE REALIZA INSTALACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO.
3344 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR TIENE PRESENTE ALARMA, SIN ESTAR CONECTADO. | 2023-09-26 08:44:21 | 2023-09-29 10:49:54 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA MAL CONFIGURACIÓN DE ALARMAS EN TODOS LOS PARAMETROS POR LO QUE SE REALIZA AJUSTE. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS AL SERVICIO.
3343 | Videogastroscopio tiene 1 guia de luz dañada | El día 25 de septiembre se realiza revisión del videogastroscopio marca FUJIFILM, ya que se evidencia que una de las guías de luz se encuentra apagada (dañada). Se realiza reporte de la visita por parte de la empresa JOMEDICAL y se espera pronta programación de la recogida y backup del mismo equipo. | 2023-09-25 17:04:12 | 2024-05-03 09:19:23 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza diagnostico y revisión del equipo bajo las siguientes especificaciones físico-técnicas: Impermeabilidad: negativa, Guía de luz (0% Desgaste) 15%, sección de mando rayados, opacos, tapa de punta distal rayada, imagen de videocámara leve manchas, lentes guía de Luz rayado uno ausente, goma de angulación manchada, rayada, Tubo de Inserción, rayado, manchado, cilindro de succión con desgaste leve, tubo principal rayado, opaco, conector de luz desgaste profundo, opaco, conector de Video con desgaste, válvulas de irrigación con empaque desgastado, switches: opacos, rayados. se sugiere retiro del equipo por deficiencia de unos de sus lentes de guía de luz, el personal del servicio no autoriza el retiro hasta no contar con el equipo soporte. | Se realiza mantenimiento preventivo y correctivo del equipo/ adiicionalmente se instalan los siguientes repuestos los cuales se solicitaron para que el equipo se pueda colocar en funcionamiento: 1. Se instala sistema de guayas BSa, las cuales se encontraban desgatadas. 2. Se instala tensores de angulación, Los cuales se encontraban desgatados. 3. Se instala Canal de biopsia y anillo de fijación, Los cuales se cnontraban desgtados. 4. Se instala canal de aire/ agua AWT, Los cuales se cnontraban desgatados 5. Se instala Tapa punta distal, ya que estaba impactada por golpe 6. Se instala Tornillo para BSA, Ya que se encontraba desgastado 7. Se instala tornillo para ISA-OSA, ya que se encontraba desgatado 8. Se instala Goma de angulación. 9. Se instala cuerpo principal, ya que se encontraba fracturado de manera interna 10. Se instala canal de succión.
3342 | BRAZALETE DAÑADO | brazalete de presión arterial no funciona esta roto, PORFAVOR REVISAR URGENTE | 2023-09-25 11:51:06 | 2023-09-26 07:59:36 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4928 | BIOLIGHT | Q5 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de brazalete ya que presentaba fuga del mismo. se entrega equipo en optimas condiciones al servicio.
3341 | Correccion ruído nevera | Nevera de congelamiento de plasmas, que genera un ruido muy fuerte que molesta y perturba en toda el área, genera mucha molestia auditiva a las personas que se encuentran allí. y fué identificado como un riesgo auditivo para los trabajadores. | 2023-09-25 09:36:31 |  | Abierto |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | congelador | EMCO4137 | THERMO FISHER | UFP5030A | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
3340 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY | MONITOR PRESENTA FALLAS EN LA TOMA DE PRESION ARTERIAL Y EN EL SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO | 2023-09-22 14:01:41 | 2023-10-11 15:45:19 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia en mal estado modulo de presión y sensor de spo2 por lo que se procede a realizar ajuste del modulo. Requiere sensor de spo2. Se entrega equipo funcionalmente al servicio.
3339 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY | MONITOR PRESENTA FALLAS EN LA TOMA DE PRESION ARTERIAL Y EN EL SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO | 2023-09-22 14:00:49 | 2023-10-11 15:42:59 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional donde se evidencia que el equipo funciona correctamente en la toma de presión. El sensor de spo2 se encuentra en mal estado. Se recomienda realizar cambio del mismo.
3338 | SOLICITUD DE CILINDROS AIRE MEDICINAL | SE SOLICITA 1 CILINDRO DE AIRE MEDICINAL PARA EL AREA DE ENDOSCOPIA | 2023-09-22 10:29:10 | 2023-09-26 08:12:10 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com | [5 empty] | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega cilindro de aire medicinal: Se recibe cilindro vacío de aire medicinal: ALND1703874
3337 | SOLICITUD DE CILINDROS CO2 Y NITROGENO | SE SOLICITA 1 CILINDRO DE CO2 Y 1 NITROGENO PARA SALA DE OPERACIONES | 2023-09-22 10:28:00 | 2023-09-26 08:01:03 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega cilindros llenos: - CO2: A36356. - N2: A4145237 Recibidos vacíos: - CO2: A2014020 - N2: A10406
3336 | SATURADOR DAÑADO NO SENSA CUBICULO 3 ECOM4254 | SATURADOR DAÑADO NO SENSA CUBICULO 3 | 2023-09-22 10:13:04 | 2023-09-26 08:46:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4254 | BIOLIGHT | Q3 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia que presenta saturador en mal estado, se realiza cambio de saturador. se entrega equipo en buenas condiciones operativas y fisicas al servicio.
3335 | SATURADOR CON PINZA DAÑADA CUBICULOS 9 ECOM4260 | SATURADOR CON PINZA DAÑADA CUBICULOS 9 ECOM4260 | 2023-09-22 10:10:42 | 2023-09-26 08:43:25 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se evidencia en mal estado sensor de spo2, se realiza cambio de saturador y se entrega equipo en buenas condiciones al servicio.
3334 | Solicitud de cilindro de oxido nitrico | Se solicita cilindro de oxido nitrico para paciente PIÑERO RODRIGUEZ SUSEJ CPN cc. 1191226982 | 2023-09-22 08:57:19 |  | Abierto | [8 empty] | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
3333 | daño tensiometro | Tensiómetro móvil (ruedas) no insufla. | 2023-09-22 08:28:32 | 2023-09-26 08:12:23 | Cerrado |  | carolina olmedo lopez | carolopezolmedo@hotmail.com | [5 empty] | GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza cambio de brazalete, se entrega equipo en buenas condiciones operativas.
3332 | bomba de infusión- cubiculo 5 | BOMBA DE INFUSIÓN DEL CUBICULO 5--- SE PROGRAMA EL VOLUMEN TOTAL Y SE OBSERVA QUE SE DESCUENTA DE LA INFUSIÓN PERO NO PASA EL LIQUIDO- | 2023-09-21 16:56:35 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5808 | BAXTER | EVO IQ | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3331 | brazalete pediatrico chamuscado | se encuentra el brazalete chamuscado | 2023-09-21 16:29:37 | 2023-09-26 09:20:35 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE VERIFICA EL ESTADO DEL BRAZALETE Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADOS, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE PEDIATRICO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
3330 | PULSIOXIMETRO DE MONITOR | PULSIOXIMETRO DEL MONITOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. TRAUMA 2 | 2023-09-21 16:25:33 | 2023-09-26 09:04:35 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado por correctivo donde se evidencia en mal estado sensor de Spo2. se realiza cambio de saturador. se entrega equipo en buenas condiciones operativas al servicio.
3329 | PULSIOXIMETRO DE MONITOR | PULSIOXIMETRO DEL MONITOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. SALA HUMANA | 2023-09-21 16:24:01 | 2023-09-26 09:03:34 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
3328 | solicitud balas de gases medicinales | se requiere una bala de co2 y nitrogeno para el cuarto piso, una bala de aire medicinal para endoscopia | 2023-09-21 13:01:13 |  | Abierto |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL |  | otros
3327 | ARREGLO DE MONITOR | NO CENSA LA FRECUENCIA CARDIACA Y PRESION | 2023-09-21 11:17:17 | 2023-09-26 09:02:06 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3412 | MINDRAY | PM-9000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PREUBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8. SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO.
3326 | Brazalete no sensa | Brazalete de obesos no sensa presiòn arterial. Insufla su mayor capacidad pero no genera resultado. | 2023-09-21 09:47:06 | 2023-09-26 09:08:12 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5748 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA BRAZALETE. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS Y FISICAS AL SERVICIO.
3325 | daño de equipo por caida | SE observa fractira de una de las esquinas del equipo y daño de la pantalla, se torno parcialmente oscura | 2023-09-20 15:18:18 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-13 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3324 | daño del equipo | se encuentra bomba con daño de la pantalla por caida, muestra el letrero "guia de carga , cargar equipo dentro de la puerta" , este letrero no desaparece n i tampoco se deja apagar | 2023-09-20 15:16:09 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA ADULTO-13 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3323 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE DEL MONITOR PRESENTA FUGA. | 2023-09-20 11:03:51 | 2023-09-21 11:30:48 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia accesorio en mal estado, se realiza cambio de accesorio, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3322 | CABLE DE INVASIVA NO CENSA UCI-2 CUBICULO 2 | CABLE DE INVASIVA NO CENSA UCI-2 CUBICULO 2 | 2023-09-20 09:26:40 | 2023-09-21 10:40:55 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4049 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se realiza verificación de funcionamiento y se evidencia que se encuentra en buen estado
3321 | Solicitud de cilindro de oxido nitrico | Se locita cilindro de oxido nitrico para paciente PIÑERO RODRIGUEZ EMA SUSEJ, del servicio de UCI PEDIATRICA (CIPAF) | 2023-09-20 07:44:45 |  | Abierto | [8 empty] | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
3320 | DESFIBRILADOR | presenta daño en el boton de la descarga | 2023-09-20 07:42:21 | 2023-09-29 10:43:12 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA REPARACION DE PULSADORES YA QUE PRESENTABAN FRACTURA INTERNA, SE ENTRAG EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO
3319 | fuga de aire | El brazalete presenta fuga de aire impidiendo el monitoreo de presión arterial. | 2023-09-19 14:58:17 | 2023-09-21 11:29:41 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5750 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia accesorio en mal estado, se realiza cambio de accesorio, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3318 | MONITOREO INADECUADO | El dispositivo no sensa presión arterial la cantidad de veces requerida (cada 30 minutos) a pesar de la configuración para el monitoreo durante 24 horas. Siendo instalado en el periodo de tiempo de 8:00 am a 2:00 pm con un senso de 2 presiones durante el mismo. | 2023-09-19 14:57:16 | 2023-09-26 09:12:37 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5631 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN FUNCIONAL DE MANERA CORRECTA.
3317 | CILINDRO NITROGENO | SE SOLICITA CILINDRO DE NITROGENO PARA REFRIGERACIÓN | 2023-09-19 10:00:36 | 2023-11-01 15:23:08 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com | [5 empty] | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega cilindro lleno nitrógeno S/N: A5126859 Se recibe cilindro vacío nitrógeno S/N: AOK4021039
3316 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | no esta sensando la sturacion correctamente | 2023-09-18 14:24:55 | 2023-09-19 10:52:41 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia accesorio en mal estado, se realiza cambio de accesorio, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3315 | cable ekg-cubiculo # 17 | CABLE EKG ESTA DAÑADO (PELADO) Y PASANDO CORRIENTE A LA PACIENTE | 2023-09-18 11:05:15 | 2023-09-19 10:49:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4815 | BIOLIGHT | Q5 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia accesorio en mal estado, se realiza cambio de accesorio, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3314 | CABLE EKG DAÑADO | EKG NO FUNCIONA PORFAVOR REVISAR | 2023-09-18 11:02:20 | 2023-09-26 09:23:37 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia accesorio en mal estado, se realiza cambio de accesorio, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3313 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT 8000 | MONITOR CON SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO , DAÑADOS . NO CENSA . | 2023-09-15 13:44:01 | 2024-01-17 15:25:13 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se espera orden de compra para realizar cambio de sensor de spo2. | SE REALIZA INSTALACIÒN DE SENSOR DE SPO2 Y ENTREGA DE BRAZALETES NUEVOS NEONATALES.
3312 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT 8000 | MONITOR CON SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO , DAÑADOS . NO CENSA . | 2023-09-15 13:43:10 | 2024-01-17 15:32:43 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se espera orden de compra para realizar cambio de sensor de spo2. | SE REALIZA INSTALACIÒN DE SENSOR DE SPO2
3311 | MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT 8000 | MONITOR CON SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO , DAÑADOS . NO CENSA . | 2023-09-15 13:41:56 | 2024-01-17 15:32:00 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se espera orden de compra para realizar cambio de sensor de spo2. | SE REALIZA INSTALACIÒN DE SENSOR DE SPO2.
3310 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY | MONITOR CON SENSOR E INTERFASE DE SATURACION DE OXIGENO , DAÑADOS . NO CENSA . | 2023-09-15 13:39:12 | 2024-06-04 16:56:14 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se espera orden de compra para realizar cambio de sensor de spo2. | Se cierra orden de trabajo ya que el equipo se encuentra con sensor spo2pediatrico funcionando, correctamente.
3309 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | LAMPARA CON VARIOS BOMBILLOS QUEMADOS | 2023-09-15 13:36:01 | 2025-05-12 09:11:38 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | EMCO3562 | CHOONGWAE | CHS-PU34 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se espera orden de compra para realizar cambio de bombillos. | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
3308 | INCUBADORA ATOM | SE OBSERVA DIFICULTAD EN EL PEDESTAL PARA SUBIR Y BAJAR LA INCUBADORA . | 2023-09-15 13:32:03 | 2023-10-30 15:33:24 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se verifica y comprueba el mal funcionamiento del equipo, efectivamente no eleva ni baja el nivel de la incubadora, se procede a revisar y se confirma que el motor, el cual cuenta con tornillo sin fin, no realiza su tarea, se hace el ajuste, se comprueba que tambien fallan los reles de la caja de control, se hace el cambio y el equipo funciona correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
3307 | termohigrometro | calibración termohigrometro vencida | 2023-09-15 13:17:37 | 2023-09-21 10:45:26 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com | [5 empty] | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Orden de trabajo correspondiente a metrologia
3306 | termohigrometro | calibrar termohigometro vencida calibración | 2023-09-15 13:12:51 | 2023-09-21 10:46:03 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com | [5 empty] | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Orden de trabajo correspondiente a metrologia
3305 | PRUEBA CILINDRO 2 | PRUEBA DE SOLICITUD DE CILINDROS | 2023-09-15 11:41:04 | 2023-11-02 14:13:32 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | Mantenimiento biomedico |  | ESTO ES UNA PRUEBA DE SOLICITUD DE CILINDROS DE GAS MEDICINAL
3304 | prueba cilindro | prueba de cilindro de aire medicinal | 2023-09-15 10:08:47 | 2023-09-15 10:45:06 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | ticket de prueba
3303 | monitor de signos vitales | SE REQUIERE HACER CAMBIO DEL CABLE ECG DEL MONITOR YA QUE EL QUE TIENE ESTA PRESENTANDO FALLAS | 2023-09-15 09:27:55 | 2023-09-19 10:51:44 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3302 | SOLICITUD CILINDRO AIRE MEDICINAL | SE REQUIERE UNA BALA DE AIRE MEDICINAL PARA ENDOSCOPIA | 2023-09-15 09:11:39 |  | Abierto |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | [5 empty] | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
3301 | MONITOREO INADECUADO | El dispositivo no sensa presión arterial la cantidad de veces requerida (cada 30 minutos) a pesar de la configuración para el monitoreo durante 24 horas. | 2023-09-15 08:24:59 | 2023-09-26 09:11:49 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5743 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN FUNCIONAL DE MANERA CORRECTA.
3300 | MONITOREO INADECUADO | El dispositivo no sensa presión arterial la cantidad de veces requerida (cada 30 minutos) a pesar de la configuración para el monitoreo durante 24 horas. | 2023-09-15 08:24:30 | 2023-09-21 11:28:26 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5745 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se toman pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3299 | MONITOREO INADECUADO | El dispositivo sensa presión arterial unicamente cuatro veces a pesar de la configuración para el monitoreo durante 24 horas. Siendo el senso adecuado cada 30 minutos. | 2023-09-15 08:18:35 | 2023-09-26 09:11:01 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5743 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN FUNCIONAL DE MANERA CORRECTA.
3298 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO LE FUNSIONA EL SATURADOR, MEDICINTA INTERNA URGENCIAS | 2023-09-15 07:54:01 | 2023-09-19 15:26:28 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSORES SPO2, REALIZA CAMBIO DE PUERTO SPO2 DEL MONITOR YA QUE SE QUEBRARON LOS PINES EN EL PUERTO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3297 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES CUENTA CON ACCESORIOS | 2023-09-14 11:43:32 | 2023-09-14 11:44:53 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4670 | BIOCARE | IM-15 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR FALTA DE REPUESTOS, SE INSTALAN ACCESORIOS (CABLE ECG, SENSOR SPO2, SENSOR DE TEMPERATURA, INTERFAZ IBP, MANGUERAY BRAZALETE), SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3296 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO INSUFLA, FAVOR REVISAR | 2023-09-14 11:42:58 | 2023-09-14 11:45:54 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR DAÑO EN LA BOMBA DE PRESION, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA, SE INSTALA BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3295 | TERMOMETRO dañado | termómetro no funciona por favor revisar | 2023-09-14 09:54:04 | 2023-09-15 15:55:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA ACCESORIO EN MALAS CONDICIONES, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3294 | CABLE EKG DAÑADO | cable ekg se encuentra deteriorado por favor revisar | 2023-09-14 09:52:53 | 2023-09-15 15:57:31 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA ACCESORIO EN MALAS CONDICIONES, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3293 | oftalmoscopio de pared no funciona | oftalmoscopio de pared, con referencia de UNIVALLE no funciona. | 2023-09-13 15:11:00 | 2023-09-14 11:15:05 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA CAPACITACION DEL USO AL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE EL EQUIPO. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL
3292 | CAMA ELECTROMECANICA | PERESENTA FALLAS EN LA BATERIA, URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 2023-09-13 13:29:44 | 2023-09-13 15:44:19 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5458 | MUBI | QUAXAR ESSENTIAL | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CIERRE DE ORDEN YA QUE ESTE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LO REALIZA LA PARTE INDUSTRIAL.
3291 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS SE ENCUENTRA CON MALA CALIBRACIÓN, NO MARCA TENSION ARTERIAL Y SATURACIÓN | 2023-09-13 10:35:34 | 2023-09-14 11:23:25 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MAL POSICIONAMEINTO DEL SENSOR SPO2, IMPIDIENDO EL COPRRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE REALIZA AJUSTE DEL SENSOR, EQUIPOP FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BRAZALETE, EQUIPO OPERA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3290 | equipo de organos no enciende | equipo de organos del consultorio 1 no enciende no funciona. | 2023-09-13 10:06:33 | 2023-09-14 11:18:21 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4660 | WELCH ALLYN | GS777 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MALA CONEXION DE LOS CABLES HELICOIDALES EN LOS SENSORES OPTICOS, SE ACOMODAN CORRECTAMNETE, SE REALIZA LA CAPACITACION DEL USO ADECUADO DEL EQUIPO, SE PRUEBAN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3289 | fronto luz no enciende, no funciona | Fronto luz con denominación EMC04478, no funciona no enciende. | 2023-09-13 10:04:12 | 2023-09-14 11:22:27 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MAL CONEXION DEL CABLE DE LA BATERIA AL FORNTOLUZ, SE REZALIZA AJUSTE DE CONEXION. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3288 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO ESTA TOMANDO LA PRESION CORRECTAMENTE, TRIAGE URGENCIAS | 2023-09-13 09:35:52 | 2026-02-24 07:56:26 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | EQUIPO QUEDA EN EL TALLER PARA REVISION, DEBIDO QUE LA TOMA DE NIBP, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
3287 | MONITOR DE SIGNOS VITALES REQUIERE CABLE ECG | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE EVIDENCIO QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO CUENTA CON ACCESORIO CABLE ECG. | 2023-09-12 09:40:53 | 2023-09-14 16:07:58 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSTALACION DEL ACCESORIO FALTANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS. EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3286 | MONITOR DE SIGNOS VITALES REQUIERE CABLE ECG | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE EVIDENCIO QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO CUENTA CON ACCESORIO CABLE ECG. | 2023-09-12 09:37:05 | 2023-09-14 16:09:23 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSTALACION DEL ACCESORIO FALTANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS. EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3285 | MONITOR REQUIERE CABLE ECG | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE EVIDENCIO QUE EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO CUENTA CON ACCESORIO CABLE ECG. | 2023-09-12 09:35:09 | 2023-09-14 16:09:32 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSTALACION DEL ACCESORIO FALTANTE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS. EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3284 | photopher consultorio 7 | photopher del consultorio 7 tiene la perillas desajustadas no funciona adecuadamente. | 2023-09-11 14:53:40 | 2023-09-14 11:13:15 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FOROPTERO | SIN CODIGO | AMERICAN OPTICAL | 11320 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZAN AJUSTE DE LAS PERILLAS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3283 | Tensiometro manual | Tensiómetro manual fallando, se le sale el aire por un lado de la bomba insufladora. | 2023-09-11 14:36:07 | 2023-09-14 11:11:40 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO MANUAL | 862422 | SPHYMOMANOMETER |  | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE PERA Y VALVULA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3282 | falla sensor de flujo maquina de anestesia | se informa que el sensor de flujo de la maquina de anestesia esta fallando ya que aveces no pasa las pruebas de calibracion | 2023-09-11 11:21:20 | 2024-06-14 14:10:32 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo cambio de sensor de flujo reportado con ticket #4512
3281 | SOLICITUD CILINDRO CO2 | Se requiere cambio de 2 cilindros de CO2 para sala de operaciones | 2023-09-11 11:04:31 | 2023-09-11 10:56:33 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GASES MEDICINALES (MESSER) | otros |  | Se entrega un cilindro de CO2 y se bajan de sala de operaciones 2 Cilindros de Co2
3280 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PRESENTA DAÑO EN LA MANGUERA, SE LE ESCAPA EL AIRE | 2023-09-11 10:51:17 | 2023-09-14 11:04:37 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS CON EL EQUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL AL SERVICIO
3279 | ventilador neumovent neonatal | no pasa las pruebas, se verifica circuito y no deja continuar | 2023-09-11 10:41:13 |  | Abierto |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3447 | NEUMOVENT | GRAPHNET | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
3278 | ventilador neumovent neonatal | perdida de peep, registrafda por alarma en el momento de conectar el paciente | 2023-09-11 10:38:20 | 2024-02-07 10:13:29 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE REALIZA PRUEBAS CON EL EQUIPO PATRÓN, EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE REALIZA DEJA CICLANDO DURANTE TODO EL DÍA EL EQUIPO, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3277 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | FAVOR REVISAR MONITOR, NO SIRVE SENSOR SPO2 | 2023-09-11 10:33:01 | 2023-09-11 10:35:41 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5531 | EDAN | IM-50 | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA SENSOR PSO2 DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIAMS CONDICIONES.
3276 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales tiene fuga entre el cable y el brazalete | 2023-09-08 10:49:27 | 2023-09-14 11:10:39 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA SE ENTREGA EQUIPOEN BUENAS CONDICIONES OPERATIVO AL SERVICIO
3275 | doppler fetal | Doppler fetal que no censa la toma de feto cardia | 2023-09-08 07:37:06 | 2023-09-11 14:46:58 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5509 | EDAN | SONOTRAX Basic A | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL TRANSDUCTOR POR LO QUE SE PROCEDE A REPARAR. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS AL SERVICIO.
3274 | ELECTROCARDIOGRAFO | ESTA PRESENTANDO FALLAS EN EL CONECTOR DE PINES QUE HICIERON CAMBIO EN LA MAÑANA, EN LA LECTURA EL D2 NO LO MARCA | 2023-09-06 17:00:33 | 2023-09-11 10:40:58 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE EVIDENCIA PUERTO SERIAL DE CONEXION DEL CABLE ECG SUELTO Y TACTIL GOLPEADO, SE REALIZA REPARACION DEL PUERTO SERIAL, SE CAMBIA TACTIL DEL EQUIPO, SE ARMA EL EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE SATISFACTORIAMENTE, SE REALIZAN CAMBIO DE ELECTRODOS SUCCIÓN. SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
3273 | Queratometro descalibrado, funciona inadecuadamente | Queratometro descalibrado funciona inadecuadamente. | 2023-09-06 16:18:49 | 2024-06-14 15:14:00 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se verifico funcionamiento, se realizo ajuste y el equipo responde correctamente; junto con el personal clínico que utiliza el equipo se verifica la entrega del equipo en optimas condiciones
3272 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | monitor que no censa la precion | 2023-09-06 09:57:09 | 2023-09-11 09:36:33 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5540 | EDAN | IM-50 | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia electro-valvulas pegadas, se realiza despegue, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3271 | MONITOR NO SENSA LA PRESION NO INVASIVA | MONITOR NO SENSA LA PRESION NO INVASIVA | 2023-09-05 16:13:14 | 2023-09-14 11:27:07 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4816 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia electro-valvulas pegadas, se realiza despegue de electro-valvulas, se vuelven a tomar pruebas de funcionamiento, equipo no responde correctamente. equipo queda fuera de servicio hasta la compra de electro-vaulvulas, se pone monitor de signos vitales de contigencia identificado con la serie 7C5AAIM-001 | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR FALTA DE REPUESTOS, SE INSTALAN ACCESORIOS (CABLE ECG, SENSOR SPO2, SENSOR DE TEMPERATURA, INTERFAZ IBP, MANGUERAY BRAZALETE), SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3270 | fronto luz no enciende, no funciona | frontoluz no enciende, no funciona | 2023-09-05 13:42:52 | 2023-09-11 09:29:11 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4477 |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia cables fracturados en el puerto de conexión con batería y en la mitad de cable de conexión, se sueldan componentes, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3269 | fronto luz no enciende, no funciona | frontoluz no enciende, no funciona | 2023-09-05 13:40:44 | 2023-09-11 09:35:15 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO5593 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia cables fracturados en el puerto de conexión con batería y en la mitad de cable de conexión, se sueldan componentes, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3268 | nevera de medicamentos | nevera de medicamentos no cierra bien termómetro reporta 36.6 c | 2023-09-05 09:59:43 | 2023-09-05 11:59:51 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | [5 empty] | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se cierra orden de trabajo ya que este equipo corresponde a la parte de refrigeración
3267 | monitor de signos vitales | CABLE PULSIOXIMETRO NO CENSA CABLE TENSIÓN ARTERIAL ADAPTADOR NO EMPATA | 2023-09-05 09:45:30 | 2023-09-05 11:51:35 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 Y CAMBIO DE BATERIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO,
3266 | monitor de signos vitales | CABLE DE PULSIOXÍMETRO PINZA DAÑADA | 2023-09-05 09:43:03 | 2023-09-05 11:48:31 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 Y CAMBIO DE BATERIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO,
3265 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO SENSA LA PRESION, ARROJA DATOS ERRONEOS. | 2023-09-05 07:45:01 | 2023-09-05 12:02:58 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que este equipo fue reportado el día anterior por orden física y se soluciona ese mismo dia (O.T.#3263), se reviso equipo en el dia de hoy y esta funcionando correctamente
3264 | monitor de signos vitales | EL BRAZALETE NO TOMA LA PRESIÓN NO SE VE REFLEJADO EN EL MONITOR, FAVOR REVISAR | 2023-09-04 15:40:34 | 2023-09-04 15:43:59 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN (PROSIM 8), EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3263 | monitor de signos vitales | TENSIOMETRO CON FUGA DE AIRE, FAVOR REVISAR | 2023-09-04 14:26:33 | 2023-09-04 15:41:44 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN (PROSIM 8), EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3262 | DIFICULTAD PARA REALIZAR EL DOPPLER | NO CAPTA EL DOPPLER FETAL AL REALIZAR EL DOPPLER | 2023-09-04 09:58:58 | 2023-09-26 08:10:19 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional y se evidencia que el equipo funciona correctamente. El transductor presenta en algunos casos problemas por lo que se recomienda realizar cambio para su optimo funcionamiento.
3261 | Pieza de alta odontologia | pieza de alta velocidad a la que al ponerle la fresa no gira | 2023-09-04 08:45:15 | 2023-09-11 09:34:26 | Cerrado |  | odontologia huv | odontohuv@hotmail.com | [5 empty] | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA Y EL EQUIPO PRESENTA EVIDENTE ATASCAMIENTO DE LA PIEZA, SE LUBRICA LA PIEZA CON LUBRICANTE ESPECIAL, SE HACEN PRUEBAS Y SE RUEDA LA PIEZA PARA AFLOJAR LA FRESA, EFECTIVAMENTE, LA FRESA VUELVE A CUMPLIR CON SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, ANEXO, SE EVIDENCIA MAL POSICIONAMEINTO DE LAS PIEZAS DE ALTA Y BAJA; NUEVAMENTE SE HACE CONSTANCIA DEL CORRECTO USO
3260 | daño de termohigometro | no funciona, no prende y tiene surfactado los puntos de conctacto con las baterias | 2023-09-04 08:20:15 | 2023-09-12 10:08:26 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | TERMOHIGROMETRO | TH048 | KTJ | TA218D | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo es dado de baja por mal funcionamiento de la tarjeta principal quemada, no es posible reparar, se espera reposición de termohigrometro al servicio
3259 | EKG DEL CUBICULO # 7 - SALA UCI 5 | EKG DEL CUBICULO # 7 -NO ESTA FUNCIONANDO | 2023-09-04 08:14:47 | 2023-09-04 14:19:14 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE INDICA A LA JEFE CAMBIAR LA POSICION DE LOS ELECTROS, SE TOMAN SIGNOS, SE EVIDENCIA BUEN TRAZADO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3258 | MONITOR CUBICULO # 1 - SALA UCI 5 | MONITOR DEL CUBICULO # 1 LA BATERIA NO CARGA | 2023-09-04 08:13:49 | 2023-09-04 14:18:24 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO , SE EVIDENCIA QUE LAS BATERIAS YA CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, SE REALIZA CAMBIO E INSTALACIÓN DE DOS BATERIAS, SE INDICA AL SERVICIO DEJAR CARGANDO EL MONITOR DURANTE 24h PARA LA CARGA COMPLETA DE LAS BATERIAS
3257 | perdida de accesorio equipo de urodinamia | perdida de cable para electromiografía del equipo de de urodinamia, sin el cual es imposible realizar urodinamias en pacientes con vejiga neurogenica, por lo que se solicita respetuosamente revisión y gestión para consecución. | 2023-09-01 14:29:23 |  | Diagnosticado |  | Alejandra ospina Mondragon | alejandra447981@hotmail.com |  | Equipo de urodinamia | EMCO4006 | MEDWARE | Ecud compact plus | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON LOS ELECTRODOS, SE REALIZA BUSQUEDA Y COMPRA DE ACCESORISO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO
3256 | Caida de un atril | partido extremo inferior izquierdo delantero de la carcaza por caida desde atril en la habitación 607 | 2023-08-31 15:55:49 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-3 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3255 | mantenimiento requerido | El ventilador marca Neumovent, presenta la alarma "AVISO DE MANTENIMIENTO" debido a que se cumplieron las 5000 horas de uso. | 2023-08-31 08:34:54 | 2026-02-13 09:03:07 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4157 | Neumovent | Advance | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que en el ultimo preventivo equipo esta funcional.
3254 | saturador monitor 115 | el saturador de la movil 115 no censa | 2023-08-31 07:26:56 | 2023-09-01 15:45:31 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÒN VISUAL Y FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA EN MAL ESTADO SENSOR DE SPO2. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS AL SERVICIO.
3253 | queratometro no funciona | Queratometo EMC01794 se le quemo el bombillo, no enciende. | 2023-08-30 16:37:27 | 2024-06-04 15:23:40 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BOMBILLOS QUEMADOS, SE ESPERA LLEGADA DE REPUESTOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO, EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO | Se realizo instalación de nuevos bombillos, se verifico el funcionamiento, del equipo. Equipo opera correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3252 | monitor no muestra curva de linea arterial , sistema lento | MONITOR NO MUESTRA CURVA DE LINEA ARTERIAL , SISTEMA LENTO | 2023-08-30 15:36:28 | 2023-09-01 16:07:34 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA ACCESORIO IBP, SE EVIDENCIA CABLE EXTENSION IBP PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (POSIM 8), EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE TOMA AL PACIENTE Y PIDE NUEVAMENTE CABLIBRACION, SE REALIZA CAMBIO DE MONITOR Y DE ACCESORIOS, SE VUELVEN A TOMAR PRUEBAS CON EL EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE RECOMIENDA AL SERVICIO REALIZAR CAMBIO DE TRANSDUCTOR.
3251 | monitor de TRANSPORTE | monitor de transporte que por mas que esta cargado en el momento del trasporte se apaga | 2023-08-30 12:12:20 | 2023-08-31 09:43:42 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BATERIA DAÑADA, SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA, SE DEJA CARGANDO 24H CARGANDO, SE REVISA AL DIA SIGUIENTE Y EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE
3250 | SENSOR SPO2 DEL MONITOR MALO | Se evidencia que el sensor de saturacion esta dañado, no da luz el sensor cuando es conectado al equipo, se revisa pines y no hay ninguno partido o dentro del monitor. El equipo esta en cubiculo 8 de consultorios criticos. | 2023-08-30 11:43:31 | 2023-08-31 09:39:22 | Cerrado |  | Karen Sofia Bustamante Villota | electromedicina@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA SENSOR DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3249 | ventilador neonatal | ventilador deja de ciclar cuando se programan los parametros y se conecta al paciente | 2023-08-30 10:26:59 | 2023-09-01 15:48:40 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | VENTILADOR NEONATAL | EMCO4950 | SLE | 6000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA ALARMAS, EQUIPO NO PRESENTA NINGUNA ALARMA POR FALLAS DE BATERIA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN MODO PSV Y CMV, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3248 | respirador fuera de calibracion | VENTILADOR NO PASA PRUEBAS PORQUE TIENE ESTE LETRERO DE FUERA DE CALIBRACION. | 2023-08-30 09:30:31 | 2023-09-01 15:47:46 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | VENTILADOR NEONATAL | EMCO5994 | SLE | 6000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO Y DE O2, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN MODO PSV Y CMV, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA QUE CUANDO REALICEN LA CALIBRACION DEL SENSOR DE FLUJO, EL CABLE SIEMPRE DEBE DE ESTAR APUNTANDO HACIA ARRIBA PARA EVITAR QUE EL SENSOR S DAÑE POR LA HUMEDAD
3247 | desfibrilador bateria baja | desfibrilador, que apesar de ser conectado aparace con aviso de bateria baja | 2023-08-30 08:49:13 | 2023-09-01 15:44:41 | Cerrado |  | hemodinamia | jefehemodinamiahuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO4755 | MINDRAY | BENEHEART D3 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA BATERIA MAL UBICADA. SE REALIZA CORRECTA INSTALACIÓN DE LA MISMA PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS AL SERVICIO
3246 | ARREGLO DE MONITOR | CUANDO SE TOMA PRESION DA ALTAS PRESIONES | 2023-08-30 07:48:43 | 2023-08-31 09:41:30 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5537 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE PRUEBAN TODOS LOS MÓDULOS ACTIVADOS CON EL EQUIPO PATRÓN, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3245 | ARREGLO DE MONITOR | CUANDO SE TOMA PRESION DA PRESIONES ALTAS | 2023-08-30 07:47:20 | 2023-08-31 09:40:28 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5533 | EDAN | IM-50 | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE PRUEBAN TODOS LOS MÓDULOS ACTIVADOS CON EL EQUIPO PATRÓN, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3244 | Fallas en el videoprocesador del servicio de endoscopia | Reportan en el servicio fallas del equipo en colores de la imagen, reportan imagen borrosa y oscura | 2023-08-29 15:48:11 | 2023-09-25 14:20:18 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | EPX-2500 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza verificación por parte del laboratorio, física e inspección general del procesador sin evidenciar falla reportada. Luego de realizar el seguimiento operativo no se evidencia la falla reportada, sin embargo se realizara mantenimiento preventivo y correctivo, de presentar nuevamente la falla será necesario el retiro del procesador nuevamente junto con los endoscopios. Se habilita funcionamiento de puerto de teclado ya que se encontraba en mal estado. | Se realiza inspección general del equipo el día 18 de Septiembre de 2023, en donde, no se evidencia la falla reportada. Se realizan diferentes pruebas de funcionamiento y se realiza mantenimiento preventivo del equipo. Se realiza instalación del equipo en sitio el día 25 de Septiembre, se realizan pruebas funcionales del equipo y se verifica que se encuentra en buen estado. Se realiza entrega del equipo en el servicio de manera funcional.
3243 | PACIENTE DAÑA cable del termometro | PACIENTE DAÑA CABLE DEL TERMOMETRO PORFAVOR REVISAR GRACIAS | 2023-08-29 15:14:39 | 2023-08-31 09:42:54 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL ACRILICO DE LA PANTALLA QUE PROTEJE LOS LEDS Y LAS TARJHETAS ESTAN QUEBRADOS, SE ESPERA LLEGADA DE REPUESTO PARA EL FUNCIONAMEINTO CORRECTO DEL EQUIPO | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3242 | MONITOR TOMA PRESIONES ALTAS | Se realiza revisiòn de monitor y se encuentra que esta presentando valores de presiòn màs altos de los entregados. | 2023-08-29 10:13:13 | 2023-08-29 13:31:47 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión de monitor y se observa que esta configurado en cmHg, se modifica la configuración del monitor, se realizan pruebas y se entrega equipo en correcto funcionamiento.
3241 | cable y pinza de pulsoximetria no sensan | CABLE Y PINZA DE PULSOXIMETRIA NO SENSAN | 2023-08-28 17:01:38 | 2023-08-29 09:51:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA ACCESORIO DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3240 | arreglo de saturador y brazalete | cuando se toma la presión de la paciente sale presiones altas | 2023-08-28 15:48:30 | 2023-08-31 09:37:11 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5535 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE PRUEBAN TODOS LOS MÓDULOS ACTIVADOS CON EL EQUIPO PATRÓN, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3239 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS NO TIENE CABLE DE ELECTRODOS PARA MONITORIZAR | 2023-08-28 14:54:01 | 2023-08-29 09:47:52 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO NO CUENTA CON CABLE DE PODER, CABLE ECG, MANGUERA NIBP, BRAZALETE, Y CABLE DE TEMPERATURA , SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3238 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS SE ENCUENTRA SIN BRAZALETE | 2023-08-28 14:50:42 | 2023-08-29 09:49:19 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL TICKET 3239 ES EL MISMO MONITOR Y SE LE INSTALARON TODOS LOS ACCESORIOS
3237 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS SE ENCUENTRA SIN BRAZALETE | 2023-08-28 14:50:21 | 2023-08-29 09:44:46 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3236 | brazalete dañado | BRAZALETE CON MANGUERA DAÑADA- CUBICULO 12B-*--UCI 4 | 2023-08-28 14:25:12 | 2023-08-29 09:56:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4933 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, POR CORRECTIVO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES
3235 | daño del pulsoximetro digital | pulsoximetro con la pantalla partida debido a caida | 2023-08-28 14:08:21 | 2026-02-24 07:57:28 | Cerrado |  | Brigithe Baena | homecarehuv@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO4353 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | ATENCION DOMICILIARIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL ACRILICO DE LA PANTALLA QUE PROTEJE LOS LEDS Y LAS TARJHETAS ESTAN QUEBRADOS, SE ESPERA LLEGADA DE REPUESTO PARA EL FUNCIONAMEINTO CORRECTO DEL EQUIPO | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
3234 | BLOQUEO DE CAMA UCI 2 | REPORTAN QUE POSTERIOR A LA DESINFECCIÓN EL 9 DE AGOSTO QUE, POSTERIOR A LA DESINFECCIÓN DEL CUBICULO 2 SE ENCUENTRA BLOQUEADA LA CAMA EMCO4406 | 2023-08-28 13:44:43 |  | Abierto |  | Maria Camila Gonzalez Ojeda | tecnovigilancia@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4406 | STRYKER | SV2 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
3233 | MONITOR DEL CUBICULO 3 DAÑADO UCI-2 | MONITOR DEL CUBICULO 3 DAÑADO UCI-2 | 2023-08-28 09:33:13 | 2023-08-29 10:04:16 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA OCLUSIÓN EN MANGUERA DEL BRAZALETE. SE REALIZA CORTE DE MANGUERA. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3232 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR PRESENTA BARAZALETE EN MALAS CONDICIONES - TRIAGE | 2023-08-28 09:12:23 | 2023-08-29 10:02:34 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se retira equipo para correctivo | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA OCLUSIÓN EN MANGUERA DE SPO2. SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS AL SERVICIO.
3231 | AL REALIZAR LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL NO LA TOMA | NO ESTA DEJANDO TOMAR LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL, SE DETINE EL DOPPLER PULSADO Y SE REINICIA | 2023-08-28 08:43:59 | 2023-09-01 15:50:57 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA DIAGNOSTICO DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE PARA LA TOMA DE EXAMEN, PRESENTA FALLAS INTERMITENTES EN TRASADO DE FRECUENCIA, POSIBLEMENTE BOTTON DE PW SE ENCUENTRE EN MAL CONTACTO. SE DEBE REALIZAR APERTURA DE MODULO DE TECLADO PARA REALIZAR INSPECCIÓN FUNCIONAL Y VISUAL. | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN MODULO DE TECLADO, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR CAMBIO DE MODULO PARA SU REPARACIÓN Y FALLA EN MODULO DE MOUSE. SE REALIZA LIMPIEZA DE TECLADO, INSTALACIÓN DE MODULO DE MOUSE, CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO.
3230 | Nevera portátil tanos N° 4 | Nevera Tanos N° 4 registrando valores de temperatura superiores a 25 °C | 2023-08-28 07:50:03 | 2023-09-11 09:24:41 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se realiza revisión del equipo, se cambia programación del datalogger, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3229 | Falla tensiometro digital | Tensiómetro digital falla en toma de presión diástolica | 2023-08-25 09:32:57 | 2023-08-29 09:58:20 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4807 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA EQUIPO EN BUEN ESTADO FUNCIONAL, SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRÓN PROSIM 8. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS.
3228 | ELECTROCARDIÓGRAFO | REVISIÓN DEL ELECTROCARDIÓGRAFO, NO FUNCIONA | 2023-08-25 09:15:05 | 2023-08-25 09:17:17 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE RECOMIENDA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL USO DEL EQUIPO.
3227 | MONITOR DE TRASPORTE UCI CARDIO | MONITOR DE TRASPORTE UCI CARDIO MANGUERA NO INVASIVA DAÑADA | 2023-08-25 07:43:54 | 2023-08-25 09:08:54 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5155 | COMEN | STAR 8000E | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO NO CUENTA CON MANGUERA NIBP. SE INSTALA MANGUERA NIBP. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3226 | SATURADOR NO CENSA | SATURADOR NO CENSA CUBICULO 6 UCI CARDIO | 2023-08-25 07:41:44 | 2023-08-25 09:10:24 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. SENSOR SPO2 SE ENCUENTRA DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3225 | arreglo de lampara | SE EVIDENCIA EL DESCABEZAMIENTO DE LA LAMPARA EN CONSULTORIO | 2023-08-24 16:07:14 | 2023-08-25 09:03:47 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5714 | WelchAllyn | GS 300 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO DONDE SE EVIDENCIA QUE PRESENTA FRACTURA EN SOPORTE DE CUELLO, POR LO QUE FUE NECESARIO REALIZAR REPARACIÓN Y AJUSTE DE PRISIONERO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO.
3224 | PROYECTOR DE OFTALMOLOGIA | FALTA INTENSIDAD DEL BOMBILLO DEL PROYECTOR | 2023-08-24 15:21:16 | 2023-08-31 09:46:01 | Cerrado |  | andrea osorio | andreaosoriolara474@gmail.com |  | PROYECTOR | EMCO2868 | CARL ZEISS | SZP350 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO, SE ENCUENTRA CONTROL DAÑADO, SE REALIZA REPARACION DEL CONTROL, SE SUELDAN SUS COMPONENTES, SE POSICIONA PLACA METALICA PARA POSICIONAL BIEN LAS BATERIAS, SE PRUEBA CONTROL. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE
3223 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PACIENTE DEJA CAER MONITOR DE SIGNOS, PRESENTA FALLAS EN EL DISPLAY | 2023-08-24 14:51:31 | 2023-08-25 09:06:00 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA DESAJUSTE DE CARCASA. SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON CON EL FIN DE VERIFICAR SU USO ADECUADO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS EN EL SERVICIO. SE RECOMIENDA TENER MUCHO CUIDADO CON LOS PACIENTES A LA HORA DE REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD CON EL EQUIPO CON EL FIN DE EVITAR ESTOS EVENTOS.
3222 | monitor blt 8000 con sensor dañado | SENSOR DE OXIMETRIA QUE PRESENTA FALLAS , LUZ INTERMITENTE , Y NO CENSA ADECUADAMENTE LA SATURACIÓN DEL PACIENTE . | 2023-08-24 11:44:54 | 2024-07-22 16:08:44 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se espera orden de compra para realizar cambio de sensor de spo2. | Se realiza instalación de cable sensor de saturación nuevo pediátrico y cable ECG, se deja equipo en el servicio funcional.
3221 | CABLES DETERIORADOS Y NO FUNCIONA LA CORRIENTE | LOS CABLES NO ESTAN PASANDO CORRIENTE AL PACIENTE Y SE ENCUENTRAN DESGASTADOS EN CIERTOS TRAMOS. | 2023-08-24 07:33:44 | 2023-08-25 08:59:43 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE. CABLE ESTA DESCONECTADO INTERNAMENTE, SE REALIZA AJUSTE DEL CABLE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3220 | POROPTOR no enciende | EQUIPO NO ENCIENDE REPORTE 1880 NO ENCIENDE, NO FUNCIONA | 2023-08-23 11:22:34 | 2023-08-25 08:57:21 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com | [5 empty] | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE LA TORRE DONDE ESTA EL EQUIPO CONECTADO, NO TIENE CABLE DE PODER (ARRANCADO), SE REALIZA REPARACION DEL CABLE DE PODER SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3219 | lampara de hendidura no enciende | Lampara de hendidura EMCO1787 NO ENCIENDE, NO FUNCIONA | 2023-08-23 11:13:12 | 2023-08-25 08:55:49 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE LA TORRE DONDE ESTA EL EQUIPO CONECTADO, NO TIENE CABLE DE PODER (ARRANCADO), SE REALIZA REPARACION DEL CABLE DE PODER SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3218 | queratometro no funciona | queratometro no enciende, el equipo no funciona. | 2023-08-23 11:10:52 | 2023-08-25 08:58:21 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE LA TORRE DONDE ESTA EL EQUIPO CONECTADO, NO TIENE CABLE DE PODER (ARRANCADO), SE REALIZA REPARACIÓN DEL CABLE DE PODER SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3217 | AIRE ACONDICONADO- UCIN - UCI 4 | AIRE ACONDICIONADO NO ESTA FUNCIONANDO. SE REPORTO A MANTENIEMIENTO EL DIA 21/07/2023 CON LA ORDEN DE TRABAJO No. 15848. ORDEN DE TRABAJO RECIBIDA POR EL FUNCIONARIO RICARDO. | 2023-08-23 10:30:03 |  | Abierto |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 5 TON | MYEO09492 | STAR LIGHT |  | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
3216 | CABLE NO CENSA- CUBICULO 1- UCIN | CABLE NO CENSA- CUBICULO 1- UCIN--- EMCO 4936 | 2023-08-23 08:01:44 | 2023-08-23 11:54:59 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
3215 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | Máquina MEDEC propiedad de Univalle ha presentado problemas durante la semana , el volumen programado no concuerda con el volumen entregado. se procedio hacerle la limpieza interna y ajustes pertinentes pero no pasa las pruebas de fugas muestra un mensaje comunicarse con el tecnico | 2023-08-23 07:40:22 |  | Abierto |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA |  | MEDEC | CAELUS 120330M5 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
3214 | monitor sin brazalete de de presion no invasiva | MONITOR SIN BRAZALETE DE DE PRESION NO INVASIVA | 2023-08-22 15:09:49 | 2023-08-23 11:57:34 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,
3213 | monitor sin brazalete de de presion no invasiva | MONITOR SIN BRAZALETE DE DE PRESION NO INVASIVA | 2023-08-22 15:08:56 | 2023-08-23 12:01:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,
3212 | ALGUNAS TECHAS NO FUNCIONAL | la letra l y la techa del numero 3 no funcional | 2023-08-22 13:23:04 | 2023-08-25 09:12:33 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN MODULO DE TECLADO, POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR CAMBIO DE MODULO PARA SU REPARACIÓN. SE REALIZA LIMPIEZA DE TECLADO, CAMBIO DE COMPONENTES ELECTRONICOS, LIMPIEZA GENERAL INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. CABE RESALTAR, QUE EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE MODULO DE MOUSE YA QUE PRESENTA FALLA EN UNO DE SUS FOTOSENSORES. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. SE RECOMIENDA UTILIZAR UN MOUSE EXTERNO PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
3211 | ALGUNAS TECHAS NO FUNCIONAL | LAS TECLAS DEL NUMERO 3 Y LA LETRA L NO FUNCIONAL | 2023-08-22 13:14:13 |  | Abierto |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com | [5 empty] | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
3210 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR QUE REQUIERE ESTAR CONECTADO PARA PODER REALIZAR TOMA DE SIGNOS | 2023-08-22 10:56:15 | 2024-01-26 11:37:55 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA Y LLEGADA DE REPUESTO DE BATERIA PARA EL FUNCIONAIENTO DEL EQUIPO SIN EL CABLE DE PODER, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE CONECTADO A UN TOMA DE ENERGIA | se realiza cambio de los tubos, se hacen pruebas, equipo funcional en el servicio.
3209 | ekg dañado cable del cubiculo 8 uci-2 | EKG DAÑADO CABLE DEL CUBICULO 8 UCI-2 | 2023-08-22 10:27:56 | 2023-08-23 11:53:45 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se realiza cambio de cable ECG ya que el actual se encuentra en malas condiciones, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3208 | BOMBA DE INFUSIÓN | Bomba no prende y el tablero solo titila. favor revisar en trauma 1 | 2023-08-22 10:16:27 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-26 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3207 | equipo de signos vitales | no registra bien los signos vitales | 2023-08-18 16:07:12 | 2023-08-23 12:04:28 | Cerrado |  | andrea osorio | andreaosoriolara474@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO (NIBP Y MANGUERA), CABLE ECG. TODO FUNCIONA CORRECTAMNETE,, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,
3206 | REGULADOR DE VACIÓ | REGULADOR DE VACIÓ NO FUNCIONA ESTA DESCALIBRADO | 2023-08-18 11:50:43 | 2023-08-18 14:28:04 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com | [5 empty] | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que este equipo corresponde a mantenimiento industrial
3205 | REGULADOR DE VACIÓ | REGULADOR DE VACIÓ NO FUNCIONA ESTA DESCALIBRADO | 2023-08-18 11:30:01 | 2023-08-18 14:27:18 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com | [5 empty] | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que este equipo corresponde a mantenimiento industrial
3204 | BRAZALETE DE MONITOR SIGNOS VITALES | Se solicita brazalete para monitor de signos vitales que no lo tiene | 2023-08-18 10:45:01 | 2023-08-18 14:25:56 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se instala brazalete y se instala sensores de spo2 ya que el actuador presenta fallas, se hacen pruebas de funcionamiento, el equipo funciona correctamente.
3203 | Revisar termobloque | Por favor revisar el equipo ya que enciende pero no genera calor. | 2023-08-18 09:33:02 | 2023-09-15 15:58:36 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | BAÑO MARIA | EMCO1265 | LAB LINE | MULTIBLOCK | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se desarma el equipo, se evidencia componentes electrónicos quemados, se espera orden de compra para realizar cambio de componentes y volver a funcionar el equipo. | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR DAÑO EN EL VARISTOR, LO QUE PROPORCIONA EL FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO QUE ES CALENTAR, SE REALIZA INSTALACION DE UN NUEVO VARISTOR PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIPO, OPERA CORRECTAMENTE, SE REALIZA ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3202 | monitor de signos vitales | EL PULSIOXIMETRO NO ESTA TOMANDO SATURACION | 2023-08-17 15:43:23 | 2023-08-17 15:55:21 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 YA QUE LA ACTUAL TIENE DAÑO EN LOS CABLES INTERNOS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3201 | monitor de signos vitales | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO LE DURA LA BATERÍA SE APAGA CUANDO SE DESCONECTA DE LA CORRIENTE | 2023-08-17 15:42:29 | 2023-08-17 15:54:20 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE APRIETA SOPORTE DE BATERÍAS DEL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3200 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR LE FALTA ACOPLE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL, PEDIATRIA URGENCIAS | 2023-08-17 14:54:09 | 2023-08-17 16:51:32 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACOPLE TIPO MACHO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS EN EL SERVICIO.
3199 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR LE FALTA ACOPLE PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL, PEDIATRIA URGENCIAS | 2023-08-17 14:53:44 | 2023-08-17 16:57:57 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5514 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA AUSENCIA DE ACOPLE TIPO MACHO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACOPLE. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS EN EL SERVICIO.
3198 | cABLES ECK PELADOS | Cables de monitoría ECK pelados con exposición del cableado interno por contínuo uso con pacientes para revisión y cambio. | 2023-08-17 10:07:08 | 2024-01-17 15:24:57 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5960 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE PELADO, SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE CABLE ECG QUEDA EN ESPERA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG AL EQUIPO ASIGNADO
3197 | cABLES ECK PELADOS | Cables de monitoría ECK pelados con exposición del cableado interno por contínuo uso con pacientes para revisión y cambio. | 2023-08-17 10:01:55 | 2024-01-17 15:23:55 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5291 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE PELADO, SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE CABLE ECG QUEDA EN ESPERA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG AL EQUIPO ASIGNADO
3196 | cABLES ECK PELADOS | Cables de monitoría ECK pelados con exposición del cableado interno por contínuo uso con pacientes para revisión y cambio. | 2023-08-17 10:01:10 | 2024-01-17 15:22:41 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5570 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE PELADO, SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE CABLE ECG QUEDA EN ESPERA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG AL EQUIPO ASIGNADO
3195 | cABLES ECK PELADOS | Cables de monitoría ECK pelados con exposición del cableado interno por contínuo uso con pacientes para revisión y cambio. | 2023-08-17 10:00:50 | 2024-01-17 15:28:29 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5572 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE PELADO, SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE CABLE ECG QUEDA EN ESPERA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG AL EQUIPO ASIGNADO
3194 | cABLES ECK PELADOS | Cables de monitoría ECK pelados con exposición del cableado interno por contínuo uso con pacientes para revisión y cambio. | 2023-08-17 10:00:21 | 2024-01-17 15:19:18 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5956 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE PELADO, SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE CABLE ECG QUEDA EN ESPERA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG AL EQUIPO ASIGNADO
3193 | cABLES ECK PELADOS | Cables de monitoría ECK pelados con exposición del cableado interno por contínuo uso con pacientes para revisión y cambio. | 2023-08-17 09:59:53 | 2024-01-17 15:27:13 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5569 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE PELADO, SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE CABLE ECG QUEDA EN ESPERA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG AL EQUIPO ASIGNADO
3192 | cABLES ECK PELADOS | Cables de monitoría ECK pelados con exposición del cableado interno por contínuo uso con pacientes para revisión y cambio. | 2023-08-17 09:58:53 | 2024-01-17 15:26:05 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5955 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE PELADO, SE REALIZA ORDEN DE COMPRA PARA REALIZAR CAMBIO DE CABLE ECG QUEDA EN ESPERA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG AL EQUIPO ASIGNADO
3191 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EL TENSIOMETRO NO SENSA PRESION, REALIZARON REPARACIÓN | 2023-08-17 09:16:29 | 2023-08-17 15:30:41 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, BRAZALETE, PRESENTA FUGAS, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3190 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EL TENSIOMETRO NO SENSA PRESION, REALIZARON REPARACIÓN | 2023-08-17 09:16:06 | 2023-08-17 15:29:44 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5515 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, BRAZALETE, PRESENTA FUGAS, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3189 | bOTON DE ENCENDIDO NO PRENDE | Boton de encendido del equipo holter no parpadea ni enciende. | 2023-08-17 07:46:09 | 2023-08-17 16:53:38 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5294 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE BATERIA, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3188 | INCUBADORA YP 2000 CON DAÑO EN LA HUMEDAD | INCUBADORA CON HUMEDAD QUE NO FUNCIONA Y REGISTRA EN LA PANTALLA : TANQUE DE AGUA VACIO . | 2023-08-16 14:35:36 | 2023-08-17 16:55:02 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA QUE PRESENTA EN MAL ESTADO EMPAQUE DE MODULO DE HUMEDAD Y CABLE DE PODER AC, POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO DE EMPAQUE Y CABLE DE PODER PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO.
3187 | MONITOR BLT 8000 con sensor dañado | SENSOR DE OXIMETRIA , QUE NO CENSA , LUZ INTERMITENTE | 2023-08-16 14:32:13 | 2024-07-22 16:09:16 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se espera orden de compra para realizar cambio de sensor de spo2. | Se realiza instalación de cable sensor de saturación nuevo pediátrico y cable ECG, se deja equipo en el servicio funcional.
3186 | Monitor no toma presion no invasiva | El monitor no registra valores adecuados al momento de tomar la presion no invasiva en el paciente. | 2023-08-16 11:22:26 | 2023-09-05 11:54:58 | Cerrado |  | prueba usuario | pruebausuario847@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3627 | NIHON KOHDEN | VISMO | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON EN DISTINTOS MODOS, 120/80; 200/150; 60/30. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES,
3185 | accesorio en mal estado | El saturador se encuentra en malas condiciones físicas, por lo que dificulta el monitoreo del paciente, se requiere sensor Spo2. | 2023-08-16 10:47:40 | 2023-08-17 16:55:57 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3184 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS NO ESTA TOMANDO CORRECTAMENTE LA PRESION. CONSULTORIOS INGRESOS | 2023-08-16 07:51:55 | 2023-08-16 10:01:14 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE VIJIGA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3183 | ELECTROCARDIOGRAFO | electro presenta fallas en la impresion del papel, rodillo malo | 2023-08-16 07:38:04 | 2023-09-29 10:48:05 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA IMPRESORA, SE EVIDENCIA QUE EL RODILLO DE LA IMPRESORA NO CUENTA CON EL RODAMIENTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO, SE PREGUNTA A LA JEFE DE TURNO SOBRE LO SUCEDIDIO, NOS INDICA QUE LA JEFE DE TURNO DEL DIA ANTERIOR EN LA MAÑANA (15/08/2023) ABRIO LA COMPUERTA DE LA IMPRESORA Y SE LE CAYO EL RODILLO Y NO ENCONTRO LO RESTANTE. EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO YA QUE SIN ESTA PARTE NO LOGRA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA IMPRESORA, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA DE REPUESTO | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR DAÑO EN EL RODILLO CON LOS PIÑONES, SOPORTE DE POSICION DEL RODILLO Y PUERTO SERIAL, SE REALIZA INSTALACION DE NUEVO RODILLO CON PIÑONES, SE FIJA PUERTO SERIAL Y SE ACONDICIONA SOPORTE DEL RODILLO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIPO, OPERA CORRECTAMENTE, SE REALIZA ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3182 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | Maquina de anestesia presenta problemas con los volúmenes suministrados, siendo el vol. Inspirado la mitad del espirado, se procede a realizar las respectivas pruebas con el analizador y se evidencia que efectivamente los volúmenes medidos son la mitad de los programados. | 2023-08-16 07:20:36 |  | Asignado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5977 | MEDEC | CAELUS 120330M5 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | MEQ | Mantenimiento biomedico
3181 | revisión de conductos de la mesa de la gammacamara | se derramo de agua del humificador y se encuentra mojados los conductos guia de la mesa de la gammacamara | 2023-08-15 17:08:51 | 2023-08-16 08:22:05 | Cerrado |  | Equipo medicina nuclear | fml.medicinanuclear@gmail.com |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | MEDICINA NUCLEAR |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que esta solicitud se debe de realizar a mantenimiento industrial
3180 | BRAZALETE DAÑADO | brazalete de presión arterial no invasiva que no funcionan | 2023-08-15 15:23:19 | 2023-08-16 08:19:33 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia falta de acople, se instala acople manguera NIBP- brazalete, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente
3179 | BRAZALETE DAÑADO | brazalete de presión arterial no invasiva que no funcionan | 2023-08-15 15:22:24 | 2023-08-16 08:20:29 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4930 | BIOLIGHT | Q5 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia falta de acople, se instala acople manguera NIBP- brazalete, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente
3178 | MONITOR BLT 8000 DE MESA | PRESENTA FALLAS EN EL SENSOR DE OXIMETRIA ,QUE SE OBSERVA RAJADO , POR LO CUAL LA SEÑAL ES INCORRECTA Y NO CONFIABLE . | 2023-08-14 12:37:18 | 2024-07-22 16:11:30 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se espera orden de compra para realizar cambio de sensor de spo2. | Se cierra orden de trabajo debido a que este equipo tiene una nueva orden de trabajo (4040) la cual ya se cerro resolviendo los mismos problemas que presenta esta orden. equipo funcional.
3177 | bombillo lampara cielitica | bombillo fundido lampara fundida | 2023-08-14 08:54:48 | 2023-08-15 08:47:49 | Cerrado |  | Alejandra ospina Mondragon | alejandra447981@hotmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
3176 | monitor de signos vitales fetal | monitor de signos fetal marca error en la impresión | 2023-08-14 08:27:23 | 2023-08-16 08:17:13 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia papel pegado, se libera papel, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3175 | Revisión vortex | El equipo enciende, revisar la superficie donde se pone la muestra debido que esta desajustada y se cae. | 2023-08-14 07:59:25 | 2023-08-15 08:43:37 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | VORTEX | EMCO4529 | SCIENTIFICS INDUSTRIES | VORTEX GENIE 2 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3174 | no prende o si prende se apaga | se evidencia que en el momento de prender el equipo este se apaga | 2023-08-14 07:46:33 | 2023-08-15 08:50:18 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | SIN CODIGO | COVIDIEN | WT6000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSPECCION VISUALY FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA EQUIPO EN BUEN ESTADO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS
3173 | no prende o si prende se apaga | se evidencia que en el momento de prender el equipo este se apaga o no prende ademas sale una alarma | 2023-08-14 07:43:47 | 2023-08-15 08:56:03 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO4091 | COVIDIEN | WT6000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSPECCION VISUAL Y FUNCIONAL, DONDE SE EVIDENCIA DAÑO EN EL CABLE DE PODER, Y PROBELAS INTERNOS DE CONEXION, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS
3172 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO SIRVE LECTURA DE ELECTRODOS NI LOS CABLES | 2023-08-11 16:05:28 | 2023-08-15 08:54:23 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SENSOR SPO2 FUNCIONAL, EQUIPO NO CUENTA CON CABLE NIBP, SE INSTALA CABLE Y SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3171 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | falta tensiometro, no sensa presión y saturación | 2023-08-11 16:04:26 | 2023-08-15 08:54:05 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SENSOR SPO2 FUNCIONAL, EQUIPO NO CUENTA CON CABLE NIBP, SE INSTALA CABLE Y SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3170 | FALLA AIRE ACONDICIONADO | El aire acondicionado de la oficina de calidad SAMSUNG presenta falla permanente. No enfría. | 2023-08-11 14:38:43 | 2024-10-02 07:40:46 | Cerrado |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com |  | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO07374 | SAMSUNG |  | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Se realiza mantenimiento general al sistema de aire acondicionado Realizado Por: Octavio Mejia, Diego Rodriguez
3169 | maquina de anestesia de hemodinamia se prende sola | miercoles 09 de agosto en cateterismo cardiaco maquina de anestesia se dispara y se prende sola | 2023-08-11 10:49:51 | 2023-08-16 08:13:49 | Cerrado |  | MARIA ISABEL DIAZ CAJIAO | HUVCIRUGIACARDIOVASCULAR@GMAIL.COM |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se realiza inspección visual y funcional donde se evidencia el equipo en buen estado y funcional, se realiza pruebas con analizador de flujo, la calibración del los sensores, pruebas de fuga. el equipo requiere instalación del sensor de O2 para su optima funcionamiento. Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y operativas.
3168 | monitor de signos vitales | Sensor de spo2 se encuentra en mal estado física y funcionalmente, por lo que no es posible la monitorización del paciente. (Se requiere sensor Spo2) | 2023-08-11 10:33:07 | 2023-08-15 08:38:23 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | RECUPERACION QUIROFANO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3167 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | LAMPARA DE FOTOTERAPIA NO ENCIENDE FAVOR REVISAR | 2023-08-11 08:52:27 | 2023-08-14 09:43:20 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | 130006562 | MEDIX | MEDILED | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA CABLE DE PODER, SE EVIDENCIA CABLE DE PODER CON FALLAS, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE PODER, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3166 | monitor de sinos vitales | brazalete no funciona, favor cambiarlo | 2023-08-11 08:24:05 | 2023-08-11 08:27:34 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa accesorio, brazalete tiene fuga, se realiza cambio de brazalete, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3165 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EL VELCRO DEL BRAZALETE DE SIGNOS VITALES, SE ESTA DESPEGANDO. | 2023-08-10 16:48:04 | 2023-08-14 09:44:48 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA VELCRO DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE VELCRO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3164 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TENSIOMETRO NO SENSA PRESION ARTERIAL | 2023-08-10 12:16:32 | 2023-08-14 09:48:49 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional del equipo donde se evidencia desgaste de batería ya que no se realiza su cambio desde el 2013 por lo que es necesario realizar cambio de batería para su optimo funcionamiento. se recomienda utilizar el equipo conectado al receptáculo.
3163 | BRAZALETE CUBICULO 9 uci-2 tiene fuga y no insufla | BRAZALETE CUBICULO 9 UCI-2 TIENE FUGA Y NO INSUFLA | 2023-08-10 08:59:14 | 2023-08-15 09:00:14 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3162 | EL DOPPLER DEL EQUIPO | EL DOPPLER NO MARCA Y SE BLOQUEA EL EQUIPO | 2023-08-10 08:58:55 | 2026-02-24 07:55:34 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, APARENTEMENTE SE REQUIERE ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y CAMBIO DE TRASNDUCTOR CA2-8AD | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
3161 | BRAZALETE CUBICULO 4 uci-2 tiene fuga y no insufla | BRAZALETE CUBICULO 4 UCI-2 TIENE FUGA Y NO INSUFLA | 2023-08-10 08:58:38 | 2023-08-11 08:11:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa accesorio, brazalete tiene fuga, se realiza cambio de brazalete, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3160 | BRAZALETE CUBICULO 3 uci-2 tiene fuga y no insufla | BRAZALETE CUBICULO 3 UCI-2 TIENE FUGA Y NO INSUFLA | 2023-08-10 08:57:54 | 2023-08-11 08:13:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa accesorio, sensor spo2 dañado, se quebraron los pines y cable interno cortado, se realiza cambio de sensor spo2, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3159 | Videocolonoscopio no irriga | El día martes 8 de Agosto de 2023 el videocolonoscopio del servicio de endoscopia presenta un posible daño en el canal auxiliar ya que no presenta irrigación. | 2023-08-10 08:35:51 | 2023-08-17 08:21:33 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | El equipo después de dejarse en observación con agua caliente, responde correctamente, se realizan pruebas de verificación del funcionamiento, se realizan pruebas de irrigación y se comprueba que el equipo responde correctamente. Se entrega el equipo de manera funcional al servicio. | El equipo después de dejarse en observación con agua caliente, responde correctamente, se realizan pruebas de verificación del funcionamiento, se realizan pruebas de irrigación y se comprueba que el equipo responde correctamente. Se entrega el equipo de manera funcional al servicio.
3158 | monitor de signos vitales | monitor presenta fallas cuando sensa presión, constantemente se apaga. | 2023-08-10 07:51:14 | 2023-08-10 08:19:38 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza inspeccion visual y funcional donde se evidencia que el equipo requiere cambio de bateria ya que no se realiza cambio hace 10 años. Se recomienda utilizar el equipo conectado.
3157 | arreglo de saturador y brazalete | en el momento de la toma de examen se encuentra dañado | 2023-08-09 14:45:46 | 2023-08-11 08:16:56 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa accesorio, brazaletes tienen fuga y sensor spo2 dañado, se realiza cambio de accesorios (brazalete neonatales y sensor spo2 adulto), se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3156 | BOTON TOMA DE PRESION DAÑADO UCI CARDIOVASCULAR | BOTON TOMA DE PRESION DAÑADO, SE UNDE UCI CARDIOVASCULAR | 2023-08-09 11:57:56 | 2023-08-09 16:32:35 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMOD, SE REALIZA MAL LA ORDEN DEL EQUIPO, EQUIPO INDICADO EN EL SERVICIO ES UN MONITOR DE SIGNOS VITALES, IDENTIFICADO CON EL EMCO4246, EL CUAL SE REVISA Y SE EVIDENCIA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3155 | BRAZALETE CUBICULO 3 UCI CARDIO DAÑADO | BRAZALETE CUBICULO 3 UCI CARDIO DAÑADO, PCTE LO DAÑO | 2023-08-09 11:54:33 | 2023-08-09 16:01:04 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BRAZALETE DAÑADO (FUGA), SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3154 | monitor de signos vitales | equipo requiere saturador de oxigeno que esta molestando | 2023-08-09 11:45:35 | 2023-08-09 16:16:12 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5301 | MINDRAY | IMEC-12 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3153 | monitor de signos vitales | equipo requiere saturador de oxigeno y brazalete para poner en funcionamiento el equipo | 2023-08-09 11:43:05 | 2023-08-09 16:13:57 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4611 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, EL EQUIPO REPORTADO ES EL EMCO 4112 SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3152 | monitor de signos vitales | equipo requiere saturador de oxigeno y brazalete para ponerlo en funcionamiento | 2023-08-09 11:40:38 | 2023-08-09 16:10:06 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4611 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3151 | monitor de signos vitales | equipo requiere sensor spo2 ya que el que tiene a veces no sensa | 2023-08-09 11:38:12 | 2023-08-09 16:19:44 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4446 | EDAN | IM-70 | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3150 | monitor de signos vitales | equipo requiere sensor spo2 y brazalete ya que los que se encuentran estan bastante deteriorado | 2023-08-09 11:34:25 | 2023-08-09 16:18:14 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3936 | DRAGER | vista 120 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3149 | monitor de signos vitales | Equipo requiere sensor saturador de oxigeno ya que el que tiene no esta funcionando | 2023-08-09 11:24:17 | 2023-08-09 16:06:22 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3148 | CABLE Y PINZA DE PULSOXIMETRO NO DA CURVA NI VALOR | CABLE Y PINZA DE PULSOXIMETRO NO DA CURVA NI VALOR | 2023-08-09 09:57:54 | 2023-08-09 16:03:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA PINZA DEL CABLE SPO2 DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DESENSOR SPO2E POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3147 | frontoluz, funciona inadecuademente | el frontoluz, funciona de manera intermitente | 2023-08-08 13:32:54 | 2023-08-09 16:28:38 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4479 |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPON FUNCIONA CORRECTAMENTE,SE REALIZA CAPACITACION DEL USO DEL FRONTO LUZ, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3146 | frontoluz, funciona inadecuademente | el frontoluz, funciona de manera intermitente | 2023-08-08 13:31:17 | 2023-08-09 16:30:18 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO5593 | HEINE | KIT ML 4 HEADLIGHT LED | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS CABLES DE PODER, SE REALIZA REPARACION DE LOS CABLES, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3145 | Revisar agitador de manzinni | Solicito comedidamente revisar agitador de manzinni del área de microscopía debido a que no está funcionando, enciende pero no da vueltas. | 2023-08-08 08:06:07 | 2023-09-15 16:02:58 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO0947 - 206568 | LAB ROTATOR | DSR 2100V | LABORATORIO | MICROSCOPIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se realiza inspección visual y funcional donde se evidencia que el equipo presenta fractura de correa y por ende su funcionalidad no es posible. El equipo requiere cambio de correa para su optimo funcionamiento. Equipo queda fuera de servicio, pendiente de repuesto. | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR FALTA DE CORREA DAÑADA LO QUE IMPIDE EL CORRECTO MOVIMIENTO DEL EQUIPO Y SU FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA INSTALACION DE CORREA, SE AJUSTA EL EQUIPO INTERNAMIENTE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3144 | BONBA DE INFUSIÓN | Se inserta pinza de venoclisis de manera incorrecta quedando suspendida en la bomba | 2023-08-08 07:45:02 |  | Asignado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | ortopedia-5 | BAXTER | EVO IQ | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3143 | desfilirador | cable de desfilirador no hace contacto y no funciona | 2023-08-04 11:25:42 | 2023-08-08 11:10:05 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO2885 | WELCH ALLYN | PIC 30 | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA DEL PUERTO DE PALAS, SE CONFIGURA FECHA, HORA Y EL MODO PALAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO , SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE LE CAPACITA A LA JEFE DE TURNO EL FUNCIONAMIENTO. EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES.
3142 | lampara de hendidura no enciende | lampara de hendicura EMCO3056 Ubicada en el consultorio 3 no enciende | 2023-08-04 11:09:26 | 2023-08-08 11:17:30 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MALA CONEXION DEL CABLE DE PODER DEL EQUIPO, SE AJUSTA CORRECTAMENTE EL CABLE DE PODER,, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE. EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES.
3141 | pulsioximetro | pulsioximetro mediana que no esta funcionando | 2023-08-04 10:24:00 | 2023-08-08 11:15:44 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA SATURADOR, SE EVIDENCIA SENSOR DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DELÑ SENSOR SPO2 , SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE. EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES.
3140 | monitor de sinos vitales | POR FAVOR REVISAR, EQUIPO NO FUNCIONA Y NO PRESENTA ACCESORIOS. | 2023-08-03 16:24:19 | 2023-08-03 16:33:07 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MTTO CORRECTIVO, PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA SIN ACCESORIOS, SE INSTALAN NUEVAMENTE ACCESORIOS (CABLE ECG, INTERFAZ-SENSOR SPO2, MANGUERA NIBP,BRAZALETE Y CABLE DE PODER) SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REVISAN TODOS LOS MODULOS, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE REALIZARA SEGUIMIENTO DE ESTOS ACCESORIOS CON EL GRUPO BIOMEDICO Y CONTROL INTERNO DEBIDO A QUE ESTE EQUIPO SE LE REALIZO INSTALACION DE ESTOS ACCESORIOS EN LA FECHA 2022-10-31 Y LA FECHA NO SE ENCONTRARON.
3139 | EKG DEL MONITOR NIHON KOHDEN | SE OBSERVA QUE LAS DERIVACIONES DEL EKG ESTAN EN MAL ESTADO . NO ENGANCHAN ADECUADAMENT EN EL ELECTRODO. | 2023-08-03 13:34:12 | 2023-08-08 11:13:54 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3677 | NIHON KOHDEN LIFE SCOPE | BMS-3562K | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSPECCION VISUAL Y FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA EN MAL ESTADO LOS ELECTRODOS Y POR ENDE MAL ADQUISICION DE LA SEÑAL, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMENTO CON EL EQUIPO PATRON (PROSIM8) EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, . EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES.
3138 | VENTILADOR UCI 2 CUBICULO 9 DAÑADO | VENTILADOR UCI 2 CUBICULO 9 DAÑADO | 2023-08-03 11:29:35 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | 402779 | PURITAN BENNET | 840 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico
3137 | MONITOR NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | MONITOR NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | 2023-08-03 08:02:09 | 2023-08-03 16:43:26 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REVISA MONITOR, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS MODULOS, EQUIPO DA VALORES CORRECTOS, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG YA QUE EL ACTUAL ESTA EN MAL ESTADO. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL.
3136 | senso incorrecto de las derivadas | El brazalete que monitoriza las derivadas electrocardiográficas durante la realización de los estudios, está sensando inadecuadamente (presenta interferencias y valores incorrectos para la clínica del paciente) impidiendo la monitoria real del trazado cardiaco. Se revisa la colocación de los electrodos, las derivadas, el movimiento natural del cuerpo durante el ejercicio; se reinicia el sistema y no disminuye la interferencia. | 2023-08-02 09:48:16 | 2023-08-03 16:39:48 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (PROSIM 8), EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS FISICAS CON EL PERSONAL Y EL EQUIPO FUNCIONA DE MANERA CORRECTA, SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE ELECTRODOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE DEJA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3135 | Electrocardiografo | Equipo presenta daño en el rodillo del modulo de impresora | 2023-08-01 17:00:31 | 2023-08-01 17:04:52 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza reconstrucción de rodillo de modulo de impresora con parte metalica, posteriormente, pruebas de funcionamiento con equipo patron. Se entrega equipo en buenas condiciones fisicas y operativas.
3134 | monitor de sinos vitales | Sensor de Spo2 dañado, favor revisar | 2023-08-01 16:47:46 | 2023-08-01 16:56:52 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza llamado, se revisa sensor de Spo2 donde se evidencia en mal estado, se realiza cambio y posteriormente pruebas de funcionamiento. Equipo funcionalmente ok
3133 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS CON SATURADOR MALO | 2023-08-01 16:44:20 | 2023-08-02 14:50:47 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3132 | monitor de signos vitales | PERILLA DEL MONITOR ESTA SUELTA EQUIPO DE LA 115 | 2023-08-01 08:34:58 | 2023-08-09 16:23:53 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA PERILLA EN MAL ESTADO, SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO. POSTERIORMENTE SE SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3131 | desajuste mecanismo de mezcla | Descongelador de plasmas con aparente desajuste del sistema de mezcla. | 2023-07-31 13:19:53 | 2023-08-09 16:27:03 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO4876 | HELMER | DH8 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS PARA SACAR LAS MUESTRAS CICLO DE 3 MIN., EQUIPO CUMPLE LAS EXPECTATIVAS, SE HACE ENFASIS CON LOS AUXILIARES DEL AREA Y CONFIRMAN QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO
3130 | fallos en el test de prueba de funcionamiento | El desfibrilador de la sala de quimioterapia presenta fallos en la bateria, a veces no enciende y tambien presenta fallas en el test de prueba de funcionamiento, no pasa la prueba de desfibrilacion. | 2023-07-31 11:32:57 | 2023-07-31 16:29:03 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA QUE LAS PALAS ESTABA TENIENDO MAL CONTACTO, SE REALIZA CAMBIO DE PALAS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL ALISTAMIENTO DEL DÍA, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3129 | fallo en la cadena de frio de la nevera de medicamentos | La nevera de medicamentos de la sala de quimioterapia presenta fallas en la cadena de frio, ya que se evidencia altas temperaturas y fuga de agua por la parte de abajo de la nevera. | 2023-07-31 10:32:01 | 2023-07-31 16:30:37 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE ESTE EQUIPO CORRESPONDE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
3128 | ventilador | fallo en la bateria del ventilador 1 05 | 2023-07-31 08:26:50 | 2024-11-25 11:58:18 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5285 | MINDRAY | SV300 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión del equipo y de su batería, se deja cargando durante varias horas para comprobar funcionamiento de batería, sin embargo, se observa que la batería no se recarga y solo funciona conectado a la red eléctrica. Se prueba con batería de otro ventilador de las mismas características técnicas y se evidencia buen funcionamiento. Como contingencia, se cambia bateria de ventilador mecanico mindray sv300 EMCO5290 del servicio de UCI. Se anexa carta de préstamo. Queda pendiente repuesto para funcionamiento del equipo: BATERIA. | Se realiza cambio de bateria, y en el mantenimiento preventivo se le realizo cambio de kit de mantenimiento, celda de oxigeno y se les les entrego válvula expiatoria para tener de back up
3127 | equipo no irriga | equipo no irriga no sale solución | 2023-07-28 09:24:19 | 2023-07-28 09:26:38 | Cerrado |  |  |  |  | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | equipo se le realiza procedimiento de limpieza de canal de irrigación
3126 | cables de interfaces dañados, nom permiten calibrar | CABLES DE INTERFACES DAÑADOS, NOM PERMITEN CALIBRAR | 2023-07-28 08:42:30 | 2023-07-28 15:24:40 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIOS, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE UNA INTERFAZ, SE REALIZA CAMBIO DE LA OTRA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3125 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | maquina no pasa pruebas de fugas, se le realizo limpiezas y ajustes y tampoco paso, se hablo con el proveedor y al parecer tiene un empaque que esta malo que por eso presenta fugas la maquina | 2023-07-28 08:23:52 | 2026-02-24 07:47:18 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
3124 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO ESTA CENSANDO PRESION. CONSULTORIOS CRITICO | 2023-07-27 08:32:44 | 2023-07-28 15:25:24 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BRAZALETE CON FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3123 | TENSIOMETRO FALLANDO | LA PERA DEL TENSIOMETRO PRESENTA FUGA O EL BRAZALETE | 2023-07-26 14:00:43 | 2023-07-26 15:47:59 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TENSIOMETRO MANUAL | 861810 | RIESTER | 1350 EXACTA | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA TENSIOMETRO, SE COMPRUEBA DAÑO DEL VELCRO Y DAÑO EN LA PERA, SE REALIZA CAMBIO DE TENSIOMETRO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3122 | TENSIOMETRO FALLANDO | LA PERA DEL TENSIOMETRO SE MANTIENE OPRIMIDA Y NO VUELVE A ESTAR EN SU POSICION BASAL Y EL BRAZALETE TIENE DETERIORADO EL VELCRO | 2023-07-26 13:57:30 | 2023-07-26 15:47:04 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TENSIOMETRO MANUAL | 861864 | RIESTER | 1350 EXACTA | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA TENSIOMETRO, SE COMPRUEBA DAÑO DEL VELCRO Y DAÑO EN LA PERA, SE REALIZA CAMBIO DE TENSIOMETRO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA TENSIOMETRO, SE COMPRUEBA DAÑO DEL VELCRO Y DAÑO EN LA PERA, SE REALIZA CAMBIO DE TENSIOMETRO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3121 | SATUARADOR DAÑADO | SATURADOR DEL CUBICULO #2 NO FUNCIONA POR FAVOR REVISAR, SATURADOR SE ENCUENTRA EN EL CUARTO DE EQUIPOS DE LA UCI 5 | 2023-07-26 07:48:30 | 2023-07-26 15:53:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo y se comprueba sensor spo2 dañado, se realiza cambio de sensor spo2, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones,
3120 | CABLE DE MONITOR NO CENSA | --- NO ESTA FUNCIONANDO EL SENSOR - SE DEBE APRETAR-EMCO 4927 CUBICULO 16 | 2023-07-26 07:45:39 | 2023-07-26 15:56:25 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo y se comprueba sensor spo2 dañado, se realiza cambio de sensor spo2, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones,
3119 | VENTILADOR FALLANDO | El ventilador no asegura los volumenes | 2023-07-26 07:29:41 | 2023-07-31 16:22:44 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4182 | Neumovent | Advance | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO DEBIDO A QUE SE REPORTAN QUE NO PASA LAS PRUEBAS INICIALES Y NO ASEGURA LOS VOLÚMENES CORRECTAMENTE. SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE TIENE DOS MANGUERAS INTERNAS DOBLADAS IMPIDIENDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE CORTAN ESTÁN MANGUERAS DOBLADAS Y SE AJUSTA CORRECTAMENTE EN EL EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ALARMAS LAS CUALES SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE. EQUIPO FUNCIONAL. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3118 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA SE ENCUENTRA CON FISURA POR CAIDA OCASIONADO POR PACIENTE | 2023-07-25 15:24:34 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-98 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3117 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA PRENSENTA DAÑO EN EL DISPLAY | 2023-07-25 15:10:04 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-69 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3116 | BOMBA DE INFUSIÓN | PRESENTA ATASCO EN LA PINZA REGULADORA, | 2023-07-25 15:08:43 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-77 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
3115 | BOMBA DE INFUSIÓN | PRESENTA ATASCO EN LA PINZA REGULADORA, | 2023-07-25 15:07:57 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-59 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3114 | MONITORIA CENTRAL-ucin | Pantallas para realizar monitoreo de signos vitales a pacientes se encuentran apagadas " No están funcionando" | 2023-07-25 14:19:29 |  | Abierto |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
3113 | MONITORIA CENTRAL- uciN | Pantallas para realizar monitoreo de signos vitales a pacientes se encuentran apagadas " No están funcionando" | 2023-07-25 14:04:53 | 2023-07-25 14:16:39 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Esta pendiente que el área de sistemas, realice la identificación de los puntos de los cubículos, hasta el momento el área no ha dado respuesta al requerimiento.
3112 | MONITORIA CENTRAL- uci 4 | Pantallas para realizar monitoreo de signos vitales a pacientes se encuentran apagadas " No están funcionando" | 2023-07-25 14:04:22 | 2023-07-25 14:17:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Esta pendiente que el área de sistemas, realice la identificación de los puntos de los cubículos, hasta el momento el área no ha dado respuesta al requerimiento.
3111 | monitor fetal | no imprime bien las monitorias monitor fetal philips | 2023-07-25 11:33:53 | 2023-08-08 11:20:11 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA QUE PRESENTA DAÑO EN MODULO DE IMPRESORA, SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO DEL MISMO, LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN EL SERVICIO.
3110 | monitor de signos vitales | SE NECESITA BRAZALETE NEONATAL #4 | 2023-07-21 15:53:13 | 2023-07-21 15:59:41 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5531 | EDAN | IM-50 | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE BRAZALETE ,SE REALIZA INSTALACIÓN DE DOS BRAZALETES NEONATALES #4. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3109 | monitor de signos vitales | SE NECESITA BRAZALETE NEONATAL #3 | 2023-07-21 15:51:58 | 2023-07-21 16:01:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0197 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE BRAZALETE ,SE REALIZA INSTALACIÓN DE DOS BRAZALETES NEONATALES #4. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3108 | monitor de signos vitales | FAVOR REVISAR NO FUNCIONA NIBP | 2023-07-21 15:50:23 | 2023-07-21 15:55:16 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4451 | BIOLIGHT | M8000A | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA FALTA DE ACOPLE PARA MANGUERA NIBP CON BRAZALETE ,SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACOPLE. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3107 | oftalmoscopio indirecto | no prende el bombillo del oftalmoscopio indirecto | 2023-07-21 13:40:43 | 2023-07-25 16:46:10 | Cerrado |  | andrea osorio | andreaosoriolara474@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BOMBILLO QUEMADO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BOMBILLO QUEMADO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3106 | BOMBA DE NUTRICION MARCA ERROR | BOMBAS DE NUTRICION SN: 20313053 MARCA ERROR UCI 3 | 2023-07-21 11:39:22 |  | Abierto |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
3105 | dAÑO SILLA DE RUEDA DE HUMANIZACON | La silla de rueda presenta sonidos al usar, silla de rueda para el traslado de pacientes | 2023-07-21 10:17:18 | 2023-07-31 09:25:26 | Cerrado |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros |  | Realizado
3104 | ventilador disfuncional- uci 4 | VENTILADOR DISFUNCIONAL- Y VALVULAS NEUMOVENT | 2023-07-21 09:57:11 | 2023-08-08 11:21:08 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4919 | NEUMOVENT | TS | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, PREVIA LIMPIEZA Y DESINGFECION DEL EQUIPO, SE OBSERVA CARCASA QUEBRADA, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA REPARACION DE CARCASA, SE ARMA EQUIPO,SE PRUEBA EQUIPO, SE REALIZA CALIBRACION DEL EQUIPO AL ENCENDERLO, EQUIPO PASAS LAS PRUEBAS CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE VENTILACION, EQUIPO ARROJA VALORES CORRECTAMNETE, EQUIPO FUNCIONA , SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3103 | BRAZALETE con JUGA DE AIRE CIBUCULO 8 UCI CARDIO | BRAZALETE CON JUGA DE AIRE CIBUCULO 8 UCI CARDIO | 2023-07-21 09:40:44 | 2023-07-21 15:40:29 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE BRAZALETE ,SE REALIZA CAMBIO DEL ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3102 | MONITOR LUCUM MEDIANA NO TOMA TENSION ARTERIAL | MONITOR DE LUCUM MEDIANA NO TOMA TENSION ARTERIAL | 2023-07-21 09:09:24 | 2024-06-14 15:06:40 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se encuentra con concepto pendiente por dar de baja debido a la gravedad de daños que presenta no es viable su reparación.
3101 | NEVERA TANOS N° 1 | Nevera Tanos N° 1 presentando temperaturas altas por ejemplo 17 °C | 2023-07-21 08:30:12 | 2025-06-10 11:33:19 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | se revisa el termohigrometro del equipo y se confirma que presenta averias, se encuentra a la espera de adquisicion de termometro para su instalacion y su utilizacion en el futuro | Nevera en optimas condiciones Se entrega nevera funcional al servicio.
3100 | se salio tornillo de la puerta de la CÁMARA | se salió tornillo de la puerta de cámara de fototerapia y no cierra bien | 2023-07-21 07:36:59 | 2023-11-20 16:35:52 | Cerrado |  | Alejandra ospina Mondragon | alejandra447981@hotmail.com |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA NEOLUX | EMCO5992 | DAAVLIN | 3 SERIES NEOLUX CX 311/350-24/24 | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado y se encuentra el equipo con tornillo faltante de la puerta izquierda, se realiza instalación del tornillo y ajuste de todos los tornillos de ambas puertas.. Se verifica accionamiento de cierre y apertura de las puertas del equipo evidenciando funcionamiento optimo. | Se realiza instalación de tornillo faltante de la puerta izquierda y ajuste de todos los tornillos de ambas puertas. Se verifica funcionamiento del cierre y apertura de las puertas evidenciando un funcionamiento optimo
3099 | falla de monitor | el quipo no prende , cama R1 y saturador malo | 2023-07-19 11:14:44 | 2023-07-21 15:18:55 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA CARCASA DEL DEDO DEL SENSOR SPO2 SUELTA, SE REALIZA AJUSTE DEL SENSOR Y SE REALIZA CAMBIO DEL CABLE DE PODER YA QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA FRACTURADO. SE TOMA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3098 | pulsoximetro no censa cubiculo 10 | PULSOXIMETRO NO CENSA CUBICULO 10 | 2023-07-19 09:20:56 | 2023-07-21 15:44:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DEL SENSOR SPO2 ,SE REALIZA CAMBIO DEL ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3097 | cable DE MONITOR no censa | INTERFAZ DEL CUBICULO # 10 ESTA MALO- NO CENSA | 2023-07-19 07:46:44 | 2023-07-21 15:21:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE IBP, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA INTERFAZ, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE IBP, SE TOMA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3096 | ARREGLO DE BASCULA DIGITAL | La bascula digital del consultorio No. 9 no prende porque requiere cambio de batería | 2023-07-18 12:04:46 | 2023-07-21 15:16:38 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍAS, SE TOMA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3095 | SATURADOR NO CENSA cubiculo 1 | SATURADOR NO CENSA CUBICULO 1 UCI CARDIO | 2023-07-18 11:22:12 | 2023-07-21 15:46:41 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DEL SENSOR SPO2 ,SE REALIZA CAMBIO DEL ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3094 | cable de ekg con interferencia uci-2 | CABLE DE EKG CON INTERFERENCIA UCI-2 | 2023-07-18 11:19:55 | 2023-07-21 15:49:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DEL CABLE ECG ,SE REALIZA CAMBIO DEL ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3093 | MONITOR DEL CUBICULO 4 DE UCI 2 DAÑADO | MONITOR CON MODULO DE SATURADOR DAÑADO UCI-2 , CUBICULO 4. | 2023-07-18 07:26:14 | 2023-07-21 15:14:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, ACCESORIO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE EVIDENCIA PUERTO SPO2 DEL MONITOR SUELTO, SE REALIZA AJUSTE DEL PUERTO. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3092 | dAÑO SILLA DE RUEDA DE HUMANIZACON DAÑADA | Silla de rueda presenta ruido fuerte mientras esta en uso, silla de rueda de Humanización | 2023-07-17 14:57:50 | 2023-07-31 09:24:13 | Cerrado |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros |  | Realizada
3091 | dAÑO SILLA DE RUEDA DE HUMANIZACON DAÑADA | Silla de rueda presenta ruido fuerte mientras esta en uso, silla de rueda de Humanización | 2023-07-17 14:55:34 | 2023-07-17 15:28:25 | Cerrado |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | Lenker Mier |  |  |  |  | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros |  | Se realiza libricacion de rodamientos con libricante 5-56
3090 | BRAZALETE DAÑADO | BRAZALETE DEL CUBICULO #7 ROTO Y CABLE DAÑADO PORFAVOR REVISAR, BRAZALATE EN LA SALA | 2023-07-17 11:30:16 | 2023-07-21 15:34:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE BRAZALETE ,SE REALIZA CAMBIO DEL ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3089 | electrocardiografo con paleta partida | SE REQUIERE CAMBIO DE PALETAS DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES ( 4 ) | 2023-07-17 11:26:51 | 2023-07-21 15:45:23 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DE LOS CLANES (FRACTURADOS) ,SE REALIZA CAMBIO DEL ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3088 | SATUARADOR DAÑADO NO CENSA | SATURADOR DEL CUBICULO #2, ALUMBRA PERO NO CUMPLE SU FUNCION, NO CENSA, PORFAVOR REVISAR, SATURADOR EN LA SALA UCI 5 | 2023-07-17 07:19:44 | 2023-07-21 15:30:57 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL ACCESORIO DEL SENSOR SPO2,SE REALIZA CAMBIO DEL ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3087 | dAÑO SILLA DE RUEDA DE HMANIZACON DAÑADA | Daño en reposa pies de silla de rueda de humanización, presenta igualmente ene l uso con pacientes ruidos, posiblemente por falta de lubricación. | 2023-07-14 15:06:45 | 2023-07-17 15:31:40 | Cerrado |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros |  | Se realiza cambio de tuerca y ajuste de cala pies a la silla de ruedas
3086 | INCUBADORA ATOM QUE PRESENTA RUIDO . | INCUBADORA ATOM QUE PRESENTA RUIDO SONORO , POR LO CUAL NO ES CONVENIENTE USARLA | 2023-07-14 14:13:19 | 2023-08-08 11:19:01 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO1667 | ATOM | V-2100G | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y FUNCIONAL DONDE SE EVIDENCIA QUE PRESENTA DAÑO EN MOTOR EN UNO DE SUS RODAMIENTOS, SE PROCEDE A REALIZAR REPARACIÓN DEL MISMO, LUBRICACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN TODOS SUS MODOS DE OPERACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.
3085 | mesa de calor que no calienta | MESA DE CALOR QUE PRENDE , PERO NO CALIENTA A PESAR DE TENER TEMPERATURA ALTA . | 2023-07-14 14:07:08 | 2023-08-14 09:57:50 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado por correctivo, se realiza inspección visual y funcional donde se evidencia que presenta daño en modulo de sensado, se procede a realizar cambio de sensor de temperatura y pruebas de funcionamiento en todos sus modos de operación, se verifican componentes del sistema eléctrico y electrónico (batería, relays, resistencias, capacitores, reguladores de voltaje, fusible, lampara halógenas, etc.) Se entrega equipo en buenas condiciones físicas y operativas al servicio. Se recomienda utilizar el equipo en modo manual para su optimo funcionamiento.
3084 | BRAZALETE DE CUBICULO 3 UCI CARDIO DAÑADO | BRAZALETE DE CUBICULO 3 UCI CARDIO DAÑADO | 2023-07-14 09:59:04 | 2023-07-14 14:58:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4859 | COMEN | STAR 8000E | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
3083 | BRAZALETE DE MONITOR DE TRASPORTE DAÑADO | BRAZALETE DE MONITOR DE TRASPORTE DAÑADO DE UCI CARDIO | 2023-07-14 09:56:17 | 2023-07-14 14:36:32 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL BRAZALETE Y SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
3080 | CAMBIO DE BATERIA PARA BASCULA DIGITAL | La bascula digital del consultorio No. 4 no prende porque requiere cambio de batería | 2023-07-13 07:29:36 | 2023-07-13 09:31:41 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4012 | HEALTH O METER | 500KL | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se realiza cambio de baterías, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
3079 | REPORTE DE CIFRAS TENSIONALES y saturacion de oxigeno FUERA DE METAS | El monitor de la sala de pacientes adultos reporta cifras tensionales fuera de metas, tanto en pacientes adultos como adultos jovenes, de igual forma las cifras de saturacion de oxigeno. | 2023-07-12 15:03:18 | 2023-07-13 09:38:16 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO. SE REVISA MONITOR, SE PRUEBAN TODOS LOS MODULOS (NIBP. SPO2 Y ECG) CON EL EQUIPO PATRON (PROSIM8), EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEMUESTRA AL PERSONAL DE TURNO EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3078 | INTENSIFICADOR DE IMAGEN | TOMA AEREA EN MAL ESTADO , SOLICITAMOS CAMBIO YA QUE EL CONECTOR A TIERRA ESTA DAÑADO | 2023-07-12 08:36:05 | 2024-06-14 08:28:44 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo ya no cuenta con disponibilidad de repuestos ya que se encuentra en obsolescencia. No es posible adquirir partes para reparación.
3077 | microscopio | MENSAJE DE ADVERTENCIA FUENTE DE LuZ, DURACION DEL ALUMBRADO GARANTIZADO HA SUPERADO 187 HORAS | 2023-07-12 08:33:34 | 2026-02-24 07:58:40 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO5243 | CARL ZEISS | TIVATO 700 | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
3076 | DAÑO DE TIRILLAS- EN EL EQUIPO DE CUBICULO 8 | DAÑO DE TIRILLAS PACIENTE ENCEFALOPATICO-EN EL EQUIPO DE CUBICULO 8 | 2023-07-12 07:41:14 | 2023-07-12 14:45:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4937 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA CABLE ECG DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3075 | LAMPARA CISNE | NO FUNCIONA FAVOR REVISAR LAMPARA CISNE | 2023-07-11 15:54:58 | 2023-07-11 15:56:32 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4524 | WELCHALLYN | GS 300 | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA DEMOSTRACION A LA JEFE Y DOCTORA DE TURNO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3074 | Revisar agitador | Estaba operando normalmente y durante el funcionamiento dejó de hacerlo, no presenta movimiento. | 2023-07-11 15:14:59 | 2023-07-12 14:46:43 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | LABORATORIO | MICOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MOTOR PEGADO, SE REALIZA LIMPIEZA DEL MOTOR Y DESPEGUE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3073 | PULSOXIMETRO DEL CUBICULO 6 DE UCI-2 NO CENSA | PULSOXIMETRO DEL CUBICULO 6 DE UCI-2 NO CENSA | 2023-07-10 15:36:10 | 2023-07-11 15:53:36 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2 SE COMPRUEBA PIN ROTO, SE REALIZA REPARACION DEL CONECTOR, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CODICIONES.
3072 | cable del pulsioximetro dañado, partido | CABLE DEL PULSIOXIMETRO DAÑADO, PARTIDO | 2023-07-10 13:32:25 | 2023-07-11 15:04:24 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica mal funcionamiento del sensor, se hace reemplazo de la extension, se hacen pruebas, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
3071 | incubadora mammi con olor a quemado | Refieren que incubadora al prenderla presenta un olor a quemado . | 2023-07-10 11:55:56 | 2023-07-14 14:51:12 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA PEGANTE DE CARCASA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DEL HUMIDIFICADOR DESGASTADO, OCASIONANDO UN MAL OLOR AL MOMENTO DE SU FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA PEGANTE ESPECIAL PARA RESISTIR TEMPERATURAS ALTAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3070 | incubadora mammi con ruido | Refieren que incubadora presenta un nivel de ruido que puede interferir con el bienestar del paciente | 2023-07-10 11:54:16 | 2023-08-03 16:45:04 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO POR CORRECTIVO, SE REVISA EQUIPO, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN TARJETA MODULO DE BALANZA Y DAÑO DE COMPONENTES EN TARJETA PRINCIPAL, POR LO QUE SE PROCEDIO A REALIZAR EL CAMBIO DE SUS COMPONENTES. POSTERIORMENTE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DURANTE 2 DIAS PARA VERIFICAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS AL SERVICIO.
3069 | bomba de infusion | solicitud de reparación de bomba de infusión dañada, se le quedo quedo introducido un clic interno. Referencia ( comodato 10 - unidad de quemados ) | 2023-07-10 10:03:22 | 2023-11-21 14:58:40 | Cerrado |  | Yicela Samboni | quemadoshuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | QUEMADOS-10 | BAXTER | EVO IQ | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Pinza atorada Se realiza revisòn presentaba pinza atorada. Queda equipo Funcional
3068 | INTERVENCION BOMBA DE INFUSION EMCO5932 | Se presenta posible daño de bomba de infusion luego de manipulacion por parte del personal de diamante | 2023-07-10 07:29:14 |  | Asignado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5932 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3067 | INTERVENCION BOMBA DE INFUSION EMCO5865 | Se presenta posible daño de bomba de infusion luego de manipulacion por parte del personal de diamante | 2023-07-10 07:28:32 |  | Asignado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5865 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3066 | INTERVENCION BOMBA DE INFUSION EMCO5882 | Se presenta posible daño de bomba de infusion luego de manipulacion por parte del personal de diamante | 2023-07-10 07:27:55 |  | Asignado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5882 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3065 | INTERVENCION BOMBA DE INFUSION EMCO5880 | Se presenta posible daño de bomba de infusion luego de manipulacion por parte del personal de diamante | 2023-07-10 07:27:11 |  | Asignado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5880 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3064 | INTERVENCION BOMBA DE INFUSION EMCO5954 | Se presenta posible daño de bomba de infusion luego de manipulacion por parte del personal de diamante | 2023-07-10 07:26:21 |  | Asignado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5954 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3063 | INTERVENCION BOMBA DE INFUSION EMCO5848 | Se presenta posible daño de bomba de infusion luego de manipulacion por parte del personal de diamante | 2023-07-10 07:25:26 |  | Asignado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5848 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3062 | monitor signos vitales | Se realiza prueba de funcionamiento, se deja cargar el equipo unos instantes pero al momento de desconectarlo de la fuente de energía, el equipo se apaga. | 2023-07-08 15:22:09 | 2026-02-24 07:54:01 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA Y LLEGADA DE REPUESTO DE BATERIA PARA EL FUNCIONAIENTO DEL EQUIPO SIN EL CABLE DE PODER, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE CONECTADO A UN TOMA DE ENERGIA | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO DEBIDO A QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE, SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO
3061 | GLUCOMETRO | SOLICITUD DE REVISAR DAÑO DE GLUCOMETRO, NO REGISTRA EL NIVEL DE LA GLUCOSA , NO ESTA CALIBRANDO . | 2023-07-07 14:51:02 |  | Asignado |  | Yicela Samboni | quemadoshuv@gmail.com | [5 empty] | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico
3060 | BRAZALETE DAÑADO | brazalete del cubículo 5 no censa por favor revisar | 2023-07-07 14:05:08 | 2023-07-07 15:52:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3059 | BRAZALETE DAÑADO | brazalete de cubículo 10 no censa por favor revisar | 2023-07-07 14:04:17 | 2023-07-07 15:51:14 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3058 | BRAZALETE DAÑADO | brazalete dañado por favor revisar gracias cubículo 8 | 2023-07-07 14:01:26 | 2023-07-07 15:53:28 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3057 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ECOGRAFO | EL ECOGRAFO ESTA MUY LENTO, MEMORIA LLENA | 2023-07-07 10:44:03 | 2023-07-11 15:06:14 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, confirman que el ecografo trabaja lento por tener memoria llena, se realiza back up de los datos, se hacen pruebas y se confirma mejoria con el equipo, equipo funcional en el servicio.
3056 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO FUNCINA, FAVOR REVISAR | 2023-07-07 09:16:52 | 2023-07-07 09:18:43 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BRAZALETE Y SENSOR SPO2 DAÑADOS, SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS NUEVOS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICA TODOS LOS MODULOS Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3055 | Revisar balanza analitica | Se requiere revisar balanza analítica debido a que no esta tomando la unidad en gramos, esto dificulta pesar el agar necesario para preparación de medios. | 2023-07-07 08:48:27 | 2023-07-07 15:54:54 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | BALANZA ANALITICA | EMCO0882 | OHAUS | ADVENTURER AR3130 | LABORATORIO | PREPARACIÓN DE MEDIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE AJUSTA UNIDAD DE PESO A GRAMOS. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES,.
3054 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | Debido a la humedad que se adquiere en los procedimientos, es necesario ocasionalmente realizar una limpieza o vaciado de las válvulas presentes en la maquina, durante dichas limpiezas una de las válvula de cerámica se fracturo, por lo que se requiere repuesto. | 2023-07-06 17:09:13 |  | Abierto |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5977 | MEDEC | CAELUS 120330M5 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
3053 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | La maquina de anestesia no pasa las pruebas de chequeo, específicamente en la etapa del ventilador presentando finalmente la alerta "No se puede (des)presurizar la botella" por lo que se saca de servicio. | 2023-07-06 16:58:50 | 2023-08-09 08:48:02 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA |  | MEDEC | CAELUS 120330M5 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MEQ | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio del "Bottle Venting Valve" por daño de la misma en el equipo, se realizan pruebas avanzadas de funcionamiento y se comprueba que el equipo se encuentra operativo y funcional, se realiza calibración de la botella y se entrega de manera funcional al servicio.
3052 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE TIENE FALLAS EN CABLES DEL ECG | 2023-07-06 10:25:51 | 2023-07-07 09:09:50 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA CABLE ECG Y SENSOR SPO2 DAÑADOS, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICA TODOS LOS MODULOS Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3051 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE TRANSPORTE PRESENTA FALLAS EN EL PULSIOXIMETRO | 2023-07-06 10:24:51 | 2023-07-07 09:11:52 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, EL CONECTOR DEL SENSOR SPO2 ESTABA MAL CONECTADO, SE AJUSTA CORRECTAMNETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE VERIFICA TODOS LOS MODULOS Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3050 | ekg desconfigurado uci trasplante | EKG DESCONFIGURADO UCI TRASPLANTE | 2023-07-06 10:00:47 | 2023-07-07 09:14:04 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MALA POSICION DEL PAPEL IMPIDIENDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, SE AJUSTA EL PAPEL DEL EQUIPO Y SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3049 | tiene fuga de aire | se videncia fuga de aire en el noepuff que se se encuentra en la sala de atencion del parto sala uno de partos | 2023-07-06 09:39:48 | 2023-07-14 14:47:48 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Resucitador Neonatal | EMCO4147 | FISHER &PAYKEL | 900RDASU | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE VERIFICA EL EQUIPO Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL ERROR ES DEL BLENDER AL QUE SE ENCUENTRA CONECTADO, SE EVIDENCIA CONEXIÓN FLOJA EN LOS TOMAS DE O2 Y AIRE MEDICINAL, SE AJUSTA EQUIPO, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL
3048 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO ESTA TOMANDO CORRECTAMENTE LA PRESION | 2023-07-06 08:58:40 | 2023-07-07 09:08:14 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTODEL EQUIPO, SE VERIFICA TODOS LOS MODULOS Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3047 | BOMBA DE NUTRICIÓN | BOMBA DE PEDIATRIA URGENCIAS NO ENCIENDE. | 2023-07-06 08:30:45 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3046 | BOMBA DE NUTRICIÓN | BOMBA DE PEDIATRIA URGENCIAS NO ENCIENDE. | 2023-07-06 08:30:21 | 2023-07-13 15:27:55 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presento problemas en el proceso de encendido, por lo cual es reemplazado por otra bomba de nutrición Kangaroo identificada con la serie C20301534 entregada al servicio de pediatria urgencias. Se asocia carta de entrega del equipo entregado.
3045 | cable termometro dañado por el paciente cubiculo #4 | CABLE TERMOMETRO DAÑADO POR EL PACIENTE CUBICULO #4 | 2023-07-05 13:51:00 | 2023-07-07 09:15:41 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE TEMPERATURA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3044 | interface no sensa cubiculo 3 de uci cardio | SATURADOR NO CENSA CUBICULO 2 de uci cardiovascular | 2023-07-05 11:42:38 | 2023-07-05 16:48:29 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | FALSO LLAMADO, SE ATIENDE LLAMADO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3043 | SATURADOR NO CENSA cubiculo 2 | SATURADOR NO CENSA CUBICULO 2 de uci cardiovascular | 2023-07-05 11:41:24 | 2023-07-05 16:44:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA SENSOR SPO2 DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE HACEN PRUEBAS, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3042 | SATURADOR NO CENSA cubiculo 1 | SATURADOR NO CENSA CUBICULO 1 de uci cardiovascular | 2023-07-05 11:39:27 | 2023-07-05 16:47:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO Y SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEJA EL EQUIPO EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3041 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PACIENTE DAÑA CABLE PARA ELECTRODOS | 2023-07-05 08:28:10 | 2023-07-05 11:30:22 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA LATIGUILLOS DAÑADOS, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL.
3040 | electroardiografo no imprime | El equipo al momento del uso, no esta imprimiendo | 2023-07-05 07:47:59 | 2023-09-07 16:35:11 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5739 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo presenta bloqueo durante toma ECG se realiza desarme del equipo Se retira impresora y papel Se retira tarjeta electrónica digital Se instala tarjeta que llego de bogota El equipo esta apto para uso
3039 | accesorios | Se requieren accesorios (Sensor Spo2 pediátrico y Brazalete pediátrico) para la puesta en funcionamiento dentro del servicio. | 2023-07-04 17:30:08 | 2023-08-15 09:05:36 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS POR NUEVOS RETIRADOS DE ALMACEN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3038 | accesorios | Se requieren accesorios (Sensor Spo2 adulto y Brazalete adulto) para la puesta en funcionamiento dentro del servicio. | 2023-07-04 17:28:39 | 2023-07-05 11:28:46 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3748 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CABLE ECG,INTERFAZ Y SENSOR SPO2, BRAZALETE ADULTO). EQUIPO QUEDA FUNCIONAL.
3037 | accesorios | Se requieren accesorios (Sensor Spo2 y Brazalete) para la puesta en funcionamiento dentro del servicio. | 2023-07-04 17:27:35 | 2023-07-05 11:27:44 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (CABLE ECG,INTERFAZ Y SENSOR SPO2, BRAZALETE ADULTO). EQUIPO QUEDA FUNCIONAL.
3036 | CABLE DE MONITOR- CUB # 14- UCI 4 | CABLE DE MONITOR- CUB # 14- NO SENSA ---UCI 4 | 2023-07-04 13:25:36 | 2023-07-05 11:22:41 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4932 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | FALSO LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3035 | saturador dañados no sensa cubiculo 8 | SATURADOR DAÑADOS NO SENSA CUBICULO 8 | 2023-07-04 10:27:26 | 2023-07-05 11:25:13 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5946 | BAXTER | EVO IQ | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES IDENTIFICADO CON EL EMCO 4243, PRESENTA DAÑO EN LA INTERFAZ DEL MODULO SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3034 | sensor de saturacion o2 neonatal dañado | sensor neonatal fuera de servicio | 2023-06-30 11:52:57 | 2023-06-30 17:19:19 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4343 | BIOCARE | IM-12 | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO E INSTALA SENSOR SPO2 NEONATAL. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL
3033 | queratometro DESCALIBRADO | Favor intervenir en la calibración del queratometro ya que funciona inadecuadamente | 2023-06-30 11:50:26 | 2023-06-30 17:23:39 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | QUERATOMETRO | EMCO3041 | TOPCON | kms 6 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE INFORMA AL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE EL USO. SE ESPERA LLEGADA DEL DOCTOR PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMEINTO. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3032 | falla sensor neonatal | sensor neonatal no funciona ya por el uso que se le ha dado, adicionalmente el servicio no cuenta con mas de estos sensores, ya se le ha hecho varios arreglos pero el monitor ya no lo reconoce | 2023-06-30 11:49:25 | 2023-06-30 17:20:08 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | QUIROFANO 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO E INSTALA SENSOR SPO2 NEONATAL. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL
3031 | accesorios | Se requieren accesorios por ausencia o daño: Saturador, Brazalete NIBP adulto, ECG. | 2023-06-30 08:39:56 | 2023-06-30 17:21:57 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3938 | DRAGER | vista 120 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN LOS ACCESORIOS, SE REALIZA CAMBIO E INSTALACION DE ACCESORIOS. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL
3030 | accesorios | Se requieren accesorios por ausencia o daño: Saturador, Brazalete NIBP adulto, ECG. | 2023-06-30 08:38:55 | 2023-06-30 17:21:17 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3935 | DRAGER | vista 120 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN LOS ACCESORIOS, SE REALIZA CAMBIO E INSTALACION DE ACCESORIOS. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL
3029 | El equipos se bloqueó con paciente | El equipo se bloquea, por lo que se reinicia y aparece mensaje "El examen de TC no estaba disponible porque no se estableció conexión IRS. Reinicie los sistemas informáticos" | 2023-06-29 17:14:07 | 2023-06-29 17:20:36 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de torre de reconstrucciones IRS G2, recarga de backup y tablas de calibracion ok. Se hace prueba general y con phantoma ok Equipo Operativo.
3028 | VERIFICAR bascula digital | Bascula no enciende, el testigo de AC encendido pero bascula no enciende | 2023-06-29 10:06:16 | 2023-06-30 08:51:31 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | BASCULA | EMCO3521 |  |  | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BASCULA, SE DESARMA EL EQUIPO Y SE COMPRUEBA DAÑO DEL SWITCH DE ENCENDIDO, SE REALIZA CAMBIO DE SWITCH, SE ARMA EQUIPO, SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3027 | VERIFICAR desfribilador | Al imprimir reporte dice Fallo función marcap. y tiene un bombillo con simbolo X encendido. | 2023-06-29 10:03:47 | 2023-06-30 08:44:16 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4473 | MINDRAY | BENEHEART D3 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA QUE EL ALISTAMIENTO DEL EQUIPO NO SE HABÍA REALIZADO CORRECTAMENTE, SE REALIZA LAS PRUEBAS DEL EQUIPO. FUNCIONA CORRECTAMENTE, CUMPLE CON TODOS LOS PARÁMETROS, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3026 | lampara de fotocurado odontologia | La fibra de la lampara se quebro. | 2023-06-29 09:49:44 | 2023-07-21 15:22:38 | Cerrado |  | odontologia huv | odontohuv@hotmail.com |  | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se evidencia daño del equipo, se informa que el daño fue causado por accidente por el doctor Juan David Diaz al momento de entregar el equipo a un compañero de trabajo, se evidencia daño en la fibra de vidrio por donde transporte el haz de luz. Se procede a cotizar el repuesto por el proveedor | SE ATIENDE LLAMADO, EQUIPO ES REPORTADO POR DAÑO DE FIBRA DE VIDRIO POR ACCIDENTE LABORAL. SE REALIZA CAMBIO DE FIBRA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3025 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR DEL MONITOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES | 2023-06-29 09:48:56 | 2023-06-30 08:56:12 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | TICKET REPETIDO. ORDEN DE TRABAJO SE CIERRA, DEBIDO A QUE YA SE REVISO Y SE ARREGLO. REVISAR O.T. 3022
3024 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR DEL MONITOR SE ENCUENTRA DESPRENDIDO | 2023-06-29 09:47:11 | 2023-06-30 08:58:10 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | TICKET REPETIDO. ORDEN DE TRABAJO SE CIERRA, DEBIDO A QUE YA SE REVISO Y SE ARREGLO. REVISAR O.T. 3021. SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALS IDENTIFICADO CON ESTE NUMERO DE INVENTARIO Y TIENE SENSOR SPO2 FUNCIONAL
3023 | Nevera portátil tanos N° 4 | La nevera está presentando unas temperaturas muy altas con respecto a las que debe reportar. | 2023-06-29 09:03:20 | 2023-08-08 13:57:57 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza ajuste del software, debido a que datalogger tenia memoria llena, se entrega nevera en optimas condiciones.
3022 | SENSOR SPO2 DEL MONITOR MALO | El sensor no funciona, no logra sensor mi equipo | 2023-06-28 14:37:24 | 2023-06-29 08:49:30 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3021 | SENSOR SPO2 DEL MONITOR MALO | El sensor no enciende, no logra sensor el equipo | 2023-06-28 14:36:11 | 2023-06-29 08:51:37 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | E ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3020 | Se evidencia imagen corrupta | El día 15 de Junio el ingeniero Jorge torres informa de imagen corrupta en el monitor del equipo, identificándose daño en el mismo. Equipo desde ese día quedo fuera de servicio. | 2023-06-28 14:28:10 |  | Abierto |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | URETEROSCOPIO FLEXIBLE | 862589 | VIISION MEDICAL | UF28 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
3018 | incubadora MAMMI DAÑADA | INCUBADORA MAMMI , CON TEMPERATURA BLOQUEADA , NO SUBE DE 20 GRADOS | 2023-06-28 14:06:24 | 2023-06-30 08:47:52 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO2047 | CHOONGWAE MAMII | CHS-i100 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE VERIFICA EL EQUIPO Y SE CONFIRMA CONECTOR DEL SENSOR DE TEMPERATURA DESACOPLADO DEL EQUIPO, SE AJUSTA CONECTOR, SE CONECTA SENSOR, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO SUBE MAS DE LOS 20° C, SE ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3017 | incubadora MAMMI DAÑADA | INCUBADORA MAMMI , BLOQUEADA , NO PRENDE . | 2023-06-28 14:02:30 | 2023-07-05 11:21:14 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, INCUBADORA NO SE PUDO REVISAR POR EL MOTIVO QUE TIENEN UN PACIENTE, SE ESPERA LLAMADO Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO PARA PODER REVISAR | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE NO HAY CONTROL AL MOMENTO DE ESTABLECER EL NIVEL DE TEMPERATURA, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA DE MEMBRANA Y SE REVISA TARJETA, SE COMPRUEBA CORTO DE CONEXIONES, REALIZA CAMBIO DE TARJETA DEL PANEL DE CONTROL, SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE TEMPERATURA. SE ARMA EQUIPO, TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3016 | manigueta de incubadora david yp 90 partida | MANIGUETA DE INCUBADORA DAVID YP 90 PARTIDA , LATERAL INFERIOR | 2023-06-28 13:59:45 | 2023-06-30 08:50:04 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | Incubadora | EMCO4190 | DAVID | YP-90 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA BISAGRA QUE SOSTIENE LA BASE DE LA INCUBADORA CON LA INCUBADORA, SE REALIZA AJUSTE Y ACOMODO DE BISAGRA, EQUIPO QUEDA FUNCIONAL Y SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3015 | queratometro no enciende | Queratometro no enciende y esta descalibrado | 2023-06-28 10:27:45 | 2023-07-26 16:01:21 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BOMBILLOS QUEMADOS, SE REALIZA REMPLAZO DE BOMBILLOS, SE PRUEBA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES,
3014 | equipo no funciona bien | El monitor fue revisado por biomedica y el equipo no tiene brazalete de toma de presion arterial en niños y el pulsoximetro no funciona, recomiendan solicitar el insumo | 2023-06-28 09:26:43 | 2023-06-28 17:18:18 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3962 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se revisa el equipo y se realiza cambio de brazalete desgastado con presencia de fugas y cambio se sensor de SpO2
3013 | equipo no funciona bien | El monitor fue revisado por biomedica y el brazalete de toma de presion arterial no infla, recomiendan reemplazar el insumo | 2023-06-28 09:21:33 | 2023-06-28 17:19:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se verifica el equipo y se realiza cambio de brazalete desgastado. Se entrega brazalete tipo adulto.
3012 | equipo no funciona bien | Monitor fue revisado por biomedica, el brazalete de toma de presion arterial no infla, recomienda reemplazo del brazalete | 2023-06-28 09:19:39 | 2023-06-28 17:15:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se verifica el equipo y se realiza cambio de brazalete desgastado.
3011 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | calibrar este monitor, Esta tomando la tensión arterial mayor a lo normal aparentemente. Cuarto aislado | 2023-06-27 16:02:25 | 2023-06-29 08:59:02 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, EQUIPO QUE PRESENTA FALLAS ESTA IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE INVENTARIO EMCO 4561, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2 Y FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO, SE REALIZA CAMBIO DE VEJIGA DEL BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3010 | INTERFAZ DE LA LINEA ARTERIAL | INTERFAZ DE LA LINEA ARTERIAL NO SENSA CUBICULO # 4 | 2023-06-27 14:55:45 | 2023-06-29 08:55:11 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. LA JEFE DE TURNO CONFIRMA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
3009 | daño del equipo | En el mes de febrero se encuentra el monitor sin modulo de funcionamiento para toma de signos vitales, solo esta la carcaza vacia, se hizo reporte de suceso. se informo a coordinacion de enfermeria del servicio | 2023-06-27 11:14:07 |  | Diagnosticado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3752 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EN ESPERA DE ORDEN DE COMPRA PARA EL MODULO DE TOMA DE SIGNOS VITALES.
3008 | daño del equipo | daño de la pantalla de control por caida al piso, se llevo a mantenimiento desde el 25 de agosto del 2022, con orden manual de servicio 17960. | 2023-06-27 11:11:09 | 2023-11-20 11:27:13 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-22 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Debido a la gravedad del daño el equipo no es posible reparar en campo debe ser retirado de la institución. La empresa Baxter deja en reposición la bomba con serie: SK11202362
3007 | daño del equipo | daño de la pantalla por caida al piso, se lleva a mantenimiento desde 21 de diciembre del 2022, con orden manual de trabajo No 16366 | 2023-06-27 11:08:41 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-15 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3006 | daño del equipo | daño de la carcaza en el extremo derecho por caida al piso, se llevo a mantenimiento desde 21 de febrero del 2023, con orden manual No 17716 | 2023-06-27 11:06:04 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-32 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3005 | daño del equipo | daño de la pantalla y fractura de la carcaza por caida desde el atril (se desprendio), prende pero no funciona, se llevo a mantenimiento desde 21 de febrero del 2023. orden de servicio manual No 17713 | 2023-06-27 11:03:34 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-27 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3004 | daño del equipo | daño en el extremo izquierdo de la carcaza por caida al piso, se llevo a mantenimiento desde el 21 de febrero del 2023, con orden manual de servicio No 17717 | 2023-06-27 11:00:49 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-28 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3003 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION | Daño ´por caida, fractura de carcaza extremo izquierdo, se llevo a mantenimiento desde 2l 21 de febrero del 2023, con orden de servicio No. 17718 | 2023-06-27 10:57:41 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-14 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
3002 | daño del equipo | Bomba de infusion dañada, al prenderla hace ruido fuerte tipo pito. Fue llevad a mantenimiento desde el 21 de febrero 2023 orden de trabajo 17714 | 2023-06-27 10:53:55 | 2023-11-20 11:59:46 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA ADULTO-19 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Debido a la gravedad del daño el equipo no es posible reparar en campo debe ser retirado de la institución. La empresa Baxter deja en reposición la bomba con serie: SK11202342
3001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO TOMA LA PRESION ARTERIAL CORRECTAMENTE | 2023-06-27 08:14:02 | 2023-07-31 16:26:29 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE LAS ELECTROVALVULAS, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA PARA INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIONES DEL EQUIPO, SE REVISA EL EQUIPO SE COMPRUEBA MAL FUNCIONAMIENTO DEL MODULO NIBP, SE DESARMA EL EQUIPO Y SE REVISAN LAS ELECTRO-VALVULAS, SE EVIDENCIAS PEGADAS, SE REALIZA DESPEGUE DE ELECTRO-VALVULAS,SE ARMA EL EQUIPO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE REVISAN TODOS LOS MÓDULOS, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
3000 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales la pantalla esta oscura con rayas | 2023-06-27 08:03:32 | 2023-06-27 16:27:02 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION PREVIA DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA PANTALLA, SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA Y CBALES DE CONEXION CON LA TARJETA PRINCIPAL, SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES , SE HACEN PRUEBAS DE FUERZA Y MOVIMEINTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
2999 | monitor de signos vitales | monitor signos vitales no funciona botón de toma de signos | 2023-06-27 08:01:56 | 2023-06-27 16:28:05 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVIA DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BOTÓN DE NIBP, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE SWITCH, SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ARMA EL EQUIPO Y SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO.
2998 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR NO SENSA PRESION, MAL ESTADO DEL BRAZALETE | 2023-06-26 15:20:22 | 2023-06-26 17:15:37 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa accesorio, se comprueba daño de accesorio, se realiza cambio de accesorios, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2997 | revisar cable de conexion de ventilador | revisar cable de conexión del ventilador mecánico uci 5 gracias | 2023-06-26 14:52:41 | 2023-06-27 16:29:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5069 | MINDRAY | sv300 | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO SE COMPRUEBA CABLE AC EN MAL ESTADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
2996 | monitor no FUNCIONA | MONITOR NO ENTREGA VALORES ADECUADOS. Por favor revisar | 2023-06-26 09:59:49 | 2023-06-26 17:18:46 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa accesorio, se comprueba daño de accesorio, se realiza cambio de accesorios, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2995 | Revisar vacio autoclave | Por favor revisar el vaciamiento de la autoclave Matachana, este no se está llevando de manera correcta, ya se había revisado previamente. | 2023-06-26 09:40:20 | 2023-07-18 07:09:21 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AUTOCLAVE | EMCO5546 | MATACHANA | AES-50 | LABORATORIO | LAVADO DE MATERIAL Y ESTERILIZACIÓN | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado donde el ingeniero de kaika realiza la verificación físico-funcional del equipo y encuentra en el equipo en optimas condiciones de operación. La desviación correspondiente al empozamiento del agua se debe a tema del diseño del desagüe ya que el sifón se encuentra con una inclinación que ocasiona el rebose del agua. Se informo al jefe de área para redirigir la orden de trabajo a mantenimiento infraestructura para verificación del sistema de desagüe (sifón) | Se atiende llamado donde el ingeniero de kaika realiza la verificación físico-funcional del equipo y encuentra en el equipo en optimas condiciones de operación. La desviación correspondiente al empozamiento del agua se debe a tema del diseño del desagüe ya que el sifón se encuentra con una inclinación que ocasiona el rebose del agua. Se informo al jefe de área para redirigir la orden de trabajo a mantenimiento infraestructura para verificación del sistema de desagüe (sifón)
2994 | Comprar resistencia autoclave | Se solicita compra para la autoclave del laboratorio clínico debido a que desde hace 6 meses se encuentra fuera de servicio. | 2023-06-26 09:36:45 |  | Asignado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AUTOCLAVE | EMCO4048 | ESSEN | SA-600A | LABORATORIO | LAVADO DE MATERIAL Y ESTERILIZACIÓN | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
2993 | Revisar tromboelastometro | Revisar equipo Rotem Sigma debido a que se están presentando inconvenientes con el procesamiento de controles de calidad y de pruebas de pacientes. | 2023-06-26 09:31:14 |  | Asignado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | [5 empty] | LABORATORIO |  | SEDE PRINCIPAL | QUIMBERLAB | Mantenimiento biomedico
2992 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS NO SENSA PRESION - SE REPÓRTA VARIAS VECES LOS DAÑOS CONSULTORIOS INGRESOS | 2023-06-26 09:04:19 | 2023-06-26 10:38:58 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA BRAZALETE, SE COMPRUEBA BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2991 | TONOMETRO DESCALIBRADO | Favor programar calibración de tonometro | 2023-06-26 08:23:53 | 2023-06-29 09:03:29 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | LENSOMETRO | SIN CODIGO | LUXVISION | NR | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE PREGUNTA A LOS MÉDICOS Y ENFERMAS SOBRE EL PROBLEMA QUE PRESENTA EL EQUIPO. SE INFORMA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2990 | CABLE DE EKG - cub # 12a- uci 4 | CABLE DE EKG DEL CUBICULO # 12A EN UCI 4 --- EL PROTECTOR ES DAÑADO-(PELADO) Y NO SENSA. | 2023-06-26 07:18:22 | 2023-06-26 10:40:45 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4930 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA CABLE DE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DECABLE ECG. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2989 | no prende pantalla | no prende la pantalla por lo que se solicita revision | 2023-06-23 16:06:35 | 2023-06-23 16:09:22 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa monitor, se realiza limpieza interna, se ajustan cables de conexion, se arma equipo, equipo funciona correctmante, se devuelve al servicio en optimos condiciones
2988 | SATURADOR DE CUBICULO # 11- UCI 4 | SATURADOR TIENE DAÑADA LA PINZA | 2023-06-23 16:06:08 | 2023-06-26 10:42:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4933 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE COMPRUEBA SENSOR SPO2 DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2987 | pulsioximetro no enciende ni carga | el equipo no enciende ni carga cuando se posiciona en su base de carga | 2023-06-23 14:17:10 | 2023-06-23 14:31:01 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | PULSIOXIMETRO | EMCO4354 | HUNTLEIGH | MINIPULSE | ATENCION DOMICILIARIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se confirma mal funcionamiento del equipo, se destapa y se comprueba cable desoldado en el puerto de carga, se hace su debido trabajo de soldadura, se confirma corto en las baterias (las cuales no son recargables, cuando deberian serlo), se hace enfasis en el servicio de solicitar baterias recargables para este equipo, se hace entrega del equipo funcional en el area del servicio.
2986 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR DE MONITOR NO SENSA PRESION. CONSULTORIOS INGRESOS | 2023-06-23 09:01:03 | 2023-06-23 15:56:29 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica mal funcionamiento del saturador, se comprueba cable suelto del saturador, se procede a realizar soldadura del cable, se hacen pruebas y el equipo funciona correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
2985 | SATURADOR NO CENSA | CABLE DE SATURADOR DE OXIGENO DEL CUBICULO # 4 SE REVENTO LA CONEXION AL MONITOR | 2023-06-22 16:30:27 | 2023-06-23 15:57:41 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica mal funcionamineto del sensor spo2, se hace cambio de saturador, se hacen pruebas, equipo funciona correctamente, equipo entregado en el servicio.
2984 | CAMA CUBICULO # 12a- | BARANDA SUPERIOR IZQUIERDA Y BARANDA INFERIOR DERECHA NO BAJAN...CUBICULO # 12A-- EMCO 12A | 2023-06-22 12:00:37 | 2023-06-26 10:49:25 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO, YA QUE ESTA ORDEN CORRESPONDE AL AREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
2983 | CABLES DE ELECTRODOS | CABLES DE ELECTRODOS ESTAN EN MAL ESTADO...CUBICULO # 8 | 2023-06-22 11:57:08 | 2023-06-23 15:58:48 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4934 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica mal estado del cable ecg, se hace cambio de cable ecg, se hacen pruebas, equipo funcional en el servicio.
2982 | brazalete y pera en mal estado | el brazalete y pera se encuentra en mal estado | 2023-06-21 16:35:40 | 2023-06-21 16:43:58 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO4543 | WELCHALLYN |  | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se comprueba brazalete y pera en mal estado, se realiza cambio de ambos, se toman pruebas, el equipo responde correctamente
2981 | brazalete en mal estado | el brazalete se encuentra en mal estado | 2023-06-21 16:34:45 | 2023-06-21 16:45:17 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO4542 | WELCHALLYN |  | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se realiza cambio de brazalete, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente
2979 | brazalete en mal estado | el brazalete se encuentra en mal estado | 2023-06-21 16:25:04 | 2023-06-21 16:48:53 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5537 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se verifica mal funcionamiento del brazalete, se hace cambio, se hacen pruebas, equipo funciona correctamente
2978 | mal funcionamiento spo2 | monitor para revision del parametro spo2 | 2023-06-21 16:22:28 | 2023-06-21 16:47:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3762 | BLT | ANYVIEW A5 | ANA FRANK |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica al funcionamiento del spo2, se procede a realizar limpieza de los componentes electronicos, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se hace entrega del equipo.
2977 | ASPIRADOR DEL SOAT | SOLICITAMOS HACER LIMPIEZA DE UNOS DE LOS FRASCOS DEL ASPIRADOR YA QUE ESTA CON RESIDUOS. SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LA COORDINACION | 2023-06-21 15:21:46 | 2023-06-21 15:37:49 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ASPIRADOR | EMCO5255 | SMAF | YX930D | URGENCIAS | SOAT | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende, se confirma un falso llamado, se hace énfasis en que el trabajo solicitado no es responsabilidad del área biomédica, se procede a realizar cierre del ticket
2976 | oftalmoscopio indirecto no funciona | oftalmoscopio indirecto no enciende, aparentemente tiene los bombillos quemados. | 2023-06-21 11:20:35 | 2023-06-23 14:53:07 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se comprueba el estado de los bombillos y se encuentran en correcto estado, se destapa el equipo y se evidencia mala conexion de los cables, se hace ajuste de los cables, se hacen pruebas y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo
2975 | CABLE EKG- CUBICULO # 17- uci 4 | Realizar cambio de cable EKG esta en mal estado (expuesto) cubículo # 17 | 2023-06-21 09:01:14 | 2023-06-21 16:17:20 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4928 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia cable pelado, se realiza cambio de cable, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2974 | Revisión Procesador de tejidos | No se pueden procesar las muestras presenta error configuración (se necesita solucionar de manera prioritaria hay muestras pendientes por procesar) | 2023-06-20 16:06:57 | 2025-06-03 11:56:37 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | Procesador de tejidos | emco5734 | LEICA | Histocare pearl | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SANITAS | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cierre con ticket 13067. Equipo operativo
2973 | monitor del cubiculo #7 no sensa | MONITOR DEL CUBICULO #7 NO SENSA | 2023-06-20 12:10:41 | 2023-06-21 16:14:43 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, cable en buen estado, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2972 | daño de monitor, pantalla fracturada | Monitor de signos vitales pantalla fracturqada | 2023-06-20 10:46:34 | 2024-05-14 15:24:28 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de (1) sensor spo2 adulto, (1) brazalete infante
2971 | daño de monitor, Carcasa fracturada | Monitor de signos vitales carcaza fracturada | 2023-06-20 10:45:09 | 2023-07-21 15:24:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PREVIA DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO DE LA CARCASA, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCASA, SOPORTES DE TORNILLOS PARA EL CORRECTO CIERRE DEL MONITOR, SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DONDE SE CONECTA EL CABLE DE PODER. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ARMA EL EQUIPO Y SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO.
2970 | monitor de signos vitales | MONITOR DE TRANSPORTE BOTÓN DE MANDO PARA TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL NO FUNCIONA | 2023-06-20 10:35:08 | 2023-06-23 14:51:26 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se confirma que el boton no funciona correctamente,, se destapa el equipo, se comprueba mala conexion del panel de control del equipo, se ajusta conexion, se hacen pruebas y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
2969 | bombillo fundido lampara cielitica | BOMBILLO FUNDIDO LAMPARA CIeLITICA | 2023-06-20 09:22:06 | 2023-06-21 16:01:40 | Cerrado |  | Alejandra ospina Mondragon | alejandra447981@hotmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica mal funcionamiento del bombillo, se hace cambio del mismo, se hacen prueba y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo en el área del servicio.
2968 | equipo dañado | bomba de infusion no funciona, inicialmente pitaba y ahora no prende | 2023-06-16 16:16:12 | 2023-11-20 11:56:57 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA PEDIATRICA-2 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Debido a la gravedad del daño el equipo no es posible reparar en campo debe ser retirado de la institución. La empresa Baxter deja en reposición la bomba con serie: SK11202340
2967 | daño del equipo | pita todo el tiempo toca dejarla apagada | 2023-06-16 15:54:52 | 2023-11-20 12:02:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA ADULTO-28 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Debido a la gravedad del daño el equipo no es posible reparar en campo debe ser retirado de la institución. La empresa Baxter deja en reposición la bomba con serie: SK11202362
2966 | daño del equipo | pita todo el tiempo toca dejarla apagada | 2023-06-16 15:52:30 | 2023-11-20 11:54:56 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA ADULTO-3 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Debido a la gravedad del daño el equipo no es posible reparar en campo debe ser retirado de la institución. La empresa Baxter deja en reposición la bomba con serie: SK11110137
2965 | daño del equipo | Monitor dañado, no toma la presion arterial | 2023-06-16 15:50:04 | 2023-07-31 16:42:00 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN CARCASA DE LOS MÓDULOS DE TOMA DE SIGNOS VITALES, SE ESPERA PIEZAS DE REPUESTO DE ESTA CARCASA | PREVIA LIMPIEZA Y DESINGFECION DEL EQUIPO, SE REVISA EL EQUIPO SE COMPRUEBA DAÑO DE CARCASA EN LA ZONA DE LOS MODULOS DEL MONITOR, SE REALIZA REPARACIÓN DE LA PIEZA, SE REALIZA LIMPIEZA DE LA BOMBA Y ELECTROVALVULAS, SE REALIZA CAMBIO DE SWITCH DEL BOTON DE NIBP, SE ARMA EQUIPO, SE REVISAN TODOS LOS MÓDULOS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2964 | daño del equipo | Monitor dañado, no toma la presion arterial | 2023-06-16 15:49:14 | 2023-06-30 09:26:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA YA QUE PRESENTABA FUGA AL MOMENTO DE TOMAR LA PRESIÓN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2963 | SATUARADOR DAÑADO | SATURADOR NO SENSA, PORFAVOR REVISAR | 2023-06-16 09:41:05 | 2023-06-21 16:03:29 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa sensor spo2, se comprueba daño del sensor, se realiza cambio de sensor spo2, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente
2962 | Revisiòn Centrígufa refrigerada | La centrifuga refrigerada está fallando. Se programa para 30 minutos y se para a los 10. | 2023-06-16 09:11:51 | 2023-11-09 07:26:41 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | LABORATORIO | MICOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se encuentra en obsolescencia con múltiples reparaciones, ya no es posible reparar. Se da de baja el equipo.
2961 | pROYECTOR DE RETINA NO FUNCIONA | proyector de retina no funciona no enciende. | 2023-06-16 08:16:23 | 2023-06-21 16:08:11 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | PROYECTOR | EMCO3044 | HUVITZ | CCP-3100 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2960 | CAMA STRAKER- CUB. # 12A- UCI 4 | LA CAMA DE MARCA STRAKER- DEL CUB. # 12A EN UCI 4... LA BARANDA IZQUIERDA NO BAJA- | 2023-06-15 09:04:45 | 2023-06-26 10:50:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO, YA QUE ESTA ORDEN CORRESPONDE AL AREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
2959 | SATURADOR DE CUBICULO # 11- UCI 4 | SATURADOR NO SENSA- CUBICULO # 11- SALA UCI 4 | 2023-06-15 08:59:26 | 2023-06-21 16:07:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4933 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa sensor spo2, se comprueba mal funcionamiento, se realiza cmbio de sensor spo2, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente
2958 | Electrobisturi | La coagulacion del electrobisturi no funciona | 2023-06-15 08:22:02 | 2024-03-05 16:09:18 | Cerrado |  | odontologia huv | odontohuv@hotmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO1909 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB SURGISTAT B | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue dado de baja por daño en la Main Board irreparable y comprometiendo mas del 30% del costo del equipo
2957 | DAÑO BOMBA DE INFUSIÓN | FAMILIAR DE PACIENTE TROPIESA CON BOMBA DAÑANDO POR COMPLETO EL DISPLAY. | 2023-06-15 07:23:54 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-69 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2956 | MONITORIA CENTRAL- ucin | Pantallas para realizar monitoreo de signos vitales a pacientes se encuentran apagadas y no se puede realizar el respectivo monitoreo | 2023-06-14 11:10:50 |  | Abierto |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2955 | MONITORIA CENTRAL- uci 4 | Pantallas para realizar monitoreo de signos vitales a pacientes se encuentran apagadas y no se puede realizar el respectivo monitoreo | 2023-06-14 11:10:20 | 2026-02-13 08:31:28 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | En la ot :3112 se da explicación del cierre
2954 | HIDROCOLLATOR NO ENFRIA | EL HIDROCOLATOR NO ENFRIA Y COMENZÓ A OLER A CABLE QUEMADO. | 2023-06-14 09:37:55 | 2023-06-16 07:09:40 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | HIDROCOLLATOR COLD PACK | EMCO2188 | CHATTANOGA GROUP INC. | 2302/2304 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE ESTO VA DIRIGIDO A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (REFRIGERACION)
2953 | oftalmoscopio indirecto no funciona | Oftalmoscopio indirecto 1443 KEELER no funciona. | 2023-06-14 08:54:31 | 2025-03-10 09:10:09 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO2869 | KEELER | ALL PUPIL | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo no es posible reparar, se encuentra pendiente por dar de baja.
2952 | REVISION EQUIPO POR CORTO | EL ADAPTADOR DE ENERGIA DEL EQUIPO PRESENTÓ CORTOCIRUCUITO Y POSTERIOR A ELLO NO PRENDE LA PANTALLA | 2023-06-14 07:42:53 | 2024-06-28 11:48:44 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo debido a que ya se soluciono el equipo con su nuevo reporte (OT4231); Equipo funcional
2951 | presenta ruido | Incubadora mamii que esta funcionando , pero se escucha ruido . | 2023-06-13 13:34:14 | 2023-06-21 16:19:04 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3454 | MAMII | CHS-i100 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica leve sonido a causa de las hélices en mal estado, se hace cambio de hélices, se hacen pruebas, se evidencia baja del sonido producido por las hélices, se hace entrega del equipo en el área
2950 | servo de temperatura | Incubadora yp 2000 que muestra en el tablero , que el modulo de temperatura presenta falla . | 2023-06-13 13:23:12 |  | Diagnosticado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR SPO2, EN ESPERA DE REPUESTOS
2949 | oftalmoscopio no enciende | Oftalmoscopio no enciende el bombillo | 2023-06-13 09:19:22 | 2023-06-21 16:12:53 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se ajusta conexión y se soldán cables al puerto, permitiendo la comunicación de energía, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2948 | GOLDWAY MONITOR DE SIGNOS | MONITOR DE SIGNOS GOLDWAY DESCALIBRADO NO TOMA LA PRECION | 2023-06-13 08:32:20 | 2023-06-13 16:00:07 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el estado de la manguera y del brazalete, se confirma que se encuentran en optimas condiciones, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patron prosim 8 y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
2947 | Nevera botando agua | Nevera de reactivos del servicio transfusional botando agua. | 2023-06-13 07:29:48 |  | Abierto |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
2946 | manta termica dañada | PACIENTE CON MOVIMIENTOS FUERTES DESPEGA MANTA TERMICA, PORFAVOR REVISAR GRACIAS | 2023-06-13 07:27:42 | 2023-06-21 16:05:33 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5592 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se comprueba tapa del filtro del sistema de calentamiento dañado, se realiza reparacion, se pegan soportes de tornillos, se arma el equipo, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funcionando correctamente
2945 | cable de poder dañado | SE ENCUENTRA CABLE DE PODER DE MESA DE CALOR RADIANTE PARTIDO Y CON EXTREMO QUEMADO | 2023-06-12 11:58:35 | 2023-06-21 16:11:06 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa fuente de poder, se acomoda cables de poder, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se devuelve al servicio en optimas condiciones
2944 | daño en el brazalete del. monitor de signos vitales | El brazalete del monitor de signos vitales no insufla, tiene salida de aire y no registra la tension arterial. | 2023-06-09 10:19:58 | 2023-06-09 15:26:51 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2835 | EDAN | M8B | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BRAZALETE CON FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALTE POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
2943 | El equipos se bloqueó con paciente | El equipo se bloquea, por lo que se reinicia y aparece mensaje "El examen de TC no estaba disponible porque no se estableció conexión IRS. Reinicie los sistemas informáticos" | 2023-06-09 09:41:43 | 2023-06-13 15:59:38 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | TOMOGRAFIA |  | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico | Se encuentra errores del día 09 Jun de GPU en el IRS Al prender hoy no se presentó el error, se revisa el hardware del IRS Prueba en el software de servicio. Prueba con paciente ok | Se realizan pruebas en la conexión IRS, siendo estas satisfactorias. Equipo en funcionamiento.
2942 | bomba de nutrición dañada | AL PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA LLEGA EL SIGUIENTE REPORTE COMO SUCESO DE SEGURIDAD: SE REPORTA COMO DAÑADA BOMBA DE NUTRICION ENTERAL, NO ENTREGA LA NUTRICIÓN ENTERAL. NO SE ENCUENTRA HOJA DE VIDA POR LO TANTO SE INGRESA TICKET CON BUSQUEDA MANUAL SE ADJUNTA REPORTE DE SUCESO. | 2023-06-08 15:34:56 |  | Asignado |  | Maria Camila Gonzalez Ojeda | tecnovigilancia@huv.gov.co | [5 empty] | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2941 | monitor signos vitales | monitor de signos vitales presenta fallas en las cifras tensionales, brazalete fallando | 2023-06-08 14:55:37 | 2023-06-08 16:53:38 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE YA QUE EL ACTUAL PRESENTA FUGA AL INSUFLAR, SE REALIZA INSTALACION DE BRAZALETE NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONEN.
2940 | BOMBA DE NUTRICIÓN -CUBICULO # 17-UCI 4 | BOMBA DE NUTRICIÓN -CUBICULO # 17--DAÑADA- PRENDE = ERROR | 2023-06-08 12:52:55 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2939 | monitor de signos vitales | monitor no sensa la saturacion equipo ubicado en carpa | 2023-06-08 10:51:44 | 2023-06-08 16:43:56 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA SENSOR SPO2 FALLANDO Y PUERTO SPO2 SUELTO, SE REALIZA AJUSTE DEL PUERTO, SE PRUEBA NUEVO ACCESORIO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2938 | tensiometro manual reister | tensiómetro descalibrado y para mantenimiento | 2023-06-08 08:26:33 | 2023-06-21 16:09:32 | Cerrado |  |  |  |  | TENSIOMETRO MANUAL | 861820 | RIESTER | 1350 EXACTA | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se ajusta aguja del manometro del tensiometro, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente
2937 | Revisar tubería - fuga cafetin laboratorio | Se solicita revisar fuga proveniente de la tubería del baño de los paciente lo cual está ocasionando filtración de agua en el cafetín del laboratorio clínico. | 2023-06-07 14:37:42 |  | Abierto |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | [5 empty] | LABORATORIO |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2936 | Revisar lámpara de baño laboratorio | Se solicita revisión de la lámpara del baño de hombres, no funciona. Área totalmente oscura. Ubicación: Baño - Laboratorio Central - 2do piso | 2023-06-07 14:28:26 |  | Abierto |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | [5 empty] | LABORATORIO |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2935 | brazalete Cubiculo # 2- esta incompleto | BRAZALETE CUBICULO # 2- ESTA INCOMPLETO, SE UTILIZA EL DE CARRO DE PARRO, POR FAVOR REALIZAR CAMBIO | 2023-06-07 09:56:27 | 2023-06-07 14:20:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA QUE AL BRAZLAETE LE HACE FALTA ACOPLE MACHO, SE INSTALA ACOPLE EN EL BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMENTE, SE DEVULEVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2934 | DESFIBRILADOR URGENTE CONSULTORIOS | CONECTOR DEL DESFIBRILADOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, POR TANTO LAS PALAS NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE | 2023-06-07 07:22:42 | 2023-06-07 14:21:33 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE INSPECCIONA EL EQUIPO DEBIDO A QUE PRESENTA RUPTURA EN EL CONECTOR HEMBRA DEL EQUIPO A LAS PALAS. ADICIONALMENTE, PRESENTA RUPTURA DE LOS CABLES INTERNOS. SE REALIZAN SOLDADURAS PARA REESTABLECER CONEXIONES Y SE REALIZA REFUERZO DE PUNTOS, SE AJUSTA CONECTOR A LA CARCASA DEL EQUIPO PARA RECEPCIÓN DE CABLE DE PALAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE ALARMAS LAS CUALES SON SUPERADAS CORRECTAMENTE. EL EQUIPO SE ENTREGA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO Y LISTO PARA SU USO. SE RECOMEINDA CAMBIO DE CONECTOR HEMBRA DEL EQUIPO PARA RECEPCIÓN DE CONECTOR MACHO DE LAS PALAS. SE RECOMIENDA AL SERVICIO REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO.
2933 | brazalete pediatrico dañado | BRAZALETE PEDIATRICO DAÑADO enfermera del servicio | 2023-06-06 16:54:41 | 2023-06-07 14:17:59 | Cerrado |  | Gloria Amparo Montalvo Ponte | gloriamontalvop@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA BRAZALETE CON FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, RETIRADO DE ALMACEN SE HACEN PRUEBAS DE FUCNIONAMEINTO EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2932 | daño puerta del hemocentro | Daño de puerta de ingreso al hemocentro, se suelta la parte magnética, adjunto fotografía para ilustrar mejor. | 2023-06-06 16:44:00 |  | Abierto |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2931 | cama bloqueada | CAMA SE ENCUENTRA BLOQUEADA... ESTA UBICADA EN UCI NEURO CUBICULO # 3 | 2023-06-06 14:51:02 | 2023-06-26 10:52:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5428 | ADVANCE | B868Y | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO, YA QUE ESTA ORDEN CORRESPONDE AL AREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
2930 | daño bascula | bascula sin calibracion. Ubicada en el servicio de Ginecologia consulta externa. | 2023-06-06 08:07:10 | 2023-06-13 10:04:34 | Cerrado |  | carolina olmedo lopez | carolopezolmedo@hotmail.com | [5 empty] | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo y se observa aguja del reloj suelta. Se ajusta aguja, se realizan pruebas funcionales y se entrega equipo operativo en el servicio.
2929 | MONITOR NO TOM,A PRESION ARTERIAL , NO INVASIVA , NO INSOFLA | MONITOR NO TOM,A PRESION ARTERIAL , NO INVASIVA , NO INSOFLA | 2023-06-05 11:48:28 | 2023-06-05 16:20:11 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE COMPRUEBA FUGA DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2928 | lampara endidura topcon | lampara del consultorio 2 de glaucoma que enciende de manera parcial | 2023-06-05 10:38:59 | 2023-06-05 17:04:51 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE NOTIFICA QUE EL EQUIPO FUE RECONECTADO Y FUNCIONO CORRECTAMENTE, EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2927 | proyector de optotipos | Equipo que funciona parcialmente, favor revisar. | 2023-06-05 10:31:00 | 2023-06-05 16:25:44 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | PROYECTOR | 53887104 | VIEW LIGTH | SP11 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, INTERMITENCIA EN EL BOMBILLO LED, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO,SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO, SE ARMA EL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2926 | BRAZALETE CUBICULO # 9 | BRAZALETE NO SENSA Y ESTA SUELTO | 2023-06-05 08:22:35 | 2023-06-05 16:23:26 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE COMPRUEBA FUGA DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE VEJIGA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2925 | BRAZALETE CARRO DE PARO- | BRAZALETE CARRO DE PARO TIENE LA BOLSA ROTA | 2023-06-05 08:21:43 | 2023-06-05 16:22:28 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5156 | COMEN | STAR 8000E | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE COMPRUEBA FUGA DE BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE VEJIGA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2924 | Microscopio no funciona | Por favor revisar microscopio debido a que no funciona, no enciende la lámpara. Revisar la fuente de poder si presenta algún inconveniente. | 2023-06-05 07:25:55 | 2023-06-06 15:14:42 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROSCOPIO | 14703200 | OLYMPUS | CHS | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2923 | BRAZALETE CUBICULO 3 ucin. fuga de aire | BRAZALETE CUBICULO 3 UCIN. FUGA DE AIRE | 2023-06-03 08:57:03 | 2023-06-05 16:24:35 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA BRAZALETE EN BUEN ESTADO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2922 | SATUARADOR DAÑADO | PACIENTE DAÑA SATURADOR DEL CUBICULO #10 UCI CARDIOVASCULAR | 2023-06-02 13:46:44 | 2023-06-02 14:17:38 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE CONFIRMA QUE EL SATURADOR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO CABEZAL SEPARADO DEL CABLE, SE AFIRMA QUE EL PACIENTE CON ALZHEIMER DAÑA EL ACCESORIO, SE REALIZA REMPLAZO DE SATURADO , SE HACEN PRUEBAS. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
2921 | monitor con ruido extraño | monitor de cubículo # tiene un sonido extraño por favor revisar pronto, GRACIAS | 2023-06-02 12:16:46 | 2023-06-02 14:25:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE DESCONECTA TAPA DE IMPRESORA MIENTRAS SE PUEDA BAJAR EL EQUIPO AL TALLER BIOMEDICO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE IMPRESORA.
2920 | TABLERO DE CONTROL DEL ECOGRAFO BLOQUEADO | LA PARTE DE DONDE ESTA EL BOTON QUE MOVILIZA EL TABLERO DE CONTROL DEL ECOGRAFO NO GIRA SE ENCUENTRA BLOQUEADO | 2023-06-02 10:54:36 | 2023-06-02 14:21:10 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO SE EVIDENCIA QUE EL SWITCH ESTABA MAL ACOMODADO, SE REALIZA AJUSTE CORRECTAMENTE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
2918 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales tiene cifras tensionales bajas | 2023-06-02 08:26:47 | 2023-06-02 08:30:24 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA FUGA EN LA MANGUERA, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,SE DEJA EN E SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2917 | monitor no FUNCIONA | POR FAVOR CAMBIAR BRAZALETE MEDIANO 25CM X 35CM DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2023-05-31 11:23:17 | 2023-05-31 11:25:30 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BRAZALETE, CON FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,
2916 | lampara cuello de cisne welchallyn | Cuello de la lampara se desprendió de la base | 2023-05-30 15:50:55 | 2023-05-31 08:51:04 | Cerrado |  |  |  |  | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO5716 | WelchAllyn | GS 300 | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CUELLO DE LA LAMPARA DESPRENDIDO, SE REALIZA AJUSTE CORRECTAMENTE DE LA LAMPARA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2915 | eQUIPO biometria | Equipo de biometria, funciona de manera intermitente favor revisar. | 2023-05-30 13:35:00 | 2023-06-01 08:04:16 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | EQUIPO DE BIOMETRIA | EMCO1793 | ALCON | OCUSCAN RXP | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA BORRADO DE INFORMACIÓN ANTIGUA DEJANDO SOLO LO DE ESTE MES, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CODNICIONES.
2914 | monitor gold way | monitor de signos vitales con batería mala | 2023-05-30 13:32:07 | 2023-05-31 08:08:50 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se realiza limpieza y desinfeccion previa del equipo, se revisa el correcto funcionamiento de las baterias con multimetro, se revisa y se encuentra que la pacha que envia el voltaje de las baterias no realiza bien el contacto, se realiza ajuste para que este contacto funcione correctamente, se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del area del servicio.
2913 | MONITORIA CENTRAL-uci 4 | Pantallas para realizar monitoreo de pacientes se encuentran apagadas y no se puede realizar el respectivo monitoreo | 2023-05-30 09:46:12 |  | Abierto |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2912 | MONITORIA CENTRAL-ucin | Pantallas para realizar monitoreo de pacientes se encuentran apagadas y no se puede realizar el respectivo monitoreo | 2023-05-30 09:45:39 | 2026-02-13 08:32:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | En la ot :3112 se da explicación del cierre
2911 | Glucómetro no prende | El glucómetro no funciona, se le realizó cambio de pila y aún así no funciona | 2023-05-29 17:29:24 | 2023-05-30 10:07:39 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE GLUCOMETRO
2910 | no infla la presion de la no invasiva | NO INFLA LA PRESION DE LA NO INVASIVA | 2023-05-29 17:20:35 | 2023-05-30 10:23:25 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2909 | MONITOR EDAN | brazalete de monitor malo da la presión alta | 2023-05-29 14:41:03 | 2023-05-29 16:37:03 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5540 | EDAN | IM-50 | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2908 | REPOSICION CABLES ACCESORIOS | Se solicita reposición de cables accesorios de monitor de transporte de uci trasplantes, ya que estos se han usado con pacientes por deterioro de los mismos: BRAZALETE + CABLE DE TEMPERATURA | 2023-05-29 10:33:34 | 2023-05-31 10:37:55 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Monitor de transporte queda con brazalete,, cable de saturación y cable de temperatura.
2907 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales la pantalla negra con rayas | 2023-05-29 10:23:17 | 2023-05-29 16:35:01 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA MONITOR SE EVIDENCIA PANTALLA CON LINEAS BLANCAS, SE DESARMA EL EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE SUELTO DEL DISPLAY, SE REALIZA LIMPIEZA DEL CABLE Y PUERTO, SE AJUSTA CORRECTAMENTE, EL DISPLAY, SE ARMA EL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE MOVIMIENTO. PASA TODAS LAS PRUEBAS EQUIPO SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2906 | BRAZALETE CUBICULO 7 dañado | BRAZALETE CUBICULO 7 DAÑADO (NO TOMA LA PRESION , NO INFLA. | 2023-05-29 10:05:58 | 2023-05-31 10:45:40 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de manguera NIBP y brazalete con acople.
2905 | PULSIOXIMETRO DE MONITOR | PULSIOXIMETRO DEL MONITOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. SALA HUMANA | 2023-05-29 09:11:08 | 2023-05-29 15:14:11 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | OBSERVACION CIRUGIA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2904 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SALA HUMANA | Saturador del monitor de sala Humana se encuentra agrietado | 2023-05-29 07:45:59 | 2023-05-29 15:14:54 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2903 | BOMBA EXTRAVIADA | El servicio manifiesta que la bomba no se encuentra en el servicio, que realizaron la búsqueda en el mismo y el servicio vecino UCE y no esta, así mismo verificaron en el taller de mantenimiento y esta no esta., por lo cual se le solicitara a Baxter una carta de búsqueda para buscar la misma. | 2023-05-28 08:47:44 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | SALUD-MENTAL-1 | BAXTER | EVO IQ | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2902 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PULSIOXIMETRO DE MONITOR NO SENSA CORRECTAMENTE | 2023-05-27 11:10:28 | 2023-05-29 15:10:29 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2901 | VENTILADOR NO CICLA | EL VENTILADOR PASO LA PRUEBA PERO NO PERMITIÓ LA PROGRAMACIÓN | 2023-05-27 08:31:04 | 2026-02-24 07:53:01 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5979 | PURITAN BENNET | PB980 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2900 | PANTALLA NEGRA | La pantalla del equipo no permite realizar la visualización de la programación de los parámetros en el equipo. | 2023-05-27 08:28:48 |  | Abierto |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1758 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2899 | PANTALLA NEGRA | La pantalla del equipo no permite realizar la visualización de la programación de los parámetros programados en el equipo. | 2023-05-27 08:26:58 |  | Abierto |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | UNIDAD DE TERAPIA COMBINADA | EMCO1757 | CHATTANOGA GROUP INC. | I38CSP | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2898 | monitor de signos vitales | MARCA TA VALOREAS ALTOS, SE ENSAYA CON VARIOS BRAZALETES | 2023-05-26 16:10:21 | 2023-05-26 16:13:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE CON TODOS LOS BRAZALETES, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2897 | monitor de signos vitales | MARCA TA VALOREAS ALTOS, SE ENSAYA CON VARIOS BRAZALETES | 2023-05-26 16:09:49 | 2023-05-26 16:11:50 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MANGUERA NIBP DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA NIBP POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2896 | monitor de signos vitales | BRAZALETE EN MAL ESTADO, FAVOR REVISAR | 2023-05-26 15:51:57 | 2023-05-26 15:52:55 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BRAZALETE, DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2895 | saturador dañados por el paciente | SATURADOR DAÑADOS POR EL PACIENTE | 2023-05-26 15:45:34 | 2023-05-26 17:00:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE COMPRUEBA DAÑO DE RESORTES, SE REALIZA CAMBIO DE RESORTE DEL SENSOR SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2894 | Daño de bomba de infusión | se quedó atorado el equipo de bomba de infusión. | 2023-05-26 15:28:14 |  | Asignado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2893 | BRAZALETE TOMA DE PRESION CUBICULO 7 NO TIENE | BRAZALETE CUBICULO 7 UCI CARDIO NO TIENE | 2023-05-26 14:44:53 | 2023-05-26 16:05:30 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA COMPLETO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2892 | BRAZALETE CUBICULO 1 UCI CARDIO | BRAZALETEM CUBICULO 1 UCI CARDIO NO TIENE | 2023-05-26 14:42:50 | 2023-05-26 15:48:28 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BRAZALETE, DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2891 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION CAMA 5 UCI CARDIO DAÑADA | 2023-05-26 14:35:35 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI-CARDIO-33 | BAXTER | EVO IQ | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2890 | MONITOR SIN BRAZALETE | EL equipo requiere brazalete y cable de poder.. Jefe Kevin | 2023-05-26 13:44:20 | 2023-05-26 16:04:57 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4858 | COMEN | STAR 8000E | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA COMPLETO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2889 | PULSOXIMETRO EN MAL ESTADO | EL CABLE DEL PULSOXIMETRO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO | 2023-05-26 11:49:00 | 2023-05-26 15:50:33 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3878 | MEDIANA | LUCON | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA SENSOR SPO2, DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2888 | VERIFICAR MONITOR DE SIGNOS VITALES | CUANDO SE EMPIEZA A UTILIZAR EL EQUIPO, SE ACTIVA ALARMA Y SUENA TODO EL TIEMPO Y ADICIONAL TIENE EL PULSOXIMETRO QUEBRADO | 2023-05-26 11:47:04 | 2023-05-26 15:49:54 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA SENSOR SPO2, DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2 POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2887 | MONITOR DE SIGNOS EDAN | brazalete de presión no funciona | 2023-05-26 07:26:38 | 2023-05-26 09:06:29 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5540 | EDAN | IM-50 | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA VEJIGA PRESENTA FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE VEJIGA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2886 | daño maquina de teteros | LA MAQUINA DE LAVAR TETEROS PRESENTA DAÑO | 2023-05-25 09:52:48 | 2023-05-25 11:45:32 | Cerrado |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | BANCO DE LECHE HUMANA | LACTARIO | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO Y SE TRASLADA AL ÁREA CORRESPONDIDA (MANTENIMIENTO INDUSTRIAL) PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.
2885 | DAÑO EN ESTERILIZADOR | daño esterilizador lactario. retraso en el servicio | 2023-05-25 09:51:17 | 2023-05-25 11:46:18 | Cerrado |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | BANCO DE LECHE HUMANA | LACTARIO | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO Y SE TRASLADA AL ÁREA CORRESPONDIDA (MANTENIMIENTO INDUSTRIAL) PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.
2883 | MONITOR PHILIPS | no registra el papel en el momento de colocar la monitoria | 2023-05-25 09:42:19 | 2023-05-26 09:04:24 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MOTOR DESAJUSTADO, SE REALIZA AJUSTE DEL MOTOR, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2882 | no se puede soltar otoscopio del equipo organo | NO SE PUEDE SOLTAR OTOSCOPIO DEL EQUIPO ORGANO | 2023-05-25 08:25:13 | 2023-05-25 11:44:03 | Cerrado |  | andrea osorio | andreaosoriolara474@gmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA EQUIPO DESARMADO, SE REALIZA AJUSTE CORRECTAMENTE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA RECOMENDACIÓN AL PERSONAL DE SALUD DEL SERVICIO, SOBRE EL USO DEL EQUIPO Y LLEGADO A SUCEDER NUEVAMENTE ESTE DAÑO SE REMITE A CONTROL INTERNO.
2881 | Daño del sanitario | Me permito reportar que en la oficina asesora de calidad esta dañado el sanitario, botando mucha agua. | 2023-05-24 16:10:34 |  | Abierto |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2880 | Lampara no enciende | lampara del servicio de oftalmologia no enciende | 2023-05-24 11:43:13 | 2023-05-24 16:35:46 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA CABLE DE PODER DESCONECTADO, SE REALIZA AJUSTE CORRECTAMENTE, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD
2879 | Reparación de agitador de manzzini | Por favor reparar agitador de manzzini debido a que no gira. | 2023-05-24 10:34:43 | 2023-06-26 17:20:22 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AGITADOR DE MAZZINI | KO1358 | CHEM INDEX | DSR 2100V | LABORATORIO | MICOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DESARMA EL EQUIPO Y SE COMPRUEBA QUE LA BANDA QUE UNE EL MOTOR CON LA PLACA, SE ENCUENTRA QUEBRADA, SE ESPERA LLEGADA DE REPUESTO PARA VOLVER A FUNCIONAR | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA AGITADOR, SE COMPRUEBA QUE NO CUENTA CON CORREA LA CUAL PERMITE EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO Y SU FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA INSTALACION DE CORREA, SE AJUSTA EL EQUIPO INTERNAMIENTE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2878 | FALTA CABLE DE PODER | BOMBAS KANGARO DE URGENCIAS NO TIENE CALBE DE PODER | 2023-05-24 10:03:55 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2877 | FALTA CABLE DE PODER | BOMBAS KANGARO DE URGENCIAS NO TIENE CALBE DE PODER | 2023-05-24 10:03:12 | 2023-09-04 17:20:33 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del equipo, se le realizan ajustes del equipo y se entrega equipo funcional al servicio.
2876 | se prende y se apaga | calentador de paciente que se prende y se apaga | 2023-05-24 09:40:34 | 2023-05-29 15:19:42 | Cerrado |  |  |  |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5576 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO SE VE EN BUEN ESTADO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO TODO EL DÍA, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2875 | CABLE DEL MONITOR DE TRANSPORTE | CABLE DEL ELECTRO Y CABLE DE TEMPERATURA NO FUNCIONAN POR FAVOR REVISAR | 2023-05-24 09:05:38 | 2023-05-24 16:36:50 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5151 | COMEN | STAR 8000E | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE ENCUENTRA MONITOR CON CABLE ECG QUEBRADO EN UNO DE SUS LATIGUILLOS Y SE ENCUENTRA CABLE DE TEMPERATURA QUEBRADO, ESTO IMPIDIENDO SU FUNCIONAMIENTO, NO CUENTA CON MANGUERA NIBP Y BRAZALETE, CUENTA CON SENSOR SPO2 Y CABLE IBP EN BUEN ESTADO, SE LE PREGUNTA A LA JEFE DEL SERVICIO EN TURNO Y NOS INDICA QUE AL LLEGAR AL SERVICIO ENCONTRÓ EL MONITOR EN ESAS CONDICIONES SIN SABER QUE PASO CON LOS ACCESORIOS DAÑADOS Y LOS FALTANTES. SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS DE CABLE ECG Y CABLE DE TEMPERATURA, SE INSTALA ACCESORIOS FALTANTES Y SE REPONEN LOS DAÑADOS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS MODULOS DEL MONITOR, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2874 | Holter dañado | Paciente Johan Sebastian Avila Rodriguez hospitalizado en la unidad de salud mental se retira violentamente el dispositivo, quebrándole una parte de la tapa que cubre y encrusta la pila. | 2023-05-24 08:20:03 | 2023-07-19 08:38:22 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5961 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico |  | Retorna el equipo con la tapa reparada. El equipo se encuentra en optimas condiciones funcionales
2873 | Sensor de saturacion no sensa | El sensor del equipo no sensa la saturación | 2023-05-23 14:23:23 | 2023-05-23 15:36:08 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | Monitor de signos vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL CABLE DEL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR POR UNO NUEVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2872 | BRAZALETE NO CENSA | BRAZALETE DEL CUBICULO # 13- UCI 4-NO CENSA | 2023-05-19 15:08:29 | 2023-05-31 11:21:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4815 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BRAZALETE, CON FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,
2871 | tensiometro pared | cuando se insufla no marca en baumanometro // tensiometro que es de medicina interna consulta externa | 2023-05-19 14:48:16 | 2023-05-23 09:14:32 | Cerrado |  | andrea osorio | andreaosoriolara474@gmail.com |  | Tensiometro de pared | EMCO6089 | TYCOS |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISAR EQUIPO, SE EVIDENCIA PERA ABIERTA IMPIDIENDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL TENSIOMETRO, SE REALIZA CIERRE DE PERA Y SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA DEMOSTRACIÓN A LA JEFE DEL SERVICIO. SE DEJA EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
2870 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE DEL MONITOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. | 2023-05-19 10:56:35 | 2023-05-23 08:09:44 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA FALTA DE ACOPLE BRAZALETE-MANGUERA, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA CON ACOPLE INSTALADO Y FIJO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2869 | rEVISION DE SOFTWARE XELERIS | Se bloquea constantemente y no permite pasar las imágenes adecuadamente, se dificulta | 2023-05-19 08:05:57 | 2023-06-13 08:32:43 | Cerrado |  | Equipo medicina nuclear | fml.medicinanuclear@gmail.com |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | MEDICINA NUCLEAR |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CONTRATACION DE MANTENIMEINTO POR PROVEEDOR GENERAL ELECTRIC
2868 | daño de monitor, Carcasa fracturada | CARCASA DE LA BATETRIA ESTA FACTURADA | 2023-05-18 16:23:26 | 2023-05-23 08:51:03 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA CARCASA, SE REALIZA REPARACION DE CARCASA, SE REFUERZA ESTRUCTURA, SE ARMA EQUIPO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS MODULOS DEL MONITOR, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2867 | mICROSCOPIO FUERA DE SERVICIO | intensidad de luz no incrementa desde el pedal, imagen del ocular auxiliar no es centrada y presenta desgaste | 2023-05-18 13:54:44 | 2023-06-01 11:09:58 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se procede a cerrar ticket dado que el equipo reportado se encuentra en optimas condiciones, y se verifica que el equipo al que se hacia referencia es el del EMCO3276 Y el cual se confirma que ya se encuentra en optimas condiciones funcionales
2866 | monitor cub # 12a- uci 4 | El saturador no esta funcionando. | 2023-05-17 14:16:29 | 2023-05-18 10:09:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4937 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA INTERFAZ DE SENSOR SPO2 FALLANDO, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ POR UNO NUEVO RETIRADO DE TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2865 | dAÑO SILLA DE RUEDA DE HUMANIZACON DAÑADA | DAÑO SILLA DE RUEDA DE HUMANIZACON DAÑADA , FRENO , RUEDA DERECHA , FALTA TORNILLO | 2023-05-17 13:46:35 |  | Abierto |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2864 | monitor de sinos vitales | SENSOR SPO2 NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, FAVOR REVISAR | 2023-05-17 10:38:30 | 2023-05-17 10:41:06 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE COMPRUEBA EN MAL ESTADO, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR SPO2 NUEVO RETIRADO DEL TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2863 | DOPPLER FETAL EDAN | DOPPLER FETAL EDADN DESCALIBRADO NO DA LOS VALORES CORRECTOS | 2023-05-17 10:21:20 | 2023-05-18 11:51:07 | Cerrado |  |  |  |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5509 | EDAN | SONOTRAX Basic A | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA DOPPLER, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE TARJETA Y EXTERNA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA DEL TOCO Y PUERTO DEL TOCO, YA QUE SE ENCUENTRA SUCIO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE REALIZA RECOMENDACIÓN AL SERVICIO SOBRE LA LIMPIEZA DEL EQUIPO.
2862 | BOMBA DE INFUSIÓN CLAM NO BAJA | BOMBA DE INFUSIÓN CLAM NO BAJA | 2023-05-17 08:44:38 |  | Asignado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | MEDICA-MUJERES-12 | BAXTER | EVO IQ | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2861 | Daño de aire acondicionado servicio transfusional | Aire acondicionado del servicio transfusional, no funciona y los equipos requieren el aire para funcionar adecuadamente. | 2023-05-17 08:27:57 |  | Abierto |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT |  | MIRAGE | ELF261Q | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
2860 | arreglo bomba baxter | Durante la entrega de paciente al servicio de Hemodinamia, personal ingresa equipo bomba clear link sin aguja a la bomba de infusión, de manera inadecuada. Esto hace que la bomba nos quede por el momento sin funcionamiento. Se adjunta foto. | 2023-05-16 16:15:48 |  | Asignado |  | hemodinamia | jefehemodinamiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | hemodinamia-7 | BAXTER | EVO IQ | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2859 | saturadores pediatricos | Se informa que estos tres saturadores pediátricos, no censan. Se solicita revisión de los mismos. Se adjunta foto.. | 2023-05-16 15:41:48 | 2023-05-17 10:35:07 | Cerrado |  | hemodinamia | jefehemodinamiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSORES SPO2 NEONATALES DE LOS 3 FUNCIONAN 2, EL OTRO PRESENTA INTERMITENCIA, SE RECOMIENDA REALIZAR PETICION DEL SENSOR SPO2 NEONATAL A LA OFICIONA BIOMEDICA, SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS SENSORES RESTANTES. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CODNICIONES.
2858 | ERROR EN ANGIOGRAFO | Se reporta daño en mampara de cuerpo. Se adjunta foto | 2023-05-16 15:35:17 |  | Diagnosticado |  | hemodinamia | jefehemodinamiahuv@gmail.com |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ESPERA LLEGADA DE REPUESTO PARA SOLUCIONAR ORDEN DE TRBAJO
2857 | ERROR EN ANGIOGRAFO | Luego de un bajon de energia, el equipo presenta "error". Ya se reinicio, se calibro y continua con el error. Se adjunta foto | 2023-05-16 15:31:57 | 2023-06-13 09:02:29 | Cerrado |  | hemodinamia | jefehemodinamiahuv@gmail.com |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICONES
2856 | SATURADOR sensa mal | brazalete sensa sin estar puesto cubiculo # 4 | 2023-05-16 15:23:20 | 2023-05-17 10:31:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMDO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO PRESENTA FALLAS EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA AJUSTE DEL SENSOR LIMPIEZA Y AJUSTE DE PINES, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE , SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2855 | EQUIPO SIN CANALES | EL TENS NO TIENE CANALES PARA EL USO CON LOS PACIENTES. SE REQUIERE DOS PARA CADA EQUIPO PARA OPTIMIZAR EL USO CON LOS PACIENTES. LOS CABLES SE HAN DETERIORADO Y DAÑADO POR USO Y TIEMPO DE VIDA DE LOS EQUIPOS. | 2023-05-16 15:16:08 | 2026-02-11 10:01:46 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROESTIMULADOR | HUV208769 | CHATTANOGA | NR | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS CABLES DE ELECTRODOS EN ESPERA DE REPUESTO | Se cierra orden de trabajo ya que el equipo se encuentra en baja
2854 | daño del sensor de oximetria | MONITOR BLT8000 DE PEDESTAL UBICADO EN INTERMEDIOS , CUBÍCULO 6 CON PACIENTE , LA TERAPEUTA RESPIRATORIA ASIGNADA A ESE CUBÍCULO REALIZA RONDA DE TOMA DE SATURACIÓN Y LO DESCONECTA Y HALA SIN FIJARSE QUE ESTA CONECTADO A UN PACIENTE OCASIONANDO EL DAÑO EN EL SENSOR . LOS CABLES QUEDAN PELADOS Y SUELTOS . | 2023-05-16 15:15:19 | 2024-07-22 16:08:14 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de cable sensor de saturación nuevo pediátrico y cable ECG, se deja equipo en el servicio funcional.
2853 | EQUIPO CON UNA SALA CANAL | EL TENS TIENE UNA SOLA CANAL PARA EL USO CON LOS PACIENTES. SE REQUIERE DOS PARA CADA EQUIPO PARA OPTIMIZAR EL USO CON LOS PACIENTES | 2023-05-16 15:13:16 |  | Diagnosticado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROESTIMULADOR | SIN CODIGO | CHATTANOGA | NR | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS CABLES DE ELECTRODOS EN ESPERA DE REPUESTO
2852 | EQUIPO CON UNA SALA CANAL | EL TENS TIENE UNA SOLA CANAL PARA EL USO CON LOS PACIENTES. SE REQUIERE DOS PARA CADA EQUIPO PARA OPTIMIZAR EL USO CON LOS PACIENTES | 2023-05-16 15:11:52 |  | Diagnosticado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS CABLES DE ELECTRODOS EN ESPERA DE REPUESTO
2851 | EQUIPO CON UNA SALA CANAL | EL TENS TIENE UNA SOLA CANAL PARA EL USO CON LOS PACIENTES. SE REQUIERE DOS PARA CADA EQUIPO PARA OPTIMIZAR EL USO CON LOS PACIENTES | 2023-05-16 15:10:18 | 2023-06-13 08:27:19 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS CABLES DE ELECTRODOS EN ESPERA DE REPUESTO | se cierra orden repetida por orden de trabajo 2852 en espera de llegada de repuestos
2850 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI 4 | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 17 DE UCI 4 | 2023-05-16 11:45:03 | 2023-05-17 17:14:11 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4928 | BIOLIGHT | Q5 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE DE INTERFAZ IBP PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ POR UNO NUEVO RETIRADO DE TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2849 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI NEUROCIRUGIA | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 3 DE UCI NEUROCIRUGIA | 2023-05-16 11:36:29 | 2023-05-17 16:51:38 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE INTERFAZ DE IBP YA QUE SE ENCUENTRA PELADO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2848 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI NEUROCIRUGIA | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 8 DE UCI NEUROCIRUGIA | 2023-05-16 11:35:12 | 2023-05-17 16:49:59 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2847 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI CARDIOVASCULAR | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 12 DE UCI CARDIOVASCULAR | 2023-05-16 11:33:44 | 2023-05-17 16:43:49 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2846 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI 5 | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 8 DE UCI 5 | 2023-05-16 11:31:51 | 2023-05-17 17:09:08 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4292 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2845 | puerta del aire acondicionado | Las rejillas de la puerta del aire acondicionado se encuentran dañadas | 2023-05-16 11:27:22 |  | Abierto |  | hemodinamia | jefehemodinamiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2844 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI 5 | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 4 DE UCI 4 | 2023-05-16 11:24:04 | 2023-05-17 17:08:29 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2843 | REPORTE CABLE INTERFAZ EN MAL ESTADO UCI 4 | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO INTERFAZ DE CUBICULO 14 DE UCI 4 | 2023-05-16 11:22:06 | 2023-05-17 17:15:25 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4928 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA CABLE ECG Y SE EVIDENCIA EN BUEN ESTADO, SE DEJA CABLE EN EL SERVICIO
2842 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI 4 | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 16 DE UCI 4 | 2023-05-16 11:19:31 | 2023-05-17 16:48:55 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2841 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCIN | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 9 DE UCIN | 2023-05-16 11:17:35 | 2023-05-17 17:07:19 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2840 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCIN | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 3 DE UCIN | 2023-05-16 11:16:22 | 2023-05-17 17:06:25 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4293 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2839 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCIN | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 1 DE UCIN | 2023-05-16 11:14:17 | 2023-05-17 16:47:31 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2838 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI CRITICO QUIRURGICO | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 10 DE UCI QUIRURGICA | 2023-05-16 11:12:25 | 2023-05-17 16:46:45 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2837 | REPORTE CABLE EKG EN MAL ESTADO UCI CRITICO QUIRURGICO | SE REALIZA REPORTE DE CABLE DETERIORADO EKG DE CUBICULO 7 DE UCI QUIRURGICA | 2023-05-16 11:11:03 | 2023-05-17 16:44:59 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2836 | REPORTE CABLE LINEA ARTERIAL UCI CRITICO QUIRURGICO | SE REALIZA REPORTE CABLE LINEA ARTERIAL EL CUAL PRESENTAR DETERIORO EN UCI CRITICO QUIRURGICO | 2023-05-16 11:08:11 | 2023-05-17 16:52:26 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE ECG PELADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE INTERFAZ DE IBP YA QUE SE ENCUENTRA PELADO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y FUNCIONAL
2835 | puerta angiografo dPaciente ingresa a sala de angiografía en cama, hemoedinámicamente inestable, bajo sedación, se ubica en cama de Angiografo, se monitoriza y se realiza PANANGIOGRAFÍA CEREBRAL DE 6 VASOS vía femoral derecha, procedimiento sin complicaciones. | La puerta se encuentra descolgada y no cierra completamente. Se requiere del cierre total para evitar irradiación del personal y los usuarios que circulan por fuera del área del angiógrafo. | 2023-05-16 09:10:43 |  | Abierto |  | hemodinamia | jefehemodinamiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2834 | REVISIÓN ECÓGRAFO philips | El ecógrafo presenta "error" cuando se prende, congelando la pantalla lo cual impide continuar con el uso del mismo. | 2023-05-16 09:07:52 | 2024-06-14 14:27:50 | Cerrado |  | hemodinamia | jefehemodinamiahuv@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO2699 | PHILIPS | HD7 XE | HEMODINAMIA | ANGIOGRAFIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo mantenimiento preventivo con casa matriz donde dejan el equipo en funcionamiento optimo. Reporte #WO-09709064
2833 | CALENTADOR DE PACIENTES | cuando se prende funciona pero después se apaga | 2023-05-16 08:39:56 | 2023-05-17 10:23:57 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | SISTEMA CALENTADOR PACIENTE | 17652 | WARMTOUCH | NELLCOR | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE PRUEBA EQUIPO DURANTE 2h SIN MANTA Y 2h CON MANTA A DISTINTAS TEMPERATURAS. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2832 | brazalete dañado no infla | cuando se toma los signos no infla el brazalete | 2023-05-16 08:36:28 | 2023-05-17 10:27:13 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE COMPRUEBA BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CODNICIONES.
2831 | brazalete dañado no infla | cuando se toma los signos no infla el brazalete | 2023-05-16 08:35:58 | 2023-05-17 10:28:41 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE COMPRUEBA BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE AL MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN IDENTIFICADO CON EL EMCO 5536., SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CODNICIONES.
2830 | fuente de luz (storz) | Fallo de la fuente de luz debido al daño del bombillo led | 2023-05-15 17:37:00 | 2025-10-06 07:20:25 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | Jhonson & Jhonson | Mantenimiento biomedico |  | Equipo ha sido dado de baja debido a los fallos presentados
2829 | BOMBA DE INFUSION | REPARACIÓN DE BOMBA DE INFUSIÓN PARTIDA LATERAL DERECHO | 2023-05-15 16:51:16 |  | Asignado |  | Yicela Samboni | quemadoshuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | QUEMADOS-18 | BAXTER | EVO IQ | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2828 | ELECTROCARDIÓGRAFO | Esta desconfigurado favor revisar | 2023-05-15 14:12:09 | 2023-05-15 14:24:19 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO Y SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE EVIDENCIA QUE LA TOMA DE DATOS DEL EQUIPO ESTABA EN MODO MANUAL SE CONFIGURA PARA TENER LA TOMA AUTOMÁTICAMENTE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2827 | monitor de signos vitales portatil | brazalete dañado favor revisar | 2023-05-15 14:10:55 | 2023-05-15 14:20:17 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL BRAZALETE (CON FUGA), SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2826 | monitor de signos vitales portatil | falla en el sensor spo2 favor revisar | 2023-05-15 14:09:17 | 2023-05-15 14:16:40 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3799 | BIOLIGHT | M800 | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETAS Y PUERTOS DE CONEXIÓN. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2825 | monitor de signos vitales | falla en el sensor spo2 favor revisar | 2023-05-15 14:08:30 | 2023-05-15 14:14:44 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2824 | arco en c fuera de servicio | el equipo no da rayos x , aparece mensaje de error y se apaga en múltiples ocasiones | 2023-05-15 09:30:52 | 2025-11-20 11:03:53 | Cerrado |  | luis felipe rodriguez caviedes | pipelive0821@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5244 | SIEMENS | CIOS SELECT | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo mantenimiento preventivo del equipo, se corrigieron errores y el equipo queda en funcionamiento normal.
2823 | equipo no succiona | el equipo no ejerce el trabajo de succiòn, no enciende el motor | 2023-05-12 13:55:38 | 2023-10-18 16:38:36 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO FUE REVISADO POR EL PROVEEDOR (MEDTRONIC), EL CUAL REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE VACIO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMNETE, SE ESPERA REPORTE DE MANTENIMEINTO POR PARTE DEL PROVEEDOR, EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2822 | EQUIPO NO ENCIENDE | Equipo no cuenta con cable de poder. Equipo se encuentra en segundo piso de Urgencias. | 2023-05-12 10:09:34 | 2023-09-15 15:59:40 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CABLE DE PODER POR PERDIDA DEL SERVICIO, SE RETIRA EQUIPO DEL SERVICIO Y SE UBICA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO, SE ESPERA COMPRA DE REPUESTO PARA RE ACTIVAR EL EQUIPO EN EL SERVICIO. EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER POR DAÑO EN EL CARGADOR, SE ADAPTA REPUESTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIPO, OPERA CORRECTAMENTE, SE REALIZA ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2821 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTA, NO HACE TOMAS | 2023-05-12 07:59:09 | 2023-05-12 09:39:59 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y este funciona correctamente. Falso llamado.
2820 | Falla bateria | El equipo presenta fallas en la bateria. El equipo se encuentra en sala humana. | 2023-05-12 07:44:17 | 2023-05-12 14:45:41 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BATERÍA, SE COMPRUEBA BATERÍA DAÑADA, SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍA POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2819 | Presion no invasiva no sensa | El equipo presenta error en la medición de presión no invasiva. Brazalete presenta desgaste y requiere cambio. | 2023-05-12 07:41:41 | 2023-05-12 14:44:21 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE COMPRUEBA BRAZALETE CON FUGA Y EN MAL ESTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO NUEVO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2818 | CONFIGURACIÓN DE HOLTER | SE REQUIERE CONFIGURAR EL SOFTWARE DEL HOLTER EN EL PROTOCOLO BRUCE MODIFICADO, SEGUN LOS REQUERIMIENTOS DE LA CARDIOLOGA DEBE DE DISMINUIR LA VELOCIDAD DE LA BANDA | 2023-05-11 15:55:54 | 2023-05-12 11:03:10 | Cerrado |  | Equipo medicina nuclear | fml.medicinanuclear@gmail.com |  | HOLTER |  | DMS | RESTING | MEDICINA NUCLEAR |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión y el bruce modificado esta configurado de acuerdo a la solicitud realizada, se asistirá el día martes 16 acompañamiento en el servicio para inicio de paciente.
2817 | electrocardiografo no esta cargando | ELECTROCARDIOGRAFO NO ESTA CARGANDO | 2023-05-11 11:25:45 | 2024-06-14 14:58:41 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5738 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza mantenimiento preventivo con proveedor #OTT-21866, donde realiza actualización de software, ajuste y pruebas de funcionamiento quedando el equipo operativo.
2816 | MONITOR NO SENSA INVASIVA | Monitor no sensa invasiva,,por favor revisar | 2023-05-11 09:56:07 | 2023-05-12 11:29:55 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del equipo con simulador patrón en los dos canales de invasiva arrojando los datos adjuntos, el equipo queda funcional.
2813 | saturador de signos vitales | NO REGISTRA LOS SIGNOS VITALES ........ | 2023-05-11 09:20:00 | 2023-05-11 15:04:47 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUE MAL REPORTADO, EQUIPO QUE CUENTA CON DAÑO DEL SENSOR SPO2 ES EL MONITOR DE SIGNOS VITALES IDENTIFICADO CON LA SERIE 360069-M18505530033 Y NO. DE INVENTARIO EMCO4109; SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2812 | monitor de signos vitales, no da la presion arterial invasiva | MONITOR DE SIGNOS VITALES, NO DA LA PRESION ARTERIAL INVASIVA | 2023-05-10 08:25:49 | 2023-05-10 11:22:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL personal refiere que ya ajustaron el monitor, de acuerdo a su necesidad
2811 | Reporte cable ekg monitor | Cable EKG de monitor en malas condiciones se solicita cambio | 2023-05-09 22:30:50 | 2023-05-10 10:15:01 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE ECG. SE EVIDENCIA DETERIORO DEL CABLE ECG, SE REALIZAN CAMBIO DE ACCESORIO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2810 | monitor partido | monitor que presenta grieta en esquina superior derecha | 2023-05-09 20:37:54 | 2023-05-10 10:05:38 | Cerrado |  | Kevin Steven Robledo Colmenares | ucipredespacho@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4282 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. SE COMPRUEBA GOLPE DEL MONITOR Y CARCASA MAL POSICIONADA DEJANDO GRIETA, SE REALIZA ACOMODO DE CARCASA Y YA NO SE EVIDENCIA GRIETA. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2809 | no funciona la no invasiva monitor 4819 | NO FUNCIONA LA NO INVASIVA MONITOR 4819 | 2023-05-09 16:54:51 | 2023-05-10 10:18:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO . EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2808 | solicitud de brazalete para el monitor 4814 | SOLICITUD DE BRAZALETE PARA EL MONITOR 4814 | 2023-05-09 16:52:53 | 2023-05-10 10:03:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO CUENTA CON BRAZALETE FUNCIONAL Y EN BUEN ESTADO, SE REALIZA INSTALACIÓN DEL CABLE DE PODER YA QUE EL ACTUAL NO CUENTA CON PIN DE TIERRA. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2807 | solicitud de brazalete para el monitor 4922 | SOLICITUD DE BRAZALETE PARA EL MONITOR 4922 | 2023-05-09 16:50:30 | 2023-05-10 10:19:43 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO . EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2806 | monitor de signos vitales | PINZA DEL SATURADOR DAÑADO, FAVOR REVISAR | 2023-05-09 10:21:54 | 2023-05-09 10:24:32 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE LA PINZA DEL SENSOR SE ENCUENTRA DAÑADO, SE EVIDENCIA RESORTES DAÑADOS, SE REALIZA CAMBIO DE NUEVOS RESORTES, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2805 | dAÑO SILLA DE RUEDA DE HMANIZACON DAÑADA | DAÑO SILLA DE RUEDA DE HUMANIZACON DAÑADA , EN LA RUEDA DERECHA LE FALTAN DEL ARO DOS TORNILLOS | 2023-05-09 10:05:26 |  | Abierto |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2804 | NO TIENE BRAZZALETE | Se requiere brazalete para habilitar este monitor y dejar un brazalete de backup. La unidad se cuenta aislada por tres (trepono), pacientes por contacto y pacientes limpios. | 2023-05-09 08:49:04 | 2023-06-07 15:45:35 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | Monitor de signos vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se realiza instalación de dos brazaletes y los cables completos de accesorio de spo2 ya que el equipo no contaba con extensión y ni sensor spo2, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2803 | LAMPARA DE CISNE | FAVOR REPARAR LAMPARA SE DAÑO EN EL CABEZAL | 2023-05-08 16:46:00 | 2023-05-08 16:50:26 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | LAMPARA CUELLO DE CISNE | EMCO4524 | WELCHALLYN | GS 300 | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DEL EQUIPO (CABEZA DE LA LUZ SUELTA), SE REALIZA REPARACIÓN Y AJUSTE DEL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE MUNICIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2802 | monitor de signos vitales | FAVOR REVISAR MONITOR BEBES NO FUNCIONA | 2023-05-08 16:45:00 | 2023-05-08 16:47:55 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5531 | EDAN | IM-50 | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO CON EQUIPO PATRÓN DE LA INSTITUCIÓN, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2801 | monitor DE SIGNOS VITALES -cub # 1- uci neurocirugia | MONITOR NO COGE LA LINEA ARTERIAL | 2023-05-08 15:10:38 | 2023-05-08 16:12:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CALIBRACIÓN CON EQUIPO PATRÓN DE LA INSTITUCIÓN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE REALIZA RECOMENDACIÓN ACERCA DE LA LINEA ARTERIAS INVASIVA
2800 | Ventilador no carga | El ventilador no carga, pero funciona sin batería, además no funciona botón de desbloqueo. | 2023-05-08 14:31:54 |  | Diagnosticado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4186 | MAGNAMED | Oximag | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Tarjeta en corto, impidiendo reconocimiento de red eléctrica. No habilita carga de batería.
2799 | NO PRENDE | MONITRO DE MEDICION DE PERFUSION CEREBRAL QUE PRESENTA DAÑO , " NO PRENDE ". NO SE HA UTILIZADO. SE HABIA REPORTADO DE FORMA VERBAL. | 2023-05-08 11:29:20 | 2023-05-23 16:55:49 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE OXIMETRIA CEREBRAL SOMATICA | EMCO5766 | COVIDIEN | INVOS OXIMETER | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de panel frontal Equipo queda funcional.
2798 | VENTANA PARTIDA | INCUBADORA DAVID YP 90 , QUE ESTA OCUPADA POR UN PACIENTE , UNA MADRE QUE LLEGA A VISITA AL ABRIR LA PUERTA DE INGRESO AL CUBICULO 10 EMPUJA SIN FIJARSE QUE HAY UNA INCUBADORA Y LA PUERTA CHOCA CONTRA LA VENTANA DE LA INCUBADORA , OCASIONANDO EL DESPRENDIMIENTO DE ÉSTA . | 2023-05-08 11:24:39 | 2023-05-09 10:13:43 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | Incubadora | EMCO4313 | DAVID | YP-90 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA INCUBADORA, SE EVIDENCIA DESPRENDIMIENTO DE LA VENTANA DE LA INCUBADORA, SE REPARA VENTANA, SE INSTALA EN LA INCUBADORA,, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE DEJA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
2797 | NO CENSA SATURACION | MONITOR NIHON KOHDEN QUE PRESENTA FALLA EN LA TOMA DE LA OXIMETRIA DE MANERA CONTINUA , LA LUZ PRENDE Y CENSA POR SEGUNDOS Y SE PIERDE LA ONDA . PACIENTE CRITICO , QUE REQUIERE MONITORIA CONTINUA . | 2023-05-08 11:18:30 | 2023-05-09 10:20:52 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1323 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR SPO2 NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA INSTALACIÓN DE NUEVO SENSOR SPO2 EN EL MONITOR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2796 | NO CENSA PRESION ARTERIAL | MONITOR BLT 7000 QUE PRESENTA FALLA EN LA TOMA DE PRESION ARTERIAL , SE REALIZA CAMBIO DEL CABLE Y NO FUNCIONA . | 2023-05-08 11:11:19 | 2023-05-08 16:17:36 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3906 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MAL FUNCIONAMIENTO DE LA TOMA DE PRESIÓN, SE DESARMA EQUIPO, SE DESPEGA ELECTROVALVULAS Y MOTOR, SE ARMA EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2795 | bascula EN MAL ESTADO | equipo se encuentra con mala calibración, se encuentra fuera de servicio en la carpa de urgencias | 2023-05-08 10:55:20 | 2023-05-08 15:05:13 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS CON MASAS PATRÓN (20,40,50 Y 65 KG), SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2794 | Bomba de nutricion no funciona | La bomba de nutricion presenta daño en su funcionamiento | 2023-05-08 09:39:01 |  | Asignado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2793 | Bomba de infusion tiene atorada pinza | La bomba de infusion presenta pinza atorada que impide su funcionamiento | 2023-05-08 09:37:52 |  | Asignado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-154 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2792 | MONITOR SIGNOS VITALES | CONECTOR DE TENSIÓN ARTERIAL FLOJO CON FUGA | 2023-05-08 09:14:33 | 2023-05-08 15:07:31 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA PUERTO SUELTO, SE REALIZA AJUSTE DEL PUERTO DE CONEXIÓN MANGUERA NIBP, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2791 | BASCULA SIN INDICADOR DE TALLA | LA BASCULA CON TALLIMETRO NO HA TENIDO LA REGLA PARA EL LIMITE SUPERIOR PARA DELIMITAR LA TALLA DEL PACIENTE EN LA CABEZA. | 2023-05-08 08:31:49 | 2026-02-24 07:42:33 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5101 | HEALTHOMETER | 450 KL | LABORATORIO DE FUNCION PULMONAR |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2790 | RUEDA DAÑADA | La rueda del ventilador esta dañada y no permite movilizarlo por ende no se encuentra en uso. | 2023-05-08 08:30:24 | 2026-02-24 07:45:55 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4910 | NEUMOVENT | TS | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2789 | Daño PANTALLA | La asistencial Paula serna me llama a notificarme que a la auxiliar del servicio de diálisis se enredó en un cable e hizo caer el ventilador sobre la máquina de diálisis causando este rayón en la pantalla, en primera instancia pensamos que no había generado algún daño, pero al utilizar el ventilador el touch no funcionaba. | 2023-05-08 08:26:42 | 2026-02-24 07:44:59 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4151 | Neumovent | Advance | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2788 | monitor de signos vitales | MONITOR NO FUNCIONA LA PRESIÓN FAVOR REVISAR | 2023-05-05 16:26:59 | 2023-05-05 16:28:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA FALLA EN ELECTROVÁLVULAS. SE DESARMA EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESPEGUE DE ELECTROVALVULAS, SE ARMA EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN ELS ERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2787 | SiN agua en la oficina | no hay agua en la oficina , (lavamanos , baños ) | 2023-05-05 16:03:12 |  | Abierto |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com | [5 empty] | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2786 | dAÑO EN LAMPARA DE CUELLO DE CISNE | DAÑO EN LAMPARA DE CUELLO DE CISNE (CORTO EN EL CABLE). EQUIPO UBICADO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA CONSULTA EXTERNA. | 2023-05-05 14:00:12 |  | Diagnosticado |  | carolina olmedo lopez | carolopezolmedo@hotmail.com |  | LAMPARA AUXILIAR | KO4935 | RIUCHENG | NR | GINECO-OBSTETRICIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIEND LAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE QUEMADO Y CONETOR DAÑADO, SE ESPERA COMPRAR REPUESTOS PARA REPARAR Y DEJA EN EL SEVICIO FUNCIONAL
2785 | reporte interferencia sensor ekg | cable de ekg con interferencia sin buena curva | 2023-05-05 11:52:40 | 2023-05-05 16:25:57 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL CABLE ECG, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2784 | NO DEJA DIGITAR EL NUMERO 6 | EL ECOGRAFO NO DEJA DIGITAR EL NUMERO 6 | 2023-05-05 09:18:54 | 2023-05-09 10:18:15 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE AL PRESIONAR LA TECLA #6 NO FUNCIONA, SE REALIZA LIMPIEZA DEL TECLADO (TECLAS Y SWITCHES); SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2783 | Equipo se queda bloqueado | Tras iniciar un estudio el equipo se queda congelado, reporta el error y se reinicia. | 2023-05-04 16:09:24 | 2024-06-14 14:56:43 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | ECOCARDIOGRAFO | EMCO4949 | PHILIPS | AFFINITI 70 | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  | SEDE PRINCIPAL | PHILIPS | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza mantenimiento preventivo con proveedor externo de la casa matriz y se deja en optimas condiciones de funcionamiento. Reporte #WO-09709078
2782 | BOMBA DE INFUSION - UCI NEUROCIRUGIA | BOMBA DE INFUSIÓN BAXTER " PRESENTA FISURA" | 2023-05-04 14:12:14 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5892 | BAXTER | EVO IQ | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2781 | monitor signos vitales | brazalete no insulfa - saturador no censa | 2023-05-04 13:56:54 | 2023-05-04 16:34:11 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BRAZALETE DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REVISA SENSOR SPO2 Y SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2780 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | MAQUINA PRESENTA PROBELMA EN LOS VOLUMENES QUE SE LE PROGRAMAN YA QUE TANTO COMO V.INSPIRADO Y V.EXPIRADO NO CORRESPONDE A LO QUE DEBE DE ENTREGAR, YA ESTA NOVEDAD SE HA PRESENTADO VARIAS VECES | 2023-05-04 10:50:31 | 2026-02-24 07:47:59 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2779 | DESCONFIGURACION | SE DETECTA EN RONDA DE TECNOVIGILANCIA FALLA DE ELECTROCARDIÓGRAFO QUE MENCIONAN EN SERVICIO DE SALUD MENTAL, PARA PODER UTILIZAR EL EQUIPO TIENEN QUE EMPLEAR VARIAS MANIOBRAS PARA QUE PUEDA FUNCIONAR ENTRE ESOS UTILIZAR VARIAS TECLAS, CONECTARLO Y DESCONECTARLO, ENTRE OTROS. EL EQUIPO ESTA UBICADO EN EL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS DONDE TAMBIEN ESTA UBICADO EL CARRO DE PARO. | 2023-05-04 10:20:52 | 2023-05-05 15:04:54 | Cerrado |  | Maria Camila Gonzalez Ojeda | tecnovigilancia@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Falso llamado. Se recomienda capacitación al personal.
2778 | maquina de anestesia RETIENE CO2 | SE INFORMA QUE LA MAQUINA ENVIA UNA ALARMA DE QUE EL CO2 ES ALTO, SE HACE LAS RESPECTIVAS PRUEBAS Y ESTA BIEN Y VUELVE A SALIR LA MISMA ALARMA YA QUE SE PONE OTRO MONITOR PARA VERIFICAR Y ESTE MUESTRA LOS VALORES NORMALES, EN LA PANTALLA DE LA MAQUINA A VECES NO MUESRTRA LA ONDA DE LA CAPNOGRAFIA POR TAL MOTIVO SE DEBE DE REVIZAR ESTA PARTE | 2023-05-04 10:10:58 | 2026-02-24 07:49:06 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | QUIROFANO 12 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2777 | BRAZALETE DAÑADO | BRAZALATE NO SENSA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PORQUE ESTA DAÑADO EL CONECTOR | 2023-05-04 10:08:59 | 2023-05-10 10:08:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. SE EVIDENCIA QUE EL BRAZALETE PRESENTA FUGA ENTRE CONEXIÓN DE ESTE Y LA MANGUERA. SE CORRIGE FUGA. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2776 | monitor no sensa presion no invasiva | El brazalete insufla pero no muestra valores en la pantalla del monitor | 2023-05-04 08:16:28 | 2023-05-04 08:47:18 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2775 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | maquina presenta problemas de fuga muy alta y también muestra error TE58 que quiere decir falla en el analizador de gases, al momento del llamado se observa que la trampa de agua presenta mucha humedad y puede ser que la humedad paso hasta la tarjeta del analizador, por tal motivo queda fuera de servicio | 2023-05-03 16:04:25 | 2023-05-10 17:06:14 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5699 | MAQUET | FLOW-I | QUIROFANO TRASPLANTES |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision de equipo por error en analizador de gas, se hace verificacion de error, se realiza reemplazo de analizador, este analizador habia sido instalado el 5_04_2023, internamente se encontro residuos de humedad en la manguera que llega al analizador de gases, se hace pruebas de funcionamiento y se observa que hay falla en fugas se hace inspeccion y en la trampa de agua al conector de linea de muestreo es donde ocurre la fuga, se recomienda reemplazar trampa de agua de manera que el acoplamiento sea completamente hermetico. El equipo es operativo
2774 | Microscopio oftalmologia | Los especialistas observan que la luz coaxial se encuentra descentrada. | 2023-05-03 11:58:17 | 2023-06-01 11:11:43 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se verifica falso llamado. Se procede a cerrar el ticket
2773 | Revisar plancha calentador | Revisar equipo no calienta, se prueba otros toma-corrientes, no funciona. | 2023-05-03 11:22:46 | 2023-05-05 08:22:38 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AGITADOR CON CALENTAMIENTO | EMCO1252 | TERMOLYNE | 77 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA SU NIVEL DE VELOCIDAD PERO NO CALIENTA OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO,SE REVISA TERMOSTATO, SE COMPRUEBA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE REVISA RESISTENCIA Y SE COMPRUEBA QUE LAS RESISTENCIAS QUE REPARTE EL CALOR ESTA QUEBRADA, IMPIDIENDO EL REPARTO DE CALOR EN TODO EL EQUIPO, SE ACOMODA RESISTENCIA, SE ARMA EQUIPO SE AJUSTA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2772 | Revisar agitador de manzzini | No funciona el equipo, se prueba con diferentes puntos eléctricos enciende pero no arranca, no realiza el ciclo de agitación. | 2023-05-03 11:19:38 | 2023-05-24 11:18:34 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DESARMA EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE HACE FALTA UNA BANDA PARA EL FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO. EN ESPERA D LLEGADA DE REPUESO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA Y DEVOLVER AL SERVICIO EL EQUIPO | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA AGITADOR, SE COMPRUEBA QUE NO CUENTA CON CORREA LA CUAL PERMITE EL MOVIMIENTO DEL EQUIPO Y SU FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA INSTALACIÓN DE CORREA, SE AJUSTA EL EQUIPO INTERNAMENTE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2771 | monitor de signos vitales | SATURADOR DE MONITOR DE SIGNOS VITALES NO SENSA Y MUCHAS VECES NO SE LO HAN PUESTO A NINGUN PACIETNE Y SENSA SOLOEQUIPO UBICADO EN CARPA URGENCIAS | 2023-05-03 11:15:03 | 2023-05-05 09:03:14 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4440 | EDAN | IM-70 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SATURADOR, SE EVIDENCIA PINES DOBLADOS, SE AJUSTA PINES, SE PRUEBA EQUIPO CON SENSOR SPO2, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2770 | Reporte de Glucómetro | El glucómetro del servicio hospitalización trasplantes esta dañado, se despegaron las tapas en la parte posterior. | 2023-05-03 11:02:18 | 2023-05-09 15:40:43 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE GLUCOMETRON CON EVIDENTE DAÑO EN LA CARCASA, OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE GLUCOMETRO CON SERIE LBGD010S02809
2769 | REVISAR TRANSDUCTOR CH5-2 | EL TRANSDUCTOR CH5-2 DEL EQUIPO DE ECOGRAFIA SIEMENS ACUSON P500 NO FUNCIONA | 2023-05-03 10:04:25 | 2026-02-24 07:50:23 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | ECOGRAFO | EMCO4638 | SIEMENS | ACUSON P500 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA FALLA DEL TRANSDUCTOR, SE REALIZA LLAMADO A PROVEEDOR (SIEMENS), SE REALIZA REPORTE DEL EQUIPO, EQUIPO QUEDA REPORTADO CON EL NUMERO #572854, SE ESPERA VISITA DE PROVEDOR. | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2768 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales brazalete no insufla, saturador no censa | 2023-05-02 16:16:36 | 2023-05-03 10:37:34 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN, SE REALIZA INSPECCIÒN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PRESENTA FALLAS AL MOMENTO DE INSUFLAR EL BRAZALETE, SE DESARMA EQUIPO, SE REALIZA DESPEGUE DE BOMBA, LIMPIEZA DE ELECTROVALVULAS Y MODULO NIBP , SE ARMA EL EQUIPO, SE INSTALA INTERFAZ DE SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2767 | BASE DE CASCADA EN MAL FUNCIONAMIENTO | LA BASE DE CALEFACCIÓN DE LA CASCADA AUMENTA LA TEMPERATURA SIN DEJAR REGULAR EL VALOR REQUERIDO Y LA ALARMA SE ACTIVA SIN PODER DESACTIVARLA | 2023-05-02 15:13:33 | 2023-05-10 10:11:44 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | Humidificador | EMCO4213 | FHISER & PAYKEL | MR 850 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LAS CUALES SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE. EL EQUIPO NO SOBREPASA LA TEMPERATURA Y REGULA CORRECTAMENTE. SE IDENTIFICA EN EL SERVICIO QUE AL NO TENER CLIMATIZACION, LAS TEMPERATURAS NO BAJAN CORRECTAMENTE. . EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2766 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO FUCNIONA POR FAVOR REVISAR | 2023-05-02 13:57:34 | 2023-05-02 14:00:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | CIRUGIA | CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN, SE REALIZA INSPECCIÒN DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PRESENTA FALLAS EN MODULO DE LA MEMORIA SD, SE DESARMA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE MODULO, SE ARMA EL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2765 | CABLE EKG DAÑADO | EKG NO SENSA LA FRECUENCIA CARDIACA, NI EL SATURADOR, UN CABLE DEL EK}G ESTA MUY DESVANECIDO "PELADO" PORFAVOR REVISAR GRACIAS | 2023-05-02 12:02:57 | 2023-05-02 15:09:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA EN MAL ESTADO EL CABLE ECG Y NO FUNCIONA CORRECTAMENTE EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIOS, SE TOMAN PRUEBAS DE MUNICIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2764 | MONITOR PHILIPS | NO REALIZA TRAZADO EN EL PAPEL | 2023-05-02 11:07:06 | 2023-05-02 13:54:51 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MOTOR DESCONECTADO, SE REALIZA AJUSTE DEL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2763 | REPORTE DE saturador DEL MONITOR | En el cuarto piso, en el cuarto de equipos biomedicos hay un "monitor de transporte" el cual tiene dañado el saturador de oxigeno. | 2023-04-28 17:01:14 | 2023-05-02 13:56:17 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE EVIDENCIA DAÑO DEL SENSOR,, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2762 | REPORTE DEL BRAZALETE DEL MONITOR | En el servicio de hospitalización trasplantes en la habitación número dos: a el monitor se le dañó el brazalete para toma de presión arterial | 2023-04-28 15:38:12 | 2023-04-28 17:20:30 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5600 | NIHON KOHDEN | VISMO | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado y se verifica el equipo encontrando fallo en brazalete (fuga) por desgaste natural, se realiza cambio de brazalete y se efectúan pruebas de funcionamiento con equipo patrón. El equipo responde correctamente se deja funcional en el servicio. | Se atiende llamado y se verifica el equipo encontrando fallo en brazalete (fuga) por desgaste natural, se realiza cambio de brazalete y se efectúan pruebas de funcionamiento con equipo patrón. El equipo responde correctamente se deja funcional en el servicio.
2761 | salvador de celula | equipo no succiona, se prende y el boton de succion se activa pero no realiza ninfun funcion | 2023-04-28 15:28:04 | 2023-10-18 16:41:09 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA SALVADORA DE CELULAS | EMCO3685 | MEDTRONIC | AUTOLOG | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN YA QUE SE GENERO NUEVO TICKET (2823) Y SE CIERRA CON ÉXITO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES,
2760 | covidien DOS CALENTADORES DE SABANA ADULTO NO ESTÁN CALENTANDO. | DOS CALENTADORES DE SABANA ADULTO NO ESTÁN CALENTANDO. | 2023-04-28 14:40:10 | 2023-05-31 11:22:05 | Cerrado |  |  |  |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5576 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA PRUEBA Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO NO ENCIENDE, SE REVISA LA PANTALLA Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, NO SE REVISAN LOS COMPONENTES Y SE CONFIRMA COMPONENTE EN MAL ESTADO, EN ESTE CASO CONDENSADOR, SE PIDE REPUESTO, SE REALIZA REEMPLAZO DE COMPONENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO.
2759 | MONITOR SIGNOS VITALES | BRAZALETE DE MONITOR DE SIGNOS VITALES SE LE ESCAPA EL AIRE | 2023-04-28 11:01:26 | 2023-04-28 14:57:07 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISAN TODOS LOS MONITORES DE LA SALA, EQUIPOS FUNCIONAN CORRECTAMENTE, SE DEJAN EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2758 | saturador portatil no funciona | el equipo no funciona y esta despegado | 2023-04-28 10:44:01 | 2023-04-28 11:22:46 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | PULSIOXIMETRO | EMCO4781 | HOMELIFE | AS-303 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo es revisado se realiza instalación de pilas, se realiza pegado de la tapa de protección de la pantalla, se realiza pruebas de funcionamiento y este funciona correctamente
2757 | SATURADOR NO CENSA | EL SATURADOR TIENE LOS PINES DOBLADOS CUBICULO 4 | 2023-04-28 10:22:21 | 2023-04-28 12:06:28 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE EVIDENCIA SENSOR SPO2 DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2756 | SATURADOR NO CENSA | EL SATURADOR TIENE LOS PINES DOBLADOS CUBICULO 3 | 2023-04-28 10:21:43 | 2023-04-28 12:08:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA PINES DOBLADOS, SE AJUSTAN PINES SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE RECOMIENDA CAPACITACIÓN AL PERSONAL PARA EL USO DE LOS ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS.
2755 | BRAZALETE CUBICULO 2 CON 2 LINEAS NO CENSA | BRAZALETE CUBICULO 2 CON 2 LINEAS NO CENSA EL BRAZALETE NO ES PARA ESTE MONITOR | 2023-04-28 10:20:25 | 2023-04-28 12:04:32 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4057 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BRAZALETE DE 2 LINEAS, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE A 1 LINEA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2754 | CARGADOR NO FUNCIONA | EL CARGADOR DEL EQUIPO NO FUNCIONA, NO ALUMBRA EL INDICADOR CUANDO SE CONECTA A LA ENERGÍA. | 2023-04-28 07:24:14 | 2023-05-04 09:51:56 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | C00326: PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA INSPECCIÓN DEL CARGADOR DE LA BATERÍA EXTERNA Y SE EVIDENCIA QUE NO ENCIENDE EL INDICADOR LED Y TAMPOCO CARGA LA BATERÍA. SE REVISA ADAPTADOR DE CONECTOR EUROPEO A AMERICANO Y SE EVIDENCIA QUE ESTE QUEDA SUELTO, IMPIDIENDO UN CORRECTO CONTACTO SE REALIZA AJUSTE Y SE VERIFICA BUEN CONTACTO Y ESTE VUELVE A FUNCIONAR CORRECTAMENTE, CARGANDO LA BATERÍA E INDICANDOLO POR MEDIO DEL LED. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA PARA CARGA DE LA BATERÍA Y ESTE ES EL ADECUADO. EL ACCESORIO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN EL SERVICIO.
2753 | HOLTER MOJADO | Usuario no acata las indicaciones dadas por auxiliar (en presencia del familiar) y se baña con el dispositivo y sus accesorios ya instalado. | 2023-04-27 17:02:08 | 2023-05-04 07:42:08 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5570 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | En compañía del ingeniero Dany se hace la verificación funcional del equipo. Se explica el caso ocurrido en donde el paciente se baño con el equipo puesto. Como tal el ingeniero explica que los Holter están diseñados herméticamente, es decir que de fabrica vienen sellados, por lo que no es un problema el hecho que se mojase. Se procede a verificar funcionamiento con el Software y se identifica que se encuentra en optimas condiciones. Por lo que se devuelve el equipo al servicio y se cierra el caso.
2752 | Mapa no funciona | Se instala el dispositivo a diferentes pacientes sin lograr censo de presión arterial aunque insufla sin marcar. Se cambian las pilas y se prueban varios brazaletes. | 2023-04-27 16:54:32 | 2023-05-04 07:37:15 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5748 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico |  | En compañía del ingeniero Dany de la empresa Gbarco se verifica funcionamiento del equipo, encontrándose este en optimas condiciones funcionales. No se evidencio error reportado, por lo que se retorna equipo al servicio y se hace la recomendación de reportar cualquier novedad para hacer el respectivo seguimiento.
2751 | BOMBILLO DE LARINGOSCOPIO SE SUELTA | EL BOMBILLO DE LA HOJA RECTA NUMERO 1 DEL LARINGOSCOPIO SE SUELTA EN EL USO | 2023-04-27 08:55:24 | 2023-05-02 17:01:33 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE BOMBILLO PORQUE ESTABA MAL APRETADO. QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2750 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PULSIOXIMETRO PRESENTA FALLAS EN LAS TOMAS | 2023-04-27 08:52:17 | 2023-04-27 11:16:18 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | SOAT | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE EVIDENCIA PINES TORCIDOS, SE REALIZA AJUSTE DE PINES, SE PRUEBA ACCESORIO, FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN ELS ERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2749 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR SE APAGA CONSTANTEMENTE | 2023-04-27 08:50:25 | 2023-04-27 11:18:42 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | SOAT | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO NO ENCIENDE, SE REVISA CABLE DE PODER, SE EVIDENCIA MALA CONEXION DEL CABLE DE PODER CON EL MONITOR, SE AJUSTA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y LA CARGA DE LAS BATERIAS. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO.
2748 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PULSIOXIMETRO PRESENTA FALLAS EN LAS TOMAS | 2023-04-27 08:47:51 | 2023-04-27 11:20:59 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | URGENCIAS | SOAT | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISA SENSOR SPO2, SE COMPRUEBA MAL FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SPO2, RETIRADO DE ALMACEN, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2747 | Monitor no toma presion no invasiva | EL MONITOR DEL CUBÍCULO # 5 o donde se encuentre el monitor de carro de paro | 2023-04-27 08:12:54 | 2023-04-27 12:01:00 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza despegue de electrovalvulas
2746 | FALLA DEL SENSOR | SENSOR DE SATURACIÓN DE OXIGENO ESTA DAÑADO . NO PRENDE | 2023-04-26 16:13:31 | 2023-11-02 09:17:49 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2 PEIATRICO, SE REAIZA RETIRO DEL EQUIPO DEL SERVICIO AL TALLER BIOMEDICO YA QUE ACTUALEMNTE, NO SE POSEE REPUETOS ESPECIFICOS DE ACCESORIOS PARA ESTA TIPO DE MONITOR, SE PONE EN CONTIGENIA EL MONITOR NIHON KOHDEN, BSM-2303K IDENTIFICADO CON LA SERIE 02003 Y CODIGO 0012 | Se le instala sensor spo2 pediátrico, se toman pruebas de funcionamiento (ECG, NIBP, SPO2), EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2745 | ELECTROCARDIOGRAFO | BRAZALETES DE ELCTRO ESTAN QUEBRADOS | 2023-04-26 09:20:48 | 2023-04-26 10:02:16 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISA ACCESORIOS, SE EVIDENCIA PINZA ROJA (R), FRACTURADO, SE REALIZA CAMBIO DE PINZA, RETIRADA DEL TALLER BIOMEDICO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2744 | ecografo samsung | El ecógrafo se queda la imagen congelada y no deja continuar con el estudio | 2023-04-26 08:37:14 | 2023-05-04 09:46:23 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE SE QUEDÓ CONGELADA LA IMAGEN, SE REALIZA REINICIO DEL SISTEMA Y ESTE RESPONDE CORRECTAMENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LAS CUALES SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO. NO SE EVIDENCIA CONGELAMIENTO DEL SISTEMA NUEVAMENTE.
2743 | Termohigrometro no prende | El termo higrómetro no prende, se necesita verificar. Se cambio pilas y el problema persiste | 2023-04-26 07:32:50 | 2023-04-26 15:59:46 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TERMOHIGROMETRO | TH043 | KEX GERMANY | SH-109 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO ENCIENDE, SE REALIZA LIMPIEZA DE CONECTORES DE BATERÍA. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2742 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TIENE FALLAS EN LA BATERIA CUANDO SE DESCONECTA DE LA FUENTE DE PODER, SIN ACCESORIOS | 2023-04-25 14:54:24 | 2023-04-26 15:58:10 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO CUANTA CON TODOS LOS ACCESORIOS, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, LA BATERÍA ESTA PARA PRÓXIMO CAMBIO, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2741 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TIENE FALLAS EN LA TOMA DE PRESION ARTERIAL | 2023-04-25 14:53:12 | 2023-04-26 15:55:56 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE INSPECCIONA DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA TOMA DE PRESION, SE OBSERVA QUE EL EQUIPO INFLA EL BRAZALETE PERO SE QUEDA INFLANDO, SE REVISA BRAZALETE Y MANGUERA, AMBOS ACCESORIOS ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE DESARMA EL EQUIPO SE REVISA ELECTROVALVULAS, SE EVIDENCIA DAÑO EN ELLAS, SE REALIZA CAMBIO DE ELECTROVALVULAS, SE ARMA EQUIPO SE INSTALA SENSOR SPO2 ADULTO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EL EQUIPO EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2740 | VENTILADOR DE TRANSPORTE PANTALLA DAÑADA | Ventilador de transporte presenta pantalla partida. | 2023-04-25 07:41:53 | 2024-07-17 16:16:25 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4228 | MAGNAMED | Oximag | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA GOLPE EN EL TACTIL DE LA PANTALLA, SE REALIZA CAMBIO DE TOUCH, SE TOMA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, TATIL FUNCIONA CORRECTAMENTE PERO NO PASAN PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO METROLOGICO, EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. | Entrega de ventilador
2739 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO INSUFLA CORECTAMENTE, REVISION GENERAL. SE ENTREGA CON SATURADOR Y BRAZALETE | 2023-04-24 13:55:05 | 2023-04-24 14:33:50 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE VEJIGA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2738 | monitor no insufla, no envia la presion de aire por completo | MONITOR NO INSUFLA, NO ENVIA LA PRESION DE AIRE POR COMPLETO | 2023-04-24 12:00:11 | 2023-05-05 08:37:46 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | se atiende llamado, se revisa equipo, se comprueba que el equipo no toma la presión, se desarma el equipo y se evidencia daño en electro-válvulas. Equipo queda fuera de servicio mientras se hace orden de compra de electro-válvulas | Se realiza cambio de electrovalvulas . Equipo funcional.
2737 | mARCADOR DE EVENTOS DAÑADO | Marcador de eventos sin switch | 2023-04-24 10:07:37 | 2023-05-04 09:49:11 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA ACCESORIO Y SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BOTÒN. SE REALIZA CAMBIO DE MANGO CON BOTÒN Y SE RECTIFICA FUNCIONAMIENTO, PERMITIENDO MARCACIÒN DE EVENTOS NUEVAMENTE. EL ACCESORIO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2736 | mARCADOR DE EVENTOS DAÑADO | Marcador de eventos con switch pegado | 2023-04-24 10:07:05 | 2023-05-04 09:48:14 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR FETAL | EMCO6021 | PHILIPS | FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA ACCESORIO Y SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BOTÒN. SE REALIZA CAMBIO DE MANGO CON BOTÒN Y SE RECTIFICA FUNCIONAMIENTO, PERMITIENDO MARCACIÒN DE EVENTOS NUEVAMENTE. EL ACCESORIO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2735 | daño del electrocardiografo | el electrocardiografo no sensa el trazado del EKG,NO imprime, tiene el cable de poder dañado. | 2023-04-24 09:49:48 | 2023-05-04 09:43:07 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4476 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA SUCIEDAD EN LOS CONECTORES A LOS CLAMPS Y CHUPAS POR EXCESO DE GEL, LO QUE AISLABA LA SEÑAL. SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL Y VUELVE A PRESENTAR CONDUCTIVIDAD ADECUADA. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE PODER Y QUEDÒ FUNCIONANDO EN EL SERVICIO.
2734 | BANDA FRENADA | LA BANDA AL PROGRAMARSE ARRANCA Y FRENA A LOS 5 SEGUNDOS | 2023-04-24 07:25:25 | 2023-05-05 09:05:47 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE EVIDENCIA BANDA DESGASTADA Y MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (SE QUEDA PEGADO), SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO, MOTOR, TABLA DE SOPORTE Y RODILLOS, SE INSTALA BANDA, SE ARMA EQUIPO SE AJUSTA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2733 | daño de monitor de signos vitales | Carcasa fracturada, falta boton de encendido | 2023-04-21 16:13:08 | 2023-04-26 10:07:36 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE INSPECCIONA EL EQUIPO ENCONTRANDO DAÑO FÍSICOS EN CARCASA Y TECLAS DE PANEL FRONTAL. DEBIDO A ESTO SE REALIZA CAMBIO DE CARCASA Y DE PANEL DE BOTONES PLÁSTICOS FRONTAL. SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE TANTO EN ALARMAS COMO EN SISTEMA. EL EQUIPO ES DEVUELTO AL SERVICIO CON TODOS SUS ACCESORIOS. EL NUMERO DE REPORTE DEL CORRECTIVO ES C00321
2732 | PULSIOXIMETRO NO CENSA Y BRASALETA NO FUNCIONA | PULSIOXIMETRO NO CENSA Y BRASALETA NO FUNCIONA | 2023-04-21 14:22:31 | 2023-04-21 16:09:41 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE EVIDENCIA MALA CONEXION DEL SENSOR, SE REALIZA AJUSTE DE SENSOR, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ACCESORIO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2731 | EL BRAZALETE DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO INSUFLA | MONITOR DE TRANSPORTE DE SIGNOS VITALES EL BRAZALETE NO INSUFLA | 2023-04-21 13:46:27 | 2023-04-21 16:11:13 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA BRAZALETE DESGASTADO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2730 | cable de saturador en mal estado del monitor 4264 | CABLE DE SATURADOR EN MAL ESTADO DEL MONITOR 4264, NO RESPONDE | 2023-04-21 11:22:48 | 2023-04-21 11:54:34 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA TOMA DE SEÑAL SPO2, SE REVISA INTERFAZ Y SENSOR SPO2, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA INTERFAZ, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2729 | BOMBA DE NUTRICIÓN | BOMBA DE PEDIATRIA URGENCIAS NO ENCIENDE. | 2023-04-21 10:21:23 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2728 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA DE PEDIATRIA URGENCIAS NO ENCIENDE. | 2023-04-21 10:20:45 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-152 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2727 | CApnografo no funcioon | El capnografo con serie: A032A008202 del monitor presenta falla no arroja ningun valor de CO2 | 2023-04-20 14:49:24 | 2023-04-20 16:02:41 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4248 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del capnografo evidenciado que este no realiza buen contacto con el monitor y la linea presenta liquidos en su interior por lo cual se procede a realizar limpieza de los contactos del capnografo, cambio de linea, y el equipo queda funcional
2726 | Brazalete dañado | UCI Neuro, le realizo préstamo de brazalete a UCIN,se realiza este tikect con el fin de reponerle a neuro el brazalete. | 2023-04-20 14:32:46 | 2023-04-20 15:20:55 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA QUE NO CUENTA CON BRAZALTE, SE REVISA EN UCIN Y SE NOS INDICA QUE EL BRAZALETE CON EL QUE CONTABA EL MONITOR, SE ENCONTRABA DAÑADO Y RETIRARON DEL SERVICIO DIRIGUIENDOLO A LA BASURA, SE REALIZA INDICACION Y RECOMENDACION DE QUE DEBEN DE BOTAR LOS ACCESORIOS DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, SIN LA PRESENCIA DE UN INGENIERO BIOMEDICO /BIOINGENIERO; SE REALIZA INSTALACION DEL BRAZALTE EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA UCIN NEURO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2725 | Brazalete dañado | El brazalete del cubiculo No.2 se encuentra dañado UCI 5 | 2023-04-20 14:20:47 | 2023-04-20 15:14:26 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa monitor, se evidencia en correcto funcionamiento, se revisa brazalete, se evidencia brazalete desgastado, se realiza cambio de brazalete. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2724 | Revisar Autoclave | Revisar la salida del desagüe de la centrífuga debido a que no se está llevando adecuadamente el vaciamiento del autoclave. | 2023-04-20 09:04:57 | 2023-04-25 08:45:57 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AUTOCLAVE | EMCO5546 | MATACHANA | AES-50 | LABORATORIO | LAVADO DE MATERIAL Y ESTERILIZACIÓN | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA RESIDUOS EN LA VIA DE DESAGUE, MANGUERA OCLUIDA, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO, SE SACA ESCORIA PORQUE SE EVIDENCIA RESIDUOS DE ALUMINIO INSCRUSTADOS EN LA MALLA, SE RETIRA MALLA YA QUE SE ECNONTRBA OXIDADA Y TAPONADA, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL MANGUERA, SE ARMA EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2723 | DOPPLER FETAL | TOCO DE DOPPLER FETAL CON INTERFERNCIA | 2023-04-20 08:48:17 | 2023-05-09 16:52:29 | Cerrado |  |  |  |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5701 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | EQUIPADORA MEDICA | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado y se solicita a proveedor una revisión por garantía del equipo. El equipo es enviado a revisión. | La empresa EQUIPADORA MEDICA realiza revisión del equipo y se evidencia falla en el sonido del equipo. Se realiza cambio de tarjeta principaly se verifica correcto funcionamiento del equipo.
2722 | DOPPLER FETAL | TOCO DE DOPPLER FETAL CON INTERFERNCIA | 2023-04-20 08:46:42 | 2023-04-25 14:34:49 | Cerrado |  |  |  |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5505 | EDAN | SONOTRAX Basic A | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE AL MOMENTO DE SUBIR EL VOLUMEN PRESENTA INTERFERENCIA O PERDIDA DE LA SEÑAL, SE DESARMA EQUIPO, SE EVIDENCIA PERILLA DEL VOLUMEN SUELTO, SE RETIRA PERILLA, SE REVISA EL NIVEL DE VOLUMEN, SE POSICIONA EN EL VOLUMEN MAS ALTO, SE SOLDA RESISTENCIA ENTRE LOS PUERTOS DONDE SE UBICA LA PERILLA Y EL EQUIPO QUEDA CON VOLUMEN FIJO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DEL SERVICIO.
2721 | DOPPLER FETAL | TOCO DE DOPPLER FETAL CON INTERFERNCIA | 2023-04-20 08:41:04 | 2023-04-20 11:33:17 | Cerrado |  |  |  |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5509 | EDAN | SONOTRAX Basic A | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA NIVEL DE VOLUMEN CON INTERFERENCIA, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA DEL EQUIPO, TARJETA Y SE RE-HACEN SOLDADURAS, SE ARMA EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2720 | CUBICULO # 2- SIN BRAZALETE | EN EL CUBICULO # 2 DE LA UCIN NO HAY BRAZALETE DE TOMA DE PRESIÓN. | 2023-04-20 07:28:59 | 2023-04-20 08:54:19 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, equipo funciona correctamente, se revisa brazalete, se evidencia brazalete deteriorado, se realiza cambio de brazalete, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2719 | EL ECOGRAFO SE RECALIENTA | EL ECOGRAFO SE RECALIENTA Y LA IMAGEN SE VA DESAPARECIANDO HASTA QUE SE APAGA | 2023-04-19 13:23:35 | 2023-04-19 14:50:21 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza de rejilla inferior
2718 | el ecografo se recalienta | AL ECOGRAFO ESTA RECALENTADO Y SE LE VA LA IMAGEN HASTA QUE SE APAGA COMPLETAMENTE | 2023-04-19 11:43:53 |  | Abierto |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com | [5 empty] | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
2717 | sensor de saturacion o2 | El monitor de signos vitales cuenta con el accesorio dañado (Saturador) | 2023-04-19 09:36:55 | 2023-04-19 10:50:58 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | RECUPERACION QUIROFANO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SATURADOR, SE EVIDENCIA PINES QUEBRADOS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2716 | sensor de saturacion o2 | El monitor de signos vitales cuenta con el accesorio dañado (Saturador) | 2023-04-19 09:36:00 | 2023-04-19 10:51:49 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3943 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | RECUPERACION QUIROFANO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SATURADOR, SE EVIDENCIA PINZA DAÑADA, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2715 | daño de monitor, Carcasa fracturada | Carcasa fracturada por caida al piso, | 2023-04-19 07:52:26 | 2023-04-25 08:49:05 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE INSPECCIONA EL EQUIPO ENCONTRANDO DAÑO FÍSICOS EN LA CARCASA. DEBIDO A ESTO SE REALIZA CAMBIO DE CARCASA Y DE PANEL DE BOTONES PLÁSTICOS FRONTAL. SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE TANTO EN ALARMAS COMO EN SISTEMA. EL EQUIPO ES DEVUELTO AL SERVICIO CON TODOS SUS ACCESORIOS. EQUIPO FUNCIONAL..
2714 | daño de monitor, Carcasa fracturada | Carcasa fracturada por caida al piso, boton de encendido dañado | 2023-04-19 07:51:44 | 2023-04-26 09:57:35 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE INSPECCIONA EL EQUIPO ENCONTRANDO DAÑO FÍSICOS EN CARCASA Y TECLAS DE PANEL FRONTAL. DEBIDO A ESTO SE REALIZA CAMBIO DE CARCASA Y DE PANEL DE BOTONES PLÁSTICOS FRONTAL. SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE TANTO EN ALARMAS COMO EN SISTEMA. EL EQUIPO ES DEVUELTO AL SERVICIO CON TODOS SUS ACCESORIOS. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN POR UNO NUEVO. EQUIPO FUNCIONAL.
2713 | monitor de signos vitales | EQUIPO SE DEJA CARGANDO Y AL DESCONECTAR, SE APAGA, PUERTO DEL CABLE SUELTO, FAVOR REVISAR | 2023-04-18 15:21:43 | 2023-04-18 15:26:35 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA INSPECCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE PRESENTA FRACTURA EN EL CONECTOR DEL CABLE DE PODER. SE REALIZA CAMBIO DEL MISMO POR UNO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y SE REAFIRMAN CONEXIONES Y SOLDADURAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LAS CUALES SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO CON TODOS SUS ACCESORIOS.
2712 | monitor de signos vitales | EQUIPO NO FUNCIONA TECLAS, CARCASA DETERIORADA, FAVOR REVISAR | 2023-04-18 15:20:32 | 2023-04-18 15:24:55 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE INSPECCIONA EL EQUIPO ENCONTRANDO DAÑO FÍSICOS EN CARCASA Y TECLAS DE PANEL FRONTAL. DEBIDO A ESTO SE REALIZA CAMBIO DE CARCASA Y DE PANEL DE BOTONES PLÁSTICOS FRONTAL. SE REALIZA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE TANTO EN ALARMAS COMO EN SISTEMA EL EQUIPO ES DEVUELTO AL SERVICIO CON TODOS SUS ACCESORIOS. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN POR UNO NUEVO.EQUIPO FUNCIONAL.
2711 | ELECTROCARDIOGRAFO | DERIVACION BIPOLAR DESCONECTADA | 2023-04-18 14:58:43 | 2023-04-19 15:52:51 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5740 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo funciona correctamente. Falso llamado.
2710 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | 2023-04-18 14:07:34 | 2023-04-18 15:14:55 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA INTERFAZ, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2709 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TENSIOMETRO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES NO INSUFLA | 2023-04-18 14:07:02 | 2023-04-18 15:16:32 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2708 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION | LA BOMBA DE INFUSION PITA POR "SITEMA ANORMAL - SA211" | 2023-04-18 10:32:25 | 2023-11-20 11:53:48 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | HEMATO-ONCOLOGIA ADULTO-3 | BAXTER | EVO IQ | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Debido a la gravedad del daño el equipo no es posible reparar en campo debe ser retirado de la institución. La empresa Baxter deja en reposición la bomba con serie: SK11110137
2707 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | REVISAR MONITOR YA QUE ESTA GENERANDO DATOS ERRADOS EN LAS TOMAS | 2023-04-18 09:15:44 | 2023-04-19 15:51:28 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | No habían cereado la linea
2706 | infusor dañado | INFUSOR DEL CUBICULO #3 NO FUNCIONA FUGA DE AIRE, PORFAVOR REVISAR | 2023-04-18 08:20:22 | 2023-04-18 15:35:13 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA INFUSOR, SE COMPRUEBA FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE INFUSOR Y SE REALIZAN PRUEBAS. PASA CON ÉXITOS, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2705 | monitor de signos vitales | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO TOMA LA PRESIÓN | 2023-04-17 16:56:58 | 2023-04-17 16:58:37 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA NIBP, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2703 | monitor de signos vitales | MONITOR TIENE DAÑADO CONTACTO DE LA PILA Y NO TOMA SATURACION | 2023-04-17 16:52:02 | 2023-04-17 17:00:43 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3797 | BIOLIGHT | M800 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN EN EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA DAÑO EN CONECTOR DE LAS PILAS POR DESPRENDIMIENTO, SE SOLDA NUEVAMENTE Y EL EQUIPO VUELVE A ENCENDER, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2701 | tiempo de lamparas de fototerapia | Han sido superadas el numero de horas de las lamparas de fototerapia de cámara de manos y pies. | 2023-04-17 14:06:14 | 2024-01-26 11:38:51 | Cerrado |  | Alejandra ospina Mondragon | alejandra447981@hotmail.com |  | CÁMARA DE FOTOTERAPIA (MANOS Y PIES) | SIN CODIGO | NATIONAL BIOLOGICAL MAQUET | HAND FOOT II (UAB-148) | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO SE EVIDENCIA QUE YA SUPERARON LAS HORAS DE LAS LAMPARAS DE FOTOTERAPIA, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA DE ESTAS LAMPARAS PARA REALIZAR EL REMPLAZO EN EL EQUIPO. | se realiza cambio de los tubos pendientes, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funcional en el servicio
2700 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PECIENTE AGRESIVO GENERA EL DAÑO | 2023-04-17 11:02:00 | 2023-04-17 16:46:54 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | ORDEN REPETIDA (TICKET #2699), SE CIERRA ORDEN CON EL TICKET ANTERIOR
2699 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, PECIENTE AGRESIVO GENERA EL DAÑO | 2023-04-17 11:01:59 | 2023-04-17 16:45:38 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISA SATURADOR, SE COMPRUEBA DAÑO EN LOS PINES DEL SENSOR, SE REALIZA AJUSTE DE PINES, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2698 | desfibrilador | desde el sabado al encenderlo sale la palabra "daño del sitema" | 2023-04-17 08:51:58 | 2023-04-17 09:22:37 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia advertencia "ERROR DE SISTEMA", se indica al servicio que ese problema es causado por no hacer bien la verificación del equipo, se realiza verificación del equipo, pasa todas las pruebas, se elimina la advertencia equipo queda funcional y en correcto estado para su uso.
2697 | backup PARA EL ECOGRAFO VOLUSO E6 | favor realizar backup para el voluson E6 el cual tiene demasiada información | 2023-04-17 08:38:23 |  | Abierto |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com | [5 empty] | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
2696 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES CARCASAS PARTIDAS | 2023-03-27 14:31:58 | 2023-04-17 08:59:41 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3624 | NIHON KOHDEN | vismo | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, EQUIPO ES REPORTADO POR DAÑO EN LA CARCASA, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO DE CARCASA Y PERDIDA DE PARTES DE ELLA, DEJANDO VISIBLE LA PANTALLA, TOUCH Y TARJETAS ELECTRONICAS VISIBLES, OCASIONANDO PROBLEMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ESTE EQUIPO SE HA REPORTADO VARIAS VECES POR EL MISMO PROBLEA DE DAÑO DE CARCASA (TICKET 2159 (2022-11-18); TICKET 2219 (2022-12-07); TICKET 2433 (2023-02-14 ); TICKET 2597 (2023-03-17) Y ESTA NUEVA ORDEN TICKET 2696 (2023-03-27) ). NO SE POSEE EXISTENCIA DE REPUESTOS EN EL MERCADOY EL VALOR DE REPARACION DEL EQUIPO SUPERA EL 30% DEL VALOR DEL EQUIPO NUEVO POR TAL MOTIVO SE RECOMIENDA DAR DE BAJA.
2695 | carro de paro- ucin-uci4 | Por favor revisar carro de paro, Jefe informa que no esta imprimiendo bien el reporte y la fecha esta desconfigurada. | 2023-04-14 11:21:03 | 2023-04-26 10:03:55 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE REALIZA CONFIGURACIÓN DE FECHA, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
2694 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR PRESENTA FALLAS CON LA CARGA, SE APAGA CONSTANTEMENTE | 2023-04-14 10:10:26 | 2023-04-14 14:04:21 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA BATERÍA Y BRAZALETE CON FUGA. SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍA Y BRAZALETE RETIRADOS DE ALMACÉN. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2693 | El saturador no sensa | El saturador del equipo no sensa correctamente | 2023-04-13 16:49:20 | 2023-04-13 16:50:33 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de saturación.
2692 | EL MOTOR NO ARRANCA | EM MOTOR NO ARRANCA Y CUANDO SE ACCIONA EL PEDAL ARROJA ERROR E3 EN PANTALLA | 2023-04-13 16:16:23 | 2023-04-13 16:39:12 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza integral interna del motor por sulfato. Se realizan pruebas de funcionamiento y son superadas satisfactoriamente.
2691 | monitor de signos vitales | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO ESTA REGISTRANDO BIEN LOS SIGNOS, ESTÁN SALIENDO ALTERADOS FAVOR REVISAR | 2023-04-13 15:36:14 | 2023-04-13 15:38:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4507 | BIOLIGHT | M8000A | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA MANGUERA, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2690 | monitor edan de signos vitales | monitor de signos vitales no funciona | 2023-04-13 15:22:00 | 2023-04-14 09:00:43 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO EVIDENCIANDO QUE AL MOMENTO DE INICIAR EL PROCESO NIBP LA BOMBA NO ENCIENDE. SE REALIZA APERTURA DEL MONITOR, SE REVISA BOMBA Y ELECTROVALVULAS Y PUERTO DE FUENTE DE LA BOMBA. ELECTROVALVULAS Y PUERTO FUNCIONAN CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA CORTO EN LA BOMBA OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO DE EL. SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO LAS CUALES SON SUPERADAS CORRECTAMENTE. EL EQUIPO ES ENTREGADO AL SERVICIO CON TODOS SUS ACCESORIOS. EQUIPO FUNCIONAL.; SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE.
2689 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE NO TOMA PRESION CORRECTAMENTE | 2023-04-13 14:43:57 | 2023-04-13 16:42:25 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza integral de electrovalvula con señal pulsada y limpiador a presión. Equipo funcional.
2688 | tensiometros de pared incompletos ( medicina interna tercer piso) | Se solicita amablemente completar los tensiómetros de pared, los siguientes tensiómetros de pared ( EMCO4722 -EMCO4716 ) se encuentran incompletos sin brazalete. Ubicados tercer piso medicina interna | 2023-04-13 13:53:31 | 2025-07-24 09:47:13 | Cerrado |  | andrea osorio | andreaosoriolara474@gmail.com |  | TENSIOMETRO DE PARED | EMCO4722 | WELCH ALLYN | 7670-01S | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Actualmente los equipos se encuentran sin accesorios debido a la perdida de estos junto con 6 equipos de órganos en el servicio, ya se notifico al área responsable se esta en proceso y espera de respuesta del área de inventarios para proceder con las respectivas acciones ya que no se cuenta con estos accesorios. | Se realizo entrega e instalación de brazaletes de doble via en los consultorios quedando operativos los equipos
2687 | UCI NEURO MONITOR DEL CUBICULO 2 SE APAGA , SE HA REALIZADO LOS CAMBIO Y SIGUE IGUAL | UCI NEURO MONITOR DEL CUBICULO 2 SE APAGA , SE HA REALIZADO LOS CAMBIO Y SIGUE IGUAL | 2023-04-13 10:53:18 | 2023-04-13 15:32:16 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA BATERÍA, SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍA, SE DEJA CARGANDO 2H, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2686 | UCI NEUR BOMBA MONO CANAL SE CAYO Y SE FISURO LA PARTE DE ABAJO | UCI NEUR BOMBA MONO CANAL SE CAYO Y SE FISURO LA PARTE DE ABAJO | 2023-04-13 10:47:28 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5892 | BAXTER | EVO IQ | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2685 | monitor de signos vitales | EL MONITOR DE SIGNOS NO TOMA LA PRESION | 2023-04-13 10:17:04 | 2023-04-13 10:21:15 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2684 | monitor signos vitales | Se hizo una prueba con el personal y todas las tensiones están dando altas por favor revisar o calibrar | 2023-04-13 08:51:52 | 2023-04-13 11:00:08 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6240 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2683 | FALLA AIRE ACONDICIONADO | EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE CALIDAD NO ENFRÍA | 2023-04-13 07:36:37 |  | Abierto |  | Maritza Arrechea Zuñiga | gcalidadhuv@gmail.com |  | AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU | MYEO07374 | SAMSUNG |  | CALIDAD |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
2682 | Sensor SpO2 del monitor dañado | El sensor del monitor no funciona. | 2023-04-12 16:41:54 | 2023-04-12 16:44:55 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5514 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Serealiza cambio de sensor e interfaz.
2681 | Sensor SpO2 del monitor dañado | El sensor del monitor presenta daño en recubrimiento | 2023-04-12 16:41:11 | 2023-04-12 16:43:19 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor
2680 | FALLAS EN EL QUERATOMETRO | SE SOLICITA REVISAR EL QUERATOMETRO DEL CONSULTORIO DE OPTOMETRIA DEBIDO A QUE NO ESTA ENFOCANDO, GRACIAS | 2023-04-11 16:21:21 | 2023-04-13 15:28:48 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE INDICA EN EL SERVICIO QUE EL EQUIPO NO ENCIENDE LA LUZ, SE REVISA COMPONENTES, SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS BOMBILLOS, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLOS Y AJUSTE DE LENTES, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2679 | vENTILADOR NO pasa atg | El ventilador no pasa ATG,se trata de encender y este no enciende | 2023-04-11 15:32:35 | 2023-04-11 15:39:14 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | 402770 | PURITAN BENNET | 840 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza verificación del equipo, encendido, se realiza ATG y ATC, la prueba de batería el equipo la pasa con normalidad, después del ATC se deja ciclando y este alarma inmediatamente por celda Oxigeno, por lo cual se cambia la celda de oxigeno del equipo. Equipo Funcional.
2678 | vNETILADOR NO PASA ATG | El ventilador no pasa las pruebas de ATG, por lo cual no se puede usar | 2023-04-11 15:11:36 | 2023-04-11 15:20:54 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | 402780 | PURITAN BENNET | 840 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza ATG y posteriormente ATC, el equipo las pasa. Al realizar el ATC la pantalla se debe presionar muy duro para que tome los parámetros que se le están arrojando. Equipo OK
2677 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES, NO LE DURA LA BATERIA, SE APAGA SI NO ESTA CONECTADO | 2023-04-11 11:11:32 | 2023-04-11 11:14:34 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BATERÍAS DAÑADAS, SE REALIZA CAMBIO DE BATERÍA. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2676 | Equipo fuera de servicio POR FUGA POSITIVA | EQUIPO DE UNIVALLE SE REPORTA FUERA DE SERVICIO POR LO QUE SE PROEDE A SU RETIRO | 2023-04-11 10:33:41 | 2023-05-24 11:45:40 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOBRONCOSCOPIO | 7B090K022 | FUJIFILM | EB-580T | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se entrega reparado en optimas condiciones funcionales en el servicio de endoscopia.
2675 | daño tensiometro | medidor (aguja) no funciona. (tensiometro ubicado en ginecologia, consulta externa). | 2023-04-11 08:32:16 | 2023-04-11 11:06:24 | Cerrado |  | carolina olmedo lopez | carolopezolmedo@hotmail.com |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO4141 | WELCH ALLYN |  | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE EVIDENCIA A LA JEFE DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, EL EQUIPO QUEDA EN EL SERVICIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
2674 | MONITOR NO SENSA LA FRECUENCIA CARDIACA | monitor del cubículo # no censa frecuencia cardiaca y saturación de oxigeno, por favor revisar gracias | 2023-04-10 17:25:47 | 2023-04-11 10:47:14 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA MODULO ECG, SE EVIDENCIA CONFIGURACIÓN DE 3 LATIGUILLOS CUANDO EL CABLE QUE SE USA ES DE 5 LATIGUILLOS, SE REALIZA AJUSTE DEL MODULO, SE REVIAS MODULO SPO2, SE EVIDENCIA SENSOR CON INTERFERENCIA, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2672 | HORA ADELANTADA | EL ECOGRAFO TIENE LA HORA ADELANTADA | 2023-04-10 14:17:10 | 2023-04-10 16:15:40 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA AJUSTE DE HORA DEL ECOGRAFO. SE REVISA FECHA DEL EQUIPO. FECHA SE ENCUENTRA BIEN ESTABLECIDA, SE DEJA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES
2671 | INSTALAR CANASTA DEL MONITOR STARLING | MONITOR STARLING CON CANASTA DESPEGADA, PORFAVOR INTARLAR, MONITOR Y CANAS EN LA UCI 5 CUARTO DE EQUIPOS | 2023-04-10 10:11:27 | 2023-04-10 16:17:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR HEMODINAMICO |  | BAXTER | STARLING | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA AJUSTE DE CANASTA EN EL SOPORTE DEL MONITOR, SE REALIZA REFUERZO DE LA CANASTA. SE DEJA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES
2670 | ELECTROCARDIÓGRAFO | ECG CON FALLA EN EL CABLE LA REPORTA DESCONECTADO | 2023-04-10 09:43:29 | 2023-04-10 09:47:32 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA MALA CONEXIÓN DEL CABLE DE ECG AL EQUIPO. SE AJUSTA NUEVAMENTE Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE RECOMIENDA CAPACITACIÓN EN EL USO DEL EQUIPO POR MÚLTIPLES LLAMADOS CORRESPONDIENTES AL OPERAR EL EQUIPO Y NO A FALLAS PROPIAS DEL EQUIPO BIOMEDICO
2669 | monitor de signos vitales | CABLE PARA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL SE ENCUENTRA DAÑADO EN EL CONECTOR | 2023-04-10 09:32:17 | 2023-04-10 10:02:36 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | INSPECCIONA LA MANGUERA Y SE EVIDENCIA RUPTURA EN LA ZONA PROXIMAL DEL ACOPLE, SE RECORTA Y SE VUELVE A INSTALAR ACOPLE. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2668 | monitor de signos vitales | BRAZALETE NO FUNCIONA, FAVOR REVISAR | 2023-04-10 09:27:58 | 2023-04-10 10:05:52 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA DAÑO POR HOLGURA EN MANGUERA. SE RECORTA Y SE INSTALA ACOPLE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SON SUPERADAS
2667 | BRAZALETE neonatal NO CALZA | El brazalete neonatal no tiene acople adecuado para ser utilizado en el monitor | 2023-04-10 09:08:59 | 2023-04-12 14:56:04 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | CRYC |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON ACOPLE Y NO TIENE BRAZALETE NEONATAL, SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE Y ACOPLE AL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2666 | BRAZALETE PEDIATRICO NO CALZA | El brazalete pediátrico no tiene acople adecuado para ser utilizado en el monitor | 2023-04-10 09:08:17 | 2023-04-12 14:57:01 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | CRYC |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO NO CUENTA CON ACOPLE, SE REALIZA INSTALACIÓN DE ACOPLE AL EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2665 | UCI NEURO CARRO DE PARO EL TERMOHIGOMETRO NO ENCIENDE , YA LE CAMBIARON LA BATERIA PERO IGUAL NO ENCIENDE | UCI NEURO CARRO DE PARO EL TERMOHIGOMETRO NO ENCIENDE , YA LE CAMBIARON LA BATERIA PERO IGUAL NO ENCIENDE | 2023-04-10 08:29:19 | 2023-04-10 09:57:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | TERMOHIGROMETRO | th237 | KEX GERMANY | SH-109 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMIENTO DEL TH, SE REALIZA LIMPIEZA DE PUERTOS DE LA BATERÍA, SE POSICIONA BATERÍA, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2664 | CABLE EKG DAÑADO | CABLE EKG NO CESA LA FRECUENCIA CUBICULO #4 , PORFAVOR REVISAR | 2023-04-09 13:19:36 | 2023-04-10 09:50:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO Y MAL ESTADO DEL CABLE ECG, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, RETIRADO DEL INVENTARIO DE ALMACÉN , SE REALIZA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2663 | equipo de regulacion termica criticool | Equipo de hipotermia conectado por 3 días a un paciente y en el proceso de vaciado , se apaga espontáneamente , se revisa y encuentro que el botón de encendido no funciona . Esta duro y no prende ni apaga . | 2023-04-06 11:19:15 | 2023-04-25 08:47:36 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE INSPECCIONA EL EQUIPO, SE ENCUENTRA DAÑO EN EL INTERRUPTOR DEL PUERTO DEL CABLE AC Y SE EVIDENCIA FALLO EN MEDICION DEL CEREBRALOGIK POR ALTA IMPEDANCIA, SE REALIZA CAMBIO DE SWITCH DE ENCENDICO Y SE REALIZA REMPLAZO DEL CABLE DE COMUNICACION SERIAL DEL MODULO CEREBRALOGIK , SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LAS CUALES SON PASADAS SATISFACTORIAMENTE, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2662 | FALLAS EN LA lAMAPARA DE HENDIDURA | Se solicita revisar la lampara de hendidura debido a que no enciende, gracias | 2023-04-05 14:14:15 | 2023-04-10 09:53:19 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA CABLE DE PODER (AC) DESCONECTADO, SE ACOMODA CABLE DE PODER, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2661 | UCI CARDIOVASCULAR 2 BRAZALETES | UCI CARDIOVASCULAR 2 BRAZALETES HACEN FALTA EN EL SERVICIO | 2023-04-05 10:20:04 | 2023-04-05 11:29:48 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo la visita al servicio el día 5 de abril para revisar las ordenes No.2455, 2456. Se dejo instalado sensor de saturacion y brazalete con manguera NIBP, instalacion de baterias al monitor de transporte Goldway. El servicio queda con todos sus accesorios
2660 | monitor de signos vitales | CARCASA DAÑADA, SE ENTREGA CON BRAZALETE, SATURADOR Y CABLE DE PODER. COMPLETO | 2023-04-05 08:43:12 | 2023-04-05 09:48:19 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3964 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO EN LA PARTE INFERIOR NO CIERRA LA CARCASA CORRECTAMENTE, SE DESTAPA EL EQUIPO Y SE OBSERVA SOPORTE DE TORNILLOS PARTIDOS DE LA CARCASA LO QUE IMPIDE EL CIERRE DEL EQUIPO, SE REALIZA REPARACIÓN DE SOPORTES, SE PEGA SOPORTES A LA CARCASA, SE DEJA SECAR DE UN DIA A OTRO, SE ARMA EL EQUIPO, SE HACEN PRUEBAS DE FUERZA Y DESPEGUE DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2659 | revisión del mesa de la gammacamara | Al realizar pruebas mecánicas, al subir y al bajar la mesa de la gammacamara presenta ruido extraño, se requiere revisión de esta. | 2023-04-05 07:49:58 | 2023-04-05 11:51:32 | Cerrado |  | Equipo medicina nuclear | fml.medicinanuclear@gmail.com |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | MEDICINA NUCLEAR |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se lubrican partes móviles y sujetas a rozamiento. El equipo queda funcional en el servicio.
2658 | CONFIGURACION VENTILADOR MECANICO | VENTILADOR NO PERMITE ELEGIR LA OPCION DE NEONATOS EN LA CONFIGURACION INICIAL | 2023-04-05 07:35:02 | 2023-04-05 09:52:22 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5978 | PURITAN BENNET | PB980 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CONFIGURACIÓN POR MEDIO DE LA ATC, DEJANDO EL VENTILADOR EN MODO NEONATAL, SE REALIZA RECOMENDACIÓN AL SERVICIO Y JEFES. AL MOMENTO DE UTILIZAR EL VENTILADOR CON NUEVO PACIENTE REALIZAR LAS PRUEBAS DE ATC PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO,. SE DEJA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2657 | ELECTROCARDIOGRAMA DE UCI CARDIO | INFORMAN LOS JEFES DEL SERVICIO QUE ESTA PRESENTANDO UN ERROR. YA TIENE CONOCIMIENTO LA ING ANGELICA | 2023-04-04 17:08:41 | 2023-04-11 07:44:00 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5737 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISION GENERAL DEL EQUIPO. SE COMPRUEBA QUE SE ENCUENTRA BLOQUEADO Y CON ERROR EN PANTALLA DE "Incapaz de iniciar la tarea: rest_ecg_usr". SE REALIZA PROCESO DE INSTALACION DE SOFTWARE SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICA. SE REALIZAN PRUEBAS POR MENU DE SERVICIO DE IMPRESION, BATERIA Y ADQUISICION DE SEÑAL CON CABLE DE ECG. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO FINAL. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO.
2656 | MONITOR DE CUBICULO 4 SATURADOR UCI CARDIOVASCULAR | INFORMA EL JEFE DE LA SALA QUE HACE FALTA EL SATURADOR | 2023-04-04 17:01:53 | 2023-04-05 09:54:46 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2 .SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2655 | MONITOR DE CARRO DE PARO UCI CARDIOVASCULAR | INFORMA EL JEFE DE LA SALA QUE HACE FALTA EL CABLE DE NO INVASIVA Y EL BRAZALETE. | 2023-04-04 16:58:23 | 2023-04-05 09:56:00 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4859 | COMEN | STAR 8000E | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO .SE REALIZA CAMBIO INSTALACIÓN DE MANGUERA Y BRAZALETE. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2654 | ERROR EN FUNCIONAMIENTO | PRESENTA ERROR QUE DEJA EL EQUIPO BLOQUEADO "Incapaz de iniciar la tarea 12SL". | 2023-04-04 13:58:25 | 2023-04-04 14:00:39 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5740 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA PROCESO DE INSTALACION DE SOFTWARE SEGUN RECOMENDACIONES DE FABRICA. SE REALIZAN PRUEBAS POR MENU DE SERVICIO DE IMPRESION, BATERIA Y ADQUISICION DE SEÑAL CON CABLE DE ECG. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO FINAL. EL EQUIPO ES APTO PARA SU USO.
2653 | sensor dañado | Sensor de Oximetría que no censa y en el monitor aparece como apagado | 2023-04-03 15:49:16 | 2023-04-03 16:27:55 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR, NO RECIBE SEÑAL, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2652 | sensor dañado | Sensor de Oximetría que no censa y en el monitor aparece como apagado | 2023-04-03 15:48:10 | 2023-04-03 16:27:16 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SENSOR SPO2, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR, NO RECIBE SEÑAL, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO NUEVO RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2651 | Brazalete no funciona | El brazalete no toma presion ya se encuentra muy desgastados | 2023-04-03 14:06:22 | 2023-04-03 15:31:34 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | Monitor de signos vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA DESGASTE DEL BRAZALETE, SE COMPRUEBA MAL FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2650 | ELECTROCARDIÓGRAFO | EL ECG NO FUNCIONA, CON INTERFERENCIA | 2023-04-03 11:14:09 | 2023-04-03 11:16:56 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL FILTRO DE FRECUENCIA SE ENCUENTRA ELEVADO, SE ACOMODA EL FILTRO A LO MAS BAJO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2649 | bomba de infusion NO PRENDE | PERSONAL INFORMA QUE BOMBA DE INFUSION NO FUNCIONA POR FAVOR REVISAR SE BAJA A SERVICIO DE BIOMEDICOS | 2023-04-03 10:50:49 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5901 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2648 | bomba de infusion NO PRENDE | PERSONAL INFORMA QUE BOMBA DE INFUSION NO FUNCIONA POR FAVOR REVISAR SE BAJA A SERVICIO DE BIOMEDICOS | 2023-04-03 10:50:29 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5844 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2647 | bomba de infusion NO PRENDE | PERSONAL INFORMA QUE BOMBA DE INFUSION NO FUNCIONA POR FAVOR REVISAR SE BAJA A SERVICIO DE BIOMEDICOS | 2023-04-03 10:49:51 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5850 | BAXTER | EVO IQ | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2646 | ARREGLO DE BASCULA DIGITAL | La bascula digital no prende porque requiere cambio de bateria | 2023-04-03 10:23:44 | 2023-04-03 11:34:52 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el equipo requiere cambio de baterias, se realiza cambio de baterias, se hacen pruebas de funcionamiento general y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
2645 | Equipo presenta interferencia | Reportan del servicio interferencia en el equipo, por lo que se retiro del servicio y debe ser enviado a Jomedical para revisión por garantía | 2023-04-03 09:16:54 | 2023-07-19 09:01:33 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega equipo en el servicio en optimas condiciones funcionales
2644 | revisar el monitor de transporte carro de paro | el monitor de transporte de carro de paro presenta imágenes distorsionadas | 2023-04-03 08:37:30 | 2023-04-03 11:37:17 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se evidencia cable suelto de display, se realiza reconeccion del mismo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo funciona correctamente y es devuelto al servicio, con todos sus accesorios, se hace cambio de bolsa de brazalete por deterioro del uso normal
2643 | monitor signos vitales no censa | monitor signos vitales no censa el pulsioximetro | 2023-04-03 08:33:19 | 2023-04-03 11:12:27 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ACCESORIOS. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2642 | FALTA CABLE DE INTERFACE DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES | FALTA CABLE DE INTERFACE DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2023-03-31 16:57:37 | 2023-04-03 11:09:48 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO CUENTA CON TODOS LOS ACCESORIOS, SOLO QUE ESTÁN DISPERSADOS EN TODO EL CUBÍCULO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2641 | FALTA CABLE DE INVASIVA ,CABLE DE INTERFACE Y LA EXTENSION | FALTA CABLE DE INVASIVA ,CABLE DE INTERFACE Y LA EXTENSION | 2023-03-31 16:51:06 | 2023-04-03 11:07:33 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | NO SE DISPONE DE BALE DE INVASIVA PORQUE EL SERVICIO NO LO ENTREGA, SE RECOMIENDA HACER SOLICITUD DE CABLE INTERFAZ IBP JUSTIFICANDO LA FALTA DE LOS OTROS, EQUIPO CUENTA CON 1 MODULO IBP FUNCIONAL, CUENTA CON INTERFAZ SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE RESORTE DE PINZA SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2640 | FALTA CABLE DE INVASIVA Y UN INTERFACE | FALTA CABLE DE INVASIVA Y UN INTERFACE | 2023-03-31 16:47:27 | 2023-04-03 11:10:55 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO CUENTA CON TODOS LOS ACCESORIOS, SOLO QUE ESTÁN DISPERSADOS EN TODO EL CUBÍCULO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2639 | FALTAN CABLES DE INTERFACE Y CABLE DE INVASIVA | FALTAN CABLES DE INTERFACE Y CABLE DE INVASIVA | 2023-03-31 16:43:02 | 2023-04-03 11:04:13 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | NO SE DISPONE DE BALE DE INVASIVA PORQUE EL SERVICIO NO LO ENTREGA, SE RECOMIENDA HACER SOLICITUD DE CABLE INTERFAZ IBP JUSTIFICANDO LA FALTA DE LOS OTROS, EQUIPO CUENTA CON 1 MODULO IBP FUNCIONAL Y CUENTA CON TODOS LOS ACCESORIOS. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2638 | CALENTADOR DE PACIENTES | EN EL MOMENTO NO CALIENTA BIEN | 2023-03-30 16:37:40 | 2023-03-31 11:34:00 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | SIN CODIGO | COVIDIEN | WT6000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se realizan pruebas de funcionamiento general y el equipo trabaja correctamente, se hacen pruebas con termometro uni-t y el equipo llega a los valores indicados, 34=33,7 / 40=39,6 / 45=44,4 / 47=46,5, se hace entrega del equipo operativo en el área del servicio
2637 | pulsoximetro | ESTE EQUIPO LO REPORTAN DAÑADO POR QUE NO SATURA | 2023-03-30 16:35:16 | 2023-03-31 11:31:46 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patron prosim 8 y el equipo responde correctamente a los valores de spo2 y ecg, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
2636 | VENTILADOR NO PASA PRUEBAS | EL VENTILADOR NO PASA LAS PRUEBAS INICIALES QUE SE REALIZAN ANTES DE CONECTAR AL PACIENTE. | 2023-03-30 13:45:16 | 2026-02-23 10:07:32 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4339 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo debido a que el ultimo preventivo realizado el 24/11/2025, el equipo queda en optimas condiciones
2635 | ALARMA PITANDO | LA ALARMA ESTÁ ACTIVA PESE A LOS AJUSTES QUE LE REALIZAN LAS TERAPEUTAS. | 2023-03-30 13:43:46 | 2023-03-31 10:23:03 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | Humidificador | EMCO 4215 | FHISER & PAYKEL | MR 850 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo, se realiza reconexion de resistencia calefactor a proximal, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
2634 | no censa monitor de signos vitales | monitor de signos vitales el cable del pulsioximetro no censa | 2023-03-30 12:07:41 | 2023-03-30 15:44:45 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REVISA SENSOR SPO2, SE EVIDENCIA DAÑO DEL SENSOR ( NO ENCIENDE EL LED), SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR POR UNO DE INVENTARIO DEL TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,ENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2633 | BRAZALETE CON CABLE DAÑADO- CUBICULO # 1 | CUBICULO # 1 - TIENE EL BRAZALETE CON EL CABLE DAÑADO- | 2023-03-30 10:18:51 | 2023-03-30 15:47:26 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA DAÑO DE BRAZALETE ( FUGA), SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO DE INVENTARIO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,ENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2632 | BRAZALETE CON CABLE DAÑADO- CUBICULO # 9 | EN EL CUBICULO # 9- EL BRAZALETE TIENE EL CABLE DESPRENDIDO -NO FUNCIONA | 2023-03-30 10:14:12 | 2023-03-30 15:38:22 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4290 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA DAÑO DE BRAZALETE ( FUGA), SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO DE INVENTARIO DEL TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,ENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2631 | BRAZALETE CON CABLE DAÑADO- CUBICULO 2 | EN EL CUBICULO # 3- EL BRAZALETE TIENE EL CABLE DESPRENDIDO -NO FUNCIONA | 2023-03-30 10:13:24 | 2023-03-30 15:45:39 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA DAÑO DE BRAZALETE ( FUGA), SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO DE INVENTARIO DEL TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,ENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2630 | BRAZALETE CON CABLE DAÑADO- CUBICULO 3 | EN EL CUBICULO # 3- EL BRAZALETE TIENE EL CABLE DESPRENDIDO Y NO EMPATA- NO FUNCIONA | 2023-03-30 10:12:46 | 2023-03-30 15:49:38 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4293 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO CON EMCO 4289, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA DAÑO DE BRAZALETE ( FUGA), SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE POR UNO DE INVENTARIO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,ENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2629 | Mauina de anestesia no mide correctamente | Máquina MEDEC propiedad de Univalle ha presentado problemas durante la semana , el volumen programado no concuerda con el volumen entregado.. está práctica causa inseguridad | 2023-03-30 08:58:27 |  | Asignado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA |  | MEDEC | CAELUS 120330M5 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | MEQ | Mantenimiento biomedico
2628 | monitor de signos vitales | MONITOR NO FUNCIONA MODULO NIBP, NO ARROJA VALORES | 2023-03-29 16:20:10 | 2023-03-29 16:21:45 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA DEL BRAZALETE A LA HORA DE SU FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2627 | brazalete no funciona | BRAZALATE DEL CUB 17 EN UCI 4--- NO ESTA FUNCIONANDO | 2023-03-29 15:38:34 | 2023-03-30 13:43:28 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA DAÑO DEL BRAZALETE POR FUGA Y DAÑO EN LA VEJIGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2626 | MONITOR DE CUB 12B | MONITOR QUE NO ESTA SENSANDO LA PRESIÓN NO INVASIVA- CUBICULO 12-B | 2023-03-29 13:29:06 | 2023-03-29 16:18:00 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA DEL BRAZALETE A LA HORA DE SU FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2625 | revisar cable ekg | cable ekg incompleto latiguillo no censa | 2023-03-28 16:08:27 | 2023-03-29 16:15:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE ECG, SE EVIDENCIA FALTA DE LATIGUILLOS Y DAÑO EN UNOS DE ELLOS, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG RETIRADO DEL TALLER BIOMEDICO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2624 | Revisión mapa tono26709 | Se instala el mapa al paciente programado y NO se obtiene toma de presión arterial. El mapa realiza el insuflado hasta 220 mm/Hg aproximadamente y desinsufla sin resultado obtenido arrojando el aviso de "error". | 2023-03-28 14:21:31 |  | Diagnosticado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5749 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico | NO PASA PRUEBAS DE MEDICION DE PRESION NO INVASIVA, SE ENCUENTRA FUGA INTERNA QUE NO PERMITE ALCANZAR LA PRESION NECESARIA PARA LA MEDICION DE LAS VARIABLES
2623 | Revisión mapa tono26832 | Se instala el mapa al paciente programado y NO se obtiene toma de presión arterial. El mapa realiza el insuflado hasta 220 mm/Hg aproximadamente y desinsufla sin resultado obtenido arrojando el aviso de "error". | 2023-03-28 10:21:28 | 2023-03-30 13:40:54 | Cerrado |  | Nathaly Gomez Sepulveda | jefecardiologia-noinvasiva@huv.gov.co | [5 empty] | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2622 | MONITOR PHILIPS | monitor Philips no reporta sonido de feto cardio | 2023-03-28 09:37:24 | 2023-12-21 15:16:14 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE REVISA ACCESORIOS Y SE COMPRUEBA DAÑO EN EL TRANSDUCTOR, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA Y LLEGADA DE REPUESTOS PARA HABILITAR EQUIPO, EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. | Se realiza instalación de (1) transductor fetocardia, (1) toco intrauterino y (1) marcador de eventos. Equipo queda funcionando en optimas condiciones en el servicio.
2621 | MONITOR PHILIPS | tocos de monitor fetal con interferencia y cable de poder que se desconecta | 2023-03-28 07:42:26 | 2025-07-11 09:41:41 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en los tocos, se espera oren de compra y llegada de repuesto para implementarlos en el equipo | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE REVISA ACCESORIOS Y SE COMPRUEBA DAÑO EN EL TRANSDUCTOR, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA Y LLEGADA DE REPUESTOS PARA HABILITAR EQUIPO, EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO.
2620 | CABLE EN MAL ESTADO | CABLE EN MAL ESTADO NO PERMITE UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO | 2023-03-28 07:23:04 | 2023-03-28 12:00:28 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO YA CUENTA CON UNA ORDEN DE TRABAJO YA GENERADO POR EL MISMO DAÑO CON EL NUMEOR # 1964, DIAGNOSTICO : se inspecciona el equipo y se evidencia daño en transductor en el cable, adicionalmente hay ausencia del botón de control de intensidad, requiere cambio y adquisición de componentes. equipo fuera de servicio en el servicio.
2619 | PEDAL DAÑADO | SE DESPRENDIO EL PEDAL DEL EQUIPO | 2023-03-28 07:20:39 | 2023-03-31 16:26:40 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | NR | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATINDE LAMADO, SE RETIRA EQUIPO DEL SERVICIO YA QUE LA VILA DONDE EMPATA EL PEDAL ESTA RODADA, SE ESPERA CAJA MENOR, PARA HACER COMPRA DE NUEAS VIELAS. EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO HASTA LLEGDA DE REPUESTO | Se realiza reparación del pedal y se solda a sistema mecánico.
2618 | TABLERO SIN FUNCIONAMIENTO | EL TABLERO NO SE ENCUENTRA ARTICULADO AL EJERCICIO DEL PACIENTE. ADICIONALMENTE SE DESPRENDIO UN ARREGLO ANTERIOR QUE LE HABIAN HECHO. | 2023-03-28 07:18:35 | 2023-03-31 16:21:27 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | BICICLETA ESTATICA | EMCO3225 | MONARK | CARDIO CARE 827E | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reconstrucción de carcasa
2617 | PERILLA RODADA | LA PERILLA NO PERMITE AJUSTAR RESISTENCIA | 2023-03-28 07:15:54 | 2023-03-31 16:24:20 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reparación de perilla y ajuste del sistema.
2616 | cambio de lamparas uvb | cumplimiento de horas por lamparas establecido por laboratorio | 2023-03-27 10:05:57 | 2023-03-30 15:42:23 | Cerrado |  | Alejandra ospina Mondragon | alejandra447981@hotmail.com |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA EL LIMITE DE HORAS ESTABLECIDAS PARA LAMPARAS UVB, SE REALIZA CAMBIO DE LAS 24 LAMPAS DEL EQUIPO Y SE RESETEA EL CONTADOR DE HORA DE ESTAS LAMPARAS. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2615 | DAÑO EN LA ENTRADA DE CONEXIÓN DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES | La entrada de conexiones del monitor de signos vitales de la máquina de anestesia se encuentra dañado | 2023-03-27 09:40:11 | 2023-03-31 07:35:46 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5308 | MINDRAY | IMEC-12 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza pegado de riel plástico de ajuste.. Equipo funcional.
2614 | Electrobisturi FUERA DE SERVICIO | SE INFORMA QUE S EREALIZO PRUEBAS CON EL SIMULADOR Y SE EVIDENCIO QUE EL EQUIPO ESTA DANDO POTENCIA MUY BAJA, ADICIONALMENTE LA ENTRADA UNO DEL MONOPOLAR NO ESTA FUNCIONANDO, POR TAL MOTIVO SE DEJA FUERA DE SERVICIO | 2023-03-27 08:56:31 | 2023-05-23 16:47:35 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI |  | WEM | SS-501 SX | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de panel frontal se realiza la verificación técnico funcional y el equipo queda en optimas condiciones
2613 | saturador movil 340 | el saturador de la movil 340 se encuentra sin sensar se mueve el cable e inicia su funcionamiento | 2023-03-27 07:56:51 | 2023-03-27 08:40:30 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | EDAN | iM8 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se confirma mal funcionamiento del saturador, se retira y se realiza reemplazo del mismo, se comprueba correcto funcionamiento del saturador, el accesorio funciona correctamente.
2612 | monitor de signos vitales | El monitor de signos vitales presento una caída de su ubicación original, ocasionando el daño total de la pantalla afectando la visualización de los parámetros por lo que no es posible que permanezca en el servicio. | 2023-03-26 15:22:26 | 2023-03-31 10:21:58 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5306 | MINDRAY | IMEC-12 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MULTIPLEX DAÑO EN CRACASA, PANTALLA Y DISPLAY, SE RECOMIENDA DAR DE BAJA YA QUE LOS REPUESTOS DE ESTE EQUIPO SUPERAN EL 30% DEL VALOR ESTANDAR DEL EQUIPO.
2611 | Electrobisturi mal funcionamiento | Se realiza prueba de funcionamiento de Electrobisturi WEM, haciendo uso del simulador FLUKE QA-ES III, observando que la energía suministrada por el equipo es muy inferior a la visualizada por lo que es necesario dejarlo fuera de servicio temporalmente. | 2023-03-26 11:38:48 | 2023-03-29 15:16:47 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI |  | WEM | SS-501 SX | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra ticket repetido, el cual se esta haciendo seguimiento con el ticket numero 2614
2610 | CENTRÍFUGA NO funciona | Al inicial el arranque del equipo no lo hace, la ultima vez sucedió lo mismo, se requiere prioritariamente. | 2023-03-26 08:24:31 | 2023-03-28 11:24:48 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | previa inspeccion se evidencia que el equipo presenta falla al oprimir pulsador derecho de cierre, se realiza ajuste del sistema mecanico para activacion de pulsador, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son superadas satisfactoriamente, el equipo queda funcional en el servicio
2609 | ELECTROCARDIOGRAFO | No esta imprimiendo el trazo largo, esta errado. | 2023-03-24 15:06:15 | 2023-03-24 16:10:31 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se configura Electrocardiógrafo para imprimir, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2608 | FALLAS EN LA lAMAPARA DE HENDIDURA | Por favor revisar la lampara de hendidura del consultorio de glaucoma debido a que no prende, gracias. Nota aclaratoria: El EMCO3054 del equipo no se encuentra en el inventario. | 2023-03-23 10:15:21 | 2023-03-23 11:34:30 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2607 | monitor de signos vitales | No toma presión arterial, ni sensor SPO2, Favor revisar | 2023-03-23 09:21:14 | 2023-03-23 09:25:15 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3611 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa accesorios, se comprueba daño en la manguera NIBP y led sensor SPo2 quemado, se realiza reparación y cambio de accesorios, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2606 | fALLA EN MEDICIÓN IBP | SE IDENTIFICA FALLA EN MEDICIÓN DE IBP REPORTADA EN UCI 2 CUBICULO 7. SE SOSPECHA FALLA EN TRANSDUCTOR. SE CAMBIA INTERFAZ Y SE CAMBIA DE MODULO A IBP 1 PERO CONTINÚA LA MEDICIÓN. NIBP SE OBSERVA NORMAL. SE PRUEBA CON MONITOR GOLDWAY IBP Y CONTINÚA PRESENTANDO FALLA EN MEDICIÓN. | 2023-03-23 09:16:12 | 2023-03-23 10:51:18 | Cerrado |  | Maria Camila Gonzalez Ojeda | tecnovigilancia@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa accesorios, se realizan pruebas de funcionamiento. Se comprueba correcto funcionamiento del equipo y accesorios , se deja en el servicio en optimas condiciones.
2605 | bomba de infusion | BOMBA DE INFUSION PITA CONSTANTEMENTE CUBICULO #4 PORFAVOR REVISAR, GRACIAS | 2023-03-22 12:06:39 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI-CARDIO-29 | BAXTER | EVO IQ | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2604 | mesa de cirugia | control de mesa de cirugia con corto, al momento de realizar el check list no pasa prueba | 2023-03-22 08:50:37 |  | Abierto |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4613 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2603 | MONITOR PHILIPS | monitor de signos vitales fetal interferencias en los tocos y cable de poder que se desconecta mucho. | 2023-03-22 07:40:40 | 2023-03-28 12:14:27 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en los tocos, se espera oren de compra y llegada de repuesto para implementarlos en el equipo
2602 | SATURADOR NO FUNCIONA | SATURADOR DEL CUBICULO #2 NO FUNCIONA | 2023-03-21 15:42:51 | 2023-03-21 16:48:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el sensor SPO2, se realiza cambio del sensor retirado de almacén, se toman pruebas de funcionamiento equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2601 | MONITOR DISFUNCIONAL LINEA ARTERIAL | MONITOR NO FUNCIONA LOS MODULOS DE LINEA ARTERIAL CUBICULO #4 POR FAVOR REVISAR PRONTO GRACIAS | 2023-03-21 14:23:49 | 2023-03-21 16:09:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5151 | COMEN | STAR 8000E | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia correcto funcionamiento del equipo, se deja en el servicio en optimas condiciones
2600 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO SENSA SATURACIÓN CORREECTAMENTE | 2023-03-21 11:27:36 | 2023-03-21 16:12:04 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3602 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | SALA DE REANIMACIÓN | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa sensor SPO2, se evidencia daño en el sensor, se realiza cambio de sensor con uno del inventario del taller biomedico, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente. Se deja en el servicio en optimas condiciones.
2599 | NO DA IMAGEN MONITOR DE SIGNOS VITALES | REPORTAN QUE EN LA NOCHE DEL 20/03/2023 AL ENCEDER EL EQUIPO LA PANTALLA MUESTRA RAYAS Y SOMBRAS | 2023-03-21 07:55:55 | 2023-03-21 10:24:57 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA DESCONEXION DE CABLE DE PANTALLA, SE REHACEN CONEXIONES Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REGRESA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2598 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TIENE FALLAS Y NO SENSA LA PRESION CORRECTAMENTE | 2023-03-17 16:04:53 | 2023-03-21 09:29:15 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA DAÑO. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, RETIRADO DE ALMACÉN, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO PATRÓN (PROSIM 8), SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2597 | monitor de signos vitales | sensor SPO2 fallando, favor revisar | 2023-03-17 15:41:29 | 2023-03-17 15:44:20 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3624 | NIHON KOHDEN | vismo | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el sensor SPO2, se realiza cambio de sensor, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2596 | PUISIOXIMETRO- CUB- 14- UCI 4 | SE REPORTA PULSIOXIMETRO DEL CUBICULO 14- SALA UCI 4 NO ESTA CENSANDO. | 2023-03-17 15:13:53 | 2023-03-17 15:39:46 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4932 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa interfaz y sensor spo2, se evidencia correcto funcionamiento de la interfaz, se comprueba daño en el sensor spo2, se realiza cambio. Se toman pruebas de municionamiento. equipo funciona correctamente. se deja en el servicio en optimas condiciones.
2595 | TRASLADO DE EQUIPO | TRASLADAR EL ECOGRAFO DE CONSULTORIO | 2023-03-17 10:42:08 | 2023-03-17 14:24:28 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, equipo funciona correctamente, se realiza traslado de equipo de un consultorio a otro por temas de re-modelacion del servicio, se prueba funcionamiento del equipo. equipo funciona correctamente, se deja ne le servicio en optimas condiciones.
2594 | traslado de ecografo | Trasladar el ecógrafo a otro consultorio | 2023-03-17 10:35:44 | 2023-03-17 14:22:42 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, equipo funciona correctamente, se realiza traslado de equipo de un consultorio a otro por temas de re-modelacion del servicio, se prueba funcionamiento del equipo. equipo funciona correctamente, se deja ne le servicio en optimas condiciones.
2593 | BRAZALETE- CUB-10 | BRAZALETE DE CUBICULO 10 EN UCIN NO FUNCIONA... CUANDO SE TOMA LA PRESIÓN SALE MENSAJE QUE ESTA SUELTO ... EN LA SALA REPORTAN QUE TIENE FUGA. | 2023-03-17 08:10:06 | 2023-03-17 14:46:01 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa accesorio, se evidencia daño del brazalete, se realiza cambio de brazalete, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente. Se deja en el servicio en optimas condiciones
2592 | mesa de calor radiante que no prende | Mesa de calor radiante ohmeda , que se prende y pita pero no enciende . no funciona | 2023-03-16 15:58:38 | 2023-03-24 15:42:43 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | SIN CODIGO | OHMEDA | 2001 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE INSPECCIONA EL EQUIPO DEBIDO A QUE PRESENTA FALLAS AL ENCENDIDO. SE INSPECCIONAN TARJETAS ELECTRÓNICAS Y SE EVIDENCIA CORTO EN RESISTENCIA DE TRANSISTOR, ADEMÁS DE PRESENTAR SOLDADURAS FRIAS EN SUS COMPONENTES. SE REALIZA CAMBIO DE RESISTOR POR UNO DE IGUAL VALOR DE OHMEAJE Y SE REHACEN SOLDADURAS DE LOS COMPONENTES DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS. SUMADO A LO ANTERIOR, SE REAFIRMAN CONEXIONES PUES EL PROVEEDOR QUE REALIZÓ EL ÚLTIMO MANTENIMIENTO, DEJÓ CABLES CON FALSOS CONTACTOS, DEMÁS DE DESCONECCIÓN DE CABLES AL PUERTO DE CONEXIÓN DE TRANSDUCTOR DE TEMPERATURA CORPORAL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LARMAS LAS CUALES SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE. EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONAL AL SERVICIO.
2591 | daño en sensor de saturacion | Monitor de signos vitales , que no le funcional el sensor de saturación . está en mal estado | 2023-03-16 15:52:25 | 2023-03-24 15:39:27 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa accesorio del equipo, se evidencia daño en el sensor SPO2 por desprendimiento de cable, se realiza reparación de este, se toman pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2590 | FECHA INCORRECTA | EL ECOGRAFO TIENE LA FECHA INCORRECTA DEBIDO AL HORARIO AM POR PM | 2023-03-16 14:41:59 | 2023-03-17 14:27:27 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo. se configura ecografo, se ajusta fecha, se deja equipo con fecha actual, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2589 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | BRAZALETE CON FUGA, NO FUNCIONA. FAVOR REVISAR | 2023-03-16 14:41:49 | 2023-03-16 14:45:25 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5748 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA REPARACIÓN DE VEJIGA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2588 | monitor fetal | monitor fetal presenta daño en su funcionamiento, no imprime bien, favor revisar | 2023-03-16 14:14:07 | 2023-03-16 14:15:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ARROJA UNA ALRMA (REGISTRO FETAL), SE REALIZA LIMPIEZA DE CINTA DE BUS DE DATOS LA CUAL COMUNICA LA IMPRESORA CON LA TARJETA MAIN, SE REALIZ LIMPIEZA DE LA SINTA IMPRESORA Y LIMPIEZA DEL MOTOR Y ENGRANE. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO. EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE COMPRUEBA QUE LOS TOCOS RECIBEN SEÑAL, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO IMPRIME CORRECTAMENTE, NO ENCUENTRA TRABA EN EL MOTOR, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
2587 | daño en el saturador de la máquina de anestesia | El saturador de la máquina de anestesia presenta fallas y no reporta las cifras de saturación de los pacientes | 2023-03-16 11:42:43 | 2023-03-31 07:26:07 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5308 | MINDRAY | IMEC-12 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de saturación
2586 | BRAZALETE DAÑADO | brazalete roto del cubículo #4 uci critico, por favor revisar | 2023-03-16 10:18:40 | 2023-03-16 14:33:11 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5519 | BIOLIGHT | Q5 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Orden de trabajo es cerrado por el ticket #2584
2584 | Monitor no toma presion no inavsivA | El monitor no registra los datos de NO invasiva, el brazalete esta dañado | 2023-03-16 08:52:41 | 2023-03-16 14:31:51 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5519 | BIOLIGHT | Q5 | CUIDADO CRITICO QUIRURGICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo , se revisa accesorio y se evidencia daño en el brazalete, se realiza cambio del brazalete, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2583 | FECHA INCORRECTA | EL ECOGRAFO TIENE LA FECHA UN DIA ADELANTADA | 2023-03-15 15:50:37 |  | Abierto |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com | [5 empty] | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2582 | no prende el equipo de organos | el bombillo que indica carga y encendido del equipo de organos no prende | 2023-03-15 15:43:01 | 2023-03-16 14:36:05 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4332 | WELCH ALLYN | GS 777 | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia fallo del funcionamiento, se revisa cable de poder y se comprueba transformador dañado, se realiza reparación. Se toman pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2581 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | AL momento de ingresar un paciente en estado critico la maquina se encuentra con el sensor de flujo partido lo que imposibilita el uso de la maquina de anestesia | 2023-03-15 12:41:19 | 2025-03-10 09:07:11 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo dado de baja
2580 | fallas en el EQUIPO | Se solicita por favor mantenimiento y calibración del equipo. Gracias | 2023-03-15 11:54:53 | 2023-03-31 09:51:12 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | Equipo de urodinamia | EMCO4006 | MEDWARE | Ecud compact plus | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Debido a que el equipo posee tecnología especializada el mantenimiento y calibración es llevada a cabo por personal externo de fabrica idóneo, a la fecha se esta en proceso con el proveedor. | Equipo es propiedad de proveedor en espera de visita para su revisión
2579 | Bomba de infusion con fractura | La bomba de infusión presenta fractura abajo del indicador de alarma lumínica | 2023-03-15 09:14:43 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5868 | BAXTER | EVO IQ | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2578 | Bomba de infusion con fractura | La bomba de infusión presenta fractura abajo del indicador de alarma lumínica | 2023-03-15 09:14:22 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5871 | BAXTER | EVO IQ | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2577 | no prende bomba Kangaroo | El dia 15 de marzo se va a hacer uso de bomba Kangaroo la cual no enciende Nota : se registra bomba con este numero de serie pero fisicamento es c19244443 que no se encuentra en este inventario digital | 2023-03-15 09:01:51 |  | Asignado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | 76524 | COVIDIEN | Kangaroo ePump | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2576 | BRAZALETE DAÑADO | BRAZALETE NO INSUFLA BIEN "DICE FIUGA DE AIRE" | 2023-03-15 08:05:17 | 2023-03-16 08:12:26 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de brazalete.
2575 | PULSOXIMETRO NO MIDE | El pulsioximetro del monitor no sirve | 2023-03-14 15:42:09 | 2023-03-14 15:44:17 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de saturación
2574 | NO TOMA PRESIÓN ARTERIAL | EL MONITOR NO TOMA PRESIÓN ARTERIAL | 2023-03-14 15:32:12 | 2023-03-14 15:34:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de brazalete
2573 | NO TOMA PRESIÓN ARTERIAL | EL EQUIPO NO TOMA PRESIÓN ARTERIAL | 2023-03-14 15:18:16 | 2023-03-14 15:21:22 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de brazalete.. Equipo queda funcional en el servicio.
2572 | BOMBA DE NUTRICIÓN | Bomba de nutricion no enciende. | 2023-03-14 15:08:26 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | Kangaroo ePump | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2571 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NOESTA MARCANDO TENSION ARTERIAL, CONSULTORIOS CRITICO, CUBICULO # 6 | 2023-03-14 09:44:59 | 2023-03-14 15:10:08 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de manguera NIBP.
2570 | MESA DE CIRUGIA PERMANECE FUERA DE SERVICIO | LA MESA DE CIRUGIA PERMANECE FUERA DE SERVICIO, ACTUALMENTE CONTROL DAÑADO, COLCHONETAS DAÑADAS, REPORTAN QUE LAS COLCHONETAS DE LAS MESAS DE CIRUGIA EN GENERAL ESTAN DESGASTADAS Y ESTAN INFILTRANDO MUCHO | 2023-03-13 16:30:27 |  | Abierto |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4447 | MINDRAY | UNIBASE 30 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2569 | fallas en el EQUIPO | Se solicita revisar el equipo debido a que no enciende, gracias. | 2023-03-13 16:14:00 | 2023-03-14 14:04:27 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño a la hora de encender el equipo, se destapa el equipo y se evidencia fusible quemado, se realiza cambio de fusible, se comprueba el funcionamiento del equipo. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2568 | MONITOR NIHON KOHDEN | brazalete de monitor de signos se suelta el brazalete del monitor | 2023-03-13 14:46:10 | 2023-03-14 14:07:06 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño del acople nihon kohden de la manguera NIBP, se cambio acople por uno nuevo retirado de almacén, se toman pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2567 | daño de balalanza | daño de balaza no esta en cero el manometro | 2023-03-13 11:43:42 | 2023-03-24 15:46:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro O | subdireccionhematooncologiahuv@gmail.com |  | BASCULA | EMCO5267 | N.E | NR | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo dado de baja, se relaciona documento de baja de equipos
2566 | DAÑO EN EL SATURADOR DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES | El saturador del monitor de signos vitales presenta fallas en la lectura, a veces reporta datos erroneos o por el contrario no reporta cifras. | 2023-03-13 11:27:27 | 2023-03-14 14:02:04 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa saturador SPO2 , se comprueba el correcto funcionamiento del equipo, se deja en el servicio en optimas condiciones
2565 | INCUBADORA CON DAÑO EN VENTANAS | LOS PESTILLOS DE LAS VENTANAS ESTÁN FLOJOS Y / O NO LO TIENEN , LO QUE DIFICULTA CERRAR LAS VENTANAS , CON ALTO RIESGO PARA LOS PACIENTES . | 2023-03-13 10:11:55 | 2023-03-14 13:58:24 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3577 | CHOONGWAE MAMII | CHS-11000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el seguro de las ventanas, se realiza cambio de seguros, se comprueba el correcto funcionamiento del equipo. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2564 | INCUBADORA CON DAÑO EN VENTANAS | LOS PESTILLOS DE LAS VENTANAS ESTÁN FLOJOS Y / O NO LO TIENEN , LO QUE DIFICULTA CERRAR LAS VENTANAS , CON ALTO RIESGO PARA LOS PACIENTES . | 2023-03-13 10:06:12 | 2023-03-14 14:00:10 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3574 | MAMII | CHSi1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el seguro de las ventanas y ventanas, se realiza cambio de estas partes, se comprueba el correcto funcionamiento del equipo. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2563 | MONITOR MINDRAY CON SATURACION INADECUADO PARA NEONATOS | MONITOR QUE SE VIENE UTILIZANDO CON SATURADOR DE OXIGENO DE PINZA , QUE ES INADECUADO PARA NEONATOS YA QUE PUEDE OCASIONAR LESIONES DE PIEL ASOCIADA A SU USO CONTINUO . | 2023-03-13 09:02:24 | 2025-04-25 12:08:07 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO SE EVIDENCIA SENSOR SPO2 TIPO PINZA, SE REALIZA CAMBIO DE MONITOR (EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA: NIHON KOHDEN,MODELO: BSM-23aK; SERIE: 02004 ) YA QUE NO SE CUENTA CON SENSOR PEDIATRICO EN INVENTARIO; EN ESPERA DE ACCESORIOS | Se cierra orden de trabajo. equipo a la fecha se encuentra en full estado
2562 | MONITOR MINDRAY CON SENSOR DE OXIMETRIA DAÑADO | MONITOR QUE PRESENTA FALLA EN EL SENSOR DE SATURACIÓN , TENIENDO QUE UTILIZAR EL MONITOR DE TRANSPORTE PARA SUPLIR ESTE EN LA UCI | 2023-03-13 08:58:19 | 2026-02-23 16:59:34 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | UMEC-10 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO SE EVIDENCIA SENSOR DE TEMPERATURA DAÑADO, SE ESPERA ORDEN DE COMPRA Y LLEGADA DE ACCESORIOS PARA CERRAR ORDEN Y DEJAR EL EQUIPO COMPLETO. | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2561 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presenta fuga y alarmas de limitante de presión, no llega al volumen programado | 2023-03-13 08:56:27 | 2023-03-23 14:17:39 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5762 | MINDRAY | WATO EX55 | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SH | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza configuración del equipo y se realiza verificación con equipo patrón, se identifica que estaba configurado incorrectamente y el valor limite de presión era muy bajo.
2560 | MONITOR NIHON KOHDEN FUERA DE SERVICIO | EL SABADO 11 DE MARZO/23 , HAY UN APAGON DE ENERGIA Y DESPUES DE ESO AL PRENDER EL MONITOR QUEDA CON LA PANTALLA EN NEGRO . | 2023-03-13 08:52:48 | 2023-03-24 15:47:31 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1241 | NIHON KOHDEN | BSM-23aK | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo dado de baja, se relaciona documento de baja de equipos
2559 | CALENTADOR MAGUERA SE DESPEGO | SE DESPEGO MANGUERA DE CALENTADOR DEL CONECTOR AZUL UCI 5 | 2023-03-12 12:52:47 | 2023-03-14 15:14:07 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5585 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se vuelve a pegar la mangueras al conector que va a la manta térmica
2558 | Equipo fuera de servicio | Maquina de anestesia fuera de servicio desde enero, se necesita revision | 2023-03-10 17:05:57 | 2024-06-14 09:20:38 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presente mantenimiento preventivo #2580 y calibración #26246 vigente donde se realizan diferentes pruebas de funcionamiento y el equipo arroja resultados satisfactorios.
2557 | Equipo fuera de servicio | Equipo permanece fuera de servicio por daño en canister | 2023-03-10 17:03:35 | 2023-05-24 11:22:05 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5977 | MEDEC | CAELUS 120330M5 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MEQ | Mantenimiento biomedico |  | Equipo actualmente operativo, el canister interior esta en la institución y se realizara la entrega cuando Univalle gestione el canister de la maquina de Univalle. En el servicio la contingencia realizada es mover el canister entre maquinas.
2556 | Bascula FALLANDO | La bascula no realiza el TARA, se debe desconectar y volver a conectar para que funcione la función TARA | 2023-03-10 10:23:54 | 2023-03-15 16:09:22 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BASCULA | MYE006062 | TORREY | EQM-400/800 | ECONOMATO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, NO SE EVIDENCIA ERROS ON PESO HASTA DE 110KG, SE ESPERA AL MARTES 14/03/2023, PARA HACER PRUEBAS CON 300KG | se atiende llamado, se realiza prueba de funcionamiento general pero no se comprueba el error mencionado, el boton de tara y zero trabajan correctamente segun manual del equipo, se realiza limpieza interna del cabezal donde se ubican los botones, se hace espera para medir el pesos grandes, de 160kg 300kg, se confirma que el equipo no presenta error, sino que hay mal manejo de la funcion tara y zero, las cuales no se pueden trocar al mismo tiempo, se hace mencion general de como manejar el equipo, equipo funcional en el servicio.
2555 | BOMBA DE NUTRICION OCLUSION DEBAJO DEL EQUIPO | BOMBA DE NUTRICION OCLUSION DEBAJO DEL EQUIPO (NO PASA NUTRICION), PORFAVOR REVISAR | 2023-03-10 10:01:50 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | Kangaroo ePump | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2554 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor de siggnos vitales no toma presion arterial | 2023-03-10 09:51:14 | 2023-03-14 13:55:06 | Cerrado |  | Carolina Rivera | secretariagestionclinicahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, retirado del inventario del taller de biomédico, se comprueba el correcto funcionamiento del equipo. se deja en el servicio en optimas condiciones. se deja en el servicio en optimas condiciones.
2553 | FALLAS EN LA lAMAPARA DE HENDIDURA | Se solicita revisar la lampara de hendidura debido a que no enciende, gracias. | 2023-03-10 08:54:37 | 2023-03-14 14:11:02 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño del bombillo, se realiza cambio de bombillo retirado de almacén, se verifica el funcionamiento del equipo. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2552 | UCI CARDIOVASCULAR -- cubiculo #8 cable | UCI CARDIOVASCULAR -- CUBICULO #8 cable invasivo no censa, reposa en el cuarto de equipos . | 2023-03-10 07:04:22 | 2023-03-14 13:52:06 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se comprueba el correcto funcionamiento del equipo, se revisa interfaz y se verifica el funcionamiento de este, Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones. se deja en el servicio en optimas condiciones.
2551 | TENS NO ENCIENDE | TENS NO ENCIENDE, SE CAMBIA PILAS Y NO FUNCIONA | 2023-03-09 15:26:27 |  | Diagnosticado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | PRO TENS | SIN CODIGO | PROTENS | PROTENS | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS CABLES DE ELECTRODOS EN ESPERA DE REPUESTO
2550 | TENS NO ENCIENDE | TENS NO ENCIENDE, SE CAMBIA PILAS Y NO FUNCIONA | 2023-03-09 15:23:52 | 2023-06-06 14:27:26 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TENS | HUV208767 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECT | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS CABLES DE ELECTRODOS EN ESPERA DE REPUESTO | El equipo se encuentra dado de baja con anterioridad de la institución.
2549 | TENS NO ENCIENDE | TENS NO ENCIENDE, SE CAMBIA PILAS Y NO FUNCIONA | 2023-03-09 15:23:20 |  | Diagnosticado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TENS | HUV208770 | CHATTANOGA GROUP INC. | INTELECTi | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA DAÑO EN LOS CABLES DE ELECTRODOS EN ESPERA DE REPUESTO
2548 | manta termico uci cardio | MANTA TERMICO UCI CARDIO SE CONECTO Y SE SUBIO A 45 PERO EMEPEZO A SALIR HUMO, REPORTAN AUXILIARES | 2023-03-09 10:27:46 | 2023-03-09 14:13:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5581 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se devuelve al servicio en optimas condiciones.
2545 | Cable de corriente dañado | El cable corriente está dañado, se encuentra partido | 2023-03-09 08:50:47 | 2023-03-09 08:52:51 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se hace cambio de cable de poder.
2544 | Se apaga con el tiempo | El equipo se apaga cuando se va a utilizar como transporte de paciente | 2023-03-09 08:22:00 | 2023-03-09 08:25:22 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3908 | BLT | M7000 | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de batería. Equipo funcional.
2543 | CUBICULO #7-UCI CARDIOVASCULAR REPORTAN SPO CABLE DAÑADO POR PACIENTE | CUBICULO #7-UCI CARDIOVASCULAR REPORTAN SPO CABLE DAÑADO POR PACIENTE, CABLE REPOSA EN CUARTO DE EQUIPOS | 2023-03-08 16:41:10 | 2023-03-09 09:17:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa saturador, se evidencia daño en el resorte de la pinza, se realiza reparación, se remplaza resorte del saturador, se toman pruebas de funcionamiento con el equipo patrón (prosim 8). Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optima condiciones.
2540 | El monitor se apaga | El monitor de signos vitales se apaga cuando no está conectado a la energía muy rápido | 2023-03-08 11:52:04 | 2023-03-08 11:54:07 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Cerro realiza cambio de batería del monitor
2539 | PULSOXIMETRO en mal estado | El pulsioximetro Se encuentra con los cables pelados | 2023-03-08 11:43:55 | 2023-03-08 11:47:26 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4506 | BIOLIGHT | M8000A | ANHELO DE VIDA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de saturación. Equipo funcional
2537 | MONITOR NO SENSA LA LINEA ARTERIAL | MONITOR DEL CUBICULO #6 NO LE SENSA LA LINEA ARTERIAL, CABLE 1 NI CABLE 2, PORFAVOR REVISAR PORNTO GRACIAS | 2023-03-08 10:01:37 | 2023-03-08 15:22:12 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5151 | COMEN | STAR 8000E | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA INTERFAZ IBP, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO PATRON (PROSIM 8), SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2536 | DESFIBRILADOR | DESFIBRILADOR PRESENTA DAÑO DE CONECTOR DE PALAS | 2023-03-08 08:15:14 | 2023-03-09 11:45:28 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza ajuste de conector de palas y se rehacen conexiones. Equipo funcional en el servicio. Se recomienda realizar cambio de conector hembra de desfibrilador a palas.
2535 | equipo se apaga repentinamente | el equipo se apaga repentinamente despues de encendido | 2023-03-08 08:11:46 | 2023-03-09 11:50:22 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se confirma que el equipo al poco tiempo de encendido, procede a apagarse, se revisa la fuente de poder y se confirma pacha de salida con notable quemadura, se procede a realizar cambio de pacha, se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo trabaja correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el servicio.
2534 | Equipo fuera de servicio | reportan del servicio de sala de operaciones que el equipo no enciende, por lo que se reporta a MEQ | 2023-03-07 16:58:02 | 2023-03-10 17:14:26 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | LAMPARA PIELITICA | EMCO5668 | BENQ | TRILITE LS810/800-500M | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MEQ | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza verificación de conexiones internas, evidenciando un falso contacto. Se realiza nuevamente conexion mediante soldadura. EL equipo se encuentra completamente funcional
2533 | PULSOXIMETRO NO MIDE | El sensor de saturacion no funciona | 2023-03-07 16:49:00 | 2023-03-23 10:56:52 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4054 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR SPO2 SE ENCUENTRA QUEMADO, EN LA ESPERA DE LLEGADA DE ACCESORIOS | Se atiende llamado, Equipo fue mal reportado, el equipo que se reviso fue el EMCO 4053, el cual tiene dañado el sensor SPO2 por fundido el led, se realiza cambio de sensor retirado de almacén, se toman pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2532 | ligsure fuera de servicio | ligusre no reconoce las piezas de energía | 2023-03-07 15:08:42 | 2023-09-11 14:22:53 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB LS10 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO CON PRESENCIA DE ALERTA, SE REQUIEREN VERIFICACIONES ADICIONALES PARA EVALUAR LAS FALLA, ADICIONALMENTE SE SOLICITARA REPUESTO DE DIAGNOSTICO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO
2531 | bomba de INFUSIÓN baxter partida | pinza interna de bomba de infusión partida | 2023-03-07 12:41:09 |  | Asignado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | ortopedia-9 | BAXTER | EVO IQ | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2530 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA LE FALTAN TORNILLOS PARA ASEGURAR EL SOPORTE AL ATRIL | 2023-03-07 12:20:18 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-143 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2529 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE pulsIoximetro | Se encuentra pulsioxímetro guardado en cajón de Tomografía, favor verificar funcionamiento | 2023-03-07 10:33:50 | 2023-03-08 15:07:43 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3538 | MEDIANA LUCON | P30M-5 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC Y SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA NE LE SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2528 | MONITOR FETAL PHILIPS | monitor fetal philips que se atasca la impresión y no imprime con buen color se ve muy clarito | 2023-03-07 10:17:08 | 2023-03-16 14:04:46 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ARROJA UNA ALRMA (REGISTRO FETAL), SE REALIZA LIMPIEZA DE CINTA DE BUS DE DATOS LA CUAL COMUNICA LA IMPRESORA CON LA TARJETA MAIN, SE REALIZ LIMPIEZA DE LA SINTA IMPRESORA Y LIMPIEZA DEL MOTOR Y ENGRANE. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO. EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE COMPRUEBA QUE LOS TOCOS RECIBEN SEÑAL, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO IMPRIME CORRECTAMENTE, NO ENCUENTRA TRABA EN EL MOTOR, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
2527 | Equipo se apaga | el cable del equipo no hace buen contacto y se apaga constantemente | 2023-03-07 09:26:58 | 2023-03-08 15:20:05 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO DE LOS CABLES QUE SE COMUNICAN CON LA RIBETEA, SE REALIZA REPARACIÓN , SE REFUERZA CON TERMOENCOGIBLE, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2526 | REVISION Y MANTENIMIENTO | Se solicita la revisión de la bascula pediátrica que esta ubicada en el servicio de TERAPIA OCUPACIONAL para reiniciar su uso de acuerdo al diagnóstico. Además de realizar un mantenimiento externo a la pintura de la carcasa de la báscula. | 2023-03-07 07:18:56 | 2023-03-24 15:50:30 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | BASCULA PEDIATRICA | EMCO1312 | HEALTH O METER | NR | TERAPIA OCUPACIONAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo dado de baja, se relaciona documento de baja de equipos
2525 | UCI TRASPLANTES CUBICULO #3 | UCI TRASPLANTES CUBICULO #3 INFORMA EL PERSONAL QUE ESTA PELADO UN LATIGUILLO , CABLE REPOSA EN LA UNIDAD ESPERANDO REPUESTO | 2023-03-06 16:47:56 | 2023-03-09 09:27:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo y accesorio, se comprueba cable ECG pelado en un latiguillo, se realiza cambio de cable ECG de inventario del taller biomedico, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón (prosim 8), Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2524 | EQUIPO PRESENTA MENSAJE DE ERROR | EL EQUIPO PRESETNA MENSAJE DE ERROR SYSTEM ERROR CONTACT BIOMED. E. E356 POR LO QUE QUEDA FUERA DE SERVICIO | 2023-02-28 16:39:56 | 2023-04-24 09:21:24 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT |  | VALLEYLAB | FT10 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega de equipo reparado
2523 | manta termica dañada | manta térmica dañada desde el día 03/03/2023, por favor revisar | 2023-03-06 16:15:57 | 2023-03-09 14:40:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5592 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reconstrucción de tapa cover del filtro y se ajusta al equipo. Equipo funcional.
2522 | CABLE EKG DAÑADO | CABLE EKG CUBICULO #9 ESTA PELADO, PORFAVOR REVISAR | 2023-03-06 14:29:22 | 2023-03-06 16:33:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE ECG, SE EVIDENCIA EL CABLE PELADO , SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG DEL INVENTARIO BIOMEDICO DEL TALLER , SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (PROSIM 8) EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2521 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR PRESENTA FALLAS EN BATERIA, DEBE ESTAR CONECTADO CONSTANTEMENTE | 2023-03-06 14:12:31 | 2023-03-31 14:35:37 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa equipo y se evidencia daño en la batería, se espera orden de compra de baterías para solucionar orden de trabajo | se atiende llamado, se procede a hacer una prueba de funcionamiento de bateria, se dejan cargando 4 horas, se hacen pruebas con cable de poder desconectado y el equipo funciona correctamente, equipo funcional en el servicio, se hace recomendacion de dejar el equipo conectado en lo posible.
2520 | MONITOR NO SENSA PRESION ARTERIAL | MONITOR DEL CUBICULO #3 NO SENSA LA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA, POR FAVOR REVISAR | 2023-03-06 13:56:32 | 2023-03-06 16:20:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS CON EL EQUIPO PATRON (PROSIM 8). EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2519 | cable de poder | Cable de poder dañado , se necesita reposición . En este momento !!!! | 2023-03-06 12:03:10 | 2023-03-06 16:26:21 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3910 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE AC, SE EVIDENCIA PELADO EL CABLE, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2518 | cable de poder | Cable de poder dañado , se necesita reposición !!!! | 2023-03-06 11:46:14 | 2023-03-06 16:24:23 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE AC, SE EVIDENCIA PELADO EL CABLE, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2517 | cable de poder | Cable de poder dañado , se necesita reposición !!!! | 2023-03-06 11:41:43 | 2023-03-06 16:25:36 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3913 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE AC, SE EVIDENCIA PELADO EL CABLE, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2516 | BOMBA DE ALIMENTACION | BOMBA DE ALIMENTACION KANGAROO NO PRENDE, FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:56:22 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2515 | BOMBA DE ALIMENTACION | BOMBA DE ALIMENTACION KANGAROO NO PRENDE, FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:55:52 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2514 | MONITOR SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES SIN CABLE PARA TOMA DE RITMO CARDIACO , FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:54:41 | 2023-03-06 16:42:36 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE ECG, SE EVIDENCIA QUE NO CUENTA CON TODOS LOS LATIGUILLOS. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG CON SUS LATIGUILLOS DEL INVENTARIO BIOMEDICO DEL TALLER. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (PROSIM 8) EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2513 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA SE ENCUENTRA QUEBRDA , POR FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:52:30 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-79 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2512 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA NO LEE CASETT, POR FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:51:57 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-112 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2511 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA NO LEE CASETT, POR FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:51:06 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-102 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2510 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA SE ENCUENTRA QUEBRADA, FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:50:27 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-84 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2509 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA NO LEE CASETT, FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:49:46 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-101 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2508 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA NO LEE CASETT, FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:49:14 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-76 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2507 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA QUEBRADA , FAVOR REVISAR GRACIAS | 2023-03-06 09:48:06 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-103 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2506 | brazalete de tensiometro | Se solicita cambiar el brazalete del tensiómetro del monitor de signos vitales del servicio debido a que se encuentra en mal estado. Gracias. | 2023-03-06 09:47:50 | 2023-03-06 16:39:45 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE BRAZALETE, SE EVIDENCIA DETERIOR DEL ACCESORIO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE DEL INVENTARIO BIOMEDICO DEL TALLER. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (PROSIM 8) EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2505 | BOMBA DE INFUSION | BOMBA NO RECONOCE CASETT , FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:45:51 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-3 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2504 | fallas en el oftalmoscopio | Se solicita revisar oftalmoscopio indirecto debido a que presenta intermitencia al uso. Gracias | 2023-03-06 09:45:32 | 2023-03-06 16:47:57 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO SE EVIDENCIA INTERMITENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO, SE REVISA CABLE Y SE ENCUENTRA CONTACTO ENTRE DOS CABLES LO QUE PRODUCE UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE REALIZA DIVISIÓN DE ESTOS CABLES CON TERMOENCOGIBLE . EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2503 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA NO ENCIENDE, FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:40:43 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-7 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2502 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA NO ENCIENDE, FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:39:23 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-72 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2501 | BOMBA DE INFUSIÓN | BOMBA NO ENCIENDE, FAVOR REVISAR | 2023-03-06 09:38:14 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-39 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2500 | Revisar centrífuga refrigerada | Presenta problemas en el encendido. Al presionar el botón de encendido no arranca el ciclo. | 2023-03-06 07:55:24 | 2023-03-09 07:43:57 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia fallo en el interruptor de detección de cierre de tapa por desajuste de posición. Se realiza ajuste de altura y el equipo queda funcional.
2499 | monitor de signos edan | monitor con cable de enchufe malo se apaga al usarse | 2023-03-03 16:29:12 | 2023-03-06 16:50:18 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5536 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE BUSCA EQUIPO EN EL SERVICIO, SE COMPRUEBA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2498 | PUERTO DE ENERGIA PARA REPARACIAION | LA ENTRADA DEL CARGADOR SE ENCUENTRA ADENTRO DEL RODAMIENTO DEL EQUIPO Y NO DEJA CONECTAR EL ADAPTADOR | 2023-03-03 16:13:39 | 2023-03-09 08:17:07 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se deja conector nuevamente posicionado. Equipo funcional.
2497 | INFUSOR DISFUNCIONAL CUBICULO#9 | INFUSOR DE LINEA ARTERIAL NO INFLA PORFAVOR REVISAR CUBICULO #9 | 2023-03-03 15:31:19 | 2023-03-06 16:28:51 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA INSUFLADOR. SE EVIDENCIA EN MAL ESTADO, SE REALIZA CAMBIO. FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2496 | ecografo volusion e6 | ecografo volusion e6 de partos que no da imagen | 2023-03-03 15:16:53 | 2023-03-09 07:51:36 | Cerrado |  |  |  |  | ECOGRAFO | EMCO3246 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de pantalla principal Equipo funcional.
2495 | daño de pulsoximetro | El pulsoximetro está dañado y no es posible utilizarlo | 2023-03-03 15:10:47 | 2023-03-06 16:37:01 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE SPO2 , SE EVIDENCIA CAPUCHO DAÑADO EL CUAL VA CONECTADO EN EL CABLE PARA LA CONEXIÓN CON EL MONITOR, SE REALIZA CAMBIO DE CAPUCHO Y SE AJUSTA ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (PROSIM 8) EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2494 | daño de pulsoximetro | El pulsoximetro está dañado y no es posible utilizarlo | 2023-03-03 15:09:24 | 2023-03-06 16:35:37 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE SPO2 , SE EVIDENCIA CAPUCHO SUELTO EL CUAL VA CONECTADO EN EL CABLE PARA LA CONEXIÓN CON EL MONITOR, SE REALIZA AJUSTE DEL ACCESORIO. SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (PROSIM 8) EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2493 | monitor blt 7000 que requiere revision | Monitor que desde el día 02 de marzo/23 , presenta dificultades en la toma de presión arterial y con el sensor de saturación , se cambian sensores y cable de presión pero sigue presentando fallas . | 2023-03-03 13:03:16 | 2023-03-31 08:39:26 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3913 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se realizan pruebas de funcionamiento para las cuales se obtienen resultados correctos, se comunica que el paciente es el que presenta dichas condiciones y que con movimientos musculares interfiere en la toma de signos por partes de monitor de signos vitales, equipo queda funcional en el servicio.
2492 | monitor no enciende | El monitor de signos vitales del servicio no enciende, se le intenta con otro cable de poder y sigue sin encender. | 2023-03-02 14:08:47 | 2023-03-03 09:32:18 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el equipo no enciende, incluso probando con otro cable de poder, se revisa el equipo y se comprueba que el equipo presenta un pin suelto en la fuente de poder, se procede a posicionar y fijar el pin en su lugar, se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo responde correcetamente, se deja en el area del servicio en optimas condiciones.
2491 | sonido interno en la eliptica | EL PACIENTE AL REALIZAR EL PEDALEO SE ESCUCHA UN SONIDO INTERNO | 2023-03-02 09:12:00 | 2023-03-03 09:07:31 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el funcionamiento del equipo realizando movimientos de piezas mecanicas y no se logra evidenciar sonido interno que se reporta, se le informa y demuestra al fisioterapeuta de turno y se confirma que no hay sonido interno.
2490 | BOMBA DE NUTRICIÓN | BOMBA NO ENCIENDE, A PESAR DE ESTAR CONECTADA | 2023-03-01 13:55:49 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2488 | SOLICITUD DE SOPORTE PARA SENTARSE EL PACIENTE | EL TANQUE CON SIERIAL 09776E85 QUE ES HOMOLOGO A ESTE, TIENE UN SOPORTE QUE SIRVE PARA SENTARSE EL PACIENTE Y PODERLO UTILIZAR EN PACIENTE CON ENFERMEDADES DE CADERA EL CUAL SE ANEXA EN LA FOTO. PERO EL TANQUE QUE SE REPORTA NO LO TIENE ESTE EQUIPO. | 2023-03-01 13:17:42 | 2023-03-31 09:52:40 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TANQUE DE HIDROMASAJE MS | SIN CODIGO | FERNO ILLE | HM100-48 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Debido a que el equipo es un equipo industrial, se recomienda que el diagnostico sea realizado por el área de mantenimiento general
2487 | SIN UN PUNTO DE SOLDADURA | La estructura que sirve para extraer los paquetes calientes del hidrocollator en un punto se soltó la soldadura al parecer. | 2023-03-01 13:03:43 | 2023-03-31 09:49:10 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | HIDROCOLLATOR MASTER UNIT | EMCO2250 | CHATTANOGA PHARMACAL.CO, INC | M-2 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Debido a que el equipo es un equipo industrial, se recomienda que el diagnostico sea realizado por el área de mantenimiento general
2486 | REMOLINO CON MATERIAL PARTIDO | Se solicita sea revisado el remolino para definir el concepto del estado actual del equipo, hay partes donde el plastico se encuentra partido y puede lesionar la piel del paciente | 2023-03-01 12:58:04 | 2023-03-03 09:00:00 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | debido a que el equipo es un equipo industrial, se recomienda que el diagnostico sea realizado por el area de mantenimiento general
2485 | REMOLINO NO ENCIENDE | Se solicita sea revisado el remolino para definir el concepto del estado actual del equipo, si puede repararse o debe ser dado de BAJA. | 2023-03-01 12:48:23 | 2023-03-03 09:02:00 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TANQUE REMOLINO | 00093 | AQUA WHIRL | NR | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | debido a que el equipo es un equipo industrial, se recomienda que el diagnostico sea realizado por el área de mantenimiento general
2484 | partes sin pintura | Se solicita sea revisado el remolino y definir si puede repararse en las zonas que tiene despintadas, o sino lo permite, dar el concepto del estado actual del equipo | 2023-03-01 12:44:41 | 2023-03-03 09:39:49 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TANQUE REMOLINO | 00092 | AQUA WHIRL | AW611 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Debido a que el equipo es un equipo industrial, se recomienda que el diagnostico sea realizado por el área de mantenimiento general
2483 | MONITORIA CENTRAL- uci 4 | POR FAVOR REVISAR PANTALLAS DE MONITORIA CENTRAL- SIGNOS VITALES - SE ENCUENTRAN APAGADAS | 2023-03-01 11:38:16 |  | Diagnosticado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se va revisar la central de monitore, se realiza cambio de cables de red del monitor al toma, se evidencia que los cubículos están trocados, se realiza llamado a sistemas para la verificación de los cables y se re asigna dia para la reparación de la central
2482 | MONITORIA CENTRAL- uciN | POR FAVOR REVISAR PANTALLAS DE MONITORIA DE SIGNOS VITALES - SE ENCUENTRAN APAGADAS | 2023-03-01 11:35:14 | 2026-02-13 08:32:50 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se va revisar la central no se encuentra memoria del software, se indica al servicio en encontrar la memoria para la reparación y correcto funcionamiento de la central, se espera llamado. | En la ot :3112 se da explicación del cierre
2481 | tensiometro de pie | no infla el brazalete y se le ha pegado un espadrapo para tomar | 2023-03-01 10:42:11 | 2023-03-02 09:09:31 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO4082 | WELCHALLYN | 7670-10 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo, se comprueba que el brazalete presenta fuga de aire, se realiza reemplazo de brazalete, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patron prosim 8 y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo en optimas condiciones
2480 | MONITOR PHILIPS | no pinta bien y presenta un error en el sistema | 2023-03-01 10:32:23 | 2023-03-16 14:08:35 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO DE MANERA INTERNA Y EXTERNA, SE HACE INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ARROJA UNA ALRMA (REGISTRO FETAL), SE REALIZA LIMPIEZA DE CINTA DE BUS DE DATOS LA CUAL COMUNICA LA IMPRESORA CON LA TARJETA MAIN, SE REALIZ LIMPIEZA DE LA SINTA IMPRESORA Y LIMPIEZA DEL MOTOR Y ENGRANE. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO. EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE COMPRUEBA QUE LOS TOCOS RECIBEN SEÑAL, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO IMPRIME CORRECTAMENTE, NO ENCUENTRA TRABA EN EL MOTOR, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
2479 | PINZA DE PULSIOXIMETRO AVERIADA | jefe que recibe turno reporta pulsioxímetro del cubículo #1 pinza averiada, por favor revisar material con la secretaria Mayerli gracias | 2023-03-01 08:28:48 | 2023-03-02 16:01:59 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se recibe saturador con capucho partido por parte de la secretaria, se realiza ajuste, se enderezan los pines y se le proporciona nuevo capucho de protección, saturador queda funcional en el cubículo #1
2478 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | no funciona, fuera de los parámetros, favor revisar | 2023-02-28 15:21:54 | 2023-02-28 15:23:08 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño de brazalete, se realiza cambio de brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2477 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO SE ENCUENTR EN PERFECTAS CONDICIONES, NO INSUFLA | 2023-02-28 10:23:12 | 2023-02-28 15:20:21 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño de brazalete, se realiza cambio de brazalete, se realiza limpieza del monitor interno y externo, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2476 | daños de pin de carga, del rack | EL RACK PRESENTA PROBLEMAS POR DAÑOS DE PIN DE CARGA. | 2023-02-28 09:39:31 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2475 | SENSOR SPO2 DEL MONITOR MALO | sensor no satura correctamente, no entrega valores | 2023-02-28 07:26:48 | 2023-02-28 07:39:01 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de saturador, se hacen pruebas y el equipo queda funcionando correctamente en el servicio.
2474 | VENTILADOR NO DA PIP | VENTILADOR NO DA PIP NI PEEP PROGRAMADA | 2023-02-28 07:13:28 | 2023-03-09 07:31:47 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente. Falso llamado
2473 | Ventilador sle6000 fallando | ventilador no sensa volumenes, frecuencia, no detecta ventilaciones, sonido raro, diferente | 2023-02-28 07:10:33 | 2023-03-09 07:35:53 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR NEONATAL | EMCO5994 | SLE | 6000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente. Falso llamado
2472 | TRASLADO DE EQUIPO | SE NECESITA HACER TRASLADO DEL EQUIPO DE UN CONSULTORIO A OTRO | 2023-02-27 17:05:37 | 2023-03-02 08:59:28 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo. se realiza traslado del equipo de consultorio a otro, se instala, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio, en optimas condiciones
2471 | lampara cielitica | lampara cielitica sala de procedimientos no funciona | 2023-02-27 09:52:01 | 2023-02-27 09:55:00 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se evidencia daño en el bombillo (Quemado), se realiza cambio de bombillo, se realiza pruebas de municionamiento. equipo funciona correctamente
2470 | SATUARADOR DAÑADO | SATURADOR DEL CUBICULO #7 NO FUNCIONA PORFAVOR REVISAR, SATURADOR CON LA SECRETARIA | 2023-02-24 11:38:01 | 2023-03-02 15:59:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa sensor SPO2, se evidencia daño y mal funcionamiento, se retira sensor del servicio, se espera la llegada de los repuestos | Se atiende llamado, se revise saturador, se evidencia daño de accesorio, se realiza cambio y se instala nuevo saturador. Sala de UCI3 queda completa
2469 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO SENSA, NO INSUFLA BUENA PRESION | 2023-02-24 11:11:58 | 2023-02-24 14:19:42 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo y sus accesorios, se evidencia daño en el brazalete del monitor de signos vitales. Se realiza cambio de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón (Prosim 8). Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2468 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO SENSA CORRECTAMENTE, CABLES DEL ECG NO FUNCIONAN | 2023-02-24 11:10:02 | 2023-02-24 14:17:54 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo y sus accesorios, se evidencia daño en el brazalete e latiguillos del cable ECG del monitor de signos vitales. Se realiza cambio de accesorios, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón (Prosim 8). Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2467 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EL TENSIOMETRO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | 2023-02-24 11:07:23 | 2023-02-24 14:16:02 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo y sus accesorios, se evidencia daño en el brazalete y sensor SPO2 del monitor de signos vitales. Se realiza cambio de accesorios, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patrón (Prosim 8). Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2466 | ucin- cubiculo #8 | UCIN- CUBICULO #8 no tiene brazalete de signos vitales reportan asistenciales. nota: en el area aparece cubiculo #11 pero es el 8 de ucin | 2023-02-23 16:21:22 | 2023-02-24 09:31:13 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4937 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBÍCULO 11 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa cubículo y monitor de signos vitales, se evidencia que cuenta con todos los accesorios y funcionales, Se realiza verificación de todos los cubículos de UCIN si cuentan con todos los brazaletes y se comprueba que funcionan correctamente. Falso llamado
2465 | Fuga positiva | Reportan del servicio fuga positiva. | 2023-02-23 15:05:07 | 2023-07-06 11:18:23 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza prueba de fugas con resultado positivo en botón FR y cuerpo principal perforados con elemento corto punzante. Adicional el cuerpo principal presenta capa levantada, hendiduras y estrías. Los elementos mencionados anteriormente no han sido cambiados desde la entrega del equipo nuevo en junio del 2013. Nota: A partir de este momento no se descarta defectos en la imagen de la videocámara, como consecuencia de:  Fugas positivas reportado en evento actual.  Fugas positivas reportado en evento anterior según documentos (DX260822 - 05).  Impactos en la punta distal evidenciada en eventos anteriores según documentos (DX211020-01), (DX061119-14).  Impactos en la punta dista y sello distal roto reportado en documento, (DX100419- 01).  Fuga positiva en sello distal roto reportado en documento, (DX221015-01). Por lo anterior, se pueden presentar casos como: Manchas, empañamiento, rayas, círculo negro, interferencia y/o corto circuito. Se realiza desarme parcial e inspección general del equipo evidenciando:  Tubo de inserción paciente estriado, opaco, deteriorado, capa levantada hendiduras en los centímetros 10, 20 y 25. Este elemento no ha sido cambiado desde la entrega del equipo nuevo en junio del 2013. Nota: Se recomienda no exceder el doblez del tubo de inserción, ya que esto genera fracturas internas, luego de las cuales el tubo puede sufrir ruptura o generar daño a elementos internos.  Sistema de angulaciones desajustadas leve por uso normal del equipo. Las siguientes observaciones no afectan el funcionamiento del equipo.  Tapa de punta distal rayada y manchada.  Lente de cámara rayado y manchado.  Lentes de guía de luz rayados, manchados y picados reportado anteriormente.  Guía de luz con un desgaste del 14%.  Goma de angulación y sellos rayados.  Cubierta principal rayada.  Cilindro de succión desgastado leve.  Conector de luz rayado y cono restaurado.  Puerto de succión desgastado leve.  Imagen de la videocámara con incidencia consecuencia del lente rayado. | Se entrega el equipo en optimas condiciones funcionales, posterior a la verificación técnico funcional in sitio.
2464 | Fuga positiva | Equipo presento fuga positiva por lo que debe ser retirado del servicio y enviado a Jomedical para el diagnostico correspondiente | 2023-02-23 14:59:38 | 2023-05-24 11:46:32 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOBRONCOSCOPIO | 7B090K022 | FUJIFILM | EB-580T | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza desarme parcial e inspección general del equipo evidenciando:  Palanca de angulación U/D suelta. F E C H A 08 de Marzo del 2023 # D I A G N Ó S T I C O DX070323 - 31 IN S T I T U C I Ó N HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE LUGAR Cali E Q U I P O VIDEOBRONCOSCOPIO – FUJIFILM M O D E L O EB580T # D E S E R I E 7B090K022 FECHA DE INSTALACIÓN 09 de diciembre de 2021 ÚLTIMA REPARACIÓN 11 de octubre del 2022 por secado de la videocámara por 3 días, reinstalación de sello distal y de lente de cámara. USOS POR SISTEMA 223 ACCESORIOS Válvula de Succión Desechable, Tapón Biopsia, Tapa Set Up y Maletín de Transporte Original. F A L L A R E P O R T A D A P R E - I N S P E C C I Ó N E N S I T I O Retiro de equipo por “Fuga positiva”. Realizada por nuestra Ingeniera Dennis Guevara, quien evidenció equipo con prueba de fuga positiva, imagen de la videocámara pendiente por evaluar, guía de luz con un desgaste del 5%, tapa de punta distal rota, lentes de guía de luz rayados leve. D I A G N Ó S T I C O E Q U I P O JM-IG-P01/49 Version 1.0 D I A G N Ó S T I C O R E P A R A C I Ó N I N M I N E N T E  Sistema de angulaciones desajustados por uso normal del equipo. Las siguientes observaciones no afectan el funcionamiento del equipo:  Tapa de punta distal rayada e impactada hacia las 7 y 11 según sentido horario.  Lente de cámara y lentes de guía de luz rayados.  Guía de luz con un desgaste del 10 %.  Sellos rayados.  Tubo de inserción paciente rayado con capa levantada y hendiduras en los centímetro 29, 32 y 35.  Cubierta principal y conector de luz rayados.  Cuerpo principal rayado.  Conector de video rayado. | Equipo se entrega reparado en optimas condiciones funcionales en el servicio de endoscopia.
2463 | CUBICULO NO TIENE SATURADOR | PERSONAL DE LA UCI INFORMA QUE EL CUBICULO NO TIENE SATURADOR | 2023-02-23 14:10:15 | 2023-03-21 16:15:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa sensor SPO2, se evidencia daño y mal funcionamiento, se retira sensor del servicio, se espera la llegada de los repuestos | Se atiende llamado, se revisa monitor, se encuentra completo y con accesorios funcionando correctamente, se habla con el personal del servicio e indican que realizaron traslado de accesorios y el monitor que no cuenta con accesorio es el EMCO 4066, se instala sensor SPO2 se deja funcionando correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2462 | RUIDO INTERNO EN EL RODAMIENTO | RUIDO INTERNO EN EL RODAMIENTO | 2023-02-23 11:25:35 | 2024-07-31 08:56:02 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa equipo, se rodamiento dañado, produciendo mal funcionamiento, se retira rodamiento, se espera la llegada del repuestos | Se atiende llamado, se instala el pedal, se realiza ajuste interno, se toman pruebas de funcionamiento, equipo opera correctamente, se devuelve al servicio en optimas condiciones
2461 | SOLICITUD DE VERIFICACION DE MEDICION | DADO LOS MOVIMIENTOS DEL EQUIPO Y LA OBRA REALIZADA, SE SOLICITA VERIFICACION DE LA MEDICION REALIZADA POR EL EQUIPO | 2023-02-23 10:57:55 | 2023-02-23 16:05:33 | Cerrado |  | Maristella Moros Ortega | MARISTELLAMOROS223@GMAIL.COM |  | BASCULA PEDIATRICA | EMCO4733 | HEALTH O METER | 522KG | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan pruebas con masas patrón. Equipo funcional.
2460 | MONITOR FETAL PHILIPS | MONITOR FETAL NO ESTA FUNCIONANDO LA IMPRESION SALE MUY CLARITA. | 2023-02-23 09:24:42 | 2023-02-27 08:34:46 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se evidencia que el equipo imprime con desvanecimiento, ademas de que el motor que empuja el papel presenta falla y ruido, se revisa el equipo, el equipo se limpia la cinta led, mejorando un poco la impresión, y para el motor se comprobó que el error se encuentra en la piñoneria, se procede a engrasar los piñones y el equipo trabaja mejor, se hace entrega del equipo operativo en el servicio y se recomienda limpiar la cinta led cada vez que el equipo no presenta buena impresión
2459 | SATURADOR NO FUNCIONA | EL SATURADOR DEL EQUIPO NO FUNCIONA, NO ENCIENDE Y SE ENCUENTRA DESCABEZADO | 2023-02-23 08:39:08 | 2023-02-23 08:40:38 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4505 | BIOLIGHT | M8000A | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE CONFIRMA QUE EL SATURADOR SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE REEMPLAZA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2458 | MONITOR PHILIPS | sale un error al tomar la monitoria fetal | 2023-02-22 16:28:57 | 2023-02-24 09:26:08 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se evidencia que la la señal no marca bien en el papel, se realiza limpieza de la cinta de LED del monitor fetal. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2457 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales no sensa ni la presion ni la saturacion | 2023-02-22 13:12:58 | 2023-02-23 08:30:13 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE HACEN PRUEBAS Y SE VRIFICA QUE EL SATURADOR TRABAJA CORRECTAMENTE, PERO EL BRAZALETE PRESENTA FUGA, SE PROCEDE A REALIZAR EL REEMPLAZO DE BRAZALETE, SE HACEN PRUEBAS Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2456 | videoprocesador | Videoprocesador no insufla refiere la especialista | 2023-02-22 11:50:40 | 2025-03-10 09:09:08 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | FUENTE DE VIDEO | EMCO2721 | OLYMPUS | CV-145 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo dado de baja
2455 | lampara cielitica | sateelite de lampara cielitica se encuentra dañado quirófano 6 | 2023-02-22 11:48:20 | 2025-10-03 14:53:19 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0326 | BERCHTOLD | 6400060 | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se adjunta reporte y carta de baja, el equipo no es posible reparar y se encuentra en obsolescencia.
2454 | TERMOMETRO Y SATURADOR | SATUARADOR Y TERMOMETRO NO FUNCIONA PORFAVOR REVISAR GRACIAS | 2023-02-22 11:37:14 | 2023-02-23 08:44:15 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE ACCESORIO SE ENCUENTRA SUELTO DEL MONITOR, SE AJUSTA, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2453 | TAPA DE BATERIA ABIERTA, MONITOR UCI 5 | REPORTE DE MONITOR CUBICULO 7 TAPA DE BATERIA ABIERTA | 2023-02-22 11:35:58 | 2023-02-23 08:46:31 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA SEGURO DE BATERIAS DAÑADO, SE REALIZA REPOSICION DE SEGUROS, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIAS, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2452 | SATUARADOR DAÑADO | SATURADOR DE UCI 3 NO FUNCIONA "YA SE REALIZO EL CAMBIO" | 2023-02-22 11:34:07 | 2023-02-27 09:48:02 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa sensor SPO2, se evidencia daño y mal funcionamiento, se retira sensor del servicio, se espera la llegada de los repuestos | Se atiende llamado, se revisa saturador SPO2, se evidencia daño en el sensor y cable, se realiza cambio de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2451 | Ventilador no pasa la prueba del sensor de oxigeno | VENTILADOR NO PASA LA PRUEBA DEL SENSOR DE OXIGENO | 2023-02-21 11:59:49 | 2026-02-23 16:58:25 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4443 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN EL SERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2450 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO SENSA LA PRESION, TIENE FALLAS | 2023-02-21 10:08:11 | 2023-02-21 15:10:21 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia manguera del brazalete con fisura, se realiza corte y pruebas del equipo, con equipo patron (Prosim 8), equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2449 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SOLO TIENE MONITORIA DE PRESION ARTERIAL, LAS DEMAS FUNCIONES NO LAS CUMPLE, FAVOR REVISAR | 2023-02-21 08:07:20 | 2023-02-21 15:12:17 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia que la perilla del monitor esta suelta, se realiza ajuste de la perilla y se cambia la configuración de ECG en latiguillos de 5 a 3 derivadas, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2448 | electrocardiografo | El ECG no funciona esta dando mucha interferencia | 2023-02-20 15:23:24 | 2023-02-20 15:27:04 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo y se encuentra en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se realiza demostración a la jefe de turno y se deja el equipo en el servicio en optimas condiciones. Se recomienda dar capacitación al servicio sobre el uso del equipo.
2447 | REFRIGERADOR | NO ESTA ENFRIANDO CORRECTAMENTE SEGUN TEMPRATURA ADECUADA PARA MEDICAMENTOS DE CONSULTORIOS CRITICO | 2023-02-20 15:02:02 | 2023-02-20 15:14:18 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co | [5 empty] | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que este equipo corresponde al área de mantenimiento industrial
2446 | MONITOR NIHON KOHDEN | monitor de signos vitales sin brazalete de toma de tención arterial y sin batería para facilitar su movilidad | 2023-02-20 14:23:11 | 2026-02-23 16:56:39 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA LOS ACCESORIOS, SE CONFIRMA QUE LOS ACCESORIOS Y EL EQUIPO SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUNCIONALES, SE EVIDENCIA FALTA DE BATERIA, REPUESTO PENDIENTE | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE ACTUALEMNTE SE ENCUENTRA FUNCIONAL EN ELS ERVICIO SU ULTIMO MANT. PREVENTIDO (2025) SE INDICA QUE EL EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2445 | estimulador electromiografo partido | ESTIMULADOR ELECTROMIOGRAFO PARTIDO | 2023-02-20 14:22:17 | 2023-02-21 15:15:20 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el accesorio del equipo, se realiza reparación y refuerzo de la carcas, se arma equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2444 | monitor no FUNCIONA | sensor SPO2 no funciona, Favor revisar | 2023-02-20 09:28:42 | 2023-02-20 09:33:38 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa sensor SPO2, se evidencia fallo en su funcionamiento, se realiza cambio de sensor. Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patron (Prosim8), equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2443 | monitor no FUNCIONA | sensor SPO2 no funciona, Favor revisar | 2023-02-20 09:28:13 | 2023-02-20 09:31:50 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | CIRUGIA | CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa Sensor spo2, se evidencia fallo en su funcionamiento, se realiza cambio de sensor. Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patron (Prosim8), equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2442 | Ventilador no funciona | se va a conectar el ventilador para un paciente y al encenderlo se prenden todas las luces de la parte superior derecha y la pantalla no enciende. | 2023-02-17 17:15:54 | 2023-03-31 11:26:34 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de batería, cambio de cable de poder y se realizan pruebas de ATG y ATC. Equipo queda funcional en el servicio
2441 | uci trasplantes | cable de interfase de presión no funciona , informa el jefe crsitian , queda en la sala a la espera de revisón | 2023-02-17 16:21:49 | 2023-02-20 11:07:56 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa accesorios con equipo patron prosim 8, el equipo funciona correctamente, se realiza demostracion al jefe de turno, se deja equipo en el servicio en optimas condiciones ( se hace enfasis que el equipo en cuestion es el referente al EMCO4813)
2440 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE DE TENSIOMETRO NO INSUFLA CORRECTAMENTE | 2023-02-17 15:56:42 | 2023-02-20 09:22:52 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa brazalete, se evidencia fallo en su funcionamiento (Fuga), se realiza cambio de brazalete. Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patron (Prosim8), equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2439 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Saturador de oxigeno del monitor de signos vitales, no funciona, favor revisar | 2023-02-17 08:25:36 | 2023-02-17 08:27:35 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2438 | BOMBA DE INFUSION EVO IQ- UCI 4- | CUBICULO 14 TIENE LA BOMBA DE INFUSIÓN CON PINZA DE EQUIPO ATORADA - ESTA PARTIDA Y SIN EQUIPO. | 2023-02-16 15:28:04 |  | Asignado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI4-42 | BAXTER | EVO IQ | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2437 | RUIDO EN EL RODAMIENTO Y PEDAL SUELTO | RUIDO EN EL RODAMIENTO AL PEDALEAR EL PACIENTE Y EL PEDAL SE ESTA SAFANDO | 2023-02-15 13:46:37 | 2024-05-14 10:30:10 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el seguro del nivel del pedal, se retira parte dañada y se espera la llegada del repuestos | se cierra orden debido a que orden de trabajo nueva (4535), se culmina problema y el equipo queda funcional
2436 | RUIDO EN EL RODAMIENTO | RUIDO EN EL RODAMIENTO AL PEDALEAR EL PACIENTE | 2023-02-15 13:45:46 | 2024-07-31 09:00:12 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa equipo, se rodamiento dañado, produciendo mal funcionamiento, se retira rodamiento, se espera la llegada del repuestos | se cierra orden de trabajo ya que el ultimo reporte (2462) fue solucionado dejando el equipo funcionando correctamente
2435 | MONITOR PHILIPS | monitor fetal philips que no deja imprimir reportes | 2023-02-14 15:27:27 | 2023-02-15 09:29:10 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el equipo efectivamente se atascas al momento de mover el papel, se procede a realizar limpieza de los piñones, se hacen pruebas de funcionamiento general y el equipo responde correctamente, equipo queda funcional en el servicio
2434 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO SENSA SATURACION CORRECTAMENTE | 2023-02-14 12:14:47 | 2023-03-22 14:19:06 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño del sensor Spo2, se realiza cambio de accesorio retirado de almacén. Se realiza instalación de accesorio al monitor, se toman pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en le servicio en optimas condiciones,
2433 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO ENCIENDE, NO FUNCIONA EL BOTON | 2023-02-14 10:17:29 | 2023-02-14 10:21:05 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3624 | NIHON KOHDEN | vismo | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, EQUIPO ES REPORTADO POR NO ENCENDER LA PANTALLA, SE EVIDENCIA NUEVAMENTE CARCASA DAÑADA, SE REALIZA REPARACIÓN DE LA CARCASA, SE REALIZA REFUERZO CON MALLA Y PEGA-TANQUE PARA UNA FIRME UNIÓN DE LAS PIEZAS, SE ARMA EQUIPO Y SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA E EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, SE REALIZA RECOMENDACIÓN AL SERVICO DE TENER MAS CUIDADO CON EL EQUIPO, YA QUE SI PRESENTA OTRA CAÍDA, NO VA A SER POSIBLE SU REPARACIÓN Y ESTE DEBERÁ SER DADO DE BAJA.
2432 | daño bascula | la bascula presenta un desajuste en su medición. El servicio es ginecología consulta externa 2 piso. | 2023-02-14 09:45:56 | 2023-02-15 08:07:28 | Cerrado |  | carolina olmedo lopez | carolopezolmedo@hotmail.com | [5 empty] | GINECO-OBSTETRICIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se evidencia que la bascula presenta la plantilla desubicada, donde van las marcaciones del peso, se procede a destapar el equipo y posicionar correctamente la misma, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patron, masas, y el equipo responde correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio
2430 | No da imagen | Equipo es reportado por parte del servicio, la ingeniera Dennis de Jomedical realiza la verificación correspondiente sin embargo no se pudo solucionar el problema. Ele quipo debe ser retirado del servicio | 2023-02-13 14:54:50 | 2023-02-23 14:56:09 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530FL | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra ticket por baja del equipo
2429 | Reportan obstruccion | Del servicio de endoscopia reportan obstrucción, pese a que estuvo la ingeniera de Jomedical. | 2023-02-10 11:46:51 | 2023-04-11 11:23:36 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | REPORTE DE INSTALACION EQUIPO REPARADO
2428 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | OXIMETRO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, NO SATURA | 2023-02-10 11:04:49 | 2023-02-10 16:17:02 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa accesorio, se evidencia daño en el sensor SPO2, se realiza cambio de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2427 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor no enciende, se intenta en repetidas veces pero sin respuesta alguna | 2023-02-09 12:02:55 | 2023-03-22 10:46:09 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el modulo de carga y se evidencia daño en el sensor SPO2, se realiza cambio y reparación del equipo. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
2426 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor no enciende, se intenta en repetidas veces pero sin respuesta alguna | 2023-02-09 12:00:35 | 2023-02-14 08:07:37 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el fusible del modulo de carga, se realiza cambio de fusible, se arma equipo, se realizan pruebas de funcionamiento . equipo funciona correctamente
2425 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor no enciende, se intenta en repetidas veces pero sin respuesta alguna | 2023-02-09 11:59:19 | 2023-02-10 16:19:23 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se nos informa por la jefe del servicio que el reporte fue para una capacitación sobre como realizar el alistamiento del desfribilador del servicio, se realizo la respectiva explicación, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2424 | incubadora que presenta falla en su funcionamiento | La incubadora se prende y pita por falla en el sensor . Se revisa y se observan bien ubicados . | 2023-02-09 10:24:23 | 2024-03-05 16:14:59 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3570 | MAMII | CHSi1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo ha sido dado de baja debido a que presenta daño en sistema de control de humedad, compuertas acrílicas comprometiendo mas del 50% del costo del equipo.
2423 | incubadora que presenta falla en su funcionamiento | La incubadora se prende y pita por falla en el sensor . Se revisa y se observan bien ubicados . | 2023-02-09 10:20:35 | 2023-05-11 15:05:55 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA FALLA EN LA TARJETA PRINCIPAL Y CABLES QUEMADOS, SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL Y NUEVOS CABLES. SE ARMA EQUIPO, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE RECOMIENDA HACER CASO OMISO AL INDICADOR DE HUMEDAD RELATIVA DEBIDO A QUE NO ENSEÑA UNA MEDICIÓN CONFIABLE.
2422 | monitor m 8000 , sin sensor de saturacion y ekg en pediatria general | Monitor que qu se encuentra sin el sensor de oximetria , interfase y EKG | 2023-02-09 10:10:19 | 2023-02-10 16:14:47 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4504 | BIOLIGHT | M8000A | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia que no cuenta con cable spo2, se realiza instalación de accesorio. se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2421 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes- UCI 4 | 2023-02-09 08:37:07 |  | Diagnosticado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se va revisar la central no se encuentra memoria del software, se indica al servicio en encontrar la memoria para la reparación y correcto funcionamiento de la central, se espera llamado.
2420 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes | 2023-02-09 08:36:13 |  | Diagnosticado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se va revisar la central no se encuentra memoria del software, se indica al servicio en encontrar la memoria para la reparación y correcto funcionamiento de la central, se espera llamado
2419 | cable de linea no invasiva, no sensa | CABLE DE LINEA NO INVASIVA, NO SENSA | 2023-02-08 10:57:51 | 2023-02-09 08:53:26 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, el servicio indica que no realizaron reporte sobre algún daño, se revisa equipo, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2418 | cable pulsioximetro dañado , no alumbra | cable pulsioxímetro dañado no alumbra | 2023-02-07 14:04:04 | 2023-02-08 07:52:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se evidencia daño por vida útil del cable extensión de spo2. Se realiza cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento. el equipo queda funcional en el servicio.
2417 | REVISIÓN de saturador de oxigeno de monitor de signos vitales | saturador reporta valores por fuera de rango, que no corresponden a los valores de referencia con otros equipos | 2023-02-07 10:35:03 | 2023-02-07 11:52:43 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2416 | UCI CARDIOVASCULAR BRAZALETE DAÑADO | UCI CARDIOVASCULAR BRAZALETE DAÑADO CUBICULO #8 , NO CENSA | 2023-02-07 10:20:59 | 2023-05-23 08:13:08 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4242 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se requiere cambio de electroválvula de 5 volt., para un correcto funcionamiento | SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE COMPRUEBA QUE LA TOMA DE DATOS NIBP PRESENTA FALLAS, SE DESARMA EL EQUIPO Y SE COMPRUEBAN QUE LAS ELECTRO-VALVULAS PRESENTAN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESPEGUE DE ELECTRO-VALVULAS, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE TOMAN LAS CORRECTAS MEDIDAS DEL MODULO NIBP. SE ARMA EL EQUIPO, SE INSTALA SENSOR SPO2, SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS MODULOS DEL MONITOR, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2415 | UCI NEURO SATURADOR CUBICULO 7 DAÑADO | UCI NEURO SATURADOR CUBICULO 7 DAÑADO TIENE UNA FISURA EL CABLE , SE DEJA ENE LE CUARTO DE EQUIPOS | 2023-02-07 10:19:44 | 2023-02-07 11:50:57 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisas equipo, se evidencia daño en el conector de interfaz del saturador, se realiza cambio de interfaz, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2414 | monitor signos vitales | MONITOR SE ENCUENTRA FUNCIONAL PERO SE EVIDENCIA CARCASA DAÑADA | 2023-02-06 15:32:09 | 2023-02-08 07:50:25 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se recibe el equipo con evidente daño en la pantalla, equipo electrónicamente funcional pero no se puede atornillar la pantalla, se procede a reposición de soportes donde van los tornillos, se procede a cerrar el equipo, se hacen pruebas de funcionales y el equipo responde correctamente, el equipo no presenta desprendimiento de pantalla. Equipo funcional en el area
2413 | concepto para uso del ELECTROMIOGRAFO | Visita para revisión por parte del equipo de Ing. Biomédica, para validar el uso del equipo CADWELL SIERRA II , con el fin de considerar la realización de estudios de electromiografía con aguja monopolar, teniendo en cuenta que el equipo tiene un neuroestimulador con alto riesgo de daño, para poder confirmar la apertura de agenda y dar respuesta a demanda insatisfecha en este servicio. | 2023-02-06 14:50:13 | 2023-02-27 08:48:43 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO0453 | CADWELL | SIERRA II | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se comprueba el correcto funcionamiento del equipo, se evidencia deterioro del equipo por antigüedad, se inicia proceso con proveedor para verificar obsolescencia y renovación de tecnología
2412 | MONITOR PHILIPS | EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA MONITORIA SE EVIDENCIA UN ERROR QUE NO DEJA IMPRIMIR | 2023-02-06 12:39:32 | 2023-02-07 08:59:20 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMEINTO DEL EQUIPO, SE PROCEDE A DESARMAR EL EQUIPO, SE EVIDENCIA PIN ROTO, SE REALIZA AJUSTE YA QUE EL CONECTOR NO SE POSCICIONA CORRECTAMENTE EL CONECTOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2411 | NO CONDUCE CORRIENTE | EL EQUIPO ENCIENDE, DEJA PROGRAMAR, PERO AL PACIENTE NO LE PASA LA CORRIENTE. | 2023-02-06 12:35:44 |  | Asignado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico
2410 | monitor signos vitales | Cambio de brazalete monitor signos vitales | 2023-02-06 11:38:04 | 2023-02-06 14:48:07 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo. Equipo funciona correctamente, se evidencia deterioro en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2409 | TENSIOMETRO NO MARCA PRESION | Solicito revisar tensiómetro el cual infla pero no marca la presión | 2023-02-06 10:56:46 | 2023-02-06 14:49:33 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3536 | MEDIANA | LUCON M30 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo. Equipo funciona correctamente, se evidencia deterioro en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2408 | ELECTROCARDIOGRAFO | Los brazaletes estan quebrados, por lo tanto no se encuentra en perfecto funcionamiento | 2023-02-06 10:01:16 | 2023-02-06 14:52:37 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo. Equipo funciona correctamente, se evidencia en los clanes y deterioro en las chupas, se realiza cambio de accesorios, se hacen pruebas de funcionamiento, con equipo Patron 8. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2407 | MONITOR NO ENCIENDE, SE INTENTA ENCENDER PERO NO RESPONDE | MONITOR CUBICULO 4 ECO 4255 NO ENCINDE DESPUES DE TRASLADAR UN PACIENTE | 2023-02-04 08:27:34 | 2023-02-06 09:30:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EL EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO DE LA BATERIA, SE REALIZAN CAMBIO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2406 | DESFIBRILADOR NO REALIZA DESCARGA | EL desfibrilador no funciona en cardioversion | 2023-02-03 15:34:55 | 2023-02-03 16:14:33 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO1973 | MRL | LITE | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se confirma que el equipo no cuenta con cable ecg en buen estado, se realiza reemplazo de cable ecg, se hacen pruebas de funcionamiento general y el equipo funciona correctamente en el servicio
2405 | bomba de infusion | bomba de infusión partida esquina inferior izquierda | 2023-02-03 15:29:31 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5868 | BAXTER | EVO IQ | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2404 | bomba de infusion | bomba de infusión partida esquina inferior izquierda | 2023-02-03 15:28:20 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5871 | BAXTER | EVO IQ | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2403 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN | SE PRENDE EL MONITOR Y NO REGISTRA LOS SIGNOS VITALES | 2023-02-03 15:16:07 | 2023-02-06 09:27:02 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE EL MODULO NIBP, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DESARMA EL EQUIPO, SE COMPRUEBA PEGADA LA BOMBA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA Y DESPEGUE DE LA BOMBA, SE ARMA EL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDIONES
2401 | lapiz malo | lapiz de electrocauterio no funciona, por favor revisar | 2023-02-03 11:03:52 | 2023-02-03 11:06:09 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa lapiz, se comprueba que no funciona, se desarma y se evidencia cabel cortado, se procede a reparar el lapiz, se realiza refuerzo ene l pable, se procede a realiza prueba en el equipo, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2400 | ELECTROESTIMULADOR CON FALLA | EL ELECTROESTIMULADOR PRESENTA INTERFERENCIAS | 2023-02-03 07:27:18 | 2023-02-03 14:37:33 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reconstrucción de carcasa de electroestimulador. Equipo funcional.
2399 | SONIDO Y TORNILLO SUELTO | EL EQUIPO PRESENTA UN SONIDO CUANDO SE PEDALEA CON LOS MIEMBROS INFERIORES Y TIENE TORNILLO SUELTO. | 2023-02-03 07:24:41 | 2023-02-03 14:34:19 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza ajuste del pedal izquierdo y bujes. Equipo funcional.
2398 | FALLA DEL SENSOR DE OXIMETRIA | SENSOR QUE ENCIENDE LA LUZ Y APARENTEMENTE SE OBSERVA EN BUEN ESTADO PERO NO LE SENSA LA SATURACION DE OXIGENO AL PACIENTE . | 2023-02-02 12:35:50 | 2023-02-02 16:01:47 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR DE SPO2 NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR NUEVO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2397 | tensiometro malo | tensiometro de monitor de ingresos insufla pero no toma presion arterial | 2023-02-02 11:29:22 | 2023-02-02 11:36:07 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se confirma que el brazalete se encuentra en mal estado, velcro en mal estado, se hace reemplazo de brazalete, se hacen pruebas y el equipo responde correctamente, equipo funcional en el servicio.
2396 | UCI NEURO CABLE DE TEMPERATURA | UCI NEURO CABLE DE TEMPERATURA DEL CUBICULO 5 ESTA ARRANCADO REPORTA LA AUXILIAR INGRID | 2023-02-02 10:22:00 | 2023-02-03 11:02:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el sensor de temperatura se encuentra en mal estado, se hace reemplazo de sensor de temperatura, se hacen pruebas de funcionamiento, equipo funcional en el servicio
2395 | Ventilador NIVEL DE OXIGENO BAJO | Ventilador con alarma de nivel de oxigeno bajo | 2023-02-02 10:05:59 |  | Asignado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR NEONATAL | EMCO4950 | SLE | 6000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
2394 | Ventilador que no da PIP | Ventilador mecanino que no da la PIP programada | 2023-02-02 10:04:38 | 2023-02-22 13:41:47 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan pruebas y se evidencia que el equipo funciona correctamente. Falso llamado.
2393 | el saturador no funciona | se coloca el saturador y no funciona de los siguientes equipos emco3544, emco3541, emco3545 | 2023-02-01 15:29:10 | 2024-06-14 14:52:46 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3541 | MEDIANA | LUCON | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se le ha realizado mantenimiento preventivo #1733 posterior a la orden de correctivo donde se verifica funcionamiento con equipo patrón y este se deja en optimas condiciones de funcionamiento.
2392 | brazalete con velcro malo | el brazalete presenta velcro en mal estado | 2023-02-01 15:21:49 | 2023-02-01 15:25:42 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO4238 | WelchAllyn | NR | GINECO-OBSTETRICIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se evidencia que el brazalete se abre al insuflar debido al mal estado del velcro, se hace cambio de brazalete, se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo responde correctamente, equipo funcional en el servicio.
2391 | monitor de sinos vitales | monitor se cae y se quiebra la carcasa favor revisar | 2023-02-01 15:07:13 | 2023-02-01 15:09:35 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN LA CARCASA POR CAIDA, SE REALIZA DESARME DEL EQUIPO, SE CAMBIA CARCASA DE LA PANTALLA DEL EQUIPO, SE ARMA EQUIPO Y SE REALIZAN REFUERZOS DE CARCASA. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2390 | equipo no suena | El equipo no suena ni variando la cantidad de volumen. | 2023-02-01 09:34:28 | 2023-02-01 09:49:10 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5505 | EDAN | SONOTRAX Basic A | GINECO-OBSTETRICIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | previa limpieza y desinfeccion, se realiza inspeccion del equipo y se evidencia que el equipo no suena ni variando la cantidad de volumen, se realiza verificacion del funcionamiento de la tarjeta electronica y se puede apreciar una bobina sin continuidad, se realiza cambio de dicho componente y se rectifican soldaduras, se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son superadas satisfactoriamente, el equipo es devuelto al servicio en correcto funcionamiento
2389 | este es un ticket de prueba | esta es una descripción de prueba. | 2023-02-01 09:31:32 |  | Asignado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO4957 | BAXTER | EVO IQ COL | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2388 | cable de monitor dañado | cable de monitor dañado, por favor revisar | 2023-02-01 09:30:44 | 2023-03-09 14:51:47 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5531 | EDAN | IM-50 | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el equipo tiene falla con el cable spo2, el cual se encuentra abierto, se realiza reemplazo de saturador, se hacen pruebas con equipo patron prosim 8 y el equipo responde correctamente, se queda funcional en el servicio
2387 | no funcionan tensiometros | no funcionan los tensiometros, por favor revisar | 2023-02-01 09:19:58 | 2023-02-01 09:23:45 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | TENSIOMETRO MANUAL | 862029 | WELCH ALLYN | DURASHOCK | GINECO-OBSTETRICIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifican los tensiometros y ambos trabajan correctamente, se comprueba que el brazalete funciona bien, no presenta fugas, se verifica que las peras trabajen bien, se hace entrega de los tensiometros funcionales en el servicio
2386 | FUGA DE AIRE | El equipo esta presentando una fuga de aire. | 2023-01-31 15:52:14 | 2023-02-01 09:43:42 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el funcionamiento del brazalete y se evidencia fuga en el aire, se realiza cambio de accesorio, se realizan pruebas, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2385 | DAÑO BÁSCULA | Se observa suelta la tapa central del señalador de peso, por lo tanto impide la toma del peso de manera adecuada. | 2023-01-31 14:06:01 | 2023-02-07 09:03:42 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE CONFIRMA QUE LA TAPA CENTRAL DEL EQUIPOSE PRESENTA SUELTA, SE DESTAPA EQUIPO Y SE CONFIRMA QUE LA ROSCA DE LA TAPA Y EL TORNILLO QUE SOSTINE LA AGUJA SE ENCUENTRA CON RESIDUOS DE PEGANTE, IMPIDIENDO PONER CORRECTAMENTE LAS TAPAS, DEBIDO A QUE LA AGUJA SE ENCUENTRA FIJA AL TORNILLO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO CON MASAS PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO.
2384 | DAÑO TERMOHIGROMETRO | Termohigrómetro dañado, no funciona ni tiene tapa | 2023-01-31 13:56:13 | 2026-02-24 07:34:37 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión de los TH del servicio y todos se encuentran funcionales y operativos, se cierra orden de trabajo
2383 | EQUIPO NO ENCIENDE | EL EQUIPO AL PRESIONAR EL BOTON, NO ENCIENDE | 2023-01-31 09:23:51 | 2023-01-31 09:28:31 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado se comprueba que el equipo no enciende, se revisa el conector del equipo y se comprueba en buen estado, se revisa la tarjeta de poder y es esta la que presenta el error, se procede a realizar reemplazo de la misma, se hacen pruebas y el equipo funciona correctamente
2382 | monitor no sensa | el monitor actualmente no se encuentra sensando, por favor revisar | 2023-01-31 09:21:47 | 2023-01-31 09:33:04 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se comprueba que el equipo no esta sensando correcetamente, se evidencia que el cable spo2 no trabaja correctamente, se realiza reemplazo de cable, se hacen pruebas de funcionamiento general y el equipo trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio
2381 | EQUIPO NO FUNCIONA | FAVOR REVISAR SENSOR SPO2, NO FUNCIONA | 2023-01-30 17:03:08 | 2023-01-30 17:04:43 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4053 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE COMPRUEBA EL MAL ESTADO DEL ACCESORIO, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR DE SPO2. SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2380 | BRAZALETE DAÑADO | POR FAVOR REVISAR NO INVASIVA CUBICULO #2 | 2023-01-30 16:45:35 | 2023-02-01 11:15:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia que la señal ibp, no funciona correctamente, se realiza cambio de accesorio, se realiza prueba de funcionamiento, el equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2379 | Monitor sin cabel de saturacion | El monitor no tiene cable de SPO2 | 2023-01-30 15:04:24 | 2023-01-30 17:00:04 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIO, SE COMPRUEBA EL MAL ESTADO DEL ACCESORIO, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR DE SPO2. SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2378 | Cabl del monitor dañado | Cable de temperatura dañado, se encuentra en mal estado | 2023-01-30 15:00:43 | 2023-01-30 16:58:19 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA ACCESORIOS, SE COMPRUEBA EL MAL ESTADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2377 | BAÑO DE PARAFINA | NO CALIENTA BIEN, FAVOR REVISAR | 2023-01-30 11:22:54 | 2023-01-30 11:27:50 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO AL MOMENTO DE CALENTAR EL EQUIPO, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REVISA Y SE COMPRUEBA DAÑO EN EL TERMOSTATO, SE REALIZA CAMBIO DE PIEZA, SE ARMA EL EQUIPO Y SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2376 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | FAVOR REVISAR BRAZALETE NO CENSA (CUB #10) | 2023-01-30 11:06:48 | 2023-01-30 11:13:21 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2375 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | FAVOR REVISAR BRAZALETE NO CENSA (CUB #10) | 2023-01-30 11:06:20 | 2023-01-30 11:20:34 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2374 | CABLE EKG DAÑADO | PORFAVOR CAMBIAR CABLE EKG DAÑADO POR PACIENTE DEL CUBICULO #6, CABLE CON SECRETARIA | 2023-01-30 10:11:03 | 2023-01-30 11:00:32 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y CORRRECTO FUNCIONAMIENTO.
2373 | SATURADOR NO SENSA | SATURADOR NO SENSA POR FAVOR REVISAR, CUBICULO #3 | 2023-01-30 10:06:42 | 2023-01-30 11:03:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO DEL SATURADOR, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2372 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SOLICITAMOS CAMBIO DE TENSIOMETROS, ELECTRODOS Y SATURADOR | 2023-01-27 16:23:21 | 2023-03-29 14:30:54 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza inspección del equipo y se evidencia falta de accesorios, se realiza instalación de accesorios (Cable ECG, manguera, NIBP, brazalete, sensor SPO2. Se entrega equipo en optimas condiciones.
2371 | MONITOR EDAN DE SIGNOS VITALES | monitor edan de signos vitales no funsiona | 2023-01-27 14:38:48 | 2023-01-27 17:01:26 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se evidencia que el equipo no insufla brazalete, se destapa y se evidencia que la bomba de nibp cuenta con una manguera suelta, y una fuga en un acople multiple, se procede a ajustar sus correctas conexiones, se hacen pruebas con equipo patron, el equipo se deja en el servicio funcionando correctamente
2370 | no censa, no da saturacion | el equipo no censa valor de saturacion | 2023-01-27 11:15:59 | 2023-01-27 11:19:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 0059 | EDAN | IM-50 | ANA FRANK |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se hacen pruebas de funcionamiento y el saturador funciona correctamente, se toma como falso llamado, equipo funcionalmente ok
2369 | INCUBADORA QUE NO FUNCIONA | INCUBADRA MAMMI QUE SE CONECTA Y NO PRENDE . | 2023-01-27 10:31:41 | 2023-07-14 14:54:05 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO POR NUEVA ORDEN DE TRABAJO (#3071)
2368 | Resistencia fracturada | RESISTENCIA FRACTURADA EN LA PARTE POSTERIOR | 2023-01-27 09:16:11 | 2023-02-02 08:19:53 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | previa limpieza y desinfeccion, se realiza inspeccion del equipo a falla en encendido y calentamiento de vaso para el sistema de humidificacion, se evidencia daño estructural en la carcasa por multiples fracturas, impidiendo la sugecion del vaso, adicionalmente, se evidencia daño en la tarjeta electronica, loque genera que el equipo no encienda debido a que el sistema es obsoleto y no se encuentran repuestos en el mercado, se recomienda dar de baja al equipo
2367 | MONITOR DE SIGNOS VITALES - BRAZALETE | BRAZALETE DEL MONITOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES | 2023-01-27 09:14:25 | 2023-01-27 11:13:47 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3625 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se evidencia brazalete con desgaste y en mal estado, se realiza reemplazo de brazalete, se hacen pruebas con equipo patrono y el equipo funciona correctamente
2366 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE NO TIENE ADHESIVO, ELECTRODOS FALTANTES, FALTA SATURADOR | 2023-01-27 09:00:31 | 2023-03-29 14:26:20 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza inspección del equipo y se evidencia falta de accesorios, se realiza instalación de accesorios (Cable ECG, manguera, NIBP, brazalete, sensor SPO2. Se entrega equipo en optimas condiciones.
2365 | MONITOR EDAN | CUANDO SE TOMA LA PRESION NO REGISTRA | 2023-01-26 11:22:12 | 2023-01-26 16:13:06 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se realizan pruebas de funcionamiento y se comprueba que el brazalete presenta fuga, se hace reemplazo de brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento general con prosim 8 y el equipo trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio
2363 | arreglo de monitor philips | CUANDO SE REAIZA LA MONITORIA NO IMPRIME BIEN | 2023-01-26 10:19:43 | 2024-06-14 14:51:04 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El problema es debido al uso de papel no original, por lo cual se recomienda la implementación del papel original del equipo.
2362 | BOMBA DE INFUSION | La bomba de infusión esta fracturada | 2023-01-26 10:00:24 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI TRANSPLANTE-33 | BAXTER | EVO IQ | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2361 | BOMBA DE INFUSION | La bomba de infusion No Titula los medicamentos | 2023-01-26 09:58:58 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI4-4 | BAXTER | EVO IQ | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2360 | BOMBA DE INFUSION | La bomba esta fracturada al lado derecho | 2023-01-26 09:52:00 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5908 | BAXTER | EVO IQ | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2359 | BOMBA DE INFUSION | La bomba presenta fractura en la parte superior | 2023-01-26 09:50:02 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI-CARDIO-24 | BAXTER | EVO IQ | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2358 | BOMBA DE INFUSION | La bomba no carga en el rack del cubiculo 11 | 2023-01-26 09:46:27 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI-CARDIO-40 | BAXTER | EVO IQ | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2357 | BOMBA DE INFUSION | La bomba presenta ruptura en la carcasa izquierda | 2023-01-26 09:44:00 |  | Asignado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI-CARDIO-14 | BAXTER | EVO IQ | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2356 | Lampara cialitica no enciende | El equipo tiene fundida una lampara, no enciende durante el procedimiento. | 2023-01-26 07:29:09 | 2023-01-26 07:34:18 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se verifica estado de socket de la lampara cialitica y se evidencia bombillo quemado, se realiza cambio de bombillo y verificación de funcionamiento. Se deja el equipo operativo en el área de servicio
2355 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presenta problemas con los volumenes programados, al momento de programar la maquina no marca volumen | 2023-01-25 11:45:20 | 2025-03-10 09:06:45 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo dado de baja
2354 | PACIENTE DAÑA SENSOR DE TEMPERATURA | SENSOR DE TEMPERATURA DEL CUBICULO #11 DAÑADO POR PACIENTE | 2023-01-25 09:24:26 | 2023-01-25 09:44:06 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA CABLE DE TEMPERATURA, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL CABLE, EL SERVICIO INDICA QUE EL PACIENTE ARRANCO EL CABLE, SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMEINTO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2353 | BOMBA DE INFUSIÓN | Quedó insertado el click del equipo de la bomba de infusión | 2023-01-25 07:42:03 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-3 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2352 | BRAZALETE NO CENSA | BRAZALETE DEL CUBICULO # 4 NO CENSA | 2023-01-24 16:02:04 | 2023-01-25 08:36:54 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4289 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa brazalete, se evidencia fuga del brazalete, se realiza cambio de nuevo accesorio, se realizan pruebas con el equipo patrón (prosim 8), equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
2351 | pasteurizador no funciona | se desprende termómetro del equipo, favor arreglar | 2023-01-24 14:22:34 | 2023-01-26 09:57:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se evidencia que el equipo se encuentra destapado previa intervención de nosotros, se revisa equipo, se observa que el termostatos no se encuentra ubicado en el sitio actual , se posiciona y se enciende el equipo, se comprueba que el equipo no funciona correctamente, se retira termostato para conseguir repuesto de el.. Equipo queda fuera de servicio. | SE ATIENDE LLAMADO, AL LLEGAR SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA DESTAPADO Y MANIPULADO, EL CONTROLADOR SE ENCUENTRA FUERA DE SU POSICION, SE PROCEDE A RECOLOCARLO Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONECTANDO EL EQUIPO, AL PROBARLO SE OBSERVA QUE EL CONTROLADOR DE TEMPERATURA NO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE PROCEDE A RETIRAR EL CONTROLADOR, EN EL PROCESO DEL DESMONTE OCURRE UN CORTO, SE EVIDENCIA OXIDO EN LAS CONEXIONES DEL CONTROLADOR, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LIMPIEZA INTEGRAL PARA EVITAR AISLAMIENTO POR OXIDO, SE RE SUELDAN LOS PUNTOS DE SOLDADURA Y SE REALIZA CAMBIO DEL SWITCH EL CUAL HABIA QUEDADO DIRECTO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON DOS TERMOHIGROMETROS CALIBRADOS PARA CONFIRMAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA TOMA DE TEMPERATURA Y EL BUEN CONTROL QUE EJERCE EL CONTROLADOR, EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
2350 | BOMBA DE INFUSIÓN | Bomba presenta Tapa quibrada por manipulación de paciente. | 2023-01-24 12:12:06 |  | Asignado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-116 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico
2349 | LAMPARAS OPTICAS NO ENCIENDEN | Se solicita por favor revisar 2 lámparas ópticas que no encienden del servicio de oftalmología consulta externa, gracias | 2023-01-24 10:04:26 | 2023-01-24 15:12:08 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com | [5 empty] | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisan los equipos, equipos se encuentran en buenas condiciones. y funcionando correctamente. Equipos no se encuentran en inventario del hospital
2348 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | REALIZAR CAMBIO DE CABLES PARA EL RESPECTIVO FUNCIONAMIENTO | 2023-01-23 16:58:08 | 2023-01-24 07:49:45 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable ECG, Equipo funcional en el servicio.
2347 | saturador del monitor se partio | saturador del monitor se partio el conector al monitor "el que conecta" | 2023-01-23 16:16:58 | 2023-01-23 16:26:28 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 0059 | EDAN | IM-50 | ANA FRANK |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el saturador presenta torcedura en sus pines, se realiza el reemplazo y se hacen pruebas de funcionamiento general, ademas se realiza recomendacion para cuidar los accesorios y no retirarlos de sus respectivos monitores, el equipo queda funcional en el servicio
2346 | MONITOR DE SIGNOS VITALES TRAUMA CRITICO | BRAZALETE NO TOMA LA TENSION ARTERIAL CORRECTAMENTE | 2023-01-23 15:58:47 | 2023-01-24 10:19:11 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3747 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se hacen pruebas de funcionamiento y se comprueba que la manguera presenta fuga y el brazalete no trbaja correctamente, se reemplaza brazalete y manguera, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patron y el equipo trabaja correctamente, equipo funcional en el servicio.
2345 | Notoma NIBP | El equipo no toma la presión no invasiva | 2023-01-23 15:21:57 | 2023-01-23 15:24:19 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza ajuste de mangueras internas. Equipo queda funcional en el servicio.
2344 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Pulsioxímetro arroja lectura errónea, favor revisar | 2023-01-23 11:43:14 | 2023-01-23 11:48:42 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se confirma que el saturador no funciona correctamente, se hace cambio, se hacen pruebas de funcionamiento con el equipo patrón, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2343 | MONITOR DE SIGNOS VITALES UCI 5 | CABLE ECG DA VALORES NO IDEALES, FAVOR REVISAR | 2023-01-23 11:01:18 | 2023-01-23 11:40:15 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa el cable ECG. Equipo y accesorio funciona correctamente y se encuentran en buen estado. Se deja en el servicio en optimas condiciones.
2342 | MONITOR DE SIGNOS VITALES UCI 5 | CABLE ECG DA VALORES NO IDEALES, FAVOR REVISAR | 2023-01-23 11:00:47 | 2023-01-23 11:39:31 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se revisa el cable ECG. Equipo y accesorio funciona correctamente y se encuentran en buen estado. Se deja en el servicio en optimas condiciones.
2341 | MONITOR DE SIGNOS VITALES UCI 5 | CABLE ECG EN MAL ESTADO, FAVOR REVISAR | 2023-01-23 10:59:59 | 2023-01-23 11:37:18 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4292 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, no cuenta con cable ECG, el servicio informa que el cable no arrojaba correcto los datos y s e evidenciaba desgaste fisico, realizando disposicional final de el. Se realiza entrega de nuevo cable ECG y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2340 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR DEL MONITOR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | 2023-01-23 10:01:16 | 2023-01-23 10:25:12 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se comprueba que el saturador no funciona correctamente, se hace cambio de saturador, se hacen pruebas de funcionamiento del saturador con prosim 8 y el equipo funciona correctamente, se deja el equipo funcional en el servicio
2339 | ARREGLO DE MONITOR FETAL | registra un error no deja avanzar el papel en elmonitor | 2023-01-20 12:13:11 | 2024-06-14 14:48:59 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO6021 | PHILIPS | FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | A la fecha el equipo cuenta con mantenimiento preventivo externo donde se verifica el equipo y se evidencia optimo funcionamiento. Proveedor recomienda la utilización del papel original para evitar el fallo de la impresora.
2338 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE TRANSPORTE PRESENTA FALLAS EN LA BATERIA | 2023-01-20 11:00:16 | 2023-01-20 11:26:46 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE VERIFICA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO , SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2337 | BASCULA PEDIATRICA | CALIBRACION PESA PEDIATRICA, VALORES RAROS | 2023-01-20 07:59:43 | 2023-01-20 08:06:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE EL FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO, SE OBSERVA DESNIVEL POR POSICIONAMIENTO. SE DAN RECOMENDACIONES Y SE DEJA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2336 | ELECTROCAUTERIO | DESPRENDIMIENTO DE LA PLACA DE RETORNO | 2023-01-20 07:57:50 | 2023-01-20 08:03:30 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO0064 | ELLMAN | SURGITRON F.F.P.F EMC | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA LA PLACA DE RETORNO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA UNION ENTRE EL CABLE Y PLACA, SE SUELDA CABLE CON LA PLACA, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2335 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia con mensaje de ERROR T5 58 ANALIZADOR DE GASES. | 2023-01-20 07:50:39 | 2023-05-04 07:57:00 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5699 | MAQUET | FLOW-I | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico | Se realiza revision de equipo por error Tecnico 58, relacionado con el analizador de gases, se hace desarme de equipo y se observa que la manguera que va desde el colector de trampa de agua hasta el analizador presenta signos de humedad interna, se hace necesario efectuar reemplazo de analizador y evaluar desempeño, el equipo queda fuera de servicio | Se realiza inspeccion a funcionamiento de las 3 Maquinas de Anestesia 2 Flow-c y 1 Flow-i, se recibe notificacion de que en las maquinas se presenta monitoreo de retencion de CO2, por lo que se determina efectuar un proceso de deteccion de la probable causa de esta novedad y el primer paso sera reemplazar los kit de mantenimiento, actualmente los equipos son operativos y se debera continuar en seguimiento para evaluar la causa de esta novedad, se observa presencia de excesiva humedad en canister, entonces se debe entrar a evaluar las posibles causas durante uso que puede generar dicho comportamiento.
2334 | BRAZALETE DAÑADO | BRAZALETE DAÑADO POR FAVOR REVISAR | 2023-01-19 12:01:39 | 2023-01-19 14:26:50 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se inspecciona el brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento general con equipo patron y el brazalete responde correctamente, el brazalete esta trabajando correctamente en el servicio
2333 | obstruccion | Reportan obstrucción dl equipo, inicialmente se intenta solventar con el apoyo de la ingeniera de Jomedical, pero no fue posible. Equipo se retira del servicio | 2023-01-19 11:18:08 | 2023-04-11 10:10:38 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DEL EQUIPO EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES FUNCIONALES
2332 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR NO REALIZA FUNCIONES CORRECTAMENTE | 2023-01-19 11:06:35 | 2023-01-19 13:44:43 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | OBSERVACION CIRUGIA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SATURADOR, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE INDICA QUE EL BRAZALETE TIENE FALLAS, SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO, SE EVIDENCIA DAÑO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE EL CUAL ES SACADO DE ALMACEN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2331 | cable ekg dañado por paciente | CABLE EKG DAÑADO POR PACIENTE PORFAVOR REVISAR GRACIAS | 2023-01-18 16:01:02 | 2023-01-19 10:18:20 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 5 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se evidencia ruptura de cable ecg, se realiza cambio del mismo y se ejecutan pruebas de funcionamiento las cuales fueron superadas satisfactoriamente
2330 | ELECTROCARDIOGRAFO | EL ELECTROCARDIOGRAFO NO TIENE EL CABLE DE PODER | 2023-01-17 15:42:24 | 2023-01-19 10:20:09 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5737 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado y se verifica el equipo, se realiza canbio de cable de poder, se comprueba que el equipo trabaja correctamente
2329 | base de ecg se encuentra partida y se evidencia cedida | Reportan la base del ecg de la prueba e esfuerzo, que se esta abriendo, lo entregan al taller de mantenimiento para revisar que solución se puede realizar. | 2023-01-17 14:19:57 | 2023-01-18 09:13:21 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | BANDA DE ESFUERZO | EMCO5295 | GENERAL ELECTRIC | T2100 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO, PRESENTA APERTURA Y FISURA EN LA PIEZA QUE SOSTINE LA BANDA DE SUJECION, SE PROCEDE A UNIR LAS PIEZAS FIRMEMENTE CON TORNILLOS Y TUERCA, SE HACE ENTREGA EN EL AREA
2328 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO TIENE EL CONECTOR DEL BRAZALETE DE TOMAR SIGNOS VITALES Y EL CENSOR DEL PULSO ESTA DETERIORADO | 2023-01-17 11:24:23 | 2023-01-17 11:33:12 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 0059 | EDAN | IM-50 | ANA FRANK |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR SPO2 SE ENCUENTRA DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR Y SE LE INSTALA ACOPLE EN LA MANGUERA NIBP .SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REALIZA AJUSTE DEL MONITOR EN LA MESA DE SOPORTE. SE ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
2327 | Ventilador no funciona celda de oxigeno | ventilador arroja Alarma celda de oxigeno baja | 2023-01-16 16:25:16 | 2023-01-16 16:30:26 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza prueba inicial (test) y este arroja falla en sensor de oxigeno y Alerta de Kit de 5000 hrs, se procede an realizar desconexion de la celda ya que esta se había cambiado el 3 de junio, se inicia Test y pasa con normalidad, se cicla equipo y se queda Ok.
2326 | monitor no FUNCIONA | CONTROLES DE COMANDO NO FUNCIONAN | 2023-01-16 15:56:37 | 2023-01-16 15:59:34 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA QUE EL MONITOR AL ENCENDER SE QUEDA PEGADO, SE DESARMA EL EQUIPO, SE VERIFICA QUE LA MAINE BOARD SE ENCUENTRA DAÑADA, SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA, SE LIMPIAN EL MONITOR INTERNAMENTE, SE PROCEDE A ARMAR EL EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
2325 | HUMIDIFICADOR PITA MUCHO | El humidificador pita mucho y no funciona. | 2023-01-16 11:11:58 | 2023-01-16 16:08:14 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | HUMIDIFICADOR | emco5725 | FISHER & PAYKEL | MR 850 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | EQUITRONIC | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión física, pruebas de funcionamiento, revisión monitoreo temperatura en modo servicio, ajuste de compensación de humedad a 0.0 y revisión de log de errores. Equipo en correctas condiciones físicas y funcionales.
2324 | fallas en el oftalmoscopio | El equipo presente fallas al encender debido a que el cable que da luz esta despegado, gracias | 2023-01-16 10:35:38 | 2023-01-16 15:53:39 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE SOLDA CABLES AL CONECTOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2322 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | monitor no tiene saturador para sus respectivas funciones | 2023-01-16 10:06:41 | 2023-01-16 14:31:23 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5515 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el equipo no cuenta con cable spo2, se procede a hacer reemplazo, el equipo funciona correctamente
2321 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | monitor no tiene saturador para sus respectivas funciones | 2023-01-16 10:06:09 | 2023-01-16 14:36:13 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el equipo no cuenta con saturador spo2, se realiza reemplazo, se hacen pruebas y el equipo funciona correctamente
2320 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | no censa la presion correctamente, a pesar que se cambian los tensiometros. revisar monitor | 2023-01-16 10:05:26 | 2023-01-16 15:05:37 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que el equipo no censa correctamente, se realizan pruebas con prosim y se confirma que el brazalete no funciona, se hace reemplazo, el equipo trabaja correctamente
2319 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Saturador esta en malas condiciones | 2023-01-16 10:04:21 | 2023-01-16 14:37:59 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica que saturador se encuentra en malas condiciones, se realiza reemplazo, se hacen pruebas y el equipo funciona correctamente
2318 | MONITOR PHILIPS | MONITOR DE SIGNOS FETAL QUE MARCA ERROR | 2023-01-16 09:17:20 | 2023-07-13 16:11:41 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO6020 | PHILIPS | FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico | Se reporta error en el monitor fetal, procedemos a verificar la configuración de la impresora y realizar pruebas de funcionamiento. Equipo tiene error de registrador fetal la causa es por no utilizar papel original, ya que el papel que se estaba utilizando tenia exceso de tinta, esto provoco daño en el cabezal térmico de la impresora fetal, este repuesto será pedido por garantía el cual se demora de 45 a 60 dias en llegar a colombia. | Se realiza ajuste de hora y fecha al equipo. Se realiza prueba de control con las soluciones de prueba encontrado valores aceptables dentro de los rangos (45-300). Se retorna equipo al servicio.
2317 | Revisar centrifuga refrigerada | La centrífuga estaba trabajando normalmente y deja de funcionar, no arranca. | 2023-01-16 08:59:24 | 2023-01-30 16:51:07 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se videncia mal funcionamiento del equipo se procede a desarmar el equipo y se evidencia daño en el triacs. Equipo queda fuera de servicio mientras se compra repuesto | Se realiza cambio de fusible y componente electrónico Triac
2316 | ecografo volusion e6 | ecografo volusion e6no imprime las fotos del ecografo | 2023-01-13 16:03:53 | 2023-01-13 16:20:45 | Cerrado |  |  |  |  | ECOGRAFO | EMCO3246 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA COMFIGURACIÓN DE IMPRESORA EN EL EQUIPO DE ACUERDO A LOS DRIVERS INSTALADOS EN EL ECÓGRAFO. IMPRESORA FUNCIONAL
2315 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia no muestra los valores en la pantalla y las ondas de la ventilacion y sale alerta de que suministro de gases bajo | 2023-01-13 11:59:12 | 2024-06-14 09:09:14 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presente mantenimiento preventivo #2580 y calibración #26246 vigente donde se realizan diferentes pruebas de funcionamiento y el equipo arroja resultados satisfactorios.
2314 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presenta fugas altas y no pasan las pruebas del sistema y los medicos no se sienten seguros con esa maquina | 2023-01-13 11:54:10 | 2024-06-14 14:16:39 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presenta instalación y corrección de fugas con reporte de mantenimiento #4511. EL equipo es dejado en servicio en funcionamiento
2313 | no marca presion | el equipo no marca presion arterial, queda en 0 | 2023-01-13 11:34:27 | 2023-01-13 11:37:24 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se realiza pruebas de funcionamiento general y se evidencia presencia de falla en nibp, se revisan las electrovalvulas, las cuales se encuentran un poco pegadas, se realiza su respectivo despegue, se hace cambio de manguera debido a que presentaba una pequeña fuga de aire, se hacen pruebas y el equipó queda funcional en el servicio.
2312 | presiones erroneas arrojadas | el equipo arroja presiones erroneas | 2023-01-13 11:30:34 | 2023-01-13 11:32:13 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se realizan pruebas con equipo patron, las pruebas son superadas satisfactoriamente, equipo funcional en el servicio.
2311 | equipo se recalienta | la resistencia del equipo se recalienta | 2023-01-13 11:26:03 | 2023-01-13 11:29:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Humidificador | EMCO4217 | FHISER & PAYKEL | MR 850 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se realizan pruebas con tensiometro y se evidencia temperatura consistente con la indicada por el equipo, humidificador funcional
2310 | equipo se recalienta | el equipo se recalienta en la resistencia | 2023-01-13 11:22:31 | 2023-01-13 11:24:39 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Humidificador | EMCO 4215 | FHISER & PAYKEL | MR 850 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se realizan pruebas con termometro y se evidencia temperatura consistente con la indicada por el equipo, humidificador funcional
2309 | trazos guresos | el equipo esta mostrando trazos gruesos, se requiere de manera urgente | 2023-01-13 11:16:59 | 2023-01-13 11:18:41 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo, se realiza limpiar de los pines, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo trabaja correctament, el equipo funciona correctamente
2308 | no marca saturacion | el equipo no muestra la onda de saturacion | 2023-01-13 11:12:00 | 2023-01-13 11:14:11 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspeccion el equipo y se evidencia daño en saturador, se reemplaza accesorio y queda funcional, equipo queda en el servicio.
2307 | Led no enciende | Reportan del servicio que el led del Holter no enciende, y teniendo en cuenta que el equipo no esta en garantía, se realizar ticket para la revisión por parte del personal biomédico. Actualmente el equipo se encuentra en el tercer piso. | 2023-01-13 10:05:33 | 2023-01-13 16:04:58 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5291 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | se atiende el llamado, se hacen pruebas de funcionamiento general y el equipo alumbra de manera intermitente, se confirma que el equipo presenta datos del holter ecg, se descargan los datos y vuelve a trabajar correctamente, se hace entrega del equipo en el área del servicio.
2306 | Equipo no prende | reportan del servicio que luego de que el paciente entregara el equipo, este no prendía, al realizar la revisión, se ve el contacto con la pila desprendido. El equipo permanece fuera de servicio y se solicita revisión y correctivo a GBARCO | 2023-01-13 10:02:35 | 2023-05-24 08:36:49 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5630 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico | Se revisa equipo, se identifica camara interna de las baterias partida, imposibilitando energizar el equipo con baterias, Y no se evidencian sin signos de daño por mal uso. Equipo permanece fuera de servicio | La empresa realiza cambio del equipo por garantía. Sin embargo el equipo entregado pese a ser nuevo, dado el daño del equipo reemplazado se entrega sin garantia
2305 | mala toma de datos | el equipo presenta mala calidad de los datos en las derivadas I v1-v2-v3-v4-v5 | 2023-01-13 09:54:06 | 2023-01-13 09:56:05 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se realizan pruebas con equipo patron, las pruebas fueron superadas satisfactoriamente, el equipo y sus accesorios funcionan de manera adecuada
2304 | VENTILADOR FALLANDO | VentilAdor informa falla " ALERTA DEL SISTEMA" | 2023-01-13 08:28:13 | 2023-01-13 11:02:25 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | se realiza revision del ventilador mecanico, se realiza prueba atg y atc pasando satisfactoriamente, se cicla ventilador y opera con normalidad
2303 | MONITOR PRESENTA FALLA DE SATURADOR | EL MONITOR NO CENSA EL SATURADOR | 2023-01-13 08:01:36 | 2023-01-13 11:28:54 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de saturador
2302 | EKG NO MARCA-UCIN | ES DE 5 DERIVADOS Y BNO DEJA MARCARLO | 2023-01-12 14:26:49 | 2023-01-12 16:08:44 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4935 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EL EQUIPO, SE COMPRUEBA EL BUEN FUNCINAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2301 | EKG NO MARCA-UCIN | EKG NO MARCA, ES DE 5 DERIVADOS Y BNO DEJA MARCARLO | 2023-01-12 14:26:16 | 2023-01-12 16:09:32 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4937 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EL EQUIPO, SE COMPRUEBA EL BUEN FUNCINAMIENTO DEL EQUIPO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2300 | DOPPLER FETAL EDAN | DOPPLER FETAL QUE NO LE FUNCIONA EL TOCO DE LA FETOCARDIA | 2023-01-11 09:39:59 | 2023-01-12 10:25:36 | Cerrado |  |  |  |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5509 | EDAN | SONOTRAX Basic A | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2299 | MONITOR EDAN DE SIGNOS VITALES | MONITOS DE SIGNOS QUE NO REGISTRA LAS PRECIONES | 2023-01-11 09:38:23 | 2023-01-11 15:22:05 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, ACCESORIOS SE ENUNETRAN EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE REALIZA TOMA DE NIBP, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA DESARME DEL MONITOR, SE LIMPIA LA TARJETAS ELECTRONICAS, SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA, SE REALIZA DESPEGUE DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA, SE PROCEDE A ARMAR EL EQUIPO, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES Y BUEN FUNCIONAMIENTO.
2298 | equipo sin cable para toma de presion | Monitor sin el cable 'para tomar la presion arterial | 2023-01-10 13:35:57 | 2023-01-18 11:52:55 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4504 | BIOLIGHT | M8000A | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se comprueba que el equipo no cuenta con manguera, se procede a realizar entrega de manguera con acoples, equipo funcional, se realizan pruebas con prosim 8
2297 | no tiene sensor de oximetria pediatrico | Sensor de oximetria que no es pediatrico y se requiere uno peidatrico | 2023-01-10 13:34:12 | 2023-01-18 11:51:10 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4505 | BIOLIGHT | M8000A | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica y el equipo presenta sensor spo2 pediatrico pero no cunta con interfaz, se procede a hacer entrega de interfaz, equipo funcional, se hacen pruebas con prosim 8
2296 | UCI CARDIOVASCULAR CAMA CUBICULI #12 | UCI CARDIOVASCULAR CAMA CUBICULI #12, INFORMAN SEGURIDAD DEL PACIENTE( RONDA DE UCI) QUE NO SUBE NI BAJA LAS BARANDAS , SE SOLCIITA REVISIÓN. | 2023-01-10 11:22:02 | 2023-01-10 16:26:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El reporte de las camas se deben de realizar manual y al área de mantenimiento industrial
2295 | UCI CARDIOVASCULAR CAMA CUBICULI #3 | UCI CARDIOVASCULAR CAMA CUBICULI #3, INFORMAN SEGURIDAD DEL PACIENTE( RONDA DE UCI) QUE NO SUBE NI BAJA LAS BARANDAS , SE SOLCIITA REVISIÓN. | 2023-01-10 11:21:08 | 2023-01-10 16:27:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El reporte de las camas se deben de realizar manual y al área de mantenimiento industrial
2294 | UCI CARDIOVASCULAR CAMA CUBICULI #1 | UCI CARDIOVASCULAR CAMA CUBICULI #1, INFORMAN SEGURIDAD DEL PACIENTE( RONDA DE UCI) QUE NO SUBE NI BAJA LAS BARANDAS , SE SOLCIITA REVISIÓN. | 2023-01-10 11:20:08 | 2023-01-10 16:26:13 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El reporte de las camas se deben de realizar manual y al área de mantenimiento industrial
2293 | UCI NEURO , MONITOR CUB 3 | MONITOR DEL UCBICULO #3 DE LA UCI NEURO NO EMPATA LA INVASIVA , SE SOLICITA REVISIÓN INFORMA LA JEFE YULI | 2023-01-10 09:51:11 | 2023-01-18 09:17:13 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL PUERTO NIBP, SE DESARMA EQUIPO, SE EVIDENCIA PUERTO NIBP SIN BALINES, SE INSTALA BALINES DE SUJECION, SE ARMA EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2292 | cuna de calor radiante | se reporta por parte del servicio de partos cuna de calor radiante que no enciende, se realiza la verificación y efectivamente el equipo no enciende y no calienta. no esta de mas decir que la cuna se le realizo mantenimiento preventivo en el mes de diciembre del año pasado | 2023-01-10 06:59:06 | 2024-12-19 15:34:49 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3767 | JW MEDICAL | CBW1100 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 31/07/2024
2291 | BLOQUEO DE LA MESA DEL EQUIPO DE RAYOS X | LA MESA DEL EQUIPO DE RAYOS X SE ENCUENTRA TOTALMENTE BLOQUEADA | 2023-01-06 11:05:47 | 2023-01-06 11:11:51 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | EQUIPO DE RAYOS X | SIN CODIGO | GENERAL ELECTRIC | PROTEUS XR/a | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPO PARA DEJAR FUNCIONAL LA MESA, LA CUAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE BLOQUEADA POR DAÑO EN LA TARJETA ELECTRONICA DEL RACK POR DAÑO EN RELÉS, SE REALIZA REEMPLAZO DE LOS RELES DE LA TARJETA ELECTRICA DEL SISTEMA Y SE HACE CAMBIO DE IGUAL FORMA DE LAS TARJETAS REGULADORAS DE BAJA TENSION. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E INMEDIATAMENTE SE HABILITA EL FLUJO ELECTRICO, SE LIBERAN LOS BLOQUEOS DE LA MESA, PERMITIENDO EL CONTROL POR PARTE DEL USUARIO, DEBIDO A QUE ESTO ERA LO SOLICITADO POR EL SERVICIO, SE FINALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y SE DEJA LA MESA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2290 | DAÑO EN EL PULSADO Y EN LA CARCASA DEL EQUIPO | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EN EL PULSADOR Y PRESENTA FISURAS EN LA CARCASA DEL MISMO | 2023-01-06 10:52:03 | 2023-01-06 10:58:06 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPO EVIDENCIANDO DAÑO EN EL INTERRUPTOR DE DOS PASOS DEL EQUIPO Y DAÑO EN EL CHASIS DEL COLIMADOR EN EL AREA DE SUJECION PARA EL USUARIO, EN PRIMER INSTANTE SE REALIZA CAMBIO DE TODO EL CABLE INTERRUPTOR DOBLE PARA PODER PERMITIR LA CONTINUIDAD Y ASI ACCIONAR EL EQUIPO PARA TOMA DE RAYOS X, EN SEGUNDA INSTANCIA SE DISEÑA UN SOPORTE PARA SOLUCIONAR LA RUPTURA DE LAS PESTAÑAS DONDE SE ATORNILLABA EL COLIMADOR DEL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTAS SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE, EL EQUIPO SE DEJA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2289 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EL SATURADOR NO SENSA EL PROCEDIMIENTO CORRECTAMENTE | 2023-01-06 09:57:25 | 2023-01-06 14:39:14 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, EN EL SERVICIO, EL JEFE Y EL PERSONAL AFIRMAN QUE EL EQUIPO REPORTADO NO COINCIDE CON EL EQUIPO QUE PRESENTA LA FALLA, SE REVISA EL EQUIPO REPORTADO (EMCO5257) Y SE CONFIRMA QUE ESTE EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE REVISA EL EQUIPO AL QUE HACE ALUSION LA FALLA (EMCO3631) EL EQUIPO EVIDENTEMENTE PRESENTA FISURA EN EL PULOSIOXIMETRO, IMPIDIENDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE PROCEDE A REEMPLAZAR EL ACCESORIO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2288 | Saturador dañado | El saturador de oxigeno esta dañado del cubículo 7 de UCI 3. | 2023-01-05 08:59:24 | 2023-01-11 09:34:21 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega de saturador de oxigeno perteneciente al inventario biomedico
2287 | BRAZALETE FILTRA AIRE | brazalete se filtra en aire UCI 2 | 2023-01-05 08:50:03 | 2023-01-17 11:28:12 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, Y SE ENCUENTRA COMPLETO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2286 | electrocauterio no funciona | el electrocauterio al momento de utilizarlo no funciona, porque el equipo no hace contacto adecuado con los accesorios | 2023-01-05 08:01:42 | 2023-01-05 08:06:16 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se realiza pruebas de funcionamiento, se confirma que el equipo por momentos hace falso contacto por con la placa retorno, se realiza limpieza de la entrada de la placa retorno, se limpia los contactos de la propia placa retorno, y se resuelda los contactos de la placa retorno por dentro del equipo, el equipo no vuelve a mostrar fallas ni falso contacto, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
2285 | MONITOR SIGNOS EDAN | MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE NO TOMA BIEN LA PRECION | 2023-01-04 10:19:06 | 2023-01-05 07:50:46 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende el llamado, se revisa el equipo y se comprueba que existe una fuga en el equipo. se realizan pruebas con el equipo patron y con brazalete nuevo y se comprueba que la falla reside en el brazalete, se hace cambio de brazalete y el equipo trabaja correctamente,
2284 | MONITOR DE SIGNOS EDAN | MONITOR DE SINOS VITALES NO TOMA CORRECTAMENTE LA PRECION | 2023-01-04 10:17:25 | 2023-01-05 07:53:32 | Cerrado |  |  |  |  | Monitor de signos vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende el llamado, se confirma que el equipo presenta fuga, se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patron prosim 8 y con brazalete nuevo y se comprueba que la fuga es por el brazalete, se realiza cambio de brazalete y el equipo trabaja correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
2283 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NO CENSA EL TENSIOMETRO, NI EL SATURADO, NO TIENE CABLE DE ELECTRODOS | 2023-01-04 09:02:57 | 2023-01-06 08:33:24 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | OBSERVACION CIRUGIA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE HACEN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y SE CONFIRMA QUE EL BRAZALETE PRESENTA FUGA IMPIDIENDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EL SATURADOR FUNCIONA CORRECTAMENTE CON EQUIPO PATRON Y SE HACE ENTREGA DE CABLE ECG, EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE EN SUS VARIABLES
2282 | UCI CARDIOVASCULAR (NUEVA).CAMA NO SUBE | UCI CARDIOVASCULAR (NUEVA).CAMA NO SUBE ESTA BLOQUEADA , SE SOLICITA REVISIÓN YA QUE SE ESTAN HABILITANDO LOS CUBICULOS Y SE REQUIERE LA CAMA INF JEFE GLORIA | 2023-01-03 08:55:40 | 2023-01-06 08:47:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE EL LLAMADO, SE REVISA EL ESTADO DE LA CAMA Y SE CONFIRMA QUE LA CAMA SE ENCUENTRA BLOQUEADA, SE REALIZA DESBLOQUEO PROPIO DE LA CAMA Y SE EXPLICA AL PERSONAL EN CASO DE VOLVER A OCURRIR, COMO PROCEDER, LA CAMA QUEDA FUNCIONAL CORRECTAMENTE, SE DEJA LA CAMA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
2281 | UCI NEURO MONITO DEL CUBICULO #3 | UCI NEURO MONITO DEL CUBICULO #3 PUERTO DE LA NO INVASIVA NINGUNO ENCAJA, LE QUEDA GRANDE | 2023-01-02 16:20:18 | 2023-01-03 11:02:20 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE COMPRUEBA QUE EL CONECTOR PHILIP, SE QUEDA SUELTO CUANDO SE POSCIONA EN EL PUERTO, SE UTILIZA TEFLON PARA AJUSTAR EL ACOPLE EN EL CONECTOR, SE REALIAZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2280 | SATUDARI DAÑADO POR PACIENTE CUBICULO #3 | SATURADOR DE CUBICULO #3 DAÑADO POR PACIENTE POR FAVOR REVISAR GRACIAS | 2023-01-02 15:17:42 | 2023-01-03 10:57:20 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SATURADOR, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMEINTO DEL SATURADOR, SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICION EN OPTIMAS CONDICIONES.
2279 | doppler fetal | doppler fetal con cable del toco con interferencia en la toma de feto cardia | 2023-01-02 14:45:26 | 2023-01-03 09:40:07 | Cerrado | [8 empty] | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Falso llamado. Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia en buen estado, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2278 | MONITOR DE SIGNOS VITALES goldway | brazalete de monitor de signos no funciona | 2023-01-02 14:35:15 | 2023-01-03 10:53:19 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE, SE EVIENCIA DAÑO EN EL BRAZALET, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, SE DEJA EN EL SERVIIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2277 | RESISTENCIA AUMENTADA Y FALTA PANTALLA | LA RESISTENCIA SE ENCUENTRA AUMENTADA EN PARAMETROS BAJOS DE PROGRAMACION. PANTALLA EN REPARACIÓN Y AÚN NO LA HAN TRAIDO AL SERVICIO | 2023-01-02 13:19:20 | 2023-01-04 08:22:21 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende el llamado, se revisa el equipo y se confirma que el equipo no varia la resistencia y no llega hasta el tope del equipo, se procede a realizar ajuste del tensor, y ajuste de tension de la guaya, se hacen pruebas de funcionamiento, se confirma que la resistencia varia
2276 | PERILLA RODADA | DAÑO DEL TOPE DE LA PERILLA QUE GRADUA LA RESITENCIA (RODADA) | 2023-01-02 13:16:42 | 2023-01-11 10:34:28 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE GUAYA Y SE DEJA VARIABLE LA RESISTENCIA. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2275 | MONITOR MODULO IBP 1 SENSA INTERMITENTE EL DE IBP 2SENSA NORMAL EMCO820 | MONITOR MODULO IBP 1 SENSA INTERMITENTE EL DE IBP 2SENSA NORMAL EMCO820 | 2023-01-02 08:40:49 | 2023-01-13 15:37:06 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4820 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se le realiza revisión del monitor y presenta internamente desprendimiento de un pin del canal de invasiva por lo cual se procede a realizar, soldadura del mismo. Equipo quedo funcional
2274 | LARINGOSCOPIO | LARINGOSCOPIO NO ENCIENDE, FAVOR REVISAR POSIBLES FALLAS | 2023-01-02 08:08:04 | 2023-01-13 09:43:54 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | LARINGOSCOPIO | 861846 | WELCHALLYN | 901087 | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se evidencia desajuste en socket del bombillo, se realiza ajuste y pruebas de funcionamiento, las cuales son superadas satisfactoriamente
2273 | ELECTROCARDIOGRAFO | ELECTRO NO ESTA MONITORIZANDO CORRECTAMENTE, REALIZANDO MALOS REGISTROS | 2022-12-30 10:52:55 | 2023-01-02 09:06:22 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo (ELECTROCARDIOGRAFO), se comprueba buen funcionamiento, se realiza demostracion al jefe del servicio en turno, se deja el equio en optimaa condiciones
2272 | baño de parifna | no enciende baño de perafina se manda a revisar | 2022-12-29 08:44:23 | 2022-12-29 08:48:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BAÑO DE PARAFINA | SIN CODIGO | MACROSEARCH | NR | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se verifica y efectivamente, el switch no hace contacto al cambiar de posiciones, se realiza remplazo de Switch, se hacen pruebas de funcionamiento y se confirma que el equipo calienta correctamente, se entrega el equipo en buena condición y funcionando
2271 | monitor no toma presion | el monitor de signos vitales esta tomando presiones alteradas | 2022-12-29 08:41:44 | 2022-12-29 08:53:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia configuración de unidades de medición en CmH2O, se configura a mmHg y se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo arroja valores correctos. Equipo queda funcionando correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2270 | pulsoximetro no sesnsa , no tiene conexion con el monitor | pulsoximetro, no tiene conexion con el monitor, no sesnsa | 2022-12-29 08:34:33 | 2023-01-19 10:24:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se verifica el equipo, actualmente el equipo cuenta con todos sus accesorios y trabajando correctamente.
2269 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales edan im50 sensa la tension arterial con valores muy altos se verifica de manera manual y las presiones son diferentes | 2022-12-29 08:30:34 | 2023-01-06 10:25:37 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EL EQUIPO CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE TOMA COMO FALSO LLAMADO, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2268 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales edan im50 sensa la tension arterial con valores muy altos se verifica de manera manual y las presiones son diferentes | 2022-12-29 08:20:06 | 2023-01-06 10:28:13 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE EL LLAMADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y SE COMPRUEBA QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE HACEN PRUEBAS EN DIFERENTES VALORES Y SE CONCLUYE QUE EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE DEJA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2267 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales edan de la movil 340 no sensa la oximetria por favor confirmar si es el modulo | 2022-12-29 08:17:55 | 2023-01-06 10:31:39 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | EDAN | iM8 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE OXIMETRIA CON EQUIPO PATRON, SE CONFIRMA QUE EL PULSIOXIMETRO NO TOMA SEÑAL, SE REALIZA PRUEBA CON OTRO PULSIOXIMETRO Y EL EQUIPO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE PROCEDE A REALIZA CAMBIO DE PULSIOXIMETRO Y EL EQUIPO SE DEJA TRABAJANDO CORRECTAMENTE EN EL SERVICIO.
2266 | monitor que nos esta momando la precion | MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE NO ESTA TOMANDO LA PRECION | 2022-12-28 12:26:29 | 2022-12-29 08:29:12 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, equipo funciona correctamente, tomas las presiones adecuadas, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2265 | Reparaciòn - incubadora | La incubadora no está tomando correctamente la temperatura en la que se requiere para la incubación de cultivos, Tiene una puerta ''descolgada'' no permite realizar un buen cerramiento de esta. | 2022-12-27 06:56:41 | 2026-02-11 10:02:36 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | INCUBADORA DE CULTIVOS | EMCO2875 | NATIONAL HEINICKE COMPANY | NA | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que el equipo se encuentra en baja
2264 | UCI CARDIO, ELECTROCARDIOGRAFO | REPORTA LA JEFE GLORIA DE CARDIO QUE EL ELECTROCARDIOGRAFO SE DESCONFIGURO Y NO PASA DE UNA A OTRA FRECUENCIA , SE SOLICITA REVISIÓN | 2022-12-26 08:53:02 | 2022-12-26 10:41:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia cable suelto, se realiza ajuste de cable ECG, se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en óptimas, condiciones
2263 | camara de fototerpia fuera de servicio | se dispara el switche de la camara, y no prende | 2022-12-23 09:32:10 | 2023-01-13 07:40:04 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA NEOLUX | EMCO5992 | DAAVLIN | 3 SERIES NEOLUX CX 311/350-24/24 | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado y se verifica tablero eléctrico donde se evidencia breaker disparado debido a altibajos en la red eléctrica del hospital. Se procede a activar el breaker, se verifica red eléctrica con multímetro y el equipo funciona correctamente.
2262 | EQUIPO NO TOMA ECG | EL EQUIPO APARECE DERIVADA V2 SIN TRAZADO | 2022-12-22 10:34:46 | 2022-12-22 10:38:11 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | TRIAGE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR HEMBRA DE LA TARJETA ELECTRÓNICA DE CABLE ECG. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2261 | IMAGEN DISTORCIONADA Y EQUIPO LENTO | EL EQUIPO PRESENTA DEMASIADA LENTITUD Y LA IMAGEN SE APRECIA DISTORSIONADA. | 2022-12-22 10:32:59 | 2022-12-22 10:50:48 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3246 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE BANDEJA DE SALIDA DEL PUERTO DICOM DEL DISPOSITIVO. SE EVIDENCIA MEJORÍA EN LA VELOCIDAD DEL EQUIPO Y EN LA IMAGEN DEL TRANSDUCTOR. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2260 | EL NIBP NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | AL MOMENTO DE TOMA DE NIBP NO INSUFLA Y APARECE MENSAJE DE FUGA. | 2022-12-22 10:31:59 | 2022-12-22 10:42:14 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | TRIAGE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NIBP. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2259 | ECG NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | EL EQUIPO NO CARGA Y SE APAGA CUANDO ESTÁ CONECTADO | 2022-12-22 10:30:55 | 2022-12-22 10:40:57 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE ADAPTADOR DE CORRIENTE AC/DC. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG DEL EQUIPO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2257 | ECG NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | EL EQUIPO NO TOMA CORRECTAMENTE EL ECG DEL PACIENTE | 2022-12-22 10:29:29 | 2022-12-22 10:36:27 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | TRIAGE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG. LIMPIEZA DE CLAMPS Y CHUPAS. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL
2256 | resistencia no enciende | La resistencia no enciende. Se entrega a ing Angelica | 2022-12-22 09:48:55 | 2026-02-23 16:54:04 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE NO RELACION EL EQUIPO CORRECTAMENTE Y ACTUALMENTE, NO DAN INFORMACION DE SU UBICACION
2255 | NO CARGA EL VIDEOLARINGOSCOPIO | PARA ARREGLO DEL VIDEO LÑARINGOSCOPIO. NO CARGA | 2022-12-22 09:05:35 | 2022-12-22 09:18:41 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5132 | HUGEMED | VL3 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE USB TIPO A - TIPO MICRO B PARA QUE CARGUE CORRECTAMENTE EL EQUIPO DESDE EL ADAPTADOR AC/DC DEL MISMO. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL Y CON FULL CARGA.
2254 | SATURADOR NO SIRVE | EL SATURADOR NO FUNCIONA, NO MARCA SATURACIÓN | 2022-12-22 09:03:58 | 2022-12-22 09:15:57 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | SOAT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y NO SE EVIDENCIA DAÑO EN SATURADOR. FALSO LLAMADO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE EN EL SERVICIO.
2253 | SATURADOR NO SIRVE | EL SATURADOR NO FUNCIONA, NO MARCA SATURACIÓN | 2022-12-22 09:03:18 | 2022-12-22 09:14:25 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | SOAT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2252 | SATURADOR NO SIRVE | EL SATURADOR NO FUNCIONA, NO MARCA SATURACIÓN | 2022-12-22 09:02:52 | 2022-12-22 09:12:44 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | SOAT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2251 | SATURADOR NO SIRVE | EL SATURADOR NO FUNCIONA, NO MARCA SATURACIÓN | 2022-12-22 09:02:15 | 2022-12-22 09:11:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | SOAT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SATURADOR Y EN EL CONECTOR DEL EQUIPO. SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR Y CONECTOR Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
2250 | CABLE ECG NO SIRVE | EL MONITOR TIENE EL CABLE DE ECG PARTIDO | 2022-12-22 08:56:11 | 2022-12-22 09:09:43 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EQUIPO Y NO SE EVIDENCIA DAÑO EN ELECTRODO. FALSO LLAMADO.
2249 | PRESION INVASIVA NO SIRVE | EL MONITOR TIENE EL CABLE DE IBP PARTIDO | 2022-12-22 08:55:28 | 2022-12-22 09:08:16 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4055 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE IBP. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ESTE QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
2248 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes | 2022-12-21 16:52:24 |  | Abierto |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2247 | Fuga positiva | Equipo queda fuera de servicio por fuga positiva. Se hace diagnostico in sitio y se identifica perforación en el canal de biopsia | 2022-12-21 14:56:31 | 2023-03-31 10:48:09 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Realizada por nuestra Ingeniera Dennis Guevara, quien evidenció equipo con prueba de fugas positivas en canal de biopsia, imagen de la videocámara pendiente por evaluar, guía de luz con un desgaste del 15%, tapa de punta distal impactada, lentes de guía de luz rayados, goma de angulación manchada, tubo de inserción paciente con hendiduras, cilindro de succión desgastado, tubo principal con hendiduras leves. | SE REALIZA ISNTLACION DEL EQUIPO REPARADO EN OPTIMAS CONDICIIONES FUNCIONALES
2246 | monitor de signos vitales con fallas en el ekg | Presenta fallas en el registro del electrocardiograma , se revisa y se ajustan las configuraciones pero no funciona. | 2022-12-21 10:48:24 | 2022-12-21 15:05:47 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en los latiguillos del cable ecg, se realiza cambio de latiguillos, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en óptimas condiciones
2245 | fallas en el oftalmoscopio | Se solicita por favor revisar el oftalmoscopio indirecto del consultorio de retina debido a que presenta fallas al encender, gracias. | 2022-12-21 08:56:20 | 2022-12-29 08:38:52 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia daño en el bombillo, se realiza cambio de bombillo, se realizan poruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2244 | UCI NEURO CUBICULO5, LOS PANELES DE LA BARANDA NO FUNCIONAN EL LADO DERECHO | UCI NEURO CUBICULO5, LOS PANELES DE LA BARANDA NO FUNCIONAN EL LADO DERECHO REPORTA AUXILIAR INGRID | 2022-12-19 16:56:14 | 2022-12-20 16:59:08 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN. EL REPORTE DE CAMAS, SE DEBEN DE REALIZAR A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
2243 | UCI NEURO CUBICULO #7 MONITOR | UCI NEURO CUBICULO #7 MONITOR NO FUNSIONA LA INVASIVA Y EL BRAZALETE , INFORMA LA AUXILIAR DE SERVICIO INGRID | 2022-12-19 16:46:07 | 2022-12-20 16:57:11 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE SOMETE A PRUEBAS DE INVASIVA Y ESTE OPERA CON NORMALIDAD. EQUIPO FUNCIONAL, SE DEJA EN ELSERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2242 | ekg en mal estado, no esta sensando | cable de ekg esta en mal eastado , no esta sensando | 2022-12-19 14:20:31 | 2022-12-20 16:55:38 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA CABLE DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2241 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor de transporte , brazalete no marca la tensión arterial, saturador no marca saturación y electrodos no funcionan | 2022-12-19 10:00:33 | 2022-12-20 16:51:21 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO LOS ACCESORIOS ECG Y NIBP (MANGUERA Y BRAZALETE), SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMEINTO DEL SATURADOR, SE REVISA ACCESORIO, SE ENCUENTRA INTERFAZ DAÑADA, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2240 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor cubículo 5 , brazalete no marca la tensión arterial , saturar no marca saturación y electrodos no sensan | 2022-12-19 09:59:48 | 2022-12-20 16:48:09 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo, se encuentra en buen estado cable ecg y sensor spo2, se realizan pruebas de funcionamiento, accesorios se encuentran funcionando correctamente, se revisa brazalete, se encuentra fuga. se realiza cambio de brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones,
2239 | BOMBA DE INFUSION EVO IQ- UCI 5- COMODATO 24 | BOMBA DE INFUSIÓN CON TAPA PARTIDA EN LA PARTE SUPERIOR | 2022-12-17 10:35:16 | 2023-01-13 16:37:16 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co | [5 empty] | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
2238 | SENSOR SPO2 DEL MONITOR MALO | EL SATURADOR DEL MONITOR DE CRITICOS 1 NO SENSA, DAÑADO | 2022-12-16 16:00:38 | 2022-12-16 16:04:56 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3631 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE REALIZA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2237 | SENSOR SPO2 DEL MONITOR MALO | EL SATURADOR DEL MONITOR DE CRITICOS 1 NO SENSA, DAÑADO | 2022-12-16 15:57:19 | 2022-12-16 16:03:53 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3601 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE REALIZA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2236 | interferencia en la imagen usando sonda transesofagica | Equipo presenta interferencia al utilizar la sonda transesofagica instalada el día 15/12/2022. Esta interferencia fue detectada por el personal de cardiología, e inmediatamente se retiro la sonda y se dejo de utilizar el equipo, esperando nueva orden. Por lo anterior el equipo permanece fuera de servicio y es necesario realizar el reporte y solicitar revisión y correspondiente garantía dado el caso. | 2022-12-16 11:44:53 | 2023-02-06 09:42:20 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | ECOCARDIOGRAFO | EMCO4949 | PHILIPS | AFFINITI 70 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | PHILIPS | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza verificación de la sonda encontrándose en buenas condiciones. Se recomienda el uso de una UPS con el equipo
2235 | Electrocardiografo no funciona | El electrocardiógrafo sale un mensaje de error incapaz de iniciar la tarea y no deja tomar datos | 2022-12-15 14:27:07 | 2023-04-04 14:03:20 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO5742 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UNIDAD DE QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico | SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL EQUIPO. SE ENCUENTRA MENSAJE DE ERROR EN PANTALLA QUE IMPIDE ACCEDER A TODAS LAS FUNCIOANES DEL EQUIPO, INCLUYENDO A CONFIGURACION Y MENU DE SERVICIO. SIGUIENDO MANUAL DE FALLAS SE REALIZAN DIFERENTES PRUEBAS PARA DIAGNOSTICO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. NECESITA CAMBIO DE TARJETA CPU P/N DC2066447-003 | Al equipo se le realiza cambio de tarjeta, En nuestro continuo acompañamiento, generamos extensión por 6 meses más a la garantía dada inicialmente, por lo cual la garantía finaliza el 06 de abril de 2025, con el fin de hacer efectivo este comunicado se debe enviar una copia firmada de recibido a vuelta del correo. Agradecemos su valioso tiempo, estamos siempre atentos a sus necesidades e inquietudes, con el fin de continuar trabajando por la salud de nuestro país.
2234 | DAÑO DEL MANÓMETRO | Se encuentra quebrado el vidrio del manómetro, pudiendo ser causante de un accidente. | 2022-12-15 08:04:15 | 2023-01-13 09:28:59 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO MANUAL | 862757 | SUGICO | 041 | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo, se repara manometro, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo trabaja correctamente.
2233 | falla en mesa | El equipo presenta atasco en el piecero de la mesa | 2022-12-14 17:09:04 | 2022-12-14 17:21:30 | Cerrado |  |  |  |  | FLUOROSCOPIO | emco5980 | AGFA | DR800 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | SALA DE FLUOROSCOPIA | SEDE PRINCIPAL | AGFA | Mantenimiento biomedico |  | Se libera mesa y se retira footrest atascado. El evento ocasiona desgaste en el riel y no permitía mover el footrest. Se restaura riel y se ensambla footrest de nuevo. Prueba de los movimientos de mesa sin errores. Equipo operativo
2232 | DESFIBRILADOR | se reporta desfibrilador de pediatria urgencias, ya que esta marcando ceros en carga. | 2022-12-14 12:04:55 | 2022-12-14 17:02:58 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en óptimas condiciones
2231 | FALLA EN LA TEMPERATURA DE LA NEVERA | Se observa que desde las horas de la mañana la temperatura se está elevando,saliendo del limite superior ya se realiza el traslado de los reactivos a un cuarto frío.Se requiere revisión urgente. | 2022-12-14 11:27:53 |  | Abierto |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | NEVERA | MEQ00737 | HAIER | HYC-610 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
2230 | Falla microtomo | Se solicita hacer revisión de microtomo puesto que no se pueden realizar los cortes ya que se presenta un bloqueo en el soporte de cuchilla. Ver video adjunto. | 2022-12-12 12:05:24 | 2022-12-12 16:04:18 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO4594 | LEICA | RM2125RTS | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia pieza suelta, se ajusta pieza, se revisa funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en óptimas condiciones
2229 | monitor de cubiculo 1 | MONITOR DE CUBICULO 1 no censa la frecuencia cardiaca correcta y demas, por favor revisar gracias | 2022-12-11 08:11:43 | 2023-01-10 16:58:40 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4061 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se revisa monitor
2228 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO CUENTA CON SENSOR SPO2, SALA HUMANA | 2022-12-09 17:12:43 | 2022-12-09 17:14:20 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3613 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA FALTA DE SENSOR SPO2, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUCNIONA CORRECTAMENTE SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2227 | ARREGLO DE MONITOR FETAL | SE ENVIO MONITOR PARA ARREGLO Y SE EVIDENCIA QUE NO SIGUE MARCANDO BIEN EL TRAZADO EN LA MONITORIA QUEDA EN BLANCO EN DICHO EQUIPO SE ARREGLO LA IMPRESORA PERO SIGUE PRESENTANDO EL ERROR | 2022-12-09 16:10:34 | 2022-12-16 16:12:33 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza desarme de equipo se cambia tapa de impresora y cabezal térmico.
2226 | ARREGLO DE MONITOR FETAL | EQUIPO QUE NO RESGISTRA BIEN EL TRAZADO QUE SE LE REALIZA A LA PACIENTE YA QUE SE EVIDENCIA QUE EL TRAZADO SALE CASI EN BLANCO EN EL PAPEL | 2022-12-09 16:03:06 | 2022-12-16 16:13:40 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | se cerro con el ticket 2227
2225 | ARREGLO DE MONITOR FETAL | EQUIPO QUE NO RESGISTRA BIEN EL TRAZADO QUE SE LE REALIZA A LA PACIENTE YA QUE SE EVIDENCIA QUE EL TRAZADO SALE CASI EN BLANCO EN EL PAPEL | 2022-12-09 16:01:38 | 2023-02-24 09:27:30 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se evidencia que la la señal no marca bien en el papel, se realiza limpieza de la cinta de LED del monitor fetal. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2224 | ARREGLO DE DOPPLER | EL DOPPLER PRESENTA DAÑO YA QUE CUANDO SE PRENDE EL SE APAGA O NO RESGISTRA LA FRECUENCIA CARDIACA SE REGISTRA OTRO NUMERO DE DOPPLER YA QUE EL QQUE SE ENVIA NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA | 2022-12-09 15:59:23 | 2023-01-11 17:07:09 | Cerrado |  |  |  |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4097 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA
2223 | fallas del saturador del monitor de signos vitales | Se solicita por favor revisar el saturador del monitor de signos vitales del servicio debido a que no está censando, gracias. | 2022-12-09 11:25:52 | 2022-12-09 17:03:17 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURADOR, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2222 | UCI CARDIOVASCULAR-BRAZALETES (2) | REPORTAN DOS. BRAZALESTES DAÑADOS EN LA UCI CARDIO TIENEN FUGA DE AIRE | 2022-12-09 07:31:07 | 2022-12-15 07:28:22 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado se revisa equipo, se evidencia deterioro y fuga en el brazalete, se realiza cambio de brazalete se realizan pruebas de funcionamiento, se comprueba buen funcionamiento se deja en el servicio en óptimascondiciones
2221 | UCI CARDIO , SATURADOR DAÑADO | AL MOMENTOP DE RETIRAR LA MONITORIA EL AUXILIAR OBSERVA EL SATURADOR Y LO ENCUENTRA FRACTURADO | 2022-12-09 07:28:03 | 2022-12-09 17:09:07 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA INTERFAZ DE SATURACION, SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES EMCO 5520
2220 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SATURADOR DEL MONITOR NO ENCIENDE, FAVOIR REVISAR | 2022-12-07 11:11:59 | 2022-12-07 11:20:51 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA SATURADOR DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIETO. EQUIPO FUNCIONA CORRETAMENTE.
2219 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITRALES NO ENCIENDE | 2022-12-07 11:09:56 | 2022-12-07 11:24:25 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3624 | NIHON KOHDEN | vismo | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DETERIORO DE LA CARCASA POR CAIDA DEL MONITOR, SE DESRMA EQUIPO, SE REALIZA REPARACION DE CARCASA Y SE REFUERZA ESTRUCTRALMENTE, SE AJUSTA BOTON DE ENCENDIDO DEL MONITOR, SE ARMA EQUIPO, SE REALIZAN RREALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2218 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SALA HUMANA | Saturador de monitor no cesa correctamente | 2022-12-07 08:39:08 | 2022-12-09 17:05:39 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | OBSERVACION CIRUGIA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SATURADOR, SE REALIZA REPARACION DEL SATURADOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2217 | BOMBA DE NUTRICIÓN | Bomba no permite que pase el fjuho metabolico, se frena su función | 2022-12-07 08:37:36 | 2023-01-13 16:15:22 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | URGENCIAS | OBSERVACION CIRUGIA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
2216 | No vibra lápiz de cavitrón | El lápiz vibra muy leve y no funciona correctamente | 2022-12-06 16:26:53 | 2026-02-23 16:52:52 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | CAVITRON | EMCO3980 | BEYES | P6 PLUS | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO DEBIDO A QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO FUNCIONAL.
2215 | Ventilador no funciona | Ventilador no cicla, manteniene alarmando | 2022-12-06 07:42:41 | 2026-02-23 10:06:18 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4339 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión del equipo y este presenta muliple de salida con falla | Se cierra orden de trabajo debido a que el ultimo preventivo realizado el 24/11/2025, el equipo queda en optimas condiciones
2214 | Ventilador no funciona | Ventilador no cicla, manteniene alarmando | 2022-12-06 07:42:25 | 2023-01-10 16:31:26 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan pruebas de funcionamiento y pruebas iniciales del sistema y estas son superadas satisfactoriamente. Equipo funcional
2213 | Ventilador no funciona | Ventilador no cicla, manteniene alarmando | 2022-12-06 07:41:56 | 2023-01-10 16:33:57 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4359 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan pruebas de funcionamiento y pruebas iniciales del sistema y estas son superadas satisfactoriamente. Equipo funcional
2212 | BASCULA MALA | TOMA ELECTRICO DE EQUIPO BASCULA, FAVOR SACAR RESIDUO METALICO DEL TOMA | 2022-12-05 17:19:13 | 2022-12-05 17:24:09 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5083 | HEALTH O METER | 597KL | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA FALTA DE UNA PATA DEL TOMA, SE PROCEDE A REALIZAR REMPLAZO DE LA PATA, SE HACEN PRUEBAS CON MULTIMETRO Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
2211 | mesa de calor que llega de sala de operaciones en mal estado | MESA DE CALOR QUE ES LLEVADA CON PACIENTE NEONATAL A CIRUGIA , A SU REGRESO EL ANESTESIOLOGO MAURICIO SANCHEZ CABALLERO, COMENTA QUE LA PUERTA LATERAL DERECHA SE LE PARTE AL EMPUJARLA EN EL TRASLADO A CIRENA . | 2022-12-05 14:17:19 |  | Asignado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico
2210 | lAMAPARA DE HENDIDURA | Se solicita por favor revisar la lampara de hendidura del consultorio de retina debido a que no enciende, gracias | 2022-12-05 09:31:46 | 2022-12-05 16:08:55 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO SE ENCUENTRA DESCONECTADO, SE CONECTA AL TOMA, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONE. FALSO LLAMADO
2209 | ELECTROCARDIOGRAFO | Electro no tiene cable de la fuente de poder. de carcter urgente | 2022-12-05 09:27:51 | 2023-01-10 15:00:51 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se instala fuente de poder (convertidor y regulador de corriente AC/DC) y se verifica funcionamiento y carga del equipo. Equipo queda funcional en el servicio
2208 | MONITOR CUBICULO # 12 | MONITOR ESTA ARROJANDO VALORES ERRONEOS, NO CONCUERDAN CON LA CLINICA DEL PACIENTE, ESPECIALMENTE DEL EKG | 2022-12-05 09:19:08 | 2024-06-14 14:39:25 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4815 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo cuenta con mantenimiento preventivo #1855 donde se realizan pruebas de funcionamiento con patrón de referencia y el equipo responde en optimas condiciones
2207 | FALLA EN SATURADOR | EL PULSIOXÍMETRO NO ESTÁ TOMANDO BIEN. | 2022-12-05 07:50:45 | 2022-12-05 07:54:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia correcto funcionamiento. Falso llamado.
2206 | electrocardiograma | NO SALE PAPEL DE IMPRESORA DEL ECG | 2022-12-05 07:37:44 | 2022-12-05 07:43:48 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2205 | tensiometro welch allyn de pEDESTAL | TENSIOMETRO WELCH ALLYN DE PEDESTAL BRAZALETE NO FUNCIONA | 2022-12-02 11:08:34 | 2022-12-05 16:14:43 | Cerrado |  |  |  |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO4082 | WELCHALLYN | 7670-10 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE ENCUENTRA MAGUERA ROTA. SE REALIZA AJUSTE DE MANGUERA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2204 | SONIDO ANORMAL AL FUNCIONAR | EL MECANISMO INTERNO TIENE UN SONIDO ANORMAL AL ESTAR PEDALIANDOLA, LA ELIPTICA SE ENCUENTRA EN FISIOTERAPIA. | 2022-12-01 15:36:51 | 2022-12-22 10:54:31 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CONEXIÓN DE BOTÓN (MENOS) DEL MANGO IZQUIERDO. SE ARREGLA CONECTOR DEL ADAPTADOR DE CORREINTE AC/DC. SE REALIZA AJUSTE DE GUAYA DE SISTEMA DE FRENO MAGNÉTICO. SE AJUSTA ALTURA DE SISTEMA DE FRENADO MAGNÉTICO. SE REALIZA CAMBIO DE PIÑÓN DE SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DE FRENADO MAGNÉTICO AUTOMÁTICO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2203 | MECANISMO INTERNO FRENADO | EL MECANISMO DE FRENADO INTERNO ESTA DAÑADO DE LA ELIPTICA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO (REHABILITACION CARDIACA Y PULMONAR), SE FRENA CUANDO EL PACIENTE ESTA ACCIONANDOLA | 2022-12-01 15:34:50 | 2022-12-22 10:44:57 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO EN GUAYA REGULADORA DE RESISTENCIA MAGNÉTICA. SE EVIDENCIA DAÑO EN SISTEMA MOTORREDUCTOR PARA AJUSTE DE RESISTENCIA MAGNÉTICA. SE EVIDENCIA DAÑO EN CORREA. SE EVIDENCIA DAÑO EN VOLANTE DE PEDAL DERECHO. SE RECOMEINDA DAR DE BAJA EL EQUIPO.
2202 | SONIDO EN EL RODAMIENTO | SONIDO DEL ENGRANAJE AL PEDALEAR | 2022-12-01 15:28:40 | 2023-01-06 08:27:42 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS SUPERIORES | EMCO3929 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION, SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA QUE LA CORREA SE ENCUENTRA DISTENSIONADA, PRODUCIENDO RUIDOS AL MOMENTO DE PEDALEAR, SE REALIZA AJUSTE DE TENSION DE LA CORREA Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, LOS RUIDOS MENCIONADOS QUEDARON SOLVENTADOS Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EQUIPO QUEDA EN EL SERVICIO DISPONIBLE PARA SU USO
2201 | arreglo de volumen | EL VOLUMEN DEL DOPPLER SE DAÑO | 2022-12-01 14:17:42 | 2023-01-11 15:44:29 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5510 | EDAN | SONOTRAX Basic A | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA FUNCIONAMIENTO CORRECTO SALVO EL SISTEMA DE SONIDO DEL MISMO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PARLANTE Y ESTE ESTÁ CORRECTO. LUEGO SE EVIDENCIA DAÑO EN RESISTENCIA VARIABLE DE CONTROL DE VOLÚMEN, EL CUAL DEBIDO A QUE ES UNA PIEZA INTERAL, NO SE PUEDE ARREGLAR. POR ENDE SE REQUIERE CAMBIO. PERO DEBIDO A QUE ESTA PIEZA NO SE CONSIGUE EN EL MERCADO Y LA SOLUCIÓN DE ESTA CONDICION ES CAMBIAR LA TARJETA PRINCIPAL; SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO.
2200 | falla en el sensor de saturacion | MONITOR BLT 7000 QUE PRESENTA FALLA DEL SENSOR DE SATURACION . MARCA DATO ERRONEO . | 2022-11-30 13:35:39 | 2022-11-30 15:33:53 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3914 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REVISA EQUIPO, SE REVISA SATURADOR, ACESORIO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE SUGUIERE APRETAR EL SENSOR PARA OPTENER DATOS CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2199 | falla en el sensor de saturacion | MONITOR BLT 7000 QUE PRESENTA FALLA DEL SENSOR DE SATURACION . MARCA DATO ERRONEO . | 2022-11-30 13:31:54 | 2022-11-30 15:35:32 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3906 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REVISA EQUIPO, SE REVISA SATURADOR, ACESORIO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE SUGUIERE APRETAR EL SENSOR PARA OPTENER DATOS CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2198 | FALLA EN LA TOMA DE PRESION ARTERIAL | MONITOR MINDRAY QUE VIENE PRESENTANDO FALLAS EN LA TOMA DE PRESION ARTERIAL . SE CAMBIA MANGUITO PERO NO FUNCIONA . | 2022-11-30 13:27:41 | 2022-11-30 16:34:08 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE OMPRUEBA FALLA EN LA TOMA DE PRESION . SE REVISA EQUIPO SE CAMBIA MANGUERA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PERSONAL ASSITENCIAL EN TURNO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, , SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2197 | UCI CARDIOVASCULAR-BRAZALETES | UCI CARDIOVASCULAR-BRAZALETES DE LOS MONITORES 4247-4244, NO CESAN | 2022-11-30 10:16:04 | 2023-01-10 17:27:35 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2196 | UCI CARDIOVASCULAR -- MONITOR DE TRASPORTE | UCI CARDIOVASCULAR -- MONITOR DE TRASPORTE NO ENCIENDE Y CUANDO ENCIENDE SE APAGA AL INSTANTE.. SE SOLICITA REVISION URG. GRACIAS NOTA ; SON LOS EQUIPOS DE ANTIGUA UCI URGENCIAS. | 2022-11-30 10:10:24 | 2023-01-19 10:22:34 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se verifica que el equipo cuenta con las baterias descargadas, se conecta el equipo, se deja cargando para su correcto uso, se comprueba que el equipo trabaja correctamente, se procede a cerrar ticket
2195 | interferencia | el trazo generado esta presentando interferencia, se solicita revisión | 2022-11-28 11:30:32 | 2022-12-05 07:33:46 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4757 | MINDRAY | BENEHEART R3 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA BUEN FUNCIONAMIENTO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2194 | falla en el sensor de saturacion | Sensor de saturación de la uci que no funciona , se toma el del monitor de transporte . | 2022-11-28 10:35:48 | 2022-11-30 07:25:04 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3913 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL CABLE SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2193 | falla en el sensor de saturacion | Sensor de saturación de la consulta ambulatoria de Canguro que prsenta falla intermitente y con datos no confiables . | 2022-11-28 10:33:27 | 2022-11-30 07:27:03 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3915 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES. SE REALIZAN RECOMENDACIONES DE USO DEL SATURADOR
2192 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor de triage Pediatria Urgencias el Saturador no funciona correctamente | 2022-11-28 10:30:32 | 2022-11-29 11:02:58 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMAO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRETAMENTE, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA DEMOSTRACION A LA JEFE Y MEDICO DE TURNO EN EL TRIAGE, SE DEJA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDIIONES.
2191 | MONITOR PHILIPS | monitor de signos vitales fetal con atasco de impresión | 2022-11-28 10:07:58 | 2024-06-14 14:37:45 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se interviene y se atiende llamado con reporte ticket #2173
2190 | interfaz de linea alterial, con sitio de contacto en mal estado(partido) por entro no censa y no sw refleja en el monitor | NTERFAZ DE LINEA ALTERIAL, CON SITIO DE CONTACTO EN MAL ESTADO(PARTIDO) POR ENTRO NO CENSA Y NO SW REFLEJA EN EL MONITOR | 2022-11-28 08:09:50 | 2023-01-10 17:28:33 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2189 | BOMBA DE NUTRICIÓN CUBICULO 6 | BOMBA DE NUTRICIÓN UBICADA EN CUBICULO # 6 ... SE INICIA A PASAR LA NUTRICIÓN Y PRESENTA MENSAJE FALLANDO... QUEDA PAUSADA | 2022-11-26 12:38:00 | 2023-01-13 16:38:04 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co | [5 empty] | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
2188 | BOMBA DE NUTRICIÓN CUBICULO 7 | BOMBA DE NUTRICIÓN UBICADA EN CUBICULO # 7... SE ENCIENDE Y PRESENTA MENSAJE "FALLANDO" | 2022-11-26 12:34:33 | 2023-01-13 16:37:53 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
2187 | NO MIDE SATURACIÓN | EL EQUIPO NO SENSA SATURACIÓN EN EL PACIENTE | 2022-11-25 14:18:16 | 2022-11-25 14:30:53 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de saturación del equipo y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo queda funcionando correctamente en el servicio.
2186 | CABLE DE ECG DAÑADO | EL ELECTRODO DE CONTACTO SE QUEDO EN EL PARCHE DE LOS ELECTRODOS DEL PACIENTE | 2022-11-25 10:20:24 | 2023-01-10 15:44:46 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Efectivamente el contacto del electrodo se quedo en el parche del paciente, por lo cual se reemplaza el cable ECG
2185 | monitor gold way | monitor de signos vitales gold way sin saturado | 2022-11-25 09:29:40 | 2022-11-25 10:23:23 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA FALTA DEL SENSOR DE SPO2 Y SIN BATERIAS, SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS NUEVOS SACADOS DE ALMACEN, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2184 | falla de bateria | La maquina de anestesia no pasa la prueba de la batería | 2022-11-25 08:27:20 | 2023-03-13 11:13:26 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico |  | Se lleva a cabo acción de campo para cambio de batería, equipo queda completamente funcional
2183 | placa ellmaN | NO FUNCIONA, DESPRENDIMIENTO DE LA PLACA DEL ELLMAN CON EL CABLE | 2022-11-24 16:42:29 | 2022-11-24 16:49:33 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA PLACA, SE COMPRUEBA CABLE DE LA PLACA SUELTO, SE SUELDA CABLE EN LA PLACA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2182 | pera tensiometro manual | pera de tensiometro manual no insufla | 2022-11-24 16:38:57 | 2022-11-24 16:45:26 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | TENSIOMETRO MANUAL | 862422 | SPHYMOMANOMETER |  | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO MEDICO, SE COMPRUEBA EN MAL ESTADO PERA DEL TENSIOMETRO, SE REALIZA CAMBIO DE PERA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2181 | DAÑO EN BRAZALETE- CUBICULO 7 | BRAZALETE NO TOMA PRESIÓN Y CABLE DE TEMPERATURA DAÑADO EN CUBICULO 7- SALA UCIN | 2022-11-24 10:16:09 | 2022-11-25 07:40:02 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4934 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REVISA BRAZALETE, BRAZALETE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE REVISA ACOPLE DE CONEXION DE MANGUERA NIBP CON MANGUERA, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE REVISA CABLE DE TEMPERATURA Y SE EVIDENCIA DETERIORO EN EL CABLE. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE Y CABLE DE TEMPERATURA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEITO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2180 | TENSIOMETRO CON PERA RIGIDA | TENSIOMETRO DE PEDESTAL ES DIFICIL DE INFLAR PORQUE LA PERA SE ENCUENTRA MUY RIGIDA | 2022-11-23 17:10:07 | 2022-11-25 07:43:06 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO1867 | WELCHALLYN | 297 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO. SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA PERA DEL TENSIOMETRO, SE REALIZA CAMBIO DE PERA, SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO SOSTIENE LAS PRESIONES E INSUFLA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2179 | TENSIOMETRO NO INFLA | TENSIOMETRO DE PEDESTAL NO INFLA PORQUE LA PERA SE ENCUENTRA DAÑADA | 2022-11-23 17:08:37 | 2022-11-25 07:45:48 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | EMCO1868 | WELCHALLYN | 297 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO. SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA PERA DEL TENSIOMETRO, SE REALIZA CAMBIO DE PERA, SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO. EQUIPO SOSTIENE LAS PRESIONES E INSUFLA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2178 | MECANISMO INTERNO RODADO | AL PEDALEAR TIENE RODADO EL MECANISMO INTERNO, TIENE UN SONIDO Y NO TIENE RESISTENCIA | 2022-11-23 11:37:44 | 2022-12-22 10:48:09 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA ARREGLO DE SOPORTE DE EJE DE TENSOR DE CADENA. SE AJUSTA TENSIÓN DE CADENAS DEL SISTEMA DE TRASMISIÓN. SE LUBRICA SISTEMA. SE PEGAN BUJES EN PEDALERA PARA EVITAR SONIDOS Y GOLPETEO DE LAS MISMAS. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
2177 | electrocardiograma | Electrocardiograma no funciona, se queda bloqueado. | 2022-11-23 07:32:47 | 2022-11-23 07:37:26 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección del equipo y se evidencia que funciona correctamente. Falso llamado
2176 | PESA DESCALIBRADA | LA PESA MUESTRA LO EN LA PANTALLA | 2022-11-22 14:36:09 | 2022-11-22 14:39:48 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de batería. Se calibra con masas patrón. Equipo queda funcional en el servicio.
2175 | MANTENIMIENTO LARINGOSCOPIO | EL LARINGOSCOPIO, CUANDO SE PONE UNA VALVA, LA LUZ VUELVE INTERMITENTE | 2022-11-22 14:34:44 | 2022-11-22 14:44:09 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com | [5 empty] | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza de contacto de bombillo y se ajusta correctamente al socket. El equipo queda funcional en el servicio.
2174 | VERIFICAR MONITOR DE SIGNOS VITALES | TENSIOMETRO ARROJA VALORES IRREGULARES | 2022-11-22 11:26:02 | 2022-11-23 07:28:38 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMÓGRAFO 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo. se comprueba buen funcionamiento, se revisa accesorios, se encuentra en buen estado, se deja en el servicio en optimas condiciones
2173 | arreglo de impresora no sube el papel | cuando se realiza la monitoria el papel no registra ni movimientos ni registra el trazado | 2022-11-22 09:19:36 | 2022-11-25 07:41:36 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO. SE DESARMA EL EQUIPO. SE EVIDENCIA QUE LA CINTA DE IMPRESION SE ENCUNETRA EN MAL ESTADO, CON RESTOS DE CARBON, SE REALIZA LIMPIEZA DE CINTA IMPRESORA, SE ARMA EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2172 | FONENDOSCOPIO CON CAMPANA DE PINAR ROTA | EL FONENDOSCOPIO PRESENTA DAÑO EN LA CAMPANA DE PINAR, ESTÁ ROTA LA PROTECCIÓN | 2022-11-22 07:14:18 | 2022-11-22 14:06:00 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa dispositivo, se evidencia daño en la campana pinar, se desarma el dispositivo se realiza remplazo de la membrana, se arma. se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente. Se deja en el servicio en óptimas condiciones.
2171 | daño en brazalete | El tensiómetro tiene dañado el brazalete, el velcro está despegado | 2022-11-22 07:12:10 | 2022-11-22 14:02:32 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa tensiómetro, se evidencia velcro desgastado, se realiza remplazo de velcro, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente. Se deja en el servicio en óptimas condiciones.
2170 | Manómetro descalibrado | El tensiómetro tiene el manometro descalibrado, lo que impidie su uso | 2022-11-22 07:09:41 | 2023-01-13 09:27:14 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO MANUAL |  | WELCHALLYN | CE0297 | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo, se realiza ajuste de manometro, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente
2169 | FALLAS EN LA lAMAPARA DE HENDIDURA | Por favor revisar la lampara debido a que no está iluminando adecuadamente. Gracias. | 2022-11-21 16:25:25 | 2022-11-22 10:45:07 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, se evidencia suelto el bombillo y su sujetador, se realiza ajuste de estos, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente. se deja en el servicio en óptimas condiciones
2168 | BOMBA DE INFUSIÓN | Bomba presenta daño en el puerto, por atasco en el regulador de equipo de bomba | 2022-11-21 10:19:25 | 2023-01-13 16:13:49 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-102 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
2167 | UCI CARDIOVASCULAR (NUEVA). CUBICULO #1 REPORTA ANGIE | EL MONITOR TIENE UNOS CABLES SAFADOS Y EL BRAZALETE NO INSUFLA, nota , es la uci nueva | 2022-11-21 09:20:07 | 2022-11-24 13:42:52 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2166 | BOMBA DE INFUSIÓN | Bomba presenta daño en el puerto, por atasco en el regulador de equipo de bomba | 2022-11-21 08:05:50 | 2023-01-13 16:12:51 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-112 | BAXTER | EVO IQ | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
2165 | LAMPARA CIELITICA | bombillo de la lampara fundido, no enciende | 2022-11-21 07:57:46 | 2022-11-21 08:05:03 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6054 | EASTERN | NR | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa la lampara cielitica y se confirma que uno de los bombillos no funciona correctamente, se revisa y el equipo requiere cambio de bombillo, se realza el remplazo, se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en óptimas condiciones
2164 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor presetan fallas en el saturador, solicitamos reparación | 2022-11-18 15:49:11 | 2022-11-18 16:01:30 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona saturador y se evidencia que tiene los pines partidos. Serealiza cambio de saturador y se realizan pruebas. Equipo funciona correctamente. Queda en servicio para su uso.
2163 | ELECTROCARDIOGRAFO | NO FUNCIONA ELECTROCARDIOGRAFO, NO IMPRIME RESULTADOS | 2022-11-18 15:40:44 | 2022-11-18 15:43:09 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | FALSO LLAMADO, SE ATIENDE LLAMADO DE ELECTROCARDIOGRAFO CON MAL FUNCIONAMIENTO, SE REVISA EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE RECOMIENDA CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAS
2162 | EL MONITOR NO TIENE BRAZALETE | El monitor no cuenta con brazalete cub 6 | 2022-11-18 09:02:36 | 2022-11-24 13:44:36 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2161 | cable ecg dañado y saturador dañado | El monitor no cuenta con cable ECG y Cable de saturación Cub 7, | 2022-11-18 09:00:15 | 2022-11-24 13:45:44 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2160 | balanza corporal dañada | MARCA PESAJE DE 30 Kg SIN COLOCARLE PESO | 2022-11-18 08:14:46 | 2022-11-18 11:25:49 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA VERIFICACION DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA TOMA DE PESO, DESARMA EL EQUIPO, SE REVISA EQUIPO INTERNAMENTE, SE ENCUENTRA SISTEMA MECANICO PEGADO, SE LUBRICA Y SE LIMPIA SUS PARTE, SE ARMA EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRON, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2159 | monitor de sigos vitales | Botón de encendido no funciona, monitor no enciende - | 2022-11-18 07:19:19 | 2022-11-18 07:33:44 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3624 | NIHON KOHDEN | vismo | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se recibe el equipo con evidente daño con el botón de encendido, se confirma que el boton no responde correctamente, se destapa el equipo y se comprueba que el boton queda suelto debido al deterioro de la carcasa de la pantalla, se arregla la tuerca donde se posiciona los tornillos, se realizan ´pruebas y el equipo funciona correctamente (Debido a la urgencia del servicio, se realiza un arreglo convencional, se sugiere un arreglo más firme con mayor tiempo)
2158 | MONITOR NO ENCIENDE | Monitor de Signos Vitales no enciende y esta conectado UCIN B, cub14 | 2022-11-17 14:34:11 | 2022-11-24 13:46:51 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4930 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2157 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor presenta fallas en el brazalete y el saturador | 2022-11-17 09:56:16 | 2022-11-17 15:01:23 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA MONITOR. SE EVIDENCIA BUEN FUNCIONAMIENTO Y EN OPTIMAS CONDICIONES, SE DEJA EN EL SERVICIO.
2156 | Falla en el estimulador del electromiografo | EL ESTIMULADOR DEL ELECTROMIOGRAFO PRESENTA INTERFERENCIA EN SU FUNCIONAMIENTO | 2022-11-16 16:33:53 | 2022-11-21 07:53:47 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa equipo. Equipo funciona correctamente, se realizan pruebas con el médico a cargo, se dejan en el servicio en óptimas condiciones
2155 | cable de linea invasiva, no sensa , monitor ubicadi en elcubiculo 2 | CABLE DE LINEA INVASIVA, NO SENSA , MONITOR UBICADI EN ELCUBICULO 2 | 2022-11-16 13:29:10 | 2022-11-24 13:47:59 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2154 | sensor de temperatura , cable pelado, no sensa | sensor de temperatura cable pelado, pulsioximetro mas exxtension no sensa , no da curva | 2022-11-16 13:23:32 | 2023-01-13 15:28:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4820 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se recibe cable de temperatura en mal estado, se da a cambio una extensión de SPO2
2153 | fallas en el EQUIPO | Por favor revisar el equipo de biometría debido a que al momento de realizar el examen se pega la información. Gracias | 2022-11-16 09:33:34 | 2022-11-18 11:31:11 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | EQUIPO DE BIOMETRIA | EMCO1793 | ALCON | OCUSCAN RXP | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA VERIFICACION DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA LENTITUD DEL EQUIPO, SE REVISA MEMORIA DEL EQUIPO, SE COMPUEBA QUE ESTA LLENO DE DATOS DESDE AÑO 2016, SE REALIZA BORRADO DE DATOS ANTIGUS, SE COMPRUEBA FUNCIONAMEITO DEL EQUIPO Y SE EVIDENCIA MEJORIA EN LA RAPIDEZ DEL FUNCIONAMIENTO DE SU PROCESAMIENTO, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2152 | NO INSUFLA NIBP | EMPAQUE DE BRAZALETE FILTRANDO AIRE | 2022-11-15 11:20:51 | 2022-11-15 11:28:05 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de acople hembra de mangüera NIBP por fuga.
2151 | Monitor de signos vitales EDAN | mONIOTOR DE SIGNOS VITALES, NO TOMA LA FRECUENCIA CARDIACA | 2022-11-15 10:11:54 | 2022-11-16 17:21:34 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5536 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | FALSO LLAMADO, SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES
2150 | desfibrilador no conecta las palas | El desfibrilador no le conectan las palas en el conector | 2022-11-15 08:52:16 | 2022-11-18 09:02:16 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4231 | MINDRAY | Beneheart D3 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico | Se realiza inspección del equipo evidenciando um pin partido dentro del conector del desfibrilador a las palas. No es posible realizar pruebas de funcionamiento ya que no se pueden conectar las palas. | Se interviene conector hembra del desfibrilaodr a las palas y se retira pin insertado. Se recomienda cambiar el conector. El equipo es funcional.
2149 | INTERFERENCIA ELECTROMIOGRAFO | Al iniciar los estudios, se observan interferencias en el trazado electromiografico | 2022-11-15 07:54:04 | 2022-11-15 16:18:08 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo. El servicio informan que el equipo se encuentra funcionando correctamente.
2148 | MONITOR UCIN | NONITOR NO TOMA PRESIÓN Y TIENE EL PUERTO SUELTO. | 2022-11-11 15:04:58 | 2022-11-24 14:46:18 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2147 | Cable ECG dañado | EL cable ECG presenta deterioro y no esta censando bien la frecuencia cardíaca. | 2022-11-11 08:38:49 | 2022-11-15 09:05:20 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable de ECG, ya que el que tiene el equipo presenta deterioro por lo cual hace interferencia y no arroja un dato confiable.
2146 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes.... | 2022-11-11 08:10:48 |  | Asignado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico
2145 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes.... | 2022-11-11 08:09:49 |  | Asignado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico
2144 | BRAZALETE DE PRESION NO SENSA, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADIO | BRAZALETE DE PRESION NO SENSA, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO | 2022-11-10 10:09:40 | 2022-11-24 14:49:02 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4816 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2143 | BRAZALETE DE PRESION NO SENSA, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO | BRAZALETE DE PRESION NO SENSA, SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO | 2022-11-10 10:01:48 | 2022-11-24 14:50:34 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2142 | BRAZALETE DE PRESION NO SENSA | BRAZALETE DE PRESION NO SENSA | 2022-11-10 09:31:44 | 2022-11-25 07:16:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
2141 | MONITOR EDAN | saturado de monitor en mal estado y descalibrado | 2022-11-09 16:42:50 | 2022-11-10 10:20:44 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5535 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, equipo fue reportado con codigo erróneo, monitor fallando es el identificado como EMCO5533, se revisa equipo se revisa saturador, se evidencia de daño de pines, se realiza cambio de saturador SPO2, se realiza instalación en el monitor de signos vitales, identificado como EMCO 5533. se realizan pruebas de funcionamiento, se le realiza demostración a la jefe de turno , equipo funciona correctamente, se deja en el servicio
2140 | monitor de sigos vitales | Monitor no cuenta con sensor SPO2 | 2022-11-09 14:53:56 | 2022-11-09 15:03:51 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 0017 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SATURACION Y ACOPLE NIBP PARA MANGUERA Y BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIOP FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2139 | monitor de sigos vitales | Monitor no cuenta con sensor SPO2 | 2022-11-09 14:52:28 | 2022-11-09 15:02:00 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 0018 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SATURACION Y ACOPLE NIBP PARA MANGUERA Y BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIOP FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2138 | monitor de sigos vitales | Monitor no cuenta con brazalete y saturador spo2 | 2022-11-09 13:47:04 | 2022-11-09 15:00:36 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 0012 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SATURACION Y ACOPLE NIBP PARA MANGUERA Y BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIOP FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2137 | monitor de sigos vitales | Monitor no cuenta con brazalete y saturador spo2 | 2022-11-09 13:43:50 | 2022-11-09 14:58:51 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 0015 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SATURACION Y ACOPLE NIBP PARA MANGUERA Y BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO EQUIOP FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2136 | SATURADOR - CUBICULO 3 | SATURADOR NO SENSA- CUBICULO 3- UCIN A | 2022-11-08 17:09:31 | 2023-01-13 16:30:15 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4285 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA DAÑO EN SATURADOR. SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL.
2135 | MESA DE CALOR FETAL | MESA DE CALOR FETAL QUE NO CALIENTA | 2022-11-08 16:28:20 | 2024-12-10 08:47:46 | Cerrado |  |  |  |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se encuentra activo en el servicio de partos luego de realizar mantenimiento correctivo de resistencia con orden de trabajo 5753
2134 | MESA DE CALOR FETAL | MESA DE CALOR FETAL QUE NO CALIENTA | 2022-11-08 16:26:29 | 2024-09-19 15:09:20 | Cerrado |  |  |  |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 31/07/2024
2133 | DAÑO EN EL SATURADOR DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES | El saturador del monitor de signos vitales presenta falla por la cual no tiene lectura de la saturación de oxígeno. | 2022-11-08 14:06:29 | 2022-11-09 11:32:48 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SE REVISA SATURADOR, ACCESORIO SE ENCUENTRA DAÑADO, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SATURACION , SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2132 | BLOQUEO DE GUIA DE CANAL DE BOMBA DE INFUSION | Se ingresa de manera incorrecta el equipo de bomba de infusion en la guia del canal, por ende se bloquea y no permite retirarlo | 2022-11-08 13:59:35 | 2023-01-13 16:11:40 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | QUIMIOTERAPIA-31 | BAXTER | EVO IQ | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
2131 | bomba de infucion baxtrer | carcasa de bomba de infusión en mal estado | 2022-11-08 09:28:02 | 2023-01-13 16:11:06 | Cerrado | [8 empty] | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
2130 | BOMBA DAÑADA | BOMBA SE ENCUENTRA PARTIDA EN SU LATERAL | 2022-11-05 11:42:14 | 2023-01-13 16:10:33 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5908 | BAXTER | EVO IQ | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
2129 | FALLO CALIBRACIÓN SENSOR O2 | CALIBRACIÓN FALLIDA DEL SENSOR DE OXÍGENO. NO PASAN PRUEBAS. | 2022-11-04 17:01:25 | 2022-11-04 17:09:52 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4159 | Neumovent | Advance | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan pruebas de funcionamiento iniciales del equipo y no reportan fallo en el sensor O2 y funciona correctamente sin me sale de error. Falso llamado
2128 | FALLA EN SATURADOR | FAVOR REVISAR SATURADOR DE EMCO4050 | 2022-11-04 15:42:44 | 2022-11-04 15:48:27 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza soldadura de cable en sensor y se realizan pruebas de funcionamiento. Accesorio funcional.
2127 | iNTENSIFICADOR DE IMAGEN FUERA DE SERVICIO | Se reciben múltiples alertas por parte del técnico, debido a que el equipo de rayos x marca SIEMENS (EMCO5244) presenta apagones constantes durante los procedimientos. | 2022-11-04 09:24:08 | 2023-03-14 16:51:23 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5244 | SIEMENS | CIOS SELECT | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de fuente de poder de torre CPU
2126 | Apagones constantes | Se reporta que el equipo presenta apagones constantes por lo que queda fuera de servicio. | 2022-11-04 08:53:05 | 2023-03-14 16:50:33 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5244 | SIEMENS | CIOS SELECT | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de fuente de poder de torre CPU
2125 | Daño balanza corporal | La balanza corporal no marca el peso cuando se utiliza | 2022-11-04 08:02:10 | 2023-01-13 09:31:02 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo, se destapa la bascula, se limpia y se engrasa los soportes, se arma el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento y y el equipo trabaja correctamente.
2124 | MENSAJE DE ERROR LLLL | Carla Dorado de cardiología no invasiva reporta que el 3 de noviembre. al usar el equipo aparece el mensaje de error LLLL, lo que impide la toma de presión. | 2022-11-04 07:51:24 | 2022-11-04 15:39:25 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | EMCO5630 | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT VI | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza de componentes electrónicos y de sistema neumático con limpiador electrónico. Se realizan pruebas de funcionamiento y las supera satisfactoriamente.
2123 | LAMPARA CIELITICA | LAMPARA CIELITICA NO ENCIENDE, NO FUNCIONA | 2022-11-03 15:42:55 | 2022-11-03 17:15:09 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REVISA BOMBILLO, SE EVIDENCIA QUE EL BOMBILO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE PROCEDE EN RETIRAR EL BOMBILLO, QUEDA EN ESPERA DE ORDEN DE COMPRA DE BOMBILLO | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE COMPRUEBA MAL FUNCIONAMIENTO DEL BOMBILLO, SE REVISA BOMBILLO, SE EVIDENCIA BOMBILLO FUNDIDO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO, SE REALIZA INSTALACIÓN DEL BOMBILLO, SE EVIDENCIA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2122 | reporte sobre bomba de insusion baxter dañada | LA BOMBA PRESENTA GOLPE EN LA PARTE LATERAL, LO QUE OCASIONA DAÑO EN LA PANTALLA, SE ENCUENTRA SIN FUNCIONAMIENTO, YA QUE UN PACIENTE PROGRAMADO PARA RECIIR SU TRATAMIENTO SE PARO Y TUMBO EL ATRIL CON LA BOMBA, PACIENTE QUE EN MULTIPLES OCASIONES SE LE ADVIRTIO QUE ESTUVIERA EN SU SITIO DE TRATAMIENTO, AUN ASI HIZO CASO OMISO. | 2022-11-03 10:35:53 | 2023-01-13 16:09:25 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | QUIMIOTERAPIA-9 | BAXTER | EVO IQ | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU MANTENIMIENTO RESPECTIVO.
2121 | DAÑO EN SATURADOR | EL SATURADOR NO ESTÁ FUNCIONANDO BIEN | 2022-11-03 09:03:05 | 2022-11-03 10:06:26 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT-7000C | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza enderezamiento de los pines del saturadoe.
2120 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | realizan analisis del Monitor de signos vitales y solicitan el cambio del mismo para ser revisado por el taller de Biomedicos. | 2022-11-02 14:28:28 | 2022-11-03 07:35:14 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa monitor, se comprueba brazalete con falla, se realiza cambio de brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones
2119 | INCUBADORA DE TRANSPORTE SIN PUERTA | INCUBADORA EN REPARACION QUE LE COLOCAN UN PLASTICO PORQUE NO TIENE LA PUERTA | 2022-11-02 12:30:41 | 2025-03-10 08:59:20 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se encuentra pendiente por dar de baja
2118 | FALLA EN LA TOMA DE SIGNS VITALES | MONITOR DEL PROGRAMA CANGURO AMBULATORIO , QUE PRESENTA FALLAS EN LA TOMA DE PRESION ARTERIAL Y LOA SATURACION | 2022-11-02 12:27:44 | 2022-11-03 15:40:26 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3915 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE CONFIRMA MAL FUNCIONAMIENTO POR CONFIGURACION DEL EQUIPO, SE CONFIGURA CORRECTAMENTE, SE COLOCA EN MODO NEONATAL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2117 | SENSORDE SATURACION DAÑADO | MONITOR QUE SE LE DAÑA EL SENSOR DE SATURACION | 2022-11-02 12:22:15 | 2024-09-19 15:05:09 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo, el equipo actualmente tiene todos los accesorios
2116 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PRESENTA VAIRAS FALLAS EN PULSOXIMETRO Y BRAZALETE | 2022-11-01 11:21:37 | 2022-11-01 14:56:58 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS E FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REALIZA DEMOSTRACION A LA JEFE DE TURNO. SE RECOMIENDA CAPACITACION AL PERSONAL ASISTENCIAL , SOBRE EL SUO DE LOS SENSORES SPO2
2115 | electrocardiografo | No esta funcionando debido a que no toma o muestra datos | 2022-11-01 09:22:06 | 2022-11-09 16:24:22 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALIZA INSPECCIÓN, SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO IDENTIFICANDO FALLA EN SU FUNCIONAMIENTO. DEBIDO A QUE EL EQUIPO YA SALIÓ DEL MERCADO Y NO CUENTA CON SOPORTE, NI REPUESTOS POR OBSOLESCENCIA, SE RECOMIENDA DAR DE BAJA. SE REALIZA CAMBIO DE EQUIPO EN EL SERVICIO, SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2114 | uci neuro saturador sañado | la paciente lo partió en la mitad | 2022-11-01 08:38:41 | 2022-11-02 14:14:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SATURADOR SPO2, SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR SE ENCUENTRA DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2113 | saturador cubiculo 1 | SATURADOR DE CUBICULO 1 NO CENSA | 2022-11-01 07:44:08 | 2022-11-02 14:09:34 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA SATURADOR SPO2, SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR SE ENCUENTRA DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2112 | Gafas de electromiografo dañada | LAS GAFAS QUE SE UTILIZAN PARA LA REALIZACION DE POTENCIALES EVOCADOS A LOS PACIENTES SE ENCUENTRAN DEFECTUOSAS Y NO PERMITEN UN ADECUADO AJUSTE A LA CARA DEL PACIENTE | 2022-10-31 14:36:49 | 2022-11-09 16:12:35 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SOBRE GAFAS DEFECTUOSAS, SE COMPRUEBA GAFAS QUEBRADAS, SE REALIZA AJUSTE DE GAFAS Y SE RECONTRUYE PIEZAS, SE DEJA SECANDO UNOS DIAS, SE VERIFICA SU ESTADO FISICO. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2111 | Arreglo centrìfuga refrigerada | Durante el trabajo del fin de semana venía operando normalmente, después de una caída del voltaje solo prendió pero no iniciaba el ciclo de centrifugación. | 2022-10-31 06:33:52 | 2022-11-18 09:41:43 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL EQUIPO, SE REVISA CENTRIFUGA, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL SITEMA ELECTRICO DE CONTROL DE MOTOR POR CORTOCIRCUITO, SE REALIZA CAMBIO DE PARTES (PUENTE RECTIFICAR, TRIAC Y FUSIBLE ), SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2110 | MONITOR EMCO 4927 CUB 12 b | MONITOR NO SENSA PRESION ARTERIAL "SE ESCUCHA QUE INSUFLA PERO NO LO HACE" | 2022-10-30 11:48:48 | 2022-11-02 08:12:07 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega brazalete con acople.
2109 | EL EQUIPO NO TOMA NIBP | EL EQUIPO NO TOMA LA MEDICION DE NIBP, INFLA PERO NO LOGRA TOMAR MEDIDA NIBP | 2022-10-28 11:43:35 | 2022-10-28 13:51:33 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5518 | BIOLIGHT | Q5 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE EL LLAMADO, SE REVISA EL ESTADO DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE FALTA ACOPLE Y BRAZALETE, SE CONSIGUE ACOPLE Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO NO TOMA LA MEDIDA DE NIBP, SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS CON UN BRAALETE EN MEJOR ESTADO Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE ETREGA DE BRAZALETE, SE HACEN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
2108 | saturador del equipo no funciona | monitor no sensa saturación de oxigeno, se solicita revisión | 2022-10-28 09:46:24 | 2022-11-01 07:35:56 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se encuentra en el taller biomédico, ya que el servicio cuenta con 3 monitores m8000 funcionales, con todos los accesorios nuevos, baterías y en buen estado
2107 | SATURADOR NOP SENSA | SATURADOR DE CUBICULO 3 - UCIN A- NO SENSA | 2022-10-28 08:05:06 | 2023-01-13 16:29:07 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4285 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA DAÑO EN SATURADOR. SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL.
2106 | MONITOR SIN ACCESORIO | MONITOR NO CUENTA CON NINGÚN ACCESORIO | 2022-10-27 15:01:31 | 2022-10-27 15:15:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4305 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE DOS BATERÍAS Y SATURADOR SPO2 (INTERFAZ Y SENSOR), SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (PROSIM 8), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
2105 | MONITOR SIN ecg | MONITOR NO CUENTA CON CABLE ECG Y SIN BATERIAS | 2022-10-27 14:59:25 | 2022-10-27 15:17:05 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4306 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE DOS BATERÍAS Y UN CABLE DE ECG, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN (PROSIM 8), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
2104 | MONITOR NO CUENTA CON ACCESORIOS | MONITOR NO CUENTA CON NINGÚN ACCESORIO | 2022-10-27 14:55:47 | 2022-10-27 15:19:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4308 | BIOLIGHT | M8000A | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE DOS BATERÍAS, SATURADOR SPO2 (INTERFAZ Y SENSOR), CABLE ECG Y MANGUERA CON SU BRAZALETE SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN (PROSIM 8), EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
2103 | equipo con cable de pulsioximetria dañado | equipo con cable de pulsioximetria que no funciona | 2022-10-27 14:52:10 | 2022-11-01 13:33:39 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR CON SALIDA DE ALMACÉN Y SE INSTALA EN EL SERVICIO
2102 | equipo sin accesorios para moitoria | equipo en desuso por falta de accesorios y cable de poder | 2022-10-27 14:50:08 | 2022-11-02 15:32:35 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO DADO DE BAJA
2101 | daño de equipo por desprendimiento y perdida de botones | daño del equipo por desprendimiento y perdida de botones de comando y no tiene pulsioximetria | 2022-10-27 14:48:24 | 2022-10-31 11:37:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA DETERIORO POR LA CARCASA, MAL ESTADO Y AUSENCIA DE LOS BOTONES DEL PANEL DE CONTROL, SE HACE CAMBIO DE CARCASA FRONTAL Y SE REPONEN LOS BOTONES DEL PANEL DE CONTROL, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE IMPLEMENTACION DE CABLE SPO2, EL CUAL RESPONDE CORRECTAMENTE EN LAS PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, SE COMPRUEBA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES Y FUNCIONAN CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVOEN EL AREA DELSERVICIO.
2100 | daño de equipo por desprendimiento y perdida de botones | daño del equipo por desprendimiento y perdida de botones de comando y no tiene pulsioximetria | 2022-10-27 14:47:35 | 2022-10-31 11:38:59 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE RECIBE EL EQUIPO CON EVIDENTE DETERIORO DE LA CARCASA Y DE LOS BOTONES DEL PANEL DE CONTROL, SE RETIRA LA CARCASA JUNTO CON OS BOTONES, SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO DEL PANEl DE CONTROL Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE CAMBIO DE LOS BOTONES Y DE LA CARCASA FRONTAL, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECAMENTE, REQUIERE INSTALACION DE SENSOR SPO2 TIPO NELLCOR
2099 | MONITOR NO SENSA SPO2 | EL SATURADOR NO FUNCIONA NO COGE SEÑAL | 2022-10-27 14:02:00 | 2022-10-27 14:20:24 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE AL LLAMADO, SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO DEL SATURADOR, SE EVIDENCIA QUE NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DESTAPA EL SATURADOR Y SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE REMPLAZA EL SATURADOR, SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2098 | MONITOR NO SENSA SPO2 | EL SATURADOR NO ESTA MARCANDO CORRECTAMENTE | 2022-10-27 14:00:44 | 2022-10-27 14:16:01 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SE PERCATA QUE ES POR LA ILUMINACIÓN DEL LUGAR Y LA FALTA DE SUJECIÓN DEL SENSOR EN EL DEDO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HACE COMPROBACIÓN CON LA JEFE DE TURNO
2097 | MONITOR NO SENSA PRESION | DAÑO DE LA EXTENSIÓN DEL BRAZALETE DEL EQUIPO DEL MONITOR | 2022-10-27 13:58:21 | 2022-10-27 14:11:22 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE COMPRUEBA DAÑO EN LA MANGUERA, SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA NIBP, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2096 | SE QUEMO LA LAMPARA DEL CONSULTORIO No.8 | LA LAMPARA DEL CONSULTORIO NO.8 SE QUEMO Y NO PRENDE | 2022-10-27 09:06:57 |  | Abierto |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
2095 | CABLE DE EKG EN MAL ESTADO, CON PELADURAS EN EL CABLE | CABLE DE EKG EN MAL ESTADO, DAÑADO POR PELADURAS | 2022-10-26 15:44:03 | 2022-11-25 07:30:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección del equipo y se cambia el cable ECG por deterioro natural debido al uso.
2094 | EKG ucin a | EKG no esta imprimiendo ni generando datos | 2022-10-26 09:47:38 | 2022-10-26 14:09:14 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE EL LLAMADO, SE REALIZA INSPECCION VISUAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, EL EQUIPO FISICAMENTE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO TRABAJA E IMPRIME CORRECTAMENTE, SE CONFIRMA QUE EL PANEL DE CONTROL NO TRABAJA CORRECTAMENTE, SE REVISA EL PANEL DE CONTROL, SE HACE LIMPIEZA DE LOS CONTACTOS, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NUEVAMENTE Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
2093 | monitor no toma presion | El monitor no toma presión no invasiva, no se sabe si es la manguera, brazalete o el equipo, por favor revisar, cubiculo 7 de UCI Neuro | 2022-10-25 13:45:28 | 2022-10-26 07:21:11 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, LA JEFE INFORMA QUE SE UTILIZO EL ACCESORIO DE NIBP DEL MONITOR DE TRANSPORTE AL MONITOR DEL CUBÍCULO 7, POR ENDE SE REVISA EL EQUIPO DE TRANSPORTE, SE REVISA BRAZALETE Y SE EVIDENCIA QUE TIENE FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2092 | MONITOR NO SENSA PRESION | EL BRAZALETE NO ESTA AGARRANDO BIEN, NO ESTA LEYENDO BIEN | 2022-10-24 16:38:32 | 2022-10-24 16:43:04 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA BRAZALETE SUELTO EN EL VELCRO, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2091 | ELECTROCARDIOGRAFO | Solicitamos revisar el equipo ya que al momento de utilizar no enciende. medicina interna 3 piso | 2022-10-24 14:23:07 | 2023-01-11 07:51:04 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE VERIFICA ESTADO DEL EQUIPO, ENCONTRANDO QUE ESTE NO RECIBÍA CARGA POR PARTE DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE. SE REALIZA CAMBIO DE ADAPTADOR Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO CARGA BATERÍA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL SERVICIO EN CORRECTO ESTADO Y CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES.
2090 | ARREGLO DE EQUIPO DE RADIO FRECUENCIA | al pre4nder ewquipo marca error | 2022-10-24 10:36:02 | 2023-01-11 16:25:12 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia mala conexión y contacto de electrodos de retorno. se limpia conexión y se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son superadas satisfactoriamente. Equipo funciona en el servicio
2089 | ARREGLO DE BASCULA DIGITAL | NO PRENDRE Y AL INTENTAR COLOCARQUE EL CARGADOR NO EMPATA | 2022-10-24 09:48:02 | 2023-01-11 16:27:29 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4015 | HEALTH O METER | 500KL | ONCOLOGIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia baterías descargadas. se informa al servicio que deben de solicitar las baterías (3 pares) almacén
2088 | MONITOR DA PRESIONES ALTAS | BRAZALETE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, NO SENSA | 2022-10-24 08:04:44 | 2022-10-24 08:12:00 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4563 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA BRAZALETE , SE PRESENCIA BRAZALETE CON FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO PATRON( PROSIM 8), EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2087 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | La maquina de anestesia (MEDEC) presenta valores demasiado altos o bajos para el volumen Tins y Tesp, en comparación con los valores de volumen establecidos por el profesional encargado (Anestesiólogo), estas variaciones permanecen constantes durante todo el procedimiento dificultando así la tarea. | 2022-10-22 11:30:46 |  | Asignado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA |  | MEDEC | CAELUS 120330M5 | QUIROFANO CENTRAL | QUIROFANO CENTRAL - CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | MEQ | Mantenimiento biomedico
2086 | FUGA DE AIRE | MONITOR BLT Q5 EMCO 4815 PRESENTA FUGA DE AIRE EN EL BRAZALETE... UCIN B- CUBICULO 12 B | 2022-10-21 15:02:15 | 2022-10-21 15:33:09 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4815 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBÍCULO 12B | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO. SE REVISA CABLE NIBP, SE EVIDENCIA ENSANCHAMIENTO DE LA MANGUERA, SE REALIZA RECORTE DE MANGUERA EN EL ÁREA DE CONEXIÓN AL BRAZALETE, SE UNEN NUEVAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2085 | tensiómetro Banco de sangre | Fallas en la toma de la tensión arterial. Brazalete con manómetro descalibrado | 2022-10-21 10:45:31 | 2022-10-24 16:35:58 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA TENSIOMETRO, BRAZALETE SE ENCENTRA EN BUEN ESTADO, SE RESISA MANÓMETRO Y SE PRESENCIA AGUJA SUELTA, SE DESTAPA MANÓMETRO, SE REALIZA AJUSTE DE AGUJA, SE ARMA MANÓMETRO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2084 | MONITOR NO SENSA SPO2 | REPOSICION DE PULSIOSIMETRO NO FUNCIONA | 2022-10-21 09:21:13 | 2022-10-21 09:31:40 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5305 | MINDRAY | IMEC-12 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR SPO2, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2083 | MONITOR NO SENSA SPO2 | REPOSICION DE PULSIOSIMETRO NO FUNCIONA | 2022-10-21 09:20:01 | 2022-10-21 09:28:53 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4763 | MINDRAY | IMEC-12 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR SPO2, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2082 | baño de flotacion | BAÑO DE FLOTACIÓN NO CALIENTA, FAVOR REVISAR | 2022-10-21 08:12:38 | 2022-10-21 08:34:06 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BAÑO FLOTACION | EMCO1306 | MACROSEARCH | NR | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ES TRAIDO SIN EL CABLE DE ENERGÍA NO LLEGA CON ESTE. ADICIONALMENTE, SE PERCIBE QUE EL CONECTOR A/C SE ENCUENTRA FRACTURADO IMPOSIBILITANDO LA CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO. SE REALIZA CAMBIO DEL CONECTOR Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.EL DISPOSITIVO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
2081 | MONITOR NO SENSA SPO2 | pulsioximetro favor revisar y arreglar | 2022-10-21 07:59:08 | 2022-10-21 08:16:36 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ DE SATURADOR DEL EQUIPO
2080 | DAÑO EN CARCASA | EL EQUIPO PRESENTA DETERIORO ESTRUCTURAL | 2022-10-21 07:33:10 | 2022-10-21 07:38:36 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CARCASA.
2079 | DAÑO EN CARCASA | EL DISPOSITIVO PRESENTA DETERIORO ESTRUCTURAL | 2022-10-20 17:22:41 | 2022-10-20 17:31:53 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | DEBIDO A QUE EL EQUIPO NO POSEE SOPORTE TÉCNICO DE PROVEEDOR, NI PIEZAS DE RECAMBIO EN EL MERCADO, SE RECOMIENDA DAR DE BAJA.
2078 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, NO SENSA | 2022-10-20 16:15:07 | 2022-10-21 13:52:01 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SOBRE BRAZALETE DAÑADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BRAZALETE PRESENTA FUGA, REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2077 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO TIENE SATURADOR | 2022-10-20 15:22:56 | 2023-01-11 07:51:34 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO SOBRE BRAZALETE DAÑADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, BRAZALETE PRESENTA FUGA, REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2076 | MONITOR DE TRANSPORTE UCI CARDIO se apaga | monitor de transporte el cual se conecta para llevar pacientes y se apaga y la batería esta nueva | 2022-10-20 15:15:30 | 2022-10-20 17:09:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EL ESTADO DEL MONITOR, SE COMPRUEBAN BATERÍAS, SE ENCUENTRAN BATERIAS SUELTAS, SE PROCEDEN A CONECTAR CORRECTAMENTE LAS BATERIAS, SE COMPRUEBAN DE QUE ESTÉN CARGANDO, SE LE RECOMIENDA AL SERVICIO DEJAR CARGANDO LAS BATERÍAS 8H. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN OPTIMAS CONDICIONES
2075 | FALLAS DE MONITOR | monitor arroja cifras tensionales elevadas, diferentes a las comprobadas con tensiometro manual | 2022-10-20 11:48:14 | 2022-10-20 17:15:39 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA MONITOR SE COMPRUEBA MAL ESTADO DEL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN OPTIMAS CONDICIONES.
2074 | Daño en tensiómetro | El brazalete no insufla por lo tanto la medición de la tensión arterial y el pulso tienen valor cero | 2022-10-20 10:54:00 | 2023-01-11 16:03:41 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4810 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | EL DISPOSITIVO SE ENCUENTRA CON FUGA POR EL CONECTOR DEL BRAZALETE. REQUIERE CORRECCIÓN DE LAS MISMAS. | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO POR FALLA EN LA MEDICIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL NO INVASIVA, DEBIDO A QUE NO INSUFLA EL BRAZALETE. SE REALIZAN PRUEVAS EVIDENCIANDO QUE TIENE FUGA POR CONEXIÓN DE BRAZALETE Y SISTEMA NEUMÁTICO Y QUE EL O-RING SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, ADICIONALMENTE, SE SEALIZA CONEXIÓN DIRECTA DEL BRAZALETE Y DEL SISTEMA NEUMÁTICO Y SE EVIDENCIA QUE ESTE INSUFLA CORRECTAMENTE PERO LAS PRESIONES SE VEN ALTERADAS Y NO TERMINA DE REALIZAR LA MEDICIÓN. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO.
2073 | fallas en el oftalmoscopio | se solicita revisar oftalmoscopio indirecto por fallas al encender | 2022-10-20 07:39:27 | 2022-10-24 13:35:40 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA INSPECCIÓN DEL EQUIPO SE EVIDENCIA, SUELTO LOS CABLES DE CONEXIÓN AL ADAPTADOR QUE SE INCORPORA EN LA BATERÍA, SE SOLDAN LOS CABLES CON EL PIN, SE REFUERZA CON TERMOENCOGIBLES Y SILICONA PARA DAR MAS DUREZA EN LA CONEXION. EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2072 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TENSIOMETRO Y SATURADOR NO ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL MONITOR | 2022-10-18 09:16:20 | 2022-10-21 07:51:22 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5517 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN DEL MONITOR YA QUE NO FUNCIONABA EL SATURADOR, SE EVIDENCIA QUE LA INTERFAZ DEL SATURADOR SE ENCUENTRA DAÑADA SE REALIZA CAMBIO DE INTERFAZ, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN (PROSIM 8). EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2071 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TENSIOMETRO Y SATURADOR NO ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL MONITOR | 2022-10-18 09:16:00 | 2022-10-19 07:59:49 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE NUEVO Y SE REVISA SATURADOR SPO2, SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR YA QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA DAÑO EN EL SENSOR INFRARROJO, EQUIPO QUEDA EN OPTIMAS CONDICIONES
2070 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TENSIOMETRO Y SATURADOR NO ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL MONITOR | 2022-10-18 09:15:37 | 2022-10-20 14:06:45 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DEL MONITOR CON FALLA EN EL SATURADOR Y EN LA TOMA DE PRESIÓN , SE REVISA EQUIPO, SE ENCUENTRA BRAZALETE DAÑADO Y SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE DESARMA EL EQUIPO, SE REHACEN SOLDADURA DEL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL, SE ARMA EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON (PROSIM 8). EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2069 | guaya suelta | equipo tiene guaya suelte, sin embargo lo siguen usando en el servicio. | 2022-10-18 08:26:44 | 2023-01-31 08:07:52 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden, Se asigna a ticket orden con id: 2247
2068 | Fuga positiva | equipo presenta fuga positiva, por lo que debe ser retirado | 2022-10-18 08:25:24 | 2023-01-11 17:09:42 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530FL | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
2067 | cable ekg | porfavor revisar cable ekg, disfuncional, no da la frecuencia cardiaca. gracias | 2022-10-14 12:18:26 | 2022-10-18 08:04:08 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DE CABLE ECG DAÑADO, SE REVISA CABLE DE ECG, Y SE ENCUENTRA DAÑO EN LA INTERFAZ Y LATIGUILLOS, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2066 | saturador dañado | por favor revisar pinza de saturador el cual se encuentra dañado cubiculo #3 | 2022-10-14 12:11:38 | 2022-10-18 08:52:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DE SATURADOR DAÑADO, SE REALIZA REVISIÓN Y SE PRESENCIA, DETERIORO EN EL SENSOR. SE RETIRA UN NUEVO SATURADOR DE ALMACÉN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REALIZA ENTREGA AL SERVICIO. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2065 | MONITOR NO FUNCIONA | Monitor dañado no funciona, titila al encender el equipo | 2022-10-14 09:12:56 | 2022-10-14 09:24:17 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4507 | BIOLIGHT | M8000A | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE ENCUENTRA DAÑADO CABLE AC, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2064 | EL MONITOR NO FUNCIONA | EL MONITOR NO ESTA LEYENDO LA FRECUENCIA CARDÍACA BIEN | 2022-10-14 07:38:51 | 2022-10-14 07:47:52 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DE MONITOR QUE NO TOMA FRECUENCIA CARDIACA, SE REVISA EQUIPO Y SE ENCUENTRA LATIGUILLOS DAÑADOS, SE REALIZA CAMBIO DE LATIGUILLOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2063 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EN SALA SOAT URGENCIAS | PULSIOXIMETRO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE DE LA SALA SOAT URGENCIAS | 2022-10-13 10:00:04 | 2022-10-14 07:32:20 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDA LLAMADO, SE REVISA SATURADOR SPO2 DEL MONITOR, NO RECIBE SEÑAL, SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2062 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | El monitor presenta una alarma sin utirlizarlo, se debe apagar para eliminar el sonido | 2022-10-13 08:01:11 | 2022-10-13 09:59:27 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3606 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa equipo, equipo funciona correctamente, se realiza demostracion al jefe del servicio de su correcto funcionamiento
2061 | MONITOR PHILIPS | toco de frecuencia cardiaca con sonido extraño | 2022-10-12 16:05:35 | 2023-01-05 09:50:59 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO6020 | PHILIPS | FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de TOCO transductor.
2060 | PUERTO DE BOMBAS NO SUMINISTRA CORRIENTE | PUERTO #4 NO SUMINISTRA CORRIENTE A LA BOMBA DE INFUSION APARECE COMO DESCONECTADA RACK:DF2J22082201, UCI CARDIOVASCULAR CUBICULO 11. PORFAVOR REVISAR GRACIAS | 2022-10-12 11:10:59 | 2022-12-06 07:40:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO MENCIONADO NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN SUMINISTRADA.
2059 | lAMAPARA DE HENDIDURA | Buen día por favor revisar la lampara de hendidura debido a que no enciende, gracias. | 2022-10-10 10:22:15 | 2022-10-10 16:14:19 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE PARECENCIA MALA CONEXIÓN DE CABLE , SE PROCEDE A RE-CONECTAR, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2058 | fallas en el oftalmoscopio | Se solicita revisión del oftalmoscopio debido a que hay dificultad en enfocar la imagen, gracias. | 2022-10-06 15:38:40 | 2022-10-10 13:52:35 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA INSPECCIÓN DEL EQUIPO SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL VISOR Y LENTES SUELTOS, SE PROCEDE A AJUSTAR, PEGAR Y LIMPIAR LENTES, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, AJUSTE DE VISION. EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2057 | fallas en el oftalmoscopio | Se solicita por favor la revisión del oftalmoscopio debido a que presenta intermitencias al encender, gracias | 2022-10-06 10:58:09 | 2022-10-06 14:02:54 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com | [5 empty] | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA OFTALMOSCOPIO, SE ENCUENTRA CABLES DESOLDADOS AL PUERTO DE CONEXIÓN CON LA BATERÍA, SE REALIZA REPARACIÓN, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2056 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes.... | 2022-10-06 09:29:53 |  | Abierto |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2055 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes.... | 2022-10-06 09:29:27 |  | Abierto |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
2054 | EKG CON ENCHUFE DAÑADO | ENCHUFE VERDE SE SALIO AL DESCONECTAR EL CABLE EKG. ESTE SE ENCONTRABA EN EL CUBICULO 11 | 2022-10-06 09:27:25 | 2022-10-06 13:27:25 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBÍCULO 11 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE ENCUENTRA CABLE ECG DAÑADO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO; EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE
2053 | OFTALMOSCOPIO DAÑADO | CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO NO ENCIENDE 302162 | 2022-10-06 08:17:38 | 2022-10-06 08:22:25 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | 302162 | WELCH ALLYN | NR | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL CABEZAL OFTALMOSCOPIO, SE EVIDENCIA DAÑO EN PRISMAS QUE NO SON POSIBLE DE REPARAR . SE REALIZA CAMBIO DE CABEZAL. SE PRUEBA FUNCIONAMIENTO Y SE DEJA INSTALADO
2052 | CAMBIO DE MANGUERA | SE SOLICITA A LOS BIOMEDICOS CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGÜE | 2022-10-06 07:56:59 | 2022-10-06 08:10:13 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | CENTRIFUGA | EMCO3882 | HERMLE | Z233 M-2 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DEL CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGÜE
2051 | CAMBIO DE MANGUERA | SE SOLICITA A LOS BIOMEDICOS CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGÜE | 2022-10-06 07:55:25 | 2022-10-06 08:11:40 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DEL CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGÜE
2050 | CAMBIO DE MANGUERA | SE SOLICITA A LOS BIOMEDICOS CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGÜE | 2022-10-06 07:53:52 | 2022-10-06 08:07:42 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DEL CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGÜE
2049 | CAMBIO DE MANGUERA | SE SOLICITA A LOS BIOMEDICOS CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGÜE | 2022-10-06 07:52:53 | 2022-10-06 08:06:06 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3885 | EME EQUIPMENT | ABL-65 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DEL CAMBIO DE MANGUERA DE DESAGÜE
2048 | maquina de anestesia no funciona bateria | maquina no le funciona la bateria y cuando hay bajones la maquina se apaga, no hay bateria de respaldo | 2022-10-05 16:38:42 | 2026-02-11 09:59:51 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3030 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que el equipo se encuentra en baja
2047 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PULSIOXIMETRO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | 2022-10-05 09:19:44 | 2022-10-24 07:22:07 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO,SE REVISA BRAZALETE, SE PRESENCIA FUGA EN EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2046 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TENSIOMETRO Y PULSIOXIMETRO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | 2022-10-05 09:18:38 | 2022-10-11 09:02:09 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado de monitor fallando en la toma de NIBP y SPO2, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente. se le realiza demostración al jefe en turno sobre el correcto funcionamiento. equipo en optimas condiciones
2045 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | VERIFICAR YA QUE TENSIOMETRO NO MARCA CORRECTAMENTE | 2022-10-05 09:17:20 | 2022-10-11 08:59:32 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5515 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado de monitor fallando en la toma de NIBP, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente. se le realiza demostración al jefe en turno sobre el correcto funcionamiento
2044 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TENSIOMETRO NO MARCA CORRECTAMENTE, PULSIOXIMETRO SE DEMORA EN MARCAR | 2022-10-05 09:15:41 | 2023-01-10 15:25:08 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia que se encontraba configurado en modo paciente pediátrico. Se establece configuración en modo adulto y se realizan pruebas. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio.
2043 | MONITOR NO SENSA SATURACION | POR FAVOR REVISAR EL MONITOR YA QUE NO ESTYA SENSANDO LA SATURACION. | 2022-10-04 16:16:27 | 2022-10-04 16:22:19 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3906 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO Y SE EVIDENCIA DAÑO DE SENSOR DE SPO2, SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO DE ACCESORIO Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8. SE DEJA INSTALADO EN MONITOR FUNCIONAL.
2042 | BASCULA DESCALIBRADA | REVISAR LA BASCULA DE LOS PACIENTES, ESTA DESCALIBRADA | 2022-10-04 16:08:21 | 2022-10-04 16:12:45 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO5103 | HEALTHOMETER | 450KL | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO Y SE EVIDENCIA BASCULA DESAJUSTADA EN CERO, SE PROCEDE A AJUSTAR EL CERO Y SE REALIZAN PRUEBAS CON MASA PATRON A DIFERENTES CARGAS. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL AREA DE SERVICIO.
2041 | MONITOR TRIAGE | MARCA ERROR DE BATERIA. LOS PARAMETROS NO CORRESPONDEN AL PACIENTE | 2022-10-04 15:42:16 | 2026-02-23 16:50:47 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3617 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | OT: SE ATIENDE LLAMADO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE PROCEDE A REVISAR EL ESTADO DE LA BATERIA Y SE CONFIRMA QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. | SE CIERRA ORDEN DE RABAJO DEBIDO A QUE AL MOMENTO EL EQUIPO ESTA EN EL SERVICIO FUNCIONAL.
2040 | SATURADOR DAÑADO | SATUDARADOR DAÑADO NO MARCA ONDA Y MONITOR NO LO LEE CUBICULO 3 | 2022-10-04 10:53:21 | 2023-01-10 14:26:52 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2039 | BASCULA DESCALIBRADA | LAS BASCULAS DE PISO NO ESTAN CALIBRADAS | 2022-10-03 16:00:10 | 2022-10-03 16:05:38 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BASCULA | EMCO6064 | HEALTHOMETER | 180 KG | GINECOLOGIA MEDICINA INTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DESFASE EN CERO DEL EQUIPO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PREVIO Y SE ENCUENTRA AGUJA ATASCADA, SE DESTAPA, SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACION DEL MECANISMO. SE AJUSTA LA AGUJA EN EL CERO, SE HACEN PRUEBAS NUEVAMENTE CON MASAS PATRON A DIFERENTES CARGAS. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE (20 - 20 kg, 60 -60 kg, 100 - 99,8, 110 kg - 109,8 kg)
2038 | MONITOR PARA CALIBRAR | SE SOLICITA CALIBRAR EL MONITOR NO ESTA FUNCIONANDO BIEN | 2022-10-03 15:14:57 | 2022-10-03 15:23:36 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3614 | NIHON KOHDEN | VISMO | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO Y SE EVIDENCIA CABLE ECG MALO, SE REALIZA CAMBIO DE LATIGUILLOS. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE,
2037 | MONITOR NO SENSA SPO2 | EL PULSIOXIMETRO DEL MONITOR NO FUNCIONA | 2022-10-03 14:56:31 | 2022-10-03 14:59:37 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DE PULSIOXIMETRO, NO FUNCIONA, SE REALIZA CAMBIO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE PODER AC
2036 | CABLE DE MONITOR DAÑADO | POR FAVOR REVISAR CABLE DAÑADO CUBICULO #3. EMCO4050 | 2022-10-03 14:10:18 | 2022-10-03 14:15:02 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | OT: 18204. SE RECIBE CABLE DE SPO2 CON EVIDENTE DAÑO, SE REEMPLAZA POR SENSOR DE SATURACION COMPATIBLE Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO.
2035 | ELECTROCARDIOGRAMA SIN CHUPA | SE SOLICITA ELECTRODO SUCCION PARA ELECROCARDIOGRAFIA | 2022-10-03 14:01:54 | 2022-10-03 14:10:46 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0051/K00321 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | OT:2031. SE REALIZA CAMBIO DE ELECTRODO DE SUCCION, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON PATRON PROSIM Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO
2034 | MANGUERA Y BRAZALETE NO FUNCIONA | SE REPORTAN MANGUERA Y BRAZALETES PARA CAMBIAR | 2022-10-03 13:44:40 | 2022-10-03 13:58:15 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE NIBP Y BRAZALETE
2033 | MONITOR CON BRAZALETE Y MANGUERA MALOS | SE REPORTAN BRAZALETE Y MANGUERA MALO | 2022-10-03 13:42:16 | 2022-10-03 13:48:24 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REEMPLAZO DE BRAZALETE Y MANGUERA
2032 | PUERTO DE MONITOR DAÑADO | PUERTO DE GOLDWAY CON PUERTO DE SATURADOR DAÑADO | 2022-10-03 10:38:59 | 2022-10-03 10:44:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EL MONITOR Y SE ENCUENTRA EL PUERTO DEL SENSOR DE SATURACION SUELTO. SE PROCEDE A DESENSAMBLAR Y AJUSTAR EL PUERTO INTERNAMENTE. SE ARMA NUEVAMENTE EL EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE DEVUELVE AL SERVICIO.
2031 | MONITOR NO SENSA | EL SATURADOR DEL EQUIPO ESTA DAÑADO (CABLE) | 2022-10-03 10:33:50 | 2022-10-03 10:47:42 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SPO2. SE DEJA EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.
2030 | MONITOR NO SENSA SATURACION | SE REQUIERE CAMBIO DE PULSOXIMETRO YA QUE NO SENSA | 2022-10-03 09:43:36 | 2022-10-03 10:20:13 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | OT:15161. SE ATIENDE LLAMADO Y SE REALIZA CAMBIO DEL SATURADOR DE SPO2, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
2029 | PULSOXIMETRO NO SENSA | SE REQUIERE CAMBIO DE PULSOXIMETRO YA QUE NO FUNCIONA | 2022-10-03 09:37:22 | 2022-10-03 10:11:35 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | OT: 15162. SE ATIENDE LLAMADO Y SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR DE SPO2, SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2028 | BRAZALETE NO PEGA | EL ADHESIVO DEL BRAZALETE NO PEGA | 2022-10-03 08:47:58 | 2022-10-03 08:56:42 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | TENSIOMETRO DE PEDESTAL | K05222 | WelchAllyn |  | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | OT: 0949. PREVIA INSPECION DEL EQUIPO, SE EVIDENCIA BRAZALETE DESGASTADO CON VELCRO EN MAL ESTADO OCASINANDO MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE CAMBIA BRAZALETE Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE DEVUELVE AL SERVICIO EL EQUIPO OPERATIVO.
2027 | ELECTROCARDIOGRAMA INTERMITENTE | EL EQUIPO PRESENTA INTERMITENCIA AL ESTAR CONECTADO, PRENDE Y SE APAGA CONSTANTEMENTE. | 2022-09-30 08:08:42 | 2022-10-03 08:26:15 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE EL EQUIPO CON EVIDENTE INTERMITENCIA, EL EQUIPO NO ENCIENDE CUANDO SE ENCUENTRA CONECTADO CON EL CABLE AC, SE COMPRUEBA CON OTRO CABLE DE PODER Y EL ERROR PERSISTE, SE REVISA EL ESTADO DE LA BATERIA Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE DESTAPA EL EQUIPO PARA REVISAR EL POSIBLE ERROR EN LA TARJETA PRINCIPAL, Y LA SECCION DE POTENCIA, LA TARJETA NO PRESENTA DAÑO APARENTE, SE DEJA CARGANDO LA BATERIA UN TIEMPO MAYOR DE 8 HORAS Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, ENCIENDE CORRECTAMENTE CONECTADO CON EL CABLE DE PODER AC, SE HACEN PRUEBAS CON EL EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
2026 | Armonico no enciende | armónico que se encuentra fuera de servicio ya que al momento de encenderlo sale un aviso de que dice que se debe reiniciar el equipo y se queda asi por tal motivo se encuentra sin usar, | 2022-09-29 17:21:24 | 2024-06-14 14:14:22 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | GENERADOR ARMONICO | 00057 | ETHICON | ENDO SURGERY | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | Jhonson & Jhonson | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se interviene y se deja operativo con orden de correctivo #3438
2025 | LIGASURE FUERA DE SERVICIO | código de colores múltiples y aviso de que el sistema no funciona correctamente, se probaron con varias pinzas y ninguna funciono equipo no operativo | 2022-09-29 16:15:59 | 2023-04-24 08:23:08 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | Valleylab Ls10 | QUIROFANO 12 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se procede a cerrar Ticket dado que se evidencia que el equipo actualmente se encuentra completamente operativo ya que fue el que se traslado a la clínica Alba, y esta funcionando sin novedades
2024 | bomba de infucion baxtrer | equipo de macro goteo atascado en bomba de infusión | 2022-09-29 10:27:48 | 2023-01-11 17:16:04 | Cerrado | [8 empty] | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO SE HACE ENTREGA AL PERSONAL DE BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO. SE CIERRA YA QUE QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.
2023 | bomba baxter | EQUIPO DE MACRO GOTEO ATASCADO EN BOMBA DE INFUCION | 2022-09-29 10:24:07 | 2023-01-11 17:15:36 | Cerrado | [8 empty] | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO SE HACE ENTREGA AL PERSONAL DE BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO. SE CIERRA YA QUE QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.
2022 | monitor se insufla solo | el monitor esta marcando hipertensión y se insufla solo, ademas que en ocaciones se le da inicio pero no insufla. | 2022-09-29 09:13:00 | 2022-09-30 07:20:36 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO Y SE REALIZA MODIFICACION DE LA CONFIGURACION DE LA VARIABLE NIBP, SE VERIFICA BRAZALETE Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NUEVAMENTE. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE DEJA EN EL SERVICIO.
2021 | SATURADOR DEL CUBICULO 7 DAÑADO | SATURADOR DEL CUBICULO 7 UCI CARDIO DAÑADO NO MARCA ONDAS | 2022-09-29 09:09:08 | 2023-01-10 14:25:50 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2020 | Equipo no calienta | reportan del servicio que el equipo no aumenta de temperatura a mas de 36 grados celcius. | 2022-09-29 07:53:07 | 2022-09-29 07:58:38 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | INTERCAMBIADOR DE CALOR | EMCO4901 | CSZ | HEMOTHERM 400CE | QUIROFANO 3 (CARDIOLOGIA) |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | la resistencia del equipo esta dañada, por lo que se debe cambiar | SE REALIZO CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE CALEFACCION CON RESUTLADOS SATISFACTORIOS, EL EQUIPO SE ECNEUNTRA NUEVAMENTE EN OPTIMAS CONDICIONES FUNCIONALES
2019 | PESA NO PRENDE | PESA DE PIE EN VIDRIO, FAVOR REVISAR, VALORES NO SALEN GRACIAS | 2022-09-28 17:27:01 | 2022-10-03 10:18:36 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BASCULA DIGITAL |  |  | PH-2015B | ANHELO DE VIDA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | OT: PREVIA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, SE EVIDENCIA FALLO EN ENCENDIDO POR BATERIA DESCARGADA. SE CAMBIA BATERIA 3V Y SE VERIFICA NUEVAMENTE FUNCIONAMIENTO CON MASAS PATRON A DIFERENTES CARGAS. SE ENTREGA OPERATIVO EL EQUIPO EN EL AREA DE SERVICIO
2018 | MONITOR SE APAGA | EL MONITOR SE APAGA SI NO ESTA CONECTADO AL ENCHUFE | 2022-09-28 17:11:43 | 2022-09-28 17:20:26 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE EL EQUIPO CON EVIDENTE MAL ESTADO DE LAS BATERÍAS, SE CONFIRMA MAL ESTADO DE LAS MISMAS Y SE REMPLAZAN CON BATERÍAS NUEVAS, SE HACE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON LAS NUEVAS BATERÍAS Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL ÁREA DE SERVICIO.
2017 | CONECTOR DE FRONTOLUZ TIENE CINTA | FRONTOLUZ ECOM4479 SE RETIRA PARA ARREGLO | 2022-09-28 17:01:56 | 2022-09-28 17:06:58 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4479 |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RETIRA CINTA Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL CONECTOR, SE AJUSTA EL CONECTOR Y SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO CON SU RESPECTIVA BATERÍA Y SE EVIDENCIA BUEN FUNCIONAMIENTO SIN INTERMITENCIA. SE ENTREGA EL EQUIPO EN EL ÁREA DE SERVICIO ENCARGADO.
2016 | bascula de piso banco de sangre donantes | La balanza no da valor en el peso. Se quedo la aguja pegada. En el momento que una persona de aparente peso elevado se subió, se pegó la aguja y no funcionó más. | 2022-09-28 08:27:17 | 2023-03-06 11:29:41 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | BASCULA DE PISO | EMCO3322 | HEALTH O METER | 160KG | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo respectivo correctivo C00244 con el cual se diagnostica el equipo y se genera concepto técnico de baja.
2015 | MONITOR DE TRANSPORTE NO SENSA SPO2 | CABLE DE SATURADOR NO FUNCIONA EN LOS MONITORES | 2022-09-27 17:22:43 | 2022-09-28 13:37:45 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6059 | GOLDWAY | UT-7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE SENSOR DE SPO2, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y SE EVIDENCIA DAÑO DE LOS CABLES INTERNOS, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR, SE INSTALA Y SE ENTREGA FUNCIONAL EN EL RESPECTIVO MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2014 | Monitor no sensa saturacion | Adaptador no empata en el puerto de monitor | 2022-09-27 17:05:46 | 2022-09-28 12:00:11 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6239 | GOLDWAY | UT7000C | MEDICA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE SENSOR DE SPO2 CON PINES DOBLADOS OCASIONANDO EL MAL FUNCIONAMIENTO. SE INTENTA REPARAR PERO NO ES POSIBLE. SE CAMBIA SENSOR POR UNO NUEVO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE DEJA INSTALADO EN EL EQUIPO FUNCIONAL.
2013 | BOMBA NO FUNCIONA | BOMBO NO FUNCIONA NO HACE EL CARGUE DEL EQUIPO DICE QUE LO PURGUE | 2022-09-27 16:09:36 | 2023-01-11 17:14:50 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5854 | BAXTER | EVO IQ | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO SE HACE ENTREGA AL PERSONAL DE BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO. SE CIERRA YA QUE QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.
2012 | daño en el toco de frecuencia fetal | CUANDO SE REALIZA LA MONITORIA EL TOCO DE FRECUIENCIA CARDIACA NO MARCA | 2022-09-27 13:51:57 | 2024-10-02 17:10:41 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4727 | EDAN | F3 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN LA MEMBRANA DE LOS TOCOS, EQUIPOS QUEDA FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER MIENTRAS SE REALIZA COMPRA DE ACCESORIOS | Se realiza compra de accesorios por medio de orden de compra. Se realiza instalación de transductor toco, transductor fetocardia, marcador de eventos. Se entrega equipo en optimas condiciones de funcionamiento junto con 2 paquetes de papel para monitoria. Se realiza capacitación al personal asistencial del servicio.
2011 | SATURADOR DEL CUBICULO 7 UCI CARDIO DAÑADO | SATURADOR DE UCI CARDIO CUBICULO 7 NO SATURA | 2022-09-26 16:15:13 | 2023-01-10 14:24:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2010 | cable DE MONITOR | CABLE DEL MONITOR SE ENCUENTRA ROTO- CUBICULO 12B | 2022-09-26 10:07:25 | 2022-10-03 09:29:22 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | Monitor de signos vitales | EMCO4351 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE ACCESORIO EN MAL ESTADO CON EVIDENTE FRACTURA DEL CABLE Y SIN TERMOCUPLA. SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CON EL MONITOR DE SIGNOS VITALES.
2009 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR LA BATERIA NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, REALIZAR MANTENIMIENTO EN GENERAL | 2022-09-23 10:06:10 | 2023-01-10 15:22:30 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia batería mal colocada no hace contacto. Se instala correctamente y se evidencia testigo de carga encendido, se deja cargando por un tiempo prudente y se verifica funcionamiento con baterías. Se deja el equipo funcional en el servicio.
2008 | Revisar funcionamiento microtomo | El microtomo está cortando mal, se le realizó mantenimiento y queda con fallas de ese momento, nuevamente se le realiza mantenimiento pero siguen persistiendo los problemas en el corte. | 2022-09-23 10:01:08 | 2022-09-26 07:09:56 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atienden llamado, se revisa microtomo se realiza ajuste en el sujetador de muestra, se realizan pruebas de funcionamiento, e1uipo funciona correctamente, se devuelve al servicio en óptimas condiciones.
2007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE DE PRESION NO SENSA CORRECTAMENTE | 2022-09-23 09:42:41 | 2022-10-03 14:25:42 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | OT: 15155. SE RECIBE EQUIPO CON ERROR EN LA TOMA DE NIBP, SE HACEN PRUEBAS Y SE PERCIBE QUE EL EQUIPO INSUFLA DEMASIADO (240 mmHg), SE TARDA EN BAJAR LA PRESIÓN Y NO TOMA LA MEDIDA. SE REALIZA AJUSTE EN SOFTWARE Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE AL PROBAR CON PATRÓN PROSIM 8. ADICIONALMENTE SE AJUSTA SISTEMA DE SUJECIÓN DEL PEDESTAL. SE DEVUELVE AL SERVICIO
2006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SALA HUMANA NO SENSA CORRECTAMENTE | 2022-09-22 14:35:38 | 2022-09-23 10:04:53 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | OBSERVACION CIRUGIA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado de falla de toma de presión en el monitor, se revisa brazalete y se encuentra fuga en la vejiga, se realiza remplazo de vejiga del brazalete, se realiza tomas de pruebas, equipo funciona correctamente, se devuelve al servicio en óptimas condiciones
2005 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria para toma de signos vitales | 2022-09-22 11:39:42 | 2023-01-12 17:24:34 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3750 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se realiza instalación de los accesorios faltantes, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2004 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, no tiene brazalete, No tiene cable de de toma de tension arterial y no tien cable de EKG | 2022-09-22 11:38:13 | 2023-01-12 17:25:37 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se realiza instalación de los accesorios faltantes, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2003 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, para monitoria de signos vitales. No tiene cable de de toma de tension arterial | 2022-09-22 11:36:00 | 2023-01-12 17:18:12 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3754 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se realiza instalación de los accesorios faltantes, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2002 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, para monitoria de signos vitales. No tiene cable de poder | 2022-09-22 11:33:27 | 2023-01-12 17:22:36 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se realiza instalación de los accesorios faltantes, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
2001 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia s encuentra fuera de servicio debido a que botaron el sensor de flujo de ese equipo y no se puede poner en funcionamiento | 2022-09-22 11:32:57 | 2025-05-12 09:10:20 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3583 | SPACELABS | BLEASE FOCUS | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
2000 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, para monitoria de signos vitales. esta fracturada la carcasa, no tiene boton de perilla para la selecci´0n de pantalla | 2022-09-22 11:31:57 | 2022-10-31 11:40:53 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se cierra orden trabajo con el ticket 2100
1999 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, para monitoria de signos vitales. esta fracturada la carcasa, no tiene boton de perilla para la selecci´0n de pantalla | 2022-09-22 11:30:18 | 2022-10-31 11:42:27 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se cierra orden de trabajo con el ticket 2101
1998 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, para monitoria de signos vitales. no tiene cable de poder y esta fracturada la carcasa | 2022-09-22 11:28:05 | 2023-01-10 16:28:20 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES DADO DE BAJA.
1997 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, para monitoria de signos vitales | 2022-09-22 11:25:12 | 2023-01-12 17:21:33 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se realiza instalación de los accesorios faltantes, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1996 | faltante de cable para monitoria de signos vitales | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, para monitoria de signos vitales | 2022-09-22 11:22:39 | 2024-05-14 15:20:50 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3965 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se inspecciona el equipo y se evidencia accesorio de sensor spo2, debido a que en almacén no hay stock; Se esta en la espera de sensor para su instalación. | se cierra orden de trabajo debido a que el equipo cuenta con una nueva la cual ya se solucionando y el equipo quedo full con todo funcionando nueva O.T: 2972
1995 | faltante de cable s para monitoria | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, para monitoria de signos vitales | 2022-09-22 11:21:22 | 2024-05-14 15:27:56 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3966 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se inspecciona el equipo y se evidencia accesorio de sensor spo2, debido a que en almacén no hay stock; Se esta en la espera de sensor para su instalación. | Se realiza instalación de (1) sensor spo2 adulto, (1) brazalete adulto,
1994 | faltante de cable s para monitoria | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria, calbe y brazalete de toma de presion arterial, para monitoria de signos vitales | 2022-09-22 11:18:31 | 2023-01-12 17:20:26 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3961 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa el equipo, se realiza instalación de los accesorios faltantes, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1993 | falta de cable de pulxioximetria | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria para monitoria de signos vitales | 2022-09-22 11:15:40 | 2024-05-14 15:10:12 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se inspecciona el equipo y se evidencia accesorio de sensor spo2, debido a que en almacén no hay stock; Se esta en la espera de sensor para su instalación. | Se realiza instalación de (1) sensor spo2 adulto, (1) brazalete pediátrico
1992 | falta de cable de pulxioximetria | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria para monitoria de signos vitales | 2022-09-22 11:12:46 | 2022-09-26 08:50:46 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5266 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entregó sensor de saturación Goldway en optimas condiciones
1991 | falta de cable de pulxioximetria | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria para monitoria de signos vitales | 2022-09-22 11:11:32 | 2022-09-26 08:53:20 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega sensor de saturación Goldway en optimas condiciones
1990 | falta de cable de pulxioximetria | el monitor no tiene cable de pulsi oximetria para monitoria de signos vitales | 2022-09-22 11:10:34 | 2022-09-26 08:53:34 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entregó sensor de saturación Goldway en optimas condiciones
1989 | falta de accesorios para monitoria de signos vitales | El monitor no tiene cable de pulsioximetria que funcione | 2022-09-22 11:08:06 | 2022-09-26 08:53:55 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5262 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entregó sensor de saturación Goldway en optimas condiciones
1988 | CABLE DE MONITOR | NO CENSA... Y SE ENCUENTRA QUEBRADO EN VARIAS PARTES | 2022-09-21 11:58:42 | 2022-10-03 09:25:15 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4936 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE ACCESORIO CON EVIDENTE DAÑO EN VARIAS PARTES, SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CON EL MONITOR.
1987 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | FALLA EN LA TOMA DE PRESION, NO INSUFLA BIEN | 2022-09-21 09:58:30 | 2022-09-22 07:19:43 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atienda llamado de monitor que no insufla, se realiza revisión, se encuentra dañado el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se procede a realizar pruebas con el equipo patrón (prosim 8) en presencia del jefe del servicio. Equipo arroja los siguientes resultados: Valor Vedido Valor Esperado NIBP(mmhg): 121/84 120/80 210/152 200/150 Equipo funciona correctamente, se devuelve al servicios en óptimas condiciones
1986 | BOMBA DE NUTRICIÓN | REVISAR FALLA DE IRRIGACIÓN DE LA BOMBA DE NUTRICIÓN | 2022-09-21 09:56:34 | 2023-01-13 16:07:28 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | CANGAROO | URGENCIAS | OBSERVACION CIRUGIA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
1985 | saturador del cubiculo 8 | saturador del cubiculo 8 de uci cardio no se puede conectar a el monitor | 2022-09-21 09:24:29 | 2022-10-04 14:40:38 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACION. SE VERIFICA SU FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 Y SE DEJA INSTALADO EN EL MONITOR OPERATIVO.
1984 | BOMBA DE NUTRICIÓN | REVISAR FALLA DE IRRIGACIÓN DE LA BOMBA DE NUTRICIÓN | 2022-09-20 15:15:25 | 2023-01-13 16:37:36 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | CANGAROO | URGENCIAS | OBSERVACION CIRUGIA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
1983 | SE PIERDE LA IMAGEN | EL EQUIPO NO MUESTRA IMAGEN, PERO EL RESTO DEL EQUIPO SE QUEDA ENCENDIDO | 2022-09-20 08:28:59 | 2022-10-03 14:41:03 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE RECIBE EL EQUIPO CON EVIDENTE PERDIDA DE IMAGEN EN EL EQUIPO, PERO SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SIGUE ENCENDIDO, SE DESTAPA EL EQUIPO PARA REVISAR EL CABLE HDMI Y SUSRESPECTIVOS PUERTOS, SE CONFIRMA QUE EL CABLE HDMI SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE PRUEBA CON UNA PANTALLA APARTE Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO JUNTO CON EL CABLE HDMI Y SE CONFIRMA QUE EL PROBLEMA SE ENCUENTRA EN LA PANTALLA, SE PROCEDE A DESTAPAR PARA REVISAR LAS TARJETAS Y LOS COMPONENTES ELECTRONICOS, LAS TARJETAS, LAS PACHAS, LOS CABLES Y LOS COMPONENTES EN CUESTION SE ENCUENTRAN EN APARENTE BUEN ESTADO, SE PRUEBA CONDICTIVIDAD EN TODOS LOS PUNTOS DE LAS TARJETAS Y LOS BUSES PERO NO SE ENCUENTRA ERROR EN DE CONDUCTIVIDAD, SE RE SUELDAN LOS COMPONENTES ELECTRONICOS EN LAS TARJETAS Y SE HACEN PRUEBAS, LA PANTALLA NO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE PROCEDE A HACER CAMBIO DE PATALLA, SE HACE PRUEBA CON CONECTOR DVI Y EL EQUIPO MUESTRA IMAGEN CORRECTAMENTE, SE POSICIONA LA NUEVA PANTALLA PERO QUEDA PENDIENTE CONSEGUIR UN CONVERTIDOR DE HDMI A DVI DE 25 PINES, POSICIONAR LOS CABLES Y HACER ENTRETA DEL EQUIPO | SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO DE PANTALLA, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PANTALLA NUEVA Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE PROCEDE A REALIZAR CAMBIO DE PANTALLA, DEBIDO A LAS ENTRADAS QUE PRESENTA LA NUEVA PANTALLA SE REQUIERE Y SE ADQUIERE CONVERTIDOR DE HDMI A DVI DE 25 PINES, SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, POR ULTIMO SE PROCEDE A REALIZAR UNA MODIFICACION EN LA CARCASA DEL BRAZO DE LA PANTALLA, DEBIDO A QUE EL CABE HDMI QUEDA DEMASIADO TENSIONADO, SE PROCEDE A REALIZAR UN AGUJERO PARA LIBERAR DICHA TENSION, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
1982 | Fallas en encendido | Al tratar de encender el equipo, no responde, El equipo no ha podido ser encendido para poder usarse | 2022-09-20 07:34:31 | 2022-10-04 15:32:19 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO4876 | HELMER | DH8 | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se informó desde el servicio que el problema radicaba en que el equipo tenía el cable de poder desconectado, una vez conectado el equipo funcionó correctamente.
1981 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Monitor presenta fallas en la toma de datos. | 2022-09-19 10:51:48 | 2022-09-19 15:00:15 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | FALSO LLAMADO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON EL EQUIPO PATRON (PROSIM 8), EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA DEMOSTRACION A LA JEFE DEL SERVICIO
1980 | electrobisturi | electrobisturí presento error 163, asociado a coagulación, el corte funciona pero la coagulación no, se procede a destapar el equipo se encuentra con compontes electrónicos internos quemados, equipo se encuentra fuera de servicio | 2022-09-16 13:16:32 | 2024-09-19 14:51:43 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que el equipo fue dado de baja
1979 | iNTENSIFICADOR DE IMAGEN FUERA DE SERVICIO | equipo no enciende no da imagen, y queda sonando una alarma | 2022-09-16 12:01:56 | 2024-06-14 07:56:27 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3768 | GENERAL ELECTRIC | OEC BRIVO 785 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | GENERAL ELECTRIC | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se traslada de sala de operaciones a la bodega de inventarios para disposición final el 2022/01/18
1978 | electrobisturi | equipo presenta corto circuito en la tarejta principal, equipo enciende pero muestra un error 163 cuando se esta utilizando la coagulacion | 2022-09-16 11:58:18 | 2024-09-19 14:51:09 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que el equipo fue dado de baja
1977 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | tensiometro no funciona correctamente | 2022-09-16 10:25:55 | 2022-10-27 07:24:05 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO CON EL TICKET 2071
1976 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | tensiometro no funciona correctamente | 2022-09-16 10:16:18 | 2022-10-03 14:49:50 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 1 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE EVIDENCIA QUE DURANTE LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRÓN EN DIFERENTES VALORES, EL EQUIPO NO MIDE PRESIÓN NO INVASIVA: SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGAS, VERIFICACIÓN DE BOMBA, ESTADO DE MANGUERAS, ELECTROVALVULAS, PUERTO FÍSICO DE ENTRADA Y SENSORES DE PRESIÓN. SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR PRESIÓN 1 DE LA MAIN BOARD NO ES POSIBLE AJUSTAR POR HADWARE NI SOFTWARE, VIENE CALIBRADO DE FABRICA. SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA MAIN Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL ÁREA DE SERVICIO.
1975 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | brazalete no sensa correctamente | 2022-09-16 09:33:17 | 2022-09-22 07:22:54 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Ticket repetido se soluciono en el ticket 1987
1974 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes.... | 2022-09-14 16:15:28 |  | Abierto |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
1973 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes.... | 2022-09-14 16:14:07 |  | Abierto |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
1972 | partida la parte anterior de la base de la puerta de la incubadora | Parte inferior de la puerta de la incubadora está partida . Del lado derecho de la misma . | 2022-09-13 10:09:12 | 2024-06-14 13:54:25 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | A la fecha el equipo cuenta con reporte de mantenimiento preventivo #2376, donde se evidencian pruebas de funcionamiento satisfactorias.
1971 | daño de pulsoximetro | no toma la saturación ni la frecuencia cardiaca | 2022-09-13 07:33:22 | 2022-09-13 11:04:02 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Falso llamado, se realiza revision del saturador que no toma spo2 y se encuentra con mala conexión al monitor, se realiza conexión correcta y el equipo funciona correctamente, se recomienda capacitan al personal.
1970 | CABINA DE FLUJO LAMINAR NO FUNCIONA BIEN | LA CABINA DE FLUJO LAMINAR NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, NO ENCIENDE EL VENTILADOR NI LA LAMPARA DE LUZ. | 2022-09-08 16:07:03 | 2022-09-09 08:16:22 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | CABINA DE FLUJO LAMINAR | emco6035 | ESCO | LVG-3AG-F9 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | O.T. - 2027 - SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL, SE PROCEDE A REVISAR LOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA CABINA, SE REVISA EL BUS QUE CONECTA EL PANEL DE CONTROL CON LA TARJETA PRINCIPAL, SE EVIDENCIA MAL POSICIONAMIENTO DEL CONECTOR, SE CONECTA CORRECTAMENTE Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE LIMPIEZA DEL FILTRO, SE CIERRA EL EQUIPO, SE INFORMA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO AL JEFE, SE DEJA OPERATIVO EL EQUIPO EN EL AREA DEL SERVICIO. | O.T. - 2027 - SE ATIENDE LLAMADO, SE EVIDENCIA MAL FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL, SE PROCEDE A REVISAR LOS COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA CABINA, SE REVISA EL BUS QUE CONECTA EL PANEL DE CONTROL CON LA TARJETA PRINCIPAL, SE EVIDENCIA MAL POSICIONAMIENTO DEL CONECTOR, SE CONECTA CORRECTAMENTE Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE CIERRA EL EQUIPO, SE INFORMA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO AL JEFE, SE DEJA OPERATIVO EL EQUIPO EN EL AREA DEL SERVICIO.
1969 | SENSOR DE SATURACION ROTO | SENSOR DE SATURACION DE MONITOR BLT 7000 EN MAL ESTADO . SOLICITO CAMBIO . | 2022-09-07 08:25:17 | 2022-09-09 15:01:25 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3910 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN M7000 PEDIATRICO
1968 | bomba de infusion dañada | cable de conexión dañado y no empata con el toma corriente ya que esta torcido . | 2022-09-06 17:17:19 | 2023-01-11 17:14:09 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO SE HACE ENTREGA AL PERSONAL DE BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO. SE CIERRA YA QUE QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.
1967 | Ventilador no funciona | Se baja la presión del ventilador en funcionamiento | 2022-09-06 11:08:53 | 2022-09-09 08:36:37 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4186 | MAGNAMED | Oximag | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DE VENTILADOR CON FALLA EN VENTILADOR, BAJA DE PRESION, SE PROCEDE A REVISAR EL EQUIPO, SE EVIDENCIA CILINDRO AGOTADO Y POSIBLE FUGA EN LA MANGUERA, SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBASDE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO CON LA MANGUERA CON LA QUE VIENE, SE DETERMINA LEVE FUGA EN LAMANGUERA, SE PROCEDE A SELLAR LA FUGA Y A HACER PRUEBAS PARA DETERMINAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRETAMENTE, SE ENTREGA EL EQUIPO EN EL AREA DELSERVICIO.
1966 | no pasa test inicial | El ventilador se le realiza el test inicial y este no pasa la prueba arroja error de Celda | 2022-09-06 07:49:15 | 2022-09-06 07:52:41 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4152 | Neumovent | Advance | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza test y el ventilador no pasa prueba de celda, por lo cual se procede a realizar cambio de celda de oxigeno del ventilador 111110061082A1V, se instala en ventilador y este pasa prueba inicial
1965 | NO INICIO DE TRATAMIENTO | LA DIATERMIA ENCIENDE, PERMITE ELEGIR LOS PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO, PERO AL DAR INICIO DEL TRAMIENTO NO ARRANCA LA PROGRAMACIÓN ELEGIDA. | 2022-09-05 12:28:01 | 2023-03-24 15:49:48 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | DIATERMIA | EMCO2158 | ENRAF NONIUS | CURA PULSE 670 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ATIENDE LLAMADO DEL SERVICIO Y SE REALIZA INSPECCION DEL EQUIPO EVIDENCIANDO MAL FUNCIONAMIENTO DEL INICIO DE TRATAMIENTO. SE PROCEDE A INTERVENIR EL EQUIPO, SE VERIFICAN COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA CONSOLA: TRANSFORMADOR, MAIN BOARD, NIVELES DE TENSION, FUSIBLES Y TESTS DE FUNCIONAMIENTO EN MODOS DE SERVICIO (TEST 26,27,10,11) CON OSCILOSCOPIO. LA CONSOLA FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE INSPECCIONA INTERNAMENTE EL TRANSDUCTOR (CIRCUPLODE) SE EVIDENCIA QUE HA SIDO REPARADO, SE VERIFICAN COMPONENTES, FUNCIONAMIENTO CON TEST DE MODO SERVICIO NO PASA, NO EMITE SEÑAL, FALLO EN TARJETA ELECTRONICA Y ESPIRAL. REQUIERE CAMBIO DE TRANSDUCTOR. EL EQUIPO QUEDA TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO. | Equipo dado de baja, se relaciona documento de baja de equipos
1964 | cable mal estado y faltante de boton | EL CABLE DEL ULTRASONIDO SE ENCUENTRA DESGASTADO Y EL EQUIPO PRESENTA UN FALTANTE DE UN BOTON QUE AJUSTA LA INTENSIDAD DEL ULTRASONIDO. | 2022-09-05 12:23:55 | 2023-03-28 11:59:25 | Diagnosticado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | UNIDAD DE ULTRASONIDO | EMCO2189 | CHATTANOGA | INTELECT MOVILE ULTRASOUND 2776 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | EL EQUIPO YA CUENTA CON UNA ORDEN DE TRABAJO YA GENERADO POR EL MISMO DAÑO CON EL NUMEOR # 1964, DIAGNOSTICO : se inspecciona el equipo y se evidencia daño en transductor en el cable, adicionalmente hay ausencia del botón de control de intensidad, requiere cambio y adquisición de componentes. equipo fuera de servicio en el servicio., SE SPERA RSPUESTOS | EL EQUIPO YA CUENTA CON UNA ORDEN DE TRABAJO YA GENERADO POR EL MISMO DAÑO CON EL NUMEOR # 1964, DIAGNOSTICO : se inspecciona el equipo y se evidencia daño en transductor en el cable, adicionalmente hay ausencia del botón de control de intensidad, requiere cambio y adquisición de componentes. equipo fuera de servicio en el servicio.
1963 | equipo no toma presion | Reportan del servicio que el equipo infla pero no desinfla. Se verifica estado del equipo por parte del ingeniero Danny Rojas de la empresa GBarco. | 2022-09-05 11:50:31 | 2022-11-24 11:25:11 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico |  | Se hace el cambio de la main board del equipo. Se instala nuevamente el equipo en el servicio y se verifica optimo estado de funcionamiento
1962 | REVISAR CENTRÍFUGA | Se requiere revisar centrífuga ya que al realizar el ciclo emite un sonido extraño. | 2022-09-05 11:16:41 | 2023-01-06 08:10:15 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se verifica el correcto funcionamiento del equipo, se realiza prueba de funcionamiento para confirmar que el equipo no continua realizando el ruido, se confirma con el personal y el jefe del area y se confirma que el equipo no ha seguido emitiendo dicho ruido
1961 | Tensiómetro manual dañado | Filtra el aire, las agujas del manómetro no se mueven. Descalibración | 2022-09-05 10:48:02 | 2023-01-13 09:25:14 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se determina que por la manguera el equipo presenta fuga de aire, se procede a realizar recorte de la seccion deteriorada para eliminar la fuga, se posicionan correctamente las agujas, se ajusta el cero, se procede a realizar pruebas de funcionamiento general con equipo patron y ele quipo trabaja correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio
1960 | Revisar pipeeta | Se necesita con urgencia la revisión de la dispensación de la pipeta ya que no toma el volumen correctamente. | 2022-09-05 10:47:35 | 2023-01-13 15:41:01 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | [5 empty] | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
1959 | Tensiómetro manual dañado | Filtra el aire, las agujas del manómetro no se mueven. Descalibración | 2022-09-05 10:46:49 | 2023-01-13 09:38:51 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa elequipo, se repara el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente
1958 | Tensiómetro digital dañado | Altas cifran tensionales, resultados anormales | 2022-09-05 10:41:58 | 2023-01-11 16:04:55 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4810 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se cierra ticket con orden de trabajo #2074
1957 | Tensiómetro digital dañado | Altas cifran tensionales, resultados anormales | 2022-09-05 10:41:06 | 2023-01-13 09:17:26 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4808 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patron prosim 8, el equipo trabaja correctamente, los valores obtenidos son dentro de lo permisible, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
1956 | Tensiómetro digital dañado | Altas cifran tensionales, resultados anormales | 2022-09-05 10:39:19 | 2023-01-13 09:21:24 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4807 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE | DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se hacen pruebas de funcionamiento general con equipo patron prosim 8, se confirma que el equipo trabaja correctamente, se hace entrega del equipo operativo en el area del servicio.
1955 | BRAZALETE NO CENSA CUBICULO 8 | BRAZALETE DAÑADO NO CENSA CUBICULO 8 | 2022-09-05 09:15:29 | 2023-01-10 17:20:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1954 | PULSIOXIMETRO DAÑADO POR PACIENTE CUBICULO 10 | PULSIOXIMETRO DAÑADO POR PACIENTE CUBICULO 10 | 2022-09-05 09:14:18 | 2023-01-10 14:23:52 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1953 | MONITOR CON FALLA DE NIBP | EL MONITOR TOMA PRESIONES DE HIPERTENSO Y HIPOTENSO FRECUENTEMENTE | 2022-09-02 14:26:17 | 2022-10-03 17:04:57 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO, EXTERNA E INTERNAMENTE. NO SE EVIDENCIA ALGÚN DAÑO QUE PUEDA SUFRIR EL EQUIPO POR LO CUAL SE REALIZA LIMPIEZA Y LUBRICACION CON LIMPIADOR ELECTRÓNICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE DEJA TOMANDO PRESIÓN CADA 5 MINUTOS Y EQUIPO OPERA OK.
1952 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Mal funcionamiento de bomba de presión. | 2022-09-01 16:14:13 | 2022-10-03 14:32:27 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | OT - 1952. SE RECIBE EL EQUIPO CON EVIDENTE ERROR EN LA BOMBA DE PRESION, SE HACEN PRUEBAS Y EL EQUIPO NO INSUFLA PARA REALIZAR MEDICION DE NIBP, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO Y SE RETIRA LA BOMBA DE PRESION, SE HACEN PRUEBAS Y SE CONFIRMA QUE ES LA CAUSANTE DE LA FALLA, SE REEMPLAZA CON BOMBA EN BUN ESTADO APARENTEMENTE, SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE PROCEDE A CERRAR EL EQUIPO Y A ENTREGARLO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO. EL EQUIPO ES REPORTADO NUEVAMENTE POR FALLO EN BOMBA. SE REQUIERE CAMBIO DE BOMBA DE NIBP. | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE NIBP Y SE VERIFICAN ELECTROVALVULAS. SE ENSAMBLA NUEVAMENTE EL EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO A DIFERENTES PRESIONES, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EL EQUIPO EN EL AREA DE SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
1951 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | manguito para toma de presión, no funciona el pulsooximetro y le falta cableado para electrodos de ritmo cardíaco | 2022-09-01 16:13:07 | 2022-10-04 14:09:27 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4557 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE ENTREGA DE SATURADOR DE OXIGENO Y BRAZALETE, SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON PROSIM 8 CON BUENOS RESULTADOS EN SPO2: (97/97; 99/99; 90/90) Y EN VARIABLE NIBP (120/80 = 122/83 , 190/120 = 194/122, 80/40 = 83/41). SE ENTREGA OPERATIVO EL EQUIPO EN EL AREA DE SERVICIO.
1950 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO CENSA PRESION CORRECTAMENTE | 2022-09-01 16:12:06 | 2022-09-22 07:24:12 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Ticket repetido se soluciono en el ticket 1987
1949 | fallas en el oftalmoscopio | Por favor revisar oftalmoscopio indirecto debido a que la iluminación esta intermitente, gracias. | 2022-09-01 15:30:13 | 2022-10-03 17:15:27 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DE DAÑO DE OFTALMOSCOPIO INDIRECTO EL CUAL PRESENTO FALLAS AL ENCENDER, SE REVISA CONECTORES Y SE ENCUENTRA DAÑO EN SUS CONECTORES, SE REALIZA REPARACIÓN. SE SOLDA CABLES DE ENERGÍA. SE REALIZA PRUEBA DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
1948 | fallas en el oftalmoscopio | Por favor revisar oftalmoscopio indirecto debido a que tiene fallas para encender, gracias. | 2022-09-01 12:31:59 | 2022-09-09 17:08:37 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | C00119: SE ATIENDE LLAMADO DE DAÑO DE OFTALMOSCOPIO INDIRECTO EL CUAL PRESENTO FALLAS AL ENCERDER, SE REVISA CONECTORES Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, SE REVISA BOMBILLO Y SE PRESENCIA DAÑO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEVUELVE AL SERVICIO
1947 | electrocardiografo sale ruido Y NO CARGA | El electrocardiógrafo no carga y cuando se conecta a paciente no toma bien las derivaciones | 2022-09-01 10:08:17 | 2022-09-09 17:25:20 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA PREVIA INSPECCION FUNCIONAL. SE ENCUENTRA CABLE ECG DE 10 DERIVADAS FRACTURADO INTERNAMENTE OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO. SE VERIFICA BATERIA Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO PERO DESCARGADA. SE PROCEDE A CARGAR EL EQUIPO TOTALMENTE, SE INSTALA CABLE NUEVO DE ELECTROCARDIOGRAFIA Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DE SERVICIO.
1946 | Desfibrilador malo | El equipo tiene una de las palas dañadas | 2022-09-01 08:45:07 | 2022-10-04 15:09:06 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | OT 1983 - SE RECIBE EL EQUIPO CON EVIDENTE DAÑO EN UNA PALA, SE PROCEDE A RETIRAR EL ACOPLE ADULTO Y SE CONFIRMA SEPARACION DE LA PIEZA DE PLASTICO CON LA PIEZA METALICA IMPIDIENDO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE PROCEDE A POSICIONAR UN TERMOENCOGIBLE PARA AUMENTAR LA PRESION DEL ENCAJE ENTRE LA PIEZA METALICA Y LA PIEZA DE PLASTICO, SE PROCEDE A UNIR LAS PIEZAS FIRMEMENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE PROCEDE A ENTREGAR EL EQUIPO OPERATIVO EN EL SERVICIO.
1945 | MONITOR TOMA PRESIONES ALTAS | EL MONITOR MUESTRA VALORES MUY ELEVADOS DE LA PRESION EN TODOS LOS PACIENTES | 2022-08-31 17:20:57 | 2022-10-04 15:16:44 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO Y SE EVIDENCIA BRAZALETE DETERIORADO CON FUGA OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE ADULTO Y SE PRUEBA FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
1944 | MONITOR NO TOMA PRESION | EL MONITOR NO TOMA LA PRESION ARTERIAL, SE QUEDA INFLANDO Y NO MUESTRA VALORES | 2022-08-31 17:12:22 | 2022-08-31 17:16:41 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | CORRECTIVO 0109: SE REALIZA LIMPIEZA DEL EQUIPO, SE PROCEDE A EJECUTAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE EVIDENCIA FALLO DE ELECTROVALVULA DE NIBP, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EUIPO PARA SU REVISION, SE RETIRA ELECTROVALVULA Y SE VERIFICA SU FALLO, SE REMPLAZA ELECTROVALVULA, SE CIERRA EL EQUIPO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO
1943 | EL MONITOR NO SENSA ECG | EL MONITOR CUANDO SE FUE A UTILIZAR NO MOSTRO LA SEÑAL DE ELECTROCARDIOGRAFIA DEL PACIENTE. | 2022-08-31 17:02:14 | 2022-08-31 17:04:43 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | TOMOGRAFIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | CORRECTIVO 0110: PREVIA INSPECCION DEL EQUIPO, SE ENCUENTRA CABLE DE ECG FRACTURADO OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG Y SE PRUEBA FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
1942 | MONITOR CON CARCASA QUEBRADA | EL MONITOR PRESENTA CAIDA Y FRACTURA DE LA CARCASA. SE ENTREGA SIN ACCESORIOS Y CABLE DE PODER | 2022-08-31 16:54:28 | 2022-08-31 16:59:30 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1151 | GENERAL ELECTRIC | DASH 3000 | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | RETRO 0115: PREVIA INSPECCION DEL EQUIPO, SE ENCUENTRA CARCASA FRACTURADA EN MULTIPLES PARTES. SE REALIZA REPARACION DE CARCASA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DE SERVICIO.
1941 | mICROSCOPIO FUERA DE SERVICIO | equipo en pleno procedimiento empezo a oler a quemado y despues empezo a hechar humo todo parece indicar que el problema viene de la tarjeta principal | 2022-08-31 16:46:23 | 2023-06-01 10:44:20 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3694 | LEICA | M525 F50 | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | SANITAS | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo mantenimiento preventivo. El equipo esta en optimas condiciones funcionales
1940 | REVISIÓN DE MONITOR QUEBRADO | EL MONITOR SE CAYO Y SE PARTIO LA CARCASA. SE ENTREGA SIN ACCESORIOS | 2022-08-31 16:40:59 | 2022-08-31 16:49:15 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO-ONCOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | RETRO 0114: PREVIA INSPECCION DEL EQUIPO, SE ENCUENTRA CARCASA DAÑADA Y CABLES DE INTERFAZ DESCONECADOS. SE REALIZA REPARACION DE CARCASA Y SE CONECTAN LOS CABLES DE LA INTEFAZ. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
1939 | brazalete no arroja lacifra de la presion no invasiva | brazalete del monitor no arroja lacifra de la presion no invasiva | 2022-08-31 15:36:34 | 2023-01-12 14:16:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4252 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión y tanto como monitor, manguera y brazalete, operan con normalidad
1938 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR NO CENSA PRESION CORRECTAMENTE | 2022-08-31 13:56:47 | 2022-10-27 07:15:58 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO CON EL TICKET 2046
1937 | no censa presion | Monitor que presenta falla al tomar la presion, inicia el proceso de insuflación y salta de un numero a otro , no le censa , con otro monitor marca presión adecuadamente . | 2022-08-30 15:36:02 | 2022-10-26 11:46:45 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Previa inspección fisica del equipo se encuentra en buen estado, se verifica funcionamiento con equipo patrón de las variables NIBP, ECG, RESP y SPO2, el equipo no presenta novedades funciona correctamente, sin embargo se retira del servicio ya que no cuenta con accesorio de SPO2 pediátrico. | Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz, cable ECG, y brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
1935 | monitor que presenta falla con la saturacion | Monitor , en uso y empieza a presentar falla en el sensor de saturacion , se cambia y tampoco funciona , se verifica el sensor con otro monitor y funciona . Aparece imagen de " sensor apagado ". | 2022-08-30 15:17:58 | 2022-10-26 11:41:35 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4546 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Previa inspección fisica del equipo se encuentra en buen estado, se verifica funcionamiento con equipo patrón de las variables NIBP, ECG, RESP y SPO2, el equipo no presenta novedades funciona correctamente, sin embargo se retira del servicio ya que no cuenta con accesorio de SPO2 pediátrico. | Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz, cable ECG, y brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
1934 | BAÑO DE FLOTACION MALO | Baño Maria no calienta y no enciende | 2022-08-30 12:05:45 | 2022-09-09 15:15:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BAÑO FLOTACION | EMCO1301 | MACROSEARCH |  | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE INTERRUPTOR ON/OFF Y SE ENCUENTRAN TERMINALES DESOLDADOS, SE PROCEDE A SOLDAR TERMINALES Y SE PRUEBA FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO EN EL AREA DE SERVICIO
1933 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | monitor no censa presión, favor revisar | 2022-08-30 11:48:29 | 2022-10-27 07:20:43 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO CON EL TICKET 2070
1932 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | monitor no censa presión, favor revisar | 2022-08-30 11:47:49 | 2022-10-27 07:29:04 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO CON EL TICKET 2071
1931 | monitor fijo de pared | el monitor intenta tomar la presión, el brazalete se infla pero no da reporte, se queda en 00:00, se intenta moviendo la conexión sin embargo no da resultado. | 2022-08-30 08:05:12 | 2023-01-10 15:16:43 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3626 | NIHON KOHDEN | VISMO | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia fuga en brazalete, se realiza cambio del mismo y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo queda funcional en el servicio.
1930 | SATURADOR- CUBICULO 13 | SATURADOR DISFUNCIONAL- NO SENSA CUBICULO # 13 | 2022-08-29 15:41:35 | 2023-01-10 17:24:50 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4933 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1929 | monitor móvil de signos vitales | EL TENSIOMETRO NO INSUFLA, SE PONE Y CARGA Y CARGA SIN EMBARGO NO APARECE RESULTADO EN EL MONITOR. | 2022-08-29 10:57:27 | 2022-08-31 11:03:28 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | RETRO C0116: PREVIA INSPECCION DEL EQUIPO, SE COMPRUEBA MAL FUNCIONAMIENTO. SE PROCEDE A ABRIR EL EQUIPO, SE REVISAN COMPONENTES ELECTRONICOS Y SE ENCUNETRA DAÑO EN LA BOMBA DE PRESION, SE REPARA Y SE COMPRUEBA SU FUNCIONAMIENTO. SE ENSAMBLA EL EQUIPO CON LA BOMBA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DE SERVICIO.
1928 | fuga en la unidad portatil | aparente fuga, no expulsa agua al pulsar los pedales | 2022-08-24 14:47:35 | 2022-11-22 14:26:02 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de tapa y reservorio de agua. Se hacen conexiones hidráulicas y neumáticas y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo es funcional y se deja en el servicio.
1927 | SATURADOR CUBICULO 8 UCI 3 | SATURADOR DAÑADO CUBICULO 8 UCI 3 | 2022-08-24 14:14:40 | 2022-08-30 11:33:55 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado y se encuentra conector SPO2 desacoplado, se realiza ajuste y se verifica funcionamiento con equipo patrón, equipo queda funcional
1926 | BOMBA EVO IQ CUBICULO 4 UCI 2 | BOMBA EVO IQ DAÑO PUERTA DE ENTRADA DE MATERIAL DE INFUSION | 2022-08-24 14:11:58 | 2023-01-13 16:36:33 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5877 | BAXTER | EVO IQ | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
1925 | SATURADOR- CUBICULO 13 | SATURADOR DAÑADO- SE UTILIZA EN UCIN CUBICULO 13 | 2022-08-24 11:52:12 | 2022-08-30 11:31:20 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4933 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se identifica funcionamiento del accesorio y se encuentra sensor SPO2 malo, se realiza cambio de sensor SPO2
1924 | cable DE MONITOR | NO SENSA- DAÑADO - UCIN B - SE UTILIZABA EN CUBICULO 11 | 2022-08-24 11:48:04 | 2022-08-30 11:29:26 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBÍCULO 11 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado, se recibe el sensor de temperatura en mal estado, se realiza cambio del sensor de temperatura en el monitor se realizan prueba de funcionamiento, equipo queda en optimas condiciones
1923 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | maquina presenta fugas demasiado altas y no permite que pase las pruebas de fuga y tampoco las pruebas manuales, se le quitaron varias fugas que tenia en la parte del brazo y le modulo ventilatorio pero aun las fugas son muy altas, se recomienda cambiar el kit de mantenimiento del equipo | 2022-08-24 11:11:21 | 2024-09-19 14:41:41 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3780 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 13/05/2024
1922 | Falla en pantalla | La pantalla del equipo se esta apagando, a la fecha de la realización del Ticket el equipo se encuentra en revisión en el taller | 2022-08-23 08:54:34 | 2022-08-30 11:40:52 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE EL EQUIPO CON FALLA DE PERDER LA IMAGEN DESPUES DE UN TIEMPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO NO REPRODUCE DICHO ERROR, SE PROCEDE A REVISAR EL EQUIPO POR DENTRO PARA DETECTAR POSIBLE FALLA, SE REVISAN LOS MODULOS DE VIDEO, SE REALIZA LIMPIEZA DE LOS PINES DEL CABLE DE VIDEO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y SE PROCEDE A CERRAR EL EQUIPO, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE HACE ENTREGA DEL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
1921 | INUNDACION DE UNIDAD ODONTOLOGICA | SE ENCUENTRA INUNDACION ALREDEDOR DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA | 2022-08-23 08:19:04 | 2022-08-30 11:36:05 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE EL EQUIPO CON EVIDENTE FUGA DE AGUA, SE PROCEDE A RETIRAR EL AGUA PARA REVISAR Y EVIDENCIAR LA FUGA, SE ENCUENTRAN VARIAS FUGAS EN LA MANGUERA DEL AGUA, SE PROCEDE A CERRAR PASO DEL AGUA, SE CORTA LA MANGUERA HASTA DONDE SE ENCUENTRA LAS FUGAS, SE REALIZA EL EMPALME NUEVAMENTE Y SE PROCEDE A ABRIR EL PASO DEL AGUA PARA REVISAR SI SE ENCUENTRAN MAS FUGAS, NO SE EVIDENCIAN MAS FUGAS, SE PROCEDE A ORGANIZAR TODO EL SISTEMA NEUMATICO E HIDRAULICO, SE ENTREGA EL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
1920 | SE APAGO Y NO PRENDE LA PANTALLA | EL ECOGRAFO CUANDO FUNCIONA EL MONITOR NO DA IMAGEN ALGUNA EN L A PANTALLA | 2022-08-23 07:39:37 | 2022-10-27 07:46:11 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Ecografo | EMCO5680 | SAMSUNG | SONOACE R7 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO CON EL TICKET 1983
1919 | SE EVIDENCIA TOMA DE SIGNOS ALTAS | INFORMA QUE CUANDO SE TOMA LA PRESION ARTERIAL A LAS PACIENTES SON EXTREMADAMENTE ALTAS | 2022-08-22 15:47:14 | 2022-08-30 11:49:50 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5533 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Previa inspección del equipo, se realizan pruebas en la toma de presión, se encuentra falla en el brazalete, se le hace el respectivo cambio y se entrega equipo funcional en el servicio
1918 | NO REGISTRA LAS PRESIONES ARTERIALES | CUANDO SE HACE TOMA DE LAS PRESIONES INFLA EL BRAZALETE Y NO TOMA LA PRESION ADEMAS LAS DA MUY ALTAS | 2022-08-22 15:43:22 | 2022-08-30 11:45:59 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3407 | MINDRAY | PM-9000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Previa inspección del equipo, se realizan pruebas de funcionamiento del ECG, SPO2 y presión. Todos los accesorios están buenos, el equipo funciona correctamente. Falso llamado
1917 | EL EQUIPO NO PRENDE | EL EQUIPO NO PRENDE, PIEZA DE BATERIAS FALTANTE | 2022-08-22 13:57:56 | 2022-08-30 11:39:02 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3797 | BIOLIGHT | M800 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE EL EQUIPO, EL CUAL NO ENCIENDE, SE COMPRUEBA QUE UN CONECTOR EN LA ZONA DE LAS BATERIAS SE ENCUENTRA SIN CONDUCTIVIDAD, SE PROCEDE A RETIRAR LAS PIEZAS QUEBRADAS Y SE FIJAN EN LAMINA METALIZA PARA GARANTIZAR SU CONDUCTIVIDAD Y EL USO EXIGENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE PROCEDE A ENTREGAR EL EQUIPO OPERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
1916 | maquina de anestesia FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia queda fuera de servicio debido a que el motor principal que maneja el fuelle ya esta a punto de dañarse, ya que esta sonando mucho y se observa el esfuerzo que hace el fuelle al momento de la ventilacion mecanica, este diagnostico se baso a que en el ultimo procedimiento el paciente se desperto y el equipo no esta entregando bien los volumenes | 2022-08-22 11:50:10 | 2024-06-14 09:08:28 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 12 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presente mantenimiento preventivo #2580 y calibración #26246 vigente donde se realizan diferentes pruebas de funcionamiento y el equipo arroja resultados satisfactorios.
1915 | CABLE DE DE EKG DE UCI 3 | CABLE DE EKG DE UCI 3 CUBICULO 7 HACE INTERFERENCIA | 2022-08-22 10:44:15 | 2022-08-30 11:53:38 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del equipo y el personal refiere que hasta el momento no presenta interferencia
1914 | CABLE DE DE EKG DE UCI 3 | CABLE DE EKG DE UCI 3 CUBICULO 2 HACE INTERFERENCIA | 2022-08-22 10:43:45 | 2022-08-30 11:51:51 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Emco 4009 se realiza instalación de cable de ecg de 5 derivada. equipo queda ok
1913 | CABLE DE PODER DE EKG DE UCI 3 | CABLE DE PODER DE EKG DE UCI 3 MITAD PERDIDO | 2022-08-22 10:42:17 | 2022-08-30 11:55:04 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se deja el equipo con cable de poder de inventario biomédico equipo queda cargando.
1912 | Bomba de daño perilla | la bomba de infusión tiene dañada la puerta de apertura | 2022-08-22 10:11:30 | 2023-01-13 16:36:19 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5877 | BAXTER | EVO IQ | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
1911 | PULSOXIMETRO NO MIDE | EL EQUIPO TOMA LA SATURACION DEL PACIENTE INTERMITENTE Y LUEGO DEJA DE MEDIR. | 2022-08-19 08:11:43 | 2022-10-24 16:47:51 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO5504 | EDAN | H100 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se verifica funcionamiento del equipo con patron y se encuentra sensor de SpO2 fracturado internamente ocasionando el mal funcionamiento. El equipo requiere cambio de sensor el cual no cuenta con remplazo. | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR Y CAMBIO DE PILAS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
1910 | NO FUNCIONA EL ASPIRADOR DE SECRECIONES | EL EQUIPO NO SUCCIONA, NO FUNCIONA EL EQUIPO | 2022-08-18 13:25:07 | 2022-08-30 11:42:48 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | ASPIRADOR | EMCO4758 | PULMO MED | 7E-A | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA DEL EQUIPO, SE PROCEDE A EJECUTAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE EVIDENCIA UNA LEVE FUGA DE AIRE EN EL EQUIPO, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EUIPO PARA SU REVISION, SE AJUSTAN LAS MANGUERAS PARA EVITAR LAS FUGAS, SE APRIETA LA PERILLA DEL REGULADOR DE SUCCION, SE CIERRA EL EQUIPO, SE REALIZAN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EL EQUIPO OERATIVO EN EL AREA DEL SERVICIO.
1909 | equipo no funciona | Equipo no cuenta con accesorios y no prende | 2022-08-18 09:49:51 | 2022-08-18 10:35:39 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA ACONDICIONAMIENTO DE ACCESORIOS, QUEDANDO CON CABLE ECG, SENSOR DE TEMPERATURA, CABLE NIBP Y BRAZZALETE (NUEVO), SENSOR SPO2, CABLE IBP Y SE LE INSTALA BATERIAS
1908 | MONITOR NO FUNCIONA | MONITOR SE QUEDA PEGADO AL INSUFLAR EL BRAZALETE | 2022-08-18 08:55:03 | 2022-08-18 10:42:39 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado de monitor que no toma la presión, se revisa monitor y se encuentra daño en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se realizan pruebas con el equipo patrón y se comprueba correcto funcionamiento
1907 | termometro dañado | ENTREGAN CABLE DAÑADO DE UCIN - CAMA 14 | 2022-08-18 08:29:18 | 2023-01-10 14:22:45 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4932 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBÍCULO 14 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1906 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | brazalete de trauma crítico cubículo 3 , insufla pero no marca el resultado de la tensión arterial en el monitor | 2022-08-17 14:30:30 | 2022-08-18 10:44:37 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado de monitor que no toma la presión, se revisa monitor y se encuentra daño en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se realizan pruebas con el equipo patrón y se comprueba correcto funcionamiento
1905 | FALLAS EN ELECTROCARDIOGRAFO | EQUIPO QUE AL MOMENTO DE TOMAR LOS EKG EN ALGUNAS OCASIONES NO IMPRIME, SE SUSPENDE LA IMPRESIÓN, PANTALLA SE OSCURECE POR TIEMPO PROLONGADO Y LUEGO SE APAGA EL EQUIPO SOLO | 2022-08-17 14:01:36 | 2022-08-19 07:18:15 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Previa inspección del equipo se encuentra cable de poder sin terminal a tierra y batería descargada. Se realiza verificación interna de los componentes, ajuste de conectores, limpieza de cabezal térmico y sistema de rodillos de impresora. Se realizan pruebas de funcionamiento con patrón y se entrega el equipo operativo en el área de servicio.
1904 | monitor del cubiculo 5 uci 3 | no permite conectar cable par saturacion de oxigeno | 2022-08-17 06:40:41 | 2022-08-18 09:31:32 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DE DAÑO DEL SPO2, SE OBSERVA PUERTO MALO DEL SPO2, SE PROCEDE A AJUSTAR. SE REVISA EQUIPO Y SE COMPRUEBA SU FUNCIONAMIENTOS. EQUIPO ARROJA VALORES CORRECTOS, SE REALIZA UNA LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO. SE PROCEDE A DEVOLVER AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
1903 | MONITOR NO ENCIENDE NIBP | EL EQUIPO NO INICIA CUANDO SE OPRIME EL BOTON DE NIBP | 2022-08-16 17:10:06 | 2022-08-18 09:31:48 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3912 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se reemplaza panel de los botones del equipo y se reemplaza cable de poder ac debido a que no presentaba toma a tierra
1902 | Equipo malo | Falta una parte de las pilas, equipo no funciona | 2022-08-16 08:21:19 | 2022-08-17 07:37:31 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3797 | BIOLIGHT | M800 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | REPARACIÓN DE CONTACTO DE BATERÍAS.
1901 | BAÑO DE FLOTACION MALO | EL EQUIPO CUANDO SE FUE A UTILIZAR SE EVIDENCIA QUE NO CALIENTA EL AGUA. | 2022-08-12 14:26:09 | 2022-08-12 14:28:41 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BAÑO FLOTACION | EMCO1307 | MACROSEARCH | NR | LABORATORIO | LABORATORIO DE PATOLOGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA INSPECCION DEL EQUIPO SE RETIRA REMACHES Y CARCASA; SE ENCUENTRA CONECTOR DE CABLE DE PODER FRACTURADO Y TERMINALES INTERNOS DESOLDADOS. SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DE CABLE DE PODER Y SE SOLDAN LOS TERMINALES, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SE ENTREGA OPERATIVO EN EL AREA DE SERVICIO.
1900 | ELECTROCARDIOGRAFO no funciona | no registra v6, V5 ,V2, y no imprime | 2022-08-12 08:10:52 | 2022-08-12 08:21:11 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3777 | BIOLIGHT | E70 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende al llamado sobre mal funcionamiento del ELECTROCARDIOGRAFO de urgencias pediatría, se revisa equipo y se comprueba daño en el cable de ECG, se realiza cambio de cable, se comprueba funcionamiento del equipó, equipo funciona correctamente, se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1899 | cable pulsioXimetro,deja de sensar | cable pulsioxímetro DEJA DE SENSAR SIN RAZON POR PERIODES DE TIEMPO | 2022-08-10 16:28:02 | 2023-01-10 14:21:44 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1898 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes.... | 2022-08-10 16:17:22 | 2022-08-16 08:06:05 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La central de monitoreo de UCIN lado A, se encentra a la espera de los accesorios de los monitores M8000A, para instalarlos y que esta quede funcional
1897 | MONITORIA CENTRAL | Se reporta pantallas apagadas para realizar monitoria de pacientes.... | 2022-08-10 16:16:54 |  | Abierto |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico
1896 | VENTILADOR EMCO4988, NUMERO DE SERIE XZZS34074 | RUEDA DELANTERA DAÑADA UCI CARDIOVASCULAR TERCER PISO | 2022-08-10 14:43:55 | 2024-09-19 14:37:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4988 | AEONMED | VG70 | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 09/07/2024
1895 | Equipo no prende | La jefe de imágenes diagnosticas Liliana García Torres a las 11:45 a.m. reporta que el equipo no prende | 2022-08-10 11:50:47 | 2024-06-14 14:06:20 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | Ecografo | EMCO4481 | SAMSUNG | HS70A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo cuenta con revisión de mantenimiento preventivo con proovedor externo #23870 donde se realizan ajustes, se verifica funciones y se deja el equipo en optimas condiciones
1894 | Falla monitor | El monitor está dando cifras elevadas erroneas | 2022-08-09 17:05:05 | 2022-08-09 17:14:42 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado de monitor funcionando de manera incorrecta, se revisa brazalete, se presencia daño en el brazalete, se realiza cambio de brazalete, se comprueba funcionamiento, equipo da valores correctos a los establecidos, se devuelve al servicio en buen estado y buen funcionamiento
1893 | tiene un sonido | la cuna de calor readiante se evidencia un sonido como en la resistencia | 2022-08-09 15:58:39 | 2024-12-10 08:45:24 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se encuentra activo en el servicio de partos luego de realizar mantenimiento correctivo de resistencia con orden de trabajo 5753
1892 | daño en la manguera de calentador de adulto | se evidencia daña en la manguera de un calentador esta descabezada | 2022-08-09 15:52:22 | 2022-08-12 14:21:21 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | SIN CODIGO | COVIDIEN | WT6000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se encuentra manguera de calentamiento fracturada en extremo distal que ajusta con el equipo. | SE RECIBE EL EQUIPO CON FISURA EN LA MANGUERA, SE REALIZA PRUEBA FUNCIONAL Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO PARA RETIRAR LA MANGUERA, SE REALIZA CORTE DE LA ZONA FISURADA Y SE PROCEDE A POSICIONAR CORRECTAMENTE EN SU SITIO, SE PROCEDE A CERRAR EL EQUIPO Y REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NUEVAMENTE, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE Y SE ENTREGA OPERATIVO EN EL SERVICIO.
1891 | saturador del cubiculo 2 de la uci cardiovascular | SATURADOR DEL CUBICULO 2 DE LA UCI CARDIOVASCULAR no censa de manera correcta | 2022-08-09 15:12:28 | 2023-01-10 17:23:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1890 | saturador del cubiculo 1 de la uci cardiovascular | SATURADOR DEL CUBICULO 1 DE LA UCI CARDIOVASCULAR no censa de manera correcta | 2022-08-09 15:11:48 | 2023-01-10 17:22:06 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1889 | cable de monitor no funciona, dañado cubiculo 8 | cable de monitor no funciona, dañado | 2022-08-09 11:35:15 | 2022-08-10 07:32:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El personal desconoce a que cable se hace referencia, por lo cual no se hace revision
1888 | DAÑO PANTALLA monitor signos vitales | PANTALLA DEL MONITOR SE ENCUENTRA DAÑADA AL PARECER POR TEMA DE CAIDA, SE DAÑO EL FRONTAL DE RESTO EL MONITOR ESTA FUNCIONANDO | 2022-08-08 11:37:43 | 2024-09-19 14:33:52 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5299 | MINDRAY | IMEC-12 | QUIROFANO 13 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene calibracion del 31/08/2024
1887 | ventilador alrama oxigeno menos 18 | El ventilador alarma por baja concentración de oxigeno -18% | 2022-08-08 09:54:52 | 2022-08-08 10:06:30 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3456 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza prueba inicial del equipo y este no pasa por celda de oxigeno, Se realiza revisión de las alarmas del equipo y se evidencia que alarmo por concentración baja de -18%, Por lo cual se realiza cambio de celda de oxigeno, calibracion de celda. Se deja ciclar el equipo Y este opera con normalidad
1886 | Ventilador no funciona | El ventilador que arroja ventilador inoperante | 2022-08-08 09:06:33 | 2022-08-08 09:53:09 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del ventilador, y se evidencia que no se realiza las pruebas diarias de funcionamiento del equipo ATC, lo cual ocasiona que en el funcionamiento diario este puede presentar problemas de inicio de ventilación. Por lo cual se realiza ATG y ATC, el equipo queda funcional.
1885 | Ventilador INOPERANTE | El equipo no funciona, se enciende y alarma ventilador inoperante | 2022-08-08 08:53:49 | 2022-08-08 08:59:06 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4222-EMCO4132 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del ventilador, y se evidencia que no se realiza las pruebas diarias de funcionamiento del equipo ATC, lo cual ocasiona que en el funcionamiento diario este puede presentar problemas de inicio de ventilación. Por lo cual se realiza ATG y ATC, el equipo queda funcional.
1884 | SENSOR SPO2 ESTA DAÑADO MONITOR CUBICULO 4 | MONITOR CUBICULO # 4 SENSOR SPO2 ESTA DAÑADO | 2022-08-04 11:02:33 | 2023-01-10 17:25:40 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1882 | monitor de cubiculo 3 de la uci 3 | monitor del cubiculo 3 de la uci 3 no censa el ekg | 2022-08-04 09:45:58 | 2023-01-12 11:14:12 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable de ECG, por uno de inventario biomedico
1881 | ECG DAÑADO | ECG MONITOR DE TRANSPORTE ESTA DAÑADO EL LATIGUILLO | 2022-08-03 11:04:27 | 2023-01-11 10:27:30 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable ECG, por uno de inventario biomedico
1880 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE DEL MONITOR INSUFLA, VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2022-08-03 09:27:30 | 2023-01-10 15:12:59 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia fuga por manguera del brazalete. Se recorta manguera y se realizan prueba de funcionamiento. Equipo queda funcional en el servicio.
1879 | REPARACION DE MONITOR FETAL | SE EVIDENCIA UN SONIDO EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE LA MONITORIA | 2022-08-03 08:51:51 | 2022-08-08 07:45:33 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3805/ EMCO6128 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se responde llamado de monitor fetal con ruidos no comunes, se revisa equipo, se evidencia impresora desajustes, se realiza ajuste de impresora, equipo queda funcional, se devuelve al servicio
1878 | se escucha interrupccion al realizar la monitoria | se evidencia en el momento de realizar la monitoria se evidencia un ruido o daño en los parlantes del equipo | 2022-08-03 08:34:33 | 2022-08-09 09:07:47 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA REVISIÓN DE TRANSDUCTOR DE FETOCARDIA, PRESENTA DAÑO EN LOS CRISTALES. SE REALIZA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR DE FETOCARDIA NUEVO. | INSTALACIÓNN DE TRANSDUCTOR DE FETOCARDIA
1877 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | BRAZALETE DEL MONITOR INSUFLA, VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2022-08-03 08:15:18 | 2022-08-04 07:27:04 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | SALA DE OBSERVACION CRITICO (MIU) | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se responde llamado, se verifica equipo y se presencia vejiga del brazalete dañado, se procede a realizar cambio, se revisan funcionamiento, equipo queda funcional .
1876 | La parte donde se colocan los conectores , está partida | El equipo había sido restaurado con anterioridad y se observa en el costado lateral donde se colocan los conectores , partida , por lo cual no refleja datos confiables . | 2022-08-02 14:52:10 | 2022-08-03 11:06:06 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3440 | COLIN | LUCON M30 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se responde llamado sobre valores no confiables del monitor, se realiza verificación de los valores con equipo simulador(prosim 8), equipo da valores correctos. Se demuestra al jefe del servicio su funcionamiento
1875 | MONITOR SIN ACCESORIOS | monitor sin accesorios de conexión para el modulo pulsoxímetro, brazalete, EKG | 2022-08-02 10:24:19 | 2022-10-31 10:33:30 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL ESTADO DEL EQUIPO PRA CONFIRMA CIERRE DE ORDEN DE TABAJO .SE REVISA SI CUENTA CON LOS ACCESRIOS Y SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTMAS CONDICIONES. SE DEJA EN EL SERVICIO
1874 | FALLAS EKG | electrocardiógrafo no imprime reporte | 2022-08-01 14:23:21 | 2022-10-31 11:07:13 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL ESTADO DEL EQUIPO PARA CONFIRMA CIERRE DE ORDEN DE TABAJO .SE REVISA SU FUNCIONAMIENTO Y ACCESOROS. EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTMAS CONDICIONES. SE DEJA EN EL SERVICIO
1873 | Tallimetro | Se solicita por favor revisar tallimetro de la bascula del consultorio 2, debido a que el tallimetro esta incompleto. | 2022-08-01 12:26:30 | 2022-08-02 10:36:38 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com | [5 empty] | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reparacion del tallimetro, se ajusta pin de union y queda funcional
1872 | SATURADOR DE OXIGENO DISFUNCIONAL | Se solicita por favor el cambio del cable del saturador de oxigeno del monitor de signos vitales del servicio de urologia, debido a que no funciona (no censa). | 2022-08-01 12:13:49 | 2022-08-02 11:35:11 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com | [5 empty] | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se responde llamado de saturado dañado en Urología, se observa mal funcionamiento y se procede a realizar cambio, se realiza verificación del saturador, equipo queda funcional.
1871 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Prende y en segundos vuelve y se apaga | 2022-08-01 11:39:42 | 2023-01-10 15:19:00 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia daño en cable de poder. Se realiza cambio del cable y el equipo enciende. Equipo se deja funcional en el servicio
1870 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | presenta malas condiciones en el brazalete | 2022-08-01 11:38:46 | 2022-10-31 11:13:55 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL ESTADO DEL EQUIPO PaRA CONFIRMA CIERRE DE ORDEN DE TABAJO .SE REVISA SI CUENTA CON LOS ACCESRIOS Y SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTMAS CONDICIONES. SE DEJA EN EL SERVICIO
1869 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | saturador del monitor esta en mal estado | 2022-08-01 11:37:36 | 2022-08-02 11:30:16 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3603 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se responde llamado de saturado dañado en urgencias trauma 2, se observa daño y se procede a realizar cambio, se realiza verificación del saturador, equipo queda funcional.
1868 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | saturador del monitor esta en mal estado | 2022-08-01 11:37:10 | 2022-08-02 11:31:33 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3604 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se responde llamado de saturado dañado en urgencias trauma 2, se observa daño y se procede a realizar cambio, se realiza verificación del saturador, equipo queda funcional.
1867 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | saturador del monitor esta en mal estado | 2022-08-01 11:36:40 | 2022-08-02 11:28:27 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se responde llamado de saturado dañado en urgencias trauma 2, se observa daño y se procede a realizar cambio, se realiza verificación del saturador, equipo queda funcional.
1866 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | saturador del monitor esta en mal estado | 2022-08-01 11:36:01 | 2022-08-02 11:27:24 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3618 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | TRAUMA 2 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se responde llamado de saturado dañado en urgencias trauma 2, se observa daño y se procede a realizar cambio, se realiza verificación del saturador, equipo queda funcional.
1865 | Equipo fuera de servicio | El día 7 de julio del 2022 durante la búsqueda del equipo para proceder con la ejecución del mantenimiento preventivo, la jefe manuela informa que el equipo se encuentra fuera de servicio dado que no prende, y según informa se encuentra en este estado desde 2 meses antes. Por lo mismo se le solicito realizara el reporte respectivo para la revisión del mismo. | 2022-08-01 09:53:51 | 2022-11-25 08:22:10 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | SIN CODIGO | NEC CARDIO PACK | 3M33-1 | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra ticket debido a que el equipo fue dado de baja.
1864 | MONITORIA CENTRAL- UCIN B | SE REPORTA NUEVAMENTE PANTALLAS APAGADAS PARA REALIZAR MONITORIA DE SALA.... REPORTA SECRETARIA KAREN MARIN | 2022-07-28 11:37:54 | 2022-07-29 17:10:17 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La central de monitoreo de UCIN lado A, se encentra a la espera de los accesorios de los monitores M8000A, para instalarlos y que esta quede funcional
1863 | MONITORIA CENTRAL- UCIN A | SE REPORTA NUEVAMENTE PANTALLAS APAGADAS PARA REALIZAR MONITORIA DE SALA.... REPORTA SECRETARIA KAREN MARIN | 2022-07-28 11:35:42 | 2022-07-29 17:11:17 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Tickect repetido
1862 | MONITORIA CENTRAL- UCIN B | SE REPORTA NUEVAMENTE PANTALLAS APAGADAS PARA REALIZAR MONITORIA DE SALA.... REPORTA SECRETARIA KAREN MARIN | 2022-07-28 11:34:43 | 2022-07-29 17:09:01 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La central de monitoreo de UCIN lado B, se encuentra funcional. Se le recuerda al personal que si en algún momento se presenta una fluctuación de energía y esta se apaga prenderla manualmente. Igualmente se realiza ronda y se enciende central de monitoreo
1861 | Monitor no da datos correctos | El monitor no sensa frecuencia cardiaca | 2022-07-28 11:09:41 | 2022-07-29 14:55:15 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se recibe monitor con cable poder, se realiza limpieza y desinfección, se procede a verificar encendido del equipo, se destapa para verificar componentes internos, se encuentra En buen estado Se realiza limpieza interna y externa, pruebas y equipo funciona correctamente
1860 | SATURADO DEL CUBICULO 1 DE LA UCI CARDIO NO CENSA | SATURADO DEL CUBICULO 1 DE LA UCI CARDIO NO CENSA | 2022-07-28 08:07:35 | 2022-07-29 15:03:52 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de saturación, cable de saturación funcional
1859 | GUSANILLO METALICO PARA BRAZALETE- DAÑADO | GUSANILLO METALICO QUE SIRVE DE ACOPLE PARA EL BRAZALETE DE LA CAMA 12A EMCO 4927 | 2022-07-27 17:16:41 | 2022-07-29 15:07:43 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBÍCULO 12A | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de manguera NIBP (Inventario de biomedico)
1858 | El conector del monitor no funciona | El cable de conexión del monitor no funciona | 2022-07-27 15:41:46 | 2022-07-29 15:20:20 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El monitor no le ingresaba correctamente el cable de spo2( tenia sensor de saturacion Goldway), por lo cual se retira del servicio para revisión, se evidencia que el conector esta fracturado internamente, se revisa conectores de temperatura y T2 presenta daño como si se hubiera forzado al ingresar un cable. Por lo cual se procede a reparación de los dos puertos (SPO2 y t2) Se realiza instalación de Cable ECG, manguera NIBP, Cable SPO2, Cable de Tempertaura Se le realizan pruebas al equipo y este queda funcional.
1857 | EL EKG CUBICULO 4 DETERIORADOS | CABLES EKG ESTAN MUY DETERIORADOS Y/O PELADOS CUBICULO 4 | 2022-07-27 14:16:34 | 2022-07-29 15:21:13 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Por el momento no se cuenta con el cable para realizar reposición.
1856 | SATURADOR DE CUBICULO 4 NO FUNCIONA | SATURADOR CUBICULO 4 NO FUNCIONA | 2022-07-27 09:53:48 | 2022-07-29 15:22:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor y el cable de saturación queda funcional. instalado en monitor
1855 | EKG NO CARGA | EKG DE LA UCI 3 NO CARGA ....................... | 2022-07-27 08:56:02 | 2022-08-02 11:40:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se responde llamado de mal funcionamiento de carga del ecg de uci 3, se observa daño en su cable de poder, ya que no cuenta con el conector polo a tierra y se procede a realizar cambio, se realiza verificación de carga del equipo, equipo queda funcional.
1854 | Electrocauterio no sirve | El equipo no fulguro cuando se utilizo en un procedimiento | 2022-07-26 14:13:58 | 2022-08-12 14:12:08 | Cerrado |  | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA | electromedicinahuv5@gmail.com |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección del equipo y pruebas de funcionamiento, se encuentra cablr de placa de retorno fracturado internamente ocasionando el funcionamiento intermitente del equipo. Se realiza el respectivo arreglo del cable y se verifica el funcionamiento del equipo. Equipo queda operativo y se entrega en el área asignada.
1853 | CABLE DE EKG CUBICULO 11 UCI CARDIO PELADO | CABLE DE EKG CUBICULO 11 UCI CARDIO PELADO | 2022-07-26 11:17:47 | 2022-07-29 15:54:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se evidencia cable con mínima peladura, pero se instala cable de ECG
1852 | CABLE DE EKG PELADO | CABLE DE EKG PELADO DEL CUBICULO 6 DE LA UCI CARDIO | 2022-07-26 10:22:17 | 2022-07-29 15:57:29 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La peladura del cable de ECG es pequeña lo cual no impide su correcto funcionamiento
1851 | CABLE DE TEMPERATURA | CABLE DE TEMPERATURA CUBICULO 10 UCI 3NO CENSA | 2022-07-25 15:49:13 | 2022-07-29 16:10:25 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reposición de cable de temperatura
1850 | SATURADO DEL CUBICULO 7 DE LA UCI CARDIO NO CENSA | SATURADO DEL CUBICULO 7 DE LA UCI CARDIO NO CENSA | 2022-07-25 11:10:15 | 2022-07-29 16:20:57 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4287 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reposición de cable de saturación
1849 | Revisar Centrífuga refrigerada | La centrífuga no funciona, no arranca con el ciclo de centrifugación. | 2022-07-24 00:28:58 | 2022-11-18 09:42:52 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA OREN DE TRABAJO CON EL TICKET 2111
1848 | monitor fetal | CUANDO SE VA TOMAR LA MONITORIA FETAL LA PANTALLA QUEDA TOTALMENTE NUBLADA Y NO DEJA EVIDENCIAR NADA EN LA PANTALLA | 2022-07-22 15:10:17 | 2023-01-11 15:32:55 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia mala conexión del bus de datos de las pantalla a la tarjeta, se rehacen conexiones y se realizan pruebas de funcionamiento las cuales so superadas satisfactoriamente. Equipo queda funcional en el servicio
1847 | CABLE DE INVASIVA NO CENSA | CABLE DE INVASIVA NO CENSA DEL CUBICULO 11 DE LA UCIC ARDIO | 2022-07-22 14:34:46 | 2022-07-29 16:22:38 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4283 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza de cable invasiva suministrado por el servicio
1846 | Equipo malo | No fumciona, el equipo no toma las derivadas | 2022-07-22 09:27:32 | 2022-07-22 09:37:06 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | OBSERVACION CIRUGIA HOMBRES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Falso llamado. Se atiende el llamado, se realizan prurbas de funcionamiemto con simulador paciente el equipo sensa e imprime correctamente. Se entrega el equipo operativo en el servicio.
1845 | daño en frontoluz | se enredó el cable en la manija de la puerta al pasar por ella y se daña el empate del frontoluz quedando sin función alguna. | 2022-07-22 09:00:34 | 2023-01-11 10:33:20 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4592 | HEINE | ml4 led + mpack | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO EN CONECTOR MACHO DEL FRONTOLUZ POR RUPTURA DEL CABLE. SE REALIZAN SOLDADURAS Y SE REFUERZA ESTRUCTURA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO QUE SON SUPERADAS SATISFACTORIAMENTE. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
1844 | La bomba de infusion no alarmo | la bomba no alarmo que no suministro el medicamento Propofol | 2022-07-21 16:55:48 | 2023-01-13 16:36:05 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
1843 | Revisión y correctivo | Manija de puerta suelta que impide el cierre del equipo y mantener la temperatura requerida | 2022-07-21 16:22:31 | 2023-01-11 17:11:04 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE SE INFORMA AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y ESTOS REALIZAN AJUSTE NECESARIO EN EL EQUIPO.
1842 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN | MONITOR QUE PRESENTE FUGA DE AIRE YA SE LE PROBO OTRO BRAZALETE Y PRESENTA EL MISMO ERROR | 2022-07-21 09:19:45 | 2022-11-17 14:48:17 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5539 | EDAN | IM-50 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO DE MONITOR FALLANDO EN LA TOMA DE PRESION, SE REVISA BRAZALETE, BRAZALETE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE PROSEDE A DESTAPAR EL EQUIPO, SE REVISA MOTOR. MOTOR FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REVISAN ELECTROVALVULAS Y SE EVIDENCIA DAÑO OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO AL INSUFLA EL BRAZALETE, SE REALIZA CAMBIO DE ELECTROVALVULA, SE ARMA EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMEITO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
1841 | MONITOR DE SIGNOS VITALES FIJO EN PARED | NO INSUFLA EL BRAZALETE DE LA PRESIÓN ARTERIAL. | 2022-07-19 15:13:04 | 2022-07-19 16:04:03 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3619 | NIHON KOHDEN | VISMO | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Falso llamado, se asiste al servicio y se comprueba el funcionamiento correcto del monitor con equipo patrón y se verifica con la jefe del servicio, el inconveniente es la mala manipulación del personal asistencial
1840 | Equipo no funciona | no enciende la luz ultravioleta | 2022-07-19 10:30:42 | 2022-08-02 13:32:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | CABINA DE FLUJO LAMINAR | emco6035 | ESCO | LVG-3AG-F9 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se responde llamado sobre mal funcionamiento de la luz ultravioleta de la cabina laminar, re revisa equipo y se observa que no cuenta con un imagen en la compuerta de cierre, se realiza cambio e instalacion de un imagen, el cual cierra el ciclo para el funcionamiento de la luz ultravioleta , se observa buen funcionamiento del equipo. Equipo funcional
1839 | No funciona | Lápiz no funciona al momento de usarlo | 2022-07-19 09:07:30 | 2022-07-19 16:47:12 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza y desinfección externa del equipo. Se realiza inspección funcional y estructural incluyendo su sistema electrónico. El equipo es reportado por mal funcionamiento, Se realiza inspección externa del equipo. Se identifica que el cable de la placa paciente se encuentra dañado Se procede a soldar el cable a la placa paciente. Se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo funciona adecuadamente. Equipo queda en el servicio en optimas condiciones
1838 | Mal funcionamiento | El equipo no funciona, no hay luz | 2022-07-19 09:03:55 | 2022-07-19 16:47:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza y desinfección externa del equipo. Se realiza inspección funcional y estructural incluyendo su sistema mecánico equipo es reportado por no encender la luz del equipo. se retira bombillo y se observa daño en él, se realiza cambio del bombillo. Se realizan pruebas con el equipo. El equipo funciona correctamente. Se instala brazalete y se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1837 | No funciona oftalmoscopio | equipo no funciona, luz intermitente | 2022-07-19 09:02:06 | 2022-07-19 16:47:32 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza y desinfección del equipo. El equipo es reportado por mal funcionamiento. Se revisa y se identifica que el conector que conecta al casco frontal se encuentra averiado. Se procede a una reparación dejando mas ajustado esta conexión. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio funcionalmente.
1836 | Revisar microscopio | No está funcionando correctamente, tiene problemas en el funcionamiento de la lámpara. | 2022-07-19 08:38:54 | 2022-11-17 14:53:35 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROSCOPIO | EMCO3800 | OLYMPUS | CX22 | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL ESTADO DEL EQUIPO PRA CONFIRMA CIERRE DE ORDEN DE TABAJO .SE REVISA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTMAS CONDICIONES. SE DEJA EN EL SERVICIO
1835 | monitor fijo exclusa 1 | no insufla el brazalete del tensiometro pero aparece como si lo estuviera haciendo no censa la saturación. | 2022-07-19 08:13:04 | 2022-07-19 16:12:51 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Falso llamado, se asiste al servicio y se comprueba el funcionamiento correcto del monitor con equipo patrón y se verifica con la jefe del servicio, el inconveniente es la mala manipulación del personal asistencial
1834 | monitor fijo de signos vitales reanimación consultorios | no lee la presión, a veces agarra la saturación los electrodos no censa, por favor prioritario. | 2022-07-19 08:10:53 | 2022-07-19 16:05:24 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5515 | ADVANCED | PM-200M | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Falso llamado, se asiste al servicio y se comprueba el funcionamiento correcto del monitor con equipo patrón y se verifica con la jefe del servicio, el inconveniente es la mala manipulación del personal asistencial
1833 | bomba de infusión no enciende | la bomba de infusión no enciende | 2022-07-19 08:07:16 | 2023-01-11 17:13:15 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | URGENCIAS-20 | BAXTER | EVO IQ | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO SE HACE ENTREGA AL PERSONAL DE BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO. SE CIERRA YA QUE QUEDA A DISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO.
1832 | cable monitoria invasiva | cable de monitoria invasiva del cubiculo 06 de uci cardio no funciona | 2022-07-18 14:44:20 | 2022-07-29 16:38:34 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4296 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Reporte mal realizado, el cable funciona correctamente
1831 | SATURADOR CUBICULO 5 UCI 3 NO CENSA | SATURADOR CUBICULO 5 UCI 3 NO CENSA | 2022-07-18 11:32:31 | 2022-07-29 16:29:48 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalacion de cables de saturación
1830 | DAÑADO PUERTO DEL SATURADOR DE OXIGENO | SE EVIDENCIA QUE EL PUERTO DONDE SE COLOCA EL SATURADOR SE ENCUENTRA DAÑADO | 2022-07-18 10:28:44 | 2022-07-19 11:30:37 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza y desinfección externa del equipo. Se realiza inspección funcional y estructural incluyendo su sistema electrónico (Tarjetas electrónicas, fuentes de alimentación y módulos,). el equipo es reportado por daño en el puerto de entrada del saturador. Se procede a desensamblar y ajustar la interfaz del saturador. Se repara chasis ya que se evidencia golpe o caída del equipo. Se arma el equipo. Se instala sensor de saturación. Se realizan pruebas con el equipo patrón, se obtiene valores dentro de los parámetros planteados. El equipo funciona correctamente. Se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1829 | esta daño los puertos donde se conecta los saturadores | SE EVIDENCIA EN EL MONITOR QUE EL PUERTO DE DE ENTRADA DE LOS SATURADORES SE ENCUENTRA DAÑADO | 2022-07-18 10:24:07 | 2022-07-19 11:30:53 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4100 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza y desinfección externa del equipo. Se realiza inspección funcional y estructural incluyendo su sistema electrónico (Tarjetas electronicas,fuentes de alimentación y modulos,). el equipo es reportado por daño en el puerto de entrada del saturador. Se procede a desensamblar y ajustar la interfaz del saturador. Se arma el equipo. Se instala sensor de saturación. Se realizan pruebas con el equipo patrón, se obtiene valores dentro de los parámetros planteados. El equipo funciona correctamente. Se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1828 | MONITOR DEL CUBICULO 6 UCI 3 | POR FAVOR REVISAR URGENTE MONITOR DEL CUBICULO 6 NO CENSA LA PRESION INVASIVA | 2022-07-18 08:13:11 | 2022-07-29 16:50:30 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del monitor del cubículo, se cambia cable interfaz, el equipo no muestra invasiva. Se emplea monitor de transporte y el equipo sigue igual no muestra invasiva, por lo cual se decide cambiar transductor,sigue igual Se prueba con otro monitor y no muestra datos de Invasiva, por lo cual se sugiere al jefe del cubículo que verifique si el transductor se encuentra en arteria
1827 | MONITOR CUB # 3- UCIN A | MONITOR COMEN STAR 8000 E CUBICULO 3 PRESENTA 2 MANCHAS BLANCAS EN PANTALLA | 2022-07-17 08:34:53 | 2022-07-29 16:59:15 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4940 | COMEN | STAR 8000E | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión externa del monitor y se evidencia manchas blancas en su pantalla debido posiblemente a golpes en su pantalla, no se retira del servicio ya que este se encuentra funcional y no impide su visualización
1826 | Reporte de monitor de signos vitales | El táctil de la pantalla no funciona. | 2022-07-15 15:32:33 | 2023-04-27 15:57:30 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5610 | NIHON KOHDEN | VISMO | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE REVISA EL EQUIPO, SE EVIDENCIA AÙN EL ADHESIVO DE LA PANTALLA, SE EVIDENCIA PRESENCIA DE HUMEDAD, SE PROCEDE A HACER EL REPORTE YA QUE SE ENCUENTRA POR GARANTÌA. | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO EVIDENCIANDO QUE AL MOMENTO DE UTILIZAR EL EQUIPO, EL TOACH NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA APERTURA DEL MONITOR, SE REVISA PANEL TÁCTIL, SE COMPRUEBA DAÑO EN EL TOACH OCASIONANDO MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE REALIZA CAMBIO PANEL TÁCTIL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA CALIBRACIÓN DE PANTALLA, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EL EQUIPO ES ENTREGADO AL SERVICIO CON TODOS SUS ACCESORIOS. EQUIPO FUNCIONAL, SE INSTALA BRAZALETE, SENSOR SPO2
1825 | MONITOR DE SIGNOS DAÑADO | CABLE DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES NIBP MALO | 2022-07-14 13:33:09 | 2022-10-31 11:17:56 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4767 | MINDRAY | IMEC-10 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL ESTADO DEL EQUIPO PRA CONFIRMA CIERRE DE ORDEN DE TABAJO .SE REVISA SI CUENTA CON LOS ACCESRIOS Y SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTMAS CONDICIONES. SE DEJA EN EL SERVICIO
1824 | VERIFICAR MONITOR DE SIGNOS VITALES | VERIFICAR SATURADOR Y VALORES DEL MONITOR | 2022-07-13 14:38:35 | 2022-07-19 16:47:53 | Cerrado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0662 | NIHON KOHDEN | BSM-4113J | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se asiste al servicio y se comprueba el funcionamiento correcto del monitor con equipo patrón y se verifica el correcto funcionamiento
1823 | latiguillos reventados | latiguillos reventados del cubiculo 2 de la uci 3 | 2022-07-12 15:37:11 | 2022-07-29 16:56:00 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se deja cable ECG en reposición
1822 | MONITOR UCIN | MONITOR QUE SE APAGA EN EL TRASLADO Y NO ENCIENDE | 2022-07-12 11:34:55 | 2022-07-29 17:05:18 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se isntala 2 baterias al monitor,
1821 | EQUIPO NO FUNCIONA | MONITOR NO TOMA SIGNOS (ta,fcR.to) | 2022-07-12 10:14:02 | 2022-07-19 16:48:12 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza y desinfeccion externa del equipo. Se realiza inspeccion funcional y estructural incluyendo su sistema electronico (Tarjetas electronicas, fuentes de alimentacion y modulos,). Al realizar pruebas iniciales, el equipo no arroja resultados, motivo por el que fue reportado. Se retira la carcasa del el equipo, se revisa y limpia las tarjetas electronicas, se ajustan flex y puertos, se ensambla el equipo y se toman pruebas, arroja valores dentro de los parámetros planteados. El equipo funciona correctamente. Se instala brazalete y se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1820 | Ventilador no pasa pruebas | Fuga en la manguera de oxigeno | 2022-07-11 13:59:58 | 2022-07-19 16:48:24 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3589 | NEWPORT | E360 | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza y desinfeccion externa del equipo. Se realiza inspeccion funcional y estructural. Equipo es reportado debido a que presento una fuga en la manguera de aire , se revisa manguera, se precensio fuga en la conexion entre la manguera y el adaptador. Se realiza cambio de manguera. Se realizan pruebas. El equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente El equipo funciona correctamente. Se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1819 | Ventilador no pasa pruebas | Fuga en la manguera de oxigeno y de aire | 2022-07-11 13:59:03 | 2022-07-19 16:48:32 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3588 | NEWPORT | E360 | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza y desinfeccion externa del equipo. Se realiza inspeccion funcional y estructural. Equipo es reportado debido a que presento una fuga en las mangueras de aire y de oxigeno, se revisan mangueras, se precensio fuga en las conexiones entre la manguera y el adaptador. Se realiza cambio de mangueras. Se realizan pruebas. El equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente. El equipo funciona correctamente. Se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1818 | FALLAS DE MONITOR | monitor signos vitales censa presiones muy altas no correspondientes al paciente | 2022-07-11 13:11:16 | 2022-10-31 11:03:09 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL ESTADO DEL EQUIPO PRA CONFIRMA CIERRE DE ORDEN DE TABAJO .SE REVISA SI CUENTA CON LOS ACCESRIOS Y SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTMAS CONDICIONES. SE DEJA EN EL SERVICIO
1817 | NO REGISTRA LA FETOCARDIA | CUANDO SE TOMA NO REGISTRA LA FETOCARDIAS ENE L MOMENTO DE A TOMA DE EXAMNE | 2022-07-11 13:09:51 | 2022-09-09 15:30:16 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Doppler Ultrasonico | EMCO5505 | EDAN | SONOTRAX Basic A | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECIBE EL EQUIPO CON EVIDENTE MAL FUNCIONAMIENTO EN EL SONIDO, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO PARA DETERMINAR EL ERROR Y SE EVIDENCIA DAÑO EN COMPONENTE ELECTRONICO EN LA TARJETA PRINCIPAL, SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DEL BUZZER Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO SENSA CORRECTAMENTE PERO NO EJERCE FUNCION DE EMITIR SONIDOS, POR TAL MOTIVO SE DECIDE DEJAR EL EQUIPO EN EL SERVICIO CON LA ACLARACION DE QUE NO EMITE SONIDO.
1816 | Electrobisturí de argón dañado | Daño del regulador de gas del electrobisturí de argón en la parte que conecta el regulador con la bala. También daño en el acople que conecta el regulador con el electrobisturí de argón | 2022-07-11 10:49:30 | 2023-03-21 10:48:43 | Cerrado |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | christian.b.valenciag@gmail.com |  | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se inspecciona el equipo y se evidencia daño en el manómetro. Requiere cambio del mismo | SE ATIENDE LLAMADO, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA DAÑO EN E REGULADOR REGULADOR DE GAS DEL ELECTROBISTURÍ DE ARGÓN EN LA PARTE QUE CONECTA EL REGULADOR CON LA BALA. TAMBIÉN DAÑO EN EL ACOPLE QUE CONECTA EL REGULADOR CON EL ELECTROBISTURÍ DE ARGÓN, SE REALIZA COMPRA DE UN NUEVO REGULADOR Y ACOPLE, SE INSTALAN EN EL EQUIPO SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMERINTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EN EL SERVICIO EN EXCELENTES CONDICIONES.
1815 | SATURADO DEL CUBICULO 8 DE LA UCI 3 NO CENSA | SATURADO DEL CUBICULO 8 DE LA UCI 3 NO CENSA | 2022-07-02 11:33:38 | 2022-07-12 07:36:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Por el momento no se cuenta con el accesorio
1814 | Monitor de signos no funciona la toma de presion | Monitor de signos no funciona la toma de presion se solicita revision | 2022-07-01 17:36:27 | 2023-01-06 08:16:05 | Cerrado | [8 empty] | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona monitor y se evidencia correcto funcionamiento , toma de presion correcta, equipo queda en servicio funcional
1813 | monitor de signosvitales sin tensiometro | monitor de signos vitales sin tensiometro que lo requiere | 2022-07-01 17:32:50 | 2022-12-06 08:07:29 | Cerrado | [8 empty] | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y NO SE EVIDENCIA LA FALLA REFERIDA.
1812 | brazalete dañado | se reporta este brazalete por que toma la presión pero no se evidencia la toma y se desinfla y no permite tomar bien la presión a la paciente | 2022-07-01 15:29:16 | 2022-11-17 14:49:56 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5539 | EDAN | IM-50 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO CON EL TICKET 1842
1811 | cable de ekg no sensa, cable partido | cable no sensa por daños (cable partido) | 2022-06-30 14:42:18 | 2022-07-12 07:38:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4259 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El cable ECG, se encuentra pelado, pero se sigue usando ya que por el momento no se cuenta con el accesorio para reemplazo
1810 | Monitor solo toma la presion no invasiva | El monitor esta fallando, solo sirve para tomar la presion no invasiva y no los otros parametros | 2022-06-30 11:52:07 | 2022-06-30 15:47:56 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | MEDICINA INTERNA - CONSULTA EXT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se crea el ticket #1810. Equipo es reportado debido a que solo le funciona el parametro NIBP. Se realiza limpieza externa del equipo. Se realiza inspeccion del equipo, se evidencia que la carcasa frontal esta en mal estado. Se realiza inspeccion de los componentes electronicos, se encuentran en buen estado. Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patron. El equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente. Se le instala saturador SPO2 de almacen. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1809 | No enciende | El equipo se va a realizar el Test Manual pero no lo realiza | 2022-06-30 07:28:26 | 2023-01-11 08:50:37 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO1384 | HEWLETT PACKARD | CODEMASTER XL M1722B | MEDICA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1808 | Maquina de anestesia se apaga | La maquina de anestesia se apaga en pleno procedimiento | 2022-06-29 15:03:32 | 2022-06-29 15:05:37 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | TOMOGRAFIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo es reportado debido a que presento una intermitencia en el funcionamiento en medio de un procedimiento. Se realiza inspwccion y se identifica que el equipo no esta funcionando adecuadamente, se apaga con el movimiento del cable. Se realiza medicion de voltaje sobre el toma electrico, los voltajes estan correctos. Se mide continuidad sobre el cable de poder y se evidencia que esta interrumpido, se realiza cambio de cable de poder tipo medico por uno de inventario biomedico. Se deja ciclando el equipo por una hora, el equipo no presenta novedades. Equipo se deja funcional en el servicio Nota: Equipo requiere cambio de baterias, las actuales, estan defectuosas.
1807 | mesa de cirugia fuera de servicio | la mesa se encuentra desalineada debido a que no deja poner la parte del cabezal y adicionalmente esta partida la base que es traslucida. Se le quita el piecero para completar la mesa maquet con EMCO5635 para no deshabilitar dos mesas si no una sola | 2022-06-29 12:01:09 |  | Asignado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4457 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico
1806 | Revisión y correctivo | NEVERA QUE PRESENTA DAÑO EN LA CHAPA | 2022-06-28 16:01:35 |  | Abierto |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE | SERVICIO TRANSFUSIONAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
1805 | Al Monitor le falla la bateria y no funciona bien | Monitor al que le falla la bateria y los parametros | 2022-06-28 08:56:07 | 2022-06-29 16:43:13 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4560 | EDAN | IM-50 | SALA OBSERVACION MEDICINA INTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se crea el ticket #1805. Se realiza limpieza externa del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento con equipo patron. El equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente. Se evidencia que la bateria esta defectuosa, se reemplaza la bateria por una de almacen. Se le instala pinza SPO2. El equipo se devuelve funcional al servicio.
1804 | monitor presenta daños por caida | MONITOR PRESNTA DAÑOS POR CAIDA | 2022-06-24 15:51:44 | 2022-07-12 08:48:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo después de caída presenta daño fisico en la carcasa del Capnografo, el monitor se somete a pruebas y este trabaja con normalidad. Debido al daño del Capnografo EMCO4283, se retira del equipo y se deja el Capnografo EMCO5035. Equipo queda funcional
1803 | CABLE DE EKG DAÑADO | CABLE DE EKG DAÑADO POR PACIENTE... EMCO # 4939 | 2022-06-24 11:50:08 | 2023-01-10 16:38:45 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4939 | COMEN | STAR 8000E | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza retiro del equipo del servicio, ya que no se cuenta con accesorios.
1802 | reparacion de monitor por caida | el día de ayer se observa monitor con la carcasa quebrada por caída se envía para revisión y mantenimiento y reportan que el saturador no funciona | 2022-06-24 08:27:05 | 2022-10-04 15:28:10 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO Y SE EVIDENCIA DAÑO EN SENSOR DE SATURACION, SE PROCEDE A REEMPLAZAR SENSOR DE SPO2 Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON PROSIM 8. SE DEJA INSTALADO EN MONITOR DE SIGNOS VITALES.
1801 | daño cable interface de monitor | daño del cable (pines) interface que comunica el monitor con el analizador de gases | 2022-06-24 08:19:13 | 2024-09-19 14:01:22 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 23/06/2024
1800 | cable saturación no sensa | El sensor no censa queda la luz fija | 2022-06-23 10:59:00 | 2022-06-23 17:25:09 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de cable de saturación de inventario biomedico, equipo queda funcional
1799 | Saturador dañado por el paciente | El paciente arranco el cable de saturacion. | 2022-06-23 10:55:17 | 2022-06-23 17:27:39 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de cable de saturación de inventario biomedico, equipo queda funcional
1798 | DAÑO EN SATURADOR M8000A | El saturador no censa, se probo en otro monitor y tampoco. | 2022-06-23 10:49:14 | 2022-06-23 17:23:05 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza isntalación de cable de SPO2 y sensor de saturación
1797 | DAÑO EN SATURADOR M8000A | El saturador no censa, se probo en otro monitor y tampoco. | 2022-06-23 10:48:49 | 2022-06-23 17:26:32 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de cable de saturación de inventario biomedico, equipo queda funcional
1796 | monitor presenta daños por caida | monitor presenta daños por caida | 2022-06-22 09:32:49 | 2022-06-23 17:34:45 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presenta fractura de acrílico protector de pantalla, se le realiza pruebas a todos los paramentos del equipo y este opera normalmente. Se debe cambiar acrílico protector para evitar daño a futuro de la pantalla
1795 | fallas en el oftalmoscopio | No enciende la cámara de la diadema del oftalmoscopio. | 2022-06-21 10:53:58 | 2022-06-29 17:03:04 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1795. Se realiza inspeccion del equipo. Se identifica que el bombillo del casco no enciende, se miden voltajes y continuidad sobre el bombillo, se identifica que este se encuentra interrumpido. Se reemplaza el bombillo por uno nuevo de almacen. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio funcionalmente.
1794 | MONITOR NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | MONITOR NO ESTA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE APAGA EN FORMA CONTINUA | 2022-06-21 09:09:55 | 2022-06-23 17:35:43 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del monitor y este funciona correctamente, posiblemente estaba conectado en toma corriente no funcional la bateria se descargo y esta dejo de funcionar. Pero el equipo se coenecto en otro toma corriente y opero normalmente
1793 | SATURADOR UCI 3 CAMA 9 | SATURADOR DE UCI 3 CAMA 9 NO CENSA | 2022-06-21 08:50:40 | 2024-09-19 13:57:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | No se cuenta con el accesorio para hacer reemplazo | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 13/03/2024
1792 | SATURADOR UCI 3 CAMA 4 | SATURADOR DE UCI 3 CAMA 4 NO CENSA | 2022-06-21 08:49:54 | 2024-09-19 13:45:44 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | No se cuenta con el accesorio para hacer reemplazo | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO, EQUIPO TIENE MANT. PREVENTIVO 16/08/22024
1791 | daño de la REM electrobisturi | la tarjeta REM se daño, por tal motivo no se podia utilizar la placa se le realizo el cambio de la tarjeta con el electrobisturi que esta en el taller primer piso EMCO3939 que esta fuera de servicio | 2022-06-18 10:32:56 | 2023-01-13 15:23:33 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | De acuerdo con el trabajo realizado por el ingeniero en su momento el equipo quedo funcionando, se verifico el equipo y se encuentra funcionando en sala de operaciones
1790 | Saturador dañado | Cable de saturación dañado no censa | 2022-06-17 14:00:01 | 2022-06-29 19:43:50 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4794 | EDAN | IM-70 | UNIDAD DE CUIDADO ESPECIAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del monitor y cable de SPO2 no censa por lo cual se instala uno de inventario biomedico, equipo queda funcional
1789 | Ventilador inoperante | El ventilador muestra alarma inoperante | 2022-06-16 17:19:49 | 2022-06-16 17:22:23 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del ventilador este arroja falla " ventilador inoperante", se realiza ATG y posteriormente ATC, se deja ciclando y el equipo opera correctamente
1788 | Centrifuga tiene un fuerte ruido | Centrifuga tiene un fuerte ruido y sale un aviso de desbalanceo | 2022-06-16 16:08:30 | 2022-06-30 07:38:42 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | CENTRIFUGA | EMCO4241 | EPPENDORF | 5804 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1788. El equipo es reportado debido a que tiene un ruido inusual y sale una alerta de desbalanceo. Se desensambla el equipo. Se ajusta el sensor de desbalanceo en 670 como lo indica el manual de operación. Se ajustan los diferentes tornillos. Se ensambla el equipo nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que el problema ha sido corregido. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1787 | CABLE DE CARRO DE PARO DAÑADO | ELECTRODOS CABLE DE CARRO DE PARO SE ENCUENTRAN DAÑADOS PORFAVOR REVISAR | 2022-06-15 13:57:50 | 2022-06-16 07:57:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable de electrodos con resistencia por uno nuevo, se aprovecha el equipo y se realiza mantenimiento preventivo. Se recomienda al personal la limpieza del mismo
1786 | Ventilador no funciona | Ventilador arroja alarma inoperante. | 2022-06-15 13:34:31 | 2022-06-23 17:38:24 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4130 - EMCO4221 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se le realiza pruebas al equipo que incluye ATC y ATG pasando satisfactoriamente, al momento de ciclar presenta error de celda de oxigeno la cual se cambia se realiza calibración de la misma, cicla el equipo y esta queda funcional. El equipo opera correctamente
1785 | Invasiva no censa | La invasiva del monitor no censa se reviso, transductor y cable paciente | 2022-06-15 13:31:43 | 2022-06-15 13:42:22 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4058 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revison del monitor con simulador paciente y el equipo arroja correctamente el dato de la invasiva. Se le informa al personal asistencial que deben realizar cambio del cable estándar o el transductor
1782 | ERROR DE BATERIA BOMBA DE INFUSION | BOMBA DE INFUSION BAXTER PRESENTA ERROR DE BATERIA | 2022-06-15 09:50:55 | 2022-12-06 07:37:43 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE MODELO DE EQUIPO FUE RETIRADO POR EL PROVEEDOR DEL COMODATO PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA.
1781 | Reporte de termohigrómetro | Termo higrómetro dejo de funcionar, se le realizó cambio de pilas y aun así no funciona. | 2022-06-14 16:10:27 | 2022-06-30 07:36:15 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | TERMOHIGROMETRO | TH206 | KEX GERMANY | SH-109 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1781. Se realiza mantenimiento correctivo. El equipo no enciende. Se realiza desmonte del equipo, se limpian contactos, se refuerzan las soldaduras, se vuelven a ensamblar el equipo. El equipo enciende correctamente. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1780 | BOMBA CANGAROO UCI 3 | BOMBA CANGAROO DE UCI 3 NO IRRIGA | 2022-06-14 10:37:28 | 2022-06-15 13:49:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Las bombas de infusion ni de nutricion se reportan por este medio de EVA, el reporte se realiza manual
1779 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | Aparentemente la perilla de uso esta en malas condiciones. | 2022-06-14 08:48:26 | 2022-06-16 16:25:24 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4564 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1779. El equipo se recibe sin accesorios. Se realiza limpieza del equipo. Se evidencia que la perilla esta suelta. Se desmonta el equipo, se ajusta la perilla, se le instala una tuerca nueva para evitar que se desajuste de nuevo. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1778 | ASPIRADOR | ASPIRADOR DEL CARRO DE PARO QUE NO ASPIRA BIEN | 2022-06-14 08:15:49 | 2022-06-16 16:28:12 | Cerrado |  |  |  |  | ASPIRADOR | EMCO3801 | THOMAS | 1630 | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza del equipo. Se realiza inspeccion del equipo y se identifica que esta aspirando correctamente. Se deja funcionar por varios minutos y este mantiene la presion de vacio a 500 mmHg. Se evidencia que despues de un tiempo prolongado se calienta el equipo. Se le explica al servicio que esta es una condicion normal del equipo, debido a que funciona a traves de un motor, el cual tiende a calentarse cuando es sometido a terapias prolongadas. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1777 | MONITORIA CENTRAL | MONITORIA CENTRAL DE UCIM A Y B NO FUNCIONAN | 2022-06-14 08:10:08 | 2022-06-15 13:48:32 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La central de monitoreo de UCIN lado B, se encuentra funcional. Se le recuerda al personal que si en algún momento se presenta una fluctuación de energía y esta se apaga prenderla manualmente. La central de monitoreo de UCIN lado A, se encentra a la espera de los accesorios de los monitores M8000A, para instalarlos y que esta quede funcional
1776 | BOMBAS DE UCI CARDIO CANAL DAÑADO | BOMBAS TRIPLECANAL TIENEN EL CANAL A DAÑADO | 2022-06-14 07:28:44 | 2022-06-16 07:33:29 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Para el reporte de las bombas de infusión y nutrición se debe realizar de forma manual.
1775 | BOMBAS DE UCI CARDIO CANAL DAÑADO | BOMBAS TRIPLECANAL TIENEN EL CANAL C DAÑADO | 2022-06-14 07:27:59 | 2022-06-16 07:38:48 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Para el reporte de las bombas de infusión y nutrición se debe realizar de forma manual.
1774 | MONITOR DE TRANSPORTE UCI CARDIO | MONITOR DE TRANSPORTE DE UCI CARDIO LA BATERIA NO DURA LO SUFICIENTE PARA REALIZAR UN TRASLADO | 2022-06-14 07:24:26 | 2022-06-16 17:23:41 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de las baterias (2 unidades)
1773 | CABLE EKG DAÑADO | PACIENTE DIFICIL DAÑA CABLE EKG CUBICULO CUBICULO 3 | 2022-06-13 16:36:44 | 2022-06-16 07:35:30 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable de ECG por uno nuevo, ya que el que contaba el equipo presenta daño de un latiguillo.
1772 | LATIGUILLOS CUBICULO 7 UCI 3 PELADOS | LATIGUILLOS DEL CABLE QUE CENSA EKG DESGASTADO PELADOS EL CUAL HACE INTERFERENCIA CON EL TRASADO ELECTROCARDIOGRAFICO DEL MONITOR DEL CUBICULO 7 | 2022-06-13 16:18:20 | 2022-06-16 07:36:15 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable de ECG por uno nuevo, ya que el que contaba el equipo se encuentraba en muy mal estado el equipo queda funcional
1771 | BOMBA DE UCI TRASPLANTE BLOQUEADA | BOMBA DE UCI TRASPLANTE BLOQUEADA | 2022-06-13 10:35:30 | 2023-01-13 16:38:26 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | UCI TRANSPLANTE-27 | BAXTER | EVO IQ | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico | La bomba de infusión esta pendiente de revisión por parte de Baxter | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
1770 | Reporte de bomba de infusión tri canal | Bomba de infusión tri canal esta fallando. | 2022-06-10 16:48:52 | 2022-12-06 07:36:06 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE MODELO DE EQUIPO FUE RETIRADO POR EL PROVEEDOR DEL COMODATO PARA LA INSTALACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA.
1769 | Daño en acople | El día 4 de Junio el Ingeniero Cristian reporta por medio de whatsapp que la bala de argón del equipo se cayo, provocando que se dañara el acople que va de la bala al equipo. | 2022-06-10 09:18:41 | 2022-06-30 08:34:29 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | COAGULADOR DE PLASMA EN ARGON | EMCO3434 | SORING | ARCO2000 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1769. Se evidencia que el acople esta averiado. Se desmonta el equipo, se le instala un acople nuevo a la manguera. Se ensambla el equipo nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento. Se devuelve el equipo al servicio funcional.
1768 | MONITOR NIHON KOHDEN | monitor nihon kohden con carcasa en mal estado | 2022-06-09 13:56:46 | 2022-06-13 10:16:40 | Cerrado | [8 empty] | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1768. Se realiza limpieza del equipo. Se evidencia que la carcaza esta rota. Se desmonta el equipo, se reconstruye la carcasa con pegamento epoxico. Se pegan las coronas de la carcasa de nuevo. Se ensambla el equipo nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1767 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA SALA SOAT NO ENCIENDE | 2022-06-08 15:56:06 | 2022-06-09 17:37:11 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | SOAT |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1767. Se evidencia que el equipo no enciende. Se realiza limpieza del equipo. Se demonta el equipo, se evidencia que el flex esta interrumpido. Se reemplaza el flex por el del equipo con serie 7C5AAIV-001, el cual se encuentra fuera de servicio. El equipo enciende, sin embargo presenta intermitencias. Se realiza limpieza de las tarjetas electronicas. Se observa que el modulo de carga se encuentra roto por manipulacion. Se reemplaza por el modulo de carga del anterior equipo. Se ensasmbla el equipo nuevamente. Se evidencia que el sensor SPO2 esta defectuoso. Se reemplaza por uno de almacen. Se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo pasa las pruebas adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1766 | Equipo no funciona | Reportan del servicio de cardiología no invasiva que el equipo esta presentando un error E 17. Con el cual no funciona el equipo. Inicialmente el mismo permanece en el consultorio de cardiología no invasiva. Y a la espera de que venga el Ingeniero Danny de GBarco | 2022-06-08 14:17:06 | 2022-07-27 08:10:01 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | GBARCO | Mantenimiento biomedico | Equipo requiere cambio de tarjeta principal DC2002866-005. La cual se solicita sea cambiada por garantía. | Se realizo cambio e instalación de tarjeta principal PN DC2002866-005. Se conectan
1765 | arreglo baranda de cama | se encuentra dañada una baranda de la cama partida | 2022-06-08 10:42:40 | 2023-01-10 15:54:04 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5453 | MUBI | QUAXAR ESSENTIAL | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | Mantenimiento biomedico |  | La cama hospitalaria corresponde al servicio de mantenimiento de infraestructura, se redirecciona solicitud
1764 | Oximetro no esta tomando el pulso | El oximetro no toma el pulso ni reconoce la pinza pediatrica | 2022-06-07 16:19:51 | 2022-06-07 17:30:07 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3544 | MEDIANA | LUCON P30M-5 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se crea el ticket #1764. Se realiza limpieza del equipo. Se identifica que la pinza pediatrica esta en mal estado, se reemplaza la pinza por una de almacen. El equipo presenta intermitencia con la nueva pinza pediatrica. Se desmonta el equipo. Se realiza limpieza a tarjetas electronicas. Se ensambla el equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento con simulador de paciente. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1763 | Equipo no dispara rayos x | Cuando se acciona el pulsador, no dispara rayos x. Se requiere reparacion. | 2022-06-07 11:52:19 | 2022-06-07 12:00:15 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL | EMCO4191 | FUJIFILM | FDR NANO | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo es reportado debido a que el pulsador no dispara rayos x. Se inspecciona el equipo. Se identifica que el pulsador esta interrumpido. Se desmonta el pulsador. Se soldan de nuevo los contactos del pulsador. Se ensambla nuevamente el pulsador. El wequipo dispara nuevamente. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1762 | Unidad odontologica presenta fuga de agua | La unidad esta derramando agua sobre todo el servicio | 2022-06-07 11:35:07 | 2022-06-07 11:45:27 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA PREVIA INSPECCIÓN DE TODO EL SISTEMA DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGÍA. SE REALIZA LA APERTURA DE LAS VÁLVULAS DE CORTE DE AIRE Y AGUA. SE EVIDENCIA LA EXISTENCIA DE UNA FUGA DE AGUA. SE IDENTIFICA QUE UNA MANGUERA SE SOLTO. SE REPARA Y SE CONECTA LA MANGUERA DE NUEVO. SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA ADECUAMENTE.
1761 | videolaringoscopio fuera de servicio | al momento de hacer la revisión, se evidencia que videolaringoscopio no enciende al parecer en su batería | 2022-06-07 10:09:37 |  | Asignado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | VIDEOLARINGOSCOPIO |  | MCGRATH | MAC | QUIROFANO QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1760 | videolaringoscopio fuera de servicio | al momento de hacer la revision, se evidencia que videolaringoscopio no enciende al parecer en su bateria | 2022-06-07 10:08:50 |  | Asignado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | VIDEOLARINGOSCOPIO |  | MCGRATH | MAC | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1759 | Unidad odontologica presenta figa de aire | Cuando se enciende la unidad odontologica portatil presenta una fuga de aire | 2022-06-07 09:32:21 | 2022-06-07 11:24:50 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA PREVIA INSPECCIÓN DE TODO EL SISTEMA DE LA UNIDAD DE ODONTOLOGÍA. SE REALIZA LA APERTURA DE LAS VÁLVULAS DE CORTE DE AIRE Y AGUA. SE EVIDENCIA LA EXISTENCIA DE UNA FUGA DE AIRE. SE REPARA LA MANGUERA CON LA FUGA. SE SE EJECUTAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONA ADECUAMENTE.
1758 | CABLE SATURADOR DAÑADO | CABLE DE SATURADOR DAÑADO POR PACIENTE SE PARTIO | 2022-06-06 15:34:14 | 2022-06-16 07:26:11 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4268 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable de ECG por uno nuevo, el equipo queda funcional
1757 | INTERFAZ ESTANDAR CUBICULO 3 UCI 3 | INTERFAZ ESTANDAR PARA MEDICION DE IBP DAÑADO CUBICULO 3 UCI 3 | 2022-06-06 12:19:12 | 2022-06-07 09:32:25 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se reemplaza cable interfaz por uno nuevo ya que estos son en comodato. Se le recomienda al personal el cuidado de los accesorios de los monitores
1756 | SATURADOR DEL CUBICULO 10 DAÑADO | SATURADOR DEL CUBICULO 10 DE LA UCI 3 DAÑADO | 2022-06-06 12:17:35 | 2022-06-07 09:33:37 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se reemplaza cable de saturación por uno que se encontraba en backup
1755 | Ventilador no funciona | El ventilador alarma por desconexion de circuito, arroja alarma de celda de oxigeno baja | 2022-06-03 17:02:23 | 2022-06-03 17:11:35 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO |  | PURITAN BENNET | NR | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se enciende el ventilador se cicla y este presenta alarma " desconexion de circuito", alarma de oxigeno baja, Vte alto. Se inicia el equipo en modo test evidenciando que el ultimo ATG fue (17 de noviembre del 2021) y el ATC que se debe realizar cada vez que se emplea un circuito nuevo o paciente nuevo fue (el 16 de diciembre del 2020. Se inicia realizando calibraciones de válvula expiatoria y sensor de flujo, posteriormente se realiza un test ATG, el cual pasa el equipo y por ultimo el ATC que paso. Se inicia ciclado del mismo y este opera con normalidad. Equipo queda fucnional.
1754 | Ventilador de transporte no carga | El ventilador no esta cargando | 2022-06-03 15:31:25 | 2022-06-03 16:30:39 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El ventilador no carga, se procede a revisar el cable de poder y conectar con el ventilador,, el punto de soldadura estaba soltado por lo cual se procede a realizar conexión del conector del cable de poder y este queda operando correctamente
1753 | Ventilador mecanico no pasa pruebas | El ventilador no pasa la prueba inicial, sale error Oxigeno | 2022-06-03 15:30:27 | 2022-06-03 16:26:21 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4180 | Neumovent | Advance | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El ventilador en la prueba inicial no pasa de 80% sale error " Celda de oxigeno", por lo cual se procede hacer cambio de la celda de oxigeno, se cicla el equipo
1752 | electrocardiografo sale ruido | Jefe daniela reporta que el ECG del servicio de salud mental no toma el ECG sale con mucho ruido | 2022-06-03 15:29:20 | 2022-06-03 16:23:30 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del equipo, se somete a pruebas con simulador patrón, el cable es sometido a pruebas de movimiento el equipo opera con normalidad,
1751 | fallas en el oftalmoscopio | se solicita revisar el oftalmoscopio activo fijo UNIVALLE 53887340 del consultorio #4 (oftalmo general) debido a que esta presentando fallas al encender. | 2022-06-02 12:31:37 | 2022-06-07 12:04:07 | Cerrado |  | Yuli Paola Martinez | urologiaenfermeriahuv@hotmail.com | [5 empty] | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1751. Se realiza inspeccion del equipo. Se identifica que el conector que conecta al casco frontal se encuentra averiado. Se reemplaza el conector por uno nuevo. Se solda el nuevo conector. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio funcionalmente.
1750 | registra la frecuencia cardiaca materna alta | cuando se realiza la monitoria registra la frecuencia cardiaca materna alta | 2022-06-02 08:37:05 | 2022-12-06 14:17:35 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO FUE REVISADO Y REPARADO POR LA EMPRESA KAIKA, SE LE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPO AL SERVICIO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
1749 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | presenta daño en puerto de saturación | 2022-06-01 17:13:57 | 2022-06-07 14:21:49 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4559 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1749. Se realiza limpieza del equipo. Se identifica que el puerto de SPO2 esta averiado por manipulacion, lo que imposibilita usar el saturador. Se desmonta el equipo, se repara el puerto y se reemplaza la tuerca plastica. Al equipo ademas le falta la tuerca de la perilla. Se le instala una tuerca en la perilla. Se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo las pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1748 | arreglo del ecografo volusson | el ecógrafo cada vez que se toma la ecografía ser queda pegado y no responde | 2022-06-01 15:39:15 | 2023-08-25 09:14:01 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE SE GENERO UNA NUEVA (O.T. 3212), EN LA CUAL SE REALIZA UNA REPARACIÓN DEL EQUIPO Y SE TOMAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
1747 | Se requiere tierra | Se requiere instalar cableado a tierra para alimentar indicador de nivel | 2022-05-31 10:29:20 |  | Diagnosticado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | CENTRAL GASES MEDICINALES | OXIGENO MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial | Se requiere instalación de cableado de tierra con tubería EMT
1746 | Arreglo de pipetas | Se desajusta la parte superior de la pipeta, no se puede dispensar | 2022-05-31 08:39:33 | 2022-05-31 10:58:41 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | PIPETA | SIN CODIGO | BRANDON | Transferpette | LABORATORIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspeccion de la micropipeta, se realizan ajustes y se lubrican las partes. Se identifica que la pipeta se encuentra sin calibracion, ya que no marca los valores apropiados despues de 200cm3. Calibracion no disponible. Equipo pendiente por dar de baja.
1745 | Arreglo de pipeta | Se desajusta la parte superior de la pipeta haciendo que no se pueda dispensar ni cargar de reactivo. | 2022-05-31 08:22:17 | 2022-05-31 11:05:24 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | PIPETA |  | BOECO | 100-1000uL | LABORATORIO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado. Se revisa la pipeta. Se observa que el mango esta roto por manipulacion. No tiene reparacion. Equipo pendiente por dar de baja.
1744 | REPORTE DAÑO ECG | EL ECG DE UCIM NO IMPRIME ( SI TIENE PAPEL) | 2022-05-31 07:43:23 | 2022-10-04 15:32:50 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 63410 | CAREWELL | ECG-1103 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección inicial del equipo, debido a que se había reportado por no imprimir. Se reviso el equipo y se acondiciono, adaptador en un extremo del rollido para su buen funcionamiento. Se entrega revisado y verificado. El equipo queda funcional
1743 | saturador de signos vitales | no registra cuando se toma los signos vitales | 2022-05-27 09:10:27 | 2022-06-01 16:42:30 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3550 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1743. Se inspecciona el equipo. Se evidencia que al equipo le falta manguera NIBP y brazalete. Se le instala manguera NIBP y brazalete. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa satisfactoriamente. Equipo se devuelve al servicio en buenas condiciones.
1742 | Doppler fetal | no registra la fetocardia fetal | 2022-05-27 09:07:24 | 2022-06-30 07:56:44 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4094 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Dada la disposición final del equipo se procede con el cierre del ticket
1741 | maquina de anestesia fuera de servicio | maquina presenta varias alarmas como flujo alto, el cual no deja que la maquina funcione bien, no da los valores que se le programan, tambien muchas veces el fuelle se queda pegado | 2022-05-26 16:07:23 | 2025-05-12 09:08:15 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 10 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
1740 | maquina de anestesia fuera de servicio | maquina nueva presenta fugas y no pasa las pruebas preliminares, ya el proveedor la ha mirado pero hasta el momento no la han podido arreglar | 2022-05-26 16:01:06 | 2022-06-03 08:02:02 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Información de cierre relacionada en el ticket 1723
1739 | daño delpulsioximetro | nofunciona el pulsioximetro del monitor | 2022-05-26 13:59:06 | 2022-11-02 14:07:49 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección inicial del equipo, debido a que se había reportado por mal funcionamiento del pulsioximetro . Se reviso el equipo y se presencia que no toma saturación, el equipo quedada en espera de asesoricos. Se entrega revisado y verificado. El equipo queda funcional
1738 | daño delpulsioximetro | nofunciona el pulsioximetro delmonitor | 2022-05-26 13:58:25 | 2023-01-11 07:52:05 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección inicial del equipo, debido a que se había reportado por mal funcionamiento del pulsioximetro . Se reviso el equipo y se presencia que no toma saturación, el equipo quedada en espera de asesorios. Se entrega revisado y verificado. El equipo queda funcional
1737 | Reparar Pipeta | La pipeta se queda bloqueada al momento de dispensar la puinta | 2022-05-26 12:19:31 | 2022-05-31 11:09:47 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | [5 empty] | LABORATORIO | MICROBIOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado. Se revisa la pipeta. Se observa que el mango esta roto por manipulacion. No tiene arreglo. Equipo se retira del servicio. Equipo pendiente por dar de baja
1736 | El ecografo se le pegan las teclas | Al utilizar el teclado algunos botones se quedan pegados | 2022-05-26 11:37:09 | 2022-05-31 17:59:00 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se crea el ticket #1736 debido a que algunas teclas se quedan pegadas. Previa programacion los ingenieros Yuly Roa y Alejandro Torres acuden al servicio para realizar mantenimiento correctivo en la consola del equipo. Se retira el teclado, se limpian y ajustan las partes electronicas del teclado. Se separan las teclas una a una. Se realiza limpieza interna en la parte electronica y encada tecla. Se limpian el interior del teclado. Ya con el teclado limpio se ajusta y asegura el teclado de nuevo. Se realiza el aseo de la carcaza externa y de los cables de los transductores. Se realiza configuracion de la UPS, se cambio de modo bypass a regulado. Equipo queda funcional en el servicio.
1735 | Mesa de calor que no funciona | Mesa de calor radiante que no funciona , en uso , como cuna . Motor en mal estado . | 2022-05-26 11:21:33 | 2023-07-04 14:50:19 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3580 | INFANT WARMER | CBW1100 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue intervenido para mantenimiento correctivo con el ticket 2945, dando solución al fallo del encendido.
1734 | Incubadora funcional , con parte del frente partido | incubadora en uso , sin humedad , con promedio de vida de mas o menos 10-15 años , con parte del frente fracturado | 2022-05-26 11:13:36 | 2024-06-14 13:53:16 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | SIN CODIGO | ATOM | V-2200 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | A la fecha el equipo cuenta con reporte de mantenimiento preventivo #2376, donde se evidencian pruebas de funcionamiento satisfactorias.
1733 | Incubadora que no le funciona la humedad | incubadora en uso , sin humedad , con promedio de vida de mas o menos 15-20 años | 2022-05-26 10:57:13 | 2022-11-16 11:33:43 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO1816 | ATOM | V-2100G | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra Ticket, no hay reporte valido para revision
1732 | mesa de calor dañada | Mesa de calor que no prende , no funciona. se utiliza en el servicio como cuna , sin calor . | 2022-05-26 10:51:57 | 2024-06-14 13:49:53 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3579 | CHOONGWAE | CHS-i1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo cuenta con reporte de mantenimiento preventivo #2668 donde se evidencia funcionamiento optimo del equipo.
1731 | Incubadora que no funciona | Incubadora que no funciona , en reparacion hace rato . | 2022-05-26 10:49:19 | 2023-03-24 15:48:44 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3572 | MAMII | CHS-I1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo dado de baja, se relaciona documento de baja de equipos
1730 | termomero de temperatura descalibrado la humedad | termomero de temperatura descalibrado la humedad | 2022-05-26 10:47:45 | 2022-05-31 17:21:35 | Cerrado | [8 empty] | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISIÓN DE TERMOHIGROMETRO Y SE VERIFICA QUE ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
1729 | Incubadora que tiene problemas con la humedad | Incubadora que no le funciona la humedad . Sin reservorio | 2022-05-26 10:47:16 | 2024-06-14 13:40:49 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO1335 | ATOM | V-2100G | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo cuenta con preventivo #02469 donde se realizan diferentes pruebas de funcionamiento y el equipo se encuentra en optimas condiciones.
1728 | Incubadora que tiene problemas con la humedad | Incubadora que no le funciona la humedad de manera segura y adecuada , generando variabilidad en la temperatura del bebé y en el valor de la humedad . | 2022-05-26 10:44:52 | 2022-06-01 17:12:46 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1728. Se realiza limpieza del equipo. Equipo reporta alerta de reservorio vacio erroneamente con el reservorio lleno. Se desmonta el equipo. Se realiza mantenimiento de sensor de humedad, main board, blower y resistencia calefactora. Se realiza ajuste a interruptor del reservorio de agua. Se ensambla el equipo nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo los pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en buenas condiciones.
1727 | Incubadoraque no funciona | Incubadora que no funciona. No prende No funciona . desde su ingreso , se intento reparar en varias ocasiones . | 2022-05-26 10:41:44 | 2025-05-12 09:07:13 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO4500 | MEDICAL | YP2000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
1725 | Ecografo no toma el doppler cerebral medio | Equipo no toma el doppler cerebral medio, a pesar de que ilumina no permite ver las curvas | 2022-05-24 10:42:00 | 2022-05-24 10:44:15 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del equipo. Se identifica en compañia del especialista y de una paciente que el equipo no esta marcando la curva deseada. Se cambia la configuracion del ecografo cambiando el preset que tenia establecido. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo logra mostrar la curva deseada. Equipo queda funcional en el servicio
1724 | BOMBA DE INFUSION BAXTER | BOMBA DE INFUSIÓN PRESENTA SONIDO POR OCLUSIÓN | 2022-05-24 10:33:26 | 2022-11-02 15:24:14 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 050474 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1723 | maquina de anestesia fuera de servicio | maquina de anestesia no pasa pruebas de fuga. | 2022-05-23 15:56:11 | 2022-06-03 07:57:07 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO5284 | GETINGE | FLOW-C | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de Cassette, se hace ajuste de fugas en circuito respiratorio, se evidencia buen funcionamiento. EL equipo queda completamente operativo.
1722 | intensificador de imagen | en cirugía queda bloqueado intensificador de imagen , no permite realizar ningún movimiento | 2022-05-23 15:22:40 | 2022-05-25 12:13:14 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | EMCO3719 | EUROCOLUMBUS | ALIEN-E | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El día martes 24 de mayo, se realiza revisión del equipo. Se realiza desarme y se identifica fusible dañado. Se procede a reemplazar el fusible de 7A 250 W. El equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento.
1721 | MONITOR CUBICULO 2 NO CENSA EL EKG | MONITOR CUBICULO 2 NO CENSA EL EKG | 2022-05-23 14:56:56 | 2022-06-06 08:01:39 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Al momento de la revisión el personal no encontró ni el ECG, ni el SPO2 reportado,al equipo se le realizan pruebas con simulador patrón y este opera correctamente
1720 | SATURADOR DE CUBICULO #5 NO CENSA | MONITOR DEL CUBICULO 5 NO CENSA SATURADOR | 2022-05-23 14:54:51 | 2022-06-06 07:53:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El personal reporta cable SPO2, pero este no es encontrado en el servicio
1719 | Monitor se queda bloqueado | Monitor se queda bloqueado, no reconoce la pinza de saturacion, No activa la presion no invasiva. Funciona a veces. | 2022-05-23 09:43:08 | 2022-05-24 08:35:45 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5516 | ADVANCED | PM-200M | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se crea el ticket #1719. Se realiza limpieza del equipo. Se evidencia que el equipo en ocasiones no reconoce el modulo EKG, SPO2 ni presion no invasiva. con el saturador conectado aparece una alarma que indica que hay mala conexion con ese modulo. Se reemplaza el saturador. Se realizan diferentes pruebas de funcionamiento con simulador de paciente y las pasa satisfactoriamente. El equipo se reinicia multiples veces y no presenta la falla nuevamente. Equipo se devuelve al servicio en buenas codiciones.
1718 | Ventildor presenta perdida de PEEP | Ventilador presenta perdida de PEEP | 2022-05-23 09:35:58 | 2022-06-03 16:36:57 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3446 | NEUMOVENT | GRAPHNET | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El ventilador tiene letrero escrito por el personal de " Revisar porque esta fallando perdida de PEEP" con fecha del 7 de marzo, pero el personal reporto el 23 de mayo, se realiza prueba con diferentes parametros y el equipo funciona correctamente
1717 | Ventildor presenta PIP MAXIMA | Ventilador presenta alarma de PIP MAXIMA a pesar de ajustar las alarmas | 2022-05-23 09:35:05 | 2022-06-03 16:42:00 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El ventilador cuenta con rotulacion de "PEEP al infinito", se somete el ventilador se cicla junto con analizador patrón, arrojando resultados correctos, por lo cual el equipo queda operando con normalidad. Se le informa al servicio que, cuando le falle un equipo reportar inmediatamente, no esperar a que se acumulen equipos fuera de servicio.
1716 | Ventildor no da PIP ni PEEP | Ventilador que aun haciendo correcciones en valvula y demas, no proporciona PIP ni PEEP programadas | 2022-05-23 09:33:27 | 2022-06-03 16:53:31 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El ventilador presenta rotulacion " No da PEEP ni PIP" se realiza test inicial del ventilador, se cicla el mismo se somete a pruebas con analizador de flujo y este opera correctamente. Cuando el ventilador no arroja los parámetros PEEP, PIP muchas veces son factores externos que lo afectan como son válvula, circuito,
1715 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MONITOR DE TRAIGE URGENCIAS PRESENTA PUERTO DAÑADO | 2022-05-20 16:03:04 |  | Abierto |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co | [5 empty] | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL |  | otros
1712 | cable saturador dañado por manipulacion del paciente | presenta daño el cable saturador, fue manipulado por el paciente | 2022-05-20 09:29:32 | 2022-06-06 07:56:35 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cmabio de sensor de saturación, en la UCI 4 queda completa en accesorios
1711 | CABLE DE PODER DAÑADO | MONITOR DE CUBICULO #6 CABLE DE PODER NO PASA ENERGIA PORFAVOR REVISAR GRACIAS | 2022-05-20 08:45:39 | 2022-06-03 17:20:11 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo opera con normalidad
1709 | LAVAMANOS SIGUE GOTEANDO PERMANENTE AGUA AL PISO POR LA LLAVE 508 | Lavamanoscontinua goteaando permanentemente agua al piso por la llave habitacion 508 | 2022-05-19 09:42:12 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1708 | se cayó tornillo de fijación de barandas de camilla emco 4370 | se cayó tornillo de fijación de baranda de camilla emco4370 | 2022-05-19 09:28:02 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1707 | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA DE LA HABITACIÓN 546 | lumnaria del baño dañada habitacion 546 | 2022-05-19 09:14:38 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1706 | DAÑO DE BATERIA DE BOMBA DE INFUSION BAXTER TRIPLE CANAL | daño de bateria bomba de infusión triplecanal | 2022-05-19 09:11:39 | 2022-11-02 15:21:50 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1705 | DAÑO DE BATERIA DE BOMBA DE INFUSION BAXTER TRIPLE CANAL | daño de bateria bomba de infusión triplecanal | 2022-05-19 09:10:39 | 2022-11-02 15:21:02 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1704 | DAÑO DE BATERIA DE BOMBA DE INFUSION BAXTER TRIPLE CANAL | daño de bateria bomba de infusión triplecanal | 2022-05-19 09:09:37 | 2022-11-02 15:20:25 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1703 | Reporte de bomba de infusión tri canal | Al prender el equipo muestra en la pantalla principal: reemplace bomba y envíe a mantenimiento. | 2022-05-18 16:57:02 | 2022-11-29 14:27:31 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE TIPO DE EQUIPOS YA NO SE ENCUENTRAN EN LA INSTITUCIÓN. EL EQUIPO FUE REMPLAZADO POR UNA BOMBA DE INFUSIÓN EVO IQ.
1702 | MONITOR DEL CUBICULO 8 DAÑADO | MONITOR DEL CUBICULO 8 DE UCIN DAÑADO PCTE LO DAÑO | 2022-05-18 11:42:01 | 2022-06-06 07:54:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0305 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El monitor es cambiado por uno de las mismas caracteristicas
1701 | Guaya suelta | Se daño la guaya del equipo, por lo que queda fuera de servicio. | 2022-05-17 17:23:09 | 2022-08-25 14:35:30 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Desarme total e inspección general del equipo evidenciando: - Angulación Down no responde por guaya rota. - Tensores de angulación desgastados. - Canal de biopsia y canal Aire/Agua desgastados | Se entrega equipo en optimas condiciones de funcionamiento
1700 | Cable dañado | Reportan el cable del latiguillo del equipo dañado, por paciente | 2022-05-17 16:35:30 | 2022-05-19 11:56:24 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | GRABADORA HOLTER ECG | EMCO5572 | GENERAL ELECTRIC | SEER 1000 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se procede a soldar latiguillo dañado por paciente. Se realizan pruebas de funcionamiento con PROSIM8, en presencia con el personal del servicio y el ingeniero de la empresa Gbarco. Se entrega equipo funcional, sin embargo el latiguillo se debe cambiar.
1699 | FALLA PRUEBAS VENTILADOR | VENTILADOR MECANICO NO PASA LAS PRUEBAS | 2022-05-17 15:15:24 | 2022-05-17 15:46:18 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCION INICAL DEL EQUIPO DEBIDO A QUE SE HABIA REPORTADO POR NO PASAR LAS PRUEBAS INICIALES: SE REVISO EL EQUIPO Y SE CAMBIO VALVULA, SE PRESENCIO QUE LA VALCULA SE ECUENTTRA FISURADA. SE REALIZAN PRUEBAS NUEVAMENTE CON UNA NUEVA VALVULA EN LA CUAL EL EQUIPO PASABA PRUEBAS ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS QUE SE ADJUNTAN EN LA SIGUIENTE IMAGEN. SE DEJA EL EQUICICLANDO 4 HORA. SE ENTREGA AL SERVICIO.
1698 | FALLA EN IMPRESORA | EL ELECTROCARDIOGRAFO NO IMPRIME Y SE QUEDA EL PAPEL ATASCADO | 2022-05-17 14:55:46 | 2022-11-02 15:15:50 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 130010766-A2016 | CAREWELL | ECG-1103 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE ENTREGADO JUNTO CON LA SEDE NORTE
1697 | cambio lamapara de techo consultorios y pasillo | las lamparas de techo del consultorio 703, del baño del consultorio 710 y del pasillo de la recepcion no funcionan | 2022-05-17 13:52:48 |  | Abierto |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
1696 | El electro no censa bien | El electrocardiografo censa la curva muy gruesa. | 2022-05-17 11:36:03 | 2022-05-19 08:29:46 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4116 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se crea el ticket #1696 según a la orden de trabajo #1502. Se realiza limpieza externa. Se realiza prueba de funcionamiento con simulador de paciente y el equipo no identifica los electrodos. Se realiza limpieza de los accesorios ya que se encontraban en muy mal estado de desinfeccion. Se pulen los electrodos del cable EKG ya que se encontraban con oxido debido a presencia de residuos de gel. Se realizan pruebas de funcionamiento de nuevo y el equipo las pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio. Equipo queda pendiente por cambio de cable EKG ya que se encuentra desgastado por uso. Nota: Se recomienda al servicio realizar desinfeccion de los electrodos de succion y del cable EKG despues de cada paciente.
1695 | MONITOR FETAL MARCA EDAN | TIENE DAÑO EN LOS TOCOS NO SE EVIDENCIA LA FRECUENCIA CARDIACA | 2022-05-17 10:46:21 | 2022-05-19 08:27:20 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4727 | EDAN | F3 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1695. Se realiza mantenimiento correctivo. Se limpia del equipo, se realiza prueba de funcionamiento y se evidencia que el equipo no censa la señal proveniente de los del toco fetocardio por mal estado. Se repara el cable. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo mide adecuadamente la señal del toco. Equipo se devuelve al servicio funcionalmente.
1694 | BAÑO DAÑADO | El baño de la oficina de los jefes de quimioterapia se encuentra dañado ya que presenta una fuga de agua | 2022-05-17 09:26:00 |  | Abierto |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
1693 | arreglo de lampara | La lampara del pasillo de la entrada de quimioterapia no prende | 2022-05-17 08:35:45 |  | Abierto |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
1692 | MANTA TERMICA NO CALIENTA | El servicio reposta la manta térmica el día 5 den mayo con orden manual No.0047. | 2022-05-17 07:56:33 | 2022-07-12 09:02:36 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO5589 | COVIDIEN | WARM TOUCH 6000 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVENTIVE #WARRANTY LIMPIEZA EXTERNA, INSPECCIÓN VISUAL, NINGÚN HALLAZGO DE FLUIDOS Y SANGRE, SE REALIZA INSTALACIÓN DE TARJETA DE POTENCIA POR GARANTÍA, SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL, INTEGRIDAD DEL EQUIPO : EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE FILTRO HEPA, VERIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE ERRORES, TECLADO Y PANEL EN BUEN ESTADO, VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO GENERAL : PASS, EL EQUIPO SE ENCUENTRA BAJO CONDICIONES INDICADAS POR FABRICA, PROTOCOLO DE DESEMPEÑO ADJUNTO, HERRAMIENTA : TERMOCUPLA.
1691 | Monitor toma valores anormales para la presion no invasiva | Monitor toma valores anormales para la presion no invasiva | 2022-05-16 17:23:57 | 2022-05-20 07:14:39 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3.... | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | ANHELO DE VIDA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento con el simulador de paciente Prosim 8. Valores esperado: 120/80 Medido 123/81. Valores esperado: 60/30 Medido 63/31. Valores esperado: 200/150 Medido 199/150. Equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente. Equipo se deja en ser servicio funcional. Nota: El equipo tiene un problema con el modulo NIBP ya que no reconoce la pinza de saturacion. Se intento con multiples pinzas y ninguna fue reconocida
1690 | Error 20023 | Equipo presenta error 20023. Con el cual no reconoce ningún endoscopio y se aisla | 2022-05-16 14:47:51 | 2022-07-27 08:36:34 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | : Se realiza verificación física e inspección general del procesador evidenciando error 20023 por falla en comunicación de la VP4450HD y el endoscopio. La sulfatación presentada en los conectores de video es la que está generando el error mencionado anteriormente. La sulfatación es evidente tanto en el conector serie 500 como en conector serie 400. Sin embargo la opción del cambio del conector serie 400 queda opcional ya que ya institución no tiene endoscopios 450. -Versión de software 2.005-1108 -Panel frontal y cubierta principal rayados | Se realiza instalación del equipo en el servicio de endoscopia completamente funcional.
1689 | MONITOR DE SIGNOS LUCON | MONITOR DE SIGNOS QUE NO TOMA LA PRECION | 2022-05-16 11:39:29 | 2022-05-20 17:20:07 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento con Prosim 8 sobre el modulo NIBP. Esperado 120/80 Medido 123/82 Esperado 60/30 Medido 59/32. Esperado 200/150 Medido 199/150. Equipo pasa las pruebas de funcionamiento. Equipo se devuelve al servicio en buenas condiciones
1688 | unidad de calentador noenciende | esta unidad de calentamientonoenciende | 2022-05-13 17:15:55 | 2022-07-12 08:57:28 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo es revisado por el proveedor y no se encuentra ninguna novedad, el equipo queda funcional
1687 | MONITORIA CENTRA se reporta nuevamente la monitoria de ucin lado A, el cual tiene las dos pantallas apagadas . | BUENAS TARDES; se reporta nuevamente la monitoria de ucin lado A, el cual tiene las dos pantallas apagadas . reporta secretaria angie | 2022-05-13 15:00:40 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1685 | bomba de tres canales que pita por bateria dañada | bomba de tres canales que pita por bateria dañada parece letrero "reemplace bomba y envie a mto" | 2022-05-12 13:29:52 | 2022-11-02 15:14:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1684 | vitrectomo con problemas de burbuja de agua | Equipo presenta fallas refiere el instrumentador y la doctora libreros de burbuja de aire | 2022-05-11 07:59:51 | 2022-07-25 15:48:09 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | ALCON | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra con ticket 1678.
1683 | laser no enciende | laser de oftalmología demora no prende, mal contacto del botón de emergencia | 2022-05-11 07:57:09 | 2023-01-13 09:31:03 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | ALCON | Mantenimiento biomedico |  | Proveedor realiza intervención de mantenimiento preventivo 9119, no evidencia problemas en el botón de emergencia verifica funcionamiento, limpieza y deja el equipo funcionando correctamente.
1682 | UCI URGENCIAS CUB#10 SATURADOR DAÑADO POR EL PACIENTE LO REPORTA LA JEFE ANGIE | UCI URGENCIAS CUB#10 SATURADOR DAÑADO POR EL PACIENTE LO REPORTA LA JEFE ANGIE | 2022-05-11 07:46:48 | 2022-06-10 08:17:50 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del cable de saturación y este no sensa el sensor de saturación; por lo cual se realiza cambio del sensor de saturación por uno de inventario biomedico.
1681 | MONITOR PHILIPS | monitor fetal que se le atasca el papel | 2022-05-10 14:41:07 | 2022-12-06 14:16:44 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se atiende al llamado al ticket #1681 debido a que el papel se atasca. Se realiza limpieza externa del equipo. Se retira impresora y se limpia el rodillo. Se realizan pruebas de funcionamiento y se evidencia que no imprime correctamente, al verificar, se identifica que el cabezal termico esta en mal estado. Se ensambla el equipo de nuevo. Equipo se retira del servicio por estado de la impresora. | EQUIPO FUE REVISADO Y REPARADO POR LA EMPRESA KAIKA, SE LE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMEINTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZA ENTREGA DE EQUIPO AL SERVICIO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS
1680 | Equipo no arranca | Presenta falla en motor y temperatura | 2022-05-10 09:06:25 |  | Asignado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
1679 | Equipo no arranca | Compresor presente un ruido raro | 2022-05-10 09:05:52 |  | Asignado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
1678 | Equipo presenta falla | Reportan el 9-5-2022 a las 5:00 p.m que el equipo constellation esta fallando pues envía aire al paciente. | 2022-05-10 08:59:50 | 2022-07-25 15:46:58 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | ALCON | Mantenimiento biomedico |  | Se instala modulo. Y se hacen las pruebas correspondientes. Equipo queda completamente funcional.
1677 | daño en membrana electrocardiógrafo | El electrocardiógrafo presenta daño en membrana de panel de control lo que impide su correcto funcionamiento para la impresiones. | 2022-05-06 13:59:17 | 2022-11-02 15:13:27 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 70744 | MINDRAY | DECG-06A | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE MEMBRANA DE PANEL DE CONTROL. | SE CIERRA TICKET PORQUE LA SEDE NORTE SE ENTREGÓ JUNTO CON SUS EQUIPOS BIOMÉDICOS
1676 | EL MODULO DEL SENSOR DE SATURACION NO FUNCIONA | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO FUNCIONA EL MODULO DE SATURACION SE VERIFICA CON OTROS SATURADORES NO FUNCINA, SE REVISA SATURADORES Y TODOS FUNCIONAN EN EL OTRO EQUIPO. | 2022-05-06 08:32:21 | 2022-05-06 17:52:27 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1676 por que el modulo SPO2 no esta funcionando. Se limpia del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento y se verifica que el modulo no esta reconociendo el saturador. Se desmonta el equipo. Se limpia la interfaz que conduce del modulo a la tarjeta board y se identifica que esta suciedad no permite la correcta comunicacion. Se ensambla el equipo nuevamente. Se verifica el estado del saturador y se identifica que habia sido reparado previamente. Se rectifican puntos de soldandura. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo las pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1675 | MONITORIA CENTRAL | Monitoria central ucin a y b no funciona | 2022-05-05 10:57:51 | 2022-05-05 12:08:51 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La central de monitoreo de UCIN lado B (imagen 1) Se le realizo mantenimiento el 27 de abril y revisión el 2 de mayo, quedando funcional como se evidencia la imagen. La central de monitoreo de UCIN lado A, se encuentra pendiente de mantenimiento ya que siempre que se realiza revisión no se encuentran los cables de ethernet ( de los cubiculos asignados para fucnionar) que tienen un costo y ademas el servicio cuenta con monitores los cuales estan en modalidad comodato con la gobernación del valle del Cauca y ministerio de salud, se planea pedir autorización a estos entes para retirar los equipos del servicio y poder instalar equipos que sean compatibles con la central, adicionalmente los equipos que se piensa hacer el cambio no cuentan con accesorios, están en proceso de compras.
1673 | UCI URGENCIAS CUB#3 SANTURADOR NO CENSA , QUEDA EN EL CUARTO DE EQUIPOS DE UCI URG. | SANTURADOR NO CENSA , QUEDA EN EL CUARTO DE EQUIPOS DE UCI URG. | 2022-05-04 15:18:54 | 2022-06-10 08:15:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del cable de saturación y este no sensa el sensor de saturación; por lo cual se realiza cambio de l sensor de saturación por uno de inventario biomedico.
1672 | DAÑO DE PERILLA MONITOR SIGNOS VITALES | PERILLA DE MONITOR EDAN SE DESPEGA QUEDANDO SIN FUNCIONAMIENTO EL COMANDO | 2022-05-04 14:16:05 | 2022-05-06 07:43:01 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1672 donde reportan que el enconder se despega. Se realiza previa limpieza del equipo. Se inspecciona el equipo. Se identifica que el encoder esta suelto. Se evidencia que ha sido reparado anteiormente. Se limpian los residuos dejados en la anterior reparacion. Se fija el encoder con pegamento epoxico. Se verifica que haya quedo bien adherido. Equipo queda con enconder ajustado. Se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo las pasa satisfactoriamente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1671 | UCI NUERO CUB#2 BOMBA CANGARO LA REPORTAN DAÑADA POR BATERIA | UCI NUERO CUB#2 BOMBA CANGARO LA REPORTAN DAÑADA POR BATERIA | 2022-05-04 09:39:05 | 2022-06-10 07:49:14 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Las bombas de nutrición no se reportan por EVA, estas se deben remitir al taller biomedico, para revisión por parte del ingeniero de la empresa Baxter.
1670 | MONITOR SIGNOS VITALES | BOTON DE PRESION NO INVASIVA NO FUNCIONA Y PULSADOR DEL ENCODER TAMPOCO FUNCIONA | 2022-05-03 15:15:36 | 2022-05-06 07:25:26 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5536 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende al llamado al ticket #1670 debido que el pulsador de la perilla no funciona, ni tampoco los botones del panel de control. Se realiza limpieza del equipo. Se realiza inspeccion del equipo. Se evidencia que la perilla del encoder gira pero presiona, lo que imposibilita al usuario a hacer uso del monitor. Se identifica tambien que los botones del panel de control no funcionan, Debido al estado del equipo es imposible realizar pruebas de funcionamiento. Equipo se retira del servicio. Se contacta al proveedor para que este atienda la garantia.
1669 | MONITOR SIGNOS VITALES | no toma la presion no invasiva cuando se pone a funcionar | 2022-05-03 15:12:10 | 2022-05-06 07:22:34 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5539 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1670 debido a que el equipo no censa presiones no invasivas. Se realiza limpieza externa del equipo. Se realiza inspeccion del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento del modulo NIBP con equipo simulador de paciente. Se prueban diferentes presiones no invasivas y en cada una de ellas el monitor no larroja valores. En cada prueba aparece una alerta de "Fuga de aire NIBP". Se realiza pruebas de fuga sobre la manguera y el brazalete, dichos accesorios pasan las pruebas, descartando asi falla por accesorios. Se realizan pruebas de funcionaminento del modulo SPO2 y del modulo ECG, el equipo pasa estas pruebas de funcionamiento adecuadamente. Equipo se retira del servicio. Este equipo ya se habia reportado por la misma falla y el proveedor atiendo la garantia. Se contacta nuevamente proveedor, por que persiste la falla.
1668 | EL pasteurizador no arroja las temperaturas adecuadas | El pasteurizador no arroja las temperaturas que estamos midiendo con el termometro | 2022-05-03 11:16:38 | 2022-05-06 07:40:23 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | CALENTADOR A BAÑO MARIA | EMCO3881 | EME EQUIPMENT | RVL65 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket No. 1668 debido a que al programarsele una temperatura de 35ºC, este no suplia la necesidad de que este alcanzara los 32.5 ºC en la pasteurizacion, ni tampoco los tiempos para que esta llegara a 13 ºC. Se realiza ajuste del reloj del sistema de calentamiento. Se ajusta el desfase existente de la temperatura marcada con respecto a la temperatura real con un termometro digital. Se ajusta para que al poner 34 ºC en la maquina, nos marque 32.5 ºC en el liquido. Se realizan pruebas de funcionamiento verificando si logra mantener la temperatura en intervalos de 15 minutos. equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente. Se realiza curva termica y se evidencia que este cumple adecuadamente con los requerimientos. Equipo se deja al servicio en optimas condiciones.
1667 | electrobisturi fuera de servicio | equipo fuera de servicio ya que se encuentra bloqueado muestra un mensaje de llamar al servicio técnico, el proveedor lo reviso y al parecer toca cambiar la tarjeta principal | 2022-05-03 07:45:16 | 2022-06-03 08:12:51 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT |  | VALLEYLAB | FT10 | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico | Limpieza externa, inspección visual, ningún hallazgo de fluidos y sangre, se realiza limpieza dentro del equipo, evidencia de polvo. El error reportado inicialmente fue 315 durante el encendido del equipo. Se realizan pruebas en tarjetas encontrando que la tarjeta RF presenta fallos, se realiza solicitud de la tarjeta para habilitar el equipo, equipo permanece fuera de servicio. | Se procede a cerrar el ticket con la información del ticket 1655
1666 | Incubadora de transporte se apaga sola | Incubadora de transporte se apaga a veces cuando se pone en funcionamiento | 2022-05-02 15:28:31 | 2024-06-14 09:00:52 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presenta concepto técnico de baja pendiente debido a la gravedad de los daños.
1665 | SENSOR DE TEMPERATURA RECTAL DAÑADO | SISTEMA DE HIPOTERMIA QUE NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO YA QUE EL SENSOR DE TEMPERATURA RECTAL PRESENTA FALLAS , AL PARECER , PORQUE EL BULBO ESTA PARTIDO , LO QUE IMPIDE LA MEDICION DE LA TEMPERATURA DEL PACIENTE, NECESARIA PARA PODER FUNCIONAR . | 2022-05-02 13:26:02 | 2023-01-10 17:17:30 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de sensor de temperatura. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1664 | daño en aire acondicionado | hay presencia de salida de agua por la rejillas del ducto de aire acondicionado en estascion de enfermeria de consulta extena de oncologia | 2022-05-02 13:04:02 |  | Abierto |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
1663 | Daño de pantalla táctil | daño en la pantalla táctil del monitor multiparametrico marca mindray modelo IMEC12 por un golpe, todos los parámetros del monitor funcionan correctamente | 2022-05-02 12:32:04 | 2022-06-03 15:06:44 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5306 | MINDRAY | IMEC-12 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se instala la pantalla del monitor con activo fijo emco5307. El equipo queda completamente operativo
1662 | Monitor no toma presion no invasiva | El motor del monitor no prende cuando se le da la opcion de tomar la presion no invasiva | 2022-05-02 07:55:19 | 2023-01-11 15:50:43 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo ya que se realizo un trabajo mas actualizando (#2078) sobre este equipo y se comprueba su buen funcionamiento
1661 | INCUBADORA CON DAÑO EN LA HUMEDAD | SE OBSERVA INICIALMENTE QUE SE ACTIVA LA ALARMA POR FALTA DE AGUA EN LA HUMEDAD , PERO EL RESERVORIO DE LA HUMEDAD ESTA CON ADECUADA CANTIDAD . LUEGO SE DESAJUSTA TEMPERATURA Y HUMEDAD . | 2022-04-29 14:23:32 | 2022-06-01 17:07:58 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO4501 | MEDICAL | YP2000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende el llamado al ticket #1728. Se realiza limpieza del equipo. Equipo reporta alerta de reservorio vacio erroneamente con el reservorio lleno. Se desmonta el equipo. Se realiza mantenimiento de sensor de humedad, main board, blower y resistencia calefactora. Se realiza ajuste a interruptor del reservorio de agua. Se ensambla el equipo nuevamente. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo los pasa adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en buenas condiciones.
1660 | Centrifuga suena muy duro | La centrifuga suena muy duro cuando se pone a operar | 2022-04-29 13:06:30 | 2022-05-02 07:46:55 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza del equipo. Se desmonta carcasa principal y se procede a abrir el motor. Se identifica ruido en la centrifuga por desgaste de balineras. Se realiza cambio de balineras por unas nuevas. Se identifica tambien que el switch de carrera de la puerta esta descompuesto. Se realiza cambio de este por uno nuevo. Se ensambla el equipo nuevamente y se hacen pruebas de funcionamiento. El equipo pasa las pruebas de funcionamento adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1659 | Cable roto | Se rompio electrodo paciente por manipulacion, requiere reparacion | 2022-04-29 11:43:16 | 2022-05-02 07:49:59 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | ELECTROCAUTERIO | EMCO6052 | ELLMAN | SURGITRON 4.0 DUAL RF 120 IEC | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza mantenimiento correctivo. Se realiza inspeccion externa del equipo. Se identifica que el cable de la placa paciente se encuentra rota por manipulacion. Se procede a soldar el cable a la placa paciente. Se realizan pruebas de funcionamiento. El equipo funciona adecuadamente. Equipo queda en el servicio en optimas condiciones
1658 | UCI URGENCIAS CUB#3, CABLE DEL EKG ESTA CENSANDO MAL LA CURVA , INFORMA JEFE ANGIE IZQUIERDO | UCI URGENCIAS CUB#3, CABLE DEL EKG ESTA CENSANDO MAL LA CURVA , INFORMA JEFE ANGIE IZQUIERDO | 2022-04-28 14:53:28 | 2022-05-03 08:27:43 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de un cable de ECG, el cual contaba el servicio.
1657 | UCI URGENCIAS CUB#9 EL CABLE DE LA INTERFASE ESTA MALO REPORTA LA JEFE KATERIN | UCI URGENCIAS CUB#9 EL CABLE DE LA INTERFASE ESTA MALO REPORTA LA JEFE KATERIN | 2022-04-28 14:51:31 | 2022-05-03 08:29:28 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4243 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega cable de invasiva IBP nuevo.
1656 | Ecografo requiere Back up | El dia 26 de abril del 2022, el servicio requiere backup del equipo por que se bloquea constantemente y esta muy lento. | 2022-04-28 14:35:49 | 2022-05-03 09:12:07 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se libera memoria y queda en 134.01 GB. SIN EMBARGO LOS ARCHIVOS QUE QUEDAN EN EL EQUIPO (DESDE EL 2022) SON MUY PESADOS Y LA MEMORIA UTILIZADA QUEDA EN 303.48 GB, SIENDO LA CAPACIDAD DEL EQUIPO 437.49 GB. EL EQUIPO MEJORÓ PERO NO QUEDA ÓPTIMO EN VELOCIDAD.
1655 | Mensaje de error E315 | El equipo presenta un mensaje de error E315 "Power Sensor Compare Error". Que no permite el uso del equipo. Se notifica a Medtronic y se espera que en el transcurso de la semana sea revisado el equipo. | 2022-04-28 07:32:41 | 2022-06-03 08:10:45 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | GENERADOR ELECTROBISTURI VLFT |  | VALLEYLAB | FT10 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico | Limpieza externa, inspección visual, ningún hallazgo de fluidos y sangre, se realiza limpieza dentro del equipo, evidencia de polvo. El error reportado inicialmente fue 315 durante el encendido del equipo. Se realizan pruebas en tarjetas encontrando que la tarjeta RF presenta fallos, se realiza solicitud de la tarjeta para habilitar el equipo, equipo permanece fuera de servicio. | Se realiza instalación de tarjeta rf, reinstalación de software y carga de parámetros del equipo. Se realiza calibración de corrientes y voltajes de tarjeta RF. Se realiza verificación de funcionamiento del equipo y este queda funcionando lo indicado por fabrica. Se adjuntan resultados de la verificación
1654 | En el ecografo sale un mensaje de error | En el ecografo sale un mensaje de error que dice "el sistema se esta congelando por el canal de la temperatura del equipo | 2022-04-27 13:56:23 | 2022-05-06 07:35:50 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | Ecografo | EMCO4093 | SAMSUNG | HS40 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Realizan ticket No. 1654 debido a que esta saliendo una alerta que dice "el sistema se esta congelando por el canal de la temperatura del equipo". El dia 27-04-22 Gloria Cisneros, parte del personal del servicio hace limpieza del filtro de proteccion de polvo, ella afirma que despues de dicho procedimiento la alerta desaparece. Se realiza inspeccion al equipo y se encuentra que la alerta no esta y el filtro se encuentra limpio. Equipo se encuentra funcional en el servicio.
1653 | Una de las guias de luz no funciona | El dia 26 de abril del 2022. la jefe Janeth de servicio de endoscopia le informo al ingeniero Cristian Molina que el equipo presenta ausencia de luz por una de las guias de luz. Por lo que este equipo pasa aestar fuera de servicio. y a la fecha permanece en el servicio de endoscopia hasta que sea revisado por el especialista de Jomedical | 2022-04-27 09:16:40 | 2022-06-06 14:31:41 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se adjunta diagnostico, en el cual indican que los costos de reparación del equipo serán asumidos por la empresa dado que se hizo efectiva la garantía del mismo luego de la revisión realizada en fabrica | Se instala equipo reparado luego de realizar pruebas de fuga, imagen, angulación, insuflación e irrigación. Equipo se encuentra en optimas condiciones de uso.
1652 | DAÑO DE MONITOR DE SIGNOS VITALES | Daño monitor de signos vitales Nip undido | 2022-04-26 07:44:39 | 2022-05-04 15:37:06 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REPARACIÓN DE BOTONES Y SE REFUERZA CARCASA. SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR DE NIBP. SE INSTALA SENSOR SpO2. EQUIPO FUNCIONAL. REQUIERE PERILLA ENCODER.
1651 | BATERIA DAÑADA BOMBA DE INFUSION BAXTER 3 VIAS | bomba de infusión dañada 3 vias | 2022-04-26 07:40:11 | 2022-11-02 15:11:55 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1650 | BATERIA DAÑADA BOMBA DE INFUSION BAXTER 3 VIAS | bomba de infusión dañada 3 vias | 2022-04-26 07:39:18 | 2022-11-02 15:11:27 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1649 | BATERIA DAÑADA BOMBA DE INFUSION BAXTER I VIA | bomba de infusión dañada 1 via | 2022-04-26 07:35:20 | 2022-11-02 15:11:03 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1648 | BATERIA DAÑADA BOMBA DE INFUSION BAXTER I VIA | bomba de infusión dañada 1 via | 2022-04-26 07:34:08 | 2022-11-02 15:10:37 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1647 | BRAZALETE DEL MINOTOR NO ESTA FUNCIONAL | BRAZALETE DEL MINOTOR DEL CUBICULO 8 NO ESTA FUNCIONAL | 2022-04-25 17:09:55 | 2022-05-03 08:32:11 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4286 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega de brazalete ( Inventario biomedico), el equipo ya contaba con manguera NIBP
1646 | BRAZALETE DEL MINOTOR NO ESTA FUNCIONAL | BRAZALETE DEL MINOTOR DEL CUBICULO 7 NO ESTA FUNCIONAL | 2022-04-25 17:09:24 | 2022-05-03 08:33:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza entrega de brazalete ( Inventario biomedico), el equipo ya contaba con manguera NIBP
1645 | REPORTE DE MANTENIMIENTO | EN EL CUBICULO 5 Y 9 DE LA UCIM NO FUNCIONAN BIEN LOS CONECTORES DE LAS TORRES, SE EVIDENCIA QUE LAS BOMBAS NO CARGAN. | 2022-04-25 16:32:50 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1644 | Falla de electrocardiógrafo | El electrocardiografo de triage está tomando datos errados, se solicita revisión | 2022-04-25 16:06:23 | 2022-04-27 11:24:05 | Cerrado |  | Alexander Torres | equipourgencias@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | TRIAGE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del equipo. Se conecta equipo a simulador de paciente. Se prueba con varias frecuencias cardiacas y se identifica que el electrodo LL esta interrumpido. Se intenta manipular el electrodo, pero este no tiene reparacion. Se realiza reemplazo de electrodo por uno de almacen. Equipo queda funcionando adecuadamente.
1641 | Equipo no enciende | El Monitor no enciende el dia de hoy, incluso conectado a la electricidad | 2022-04-25 14:12:23 | 2022-04-25 14:13:57 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4766 | MINDRAY | IMEC-12 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo es reportado por que no enciende. Se instala cable de poder de inventario biomedico
1640 | maquina de anestesia fuera de servicio | maquina presenta fugas grandes tanto en modo ventilacion manual, volumen y presion no se sostienen el fuelle toca subirle al flujo mayor de 5 litros, valvula apl tiene fugas, salio un error de ventilador inoperable | 2022-04-25 11:02:01 | 2024-06-14 09:05:54 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presente mantenimiento preventivo #2580 y calibración #26246 vigente donde se realizan diferentes pruebas de funcionamiento y el equipo arroja resultados satisfactorios.
1639 | Revisar Centrífuga | Al funcionar la centrífuga se calienta y suena muy fuerte. | 2022-04-25 08:09:05 | 2022-04-28 15:00:39 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | LABORATORIO | SIEMBRAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza del equipo. Se desmonta el equipo. Se desmonta carcasa principal y se procede a desmontar el motor. Se identifica ruido en la centrifuga por desgaste de balineras. Se realiza cambio de por unas nuevas. Se ensambla el equipo nuevamente y se hacen pruebas de funcionamiento del equipo con tacometro digital. Se devuelve al servicio en optimas condiciones. Nota: Se le hace recomendación verbal al servicio de mantener la maquina centrifugadora sobre una superficie plana y estable, para garantizar asi un buen funcionamiento y cuidado del equipo.
1638 | MONITORIA CENTRAL | MONITORIA CENTRAL NO FUNCIONA, SIN VISULIAZACION DE SIGNOS VITALES UCIN A Y B | 2022-04-25 07:38:06 | 2022-05-03 08:40:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión de la central UCIN B y esta queda funcional, queda pendiente configuración de la central de UCIN A ya que en estas no se encuentran los cables de etherneth, ni en la CPU ni en los cubículos. Adicionalmente requiere las dos unidades UPS.
1637 | Equipo no funciona | Equipo no enciende, presente olor a humo. Breaker disparado | 2022-04-22 16:57:48 |  | Asignado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00214 | KAESER | AIRBOX 1700 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
1636 | Monitor no toma presion no invasiva | Monitor no toma la presion no invasiva | 2022-04-22 15:53:33 | 2022-04-27 11:50:27 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se recibe equipo con manguera NIBP y brazalete. Se realiza previa limpieza del equipo. Se realiza revision del equipo. Se realizan las pruebas de funcionamiento sobre el modulo NIBP. Se evidencia que el motor enciende de manera intermitente. Se realiza desensamblaje del equipo. Se hacen pruebas de funcionamiento sobre el motor y se evidencia que este se encuentra en buen estado. Se prueba continuidad sobre los cables que conectan al motor y se identifica que uno de estos se encuentra interrumpido, se realiza ajuste del cable. Se ensambla el equipo nuevamente, se hacen pruebas de funcionamiento y el equipo pasa las pruebas adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones
1635 | Monitor con pantalla rota | Se encontro un monitor en el servicio de urgencias con la pantalla rota por posible caida | 2022-04-22 15:13:14 | 2024-09-19 13:41:40 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4553 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Equipo se retira del servicio debido a la pantalla rota. Se recibe con manguera NIBP y brazalete. Se realiza previa limpieza del equipo. Se realiza revision externa y se evidencia monitor con golpe en pantalla. Se verifica estado de la pantalla observando que esta completamente rota y ya no es funcional. Tambien se evidencia que falta una tapa lateral del equipo, el equipo queda expuesto sin esta tapa. Se procede a desmontar el equipo en busca de daños al interior. Al interior del equipo evidenciamos que la perilla esta suelta y desgastada a causa del uso, requiere cambio de perilla y encoder. Se prueban los voltajes en la fuente de poder, la cual funciona adecuadamente. No se evidencian daños en las tarjetas electronicas. Las mangueras del modulo NIBP se encuentran en buen estado, los pulsadores frontales funcionan adecuadamente. Se procede a ensamblar el equipo nuevamente y se hacen pruebas de funcionamiento a traves de una pantalla externa, las pruebas de funcionamento se hicieron con equipo patron, el equipo pasa las pruebas adecuadamente. Equipo requiere cambio de pantalla, perilla, encoder y tapa lateral. | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL TALLER, PROXIMO A DAR DE BAJA
1634 | SOLICITUD DE SATURADORES | EN LOS SIGUIENTES EQUIPOS SE DAÑARON LOS SATURADORES | 2022-04-22 14:38:15 | 2022-04-25 10:10:28 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN
1633 | SOLICITUD DE SATURADORES | EN LOS SIGUIENTES EQUIPOS SE DAÑARON LOS SATURADORES | 2022-04-22 14:37:50 | 2022-04-25 10:11:28 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN
1632 | SOLICITUD DE SATURADORES | EN LOS SIGUIENTES EQUIPOS SE DAÑARON LOS SATURADORES | 2022-04-22 14:37:21 | 2022-04-25 10:12:31 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5534 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN
1631 | SOLICITUD DE SATURADORES | EN LOS SIGUIENTES EQUIPOS SE DAÑARON LOS SATURADORES | 2022-04-22 14:36:49 | 2022-04-25 10:13:32 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5537 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN
1630 | SOLICITUD DE SATURADORES | EN LOS SIGUIENTES EQUIPOS SE DAÑARON LOS SATURADORES EMCO4100, EMCO4109,EMCO4109,EMCO5532,EMCO4101,EMCO4103, EMCO4107,EMCO5534 | 2022-04-22 14:35:44 | 2022-04-25 10:14:27 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5537 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN
1629 | monitor signos vitales | DAÑO DE TOCOS DE FRECUENCIA CARDIACA | 2022-04-22 13:32:56 | 2022-05-20 07:27:15 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision de los tocos. Se identifica que estan en mal estado por uso. Se reemplazan por unos nuevos. Equipo sin embargo se encuentra fuera de servicio por estado del termico la impresora
1628 | No enciende en ecografo | Cuando se conecta el ecografo no enciende | 2022-04-22 13:32:36 | 2022-04-22 14:52:09 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3245 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspeccion del equipo. Se identifica que el equipo no enciende. Se revisa la fuente poder y se hallo que el fusible esta abierto. Se realiza el reemplazo del fusible por uno nuevo. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo responde correctamente. Equipo se devuelve al servicio. Equipo se devuelve al servicio funcionando. Observacion: Se evidencia que el mouse esta defectuoso, no funciona en el eje X.
1627 | UCI URGENCIAS CUB# 3 BOMBA CANGARO PRENDE Y EMPIEZA A PITAR | UCI URGENCIAS CUB# 3 BOMBA CANGARO PRENDE Y EMPIEZA A PITAR REPORTA JEFE KATERINE Y MARGARITA LA BOMBA REPOSA EN EL CUARTO DE EQUIPOS | 2022-04-22 11:58:13 | 2022-05-03 08:41:48 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se le recuerda al personal que las bombas de infusion y nutricion se deben irigir al taller de mantenimiento.
1626 | uci urgencias cub#8 bomba triple canal reportan que tiene un lumen dañado , inf jefe sebastian | uci urgencias cub#8 bomba triple canal reportan que tiene un lumen dañado , inf jefe sebastian | 2022-04-21 10:04:45 | 2022-05-03 08:42:59 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se le recuerda al personal que las bombas de infusion y nutricion se deben irigir al taller de mantenimiento.
1623 | fallas en el saturador del monitor de signos vitales | el saturador del monitor no sensa adecudamente, al tomar la saturacion esta da por debajo de 80 % en todas las personas | 2022-04-20 07:28:11 | 2023-01-13 10:53:59 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | el equipo se encuentra fuera de servicio, ya que esta pendiente por repuestos, el touch, bateria, electrovalvula, sensor en la main board, se esta en espera para comprar de repuestos
1622 | fallas en monitor de signos vitales | el brazalete del monitor de signos vitales se queda inflado, no es posible tomar bien la presion | 2022-04-20 07:26:05 | 2022-05-20 07:31:46 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan pruebas de funcionamiento con Prosim 8. Se realizan las pruebas sobre el modulo NIBP. Esperado: 120/80 Medido: 122/81 Esperado: 60/30. Medido: 63/30. Esperado: 200/150. Medido 201/150. Equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1621 | MONITOR EDAN | SATURADOR DEL MONITOR QUE NO FUNCIONA | 2022-04-19 13:35:46 | 2022-04-20 07:32:47 | Cerrado |  |  |  |  | Monitor de signos vitales | EMCO4106 | EDAN | IM-50 | ARO II |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se revisa el saturador y se observa que esta en mal estado. No se encuentran disponibles saturadores tipo drager para ese monitor en almacen. A la espera de nuevos saturadores para instalarlo en ese
1620 | MONITOR NIHON KOHDEN | carcasa de monitor en mal estado | 2022-04-19 13:27:55 | 2022-04-27 12:13:18 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza del equipo. Se realiza revision del equipo. Se evidencian multiples golpes en la carcasa del equipo y la tapa frontal se encuentra desmontada del equipo. Se procede a desmontar el equipo en busca de daños al interior. En el momento de desmontar el equipo, se puede evidenciar que ha sido reparado multiples veces por caidas anteriores. No se evidencian daños en las tarjetas electronicas. Las mangueras del modulo NIBP estan en buen estado. Se reconstruye la carcasa de la pantalla y ajusta al monitor. Se ensambla el equipo nuevamente y se realizan pruebas de funcionamiento con el equipo patron. El equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente y se devuelve al servicio. Nota: Debido a las multiples reparaciones a la carcasa del equipo, se advierte al servicio que no es posible una nueva reparacion en caso de una eventual caida. Se le recomienda al servicio mantener el equipo sobre una superficie plana donde corra un menor riesgo a una proxima caida.
1619 | CABLE DE TEMPERATURA Y INTERFASE | CABLE DE TEMPERATURA Y CABLE DE INTERFASE DAÑADO | 2022-04-19 09:59:46 | 2022-05-03 08:48:52 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo revisión de cable de temperatura y cable interfaz y estos peresentan desgaste por uso, pendiente reposición.
1618 | PULSOXIMETRO | pulsoximetro de cubiculo #7 dañado por paciente | 2022-04-19 09:57:04 | 2022-05-03 08:50:39 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo revisión de cable de saturacion estos presentan desgaste por uso, pendiente reposición.
1617 | Monitor no toma presion no invasiva | El monitor reporta presiones no invasivas altas | 2022-04-19 08:55:50 | 2022-04-20 07:28:41 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 0059 | EDAN | IM-50 | ANA FRANK |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza del equipo. Se hacen las pruebas de funcionamiento del modulo NIBP y se identifica que el monitor arroja una fuga en el momento de usar brazalete pediatrico. Se procede a abrir el equipo y a reforzar los acoples internos. Se configura el monitor en modo pediatrico y se le explica al el personal a configurar el monitor segun el paciente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1616 | Equipo no funciona | Equipo cuando se conecta a la energía eléctrica empieza emanar olor a humo | 2022-04-18 14:50:22 | 2022-05-12 15:51:49 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE ENCUENTRA TRANSFORMADOR QUEMADO. SE REQUIERE CAMBIO | Se realiza instalación de transformador reparado y tarjeta electrónica en la cual se cambiaron los transformadores y un relé. Se instala socket y bombillo
1615 | UCI URGENCIAS CUB#3 | UCI URGENCIAS CUB#3, MONITOR PRESENTA VARIAS FALLAS , SE REQUIERE REVISIÓN YA QUE SE ESTA TRABAJANDO CON EL MONITOR DE TRANSPORTE INF. JEFE VANESSA | 2022-04-18 13:39:38 | 2022-05-03 08:51:51 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del equipo este queda funcional
1614 | MONITOR NO SENSA LA PRESION NO INVASIVA | MONITOR, LA PRESION NO INVASIVA NO SENSA, EL BRAZALETE INFLA PERO NO SENSA LA PRESION, SALE MENSAJE DE FUGA DE AIRE APESAR DE CAMBIAR EL BRAZALETE | 2022-04-18 10:15:52 | 2022-05-03 08:54:07 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del equipo y este trabaja correctamente
1613 | Pipeta defectuosa | Se requiere revisión de pipeta por fallo en funcionamiento. | 2022-04-18 09:37:55 | 2022-04-29 13:53:59 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE TENSOR Y SE VERIFICA LLENADO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
1612 | Concepto técnico telemetría | Se requiere el concepto técnica de la telemetría, puesto que se encuentra fuera de funcionamiento debido a múltiples fallas en el táctil de la pantalla y los brazaletes han sido dados de baja, lo que impide su uso rutinario para la atención de pacientes. Por lo anterior, se solicita revisión para determinar la condición actual del equipo y la viabilidad de la reparación o si debe ser dado de baja. Ya se ha enviado solicitud por ventanilla única. | 2022-04-12 13:20:54 | 2022-05-09 15:16:43 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | MONITOR DE SISTEMA DE TELEMETRIA | EMCO1725 | NIHON KOHDEN | WEP-4208J | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A INSPECCIONAR EL MONITOR DE TELEMETRÍA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE PANTALLA TÁCTIL. SE PROCEDE A PROBAR EL TRANSMITTER, SE REALIZAN PRUEBAS DEL MISMO CON EL EQUIPO PATRON, SE EVIDENCIA INTERFERENCIA EN CABLE ECG. SE PROCEDE A CAMBIAR CABLE ECG POR UNO QUE SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO EN EL TALLER. SE PROCEDE A DESTAPAR EL TRANSMITER, SE LIMPIAN TARJETAS, SE PRUEBAN BATERIAS. SE PRUEBA TRANSMITER CON EL MONITOR, SE EVIDENCIA QUE HAY TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN. SE PRUEBA PANTALLA Y SE EVIDENCIA QUE EL TACTIL NO FUNCIONA EN TODOS LOS PUNTOS (SOLO FUNCIONA EN LAS ESQUINAS SUPERIORES). SE PROCEDE A DESTAPAR EL MONITOR. SE EVIDENCIA CRISTALIZACIÓN EN CARCASA, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SE LIMPIAN TARJETAS ELECTRONICAS, SE LIMPIA PANTALLA, SE REALIZA REMOCIÓN DE MATERIAL EXTRAÑO EN CARCASA. SE PROCEDE A ARMAR EL EQUIPO, SE PRUEBA JUNTO CON TRANSMITER. SE PRUEBA PANTALLA NUEVAMENTE Y SE EVIDENCIA QUE EL TACTIL SIGUE SIN FUNCIONAR. ESTO SE DEBE A QUE LA PANTALLA ES CAPACITIVA Y SE ENCUENTRA FALLANDO EN ZONAS ESPECÍFICAS Y POR LO TANTO REQUIERE EL REEMPLAZO TOTAL. SE SOLICITA COTIZACIÓN DE PANTALLA REFERENCIADA. INDEPENDIENTEMENTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA PANTALLA, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES ACEPTABLES DE OPERACIÓN SOLO PARA UN TRANSMITER YA QUE SOLO HAY UNO EN EXISTENCIA. EL EQUIPO MIDE LOS PARAMTROS ADECUADAMENTE Y EL MONITOR ENSEÑA ESTOS PARAMTROS CLARAMENTE. DE ACUERDO A COTIZACIÓN DE LA PANTALLA SE EMITIRÁ UN CONCEPTO TECNICO NUEVAMENTE, MIENTRAS TANTO, EL EQUIPO PUEDE FUNCIONAR CON EL TRANSMITER SIN MAYOR INCONVENIENTE.
1611 | pulsiometro y extension spo2 no sensa | pulsiometro y extension no sensa,no se observa curva en el monitor | 2022-04-12 13:19:27 | 2022-04-29 09:19:16 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se encuentra sensor y cable de de interfaz dañada, se realiza cambio por cable y sensor nuevo
1610 | No funciona correctamente la pipeta | No funciona adecuadamente la pipeta | 2022-04-12 13:03:04 | 2022-04-29 13:50:10 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | PIPETA MONOCANAL REPETIDORA |  | BIORAD | FP-6 | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | LA PIPETA PRESENTABA PROBLEMA A LA HORA DE REALIZAR LA RETENCIÓN DEL LÍQUIDO, PUES REQUERÍA VARIOS INTENTOS PARA UN CORRECTO LLENADO. SE REALIZA LIMPIEZA DE BOQUILLA Y QUEDA FUNCIONAL.
1609 | Concepto técnico sobre tapiz rodante y arreglo del tope | El tapiz rodante de la caminadora se observa liso, sin la característica ANTIDESLIZANTE con la que viene la caminadora para disminuir el riesgo de caída de los pacientes con los que se usa el equipo. Adicionalmente, los pacientes al bajarse dañaron el tope izquierdo. | 2022-04-12 11:42:16 | 2023-05-05 09:05:17 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CAMINADORA | EMCO3932 | SCIFIT | AC5000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA DESGASTE DE BANDA. SE SOLICITA COTIZACIÓN CON PROVEEDOR PARA REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE LA MISMA. | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE EVIDENCIA BANDA DESGASTADA Y MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO (SE QUEDA PEGADO), SE DESARMA EL EQUIPO, SE REALIZA LIMPIEZA INTEGRAL DEL EQUIPO, MOTOR, TABLA DE SOPORTE Y RODILLOS, SE INSTALA BANDA, SE ARMA EQUIPO SE AJUSTA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE DEJA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES.
1608 | Concepto técnico sobre tapiz rodante y arreglo del tope | El tapiz rodante de la caminadora se observa liso, sin la característica ANTIDESLIZANTE con la que viene la caminadora para disminuir el riesgo de caída de los pacientes con los que se usa el equipo. Adicionalmente, los pacientes al bajarse dañaron el tope derecho | 2022-04-12 11:38:29 | 2024-09-18 11:48:59 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CAMINADORA | EMCO3931 | SCIFIT | AC5000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE EVIDENCIA DESGASTE DE BANDA. SE SOLICITA COTIZACIÓN CON PROVEEDOR PARA REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE LA MISMA. | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento, se encuentra en correcto y tiene mant. preventivo del 01/02/2024
1607 | Ruido en el mecanismo del equipo | El ergometro de brazos presenta un ruido constante en el momento que se da giro al pedal. | 2022-04-12 11:29:56 | 2022-05-17 19:37:14 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ERGOMETRO DE BRAZOS | SIN CODIGO | MAGNECISER | 18030 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza del equipo. Se identifica que el equipo presenta un ruido extraño al funcionamiento. Se desmonta el equipo. Se ajustaron las correas. Se lubricaron los rodamientos. Se ensambla el equipo nuevamente. Se evidencia que el ruido disminuyo sustancialmente. Equipo queda pendiente por cambio de balineras y correas por desgaste de uso. Equipo se devuelve al servicio funcional.
1606 | PORTE DE DAÑO | EL CABLE IBI SE ENCUENTRA PARTIDO Y NO FUNCIONA PARA TOMA DE PRESION INVASIVA | 2022-04-12 10:42:26 | 2022-05-04 16:33:22 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5152 | COMEN | STAR 8000E | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE IBP. SE DISPONE EN PACIENTE CON TRANSDUCTOR Y FUNCIONA CORRECTAMENTE MOSTRANDO TRAZADO Y VALORES EN MONITOR.
1605 | DAÑO DE BATERIA DE BOMBA DE INFUSION BAXTER TRIPLE CANAL | baño de bateria de bomba de infusión | 2022-04-11 17:10:23 | 2022-11-02 15:10:02 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1604 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | INCUBADORA DE TRANSPORTE QUE NO PRENDE , CON ENTRADA DE ENERGIA NORMAL , PERO NO ENCIENDE . ADEMAS LA BATERIA NO FUNCIONA. QUE ES IMPORTANTE PARA EL TRASLADO ADECUADO DE LOS RECIEN NACIDOS . | 2022-04-11 11:00:59 | 2024-06-14 09:00:15 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO1683 | ATOM | v-808 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presenta concepto técnico de baja pendiente debido a la gravedad de los daños.
1603 | Revisar Agitador magnético - NO gira | El equipo enciende al estar conectado al corriente eléctrica pero no funciona el módulo de agitación de este equipo biomédico, al colocar el magneto en el recipiente de volumétrico no gira. | 2022-04-11 10:50:31 | 2022-04-20 12:08:32 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AGITADOR MAGNETICO | EMCO0880 | BOECO | MSH-300 | LABORATORIO | SUBALMACÉN LABORATORIO. | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza del equipo. Se realiza manteniento correctivo. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo no enciende. Se procede a desmontar el equipo. Se realiza la revision de la tarjeta electronica. Se evidencia que un fusible de la tarjeta se encuentra averiado. Se reemplaza el fusible. Se monta el equipo de nuevo y se hacen pruebas de funcionamiento. Equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente y se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1602 | saturador de monitor no funciona y boton de encendido no funciona | saturador de monitor no funciona y boton de encendido no funciona | 2022-04-11 08:44:28 | 2022-05-04 16:32:47 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ARREGLA BOTÓN NIBP Y SE SOLDA PULSADOR NUEVO
1601 | FALLA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | FAVOR REVISAR OFTALMOSCOPIO, "ESTA FALLANDO" | 2022-04-11 08:19:23 | 2022-04-20 14:51:27 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE ESPEJOS, SE INSTALA BALÍN INTERNO, SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
1600 | fuga por rosca de valvula apl | Maquina de anestesia presenta falla en plena cirugía, se evidencia desgaste de la rosca donde va la apl, esto no permite que la válvula quede sellada y no permite hacer ventilación manual | 2022-04-08 15:16:43 | 2022-06-08 10:59:05 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3725 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de la cubierta suprior del absorbedor. Se realiza pruebas de fuga manual. Se realiza pruebas de fuga por sistema. (menor a 100mL). Prueba Bypass. Prueba de valvulas NRV inspiratoria y expiratoria. Se realiza pruebas de switch Bolsa/ventilador. Se realiza pruebas de ventilación en modo volumen y presión. Todas las pruebas pasan satisfactoriamente. Equipo queda en optimas condiciones funcionales.
1599 | MONITOR EDAN | MONITOR QUE NO TOMA BIEN LA PRESION | 2022-04-08 10:46:30 | 2022-04-20 08:11:22 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5538 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza previa limpieza del equipo. Se miden los parametros del equipo con patron y se identifica que el brazalete este roto. Se realiza el cambio de brazalete por uno de inventario biomedico. Se vuelven a probar los parametros y el equipo responde de manera correcta a las pruebas de funcionamiento. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones
1598 | MONITOR COLIN | MONITOR QUE NO TOMA BIEN LA PRESION | 2022-04-08 10:44:57 | 2022-04-27 11:29:11 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se recibe sin accesorios. Se realiza inspeccion externa del equipo. Se identifica que las coronas de la tapa lateral estan rotas por mala manipulacion. Se realiza reconstruccion de la carcasa con pegamento epoxico. Se ensambla la tapa de nuevo. Se le instala cable de poder, sensor de saturacion pediatrico, manguera NIBP y brazalete. Se realizan pruebas de funcionamiento con simulador de paciente. El equipo pasa las pruebas de funcionamiento adecuadamente. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1597 | Videolaringoscopio | El equipo queda en la oficina biomedica para cambio de bateria, este no prende. por eso no se comprueba funcionamiento. | 2022-04-08 10:39:15 | 2022-04-08 11:13:28 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VIDEOLARINGOSCOPIO |  | MCGRATH | MAC | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERÍA, SE COMPRUEBA FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS CONSULTORIOS.
1595 | Equipo no funciona | Equipo no enciende. La batería tampoco funciona | 2022-04-07 07:57:40 | 2022-05-03 09:17:09 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE PODER Y CABLE TIPO FLEX DE PANTALLA. EQUIPO OK
1594 | Imagen opaca | El equipo es reportado el día 5 de abril del presente año por imagen opaca. Dado que es un equipo que todavía esta en garantía se solicita que sea debidamente revisado por el personal técnico de Jo medical. | 2022-04-06 15:02:25 | 2022-11-28 14:56:55 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza prueba de fugas con resultado positivo en el extremo distal. Al realizar la inspección se evidencia que la tapa de punta distal esta en falso permitiendo el ingreso de humedad al chip de la videocámara. Este evento es producido por un impacto en el extremo distal el cual general un desacople parcial de la tapa distal. | Se adjunta reporte de instalación luego de hacer la respectiva revisión técnico funcional, evidenciándose equipo en optimas condiciones
1593 | UCI URGENCIAS CUB#10, ME INFORMA LA JEFE MARGARITA , QUE EL PACIENTE TUMBO EL MONITOR , SE SOLICITA REVISIÓN | UCI URGENCIAS CUB#10, ME INFORMA LA JEFE MARGARITA , QUE EL PACIENTE TUMBO EL MONITOR , SE SOLICITA REVISIÓN | 2022-04-06 13:51:59 | 2022-04-07 09:00:38 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El monitor es reportado debido a que se dejo caer por parte del paciente. Se revisa el monitor en el servicio y se hacen pruebas de funcionamiento. El monitor no toma la presion no invasiva, se identifica que la manguera nibp esta defectuosa, se procede a cambiar por una del almacen al igual que la manguera. Se hacen las pruebas de funcionamiento de nuevo y este toma la presion no invasiva de manera satisfactoria. Pendiente reparacion de perilla.
1592 | BATERIA DAÑADA BOMBA DE INFUSION BAXTER I VIA | BATERIA DAÑADA BOMBA DE INFUSION 1 VIA BAXTER | 2022-04-06 12:06:08 | 2022-11-02 15:09:26 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1591 | MONITOR NIHON KOHDEN | DESPUES DE REPARACION DE CARCASA EL MONITOR SE CONECTA AL ENCHUFE EN EL MOMENTO DE PRENDER NO ENCIENDE. | 2022-04-06 08:21:45 | 2022-04-07 09:06:25 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se revisa el equipo y se evidencia que este no enciende. Se le extrae la bateria y se identifica que esta es la causante del problema. Se le extrae la bateria al equipo y se entrega funcional al servicio. Equipo queda pendiente por bateria
1590 | Monitor no toma presion no invasiva | Equipo que insufla brazalete, pero no arroja el valor correcto. Ademas le faltan accesorios cable EJG, saturador, modulo NIBP | 2022-04-05 15:59:22 | 2022-04-13 12:02:30 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se reliza respectiva limpieza del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento y se identifica que el equipo no insufla adecuadamente. Se hace cambio de la manguera por una de inventario biomedico. Despues de hecho el cambio. Se hacen las pruebas de funcionamiento correspondientes. El equipo pasa satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1589 | Monitor no toma presion no invasiva | Equipo que insufla brazalete, pero no arroja el valor | 2022-04-05 15:57:47 | 2022-04-13 12:08:29 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4561 | EDAN | IM-50 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo pasa satisfactoriamente las pruebas. Se realizan pruebas por una hora, cada 15 minutos, probando con diferentes presiones. El equipo pasa las pruebas en cada intento. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones
1588 | Cascada que se recalienta | Cascada del ventilador SL6000 que se recalienta | 2022-04-05 13:09:20 | 2026-02-23 16:44:49 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | HUMIDIFICADOR |  | FISHER &PAYKEL | MR850 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo dado de baja
1587 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | presenta fuga alta, error en el ventilador, falla en apl, tambien aparece error en la complianza, presente alteraciones en las mediciones de la PEEP, falla en la bateria, equipo fuera de servicio | 2022-04-05 10:30:36 | 2025-05-12 09:04:21 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | *Equipo requiere filtro AGS *Requiere cambio del botón de flush O2 *Dañado sistema de frenos *Requiere cable del sensor de flujo *Requiere cambio de baterías *Celda de sensor de O2 *Se recomienda cambio de Kit de 3 Años. | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
1586 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | presenta fuga alta en el espirometro y tambien fuga en la apl ya que se encuentra lateralizada, equipo fuera de servicio | 2022-04-05 10:21:02 | 2022-04-25 14:17:25 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO DE PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del ventilador mecánico, se realiza prueba de funcionamiento y se encuentran fugas sobre las conexiones al espirometro de la maquina de anestesia. Se desmonta el espirometro y se observa que el sitio de la fuga, justo en las conexiones tiene las coronas de los tornillos en mal estado y sueltas, lo que provoca fuga de aire en este punto, en respuesta a dicho suceso, se ajustan las coronas de los tornillos a traves de el pegamento epoxico. Se ponen los tornillos sobre las coronas reparadas y se monta el espirometro, ya montada y ajustada se realizan pruebas de volumenes y flujos. La maquina no presenta fuga de aire nuevamente. Se pone a funcionar por varias horas y esta responde adecuadamente. La maquina de anestesia se devuelve al servicio en optimas condiciones.
1585 | Reparar centrifuga | Revisar la centrífuga del área de citometría de flujo (6to piso) | 2022-04-05 08:13:01 | 2023-01-11 08:39:36 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | [5 empty] | BIOLOGIA MOLECULAR |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN, YA QUE SE CUENTA CON UNA NUEVA ORDEN DE TRABAJO #1788, LA CUAL FUE RESUELTA CORRECTAMENTE, Y SE VERIFICA BUEN FUNCIONAMIENTO .
1584 | daño de lavamamos de consultorio 707 | se presenta salida de agua por el lavamanos del consultorio 707 | 2022-04-04 13:04:22 |  | Abierto |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
1583 | arreglo de lamapras de techo | las lama´para del techo de la recepcion estan titilando | 2022-04-04 12:35:03 |  | Abierto |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
1582 | SOBRE TEMPERATURA DE AGUA | EL EQUIPO ARROJA ALARMA DE SOBRETEMPERATURA DEL AGUA | 2022-04-04 11:17:19 | 2022-11-02 15:08:37 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. CE CIERRA TICKET POR TAL MOTIVO.
1581 | DESFIBRILADOR NO ENCIENDE | EL DESFIBRILADOR MOSTRÓ PANTALLA DE ENCENDIDO, SEGUIDO SE APAGÓ Y NO VOLVIÓ A ENCENDER. DÍAS ATRÁS MOSTRABA MENSAJE DE ADVERTENCIA SOBRE BATERÍA. | 2022-04-04 11:15:41 |  | Asignado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO4899 | MEDIANA | D500 | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1580 | DAÑO DE BATERIA DE BOMBA DE INFUSION BAXTER TRIPLE CANAL | DAÑO DE BATERIA DE BOMBA DE INFUSION BAXTE | 2022-04-04 11:05:39 | 2022-11-02 15:04:47 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1579 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | fallo de ventilador , fallo en la APL | 2022-04-04 09:34:49 | 2025-05-12 09:03:47 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
1578 | UCI URGENCIAS CUB#10 BOMBA CANGARO SE LE DAÑO UNA PARTE DEL CARGADOR , SE SOLICITA EL REPUESTO | UCI URGENCIAS CUB#10 BOMBA CANGARO SE LE DAÑO UNA PARTE DEL CARGADOR , SE SOLICITA EL REPUESTO REPORTA JEFE ANGIE SERIE 19234965. | 2022-04-01 10:32:22 | 2022-04-01 11:45:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se recuerda al personal que las bombas de infusión y las de nutrición se deben dirigir al taller de mantenimiento
1577 | microscopio de oftalmologia fuera de servicio | equipo presento corto circuito en la fuente de luz por tal motivo se cancelaron todas las cirugias, pedal esta fallando nuevamente | 2022-04-01 09:37:09 | 2022-05-04 16:16:12 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza mantenimiento del pedal por parte de los ingenieros del mantenimiento biomédico, y se realizo cambio de socket. Equipo quedo completamente operativo
1576 | No funciona el equipo | El mango principal no gira y el cabezal no se mueve | 2022-03-31 16:16:00 | 2022-04-05 14:57:11 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se reporta al área de ingeniería biomédica por parte del personal encargado. Previa limpieza y desinfección del equipo, se revisa el equipo y se identifica que la polea principal no gira adecuadamente, además el cabezal no se desplaza. Se procede a desmontar el equipo, se quita la suciedad de las piezas interiores, se evidencia que a las poleas internas les falta lubricación, por tanto se lubrican las poleas. Se ajustan las piezas y se realiza prueba de funcionamiento del equipo. El equipo se entrega al servicio en óptimas condiciones.
1575 | UCI URGENCIAS #6 MONITOR NO CENSA LA LINEA SE URGENTE REPORTA LA JEFE MARGARITA. | UCI URGENCIAS #6 MONITOR NO CENSA LA LINEA SE URGENTE REPORTA LA JEFE MARGARITA. | 2022-03-30 16:02:20 | 2022-04-01 11:47:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del monitor en el servicio con equipo patron y este opera con normalidad arroja valores simulados
1574 | No enciende | Equipo no realiza no realiza ningún movimiento ni enciende a la luz. | 2022-03-18 13:33:34 | 2022-05-12 15:54:03 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA TARJETA ELECTRÓNICA DE LA UNIDAD N°1 YA QUE ESTA PRESENTÓ DAÑO EN EL TRANSFORMADOR
1573 | Presenta fugas | Equipo presenta baja presión cuando se hace uso de las piezas de alta | 2022-03-28 13:30:15 | 2022-04-06 10:53:29 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de mangueras tipo tubillo. Se cambia los chileres de regulación. Se realiza lijada de óxido. Se realizan pruebas de fuga. Equipo Ok.
1572 | UCI NEURO SE ENVIAN BOMBAS BAXTER 1 MONO Y 1 TRIPLE PARA CAMBIO | UCI NEURO SE ENVIAN BOMBAS E PARA CAMBIO NO SE SABE EL CUBICULO . REPORTA JEFE YULI | 2022-03-30 10:52:15 | 2022-04-01 11:48:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El personal del servicio dirige al taller de mantenimiento tres bombas de infusión ( dos triple) y (una mona), el ingeniero da a cambio la misma cantidad de bombas.
1571 | Revisar Microtomo | Falta una pieza para ubicar el cassette para fijar el corte | 2022-03-30 09:57:32 | 2023-01-13 15:34:55 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
1570 | Revisar Microtomo | Revisar el funcionamiento del equipo, se devuelve el cassette, no hace el corte continuo. | 2022-03-30 09:56:24 | 2023-01-13 15:35:37 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
1569 | colocar bombillo a la lampara de cornea | colocar bombillo a la lampara de cornea | 2022-03-29 14:03:39 | 2022-03-29 16:34:06 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se reporta por que no enciende, se inspecciona el equipo y se identifica que el bombillo esta quemado. Se cambia el bombillo por uno nuevo del almacen
1568 | Revisar Microtomo | Al usar el microtómo no permite hacer el corte de forma definida, tiene una especie de movimento que no permite que el corte sea continuo. Ubicación: 6to Piso | 2022-03-29 09:11:25 | 2022-04-05 14:58:52 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se reporta al área de ingeniería biomédica por parte del personal encargado. Previa limpieza y desinfección del equipo, se revisa el equipo y se identifica que la polea principal no gira adecuadamente, además el cabezal no se desplaza. Se procede a desmontar el equipo, se quita la suciedad de las piezas interiores, se evidencia que a las poleas internas les falta lubricación, por tanto se lubrican las poleas. Se ajustan las piezas y se realiza prueba de funcionamiento del equipo. El equipo se entrega al servicio en óptimas condiciones.
1567 | cable de temperatura no sensa | cable de temperatura dañado no sensa, | 2022-03-29 08:44:01 | 2022-04-01 11:59:30 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4813 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El cable reportado es un cable de invasiva, se realiza reposicion de uno
1566 | MONITOR NIHON KOHDEN | MONITOR QUE TIENE LA CARCASA SUELTA | 2022-03-29 07:37:23 | 2022-04-05 09:47:36 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3608 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Previa limpieza y desinfeccion del equipo, monitor es reportado por que la carcaza frontal se desencajo del equipo. Se evidencia que la carcaza del equipo esta rota y en malas condicion. Se procede a desmontar el equipo, se observa que algunas tuercas del chasis estan rotas, lo que provoca el desprendimiento de la carcaza frente al chasis. Se hace una limpieza completa del equipo, y se procede a pegar las tuercas rotas. Se vuelve a armar el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo en optimas condiciones.
1565 | UCI URGENCIAS CUB#7 , EL SATURADOR NO SENSA , SE REQUIERE UNO , EL DAÑADO REPOSA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA | UCI URGENCIAS CUB#7 , EL SATURADOR NO SENSA , SE REQUIERE UNO , EL DAÑADO REPOSA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA | 2022-03-28 10:24:04 | 2022-04-01 11:54:15 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión y el sensor de saturacion ( inventario biomedico) no alumbra el led, se realiza cambio del sensor ya que la interfaz esta en funcionamiento.
1564 | UCI URGENCIAS #6 MONITOR NO CENSA LA LINEA SE REQUIERE REVISIÓN | UCI URGENCIAS #6 MONITOR NO CENSA LA LINEA SE REQUIERE REVISIÓN INFORMA EL JEFE SEBASTIAN. | 2022-03-28 08:40:28 | 2022-04-01 12:07:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se revisa en el cubículo con simulador y este presenta datos variables de en la presión invasiva, por lo cual se dirige al taller de mantenimiento a realizar restauración de fabrica, se realiza. Se calibra la presión invasiva con simulador patrón y este queda operando correctamente
1563 | fallas en el monitor de signos vitales | monitor de signos vitales de la sala se apaga constantemente, el cable se encuentra deteriorado y lo que no permite que cargue bien | 2022-03-25 07:52:05 | 2022-10-31 11:04:32 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se cierra orden de trabajo con el ticket 1818
1562 | SATURADOR DAÑADO | SATURADOR DAÑADO DE CUB 20- EMC05143 | 2022-03-24 15:51:04 | 2022-04-04 16:11:52 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5143 | COMEN | STAR 8000E | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA rE ENSAMBLE DE SATURADOR. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL CON ACCESORIO CENSANDO CORRECTAMENTE
1561 | Equipo no enciende | Se reporta en la mañana que el equipo no enciende. | 2022-03-24 13:47:52 | 2025-11-13 10:31:38 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | MAMOGRAFIA |  | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico | FALLAS ENCONTRADAS - El equipo se encuentra inicialmente con falla en arranque de sotfware por fallas en la CPU. - Se evidencia cambio de fuente de poder de la CPU por fuente comercial e instalación externa. - Se evidencia fallo de comunicación entre la estación de trabajo y gantry. - La herramienta de diagnóstico del software indica código de (state 101) error desconocido para la herramienta diagnostica. SUGRENCIAS CORRECTIVAS Y REQUERIMIENTOS. - Remplazo fuente de voltaje de CPU ( fuente original ). - Instalacion de software. - Cambio de board s865/M2 ( board s865/m2 ). - Licencias de software. - Claves de servicio. | Se cierra reporte, equipo funcional desde mayo de 2025
1560 | UCI NEURO CUBICULO #4 BOMBA BAXTER TRIPLE CANAL | UCI NEURO CUBICULO #4 BOMBA BAXTER TRIPLE CANAL REPORTA LA JEFE HEIDY QUE NO ES VISIBLE LA LECTURA EN EL PANEL Y REPORTA TAMBIEN BATERIA | 2022-03-24 09:28:11 | 2022-04-01 13:27:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Se El personal trae kas bombas al taller de mantenimiento y se le realiza entrega de una bomba de infusión de las mismas características.
1559 | UCI NEURO CUBICULO #2 BOMBA BAXTER MONOCANAL | UCI NEURO CUBICULO #2 BOMBA BAXTER MONOCANAL INFORMA LA JEFE DEL SERVICIO HEIDY QUE NO FUNCIONA BIEN Y ESTA FALLANDO LA BATERIA | 2022-03-24 08:56:36 | 2022-04-01 13:30:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | El personal trae kas bombas al taller de mantenimiento y se le realiza entrega de una bomba de infusión de las mismas características.
1558 | REPORTE DAÑO DE VIDRIO | VIDRIO FRACTURADO DEL CUBICULO 15 EN SALA DE UCI NORTE | 2022-03-24 07:45:43 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1557 | LAVAMANOS GOTEA AGUA POR LA TUBERIA HABT508 | LAVAMANOS GOTEA AGUA POR LA TUBERIA HABT 508 | 2022-03-23 11:10:17 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1556 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN | monitor de signos con brazalete que no toma la presión, solo infla pero no arroja el reporte | 2022-03-23 08:10:15 | 2022-04-05 08:22:23 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5539 | EDAN | IM-50 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE LE REALIZÓ CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZARON PRUEBS, EQUIPO OK.
1555 | Sillas reclinables en mal estado | 4 sillas recinables del área de quimioterapia se encuentran dañadas, 3 de ellas estan dañadas en la base donde se ubican los pies de los pacientes ya que no se dobla, y la otra el material de la silla se esta despegando. | 2022-03-22 12:47:24 |  | Abierto |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
1554 | Falta de sensor de saturación | Accesorio de saturacion en malas condiciones , que reporta datos no confiables , por el estado en que se encuentra | 2022-03-22 08:43:52 | 2022-03-25 13:48:24 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4547 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se reporta el equipo por que no funciona el saturador de oxigeno, se revisa el saturador y se identifica que este tiene problemas en el diodo, el accesorio no se encuentra en stock, por tanto se pasa el reporte
1553 | Falta de sensor de saturación y otros accesorios | Faltan accesorios de ekg , saturación y presion arterial | 2022-03-22 08:40:23 | 2022-10-26 12:00:42 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz Y cable ECG, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
1552 | Falta de sensor de saturación y otros accesorios | Faltan accesorios de ekg , saturación y presion arterial | 2022-03-22 08:39:13 | 2022-10-26 11:57:12 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz Y cable ECG, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
1551 | Falta de sensor de saturación y otros accesorios | Faltan accesorios de ekg , saturación y presion arterial | 2022-03-22 08:38:01 | 2023-01-10 16:56:08 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3911 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de los accesorios al equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1550 | Falta de sensor de saturación y otros accesorios | Faltan accesorios de ekg , saturación y presion arterial | 2022-03-22 08:37:18 | 2023-01-10 16:55:12 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3906 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de los accesorios al equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1549 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2022-03-18 19:27:44 | 2022-03-30 11:39:43 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039071 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR DEL EQUIPO.
1548 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2022-03-18 19:27:17 | 2022-03-30 11:39:48 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130010076 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR DEL EQUIPO.
1547 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2022-03-18 19:26:39 | 2022-03-30 11:40:02 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR DEL EQUIPO.
1546 | DAÑO BATERIA BOMBA DE INFUSIÓN | DAÑO BATERIA BOMBA DE INFUSION | 2022-03-18 13:54:35 | 2022-11-02 15:03:18 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1545 | GOTERA EN PASILLO PEDIATRIA CERCA HABITA 565 | GOTERA PASILLO PEDIATRIA CERCA HABITAC 565 | 2022-03-18 13:34:02 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1544 | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA DE LA HABITACIÓN 506 | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA DE LA HABIT506 | 2022-03-18 13:16:21 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1543 | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA DE LA HABITACIÓN 522 | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA HABITACION 522 | 2022-03-18 13:08:11 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1542 | Bisagra dañada de la ventana habitación 541 | Bisagra dañada de la ventana habitación 541 | 2022-03-18 12:55:27 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1541 | Falla electrocardiografo | Al momento de realizar limpieza al equipo despues del uso, al levantarlo sale la bateria y el boton manual, el equipo esta ubicado en ucin reportado por el jefe Gustavo | 2022-03-17 16:00:34 | 2022-04-04 16:48:08 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de batería y arreglo de botón de automático del equipo.
1540 | REVISION OFTALMOSCOPIO | PRESENTA POCA LUZ, LENTES DESAJUSTADOS | 2022-03-17 15:52:51 | 2022-04-20 14:54:24 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO2869 | KEELER | ALL PUPIL | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE BALACA Y ENSAMBLE NUEVAMENTE, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
1539 | Daño en el oftalmoscopio del equipo de órganos. | En el consultorio 3 de la unidad ambulatoria de trasplantes, el cabezal del oftalmoscopio no empata con el mango. | 2022-03-17 15:29:31 | 2022-03-18 08:15:23 | Cerrado |  | Unidad De trasplantes | admitrasplanteshuv@gmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO5619 | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | DIAGNOSTIX ADSTATION | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se empató el cabezal del oftalmoscopio al mango y se realizó prueba de funcionamiento obteniendo buenos resultados
1538 | SATURADO DEL CUBICULO 3 DE LA UCI 3 NO CENSA | SATURADO DEL CUBICULO 3 DE LA UCI 3 NO CENSA | 2022-03-17 10:35:14 | 2022-04-04 16:44:06 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se instala cambio del cable de saturacion (inventario biomedico)
1537 | Seguro de cabezal pegado | Se reporta del servicio de sala de operaciones, por parte del Ingeniero Cristian Valencia una novedad con el cabezal de cámara, dado que según lo que se identifica el seguro esta pegado, lo que causa que no se acople adecuadamente al lente y por consiguiente se generan problemas en la imagen obtenida, en ocasiones quedando esta completamente rosada y con visibilidad nula. | 2022-03-16 16:33:36 | 2022-05-26 11:37:57 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | Cabezal de camara |  | COVIDIEN | HD FLEXIVISION ZOOM | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo limpieza externa, inspección visual, ningún hallazgo de fluidos y sangre, Se realiza limpieza de resortes y sistema de ajuste, se deja el sistema sumergido en agente de limpieza durante 24h, se realiza ajuste de cabezal y pruebas del mismo, la camara queda funcionando correctamente, equipo apto para su uso.
1536 | NEVERA CON TEMPERATURA FUERA DE RANGO | LA NEVEREA PRESENTA ELEVACIÓN DE LATEMPERATURA, DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 6 GRADOS Y ACTUALMENTE ESTÁ EN 9 GRADOS, | 2022-03-16 14:02:31 |  | Abierto |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | NEVERA | MEQ00737 | HAIER | HYC-610 | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
1535 | REPORTE DE MANTENIMIENTO ESTACIÓN A- UCI NORTE | 1. TECHO DE LA ESTACIÓN A PRESENTA REPARACIÓN INCOMPLETA POR FALTA DE PINTURA 2. LA ESTACIÓN A PRESENTA DOS PUERTAS DE LOS GABINETES DEL LAVAMANOS CON DESPRENDIMIENTO DE BRISAGRAS | 2022-03-16 13:03:01 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1534 | REPORTE DE MANTENIMIENTO ESTACIÓN B- UCI NORTE | 1. FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS DOS LAVAMANOS...SE DAÑA CONTINUAMENTE 2. TECHO DEL CORREDOR PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA 3. HAY DOS PUERTAS DE LOS GABINETES ABAJO DEL LAVAMANOS QUE SE DESCUELGAN... SEGUIDO DE SUS REPARACIONES... SE DAÑA CONSTANTEMENTE. | 2022-03-16 12:49:55 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1533 | REPORTE DE MANTENIMIENTO | PARED ROTA EN EL SITIO DE PUNTO DE AGUA PARA CONEXIÓN DE HEMODIALISIS | 2022-03-16 12:06:32 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1532 | CUBICULO 11 | PARED ROTA EN EL AREA DE FIJACIÓN DEL SOPORTE DEL GUARDIAN EN CUBICULO 11- UCI | 2022-03-16 11:05:17 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1531 | REPORTE DE MANTENIMIENTO | CUBICULO 8: Aluminio de la lampara del techo desprendido | 2022-03-16 09:40:58 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1530 | UCI URGENCIAS CUB#2 EL SATURADOR NO ES COMPATIBLE REPORTA JEFE SEBASTIAN | UCI URGENCIAS CUB#2 EL SATURADOR NO ES COMPATIBLE SE RQUIERE UNO REPORTA JEFE SEBASTIAN | 2022-03-16 09:37:56 | 2022-04-04 17:02:37 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4249 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de saturacion (inventario biomedico)
1529 | torre de endoscopia esta fallando | esta presentando error y muestra mensaje en la pantalla, toca reiniciar varias veces para que el equipo pueda funcionar | 2022-03-15 11:14:10 | 2022-04-04 16:19:56 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | VIDEOPROCESADOR |  | FUJIFILM | VP-4450HD | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | Se destapo equipo donde se identifico polvo en el panel de control, con pequeñas secreciones, y conector de video sulfatado, se realiza limpieza general del equipo y prueba de funcionamiento. Equipo en buenas condiciones
1528 | falla en ventilador | falla en la valvula inspiratoria y problema en el flujo de aire oxigeno | 2022-03-14 09:43:01 | 2022-03-15 09:13:32 | Cerrado |  | Alejandro Torres Varela | alejotorres15@hotmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4186 | MAGNAMED | Oximag | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se reporta por que arroja errores en el momento de inicial. Previa limpieza y desinfección del equipo. Se realizan los test del equipo, y el equipo los pasa con normalidad. Se conecta el equipo al circuito paciente y se hacen las pruebas correspondientes, se checan las valvulas y se evidencia que estas trabajan adecuadamente. El equipo se conecta a la red de gases y responde correctamente. El equipo se entrega el servicio en buenas condiciones.
1527 | ERROR DE BATERIA BOMBA DE INFUSION | Se reporta daño en una bomba de infusion Baxter ya que al momento de reiniciar la administración del medicamento después de un bajón de energia, la bomba muestra un aviso "error de bateria". | 2022-03-14 07:52:19 | 2023-01-13 14:33:58 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO.
1526 | MONITOR BLT 7000 DAÑADO . | Monitor que presenta fallla en la toma de presion arterial y el sensor de saturación y EKG están dañados . | 2022-03-13 11:48:33 | 2022-03-17 12:05:52 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3904 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Inspección funcional y estructural del cable de EKG. Se identifica que el cable EKG esta en mal estado y no sensa. Se procede a cambiar el modulo completo por uno nuevo. Se realiza limpieza de los contactos y se vuelve a probar el cable y este funciona adecuadamente. Se inspecciona el cable de SPO2 pediatrico y se identifica que este esta en mal estado. El cable no se encuentra en inventario. Se encarga el cable. Se prueba el modulo de NIBP y se identifica que no esta sensando adecuadamente. Seguido a esto se abre el equipo. Se hace la revision a los componentes, se identifica que la falla es el sensor NIBP pegado a la tarjeta. Se reemplaza por uno del taller, sin embargo este sigue sin censar adecuadamente, se prueban las mangueras y estas estan en buenas condiciones, lo mismo con el motor, y las electrovalvulas, las cuales funcionan correctamente. , equipo con modulo NIBP defectuoso, por lo que el equipo se retira del servicio.
1525 | cable sensor se encuentra partido en la parte superior | cable no funciona, partido en la parte superior | 2022-03-11 08:53:19 | 2022-04-05 08:05:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4253 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable de saturacion por uno de inventario biomedico
1524 | Camara se despegó del haloriel | Camara se despegó del haloriel | 2022-03-11 07:51:32 | 2022-06-02 08:50:16 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Es necesario cambiar el control cableado debido a que el conector se encuentra partido. | Se cambia Haloriel, ajuste y verificación de funcionamiento.
1523 | Fallas en electromiografo de Piso pelvico | Al colocar los electrodos de superficie al paciente, el equipo no sensa la actividad muscular eléctrica. | 2022-03-10 14:12:11 | 2022-04-20 14:49:19 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA INSPECCIÓN DEL EQUIPO Y SU FUNCIONAMIENTO JUNTO CON LA ESPECIALISTA DEL PROCEDIMIENTO, SE OBSERVA QUE EXISTE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE CON MOVIMIENTO DE LOS ELECTRODOS TANTO DE SUPERFICIE COMO LOS DE ABDOMEN E INTRACAVITARIOS. SE REVISA CONFIGURACIÓN, SE PROCEDE A LLEVAR EL EQUIPO AL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA INSPECCIÓN INTERNA DE CANALES. | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EL OPERARIO DEL EQUIPO, QUIEN REFIERE QUE LOS ELECTRODOS NO MUESTRAN UNA SEÑAL CORRECTA, ADICIONALMENTE COMENTA QUE LA SONDA ANAL TIENE UN DAÑO EN LA CAPA EXTERNA DE LATEX. SE PROCEDE A LLEVAR EL EQUIPO AL TALLER, DONDE SE REALIZAN PRUEBAS CON ELECTRODOS QUE ENTREGAN EN EL SERVICIO, SE OBSERVA QUE LOS ELECTRODOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS Y EL GEL CONDUCTOR TIENE UNA APARIENCIA DESGASTADA, LOS ELECTRODOS NOS E ADHIEREN BIEN A LA PIEL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ELECTRODOS DE PIEL NUEVOS, OBSERVANDO BUENOS RESULTADOS CON LOS SENSORES DE SUPERFICIE, POR EL CONTRARIO, SE OBSERVA FALLA EN LA SEÑAL DEL SENSOR UROVAGINAL URO P. SE PROCEDE A DESTAPAR EL SENSOR DONDE SE OBSERVA FALLA EN LA TARJE ELECTRONICA, EL SENSOR SE ENCUENTRA SUELTO DE LA TARJETA Y HAY FALLOS EN LA SOLDADURA, SE REALIZA RECTIFICACIÓN DE SOLDADURA Y SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OBSERVANDO BUENOS RESULTADOS. SE REALIZA RETIRO DE LATEX DE LA SONDA ANAL, SE COLOCAN DOS CAPAS DE LATEX Y SE ASEGURAN CON TRES ORINGS, SE PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REALIZAN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO COMPLETA DEL EQUIPO CON TODOS LOS SENSORES EN PRESENCIA DE LA OPERARIA DEL EQUIPO, CONCLUYENDO QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA DIARIA DE LAS SUPERFICIES DEL EQUIPO CON EL PRODUCTO INSTITUCIONAL (KLORKLEEN).
1522 | MONITORIA CENTRAL | MONITORIA CENTRAL SIN VISULIAZACION DE SIGNOS VITALES UCIN A Y B ATENTAMENTE: LEIDY PAOLA, KATHERIN BENAVIDEZ, XIMENA VALDERRAMA, NATALIA MOSQUERA | 2022-03-10 14:03:28 | 2023-01-12 14:35:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN | CUBICULO 15 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Las central de monitoreo requieren UPS, para que en el algun momento de falla de energía estas se mantengan encendidas
1521 | Ruido y Salida del eje | Durante la actividad en la eliptica del servicio de FISIOTERAPIA, se genera un ruido anormal al equipo y adicionalmente el eje de rotación del equipo se sale junto con la carcasa | 2022-03-10 14:01:36 | 2022-05-18 13:27:26 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | FISIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA ENGRASE Y AJUSTE DE PARTES MECANICAS, RODAMIENTOS, ADICIONALMENTE SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL MES DE MAYO. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y YA NO SE ESCUCHA NINGUN RUIDO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA AL SERVICIO COMPROBANDO CON LOS FISIOTERAPEUTAS. EQUIPO ACTIVO.
1520 | Salida del eje | Durante la actividad en la eliptica, el eje de rotación del equipo se sale junto con la carcasa, lo que puede ocasionar caídas en el paciente. Por lo anterior se ha suspendido su uso y se requiere definir su estado actual para continuar utilizándolo o dar de baja el equipo. | 2022-03-10 13:59:07 | 2022-05-18 13:35:17 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELIPTICA | SIN CODIGO | SPORTOP | E5000 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE EJE, RODAMIENTOS Y DEMÁS PARTES MECÁNICAS DEL EQUIPO, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE CORRESPONDE PARA EL MES DE MAYO. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA EL EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO.
1519 | Revisión sistema de pedales | El sistema de pedales del equipo a velocidades moderadas a altas presenta un ruido anormal y se ha observado que se está generando un polvo de hierro al lado de la máquina. | 2022-03-10 13:46:33 | 2022-06-15 13:57:21 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | EMCO3930 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA CADENA SUELTA Y DAÑO EN LOS BUJES DE TEFLON EN LOS PEDALES INFERIORES Y SUPERIORES, SE REALIZA EL DEBIDO AJUSTE DE COMPONENTES, SE REALIZA LUBRICACIÓN SISTEMA MECÁNICFO Y SE TENSIONA CADENA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE SE ENCONTRABA PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CON LOS BUJES DESGASTADOS, PUEDE OCASIONAR UN DESAJUSTE TEMPORAL MUY LEVE EN LOS PEDALES, MIENTRAS SE CONSIGUE REPUESTO, EQUIPO FUNCIONA ADECUADAMENTE.
1518 | Cambio del agarre manual del restaurador | Se solicita el cambio del agarre manual del restaurador debido al desgaste que tienen los actuales. | 2022-03-10 13:42:03 | 2024-07-31 08:59:31 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | EMCO3933 | SCIFIT | ISO1000R | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE INSPECCIONA EL EQUIPO Y SE AUSENCIA DE AGATTE PARA MANUBRIOS. SE SOLICITA COTIZACIÓN PARA COMPRA Y PROCEDER A INSTALARLOS. NOTA ACLARATORIA: EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL Y EN BUEN ESTADO. | se cierra orden de trabajo ya que el ultimo reporte (2462) fue solucionado dejando el equipo funcionando correctamente
1517 | Falla de la pantalla | En la pantalla de la bicicleta recumber no se visualizan los parámetros que el paciente está realizando durante la actividad. | 2022-03-10 13:35:50 | 2022-03-25 13:41:10 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo es reportado por que no enciende la pantalla de la bicicleta estatica, se revisa la pantalla y se encuentra que los cables estan en mal estado, se arreglan los cables de la pantalla, se alargan y se vuelven a probar, el equipo se entrega en buenas condiciones
1516 | Fallas en configuración del electromiografo | El equipo no permitió realizar el procedimiento "Potenciales evocados" a pesar del cambio del amplificador, debido a posibles fallas en la configuración porque con los demás procedimientos el equipo permitió realizarlos. | 2022-03-10 13:19:28 | 2022-04-07 11:30:51 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo es reportado debido a que el canal 1 no funciona para el estudio de potenciales evocados, ademas que no permite ubicar los marcadores. Se contacta al proveedor del equipo, el cual acede a hacer los ajustes pertinentes de forma remota. El proveedor hace los ajustes pertinentes de forma remota y el canal queda funcional para el estudio esperado, ademas de que se configuraron los marcadores solicitados por el personal del servicio. El equipo se entrega en optimas condiciones
1515 | BOMBA DE NUTRICION DAÑADA | BOMBA DE NUTRICION DAÑADA DE UCI 3 | 2022-03-09 09:45:21 | 2023-01-13 16:35:46 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE NUTRICION | SIN CODIGO | COVIDIEN | NR | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO.
1514 | CABLE DE EKG CUBICULO 1 UCI 3 | CABLE DE EKG CUBICULO 1 UCI 3 NO SIRVE NO MUESTRA | 2022-03-09 09:43:32 | 2022-03-30 11:40:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4066 | DRAGER | VISTA 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Inspección funcional y estructural del cable de EKG. Se identifica que el cable no sensa la señal. Se realiza limpieza de los contactos y se vuelve a probar el cable. El cable funciona adecuadamente y se devuelve al servicio en buenas condiciones
1513 | CABLE DE PULSOXIMETRO NO CENSA UCI 3 | CABLE DE PULSOXIMETRO NO CENSA CUBICULO 9 | 2022-03-09 09:41:00 | 2022-03-09 15:06:55 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se prueba el sensor de SPO2 con el simulador Prosim. El sensor funciona correctamente y esta en buenas condiciones
1512 | CABLE DE PULSOXIMETRO NO CENSA UCI 5 | CABLE DE PULSOXIMETRO NO CENSA UCI 5 DE UCI 3 | 2022-03-09 09:39:41 | 2022-03-30 11:40:37 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se reviso el cable con el simulador Prosim y el cable estaba en buen estado. Se devuelve al servicio
1511 | FALLAS EKG | el dia de ayer se realizo revision del EKG de la sala, sin embargo volvio a presentar fallas no da las derivaciones adecuadamente, se configura, requerimos de manera urgente no sea revisado el equipo pues es muy indispensable en la sala | 2022-03-09 08:17:31 | 2022-03-22 13:39:23 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DEBIDO A QUE ESTE PRESENTA UN REPORTE DE ESTAR DESCONFIGURADO Y NO IMPRIMIR TODAS LAS DERIVACIONES CORRESPONDIENTES, SE REVISAN LOS TERMINALES DEL EQUIPO Y ESTOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. SE REALIZA CONFIGURACION DEL SISTEMA OPERATIVO DEL EQUIPO Y SE REALIZA UN AUTOAJUSTE. SE REALIZA UNA EVALUCION DEL SISTEMA A TRAVES DEL SIMULADOR PROSIM 8 Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO QUEDA CONFIGURADO Y EN BUENAS CONDICIONES, SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES Y SE ENTREGA AL SERVICIO EN EXCELENTES CONDICIONES.
1510 | UCI URGENCIAS CUB#1 ENTRADA DE PRESIÓN PRESENTA FALLA SE ESTA TRABAJANDO CON EL MONITOR DE TRANSPORTE , REOPRTA AUXILIAR SERGIO | UCI URGENCIAS CUB#1 ENTRADA DE PRESIÓN PRESENTA FALLA SE ESTA TRABAJANDO CON EL MONITOR DE TRANSPORTE , REOPRTA AUXILIAR SERGIO | 2022-03-09 07:39:26 | 2022-03-30 11:40:41 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Inspección funcional y estructural del equipo; Limpieza integral externa del equipo. Inspección de componentes mecanicos. Verificación de funcionamiento del módulo de NIBP en diferentes puntos. Puerto de NIBP roto. Verificacion de brazalete. Brazalete con fuga. Se realiza cambio del puerto de NIBP con repuesto encontrado en el taller. Se realiza ademas cambio del brazalete por uno nuevo, se desecha el defectuoso
1509 | EKG DESCONFIGURADO | EKG DE LA SALA SE ENCUENTRA DESCONFIGURADO | 2022-03-08 10:46:01 | 2022-04-05 07:39:34 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA EL TICKET CON EL REPORTE DEL 9 DE MARZO TAMBIÉN YA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL
1508 | saturador no sensa al conectarlo | cable de saturador no censa al conectarlo al monitor de trasporte | 2022-03-08 09:26:23 | 2023-01-12 11:29:08 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El saturador referenciado no es compatible con el modelo del monitor, por lo cual se esta a la espera de un saturador para su reemplazo
1507 | FALLAS EKG | EL EKG DE LA SALA, SOLO ESTA HACIENDO UNA ADECUADA LECTURA PUES SOLO MUESTRA UNA LINEA RECTA Y EN OCASIONES NO PERMITE REALIZAR EL MONITOREO PUES EN EL PAPEL NO APARECE NADA | 2022-03-08 08:19:59 | 2022-03-08 16:35:28 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DEBIDO A QUE ESTE PRESENTA UN REPORTE DE NO TOMAR LA SEÑAL DE ECG. SE IDENTIFICA QUE EL PROBLEMA YACE EN EL CABLE EKG, VARIAS DE SUS CABEZALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PROVISIONALMENTE SE LE AJUSTA TERMOENCOGIBLE EN VARIAS PUNTAS DEFECTUOSAS, ADEMAS DE ESO SE LE HACE LIMPIEZA A LAS PUNTAS PARA UN MEJOR CONTACTO, SE VUELVE A PROBAR EL EQUIPO CON EL SIMULADOR Y ESTE RESPONDE CORRECTAMENTE, EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO, SIN EMBARGO SE REQUIERE NUEVO CLABLE EKG PARA UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.ALTERANDO LA TEMPERATURA Y TODAS LAS SUPERÓ SATISFACTORIAMENTE EQUILIBRANDO EN TODO MOMENTO LA TEMPERATURA AL SETPOINT. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y FUNCIONA CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO.
1506 | LAMPARA DAÑADA DE LA HABITACIÓN 515 | LAMPARA DAÑADA HABITACION 515 | 2022-03-08 07:23:38 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1505 | UCI NEURO CUB#1 REPORTAN CABLE EKG PELADO | UCI NEURO CUB#1 REPORTAN CABLE EKG PELADO JEFE HEIDY | 2022-03-07 11:36:38 | 2022-04-04 16:37:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable ECG
1504 | UCI NEURO CUB #6 MONITOR PRESENTA FALLA AL DESCONECTARSE, EL CABLE DE LA NO INVASIVA ESTA FLOJO Y EL CABLE EKG ESTA PELDADO | UCI NEURO CUB #6 MONITOR PRESENTA FALLA AL DESCONECTARSE, EL CABLE DE LA NO INVASIVA ESTA FLOJO Y EL CABLE EKG ESTA PELDADO REPORTA JEFE HEIDY UCI NEURO | 2022-03-07 11:35:35 | 2022-04-04 16:32:55 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del equipo, y este presenta el canal IBP flojo, ya que estos al estar flojos la manguera NIBP no acopla con el monitor ocasionando que no se pueda tomar la presión invasiva, por lo cual se procede a destapar el equipo instalación de balines en el canal NIBP, Se realiza cambio de cable ECG, ya que el anterior presenta deterioro Equipo queda funcional
1503 | LAMPARAS DAÑADAS DE LA HABITACIÓN Y EL BAÑO HABT 532 | LAMPARAS DAÑADAS DE HABITACION Y EL BAÑO 532 | 2022-03-07 09:44:44 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1502 | lavamanos caido habitación 556 | lavamanos caido habitación 556 | 2022-03-07 08:16:52 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1501 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER | daño de bomba de infusion error tubo mal colocado | 2022-03-07 08:14:22 | 2022-11-02 15:02:35 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1500 | saturador no funciona monitor de signos vitales emco 3095 | saturador no funciona monitor de signos vitales emco 3095 | 2022-03-07 08:11:37 | 2022-05-04 16:35:26 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE VERIFICA ESTADO DE MONITOR Y SE ENCUENTRA QUE ESTE TIENE CONECTADO EL SATURADOR EN UNA SALIDA QUE NO LE CORRESPONDE Y ADEMÁS CON LOS PINES TORCIDOS. SE ENDEREZA PINES DEL EQUIPO Y SE CONECTA A ESTE EN EL PUERTO CORRECTO EVIDENCIANDO QUE ESTE SE CALIENTA DEBIDO A QUE LA CONEXIÓN QUE HICIERON LOS COLABORADORES DEL SERVICIO ANTERIORMENTE QUEMÓ SUS COMPONENTES. REQUIERE CAMBIO DE SATURADOR. | SE INSTALA SATURADOR
1499 | MONITOR DAÑADO | MONITOR SE APAGA POR MOMENTOS Y NO CARGA | 2022-03-04 10:55:59 | 2022-03-04 14:25:00 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4250 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo prende en el cubículo pero inmediatamente se apaga, se revisa en el taller de mantenimiento se cambia Cable AC y este funciona sin batería y carga de este. Equipo queda funcional
1498 | LAVAMANOS CAIDO AL PISO BAÑO DE PERSONAL ADULOS | LAVAMANOS CAIDO AL PISO BAÑO DE PERSONAL ADULTOS | 2022-03-03 12:49:06 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1497 | maquina de anestesia fuera de servicio | equipo presenta problemas en la parte de ventilacion manual ya que presenta fuga como de 6 litros, tampoco funciona sensor de oxigeno, falta calibracion de flujometros, cambio de valvula apl, se requiere kit de mantenimiento | 2022-03-03 11:56:10 | 2022-04-04 17:09:02 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 13 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Cerrado en mantenimiento preventivo ST-022-1555
1496 | maquina de anestesia fuera de servicio | equipo presenta problemas en el ventilador no arroja los datos segun informacion del proveedor se trata de daño de tarjeta, tampoco funciona sensor de oxigeno, daño del espirometro, falta calibracion de flujometros, cambio de valvula apl, se requiere kit de mantenimiento | 2022-03-03 11:53:56 | 2022-04-04 17:05:37 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 13 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Cerrado en mantenimiento preventivo ST-022-1553
1495 | UCI URGENCIAS CUBICULO#5, MONITOR NO ENCIENDE, SE ESTA TRABAJANDO EL PACIENTE CON EL MONITOR DE TRANSPORTE, SE REQUIERE REVISIOŃ PRIORITARIA | UCI URGENCIAS CUBICULO#5, MONITOR NO ENCIENDE, SE ESTA TRABAJANDO EL PACIENTE CON EL MONITOR DE TRANSPORTE, SE REQUIERE REVISIOŃ PRIORITARIA | 2022-03-03 06:57:47 | 2022-03-04 14:37:22 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | [5 empty] | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Q067A003571, Se recoge equipo en el servicio se prende y el equipo enciende con normalidad. Se realiza pruebas de desconexión AC y equipo trabaja con batería. El equipo es remitido al área de mantenimiento se prueba con simulador paciente en todos sus parámetros, ECG, SPO2, NIBP, IBP,, se realiza cambio de sensor de saturación. ECG 60 - SPO2 98 y 100, IBP 118/79- NIBP 122/83
1494 | Daño de equipo de organo | solicito por favor arreglo del equipo de órgano con numero de serie 53887106 | 2022-03-02 16:37:39 | 2024-09-18 11:39:22 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | 53887106 | WELCH ALLY | 767 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO, SE PRUEBA CABEZA, SE INSPECCIONA Y SE DETECTA QUE NO TIENE EL BOMBILLO. REQUIERE INSTALACION DEL BOMBILLO | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 09/04/2024
1493 | DAÑO DEMONITOR MEDIANA | MONITOR DE SIGNOS VITALES , CON CARCAZA DESPRENDIDA , FUNCIONAMIENTO INTERNO SIN PROBLEMAS. | 2022-03-02 13:48:16 | 2022-04-05 07:35:40 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO SE ENCUENTRA TOTALMENTE DESTRUIDO, LO ENTREGAN EN UNA BOLSA CON LOS PEDAZOS. EL EQUIPO NO SE PUEDE REPARAR, SE DEBE DAR DE BAJA EL EQUIPO
1492 | Lampara no funciona | La lámpara de la unidad de odontología no enciende y los switchs no funcionan correctamente | 2022-02-18 10:49:06 | 2022-03-02 11:06:35 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza verificación de la unidad de odontología N° 1, Se realiza ajuste eléctrico e instalación de dos switch nuevos de tres posiciones para la cabecera y unidad. Se instala nuevo pedal neumático y se ajusta la presión de este. Se realiza ajuste de perilla de agua de la escupidera. Se verifica el funcionamiento del equipo. Equipo operativo
1491 | Equipo no funciona | Al momento de realizar la prueba de biológicos salió positiva | 2022-03-02 08:39:18 | 2022-03-04 14:25:42 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizó limpieza de tubería a alta presión y se pulen las paredes del tanque de acero. Se realiza nueva prueba biológica con resultado negativo. Equipo ok
1490 | TERMOMETRO DIGITAL DAÑADO | TERMOMETRO DIGITAL DAÑADO CUBICULO 1 | 2022-03-01 15:05:08 | 2022-03-04 15:06:34 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4934 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La semana del 7 al 11 de marzo se realizara entrega de sensores de temperatura
1489 | CABLE DE TEMPERATURA NO FUNCIONA | CABLE DE TEMPERATURA NO FUNCIONA | 2022-03-01 15:02:44 | 2022-03-03 07:43:15 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4943 | COMEN | STAR 8000E | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Por el momento no se cuenta con el accesorio.
1488 | INFUSOR NO TIENE LA PERITA | INFUSOR NO TIENE LA PERITA ENTREGADO A SECRETARIA | 2022-03-01 15:00:47 | 2022-03-03 07:41:26 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4939 | COMEN | STAR 8000E | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Los infusores se reciben en la oficina de mantenimiento, si el servicio requiere uno nuevo se debe solicitar a farmacia
1487 | MONITOR CUBICULO #9 | MONITOR CUBICULO 9 NO, NO FUNCIONA NO PRENDE | 2022-03-01 14:59:46 | 2022-03-04 14:57:35 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4939 | COMEN | STAR 8000E | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se encuentra equipo operando en el cubículo 9 de la UCIN, se realiza revisión en sitio, se realiza verificación de toma de ECG, SPO2, NIBP, se ajusta fecha y hora. Equipo queda operando correctamente
1486 | daño en lápiz de cavitron | hoy al momento de dar uso en sala de operaciones con paciente programado, se evidencia punta de cavitron con pin partido internamente | 2022-02-28 17:17:52 | 2022-04-01 07:53:28 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | CAVITRON | EMCO3980 | BEYES | P6 PLUS | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega al servicio una nueva pieza de mano dental ultrasónica.
1485 | cable sensor presenta fuga de aire | cable sensor de monitor presenta fuga de aire la no invasiva | 2022-02-28 16:34:10 | 2022-11-24 14:49:55 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | El equipo se encuentra en revisión, lo informado por el personal del servicio es que el equipo cuando se encuentra en paciente desaparece los signos vitales no arroja grafica ni numeración en todos los parámetros, por lo cual se cree que es un problema de software ya que el equipo ha estado en revisión de todos sus parámetros y operaba correctamente | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
1484 | No enciende | El otoscopio no funciona, no enciende | 2022-02-28 16:29:56 | 2024-05-14 14:15:13 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4630 | WELCH ALLYN | GS777 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Otoscopio se encuentra sin bombillo. Se requiere de bombillo de referencia 06500 LED Welch Allyn | Se cierra orden, se revisa equipo, equipo se encuentra en buen estado, se le realizo preventivo en agosto del 2023 e indican que se encuentra en correcto estado
1483 | Revisar Centrífuga | La centrífuga no arranca, se debe sostener fuertemente la tapa para que esta arranque. La centrífuga no funciona bien. | 2022-02-28 16:14:25 | 2023-01-11 08:46:04 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | LABORATORIO | SIEMBRAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN, YA QUE SE CUENTA CON NUEVAS ORDEN DE TRABAJO , LA CUALES FUE RESUELTAS CORRECTAMENTE,Y SE VERIFICA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO .
1482 | Monitor con daño en carcaza | Monitor que ha sufrido arreglos por caidas previas , presenta daño de toda la carcaza . | 2022-02-28 14:54:37 |  | Asignado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 600625-EMCO1386 | NIHON KOHDEN | BSM2301K | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1481 | balanza con daño en el acceso electrico | Balanza que presenta daño en la conexión del cable de poder , la parte funcional no presenta alteraciones. | 2022-02-28 14:51:46 | 2023-01-10 17:10:48 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | BASCULA PEDIATRICA | HUV-027 | GLOBAL | GB 468 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se evidencia daño en el cable AC, se realizo cambio de cable , se comprueba buen funcionamiento, se deja en el servicio en optimas condiciones
1480 | Daño de Oftalmoscopio | Solicito por favor arreglo del Oftalmoscopio con código 53887338 | 2022-02-28 11:06:43 | 2024-05-15 14:22:16 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE EVIDENCIA QUE POR GOLPE SE HA DESPRENDIDO PIEZA DE BALACA, QUE SOSTIENE INTERNAMENTE UN ESPEJO. ADICIONALMENTE, PRESENTA FRACTURA EN CABLE QUE VA DESDE LA BALACA HASTA EL TRANSFORMADOR. REQUIERE CAMBIO DE PLUG RCA MACHO. | Se cierra orden, ya que el equipo se encuentra en correcto estado en el servicio, se realizo mantenimiento correctivo en la fecha 2024-04-30 y hasta la fecha actual equipo esta operando correctamente.
1479 | Daño de Oftalmoscopio | solicito arreglo de Oftalmoscopio con el código 53887339 no esta funcionando el bombillo. | 2022-02-28 11:04:11 | 2022-03-02 17:04:59 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN, SE PROCEDE A HACER DE FUNCIONAMIENTO, SE OBSERVA FOCO DESVIADO, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO. SE REALIZA AJUSTE DE FOCO Y AJUSTE DE ESPEJOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIAS.
1478 | DAÑO EN BOMBA | LA BOMBA DE INFUSIÓN ARROJÓ ERROR DE BATERÍA | 2022-02-28 08:34:30 | 2022-02-28 08:36:33 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA DE INFUSIÓN SE CAMBIA POR UNA CON SERIE 25090084DN
1477 | cable de temperatura no sensa | cable de saturador no esta sensando | 2022-02-25 13:58:11 | 2022-03-04 15:20:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del cable de saturación y este es devuelto funcional al servicio
1476 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER | se daño durante el apagon que hubo hoy en la mañana, empzo a pta y luego salio "servicio" | 2022-02-25 13:22:14 | 2022-11-02 15:01:22 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1475 | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO PRENDE | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO PRENDE | 2022-02-23 10:28:19 | 2022-02-25 09:44:30 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC DEBIDO A QUE EL ANTERIOR NO ESTABA ALIMENTANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO POR CIRCUITO ABIERTO.
1474 | MONITOR DE SIGNOS VITALES DA SATURACION ERRONEA | MONITOR DE SIGNOS VITALES DA SATURACION ERRONEA | 2022-02-23 10:25:40 | 2022-02-25 09:49:25 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN YA QUE EL QUE POSEÍA PRESENTABA MEDICIONES ERRÓNEAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS
1473 | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN 0094 | Daño de canal bomba de infusión 0094 | 2022-02-23 10:21:46 | 2022-11-02 15:00:48 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1472 | DAÑO EN PUERTA DE ACCESO | LA PUERTA PRESENTA DAÑO EN LA MANIJA QUE TIENE PARA ABRIR EL EQUIPO | 2022-02-23 08:27:54 |  | Abierto |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | [5 empty] | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial
1471 | SANITARIO NO DESCARGA HABITACION 513 | SANITARIO NO DESCARGA HABITACION 513 | 2022-02-23 08:15:54 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1470 | SANITARIO TAPADO HABITACION 527 | SANITARIO TAPADO HABITACION 527 | 2022-02-22 14:34:34 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1469 | monitor no censa la monitoria invasiva | monitor no censa la monitoria invasiva cubículo #11 ucim B | 2022-02-21 10:49:35 | 2022-02-23 15:41:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBÍCULO 11 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se ingresa al cubículo No. 11 y se revisa monitor evidenciando que en la configuración de módulos los dos canales de Invasiva se encuentran con el mismo rotulo. | Se ingresa al cubículo No. 11 y se revisa monitor evidenciando que en la configuración de módulos los dos canales de Invasiva se encuentran con el mismo rotulo, por lo cual se procede a realizar cambio de rotulo del canal habilitado, para poder cambiarle el rotulo al otro canal. Se realiza calibración de invasiva no da, se cambia cable estándar ya que el del cubículo no da señal. Se realiza prueba con simulador patrón, equipo queda operando correctamente
1468 | LAMPARA DAÑADA DE LA HABITACIÓN Y LA ENTRADA HABT 530 | LAMPARA DAÑADAS DE LA HABITACIÓN Y LA ENTRADA HABT530 | 2022-02-21 10:40:46 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1467 | LAVAMANOS GOTEA AGUA POR LA TUBERIA HAB541 | LAVAMANOS GOTEA AGUA POR LA TUBERIA HAB 541 | 2022-02-21 10:28:27 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1466 | Daño en el cable de saturación | El equipo presenta daño en el cable de saturación debido a que el led no emite ningún tipo de luz. | 2022-02-18 14:06:15 | 2022-02-18 14:07:22 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129058301 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURADOR.
1465 | daño de llave lavamanos y la llave de la ducha se cae habitación 512 | daño de llave lavamanos y la llave de la ducha se cae habitación 512 | 2022-02-18 09:33:18 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1464 | Revisar microscopio | Revisar la lámpara y cableado eléctrico del microscopio (falla la luz). | 2022-02-16 16:53:50 | 2023-01-13 15:34:04 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROSCOPIO |  | OLYMPUS | CX21 | LABORATORIO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
1463 | EKG FALLANDO DE UCIM A | ekg no imprime por favor revisar | 2022-02-16 16:49:45 | 2022-02-23 15:48:45 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 63410 | CAREWELL | ECG-1103 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del electrocardiógrafo con simulador patrón y el equipo imprime correctamente, se le informa a la jefe del servicio que al electrocardiógrafo después de conexión al paciente se debe esperar 20 - 30 segundos para la adquisición de datos. Equipo queda operando correctamente
1462 | unidad odontológica portátil | unidad portátil presenta fuga en sistema de aire comprimido. | 2022-02-16 12:32:12 | 2022-04-06 10:54:22 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de mangueras tipo tubillo. Se cambia los chileres de regulación. Se realiza lijada de óxido. Se realizan pruebas de fuga. Equipo Ok.
1461 | Pedal de unidad odontológica | pedal de la unidad odontológica sin luz, sin pedal, está fuera de uso hace 7 meses aproximadamente ya se ha hecho varios reportes. | 2022-02-16 12:29:58 | 2023-01-10 16:40:38 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1460 | Pedal de unidad odontológica | pedal de la unidad odontológica sin luz, sin pedal, está fuera de uso en este momento. | 2022-02-16 12:27:36 | 2022-03-02 10:44:30 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de 2 switchs de 3 movimientos para la cabecera y unidad Se realizó reparación del pedal neumático quedando en funcionamiento, sin embargo, requiere cambio Se ajustan mangueras de agua ya que presentaban fugas cerca a la válvula de cierre Equipo operativo
1459 | Pedal de unidad odontológica | fuga de aire en el pedal de la unidad odontológica con sonido fuerte. | 2022-02-16 12:21:22 | 2022-05-12 15:55:34 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA PEDAL QUE ERA DE LA UNIDAD N° 1
1458 | UCI URGENCIAS CUBICULO #10 BRAZALETE ESTA CENSANDO HIPOTENSIÓN | UCI URGENCIAS CUBICULO #10 BRAZALETE ESTA CENSANDO HIPOTENSIÓN SE NECESITA CAMBIO | 2022-02-16 11:30:24 | 2022-02-23 15:52:26 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se le recuerda al personal del servicio que deben traer el accesorio que presenta inconveniente para realizar cambio
1457 | UCI URGENCIAS CUBICULO#6 INFUSOR NO INFLA Y SE REQUIERE UNO URGENTE | UCI URGENCIAS CUBICULO#6 INFUSOR NO INFLA Y SE REQUIERE UNO URGENTE | 2022-02-16 11:27:28 | 2022-02-23 15:54:12 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se le recuerda al personal del servicio que los infusores se reciben en la oficina de mantenimiento, pero estos infusores los dispensa farmacia.
1456 | cable sensor presenta fuga de aire | reporta fuga de aire de la presion no invasiva, presión invasiva da el dato erróneo | 2022-02-16 10:14:40 | 2022-02-23 15:56:00 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se somete a pruebas del 16 al 17 de todos sus parámetros, el equipo opera correctamente
1455 | EKG DE CAMA 5 UCI CARDIO | CABLES DE EKG DE LA CAMA 5 DE UCI CARDIO AVERIADO | 2022-02-15 09:37:44 | 2022-02-23 15:58:15 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4279 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio del cable de ECG para el monitor en mención, igualmente se le da al servicio una mangera NIBP para el monitor de transporte
1454 | Daño de Oftalmoscopio | el Oftalmoscopio esta fallando, con # 53887337. el cual se utiliza para realizar las interconsultas en el servicio de Cirena. | 2022-02-14 11:14:56 | 2022-02-23 14:53:11 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO, SE VERIFICA ENCENDIDO DE BOMBILLO, SALIDA DE TENSIÓN DE TRANSFORMADOR, SE EVIDENCIA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
1453 | Daño de Oftalmoscopio | el Oftalmoscopio no enciende, con # 53887339 | 2022-02-14 11:07:12 | 2022-02-23 14:44:51 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACIOND E BOMBILLO, SALIDA DE VOLTAJE, SE EVIDENCIA BOMBILLO QUEMADO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE,
1452 | CENSO T° UCI CARDIO | CENSO DE TEMPERATURA DE UCI CARDIO CUB 5 NO TOMA TEMPERATURA | 2022-02-14 09:38:30 | 2022-02-23 16:00:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Por el momento, no se cuenta con el cable para el monitor
1451 | Ventildor no da PIP | Ventildor se encontraba en funcionamiento pero el personal se percata que no da la pico programada, aun cambiando valvula. Queda fuera de servicio. | 2022-02-14 08:30:51 | 2022-06-03 17:00:16 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Hasta el momento no se ha realizado revisión del equipo. | El equipo fue revisado por personal de gilmedica y no presento ninguna falla. Queda operando con normalidad
1450 | MONITOR DAÑADO UCI 3 | MONITOR DEL CUBICULO 5 DE UCI 3 NO CENSA EKG Y NO TIENE CABLE DE PULSOXIMETRO | 2022-02-14 07:44:46 | 2022-02-23 16:04:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable ECG y Cable SPO2, equipo queda operando correctamente
1449 | MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES | MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES DE LOS CUBICULOS NO FUNCIONA | 2022-02-11 15:50:59 | 2022-02-23 16:19:22 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se le recuerda al personal que no debe realizar desconexion del cable de datos ya que sin este conectado, no se transmite información a la central
1448 | MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES | MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES DE LOS CUBICULOS NO FUNCIONA | 2022-02-11 15:43:37 | 2022-02-23 16:13:31 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se deja regulador | Central quedado operando correctamente
1446 | Daño de frontoluz | Equipo de frontoluz utilizado en urgencias de otorrinolaringología con referencia EMCO4480 del Hospital Universitario del Valle presenta desprendimiento de cable con el cual se conecta a la batería portátil. | 2022-02-11 14:39:31 |  | Diagnosticado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4480 |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | PRESENTA FRACTURA DE CABLE, SE DA SALIDA A EQUIPO YA QUE LA DRA MARIA FERNANDA URREA REFIERE QUE PUEDE HACERLO REPARAR REALIZANDO CAMBIO DE CABLE CON UN PROVEEDOR EXTERNO. SE DA SALIDA CON FORMATO ADJUNTO
1445 | cama bloqueada en ucin A | cama del cubiculo #1 bloqueada gracias | 2022-02-11 10:02:41 | 2022-02-23 16:15:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5428 | ADVANCE | B868Y | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se envía video de desbloqueo, igualmente se recuerda que las camas las maneja mantenimiento general
1444 | Revisión y correctivo | Equipo que presenta recalentamiento | 2022-02-10 12:06:19 | 2023-01-13 09:34:41 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA | EMCO4875 | HANIL | FLETA 40P | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa el equipo, se comprueba calentamiento, se comprueba a desarmar el equipo, se repara, se arma el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo trabaja correctamente.
1443 | LAMPARA DE BAÑO DE LOCKER DAÑADA | LAMPARA DE BAÑO DE LOCKER DAÑADA | 2022-02-10 09:21:18 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1442 | LAMPARA DE LA HABITACIÓN 518 DAÑADA | LAMPARA DE LA HABITACION 518 DAÑADA | 2022-02-10 09:09:15 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1441 | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN | Daño de canal bomba de infusión | 2022-02-10 09:03:52 | 2022-11-02 15:00:04 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1440 | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN | Daño de canal bomba de infusión | 2022-02-10 09:00:04 | 2022-11-02 14:58:19 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 043803 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1439 | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN | Daño de canal bomba de infusión | 2022-02-10 08:58:13 | 2022-11-02 14:57:23 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1438 | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN | Daño de canal bomba de infusión | 2022-02-10 08:57:04 | 2022-11-02 14:16:09 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1437 | Ventilador Mecánico fallando | El ventilador arroja falla calibración sensor O2 | 2022-02-09 17:09:25 | 2022-02-14 14:33:51 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4155 | Neumovent | Advance | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de sensor de oxigeno, retirado de un kit de mantenimiento
1436 | monitor de signos vitales EDAN movil 996 | monitor de signos vitales que anteriormente ya se ha reportado por presetnar fallas a la hr de saturar y medir la frecuencia cardiaca, sensa valores casi imposibles, solicito amablemente que vengan rapido por el equipo. ANEXO VIDEO CONFIRMATORIO | 2022-02-09 15:37:15 | 2024-05-15 14:15:29 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PARÁMETROS PRINCIPALES DEL EQUIPO Y LOS ACCESORIOS. AL REALIZAR DIFERENTES PRUEBAS CON ANALIZADOR PROSIM8 SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SUS ACCESORIOS ESTÁN EN BUEN ESTADO. SE DEJA EL EQUIPO EN EL TALLER PARA REALIZA NUEVAMENTE PRUEBAS EN UNAS 15 HORAS Y VER RESULTADOS. VALORES ESPERADOS PROSIM8: VALORES MEDIDIOS MONITOR: SATURACIÓN: 98 FC:70 SATURACION: 98 FC:71 SATURACION: 94 FC: 80 SATURACION: 95 FC: 80 SATURACIONJ: 85 FC: 100 SATURACION: 87 FC: 101 SATURACION: 95 FC: 70 SATURACION: 95 FC: 70 SATURACION: 99 FC: 60 SATURACION: 99 FC: 61 | Se cierra orden, ya que el equipo se encuentra en correcto estado en el servicio, se realizo mantenimiento preventivo en la fecha 2023-09-13 y hasta la fecha actual equipo esta operando correctamente.
1435 | DAÑO EN BOMBA POR BATERÍA | LA BOMBA DE INFUSIÓN NO SE PUEDE UTILIZAR DEBIDO A QUE ARROJA ERROR DE BATERÍA. | 2022-02-09 15:33:59 | 2022-11-02 14:15:19 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1434 | DAÑO DEL SENSOR DE OXIMETRIA | SENSOR DE MONITOR BLT 7000 , DEL CUBICULO 9 . PRESENTA LUZ INTERMITENTE , NO CENSA LA SATURACION DE OXIGENO . | 2022-02-09 14:30:25 | 2022-02-22 17:14:18 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3906 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA ACCESORIO DE SPO2 PEDIATRICO
1433 | SATURADOR DE OXIGENO NO FUNCIONA UCI CARDIO | SATURADOR DE OXIGENO DE UCI CARDIO PINZA EN MAL ESTADO (PARTIDA) | 2022-02-09 10:59:44 | 2022-02-23 16:22:12 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se deja equipo con accesorios SPO2 y cale ECG, queda pendiente cable estándar ya que se encuentra a la espera de unidades dadas por el proveedor
1432 | BOMBA DE INFUSION FALLANDO UCI CARDIO | BOMBA TRIPLECANAL DE UCI CARDIO NO FUNCIONAN NINGUNO DE LOS 3 CANALES | 2022-02-09 09:42:02 | 2022-03-14 07:42:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se les recuerda al servicio que las bombas de infusión deben dirigirlas al taller de mantenimiento, para su revisión. Así se le puede dar otra bomba de las mismas características si hay disponibilidad.
1431 | BOMBA DE INFUSION FALLANDO UCI CARDIO | BOMBA TRIPLECANAL DE UCI CARDIO NO FUNCIONAN NINGUNO DE LOS 3 CANALES | 2022-02-09 09:41:14 | 2022-02-23 16:24:00 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Se le da al servicio otra bomba de infusión
1430 | Ventilador de transporte | La manguera del ventilador de transporte presenta fuga | 2022-02-08 16:32:40 | 2022-02-09 07:56:18 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4224 | MAGNAMED | Oximag | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión de ventilador mecánico evidenciando que no pasa test inicial de prueba, arroja alarma" Sensor de o2 fallando" | Se realiza cambio de celda de oxigeno, la cual se encontraba en el inventario biomédico, equipo se deja ciclar tres horas y opera satisfactoriamente.
1429 | Unidad de odontología #1 | La unidad de odontología #1 no sube ni baja, presenta fallo. | 2022-02-08 16:00:45 | 2022-02-09 09:33:14 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza interna de interruptor, se encuentra con sulfato y oxido, se procede a ensamblar y realizar pruebas, equito queda en total funcionamiento.
1428 | MONITOR PHILIPS | monitor fetal que imprime borroso no se ven bien las monitorias y tocos de ultrasonido no funciona | 2022-02-08 15:47:11 | 2022-12-16 16:15:26 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra el ticket porque en fechas posteriores se identifica equipo en buenas condiciones
1427 | Ventilador Mecanico fallando | El ventilador mecánico arroja alarma de sensor de flujo falla | 2022-02-08 15:32:24 | 2025-03-10 09:02:34 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | 0073 | NEWPORT | E360 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión del ventilador mecánico, evidenciando que pertenece a las damas hebreas presenta rotulo de batería dañada, el sensor de flujo se encuentra en mal estado (pero este sensor se utiliza para el ventilador newport), la valvula expiratoria presenta mucha presencia de fluidos. Se enciende equipo y este arroja pantalla de actualización de software se debe realizar la gestión para habilitar el equipo | El equipo fue dado de baja
1426 | Ventilador Mecanico fallando | El ventilador mecánico arroja alarma de sensor de flujo falla | 2022-02-08 15:31:56 | 2023-01-10 14:32:09 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3589 | NEWPORT | E360 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza del sensor de flujo, ya que este presenta secreciones y polvo lo cual no permitía un buen sensado.
1425 | Ventilador Mecanico fallando | El ventilador mecanico arroja alrma de sensor o2 fallando | 2022-02-08 15:29:43 | 2022-02-14 14:25:56 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4170 | Neumovent | Advance | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de oxigeno, por uno que se cuenta en el inventario biomédico
1424 | MONITOR DE TRANSPORTE UCI CARDIO | MONITOR DE TRANSPORTE DE UCI CARDIO NO CONSERVA LA CARGA DE LA BATERIA POR MUCHO TIEMPO | 2022-02-08 15:08:17 | 2023-01-10 15:11:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de batrias
1423 | Revisión - Vortex | Se solicita revisión del vortex por bioingeniería (Laboratorio Biología Molecular - 6to Piso) | 2022-02-08 12:59:27 | 2022-02-09 17:02:28 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | [5 empty] | BIOLOGIA MOLECULAR |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se realiza mantenimiento correctivo se encuentra soporte de plato agitador partido, se procede a pegar y posteriormente realizar pruebas, equipo funcionalmente ok
1422 | BOMBA DE INFUSION FALLANDO UCI CARDIO | BOMBA DE INFUSION ESTA FALLANDO, FUERA DE SERVICIO LOS 3 CANALES | 2022-02-08 10:08:15 | 2022-03-14 07:42:52 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se les recuerda al servicio que las bombas de infusión deben dirigirlas al taller de mantenimiento, para su revisión. Así se le puede dar otra bomba de las mismas características si hay disponibilidad.
1421 | BOMBA DE INFUSION FALLANDO | BOMBA DE INFUSION ESTA FALLANDO, FUERA DE SERVICIO LOS 3 CANALES | 2022-02-08 10:07:28 | 2022-03-14 07:43:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se les recuerda al servicio que las bombas de infusión deben dirigirlas al taller de mantenimiento, para su revisión. Así se le puede dar otra bomba de las mismas características si hay disponibilidad.
1420 | NO IMPRIME BIEN | ELECTROCARDIOGRAFO NO IMPRIME BIEN | 2022-02-08 08:05:49 | 2022-02-08 16:54:45 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 63410 | CAREWELL | ECG-1103 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REINSERTA BUJE EN EL RODILLO DE LA IMPRESORA Y QUEDA IMPRIMIENDO NORMALMENTE.
1419 | MONITOR NO REPORTA LINEA ARTERIAL | MONITOR DEL CUBICULO 16 NO REPOORTA INFORMACION DE LINEA ARTERIAL QUE TIENE EL PACIENTE | 2022-02-07 11:00:28 | 2022-02-07 13:34:46 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4927 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBICULO 16 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se sube hasta el servicio con equipo simulador para verificar el equipo en sitio, y al llegar el equipo opera normalmente el inconveniente era que el cable estándar de IBP se encuentra con el conector del transductor dañado se retira cable del servicio
1418 | SENSOR DAÑADO | SENSOR QUE SE OBSERVA CON LUZ INTERMITENTE , NO CENSA ADECUADAMENTE . | 2022-02-07 08:55:55 | 2023-01-10 17:13:01 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3915 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se evidencia daño en el accesorio, se realiza cambio de saturador, se realizan pruebas de funcionamiento, Equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
1417 | SENSOR DAÑADO | Sensor desechable , que no censa , po lo cual se utiliza el sensor del monitor de transporte . | 2022-02-07 08:45:45 | 2022-02-09 09:37:35 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3910 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de sensor Spo2 nuevo al equipo.
1416 | Falla sensor de oxigeno | El ventilador arroja falla de oxigeno | 2022-02-04 16:51:06 | 2022-02-04 16:59:23 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3708 | NEUMOVENT | GRAPHNET ADVANCE | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | El equipo presenta error de celda de oxigeno, arroja alarma de KIT de 5000 Hrs. | Se realiza revisión del ventilador mecánico, y se evidencia alarma kit de 5000 hrs, no pasa el test inicial del equipo, se realiza cambio de celda de oxigeno, se deja ciclar y se entrega al servicio
1415 | Baja resolución | Reportan el equipo por imagen oscura. Se hacen las pruebas correspondientes. - Fuga. - Angulación. - Irrigación insuflación. - Imagen. No se encuentran novedades. Sin embargo en el servicio manifiestan que la calidad de imagen obtenida no es adecuada, ya que no se esta logrando una buena resolución ni una buena calidad en la imagen. Se hace el respectivo reporte a la empresa para soporte técnico. Ante el cual se decide retirar el equipo del serv | 2022-02-04 15:55:43 | 2022-02-21 14:49:05 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan todas las pruebas correspondientes al equipo, incluida prueba de empañamiento utilizando agua caliente y purgando a profundidad el equipo. Se entrega nuevamente el quipo en el servicio en optimas condiciones de funcionamiento. Queda pendiente que el servicio informe cualquier nueva novedad en el uso del equipo. Se identifican dos novedades: - Se esta utilizando l vital Care para secar los endoscopios. - Se identifica plastico que cubre a los endoscopios colgados, el cual puede ser causante de humedad en los equipos.
1414 | PANTA LLA DE MONITOR DE UCIM A CUBICULO 1 DAÑADA | PANTALLA DE MONITOR DE UCIM A CUBICULO 1 DAÑADA, POR MEDIO DE UNA RODA DE SEGURIDAD SE EVIDENCIA QUE EL MONITOR COMEN PRESENTA AL PARECER UN GOLPE EN SU PANTALLA | 2022-02-04 14:48:03 |  | Diagnosticado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4938 | COMEN | STAR 8000E | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | En ronda de seguridad en el servicio, se evidencia monitor con aparente golpe en pantalla por el cual se le pregunta al personal sobre el porque del estado del equipo y el personal de turno del día 4 de febrero y el personal manifiesta que desde que recibieron la sala el 1 de febrero, el monitor estaba en ese estado y no se realizo el reporte. Se retira el monitor sin ningun accesorios Para no causar traumatismo en el servicio se deja un monitor de las mismas caracteristicas Marca: Comen Serie:E7200527055F, este monitor queda con los accesorios EMCO4938 ECG, SPO2, PRESION NO INVASIVA, IBP
1413 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN | BRAZALETE DE PRECION DEL MONITOS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE SUELTA AL TOMAR LA PRECION. | 2022-02-04 13:43:17 | 2022-02-04 15:39:59 | Cerrado |  |  |  |  | Monitor de signos vitales | EMCO4108 | EDAN | IM-50 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISIÓN DE PARÁMETROS. SE ENCUENTRA DAÑO EN VELCRO DE BRAZALETE. SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE NUEVO. SE VERIFICAN PARÁMETROS Y SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RANGOS NORMALES. EQIPO OK.
1412 | UCI URGENCIAS -INTERFASE DAÑADA, SE REQUIERE UNO | UCI URGENCIAS -INTERFASE DAÑADA, SE REQUIERE UNO, SE ENVIA CON EL JEFE DE TURNO PARA SU REPOSICIÓN | 2022-02-04 11:30:09 | 2022-02-07 13:45:52 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4244 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La jefe se dirige a mantenimiento biomédico y ese día se le da un cable interfaz en reposición.
1411 | Resistencua partida | resistencia o base calefactora esta quebrada y no ajusta para calentar cascada. Ya se llevo donde la ingeniera Angelica | 2022-02-04 09:47:29 | 2023-01-10 17:21:27 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1410 | Alarma de desconexion | El ventilador se encontraba funcionando con un paciente y presenta alarma de desconexion, teniendo todo bien conectado | 2022-02-04 09:44:56 | 2023-01-10 16:39:57 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4222-EMCO4132 | COVIDIEN PURITAN BENNET | 840 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia que el funcionamiento es correcto. No presenta alarma por desconexión
1409 | Equipo fuera de servicio | Equipo queda fuera de servicio puesto que pruebas biológicas salieron positivas | 2022-02-04 09:32:42 | 2022-03-04 14:23:05 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | AUTOCLAVE | MEQ00433 | STERI CLAVE | NR | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se evidenció que la prueba se estaba realizando con agua del acueducto por lo que se hace un nuevo ciclo con agua destilada. Este ciclo funcionó correctamente.
1408 | BOMBA DE NUTRICIÓN | BOMBA DE NUTRICIÓN PRESENTA DAÑO POR CAIDA | 2022-02-03 16:59:39 | 2022-05-04 14:39:29 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE ENVÍA A BAXTER EN SEDE PRINCIPAL Y SE HACE CAMBIO POR BOMBA CON SERIE C18202574
1407 | BOMBA DE NUTRICIÓN | BOMBA DE NUTRICIÓN PRESENTA FALLA EN RECONOCER EQUIPO | 2022-02-03 16:58:36 | 2022-05-04 14:40:24 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | KANGAROO | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE ENVÍA A BAXTER EN SEDE PRINCIPAL Y SE HACE CAMBIO POR BOMBA CON SERIE C19259874
1406 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturación | 2022-02-03 15:36:13 | 2022-02-09 15:43:06 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113038932 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR EQUIPO FUNCIONAL.
1405 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturación | 2022-02-03 15:35:48 | 2022-02-09 15:43:28 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130010076 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR EQUIPO FUNCIONAL.
1404 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2022-02-03 15:34:18 | 2022-02-09 15:43:51 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR EQUIPO FUNCIONAL.
1403 | Bomba de infusión | Bomba de infusión batería dañada | 2022-02-03 15:32:47 | 2022-11-02 14:13:36 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1402 | Piezas de mano no funcionan | Pieza de mano de alta serie 0027901 tiene pin torcido. Pieza de mano de alta serie 0027902 no gira la fresa | 2022-02-03 11:20:53 | 2022-02-14 10:00:18 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión de las piezas de mano de alta, encontrado que al pieza N° 1 (SN 0027901) tiene un pin torcido y la pieza N° 2 (SN 0027902) no gira la fresa. Se procede a realizar el respectivo ajuste del pin torcido, quedando correctamente posicionado. Se realiza respectivo desarme de la pieza N° 2. Se realiza ajuste y alineamiento de la turbina, rodamientos y arandelas. Ambas piezas de mano quedan funcionando correctamente.
1401 | Equipo no funciona | Equipo no cuenta con pedal neumático puesto que está dañado. No tiene protector de lámpara | 2022-02-03 11:19:10 | 2023-01-10 16:39:55 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1400 | FALLA ENFRIADOR | ENFRIADOR DE BANCO DE LECHE NO ENFRÍA | 2022-02-03 10:00:11 | 2024-06-14 08:52:38 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | ENFRIADOR | EMCO3880 | EME | RBL65 | BANCO DE LECHE HUMANA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo presenta reparación posterior con ticket #2050 donde se han realizado múltiples adecuaciones dando solución quedando el equipo operativo.
1399 | Equipo presenta fugas | Unidad de odontología presenta fugas de agua | 2022-02-01 07:26:14 | 2022-02-03 08:37:55 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de la manguera (tubillo) de 1/4 de diámetro en la zona que se encontraba fisurada, para ello se hace uso una unión.
1398 | Pedal no funciona | Pedal neumático de unidad de odontología no acciona las piezas de mano | 2022-02-01 07:25:05 | 2022-02-03 08:46:20 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio del pedal neumático por el de la unidad de odontología N°3 (EMCO3108) que ya está se encontraba fuera de servicio. Se realiza ajuste del pedal y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo ok
1397 | Lampara no funciona | Lampara de unidad de odontología no enciende | 2022-02-01 07:23:55 | 2022-02-03 08:59:27 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se requiere cambio de socket de cerámica. Se realizo retiro del pedal y se instala en la unidad de odontología N° 2 (EMCO3110), con el fin de poder dejar en funcionamiento dicho equipo Equipo fuera de servicio
1396 | REVISIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO | NO IMPRIME. AL OPRIMIR EL BOTÓN DE REGISTRAR, REALIZA UN RUIDO RARO. | 2022-02-02 16:09:04 | 2022-02-02 17:11:25 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SEGÚN TICKET 1396 Y PREVIA LIMPIEZA, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, OBSERVANDO QUE LOS VALORES ARROJADOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PARÁMETROS DESEADOS, PERO AL REALIZAR IMPRESIÓN DEL ESTUDIO DE ECG, SE OBSERVA QUE EL EQUIPO NO IMPRIME. SE REVISA LA IMPRESORA Y SE DETERMINA QUE REQUIERE PIÑON EN EL RODILLO DE IMPRESIÓN, YA QUE NO SE ENCUENTRA EL DEL EQUIPO. TAMBIÉN SE OBSERVA QUE EL PAPEL QUE TIENE LA IMPRESORA, NO CORRESPONDE AL EQUIPO. SE REALIZA CAMBIO DE PAPEL Y SE INSTALA PIÑON FALTANTE. SE REALIZA TAMBIÉN LAVADO DE CHUPAS, YA QUE ESTAS SE ENCUENTRAN EN PÉSIMO ESTADO DE LIMPIEZA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO E IMPRESIÓN DEL ESTUDIO Y SE OBTIENEN BUENOS RESULTADOS. SE ENTREGA NUEVAMENTE EN EL SERVICIO Y SE REALIZAN RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, DE CUIDADO Y CORRECTO USO (PAPEL ADECUADO, TENER PRECAUCIÓN A LA HORA DE REALIZAR CAMBIO DE PAPEL PARA NO EXTRAVIAR EL PIÑON). EL PIÑON QUE SE UTILIZÓ, FUE SACADO DEL EQUIPO EMCO4010 (MONITOR QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO) | LUEGO DE REPARACIÓN EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
1395 | CABLE DE TEMPERATURA | CABLE DE TEMPERATURA DEL CUBICULO # 10 NO SENSA | 2022-02-02 14:34:20 | 2022-02-07 13:59:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4294 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El cable de temperatura cumplió su vida útil y este se encuentra totalmente rígido por el proceso de limpieza y desinfección
1394 | CABLE DE TEMPERATURA | CABLE DE TEMPERATURA DEL CUBICULO # 9 NO SENSA | 2022-02-02 14:33:49 | 2024-09-18 11:42:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4281 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión del cable de temperatura este no sensa, el equipo actualmente esta sin este cable ya que no se cuenta con otro que cumplas las funciones | Equipo a la fecha se le instalo cable de temperatura 24/072024, equipo full
1393 | PULSIOXIMETRO DAÑADO | PULSIONXIMETRO DEL CUBICULO #1 DAÑADO NO CENSA | 2022-02-02 14:32:12 | 2023-01-10 16:54:08 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4284 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del sensor de saturación y este sensa.
1392 | Dañp en entrada AC | Despegaron la entrada AC del monitor de signos vitales, que se encuentra en sala de operaciones. No se puede pegar ya que no contamos con los insumos necesarios. | 2022-02-02 12:22:43 |  | Asignado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | RECUPERACION QUIROFANO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1391 | UCI NEURO CUBICULO #8 EKG MALO | UCI NEURO CUBICULO #8 EKG MALO SIN MAS INFORMACIÓN | 2022-02-02 08:13:58 | 2023-01-10 14:27:45 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4263 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza instalación de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1390 | PULSOXIMETRO | PULSOXIMETRO DEL CUBILO 11 NO CENSA | 2022-02-01 14:07:39 | 2023-01-10 17:26:35 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4929 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1389 | Daño de nasofibrolaringoscopia | Se solicita revisión del Nasofibrolaringoscopia ya que esta presentando fugas. KARL STORZ 11101 RP2. este es el código que tiene el equipo | 2022-02-01 12:19:49 | 2022-03-22 11:40:49 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | Rinolaringofibroscopio | EMCO4041 | STORZ | RPK2 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | EL EQUIPO REQUIERE CABIO DE RUBBER | EL EQUIPO PRESENTABA RUBBER PERFORADO, SE REALIZÓ CAMBIO DE RUBBER. EL EQUIPO PRESENTA UNA ABOLLADURA 1 CM ANTES DE LLEGAR A SU PUNTA DISTAL, ESTA ABOLLADURA NO AFECTA SU GUIA DE LUZ E IMAGEN, SUS ANGULACIONES ESTAN 95% DE FUNCIONALIDAD POR CAUSA DE LA ABOLLADURA. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. SE RECOMIENDA MANIPULAR SUAVEMENTE LA ZONA DEL TUBO ANGULADOR DONDE SE ENCUENTA LA ABOLLADURA PARA EVITAR UN DAÑO MAYOR (PRUEBAS DE FUGA NEGATIVA)
1388 | Electrobisturi dañado | equipo no nada corte ni coagulacion, si se activa el panel, se le realizo cambio de transistores y fusibles y no funciono | 2022-02-01 11:14:50 | 2024-03-05 16:20:32 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo ha sido dado de baja debido a daño en tarjeta principal, daño en puerto de electrodo de retorno y electrodo activo (lapiz), adicionalmente el equipo se encuentra en obsolescencia.
1387 | MONITORIA CENTRAL | POR REVISAR MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES DE UCIM A Y B APGADO | 2022-02-01 10:52:36 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1386 | MONITORIA CENTRAL | POR REVISAR MONITORIA CENTRAL DE UCIM A Y B | 2022-02-01 10:51:06 |  | Asignado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1385 | FALLA EN NEVERA | APROXIMADAMENTE A LAS 4AM EMITIÓ UN SONIDO EXTRAÑO Y EMPEZÓ A SUBIR LA TEMPERATURA. AHORA SE ENCUENTRA EN 18C | 2022-02-01 07:41:47 | 2022-02-02 11:36:16 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | NEVERA | MEQ00736 | HAIER | HXC-358B | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial | El equipo se encuentra apagado , se realiza encendido y se evidencia que cuando envía el pulso de encendido a la unidad de refrigeración la protección de sobre tensión se activa, se verifican el sistema de arranque, condensador, tarjetas entre otros componentes y se determina falla de la unida de enfriamiento (compresor de refrigeración) El equipo queda fuera de servicio. | El equipo se encuentra apagado , se realiza encendido y se evidencia que cuando envía el pulso de encendido a la unidad de refrigeración la protección de sobre tensión se activa, se verifican el sistema de arranque, condensador, tarjetas entre otros componentes y se determina falla de la unida de enfriamiento (compresor de refrigeración) El equipo queda fuera de servicio. SE ENVÍA A CIERRE, A LA ESPERA DE INSTALACIÓN DE REPUESTO. (PENDIENTE POR PROVEEDOR)
1384 | Laringo pediatrico | No prende el bombillo del laringo | 2022-01-31 14:00:26 | 2022-03-01 08:03:52 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | LARINGOSCOPIO |  | WELCHALLYN | 901087 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO Y LIMPIEZA DE CONECTORES, YA QUE SE ENCONTRABAN SULFATADOS. SE ENTREGA EN EL SERVICIO Y EL EQUIPO QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE.
1383 | MONITOR DAÑADO | MONIOR DAÑADO POR FAVOR REVISAR GRACIAS | 2022-01-31 11:15:31 | 2022-02-24 09:48:12 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se somete a pruebas con simulador patrón en todos sus parámetros y el equipo arroja datos correctamente en ECG, SPO2 NIBP,RESP, pero la presión invasiva presenta una variación en sus dos canales, el monitor no permite calibrar las invasivas sin clave ( pero no se cuenta con esta) por lo cual se retira del servicio.
1382 | Equipo cancela proceso | El equipo no termina el proceso ya que hay un reactivo que no sube por la manguera | 2022-01-31 08:55:26 | 2022-01-31 08:58:42 | Cerrado |  |  |  |  | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SANITAS | Mantenimiento biomedico |  | depuran sistema neumático, equipo funciona correctamente, recomendación realizar cambio de mixer.
1381 | Ventilador Mecanico fallando | El ventilador se encontraba en el cuarto de equipos sin rotulación o daño aparente | 2022-01-28 13:30:41 | 2022-01-28 14:23:23 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4906 | NEUMOVENT | TS | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se encuentra en el cuarto de equipo, sin reporte de falla, por lo cual se deja ciclando desde el 26 de enero hasta el 27 d enero, el cual no presenta ninguna falla.
1380 | Ventilador Mecanico Presenta ruido | El ventilador presenta ruido en su ciclado,por lo cual se dejo de usar en paciente | 2022-01-28 13:29:26 |  | Diagnosticado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4990 | AEONMED | VG70 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión del ventilador mecánico se deja ciclar por dos días consecutivos sin novedad en los valores arrojados, pero presenta un ruido, que puede afectar su funcionamiento prolongado, por lo cual se deja fuera de servicio. El proveedor de AEONMED, estuvo en la institución informo que no habría problema para usarlo, pero el ruido con el uso va acrecentando
1379 | Ventilador presenta alarma | El ventilador se encontraba con paciente, cuando este dejo de ciclar y presento la alarma ALERTA DEL SISTEMA, reportado desde el 26 de enero. | 2022-01-28 10:56:46 | 2022-06-06 15:01:11 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | 402776 | PURITAN BENNET | 840 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico | Se revisa el equipo y este presenta alarma "del sistema" lo cual no deja ciclar el equipo, se reporta a medtronic y este informa que se le debe instalarle un repuesto que se demora 3 días en llegar. Se tramita por garantía la tarjeta, es de resaltar que el equipo fue intervenido como correctivo 27 de diciembre este queda ciclando y ingresa a servicio 30 de diciembre | El equipo se le realiza instalacion de Backligth, se deja ciclando y este opera con normalidad.
1378 | monitor con carcasa partida | Monitor presentó una caída por lo que la carcasa se partió y además en sensor de saturación no funciona | 2022-01-21 17:01:14 | 2022-01-28 10:48:00 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130010076 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reparación de carcasa y se cambia sensor de saturación de oxígeno
1377 | Equipo con carcasa partida | Equipo presentó caida donde la carcasa se partió | 2022-01-21 16:58:10 | 2022-01-28 10:51:00 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039093 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reparación de carcasa. Equipo ok
1376 | MONITOR NO FUNCIONA DE TRANSPORTE | MONITOR DE TRANSPORTE NO FUNCIONA, EL CUAL NO TIENE CABLE EKG POR FAVOR ESPERAMOS PRONTA RESPUESTA, GRACIAS. | 2022-01-26 11:26:54 | 2022-02-24 09:41:30 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del equipo con simulador patrón
1375 | MONITO NO FUNCIONA CUBICULO #9 | MONITOR NO FUNCIONA, EL CUAL NO TIENE CABLE EKG POR FAVOR ESPERAMOS PRONTA RESPUESTA YA QUE EL PACIENTE LO REQUIERE, GRACIAS. | 2022-01-26 11:22:29 | 2022-02-24 09:39:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se revisa equipo con simulador patron este queda funcional.
1374 | FALLA EN MONITOR DE SIGNOS VITALES PRE ANESTESIA | EL MONITOR NO TOMA SATURACIÒN NI PRESIÒN | 2022-01-26 10:35:40 | 2022-01-26 10:46:09 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÒN FÍSICA DEL EQUIPO, EN EL MOMENTO LA MÉDICO SE ENCUENTRA MANIPULANDO LA CONFIRGURACIÒN DEL EQUIPO. SE OBSERVA QUE LA CONFIGURACIÒN DE ONDAS ESTÁ PARA 7 ONDAS DE ECG Y 1 PARA TEMPERATURA. SE REALIZA AJUSTE Y SE SELECCIONAR UNA ONDA PARA PRESIÓN NO INVASIVA; SE AJUSTA VISUALIZACIÒN DE PANTALLA Y SE REALIZA PRUEBA EN PACIENTE CON NIBP, EL PARAMETRO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE PROCEDE A REVISAR SENSOR DE SATURACIÒN, NO SE OBSERVA FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLO INFRARROJO, SE EVIDENCIA QUE SE ENCUENTRA CONECTADO DE FORMA INCORRECTA Y FORZADO AL MÓDULO, SE DESCONECTA Y SE AJUSTA COMO DEBE SER (CON GUÌA), SE REALIZA PRUEBA EN PACIENTE Y EL PARÀMETRO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE EXPLICA A MÈDICO Y AUXILIAR QUE NO DEBEN MANIPULAR LA CONFIGURACIÒN DEL EQUIPO, SE EXPLICA CORRECTA FORMA DE CONECTAR EL SENSOR SPO2. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. (SE ADJUNTA FOTO DE COMO SE ENCONTRÒ CONECTADO INICIALMENTE EL SENSOR SPO2)
1373 | faltante de brasalete | faltante brasalete de presion del monitor | 2022-01-26 09:16:04 | 2022-02-24 09:34:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reemplazo de brazalete
1372 | Falla interna en valvulas | El ingeniero jorge ivan el día 30 de Diciembre del 2021 reporta que el equipo presento una falla interna de sus válvulas, por lo que el equipo queda fuera de servicio. El mismo día informa que se comunico con el ingeniero de la empresa alcon solicitando la revisión. | 2021-12-30 16:15:12 | 2022-02-10 09:52:55 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | QUIROFANO 2 OFTALMO |  | SEDE PRINCIPAL | ALCON | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de módulos referenciados en el documento anexo. En general se identifica mal cuidado en el servicio. Equipo se entrega completamente funcional en el equipo
1371 | CABLE DE MONITORIA PARA FRECUENCIA CARDIACA | CABLE DE MONITORIA PARA FRECUENCIA CARDIACA NO FUNCIONA CUBICULO #8 | 2022-01-25 15:50:48 | 2022-02-24 09:28:06 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Mal posicionamiento de los electrodos del cable ECG
1370 | Presencia de puntos en la imagen | El día 10 de enero del 2022 se presentaron manchas en la imagen. Equipo queda fuera de servicio. | 2022-01-10 14:52:32 | 2022-02-21 15:00:59 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Además el equipo presenta: Sistema de angulaciones desajustados, freno L/R suelto. Conector de video con pines sulfatados. Trabajo a realizar: Tratamiento de secado de la videocámara preventivamente, reinstalación de la tapa distal, limpieza de pines y ajuste de angulaciones. | SE RELAIZA SECADO PROFUNDO, ADEMAS DE DESARME Y REARMADO DEL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO EN CONDICIONES OPTIMAS AL SERVICIO.
1369 | MONITOR PHILIPS | monitor fetal no marca bien el reporte de la monitoria. | 2022-01-25 10:08:46 | 2022-07-19 14:44:35 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza (kaika), del cabezal y se instalan tocos y marcador de eventos
1368 | MONITOR PHILIPS | TOCO DE MONITOR FETAL NO FUNCIONA | 2022-01-25 10:01:28 | 2022-02-03 09:24:28 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO4036 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO DE TOCO INTRAUTERINO REQUIERE SU CAMBIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
1367 | MONITOR PHILIPS | monitor fetal no marca bien el reporte de la monitoria. | 2022-01-25 09:56:41 | 2022-02-03 09:07:12 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE INSTALACION DE TOCO INTRAUTERINO Y CAMBIO DE BANDA TERMICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1366 | MONITOR FETAL EDAN | EL REGISTRO DE LA FRECUENCIA CARDIACA SE MUEVE O SE CORRE DEL LA LINEA BASE | 2022-01-25 09:40:03 | 2022-02-07 11:12:45 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4727 | EDAN | F3 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO DE TOCO INTRAUTERINO, REQUIERE SU CAMBIO POR QUE SE PIERDE LA SEÑAL POR MOMENTOS, REQUIERE INSTALACION DE MARCADOR DE EVENTOS, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1365 | UCI NEURO CUBICULO #6 EKG ESTA MALO | UCI NEURO CUBICULO #6 EKG ESTA MALO, LOS CABLES SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD CON LA JEFE DEL SERVICIO, SE SOLICITA LO ANTES POSIBLE UN CABLE . GRACIAS | 2022-01-25 09:30:24 | 2022-02-24 09:19:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo reposición de los accesorios
1364 | UCI URGENCIAS- SATURADOR DAÑADO CUB#3 | UCI URGENCIAS- SATURADOR DAÑADO CUB#3, EL CABLE SE ENCUENTRA CON LA SECRETARIA | 2022-01-25 08:39:46 | 2022-01-26 10:29:22 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Por el momento no se cuenta con el accesorio
1363 | Revisar funcionamiento Micrótomos | Por favor, revisar el funcionamiento de los micrótomos del Laboratorio de Patología (6to Piso), comunicarse con el Dr. Miguel Revelo 3184563874 | 2022-01-25 08:22:59 | 2022-02-04 08:45:56 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL PORTA CUCHILLA, SE EFECTÚA AJUSTE DEL PORTA CUCHILLA, REQUIERE REEMPLAZO DE CUCHILLA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1362 | Revisar funcionamiento Micrótomos | Por favor, revisar el funcionamiento de los micrótomos del Laboratorio de Patología (6to Piso), comunicarse con el Dr. Miguel Revelo 3184563874 | 2022-01-25 08:21:09 | 2022-06-07 14:26:12 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO4594 | LEICA | RM2125RTS | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se ajusta por parte del proveedor SANITAS SAS. Se realiza lubricacion y ajuste del sistema mecanico de la manivela. Se realiza validacion del sistema de micraje. Se ajustan las placas de presion y se realiza retroceso del equipo. Equipo se devuelve al servicio funcionalmente.
1361 | Revisar funcionamiento Micrótomos | Por favor, revisar el funcionamiento de los micrótomos del Laboratorio de Patología (6to Piso), comunicarse con el Dr. Miguel Revelo 3184563874 | 2022-01-25 08:20:02 | 2023-01-11 08:31:34 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO4595 | LEICA | RM2125RTS | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN YA QUE TIENE VARIAS TRABAJOS REALIZADOS ACTUALEMNTE Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO
1360 | falta cable desfibrilador | equipo no tiene cable ECG el cual se requiere de manera urgente para el servicio de urgencias | 2022-01-24 15:15:44 | 2024-06-14 08:48:50 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | QUIROFANO URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se evidencia accesorio ECG y pruebas de funcionamiento optimo con ultimo mantenimiento preventivo realizado # 2587
1359 | falta cable desfibrilador | equipo no tiene cable ECG y bateria el cual se requiere de manera urgente | 2022-01-24 14:45:25 | 2023-06-01 08:04:25 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega cable ecg
1358 | REVISIÓN DE TANQUE | AL PARECER EL MOTOR DEL TANQUE ESTÁ INTERMINTENTE | 2022-01-24 10:36:14 | 2022-02-03 08:58:59 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | SIN CODIGO | ILLE | HM100-48 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA EL SWITCH MALO Y EN SU FUNCIONAMIENTO NO ENCIENDE, REQUIERE CAMBIO. SE REALIZA CAMBIO DE SWITCH NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
1357 | ventilador no pasa prueba | Ventilador no pasa prueba de sensor de oxigeno | 2022-01-24 10:16:08 | 2022-02-14 09:59:21 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3568 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | En el mantenimiento preventivo, realiza cambio de múltiple de salida, se instala junta de cierre y mariposa.
1356 | INTENSIFICADOR DE IMAGEN | equipo no esta dando imagen ni rayos x, esta mostrando error tanto en la pantalla como en el panel del arco, queda fuera de servicio | 2022-01-24 09:49:56 | 2024-06-14 07:55:43 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3768 | GENERAL ELECTRIC | OEC BRIVO 785 | QUIROFANO 10 |  | SEDE PRINCIPAL | GENERAL ELECTRIC | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se traslada de sala de operaciones a la bodega de inventarios para disposición final el 2022/01/18
1355 | No prende | Incubadora mami que se conecta y no prende | 2022-01-20 15:26:47 | 2023-07-14 14:54:29 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3575 | CHOONGWAE | CHSi1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | ARBOLEDA | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO POR NUEVA ORDEN DE TRABAJO (#3071)
1354 | Bisagra de puerta está rota | La puerta , está floja , ya que la bisagra esta dañada . | 2022-01-20 15:20:43 | 2024-05-21 08:56:43 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA | EMCO3578 | MAMII | CHSi1000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | ARBOLEDA | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE FUNCIONA DE MANERA CORRECTA Y SU ULTIMO MANT. PREVENTIVO FUE REALIZDO EL 23/10/2023 DONDE INDICA EL CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO
1353 | DAÑO EN BOMBA DE INFUSIÓN | NO ENTREGA EL VALOR PROGRAMADO | 2022-01-20 14:55:22 | 2022-11-02 14:12:36 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5169 | BAXTER | EVO IQ COL | UCIN NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SEGÚN LA VERIFICACIÓN REALIZADA POR EL INGENIERO DEL BAXTER, EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y ENTREGA VALORES CORRECTAMENTE.
1352 | Puerta lateral desprendida | La puerta lateral de la mesa de calor esta desprendida y/o partida | 2022-01-20 14:07:35 | 2024-05-21 08:46:16 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4145 | Advanced Instruments | A4051 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | ARBOLEDA EQUIPOS | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE FUNCIONA DE MANERA CORRECTA Y SU ULTIMO MANT. PREVENTIVO FUE REALIZDO EL 2023-11-14 DONDE INDICA EL CORRECTO ESATDO DEL EQUIPO
1351 | Daño de la ventana | Ventanas que se encuentran desprendidas y estan pegadas con esparadrapo | 2022-01-20 14:05:21 | 2025-03-10 08:56:13 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | ARBOLEDA EQUIPOS | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se encuentra pendiente por dar de baja.
1350 | MONITOR FETAL | NO REGISTRA LA ACTIVAD UTERINA, NO HAY SENSOR DE MOVIMIENTOS Y ESTA IMPRIMIENDO MUY CLARO | 2022-01-20 09:52:28 | 2022-02-03 13:58:54 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4727 | EDAN | F3 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL TOCO UTERINO, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA QUE PRESENTA RESIDUOS DE GEL Y SE LIMPIA COMPLETAMENTE. SE LIMPIA LA PARTE TÉRMICA DE LA IMPRESORA Y SE IMPRIME PRUEBA CORRECTAMENTE, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. REQUIERE INSTALACION DE MARCADOR DE EVENTOS
1349 | UCI NEURO CUB.#6 EL MONITOR TIENE MALO EL PUERTO DE LA NO INVASIVA , SE SOLICITA REVISÓN. | UCI NEURO CUB.#6 EL MONITOR TIENE MALO EL PUERTO DE LA NO INVASIVA , SE SOLICITA REVISÓN. | 2022-01-20 09:48:42 | 2023-01-13 11:55:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4269 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisiondel monitor con equipo patron y el monitor trabaja con normalidad, se recomienda en casos como esto probar o intercambiar el cable de interfaz de IBP, equipo oficial.
1348 | UCI NEURO CUB.#3 EL MONITOR TIENE MALO EL PUERTO DE LA NO INVASIVA , SE SOLICITA REVISÓN. | UCI NEURO CUB.#3 EL MONITOR TIENE MALO EL PUERTO DE LA NO INVASIVA , SE SOLICITA REVISÓN. | 2022-01-20 09:47:49 | 2022-02-24 09:14:01 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4265 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Conector NIBP | Se realiza retiro de acople NIBP, reemplazo de conector de NIBP del monitor, pruebas y equipo queda funcional
1347 | FALLAS DE MONITOR | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA SALA PRESENTA FALLAS EN EL SATURADOR , EL BRAZALETE AL MOMENTO DE TOMAR LA TENSION ARTERIAL NO PEGA BIEN | 2022-01-20 09:33:00 | 2023-01-13 10:55:40 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2747 | DATASCOPE | PASSSPORT 2 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, monitor se encuentra ubicado en el taller biomedico, se encuentra en buen estadao y funcionando correctamente
1346 | DAÑO DE MONITOS DE SIGNOS VITALES | NO INFLA EL BRAZALETE DE LA TOMA DE TENSION ARTERIAL | 2022-01-19 15:52:02 | 2022-01-28 10:53:13 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza nuevos puntos de soldadura a los pulsadores y se ajusta perrilla. Pantalla presenta manchas oscuras. Equipo se entrega al servicio con dicha observación
1345 | monitor de signos vitales | equipo no funciona el spo2 se cambio el sensor y tampoco funciono en la pantalla no reconoce el saturador | 2022-01-19 12:44:44 | 2024-05-21 08:42:44 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | QUIROFANO RCP |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO, YA QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAL SE LE REALIZO MANT. PREVENTIVO EL 2023-07-11
1344 | pulsioximetro faltante | pulsionximetro faltante en el cubiculo 1 | 2022-01-19 10:19:24 | 2022-02-24 08:34:31 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | En el mes de noviembre se realizo entrega de sensores de saturación pero por mala manipulación se les doblaron los pines
1343 | pulsioximetro faltante | pulsionximetro faltante en el cubiculo 2 | 2022-01-19 10:17:55 | 2022-02-24 08:58:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | El servicio quedo completo con la monitorizacion de SPO2, pero po mala manipulación estos se les doblaron los pines.
1342 | monitor presenta fallas | monitor del cubiculo 6 no sensa el electrocardiografo | 2022-01-18 15:01:56 | 2022-02-24 08:55:58 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4257 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se deja cable ECG (inventario biomedico)
1341 | DAÑO DE PERILLA MONITOR DE SIGNOS VITALES | PERILLA DEL COMANDO MONITOR DE SIGNOS VITALES NO FUNCIONA, ESTA DESPEGADA Y NO DA LA OPCION DE CAMBIAR DE PACIENTE | 2022-01-18 14:51:54 | 2022-02-03 11:02:57 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL ENCODER Y PERILLA, SE EFECTÚA AJUSTE INTERNO/EXTERNO DE LA PERILLA Y ENCODER, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
1340 | PULSIOXIMETRO DAÑADO | PULSIOXIMETRO DE CUBICULO 8 NO FUNCIONA | 2022-01-18 14:10:50 | 2022-02-24 08:35:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | En el mes de noviembre se realizo entrega de sensores de saturación pero por mala manipulación se les doblaron los pines
1339 | PULSIOXIMETRO DAÑADO | PULSIOXIMETRO DE CUBICULO 10 NO FUNCIONA | 2022-01-18 14:09:37 | 2022-02-24 08:28:51 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Por el momento, no se cuenta con este accesorios, se recuerda que en Noviembre las unidades quedaron completas con los SPO2, pero por mala manipulación doblan los pines
1338 | URGENTE DAÑO DE COMANDO | monitor de signos vitales movil 115 se encuentra con el comando de las opciones dañado se salio completamente falla que siempre hemos presentado con este tipo de equipos | 2022-01-18 07:21:14 | 2022-02-03 10:50:29 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO REQUIERE INSTALACION DE SENSOR SPO2. EQUIPO FUNCIONAL
1337 | monitor presentafalla | NOSENSA PRESION ARTERIALNOINVASIVA | 2022-01-17 13:53:33 | 2022-02-24 08:14:36 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Asociado con el ticket 1456, el equipo se revisa con simulador patrón y opera correctamente. Este equipo se le realizara seguimiento de su funcionalidad
1336 | revision monitor signos vitales | el monitor no esta dando la opción de tomar la presión arterial | 2022-01-17 11:05:05 | 2022-02-23 16:06:58 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de acople de brazalete. Se revisa monitor con equipo patrón. Equipo ok
1335 | Unidad no se mueve | Unidad de odontología no realiza ningún tipo de movimiento. | 2022-01-17 08:51:02 | 2022-02-03 09:38:50 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PRESENTA PULSADOR DE MOVIMIENTOS MALO, SE REQUIERE PULSADOR DE 3 MOVIMIENTOS. EQUIPO FUNCIONAL
1334 | lampara cielitica no funciona | no funciona la lampara el daño al parecer es el transformador que esta en la parte de arriba en la base, esta haciendo corto el swiche de encendido | 2022-01-17 08:30:04 | 2022-02-03 08:53:37 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0331 | MEDILUX | MEDILUX 600 | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO DE 2 TARJETAS DE ALIMENTACION PARA LOS DOS SATELITES, REQUIERE CAMBIO DE LAS TARJETAS, EQUIPO FUERA DE SERVICIO
1333 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | no funciona el ventilador, valvula APL y no pasa pruebas de fugas queda fuera de servicio | 2022-01-17 08:06:14 | 2022-02-03 13:46:49 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3781 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PRESENTA FALLAS TECNICAS DEL VENTILADOR Y VÁLVULA APL, REQUIERE REEMPLAZO DEL VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1332 | lampara cielitica dañada | La lampara cielitica del quirófano 1 de sala de operaciones no enciende, aparentemente es un corto en la base de la lampara | 2022-01-14 17:36:19 | 2022-02-03 08:55:34 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0331 | MEDILUX | MEDILUX 600 | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ESTE TICKET TAMBIEN CON EL RETRO 6338SE EVIDENCIA DAÑO DE 2 TARJETAS DE ALIMENTACION PARA LOS DOS SATELITES, REQUIERE CAMBIO DE LAS TARJETAS, EQUIPO FUERA DE SERVICIO
1331 | CARRO DE PARO | DESFIBRILADOR DE UCIM A NO TIENE LA FUNCION DE CARDIOVERSION ELECTRICA | 2022-01-14 16:11:14 | 2022-02-24 08:02:34 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El desfibrilador mediana D500, cuenta con cardioversion, desfibrilación manual, DEA, marcapasos
1330 | FALLA EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES | El monitor de signos vitales de la sala de quimioterapia registra cifras tensionales altas, diferentes a las cifras cuando se toma la presión arterial de forma manual. | 2022-01-14 14:17:40 | 2022-01-19 16:59:12 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3968 | BIOLIGHT | M8000 | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZAN MEDICIONES CON EQUIPO PATRÓN Y RESULTADOS ARROJADOS POR EQUIPO PATRÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE. EQUIPO FUNCIONAL.
1329 | MONITOR SIGNOS VITALES | NO TIENE MANILLA Y NO TOMA BIEN LAS PRESIONES | 2022-01-14 14:05:50 | 2022-02-04 07:47:38 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON EN DIFERENTES PRESIONES Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO OK
1328 | MONITOR SIGNOS VITALES | LA MANILLA DEL MONITOR DE APAGADO Y PRENDIDO NO SIRVE | 2022-01-14 14:03:28 | 2022-02-07 13:35:34 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON EN DIFERENTES PRESIONES, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE INSTALA SNESOR SPO2 Y BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
1327 | MONITOR SIGNOS VITALES | NO SIRVE EL SATURADOR Y LAS PRESIONES QUE REGISTRA SON MUY ALTAS | 2022-01-14 13:56:59 | 2022-02-03 15:23:33 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5537 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, REQUIERE INSTALACION DE SPO2, EQUIPO FUNCIONAL.
1326 | lampara cielitica dañada | satelite de lampara cileitica de quirofano 1 de urgencias no enciende | 2022-01-14 12:34:47 | 2022-02-03 08:48:27 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BRANDON MEDICAL | QE66060 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO EN CONECTOR INTERNO, SE REALIZA PROCESO DE SOLDADURA EN CONECTOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK
1325 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales no funciona modulo de analizador de gases anestesicos | 2022-01-14 12:33:19 | 2022-02-03 10:14:48 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3453 | MINDRAY | Beneview Ts | QUIROFANO 13 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA Y SE EVIDENCIA SU FALLA AL ACTIVARSE, REQUIERE CAMBIO DE MODULO DE GASES Y BATERÍA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1324 | monitor de signos vitales | el saturador del monitor de signos vitales de la sala no esta funcionando al momento de intentar la STo2 de los pacientes | 2022-01-14 09:49:13 | 2023-01-13 10:50:52 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3630 | VISMO NIHON KOHDEN | PVM-2701 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | el equipo se encuentra fuera de servicio, ya que tiene pendiente por reparar (touch, bateria, electrovalvula, sensor en la main board, se espera orden de compra de repuestos
1323 | UCI NEURO cubiculo# 5 EKG Y SATURADOR | reporta el jefe de servicio que el cable de EKG Y EL SATURADOR, no están funcionando , ya la jefe del servicio los llevo al área de mantenimiento | 2022-01-13 14:36:54 | 2022-02-24 07:59:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4266 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La jefe trae al taller de mantenimiento los accesorios en mal estado, y posteriormente es reemplazado los accesorios
1322 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER | LA BOMBA MARCA ERROR Y PITA EL CANAL B | 2022-01-13 14:23:37 | 2022-01-20 11:37:52 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL INGENIERO DE BAXTER LA REVISA Y LA DEJA FUNCIONAL.
1321 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER | LA BOMBA DE INFUSION SUENA COMO REBOBINANDO TODO EL TIEMPO Y NO TOMA EL EQUIPO DE INFUSION CUANDO SE INTENTA INSETAR AL ALGUN CANAL | 2022-01-13 14:21:37 | 2022-01-20 11:37:06 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL INGENIERO DE BAXTER LA REVISA Y LA DEJA FUNCIONAL.
1320 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER | EL EQUIPO SE CAYO PRESENTANDO DOBLAMEINTO DE ALGUNAS PIEZAS Y HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA PANTALLA | 2022-01-13 14:19:18 | 2022-02-15 08:46:19 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL INGENIERO DE BAXTER LA REVISA Y LA DEJA FUNCIONAL.
1319 | cubiculo #4 el censor de la presión arterial no invasiva de los dos canales no funsionan | uci -4 cubiculo #4 el censor de la presión arterial no invasiva de los dos canales no funsionan | 2022-01-12 14:03:10 | 2022-02-04 07:58:55 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4255 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE EFECTUAN PRUEBAS DE PARAMETRO DE PRESION INVASIVA JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EL CABLE IBO Y EXTENSIÓN IBO SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO OK.
1318 | DAÑO EN MONITOR CUB 18 | el día 24 de diciembre de 2021, el jefe Julio Cesar Cruz reportó daño en los dos cables de presión invasiva del monitor de cubículo 18, marca COMEN modelo Star8000E con activo fijo EMCO5146. Por tal motivo solicito muy comedidamente un informe sobre la condición del equipo y sus accesorios con su respectiva cotización. Posterior a esto iniciaremos capacitación sobre el adecuado manejo de los equipos como plan de mejora. | 2022-01-12 10:17:30 | 2022-05-10 11:21:32 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5146 | COMEN | STAR 8000E | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE DEJA CON CABLE IBP SECUNDARIO DEL MONITOR.
1317 | UCI -4 MONITOR DE TRASPORTE Y CUBICULO #10 | se requiere verificar el monitor , ya que no se sabe el daño y estan utilizando el monitor de trasporte, se recuerda que la uci es aislada (COVID) | 2022-01-12 09:14:21 | 2022-02-24 07:57:49 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del monitor y no registra novedad.
1316 | Daño de frontoluz | Reporte de froto luz no enciende. EMC04477. por favor marcar las Diadema | 2022-01-12 08:08:43 | 2022-02-03 08:44:02 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4477 |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | REQUIERE CAMBIO DE ACOPLE MACHO A CARGADOR, TAMBIEN SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE CABLE (CARGADOR POTENSIOMETRO), EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1315 | Daño de frontoluz | Reporte de froto luz no enciende. EMC04478. por favor marcar las Diadema | 2022-01-12 08:07:10 | 2022-02-03 08:28:42 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | REQUIERE CAMBIO DE ACOPLE MACHO A CARGADOR, TAMBIEN SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE CABLE (CARGADOR -POTENSIOMETRO). EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1314 | sensor saturador movil medicalizada | se notifica sensor de saturacion monitor de movil medicalizada no sensa, no enciende el bombillo que notifca el funcionamiento del accesorio | 2022-01-12 07:22:10 | 2024-05-21 08:38:40 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com | [5 empty] | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISION DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE AMBULANCIA Y TODOS CUENTAN CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES Y EN CORRECTO ESTADO, SE CIERRA PRDEN DE TRABAJO
1313 | Fuente de Luz | Por favor solicito Revisión y Arreglo de Fuente de Luz. Se utiliza para la realización de las Nasolaringoscopia. universidad del valle Activo fijo 53003200 | 2022-01-11 16:18:18 |  | Diagnosticado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FUENTE DE LUZ | 53003200 | STORZ | POWER LED 175 20131520 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO, SE REVISAN FUSIBLE, TARJETA ELECTRÓNICA, BOMBILLO. SE EVIDENCIA CORTO CIRCUITO EN VARIOS COMPONENTES ELECTRONICOS, SE SUGIERE ENVIAR EQUIPO A CASA MATRIZ PARA EVALUAR REPARACIÓN.
1312 | Manchas en la imagen | El día lunes de enero reportan la presencia de manchas en la imagen, se adjunta el respectivo estudio, no se identifica fuga ni otra novedad. | 2021-12-14 09:31:51 | 2022-01-25 14:56:36 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 862128 | FUJIFILM | EG-530FP | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo respectiva revisión del equipo, encontrándose este en optimas condiciones de funcionamiento
1311 | camara de fototerapia | favor revisar el timbre de la camara no esta sonando cuando termina la terapia | 2022-01-07 11:10:16 | 2022-02-04 08:02:20 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 53929182-N | NATIONAL BIOLOGICAL | HUOVA II | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE LA TARJETA PRINCIPAL QUE ENERGIZA EL BUZZER DE SONIDO PRESENTA FALLA TÉCNICA, EL EQUIPO FUNCIONALMENTE ESTÁ OK. REQUIERE CAMBIO DE TARJETA QUE ENERGIZA A BUZZER
1310 | daño de tensiometro manual de hemato oncologia ped | la funda plastica pemite el inflado pero vuelve y se desinfla rapidamente | 2022-01-07 10:57:43 | 2024-09-19 11:55:03 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL TENSIOMETRO ESTA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
1309 | daño de tensiometro manual | teniometro manual dañado, la funda plastica no infla. | 2022-01-07 10:43:41 | 2022-01-19 16:56:50 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | TENSIOMETRO MANUAL |  | ALP K2 | 1969 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECORTA MANGUERA Y SE EMPATA NUEVAMENTE A MANÓMETRO Y SE EVIDENCIA QUE SOSTIENE PRESIÓN DE AIRE. EQUIPO FUNCIONAL
1308 | instalacion cable hdmi | traslado cable hdmi ecografo para monitor de las pacientes | 2022-01-06 10:56:17 | 2022-01-06 15:52:09 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA INSTALACIÓN DE CABLE VGA DESDE EL EQUIPO HASTA LA PANTALLA PARA LA VISUALIZACIÓN DEL EXAMEN POR PARTE DE LA PACIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | SE REALIZA INSTALACIÓN DE CABLE VGA PARA VISUALIZACIÓN DE EXÁMEN POR PARTE DE LA PACIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
1307 | lampara de hendidura consultorio urgencias | favor revisar el cable de la lampara que proyecta al televisor no esta funcionando no se puede ver la imagen | 2022-01-05 11:44:57 | 2022-01-06 14:49:49 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ENCUENTRA LA CAMARA APAGADA DESDE EL INTERRUPTOR, SE ENCIENDE E INMEDIATAMENTE EL SOFTWARE RECONOCE EL CABLE, SE EXPLICA AL PERSONAL EL MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO Y CÓMO IDENTIFICAR SI SE ENCUENTRA ENCENDIDA. EQUIPO FUNCIONAL.
1306 | termohigrometro dañado | El termihigrometro del cuato de medicamentos del area de pediatria esta dañado no prende a pesar de haberle cambiado la pila | 2022-01-05 11:18:48 | 2022-01-17 10:28:57 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | TERMOHIGRÓMETRO | TH047 | TEMPERATURE | HTC-2 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se elimina óxido en conector y se inserta pila nuevamente. Dispositivo funcional.
1305 | INTENSIFICADOR DE IMAGEN | equipo nomuestra bien la iagen solo se ve la mitad, al parecer es el colimador que no esta abriendo bien, adicionalmente cuando enciende el equipo se escuchan varios ruidos cosa que antes no pasaba antes del mantenimiento que hicieron | 2022-01-05 09:40:17 | 2022-08-24 13:23:35 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5244 | SIEMENS | CIOS SELECT | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo cambio de colimador y rejilla en el equipo. Se asegura que las cuchillas del colimador están presentes al borde de la imagen. Ya no se presentan artificios en imagen. Pruebas funcionales exitosas. Se recomienda tener precaución de no golpear el equipo al momento de desplazarlo. También, proteger intensificador y tubo de fluidos durante procedimientos, con el fin de evitar filtraciones.
1304 | SE QUEDA PEGADA LA IMAGEN Y SE APAGA LA IMPRESORA | EN CUALQUIER MOMENTO SE QUEDA PEGADA LA IMGEN Y LA IMPRESORA SE APAGA | 2022-01-04 13:50:33 | 2022-01-06 08:58:14 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA ENVÍO DE DATOS POR DICOM Y SE EVIDENCIAN EXAMENES EN COLA. SE ELIMINA LA COLA Y SE REALIZA CONFIGURACION ADICIONAL, SE EVIDENCIA FLUIDEZ EN EL SISTEMA. EQUIPO OK. SE RECOMIENDA USO DE AIRE ACONDICIONADO PARA BAJAR LA TEMPERATURA DEL CUARTO Y GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO BIOMEDICO.
1303 | ARTEFACTO EN IMAGEN | EL FLAT PANEL DE SERIE 76851629 UBICADO EN SALA 2 DE RAYOS X, ESTA PRESENTANDO UN ARTEFACTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA IMAGEN , | 2022-01-04 12:28:33 |  | Asignado |  | Jhon Henry Saa | adminrispacsidx@huv.gov.co | [5 empty] | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1302 | habitac 545 gotera humedad en cielo falso del baño | habitac 545 gotera humedad en el cielo falso del baño | 2022-01-03 17:36:47 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1301 | habitac 558 gotera humedad y moho en cielo falso del baño | habitac 558 gotera humedad y moho en el cielo falso del baño | 2022-01-03 17:25:10 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1300 | LINEA LA BASE MUY ALTA | A LA HORA DE REALIZAR EL MONITOREO LA LINEA DE BASE QUEDA MUY ALTA | 2022-01-03 15:36:07 | 2022-01-06 08:51:52 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL PAPEL NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE UBICADO EN LA BANDEJA. SE REALIZA CAMBIO DE PAPEL POR UNO MAS ANCHO Y SE DEJA CENTRADO. SE REALIZAN PRUEBAS Y SE EVIDENCIA CORRECTA IMPRESION. SE RECOMIENDA USO DE PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN. EQUIPO OK.
1299 | tensiometro adulto | tensiometro adulto de la movil 996 presenta mangueras picadas y derretidas se trata de tomar tension arterial y no tiene fuerza | 2022-01-03 11:15:24 | 2022-01-06 09:05:49 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | TENSIOMETRO MANUAL |  | LORD | 0123 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, EQUIPO FUNCIONAL.
1298 | tensiometro manual | tensiometro pediatrico de movil 996 se encuentra descalibrado | 2022-01-03 11:13:13 | 2022-01-06 09:03:04 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO |  | LORD | 0123 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ENCUENTRA DESAJUSTE EN AGUJA CON RESPECTO A CERO, SE REALIZA AJUSTE Y SE VALIDA CON EQUIPO PATRON, EQUIPO FUNCIONAL.
1297 | MONITOR NO SENSA | MONITOR DEL CUBICULO 6 NO SENSA PRESION | 2022-01-03 10:07:27 | 2022-02-04 08:39:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS EN SU CONECTOR METALICO DE LA MANGUERA NIBP, REQUIERE CAMBIO DE CONECTOR NIBP-MONITOR- EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1296 | Ventilador no carga | El cable de poder del equipo tiene mal contacto y no carga | 2021-12-29 10:12:25 | 2023-01-12 11:40:20 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4226 | MAGNAMED | Oximag | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Por el uso constante del equipo entre conexion y desconexion del cable de poder, el conector de carga que va al equipose desprende y no permite la carga del ventilador. Por lo cual se procede a destapar el cargador, soldarlo y quedar funcional
1295 | EKG PRESENTA FALLAS | EL EKG DEL SERVICIO, PRESENTA SALIDA DE PAPEL, EMPIEZA A SALIRSE SOLO Y NO PERMITE LA TOMA DE EKG, HA SIDO DE MANERA DE CONSTATE LA PERDIDA DE PAPEL | 2021-12-28 14:55:47 | 2022-01-06 08:05:16 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | 303058 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE OBSERVA QUE LE INSTALARON EL PAPEL QUE NO CORRESPONDE AL EQUIPO, REQUIERE INSTALACIÓN DE PAPEL, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1294 | MONITOR SIGNOS VITALES | PARA REVISION DE BATERIA Y SOLICTUD DE SATURADOR | 2021-12-28 12:07:33 | 2022-02-08 07:56:11 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE BATERIAS NUEVAS Y SENSOR SPO2. SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR DE ENCENDIDO QUE PRESENTABA FALLA PARA APAGAR EL EQUIPO, EQUIPO OK.
1293 | no marca bien la frecuencia ni contracciones | EL MONITOR FETAL NO MARCA BIEN LAS CONTRACCIONES Y FRECUENCIA CARDIACA DEL BEBE | 2021-12-28 12:03:56 | 2022-01-05 14:25:33 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE EVIDENCIA QUE LA CINTA TÉRMICA PRESENTA FALLA. REQUIERE REEMPLAZO DE CINTA TÉRMICA. | LA CINTA TERMICA PRESENTA FALLA, NO PERMITE IMPRIMIR, REQUIERE REEMPLAZO DE CINTA METRICA, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1292 | PULSIOXIMETRO DAÑADO | PULSIOXIMETRO DAÑADO CUBICULO 7 | 2021-12-28 09:59:32 | 2022-02-24 08:59:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4063 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | El servicio quedo completo con la monitorizacion de SPO2, pero po mala manipulación estos se les doblaron los pines, duro menos de 2 semanas
1291 | PULSIOXIMETRO DAÑADO | PULSIOXIMETRO DAÑADO UCI 3, CUBICULO 3 | 2021-12-28 09:57:36 | 2023-01-11 09:58:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4059 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA ENTREGA DE SATURACION
1290 | LAVAMANOS GOTEA PERMANENTE AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACIÓN 5086 | LAVAMANOS GOTEA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA | 2021-12-28 09:11:18 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1289 | MONITOR PHILIPS | LINEAS DE LA FETO CARDIA NO SE ALCANZAN A VISUALIZAR EN EL PAPEL DE LA MONITORIA. | 2021-12-28 09:09:34 | 2022-02-03 09:05:33 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | CINTA TÉRMICA PRESENTA FALLA. REQUIERE REEMPLAZO DE CINTA TÉRMICA. | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE INSTALACION DE TOCO INTRAUTERINO Y CAMBIO DE BANDA TERMICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1288 | Monitor no funciona adecuadamente | El monitor de signos vitales no está borrando los datos anteriores del paciente, se inicia nueva toma y sigue igual, hay que desconectarlo hasta dos veces para que reinicie. | 2021-12-28 08:22:12 | 2022-02-04 16:44:50 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3676 | NIHON KOHDEN | LIFE SCOPE | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TÉCNICAS DE LA ELECTROVÁLVULA, TOMA PRESION INTERMITENTEMENTE, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. SE REALIZÓ TRATAMIENTO DE LA ELECTROVÁLVULA, POR MEDIO DE FUENTE. EQUIPO OK.
1287 | REVISIÓN - MICROSCOPIO | Por favor revisar el microscopio del laboratorio del 6to Piso, no se tiene una buena imagen de los especímenes. | 2021-12-27 12:37:50 | 2022-02-04 16:56:37 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | MICROSCOPIO | EMCO4136 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN PARTÍCULAS DEL MEDIO AMBIENTEM SE APLICA UNA LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA/INTERNA DEL OBJETIVO
1286 | no marca bien la frecuencia ni contracciones | cuando se toma monitorias a la paciente no marca bien o registra la frecuencia ni las contracciones en el trazado de la monitoria | 2021-12-27 08:20:27 | 2022-01-06 10:41:08 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PRESENTA BARRA TERMICA DE IMPRESORA EN MAL ESTADO, SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA TERMICA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1285 | no marca bien la frecuencia ni contracciones | cuando se toma monitorias a la paciente no marca bien o registra la frecuencia ni las contracciones en el trazado de la monitoria | 2021-12-27 08:19:27 | 2022-01-04 11:26:40 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA MARCADOR DE EVENTOS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
1283 | No enciede | El equipo estaba en uso y al probarlo no encendía. Posible daño del enchufe, por favor priorizar dicha revisión. | 2021-12-25 19:54:39 | 2022-01-04 10:20:58 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | MICROSCOPIO | EMCO4135 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | LABORATORIO | HEMATOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA SOLDADURA EN SUS CONTACTOS. MICROSCOPIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
1282 | DESCALIBRACION | NO SE RELACIONA EL PESO DEL NIÑO CON LO MARCADO EN LA BASCULA | 2021-12-24 11:18:59 | 2022-01-04 10:18:42 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com | Sysmed Huv | BASCULA BEBE ELECTRONICA | EMCO4375 | DETECTO | ACS-20B-YE | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON DIFERENTES MASAS PATRÓN. SE EXPLICA AL PERSONAL EL CORRECTO USO DEL EQUIPO. EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
1281 | UCI TRASPLANTE SENSOR DE TEMPERATURA CUBICULO # 5 | UCI TRASPLANTE SENSOR DE TEMPERATURA CUBICULO # 5 SE ENCUENTRA FRACTURADO | 2021-12-24 08:05:04 | 2022-11-24 14:48:18 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4816 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y EL TICKET ESTÁ GENERADO DESDE EL AÑO PASADO.
1280 | No dispensa el volumen correcto | La pipeta no está dispensando el correcto volumen de muestras | 2021-12-23 16:31:13 | 2022-01-05 17:09:23 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | [5 empty] | LABORATORIO | QUÍMICA CLÍNICA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DEL EYECTOR ESTA TAPADO, SE REALIZA LIMPIEZA. EQUIPO OK.
1279 | GOTERA EN EL CIELO FALSO DEL BAÑO HABIT 545 | GOTERA EN EL CIELO FALSO DEL BAÑO HABITACION 545 | 2021-12-23 15:14:13 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1278 | DAÑO DE BOMBA DE NUTRICIÓN POR CAIDA | EL PASADO 13 DE DICIEMBRE DE 2021 SE ENCUENTRA BOMBA DE NUTRICIÓN ES HOSPITALIZACIÓN 4 PISO SEDE NORTE CON MARCACIÓN DE "DAÑADA", CUANDO SE VA A REVISAR, LA PANTALLA NO DA VÍDEO AL ENCENDERSE, ADICIONALMENTE, SE EVIDENCIA DESAJUSTE DE PARTES Y CAIDA. | 2021-12-22 15:20:33 | 2022-03-01 11:13:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | Kangaroo ePump | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE EL CAMBIO DE LA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE C18201156
1277 | DAÑO DE BOMBA DE NUTRICIÓN POR CAIDA | EN LA HABITACIÓN 641 DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL, SE ENCUENTRA BOMBA DE INFUSIÓN QUE SE ESTABA UTILIZANDO EN PACIENTE, PERO PRESENTABA ITERRUPCIONES PERIÓDICAS EN LA ALIMENTACIÓN. AL LLEGAR A LA HABITACIÓN, SE EVIDENCIA LA BOMBA CON MÚLTIPLES FRACTURAS Y DESAJUSTE DE PARED DEL ROTOR, ADICIONALMENTE, EL CARGADOR SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO PRESENTANDO DESPRENDIMIENTO DE UNA PATA DEL CONECTOR A TOMA CORRIENTE. | 2021-12-22 15:14:45 | 2022-03-01 10:43:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | 68481 | COVIDIEN | KANGAROO | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE EL CAMBIO DE LA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE C18202594
1276 | UCI TRASPLANTE MONITOR CUBICULO #6 | UCI TRASPLANTE EL MONITOR CUBICULO #6,NO CENSA EL EKG , SE ESTA UTILIZANDO EL DEL MONITOR DE TRASPORTE | 2021-12-22 13:49:15 | 2023-01-12 11:34:27 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El monitor se encontraba configurado con tres derivadas y el cable de ECG con 5 derivadas
1275 | Saturacion de oxigeno | Según orden de trabajo 4588, reportan del servicio que no funciona pulsioxímetro. | 2021-12-22 11:23:59 | 2022-01-06 13:53:55 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL SENSOR, SE APLICA REEMPLAZO DE SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
1274 | Instalacion de sensor | Se abre caso para realizar la instalación del sensor de saturación de oxigeno (sensor + interfaz) en el equipo. Y garantizar la funcionalidad total del mismo. | 2021-12-22 09:44:07 | 2022-01-06 12:01:22 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA AUSENCIA DEL SENSOR, SE INSTALA SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
1273 | hab.510 llave la ducha se cae y lampara entrada dañada | habit510 llave de la ducha se cae y lampara entrada dañada | 2021-12-22 08:58:55 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1272 | hab.513 llave de la ducha se cae y lavamanos tapado | habit513 llave de la ducha se cae y lavamanos tapado | 2021-12-22 08:10:00 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1271 | hab.512 llave de la ducha se cae y llave del lavamanos dañada | habit512 llave de la ducha se cae y llave del lavamanos dañado | 2021-12-22 07:46:05 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1270 | LAMPARA DEL BAÑO 551 DAÑADA Y EL LAVAMANOS BOTA AGUA POR TUBERIA | lampara del baño habitación 551 dañada y el lavamanos bota agua por tuberia | 2021-12-21 07:36:30 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1269 | MONITOR MEDIANA CON DAÑO DEL BOTON DE ENCENDIDO | MONITOR QUE PRESENTA UN PITIDO CONSTANTE , NO SE APAGA FACIL , REQUIERE APAGARLO , PARA QUE DESAPAREZCA EL RUIDO . BOTON DE ENCENDIDO ESTA DAÑADO . EN LA PANTALLA APARECE UN CODIGO : EEE9 | 2021-12-20 13:54:46 | 2022-02-08 09:07:49 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN BOTONES DE PANEL DE CONTROL SUELTOS, SE REALIZA TRATAMIENTO CON PEGANTE Y SE DEJA 24 HORAS SECANDO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1267 | Fallo en maquina de anestesia | La maquina de anestesia Drager no pasa el test de complianza y de fugas, no permite realizar la calibración del sensor de flujo, y no esta dando volumen adecuados, están desfasados en mas o menos 150 ml. El equipo queda en el quirófano 5 para su revisión | 2021-12-19 13:15:53 | 2025-05-12 09:03:13 | Cerrado |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | christian.b.valenciag@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
1266 | Resistencia que no prende | La resistencia estaba en funcionamiento, se pago sola y no volvio a prender | 2021-12-17 12:35:43 | 2023-01-10 17:24:22 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1265 | UCI TRASPPLANTE MONITOR DELCUBICULO #3 | UCI TRASPPLANTE MONITOR DELCUBICULO #,LA NO INVASIVA NO QUIERE FUNSIONAR , ESTAN CON EL MONITOR DE TRANSPORTE | 2021-12-17 10:14:31 | 2022-02-24 08:20:09 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se revisa monitor con simulador y patrón y este opera correctamente
1264 | LAVAMANOS GOTEA PERMANENTE AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACIÓN 546 | LAVAMANOS GOTEA AGUA PERMANENTE AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HAB.546 | 2021-12-17 09:29:03 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1263 | LAMPARA DE LA HABITACIÓN 501 DAÑADA | LAMPARA DE LA HABITACION 501 DAÑADA | 2021-12-17 09:13:51 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1261 | brazalete de monitor no pega | el brazalete del monitor de signos vitales, el adhesivo ya no pega adecuadamente y al tratar de tomar la tension arterial se despega lo que no permita la toma correcta de este | 2021-12-16 13:34:23 | 2023-01-13 09:45:55 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se evidencia daño de brazalete, se realiza cambio del mismo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo se encuentra funcional en el servicio.
1260 | REVISIÓN DE MONITOR FETAL | REGISTRABA FETOCARDIAS ERRADAS, SE HACE CAOMBIO DE PAPEL Y AHORA NO REALIZA TRAZOS. | 2021-12-16 11:48:56 | 2022-01-04 10:45:25 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE OBSERVA PARTÍCULAS EN LA IMPRESORA. SE EFECTUA UNA LIMPIEZA INTEGRAL CON DESINFECCIÓN. EQUIPO OK
1259 | Mal funcionamiento de lampara cielitica | La lampara cielítica del quirófano de quemados esta presentando fallas al moverse, no mantiene la posición. | 2021-12-16 09:41:55 | 2022-02-04 09:33:25 | Cerrado |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | christian.b.valenciag@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | QUIROFANO QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE EJES Y SOPORTES. LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
1258 | monitor de transporte no funciona | monitor de transporte no prende | 2021-12-15 15:31:45 | 2022-01-04 10:41:38 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE EL CABLE AC NO ESTÁ BIEN CONECTADO Y LAS BATERÍAS SE DESCARGARON. SE CONECTA EL EQUIPO AL CABLE AC Y SE ENCIENDE EL EQUIPO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
1257 | Electrocardiografo no toma datos | El equipo no registra datos, y parpadea indicadores de velocidad grafica, tamaño ECG | 2021-12-15 11:14:21 | 2022-01-04 10:58:26 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE LIMPIAN TARJETAS ELECTRÓNICAS. SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENDAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.
1256 | monitor no sensa saruracion | el monitor no cuenta con el conector del canal de saturación de oxigeno | 2021-12-14 15:05:20 | 2022-01-05 13:57:24 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4051 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DESAJUSTE Y AUSENCIA DEL CONECTOR DE SATURACIÓN. SE INSTALA CONECTOR DE SATURACION, EQUIPO OK.
1254 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-12-14 08:21:11 | 2021-12-15 09:21:44 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REHACE SOLDADURA INTERNA DEL SENSOR DE SATURACIÓN Y QUEDA FUNCIONAL. EQUIPO FUNCIONAL
1253 | BOMBA NIPRO UCIM B | BOMBA NIPRO DE UCIM B CUBICULO 14 DAÑADA NO FUNCIONAN LAS TECLAS | 2021-12-13 15:54:37 | 2022-02-23 16:28:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5327 | NIPRO | hawk-i1 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega bomba de infusión UCIN B
1252 | Revisar Microtomo | Verificar el funcionamiento de los microtomos | 2021-12-13 10:44:52 | 2022-02-04 16:52:20 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO3695 | SAKURA | SRM200CW | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE OBSERVA AUSENCIA DE PINES DE SEGURIDAD, CUCHILLA, PORTACUCHILLAS, SISTEMA DE SEGURIDAD. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1251 | Revisar Microtomo | Verificar el funcionamiento de los microtomos | 2021-12-13 10:44:04 | 2022-02-04 08:48:34 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO3691 | SAKURA | SRM200CW | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL PORTA CUCHILLA, SE EFECTÚA AJUSTE DEL PORTA CUCHILLA, REQUIERE REEMPLAZO DE CUCHILLA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1250 | Revisar Microtomo | Verificar el funcionamiento de los microtomos | 2021-12-13 10:41:21 | 2023-01-13 15:36:29 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | MICROTOMO | EMCO3690 | SAKURA | SRM200CW | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
1249 | UCI TRASPLANTE #5 CABLE EKG | UCI TRASPLANTE #5 CABLE EKG DEL MONITOR NO TRAZA | 2021-12-10 09:37:42 | 2023-01-10 15:53:10 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se revisa cable ECG, con simulador patrón y el equipo funciona ok
1248 | aelectrocardiograma | el ekg no funciona, sale aviso de batería dañada | 2021-12-09 10:29:24 | 2022-01-04 13:38:32 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4119 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EFECTUA AJUSTE DE BATERÍA, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
1247 | cielo falso del baño con mucha humedad se va a caer habitacion 504 | cielo falso del baño con muhca humedad se va a caer habit 504 | 2021-12-07 15:53:08 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1246 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 556 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 556 ESTA CON PACIENTE | 2021-12-07 15:29:23 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1245 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-12-07 15:23:22 | 2021-12-13 10:44:18 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129058301 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE AJUSTA SENSOR A MÓDULO. EQUIPO FUNCIONAL.
1244 | Equipo fuera de servicio | Nuevamente reportan del servicio de sala de operaciones que el equipo presente después de un tiempo de uso la imagen borrosa | 2021-12-07 14:54:07 | 2023-06-14 11:03:54 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5242 | SIEMENS | CIOS SELECT | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico | Se intenta hacer el enfoque de la cámara pero se ve borroso en todo el trayecto. Se ajusta el tab de los transformadores T1 y T2 a 120 VAC. Se revisan los valores de la fuente del intensificador y se encuentran dentro de la tolerancia. Se realiza escalación a fabrica y sugieren hacer cambio de la fuente de poder del intensificador. Se solicitará repuesto para cambio. | Equipo queda operando en optimas condiciones funcionales luego de la instalación del repuesto Power suply
1243 | FALLO EN ACTUALIZACIÓN DE BOMBA | DEBIDO A QUE LA BOMBA NO SE PUDO ACTUALIZAR Y QUEDÓ INOPERATIVA, SE ENVIÓ EL 06 DE AGOSTO DEL 2021 A BOGOTÁ PARA QUE SE REALIZARA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR GARANTÍA. SE GENERA TICKET PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROCESO. | 2021-12-07 09:58:20 | 2022-11-02 14:10:33 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5175 | BAXTER | EVO IQ COL | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA REGRESÓ AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE LUEGO DE QUE SE REALIZARAN LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL SEGÚN LO COMUNICADO POR EL INGENIERO DE BAXTER
1242 | monitor signos vitales | favor revisar el monitos no toma la presion arterial | 2021-12-07 08:56:52 | 2022-01-06 08:09:31 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3758 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE OBSERVA FUGA DE BRAZALETE. SE EFECTUA REEMPLAZO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
1241 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-12-07 07:44:35 | 2021-12-07 08:22:37 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039232 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO FUNCIONABA CORRECTAMENTE PARA LA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN. SE EVIDENCIA FUGA DE AIRE EN BRAZALETE. SE CAMBIA ACCESORIO Y QUEDA FUNCIONAL.
1240 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-12-07 07:43:52 | 2021-12-07 08:21:25 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113034612 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR. EQUIPO FUNCIONAL.
1239 | FALLA EN NIBP | MONITOR NO SENSA PRESIÓN ARTERIAL | 2021-12-06 15:49:26 | 2022-01-04 11:21:06 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3616 | NIHON KOHDEN | VISMO | SALA DE OBSERVACION CRITICO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REEMPLAZO DEL BRAZALETE. EQUIPO OK
1238 | FALLA EN NIBP | MONITOR NO SENSA PRESIÓN ARTERIAL | 2021-12-06 15:48:58 | 2022-01-04 11:00:57 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3620 | NIHON KOHDEN | VISMO | SALA DE OBSERVACION CRITICO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE.
1237 | mantenimiento ecografo | el ecografo salta al momento de hacer doppler y en muchas ocaciones se queda pegado, como tambien los trabductores (el vaginal tiene un orificio parte de arriba, y el otro se ha soplado). | 2021-12-06 14:56:39 | 2023-01-11 15:25:30 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | Ecografo | EMCO4093 | SAMSUNG | HS40 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia sobre carga de archivos (estudio0s) almacenados, se depura la memoria y se realizan el reemplazo de los transductores. El equipo queda funcional
1236 | UCI TRASPLANTE CUB#6 SATURADOR NO CENSA | UCI TRASPLANTE CUB#6 SATURADOR NO CENSA , SE REQUIERE UNO | 2021-12-06 07:54:04 | 2023-01-12 08:56:31 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4817 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reemplazo del saturador por uno dispuesto en inventario biomedico
1235 | MÁQUINA DE ANESTESIA INOPERANTE | LA MÁQUINA DE ANESTESIA ARROJA ERROR DE "COMPROBAR VENTILADOR" Y "VENTILADOR INOPERANTE". | 2021-12-03 11:01:05 | 2022-06-30 07:51:38 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se procede a cerrar el ticket dada la disposición final del equipo
1234 | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO DE LOCKER PEDIATRIA | Gotera en cielo falso del baño de locker ubicado en pediatria | 2021-12-03 10:47:49 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1233 | habtit. 562 la llave de la ducha partida no se puede abrir la llave esta nuy dura habitacion con paciente | llave de la ducha partida no se puede abrir la llave esta muy dura la paciente y familiar no se puede bañar en la ducha. habitacion 562 | 2021-12-03 10:30:16 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1232 | NILTON KITODEN | ESTUDIANTE DE ENFERMERIA VALENTINA AGUADO, SE LE CAE MONITOR DE SIGNOS VIGTALES | 2021-12-01 13:53:21 | 2022-02-28 08:38:39 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO1204 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | ARO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | DE ACUERDO A CORRECTIVO 23821, SE CIERRA TICKET POR BAJA
1231 | Cable ECG FRACTURADO | Monitor del cubículo 2, cable de ECG en mal estado, fracturado. | 2021-11-30 15:59:58 | 2022-01-04 11:36:49 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4056 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG. EQUIPO OK.
1230 | UCI 4 CABLE SATURADOR DEL CUB #9 | UCI 4 CABLE SATURADOR DEL CUB #9 NO SATURA | 2021-11-30 07:48:32 | 2022-11-25 07:22:00 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4260 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra debido a que el monitor posee otro ticket más reciente abierto. Se realiza inspección del equipo y se cierra correspondiente al 2095.
1229 | MONITOR NO CENSA LA CARDAIACA | MONITOR EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL CUBICULO 8 NO CENSA LA CARDIACA | 2021-11-29 10:00:05 | 2021-12-14 17:21:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON RETRO QUE CITA: SE VERIFICA FUNCIONAMIEN TO DE CABLE ECG Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1228 | BAÑO MUJERES DAÑADO | El baño de mujeres de la sala de quimioterapia se encuentra dañado, ya que presenta una fuga de agua en el tubo del lavamanos | 2021-11-29 06:50:08 |  | Abierto |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
1227 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER | LA BOMBA NO PRENDE Y NO SE PUEDE USAR | 2021-11-26 15:27:13 | 2021-12-07 11:01:37 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA TENÍA LA PERILLA DEL CANAL ABIERTA. SE CIERRA Y EL EQUIPO ENCIENDE Y FUNCIONA CORRECTAMENTE
1226 | daño frontal monitor | monitor se cayo y se daño parte frontal(carcaza) pantalla se encuentra bien, | 2021-11-26 15:26:52 | 2022-01-06 08:14:48 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | RECUPERACION QUIROFANO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO PRESENTA CAIDA Y SE FRACTURA LA PARTE FRONTAL, SE REALIZA TRATAMIENTO DE PEGADO EN LA PANTALLA Y ALGUNAS PARTES INTERNAS, SE ARMA NUEVAMENTE EL EQUIPO Y SE VERIFICA PANTALLA TACTIL, ENCODER Y TOMA DE PARAMETROS, EQUIPO OK.
1225 | lampara dañada del baño habitacion 528 | lampara dañada del baño habitacion 528 | 2021-11-25 15:49:58 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1224 | lampara dañada del baño y de la entrada de la habitacion 539 | lampara dañana del baño y de la entrada de la habitación 539 | 2021-11-25 15:40:48 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1223 | cable interface standar monitor de transporte | cable del monitor de transporte no sensa | 2021-11-25 11:44:33 | 2023-01-10 16:06:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5518 | BIOLIGHT | Q5 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión de cable de ECG, y este no presenta novedad, equipo queda funcional.
1222 | DAÑO DE BRAZALETE | NO INFLA CUANDO SE TOMA LA PRESION Y EL SATURADOR DEL EQUIPO ESTA DAÑADO | 2021-11-24 08:46:06 | 2022-01-06 10:58:22 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES.
1221 | lampara cielitica | satélites de lampara cielitica no encienden | 2021-11-23 12:53:16 | 2021-12-15 09:43:06 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0330 | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | LAMPARA PRESENTA CABLES DETERIORADOS, SE REALIZA CAMBIO DE CABLES. SE ENTREGA LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES.
1220 | maquina de anestesia valores erroneos | maquina de anestesia al momento de realizar check list se demora en pasar pruebas y al momento de de dar ventilación aparece en su alarma error de PEEP , se coloca el parámetro en No y aparece 6 de peep por seguridad del paciente la maquina queda fuera de servicio | 2021-11-23 12:51:08 | 2021-12-15 09:38:37 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | MAQUINA PRESENTA PROBLEMAS CON SU PEEP, NO RESPONDE A LA MODIFICACIÒN DEL VALOR. SE REALIZA CAMBIO DE MODULO VENTILATORIO, ABSORVEDOR, FUELLE COMPLETO, PERO LA MAQUINA NO RESPONDE. MAQUINA REQUIERE CAMBIO DE NEUMOTACÓGRAFO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
1219 | SOPORTE DEL GUARDIAN | SE CAYÓ EL SOPORTE DEL GUARDIAN... SAL UCI - CUBICULO # 4 | 2021-11-23 09:58:57 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1218 | MONITOR CUBICULO 1 UCIM A | MONITOR CUBICULO 1 NO FUNCIONA LA FUENTE DE PULSOXIMETRO | 2021-11-23 09:23:47 | 2023-01-10 17:19:08 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4295 | BIOLIGHT | M8000A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del saturador y se realiza cambio por sensor presente en inventario biomedico
1217 | CABLE DE MOTOR DE CIRUGIA | CABLE DEL MOTOR DE CIRUGIA CON GRIETAS DONDE DESCUBRE TODOS LOS CABLES INTERNOS, MOTOR QUE YA TUBO SU PRIMER ARREGLO EN DICHA PARTE | 2021-11-23 09:23:14 | 2022-01-06 11:14:14 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3981 | SURGIC AP | NE 180 | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE OBSERVA FRACTURA DEL RECUBRIMIENTO DE LA PIEZA DE MANO, SE EFECTUA RECUBRIMIENTO POR MEDIO DE HILO Y PEGANTE GRADO MÉDICO, EQUIPO OK. EL PRESENTE REPORTE SE ENTREGA A FINALES DE DICIMEBRE POR LO TANTO SE CIERRA EN EL MES DE DICIMEBRE.
1216 | LAMPARA PRINCIPAL DEL BRAZO UNIDAD | LAMPARA SIN PROTECTOR DEL FRITO DE LUZ POR LO QUE YA SE HA REPORTADO EN VARIAS OCACIONES YA QUE SE NOS HAN PRESENTADO DOS EVENTOS ADVERSOS | 2021-11-23 09:16:38 | 2023-01-10 16:55:43 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1215 | LAMPARA PRINCIPAL DEL BRAZO UNIDAD | LAMPARA SIN PROTECTOR DEL FRITO DE LUZ POR LO QUE YA SE HA REPORTADO EN VARIAS OCACIONES YA QUE SE NOS HAN PRESENTADO DOS EVENTOS ADVERSOS | 2021-11-23 09:15:54 | 2023-01-10 16:48:07 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3110 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1214 | LAMPARA PRINCIPAL DEL BRAZO UNIDAD | LAMPARA SIN PROTECTOR DEL FRITO DE LUZ POR LO QUE YA SE HA REPORTADO EN VARIAS OCACIONES YA QUE SE NOS HAN PRESENTADO DOS EVENTOS ADVERSOS | 2021-11-23 09:15:27 | 2023-01-10 16:42:03 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1213 | LAMPARA PRINCIPAL DEL BRAZO UNIDAD | LAMPARA SIN PROTECTOR DEL FRITO DE LUZ POR LO QUE YA SE HA REPORTADO EN VARIAS OCACIONES YA QUE SE NOS HAN PRESENTADO DOS EVENTOS ADVERSOS | 2021-11-23 09:15:05 | 2023-01-10 16:39:16 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1212 | MANGUERA DE PIEZA DE ALTA UNIDAD #1 | MANGUERA QUE BOTA MUCHA AGUA EN EL MOMENTO DE SU UTILIZACION EN LA CONSULTA POR LO CUAL EL CONSULTORIO MANTIENE DEMASIADAMENTE INUNDADO, POR SEGUNDA VEZ SE HACE EL REPORTE | 2021-11-23 09:11:44 | 2022-01-06 11:16:17 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FUGA EN LA MANGUERA, SE REALIZA CORRECIÓN DE LA FUGA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
1211 | DOS PEDALES DE UNIDAD #3 Y #4 | AMBOS SIN PRECION EN EL PEDAL | 2021-11-23 09:06:45 | 2022-03-02 10:39:17 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de nuevo socket para bombillo de cerámica. Se procede a retirar pedal de unidad N° 1 EMCO3111 y se instaló en la unidad de odontología N° 3. Se realiza reparación de pedal. Equipo queda operativo
1210 | DOS PEDALES DE UNIDAD #3 Y #4 | AMBOS SIN PRECION EN EL PEDAL | 2021-11-23 09:06:00 | 2022-02-04 08:09:06 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE PEDAL POR LO CUAL QUEDA FUERA DE SERVICIO.
1209 | arreglo de lamapras de techo | lamparas de techo de consultorios 703 y 715 no prenden | 2021-11-23 06:52:02 |  | Abierto |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
1208 | Monitor de signos vitales enciende | Monitor de signos vitales enciende | 2021-11-22 15:42:14 | 2021-12-15 09:27:34 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CA0000966 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA CABLE AC. EQUIPO VUELVE A ENCENDER Y QUEDA FUNCIONAL.
1207 | MONITOR NO INSUFLA | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES ARROJA ERROR DE MANGUITO SUELTO. | 2021-11-22 14:05:07 | 2021-11-22 14:06:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA BRAZALETE DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONAL.
1206 | CAIDA DE DISPENSADOR DE JABON | EL DISPENSADOR DE JABON DE LA HABITACION 508 SE DESPRENDIO DE LA PARED | 2021-11-22 10:08:42 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1205 | DAÑO DE LAVAMANOS | LA LLAVE DL LAVAMANOS DEL BAÑO DE FAMILIARES DEL ARA DE PEDIATRIA ESTA PARTIDA. LOS FAMILIARES NO TIENEN DONDE LAVARSE LAS MANOS ANTES DEL INGRESO AL SERVICIO | 2021-11-22 10:05:01 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1204 | DAÑO DE LAVAMANOS | LA LLAVE DL LAVAMANOS DEL BAÑO DE FAMILIARES DEL ARA DE PEDIATRIA ESTA PARTIDA. LOS FAMILIARES NO TIENEN DONDE LAVARSE LAS MANOS ANTES DEL INGRESO AL SERVICIO | 2021-11-22 10:04:06 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1203 | Resistencia no permite ajuste con cascada | Resistencia no permite ajuste con cascada, dado que esta partida la pasta de la base, por lo tanto no realiza calefaccion adecuadamente | 2021-11-22 08:59:26 | 2026-02-23 16:44:41 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE NO RELACION EL EQUIPO CORRECTAMENTE Y ACTUALMENTE, NO DAN INFORMACION DE SU UBICACION
1202 | Resistencia que se recalienta | Resistencia que presenta recalentamiento | 2021-11-22 08:43:07 | 2026-02-23 16:44:05 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRUGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE NO RELACION EL EQUIPO CORRECTAMENTE Y ACTUALMENTE, NO DAN INFORMACION
1201 | ekg dañado | cables de ekg partidos cubiculo 8 | 2021-11-19 17:20:04 | 2021-12-14 17:20:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON RETRO QUE CITA: SE VERIFICA FUNCIONAMIEN TO DE CABLE ECG Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1200 | PULSIOXIMETRO DAÑADO | PULSIOXIMETRO DE CUBULU 7 NO CENSA | 2021-11-19 17:17:01 | 2023-01-10 16:50:43 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4288 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, POR UNO PERTENECIENTE AL INVENTARIO BIOMEDICO
1199 | UCI 4 CABLE DEL EKG REQUIERE MANTENIMIENTO CUB#7 | UCI 4 CABLE DEL EKG REQUIERE MANTENIMIENTO CUB#7 REVISIÓN , NO TIENE MAS DESCRIPCIÓN | 2021-11-19 10:48:26 | 2021-12-14 14:08:42 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4254 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | REVISION DEL CABLE, NO REGISTRA PARAMETRO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG.
1198 | UCI TRASPLANTE CUB# 4SENSOR DAÑADO | UCI TRASPLANTE CUB# 4SENSOR DAÑADO , DICEN LOS JEFES QUE NO SENSA | 2021-11-19 10:45:55 | 2023-01-10 16:14:26 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Sensor de SPO2, presenta daño., por lo cual se realiza cambio por uno presente en inventario biomedico
1197 | revisar monitor | revisar monitor, el cual se encuentra en el cubiculo 8 uci 3 | 2021-11-18 16:58:56 | 2021-12-14 17:20:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON RETRO QUE CITA: SE VERIFICA FUNCIONAMIEN TO DE CABLE ECG Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1196 | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma | favor revisar la lampara del consultorio de glaucoma da un aluz muy tenue que no permite ver adecaudamente y el tonometro esta fuera de foco | 2021-11-17 17:17:53 | 2022-01-06 11:08:02 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO DEL BOMBILLO, SE CAMBIA Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
1195 | electrobisturi | baja potencia en coagulación y corte | 2021-11-17 17:11:27 | 2021-11-22 15:30:44 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO 1- NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA NUEVAMENTE VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO PRESENTA DAÑO EN SU TARJETA PRINCIPAL(NOTIFICADO EN REPORTES ANTERIORES). ACTUALEMTNE SE ENCEUTNRA FUNCIONAL UN SOLO PUERTO PARA CORTE Y COAGULACIÓN. SE REQUIERE SOLICITAR EQUIPO PATRON PARA MEDR POTENCIA EN SU FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO ESTA PENDIETE POR DAR DE BAJA POR LO QUE SE PROCEDE A CIERRE DEL TICKET
1194 | Fallas en el estimulador del electromiografo | el dia de hoy el estimulador del electromiografo desde el 12 de noviembre presento intermitencias en el funcionamientoy el dia de hoy ya no funcionó. | 2021-11-17 17:08:57 | 2021-12-15 10:25:56 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO1313 | CADWELL | SIERRA WAVE | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FRACTURA DE LA TIERRA DEL CABLE DE PODER, SE APLICA REEMPLAZO DEL CABLE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES.
1193 | monitor de signos vita lucum mediana emco3555 no tiene boton para toma de tension arterial | monitor de signos vitales lucum mediana emco 3555 no tiene boton para toma de tensión arterial | 2021-11-17 07:59:11 | 2021-12-14 15:11:14 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO DE BOTON PARA INICIAR LA TOMA DE PRESION ARTERIAL, SE CAMBIA BOTON, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
1192 | No funciona agitador | No funciona el agitador al encender. | 2021-11-17 07:15:35 | 2022-01-06 11:11:10 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | LABORATORIO | MICOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO ENCIENDE POR QUE EL TOMA DE ALIMENTACION NO TIENE VOLTAJE, SE CAMBIA DE TOMA Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
1191 | BOMBILLO EXPLOTÓ | AL ENCENDER EL EQUIPO, INMEDIATAMENTE EL BOMBILLO ESTALLA | 2021-11-16 08:16:27 | 2022-02-23 14:43:13 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO |  | HEINE | OMEGA 180 EN20-1 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE POTENSIOMETRO PARA QUE LA SALIDA SEA DE 6V, SE REALIZAN PRUEBAS AL TRANSFORMADOR Y SE COMPRUEBA SALIDA DE TENSION. EQUIPO PENDIENTE DE BOMBILLO PARA PODER OPERAR CORRECTAMENTE.
1190 | MONITOR NO INICIALIZA | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO INICIALIZA. SE PRENDE NORMALMENTE, DA RETROILUMINACIÓN PERO NO CARGA EL SOFTWARE, SE APAGA Y VUELVE A PRENDER Y NO RESPONDE. INICIALMENTE QUEDABA MOSTRANDO EL LOGO DE LA MARCA Y SE ESTANCABA AHÍ, PERO AHORA, SE QUEDA EN PANTALLA NEGRA. | 2021-11-12 14:52:22 | 2022-01-06 14:56:15 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5159 | COMEN | STAR 8000E | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ENCUENTRA SOLDADURA FRÍA EN UN COMPONENTE DE LA MAIN BOARD, SE PROCEDE A SOLDAR CON ESTAÑO NUEVAMENTE Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
1189 | monitor de signos vitales | el monitor de signos vitales de la sala presenta fallas pues al monitorizar los signos este da el mismo resultado en todos los pacientes | 2021-11-12 08:24:48 | 2022-01-06 13:37:00 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET CON REPORTE 62722 DEL 22 DE DICIEMBRE YA QUE REPORTAN QUE EL EQUIPO ESTA OK.
1187 | Perdida de aceite | La mesa de cirugia ha perdido bastante aceite, se dificulta la elevación. | 2021-11-12 07:41:31 | 2021-11-18 16:22:22 | Cerrado |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | christian.b.valenciag@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA |  | AMSCO | SHAMPAINE | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se hizo efectivo el mantenimiento correctivo el día sábado 18 de noviembre por parte del personal de Sysmed. El equipo quedo en optimas condiciones de funcionamiento
1186 | Fallo de ventilar de transporte | la fio2 del ventilador no sube al 100%, el paciente se empieza a desaturar | 2021-11-11 13:55:49 | 2021-11-12 08:20:12 | Cerrado |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | christian.b.valenciag@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4225 | MAGNAMED | Oximag | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión con equipo patrón por parte de la empresa Sistemas metrológicos de occidente, donde se evidencia el ventilador en buen estado, el equipo por configuración de fabrica no sube a 100% de fio2 ya que es una medida de seguridad que toma este, el equipo es de transporte lo que significa que es recomendable usar en cortos tiempos para una ventilación segura.
1185 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales no cuenta con saturador, pues el que se encuentra en la sala no es compatible con el equipo, y es un elemento de suma importancia para la sala | 2021-11-11 13:36:37 | 2022-01-13 07:40:52 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Según lo evidenciado en tickets posteriores. EL sensor ya fue instalado. y el equipo opera correctamente
1184 | monitor de signos vitales | actualmente el monitor de signos vitales no cuenta con el saturador instalado, al parecer el cable que tiene el saturador del servicio no es compatible con el monitor, anteriormente se ha realizado la solicitud pero hasta el momento no se cuenta con elemento el cual es de suma importancia en la sala | 2021-11-11 13:34:11 | 2022-01-06 10:36:07 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3411 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCION FISICA, SE EVIDENCA CORRECTO ESTADO, SEA PLICAN PRUEBAS DE PRESIN, EQUIPO OK.
1183 | desconfiguracion | el EKG del servicio de encuentra desconfigurado no imprime de manera adecuada la lectura la una linea recta | 2021-11-11 13:30:44 | 2022-01-06 10:49:54 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.
1182 | MONITOR NO CENSA | REVISAR MONITOR EL CUAL NO CENSA LA CARDÍACA CAMA 8 | 2021-11-11 10:56:34 | 2021-12-14 17:19:13 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4060 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON RETRO QUE CITA: SE VERIFICA FUNCIONAMIEN TO DE CABLE ECG Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1181 | PULXIONSIMETROS DAÑADOS | PULXIONSIMETROS EL CUAL PACIENTE DAÑA CANT= 2 CUBICULO 10 | 2021-11-11 10:55:28 | 2022-01-04 11:34:53 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SpO2. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
1180 | Frontoluz no funcional | Equipo fuera de servicio desde la semana anterior porque el cable esta flojo, favor revisar | 2021-11-10 16:19:19 | 2021-12-14 14:29:08 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4479 |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FALLA EN EL CONECTOR DE LA DIADEMA A LA BATERÍA. SE SOLDA NUEVAMENTE EL CABLE AL CONECTOR, SE RELLENA INTERNAMENTE CON PEGANTE, SE DEJA SECAR Y SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
1179 | electrocardiografo fuera de servicio | equipo fuera de servicio hacen aproximadamente 2 meses por falencia en la bateria | 2021-11-10 09:23:53 | 2023-01-11 07:52:31 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4233 | MINDRAY | Beneheart D3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | El equipo no presenta fallas de batería, importante mantener conectado el equipo.
1178 | ekg monitor cubiculo 2 | ekg monitor del da curva, pero no arroja numero | 2021-11-10 09:05:50 | 2023-01-10 15:50:05 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4262 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de derivadas de a la III a la II
1177 | termometro digital | el termometro registra temperaturas altas, incluso dentro de una nevera Se le cambiatron las pilas pero no mejoró el registro | 2021-11-09 13:10:05 | 2023-01-13 11:50:18 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TERMOMETRO INFRARROJO | EMCO4893 | AiQURA | AD801 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, equipo no se encuentra ubicado en el hospital y la jefe del servicio indica que el equipo fue dado de baja
1176 | Ventilador inoperante | Ventilador con letrero de alerta en el sistema, por lo tanto no cicla, se encuentra fuera de servicio | 2021-11-09 08:19:40 | 2023-03-31 11:23:17 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO1101 | PURITAN BENNET | 840 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico | El equipo se encuentra con alarma "alerta sistema" | El equipo se realizan pruebas de ATG y ATC.
1175 | revisión y correctivo o dar de baja y reemplazar | equipo que no tiene tapa en área de las baterias, lo cual dificulta el funcionamiento, no enciende o se quedan las letras y números estáticos en en el tablero. También tiene pendiente la calibración si se corrige el problema | 2021-11-09 07:45:47 | 2021-12-15 08:15:09 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA TAPA PARA AJUSTAR LA BATERIA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, PERMITE EL ENCENDIDO NORMAL Y LA TOMA DE PESOS. EQUIPO OK.
1174 | Equipo no toma presion | Inicialmente reportaban del servicio que en ciertas horas del día no esta registrando, sin embargo al subir a verificar, se identifica que el equipo de por si no esta tomando la presión, y que de hecho se queda "apretando" indefinidamente. Se realiza prueba inicial cambiando brazalete, con lo cual se consigue que funcione normalmente pero al final arroja el resultado de la presion. | 2021-11-08 15:08:01 | 2021-11-08 16:37:57 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE PRESION ARTERIAL |  | GENERAL ELECTRIC | TONOPORT V | CARDIOLOGIA NO INVASIVA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza nueva mente la revisión del equipo, con otro brazalete y se identifica que esta funcionando correctamente. En el trascurso de la semana se estará haciendo seguimiento en caso de que el problema persista.
1173 | lampara dañada del baño habitacion 565 | lampara dañada del baño habitacion 565 | 2021-11-08 11:30:00 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1172 | MONITORIA CENTRAL | POR FAVOR REVISAR MONITORIA CENTRAL DE UCM A Y B NO ESTAN FUNCIONANDO | 2021-11-08 10:02:15 |  | Asignado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1171 | MONITORIA CENTRAL | POR FAVOR REVISAR MONITORIA CENTRAL DE UCM A Y B NO ESTAN FUNCIONANDO | 2021-11-08 10:01:45 |  | Asignado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1170 | VENTILADOR QUE SE AUTOCICLA | Ventilador prestado de la UCI NEURO a CIRENA, el cual se autocicla. El ventilador se encuentra actualmente fuera de servicio en CIRENA | 2021-11-08 09:19:24 | 2023-01-11 15:47:52 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4154 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y no se evidencia daño, se comprueba su buen funcionamiento, se deja en el servicio en optimas condiciones
1169 | FALLA EQUIPO DE ORGANOS | EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN CABEZOTE DE OFTALMOSCOPIO | 2021-11-08 08:38:53 | 2021-12-14 13:52:22 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4629 | WELCH ALLYN | GS777 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE LA FALLA DEL CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO ES POR BAJA INTENSIDAD DE LUZ, REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO. LED REF 04900. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1168 | lampara hendidura consultorio de retina | favor revisar lampara del consultorio de retina no funciona | 2021-11-05 13:47:48 | 2021-12-14 13:49:54 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3056 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA EQUIPO Y SE ENCUENTRA OK.
1167 | NO REGISTRA PRESIÓN ARTERIAL | NO TOMA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA A PSAR DE QUE NO SE EVIDENCIA FUGA EN BRAZALETE NI MANGUERA. | 2021-11-05 08:43:18 | 2021-12-14 14:57:06 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SISTEMA NEUMATICO, SE REALIZA LIMPIEZA DE VALVULAS Y SISTEMA NEUMATICO, PRUBEAS, RESPONDE OK. SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ACM SENSOR SPO2, BRAZALETE Y MANGUERA NIBP NUEVOS.
1166 | NO REGISTRA PRESIÓN ARTERIAL | NO TOMA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA A PSAR DE QUE NO SE EVIDENCIA FUGA EN BRAZALETE NI MANGUERA. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN FILTRO URGENCIAS. | 2021-11-05 08:42:44 | 2021-12-15 11:03:20 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3609 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PRESENTA DAÑO EN EL BRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NUEVO
1165 | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma | FAVOR REVISAR LAMPARA DE HENDIDURA DEL COSNULTORIO DE GLAUCOMA NO PRENDE | 2021-11-05 08:06:45 | 2021-12-15 10:42:49 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE LA LAMPARA PRESENTA FALLA EN EL BOMBILLO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO Y SE EFECTUAN PRUEBAS, EQUIPO OK.
1164 | cable de monitor | cable partido en varias partes, reporta farides | 2021-11-04 08:55:37 | 2021-11-05 08:06:08 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Cable ECG se encuentra en mal estado, fracturado y con exposicion de cables | Se realiza reemplazo del cable del ECG Cubículo 6 EMCO4244 - Q067A003574
1163 | cable saturador fallando | saturador, no sensa en el monitor, reporta farides | 2021-11-04 08:51:47 | 2021-11-08 09:27:46 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4246 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | Se revisa cable de saturación y este presenta el sensor en mal estado, no permite lectura | Se reemplaza sensor del cable de saturacion, queda funcional.
1162 | MÁQUINA DE ANESTESIA INOPERANTE | AL REALIZSAR EL CHEQUEO, LA MÁQUINA ARROJA ERROR DE "VENTILADOR INOPERANTE" LO QUE IMPIDE SU USO. | 2021-11-04 07:42:12 | 2021-12-14 13:19:39 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0282 | DRAGER | FABIUS | ONCOLOGÍA NORTE | PROCEDIMIENTO ONCOLÓGICO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERAS INTERNAS PARA CORREGIR FUGA DEL EQUIPO, SE CAMBIAN CONECTORES DE ACOPLE RAPIDO Y AJUSTES EN EL CENTILADOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PENDIENTE REALIZAR PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. EQUIPO "OK"
1161 | monitor, presenta falla | no sensa linea arterial, reporta farides | 2021-11-03 07:59:29 | 2021-12-14 13:33:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4264 | BIOLIGHT | Q3 | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE CABLE IBP Y FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR, JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK.
1160 | FALLA EN MONITOR | EL EQUIPO PRESENTA UN RUIDO EXTRAÑO | 2021-11-02 13:32:15 | 2021-12-15 09:16:58 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 501018 | SPACELABS | 90309 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO DE VENTILADOR, SE REALIZA CAMBIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
1159 | SATURADOR DE OXIGENO DAÑADO | SATURADOR DE OXIGENO DESPEGADO Y NO SIRVE | 2021-11-02 08:51:26 | 2021-12-14 13:58:22 | Cerrado |  | Natalia Tobón | trasplanteorganoshuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO EN SENSOR SPO2, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
1156 | MONITOR DE TRANSPORTE UCIM B | MONITOR DE TRANSPORTE DE UCIM B FALLANDO EN CARGA DE BATERIA YA QUE DURA MUI POCO LA CARGA APESAR DE QUE ESTA CONECTADO TODO EL TIEMPO A LA ENERGIA | 2021-11-02 08:35:28 | 2021-12-15 10:08:14 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS NUEVAS, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
1155 | Monitor signos vitales | monitor signos vitales no le funciona la capnógrafia | 2021-10-29 14:02:12 | 2021-11-11 09:04:35 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS EN CAPNOGRAFÍA, REQUIERE CAMBIO DE FILTRO PARA CAPNOGRAFO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1154 | electrobisturi | no funciona entrada bipolar, no permite bajar la intensidad , no le funciona una entrada monopolar | 2021-10-29 14:00:29 | 2021-11-11 08:52:47 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, FALLA SISTEMA ELECTRONICO, PANEL DE CONTROL PULSADORES FALLA, EQUIPO PRESENTA DAÑO EN SU TARJETA PRINCIPAL , NO SE CONSIGUE POR PARTE DEL FABRICANTE (ES UN EQUIPO QUE CUMPLIÒ SU TIEMPO DE VIDA UTIL). ACTUALMENTE SE ENTREGA EL EQUIPO FUNCIONANDO POR UN SOLO PUERTO DE CORTE (LÀPIZ O MONOPOLAR). EQUIPO PENDIENTE POR DAR DE BAJA.
1153 | filtracion de agua en habitacion 525 | Por detras del sanitario de la habitacion 525 hay filtracion de agua en bastante cantidad, hace charco. la habitacion se encuentra con paciente | 2021-10-28 14:13:11 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1152 | monitor signos vitales | NIBP No funciona , no insufla monitor se saca de servicio | 2021-10-28 10:52:22 | 2021-11-09 16:27:28 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PRESENTA PROBLEMA CON NIBP SE REALIZA LIMPIEZA DE ELECTROVALVULAS, EQUIPO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO
1151 | monitor signos vitales | analizado de gases de monitor no funciona | 2021-10-28 10:50:45 | 2022-11-29 07:44:17 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3946 | DRAGER | vista 120+ scio+gasto cardiaco | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Acorde a preventivo 1005 equipo se encuentra en optimas condiciones funcionales, se procede a cerrar.
1150 | Fallo en procesadora de video storz | La procesadora de video no reconoce los cabezales de cámara, dice que los cabezales no son compatibles. | 2021-10-28 09:14:44 | 2022-03-16 14:15:10 | Cerrado |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | christian.b.valenciag@gmail.com |  | VIDEOPROCESADOR |  | CARL STORZ | 2220220-110 | QUIROFANO 13 |  | SEDE PRINCIPAL | BIOTRONITECH | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega en el servicio de sala de operaciones informando el respectivo correctivo realizado. Se esta pendiente sea confirmado cualquier novedad con el funcionamiento del equipo
1149 | UCI-4 BRAZALETE DELCUBICULO #8 | BRAZALETE DEL CUBÍCULO #8, ESTA PERFORADO POR UN LADO Y NO INFLA | 2021-10-26 10:39:20 | 2022-02-04 07:53:21 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4256 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE TICKET QUE SE PRESENTABA DESDE HACE UNOS MESES, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BRAZALETE OK. ADICIONALMENTE, SE EVIDENCIA FALLA EN LA TOMA DE FRECUENCIA CARDIACA, POR DAÑO DE CABLE ECG, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK.
1148 | UCI TRASPLANTE SATURADOR DEL CUBICULO #6 4819 | REPORTAN EL SATURADOR DEL CUBÍCULO #6 DE UCI TRASPLANTE, NO SENSA | 2021-10-26 10:35:05 | 2023-01-10 15:51:11 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de saturacion, por uno de inventario biomedico
1147 | UCI TRASPLANTE - CALENTADOR DE FLUIDOS. EMCO3876 | CALENTADOR DE FLUIDOS PITA MUCHO AL CONECTARSE ,NOTA SE LE INFORMA A LA INGENIERA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN | 2021-10-26 10:31:00 | 2023-01-10 15:20:14 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | EMCO3876 | 3M | RANGER 245 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del equipo y este requiere de resistencia
1146 | BOMBA DE INFUSIÓN DAÑADA | LA BOMBA DE INFUSIÓN NO ENCIENDE | 2021-10-26 09:56:20 | 2022-11-02 14:08:35 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
1145 | BRAZALETE DE PRESION | BRAZALETE DE PRESIÓN ARTERIAL, NO CENSA | 2021-10-26 09:01:14 | 2022-02-24 08:49:29 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reposición del brazalete
1144 | CABLE EKG | CABLE EKG RA HACE INTERFERENCIA | 2021-10-26 08:59:06 | 2022-02-24 08:32:56 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | En el mes de noviembre se realizo entrega de sensores de saturación pero por mala manipulación se les doblaron los pines
1143 | Daño en baño de habitacion 514 | El sanitario de la habitacion 514 esta desprendido del piso, se tambalea, el flushing bota mas agua de lo acostumbrado | 2021-10-25 15:35:24 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1142 | El horno no calienta | El horno no está funcionando (no calienta). | 2021-10-25 15:25:58 | 2023-01-13 15:39:03 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | HORNO DE SECADO | EMCO1235 | THERMO | 6530 | LABORATORIO | LAVADO DE MATERIAL Y ESTERILIZACIÓN | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
1141 | brazalete de presion | brazalete de presion arterial, no sensa | 2021-10-25 14:51:21 | 2021-11-08 08:48:48 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4251 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DESGASTE DEL BRAZALETE Y FUGA, SE EFECTÚA REEMPLAZO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK.
1140 | No arranca - Agitador de Mazzini | Se dispone a arrancar utilizar el agitador de Mazzini del área de Micología y no funciona. | 2021-10-25 14:26:58 | 2021-12-14 13:46:13 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | AGITADOR DE MAZZINI | EMCO2876 | CHEM INDEX | DSR 2100V | LABORATORIO | MICOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO, SE VERIFICA TIEMPO Y ROTACION Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1139 | Cable ecg dañado | cable ecg dañado no da onda se realizo prueba con prosim y no funciona | 2021-10-25 11:18:43 | 2021-11-11 09:10:47 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4610 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | QUIROFANO 13 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE CABLE ECG CON EQUIPO PATRON Y NO TOMA PARAMETRO DE FRECUENCIA CARDACA. SE TOMAN PRUEBAS CON CABLE CORRESPONDIENTE DE OTRO EQUIPO Y EL MONITOR RESPONDE CORRECTAMENTE. REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1138 | Cable ecg dañado | cable ecg con demasiada interferencia se realizo prueba con prosim y no da onda | 2021-10-25 11:16:38 | 2021-11-11 09:06:25 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | DE ACUERDO A REPORTE DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, Nº 62249, EL EQUIPOSE ENCUENTRA FUNCIONALMENTE OK Y NO PRESENTA NINGUNA NOVEDAD CON EL CABLE ECG, POR LO TANTO SE CIERRA EL PRESENTE TICKET.
1135 | CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO | EL DR. TORRES REPORTA QUE EL EQUIPO SE DESCONFIGURÓ Y NO TOMA CORRECTAMENTE LOS ELECTROCARDIOGRAMAS. | 2021-10-21 14:53:12 | 2021-10-28 15:23:35 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4554 | EDAN | SE-3 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE OBSERVA FRACTURA Y DESGASTE DE LOS CLAMPS, SE REALIZA REEMPLAZO DE LOS CLAMPS SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
1134 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EL SATURADOR DEL MONITOR DE SIGNOS SE ENCUNTRA DESPEGADO DE LAS TAPAS NO REALIZA GANCHO | 2021-10-20 14:10:24 | 2021-10-21 14:40:14 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA SENSOR. SYSMED TOMA EL SENSOR DESPEGADO PARA REPARACIÓN.
1133 | monitor de signos vitales | monitor de signos vitales, saturador de este presenta problemas 1 de ellos sensa solo sin tener ningun contacto con pcte, el otro sensa saturaciones muy bajas y frecuencias cardiacas muy altas el equipo completo se encuentra en cryc | 2021-10-20 14:03:57 | 2021-11-08 11:49:41 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTUARON PRUEBAS CON EL EQUIPO
1131 | PRESENTA RUIDO | EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE LA MONITORIA OPRESENTA RUIDO EL TOCO DE LA FRECUENCIA CARDIACA SE ENVIA COMPLETO | 2021-10-20 12:03:56 | 2021-11-08 09:10:22 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DISCONTINUIDAD EN LA TOMA DE MEDICION DEL TOCO UTERINO. SE DETECTA ALAMBRE INTERNO FRACTURADO POR LO QUE SE REALIZA CAMBIO POR UNO NUEVO. EQUIPO OK.
1130 | MONITOR FETAL | PRESENTA RUIDO EN EL TOCO DE LA FRECUENCIA CARDIACA | 2021-10-20 11:58:38 | 2023-01-11 15:29:24 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se realizan pruebas de funcionamiento. se hacen cambios de conector de los transductores y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona en el servicio
1129 | MONITORIA CENTRAL | POR FAVOR REVISAR MONITORIA CENTRAL DEL LADO A Y B DE LA UCIM | 2021-10-19 14:31:25 | 2021-10-21 09:06:40 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Equipo se encuentran apagados | Se realiza encendido de la central de monitoreo, se conecta el cable de red al monitor. Quedan habilitados todos los cubículos. Persiste que se encuentra los monitores desconectados a los monitores que independientemente de la central estar encendida no enviara datos.
1128 | MONITORIA CENTRAL | POR FAVOR REVISAR MONITORIA CENTRAL DEL LADO A Y B DE LA UCIM | 2021-10-19 14:31:05 | 2021-10-21 09:01:56 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Los equipos se encuentran apagados. | Se realiza encendido de la central de monitoreo, se conecta el cable de red al monitor. Persiste que se encuentra los monitores desconectados a los monitores que independientemente de la central estar encendida no enviara datos.
1127 | CABLE DE PULSIOXIMETRO DAÑADO | CABLE DE PULSIOXIMETRO DISFUNCIONAL CUBICULO 4 MODEL:P9318E | 2021-10-19 14:23:28 | 2021-10-21 09:06:56 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4064 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Al servicio se le da en reposocion un pulsoximetro de backup
1126 | cable monitor de transporte | cable delmonitor de transporte no sensa | 2021-10-19 10:52:08 | 2023-01-12 10:34:56 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5520 | BIOLIGHT | Q5 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revisión del cable ECG y este esta funcional, se revisa configuración se cambia de tres a cinco derivadas
1125 | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 559 URGENTE | GOTERA EN EL CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 559 | 2021-10-15 15:28:45 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1124 | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 538 URGENTE | GOTERA EN EL CIELO FALSO DEL BAÑO HABIT 538 URGENTE | 2021-10-15 15:15:22 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1123 | saturador no funciona del monitor de signos vitales M8000 Emco 3967 | saturador no funciona del monitor de signos vitales M 8000 Emco 3967 | 2021-10-15 10:33:02 | 2021-11-29 16:08:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA SATURADOR SPO2
1122 | saturador no funciona del monitor de signos vitales M8000 Emco 3963 | saturador no funciona del monitor de signos vitales M 8000 Emco 3963 | 2021-10-15 10:31:33 | 2021-12-14 11:18:26 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, REQUIERE CAMBIO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
1121 | saturador no funciona del monitor de signos vitales GolDway Emco 3095 | saturador no funciona del monitor de signos vitales GolDway Emco 3095 | 2021-10-15 10:29:16 | 2021-12-27 14:57:41 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CONFIGURA SATURADOR EN MONITOR Y ESTE QUEDA FUNCIONAL.
1120 | saturador no funciona del monitor de signos vitales Lucum Mediana Emco 3537 | saturador no funciona del monitor de signos vitales Lucum Mediana emco 3537 | 2021-10-15 10:26:08 | 2021-11-29 16:05:02 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR
1119 | fallas en el monitor del cubiculo 3 | no sensa la presion arterial, reporta farides sierra | 2021-10-15 10:00:11 | 2021-11-04 14:15:19 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE OBSERVA FALLA DE ELECTROVALVULAS, SE APLICA LIMPIEZA Y AJUSTE DE LAS ELECTROVALVULAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
1117 | DAÑO DE PUERTA | SE CAE LA PUERTA DEL CUBICULO 19 DE LA SALA UCI | 2021-10-15 07:19:24 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1116 | Maquina de anestesia con fuga | La maquina de anestesia presenta fuga. | 2021-10-14 11:24:48 | 2021-11-04 13:33:03 | Cerrado |  |  |  |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, VENTILADOR, FUELLE, CANISTER, PANTALLA, SENSOR DE FLUJO Y SISTEMA ELECTRÓNICO. SE REALIZO CALIBRACIÓN DE VALVULAS REEP.
1115 | UCI-4 SATURADOR CUBICULO #7 | UCI-4 EL SATURADOR DEL CUBÍCULO #7 , TOMA LA PRESIÓN POR MOMENTOS Y NO CENSA , SE REQUIERE UNO | 2021-10-14 10:38:15 | 2021-11-04 13:28:47 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4258 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE ENCARGADO DE LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, SE REALIZA EL CAMBIO POR UN BRAZALETE NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
1114 | CAMA DE CUBICULO 14 CON FALLAS UCIN B | CAMMA DEL CUBICULO 14 CON BOTON LATERA ENCENDIDO TODO EL TIEMPO Y NO OBEDECE ORDENES LA CAMA | 2021-10-14 07:27:01 | 2023-01-11 16:51:38 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5425 | ADVANCE | B868Y | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE PERTENECE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
1113 | revision bascula de piso | no enciende debido a que se mojo el sabado que hubo inundacion ene le servcio | 2021-10-14 06:10:39 | 2021-12-14 13:26:22 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com |  | BASCULA DE PISO | EMCO4374 | HEALTH O METER | 844KL | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA ALTO GRADO DE HUMEDAD Y BARRO EN EL SISTEMA ELECTRONICO, EL EQUIPO NO ENCIENDE. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES, SE ALIMENTA CON LA FUENTE PARA VERIFICAR FUNCIONALIDAD, CONTINÚA SIN ENCENDER. SE RECOMIENDA BAJA DEL EQUIPO.
1112 | Equipo fuera de servicio | El día 11 de octubre del 2021, reportan que la Guaya "U" esta suelta. Por lo que el equipo queda fuera de servicio. | 2021-10-12 10:10:10 | 2021-11-11 11:56:30 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO |  | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | La ingeniera de jomedical verifica el estado del equipo para su posterior retiro de la institución | Equipo se retira de la institución y se devuelve a Jomedical. El mismo no retornara dado que estaba en préstamo por lo que se procede a cerrar el Ticket
1111 | LUMINARIA NO PRENDE DEL BAÑO HABITACION 511 URGENTE CON PACIENTE | LUMINARIA NO PRENDE DEL BAÑO HABITACION 511 | 2021-10-11 09:33:15 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1110 | Equipo presenta fugas | Equipo presenta fugas de agua cuando esta funcionando | 2021-10-11 09:32:26 | 2021-12-03 08:59:23 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Respectivo ajuste de las conexiones entre el secador y el Eco- Drain. Equipo queda funcionando correctamente. Pendiente subir el reporte
1109 | REVISIÓN DE MONITOR | LA JEFE MELANNY REPORTA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE FUNCIONAMIENTO (NO SABE QUE LE PASA) EN LA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE CONSULTORIOS. SOLICITA REVISIÓN PARA DETERMINAR QUE HACER CON EL EQUIPO. | 2021-10-11 07:39:18 | 2021-10-28 17:03:29 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4558 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE DETECTA QUE EL ENCODER Y LA PERILLA ESTAN SUELTOS, POR LO TANTO SE DESTAPA EL EQUIPO Y EN LA PARTE INTERNA SE PEGA LA TARJETA ENCODER A LA CARCASA Y EN LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA LA PERILLA Y SE DEJA SECAR POR 24 HORAS Y SE EFECTUAN PRUEBAS.
1108 | Monitor de signos vitales no mide presion | Monitor de signos vitales no mide presion | 2021-10-08 15:53:22 | 2021-10-12 11:26:13 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CA0000966 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CORTA MAGUERA POR FUGA EN CONECTOR Y SE DEJA DIRECTAMENTE AL EQUUIPO SIN ADAPTADOR. EQUIPO FUNCIONAL.
1107 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion pines torcidos | 2021-10-08 15:49:13 | 2021-10-12 11:24:01 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129058301 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE ENDEREZAN PINES Y SE ALINEAN CON CONECTOR DE MÓDULO. ACCESORIO FUNCIONAL EN EL MONITOR.
1106 | Electrocardiografo | electrocardiógrafo con falla en su conector AC | 2021-10-08 15:09:35 | 2021-10-28 16:57:52 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO POR LO QUE SE HACE CAMBIO DE LOS FUSIBLES.
1105 | daño monitor de signos vitales | monitor de signos vitales presenta fallas en la pantalla titilea, sensa saturacion y frecuencia cardiaca sin estar puesto en ningun pcte. | 2021-10-07 17:06:38 | 2021-11-04 13:23:59 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4270 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL SENSOR SPO2 PRESENTA ERRORES EN LOS VALORES QUE MEDÍA, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR SPO2 Y SE FECTUAN PRUEBAS CON EL EQUIPO PATRON PROSIM8
1104 | MONITOR MEDIANA CON DAÑO DEL SENSOR Y EL BOTON DE ENCENDIDO | MONITOR MEDIANA QUE TIENE SENSOR DE OXIMETRIA EN MAL ESTADO , NO FUNCIONA Y EL BOTON DE ENCENDIDO Y LA PARTE LATERAL DEL MONITOR , DONDE SE COLOCA LA INTERFASE ESTA PARTIDO . | 2021-10-07 13:37:51 | 2022-02-08 09:08:57 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Codigo del retro de cierre: 62718 SE EVIDENCIAN BOTONES DE PANEL DE CONTROL SUELTOS, SE REALIZA TRATAMIENTO CON PEGANTE Y SE DEJA 24 HORAS SECANDO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1103 | uci -4,(2) infusores no sensan cubiculo #10 | uci -4,(2) infusores no sensan cubiculo #10, se requiere uno de forma urgente ,reporta secrertaria angie | 2021-10-07 10:57:46 | 2021-11-04 14:35:12 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4261 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR SPO2 Y EXTENSIÓN NO FUNCIONAN. SE REALIZA CAMBIO POR SENSOR SPO2 Y EXTENSIÓN NUEVOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE.
1101 | CAMA CUBICULO 14 | CAMA DEL CUBICULO 14 NO RECIBE ORDENES DE SUBIR NI BAJAR | 2021-10-07 10:05:51 | 2023-01-11 16:51:13 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5425 | ADVANCE | B868Y | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE PERTENECE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
1100 | arco en c intensificador | Al momento de usar el equipo no da una buena imagen notificado por los tecnicos y los especialistas de ortopedia | 2021-10-07 09:45:31 | 2021-12-06 16:04:50 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5242 | SIEMENS | CIOS SELECT | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del equipo. Se ajusta los tornillos de la camara. Se realizan pruebas con teconlogos y concluyen de forma exitosa. Se programará visita para realizar el IQAP del equipo, es necesario Unfors y Dynamic test. Se consultará si es posible tener una visita de aplicacioista.
1099 | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 504 URGENTE CON PACIENTE | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 504 ESTA CON PACIENTE | 2021-10-06 17:14:53 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1098 | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 538 | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 538 | 2021-10-06 17:02:53 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1097 | FALLA DEL ELECTROENCEFALOGRAMA | EL CEREBRAL LOGIK ESTA PRESENTANDO FALLAS , NO MARCA ONDA CONFIABLE YA QUE LA IMPEDANCIA MARCA 5 | 2021-10-06 13:03:08 | 2021-11-22 14:56:51 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se atendió llamado, se desconecto y reconecto la referencia; el equipo queda funcionando correctamente.
1096 | MONITOR BLT 7000 DAÑADO | PERSONAL DE ENFERMERIA REFIERE QUE EQUIPO NO CENSA SATURACION Y PRESION ARTERIAL | 2021-10-06 11:55:07 | 2021-10-14 09:44:03 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3904 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA AUSENCIA DEL SENSOR SPO2, SE REALIZA INSTALACION DEL SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK.
1095 | MONITORIA CENTRAL UCIM | POR FAVOR REVISAR LA MONITORIA CENTAL DE UCIM A | 2021-10-06 10:01:31 |  | Diagnosticado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Cada vez que se presenta un flasheo de energía o que se va esta abruptamente la central de monitoreo se apaga requiriendo que se deba reiniciar la CPU
1094 | EKG FALLANDO DE UCIM A | EKG DE UCIM A FALLANDO NO FUNCIONA EN CODIGO | 2021-10-06 09:40:50 | 2021-10-28 16:41:41 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | LA BATERÍA SE ENCUENTRA DESCARGADA, SE RETIRA DEL EQUIPO PARA PONERLA A CARGAR EN UNA FUENTE EXTERNA.
1093 | desfibrilador ucim a | desfibrilados de ucim a con fallas suena un pito | 2021-10-06 09:38:26 | 2021-11-04 13:18:47 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO3461 | CU MEDICAL | CU-ER5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO PRESENTA ERROR EN LA PANTALLA AL ENCENDER EL EQUIPO, SE PROCEDE A APAGAR EL EQUIPO Y REALIZAR EL AUTOTEST DE MANERA ADECUADA PARA VERIFICAR EL SISTEMA Y EL EQUIPO MUESTRA QUE TODO ESTA FUNCIONAL.
1092 | MONITOR DE SIGNOS NO CENSA | MONITOR DE CUBÍCULO 1 DE UCI CADIOVASCULAR 3 PISO NO CENSA LOS SIGNOS VITALES | 2021-10-06 09:18:45 | 2021-10-28 16:20:15 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4291 | BIOLIGHT | M8000A | UCI CARDIOVASCULAR I |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BRAZALETE Y EN EL SENSOR DE SPO2. SE INSTALA UN BRAZALETE NUEVO, REQUIERE CAMBIO DE EXTENSIÓN DE SPO2.
1091 | DESFRIBOLADOR | SIEMPRE QUE SE REVISA EL CHEQUEO, ARROJA QUE LA BATERÍA TIENE UNA FALLA | 2021-10-06 09:10:52 | 2021-11-04 14:05:03 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | LA BATERÍA PRESENTA FALLA POR LO CUAL SE INSTALA UNA BATERÍA NUEVA Y SE VERIFICA SU FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CONEXIÓN A LA RED, POR ULTIMO SE REALIZA AUTOTEST.
1090 | Desfibrilador no prende | El desfibrilador de la sala de quimioterapia no prende | 2021-10-05 15:18:36 | 2024-09-18 11:29:50 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO3704 | CU MEDICAL | CU-HD1 | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | se requiere cambio de bateria | Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 09/04/2024
1089 | datos alterados de NIBP | El monitor registra presión arterial falsa | 2021-10-05 15:16:19 | 2021-10-28 15:59:46 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | UT7000C | RADIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL BRAZALETE, SE EFECTUÓ INSTALACIÓN DEL BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
1088 | MONITOR PHILIPS | EL CABLE DE LOS TOCOS Y ENERGECIA EN MAL ESTADO Y EL SENSOR NO FUNCIONA | 2021-10-05 10:36:37 | 2021-10-28 16:15:32 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR FETAL | EMCO3802 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS EN EL CABLE DE PODER, SE EFECTUA CAMBIO DEL CABLE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
1087 | oftalmoscopio cornea | FAVOR REVISAR LAMPARA DE HENDIDURA DEL CONSULTORIO DE CORNEA O GENERAL | 2021-10-04 17:04:20 | 2021-11-04 14:18:53 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885235 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA LA LAMPARA FISICA Y FUNCIONALMENTE, DEMOSTRANDO ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.
1086 | DAÑO BOMBA INFUSIPN 1 CANALl | BOMBA DE INFUSION DAÑADA 1CANAL | 2021-10-04 10:02:00 | 2022-02-28 08:28:12 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 21120135DH
1085 | cabecera de unidad odontologica | revisar cabeceras de unidades odontologicas ya que presentan desgaste | 2021-10-01 15:45:48 | 2023-01-10 16:37:43 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3109 | GIROX | SYMPHONY | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA
1084 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina con problemas en su ventilador y flujos de gases. | 2021-10-01 14:35:11 | 2021-10-28 16:27:00 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | LA MAQUINA DE ANESTSIA PRESENTA PROBLEMAS EN LOS PARÁMETROS DEL SENSOR DE FLUJO Y TEST DE FUGAS. SE REALIZÓ AJUSTE EN SUS PARÁMETROS PERO LOS TEST Y CALIBRACIÓN NO LOS PASA. SE REQUIERE SOLICITUD DEL SERVICIO DE DRAGER. EL EQUIPO QUEDA FUERZA DE SERVICIO.
1083 | cabecera de unidad odontologica | se solicita cambio o tapizar de nuevo cabeceras de las unidades ya que se encuentran en mal estado (con grietas y se filtran los fluidos) 4 unidades | 2021-10-01 14:08:12 |  | Abierto |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com | [5 empty] | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
1082 | BOMBA MONOCANAL UCIM B | BOMBA MONOCANAL FALLANDO CANAL UCIM B | 2021-10-01 09:52:09 | 2023-01-13 16:40:09 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico | Las bombas de infusión se debe entregar al área de mantenimiento, para su revisión y por el momento las bombas de infusión no se reportan por EVA | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR HIZO ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA POR EVO IQ.
1081 | Monitor de signos vitales no funciona teclado | Monitor de signos vitales no funciona teclado | 2021-09-30 14:18:09 | 2021-09-30 15:14:55 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039093 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECONECTA TECLADO AL MONITOR. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEJA EN EL SERVICIO PARA SU USO.
1080 | Monitor de signos vitales no mide saturación | Monitor de signos vitales no mide saturación | 2021-09-30 14:17:04 | 2021-09-30 15:13:58 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113038932 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REHACE CONECCIÓN INTERNA E SATURADOR. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE DEJA EN SERVICIO PARA SU USO.
1079 | BOMBA DE INFUSIÓN NO TIENE LA ROSCA DE ATRAS | BOMBA DE INFUSIÓN NO TIENE LA ROSCA DE ATRÁS PARA CONECTARLA AL ATRIC. UBICADA EN UCI CARDIO PISO 3 | 2021-09-30 11:29:14 | 2021-10-01 08:14:15 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico | A la bomba de infusión le hace falta la mariposa que permite usar la bomba en atriles. Igualmente se recuerda que las bombas de infusión se deben hacer llegar al taller de mantenimiento. | Se instala mariposa de agarre
1078 | BOMBA DE INFUSIÓN NO PRENDE | BOMBA DE INFUSIÓN UBICADA EN UCI CARDIOVASCULAR 3 PISO NO FUNCIONA | 2021-09-30 11:26:20 | 2021-09-30 17:13:17 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | UCI CARDIOVASCULAR II |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | La bomba de infusión al revisarla tenia presencia de los tres canales abiertos y se encontraba descargada, Se recuerda que las bombas de infusión se deben traer al taller de mantenimiento.
1077 | CABLE DE DESFIBRILADOR | CABLE DE DESFIBRILADOR EXTRAVIADO | 2021-09-30 11:12:16 | 2022-02-24 08:00:58 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico | El cable se encontraba en el taller de mantenimiento, el personal lo había retirado como cable no funcional. Al realizar revision este se encontraba los pines doblados y su estructura doblada (mango), se endereza queda funcional | El cable se encontraba en el taller de mantenimiento, el personal lo había retirado como cable no funcional. Al realizar revision este se encontraba los pines doblados y su estructura doblada (mango), se endereza queda funcional
1076 | MONITORIA CENTRAL | MONITORIA CENTRAL APAGADA POR FAVOR REVISAR | 2021-09-30 10:27:11 | 2021-10-04 10:57:07 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4793 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión de las centrales de monitoreo las cuales se evidencia apagadas. | Se realiza revisión de las centrales evidenciando que en UCIN lado A, los monitores han sido movidos de su cubico original en el cual se realizo la configuración, en lado B los monitores están en su cubículo pero el cable de datos se encuentra desconectado lo que ocasiona que no se transmita la información a la central de monitoreo. Se procede a realizar conexión de estos y queda ok.
1075 | EL CABLE DE TEMPERATURA NO SENSA | EL CABLE DE TEMPERATURA NO SENSA DEL CUBICULO #5 UCI TRASPLANTE REPORTADO POR ; SECRETARIA ANGIE | 2021-09-30 09:37:16 | 2022-02-24 08:11:23 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4822 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Al realizar revisión del cable de temperatura, por el momento no se cuenta con este accesorios | Se realizara distribucion de cables de temperatura en la unidad
1074 | REVISIÓN DE BOTÓN DE NIBP. | EL BOTÓN NO ESTÁ HABILITADO Y NO SE ACTIVA EL INBP. POR FAVOR IR A REVISAR DESPUÉS DE MEDIO DÍA. | 2021-09-30 08:27:10 | 2021-10-12 10:27:40 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3443 | MEDIANA | COLIN M30 | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO DE PULSADOR PARA TOMA DE PRESION, SE CAMBIA EL PULSADOR Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
1073 | Imagen borrosa | Reportan que en fechas posteriores a la realización del mantenimiento preventivo, la imagen se puso borrosa. Por lo que se debe solicitar soporte técnico a Siemens. | 2021-09-29 13:25:35 | 2021-12-06 16:03:37 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO5242 | SIEMENS | CIOS SELECT | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza revision del equipo. Se ajusta los tornillos de la camara. Se realizan pruebas con teconlogos y concluyen de forma exitosa. Se programará visita para realizar el IQAP del equipo, es necesario Unfors y Dynamic test. Se consultará si es posible tener una visita de aplicacioista.
1072 | daño de brazalete | se reporta daño de brazalete del equipo para toma de signos vitales marca edan con el emc04196 ambulancia 340 | 2021-09-28 10:39:06 | 2022-02-03 10:51:49 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA PRESENTE TICKET CON EL RETRO 63325 DEL 18 DE ENERO DE 2022, YA QUE EL RETRO SEÑALA QUE EL EQUIPO TIENE BRAZALETE, MANGUERA NIBP Y CABLE ECG.
1071 | TESIOMETRO FUERA DE SERVICIO | Tensiómetro digital descalibrado. | 2021-09-28 09:36:45 | 2021-11-17 14:27:05 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4808 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN EL GBRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA AL SERVICIO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO COTRRECTAMENTE.
1070 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA. YA LA HABIA REGISTRADO PERO NO HABIA INGRESADO EL EMCO | 2021-09-27 10:16:59 | 2023-01-10 17:25:04 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1069 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA. YA LA HABIA REGISTRADO PERO NO HABIA INGRESADO EL SERIAL. | 2021-09-27 10:15:55 | 2023-01-10 17:20:38 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1068 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA. YA LA HABIA REGISTRADO PERO NO HABIA INGRESADO EL SERIAL. | 2021-09-27 10:14:27 | 2023-01-10 17:23:41 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1067 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:12:54 | 2023-01-10 17:23:01 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1066 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:12:15 | 2026-02-23 16:42:14 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se inspecciona el equipo y se evidencia daño en la carcasa. Requiere cambio de la misma | SE CIERRA ORDEN DEBIOD A QUE EL EQUIPO YA SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION
1065 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:11:24 | 2026-02-23 16:38:05 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJAO YA QUE EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA INTITUCION
1064 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:10:48 | 2023-01-10 17:22:20 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1063 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:09:33 | 2026-02-23 16:42:37 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se inspecciona el equipo y se evidencia daño en la carcasa. Requiere cambio de la misma | SE CIERRA ORDEN DEBIOD A QUE EL EQUIPO YA SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION
1062 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:08:40 | 2023-01-10 17:19:45 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA.
1061 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:07:18 | 2023-01-10 16:46:32 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Orden de trabajo abierta dos veces, orden original #1059 se cierra por duplicado.
1060 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:06:24 |  | Asignado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico
1059 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:04:58 |  | Diagnosticado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se inspecciona el equipo y se evidencia daño en la carcasa. Requiere cambio de la misma
1058 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:03:02 | 2023-01-10 16:44:50 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y no se evidencia fractura en la carcasa. equipo funcional en el servicio
1057 | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | 2021-09-27 10:01:41 | 2026-02-23 16:39:55 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com | [5 empty] | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJAO YA QUE EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA INTITUCION
1056 | MONITOR NO SENSA | monitor no censa tensión, ekg, la presión invasiva lo único que censa es el saturador al monitor no le hace falta ningún accesorio. gracias | 2021-09-27 09:59:41 | 2021-09-30 14:27:15 | Cerrado |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | secretariasuci@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4009 | DRAGER | vista 120 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES. EQUIPO OK.
1055 | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | 2021-09-27 09:48:40 | 2022-02-14 09:51:39 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3566 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Equipo presenta válvula fracturada | Se realiza instalación de múltiple de salida
1054 | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | 2021-09-27 09:48:01 | 2023-01-10 16:37:42 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4339 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia cambio de conector de válvula realizado por gilmedica. El equipo quedo funcional
1053 | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | 2021-09-27 09:47:03 | 2022-02-14 10:09:23 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3449 | NEUMOVENT | GRAPHNET | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Se repara el múltiple de salida. Se instala kit de 5k
1052 | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | 2021-09-27 09:46:00 | 2022-02-08 17:19:59 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3448 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Se instala múltiple de salida. PCV NEO. PCV 8 cmH2O; Vent: 10; Ana: 11.8. PEEP 3 cmH2O; Vent: 3; Ana: 3.3. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3 1. VE L/min; Vent: 0.67; Ana: 0.56.
1051 | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | 2021-09-27 09:43:32 | 2022-03-01 08:08:11 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4338 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de múltiple de salida y posterior cambio de kit de 10K, se hace calibración total del equipo.
1050 | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | 2021-09-27 09:42:07 | 2022-03-01 08:12:19 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4360 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente.
1049 | VENTILADOR CON DAÑO EN CABLE DE ENERGIA | PRESENTA ALARMA POR FUENTE DE ENERGIA, CUANDO SE AJUSTA O SE MUEVE EL CABLE DE LA ENERGIA FUNCIONA. EN EL MOMENTO SE ESTA USANDO. | 2021-09-27 09:40:05 | 2023-01-11 07:52:49 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4129-EMCO4220 | COVIDIEN | PURITAN BENNET | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia que el cable de poder presenta daño interno. Se remplaza y el equipo funciona correctamente. Equipo funcional se deja en el servicio
1048 | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO | PERDIDA DE PEEP Y PIP . LA VALVULA SE ENCUENTRA INTEGRA . | 2021-09-27 09:37:37 | 2022-02-09 14:00:19 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4341 | Neumovent | Advance | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Revisión física y funcional, verificador con analizador, equipo operando correctamente. Motivo del daño: Valvula exhalatoria mala
1047 | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO | PERDIDA DE PEEP Y PIP . LA VALVULA SE ENCUENTRA INTEGRA . | 2021-09-27 09:27:25 | 2022-02-09 13:38:33 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO3527 | NEUMOVENT | GRAPHNET NEO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de múltiple de salida, bateria main y batería de soporte, se realiza reparación del cable de vídeo y celda de Oxígeno.
1046 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | error en display, pantalla con franjas de colores y no permite visualizar los parámetros | 2021-09-27 09:05:26 | 2022-06-30 07:54:26 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Dada la disposición final del equipo se procede a cerrar este ticket
1045 | termohigrometro no enciende | Desde hace mas o menos dos meses hasta la fecha el termohigrometro no enciende, se cambio pilas y no funciono. | 2021-09-24 15:37:35 | 2023-01-11 10:21:28 | Cerrado |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | medicinafisicaaplicativo@gmail.com | [5 empty] | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE COMUNICA A INGENIERA DE UNIVALLE DEBIDO A QUE ES ESTA LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO YA QUE ES UN ACTIVO DE LA UNIVERSIDAD.
1044 | FALLA BICICLETA | REPARACION DE LA PANTALLA DE BICICLETA ESTATICA REHABILITACION CARDIOPULMONAR | 2021-09-24 09:59:24 | 2021-09-30 11:16:38 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | BICICLETA ESTATICA | EMCO3228 | MONARK | CARDIO CARE 837E | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DONDE SE OBSERVA FALLAS TECNICAS DEL PORTA PILAS, PRESENTA CORROSION SE APLICA LIMPIEZA Y TRATAMIENTO POR MEDIO DE ESTAÑO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK.
1043 | PROYECTOR CONSULTORIO DE GLAUCOMA | FAVOR REVISAR EL CONTROL DEL PROYECTOR DE GLAUCOMA | 2021-09-24 09:01:49 | 2021-09-30 11:23:47 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | PROYECTOR | EMCO3054 | HUVITZ | CCP-3100 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIAN FALLAS DEL CONECTOR, PRESENTA CORROSION DEL CONTROL, SE EFECTUA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA/EXTERNA, SE ENTREGA CONTROL, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
1042 | Manómetro descalibrado | el manómetro del fonendoscopio está descalibrado | 2021-09-23 14:30:29 | 2023-01-13 09:36:57 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO MANUAL CON FONENDO (KIT) | 861750 | GMD DIAGNOSTIC | GMD-50 | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se revisa elequipo, se procede a ajustar manometro, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo funciona correctamente
1041 | Incubadora de transporte de sala de partos | Incubadora que tiene ventanas y la pared interna rota . | 2021-09-23 13:59:56 | 2021-11-11 09:30:25 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | INCUBADORA DE TRANSPORTE | EMCO3711 | ADVANCE | A3158 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | ARBOLEDA | Mantenimiento biomedico |  | PRESENTA COMPUERTA FRONTAL DAÑADA Y NO FUNCIONAN BATERIAS DE TRANSPORTE. SE REALIZO CAMBIO DE SET DE BATERIAS DE TRANSPORTE (2), INSTALACION DE COMPUERTA FRONTAL Y SEGUROS DE AJUSTE, SE CAMBIÓ TAPA ACRILICA QUE SE ENCONTRABA PARTIDA.
1040 | sin papel | Equipo sin rollo de papel y con derivaciones en mal estado . | 2021-09-23 13:46:56 | 2022-01-06 11:56:34 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3549 | MEDIANA | YM412i | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL PAPEL NO ESTABA BIEN INSTALADO, SE EFECTÚA INSTALACION DEL PAPEL CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1039 | Lampara cielititca | satelite de lampara cielitica no enciende | 2021-09-23 09:52:38 | 2021-11-22 15:25:08 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO4599 | BENQ | TRILITE LED LS800 | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza verificación de funcionamiento, del, brazos, pulsadores. La lampara se encuentra en optimas condiciones, para su funcionamiento. Equipo funcionalmente ok. El informe se paso el día 19 de noviembre del 2021
1038 | REVISIÓN DE MONITOR | REPORTAN FALAS EN LA PANTALLA TÁCTIL, EL SENSOR DE SATURACIÓN Y EL BRAZALETE | 2021-09-23 09:39:44 | 2021-12-14 17:23:46 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2420 | SPACELABS | MCARE300 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 Y BRAZALETE NUEVO,. EQUIPO OK.
1037 | REPARACION DE LAMPARAS | SE SOLICITA CAMBIO DE BOMBILLOS EN LAMPARAS DE LA ROTONDA DEL PISO 3-UCI.... ESTAN TITILIANDO Y ESTO PERJUDICA LA VISTA . | 2021-09-23 09:34:25 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
1036 | Reporte de Ruido en Congelador de plasmas | El congelador de plasma presenta un ruido agudo muy molesto y que no es normal en él. Cabe mencionar que el ruido no corresponde a la alarma del equipo . | 2021-09-22 11:40:21 | 2023-01-11 16:15:20 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CONGELADOR -30° | MEQO0740 | HAIER | DW-30L420F | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | LAB BRAND | Mantenimiento biomedico |  | El equipo tiene mantenimiento preventivo del proveedor (LABBRANDS) de la fecha 10 de FEBRERO2022 donde certifican que el equipo se encuentra en buen estado y con buen funcionamiento.
1035 | DAÑO DE MONITOR LUCOM MEDIANA | SE VOLVIO A DESPRENDER EL BOTON DE ENCENDIDO Y NO APARECE LA PIEZA. CUANDO SE MARCA EL COMANDO DE TOMA DE PRESION REPITE VARIAS VECES EL INFLADO DEL BRAZALETE. TIENE EL PULSIOXIMETRO DAÑADO | 2021-09-22 09:11:13 | 2021-09-30 16:22:47 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIAN PULSADORES, SE REALIZA ACTIVACIÓN DE TOMA DE SpO2. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN EQUIPO PATRÓN Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EL EQUIPO ES DEVUELTO AL SERVICIO.
1034 | Monitor signos vitales | al momento del chequeo diario se encuentra tapa doblada donde se encuentran los puertos multiparámetros, el monitor funciona pero se saco de servicio para no ocasionar un daño mayor | 2021-09-21 13:11:24 |  | Diagnosticado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5307 | MINDRAY | IMEC-12 | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | El equipo fue revisado el día y se evidencian golpes en diferentes parte del equipo, según los videos que adjunto a continuación con la siguiente numeración: 1. los sellos de garantía se encontraban abiertos 2 y 2.1. el módulo donde se conectan los sensores está fracturado 3. las pestañas de la carcasa estaban abiertas 4. la pestaña de anclaje de la carcasa se había partido 5. el riel del módulo estaba deforme 6. el contacto de la conexión del gasto cardiaco está visiblemente maltratado Por lo tanto, se recomienda cambiar la carcasa y módulo de conexión de accesorios, adjunto reporte de mantenimiento.
1033 | LLAVE DE LAVAMANOS FILTRA AGUA POR LA PARED HABIT 509 | LLAVE DE LAVAMANOS FILTRA AGUA POR LA PARED HABIT.509 | 2021-09-21 12:13:02 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1032 | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma | FAVOR REVISAR LA LAMPARA SE VE MEDIOCAMPO DE OJO. | 2021-09-21 11:49:45 | 2021-09-30 10:36:28 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DONDE SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL MODULO DE LOS OBJETIVOS, SE REALIZA AJUSTE E INSTALACIÓN DEL MODULO. SE APLICAN PRUEBAS MECANICAS. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES EQUIPO OK. QUEDA PENDIENTE CENTRAR EL HAZ DE LUZ EN EL AUMENTO 2X CON 1MM DE LUZ.
1031 | filtracion de agua habitacion 509 | se presenta filtracion de gua limpia por el salpicadero del lavamanos hacia la pared y llega hasta el piso haciendo charco. la llave es muy pequeña y al abrir la llave parte del agua se derrama sobre el lavamanos y se filta por la union del salpicadero hacia el piso. | 2021-09-21 11:20:53 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1030 | Falla al iniciar el proceso de encendido | Al momento del arranque aparece warning de calibración, lo que no permite el funcionamiento del equipo. | 2021-09-12 08:52:45 | 2021-09-21 09:00:38 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico | Se hace revisión del equipo, al ser encendido se evidencia warning debido a vencimiento de las calibraciones en modo MAMO y TOMO. El día 13 se realiza diagnostico y comprobación de funcionamiento del equipo donde se evidencia que este presenta warning de calibración, en modo servicio se realizan pruebas de disparo y verificación de voltajes y comunicación de la estación de trabajo con el equipo, donde no se encuentra ninguna novedad, ya que los voltajes son correctos y las pruebas de disparos pasaron satisfactoriamente. | Se inicia el proceso de calibración para restablecer las condiciones del equipo empezando por la calibración de modo mamografía, donde no se encuentran novedades durante el proceso. el día 15 se finaliza con la calibración del Modo TOMÓ y se hacen las pruebas de funcionamiento disparo y dosis finales, adicionalmente se verifica el funcionamiento de la estación de lectura que se encuentra fuera del área de imágenes, donde se comprueba el envío correctamente de un paciente al DICOM sin presentarse ninguna novedad, se borran los pacientes creados para las diferentes pruebas. Se recomienda nuevamente que antes de iniciar cualquier jornada de trabajo se debe encender el equipo con una hora de antelación, ya que se requiere que el detector alcance la temperatura ideal antes de poder capturar imágenes de manera correcta. Como paso inicial también se requiere que se realice la calibración diaria de rutina. ya que esto permite que el equipo funcione correctamente y dejar evidencia de esta realización.
1029 | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 554 URGENTE | LUMNARIA NO PRENDE HABITACION 554 URGENTE | 2021-09-21 08:36:04 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1028 | NO TIENE DISPENSADOR DE ALCOHOL HABITACION 560 | NO TIENE DISPENSADOR DE ALCOHOL HABITACION 560 | 2021-09-21 08:24:54 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
1027 | brazale monitor se signos vitales | el brazalete del monitor de signos vitales de la sala se encuentra en mal estado no es queda bien sellado al momento que se insufla y ademas de eso esta roto y deteriorado | 2021-09-20 10:48:59 | 2021-09-30 10:52:50 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE LA TELA DEL BRAZALETE SE ENCUENTRA DETERIORADO, Y LA PARTE INTERNA TIENE FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
1025 | FECHA ERRADA | DESFIBRILADOR NO MUESTRA LA FECHA Y HORA ACTUAL | 2021-09-20 09:40:02 | 2022-02-24 08:08:42 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO4926 | MEDIANA | D500 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Se le realiza configuración de la fecha y la hora, para que al momento de realizar el registro diario de verificación del equipo este registre la fecha y hora correcta, igualmente el equipo sigue en continuo seguimiento
1024 | ELECTOCARDIOGRAFO | NO IMPRIME, MUESTRA EL PAPEL EN BLANCO | 2021-09-20 09:32:38 | 2021-09-30 10:11:54 | Cerrado |  | Farides Sierra Suarez | farideshuv@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO MUESTRA EROR DE BATERIA, SE DESTAPA EL MODULO DONDE ESTA LA BATERIA Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ELLA. REQUIERE INSTALACIÓN DE BATERIA POR LO TANTO EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO.
1023 | lampara auxiliar sala procedimeitnos dermatologia | favor revisar la lampara de la sala de prendimientos no prende | 2021-09-20 08:58:03 | 2021-09-30 10:42:04 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO6056 | ALM | PRC-7001 | DERMATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO DE BOMBILLO, SE REALIZA CAMBIO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZA LIMPIEZA DE BORNERA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK.
1022 | Monitor de signos vitales no insuflaba | Monitor de signos vitales no insuflaba | 2021-09-20 08:21:02 | 2021-09-20 08:53:10 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | CA0000966 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA RECONECCIÓN DE BOMBA. EQUIPO FUNCIONAL
1021 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-09-20 08:20:12 | 2021-09-20 08:52:30 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130010076 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR. EQUIPO FUNCIONAL.
1020 | Bomba de nutrición no prende | Bomba de nutrición no prendeMonitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-09-20 08:19:32 | 2022-03-01 09:12:49 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | BAXTER 74894 | COVIDIEN | KANGAROO | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE EL CAMBIO DE LA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE C18202531
1019 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-09-20 08:18:51 | 2021-09-20 08:51:02 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113038932 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR. EQUIPO FUNCIONAL.
1018 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-09-20 08:18:26 | 2021-09-20 08:50:12 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR
1017 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion | 2021-09-20 08:17:56 | 2021-09-20 08:46:50 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129058301 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO PINZA SpO2
1016 | Monitor de signos vitales cable SpO2 arrancado | Monitor de signos vitales cable SpO2 arrancado | 2021-09-20 08:17:19 | 2021-09-20 08:45:56 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039071 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE ACCESORIO
1015 | Monitor de signos vitales no prende | Monitor de signos vitales no prende | 2021-09-20 08:16:05 | 2021-09-20 08:45:00 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113036400 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE CABLE AC
1014 | SENSOR DAÑADO | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | 2021-09-17 14:50:44 | 2023-01-10 17:16:03 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3915 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se atiende llamado, se revisa saturador, se comprueba daño en el accesorio, se realiza cambio de saturador, se comprueba funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
1013 | SENSOR DAÑADO | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | 2021-09-17 14:47:15 | 2021-10-12 16:24:55 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3914 | BLT | M7000 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL SENSOR DE OXIGENO. SE APLICA REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO. EQUIPO OK.
1012 | SENSOR DAÑADO | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | 2021-09-17 14:45:05 | 2022-10-26 11:53:41 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4551 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz, cable ECG, y brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
1011 | SENSOR DAÑADO | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | 2021-09-17 14:41:59 | 2022-10-26 13:37:02 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4549 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN CON EL TICKE 1553,
1010 | SENSOR DAÑADO | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | 2021-09-17 14:40:04 | 2022-10-26 13:38:21 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4550 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN CON EL TICKET 1552
1009 | no graba imagenes a usb | al ingresar al archivo de imágenes, al querer transferir imágenes a la USB se queda bloqueado y muestra un error de transferencia. | 2021-09-17 13:59:26 | 2021-11-17 14:32:17 | Cerrado |  | Luz Marli Bustamante Romero | huvecosperinatologia@gmail.com |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS PUERTOS USB DE LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO, ADICIONAL REVISAR LA CAPACIDAD DE LA MEMORIA A LA QUE VAN A TRANSFERIR LOS DATOS
1008 | Daño de la interfase y el sensor de pulsioximetria | Sensor en mal estado y la interfase no funciona. | 2021-09-17 13:38:32 | 2022-10-26 11:49:16 | Cerrado |  | Aurora Luna | cirenahuv20@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4548 | BIOLIGHT | M8000A | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz y brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones.
1007 | se registran presiones altas | cuando se toma la presion a las pacientes registra presiones alta o diferentes en otro monitores, se envía completo | 2021-09-17 13:29:44 | 2021-09-30 10:23:40 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3551 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, DONDE SE OBSERVA UN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUEN ESTADO. EQUIPO OK.
1006 | se registran presiones altas | cuando se toma la presion a las pacientes registra presiones alta o diferentes en otro monitores, se envía completo | 2021-09-17 13:26:45 | 2021-09-30 10:17:16 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4109 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICAN PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO TOMA DATOS CORRECTAMENTE, SE VERIFICAN LOS ACCESORIOS Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. EQUIPO OK.
1005 | monitor de signos vitales | Al momento de encender el monitor la visualización de parámetros queda en blanco (display) | 2021-09-17 13:18:07 | 2021-11-17 14:03:46 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | QUIROFANO RCP |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Teniendo como referencia el informe de mantenimiento preventivo 62265 del 5-10-2021, el equipo actualmente se encuentra en el servicio de Uci coronaria en optimas condiciones de funcionamiento. Adicionalmente realizando la trazabilidad correspondiente se verifica que el equipo esta asignado a Uci coronaria desde fechas anteriores a este ticket, por lo tanto se verifica que este monitor no se encontraba asignado a sala de operaciones y se invalida el mismo. Por estas razones se procede a realizar el respectivo cierre.
1004 | se registran presiones altas | cuando se toma la presion a las pacientes registra presiones alta o diferentes en otro monitores | 2021-09-17 13:17:05 | 2021-09-30 10:21:14 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE ATIENDE LLAMADO PARA REVISION DEL EQUIPO, INFORMA QUE NO ARROJA LAS MEDIDAS DE NIBP CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ESA CONFIGURADO PARA ADULTO, SE CAMBIA A NEONATO Y SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
1003 | arreglo de lavamanos del baño de caballeros de sala de espera de oncologia | el lavamanos del baño de hombres de pacientes de oncologia bota agua por el tubo por lo que le quitaron el agua lo que nos obliga a tenerlo fuera de servicio | 2021-09-17 09:06:43 |  | Abierto |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
1002 | BOMBA DAÑADA | BOMBA DE INFUSION CUYO CANAL NO FUNCIONA UBICADA EN 4TO PISO HUV SEDE NORTE | 2021-09-16 17:19:00 | 2022-03-01 11:19:38 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 21040093DH
1001 | HABITACION 526 NO TIENE LUMINARIA EN LA ENTRADA DE LA HABITACION | HAB.526 NO TIENE LUMINARIA EN LA ENTRADA A LA HABITACION | 2021-09-16 14:49:28 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
1000 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 540 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABITACION 540 | 2021-09-16 14:36:29 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
999 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 556 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HAB 556 | 2021-09-16 14:24:13 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
998 | CIELO FALSO DAÑADO CUARTO DE ASEO ADULTO | CIELO FALSO DAÑADO CUARTO DE ASEO ADULTO | 2021-09-16 14:03:26 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
997 | NO TIENE LLAVE LA DUCHA DE BAÑO HABITACION 512 | NO TIENE LLAVE LA DUCHA DEL BAÑO HABITACION 512 CON PACIENTE | 2021-09-16 08:51:46 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
996 | MONITORIA CENTRAL | MONITORIA CENTRAL DE UCIM A Y B APAGADAS | 2021-09-16 08:39:28 | 2021-10-01 08:27:54 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co |  | CENTRAL DE MONITOREO | EMCO4792 | BIOLIGHT | M6000C | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión de las centrales de monitoreo de UCIN lado A y Lado B, evidenciando que estas se encuentran apagadas, posiblemente causado por un apagon de energía, y estas se deben prender desde la CPU. | Se realiza revisión de las centrales de monitoreo de UCIN lado A y Lado B, evidenciando que estas se encuentran apagadas, posiblemente causado por un apagón de energía, y estas se deben prender desde la CPU. Todos los cubículos de UCIN B quedaron funcionales como se referencia en la imagen, en UCIN lado A, por el constante movimiento de los monitores no se visualizan en la central. Se ha informado al servicio que no mueva los equipos, ya que pierden la configuración establecida.
994 | TONOMETRO CONSULTORIO # 8 | FAVOR REVISAR EL TONOMETRO DEL CONSULTORIO 8 ESTA FLOJO | 2021-09-14 11:14:00 | 2021-09-30 13:42:26 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1782 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DONDE SE OBSERVO SUELTO EL OBJETIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN Y AJUSTE, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK.
993 | FALLO EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ARMÓNICO | EL EQUIPO PRESENTA ERROR QUE SOLICITA QUE SE REINICIE EL EQUIPO PARA RECONOCER ACCESORIO, LEUGO DE REALIZAR LA ACCIÓN EL ERROR PERSISTE, ENTONCES SE REALIZA REPORTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL EQUIPO. EL ACCESORIO SE UTILIZA EN OTRO EQUIPO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS Y ES RECONOCIDO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. | 2021-09-14 09:19:49 | 2021-12-13 10:27:58 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | GENERADOR ARMONICO | 00057 | ETHICON | ENDO SURGERY | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 2 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza mantenimiento preventivo y control metrológico
992 | Mordedura del equipo | Reportan del servicio que el equipo fue mordido por paciente psiquiatrica, y al realizar prueba de fuga se identifico fuga positiva, por lo que queda fuera de servicio y debe ser enviado a la empresa para correctivo. | 2021-09-14 08:46:39 | 2022-03-31 10:26:54 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se adjunta informe diagnostico correspondiente y cotizaciones con alternativas para la reparación. | Se realiza verificación físico funcional por parte de la ingeniera Denis de Jomedical en presencia del ingeniero Sebastián. - Pruebas de fuga, en seco y con el equipo sumergido, dando esta negativa. - Pruebas de angulación, se hace el rango completo del movimiento. - Pruebas de imagen. - Pruebas de insuflación e irrigación
991 | tonometro de urgencias | favor revisar el tonometro presenta fallas | 2021-09-14 08:09:21 | 2023-01-11 10:30:40 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE COMPRUEBA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SE DEJA EN EL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
990 | angiografo | favor revisar el angiografo presenta falla a la hora de tomar el examen | 2021-09-14 08:07:23 | 2021-09-15 07:37:01 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | CÁMARA FONDO DE OJO / ANGIOGRAFO | 49972800 | CARL ZEISS | VISUCAM 500 NM/FA | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | EN EL SERVICIO REPORTAN QUE SE BORRAN DEL SISTEMA LOS ULTIMOS ESTUDIOS, SE REVISA ALMACENAMIENTO DEL COMPUTADOR Y SE EVIDENCIA QUE YA NO HAY ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, ES NECESARIO REALIZAR UN BACK UP DE INFORMACIÓN DE ESTUDIOS PARA LIBERAR ESPACIO EN EL DISCO. SE REALIZA SOLICITUD A SISTEMAS.
989 | oftalmoscopio cornea | por favor revisar oftalmoscopio de cornea no prende | 2021-09-14 08:06:08 | 2023-01-11 10:35:30 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE COMPRUEBA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SE DEJA EN EL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.
988 | OFTALMOSCOPIO UVEITIS | favor revisar el oftalmoscopio de uveitis no prende | 2021-09-14 07:56:41 | 2021-11-08 10:11:52 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FALLA EN LA TAPA QUE SOSTIENE EL BOMBILLO Y EL CONECTOR DE LA DIADEMA A LA BATERIA ESTA SUELTO. SE REALIZA DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE TAPA Y SE AJUSTA EL BOMBILLO, SE SUELDA EL CONECTOR Y SE PEGA INTERNAMENTE PARA EVITAR QUE SE SUELTE EL CONECTOR.
987 | lampara cielitica dañada | satélite de lampara cielitica se encuentra con fallos en el panel tanto de pared como el del satélite no sube la intensidad de luz | 2021-09-13 14:12:00 | 2023-07-18 08:27:34 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO5512 | MAQUET | VOLISTA VCS44DF | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico |  | Realizado el mantenimiento preventivo se verifica que el equipo se encuentra en optimas condiciones funcionales
986 | Equipo apagado | Equipo de telemetría apagado. Se realizó cambio el día 26 de julio y quedaba pendiente la parametrización, pero aún no se ha realizado. | 2021-08-01 09:31:58 | 2021-12-03 09:06:50 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 20.000 KG | CENTRAL GASES MEDICINALES | OXIGENO MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | El equipo de Messer realiza la parametrización del equipo de telemetría remotamente. Explica que el equipo de telemetría permanecerá con la pantalla apaga, esta se activará en el momento en que se realice la revisión del sistema desde Messer o en su defecto si se oprime el botón ubicado en la parte superior. Equipo queda ok.
985 | Fugas en tanque | El eco-drain del tanque pulmón presenta fugas. | 2021-08-30 09:28:41 | 2021-12-03 10:41:59 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | TANQUE PULMÓN DE AIRE | 15754 | OKS | D-57223 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Este día la empresa de Kaeser realiza el respectivo ajuste de las mangueras que conectan al tanque y eco- drain. El equipo queda funcionando perfectamente. Queda pendiente adjuntar el respectivo reporte.
984 | Fugas en secador | El equipo cuando se ponen en funcionamiento presenta fugas de agua | 2021-08-30 09:26:52 | 2021-12-03 09:00:05 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Este día la empresa realiza el mantenimiento correcto del ajuste de la manguera del eco-drain. Queda pendiente adjuntar el reporte de la orden de trabajo. Equipo queda ok.
983 | Fugas en secador | El equipo cuando se ponen en funcionamiento presenta fugas de agua | 2021-08-26 09:26:08 | 2021-12-03 09:00:47 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Equipo queda ok. Se realiza respectivo ajuste de las amarraderas que conectan la manguera del ECo-drain. Pendiente el reporte de mantenimiento
982 | Fugas en tanque | Tanque criogénico presenta fugas en los reguladores. | 2021-08-20 09:23:39 | 2021-12-03 11:52:35 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO |  | MESSER | 200 IN H2O | Central de gases medicinales |  | NORTE |  | Mantenimiento industrial |  | Se realiza reparación del sistema de conexión al carro tanque. Este es soldado en Bogotá. Equipo queda funcionalmente ok.
981 | manta termica | calentador de manta terminca no calienta | 2021-09-13 09:14:19 | 2021-09-30 13:23:02 | Cerrado |  | Farides Sierra Suarez | farideshuv@gmail.com |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO3869 | EQUATOR | Level 1 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA FALLAS TECNICAS DE LA RESISTENCIA, SE APLICA TRATAMIENTO DE ESTAÑO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK.
980 | MONITOR MEDINA | EL MONITOR FETAL NO PINTA BIEN CUANDO UNO TOMA LA MONITORIA | 2021-09-09 15:56:23 | 2021-09-30 14:10:40 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS, IMPRESORA Y PAPEL. SE EVIDENCIA FALLA EN LA IMPRESORA SE DESARMA EL EQUIPO Y SE REEMPLAZA POR LA DEL MONITOR FETAL MARCA = MEDIANA SERIE AENBA0019 QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER BIOMEDICO. SE ARMA EL EQUIPO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
979 | REVISIÓN DE MONITOR FETAL | NO REGISTRA CORRECTAMENTE. UBICADO EN PERINATOLOGÍA PISO 7 | 2021-09-09 14:06:12 | 2021-09-30 14:11:24 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR FETAL | EMCO3465 | MEDIANA | LUCON FM20 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS, IMPRESORA Y PAPEL. SE EVIDENCIA FALLA EN LA IMPRESORA SE DESARMA EL EQUIPO Y SE REEMPLAZA POR LA DEL MONITOR FETAL MARCA = MEDIANA SERIE AENBA0019 QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER BIOMEDICO. SE ARMA EL EQUIPO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
978 | Evento adverso | Refiere el personal del servicio que la bomba de infusión, transfundió un medicamento en bolo sin este estar programado | 2021-09-09 08:09:27 | 2023-01-13 16:39:26 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | EMCO5198 | NIPRO | hawk-i1 | UCI 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Bomba revisada por la empresa NIPRO. reportan evento adverso dicen que pasa Bolo de propofol en menos tiempo. Se revisa equipo encontrando tipo de set configurado en "oscuro", se revisan los eventos del equipo y se evidencia que dio alarmas de aire y oclusión y no retomaron infusión inicial, haciendo nueva programaciones | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTAS BOMBAS SON DEVUELTAS A LA GOBERNACIÓN.
977 | Mal funcionamiento del equipo | Reportan del servicio que no funciona el botón de foco menos. | 2021-09-07 08:05:19 | 2021-09-15 09:43:14 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se saco una linea exterior al cable del pedal, se realizaron pruebas de funcionamiento, el equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento.
976 | REPORTE DE DAÑO | SE REQUIERE REPARACIÓN DE LLAVE DEL AGUA EN CUBICULO 17, NO ABRE Y SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS DIALISIS. | 2021-09-06 15:47:27 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
975 | baranda de seguridad desprendida de la camilla adulto | baranda de seguridad desprendida de la camilla adulto | 2021-09-06 13:28:05 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
974 | desprendimieto total de dispesador de alcohol glicerinado estacion de enfermera adulto | desprendimiento total de dispensador de alcohol glicerinado de estación de enfermeria | 2021-09-06 12:30:35 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
973 | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 529 URGENTE | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 529 | 2021-09-06 09:51:01 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
972 | Lampara de hendidura del consultorio de optometria numero 7 | favor revisar la lampara de hendidura del consultorio de optometria tiene la luz muy bajita | 2021-09-06 09:41:04 | 2021-09-20 11:29:46 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SE EVIDENCIÓ FALTA DE ILUMINACIÓN EN EL EQUIPO, SE REALIZÓ UN AJUSTE DE ENFOQUE DE BOMBILLO Y SE HICIERON LAS DEBIDAS PRUEBAS DE FIUNCIONAMINTO Y RESPONDIÓ CORRECTAMENTE, SE ENTREGÓ AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO OK.
971 | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 548 URGENTE | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 548 URGENTE | 2021-09-06 09:37:42 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
970 | OFTALMOSCOPIO UVEITIS | favor revisar el oftalmoscopio de uveitis no funciona | 2021-09-06 09:37:39 | 2021-11-08 10:11:23 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FALLA EN LA TAPA QUE SOSTIENE EL BOMBILLO Y EL CONECTOR DE LA DIADEMA A LA BATERIA ESTA SUELTO. SE REALIZA DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE TAPA Y SE AJUSTA EL BOMBILLO, SE SUELDA EL CONECTOR Y SE PEGA INTERNAMENTE PARA EVITAR QUE SE SUELTE EL CONECTOR.
969 | maquina de anestesia fuera de servicio | valvula apl se encuentra dañada , equipo presenta fuga | 2021-09-03 09:51:01 | 2021-09-20 11:43:54 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 12 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZÓ INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, VENTILATORIO MECÁNICO, MANUAL, PANTALLA FRONTAL, BATERÍA, PULSADORES, ENCODER Y SE EVIDENCIÓ DESGASTE Y FRACTURA EN LA VÁLVULA APL DEL SISTEMA VENTILATORIO MANUAL, EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO OK.
968 | lampara habitación 529 no prende urgente esta con paciente | lampara habitación 529 no prende urgente esta con paciente | 2021-09-03 07:24:04 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
966 | Problemas con la frecuencia cardiaca | El monitor no sensa freceuncia cardiaca, se necesita revision. | 2021-09-02 14:48:34 | 2021-09-20 11:09:08 | Cerrado |  | Ayde Lucero Trochez Perez | ucihuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4267 | BIOLIGHT | Q3 | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO, PARÁMETROS, PANTALLA Y PULSADORES. SE VERIFICÓ SU FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO PATRÓN Y FUNCIONA DE MANERA OPTIMA.
965 | No toma presión invasiva | El equipo no toma presión invasiva | 2021-09-02 11:34:19 | 2022-11-24 14:51:25 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4814 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | MANTENIMIENTO BIOMEDICO E INDUSTRIAL | Mantenimiento biomedico | El equipo no toma presion no invasiva | Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado.
964 | llave de lavamanos goteo permanente de agua en la habitación 543 | llave de lavamanos goteo permanente de agua habitación 543 | 2021-09-01 14:57:40 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
963 | presenta ruido | cuando se realiza la monitoria el monitor presenta un ruido en el equipo, se envía completo para revisión | 2021-09-01 13:39:25 | 2023-01-11 15:34:52 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO3803 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia suciedad en los conectores. Se realiza limpieza y se conectan nuevamente.
962 | REPORTE DE DAÑO | EL BAÑO DE LAVADO DE PATOS DE LA SALA UCIN NO FUNCIONA, NO TIENE AGUA. | 2021-08-31 14:42:07 |  | Abierto |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros
960 | REVISION DE MONITOR SIGNOS VITALES | SE ENCUENTRA DESCALIBRADO Y NO PERMITE DAR CIFRAS REALES | 2021-08-31 10:01:41 | 2021-09-10 15:00:45 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3756 | BIOLIGHT | Anyview A5 | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA LA FALLA REPORTADA POR MEDIO DE TICKET, DONDE REFIEREN QUE EL EQUIPO NO ESTA TOMANDO BIEN LA MEDIDA DE LOS SIGNOS VITALES. SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y LOS ACCESORIOS, SE ENCUENTRAN OK. SE REALIZAN PRUEBAS DE MEDIDAS CON DIFERENTES DATOS CON EL EQUIPO PATRON Y EL MONITOR RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
959 | Balanza dañada 12913 | Balanza dañada , no funciona 12913 | 2021-08-30 16:54:21 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
958 | DAÑO EN BOMBA | EL CANAL DE LA BOMBA NO ABRE Y NO SE PUEDE USAR. | 2021-08-30 15:59:57 | 2022-05-04 14:34:07 | Cerrado |  | KAREN MARIN | kmarin02@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | UCIN NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE ENVÍA A BAXTER EN SEDE PRINCIPAL Y SE HACE CAMBIO POR BOMBA CON SERIE 21080016DH
957 | REVISIÓN DE DESFIBRILADOR | REPORTAN FALLA CUANDO REALIZAN EL TEST. | 2021-08-30 14:43:40 | 2021-09-20 08:33:56 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO2546 | NIHON KOHDEN | TEC-7731E | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZÓ INSPECCIÓN FUNCIONAL DE LA IMPRESORA, SE REALIZÓ PRUEBA DE AUTOTEST VERIFICANDO QUE EL PAPEL ESTUVIESE CORRECTAMENTE COLOCADO Y ESPERANDO EL RESPECTIVO TIEMPO PARA LA IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE ONDA, EL EQUIPO QUEDÓ OK.
956 | REVISIÓN POR FALLAS | LA BÁSCULA NO ARROJA VALORES. PERMANECE EN CERO. (ES LA BÁSCULA DE LA CARPA PRE TRIAGE) | 2021-08-30 14:02:42 | 2021-09-20 11:21:05 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | EMCO4575 | HEALTH O METER | 500KL | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMEINTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SISTEMA MECÁNICO Y ELECTRÓNICO OK, SE EVIDENCIÓ UN DAÑO EN LOS SOPRTES DE LA BALANZA, SE FABRICARON SOPORTES Y SE LES HICIERON LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ESTE RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO OK.
955 | ventilador de transporte | equipo se encuentra con un botón dañado (bloqueo)en su panel frontal, manguera de oxigeno se encuentra con fuga | 2021-08-30 11:33:03 | 2021-11-17 13:44:35 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4225 | MAGNAMED | Oximag | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Se gestiono por parte del ingeniero Julio Carrillo y la Ingeniera Natalia Pedreros la reparación de la manguera subsanando la fuga al llevarla a reponchar. El equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento.
954 | daño llave de agua de la estacion de enfermeria de pediatria | daño llave de agua de la estacion de enfermeria de pediatria, el tubo dispensador de agua se desprendio de la base llave | 2021-08-30 10:04:15 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
953 | LAVAMANOS CAIDO HABITACIÓN 556 | LAVAMANOS CAIDO HABITACIÓN 556 URGENTE | 2021-08-30 08:13:39 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
952 | LAVAMANOS CAIDOO HABITACIÓN 524 | LAVAMANOS SE CAYO Y ESTA PARDIDO HABIACIÓN 524 | 2021-08-30 08:02:09 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
951 | lampara no prende habitación 516 | lampara no prende habitación 516 | 2021-08-26 07:00:12 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
950 | DAÑO EN BOMBA | BOMBA PRESENTA ERROR EN BATERÍA | 2021-08-25 17:52:01 | 2022-03-01 11:16:53 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 042608 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 22060037DN
949 | DAÑO EN BOMBA | BOMBA ARROJA MENSAJE DE BATERÍA DAÑADA | 2021-08-25 17:48:29 | 2021-12-07 09:52:27 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 050461 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 22100183DN
948 | DAÑO EN BOMBA | BOMBA ARROJA MENSAJE DE BATERÍA DAÑADA | 2021-08-25 17:45:52 | 2021-12-06 10:05:11 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 42595 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 22080567DN
947 | EQUIPO NO SIRVEN PALAS DE DESCARGA | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL PUERTO DE LA PALAS DE DESCARGA | 2021-08-24 08:30:12 | 2021-09-03 13:36:16 | Cerrado |  |  |  |  | DESFIBRILADOR | EMCO4565 | MINDRAY | BENEHEART D3 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO EN PIN DE CABLE PARA PRUEBAS SE QUEDA EN EL CONECTOR DEL EQUIPO, SE DESARMA EL EQUIPO Y EL CONECTOR PARA EXTRAER EL ´PIN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
946 | electrobisturi dañado | puerto monopolar se encuentra aislado , tarjeta dañada | 2021-08-24 11:42:50 | 2021-08-27 14:15:29 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO PRESENTA TARJETA PRINCIPAL CON FALLA EN UNO DE SUS PUERTOS PARA LAPIZ DE CORTE. REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL CON 1 PUESTO PARA CORTE.
945 | Daño de la fibra óptica de lámpara de fotocurado | Se daño la fibra óptica de la lámpara de fotocurado | 2021-08-24 11:01:08 | 2021-09-03 13:32:30 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | LAMPARA DE FOTOCURADO | EMCO3975 | BEYES | SLIMAX-C LED PLUS | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA FRACTURA EN LA FIBRA OPTICA DEL EQUIPO REQUIERE SU CAMBIO. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO.
944 | monitor de signos vitales | Al momento de tomar la presión no invasiva la bomba PNI se queda sin insuflar | 2021-08-24 09:47:59 | 2021-09-10 15:04:34 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3744 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | QUIROFANO RCP |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SISTEMA ELECTRONICO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO REALIZA LA TOMA DE PRESION, SE REALIZO LIMPIEZA DE CIRCUITO INTERNO Y ELECTROVALVULAS, SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMINETO CON EQUIPO PATRON RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
943 | Equipo presenta fallas | Equipo presenta falla en encendido | 2021-08-23 16:34:32 | 2021-08-23 16:36:51 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se reinicia desde la estación de energía. Equipo queda funcionado ok
942 | EL EQUIPO NO ENCIENDE | APARENTEMENTE EL SWITCH DE ENCENDIDO NO FUNCIONA | 2021-08-23 14:53:33 | 2021-08-23 15:27:17 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | EMCO3787 | BELMONT MEDICAL | CRITICOOL PRO | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CORRIENTE, DEJANDO EL EQUIPO TOTALMENTE OPERATIVO
941 | lampara dañada del baño habitación 529 urgente esta con paciente | lampara dañada del baño habitación 529 urgente esta con paciente | 2021-08-23 11:42:22 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
940 | maquina de anestesia | maquina de anestesia se encuentra funcional, pantalla de visualización de parámetros se encuentra en mal estado. | 2021-08-23 09:11:32 | 2021-08-27 14:22:58 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SISTEMAS ELECTRONICOS, LA MAQUINA PRESENTA PANTALLA PARTIDA, SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA, ENTREGADO POR EL CLIENTE, SE ENTREGA MAQUINA EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA SU FUNCIONAMIENTO.
939 | INTENSIFICADOR DE IMAGEN | intensificador presenta falla en su hand swtich | 2021-08-23 09:08:46 | 2024-06-14 08:14:06 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | PHILIPS | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de cable helicoidal de Hand Switch el cual presentaba fractura en cableado interno ocasionando funcionamiento intermitente del mismo. El equipo se deja en el servicio en optimas condiciones de funcionamiento.
938 | FALTA SENSO SPO2 | EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE SPO2 | 2021-08-20 15:28:52 | 2021-08-25 08:43:27 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3439 | MEDIANA | LUCON M30 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, SE LE INSTALA EL SENSOR SPO2 PEDIATRICO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE VERIFICA QUE EL ACCESORIO FUNCIONE CORRECTAMENTE JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK.
937 | FALTA SENSO SPO2 | EQUIPO NO CUENTA CON EL SATURADOR DE OXIGENO | 2021-08-20 15:27:22 | 2021-08-25 08:38:28 | Cerrado |  |  |  |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3441 | MEDIANA | COLIN | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, SE LE INSTALA UN SENSOR SPO2 PEDIATRICO NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE VERIFICA QUE EL ACCESORIO FUNCIONE CORRECTAMENTE JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK.
936 | daño bateria bomba de infusión 3 canales | la bomba se apago durante un traslado de paciente a sede sur, a pesar de conectala en la ambulancia no funciono, se apago y no prendio mas | 2021-08-20 12:04:54 | 2021-12-06 09:54:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 22080094UN
935 | El equipo no calienta | El equipo es reportado por el jefe juan diego referenciando que este no calienta, no mantiene temperatura | 2021-08-20 11:51:07 | 2021-08-25 08:08:17 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | EMCO3869 | EQUATOR | Level 1 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO, SENSOR DE TEMPERATURA, CARCAZA, PULSADORES, RESISTENCIA, DONDE SE EVIDENCIA FRACTURA DEL SENSOR DE TEMPERATURA. SE APLICA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO, SE EFECTUAN PRUEBAS EN DIFERENTES TEMPERATURAS. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
934 | lampara del baño dañada habitación 504 | lampara del baño dañada habitación 504 | 2021-08-20 09:31:47 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
933 | DAÑO EN BOMBA | AL PRENDER LA BOMBA MUESTRA ERROR 803:07 Y NO SE PUEDE UTILIZAR. | 2021-08-20 09:27:24 | 2021-11-26 15:03:08 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 057851 | BAXTER | COLLEAGUE | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE REVISADA POR INGENIERO DE BAXTER Y REFRESA AL SERVICIO FUNCIONAL.
932 | DAÑO EN BOMBA | AL PRENDER LA BOMBA MUESTRA ERROR 803:07 Y NO SE PUEDE UTILIZAR. | 2021-08-20 09:23:48 | 2021-12-06 09:57:14 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 058582 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 25100107DH
931 | PARADA INESPERADAD DE CENTRÍFUGA | LA CENTRÍFUGA LUEGO DE UN TIEMPO DE USO CON CARGA (MUESTRAS) SE PARA INESPERADAMENTE Y NO CONTINUA PROCESO HASTA QUE SE VUELVA A INICIAR. LA PARADA SE PRODUCE EN TIEMPOS ALEATORIOS Y NO ESPECÍFICOS. | 2021-08-20 09:19:23 | 2021-08-25 09:58:29 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SISTEMA ELECTRICO OK, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CUANDO SE CALIENTA EL EQUIPO NO REALIZA CENTRIFUGADO SE DESARMA EL MOTOR SE EVIDENCIA DESGASTE EN EL COLECTOR Y BALINERAS EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE ESTOS 2, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
930 | lampara dañada del baño habitacion 531 urgente con pacinte | lampara dañada del baño habitación 531 con paciente | 2021-08-20 09:17:57 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
929 | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | 2021-08-20 09:15:42 | 2021-08-20 09:16:18 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039071 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
928 | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | 2021-08-20 09:13:48 | 2021-08-20 09:14:17 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130011583 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
927 | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | 2021-08-20 09:12:16 | 2021-08-20 09:12:54 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039093 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
926 | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | 2021-08-20 09:10:12 | 2021-08-20 09:11:17 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
925 | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | 2021-08-20 09:06:46 | 2021-08-20 09:08:26 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113038932 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO
924 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 562 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA 562 | 2021-08-20 09:04:17 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
923 | lampara de hendidura urgencias | favor revisar la lampara de hendidura del consultorio de urgencias | 2021-08-20 08:01:16 | 2021-08-27 16:58:53 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE EL LLAMADO PARA REVISAR EL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE PREGUNTA AL PERSONAL DE OFTALMOLOGIA POR LA FALLA DEL EQUIPO E INFORMAN QUE EL EQUIPO HATA EL MOMENTO ESTA TRABAJANDO CORRECTAMENTE. FALSO LLAMADO.
922 | OFTALMOSCOPIO UVEITIS | favor arreglar oftalmoscopio de daño la conexion entre la bateria y la diadema | 2021-08-20 07:49:03 | 2021-08-27 17:03:05 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO EN CONECTOR DE ALIMENTACION, SE REALIZA CORRECION DEL CONECTOR Y SOLDADURAS SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
921 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 511 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 511 | 2021-08-19 16:26:13 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
920 | oftalmoscopio cornea | favor revisar oftalmoscipio se daño el conector de la balaca a la bateria | 2021-08-18 13:51:13 | 2021-09-20 10:43:20 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, SISTEMA ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO OK, SE EVIDENCIÓ DAÑO EN EL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, SE REALIZÓ CORRECIÓN DEFL CONECTOR Y SOLDADURAS , SE HACEN LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPODENDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
919 | oftalmoscopio pediatria | favor revisar el oftalmoscopio no funciona | 2021-08-18 13:50:02 | 2021-11-17 13:43:51 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | DE ACUERDO A REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEPTIEMBRE DE 2021, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR LO TANTO SE CIERRA EL PRESENTE TICKET.
918 | Sanitario no funciona del baño del personal de adultos | Sanitario no funciona del baño del personal | 2021-08-13 16:58:09 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
917 | NO FUNCIONA EL SATURADOR | NO MARCA FRECIENCIA CARDIACA NI SATURACION | 2021-08-13 15:13:36 | 2021-08-25 08:18:24 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4105 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE VERIFICA QUE EL ACCESORIO FUNCIONE CORRECTAMENTE JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
916 | SE PRENDE Y APAGA | EN EL MOMENTO DE TOMA DE EXAMEN EMPIEZA APAGARSE Y PRENDERSE POR RATOS VA COMPLETO (BRAZALETE SATURADOR Y CABLE DE PODER) | 2021-08-13 14:57:41 | 2021-08-25 09:18:15 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO, DEL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, PULSADORES , PANTALLA FRONTAL, ACCESORIOS, CABLE AC, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO, SE APLICAN PRUEBAS DE PRESION Y SATURACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
915 | Líneas en la imagen usando el cabezal de cámara | Del servicio de sala de operaciones reportan falla en el cabezal de cámara con serie : 823450, la cual se encuentra bajo contrato vigente. El cabezal presenta falla de líneas en la imagen. | 2021-08-13 14:48:50 | 2024-05-14 10:54:26 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | Cabezal de camara | SIN CODIGO | COVIDIEN | 95-3901 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden debido a que el equipo se le realizo preventivo en el año 2023 y el reporte es del 2021
914 | Centrífuga presenta problemas | Las escobillas están fallando y el motor no arranca. | 2021-08-13 10:34:37 | 2021-08-25 09:08:01 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | BIOLOGIA MOLECULAR |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO, PULSADORES, ESCOBILLA, CARCAZA, TARJETA ELECTONICA, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE SEGURIDAD, SISTEMA MECANICO, DONDE SE EVIDENCIA DESGASTE DE LAS ESCOBILLAS, REQUIERE REEMPLAZO EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
913 | Salida de servicio del equipo | reportan el viernes 6 de agosto del 2021 en horas de la tarde que el equipo no ejecuta el comando de zoom ni de foco. Por lo que queda fuera de servicio. | 2021-08-13 08:00:29 | 2021-08-13 08:11:36 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | QUIROFANO 2 OFTALMO |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza visita por llamado del cliente. Este último menciona que el equipo no ejecuta el comando de zoom ni de foco. Se procede a descartar daño de motor de enfoque realizando by-pass entre puerto 7A-2B-2A. Detectando que el fallo se encuentra una etapa antes (pedal de comandos). Se procede a realizar ajuste de microswitches y eliminar sulfatos en estos mismos. Se cerifica accionamiento de comando de foco, zoom e iluminación desde pedal de comandos. Se deja equipo operativo en el servicio.
912 | Equipo fuera de servicio | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | 2021-08-12 17:11:53 | 2022-07-19 08:24:56 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO3651 | HEINE | mPackLL | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Acorde al preventivo 550 el equipo se encuentra en buenas condiciones por lo que se procede a cerrar esta orden
911 | Equipo fuera de servicio | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | 2021-08-12 17:09:50 | 2024-09-18 11:26:20 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO3658 | HEINE |  | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo el equipo tiene preventivo a la fecha de 11/06/2024
910 | Equipo fuera de servicio | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | 2021-08-12 17:08:13 | 2022-07-19 08:32:26 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO3669 | HEINE | ml4 led + mpack | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Acorde a preventivo 366, el equipo se encuentra operando en optimas condiciones de funcionamiento, por lo que se procede a cerrar la orden
909 | Equipo fuera de servicio | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | 2021-08-12 17:07:09 | 2022-07-19 11:19:01 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO3665 | HEINE | ml4 led + mpack | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Acorde a preventivo 552, el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento por lo que se procede a cerrar el ticket
908 | Equipo fuera de servicio | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | 2021-08-12 17:06:20 | 2021-08-25 09:13:31 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FRONTOLUZ |  | HEINE | mPackLL | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACTIVOS (3651,3658,3669,3665,3667) LOS FRONTO LUZ MENCIONADOS PRESENTAN DAÑOS DE BOMBILLO LED SE REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO LED. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
907 | Equipo fuera de servicio | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | 2021-08-12 17:05:14 | 2023-01-10 16:26:50 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO3667 | HEINE | mPackLL | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SECIERRA DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES DADO DE BAJA
906 | REVISIÓN DE MONITOR | REPORTAN QUE LA PANTALLA TACTIL DEL EQUIPO NO RESPONDE, ADICIONAL NO TOMA SATURACIÓN. (EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN TRAUMA PISO 2) | 2021-08-12 07:38:56 | 2021-08-23 11:25:11 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3600 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE PREGUNTA EN EL SERVICIO PORQUE TENIA UN LLAMADO DEL EQUIPO PARA REVISION PERO INFORMAN QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. FALSO LLAMADO.
904 | Bombilla dañada | La bombilla de la entrada a la unidad de quimioterapia presenta fallas, ya que cuando se prende la luz queda intermitente. | 2021-08-11 10:45:17 |  | Abierto |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
903 | NO FUNCIONA DISPENSADOR DE PARAFINA | No funciona el equipo por favor revisar | 2021-08-11 09:52:05 | 2021-08-19 11:47:49 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | DISPENSADOR DE PARAFINA | EMCO2596 | DISPENSER | NR | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS ELECTRICAS DEL FUSIBLE, QUEMADURA DE LOS CABLES, RECUBRIMIENTO, FALLAS TECNICAS DE COMPONENTES ELECTRICOS/ELECTRONICOS Y PULSADORES, SE APLICA REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES CON FALLAS ELECTRICAS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. EQUIPO OK.
902 | oftalmoscopio cornea | favor revisar el oftalmoscopio no prende el bombillo | 2021-08-11 08:10:21 | 2021-09-20 10:23:20 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887338 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, HUBO EVIDENCIA DE DAÑOS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, SE LE REALIZÓ CORRECIÓN A LOS CONTACTOS PARA EL BOMBILLO Y SE LE REALIZARON LAS DEBIDAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO SE ENTREGÓ AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO OK.
901 | OFTALMOSCOPIO UVEITIS | favor revisar el oftalmoscopio no prende el bombillo | 2021-08-11 08:07:00 | 2021-08-23 08:13:18 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA CONECTOR SUELTO Y EL BOMBILLO SE ENCUENTRA QUEMADO. SE REALIZA SOLDADURA DE CONECTOR DE LA DIADEMA QUE VA A LA BATERIA Y SE RECUBREN LOS CABLES, SE CAMBIA BOMBILLO NUEVO. EQUIPO OK.
900 | fuente de luz dañada | bombillo dañado , opaca la imagen | 2021-08-10 13:46:27 | 2021-09-15 08:37:32 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | QUIROFANO 1- NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión según protocolo adjunto. Cliente reporta que fuente emite luz azul, se enciende equipo y se identifica que la unidad óptica no prende. Se monta unidad óptica de pruebas y opera normalmente, con esta acción se descarta daño. Se procederá a cotizar este elemento. | Se realiza instalación de unidad óptica, el equipo se entrega en el servicio en optimas condiciones de funcionamento.
899 | BOMBA DE INFUSIÓN MONO CANAL NO PRENDE | bomba de infusion dañada no prende | 2021-08-09 07:19:11 | 2021-12-06 09:52:13 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 21080200DH
898 | MONITOR CON FLASHEO EN PANTALLA | EL MONITOR SE RESETEA MIENTRAS ESTA MIEDIENDO PARAMETROS | 2021-08-06 12:06:37 | 2021-08-12 17:15:36 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5306 | MINDRAY | IMEC-12 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico | Se realizo verificación físico funcional del equipo en laboratorio, con trampas de agua y linea nueva por varios días, sin embargo no se identifico la ocurrencia del problema reportado, por lo que se solicita el retorno del equipo a la institución. | El dia 4 de agosto del 2021 la empresa devuelve el equipo al Hospital y en la misma fecha este se entrega nuevamente a sala de operaciones
897 | No sensa presion invasiva | Informa la jefe Andrea que el monitor no censa presión arterial, que lo probo con otro monitor y este si le censa, ubicado en UCI 3 | 2021-08-06 11:32:47 | 2021-08-19 11:50:41 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | SIN CODIGO | GOLDWAY | UT7000C | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA IBP, CONECTOR IBP Y VALORES JUNTO CONE QUIPO PATRON. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
896 | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma | favor revisar lampara de hendidura del consultorio de glaucoma esta descalibrada | 2021-08-06 10:48:56 | 2021-08-23 09:18:39 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA EL SISTEMA OPTICO Y DE BOMBILLO, SE ENCUENTRA QUE EL TORNILLO DE AJUSTE DE OCULARES ESTA SUELTO Y CAIDA LA PARTE DE OCULARES, SE ALINEO PARTE OCULAR Y SE AJUSTA CON EL TORNILLO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERANTE DEL EQUIPO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
895 | FALLA MONITOR SALA 11 | MONITOR NO MARCA VALORES DE SPO2 (NUMERO), SIN EMBARGO SI MARCA ONDA. | 2021-08-06 09:43:58 | 2021-08-19 17:06:20 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4612 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PRESENTA DAÑO EN SU CABLE. REQUIERE CAMBIO DE EXTENSIÓN SPO2.
894 | La centrífuga no funciona | Centrífuga estaba funcionando durante el turno hasta que dejó de hacerlo y se paró. | 2021-08-06 08:00:08 | 2021-08-23 08:42:52 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA | EMCO0891 | HETTICH | ROTOFIX 32A | LABORATORIO | SIEMBRAS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO EN PULSADOR DE ENCENDIDO Y FUSIBLE, SE REALIZA CAMBIO SUMINISTRADO POR SYSMED, SE CAMBIA GATO HIDRAULICO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
893 | ventana se abre totalmente riesgo riesgo para paciente habit 565 | ventana se abre totalmente riesgo riesgo para paciente habit 565 | 2021-08-05 18:08:13 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
892 | ventana se abre totalmente riesgo oficina doctor habit 536 | ventana se abre totalmente riesgo oficina habit 536 | 2021-08-05 17:47:38 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
891 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 544 | vventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 544 | 2021-08-05 17:33:48 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
890 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 535 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 525 | 2021-08-05 17:22:28 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
889 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 525 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 525 | 2021-08-05 16:56:12 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
888 | lampara dañada en baño habitacion 512 urgente con pacinte | lampara dañada en baño habitación 512 urgente con paciente | 2021-08-05 14:48:04 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
887 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 518 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 518 | 2021-08-05 14:34:34 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
886 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 517 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 517 | 2021-08-05 14:23:02 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
885 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 516 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 516 | 2021-08-05 14:10:37 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
884 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 514 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 514 | 2021-08-05 13:58:01 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
883 | 2 ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 510 | 2 ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 510 | 2021-08-05 12:21:23 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
882 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 509 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 509 | 2021-08-05 12:10:06 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
881 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 508 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 508 | 2021-08-05 11:56:55 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
880 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 504 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habt 504 | 2021-08-05 11:44:12 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
879 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 502 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habitacion 502 | 2021-08-05 11:31:24 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
878 | se daño persiana y cubre toda la ventana habitación 511 muy oscura hay que mantener lamapara prendida esta con paciente urgente | se daño persiana y cubre toda la ventana en habitación 511 se mantiene la lampara prendida esta con paciente | 2021-08-05 10:44:58 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
877 | En cielo falso del baño cae goteras y chapa dañada habitación 559 | en el Cielo falso del baño cae goteras y chapa dañada hab. 559 | 2021-08-05 10:28:41 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
876 | saturador dañado de monitor Emco 3555 | Saturadodr dañado de monitor Emco 3555 | 2021-08-05 10:25:47 | 2021-08-25 09:41:33 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMINETO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
875 | no abre canal bomba de infusión 1 via | daño canal bomba de infusión 1 via | 2021-08-05 10:22:40 | 2021-12-06 09:50:49 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 21120011DH
874 | daño bateria bomba de infusión 3 canales | daño bateria bomba de infusión 3 canales | 2021-08-05 10:20:18 | 2021-08-25 17:28:37 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR SERIE 26040283UN LA CUAL SE DEJA EN SERVICIO FUNCIONAL.
873 | REVISAR ELECTROMIOGRAFO BIOFEEDBACK | POR FAVOR REVISAR EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA, PRESENTA FALLA | 2021-08-04 16:09:03 | 2021-08-23 11:29:12 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | ELECTROMIOGRAFO | EMCO2854 | MIOTEC | MIOTOOL 400 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO CAMBIO DE CONECTOR PS-2 DEL CANAL 1, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
872 | LAMPARA BAÑO HABITACION B512 | FAVOR REVISAR LAMPARA BAÑO HABITACION B512 | 2021-08-04 13:54:00 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
871 | mesa de cirugia | mesa de cirugía se encuentra en muy malas condiciones, oxidada , tapas en muy mal estado , no le queda buena ninguna chapola, requiere mantenimiento tanto preventivo como correctivo. | 2021-08-03 16:13:59 | 2021-11-17 14:25:05 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO1882 | BELMONT | N.I | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El mantenimiento de esta mesa es realizado por el ingeniero Lenker, Por lo tanto se procede a cerrar el Ticket.
870 | Electrobisturi dañado | electrobisturi con mensaje de error 163 | 2021-08-03 16:10:55 | 2021-08-10 16:42:20 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO3939 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SISTEMA ELECTRONICO FALLA, EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS CON SU TARJETA PRINCIPAL, REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL, EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
869 | Procesador de tejidos | Equipo no realiza test de inicio por lo tanto no funciona | 2021-08-03 13:36:42 | 2021-08-05 11:43:17 | Cerrado |  |  |  |  | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SANITAS | Mantenimiento biomedico |  | se realiza reparación del motor de la válvula rotativa pero es indispensable su pronto cambio
868 | Presente alarma | Bomba de vacío presente alarma de falla en motor por falta de aceite. Equipo no arranca. | 2021-07-26 13:33:03 | 2021-08-04 11:42:59 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | BOMBA DE VACIO | MEQO0537 | KAESER | BSV80 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Equipo presente avería por presión de aceite, se inspecciona y se evidencia terminal del sensor de aceite reventado. Se instala terminal nuevo y equipo opera sin novedad. Se recomienda mantenimiento al equipo ya que puede repercutir en el deterioro de sus partes o averías inesperadas.
867 | daño bateria bomba de infusión 1 canal | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BATERIA DAÑADA | 2021-08-03 12:17:46 | 2021-08-25 17:26:37 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR SERIE 25020135DN LA CUAL SE DEJA EN SERVICIO FUNCIONAL.
866 | daño bateria bomba de infusión 3 canal | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BATERIA DAÑADA | 2021-08-03 12:16:41 | 2021-08-25 17:24:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR SERIE 22050649DN LA CUAL SE DEJA EN SERVICIO FUNCIONAL.
865 | daño bateria bomba de infusión 1 canal | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BATERIA DAÑADA | 2021-08-03 12:15:36 | 2021-08-25 17:19:19 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR SERIE 21120236DH LA CUAL SE DEJA EN SERVICIO FUNCIONAL.
864 | Daño de bomba de infusion baxter | LA BOMBA DE INFUSION BAXTER NO FUNCIONA, NO PRENDE | 2021-08-03 11:48:24 | 2021-08-03 17:15:38 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO.
863 | FUGA EN MAQUINA DE ANESTESIA | REPORTA VERBALMENTE JULIO CARRILLO QUE SE PRESENTA FUGA EN MÁQUINA DE ANESTESIA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA. | 2021-08-03 10:03:55 | 2021-08-10 16:56:29 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CORRIGEN FUGAS EN BRAZO DE SOPORTE PARA BALON, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGAS, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EL EQUIPO AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
862 | FALLO EN ALARMA | EL AUZILIAR DE ENFERMERÍA REFIERE QUE AL INGRESAR AL CUBÍCULO DEL PACIENTE EVIDENCIA QUE ESTE NO SE ENCUENTRA CONECTADO AL VENTILADOR Y QUE SE PODÍA VER LA ALARMA VISUAL DEL EQUIPO MAS NO LA SONORA QUE INDICABA DESCONECCIÓN DEL PACIENTE. | 2021-08-02 16:52:37 | 2021-08-25 17:33:38 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5289 | MINDRAY | SV300 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | INVERMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE REALZIA REVISIÓN DE LAS ALARMAS AUDITIVAS EVIDENCIANDO QUE PARLANTE PRESENTA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
861 | ELectrobisturi con boton malo | Al equipo se le debe oprimir muy duro el botón incrementar o disminuir se debe oprimir muy fuerte la tecla. | 2021-08-02 15:42:29 | 2021-08-10 16:45:55 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROBISTURI | EMCO4437 | WEM | SS-501 SX | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA TECLADO EN MAL ESTADO. EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE MEMBRANA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
860 | Contador de Células NO enciende (2) | Al enchufar el contador de células no enciende. Pasar al área temporal del Laboratorio Clínico. | 2021-08-02 13:02:20 | 2021-08-23 07:57:40 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CONTADOR DE CELULAS | 4540 | DIFFCOUNT | 10-108 | LABORATORIO | HEMATOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EMITE CONCEPTO TECNICO DE BAJA, EL EQUIPO YA CUMPLIÓ SU CICLO DE VIDA UTIL, TIENE EN MAL ESTADO LOS SIGUIENTES REPUESTOS: PANTALLA, BUZZER, CIRCUITO ELECTRONICO YA NO ES POSIBLE CONSEGUIRLO EN EL MERCADO. SE CIERRA TICKET PRESENTE Y EL TICKET ANTERIOR.
859 | Contador de Células NO enciende (1) | Al enchufar el contador de células no enciende. Pasar al área temporal del Laboratorio Clínico. | 2021-08-02 13:01:26 | 2021-08-23 08:33:26 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | LABORATORIO | HEMATOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE, SE CAMBIA PANTALLA, CIRCUITO ELECTRONICO Y BUZZER DE UN CONTADOR DE CELULAS CON EMCO4540 SERIE 74643 EL CUAL FUE DADO DE BAJA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
858 | REVISIÓN DE MONITOR | EL EQUIPO ENCIENDE PERO NO REGISTRA ECG NI SATURACIÓN DE OXÍGENO. (GRAFICAS DISTORSIONADAS) | 2021-08-02 10:25:18 | 2021-08-10 16:38:17 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3628 | NIHON KOHDEN | VISMO | URGENCIAS | MEDICINA INTERNA MIU | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG Y SENSOR SPO2 DE SEGUNDA MANO. SE REALIZAN PRUEBAS Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
857 | se apaga pantalla queda en blanco | cuando se esta tomando la presion o se paga la pantalla que da en blanco se reinicia y no se evidencia nada | 2021-08-02 09:27:04 | 2021-08-10 14:50:27 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL FLEX, SE APLICA REEMPLAZO DE FLEX SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK.
856 | volumen bajo | elmonitor fetal no se escucha bien en el momento que se toma elexamen | 2021-08-02 09:25:40 | 2021-09-30 10:29:26 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DONDE SE OBSERVAN FALLAS TECNICAS DEL TRANSDUCTOR CONTRACCIÓN UTERINA, REQUIERE REEMPLAZO DE TRANSDUCTOR.
855 | REVISIÓN DE MONITOR | REVISAR PRESIÓN NO INVASIVA. NO DETECTA | 2021-07-30 15:34:54 | 2021-08-10 14:53:36 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4245 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FRACTURA DEL CONECTOR DE LA MANGUERA DE PRESION, SE APLICA REEMPLAZO DEL CONECTOR, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE PRESION POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES.
854 | REVISIÓN DE MONITOR | REVISAR PRESIÓN NO INVASIVA. NO DETECTA | 2021-07-30 15:34:32 | 2022-02-04 08:41:39 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4247 | BIOLIGHT | Q3 | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | DE ACUERDO A Codigo del retro de cierre: 62233 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021, SE OBSERVA FALLA DE ELECTROVALVULAS, SE APLICA LIMPIEZA Y AJUSTE DE LAS ELECTROVALVULAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. POR LO TANTO SE CIERRA PRESENTE TICKET.
853 | problema en entrada del cable | Cuando se va a desconectar el motor de cirugia este se sale con toda la estructura interna | 2021-07-30 14:29:18 | 2021-08-10 15:47:59 | Cerrado |  | Herlinda Contreras | odontologiahuv@hotmail.com |  | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | EMCO3982 | SURGIC AP | NE 189 | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE EL CONECTOR DE LA PIEZA DE MANO ESTA SUELTA INTERNAMENTE. SE DESTAPA EL EQUIPO INTERNAMENTE ESTA PARTIDO. SE REALIZA TRATAMIENTO CON PEGANTE Y SE AJUSTA CONECTOR FIJAMENTE. SE INSERTA PIEZA DE MANO Y EL CONECTOR QUEDA FIJO.
852 | Daño en el inodoro del consultorio 712 | el inodoro del consultorio 712 presenta daño, ya que no realiza bien la descarga de agua y esta se rebosa y se filtra. | 2021-07-29 14:09:53 |  | Abierto |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  | NORTE |  | otros
851 | BOMBA DE INFUSIÓN MONO CANAL NO PRENDE | BOMBA DE INFUSIÓN MONO CANAL NO PRENDE | 2021-07-29 09:04:13 | 2021-08-25 17:22:03 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | TICKET REPETIDO SE CIERRA DEBIDO A QUE SE CERRÓ CON EL TICKET NÚMERO 865
850 | Daño de bomba de infusion baxter | Daño de bomba de infusion baxterno prende y no funciona | 2021-07-28 11:56:24 | 2021-08-03 17:16:40 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO.
849 | daño en el saturador del equipo y brazalete | se evidencia que no sirve el saturador en el equipo y el brazalete infla y no registra la presión se envia completo | 2021-07-28 11:19:41 | 2021-08-10 08:34:05 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4103 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA BATERIA Y SENSOR, REQUIERE REEMPLAZO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
848 | suena feo al tomar fetocardias al bebe | el traductor del equipo genera un ruido a la toma de fetocardia | 2021-07-28 11:09:45 | 2021-08-05 16:17:07 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | Doppler Ultrasonico | EMCO4094 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DEL TRANSDUCTOR, SE APLICAN PRUEBAS DE FETOCARDIA. EQUIPO OK.
847 | daño de equipo medina | cuando se prende el equipo queda la pantalla en blanco | 2021-07-28 11:06:58 | 2021-08-05 16:23:32 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DESAJUSTE DE LA TARJETA PRINCIPAL. SE REALIZA AJUSTE INTERNO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
846 | REPARACION BALANZA DE PISO | presenta suelta pieza del eje central | 2021-07-27 15:23:46 | 2023-01-13 10:58:58 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | BASCULA | EMCO3319 | HEALTH O METER | 160KG | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se desarma el equipo, se repara pieza, arma el equipo, se toman pruebas de funcionamiento, el equipo funcional correctamente
845 | videolaringoscopio | videolaringoscopio se encuentra con su carcasa en mal estadom | 2021-07-26 14:52:32 | 2023-01-23 15:29:37 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | VIDEOLARINGOSCOPIO | EMCO5162 | HUGEMED | VL3 | QUIROFANO CENTRAL | CUARTO DE EQUIPOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reconstrucción de carcasa y se refuerza estructuralmente. El equipo funciona correctamente.
844 | Equipo no responde a comandos | El equipo presenta daño en el interlock | 2021-07-26 14:16:38 |  | Asignado |  |  |  |  | ACELERADOR LINEAL | SIN CODIGO | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | CLINAC IX | RADIOTERAPIA | SALA 1 | SEDE PRINCIPAL | JRESPTREPO | Mantenimiento biomedico
843 | falta de saturador | monitor no cuenta con el saturador de oxigeno | 2021-07-26 14:14:45 | 2021-09-30 11:03:34 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET CON REPORTE 62108 YA QUE SE VERIFICA QUE EL MONITOR YA CUENTA CON EL SENSOR SPO2.
842 | cofiguracion | se desconfigura solo, posiblemente el papel no corresponde al equipo por esta razon se traba | 2021-07-26 13:54:56 | 2021-07-27 14:27:44 | Cerrado |  | Carolina Becerra | dicabeca31@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO1924 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE EL PAPEL INSTALADO NO CORRRESPONDE AL EQUIPO, SE REQUIERE INSTALACION DE PAPEL CORRECTO. SE APLICAN PRUEBAS POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
841 | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES DAÑADA | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES DAÑADA | 2021-07-26 12:11:48 | 2021-08-03 17:12:28 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO.
840 | Esterilizador matachana fallando | La instrumentadora Laura Fernandez, del Servicio de Quirófano de oftalmología siendo las 8:34 a.m informa que el equipos esta fallando. Y específicamente refiere a que esta cancelando los ciclos de esterilización. | 2021-07-26 08:47:10 | 2021-11-23 17:07:46 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | AUTOCLAVE |  | MATACHANA | 21 ED | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. QUEDANDO EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. SE EVIDENCIA QUE NO SE ESTA UTILIZANDO LA MANERA CORRECTA PARA EL DRENAJE DEL EQUIPO, EL USUARIO MANIFIESTA QUE LA MANGUERA QUE FUE SUMINISTRADA CON EL EQUIPO SE PERDIO.
839 | REVISIÓN POR FALLAS | FAVOR REVISAR LA PIEZA DE MANO DE UNIDAD ODONTOLÓGICA | 2021-07-26 07:52:16 |  | Asignado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co | [5 empty] | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico
838 | mensaje de error | Equipo quedo fuera de servicio el día 8 de julio a razón de que apareció el mensaje error 8131, falla del sistema | 2021-07-07 17:23:22 | 2021-07-23 17:22:49 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | ALCON | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de Assy, core Module. Se hacen pruebas de funcionamiento, el equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento.
837 | Luminaria dañada habitación 548 | Luminaria dañada habitación 548 | 2021-07-22 18:15:07 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
836 | Bascula de color beige dañada no da el peso indicado | Bascula de color beige dañada no da el peso indicado | 2021-07-22 18:13:24 | 2021-09-30 16:29:46 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | Sysmed Huv | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SISTEMA MECÁNICO. NO TIENE RESORTE QUE PONE EN CERO ELINDICADOR. TIENE DAÑO EN LOS PIÑONES DE LA CREMALLERA. SE EMITE CONCEPTO TÉCNICO DE BAJA YA QUE NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN; SUS REPUESTOS YA NO ESTÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO. EL EQUIPO CUMPLIÓ SU CICLO DE VIDA ÚTIL.
835 | daño bateria bomba de infusión 3 canales | daño bateria bomba de infusión 3 canales | 2021-07-22 18:11:14 | 2021-08-03 17:13:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO.
834 | daño bateria bomba de infusión 1 canal | daño bateria bomba de infusión 1 canal | 2021-07-22 18:04:12 | 2021-08-03 17:14:06 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CXE MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO.
833 | daño bateria bomba de infusión 1 canal | daño bateria bomba de infusión 1 canal | 2021-07-22 18:03:08 | 2021-08-03 17:14:43 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO.
832 | mesa de cirugia | mesa de cirugioa con piezero izquierdo en mal estado (partido) | 2021-07-22 15:53:26 | 2021-07-24 10:40:00 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | MESA DE CIRUGIA | EMCO4448 | MINDRAY | UNIBASE 30 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | MESA PRESENTA PIERNERA PARTIDA. SE RECOMIENDA CAMBIO DE PIERNERA. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
831 | monitor de signos vitales | Monitor no lee onda de capnógrafia | 2021-07-22 15:25:36 | 2021-08-04 16:55:12 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5306 | MINDRAY | IMEC-12 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | INVERMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza verificación de funcionamiento, estado físico, se verifica capnografia, equipo realizo trazado correctamente, realiza cero, se realiza prueba de funcionamiento con trampa de agua y linea nueva. Equipo funcional. Se realizo verificación de equipo y no se evidencia obstrucción, se dejo en prueba de funcionamiento durante 3 días y funciono correctamente. Se le solicita al ingeniero de sala de operaciones notificar cualquier novedad respecto al caso.
830 | Silla de unidad odontologica | Reportan que la silla de la unidad no sube | 2021-07-22 08:55:19 | 2021-07-24 10:33:04 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3111 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR, EL EQUIPO NO REALIZABA MOVIMIENTO ARRIBA Y ABAJO, CON EL CAMBIO DE PULSADOR EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.
829 | No funciona adecuadamente | Desde ayer se prende y tiene con conveniente con la temperatura que está demasiado alta, el botón con el graduación de la temperatura no funciona. | 2021-07-21 12:06:39 | 2021-08-10 08:56:20 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | LABORATORIO | MICOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PROGRAMACION DE 3 TIEMPOS DIFERENTES. SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.
828 | revisión de funcionamiento | Se envía equipo a revisión por falta de funcionamiento | 2021-07-21 11:54:17 | 2021-07-24 10:11:27 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | GRAMERA DIGITAL | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE | DISCOVER | EK5055-P | BANCO DE SANGRE | HEMOCENTRO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FRACTURA DE CONECTOR INTERNO DE LA BATERIA, SE EJECUTA TRATAMIENTO POR MEDIO DE ESTAÑO, SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK.
827 | La pipeta esta obstruida | Al realizar el trabajo de dispensar la pipeta está fija y no se mueve para dispensar, ni para cambiar el volumen requerido. Preguntar por la pipeta de BK. | 2021-07-21 07:36:36 | 2021-08-10 08:58:58 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | PIPETA |  | LAB SYSTEMS | FINNPIPETTE | LABORATORIO | MICOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE DESARMA EL EQUIPO POR QUE LOS INDICADORES DE VOLUMEN NO SE MUEVEN, SE LUBRICAN EJES, RESPORTES, PIÑONES, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
826 | ARREGLO DE TOCO FRECUENCIA CARDIACA | NO REGISTRA LA FRECUENCIA CARDIACA | 2021-07-19 15:09:06 | 2021-07-24 09:53:22 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR FETAL | EMCO4039 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE OBSERVAN FALLAS TECNICAS DEL TRANSDUCTOR , SE APLICA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO A COMPONENTES ELECTRONICOS Y CABLE, SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK.
825 | ARREGLO DE TOCO FRECUENCIA CARDIACA | EL TOCO NO REGISTRA LA FRECUENCIA CARDIACA | 2021-07-19 15:05:18 | 2021-07-24 10:07:41 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR FETAL | EMCO3804 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL TRANSDUCTOR DE CONTRACCION UTERINA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
824 | FALLA EN ELECTROCARDIOGRAFO | EL EQUIPO IMPRIME PARCIALMENTE | 2021-07-16 15:43:47 | 2021-07-16 15:46:14 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 130010766-A2016 | CAREWELL | ECG-1103 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA BUJE AL RODILLO DE LA IMPRESORA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS.
823 | fronto luz | fronto luz con diaema dañada, no funciona. | 2021-07-16 15:18:11 | 2021-08-03 17:20:36 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | FRONTOLUZ | EMCO3664 | HEINE |  | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA LAMPARA LED. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. REQUIERE REEMPLAZO DE LAMPARA LED. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
822 | No funciona adecuadamente | El equipo lleva fallando hace más de una semana junto con el Sistema de Inclusión de Tejido. El equipo también se encuentra ubicado en el sexto piso (antes Hemato-Oncología) | 2021-07-15 09:47:57 | 2023-01-11 08:57:46 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | Procesador de tejidos | EMCO4187 | LEICA | ASP6025 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SANITAS | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN, YA QUE SE CUENTA CON UNA NUEVAS ORDENES DE TRABAJO, LA CUAL FUE RESUELTA CORRECTAMENTE, Y SE VERIFICA BUEN FUNCIONAMIENTO .
821 | No funciona adecuadamente | Desde hace más de una semana el equipo presenta un inconveniente durante la obra de trabajo. El equipo se encuentra ubicado en el sexto piso (antes Hemato-Oncología) | 2021-07-15 09:44:05 | 2023-01-13 15:40:16 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | SISTEMA DE INCLUSIÓN DE TEJIDOS | 53942226 | THERMO SCIENTIFIC | HITOSTAR | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
820 | Al encender sale error | La citocentrífuga está ubicada en el sexto piso (antes Hemato-Oncología), cuando se enciende el equipo y se da comenzar, sale un error en el panel y posteriomente a esto se bloquea. | 2021-07-15 09:37:50 | 2023-01-13 15:42:14 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CITO CENTRIFUGA | 53942224 | THERMO | CYTOSPIN 4 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
818 | electrocardiografo | electrocariografo presenta fallas en tu trazo, interferencia en la curva.. | 2021-07-15 08:50:53 | 2021-07-24 09:48:53 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO3934 | SCHILLER | CARDIOVIT AT-1 | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.
817 | electrobisturi | Electrobisturi presenta fallas en el panel de control, el botón de coagulación no funciona correctamente | 2021-07-15 08:48:20 | 2021-08-03 17:03:55 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROBISTURI | EMCO2809 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS EN CONEXION DE LAPIZ PARA CORTE. SE REALIZA AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXION INTERNA DEL EQUIPO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
816 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina no pasa check list , equipo con fuga | 2021-07-15 08:40:43 | 2021-07-27 14:18:53 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO, CALVULAS PEEP Y PRUEBAS DE FUGA DEL SISTEMA. PRUEBAS DE PARAMETROS CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK.
815 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 509 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 509 | 2021-07-15 08:15:47 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
814 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA AL PISO HABT 562 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA AL PISO HABT 562 | 2021-07-15 08:04:10 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
813 | Calentamiento del Gantry | Se muestra error de calentamiento del gantry | 2021-07-14 17:27:46 | 2021-07-14 17:33:16 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO |  | SIEMENS | SOMATOM PERSPECTIVE | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | Se debe realizar seguimiento a temperatura de la sala
812 | Electrocardiografo no funciona | Reportan que el equipo no prende. | 2021-07-14 15:33:19 | 2021-07-24 09:05:12 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE PONE A CARGAR BATERIA CON FUENTE DE ALIMENTACION Y SE CAMBIA FUSIBLE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LA RED, FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
811 | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma | la lampara de hendidura del consultorio de glaucoma tiene corriente prende el bombillo pero no da luz. favor revisar | 2021-07-14 15:00:06 | 2021-07-24 09:42:45 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE ENCONTRABA LA INTENSIDAD DE LA LUZ TOTALMENTE, SE SUBE LA INTENSIDAD Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
810 | Falla en control de intensidad lumínica | Posterior a la rutina de mantenimiento preventivo el servicio reporta que la imagen obtenida con la torre de endoscopia es muy oscura, por lo tanto luego de revisar los componentes de la fuente y de revisar los equipos flexibles se identifico que la fuente de luz esta presentando cambio de intensidad de forma muy lenta. El equipo debe ser enviado a jomedical para diagnostico especializado | 2021-07-14 14:45:50 | 2021-09-07 15:44:03 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FUENTE DE LUZ |  | FUJIFILM | XL-4450 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | El equipo retorna a la institucion luego de ser aplicadas rutinas de mantenimiento, se entrega el equipo en optimas condiciones de funcionamiento, en un periodo de verificación en caso de presentarse algún problema relacionado con el iris.
809 | instalacion tablero | buenos dias, solicito formal para instalacion de tablero en consultorio del programa PICC clinica sede norte, favor confirmar hora antes de hacer presencia en el consultorio puesto que en algunas ocasiones no estamos. | 2021-07-14 07:44:11 |  | Abierto |  | blanca enir orozco | grupopicc@huv.gov.co | [5 empty] | PROGRAMA PICC NORTE |  | NORTE |  | otros
808 | El electrocardiografo no funciona | Jefe yara reporta que el electrocardiógrafo aun estando conectado, no funciona y en pantalla aparece batería mala, | 2021-07-12 11:28:38 | 2021-07-24 13:00:21 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0637 | HEWLETT PACKARD | PAGEWRITER 100 M1772A | UCI URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE NO ESTABA CONECTADO AL TOMA CORRIENTE, LA TAPA DE BATERIA ESTA SUELTA Y LA BATERIA SE ENCUENTRA SUELTA, SE DEJA BATERIA CARGANDO Y SE INSTALA,EL EQUIPO PRESENTA FALLA. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
807 | Solicitud revisión, reportan que presenta fallas al encender | El equipo referenciado es reportado por Diana Becerra, del servicio de cirugía mujeres por medio de la orden 0121, y refieren que presenta fallas al encender. y que además requiere estar conectado constantemente para que no se apague. | 2021-07-12 11:20:27 | 2021-07-24 12:46:59 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALAN 2 BATERIAS NUEVAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. LAS BATERIAS RESPONDEN CORRECTAMENTE.
806 | FUGA EN UNIDAD ODONTOLOGICA | "DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL ODONTOLOGO REPORTA FUGA EN LA UNIDAD PORTATIL" | 2021-07-09 16:12:57 | 2021-07-24 12:06:29 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com | Sysmed Huv | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | EMCO3642 | DAHE MASTER | NR | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE ATIENDE LLAMADO PARA REVISION DE EQUIPO, EL ODONTOLOGO MANIFIESTA QUE LA UNIDAD TIENE UNA FUGA EN EL RESERVORIO PARA AGUA, EL RESERVORIO YA FUE PEDIDO ANTERIORMENTE, CUANDO SE REALIZA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REQUIERE SU CAMBIO PARA CORRECCION DE LAS FUGAS. EQUIPO OK.
805 | No carga worklist de estudios | Se reporta que cuando un paciente tiene mas de 2 estudios aparece un error y no carga en el worklist, por lo que no envía las imágenes al pacs. | 2021-07-09 09:17:41 | 2021-12-23 11:41:19 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | Ventiladores del lado derecho del equipo suenan mas de los normal, se cambian ambos ventiladores y el sonido ahora es normal. Se reemplazan los filtros de aire del gantry y el filtro de aire para el detector. Se nota que otro de los ventiladores opone mucha resistencia al movimiento, por lo que se solicitará ventilador para cambio. Tambien, se solicitará el kit de grasas para el equipo, ya que no fue posible realizar la lubricacion de la mesa debido a que no se encuentran grasas en sitio. Pruebas funcionales exitosas Al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
804 | No carga worklist de estudios | Reportan que cuando un paciente tiene mas de 3 estudios aparece un erro y no carga los estudios en el worklist, por lo que no envia los estudios al pacs. | 2021-07-09 09:16:03 | 2021-12-23 11:42:27 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | TOMOGRAFIA |  | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | Ventiladores del lado derecho del equipo suenan mas de los normal, se cambian ambos ventiladores y el sonido ahora es normal. Se reemplazan los filtros de aire del gantry y el filtro de aire para el detector. Se nota que otro de los ventiladores opone mucha resistencia al movimiento, por lo que se solicitará ventilador para cambio. Tambien, se solicitará el kit de grasas para el equipo, ya que no fue posible realizar la lubricacion de la mesa debido a que no se encuentran grasas en sitio. Pruebas funcionales exitosas Al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
803 | FALLA EN SONIDO DE VENTILADOR | DURANTE SESIÓN DE TERAPIA RESPIRATORIA, EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA SUCCIÓN CON SONDA DE SUCCIÓN ABIERTA, SE REALIZA DESCONEXIÓN DE CIRCUITO Y SE EVIDENCIA QUE NO HAY ALARMA SONORA POR DESCONEXIÓN DE PACIENTE PESE A QUE SI SE GENERA ALARMA VISUAL. SE PRESENTA REPORTE DE EVENTO DEBIDO A QUE EQUIPO SE ENCONTRABA DANDO SOPORTE A PACIENTE. | 2021-07-08 17:02:38 | 2021-07-12 08:18:20 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | G&C medical | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE PARLANTE INTERNO. SE REALIZAN PRUEBAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON VOLUMEN DE SONIDO AL 20% Y AL 100%. EQUIPO FUNCIONAL.
802 | FALLO EN MÓDULO PNI | EL MONITOR DURANTE MONITOREO DE PACIENTE NO DESINSUFLÓ EL BRAZALETE DEL PACIENTE LO QUE GENERÓ OCLUSIÓN PROLONGADA EN LA EXTREMIDAD. CUANDO SE REALIZA UN CHEQUÉO, ESTE MARCA QUE ESTÁ INSUFLANDO BRAZALETE PERO NO SE ESCUCHA EL MOTOR DE LA BOMBA LO CUAL HACE QUE LA PRESIÓN SEA 0. DEBIDO A LA SITUACIÓN SE PRESENTA EVENTO POR FALLA EN FUNCIONAMIENTO DURANTE MONITOREO A PACIENTE. | 2021-07-08 16:57:54 | 2021-09-22 16:12:19 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4857 | COMEN | STAR 8000E | UCIN NORTE | CUBÍCULO 3 | NORTE | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO NO FUE REVISADO POR GILMÉDICA PERO PESE A ESO FUNCIONÓ CORRECTAMENTE, Y NO PRESENTA FALLA A LA FECHA.
801 | Solicitud diagnostico del equipo | Reportan desde el servicio mal funcionamiento del equipo, por lo tanto se solicita se realizado el diagnostico correspondiente. | 2021-07-08 16:18:58 | 2021-07-24 11:31:08 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0980 | FUKUDA | CARDISUNY C120 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA ORTOPEDIA GERIÁTRICA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALAN 4 PINZAS Y 6 CHUPAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE, SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA DE LAS CHUPAS Y PINZAS TAMBIEN, SE ENTREGA EL EQUIPO AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.
800 | LAMPARA DE HENDIDURA CONSULTORI DE CORNEA | FAVOR REVISAR LA LAMPARA DE HENDIDURA EL BOMBILLO NO PRENDE. | 2021-07-08 10:18:20 | 2021-07-24 11:07:45 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com | Sysmed Huv | LAMPARA DE HENDIDURA | 53885236 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE SE ENCUENTRA SUELTO DEL TOMA CORRIENTE. SE CONECTA CORRECTAMENTE Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO ENCIENDA Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
799 | Cable ECG en mal estado y ausencia del saturador | La jefe ana reporta que el cable de ECG, se encuentra en mal estado y que el cubiculo no tiene cable de SPO2 | 2021-07-08 09:31:20 | 2021-07-24 11:22:44 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4065 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA CABLE ECG SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
798 | LLAMADO PARA BACK UP DE ECÓGRAFO | EL EQUIPO NO DEJA REALIZA EXAMENES DEBIDO A QUE TIENE LLENA LA MEMORIA. | 2021-07-01 15:09:26 | 2021-07-15 16:22:37 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE DEJA EL DISCO DURO EL DÍA 14 DE JULIO COPIANDO LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO. SOLO SE DEJA SIN COPIA LOS ARCHIVOS DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021. EL DÍA 15 DE JULIO SE VERIFICA QUE HAYA QUEDADO LA INFORMACIÓN EN EL DISCO DURO, Y SE ELIMINA DEL ECÓGRAFO. QUEDAN EN USO 86 GB Y LIBRES 315.5 GB.
797 | falla de luminaria | la luminaria del baño habitacion 537 esta dañada, el baño esta a oscuras | 2021-07-07 14:35:58 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
796 | OTOSCIPIOS | SOLICITO POR FAVOR ARREGLO DEL CABLE AELICOIDAL DE LOS OTOSCOPIO QUE SE ENCUENTRA EN EL CONSULTORIO # 1 Y 4 EMC03013, EMC03011 | 2021-07-06 11:06:49 | 2021-07-24 11:00:07 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com | Sysmed Huv | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO3011 | RIESTER | RI-FORMER | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CORRECION DE CABLE HELICOIDAL QUE PRESENTABA MUCHO DESGASTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK
795 | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES NO PRENDE | bomba de infusión tres canales no prende | 2021-07-06 10:10:34 | 2021-07-08 11:08:53 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA PORQUE EL TICKET ESTÁ REPETIDO Y CORRESPONDE A TICKET NÚMERO 583
794 | Falla en la lectura electrocardiografica | El monitor presenta fallas en la lectura de la frecuencia cardiaca, el dato es intermitente. | 2021-07-06 07:30:00 | 2024-06-14 08:41:45 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4940 | COMEN | STAR 8000E | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | El equipo cuenta con reportes de mantenimiento preventivo posteriores que refieren optimo funcionamiento del equipo.
793 | Electrobisturi dañado | EQUIPO NO FUNCIONA, NO DA CORTE NI COAGULACION,ENCIENDE PERO NO DA POTENCIA | 2021-07-05 10:22:27 | 2021-11-22 15:11:02 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROBISTURI | INV. 567489 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | La empresa Sysmed empite concepto técnico de baja, el equipo presenta daño de tarjeta de potencia y daño de teclado, el equipo ya no se encuentra en el mercado y el valor comercial supera el 50% del valor del equipo. Por lo anterior se procede a cerrar el ticket y el equipo pasa a estado pendiente por dar de baja.
792 | electrobisturi no detecta la placa | EL EQUIPO NO DETECTA LA PLACA POR TAL MOTIVO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | 2021-07-05 10:15:54 | 2021-08-03 17:10:41 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS CON SU REM. SE REALIZA CAMBIO DE REM. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES.
791 | Electrobisturi dañado | electrobisturí no detecta placa | 2021-07-02 18:37:55 | 2021-10-08 10:29:49 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Este ticket fue gestionado por medio del ticket 792, en el cual se encuentra el retro de soporte 60870 del 28 de julio del 2021
790 | Monitor fallando | Falla de pulsoximetro, no funciona. | 2021-07-02 10:45:56 | 2021-07-07 15:33:47 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129058301 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | ORDEN REPETIDA, TICKET CORRESPONDIENTE A 779
789 | BOMBA DE INFUSIÓN MONO CANAL NO PRENDE | BOMBA DE INFUSION MONO CANAL NO PRENDE | 2021-07-01 18:26:32 | 2021-08-03 17:17:04 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO.
788 | revisión de funcionamiento | el tensiometro enciende con pilas nuevas, pero al momento de insuflar, se apaga | 2021-07-01 11:33:16 | 2021-07-27 11:54:31 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4810 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
787 | revisión de brazalete tensiometro | el tensiometro no insufla bien. brazalete de dos vías | 2021-07-01 11:31:45 | 2021-07-27 16:41:56 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO MANUAL CON FONENDO (KIT) | 861749 | GMD DIAGNOSTIC | GMD-50 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE (DOBLE VÍA)
786 | VARIAS LUMINARIAS DEL PASILLO DE PEDIATRIA NO PRENDEN | VARIAS LUMINARIAS DEL PASILLO DE PEDIATRIA NO PRENDEN | 2021-07-01 07:47:08 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
785 | ERROR EN SISTEMA | LA BOMBA PRESENTA MENSAJE ERROR DE SISTEMA | 2021-06-30 10:36:07 | 2022-05-04 14:41:32 | Cerrado |  | Maira Lopez | isabellaalomia@hotmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | Kangaroo ePump | UCIN NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE ENVÍA A BAXTER EN SEDE PRINCIPAL Y SE HACE CAMBIO POR BOMBA CON SERIE C19234978
784 | Daño sensor de saturacion | Jefe Felipe reporta que el sensor la pinza, el caimán no cierra | 2021-06-30 10:11:34 | 2021-07-12 10:25:07 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4050 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR NUEVO SUMINSITRADO POR EL CLIENTE.
783 | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO PREDEN CON BATERIA | EL EQUIPO NO RETIENE CARGA EN SUS BATERIAS, EL CUAL IMPIDE REALIZAR TRANPORTE DE PACIENTES | 2021-06-29 14:33:34 | 2021-07-22 08:36:19 | Cerrado |  |  |  | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3908 | BLT | M7000 | CIPAF |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA BATERIA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CONEXION A LA RED Y DESCONECTADO, EQUIPO OK.
782 | Monitor fallando | Monitor no enciende, no se pueden tomar signos | 2021-06-29 13:33:27 | 2021-07-07 15:31:56 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130011583 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE PODER. EL MONITOR FINCIONA CORRECTAMENTE Y SE DEJA EN SERVICIO
781 | Desfibrilador fallando | Desfibrilador jefe reporta que iban a ver la frecuencia cardiaca del paciente y tenían las palas en el aire y este daba un ritmo | 2021-06-29 12:01:12 | 2021-07-22 08:48:37 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA FALLA REPORTADA, SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TOMA DE FRECUENCIA CON LAS PALAS Y JUNTO CON EL EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. "EQUIPO OK".
780 | Equipo no inicializa | Bloqueo de la mesa. Se ha encendido y apagado varias veces y no responde. | 2021-06-29 07:32:56 | 2021-06-29 14:16:39 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico |  | La mesa esta desacoplada luego de voltear un paciente pesado Se reinicia el equipo con la mesa en posición más retraída, obligando a detectar el home Se realiza limpieza en rodamientos y guías de la mesa por ruido en desplazamiento horizontal Se pone la hora actual Cambio de filtros de aire Se pone a cargar el control inalámbrico con cargador externo, se debe realizar carga por 8 a 10 horas
779 | Equipo disfuncional | Equipo se reporta con fallas en la toma de signos vitales | 2021-06-28 16:38:32 | 2021-07-09 13:39:15 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129058301 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REVISA LA CONEXIÓN DEL SENSOR DE SpO2 AL MÓDULO DEL EQUIPO, ENCONTRANDO QUE ESTE ESTÁ CORRECTAMENTE DISPUESTO Y EL PROBLEMA ES DIRECTAMENTE EN EL LED RECEPTOR; YA QUE EL EMISOR SE ENCONTRABA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE ABRE EL SENSOR Y SE REVISA CONECCIÓN, ENCONTRANDO DESPRENDIMIENTO DEL CABLE EN LA SOLDADURA DE ESTE. SE RE HACE SOLDADURA NUEVAMENTE Y SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL ACCESORIO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EL EQUIPO FUNCIONAL AL SERVICIO.
778 | monitor signos vitales | se daña el brazalete no deja registrar bien los signos | 2021-06-28 14:36:46 | 2021-07-16 16:55:03 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | Monitor de signos vitales | EMCO4107 | EDAN | IM-50 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA BRAZALETE NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE
777 | Bomba de infusión Baxter reporta daño en batería | Se reporta daño en una bomba de infusión Baxter al momento de iniciar la infusión de los medicamentos , muestra un aviso "error batería". | 2021-06-28 11:15:57 | 2021-07-08 11:21:39 | Cerrado |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NPUMERO DE SERIE 21120035DH E IGUALES CARACTERÍSTICAS
776 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACION 556 | LAVAMANOS BODTA MUCHA AGUA AL PISO POR TUBERIA HABITACION 556 | 2021-06-25 17:53:10 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
775 | LAVAMANO BOTA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACION 522 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACION 522 | 2021-06-25 17:40:31 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
774 | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES NO PRENDE | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES NO PRENDE | 2021-06-25 17:38:38 | 2021-07-08 11:06:30 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | TICKET REPETIDO Y CORRESPONDE AL TICKET NÚMERO 582
773 | monitor de signos vitales lucum mediana emco3555 sin boton de encendido y sin perilla selector , pero si funciona | monitor lucum mediana emco 3555 sin boton de encendido, sin perilla selector pero si funciona | 2021-06-25 17:33:58 | 2021-07-09 13:50:21 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCASA Y PULSADORES. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES.
772 | no marca la frecuencia cardiaca | cuando se realiza la toma de frecuencia cardiaca fetal no registra | 2021-06-25 14:51:30 | 2021-07-22 08:28:57 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | Doppler Ultrasonico | EMCO4098 | EDAN | SONOTRAX - II PRO | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FALLA EN LECTURA DEL TRANSDUCTOR Y NO MUESTRA LECTURA. REQUIERE CAMBIO DE TRANSDUCTOR. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO.
771 | FALLA PIEZA DE MANO | CUANDO SE HACE CAMBIO, LA PIEZA SE QUEDA PEGADA | 2021-06-25 08:36:30 |  | Asignado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com | [5 empty] | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico
770 | daño de fibrobroscoscopio | haciendo la revisión previa del uso del equipo se identifico fuga positiva, el equipo queda fuera de uso. | 2021-06-24 11:14:12 | 2022-03-22 11:46:53 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | Rinolaringofibroscopio | EMCO4041 | STORZ | RPK2 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO PRESENTABA RUBBER PERFORADO, SE REALIZÓ CAMBIO DE RUBBER. EL EQUIPO PRESENTA UNA ABOLLADURA 1 CM ANTES DE LLEGAR A SU PUNTA DISTAL, ESTA ABOLLADURA NO AFECTA SU GUIA DE LUZ E IMAGEN, SUS ANGULACIONES ESTAN 95% DE FUNCIONALIDAD POR CAUSA DE LA ABOLLADURA. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. SE RECOMIENDA MANIPULAR SUAVEMENTE LA ZONA DEL TUBO ANGULADOR DONDE SE ENCUENTA LA ABOLLADURA PARA EVITAR UN DAÑO MAYOR (PRUEBAS DE FUGA NEGATIVA)
769 | Monitor fallando | Saturador fallando, no enciende | 2021-06-24 09:46:59 | 2021-06-25 10:51:38 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130010076 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA SATURADOR Y SE EVIDENCIA RUPTURA DE CABLES. SE SOLDA NUEVAMENTE A DIODO LED Y SE REALIZAN PRUEBAS. ACCESORIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. EL EQUIPO ES DEVUELTO AL SERVICIO PARA SU USO.
768 | Monitor fallando | Se reporta manguito suelto del monitor de signos vitales | 2021-06-24 09:46:02 | 2021-09-22 11:10:43 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039095 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA INSPECCIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO DEL EQUIPO, REVISANDO MANGUERAS Y CONECTORES QUE SE ENCONTRARON EN CORRECTO ESTADO. POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS EN LAS ELECTROVÁLVULAS DEL MÓDULO DE NIBP ENCONTRANDO QUE UNA DE ELLAS NO CERRABA CORRECTAMENTE GENERANDO FUGA DE AIRE. SE PROCEDE AL CAMBIO DE LA ELECTRO VÁLVULA POR UNA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y SE VERIFICA SELLO EL CUAL QUEDA CORRECTO. FINALMENTE SE REVISA LA BOMBA DE PRESIÓN DEL SISTEMA ENCONTRANDO QUE POR ESTA SE ESTABA GENERANDO FUGA. AL DESTAPAR LA BOMBA SE EVIDENCIA QUE SE TIENE RUPTURA EN EL EMPAQUE DE LOS PISTONES PARA LO CUAL SE PROCEDE AL CAMBIO DE LA BOMBA DEL MOTOR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA PRESIÓN Y PASAN SATISFACTORIAMENTE. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEVUELVE AL SERVICIO PARA SU USO.
766 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presenta fugas en el modulo ventilatorio, no pasa pruebas | 2021-06-24 08:10:20 | 2021-06-29 08:45:40 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | MAQUINA PRESENTA FUGA EN EMPAQUES DE CANISTER. SE REALIZA AJUSTE DE EMPAQUES, SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE KIT ANUAL.
765 | arreglo de lamapras de techo | cambio lamaparas de techo de sala de espera oncologia no prenden | 2021-06-24 07:28:42 |  | Abierto |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
764 | OFTALMOSCOPIO UVEITIS | FAVOR ARREGLAR OFTALMOSCOPIO UVEITIS | 2021-06-22 17:03:38 | 2021-06-29 10:32:49 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO SE ENCONTRABA FUERA DE SERVICIO, TENIA PENDIENTE CAMBIO DE BOMBILLO. SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTUA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
763 | SENSOR DE SATURACIÓN EN MALAS CONDICIONES | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO REGISTRA BIEN. SENSA PERO SE INTERRUMPE LA SEÑAL CONTINUAMENTE | 2021-06-22 16:35:00 | 2021-06-22 16:43:29 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3633 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
762 | SENSOR DE SATURACIÓN EN MALAS CONDICIONES | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO REGISTRA BIEN. SENSA PERO SE INTERRUMPE LA SEÑAL CONTINUAMENTE | 2021-06-22 16:34:05 | 2021-06-22 16:44:57 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE.
761 | MONITOR NO ENCIENDE | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO ENCIENDE CUANDO SE CONECTÓ AL PACIENTE, LO CUAL PROVOCÓ UN EVENTO ADVERSO. | 2021-06-22 08:40:02 | 2021-08-25 17:56:42 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5153 | COMEN | STAR 8000E | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE REPARAN POR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE GILMÉDICA. SEGÚN DIAGNÓSTICO SE CAMBIA MAIN BOARD.
760 | FALLA OTRO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EL OFTALMOSCOPIO DE PEDIATRIA NO PRENDE. LO SUBEN A LA OFICINA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO. | 2021-06-21 15:29:22 | 2021-06-29 10:45:43 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE ADAPTA TAPA DE BOMBILLO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
759 | FALLA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EL OFTALMOSCOPIO INDIRECTO NO PRENDE, LO SUBEN EL DIA DE HOY A LA OFICINA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO. | 2021-06-21 15:27:07 | 2021-06-29 14:28:13 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5387337 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | REQUIERE BOMBILLO | SE INSTALA BOMBILLO. SE REALIZAN PRUEBAS Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE INSTALA 1 DE 3 BOMBILLOS QUE SE SACARON DE ALMACEN PARA DAR CIERRE A LOS OFTALMOSCOPIOS INDIRECTOS.
758 | Balanza doble plato | La balanza no se encuentra centrada. | 2021-06-21 10:46:54 | 2021-07-24 10:48:28 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | BALANZA DOBLE PLATO | EMCO1311 | OHAUS | 210GR | LABORATORIO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EMITE CONCEPTO DE BAJA, EL EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN SUS PIEZAS MECANICAS, EJES, RODAMIENTOS, TOPES, NO ES POSIBLE SU REPARACION, AL MOMENTO DE REALIZAR AJUSTE DE CERO, EL EQUIPO NO PERMITE DEBIDO A SU DESGASTE, CUANDO SE REALIZA LA METROLOGIA AL COMPARAR CON MASAS PATRON EL EQUIPO NO PASA EL ERROR PERMITIDO POR LA NORMA, SE RETIRA EQUIPO DEL SERVICIO , NO DEBE UTILIZARSE POR QUE PUEDE GENERAR DIAGNOSTICOS ERRADOS.
757 | Maquina de anestesia presetna fugas | El día 21 de junio siendo las 8:00 a.m la jefe heybar de Hemodinamia le reporta de forma verbal al ingeniero Julio Carrillo que la maquina de anestesia del servicio presenta fuga, por lo que se crea el ticket respectivo para la gestión de diagnostico, y mantenimiento correctivo. | 2021-06-21 08:35:47 | 2021-07-12 10:16:31 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL, SE EFECTUAN PRUEBAS DE CALIBRACION DE FLUJO, CALIBRACION DE FUGAS CON DIFERENTES CIRCUITOS. PARA LA PRUEBAS DE COMPLIANZA DE FUGA CON UN VALOR DE 142 ML/MIN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
756 | GOTERA CAFERIN UCI NORTE | GOTERA QUE PROVIENE DEL TECHO DE L CAFETIN DE LA UCI SEDE NORTE. | 2021-06-18 17:02:06 |  | Abierto |  | Maira Lopez | isabellaalomia@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros
755 | GUA5RDIANES FLOJOS Y FALTANTES | EN LOS CUBICULOS DE LA UCI SE NECESITAN COLOCAR O AJUSTAR LOS GUARDINES: CUBICULO 5 FLOJO CUBICULO 11 FLOJO CUBICULO 7 NO HAY SOPORTE CUBICULO 3 FLOJO 4 FLOJO CUBICULO 15 NO HAY SOPORTE CUBICULO 12 NO HAY SOPORTE CUBICULO 13 FLOJO CUBICULO 18 FLOJO | 2021-06-18 16:13:27 |  | Abierto |  | Maira Lopez | isabellaalomia@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros
754 | Daño de frontoluz | El equipo prende, sin embargo el cable que conecta con la batería se encuentra posiblemente fracturado y al moverse se apaga el equipo | 2021-06-18 10:30:19 | 2021-06-23 16:32:59 | Cerrado |  | Cuenta de Otorrino | otorrinoconsultaexterna@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4477 |  |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA CONECTOR DE BALACA A ADAPTADOR Y SE EVIDENCIA UN CORTO YA QUE LOS CABLES SE ENCONTRABAN DESOLDADOS. SE REALIZA NUEVAMENTE SOLDADURA DE LOS CABLES AL CONECTOR Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
753 | revision pulsoximetro | favor revisarlos no están censando la saturación | 2021-06-18 09:57:13 | 2021-11-17 14:17:20 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | 862019 | HOMELIFE | SIMPLY II | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISIÓN CON EQUIPO PATRÓN Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA DE NUEVO AL SERVICIO AL DÍA SIGUIENTE DEL REPORTE Y SE REALIZAN RECOMENDACIONES DE USO.
752 | revision pulsoximetro | revisión de los pulsoximetros manuales no están tomando la saturación | 2021-06-18 09:55:33 | 2021-11-17 14:16:44 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com |  | PULSIOXIMETRO | 862018 | HOMELIFE | SIMPLY II | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISIÓN CON EQUIPO PATRÓN Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA DE NUEVO AL SERVICIO AL DÍA SIGUIENTE DEL REPORTE Y SE REALIZAN RECOMENDACIONES DE USO.
751 | revision monitor signos vitales | favor revisar el pulsoximetro del monitor no esta saturando | 2021-06-18 09:53:05 | 2021-07-22 10:39:39 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL SENSOR DE OXIGENO, SE REALIZA INSTALACION DEL MISMO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISWICAS, EQUIPO OK.
750 | revision de pesa | esta descalibrada se requiere ajustarla para formular los medicamentos | 2021-06-18 09:49:00 | 2021-07-24 10:56:49 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com |  | BASCULA DE PISO | EMCO4374 | HEALTH O METER | 844KL | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA QUE EQUIPO INICIE MEDIDA EN CERO, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESOS PATRON A CARGAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. EQUIPO OK.
749 | Electrocardiografo no imprime | Se comprueba el posicionamiento del papel y no imprime | 2021-06-18 09:16:48 | 2021-06-23 12:12:36 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA MALA INSTALACION DEL PAPEL, SE APLICAN PRUEBAS POR MEDIO DE EQUIPO PATRON EQUIPO OK.
747 | ANGIOGRAFO | PEDAL PARA ACCIONAR EL RAYO X NO FUNCIONA | 2021-06-18 09:01:03 | 2021-06-18 09:05:38 | Cerrado |  |  |  |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REPARACION DEL PEDAL, SE PERFORAN LOS TORNILLOS PARA RETIRAR LA TAPA, SE REALIZA CORTE DEL CABLE CON PARTE DE LAS LINEAS INTERRUMPIDAS Y SE PROCEDE A SOLDAR TODAS LAS LINEAS EN TARJETA ELECTRONICA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EXITOSAS EQUIPO TOTALMENTE FUNCIONABLE
746 | Silla reclinable dañada | Una de las sillas reclinables del área de quimioterapia se encuentra dañada, la base donde se ubican los pies de los pacientes no se dobla. | 2021-06-17 12:15:41 |  | Abierto |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | alejandra01271@hotmail.com | [5 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros
745 | oftalmoscopio indirecto de urgencias | favor revisar el oftalmoscopio indirecto de urgencias, se apago y no quiere volver a prender. | 2021-06-17 09:32:26 | 2021-06-23 11:28:57 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com | Sysmed Huv | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE FABRICAN SOPORTES PARA TORNILLOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
744 | La cama no sube ni baka | La cama no sube ni baja, se realiza desbloqueo con combinación de botones pero este bloqueo persiste | 2021-06-16 14:55:33 | 2023-01-11 16:50:17 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5425 | ADVANCE | B868Y | UCIN | CUBÍCULO 14 | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE PERTENECE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL.
743 | La pipeta dispensa mal | Se hace el pipeteo pero no se recoge el volumen que se requiere, se obtiene menos del que se necesita. Tiene mal pipeteo. | 2021-06-16 12:01:59 | 2021-07-24 12:10:26 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | PIPETA | SIN CODIGO | FINNPIPETTE | NR | LABORATORIO | SIEMBRAS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EMITE CONCEPTO TECNICO DE BAJA, DEBIDO A QUE PRESENTA DESGASTE DEL SISTEMA MECANICO INTERNO Y FRACTURA DEL SISTEMA RETRACTIL, NO ES FACTIBLE EL REEMPLAZO DE LOS REPUESTOS YA QUE NO SON COMERCIALES EN EL MERCADO ACTUAL.
741 | Contador de Células - LAB URGENCIAS | El contador de células no funciona ''vuelve a cero el conteo'' Se encuentra en el Laboratorio de Urgencias | 2021-06-16 11:55:59 | 2021-06-23 15:53:00 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | CONTADOR DE CELULAS | EMCO4539 | DIFFCOUNT | 10-108 | LABORATORIO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE ENCUENTRA DAÑO EN EL INTEGRADO REF CD40175BE, SE REALIZA REEMPLAZO POR UN INTEGRADO QUE SE ENCONTRABA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO. EQUIPO OK.
740 | Daño en binocular angulador (central) | Realizando la trazabilidad al caso se nos notifica que el día jueves 11 de junio del presente año se identifico dipliopia al momento de utilizar el equipo, si tuación que fue a su ves notificada a la ingeniera natalia durante el proceso de administración delegada por lo tanto por lo que se solicita soporte a la empresa Kayka para realizar el respectivo diagnostico | 2021-06-15 15:15:40 | 2021-12-13 10:36:33 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación dl binocular adquirido por el hospital, equipo en optimas condiciones de funcionamiento
739 | Equipo no imprime | Reportan del servicio que el desfibrilador no esta imprimiendo aun cambiando el rollo de papel de posición por lo tanto se debe revisar | 2021-06-15 15:00:39 | 2021-06-23 08:18:50 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | DESFIBRILADOR | EMCO4454 | MINDRAY | BENEHEART D3 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA IMPRESORA, SE ENCUENTRA ATASCAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SE REALIZA AJUSTE Y ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA MECANICO, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD. EQUIPO OK
738 | ARREGLO DE LARINGOCOSPIO | SE APAGA CUANDO SE UTILIZA PARA REANIMAR UNA PACIENTE Y AL HACER EL CONTACTO SE APAGA | 2021-06-15 14:26:24 | 2021-06-22 14:55:31 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | LARINGOSCOPIO ADULTO | 891127 | WELCHALLYN | FIBRA OPTICA | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | PREVIAMENTE SE LE HABÍA REALIZADO CAMBIO DE BOMBILLO. SE REALIZA INSTALACIÓN DE BATERÍAS. QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | EN EL AVANCE ANTERIOR SE DA CIERRE.
737 | Ventilador deja de asegurar volúmenes | Según reporte de fisioterapeutas, dejó de asegurar volúmenes a paciente durante su funcionamiento. | 2021-06-15 13:57:14 | 2021-06-22 08:43:14 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5289 | MINDRAY | SV300 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | INVERMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE ESTADO INICIAL, FUNCIONAMIENTO, PARÁMETROS, ESTADO DE SENSORES, VOLÚMENES, PRESIÓN, SE VERIFICA FLUJO. EQUIPO PRESENTA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
736 | Monitor no muestra temperatura | El monitor de signos vitales no muestra temperatura con el sensor conectado a él. | 2021-06-11 16:38:12 | 2021-09-22 16:19:45 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5155 | COMEN | STAR 8000E | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | EL TICKET SE CIERRA DEBIDO A QUE A FALLA ES DEL SENSOR DE TEMPERATURA.
735 | monitor de signos vitales | favor revisr no prende el equipo | 2021-06-11 15:16:40 | 2021-06-23 12:02:02 | Cerrado |  | Sara Eva Parra Cobo | enfermedadeshuerfanashuv@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL CABLE DE PODER, SE INSTALA CABLE DE PODER NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
734 | luminaria del baño dañada habitacion 504 | luminaria del baño dañado habitacion 504 | 2021-06-11 11:06:57 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
733 | FALLA EN ACCESORIOS DE MONITOR | EL BRAZALETE NO TIENE VELCRO, EL SENSOR DE SATURACIÓN FUNCIONA, PERO SE ENCUENTRA PARTIDO, GENERANDO DATOS ERRÓNEOS | 2021-06-11 10:54:27 | 2021-06-15 14:14:47 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4556 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE.
732 | Monitor multiparametro no sensa ECG | El equipo el cable de ECG, se encuentra fracturado y fisurado no realiza buena lectura del signo vital | 2021-06-11 08:39:31 | 2021-06-23 15:47:57 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4052 | DRAGER | Vista 120+co2+gasto cardiaco | UCI 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA ENTREGA DE CABLE EKG NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EL CABLE SE LE ENTREGA A LA JEFE DE TURNO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SIN EQUIPO PATRON, EL AREA SE ENCUENTRA AISLADA PRO COVID.
731 | Lampara de hendidura del consultorio de optometria numero 7 | favor revisar lampara de hendidura del consultorio de optometria | 2021-06-11 07:43:36 | 2021-08-23 09:07:33 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO2009 | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | YZ5E | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZO CAMBIO DE BOMBILLO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y LA LAMPARA RESPONDE CORRECTAMENTE, EL EQUIPO SE LE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL DIA 15/06/2021. EQUIPO OK.
730 | Queratometro consultorio optometria numero 7 | favor revisar queratometro no enciende | 2021-06-11 07:40:35 | 2021-08-23 09:02:09 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | QUERATOMETRO | EMCO1787 | BAUSCH & LOMB | 249 B | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL DIA 15/06/2021, SE LE CAMBIA EL BOMBILLO QUE SE ENCONTRABA QUEMADO, SE INSTALA BOMBILLO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
729 | Fallo en monitor de signos vitales | El monitor de signos vitales presenta el mensaje de "Fallo en cable SpO2" aùn cuando este se encuentra desconectado del equipo. se realizò verificaciòn del accesorio en otro equipo de igual modelo y se encontrò que este funcionaba correctamente. Finalmente, se procedió a realizar un reinicio del equipo para que volvieran a cargar todos los mòdulos y el error persiste. | 2021-06-10 16:58:59 | 2021-08-25 17:58:24 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4860 | COMEN | STAR 8000E | UCIN NORTE | CUBÍCULO 1 | NORTE | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE REPARAN POR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE GILMÉDICA. SEGÚN DIAGNÓSTICO SE CAMBIA MÓDULO SpO2.
728 | CAMA No.IJ24289 DAÑADA LAS BARANDAS DE SEGURIDAD Y SIN FRENOS HABIT.550 | CAMA No.IJ24289 DAÑADA LAS BARANDAS DE SEGURIDAD Y FRENOS HABIT 550 | 2021-06-10 12:08:29 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
727 | CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA DAÑADA HABITACION 559 | CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA DAÑADA DE HABITACION 559 | 2021-06-10 11:53:19 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
726 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 525 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HAB 525 | 2021-06-10 11:38:44 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
725 | PUSH DEL SANITARIO GOTEA PERMANENTE MUCHA AGUA AL PISO HAB 506 | PUSH DEL SANITARIO GOTEA PERMANENTE MUCHA AGUA HAB 506 | 2021-06-10 11:01:04 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
724 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HAB 515 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HAB 515 | 2021-06-10 10:48:12 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
723 | HABITACION 509 LLAVE DE LA DUCHA SE CAE | LA LLAVE DE LA DUCHA SE CAE HAB 509 | 2021-06-10 10:25:25 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
722 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina presenta fugas en el sistema, no deja pasar pruebas de distensibilidad ni de fugas | 2021-06-10 10:18:00 | 2021-06-23 11:23:38 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | QUIROFANO 1- NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE Y LIMPIEZA DE EMPAQUES EN VALVULAS VENTILATORIAS Y CANISTER. SE ENTREGA MAQUINA FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES.
721 | no se cuenta con la saturacion de oxigeno | El equipo según la trazabilidad registrada tiene la pinza de spo2 dañada por lo que se debe proceder con la verificación, revisión y correspondiente instalación de sensor según aplique. | 2021-06-10 10:16:09 | 2021-06-23 11:51:26 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4450 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SPO2 Y CABLE XTENSION NUEVOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
720 | no se cuenta con la saturacion de oxigeno | El equipo según la trazabilidad registrada tiene la interfaz de spo2 dañada por lo que se debe proceder con la verificacion, revision y correspondiente instalación de sensor según aplique. | 2021-06-10 10:14:11 | 2021-06-23 07:30:14 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4452 | BIOLIGHT | M8000A | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE CAMBIA INTERFAZ DE SENSOR DE SPO2, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OK. SE INSTALA INTERFAZ SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, LA INTERFAZ ES NUEVA.
719 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR TUBERIA HABITACION 514 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR TUBERIA HAB 514 | 2021-06-10 10:08:03 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
718 | LUMINARIA NO PRENDE EN HABITACION 549 | LUMNIARIA NO PRENDE EN HABITACION 549 | 2021-06-10 09:51:50 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
717 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL SUELO POR LA TUBERIA HABITACIÓN 529 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL SUELO POR LA TUBERIA HABITACION 529 | 2021-06-10 09:35:59 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
716 | LUMINARIA TITILA DE INGRESO A LA HABITACION 506 | LUMINARIA TITILA INGRESO A LA HABITACION 506 | 2021-06-10 08:22:11 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
715 | LUMINARIA TITILA DE INGRESO A LA HABITACION 505 | LUMINARIA TITILA DE INGRESO A LA HABITACION 505 | 2021-06-10 08:08:37 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
714 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL SUELO POR LA TUBERIA HABITACIÓN 502 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL SUELO POR LA TUBERIA HABITACION 502 | 2021-06-10 07:52:45 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
713 | Revisar lampara de hendidura consultorio de glaucoma | favor revisar lampara de hendidura consultorio de glaucoma servicio de oftalmologia. | 2021-06-09 13:57:29 | 2021-06-23 11:20:20 | Cerrado |  | marisol alzate campo | marisol3391@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO3055 | TOPCON | SLIT | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE CAMBIA BOMBILLO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
712 | Fuga positiva | Se identifica fuga positiva al momento de la revisión para la la devolución, se evidencia mordida por paciente. | 2021-06-09 11:16:21 | 2021-07-29 13:56:32 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530FP | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET POR BAJA DE EQUIPO
711 | LUMINARIA DEL BAÑO DAÑADA HABITACION 521 | LUMINARIA DEL BAÑO DAÑADA HABITACION 521 | 2021-06-09 09:30:30 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
710 | Ventilador mecánico Fallando | Alarma presión continua alta". | 2021-06-09 09:27:02 | 2023-01-10 15:17:56 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4917 | NEUMOVENT | TS | UCIN |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | Ventilador presentaba alarma presión continua, por hemodinamia del paciente
709 | MONITOR DAÑADO | Auxiliar de enfermería que iba en la ronda de toma de signos vitales, presenta inconvenientes con la mesa que porta el monitor, se enreda con el cable y este se cae, posteriormente el monitor no da pantalla. | 2021-06-09 07:51:56 | 2021-06-25 11:19:05 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039225 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALZA INSPECCIÓN DE ESTADO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, ENCONTRANDO QUE ESTRUCTURALMENTE SE ENCONTRABA DAÑADO LA CARCASA FRONTAL Y TRASERA DEL MISMO, ADEMÁS EL MÓDULO DE SIGNOS VITALES SE ENCUENTRA EN SIMILARES CONDICIONES CON MÚLTIPLES FRACTURAS. SE RECOMIENDA EL CAMBIO TOTAL DE LA CARCASA TANTO DEL MONITOR COMO DEL MÓDULO. EN CUANTO A COMPONENTES ELECTRÓNICOS, SE EVIDENCIA QUE ÚNICAMENTE LA TARJETA DEL INDICADOR LED DE ALARMAS SE ENCUENTRA CON DESPRENDIMIENTO DEL CONECTOR Y ROMPIMIENTO DE PISTAS. SE RECOMIENDA CAMBIAR TARJETA ELECTRÓNICA DE INDICADOR LED. LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO SE ENCUENTRAS EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LA BATERÍA SOSTIENE LA CARGA CON EL MONITOR ENCENDIDO. | SE RELIZA CAMBIO DE MONITOR POR UNO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS CON NÚMERO DE SERIE CM-05111794. SE DISPONE MÓDULO QUE SE ENCONTRABA EN EL MONITOR PARA EL ENTREGADO
708 | REVISIÓN DE CABLE | NO ESTÁ FUNCIONANDO EL EQUIPO PORQUE EL CABLE ESTÁ DETERIORADO. ES LA UNICA PESA BEBE QUE TIENE ACTUALMENTE. FAVOR DAR PRIORIDAD. | 2021-06-08 16:29:45 | 2021-06-22 11:44:47 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co | Sysmed Huv | BASCULA BEBE ELECTRONICA |  | SECA | 374321004 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FRACTURA DE ADAPTADOR DE PODER. SE APLICA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO.
707 | DAÑO DEL ESTRACTOR DE GASES BAÑO DE PACIENTE | EL ESTRACTOR DE GASES DEL BAÑO DE LA HABITACION 522 NO FUNCIONA | 2021-06-08 14:56:07 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
706 | LUMINARIA NO PRENDE EN HABITACION 515 | LUMINARIA NO PRENDE EN HABITACION 515 | 2021-06-08 14:41:51 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
705 | Centrífuga se frena | La centrífuga presenta inconvenientes durante los ciclos, se frena y debe reiniciarse para continuar con el proceso. | 2021-06-08 08:24:42 | 2021-06-22 17:15:38 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO0887 | KUBOTA | 8800 | LABORATORIO | MICOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO.
704 | Electrobisturi dañado | electrobisturí refieren que quemo al paciente, según el reporte el equipo se estaba activando solo, se saco de servicio para realizar sus respectivas revisiones | 2021-06-08 07:05:52 | 2021-06-29 10:58:11 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROBISTURI | INV. 567489 | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO DE PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRONICO, PULSADORES, MASA, CONECTORES, PEDALES, SE REALIZA CAMBIO DE PARLANTE. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. NOTA: EL REPUESTO SE TOMA DE EQUIPO F4H-44211T QUE SE ENCUENTRA EN TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO
703 | SENSOR DE SATURACIÓN EN MALAS CONDICIONES | REPORTAN QUE UN PACIENTE ARRANCÓ EL SENSOR DE SATURACIÓN DEL EQUIPO Y QUEDÓ INSERVIBLE | 2021-06-04 14:51:16 | 2021-06-04 14:54:46 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3634 | NIHON KOHDEN | PVM-2701 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN, SE VERIFICAN PARÁMETROS Y SE DA INDICACIONES AL JEFE DEL SERVICIO DE LOS CUIDADOS DEL SENSOR.
702 | BASCULA DESAJUSTADA | FAVOR REVISAR LA BASCULA YA QUE SE ENCUENTRA CON DESAJUSTE. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL NUEVO CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGÍA (DONDE ANTIGUAMENTE QUEDABA ENFERMEDADES HUERFANAS, FRENTE A ORTOPEDIA CONSULTA EXTERNA) | 2021-06-04 11:01:52 | 2022-03-25 14:44:50 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com | Sysmed Huv | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4736 | HEALTHOMETER | 450 KL | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Equipo se encuentra en el área de ginecología consulta externa, equipo se revisa y se encuentra en optimas condiciones.
701 | MONITOR NO TOMA PRESION | EL MONITOR NO TOMA PRESION, NO FUNCIONA. EQUIPO INICIALMENTE SE ENTREGA SIN BRAZALETE. | 2021-06-04 10:31:24 | 2021-06-22 15:12:09 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4562 | EDAN | IM-50 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PARAMETRO DE NIBP JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK.
700 | HABITACION 555 SE CAYÓ CIELO RASO TOTAL EN BAÑO Y ACCESORIO DEL AIRE ACONDICIONADO URGENTE | SE CAYO CIELO RASO TOTAL DE BAÑO Y ACCESORIO DEL AIRE ACONDICIONADO, SIGUE CAYENDO GOTERA EN LA DUCHA DEL BAÑO URGENTE HABITACIÓN 555 | 2021-06-03 12:35:58 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
699 | Centrífuga presenta problemas | La centrífuga presenta un problema que no permite el adecuado funcionamiento, el día de hoy (03/06/2021) el equipo de metrología se encuentra adelantando su trabajo por lo que se pide revisar con prioridad con el fin de que esta también pueda ser revisada por ellos | 2021-06-03 09:39:31 | 2021-06-04 16:41:32 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | CENTRIFUGA | EMCO0885 | IEC | CENTRA EC-4 | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA DESGASTE EN LAS ESCOBILLAS, SE REALIZA INSTALACION DE ESCOBILLAS SUMINISTRADAS POR SYSMED, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
698 | No da las derivadas | El electrocardiógrafo no da las derivadas. | 2021-06-03 08:27:05 | 2021-06-04 16:55:26 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN ELEMENTOS ELECTRONICOS SUCIOS, SE REALIZA LIMPIEZA Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
697 | cielo raso del baño se cayó habitación 545 urgente se necesita para paciente | cielo raso del baño se cayó de la habitación 545 urgente se necesita para paciente | 2021-06-03 07:34:28 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
696 | Electrocardiografo no da V6 ni V2 | El equipo presenta interferencia en la V6 y V2 | 2021-06-02 13:25:56 | 2021-06-04 16:53:37 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE RECOMIENDA AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN, VERIFICAR QUE NO ES OTRO EQUIPO CONECTADO A LA RED ELECTRICA PARA QUE NO SALGA CON RUIDO EL EXAMEN
695 | Unidad no realiza movimientos | Realizan llamada del servicio y reportan que la unidad no sube, ni baja | 2021-06-02 07:40:27 | 2021-06-04 16:00:32 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com | Sysmed Huv | UNIDAD ODONTOLOGICA | EMCO3108 | GIROX | SONATA | ODONTOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO ELECTRONICO Y NEUMATICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
694 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | fallo de ventilador, fallo valvula apl, muestra varios errores en la pantalla | 2021-06-01 17:41:01 | 2021-06-04 16:31:35 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL MODULO DE VENTILACION MECÁNICA. SE REALIZA CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS PEEP Y SENSOR DE FLUJO. SE APLICAN PRUEBAS DE FUGA Y SE PONE CICLAR EN DIFERENTES PARÁMETROS. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
693 | Electrobisturi fuera de servicio | El conector de la placa se encuentra dañado. El equipo estaba siendo revisado en el taller. | 2021-06-01 11:04:10 | 2021-06-23 11:03:42 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PRESENTABA PROBLEMAS EN CONECTOR DE MASA. SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DE MASA. EQUIPO OK.
692 | Tecla que no funciona | Contador de células que no le funciona una de las teclas (despegada completamente) | 2021-06-01 10:35:30 | 2021-08-23 07:59:16 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co |  | CONTADOR DE CELULAS | 4540 | DIFFCOUNT | 10-108 | LABORATORIO | HEMATOLOGÍA | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON EL RETRO 60887 DE FECHA 03/08/2021, AL EMITIR CONCEPTO DE BAJA.
691 | No sensa saturación | Se realiza instalación de sensor nuevo y este no sensa, monitor ubicado en cubículo 12A | 2021-06-01 08:21:41 | 2021-06-01 08:29:47 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4930 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN | CUBÍCULO 12A | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza monitor de signos vitales ya que refieren que este no sensa, se revisa con diferentes saturadores (interfaz, sensor) y este insiste en el problema. Se procede apertura el equipo ( ya tenia la tirilla de garantía levemente desprendida) evidenciando que el cable de datos (flex) se encontraba desprendido se conecta nuevamente, se realizan pruebas con simulador patron prosim. Queda equipo funcionando correctamente. | Se realiza monitor de signos vitales ya que refieren que este no sensa, se revisa con diferentes saturadores (interfaz, sensor) y este insiste en el problema. Se procede apertura el equipo ( ya tenia la tirilla de garantía levemente desprendida) evidenciando que el cable de datos (flex) se encontraba desprendido se conecta nuevamente, se realizan pruebas con simulador patron prosim. Queda equipo funcionando correctamente.
689 | arreglo de lamapras de techo | lámpara de techo de pasillo de consultorios se va a caer esta totalmente desprendida y lampara de pasillo de estación de enfermería esta titilando | 2021-05-31 11:38:48 |  | Abierto |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
688 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | daño de pantalla e plena cirugia no se visualiza los parametros | 2021-05-31 11:12:59 | 2021-06-04 15:02:32 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | MAQUINA PRESENTA PROBLEMAS EN SU PANTALLA, SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA DE LA MAQUINA EMCO0216, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MAQUINA FUNCIONALMENTE OK
687 | Pantalla fuera de servicio Maquina de anestesia drager qx7 programa de pediatría | Pantalla de maquina de anestesia fuera de servicio. Al momento del procedimiento toco realizar ventilación manual por parte del anestesiólogo. No hay mas maquinas disponibles. | 2021-05-31 11:04:30 | 2021-06-04 14:59:59 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | MAQUINA PRESENTA PROBLEMAS EN SU PANTALLA, SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA DE LA MAQUINA EMCO0216, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MAQUINA FUNCIONALMENTE OK
686 | Fuente de luz fuera de servicio | El día Jueves 27 de Mayo reportan torre fuera de servicio. Aparece indicador de horas de lampara en rojo y no prende. | 2021-05-31 09:42:31 | 2021-06-01 11:11:57 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FUENTE DE LUZ | 53003200 | STORZ | POWER LED 175 20131520 | QUIROFANO OTORRINO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza la instalación de un nuevo bombillo de xenón. Se resetea el timer, se realiza limpieza, verificación físico funcional y se entrega equipo funcionando en óptimas condiciones en el servicio de otorrinonaringologia. Verificado por la jefe cindy lesma y el doctor Diego cuadros
685 | monitor signos vitales | monitor no detecta onda de capnografia | 2021-05-31 09:40:31 | 2021-06-04 12:01:46 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY | MULTIGASES | QUIROFANO 1- NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, TARJETAS ELECTRONICAS EN BUEN ESTADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO FUERA DE SERVICIO A LA ESPERA DE INTERFAZ AL MONITOR
684 | mesa de cirugía | mesa con control dañado, equipo queda fuera de servicio | 2021-05-30 14:18:31 | 2021-09-10 15:50:40 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | ETRA00290 | HOTBO | RT-M300A | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET POR REPORTE DE TRABAJO NO. 59439 EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS PARA SU USO.
683 | daño de luminaria en baño de habitacion 539 en pediatria | daño de luminaria en baño de habitación 539 | 2021-05-28 12:01:16 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
682 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia con problemas en su valvula apl | 2021-05-28 11:59:47 | 2021-07-27 13:23:25 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL MODULO DE VENTILACION MECANICA, PANTALLA FRONTAL Y BATERIA. REQUIERE TAMBIEN CAMBIO DE KIT DE LOS 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO, LA MAQUINA SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO. | SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 3 AÑOS SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, VALVULAS Y MODULO VENTILATORIO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, CALIBRACION DE FUGAS Y VALVULAS PEEP. SE EFECTUAN PRUEBAS DE PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON Y DA DESFASE EN EL VALOR. SE EVIDENCIA QUE LAS PLACAS DE LAS VALULAS EXPIRATORIA E INSPIRATORIA SE ENCUENTRAN FRACTURADAS. REQUIERE CAMBIO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
681 | Falla en su funcionamiento | El ingeniero Jorge Ivan Carabali reporta a las 11:13 a.m que el equipo presenta fallas en su funcionamiento, y que no se pudo realizar la cirugía completa ya que uno de los rodillos donde va el casete se encuentra bloqueado sin movimientos. Por lo que el equipo queda fuera de servicio. | 2021-05-28 11:32:59 | 2021-06-09 09:35:59 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VITRECTOMO | EMCO3925 | ALCON | CONSTELLATION VISION SYSTEM | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | ALCON | Mantenimiento biomedico |  | El día primero de junio del 2021 se realizo mantenimiento prevntivo del equipo de forma adelantada para solventar la necesidad del mantenimiento correctivo.
680 | BALANZA PEDIATRICA | refieren que balanza toma mediciones erronas en niños recien nacidos | 2021-05-28 09:26:54 | 2021-11-17 14:36:24 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | BALANZA PEDIATRICA | EMCO3697 | SECA | 374 | QUIROFANO DE PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Teniendo en cuenta el preventivo con código 60778 del 7 de julio del 2021, se verifica que el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento por lo tanto se procede a cerrar el Ticket.
679 | FALLA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EL EQUIPO PRESENTE INTERMITENCIA EN SU FUNCIONAMIENTO. SE REPORTÓ AL INGENIERO DE LA EMPRESA SYSMED DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO. YA TIENE UNA REPARACIÓN PREVIA (SE ADJUNTA ARCHIVO DE REPARACIÓN PREVIA) | 2021-05-28 09:15:14 | 2021-08-10 15:39:36 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com | Sysmed Huv | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EMCO3052 | KEELER | ALL PUPIL II | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL BOMBILLO, REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO.
678 | BAÑO DAÑADO BOTA MUCHA AGUA | BAÑO QUE ESTA UBICADO EN LA PARTE DE AFUERA DE LA UCI(USO EXCLUSIVO DE LOS JEFES Y AUXILIARES) ESTA BOTANDO AGUA POR EL LADO DE LA PARED | 2021-05-28 06:18:07 |  | Abierto |  | Maira Lopez | isabellaalomia@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros
677 | REVISIÓN DE ADAPTADOR DE LA BÁSCULA. | REPORTAN DEL SERVICIO QUE EL CABLE Y/O ADAPTADOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. | 2021-05-27 11:34:14 | 2021-06-22 14:44:22 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co | Sysmed Huv | BASCULA | MYEQ00548 | DLP | TCS-500KG | LAVANDERIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE CAMBIA CABLE DE ALIMENTACIÓN Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK.
676 | FALLA OFTALMOSCOPIO | REPORTAN LOS OFTALMOLOGOS QUE: "EL OFTALMOSCOPIO DEL CONSULTORIO 1 ESTÁ HACIENDO INTERFERENCIA CON LOS CABLES, TIENE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE" | 2021-05-27 09:59:30 | 2021-05-28 12:38:27 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com | Sysmed Huv | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 53887339 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA PORTA BOMBILLO EN MAL ESTADO, PRESENTA FRACTURA Y REPARACIONES PREVIAS. BATERIA PORTABLE PRESENTA POTENCIOMETRO EN MAL ESTADO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL
675 | Cama no prende (no energiza) | El día de hoy siendo las 8:40 a.m la jefe del servicio reporta que la cama (cubiculo 14) no hace ningún movimiento. Ante lo cual se realiza una revisión inicial identificando que no esta energizando | 2021-05-27 09:57:25 | 2021-06-13 06:55:50 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4461 | stryker | sv2Plus | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se verifica cable de alimentación recibiendo 125 VAC, se realiza mantenimiento de paneles laterales, removiendo restos de sangre, se realiza limpieza con limpiador electrónico y posterior a la reinstalación de las mismas se identifica que la cama sigue sin energizar. Por lo que se le solicita a la jefe del servicio que realice una orden de trabajo al área de mantenimiento para que el eléctrico realice el cambio del control box. | La jefe Jenniffer confirma que por parte de mantenimiento, area de electricos se realizo revision e instalación de control box el dia sabado 5 de junio quedando el equipo en optimas condiciones de funcionamiento
674 | Secador con fugas | El secador N° 2 del SAM presenta fugas de agua | 2021-05-26 12:46:29 | 2021-10-11 07:42:16 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | SECADOR |  | KAESER | TD 51 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | En el mantenimiento preventivo que se realizó al equipo se ajustaron sus componentes y dicha fuga se eliminó
673 | Microscopio no enciende | El microscopio no enciende, por favor revisar | 2021-05-26 11:44:34 | 2021-06-04 14:22:35 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | MICROSCOPIO | EMCO4136 | CARL ZEISS | PRIMO STAR | LABORATORIO | CITOMETRÍA DE FLUJO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PRESENTE DESAJUSTE DE SOLDADURA EN BOMBILLO LED. SE REALIZA REFUERZO DE SOLDADURA EN PORTABOMBILLO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.
672 | Reparación Criocentrífuga Sigma (Lab. Biología Molecular) | La ubicación de este dispositivo es en el Laboratorio de Biología Molecular... No funciona el temporizador de la centrífuga. | 2021-05-26 08:51:06 | 2023-01-13 15:38:11 | Cerrado |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | coordinacionoperativalaboratorio@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | CENTRIFUGA | EMCO0890 | SIGMA | 1-15PK | LABORATORIO | BIOLOGÍA MOLECULAR | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio.
671 | Desfibrilador | El equipo no imprime, ya tiene papel | 2021-05-26 08:28:13 | 2022-03-01 08:04:08 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | DESFIBRILADOR | EMCO3637 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | UCI NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra la orden de trabajo ya que fue un falso llamado
670 | Electrobisturi dañado | EL EQUIPO NO DETECTA LA PLACA DEBIDO A QUE SE DESCONECTO LA REM,EL CUAL LOS CABLES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS | 2021-05-25 15:38:58 | 2021-05-26 12:55:51 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | QUIROFANO 2- NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA SOLDADURA DE CABLES INTERNOS, SE AJUSTA EL BLEND Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
669 | daño de monitor por caida | caida al piso del monitor con desprendimiento de la carcasa, el monitor siguio funcionando a pesar de la caida | 2021-05-25 10:02:04 | 2021-06-29 10:27:49 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE FABRICAN SOPORTES INTERNOS DE PASTA QUE SOSTIENEN EL PANEL FRONTAL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL INGENIERO CRISTIAN.
668 | bomba de infusion que no prende | bomba de infusión no funciona, no prende | 2021-05-25 09:59:38 | 2022-11-02 14:07:06 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL.
667 | LLave de lavamanos bota agua permanentementse baño de personal de pediatria | llave de lavamanos bota agua permanentemente baño de personal de pediatria | 2021-05-25 08:13:00 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
666 | Lavamanos de habitación 515 bota agua por la tuberia del desague | lavamanos de habitación 515 bota agua por la tuberia del desague | 2021-05-25 07:59:21 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
665 | daño de luminarias habitacion en pediatria | daño de luminarias habitacion 662 en pediatria, titilan todo el tiempo, lo cual molesta mucho al pcacienete | 2021-05-24 16:28:07 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
664 | Equipo fuera de servicio | El equipo a la fecha permanece fuera de servicio. Y realizando la trazabilidad del mismo se identifica que según el retro 18830 de sysmed del 16 de julio del 2020 para su puesta en funcionamiento necesita la instalación de un cable de datos y una trampa y linea de capnografia. Por lo mismo se solicita la gestión correspondiente para la adquisición e instalación de los elementos referenciados o de lo contrario que sea revisado nuevamente. | 2021-05-24 16:06:56 | 2021-06-04 11:58:24 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | ANALIZADOR DE GASES |  | MINDRAY |  | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA EXTERNA, TARJETAS ELECTRONICAS EN BUEN ESTADO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
663 | daño de luminarias habitacion en pediatria | daño de luminarias habitacion 663 en pediatria, habitacion a oscuras no prenden | 2021-05-24 16:06:11 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
662 | desprendimiento del lavamanos del baño de familiares pediatria | desprendimiento del lavamanos del baño de familiares pediatria quedo expuesto el desague generando mal olor por fortuna no se rompio | 2021-05-24 15:51:37 |  | Abierto |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
661 | balanza dañada descalibrada | balanza color beige # 1293 no funciona no da el peso indicado | 2021-05-24 15:43:02 | 2021-07-09 13:53:50 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALZIA AJUSTE DE SISTEMA MECÁNICO Y SE REALZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DANDO BUENOS RESULTADOS. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS.
660 | DAÑO EN FRONTOLUZ | SE HALÓ LA BANANA DE CONEXIÓN Y SE DESPEGARON LOS CABLES (SE ENTREGA EN TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO) | 2021-05-24 14:36:41 | 2021-05-26 12:59:25 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | FRONTOLUZ | EMCO4478 | HEINE |  | OTORRINOLARINGOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA CONECTOR DE DIADEMA A BATERIA SUELTO. SE REALIZA SOLDADURA DEL CABLE AL CONECTOR, INTERNAMENTE DEL CAUCHO SE RELLENA DE SILICONA PARA MAYOR FIJACION, SE DEJA SECANDO POR 24 HORAS. SE REALIZA CONEXION NUEVAMENTE DEL ENCAUCHETADO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
659 | FALLA EN QUERATOMETRO | "NO SE VEN BIEN LAS MIRAS" | 2021-05-24 10:55:26 | 2021-05-25 14:54:32 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | QUERATOMETRO | EMCO1794 | TOPCON | OM-4 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA FALLA DE LAS MIRILLAS DE POSITIVO Y NEGATIVO, SE ENCUENTRAN BORROSAS. SE CORRIGE LA VISION Y LOS ANGULOS QUEDANDO ALINEADOS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ESFERA Y PERSONAL DEL SERVICIO. EQUIPO OK.
658 | Electrocardiógrafo no da V2 | El equipo presenta patica partida, no da V2. | 2021-05-24 08:13:56 | 2021-05-25 14:02:21 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG, SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO.
657 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | pantalla de visualización de parámetros se encuentra con interferencia. | 2021-05-24 07:47:09 | 2021-05-25 15:10:28 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 10 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PARAMETROS (VOLUMEN TIDAL, PEEP, I.E, FRECUENCIA RESPIRATORIA) DONDE SE APLICA UN AJUSTE Y LIMPIEZA INTERNA DE TARJETA DE LA PANTALLA FRONTAL. EQUIPO OK.
655 | se daño el canal | cuando uno va a utilizar el canal para pasar los líquidos se abre el canal | 2021-05-21 10:06:24 | 2021-05-25 16:09:50 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | El ingeniero de la empresa Baxter realiza la respectiva revisión y no se presentaron alarmas. El equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.
654 | Falla en compresor | Compresor a las 21:00 del 19-05-2021, bajo la presión a las 36 PSI presentaba humo y ruido muy fuerte. Expulso virutas de metal. | 2021-05-19 09:05:46 | 2022-02-24 13:44:20 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQ00539 | KAESER | AIRBOX 12 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial | El compresor se revisa y se encuentra el pistón destruido, la biela rota y rodamientos destruidos se requiere cambio de cabezote y acoplarlo nuevamente . | se hace cambio del bloque compresor en su totalidad esto es por garantia el bloque cambiado es llevado a kaeser compresores por tramites de garantia. el equipo se deja con operacion normql no presenta fallas fugas o ruidos anormales
653 | lampara de calor radiante | cuna no funciona. el schitche se encuentra malo, no enciende | 2021-05-18 11:53:11 | 2024-06-14 08:40:09 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO3940 | DRAGER | RESUCITAIRE | QUIROFANO DE PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | ARBOLEDA EQUIPOS | Mantenimiento biomedico |  | Actualmente el equipo cuenta con reporte de mantenimiento preventivo #1633 donde se evidencia el equipos en optimas condiciones de funcionamiento.
652 | Salida de aire comprimido | La Salida de aire comprimido del compresor se encuentra sulfatada | 2021-05-18 09:31:18 | 2021-12-03 11:53:59 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | MEQO0213 | KAESER | AIRBOX 1700 | CENTRAL GASES MEDICINALES | SISTEMA DE AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Durante el mantenimiento preventivo del mes de agosto, se realizó el ajuste de las conexiones
651 | Torre de cistoscopia mojada | EL DIA JUEVES 29 DE ABRIL SE REPORTÒ UNA INUNDACIÒN POR LLUEVIAS EN EL SERVICIO, DONDE SE VIOAFECTADA LA TORRE DE CISTOSCOPIA. CUANDO SE ACUDIÒ A REVISAR SE EVIDENCIÒ QUE A LOS EQUIPOS LES CAYÒ UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE AGUA. | 2021-05-14 09:43:39 | 2021-07-08 16:49:51 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | TORRE DE CISTOSCOPIA | EMCO4892 | RICHARD WOLF | 27"-ENDOCAM FLEX-ENDOLIGHT FLEX-HDTV-1CCD | UROLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | MEDITEC S.A. | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección visual del estado físico del equipo, comprobación con endoscopio flexible, controlador de cámara, monitor y fuente de luz en cuanto a daños externos y superficiales.  Revisión de aristas vivas, piezas sueltas o faltantes y superficies rugosas.  Comprobar los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación segura y adecuada a su fin se encuentren legibles. Se realiza verificación del controlador de cámara en combinación con monitor, fuente de luz pertenecientes al cliente con cabezal de Meditec S.A. CONCLUSIONES: Por el tiempo en el que los equipos estuvieron en almacenamiento sin ser energizados, se presume que el agua que se encontraban al interior se evaporo naturalmente.  Se ejecuta limpieza general de todos los elementos interna y externamente especialmente en el monitor, pero las manchas de la pantalla no se eliminaron completamente.  Se hacen pruebas de funcionamiento y verificación de calidad de imagen con resultado satisfactorio.  Los equipos se encuentran óptimos para su uso.
649 | Monitor disfuncional | Monitor de signos vitales se encuentra fallando, no prende. | 2021-05-13 10:20:05 | 2021-06-08 16:08:51 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039225 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE ENERGÍA, EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEJA EN EL SE4RVICIO PARA SU USO
648 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | al momento de realizar check list maquina de anestesia aparece con el display dañado | 2021-05-13 07:57:04 | 2021-05-25 15:02:41 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE APLICA AJUSTE Y LIMPIEZA INTERNA DE TARJETA DE PANTALLA FRONTAL. EQUIPO OK.
647 | Electrocardiografo no da V2 | Electrocardiógrafo no da V2, " ya se realizo verificacion de conexion de presencia de gel" y siguen sin arrojar, ubicado en Unidad de cuidado especial | 2021-05-12 11:08:35 | 2021-05-19 10:03:13 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4127 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | SALUD MENTAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | REVISANDO CON EQUIPO PATRON, SE EVIDENCIA UN PIN DOBLADO, SE REALIZA CORRECION DEL PIN, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO PARA EL SERVICIO.
646 | Electrocardiografo no da V6 | El electrocardiógrafo no realiza bien el trazado V6 | 2021-05-11 09:25:51 | 2021-05-19 09:31:13 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4122 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CONECTA CABLE ECK AL EQUIPO PATRON Y SE EFECTUAN PRUEBAS Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE SIN RUIDOS EN EL TRAZO Y MUESTRA TODAS LAS DERIVADAS. EQUIPO OK
645 | llave de cubículo dañada | La llave del cubículo 1 presenta una fuga pequeña de agua | 2021-05-11 09:14:45 |  | Asignado |  | Maira Lopez | isabellaalomia@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE | CUBÍCULO 1 | NORTE |  | otros
644 | daño de la llave del cuarto del aseo | La manilla de abrir el chorro del agua para lavar trapeadores esta dañada | 2021-05-11 07:44:05 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
643 | daño del lavamanos adultos | el lavamnos de los familiares ubicado al lado izquierdo, esta dañado vota agua | 2021-05-11 07:28:58 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
642 | daño aire acondicionado | daño aire acondicionado en toda la sala | 2021-05-10 12:44:01 | 2021-05-20 16:13:38 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
641 | lavamanos de familiares bota agua | El lavamanos del baño de familiares y visitantes bota agua constantemente por la parte de abajo, toca dejar balde recolector | 2021-05-10 11:57:33 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
640 | perdida de agua de lavamonos | la llave del lavamanos izquierdo del baño de personal de pediatriano NO cierrra bien , bota agua todo el tiempo | 2021-05-10 11:45:03 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
639 | sanitario tapado | sanitario del baño del personal en pediatria tapado | 2021-05-10 10:53:53 | 2021-05-20 16:04:09 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
638 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia no funciona la pantalla | 2021-05-10 09:59:40 | 2021-05-19 09:09:44 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISIÓN REVISION DE FALLA, LA PANTALLA NO ENCIENDE, SE VERIFICAN LAS CONEXIONES A LA TARJETA Y EL CABLE DE CONEXION AC. TODO OK. SE ENCUENTRA FALLA EN EL CONECTOR Y SE CORRIGE. SE VERIFICA FALLA DE VENTILADOR Y SE LIMPIAN TODASLAS VALVULAS INTERNAMENTE. SE ENCONTRABAN CON AGUA. SE VERIFICA SENSOR DE FLUJO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUGA, SENSOR DE FLUJO Y CALIBRACION DE PEEP. EQUIPO OK.
637 | Monitor disfuncional | Monitor que falla en la toma de signos vitales, falla saturador. | 2021-05-10 09:13:35 | 2021-05-10 16:01:55 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113034612 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA RE AJUSTE DE POSICIÓN DE LOS PINES QUE SE ENCONTRABAN TORCIDOS. SE REALIZA SOLDADURA EN DIODO LED PARA REHACER CONECCIÓ. SE PRUEBA EL ACCESORIO EL CUAL QUEDA FUNCIONAL. EL EQUIPO RETORNA AL SERVICIO PARA SU USO
636 | Monitor disfuncional | Monitor que falla en la toma de signos vitales, falla saturador. | 2021-05-10 09:12:51 | 2021-05-10 16:02:49 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039006 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA SOLDADURA EN DIODO LED PARA REHACER CONECCIÓN. SE PRUEBA EL ACCESORIO EL CUAL QUEDA FUNCIONAL. EL EQUIPO RETORNA AL SERVICIO PARA SU USO
635 | bomba de infusion que no prende | bomba de infusion que no prende | 2021-05-06 13:40:15 | 2021-07-08 11:11:32 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 26080421UN E IGUALES CARACTERÍSTICAS.
634 | Electrocardiografo | El equipo no funciona para tomas de ECG | 2021-05-05 10:32:26 | 2021-05-19 08:50:52 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO0635 | HEWLETT PACKARD | M1772A | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CARGA DE BATERIA CON FUENTE, SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS CON EQUIPO PATRON.
633 | Electrocardiografo no prende | Equipo no prende. no se puede usar | 2021-05-04 07:57:42 | 2021-05-19 09:52:48 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | ELECTROCARDIOGRAFO | EMCO4118 | GENERAL ELECTRIC | MAC 600 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRONICO, VERIFICACION DE ELECTRODOS, SE REALIZA REPARACIÓN DE CONECTOR, CABLE DE PODER EN ADAPTADOR, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, SE REALIZA VERIFICACION DE BATERIA, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK.
632 | PROBLEMA DE BATERÍA | REPORTAN LO SIGUIENTE: A ESTE MONITOR NO LE FUNCIONA LA BATERIA Y SE PASAN MUCHOS PROBLEMAS A LA HORA DE TOMAS LOS SIGNOS VITALES A LOS PACIENTES YA QUE A VECES NO HAY DONDE CONECTAR EL EQUIPO Y TOCA SACAR A LOS PACIENTES A UN SITIO CERCA DONDE SE PUEDA CONECTAR. | 2021-05-03 11:33:44 | 2021-06-22 15:03:35 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3755 | NIHON KOHDEN | VISMO PVM-2701 | PEDIATRIA GENERAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA BATERIA, REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
631 | CHAPA DAÑADA PUERTA UCI | CHAPA DAÑADA DEL CUARTO MEDICO DE LA SALA DE UCIM DEL TERCER PISO, SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO EN MAL ESTADO YA QUE NO SIRVE, NO CIERRA | 2021-05-03 10:05:22 | 2021-05-20 16:03:28 | Cerrado |  | Maira Lopez | isabellaalomia@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
630 | BAÑO DAÑADO NO SUELTA | BAÑO QUEN SE ENCUENTRA EN EL TERCER PISO DE LA UCI, Y NO SUELTA CUANDO SE VACEA Y SE DEBE INTRODUCIR LA MANO PARA QUE ESTE SE ACCIONE Y FUNCIONE | 2021-05-03 09:56:26 |  | Asignado |  | Maira Lopez | isabellaalomia@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
629 | SILLAS EN MAL ESTADO | HAY 4 SILLAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS EN LA UCI DE LA SEDE NORTE Y REQUIEREN SER REPARADAS, UNA DE ELLAS ES DE OFICINA LAS OTRAS SI SON NORMALES | 2021-05-03 07:30:17 |  | Asignado |  | Maira Lopez | isabellaalomia@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros
628 | SE ENCUENTRA APAGADO Y NO ENCIENDE. | LA CENTRIFUGA ENCIENDE PERO NO ARRANCA EL CICLO | 2021-05-02 06:52:52 | 2021-05-03 11:51:18 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR AJUSTE DE ESCOBILLAS PUES NO TENÍAN UN CORRECTO CONTACTO. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEJA EN EL SERVICIO PARA SU USO.
627 | MONITOR SIGNOS VITALES | SE DAÑO EL SATURADOR SE DESPEGO | 2021-04-29 14:22:21 | 2023-01-11 15:39:03 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3412 | MINDRAY | PM-9000 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se inspecciona el equipo y se evidencia daño en pinza de saturacion. se realiza cambio de accesorio y se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son superadas satisfactoriamente. Equipo funcional en el servicio
626 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presenta fugas quirófano 7 | 2021-04-28 09:43:22 | 2021-05-14 10:29:36 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | BATERIA (FALLA), PANTALLA, ALARMAS OK. MAQUINA PRESENTA FUGA EN MÒDULO DE CANISTER, SE REALIZA AJUSTE Y CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO. SE ENTREGA MAQUINA EN OPTIMAS CONDICIONES.
625 | REVISIÓN DE BASCULA | AL PONER LO QUE SE VA A PESAR MARCA UN VALOR, Y LUEGO DE UNOS MINUTOS EL VALOR CAMBIA. | 2021-04-28 09:39:57 | 2021-05-14 10:39:50 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | BASCULA | MYEQ00548 | DLP | TCS-500KG | LAVANDERIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA EXPLICACION DE FUNCIONAMIENTO, PARA SU MANEJO, SE REALIZA SOLICITUD DE MASAS PATRON PARA REALIZAN COMPROBACION DE VALORES. EQUIPO FUNCIONAMIENTO OK.
624 | monitor multiparametro no toma presion no invasiva | monitor no toma presion, la bomba de presion no enciende | 2021-04-27 17:21:25 | 2021-05-19 09:02:53 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA MANGUERA NIBP Y BRAZALETE, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK.
623 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presenta fugas, no pasa la prueba, se encuentra en la sala 1 de neuro | 2021-04-27 08:06:45 | 2021-05-06 14:10:47 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 1- NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA DESCONEXION DE LAS LINEAS PEEP, APL, PRESENTA FUGA EN EL VENTILADOR MECANICO, SE EJECUTA INSTALACION DE LAS LINEAS Y CORRECCIÓN DE FUGA, SE APLICAN PRUEBAS. EQUIPO OK.
622 | LLAVE DEL LAVAMANOS DAÑADA | La llave del lavamanos del baño del personal de Oncología se encuentra dañada | 2021-04-26 12:08:16 | 2021-05-20 16:00:57 | Cerrado | [8 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
621 | filtracion de agua del aire acondicionado del consultorio 703 | Se presenta una filtración de agua del aire acondicionado del consultorio 703 del servicio de Oncología, ocasionando una inundacion en el consultorio | 2021-04-26 11:00:02 | 2021-05-20 15:59:40 | Cerrado | [8 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
620 | fuga en el equipo | Equipo presenta una fuga , la bala de oxido nitroso se acaba muy rápido | 2021-04-23 14:15:53 | 2024-06-14 08:35:17 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com |  | SISTEMA OFTALMICO DE CRYOTERAPIA | EMCO3255 | optikon | kryo-line | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se verifica el equipo y conexión con cilindro de oxido nitroso y no presenta fuga
619 | No sube la intenisdad de luz con pedal | El día 22 de abril siendo las 7:20 p.m el ingeniero Jorge Iván reporta que el microscopio presenta problemas con la intensidad de luz. | 2021-04-23 13:58:35 | 2021-04-26 11:51:06 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realizar la revisión del pedal y se identifica lineal interrumpida | Se utiliza la linea auxiliar restante (originalmente eran 2) para realizar la conexión correspondiente y Se verifican todas conexiones en el pedal. Equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento.
618 | Microscopio no enciende | El día 23 de abril del 2021 siendo las 10:09 a.m reportan que el microscopio no enciende. Por lo que queda fuera de servicio | 2021-04-23 13:38:02 | 2021-04-27 08:20:21 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | QUIROFANO 1-OTORRINO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección técnica en tarjetas electrónicas, evidenciando corto en el puerto de lleva la tierra del balasto al foco, se procede a retirar el puerto y reparar pista del circuito impreso, se realizan pruebas de funcionamiento dejando el equipo totalmente operante.
617 | faltante de accesorios para tomar signos vitales | el brazalete de tomar la presion arterial presenta fuga del aire y no permite que el equipo haga la medicion | 2021-04-23 09:51:16 | 2021-04-26 08:03:35 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE DEBIDO A QUE EL OTRO POR DETERIORO PESENTABA FUGAS. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
616 | daño de bomba de infusion de canal 23060060 UN | daño de canal bomba de infusión | 2021-04-22 16:49:16 | 2021-07-08 11:10:44 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 22040012UH E IGUALES CARACTERÍSTICAS.
615 | MAQUINA DE ANESTESIA | Maquina de anestesia de quirófano 6 presenta un problema y alarma de valvula PEEP | 2021-04-22 15:36:37 | 2021-05-06 13:26:25 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FUGA, SE CORRIGEN LAS FUGAS Y SE AJUSTA VALVULA APL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
614 | daño de la llave de lavamanos bota agua permanentente ubicado en el cuarto de aseo de pediatria | daño de la llave del lavatrapeador bota agua permanente ubicado en el cuarto del aseo en pediatria | 2021-04-22 12:24:44 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
613 | daño tuberia lavamanos de estación de enfermeria adulto | daño de tuberia lavamanos de estación de enfermeria de adultos | 2021-04-22 12:12:12 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
612 | Daño en la valvula apl | Siendo las 8:50 a.m el anestesiologo del quirofano 11 informa que hay un problema con la maquina de anestesia, se hace la verificación e identifica fuga al momento de usar el pulmón aun cuando la válvula esta completamente cerrada, por tal motivo se cree que hay un problema con la válvula APL y debe ser revisada. Equipo queda fuera de servicio. | 2021-04-22 09:03:55 | 2021-05-13 15:08:32 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE ENCUENTRA FUGA EN VALVULA APL, SE REALIZA AJUSTE DE EMPAQUES EN VALVULA APL, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO EN GENERAL, MAQUINA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.
611 | MAQUINA DE ANESTESIA PRESENTA FALLAS | maquina de anestesia de hemodinamia a la hora de realizar prueba de fuga presenta error en la prueba de fuga del ventilador, adicionalmente la maquina no queda en standby debido a que se la valvula reguladora de oxigeno no queda en 0 sube a 0.09 por tal motivo siempre queda activada | 2021-04-21 16:08:39 | 2024-06-14 08:21:28 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3783 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | El equipo cuenta con calibracion y mantenimiento preventivo donde no se reportan fallos de la maquina de anestesia. El equipo se encuentra operativo en funcionamiento
610 | Nevera dañada | Nevera de medicamentos torre 6A se descongela sin razón aparente | 2021-04-21 13:38:14 | 2021-05-13 08:20:35 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE |  | Mantenimiento industrial |  | EL TECNICO REALIZA AJUSTE DE CONECCIONES YA QUE SE ENCONTRABAN DESPRENDIDOS. REALIZA AJUSTE DE TERMOSTATO PARA QUE LE LOGREN LAS TEMPERATURAS ÓPTIMAS. NEVERA FUNCIONAL EN EL SERVICIO
609 | MONITOR MULTIPARAMETRO ESTA FALLANDO CO2 | monitor esta mostrando niveles de co2 muy altos | 2021-04-20 10:09:37 | 2021-08-19 17:10:22 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4612 | SHENZEN BIOCARE | IM-15 | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET CON RETRO DEL 6 DE AGOSTO DE 2021 YA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO, REQUIERE CAMBIO DE EXTENSIÓN SPO2.
608 | lampara cielitica no funciona | un satelite de la lampara cielitica no funciona | 2021-04-20 08:29:12 | 2024-05-15 14:19:13 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE ENCUENTRA PORTA BOMBILLO EN MAL ESTADO Y CON MULTIPLES REPARACIONES. REQUIERE CAMBIO DE PORTA BOMBILLO. LAMPARA FUERA DE SERVICIO. SE ATIENDE TAMBIEN POR ORDEN DE TRABAJO 14266 | Se cierra orden, equipo se recomienda dar de baja, su vida útil ha culminado y se realizo instalación de nuevas lámparas
607 | el monitor se apaga | El monitor se apaga, y ase cambio de toma de pared y el paciente esta conectado con IBP | 2021-04-19 15:31:43 | 2021-05-13 09:48:45 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4062 | DRAGER | Vista 120 +co2+gasto cardiaco | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE CABLE AC. MONITOR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.
606 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presente problemas con su volumen tidal , ya que al programarlo arroja valores erróneos | 2021-04-19 11:07:54 | 2021-05-13 09:39:24 | Cerrado |  | jorge ivan carabali carabali | carabalijorgeivan@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3029 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE APLICAN PRUEBAS DONDE SE OBSERVÓ UNA CORRECTA LECTURA. EQUIPO OK.
605 | Daño en baño personal | Baño de personal mujeres 4 piso torre b, al realizar la descarga continua botando agua continuamente. El baño de personal de área de hombres no funciona ni el orinal ni el sanitario. | 2021-04-19 10:22:08 |  | Asignado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros
604 | fuente de luz | bombillo termino su vida útil reemplazar | 2021-04-16 08:36:20 | 2021-05-25 08:02:05 | Cerrado |  |  |  | Sysmed Huv | FUENTE DE LUZ | EMCO2739 | OLYMPUS | EVIS EXERA CLE-145 | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAS FALLAS TECNICAS DEL BOMBILLO, SE REALIZA INSTALACION DEL BOMBILLO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK.
603 | DAÑO EN OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | EL EQUIPO TIENE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE | 2021-04-16 08:12:53 | 2021-05-25 07:35:29 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com | Sysmed Huv | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | UNIVALLE 53887340 | HEINE | MPACK | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA CON TICKET 59696 QUE CERRÓ TAMBIÉN ORDEN DE TRABAJO.
602 | Manifold de aire presenta fugas | El manifold de aire medicinal presenta fugas constantemente ya que en menos de una semana se consumio alrededor de 700 PSI. Además de manómetro de la línea 1 tiene un desfase de 500 PSI en su medición | 2021-04-08 11:44:57 | 2021-12-03 11:56:14 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MANIFOLD AUTOMÁTICO DE AIRE MEDICINAL |  | GENTEC | CM2-DL-02-U | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA AIRE MEDICINAL | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Equipo dado de baja
601 | Manifold de oxigeno no funciona | La alarma del manifold de oxigeno de la línea 1 suena constantemente, aun cuando hay presión en los cilindros de dicha línea. | 2021-04-06 11:41:48 | 2021-12-03 11:56:48 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MANIFOLD AUTOMÁTICO DE OXIGENO |  | GENTEC | CM2-DL-02-U | CENTRAL GASES MEDICINALES | RESERVA OXIGENO | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento industrial |  | Equipo dado de baja
600 | NO PINTA BIEN EL MONITOR FETAL | CUANDO SE REALIZA LA MONITORIA FETAL A PESAR DE QUE SE LIMPIA BIEN LA IMPRESORA NO REGISTRA CLARO EL TRAZO DE LA MONITORIA | 2021-04-14 08:46:07 | 2021-04-15 10:51:41 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR FETAL | EMCO4037 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA FRONTAL, PULSADORES, CARCASA, CABLE DE PODER, SE APLICAN PRUEBAS DONDE SE OBSERVA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.. EQUIPO OK.
599 | sensor malo | Sensor del monitor aparece disfuncional, se envía para revisión | 2021-04-13 12:37:13 | 2021-04-14 07:45:43 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039006 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA CONECTOR DE SENSOR EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRA PARTIDO. SE CAMBIA TERMINAL Y SE DISPONE EN EL EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS. EL EQUIPO ES FUNCIONAL.
598 | Bomba de nutrición mala | Bomba de nutrición se programa goteo pero no avanza la nutrición de la bolsa | 2021-04-13 12:35:57 | 2021-04-27 17:05:30 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | 75584 | COVIDIEN | KANGAROO | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | EL INGENIERO DE BAXTER REALIZA AJUSTE DE MOTOR PARA PERMITIR FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL EQUIPO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y RETORNA AL SERVICIO PARA SU USO.
597 | Brazalete con fuga | Equipo monitor de signos vitales presenta fuga por brazalete | 2021-04-13 12:34:44 | 2021-04-14 08:08:32 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039104 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO AL EQUIPO, EVIDENCIANDO QUE AL MOMENTO DE INSUFLAR EL BRAZALETE PARA LA TOMA DE NIBP, ESTE PRESENTA MENSAJE DE FUGA DE AIRE. SE PROCEDE A ABRIR EL EQUIPO PARA AJUSTAR MANGUERAS EN SUS CONECTORES Y ASÍ EVITAR POSIBLES FUGAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ENCONTRANDO QUE TODOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO CONTRARIO A LA BATERÍA YA QUE REQUIERE CAMBIO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE REGURESA AL SERVICIO PARA SU USO.
596 | ARRGELO MONITOR MARCA EDAN | PRESENTA FALLA EN EL REGITRO DE PRESIONES, YA QUE REGISTRA PRESIONES ALTAS | 2021-04-12 09:06:23 | 2021-05-13 10:28:34 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA CAMBIO DE LA CONFIGURACION (UNIDAD DE MEDIDA NIBP) QUE SE ENCONTRABA EN CMH2O, Y SE REALIZA EL CAMBIO A MMHG, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE.
595 | arreglo de monitor de signos vitales mediana | registrar falla en la toma de signos se evidencia fractura en el lado derecho de la pantalla se envia con todos los elementos. | 2021-04-12 09:03:54 | 2021-04-15 10:35:18 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3548 | MEDIANA | LUCON M30 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA BATERIA, PULSADORES, ENCODER Y CARCASA. REQUIERE REEMPLEZO DE BATERIA, CABLE DE PODER, CARCASA Y ENCODER. SE REALIZA TRATAMIENTO POR MEDIO DE PEGANTE GRADO MEDICA A LA CARCASA, SE APLICAN PRUEBAS DONDE EL EQUIPO QUEDA FUNCIONALMENTE OK.
594 | Maquina de anestesia bloqueo de pantalla | El ingeniero de turno de sala de operaciones siendo las 7:30 durante la revisión de los quirófanos identifica que la pantalla esta bloqueada por lo tanto no enciende | 2021-04-12 07:35:35 | 2021-04-15 08:36:00 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA QUE LA PANTALLA DEL VENTILADOR NO ENCIENDE. SE DESTAPA LA PARTE DEL MODULO VENTILATORIO, SE DESCONECTA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SE VERIFICA EL ENCENDIDO DE PANTALLA Y RESPONDE CORRECTAMENTE. LA PANTALLA TIENE CAMBIOS DE COLOR EN LA ESQUINA PERO LA IMAGEN SE VISUALIZA BIEN. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR O2. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
593 | REVISIÓN DE BATERÍAS Y FUENTE | AL MOMENTO DE CONECTAR Y ENCENDER EL EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE NO ESTABA CARGANDO. EL EQUIPO NO ENCIENDE. | 2021-04-09 11:42:50 | 2021-04-14 11:57:10 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co | Sysmed Huv | DESFIBRILADOR |  | CU MEDICAL | CU-HD1 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO, BATERIA, PALAS, PULSADORES, PANTALLA FRONTAL, PERILLA REGULADORA, IMPRESORA. DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE APLICAN PRUEBAS. EQUIPO OK.
592 | DAÑO TUBERIA LAVAMANOS HABITACIÓN 532 y PUSH DEL SANITARIO BOTA MUCHA AGUA | TUBERIA DEL LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA AL PISO Y EL PUSH DEL SANITARIO AL DESCARGARLO BOTA AGUA | 2021-04-09 10:57:45 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
591 | en la habitación 504 baño phush bota chorro de agua al piso al descargar el sanitario y en las noches sale muy mal olor de la cañeria refiere la paciente. urgente para evitar caidas | En el baño habitación 504 al descargar el push del sanitario sale chorro de agua al piso y en las noches sale muy mal olosr de la cañeria refiere la paciente. solicitamos reparación urgente para evitar caidas. | 2021-04-09 10:33:09 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
590 | Luminaria al ingreso de la habitación parpadea habitación 562 | Luminaria al ingreso de la habitación parpadea mucho | 2021-04-09 07:50:44 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
589 | Gotera en el techo de la estación de enfermeria de pediatria | cae Gotera en el techo de la estación de enfermeria de pediatria | 2021-04-09 07:37:38 | 2021-05-20 12:03:05 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
588 | daño de bomba de infusion | el personal refiere que No funcionan los canales | 2021-04-07 14:53:42 | 2021-07-08 11:09:56 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 26080095E IGUALES CARACTERÍSTICAS.
587 | cama dañada se baja sola cuando esta con paciente habitación 526 | la cama dañada se baja sola cuando esta con paciente en habitación 526 | 2021-04-06 12:21:59 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
586 | el boton de sanitario bota chorro de agua al descargar habitación 510 esta con paciente | el boton del sanitario bota chorro de agua al descargar habitación 510 | 2021-04-06 11:57:48 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
585 | Aire acondicionado no funciona habitación 510 habitación con paciente | Airo acondicionado no funciona habitación 510 esta con paciente | 2021-04-06 11:38:57 | 2021-05-20 12:00:10 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
584 | daño de bomba de infusion | la reportan como dañada, la revisa el ingen de baxter e indica daño de canal | 2021-04-06 09:49:14 | 2021-07-08 11:13:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 22080258DN E IGUALES CARACTERÍSTICAS.
583 | daño de bomba de infusion | la reportan como dañada, la revisa el ingen de baxter e indica Bateria dañada | 2021-04-06 09:48:16 | 2021-07-08 11:08:04 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 24030674UN E IGUALES CARACTERÍSTICAS.
582 | daño de bomba de infusion | la reportan como dañada, la revisa el ingen de baxter e indica Bateria dañada | 2021-04-06 09:46:45 | 2021-07-08 11:05:32 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 25100174UN E IGUALES CARACTERÍSTICAS.
581 | desprendimiento total de dispensador de alcohol glicerinado habitacion 559 esta con paciente urgente | Desprendimiento total de dispensador de alcohol glicerinado habitación 559 | 2021-04-06 09:08:30 | 2021-05-20 11:59:34 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
580 | Equipo no da foco | El día 5 de abril del 2021 a las 4 p.m el ingeniero Jorge Ivan Carabalí solicita la generación del Ticket correspondiente del equipo dado que este no esta dando foco. Para que de forma prioritaria se realice la respectiva revisión del equipo por parte del personal biomédico. Tener en cuenta que el estado actual del equipo implico que se cancelara la cirugia | 2021-04-05 21:08:11 | 2021-04-06 15:38:24 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA LA REVISIÓN RESPECTIVA DEL EQUIPO REALIZANDO DESARME PARCIAL PARA VERIFICAR ESTADO DE LAS CONEXIONES SIN ENCONTRAR NOVEDADES. SE PROCEDE A REVISAR EL PEDAL CONFIRMANDO QUE NO SE ESTA MODIFICANDO EL FOCO. SE DESARMA EL PEDAL, SE VERIFICAN CONEXIONES Y SE SIDENTIFICA CABLE INTERRUMPIDO. | SE CAMBIO CABLE INTERRUMPIDO POR LINEA AUXILIAR. YSE VERIFICA CONTINUIDAD YSE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPOO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FOCO. POSTERIORMENTE SE AJUSTA PULSADOR DE APAGADO DESDE EL PEDAL QUEDANDO EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
579 | FALLA INTERMITENTE DE LÁMPARA | LA LÀMPARA SE ENCUENTRA FALLANDO NUEVAMENTE, TIENE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE | 2021-04-05 13:54:44 | 2023-09-04 09:41:54 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | LAMPARA DE HENDIDURA | EMCO1779 | HAAG STREIT | Z2143 | OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE EQUIPO PRESENTA BOMBILLO "MALO", REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | El equipo queda funcional con cierre de correctivo 3219. en el mes de agosto 23 de 2023
578 | Monitor no prende | Monitor que no prende, no se puede iniciar funciones | 2021-04-05 13:29:37 | 2021-06-25 11:33:43 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130011496 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALZA INSPECCIÓN DE ESTADO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, ENCONTRANDO SU ESTRUCTURA EN CORRECTO ESTADO. SE REALIZA INSPECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ESTOS SE ENCUENTRAN ALIMENTADOS CORRECTAMENTE CON FUJO ELÉCTRICO. SE REVISAN CONEXIONES ENCONTRÁNDOLAS EN BUEN ESTADO. SE REALIZA CAMBIO DE MAIN BOARD CON OTRA DE UN MONITOR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS Y ESTE ENCIENDE, CARGA EL SISTEMA Y FUNCIONAN TODOS SUS MÓDULOS. SE RE ARMA EL MONITOR CON MAIN BOARD PROPIA Y NO ENCIENDE. SE CONFIRMA DAÑO EN MAIN BOARD. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA POR NO DISPONIBILIDAD DE MAIN BOARD PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
577 | CAMA SE BLOQUEA | POR FAVOR REVISAR CAMA DE CUBICULO 8, SE BLOQUEA | 2021-03-31 20:12:03 | 2021-05-20 11:58:51 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CAMA EN GARANTÍA, BIOMÉDICO ATIENDE LLAMADO
576 | nevera de medicamentos | por favor revisar nevera de medicamentos de la uci ya que se encuentra botando agua | 2021-03-31 19:29:48 | 2021-05-20 17:13:02 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
575 | boton de llamado de enfermeria | se reporta boton de llamado de enfermeria averidado el cable, del cubiculo 9 | 2021-03-31 12:51:27 |  | Asignado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
574 | puerta averiada | por favor revisar la puerta del cubículo 4 de la uci ya que se encuentra averiada | 2021-03-30 20:10:10 | 2021-05-20 11:56:35 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
573 | bomba deinfusion | la bomba de infusión presenta un pito y no deja que se apague | 2021-03-30 16:28:12 | 2023-01-13 16:34:29 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | [5 empty] | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE MODELO DE BOMBAS FUE RETIRADO DE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA POR PROVEEDOR DE BAXTER.
572 | bomba deinfusion | falla en la bateria asi se deje conectada la bateria no sirve | 2021-03-30 16:23:00 | 2024-09-18 11:22:35 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | [5 empty] | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Equipo ya no se encuentra en el hospital debido a un recambio de equipos por parte de la empresa baxter
571 | PERDIDA PEEP EN VENTILADOR | VENTILADOR LEISTUNG NO HACÍA VOLÚMENES PROGRAMADOS, NO HACÍA PRESIONES PICO, PITABA POR FUGA DE PEEP. | 2021-03-29 22:07:45 | 2021-09-22 15:45:30 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5014 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | G&C medical | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección del equipo internamente encontrando la tarjeta de válvulas sulfatada, se realiza limpieza total de la tarjeta de válvulas y sus mangueras, una vez realizado éste proceso, se realizan pruebas de funcionamiento total del equipo, para asegurar que ningún otro componente se haya afectado debido a la afectación interna por sulfato en la tarjeta de válvulas, se realiza inspección de la tarjeta principal, verificación del bloque neumático, verificación de válvulas proporcionales, válvulas reguladoras, válvula de peep. Equipo en correcto funcionamiento.
570 | monitor signos vitales | sensor spo2 no funciona se solicita un sensor nuevo para dejar el equipo funcional | 2021-03-29 21:42:40 | 2021-03-30 13:30:40 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3099 | GOLDWAY | UT7000C | QUIROFANO CENTRAL | sala recuperación de sala de operaciones | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se entrega saturador de oxigeno y se instala en el equipo
569 | Caida de monitor | El equipo por paciente agresivo que hala de este, cae al piso el monitor. | 2021-03-29 21:39:27 | 2021-10-26 13:30:37 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4819 | BIOLIGHT | Q5 | UCI TRANSPLANTE |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO SUFRIÓ UNA CAÍDA Y NO ENCENDÍA LA PANTALLA, SE INICIA PROCESO DE DESEMBLA Y VERIFICACIÓN DE CONEXIONES INTERNAS ENCONTRANDO EL CONECTOR DE LA PANTALLA SEMISUELTO, SE PROCEDE ASEGURAR CONEXIONES INTERNAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE:A032H027564 FUNCIONAL SE MANIPULA SELLO DE GARANTÍA. ESTE TICKET SE CIERRA EL 26 DE OCTUBRE DE 2021 POR QUE NO SE HABÍA REPORTADO CIERRE ANTES PERO LA INTERVENCIÓN SE REALIZÓ EL 27 DE JULIO DE 2021, QUE CORRESPONDE A UN "PREVENTIVO" DEL EQUIPO.
568 | REVISIÓN DE MONITOR | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO FUNCIONA | 2021-03-29 21:01:05 | 2021-04-07 13:43:21 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3533 | MEDIANA | LUCON M30 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA DE FUNCIONAMIENTO, SENSOR DE OXIGENO, BRAZALETE CABLE DE PODER, BATERIA Y CARCASA, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK A LAS 11:20AM.
567 | REVISIÓN DE MONITOR | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO FUNCIONA | 2021-03-29 20:59:26 | 2021-08-23 09:33:25 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO2548 | NIHON KOHDEN | BSM-2301K | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EL EQUIPO PRESENTO UNA CAIDA Y NO PUDO SER REPARADO. SE EMITE CONCEPTO DE BAJA
566 | No sensa saturación | El monitor no sensa saturación de oxigeno, ya se cambio pilas, | 2021-03-29 20:33:57 | 2021-04-23 08:18:44 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3795 | BIOLIGHT | M800 | CIRENA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión del pulsioximetro con diferentes sensores de saturación los cuales no sensa, se prueba equipo con sensor de otro equipo de igual características y este sensa | Se reliza prueba con sensor BLT y el equipo queda funcional. Se entrega con Cable ECG nuevo y Sensor de saturacion.
565 | REVISIÓN DE PULSIOXÍMETRO. | NO PRENDE, AL PONER LAS BATERÍAS TOCA MOVERLAS Y PRESIONARLAS, SE APAGA CONSTANTEMENTE. | 2021-03-28 08:06:15 | 2021-03-29 15:11:12 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | PULSIOXIMETRO | EMCO3797 | BIOLIGHT | M800 | URGENCIAS | PEDIATRÍA URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE CONTACTOS YA QUE HABÍA PRESENCIA DE ÓXIDO Y SE ENCONTRABAN SULFATADOS. SE MUEVEN LOS CONTACTOS DE LAS BATERÍAS PARA QUE GENEREN PRESIÓN EN LAS MISMAS Y NO SE SUELTEN. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
564 | ARREGLO DE MARCADOR DE EVENTOS | EL MARCADOR DE EVENTOS NO ESTA REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS FETALES | 2021-03-29 18:54:42 | 2023-01-11 15:42:24 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR FETAL | EMCO4035 | PHILIPS | AVALON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo y se evidencia suciedad en los pines de conexión del marcador de eventos. Se realiza limpieza integral y pruebas de funcionamiento las cuales son superadas satisfactoriamente. Equipo queda funcional en el servicio
563 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | equipo esta entregando volumenes diferente a lo programado, se solicita equipo patron para verificar | 2021-03-29 15:22:43 | 2021-09-20 11:43:08 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE EVIDENCIA QUE LA MAQUINA TRABAJA CORRECTAMENTE. SE VERIFICA ESTADO DEL FUELLE Y SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. EL EQUIPO QUEDA PENDIENTE POR VERIFICACIÓN CON EL EQUIPO PATRON. | SE REALIZÓ INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, VENTILATORIO MECÁNICO, MANUAL, PANTALLA FRONTAL, BATERÍA, PULSADORES, ENCODER Y SE EVIDENCIÓ DESGASTE Y FRACTURA EN LA VÁLVULA APL DEL SISTEMA VENTILATORIO MANUAL, EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO OK.
562 | monitor de signos vitales | se desprendio la perilla de dar opciones del monitor | 2021-03-29 13:22:30 | 2021-04-07 08:38:52 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4271 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA UNA TIERCA DE SEGURIDAD Y SE LE PEGA LA PERILLA AL ENCODER. SE VERIFICA QUE EL ENCODER Y LA PERILLA REALICEN LA SELECCIÓN DE LA CONFIGURACION Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
561 | Cabezal de camara fuera de servicio requiere revisión | El martes 23 de marzo del 2021 a las 14:57, previo al inicio de un programa pediátrico al momento de verificar la funcionalidad de la torre de laparoscopia Storz se identifica que el cabezal no es reconocido por el video procesador, se prueba en otros video procesadores y ocurre lo mismo. Por lo tanto queda fuera de servicio. | 2021-03-26 16:25:10 | 2021-08-10 14:36:57 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | Cabezal de camara |  | KARL STORZ | IMAGE 1 HD | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | BIOTRONITECH | Mantenimiento biomedico |  | La empresa Biotronitech entrega el cabezal de cámara reparado. E informan que durante la reparación se cambio el numero de serie del elemento a RT0040169-K, Así mismo el cabezal de cámara es entregado al servicio y se recibe el que se encontraba en contingencia (sn : XV840866-H)
560 | ARREGLO DE MESAS DE CALOR RARIANTE | SE OBSERVA QUE LA MESA DE CALOR RADIANTE NO CALIENTA LO SUFICIENTE | 2021-03-26 15:13:56 | 2021-06-23 15:18:34 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com |  | CUNA DE CALOR RADIANTE | EMCO4146 | Advanced Instruments | A4051 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | ARBOLEDA EQUIPOS | Mantenimiento biomedico |  | SE REEMPLAZA RESISTENCIA CALEFACTORA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
559 | ARREGLO MONITOR FETAL LUCON | SE ATASCA EL PAPEL CUANDO SE REALIZA ALGUNA MONITORIA | 2021-03-26 14:38:50 | 2021-04-09 10:36:05 | Cerrado |  | gloria patricia cisneros correa | gcisneroscorrea@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR FETAL | EMCO3462 | MEDIANA | LUCON FM20 | PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE EVIDENCIA QUE EL PAPEL QUE ESTA UTILIZANDO NO ES EL ADECUADO PARA EL EQUIPO, YA QUE ES UNOS MILIMETROS MAS GRANDE POR LO QUE PUEDE INFERIR EN SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO.
558 | REVISION DE BRAZALETE | SE PRESENTAN FALLAS EN EL MOMENTO DE TOMA DE PRESION ARTERIAL | 2021-03-25 13:10:21 | 2021-04-09 17:22:15 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO6070 | GOLDWAY | UT7000C | Enfermedades Huerfanas |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA ESTADO DE BRAZALETE Y EL VELCRO, SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO PARA LA TOMA DE PRESION. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO.
557 | REVISIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO (SOFTWARE DEL ECÓGRAFO) | PRESENTA UN ERROR Y NO DEJA ENTRAR AL PROGRAMA PARA REGISTRAR LAS ECOGRAFÍAS. | 2021-03-23 11:00:00 | 2021-11-17 13:50:22 | Cerrado |  | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | ECOGRAFO | EMCO3675 | GENERAL ELECTRIC | VOLUSON E6 | PERINATOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | CON LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA REALIZADA EL 25 DE MARZO, EL PC QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE RECOMIENDA DEJAR SUSPENDIDA LA PANTALLA Y APAGAR EL EQUIPO SOLO EL FIN DE SEMANA.
556 | angiografo fuera de servicio | La pantalla del equipo no presenta señal. | 2021-03-24 14:02:27 | 2021-03-24 09:05:02 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | PHILIPS | Mantenimiento biomedico |  | Se verifico funcionamiento de las pantallas y se identifico conectores de datos sueltos. Se realiza ajuste y equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento
555 | monitor de signos vitales | Se desprendio el encoder (perilla) . | 2021-03-24 13:37:20 | 2021-04-07 08:26:39 | Cerrado |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | huv.cpa@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4196 | EDAN | IM-50 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA TRATAMIENTO CON PEGAMENTO, SE AJUSTA PERILLA Y SE VERIFICA QUE SE REALICE LA SELECCION DE CONFIGURACION Y EL EQUIPO REPONDE CORRECTAMENTE.
554 | LUMINARIA DAÑADA HABITACIÓN 515 URGENTE | LUMINARIA DAÑADA HABITACIÓN 515 URGENTE | 2021-03-19 13:55:47 | 2021-05-20 11:55:50 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
553 | FUGA EN MÁQUINA DE ANESTESIA | LA MÁQUINA DE ANESTESIA PRESENTA FUGAS, SE REQUIRE MANEJAR ALTO FLUJO DE O2 PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-03-18 15:14:57 | 2021-04-08 10:35:39 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO6071 | DATEX OHMEDA | AESTIVA-57100 | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 1 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, ELECTRICO, ELECTRONICO, ELECTROVALVULAS, SISTEMA DE VENTILACIÓN (MECANICO/MANUAL) PRUEBAS DE FUGAS (OK), PANEL DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO (OK) SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON.
551 | Cuna dañada en area de pediatria | El tornillo que sostiene la baranda en su lugar esta desaparecido, por lo tanto la baranda no ajusta en su lugar y no se puede usar asi la cuna. hay riesgo alto de caida de algun niño | 2021-03-17 20:35:47 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
550 | Equipo no prende | El equipo se cayo, el día lunes 15/03/2021. Ante lo cual la pantalla quedo sin prender, equipo queda fuera de servicio | 2021-03-15 12:29:18 | 2021-03-25 08:34:35 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3735 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMODINAMIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACIÓN DE PANEL DE CONTROL, TARJETA ELECTRONICAS, MODULOS, ACCEOSRIOS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO PRESENTA GOLPE EN CARCASA Y CONECTORES SUELTOS. SE REALIZA REPARACIÓN DE GOLPE Y AJUSTE DE CARCASA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO.
549 | barandas dela cuna lado izquierdo se baja constantemente habitación 556 | barandas de la cuna lado izquierdo se baja constantemente habitación 556 | 2021-03-17 00:21:14 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
548 | Mensaje de error | Equipo presento mensaje de error. Se bloqueo y no se pueden realizar movimientos | 2021-03-16 22:26:30 | 2021-04-29 12:06:02 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO5243 | CARL ZEISS | TIVATO 700 | QUIROFANO NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza visita programada para hacer mantenimiento correctivo por fallas de bloqueo en el sistema. Se realiza desarme y cambio de las siguientes tarjetas: - OPMI CONTROL (REF: 302573-9800-500) -FUENTE COMPLETA(REF: 305949-8270-550) -MAIN BOARD IMX (REF:302682-9810-550). SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE 1.5 A 1.6. SE REALIZA AJUSTE DE SISTEMA KINEMATIC. SE REALIZA AJUSTE DE REFERENCIA Y TORQUE DE AXIS 3,4 Y 5. BACKUP DE DISCO DURO INTERNO. SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES DE FUNCIONAMIENTO Y QUEDO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
547 | DAÑO DEL FLUSHING DE DESCARGA DEL SANITARIO 560 | AL OPRIMIR EL BOTON DE DESCARGA DEL SANITARIO ESTE BOTA MUCHA AGUA AL PUNTO QUE HACE CHARCO EN EL PISO, OCASIONANDO DESLIZAMIENTO Y CAIDA AL PISO DE LA PACIENTE, NIÑA DE 12 AÑOS. | 2021-03-16 14:37:53 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
546 | Bomba no cierra canal | Bomba de infusión baxter no le cierra canal | 2021-03-15 20:29:05 | 2021-03-16 16:56:13 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 057839 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 21091204DH
545 | No funciona pulsoximetro | Monitor de signos vitales no funciona la conexión del pulsoxímetro | 2021-03-15 20:28:16 | 2021-03-17 15:12:46 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130011583 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REVISA SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EL CUAL SE EVIDENCIA QUE, POR MALA MANIPULACIÓN, LOS PINES SE ENCUENTRAN TORCIDOS, SE ENDEREZAN Y SE PRUEBA SU FUNCIONAMIENTO PARA LO CUAL EL RESULTADO ES NEGATIVO REQUIRIENDO CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. CONTINUO, SE ABRE EL EQUIPO PARA REPARAR CARCASA QUE PRESENTABA MÚLTIPLES FRACTURAS. SE REPARA CARCASA Y SE AJUSTA AL CHASÍS DEL EQUIPO. ADICIONALMENTE SE PEGA EL CONECTOR DEL MÓDULO DE SPO2 PUESTO QUE PRESENTABA DESPRENDIMIENTO POR QUIEBRE LO QUE GENERABA QUE ESTE NO SE ENCONTRARA EN LA POSICIÓN CORRECTA PRODUCIENDO QUE SE QUEMASE EL SENSOR POR CONEXIÓN INCORRECTA. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL Y SE DEVUELVE AL SERVICIO PARA SU USO, SALVO POR EL SENSOR DE SpO2 QUE REQUIERE CAMBIO.
544 | Monitor se apaga | Monitor de signos vitales se apaga solo | 2021-03-15 20:27:15 | 2021-03-17 15:16:54 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130010076 | Mindray | PM8000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE RETIRAN CARCASAS DEL EQUIPO PARA ACCEDER A LOS MÓDULOS ELECTRONICOS PARA DETERMINAR SI REPORTE DE "SE APAGA SOLO" ES PRODUCTO DE ALGUN DAÑO O MALA CONEXIÓN. SE INSPECCIONAN LOS DIFERENTES MÓDULOS Y SE AJUSTAN CONECCIONES ENTRE PLACAS, SE REVISA QUE NO HAYA ALGÚN COMPONENTE QUE GENERE UN CORTO CIRCUITO. POSTERIOR A ELLO SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS PLACAS BASE PARA ELIMINAR ALGÚN RESIDUO DE POLVO O SULFATO QUE PUDIESE GENERAR FALLOS. SE RE ARMA EL MONITOR Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA PUES LA BATERÍA DEL EQUIPO PRESENTA DETERIORO Y NO SOSTIENE LA CARGA. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEVUELVE AL SERVICIO PARA SU USO.
543 | Bomba no cierra canal | Bomba de infusión baxter no cierra canal | 2021-03-15 20:24:49 | 2021-03-16 16:49:43 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 22040220DH
542 | Bomba no cierra canal | Bomba de infusión baxter no cierra canal | 2021-03-15 20:23:50 | 2021-03-16 16:53:06 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 045313 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 22080532DN
541 | Equipo toma presiones alteradas | Monitor de signos vitales toma presiones con cifras alteradas vs la toma manual | 2021-03-15 20:22:19 | 2021-03-17 15:33:50 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039095 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA PRUEBAS PARA DETERMINAR FALLA EN PÉRDIDA DE AIRE REPORTADA POR EL EQUIPO, PARA ELLO SE REALIZA DESMONTE DE SU ESTRUCTURA Y SE ACCEDE AL MÓDULO NIBP PARA SU REVISIÓN. EN UN SEGUNDO MOMENTO SE REALIZA INSPECCIÓN DEL CONJUNTO DE MANGUERRAS, EVIDENCIANDO QUE UN PAR DE ELLAS SE ENCONTRABAN PARCIALMENTE ACOPLATAS PERMITIENDO ESTAS FUGAS. SE REAJUSTAN MANGUERAS A LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SE REALIZAN PUEBAS DE TOMA DE PRESIÓN.FINALMENTE, SE ARMA EL MONITOR. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE RETORNA AL SERVICIÓ PARA SU OPERACIÓN.
540 | DAÑO TUBERIA LAVAMANOS HABITACIÓN 536 | DAÑO TUBERIA LAVAMANOS HABITACIÓN 536 | 2021-03-15 15:06:53 | 2021-05-20 15:25:58 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
539 | LLAVE DE LAVAMANOS MALO | BUENOS DIAS POR FAVOR REVISAR LLAVE DE CENSOR DE LAVAMANOS QUE ESTA UBICADA ANTES DE INGRESAR A LA UCI, DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS LOQUER DEL PERSONAL YA QUE NO CIERRA | 2021-03-15 13:40:27 | 2021-05-20 15:23:10 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
538 | LAVAMOS FILTRA AGUA | POR FAVOR REVISAR LAVAMANOS DEL CUBICULO 17 EL CUAL FILTRA AGUA TODO EL TIEMPO | 2021-03-15 13:04:12 |  | Asignado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
537 | CAIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES | LA FISIOTERAPEUTA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 6 PISO SEDE NORTE DEJA CAER EL MONITOR DE SIGNOS VITALES ENTRE LAS 7:00 Y LAS 8:00 HORAS. | 2021-03-11 22:21:39 | 2021-03-17 15:31:27 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039093 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | EVENTO PRESENTADO A COORDINADORA MARIA ELENA POR CAIDA | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE RETIRAN CARCASAS DEL EQUIPO PARA SU REPARACIÓN DE FRACTURAS PRODUCTO DE CAIDA. SE PEGAN PIEZAS PLÁSTICAS A LA CARCASA NUEVAMENTE Y SE REFUERZAN PARA SOPORTAR CONDICIONES DE TRABAJO. SE RE ARMA EL EQUIPO Y SE PRUEBA SU FUNCIONAMIENTO E INTEGRIDAD DE SUS PIEZAS. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEVULEVE AL SERVICIO PARA SU USO.
536 | Pantalla en blanco despues de flasheo | El dia de hoy 10 de marzo del 2021 a las 10:00 a.m nuevamente ocurrió un flasheo ocasionando que la maquina de anestesia se apagase, y al intentar de reiniciarla nuevamente la pantalla se quedo en blanco | 2021-03-10 16:21:39 | 2021-03-24 11:21:47 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA DE FUNCIONAMIENTO, PANEL FRONTAL, VALVULA APL, SENSOR DE FLUJO, PUERTO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO, BATERIA, PULSADORES, ENCODER. SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL PANEL FRONTAL (PRESENTA CORTO EN COMPONENTES ELECTRONICOS) Y BATERIA (FLASHEO ELECTRICO)
535 | no funcionan ninguno de los dos satelites | De la lampara cielitica no funcionan los dos satelites, se dejo funcionando 1 porque ya iba a iniciar la cirugía | 2021-03-10 16:17:18 | 2021-03-25 10:09:58 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, INSPECCION DE PARTES MOVILES, ELECTRICAS, BOMIBILLO, PORTA BOMBILLO. SE ENCUENTRAN PATAS DE BOMBILLO Y PORTA BOMBILLO SULFATADO, SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS PARTES MENCIONADAS. LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
534 | LLAVE DE DIALISIS | LLAVE DE DIALISIS BOTANFO AGUA TODO EL TIEMPO DEL CUBICILO 5 DE LA UCI | 2021-03-10 16:00:15 |  | Asignado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
533 | Fuga en maquina de anestesia | Maquina de anestesia de QX 3 de urgencias presenta fugas superior a 350 mL, se procede a revisar el canister y conexión de las mangueras. No se encuentra fugas en ninguna de ellas, ni desconexión. | 2021-03-09 22:30:40 | 2021-03-25 09:41:05 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL. EL CLIENTE INFORMA QUE PRESENTA FALLA AL REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUGA., POR LO QUE SE REALIZA VERIFICACION DE MANGUERAS QUE VAN A LAS VALVULAS. SE ENCUENTARAN SIN FUGAS. SE VERIFICA CONEXION DE MANGUERAS DE OXIGENO Y AIRE, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. SE EVIDENCIA QUE LA MAQUINA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS Y CELDA O2
532 | Maquina de anestesia con pantalla en blanco luego de flasheo | El día 9 de marzo del 2021 siendo las 8:50 de la mañana, ocurrieron dos bajones de energía en el hospital, causando que la maquina de anestesia se apagase. Al momento de prenderla nuevamente esta no inicio funcionando correctamente ya que la pantalla tenia un error apareciendo en blanco. | 2021-03-09 14:34:55 | 2021-03-24 11:22:52 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | REQUIERE REEMPLAZO DEL MODULO FRONTAL Y BATERIA. SE REALIZA INSTALACIÓN DEL MODULO FRONTAL DEL EQUIPO. SE APLICAN PRUEBAS DE VENTILACIÓN EN DIFERENTES TIPOS DE VENTILACIÓN, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO A LA HORA 3:00. EQUIPO OK.
531 | DAÑO DE PULSIOXIMETRO | APARECE PULSIOXIMETRO DAÑADO, NO EMPATA EN EL PUERTO DEL MONITOR | 2021-03-08 20:14:11 | 2021-03-09 08:09:18 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3963 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSPECCIÓN DEL ACCESORIO NOTANDO QUE ESTE POSEE LOS PINES TORCIDOS. SE PROCEDE A ENDEREZAR LOS PINES PARA DEJAR EL ACCESORIO DE FORMA CORRESPONDIENTE. EL ACCESORIO QUEDA FUNCIONAL EN EL EQUIPO.
530 | Bomba con error | Bomba presenta error 803-07 canal A | 2021-03-06 15:49:24 | 2021-11-17 11:55:04 | Cerrado |  | Lida Morera | lidacruz0519@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | PUERPERIO |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE DIRECCIONA LA GESTION A BAXTER
529 | Gastroscopio sin una guia de luz | Desde el dia 3 de Marzo reportan en el servicio que el gastroscopio esta funcionando con una sola guía de luz, y según lo informado por el servicio pueden utilizar el equipo en estas condiciones considerando que el otro se encuentra en reparación. Se hace la aclaración que usar el equipo en estas condiciones no afecta la integridad del mismo, y a la fecha no se identifica fuga positiva por lo que se puede usar y esterilizar con normalidad. | 2021-03-05 20:38:44 | 2021-12-07 11:52:09 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza prueba de fugas con resultado negativo Se realizó desarme total e inspección general encontrando: - Tapa de punta distal deteriorada. El último cambio de este elemento se realizó en diciembre de 2020. - Guía de luz con un desgaste aparente del 50%, al realizar el desarme del equipo se evidencia desacople de la guía en el extremo distal. Posible causa, cruce de angulaciones - Sistema de angulaciones y tensores de angulación desgastados por uso normal. Presenta por sistema más de 900 usos. - Canal de biopsia y canal Aire/Agua desgastados por uso normal del equipo. - Tornillos ISA – OSA largos x3 desgastados. - Tornillo ISA – OSA corto x1 desgastado. | Se realizo reinstalación de la guía de luz y nariz de irrigación, ajustes correspondientes, limpieza general, se realizan pruebas de fugas y el equipo opera en optimas condiciones. El equipo se entrega en el servicio el 29/11/2021 y fue verificado en compañía del ingeniero Sebastián del HUV y la ingeniera Daniela Galván de Jo medical. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento.
528 | Llave cafetin | Solicito la revisión de la llave de agua del lavaplatos del cafetin del 6to piso torre A | 2021-03-05 17:52:05 | 2021-05-20 15:22:02 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
527 | LLAVE DE LAVAMANOS MALO | Por favor revisar llave del lavamanos del cubiculo 17 de la uci ya que esta chorro permanente. | 2021-03-05 16:14:15 |  | Asignado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros
526 | Laser dornier fuera de servicio | El equipo actualmente se encuentra fuera de servicio, sin embargo no se conoce la fecha desde la cual esta en esta condición. Se tiene registro según mantenimiento preventivo de octubre del 2019 que requiere cambio de flash lamp ya que si no se realizaba dicho cambio podría presentar daño en otros elementos del sistema óptico. Adicionalmente se recomendó el cambio del shutter debido a la presencia del error E16 "error del optico" | 2021-03-04 21:29:55 | 2021-07-21 17:01:07 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | LASER DE HOLMIO | EMCO3696 | DORNIER MED TECH | MEDILAS H UROPULSE | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | ALCON | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza instalación de flash lamp y shutter, se hacen pruebas relacionadas en el informe anexo. Equipo quedo en optimas condiciones de funcionamiento
524 | EVENTO PORM FALLO EN SISTEMA DE ALARMA | VENTILADOR MUESTRA "FALLO DE SISTEMA DE ALARMA" EFECTIVAMENTE SE CORROBORAN ALARMAS Y NINGUNA SUENA. | 2021-03-04 13:43:21 | 2021-03-08 15:22:05 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4896 | AEONMED | VG70 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | QUIRURGIL | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA EL REGISTRO DE EVENTOS Y ALARMAS. SE REALIZA CALIBRACIÓN DE SENSORES Y VÁLVULAS. EQUIPO FUNCIONAL.
523 | BRAZALETE NO INVASIVA | BRAZALETE NO INVASIVA ESTA DAÑADO EL CABLE DEL CONECTOR QUE VA A EL BRAZALETE | 2021-03-03 17:09:35 | 2021-03-03 14:09:38 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5142 | COMEN | STAR 8000E | UCIN NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | LA MANGUERA SE ENCONTRABA CEDIDA POR LO QUE SE LE HACE AJUSTE. SE REALIZA LIMPUEZA DE CONECTOR Y DE ZONA INTERNA PARA ASEGURAR QUE NO FUESE LÁBIL. SE REALIZA PRUEBA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN EL EQUIPO.
522 | habitación 524 lavamanos muy fracturado y gotea mucha agua al piso, y llave de ducha no funciona, | habitación 524 lavamanos muy fracurado y gotea mucho al piso, y llave de ducha no funciona | 2021-03-02 22:39:42 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
521 | habitación 517 por la llave de lavamanos sale mucha agua al piso | habitación 517 por la llave del lavamanos sale mucha agua al piso | 2021-03-02 22:25:58 | 2021-05-20 15:20:40 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
520 | luminaria dañada de la estación de secretaria | luminaria dañada de la estación de secretaria | 2021-03-02 22:09:33 | 2021-05-20 15:19:56 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
519 | Ventana de hbitacion 511 se abre total | Ventana de habitacion 511 se abre total el seguro que la sostiene se cayo y la ventana hace apertura total y lo cual es peligroso | 2021-03-02 12:46:58 | 2021-05-20 15:19:14 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
518 | Cuarto de locker del personal sin luz | Non funciona la luminaria del locker del personal ebn adultos | 2021-03-02 12:33:33 | 2021-05-20 15:16:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
517 | daño luminaria de habitacion 515 | No prende la luminaria, habitacion sin luz | 2021-03-02 12:18:02 | 2021-05-20 15:16:19 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
516 | DESPRENDIMIENTO PUERTA DEL MUEBLE | LA PUERTA DEL MUEBLE DONDE ESTA EMPOTRADO EL LAVAMANOS DEL PERSONAL DE HEMATO ADULTOS SE DESPRENDIO DEL MUEBLE | 2021-03-01 19:20:24 | 2021-05-20 15:15:31 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
515 | DAÑO EN LÁMPARA LED | LA LÁMAPRA LED SITUADA ENCIMA DEL ESCRITORIO DEL BIOMÉDICO EN LA SEDE NORTE SÉPTIMO PISO, SE ENCUENTRA DAÑADA, PUES PARPADEA COMO LUZ ESTROBOSCÓPICA, SE REQUIERE CAMBIO O EN SU DEFECTO INACTIVARLA. | 2021-03-01 13:00:26 | 2021-05-20 17:11:23 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE B | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
514 | DAÑO EN BOMBA | ARROJA ERRO, INDICA QUE LA LINEA ESTÁ OCLUIDA AÚN CUANDO ESTA ESTÁ RECIÉN CAMBIADA | 2021-02-26 22:26:30 | 2021-03-01 14:09:50 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION |  | COVIDIEN | Kangaroo ePump | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZ VERIFICACIÓN DEL ERROR, SE DEJA EL EQUIPO FUNCIONANDO PARA EVALUAR SI EN ALGÚN MOMENTO PRESENTA DICHO PROBLEMA, PARA LO CUAL NO ARROJA NINGUNA ALARMA. SE CONSULTA CON EL INGENIERO DE BAXTER SOBRE POSIBLES ERRORES Y ÉL COMUNICA QUE PROBABLEMENTE FUE UN ERROR DE MANIPULACIÓN. SE LLEVA EL EQUIPO NUEVAMENTE AL SERVICIO YA QUE ESTE ES FUNCIONAL.
513 | perdida del boton del desfibrilador | Se observa hoy al hacer verificacion de descrga del desfibrilador que falta el boton para decargar en una de las paletas | 2021-02-26 14:47:21 | 2021-09-22 16:21:28 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | 113036349 | NIHON KOHDEN | TEC-5521 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE PEGA NUEVAMENTE LAS PARTES DEL BOTÓN Y SE DISPONE EN EL EQUIPO.
512 | puerta de cubiculo 19 desprendida | uci adulto norte puerta del cubiculo 19 esta un poco desprendida de la parte superior derecha y no permite cerrar totalmente. | 2021-02-26 13:45:21 | 2021-05-20 17:10:57 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
511 | MAQUINA DE ANESTESIA NO CICLA | En un procedimiento en el area de scan el dr. informa que la maquina no cicla y no funciona. | 2021-02-25 23:29:54 | 2021-03-09 10:59:30 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0310 | DRAGER | FABIUS CE | ESCANOGRAFO- ID |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE ATIENDE LLAMADO PARA REVISIÓN DE EQUIPO, SE EVIDENCIA FALLA DEL VENTILADOR, SE REALIZA SU AJUSTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. "EQUIPO OK"
510 | Reparación d termohigrometro | La pantalla de termohigrometro no prende. Ya se realizó cambio de baterías y no se solucionó el problema. | 2021-02-25 21:01:42 | 2021-04-23 14:07:42 | Cerrado |  | Equipo medicina nuclear | fml.medicinanuclear@gmail.com | [5 empty] | MEDICINA NUCLEAR |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | LA BIOMINGENIERA ANGELICA MARIA CAMPO PROCEDE A ENTREGAR 2 TERMOHIGROMETROS, 1 PARA SUPLIR EL QUE QUEDO FUERA DE SERVICIO CON RELACIÓN A ESTE TICKET Y OTRO A RAZON DE QUE MANIFESTARON LA NECESIDAD EN EL SERVICIO
509 | las dos luminarias no prenden habitación 539 se necesita recibir paciente urgente | las dos luminarias no prenden habitación 539 se necesita recibir paciente urgente | 2021-02-25 18:49:10 | 2021-05-20 17:10:32 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
508 | ARREGLO DE LUZ LAMAPARA DE TECHO DE BAÑOS CONSULTORIO 714 Y 717 | LAS LAMAPARAS NO FUNCIONAN, NO PRENDEN | 2021-02-25 18:29:14 | 2021-05-20 17:09:59 | Cerrado |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
507 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | DAÑO EN LA VALVULA APL NO PERMITE ABRIR Y CERRAR VALVULA | 2021-02-25 16:31:44 | 2021-03-09 10:55:02 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACIÓN DE VÁLVULA APL NUEVA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
506 | BOMBA INFUSION BATERIA DAÑADA | BOMBA DE INFUSIÓN BATERIA DAÑADA | 2021-02-25 14:35:47 | 2021-03-17 11:55:53 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 26080008UN
505 | TUBERIA DE DIALISIS | POR FAVOR REVISAR LA TUBERIA DONDE SE CONECTA PARA DIALISAR YA QUE ESTA BOTANDO AGUA, ACTUALMENTE NO HAY PACIENTE QUE ESTE DIALISANDO | 2021-02-25 12:37:38 | 2021-05-20 17:09:21 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
504 | Monitor con carcasa dañada | en revisión de hoy se encontró monitor multiparámetro con carcasa dañada , el monitor se encuentra funcional | 2021-02-24 16:30:18 | 2021-03-04 11:43:58 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 700608 | NIHON KOHDEN | bsm-2301k | RECUPERACION QUIROFANO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | LA CARCASA SE REPARA DE MANERA TEMPORAL YA QUE SU MATERIAL PRESENTA DESGASTE. SE RECOMIENDA CAMBIO DE CARCASA. QUEDA EN ESTADO REGULAR. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK.
503 | Luminaria parpadea en habitación de lockers adultos | luminaria parapdea en habitación de locker adultos | 2021-02-23 22:51:01 | 2021-05-20 17:08:55 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
502 | DESPRENDIMIENTO TOTAL DE DISPENSADOR DE JABON EN BAÑO DE FAMILIARES EN PEDIATRIA | DESPRENDIMIENTO TOTAL DE DISPENSADOR DE JABON EN BAÑO DE FAMILIARES DE PEDIATRIA | 2021-02-23 22:37:10 | 2021-05-20 17:08:17 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
501 | DAÑO EN LLAVE DE LAVAPLATOS COCINA PEDIATRIA | DAÑO EN LLAVE DE LAVAPLATOS COCINA DE PEDIATRIA | 2021-02-23 22:24:04 | 2021-05-20 17:07:45 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
500 | Solicitud de extensión eléctrica | Se solicita el favor de instalar extensión eléctrica de 2 tomas para conectar computador en la habitación 620, que se encuentra acondicionada como oficina. | 2021-02-23 14:03:31 | 2021-05-20 17:07:13 | Cerrado |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | dfgm1112@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
499 | Puerta cerrada | puerta de la habitación 620 sexto piso, sede norte, se encuentra cerrada con seguro y no hay llaves | 2021-02-22 18:26:10 | 2021-05-20 17:06:29 | Cerrado |  | Alba Mireya Quiñonez hurtado | albaemequihur@hotmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
498 | Baño #2 de mujeres botando agua | El baño ubicado en el vestier de las mujeres quirofano, esta botando agua. | 2021-02-22 14:56:44 |  | Asignado |  | Nayadis Patiño | naya_622@hotmail.com | [5 empty] | QUIROFANO SEDE NORTE |  | NORTE |  | otros
497 | daño en bomba de infusión | bomba no pasa del chequeo dice error en canal | 2021-02-22 13:30:16 | 2021-02-23 07:34:56 | Cerrado |  | FELIPE MARCILLO PORTILLA | felipe10I@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 050461 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 21030025DH.
496 | desprendimiento total de dispensador de jabon baño de familiares pediatria | desprendimiento total de dispensador de jabon baño de familiares pediatria | 2021-02-19 22:11:13 | 2021-05-20 17:05:43 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
495 | Colonoscopio fuera de servicio | Se identifica daño en la guaya del equipo. Se requiere revisión y mantenimiento correctivo. | 2021-02-19 20:38:21 | 2021-04-27 16:30:38 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO | 861748 | FUJIFILM | EC-530WL3 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realizó desarme parcial e Inspección general del equipo encontrando: Sistema de angulaciones bloqueadas por desajuste prematuro de los tensores de angulación. Tapa de punta distal impactada y fisurada. Este elemento no ha sido cambiado desde la entrega del equipo nuevo en mayo del 2020. Imagen de la videocámara con empañamiento, consecuencia de tapa distal fisurada y sellos de lentes ausentes. Se recomienda verificar que el conector de video este seco antes de conectarlo a los procesadores, para evitar sulfatación de los pines de conexión, tanto del procesador como de los endoscopios. Tener en cuenta el correcto secado de esta parte del equipo ya que es la comunicación electrónica del Endoscopio con el video procesador y la humedad puede presentar falla en el funcionamiento de la videocámara. Trabajo a realizar: Tratamiento de secado a temperatura controlada, reensamble de la torre de mandos, ajuste de ángulos y cambio de la tapa de punta distal. | SE REALIZA VERIFICACION FISICO FUNCIONAL Y SE ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES
494 | bomba de infusión dañada por bateria | Bomba de infusion baxter pita por bateria dañada | 2021-02-19 16:12:03 | 2021-02-23 07:46:59 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 22010523DH.
493 | Caida de monitor al piso | El auxiliar de enfermeria informa que al halar el carro de transporte donde estaba el monitor, no se percato que este estaba enchufado a la corriente, presentandose caida al piso del equipo, con desprendimiento de la carcasa, refieren que lo armaron de nuevo y el monitor les funciono durante la noche. Se informa a ingeniero Cristian para su respectiva revision | 2021-02-19 16:01:12 | 2021-03-18 15:46:15 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE INSPECCIONA EL EQUIPO PARA EVALUAR SU ESTADO DESPUÉS DE LA CAIDA REPORTADA POR EL SERVICIO Y SE PUEDE EVIDENCIAR FRACTURA EN ZONA SUPERIOR IZQUIERDA EN LA CARCASA FRONTAL LA CUAL FUE REPARADA POR EL MISMO PERSONAL DEL SERVICIO. EN CUANTO A ASPECTOS ELECTRÓNICOS Y DE COMPONENTES, EL EQUIPO ESTÁ EN CORRECTO ESTADO LO QUE PERMITE SU USO EN EL SERVICIO. EL EQUIPO ES PUNCIONAL. REQUIERE CAMBIO DE CARCASA.
492 | CENTRIFUGA | CENTRIFUGA MARCA DYNAC QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDE NORTE NO ARRANCA | 2021-02-18 21:12:29 | 2021-03-04 10:54:01 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico | AL EQUIPO LE FALTAN ESCOBILLAS Y TAPÓN DE ESCOBILLAS. | SE REALIZA INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS E INSTALACIÓN DE DOS TAPAS PARA SOSTENER ESCOBILLAS. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO.
491 | ruedas dañas | Las ruedas de la mesa del monitor pediátrico están dañadas | 2021-02-18 20:10:19 | 2021-05-20 17:05:03 | Cerrado | [8 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros |  | CORREGIDO
490 | perilla del inodoro en el baño de niños dañada | En el baño de los niños de la unidad de quimioterapia, la perilla del inodoro no esta funcionando | 2021-02-18 19:47:40 | 2021-05-20 17:04:37 | Cerrado | [8 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros |  | CORREGIDO
489 | Erro de infusión | en una bomba de infusión de 3 vías colocamos un medicamento para infundir en 1 hora y en otra vía otro medicamento en 6 horas, ambos medicamentos se programaron en VOLUMEN/TIEMPO y 3 otras después notamos que el medicamento que pasaba en 1 hora le hacia falta 6minutos para terminar y la bolsa del medicamento estaba completa; el otro medicamento que se pasa en 6 horas decía que le faltaban 3Hras:44min y la bolsa del medicamento estaba mas abajo | 2021-02-18 19:45:00 | 2021-03-05 10:47:02 | Cerrado |  |  |  |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | Durante la revisión del historial de eventos se evidencia que el día 18 de febrero se realizaron varias programaciones en la bomba sobre todo en los canales A y B. Se evidencio que algunas infusiones se programaron según la velocidad de infusión (mostrada en el registro) para máximo 1hora de terapia, en ninguno de los casos se encontró que se programara una infusión que durara más de 1 hora. Los valores de entrega de volumen se encuentran dentro del rango según el manual de servicio el cual indica una tolerancia del 5% del volumen programado.
488 | falla en cierre de bomba | en ocasiones el cierre de bomba falla, me indica por medio de un mensaje que se debe de forma manual, se realiza y sin embargo sigue apareciendo el mensaje de cerrar en forma manual. | 2021-02-18 19:27:21 | 2021-02-18 17:22:43 | Cerrado |  |  |  |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA QUE SE TENÍA EN TALLER BIOMÉDICO PENDIENTE POR ENTREGAR CON NÚMERO DE SERIE 22080820DN.
487 | Cama no energiza | La jefe del servicio de cirugía hombres reporta inicialmente vía telefónica que la cama no realiza movimientos. | 2021-02-18 16:34:40 | 2021-04-27 17:11:42 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00302 | stryker | SV2 PLUS | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA HOMBRES | SEDE PRINCIPAL | STRYKER | Mantenimiento biomedico | Se realiza inspección inicial de la cama se verifica buen estado del cable de alimentación, se realiza limpieza de las membranas de control, se verifican conexiones, sin embargo la cama permanece sin energizarse, por lo que habiendo descartado lo previamente descrito, se concluye que el daño es del control box. Actualmente la cama permanece en el servicio fuera de funcionamiento. | Luego de instalado el control box, se entrega en el servicio en condiciones optimas de funcionamiento
486 | desprendimiento parcial de dispensador de alcohol glicerinado | desprendimientos parcial del dispensador en la habtacion 560 de adultos | 2021-02-18 13:37:39 | 2021-05-20 11:53:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
485 | lavamanos que bota agua por el codo de deague | El lavamanos de la habitacion 532 filtra agua por el codo del desague en bastante cantidad | 2021-02-18 13:06:59 | 2021-05-20 11:53:20 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
484 | microscopio | cargador ac que conecta el microscopio con televisor se encuentra dañado | 2021-02-17 16:46:58 | 2024-09-18 11:17:45 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2858 | CARL ZEISS | OPMI 1 FR | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | Se cierra orden de trabajo debido a que el equipo actualmente, funciona correctamente y tiene preventivo de la fecha 18/07/2024
483 | Ruido extraño en neumoinsuflador | El día 12/02/2021 identifican un ruido extraño en el neumoinsuflador durante procedimiento, El equipo queda fuera de servicio. | 2021-02-17 15:18:30 | 2021-02-17 10:28:00 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | NEUMOINSUFLADOR |  | COVIDIEN | F 104 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | MEDTRONIC | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISION SE DETECTA SONIDO ANORMAL EN LA FASE DE ENTREGA DE FLUJO, SE PROCEDE A REVISAR DESENSAMBLAR Y LIMPIAR MODULO DE ALTA PRESION DE ENTRADA DE GAS, SE REALIZA ENSAMBLE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, INSTALACION DE SISTEMA DE FIJACION DE CILINDRO DE CO2.
482 | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 | AL MOMENTO DE DISPONER EL SENSOR DE SATURACIÓN EN PACIENTE PEDIÁTRICO, SE EVIDENCIA QUE NO ENCIENDE EL LED ROJO, SE PROCEDE A CAMBIAR AJUSTES DE MONITOR PERO EL PROBLEMA PERSISTE. SE REALIZA CAMBIO DE MONITOR POR MONITOR DRAGER QUE SE ENCONTRABA DISPONIBLE PARA CONTINGENCIA Y ESTE SE RETIRA DEL QUIRÓFANO Y SE DEJA A LA ESPERA DE SENSOR DE SATURACIÓN DE REPUESTO. | 2021-02-17 13:30:40 | 2021-09-27 14:03:51 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3734 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 1 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA SENSOR DE SATURACIÓN Y SE VERIFICA CONECCIÓN AL EQUIPO. EL ACCESORIO PARA SATURACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONAL
481 | GLUCOMETRO NO FUNCIONA | Durante el turno de la noche 16/2/21 el glucometro presenta fallas; siendo las 6:30 am del dia 17/2/21 sigue presentando fallas, por ende no deja tomar glucometrias de control en los pacientes. | 2021-02-17 11:52:01 | 2021-03-09 08:20:58 | Cerrado |  | NATALIA TRUJILLO | natiktrujillo97@gmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE | CUBÍCULO 1 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE EL CAMBIO0 POR GLUCÓMETO DE NÚMERO DE SERIE LBGA254S08816.
480 | piso de la ducha tapado habitación 533 | el piso de la ducha tapado habitación 533 | 2021-02-17 00:30:18 | 2021-05-20 11:52:56 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
479 | boton de llamado de enfermeria | en el cubiculo 06 y 11 de la uci los botones de llamado de enfermeria estan presentando fallas, el del cubiculo 11 se demora en apagar y el del 06 no funciona y los cables se encuentran expuestos. | 2021-02-16 20:45:22 |  | Asignado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
478 | silla en mal estado | en el servicio de la uci hay una silla regonomica en mal estado | 2021-02-16 16:35:28 | 2021-05-20 11:51:44 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
477 | cajonero en el escritorio secretaria | en el servicio de la uci en el area donde se encuentra la secretaria (rotonda) se requiere de un cajonero para poder guardar utencilios de trabajo y papeleria. | 2021-02-16 16:21:59 | 2021-05-20 11:51:05 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
476 | hueco en el techo de la cafeteria | en la uci en el parte donde esta la cafeteria hay un hueco en el techo. | 2021-02-16 16:09:44 |  | Asignado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
475 | ganinetes sin puertas | en el servicio de la uci se en cuentras varios gabinetes sin puertas o algunos con las puertas caidas | 2021-02-16 15:57:12 | 2021-05-20 11:49:57 | Cerrado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
474 | cajon de medicamentos | en servicio de la uci adultos el cajon donde se guardan los medicamentos se encuentra averiado. | 2021-02-16 15:46:08 |  | Asignado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
473 | DAÑO DE PULSIOXIMETRO | NO FUNCIONA, PRENDE LA LUZ DEL ELECTRODO PERO NO SENSA LA SATURACION | 2021-02-16 15:11:31 | 2021-09-27 14:02:39 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA SATURADOR Y SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
472 | DAÑ0 DE PULSIOXIMETRO | NO FUNCIONA, AL HACR LA DESINFECCION DEL MONITOR DE SIGOS VITALES ESTE PULSIOXIMETRO SE DESARMO | 2021-02-16 15:00:22 | 2021-02-16 10:30:06 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3967 | BIOLIGHT | M8000 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA ACCESORIO ENCONTRANDO QUE ESTABA POR FUERA DEL PLUG DE CONEXIÓN A MONITOR. SE PROCEDE A ACOMODAR EN LUGAR SIGUIENDO SUS LÍNEAS GUÍA Y SE ROSCA NUEVAMENTE. SE PRUEBA EL SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN EQUIPO Y ESTE QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL MONITOR.
471 | llave goteando y dañadas | en el servicio de la uci hay una llave goteando costantemente agua y hay otras 2 que estan fuera de servicio, llaves de los lavamanos que estan destras del escritorio de los medicos. | 2021-02-16 14:44:00 |  | Asignado |  | leidys giraldo castro | leidydgiraldocastro@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
470 | daño del lavamanos baño de los familiares estacion de enfermeria | bota agua a chorro por la manguera blanca que lleva el agua del toma de la pared al lavamanos | 2021-02-15 17:30:37 | 2021-05-20 11:47:31 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
469 | revision equipo de organos del consultorio 703 | al colocarle el oftalmoscopio no funciona | 2021-02-15 16:02:57 | 2024-05-15 14:08:37 | Cerrado |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co |  | EQUIPO DE ORGANOS | EMCO4332 | WELCH ALLYN | GS 777 | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALISA INSPECCIÓN DEL MÓDULO CONVERTIDOR DE CORRIENTE AC A DC PARA DETERMINAR POSIBLES FALLOS. SE INSPECCIONAN FUSIBLES Y ESTOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES, ADICIONALMENTE, SE REHACEN SOLDADURAS FRÍAS. EL MÓDULO SIGUE SIN RESPONDER, POSIBLE DAÑO EN EL OSCILADOR. SE REQUIERE COTIZACIÓN PARA CIERRE DE ORDEN. | Se cierra orden, ya que el equipo se encuentra en correcto estado en el servicio, se realizo mantenimiento preventivo en la fecha 2023-08-01 y hasta la fecha actual equipo esta operando correctamente.
468 | habitacion 549 palanca de la cama para bajar baranda de seguridad de cama partida | la palanca de la cama para bajar baranda de seguridad partida habitación 549 | 2021-02-12 17:41:40 | 2021-05-20 11:46:53 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
467 | habitación 562 lavamanos tapado | habitación 562 lavamanos tapado el agua se queda estancada | 2021-02-12 17:28:07 | 2021-05-20 11:46:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
466 | mesa de cirugía | mesa de cirugía no realiza movimientos con el control, al parecer el control tiene un daño interno.. piecero de la misma mesa se encuentra desajustado ya que con un poco de presión se baja solo. | 2021-02-11 18:15:11 |  | Asignado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4457 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | QUIROFANO DE PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico
465 | DAÑO ARCO EN C | PRESENTA DAÑO EN MANIJA DE FRENO, POR LO TANTO NO ASEGURA Y QUEDA EN MOVIMIENTOCONSTANTE. | 2021-02-10 13:01:50 | 2024-05-20 15:56:57 | Cerrado |  |  |  |  | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | EMCO3719 | EUROCOLUMBUS | ALIEN-E | QUIROFANO NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN USO Y SU ULTIMO MANTENIEMIENTO PREVENTIVO (2023-12-06), DONDE SE EXPLICA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, INFORMACION DEL EQUIPO EN LA HOJA DE VIDA
464 | electrobisturi sale error | el equipo sale un error160 a la hora de encenderlo | 2021-02-08 13:18:26 | 2021-12-20 17:10:05 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROBISTURI | EMCO3937 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL EQUIPO. SE EVIDENCIA ERROR 160. SE COMUNICAN CON EL REPRESENTANTE DE LA MARCA DONDE SE INDICA QUE REQUIERE REEMPLAZO DE TARJETA DE POTENCIA RF Y TARJETA DE PEDAL. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | Se cierra por baja del equipo
463 | Electrobisturi dañado | pedal monopolar dañado en electrobisturí exactamente pedal cut(corte) | 2021-02-04 15:46:55 | 2021-03-23 17:20:22 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | ELECTROBISTURI | EMCO4438 | WEM | SS-501 SX | QUIROFANO 10 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA DEL FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA AISLAMIENTO DEL CORTE DEL PEDAL. REQUIERE AJUSTE Y TRATAMIENTO DEL PEDAL, SE REALIZA TRATAMIENTO DEL PEDAL DE CORTE POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO. EQUIPO OK
462 | MONITOR MULTIPARAMETRO SIN CO2 | monitor multiparámetro no me registra onda CO2, se realizó revisión y al parecer es la trampa de agua que ya cumplió su vida útil | 2021-02-04 15:44:04 | 2021-11-17 14:55:52 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4101 | EDAN | IM-70 | QUIROFANO DE PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE EVIDENCIA FALLAS EN LA LECTURA DE CAPNOGRAFIA, NO REALIZA CURVATURA. REQUIERE REEMPLAZO DEL MODULO DE CAPNOGRAFIA | Se realiza la respectiva trazabilidad del equipo y se evidencia que este pertenece a sala de partos y no a quirófano. De acuerdo al mantenimiento preventivo numero 61880 del 16/09/2021, el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. A la fecha permanece pendiente el modulo de capnografia.
461 | falla de luminrias de la habitacion 536 | la luz titila y no ilumina bien | 2021-02-04 13:23:45 | 2021-05-20 11:45:28 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
460 | Equipos sin accesorios | Se identifican equipos sin accesorios fuera de servicio, ubicados en el taller de mantenimiento | 2021-02-04 11:03:33 | 2021-12-15 14:41:19 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4304 | BIOLIGHT | M8000A | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG, MANGUERA NIBP Y BRAZALETE NUEVO, REQUIERE INSTALACION DE SENSOR SPO2 PENDIENTE. ESTOS ACCESORIOS SE SOLICITARON EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EQUIPO OK.
459 | Equipos sin accesorios | Se identifican equipos sin accesorios fuera de servicio, ubicados en el taller de mantenimiento | 2021-02-04 11:03:01 | 2021-06-23 09:23:13 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4349 | BIOLIGHT | M8000A | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALAN ACCESORIOS. SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUEN FUNCIONAMIENTO. BATERIA, BRAZALETE Y SENSOR DE SATURACIÓN.
458 | Equipo fuera de servicio | Equipo según orden 11762 e solicita revisar monitor, no dan mas especificaciones, se identifica en taller de mantenimiento fuera de servicio a la fecha | 2021-02-04 10:56:22 | 2022-03-01 08:04:14 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4531 | BIOLIGHT | M8000A | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALAN ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON. EQUIPO OK
457 | Equipo fuera de servicio | Equipo según orden 11760 se solicita revisión de brazalete y saturador, se solicita revisar monitor, no dan mas especificaciones, se identifica en taller de mantenimiento fuera de servicio a la fecha | 2021-02-04 10:54:59 | 2021-06-23 09:48:50 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4535 | BIOLIGHT | M8000A | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALAN ACCEOSRIOS SUMINISTRADOS POR EL HUV. BRAZALETE, SENSOR SPO2 Y BATERIA.
456 | Equipo fuera de servicio | Equipo según orden 11300 se solicita revisar monitor, no dan mas especificaciones, se identifica en taller de mantenimiento fuera de servicio a la fecha | 2021-02-04 10:53:38 | 2021-06-23 10:37:15 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4534 | BIOLIGHT | M8000A | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK.
455 | Equipo no insufla | Equipo segun orden 11761 se solicita revisar monitor, no dan mas especificaciones, se identifica en taller de mantenimiento fuera de servicio a la fecha | 2021-02-04 10:52:16 | 2022-10-31 10:29:57 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4530 | BIOLIGHT | M8000A | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA INSTALACION DE LOS ACESORIOS DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT M8000A, SE INTALA CABLE ECG, CABLE DE INTERZAS DE SATURADOR, SENSOR DE SATURADOR Y MANGUERA NIBP, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE REALIZA ENTREGA AL SERVICIO EN OPRTIMAS CONDICIONES.
454 | Error inesperado al encendido del equipo | Se reporta un mensaje de error que dice" Se ha producido un problema inesperado. El sistemas puede ser inestable. finalice todas las actividades en curso y reinicie el sistema" | 2021-02-03 08:56:49 | 2024-03-04 17:28:45 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO FRENTE A ARCHIVO. | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico | Se revisa secuencia de encendido y apagado del sistema, funcionamiento correcto. Se debe mantener discos de trabajo al 50% o menos (deseable) para mejorar el funcionamiento del equipo. Prueba con pacientes, prueba del Worklist y envío a PACS en el TOP OK. En el Now se debe actualizar la configuración del RIS . Programar actualizaciones. Servicio remoto. . | Se realiza recomendación de depurar disco duro del equipo para evitar bloqueos del sistema
453 | monitor signos vitales | el boton de mando o giratorio se encuentra defectuoso presenta hundimiento | 2021-02-03 08:53:47 | 2021-02-15 08:31:37 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE PEGA ENCODER A LA CARCASA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO ENCENDIDO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
452 | daño de la manija de la ducha habita 554 pediatria | se partio la manija de la ducha y no permite abrir y cerrar la llave del paso del agua. Habitacion 554 de pediatria. La habitacion esta ocupada y la familiar no quiere reubicacion, solicita que se repare urgentemente | 2021-02-01 15:20:49 | 2021-05-20 11:44:42 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
451 | Falla en ventilador | Ventilador presenta perdida de PEED en modo CPAP, se debe aumentar R time para mejorar dichos valores. | 2021-02-01 15:03:58 | 2021-02-02 11:47:24 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5003 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | G&C medical | Mantenimiento biomedico |  | Se hace revisión del equipo, se verifica válvula inhalatoria, pasa la prueba del línea, se ingresa a menú técnico, se revisa válvula T con escape, en buen estado estado, se genera curva de PEED para corregir diferencias en las mediciones. una vez terminada esta verificación por software; se realizan medicones en modo VCV y PCV para comprobar el funcionamiento del PEEDD y se encuentra arrojando los valores adecuados dentro del rango permitido por fabrica +/- 1 cm H2O. Debido a que el modo en el cual se presentó la alarma; es un modo asistido CPAP, esta prueba no se puede similar con el pulmón de prueba; por lo tanto, se conecta el equipo a paciente en modo CPAP, para comprobar el funcionamiento el fisioterapeuta de turno realiza la configuración del ventilador y funciona correctamente sin arrojar alarmas de pérdida de PEED
450 | saturador no funciona | saturador no sensa porque tiene las patas partidas | 2021-02-01 10:00:29 | 2021-02-01 13:51:09 | Cerrado |  | paula andrea jurado ordoñez | paula.jurado@correounivalle.edu.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5148 | COMEN | STAR 8000E | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE RELIAZA RE AJUSTE DE LAS GUÍAS LATERALES DONDE ENCAJA LA PARTE SUPERIOR DE LA PINZA, PUES ESTAS SE ENCONTRABAN DOBLADAS Y NO PERMITÍAN QUE SE PUDIERA ACOMODAR BIEN EL SENSOR EN EL PACIENTE. EL ACCESORIO QUEDA NUEVAMENTE FUNCIONAL Y SE ENTREGA AL SERVICIO.
449 | Caida de monitor | Equipo se encuentra en el servicio con pantalla despegada y tapas laterales sueltas | 2021-01-29 14:08:07 | 2021-01-29 15:27:47 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039006 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se hace reconstrucción de los soportes de la pantalla y se realiza ajuste completo de la pantalla
448 | Daño de monitor | Monitor de signos vitales presenta erro de aire al momento de realiza la toma de presión no invasiva | 2021-01-28 17:24:58 | 2021-01-29 15:09:26 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039095 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza el cambio de electrovalvula
447 | cama fuera de servicio | Desde el servicio reportan que no funcionan los movimientos de la cama. Se sube a verificar y se confirma que pese a que esta conectada no se esta energizando, se realiza inspección inicial e inicialmente se asocia el problema presenciado con un daño en el control box. La cama fue reportada desde el 12 de Enero del 2021 Por la enfermera enjefe del servicio Jennifer Añasco. Y a la fecha permanece fuera de servicio. | 2021-01-28 14:44:48 | 2021-03-24 07:37:37 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | CAMA ELECTROMECANICA | ETRA00306 | stryker | SV2 PLUS | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA CIRUGIA MUJERES | SEDE PRINCIPAL | STRYKER | Mantenimiento biomedico |  | Se instala control box por parte del ingeniero de la empresa Stryker, se dejo la cama conectada cargando el jueves 18 de marzo del 2021 y se entrego funcional el día viernes 19 de Marzo. Se verifica optimas condiciones funcionales del equipo en presencia de la jefe del servicio y se retira la cama electromecánica Hopeful Advance que se encontraba en contingencia.
446 | BALANZA DESAJUSTADA | LA BALANZA SE ENCUENTRA DESAJUSTADA POR FALTA DE TORNILLO | 2021-01-28 09:14:19 | 2021-02-17 15:42:21 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | GRAMERA | GRAMERA-1-BANCO DE SANGRE | PRONTO | SF400 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA DEL FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA AUSENCIA DEL TORNILLO DE SEGURIDAD. SE INSTALA TORNILLO DE SEGURIDAD Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
445 | ARREGLO DE LUZ LAMAPARA DE TECHO | LAS LAMAPARAS QUE ESTAN EN LA ENTRADA DE LOS CONSULTORIOS 703, 715, 707 NO FUNCIONAN TITILAN | 2021-01-27 07:46:26 |  | Asignado |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros
444 | Falla en ventilador | Ventilador mecánico no pasa las pruebas iniciales, llega al 4% y arroja error Cod 116-02 | 2021-01-26 14:41:16 | 2023-07-31 16:24:22 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4182 | Neumovent | Advance | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE A LA FECHA SE HAN GENERADO NUEVOS TICKETS Y SE HAN SOLUCIONADO CORRECTAMENTE, DEMOSTRANDO, QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE.
443 | desprendimiento manija agua ducha 504 | esta desprendida la manija de abrir y cerrar el paso del agua en la ducha | 2021-01-25 13:30:24 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
442 | desprendimiento del soporte de TV 506 | esta desprenddido casi totalmente el de soporte del TV. hay riesgo alto de caida del TV | 2021-01-25 13:13:03 | 2021-05-20 17:02:32 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
441 | monitor multiparametro con no toma presion no invasiva | monitor que se encuentra en el área de recuperación no toma presión no invasiva (NIBP) aparece una alarma ( Fallo en sistema NIBP) | 2021-01-25 12:34:13 |  | Diagnosticado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3948 | DRAGER | vista 120 | RECUPERACION QUIROFANO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | El equipo requiere cambio de tarjeta NIBP. Equipo fuera de servicio.
440 | daño chapa habitacion 550 | no abre la habtacion con la llave | 2021-01-25 08:51:19 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
439 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | En el check list se realizaron diferentes pruebas de compilancia y de fuga , la maquina presento fugas por lo cual no esta operativa para la cirugia progamada | 2021-01-25 08:13:47 | 2021-02-03 17:18:17 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA FUGA QUE PRESENTABA, SE EVIDENCIA DESGASTE EN LOS EMPAQUES DEL BRAZO QUE LLEVA EL PULMON, SE REALIZA INSTALACIÓN DE EMPAQUES PROVISIONALES, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUGA Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONALMENTE "OK" REQUIERE COTIZACIÓN DE EMPAQUES
438 | INTENSIFICADOR DE IMAGEN | EL EQUIPO FUE PERFORADO CON UNA BROCA CUANDO SE ENCONTRABAN EN PROCEDIMIENTO DE ORTOPEDIA SALA 4, OCASIONANDO UNA PERFORACION EN EL TAMBOR GRANDE, EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO | 2021-01-24 17:56:25 | 2024-06-14 08:25:38 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3221 | PHILIPS | BV PULSERA | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | PHILIPS | Mantenimiento biomedico |  | El equipo ya no cuenta con disponibilidad de repuestos ya que se encuentra en obsolescencia. No es posible adquirir partes para reparación.
437 | bomba marca error despues de 1 minuto de infusion | error despues de 1 minuto de infusion | 2021-01-22 15:43:01 | 2021-01-22 16:09:36 | Cerrado |  | maritza cordoba sanchez | karycorsa@outlook.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA DE INFUSIÓN NO PRESENTA NINGÚN PROBLEMA. SE DEJA TRABAJANDO POR MÁS DE 5 MINUTOS Y REALIZA EL PROCESO CORRECTAMENTE, ADEMÁS, TERMINA EL PROGRAMA CORRECTAMENTE Y QUEDA EN MODO KVO=5. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEVUELVE AL SERVICIO.
436 | maquina con error en válvula APL Y Error en falla del ventilador | se realiza check list con las siguientes anotaciones, maquina presenta alarma de fallo del ventilador y fallo en valvula apl | 2021-01-22 12:31:17 | 2021-02-02 16:26:03 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 13 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PRESENTA FALLA DE ALARMAS. SE VERIFICA SENSOR DE FLUJO, VALVULAS PEEP Y APL, CANISTER, MANGUERAS Y CIRCUITO DE PACIENTE, TODO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LA MAQUINA SIGUE MOSTRANDO FALLA EN FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA TRASLADO DE LA MAQUINA DEL QUIROFANO 11 AL QUIROFANO 13, SE REALIZA CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO Y VALVULAS PEEP Y PRUENAS DE FUGA Y COMPLIANCIA Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. QUEDA CICLANDO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS DE FUNCIONAMIENTO.
435 | maquina de anestesia no enciende | se realiza check list de maquina de anestesia , se verifica indicador led de que el equipo tiene energia, al momento de prenderlo el equipo se apaga y no prende mas | 2021-01-22 12:28:14 | 2021-02-02 15:48:42 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | LA MAQUINA SE ENCONTRABA EN EL QUIROFANO 13 DONDE SE LE EFECTUAN PRUEBAS DE ENCENDIDO DEL VENTILADOR Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO SE QUEDA CICLANDO EN EL QUIROFANO 11, SE CAMBIA LA CONEXIÓN DEL TOMA CORRIENTE Y QUEDA FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS. "EQUIPO OK"
434 | daño de bomba de infusion baxter 3 canales | reporta daño de bateria y se paso a idioma ingles | 2021-01-21 11:46:27 | 2021-02-23 07:43:58 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 26080138UN.
433 | daño monitor de signos vitales BLT A5 | no carga la bteria y no prende. co funciona | 2021-01-21 09:46:26 | 2021-01-29 15:40:29 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3751 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza ajuste de las conexiones del panel de control y la pantalla del monitor. Se realiza conexión de cable polo a tierra
432 | daño monitor de signos vitales | reportan caida del monitor de signos vitales con fractur de la pantalla | 2021-01-21 09:43:01 | 2023-01-12 17:27:21 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico | Equipo presenta falla en la tarjeta controladora de interfaz gráfica. Se comprueba con otro equipo el posible daño | Se revisa equipo, no se evidencia daño en carcasa, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones.
431 | DAÑO EN DESFIBRILADOR | NO ASEGURA EL CONECTOR DE LAS PALAS | 2021-01-20 08:58:02 | 2023-02-03 10:01:29 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO4232 | MINDRAY | Beneheart D3 | UCI 3 |  | SEDE PRINCIPAL | GILMEDICA | Mantenimiento biomedico | SE OBSERVA QUE EL CONECTOR DE LAS PALAS TIENE LAS DOS GUIAS PARTIDAS, IGUALMENTE, UNO DE LOS PINES DEL CONECTOR DE LA RESISTENCIA SE PARTIÓ Y QUEDÓ DENTRO DE LA CLAVIJA DE CONEXIÓN DE LA RESISTENCIA. | Reparación de conector de palas en el equipo, pin del contector de la resistencia de prueba quedó dentro lo que no dejaba conectar las palas.
430 | Daño de cama | Cama hospitalaria se bloquea cada 20 segundos. | 2021-01-20 07:34:42 | 2021-03-03 08:24:03 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5050 | HOPEFULL | B868Y | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  | NORTE | JAPG | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO GENERAL Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES. CAMA OPERATIVA Y EN CORRRECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
429 | electrobisturi quemadura ern paciente | Me informan que en hora de la noche se presento un evento adverso con electrobisturí, el equipo fallo y donde estaba puesta la placa de retorno el paciente resulto con una leve quemadura , se solicita hacer revisión del equipo se encuentra ubicado en sala #4 de urgencias fuera de servicio por el momento | 2021-01-17 16:56:35 | 2021-01-28 11:54:02 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO3939 | COVIDIEN | FORCE FX-KIT | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA DETECCIÓN DE LA PLACA POR PARTE DEL EQUIPO. SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL. SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL LÁPIZ MONOPOLAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN MODO CORTE Y SATURACIÓN. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS.
428 | habitación 549 con paciente ventana se abre con facilidad peligro | habitación 549 con paciente ventana se abre con facilidad peligro | 2021-01-15 13:52:17 | 2021-01-27 16:16:24 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se ajusta ventana de la habitación 549
427 | habitación 507 esta paciente al descargar sanitario el push bota mucha agua en el piso queda peligroso | la habitación 507 esta con paciente al descargar el sanitario el push bota mucha agua al piso queda peligroso | 2021-01-15 07:56:29 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
426 | luminaria parpadea mucho en baño de habitación 523 | luminaria parpadea mucho baño de habitación 523 | 2021-01-14 13:51:05 | 2021-02-01 15:18:57 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se cambia lámpara de habitación 523
425 | Monitor BLT ANY VIEW A5 EMCO3749 carcaza abierta | Monitor BLT ANY VIEW A5 EMCO 3749 carcaza abierta | 2021-01-14 08:05:08 | 2021-01-22 10:08:55 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3749 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE AJUSTE EN SOPORTES DE PANEL FRONTAL SUPERIORES E INFERIORES. SE AJUSTA NUEVAMENTE TODO EL PANEL FRONTAL. EL EQUIPO ESTÁ FINALMENTE OK.
424 | DAÑO DE GABINETES DE LA SALA Y FUGA DE AGUA EN LAVAMANOS | en la revisión general de los cubículos, se observa daños en el cubículo #15 y 17, del sensor del agua, daño en los gabinetes del ala b de la sala uci, fuga de lavamanos en ambas estaciones de enfermería, daño del porta papel toalla de manos, llave dañada | 2021-01-13 14:16:55 | 2021-05-20 17:00:34 | Cerrado |  | Ana Maria Aguirre Prado | ana.guirre@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
423 | bomba de nutrición no carga | se conecta la bomba y esta no carga | 2021-01-12 16:47:55 | 2021-07-08 11:32:44 | Cerrado |  | tatiana larrahondo | tatiana20006@hotmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | 75372 | COVIDIEN | KANGAROO | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA BOMBA DE NUTRICIÓN POR UNA CON SERIE NÚMERO C17181397
422 | bomba de nutrición no carga | se conecta la bomba y esta no carga | 2021-01-12 16:47:25 | 2021-07-08 11:31:59 | Cerrado |  | tatiana larrahondo | tatiana20006@hotmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | 75526 | COVIDIEN | KANGAROO | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA BOMBA DE NUTRICIÓN POR UNA CON SERIE NÚMERO C18202552
421 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | Al momento de realizar el check list la maquina de anestesia de la sala #4 marca SPACELABS se encuentra sin el sensor de flujo, se realizo el cambio del sensor por la maquina spacelabs que estaba en quirofano #11, la maquina por este inconveniente se encuentra fuera de servicio esto sucedió el día 11/01/21 | 2021-01-12 09:52:24 | 2021-01-12 14:11:52 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3583 | SPACELABS | BLEASE FOCUS | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se realizo el cambio del sensor por la maquina spacelabs que estaba en quirofano #11
420 | tablero de oxigeno y vacun pita constantemente en estación de enfermeria pediatria | tablero de oxigeno y vacun pita constantemente en estación de enfermeria pediatria | 2021-01-08 10:05:47 | 2021-05-20 17:00:04 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
419 | tablero de oxigeno y vacun suena constantemente en estación de enfermeria adultos | tablero de oxigeno y vacun suena constantemente en estación de enfermeria adultos | 2021-01-08 09:59:39 | 2021-05-20 16:59:23 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
418 | luminaria no prende en habitación 511 | luminaria no prende en habitación 511 | 2021-01-08 09:34:39 | 2021-02-01 15:17:54 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se cambia bombillo de habitación 511
417 | luminaria de ingreso en la habitación 501 con paciente esta titilando | luminaria de ingreso en habitación 501 con paciente esta titilando | 2021-01-07 14:05:14 | 2021-01-27 16:15:42 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se cambia bombillo de la habitación 501
416 | habitación 550 chapa dañada | habitación 550 hoy aparece chapa dañada | 2021-01-07 13:49:53 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
415 | equipo Emco 3537 Lucum Mediana no toma tensión arterial | equipo Emco 35375 Lucum Mediana no toma tensión arterial | 2021-01-07 13:46:33 | 2021-01-08 09:17:58 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE LLEGA AL LUGAR PARA REVISAR EL EQUIPO Y SE PROCEDEN A REALIZAR PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA FALLA. LUEGO DE VARIAS PRUEBAS REALIZANDO LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL, EL QUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO FUNCIONAL.
414 | pulsoximetro equipo Emco 3555 Lucum Mediana dañado | Pulsoximetro equipo Emco 3555 Lucum Mediana dañado | 2021-01-07 13:43:52 | 2021-07-09 13:48:37 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3555 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE SOLDA CABLE DEL PULSIOXÍMETRO DEBIDO A QUE SE HABÍA ROTO EL CABLE.
413 | Electrobisturi dañado | Electrobisturí presenta problemas en su panel , los botones de subir y bajar corte no funcionan correctamente | 2021-01-07 07:57:31 | 2021-01-22 15:58:14 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE TECLADO PROVISIONAL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES.
412 | Falla en camara | El servicio reporta que la cámara no da imagen y/o no enciende. | 2021-01-06 10:04:37 | 2024-05-15 14:04:33 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | TOMOGRAFO | EMCO4873 | SIEMENS | SOMATOM GO NOW | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | TOMOGRAFO URGENCIAS | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico | 1.Cable dañano en terminal conexion de cubierta frontal con ICS. 2. Reconstrucción de estudios de varias regiones simultaneas muy lenta.. Se presenta permanente.. 1. Se va a solicitar cable, y verificación una vez instalado. 2 Se llama a soporte técnico y recomienda correr un scrip para mejorar el performance de la ICS. Se corre y se deja en observación.. | se Cierra orden de trabajo debido que en el año 2022y hasta la fecha equipo se encuentra en correcto estado funcionando, se tiene informe del ultimo preventivo que se le realizo el equipo y se encuentra en correcto estado.
411 | pulsosimetro de equipo Lucum Mediana 3537 dañado | pulsosimetro de equipo Lucum Mediana .3537 dañado | 2021-01-04 08:24:20 | 2021-01-15 15:29:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3537 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL. DURANTE EL PROCESO DE CAMBIO SE LE RECUERDA AL PERSONAL QUE LOS ACCESORIOS NO SE RETIRAN DEL EQUIPO Y DEBEN PERMANECER CONECTADOS.
410 | pulsosimetro de equipo Lucum Mediana 354 dañado | pulsosimetro de equipo Lucum Median 3537 dañado | 2021-01-04 08:16:57 | 2021-01-04 11:22:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cambia sensor de saturación de oxígeno por uno nuevo. Equipo queda funcional en servicio.
409 | Balanza metalica beige 12913 descalibrada no pesa dañada | balanza metalica beige 12913 descalilbrada no pesa dañada | 2021-01-04 08:10:17 | 2021-01-15 14:28:39 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza ajuste en resorte de medidor y resorte de soporte superior. Equipo funcional
408 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina presenta fuga antes de inciar una cirugia , se verificaron parametros y tiene una fuga alta | 2021-01-02 18:28:49 | 2021-03-23 17:09:34 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com | Sysmed Huv | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, DONDE SE EVIDENCIA FUGA EN EL SISTEMA DEL EQUIPO VENTILATORIO. SE APLICA AJUSTE DEL SISTEMA Y CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES Y DEL FUELLE DEL VENTILADOR. SE REALIZAN PRUEBAS EN DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS DONDE ELE QUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO "OK"
407 | Daño en lavamanos | Se realizo ronda de seguridad el día 30/12/20 donde se encontraron dañados, los lavamanos de los cubículos 1,5,6,14, no presentan flujo hídrico. El grifo que esta al interior del cubículo presenta gotera. | 2020-12-30 16:05:05 | 2021-01-27 16:14:33 | Cerrado |  | Jhoselyn Caicedo | jhoselyn4993@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se arreglan los lavamanos de la UCI Adulto
406 | habitación 547 se cayó el dispensador de jabón de la pared en baño | habitación 547 se cayó el dispesador de jabon de la pared en baño | 2020-12-30 16:01:05 | 2021-01-27 16:01:34 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se ajusta dispensador de alohol de la habitación 547
405 | 540 habitación con paciente se le cayo el dispensador de jabon en baño | 540 habitación con paciente se le cayo el dispensador de jabon en baño | 2020-12-30 15:54:41 | 2021-05-20 16:58:21 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
404 | Canal dañado | La bomba indica error 803:20 en canal de infusión. | 2020-12-30 14:42:05 | 2021-03-03 08:17:01 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 045313 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | LA BOMBA DE INFUSIÓN RETORNA A LA SEDE NORTE Y SE DEVUELVE AL SERVICIO PARA SU USO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL.
403 | Canal B dañado | El canal B de la bomba de infusión presenta error 803:20. | 2020-12-30 14:35:56 | 2021-02-23 07:38:25 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | NR | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 26110368UN.
402 | silla dañada | silla que se encuentra dañada en el asiento. (asiento flojo) | 2020-12-30 14:32:07 | 2021-01-27 14:06:14 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio del espaldar del asiento
401 | Chapa dañada cuarto de almacen donde se guardan insumos por favor reparar urgente | chapa dañada cuarto de almacen donde se guardan insumos por favor reparar urgente | 2020-12-30 11:24:43 | 2021-01-27 14:05:22 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia chapa del cuarto de almacen de insumos
400 | en baño familiares de pediatria división metalica tiene un lata desprendida cerca al sanitario | en baño familiares de pediatria división metalica tiene una lata desprendida cerca al sanitario riesgo | 2020-12-30 11:17:55 | 2021-01-27 16:08:57 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se retira el baño de los familiares lata metálica
399 | habitación 558 dispensador de alcohol muy flojo de la pared | habitación 558 dispensador de alcohol muy flojo de la pared | 2020-12-30 11:03:15 | 2021-01-27 14:02:25 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se ubica correctamente el dispensador de alcohol
398 | Carro de transporte de medicamentos dañado se necesita urgente | carro de transporte de medicamentos dañado se necesita urgente | 2020-12-30 07:28:01 | 2021-01-07 07:54:21 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | se arregla carro de medicamento de hemato-oncología
397 | Carro de transporte de medicamentos se le cayó soporte paras sostener guardian | carro de medicamentos se le cayó soporte para sostener guardian | 2020-12-30 07:21:47 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
396 | habitacion 539 oxigeno de la pared no funciona | habitación 539 oxigeno de la pared no funciona | 2020-12-29 10:23:28 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
395 | habitación 506 pared sin pintar | habitación 506 pared sin pintar | 2020-12-29 10:17:26 | 2021-01-07 07:53:04 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se pinta habitación 506
394 | llave de la ducha se cae constantemente no se puede abrir habitac 507 | llave de la ducha se cae constantemente no se puede abrir habitación 507 | 2020-12-29 10:11:54 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
393 | llave no cierra bota mucha agua del cuarto del aseo | lla llave del lavatrapiador del cuarto del aseo esta botando mucha agua no cierra | 2020-12-29 08:59:48 | 2021-01-07 07:51:56 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Llave del cuarto del aseo se arregla
392 | El ventilador no entrega volúmenes correctamente | El ventilador se pone en paciente y durante un tiempo de trabajo se evidencia que la mejoría en volúmenes no se está dando, ya que el volumen que muestra en pantalla es mucho menor al volumen programado. | 2020-12-29 08:37:51 | 2021-01-04 14:31:18 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5005 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | G&C | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo, se hace revisión de válvula espiratoria, se realiza prueba de línea, comprobación de fugas, sensores; el equipo pasa prueba sin problemas, se verifica el historial de alarmas encontrando alarmas reiterativas sobre bajo ingreso de suministros de gas, se revisa conexión de mangueras e ingreso de gases medicinales, una vez finalizada toda la inspección, se realizan mediciones de Presión, Volumen, frecuencia respiratoria, se conecta al analizador de flujo para comprobar las mediciones arrojadas por el ventilador, encontrando que las medidas se encuentran dentro del porcentaje máximo de error permitido por el fabricante es de +/- 4ml +/-15% para volúmenes superiores a 50 ml. (página 21 del manual de usuario). Se deja el equipo ciclando aproximadamente entre 30 y 40 minutos para comprobar si hay caídas de volúmenes, el ventilador siempre se mantuvo arrojando los valores dentro del rango sin ningún cambio significativo.
391 | El ventilador no entrega volúmenes correctamente | El ventilador se pone a ciclar con pulmón de prueba y resistencia a lo cual se evidencia que el volumen programado es de 300 mL y está entregando 260 mL, cabe resaltar que este resultado se observa luego de varias horas de funcionamiento del equipo. | 2020-12-28 17:29:03 | 2021-01-12 09:15:34 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5006 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCIN NORTE |  | NORTE | G&C | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo, se revisa válvula espiratoria y sensor, se realiza la prueba de línea, se encontró que al programar un volumen de 300 ml no arroja lo programado, se hace diferentes verificaciones entre ellas como primera instancia probar el equipo con otra válvula y sensor, se realiza nuevamente prueba de línea y se ingresa el mismo volumen, inmediatamente el equipo con ésta válvula entrega los volúmenes sin problema; éstas pruebas fueron realizadas en presencia del Ingeniero Cristian Molina. La válvula fue retirada de la entidad, debido a que pudo haberse afectado internamente el Mylar provocando diferencias de volumen; se realizará cambio de válvula espiratoria y sensor.
390 | Baños sin luces | En la habitación 447 y 449 de la torre A se encuentran sin luz en el baño | 2020-12-28 10:12:53 | 2021-05-20 16:55:57 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | se cambia bombillo de las habitaciones 447 y 449
389 | En las habitacion 447A | El baño de la habitación se encuentra sin luz. | 2020-12-28 10:04:45 | 2021-01-07 08:05:43 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se cambia bombillo de la habitación 447
388 | Fuga en salida inspiratoria | Se evidenció que presenta una fuga en la salida inspiratoria del equipo al momento de ser conectado a la red de gases. | 2020-12-28 09:14:39 | 2021-01-22 10:02:34 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5016 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | G&C | Mantenimiento biomedico |  | SE RELIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO. SE REALIZA DESARME DE LA VÁVULA PROPORCIONAL DE AIRE Y SE AJUSTA PUNTO DE APERURA CORRIGIENDO LA FUGA. SE REALIZA TRAZADO DE CURVAS POR AIRE Y POR OXÍGENO, TAMBIÉN POR PRESIÓN DE PEEP, ENCONTRANDO QUE EL EQUIPO QUEDA DENTRO DE LOS RANGOS ESTIPULADOS POR FÁBRICA PARA CADA ELEMENTO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON VT 650 SERIE: 1700042. SE REALIZA AJUSTE DE CONECTORES DE CABLES DEBIDO A QUE SE ENCONTRÓ FALLA EN RESPUESTA DE LA PANTALLA TÁCTIL, FALLA QUEDA CORREGIDA. EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO, EN BUENAS CONDICIONES Y ES APTO PARA SER UTILIZADO CON PACIENTES.
387 | Volúmenes en pantalla bajos | El ventilador muestra en pantalla volúmenes bajos según lo entregado al paciente. Se programan 500 mL y en pantalla muestra 160 mL, además de que en las curvas muestra que si se llega al volúmen programado. El modo de operación es VCV. | 2020-12-28 09:10:57 | 2021-01-04 14:28:38 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5008 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | G&C | Mantenimiento biomedico |  | Se inspecciona el equipo, se hace revisión de válvula espiratoria, se realiza prueba de línea, comprobación de fugas, sensores; el equipo pasa prueba sin problemas, se verifica el historial de alarmas encontrando alarmas reiterativas sobre bajo ingreso de suministros de gas, se revisa conexión de mangueras e ingreso de gases medicinales, una vez finalizada toda la inspección, se realizan mediciones de Presión, Volumen, frecuencia respiratoria, se conecta al analizador de flujo para comprobar las mediciones arrojadas por el ventilador, encontrando que las medidas se encuentran dentro del porcentaje máximo de error permitido por el fabricante es de +/- 4ml +/-15% para volúmenes superiores a 50 ml. (página 21 del manual de usuario). Se deja el equipo ciclando aproximadamente entre 30 y 40 minutos para comprobar si hay caídas de volúmenes, el ventilador siempre se mantuvo arrojando los valores dentro del rango sin ningún cambio significativo.
386 | Falla en celda de oxígeno. | El ventilador no muestra el porcentaje de oxígeno entregado al paciente; se realizan pruebas de calibración y este no pasa debido a que detecta fallo en la celda a 21% y a 100%. | 2020-12-28 09:08:33 | 2020-12-29 17:27:03 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4896 | AEONMED | VG70 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | QUIRURGIL | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de oxígeno. Se hace calibraciones en modo de servicio. Equipo queda en funcionamiento.
385 | Falla en celda de oxígeno. | El ventilador no muestra el porcentaje de oxígeno entregado al paciente; se realizan pruebas de calibración y este no pasa debido a que detecta fallo en la celda a 21% y a 100%. | 2020-12-28 09:07:53 | 2020-12-29 17:30:06 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4895 | AEONMED | VG70 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | QUIRURGIL | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de sensor de oxígeno. Se hace calibraciones en modo servicio. Equipo queda en funcionamiento.
384 | monitor multiparametro pantalla dañada | Al momento de encender el monitor, queda prendido en un intervalo de tiempo pequeño y después se apaga | 2020-12-24 08:17:58 | 2021-01-13 11:50:28 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3738 | BLT | ANYVIEW A5 | QUIROFANO 10 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PRESENTA MAIN BOARD MALA. SE REALIZO CAMBIO DE TARJETA DE MONITOR ANY VIEW A5 EMCO3772.
383 | Problemas en la iluminación | Hay problemas de iluminación con el equipo, no llega la luz al cuerpo del microscopio | 2020-12-10 08:37:45 | 2020-12-23 08:51:06 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | QUIROFANO OTORRINO |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico | El ingeniero Larry de la empresa realiza verificación y evidencia fibra optica desconectada del cuerpo del microscopio, desconectada conexion intensidad de luz, entre otros cables en el sistema. Informa que ya se había reportado anteriormente el daño de la correa que limita el movimiento horizontal y que debido a eso el personal que manipula el equipo ha podido hacer un movimiento de mas de 180 grados (que debería ser el máximo Angulo de movimiento) causando desconexion de cables. La empresa recomienda no usar el equipo en estas condiciones hasta que este totalmente reparado. | SE REALIZA CONEXION DE CABLES SUELTOS Y ENVIAN LA COTIZACION DE LA CORREA, LAS LLANTAS Y CARCAZA PARA DEJAR FULL OPERATIVO EL EQUIPO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO
382 | Rotación de la tuerca de la bomba | Bomba presenta tuerca rodada, es necesario ajustar el tornillo. | 2020-12-22 10:25:59 | 2021-07-08 11:31:20 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com |  | BOMBA DE NUTRICION | 70523 | COVIDIEN | KANGAROO | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | BAXTER | Mantenimiento biomedico |  | SE CAMBIA BOMBA DE NUTRICIÓN POR UNA CON SERIE NÚMERO C19244438
381 | Cama electromecanica no realiza movimientos en la cabecera | Equipo sale de servicio el 18 de Diciembre del 2020. no se hacen movimientos en la cabecera | 2020-12-21 16:03:16 | 2021-03-24 07:35:23 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO4434 | stryker | SV2 PLUS | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | SALA NEUROCIRUGIA | SEDE PRINCIPAL | STRYKER | Mantenimiento biomedico |  | Se instala control box por parte del ingeniero de la empresa Stryker, se dejo la cama conectada cargando el jueves 18 de marzo del 2021 y se entrego funcional el día viernes 19 de Marzo. Se verifica optimas condiciones funcionales del equipo en presencia de la jefe del servicio y se retira la cama electromecánica Hopeful Advance que se encontraba en contingencia.
380 | Balanza metalica beige 12913 descalibrada | Balanza metalica beige 12913 no esta pesando bien | 2020-12-21 08:56:47 | 2020-12-29 16:49:30 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BASCULA | EMCO5264 | GENERICA | NR | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se ajusta resorte de medidor y resortes de soporte superior. Equipo finalmente ok.
379 | Monitor Goldway Emco 3095 lo dejaron caer y se daño carcasa | Monitor Goldway Emco 3095 lo dejaron caer y se daño carcaza | 2020-12-21 08:47:41 | 2020-12-29 16:52:49 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3095 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se hace ajuste en los soportes de pantalla y panel frontal, se vuelven a pegar, se vuelvena ajustar los pines donde se atornillan todos los soportes. El equipo se entrega en buenas condiciones para su funcionamiento. Equipo funcionalmente ok.
378 | se cayo lampara luminaria habitación 502 | se cayo lampara luminaria habición 502 | 2020-12-21 07:28:43 | 2021-01-07 07:51:15 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla soporte de lámpara de habitación 502
377 | EQUIPOS CON UNA FUNCION DEFICIENTE | PULSIOXIMETRO DE CUBICULO 1 DE UCI NORTE DAÑADO | 2020-12-19 18:36:25 | 2020-12-21 14:24:25 | Cerrado |  | NATALIA TRUJILLO | natiktrujillo97@gmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE | CUBÍCULO 1 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL TICKET SE ENVÍA A CIERRE DEBIDO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL ACCESORIO ESTE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE PRUEBA EN DIFERENTES EQUIPOS DE LA MISMA MARCA. POSIBLE CAUSA DE FALLO ES POR QUE NO SE ENCONTRABA CONECTADO CORRECTAMENTE AL EQUIPO O EL SENSOR DE PULSIOXIMETRÍA SE ENCONTRABA DISPUESTO DE FORMA INCORRECTA EN EL PACIENTE. EL ACCESORIO QUEDA FUNCIONANDO E INSTALADO EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA UCI ADULTO.
376 | electrobisturi no detecta la placa | el equipo no reconoce placa y envia alarma | 2020-12-18 10:30:55 | 2021-01-22 14:12:18 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | 805028-EMCO0287 | VALLEYLAB | SSE2L | QUIROFANO NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REPARACIÓN DE REM, CAMBIO DE PULSADOR (ON/OFF) DE ENCENDIDO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO "OK"
375 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina presenta fugas nopasa aveces la prueba , tambien muestra error de umbral de presion alto, no entrega los valores programados | 2020-12-18 10:28:59 | 2025-05-12 09:02:38 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
374 | TENSIOMETRO MANUAL | EL TENSIOMETRO SE ENCUENTRA DESCALIBRADO EL MANOMETRO EMPIEZA A MARCAR DESDE "300" | 2020-12-18 09:05:59 | 2023-01-13 09:40:39 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO MANUAL CON FONENDO (KIT) | 861751 | GMD DIAGNOSTIC | GMD-50 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | se confirma que el equipo esta en buen estado
373 | habitacion 510 gotera en techo cerca de la ventana | habitación 510 gotera en techo cerca de la ventana se observa humedad | 2020-12-17 08:58:15 | 2021-01-27 16:07:16 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla gotera del techo de la habitación 510
372 | habitacion 528 desprendimiento parcial del techo area sanitario | habitación 528 desprendimiento parcial del techo area sanitario se observa humedad | 2020-12-17 08:54:58 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
371 | habitacion 524 el timbre esta encendido sin estar llamando | habitación 524 el timbre esta encendido sin estar llamando | 2020-12-17 08:53:18 | 2021-05-20 16:55:10 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
370 | TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO | EL TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO NO ENCIENDE | 2020-12-17 08:35:11 | 2020-12-17 14:56:32 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TERMOMETRO INFRARROJO | EMCO4894 | AiQURA | AD801 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REVISIÓN INTERNA DEL EQUIPO Y SE ENCUENTRA QUE LA TARJETA PRINCIPAL TIENE FALLA IRREPARABLE. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA.
369 | Daño termómetro infrarrojo | Al realizar la toma de temperatura en personas, sale el resultado "Lo" o salen temperaturas muy bajas como de 34°C | 2020-12-17 08:33:12 | 2020-12-17 14:28:45 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TERMOMETRO INFRARROJO | EMCO4893 | AiQURA | AD801 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE DESTAPA EL EQUIPO Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL SENSOR. AL REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SE DETECTAN TEMPERATURAS NORMALES DE 36, 36.5, 36,7 °C. EL EUQIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
368 | hlavamanos de empleados bota agua por la tuberia en pediatria | lavamanos de empleados bota agua por la tuberia en pediatria | 2020-12-15 19:00:12 | 2021-01-27 14:01:36 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se arregla lavamanos de la central de enfermería de hemato pediatrica
367 | hhabitación 512 acople de oxigeno de la pared tiene fuga no se puede retirar el flujometro | habitación 512 el acople de oxigeno de la pared tiene fuga no se puede retirar el flujometro | 2020-12-15 18:58:17 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
366 | habitacion 510 dispensadodr de alcohol muy flojo | dispenddor de alcohol muy flojo habitacion 510 | 2020-12-15 18:55:25 | 2021-01-07 07:50:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se ubica correctamente dispensador de alcohol de la habitación 510
365 | Daño dispensador de alcohol glicerinado | El equipo dispensador de alcohol glicerinado del cubículo 2 de la unidad de cuidados intensivos de la sede norte, no se encuentra disponible, al parecer lo desatornillaron. | 2020-12-15 16:05:41 | 2021-01-07 08:12:51 | Cerrado |  | Jhoselyn Caicedo | jhoselyn4993@gmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE | CUBÍCULO 2 | NORTE |  | otros |  | Se ubica nuevo dispensador de alcohol en el cubículo 2 de la UCI
364 | Bomba dañada | En el servicio de hospitalización torre B hay una bomba dañada en la estación de enfermería | 2020-12-14 14:11:55 | 2020-12-14 14:23:31 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | 045313 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Al llegar al servicio la bomba ya no estaba en el lu8gar indicado pues ya el personal de enfermería logró prender la bomba. La jefe del servicio comunica que el equipo está en uso y funcional. Se cierra orden por falso llamado.
363 | Techo descubierto | En el piso torre 4 torre A se encuentra descubierto dos techos uno de una habitación 455 y la otra del pasillo de la sala | 2020-12-14 10:31:20 |  | Asignado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros
362 | Techo descubierto | En el piso torre 4 torre A se encuentra descubierto dos techos uno de una habitación 455 y la otra del pasillo de la sala. | 2020-12-14 10:29:04 |  | Asignado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros
361 | Televisores en el piso | En dos habitaciones de la torre A del 4 piso 460 y 463 se encuentran dos televisores en el suelo. uno por ser sobrante y otro por complicación en la base del televisor | 2020-12-14 10:24:43 | 2021-01-07 08:04:53 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se retiran televisores de las habitaciones 436 y 460
360 | Televisores en el piso | En la habitación 463 y 460 de la torre a se encuentran televisores en el piso por inconveniente con el sujetador y televisor sobrante de habitación | 2020-12-14 10:23:33 | 2021-01-07 08:02:51 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se retira televisor de las habitaciones 436 y 460
359 | Sin luz en habitacion | En la habitación 435 torre A no tiene luz | 2020-12-14 10:18:03 | 2021-01-07 08:01:39 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se cambia bombillo de la habitación 435
358 | Barandas de cama¦ | En la habitación 447 torre A las barandas de la cama no suben | 2020-12-14 10:17:09 | 2021-01-07 08:00:25 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se arreglan barandas y se ajustan de la cama de la habitación 447
357 | Persiana Abajo | En la habitación 420 torre B no entra luz por daño de persianas | 2020-12-14 10:15:42 | 2021-01-07 07:59:25 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se sube y ajusta persiana de la habitación 420
356 | La habitación no tiene luz | En la habitación 402 torre b no tiene luz | 2020-12-14 10:13:32 | 2021-01-07 07:57:46 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se sube y ajusta persiana de la habitación 402
355 | Ventana Suelta o Averiada | En la habitación 418 torre b la ventana se encuentra una ventana suelta | 2020-12-14 10:08:46 | 2021-01-07 07:56:14 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | se ajusta con tornillo la ventana de la habitación 418
354 | Falta de soporte para bomba de infusión | En el piso 4 la habitación 426 torre B le hace falta a la bomba de infusion el soporte para ajustar el atril. | 2020-12-14 09:50:32 | 2021-05-20 16:51:32 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | ESTA ORDEN NO CORRECPONDE A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. ORDEN DEBE DE GENERARSE EN MANTENIMIENTO BIOMÉDICO EN CASO DE QUE NO SE HAYA CORREGIDO DESPUÉS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS POR BAXTER.
353 | La Habitación no tiene luz | En el cuarto piso la habitación 430 torre B no tiene luz | 2020-12-14 09:44:09 | 2021-01-07 07:55:22 | Cerrado |  | Vanessa Chaguendo Romero | vcr779816@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se pone bombillo en habitación 430
352 | Descongelador | El descongelador de plasma no sube a la temperatura óptima, por tanto no se puede usar | 2020-12-14 08:42:14 | 2022-04-25 18:05:49 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DEBIDO A QUE ESTE PRESENTA UN REPORTE DE TEMPERATURA NO ALCANZADA. EN UN PRIMER MOMENTO SE VERIFICAN LAS CONEXIONES INTERNAS DEL EQUIPO ENCONTRANDOLAS EN ORDEN. SEGUIDO A ESTO SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN DE LA PLACA PRINCIPAL ENCONTRANDO SULFATO EN SUS COMPONENTES, SE PROCEDE A LA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL ÓXIDO Y SE REALIZA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA PARA ELIMINAR SOLDADURAS FRÍAS DE LOS COMPONENTES A LA PLACA ELECTRÓNICA. EN UN TERCER MOMENTO, SE REALIZA LA VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS COMO EL SENSOR DE TEMPERATURA ENCONTRANDO QUE ESTE REACCIONA CORRECTAMENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y REALIZANDO LA TRANSDUCCIÓN CORRECTA DEL PARÁMETRO. SUMADO, SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS MOTORES Y BOMBAS DE AGUA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LUEGO DE ARMADO EL EQUIPO, SE REALIZA MODIFICACIONES A NIVEL DE SOFTWARE ESTABLECIENDO EL SETPOINT DE TEMPERATURA DEL AGUA EN 37.5 °C, ADEMÁS, SE REALIZA CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA EL CUÁL SE ENCONTRABA 1.8 °C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA REAL, ESTO QUERIENDO INDICAR QUE CUANDO EL EQUIPO CENSABA QUE LLEGABA A LA TEMPERATURA DE SETPOINT (ANTERIORMENTE 37.0 °C) ESTE REALMENTE SE ENCONTRABA EN 35.2 °C; BASADO EN ESTO, SE CORRIGE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA POR SOFTWARE Y SE ESTABLECE DE ACUERDO AL EQUIPO PATRÓN UTILIZADO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS, ENCONTRANDO QUE ESTE EQUIPO TIENE ALARMAS CUANDO LA TEMPERATURA ESTÁ POR ENCIMA DEL SETPOINT Y POR DEBAJO DEL LÍMITE INFERIOR, ADEMÁS, LA ALARMA DE "NIVEL DE AGUA BAJO" SE GENERABA CORRECTAMENTE CUANDO EL LÍQUIDO NO ESTABA EN LA CANTIDAD CORRECTA PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA AL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PLAQUETAS Y MANGUERA DE DESAGÜE. EL EQUIPO SE PRUEBA POR UNA HORA Y MEDIA REALIZANDO DIFERENTES PRUEBAS ALTERANDO LA TEMPERATURA Y TODAS LAS SUPERÓ SATISFACTORIAMENTE EQUILIBRANDO EN TODO MOMENTO LA TEMPERATURA AL SETPOINT. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y FUNCIONA CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO.
351 | Persiana Dañada | Esta persiana le ocasiona delirium al paciente, por ende se requiere el arreglo. gracias | 2020-12-12 09:18:27 | 2021-01-27 16:05:24 | Cerrado |  | Secretaria Ucim | secretariaucim@huv.gov.co | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se sube y se ajusta persiana de habitación del 4 piso
350 | Brazalete no insufla | Se oprime el botón de NIBP, se escucha como si estuviera insuflando, pero no toma la presión arterial. | 2020-12-11 17:03:40 | 2020-12-29 17:13:05 | Cerrado |  | Yomalis Reales Palencia | yomalisreales@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039104 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de mangueras de módulo y de módulo a conexión principal. Equipo funcionalmente ok.
349 | habitación 546 el dispensador de jabon ubicado en baño esta caido | habitación 546 el dispensador de jabon ubicado en baño esta caido | 2020-12-10 13:02:17 | 2021-01-07 07:49:09 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se ubica correctamente dispensador de jabón de habitación 546
348 | habitación 549 con paciente no prende luminaria del baño | thabitación 549 con paciente no prende luminaria del baño | 2020-12-10 12:58:04 | 2021-01-07 07:47:48 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | se cambia bombillo de habitación 549
347 | timbre de llamado esta arrancado habitacion 545 | timbre de llamado esta arrancado en habitación 545 | 2020-12-10 12:54:01 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros
346 | lavamanos continua botando bastante agua en el piso habitación 556 | lavamanos continua botanto bastante agua en el piso no se puede recibir paciente habitación 556 | 2020-12-10 12:51:51 | 2021-01-07 07:46:04 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se arregla lavamanos de habitación 556
345 | ANGIOGRAFO NO RESPONDE | MESA DE PROCEDIMIENTOS Y COLIMADOR NO SE MUEVEN, PANTALLA PARA SELECCIONAR PROCEDIMIENTOS NO ENCIENDE | 2020-12-01 17:23:30 | 2020-12-18 11:38:08 | Cerrado |  |  |  |  | ANGIOGRAFO | EMCO3495 | PHILIPS | CE0344/ ALLURA XPER FD20 | ANGIOGRAFIA |  | SEDE PRINCIPAL | PHILIPS | Mantenimiento biomedico |  | Se reemplazo el modulo control de imagen en sala de examen, mantenimiento correctivo a colimador por atascamiento de filtro. Pero se solicita el colimador proactivamente en caso aparte para evitar nuevamente el fallo del filtro. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo operativo.
344 | Falla en el conector de entrada AC | SE REPORTO POR CORREO ELECTRONICO EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 QUE EL EQUIPO RESENTA FALLA EN EL CONECTOR DE ENTRADA AC | 2020-12-09 13:49:10 | 2021-03-03 07:37:10 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | FUENTE DE LUZ |  | STORZ | POWER LED 175 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | BIOTRONITECH | Mantenimiento biomedico | Se realiza inspección del dispositivo según check list adjunto. Se evidencia la falla reportada, el dispositivo se apaga constantemente, esto debido al daño del conector para el cable AC (Power socket), adicional se realiza verificación de voltajes con distintos niveles de intensidad encontrando desfases con 100 % solo alcanza 2.9 Voltios, además presenta quemadura en intensificador del módulo óptico, los daños en el power socket generalmente pueden ser ocasionados por la constante conexión y desconexión del cable AC o palanqueo. Para su reparación es necesario efectuar apertura, desmonte de power socket averiado, instalación de power socket nuevo, desmonte de módulo óptico averiado e instalación del módulo nuevo, limpieza general y pruebas de funcionamiento. La empresa enviara cotización correspondiente para el mantenimiento correctivo y preventivo. | Se entrega en el servicio de sala de operaciones en optimas condiciones de funcionaiento
343 | tuberia de lavamanos tapado habitación 560 | tuberia lavamanos tapado habitación 560 | 2020-12-07 15:21:24 | 2021-01-07 07:34:27 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | se destapa lavamanos de habitación 560
342 | daño en chapa de cuarto de bodega de insumos la puerta queda abierta | daño en chapa de cuarto de bodega de insumos por favor reparar urgente puerta queda abierta | 2020-12-07 07:45:28 | 2021-01-07 07:33:44 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia chapa de la bodega de insumos
341 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia no llega a los volumenes programados | 2020-12-06 18:20:08 | 2021-02-10 09:41:37 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET CON RETRO 19989 DEL PRÓXIMO TICKET 341 YA QUE EL PRESENTE TICKET ES ANTIGUO.
340 | Daño de cama | Cama hospitalaria esta bloqueada no permite ningún movimiento Se desbloquea control ero a los 20 segundos se bloquea de nuevo | 2020-12-04 17:24:57 | 2021-03-09 08:16:59 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5056 | HOPEFULL | B868Y | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | JAPG | Mantenimiento biomedico |  | SE ADJUNTA CARTA EMPRESA DONDE COMUNICAN LA SITUACIÓN PRESENTADA CON LOS DOCUMENTOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVOS REALIZADO EN MESES PASADOS.
339 | Daño de cama | Cama hospitalaria esta bloqueada no permite ningún movimiento Se desbloquea control ero a los 20 segundos se bloquea de nuevo | 2020-12-04 17:23:07 | 2021-03-04 11:21:07 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5050 | HOPEFULL | B868Y | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | JAPG | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL
338 | daño de monitor de SV mediana | el puerto del pulsioximetro falla, no permite conexion fija . queda flojo | 2020-12-04 13:20:15 | 2021-01-04 14:19:58 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cierre de orden puesto que el problema es del conector del pulxiometro ya que no ajusta, por tanto, se ubica un tope para mejorar el agarre
337 | Gantry bloqueado | EL EQUIPO ES REPORTADO POR EL SERVICIO, E INFORMAN QUE NO FUNCIONA EL GANTRY. | 2020-12-01 08:01:42 | 2020-12-30 16:32:18 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | TOMOGRAFO | EMCO4639 | SIEMENS | SOMATOM GO TOP | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  | SEDE PRINCIPAL | SIEMENS | Mantenimiento biomedico | Falla en rotación de ánodo, error CT_XRA_E_296.. al prender o reiniciar el equipo.. Soporte remoto a Nicolás Díaz, troubleshooting y escalación al RSC.. Equipo fuera de servicio, se pedirá G-BOX y Tubo Athlon. Servicio remoto. . | Equipo presenta error en Gbox y Tanque de HV. RAC error. de manera permanente . Se hace reemplazo de GBOX y HVT, se hace carga de firmware y calibracion. Se transfieren tablas a gantry, se hace prueba general, queda en funcionamiento
336 | habitacion 556 por tuberia del lavamanos bota mucha agua en el piso | habitación 556 por tuberia del lavamanos bota mucha agua en el piso se coloca recipiente para recoger el agua | 2020-12-03 18:35:00 | 2021-01-07 07:32:53 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se arregla tubería del lavamanos de la habitación 556
335 | push descarge sanitario permanentemente bota mucha agua en la pared y en piso | push descarge del sanitar5io bota permanentente agua en la pared y en el piso | 2020-12-03 18:30:41 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
334 | persiana tira dañada habitación 513 | persiana tira dañada qued oscura la habitación | 2020-12-03 18:28:13 | 2021-01-27 14:00:03 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se sube y ajusta persiana de la habitación 513
332 | Electrobisturi dañado | electrobisturi no detecta la placa de retorno | 2020-12-03 09:29:36 | 2021-01-05 17:18:15 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO2197 | VALLEYLAB | Force FX-C | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EVIDENCIA FALLA EN EL CONECTOR DE LA PLACA AL PACIENTE. SE REALIZA RECTIFICACIÒN DE SOLDADURA DE PINES DEL CONECTOR DE LA PLACA Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK.
331 | daño piezero mesa de cirugia | daño en el gato que acciona el pizero para subirlo y bajarlo | 2020-12-03 08:59:13 |  | Asignado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4457 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico
330 | EMPAQUE DAÑADO | EMPAQUE DE LAVADERO DE LOS MESONES SE ENCUENTRA DAÑADA, POR ENDE EL AGUA QUEDA EMPOSADA, Y NO SE PUEDE HACER USO DEL MESON | 2020-12-03 06:08:35 | 2021-01-27 13:58:20 | Cerrado |  | Ana Maria Aguirre Prado | ana.guirre@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se cambia empaque de lavamanos de la UCIN
329 | DAÑO EN CARRO DE MEDICAMENTOS | CARRO DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA DAÑADO | 2020-12-03 06:07:13 |  | Asignado |  | Ana Maria Aguirre Prado | ana.guirre@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros
328 | Cama que presenta bloqueos por intervalos | La cama del cubiculo 4-7-8 presenta bloqueos por intervalos las camas son 4: modelo B868 ID: M57-133 Cama 7: ID: M57-230 Cama 8: ID: M57-226 | 2020-12-02 10:25:03 | 2021-05-20 16:48:30 | Cerrado |  | windy valencia | windy1071@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE | CUBÍCULO 4 | NORTE |  | otros |  | SE CORRIGE PROBLEMA DEBIDO A QUE PROVEEDOR DE CAMAS REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO.
327 | Daño de la manguera del agua del lavamanos 556 | la manguera que lleva el agua al lavamanos esta botando agua, llega al piso y hace charco | 2020-12-02 10:08:31 | 2021-01-07 07:31:52 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia manguera de lavamanos de habitación 556
326 | pantalla no alumbra | La bomba enciende pero la pantalla muestra imagen pero no alumbra. | 2020-12-02 08:13:59 | 2020-12-22 15:05:11 | Cerrado |  | Nayadis Patiño | naya_622@hotmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIROFANO SEDE NORTE | RECUPERACIÓN | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico | Requiere cambio de pantalla. | Se realiza cambio de bomba por 21091204DH
325 | timbre no funciona en habitación 531 | Timbre de llamado dañdo, sin conector a pared | 2020-12-01 10:44:35 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
324 | habitacion 542 sin llave en el lavamanos | Se encuetra sin llave en el lavamanos | 2020-12-01 10:40:06 | 2021-01-27 13:56:58 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se pone lavamanos en la habitación 542
323 | daño del sanitario de la hyabitacion 542 | tiene el "biscocho" del sanitario dañado | 2020-12-01 10:38:53 | 2021-01-27 13:55:55 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de biscocho del sanitario de la habitación 542
322 | daño del timbre de llamado habitacion 506 | daño del timbre de llamado habitacion 506, no funciona | 2020-12-01 10:25:11 | 2021-01-07 07:30:58 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla llamado de enfermería de habitación 506
321 | daño pared habitacion 503 | daño de la pared, daño del panel yeso, hueco grade | 2020-12-01 10:23:06 | 2021-01-07 07:29:35 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla panel yeso de habitación 503
320 | Daño de los carros de trabajo | Los carros de trabajo de los auxiliares tienen las llantas desgastadas y suenan mucho, los familiares se quejan del ruido que hacen al rodar especiamente en las noches | 2020-12-01 10:14:49 | 2021-05-20 16:46:50 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | CORREGIDO
319 | Daño de la llave del Lavamanos de la estacion de efermeria | La llave del Lavamanos de la estacion de efermeria de pediatria bota agua en bastante cantidad | 2020-12-01 10:12:47 | 2021-01-07 07:28:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia llave de lavamanos de la estación de enfermeria
318 | Lavamanos de habitacion 515 bota agua por el desague | El lavamanos bota agua por el desague, filtra hasta el piso | 2020-12-01 10:08:14 | 2021-01-07 07:26:47 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla lavamanos de habitación 515
317 | daño de las camas de la sala adultos y pediatria | las camas tienen las llantas dañadas, desgastadas y los frenos con funcionan por tal razon. | 2020-12-01 10:04:06 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
316 | dispensador de alcohol glicerinado habitacion 511 | El dispensador de alcohol glicerinado esta parcialmente despredido de la pared | 2020-12-01 10:01:44 | 2021-01-07 07:25:52 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | se ubica correctamente dispensador de alcohol
315 | Daño dispensador de alcohol glicerinado habitacion 510 | El dispensador de alcohol glierinado esta parcialmente desprendido de la pared | 2020-12-01 09:59:21 | 2021-01-07 07:24:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se ubica correctamente dispensador de alcohol en habitación 510
314 | AIRE ACONDICIONADO NO FUCIONA apropiadamente habitacion 515 | el aire acondicionado condensa mucho y gotea agua al piso haciendo charco grande | 2020-12-01 09:57:09 | 2021-01-07 07:23:52 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se elimina gotera de aire acondicionado
313 | daño desague lavamanos habitacion 509 | el agua sucia se queda estancada dendtro del lavamanos, no corre hacia la tuberia de deasague | 2020-12-01 09:54:34 | 2021-01-07 07:22:26 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se destapa lavamanos para mejorar el desagüe de este en habitación 509
312 | dispensador de alcohol glicerinado habitacion 506 | el dispensador de alcohol glicerinado estaprciamente desprendido de la pared | 2020-12-01 09:49:13 | 2021-01-07 07:20:57 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se ubica correctamente dispensador de alcohol en habitación 506
311 | Daño del desague del lavamanos habitacion 504 | bota agua por el desague y hace charco en piso | 2020-12-01 09:46:36 | 2021-01-07 07:20:01 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla desagua de lavamanos de habitación 504
310 | Electrobisturi dañado | electrobisturi presenta problema en su panel de mando, los comandos no funcionan . | 2020-11-30 08:05:06 | 2021-08-27 14:16:39 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | SIN CODIGO | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 2 | QUIROFANO NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TARJETA CONTROLADORA DE DISPLAY. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | SE CIERRA TICKET CON EL RETRO60899, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO.
309 | Daño del flushing del sanitario habitacion 506 | Bota mucha agua(chorro) cuando se descarga el sanitario. El familiar se queja de la humedad que esto genera en la habitacion | 2020-11-27 10:58:46 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
308 | LAVAMANOS ESTACION DE EFERMERIA ADULTOS | BOTA AGUA POR EL CODO DEL DESAGUE Y HACE CHARCO AL PISO | 2020-11-27 09:36:50 | 2021-01-07 07:19:03 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla gotera de lavamanos de enfermeria
307 | DAÑO LAVAMANOS HABITACION 554 | LA LLAVE DE AGUA GIRA PERO NO SALE AGUA | 2020-11-27 09:31:04 | 2021-01-07 07:18:06 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | se arregla llave de lavamanos de habitación 551
306 | arreglo de persinanas de consultorios | persianas de los consultorios 712,713,701,717 no funcionan no se pueden abrir o cerrar | 2020-11-27 07:58:31 | 2021-01-07 08:09:38 | Cerrado |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros |  | Se sube y ajustan persianas de las habitaciones 712, 713,701 y 717
305 | cambio de luz lampara de techo consultoros 702 y 712 | lampara de techo del consultorio 702 y 712 no prende | 2020-11-27 07:51:44 | 2021-01-07 08:08:47 | Cerrado |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros |  | se cambia bombillo de las habitaciones 702 y 712
304 | dispensador alcohol muy flojo de la habitación 510 | dispensador de alcohol muy flojo de la habitacion 510 | 2020-11-26 10:00:40 | 2021-01-06 09:12:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | se ajusta a la pared dispensador de alcohol
303 | mueble de madera caido de la pared de la habitación 563 | el mueble de madera se caido de la pared de la habitacion 563 | 2020-11-26 09:55:59 | 2021-01-06 09:11:45 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se ajusta mueble de madera de habitación 503
302 | caido numero identificacón de la habitación 551 | caido numero de identificación de la habitacion 551 | 2020-11-26 09:53:48 | 2021-01-27 13:54:40 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se reubica identificador de habitación 551
301 | lampara alumbra muy poco del final del pasillo cerca habitación 550 | lampara alumbra poco del final del pasillo pediatria cerca hab 550 | 2020-11-26 09:51:33 | 2021-01-06 09:10:51 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia lampara de pasillo de hemato
300 | Mamógrafo no enciende | El equipo se encuentra inoperante, no enciende ni da ningún piloto de función el servidor , por ende no se puede realizar estudio. | 2020-11-25 17:06:02 | 2020-11-26 07:20:02 | Cerrado |  |  |  |  | MAMOGRAFO | EMCO3670 | IMS | GIOTTO TOMO | MAMOGRAFIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza diagnostico y se encuentra daño en la fuente de poder del servidor dejando inoperante el equipo, se procede a reemplazar la fuente por una nueva de 1000 watt se realiza pruebas de funcionamiento y no presenta ninguna novedad equipo totalmente operable
299 | Equipo no detecta cable interfaz de saturación | El 30 de septiembre en la capacitación realizada por la Bioingeniera Angelica Campo, se detecto que le equipo no detecta el cable de extensión de saturación, lo que provoca que el equipo alarme por una falla 2301 - "comunicación interna", por lo cual se contacta con la JMmedics y este enviara un Backup. | 2020-11-25 16:47:28 | 2023-01-13 11:34:35 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4898 | ZOLL MEDICAL | 731 | URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se le realizo mantenimiento preventivo al equipo y este opero normalmente
298 | GRIFO SIN MARIPOSA | GRIFO SIN MARIPOSA Y NO SE PUEDE CONECTAR EQUIPO DE HEMODIALISIS EN EL CUBICULO 1 | 2020-11-25 15:36:23 |  | Asignado |  | NATALIA TRUJILLO | natiktrujillo97@gmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
297 | fuente de luz dañada | luz de xenón dañada, el equipo solo funciona con bombillo auxiliar | 2020-11-24 09:03:14 | 2021-01-04 10:35:28 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | VIDEOPROCESADOR | EMCO2702 | OLYMPUS | VISERA CLV-540 | QUIROFANO 5 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO XENON NUEVO.
296 | SE ENCUENTRA APAGADO Y NO ENCIENDE. | El Thermohigrómetro TH 009 021869 no está funcionando. No muestra datos en pantalla. | 2020-11-23 16:22:10 | 2020-11-24 13:58:11 | Cerrado |  | Ricardo Jose Arenas Chavez | transfusionalnortehuv@gmail.com |  | TERMOHIGRÓMETRO | TH008 | TEMPERATURE | HTC-2 | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cambia batería del dispositivo. Equipo Ok.
295 | boton descarga en baño esta flojo se queda undido habitación 546 | boton de descarga del sanitario esta flojo se queda undido habitacicion 546 | 2020-11-23 12:56:39 | 2020-12-01 14:46:52 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Botón de push de habitación 546 se arregla
294 | dipensador de alcohol glicerinado flojo de la pared habitación 545 | dispensador de alcohol glicerinado flojo los tornillas habitacicion 545 | 2020-11-23 12:54:25 | 2020-12-01 14:48:47 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se arregla dispensador de alcohol
293 | La imagen del equipo tiene una intensidad de luz reducida no apta para diagnostico | Reportan desde el servicio de endoscopia que la imagen que se esta obteniendo usando con el equipo no tiene una intensidad adecuada, provocando posibles fallas a nivel de diagnostico, situación que puede provocar falla de diagnostica afectando la seguridad del paciente. Equipo permanece en el servicio | 2020-11-23 09:34:07 | 2021-05-25 08:49:00 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | La empresa remite informe diagnostico con fecha del 19 de febrero del 2021. Este diagnostico lo envían por medio de correo electrónico el dia 2 de febrero del 2021, E informan: Sistema de guayas y tensores de angulación desgastados por uso normal del equipo. Canal de biopsia y canal Aire /Agua desgastados. Guia de luz con un desgaste del 45% ocasionado por el cruce de angulación y el desgate del sistema de guayas lo cual genero el desprendimiento de la guia de luz en extremo distal. TENER EN CUENTA QUE SI LA CLARIDAD DE LA IMAGEN PARA EL MÉDICO O USUARIO NO ES SATISFACTORIA SERA NECESARIO EL REEMPLAZO DE ESTE ELEMENTO. Tapa de punta distal rayada y desgastada por impactos. Tornillo unión ISA – OSA largo x2 y corto x1. | Se realiza la respectiva entrega en el servicio verificando optimas condiciones de funcionamiento
292 | MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SELLADOR DE TUBO XS1010 | NO ESTÁ SELLANDO LOS PILOTOS, QUIZAS NO ESTA REALIZANDO EL DEBIDO PROCESO DE CALENTAMIENTO. | 2020-11-20 11:21:08 | 2020-11-23 10:16:13 | Cerrado |  | Ricardo Jose Arenas Chavez | transfusionalnortehuv@gmail.com |  | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | TERUMO BCT | Mantenimiento biomedico |  | Ajuste de sensor límite de posición.
291 | ducha del baño tapada habitación 501 | la ducha del baño tapada habitación 501 | 2020-11-19 17:47:11 | 2020-12-01 14:49:40 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla ducha de baño de 501
290 | Goteo y fuga del lavamanos en la Unidad de Quimioterapia | En la unidad de Quimioterapia en la sala pediátrica se encuentra actualmente el grifo con fuga y goteo impidiendo que los pacientes puedan realizar uso de este. | 2020-11-18 16:48:41 | 2020-12-01 14:50:47 | Cerrado |  | LUZ AMANDA TAVERA COLLAZOS | amanda.tavera09@gmail.com | [5 empty] | QUIMIOTERAPIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | otros |  | Se arregla goteo de lavamanos de quimioterapia
289 | ekg no imprime | ekg no imprime, hace falta un buje | 2020-11-17 14:15:32 | 2020-11-17 18:14:55 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 63410 | CAREWELL | ECG-1103 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | Mantenimiento biomedico |  | Se revisa conexiones de detector infrarojo y se hace nueva conexión. Se hace limpieza de contactos de barra lásser.
288 | daño monitor de SV Mediana | se le undio el puerto de coenxion del NIBP del equipo. | 2020-11-17 11:12:37 | 2020-11-23 14:00:41 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza unión de conectores a carcasa con pegamento.
287 | daño de llave de agua lavamanos | la llave del lavamanos del area de estacion de enfermeria de pediatria bota agua todo el tiempo posible daño del empaque | 2020-11-17 11:10:37 | 2020-12-01 14:51:33 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Cambia llave de lavamanos
286 | daño del desague de la ducha habitacion 501 | desgue de la ducha tapado, se inundo el baño, habitacion 501 | 2020-11-17 11:08:48 | 2020-12-01 15:00:25 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se destapa desague de ducha habitación 501
285 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presenta fuga alta y me refiere la anestesióloga que el fuelle se queda pegado | 2020-11-16 14:50:11 | 2020-11-18 17:26:38 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 12 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE AJUSTAN TORNILLOS DEL ESPIROMETRO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO
284 | llaves lavamanos | las 4 llaves del lavamanos de la estacion de enfermeria no estan mojando los mesones al parecer por falta del empate | 2020-11-15 06:43:46 | 2020-12-01 14:52:24 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se arregla lavamanos enfermeras uci
283 | GUARDIAN CUBICULO 11 | el soporte del guardian del cubiculo 11 se desprendio | 2020-11-15 06:42:10 | 2020-12-01 14:53:08 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se ajusta soporte de guardian cub 11
282 | no funciona la llave de los lavamanos de los cubiculo 17 | la llave del lavamanos del cubiculo 17 gotea | 2020-11-15 06:40:41 | 2021-02-01 15:21:02 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se cambia llave de lavamanos de cubiculo 17
281 | no funciona la llave de los lavamanos de los cubiculo 17 | la llave del lavamanos del cubiculo 17 gotea | 2020-11-15 06:40:21 | 2021-02-01 15:20:09 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se cambia llave de lavamanos de cubiculo 17
280 | LOS CARROS DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO | LOS CAJONES DEL CARRO DE MEDICAMENTOS NO CUENTAN CON EL TOPE CORRESPONDIENDE DE LOS CAJONES Y SE CAEN, SUMADO A ESTO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA LOS MEDICAMENTOS. | 2020-11-15 06:37:24 | 2021-05-20 11:41:38 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | ORDEN REPETIDA CON 278.
279 | LOS CARROS DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO | LOS CAJONES DEL CARRO DE MEDICAMENTOS NO CUENTAN CON EL TOPE CORRESPONDIENDE DE LOS CAJONES Y SE CAEN, SUMADO A ESTO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA LOS MEDICAMENTOS. | 2020-11-15 06:36:55 | 2021-05-20 11:41:09 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | ORDEN REPETIDA CON 278.
278 | LOS CARROS DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO | LOS CAJONES DEL CARRO DE MEDICAMENTOS NO CUENTAN CON EL TOPE CORRESPONDIENDE DE LOS CAJONES Y SE CAEN, SUMADO A ESTO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA LOS MEDICAMENTOS. | 2020-11-15 06:36:05 |  | Asignado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros
277 | en estacion enfermeria llave goteado | daño en llave de agua estación de enfermeria en pediatria | 2020-11-13 13:54:44 | 2021-01-06 09:09:59 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se ajusta llave de estación de enfermería
276 | timbre no funciona en habitación 506 | timbre no funciona en habitación 506 | 2020-11-13 13:50:12 | 2021-01-06 09:08:59 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla timbre de 506
275 | timbre no funciona en habitación 506 | timbre no funciona en habitación 506 | 2020-11-13 13:46:22 | 2021-01-06 09:08:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla timbre de habitación 506
274 | habitacion 503 en la pared panel yeso hay daño (hueco) | en la habitacion 503 en la pared panel yeso hay un hueco | 2020-11-13 13:36:20 | 2021-01-06 09:06:46 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla panel yeso de habitación 506
273 | instalación de filtro azul microscopio | Solicito instalación del filtro azul que permita que la luz no se vea amarilla, también revisar el objetivo de 4x que esta hueco o vacío no sé si es así o le falta algo. Muchas gracias | 2020-11-12 17:23:02 | 2021-01-13 11:27:43 | Cerrado |  | Yessenia Isabel Figueroa Bernal | calidadbancodesangrehuv@gmail.com |  | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | HEMOCENTRO | SEPARACIÓN DE COMPONENTES | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSPECCIONA EL EQUIPO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO REQUIERE INSTALACIÓN DE FILTRO AZUL, SE REVISAN LOS OBJETIVOS Y SE ENCUENTAN EN BUENAS CONDICIONES.
272 | MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SELLADOR DE TUBO XS1010 | El equipo no sella los tubos pilotos. | 2020-11-10 13:39:28 | 2020-11-10 14:17:19 | Cerrado |  | Ricardo Jose Arenas Chavez | transfusionalnortehuv@gmail.com |  | SELLADOR DE TUBO |  | TERUMO BTC | XS 1010 | BANCO DE SANGRE NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Equipo no se interniene ni se solicita apoyo por proveedor. Se revisa equipo y está OK.
270 | máquina de anestesia dañada | Máquina de anestesia presenta fuga por una de las mangueras de oxigeno que llegan al equipo internamente. Dicha manguera tiene una fisura. | 2020-11-06 16:05:25 | 2020-11-18 17:16:29 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA 1/8, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES
269 | daño de llave cubiculo 17 | se presenta daño de llave, mantiene goteando, del cubiculo 17. | 2020-11-04 16:21:01 | 2020-12-01 14:44:17 | Cerrado |  | paula andrea jurado ordoñez | paula.jurado@correounivalle.edu.co | [5 empty] | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Arreglo de lavamanos cubiculo 17
268 | Daño cable marcapasos | El marcapasos instaurado en el paciente presenta ruptura en uno de los cables. | 2020-11-04 15:03:04 | 2020-11-04 17:34:30 | Cerrado |  | johnatan escobar troncoso | tathan.escobar@gmail.com |  | MARCAPASOS EXTERNO | CA-0000820 | PACE MEDICAL | 101 H | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El cable es reemplazado y se pone a funcionar en paciente. Equipo funciona en paciente OK. El cable anterior se lleva a taller biomédico para reparación y queda OK.
267 | DAÑO EN CABLE MARCAPASOS | El pin de conexion del marcapaso positivo del cable se encuentra roto | 2020-11-04 09:59:21 | 2020-11-04 11:21:15 | Cerrado |  | Ana Maria Aguirre Prado | ana.guirre@hotmail.com |  | MARCAPASOS EXTERNO | 113090151 | OSYPKA MEDICAL | PACE 101 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | El cable positivo que va hacia el conector se despegó. | Se hace cambio de cable por uno bueno que se tenía en el taller.
266 | FALLA DESFIBRILADOR | falla de las palas no realiza fibrilacion, adicionalmente no funciona bateria, y tampoco esta monitorizando bien | 2020-11-03 16:08:51 | 2021-11-19 17:12:24 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO2357 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | QUIROFANO URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Con evidencia del ultimo preventivo realizado se procede a cerrar este ticket
265 | desprendimiento de dispensador de alcohol habitaciones 537 y 539 | desprendimiento de dispensador de alcohol glicerinado habitaciones 537 y 539 | 2020-11-03 14:29:17 | 2020-12-01 14:43:24 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | ubicacion de dispensador de alcohol habitación 537-539
264 | daño en los pines del saturador | No satura y no enciende el sensor | 2020-11-03 14:15:24 | 2020-11-03 14:33:58 | Cerrado |  | leidy tatiana cuasquer garcia | lcuasquer@estudiantes.areandina.edu.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039071 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO ENCIENDE DEBIDO A QUE LOS PINES DE CONEXIÓN SE ENCUENTRAN PARTIDOS. ESTOS PINES SE HAN PARTIDO POR UNA FUERZA EJERCIDA DE TORCIÓN SOBRE EL SENSOR PUES NORMALMENTE, SI LOS ACCESORIOS NO SE DESCONECTAN, COMO SE HA INSTRUIDO EN LAS CAPACITACIONES, ESTE TIPO DE DAÑOS NO SUCEDERÍA. | SE CAMIBIA SENSOR DE SATURACIÓN POR UNO NUEVO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO OK.
263 | Bomba de infusión dañada | Bomba de infusión presenta problema en la batería. No enciende. | 2020-11-03 12:08:28 | 2021-11-17 12:10:20 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Ticket se remite y es gestionado por el ingeniero de Baxter
262 | Bomba de infusión dañada | Bomba de infusión presenta problema en la batería. No enciende. | 2020-11-03 12:07:51 | 2023-01-13 16:33:53 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE MODELO DE BOMBAS FUE RETIRADO DE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA POR PROVEEDOR DE BAXTER.
261 | Bomba de infusión dañada | Bomba de infusión presenta problema en la batería. No enciende. | 2020-11-03 12:06:28 | 2021-11-17 12:06:27 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Ticket se remite y es gestionado por el ingeniero de Baxter
260 | Bomba de infusión dañada | Bomba de infusión presenta problema en la batería. No enciende. | 2020-11-03 12:06:28 | 2021-11-17 12:06:22 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Ticket se remite y es gestionado por el ingeniero de Baxter
259 | se cayo lavamanos en habitación 503 | el fin de semana se cayo lavamanos esta roto queda sin lavamanos en habitación 503 | 2020-11-03 07:57:47 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
258 | se cayo lavamanos en habitación 503 | el fin de semana se cayo lavamanos esta roto queda sin lavamanos en habitación 503 | 2020-11-03 07:56:44 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
257 | LAVAMANOS HABITACION B504 | LAVAMANOS SE PARTE AL CAERSE EN LA HABITACION 504 | 2020-11-02 10:50:27 | 2020-12-01 14:42:19 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | SE arregla lavamanos 504
256 | lavamanos habitacion 515 | filtra agua por el deague del lavamanos | 2020-10-29 15:46:40 | 2020-12-01 14:41:33 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla lavamanos habitacion 515
255 | lavamanos habitacion 556 | no funciona, filtra agua por el desgue en bastante cantidad y es necesario colocar platon para evitar pozo en el piso | 2020-10-29 15:44:46 | 2020-12-01 14:40:30 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se arregla lavamanos habitacion 556
254 | pomo de la llave ducha habitacion 554 | no fuciona, se safa y o se puede usar la ducha | 2020-10-29 15:42:30 | 2021-05-20 11:36:49 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | SOLUCIONADO.
253 | llave de agua del lavamanos de la habitacion 554 | no sale agua por el grifo del lavamanos | 2020-10-29 15:41:05 | 2021-01-06 09:05:38 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se arregla lavamanos de habitación 554
252 | daño bomba de infusion baxter | no prende marca bateria dañada | 2020-10-29 11:16:52 | 2020-10-30 10:13:14 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | La bomba de infusión es llevada al taller biomédico norte para ser trasladada a sede principal para mantenimiento correctivo por parte de baxter | Se cambia bomba de infusión por una de serie 21060076DH
251 | daño bomba de infusion baxter | PITA DAÑO DE BATERIA NO FUNCIONA | 2020-10-29 07:50:45 | 2020-10-30 10:14:07 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | La bomba requiere mantenimiento correectivo por error de batería. | Se cambia bomba de infusión por una de serie 22080094UN
250 | daño bomba de infusion baxter | NO PRENDE, AUN ENHUFADA A LA CORRIENTE NO PRENDE | 2020-10-29 07:48:12 | 2020-10-29 12:20:07 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | La bomba de infusión no tenía ninguna falla, simplemente por error de manipulación no encendía pues se debe tener las perillas de liberación de canal completamente horizontales para que esta encienda. | La bomba de infusión no tenía ninguna falla, simplemente por error de manipulación no encendía pues se debe tener las perillas de liberación de canal completamente horizontales para que esta encienda. Se explica a jefe de servicio para tener conocimiento de esta condición para el encendido
249 | daño bomba de infusion baxter | no prende, aun conectada no prende | 2020-10-29 07:43:14 | 2020-10-29 12:17:03 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | La bomba de infusión no tenía ninguna falla, simplemente por error de manipulación no encendía pues se debe tener las perillas de liberación de canal completamente horizontales para que esta encienda. | La bomba de infusión no tenía ninguna falla, simplemente por error de manipulación no encendía pues se debe tener las perillas de liberación de canal completamente horizontales para que esta encienda.
248 | luminaria no prende en habitación 544 | luminaria no prende en habitación 544 pediatria | 2020-10-28 16:52:02 | 2020-12-01 14:39:05 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia bombillo de habitacion 544
247 | fallo de capnógrafo | Capnografo drager falla constantemente. Aparece alarma de verificación de trampa el sigue sensado puesto que da valor pero no gráfica. se realiza cambio de trampa y a los pocos minutos vuelve el mismo mensaje. | 2020-10-28 15:20:02 |  | Asignado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | Scio Four | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico
246 | FALLA TABLERO DIGITAL FLUJOMETRO MAQUINA DE ANESTESIA | EL TABLERO DIGITAL DONDE MUESTRA LOS VALORES DE OXIGENO Y DE AIRE MEDICINAL (FLUJOMETRO) NO ESTAN FUNCIONANDO, SOLO FUNIONA LA APRTE ANALOGA LA ANESTESIONOLA REFIERE QUE SE DEBE REVIZAR LO MAS PRONTO POSIBLE | 2020-10-28 13:01:17 | 2022-04-04 17:07:47 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | PARA SU REPARACIÓN SE REQUIERE CAMBIO DE KIT DE FLUJOMETROS Y CALIBRACIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE DE LA MARCA YA QUE SYSMED NO CUENTA CON LAS CONTRASEÑAS DEL SISTEMA | Cerrado en mantenimiento preventivo ST-022-1554
245 | Falla impresion ekg | el EKG imprime a la mitad del papel | 2020-10-28 08:23:09 | 2020-11-20 10:45:24 | Cerrado |  | Ana Maria Aguirre Prado | ana.guirre@hotmail.com |  | ELECTROCARDIOGRAFO | 130010766-A2016 | CAREWELL | ECG-1103 | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico | Banda láser de impresión tiene dañoen los diodos 6, 7, 8 y 9. Se recomienda cambio módulo de impresión y banda laser de impresión. | SE INSTALA UN BUJE EN EL EXTREMO CONTRARIO AL PIÑON PARA QUE LA IMPRESIÓN SE PUEDA LLEVAR A CABO DE FORMA CORRECTA. SE REALIZA LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS PUES PRESENTABAN COSTRAS EN LA ZONA METÁLICAS. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL.
244 | Daño en ventilador | Ventilador fue sustiuido por otro de serial N02099 el cual se iba a realiza el ajuste de sus parametros. El ventilador que quedo en reemplzo no ciclo ni realizó ninguna respuesta respitaria en el paciente. Equipo no muestra ninguna gráfica. Paciente entró en paro por 2 minutos. | 2020-10-27 11:28:03 | 2020-11-30 11:02:18 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5020 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Ajuste electrónico por software Revisión de fugas, presión, flujos y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED Cambio de conjunto neumático
243 | FALLA DESFIBRILADOR | FALLA EN LAS PALAS DEL DESFIBRILADOR NO PERMITE HACER DESCARGAAS, DE UNA MUESTRA MENSAJE DE FALLA, NO CUENTA CON BATERIA | 2020-10-27 09:49:15 | 2021-09-01 07:54:30 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO1921 | MRL | LITE | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE DA CIERRE AL PRESENTE RETRO YA QUE EL EQUIPO SE RETIRÓ POR OBSOLESCENCIA, PENDIENTE RETRO DE SOPORTE CON CONCEPTO TÉCNICO.
242 | FALLA DESFIBRILADOR | EL EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS EN LAS PALAS YA QUE A LA HORA DE SER UTILIZADAS NO FUNCIONA, SOLO PERMITE HACER DESCARGAS EN EL MISMO EQUIPO, TAMPOCO CUENTA CON BATERIA | 2020-10-27 09:33:50 | 2020-11-12 16:45:21 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | EQUIPO PRESENTA PULSADOR DE DESCARGA (PALAS) EN MAL ESTADO, REQUIERE CAMBIO DE PALAS. | SE REALIZA VERIFICACION DE PULSADORES EN PALAS, SE REALIZA DESARME Y LIMPIEZA DE PULSADORES, SE TIEMPLAN RESORTES, LIMPIEZA DE CONTACTOS. SE ENTREGAN PALAS FUNCIONANDO.. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE PALAS, LAS ACTUALES PRESENTAN DESGASTE EN SUS PULSADORES. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA
241 | FUGA POSITIVA | REPORTAN DESDE EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA QUE SE IDENTIFICO FUGA POSITIVA EL VIERNES 23 DE OCTUBRE. | 2020-10-26 14:17:03 | 2020-11-06 16:40:33 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEODUODENOSCOPIO |  | OLYMPUS | TJF-145 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se hace por cortesía de la empresa reparación alternativa de cubierta distal, instalación de nuevo sellante de lente objetivo, nuevo sellante de lentes de guía de luz, ajuste de angulación, instalación de nuevo kit de kit de empaques para los controles de angulación, Se realiza tensión de guayas, limpieza y lubricación de cadenas. Nuevo Oring de palanca elevador de fórceps. Equipo se entrega en el servicio se hacen pruebas y se verifican optimas condiciones de funcionamiento
240 | electrobisturi no detecta la placa | electrobisturi se demora en detectar la placa | 2020-10-23 16:38:09 | 2020-11-12 16:24:30 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO2717 | OLYMPUS | PSD-30 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | INDICAN QUE LA PLACA PACIENTE SE AISLA, SE REALIZA REVISION INTERNA DE CONECTO PLACA PRESENTANDO EL MISMO PROBLEMA, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CABLE AISLADO.
239 | monitor multiparametro con display dañado | se realiza revisión del monitor y se encuentran franjas de color blanco y negro , equipo fuera de servicio | 2020-10-23 14:37:34 | 2020-11-12 17:13:38 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0372 | SPACELABS | ULTRAVIEW SL | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | ESTE EQUIPO TIENE DAÑO EN LA PANTALLA QUE NO ES POSIBLE REPARAR YA QUE SU TECNOLOGIA ES OBSOLETA, SON REPUESTOS DE DIFICIL ADQUISICION. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA.
238 | Fallas en el termómetro infrarrojo | Cuando está en uso el termómetro a veces se apaga, también en el momento de lectura a veces se queda en blanco, se le cambiaron las pilas pero sigue igual | 2020-10-23 08:03:30 | 2020-12-22 15:04:59 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TERMOMETRO INFRARROJO | EMCO4893 | AiQURA | AD801 | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TAMBIEN CON EL CIERRE DEL TICKET 369 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020: SE DESTAPA EL EQUIPO Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL SENSOR. AL REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SE DETECTAN TEMPERATURAS NORMALES DE 36, 36.5, 36,7 °C. EL EUQIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
237 | Daño de ventilador | Ventilador está en modo controlado por presiones. La presión entregada en relacion con el volumen está muy elevada. | 2020-10-22 16:56:29 | 2020-11-30 10:58:52 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5025 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Ajuste electrónico de software Revisión de fugas, presión, flujos y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED Cambio de conjunto neumático del equipo
236 | TIMBRE DE LLAMADO DAÑADO | TIMBRE DE LLAMADO NO FUCIONA EN HABITACION 531 | 2020-10-22 15:23:56 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
235 | AIRE ACONDICIONADO NO FUCIONA | EL AIRE ACONDICIONADO NO FUCIONA HABITA 503, 510, 511, 517. | 2020-10-22 15:20:27 | 2021-05-20 11:35:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | SOLUCIONADO.
234 | monitor GOLDWAY | el puerto de coneccion del cable para NIBP esta flojo (muy flojo) | 2020-10-22 15:18:22 | 2020-11-05 12:05:58 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5261 | GOLDWAY | UT7000C | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se hace ajuste de fuerza de conector de manguera de NIBP
233 | Daño en ventilador | Equipo no entrega los valores programados de volumen, para conservar el valor deseado la FiO2 debe estar 100%. Cuando se dismuye la FiO2, la curva espiratoria no llega a 0 | 2020-10-21 16:57:52 | 2020-10-23 15:14:11 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5029 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan ajutses del equipo . Se verifican los valores con equipo patron variando la FiO2 y el volumen corriente. Equipo queda en correcto funcionamiento. Queda pendiente la calibración de este.
232 | Daño en ventilador | Equipo no entrega entrega valores inferiores a los programados pero la curva de volumen esta por encima de la referencia | 2020-10-21 16:55:24 | 2020-10-23 15:12:38 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5030 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan ajutses del equipo . Se verifican los valores con equipo patron variando la FiO2 y el volumen corriente. Equipo queda en correcto funcionamiento. Queda pendiente la calibración de este.
231 | Daño en ventilador | Equipo no entrega los valores programados de volumen | 2020-10-21 16:53:55 | 2020-10-23 15:11:15 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5004 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan ajutses del equipo . Se verifican los valores con equipo patron variando la FiO2 y el volumen corriente. Equipo queda en correcto funcionamiento. Queda pendiente la calibración de este.
230 | Daño en bomba de infusión | Equipo no entrega los valores programados de volumen | 2020-10-21 16:53:21 | 2020-10-23 15:08:15 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO5031 | LEISTUNG | LUFT 3 AP | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se realizan ajutses del equipo . Se verifican los valores con equipo patron variando la FiO2 y el volumen corriente. Equipo queda en correcto funcionamiento. Queda pendiente la calibración de este.
229 | Daño centrífuga | La centrífuga se para y saca el letreto "mains interrupt" | 2020-10-20 12:26:39 | 2020-11-12 15:43:21 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA REINICIO DEL SISTEMA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE EN MODO PROGRAMADO CON T=10 MIN RPM=3500. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON CON VALOR RPM =3505. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS.
228 | Cama dañada | Cama hospitalaria de bloquea constantemente cuando esta conectada a la red electrica | 2020-10-19 15:52:37 | 2021-03-04 11:26:36 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5059 | HOPEFULL | B868Y | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL
227 | daño bomba de infusion baxter | no toma la pinza azul de la bomba de infusion | 2020-10-19 10:14:27 | 2020-10-19 12:30:12 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se extrae trozo de pinza azul partida dentro del canal. Bomba queda funcionando correctamente.
226 | BAÑO DE LA HABITACION B515 | FAVOR REVISAR BAÑOA HABITACION B515 ESTA TAPADO Y ESTA FILTRANDO AGUA | 2020-10-19 07:27:48 | 2021-01-06 09:04:34 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se destapa baño de habitación 515
225 | CENTRIFUGA | CENTRIFUGA DE MESA SE LE PROGRAMA REVOLUCIONES Y NO QUIERE CENTRIFUIGAR NO ARRANCA | 2020-10-16 11:55:06 | 2020-10-27 09:25:17 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE EFECTUA CIERRE DE TICKET 210 Y 225, SE REALIZA CAMBIO DE ESCOBILLAS NUEVAS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE VELOCIDAD Y TIEMPO. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
224 | Cama dañada | La cama hospitalaria que se enciuentra en el cubículo 8 de la UCI se bloquea constantemente. | 2020-10-16 10:55:12 | 2021-03-09 08:19:01 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | EMCO5046 | HOPEFULL | B868Y | UCI ADULTO NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | SE ADJUNTA CARTA EMPRESA DONDE COMUNICAN LA SITUACIÓN PRESENTADA CON LOS DOCUMENTOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVOS REALIZADO EN MESES PASADOS.
223 | Daño de monitor | El monitor de signos vitales presenta falla al momento de tomar la presión arterial. Se debe realiza la toma de presión varias veces para que pueda funcionar | 2020-10-16 09:17:00 | 2020-10-30 16:06:25 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039095 | Mindray | PM7000 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | OBSERVACIÓN ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se ajustan conexiones al módulo NIBP. Cambio de repuesto suministrado por el cliente. Se ajusta nuevo sistemas de mangueras.
222 | Daño de monitor | El monitor no detecta la saturacipon de oxigeno de los pacientes | 2020-10-16 09:04:37 | 2021-04-27 17:09:02 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE REEMPLAZADO POR AQ5AB3300
221 | filtracion de agua habitacion 515 | El lavamanos filtra agua por el desague | 2020-10-14 15:00:41 | 2020-12-01 14:37:24 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | se arregla lavamanos
220 | luminaria bodega de insumos hemato oncologia | la luminaria no funciona, se fundio, no prende | 2020-10-13 11:40:01 | 2020-10-13 17:36:27 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se pone driver en cuarto de insumos del 5° piso
219 | luminarias pasillo del area de hemato adultos | hay varia dañadas, la iluminacion es deficiente en las noches | 2020-10-13 11:38:39 | 2020-10-13 17:37:39 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se realizo revisión y todas la lámparas estan funcionando correctamento en el pasillo de hemato adulto
218 | Fisura de la cubierta del lente de la camara | El 7 de Octubre el servicio reporta una novedad al momento de hacer el lavado del equipo, identificando la cubierta del lente de la cámara esta fisurada. Se consulta en el servicio e informan que probablemente este a estado en estas condiciones por mucho tiempo y que solo recientemente notaron el problema. El equipo permanece operativo. | 2020-10-13 09:24:02 | 2020-11-06 16:39:18 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEODUODENOSCOPIO |  | OLYMPUS | TJF-145 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se hace por cortesía de la empresa reparación alternativa de cubierta distal, instalación de nuevo sellante de lente objetivo, nuevo sellante de lentes de guía de luz, ajuste de angulación, instalación de nuevo kit de kit de empaques para los controles de angulación, Se realiza tensión de guayas, limpieza y lubricación de cadenas. Nuevo Oring de palanca elevador de fórceps. Equipo se entrega en el servicio se hacen pruebas y se verifican optimas condiciones de funcionamiento
217 | Equipo arco en c fuera de servicio, imagen ampliada | El equipo el 7 de octubre es reportado por los ingenieros de salad e operaciones debido a que la imagen de la derecha se encontraba ampliada, imposibilitando ingresar la información del paciente. Cabe aclarara que en este estado no es posible usar el equipo, adicionalmente se tiene en cuenta que el cursor solo permanece en una pantalla y no pasa a la siguiente, el equipo permanece fuera de servicio. | 2020-10-13 09:09:47 | 2024-06-14 07:54:05 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3768 | GENERAL ELECTRIC | OEC BRIVO 785 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | El equipo se traslado de sala de operaciones a la bodega de inventarios para disposición final.
216 | falla en la impresora | la impresora de la uci sede norte, esta falta de tinta, al sacar una impresión esta casi no se puede visualizar. | 2020-10-08 10:32:03 | 2020-10-13 17:35:35 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se pone toner a impresora. Sistemas realiza el arreglo
215 | Daño en bomba de infusión | Bomba de infusión tiene las teclas 1,4,7 y borrar dañadas. | 2020-10-08 10:14:45 | 2021-01-20 08:07:34 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION | 044048 | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 2 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza el cambio de la bomba de infusión por otra de serial 21091204DH. El equipo queda en el servicio pero no se realiza acta de entrega puesto que la jefe del servicio está en la institución.
214 | habitacion 546 | la filtracion de agua a traves de la pared de entrada a la habitacio a aumentado y hace charco en el pacillo de la sala | 2020-10-06 08:32:09 | 2020-10-13 17:34:44 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | se arregla filtración de agua 546
213 | llave de agua del lavamanos de la estacion de enfermeria en pediatria | la llave volvio a gotear esta vez con mas intensidad que antes | 2020-10-06 08:30:02 | 2020-10-13 17:33:43 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia llave de lavamos de estacion de enfermeria de hemato pediatrica
212 | daño del aire acondicionado habita 555 | esta generando humedad conformacion de charco grande en el piso en el piso | 2020-10-06 08:28:26 | 2021-01-06 09:03:27 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Sea arregla gotera de aire acondicionado que genera humedad en el piso
211 | maquina fuera de servicio | maquina de anestesia presenta fuga, no pasa prueba de fuga ni modo manual ni modo ventilatorio | 2020-10-05 15:00:11 | 2020-12-22 14:54:32 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0320 | SPACELABS BLEASE SIRIUS | BLEASE SIRIUS | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICAS, MANGUERAS, VALVULAS Y PARTES EXTERNAS. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE VALVULA APL Y VENTILADOR, PANTALLA TACTIL Y ENCODER. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO, CELDA O2 Y KIT DE MANTENIMIENTO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON.
210 | CENTRIFUGA | CENTRIFUGA SE LE BAJA LAS REVOLUCIONES Y NO GUARDA LA PROGRAMACIÓN EN REVOLUCIONES NI EN TIEMPO | 2020-10-05 14:59:04 | 2020-10-27 10:02:39 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PROGRAMACION RPM Y TIEMPO.
209 | llave de agua lavaplatos cocineta pediatria | se partio la llave de abrir el agua se requiere cambio de llave del lavaplatos | 2020-10-05 13:54:57 | 2020-10-13 17:32:19 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia lavaplato de cocineta de hemato pediatrica
208 | palas desfibrilador | Una de las palas del desfibrilador se encuentra dañada, botón de descarga no funciona. | 2020-10-05 13:36:33 | 2020-11-12 16:44:24 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | DESFIBRILADOR | EMCO2679 | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | QUIROFANO RCP |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | EQUIPO PRESENTA PULSADOR DE DESCARGA (PALAS) EN MAL ESTADO. REQUIERE CAMBIO DE PALAS. | SE REALIZA VERIFICACION DE PULSADORES EN PALAS, SE REALIZA DESARME Y LIMPIEZA DE PULSADORES, SE TIEMPLAN RESORTES, LIMPIEZA DE CONTACTOS. SE ENTREGAN PALAS FUNCIONANDO.. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE PALAS, LAS ACTUALES PRESENTAN DESGASTE EN SUS PULSADORES. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA
207 | Falla ventilador de trasnporte - ZOLL | El 30 de septiembre en la capacitación realizada por la Bioingeniera Angelica Campo, se detecto que le equipo no detecta el cable de extensión de saturación, lo que provoca que el equipo alarme por una falla 2301 - "comunicación interna" | 2020-10-05 09:09:44 | 2021-01-20 09:16:01 | Cerrado |  | Angelica Maria Campo M | electromedicina3@correohuv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4898 | ZOLL MEDICAL | 731 | URGENCIAS | FILTRO CONSULTORIOS | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Desinfección (método de ozonificación), limpieza externa del equipo, cambio de CPU y de modulo de saturación, realización de test funcional con software de fabrica zoll RCS VERSION 7.1, verificación de parámetros asociados al modulo de saturación con simulador fluke PROSIM8
206 | Habitacion dañada | Habitación 427 4to piso torre B, se encuentra con fuga de agua en el botón para bajar el baño, por tanto cada vez que se descarga queda la habitación muy mojada. | 2020-10-04 12:56:22 | 2020-10-13 17:31:18 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE B | NORTE |  | otros |  | Se arregla fuga de abitacipon 427
205 | HABITACIONES DAÑADAS EN 4TO PISO TORRE A | Las habitaciones 450(baño tapado), 453(lavamos se bota)-454 (Pte. la daño). | 2020-10-02 11:01:50 | 2020-12-01 14:35:32 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE A | NORTE |  | otros |  | se arreglan habitaciones 450,453 y 454
204 | Techo dañado | Se reporta techo de habitación 636 torre A que presenta un orificio marcado. | 2020-10-02 10:56:58 |  | Asignado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE A | NORTE |  | otros
203 | Cama Dañada en 4TO PISO | Se reporta en la habitación 405 torre B cama no funcional, no permite bajar ni subir la misma. Favor revisar. | 2020-10-02 10:55:58 | 2020-10-13 17:30:18 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE B | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de baranda de pies puesto que barras de soporte se encentran dañadas
202 | Cama Dañada en 6to piso | Se reporta en la habitación 651 torre A cama no funcional, toda la parte eléctrica esta dañada. Favor revisar. | 2020-10-02 10:55:20 | 2020-10-13 17:29:10 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE A | NORTE |  | otros |  | Se realiza arreglo de cama hospitalaria (se cambia panel frontal)
201 | Daño en las ruedas, equipo fuera de servicio | El equipo actualmente se encuentra en riesgo al momento de transportarse dado el deterioro completo de 2 de las 4 ruedas. | 2020-10-02 09:31:21 | 2021-08-30 10:12:53 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO2826 | CARL ZEISS | OPMI SENSERA | QUIROFANO 1-OTORRINO |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | Se realizo cambio de ruedas quedando equipo completamente operativo.
200 | Microscopio no enfoca | Según informan en el servicio no esta funcionando enfoque del microscopio | 2020-10-02 07:51:04 | 2020-10-02 09:16:45 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | QUIROFANO 2 OFTALMO |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | se realiza revisión del equipo, se identifica equipo en buenas condiciones, y que el equipo si enfoca, el único hallazgo es que el la velocidad de enfoque estaba en 1. | Se cambia el valor ve velocidad de enfoque al 8 y el del zoom al 10. El equipo funciona correctamente
199 | electrobisturi no detecta la placa | se probaron varias placas en el electrobisturí y el equipo no la reconoce quirófano 1 de neuro | 2020-10-01 13:19:48 | 2020-11-19 07:40:26 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO0281 | VALLEYLAB | SSE2L | QUIROFANO NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza reparación del sistema eléctrico y se cambia REM suministrado por el cliente, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo se entrega en buenas condiciones físicas y operativas
198 | INSTALAR DISPENSADORES DE ALCOHOL | Pendiente instalar dispensadores de alcohol glicerinado en el 4to piso y 6to torre A piso sede norte . | 2020-10-01 12:59:17 | 2020-10-13 17:27:42 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se instalan dspensadores de alcohol en el 4° y 6° piso
197 | EQUIPOS CON UNA FUNCION DEFICIENTE | LOS EQUIPOS DEL SWRVICIO NO ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTEY NO ESTAN CONECTADOS A LA IMPRESORA | 2020-09-30 16:00:24 | 2020-10-13 17:26:18 | Cerrado |  | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Equipos de computo de la UCI se encuentran correctos. Arreglo sistemas
196 | canal auxiliar obstruido | Se identifica equipo obstruido, del canal auxiliar, se procede a realizar limpieza con cepillo, se trata de destapar con agua caliente, el canal como tal es muy delgado para ser limpiado con cepillo, por lo tanto dado que no se puede destapar el equipo se requiere soporte de la empresa, para dicha labor. | 2020-09-30 13:12:01 | 2021-01-25 07:27:44 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOCOLONOSCOPIO |  | FUJIFILM | EC-530WL | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza prueba de fugas con resultado negativo. Desarme total e inspección general del equipo encontrando.  Eje central de mandos desalineado y tensores de angulación desgastados. Tener en cuenta que el eje central de mandos nunca se ha cambiado desde la entrega del equipo nuevo en junio de 2013 y el último cambio de los tensores de angulación se realizó en agosto de 2019.  Canal aire/agua y auxiliar desgastados.  Tapa de punta distal rayada y rota por impacto. Nariz de irrigación deformada. Sistema de guayas forzadas. El último cambio de los elementos mencionados anteriormente, se realizó en agosto de 2019.  Tornillo para lámina de tensores de angulación desgastado.  Tornillo para anillo retenedor base de mandos desgastado.  Prisionero para perilla de freno L/R desgastados. Estos elementos mencionados anteriormente, nunca se han cambiado desde la entrega del equipo nuevo en junio de 2013. Imagen de videocámara con mancha leve, destellos por lente rayado, empañamiento y destellos por lente rayado. Nota: Se recomienda no exceder el doblez del tubo de inserción, ya que esto genera fracturas internas, luego de las cuales el tubo puede sufrir ruptura o generar daño a elementos internos. Tener en cuenta que este elemento presenta deterioro por uso normal y que nunca ha sido cambiado desde la entrega del equipo nuevo en junio del 2013. Nota: El sistema de guayas presenta un desgaste por uso normal del equipo, si las angulaciones no son satisfactorias para el medico usuario será necesario el reemplazo de este elemento. Trabajo a Realizar: Cambio de los elementos descritos, mantenimiento al conector de video y mantenimiento del sistema de guayas. | Se entrega el equipo reparado en el servicio de endoscopia en perfectas condiciones funcionales
195 | fuente de luz stryker no enciende | fuente de luz stryker no enciende su bombillo | 2020-09-30 11:43:11 | 2021-04-23 08:52:22 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA |  | STRYKER | NR | QUIROFANO 12 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | FUENTE DE LUZ REQUIERE CAMBIO EN INSTALACION DE BOMBILLO. | EQUIPO SE RETIRA DE LA INSTITUCIÓN DADA LA FINALIZACIÓN DE LA DEMO Y ENTREGA DE LAS NUEVAS TORRES DE COMODATO CON LA EMPRESA MEDTRONIC
194 | BOMBILLO EN ROJO DE FUENTE DE LUZ | se solicita bombillo nuevo en fuente de luz storz ya que se encuentra el indicador en rojo y en cualquier momento se puede quedar sin iluminación | 2020-09-30 11:38:55 | 2021-11-17 13:37:53 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 6247 | STORZ | NR | QUIROFANO 13 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | FUENTE DE LUZ REQUIERE CAMBIO EN INSTALACION DE BOMBILLO. EL EQUIPO EN CUALQUIER MOMENTO PUEDE DEJAR DE FUNCIONAR. POR AHORA SE ENCUENTRA ACTIVO | Se procede a cerrar ticket, actualmente no hay reportada ninguna fuente de luz pendiente de bombillo, el ticket no es claro al equipo que se hace referencia. Y la fuente que se identifica como pendiente por bombillo es stryker y no storz. Sin embrgo para no perder trazabilidad del caso se deja como activo el ticket
193 | Llanta del ventilador | La llanta izquierda frontal del ventilador tiene el freno dañado | 2020-09-30 11:13:35 | 2020-09-30 13:57:11 | Cerrado |  | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | VENTILADOR MECÁNICO | EMCO4155 | Neumovent | Advance | UCIN NORTE | CUBÍCULO 8 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se ajusta el soporte del freno a la llanta.
192 | Daño del panel yeso habitacion 503 | Se observa un hueco grande en la pared de panel yeso y coinside con el sitio donde arrima la cama del paciente. | 2020-09-30 10:40:35 | 2020-10-13 17:39:33 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se cambia driver de habitacion 503
191 | habitacion 501 falla de bombilla | No prende la bombilla de llamado del paciente. la bombilla de la luminaria de llamado de emergencia que esta ubicada en el exterior arriba de la puerta de entrada al cuarto. | 2020-09-30 10:38:39 | 2020-10-13 17:24:10 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se cambia bombilla de habitacion 501
190 | Luminaria externa del pasillo frente habitacion 512 no prende el bombillo | No prende la luminaria del pasillo | 2020-09-30 10:36:08 | 2020-10-13 17:23:27 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se cambia luminaria en la habitacion 512
189 | DESCONGELADOR DE PLASMA EN SERVICIO TRANSFUSIONAL | descongelador de plasma no registra temperatura | 2020-09-30 10:25:48 | 2020-10-28 17:57:17 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE RECTIFICAN PUNTOS DE SOLDADURA DE TARJETA ELECTRONICA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES.
188 | aire acondicionado habitacion 512 | el paciente se queja de que no puede prender el aie acondicionado de la habitacion porque "sale olor a caucho quemado" | 2020-09-29 09:37:51 | 2020-10-08 08:41:12 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se cambia luminaria de la habitacion 512
187 | habitacion 501 falla de bombilla | la bombilla del baño esta dañada | 2020-09-29 09:32:48 | 2020-10-08 08:40:02 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se instala bombillo de la hbiatación 501
186 | Equipo bloqueado | El equipo presenta falla en colimadores, Se realiza reinicio total del equipo(apago y encendido), el equipos pide realizar un reset del gantry, se le da ok, indica que ya lo realizó y vuelve a solicitarlo. Adicionalmente los indicadores de los detectores se muestran apagados. | 2020-09-28 14:41:56 | 2020-12-30 16:40:38 | Cerrado |  | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | GAMMACAMARA | EMCO3674 | GENERAL ELECTRIC | DISCOVERY NM 630 | SALA MEDICINA NUCLEAR 1 |  | SEDE PRINCIPAL | GENERAL ELECTRIC | Mantenimiento biomedico |  | Se realizó el procedimiento de instalación de la Fuente de Baja Tensión en cada detector. Pruebas de movimientos sin inconvenientes. Se realizó Control de Calidad de Imagen. Se realizo Ajuste de fotomultiplicadores, Corrección de Energía y Uniformidad en los dos detectores. Adquisición final de Control de calidad con excelentes resultados.
185 | llave de agua del lavamanos de la estacion de enfermeria en pedaitria | la llave no cierrra bien y queda botado agua | 2020-09-28 14:27:24 | 2020-10-08 08:39:08 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla llave del lavamos de la estacióon de enfermeria de hemato-adulto
184 | DAÑO MICROSCOPIO OFTALMOLOGIA | el microscopio dejo de funcionar, se le realizo cambio de bombillo pero intento prender y luego se apago al parcer es un problema electrico | 2020-09-28 13:59:11 | 2020-10-01 10:21:37 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MICROSCOPIO QUIRURGICO | EMCO3276 | CARL ZEISS | SURGICAL GIMBLY/ OPMI LUMERA | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | KAIKA | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO AL PEDAL, CAMBIO DE SOCKET Y MANTENIMIENTO AL PORTABOMBILLO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE
183 | Habitación 450 | La habitación del 4to piso torre A, el baño se encuentra tapado por ende no se puede utilizar para recibir pacientes. | 2020-09-25 17:26:52 | 2020-10-08 08:37:55 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se instala Push de baño de la habitación 450
182 | Habitacion 454 | La habitación del 4to piso 454 se encuentra con un daño locativo secundario a daño que realizo la paciente que se encontraba ubicada allí. | 2020-09-25 17:25:28 | 2020-12-01 14:34:22 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se arreglo habitacion 454
181 | Habitacion con daño en el techo | La habitación del 6to piso 636 se encuentra con un daño locativo en el techo. | 2020-09-25 17:23:18 |  | Asignado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE A | NORTE |  | otros
180 | HABITACION CERRADA | La habitación del 6to piso 651 esta cerrado y no se cuenta en el servicio con llave para abrirla. | 2020-09-25 17:19:24 | 2020-10-08 08:36:10 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE A | NORTE |  | otros |  | Se abre hahitación 651
179 | PERSIANAS CERRADAS 6TO PISO | Las persianas de las habitaciones 6to piso torre A: 641-467-655-643-661-662-641-640 se encuentran abajo sin posibilidad de subirlas, lo cual hace que la habitacion esta continuamente oscura y no permita la recuperacion de los pacientes. | 2020-09-25 17:17:06 | 2020-10-08 08:34:56 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | N/R NORTE | TORRE A | NORTE |  | otros |  | Se subieron ys e ajustaron las persianas de lass habitaciones del 6to piso
178 | Monitor con saturador a punto de dañarse | Monitor que el saturador esta a punto de que el cable conector se rompa , requiere revisión. | 2020-09-25 17:11:55 | 2020-09-29 09:52:48 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039071 | Mindray | PM7000 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | OBSERVACIÓN ADULTO | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de perilla en el panel de control. Equipo queda funcionamente ok
177 | Equipo fuera de servicio por fuga positiva | Durante procedimiento de mantenimiento preventivo se identifico fuga positiva en el de tubo de inserción, por lo que no se pudo realizar pruebas de imagen y pro consiguiente finalizar el mantenimiento. El equipo queda fuera de servicio para ser sometido a diagnostico especializado por parte de la empresa Fujifilm | 2020-09-25 15:41:47 | 2020-12-15 16:02:39 | Cerrado |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861747 | FUJIFILM | EG-530WR | MANTENIMIENTO |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza prueba de fugas con resultado positivo en punta distal por impacto. Trabajo a realizar: Cambio de los elementos descritos. Repuestos a reemplazar: DESCRIPCION Tapa de punta distal - CAP (Roto por impacto) 57A12657080 Goma de Angulación - RUBBER (Se desecha por desarme total del equipo) 68B9804212 Tiempo estimado de reparación: 10 días hábiles. | Se realiza procedimiento correctivo, desarme total del equipo para cambio de los elementos descritos, ajustes correspondientes, limpieza general, prueba de fugas negativas y pruebas operativas aprobadas. El ingeniero Julio Diaz de la empresa Jomedical entrega equipo reparado en el servicio el día 15 de Diciembre del 2020 verificando las condiciones en las que llega el equipo a la institución, El equipo es recibido a conformidad por la jefe Teresa Ramos.
176 | despredimiento puerta de gabinete superior de la cocineta pediatria | esta desprendida la visagra que la fija al marco, el riesgo de caida sobre alguien con golpe en la cara o cabeza es muy alto | 2020-09-25 14:46:44 | 2020-10-08 08:33:31 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se ubica gabineta superior de la cocineta pediatrica
175 | Desprendimiento del dispensador de jabon habitacion 559 pediatria | no fue fijado con tornillos y chazos, solo con cinta doble faz y ya se desprendio de la pared del lavamanos del baño | 2020-09-25 14:41:38 | 2020-10-07 18:29:11 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se instala dispensador de bajo en hemato pediatrica
174 | satelite de lampara cielitica dañado | lampara cielitica al realizar el check list no enciende se cambio bombillo se reviso pero no enciende. | 2020-09-25 10:57:39 | 2020-10-01 08:32:32 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE CABLES TERMICOS QUE VAN CONECTADOS AL SOCKET. SE AJUSTA FRENO DE SATELITE SUPERIOR. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
173 | MONITOR DAÑADO | Encuentro monitor de signos vitales con botón de encendido dañado, no funciona para utilización. Se encuentra ubicado en 6 piso, final del pasillo. | 2020-09-25 10:07:24 | 2021-04-27 17:12:57 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113038932 | MINDRAY | PM-9000 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | SALA DE OBSERVACIÓN | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO DEBIDO A QUE SE REALIZA CAMBIO DE EQUIPO POR UNO CON SERIE AA6C-14503
172 | ORINAL BAÑO VISITANTE DAÑADO TORRE B | ORINAL DEL BAÑO DE VISITANTES DAÑADO TORRE B HEMATO | 2020-09-24 18:58:03 | 2020-10-07 18:28:22 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla orianl de baño de visitantes de hemato
171 | LUZ CAFETIN ESTACION DE ENFERMERIA TORRE B | LUZ FUNDIDA DEL CAFETIN DE LA ESTACION DE ENFERMERIA TORRE B HEMATO ADULTOS | 2020-09-24 17:46:00 | 2020-10-07 18:27:13 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se pone luz en cafetin de la estación de enfermeria de hemato-adulto
170 | CHAPA BAÑO DAÑADA VISITANTE TORRE B | CHAPA DEL BAÑO VISITANTE DAÑADA TORRE B HEMATO ADULTOS | 2020-09-24 17:42:08 | 2020-10-07 18:25:48 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla chapa del baño de visitantes de hemato-adulto
169 | EXTINTOR ESTACION DE ENFERMERIA TORRE B | EXTINTOR CAIDO DE TORRE B HEMATO ADULTOS | 2020-09-24 17:39:01 | 2020-10-07 18:23:42 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se instala extintor caido hemato adulto
168 | LUZ CUARTO DE MEDICAMENTOS | BOMBILLO FUNDIDO CUARTO DE MEDICAMENTOS HEMATO PEDIATRIA TORRE A NORTE | 2020-09-24 17:37:07 | 2020-10-07 18:21:28 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia luz del cuarto de medicamnetos de hemato pediatrica
167 | cambio de lamparas de techo de consultorios 702 y 716 de oncologia | daño en lampara de techo del ingreso a consultorios 702 y 716 de oncologia titila y la otra no prende | 2020-09-24 13:02:35 | 2020-10-07 18:17:56 | Cerrado |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros |  | Se cambian lpamapras de techo de consultorios de 702 y 716 de oncología
166 | glucometer dañado | glucometro el cual no lee la tirilla, aparece error pero depues ya no quiere prender. | 2020-09-24 07:21:01 | 2020-09-24 09:48:24 | Cerrado |  | Johana Sirley Mesa Sora | ucihuvnorte@gmail.com |  | GLUCOMETRO |  | FREESTYLE | OPTIUM NEO H | UCIN NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cambia batería y se observa que poseía sulfato en contactos. Equipo queda funcional
165 | cable dañado | se observa cable de marcapaso transvenoso suelto | 2020-09-24 07:16:28 | 2020-09-24 09:46:57 | Cerrado |  | Johana Sirley Mesa Sora | ucihuvnorte@gmail.com |  | MARCAPASOS EXTERNO | 113090151 | OSYPKA MEDICAL | PACE 101 | UCIN NORTE | CUBÍCULO 2 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza limpieza de contactos de baterías por sulfato.
164 | Daño en lampara cielitica | No prende. El ingeniero Jorge Torres informa que no es daño de bombillo según la revisión que realizó | 2020-09-23 09:02:57 | 2020-10-06 10:09:43 | Cerrado |  | Aura María García Caicedo | electromedicina4huv@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | QUIROFANO QUEMADOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REVISA FALLA Y SE ENCUENTRA DAÑO EN UNO DE LOS CONDENSADORES DE LA TARJETA DE CONTROL. REQUIERE CAMBIO DE CONDENSADOR REF 4700MF, SE DEJA FUNCIONANDO LA LAMPARA CON CONEXION DIRECTA. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
163 | FALLA DEL BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL MONITOR | EL BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO SE ENCUENTRA FALLANDO | 2020-09-22 17:28:06 | 2020-10-05 17:04:12 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4344 | BIOCARE | IM-12 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y TARJETA PANEL DE CONTROL. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
162 | no funciona bien boton de apagado del monitor | el boton de encendido y apagado del monitor no esta funcionando bien, ya que se trata de apagar el equipo y queda prendido toca es quitar la bateria, adicionalmente se observo que tenia un cable por fuera | 2020-09-22 17:26:08 | 2020-10-06 09:21:54 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4203 | BIOCARE | IM-12 | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES DE CHASIS, SE ENCUENTRA QUE LA TARJETA DEL PANEL DE CONTROL NO FUNCIONA CORRECTAMENTE EN EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, SE RALIZA REVISION DONDE SE ENCEUNTRA COMPONENTES ELECTRONICOS FALTANTES, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PANEL DE CONTROL. EL EQUIPO SE ENCUENTA EN BUENAS CONDICIONES DE OEPRACIÓN, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CON TARJETA PANEL DE CONTROL DE OTRO EQUIPO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS. | Retro diagnostico:19618 SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES DE CHASIS, SE ENCUENTRA QUE LA TARJETA DEL PANEL DE CONTROL NO FUNCIONA CORRECTAMENTE EN EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, SE RALIZA REVISION DONDE SE ENCEUNTRA COMPONENTES ELECTRONICOS FALTANTES, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PANEL DE CONTROL. EL EQUIPO SE ENCUENTA EN BUENAS CONDICIONES DE OEPRACIÓN, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CON TARJETA PANEL DE CONTROL DE OTRO EQUIPO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS.
161 | Falla termohigrómetro | Se observa termohigrómetro con display intermitente y no se aprecia el valor de temperatura, se cambia pila y sigue igual. | 2020-09-22 14:30:11 | 2021-11-17 11:52:53 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TERMOHIGROMETRO | TH010 | KEX GERMANY | SH-109 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | EL TERMOHIGRÓMETRO SE DA DE BAJA Y SE CAMBIA OPR UNO NUEVO.
160 | revision de puertas cubiculo 9 | se solicia revision de la puerta del cubiculo 9 que se encuentra sin vidrio en la parte inferior derecha | 2020-09-22 12:36:06 | 2021-05-20 11:32:51 | Cerrado |  | Johana Sirley Mesa Sora | ucihuvnorte@gmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE | CUBÍCULO 9 | NORTE |  | otros |  | REALIZADO
159 | revision de computadores de la sala uci norte | se solicia revision de todos los computadores de la sala, se encuentra fallando los monitores y teclados | 2020-09-22 12:34:50 | 2020-10-07 18:16:21 | Cerrado |  | Johana Sirley Mesa Sora | ucihuvnorte@gmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Sistemas se hace cargo de los computadores
157 | cable suelto marcapaso | cable del marcapaso que se despega del conector y no hace un buen contacto. | 2020-09-22 08:04:27 | 2020-09-22 11:34:35 | Cerrado |  | Johana Sirley Mesa Sora | ucihuvnorte@gmail.com |  | MARCAPASOS EXTERNO | 113090151 | OSYPKA MEDICAL | PACE 101 | UCIN NORTE | CUBÍCULO 2 | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se rehace conexión en el cable positivo.
156 | orinal de hombre baño publico hemato adultos | no tiene agua para autolavado y el publico lo usa y no se desagua. | 2020-09-21 15:21:08 | 2020-10-07 18:15:09 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla el orinal de hombres de hemato audlto (no tenia agua)
155 | lavamanos publico sala de hemato adultos | la llave esta desprendida de la base y esta movible | 2020-09-21 15:18:10 | 2020-10-07 18:13:58 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla llave desprendida de la base del lavamos publico de hemato adulto
154 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | Máquina de anestesia presenta desfase entre los volúmenes programados y los entregados por el equipo. Además sale anuncio de presión alta. | 2020-09-21 09:20:31 | 2020-11-12 10:26:40 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICAN PARAMETROS CON EQUIPO PATRON Y LA MAQUINA ENTREGA LOS VALORES CONRRESPONDIENTES AL MARGEN DE ERROR PERMITIDO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO
153 | llave de agua limpia lavmanos del personal de hemato pediatria | no cierra bien queda botando agua en moderada cantidad | 2020-09-21 09:01:30 | 2020-10-07 18:12:25 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se arregla llave del lavamos de l estación de enfermeria de hemato-pediatrica
152 | LA BOMBA DE INFUSION NO FUNCIONA | Reporte auxiliar de enfermería que la bomba de infusión dice error y le da manual pero la bomba no deja programar. | 2020-09-19 13:54:22 | 2020-12-22 15:01:30 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | OBSERVACIÓN ADULTO | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio de bomba por 2103109DH
151 | caida del lavamanos | espontaneamente se desprendio el lavamanos de la habitaion 518 area de adultos, quedando la habitacion dehabilitada para recibir paciente. este reporte se hizo verbal y por wasap desde septiembre 07 y aun no hay resolucion | 2020-09-18 16:06:21 |  | Asignado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros
150 | CHAPA DAÑADA | El baño de paciente de hospitalizacion 1er piso se encuentra con la chapa dañada no permite el cierre. | 2020-09-18 15:15:43 | 2020-12-01 14:33:06 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | OBSERVACIÓN ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se abre baño del 1 piso personal
149 | BAÑO SELLADO | El baño del personal de hospitalizacion del 1er piso se encuentra sellado, la chapa no abre, por lo cual no es posible que lo utilicen siendo necesario para el trabajador. | 2020-09-18 15:14:53 | 2020-12-01 14:31:44 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | OBSERVACIÓN ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se hace la apertura del baño del personal de hospitalizacion 1 ° piso
148 | Monitor multiparámetro | error en monitor BLT, registra fracción inspirada de sevoflurano cuando el vaporizador esta cerrado. El monitor se encuentra en quirófano de oftalmología | 2020-09-18 10:45:31 | 2021-11-17 13:32:04 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3773 | BIOLIGHT | ANYVIEW A5 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE DETECTA QUE EL SENSOR QUE DETECTA LOS GASES ANESTESICOS, PRESENTA DAÑO, REQUIERE CAMBIO DE SENSOR, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Se procede a cerrar el ticket, teniendo en cuenta el mantenimiento preventivo realizado el 28 de julio del 2021, el equipo se encuentra funcionalmente en buenas condiciones. Sin embargo dado que no hay evidencia de instalación de accesorios o repuestos, permanece como pendiente tanto el saturador SPO2 como los conectores de accesorios.
147 | Daño en sensor de saturación de SpO2 | Se despegó el sensor de SpO2, funciona pero tiene problema para ponerse. | 2020-09-18 08:40:06 | 2020-09-18 10:51:16 | Cerrado |  | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130011496 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se despega almuadilla del sensor de saturación. Requiere cambio. | Se cambia sensor de saturación por uno nuevo.
146 | HABITACION CERRADO | La habitacion 405 del 4 piso en torre B, se cerro involuntariamente dejando al paciente con limitacion en la movilidad dentro del cuarto, por lo tanto si es urgente. | 2020-09-17 10:20:13 | 2020-10-07 18:09:41 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se abre habotación 405
145 | ventana que esta sin seguro | la ventana esta sin seguro. habitacion 557 | 2020-09-17 08:05:00 | 2020-10-07 18:05:20 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se pone seguro a la ventana de la habitación 557
144 | daño de chapa de puerta habitacion 550 | la llave no entra en la chapa y se hace imposible abrirla puerta de la habitacion | 2020-09-17 08:01:58 | 2020-10-07 18:03:43 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se realiza arreglo de chapa de la habitación 550
143 | Equipo dañado | Equipo que presenta falla en la toma de signos vitales, favor revisar. | 2020-09-16 14:34:11 | 2020-09-28 12:28:18 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129058304 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico | Daño en fuente de poder del equipo. | TARJETA DE LA FUENTE DE PODER DAÑADA. SE DEBE REALIZAR CAMBIO COMPLETO DE ESTA. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO
140 | areglo de cardador de bascula con tallimetro | se encuentra cargador de bascula con tallimetro dañado no carga numero del cargador 01001044-09 | 2020-09-16 09:11:59 | 2020-09-18 11:27:08 | Cerrado |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4014 | HEALTH O METER | 500KL | ONCOLOGÍA NORTE |  | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | Se solda cable a plug.
139 | bascula se traba | en cierta ocasiones la aguja no sube de un punto | 2020-09-15 14:04:27 | 2020-09-15 15:43:19 | Cerrado |  | leidy tatiana cuasquer garcia | lcuasquer@estudiantes.areandina.edu.co |  | BASCULA | 72777 | HEALTHOMETER | 160 KG | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | OBSERVACIÓN ADULTO | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se lubrica báscula para que no se frene la aguja a la hora de realziar medición. Lubricación se hace sin desajustar partes.
138 | FILTRACION DE AGUA HABITAC 556 | LA MANGUERA BLANCA QUE LLEVA AGUA DE LA PARED AL LAVAMANOS ESTA FILTRANDO AGUA, AL PUNTO QUE TOCA DEJAR PLANTON RECOLECTOR | 2020-09-15 12:16:04 | 2020-10-07 18:02:04 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se cambia manguera de la habitación 556
137 | BAÑO SIN ILUMINACION | DAÑO DE LA LUMINARIA TIPO BOMBILLO HABITACION 563 | 2020-09-15 12:14:18 | 2020-09-16 18:14:15 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | se realiza revisión de las tres luminarias las cuales se encuentran funcionado
136 | daño de monitor de SV | tiene los botones de los comados hudidos | 2020-09-15 12:02:46 | 2020-10-30 17:30:57 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico | Daño en botones carcasa del panel frontal. Se recomienda cambiar completamente carcasa. | Se rearman las partes del panel frontal. Se ajustan los botones. Se arman las bases para ajustar tornillos. Equipo queda OK.
135 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | LA PANTALLA DEL VENTILADOR MUESTRA FALLA DE AC | 2020-09-15 10:27:37 | 2020-10-01 09:06:41 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3722 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA RESET DE FUENTE. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO
134 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | pantalla del ventilador no enciende | 2020-09-15 10:18:57 | 2020-10-01 08:49:47 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 10 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA FUENTE, RESET DE VENTILADOR, VERIFICACION DE CABLE AC, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO
133 | daño bomba de infusion baxter | no funciona, no prende a pesar de estar enchufada | 2020-09-14 11:00:12 | 2020-09-14 13:07:05 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | No se realiza ningún trabajo debido a que el equipo está funcional. Error por mala manipulación del personal asistencial.
132 | daño bomba de infusion baxter | no funciona, no prede a pesar de estar enchufada | 2020-09-14 10:58:10 | 2020-09-14 13:09:15 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGUE TRIPLE CHANNEL CXE | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | No se realiza ningún trabajo debido a que el equipo está funcional. Error por mala manipulación del personal asistencial.
131 | daño bomba de infusion baxter | No prende, se ha matenido enchufada y nada | 2020-09-14 10:55:13 | 2020-09-14 13:09:10 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX TRIPLE CANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | No se realiza ningún trabajo debido a que el equipo está funcional. Error por mala manipulación del personal asistencial.
130 | bombas de infusion baxter 1 canal | falla, no atrapa el equipo, lo devuelve | 2020-09-14 10:50:57 | 2020-09-14 13:09:04 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION | SIN CODIGO | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | TÉCNICOS MANTENIMIENTO BIOMEDICO | Mantenimiento biomedico |  | No se realiza ningún trabajo debido a que el equipo está funcional. Error por mala manipulación del personal asistencial.
129 | ARREGLO BASCULA CON TALLIMETRO | BASCULA CON TALLIMETRO CONSULTORIO 713 EMCO 4018 NO PRENDE | 2020-09-14 09:15:31 | 2020-09-22 11:39:57 | Cerrado |  | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4018 | HEALTH O METER | 500KL | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se repara adaptador AC-DC, plug descabezado.
128 | CONEXION ELECTRICA SALA DE PEDIATRIA | POR FAVOR REVISAR LA MITAD DE LA SALA DE HEMATO PEDIATRIA NO TIENE CONEXION ELCTRICA | 2020-09-11 07:32:34 | 2020-09-15 09:00:45 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Debido a un bajón de energia, se dispararon los breaker. Se soluciona el problema. Energia ok
127 | BOMBILLO OFICINA SECRETARIA | POR TERCERA VEZ SE SOLICITA COLOCAR BOMBILLO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA HORARIO LABORAL DE 7 AM A 7 PM | 2020-09-11 07:31:34 | 2020-09-15 08:51:30 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de lámpara LED de techo incrustada enla oficina
126 | Vestier quirofano | Vestier de mujeres en donde estan ubicados los lavamanos se observa fuga de agua, piso totalmente mojado | 2020-09-10 07:24:24 | 2021-01-07 08:11:48 | Cerrado |  | Elizabeth Tulcanez | elizabethtulcanez@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 1 | NORTE |  | otros |  | Se arregla gotera de lavamanos de vestirer mujeres
125 | Vestier quirofano | Vestier de mujeres en donde estan ubicados los lavamanos se observa fuga de agua, piso totalmente mojado | 2020-09-10 07:19:27 | 2021-01-07 08:10:28 | Cerrado |  | Elizabeth Tulcanez | elizabethtulcanez@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 1 | NORTE |  | otros |  | Se arregla gotera del lavamanos del vestier de mujeres
124 | TOMA CORRIENTES DAÑADOS | Dos toma corrientes del pasillo de la torre B del 4 piso, se encuentran sin energía, por tanto no se pueden usar para conectar los equipos biomedicos que requieren estar conectados. | 2020-09-09 12:02:38 | 2020-09-15 08:58:00 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de los tomas electricos en el pasillo. Funcionamiento ik
123 | TOMA CORRIENTE DAÑADO | Buena tarde, El enchufe del carro de paro del 4 piso torre A esta dañado, no permite conectar a fuente de energía y por tanto no se puede tener el carro conectado siendo esto muy importante. Gracias. | 2020-09-09 11:59:37 | 2020-09-15 09:02:56 | Cerrado |  | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de toma corriente del carro de paro
122 | POR SEGUNDA VEZ SE SOLICITA BOMBILLO OFICINA SECRETARIA | SE SOLICITA COLOCACION DE BOMBILLO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA EN ESTA OFICINA SE LABORA DE 7AM A LAS 7PM | 2020-09-09 07:38:30 | 2020-09-15 08:50:54 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de lámpara LED de techo incrustada enla oficina
121 | LUMINARIA HABITACION 563 | LUMINARIA DEL BAÑO HABITACION 563 PARPADEA. | 2020-09-08 15:38:28 | 2020-11-26 17:22:30 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se arregla luminaria de habitación 563
120 | FAVOR COLOCAR BOMBILLO OFICINA DE LA SECRETARIA | EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA SE REQUIERE ILUMINACION Y EL BOMBILLO NO PRENDE | 2020-09-07 13:20:49 | 2020-09-14 18:27:02 | Cerrado |  | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros | Se realiza cambio de lámpara LED del techo incrustada en la oficina de secretiaria | Lámpara queda completamente funcional
119 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | AC POWER FAILURE, ESTE ES EL MENSAJE QUE MUESTRA EL EQUIPO EN LA VISUALIZACION DE LOS PARAMETROS | 2020-09-07 10:45:20 | 2020-09-29 16:36:52 | Cerrado |  | Biomedicos cirugia | tecbiomedsophuv@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | PRESENTA CABLE AC DE VENTILADOR EN MAL ESTADO. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC ENTREGADO POR EL CLIENTE.
118 | TENSIOMETRO DIGITAL BANCO DE SANGRE | segundo reporte - tensiometro digital reprota lecturas erradas | 2020-09-07 08:36:18 | 2020-09-24 12:59:42 | Cerrado |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4808 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA OFICINA | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE DA CIERRE AL RETRO YA QUE SE CONVERSÓ CON EL PROVEEDOR Y NO SE PUEDE CAMBIAR EL BRAZALETE. EL EQUIPO QUEDA EN FUNCIONAMIENTO
117 | Daño en bomba de infusión | La bomba d einfusión al encender presenta el Error 550:320:666:000.En los 3 canales aparece error y lo permite realizar prueba inicial de sonido. Equipo complemetamente bloqueado. | 2020-09-03 12:18:23 | 2020-09-10 08:43:00 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGUE 3 CXE | QUIROFANO SEDE NORTE | QUIROFANO 1 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | La bomba de infusión es reemplazada por una con las mísmas características.
116 | arreglo de humedad closet de consultorio 713 | se encuentra humedad con gotera dentro del closet del consultorio 713 | 2020-09-03 11:29:18 | 2020-09-14 18:19:14 | Cerrado | alta | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros |  | Porgarantía en la obra de impemeabilización de la terreza se realiza el arreglo. Se debe llevar seguimiento en los días de lluvia
115 | BAÑO DE LA HABITACION B508 | BAÑO TAPADO, SE DEMORA MUCHO EN BAJAR EL AGUA | 2020-08-31 16:35:54 | 2020-11-26 17:21:23 | Cerrado | alta | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | Mantenimiento industrial |  | Se destapa baño de la habitacion 508
114 | Equipo no determina los parámetros | El equipo no determina los parámetros y la pantalla está completamente negra. | 2020-08-28 09:57:52 | 2021-01-18 09:35:17 | Cerrado | alta | ingeniero mantenimiento | biomedicahuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4779 | BIOCARE | IM-12 | AMBULANCIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | Daño en board principal debido a que no tiene comunicación con ningún módulo. Se recomienda cambio de placa por error en el procesador del sistema. | JULIO CESAR CARRILLO PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO Y OBSERVA QUE EL DIAGNOSTICO QUE SE DIÓ INICIALMENTE ESTÁ ERRADO. SE ENCONTRÓ QUE EL MÓDULO SE ENCONTRABA DESCONECTADO Y PROCEDIÓ A CONECTARLO CORRECTAMENTE. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EQUIPO COMO DISPONIBLE PARA CONTINGENCIA.
113 | caida del equipo | refieren que durante la toma de TA al pacte este hizo un movimiento brusco del brazo ocacionando la caida del monitor. el auxiliar refiere que el toma corriete electrico esta muy lejos de la cama del pcte y el cable quedaba tenso | 2020-08-28 09:08:20 | 2020-09-08 12:04:57 | Cerrado | alta | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3546 | MEDIANA | LUCON M30 | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se ajusta pulsador frontal de NIBP. Se ajustan las partes partidas con pegamento. Se re arma el equipo y se entrega funcionando.
112 | BAÑO DE LA HABITACION B508 | FAVOR REVISAR BAÑO HABITACION DE ADULTOS B508 NO FUNCIONA | 2020-08-27 10:19:07 | 2020-11-26 17:20:05 | Cerrado | alta | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se arregla baño de la habitación 508
111 | Bombilla fundida en deposito 4 piso | la bombilla del deposito del 4piso torre a, frente a los baños de trabajadores esta fundida, requiere cambio, gracias. | 2020-08-26 16:02:24 | 2020-09-15 09:02:02 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de lámpara LED incrustada en el tech en el deposito del piso torre A
110 | monitor que no enciende | Monitor que se encuentra en 4 piso torre A pero no enciende. | 2020-08-26 15:10:55 | 2020-08-26 16:31:29 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039232 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | El cable AC presenta quiebres internos. | Se cambia cable AC del equipo. Equipo queda funcionando OK.
109 | Ruido extraño en monitor | Monitor que se encuentra en 4 piso torre A al encenderlo presenta un ruido extraño requiere mantenimiento preventivo, gracias. | 2020-08-26 15:07:43 | 2020-09-01 08:50:33 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 129030974 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio completo de ventilador del monitor y se reliza ajuste de este.
108 | monitor que no enciende | Monitor que se encuentra en 4 piso torre A, pero no enciende, por lo cual se solicita revisión. gracias. | 2020-08-26 15:05:50 | 2020-08-26 16:28:49 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039104 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | El cable presenta fractura interna | Se cambia cable de AC.
107 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | ventilador inoperante.. en un código en el servicio de urgencias la maquina de anestesia penlon presento fallla | 2020-08-25 18:50:55 | 2020-09-09 10:50:25 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3724 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE PONE A CICLAR LA MAQUINA TODO EL DIA Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA FALLA, SIN EMBARGO SE EFECTUA LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES QUE VAN AL VENTILADOR. SE DEJA CICLANDO LA MAQUINA SIN PRESENTAR NINGUNA FALLA, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON FLUKE VT PLUS Y SE OBTIENEN BUENOS RESULTADOS. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO
106 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presento fallas en el modo manual, el balón del circuito se insufla y no permite la liberación de gas cuando se cierra os e abre la valvula APL , este error ya había ocurrido anteriormente. | 2020-08-25 18:21:08 | 2020-09-09 10:44:17 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE INSTALA VALVULA PROVISIONAL ENTREGADA POR EL CLIENTE. SE REQUIERE COTIZAR VALVULA APL. EQUIPO FUNCIONAL
105 | DESCONGELADOR DE PLASMA EN SERVICIO TRANSFUSIONAL | LECTOR DA TEMPERATURAS ERRADAS. | 2020-08-24 12:02:36 | 2020-09-09 09:30:20 | Cerrado | alta | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | BANCO DE SANGRE | JEFATURA LABORATORIO | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE TRANSISTOR Q401515, LIMPIEZA DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA Y DE SENSORES DE FUGA EN LAS VEJIGAS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
104 | BASCULA CON TALLIMETRO DAÑADO | LA BASCULA PRESENTA DIFERENTES MEDIDAS CON EL MISMO PESO | 2020-08-24 10:46:59 | 2021-02-09 07:45:47 | Cerrado | baja | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO4008 | HEALTH O METER | 500KL | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico | El microcontrolador de la báscula presenta fallas y reuqiere cambio. | PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO POSTERIOS A REVISIÓN DEL PERSONAL DE SYSMED (RETRO 18768 ) QUE DETERMINÓ QUE LA FALLA ERA DE LA PLACA ELECTRÓNICA DE CONEXIONES. PARA LO ANTERIOR SE REHACEN CONEXIONES Y SE ACOMODAN CABLES A POSICIÓN CORRECTA EN PLACA PUES UNO DE ELLOS SE ENCONTRABA INVERTIDO Y ESTO GENERABA QUE SE PRODUCIERAN MEDIDAS DIFERENTES CON EL MISMO PESO. POSTERIOR, SE DESCARTA QUE LA FALLA DEL EQUIPO SE DEBA A UNA RUPTURA INTERNA DE LAS PISTAS DE CONEXIÓN DE LA TARJETA YA QUE ESTAS TENÍA CONTINUIDAD HASTA LOS PINES DE SALIDA. EN UN TERCER MOMENTO, SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE LA TARJETA QUE PERMITE CAMBIAR DE TIPO DE CONECTOR TIPO MOLEX A TIPO RJ11, SE EVIDENCIA QUE ESTA ESTÁ EN CORRECTO ESTADO, PERO, EN LA PARTE INFERIOR, CUANDO SE ATORNILLA AL CHASÍS, TIENE CONTINUIDAD ENTRE SUS PINES PUES NO QUEDA AISLADA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, LO QUE CAUSA QUE SE GENERASEN PROBLEMAS AL MOMENTO DE SER UTILIZADA POR EL PERSONAL. BASADO EN LO ANTERIOR, SE PROCEDE A ELABORAR UNA CAMA AISLANTE ENTRE LA TARJETA Y EL CHASÍS PARA ASÍ EVITAR POSIBLES CONTACTOS O PUENTES CONDUCTORES. ADICIONALMENTE, SE ADAPTA CABLE DE CONEXIÓN ENTRE LA PLACA MENCIONADA ANTERIORMENTE A PLACA MADRE PARA QUE HAYA COMUNICACIÓN. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE EVIDENCIA QUE LA BÁCULA DETERMINA EL PESO DE FORMA CONSTANTE Y SIN DEMORAS EN LA MEDICION. EL EQUIPO ES REINTEGRADO AL SERVICIO PARA SU USO.
103 | monitor de signos vitales que no insufla | se encuentra monitor de signos vitales del primer piso que no insufla a la hora de tomar signos. aparece error en medicion. | 2020-08-24 08:09:36 | 2020-08-24 12:04:23 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039095 | Mindray | PM7000 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | OBSERVACIÓN ADULTO | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | Se cambia manguera de NIBP y se instala batería nueva.
102 | monitor de signos vitales que no insufla | se encuentra monitor de signos vitales del primer piso que no insufla a la hora de tomar signos. aparece error de manguito suelto. | 2020-08-24 08:05:15 | 2020-08-24 09:54:31 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113038932 | MINDRAY | PM-9000 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | OBSERVACIÓN ADULTO | NORTE | HUV | Mantenimiento biomedico | Se evidencia fuga por conector de manguera a monitor | Se cambia manguera de conexión de brazalete de NIBP.
101 | bomba de infusión | bomba de infusión presenta error " batería dañada" | 2020-08-24 07:51:36 | 2021-11-17 12:06:42 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | COLLEAGE CX MONOCANAL | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | Ticket se remite y es gestionado por el ingeniero de Baxter
100 | monitor de signos vitales | falla en toma de presión invasiva, el equipo registra un valor erróneo | 2020-08-20 12:59:29 | 2020-09-09 08:26:38 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3948 | DRAGER | vista 120 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICAN PARAMETROS DE IBP JUNTO CON EQUIPO PATRON Y SE CALIBRA EN 200 MM HG Y 80 MM HG, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO.
99 | monitor de signos vitales | falla en toma de presión invasiva, el equipo registra un valor erróneo | 2020-08-20 12:58:14 | 2020-09-09 08:19:35 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | CIRUGIA SALA RECUPERACION |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE VERIFICA PARAMETROS DE IBP CON EQUIPO PATRON Y SE CALIBRA EN 200 MM HG Y 80 MMHG. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. SE ENTREGA EQUIPO EN OPRTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO
98 | REVISAR LAVAMANOS HABITACION B542 | EN EL LAVAMANOS DE LA HABITACION B542 SALE BASTANTE AGUA | 2020-08-18 11:28:18 | 2021-01-27 13:53:22 | Cerrado | alta | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de lavamanos de 542
97 | Daño en sensor de saturación de SpO2 | El sensor no enciende el led y no lee la saturación. | 2020-08-14 16:08:29 | 2020-08-24 09:50:01 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039232 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se evidencia que el sensor no enciende y no toma saturación, al parecer por daño en el led debido a que este no enciende. Se requiere un saturador nuevo. | Se le instala sensor de saturación nuevo
96 | Daño en sensor de saturación de SpO2 | El sensor en su terminal conector se evidencia que los pines han sido torcidos. | 2020-08-14 16:06:01 | 2021-10-01 14:59:07 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039042 | MINDRAY | PM-9000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se evidencia que los pines del saturador se han torcido por mala manipulación por parte del personal asistencial. Se requiere un sensor nuevo. | SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR AL SENSOR SpO2. EQUIPO FUNCIONAL Y DISPUESTO EN SERVICIO PARA SU USO
95 | Daño en sensor de saturación de SpO2 | El sensor en su terminal conector se evidencia que los pines han sido fracturados. | 2020-08-14 16:03:12 | 2020-08-19 11:01:50 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039104 | Mindray | PM7000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se evidencia que los pines del saturador se han fracturado por mala manipulación por parte del personal asistencial. Se requiere un sensor nuevo. | Se le pone sensor de SpO2 con número serial CM1602044143
94 | Daño en sensor de saturación de SpO2 | El sensor en su terminal conector se evidencia que los pines han sido torcidos. | 2020-08-14 16:00:21 | 2020-08-24 09:49:15 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 130011496 | MINDRAY | MEC-1000 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se evidencia que los pines del saturador se han torcido por mala manipulación por parte del personal asistencial. Se requiere un sensor nuevo. | Se le instala sensor de 20° nuevo con número serial GD20200409000517
93 | Fuga en infusor | El infusor presenta una fuga debido a que transcurridos 20 minutos se evidencia que la presión se ha perdido. | 2020-08-13 10:40:13 | 2020-08-13 11:42:20 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza cambio en válvula de pera debido a que presentaba fuga.
92 | daño de cargados de bascula consultorio 6 | se encuentra cargador de pesa del consultorio 6 dañado | 2020-08-12 12:11:07 | 2020-12-16 07:52:29 | Cerrado | alta | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co |  | BASCULA CON TALLIMETRO | EMCO3791 | HEALTHOMETER | 402 KG | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Al cargador le arrancaron el extremo conector a la bácula y además le partieron una pata que conecta al tomacorriente. | Se realiza arreglo de cargador de la bascula, poniendo el flug nuevo.
91 | cambio lampara de techo del pasillo estacion de enfermeria y baño de personal | daño en lampara de techo del pasillo de estación de enfermería de oncologia titila y colocación de lampara en baño del personal no existe | 2020-08-11 09:20:45 | 2020-09-14 18:15:44 | Cerrado | alta | victoria eugenia medina arcos | vmedina@huv.gov.co | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE | CONSULTA EXTERNA | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio de lámpara LED incrustada en el techo del pasillo de oncología
90 | LA CHAPA NO ABRE | La chapa del baños de la habitación numero 431 de la torre B del 4 piso esta cerrada y dañada por ende no se logra abrir. | 2020-08-10 12:34:32 | 2021-05-20 11:31:34 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | REALIZADO
89 | maquina de anestesia | maquina de anestesia presenta problemas con la valvula APL | 2020-08-10 11:44:10 | 2020-08-24 11:29:55 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3726 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 11 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA MANTENIMIENTO A VÁLVULA APL. SE ENTREGA MAQUINA FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES.
88 | SE CAYO EL TABLERO DE PACIENTES | El tablero de la torre B 4 piso, se cayo de los soportes que tenia. | 2020-08-06 14:17:27 | 2020-09-15 08:53:29 | Cerrado | media | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se instala nuevamente e tablero
87 | CAMA DAÑADA | La habitación 461 de la torre A del 4 piso, tiene la cama dañada, no sube ni baja por lo tanto no se puede ubicar pacientes en ella. | 2020-08-06 13:56:04 | 2020-11-26 17:14:27 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Se arregla cama de habitación 461
86 | No hay agua en la habitación | La habitación 461 de la torre A del 4 piso, no cuenta con agua para baño y ducha del paciente por tanto no se puede utilizar. | 2020-08-06 13:54:50 | 2020-11-26 17:06:33 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | se habilita el agua en el baño de la habitación 461. Habitación ok
85 | APERTURA DE PERCIANAS | Las persianas de las habitaciones 441-445-455-447-450 de la torre A del 4 piso, se encuentran cerradas, se intento abrirlas pero no fue posible, lo anterior imposibilita en ingreso de luz a las mismas siendo esto necesario para la recuperación de los pacientes. Gracias. | 2020-08-06 13:53:25 | 2020-09-14 18:13:25 | Cerrado | alta | Maricel Bolaños | medicinainternasedenorte@gmail.com | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE |  | otros |  | La persiana se encuentra en buen estado. Se realiza explicación de funcionamiento y el uso al personal.
84 | bombillo del baño habitacion adultos 503 no prende | el bombillo del baño 503 esta fundido | 2020-08-06 10:56:24 | 2020-11-26 17:05:18 | Cerrado | media | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO ADULTO | NORTE |  | otros |  | Se realiza cambio del bombillo de la habitacion 503 de hemato-oncololgía
83 | MONITOR NO INSUFLA | BRAZALETE ADULTO DE MONITOR NO INSUFLA POR LO QUE NO SE PUEDE TOMAR LA PRESIÓN ARTERIAL EN LOS PACIENTES | 2020-08-05 16:39:50 | 2020-08-06 10:24:42 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 113039225 | MINDRAY | BENEVIEW T5 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cambia el brazalete por uno nuevo.
82 | computadores se bloquean | computadores que al dejarse un momento sin uso, presenta mensajes de error y no se puede seguir en la ejecucion de lo que se hace en el momento en el sistema | 2020-08-05 11:39:36 | 2020-11-26 17:02:29 | Cerrado | alta | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Este proceso es del área de sistemas
81 | impresora presenta atasco | impresora preenta atasco en la bandeja inferior el cual al sacar la misma no se ve el atasco | 2020-08-05 11:36:34 | 2020-11-26 17:01:33 | Cerrado | media | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com | [5 empty] | UCIN NORTE |  | NORTE |  | otros |  | Este proceso es de sistemas
80 | ventilador no deja de pitar cuando esta apagado y no cicla | el ventilador no cicla saca volumenes de cero y aunque este desconectado sigue sonando la alarma | 2020-08-05 11:33:23 | 2020-12-16 07:46:06 | Cerrado | alta | julio cesar cruz cataño | pirry14562@hotmail.com |  | VENTILADOR MECÁNICO | 130010772 | AVEA | 17311-06 | UCIN NORTE | CUBÍCULO 4 | NORTE | SYSMED | Mantenimiento biomedico | Alarma sigue sonando con equipo desconectado de la red y batería; posible condensador dañado con conexión a la alarma. Se recomienda hacer cambio completo de válvula inspiratoria y expiratoria. Se recomienda no hacer uso del equipo debido a que autocicla. | Se realiza el cierre de la orden, ya que dicho equipo pertenece a Saludcoop por lo cual no se intervine en cuanto al mantenimiento correctivo.
79 | MONITOR DE RECUPERACION | MONITOR NO SENSA PRESION ARETRIAL | 2020-08-04 11:21:09 | 2020-08-04 14:55:11 | Cerrado | alta | Elizabeth Tulcanez | elizabethtulcanez@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO5257 | GOLDWAY | UT7000C | QUIROFANO SEDE NORTE | RECUPERACIÓN | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se cambia manguera de NIBP y se corrobora que el brazalete no tenga fugas.
78 | REVISIÓN CAMA | CAMA HOSPITALARIA SE ENCUENTRA CON UN TELEVISOR ENCIMA DE ELLA. SE REQUIERE RETIRAR DICHO TV Y LA REVISIÓN DEL EQUIPO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO | 2020-08-04 10:40:12 | 2020-08-04 14:42:21 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | CAMA ELECTROMECANICA | 113031183 | STRYKER | FL23SE | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | Se realiza verificación de controles. Cama funciona OK. | Se verifica funcionalidad de los mandos. FUncionamiento Ok.
77 | DAÑO EN GLUCOMETRO | GLUCÓMETRO ESTA DAÑADO PORQUE NO ENCIENDE | 2020-08-04 09:20:34 | 2020-08-04 10:24:14 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR | electromedicinanorte@huv.gov.co |  | GLUCOMETRO |  | FREESTYLE | OPTIUM NEO H | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE PILAS | SE REALIZA CAMBIO DE PILAS, SE CALIBRA EL EQUIPO CON LA TIRILLA CALIBRADORA. EQUIPO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
75 | caida monitor | monitor no asegurado de manera adecuada en soporte, paciente lo hala y monitor cae al piso. | 2020-08-03 15:30:55 | 2020-08-04 09:00:41 | Cerrado | alta | Johana Sirley Mesa Sora | ucihuvnorte@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4818 | BIOLIGHT | Q5 | UCIN NORTE | CUBÍCULO 4 | NORTE | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | Se verfica el estado del equipo, el cual presenta dos golpes leves en la carcasa que no afectan el funcionamiento del equipo. Se realiza ajuste del equipo en la base de la torre por medio tornillo que sujetan tanto el equipo como la base metálica.
74 | caliracion mesa de cirugia | la mesa de cirugia o esta realizando algunos movimientos sobre todo el de mover los pies, tampoco funciona el boton 0 que hace es poner en posicion normal la mesa | 2020-08-03 11:46:00 | 2020-09-09 10:25:22 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4458 | MAQUET | ALPHACLASSIC PRO | QUIROFANO 10 |  | SEDE PRINCIPAL | MAQUET | Mantenimiento biomedico |  | Se realiza inspección inicial del equipo, se evidencia que la mesa no está realizando la función del cero, se procede a verificar la conexión del panel con la tarjeta de control, se verifica el potenciometro de calibracion de la posición cero, se verifica la tarjeta del control remoto y se ajusta por posible bloqueo, se realiza ajusta de la posición cero por medio del potenciometro, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo queda operativo.
73 | DAÑO EN CLAVIJA ARC0 EN C | CLAVIJA DE ARCO EN C 220V se encuentra en mal estado, se reparo ayer ya que se habia dañado reporta el técnico de imágenes el equipo no encendía, se verifico y se encuentra equipo con cables sueltos, se repara pero se solicita cambio de CLAVIJA 220 | 2020-07-30 12:11:05 | 2020-08-04 17:53:24 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | EMCO3768 | GENERAL ELECTRIC | OEC BRIVO 785 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE GENERA ORDEN DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LA CLAVIJA Y ELÉCTRICO REALIZA EL CAMBIO DEL ELEMENTO. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL.
72 | aire acondicionado habitacion de pediatria 542 | no prende y se necesita hospitalizar niño para tratamiento de Qt | 2020-07-30 11:41:17 | 2021-01-06 08:40:02 | Cerrado | alta | Elizabeth Caro Orejuela | hematooncologiahuv@gmail.com | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA | HEMATO PEDIÁTRICA | NORTE |  | otros |  | Se pone en funcionamiento aire acondicionado de habitación 542
71 | CAMBIO DE BOMBILLO | SE NECESITA CAMBIO DE BOMBILLO EN EL VESTIER MASCULINO DE QUIROFANO NORTE | 2020-07-29 16:13:33 | 2020-11-26 14:57:19 | Cerrado | alta | Elizabeth Tulcanez | elizabethtulcanez@gmail.com | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | TÉCNICOS MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | otros |  | SE PONE BOMBILLO NUEVO PARA LAMPARA DE TECHO DE VESTIER DE SALA DE OPERACIONES
70 | fuente de luz stryker no enciende | al momento de la cirugía se evidencia de que la fuente de luz no enciende | 2020-07-29 16:03:30 |  | Asignado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | FUENTE DE LUZ |  | STRYKER | X7000 | QUIROFANO CENTRAL |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico
69 | LAMPARA CIELIICA | lamapara cielitica quirofano # 9 uno de sus satelites no enciende | 2020-07-29 16:00:14 | 2020-08-06 09:04:18 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO1989 | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 9 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | lampara cielitica quirofano # 9 uno de sus satelites no enciende. SE REVISA BOMBILLO QUE SE ENCUENTRA DAÑADO, SE PROCEDE A HACER EL CAMBIO Y AJUSTAR CONEXIONES DE PORTA BOMBILLO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
68 | lampara cielitica | se reporta nuevamente satélite de lampara cielitica quierofano 8 dañada, la reparación dura un día, se revisa se deja bien pero al día siguiente falla, quizás por obsolescencia del equipo | 2020-07-29 08:59:11 | 2020-08-06 10:36:17 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | se reporta nuevamente satélite de lampara cielitica quierofano 8 dañada, la reparación dura un día, se revisa se deja bien pero al día siguiente falla, quizás por obsolescencia del equipo. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA MODIFICACION DE CONTACTOS INSTALANDO CABLE DE Tº DIRECTO DE BOMBILLO A FUENTE AC 24V
66 | DAÑO MONITOR MULTIPARAMETROS | EL MONITOR MINDRAY SUFRIO SE LE CAYO AL ANESTESIOLOGO OCASIONANDO DAÑO EN LA PANTALLA Y TAPA LATERAL IZQUIERDA, SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO Y APARENTEMENTE SE ENCUENTRA BIEN | 2020-07-22 09:15:35 | 2020-09-29 16:01:07 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3928 | MINDRAY | IMEC -15 | QUIROFANO 8 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE ENCUENTRA EQUIPO SIN TAPA LATERAL, DAÑO EN PANTALLA POR CAÍDA. | SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA TEMPORALMENTE DE EQUIPO SERIE: JM-75001722, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS.
65 | TENSIOMETRO DIGITAL BANCO DE SANGRE | REVISAR TENSIOMÉTRO DIGITAL REALIZA LECTURAS ERRADAS | 2020-07-21 11:18:03 | 2020-10-08 09:40:58 | Cerrado | media | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | EMCO4808 | HOMELIFE | BSP 11 | BANCO DE SANGRE | JEFATURA DONANTES | SEDE PRINCIPAL | HUV MANTENIMIENTO BIOMEDICO ADMINISTRATIVO | Mantenimiento biomedico |  | SE DA CIERRE AL RETRO YA QUE SE CONVERSÓ CON EL PROVEEDOR Y NO SE PUEDE CAMBIAR EL BRAZALETE. EL EQUIPO QUEDA EN FUNCIONAMIENTO
64 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | maquina de anestesia presenta daño en su display al momento de hacer el check list la maquina no pasa. | 2020-07-21 09:45:53 | 2020-07-29 10:04:44 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3031 | DRAGER | FABIUS GS PREMIUM | QUIROFANO NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONECTORES PANTALLA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE RECOMIENDA CAMBIO DE BATERIA Y SENSOR 02, SE DEBE REALIZAR RENAJE DE TRAMPA DE AGUA
63 | Monitor signos vitales | interferencia en el trazado de ECG | 2020-07-17 08:47:00 | 2020-07-23 15:09:05 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0875 | NIHON KOHDEN | BSM-2303K | QUIROFANO RCP |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE CONECTOR ECG EN TARJETA PRINCIPAL
62 | Daño soporte de bolsa | Daño de soporte de bolsa de maquina de anestesia space lab, ocasionando fuga en el equipo | 2020-07-15 14:49:35 | 2020-07-23 14:27:44 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0316 | SPACELABS HEALTHCARE | BLASE SIRIUS | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA CAMBIO DE BASE DEL ABSORBEDOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE VERIFICAN PRUEBAS DE DISTENSIBILIDAD Y FUGAS. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR Y MANGUERAS DE FLUJO.
61 | socket cielitica | socket cielitica sala 2 dañado | 2020-07-07 11:43:03 | 2020-07-17 10:23:54 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0378 | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SATELITE SIN FUNCIONAR. SE REALIZA REPARACIÓN DE SOCKET. PORTABOMBILLO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.
60 | daño lampara cielitica | daño en el soquer de la mapara cielitica sala 2 - s.o.p 4 piso | 2020-07-07 09:12:28 | 2020-07-16 08:58:45 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO0330 | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO NO FUNCIONAL EN DOS SATELITES, SE REALIZA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PORTABOMBILLO E INSTALACIÓN DE SOCKET SUNIMISTRADO POR EL CLIENTE. SE DEJA FUNCIONANDO SOLO UN SATELITE
59 | CIELITICA PARTOS | SATELITE DE LAMPARA CIELITICA DE PARTOS PRESENTA UN MOVIIENTO CONSTANTE | 2020-07-03 10:23:06 | 2020-07-23 10:43:58 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | EMCO3771 | BRANDON MEDICAL | QUASAR ELITE | QUIROFANO DE PARTOS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA AJUSTE DE TORNILLERIA, MOVIMIENTOS Y DE FRENOS, EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.
58 | fallo en ventilador de maquina de anestesia | al momento de hacer el chekc list, se encuentra error en maquina de anestesia, equipo inoperante MAQUINA DE ANESTESIA PENLON EMCO3701 | 2020-07-03 10:20:45 | 2020-07-16 15:15:21 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA RESET DE TARJETA VENTILADOR
57 | gastroscopio | fuga positiva en el gasstroscopio | 2020-06-30 08:55:17 | 2020-09-09 08:44:46 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO | 861746 | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | JOMEDICAL | Mantenimiento biomedico | Se realiza prueba de fugas con resultado positivo en canal biopsia. Desarme total e inspección general del equipo encontrando. * Sistema de angulaciones desajustadas por uso normal. Trabajo a realizar: Reinstalación del canal de biopsia, ensamble total del equipo y ajuste de angulaciones. | SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AJUSTES CORRESPONDIENTES PRUEBA DE FUGAS NEGATIVAS Y PRUEBAS OPERATIVAS APROBADAS SATISFACTORIAMENTE.
56 | Microscopio | El microscopio no enfoca bien, entonces no permite visualizar los leucocitos para conteo, además la luz es demasiado amarilla lo que tambien dificulta la observación | 2020-06-12 17:42:54 | 2020-07-03 09:46:18 | Cerrado | media | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | Aura María García Caicedo | MICROSCOPIO | 205625 - EMCO0959 | ZEISS | BINOPOLAR | HEMOCENTRO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | EL EQUIPO NO ENFOCA EN EL OBJETIVO DE 40 | SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO REQUIERE INSTALACIÓN DE FILTRO AZUL PARA LUZ, SE ENTREGA EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
55 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | NO FUNCIONA EL FUELLE SE LE PROGRAMA UN VOLUMEN Y NO ESTA BAJANDO EN LA PARTE DE VENTILACION PROGRAMADAAL PARECER SE DEBE A FLUJO ALTOS DE LOS GASES MEDICINALES SE VERIFICO LAS CONEXIONES Y ESTA BIEN,TAMBIEN ESTA PRESENTADO FUGA SE REALIZA PRUEBA DE FORMA MANUAL Y EL FUELLE SE CAE, ADICIONALMENTE SE OBSERVO QUE LA PARTE DEL SENSOR DE FLUJO SALE UN CABLE QUE SE COMUCICA CON EL MODULO VENTILATORIO SE ENCUENTRA DAÑADO | 2020-06-01 11:36:22 | 2020-07-16 15:17:21 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3701 | PENLON | PRIMA SP2 | QUIROFANO 10 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REQUIERE CONECTOR DE 2 PINES HEMBRA-MACHO, PARA EMPOTRAR EN CHASIS | SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR (MACHO HEMBRA) FUENTE DE PODER, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO
54 | TENSIOMETRO DIGITAL BANCO DE SANGRE | TENSIOMÉTRO DIGITAL SE ENCUENTRA CON EL CABLE CARGADOR AVERIADO Y EL BRAZALETE. | 2020-04-08 09:52:48 | 2020-12-21 09:25:25 | Cerrado | media | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | TENSIOMETRO DIGITAL | K04426 | OMRON | BP785 | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | EQUIPO PENDIENTE POR DAR DE BAJA. SE DEBE SACAR DEL SERVICIO.
53 | Daño centrifuga URGENTE!!!!! | No funciona la centrífuga de tubos, saca la alarma "sensor-error 91" e "imbalance". Se requiere de manera URGENTE pues como saben la otra centrífuga está en su poder y no hay forma de resover NINGUN PEDIDO DE SANGRE sin esto | 2020-03-26 10:10:14 | 2020-05-14 02:59:32 | Cerrado | alta | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | INDICA ERROR 91 Y SE REALIZA CONSULTA A MANUAL | SE REALIZA INSPECCIÓN, INDICA ERROR 91, SE REALIZA CONSULTA AL MANUAL DE USUARIO Y SE APLICA LA SOLUCION ADECUADA PARA EL PROBLEMA. (RESET_RED)
52 | Daño descongelador de plasma | El descongelador de plasma no arranca ya que saca una alarma, sin esto no se pueden despachar pedidos de plasma y crioprecipitados por tal se requiere de manera URGENTE. Saca la alarma "low water" y "leak". Sin embargo tiene agua y no presenta ninguna fuga. Además aparece una temperatura que no es real | 2020-03-26 10:06:36 | 2020-05-14 09:03:09 | Cerrado | alta | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA LIMPIEZA SENSOR DE NIVEL DE AGUA, AJUSTE DE CONEXIONES, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO FUNCIONAL. | SE REALIZA LIMPIEZA SENSOR DE NIVEL DE AGUA, AJUSTE DE CONEXIONES, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
51 | Analizador de gases no funciona | Módulo de analizador de gases de monitor no sensa la capnografía del paciente. Cuando detecta genera un onda errónea. Serie del módulo: A035A000121 | 2020-03-07 15:31:09 | 2022-11-29 08:08:53 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | acorde a mantenimiento preventivo 1001 equipo se encuentra operativo, se procede a cerrar la orden
50 | NIBP no funciona | Módulo de monitor BLT no funciona el NIBP. No insufla. Se cambió brazalete pero no se soluciona el problema. Serie de módulo:A050A000789 | 2020-03-07 15:27:04 | 2020-07-13 14:51:43 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3774 | BIOLIGHT | AnyView A5 | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | DAÑO EN TARJETA CONTROL NIBP | SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL NIBP
49 | NIBP no funciona | La presión no invasiva del monitor o funciona. El equipo insufla hasta 200 mmHg cuando empieza a desinflar, se detiene inmediatamente. Se cambio brazalete, sigue sin funcionar. Mensaje en el monitor dice "medición fallida". | 2020-03-07 15:23:50 | 2020-10-13 16:03:01 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO4342 | BIOCARE | IM-12 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | DE ACUERDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL 14 DE JULIO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
48 | DESCONGELADOR DE PLASMA EN SERVICIO TRANSFUSIONAL | EL DESCONGELADOR PRESENTA ALARMA DE NO TENER AGUA PESE A QUE ESTÁ AL LÍMITE, SE LE CAMBIÓ Y AÚN ASÍ NO FUNCIONA. SE REQUIERE DE MANERA URGENTE PARA ATENDER LOS PEDIDOS DE PLASMA Y CRÍO DE LAS ÁREAS. | 2020-03-06 15:49:25 | 2020-07-13 15:06:16 | Cerrado | alta | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA EL TICKET, CON EL RETRO 17558
47 | daño mesa de cirugia | base de soporte(tapas) de mesa de cirugía mindray se encuentran doblas en mal estado y no permite realizar los distintos movimientos de la mesa, la mesa se saca del servicio y queda inhabilitada en el momento. | 2020-03-04 09:44:06 | 2020-12-09 13:58:34 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MESA DE CIRUGIA | EMCO4448 | MINDRAY | UNIBASE 30 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | SE HACE ENTREGA DE LA MESA DE CIRUGIA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIETNO
46 | CENTRIFUGA REFRIGERADA DEL HEMOCENTRO | La centrifuga de piso Sorvall, el día sábado en horas de la noche presento una falla ( corto ) se apaga y desconecta de inmediato | 2020-03-03 15:40:57 | 2020-09-30 10:57:42 | Cerrado | alta | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA |  | SORVALL | RC 3BP | HEMOCENTRO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA DETECTANDO ERROR EN LA TARJETA DE POTENCIA. SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO ENCONTRANDO LA TARJETA DE POTENCIA CON MÚLTIPLES CORTOS Y PISTAS DAÑADAS. SE EVIDENCIA COMPONENTES ELECTRÓNICOS DAÑADOS.. SE REQUIERE CAMBIO DE LA TARJETA DE POTENCIA | SE REALIZA CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA REF 56431 SRO7701 PARA CENTRIFUGA SORVALL MOD RC3BP, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS CON EQUIPO PATRON DANDO COMO RESULTADO 3812 RPM, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, SE ENTREGA INSTALADA EN EL SITIO DE TRABAJO OPERANDO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE.
45 | REVISIÓN DE MONITOR | (CONSULTORIO 1) NO REALIZA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL Y EL SATURADOR DE OXIGENO ESTÁ EN MAL ESTADO | 2020-03-02 08:29:07 | 2020-03-02 11:06:44 | Cerrado | media | Dayana Raigosa Gil | electromedicina5@huv.gov.co |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO0373 | SPACELABS | MCARE300 | PEDIATRIA URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico | REQUIERE SENSOR DE SATURACIÓN PUESTO QUE EL QUE TIENE SE ENCUENTRA EN PÉSIMO ESTADO | SE INSTALA SENSOR DE SATURACIÓN NUEVO.
44 | Imagen obtenido de color rosa y con interferencia | el equipo al momento de conectarse se observa la imagen rosa y constante interferencia. el equipo se deja fuera de servicio | 2020-02-27 11:50:35 | 2021-04-05 09:28:11 | Cerrado | alta | Cristy yahidibi farrufia renteria | electromedicina2huv@gmail.com |  | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO |  | FUJIFILM | EG-530WR | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico |  | La trazabilidad de este ticket s registro por medio de correctivo general, por lo tanto se procede a cierre
43 | Sensor de flujo | Maquina de anestesia le hace falta el sensor de flujo | 2020-02-25 13:35:56 | 2021-08-27 14:37:17 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO 7 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO CON MANGUERAS Y CELDAS DE OXIGENO | SE CIERRA TICKER POR RETRO60900 EL EQUIPO FUE ENTREGADO AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES EL 23/08/2021
42 | Sensor de flujo | Maquina de anestesia no sensa el volumen minuto, ni le volumen tidal. Sensor de flujo dañado | 2020-02-25 13:35:03 | 2020-09-30 17:43:31 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0216 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | QUIROFANO URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE REALIZA ENTREGA DEL SENSOR DE FLUJO NUEVO PARA INSTALACION EN LA MAQUINA
41 | Ruido en equipo | El equipo genera mucho ruido al ser conectado. Tampoco mide la capnografía. Se cambio la trampa de agua pero son usadas | 2020-02-25 13:30:21 |  | Asignado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | ANALIZADOR DE GASES |  | DRAGER | SCIO FOUR | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | HUV | Mantenimiento biomedico
40 | Electrodo de retorno | Equipo no detecta la placa de retorno del electrobisturí | 2020-02-25 13:28:38 | 2020-05-13 03:42:48 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 1C | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | DAÑO EN TARJETA REM | SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA REM SUMINISTRADO POR EL CLIENTE
39 | Conector SPO2 | Conector de saturación de oxigeno le falta tuera de ajuste | 2020-02-25 13:25:47 | 2022-01-06 08:12:26 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3950 | DRAGER | vista 120 | QUIROFANO 6 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | DE ACUERDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO, SE CIERRA EL PRESENTE TICKET.
38 | Conector SPO2 | Conector del sensor de saturación de oxigeno le falta tuerca de ajuste | 2020-02-25 13:24:26 | 2020-12-21 16:06:43 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3945 | DRAGER | vista 120 | QUIROFANO 4 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | DE ACUERDO AL RETRO 18898, EL EQUIPO SE ENCUENTRA OK. SE CIERRA ORDEN
36 | Electrobisturi no enciende | El equipo solo prende el botón de encendido. Se hizo cambio de tres cables de poder para verificar su funcionamiento. | 2020-02-10 14:44:29 | 2024-05-15 14:02:18 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO3721 | MEGADYNE | Megapower 1000 | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL FALLIDA PORQUE EL EQUIPO NO TERMINABA DE ENCENDER. SE PROCEDE A REALIZAR SEGUIMI9ENTO DE ENERGIA ENCONTRANDOSE QUE LA TARJETA DE PODER NO ENTREGABA VOLTAJE NECESARIO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. SE SOLICITA AL ÁREA DE COMPRAS LA COTIZACIÓN DE LA TARJETA DE PODER DEL EQUIPO | se cierra orden de trabajo debido a que el equipo en el 02/11/2023 se realizo reparación y entrega al servicio funcionando, revisar hoja de vida del equipo (Se relaciona resolución Nº2023 en la cual se envió a reparación el equipo mencionado directamente a fabrica, el equipo ya se encuentra operativo en el servicio y nos encontramos en espera del reporte de reparación.)
35 | no detecta placa | electrobisturi force 10 no detecta la placa, se realizaron distintas pruebas con diferentes placas y no detecta el cambio cuando están puestas.. | 2020-02-06 10:14:46 | 2020-03-05 01:41:29 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | ELECTROBISTURI |  | MEDTRONIC COVIDIEN | VALLEYLAB FORCE 1C | QUIROFANO 2 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE ENCUENTRAN PINES DE 2 TRANSISTORES DOBLADOS EN LA TARJETA DE POTENCIA | SE RECTIFICAN LOS PINES DE LOS TRANSISTORES, SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE.
34 | Maquina con fugas | Al momento de hacer el chequeo, maquina de anestesia presenta fuga , se realizo ajuste de mangueras, limpieza de canister ,cambio de manguera, ajuste de valvulas y la maquina presenta fuga de sistema y fuga del ventilador | 2020-02-06 10:10:12 | 2020-03-05 01:41:01 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3782 | DRAGER | FABIUS-GS PREMIUM | ENDOSCOPIA |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | DAÑO EN EL BRAZO DE COLOCACIÓN DEL BALÓN | SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACION FUNCIONAL ENCONTRANDOSE FUGA EN EL SISTE. SE PROCEDE A REALIZAR EL RESPECTIVO AJUSTE EN EL BRAZO DE COLOCACIÓN DEL BALON ELIMINANDO FUGA Y DEJANDO EL SISTEMA NEUMATICO DENTRO DE LOS VALORES PERMITIDOS DE ERROR. PRUEBAS DE FUGAS, COMPLIANCE Y CALIBRACIÓN DE PEEP EXISTOSAS
33 | BIPOLAR ELECTROBISTURI | ELECTROBISTURI PRESENTA INCONVENIENTES CON EL PEDAL BIPOLAR, SE REALIZARON PRUEBAS CON EL PEDAL Y CON LA PIEZA DE MANO Y EL EQUIPO NO ARRANCO, ESTOS MISMOS ACCESORIOS SE PROBARON CON OTRO ELECTROBISTURI Y FUNCIONO CORRECTAMENTE | 2020-02-06 10:04:51 | 2020-07-02 02:47:46 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | ELECTROBISTURI | EMCO3720 | MEGADYNE | Megapower 1000 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REALIZO INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE MODOS MONOPLAR Y BIPOLAR CON RESPECTIVOS PEDALES Y EN DIFERENTES CANALES A Y B, CON LAPICES Y PINZAS. SE REALIZAN PRUEBAS OBTENIENDO RESULTADOS ADECUADOS. EQUIPO FÍSICA Y FUNCIONAL MENTE OK | SE REALIZO INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE MODOS MONOPLAR Y BIPOLAR CON RESPECTIVOS PEDALES Y EN DIFERENTES CANALES A Y B, CON LAPICES Y PINZAS. SE REALIZAN PRUEBAS OBTENIENDO RESULTADOS ADECUADOS. EQUIPO FÍSICA Y FUNCIONAL MENTE OK
32 | Daño centrífuga hemocentro | Centrífuga del hemocentro deja de funcionar después de daño en el transformador de energía. Se trae al servicio transfusional para arreglo. | 2020-02-04 08:19:16 | 2020-07-03 09:12:25 | Cerrado | media | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA DE MESA | EMCO0412 | CLAY ADAMS | DYNAC III | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | Verificado un buen estado físico, al ajustar estado de escobillas tapón de seguro no ajusta adecuadamente presentando desgaste, en pruebas de RPM no llega a las requeridas desmontando motor para ser enviado a Sysmed y verifica inducido y colector. Requiere cambio de tapos protector y seguro escobillas, verificación de bobinado y colector de motor | SE INSTALA MOTOR Y NO FUNCIONA, REQUIERE REVISION DE COLECTOR Y BOBINADO DE MOTOR. SE REALIZA REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA, CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD, REPARACIÓN TOTAL DE MOTOR, COLECTOR, BOBINA DE CAMPO, SE REVISAN CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO, SE INSTALA MOTOR, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON TACOMETRO, LIMPIEZA DE CARCASA CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
31 | Daño descongelador de plasma | el descongelador no es entregado a satisfacción, puesto que al encenderse la temperatura no sube a los 37°C que requiere, está llegando a un máximo de 25°C. Por favor revisar de manera urgente, ya que de esto depende el despacho de plasmas y crios a los servicios | 2020-01-31 09:52:10 | 2020-03-06 04:40:10 | Cerrado | alta | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | NO CALIENTA EL AGUA, LA TEMPERATURA NO LLEGA A LA REQUERIDA, SE REVISAN CONEXIONES INTERNAS Y ELEMENTOS ELECTRONICOS, IDNETIFICANDO FALLA EN TIRISTOR NO FUNCIONA NI ENTRAGA VOLTAJES. Requiere tiristores 3 unidades de cada uno, referencias -Q4008R4 -Q6025L6 LM 7805 | SE REALIZO LA INSTALCIÓN DE LOS TIRISTORES CONR EFERENCIA Q4015L5 REEMPLAZA AL Q4008R4 Y EL BT137 REEMPLAZA AL Q6025L6. SE EFECTUARON PRUEBAS FUNCINOALES,MOTORES BOMBA DE AGUA Y ROTACIÓN, CALENTADOR AGUA RESISTENCIAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMETNE. SE RECOMIENDA MANTENER NIVELD E AGUA A C CMS MINIMO POR ENCIMA TORNILLOS LATERALES, NO DEJAR BAJO NIVEL DE AGUA.
30 | No funcionamiento del descongelador | El descongelador presenta alarma de no tener agua pese a que está al límite, se le cambió y aún así no funciona. Se requiere de manera urgente para atender los pedidos de plasma y crío de las áreas | 2020-01-30 10:58:12 | 2020-01-31 08:30:41 | Cerrado | alta | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co | Sysmed Huv | DESCONGELADOR DE PLASMA | EMCO3703 | CYTOTHERM-OR | CT-DR | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | Se realiza limpieza y ajuste a sensor de nivel, se realiza verificación funcional y se comprueba su correcto funcionamiento y eliminación de alarma. Equipo funcionalmente ok. | Se realizan pruebas funcionales finales después del correctivo y el equipo responde correctamente sin emisión de alarma. El equipo queda en condiciones físicas y funcionales correctas.
29 | Falla en la centrífuga del servicio transfusional | La centrífuga presenta fallas intermitentes desde hace varios días, saca alarma y no funciona, luego vuelve a funcionar | 2020-01-30 08:19:03 | 2021-01-15 14:32:16 | Cerrado | media | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | coorditecnicabancodesangre@correohuv.gov.co |  | CENTRIFUGA REFRIGERADA | EMCO3244 | BOECO | U320R | BANCO DE SANGRE |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | SE CIERRA TICKET SIN SOPORTES
27 | Daño en lámpara | Se realiza cambio de 3 bombillos en lámpara cielitica y todos fueron quemado inmediatamente. Lampara constantemente presenta fallas | 2020-01-26 10:01:24 | 2024-05-15 14:18:32 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA |  | ST FRANCIS | ST FOCUS-10 | QUIROFANO 1- NEURO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | Se realiza revisión del equipo y requiere cambio de switch. Queda pendiente instalación de repuesto en el momento que haya disponibilidad en el área para realizar el correctivo | Se cierra orden, equipo se recomienda dar de baja, su vida útil ha culminado y se realizo instalación de nuevas lámparas
26 | Maquina con fugas | Maquina de anestesia presenta fugas, Esta sin absorbedor porque este se entrego anteriormente a Sysmed para revisarlo con otra maquina. | 2020-01-16 10:38:58 | 2025-05-12 09:02:09 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO3027 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 1 |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo.
25 | lampara cielitica | lampara cielitica no enciende, se realizo cambio de bombillo y aun asi no eniende se solicita servicio técnico para lampara | 2020-01-16 10:33:28 | 2020-07-29 16:40:20 | Cerrado | media | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | LAMPARA CIELITICA | SIN CODIGO | BERCHTOLD | C-571 | QUIROFANO 2 OTORRINO |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico |  | nr
24 | Fugas en máquina | La máquina de anestesia presenta fugas cuando se realiza la prueba, principalmente en conector del balón. No lleva tapón para el sensor de oxigeno porque se dejó en la máquina de cambio en urgencias 1. Se lleva a taller de Sysmed para su revisión | 2020-01-15 09:00:27 | 2021-02-10 10:59:33 | Cerrado | alta | LAURA ESCOBAR GOMEZ | laura.escobargomez96@gmail.com |  | MAQUINA DE ANESTESIA | EMCO0297 | DRAGER | FABIUS GS | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  | SEDE PRINCIPAL | SYSMED | Mantenimiento biomedico | SE REQUIERE CAMBIO DE LOS SENSORES DE FLUJO CON MANGUERAS | SE CIERRA CON EL TICKET 341 CON RETRO 19989 YA QUE EL PRESENTE TICKET ES ANTIGUO.
3 | Falla saturador de oxigeno | Favor revisar saturador de oxígeno que se encuentra fallando | 2019-10-01 17:01:02 | 2019-10-01 18:15:38 | Cerrado | baja | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | EMCO3468 | MEDIANA | LUCON M30 |  |  |  |  | Mantenimiento biomedico | FALLA EN EL PULSOXIMETRO | SE INSTALA PINZA Y EXTENSION, Y EL EQUIPO QUEDA EN BEUNAS CONDICIONES
2 | EQUIPO FUERA DE SERVICIO | EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO Y SE REPORTA A MANTENIMIENTO PORQUE AL MEDIR PRESIÓN DICE FUGA DE AIRE | 2019-09-14 09:44:21 | 2019-09-26 07:52:20 | Cerrado | media | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | Monitor de signos vitales | EMCO4449 | BIOLIGHT | M8000A | CIRUGIA MUJERES |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico | SE REVISA EL EQUIPO Y SE IDENTIFICA DESGASTE DEL BRAZALETE | SE ENTREGA BRAZALETE NUEVO Y SE HACEN RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO Y CUIDADO DEL EQUIPO
1 | laser fuera de servicio | el equipo quedo fuera de servicio, no enciende y se bloquea el pedal | 2019-08-13 15:08:43 | 2019-08-21 08:50:53 | Cerrado | alta | Administrador Principal | jsebastiangb.12@gmail.com |  | LASER OFTALMOLOGICO | EMCO3379 | ALCON | PUREPOINT | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  | SEDE PRINCIPAL |  | Mantenimiento biomedico | El equipo no enciende | El ingeniero James Osorio de la empresa Alcon retira la fuente de poder con serie C0729J0015, e instala la fuente de poder con serie 200806050050 C8505H0184