El monitor es reportado debido a que se dejo caer por parte del paciente. Se revisa el monitor en el servicio y se hacen pruebas de funcionamiento. El monitor no toma la presion no invasiva, se identifica que la manguera nibp esta defectuosa, se procede a cambiar por una del almacen al igual que la manguera. Se hacen las pruebas de funcionamiento de nuevo y este toma la presion no invasiva de manera satisfactoria. Pendiente reparacion de perilla. | 2022-04-06 13:51:59 |  | 2022-04-07 08:46:30 | 2022-04-07 09:00:38 | UCI URGENCIAS CUB#10, ME INFORMA LA JEFE MARGARITA , QUE EL PACIENTE TUMBO EL MONITOR , SE SOLICITA REVISIÓN | UCI URGENCIAS CUB#10, ME INFORMA LA JEFE MARGARITA , QUE EL PACIENTE TUMBO EL MONITOR , SE SOLICITA REVISIÓN |  | BIOLIGHT | EMCO4251 | Q067A003685 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 891 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Alejandro Torres Varela
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-04-06 12:06:08 |  | 2022-04-11 16:37:20 | 2022-11-02 15:09:26 | BATERIA DAÑADA BOMBA DE INFUSION 1 VIA BAXTER | BATERIA DAÑADA BOMBA DE INFUSION BAXTER I VIA |  | BAXTER |  | 22090422DN | BOMBA DE INFUSION | 5405 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se revisa el equipo y se evidencia que este no enciende. Se le extrae la bateria y se identifica que esta es la causante del problema. Se le extrae la bateria al equipo y se entrega funcional al servicio. Equipo queda pendiente por bateria | 2022-04-06 08:21:45 |  | 2022-04-06 08:30:10 | 2022-04-07 09:06:25 | DESPUES DE REPARACION DE CARCASA EL MONITOR SE CONECTA AL ENCHUFE EN EL MOMENTO DE PRENDER NO ENCIENDE. | MONITOR NIHON KOHDEN |  | NIHON KOHDEN | EMCO3608 | 0106333 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 555 | ARO |  |  |  |  | Alejandro Torres Varela |  |  | NIHON KOHDEN | DESPUES DE REPARACION DE CARCASA EL MONITOR S | EMC03608 | MONITOR NIHON KOHDEN
Se reliza respectiva limpieza del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento y se identifica que el equipo no insufla adecuadamente. Se hace cambio de la manguera por una de inventario biomedico. Despues de hecho el cambio. Se hacen las pruebas de funcionamiento correspondientes. El equipo pasa satisfactoriamente las pruebas de funcionamiento. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones. | 2022-04-05 15:59:22 |  | 2022-04-07 09:07:17 | 2022-04-13 12:02:30 | Equipo que insufla brazalete, pero no arroja el valor correcto. Ademas le faltan accesorios cable EJG, saturador, modulo NIBP | Monitor no toma presion no invasiva |  | NIHON KOHDEN | EMCO3609 | 0106564 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 591 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  |  | Alejandro Torres Varela | Alejandro Torres Varela
Se realiza limpieza del equipo. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo pasa satisfactoriamente las pruebas. Se realizan pruebas por una hora, cada 15 minutos, probando con diferentes presiones. El equipo pasa las pruebas en cada intento. Equipo se devuelve al servicio en optimas condiciones | 2022-04-05 15:57:47 |  | 2022-04-11 07:23:53 | 2022-04-13 12:08:29 | Equipo que insufla brazalete, pero no arroja el valor | Monitor no toma presion no invasiva |  | EDAN | EMCO4561 | 360069-M19306460058 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2195 | CONSULTORIO 1 URGENCIAS |  |  |  | Alejandro Torres Varela | Alejandro Torres Varela
Equipo dado de baja | 2022-04-05 13:09:20 |  | 2022-04-11 07:24:19 | 2026-02-23 16:44:49 | Cascada del ventilador SL6000 que se recalienta | Cascada que se recalienta |  | FISHER &PAYKEL |  | MR850JSU | HUMIDIFICADOR | 3780 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA |  |  | FISHER & PAYKEL | EMCO4952 | . | CASCADA HUMIDIFICADORA
El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo. | 2022-04-05 10:30:36 | 2022-11-17 00:00:00 | 2022-04-11 07:24:46 | 2025-05-12 09:04:21 | presenta fuga alta, error en el ventilador, falla en apl, tambien aparece error en la complianza, presente alteraciones en las mediciones de la PEEP, falla en la bateria, equipo fuera de servicio | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3027 | ASAL-0011 | MAQUINA DE ANESTESIA | 468 | QUIROFANO 11 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Se realiza revisión del ventilador mecánico, se realiza prueba de funcionamiento y se encuentran fugas sobre las conexiones al espirometro de la maquina de anestesia. Se desmonta el espirometro y se observa que el sitio de la fuga, justo en las conexiones tiene las coronas de los tornillos en mal estado y sueltas, lo que provoca fuga de aire en este punto, en respuesta a dicho suceso, se ajustan las coronas de los tornillos a traves de el pegamento epoxico. Se ponen los tornillos sobre las coronas reparadas y se monta el espirometro, ya montada y ajustada se realizan pruebas de volumenes y flujos. La maquina no presenta fuga de aire nuevamente. Se pone a funcionar por varias horas y esta responde adecuadamente. La maquina de anestesia se devuelve al servicio en optimas condiciones. | 2022-04-05 10:21:02 |  | 2022-04-11 07:25:14 | 2022-04-25 14:17:25 | presenta fuga alta en el espirometro y tambien fuga en la apl ya que se encuentra lateralizada, equipo fuera de servicio | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | PENLON | EMCO3701 | SP20814-17 | MAQUINA DE ANESTESIA | 479 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Alejandro Torres Varela
SE CIERRA ORDEN, YA QUE SE CUENTA CON UNA NUEVA ORDEN DE TRABAJO #1788, LA CUAL FUE RESUELTA CORRECTAMENTE, Y SE VERIFICA BUEN FUNCIONAMIENTO . | 2022-04-05 08:13:01 |  | 2022-04-11 07:26:44 | 2023-01-11 08:39:36 | Revisar la centrífuga del área de citometría de flujo (6to piso) | Reparar centrifuga | [5 empty] | 0 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | ingeniero mantenimiento |  |  | EPPENDORF | N.A | 5804HK066708 | Centrífuga
| 2022-04-04 13:04:22 |  |  |  | se presenta salida de agua por el lavamanos del consultorio 707 | daño de lavamamos de consultorio 707 | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos
| 2022-04-04 12:35:03 |  |  |  | las lama´para del techo de la recepcion estan titilando | arreglo de lamapras de techo | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos
EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. CE CIERRA TICKET POR TAL MOTIVO. | 2022-04-04 11:17:19 |  | 2022-04-04 11:18:29 | 2022-11-02 15:08:37 | EL EQUIPO ARROJA ALARMA DE SOBRETEMPERATURA DEL AGUA | SOBRE TEMPERATURA DE AGUA |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 175 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
| 2022-04-04 11:15:41 |  | 2022-04-04 11:18:56 |  | EL DESFIBRILADOR MOSTRÓ PANTALLA DE ENCENDIDO, SEGUIDO SE APAGÓ Y NO VOLVIÓ A ENCENDER. DÍAS ATRÁS MOSTRABA MENSAJE DE ADVERTENCIA SOBRE BATERÍA. | DESFIBRILADOR NO ENCIENDE |  | MEDIANA | EMCO4899 | 456862000178 | DESFIBRILADOR | 4981 | MANTENIMIENTO |  |  |  | ingeniero mantenimiento
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-04-04 11:05:39 |  | 2022-04-04 11:13:19 | 2022-11-02 15:04:47 | DAÑO DE BATERIA DE BOMBA DE INFUSION BAXTE | DAÑO DE BATERIA DE BOMBA DE INFUSION BAXTER TRIPLE CANAL |  | BAXTER |  | 26080565UN | BOMBA DE INFUSION | 1981 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo. | 2022-04-04 09:34:49 |  | 2022-04-04 16:06:42 | 2025-05-12 09:03:47 | fallo de ventilador , fallo en la APL | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3027 | ASAL-0011 | MAQUINA DE ANESTESIA | 468 | QUIROFANO 11 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Se recuerda al personal que las bombas de infusión y las de nutrición se deben dirigir al taller de mantenimiento | 2022-04-01 10:32:22 |  | 2022-04-01 11:31:59 | 2022-04-01 11:45:42 | UCI URGENCIAS CUB#10 BOMBA CANGARO SE LE DAÑO UNA PARTE DEL CARGADOR , SE SOLICITA EL REPUESTO REPORTA JEFE ANGIE SERIE 19234965. | UCI URGENCIAS CUB#10 BOMBA CANGARO SE LE DAÑO UNA PARTE DEL CARGADOR , SE SOLICITA EL REPUESTO | [5 empty] | 0 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M |  |  | BOMBA CANGARO | .... | .... | BOMBA CANGARO CUBICULO #10
Se realiza mantenimiento del pedal por parte de los ingenieros del mantenimiento biomédico, y se realizo cambio de socket. Equipo quedo completamente operativo | 2022-04-01 09:37:09 |  | 2022-04-01 09:40:43 | 2022-05-04 16:16:12 | equipo presento corto circuito en la fuente de luz por tal motivo se cancelaron todas las cirugias, pedal esta fallando nuevamente | microscopio de oftalmologia fuera de servicio |  | CARL ZEISS | EMCO3276 | 6628162206/GZ1S101526 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 529 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Equipo se reporta al área de ingeniería biomédica por parte del personal encargado. Previa limpieza y desinfección del equipo, se revisa el equipo y se identifica que la polea principal no gira adecuadamente, además el cabezal no se desplaza. Se procede a desmontar el equipo, se quita la suciedad de las piezas interiores, se evidencia que a las poleas internas les falta lubricación, por tanto se lubrican las poleas. Se ajustan las piezas y se realiza prueba de funcionamiento del equipo. El equipo se entrega al servicio en óptimas condiciones. | 2022-03-31 16:16:00 |  | 2022-03-31 16:46:51 | 2022-04-05 14:57:11 | El mango principal no gira y el cabezal no se mueve | No funciona el equipo |  | LEICA | EMCO4595 | 04349 | MICROTOMO | 2500 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Torres Varela | Alejandro Torres Varela
Se realiza revisión del monitor en el servicio con equipo patron y este opera con normalidad arroja valores simulados | 2022-03-30 16:02:20 |  | 2022-03-31 10:08:02 | 2022-04-01 11:47:01 | UCI URGENCIAS #6 MONITOR NO CENSA LA LINEA SE URGENTE REPORTA LA JEFE MARGARITA. | UCI URGENCIAS #6 MONITOR NO CENSA LA LINEA SE URGENTE REPORTA LA JEFE MARGARITA. |  | BIOLIGHT | EMCO5520 | Q068A060267 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5936 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE INSTALA TARJETA ELECTRÓNICA DE LA UNIDAD N°1 YA QUE ESTA PRESENTÓ DAÑO EN EL TRANSFORMADOR | 2022-03-18 13:33:34 |  | 2022-03-31 10:00:32 | 2022-05-12 15:54:03 | Equipo no realiza no realiza ningún movimiento ni enciende a la luz. | No enciende |  | GIROX | EMCO3110 | D4744060130 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 992 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realiza cambio de mangueras tipo tubillo. Se cambia los chileres de regulación. Se realiza lijada de óxido. Se realizan pruebas de fuga. Equipo Ok. | 2022-03-28 13:30:15 |  | 2022-03-31 10:03:13 | 2022-04-06 10:53:29 | Equipo presenta baja presión cuando se hace uso de las piezas de alta | Presenta fugas |  | DAHE MASTER | EMCO3642 | SIN SERIAL | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | 994 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
El personal del servicio dirige al taller de mantenimiento tres bombas de infusión ( dos triple) y (una mona), el ingeniero da a cambio la misma cantidad de bombas. | 2022-03-30 10:52:15 |  | 2022-03-31 10:08:28 | 2022-04-01 11:48:53 | UCI NEURO SE ENVIAN BOMBAS E PARA CAMBIO NO SE SABE EL CUBICULO . REPORTA JEFE YULI | UCI NEURO SE ENVIAN BOMBAS BAXTER 1 MONO Y 1 TRIPLE PARA CAMBIO | [5 empty] | 0 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M |  |  | BOMBA MONO CANAL | ........ | ....... | BOMBA BAXTER TRIPLE CANAL
se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio. | 2022-03-30 09:57:32 |  | 2022-03-30 11:37:18 | 2023-01-13 15:34:55 | Falta una pieza para ubicar el cassette para fijar el corte | Revisar Microtomo |  | SAKURA | EMCO3695 | 1429-2644 | MICROTOMO | 533 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Dayana Raigosa Gil
se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio. | 2022-03-30 09:56:24 |  | 2022-03-30 11:38:45 | 2023-01-13 15:35:37 | Revisar el funcionamiento del equipo, se devuelve el cassette, no hace el corte continuo. | Revisar Microtomo |  | SAKURA | EMCO3691 | 1429-2708 | MICROTOMO | 532 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Dayana Raigosa Gil
Equipo se reporta por que no enciende, se inspecciona el equipo y se identifica que el bombillo esta quemado. Se cambia el bombillo por uno nuevo del almacen | 2022-03-29 14:03:39 |  | 2022-03-29 16:30:33 | 2022-03-29 16:34:06 | colocar bombillo a la lampara de cornea | colocar bombillo a la lampara de cornea |  | TOPCON | 53885235 | 2050921-941339-952130 | LAMPARA DE HENDIDURA | 451 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Alejandro Torres Varela
Equipo se reporta al área de ingeniería biomédica por parte del personal encargado. Previa limpieza y desinfección del equipo, se revisa el equipo y se identifica que la polea principal no gira adecuadamente, además el cabezal no se desplaza. Se procede a desmontar el equipo, se quita la suciedad de las piezas interiores, se evidencia que a las poleas internas les falta lubricación, por tanto se lubrican las poleas. Se ajustan las piezas y se realiza prueba de funcionamiento del equipo. El equipo se entrega al servicio en óptimas condiciones. | 2022-03-29 09:11:25 |  | 2022-03-30 11:37:31 | 2022-04-05 14:58:52 | Al usar el microtómo no permite hacer el corte de forma definida, tiene una especie de movimento que no permite que el corte sea continuo. Ubicación: 6to Piso | Revisar Microtomo |  | LEICA | EMCO4595 | 04349 | MICROTOMO | 2500 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Alejandro Torres Varela
El cable reportado es un cable de invasiva, se realiza reposicion de uno | 2022-03-29 08:44:01 |  | 2022-03-30 11:39:09 | 2022-04-01 11:59:30 | cable de temperatura dañado no sensa, | cable de temperatura no sensa |  | BIOLIGHT | EMCO4813 | Q068A035230 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4131 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Previa limpieza y desinfeccion del equipo, monitor es reportado por que la carcaza frontal se desencajo del equipo. Se evidencia que la carcaza del equipo esta rota y en malas condicion. Se procede a desmontar el equipo, se observa que algunas tuercas del chasis estan rotas, lo que provoca el desprendimiento de la carcaza frente al chasis. Se hace una limpieza completa del equipo, y se procede a pegar las tuercas rotas. Se vuelve a armar el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo en optimas condiciones. | 2022-03-29 07:37:23 |  | 2022-03-30 11:38:29 | 2022-04-05 09:47:36 | MONITOR QUE TIENE LA CARCASA SUELTA | MONITOR NIHON KOHDEN |  | NIHON KOHDEN | EMCO3608 | 0106333 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 555 | ARO |  |  |  |  | Alejandro Torres Varela |  |  | NIHON KOHDEN | MONITOR QUE TIENE LA CARCASA SUELTA | EMC03608 | MONITOR NIHON KOHDEN
Se realiza revisión y el sensor de saturacion ( inventario biomedico) no alumbra el led, se realiza cambio del sensor ya que la interfaz esta en funcionamiento. | 2022-03-28 10:24:04 |  | 2022-03-30 11:37:45 | 2022-04-01 11:54:15 | UCI URGENCIAS CUB#7 , EL SATURADOR NO SENSA , SE REQUIERE UNO , EL DAÑADO REPOSA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA | UCI URGENCIAS CUB#7 , EL SATURADOR NO SENSA , SE REQUIERE UNO , EL DAÑADO REPOSA EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA |  | BIOLIGHT | EMCO4246 | Q067A003571 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 878 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
El equipo se revisa en el cubículo con simulador y este presenta datos variables de en la presión invasiva, por lo cual se dirige al taller de mantenimiento a realizar restauración de fabrica, se realiza. Se calibra la presión invasiva con simulador patrón y este queda operando correctamente | 2022-03-28 08:40:28 |  | 2022-03-30 11:37:59 | 2022-04-01 12:07:05 | UCI URGENCIAS #6 MONITOR NO CENSA LA LINEA SE REQUIERE REVISIÓN INFORMA EL JEFE SEBASTIAN. | UCI URGENCIAS #6 MONITOR NO CENSA LA LINEA SE REQUIERE REVISIÓN |  | BIOLIGHT | EMCO5520 | Q068A060267 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5936 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
se cierra orden de trabajo con el ticket 1818 | 2022-03-25 07:52:05 |  | 2022-03-25 17:05:58 | 2022-10-31 11:04:32 | monitor de signos vitales de la sala se apaga constantemente, el cable se encuentra deteriorado y lo que no permite que cargue bien | fallas en el monitor de signos vitales |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIV-040 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 702 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA rE ENSAMBLE DE SATURADOR. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL CON ACCESORIO CENSANDO CORRECTAMENTE | 2022-03-24 15:51:04 |  | 2022-03-31 18:23:33 | 2022-04-04 16:11:52 | SATURADOR DAÑADO DE CUB 20- EMC05143 | SATURADOR DAÑADO |  | COMEN | EMCO5143 | E7200527114F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5036 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN | ingeniero mantenimiento
Se cierra reporte, equipo funcional desde mayo de 2025 | 2022-03-24 13:47:52 | 2022-08-10 00:00:00 | 2022-03-24 13:48:20 | 2025-11-13 10:31:38 | Se reporta en la mañana que el equipo no enciende. | Equipo no enciende |  | IMS | EMCO3670 | 33/01/18 | MAMOGRAFO | 462 | MAMOGRAFIA |  |  |  | Administrador Principal | Administrador Principal
Se El personal trae kas bombas al taller de mantenimiento y se le realiza entrega de una bomba de infusión de las mismas características. | 2022-03-24 09:28:11 |  | 2022-03-28 08:12:54 | 2022-04-01 13:27:03 | UCI NEURO CUBICULO #4 BOMBA BAXTER TRIPLE CANAL REPORTA LA JEFE HEIDY QUE NO ES VISIBLE LA LECTURA EN EL PANEL Y REPORTA TAMBIEN BATERIA | UCI NEURO CUBICULO #4 BOMBA BAXTER TRIPLE CANAL | [5 empty] | 0 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M |  |  | CUBICULO #4 | ........ | ...... | BOMBA BAXTER TRIPLE CANAL
El personal trae kas bombas al taller de mantenimiento y se le realiza entrega de una bomba de infusión de las mismas características. | 2022-03-24 08:56:36 |  | 2022-03-28 08:13:20 | 2022-04-01 13:30:42 | UCI NEURO CUBICULO #2 BOMBA BAXTER MONOCANAL INFORMA LA JEFE DEL SERVICIO HEIDY QUE NO FUNCIONA BIEN Y ESTA FALLANDO LA BATERIA | UCI NEURO CUBICULO #2 BOMBA BAXTER MONOCANAL | [5 empty] | 0 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M |  |  | CUBICULO #2 | .... | ...... | BOMBA BAXTER MONO CANAL
| 2022-03-24 07:45:43 |  |  |  | VIDRIO FRACTURADO DEL CUBICULO 15 EN SALA DE UCI NORTE | REPORTE DAÑO DE VIDRIO | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
| 2022-03-23 11:10:17 |  |  |  | LAVAMANOS GOTEA AGUA POR LA TUBERIA HABT 508 | LAVAMANOS GOTEA AGUA POR LA TUBERIA HABT508 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE LE REALIZÓ CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZARON PRUEBS, EQUIPO OK. | 2022-03-23 08:10:15 |  | 2022-03-28 07:36:16 | 2022-04-05 08:22:23 | monitor de signos con brazalete que no toma la presión, solo infla pero no arroja el reporte | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN |  | EDAN | EMCO5539 | 360069-M21119550086 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5922 | ARO |  |  |  |  | Aura María García Caicedo |  |  | EDAN | monitor de signos con brazalete que no toma l | EMC05539 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN
| 2022-03-22 12:47:24 |  |  |  | 4 sillas recinables del área de quimioterapia se encuentran dañadas, 3 de ellas estan dañadas en la base donde se ubican los pies de los pacientes ya que no se dobla, y la otra el material de la silla se esta despegando. | Sillas reclinables en mal estado | [6 empty] | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA
Se reporta el equipo por que no funciona el saturador de oxigeno, se revisa el saturador y se identifica que este tiene problemas en el diodo, el accesorio no se encuentra en stock, por tanto se pasa el reporte | 2022-03-22 08:43:52 |  | 2022-03-22 11:54:34 | 2022-03-25 13:48:24 | Accesorio de saturacion en malas condiciones , que reporta datos no confiables , por el estado en que se encuentra | Falta de sensor de saturación |  | BIOLIGHT | EMCO4547 | M012A004814 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 826 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Alejandro Torres Varela
Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz Y cable ECG, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2022-03-22 08:40:23 |  | 2022-03-22 11:55:00 | 2022-10-26 12:00:42 | Faltan accesorios de ekg , saturación y presion arterial | Falta de sensor de saturación y otros accesorios |  | BIOLIGHT | EMCO4549 | M012A004829 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 841 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz Y cable ECG, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2022-03-22 08:39:13 |  | 2022-03-22 11:56:15 | 2022-10-26 11:57:12 | Faltan accesorios de ekg , saturación y presion arterial | Falta de sensor de saturación y otros accesorios |  | BIOLIGHT | EMCO4550 | M012A004825 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 837 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Se atiende llamado, se realiza instalación de los accesorios al equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2022-03-22 08:38:01 |  | 2022-03-22 11:56:32 | 2023-01-10 16:56:08 | Faltan accesorios de ekg , saturación y presion arterial | Falta de sensor de saturación y otros accesorios |  | BLT | EMCO3911 | M009A014301 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2071 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Se atiende llamado, se realiza instalación de los accesorios al equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2022-03-22 08:37:18 |  | 2022-03-22 11:55:37 | 2023-01-10 16:55:12 | Faltan accesorios de ekg , saturación y presion arterial | Falta de sensor de saturación y otros accesorios |  | BLT | EMCO3906 | M009A014304 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 803 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR DEL EQUIPO. | 2022-03-18 19:27:44 |  | 2022-03-23 08:03:47 | 2022-03-30 11:39:43 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | Mindray | 113039071 | CE74-1169 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3329 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR DEL EQUIPO. | 2022-03-18 19:27:17 |  | 2022-03-23 08:05:47 | 2022-03-30 11:39:48 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | Mindray | 130010076 | AA6C-14503 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3336 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR DEL EQUIPO. | 2022-03-18 19:26:39 |  | 2022-03-23 08:06:18 | 2022-03-30 11:40:02 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 129030974 | BX94118310 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3067 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-03-18 13:54:35 |  | 2022-03-23 08:03:21 | 2022-11-02 15:03:18 | DAÑO BATERIA BOMBA DE INFUSION | DAÑO BATERIA BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER |  | 25100174UN | BOMBA DE INFUSION | 2363 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
| 2022-03-18 13:34:02 |  |  |  | GOTERA PASILLO PEDIATRIA CERCA HABITAC 565 | GOTERA EN PASILLO PEDIATRIA CERCA HABITA 565 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2022-03-18 13:16:21 |  |  |  | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA DE LA HABIT506 | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA DE LA HABITACIÓN 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2022-03-18 13:08:11 |  |  |  | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA HABITACION 522 | LAMPARA DEL BAÑO DAÑADA DE LA HABITACIÓN 522 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2022-03-18 12:55:27 |  |  |  | Bisagra dañada de la ventana habitación 541 | Bisagra dañada de la ventana habitación 541 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se realiza instalación de batería y arreglo de botón de automático del equipo. | 2022-03-17 16:00:34 |  | 2022-03-17 16:08:52 | 2022-04-04 16:48:08 | Al momento de realizar limpieza al equipo despues del uso, al levantarlo sale la bateria y el boton manual, el equipo esta ubicado en ucin reportado por el jefe Gustavo | Falla electrocardiografo |  | HEWLETT PACKARD | EMCO0635 | CNB2908647 | ELECTROCARDIOGRAFO | 267 | UCIN |  |  |  | Alejandro Torres Varela | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA AJUSTE DE BALACA Y ENSAMBLE NUEVAMENTE, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN CORRECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | 2022-03-17 15:52:51 |  | 2022-03-17 15:53:05 | 2022-04-20 14:54:24 | PRESENTA POCA LUZ, LENTES DESAJUSTADOS | REVISION OFTALMOSCOPIO |  | KEELER | EMCO2869 | 026689 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 6219 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
Se empató el cabezal del oftalmoscopio al mango y se realizó prueba de funcionamiento obteniendo buenos resultados | 2022-03-17 15:29:31 |  | 2022-03-17 15:39:43 | 2022-03-18 08:15:23 | En el consultorio 3 de la unidad ambulatoria de trasplantes, el cabezal del oftalmoscopio no empata con el mango. | Daño en el oftalmoscopio del equipo de órganos. |  | DIAGNOSTIX ADSTATION AMERICAN | EMCO5619 | 100302 | EQUIPO DE ORGANOS | 6052 | TRASPLANTE CONSULTA EXTERNA |  |  |  | Unidad De trasplantes | Alejandro Torres Varela
Se instala cambio del cable de saturacion (inventario biomedico) | 2022-03-17 10:35:14 |  | 2022-03-17 13:49:23 | 2022-04-04 16:44:06 | SATURADO DEL CUBICULO 3 DE LA UCI 3 NO CENSA | SATURADO DEL CUBICULO 3 DE LA UCI 3 NO CENSA |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | CN7CABAS00071 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 734 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realizo limpieza externa, inspección visual, ningún hallazgo de fluidos y sangre, Se realiza limpieza de resortes y sistema de ajuste, se deja el sistema sumergido en agente de limpieza durante 24h, se realiza ajuste de cabezal y pruebas del mismo, la camara queda funcionando correctamente, equipo apto para su uso. | 2022-03-16 16:33:36 |  | 2022-03-16 16:34:26 | 2022-05-26 11:37:57 | Se reporta del servicio de sala de operaciones, por parte del Ingeniero Cristian Valencia una novedad con el cabezal de cámara, dado que según lo que se identifica el seguro esta pegado, lo que causa que no se acople adecuadamente al lente y por consiguiente se generan problemas en la imagen obtenida, en ocasiones quedando esta completamente rosada y con visibilidad nula. | Seguro de cabezal pegado |  | COVIDIEN |  | 903248 | Cabezal de camara | 5394 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2022-03-16 14:02:31 |  |  |  | LA NEVEREA PRESENTA ELEVACIÓN DE LATEMPERATURA, DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 6 GRADOS Y ACTUALMENTE ESTÁ EN 9 GRADOS, | NEVERA CON TEMPERATURA FUERA DE RANGO |  | HAIER | MEQ00737 | BE06P4E0U00QJL3p0009 | NEVERA | 5707 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE
| 2022-03-16 13:03:01 |  |  |  | 1. TECHO DE LA ESTACIÓN A PRESENTA REPARACIÓN INCOMPLETA POR FALTA DE PINTURA 2. LA ESTACIÓN A PRESENTA DOS PUERTAS DE LOS GABINETES DEL LAVAMANOS CON DESPRENDIMIENTO DE BRISAGRAS | REPORTE DE MANTENIMIENTO ESTACIÓN A- UCI NORTE | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
| 2022-03-16 12:49:55 |  |  |  | 1. FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS DOS LAVAMANOS...SE DAÑA CONTINUAMENTE 2. TECHO DEL CORREDOR PRESENTA DESPRENDIMIENTO DE LA PINTURA 3. HAY DOS PUERTAS DE LOS GABINETES ABAJO DEL LAVAMANOS QUE SE DESCUELGAN... SEGUIDO DE SUS REPARACIONES... SE DAÑA CONSTANTEMENTE. | REPORTE DE MANTENIMIENTO ESTACIÓN B- UCI NORTE | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
| 2022-03-16 12:06:32 |  |  |  | PARED ROTA EN EL SITIO DE PUNTO DE AGUA PARA CONEXIÓN DE HEMODIALISIS | REPORTE DE MANTENIMIENTO | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
| 2022-03-16 11:05:17 |  |  |  | PARED ROTA EN EL AREA DE FIJACIÓN DEL SOPORTE DEL GUARDIAN EN CUBICULO 11- UCI | CUBICULO 11 | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
| 2022-03-16 09:40:58 |  |  |  | CUBICULO 8: Aluminio de la lampara del techo desprendido | REPORTE DE MANTENIMIENTO | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
Se realiza cambio de sensor de saturacion (inventario biomedico) | 2022-03-16 09:37:56 |  | 2022-03-17 13:50:18 | 2022-04-04 17:02:37 | UCI URGENCIAS CUB#2 EL SATURADOR NO ES COMPATIBLE SE RQUIERE UNO REPORTA JEFE SEBASTIAN | UCI URGENCIAS CUB#2 EL SATURADOR NO ES COMPATIBLE REPORTA JEFE SEBASTIAN |  | BIOLIGHT | EMCO4249 | Q067A003576 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 883 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se destapo equipo donde se identifico polvo en el panel de control, con pequeñas secreciones, y conector de video sulfatado, se realiza limpieza general del equipo y prueba de funcionamiento. Equipo en buenas condiciones | 2022-03-15 11:14:10 |  | 2022-03-17 08:24:21 | 2022-04-04 16:19:56 | esta presentando error y muestra mensaje en la pantalla, toca reiniciar varias veces para que el equipo pueda funcionar | torre de endoscopia esta fallando |  | FUJIFILM |  | 1V568A085 | VIDEOPROCESADOR | 1840 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
El equipo se reporta por que arroja errores en el momento de inicial. Previa limpieza y desinfección del equipo. Se realizan los test del equipo, y el equipo los pasa con normalidad. Se conecta el equipo al circuito paciente y se hacen las pruebas correspondientes, se checan las valvulas y se evidencia que estas trabajan adecuadamente. El equipo se conecta a la red de gases y responde correctamente. El equipo se entrega el servicio en buenas condiciones. | 2022-03-14 09:43:01 |  | 2022-03-14 09:51:14 | 2022-03-15 09:13:32 | falla en la valvula inspiratoria y problema en el flujo de aire oxigeno | falla en ventilador |  | MAGNAMED | EMCO4186 | 5939 | VENTILADOR MECÁNICO | 1106 | CIRENA |  |  |  | Alejandro Torres Varela | Alejandro Torres Varela
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES ENTREGADO A BAXTER PARA SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO. | 2022-03-14 07:52:19 |  | 2022-03-15 15:13:26 | 2023-01-13 14:33:58 | Se reporta daño en una bomba de infusion Baxter ya que al momento de reiniciar la administración del medicamento después de un bajón de energia, la bomba muestra un aviso "error de bateria". | ERROR DE BATERIA BOMBA DE INFUSION |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22040501DN | BOMBA DE INFUSION | 1421 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | Administrador Principal
Inspección funcional y estructural del cable de EKG. Se identifica que el cable EKG esta en mal estado y no sensa. Se procede a cambiar el modulo completo por uno nuevo. Se realiza limpieza de los contactos y se vuelve a probar el cable y este funciona adecuadamente. Se inspecciona el cable de SPO2 pediatrico y se identifica que este esta en mal estado. El cable no se encuentra en inventario. Se encarga el cable. Se prueba el modulo de NIBP y se identifica que no esta sensando adecuadamente. Seguido a esto se abre el equipo. Se hace la revision a los componentes, se identifica que la falla es el sensor NIBP pegado a la tarjeta. Se reemplaza por uno del taller, sin embargo este sigue sin censar adecuadamente, se prueban las mangueras y estas estan en buenas condiciones, lo mismo con el motor, y las electrovalvulas, las cuales funcionan correctamente. , equipo con modulo NIBP defectuoso, por lo que el equipo se retira del servicio. | 2022-03-13 11:48:33 |  | 2022-03-14 07:13:53 | 2022-03-17 12:05:52 | Monitor que presenta fallla en la toma de presion arterial y el sensor de saturación y EKG están dañados . | MONITOR BLT 7000 DAÑADO . |  | BLT | EMCO3904 | M009A014306 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2072 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Alejandro Torres Varela
Se realiza cambio de cable de saturacion por uno de inventario biomedico | 2022-03-11 08:53:19 |  | 2022-03-11 11:34:01 | 2022-04-05 08:05:58 | cable no funciona, partido en la parte superior | cable sensor se encuentra partido en la parte superior |  | BIOLIGHT | EMCO4253 | Q067A003696 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 899 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Alejandro Torres Varela
Se cambia Haloriel, ajuste y verificación de funcionamiento. | 2022-03-11 07:51:32 | 2022-02-15 00:00:00 | 2022-03-11 07:54:32 | 2022-06-02 08:50:16 | Camara se despegó del haloriel | Camara se despegó del haloriel |  | SIEMENS | EMCO4639 | 120020 | TOMOGRAFO | 2959 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | Administrador Principal | Administrador Principal
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EL OPERARIO DEL EQUIPO, QUIEN REFIERE QUE LOS ELECTRODOS NO MUESTRAN UNA SEÑAL CORRECTA, ADICIONALMENTE COMENTA QUE LA SONDA ANAL TIENE UN DAÑO EN LA CAPA EXTERNA DE LATEX. SE PROCEDE A LLEVAR EL EQUIPO AL TALLER, DONDE SE REALIZAN PRUEBAS CON ELECTRODOS QUE ENTREGAN EN EL SERVICIO, SE OBSERVA QUE LOS ELECTRODOS SE ENCUENTRAN VENCIDOS Y EL GEL CONDUCTOR TIENE UNA APARIENCIA DESGASTADA, LOS ELECTRODOS NOS E ADHIEREN BIEN A LA PIEL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ELECTRODOS DE PIEL NUEVOS, OBSERVANDO BUENOS RESULTADOS CON LOS SENSORES DE SUPERFICIE, POR EL CONTRARIO, SE OBSERVA FALLA EN LA SEÑAL DEL SENSOR UROVAGINAL URO P. SE PROCEDE A DESTAPAR EL SENSOR DONDE SE OBSERVA FALLA EN LA TARJE ELECTRONICA, EL SENSOR SE ENCUENTRA SUELTO DE LA TARJETA Y HAY FALLOS EN LA SOLDADURA, SE REALIZA RECTIFICACIÓN DE SOLDADURA Y SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO OBSERVANDO BUENOS RESULTADOS. SE REALIZA RETIRO DE LATEX DE LA SONDA ANAL, SE COLOCAN DOS CAPAS DE LATEX Y SE ASEGURAN CON TRES ORINGS, SE PRUEBA Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE REALIZAN PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO COMPLETA DEL EQUIPO CON TODOS LOS SENSORES EN PRESENCIA DE LA OPERARIA DEL EQUIPO, CONCLUYENDO QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEVUELVE AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA DIARIA DE LAS SUPERFICIES DEL EQUIPO CON EL PRODUCTO INSTITUCIONAL (KLORKLEEN). | 2022-03-10 14:12:11 | 2022-04-12 00:00:00 | 2022-03-10 15:36:39 | 2022-04-20 14:49:19 | Al colocar los electrodos de superficie al paciente, el equipo no sensa la actividad muscular eléctrica. | Fallas en electromiografo de Piso pelvico |  | MIOTEC | EMCO2854 | 203 | ELECTROMIOGRAFO | 282 | FISIOTERAPIA |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | Aura María García Caicedo
Las central de monitoreo requieren UPS, para que en el algun momento de falla de energía estas se mantengan encendidas | 2022-03-10 14:03:28 |  | 2022-03-10 14:22:16 | 2023-01-12 14:35:10 | MONITORIA CENTRAL SIN VISULIAZACION DE SIGNOS VITALES UCIN A Y B ATENTAMENTE: LEIDY PAOLA, KATHERIN BENAVIDEZ, XIMENA VALDERRAMA, NATALIA MOSQUERA | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4792 | M011A002332 | CENTRAL DE MONITOREO | 147 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA ENGRASE Y AJUSTE DE PARTES MECANICAS, RODAMIENTOS, ADICIONALMENTE SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA EL MES DE MAYO. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y YA NO SE ESCUCHA NINGUN RUIDO DURANTE SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA AL SERVICIO COMPROBANDO CON LOS FISIOTERAPEUTAS. EQUIPO ACTIVO. | 2022-03-10 14:01:36 |  | 2022-03-17 13:50:36 | 2022-05-18 13:27:26 | Durante la actividad en la eliptica del servicio de FISIOTERAPIA, se genera un ruido anormal al equipo y adicionalmente el eje de rotación del equipo se sale junto con la carcasa | Ruido y Salida del eje |  | SPORTOP | SIN CODIGO | 002 | ELIPTICA | 284 | FISIOTERAPIA |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZA AJUSTE DE EJE, RODAMIENTOS Y DEMÁS PARTES MECÁNICAS DEL EQUIPO, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE CORRESPONDE PARA EL MES DE MAYO. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA EL EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO AL SERVICIO. | 2022-03-10 13:59:07 |  | 2022-03-17 13:50:53 | 2022-05-18 13:35:17 | Durante la actividad en la eliptica, el eje de rotación del equipo se sale junto con la carcasa, lo que puede ocasionar caídas en el paciente. Por lo anterior se ha suspendido su uso y se requiere definir su estado actual para continuar utilizándolo o dar de baja el equipo. | Salida del eje |  | SPORTOP | SIN CODIGO | 001 | ELIPTICA | 283 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA CADENA SUELTA Y DAÑO EN LOS BUJES DE TEFLON EN LOS PEDALES INFERIORES Y SUPERIORES, SE REALIZA EL DEBIDO AJUSTE DE COMPONENTES, SE REALIZA LUBRICACIÓN SISTEMA MECÁNICFO Y SE TENSIONA CADENA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO YA QUE SE ENCONTRABA PROGRAMADO PARA EL MES DE JUNIO. SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CON LOS BUJES DESGASTADOS, PUEDE OCASIONAR UN DESAJUSTE TEMPORAL MUY LEVE EN LOS PEDALES, MIENTRAS SE CONSIGUE REPUESTO, EQUIPO FUNCIONA ADECUADAMENTE. | 2022-03-10 13:46:33 |  | 2022-03-17 13:51:44 | 2022-06-15 13:57:21 | El sistema de pedales del equipo a velocidades moderadas a altas presenta un ruido anormal y se ha observado que se está generando un polvo de hierro al lado de la máquina. | Revisión sistema de pedales |  | SCIFIT | EMCO3930 | 660-020453 | CICLOERGÓMETRO CUERPO COMPLETO | 1954 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | Aura María García Caicedo
se cierra orden de trabajo ya que el ultimo reporte (2462) fue solucionado dejando el equipo funcionando correctamente | 2022-03-10 13:42:03 | 2023-01-11 10:24:49 | 2022-03-17 13:51:56 | 2024-07-31 08:59:31 | Se solicita el cambio del agarre manual del restaurador debido al desgaste que tienen los actuales. | Cambio del agarre manual del restaurador |  | SCIFIT | EMCO3933 | 513-000865 | CICLOERGÓMETRO MIEMBROS INFERIORES | 1955 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | ingeniero mantenimiento
El equipo es reportado por que no enciende la pantalla de la bicicleta estatica, se revisa la pantalla y se encuentra que los cables estan en mal estado, se arreglan los cables de la pantalla, se alargan y se vuelven a probar, el equipo se entrega en buenas condiciones | 2022-03-10 13:35:50 |  | 2022-03-17 13:51:21 | 2022-03-25 13:41:10 | En la pantalla de la bicicleta recumber no se visualizan los parámetros que el paciente está realizando durante la actividad. | Falla de la pantalla |  | MONARK | EMCO3228 |  | BICICLETA ESTATICA | 123 | ACONDICIONAMIENTO FISICO |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | Alejandro Torres Varela
El equipo es reportado debido a que el canal 1 no funciona para el estudio de potenciales evocados, ademas que no permite ubicar los marcadores. Se contacta al proveedor del equipo, el cual acede a hacer los ajustes pertinentes de forma remota. El proveedor hace los ajustes pertinentes de forma remota y el canal queda funcional para el estudio esperado, ademas de que se configuraron los marcadores solicitados por el personal del servicio. El equipo se entrega en optimas condiciones | 2022-03-10 13:19:28 |  | 2022-03-10 13:36:28 | 2022-04-07 11:30:51 | El equipo no permitió realizar el procedimiento "Potenciales evocados" a pesar del cambio del amplificador, debido a posibles fallas en la configuración porque con los demás procedimientos el equipo permitió realizarlos. | Fallas en configuración del electromiografo |  | CADWELL | EMCO1313 | 0512WV000944 | ELECTROMIOGRAFO | 280 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | Alejandro Torres Varela
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DE BAXTER ES ELE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO POR COMODATO. | 2022-03-09 09:45:21 |  | 2022-03-09 17:21:30 | 2023-01-13 16:35:46 | BOMBA DE NUTRICION DAÑADA DE UCI 3 | BOMBA DE NUTRICION DAÑADA |  | COVIDIEN | SIN CODIGO | C17181192 | BOMBA DE NUTRICION | 1143 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Administrador Principal
Inspección funcional y estructural del cable de EKG. Se identifica que el cable no sensa la señal. Se realiza limpieza de los contactos y se vuelve a probar el cable. El cable funciona adecuadamente y se devuelve al servicio en buenas condiciones | 2022-03-09 09:43:32 |  | 2022-03-09 16:04:33 | 2022-03-30 11:40:09 | CABLE DE EKG CUBICULO 1 UCI 3 NO SIRVE NO MUESTRA | CABLE DE EKG CUBICULO 1 UCI 3 |  | DRAGER | EMCO4066 | VTSKM0150 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 752 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Alejandro Torres Varela
Se prueba el sensor de SPO2 con el simulador Prosim. El sensor funciona correctamente y esta en buenas condiciones | 2022-03-09 09:41:00 |  | 2022-03-09 14:57:06 | 2022-03-09 15:06:55 | CABLE DE PULSOXIMETRO NO CENSA CUBICULO 9 | CABLE DE PULSOXIMETRO NO CENSA UCI 3 |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIM-014 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 728 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Alejandro Torres Varela
Se reviso el cable con el simulador Prosim y el cable estaba en buen estado. Se devuelve al servicio | 2022-03-09 09:39:41 |  | 2022-03-09 15:56:39 | 2022-03-30 11:40:37 | CABLE DE PULSOXIMETRO NO CENSA UCI 5 DE UCI 3 | CABLE DE PULSOXIMETRO NO CENSA UCI 5 |  | DRAGER | EMCO4009 | VTSKM0163 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 754 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Alejandro Torres Varela
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DEBIDO A QUE ESTE PRESENTA UN REPORTE DE ESTAR DESCONFIGURADO Y NO IMPRIMIR TODAS LAS DERIVACIONES CORRESPONDIENTES, SE REVISAN LOS TERMINALES DEL EQUIPO Y ESTOS SE ENCUENTRAN EN BUENAS CONDICIONES. SE REALIZA CONFIGURACION DEL SISTEMA OPERATIVO DEL EQUIPO Y SE REALIZA UN AUTOAJUSTE. SE REALIZA UNA EVALUCION DEL SISTEMA A TRAVES DEL SIMULADOR PROSIM 8 Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO QUEDA CONFIGURADO Y EN BUENAS CONDICIONES, SE ENTREGA EL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES Y SE ENTREGA AL SERVICIO EN EXCELENTES CONDICIONES. | 2022-03-09 08:17:31 |  | 2022-03-09 08:34:34 | 2022-03-22 13:39:23 | el dia de ayer se realizo revision del EKG de la sala, sin embargo volvio a presentar fallas no da las derivaciones adecuadamente, se configura, requerimos de manera urgente no sea revisado el equipo pues es muy indispensable en la sala | FALLAS EKG |  | FUKUDA | 303058 | 06101728 | ELECTROCARDIOGRAFO | 1937 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Alejandro Torres Varela
Inspección funcional y estructural del equipo; Limpieza integral externa del equipo. Inspección de componentes mecanicos. Verificación de funcionamiento del módulo de NIBP en diferentes puntos. Puerto de NIBP roto. Verificacion de brazalete. Brazalete con fuga. Se realiza cambio del puerto de NIBP con repuesto encontrado en el taller. Se realiza ademas cambio del brazalete por uno nuevo, se desecha el defectuoso | 2022-03-09 07:39:26 |  | 2022-03-09 07:46:34 | 2022-03-30 11:40:41 | UCI URGENCIAS CUB#1 ENTRADA DE PRESIÓN PRESENTA FALLA SE ESTA TRABAJANDO CON EL MONITOR DE TRANSPORTE , REOPRTA AUXILIAR SERGIO | UCI URGENCIAS CUB#1 ENTRADA DE PRESIÓN PRESENTA FALLA SE ESTA TRABAJANDO CON EL MONITOR DE TRANSPORTE , REOPRTA AUXILIAR SERGIO |  | BIOLIGHT | EMCO4245 | Q067A003692 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 895 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Alejandro Torres Varela
SE CIERRA EL TICKET CON EL REPORTE DEL 9 DE MARZO TAMBIÉN YA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL | 2022-03-08 10:46:01 |  | 2022-03-08 13:24:19 | 2022-04-05 07:39:34 | EKG DE LA SALA SE ENCUENTRA DESCONFIGURADO | EKG DESCONFIGURADO |  | FUKUDA | 303058 | 06101728 | ELECTROCARDIOGRAFO | 1937 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Aura María García Caicedo
El saturador referenciado no es compatible con el modelo del monitor, por lo cual se esta a la espera de un saturador para su reemplazo | 2022-03-08 09:26:23 |  | 2022-03-08 13:24:32 | 2023-01-12 11:29:08 | cable de saturador no censa al conectarlo al monitor de trasporte | saturador no sensa al conectarlo |  | BIOLIGHT | EMCO4258 | Q067A003699 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 902 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DEBIDO A QUE ESTE PRESENTA UN REPORTE DE NO TOMAR LA SEÑAL DE ECG. SE IDENTIFICA QUE EL PROBLEMA YACE EN EL CABLE EKG, VARIAS DE SUS CABEZALES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, PROVISIONALMENTE SE LE AJUSTA TERMOENCOGIBLE EN VARIAS PUNTAS DEFECTUOSAS, ADEMAS DE ESO SE LE HACE LIMPIEZA A LAS PUNTAS PARA UN MEJOR CONTACTO, SE VUELVE A PROBAR EL EQUIPO CON EL SIMULADOR Y ESTE RESPONDE CORRECTAMENTE, EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO, SIN EMBARGO SE REQUIERE NUEVO CLABLE EKG PARA UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.ALTERANDO LA TEMPERATURA Y TODAS LAS SUPERÓ SATISFACTORIAMENTE EQUILIBRANDO EN TODO MOMENTO LA TEMPERATURA AL SETPOINT. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y FUNCIONA CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO. | 2022-03-08 08:19:59 |  | 2022-03-08 10:47:27 | 2022-03-08 16:35:28 | EL EKG DE LA SALA, SOLO ESTA HACIENDO UNA ADECUADA LECTURA PUES SOLO MUESTRA UNA LINEA RECTA Y EN OCASIONES NO PERMITE REALIZAR EL MONITOREO PUES EN EL PAPEL NO APARECE NADA | FALLAS EKG |  | FUKUDA | EMCO1924 | 06101729 | ELECTROCARDIOGRAFO | 259 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Alejandro Torres Varela
| 2022-03-08 07:23:38 |  |  |  | LAMPARA DAÑADA HABITACION 515 | LAMPARA DAÑADA DE LA HABITACIÓN 515 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se realiza cambio de cable ECG | 2022-03-07 11:36:38 |  | 2022-03-07 15:51:42 | 2022-04-04 16:37:49 | UCI NEURO CUB#1 REPORTAN CABLE EKG PELADO JEFE HEIDY | UCI NEURO CUB#1 REPORTAN CABLE EKG PELADO |  | BIOLIGHT | EMCO4264 | Q067A003693 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 896 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza revisión del equipo, y este presenta el canal IBP flojo, ya que estos al estar flojos la manguera NIBP no acopla con el monitor ocasionando que no se pueda tomar la presión invasiva, por lo cual se procede a destapar el equipo instalación de balines en el canal NIBP, Se realiza cambio de cable ECG, ya que el anterior presenta deterioro Equipo queda funcional | 2022-03-07 11:35:35 |  | 2022-03-07 15:51:55 | 2022-04-04 16:32:55 | UCI NEURO CUB #6 MONITOR PRESENTA FALLA AL DESCONECTARSE, EL CABLE DE LA NO INVASIVA ESTA FLOJO Y EL CABLE EKG ESTA PELDADO REPORTA JEFE HEIDY UCI NEURO | UCI NEURO CUB #6 MONITOR PRESENTA FALLA AL DESCONECTARSE, EL CABLE DE LA NO INVASIVA ESTA FLOJO Y EL CABLE EKG ESTA PELDADO |  | BIOLIGHT | EMCO4269 | Q067A003578 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 884 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2022-03-07 09:44:44 |  |  |  | LAMPARAS DAÑADAS DE HABITACION Y EL BAÑO 532 | LAMPARAS DAÑADAS DE LA HABITACIÓN Y EL BAÑO HABT 532 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2022-03-07 08:16:52 |  |  |  | lavamanos caido habitación 556 | lavamanos caido habitación 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-03-07 08:14:22 |  | 2022-03-07 15:32:52 | 2022-11-02 15:02:35 | daño de bomba de infusion error tubo mal colocado | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER |  | BAXTER | SIN CODIGO | 25090247DN | BOMBA DE INFUSION | 1335 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE INSTALA SATURADOR | 2022-03-07 08:11:37 | 2022-03-07 15:41:00 | 2022-03-07 15:33:09 | 2022-05-04 16:35:26 | saturador no funciona monitor de signos vitales emco 3095 | saturador no funciona monitor de signos vitales emco 3095 |  | GOLDWAY | EMCO3095 | 7C5AAIV-045 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 646 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
El equipo prende en el cubículo pero inmediatamente se apaga, se revisa en el taller de mantenimiento se cambia Cable AC y este funciona sin batería y carga de este. Equipo queda funcional | 2022-03-04 10:55:59 |  | 2022-03-04 14:11:05 | 2022-03-04 14:25:00 | MONITOR SE APAGA POR MOMENTOS Y NO CARGA | MONITOR DAÑADO |  | BIOLIGHT | EMCO4250 | Q067A003579 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 885 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2022-03-03 12:49:06 |  |  |  | LAVAMANOS CAIDO AL PISO BAÑO DE PERSONAL ADULTOS | LAVAMANOS CAIDO AL PISO BAÑO DE PERSONAL ADULOS | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Cerrado en mantenimiento preventivo ST-022-1555 | 2022-03-03 11:56:10 |  | 2022-03-03 13:43:26 | 2022-04-04 17:09:02 | equipo presenta problemas en la parte de ventilacion manual ya que presenta fuga como de 6 litros, tampoco funciona sensor de oxigeno, falta calibracion de flujometros, cambio de valvula apl, se requiere kit de mantenimiento | maquina de anestesia fuera de servicio |  | PENLON | EMCO3724 | SP20814-19 | MAQUINA DE ANESTESIA | 478 | QUIROFANO 13 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Cerrado en mantenimiento preventivo ST-022-1553 | 2022-03-03 11:53:56 |  | 2022-03-03 13:43:35 | 2022-04-04 17:05:37 | equipo presenta problemas en el ventilador no arroja los datos segun informacion del proveedor se trata de daño de tarjeta, tampoco funciona sensor de oxigeno, daño del espirometro, falta calibracion de flujometros, cambio de valvula apl, se requiere kit de mantenimiento | maquina de anestesia fuera de servicio |  | PENLON | EMCO3722 | 1014-22 | MAQUINA DE ANESTESIA | 467 | QUIROFANO 13 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Q067A003571, Se recoge equipo en el servicio se prende y el equipo enciende con normalidad. Se realiza pruebas de desconexión AC y equipo trabaja con batería. El equipo es remitido al área de mantenimiento se prueba con simulador paciente en todos sus parámetros, ECG, SPO2, NIBP, IBP,, se realiza cambio de sensor de saturación. ECG 60 - SPO2 98 y 100, IBP 118/79- NIBP 122/83 | 2022-03-03 06:57:47 |  | 2022-03-03 07:36:12 | 2022-03-04 14:37:22 | UCI URGENCIAS CUBICULO#5, MONITOR NO ENCIENDE, SE ESTA TRABAJANDO EL PACIENTE CON EL MONITOR DE TRANSPORTE, SE REQUIERE REVISIOŃ PRIORITARIA | UCI URGENCIAS CUBICULO#5, MONITOR NO ENCIENDE, SE ESTA TRABAJANDO EL PACIENTE CON EL MONITOR DE TRANSPORTE, SE REQUIERE REVISIOŃ PRIORITARIA | [5 empty] | 67003571 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M |  |  | DRAGUER | ........ | sn- ON70ABA500074 | monitor de cubiculo
Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 09/04/2024 | 2022-03-02 16:37:39 | 2022-03-02 00:00:00 | 2022-03-02 16:56:23 | 2024-09-18 11:39:22 | solicito por favor arreglo del equipo de órgano con numero de serie 53887106 | Daño de equipo de organo |  | WELCH ALLY | 53887106 | SIN SERIAL | EQUIPO DE ORGANOS | 295 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | ingeniero mantenimiento
EL EQUIPO SE ENCUENTRA TOTALMENTE DESTRUIDO, LO ENTREGAN EN UNA BOLSA CON LOS PEDAZOS. EL EQUIPO NO SE PUEDE REPARAR, SE DEBE DAR DE BAJA EL EQUIPO | 2022-03-02 13:48:16 |  | 2022-03-02 15:03:17 | 2022-04-05 07:35:40 | MONITOR DE SIGNOS VITALES , CON CARCAZA DESPRENDIDA , FUNCIONAMIENTO INTERNO SIN PROBLEMAS. | DAÑO DEMONITOR MEDIANA |  | MEDIANA | EMCO3441 | 124411020002 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2090 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Aura María García Caicedo
Se realiza verificación de la unidad de odontología N° 1, Se realiza ajuste eléctrico e instalación de dos switch nuevos de tres posiciones para la cabecera y unidad. Se instala nuevo pedal neumático y se ajusta la presión de este. Se realiza ajuste de perilla de agua de la escupidera. Se verifica el funcionamiento del equipo. Equipo operativo | 2022-02-18 10:49:06 |  | 2022-03-02 10:49:26 | 2022-03-02 11:06:35 | La lámpara de la unidad de odontología no enciende y los switchs no funcionan correctamente | Lampara no funciona |  | GIROX | EMCO3111 | D4744060138 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 993 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realizó limpieza de tubería a alta presión y se pulen las paredes del tanque de acero. Se realiza nueva prueba biológica con resultado negativo. Equipo ok | 2022-03-02 08:39:18 |  | 2022-03-02 08:39:39 | 2022-03-04 14:25:42 | Al momento de realizar la prueba de biológicos salió positiva | Equipo no funciona |  | STERI CLAVE | MEQ00433 | A-20082013-1 | AUTOCLAVE | 34 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
La semana del 7 al 11 de marzo se realizara entrega de sensores de temperatura | 2022-03-01 15:05:08 |  | 2022-03-02 11:21:14 | 2022-03-04 15:06:34 | TERMOMETRO DIGITAL DAÑADO CUBICULO 1 | TERMOMETRO DIGITAL DAÑADO |  | BIOLIGHT | EMCO4934 | Q068A035111 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4828 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Por el momento no se cuenta con el accesorio. | 2022-03-01 15:02:44 |  | 2022-03-02 11:21:29 | 2022-03-03 07:43:15 | CABLE DE TEMPERATURA NO FUNCIONA | CABLE DE TEMPERATURA NO FUNCIONA |  | COMEN | EMCO4943 | E7200527055F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5168 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Los infusores se reciben en la oficina de mantenimiento, si el servicio requiere uno nuevo se debe solicitar a farmacia | 2022-03-01 15:00:47 |  | 2022-03-02 11:21:40 | 2022-03-03 07:41:26 | INFUSOR NO TIENE LA PERITA ENTREGADO A SECRETARIA | INFUSOR NO TIENE LA PERITA |  | COMEN | EMCO4939 | E7200527085F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5172 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se encuentra equipo operando en el cubículo 9 de la UCIN, se realiza revisión en sitio, se realiza verificación de toma de ECG, SPO2, NIBP, se ajusta fecha y hora. Equipo queda operando correctamente | 2022-03-01 14:59:46 |  | 2022-03-02 11:21:56 | 2022-03-04 14:57:35 | MONITOR CUBICULO 9 NO, NO FUNCIONA NO PRENDE | MONITOR CUBICULO #9 |  | COMEN | EMCO4939 | E7200527085F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5172 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se entrega al servicio una nueva pieza de mano dental ultrasónica. | 2022-02-28 17:17:52 |  | 2022-03-01 07:52:52 | 2022-04-01 07:53:28 | hoy al momento de dar uso en sala de operaciones con paciente programado, se evidencia punta de cavitron con pin partido internamente | daño en lápiz de cavitron |  | BEYES | EMCO3980 | S1730457AL | CAVITRON | 2550 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | LAURA ESCOBAR
Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado. | 2022-02-28 16:34:10 | 2022-03-01 00:00:00 | 2022-03-01 07:53:08 | 2022-11-24 14:49:55 | cable sensor de monitor presenta fuga de aire la no invasiva | cable sensor presenta fuga de aire |  | BIOLIGHT | EMCO4822 | Q068A035214 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4146 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | ingeniero mantenimiento
Se cierra orden, se revisa equipo, equipo se encuentra en buen estado, se le realizo preventivo en agosto del 2023 e indican que se encuentra en correcto estado | 2022-02-28 16:29:56 | 2022-02-28 00:00:00 | 2022-02-28 16:30:19 | 2024-05-14 14:15:13 | El otoscopio no funciona, no enciende | No enciende |  | WELCH ALLYN | EMCO4630 |  | EQUIPO DE ORGANOS | 2888 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA ORDEN, YA QUE SE CUENTA CON NUEVAS ORDEN DE TRABAJO , LA CUALES FUE RESUELTAS CORRECTAMENTE,Y SE VERIFICA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO . | 2022-02-28 16:14:25 |  | 2022-03-01 07:53:28 | 2023-01-11 08:46:04 | La centrífuga no arranca, se debe sostener fuertemente la tapa para que esta arranque. La centrífuga no funciona bien. | Revisar Centrífuga |  | HETTICH | EMCO0891 | 0000358 | CENTRIFUGA | 155 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | ingeniero mantenimiento
| 2022-02-28 14:54:37 |  | 2022-02-28 16:06:18 |  | Monitor que ha sufrido arreglos por caidas previas , presenta daño de toda la carcaza . | Monitor con daño en carcaza |  | NIHON KOHDEN | 600625-EMCO1386 | 17452 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 547 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna
Se atiende llamado, se evidencia daño en el cable AC, se realizo cambio de cable , se comprueba buen funcionamiento, se deja en el servicio en optimas condiciones | 2022-02-28 14:51:46 |  | 2022-02-28 16:06:37 | 2023-01-10 17:10:48 | Balanza que presenta daño en la conexión del cable de poder , la parte funcional no presenta alteraciones. | balanza con daño en el acceso electrico |  | GLOBAL | HUV-027 | 120530970 | BASCULA PEDIATRICA | 117 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Se cierra orden, ya que el equipo se encuentra en correcto estado en el servicio, se realizo mantenimiento correctivo en la fecha 2024-04-30 y hasta la fecha actual equipo esta operando correctamente. | 2022-02-28 11:06:43 | 2022-03-02 00:00:00 | 2022-02-28 16:06:52 | 2024-05-15 14:22:16 | Solicito por favor arreglo del Oftalmoscopio con código 53887338 | Daño de Oftalmoscopio |  | HEINE | 53887338 | 1071002248 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 1986 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | ingeniero mantenimiento
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN, SE PROCEDE A HACER DE FUNCIONAMIENTO, SE OBSERVA FOCO DESVIADO, SE PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO. SE REALIZA AJUSTE DE FOCO Y AJUSTE DE ESPEJOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIAS. | 2022-02-28 11:04:11 |  | 2022-02-28 16:07:13 | 2022-03-02 17:04:59 | solicito arreglo de Oftalmoscopio con el código 53887339 no esta funcionando el bombillo. | Daño de Oftalmoscopio |  | HEINE | 53887339 | 1071002252 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2866 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
LA BOMBA DE INFUSIÓN SE CAMBIA POR UNA CON SERIE 25090084DN | 2022-02-28 08:34:30 |  | 2022-02-28 08:34:51 | 2022-02-28 08:36:33 | LA BOMBA DE INFUSIÓN ARROJÓ ERROR DE BATERÍA | DAÑO EN BOMBA |  | BAXTER | SIN CODIGO | 25090102DN | BOMBA DE INFUSION | 1439 | MANTENIMIENTO |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
Se realiza revisión del cable de saturación y este es devuelto funcional al servicio | 2022-02-25 13:58:11 |  | 2022-02-28 10:08:23 | 2022-03-04 15:20:19 | cable de saturador no esta sensando | cable de temperatura no sensa |  | BIOLIGHT | EMCO4817 | Q068A035109 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4141 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-02-25 13:22:14 |  | 2022-02-25 15:38:44 | 2022-11-02 15:01:22 | se daño durante el apagon que hubo hoy en la mañana, empzo a pta y luego salio "servicio" | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER |  | BAXTER | SIN CODIGO | 21120145UH | BOMBA DE INFUSION | 1311 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC DEBIDO A QUE EL ANTERIOR NO ESTABA ALIMENTANDO CORRECTAMENTE EL EQUIPO POR CIRCUITO ABIERTO. | 2022-02-23 10:28:19 |  | 2022-02-23 13:29:39 | 2022-02-25 09:44:30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO PRENDE | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO PRENDE |  | BIOLIGHT | EMCO3967 | M005A026807 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 576 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN YA QUE EL QUE POSEÍA PRESENTABA MEDICIONES ERRÓNEAS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS | 2022-02-23 10:25:40 |  | 2022-02-23 13:29:49 | 2022-02-25 09:49:25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES DA SATURACION ERRONEA | MONITOR DE SIGNOS VITALES DA SATURACION ERRONEA |  | GOLDWAY | EMCO5261 | 7C5AAIV-041 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 710 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-02-23 10:21:46 |  | 2022-02-23 13:29:58 | 2022-11-02 15:00:48 | Daño de canal bomba de infusión 0094 | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN 0094 |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080094UN | BOMBA DE INFUSION | 1556 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
| 2022-02-23 08:27:54 |  |  |  | LA PUERTA PRESENTA DAÑO EN LA MANIJA QUE TIENE PARA ABRIR EL EQUIPO | DAÑO EN PUERTA DE ACCESO | [5 empty] | 0 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE |  |  |  | THERMO | EMCO 0952 | Z1GR-126659-ZR | NEVERA
| 2022-02-23 08:15:54 |  |  |  | SANITARIO NO DESCARGA HABITACION 513 | SANITARIO NO DESCARGA HABITACION 513 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2022-02-22 14:34:34 |  |  |  | SANITARIO TAPADO HABITACION 527 | SANITARIO TAPADO HABITACION 527 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se ingresa al cubículo No. 11 y se revisa monitor evidenciando que en la configuración de módulos los dos canales de Invasiva se encuentran con el mismo rotulo, por lo cual se procede a realizar cambio de rotulo del canal habilitado, para poder cambiarle el rotulo al otro canal. Se realiza calibración de invasiva no da, se cambia cable estándar ya que el del cubículo no da señal. Se realiza prueba con simulador patrón, equipo queda operando correctamente | 2022-02-21 10:49:35 | 2022-02-22 00:00:00 | 2022-02-22 10:08:16 | 2022-02-23 15:41:05 | monitor no censa la monitoria invasiva cubículo #11 ucim B | monitor no censa la monitoria invasiva |  | BIOLIGHT | EMCO4929 | Q068A035285 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4824 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2022-02-21 10:40:46 |  |  |  | LAMPARA DAÑADAS DE LA HABITACIÓN Y LA ENTRADA HABT530 | LAMPARA DAÑADA DE LA HABITACIÓN Y LA ENTRADA HABT 530 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2022-02-21 10:28:27 |  |  |  | LAVAMANOS GOTEA AGUA POR LA TUBERIA HAB 541 | LAVAMANOS GOTEA AGUA POR LA TUBERIA HAB541 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURADOR. | 2022-02-18 14:06:15 |  | 2022-02-18 14:06:54 | 2022-02-18 14:07:22 | El equipo presenta daño en el cable de saturación debido a que el led no emite ningún tipo de luz. | Daño en el cable de saturación |  | MINDRAY | 129058301 | CM-05111794 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3340 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | Daniel Guerrero Montezuma | 0 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
| 2022-02-18 09:33:18 |  |  |  | daño de llave lavamanos y la llave de la ducha se cae habitación 512 | daño de llave lavamanos y la llave de la ducha se cae habitación 512 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio. | 2022-02-16 16:53:50 |  | 2022-02-18 15:41:56 | 2023-01-13 15:34:04 | Revisar la lámpara y cableado eléctrico del microscopio (falla la luz). | Revisar microscopio |  | OLYMPUS |  | 6M10034 | MICROSCOPIO | 512 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Dayana Raigosa Gil
Se realiza revisión del electrocardiógrafo con simulador patrón y el equipo imprime correctamente, se le informa a la jefe del servicio que al electrocardiógrafo después de conexión al paciente se debe esperar 20 - 30 segundos para la adquisición de datos. Equipo queda operando correctamente | 2022-02-16 16:49:45 |  | 2022-02-18 15:42:12 | 2022-02-23 15:48:45 | ekg no imprime por favor revisar | EKG FALLANDO DE UCIM A |  | CAREWELL | 63410 | 103l09700914E12 | ELECTROCARDIOGRAFO | 3447 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de mangueras tipo tubillo. Se cambia los chileres de regulación. Se realiza lijada de óxido. Se realizan pruebas de fuga. Equipo Ok. | 2022-02-16 12:32:12 |  | 2022-02-16 16:42:59 | 2022-04-06 10:54:22 | unidad portátil presenta fuga en sistema de aire comprimido. | unidad odontológica portátil |  | DAHE MASTER | EMCO3642 | SIN SERIAL | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | 994 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | LAURA ESCOBAR
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2022-02-16 12:29:58 |  | 2022-02-16 16:43:10 | 2023-01-10 16:40:38 | pedal de la unidad odontológica sin luz, sin pedal, está fuera de uso hace 7 meses aproximadamente ya se ha hecho varios reportes. | Pedal de unidad odontológica |  | GIROX | EMCO3109 | D4744060060 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 990 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | ingeniero mantenimiento
Se realiza instalación de 2 switchs de 3 movimientos para la cabecera y unidad Se realizó reparación del pedal neumático quedando en funcionamiento, sin embargo, requiere cambio Se ajustan mangueras de agua ya que presentaban fugas cerca a la válvula de cierre Equipo operativo | 2022-02-16 12:27:36 |  | 2022-02-16 16:43:28 | 2022-03-02 10:44:30 | pedal de la unidad odontológica sin luz, sin pedal, está fuera de uso en este momento. | Pedal de unidad odontológica |  | GIROX | EMCO3108 | D4744060079 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 991 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | LAURA ESCOBAR
SE INSTALA PEDAL QUE ERA DE LA UNIDAD N° 1 | 2022-02-16 12:21:22 |  | 2022-02-16 16:43:44 | 2022-05-12 15:55:34 | fuga de aire en el pedal de la unidad odontológica con sonido fuerte. | Pedal de unidad odontológica |  | GIROX | EMCO3110 | D4744060130 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 992 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | LAURA ESCOBAR
Se le recuerda al personal del servicio que deben traer el accesorio que presenta inconveniente para realizar cambio | 2022-02-16 11:30:24 |  | 2022-02-16 16:44:44 | 2022-02-23 15:52:26 | UCI URGENCIAS CUBICULO #10 BRAZALETE ESTA CENSANDO HIPOTENSIÓN SE NECESITA CAMBIO | UCI URGENCIAS CUBICULO #10 BRAZALETE ESTA CENSANDO HIPOTENSIÓN |  | BIOLIGHT | EMCO4251 | Q067A003685 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 891 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se le recuerda al personal del servicio que los infusores se reciben en la oficina de mantenimiento, pero estos infusores los dispensa farmacia. | 2022-02-16 11:27:28 |  | 2022-02-18 15:42:45 | 2022-02-23 15:54:12 | UCI URGENCIAS CUBICULO#6 INFUSOR NO INFLA Y SE REQUIERE UNO URGENTE | UCI URGENCIAS CUBICULO#6 INFUSOR NO INFLA Y SE REQUIERE UNO URGENTE |  | BIOLIGHT | EMCO5520 | Q068A060267 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5936 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
El equipo se somete a pruebas del 16 al 17 de todos sus parámetros, el equipo opera correctamente | 2022-02-16 10:14:40 |  | 2022-02-18 13:53:58 | 2022-02-23 15:56:00 | reporta fuga de aire de la presion no invasiva, presión invasiva da el dato erróneo | cable sensor presenta fuga de aire |  | BIOLIGHT | EMCO4822 | Q068A035214 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4146 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio del cable de ECG para el monitor en mención, igualmente se le da al servicio una mangera NIBP para el monitor de transporte | 2022-02-15 09:37:44 |  | 2022-02-16 16:45:13 | 2022-02-23 15:58:15 | CABLES DE EKG DE LA CAMA 5 DE UCI CARDIO AVERIADO | EKG DE CAMA 5 UCI CARDIO |  | BIOLIGHT | EMCO4279 | M012A004844 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 868 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA REVISIÓN DEL EQUIPO, SE VERIFICA ENCENDIDO DE BOMBILLO, SALIDA DE TENSIÓN DE TRANSFORMADOR, SE EVIDENCIA CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. | 2022-02-14 11:14:56 |  | 2022-02-14 14:06:59 | 2022-02-23 14:53:11 | el Oftalmoscopio esta fallando, con # 53887337. el cual se utiliza para realizar las interconsultas en el servicio de Cirena. | Daño de Oftalmoscopio |  | HEINE | 5387337 | 1071002249 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 1987 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
SE REALIZA VERIFICACIOND E BOMBILLO, SALIDA DE VOLTAJE, SE EVIDENCIA BOMBILLO QUEMADO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, | 2022-02-14 11:07:12 |  | 2022-02-14 14:07:14 | 2022-02-23 14:44:51 | el Oftalmoscopio no enciende, con # 53887339 | Daño de Oftalmoscopio |  | HEINE | 53887339 | 1071002252 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2866 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
Por el momento, no se cuenta con el cable para el monitor | 2022-02-14 09:38:30 |  | 2022-02-14 14:07:41 | 2022-02-23 16:00:27 | CENSO DE TEMPERATURA DE UCI CARDIO CUB 5 NO TOMA TEMPERATURA | CENSO T° UCI CARDIO |  | BIOLIGHT | EMCO4284 | M012A004846 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 870 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
El equipo fue revisado por personal de gilmedica y no presento ninguna falla. Queda operando con normalidad | 2022-02-14 08:30:51 | 2022-02-22 00:00:00 | 2022-02-14 14:08:45 | 2022-06-03 17:00:16 | Ventildor se encontraba en funcionamiento pero el personal se percata que no da la pico programada, aun cambiando valvula. Queda fuera de servicio. | Ventildor no da PIP |  | Neumovent | EMCO4341 | 181140361081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1072 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de cable ECG y Cable SPO2, equipo queda operando correctamente | 2022-02-14 07:44:46 |  | 2022-02-14 07:53:56 | 2022-02-23 16:04:27 | MONITOR DEL CUBICULO 5 DE UCI 3 NO CENSA EKG Y NO TIENE CABLE DE PULSOXIMETRO | MONITOR DAÑADO UCI 3 |  | DRAGER | EMCO4062 | VTSKK0080 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 739 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se le recuerda al personal que no debe realizar desconexion del cable de datos ya que sin este conectado, no se transmite información a la central | 2022-02-11 15:50:59 |  | 2022-02-14 07:54:18 | 2022-02-23 16:19:22 | MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES DE LOS CUBICULOS NO FUNCIONA | MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES |  | BIOLIGHT | EMCO4793 | M011A002334 | CENTRAL DE MONITOREO | 149 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Central quedado operando correctamente | 2022-02-11 15:43:37 | 2022-02-22 00:00:00 | 2022-02-14 07:54:51 | 2022-02-23 16:13:31 | MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES DE PACIENTES DE LOS CUBICULOS NO FUNCIONA | MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES |  | BIOLIGHT | EMCO4792 | M011A002332 | CENTRAL DE MONITOREO | 147 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2022-02-11 14:39:31 | 2022-02-16 00:00:00 | 2022-02-14 07:58:09 |  | Equipo de frontoluz utilizado en urgencias de otorrinolaringología con referencia EMCO4480 del Hospital Universitario del Valle presenta desprendimiento de cable con el cual se conecta a la batería portátil. | Daño de frontoluz |  |  | EMCO4480 | 1104396964/1104612897 | FRONTOLUZ | 2430 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino
Se envía video de desbloqueo, igualmente se recuerda que las camas las maneja mantenimiento general | 2022-02-11 10:02:41 |  | 2022-02-14 14:09:12 | 2022-02-23 16:15:23 | cama del cubiculo #1 bloqueada gracias | cama bloqueada en ucin A |  | ADVANCE | EMCO5428 | M57-031 | CAMA ELECTROMECANICA | 4852 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
se atiende llamado, se revisa el equipo, se comprueba calentamiento, se comprueba a desarmar el equipo, se repara, se arma el equipo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo trabaja correctamente. | 2022-02-10 12:06:19 |  | 2022-02-14 07:58:41 | 2023-01-13 09:34:41 | Equipo que presenta recalentamiento | Revisión y correctivo |  | HANIL | EMCO4875 | HICMF219101618007 | CENTRIFUGA | 4199 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | ingeniero mantenimiento
| 2022-02-10 09:21:18 |  |  |  | LAMPARA DE BAÑO DE LOCKER DAÑADA | LAMPARA DE BAÑO DE LOCKER DAÑADA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2022-02-10 09:09:15 |  |  |  | LAMPARA DE LA HABITACION 518 DAÑADA | LAMPARA DE LA HABITACIÓN 518 DAÑADA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-02-10 09:03:52 |  | 2022-02-14 10:13:46 | 2022-11-02 15:00:04 | Daño de canal bomba de infusión | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080460DN | BOMBA DE INFUSION | 1484 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-02-10 09:00:04 |  | 2022-02-14 10:13:38 | 2022-11-02 14:58:19 | Daño de canal bomba de infusión | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | 043803 | 21080172DH | BOMBA DE INFUSION | 3089 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-02-10 08:58:13 |  | 2022-02-14 10:13:28 | 2022-11-02 14:57:23 | Daño de canal bomba de infusión | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22010275DH | BOMBA DE INFUSION | 1490 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-02-10 08:57:04 |  | 2022-02-14 10:13:09 | 2022-11-02 14:16:09 | Daño de canal bomba de infusión | DAÑO DE CANAL BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | SIN CODIGO | 25100085UN | BOMBA DE INFUSION | 1336 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se realiza instalación de sensor de oxigeno, retirado de un kit de mantenimiento | 2022-02-09 17:09:25 |  | 2022-02-14 07:59:13 | 2022-02-14 14:33:51 | El ventilador arroja falla calibración sensor O2 | Ventilador Mecánico fallando |  | Neumovent | EMCO4155 | 181140211081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1057 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
Se cierra orden, ya que el equipo se encuentra en correcto estado en el servicio, se realizo mantenimiento preventivo en la fecha 2023-09-13 y hasta la fecha actual equipo esta operando correctamente. | 2022-02-09 15:37:15 | 2022-02-09 16:00:00 | 2022-02-09 16:57:46 | 2024-05-15 14:15:29 | monitor de signos vitales que anteriormente ya se ha reportado por presetnar fallas a la hr de saturar y medir la frecuencia cardiaca, sensa valores casi imposibles, solicito amablemente que vengan rapido por el equipo. ANEXO VIDEO CONFIRMATORIO | monitor de signos vitales EDAN movil 996 |  | EDAN | EMCO4270 | 360069-M18C15240008 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2254 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | ingeniero mantenimiento |  |  | EDAN | 4270 | ...... | monitor de signos vitales EDAN
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-02-09 15:33:59 |  | 2022-02-09 15:40:35 | 2022-11-02 14:15:19 | LA BOMBA DE INFUSIÓN NO SE PUEDE UTILIZAR DEBIDO A QUE ARROJA ERROR DE BATERÍA. | DAÑO EN BOMBA POR BATERÍA |  | BAXTER |  | 21080280DH | BOMBA DE INFUSION | 2683 | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE INSTALA ACCESORIO DE SPO2 PEDIATRICO | 2022-02-09 14:30:25 |  | 2022-02-14 14:09:52 | 2022-02-22 17:14:18 | SENSOR DE MONITOR BLT 7000 , DEL CUBICULO 9 . PRESENTA LUZ INTERMITENTE , NO CENSA LA SATURACION DE OXIGENO . | DAÑO DEL SENSOR DE OXIMETRIA |  | BLT | EMCO3906 | M009A014304 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 803 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna
Se deja equipo con accesorios SPO2 y cale ECG, queda pendiente cable estándar ya que se encuentra a la espera de unidades dadas por el proveedor | 2022-02-09 10:59:44 |  | 2022-02-14 14:10:13 | 2022-02-23 16:22:12 | SATURADOR DE OXIGENO DE UCI CARDIO PINZA EN MAL ESTADO (PARTIDA) | SATURADOR DE OXIGENO NO FUNCIONA UCI CARDIO |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | CN7CABAS00092 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 678 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se les recuerda al servicio que las bombas de infusión deben dirigirlas al taller de mantenimiento, para su revisión. Así se le puede dar otra bomba de las mismas características si hay disponibilidad. | 2022-02-09 09:42:02 |  | 2022-03-01 07:54:45 | 2022-03-14 07:42:01 | BOMBA TRIPLECANAL DE UCI CARDIO NO FUNCIONAN NINGUNO DE LOS 3 CANALES | BOMBA DE INFUSION FALLANDO UCI CARDIO |  | BAXTER |  | 26080587UN | BOMBA DE INFUSION | 2717 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se le da al servicio otra bomba de infusión | 2022-02-09 09:41:14 |  | 2022-02-23 16:23:11 | 2022-02-23 16:24:00 | BOMBA TRIPLECANAL DE UCI CARDIO NO FUNCIONAN NINGUNO DE LOS 3 CANALES | BOMBA DE INFUSION FALLANDO UCI CARDIO |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22090359UN | BOMBA DE INFUSION | 1358 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de celda de oxigeno, la cual se encontraba en el inventario biomédico, equipo se deja ciclar tres horas y opera satisfactoriamente. | 2022-02-08 16:32:40 | 2021-08-08 00:00:00 | 2022-02-09 07:51:17 | 2022-02-09 07:56:18 | La manguera del ventilador de transporte presenta fuga | Ventilador de transporte |  | MAGNAMED | EMCO4224 | 5955 | VENTILADOR MECÁNICO | 1112 | UCI NEURO |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
Se realiza limpieza interna de interruptor, se encuentra con sulfato y oxido, se procede a ensamblar y realizar pruebas, equito queda en total funcionamiento. | 2022-02-08 16:00:45 |  | 2022-02-09 09:30:27 | 2022-02-09 09:33:14 | La unidad de odontología #1 no sube ni baja, presenta fallo. | Unidad de odontología #1 |  | GIROX | EMCO3110 | D4744060130 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 992 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | Julio cesar carrillo Ordoñez
Se cierra el ticket porque en fechas posteriores se identifica equipo en buenas condiciones | 2022-02-08 15:47:11 |  | 2022-02-14 14:10:52 | 2022-12-16 16:15:26 | monitor fetal que imprime borroso no se ven bien las monitorias y tocos de ultrasonido no funciona | MONITOR PHILIPS |  | PHILIPS | EMCO4037 | DE45738567 | MONITOR FETAL | 911 | PARTOS |  |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | PHILIPS | monitor fetal que imprime borroso no se ven b | EMC04037 | MONITOR PHILIPS
El equipo fue dado de baja | 2022-02-08 15:32:24 | 2022-02-08 00:00:00 | 2022-02-09 07:50:56 | 2025-03-10 09:02:34 | El ventilador mecánico arroja alarma de sensor de flujo falla | Ventilador Mecanico fallando |  | NEWPORT | 0073 | 10360616332 | VENTILADOR MECÁNICO | 1746 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Se realiza limpieza del sensor de flujo, ya que este presenta secreciones y polvo lo cual no permitía un buen sensado. | 2022-02-08 15:31:56 |  | 2022-02-09 07:50:32 | 2023-01-10 14:32:09 | El ventilador mecánico arroja alarma de sensor de flujo falla | Ventilador Mecanico fallando |  | NEWPORT | EMCO3589 | N12360821077 | VENTILADOR MECÁNICO | 2337 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de sensor de oxigeno, por uno que se cuenta en el inventario biomédico | 2022-02-08 15:29:43 |  | 2022-02-14 14:12:01 | 2022-02-14 14:25:56 | El ventilador mecanico arroja alrma de sensor o2 fallando | Ventilador Mecanico fallando |  | Neumovent | EMCO4170 | 181140231081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1059 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de batrias | 2022-02-08 15:08:17 |  | 2022-02-08 15:42:53 | 2023-01-10 15:11:17 | MONITOR DE TRANSPORTE DE UCI CARDIO NO CONSERVA LA CARGA DE LA BATERIA POR MUCHO TIEMPO | MONITOR DE TRANSPORTE UCI CARDIO |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | CN7CABAS00092 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 678 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
se realiza mantenimiento correctivo se encuentra soporte de plato agitador partido, se procede a pegar y posteriormente realizar pruebas, equipo funcionalmente ok | 2022-02-08 12:59:27 |  | 2022-02-09 17:00:20 | 2022-02-09 17:02:28 | Se solicita revisión del vortex por bioingeniería (Laboratorio Biología Molecular - 6to Piso) | Revisión - Vortex | [5 empty] | 0 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Julio cesar carrillo Ordoñez |  |  | Globe - Scientific INC | N.A | VB19AAK0003788 | Vortex
Se les recuerda al servicio que las bombas de infusión deben dirigirlas al taller de mantenimiento, para su revisión. Así se le puede dar otra bomba de las mismas características si hay disponibilidad. | 2022-02-08 10:08:15 |  | 2022-03-01 07:54:35 | 2022-03-14 07:42:52 | BOMBA DE INFUSION ESTA FALLANDO, FUERA DE SERVICIO LOS 3 CANALES | BOMBA DE INFUSION FALLANDO UCI CARDIO |  | BAXTER | SIN CODIGO | 24030907UN | BOMBA DE INFUSION | 1620 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se les recuerda al servicio que las bombas de infusión deben dirigirlas al taller de mantenimiento, para su revisión. Así se le puede dar otra bomba de las mismas características si hay disponibilidad. | 2022-02-08 10:07:28 |  | 2022-03-01 07:57:25 | 2022-03-14 07:43:42 | BOMBA DE INFUSION ESTA FALLANDO, FUERA DE SERVICIO LOS 3 CANALES | BOMBA DE INFUSION FALLANDO |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22060270UN | BOMBA DE INFUSION | 1517 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE REINSERTA BUJE EN EL RODILLO DE LA IMPRESORA Y QUEDA IMPRIMIENDO NORMALMENTE. | 2022-02-08 08:05:49 |  | 2022-02-08 16:53:26 | 2022-02-08 16:54:45 | ELECTROCARDIOGRAFO NO IMPRIME BIEN | NO IMPRIME BIEN |  | CAREWELL | 63410 | 103l09700914E12 | ELECTROCARDIOGRAFO | 3447 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN | ingeniero mantenimiento
Se sube hasta el servicio con equipo simulador para verificar el equipo en sitio, y al llegar el equipo opera normalmente el inconveniente era que el cable estándar de IBP se encuentra con el conector del transductor dañado se retira cable del servicio | 2022-02-07 11:00:28 |  | 2022-02-07 13:32:10 | 2022-02-07 13:34:46 | MONITOR DEL CUBICULO 16 NO REPOORTA INFORMACION DE LINEA ARTERIAL QUE TIENE EL PACIENTE | MONITOR NO REPORTA LINEA ARTERIAL |  | BIOLIGHT | EMCO4927 | Q068A035152 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4822 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se atiende llamado, se evidencia daño en el accesorio, se realiza cambio de saturador, se realizan pruebas de funcionamiento, Equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2022-02-07 08:55:55 |  | 2022-02-07 17:21:52 | 2023-01-10 17:13:01 | SENSOR QUE SE OBSERVA CON LUZ INTERMITENTE , NO CENSA ADECUADAMENTE . | SENSOR DAÑADO |  | BLT | EMCO3915 | M009A014300 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2091 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Se realiza instalación de sensor Spo2 nuevo al equipo. | 2022-02-07 08:45:45 |  | 2022-02-07 17:22:08 | 2022-02-09 09:37:35 | Sensor desechable , que no censa , po lo cual se utiliza el sensor del monitor de transporte . | SENSOR DAÑADO |  | BLT | EMCO3910 | M009A014298 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2456 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Julio cesar carrillo Ordoñez
Se realiza revisión del ventilador mecánico, y se evidencia alarma kit de 5000 hrs, no pasa el test inicial del equipo, se realiza cambio de celda de oxigeno, se deja ciclar y se entrega al servicio | 2022-02-04 16:51:06 | 2022-02-04 00:00:00 | 2022-02-04 16:51:50 | 2022-02-04 16:59:23 | El ventilador arroja falla de oxigeno | Falla sensor de oxigeno |  | NEUMOVENT | EMCO3708 | 140840081081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1014 | UCI NEURO |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
Se realizan todas las pruebas correspondientes al equipo, incluida prueba de empañamiento utilizando agua caliente y purgando a profundidad el equipo. Se entrega nuevamente el quipo en el servicio en optimas condiciones de funcionamiento. Queda pendiente que el servicio informe cualquier nueva novedad en el uso del equipo. Se identifican dos novedades: - Se esta utilizando l vital Care para secar los endoscopios. - Se identifica plastico que cubre a los endoscopios colgados, el cual puede ser causante de humedad en los equipos. | 2022-02-04 15:55:43 |  | 2022-02-07 17:22:25 | 2022-02-21 14:49:05 | Reportan el equipo por imagen oscura. Se hacen las pruebas correspondientes. - Fuga. - Angulación. - Irrigación insuflación. - Imagen. No se encuentran novedades. Sin embargo en el servicio manifiestan que la calidad de imagen obtenida no es adecuada, ya que no se esta logrando una buena resolución ni una buena calidad en la imagen. Se hace el respectivo reporte a la empresa para soporte técnico. Ante el cual se decide retirar el equipo del serv | Baja resolución |  | FUJIFILM | 861747 | 7G361K189 | VIDEOGASTROSCOPIO | 3868 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2022-02-04 14:48:03 | 2022-02-04 00:00:00 | 2022-02-04 17:01:54 |  | PANTALLA DE MONITOR DE UCIM A CUBICULO 1 DAÑADA, POR MEDIO DE UNA RODA DE SEGURIDAD SE EVIDENCIA QUE EL MONITOR COMEN PRESENTA AL PARECER UN GOLPE EN SU PANTALLA | PANTA LLA DE MONITOR DE UCIM A CUBICULO 1 DAÑADA |  | COMEN | EMCO4938 | E7200527036F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5167 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR
SE REALIZA REVISIÓN DE PARÁMETROS. SE ENCUENTRA DAÑO EN VELCRO DE BRAZALETE. SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE NUEVO. SE VERIFICAN PARÁMETROS Y SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS RANGOS NORMALES. EQIPO OK. | 2022-02-04 13:43:17 |  | 2022-02-04 15:37:47 | 2022-02-04 15:39:59 | BRAZALETE DE PRECION DEL MONITOS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SE SUELTA AL TOMAR LA PRECION. | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN |  | EDAN | EMCO4108 | 360069-M18505530004 | Monitor de signos vitales | 794 | ARO |  |  |  |  | Dayana Raigosa Gil |  |  | EDAN | MONITOR CON BRAZALETE DE PRECION MALO | EMC04108 | MONITOR DE SIGNOS VITALES EDAN
La jefe se dirige a mantenimiento biomédico y ese día se le da un cable interfaz en reposición. | 2022-02-04 11:30:09 |  | 2022-02-07 13:44:28 | 2022-02-07 13:45:52 | UCI URGENCIAS -INTERFASE DAÑADA, SE REQUIERE UNO, SE ENVIA CON EL JEFE DE TURNO PARA SU REPOSICIÓN | UCI URGENCIAS -INTERFASE DAÑADA, SE REQUIERE UNO |  | BIOLIGHT | EMCO4244 | Q067A003574 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 881 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2022-02-04 09:47:29 |  | 2022-03-01 07:55:11 | 2023-01-10 17:21:27 | resistencia o base calefactora esta quebrada y no ajusta para calentar cascada. Ya se llevo donde la ingeniera Angelica | Resistencua partida | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | . | 2000101000108 | Resistencia o base calefactora
Se inspecciona el equipo y se evidencia que el funcionamiento es correcto. No presenta alarma por desconexión | 2022-02-04 09:44:56 |  | 2022-02-07 13:47:51 | 2023-01-10 16:39:57 | El ventilador se encontraba funcionando con un paciente y presenta alarma de desconexion, teniendo todo bien conectado | Alarma de desconexion |  | COVIDIEN PURITAN BENNET | EMCO4222-EMCO4132 | 3512180522 | VENTILADOR MECÁNICO | 1100 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Se evidenció que la prueba se estaba realizando con agua del acueducto por lo que se hace un nuevo ciclo con agua destilada. Este ciclo funcionó correctamente. | 2022-02-04 09:32:42 |  | 2022-02-04 09:33:09 | 2022-03-04 14:23:05 | Equipo queda fuera de servicio puesto que pruebas biológicas salieron positivas | Equipo fuera de servicio |  | STERI CLAVE | MEQ00433 | A-20082013-1 | AUTOCLAVE | 34 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE ENVÍA A BAXTER EN SEDE PRINCIPAL Y SE HACE CAMBIO POR BOMBA CON SERIE C18202574 | 2022-02-03 16:59:39 |  | 2022-02-04 07:41:45 | 2022-05-04 14:39:29 | BOMBA DE NUTRICIÓN PRESENTA DAÑO POR CAIDA | BOMBA DE NUTRICIÓN |  | COVIDIEN |  | C17193219 | BOMBA DE NUTRICION | 4956 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN | ingeniero mantenimiento
SE ENVÍA A BAXTER EN SEDE PRINCIPAL Y SE HACE CAMBIO POR BOMBA CON SERIE C19259874 | 2022-02-03 16:58:36 |  | 2022-02-04 07:41:34 | 2022-05-04 14:40:24 | BOMBA DE NUTRICIÓN PRESENTA FALLA EN RECONOCER EQUIPO | BOMBA DE NUTRICIÓN |  | COVIDIEN |  | C18220608 | BOMBA DE NUTRICION | 4952 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR EQUIPO FUNCIONAL. | 2022-02-03 15:36:13 |  | 2022-02-04 07:42:37 | 2022-02-09 15:43:06 | Monitor de signos vitales no mide saturación | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 113038932 | BX-94118308 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3063 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR EQUIPO FUNCIONAL. | 2022-02-03 15:35:48 |  | 2022-02-04 07:42:53 | 2022-02-09 15:43:28 | Monitor de signos vitales no mide saturación | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | Mindray | 130010076 | AA6C-14503 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3336 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR EQUIPO FUNCIONAL. | 2022-02-03 15:34:18 |  | 2022-02-04 07:43:06 | 2022-02-09 15:43:51 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 129030974 | BX94118310 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3067 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2022-02-03 15:32:47 |  | 2022-02-04 07:42:23 | 2022-11-02 14:13:36 | Bomba de infusión batería dañada | Bomba de infusión |  | BAXTER |  | 22040220DH | BOMBA DE INFUSION | 3266 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
Se realiza revisión de las piezas de mano de alta, encontrado que al pieza N° 1 (SN 0027901) tiene un pin torcido y la pieza N° 2 (SN 0027902) no gira la fresa. Se procede a realizar el respectivo ajuste del pin torcido, quedando correctamente posicionado. Se realiza respectivo desarme de la pieza N° 2. Se realiza ajuste y alineamiento de la turbina, rodamientos y arandelas. Ambas piezas de mano quedan funcionando correctamente. | 2022-02-03 11:20:53 |  | 2022-02-03 13:20:52 | 2022-02-14 10:00:18 | Pieza de mano de alta serie 0027901 tiene pin torcido. Pieza de mano de alta serie 0027902 no gira la fresa | Piezas de mano no funcionan |  | GIROX | EMCO3110 | D4744060130 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 992 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2022-02-03 11:19:10 |  | 2022-02-03 13:21:08 | 2023-01-10 16:39:55 | Equipo no cuenta con pedal neumático puesto que está dañado. No tiene protector de lámpara | Equipo no funciona |  | GIROX | EMCO3109 | D4744060060 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 990 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
El equipo presenta reparación posterior con ticket #2050 donde se han realizado múltiples adecuaciones dando solución quedando el equipo operativo. | 2022-02-03 10:00:11 |  | 2022-02-03 10:00:28 | 2024-06-14 08:52:38 | ENFRIADOR DE BANCO DE LECHE NO ENFRÍA | FALLA ENFRIADOR |  | EME | EMCO3880 | RVL6515936 | ENFRIADOR | 963 | BANCO DE LECHE HUMANA |  |  |  | Aura María García Caicedo | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Se realiza cambio de la manguera (tubillo) de 1/4 de diámetro en la zona que se encontraba fisurada, para ello se hace uso una unión. | 2022-02-01 07:26:14 |  | 2022-02-03 07:31:35 | 2022-02-03 08:37:55 | Unidad de odontología presenta fugas de agua | Equipo presenta fugas |  | GIROX | EMCO3111 | D4744060138 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 993 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realiza cambio del pedal neumático por el de la unidad de odontología N°3 (EMCO3108) que ya está se encontraba fuera de servicio. Se realiza ajuste del pedal y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo ok | 2022-02-01 07:25:05 |  | 2022-02-03 07:31:45 | 2022-02-03 08:46:20 | Pedal neumático de unidad de odontología no acciona las piezas de mano | Pedal no funciona |  | GIROX | EMCO3110 | D4744060130 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 992 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se requiere cambio de socket de cerámica. Se realizo retiro del pedal y se instala en la unidad de odontología N° 2 (EMCO3110), con el fin de poder dejar en funcionamiento dicho equipo Equipo fuera de servicio | 2022-02-01 07:23:55 |  | 2022-02-03 07:31:55 | 2022-02-03 08:59:27 | Lampara de unidad de odontología no enciende | Lampara no funciona |  | GIROX | EMCO3108 | D4744060079 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 991 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
LUEGO DE REPARACIÓN EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2022-02-02 16:09:04 | 2022-02-02 15:30:00 | 2022-02-02 16:10:07 | 2022-02-02 17:11:25 | NO IMPRIME. AL OPRIMIR EL BOTÓN DE REGISTRAR, REALIZA UN RUIDO RARO. | REVISIÓN DE ELECTROCARDIÓGRAFO |  | EDAN | EMCO4554 | 360250-M19412600040 | ELECTROCARDIOGRAFO | 2226 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil
El cable de temperatura cumplió su vida útil y este se encuentra totalmente rígido por el proceso de limpieza y desinfección | 2022-02-02 14:34:20 |  | 2022-02-02 17:05:02 | 2022-02-07 13:59:58 | CABLE DE TEMPERATURA DEL CUBICULO # 10 NO SENSA | CABLE DE TEMPERATURA |  | BIOLIGHT | EMCO4294 | M012A004851 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 875 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Equipo a la fecha se le instalo cable de temperatura 24/072024, equipo full | 2022-02-02 14:33:49 | 2022-02-03 00:00:00 | 2022-02-02 17:05:41 | 2024-09-18 11:42:23 | CABLE DE TEMPERATURA DEL CUBICULO # 9 NO SENSA | CABLE DE TEMPERATURA |  | BIOLIGHT | EMCO4281 | M012A004841 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 865 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | ingeniero mantenimiento
Se realiza revision del sensor de saturación y este sensa. | 2022-02-02 14:32:12 |  | 2022-02-02 17:05:56 | 2023-01-10 16:54:08 | PULSIONXIMETRO DEL CUBICULO #1 DAÑADO NO CENSA | PULSIOXIMETRO DAÑADO |  | BIOLIGHT | EMCO4284 | M012A004846 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 870 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2022-02-02 12:22:43 |  | 2022-02-02 17:06:14 |  | Despegaron la entrada AC del monitor de signos vitales, que se encuentra en sala de operaciones. No se puede pegar ya que no contamos con los insumos necesarios. | Dañp en entrada AC |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIS-050 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 767 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | Biomedicos cirugia
Se atiende llamado, se realiza instalación de accesorio, se realizan pruebas de funcionamiento, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2022-02-02 08:13:58 |  | 2022-02-02 17:06:28 | 2023-01-10 14:27:45 | UCI NEURO CUBICULO #8 EKG MALO SIN MAS INFORMACIÓN | UCI NEURO CUBICULO #8 EKG MALO |  | BIOLIGHT | EMCO4263 | Q067A003695 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 898 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Se atiende llamado, se realiza cambio de accesorio, Equipó funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2022-02-01 14:07:39 |  | 2022-02-01 17:15:24 | 2023-01-10 17:26:35 | PULSOXIMETRO DEL CUBILO 11 NO CENSA | PULSOXIMETRO |  | BIOLIGHT | EMCO4929 | Q068A035285 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4824 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | ingeniero mantenimiento
EL EQUIPO PRESENTABA RUBBER PERFORADO, SE REALIZÓ CAMBIO DE RUBBER. EL EQUIPO PRESENTA UNA ABOLLADURA 1 CM ANTES DE LLEGAR A SU PUNTA DISTAL, ESTA ABOLLADURA NO AFECTA SU GUIA DE LUZ E IMAGEN, SUS ANGULACIONES ESTAN 95% DE FUNCIONALIDAD POR CAUSA DE LA ABOLLADURA. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. SE RECOMIENDA MANIPULAR SUAVEMENTE LA ZONA DEL TUBO ANGULADOR DONDE SE ENCUENTA LA ABOLLADURA PARA EVITAR UN DAÑO MAYOR (PRUEBAS DE FUGA NEGATIVA) | 2022-02-01 12:19:49 | 2022-02-15 00:00:00 | 2022-02-01 13:48:29 | 2022-03-22 11:40:49 | Se solicita revisión del Nasofibrolaringoscopia ya que esta presentando fugas. KARL STORZ 11101 RP2. este es el código que tiene el equipo | Daño de nasofibrolaringoscopia |  | STORZ | EMCO4041 | 2843942 | Rinolaringofibroscopio | 966 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
El equipo ha sido dado de baja debido a daño en tarjeta principal, daño en puerto de electrodo de retorno y electrodo activo (lapiz), adicionalmente el equipo se encuentra en obsolescencia. | 2022-02-01 11:14:50 |  | 2022-02-01 11:17:27 | 2024-03-05 16:20:32 | equipo no nada corte ni coagulacion, si se activa el panel, se le realizo cambio de transistores y fusibles y no funciono | Electrobisturi dañado |  | MEDTRONIC COVIDIEN | SIN CODIGO | F4J44364T | ELECTROBISTURI | 255 | QUIROFANO 1 |  |  |  | Biomedicos cirugia | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
| 2022-02-01 10:52:36 |  | 2022-02-01 11:13:19 |  | POR REVISAR MONITORIA CENTRAL DE SIGNOS VITALES DE UCIM A Y B APGADO | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4793 | M011A002334 | CENTRAL DE MONITOREO | 149 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR
| 2022-02-01 10:51:06 |  | 2022-02-01 11:12:47 |  | POR REVISAR MONITORIA CENTRAL DE UCIM A Y B | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4792 | M011A002332 | CENTRAL DE MONITOREO | 147 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR
El equipo se encuentra apagado , se realiza encendido y se evidencia que cuando envía el pulso de encendido a la unidad de refrigeración la protección de sobre tensión se activa, se verifican el sistema de arranque, condensador, tarjetas entre otros componentes y se determina falla de la unida de enfriamiento (compresor de refrigeración) El equipo queda fuera de servicio. SE ENVÍA A CIERRE, A LA ESPERA DE INSTALACIÓN DE REPUESTO. (PENDIENTE POR PROVEEDOR) | 2022-02-01 07:41:47 | 2022-02-01 00:00:00 | 2022-02-01 08:21:28 | 2022-02-02 11:36:16 | APROXIMADAMENTE A LAS 4AM EMITIÓ UN SONIDO EXTRAÑO Y EMPEZÓ A SUBIR LA TEMPERATURA. AHORA SE ENCUENTRA EN 18C | FALLA EN NEVERA |  | HAIER | MEQ00736 | BE006NNE1D00QJK6H0007 | NEVERA | 5708 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO Y LIMPIEZA DE CONECTORES, YA QUE SE ENCONTRABAN SULFATADOS. SE ENTREGA EN EL SERVICIO Y EL EQUIPO QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE. | 2022-01-31 14:00:26 |  | 2022-02-01 07:42:23 | 2022-03-01 08:03:52 | No prende el bombillo del laringo | Laringo pediatrico |  | WELCHALLYN |  | 732094142883 | LARINGOSCOPIO | 2030 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Dayana Raigosa Gil
El equipo se somete a pruebas con simulador patrón en todos sus parámetros y el equipo arroja datos correctamente en ECG, SPO2 NIBP,RESP, pero la presión invasiva presenta una variación en sus dos canales, el monitor no permite calibrar las invasivas sin clave ( pero no se cuenta con esta) por lo cual se retira del servicio. | 2022-01-31 11:15:31 |  | 2022-02-01 17:15:42 | 2022-02-24 09:48:12 | MONIOR DAÑADO POR FAVOR REVISAR GRACIAS | MONITOR DAÑADO |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | CN7CABAS00082 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 696 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
depuran sistema neumático, equipo funciona correctamente, recomendación realizar cambio de mixer. | 2022-01-31 08:55:26 |  | 2022-01-31 08:56:03 | 2022-01-31 08:58:42 | El equipo no termina el proceso ya que hay un reactivo que no sube por la manguera | Equipo cancela proceso |  | LEICA | EMCO4187 | 2044/00039-247-640-337 | Procesador de tejidos | 941 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
El equipo se encuentra en el cuarto de equipo, sin reporte de falla, por lo cual se deja ciclando desde el 26 de enero hasta el 27 d enero, el cual no presenta ninguna falla. | 2022-01-28 13:30:41 |  | 2022-01-28 13:32:58 | 2022-01-28 14:23:23 | El ventilador se encontraba en el cuarto de equipos sin rotulación o daño aparente | Ventilador Mecanico fallando |  | NEUMOVENT | EMCO4906 | 200848681083A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 5321 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
| 2022-01-28 13:29:26 | 2022-01-28 00:00:00 | 2022-01-28 13:32:40 |  | El ventilador presenta ruido en su ciclado,por lo cual se dejo de usar en paciente | Ventilador Mecanico Presenta ruido |  | AEONMED | EMCO4990 | XZZS34070 | VENTILADOR MECÁNICO | 5021 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M
El equipo se le realiza instalacion de Backligth, se deja ciclando y este opera con normalidad. | 2022-01-28 10:56:46 | 2022-01-26 00:00:00 | 2022-01-28 13:32:15 | 2022-06-06 15:01:11 | El ventilador se encontraba con paciente, cuando este dejo de ciclar y presento la alarma ALERTA DEL SISTEMA, reportado desde el 26 de enero. | Ventilador presenta alarma |  | PURITAN BENNET | 402776 | 3510072536 | VENTILADOR MECÁNICO | 1035 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
Se realiza reparación de carcasa y se cambia sensor de saturación de oxígeno | 2022-01-21 17:01:14 |  | 2022-01-28 10:46:21 | 2022-01-28 10:48:00 | Monitor presentó una caída por lo que la carcasa se partió y además en sensor de saturación no funciona | monitor con carcasa partida |  | Mindray | 130010076 | AA6C-14503 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3336 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
Se realiza reparación de carcasa. Equipo ok | 2022-01-21 16:58:10 |  | 2022-01-28 10:50:00 | 2022-01-28 10:51:00 | Equipo presentó caida donde la carcasa se partió | Equipo con carcasa partida |  | MINDRAY | 113039093 | CE74-1157 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3513 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
Se realiza revisión del equipo con simulador patrón | 2022-01-26 11:26:54 |  | 2022-01-26 13:40:26 | 2022-02-24 09:41:30 | MONITOR DE TRANSPORTE NO FUNCIONA, EL CUAL NO TIENE CABLE EKG POR FAVOR ESPERAMOS PRONTA RESPUESTA, GRACIAS. | MONITOR NO FUNCIONA DE TRANSPORTE |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | CN7CABAS00083 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 765 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se revisa equipo con simulador patron este queda funcional. | 2022-01-26 11:22:29 |  | 2022-01-26 13:40:08 | 2022-02-24 09:39:23 | MONITOR NO FUNCIONA, EL CUAL NO TIENE CABLE EKG POR FAVOR ESPERAMOS PRONTA RESPUESTA YA QUE EL PACIENTE LO REQUIERE, GRACIAS. | MONITO NO FUNCIONA CUBICULO #9 |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIM-014 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 728 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA INSPECCIÒN FÍSICA DEL EQUIPO, EN EL MOMENTO LA MÉDICO SE ENCUENTRA MANIPULANDO LA CONFIRGURACIÒN DEL EQUIPO. SE OBSERVA QUE LA CONFIGURACIÒN DE ONDAS ESTÁ PARA 7 ONDAS DE ECG Y 1 PARA TEMPERATURA. SE REALIZA AJUSTE Y SE SELECCIONAR UNA ONDA PARA PRESIÓN NO INVASIVA; SE AJUSTA VISUALIZACIÒN DE PANTALLA Y SE REALIZA PRUEBA EN PACIENTE CON NIBP, EL PARAMETRO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE PROCEDE A REVISAR SENSOR DE SATURACIÒN, NO SE OBSERVA FUNCIONAMIENTO DE BOMBILLO INFRARROJO, SE EVIDENCIA QUE SE ENCUENTRA CONECTADO DE FORMA INCORRECTA Y FORZADO AL MÓDULO, SE DESCONECTA Y SE AJUSTA COMO DEBE SER (CON GUÌA), SE REALIZA PRUEBA EN PACIENTE Y EL PARÀMETRO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE EXPLICA A MÈDICO Y AUXILIAR QUE NO DEBEN MANIPULAR LA CONFIGURACIÒN DEL EQUIPO, SE EXPLICA CORRECTA FORMA DE CONECTAR EL SENSOR SPO2. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. (SE ADJUNTA FOTO DE COMO SE ENCONTRÒ CONECTADO INICIALMENTE EL SENSOR SPO2) | 2022-01-26 10:35:40 |  | 2022-01-26 10:35:57 | 2022-01-26 10:46:09 | EL MONITOR NO TOMA SATURACIÒN NI PRESIÒN | FALLA EN MONITOR DE SIGNOS VITALES PRE ANESTESIA |  | GOLDWAY |  | CN7CABAS00074 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 759 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
Se realiza reemplazo de brazalete | 2022-01-26 09:16:04 |  | 2022-01-26 10:02:10 | 2022-02-24 09:34:18 | faltante brasalete de presion del monitor | faltante de brasalete |  | BIOLIGHT | EMCO4255 | Q067A003690 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 894 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de módulos referenciados en el documento anexo. En general se identifica mal cuidado en el servicio. Equipo se entrega completamente funcional en el equipo | 2021-12-30 16:15:12 |  | 2022-01-25 16:16:36 | 2022-02-10 09:52:55 | El ingeniero jorge ivan el día 30 de Diciembre del 2021 reporta que el equipo presento una falla interna de sus válvulas, por lo que el equipo queda fuera de servicio. El mismo día informa que se comunico con el ingeniero de la empresa alcon solicitando la revisión. | Falla interna en valvulas |  | ALCON | EMCO3925 | 1701551801x | VITRECTOMO | 1113 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Mal posicionamiento de los electrodos del cable ECG | 2022-01-25 15:50:48 |  | 2022-01-26 09:59:34 | 2022-02-24 09:28:06 | CABLE DE MONITORIA PARA FRECUENCIA CARDIACA NO FUNCIONA CUBICULO #8 | CABLE DE MONITORIA PARA FRECUENCIA CARDIACA |  | DRAGER | EMCO4060 | VTSKM0189 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 750 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE RELAIZA SECADO PROFUNDO, ADEMAS DE DESARME Y REARMADO DEL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO EN CONDICIONES OPTIMAS AL SERVICIO. | 2022-01-10 14:52:32 | 2022-01-31 00:00:00 | 2022-01-25 15:09:49 | 2022-02-21 15:00:59 | El día 10 de enero del 2022 se presentaron manchas en la imagen. Equipo queda fuera de servicio. | Presencia de puntos en la imagen |  | FUJIFILM | 862128 | 2G374K437 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 5913 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se realiza limpieza (kaika), del cabezal y se instalan tocos y marcador de eventos | 2022-01-25 10:08:46 |  | 2022-06-15 10:01:21 | 2022-07-19 14:44:35 | monitor fetal no marca bien el reporte de la monitoria. | MONITOR PHILIPS |  | PHILIPS | EMCO4039 | DE45738586 | MONITOR FETAL | 914 | ARO |  |  |  |  | ingeniero mantenimiento |  |  | PHILIPS | monitor fetal no marca bien el reporte de la | ENC04039 | MONITOR PHILIPS
SE EVIDENCIA DAÑO DE TOCO INTRAUTERINO REQUIERE SU CAMBIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | 2022-01-25 10:01:28 |  | 2022-01-25 12:00:48 | 2022-02-03 09:24:28 | TOCO DE MONITOR FETAL NO FUNCIONA | MONITOR PHILIPS |  | PHILIPS | EMCO4036 | DE45738601 | MONITOR FETAL | 912 | ARO |  |  |  |  | Aura María García Caicedo |  |  | PHILIPS | TOCO DE MONITOR FETAL NO FUNCIONA | EMC04036 | MONITOR PHILIPS
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE INSTALACION DE TOCO INTRAUTERINO Y CAMBIO DE BANDA TERMICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2022-01-25 09:56:41 |  | 2022-01-25 12:00:58 | 2022-02-03 09:07:12 | monitor fetal no marca bien el reporte de la monitoria. | MONITOR PHILIPS |  | PHILIPS | EMCO3802 | DE45738640 | MONITOR FETAL | 910 | ARO |  |  |  |  | Aura María García Caicedo |  |  | PHILIPS | monitor fetal no marca bien el reporte de la | EMC03802 | MONITOR PHILIPS
SE EVIDENCIA DAÑO DE TOCO INTRAUTERINO, REQUIERE SU CAMBIO POR QUE SE PIERDE LA SEÑAL POR MOMENTOS, REQUIERE INSTALACION DE MARCADOR DE EVENTOS, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2022-01-25 09:40:03 |  | 2022-01-25 09:50:22 | 2022-02-07 11:12:45 | EL REGISTRO DE LA FRECUENCIA CARDIACA SE MUEVE O SE CORRE DEL LA LINEA BASE | MONITOR FETAL EDAN |  | EDAN | EMCO4727 | 460378-M18B10730010 | MONITOR FETAL | 3014 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
Se realizo reposición de los accesorios | 2022-01-25 09:30:24 |  | 2022-01-26 10:00:19 | 2022-02-24 09:19:09 | UCI NEURO CUBICULO #6 EKG ESTA MALO, LOS CABLES SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD CON LA JEFE DEL SERVICIO, SE SOLICITA LO ANTES POSIBLE UN CABLE . GRACIAS | UCI NEURO CUBICULO #6 EKG ESTA MALO |  | BIOLIGHT | EMCO4269 | Q067A003578 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 884 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Por el momento no se cuenta con el accesorio | 2022-01-25 08:39:46 |  | 2022-01-26 10:00:54 | 2022-01-26 10:29:22 | UCI URGENCIAS- SATURADOR DAÑADO CUB#3, EL CABLE SE ENCUENTRA CON LA SECRETARIA | UCI URGENCIAS- SATURADOR DAÑADO CUB#3 |  | BIOLIGHT | EMCO4247 | Q067A003688 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 892 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL PORTA CUCHILLA, SE EFECTÚA AJUSTE DEL PORTA CUCHILLA, REQUIERE REEMPLAZO DE CUCHILLA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2022-01-25 08:22:59 |  | 2022-01-26 10:02:28 | 2022-02-04 08:45:56 | Por favor, revisar el funcionamiento de los micrótomos del Laboratorio de Patología (6to Piso), comunicarse con el Dr. Miguel Revelo 3184563874 | Revisar funcionamiento Micrótomos |  | SAKURA | EMCO3691 | 1429-2708 | MICROTOMO | 532 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
Equipo se ajusta por parte del proveedor SANITAS SAS. Se realiza lubricacion y ajuste del sistema mecanico de la manivela. Se realiza validacion del sistema de micraje. Se ajustan las placas de presion y se realiza retroceso del equipo. Equipo se devuelve al servicio funcionalmente. | 2022-01-25 08:21:09 |  | 2022-03-01 07:54:18 | 2022-06-07 14:26:12 | Por favor, revisar el funcionamiento de los micrótomos del Laboratorio de Patología (6to Piso), comunicarse con el Dr. Miguel Revelo 3184563874 | Revisar funcionamiento Micrótomos |  | LEICA | EMCO4594 | 04347 | MICROTOMO | 2748 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Alejandro Torres Varela
SE CIERRA ORDEN YA QUE TIENE VARIAS TRABAJOS REALIZADOS ACTUALEMNTE Y SE CONFIRMA QUE EL EQUIPO ESTA EN BUEN ESTADO | 2022-01-25 08:20:02 |  | 2022-03-01 07:55:24 | 2023-01-11 08:31:34 | Por favor, revisar el funcionamiento de los micrótomos del Laboratorio de Patología (6to Piso), comunicarse con el Dr. Miguel Revelo 3184563874 | Revisar funcionamiento Micrótomos |  | LEICA | EMCO4595 | 04349 | MICROTOMO | 2500 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | ingeniero mantenimiento
Se evidencia accesorio ECG y pruebas de funcionamiento optimo con ultimo mantenimiento preventivo realizado # 2587 | 2022-01-24 15:15:44 |  | 2022-01-26 10:03:17 | 2024-06-14 08:48:50 | equipo no tiene cable ECG el cual se requiere de manera urgente para el servicio de urgencias | falta cable desfibrilador |  | NIHON KOHDEN | EMCO2357 | 0857 | DESFIBRILADOR | 190 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  |  | Biomedicos cirugia | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Se entrega cable ecg | 2022-01-24 14:45:25 |  | 2022-01-26 10:03:41 | 2023-06-01 08:04:25 | equipo no tiene cable ECG y bateria el cual se requiere de manera urgente | falta cable desfibrilador |  | NIHON KOHDEN | EMCO2679 | 00856 | DESFIBRILADOR | 188 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE EVIDENCIA EL SWITCH MALO Y EN SU FUNCIONAMIENTO NO ENCIENDE, REQUIERE CAMBIO. SE REALIZA CAMBIO DE SWITCH NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2022-01-24 10:36:14 |  | 2022-01-24 10:36:29 | 2022-02-03 08:58:59 | AL PARECER EL MOTOR DEL TANQUE ESTÁ INTERMINTENTE | REVISIÓN DE TANQUE |  | ILLE | SIN CODIGO | 44-53697 | TANQUE DE HIDROMASAJE MI | 346 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
En el mantenimiento preventivo, realiza cambio de múltiple de salida, se instala junta de cierre y mariposa. | 2022-01-24 10:16:08 |  | 2022-02-14 09:58:09 | 2022-02-14 09:59:21 | Ventilador no pasa prueba de sensor de oxigeno | ventilador no pasa prueba |  | NEUMOVENT | EMCO3568 | 120610041082A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1006 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Equipo se traslada de sala de operaciones a la bodega de inventarios para disposición final el 2022/01/18 | 2022-01-24 09:49:56 |  | 2022-01-26 10:01:58 | 2024-06-14 07:55:43 | equipo no esta dando imagen ni rayos x, esta mostrando error tanto en la pantalla como en el panel del arco, queda fuera de servicio | INTENSIFICADOR DE IMAGEN |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO3768 | Arco B3S15053 / Cabezal 122662HL0 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 312 | QUIROFANO 10 |  |  |  | Biomedicos cirugia | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO POR NUEVA ORDEN DE TRABAJO (#3071) | 2022-01-20 15:26:47 |  | 2022-01-21 10:10:00 | 2023-07-14 14:54:29 | Incubadora mami que se conecta y no prende | No prende |  | CHOONGWAE | EMCO3575 | 1205105 | INCUBADORA | 385 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE FUNCIONA DE MANERA CORRECTA Y SU ULTIMO MANT. PREVENTIVO FUE REALIZDO EL 23/10/2023 DONDE INDICA EL CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO | 2022-01-20 15:20:43 |  | 2022-01-21 10:10:37 | 2024-05-21 08:56:43 | La puerta , está floja , ya que la bisagra esta dañada . | Bisagra de puerta está rota |  | MAMII | EMCO3578 | 1205101 | INCUBADORA | 374 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SEGÚN LA VERIFICACIÓN REALIZADA POR EL INGENIERO DEL BAXTER, EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y ENTREGA VALORES CORRECTAMENTE. | 2022-01-20 14:55:22 |  | 2022-01-27 15:29:31 | 2022-11-02 14:12:36 | NO ENTREGA EL VALOR PROGRAMADO | DAÑO EN BOMBA DE INFUSIÓN |  | BAXTER | EMCO5169 | SK01001292 | BOMBA DE INFUSION | 5371 | UCIN NORTE |  |  |  | KAREN MARIN | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE FUNCIONA DE MANERA CORRECTA Y SU ULTIMO MANT. PREVENTIVO FUE REALIZDO EL 2023-11-14 DONDE INDICA EL CORRECTO ESATDO DEL EQUIPO | 2022-01-20 14:07:35 |  | 2022-01-21 10:09:48 | 2024-05-21 08:46:16 | La puerta lateral de la mesa de calor esta desprendida y/o partida | Puerta lateral desprendida |  | Advanced Instruments | EMCO4145 | SA0066643 | CUNA DE CALOR RADIANTE | 174 | PARTOS |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Equipo se encuentra pendiente por dar de baja. | 2022-01-20 14:05:21 |  | 2022-01-21 10:09:26 | 2025-03-10 08:56:13 | Ventanas que se encuentran desprendidas y estan pegadas con esparadrapo | Daño de la ventana |  | ADVANCE | EMCO3711 | CE7973 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 387 | PARTOS |  |  |  | Aurora Luna | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
SE REALIZA VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL TOCO UTERINO, SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA QUE PRESENTA RESIDUOS DE GEL Y SE LIMPIA COMPLETAMENTE. SE LIMPIA LA PARTE TÉRMICA DE LA IMPRESORA Y SE IMPRIME PRUEBA CORRECTAMENTE, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. REQUIERE INSTALACION DE MARCADOR DE EVENTOS | 2022-01-20 09:52:28 |  | 2022-01-20 10:04:23 | 2022-02-03 13:58:54 | NO REGISTRA LA ACTIVAD UTERINA, NO HAY SENSOR DE MOVIMIENTOS Y ESTA IMPRIMIENDO MUY CLARO | MONITOR FETAL |  | EDAN | EMCO4727 | 460378-M18B10730010 | MONITOR FETAL | 3014 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
Se realiza revisiondel monitor con equipo patron y el monitor trabaja con normalidad, se recomienda en casos como esto probar o intercambiar el cable de interfaz de IBP, equipo oficial. | 2022-01-20 09:48:42 |  | 2022-01-20 10:09:11 | 2023-01-13 11:55:21 | UCI NEURO CUB.#6 EL MONITOR TIENE MALO EL PUERTO DE LA NO INVASIVA , SE SOLICITA REVISÓN. | UCI NEURO CUB.#6 EL MONITOR TIENE MALO EL PUERTO DE LA NO INVASIVA , SE SOLICITA REVISÓN. |  | BIOLIGHT | EMCO4269 | Q067A003578 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 884 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza retiro de acople NIBP, reemplazo de conector de NIBP del monitor, pruebas y equipo queda funcional | 2022-01-20 09:47:49 | 2022-01-13 00:00:00 | 2022-01-20 10:09:43 | 2022-02-24 09:14:01 | UCI NEURO CUB.#3 EL MONITOR TIENE MALO EL PUERTO DE LA NO INVASIVA , SE SOLICITA REVISÓN. | UCI NEURO CUB.#3 EL MONITOR TIENE MALO EL PUERTO DE LA NO INVASIVA , SE SOLICITA REVISÓN. |  | BIOLIGHT | EMCO4265 | Q067A003694 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 897 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
se atiende llamado, monitor se encuentra ubicado en el taller biomedico, se encuentra en buen estadao y funcionando correctamente | 2022-01-20 09:33:00 |  | 2022-01-20 10:09:26 | 2023-01-13 10:55:40 | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA SALA PRESENTA FALLAS EN EL SATURADOR , EL BRAZALETE AL MOMENTO DE TOMAR LA TENSION ARTERIAL NO PEGA BIEN | FALLAS DE MONITOR |  | DATASCOPE | EMCO2747 | TS101318H7 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 552 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | ingeniero mantenimiento
Se realiza nuevos puntos de soldadura a los pulsadores y se ajusta perrilla. Pantalla presenta manchas oscuras. Equipo se entrega al servicio con dicha observación | 2022-01-19 15:52:02 |  | 2022-01-19 16:46:53 | 2022-01-28 10:53:13 | NO INFLA EL BRAZALETE DE LA TOMA DE TENSION ARTERIAL | DAÑO DE MONITOS DE SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | EMCO5261 | 7C5AAIV-041 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 710 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO, YA QUE EL EQUIPO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO Y FUNCIONAL SE LE REALIZO MANT. PREVENTIVO EL 2023-07-11 | 2022-01-19 12:44:44 |  | 2022-01-19 13:47:04 | 2024-05-21 08:42:44 | equipo no funciona el spo2 se cambio el sensor y tampoco funciono en la pantalla no reconoce el saturador | monitor de signos vitales |  | NIHON KOHDEN | EMCO0875 | 01270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 641 | QUIROFANO RCP |  |  |  | Biomedicos cirugia | ingeniero mantenimiento
En el mes de noviembre se realizo entrega de sensores de saturación pero por mala manipulación se les doblaron los pines | 2022-01-19 10:19:24 |  | 2022-01-19 13:47:18 | 2022-02-24 08:34:31 | pulsionximetro faltante en el cubiculo 1 | pulsioximetro faltante |  | DRAGER | EMCO4009 | VTSKM0163 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 754 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
El servicio quedo completo con la monitorizacion de SPO2, pero po mala manipulación estos se les doblaron los pines. | 2022-01-19 10:17:55 |  | 2022-01-19 13:47:33 | 2022-02-24 08:58:42 | pulsionximetro faltante en el cubiculo 2 | pulsioximetro faltante |  | DRAGER | EMCO4063 | VTSKM0144 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 746 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se deja cable ECG (inventario biomedico) | 2022-01-18 15:01:56 |  | 2022-01-19 13:48:06 | 2022-02-24 08:55:58 | monitor del cubiculo 6 no sensa el electrocardiografo | monitor presenta fallas |  | BIOLIGHT | EMCO4257 | Q067A003682 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 888 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL ENCODER Y PERILLA, SE EFECTÚA AJUSTE INTERNO/EXTERNO DE LA PERILLA Y ENCODER, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2022-01-18 14:51:54 |  | 2022-01-19 13:48:21 | 2022-02-03 11:02:57 | PERILLA DEL COMANDO MONITOR DE SIGNOS VITALES NO FUNCIONA, ESTA DESPEGADA Y NO DA LA OPCION DE CAMBIAR DE PACIENTE | DAÑO DE PERILLA MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | EDAN | EMCO4271 | 360039-M18B11110030 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2253 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo
En el mes de noviembre se realizo entrega de sensores de saturación pero por mala manipulación se les doblaron los pines | 2022-01-18 14:10:50 |  | 2022-01-19 13:48:55 | 2022-02-24 08:35:17 | PULSIOXIMETRO DE CUBICULO 8 NO FUNCIONA | PULSIOXIMETRO DAÑADO |  | DRAGER | EMCO4009 | VTSKM0163 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 754 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Por el momento, no se cuenta con este accesorios, se recuerda que en Noviembre las unidades quedaron completas con los SPO2, pero por mala manipulación doblan los pines | 2022-01-18 14:09:37 |  | 2022-01-19 13:49:27 | 2022-02-24 08:28:51 | PULSIOXIMETRO DE CUBICULO 10 NO FUNCIONA | PULSIOXIMETRO DAÑADO |  | DRAGER | EMCO4062 | VTSKK0080 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 739 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
EQUIPO REQUIERE INSTALACION DE SENSOR SPO2. EQUIPO FUNCIONAL | 2022-01-18 07:21:14 |  | 2022-01-18 07:31:44 | 2022-02-03 10:50:29 | monitor de signos vitales movil 115 se encuentra con el comando de las opciones dañado se salio completamente falla que siempre hemos presentado con este tipo de equipos | URGENTE DAÑO DE COMANDO |  | EDAN | EMCO4196 | 360069-M18913540015 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2139 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo
Asociado con el ticket 1456, el equipo se revisa con simulador patrón y opera correctamente. Este equipo se le realizara seguimiento de su funcionalidad | 2022-01-17 13:53:33 |  | 2022-01-18 11:17:47 | 2022-02-24 08:14:36 | NOSENSA PRESION ARTERIALNOINVASIVA | monitor presentafalla |  | BIOLIGHT | EMCO4822 | Q068A035214 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4146 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de acople de brazalete. Se revisa monitor con equipo patrón. Equipo ok | 2022-01-17 11:05:05 |  | 2022-01-19 13:49:48 | 2022-02-23 16:06:58 | el monitor no esta dando la opción de tomar la presión arterial | revision monitor signos vitales |  | GOLDWAY | EMCO6070 | 7C5AAIV-046 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 714 | Enfermedades Huerfanas |  |  |  | Sara Eva Parra Cobo | LAURA ESCOBAR
PRESENTA PULSADOR DE MOVIMIENTOS MALO, SE REQUIERE PULSADOR DE 3 MOVIMIENTOS. EQUIPO FUNCIONAL | 2022-01-17 08:51:02 |  | 2022-01-17 08:51:20 | 2022-02-03 09:38:50 | Unidad de odontología no realiza ningún tipo de movimiento. | Unidad no se mueve |  | GIROX | EMCO3108 | D4744060079 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 991 | ODONTOLOGIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DAÑO DE 2 TARJETAS DE ALIMENTACION PARA LOS DOS SATELITES, REQUIERE CAMBIO DE LAS TARJETAS, EQUIPO FUERA DE SERVICIO | 2022-01-17 08:30:04 |  | 2022-01-17 08:33:44 | 2022-02-03 08:53:37 | no funciona la lampara el daño al parecer es el transformador que esta en la parte de arriba en la base, esta haciendo corto el swiche de encendido | lampara cielitica no funciona |  | MEDILUX | EMCO0331 | 035000202 | LAMPARA CIELITICA | 422 | QUIROFANO 1 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
PRESENTA FALLAS TECNICAS DEL VENTILADOR Y VÁLVULA APL, REQUIERE REEMPLAZO DEL VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2022-01-17 08:06:14 |  | 2022-01-17 08:11:37 | 2022-02-03 13:46:49 | no funciona el ventilador, valvula APL y no pasa pruebas de fugas queda fuera de servicio | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3781 | ASF-0199 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2025 | QUIROFANO 7 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE CIERRA ESTE TICKET TAMBIEN CON EL RETRO 6338SE EVIDENCIA DAÑO DE 2 TARJETAS DE ALIMENTACION PARA LOS DOS SATELITES, REQUIERE CAMBIO DE LAS TARJETAS, EQUIPO FUERA DE SERVICIO | 2022-01-14 17:36:19 |  | 2022-01-17 07:04:12 | 2022-02-03 08:55:34 | La lampara cielitica del quirófano 1 de sala de operaciones no enciende, aparentemente es un corto en la base de la lampara | lampara cielitica dañada |  | MEDILUX | EMCO0331 | 035000202 | LAMPARA CIELITICA | 422 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
El desfibrilador mediana D500, cuenta con cardioversion, desfibrilación manual, DEA, marcapasos | 2022-01-14 16:11:14 |  | 2022-01-17 07:04:43 | 2022-02-24 08:02:34 | DESFIBRILADOR DE UCIM A NO TIENE LA FUNCION DE CARDIOVERSION ELECTRICA | CARRO DE PARO |  | MEDIANA | EMCO4926 | 456862000181 | DESFIBRILADOR | 4974 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE REALIZAN MEDICIONES CON EQUIPO PATRÓN Y RESULTADOS ARROJADOS POR EQUIPO PATRÓN SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RANGO ACEPTABLE. EQUIPO FUNCIONAL. | 2022-01-14 14:17:40 |  | 2022-01-17 10:21:56 | 2022-01-19 16:59:12 | El monitor de signos vitales de la sala de quimioterapia registra cifras tensionales altas, diferentes a las cifras cuando se toma la presión arterial de forma manual. | FALLA EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | BIOLIGHT | EMCO3968 | M005A026808 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 577 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | ingeniero mantenimiento
SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON EN DIFERENTES PRESIONES Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO OK | 2022-01-14 14:05:50 |  | 2022-01-17 07:05:24 | 2022-02-04 07:47:38 | NO TIENE MANILLA Y NO TOMA BIEN LAS PRESIONES | MONITOR SIGNOS VITALES |  | MEDIANA | EMCO3551 | 114612050004 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 540 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON EN DIFERENTES PRESIONES, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE INSTALA SNESOR SPO2 Y BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2022-01-14 14:03:28 |  | 2022-01-17 07:05:42 | 2022-02-07 13:35:34 | LA MANILLA DEL MONITOR DE APAGADO Y PRENDIDO NO SIRVE | MONITOR SIGNOS VITALES |  | EDAN | EMCO4103 | 360069-M18505530034 | Monitor de signos vitales | 800 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, REQUIERE INSTALACION DE SPO2, EQUIPO FUNCIONAL. | 2022-01-14 13:56:59 |  | 2022-01-19 13:53:36 | 2022-02-03 15:23:33 | NO SIRVE EL SATURADOR Y LAS PRESIONES QUE REGISTRA SON MUY ALTAS | MONITOR SIGNOS VITALES |  | EDAN | EMCO5537 | 360069-M21119550090 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5920 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DAÑO EN CONECTOR INTERNO, SE REALIZA PROCESO DE SOLDADURA EN CONECTOR, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK | 2022-01-14 12:34:47 |  | 2022-01-14 13:39:34 | 2022-02-03 08:48:27 | satelite de lampara cileitica de quirofano 1 de urgencias no enciende | lampara cielitica dañada |  | BRANDON MEDICAL | SIN CODIGO | 7444-16 | LAMPARA CIELITICA | 423 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE REALIZA REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE BOMBA Y SE EVIDENCIA SU FALLA AL ACTIVARSE, REQUIERE CAMBIO DE MODULO DE GASES Y BATERÍA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2022-01-14 12:33:19 |  | 2022-01-14 13:39:50 | 2022-02-03 10:14:48 | monitor de signos vitales no funciona modulo de analizador de gases anestesicos | monitor de signos vitales |  | MINDRAY | EMCO3453 | CM-08113476 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 793 | QUIROFANO 13 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
el equipo se encuentra fuera de servicio, ya que tiene pendiente por reparar (touch, bateria, electrovalvula, sensor en la main board, se espera orden de compra de repuestos | 2022-01-14 09:49:13 |  | 2022-01-14 13:40:03 | 2023-01-13 10:50:52 | el saturador del monitor de signos vitales de la sala no esta funcionando al momento de intentar la STo2 de los pacientes | monitor de signos vitales |  | VISMO NIHON KOHDEN | EMCO3630 | 0106579 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 590 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | ingeniero mantenimiento
La jefe trae al taller de mantenimiento los accesorios en mal estado, y posteriormente es reemplazado los accesorios | 2022-01-13 14:36:54 |  | 2022-01-14 13:41:01 | 2022-02-24 07:59:21 | reporta el jefe de servicio que el cable de EKG Y EL SATURADOR, no están funcionando , ya la jefe del servicio los llevo al área de mantenimiento | UCI NEURO cubiculo# 5 EKG Y SATURADOR |  | BIOLIGHT | EMCO4266 | Q067A003684 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 890 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
EL INGENIERO DE BAXTER LA REVISA Y LA DEJA FUNCIONAL. | 2022-01-13 14:23:37 |  | 2022-01-17 10:22:31 | 2022-01-20 11:37:52 | LA BOMBA MARCA ERROR Y PITA EL CANAL B | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER |  | BAXTER |  | 22070422UN | BOMBA DE INFUSION | 2049 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
EL INGENIERO DE BAXTER LA REVISA Y LA DEJA FUNCIONAL. | 2022-01-13 14:21:37 |  | 2022-01-17 10:22:46 | 2022-01-20 11:37:06 | LA BOMBA DE INFUSION SUENA COMO REBOBINANDO TODO EL TIEMPO Y NO TOMA EL EQUIPO DE INFUSION CUANDO SE INTENTA INSETAR AL ALGUN CANAL | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22040125UH | BOMBA DE INFUSION | 1318 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
EL INGENIERO DE BAXTER LA REVISA Y LA DEJA FUNCIONAL. | 2022-01-13 14:19:18 |  | 2022-01-17 10:22:56 | 2022-02-15 08:46:19 | EL EQUIPO SE CAYO PRESENTANDO DOBLAMEINTO DE ALGUNAS PIEZAS Y HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA PANTALLA | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER |  | BAXTER |  | 26110316UN | BOMBA DE INFUSION | 4133 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE EFECTUAN PRUEBAS DE PARAMETRO DE PRESION INVASIVA JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EL CABLE IBO Y EXTENSIÓN IBO SE ENCUENTRAN EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO OK. | 2022-01-12 14:03:10 |  | 2022-01-14 13:39:19 | 2022-02-04 07:58:55 | uci -4 cubiculo #4 el censor de la presión arterial no invasiva de los dos canales no funsionan | cubiculo #4 el censor de la presión arterial no invasiva de los dos canales no funsionan |  | BIOLIGHT | EMCO4255 | Q067A003690 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 894 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
SE DEJA CON CABLE IBP SECUNDARIO DEL MONITOR. | 2022-01-12 10:17:30 |  | 2022-01-13 15:38:19 | 2022-05-10 11:21:32 | el día 24 de diciembre de 2021, el jefe Julio Cesar Cruz reportó daño en los dos cables de presión invasiva del monitor de cubículo 18, marca COMEN modelo Star8000E con activo fijo EMCO5146. Por tal motivo solicito muy comedidamente un informe sobre la condición del equipo y sus accesorios con su respectiva cotización. Posterior a esto iniciaremos capacitación sobre el adecuado manejo de los equipos como plan de mejora. | DAÑO EN MONITOR CUB 18 |  | COMEN | EMCO5146 | E7200527104F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5039 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN | ingeniero mantenimiento
Se realiza revisión del monitor y no registra novedad. | 2022-01-12 09:14:21 |  | 2022-01-12 09:19:15 | 2022-02-24 07:57:49 | se requiere verificar el monitor , ya que no se sabe el daño y estan utilizando el monitor de trasporte, se recuerda que la uci es aislada (COVID) | UCI -4 MONITOR DE TRASPORTE Y CUBICULO #10 |  | BIOLIGHT | EMCO4261 | Q067A003575 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 882 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
REQUIERE CAMBIO DE ACOPLE MACHO A CARGADOR, TAMBIEN SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE CABLE (CARGADOR POTENSIOMETRO), EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2022-01-12 08:08:43 |  | 2022-01-12 08:19:38 | 2022-02-03 08:44:02 | Reporte de froto luz no enciende. EMC04477. por favor marcar las Diadema | Daño de frontoluz |  |  | EMCO4477 | 1104612896/110439603 | FRONTOLUZ | 2428 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
REQUIERE CAMBIO DE ACOPLE MACHO A CARGADOR, TAMBIEN SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE CABLE (CARGADOR -POTENSIOMETRO). EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2022-01-12 08:07:10 |  | 2022-01-12 08:19:50 | 2022-02-03 08:28:42 | Reporte de froto luz no enciende. EMC04478. por favor marcar las Diadema | Daño de frontoluz |  | HEINE | EMCO4478 | 1104396966/1104612899 | FRONTOLUZ | 2431 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
SE REALIZA REVISION DE LOS EQUIPOS DEL SERVICIO DE AMBULANCIA Y TODOS CUENTAN CON LOS ACCESORIOS CORRESPONDIENTES Y EN CORRECTO ESTADO, SE CIERRA PRDEN DE TRABAJO | 2022-01-12 07:22:10 |  | 2022-01-19 13:55:53 | 2024-05-21 08:38:40 | se notifica sensor de saturacion monitor de movil medicalizada no sensa, no enciende el bombillo que notifca el funcionamiento del accesorio | sensor saturador movil medicalizada | [5 empty] | 0 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | ingeniero mantenimiento |  |  | sino-k | .... | 123 | sensor saturacion
| 2022-01-11 16:18:18 | 2022-01-19 00:00:00 | 2022-01-17 07:06:46 |  | Por favor solicito Revisión y Arreglo de Fuente de Luz. Se utiliza para la realización de las Nasolaringoscopia. universidad del valle Activo fijo 53003200 | Fuente de Luz |  | STORZ | 53003200 | IB0645742 | FUENTE DE LUZ | 5844 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino
Se realizo respectiva revisión del equipo, encontrándose este en optimas condiciones de funcionamiento | 2021-12-14 09:31:51 |  | 2022-01-11 09:32:25 | 2022-01-25 14:56:36 | El día lunes de enero reportan la presencia de manchas en la imagen, se adjunta el respectivo estudio, no se identifica fuga ni otra novedad. | Manchas en la imagen |  | FUJIFILM | 862128 | 2G374K437 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 5913 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE EVIDENCIA QUE LA TARJETA PRINCIPAL QUE ENERGIZA EL BUZZER DE SONIDO PRESENTA FALLA TÉCNICA, EL EQUIPO FUNCIONALMENTE ESTÁ OK. REQUIERE CAMBIO DE TARJETA QUE ENERGIZA A BUZZER | 2022-01-07 11:10:16 |  | 2022-01-07 11:33:33 | 2022-02-04 08:02:20 | favor revisar el timbre de la camara no esta sonando cuando termina la terapia | camara de fototerapia |  | NATIONAL BIOLOGICAL | 53929182-N | 009285 | CAMARA DE FOTOTERAPIA | 141 | DERMATOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE EL TENSIOMETRO ESTA FUNCIONAL EN EL SERVICIO | 2022-01-07 10:57:43 |  | 2022-01-27 15:30:30 | 2024-09-19 11:55:03 | la funda plastica pemite el inflado pero vuelve y se desinfla rapidamente | daño de tensiometro manual de hemato oncologia ped | [5 empty] | 0 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | CE0483 | K02799 | 0483 | tensiometro manual
SE RECORTA MANGUERA Y SE EMPATA NUEVAMENTE A MANÓMETRO Y SE EVIDENCIA QUE SOSTIENE PRESIÓN DE AIRE. EQUIPO FUNCIONAL | 2022-01-07 10:43:41 |  | 2022-01-19 16:50:19 | 2022-01-19 16:56:50 | teniometro manual dañado, la funda plastica no infla. | daño de tensiometro manual |  | ALP K2 |  | 104255 | TENSIOMETRO MANUAL | 6113 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | ALRK2 | 12909 | 1969 | tensiometro manual
SE REALIZA INSTALACIÓN DE CABLE VGA PARA VISUALIZACIÓN DE EXÁMEN POR PARTE DE LA PACIENTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 2022-01-06 10:56:17 | 2022-01-06 15:40:00 | 2022-01-06 11:40:03 | 2022-01-06 15:52:09 | traslado cable hdmi ecografo para monitor de las pacientes | instalacion cable hdmi |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO3675 | KE6D59485 | ECOGRAFO | 232 | PERINATOLOGIA |  |  |  | Luz Marli Bustamante Romero | Dayana Raigosa Gil
SE ENCUENTRA LA CAMARA APAGADA DESDE EL INTERRUPTOR, SE ENCIENDE E INMEDIATAMENTE EL SOFTWARE RECONOCE EL CABLE, SE EXPLICA AL PERSONAL EL MECANISMO DE FUNCIONAMIENTO Y CÓMO IDENTIFICAR SI SE ENCUENTRA ENCENDIDA. EQUIPO FUNCIONAL. | 2022-01-05 11:44:57 |  | 2022-01-06 11:40:24 | 2022-01-06 14:49:49 | favor revisar el cable de la lampara que proyecta al televisor no esta funcionando no se puede ver la imagen | lampara de hendidura consultorio urgencias |  | TOPCON | 53885236 | 2051039 | LAMPARA DE HENDIDURA | 1971 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
Se elimina óxido en conector y se inserta pila nuevamente. Dispositivo funcional. | 2022-01-05 11:18:48 |  | 2022-01-17 10:23:51 | 2022-01-17 10:28:57 | El termihigrometro del cuato de medicamentos del area de pediatria esta dañado no prende a pesar de haberle cambiado la pila | termohigrometro dañado |  | TEMPERATURE | TH047 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 2188 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se realizo cambio de colimador y rejilla en el equipo. Se asegura que las cuchillas del colimador están presentes al borde de la imagen. Ya no se presentan artificios en imagen. Pruebas funcionales exitosas. Se recomienda tener precaución de no golpear el equipo al momento de desplazarlo. También, proteger intensificador y tubo de fluidos durante procedimientos, con el fin de evitar filtraciones. | 2022-01-05 09:40:17 |  | 2022-02-11 08:51:15 | 2022-08-24 13:23:35 | equipo nomuestra bien la iagen solo se ve la mitad, al parecer es el colimador que no esta abriendo bien, adicionalmente cuando enciende el equipo se escuchan varios ruidos cosa que antes no pasaba antes del mantenimiento que hicieron | INTENSIFICADOR DE IMAGEN |  | SIEMENS | EMCO5244 | 10893686/12892 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 5343 | QUIROFANO 8 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE VERIFICA ENVÍO DE DATOS POR DICOM Y SE EVIDENCIAN EXAMENES EN COLA. SE ELIMINA LA COLA Y SE REALIZA CONFIGURACION ADICIONAL, SE EVIDENCIA FLUIDEZ EN EL SISTEMA. EQUIPO OK. SE RECOMIENDA USO DE AIRE ACONDICIONADO PARA BAJAR LA TEMPERATURA DEL CUARTO Y GARANTIZAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO BIOMEDICO. | 2022-01-04 13:50:33 |  | 2022-01-06 08:54:42 | 2022-01-06 08:58:14 | EN CUALQUIER MOMENTO SE QUEDA PEGADA LA IMGEN Y LA IMPRESORA SE APAGA | SE QUEDA PEGADA LA IMAGEN Y SE APAGA LA IMPRESORA |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO3675 | KE6D59485 | ECOGRAFO | 232 | PERINATOLOGIA |  |  |  | Luz Marli Bustamante Romero | Aura María García Caicedo
| 2022-01-04 12:28:33 |  | 2022-03-01 07:56:11 |  | EL FLAT PANEL DE SERIE 76851629 UBICADO EN SALA 2 DE RAYOS X, ESTA PRESENTANDO UN ARTEFACTO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA IMAGEN , | ARTEFACTO EN IMAGEN | [5 empty] | 0 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | Jhon Henry Saa |  |  |  | FUJIFILM | NA | 76851629 | FLAT PANEL
| 2022-01-03 17:36:47 |  |  |  | habitac 545 gotera humedad en el cielo falso del baño | habitac 545 gotera humedad en cielo falso del baño | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2022-01-03 17:25:10 |  |  |  | habitac 558 gotera humedad y moho en el cielo falso del baño | habitac 558 gotera humedad y moho en cielo falso del baño | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
EL PAPEL NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE UBICADO EN LA BANDEJA. SE REALIZA CAMBIO DE PAPEL POR UNO MAS ANCHO Y SE DEJA CENTRADO. SE REALIZAN PRUEBAS Y SE EVIDENCIA CORRECTA IMPRESION. SE RECOMIENDA USO DE PAPEL PARA MONITOR FETAL EDAN. EQUIPO OK. | 2022-01-03 15:36:07 |  | 2022-01-05 07:53:07 | 2022-01-06 08:51:52 | A LA HORA DE REALIZAR EL MONITOREO LA LINEA DE BASE QUEDA MUY ALTA | LINEA LA BASE MUY ALTA |  | MEDIANA | EMCO3465 | AENBA0015 | MONITOR FETAL | 905 | PERINATOLOGIA |  |  |  | Luz Marli Bustamante Romero | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, EQUIPO FUNCIONAL. | 2022-01-03 11:15:24 |  | 2022-01-03 12:45:48 | 2022-01-06 09:05:49 | tensiometro adulto de la movil 996 presenta mangueras picadas y derretidas se trata de tomar tension arterial y no tiene fuerza | tensiometro adulto |  | LORD |  | 1192326 | TENSIOMETRO MANUAL | 5274 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo |  |  | lord | .... | 1192326 | tensiometro adulto
SE ENCUENTRA DESAJUSTE EN AGUJA CON RESPECTO A CERO, SE REALIZA AJUSTE Y SE VALIDA CON EQUIPO PATRON, EQUIPO FUNCIONAL. | 2022-01-03 11:13:13 |  | 2022-01-03 12:45:39 | 2022-01-06 09:03:04 | tensiometro pediatrico de movil 996 se encuentra descalibrado | tensiometro manual |  | LORD |  | 1155337 | TENSIOMETRO MANUAL PEDIATRICO | 5828 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo |  |  | lord | .... | 1155337 | tensiometro
EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS EN SU CONECTOR METALICO DE LA MANGUERA NIBP, REQUIERE CAMBIO DE CONECTOR NIBP-MONITOR- EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2022-01-03 10:07:27 |  | 2022-01-03 10:43:10 | 2022-02-04 08:39:05 | MONITOR DEL CUBICULO 6 NO SENSA PRESION | MONITOR NO SENSA |  | BIOLIGHT | EMCO4247 | Q067A003688 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 892 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
Por el uso constante del equipo entre conexion y desconexion del cable de poder, el conector de carga que va al equipose desprende y no permite la carga del ventilador. Por lo cual se procede a destapar el cargador, soldarlo y quedar funcional | 2021-12-29 10:12:25 |  | 2021-12-29 12:52:26 | 2023-01-12 11:40:20 | El cable de poder del equipo tiene mal contacto y no carga | Ventilador no carga |  | MAGNAMED | EMCO4226 | 5932 | VENTILADOR MECÁNICO | 1105 | UCI 2 |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
SE OBSERVA QUE LE INSTALARON EL PAPEL QUE NO CORRESPONDE AL EQUIPO, REQUIERE INSTALACIÓN DE PAPEL, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-12-28 14:55:47 |  | 2021-12-29 10:37:29 | 2022-01-06 08:05:16 | EL EKG DEL SERVICIO, PRESENTA SALIDA DE PAPEL, EMPIEZA A SALIRSE SOLO Y NO PERMITE LA TOMA DE EKG, HA SIDO DE MANERA DE CONSTATE LA PERDIDA DE PAPEL | EKG PRESENTA FALLAS |  | FUKUDA | 303058 | 06101728 | ELECTROCARDIOGRAFO | 1937 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | Sysmed Huv | Carolina Becerra | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSTALACION DE BATERIAS NUEVAS Y SENSOR SPO2. SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR DE ENCENDIDO QUE PRESENTABA FALLA PARA APAGAR EL EQUIPO, EQUIPO OK. | 2021-12-28 12:07:33 |  | 2021-12-29 10:38:05 | 2022-02-08 07:56:11 | PARA REVISION DE BATERIA Y SOLICTUD DE SATURADOR | MONITOR SIGNOS VITALES |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | CN7CABAS00073 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 729 | ARO |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
LA CINTA TERMICA PRESENTA FALLA, NO PERMITE IMPRIMIR, REQUIERE REEMPLAZO DE CINTA METRICA, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-12-28 12:03:56 | 2021-12-29 00:00:00 | 2021-12-29 10:38:20 | 2022-01-05 14:25:33 | EL MONITOR FETAL NO MARCA BIEN LAS CONTRACCIONES Y FRECUENCIA CARDIACA DEL BEBE | no marca bien la frecuencia ni contracciones |  | PHILIPS | EMCO4037 | DE45738567 | MONITOR FETAL | 911 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
El servicio quedo completo con la monitorizacion de SPO2, pero po mala manipulación estos se les doblaron los pines, duro menos de 2 semanas | 2021-12-28 09:59:32 |  | 2021-12-29 10:38:47 | 2022-02-24 08:59:27 | PULSIOXIMETRO DAÑADO CUBICULO 7 | PULSIOXIMETRO DAÑADO |  | DRAGER | EMCO4063 | VTSKM0144 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 746 | UCI 3 |  |  | Sysmed Huv | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA ENTREGA DE SATURACION | 2021-12-28 09:57:36 |  | 2022-03-01 07:55:57 | 2023-01-11 09:58:18 | PULSIOXIMETRO DAÑADO UCI 3, CUBICULO 3 | PULSIOXIMETRO DAÑADO |  | DRAGER | EMCO4059 | VTSKM0187 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 749 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2021-12-28 09:11:18 |  |  |  | LAVAMANOS GOTEA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA | LAVAMANOS GOTEA PERMANENTE AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACIÓN 5086 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REQUIERE INSTALACION DE TOCO INTRAUTERINO Y CAMBIO DE BANDA TERMICA PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-12-28 09:09:34 | 2021-12-29 00:00:00 | 2022-01-04 10:26:29 | 2022-02-03 09:05:33 | LINEAS DE LA FETO CARDIA NO SE ALCANZAN A VISUALIZAR EN EL PAPEL DE LA MONITORIA. | MONITOR PHILIPS |  | PHILIPS | EMCO3802 | DE45738640 | MONITOR FETAL | 910 | ARO |  |  |  |  | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN FALLAS TÉCNICAS DE LA ELECTROVÁLVULA, TOMA PRESION INTERMITENTEMENTE, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. SE REALIZÓ TRATAMIENTO DE LA ELECTROVÁLVULA, POR MEDIO DE FUENTE. EQUIPO OK. | 2021-12-28 08:22:12 |  | 2021-12-28 08:22:29 | 2022-02-04 16:44:50 | El monitor de signos vitales no está borrando los datos anteriores del paciente, se inicia nueva toma y sigue igual, hay que desconectarlo hasta dos veces para que reinicie. | Monitor no funciona adecuadamente |  | NIHON KOHDEN | EMCO3676 | 05405 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 679 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA | Maricela Moros | 191 | Sysmed Huv | LAURA ESCOBAR | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN PARTÍCULAS DEL MEDIO AMBIENTEM SE APLICA UNA LIMPIEZA INTEGRAL EXTERNA/INTERNA DEL OBJETIVO | 2021-12-27 12:37:50 |  | 2021-12-27 14:09:14 | 2022-02-04 16:56:37 | Por favor revisar el microscopio del laboratorio del 6to Piso, no se tiene una buena imagen de los especímenes. | REVISIÓN - MICROSCOPIO |  | CARL ZEISS | EMCO4136 | 3144034252 | MICROSCOPIO | 5833 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
EQUIPO PRESENTA BARRA TERMICA DE IMPRESORA EN MAL ESTADO, SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA TERMICA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-12-27 08:20:27 |  | 2021-12-27 08:30:31 | 2022-01-06 10:41:08 | cuando se toma monitorias a la paciente no marca bien o registra la frecuencia ni las contracciones en el trazado de la monitoria | no marca bien la frecuencia ni contracciones |  | PHILIPS | EMCO3803 | DE45738589 | MONITOR FETAL | 906 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE INSTALA MARCADOR DE EVENTOS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-12-27 08:19:27 |  | 2021-12-27 08:30:17 | 2022-01-04 11:26:40 | cuando se toma monitorias a la paciente no marca bien o registra la frecuencia ni las contracciones en el trazado de la monitoria | no marca bien la frecuencia ni contracciones |  | PHILIPS | EMCO4039 | DE45738586 | MONITOR FETAL | 914 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA SOLDADURA EN SUS CONTACTOS. MICROSCOPIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. | 2021-12-25 19:54:39 |  | 2021-12-27 09:42:05 | 2022-01-04 10:20:58 | El equipo estaba en uso y al probarlo no encendía. Posible daño del enchufe, por favor priorizar dicha revisión. | No enciede |  | CARL ZEISS | EMCO4135 | 3144033764 | MICROSCOPIO | 2853 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON DIFERENTES MASAS PATRÓN. SE EXPLICA AL PERSONAL EL CORRECTO USO DEL EQUIPO. EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-12-24 11:18:59 |  | 2021-12-24 12:13:17 | 2022-01-04 10:18:42 | NO SE RELACIONA EL PESO DEL NIÑO CON LO MARCADO EN LA BASCULA | DESCALIBRACION |  | DETECTO | EMCO4375 |  | BASCULA BEBE ELECTRONICA | 2113 | Enfermedades Huerfanas |  |  | Sysmed Huv | Sara Eva Parra Cobo | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y EL TICKET ESTÁ GENERADO DESDE EL AÑO PASADO. | 2021-12-24 08:05:04 |  | 2022-03-01 07:57:34 | 2022-11-24 14:48:18 | UCI TRASPLANTE SENSOR DE TEMPERATURA CUBICULO # 5 SE ENCUENTRA FRACTURADO | UCI TRASPLANTE SENSOR DE TEMPERATURA CUBICULO # 5 |  | BIOLIGHT | EMCO4816 | Q068A035093 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4140 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA QUE EL SISTEMA DEL EYECTOR ESTA TAPADO, SE REALIZA LIMPIEZA. EQUIPO OK. | 2021-12-23 16:31:13 |  | 2021-12-23 17:03:39 | 2022-01-05 17:09:23 | La pipeta no está dispensando el correcto volumen de muestras | No dispensa el volumen correcto | [5 empty] | 0 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo |  |  | TRANFERPETTE BRAND | N.A | PP001 | Pipeta
| 2021-12-23 15:14:13 |  |  |  | GOTERA EN EL CIELO FALSO DEL BAÑO HABITACION 545 | GOTERA EN EL CIELO FALSO DEL BAÑO HABIT 545 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE HACE EL CAMBIO DE LA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE C18201156 | 2021-12-22 15:20:33 |  | 2021-12-22 15:21:01 | 2022-03-01 11:13:08 | EL PASADO 13 DE DICIEMBRE DE 2021 SE ENCUENTRA BOMBA DE NUTRICIÓN ES HOSPITALIZACIÓN 4 PISO SEDE NORTE CON MARCACIÓN DE "DAÑADA", CUANDO SE VA A REVISAR, LA PANTALLA NO DA VÍDEO AL ENCENDERSE, ADICIONALMENTE, SE EVIDENCIA DESAJUSTE DE PARTES Y CAIDA. | DAÑO DE BOMBA DE NUTRICIÓN POR CAIDA |  | COVIDIEN |  | C19263949 | BOMBA DE NUTRICION | 5597 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE HACE EL CAMBIO DE LA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE C18202594 | 2021-12-22 15:14:45 |  | 2021-12-22 15:15:11 | 2022-03-01 10:43:29 | EN LA HABITACIÓN 641 DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL, SE ENCUENTRA BOMBA DE INFUSIÓN QUE SE ESTABA UTILIZANDO EN PACIENTE, PERO PRESENTABA ITERRUPCIONES PERIÓDICAS EN LA ALIMENTACIÓN. AL LLEGAR A LA HABITACIÓN, SE EVIDENCIA LA BOMBA CON MÚLTIPLES FRACTURAS Y DESAJUSTE DE PARED DEL ROTOR, ADICIONALMENTE, EL CARGADOR SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO PRESENTANDO DESPRENDIMIENTO DE UNA PATA DEL CONECTOR A TOMA CORRIENTE. | DAÑO DE BOMBA DE NUTRICIÓN POR CAIDA |  | COVIDIEN | 68481 | C16144973 | BOMBA DE NUTRICION | 4195 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
El monitor se encontraba configurado con tres derivadas y el cable de ECG con 5 derivadas | 2021-12-22 13:49:15 |  | 2021-12-22 16:27:29 | 2023-01-12 11:34:27 | UCI TRASPLANTE EL MONITOR CUBICULO #6,NO CENSA EL EKG , SE ESTA UTILIZANDO EL DEL MONITOR DE TRASPORTE | UCI TRASPLANTE MONITOR CUBICULO #6 |  | BIOLIGHT | EMCO4817 | Q068A035109 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4141 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
EL SENSOR, SE APLICA REEMPLAZO DE SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2021-12-22 11:23:59 |  | 2021-12-22 11:24:17 | 2022-01-06 13:53:55 | Según orden de trabajo 4588, reportan del servicio que no funciona pulsioxímetro. | Saturacion de oxigeno |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIV-040 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 702 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA AUSENCIA DEL SENSOR, SE INSTALA SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2021-12-22 09:44:07 |  | 2021-12-22 09:44:24 | 2022-01-06 12:01:22 | Se abre caso para realizar la instalación del sensor de saturación de oxigeno (sensor + interfaz) en el equipo. Y garantizar la funcionalidad total del mismo. | Instalacion de sensor |  | BIOLIGHT | EMCO4449 | M012A004827 | Monitor de signos vitales | 839 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
| 2021-12-22 08:58:55 |  |  |  | habit510 llave de la ducha se cae y lampara entrada dañada | hab.510 llave la ducha se cae y lampara entrada dañada | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-12-22 08:10:00 |  |  |  | habit513 llave de la ducha se cae y lavamanos tapado | hab.513 llave de la ducha se cae y lavamanos tapado | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-12-22 07:46:05 |  |  |  | habit512 llave de la ducha se cae y llave del lavamanos dañado | hab.512 llave de la ducha se cae y llave del lavamanos dañada | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-12-21 07:36:30 |  |  |  | lampara del baño habitación 551 dañada y el lavamanos bota agua por tuberia | LAMPARA DEL BAÑO 551 DAÑADA Y EL LAVAMANOS BOTA AGUA POR TUBERIA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE EVIDENCIAN BOTONES DE PANEL DE CONTROL SUELTOS, SE REALIZA TRATAMIENTO CON PEGANTE Y SE DEJA 24 HORAS SECANDO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-12-20 13:54:46 |  | 2021-12-21 15:55:27 | 2022-02-08 09:07:49 | MONITOR QUE PRESENTA UN PITIDO CONSTANTE , NO SE APAGA FACIL , REQUIERE APAGARLO , PARA QUE DESAPAREZCA EL RUIDO . BOTON DE ENCENDIDO ESTA DAÑADO . EN LA PANTALLA APARECE UN CODIGO : EEE9 | MONITOR MEDIANA CON DAÑO DEL BOTON DE ENCENDIDO |  | MEDIANA | EMCO3441 | 124411020002 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2090 | CIRENA |  |  | Sysmed Huv | Aurora Luna | Aura María García Caicedo
El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo. | 2021-12-19 13:15:53 |  | 2021-12-21 15:55:47 | 2025-05-12 09:03:13 | La maquina de anestesia Drager no pasa el test de complianza y de fugas, no permite realizar la calibración del sensor de flujo, y no esta dando volumen adecuados, están desfasados en mas o menos 150 ml. El equipo queda en el quirófano 5 para su revisión | Fallo en maquina de anestesia |  | DRAGER | EMCO3027 | ASAL-0011 | MAQUINA DE ANESTESIA | 468 | QUIROFANO 11 |  |  | Sysmed Huv | Christian Balbino Valencia Gamboa | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-12-17 12:35:43 |  | 2022-03-01 07:57:50 | 2023-01-10 17:24:22 | La resistencia estaba en funcionamiento, se pago sola y no volvio a prender | Resistencia que no prende | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | FISHER & PAYKEL | EMCO1709 | 9641JHU04395 | Resistencia
Se revisa monitor con simulador y patrón y este opera correctamente | 2021-12-17 10:14:31 |  | 2021-12-20 07:42:51 | 2022-02-24 08:20:09 | UCI TRASPPLANTE MONITOR DELCUBICULO #,LA NO INVASIVA NO QUIERE FUNSIONAR , ESTAN CON EL MONITOR DE TRANSPORTE | UCI TRASPPLANTE MONITOR DELCUBICULO #3 |  | BIOLIGHT | EMCO4822 | Q068A035214 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4146 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2021-12-17 09:29:03 |  |  |  | LAVAMANOS GOTEA AGUA PERMANENTE AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HAB.546 | LAVAMANOS GOTEA PERMANENTE AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACIÓN 546 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-12-17 09:13:51 |  |  |  | LAMPARA DE LA HABITACION 501 DAÑADA | LAMPARA DE LA HABITACIÓN 501 DAÑADA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
se inspecciona el equipo y se evidencia daño de brazalete, se realiza cambio del mismo, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo se encuentra funcional en el servicio. | 2021-12-16 13:34:23 |  | 2021-12-21 15:56:34 | 2023-01-13 09:45:55 | el brazalete del monitor de signos vitales, el adhesivo ya no pega adecuadamente y al tratar de tomar la tension arterial se despega lo que no permita la toma correcta de este | brazalete de monitor no pega |  | BIOLIGHT | EMCO4452 | M012A004808 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 820 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | ingeniero mantenimiento
SE OBSERVA PARTÍCULAS EN LA IMPRESORA. SE EFECTUA UNA LIMPIEZA INTEGRAL CON DESINFECCIÓN. EQUIPO OK | 2021-12-16 11:48:56 |  | 2021-12-16 11:49:26 | 2022-01-04 10:45:25 | REGISTRABA FETOCARDIAS ERRADAS, SE HACE CAOMBIO DE PAPEL Y AHORA NO REALIZA TRAZOS. | REVISIÓN DE MONITOR FETAL |  | MEDIANA | EMCO3465 | AENBA0015 | MONITOR FETAL | 905 | PERINATOLOGIA |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA AJUSTE DE EJES Y SOPORTES. LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-12-16 09:41:55 |  | 2021-12-21 15:56:57 | 2022-02-04 09:33:25 | La lampara cielítica del quirófano de quemados esta presentando fallas al moverse, no mantiene la posición. | Mal funcionamiento de lampara cielitica |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | LAMPARA CIELITICA | 2021 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA QUE EL CABLE AC NO ESTÁ BIEN CONECTADO Y LAS BATERÍAS SE DESCARGARON. SE CONECTA EL EQUIPO AL CABLE AC Y SE ENCIENDE EL EQUIPO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-12-15 15:31:45 |  | 2021-12-15 15:54:20 | 2022-01-04 10:41:38 | monitor de transporte no prende | monitor de transporte no funciona |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIM-001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 705 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | ingeniero mantenimiento |  |  | GOLDWAY | 1 | 7C5AAIM-001 | monitor de transporte
SE LIMPIAN TARJETAS ELECTRÓNICAS. SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENDAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-12-15 11:14:21 |  | 2021-12-15 11:14:34 | 2022-01-04 10:58:26 | El equipo no registra datos, y parpadea indicadores de velocidad grafica, tamaño ECG | Electrocardiografo no toma datos |  | HEWLETT PACKARD | EMCO0635 | CNB2908647 | ELECTROCARDIOGRAFO | 267 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA DESAJUSTE Y AUSENCIA DEL CONECTOR DE SATURACIÓN. SE INSTALA CONECTOR DE SATURACION, EQUIPO OK. | 2021-12-14 15:05:20 |  | 2021-12-14 15:05:30 | 2022-01-05 13:57:24 | el monitor no cuenta con el conector del canal de saturación de oxigeno | monitor no sensa saruracion |  | DRAGER | EMCO4051 | VTSKK0075 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 736 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REHACE SOLDADURA INTERNA DEL SENSOR DE SATURACIÓN Y QUEDA FUNCIONAL. EQUIPO FUNCIONAL | 2021-12-14 08:21:11 |  | 2021-12-15 09:20:30 | 2021-12-15 09:21:44 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 129030974 | BX94118310 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3067 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
Se entrega bomba de infusión UCIN B | 2021-12-13 15:54:37 |  | 2022-02-23 16:26:41 | 2022-02-23 16:28:03 | BOMBA NIPRO DE UCIM B CUBICULO 14 DAÑADA NO FUNCIONAN LAS TECLAS | BOMBA NIPRO UCIM B |  | NIPRO | EMCO5327 | 4009840 | BOMBA DE INFUSION | 5549 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE OBSERVA AUSENCIA DE PINES DE SEGURIDAD, CUCHILLA, PORTACUCHILLAS, SISTEMA DE SEGURIDAD. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-12-13 10:44:52 |  | 2021-12-13 11:05:20 | 2022-02-04 16:52:20 | Verificar el funcionamiento de los microtomos | Revisar Microtomo |  | SAKURA | EMCO3695 | 1429-2644 | MICROTOMO | 533 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL PORTA CUCHILLA, SE EFECTÚA AJUSTE DEL PORTA CUCHILLA, REQUIERE REEMPLAZO DE CUCHILLA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-12-13 10:44:04 |  | 2021-12-13 11:06:10 | 2022-02-04 08:48:34 | Verificar el funcionamiento de los microtomos | Revisar Microtomo |  | SAKURA | EMCO3691 | 1429-2708 | MICROTOMO | 532 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio. | 2021-12-13 10:41:21 |  | 2021-12-13 11:06:19 | 2023-01-13 15:36:29 | Verificar el funcionamiento de los microtomos | Revisar Microtomo |  | SAKURA | EMCO3690 | SIN SERIAL | MICROTOMO | 531 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Dayana Raigosa Gil
Se revisa cable ECG, con simulador patrón y el equipo funciona ok | 2021-12-10 09:37:42 |  | 2021-12-10 16:06:16 | 2023-01-10 15:53:10 | UCI TRASPLANTE #5 CABLE EKG DEL MONITOR NO TRAZA | UCI TRASPLANTE #5 CABLE EKG |  | BIOLIGHT | EMCO4819 | Q068A035105 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4144 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE EFECTUA AJUSTE DE BATERÍA, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-12-09 10:29:24 |  | 2021-12-10 13:53:22 | 2022-01-04 13:38:32 | el ekg no funciona, sale aviso de batería dañada | aelectrocardiograma |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO4119 | SPY17450039PA | ELECTROCARDIOGRAFO | 272 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | ingeniero mantenimiento
| 2021-12-07 15:53:08 |  |  |  | cielo falso del baño con muhca humedad se va a caer habit 504 | cielo falso del baño con mucha humedad se va a caer habitacion 504 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-12-07 15:29:23 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 556 ESTA CON PACIENTE | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE AJUSTA SENSOR A MÓDULO. EQUIPO FUNCIONAL. | 2021-12-07 15:23:22 |  | 2021-12-13 10:43:08 | 2021-12-13 10:44:18 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 129058301 | CM-05111794 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3340 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
Equipo queda operando en optimas condiciones funcionales luego de la instalación del repuesto Power suply | 2021-12-07 14:54:07 | 2021-12-07 00:00:00 | 2021-12-14 07:35:56 | 2023-06-14 11:03:54 | Nuevamente reportan del servicio de sala de operaciones que el equipo presente después de un tiempo de uso la imagen borrosa | Equipo fuera de servicio |  | SIEMENS | EMCO5242 | 10893686/12848 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 5342 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
LA BOMBA REGRESÓ AL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE LUEGO DE QUE SE REALIZARAN LOS RESPECTIVOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL SEGÚN LO COMUNICADO POR EL INGENIERO DE BAXTER | 2021-12-07 09:58:20 |  | 2021-12-07 10:07:56 | 2022-11-02 14:10:33 | DEBIDO A QUE LA BOMBA NO SE PUDO ACTUALIZAR Y QUEDÓ INOPERATIVA, SE ENVIÓ EL 06 DE AGOSTO DEL 2021 A BOGOTÁ PARA QUE SE REALIZARA EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR GARANTÍA. SE GENERA TICKET PARA DARLE SEGUIMIENTO AL PROCESO. | FALLO EN ACTUALIZACIÓN DE BOMBA |  | BAXTER | EMCO5175 | SK01001094 | BOMBA DE INFUSION | 5356 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE OBSERVA FUGA DE BRAZALETE. SE EFECTUA REEMPLAZO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2021-12-07 08:56:52 |  | 2021-12-07 14:51:21 | 2022-01-06 08:09:31 | favor revisar el monitos no toma la presion arterial | monitor signos vitales |  | BIOLIGHT | EMCO3758 | A044E002924 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 642 | DERMATOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
EL EQUIPO FUNCIONABA CORRECTAMENTE PARA LA MEDICIÓN DE LA SATURACIÓN. SE EVIDENCIA FUGA DE AIRE EN BRAZALETE. SE CAMBIA ACCESORIO Y QUEDA FUNCIONAL. | 2021-12-07 07:44:35 |  | 2021-12-07 08:21:41 | 2021-12-07 08:22:37 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 113039232 | CM94106576 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3072 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR. EQUIPO FUNCIONAL. | 2021-12-07 07:43:52 |  | 2021-12-07 08:20:58 | 2021-12-07 08:21:25 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | Mindray | 113034612 | AA74-14975W | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3334 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA REEMPLAZO DEL BRAZALETE. EQUIPO OK | 2021-12-06 15:49:26 |  | 2021-12-06 15:49:46 | 2022-01-04 11:21:06 | MONITOR NO SENSA PRESIÓN ARTERIAL | FALLA EN NIBP |  | NIHON KOHDEN | EMCO3616 | 106562 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 688 | SALA DE OBSERVACION CRITICO |  |  |  |  | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE. | 2021-12-06 15:48:58 |  | 2021-12-06 15:50:15 | 2022-01-04 11:00:57 | MONITOR NO SENSA PRESIÓN ARTERIAL | FALLA EN NIBP |  | NIHON KOHDEN | EMCO3620 | 106568 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 687 | SALA DE OBSERVACION CRITICO |  |  |  |  | ingeniero mantenimiento
Se inspecciona el equipo y se evidencia sobre carga de archivos (estudio0s) almacenados, se depura la memoria y se realizan el reemplazo de los transductores. El equipo queda funcional | 2021-12-06 14:56:39 |  | 2021-12-27 14:10:15 | 2023-01-11 15:25:30 | el ecografo salta al momento de hacer doppler y en muchas ocaciones se queda pegado, como tambien los trabductores (el vaginal tiene un orificio parte de arriba, y el otro se ha soplado). | mantenimiento ecografo |  | SAMSUNG | EMCO4093 | S1ASM3HK600001R | Ecografo | 236 | PARTOS |  |  |  | Luz Marli Bustamante Romero | ingeniero mantenimiento
Se realiza reemplazo del saturador por uno dispuesto en inventario biomedico | 2021-12-06 07:54:04 |  | 2021-12-06 10:16:41 | 2023-01-12 08:56:31 | UCI TRASPLANTE CUB#6 SATURADOR NO CENSA , SE REQUIERE UNO | UCI TRASPLANTE CUB#6 SATURADOR NO CENSA |  | BIOLIGHT | EMCO4817 | Q068A035109 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4141 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se procede a cerrar el ticket dada la disposición final del equipo | 2021-12-03 11:01:05 |  | 2021-12-06 09:37:40 | 2022-06-30 07:51:38 | LA MÁQUINA DE ANESTESIA ARROJA ERROR DE "COMPROBAR VENTILADOR" Y "VENTILADOR INOPERANTE". | MÁQUINA DE ANESTESIA INOPERANTE |  | DRAGER | EMCO0282 | ARUN-0005 | MAQUINA DE ANESTESIA | 486 | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-12-03 10:47:49 |  |  |  | Gotera en cielo falso del baño de locker ubicado en pediatria | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO DE LOCKER PEDIATRIA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-12-03 10:30:16 |  |  |  | llave de la ducha partida no se puede abrir la llave esta muy dura la paciente y familiar no se puede bañar en la ducha. habitacion 562 | habtit. 562 la llave de la ducha partida no se puede abrir la llave esta nuy dura habitacion con paciente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
DE ACUERDO A CORRECTIVO 23821, SE CIERRA TICKET POR BAJA | 2021-12-01 13:53:21 |  | 2021-12-01 13:57:50 | 2022-02-28 08:38:39 | ESTUDIANTE DE ENFERMERIA VALENTINA AGUADO, SE LE CAE MONITOR DE SIGNOS VIGTALES | NILTON KITODEN |  | NIHON KOHDEN | EMCO1204 | 13998 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2264 | ARO |  |  |  |  | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG. EQUIPO OK. | 2021-11-30 15:59:58 |  | 2021-11-30 16:00:10 | 2022-01-04 11:36:49 | Monitor del cubículo 2, cable de ECG en mal estado, fracturado. | Cable ECG FRACTURADO |  | DRAGER | EMCO4056 | VTSKK0078 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 741 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | ingeniero mantenimiento
Se cierra debido a que el monitor posee otro ticket más reciente abierto. Se realiza inspección del equipo y se cierra correspondiente al 2095. | 2021-11-30 07:48:32 |  | 2021-11-30 08:09:34 | 2022-11-25 07:22:00 | UCI 4 CABLE SATURADOR DEL CUB #9 NO SATURA | UCI 4 CABLE SATURADOR DEL CUB #9 |  | BIOLIGHT | EMCO4260 | Q067A003570 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 877 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON RETRO QUE CITA: SE VERIFICA FUNCIONAMIEN TO DE CABLE ECG Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-11-29 10:00:05 |  | 2021-11-29 11:17:14 | 2021-12-14 17:21:21 | MONITOR EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL CUBICULO 8 NO CENSA LA CARDIACA | MONITOR NO CENSA LA CARDAIACA |  | DRAGER | EMCO4060 | VTSKM0189 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 750 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
| 2021-11-29 06:50:08 |  |  |  | El baño de mujeres de la sala de quimioterapia se encuentra dañado, ya que presenta una fuga de agua en el tubo del lavamanos | BAÑO MUJERES DAÑADO | [6 empty] | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA
LA BOMBA TENÍA LA PERILLA DEL CANAL ABIERTA. SE CIERRA Y EL EQUIPO ENCIENDE Y FUNCIONA CORRECTAMENTE | 2021-11-26 15:27:13 |  | 2021-12-06 09:39:42 | 2021-12-07 11:01:37 | LA BOMBA NO PRENDE Y NO SE PUEDE USAR | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BAXTER |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080460DN | BOMBA DE INFUSION | 1484 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
EL EQUIPO PRESENTA CAIDA Y SE FRACTURA LA PARTE FRONTAL, SE REALIZA TRATAMIENTO DE PEGADO EN LA PANTALLA Y ALGUNAS PARTES INTERNAS, SE ARMA NUEVAMENTE EL EQUIPO Y SE VERIFICA PANTALLA TACTIL, ENCODER Y TOMA DE PARAMETROS, EQUIPO OK. | 2021-11-26 15:26:52 |  | 2021-11-26 16:18:13 | 2022-01-06 08:14:48 | monitor se cayo y se daño parte frontal(carcaza) pantalla se encuentra bien, | daño frontal monitor |  | DRAGER | EMCO3950 | VTSJJ0106 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 717 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
| 2021-11-25 15:49:58 |  |  |  | lampara dañada del baño habitacion 528 | lampara dañada del baño habitacion 528 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-11-25 15:40:48 |  |  |  | lampara dañana del baño y de la entrada de la habitación 539 | lampara dañada del baño y de la entrada de la habitacion 539 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se realiza revisión de cable de ECG, y este no presenta novedad, equipo queda funcional. | 2021-11-25 11:44:33 |  | 2021-11-29 11:17:39 | 2023-01-10 16:06:47 | cable del monitor de transporte no sensa | cable interface standar monitor de transporte |  | BIOLIGHT | EMCO5518 | Q068A060266 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5934 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES. | 2021-11-24 08:46:06 |  | 2021-12-27 14:10:35 | 2022-01-06 10:58:22 | NO INFLA CUANDO SE TOMA LA PRESION Y EL SATURADOR DEL EQUIPO ESTA DAÑADO | DAÑO DE BRAZALETE |  | EDAN | EMCO4105 | 360069-M18505530026 | Monitor de signos vitales | 797 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
LAMPARA PRESENTA CABLES DETERIORADOS, SE REALIZA CAMBIO DE CABLES. SE ENTREGA LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2021-11-23 12:53:16 |  | 2021-11-23 13:05:23 | 2021-12-15 09:43:06 | satélites de lampara cielitica no encienden | lampara cielitica |  | BERCHTOLD | EMCO0330 | 2370N29 - E13251 | LAMPARA CIELITICA | 429 | QUIROFANO 2 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
MAQUINA PRESENTA PROBLEMAS CON SU PEEP, NO RESPONDE A LA MODIFICACIÒN DEL VALOR. SE REALIZA CAMBIO DE MODULO VENTILATORIO, ABSORVEDOR, FUELLE COMPLETO, PERO LA MAQUINA NO RESPONDE. MAQUINA REQUIERE CAMBIO DE NEUMOTACÓGRAFO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-11-23 12:51:08 |  | 2021-11-23 13:02:59 | 2021-12-15 09:38:37 | maquina de anestesia al momento de realizar check list se demora en pasar pruebas y al momento de de dar ventilación aparece en su alarma error de PEEP , se coloca el parámetro en No y aparece 6 de peep por seguridad del paciente la maquina queda fuera de servicio | maquina de anestesia valores erroneos |  | SPACELABS BLEASE SIRIUS | EMCO0320 | 140707 | MAQUINA DE ANESTESIA | 474 | QUIROFANO 11 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
| 2021-11-23 09:58:57 |  |  |  | SE CAYÓ EL SOPORTE DEL GUARDIAN... SAL UCI - CUBICULO # 4 | SOPORTE DEL GUARDIAN | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
Se realiza revisión del saturador y se realiza cambio por sensor presente en inventario biomedico | 2021-11-23 09:23:47 |  | 2021-12-21 15:58:14 | 2023-01-10 17:19:08 | MONITOR CUBICULO 1 NO FUNCIONA LA FUENTE DE PULSOXIMETRO | MONITOR CUBICULO 1 UCIM A |  | BIOLIGHT | EMCO4295 | M012A004838 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 862 | UCIN |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE OBSERVA FRACTURA DEL RECUBRIMIENTO DE LA PIEZA DE MANO, SE EFECTUA RECUBRIMIENTO POR MEDIO DE HILO Y PEGANTE GRADO MÉDICO, EQUIPO OK. EL PRESENTE REPORTE SE ENTREGA A FINALES DE DICIMEBRE POR LO TANTO SE CIERRA EN EL MES DE DICIMEBRE. | 2021-11-23 09:23:14 |  | 2021-12-06 10:57:55 | 2022-01-06 11:14:14 | CABLE DEL MOTOR DE CIRUGIA CON GRIETAS DONDE DESCUBRE TODOS LOS CABLES INTERNOS, MOTOR QUE YA TUBO SU PRIMER ARREGLO EN DICHA PARTE | CABLE DE MOTOR DE CIRUGIA |  | SURGIC AP | EMCO3981 | D7404262 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | 2556 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-11-23 09:16:38 |  | 2021-12-06 11:25:08 | 2023-01-10 16:55:43 | LAMPARA SIN PROTECTOR DEL FRITO DE LUZ POR LO QUE YA SE HA REPORTADO EN VARIAS OCACIONES YA QUE SE NOS HAN PRESENTADO DOS EVENTOS ADVERSOS | LAMPARA PRINCIPAL DEL BRAZO UNIDAD |  | GIROX | EMCO3111 | D4744060138 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 993 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-11-23 09:15:54 |  | 2021-12-06 11:26:00 | 2023-01-10 16:48:07 | LAMPARA SIN PROTECTOR DEL FRITO DE LUZ POR LO QUE YA SE HA REPORTADO EN VARIAS OCACIONES YA QUE SE NOS HAN PRESENTADO DOS EVENTOS ADVERSOS | LAMPARA PRINCIPAL DEL BRAZO UNIDAD |  | GIROX | EMCO3110 | D4744060130 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 992 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-11-23 09:15:27 |  | 2021-12-06 11:26:14 | 2023-01-10 16:42:03 | LAMPARA SIN PROTECTOR DEL FRITO DE LUZ POR LO QUE YA SE HA REPORTADO EN VARIAS OCACIONES YA QUE SE NOS HAN PRESENTADO DOS EVENTOS ADVERSOS | LAMPARA PRINCIPAL DEL BRAZO UNIDAD |  | GIROX | EMCO3108 | D4744060079 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 991 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-11-23 09:15:05 |  | 2021-12-06 11:26:34 | 2023-01-10 16:39:16 | LAMPARA SIN PROTECTOR DEL FRITO DE LUZ POR LO QUE YA SE HA REPORTADO EN VARIAS OCACIONES YA QUE SE NOS HAN PRESENTADO DOS EVENTOS ADVERSOS | LAMPARA PRINCIPAL DEL BRAZO UNIDAD |  | GIROX | EMCO3109 | D4744060060 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 990 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA FUGA EN LA MANGUERA, SE REALIZA CORRECIÓN DE LA FUGA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-11-23 09:11:44 |  | 2021-12-06 11:27:11 | 2022-01-06 11:16:17 | MANGUERA QUE BOTA MUCHA AGUA EN EL MOMENTO DE SU UTILIZACION EN LA CONSULTA POR LO CUAL EL CONSULTORIO MANTIENE DEMASIADAMENTE INUNDADO, POR SEGUNDA VEZ SE HACE EL REPORTE | MANGUERA DE PIEZA DE ALTA UNIDAD #1 |  | GIROX | EMCO3111 | D4744060138 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 993 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | Aura María García Caicedo
Se realiza instalación de nuevo socket para bombillo de cerámica. Se procede a retirar pedal de unidad N° 1 EMCO3111 y se instaló en la unidad de odontología N° 3. Se realiza reparación de pedal. Equipo queda operativo | 2021-11-23 09:06:45 |  | 2021-12-06 11:27:47 | 2022-03-02 10:39:17 | AMBOS SIN PRECION EN EL PEDAL | DOS PEDALES DE UNIDAD #3 Y #4 |  | GIROX | EMCO3108 | D4744060079 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 991 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | LAURA ESCOBAR
EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE PEDAL POR LO CUAL QUEDA FUERA DE SERVICIO. | 2021-11-23 09:06:00 |  | 2021-12-06 11:27:34 | 2022-02-04 08:09:06 | AMBOS SIN PRECION EN EL PEDAL | DOS PEDALES DE UNIDAD #3 Y #4 |  | GIROX | EMCO3109 | D4744060060 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 990 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | Aura María García Caicedo
| 2021-11-23 06:52:02 |  |  |  | lamparas de techo de consultorios 703 y 715 no prenden | arreglo de lamapras de techo | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos
SE CAMBIA CABLE AC. EQUIPO VUELVE A ENCENDER Y QUEDA FUNCIONAL. | 2021-11-22 15:42:14 |  | 2021-11-29 15:56:59 | 2021-12-15 09:27:34 | Monitor de signos vitales enciende | Monitor de signos vitales enciende |  | MINDRAY | CA0000966 | AQ5AB3300 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3352 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE CAMBIA BRAZALETE DEL EQUIPO. EQUIPO FUNCIONAL. | 2021-11-22 14:05:07 |  | 2021-11-22 14:05:32 | 2021-11-22 14:06:08 | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES ARROJA ERROR DE MANGUITO SUELTO. | MONITOR NO INSUFLA |  | GOLDWAY | EMCO5257 | CN7CABAS00095 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 612 | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
| 2021-11-22 10:08:42 |  |  |  | EL DISPENSADOR DE JABON DE LA HABITACION 508 SE DESPRENDIO DE LA PARED | CAIDA DE DISPENSADOR DE JABON | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-11-22 10:05:01 |  |  |  | LA LLAVE DL LAVAMANOS DEL BAÑO DE FAMILIARES DEL ARA DE PEDIATRIA ESTA PARTIDA. LOS FAMILIARES NO TIENEN DONDE LAVARSE LAS MANOS ANTES DEL INGRESO AL SERVICIO | DAÑO DE LAVAMANOS | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-11-22 10:04:06 |  |  |  | LA LLAVE DL LAVAMANOS DEL BAÑO DE FAMILIARES DEL ARA DE PEDIATRIA ESTA PARTIDA. LOS FAMILIARES NO TIENEN DONDE LAVARSE LAS MANOS ANTES DEL INGRESO AL SERVICIO | DAÑO DE LAVAMANOS | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE NO RELACION EL EQUIPO CORRECTAMENTE Y ACTUALMENTE, NO DAN INFORMACION DE SU UBICACION | 2021-11-22 08:59:26 |  | 2022-03-01 07:58:02 | 2026-02-23 16:44:41 | Resistencia no permite ajuste con cascada, dado que esta partida la pasta de la base, por lo tanto no realiza calefaccion adecuadamente | Resistencia no permite ajuste con cascada | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000110 | Resistencia
SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE NO RELACION EL EQUIPO CORRECTAMENTE Y ACTUALMENTE, NO DAN INFORMACION | 2021-11-22 08:43:07 |  | 2022-03-01 07:58:13 | 2026-02-23 16:44:05 | Resistencia que presenta recalentamiento | Resistencia que se recalienta | [5 empty] | 0 | CIRUGIA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000135 | Resistencia
SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON RETRO QUE CITA: SE VERIFICA FUNCIONAMIEN TO DE CABLE ECG Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-11-19 17:20:04 |  | 2021-11-22 09:51:11 | 2021-12-14 17:20:47 | cables de ekg partidos cubiculo 8 | ekg dañado |  | DRAGER | EMCO4060 | VTSKM0189 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 750 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR, POR UNO PERTENECIENTE AL INVENTARIO BIOMEDICO | 2021-11-19 17:17:01 |  | 2021-11-22 09:51:26 | 2023-01-10 16:50:43 | PULSIOXIMETRO DE CUBULU 7 NO CENSA | PULSIOXIMETRO DAÑADO |  | BIOLIGHT | EMCO4288 | M012A004840 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 864 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
REVISION DEL CABLE, NO REGISTRA PARAMETRO, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG. | 2021-11-19 10:48:26 |  | 2021-11-19 10:52:33 | 2021-12-14 14:08:42 | UCI 4 CABLE DEL EKG REQUIERE MANTENIMIENTO CUB#7 REVISIÓN , NO TIENE MAS DESCRIPCIÓN | UCI 4 CABLE DEL EKG REQUIERE MANTENIMIENTO CUB#7 |  | BIOLIGHT | EMCO4254 | Q067A003683 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 889 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
Sensor de SPO2, presenta daño., por lo cual se realiza cambio por uno presente en inventario biomedico | 2021-11-19 10:45:55 |  | 2021-11-19 10:52:45 | 2023-01-10 16:14:26 | UCI TRASPLANTE CUB# 4SENSOR DAÑADO , DICEN LOS JEFES QUE NO SENSA | UCI TRASPLANTE CUB# 4SENSOR DAÑADO |  | BIOLIGHT | EMCO4819 | Q068A035105 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4144 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON RETRO QUE CITA: SE VERIFICA FUNCIONAMIEN TO DE CABLE ECG Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-11-18 16:58:56 |  | 2021-11-18 17:01:46 | 2021-12-14 17:20:19 | revisar monitor, el cual se encuentra en el cubiculo 8 uci 3 | revisar monitor |  | DRAGER | EMCO4060 | VTSKM0189 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 750 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DAÑO DEL BOMBILLO, SE CAMBIA Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-11-17 17:17:53 |  | 2021-11-17 17:19:30 | 2022-01-06 11:08:02 | favor revisar la lampara del consultorio de glaucoma da un aluz muy tenue que no permite ver adecaudamente y el tonometro esta fuera de foco | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma |  | TOPCON | EMCO3055 | 952314-216923 | LAMPARA DE HENDIDURA | 448 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA NUEVAMENTE VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO PRESENTA DAÑO EN SU TARJETA PRINCIPAL(NOTIFICADO EN REPORTES ANTERIORES). ACTUALEMTNE SE ENCEUTNRA FUNCIONAL UN SOLO PUERTO PARA CORTE Y COAGULACIÓN. SE REQUIERE SOLICITAR EQUIPO PATRON PARA MEDR POTENCIA EN SU FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO ESTA PENDIETE POR DAR DE BAJA POR LO QUE SE PROCEDE A CIERRE DEL TICKET | 2021-11-17 17:11:27 |  | 2021-11-17 17:19:40 | 2021-11-22 15:30:44 | baja potencia en coagulación y corte | electrobisturi |  | MEDTRONIC COVIDIEN | SIN CODIGO | F4H-44211T | ELECTROBISTURI | 248 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE EVIDENCIA FRACTURA DE LA TIERRA DEL CABLE DE PODER, SE APLICA REEMPLAZO DEL CABLE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE ENTREGA EN BUENAS CONDICIONES. | 2021-11-17 17:08:57 |  | 2021-11-17 17:19:56 | 2021-12-15 10:25:56 | el dia de hoy el estimulador del electromiografo desde el 12 de noviembre presento intermitencias en el funcionamientoy el dia de hoy ya no funcionó. | Fallas en el estimulador del electromiografo |  | CADWELL | EMCO1313 | 0512WV000944 | ELECTROMIOGRAFO | 280 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DAÑO DE BOTON PARA INICIAR LA TOMA DE PRESION ARTERIAL, SE CAMBIA BOTON, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-11-17 07:59:11 |  | 2021-11-17 11:45:56 | 2021-12-14 15:11:14 | monitor de signos vitales lucum mediana emco 3555 no tiene boton para toma de tensión arterial | monitor de signos vita lucum mediana emco3555 no tiene boton para toma de tension arterial |  | MEDIANA | EMCO3555 | 104110120036 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 564 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO ENCIENDE POR QUE EL TOMA DE ALIMENTACION NO TIENE VOLTAJE, SE CAMBIA DE TOMA Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-11-17 07:15:35 |  | 2021-11-17 07:17:58 | 2022-01-06 11:11:10 | No funciona el agitador al encender. | No funciona agitador |  | CHEM INDEX | EMCO2876 | SIN SERIAL | AGITADOR DE MAZZINI | 6 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE REALIZA AJUSTE DE POTENSIOMETRO PARA QUE LA SALIDA SEA DE 6V, SE REALIZAN PRUEBAS AL TRANSFORMADOR Y SE COMPRUEBA SALIDA DE TENSION. EQUIPO PENDIENTE DE BOMBILLO PARA PODER OPERAR CORRECTAMENTE. | 2021-11-16 08:16:27 |  | 2021-11-22 14:09:43 | 2022-02-23 14:43:13 | AL ENCENDER EL EQUIPO, INMEDIATAMENTE EL BOMBILLO ESTALLA | BOMBILLO EXPLOTÓ |  | HEINE |  | 5491 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5997 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE ENCUENTRA SOLDADURA FRÍA EN UN COMPONENTE DE LA MAIN BOARD, SE PROCEDE A SOLDAR CON ESTAÑO NUEVAMENTE Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-11-12 14:52:22 |  | 2021-11-16 08:16:49 | 2022-01-06 14:56:15 | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO INICIALIZA. SE PRENDE NORMALMENTE, DA RETROILUMINACIÓN PERO NO CARGA EL SOFTWARE, SE APAGA Y VUELVE A PRENDER Y NO RESPONDE. INICIALMENTE QUEDABA MOSTRANDO EL LOGO DE LA MARCA Y SE ESTANCABA AHÍ, PERO AHORA, SE QUEDA EN PANTALLA NEGRA. | MONITOR NO INICIALIZA |  | COMEN | EMCO5159 | E7200527068F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5052 | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TICKET CON REPORTE 62722 DEL 22 DE DICIEMBRE YA QUE REPORTAN QUE EL EQUIPO ESTA OK. | 2021-11-12 08:24:48 |  | 2021-11-12 14:37:16 | 2022-01-06 13:37:00 | el monitor de signos vitales de la sala presenta fallas pues al monitorizar los signos este da el mismo resultado en todos los pacientes | monitor de signos vitales |  | BIOLIGHT | EMCO4449 | M012A004827 | Monitor de signos vitales | 839 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Aura María García Caicedo
Se hizo efectivo el mantenimiento correctivo el día sábado 18 de noviembre por parte del personal de Sysmed. El equipo quedo en optimas condiciones de funcionamiento | 2021-11-12 07:41:31 |  | 2021-11-12 08:17:34 | 2021-11-18 16:22:22 | La mesa de cirugia ha perdido bastante aceite, se dificulta la elevación. | Perdida de aceite |  | AMSCO |  |  | MESA DE CIRUGIA | 5734 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se realiza revisión con equipo patrón por parte de la empresa Sistemas metrológicos de occidente, donde se evidencia el ventilador en buen estado, el equipo por configuración de fabrica no sube a 100% de fio2 ya que es una medida de seguridad que toma este, el equipo es de transporte lo que significa que es recomendable usar en cortos tiempos para una ventilación segura. | 2021-11-11 13:55:49 |  | 2021-11-12 08:12:30 | 2021-11-12 08:20:12 | la fio2 del ventilador no sube al 100%, el paciente se empieza a desaturar | Fallo de ventilar de transporte |  | MAGNAMED | EMCO4225 | 5949 | VENTILADOR MECÁNICO | 1109 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | Angelica Maria Campo M
Según lo evidenciado en tickets posteriores. EL sensor ya fue instalado. y el equipo opera correctamente | 2021-11-11 13:36:37 |  | 2021-11-11 13:46:03 | 2022-01-13 07:40:52 | monitor de signos vitales no cuenta con saturador, pues el que se encuentra en la sala no es compatible con el equipo, y es un elemento de suma importancia para la sala | monitor de signos vitales |  | BIOLIGHT | EMCO4449 | M012A004827 | Monitor de signos vitales | 839 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA INSPECCION FISICA, SE EVIDENCA CORRECTO ESTADO, SEA PLICAN PRUEBAS DE PRESIN, EQUIPO OK. | 2021-11-11 13:34:11 |  | 2021-11-11 13:45:33 | 2022-01-06 10:36:07 | actualmente el monitor de signos vitales no cuenta con el saturador instalado, al parecer el cable que tiene el saturador del servicio no es compatible con el monitor, anteriormente se ha realizado la solicitud pero hasta el momento no se cuenta con elemento el cual es de suma importancia en la sala | monitor de signos vitales |  | MINDRAY | EMCO3411 | W17108480 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 556 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Aura María García Caicedo
SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-11-11 13:30:44 |  | 2021-11-11 13:44:22 | 2022-01-06 10:49:54 | el EKG del servicio de encuentra desconfigurado no imprime de manera adecuada la lectura la una linea recta | desconfiguracion |  | FUKUDA | EMCO1924 | 06101729 | ELECTROCARDIOGRAFO | 259 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Aura María García Caicedo
SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON RETRO QUE CITA: SE VERIFICA FUNCIONAMIEN TO DE CABLE ECG Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-11-11 10:56:34 |  | 2021-11-12 08:21:40 | 2021-12-14 17:19:13 | REVISAR MONITOR EL CUAL NO CENSA LA CARDÍACA CAMA 8 | MONITOR NO CENSA |  | DRAGER | EMCO4060 | VTSKM0189 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 750 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR SpO2. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-11-11 10:55:28 |  | 2021-11-12 08:25:36 | 2022-01-04 11:34:53 | PULXIONSIMETROS EL CUAL PACIENTE DAÑA CANT= 2 CUBICULO 10 | PULXIONSIMETROS DAÑADOS |  | DRAGER | EMCO4062 | VTSKK0080 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 739 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA FALLA EN EL CONECTOR DE LA DIADEMA A LA BATERÍA. SE SOLDA NUEVAMENTE EL CABLE AL CONECTOR, SE RELLENA INTERNAMENTE CON PEGANTE, SE DEJA SECAR Y SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-11-10 16:19:19 |  | 2021-11-10 17:16:56 | 2021-12-14 14:29:08 | Equipo fuera de servicio desde la semana anterior porque el cable esta flojo, favor revisar | Frontoluz no funcional |  |  | EMCO4479 | 1104396957/1104612902 | FRONTOLUZ | 2429 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
El equipo no presenta fallas de batería, importante mantener conectado el equipo. | 2021-11-10 09:23:53 |  | 2021-11-12 08:20:47 | 2023-01-11 07:52:31 | equipo fuera de servicio hacen aproximadamente 2 meses por falencia en la bateria | electrocardiografo fuera de servicio |  | MINDRAY | EMCO4233 | EZ-84005272 | DESFIBRILADOR | 213 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de derivadas de a la III a la II | 2021-11-10 09:05:50 |  | 2021-11-10 10:06:28 | 2023-01-10 15:50:05 | ekg monitor del da curva, pero no arroja numero | ekg monitor cubiculo 2 |  | BIOLIGHT | EMCO4262 | Q067A003698 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 901 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
se atiende llamado, equipo no se encuentra ubicado en el hospital y la jefe del servicio indica que el equipo fue dado de baja | 2021-11-09 13:10:05 |  | 2021-11-10 14:10:33 | 2023-01-13 11:50:18 | el termometro registra temperaturas altas, incluso dentro de una nevera Se le cambiatron las pilas pero no mejoró el registro | termometro digital |  | AiQURA | EMCO4893 |  | TERMOMETRO INFRARROJO | 4874 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | ingeniero mantenimiento
El equipo se realizan pruebas de ATG y ATC. | 2021-11-09 08:19:40 | 2021-06-24 00:00:00 | 2021-11-10 10:06:04 | 2023-03-31 11:23:17 | Ventilador con letrero de alerta en el sistema, por lo tanto no cicla, se encuentra fuera de servicio | Ventilador inoperante |  | PURITAN BENNET | EMCO1101 | 3510064238 | VENTILADOR MECÁNICO | 1017 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA TAPA PARA AJUSTAR LA BATERIA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, PERMITE EL ENCENDIDO NORMAL Y LA TOMA DE PESOS. EQUIPO OK. | 2021-11-09 07:45:47 |  | 2021-11-09 10:05:31 | 2021-12-15 08:15:09 | equipo que no tiene tapa en área de las baterias, lo cual dificulta el funcionamiento, no enciende o se quedan las letras y números estáticos en en el tablero. También tiene pendiente la calibración si se corrige el problema | revisión y correctivo o dar de baja y reemplazar |  | DISCOVER | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE |  | GRAMERA DIGITAL | 2503 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo
Se realiza nueva mente la revisión del equipo, con otro brazalete y se identifica que esta funcionando correctamente. En el trascurso de la semana se estará haciendo seguimiento en caso de que el problema persista. | 2021-11-08 15:08:01 |  | 2021-11-08 16:34:17 | 2021-11-08 16:37:57 | Inicialmente reportaban del servicio que en ciertas horas del día no esta registrando, sin embargo al subir a verificar, se identifica que el equipo de por si no esta tomando la presión, y que de hecho se queda "apretando" indefinidamente. Se realiza prueba inicial cambiando brazalete, con lo cual se consigue que funcione normalmente pero al final arroja el resultado de la presion. | Equipo no toma presion |  | GENERAL ELECTRIC |  | TONO20923 | MONITOR DE PRESION ARTERIAL | 5870 | CARDIOLOGIA NO INVASIVA | Diana Hoyos | 24 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-11-08 11:30:00 |  |  |  | lampara dañada del baño habitacion 565 | lampara dañada del baño habitacion 565 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-11-08 10:02:15 |  | 2021-11-08 10:33:55 |  | POR FAVOR REVISAR MONITORIA CENTRAL DE UCM A Y B NO ESTAN FUNCIONANDO | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4793 | M011A002334 | CENTRAL DE MONITOREO | 149 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim
| 2021-11-08 10:01:45 |  | 2021-11-08 10:33:41 |  | POR FAVOR REVISAR MONITORIA CENTRAL DE UCM A Y B NO ESTAN FUNCIONANDO | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4792 | M011A002332 | CENTRAL DE MONITOREO | 147 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim
Se inspecciona el equipo y no se evidencia daño, se comprueba su buen funcionamiento, se deja en el servicio en optimas condiciones | 2021-11-08 09:19:24 |  | 2021-11-08 09:28:07 | 2023-01-11 15:47:52 | Ventilador prestado de la UCI NEURO a CIRENA, el cual se autocicla. El ventilador se encuentra actualmente fuera de servicio en CIRENA | VENTILADOR QUE SE AUTOCICLA |  | Neumovent | EMCO4154 | 181140581081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1094 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA QUE LA FALLA DEL CABEZAL DE OFTALMOSCOPIO ES POR BAJA INTENSIDAD DE LUZ, REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO. LED REF 04900. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-11-08 08:38:53 |  | 2021-11-08 08:39:34 | 2021-12-14 13:52:22 | EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN CABEZOTE DE OFTALMOSCOPIO | FALLA EQUIPO DE ORGANOS |  | WELCH ALLYN | EMCO4629 |  | EQUIPO DE ORGANOS | 2887 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA EQUIPO Y SE ENCUENTRA OK. | 2021-11-05 13:47:48 |  | 2021-11-05 13:57:31 | 2021-12-14 13:49:54 | favor revisar lampara del consultorio de retina no funciona | lampara hendidura consultorio de retina |  | TOPCON | EMCO3056 | 952082-216924 | LAMPARA DE HENDIDURA | 447 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SISTEMA NEUMATICO, SE REALIZA LIMPIEZA DE VALVULAS Y SISTEMA NEUMATICO, PRUBEAS, RESPONDE OK. SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ACM SENSOR SPO2, BRAZALETE Y MANGUERA NIBP NUEVOS. | 2021-11-05 08:43:18 |  | 2021-11-05 08:43:59 | 2021-12-14 14:57:06 | NO TOMA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA A PSAR DE QUE NO SE EVIDENCIA FUGA EN BRAZALETE NI MANGUERA. | NO REGISTRA PRESIÓN ARTERIAL |  | EDAN | EMCO4558 | 360069-M19306460004 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2191 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
PRESENTA DAÑO EN EL BRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NUEVO | 2021-11-05 08:42:44 |  | 2021-11-05 08:43:41 | 2021-12-15 11:03:20 | NO TOMA PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA A PSAR DE QUE NO SE EVIDENCIA FUGA EN BRAZALETE NI MANGUERA. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN FILTRO URGENCIAS. | NO REGISTRA PRESIÓN ARTERIAL |  | NIHON KOHDEN | EMCO3609 | 0106564 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 591 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA QUE LA LAMPARA PRESENTA FALLA EN EL BOMBILLO, SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO Y SE EFECTUAN PRUEBAS, EQUIPO OK. | 2021-11-05 08:06:45 |  | 2021-11-05 08:48:41 | 2021-12-15 10:42:49 | FAVOR REVISAR LAMPARA DE HENDIDURA DEL COSNULTORIO DE GLAUCOMA NO PRENDE | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma |  | TOPCON | EMCO3055 | 952314-216923 | LAMPARA DE HENDIDURA | 448 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
Se realiza reemplazo del cable del ECG Cubículo 6 EMCO4244 - Q067A003574 | 2021-11-04 08:55:37 | 2021-10-29 00:00:00 | 2021-11-05 07:53:02 | 2021-11-05 08:06:08 | cable partido en varias partes, reporta farides | cable de monitor |  | BIOLIGHT | EMCO4251 | Q067A003685 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 891 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se reemplaza sensor del cable de saturacion, queda funcional. | 2021-11-04 08:51:47 | 2021-11-05 00:00:00 | 2021-11-05 09:52:30 | 2021-11-08 09:27:46 | saturador, no sensa en el monitor, reporta farides | cable saturador fallando |  | BIOLIGHT | EMCO4246 | Q067A003571 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 878 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERAS INTERNAS PARA CORREGIR FUGA DEL EQUIPO, SE CAMBIAN CONECTORES DE ACOPLE RAPIDO Y AJUSTES EN EL CENTILADOR, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, PENDIENTE REALIZAR PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. EQUIPO "OK" | 2021-11-04 07:42:12 |  | 2021-11-04 07:42:41 | 2021-12-14 13:19:39 | AL REALIZSAR EL CHEQUEO, LA MÁQUINA ARROJA ERROR DE "VENTILADOR INOPERANTE" LO QUE IMPIDE SU USO. | MÁQUINA DE ANESTESIA INOPERANTE |  | DRAGER | EMCO0282 | ARUN-0005 | MAQUINA DE ANESTESIA | 486 | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE CABLE IBP Y FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR, JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK. | 2021-11-03 07:59:29 |  | 2021-11-03 10:45:40 | 2021-12-14 13:33:47 | no sensa linea arterial, reporta farides | monitor, presenta falla |  | BIOLIGHT | EMCO4264 | Q067A003693 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 896 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO DE VENTILADOR, SE REALIZA CAMBIO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-11-02 13:32:15 |  | 2021-11-02 13:32:34 | 2021-12-15 09:16:58 | EL EQUIPO PRESENTA UN RUIDO EXTRAÑO | FALLA EN MONITOR |  | SPACELABS | 501018 | 309-011330 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2424 | PEDIATRIA CONSULTA EXTERNA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO EN SENSOR SPO2, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-11-02 08:51:26 |  | 2021-11-02 09:04:20 | 2021-12-14 13:58:22 | SATURADOR DE OXIGENO DESPEGADO Y NO SIRVE | SATURADOR DE OXIGENO DAÑADO |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIS-049 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 730 | HOSPITALIZACIÓN TRASPLANTE |  |  |  | Natalia Tobón | Aura María García Caicedo |  |  | GOLDWAI | NO TIENE | 7C5AAIS-049 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
SE REALIZA CAMBIO DE BATERIAS NUEVAS, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-11-02 08:35:28 |  | 2021-11-02 09:13:27 | 2021-12-15 10:08:14 | MONITOR DE TRANSPORTE DE UCIM B FALLANDO EN CARGA DE BATERIA YA QUE DURA MUI POCO LA CARGA APESAR DE QUE ESTA CONECTADO TODO EL TIEMPO A LA ENERGIA | MONITOR DE TRANSPORTE UCIM B |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIS-025 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 704 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Aura María García Caicedo
EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS EN CAPNOGRAFÍA, REQUIERE CAMBIO DE FILTRO PARA CAPNOGRAFO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-10-29 14:02:12 |  | 2021-11-02 09:13:42 | 2021-11-11 09:04:35 | monitor signos vitales no le funciona la capnógrafia | Monitor signos vitales |  | BIOCARE | EMCO4203 | C318110355 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1640 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, FALLA SISTEMA ELECTRONICO, PANEL DE CONTROL PULSADORES FALLA, EQUIPO PRESENTA DAÑO EN SU TARJETA PRINCIPAL , NO SE CONSIGUE POR PARTE DEL FABRICANTE (ES UN EQUIPO QUE CUMPLIÒ SU TIEMPO DE VIDA UTIL). ACTUALMENTE SE ENTREGA EL EQUIPO FUNCIONANDO POR UN SOLO PUERTO DE CORTE (LÀPIZ O MONOPOLAR). EQUIPO PENDIENTE POR DAR DE BAJA. | 2021-10-29 14:00:29 |  | 2021-11-02 09:13:55 | 2021-11-11 08:52:47 | no funciona entrada bipolar, no permite bajar la intensidad , no le funciona una entrada monopolar | electrobisturi |  | MEDTRONIC COVIDIEN | SIN CODIGO | F4H-44211T | ELECTROBISTURI | 248 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
| 2021-10-28 14:13:11 |  |  |  | Por detras del sanitario de la habitacion 525 hay filtracion de agua en bastante cantidad, hace charco. la habitacion se encuentra con paciente | filtracion de agua en habitacion 525 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
EQUIPO PRESENTA PROBLEMA CON NIBP SE REALIZA LIMPIEZA DE ELECTROVALVULAS, EQUIPO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO | 2021-10-28 10:52:22 |  | 2021-10-28 14:57:25 | 2021-11-09 16:27:28 | NIBP No funciona , no insufla monitor se saca de servicio | monitor signos vitales |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIM-027 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 770 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
Acorde a preventivo 1005 equipo se encuentra en optimas condiciones funcionales, se procede a cerrar. | 2021-10-28 10:50:45 |  | 2021-10-28 14:57:47 | 2022-11-29 07:44:17 | analizado de gases de monitor no funciona | monitor signos vitales |  | DRAGER | EMCO3946 | VTSKK0275 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 726 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se entrega en el servicio de sala de operaciones informando el respectivo correctivo realizado. Se esta pendiente sea confirmado cualquier novedad con el funcionamiento del equipo | 2021-10-28 09:14:44 |  | 2021-10-28 14:58:02 | 2022-03-16 14:15:10 | La procesadora de video no reconoce los cabezales de cámara, dice que los cabezales no son compatibles. | Fallo en procesadora de video storz |  | CARL STORZ |  | OV713874-P | VIDEOPROCESADOR | 5346 | QUIROFANO 13 |  |  |  | Christian Balbino Valencia Gamboa | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE ATIENDE TICKET QUE SE PRESENTABA DESDE HACE UNOS MESES, SE REVISA EQUIPO, SE EVIDENCIA BRAZALETE OK. ADICIONALMENTE, SE EVIDENCIA FALLA EN LA TOMA DE FRECUENCIA CARDIACA, POR DAÑO DE CABLE ECG, SE REALIZA CAMBIO DE CABLE ECG NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK. | 2021-10-26 10:39:20 |  | 2021-10-28 13:42:39 | 2022-02-04 07:53:21 | BRAZALETE DEL CUBÍCULO #8, ESTA PERFORADO POR UN LADO Y NO INFLA | UCI-4 BRAZALETE DELCUBICULO #8 |  | BIOLIGHT | EMCO4256 | Q067A003697 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 900 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
Se realiza cambio de sensor de saturacion, por uno de inventario biomedico | 2021-10-26 10:35:05 |  | 2021-10-26 13:23:57 | 2023-01-10 15:51:11 | REPORTAN EL SATURADOR DEL CUBÍCULO #6 DE UCI TRASPLANTE, NO SENSA | UCI TRASPLANTE SATURADOR DEL CUBICULO #6 4819 |  | BIOLIGHT | EMCO4819 | Q068A035105 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4144 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza revisión del equipo y este requiere de resistencia | 2021-10-26 10:31:00 |  | 2021-10-26 13:22:56 | 2023-01-10 15:20:14 | CALENTADOR DE FLUIDOS PITA MUCHO AL CONECTARSE ,NOTA SE LE INFORMA A LA INGENIERA PARA SU RESPECTIVA REVISIÓN | UCI TRASPLANTE - CALENTADOR DE FLUIDOS. EMCO3876 |  | 3M | EMCO3876 | 55620 | CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS | 2958 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2021-10-26 09:56:20 |  | 2021-10-26 13:24:42 | 2022-11-02 14:08:35 | LA BOMBA DE INFUSIÓN NO ENCIENDE | BOMBA DE INFUSIÓN DAÑADA |  | BAXTER |  | 21040064DH | BOMBA DE INFUSION | 3281 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN | ingeniero mantenimiento
Se realiza reposición del brazalete | 2021-10-26 09:01:14 |  | 2021-10-26 09:26:14 | 2022-02-24 08:49:29 | BRAZALETE DE PRESIÓN ARTERIAL, NO CENSA | BRAZALETE DE PRESION |  | DRAGER | EMCO4009 | VTSKM0163 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 754 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
En el mes de noviembre se realizo entrega de sensores de saturación pero por mala manipulación se les doblaron los pines | 2021-10-26 08:59:06 |  | 2021-10-26 09:26:35 | 2022-02-24 08:32:56 | CABLE EKG RA HACE INTERFERENCIA | CABLE EKG |  | DRAGER | EMCO4009 | VTSKM0163 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 754 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2021-10-25 15:35:24 |  |  |  | El sanitario de la habitacion 514 esta desprendido del piso, se tambalea, el flushing bota mas agua de lo acostumbrado | Daño en baño de habitacion 514 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio. | 2021-10-25 15:25:58 |  | 2021-10-26 13:24:23 | 2023-01-13 15:39:03 | El horno no está funcionando (no calienta). | El horno no calienta |  | THERMO | EMCO1235 | 603129-559 | HORNO DE SECADO | 2277 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Dayana Raigosa Gil
SE EVIDENCIA DESGASTE DEL BRAZALETE Y FUGA, SE EFECTÚA REEMPLAZO DE BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO OK. | 2021-10-25 14:51:21 |  | 2021-11-08 08:47:22 | 2021-11-08 08:48:48 | brazalete de presion arterial, no sensa | brazalete de presion |  | BIOLIGHT | EMCO4251 | Q067A003685 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 891 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO, SE VERIFICA TIEMPO Y ROTACION Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-10-25 14:26:58 |  | 2021-11-02 09:16:24 | 2021-12-14 13:46:13 | Se dispone a arrancar utilizar el agitador de Mazzini del área de Micología y no funciona. | No arranca - Agitador de Mazzini |  | CHEM INDEX | EMCO2876 | SIN SERIAL | AGITADOR DE MAZZINI | 6 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE REVISA FUNCIONAMIENTO DE CABLE ECG CON EQUIPO PATRON Y NO TOMA PARAMETRO DE FRECUENCIA CARDACA. SE TOMAN PRUEBAS CON CABLE CORRESPONDIENTE DE OTRO EQUIPO Y EL MONITOR RESPONDE CORRECTAMENTE. REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-10-25 11:18:43 |  | 2021-10-25 11:33:47 | 2021-11-11 09:10:47 | cable ecg dañado no da onda se realizo prueba con prosim y no funciona | Cable ecg dañado |  | SHENZEN BIOCARE | EMCO4610 | C619070030 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2788 | QUIROFANO 13 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
DE ACUERDO A REPORTE DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, Nº 62249, EL EQUIPOSE ENCUENTRA FUNCIONALMENTE OK Y NO PRESENTA NINGUNA NOVEDAD CON EL CABLE ECG, POR LO TANTO SE CIERRA EL PRESENTE TICKET. | 2021-10-25 11:16:38 |  | 2021-10-25 11:34:42 | 2021-11-11 09:06:25 | cable ecg con demasiada interferencia se realizo prueba con prosim y no da onda | Cable ecg dañado |  | BIOCARE | EMCO4203 | C318110355 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1640 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE OBSERVA FRACTURA Y DESGASTE DE LOS CLAMPS, SE REALIZA REEMPLAZO DE LOS CLAMPS SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2021-10-21 14:53:12 |  | 2021-10-21 14:53:33 | 2021-10-28 15:23:35 | EL DR. TORRES REPORTA QUE EL EQUIPO SE DESCONFIGURÓ Y NO TOMA CORRECTAMENTE LOS ELECTROCARDIOGRAMAS. | CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO |  | EDAN | EMCO4554 | 360250-M19412600040 | ELECTROCARDIOGRAFO | 2226 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE CAMBIA SENSOR. SYSMED TOMA EL SENSOR DESPEGADO PARA REPARACIÓN. | 2021-10-20 14:10:24 |  | 2021-10-21 10:53:17 | 2021-10-21 14:40:14 | EL SATURADOR DEL MONITOR DE SIGNOS SE ENCUNTRA DESPEGADO DE LAS TAPAS NO REALIZA GANCHO | MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | EDAN | EMCO4196 | 360069-M18913540015 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2139 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Dayana Raigosa Gil
SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTUARON PRUEBAS CON EL EQUIPO | 2021-10-20 14:03:57 |  | 2021-10-20 14:08:56 | 2021-11-08 11:49:41 | monitor de signos vitales, saturador de este presenta problemas 1 de ellos sensa solo sin tener ningun contacto con pcte, el otro sensa saturaciones muy bajas y frecuencias cardiacas muy altas el equipo completo se encuentra en cryc | monitor de signos vitales |  | EDAN | EMCO4270 | 360069-M18C15240008 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2254 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DISCONTINUIDAD EN LA TOMA DE MEDICION DEL TOCO UTERINO. SE DETECTA ALAMBRE INTERNO FRACTURADO POR LO QUE SE REALIZA CAMBIO POR UNO NUEVO. EQUIPO OK. | 2021-10-20 12:03:56 |  | 2021-10-20 13:47:10 | 2021-11-08 09:10:22 | EN EL MOMENTO DE LA TOMA DE LA MONITORIA OPRESENTA RUIDO EL TOCO DE LA FRECUENCIA CARDIACA SE ENVIA COMPLETO | PRESENTA RUIDO |  | PHILIPS | EMCO4039 | DE45738586 | MONITOR FETAL | 914 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
se inspecciona el equipo y se realizan pruebas de funcionamiento. se hacen cambios de conector de los transductores y se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo funciona en el servicio | 2021-10-20 11:58:38 |  | 2021-10-20 11:59:51 | 2023-01-11 15:29:24 | PRESENTA RUIDO EN EL TOCO DE LA FRECUENCIA CARDIACA | MONITOR FETAL |  | PHILIPS | EMCO3803 | DE45738589 | MONITOR FETAL | 906 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | ingeniero mantenimiento
Se realiza encendido de la central de monitoreo, se conecta el cable de red al monitor. Quedan habilitados todos los cubículos. Persiste que se encuentra los monitores desconectados a los monitores que independientemente de la central estar encendida no enviara datos. | 2021-10-19 14:31:25 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-21 08:53:35 | 2021-10-21 09:06:40 | POR FAVOR REVISAR MONITORIA CENTRAL DEL LADO A Y B DE LA UCIM | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4793 | M011A002334 | CENTRAL DE MONITOREO | 149 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Angelica Maria Campo M
Se realiza encendido de la central de monitoreo, se conecta el cable de red al monitor. Persiste que se encuentra los monitores desconectados a los monitores que independientemente de la central estar encendida no enviara datos. | 2021-10-19 14:31:05 | 2021-10-19 00:00:00 | 2021-10-21 08:53:17 | 2021-10-21 09:01:56 | POR FAVOR REVISAR MONITORIA CENTRAL DEL LADO A Y B DE LA UCIM | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4792 | M011A002332 | CENTRAL DE MONITOREO | 147 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Angelica Maria Campo M
Al servicio se le da en reposocion un pulsoximetro de backup | 2021-10-19 14:23:28 |  | 2021-10-20 12:01:10 | 2021-10-21 09:06:56 | CABLE DE PULSIOXIMETRO DISFUNCIONAL CUBICULO 4 MODEL:P9318E | CABLE DE PULSIOXIMETRO DAÑADO |  | DRAGER | EMCO4064 | VTSKK0076 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 737 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
Se realiza revisión del cable ECG y este esta funcional, se revisa configuración se cambia de tres a cinco derivadas | 2021-10-19 10:52:08 |  | 2021-10-20 12:02:28 | 2023-01-12 10:34:56 | cable delmonitor de transporte no sensa | cable monitor de transporte |  | BIOLIGHT | EMCO5520 | Q068A060267 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5936 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
| 2021-10-15 15:28:45 |  |  |  | GOTERA EN EL CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 559 | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 559 URGENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-10-15 15:15:22 |  |  |  | GOTERA EN EL CIELO FALSO DEL BAÑO HABIT 538 URGENTE | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 538 URGENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE CAMBIA SATURADOR SPO2 | 2021-10-15 10:33:02 |  | 2021-10-26 14:59:12 | 2021-11-29 16:08:08 | saturador no funciona del monitor de signos vitales M 8000 Emco 3967 | saturador no funciona del monitor de signos vitales M8000 Emco 3967 |  | BIOLIGHT | EMCO3967 | M005A026807 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 576 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SENSOR SPO2, REQUIERE CAMBIO. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-10-15 10:31:33 |  | 2021-10-26 14:59:24 | 2021-12-14 11:18:26 | saturador no funciona del monitor de signos vitales M 8000 Emco 3963 | saturador no funciona del monitor de signos vitales M8000 Emco 3963 |  | BIOLIGHT | EMCO3963 | M005A026805 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 574 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | Aura María García Caicedo
SE CONFIGURA SATURADOR EN MONITOR Y ESTE QUEDA FUNCIONAL. | 2021-10-15 10:29:16 |  | 2021-10-26 14:59:48 | 2021-12-27 14:57:41 | saturador no funciona del monitor de signos vitales GolDway Emco 3095 | saturador no funciona del monitor de signos vitales GolDway Emco 3095 |  | GOLDWAY | EMCO3095 | 7C5AAIV-045 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 646 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR | 2021-10-15 10:26:08 |  | 2021-10-26 14:59:58 | 2021-11-29 16:05:02 | saturador no funciona del monitor de signos vitales Lucum Mediana emco 3537 | saturador no funciona del monitor de signos vitales Lucum Mediana Emco 3537 |  | MEDIANA | EMCO3537 | 114611090006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 559 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE OBSERVA FALLA DE ELECTROVALVULAS, SE APLICA LIMPIEZA Y AJUSTE DE LAS ELECTROVALVULAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-10-15 10:00:11 |  | 2021-10-15 14:10:53 | 2021-11-04 14:15:19 | no sensa la presion arterial, reporta farides sierra | fallas en el monitor del cubiculo 3 |  | BIOLIGHT | EMCO4247 | Q067A003688 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 892 | UCI URGENCIAS |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
| 2021-10-15 07:19:24 |  |  |  | SE CAE LA PUERTA DEL CUBICULO 19 DE LA SALA UCI | DAÑO DE PUERTA | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
SE REALIZA VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE BATERÍA, VENTILADOR, FUELLE, CANISTER, PANTALLA, SENSOR DE FLUJO Y SISTEMA ELECTRÓNICO. SE REALIZO CALIBRACIÓN DE VALVULAS REEP. | 2021-10-14 11:24:48 |  | 2021-10-14 11:25:05 | 2021-11-04 13:33:03 | La maquina de anestesia presenta fuga. | Maquina de anestesia con fuga |  | DRAGER | EMCO3783 | ASFF - 0196 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1913 | HEMODINAMIA |  |  |  |  | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA FUGA EN EL BRAZALETE ENCARGADO DE LA MEDICIÓN DE PRESIÓN NO INVASIVA, SE REALIZA EL CAMBIO POR UN BRAZALETE NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2021-10-14 10:38:15 |  | 2021-10-14 11:08:27 | 2021-11-04 13:28:47 | UCI-4 EL SATURADOR DEL CUBÍCULO #7 , TOMA LA PRESIÓN POR MOMENTOS Y NO CENSA , SE REQUIERE UNO | UCI-4 SATURADOR CUBICULO #7 |  | BIOLIGHT | EMCO4258 | Q067A003699 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 902 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE PERTENECE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. | 2021-10-14 07:27:01 |  | 2021-10-14 11:09:11 | 2023-01-11 16:51:38 | CAMMA DEL CUBICULO 14 CON BOTON LATERA ENCENDIDO TODO EL TIEMPO Y NO OBEDECE ORDENES LA CAMA | CAMA DE CUBICULO 14 CON FALLAS UCIN B |  | ADVANCE | EMCO5425 | M57-029 | CAMA ELECTROMECANICA | 4854 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Administrador Principal
SE EVIDENCIA ALTO GRADO DE HUMEDAD Y BARRO EN EL SISTEMA ELECTRONICO, EL EQUIPO NO ENCIENDE. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, VERIFICACION DE CONEXIONES, SE ALIMENTA CON LA FUENTE PARA VERIFICAR FUNCIONALIDAD, CONTINÚA SIN ENCENDER. SE RECOMIENDA BAJA DEL EQUIPO. | 2021-10-14 06:10:39 |  | 2021-10-14 07:15:15 | 2021-12-14 13:26:22 | no enciende debido a que se mojo el sabado que hubo inundacion ene le servcio | revision bascula de piso |  | HEALTH O METER | EMCO4374 | 8440086708 | BASCULA DE PISO | 2118 | Enfermedades Huerfanas |  |  |  | Sara Eva Parra Cobo | Aura María García Caicedo
Equipo se retira de la institución y se devuelve a Jomedical. El mismo no retornara dado que estaba en préstamo por lo que se procede a cerrar el Ticket | 2021-10-12 10:10:10 | 2021-10-12 00:00:00 | 2021-10-12 10:10:32 | 2021-11-11 11:56:30 | El día 11 de octubre del 2021, reportan que la Guaya "U" esta suelta. Por lo que el equipo queda fuera de servicio. | Equipo fuera de servicio |  | FUJIFILM |  | 2G361K450 | VIDEOGASTROSCOPIO | 5941 | ENDOSCOPIA | Teresa Ramos | 90 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-10-11 09:33:15 |  |  |  | LUMINARIA NO PRENDE DEL BAÑO HABITACION 511 | LUMINARIA NO PRENDE DEL BAÑO HABITACION 511 URGENTE CON PACIENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Respectivo ajuste de las conexiones entre el secador y el Eco- Drain. Equipo queda funcionando correctamente. Pendiente subir el reporte | 2021-10-11 09:32:26 |  | 2021-10-11 09:32:50 | 2021-12-03 08:59:23 | Equipo presenta fugas de agua cuando esta funcionando | Equipo presenta fugas |  | KAESER |  | 1135 | SECADOR | 4291 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE DETECTA QUE EL ENCODER Y LA PERILLA ESTAN SUELTOS, POR LO TANTO SE DESTAPA EL EQUIPO Y EN LA PARTE INTERNA SE PEGA LA TARJETA ENCODER A LA CARCASA Y EN LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA LA PERILLA Y SE DEJA SECAR POR 24 HORAS Y SE EFECTUAN PRUEBAS. | 2021-10-11 07:39:18 |  | 2021-10-11 07:39:34 | 2021-10-28 17:03:29 | LA JEFE MELANNY REPORTA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE FUNCIONAMIENTO (NO SABE QUE LE PASA) EN LA ESTACIÓN DE ENFERMERÍA DE CONSULTORIOS. SOLICITA REVISIÓN PARA DETERMINAR QUE HACER CON EL EQUIPO. | REVISIÓN DE MONITOR |  | EDAN | EMCO4558 | 360069-M19306460004 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2191 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE CORTA MAGUERA POR FUGA EN CONECTOR Y SE DEJA DIRECTAMENTE AL EQUUIPO SIN ADAPTADOR. EQUIPO FUNCIONAL. | 2021-10-08 15:53:22 |  | 2021-10-12 11:24:33 | 2021-10-12 11:26:13 | Monitor de signos vitales no mide presion | Monitor de signos vitales no mide presion |  | MINDRAY | CA0000966 | AQ5AB3300 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3352 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE ENDEREZAN PINES Y SE ALINEAN CON CONECTOR DE MÓDULO. ACCESORIO FUNCIONAL EN EL MONITOR. | 2021-10-08 15:49:13 |  | 2021-10-12 11:22:08 | 2021-10-12 11:24:01 | Monitor de signos vitales no mide saturacion pines torcidos | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 129058301 | CM-05111794 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3340 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIAN FALLAS EN EL SISTEMA ELECTRICO POR LO QUE SE HACE CAMBIO DE LOS FUSIBLES. | 2021-10-08 15:09:35 |  | 2021-10-08 15:11:19 | 2021-10-28 16:57:52 | electrocardiógrafo con falla en su conector AC | Electrocardiografo |  | SCHILLER | EMCO3934 | 19083739 | ELECTROCARDIOGRAFO | 263 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
EL SENSOR SPO2 PRESENTA ERRORES EN LOS VALORES QUE MEDÍA, SE REALIZA CAMBIO DEL SENSOR SPO2 Y SE FECTUAN PRUEBAS CON EL EQUIPO PATRON PROSIM8 | 2021-10-07 17:06:38 |  | 2021-10-08 07:54:35 | 2021-11-04 13:23:59 | monitor de signos vitales presenta fallas en la pantalla titilea, sensa saturacion y frecuencia cardiaca sin estar puesto en ningun pcte. | daño monitor de signos vitales |  | EDAN | EMCO4270 | 360069-M18C15240008 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2254 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo
Codigo del retro de cierre: 62718 SE EVIDENCIAN BOTONES DE PANEL DE CONTROL SUELTOS, SE REALIZA TRATAMIENTO CON PEGANTE Y SE DEJA 24 HORAS SECANDO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-10-07 13:37:51 |  | 2021-10-07 13:40:16 | 2022-02-08 09:08:57 | MONITOR MEDIANA QUE TIENE SENSOR DE OXIMETRIA EN MAL ESTADO , NO FUNCIONA Y EL BOTON DE ENCENDIDO Y LA PARTE LATERAL DEL MONITOR , DONDE SE COLOCA LA INTERFASE ESTA PARTIDO . | MONITOR MEDIANA CON DAÑO DEL SENSOR Y EL BOTON DE ENCENDIDO |  | MEDIANA | EMCO3441 | 124411020002 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2090 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA QUE EL SENSOR SPO2 Y EXTENSIÓN NO FUNCIONAN. SE REALIZA CAMBIO POR SENSOR SPO2 Y EXTENSIÓN NUEVOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. | 2021-10-07 10:57:46 |  | 2021-10-07 13:45:01 | 2021-11-04 14:35:12 | uci -4,(2) infusores no sensan cubiculo #10, se requiere uno de forma urgente ,reporta secrertaria angie | uci -4,(2) infusores no sensan cubiculo #10 |  | BIOLIGHT | EMCO4261 | Q067A003575 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 882 | UCI 4 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE PERTENECE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. | 2021-10-07 10:05:51 |  | 2021-10-07 13:44:25 | 2023-01-11 16:51:13 | CAMA DEL CUBICULO 14 NO RECIBE ORDENES DE SUBIR NI BAJAR | CAMA CUBICULO 14 |  | ADVANCE | EMCO5425 | M57-029 | CAMA ELECTROMECANICA | 4854 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Administrador Principal
Se realiza revision del equipo. Se ajusta los tornillos de la camara. Se realizan pruebas con teconlogos y concluyen de forma exitosa. Se programará visita para realizar el IQAP del equipo, es necesario Unfors y Dynamic test. Se consultará si es posible tener una visita de aplicacioista. | 2021-10-07 09:45:31 |  | 2021-11-26 16:15:21 | 2021-12-06 16:04:50 | Al momento de usar el equipo no da una buena imagen notificado por los tecnicos y los especialistas de ortopedia | arco en c intensificador |  | SIEMENS | EMCO5242 | 10893686/12848 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 5342 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-10-06 17:14:53 |  |  |  | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 504 ESTA CON PACIENTE | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 504 URGENTE CON PACIENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-10-06 17:02:53 |  |  |  | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 538 | GOTERA EN CIELO FALSO DEL BAÑO HABT 538 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se atendió llamado, se desconecto y reconecto la referencia; el equipo queda funcionando correctamente. | 2021-10-06 13:03:08 |  | 2021-11-22 14:55:24 | 2021-11-22 14:56:51 | EL CEREBRAL LOGIK ESTA PRESENTANDO FALLAS , NO MARCA ONDA CONFIABLE YA QUE LA IMPEDANCIA MARCA 5 | FALLA DEL ELECTROENCEFALOGRAMA |  | BELMONT MEDICAL | EMCO3787 | 969570200014 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | 4789 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | MENNEN MEDICAL GROUP | 3894 | 9954853100003 | MONITOR DE ELECTROENCEFALOGRAMA CRTICOOL PRO
SE EVIDENCIA AUSENCIA DEL SENSOR SPO2, SE REALIZA INSTALACION DEL SENSOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK. | 2021-10-06 11:55:07 |  | 2021-10-14 09:42:25 | 2021-10-14 09:44:03 | PERSONAL DE ENFERMERIA REFIERE QUE EQUIPO NO CENSA SATURACION Y PRESION ARTERIAL | MONITOR BLT 7000 DAÑADO |  | BLT | EMCO3904 | M009A014306 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2072 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Aura María García Caicedo
| 2021-10-06 10:01:31 | 2021-10-06 00:00:00 | 2021-10-06 11:54:43 |  | POR FAVOR REVISAR LA MONITORIA CENTAL DE UCIM A | MONITORIA CENTRAL UCIM |  | BIOLIGHT | EMCO4792 | M011A002332 | CENTRAL DE MONITOREO | 147 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim
LA BATERÍA SE ENCUENTRA DESCARGADA, SE RETIRA DEL EQUIPO PARA PONERLA A CARGAR EN UNA FUENTE EXTERNA. | 2021-10-06 09:40:50 |  | 2021-10-06 11:14:47 | 2021-10-28 16:41:41 | EKG DE UCIM A FALLANDO NO FUNCIONA EN CODIGO | EKG FALLANDO DE UCIM A |  | HEWLETT PACKARD | EMCO0635 | CNB2908647 | ELECTROCARDIOGRAFO | 267 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Aura María García Caicedo
EL EQUIPO PRESENTA ERROR EN LA PANTALLA AL ENCENDER EL EQUIPO, SE PROCEDE A APAGAR EL EQUIPO Y REALIZAR EL AUTOTEST DE MANERA ADECUADA PARA VERIFICAR EL SISTEMA Y EL EQUIPO MUESTRA QUE TODO ESTA FUNCIONAL. | 2021-10-06 09:38:26 |  | 2021-10-06 11:15:01 | 2021-11-04 13:18:47 | desfibrilados de ucim a con fallas suena un pito | desfibrilador ucim a |  | CU MEDICAL | EMCO3461 | S5I51F087 | DESFIBRILADOR | 201 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DAÑO EN EL BRAZALETE Y EN EL SENSOR DE SPO2. SE INSTALA UN BRAZALETE NUEVO, REQUIERE CAMBIO DE EXTENSIÓN DE SPO2. | 2021-10-06 09:18:45 |  | 2021-10-06 11:15:23 | 2021-10-28 16:20:15 | MONITOR DE CUBÍCULO 1 DE UCI CADIOVASCULAR 3 PISO NO CENSA LOS SIGNOS VITALES | MONITOR DE SIGNOS NO CENSA |  | BIOLIGHT | EMCO4291 | M012A004847 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 871 | UCI CARDIOVASCULAR I |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
LA BATERÍA PRESENTA FALLA POR LO CUAL SE INSTALA UNA BATERÍA NUEVA Y SE VERIFICA SU FUNCIONAMIENTO CON Y SIN CONEXIÓN A LA RED, POR ULTIMO SE REALIZA AUTOTEST. | 2021-10-06 09:10:52 |  | 2021-10-06 11:14:26 | 2021-11-04 14:05:03 | SIEMPRE QUE SE REVISA EL CHEQUEO, ARROJA QUE LA BATERÍA TIENE UNA FALLA | DESFRIBOLADOR |  | NIHON KOHDEN | EMCO3637 | 2923 | DESFIBRILADOR | 202 | UCI NEURO |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
Se cierra orden de trabajo el equipo a la fecha esta en funcionamiento y tiene mant. preventivo del 09/04/2024 | 2021-10-05 15:18:36 | 2021-10-05 00:00:00 | 2021-10-06 12:23:09 | 2024-09-18 11:29:50 | El desfibrilador de la sala de quimioterapia no prende | Desfibrilador no prende |  | CU MEDICAL | EMCO3704 | M2I42A099 | DESFIBRILADOR | 185 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL BRAZALETE, SE EFECTUÓ INSTALACIÓN DEL BRAZALETE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2021-10-05 15:16:19 |  | 2021-10-05 15:16:59 | 2021-10-28 15:59:46 | El monitor registra presión arterial falsa | datos alterados de NIBP |  | GOLDWAY |  | CN7CABAS00093 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 780 | RADIOTERAPIA |  |  |  |  | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS EN EL CABLE DE PODER, SE EFECTUA CAMBIO DEL CABLE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2021-10-05 10:36:37 |  | 2021-10-05 13:31:12 | 2021-10-28 16:15:32 | EL CABLE DE LOS TOCOS Y ENERGECIA EN MAL ESTADO Y EL SENSOR NO FUNCIONA | MONITOR PHILIPS |  | PHILIPS | EMCO3802 | DE45738640 | MONITOR FETAL | 910 | PARTOS |  |  |  |  | Aura María García Caicedo
SE REVISA LA LAMPARA FISICA Y FUNCIONALMENTE, DEMOSTRANDO ESTAR EN BUENAS CONDICIONES. | 2021-10-04 17:04:20 |  | 2021-10-04 17:20:46 | 2021-11-04 14:18:53 | FAVOR REVISAR LAMPARA DE HENDIDURA DEL CONSULTORIO DE CORNEA O GENERAL | oftalmoscopio cornea |  | TOPCON | 53885235 | 2050921-941339-952130 | LAMPARA DE HENDIDURA | 451 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 21120135DH | 2021-10-04 10:02:00 |  | 2021-10-06 12:22:41 | 2022-02-28 08:28:12 | BOMBA DE INFUSION DAÑADA 1CANAL | DAÑO BOMBA INFUSIPN 1 CANALl |  | BAXTER | SIN CODIGO | 25090084DN | BOMBA DE INFUSION | 1334 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA | 2021-10-01 15:45:48 |  | 2021-10-04 17:21:18 | 2023-01-10 16:37:43 | revisar cabeceras de unidades odontologicas ya que presentan desgaste | cabecera de unidad odontologica |  | GIROX | EMCO3109 | D4744060060 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 990 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | ingeniero mantenimiento
LA MAQUINA DE ANESTSIA PRESENTA PROBLEMAS EN LOS PARÁMETROS DEL SENSOR DE FLUJO Y TEST DE FUGAS. SE REALIZÓ AJUSTE EN SUS PARÁMETROS PERO LOS TEST Y CALIBRACIÓN NO LOS PASA. SE REQUIERE SOLICITUD DEL SERVICIO DE DRAGER. EL EQUIPO QUEDA FUERZA DE SERVICIO. | 2021-10-01 14:35:11 |  | 2021-10-01 14:36:32 | 2021-10-28 16:27:00 | maquina con problemas en su ventilador y flujos de gases. | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 2 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
| 2021-10-01 14:08:12 |  |  |  | se solicita cambio o tapizar de nuevo cabeceras de las unidades ya que se encuentran en mal estado (con grietas y se filtran los fluidos) 4 unidades | cabecera de unidad odontologica | [6 empty] | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR HIZO ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA POR EVO IQ. | 2021-10-01 09:52:09 | 2021-10-04 00:00:00 | 2021-10-04 10:32:14 | 2023-01-13 16:40:09 | BOMBA MONOCANAL FALLANDO CANAL UCIM B | BOMBA MONOCANAL UCIM B |  | BAXTER |  | 21090186DH | BOMBA DE INFUSION | 3280 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Administrador Principal
SE RECONECTA TECLADO AL MONITOR. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEJA EN EL SERVICIO PARA SU USO. | 2021-09-30 14:18:09 |  | 2021-09-30 15:14:17 | 2021-09-30 15:14:55 | Monitor de signos vitales no funciona teclado | Monitor de signos vitales no funciona teclado |  | MINDRAY | 113039093 | CE74-1157 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3513 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REHACE CONECCIÓN INTERNA E SATURADOR. EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE Y SE DEJA EN SERVICIO PARA SU USO. | 2021-09-30 14:17:04 |  | 2021-09-30 15:13:12 | 2021-09-30 15:13:58 | Monitor de signos vitales no mide saturación | Monitor de signos vitales no mide saturación |  | MINDRAY | 113038932 | BX-94118308 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3063 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
Se instala mariposa de agarre | 2021-09-30 11:29:14 | 2021-09-30 00:00:00 | 2021-09-30 17:08:51 | 2021-10-01 08:14:15 | BOMBA DE INFUSIÓN NO TIENE LA ROSCA DE ATRÁS PARA CONECTARLA AL ATRIC. UBICADA EN UCI CARDIO PISO 3 | BOMBA DE INFUSIÓN NO TIENE LA ROSCA DE ATRAS |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22100458DN | BOMBA DE INFUSION | 1616 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
La bomba de infusión al revisarla tenia presencia de los tres canales abiertos y se encontraba descargada, Se recuerda que las bombas de infusión se deben traer al taller de mantenimiento. | 2021-09-30 11:26:20 |  | 2021-09-30 17:11:21 | 2021-09-30 17:13:17 | BOMBA DE INFUSIÓN UBICADA EN UCI CARDIOVASCULAR 3 PISO NO FUNCIONA | BOMBA DE INFUSIÓN NO PRENDE |  | BAXTER |  | 26110255UN | BOMBA DE INFUSION | 2720 | UCI CARDIOVASCULAR II |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
El cable se encontraba en el taller de mantenimiento, el personal lo había retirado como cable no funcional. Al realizar revision este se encontraba los pines doblados y su estructura doblada (mango), se endereza queda funcional | 2021-09-30 11:12:16 | 2021-10-07 00:00:00 | 2021-10-01 15:26:54 | 2022-02-24 08:00:58 | CABLE DE DESFIBRILADOR EXTRAVIADO | CABLE DE DESFIBRILADOR |  | MEDIANA | EMCO4926 | 456862000181 | DESFIBRILADOR | 4974 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Angelica Maria Campo M
Se realiza revisión de las centrales evidenciando que en UCIN lado A, los monitores han sido movidos de su cubico original en el cual se realizo la configuración, en lado B los monitores están en su cubículo pero el cable de datos se encuentra desconectado lo que ocasiona que no se transmita la información a la central de monitoreo. Se procede a realizar conexión de estos y queda ok. | 2021-09-30 10:27:11 | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-01 17:20:45 | 2021-10-04 10:57:07 | MONITORIA CENTRAL APAGADA POR FAVOR REVISAR | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4793 | M011A002334 | CENTRAL DE MONITOREO | 149 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Angelica Maria Campo M
Se realizara distribucion de cables de temperatura en la unidad | 2021-09-30 09:37:16 | 2021-10-01 00:00:00 | 2021-10-01 08:37:14 | 2022-02-24 08:11:23 | EL CABLE DE TEMPERATURA NO SENSA DEL CUBICULO #5 UCI TRASPLANTE REPORTADO POR ; SECRETARIA ANGIE | EL CABLE DE TEMPERATURA NO SENSA |  | BIOLIGHT | EMCO4822 | Q068A035214 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4146 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Angelica Maria Campo M
SE EVIDENCIA DAÑO DE PULSADOR PARA TOMA DE PRESION, SE CAMBIA EL PULSADOR Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-09-30 08:27:10 |  | 2021-09-30 08:31:58 | 2021-10-12 10:27:40 | EL BOTÓN NO ESTÁ HABILITADO Y NO SE ACTIVA EL INBP. POR FAVOR IR A REVISAR DESPUÉS DE MEDIO DÍA. | REVISIÓN DE BOTÓN DE NIBP. |  | MEDIANA | EMCO3443 | 124410080011 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2215 | Enfermedades Huerfanas |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
Se realiza revision del equipo. Se ajusta los tornillos de la camara. Se realizan pruebas con teconlogos y concluyen de forma exitosa. Se programará visita para realizar el IQAP del equipo, es necesario Unfors y Dynamic test. Se consultará si es posible tener una visita de aplicacioista. | 2021-09-29 13:25:35 |  | 2021-09-29 13:25:58 | 2021-12-06 16:03:37 | Reportan que en fechas posteriores a la realización del mantenimiento preventivo, la imagen se puso borrosa. Por lo que se debe solicitar soporte técnico a Siemens. | Imagen borrosa |  | SIEMENS | EMCO5242 | 10893686/12848 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 5342 | QUIROFANO CENTRAL | Jorge Ivan carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE CIERRA PRESENTE TICKET CON EL RETRO 63325 DEL 18 DE ENERO DE 2022, YA QUE EL RETRO SEÑALA QUE EL EQUIPO TIENE BRAZALETE, MANGUERA NIBP Y CABLE ECG. | 2021-09-28 10:39:06 |  | 2021-12-27 14:14:32 | 2022-02-03 10:51:49 | se reporta daño de brazalete del equipo para toma de signos vitales marca edan con el emc04196 ambulancia 340 | daño de brazalete |  | EDAN | EMCO4196 | 360069-M18913540015 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2139 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo |  |  | EDAN | EMC04196 | 360069M18913540015 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
EL EQUIPO PRESENTA FALLA EN EL GBRAZALETE. SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA AL SERVICIO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO COTRRECTAMENTE. | 2021-09-28 09:36:45 |  | 2021-11-17 14:25:42 | 2021-11-17 14:27:05 | Tensiómetro digital descalibrado. | TESIOMETRO FUERA DE SERVICIO |  | HOMELIFE | EMCO4808 | 1911207010388 | TENSIOMETRO DIGITAL | 3973 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Dayana Raigosa Gil
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-09-27 10:16:59 |  | 2022-03-01 07:58:30 | 2023-01-10 17:25:04 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA. YA LA HABIA REGISTRADO PERO NO HABIA INGRESADO EL EMCO | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | FISHER & PAYKEL | EMCO1709 | EMCO1709 | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-09-27 10:15:55 |  | 2022-03-01 07:58:39 | 2023-01-10 17:20:38 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA. YA LA HABIA REGISTRADO PERO NO HABIA INGRESADO EL SERIAL. | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000108 | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-09-27 10:14:27 |  | 2022-03-01 07:58:49 | 2023-01-10 17:23:41 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA. YA LA HABIA REGISTRADO PERO NO HABIA INGRESADO EL SERIAL. | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000110 | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-09-27 10:12:54 |  | 2022-03-01 07:58:58 | 2023-01-10 17:23:01 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000109 | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA ORDEN DEBIOD A QUE EL EQUIPO YA SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION | 2021-09-27 10:12:15 | 2023-01-10 00:00:00 | 2022-03-01 07:59:08 | 2026-02-23 16:42:14 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000111 | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJAO YA QUE EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA INTITUCION | 2021-09-27 10:11:24 |  | 2022-03-01 07:59:18 | 2026-02-23 16:38:05 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000248 | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-09-27 10:10:48 |  | 2022-03-01 07:59:30 | 2023-01-10 17:22:20 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000112 | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA ORDEN DEBIOD A QUE EL EQUIPO YA SE ENCUENTRA EN LA INSTITUCION | 2021-09-27 10:09:33 | 2023-01-10 00:00:00 | 2022-03-01 07:59:51 | 2026-02-23 16:42:37 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000247 | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE DADO DE BAJA. | 2021-09-27 10:08:40 |  | 2022-03-01 08:00:57 | 2023-01-10 17:19:45 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000135 | HUMIDIFICADOR
Orden de trabajo abierta dos veces, orden original #1059 se cierra por duplicado. | 2021-09-27 10:07:18 |  | 2022-03-01 08:01:21 | 2023-01-10 16:46:32 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | - | HUMIDIFICADOR
| 2021-09-27 10:06:24 |  | 2022-03-01 08:01:34 |  | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna |  |  |  | FISHER & PAYKEL | NO TIENE | 90810250 | HUMIDIFICADOR
| 2021-09-27 10:04:58 | 2023-01-10 00:00:00 | 2022-03-01 08:01:43 |  | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna |  |  |  | VADI | NO TIENE | - | HUMIDIFICADOR
Se inspecciona el equipo y no se evidencia fractura en la carcasa. equipo funcional en el servicio | 2021-09-27 10:03:02 |  | 2022-03-01 08:02:34 | 2023-01-10 16:44:50 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | FISHER & PAYKEL | NO TIENE | FISHER & PAYKEL | HUMIDIFICADOR
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJAO YA QUE EL EQUIPO NO SE ENCUENTRA EN LA INTITUCION | 2021-09-27 10:01:41 |  | 2022-03-01 08:02:46 | 2026-02-23 16:39:55 | HUMIDIFICADOR EN EL MOMENTO FUNCIONANDO, PRESENTA FRACTURA EN LA PASTA | HUMIDIFICADOR CON FRACTURA | [5 empty] | 0 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | VADI | NO TIENE | 2000101000249 | HUMIDIFICADOR
SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES. EQUIPO OK. | 2021-09-27 09:59:41 |  | 2021-09-27 14:28:09 | 2021-09-30 14:27:15 | monitor no censa tensión, ekg, la presión invasiva lo único que censa es el saturador al monitor no le hace falta ningún accesorio. gracias | MONITOR NO SENSA |  | DRAGER | EMCO4009 | VTSKM0163 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 754 | UCI 3 |  |  |  | TERAPIA INTENSIVA SUR | Aura María García Caicedo
Se realiza instalación de múltiple de salida | 2021-09-27 09:48:40 | 2021-09-09 00:00:00 | 2021-10-19 09:25:09 | 2022-02-14 09:51:39 | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO |  | NEUMOVENT | EMCO3566 | 120610121082A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1008 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Se inspecciona el equipo y se evidencia cambio de conector de válvula realizado por gilmedica. El equipo quedo funcional | 2021-09-27 09:48:01 |  | 2022-01-11 07:20:12 | 2023-01-10 16:37:42 | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO |  | Neumovent | EMCO4339 | 181140471081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1083 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Se repara el múltiple de salida. Se instala kit de 5k | 2021-09-27 09:47:03 |  | 2022-02-14 10:07:19 | 2022-02-14 10:09:23 | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO |  | NEUMOVENT | EMCO3449 | 111110071082A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1104 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Se instala múltiple de salida. PCV NEO. PCV 8 cmH2O; Vent: 10; Ana: 11.8. PEEP 3 cmH2O; Vent: 3; Ana: 3.3. FiO2 50 %; Vent: 51; Ana: 52.2. I:E 1:3.0; Vent: 1:3.0; Ana: 1:3 1. VE L/min; Vent: 0.67; Ana: 0.56. | 2021-09-27 09:46:00 |  | 2022-02-08 17:19:15 | 2022-02-08 17:19:59 | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO |  | NEUMOVENT | EMCO3448 | 111110061082A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1004 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Se realiza cambio de múltiple de salida y posterior cambio de kit de 10K, se hace calibración total del equipo. | 2021-09-27 09:43:32 |  | 2022-03-01 08:02:57 | 2022-03-01 08:08:11 | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO |  | Neumovent | EMCO4338 | 181140161081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1052 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Se realiza limpieza, comprobación funcional. El equipo opera correctamente. | 2021-09-27 09:42:07 |  | 2022-03-01 08:03:08 | 2022-03-01 08:12:19 | VENTILADOR PRESENTA FRACTURA EN VALVULA | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO |  | Neumovent | EMCO4360 | 181140181081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1054 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Se inspecciona el equipo y se evidencia que el cable de poder presenta daño interno. Se remplaza y el equipo funciona correctamente. Equipo funcional se deja en el servicio | 2021-09-27 09:40:05 |  | 2022-03-01 08:01:11 | 2023-01-11 07:52:49 | PRESENTA ALARMA POR FUENTE DE ENERGIA, CUANDO SE AJUSTA O SE MUEVE EL CABLE DE LA ENERGIA FUNCIONA. EN EL MOMENTO SE ESTA USANDO. | VENTILADOR CON DAÑO EN CABLE DE ENERGIA |  | COVIDIEN | EMCO4129-EMCO4220 | 3512172322 | VENTILADOR MECÁNICO | 1098 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
Revisión física y funcional, verificador con analizador, equipo operando correctamente. Motivo del daño: Valvula exhalatoria mala | 2021-09-27 09:37:37 |  | 2022-02-09 13:59:27 | 2022-02-09 14:00:19 | PERDIDA DE PEEP Y PIP . LA VALVULA SE ENCUENTRA INTEGRA . | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO |  | Neumovent | EMCO4341 | 181140361081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1072 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Se realiza instalación de múltiple de salida, bateria main y batería de soporte, se realiza reparación del cable de vídeo y celda de Oxígeno. | 2021-09-27 09:27:25 |  | 2022-02-09 13:37:26 | 2022-02-09 13:38:33 | PERDIDA DE PEEP Y PIP . LA VALVULA SE ENCUENTRA INTEGRA . | VENTILADOR FUERA DE SERVICIO POR DAÑO |  | NEUMOVENT | EMCO3527 | 120310031082A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 998 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Angelica Maria Campo M
Dada la disposición final del equipo se procede a cerrar este ticket | 2021-09-27 09:05:26 |  | 2022-03-01 08:00:45 | 2022-06-30 07:54:26 | error en display, pantalla con franjas de colores y no permite visualizar los parámetros | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 11 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE COMUNICA A INGENIERA DE UNIVALLE DEBIDO A QUE ES ESTA LA ENCARGADA DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO YA QUE ES UN ACTIVO DE LA UNIVERSIDAD. | 2021-09-24 15:37:35 |  | 2022-03-01 07:57:16 | 2023-01-11 10:21:28 | Desde hace mas o menos dos meses hasta la fecha el termohigrometro no enciende, se cambio pilas y no funciono. | termohigrometro no enciende | [5 empty] | 0 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  |  | MARIA FERNANDA SANCHEZ | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA |  |  | Hygro-termometer | 14888 | No registra | Termohigromettro
SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DONDE SE OBSERVA FALLAS TECNICAS DEL PORTA PILAS, PRESENTA CORROSION SE APLICA LIMPIEZA Y TRATAMIENTO POR MEDIO DE ESTAÑO. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. | 2021-09-24 09:59:24 |  | 2021-09-24 09:59:50 | 2021-09-30 11:16:38 | REPARACION DE LA PANTALLA DE BICICLETA ESTATICA REHABILITACION CARDIOPULMONAR | FALLA BICICLETA |  | MONARK | EMCO3228 |  | BICICLETA ESTATICA | 123 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACION |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIAN FALLAS DEL CONECTOR, PRESENTA CORROSION DEL CONTROL, SE EFECTUA LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA/EXTERNA, SE ENTREGA CONTROL, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-09-24 09:01:49 |  | 2021-09-24 09:59:39 | 2021-09-30 11:23:47 | FAVOR REVISAR EL CONTROL DEL PROYECTOR DE GLAUCOMA | PROYECTOR CONSULTORIO DE GLAUCOMA |  | HUVITZ | EMCO3054 | 3PC9E0009 | PROYECTOR | 949 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
se atiende llamado, se revisa elequipo, se procede a ajustar manometro, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo funciona correctamente | 2021-09-23 14:30:29 |  | 2021-09-24 07:34:56 | 2023-01-13 09:36:57 | el manómetro del fonendoscopio está descalibrado | Manómetro descalibrado |  | GMD DIAGNOSTIC | 861750 |  | TENSIOMETRO MANUAL CON FONENDO (KIT) | 3977 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | ingeniero mantenimiento
PRESENTA COMPUERTA FRONTAL DAÑADA Y NO FUNCIONAN BATERIAS DE TRANSPORTE. SE REALIZO CAMBIO DE SET DE BATERIAS DE TRANSPORTE (2), INSTALACION DE COMPUERTA FRONTAL Y SEGUROS DE AJUSTE, SE CAMBIÓ TAPA ACRILICA QUE SE ENCONTRABA PARTIDA. | 2021-09-23 13:59:56 |  | 2021-09-23 15:04:16 | 2021-11-11 09:30:25 | Incubadora que tiene ventanas y la pared interna rota . | Incubadora de transporte de sala de partos |  | ADVANCE | EMCO3711 | CE7973 | INCUBADORA DE TRANSPORTE | 387 | PARTOS |  |  |  | Aurora Luna | Aura María García Caicedo
EL PAPEL NO ESTABA BIEN INSTALADO, SE EFECTÚA INSTALACION DEL PAPEL CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-09-23 13:46:56 |  | 2021-09-23 15:04:00 | 2022-01-06 11:56:34 | Equipo sin rollo de papel y con derivaciones en mal estado . | sin papel |  | MEDIANA | EMCO3549 | MD052120401742 | ELECTROCARDIOGRAFO | 258 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Aura María García Caicedo
Se realiza verificación de funcionamiento, del, brazos, pulsadores. La lampara se encuentra en optimas condiciones, para su funcionamiento. Equipo funcionalmente ok. El informe se paso el día 19 de noviembre del 2021 | 2021-09-23 09:52:38 |  | 2021-09-23 11:49:06 | 2021-11-22 15:25:08 | satelite de lampara cielitica no enciende | Lampara cielititca |  | BENQ | EMCO4599 | 2E257-S6-0055014 | LAMPARA CIELITICA | 2747 | QUIROFANO 7 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 Y BRAZALETE NUEVO,. EQUIPO OK. | 2021-09-23 09:39:44 |  | 2021-09-23 09:40:06 | 2021-12-14 17:23:46 | REPORTAN FALAS EN LA PANTALLA TÁCTIL, EL SENSOR DE SATURACIÓN Y EL BRAZALETE | REVISIÓN DE MONITOR |  | SPACELABS | EMCO2420 | 1220-000815 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 601 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
| 2021-09-23 09:34:25 |  |  |  | SE SOLICITA CAMBIO DE BOMBILLOS EN LAMPARAS DE LA ROTONDA DEL PISO 3-UCI.... ESTAN TITILIANDO Y ESTO PERJUDICA LA VISTA . | REPARACION DE LAMPARAS | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
El equipo tiene mantenimiento preventivo del proveedor (LABBRANDS) de la fecha 10 de FEBRERO2022 donde certifican que el equipo se encuentra en buen estado y con buen funcionamiento. | 2021-09-22 11:40:21 |  | 2021-09-23 11:46:32 | 2023-01-11 16:15:20 | El congelador de plasma presenta un ruido agudo muy molesto y que no es normal en él. Cabe mencionar que el ruido no corresponde a la alarma del equipo . | Reporte de Ruido en Congelador de plasmas |  | HAIER | MEQO0740 | BE0H20EAW00QJM310002 | CONGELADOR -30° | 5810 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | ingeniero mantenimiento |  |  | HAIER | MEQ 00740 | BEOH20EAW00QJM310002 | Congelador
SE CAMBIAN PULSADORES, SE REALIZA ACTIVACIÓN DE TOMA DE SpO2. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN EQUIPO PATRÓN Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EL EQUIPO ES DEVUELTO AL SERVICIO. | 2021-09-22 09:11:13 |  | 2021-09-22 13:41:09 | 2021-09-30 16:22:47 | SE VOLVIO A DESPRENDER EL BOTON DE ENCENDIDO Y NO APARECE LA PIEZA. CUANDO SE MARCA EL COMANDO DE TOMA DE PRESION REPITE VARIAS VECES EL INFLADO DEL BRAZALETE. TIENE EL PULSIOXIMETRO DAÑADO | DAÑO DE MONITOR LUCOM MEDIANA |  | MEDIANA | EMCO3555 | 104110120036 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 564 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
| 2021-09-21 13:11:24 | 2021-11-02 00:00:00 | 2021-11-16 13:51:52 |  | al momento del chequeo diario se encuentra tapa doblada donde se encuentran los puertos multiparámetros, el monitor funciona pero se saco de servicio para no ocasionar un daño mayor | Monitor signos vitales |  | MINDRAY | EMCO5307 | EV-08065435 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5251 | QUIROFANO 9 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali
| 2021-09-21 12:13:02 |  |  |  | LLAVE DE LAVAMANOS FILTRA AGUA POR LA PARED HABIT.509 | LLAVE DE LAVAMANOS FILTRA AGUA POR LA PARED HABIT 509 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DONDE SE EVIDENCIA DESAJUSTE DEL MODULO DE LOS OBJETIVOS, SE REALIZA AJUSTE E INSTALACIÓN DEL MODULO. SE APLICAN PRUEBAS MECANICAS. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES EQUIPO OK. QUEDA PENDIENTE CENTRAR EL HAZ DE LUZ EN EL AUMENTO 2X CON 1MM DE LUZ. | 2021-09-21 11:49:45 |  | 2021-09-21 17:09:32 | 2021-09-30 10:36:28 | FAVOR REVISAR LA LAMPARA SE VE MEDIOCAMPO DE OJO. | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma |  | TOPCON | EMCO3055 | 952314-216923 | LAMPARA DE HENDIDURA | 448 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
| 2021-09-21 11:20:53 |  |  |  | se presenta filtracion de gua limpia por el salpicadero del lavamanos hacia la pared y llega hasta el piso haciendo charco. la llave es muy pequeña y al abrir la llave parte del agua se derrama sobre el lavamanos y se filta por la union del salpicadero hacia el piso. | filtracion de agua habitacion 509 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se inicia el proceso de calibración para restablecer las condiciones del equipo empezando por la calibración de modo mamografía, donde no se encuentran novedades durante el proceso. el día 15 se finaliza con la calibración del Modo TOMÓ y se hacen las pruebas de funcionamiento disparo y dosis finales, adicionalmente se verifica el funcionamiento de la estación de lectura que se encuentra fuera del área de imágenes, donde se comprueba el envío correctamente de un paciente al DICOM sin presentarse ninguna novedad, se borran los pacientes creados para las diferentes pruebas. Se recomienda nuevamente que antes de iniciar cualquier jornada de trabajo se debe encender el equipo con una hora de antelación, ya que se requiere que el detector alcance la temperatura ideal antes de poder capturar imágenes de manera correcta. Como paso inicial también se requiere que se realice la calibración diaria de rutina. ya que esto permite que el equipo funcione correctamente y dejar evidencia de esta realización. | 2021-09-12 08:52:45 | 2021-09-13 00:00:00 | 2021-09-21 08:53:35 | 2021-09-21 09:00:38 | Al momento del arranque aparece warning de calibración, lo que no permite el funcionamiento del equipo. | Falla al iniciar el proceso de encendido |  | IMS | EMCO3670 | 33/01/18 | MAMOGRAFO | 462 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS | Natalia Pedreros | 136 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-09-21 08:36:04 |  |  |  | LUMNARIA NO PRENDE HABITACION 554 URGENTE | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 554 URGENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-09-21 08:24:54 |  |  |  | NO TIENE DISPENSADOR DE ALCOHOL HABITACION 560 | NO TIENE DISPENSADOR DE ALCOHOL HABITACION 560 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE EVIDENCIA QUE LA TELA DEL BRAZALETE SE ENCUENTRA DETERIORADO, Y LA PARTE INTERNA TIENE FUGA, SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-09-20 10:48:59 |  | 2021-09-21 08:00:14 | 2021-09-30 10:52:50 | el brazalete del monitor de signos vitales de la sala se encuentra en mal estado no es queda bien sellado al momento que se insufla y ademas de eso esta roto y deteriorado | brazale monitor se signos vitales |  | BIOLIGHT | EMCO4449 | M012A004827 | Monitor de signos vitales | 839 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Aura María García Caicedo
Se le realiza configuración de la fecha y la hora, para que al momento de realizar el registro diario de verificación del equipo este registre la fecha y hora correcta, igualmente el equipo sigue en continuo seguimiento | 2021-09-20 09:40:02 |  | 2021-09-20 14:02:33 | 2022-02-24 08:08:42 | DESFIBRILADOR NO MUESTRA LA FECHA Y HORA ACTUAL | FECHA ERRADA |  | MEDIANA | EMCO4926 | 456862000181 | DESFIBRILADOR | 4974 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Angelica Maria Campo M
SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO MUESTRA EROR DE BATERIA, SE DESTAPA EL MODULO DONDE ESTA LA BATERIA Y EL EQUIPO NO CUENTA CON ELLA. REQUIERE INSTALACIÓN DE BATERIA POR LO TANTO EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. | 2021-09-20 09:32:38 |  | 2021-09-20 14:03:18 | 2021-09-30 10:11:54 | NO IMPRIME, MUESTRA EL PAPEL EN BLANCO | ELECTOCARDIOGRAFO |  | HEWLETT PACKARD | EMCO0637 | CNB2909184 | ELECTROCARDIOGRAFO | 269 | UCI URGENCIAS |  |  |  | Farides Sierra Suarez | Aura María García Caicedo |  |  | PACKARD | ABM | CNB2909184 | ELECTROCARDIOGRAFO
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO DE BOMBILLO, SE REALIZA CAMBIO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZA LIMPIEZA DE BORNERA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK. | 2021-09-20 08:58:03 |  | 2021-09-20 14:01:57 | 2021-09-30 10:42:04 | favor revisar la lampara de la sala de prendimientos no prende | lampara auxiliar sala procedimeitnos dermatologia |  | ALM | EMCO6056 | 025312 | LAMPARA CIELITICA | 420 | DERMATOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA RECONECCIÓN DE BOMBA. EQUIPO FUNCIONAL | 2021-09-20 08:21:02 |  | 2021-09-20 08:52:47 | 2021-09-20 08:53:10 | Monitor de signos vitales no insuflaba | Monitor de signos vitales no insuflaba |  | MINDRAY | CA0000966 | AQ5AB3300 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3352 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR. EQUIPO FUNCIONAL. | 2021-09-20 08:20:12 |  | 2021-09-20 08:52:14 | 2021-09-20 08:52:30 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | Mindray | 130010076 | AA6C-14503 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3336 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE HACE EL CAMBIO DE LA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE C18202531 | 2021-09-20 08:19:32 |  | 2021-09-20 08:51:20 | 2022-03-01 09:12:49 | Bomba de nutrición no prendeMonitor de signos vitales no mide saturacion | Bomba de nutrición no prende |  | COVIDIEN | BAXTER 74894 | C18202531 | BOMBA DE NUTRICION | 5203 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR. EQUIPO FUNCIONAL. | 2021-09-20 08:18:51 |  | 2021-09-20 08:50:39 | 2021-09-20 08:51:02 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 113038932 | BX-94118308 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3063 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SATURADOR | 2021-09-20 08:18:26 |  | 2021-09-20 08:49:53 | 2021-09-20 08:50:12 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 129030974 | BX94118310 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3067 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE ACCESORIO PINZA SpO2 | 2021-09-20 08:17:56 |  | 2021-09-20 08:46:18 | 2021-09-20 08:46:50 | Monitor de signos vitales no mide saturacion | Monitor de signos vitales no mide saturacion |  | MINDRAY | 129058301 | CM-05111794 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3340 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE ACCESORIO | 2021-09-20 08:17:19 |  | 2021-09-20 08:45:27 | 2021-09-20 08:45:56 | Monitor de signos vitales cable SpO2 arrancado | Monitor de signos vitales cable SpO2 arrancado |  | Mindray | 113039071 | CE74-1169 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3329 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE CABLE AC | 2021-09-20 08:16:05 |  | 2021-09-20 08:44:31 | 2021-09-20 08:45:00 | Monitor de signos vitales no prende | Monitor de signos vitales no prende |  | Mindray | 113036400 | AA6C-14588 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3335 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
Se atiende llamado, se revisa saturador, se comprueba daño en el accesorio, se realiza cambio de saturador, se comprueba funcionamiento. Equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2021-09-17 14:50:44 |  | 2021-09-20 06:59:55 | 2023-01-10 17:16:03 | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | SENSOR DAÑADO |  | BLT | EMCO3915 | M009A014300 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2091 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL SENSOR DE OXIGENO. SE APLICA REEMPLAZO DEL SENSOR DE OXIGENO. EQUIPO OK. | 2021-09-17 14:47:15 |  | 2021-09-20 07:00:16 | 2021-10-12 16:24:55 | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | SENSOR DAÑADO |  | BLT | EMCO3914 | M009A014123 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2087 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | Aura María García Caicedo
Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz, cable ECG, y brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2021-09-17 14:45:05 |  | 2021-09-20 07:00:32 | 2022-10-26 11:53:41 | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | SENSOR DAÑADO |  | BIOLIGHT | EMCO4551 | M012A004853 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2261 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA ORDEN CON EL TICKE 1553, | 2021-09-17 14:41:59 |  | 2021-09-20 07:00:45 | 2022-10-26 13:37:02 | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | SENSOR DAÑADO |  | BIOLIGHT | EMCO4549 | M012A004829 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 841 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA ORDEN CON EL TICKET 1552 | 2021-09-17 14:40:04 |  | 2021-09-20 07:00:59 | 2022-10-26 13:38:21 | SENSOR DE PULSIOXIMETRIA EN MAL ESTADO | SENSOR DAÑADO |  | BIOLIGHT | EMCO4550 | M012A004825 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 837 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento
SE RECOMIENDA UTILIZAR LOS PUERTOS USB DE LA PARTE POSTERIOR DEL EQUIPO, ADICIONAL REVISAR LA CAPACIDAD DE LA MEMORIA A LA QUE VAN A TRANSFERIR LOS DATOS | 2021-09-17 13:59:26 |  | 2021-09-20 07:01:46 | 2021-11-17 14:32:17 | al ingresar al archivo de imágenes, al querer transferir imágenes a la USB se queda bloqueado y muestra un error de transferencia. | no graba imagenes a usb |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO3675 | KE6D59485 | ECOGRAFO | 232 | PERINATOLOGIA |  |  |  | Luz Marli Bustamante Romero | Dayana Raigosa Gil
Se realiza instalación de saturador SPO2 con su interfaz y brazalete, se realizan pruebas de funcionamiento. equipo funciona correctamente se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2021-09-17 13:38:32 |  | 2021-09-17 13:58:13 | 2022-10-26 11:49:16 | Sensor en mal estado y la interfase no funciona. | Daño de la interfase y el sensor de pulsioximetria |  | BIOLIGHT | EMCO4548 | M012A004824 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 836 | CIRENA |  |  |  | Aurora Luna | ingeniero mantenimiento |  |  | BLT 8000 | EMCO4548 | MO12A004824 | Monitor
SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, DONDE SE OBSERVA UN CORRECTO ESTADO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUEN ESTADO. EQUIPO OK. | 2021-09-17 13:29:44 |  | 2021-09-17 13:58:39 | 2021-09-30 10:23:40 | cuando se toma la presion a las pacientes registra presiones alta o diferentes en otro monitores, se envía completo | se registran presiones altas |  | MEDIANA | EMCO3551 | 114612050004 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 540 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE VERIFICAN PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO TOMA DATOS CORRECTAMENTE, SE VERIFICAN LOS ACCESORIOS Y SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. EQUIPO OK. | 2021-09-17 13:26:45 |  | 2021-09-17 13:58:53 | 2021-09-30 10:17:16 | cuando se toma la presion a las pacientes registra presiones alta o diferentes en otro monitores, se envía completo | se registran presiones altas |  | EDAN | EMCO4109 | 360069-M18505530033 | Monitor de signos vitales | 799 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
Teniendo como referencia el informe de mantenimiento preventivo 62265 del 5-10-2021, el equipo actualmente se encuentra en el servicio de Uci coronaria en optimas condiciones de funcionamiento. Adicionalmente realizando la trazabilidad correspondiente se verifica que el equipo esta asignado a Uci coronaria desde fechas anteriores a este ticket, por lo tanto se verifica que este monitor no se encontraba asignado a sala de operaciones y se invalida el mismo. Por estas razones se procede a realizar el respectivo cierre. | 2021-09-17 13:18:07 |  | 2021-09-17 13:59:06 | 2021-11-17 14:03:46 | Al momento de encender el monitor la visualización de parámetros queda en blanco (display) | monitor de signos vitales |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | 7C5AAIV-018 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 769 | QUIROFANO RCP |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE ATIENDE LLAMADO PARA REVISION DEL EQUIPO, INFORMA QUE NO ARROJA LAS MEDIDAS DE NIBP CORRECTAMENTE, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO ESA CONFIGURADO PARA ADULTO, SE CAMBIA A NEONATO Y SE REALIZAN PRUEBAS CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-09-17 13:17:05 |  | 2021-09-17 13:59:18 | 2021-09-30 10:21:14 | cuando se toma la presion a las pacientes registra presiones alta o diferentes en otro monitores | se registran presiones altas |  | MEDIANA | EMCO3548 | 114612050007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 790 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
| 2021-09-17 09:06:43 |  |  |  | el lavamanos del baño de hombres de pacientes de oncologia bota agua por el tubo por lo que le quitaron el agua lo que nos obliga a tenerlo fuera de servicio | arreglo de lavamanos del baño de caballeros de sala de espera de oncologia | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos
SE CAMBIA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 21040093DH | 2021-09-16 17:19:00 |  | 2021-09-17 14:46:08 | 2022-03-01 11:19:38 | BOMBA DE INFUSION CUYO CANAL NO FUNCIONA UBICADA EN 4TO PISO HUV SEDE NORTE | BOMBA DAÑADA |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22070528DN | BOMBA DE INFUSION | 1283 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
| 2021-09-16 14:49:28 |  |  |  | HAB.526 NO TIENE LUMINARIA EN LA ENTRADA A LA HABITACION | HABITACION 526 NO TIENE LUMINARIA EN LA ENTRADA DE LA HABITACION | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-09-16 14:36:29 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABITACION 540 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 540 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-09-16 14:24:13 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HAB 556 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-09-16 14:03:26 |  |  |  | CIELO FALSO DAÑADO CUARTO DE ASEO ADULTO | CIELO FALSO DAÑADO CUARTO DE ASEO ADULTO | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-09-16 08:51:46 |  |  |  | NO TIENE LLAVE LA DUCHA DEL BAÑO HABITACION 512 CON PACIENTE | NO TIENE LLAVE LA DUCHA DE BAÑO HABITACION 512 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se realiza revisión de las centrales de monitoreo de UCIN lado A y Lado B, evidenciando que estas se encuentran apagadas, posiblemente causado por un apagón de energía, y estas se deben prender desde la CPU. Todos los cubículos de UCIN B quedaron funcionales como se referencia en la imagen, en UCIN lado A, por el constante movimiento de los monitores no se visualizan en la central. Se ha informado al servicio que no mueva los equipos, ya que pierden la configuración establecida. | 2021-09-16 08:39:28 | 2021-09-17 00:00:00 | 2021-09-16 08:43:09 | 2021-10-01 08:27:54 | MONITORIA CENTRAL DE UCIM A Y B APAGADAS | MONITORIA CENTRAL |  | BIOLIGHT | EMCO4792 | M011A002332 | CENTRAL DE MONITOREO | 147 | UCIN |  |  |  | Secretaria Ucim | Angelica Maria Campo M
SE REALIZO UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DONDE SE OBSERVO SUELTO EL OBJETIVO, SE REALIZA INSTALACIÓN Y AJUSTE, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. | 2021-09-14 11:14:00 |  | 2021-09-15 07:25:42 | 2021-09-30 13:42:26 | FAVOR REVISAR EL TONOMETRO DEL CONSULTORIO 8 ESTA FLOJO | TONOMETRO CONSULTORIO # 8 |  | TOPCON | EMCO1782 | 1105572 | LAMPARA DE HENDIDURA | 449 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
Se realiza mantenimiento preventivo y control metrológico | 2021-09-14 09:19:49 |  | 2021-09-15 07:37:41 | 2021-12-13 10:27:58 | EL EQUIPO PRESENTA ERROR QUE SOLICITA QUE SE REINICIE EL EQUIPO PARA RECONOCER ACCESORIO, LEUGO DE REALIZAR LA ACCIÓN EL ERROR PERSISTE, ENTONCES SE REALIZA REPORTE SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL EQUIPO. EL ACCESORIO SE UTILIZA EN OTRO EQUIPO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS Y ES RECONOCIDO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. | FALLO EN FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ARMÓNICO |  | ETHICON | 00057 | 1111546117 | GENERADOR ARMONICO | 2026 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se realiza verificación físico funcional por parte de la ingeniera Denis de Jomedical en presencia del ingeniero Sebastián. - Pruebas de fuga, en seco y con el equipo sumergido, dando esta negativa. - Pruebas de angulación, se hace el rango completo del movimiento. - Pruebas de imagen. - Pruebas de insuflación e irrigación | 2021-09-14 08:46:39 | 2021-09-27 00:00:00 | 2021-09-14 08:47:40 | 2022-03-31 10:26:54 | Reportan del servicio que el equipo fue mordido por paciente psiquiatrica, y al realizar prueba de fuga se identifico fuga positiva, por lo que queda fuera de servicio y debe ser enviado a la empresa para correctivo. | Mordedura del equipo |  | FUJIFILM | 861746 | 7G361K132 | VIDEOGASTROSCOPIO | 3869 | ENDOSCOPIA | Jazmin | 90 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE COMPRUEBA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SE DEJA EN EL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. | 2021-09-14 08:09:21 |  | 2021-09-14 08:43:15 | 2023-01-11 10:30:40 | favor revisar el tonometro presenta fallas | tonometro de urgencias |  | TOPCON | 53885236 | 2051039 | LAMPARA DE HENDIDURA | 1971 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
EN EL SERVICIO REPORTAN QUE SE BORRAN DEL SISTEMA LOS ULTIMOS ESTUDIOS, SE REVISA ALMACENAMIENTO DEL COMPUTADOR Y SE EVIDENCIA QUE YA NO HAY ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, ES NECESARIO REALIZAR UN BACK UP DE INFORMACIÓN DE ESTUDIOS PARA LIBERAR ESPACIO EN EL DISCO. SE REALIZA SOLICITUD A SISTEMAS. | 2021-09-14 08:07:23 |  | 2021-09-15 07:28:55 | 2021-09-15 07:37:01 | favor revisar el angiografo presenta falla a la hora de tomar el examen | angiografo |  | CARL ZEISS | 49972800 | 1036953 | CÁMARA FONDO DE OJO / ANGIOGRAFO | 144 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE COMPRUEBA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y SE DEJA EN EL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES. | 2021-09-14 08:06:08 |  | 2021-09-14 08:43:51 | 2023-01-11 10:35:30 | por favor revisar oftalmoscopio de cornea no prende | oftalmoscopio cornea |  | HEINE | 53887338 | 1071002248 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 1986 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
SE EVIDENCIA FALLA EN LA TAPA QUE SOSTIENE EL BOMBILLO Y EL CONECTOR DE LA DIADEMA A LA BATERIA ESTA SUELTO. SE REALIZA DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE TAPA Y SE AJUSTA EL BOMBILLO, SE SUELDA EL CONECTOR Y SE PEGA INTERNAMENTE PARA EVITAR QUE SE SUELTE EL CONECTOR. | 2021-09-14 07:56:41 |  | 2021-09-14 08:45:04 | 2021-11-08 10:11:52 | favor revisar el oftalmoscopio de uveitis no prende | OFTALMOSCOPIO UVEITIS |  | HEINE | UNIVALLE 53887340 | 1071002251 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2880 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
Realizado el mantenimiento preventivo se verifica que el equipo se encuentra en optimas condiciones funcionales | 2021-09-13 14:12:00 |  | 2021-09-13 15:54:36 | 2023-07-18 08:27:34 | satélite de lampara cielitica se encuentra con fallos en el panel tanto de pared como el del satélite no sube la intensidad de luz | lampara cielitica dañada |  | MAQUET | EMCO5512 | 500569 | LAMPARA CIELITICA | 5883 | QUIROFANO 8 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
El equipo de Messer realiza la parametrización del equipo de telemetría remotamente. Explica que el equipo de telemetría permanecerá con la pantalla apaga, esta se activará en el momento en que se realice la revisión del sistema desde Messer o en su defecto si se oprime el botón ubicado en la parte superior. Equipo queda ok. | 2021-08-01 09:31:58 |  | 2021-09-15 07:29:37 | 2021-12-03 09:06:50 | Equipo de telemetría apagado. Se realizó cambio el día 26 de julio y quedaba pendiente la parametrización, pero aún no se ha realizado. | Equipo apagado |  | MESSER |  | C04010315 | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO | 4293 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Este día la empresa de Kaeser realiza el respectivo ajuste de las mangueras que conectan al tanque y eco- drain. El equipo queda funcionando perfectamente. Queda pendiente adjuntar el respectivo reporte. | 2021-08-30 09:28:41 |  | 2021-09-15 07:31:27 | 2021-12-03 10:41:59 | El eco-drain del tanque pulmón presenta fugas. | Fugas en tanque |  | OKS | 15754 | 625424 | TANQUE PULMÓN DE AIRE | 5675 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Este día la empresa realiza el mantenimiento correcto del ajuste de la manguera del eco-drain. Queda pendiente adjuntar el reporte de la orden de trabajo. Equipo queda ok. | 2021-08-30 09:26:52 |  | 2021-09-15 07:34:40 | 2021-12-03 09:00:05 | El equipo cuando se ponen en funcionamiento presenta fugas de agua | Fugas en secador |  | KAESER |  | 1034 | SECADOR | 4290 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Equipo queda ok. Se realiza respectivo ajuste de las amarraderas que conectan la manguera del ECo-drain. Pendiente el reporte de mantenimiento | 2021-08-26 09:26:08 |  | 2021-09-15 07:37:06 | 2021-12-03 09:00:47 | El equipo cuando se ponen en funcionamiento presenta fugas de agua | Fugas en secador |  | KAESER |  | 1034 | SECADOR | 4290 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realiza reparación del sistema de conexión al carro tanque. Este es soldado en Bogotá. Equipo queda funcionalmente ok. | 2021-08-20 09:23:39 |  | 2021-09-15 07:38:47 | 2021-12-03 11:52:35 | Tanque criogénico presenta fugas en los reguladores. | Fugas en tanque |  | MESSER |  |  | TANQUE CRIOGENICO DE OXIGENO LIQUIDO | 5906 | Central de gases medicinales |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE REALIZA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA FALLAS TECNICAS DE LA RESISTENCIA, SE APLICA TRATAMIENTO DE ESTAÑO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. | 2021-09-13 09:14:19 |  | 2021-09-13 09:33:25 | 2021-09-30 13:23:02 | calentador de manta terminca no calienta | manta termica |  | EQUATOR | EMCO3869 | S10002965 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | 2795 | UCI URGENCIAS |  |  |  | Farides Sierra Suarez | Aura María García Caicedo |  |  | equator | 60918 | s10002965 | manta termica
SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS, IMPRESORA Y PAPEL. SE EVIDENCIA FALLA EN LA IMPRESORA SE DESARMA EL EQUIPO Y SE REEMPLAZA POR LA DEL MONITOR FETAL MARCA = MEDIANA SERIE AENBA0019 QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER BIOMEDICO. SE ARMA EL EQUIPO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-09-09 15:56:23 |  | 2021-09-09 16:59:40 | 2021-09-30 14:10:40 | EL MONITOR FETAL NO PINTA BIEN CUANDO UNO TOMA LA MONITORIA | MONITOR MEDINA |  | MEDIANA | EMCO3465 | AENBA0015 | MONITOR FETAL | 905 | PERINATOLOGIA |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE ACCESORIOS, IMPRESORA Y PAPEL. SE EVIDENCIA FALLA EN LA IMPRESORA SE DESARMA EL EQUIPO Y SE REEMPLAZA POR LA DEL MONITOR FETAL MARCA = MEDIANA SERIE AENBA0019 QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO EN EL TALLER BIOMEDICO. SE ARMA EL EQUIPO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-09-09 14:06:12 |  | 2021-09-09 14:06:51 | 2021-09-30 14:11:24 | NO REGISTRA CORRECTAMENTE. UBICADO EN PERINATOLOGÍA PISO 7 | REVISIÓN DE MONITOR FETAL |  | MEDIANA | EMCO3465 | AENBA0015 | MONITOR FETAL | 905 | PERINATOLOGIA |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTAS BOMBAS SON DEVUELTAS A LA GOBERNACIÓN. | 2021-09-09 08:09:27 | 2021-01-06 00:00:00 | 2021-09-09 08:10:05 | 2023-01-13 16:39:26 | Refiere el personal del servicio que la bomba de infusión, transfundió un medicamento en bolo sin este estar programado | Evento adverso |  | NIPRO | EMCO5198 | 4009787 | BOMBA DE INFUSION | 5533 | UCI 4 |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Administrador Principal
Se saco una linea exterior al cable del pedal, se realizaron pruebas de funcionamiento, el equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento. | 2021-09-07 08:05:19 |  | 2021-09-15 09:41:17 | 2021-09-15 09:43:14 | Reportan del servicio que no funciona el botón de foco menos. | Mal funcionamiento del equipo |  | CARL ZEISS | EMCO3276 | 6628162206/GZ1S101526 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 529 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-09-06 15:47:27 |  |  |  | SE REQUIERE REPARACIÓN DE LLAVE DEL AGUA EN CUBICULO 17, NO ABRE Y SE REQUIERE PARA REALIZAR LAS DIALISIS. | REPORTE DE DAÑO | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
| 2021-09-06 13:28:05 |  |  |  | baranda de seguridad desprendida de la camilla adulto | baranda de seguridad desprendida de la camilla adulto | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-09-06 12:30:35 |  |  |  | desprendimiento total de dispensador de alcohol glicerinado de estación de enfermeria | desprendimieto total de dispesador de alcohol glicerinado estacion de enfermera adulto | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-09-06 09:51:01 |  |  |  | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 529 | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 529 URGENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SE EVIDENCIÓ FALTA DE ILUMINACIÓN EN EL EQUIPO, SE REALIZÓ UN AJUSTE DE ENFOQUE DE BOMBILLO Y SE HICIERON LAS DEBIDAS PRUEBAS DE FIUNCIONAMINTO Y RESPONDIÓ CORRECTAMENTE, SE ENTREGÓ AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO OK. | 2021-09-06 09:41:04 |  | 2021-09-07 08:02:12 | 2021-09-20 11:29:46 | favor revisar la lampara de hendidura del consultorio de optometria tiene la luz muy bajita | Lampara de hendidura del consultorio de optometria numero 7 |  | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | EMCO2009 | 01129 | LAMPARA DE HENDIDURA | 446 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
| 2021-09-06 09:37:42 |  |  |  | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 548 URGENTE | LUMINARIA NO PRENDE HABITACION 548 URGENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE EVIDENCIA FALLA EN LA TAPA QUE SOSTIENE EL BOMBILLO Y EL CONECTOR DE LA DIADEMA A LA BATERIA ESTA SUELTO. SE REALIZA DISEÑO Y ADAPTACIÓN DE TAPA Y SE AJUSTA EL BOMBILLO, SE SUELDA EL CONECTOR Y SE PEGA INTERNAMENTE PARA EVITAR QUE SE SUELTE EL CONECTOR. | 2021-09-06 09:37:39 |  | 2021-09-07 08:01:50 | 2021-11-08 10:11:23 | favor revisar el oftalmoscopio de uveitis no funciona | OFTALMOSCOPIO UVEITIS |  | HEINE | UNIVALLE 53887340 | 1071002251 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2880 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE REALIZÓ INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, VENTILATORIO MECÁNICO, MANUAL, PANTALLA FRONTAL, BATERÍA, PULSADORES, ENCODER Y SE EVIDENCIÓ DESGASTE Y FRACTURA EN LA VÁLVULA APL DEL SISTEMA VENTILATORIO MANUAL, EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO OK. | 2021-09-03 09:51:01 |  | 2021-09-03 10:05:46 | 2021-09-20 11:43:54 | valvula apl se encuentra dañada , equipo presenta fuga | maquina de anestesia fuera de servicio |  | PENLON | EMCO3724 | SP20814-19 | MAQUINA DE ANESTESIA | 478 | QUIROFANO 12 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
| 2021-09-03 07:24:04 |  |  |  | lampara habitación 529 no prende urgente esta con paciente | lampara habitación 529 no prende urgente esta con paciente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZÓ VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO, LOS ACCESORIOS DEL EQUIPO, PARÁMETROS, PANTALLA Y PULSADORES. SE VERIFICÓ SU FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO PATRÓN Y FUNCIONA DE MANERA OPTIMA. | 2021-09-02 14:48:34 |  | 2021-09-02 16:30:40 | 2021-09-20 11:09:08 | El monitor no sensa freceuncia cardiaca, se necesita revision. | Problemas con la frecuencia cardiaca |  | BIOLIGHT | EMCO4267 | Q067A003573 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 880 | UCI 2 |  |  |  | Ayde Lucero Trochez Perez | Aura María García Caicedo
Se cierra debido a que el equipo se encuentra funcionando correctamente con sus respectivos accesorios. Falso llamado. | 2021-09-02 11:34:19 | 2021-07-27 00:00:00 | 2021-09-02 11:34:58 | 2022-11-24 14:51:25 | El equipo no toma presión invasiva | No toma presión invasiva |  | BIOLIGHT | EMCO4814 | Q068A035181 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4137 | UCIN |  |  |  | Angelica Maria Campo M | ingeniero mantenimiento
| 2021-09-01 14:57:40 |  |  |  | llave de lavamanos goteo permanente de agua habitación 543 | llave de lavamanos goteo permanente de agua en la habitación 543 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se inspecciona el equipo y se evidencia suciedad en los conectores. Se realiza limpieza y se conectan nuevamente. | 2021-09-01 13:39:25 |  | 2021-09-02 16:30:55 | 2023-01-11 15:34:52 | cuando se realiza la monitoria el monitor presenta un ruido en el equipo, se envía completo para revisión | presenta ruido |  | PHILIPS | EMCO3803 | DE45738589 | MONITOR FETAL | 906 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | ingeniero mantenimiento
| 2021-08-31 14:42:07 |  |  |  | EL BAÑO DE LAVADO DE PATOS DE LA SALA UCIN NO FUNCIONA, NO TIENE AGUA. | REPORTE DE DAÑO | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | KAREN MARIN
SE VERIFICA LA FALLA REPORTADA POR MEDIO DE TICKET, DONDE REFIEREN QUE EL EQUIPO NO ESTA TOMANDO BIEN LA MEDIDA DE LOS SIGNOS VITALES. SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO Y LOS ACCESORIOS, SE ENCUENTRAN OK. SE REALIZAN PRUEBAS DE MEDIDAS CON DIFERENTES DATOS CON EL EQUIPO PATRON Y EL MONITOR RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-08-31 10:01:41 |  | 2021-08-31 10:09:27 | 2021-09-10 15:00:45 | SE ENCUENTRA DESCALIBRADO Y NO PERMITE DAR CIFRAS REALES | REVISION DE MONITOR SIGNOS VITALES |  | BIOLIGHT | EMCO3756 | A044E002912 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 609 | UROLOGIA |  |  |  | Sara Eva Parra Cobo | Aura María García Caicedo
| 2021-08-30 16:54:21 |  |  |  | Balanza dañada , no funciona 12913 | Balanza dañada 12913 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE ENVÍA A BAXTER EN SEDE PRINCIPAL Y SE HACE CAMBIO POR BOMBA CON SERIE 21080016DH | 2021-08-30 15:59:57 |  | 2021-09-07 08:14:18 | 2022-05-04 14:34:07 | EL CANAL DE LA BOMBA NO ABRE Y NO SE PUEDE USAR. | DAÑO EN BOMBA |  | BAXTER |  | 22040401DH | BOMBA DE INFUSION | 3273 | UCIN NORTE |  |  |  | KAREN MARIN | ingeniero mantenimiento
SE REALIZÓ INSPECCIÓN FUNCIONAL DE LA IMPRESORA, SE REALIZÓ PRUEBA DE AUTOTEST VERIFICANDO QUE EL PAPEL ESTUVIESE CORRECTAMENTE COLOCADO Y ESPERANDO EL RESPECTIVO TIEMPO PARA LA IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE ONDA, EL EQUIPO QUEDÓ OK. | 2021-08-30 14:43:40 |  | 2021-08-30 14:43:58 | 2021-09-20 08:33:56 | REPORTAN FALLA CUANDO REALIZAN EL TEST. | REVISIÓN DE DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | EMCO2546 | 00009 | DESFIBRILADOR | 184 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMEINTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SISTEMA MECÁNICO Y ELECTRÓNICO OK, SE EVIDENCIÓ UN DAÑO EN LOS SOPRTES DE LA BALANZA, SE FABRICARON SOPORTES Y SE LES HICIERON LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y ESTE RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO OK. | 2021-08-30 14:02:42 |  | 2021-08-30 14:02:59 | 2021-09-20 11:21:05 | LA BÁSCULA NO ARROJA VALORES. PERMANECE EN CERO. (ES LA BÁSCULA DE LA CARPA PRE TRIAGE) | REVISIÓN POR FALLAS |  | HEALTH O METER | EMCO4575 | 5000157124 | BASCULA DIGITAL CON TALLIMETRO | 2151 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
Se gestiono por parte del ingeniero Julio Carrillo y la Ingeniera Natalia Pedreros la reparación de la manguera subsanando la fuga al llevarla a reponchar. El equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento. | 2021-08-30 11:33:03 |  | 2021-09-02 16:31:16 | 2021-11-17 13:44:35 | equipo se encuentra con un botón dañado (bloqueo)en su panel frontal, manguera de oxigeno se encuentra con fuga | ventilador de transporte |  | MAGNAMED | EMCO4225 | 5949 | VENTILADOR MECÁNICO | 1109 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-08-30 10:04:15 |  |  |  | daño llave de agua de la estacion de enfermeria de pediatria, el tubo dispensador de agua se desprendio de la base llave | daño llave de agua de la estacion de enfermeria de pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-30 08:13:39 |  |  |  | LAVAMANOS CAIDO HABITACIÓN 556 URGENTE | LAVAMANOS CAIDO HABITACIÓN 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-30 08:02:09 |  |  |  | LAVAMANOS SE CAYO Y ESTA PARDIDO HABIACIÓN 524 | LAVAMANOS CAIDOO HABITACIÓN 524 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-26 07:00:12 |  |  |  | lampara no prende habitación 516 | lampara no prende habitación 516 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE CAMBIA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 22060037DN | 2021-08-25 17:52:01 |  | 2021-08-25 17:52:32 | 2022-03-01 11:16:53 | BOMBA PRESENTA ERROR EN BATERÍA | DAÑO EN BOMBA |  | BAXTER | 042608 | 21040169DH | BOMBA DE INFUSION | 4181 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE CAMBIA BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 22100183DN | 2021-08-25 17:48:29 |  | 2021-08-25 17:48:51 | 2021-12-07 09:52:27 | BOMBA ARROJA MENSAJE DE BATERÍA DAÑADA | DAÑO EN BOMBA |  | BAXTER | 050461 | 22040277DH | BOMBA DE INFUSION | 4186 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 22080567DN | 2021-08-25 17:45:52 |  | 2021-08-25 17:46:25 | 2021-12-06 10:05:11 | BOMBA ARROJA MENSAJE DE BATERÍA DAÑADA | DAÑO EN BOMBA |  | BAXTER | 42595 | 21040184DH | BOMBA DE INFUSION | 3528 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO EN PIN DE CABLE PARA PRUEBAS SE QUEDA EN EL CONECTOR DEL EQUIPO, SE DESARMA EL EQUIPO Y EL CONECTOR PARA EXTRAER EL ´PIN, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-08-24 08:30:12 |  | 2021-08-24 09:30:42 | 2021-09-03 13:36:16 | EL EQUIPO PRESENTA DAÑO EN EL PUERTO DE LA PALAS DE DESCARGA | EQUIPO NO SIRVEN PALAS DE DESCARGA |  | MINDRAY | EMCO4565 | EZ-92016829 | DESFIBRILADOR | 2225 | URGENCIAS |  |  |  |  | Aura María García Caicedo
SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO PRESENTA TARJETA PRINCIPAL CON FALLA EN UNO DE SUS PUERTOS PARA LAPIZ DE CORTE. REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL CON 1 PUESTO PARA CORTE. | 2021-08-24 11:42:50 |  | 2021-08-25 10:04:04 | 2021-08-27 14:15:29 | puerto monopolar se encuentra aislado , tarjeta dañada | electrobisturi dañado |  | MEDTRONIC COVIDIEN | SIN CODIGO | F4H-44211T | ELECTROBISTURI | 248 | QUIROFANO 6 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA FRACTURA EN LA FIBRA OPTICA DEL EQUIPO REQUIERE SU CAMBIO. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. | 2021-08-24 11:01:08 |  | 2021-08-25 10:04:25 | 2021-09-03 13:32:30 | Se daño la fibra óptica de la lámpara de fotocurado | Daño de la fibra óptica de lámpara de fotocurado |  | BEYES | EMCO3975 | C176081 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 2554 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | Aura María García Caicedo
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SISTEMA ELECTRONICO, SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO NO REALIZA LA TOMA DE PRESION, SE REALIZO LIMPIEZA DE CIRCUITO INTERNO Y ELECTROVALVULAS, SE REALIZARON PRUEBAS DE FUNCIONAMINETO CON EQUIPO PATRON RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-08-24 09:47:59 |  | 2021-08-25 10:04:42 | 2021-09-10 15:04:34 | Al momento de tomar la presión no invasiva la bomba PNI se queda sin insuflar | monitor de signos vitales |  | NIHON KOHDEN | EMCO3744 | 109580 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 648 | QUIROFANO RCP |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
Equipo se reinicia desde la estación de energía. Equipo queda funcionado ok | 2021-08-23 16:34:32 |  | 2021-08-23 16:35:53 | 2021-08-23 16:36:51 | Equipo presenta falla en encendido | Equipo presenta fallas |  | PHILIPS | EMCO3495 | 840 | ANGIOGRAFO | 2944 | HEMODINAMIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE REALIZO CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE CORRIENTE, DEJANDO EL EQUIPO TOTALMENTE OPERATIVO | 2021-08-23 14:53:33 |  | 2021-08-23 15:19:10 | 2021-08-23 15:27:17 | APARENTEMENTE EL SWITCH DE ENCENDIDO NO FUNCIONA | EL EQUIPO NO ENCIENDE |  | BELMONT MEDICAL | EMCO3787 | 969570200014 | SISTEMA DE REGULACION TERMICA | 4789 | CIRENA |  |  |  | Dayana Raigosa Gil
| 2021-08-23 11:42:22 |  |  |  | lampara dañada del baño habitación 529 urgente esta con paciente | lampara dañada del baño habitación 529 urgente esta con paciente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SISTEMAS ELECTRONICOS, LA MAQUINA PRESENTA PANTALLA PARTIDA, SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA, ENTREGADO POR EL CLIENTE, SE ENTREGA MAQUINA EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-08-23 09:11:32 |  | 2021-08-23 09:25:48 | 2021-08-27 14:22:58 | maquina de anestesia se encuentra funcional, pantalla de visualización de parámetros se encuentra en mal estado. | maquina de anestesia |  | DRAGER | EMCO3782 | ASFF - 0198 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1909 | QUIROFANO 2 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
Se realiza cambio de cable helicoidal de Hand Switch el cual presentaba fractura en cableado interno ocasionando funcionamiento intermitente del mismo. El equipo se deja en el servicio en optimas condiciones de funcionamiento. | 2021-08-23 09:08:46 |  | 2021-08-25 10:05:02 | 2024-06-14 08:14:06 | intensificador presenta falla en su hand swtich | INTENSIFICADOR DE IMAGEN |  | PHILIPS | EMCO3221 | 1073 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 313 | QUIROFANO 8 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, SE LE INSTALA EL SENSOR SPO2 PEDIATRICO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE VERIFICA QUE EL ACCESORIO FUNCIONE CORRECTAMENTE JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. | 2021-08-20 15:28:52 |  | 2021-08-20 15:29:04 | 2021-08-25 08:43:27 | EQUIPO NO CUENTA CON SENSOR DE SPO2 | FALTA SENSO SPO2 |  | MEDIANA | EMCO3439 | 124411020003 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 545 | CIRENA |  |  |  |  | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, SE LE INSTALA UN SENSOR SPO2 PEDIATRICO NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE VERIFICA QUE EL ACCESORIO FUNCIONE CORRECTAMENTE JUNTO CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. | 2021-08-20 15:27:22 |  | 2021-08-20 15:27:45 | 2021-08-25 08:38:28 | EQUIPO NO CUENTA CON EL SATURADOR DE OXIGENO | FALTA SENSO SPO2 |  | MEDIANA | EMCO3441 | 124411020002 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2090 | CIRENA |  |  |  |  | Aura María García Caicedo
SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 22080094UN | 2021-08-20 12:04:54 |  | 2021-08-25 09:57:36 | 2021-12-06 09:54:08 | la bomba se apago durante un traslado de paciente a sede sur, a pesar de conectala en la ambulancia no funciono, se apago y no prendio mas | daño bateria bomba de infusión 3 canales |  | BAXTER |  | 26040283UN | BOMBA DE INFUSION | 2047 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZO UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO, SENSOR DE TEMPERATURA, CARCAZA, PULSADORES, RESISTENCIA, DONDE SE EVIDENCIA FRACTURA DEL SENSOR DE TEMPERATURA. SE APLICA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO, SE EFECTUAN PRUEBAS EN DIFERENTES TEMPERATURAS. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-08-20 11:51:07 |  | 2021-08-20 11:51:17 | 2021-08-25 08:08:17 | El equipo es reportado por el jefe juan diego referenciando que este no calienta, no mantiene temperatura | El equipo no calienta |  | EQUATOR | EMCO3869 | S10002965 | SISTEMA DE CALENTAMIENTO PACIENTE | 2795 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
| 2021-08-20 09:31:47 |  |  |  | lampara del baño dañada habitación 504 | lampara del baño dañada habitación 504 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
LA BOMBA FUE REVISADA POR INGENIERO DE BAXTER Y REFRESA AL SERVICIO FUNCIONAL. | 2021-08-20 09:27:24 |  | 2021-08-20 09:27:59 | 2021-11-26 15:03:08 | AL PRENDER LA BOMBA MUESTRA ERROR 803:07 Y NO SE PUEDE UTILIZAR. | DAÑO EN BOMBA |  | BAXTER | 057851 | 22100734DN | BOMBA DE INFUSION | 4185 | TALLER BIOMÉDICO NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 25100107DH | 2021-08-20 09:23:48 |  | 2021-08-20 09:26:22 | 2021-12-06 09:57:14 | AL PRENDER LA BOMBA MUESTRA ERROR 803:07 Y NO SE PUEDE UTILIZAR. | DAÑO EN BOMBA |  | BAXTER | 058582 | 23010183DN | BOMBA DE INFUSION | 4182 | TALLER BIOMÉDICO NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE REALIZO MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, SISTEMA ELECTRICO OK, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CUANDO SE CALIENTA EL EQUIPO NO REALIZA CENTRIFUGADO SE DESARMA EL MOTOR SE EVIDENCIA DESGASTE EN EL COLECTOR Y BALINERAS EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE ESTOS 2, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-08-20 09:19:23 |  | 2021-08-20 09:26:07 | 2021-08-25 09:58:29 | LA CENTRÍFUGA LUEGO DE UN TIEMPO DE USO CON CARGA (MUESTRAS) SE PARA INESPERADAMENTE Y NO CONTINUA PROCESO HASTA QUE SE VUELVA A INICIAR. LA PARADA SE PRODUCE EN TIEMPOS ALEATORIOS Y NO ESPECÍFICOS. | PARADA INESPERADAD DE CENTRÍFUGA |  | CLAY ADAMS | EMCO0412 | 4260009 | CENTRIFUGA DE MESA | 157 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | Aura María García Caicedo
| 2021-08-20 09:17:57 |  |  |  | lampara dañada del baño habitación 531 con paciente | lampara dañada del baño habitacion 531 urgente con pacinte | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | 2021-08-20 09:15:42 |  | 2021-08-20 09:15:57 | 2021-08-20 09:16:18 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 |  | Mindray | 113039071 | CE74-1169 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3329 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | 2021-08-20 09:13:48 |  | 2021-08-20 09:14:05 | 2021-08-20 09:14:17 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 |  | Mindray | 130011583 | AA67-13761 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3337 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | 2021-08-20 09:12:16 |  | 2021-08-20 09:12:31 | 2021-08-20 09:12:54 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 |  | MINDRAY | 113039093 | CE74-1157 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3513 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | 2021-08-20 09:10:12 |  | 2021-08-20 09:10:49 | 2021-08-20 09:11:17 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 |  | MINDRAY | 129030974 | BX94118310 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3067 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE SATURADOR. SE DEJA EQUIPO FUNCIONAL EN EL SERVICIO | 2021-08-20 09:06:46 |  | 2021-08-20 09:07:14 | 2021-08-20 09:08:26 | EL MONITOR NO SENSA LA SATURACIÓN | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 |  | MINDRAY | 113038932 | BX-94118308 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3063 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | DANIEL FELIPE GUERRERO MONTEZUMA | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
| 2021-08-20 09:04:17 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA 562 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA POR LA TUBERIA HABT 562 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE ATIENDE EL LLAMADO PARA REVISAR EL EQUIPO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE PREGUNTA AL PERSONAL DE OFTALMOLOGIA POR LA FALLA DEL EQUIPO E INFORMAN QUE EL EQUIPO HATA EL MOMENTO ESTA TRABAJANDO CORRECTAMENTE. FALSO LLAMADO. | 2021-08-20 08:01:16 |  | 2021-08-23 09:26:42 | 2021-08-27 16:58:53 | favor revisar la lampara de hendidura del consultorio de urgencias | lampara de hendidura urgencias |  | TOPCON | 53885236 | 2051039 | LAMPARA DE HENDIDURA | 1971 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE EVIDENCIA DAÑO EN CONECTOR DE ALIMENTACION, SE REALIZA CORRECION DEL CONECTOR Y SOLDADURAS SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-08-20 07:49:03 |  | 2021-08-23 09:27:08 | 2021-08-27 17:03:05 | favor arreglar oftalmoscopio de daño la conexion entre la bateria y la diadema | OFTALMOSCOPIO UVEITIS |  | HEINE | UNIVALLE 53887340 | 1071002251 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2880 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
| 2021-08-19 16:26:13 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 511 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 511 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, SISTEMA ELECTRÓNICO Y ELÉCTRICO OK, SE EVIDENCIÓ DAÑO EN EL CONECTOR DE ALIMENTACIÓN, SE REALIZÓ CORRECIÓN DEFL CONECTOR Y SOLDADURAS , SE HACEN LAS RESPECTIVAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RESPODENDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-08-18 13:51:13 |  | 2021-08-18 13:51:41 | 2021-09-20 10:43:20 | favor revisar oftalmoscipio se daño el conector de la balaca a la bateria | oftalmoscopio cornea |  | HEINE | 53887338 | 1071002248 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 1986 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
DE ACUERDO A REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SEPTIEMBRE DE 2021, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, POR LO TANTO SE CIERRA EL PRESENTE TICKET. | 2021-08-18 13:50:02 |  | 2021-08-18 13:51:22 | 2021-11-17 13:43:51 | favor revisar el oftalmoscopio no funciona | oftalmoscopio pediatria |  | HEINE | 53887339 | 1071002252 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2866 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
| 2021-08-13 16:58:09 |  |  |  | Sanitario no funciona del baño del personal | Sanitario no funciona del baño del personal de adultos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 NUEVO, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE VERIFICA QUE EL ACCESORIO FUNCIONE CORRECTAMENTE JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-08-13 15:13:36 |  | 2021-08-19 13:32:54 | 2021-08-25 08:18:24 | NO MARCA FRECIENCIA CARDIACA NI SATURACION | NO FUNCIONA EL SATURADOR |  | EDAN | EMCO4105 | 360069-M18505530026 | Monitor de signos vitales | 797 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE REALIZO UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO, DEL SISTEMA ELECTRICO, ELECTRONICO, PULSADORES , PANTALLA FRONTAL, ACCESORIOS, CABLE AC, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO, SE APLICAN PRUEBAS DE PRESION Y SATURACIÓN. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-08-13 14:57:41 |  | 2021-08-18 13:52:24 | 2021-08-25 09:18:15 | EN EL MOMENTO DE TOMA DE EXAMEN EMPIEZA APAGARSE Y PRENDERSE POR RATOS VA COMPLETO (BRAZALETE SATURADOR Y CABLE DE PODER) | SE PRENDE Y APAGA |  | MEDIANA | EMCO3548 | 114612050007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 790 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
Se cierra orden debido a que el equipo se le realizo preventivo en el año 2023 y el reporte es del 2021 | 2021-08-13 14:48:50 |  | 2021-08-13 14:49:17 | 2024-05-14 10:54:26 | Del servicio de sala de operaciones reportan falla en el cabezal de cámara con serie : 823450, la cual se encuentra bajo contrato vigente. El cabezal presenta falla de líneas en la imagen. | Líneas en la imagen usando el cabezal de cámara |  | COVIDIEN | SIN CODIGO | 823450 | Cabezal de camara | 128 | QUIROFANO CENTRAL | Aura maria Garcia | 136 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | ingeniero mantenimiento
SE REALIZO UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO/ELECTRONICO, PULSADORES, ESCOBILLA, CARCAZA, TARJETA ELECTONICA, SISTEMA DE FRENOS, SISTEMA DE SEGURIDAD, SISTEMA MECANICO, DONDE SE EVIDENCIA DESGASTE DE LAS ESCOBILLAS, REQUIERE REEMPLAZO EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-08-13 10:34:37 |  | 2021-08-13 13:59:07 | 2021-08-25 09:08:01 | Las escobillas están fallando y el motor no arranca. | Centrífuga presenta problemas |  | IEC | EMCO0885 | 64750105 | CENTRIFUGA | 2299 | BIOLOGIA MOLECULAR |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
Se realiza visita por llamado del cliente. Este último menciona que el equipo no ejecuta el comando de zoom ni de foco. Se procede a descartar daño de motor de enfoque realizando by-pass entre puerto 7A-2B-2A. Detectando que el fallo se encuentra una etapa antes (pedal de comandos). Se procede a realizar ajuste de microswitches y eliminar sulfatos en estos mismos. Se cerifica accionamiento de comando de foco, zoom e iluminación desde pedal de comandos. Se deja equipo operativo en el servicio. | 2021-08-13 08:00:29 |  | 2021-08-13 08:00:49 | 2021-08-13 08:11:36 | reportan el viernes 6 de agosto del 2021 en horas de la tarde que el equipo no ejecuta el comando de zoom ni de foco. Por lo que queda fuera de servicio. | Salida de servicio del equipo |  | CARL ZEISS | EMCO3276 | 6628162206/GZ1S101526 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 529 | QUIROFANO 2 OFTALMO | Jorge Ivan carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Acorde al preventivo 550 el equipo se encuentra en buenas condiciones por lo que se procede a cerrar esta orden | 2021-08-12 17:11:53 |  | 2021-08-12 17:12:39 | 2022-07-19 08:24:56 | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | Equipo fuera de servicio |  | HEINE | EMCO3651 | 1060008213 | FRONTOLUZ | 5930 | QUIROFANO CENTRAL | Jorge Ivan carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se cierra orden de trabajo el equipo tiene preventivo a la fecha de 11/06/2024 | 2021-08-12 17:09:50 |  | 2021-08-12 17:13:05 | 2024-09-18 11:26:20 | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | Equipo fuera de servicio |  | HEINE | EMCO3658 | 1060008251 | FRONTOLUZ | 2011 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | ingeniero mantenimiento
Acorde a preventivo 366, el equipo se encuentra operando en optimas condiciones de funcionamiento, por lo que se procede a cerrar la orden | 2021-08-12 17:08:13 |  | 2021-08-12 17:13:30 | 2022-07-19 08:32:26 | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | Equipo fuera de servicio |  | HEINE | EMCO3669 | 1060007063 | FRONTOLUZ | 5929 | QUIROFANO CENTRAL | Jorge Ivan carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Acorde a preventivo 552, el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento por lo que se procede a cerrar el ticket | 2021-08-12 17:07:09 |  | 2021-08-12 17:13:41 | 2022-07-19 11:19:01 | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | Equipo fuera de servicio |  | HEINE | EMCO3665 | 1060008250 | FRONTOLUZ | 5901 | QUIROFANO CENTRAL | Jorge Ivan carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SIGUIENTES ACTIVOS (3651,3658,3669,3665,3667) LOS FRONTO LUZ MENCIONADOS PRESENTAN DAÑOS DE BOMBILLO LED SE REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO LED. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-08-12 17:06:20 |  | 2021-08-12 17:13:54 | 2021-08-25 09:13:31 | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | Equipo fuera de servicio |  | HEINE |  | 1060009630 | FRONTOLUZ | 5928 | QUIROFANO CENTRAL | Jorge Ivan carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SECIERRA DEBIDO A QUE EL EQUIPO ES DADO DE BAJA | 2021-08-12 17:05:14 |  | 2021-08-12 17:15:33 | 2023-01-10 16:26:50 | Bombillo dañado no enciende, se solicita la respectiva revisión y en caso tal reparación | Equipo fuera de servicio |  | HEINE | EMCO3667 | 1060008248 | FRONTOLUZ | 5927 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | ingeniero mantenimiento
SE PREGUNTA EN EL SERVICIO PORQUE TENIA UN LLAMADO DEL EQUIPO PARA REVISION PERO INFORMAN QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. FALSO LLAMADO. | 2021-08-12 07:38:56 |  | 2021-08-12 07:39:10 | 2021-08-23 11:25:11 | REPORTAN QUE LA PANTALLA TACTIL DEL EQUIPO NO RESPONDE, ADICIONAL NO TOMA SATURACIÓN. (EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN TRAUMA PISO 2) | REVISIÓN DE MONITOR |  | NIHON KOHDEN | EMCO3600 | 106563 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 673 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
| 2021-08-11 10:45:17 |  |  |  | La bombilla de la entrada a la unidad de quimioterapia presenta fallas, ya que cuando se prende la luz queda intermitente. | Bombilla dañada | [6 empty] | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA
SE EVIDENCIAN FALLAS ELECTRICAS DEL FUSIBLE, QUEMADURA DE LOS CABLES, RECUBRIMIENTO, FALLAS TECNICAS DE COMPONENTES ELECTRICOS/ELECTRONICOS Y PULSADORES, SE APLICA REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES CON FALLAS ELECTRICAS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. | 2021-08-11 09:52:05 |  | 2021-08-19 11:44:13 | 2021-08-19 11:47:49 | No funciona el equipo por favor revisar | NO FUNCIONA DISPENSADOR DE PARAFINA |  | DISPENSER | EMCO2596 | 0504080 | DISPENSADOR DE PARAFINA | 5912 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo |  |  | JP SELECT | 303154 | 0504080 | Dispensador de Parafina
SE REALIZÓ EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA GENERAL, HUBO EVIDENCIA DE DAÑOS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN, SE LE REALIZÓ CORRECIÓN A LOS CONTACTOS PARA EL BOMBILLO Y SE LE REALIZARON LAS DEBIDAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO SE ENTREGÓ AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES, EQUIPO OK. | 2021-08-11 08:10:21 |  | 2021-08-11 08:26:10 | 2021-09-20 10:23:20 | favor revisar el oftalmoscopio no prende el bombillo | oftalmoscopio cornea |  | HEINE | 53887338 | 1071002248 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 1986 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA CONECTOR SUELTO Y EL BOMBILLO SE ENCUENTRA QUEMADO. SE REALIZA SOLDADURA DE CONECTOR DE LA DIADEMA QUE VA A LA BATERIA Y SE RECUBREN LOS CABLES, SE CAMBIA BOMBILLO NUEVO. EQUIPO OK. | 2021-08-11 08:07:00 |  | 2021-08-11 08:26:31 | 2021-08-23 08:13:18 | favor revisar el oftalmoscopio no prende el bombillo | OFTALMOSCOPIO UVEITIS |  | HEINE | UNIVALLE 53887340 | 1071002251 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2880 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
Se realiza instalación de unidad óptica, el equipo se entrega en el servicio en optimas condiciones de funcionamento. | 2021-08-10 13:46:27 | 2021-08-13 00:00:00 | 2021-08-11 08:27:11 | 2021-09-15 08:37:32 | bombillo dañado , opaca la imagen | fuente de luz dañada |  | STORZ |  | OW3028 | FUENTE DE LUZ | 2001 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 21080200DH | 2021-08-09 07:19:11 |  | 2021-08-09 09:28:44 | 2021-12-06 09:52:13 | bomba de infusion dañada no prende | BOMBA DE INFUSIÓN MONO CANAL NO PRENDE |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22090001DN | BOMBA DE INFUSION | 1328 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
El dia 4 de agosto del 2021 la empresa devuelve el equipo al Hospital y en la misma fecha este se entrega nuevamente a sala de operaciones | 2021-08-06 12:06:37 | 2021-07-17 00:00:00 | 2021-08-09 09:29:01 | 2021-08-12 17:15:36 | EL MONITOR SE RESETEA MIENTRAS ESTA MIEDIENDO PARAMETROS | MONITOR CON FLASHEO EN PANTALLA |  | MINDRAY | EMCO5306 | EV-08065444 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5259 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Aura María García Caicedo | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REVISA IBP, CONECTOR IBP Y VALORES JUNTO CONE QUIPO PATRON. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-08-06 11:32:47 |  | 2021-08-06 11:32:57 | 2021-08-19 11:50:41 | Informa la jefe Andrea que el monitor no censa presión arterial, que lo probo con otro monitor y este si le censa, ubicado en UCI 3 | No sensa presion invasiva |  | GOLDWAY | SIN CODIGO | CN7CABAS00082 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 696 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA EL SISTEMA OPTICO Y DE BOMBILLO, SE ENCUENTRA QUE EL TORNILLO DE AJUSTE DE OCULARES ESTA SUELTO Y CAIDA LA PARTE DE OCULARES, SE ALINEO PARTE OCULAR Y SE AJUSTA CON EL TORNILLO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL OPERANTE DEL EQUIPO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-08-06 10:48:56 |  | 2021-08-09 09:25:01 | 2021-08-23 09:18:39 | favor revisar lampara de hendidura del consultorio de glaucoma esta descalibrada | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma |  | TOPCON | EMCO3055 | 952314-216923 | LAMPARA DE HENDIDURA | 448 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
PRESENTA DAÑO EN SU CABLE. REQUIERE CAMBIO DE EXTENSIÓN SPO2. | 2021-08-06 09:43:58 |  | 2021-08-06 09:44:23 | 2021-08-19 17:06:20 | MONITOR NO MARCA VALORES DE SPO2 (NUMERO), SIN EMBARGO SI MARCA ONDA. | FALLA MONITOR SALA 11 |  | SHENZEN BIOCARE | EMCO4612 | C619070025 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2786 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DAÑO EN PULSADOR DE ENCENDIDO Y FUSIBLE, SE REALIZA CAMBIO SUMINISTRADO POR SYSMED, SE CAMBIA GATO HIDRAULICO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-08-06 08:00:08 |  | 2021-08-06 09:44:38 | 2021-08-23 08:42:52 | Centrífuga estaba funcionando durante el turno hasta que dejó de hacerlo y se paró. | La centrífuga no funciona |  | HETTICH | EMCO0891 | 0000358 | CENTRIFUGA | 155 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
| 2021-08-05 18:08:13 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo riesgo para paciente habit 565 | ventana se abre totalmente riesgo riesgo para paciente habit 565 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 17:47:38 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo oficina habit 536 | ventana se abre totalmente riesgo oficina doctor habit 536 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 17:33:48 |  |  |  | vventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 544 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 544 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 17:22:28 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 525 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 535 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 16:56:12 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 525 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 525 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 14:48:04 |  |  |  | lampara dañada en baño habitación 512 urgente con paciente | lampara dañada en baño habitacion 512 urgente con pacinte | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 14:34:34 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 518 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 518 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 14:23:02 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 517 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 517 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 14:10:37 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 516 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 516 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 13:58:01 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 514 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 514 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 12:21:23 |  |  |  | 2 ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 510 | 2 ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 510 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 12:10:06 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 509 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 509 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 11:56:55 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 508 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 508 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 11:44:12 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habt 504 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 504 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 11:31:24 |  |  |  | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habitacion 502 | ventana se abre totalmente riesgo para el paciente habit 502 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 10:44:58 |  |  |  | se daño persiana y cubre toda la ventana en habitación 511 se mantiene la lampara prendida esta con paciente | se daño persiana y cubre toda la ventana habitación 511 muy oscura hay que mantener lamapara prendida esta con paciente urgente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-08-05 10:28:41 |  |  |  | en el Cielo falso del baño cae goteras y chapa dañada hab. 559 | En cielo falso del baño cae goteras y chapa dañada habitación 559 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA MANTENIMINETO CORRECTIVO, INSPECCION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL, LIMPIEZA GENERAL, SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-08-05 10:25:47 |  | 2021-08-06 09:44:49 | 2021-08-25 09:41:33 | Saturadodr dañado de monitor Emco 3555 | saturador dañado de monitor Emco 3555 |  | MEDIANA | EMCO3555 | 104110120036 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 564 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | Aura María García Caicedo
SE CIERRA POR CAMBIO DE BOMBA CON NÚMERO DE SERIE 21120011DH | 2021-08-05 10:22:40 |  | 2021-08-09 09:29:21 | 2021-12-06 09:50:49 | daño canal bomba de infusión 1 via | no abre canal bomba de infusión 1 via |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080429DN | BOMBA DE INFUSION | 1324 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR SERIE 26040283UN LA CUAL SE DEJA EN SERVICIO FUNCIONAL. | 2021-08-05 10:20:18 |  | 2021-08-09 09:29:38 | 2021-08-25 17:28:37 | daño bateria bomba de infusión 3 canales | daño bateria bomba de infusión 3 canales |  | BAXTER | SIN CODIGO | 23110084UN | BOMBA DE INFUSION | 1333 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZO CAMBIO DE CONECTOR PS-2 DEL CANAL 1, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-08-04 16:09:03 |  | 2021-08-04 16:09:26 | 2021-08-23 11:29:12 | POR FAVOR REVISAR EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA, PRESENTA FALLA | REVISAR ELECTROMIOGRAFO BIOFEEDBACK |  | MIOTEC | EMCO2854 | 203 | ELECTROMIOGRAFO | 282 | ELECTRODIAGNÓSTICO |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
| 2021-08-04 13:54:00 |  |  |  | FAVOR REVISAR LAMPARA BAÑO HABITACION B512 | LAMPARA BAÑO HABITACION B512 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
El mantenimiento de esta mesa es realizado por el ingeniero Lenker, Por lo tanto se procede a cerrar el Ticket. | 2021-08-03 16:13:59 |  | 2021-08-04 16:10:19 | 2021-11-17 14:25:05 | mesa de cirugía se encuentra en muy malas condiciones, oxidada , tapas en muy mal estado , no le queda buena ninguna chapola, requiere mantenimiento tanto preventivo como correctivo. | mesa de cirugia |  | BELMONT | EMCO1882 | ET06G - 0057 | MESA DE CIRUGIA | 4233 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
SISTEMA ELECTRONICO FALLA, EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS CON SU TARJETA PRINCIPAL, REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PRINCIPAL, EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-08-03 16:10:55 |  | 2021-08-03 16:14:51 | 2021-08-10 16:42:20 | electrobisturi con mensaje de error 163 | Electrobisturi dañado |  | COVIDIEN | EMCO3939 | S6F22312AX | ELECTROBISTURI | 239 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
se realiza reparación del motor de la válvula rotativa pero es indispensable su pronto cambio | 2021-08-03 13:36:42 |  | 2021-08-03 13:37:14 | 2021-08-05 11:43:17 | Equipo no realiza test de inicio por lo tanto no funciona | Procesador de tejidos |  | LEICA | EMCO4187 | 2044/00039-247-640-337 | Procesador de tejidos | 941 | LABORATORIO DE PATOLOGIA
Equipo presente avería por presión de aceite, se inspecciona y se evidencia terminal del sensor de aceite reventado. Se instala terminal nuevo y equipo opera sin novedad. Se recomienda mantenimiento al equipo ya que puede repercutir en el deterioro de sus partes o averías inesperadas. | 2021-07-26 13:33:03 |  | 2021-08-04 10:47:45 | 2021-08-04 11:42:59 | Bomba de vacío presente alarma de falla en motor por falta de aceite. Equipo no arranca. | Presente alarma |  | KAESER | MEQO0537 | 1047-6704231 | BOMBA DE VACIO | 5691 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR SERIE 25020135DN LA CUAL SE DEJA EN SERVICIO FUNCIONAL. | 2021-08-03 12:17:46 |  | 2021-08-03 17:17:58 | 2021-08-25 17:26:37 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BATERIA DAÑADA | daño bateria bomba de infusión 1 canal |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22100183DN | BOMBA DE INFUSION | 1330 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR SERIE 22050649DN LA CUAL SE DEJA EN SERVICIO FUNCIONAL. | 2021-08-03 12:16:41 |  | 2021-08-04 08:40:49 | 2021-08-25 17:24:11 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BATERIA DAÑADA | daño bateria bomba de infusión 3 canal |  | BAXTER |  | 22010523DH | BOMBA DE INFUSION | 3257 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR SERIE 21120236DH LA CUAL SE DEJA EN SERVICIO FUNCIONAL. | 2021-08-03 12:15:36 |  | 2021-08-03 17:20:50 | 2021-08-25 17:19:19 | DAÑO DE BOMBA DE INFUSION BATERIA DAÑADA | daño bateria bomba de infusión 1 canal |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080471DN | BOMBA DE INFUSION | 1326 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO. | 2021-08-03 11:48:24 |  | 2021-08-03 17:15:21 | 2021-08-03 17:15:38 | LA BOMBA DE INFUSION BAXTER NO FUNCIONA, NO PRENDE | Daño de bomba de infusion baxter |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080456DN | BOMBA DE INFUSION | 1325 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE CORRIGEN FUGAS EN BRAZO DE SOPORTE PARA BALON, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUGAS, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EL EQUIPO AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-08-03 10:03:55 |  | 2021-08-03 10:04:10 | 2021-08-10 16:56:29 | REPORTA VERBALMENTE JULIO CARRILLO QUE SE PRESENTA FUGA EN MÁQUINA DE ANESTESIA DEL SERVICIO DE HEMODINAMIA. | FUGA EN MAQUINA DE ANESTESIA |  | DRAGER | EMCO3783 | ASFF - 0196 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1913 | HEMODINAMIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE REALZIA REVISIÓN DE LAS ALARMAS AUDITIVAS EVIDENCIANDO QUE PARLANTE PRESENTA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2021-08-02 16:52:37 |  | 2021-08-02 16:53:36 | 2021-08-25 17:33:38 | EL AUZILIAR DE ENFERMERÍA REFIERE QUE AL INGRESAR AL CUBÍCULO DEL PACIENTE EVIDENCIA QUE ESTE NO SE ENCUENTRA CONECTADO AL VENTILADOR Y QUE SE PODÍA VER LA ALARMA VISUAL DEL EQUIPO MAS NO LA SONORA QUE INDICABA DESCONECCIÓN DEL PACIENTE. | FALLO EN ALARMA |  | MINDRAY | EMCO5289 | GB-08027258 | VENTILADOR MECÁNICO | 5266 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA TECLADO EN MAL ESTADO. EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE MEMBRANA, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-08-02 15:42:29 |  | 2021-08-02 15:42:40 | 2021-08-10 16:45:55 | Al equipo se le debe oprimir muy duro el botón incrementar o disminuir se debe oprimir muy fuerte la tecla. | ELectrobisturi con boton malo |  | WEM | EMCO4437 | CAC0002864 | ELECTROBISTURI | 1873 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE EMITE CONCEPTO TECNICO DE BAJA, EL EQUIPO YA CUMPLIÓ SU CICLO DE VIDA UTIL, TIENE EN MAL ESTADO LOS SIGUIENTES REPUESTOS: PANTALLA, BUZZER, CIRCUITO ELECTRONICO YA NO ES POSIBLE CONSEGUIRLO EN EL MERCADO. SE CIERRA TICKET PRESENTE Y EL TICKET ANTERIOR. | 2021-08-02 13:02:20 |  | 2021-08-03 10:04:45 | 2021-08-23 07:57:40 | Al enchufar el contador de células no enciende. Pasar al área temporal del Laboratorio Clínico. | Contador de Células NO enciende (2) |  | DIFFCOUNT | 4540 | 74643 | CONTADOR DE CELULAS | 2825 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE REALIZO CAMBIO DE FUSIBLE, SE CAMBIA PANTALLA, CIRCUITO ELECTRONICO Y BUZZER DE UN CONTADOR DE CELULAS CON EMCO4540 SERIE 74643 EL CUAL FUE DADO DE BAJA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-08-02 13:01:26 |  | 2021-08-03 10:04:59 | 2021-08-23 08:33:26 | Al enchufar el contador de células no enciende. Pasar al área temporal del Laboratorio Clínico. | Contador de Células NO enciende (1) |  | DIFFCOUNT | EMCO4539 | 74657 | CONTADOR DE CELULAS | 169 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG Y SENSOR SPO2 DE SEGUNDA MANO. SE REALIZAN PRUEBAS Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-08-02 10:25:18 |  | 2021-08-02 10:25:33 | 2021-08-10 16:38:17 | EL EQUIPO ENCIENDE PERO NO REGISTRA ECG NI SATURACIÓN DE OXÍGENO. (GRAFICAS DISTORSIONADAS) | REVISIÓN DE MONITOR |  | NIHON KOHDEN | EMCO3628 | 106378 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 675 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL FLEX, SE APLICA REEMPLAZO DE FLEX SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. | 2021-08-02 09:27:04 |  | 2021-08-02 10:04:57 | 2021-08-10 14:50:27 | cuando se esta tomando la presion o se paga la pantalla que da en blanco se reinicia y no se evidencia nada | se apaga pantalla queda en blanco |  | MEDIANA | EMCO3548 | 114612050007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 790 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, DONDE SE OBSERVAN FALLAS TECNICAS DEL TRANSDUCTOR CONTRACCIÓN UTERINA, REQUIERE REEMPLAZO DE TRANSDUCTOR. | 2021-08-02 09:25:40 |  | 2021-08-02 10:05:15 | 2021-09-30 10:29:26 | elmonitor fetal no se escucha bien en el momento que se toma elexamen | volumen bajo |  | PHILIPS | EMCO4039 | DE45738586 | MONITOR FETAL | 914 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA FRACTURA DEL CONECTOR DE LA MANGUERA DE PRESION, SE APLICA REEMPLAZO DEL CONECTOR, SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE PRESION POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES. | 2021-07-30 15:34:54 |  | 2021-07-30 15:35:20 | 2021-08-10 14:53:36 | REVISAR PRESIÓN NO INVASIVA. NO DETECTA | REVISIÓN DE MONITOR |  | BIOLIGHT | EMCO4245 | Q067A003692 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 895 | UCI URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
DE ACUERDO A Codigo del retro de cierre: 62233 DE 20 DE OCTUBRE DE 2021, SE OBSERVA FALLA DE ELECTROVALVULAS, SE APLICA LIMPIEZA Y AJUSTE DE LAS ELECTROVALVULAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. POR LO TANTO SE CIERRA PRESENTE TICKET. | 2021-07-30 15:34:32 |  | 2021-07-30 15:35:09 | 2022-02-04 08:41:39 | REVISAR PRESIÓN NO INVASIVA. NO DETECTA | REVISIÓN DE MONITOR |  | BIOLIGHT | EMCO4247 | Q067A003688 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 892 | UCI URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA QUE EL CONECTOR DE LA PIEZA DE MANO ESTA SUELTA INTERNAMENTE. SE DESTAPA EL EQUIPO INTERNAMENTE ESTA PARTIDO. SE REALIZA TRATAMIENTO CON PEGANTE Y SE AJUSTA CONECTOR FIJAMENTE. SE INSERTA PIEZA DE MANO Y EL CONECTOR QUEDA FIJO. | 2021-07-30 14:29:18 |  | 2021-08-03 10:05:27 | 2021-08-10 15:47:59 | Cuando se va a desconectar el motor de cirugia este se sale con toda la estructura interna | problema en entrada del cable |  | SURGIC AP | EMCO3982 | D7804275 | MOTOR QUIRURGICO ODONTOLOGICO - NSK | 2558 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Herlinda Contreras | Aura María García Caicedo
| 2021-07-29 14:09:53 |  |  |  | el inodoro del consultorio 712 presenta daño, ya que no realiza bien la descarga de agua y esta se rebosa y se filtra. | Daño en el inodoro del consultorio 712 | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA
TICKET REPETIDO SE CIERRA DEBIDO A QUE SE CERRÓ CON EL TICKET NÚMERO 865 | 2021-07-29 09:04:13 |  | 2021-07-29 13:50:57 | 2021-08-25 17:22:03 | BOMBA DE INFUSIÓN MONO CANAL NO PRENDE | BOMBA DE INFUSIÓN MONO CANAL NO PRENDE |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080471DN | BOMBA DE INFUSION | 1326 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO. | 2021-07-28 11:56:24 |  | 2021-07-28 13:54:16 | 2021-08-03 17:16:40 | Daño de bomba de infusion baxterno prende y no funciona | Daño de bomba de infusion baxter |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22070405DN | BOMBA DE INFUSION | 1321 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA BATERIA Y SENSOR, REQUIERE REEMPLAZO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-07-28 11:19:41 |  | 2021-07-28 13:54:37 | 2021-08-10 08:34:05 | se evidencia que no sirve el saturador en el equipo y el brazalete infla y no registra la presión se envia completo | daño en el saturador del equipo y brazalete |  | EDAN | EMCO4103 | 360069-M18505530034 | Monitor de signos vitales | 800 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE REALIZA AJUSTE DEL TRANSDUCTOR, SE APLICAN PRUEBAS DE FETOCARDIA. EQUIPO OK. | 2021-07-28 11:09:45 |  | 2021-07-28 11:11:42 | 2021-08-05 16:17:07 | el traductor del equipo genera un ruido a la toma de fetocardia | suena feo al tomar fetocardias al bebe |  | EDAN | EMCO4094 | 560054-M18504500068 | Doppler Ultrasonico | 223 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA DESAJUSTE DE LA TARJETA PRINCIPAL. SE REALIZA AJUSTE INTERNO, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-07-28 11:06:58 |  | 2021-07-28 11:11:32 | 2021-08-05 16:23:32 | cuando se prende el equipo queda la pantalla en blanco | daño de equipo medina |  | MEDIANA | EMCO3548 | 114612050007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 790 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
se atiende llamado, se desarma el equipo, se repara pieza, arma el equipo, se toman pruebas de funcionamiento, el equipo funcional correctamente | 2021-07-27 15:23:46 |  | 2021-07-27 15:51:05 | 2023-01-13 10:58:58 | presenta suelta pieza del eje central | REPARACION BALANZA DE PISO |  | HEALTH O METER | EMCO3319 | 1600009848 | BASCULA | 2114 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | ingeniero mantenimiento
Se realiza reconstrucción de carcasa y se refuerza estructuralmente. El equipo funciona correctamente. | 2021-07-26 14:52:32 |  | 2021-07-27 15:51:25 | 2023-01-23 15:29:37 | videolaringoscopio se encuentra con su carcasa en mal estadom | videolaringoscopio |  | HUGEMED | EMCO5162 | R202805274 | VIDEOLARINGOSCOPIO | 5231 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | ingeniero mantenimiento
| 2021-07-26 14:16:38 |  | 2021-07-26 14:22:33 |  | El equipo presenta daño en el interlock | Equipo no responde a comandos |  | VARIAN MEDICAL SYSTEMS | SIN CODIGO | 927H290927 | ACELERADOR LINEAL | 1 | RADIOTERAPIA
SE CIERRA TICKET CON REPORTE 62108 YA QUE SE VERIFICA QUE EL MONITOR YA CUENTA CON EL SENSOR SPO2. | 2021-07-26 14:14:45 |  | 2021-07-27 15:51:40 | 2021-09-30 11:03:34 | monitor no cuenta con el saturador de oxigeno | falta de saturador |  | BIOLIGHT | EMCO4449 | M012A004827 | Monitor de signos vitales | 839 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Carolina Becerra | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA QUE EL PAPEL INSTALADO NO CORRRESPONDE AL EQUIPO, SE REQUIERE INSTALACION DE PAPEL CORRECTO. SE APLICAN PRUEBAS POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-07-26 13:54:56 |  | 2021-07-26 14:00:14 | 2021-07-27 14:27:44 | se desconfigura solo, posiblemente el papel no corresponde al equipo por esta razon se traba | cofiguracion |  | FUKUDA | EMCO1924 | 06101729 | ELECTROCARDIOGRAFO | 259 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | Sysmed Huv | Carolina Becerra | Aura María García Caicedo
LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO. | 2021-07-26 12:11:48 |  | 2021-07-26 14:00:26 | 2021-08-03 17:12:28 | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES DAÑADA | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES DAÑADA |  | BAXTER | SIN CODIGO | 23110084UN | BOMBA DE INFUSION | 1333 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO. QUEDANDO EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. SE EVIDENCIA QUE NO SE ESTA UTILIZANDO LA MANERA CORRECTA PARA EL DRENAJE DEL EQUIPO, EL USUARIO MANIFIESTA QUE LA MANGUERA QUE FUE SUMINISTRADA CON EL EQUIPO SE PERDIO. | 2021-07-26 08:47:10 |  | 2021-07-26 10:12:16 | 2021-11-23 17:07:46 | La instrumentadora Laura Fernandez, del Servicio de Quirófano de oftalmología siendo las 8:34 a.m informa que el equipos esta fallando. Y específicamente refiere a que esta cancelando los ciclos de esterilización. | Esterilizador matachana fallando |  | MATACHANA |  | 124768 | AUTOCLAVE | 2658 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA | Laura Fernandez | 216 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-07-26 07:52:16 |  | 2021-07-26 07:53:16 |  | FAVOR REVISAR LA PIEZA DE MANO DE UNIDAD ODONTOLÓGICA | REVISIÓN POR FALLAS | [5 empty] | 0 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Dayana Raigosa Gil |  |  |  | ***** | /**** | ***** | PIEZA DE MANO
Se realiza cambio de Assy, core Module. Se hacen pruebas de funcionamiento, el equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento. | 2021-07-07 17:23:22 |  | 2021-07-23 17:09:01 | 2021-07-23 17:22:49 | Equipo quedo fuera de servicio el día 8 de julio a razón de que apareció el mensaje error 8131, falla del sistema | mensaje de error |  | ALCON | EMCO3379 | 1101970601X | LASER OFTALMOLOGICO | 1968 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA | Jorge Ivan carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-07-22 18:15:07 |  |  |  | Luminaria dañada habitación 548 | Luminaria dañada habitación 548 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE EVIDENCIA DAÑO EN EL SISTEMA MECÁNICO. NO TIENE RESORTE QUE PONE EN CERO ELINDICADOR. TIENE DAÑO EN LOS PIÑONES DE LA CREMALLERA. SE EMITE CONCEPTO TÉCNICO DE BAJA YA QUE NO ES POSIBLE SU REPARACIÓN; SUS REPUESTOS YA NO ESTÁN DISPONIBLES EN EL MERCADO. EL EQUIPO CUMPLIÓ SU CICLO DE VIDA ÚTIL. | 2021-07-22 18:13:24 |  | 2021-07-23 11:05:52 | 2021-09-30 16:29:46 | Bascula de color beige dañada no da el peso indicado | Bascula de color beige dañada no da el peso indicado |  | GENERICA | EMCO5264 | 12913 | BASCULA | 1972 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  | Sysmed Huv | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO. | 2021-07-22 18:11:14 |  | 2021-07-23 11:06:25 | 2021-08-03 17:13:11 | daño bateria bomba de infusión 3 canales | daño bateria bomba de infusión 3 canales |  | BAXTER | SIN CODIGO | 24030674UN | BOMBA DE INFUSION | 1627 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO. | 2021-07-22 18:04:12 |  | 2021-07-23 11:07:24 | 2021-08-03 17:14:06 | daño bateria bomba de infusión 1 canal | daño bateria bomba de infusión 1 canal |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080460DN | BOMBA DE INFUSION | 1484 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO. | 2021-07-22 18:03:08 |  | 2021-07-23 11:07:38 | 2021-08-03 17:14:43 | daño bateria bomba de infusión 1 canal | daño bateria bomba de infusión 1 canal |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22050985DN | BOMBA DE INFUSION | 1475 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
MESA PRESENTA PIERNERA PARTIDA. SE RECOMIENDA CAMBIO DE PIERNERA. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-07-22 15:53:26 |  | 2021-07-23 11:06:39 | 2021-07-24 10:40:00 | mesa de cirugioa con piezero izquierdo en mal estado (partido) | mesa de cirugia |  | MINDRAY | EMCO4448 | 29-91001585 | MESA DE CIRUGIA | 1869 | QUIROFANO 2 |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
Se realiza verificación de funcionamiento, estado físico, se verifica capnografia, equipo realizo trazado correctamente, realiza cero, se realiza prueba de funcionamiento con trampa de agua y linea nueva. Equipo funcional. Se realizo verificación de equipo y no se evidencia obstrucción, se dejo en prueba de funcionamiento durante 3 días y funciono correctamente. Se le solicita al ingeniero de sala de operaciones notificar cualquier novedad respecto al caso. | 2021-07-22 15:25:36 |  | 2021-07-23 11:07:00 | 2021-08-04 16:55:12 | Monitor no lee onda de capnógrafia | monitor de signos vitales |  | MINDRAY | EMCO5306 | EV-08065444 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5259 | QUIROFANO 2 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA CAMBIO DE PULSADOR, EL EQUIPO NO REALIZABA MOVIMIENTO ARRIBA Y ABAJO, CON EL CAMBIO DE PULSADOR EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-07-22 08:55:19 |  | 2021-07-22 08:55:32 | 2021-07-24 10:33:04 | Reportan que la silla de la unidad no sube | Silla de unidad odontologica |  | GIROX | EMCO3111 | D4744060138 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 993 | ODONTOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PROGRAMACION DE 3 TIEMPOS DIFERENTES. SE ENTREGA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-07-21 12:06:39 |  | 2021-07-21 13:14:34 | 2021-08-10 08:56:20 | Desde ayer se prende y tiene con conveniente con la temperatura que está demasiado alta, el botón con el graduación de la temperatura no funciona. | No funciona adecuadamente |  | KUBOTA | EMCO0887 | X50723 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 162 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA FRACTURA DE CONECTOR INTERNO DE LA BATERIA, SE EJECUTA TRATAMIENTO POR MEDIO DE ESTAÑO, SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK. | 2021-07-21 11:54:17 |  | 2021-07-21 13:14:46 | 2021-07-24 10:11:27 | Se envía equipo a revisión por falta de funcionamiento | revisión de funcionamiento |  | DISCOVER | GRAMERA-2-BANCO DE SANGRE |  | GRAMERA DIGITAL | 2503 | BANCO DE SANGRE |  |  | Sysmed Huv | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo
SE DESARMA EL EQUIPO POR QUE LOS INDICADORES DE VOLUMEN NO SE MUEVEN, SE LUBRICAN EJES, RESPORTES, PIÑONES, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-07-21 07:36:36 |  | 2021-07-21 11:34:18 | 2021-08-10 08:58:58 | Al realizar el trabajo de dispensar la pipeta está fija y no se mueve para dispensar, ni para cambiar el volumen requerido. Preguntar por la pipeta de BK. | La pipeta esta obstruida |  | LAB SYSTEMS |  | C27196 | PIPETA | 2865 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE OBSERVAN FALLAS TECNICAS DEL TRANSDUCTOR , SE APLICA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO A COMPONENTES ELECTRONICOS Y CABLE, SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK. | 2021-07-19 15:09:06 |  | 2021-07-21 11:34:29 | 2021-07-24 09:53:22 | NO REGISTRA LA FRECUENCIA CARDIACA | ARREGLO DE TOCO FRECUENCIA CARDIACA |  | PHILIPS | EMCO4039 | DE45738586 | MONITOR FETAL | 914 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL TRANSDUCTOR DE CONTRACCION UTERINA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-07-19 15:05:18 |  | 2021-07-21 11:34:38 | 2021-07-24 10:07:41 | EL TOCO NO REGISTRA LA FRECUENCIA CARDIACA | ARREGLO DE TOCO FRECUENCIA CARDIACA |  | PHILIPS | EMCO3804 | DE45738591 | MONITOR FETAL | 2700 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE INSTALA BUJE AL RODILLO DE LA IMPRESORA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE ENTREGA AL EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES OPERATIVAS. | 2021-07-16 15:43:47 |  | 2021-07-16 15:44:00 | 2021-07-16 15:46:14 | EL EQUIPO IMPRIME PARCIALMENTE | FALLA EN ELECTROCARDIOGRAFO |  | CAREWELL | 130010766-A2016 | 103L09700906E12 | ELECTROCARDIOGRAFO | 3093 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA LAMPARA LED. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. REQUIERE REEMPLAZO DE LAMPARA LED. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-07-16 15:18:11 |  | 2021-07-16 15:33:38 | 2021-08-03 17:20:36 | fronto luz con diaema dañada, no funciona. | fronto luz |  | HEINE | EMCO3664 | 1060008246 | FRONTOLUZ | 2010 | QUIROFANO 1 |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE CIERRA ORDEN, YA QUE SE CUENTA CON UNA NUEVAS ORDENES DE TRABAJO, LA CUAL FUE RESUELTA CORRECTAMENTE, Y SE VERIFICA BUEN FUNCIONAMIENTO . | 2021-07-15 09:47:57 |  | 2021-07-16 15:36:07 | 2023-01-11 08:57:46 | El equipo lleva fallando hace más de una semana junto con el Sistema de Inclusión de Tejido. El equipo también se encuentra ubicado en el sexto piso (antes Hemato-Oncología) | No funciona adecuadamente |  | LEICA | EMCO4187 | 2044/00039-247-640-337 | Procesador de tejidos | 941 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | ingeniero mantenimiento
se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio. | 2021-07-15 09:44:05 |  | 2021-07-16 15:35:07 | 2023-01-13 15:40:16 | Desde hace más de una semana el equipo presenta un inconveniente durante la obra de trabajo. El equipo se encuentra ubicado en el sexto piso (antes Hemato-Oncología) | No funciona adecuadamente |  | THERMO SCIENTIFIC | 53942226 |  | SISTEMA DE INCLUSIÓN DE TEJIDOS | 2811 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Dayana Raigosa Gil
se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio. | 2021-07-15 09:37:50 |  | 2021-07-16 15:35:28 | 2023-01-13 15:42:14 | La citocentrífuga está ubicada en el sexto piso (antes Hemato-Oncología), cuando se enciende el equipo y se da comenzar, sale un error en el panel y posteriomente a esto se bloquea. | Al encender sale error |  | THERMO | 53942224 | CY207521708 | CITO CENTRIFUGA | 2489 | LABORATORIO DE PATOLOGIA |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Dayana Raigosa Gil
SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, PRUEBAS CON EQUIPO PATRON, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2021-07-15 08:50:53 |  | 2021-07-15 08:55:08 | 2021-07-24 09:48:53 | electrocariografo presenta fallas en tu trazo, interferencia en la curva.. | electrocardiografo |  | SCHILLER | EMCO3934 | 19083739 | ELECTROCARDIOGRAFO | 263 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS EN CONEXION DE LAPIZ PARA CORTE. SE REALIZA AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXION INTERNA DEL EQUIPO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2021-07-15 08:48:20 |  | 2021-07-15 08:55:18 | 2021-08-03 17:03:55 | Electrobisturi presenta fallas en el panel de control, el botón de coagulación no funciona correctamente | electrobisturi |  | MEDTRONIC COVIDIEN | EMCO2809 | F4H-44208T | ELECTROBISTURI | 251 | QUIROFANO 4 |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS DE MANTENIMIENTO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO, CALVULAS PEEP Y PRUEBAS DE FUGA DEL SISTEMA. PRUEBAS DE PARAMETROS CON EQUIPO PATRON. EQUIPO OK. | 2021-07-15 08:40:43 |  | 2021-07-15 08:55:27 | 2021-07-27 14:18:53 | maquina no pasa check list , equipo con fuga | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3782 | ASFF - 0198 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1909 | QUIROFANO 2 |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
| 2021-07-15 08:15:47 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 509 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 509 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-07-15 08:04:10 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA AL PISO HABT 562 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA AL PISO HABT 562 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se debe realizar seguimiento a temperatura de la sala | 2021-07-14 17:27:46 |  | 2021-07-14 17:30:30 | 2021-07-14 17:33:16 | Se muestra error de calentamiento del gantry | Calentamiento del Gantry |  | SIEMENS |  | 121034 | TOMOGRAFO | 974 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | Administrador Principal | Administrador Principal
SE PONE A CARGAR BATERIA CON FUENTE DE ALIMENTACION Y SE CAMBIA FUSIBLE SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO DESCONECTADO DE LA RED, FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-07-14 15:33:19 |  | 2021-07-14 15:37:18 | 2021-07-24 09:05:12 | Reportan que el equipo no prende. | Electrocardiografo no funciona |  | HEWLETT PACKARD | EMCO0635 | CNB2908647 | ELECTROCARDIOGRAFO | 267 | UCIN |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE ENCONTRABA LA INTENSIDAD DE LA LUZ TOTALMENTE, SE SUBE LA INTENSIDAD Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-07-14 15:00:06 |  | 2021-07-15 08:55:42 | 2021-07-24 09:42:45 | la lampara de hendidura del consultorio de glaucoma tiene corriente prende el bombillo pero no da luz. favor revisar | Lampara de hendidura del consultorio de glaucoma |  | TOPCON | EMCO3055 | 952314-216923 | LAMPARA DE HENDIDURA | 448 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
El equipo retorna a la institucion luego de ser aplicadas rutinas de mantenimiento, se entrega el equipo en optimas condiciones de funcionamiento, en un periodo de verificación en caso de presentarse algún problema relacionado con el iris. | 2021-07-14 14:45:50 |  | 2021-07-14 15:12:00 | 2021-09-07 15:44:03 | Posterior a la rutina de mantenimiento preventivo el servicio reporta que la imagen obtenida con la torre de endoscopia es muy oscura, por lo tanto luego de revisar los componentes de la fuente y de revisar los equipos flexibles se identifico que la fuente de luz esta presentando cambio de intensidad de forma muy lenta. El equipo debe ser enviado a jomedical para diagnostico especializado | Falla en control de intensidad lumínica |  | FUJIFILM |  | 1S095A097 | FUENTE DE LUZ | 1841 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-07-14 07:44:11 |  |  |  | buenos dias, solicito formal para instalacion de tablero en consultorio del programa PICC clinica sede norte, favor confirmar hora antes de hacer presencia en el consultorio puesto que en algunas ocasiones no estamos. | instalacion tablero | [6 empty] | PROGRAMA PICC NORTE |  |  |  | blanca enir orozco
SE EVIDENCIA QUE NO ESTABA CONECTADO AL TOMA CORRIENTE, LA TAPA DE BATERIA ESTA SUELTA Y LA BATERIA SE ENCUENTRA SUELTA, SE DEJA BATERIA CARGANDO Y SE INSTALA,EL EQUIPO PRESENTA FALLA. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE BATERIA. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-07-12 11:28:38 |  | 2021-07-12 11:29:01 | 2021-07-24 13:00:21 | Jefe yara reporta que el electrocardiógrafo aun estando conectado, no funciona y en pantalla aparece batería mala, | El electrocardiografo no funciona |  | HEWLETT PACKARD | EMCO0637 | CNB2909184 | ELECTROCARDIOGRAFO | 269 | UCI URGENCIAS |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE INSTALAN 2 BATERIAS NUEVAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE. LAS BATERIAS RESPONDEN CORRECTAMENTE. | 2021-07-12 11:20:27 |  | 2021-07-12 11:20:46 | 2021-07-24 12:46:59 | El equipo referenciado es reportado por Diana Becerra, del servicio de cirugía mujeres por medio de la orden 0121, y refieren que presenta fallas al encender. y que además requiere estar conectado constantemente para que no se apague. | Solicitud revisión, reportan que presenta fallas al encender |  | BIOLIGHT | EMCO4449 | M012A004827 | Monitor de signos vitales | 839 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | Diana Becerra | 232 | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE ATIENDE LLAMADO PARA REVISION DE EQUIPO, EL ODONTOLOGO MANIFIESTA QUE LA UNIDAD TIENE UNA FUGA EN EL RESERVORIO PARA AGUA, EL RESERVORIO YA FUE PEDIDO ANTERIORMENTE, CUANDO SE REALIZA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO REQUIERE SU CAMBIO PARA CORRECCION DE LAS FUGAS. EQUIPO OK. | 2021-07-09 16:12:57 |  | 2021-07-09 16:15:31 | 2021-07-24 12:06:29 | "DESPUES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL ODONTOLOGO REPORTA FUGA EN LA UNIDAD PORTATIL" | FUGA EN UNIDAD ODONTOLOGICA |  | DAHE MASTER | EMCO3642 | SIN SERIAL | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL | 994 | ODONTOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
Ventiladores del lado derecho del equipo suenan mas de los normal, se cambian ambos ventiladores y el sonido ahora es normal. Se reemplazan los filtros de aire del gantry y el filtro de aire para el detector. Se nota que otro de los ventiladores opone mucha resistencia al movimiento, por lo que se solicitará ventilador para cambio. Tambien, se solicitará el kit de grasas para el equipo, ya que no fue posible realizar la lubricacion de la mesa debido a que no se encuentran grasas en sitio. Pruebas funcionales exitosas Al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | 2021-07-09 09:17:41 |  | 2021-07-15 08:56:04 | 2021-12-23 11:41:19 | Se reporta que cuando un paciente tiene mas de 2 estudios aparece un error y no carga en el worklist, por lo que no envía las imágenes al pacs. | No carga worklist de estudios |  | SIEMENS | EMCO4639 | 120020 | TOMOGRAFO | 2959 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | Administrador Principal | Aura María García Caicedo
Ventiladores del lado derecho del equipo suenan mas de los normal, se cambian ambos ventiladores y el sonido ahora es normal. Se reemplazan los filtros de aire del gantry y el filtro de aire para el detector. Se nota que otro de los ventiladores opone mucha resistencia al movimiento, por lo que se solicitará ventilador para cambio. Tambien, se solicitará el kit de grasas para el equipo, ya que no fue posible realizar la lubricacion de la mesa debido a que no se encuentran grasas en sitio. Pruebas funcionales exitosas Al momento de la entrega el sistema se encuentra funcionando de acuerdo a las especificaciones del fabricante. | 2021-07-09 09:16:03 |  | 2021-07-09 09:23:00 | 2021-12-23 11:42:27 | Reportan que cuando un paciente tiene mas de 3 estudios aparece un erro y no carga los estudios en el worklist, por lo que no envia los estudios al pacs. | No carga worklist de estudios |  | SIEMENS | EMCO4873 | 107272 | TOMOGRAFO | 4758 | TOMOGRAFIA |  |  |  | Administrador Principal | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE PARLANTE INTERNO. SE REALIZAN PRUEBAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON VOLUMEN DE SONIDO AL 20% Y AL 100%. EQUIPO FUNCIONAL. | 2021-07-08 17:02:38 |  | 2021-07-08 17:03:04 | 2021-07-12 08:18:20 | DURANTE SESIÓN DE TERAPIA RESPIRATORIA, EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA SUCCIÓN CON SONDA DE SUCCIÓN ABIERTA, SE REALIZA DESCONEXIÓN DE CIRCUITO Y SE EVIDENCIA QUE NO HAY ALARMA SONORA POR DESCONEXIÓN DE PACIENTE PESE A QUE SI SE GENERA ALARMA VISUAL. SE PRESENTA REPORTE DE EVENTO DEBIDO A QUE EQUIPO SE ENCONTRABA DANDO SOPORTE A PACIENTE. | FALLA EN SONIDO DE VENTILADOR |  | LEISTUNG | EMCO5008 | M02953 | VENTILADOR MECÁNICO | 4894 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
EL EQUIPO NO FUE REVISADO POR GILMÉDICA PERO PESE A ESO FUNCIONÓ CORRECTAMENTE, Y NO PRESENTA FALLA A LA FECHA. | 2021-07-08 16:57:54 |  | 2021-07-08 16:58:16 | 2021-09-22 16:12:19 | EL MONITOR DURANTE MONITOREO DE PACIENTE NO DESINSUFLÓ EL BRAZALETE DEL PACIENTE LO QUE GENERÓ OCLUSIÓN PROLONGADA EN LA EXTREMIDAD. CUANDO SE REALIZA UN CHEQUÉO, ESTE MARCA QUE ESTÁ INSUFLANDO BRAZALETE PERO NO SE ESCUCHA EL MOTOR DE LA BOMBA LO CUAL HACE QUE LA PRESIÓN SEA 0. DEBIDO A LA SITUACIÓN SE PRESENTA EVENTO POR FALLA EN FUNCIONAMIENTO DURANTE MONITOREO A PACIENTE. | FALLO EN MÓDULO PNI |  | COMEN | EMCO4857 | E7200527092F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5068 | UCIN NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE INSTALAN 4 PINZAS Y 6 CHUPAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE, SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA DE LAS CHUPAS Y PINZAS TAMBIEN, SE ENTREGA EL EQUIPO AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-07-08 16:18:58 |  | 2021-07-08 16:30:49 | 2021-07-24 11:31:08 | Reportan desde el servicio mal funcionamiento del equipo, por lo tanto se solicita se realizado el diagnostico correspondiente. | Solicitud diagnostico del equipo |  | FUKUDA | EMCO0980 | 0611730 | ELECTROCARDIOGRAFO | 260 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA QUE SE ENCUENTRA SUELTO DEL TOMA CORRIENTE. SE CONECTA CORRECTAMENTE Y SE VERIFICA QUE EL EQUIPO ENCIENDA Y RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-07-08 10:18:20 |  | 2021-07-08 11:49:18 | 2021-07-24 11:07:45 | FAVOR REVISAR LA LAMPARA DE HENDIDURA EL BOMBILLO NO PRENDE. | LAMPARA DE HENDIDURA CONSULTORI DE CORNEA |  | TOPCON | 53885236 | 2051039 | LAMPARA DE HENDIDURA | 1971 | OFTALMOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE INSTALA CABLE ECG SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR SPO2 SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2021-07-08 09:31:20 |  | 2021-07-08 09:31:34 | 2021-07-24 11:22:44 | La jefe ana reporta que el cable de ECG, se encuentra en mal estado y que el cubiculo no tiene cable de SPO2 | Cable ECG en mal estado y ausencia del saturador |  | DRAGER | EMCO4065 | VTSKM0161 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 751 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE DEJA EL DISCO DURO EL DÍA 14 DE JULIO COPIANDO LA INFORMACIÓN DEL EQUIPO. SOLO SE DEJA SIN COPIA LOS ARCHIVOS DE LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021. EL DÍA 15 DE JULIO SE VERIFICA QUE HAYA QUEDADO LA INFORMACIÓN EN EL DISCO DURO, Y SE ELIMINA DEL ECÓGRAFO. QUEDAN EN USO 86 GB Y LIBRES 315.5 GB. | 2021-07-01 15:09:26 |  | 2021-07-07 15:12:06 | 2021-07-15 16:22:37 | EL EQUIPO NO DEJA REALIZA EXAMENES DEBIDO A QUE TIENE LLENA LA MEMORIA. | LLAMADO PARA BACK UP DE ECÓGRAFO |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO3675 | KE6D59485 | ECOGRAFO | 232 | PERINATOLOGIA |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil
| 2021-07-07 14:35:58 |  |  |  | la luminaria del baño habitacion 537 esta dañada, el baño esta a oscuras | falla de luminaria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA CORRECION DE CABLE HELICOIDAL QUE PRESENTABA MUCHO DESGASTE. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK | 2021-07-06 11:06:49 |  | 2021-07-06 13:46:42 | 2021-07-24 11:00:07 | SOLICITO POR FAVOR ARREGLO DEL CABLE AELICOIDAL DE LOS OTOSCOPIO QUE SE ENCUENTRA EN EL CONSULTORIO # 1 Y 4 EMC03013, EMC03011 | OTOSCIPIOS |  | RIESTER | EMCO3011 | SIN SERIAL | EQUIPO DE ORGANOS | 297 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
SE CIERRA PORQUE EL TICKET ESTÁ REPETIDO Y CORRESPONDE A TICKET NÚMERO 583 | 2021-07-06 10:10:34 |  | 2021-07-06 11:29:44 | 2021-07-08 11:08:53 | bomba de infusión tres canales no prende | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES NO PRENDE |  | BAXTER |  | 26040283UN | BOMBA DE INFUSION | 2047 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
El equipo cuenta con reportes de mantenimiento preventivo posteriores que refieren optimo funcionamiento del equipo. | 2021-07-06 07:30:00 |  | 2021-07-06 07:30:25 | 2024-06-14 08:41:45 | El monitor presenta fallas en la lectura de la frecuencia cardiaca, el dato es intermitente. | Falla en la lectura electrocardiografica |  | COMEN | EMCO4940 | E7200527099F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5171 | UCIN |  |  |  | Angelica Maria Campo M | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
La empresa Sysmed empite concepto técnico de baja, el equipo presenta daño de tarjeta de potencia y daño de teclado, el equipo ya no se encuentra en el mercado y el valor comercial supera el 50% del valor del equipo. Por lo anterior se procede a cerrar el ticket y el equipo pasa a estado pendiente por dar de baja. | 2021-07-05 10:22:27 |  | 2021-07-06 07:15:24 | 2021-11-22 15:11:02 | EQUIPO NO FUNCIONA, NO DA CORTE NI COAGULACION,ENCIENDE PERO NO DA POTENCIA | Electrobisturi dañado |  | MEDTRONIC COVIDIEN | INV. 567489 | F2L-20421-T | ELECTROBISTURI | 250 | QUIROFANO 4 |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS CON SU REM. SE REALIZA CAMBIO DE REM. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2021-07-05 10:15:54 |  | 2021-07-06 07:16:52 | 2021-08-03 17:10:41 | EL EQUIPO NO DETECTA LA PLACA POR TAL MOTIVO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | electrobisturi no detecta la placa |  | VALLEYLAB | EMCO2197 | F6L51143A | ELECTROBISTURI | 253 | QUIROFANO 2 |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
Este ticket fue gestionado por medio del ticket 792, en el cual se encuentra el retro de soporte 60870 del 28 de julio del 2021 | 2021-07-02 18:37:55 |  | 2021-07-06 07:17:07 | 2021-10-08 10:29:49 | electrobisturí no detecta placa | Electrobisturi dañado |  | VALLEYLAB | EMCO2197 | F6L51143A | ELECTROBISTURI | 253 | QUIROFANO 1 |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
ORDEN REPETIDA, TICKET CORRESPONDIENTE A 779 | 2021-07-02 10:45:56 |  | 2021-07-07 15:33:05 | 2021-07-07 15:33:47 | Falla de pulsoximetro, no funciona. | Monitor fallando |  | MINDRAY | 129058301 | CM-05111794 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3340 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR PARTE DEL PERSONAL DE BAXTER, SE DEVUELVE FUNCIONAL EL EQUIPO AL SERVICIO. | 2021-07-01 18:26:32 |  | 2021-07-02 08:25:38 | 2021-08-03 17:17:04 | BOMBA DE INFUSION MONO CANAL NO PRENDE | BOMBA DE INFUSIÓN MONO CANAL NO PRENDE |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22070405DN | BOMBA DE INFUSION | 1321 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE. SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-07-01 11:33:16 |  | 2021-07-02 07:29:54 | 2021-07-27 11:54:31 | el tensiometro enciende con pilas nuevas, pero al momento de insuflar, se apaga | revisión de funcionamiento |  | HOMELIFE | EMCO4810 | 1911207010394 | TENSIOMETRO DIGITAL | 3974 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Dayana Raigosa Gil
SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE (DOBLE VÍA) | 2021-07-01 11:31:45 |  | 2021-07-02 07:30:29 | 2021-07-27 16:41:56 | el tensiometro no insufla bien. brazalete de dos vías | revisión de brazalete tensiometro |  | GMD DIAGNOSTIC | 861749 |  | TENSIOMETRO MANUAL CON FONENDO (KIT) | 3976 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Dayana Raigosa Gil
| 2021-07-01 07:47:08 |  |  |  | VARIAS LUMINARIAS DEL PASILLO DE PEDIATRIA NO PRENDEN | VARIAS LUMINARIAS DEL PASILLO DE PEDIATRIA NO PRENDEN | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE ENVÍA A BAXTER EN SEDE PRINCIPAL Y SE HACE CAMBIO POR BOMBA CON SERIE C19234978 | 2021-06-30 10:36:07 |  | 2021-07-01 10:27:43 | 2022-05-04 14:41:32 | LA BOMBA PRESENTA MENSAJE ERROR DE SISTEMA | ERROR EN SISTEMA |  | COVIDIEN |  | C18202560 | BOMBA DE NUTRICION | 4148 | UCIN NORTE |  |  |  | Maira Lopez | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR NUEVO SUMINSITRADO POR EL CLIENTE. | 2021-06-30 10:11:34 |  | 2021-06-30 10:46:07 | 2021-07-12 10:25:07 | Jefe Felipe reporta que el sensor la pinza, el caimán no cierra | Daño sensor de saturacion |  | DRAGER | EMCO4050 | VTSKK0095 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 743 | UCI 2 |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE INSTALA BATERIA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON CONEXION A LA RED Y DESCONECTADO, EQUIPO OK. | 2021-06-29 14:33:34 |  | 2021-06-29 14:34:18 | 2021-07-22 08:36:19 | EL EQUIPO NO RETIENE CARGA EN SUS BATERIAS, EL CUAL IMPIDE REALIZAR TRANPORTE DE PACIENTES | MONITOR DE SIGNOS VITALES NO PREDEN CON BATERIA |  | BLT | EMCO3908 | M009A014303 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 807 | CIPAF |  |  | Sysmed Huv |  | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE PODER. EL MONITOR FINCIONA CORRECTAMENTE Y SE DEJA EN SERVICIO | 2021-06-29 13:33:27 |  | 2021-07-07 15:31:00 | 2021-07-07 15:31:56 | Monitor no enciende, no se pueden tomar signos | Monitor fallando |  | Mindray | 130011583 | AA67-13761 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3337 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REVISA FALLA REPORTADA, SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LA TOMA DE FRECUENCIA CON LAS PALAS Y JUNTO CON EL EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. "EQUIPO OK". | 2021-06-29 12:01:12 |  | 2021-06-29 12:01:26 | 2021-07-22 08:48:37 | Desfibrilador jefe reporta que iban a ver la frecuencia cardiaca del paciente y tenían las palas en el aire y este daba un ritmo | Desfibrilador fallando |  | NIHON KOHDEN | EMCO3637 | 2923 | DESFIBRILADOR | 202 | UCI NEURO |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
La mesa esta desacoplada luego de voltear un paciente pesado Se reinicia el equipo con la mesa en posición más retraída, obligando a detectar el home Se realiza limpieza en rodamientos y guías de la mesa por ruido en desplazamiento horizontal Se pone la hora actual Cambio de filtros de aire Se pone a cargar el control inalámbrico con cargador externo, se debe realizar carga por 8 a 10 horas | 2021-06-29 07:32:56 |  | 2021-06-29 07:54:08 | 2021-06-29 14:16:39 | Bloqueo de la mesa. Se ha encendido y apagado varias veces y no responde. | Equipo no inicializa |  | SIEMENS | EMCO4639 | 120020 | TOMOGRAFO | 2959 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | Administrador Principal | Administrador Principal
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE REVISA LA CONEXIÓN DEL SENSOR DE SpO2 AL MÓDULO DEL EQUIPO, ENCONTRANDO QUE ESTE ESTÁ CORRECTAMENTE DISPUESTO Y EL PROBLEMA ES DIRECTAMENTE EN EL LED RECEPTOR; YA QUE EL EMISOR SE ENCONTRABA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE ABRE EL SENSOR Y SE REVISA CONECCIÓN, ENCONTRANDO DESPRENDIMIENTO DEL CABLE EN LA SOLDADURA DE ESTE. SE RE HACE SOLDADURA NUEVAMENTE Y SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL ACCESORIO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA EL EQUIPO FUNCIONAL AL SERVICIO. | 2021-06-28 16:38:32 |  | 2021-07-07 14:14:06 | 2021-07-09 13:39:15 | Equipo se reporta con fallas en la toma de signos vitales | Equipo disfuncional |  | MINDRAY | 129058301 | CM-05111794 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3340 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE INSTALA BRAZALETE NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE | 2021-06-28 14:36:46 |  | 2021-06-28 15:10:23 | 2021-07-16 16:55:03 | se daña el brazalete no deja registrar bien los signos | monitor signos vitales |  | EDAN | EMCO4107 | 360069-M18505530029 | Monitor de signos vitales | 798 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NPUMERO DE SERIE 21120035DH E IGUALES CARACTERÍSTICAS | 2021-06-28 11:15:57 |  | 2021-06-28 11:37:31 | 2021-07-08 11:21:39 | Se reporta daño en una bomba de infusión Baxter al momento de iniciar la infusión de los medicamentos , muestra un aviso "error batería". | Bomba de infusión Baxter reporta daño en batería |  | BAXTER | SIN CODIGO | 25020135DN | BOMBA DE INFUSION | 1437 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA | ingeniero mantenimiento |  |  | baxter | Activo | 25020135DN | bomba de infusión
| 2021-06-25 17:53:10 |  |  |  | LAVAMANOS BODTA MUCHA AGUA AL PISO POR TUBERIA HABITACION 556 | LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACION 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-25 17:40:31 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACION 522 | LAVAMANO BOTA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HABITACION 522 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
TICKET REPETIDO Y CORRESPONDE AL TICKET NÚMERO 582 | 2021-06-25 17:38:38 |  | 2021-06-28 11:37:53 | 2021-07-08 11:06:30 | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES NO PRENDE | BOMBA DE INFUSIÓN TRES CANALES NO PRENDE |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22070489UN | BOMBA DE INFUSION | 1322 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA REPARACIÓN DE CARCASA Y PULSADORES. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES. | 2021-06-25 17:33:58 |  | 2021-06-28 11:37:11 | 2021-07-09 13:50:21 | monitor lucum mediana emco 3555 sin boton de encendido, sin perilla selector pero si funciona | monitor de signos vitales lucum mediana emco3555 sin boton de encendido y sin perilla selector , pero si funciona |  | MEDIANA | EMCO3555 | 104110120036 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 564 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA FALLA EN LECTURA DEL TRANSDUCTOR Y NO MUESTRA LECTURA. REQUIERE CAMBIO DE TRANSDUCTOR. EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO. | 2021-06-25 14:51:30 |  | 2021-06-25 15:18:59 | 2021-07-22 08:28:57 | cuando se realiza la toma de frecuencia cardiaca fetal no registra | no marca la frecuencia cardiaca |  | EDAN | EMCO4098 | 560054-M18504500066 | Doppler Ultrasonico | 222 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
| 2021-06-25 08:36:30 |  | 2021-06-25 08:36:44 |  | CUANDO SE HACE CAMBIO, LA PIEZA SE QUEDA PEGADA | FALLA PIEZA DE MANO | [5 empty] | 0 | ODONTOLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo |  |  |  | GENERICA | NRNR | L:00040598 | PIEZA DE MANO
EL EQUIPO PRESENTABA RUBBER PERFORADO, SE REALIZÓ CAMBIO DE RUBBER. EL EQUIPO PRESENTA UNA ABOLLADURA 1 CM ANTES DE LLEGAR A SU PUNTA DISTAL, ESTA ABOLLADURA NO AFECTA SU GUIA DE LUZ E IMAGEN, SUS ANGULACIONES ESTAN 95% DE FUNCIONALIDAD POR CAUSA DE LA ABOLLADURA. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. SE RECOMIENDA MANIPULAR SUAVEMENTE LA ZONA DEL TUBO ANGULADOR DONDE SE ENCUENTA LA ABOLLADURA PARA EVITAR UN DAÑO MAYOR (PRUEBAS DE FUGA NEGATIVA) | 2021-06-24 11:14:12 |  | 2021-06-25 08:37:38 | 2022-03-22 11:46:53 | haciendo la revisión previa del uso del equipo se identifico fuga positiva, el equipo queda fuera de uso. | daño de fibrobroscoscopio |  | STORZ | EMCO4041 | 2843942 | Rinolaringofibroscopio | 966 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
SE REVISA SATURADOR Y SE EVIDENCIA RUPTURA DE CABLES. SE SOLDA NUEVAMENTE A DIODO LED Y SE REALIZAN PRUEBAS. ACCESORIO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. EL EQUIPO ES DEVUELTO AL SERVICIO PARA SU USO. | 2021-06-24 09:46:59 |  | 2021-06-25 10:50:04 | 2021-06-25 10:51:38 | Saturador fallando, no enciende | Monitor fallando |  | Mindray | 130010076 | AA6C-14503 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3336 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA INSPECCIÓN DEL SISTEMA NEUMÁTICO DEL EQUIPO, REVISANDO MANGUERAS Y CONECTORES QUE SE ENCONTRARON EN CORRECTO ESTADO. POSTERIORMENTE SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBAS EN LAS ELECTROVÁLVULAS DEL MÓDULO DE NIBP ENCONTRANDO QUE UNA DE ELLAS NO CERRABA CORRECTAMENTE GENERANDO FUGA DE AIRE. SE PROCEDE AL CAMBIO DE LA ELECTRO VÁLVULA POR UNA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y SE VERIFICA SELLO EL CUAL QUEDA CORRECTO. FINALMENTE SE REVISA LA BOMBA DE PRESIÓN DEL SISTEMA ENCONTRANDO QUE POR ESTA SE ESTABA GENERANDO FUGA. AL DESTAPAR LA BOMBA SE EVIDENCIA QUE SE TIENE RUPTURA EN EL EMPAQUE DE LOS PISTONES PARA LO CUAL SE PROCEDE AL CAMBIO DE LA BOMBA DEL MOTOR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA PRESIÓN Y PASAN SATISFACTORIAMENTE. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEVUELVE AL SERVICIO PARA SU USO. | 2021-06-24 09:46:02 |  | 2021-06-25 10:49:07 | 2021-09-22 11:10:43 | Se reporta manguito suelto del monitor de signos vitales | Monitor fallando |  | Mindray | 113039095 | BR6C-7020CIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3514 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
MAQUINA PRESENTA FUGA EN EMPAQUES DE CANISTER. SE REALIZA AJUSTE DE EMPAQUES, SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE KIT ANUAL. | 2021-06-24 08:10:20 |  | 2021-06-24 09:50:07 | 2021-06-29 08:45:40 | maquina de anestesia presenta fugas en el modulo ventilatorio, no pasa pruebas | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | SPACELABS BLEASE SIRIUS | EMCO0320 | 140707 | MAQUINA DE ANESTESIA | 474 | QUIROFANO 7 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
| 2021-06-24 07:28:42 |  |  |  | cambio lamaparas de techo de sala de espera oncologia no prenden | arreglo de lamapras de techo | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos
EL EQUIPO SE ENCONTRABA FUERA DE SERVICIO, TENIA PENDIENTE CAMBIO DE BOMBILLO. SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE Y SE EFECTUA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-06-22 17:03:38 |  | 2021-06-23 13:53:08 | 2021-06-29 10:32:49 | FAVOR ARREGLAR OFTALMOSCOPIO UVEITIS | OFTALMOSCOPIO UVEITIS |  | HEINE | UNIVALLE 53887340 | 1071002251 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2880 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2021-06-22 16:35:00 |  | 2021-06-22 16:35:29 | 2021-06-22 16:43:29 | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO REGISTRA BIEN. SENSA PERO SE INTERRUMPE LA SEÑAL CONTINUAMENTE | SENSOR DE SATURACIÓN EN MALAS CONDICIONES |  | NIHON KOHDEN | EMCO3633 | 106561 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 604 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil
SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO OPERA CORRECTAMENTE. | 2021-06-22 16:34:05 |  | 2021-06-22 16:35:16 | 2021-06-22 16:44:57 | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO REGISTRA BIEN. SENSA PERO SE INTERRUMPE LA SEÑAL CONTINUAMENTE | SENSOR DE SATURACIÓN EN MALAS CONDICIONES |  | NIHON KOHDEN | EMCO2548 | 17961 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 599 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil
SE REPARAN POR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE GILMÉDICA. SEGÚN DIAGNÓSTICO SE CAMBIA MAIN BOARD. | 2021-06-22 08:40:02 |  | 2021-06-22 08:40:39 | 2021-08-25 17:56:42 | EL MONITOR DE SIGNOS VITALES NO ENCIENDE CUANDO SE CONECTÓ AL PACIENTE, LO CUAL PROVOCÓ UN EVENTO ADVERSO. | MONITOR NO ENCIENDE |  | COMEN | EMCO5153 | E7200527067F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5046 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE ADAPTA TAPA DE BOMBILLO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-06-21 15:29:22 |  | 2021-06-21 15:31:08 | 2021-06-29 10:45:43 | EL OFTALMOSCOPIO DE PEDIATRIA NO PRENDE. LO SUBEN A LA OFICINA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO. | FALLA OTRO OFTALMOSCOPIO INDIRECTO |  | HEINE | 53887339 | 1071002252 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2866 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE INSTALA BOMBILLO. SE REALIZAN PRUEBAS Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE INSTALA 1 DE 3 BOMBILLOS QUE SE SACARON DE ALMACEN PARA DAR CIERRE A LOS OFTALMOSCOPIOS INDIRECTOS. | 2021-06-21 15:27:07 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-06-21 15:27:20 | 2021-06-29 14:28:13 | EL OFTALMOSCOPIO INDIRECTO NO PRENDE, LO SUBEN EL DIA DE HOY A LA OFICINA DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO. | FALLA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO |  | HEINE | 5387337 | 1071002249 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 1987 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE EMITE CONCEPTO DE BAJA, EL EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN SUS PIEZAS MECANICAS, EJES, RODAMIENTOS, TOPES, NO ES POSIBLE SU REPARACION, AL MOMENTO DE REALIZAR AJUSTE DE CERO, EL EQUIPO NO PERMITE DEBIDO A SU DESGASTE, CUANDO SE REALIZA LA METROLOGIA AL COMPARAR CON MASAS PATRON EL EQUIPO NO PASA EL ERROR PERMITIDO POR LA NORMA, SE RETIRA EQUIPO DEL SERVICIO , NO DEBE UTILIZARSE POR QUE PUEDE GENERAR DIAGNOSTICOS ERRADOS. | 2021-06-21 10:46:54 |  | 2021-06-21 10:48:00 | 2021-07-24 10:48:28 | La balanza no se encuentra centrada. | Balanza doble plato |  | OHAUS | EMCO1311 | AA32050 | BALANZA DOBLE PLATO | 40 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSPECCION FUNCIONAL, SE EFECTUAN PRUEBAS DE CALIBRACION DE FLUJO, CALIBRACION DE FUGAS CON DIFERENTES CIRCUITOS. PARA LA PRUEBAS DE COMPLIANZA DE FUGA CON UN VALOR DE 142 ML/MIN. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-06-21 08:35:47 |  | 2021-06-21 08:36:06 | 2021-07-12 10:16:31 | El día 21 de junio siendo las 8:00 a.m la jefe heybar de Hemodinamia le reporta de forma verbal al ingeniero Julio Carrillo que la maquina de anestesia del servicio presenta fuga, por lo que se crea el ticket respectivo para la gestión de diagnostico, y mantenimiento correctivo. | Maquina de anestesia presetna fugas |  | DRAGER | EMCO3783 | ASFF - 0196 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1913 | HEMODINAMIA | Heybar | 109 | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
| 2021-06-18 17:02:06 |  |  |  | GOTERA QUE PROVIENE DEL TECHO DE L CAFETIN DE LA UCI SEDE NORTE. | GOTERA CAFERIN UCI NORTE | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Maira Lopez
| 2021-06-18 16:13:27 |  |  |  | EN LOS CUBICULOS DE LA UCI SE NECESITAN COLOCAR O AJUSTAR LOS GUARDINES: CUBICULO 5 FLOJO CUBICULO 11 FLOJO CUBICULO 7 NO HAY SOPORTE CUBICULO 3 FLOJO 4 FLOJO CUBICULO 15 NO HAY SOPORTE CUBICULO 12 NO HAY SOPORTE CUBICULO 13 FLOJO CUBICULO 18 FLOJO | GUA5RDIANES FLOJOS Y FALTANTES | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Maira Lopez
SE REVISA CONECTOR DE BALACA A ADAPTADOR Y SE EVIDENCIA UN CORTO YA QUE LOS CABLES SE ENCONTRABAN DESOLDADOS. SE REALIZA NUEVAMENTE SOLDADURA DE LOS CABLES AL CONECTOR Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-06-18 10:30:19 |  | 2021-06-21 07:39:18 | 2021-06-23 16:32:59 | El equipo prende, sin embargo el cable que conecta con la batería se encuentra posiblemente fracturado y al moverse se apaga el equipo | Daño de frontoluz |  |  | EMCO4477 | 1104612896/110439603 | FRONTOLUZ | 2428 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Cuenta de Otorrino | Aura María García Caicedo
SE REALIZA REVISIÓN CON EQUIPO PATRÓN Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA DE NUEVO AL SERVICIO AL DÍA SIGUIENTE DEL REPORTE Y SE REALIZAN RECOMENDACIONES DE USO. | 2021-06-18 09:57:13 |  | 2021-06-18 11:55:42 | 2021-11-17 14:17:20 | favor revisarlos no están censando la saturación | revision pulsoximetro |  | HOMELIFE | 862019 | FS1C2005250101016 | PULSIOXIMETRO | 5673 | Enfermedades Huerfanas |  |  |  | Sara Eva Parra Cobo | Dayana Raigosa Gil
SE REALIZA REVISIÓN CON EQUIPO PATRÓN Y SE EVIDENCIA QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE ENTREGA DE NUEVO AL SERVICIO AL DÍA SIGUIENTE DEL REPORTE Y SE REALIZAN RECOMENDACIONES DE USO. | 2021-06-18 09:55:33 |  | 2021-06-18 11:55:00 | 2021-11-17 14:16:44 | revisión de los pulsoximetros manuales no están tomando la saturación | revision pulsoximetro |  | HOMELIFE | 862018 | FS1C2005250100030 | PULSIOXIMETRO | 5672 | Enfermedades Huerfanas |  |  |  | Sara Eva Parra Cobo | Dayana Raigosa Gil
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL SENSOR DE OXIGENO, SE REALIZA INSTALACION DEL MISMO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISWICAS, EQUIPO OK. | 2021-06-18 09:53:05 |  | 2021-06-18 11:54:13 | 2021-07-22 10:39:39 | favor revisar el pulsoximetro del monitor no esta saturando | revision monitor signos vitales |  | GOLDWAY | EMCO6070 | 7C5AAIV-046 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 714 | Enfermedades Huerfanas |  |  | Sysmed Huv | Sara Eva Parra Cobo | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA QUE EQUIPO INICIE MEDIDA EN CERO, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PESOS PATRON A CARGAS ALTAS, MEDIAS Y BAJAS. EQUIPO OK. | 2021-06-18 09:49:00 |  | 2021-06-18 11:53:19 | 2021-07-24 10:56:49 | esta descalibrada se requiere ajustarla para formular los medicamentos | revision de pesa |  | HEALTH O METER | EMCO4374 | 8440086708 | BASCULA DE PISO | 2118 | Enfermedades Huerfanas |  |  |  | Sara Eva Parra Cobo | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA MALA INSTALACION DEL PAPEL, SE APLICAN PRUEBAS POR MEDIO DE EQUIPO PATRON EQUIPO OK. | 2021-06-18 09:16:48 |  | 2021-06-18 09:17:00 | 2021-06-23 12:12:36 | Se comprueba el posicionamiento del papel y no imprime | Electrocardiografo no imprime |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO4127 | SPY17450091PA | ELECTROCARDIOGRAFO | 265 | SALUD MENTAL |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REALIZA REPARACION DEL PEDAL, SE PERFORAN LOS TORNILLOS PARA RETIRAR LA TAPA, SE REALIZA CORTE DEL CABLE CON PARTE DE LAS LINEAS INTERRUMPIDAS Y SE PROCEDE A SOLDAR TODAS LAS LINEAS EN TARJETA ELECTRONICA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EXITOSAS EQUIPO TOTALMENTE FUNCIONABLE | 2021-06-18 09:01:03 |  | 2021-06-18 09:01:42 | 2021-06-18 09:05:38 | PEDAL PARA ACCIONAR EL RAYO X NO FUNCIONA | ANGIOGRAFO |  | PHILIPS | EMCO3495 | 840 | ANGIOGRAFO | 2944 | HEMODINAMIA
| 2021-06-17 12:15:41 |  |  |  | Una de las sillas reclinables del área de quimioterapia se encuentra dañada, la base donde se ubican los pies de los pacientes no se dobla. | Silla reclinable dañada | [6 empty] | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | MARIA ALEJANDRA BEJARANO MEJIA
SE FABRICAN SOPORTES PARA TORNILLOS, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-06-17 09:32:26 |  | 2021-06-17 09:35:29 | 2021-06-23 11:28:57 | favor revisar el oftalmoscopio indirecto de urgencias, se apago y no quiere volver a prender. | oftalmoscopio indirecto de urgencias |  | KEELER | EMCO3052 | 88676 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5670 | OFTALMOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE PERTENECE AL ÁREA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. | 2021-06-16 14:55:33 |  | 2021-06-16 14:57:04 | 2023-01-11 16:50:17 | La cama no sube ni baja, se realiza desbloqueo con combinación de botones pero este bloqueo persiste | La cama no sube ni baka |  | ADVANCE | EMCO5425 | M57-029 | CAMA ELECTROMECANICA | 4854 | UCIN |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Administrador Principal
SE EMITE CONCEPTO TECNICO DE BAJA, DEBIDO A QUE PRESENTA DESGASTE DEL SISTEMA MECANICO INTERNO Y FRACTURA DEL SISTEMA RETRACTIL, NO ES FACTIBLE EL REEMPLAZO DE LOS REPUESTOS YA QUE NO SON COMERCIALES EN EL MERCADO ACTUAL. | 2021-06-16 12:01:59 |  | 2021-06-17 13:34:08 | 2021-07-24 12:10:26 | Se hace el pipeteo pero no se recoge el volumen que se requiere, se obtiene menos del que se necesita. Tiene mal pipeteo. | La pipeta dispensa mal |  | FINNPIPETTE | SIN CODIGO | T70350 | PIPETA | 928 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE ENCUENTRA DAÑO EN EL INTEGRADO REF CD40175BE, SE REALIZA REEMPLAZO POR UN INTEGRADO QUE SE ENCONTRABA EN EL TALLER DE MANTENIMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-06-16 11:55:59 |  | 2021-06-17 13:34:34 | 2021-06-23 15:53:00 | El contador de células no funciona ''vuelve a cero el conteo'' Se encuentra en el Laboratorio de Urgencias | Contador de Células - LAB URGENCIAS |  | DIFFCOUNT | EMCO4539 | 74657 | CONTADOR DE CELULAS | 169 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
Se realiza instalación dl binocular adquirido por el hospital, equipo en optimas condiciones de funcionamiento | 2021-06-15 15:15:40 |  | 2021-06-15 15:16:17 | 2021-12-13 10:36:33 | Realizando la trazabilidad al caso se nos notifica que el día jueves 11 de junio del presente año se identifico dipliopia al momento de utilizar el equipo, si tuación que fue a su ves notificada a la ingeniera natalia durante el proceso de administración delegada por lo tanto por lo que se solicita soporte a la empresa Kayka para realizar el respectivo diagnostico | Daño en binocular angulador (central) |  | CARL ZEISS | EMCO3276 | 6628162206/GZ1S101526 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 529 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA | Laura Fernandez | 216 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA IMPRESORA, SE ENCUENTRA ATASCAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SE REALIZA AJUSTE Y ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA MECANICO, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD. EQUIPO OK | 2021-06-15 15:00:39 |  | 2021-06-15 15:02:46 | 2021-06-23 08:18:50 | Reportan del servicio que el desfibrilador no esta imprimiendo aun cambiando el rollo de papel de posición por lo tanto se debe revisar | Equipo no imprime |  | MINDRAY | EMCO4454 | EZ-91015048 | DESFIBRILADOR | 1871 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | Jennny | 231 | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
EN EL AVANCE ANTERIOR SE DA CIERRE. | 2021-06-15 14:26:24 | 2021-06-21 15:00:00 | 2021-06-15 15:02:30 | 2021-06-22 14:55:31 | SE APAGA CUANDO SE UTILIZA PARA REANIMAR UNA PACIENTE Y AL HACER EL CONTACTO SE APAGA | ARREGLO DE LARINGOCOSPIO |  | WELCHALLYN | 891127 |  | LARINGOSCOPIO ADULTO | 1907 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Dayana Raigosa Gil
SE REALIZA VERIFICACIÓN DE ESTADO INICIAL, FUNCIONAMIENTO, PARÁMETROS, ESTADO DE SENSORES, VOLÚMENES, PRESIÓN, SE VERIFICA FLUJO. EQUIPO PRESENTA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2021-06-15 13:57:14 |  | 2021-06-22 08:40:58 | 2021-06-22 08:43:14 | Según reporte de fisioterapeutas, dejó de asegurar volúmenes a paciente durante su funcionamiento. | Ventilador deja de asegurar volúmenes |  | MINDRAY | EMCO5289 | GB-08027258 | VENTILADOR MECÁNICO | 5266 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
EL TICKET SE CIERRA DEBIDO A QUE A FALLA ES DEL SENSOR DE TEMPERATURA. | 2021-06-11 16:38:12 |  | 2021-06-11 16:38:27 | 2021-09-22 16:19:45 | El monitor de signos vitales no muestra temperatura con el sensor conectado a él. | Monitor no muestra temperatura |  | COMEN | EMCO5155 | E7200527108F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5048 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL CABLE DE PODER, SE INSTALA CABLE DE PODER NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-06-11 15:16:40 |  | 2021-06-11 15:18:32 | 2021-06-23 12:02:02 | favor revisr no prende el equipo | monitor de signos vitales |  | GOLDWAY | EMCO6070 | 7C5AAIV-046 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 714 | Enfermedades Huerfanas |  |  | Sysmed Huv | Sara Eva Parra Cobo | Aura María García Caicedo
| 2021-06-11 11:06:57 |  |  |  | luminaria del baño dañado habitacion 504 | luminaria del baño dañada habitacion 504 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA INSTALACIÓN DE BRAZALETE. | 2021-06-11 10:54:27 |  | 2021-06-11 10:54:57 | 2021-06-15 14:14:47 | EL BRAZALETE NO TIENE VELCRO, EL SENSOR DE SATURACIÓN FUNCIONA, PERO SE ENCUENTRA PARTIDO, GENERANDO DATOS ERRÓNEOS | FALLA EN ACCESORIOS DE MONITOR |  | EDAN | EMCO4556 | 360069-M19306460049 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2187 | URGENCIAS |  |  |  | Aura María García Caicedo | Dayana Raigosa Gil
SE REALIZA ENTREGA DE CABLE EKG NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, EL CABLE SE LE ENTREGA A LA JEFE DE TURNO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SIN EQUIPO PATRON, EL AREA SE ENCUENTRA AISLADA PRO COVID. | 2021-06-11 08:39:31 |  | 2021-06-11 08:40:04 | 2021-06-23 15:47:57 | El equipo el cable de ECG, se encuentra fracturado y fisurado no realiza buena lectura del signo vital | Monitor multiparametro no sensa ECG |  | DRAGER | EMCO4052 | VTSKM0158 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 744 | UCI 2 |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REALIZO CAMBIO DE BOMBILLO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO Y LA LAMPARA RESPONDE CORRECTAMENTE, EL EQUIPO SE LE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL DIA 15/06/2021. EQUIPO OK. | 2021-06-11 07:43:36 |  | 2021-06-11 07:55:48 | 2021-08-23 09:07:33 | favor revisar lampara de hendidura del consultorio de optometria | Lampara de hendidura del consultorio de optometria numero 7 |  | SUZHOU MEDICAL INSTRUMENT | EMCO2009 | 01129 | LAMPARA DE HENDIDURA | 446 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL DIA 15/06/2021, SE LE CAMBIA EL BOMBILLO QUE SE ENCONTRABA QUEMADO, SE INSTALA BOMBILLO NUEVO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-06-11 07:40:35 |  | 2021-06-11 07:55:39 | 2021-08-23 09:02:09 | favor revisar queratometro no enciende | Queratometro consultorio optometria numero 7 |  | BAUSCH & LOMB | EMCO1787 | 2309JV | QUERATOMETRO | 415 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE REPARAN POR DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE GILMÉDICA. SEGÚN DIAGNÓSTICO SE CAMBIA MÓDULO SpO2. | 2021-06-10 16:58:59 |  | 2021-06-10 17:00:06 | 2021-08-25 17:58:24 | El monitor de signos vitales presenta el mensaje de "Fallo en cable SpO2" aùn cuando este se encuentra desconectado del equipo. se realizò verificaciòn del accesorio en otro equipo de igual modelo y se encontrò que este funcionaba correctamente. Finalmente, se procedió a realizar un reinicio del equipo para que volvieran a cargar todos los mòdulos y el error persiste. | Fallo en monitor de signos vitales |  | COMEN | EMCO4860 | E7200527083F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5065 | UCIN NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
| 2021-06-10 12:08:29 |  |  |  | CAMA No.IJ24289 DAÑADA LAS BARANDAS DE SEGURIDAD Y FRENOS HABIT 550 | CAMA No.IJ24289 DAÑADA LAS BARANDAS DE SEGURIDAD Y SIN FRENOS HABIT.550 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 11:53:19 |  |  |  | CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA DAÑADA DE HABITACION 559 | CHAPA DE PUERTA DE ENTRADA DAÑADA HABITACION 559 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 11:38:44 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HAB 525 | LAVAMANOS BOTA AGUA POR LA TUBERIA HABT 525 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 11:01:04 |  |  |  | PUSH DEL SANITARIO GOTEA PERMANENTE MUCHA AGUA HAB 506 | PUSH DEL SANITARIO GOTEA PERMANENTE MUCHA AGUA AL PISO HAB 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 10:48:12 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HAB 515 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR LA TUBERIA HAB 515 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 10:25:25 |  |  |  | LA LLAVE DE LA DUCHA SE CAE HAB 509 | HABITACION 509 LLAVE DE LA DUCHA SE CAE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA AJUSTE Y LIMPIEZA DE EMPAQUES EN VALVULAS VENTILATORIAS Y CANISTER. SE ENTREGA MAQUINA FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2021-06-10 10:18:00 |  | 2021-06-10 10:24:45 | 2021-06-23 11:23:38 | maquina presenta fugas en el sistema, no deja pasar pruebas de distensibilidad ni de fugas | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | SPACELABS BLEASE SIRIUS | EMCO0320 | 140707 | MAQUINA DE ANESTESIA | 474 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSTALACION DE SENSOR DE SPO2 Y CABLE XTENSION NUEVOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-06-10 10:16:09 |  | 2021-06-10 10:17:10 | 2021-06-23 11:51:26 | El equipo según la trazabilidad registrada tiene la pinza de spo2 dañada por lo que se debe proceder con la verificación, revisión y correspondiente instalación de sensor según aplique. | no se cuenta con la saturacion de oxigeno |  | BIOLIGHT | EMCO4450 | M012A004849 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 873 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE CAMBIA INTERFAZ DE SENSOR DE SPO2, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OK. SE INSTALA INTERFAZ SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, LA INTERFAZ ES NUEVA. | 2021-06-10 10:14:11 |  | 2021-06-10 10:16:27 | 2021-06-23 07:30:14 | El equipo según la trazabilidad registrada tiene la interfaz de spo2 dañada por lo que se debe proceder con la verificacion, revision y correspondiente instalación de sensor según aplique. | no se cuenta con la saturacion de oxigeno |  | BIOLIGHT | EMCO4452 | M012A004808 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 820 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
| 2021-06-10 10:08:03 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR TUBERIA HAB 514 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL PISO POR TUBERIA HABITACION 514 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 09:51:50 |  |  |  | LUMNIARIA NO PRENDE EN HABITACION 549 | LUMINARIA NO PRENDE EN HABITACION 549 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 09:35:59 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA AL SUELO POR LA TUBERIA HABITACION 529 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL SUELO POR LA TUBERIA HABITACIÓN 529 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 08:22:11 |  |  |  | LUMINARIA TITILA INGRESO A LA HABITACION 506 | LUMINARIA TITILA DE INGRESO A LA HABITACION 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 08:08:37 |  |  |  | LUMINARIA TITILA DE INGRESO A LA HABITACION 505 | LUMINARIA TITILA DE INGRESO A LA HABITACION 505 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-10 07:52:45 |  |  |  | LAVAMANOS BOTA AGUA AL SUELO POR LA TUBERIA HABITACION 502 | LAVAMANOS BOTA AGUA AL SUELO POR LA TUBERIA HABITACIÓN 502 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE CAMBIA BOMBILLO Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-06-09 13:57:29 |  | 2021-06-10 10:07:08 | 2021-06-23 11:20:20 | favor revisar lampara de hendidura consultorio de glaucoma servicio de oftalmologia. | Revisar lampara de hendidura consultorio de glaucoma |  | TOPCON | EMCO3055 | 952314-216923 | LAMPARA DE HENDIDURA | 448 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | marisol alzate campo | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TICKET POR BAJA DE EQUIPO | 2021-06-09 11:16:21 |  | 2021-06-09 11:17:06 | 2021-07-29 13:56:32 | Se identifica fuga positiva al momento de la revisión para la la devolución, se evidencia mordida por paciente. | Fuga positiva |  | FUJIFILM |  | 4G314A008 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 5579 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
| 2021-06-09 09:30:30 |  |  |  | LUMINARIA DEL BAÑO DAÑADA HABITACION 521 | LUMINARIA DEL BAÑO DAÑADA HABITACION 521 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Ventilador presentaba alarma presión continua, por hemodinamia del paciente | 2021-06-09 09:27:02 |  | 2021-06-09 09:27:20 | 2023-01-10 15:17:56 | Alarma presión continua alta". | Ventilador mecánico Fallando |  | NEUMOVENT | EMCO4917 | 200848791083A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 5332 | UCIN |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
SE RELIZA CAMBIO DE MONITOR POR UNO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS CON NÚMERO DE SERIE CM-05111794. SE DISPONE MÓDULO QUE SE ENCONTRABA EN EL MONITOR PARA EL ENTREGADO | 2021-06-09 07:51:56 | 2021-06-15 00:00:00 | 2021-06-16 12:34:22 | 2021-06-25 11:19:05 | Auxiliar de enfermería que iba en la ronda de toma de signos vitales, presenta inconvenientes con la mesa que porta el monitor, se enreda con el cable y este se cae, posteriormente el monitor no da pantalla. | MONITOR DAÑADO |  | MINDRAY | 113039225 | CM94106567 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3071 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA FRACTURA DE ADAPTADOR DE PODER. SE APLICA TRATAMIENTO POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO. | 2021-06-08 16:29:45 |  | 2021-06-08 16:30:06 | 2021-06-22 11:44:47 | NO ESTÁ FUNCIONANDO EL EQUIPO PORQUE EL CABLE ESTÁ DETERIORADO. ES LA UNICA PESA BEBE QUE TIENE ACTUALMENTE. FAVOR DAR PRIORIDAD. | REVISIÓN DE CABLE |  | SECA |  | 5374349159819 | BASCULA BEBE ELECTRONICA | 2095 | URGENCIAS |  |  | Sysmed Huv | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
| 2021-06-08 14:56:07 |  |  |  | EL ESTRACTOR DE GASES DEL BAÑO DE LA HABITACION 522 NO FUNCIONA | DAÑO DEL ESTRACTOR DE GASES BAÑO DE PACIENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-06-08 14:41:51 |  |  |  | LUMINARIA NO PRENDE EN HABITACION 515 | LUMINARIA NO PRENDE EN HABITACION 515 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO. | 2021-06-08 08:24:42 |  | 2021-06-08 08:37:30 | 2021-06-22 17:15:38 | La centrífuga presenta inconvenientes durante los ciclos, se frena y debe reiniciarse para continuar con el proceso. | Centrífuga se frena |  | KUBOTA | EMCO0887 | X50723 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 162 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRONICO, PULSADORES, MASA, CONECTORES, PEDALES, SE REALIZA CAMBIO DE PARLANTE. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. NOTA: EL REPUESTO SE TOMA DE EQUIPO F4H-44211T QUE SE ENCUENTRA EN TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO | 2021-06-08 07:05:52 |  | 2021-06-08 07:24:42 | 2021-06-29 10:58:11 | electrobisturí refieren que quemo al paciente, según el reporte el equipo se estaba activando solo, se saco de servicio para realizar sus respectivas revisiones | Electrobisturi dañado |  | MEDTRONIC COVIDIEN | INV. 567489 | F2L-20421-T | ELECTROBISTURI | 250 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSTALACIÓN DE SENSOR DE SATURACIÓN, SE VERIFICAN PARÁMETROS Y SE DA INDICACIONES AL JEFE DEL SERVICIO DE LOS CUIDADOS DEL SENSOR. | 2021-06-04 14:51:16 |  | 2021-06-04 14:53:18 | 2021-06-04 14:54:46 | REPORTAN QUE UN PACIENTE ARRANCÓ EL SENSOR DE SATURACIÓN DEL EQUIPO Y QUEDÓ INSERVIBLE | SENSOR DE SATURACIÓN EN MALAS CONDICIONES |  | NIHON KOHDEN | EMCO3634 | 106580 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 682 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil
Equipo se encuentra en el área de ginecología consulta externa, equipo se revisa y se encuentra en optimas condiciones. | 2021-06-04 11:01:52 |  | 2021-06-04 11:02:04 | 2022-03-25 14:44:50 | FAVOR REVISAR LA BASCULA YA QUE SE ENCUENTRA CON DESAJUSTE. EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN EL NUEVO CONSULTORIO DE ANESTESIOLOGÍA (DONDE ANTIGUAMENTE QUEDABA ENFERMEDADES HUERFANAS, FRENTE A ORTOPEDIA CONSULTA EXTERNA) | BASCULA DESAJUSTADA |  | HEALTHOMETER | EMCO4736 | 4500017786 | BASCULA CON TALLIMETRO | 4008 | Enfermedades Huerfanas |  |  | Sysmed Huv | Aura María García Caicedo | LAURA ESCOBAR
SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PARAMETRO DE NIBP JUNTO CON EQUIPO PATRON Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO OK. | 2021-06-04 10:31:24 |  | 2021-06-04 10:31:51 | 2021-06-22 15:12:09 | EL MONITOR NO TOMA PRESION, NO FUNCIONA. EQUIPO INICIALMENTE SE ENTREGA SIN BRAZALETE. | MONITOR NO TOMA PRESION |  | EDAN | EMCO4562 | 360069-M19306460033 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2194 | URGENCIAS |  |  | Sysmed Huv | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
| 2021-06-03 12:35:58 |  |  |  | SE CAYO CIELO RASO TOTAL DE BAÑO Y ACCESORIO DEL AIRE ACONDICIONADO, SIGUE CAYENDO GOTERA EN LA DUCHA DEL BAÑO URGENTE HABITACIÓN 555 | HABITACION 555 SE CAYÓ CIELO RASO TOTAL EN BAÑO Y ACCESORIO DEL AIRE ACONDICIONADO URGENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE EVIDENCIA DESGASTE EN LAS ESCOBILLAS, SE REALIZA INSTALACION DE ESCOBILLAS SUMINISTRADAS POR SYSMED, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-06-03 09:39:31 |  | 2021-06-03 09:56:43 | 2021-06-04 16:41:32 | La centrífuga presenta un problema que no permite el adecuado funcionamiento, el día de hoy (03/06/2021) el equipo de metrología se encuentra adelantando su trabajo por lo que se pide revisar con prioridad con el fin de que esta también pueda ser revisada por ellos | Centrífuga presenta problemas |  | IEC | EMCO0885 | 64750105 | CENTRIFUGA | 2299 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo |  |  | IEC...... | EMC0885 | 64750105 | Centrífuga
SE EVIDENCIAN ELEMENTOS ELECTRONICOS SUCIOS, SE REALIZA LIMPIEZA Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-06-03 08:27:05 |  | 2021-06-03 08:27:22 | 2021-06-04 16:55:26 | El electrocardiógrafo no da las derivadas. | No da las derivadas |  | HEWLETT PACKARD | EMCO0635 | CNB2908647 | ELECTROCARDIOGRAFO | 267 | UCI 3 |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
| 2021-06-03 07:34:28 |  |  |  | cielo raso del baño se cayó de la habitación 545 urgente se necesita para paciente | cielo raso del baño se cayó habitación 545 urgente se necesita para paciente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. SE RECOMIENDA AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN, VERIFICAR QUE NO ES OTRO EQUIPO CONECTADO A LA RED ELECTRICA PARA QUE NO SALGA CON RUIDO EL EXAMEN | 2021-06-02 13:25:56 |  | 2021-06-02 13:34:20 | 2021-06-04 16:53:37 | El equipo presenta interferencia en la V6 y V2 | Electrocardiografo no da V6 ni V2 |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO4122 | SPY17440046PA | ELECTROCARDIOGRAFO | 276 | UCI TRANSPLANTE |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE Y SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO ELECTRONICO Y NEUMATICO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-06-02 07:40:27 |  | 2021-06-02 07:41:10 | 2021-06-04 16:00:32 | Realizan llamada del servicio y reportan que la unidad no sube, ni baja | Unidad no realiza movimientos |  | GIROX | EMCO3108 | D4744060079 | UNIDAD ODONTOLOGICA | 991 | ODONTOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Administrador Principal | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL MODULO DE VENTILACION MECÁNICA. SE REALIZA CALIBRACIÓN DE VÁLVULAS PEEP Y SENSOR DE FLUJO. SE APLICAN PRUEBAS DE FUGA Y SE PONE CICLAR EN DIFERENTES PARÁMETROS. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-06-01 17:41:01 |  | 2021-06-02 07:39:49 | 2021-06-04 16:31:35 | fallo de ventilador, fallo valvula apl, muestra varios errores en la pantalla | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3031 | ASAL-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 472 | QUIROFANO 7 |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
EQUIPO PRESENTABA PROBLEMAS EN CONECTOR DE MASA. SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR DE MASA. EQUIPO OK. | 2021-06-01 11:04:10 |  | 2021-06-01 11:04:30 | 2021-06-23 11:03:42 | El conector de la placa se encuentra dañado. El equipo estaba siendo revisado en el taller. | Electrobisturi fuera de servicio |  | VALLEYLAB | 805028-EMCO0287 | L2I–18744 L–20 | ELECTROBISTURI | 242 | MANTENIMIENTO | Jorge Ivan Carabali | 212 | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE CIERRA EL PRESENTE TICKET CON EL RETRO 60887 DE FECHA 03/08/2021, AL EMITIR CONCEPTO DE BAJA. | 2021-06-01 10:35:30 |  | 2021-06-01 10:38:10 | 2021-08-23 07:59:16 | Contador de células que no le funciona una de las teclas (despegada completamente) | Tecla que no funciona |  | DIFFCOUNT | 4540 | 74643 | CONTADOR DE CELULAS | 2825 | LABORATORIO |  |  |  | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
Se realiza monitor de signos vitales ya que refieren que este no sensa, se revisa con diferentes saturadores (interfaz, sensor) y este insiste en el problema. Se procede apertura el equipo ( ya tenia la tirilla de garantía levemente desprendida) evidenciando que el cable de datos (flex) se encontraba desprendido se conecta nuevamente, se realizan pruebas con simulador patron prosim. Queda equipo funcionando correctamente. | 2021-06-01 08:21:41 | 2021-05-31 00:00:00 | 2021-06-01 08:21:59 | 2021-06-01 08:29:47 | Se realiza instalación de sensor nuevo y este no sensa, monitor ubicado en cubículo 12A | No sensa saturación |  | BIOLIGHT | EMCO4930 | Q068A035148 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4825 | UCIN |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
| 2021-05-31 11:38:48 |  |  |  | lámpara de techo de pasillo de consultorios se va a caer esta totalmente desprendida y lampara de pasillo de estación de enfermería esta titilando | arreglo de lamapras de techo | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos
MAQUINA PRESENTA PROBLEMAS EN SU PANTALLA, SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA DE LA MAQUINA EMCO0216, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MAQUINA FUNCIONALMENTE OK | 2021-05-31 11:12:59 |  | 2021-06-01 08:28:52 | 2021-06-04 15:02:32 | daño de pantalla e plena cirugia no se visualiza los parametros | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3031 | ASAL-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 472 | QUIROFANO 7 |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
MAQUINA PRESENTA PROBLEMAS EN SU PANTALLA, SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA DE LA MAQUINA EMCO0216, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MAQUINA FUNCIONALMENTE OK | 2021-05-31 11:04:30 |  | 2021-05-31 11:04:55 | 2021-06-04 14:59:59 | Pantalla de maquina de anestesia fuera de servicio. Al momento del procedimiento toco realizar ventilación manual por parte del anestesiólogo. No hay mas maquinas disponibles. | Pantalla fuera de servicio Maquina de anestesia drager qx7 programa de pediatría |  | DRAGER | EMCO3031 | ASAL-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 472 | QUIROFANO 7 | Jorge Torres | 212 | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
Se realiza la instalación de un nuevo bombillo de xenón. Se resetea el timer, se realiza limpieza, verificación físico funcional y se entrega equipo funcionando en óptimas condiciones en el servicio de otorrinonaringologia. Verificado por la jefe cindy lesma y el doctor Diego cuadros | 2021-05-31 09:42:31 |  | 2021-06-01 08:30:37 | 2021-06-01 11:11:57 | El día Jueves 27 de Mayo reportan torre fuera de servicio. Aparece indicador de horas de lampara en rojo y no prende. | Fuente de luz fuera de servicio |  | STORZ | 53003200 | IB0645742 | FUENTE DE LUZ | 5844 | QUIROFANO OTORRINO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, TARJETAS ELECTRONICAS EN BUEN ESTADO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO FUERA DE SERVICIO A LA ESPERA DE INTERFAZ AL MONITOR | 2021-05-31 09:40:31 |  | 2021-05-31 09:43:42 | 2021-06-04 12:01:46 | monitor no detecta onda de capnografia | monitor signos vitales |  | MINDRAY |  | DXF85003114 | ANALIZADOR DE GASES | 2259 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TICKET POR REPORTE DE TRABAJO NO. 59439 EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS PARA SU USO. | 2021-05-30 14:18:31 |  | 2021-06-09 08:49:22 | 2021-09-10 15:50:40 | mesa con control dañado, equipo queda fuera de servicio | mesa de cirugía |  | HOTBO | ETRA00290 | BT115001A | MESA DE CIRUGIA | 5733 | QUIROFANO 1 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
| 2021-05-28 12:01:16 |  |  |  | daño de luminaria en baño de habitación 539 | daño de luminaria en baño de habitacion 539 en pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA CAMBIO DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 3 AÑOS SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS, VALVULAS Y MODULO VENTILATORIO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE CALIBRACION DE SENSOR DE FLUJO, CALIBRACION DE FUGAS Y VALVULAS PEEP. SE EFECTUAN PRUEBAS DE PARAMETROS JUNTO CON EQUIPO PATRON Y DA DESFASE EN EL VALOR. SE EVIDENCIA QUE LAS PLACAS DE LAS VALULAS EXPIRATORIA E INSPIRATORIA SE ENCUENTRAN FRACTURADAS. REQUIERE CAMBIO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-05-28 11:59:47 | 2021-06-04 00:00:00 | 2021-05-29 08:20:50 | 2021-07-27 13:23:25 | maquina de anestesia con problemas en su valvula apl | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO0216 | ARXJ-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 466 | QUIROFANO 7 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
El día primero de junio del 2021 se realizo mantenimiento prevntivo del equipo de forma adelantada para solventar la necesidad del mantenimiento correctivo. | 2021-05-28 11:32:59 |  | 2021-05-28 11:36:05 | 2021-06-09 09:35:59 | El ingeniero Jorge Ivan Carabali reporta a las 11:13 a.m que el equipo presenta fallas en su funcionamiento, y que no se pudo realizar la cirugía completa ya que uno de los rodillos donde va el casete se encuentra bloqueado sin movimientos. Por lo que el equipo queda fuera de servicio. | Falla en su funcionamiento |  | ALCON | EMCO3925 | 1701551801x | VITRECTOMO | 1113 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA | Jorge Ivan Carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Teniendo en cuenta el preventivo con código 60778 del 7 de julio del 2021, se verifica que el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento por lo tanto se procede a cerrar el Ticket. | 2021-05-28 09:26:54 |  | 2021-05-28 10:32:23 | 2021-11-17 14:36:24 | refieren que balanza toma mediciones erronas en niños recien nacidos | BALANZA PEDIATRICA |  | SECA | EMCO3697 | 5334126135558 | BALANZA PEDIATRICA | 75 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL BOMBILLO, REQUIERE CAMBIO DE BOMBILLO. EQUIPO FUERA DE SERVICIO. | 2021-05-28 09:15:14 |  | 2021-05-28 09:15:28 | 2021-08-10 15:39:36 | EL EQUIPO PRESENTE INTERMITENCIA EN SU FUNCIONAMIENTO. SE REPORTÓ AL INGENIERO DE LA EMPRESA SYSMED DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO. YA TIENE UNA REPARACIÓN PREVIA (SE ADJUNTA ARCHIVO DE REPARACIÓN PREVIA) | FALLA OFTALMOSCOPIO INDIRECTO |  | KEELER | EMCO3052 | 88676 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 5670 | OFTALMOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
| 2021-05-28 06:18:07 |  |  |  | BAÑO QUE ESTA UBICADO EN LA PARTE DE AFUERA DE LA UCI(USO EXCLUSIVO DE LOS JEFES Y AUXILIARES) ESTA BOTANDO AGUA POR EL LADO DE LA PARED | BAÑO DAÑADO BOTA MUCHA AGUA | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Maira Lopez
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE CAMBIA CABLE DE ALIMENTACIÓN Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE, EQUIPO OK. | 2021-05-27 11:34:14 |  | 2021-05-27 11:34:35 | 2021-06-22 14:44:22 | REPORTAN DEL SERVICIO QUE EL CABLE Y/O ADAPTADOR SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES. | REVISIÓN DE ADAPTADOR DE LA BÁSCULA. |  | DLP | MYEQ00548 |  | BASCULA | 2860 | LAVANDERIA |  |  | Sysmed Huv | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA PORTA BOMBILLO EN MAL ESTADO, PRESENTA FRACTURA Y REPARACIONES PREVIAS. BATERIA PORTABLE PRESENTA POTENCIOMETRO EN MAL ESTADO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONAL | 2021-05-27 09:59:30 |  | 2021-05-27 10:01:22 | 2021-05-28 12:38:27 | REPORTAN LOS OFTALMOLOGOS QUE: "EL OFTALMOSCOPIO DEL CONSULTORIO 1 ESTÁ HACIENDO INTERFERENCIA CON LOS CABLES, TIENE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE" | FALLA OFTALMOSCOPIO |  | HEINE | 53887339 | 1071002252 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2866 | OFTALMOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
La jefe Jenniffer confirma que por parte de mantenimiento, area de electricos se realizo revision e instalación de control box el dia sabado 5 de junio quedando el equipo en optimas condiciones de funcionamiento | 2021-05-27 09:57:25 | 2021-05-27 09:15:00 | 2021-05-27 10:01:09 | 2021-06-13 06:55:50 | El día de hoy siendo las 8:40 a.m la jefe del servicio reporta que la cama (cubiculo 14) no hace ningún movimiento. Ante lo cual se realiza una revisión inicial identificando que no esta energizando | Cama no prende (no energiza) |  | stryker | EMCO4461 | 2412100015550008 | CAMA ELECTROMECANICA | 1886 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA | Jennifer Añasco | 231 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
En el mantenimiento preventivo que se realizó al equipo se ajustaron sus componentes y dicha fuga se eliminó | 2021-05-26 12:46:29 |  | 2021-05-31 07:51:36 | 2021-10-11 07:42:16 | El secador N° 2 del SAM presenta fugas de agua | Secador con fugas |  | KAESER |  | 1034 | SECADOR | 4290 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
PRESENTE DESAJUSTE DE SOLDADURA EN BOMBILLO LED. SE REALIZA REFUERZO DE SOLDADURA EN PORTABOMBILLO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2021-05-26 11:44:34 |  | 2021-05-26 11:52:48 | 2021-06-04 14:22:35 | El microscopio no enciende, por favor revisar | Microscopio no enciende |  | CARL ZEISS | EMCO4136 | 3144034252 | MICROSCOPIO | 5833 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Aura María García Caicedo
se atiende llamado, se verifica el equipo y este trabaja correctamente, el equipo queda funcional en el servicio. | 2021-05-26 08:51:06 |  | 2021-05-26 08:56:43 | 2023-01-13 15:38:11 | La ubicación de este dispositivo es en el Laboratorio de Biología Molecular... No funciona el temporizador de la centrífuga. | Reparación Criocentrífuga Sigma (Lab. Biología Molecular) |  | SIGMA | EMCO0890 | 119849 | CENTRIFUGA | 154 | LABORATORIO |  |  | Sysmed Huv | Alejandro Alvarez Rodriiguez | Dayana Raigosa Gil
Se cierra la orden de trabajo ya que fue un falso llamado | 2021-05-26 08:28:13 |  | 2021-05-26 08:28:25 | 2022-03-01 08:04:08 | El equipo no imprime, ya tiene papel | Desfibrilador |  | NIHON KOHDEN | EMCO3637 | 2923 | DESFIBRILADOR | 202 | UCI NEURO |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA SOLDADURA DE CABLES INTERNOS, SE AJUSTA EL BLEND Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-05-25 15:38:58 |  | 2021-05-25 15:42:16 | 2021-05-26 12:55:51 | EL EQUIPO NO DETECTA LA PLACA DEBIDO A QUE SE DESCONECTO LA REM,EL CUAL LOS CABLES SE ENCUENTRAN EXPUESTOS | Electrobisturi dañado |  | VALLEYLAB | 805028-EMCO0287 | L2I–18744 L–20 | ELECTROBISTURI | 242 | QUIROFANO 2- NEURO |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE FABRICAN SOPORTES INTERNOS DE PASTA QUE SOSTIENEN EL PANEL FRONTAL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. SE ENTREGA AL INGENIERO CRISTIAN. | 2021-05-25 10:02:04 |  | 2021-05-25 13:25:43 | 2021-06-29 10:27:49 | caida al piso del monitor con desprendimiento de la carcasa, el monitor siguio funcionando a pesar de la caida | daño de monitor por caida |  | GOLDWAY | EMCO3095 | 7C5AAIV-045 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 646 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | Aura María García Caicedo
LA BOMBA FUE DEVUELTA A BAXTER AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA SEDE NORTE DEL HOSPITAL. | 2021-05-25 09:59:38 |  | 2021-05-25 13:25:33 | 2022-11-02 14:07:06 | bomba de infusión no funciona, no prende | bomba de infusion que no prende |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22010360UH | BOMBA DE INFUSION | 1314 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
| 2021-05-25 08:13:00 |  |  |  | llave de lavamanos bota agua permanentemente baño de personal de pediatria | LLave de lavamanos bota agua permanentementse baño de personal de pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-05-25 07:59:21 |  |  |  | lavamanos de habitación 515 bota agua por la tuberia del desague | Lavamanos de habitación 515 bota agua por la tuberia del desague | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-05-24 16:28:07 |  |  |  | daño de luminarias habitacion 662 en pediatria, titilan todo el tiempo, lo cual molesta mucho al pcacienete | daño de luminarias habitacion en pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, LIMPIEZA EXTERNA, TARJETAS ELECTRONICAS EN BUEN ESTADO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-05-24 16:06:56 |  | 2021-05-24 16:07:43 | 2021-06-04 11:58:24 | El equipo a la fecha permanece fuera de servicio. Y realizando la trazabilidad del mismo se identifica que según el retro 18830 de sysmed del 16 de julio del 2020 para su puesta en funcionamiento necesita la instalación de un cable de datos y una trampa y linea de capnografia. Por lo mismo se solicita la gestión correspondiente para la adquisición e instalación de los elementos referenciados o de lo contrario que sea revisado nuevamente. | Equipo fuera de servicio |  | MINDRAY |  | DXF85003113 | ANALIZADOR DE GASES | 2260 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
| 2021-05-24 16:06:11 |  |  |  | daño de luminarias habitacion 663 en pediatria, habitacion a oscuras no prenden | daño de luminarias habitacion en pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-05-24 15:51:37 |  |  |  | desprendimiento del lavamanos del baño de familiares pediatria quedo expuesto el desague generando mal olor por fortuna no se rompio | desprendimiento del lavamanos del baño de familiares pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALZIA AJUSTE DE SISTEMA MECÁNICO Y SE REALZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DANDO BUENOS RESULTADOS. SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | 2021-05-24 15:43:02 |  | 2021-05-25 13:24:13 | 2021-07-09 13:53:50 | balanza color beige # 1293 no funciona no da el peso indicado | balanza dañada descalibrada |  | GENERICA | EMCO5264 | 12913 | BASCULA | 1972 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | NHD beige | SI | 1293 | Balanza metalica beige
SE EVIDENCIA CONECTOR DE DIADEMA A BATERIA SUELTO. SE REALIZA SOLDADURA DEL CABLE AL CONECTOR, INTERNAMENTE DEL CAUCHO SE RELLENA DE SILICONA PARA MAYOR FIJACION, SE DEJA SECANDO POR 24 HORAS. SE REALIZA CONEXION NUEVAMENTE DEL ENCAUCHETADO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-05-24 14:36:41 |  | 2021-05-24 14:36:57 | 2021-05-26 12:59:25 | SE HALÓ LA BANANA DE CONEXIÓN Y SE DESPEGARON LOS CABLES (SE ENTREGA EN TALLER DE MANTENIMIENTO BIOMEDICO) | DAÑO EN FRONTOLUZ |  | HEINE | EMCO4478 | 1104396966/1104612899 | FRONTOLUZ | 2431 | OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA FALLA DE LAS MIRILLAS DE POSITIVO Y NEGATIVO, SE ENCUENTRAN BORROSAS. SE CORRIGE LA VISION Y LOS ANGULOS QUEDANDO ALINEADOS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON ESFERA Y PERSONAL DEL SERVICIO. EQUIPO OK. | 2021-05-24 10:55:26 |  | 2021-05-24 10:57:35 | 2021-05-25 14:54:32 | "NO SE VEN BIEN LAS MIRAS" | FALLA EN QUERATOMETRO |  | TOPCON | EMCO1794 | 3011971 | QUERATOMETRO | 414 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CABLE ECG, SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO. | 2021-05-24 08:13:56 |  | 2021-05-24 08:14:37 | 2021-05-25 14:02:21 | El equipo presenta patica partida, no da V2. | Electrocardiógrafo no da V2 |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO4127 | SPY17450091PA | ELECTROCARDIOGRAFO | 265 | SALUD MENTAL |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSPECCIÓN FISICA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PARAMETROS (VOLUMEN TIDAL, PEEP, I.E, FRECUENCIA RESPIRATORIA) DONDE SE APLICA UN AJUSTE Y LIMPIEZA INTERNA DE TARJETA DE LA PANTALLA FRONTAL. EQUIPO OK. | 2021-05-24 07:47:09 |  | 2021-05-24 08:01:51 | 2021-05-25 15:10:28 | pantalla de visualización de parámetros se encuentra con interferencia. | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 10 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
El ingeniero de la empresa Baxter realiza la respectiva revisión y no se presentaron alarmas. El equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento. | 2021-05-21 10:06:24 |  | 2021-05-21 10:15:35 | 2021-05-25 16:09:50 | cuando uno va a utilizar el canal para pasar los líquidos se abre el canal | se daño el canal |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22090065DN | BOMBA DE INFUSION | 1215 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Cristy yahidibi farrufia renteria
se hace cambio del bloque compresor en su totalidad esto es por garantia el bloque cambiado es llevado a kaeser compresores por tramites de garantia. el equipo se deja con operacion normql no presenta fallas fugas o ruidos anormales | 2021-05-19 09:05:46 | 2021-05-19 00:00:00 | 2021-06-03 09:05:58 | 2022-02-24 13:44:20 | Compresor a las 21:00 del 19-05-2021, bajo la presión a las 36 PSI presentaba humo y ruido muy fuerte. Expulso virutas de metal. | Falla en compresor |  | KAESER | MEQ00539 | 1059 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 4285 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Actualmente el equipo cuenta con reporte de mantenimiento preventivo #1633 donde se evidencia el equipos en optimas condiciones de funcionamiento. | 2021-05-18 11:53:11 |  | 2021-05-18 11:57:47 | 2024-06-14 08:40:09 | cuna no funciona. el schitche se encuentra malo, no enciende | lampara de calor radiante |  | DRAGER | EMCO3940 | HY07422 - 16-31981 | CUNA DE CALOR RADIANTE | 172 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  |  | Biomedicos cirugia | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Durante el mantenimiento preventivo del mes de agosto, se realizó el ajuste de las conexiones | 2021-05-18 09:31:18 |  | 2021-06-03 08:53:50 | 2021-12-03 11:53:59 | La Salida de aire comprimido del compresor se encuentra sulfatada | Salida de aire comprimido |  | KAESER | MEQO0213 | 1036 | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | 4286 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realiza inspección visual del estado físico del equipo, comprobación con endoscopio flexible, controlador de cámara, monitor y fuente de luz en cuanto a daños externos y superficiales.  Revisión de aristas vivas, piezas sueltas o faltantes y superficies rugosas.  Comprobar los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación segura y adecuada a su fin se encuentren legibles. Se realiza verificación del controlador de cámara en combinación con monitor, fuente de luz pertenecientes al cliente con cabezal de Meditec S.A. CONCLUSIONES: Por el tiempo en el que los equipos estuvieron en almacenamiento sin ser energizados, se presume que el agua que se encontraban al interior se evaporo naturalmente.  Se ejecuta limpieza general de todos los elementos interna y externamente especialmente en el monitor, pero las manchas de la pantalla no se eliminaron completamente.  Se hacen pruebas de funcionamiento y verificación de calidad de imagen con resultado satisfactorio.  Los equipos se encuentran óptimos para su uso. | 2021-05-14 09:43:39 |  | 2021-05-14 10:13:08 | 2021-07-08 16:49:51 | EL DIA JUEVES 29 DE ABRIL SE REPORTÒ UNA INUNDACIÒN POR LLUEVIAS EN EL SERVICIO, DONDE SE VIOAFECTADA LA TORRE DE CISTOSCOPIA. CUANDO SE ACUDIÒ A REVISAR SE EVIDENCIÒ QUE A LOS EQUIPOS LES CAYÒ UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE AGUA. | Torre de cistoscopia mojada |  | RICHARD WOLF | EMCO4892 | 3000928-1100434867-1100434867-1100448604 | TORRE DE CISTOSCOPIA | 4880 | UROLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE CABLE DE ENERGÍA, EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEJA EN EL SE4RVICIO PARA SU USO | 2021-05-13 10:20:05 |  | 2021-05-14 17:16:02 | 2021-06-08 16:08:51 | Monitor de signos vitales se encuentra fallando, no prende. | Monitor disfuncional |  | MINDRAY | 113039225 | CM94106567 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3071 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE APLICA AJUSTE Y LIMPIEZA INTERNA DE TARJETA DE PANTALLA FRONTAL. EQUIPO OK. | 2021-05-13 07:57:04 |  | 2021-05-13 08:03:18 | 2021-05-25 15:02:41 | al momento de realizar check list maquina de anestesia aparece con el display dañado | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 7 |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
REVISANDO CON EQUIPO PATRON, SE EVIDENCIA UN PIN DOBLADO, SE REALIZA CORRECION DEL PIN, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OPERATIVO PARA EL SERVICIO. | 2021-05-12 11:08:35 |  | 2021-05-12 11:08:56 | 2021-05-19 10:03:13 | Electrocardiógrafo no da V2, " ya se realizo verificacion de conexion de presencia de gel" y siguen sin arrojar, ubicado en Unidad de cuidado especial | Electrocardiografo no da V2 |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO4127 | SPY17450091PA | ELECTROCARDIOGRAFO | 265 | SALUD MENTAL |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE CONECTA CABLE ECK AL EQUIPO PATRON Y SE EFECTUAN PRUEBAS Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE SIN RUIDOS EN EL TRAZO Y MUESTRA TODAS LAS DERIVADAS. EQUIPO OK | 2021-05-11 09:25:51 |  | 2021-05-11 09:26:04 | 2021-05-19 09:31:13 | El electrocardiógrafo no realiza bien el trazado V6 | Electrocardiografo no da V6 |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO4122 | SPY17440046PA | ELECTROCARDIOGRAFO | 276 | UCI TRANSPLANTE |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
| 2021-05-11 09:14:45 |  | 2021-05-20 16:15:06 |  | La llave del cubículo 1 presenta una fuga pequeña de agua | llave de cubículo dañada | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Maira Lopez
| 2021-05-11 07:44:05 |  | 2021-05-20 16:14:41 |  | La manilla de abrir el chorro del agua para lavar trapeadores esta dañada | daño de la llave del cuarto del aseo | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-05-11 07:28:58 |  | 2021-05-20 16:14:00 |  | el lavamnos de los familiares ubicado al lado izquierdo, esta dañado vota agua | daño del lavamanos adultos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
CORREGIDO | 2021-05-10 12:44:01 |  | 2021-05-20 16:13:22 | 2021-05-20 16:13:38 | daño aire acondicionado en toda la sala | daño aire acondicionado | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2021-05-10 11:57:33 |  | 2021-05-20 16:12:58 |  | El lavamanos del baño de familiares y visitantes bota agua constantemente por la parte de abajo, toca dejar balde recolector | lavamanos de familiares bota agua | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-05-10 11:45:03 |  | 2021-05-20 16:12:39 |  | la llave del lavamanos izquierdo del baño de personal de pediatriano NO cierrra bien , bota agua todo el tiempo | perdida de agua de lavamonos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
CORREGIDO | 2021-05-10 10:53:53 |  | 2021-05-20 16:03:52 | 2021-05-20 16:04:09 | sanitario del baño del personal en pediatria tapado | sanitario tapado | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA REVISIÓN REVISION DE FALLA, LA PANTALLA NO ENCIENDE, SE VERIFICAN LAS CONEXIONES A LA TARJETA Y EL CABLE DE CONEXION AC. TODO OK. SE ENCUENTRA FALLA EN EL CONECTOR Y SE CORRIGE. SE VERIFICA FALLA DE VENTILADOR Y SE LIMPIAN TODASLAS VALVULAS INTERNAMENTE. SE ENCONTRABAN CON AGUA. SE VERIFICA SENSOR DE FLUJO Y FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUGA, SENSOR DE FLUJO Y CALIBRACION DE PEEP. EQUIPO OK. | 2021-05-10 09:59:40 |  | 2021-05-10 10:40:31 | 2021-05-19 09:09:44 | maquina de anestesia no funciona la pantalla | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3031 | ASAL-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 472 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE REALIZA RE AJUSTE DE POSICIÓN DE LOS PINES QUE SE ENCONTRABAN TORCIDOS. SE REALIZA SOLDADURA EN DIODO LED PARA REHACER CONECCIÓ. SE PRUEBA EL ACCESORIO EL CUAL QUEDA FUNCIONAL. EL EQUIPO RETORNA AL SERVICIO PARA SU USO | 2021-05-10 09:13:35 |  | 2021-05-10 15:59:50 | 2021-05-10 16:01:55 | Monitor que falla en la toma de signos vitales, falla saturador. | Monitor disfuncional |  | Mindray | 113034612 | AA74-14975W | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3334 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA SOLDADURA EN DIODO LED PARA REHACER CONECCIÓN. SE PRUEBA EL ACCESORIO EL CUAL QUEDA FUNCIONAL. EL EQUIPO RETORNA AL SERVICIO PARA SU USO | 2021-05-10 09:12:51 |  | 2021-05-10 16:02:11 | 2021-05-10 16:02:49 | Monitor que falla en la toma de signos vitales, falla saturador. | Monitor disfuncional |  | MINDRAY | 113039006 | AQ-5AB3269 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3354 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 26080421UN E IGUALES CARACTERÍSTICAS. | 2021-05-06 13:40:15 |  | 2021-05-07 08:31:56 | 2021-07-08 11:11:32 | bomba de infusion que no prende | bomba de infusion que no prende |  | BAXTER | SIN CODIGO | 26080138UN | BOMBA DE INFUSION | 1762 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CARGA DE BATERIA CON FUENTE, SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. PRUEBAS CON EQUIPO PATRON. | 2021-05-05 10:32:26 |  | 2021-05-05 10:32:54 | 2021-05-19 08:50:52 | El equipo no funciona para tomas de ECG | Electrocardiografo |  | HEWLETT PACKARD | EMCO0635 | CNB2908647 | ELECTROCARDIOGRAFO | 267 | UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REALIZA VERIFICACION DE SISTEMA ELECTRONICO, VERIFICACION DE ELECTRODOS, SE REALIZA REPARACIÓN DE CONECTOR, CABLE DE PODER EN ADAPTADOR, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON, SE REALIZA VERIFICACION DE BATERIA, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. EQUIPO OK. | 2021-05-04 07:57:42 |  | 2021-05-04 07:58:24 | 2021-05-19 09:52:48 | Equipo no prende. no se puede usar | Electrocardiografo no prende |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO4118 | SPY17450025PA | ELECTROCARDIOGRAFO | 273 | UCI 3 |  |  | Sysmed Huv | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA BATERIA, REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-05-03 11:33:44 |  | 2021-05-03 11:34:25 | 2021-06-22 15:03:35 | REPORTAN LO SIGUIENTE: A ESTE MONITOR NO LE FUNCIONA LA BATERIA Y SE PASAN MUCHOS PROBLEMAS A LA HORA DE TOMAS LOS SIGNOS VITALES A LOS PACIENTES YA QUE A VECES NO HAY DONDE CONECTAR EL EQUIPO Y TOCA SACAR A LOS PACIENTES A UN SITIO CERCA DONDE SE PUEDA CONECTAR. | PROBLEMA DE BATERÍA |  | NIHON KOHDEN | EMCO3755 | 0110058 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 606 | PEDIATRIA GENERAL |  |  | Sysmed Huv | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
CORREGIDO | 2021-05-03 10:05:22 |  | 2021-05-20 16:03:13 | 2021-05-20 16:03:28 | CHAPA DAÑADA DEL CUARTO MEDICO DE LA SALA DE UCIM DEL TERCER PISO, SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO EN MAL ESTADO YA QUE NO SIRVE, NO CIERRA | CHAPA DAÑADA PUERTA UCI | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Maira Lopez | jesicA AMAYA
| 2021-05-03 09:56:26 |  | 2021-05-20 16:02:54 |  | BAÑO QUEN SE ENCUENTRA EN EL TERCER PISO DE LA UCI, Y NO SUELTA CUANDO SE VACEA Y SE DEBE INTRODUCIR LA MANO PARA QUE ESTE SE ACCIONE Y FUNCIONE | BAÑO DAÑADO NO SUELTA | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | Maira Lopez
| 2021-05-03 07:30:17 |  | 2021-05-20 16:02:08 |  | HAY 4 SILLAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS EN LA UCI DE LA SEDE NORTE Y REQUIEREN SER REPARADAS, UNA DE ELLAS ES DE OFICINA LAS OTRAS SI SON NORMALES | SILLAS EN MAL ESTADO | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Maira Lopez
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR AJUSTE DE ESCOBILLAS PUES NO TENÍAN UN CORRECTO CONTACTO. SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEJA EN EL SERVICIO PARA SU USO. | 2021-05-02 06:52:52 |  | 2021-05-03 07:09:26 | 2021-05-03 11:51:18 | LA CENTRIFUGA ENCIENDE PERO NO ARRANCA EL CICLO | SE ENCUENTRA APAGADO Y NO ENCIENDE. |  | CLAY ADAMS | EMCO0412 | 4260009 | CENTRIFUGA DE MESA | 157 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | ingeniero mantenimiento
se inspecciona el equipo y se evidencia daño en pinza de saturacion. se realiza cambio de accesorio y se realizan pruebas de funcionamiento las cuales son superadas satisfactoriamente. Equipo funcional en el servicio | 2021-04-29 14:22:21 |  | 2021-05-03 07:09:52 | 2023-01-11 15:39:03 | SE DAÑO EL SATURADOR SE DESPEGO | MONITOR SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | EMCO3412 | W-17108477 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2697 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | ingeniero mantenimiento
BATERIA (FALLA), PANTALLA, ALARMAS OK. MAQUINA PRESENTA FUGA EN MÒDULO DE CANISTER, SE REALIZA AJUSTE Y CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO. SE ENTREGA MAQUINA EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2021-04-28 09:43:22 |  | 2021-04-28 10:16:18 | 2021-05-14 10:29:36 | maquina de anestesia presenta fugas quirófano 7 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3031 | ASAL-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 472 | QUIROFANO 7 |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
SE REALIZA EXPLICACION DE FUNCIONAMIENTO, PARA SU MANEJO, SE REALIZA SOLICITUD DE MASAS PATRON PARA REALIZAN COMPROBACION DE VALORES. EQUIPO FUNCIONAMIENTO OK. | 2021-04-28 09:39:57 |  | 2021-04-28 09:40:33 | 2021-05-14 10:39:50 | AL PONER LO QUE SE VA A PESAR MARCA UN VALOR, Y LUEGO DE UNOS MINUTOS EL VALOR CAMBIA. | REVISIÓN DE BASCULA |  | DLP | MYEQ00548 |  | BASCULA | 2860 | LAVANDERIA |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA MANGUERA NIBP Y BRAZALETE, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. | 2021-04-27 17:21:25 |  | 2021-04-27 17:25:04 | 2021-05-19 09:02:53 | monitor no toma presion, la bomba de presion no enciende | monitor multiparametro no toma presion no invasiva |  | BIOLIGHT | EMCO3773 | A044E002922 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 629 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL EQUIPO DONDE SE EVIDENCIA DESCONEXION DE LAS LINEAS PEEP, APL, PRESENTA FUGA EN EL VENTILADOR MECANICO, SE EJECUTA INSTALACION DE LAS LINEAS Y CORRECCIÓN DE FUGA, SE APLICAN PRUEBAS. EQUIPO OK. | 2021-04-27 08:06:45 |  | 2021-04-27 08:07:38 | 2021-05-06 14:10:47 | maquina de anestesia presenta fugas, no pasa la prueba, se encuentra en la sala 1 de neuro | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
CORREGIDO | 2021-04-26 12:08:16 |  | 2021-05-20 15:59:57 | 2021-05-20 16:00:57 | La llave del lavamanos del baño del personal de Oncología se encuentra dañada | LLAVE DEL LAVAMANOS DAÑADA | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  |  | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-04-26 11:00:02 |  | 2021-05-20 15:59:29 | 2021-05-20 15:59:40 | Se presenta una filtración de agua del aire acondicionado del consultorio 703 del servicio de Oncología, ocasionando una inundacion en el consultorio | filtracion de agua del aire acondicionado del consultorio 703 | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  |  | jesicA AMAYA
Se verifica el equipo y conexión con cilindro de oxido nitroso y no presenta fuga | 2021-04-23 14:15:53 |  | 2021-04-26 11:51:27 | 2024-06-14 08:35:17 | Equipo presenta una fuga , la bala de oxido nitroso se acaba muy rápido | fuga en el equipo |  | optikon | EMCO3255 | 972 ak | SISTEMA OFTALMICO DE CRYOTERAPIA | 1969 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  |  | jorge ivan carabali carabali | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Se utiliza la linea auxiliar restante (originalmente eran 2) para realizar la conexión correspondiente y Se verifican todas conexiones en el pedal. Equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento. | 2021-04-23 13:58:35 | 2021-04-26 08:00:00 | 2021-04-26 11:46:42 | 2021-04-26 11:51:06 | El día 22 de abril siendo las 7:20 p.m el ingeniero Jorge Iván reporta que el microscopio presenta problemas con la intensidad de luz. | No sube la intenisdad de luz con pedal |  | CARL ZEISS | EMCO3276 | 6628162206/GZ1S101526 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 529 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA | Jorge Ivan carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se realiza inspección técnica en tarjetas electrónicas, evidenciando corto en el puerto de lleva la tierra del balasto al foco, se procede a retirar el puerto y reparar pista del circuito impreso, se realizan pruebas de funcionamiento dejando el equipo totalmente operante. | 2021-04-23 13:38:02 |  | 2021-04-26 13:35:20 | 2021-04-27 08:20:21 | El día 23 de abril del 2021 siendo las 10:09 a.m reportan que el microscopio no enciende. Por lo que queda fuera de servicio | Microscopio no enciende |  | CARL ZEISS | EMCO2826 | 6628140861/302931 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 2012 | QUIROFANO 1-OTORRINO | Julio Cesar Carrillo | 136 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Julio cesar carrillo Ordoñez
SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE DEBIDO A QUE EL OTRO POR DETERIORO PESENTABA FUGAS. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | 2021-04-23 09:51:16 |  | 2021-04-26 08:02:04 | 2021-04-26 08:03:35 | el brazalete de tomar la presion arterial presenta fuga del aire y no permite que el equipo haga la medicion | faltante de accesorios para tomar signos vitales |  | MEDIANA | EMCO3537 | 114611090006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 559 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 22040012UH E IGUALES CARACTERÍSTICAS. | 2021-04-22 16:49:16 |  | 2021-04-26 08:07:19 | 2021-07-08 11:10:44 | daño de canal bomba de infusión | daño de bomba de infusion de canal 23060060 UN |  | BAXTER | SIN CODIGO | 23060060UN | BOMBA DE INFUSION | 1332 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA FUGA, SE CORRIGEN LAS FUGAS Y SE AJUSTA VALVULA APL, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-04-22 15:36:37 |  | 2021-04-22 15:38:08 | 2021-05-06 13:26:25 | Maquina de anestesia de quirófano 6 presenta un problema y alarma de valvula PEEP | MAQUINA DE ANESTESIA |  | SPACELABS HEALTHCARE | EMCO0316 | 0180707 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2058 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
| 2021-04-22 12:24:44 |  | 2021-05-20 15:56:01 |  | daño de la llave del lavatrapeador bota agua permanente ubicado en el cuarto del aseo en pediatria | daño de la llave de lavamanos bota agua permanentente ubicado en el cuarto de aseo de pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-04-22 12:12:12 |  | 2021-05-20 15:55:42 |  | daño de tuberia lavamanos de estación de enfermeria de adultos | daño tuberia lavamanos de estación de enfermeria adulto | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE ENCUENTRA FUGA EN VALVULA APL, SE REALIZA AJUSTE DE EMPAQUES EN VALVULA APL, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO EN GENERAL, MAQUINA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-04-22 09:03:55 |  | 2021-04-22 09:04:15 | 2021-05-13 15:08:32 | Siendo las 8:50 a.m el anestesiologo del quirofano 11 informa que hay un problema con la maquina de anestesia, se hace la verificación e identifica fuga al momento de usar el pulmón aun cuando la válvula esta completamente cerrada, por tal motivo se cree que hay un problema con la válvula APL y debe ser revisada. Equipo queda fuera de servicio. | Daño en la valvula apl |  | PENLON | EMCO3722 | 1014-22 | MAQUINA DE ANESTESIA | 467 | QUIROFANO 11 |  |  | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
El equipo cuenta con calibracion y mantenimiento preventivo donde no se reportan fallos de la maquina de anestesia. El equipo se encuentra operativo en funcionamiento | 2021-04-21 16:08:39 |  | 2021-04-21 16:19:24 | 2024-06-14 08:21:28 | maquina de anestesia de hemodinamia a la hora de realizar prueba de fuga presenta error en la prueba de fuga del ventilador, adicionalmente la maquina no queda en standby debido a que se la valvula reguladora de oxigeno no queda en 0 sube a 0.09 por tal motivo siempre queda activada | MAQUINA DE ANESTESIA PRESENTA FALLAS |  | DRAGER | EMCO3783 | ASFF - 0196 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1913 | HEMODINAMIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
EL TECNICO REALIZA AJUSTE DE CONECCIONES YA QUE SE ENCONTRABAN DESPRENDIDOS. REALIZA AJUSTE DE TERMOSTATO PARA QUE LE LOGREN LAS TEMPERATURAS ÓPTIMAS. NEVERA FUNCIONAL EN EL SERVICIO | 2021-04-21 13:38:14 |  | 2021-05-13 08:10:40 | 2021-05-13 08:20:35 | Nevera de medicamentos torre 6A se descongela sin razón aparente | Nevera dañada | [5 empty] | 0 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento |  |  | MABE | . | . | Nevera
SE CIERRA TICKET CON RETRO DEL 6 DE AGOSTO DE 2021 YA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA OPERATIVO, REQUIERE CAMBIO DE EXTENSIÓN SPO2. | 2021-04-20 10:09:37 |  | 2021-04-20 10:18:11 | 2021-08-19 17:10:22 | monitor esta mostrando niveles de co2 muy altos | MONITOR MULTIPARAMETRO ESTA FALLANDO CO2 |  | SHENZEN BIOCARE | EMCO4612 | C619070025 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2786 | QUIROFANO 7 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
Se cierra orden, equipo se recomienda dar de baja, su vida útil ha culminado y se realizo instalación de nuevas lámparas | 2021-04-20 08:29:12 | 2021-04-19 00:00:00 | 2021-04-20 08:32:24 | 2024-05-15 14:19:13 | un satelite de la lampara cielitica no funciona | lampara cielitica no funciona |  | BERCHTOLD | EMCO1989 | 2370G04-C12094-095 | LAMPARA CIELITICA | 438 | QUIROFANO 9 |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA AJUSTE DE CABLE AC. MONITOR EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-04-19 15:31:43 |  | 2021-04-19 17:22:25 | 2021-05-13 09:48:45 | El monitor se apaga, y ase cambio de toma de pared y el paciente esta conectado con IBP | el monitor se apaga |  | DRAGER | EMCO4062 | VTSKK0080 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 739 | UCI 3 |  |  | Sysmed Huv | LAURA ESCOBAR | Aura María García Caicedo
SE APLICAN PRUEBAS DONDE SE OBSERVÓ UNA CORRECTA LECTURA. EQUIPO OK. | 2021-04-19 11:07:54 |  | 2021-04-19 11:18:49 | 2021-05-13 09:39:24 | maquina de anestesia presente problemas con su volumen tidal , ya que al programarlo arroja valores erróneos | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3029 | ASAL-0012 | MAQUINA DE ANESTESIA | 484 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | Sysmed Huv | jorge ivan carabali carabali | Aura María García Caicedo
| 2021-04-19 10:22:08 |  | 2021-05-20 15:54:18 |  | Baño de personal mujeres 4 piso torre b, al realizar la descarga continua botando agua continuamente. El baño de personal de área de hombres no funciona ni el orinal ni el sanitario. | Daño en baño personal | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma
SE EVIDENCIAS FALLAS TECNICAS DEL BOMBILLO, SE REALIZA INSTALACION DEL BOMBILLO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. SE APLICAN PRUEBAS, EQUIPO OK. | 2021-04-16 08:36:20 |  | 2021-04-16 08:37:42 | 2021-05-25 08:02:05 | bombillo termino su vida útil reemplazar | fuente de luz |  | OLYMPUS | EMCO2739 | 303016 / 7302468 | FUENTE DE LUZ | 329 | QUIROFANO 6 |  |  | Sysmed Huv |  | Aura María García Caicedo
SE CIERRA CON TICKET 59696 QUE CERRÓ TAMBIÉN ORDEN DE TRABAJO. | 2021-04-16 08:12:53 |  | 2021-04-16 08:13:08 | 2021-05-25 07:35:29 | EL EQUIPO TIENE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE | DAÑO EN OFTALMOSCOPIO INDIRECTO |  | HEINE | UNIVALLE 53887340 | 1071002251 | OFTALMOSCOPIO INDIRECTO | 2880 | OFTALMOLOGIA |  |  | Sysmed Huv | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
Equipo dado de baja | 2021-04-08 11:44:57 |  | 2021-05-20 11:57:34 | 2021-12-03 11:56:14 | El manifold de aire medicinal presenta fugas constantemente ya que en menos de una semana se consumio alrededor de 700 PSI. Además de manómetro de la línea 1 tiene un desfase de 500 PSI en su medición | Manifold de aire presenta fugas |  | GENTEC |  | 17070216-4 | MANIFOLD AUTOMÁTICO DE AIRE MEDICINAL | 5760 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Equipo dado de baja | 2021-04-06 11:41:48 |  | 2021-05-20 11:57:02 | 2021-12-03 11:56:48 | La alarma del manifold de oxigeno de la línea 1 suena constantemente, aun cuando hay presión en los cilindros de dicha línea. | Manifold de oxigeno no funciona |  | GENTEC |  | 17070121-2 | MANIFOLD AUTOMÁTICO DE OXIGENO | 5759 | CENTRAL GASES MEDICINALES |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, PANTALLA FRONTAL, PULSADORES, CARCASA, CABLE DE PODER, SE APLICAN PRUEBAS DONDE SE OBSERVA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.. EQUIPO OK. | 2021-04-14 08:46:07 |  | 2021-04-14 09:24:49 | 2021-04-15 10:51:41 | CUANDO SE REALIZA LA MONITORIA FETAL A PESAR DE QUE SE LIMPIA BIEN LA IMPRESORA NO REGISTRA CLARO EL TRAZO DE LA MONITORIA | NO PINTA BIEN EL MONITOR FETAL |  | PHILIPS | EMCO4037 | DE45738567 | MONITOR FETAL | 911 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE REVISA CONECTOR DE SENSOR EVIDENCIANDO QUE SE ENCUENTRA PARTIDO. SE CAMBIA TERMINAL Y SE DISPONE EN EL EQUIPO. SE REALIZAN PRUEBAS. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. | 2021-04-13 12:37:13 |  | 2021-04-13 16:31:39 | 2021-04-14 07:45:43 | Sensor del monitor aparece disfuncional, se envía para revisión | sensor malo |  | MINDRAY | 113039006 | AQ-5AB3269 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3354 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
EL INGENIERO DE BAXTER REALIZA AJUSTE DE MOTOR PARA PERMITIR FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL EQUIPO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y RETORNA AL SERVICIO PARA SU USO. | 2021-04-13 12:35:57 |  | 2021-04-13 16:32:02 | 2021-04-27 17:05:30 | Bomba de nutrición se programa goteo pero no avanza la nutrición de la bolsa | Bomba de nutrición mala |  | COVIDIEN | 75584 | C18220615 | BOMBA DE NUTRICION | 4194 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO AL EQUIPO, EVIDENCIANDO QUE AL MOMENTO DE INSUFLAR EL BRAZALETE PARA LA TOMA DE NIBP, ESTE PRESENTA MENSAJE DE FUGA DE AIRE. SE PROCEDE A ABRIR EL EQUIPO PARA AJUSTAR MANGUERAS EN SUS CONECTORES Y ASÍ EVITAR POSIBLES FUGAS. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ENCONTRANDO QUE TODOS ESTÁN EN CORRECTO ESTADO CONTRARIO A LA BATERÍA YA QUE REQUIERE CAMBIO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE REGURESA AL SERVICIO PARA SU USO. | 2021-04-13 12:34:44 |  | 2021-04-13 16:32:20 | 2021-04-14 08:08:32 | Equipo monitor de signos vitales presenta fuga por brazalete | Brazalete con fuga |  | Mindray | 113039104 | BR5C-1755CIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3515 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE EVIDENCIA CAMBIO DE LA CONFIGURACION (UNIDAD DE MEDIDA NIBP) QUE SE ENCONTRABA EN CMH2O, Y SE REALIZA EL CAMBIO A MMHG, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON Y RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-04-12 09:06:23 |  | 2021-04-12 16:52:09 | 2021-05-13 10:28:34 | PRESENTA FALLA EN EL REGITRO DE PRESIONES, YA QUE REGISTRA PRESIONES ALTAS | ARRGELO MONITOR MARCA EDAN |  | EDAN | EMCO4101 | 360080-M18708190016 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 843 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DE LA BATERIA, PULSADORES, ENCODER Y CARCASA. REQUIERE REEMPLEZO DE BATERIA, CABLE DE PODER, CARCASA Y ENCODER. SE REALIZA TRATAMIENTO POR MEDIO DE PEGANTE GRADO MEDICA A LA CARCASA, SE APLICAN PRUEBAS DONDE EL EQUIPO QUEDA FUNCIONALMENTE OK. | 2021-04-12 09:03:54 |  | 2021-04-12 16:52:24 | 2021-04-15 10:35:18 | registrar falla en la toma de signos se evidencia fractura en el lado derecho de la pantalla se envia con todos los elementos. | arreglo de monitor de signos vitales mediana |  | MEDIANA | EMCO3548 | 114612050007 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 790 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE EVIDENCIA QUE LA PANTALLA DEL VENTILADOR NO ENCIENDE. SE DESTAPA LA PARTE DEL MODULO VENTILATORIO, SE DESCONECTA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SE VERIFICA EL ENCENDIDO DE PANTALLA Y RESPONDE CORRECTAMENTE. LA PANTALLA TIENE CAMBIOS DE COLOR EN LA ESQUINA PERO LA IMAGEN SE VISUALIZA BIEN. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR O2. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-04-12 07:35:35 |  | 2021-04-12 07:36:07 | 2021-04-15 08:36:00 | El ingeniero de turno de sala de operaciones siendo las 7:30 durante la revisión de los quirófanos identifica que la pantalla esta bloqueada por lo tanto no enciende | Maquina de anestesia bloqueo de pantalla |  | PENLON | EMCO3722 | 1014-22 | MAQUINA DE ANESTESIA | 467 | QUIROFANO 9 | Jorge Torres | 212 | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO, BATERIA, PALAS, PULSADORES, PANTALLA FRONTAL, PERILLA REGULADORA, IMPRESORA. DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO, SE APLICAN PRUEBAS. EQUIPO OK. | 2021-04-09 11:42:50 |  | 2021-04-09 11:43:12 | 2021-04-14 11:57:10 | AL MOMENTO DE CONECTAR Y ENCENDER EL EQUIPO, SE EVIDENCIA QUE NO ESTABA CARGANDO. EL EQUIPO NO ENCIENDE. | REVISIÓN DE BATERÍAS Y FUENTE |  | CU MEDICAL |  | M2Q04A030 | DESFIBRILADOR | 2378 | AMBULANCIA |  |  | Sysmed Huv | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
| 2021-04-09 10:57:45 |  | 2021-05-20 15:53:58 |  | TUBERIA DEL LAVAMANOS BOTA MUCHA AGUA AL PISO Y EL PUSH DEL SANITARIO AL DESCARGARLO BOTA AGUA | DAÑO TUBERIA LAVAMANOS HABITACIÓN 532 y PUSH DEL SANITARIO BOTA MUCHA AGUA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-04-09 10:33:09 |  | 2021-05-20 15:53:16 |  | En el baño habitación 504 al descargar el push del sanitario sale chorro de agua al piso y en las noches sale muy mal olosr de la cañeria refiere la paciente. solicitamos reparación urgente para evitar caidas. | en la habitación 504 baño phush bota chorro de agua al piso al descargar el sanitario y en las noches sale muy mal olor de la cañeria refiere la paciente. urgente para evitar caidas | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-04-09 07:50:44 |  | 2021-05-20 12:03:31 |  | Luminaria al ingreso de la habitación parpadea mucho | Luminaria al ingreso de la habitación parpadea habitación 562 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
CORREGIDO | 2021-04-09 07:37:38 |  | 2021-05-20 12:02:54 | 2021-05-20 12:03:05 | cae Gotera en el techo de la estación de enfermeria de pediatria | Gotera en el techo de la estación de enfermeria de pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 26080095E IGUALES CARACTERÍSTICAS. | 2021-04-07 14:53:42 |  | 2021-04-07 15:44:42 | 2021-07-08 11:09:56 | el personal refiere que No funcionan los canales | daño de bomba de infusion |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080094UN | BOMBA DE INFUSION | 1556 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
| 2021-04-06 12:21:59 |  | 2021-05-20 12:02:12 |  | la cama dañada se baja sola cuando esta con paciente en habitación 526 | cama dañada se baja sola cuando esta con paciente habitación 526 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2021-04-06 11:57:48 |  | 2021-05-20 12:01:10 |  | el boton del sanitario bota chorro de agua al descargar habitación 510 | el boton de sanitario bota chorro de agua al descargar habitación 510 esta con paciente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
CORREGIDO | 2021-04-06 11:38:57 |  | 2021-05-20 11:59:56 | 2021-05-20 12:00:10 | Airo acondicionado no funciona habitación 510 esta con paciente | Aire acondicionado no funciona habitación 510 habitación con paciente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 22080258DN E IGUALES CARACTERÍSTICAS. | 2021-04-06 09:49:14 |  | 2021-04-07 07:09:15 | 2021-07-08 11:13:11 | la reportan como dañada, la revisa el ingen de baxter e indica daño de canal | daño de bomba de infusion |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080429DN | BOMBA DE INFUSION | 1324 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 24030674UN E IGUALES CARACTERÍSTICAS. | 2021-04-06 09:48:16 |  | 2021-04-07 07:09:29 | 2021-07-08 11:08:04 | la reportan como dañada, la revisa el ingen de baxter e indica Bateria dañada | daño de bomba de infusion |  | BAXTER |  | 26040283UN | BOMBA DE INFUSION | 2047 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 25100174UN E IGUALES CARACTERÍSTICAS. | 2021-04-06 09:46:45 |  | 2021-04-07 07:09:44 | 2021-07-08 11:05:32 | la reportan como dañada, la revisa el ingen de baxter e indica Bateria dañada | daño de bomba de infusion |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22070489UN | BOMBA DE INFUSION | 1322 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
CORREGIDO | 2021-04-06 09:08:30 |  | 2021-05-20 11:59:23 | 2021-05-20 11:59:34 | Desprendimiento total de dispensador de alcohol glicerinado habitación 559 | desprendimiento total de dispensador de alcohol glicerinado habitacion 559 esta con paciente urgente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE CAMBIO CABLE INTERRUMPIDO POR LINEA AUXILIAR. YSE VERIFICA CONTINUIDAD YSE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPOO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL FOCO. POSTERIORMENTE SE AJUSTA PULSADOR DE APAGADO DESDE EL PEDAL QUEDANDO EL EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-04-05 21:08:11 | 2021-04-06 11:00:00 | 2021-04-05 17:09:39 | 2021-04-06 15:38:24 | El día 5 de abril del 2021 a las 4 p.m el ingeniero Jorge Ivan Carabalí solicita la generación del Ticket correspondiente del equipo dado que este no esta dando foco. Para que de forma prioritaria se realice la respectiva revisión del equipo por parte del personal biomédico. Tener en cuenta que el estado actual del equipo implico que se cancelara la cirugia | Equipo no da foco |  | CARL ZEISS | EMCO2858 | 345891/340894 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 525 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA | Jorge Ivan Carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
El equipo queda funcional con cierre de correctivo 3219. en el mes de agosto 23 de 2023 | 2021-04-05 13:54:44 | 2021-04-05 00:00:00 | 2021-04-05 08:55:01 | 2023-09-04 09:41:54 | LA LÀMPARA SE ENCUENTRA FALLANDO NUEVAMENTE, TIENE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE | FALLA INTERMITENTE DE LÁMPARA |  | HAAG STREIT | EMCO1779 | B90023326 | LAMPARA DE HENDIDURA | 445 | OFTALMOLOGIA |  |  |  | Aura María García Caicedo | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SE REALZA INSPECCIÓN DE ESTADO DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES, ENCONTRANDO SU ESTRUCTURA EN CORRECTO ESTADO. SE REALIZA INSPECCIÓN DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y ESTOS SE ENCUENTRAN ALIMENTADOS CORRECTAMENTE CON FUJO ELÉCTRICO. SE REVISAN CONEXIONES ENCONTRÁNDOLAS EN BUEN ESTADO. SE REALIZA CAMBIO DE MAIN BOARD CON OTRA DE UN MONITOR DE IGUALES CARACTERÍSTICAS Y ESTE ENCIENDE, CARGA EL SISTEMA Y FUNCIONAN TODOS SUS MÓDULOS. SE RE ARMA EL MONITOR CON MAIN BOARD PROPIA Y NO ENCIENDE. SE CONFIRMA DAÑO EN MAIN BOARD. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA POR NO DISPONIBILIDAD DE MAIN BOARD PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | 2021-04-05 13:29:37 |  | 2021-04-05 08:43:26 | 2021-06-25 11:33:43 | Monitor que no prende, no se puede iniciar funciones | Monitor no prende |  | MINDRAY | 130011496 | AQ5AB3262 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3353 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
CAMA EN GARANTÍA, BIOMÉDICO ATIENDE LLAMADO | 2021-03-31 20:12:03 |  | 2021-05-20 11:58:28 | 2021-05-20 11:58:51 | POR FAVOR REVISAR CAMA DE CUBICULO 8, SE BLOQUEA | CAMA SE BLOQUEA | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-03-31 19:29:48 |  | 2021-05-20 17:12:52 | 2021-05-20 17:13:02 | por favor revisar nevera de medicamentos de la uci ya que se encuentra botando agua | nevera de medicamentos | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
| 2021-03-31 12:51:27 |  | 2021-05-20 17:13:30 |  | se reporta boton de llamado de enfermeria averidado el cable, del cubiculo 9 | boton de llamado de enfermeria | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro
CORREGIDO | 2021-03-30 20:10:10 |  | 2021-05-20 11:56:24 | 2021-05-20 11:56:35 | por favor revisar la puerta del cubículo 4 de la uci ya que se encuentra averiada | puerta averiada | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE MODELO DE BOMBAS FUE RETIRADO DE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA POR PROVEEDOR DE BAXTER. | 2021-03-30 16:28:12 |  | 2021-04-15 11:05:06 | 2023-01-13 16:34:29 | la bomba de infusión presenta un pito y no deja que se apague | bomba deinfusion | [5 empty] | 0 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Administrador Principal |  |  | baxter | SI | 22080384DN | bomba de infusion
Equipo ya no se encuentra en el hospital debido a un recambio de equipos por parte de la empresa baxter | 2021-03-30 16:23:00 |  | 2021-04-15 11:06:57 | 2024-09-18 11:22:35 | falla en la bateria asi se deje conectada la bateria no sirve | bomba deinfusion | [5 empty] | 0 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | ingeniero mantenimiento |  |  | baxter | SI | 2209613DN | bomba de infusion
Se realiza inspección del equipo internamente encontrando la tarjeta de válvulas sulfatada, se realiza limpieza total de la tarjeta de válvulas y sus mangueras, una vez realizado éste proceso, se realizan pruebas de funcionamiento total del equipo, para asegurar que ningún otro componente se haya afectado debido a la afectación interna por sulfato en la tarjeta de válvulas, se realiza inspección de la tarjeta principal, verificación del bloque neumático, verificación de válvulas proporcionales, válvulas reguladoras, válvula de peep. Equipo en correcto funcionamiento. | 2021-03-29 22:07:45 |  | 2021-03-29 17:08:29 | 2021-09-22 15:45:30 | VENTILADOR LEISTUNG NO HACÍA VOLÚMENES PROGRAMADOS, NO HACÍA PRESIONES PICO, PITABA POR FUGA DE PEEP. | PERDIDA PEEP EN VENTILADOR |  | LEISTUNG | EMCO5014 | M02992 | VENTILADOR MECÁNICO | 4900 | UCI ADULTO NORTE | ALISSON ORTIZ | 69 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
Se entrega saturador de oxigeno y se instala en el equipo | 2021-03-29 21:42:40 |  | 2021-03-30 13:21:50 | 2021-03-30 13:30:40 | sensor spo2 no funciona se solicita un sensor nuevo para dejar el equipo funcional | monitor signos vitales |  | GOLDWAY | EMCO3099 | 7C5AAHQ-042 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 623 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
EQUIPO SUFRIÓ UNA CAÍDA Y NO ENCENDÍA LA PANTALLA, SE INICIA PROCESO DE DESEMBLA Y VERIFICACIÓN DE CONEXIONES INTERNAS ENCONTRANDO EL CONECTOR DE LA PANTALLA SEMISUELTO, SE PROCEDE ASEGURAR CONEXIONES INTERNAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OPERATIVO Y FUNCIONAL SE ENCUENTRA CON MODULO DE CAPNOGRAFIA DE SERIE:A032H027564 FUNCIONAL SE MANIPULA SELLO DE GARANTÍA. ESTE TICKET SE CIERRA EL 26 DE OCTUBRE DE 2021 POR QUE NO SE HABÍA REPORTADO CIERRE ANTES PERO LA INTERVENCIÓN SE REALIZÓ EL 27 DE JULIO DE 2021, QUE CORRESPONDE A UN "PREVENTIVO" DEL EQUIPO. | 2021-03-29 21:39:27 |  | 2021-04-07 07:11:54 | 2021-10-26 13:30:37 | El equipo por paciente agresivo que hala de este, cae al piso el monitor. | Caida de monitor |  | BIOLIGHT | EMCO4819 | Q068A035105 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4144 | UCI TRANSPLANTE |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Aura María García Caicedo
SE REALIZA UNA INSPECCION FISICA DE FUNCIONAMIENTO, SENSOR DE OXIGENO, BRAZALETE CABLE DE PODER, BATERIA Y CARCASA, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK A LAS 11:20AM. | 2021-03-29 21:01:05 |  | 2021-04-05 08:56:14 | 2021-04-07 13:43:21 | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO FUNCIONA | REVISIÓN DE MONITOR |  | MEDIANA | EMCO3533 | 114612050002 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 787 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
EL EQUIPO PRESENTO UNA CAIDA Y NO PUDO SER REPARADO. SE EMITE CONCEPTO DE BAJA | 2021-03-29 20:59:26 |  | 2021-04-15 11:06:16 | 2021-08-23 09:33:25 | EL SENSOR DE SATURACIÓN NO FUNCIONA | REVISIÓN DE MONITOR |  | NIHON KOHDEN | EMCO2548 | 17961 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 599 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
Se reliza prueba con sensor BLT y el equipo queda funcional. Se entrega con Cable ECG nuevo y Sensor de saturacion. | 2021-03-29 20:33:57 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 15:34:55 | 2021-04-23 08:18:44 | El monitor no sensa saturación de oxigeno, ya se cambio pilas, | No sensa saturación |  | BIOLIGHT | EMCO3795 | M0017A002320 | PULSIOXIMETRO | 5724 | CIRENA |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA LIMPIEZA DE CONTACTOS YA QUE HABÍA PRESENCIA DE ÓXIDO Y SE ENCONTRABAN SULFATADOS. SE MUEVEN LOS CONTACTOS DE LAS BATERÍAS PARA QUE GENEREN PRESIÓN EN LAS MISMAS Y NO SE SUELTEN. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2021-03-28 08:06:15 |  | 2021-03-29 15:06:39 | 2021-03-29 15:11:12 | NO PRENDE, AL PONER LAS BATERÍAS TOCA MOVERLAS Y PRESIONARLAS, SE APAGA CONSTANTEMENTE. | REVISIÓN DE PULSIOXÍMETRO. |  | BIOLIGHT | EMCO3797 | M0017A002559 | PULSIOXIMETRO | 5723 | URGENCIAS |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil
Se inspecciona el equipo y se evidencia suciedad en los pines de conexión del marcador de eventos. Se realiza limpieza integral y pruebas de funcionamiento las cuales son superadas satisfactoriamente. Equipo queda funcional en el servicio | 2021-03-29 18:54:42 |  | 2021-04-07 07:14:13 | 2023-01-11 15:42:24 | EL MARCADOR DE EVENTOS NO ESTA REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS FETALES | ARREGLO DE MARCADOR DE EVENTOS |  | PHILIPS | EMCO4035 | DE45738605 | MONITOR FETAL | 915 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | ingeniero mantenimiento |  |  | NO TIENE | SI | NO TIENE | SENSOR DE MOVIMIENTOS
SE REALIZÓ INSPECCIÓN FÍSICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, VENTILATORIO MECÁNICO, MANUAL, PANTALLA FRONTAL, BATERÍA, PULSADORES, ENCODER Y SE EVIDENCIÓ DESGASTE Y FRACTURA EN LA VÁLVULA APL DEL SISTEMA VENTILATORIO MANUAL, EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO OK. | 2021-03-29 15:22:43 | 2021-03-29 00:00:00 | 2021-03-29 10:24:32 | 2021-09-20 11:43:08 | equipo esta entregando volumenes diferente a lo programado, se solicita equipo patron para verificar | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | PENLON | EMCO3724 | SP20814-19 | MAQUINA DE ANESTESIA | 478 | QUIROFANO 6 |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE INSTALA UNA TIERCA DE SEGURIDAD Y SE LE PEGA LA PERILLA AL ENCODER. SE VERIFICA QUE EL ENCODER Y LA PERILLA REALICEN LA SELECCIÓN DE LA CONFIGURACION Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-03-29 13:22:30 |  | 2021-03-29 10:25:12 | 2021-04-07 08:38:52 | se desprendio la perilla de dar opciones del monitor | monitor de signos vitales |  | EDAN | EMCO4271 | 360039-M18B11110030 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2253 | AMBULANCIA |  |  | Sysmed Huv | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo
La empresa Biotronitech entrega el cabezal de cámara reparado. E informan que durante la reparación se cambio el numero de serie del elemento a RT0040169-K, Así mismo el cabezal de cámara es entregado al servicio y se recibe el que se encontraba en contingencia (sn : XV840866-H) | 2021-03-26 16:25:10 |  | 2021-03-26 11:25:48 | 2021-08-10 14:36:57 | El martes 23 de marzo del 2021 a las 14:57, previo al inicio de un programa pediátrico al momento de verificar la funcionalidad de la torre de laparoscopia Storz se identifica que el cabezal no es reconocido por el video procesador, se prueba en otros video procesadores y ocurre lo mismo. Por lo tanto queda fuera de servicio. | Cabezal de camara fuera de servicio requiere revisión |  | KARL STORZ |  | OZ760441-H / RT0040169-K | Cabezal de camara | 2239 | QUIROFANO CENTRAL | Jorge Torres | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REEMPLAZA RESISTENCIA CALEFACTORA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-03-26 15:13:56 |  | 2021-03-29 10:27:09 | 2021-06-23 15:18:34 | SE OBSERVA QUE LA MESA DE CALOR RADIANTE NO CALIENTA LO SUFICIENTE | ARREGLO DE MESAS DE CALOR RARIANTE |  | Advanced Instruments | EMCO4146 | SA0066642 | CUNA DE CALOR RADIANTE | 173 | PARTOS |  |  |  | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE REVISA EL FUNCIONAMIENTO DE LA IMPRESORA, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, SE EVIDENCIA QUE EL PAPEL QUE ESTA UTILIZANDO NO ES EL ADECUADO PARA EL EQUIPO, YA QUE ES UNOS MILIMETROS MAS GRANDE POR LO QUE PUEDE INFERIR EN SU FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-03-26 14:38:50 |  | 2021-03-26 09:53:41 | 2021-04-09 10:36:05 | SE ATASCA EL PAPEL CUANDO SE REALIZA ALGUNA MONITORIA | ARREGLO MONITOR FETAL LUCON |  | MEDIANA | EMCO3462 | AENB20033 | MONITOR FETAL | 907 | PARTOS |  |  | Sysmed Huv | gloria patricia cisneros correa | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA ESTADO DE BRAZALETE Y EL VELCRO, SE ENCUENTRA EN ESTADO REGULAR Y SU FUNCIONAMIENTO ES CORRECTO PARA LA TOMA DE PRESION. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-03-25 13:10:21 |  | 2021-03-25 08:11:27 | 2021-04-09 17:22:15 | SE PRESENTAN FALLAS EN EL MOMENTO DE TOMA DE PRESION ARTERIAL | REVISION DE BRAZALETE |  | GOLDWAY | EMCO6070 | 7C5AAIV-046 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 714 | Enfermedades Huerfanas |  |  | Sysmed Huv | Dayana Raigosa Gil | Aura María García Caicedo
CON LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA REALIZADA EL 25 DE MARZO, EL PC QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE RECOMIENDA DEJAR SUSPENDIDA LA PANTALLA Y APAGAR EL EQUIPO SOLO EL FIN DE SEMANA. | 2021-03-23 11:00:00 |  | 2021-03-29 10:29:14 | 2021-11-17 13:50:22 | PRESENTA UN ERROR Y NO DEJA ENTRAR AL PROGRAMA PARA REGISTRAR LAS ECOGRAFÍAS. | REVISIÓN DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO (SOFTWARE DEL ECÓGRAFO) |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO3675 | KE6D59485 | ECOGRAFO | 232 | PERINATOLOGIA |  |  |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil
Se verifico funcionamiento de las pantallas y se identifico conectores de datos sueltos. Se realiza ajuste y equipo queda en optimas condiciones de funcionamiento | 2021-03-24 14:02:27 |  | 2021-03-24 09:03:37 | 2021-03-24 09:05:02 | La pantalla del equipo no presenta señal. | angiografo fuera de servicio |  | PHILIPS | EMCO3495 | 840 | ANGIOGRAFO | 2944 | HEMODINAMIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA TRATAMIENTO CON PEGAMENTO, SE AJUSTA PERILLA Y SE VERIFICA QUE SE REALICE LA SELECCION DE CONFIGURACION Y EL EQUIPO REPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-03-24 13:37:20 |  | 2021-03-29 10:28:20 | 2021-04-07 08:26:39 | Se desprendio el encoder (perilla) . | monitor de signos vitales |  | EDAN | EMCO4196 | 360069-M18913540015 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2139 | AMBULANCIA |  |  |  | Leidy Vanessa Piarquezan Hernandez | Aura María García Caicedo
CORREGIDO | 2021-03-19 13:55:47 |  | 2021-05-20 11:55:40 | 2021-05-20 11:55:50 | LUMINARIA DAÑADA HABITACIÓN 515 URGENTE | LUMINARIA DAÑADA HABITACIÓN 515 URGENTE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, ELECTRICO, ELECTRONICO, ELECTROVALVULAS, SISTEMA DE VENTILACIÓN (MECANICO/MANUAL) PRUEBAS DE FUGAS (OK), PANEL DE CONTROL DE FUNCIONAMIENTO (OK) SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON. | 2021-03-18 15:14:57 |  | 2021-03-18 15:41:54 | 2021-04-08 10:35:39 | LA MÁQUINA DE ANESTESIA PRESENTA FUGAS, SE REQUIRE MANEJAR ALTO FLUJO DE O2 PARA SU FUNCIONAMIENTO. | FUGA EN MÁQUINA DE ANESTESIA |  | DATEX OHMEDA | EMCO6071 | AMVH00855 | MAQUINA DE ANESTESIA | 3774 | QUIROFANO SEDE NORTE | NAYADIS PATIÑO | 212 |  | ingeniero mantenimiento | Aura María García Caicedo
| 2021-03-17 20:35:47 |  | 2021-05-20 11:55:13 |  | El tornillo que sostiene la baranda en su lugar esta desaparecido, por lo tanto la baranda no ajusta en su lugar y no se puede usar asi la cuna. hay riesgo alto de caida de algun niño | Cuna dañada en area de pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO VERIFICACIÓN DE PANEL DE CONTROL, TARJETA ELECTRONICAS, MODULOS, ACCEOSRIOS, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA. EQUIPO PRESENTA GOLPE EN CARCASA Y CONECTORES SUELTOS. SE REALIZA REPARACIÓN DE GOLPE Y AJUSTE DE CARCASA. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 2021-03-15 12:29:18 |  | 2021-03-17 07:31:55 | 2021-03-25 08:34:35 | El equipo se cayo, el día lunes 15/03/2021. Ante lo cual la pantalla quedo sin prender, equipo queda fuera de servicio | Equipo no prende |  | BIOLIGHT | EMCO3735 | A044E002494 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 618 | HEMODINAMIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
| 2021-03-17 00:21:14 |  | 2021-05-20 15:26:55 |  | barandas de la cuna lado izquierdo se baja constantemente habitación 556 | barandas dela cuna lado izquierdo se baja constantemente habitación 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se realiza visita programada para hacer mantenimiento correctivo por fallas de bloqueo en el sistema. Se realiza desarme y cambio de las siguientes tarjetas: - OPMI CONTROL (REF: 302573-9800-500) -FUENTE COMPLETA(REF: 305949-8270-550) -MAIN BOARD IMX (REF:302682-9810-550). SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE 1.5 A 1.6. SE REALIZA AJUSTE DE SISTEMA KINEMATIC. SE REALIZA AJUSTE DE REFERENCIA Y TORQUE DE AXIS 3,4 Y 5. BACKUP DE DISCO DURO INTERNO. SE REALIZAN PRUEBAS FUNCIONALES DE FUNCIONAMIENTO Y QUEDO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2021-03-16 22:26:30 |  | 2021-03-16 17:26:51 | 2021-04-29 12:06:02 | Equipo presento mensaje de error. Se bloqueo y no se pueden realizar movimientos | Mensaje de error |  | CARL ZEISS | EMCO5243 | 6643122204 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 5340 | QUIROFANO NEURO | Jorge Torres | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2021-03-16 14:37:53 |  | 2021-05-20 15:26:33 |  | AL OPRIMIR EL BOTON DE DESCARGA DEL SANITARIO ESTE BOTA MUCHA AGUA AL PUNTO QUE HACE CHARCO EN EL PISO, OCASIONANDO DESLIZAMIENTO Y CAIDA AL PISO DE LA PACIENTE, NIÑA DE 12 AÑOS. | DAÑO DEL FLUSHING DE DESCARGA DEL SANITARIO 560 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE HACE CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 21091204DH | 2021-03-15 20:29:05 |  | 2021-03-16 16:55:37 | 2021-03-16 16:56:13 | Bomba de infusión baxter no le cierra canal | Bomba no cierra canal |  | BAXTER | 057839 | 22100732DN | BOMBA DE INFUSION | 4187 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REVISA SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EL CUAL SE EVIDENCIA QUE, POR MALA MANIPULACIÓN, LOS PINES SE ENCUENTRAN TORCIDOS, SE ENDEREZAN Y SE PRUEBA SU FUNCIONAMIENTO PARA LO CUAL EL RESULTADO ES NEGATIVO REQUIRIENDO CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. CONTINUO, SE ABRE EL EQUIPO PARA REPARAR CARCASA QUE PRESENTABA MÚLTIPLES FRACTURAS. SE REPARA CARCASA Y SE AJUSTA AL CHASÍS DEL EQUIPO. ADICIONALMENTE SE PEGA EL CONECTOR DEL MÓDULO DE SPO2 PUESTO QUE PRESENTABA DESPRENDIMIENTO POR QUIEBRE LO QUE GENERABA QUE ESTE NO SE ENCONTRARA EN LA POSICIÓN CORRECTA PRODUCIENDO QUE SE QUEMASE EL SENSOR POR CONEXIÓN INCORRECTA. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL Y SE DEVUELVE AL SERVICIO PARA SU USO, SALVO POR EL SENSOR DE SpO2 QUE REQUIERE CAMBIO. | 2021-03-15 20:28:16 |  | 2021-03-16 17:00:55 | 2021-03-17 15:12:46 | Monitor de signos vitales no funciona la conexión del pulsoxímetro | No funciona pulsoximetro |  | Mindray | 130011583 | AA67-13761 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3337 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE RETIRAN CARCASAS DEL EQUIPO PARA ACCEDER A LOS MÓDULOS ELECTRONICOS PARA DETERMINAR SI REPORTE DE "SE APAGA SOLO" ES PRODUCTO DE ALGUN DAÑO O MALA CONEXIÓN. SE INSPECCIONAN LOS DIFERENTES MÓDULOS Y SE AJUSTAN CONECCIONES ENTRE PLACAS, SE REVISA QUE NO HAYA ALGÚN COMPONENTE QUE GENERE UN CORTO CIRCUITO. POSTERIOR A ELLO SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS PLACAS BASE PARA ELIMINAR ALGÚN RESIDUO DE POLVO O SULFATO QUE PUDIESE GENERAR FALLOS. SE RE ARMA EL MONITOR Y SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CONECTADO A LA RED ELÉCTRICA PUES LA BATERÍA DEL EQUIPO PRESENTA DETERIORO Y NO SOSTIENE LA CARGA. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEVUELVE AL SERVICIO PARA SU USO. | 2021-03-15 20:27:15 |  | 2021-03-16 17:00:44 | 2021-03-17 15:16:54 | Monitor de signos vitales se apaga solo | Monitor se apaga |  | Mindray | 130010076 | AA6C-14503 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3336 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 22040220DH | 2021-03-15 20:24:49 |  | 2021-03-16 16:48:33 | 2021-03-16 16:49:43 | Bomba de infusión baxter no cierra canal | Bomba no cierra canal |  | BAXTER |  | 21030025DH | BOMBA DE INFUSION | 5628 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
SE HACE CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 22080532DN | 2021-03-15 20:23:50 |  | 2021-03-16 16:52:25 | 2021-03-16 16:53:06 | Bomba de infusión baxter no cierra canal | Bomba no cierra canal |  | BAXTER | 045313 | 21091196DH | BOMBA DE INFUSION | 4188 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA PRUEBAS PARA DETERMINAR FALLA EN PÉRDIDA DE AIRE REPORTADA POR EL EQUIPO, PARA ELLO SE REALIZA DESMONTE DE SU ESTRUCTURA Y SE ACCEDE AL MÓDULO NIBP PARA SU REVISIÓN. EN UN SEGUNDO MOMENTO SE REALIZA INSPECCIÓN DEL CONJUNTO DE MANGUERRAS, EVIDENCIANDO QUE UN PAR DE ELLAS SE ENCONTRABAN PARCIALMENTE ACOPLATAS PERMITIENDO ESTAS FUGAS. SE REAJUSTAN MANGUERAS A LOS DIFERENTES COMPONENTES Y SE REALIZAN PUEBAS DE TOMA DE PRESIÓN.FINALMENTE, SE ARMA EL MONITOR. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE RETORNA AL SERVICIÓ PARA SU OPERACIÓN. | 2021-03-15 20:22:19 |  | 2021-03-16 17:00:26 | 2021-03-17 15:33:50 | Monitor de signos vitales toma presiones con cifras alteradas vs la toma manual | Equipo toma presiones alteradas |  | Mindray | 113039095 | BR6C-7020CIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3514 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | ingeniero mantenimiento
CORREGIDO | 2021-03-15 15:06:53 |  | 2021-05-20 15:25:31 | 2021-05-20 15:25:58 | DAÑO TUBERIA LAVAMANOS HABITACIÓN 536 | DAÑO TUBERIA LAVAMANOS HABITACIÓN 536 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-03-15 13:40:27 |  | 2021-05-20 15:23:01 | 2021-05-20 15:23:10 | BUENOS DIAS POR FAVOR REVISAR LLAVE DE CENSOR DE LAVAMANOS QUE ESTA UBICADA ANTES DE INGRESAR A LA UCI, DONDE SE ENCUENTRAN UBICADOS LOS LOQUER DEL PERSONAL YA QUE NO CIERRA | LLAVE DE LAVAMANOS MALO | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
| 2021-03-15 13:04:12 |  | 2021-05-20 15:22:39 |  | POR FAVOR REVISAR LAVAMANOS DEL CUBICULO 17 EL CUAL FILTRA AGUA TODO EL TIEMPO | LAVAMOS FILTRA AGUA | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE RETIRAN CARCASAS DEL EQUIPO PARA SU REPARACIÓN DE FRACTURAS PRODUCTO DE CAIDA. SE PEGAN PIEZAS PLÁSTICAS A LA CARCASA NUEVAMENTE Y SE REFUERZAN PARA SOPORTAR CONDICIONES DE TRABAJO. SE RE ARMA EL EQUIPO Y SE PRUEBA SU FUNCIONAMIENTO E INTEGRIDAD DE SUS PIEZAS. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEVULEVE AL SERVICIO PARA SU USO. | 2021-03-11 22:21:39 | 2021-03-17 15:21:19 | 2021-03-11 17:21:58 | 2021-03-17 15:31:27 | LA FISIOTERAPEUTA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN 6 PISO SEDE NORTE DEJA CAER EL MONITOR DE SIGNOS VITALES ENTRE LAS 7:00 Y LAS 8:00 HORAS. | CAIDA MONITOR DE SIGNOS VITALES |  | MINDRAY | 113039093 | CE74-1157 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3513 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE | TATIANA LARRAHONDO | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA DE FUNCIONAMIENTO, PANEL FRONTAL, VALVULA APL, SENSOR DE FLUJO, PUERTO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO, BATERIA, PULSADORES, ENCODER. SE EVIDENCIAN FALLAS TECNICAS DEL PANEL FRONTAL (PRESENTA CORTO EN COMPONENTES ELECTRONICOS) Y BATERIA (FLASHEO ELECTRICO) | 2021-03-10 16:21:39 |  | 2021-03-10 11:22:34 | 2021-03-24 11:21:47 | El dia de hoy 10 de marzo del 2021 a las 10:00 a.m nuevamente ocurrió un flasheo ocasionando que la maquina de anestesia se apagase, y al intentar de reiniciarla nuevamente la pantalla se quedo en blanco | Pantalla en blanco despues de flasheo |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 2 |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE REALIZA VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO, INSPECCION DE PARTES MOVILES, ELECTRICAS, BOMIBILLO, PORTA BOMBILLO. SE ENCUENTRAN PATAS DE BOMBILLO Y PORTA BOMBILLO SULFATADO, SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS PARTES MENCIONADAS. LAMPARA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-03-10 16:17:18 |  | 2021-03-10 11:17:58 | 2021-03-25 10:09:58 | De la lampara cielitica no funcionan los dos satelites, se dejo funcionando 1 porque ya iba a iniciar la cirugía | no funcionan ninguno de los dos satelites |  | BERCHTOLD | EMCO1989 | 2370G04-C12094-095 | LAMPARA CIELITICA | 438 | QUIROFANO 9 | Angelica Maria Campo | 136 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
| 2021-03-10 16:00:15 |  | 2021-05-20 15:22:23 |  | LLAVE DE DIALISIS BOTANFO AGUA TODO EL TIEMPO DEL CUBICILO 5 DE LA UCI | LLAVE DE DIALISIS | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro
SE REALIZA INSPECCIÓN FÍSICA Y ESTRUCTURAL. EL CLIENTE INFORMA QUE PRESENTA FALLA AL REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUGA., POR LO QUE SE REALIZA VERIFICACION DE MANGUERAS QUE VAN A LAS VALVULAS. SE ENCUENTARAN SIN FUGAS. SE VERIFICA CONEXION DE MANGUERAS DE OXIGENO Y AIRE, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. SE EVIDENCIA QUE LA MAQUINA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE KIT DE 3 AÑOS Y CELDA O2 | 2021-03-09 22:30:40 |  | 2021-03-10 07:47:04 | 2021-03-25 09:41:05 | Maquina de anestesia de QX 3 de urgencias presenta fugas superior a 350 mL, se procede a revisar el canister y conexión de las mangueras. No se encuentra fugas en ninguna de ellas, ni desconexión. | Fuga en maquina de anestesia |  | DRAGER | EMCO0216 | ARXJ-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 466 | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  |  |  | LAURA ESCOBAR | Aura María García Caicedo
REQUIERE REEMPLAZO DEL MODULO FRONTAL Y BATERIA. SE REALIZA INSTALACIÓN DEL MODULO FRONTAL DEL EQUIPO. SE APLICAN PRUEBAS DE VENTILACIÓN EN DIFERENTES TIPOS DE VENTILACIÓN, DONDE SE EVIDENCIA UN CORRECTO ESTADO DEL EQUIPO A LA HORA 3:00. EQUIPO OK. | 2021-03-09 14:34:55 |  | 2021-03-09 09:35:24 | 2021-03-24 11:22:52 | El día 9 de marzo del 2021 siendo las 8:50 de la mañana, ocurrieron dos bajones de energía en el hospital, causando que la maquina de anestesia se apagase. Al momento de prenderla nuevamente esta no inicio funcionando correctamente ya que la pantalla tenia un error apareciendo en blanco. | Maquina de anestesia con pantalla en blanco luego de flasheo |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 7 |  |  | Sysmed Huv | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSPECCIÓN DEL ACCESORIO NOTANDO QUE ESTE POSEE LOS PINES TORCIDOS. SE PROCEDE A ENDEREZAR LOS PINES PARA DEJAR EL ACCESORIO DE FORMA CORRESPONDIENTE. EL ACCESORIO QUEDA FUNCIONAL EN EL EQUIPO. | 2021-03-08 20:14:11 |  | 2021-03-09 08:07:11 | 2021-03-09 08:09:18 | APARECE PULSIOXIMETRO DAÑADO, NO EMPATA EN EL PUERTO DEL MONITOR | DAÑO DE PULSIOXIMETRO |  | BIOLIGHT | EMCO3963 | M005A026805 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 574 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE DIRECCIONA LA GESTION A BAXTER | 2021-03-06 15:49:24 |  | 2021-03-29 10:28:58 | 2021-11-17 11:55:04 | Bomba presenta error 803-07 canal A | Bomba con error |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22060574UN | BOMBA DE INFUSION | 1397 | PUERPERIO |  |  |  | Lida Morera | Dayana Raigosa Gil |  |  | BAXTER | ACTIVO FIJO | 22060574UN | BOMBA
Se realizo reinstalación de la guía de luz y nariz de irrigación, ajustes correspondientes, limpieza general, se realizan pruebas de fugas y el equipo opera en optimas condiciones. El equipo se entrega en el servicio el 29/11/2021 y fue verificado en compañía del ingeniero Sebastián del HUV y la ingeniera Daniela Galván de Jo medical. El equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. | 2021-03-05 20:38:44 | 2021-06-21 00:00:00 | 2021-03-05 15:39:08 | 2021-12-07 11:52:09 | Desde el dia 3 de Marzo reportan en el servicio que el gastroscopio esta funcionando con una sola guía de luz, y según lo informado por el servicio pueden utilizar el equipo en estas condiciones considerando que el otro se encuentra en reparación. Se hace la aclaración que usar el equipo en estas condiciones no afecta la integridad del mismo, y a la fecha no se identifica fuga positiva por lo que se puede usar y esterilizar con normalidad. | Gastroscopio sin una guia de luz |  | FUJIFILM | 861747 | 7G361K189 | VIDEOGASTROSCOPIO | 3868 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
CORREGIDO | 2021-03-05 17:52:05 |  | 2021-05-20 15:21:50 | 2021-05-20 15:22:02 | Solicito la revisión de la llave de agua del lavaplatos del cafetin del 6to piso torre A | Llave cafetin | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | jesicA AMAYA
| 2021-03-05 16:14:15 |  | 2021-05-20 15:21:23 |  | Por favor revisar llave del lavamanos del cubiculo 17 de la uci ya que esta chorro permanente. | LLAVE DE LAVAMANOS MALO | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro
Se realiza instalación de flash lamp y shutter, se hacen pruebas relacionadas en el informe anexo. Equipo quedo en optimas condiciones de funcionamiento | 2021-03-04 21:29:55 |  | 2021-03-04 16:33:24 | 2021-07-21 17:01:07 | El equipo actualmente se encuentra fuera de servicio, sin embargo no se conoce la fecha desde la cual esta en esta condición. Se tiene registro según mantenimiento preventivo de octubre del 2019 que requiere cambio de flash lamp ya que si no se realizaba dicho cambio podría presentar daño en otros elementos del sistema óptico. Adicionalmente se recomendó el cambio del shutter debido a la presencia del error E16 "error del optico" | Laser dornier fuera de servicio |  | DORNIER MED TECH | EMCO3696 | HRM0100 | LASER DE HOLMIO | 456 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REVISA EL REGISTRO DE EVENTOS Y ALARMAS. SE REALIZA CALIBRACIÓN DE SENSORES Y VÁLVULAS. EQUIPO FUNCIONAL. | 2021-03-04 13:43:21 |  | 2021-03-04 10:21:20 | 2021-03-08 15:22:05 | VENTILADOR MUESTRA "FALLO DE SISTEMA DE ALARMA" EFECTIVAMENTE SE CORROBORAN ALARMAS Y NINGUNA SUENA. | EVENTO PORM FALLO EN SISTEMA DE ALARMA |  | AEONMED | EMCO4896 | XZZS30422 | VENTILADOR MECÁNICO | 4879 | UCI ADULTO NORTE | Diego | 300 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
LA MANGUERA SE ENCONTRABA CEDIDA POR LO QUE SE LE HACE AJUSTE. SE REALIZA LIMPUEZA DE CONECTOR Y DE ZONA INTERNA PARA ASEGURAR QUE NO FUESE LÁBIL. SE REALIZA PRUEBA Y QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE EN EL EQUIPO. | 2021-03-03 17:09:35 |  | 2021-03-03 14:06:44 | 2021-03-03 14:09:38 | BRAZALETE NO INVASIVA ESTA DAÑADO EL CABLE DEL CONECTOR QUE VA A EL BRAZALETE | BRAZALETE NO INVASIVA |  | COMEN | EMCO5142 | E7200527082F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5035 | UCIN NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | ingeniero mantenimiento |  |  | LATEX FREE | NO TIENE | U1880S | BRAZA NO INVASIVA
| 2021-03-02 22:39:42 |  | 2021-05-20 15:21:00 |  | habitación 524 lavamanos muy fracurado y gotea mucho al piso, y llave de ducha no funciona | habitación 524 lavamanos muy fracturado y gotea mucha agua al piso, y llave de ducha no funciona, | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
CORREGIDO | 2021-03-02 22:25:58 |  | 2021-05-20 15:20:22 | 2021-05-20 15:20:40 | habitación 517 por la llave del lavamanos sale mucha agua al piso | habitación 517 por la llave de lavamanos sale mucha agua al piso | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-03-02 22:09:33 |  | 2021-05-20 15:19:40 | 2021-05-20 15:19:56 | luminaria dañada de la estación de secretaria | luminaria dañada de la estación de secretaria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-03-02 12:46:58 |  | 2021-05-20 15:17:28 | 2021-05-20 15:19:14 | Ventana de habitacion 511 se abre total el seguro que la sostiene se cayo y la ventana hace apertura total y lo cual es peligroso | Ventana de hbitacion 511 se abre total | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-03-02 12:33:33 |  | 2021-05-20 15:16:39 | 2021-05-20 15:16:51 | Non funciona la luminaria del locker del personal ebn adultos | Cuarto de locker del personal sin luz | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-03-02 12:18:02 |  | 2021-05-20 15:15:59 | 2021-05-20 15:16:19 | No prende la luminaria, habitacion sin luz | daño luminaria de habitacion 515 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-03-01 19:20:24 |  | 2021-05-20 15:15:16 | 2021-05-20 15:15:31 | LA PUERTA DEL MUEBLE DONDE ESTA EMPOTRADO EL LAVAMANOS DEL PERSONAL DE HEMATO ADULTOS SE DESPRENDIO DEL MUEBLE | DESPRENDIMIENTO PUERTA DEL MUEBLE | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-03-01 13:00:26 |  | 2021-05-20 17:11:13 | 2021-05-20 17:11:23 | LA LÁMAPRA LED SITUADA ENCIMA DEL ESCRITORIO DEL BIOMÉDICO EN LA SEDE NORTE SÉPTIMO PISO, SE ENCUENTRA DAÑADA, PUES PARPADEA COMO LUZ ESTROBOSCÓPICA, SE REQUIERE CAMBIO O EN SU DEFECTO INACTIVARLA. | DAÑO EN LÁMPARA LED | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | jesicA AMAYA
SE REALIZ VERIFICACIÓN DEL ERROR, SE DEJA EL EQUIPO FUNCIONANDO PARA EVALUAR SI EN ALGÚN MOMENTO PRESENTA DICHO PROBLEMA, PARA LO CUAL NO ARROJA NINGUNA ALARMA. SE CONSULTA CON EL INGENIERO DE BAXTER SOBRE POSIBLES ERRORES Y ÉL COMUNICA QUE PROBABLEMENTE FUE UN ERROR DE MANIPULACIÓN. SE LLEVA EL EQUIPO NUEVAMENTE AL SERVICIO YA QUE ESTE ES FUNCIONAL. | 2021-02-26 22:26:30 |  | 2021-02-26 17:31:30 | 2021-03-01 14:09:50 | ARROJA ERRO, INDICA QUE LA LINEA ESTÁ OCLUIDA AÚN CUANDO ESTA ESTÁ RECIÉN CAMBIADA | DAÑO EN BOMBA |  | COVIDIEN |  | C18202560 | BOMBA DE NUTRICION | 4148 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | ingeniero mantenimiento |  |  | COVIDIEN | NO TIENE | C18202560 | BOMBA DE NUTRICIÓN
SE PEGA NUEVAMENTE LAS PARTES DEL BOTÓN Y SE DISPONE EN EL EQUIPO. | 2021-02-26 14:47:21 |  | 2021-02-26 17:14:04 | 2021-09-22 16:21:28 | Se observa hoy al hacer verificacion de descrga del desfibrilador que falta el boton para decargar en una de las paletas | perdida del boton del desfibrilador |  | NIHON KOHDEN | 113036349 | 00663 | DESFIBRILADOR | 3064 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
CORREGIDO | 2021-02-26 13:45:21 |  | 2021-05-20 17:10:47 | 2021-05-20 17:10:57 | uci adulto norte puerta del cubiculo 19 esta un poco desprendida de la parte superior derecha y no permite cerrar totalmente. | puerta de cubiculo 19 desprendida | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
SE ATIENDE LLAMADO PARA REVISIÓN DE EQUIPO, SE EVIDENCIA FALLA DEL VENTILADOR, SE REALIZA SU AJUSTE Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. "EQUIPO OK" | 2021-02-25 23:29:54 |  | 2021-02-26 09:28:35 | 2021-03-09 10:59:30 | En un procedimiento en el area de scan el dr. informa que la maquina no cicla y no funciona. | MAQUINA DE ANESTESIA NO CICLA |  | DRAGER | EMCO0310 | ARUN-0004 /URUL-0019 | MAQUINA DE ANESTESIA | 485 | ESCANOGRAFO- ID |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
LA BIOMINGENIERA ANGELICA MARIA CAMPO PROCEDE A ENTREGAR 2 TERMOHIGROMETROS, 1 PARA SUPLIR EL QUE QUEDO FUERA DE SERVICIO CON RELACIÓN A ESTE TICKET Y OTRO A RAZON DE QUE MANIFESTARON LA NECESIDAD EN EL SERVICIO | 2021-02-25 21:01:42 |  | 2021-02-25 17:10:22 | 2021-04-23 14:07:42 | La pantalla de termohigrometro no prende. Ya se realizó cambio de baterías y no se solucionó el problema. | Reparación d termohigrometro | [5 empty] | 0 | MEDICINA NUCLEAR |  |  |  | Equipo medicina nuclear | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | Higro-Therm | TH-100 | . | Termohigrometro
CORREGIDO | 2021-02-25 18:49:10 |  | 2021-05-20 17:10:21 | 2021-05-20 17:10:32 | las dos luminarias no prenden habitación 539 se necesita recibir paciente urgente | las dos luminarias no prenden habitación 539 se necesita recibir paciente urgente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-25 18:29:14 |  | 2021-05-20 17:09:45 | 2021-05-20 17:09:59 | LAS LAMAPARAS NO FUNCIONAN, NO PRENDEN | ARREGLO DE LUZ LAMAPARA DE TECHO DE BAÑOS CONSULTORIO 714 Y 717 | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | jesicA AMAYA
SE REALIZA INSTALACIÓN DE VÁLVULA APL NUEVA SUMINISTRADA POR EL CLIENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-02-25 16:31:44 |  | 2021-02-25 12:13:52 | 2021-03-09 10:55:02 | DAÑO EN LA VALVULA APL NO PERMITE ABRIR Y CERRAR VALVULA | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | PENLON | EMCO3701 | SP20814-17 | MAQUINA DE ANESTESIA | 479 | QUIROFANO 3 URGENCIAS |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE HACE CAMBIO DE BOMBA POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 26080008UN | 2021-02-25 14:35:47 |  | 2021-02-25 10:15:00 | 2021-03-17 11:55:53 | BOMBA DE INFUSIÓN BATERIA DAÑADA | BOMBA INFUSION BATERIA DAÑADA |  | BAXTER | SIN CODIGO | 21060054UH | BOMBA DE INFUSION | 1309 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
CORREGIDO | 2021-02-25 12:37:38 |  | 2021-05-20 17:09:12 | 2021-05-20 17:09:21 | POR FAVOR REVISAR LA TUBERIA DONDE SE CONECTA PARA DIALISAR YA QUE ESTA BOTANDO AGUA, ACTUALMENTE NO HAY PACIENTE QUE ESTE DIALISANDO | TUBERIA DE DIALISIS | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
LA CARCASA SE REPARA DE MANERA TEMPORAL YA QUE SU MATERIAL PRESENTA DESGASTE. SE RECOMIENDA CAMBIO DE CARCASA. QUEDA EN ESTADO REGULAR. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONALMENTE OK. | 2021-02-24 16:30:18 |  | 2021-02-24 14:08:41 | 2021-03-04 11:43:58 | en revisión de hoy se encontró monitor multiparámetro con carcasa dañada , el monitor se encuentra funcional | Monitor con carcasa dañada |  | NIHON KOHDEN | 700608 | 13997 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 620 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
CORREGIDO | 2021-02-23 22:51:01 |  | 2021-05-20 17:08:34 | 2021-05-20 17:08:55 | luminaria parapdea en habitación de locker adultos | Luminaria parpadea en habitación de lockers adultos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-23 22:37:10 |  | 2021-05-20 17:08:05 | 2021-05-20 17:08:17 | DESPRENDIMIENTO TOTAL DE DISPENSADOR DE JABON EN BAÑO DE FAMILIARES DE PEDIATRIA | DESPRENDIMIENTO TOTAL DE DISPENSADOR DE JABON EN BAÑO DE FAMILIARES EN PEDIATRIA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-23 22:24:04 |  | 2021-05-20 17:07:34 | 2021-05-20 17:07:45 | DAÑO EN LLAVE DE LAVAPLATOS COCINA DE PEDIATRIA | DAÑO EN LLAVE DE LAVAPLATOS COCINA PEDIATRIA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-23 14:03:31 |  | 2021-05-20 17:07:01 | 2021-05-20 17:07:13 | Se solicita el favor de instalar extensión eléctrica de 2 tomas para conectar computador en la habitación 620, que se encuentra acondicionada como oficina. | Solicitud de extensión eléctrica | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Daniel Felipe Guerrero Montezuma | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-22 18:26:10 |  | 2021-05-20 17:06:18 | 2021-05-20 17:06:29 | puerta de la habitación 620 sexto piso, sede norte, se encuentra cerrada con seguro y no hay llaves | Puerta cerrada | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | Alba Mireya Quiñonez hurtado | jesicA AMAYA
| 2021-02-22 14:56:44 |  | 2021-05-20 17:06:03 |  | El baño ubicado en el vestier de las mujeres quirofano, esta botando agua. | Baño #2 de mujeres botando agua | [6 empty] | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  |  | Nayadis Patiño
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 21030025DH. | 2021-02-22 13:30:16 |  | 2021-02-22 08:49:14 | 2021-02-23 07:34:56 | bomba no pasa del chequeo dice error en canal | daño en bomba de infusión |  | BAXTER | 050461 | 22040277DH | BOMBA DE INFUSION | 4186 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | FELIPE MARCILLO PORTILLA | ingeniero mantenimiento
CORREGIDO | 2021-02-19 22:11:13 |  | 2021-05-20 17:05:31 | 2021-05-20 17:05:43 | desprendimiento total de dispensador de jabon baño de familiares pediatria | desprendimiento total de dispensador de jabon baño de familiares pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA VERIFICACION FISICO FUNCIONAL Y SE ENTREGA EN EL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES | 2021-02-19 20:38:21 | 2021-03-18 00:00:00 | 2021-02-19 16:47:30 | 2021-04-27 16:30:38 | Se identifica daño en la guaya del equipo. Se requiere revisión y mantenimiento correctivo. | Colonoscopio fuera de servicio |  | FUJIFILM | 861748 | 3C643K063 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 3870 | ENDOSCOPIA | Teresa Ramos | 90 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 22010523DH. | 2021-02-19 16:12:03 |  | 2021-02-22 08:47:55 | 2021-02-23 07:46:59 | Bomba de infusion baxter pita por bateria dañada | bomba de infusión dañada por bateria |  | BAXTER | SIN CODIGO | 25100118DN | BOMBA DE INFUSION | 1365 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE INSPECCIONA EL EQUIPO PARA EVALUAR SU ESTADO DESPUÉS DE LA CAIDA REPORTADA POR EL SERVICIO Y SE PUEDE EVIDENCIAR FRACTURA EN ZONA SUPERIOR IZQUIERDA EN LA CARCASA FRONTAL LA CUAL FUE REPARADA POR EL MISMO PERSONAL DEL SERVICIO. EN CUANTO A ASPECTOS ELECTRÓNICOS Y DE COMPONENTES, EL EQUIPO ESTÁ EN CORRECTO ESTADO LO QUE PERMITE SU USO EN EL SERVICIO. EL EQUIPO ES PUNCIONAL. REQUIERE CAMBIO DE CARCASA. | 2021-02-19 16:01:12 |  | 2021-02-22 08:47:28 | 2021-03-18 15:46:15 | El auxiliar de enfermeria informa que al halar el carro de transporte donde estaba el monitor, no se percato que este estaba enchufado a la corriente, presentandose caida al piso del equipo, con desprendimiento de la carcasa, refieren que lo armaron de nuevo y el monitor les funciono durante la noche. Se informa a ingeniero Cristian para su respectiva revision | Caida de monitor al piso |  | MEDIANA | EMCO3537 | 114611090006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 559 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA INSTALACIÓN DE ESCOBILLAS E INSTALACIÓN DE DOS TAPAS PARA SOSTENER ESCOBILLAS. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL EN EL SERVICIO. | 2021-02-18 21:12:29 | 2021-02-21 00:00:00 | 2021-02-22 08:37:57 | 2021-03-04 10:54:01 | CENTRIFUGA MARCA DYNAC QUE SE ENCUENTRA EN LA SEDE NORTE NO ARRANCA | CENTRIFUGA |  | CLAY ADAMS | EMCO0412 | 4260009 | CENTRIFUGA DE MESA | 157 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  | Sysmed Huv | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | ingeniero mantenimiento
CORREGIDO | 2021-02-18 20:10:19 |  | 2021-05-20 17:04:52 | 2021-05-20 17:05:03 | Las ruedas de la mesa del monitor pediátrico están dañadas | ruedas dañas | [6 empty] | QUIMIOTERAPIA |  |  |  |  | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-18 19:47:40 |  | 2021-05-20 17:04:27 | 2021-05-20 17:04:37 | En el baño de los niños de la unidad de quimioterapia, la perilla del inodoro no esta funcionando | perilla del inodoro en el baño de niños dañada | [6 empty] | QUIMIOTERAPIA |  |  |  |  | jesicA AMAYA
Durante la revisión del historial de eventos se evidencia que el día 18 de febrero se realizaron varias programaciones en la bomba sobre todo en los canales A y B. Se evidencio que algunas infusiones se programaron según la velocidad de infusión (mostrada en el registro) para máximo 1hora de terapia, en ninguno de los casos se encontró que se programara una infusión que durara más de 1 hora. Los valores de entrega de volumen se encuentran dentro del rango según el manual de servicio el cual indica una tolerancia del 5% del volumen programado. | 2021-02-18 19:45:00 |  | 2021-02-18 17:19:48 | 2021-03-05 10:47:02 | en una bomba de infusión de 3 vías colocamos un medicamento para infundir en 1 hora y en otra vía otro medicamento en 6 horas, ambos medicamentos se programaron en VOLUMEN/TIEMPO y 3 otras después notamos que el medicamento que pasaba en 1 hora le hacia falta 6minutos para terminar y la bolsa del medicamento estaba completa; el otro medicamento que se pasa en 6 horas decía que le faltaban 3Hras:44min y la bolsa del medicamento estaba mas abajo | Erro de infusión |  | BAXTER |  | 25100292UN | BOMBA DE INFUSION | 1997 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  |  | ingeniero mantenimiento |  |  | baxter | SIN ACTIVO | 25100292UN | bomba de infusión
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA QUE SE TENÍA EN TALLER BIOMÉDICO PENDIENTE POR ENTREGAR CON NÚMERO DE SERIE 22080820DN. | 2021-02-18 19:27:21 |  | 2021-02-18 16:26:23 | 2021-02-18 17:22:43 | en ocasiones el cierre de bomba falla, me indica por medio de un mensaje que se debe de forma manual, se realiza y sin embargo sigue apareciendo el mensaje de cerrar en forma manual. | falla en cierre de bomba |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22070366DN | BOMBA DE INFUSION | 1424 | QUIMIOTERAPIA |  |  |  |  | ingeniero mantenimiento
Luego de instalado el control box, se entrega en el servicio en condiciones optimas de funcionamiento | 2021-02-18 16:34:40 | 2021-02-18 11:38:45 | 2021-02-18 11:37:52 | 2021-04-27 17:11:42 | La jefe del servicio de cirugía hombres reporta inicialmente vía telefónica que la cama no realiza movimientos. | Cama no energiza |  | stryker | ETRA00302 | 1185100014320023 | CAMA ELECTROMECANICA | 1772 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
CORREGIDO | 2021-02-18 13:37:39 |  | 2021-05-20 11:53:41 | 2021-05-20 11:53:51 | desprendimientos parcial del dispensador en la habtacion 560 de adultos | desprendimiento parcial de dispensador de alcohol glicerinado | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-18 13:06:59 |  | 2021-05-20 11:53:09 | 2021-05-20 11:53:20 | El lavamanos de la habitacion 532 filtra agua por el codo del desague en bastante cantidad | lavamanos que bota agua por el codo de deague | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cierra orden de trabajo debido a que el equipo actualmente, funciona correctamente y tiene preventivo de la fecha 18/07/2024 | 2021-02-17 16:46:58 |  | 2021-02-17 13:51:58 | 2024-09-18 11:17:45 | cargador ac que conecta el microscopio con televisor se encuentra dañado | microscopio |  | CARL ZEISS | EMCO2858 | 345891/340894 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 525 | QUIROFANO 1- OFTALMOLOGIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA REVISION SE DETECTA SONIDO ANORMAL EN LA FASE DE ENTREGA DE FLUJO, SE PROCEDE A REVISAR DESENSAMBLAR Y LIMPIAR MODULO DE ALTA PRESION DE ENTRADA DE GAS, SE REALIZA ENSAMBLE Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE, INSTALACION DE SISTEMA DE FIJACION DE CILINDRO DE CO2. | 2021-02-17 15:18:30 |  | 2021-02-17 10:26:03 | 2021-02-17 10:28:00 | El día 12/02/2021 identifican un ruido extraño en el neumoinsuflador durante procedimiento, El equipo queda fuera de servicio. | Ruido extraño en neumoinsuflador |  | COVIDIEN |  | 1904CE0446 | NEUMOINSUFLADOR | 5389 | QUIROFANO CENTRAL | Jorge Ivan Carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REVISA SENSOR DE SATURACIÓN Y SE VERIFICA CONECCIÓN AL EQUIPO. EL ACCESORIO PARA SATURACIÓN FUNCIONA CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONAL | 2021-02-17 13:30:40 |  | 2021-02-17 08:32:01 | 2021-09-27 14:03:51 | AL MOMENTO DE DISPONER EL SENSOR DE SATURACIÓN EN PACIENTE PEDIÁTRICO, SE EVIDENCIA QUE NO ENCIENDE EL LED ROJO, SE PROCEDE A CAMBIAR AJUSTES DE MONITOR PERO EL PROBLEMA PERSISTE. SE REALIZA CAMBIO DE MONITOR POR MONITOR DRAGER QUE SE ENCONTRABA DISPONIBLE PARA CONTINGENCIA Y ESTE SE RETIRA DEL QUIRÓFANO Y SE DEJA A LA ESPERA DE SENSOR DE SATURACIÓN DE REPUESTO. | DAÑO EN SENSOR DE SPO2 |  | BIOLIGHT | EMCO3734 | A044E002497 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 631 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE HACE EL CAMBIO0 POR GLUCÓMETO DE NÚMERO DE SERIE LBGA254S08816. | 2021-02-17 11:52:01 |  | 2021-02-17 08:32:39 | 2021-03-09 08:20:58 | Durante el turno de la noche 16/2/21 el glucometro presenta fallas; siendo las 6:30 am del dia 17/2/21 sigue presentando fallas, por ende no deja tomar glucometrias de control en los pacientes. | GLUCOMETRO NO FUNCIONA | [5 empty] | 0 | UCIN NORTE |  |  |  | NATALIA TRUJILLO | ingeniero mantenimiento |  |  | FREE STYLE OPTIUM NEO H | UCI A | LBGZ346S11920 | GLUCOMETRO
CORREGIDO | 2021-02-17 00:30:18 |  | 2021-05-20 11:52:36 | 2021-05-20 11:52:56 | el piso de la ducha tapado habitación 533 | piso de la ducha tapado habitación 533 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2021-02-16 20:45:22 |  | 2021-05-20 11:52:20 |  | en el cubiculo 06 y 11 de la uci los botones de llamado de enfermeria estan presentando fallas, el del cubiculo 11 se demora en apagar y el del 06 no funciona y los cables se encuentran expuestos. | boton de llamado de enfermeria | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro
CORREGIDO | 2021-02-16 16:35:28 |  | 2021-05-20 11:51:34 | 2021-05-20 11:51:44 | en el servicio de la uci hay una silla regonomica en mal estado | silla en mal estado | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-16 16:21:59 |  | 2021-05-20 11:50:53 | 2021-05-20 11:51:05 | en el servicio de la uci en el area donde se encuentra la secretaria (rotonda) se requiere de un cajonero para poder guardar utencilios de trabajo y papeleria. | cajonero en el escritorio secretaria | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
| 2021-02-16 16:09:44 |  | 2021-05-20 11:50:24 |  | en la uci en el parte donde esta la cafeteria hay un hueco en el techo. | hueco en el techo de la cafeteria | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro
CORREGIDO | 2021-02-16 15:57:12 |  | 2021-05-20 11:49:41 | 2021-05-20 11:49:57 | en el servicio de la uci se en cuentras varios gabinetes sin puertas o algunos con las puertas caidas | ganinetes sin puertas | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro | jesicA AMAYA
| 2021-02-16 15:46:08 |  | 2021-05-20 11:48:35 |  | en servicio de la uci adultos el cajon donde se guardan los medicamentos se encuentra averiado. | cajon de medicamentos | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro
SE REVISA SATURADOR Y SE ENCUENTRA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2021-02-16 15:11:31 |  | 2021-02-16 10:41:44 | 2021-09-27 14:02:39 | NO FUNCIONA, PRENDE LA LUZ DEL ELECTRODO PERO NO SENSA LA SATURACION | DAÑO DE PULSIOXIMETRO |  | GOLDWAY | EMCO5261 | 7C5AAIV-041 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 710 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
SE INSPECCIONA ACCESORIO ENCONTRANDO QUE ESTABA POR FUERA DEL PLUG DE CONEXIÓN A MONITOR. SE PROCEDE A ACOMODAR EN LUGAR SIGUIENDO SUS LÍNEAS GUÍA Y SE ROSCA NUEVAMENTE. SE PRUEBA EL SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN EQUIPO Y ESTE QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL MONITOR. | 2021-02-16 15:00:22 |  | 2021-02-16 10:28:09 | 2021-02-16 10:30:06 | NO FUNCIONA, AL HACR LA DESINFECCION DEL MONITOR DE SIGOS VITALES ESTE PULSIOXIMETRO SE DESARMO | DAÑ0 DE PULSIOXIMETRO |  | BIOLIGHT | EMCO3967 | M005A026807 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 576 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
| 2021-02-16 14:44:00 |  | 2021-05-20 11:47:55 |  | en el servicio de la uci hay una llave goteando costantemente agua y hay otras 2 que estan fuera de servicio, llaves de los lavamanos que estan destras del escritorio de los medicos. | llave goteando y dañadas | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | leidys giraldo castro
CORREGIDO | 2021-02-15 17:30:37 |  | 2021-05-20 11:47:20 | 2021-05-20 11:47:31 | bota agua a chorro por la manguera blanca que lleva el agua del toma de la pared al lavamanos | daño del lavamanos baño de los familiares estacion de enfermeria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cierra orden, ya que el equipo se encuentra en correcto estado en el servicio, se realizo mantenimiento preventivo en la fecha 2023-08-01 y hasta la fecha actual equipo esta operando correctamente. | 2021-02-15 16:02:57 | 2021-02-15 00:00:00 | 2021-02-15 11:54:12 | 2024-05-15 14:08:37 | al colocarle el oftalmoscopio no funciona | revision equipo de organos del consultorio 703 |  | WELCH ALLYN | EMCO4332 |  | EQUIPO DE ORGANOS | 1855 | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | ingeniero mantenimiento
CORREGIDO | 2021-02-12 17:41:40 |  | 2021-05-20 11:46:41 | 2021-05-20 11:46:53 | la palanca de la cama para bajar baranda de seguridad partida habitación 549 | habitacion 549 palanca de la cama para bajar baranda de seguridad de cama partida | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-02-12 17:28:07 |  | 2021-05-20 11:45:58 | 2021-05-20 11:46:11 | habitación 562 lavamanos tapado el agua se queda estancada | habitación 562 lavamanos tapado | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2021-02-11 18:15:11 |  | 2021-02-11 13:37:03 |  | mesa de cirugía no realiza movimientos con el control, al parecer el control tiene un daño interno.. piecero de la misma mesa se encuentra desajustado ya que con un poco de presión se baja solo. | mesa de cirugía |  | MAQUET | EMCO4457 | 12195 | MESA DE CIRUGIA | 1888 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  |  | Biomedicos cirugia
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN USO Y SU ULTIMO MANTENIEMIENTO PREVENTIVO (2023-12-06), DONDE SE EXPLICA QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTO ESTADO, INFORMACION DEL EQUIPO EN LA HOJA DE VIDA | 2021-02-10 13:01:50 |  | 2021-02-10 08:04:02 | 2024-05-20 15:56:57 | PRESENTA DAÑO EN MANIJA DE FRENO, POR LO TANTO NO ASEGURA Y QUEDA EN MOVIMIENTOCONSTANTE. | DAÑO ARCO EN C |  | EUROCOLUMBUS | EMCO3719 | 1531 | EQUIPO RAYOS X ARCO EN C | 2039 | QUIROFANO NEURO |  |  |  |  | ingeniero mantenimiento
Se cierra por baja del equipo | 2021-02-08 13:18:26 | 2021-02-09 00:00:00 | 2021-02-08 13:25:04 | 2021-12-20 17:10:05 | el equipo sale un error160 a la hora de encenderlo | electrobisturi sale error |  | COVIDIEN | EMCO3937 | S6F22359AX | ELECTROBISTURI | 240 | QUIROFANO 4 |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA DEL FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA AISLAMIENTO DEL CORTE DEL PEDAL. REQUIERE AJUSTE Y TRATAMIENTO DEL PEDAL, SE REALIZA TRATAMIENTO DEL PEDAL DE CORTE POR MEDIO DE SOLDADURA DE ESTAÑO. EQUIPO OK | 2021-02-04 15:46:55 |  | 2021-02-04 16:21:11 | 2021-03-23 17:20:22 | pedal monopolar dañado en electrobisturí exactamente pedal cut(corte) | Electrobisturi dañado |  | WEM | EMCO4438 | CAC0002863 | ELECTROBISTURI | 1874 | QUIROFANO 10 |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
Se realiza la respectiva trazabilidad del equipo y se evidencia que este pertenece a sala de partos y no a quirófano. De acuerdo al mantenimiento preventivo numero 61880 del 16/09/2021, el equipo se encuentra en optimas condiciones de funcionamiento. A la fecha permanece pendiente el modulo de capnografia. | 2021-02-04 15:44:04 | 2021-02-04 00:00:00 | 2021-02-04 16:22:26 | 2021-11-17 14:55:52 | monitor multiparámetro no me registra onda CO2, se realizó revisión y al parecer es la trampa de agua que ya cumplió su vida útil | MONITOR MULTIPARAMETRO SIN CO2 |  | EDAN | EMCO4101 | 360080-M18708190016 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 843 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
CORREGIDO | 2021-02-04 13:23:45 |  | 2021-05-20 11:45:14 | 2021-05-20 11:45:28 | la luz titila y no ilumina bien | falla de luminrias de la habitacion 536 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA INSTALACION DE CABLE ECG, MANGUERA NIBP Y BRAZALETE NUEVO, REQUIERE INSTALACION DE SENSOR SPO2 PENDIENTE. ESTOS ACCESORIOS SE SOLICITARON EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EQUIPO OK. | 2021-02-04 11:03:33 |  | 2021-02-04 16:23:35 | 2021-12-15 14:41:19 | Se identifican equipos sin accesorios fuera de servicio, ubicados en el taller de mantenimiento | Equipos sin accesorios |  | BIOLIGHT | EMCO4304 | M012A004830 | Monitor de signos vitales | 842 | MANTENIMIENTO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE INSTALAN ACCESORIOS. SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUEN FUNCIONAMIENTO. BATERIA, BRAZALETE Y SENSOR DE SATURACIÓN. | 2021-02-04 11:03:01 |  | 2021-02-04 16:24:05 | 2021-06-23 09:23:13 | Se identifican equipos sin accesorios fuera de servicio, ubicados en el taller de mantenimiento | Equipos sin accesorios |  | BIOLIGHT | EMCO4349 | M012A004809 | Monitor de signos vitales | 821 | MANTENIMIENTO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE INSTALAN ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO POR MEDIO DE EQUIPO PATRON. EQUIPO OK | 2021-02-04 10:56:22 |  | 2021-02-04 16:24:30 | 2022-03-01 08:04:14 | Equipo según orden 11762 e solicita revisar monitor, no dan mas especificaciones, se identifica en taller de mantenimiento fuera de servicio a la fecha | Equipo fuera de servicio |  | BIOLIGHT | EMCO4531 | M012A004807 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 819 | MANTENIMIENTO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE INSTALAN ACCEOSRIOS SUMINISTRADOS POR EL HUV. BRAZALETE, SENSOR SPO2 Y BATERIA. | 2021-02-04 10:54:59 |  | 2021-02-04 16:24:55 | 2021-06-23 09:48:50 | Equipo según orden 11760 se solicita revisión de brazalete y saturador, se solicita revisar monitor, no dan mas especificaciones, se identifica en taller de mantenimiento fuera de servicio a la fecha | Equipo fuera de servicio |  | BIOLIGHT | EMCO4535 | M012A004810 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 822 | MANTENIMIENTO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSTALACION DE ACCESORIOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE, SE APLICAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. | 2021-02-04 10:53:38 |  | 2021-02-04 16:25:25 | 2021-06-23 10:37:15 | Equipo según orden 11300 se solicita revisar monitor, no dan mas especificaciones, se identifica en taller de mantenimiento fuera de servicio a la fecha | Equipo fuera de servicio |  | BIOLIGHT | EMCO4534 | M012A004820 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 832 | MANTENIMIENTO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Aura María García Caicedo
SE REALIZA INSTALACION DE LOS ACESORIOS DEL MONITOR DE SIGNOS VITALES BLT M8000A, SE INTALA CABLE ECG, CABLE DE INTERZAS DE SATURADOR, SENSOR DE SATURADOR Y MANGUERA NIBP, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE SE REALIZA ENTREGA AL SERVICIO EN OPRTIMAS CONDICIONES. | 2021-02-04 10:52:16 |  | 2021-02-04 16:26:00 | 2022-10-31 10:29:57 | Equipo segun orden 11761 se solicita revisar monitor, no dan mas especificaciones, se identifica en taller de mantenimiento fuera de servicio a la fecha | Equipo no insufla |  | BIOLIGHT | EMCO4530 | M012A004811 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 823 | MANTENIMIENTO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | ingeniero mantenimiento
Se realiza recomendación de depurar disco duro del equipo para evitar bloqueos del sistema | 2021-02-03 08:56:49 | 2021-02-03 11:26:00 | 2021-02-04 11:53:11 | 2024-03-04 17:28:45 | Se reporta un mensaje de error que dice" Se ha producido un problema inesperado. El sistemas puede ser inestable. finalice todas las actividades en curso y reinicie el sistema" | Error inesperado al encendido del equipo |  | SIEMENS | EMCO4639 | 120020 | TOMOGRAFO | 2959 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | Administrador Principal | Administrador Principal
SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, SE PEGA ENCODER A LA CARCASA, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EL EQUIPO ENCENDIDO, EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2021-02-03 08:53:47 |  | 2021-02-03 11:36:36 | 2021-02-15 08:31:37 | el boton de mando o giratorio se encuentra defectuoso presenta hundimiento | monitor signos vitales |  | BIOLIGHT | EMCO3774 | A044E002926 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 616 | QUIROFANO CENTRAL |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
CORREGIDO | 2021-02-01 15:20:49 |  | 2021-05-20 11:44:13 | 2021-05-20 11:44:42 | se partio la manija de la ducha y no permite abrir y cerrar la llave del paso del agua. Habitacion 554 de pediatria. La habitacion esta ocupada y la familiar no quiere reubicacion, solicita que se repare urgentemente | daño de la manija de la ducha habita 554 pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se hace revisión del equipo, se verifica válvula inhalatoria, pasa la prueba del línea, se ingresa a menú técnico, se revisa válvula T con escape, en buen estado estado, se genera curva de PEED para corregir diferencias en las mediciones. una vez terminada esta verificación por software; se realizan medicones en modo VCV y PCV para comprobar el funcionamiento del PEEDD y se encuentra arrojando los valores adecuados dentro del rango permitido por fabrica +/- 1 cm H2O. Debido a que el modo en el cual se presentó la alarma; es un modo asistido CPAP, esta prueba no se puede similar con el pulmón de prueba; por lo tanto, se conecta el equipo a paciente en modo CPAP, para comprobar el funcionamiento el fisioterapeuta de turno realiza la configuración del ventilador y funciona correctamente sin arrojar alarmas de pérdida de PEED | 2021-02-01 15:03:58 |  | 2021-02-02 11:26:32 | 2021-02-02 11:47:24 | Ventilador presenta perdida de PEED en modo CPAP, se debe aumentar R time para mejorar dichos valores. | Falla en ventilador |  | LEISTUNG | EMCO5003 | M02839 | VENTILADOR MECÁNICO | 4889 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE RELIAZA RE AJUSTE DE LAS GUÍAS LATERALES DONDE ENCAJA LA PARTE SUPERIOR DE LA PINZA, PUES ESTAS SE ENCONTRABAN DOBLADAS Y NO PERMITÍAN QUE SE PUDIERA ACOMODAR BIEN EL SENSOR EN EL PACIENTE. EL ACCESORIO QUEDA NUEVAMENTE FUNCIONAL Y SE ENTREGA AL SERVICIO. | 2021-02-01 10:00:29 |  | 2021-02-01 13:46:33 | 2021-02-01 13:51:09 | saturador no sensa porque tiene las patas partidas | saturador no funciona |  | COMEN | EMCO5148 | E7200527120F | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 5041 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | paula andrea jurado ordoñez | ingeniero mantenimiento
Se hace reconstrucción de los soportes de la pantalla y se realiza ajuste completo de la pantalla | 2021-01-29 14:08:07 |  | 2021-01-29 15:26:02 | 2021-01-29 15:27:47 | Equipo se encuentra en el servicio con pantalla despegada y tapas laterales sueltas | Caida de monitor |  | MINDRAY | 113039006 | AQ-5AB3269 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3354 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realiza el cambio de electrovalvula | 2021-01-28 17:24:58 |  | 2021-01-29 14:58:40 | 2021-01-29 15:09:26 | Monitor de signos vitales presenta erro de aire al momento de realiza la toma de presión no invasiva | Daño de monitor |  | Mindray | 113039095 | BR6C-7020CIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3514 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se instala control box por parte del ingeniero de la empresa Stryker, se dejo la cama conectada cargando el jueves 18 de marzo del 2021 y se entrego funcional el día viernes 19 de Marzo. Se verifica optimas condiciones funcionales del equipo en presencia de la jefe del servicio y se retira la cama electromecánica Hopeful Advance que se encontraba en contingencia. | 2021-01-28 14:44:48 |  | 2021-02-04 11:52:29 | 2021-03-24 07:37:37 | Desde el servicio reportan que no funcionan los movimientos de la cama. Se sube a verificar y se confirma que pese a que esta conectada no se esta energizando, se realiza inspección inicial e inicialmente se asocia el problema presenciado con un daño en el control box. La cama fue reportada desde el 12 de Enero del 2021 Por la enfermera enjefe del servicio Jennifer Añasco. Y a la fecha permanece fuera de servicio. | cama fuera de servicio |  | stryker | ETRA00306 | 1185100014320017 | CAMA ELECTROMECANICA | 1774 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FÍSICA DEL FUNCIONAMIENTO DONDE SE EVIDENCIA AUSENCIA DEL TORNILLO DE SEGURIDAD. SE INSTALA TORNILLO DE SEGURIDAD Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2021-01-28 09:14:19 |  | 2021-02-04 11:51:43 | 2021-02-17 15:42:21 | LA BALANZA SE ENCUENTRA DESAJUSTADA POR FALTA DE TORNILLO | BALANZA DESAJUSTADA |  | PRONTO | GRAMERA-1-BANCO DE SANGRE |  | GRAMERA | 2419 | BANCO DE SANGRE |  |  | Sysmed Huv | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo
| 2021-01-27 07:46:26 |  | 2021-05-20 17:03:16 |  | LAS LAMAPARAS QUE ESTAN EN LA ENTRADA DE LOS CONSULTORIOS 703, 715, 707 NO FUNCIONAN TITILAN | ARREGLO DE LUZ LAMAPARA DE TECHO | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO YA QUE A LA FECHA SE HAN GENERADO NUEVOS TICKETS Y SE HAN SOLUCIONADO CORRECTAMENTE, DEMOSTRANDO, QUE EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. | 2021-01-26 14:41:16 |  | 2021-01-28 09:13:39 | 2023-07-31 16:24:22 | Ventilador mecánico no pasa las pruebas iniciales, llega al 4% y arroja error Cod 116-02 | Falla en ventilador |  | Neumovent | EMCO4182 | 181140461081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1082 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
| 2021-01-25 13:30:24 |  | 2021-05-20 17:02:59 |  | esta desprendida la manija de abrir y cerrar el paso del agua en la ducha | desprendimiento manija agua ducha 504 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
CORREGIDO | 2021-01-25 13:13:03 |  | 2021-05-20 17:02:20 | 2021-05-20 17:02:32 | esta desprenddido casi totalmente el de soporte del TV. hay riesgo alto de caida del TV | desprendimiento del soporte de TV 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2021-01-25 12:34:13 | 2021-02-01 14:36:41 | 2021-01-28 07:27:34 |  | monitor que se encuentra en el área de recuperación no toma presión no invasiva (NIBP) aparece una alarma ( Fallo en sistema NIBP) | monitor multiparametro con no toma presion no invasiva |  | DRAGER | EMCO3948 | VTSKK0127 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 723 | RECUPERACION QUIROFANO |  |  |  | Biomedicos cirugia
| 2021-01-25 08:51:19 |  | 2021-05-20 17:01:46 |  | no abre la habtacion con la llave | daño chapa habitacion 550 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE VERIFICA FUGA QUE PRESENTABA, SE EVIDENCIA DESGASTE EN LOS EMPAQUES DEL BRAZO QUE LLEVA EL PULMON, SE REALIZA INSTALACIÓN DE EMPAQUES PROVISIONALES, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUGA Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO FUNCIONALMENTE "OK" REQUIERE COTIZACIÓN DE EMPAQUES | 2021-01-25 08:13:47 |  | 2021-01-28 07:19:16 | 2021-02-03 17:18:17 | En el check list se realizaron diferentes pruebas de compilancia y de fuga , la maquina presento fugas por lo cual no esta operativa para la cirugia progamada | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3782 | ASFF - 0198 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1909 | QUIROFANO 7 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
El equipo ya no cuenta con disponibilidad de repuestos ya que se encuentra en obsolescencia. No es posible adquirir partes para reparación. | 2021-01-24 17:56:25 |  | 2021-02-04 11:48:21 | 2024-06-14 08:25:38 | EL EQUIPO FUE PERFORADO CON UNA BROCA CUANDO SE ENCONTRABAN EN PROCEDIMIENTO DE ORTOPEDIA SALA 4, OCASIONANDO UNA PERFORACION EN EL TAMBOR GRANDE, EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO | INTENSIFICADOR DE IMAGEN |  | PHILIPS | EMCO3221 | 1073 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 313 | QUIROFANO 4 |  |  |  | Biomedicos cirugia | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
LA BOMBA DE INFUSIÓN NO PRESENTA NINGÚN PROBLEMA. SE DEJA TRABAJANDO POR MÁS DE 5 MINUTOS Y REALIZA EL PROCESO CORRECTAMENTE, ADEMÁS, TERMINA EL PROGRAMA CORRECTAMENTE Y QUEDA EN MODO KVO=5. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y SE DEVUELVE AL SERVICIO. | 2021-01-22 15:43:01 |  | 2021-01-22 16:06:28 | 2021-01-22 16:09:36 | error despues de 1 minuto de infusion | bomba marca error despues de 1 minuto de infusion |  | BAXTER |  | 21030109DH | BOMBA DE INFUSION | 3948 | HOSPITALIZACIÓN 6 NORTE |  |  |  | maritza cordoba sanchez | ingeniero mantenimiento
PRESENTA FALLA DE ALARMAS. SE VERIFICA SENSOR DE FLUJO, VALVULAS PEEP Y APL, CANISTER, MANGUERAS Y CIRCUITO DE PACIENTE, TODO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y LA MAQUINA SIGUE MOSTRANDO FALLA EN FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA TRASLADO DE LA MAQUINA DEL QUIROFANO 11 AL QUIROFANO 13, SE REALIZA CALIBRACIÓN DE SENSOR DE FLUJO Y VALVULAS PEEP Y PRUENAS DE FUGA Y COMPLIANCIA Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. QUEDA CICLANDO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-01-22 12:31:17 |  | 2021-01-22 13:29:54 | 2021-02-02 16:26:03 | se realiza check list con las siguientes anotaciones, maquina presenta alarma de fallo del ventilador y fallo en valvula apl | maquina con error en válvula APL Y Error en falla del ventilador |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 13 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
LA MAQUINA SE ENCONTRABA EN EL QUIROFANO 13 DONDE SE LE EFECTUAN PRUEBAS DE ENCENDIDO DEL VENTILADOR Y FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO SE QUEDA CICLANDO EN EL QUIROFANO 11, SE CAMBIA LA CONEXIÓN DEL TOMA CORRIENTE Y QUEDA FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS. "EQUIPO OK" | 2021-01-22 12:28:14 |  | 2021-01-22 13:32:10 | 2021-02-02 15:48:42 | se realiza check list de maquina de anestesia , se verifica indicador led de que el equipo tiene energia, al momento de prenderlo el equipo se apaga y no prende mas | maquina de anestesia no enciende |  | PENLON | EMCO3722 | 1014-22 | MAQUINA DE ANESTESIA | 467 | QUIROFANO 11 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON SERIE 26080138UN. | 2021-01-21 11:46:27 |  | 2021-01-22 08:44:37 | 2021-02-23 07:43:58 | reporta daño de bateria y se paso a idioma ingles | daño de bomba de infusion baxter 3 canales |  | BAXTER |  | 26070067UN | BOMBA DE INFUSION | 2045 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se realiza ajuste de las conexiones del panel de control y la pantalla del monitor. Se realiza conexión de cable polo a tierra | 2021-01-21 09:46:26 |  | 2021-01-22 08:46:58 | 2021-01-29 15:40:29 | no carga la bteria y no prende. co funciona | daño monitor de signos vitales BLT A5 |  | BIOLIGHT | EMCO3751 | A044E002911 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 568 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | LAURA ESCOBAR
Se revisa equipo, no se evidencia daño en carcasa, equipo funciona correctamente, se deja en el servicio en optimas condiciones. | 2021-01-21 09:43:01 | 2021-01-10 00:00:00 | 2021-01-22 08:48:42 | 2023-01-12 17:27:21 | reportan caida del monitor de signos vitales con fractur de la pantalla | daño monitor de signos vitales |  | BIOLIGHT | EMCO3749 | A044E002917 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 566 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Reparación de conector de palas en el equipo, pin del contector de la resistencia de prueba quedó dentro lo que no dejaba conectar las palas. | 2021-01-20 08:58:02 | 2020-01-20 00:00:00 | 2021-01-20 08:59:55 | 2023-02-03 10:01:29 | NO ASEGURA EL CONECTOR DE LAS PALAS | DAÑO EN DESFIBRILADOR |  | MINDRAY | EMCO4232 | EZ-84005266 | DESFIBRILADOR | 212 | UCI 3 |  |  |  | Aura María García Caicedo | Angelica Maria Campo M
SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL, MANTENIMIENTO GENERAL Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES. CAMA OPERATIVA Y EN CORRRECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. | 2021-01-20 07:34:42 |  | 2021-01-22 08:49:12 | 2021-03-03 08:24:03 | Cama hospitalaria se bloquea cada 20 segundos. | Daño de cama |  | HOPEFULL | EMCO5050 | M57-168 | CAMA ELECTROMECANICA | 4975 | TALLER BIOMÉDICO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
SE VERIFICA DETECCIÓN DE LA PLACA POR PARTE DEL EQUIPO. SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE CONTROL. SE VERIFICA ESTADO Y FUNCIONAMIENTO DEL LÁPIZ MONOPOLAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN MODO CORTE Y SATURACIÓN. EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE FÁBRICA. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERATIVAS. | 2021-01-17 16:56:35 |  | 2021-01-20 08:59:18 | 2021-01-28 11:54:02 | Me informan que en hora de la noche se presento un evento adverso con electrobisturí, el equipo fallo y donde estaba puesta la placa de retorno el paciente resulto con una leve quemadura , se solicita hacer revisión del equipo se encuentra ubicado en sala #4 de urgencias fuera de servicio por el momento | electrobisturi quemadura ern paciente |  | COVIDIEN | EMCO3939 | S6F22312AX | ELECTROBISTURI | 239 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  |  | Biomedicos cirugia | ingeniero mantenimiento
Se ajusta ventana de la habitación 549 | 2021-01-15 13:52:17 |  | 2021-01-27 16:16:02 | 2021-01-27 16:16:24 | habitación 549 con paciente ventana se abre con facilidad peligro | habitación 549 con paciente ventana se abre con facilidad peligro | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2021-01-15 07:56:29 |  | 2021-05-20 17:01:10 |  | la habitación 507 esta con paciente al descargar el sanitario el push bota mucha agua al piso queda peligroso | habitación 507 esta paciente al descargar sanitario el push bota mucha agua en el piso queda peligroso | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se cambia lámpara de habitación 523 | 2021-01-14 13:51:05 |  | 2021-02-01 15:18:28 | 2021-02-01 15:18:57 | luminaria parpadea mucho baño de habitación 523 | luminaria parpadea mucho en baño de habitación 523 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE HACE AJUSTE EN SOPORTES DE PANEL FRONTAL SUPERIORES E INFERIORES. SE AJUSTA NUEVAMENTE TODO EL PANEL FRONTAL. EL EQUIPO ESTÁ FINALMENTE OK. | 2021-01-14 08:05:08 |  | 2021-01-15 08:47:29 | 2021-01-22 10:08:55 | Monitor BLT ANY VIEW A5 EMCO 3749 carcaza abierta | Monitor BLT ANY VIEW A5 EMCO3749 carcaza abierta |  | BIOLIGHT | EMCO3749 | A044E002917 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 566 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | BLT | SI | BLT ANY VIEW A5 EMCO 3749 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
CORREGIDO | 2021-01-13 14:16:55 |  | 2021-05-20 17:00:23 | 2021-05-20 17:00:34 | en la revisión general de los cubículos, se observa daños en el cubículo #15 y 17, del sensor del agua, daño en los gabinetes del ala b de la sala uci, fuga de lavamanos en ambas estaciones de enfermería, daño del porta papel toalla de manos, llave dañada | DAÑO DE GABINETES DE LA SALA Y FUGA DE AGUA EN LAVAMANOS | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | Ana Maria Aguirre Prado | jesicA AMAYA
SE CAMBIA BOMBA DE NUTRICIÓN POR UNA CON SERIE NÚMERO C17181397 | 2021-01-12 16:47:55 |  | 2021-01-15 08:48:01 | 2021-07-08 11:32:44 | se conecta la bomba y esta no carga | bomba de nutrición no carga |  | COVIDIEN | 75372 | C18220520 | BOMBA DE NUTRICION | 4189 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | tatiana larrahondo | ingeniero mantenimiento
SE CAMBIA BOMBA DE NUTRICIÓN POR UNA CON SERIE NÚMERO C18202552 | 2021-01-12 16:47:25 |  | 2021-01-15 08:47:46 | 2021-07-08 11:31:59 | se conecta la bomba y esta no carga | bomba de nutrición no carga |  | COVIDIEN | 75526 | C18220467 | BOMBA DE NUTRICION | 4190 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | tatiana larrahondo | ingeniero mantenimiento
se realizo el cambio del sensor por la maquina spacelabs que estaba en quirofano #11 | 2021-01-12 09:52:24 |  | 2021-01-12 14:01:43 | 2021-01-12 14:11:52 | Al momento de realizar el check list la maquina de anestesia de la sala #4 marca SPACELABS se encuentra sin el sensor de flujo, se realizo el cambio del sensor por la maquina spacelabs que estaba en quirofano #11, la maquina por este inconveniente se encuentra fuera de servicio esto sucedió el día 11/01/21 | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | SPACELABS | EMCO3583 | FOCU-101643 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2022 | QUIROFANO 4 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
CORREGIDO | 2021-01-08 10:05:47 |  | 2021-05-20 16:59:53 | 2021-05-20 17:00:04 | tablero de oxigeno y vacun pita constantemente en estación de enfermeria pediatria | tablero de oxigeno y vacun pita constantemente en estación de enfermeria pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2021-01-08 09:59:39 |  | 2021-05-20 16:59:02 | 2021-05-20 16:59:23 | tablero de oxigeno y vacun suena constantemente en estación de enfermeria adultos | tablero de oxigeno y vacun suena constantemente en estación de enfermeria adultos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia bombillo de habitación 511 | 2021-01-08 09:34:39 |  | 2021-02-01 15:17:09 | 2021-02-01 15:17:54 | luminaria no prende en habitación 511 | luminaria no prende en habitación 511 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia bombillo de la habitación 501 | 2021-01-07 14:05:14 |  | 2021-01-27 16:15:04 | 2021-01-27 16:15:42 | luminaria de ingreso en habitación 501 con paciente esta titilando | luminaria de ingreso en la habitación 501 con paciente esta titilando | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2021-01-07 13:49:53 |  | 2021-05-20 16:58:45 |  | habitación 550 hoy aparece chapa dañada | habitación 550 chapa dañada | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE LLEGA AL LUGAR PARA REVISAR EL EQUIPO Y SE PROCEDEN A REALIZAR PRUEBAS PARA IDENTIFICAR LA FALLA. LUEGO DE VARIAS PRUEBAS REALIZANDO LA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL, EL QUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. EL EQUIPO QUEDA EN SERVICIO FUNCIONAL. | 2021-01-07 13:46:33 |  | 2021-01-08 09:15:40 | 2021-01-08 09:17:58 | equipo Emco 35375 Lucum Mediana no toma tensión arterial | equipo Emco 3537 Lucum Mediana no toma tensión arterial |  | MEDIANA | EMCO3537 | 114611090006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 559 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | LUCOM MEDIANA | SI | 1146090006 | monitor de signos vitales
SE SOLDA CABLE DEL PULSIOXÍMETRO DEBIDO A QUE SE HABÍA ROTO EL CABLE. | 2021-01-07 13:43:52 |  | 2021-01-08 09:18:18 | 2021-07-09 13:48:37 | Pulsoximetro equipo Emco 3555 Lucum Mediana dañado | pulsoximetro equipo Emco 3555 Lucum Mediana dañado |  | MEDIANA | EMCO3555 | 104110120036 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 564 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | LUCOM MEDIANA | SI | A133852LF | Lucum Mediana 355
SE REALIZA CAMBIO DE TECLADO PROVISIONAL. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES PARA SU USO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2021-01-07 07:57:31 |  | 2021-01-07 08:20:45 | 2021-01-22 15:58:14 | Electrobisturí presenta problemas en su panel , los botones de subir y bajar corte no funcionan correctamente | Electrobisturi dañado |  | MEDTRONIC COVIDIEN | SIN CODIGO | F4J44364T | ELECTROBISTURI | 255 | QUIROFANO 7 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
se Cierra orden de trabajo debido que en el año 2022y hasta la fecha equipo se encuentra en correcto estado funcionando, se tiene informe del ultimo preventivo que se le realizo el equipo y se encuentra en correcto estado. | 2021-01-06 10:04:37 | 2021-01-06 00:00:00 | 2021-01-07 08:20:35 | 2024-05-15 14:04:33 | El servicio reporta que la cámara no da imagen y/o no enciende. | Falla en camara |  | SIEMENS | EMCO4873 | 107272 | TOMOGRAFO | 4758 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | Administrador Principal | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE SENSOR DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL. DURANTE EL PROCESO DE CAMBIO SE LE RECUERDA AL PERSONAL QUE LOS ACCESORIOS NO SE RETIRAN DEL EQUIPO Y DEBEN PERMANECER CONECTADOS. | 2021-01-04 08:24:20 |  | 2021-01-05 07:42:46 | 2021-01-15 15:29:51 | pulsosimetro de equipo Lucum Mediana .3537 dañado | pulsosimetro de equipo Lucum Mediana 3537 dañado |  | MEDIANA | EMCO3537 | 114611090006 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 559 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | LUCOM MEDIANA | SI | Emco 3537 | Lucum Mediana 3537
Se cambia sensor de saturación de oxígeno por uno nuevo. Equipo queda funcional en servicio. | 2021-01-04 08:16:57 |  | 2021-01-04 11:21:29 | 2021-01-04 11:22:51 | pulsosimetro de equipo Lucum Median 3537 dañado | pulsosimetro de equipo Lucum Mediana 354 dañado |  | MEDIANA | EMCO3546 | 114612050001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 539 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | LUCOM MEDIANA | SI | EMCO 3546 | Lucum Mediana 3546
Se realiza ajuste en resorte de medidor y resorte de soporte superior. Equipo funcional | 2021-01-04 08:10:17 |  | 2021-01-04 08:19:44 | 2021-01-15 14:28:39 | balanza metalica beige 12913 descalilbrada no pesa dañada | Balanza metalica beige 12913 descalibrada no pesa dañada |  | GENERICA | EMCO5264 | 12913 | BASCULA | 1972 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | LAURA ESCOBAR |  |  | beige | no | 12913 | Balanza metalica beige
SE REALIZA UNA INSPECCIÓN FISICA Y VISUAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA, DONDE SE EVIDENCIA FUGA EN EL SISTEMA DEL EQUIPO VENTILATORIO. SE APLICA AJUSTE DEL SISTEMA Y CALIBRACIÓN DE LOS SENSORES Y DEL FUELLE DEL VENTILADOR. SE REALIZAN PRUEBAS EN DIFERENTES MODOS VENTILATORIOS DONDE ELE QUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. EQUIPO "OK" | 2021-01-02 18:28:49 |  | 2021-01-07 08:19:49 | 2021-03-23 17:09:34 | maquina presenta fuga antes de inciar una cirugia , se verificaron parametros y tiene una fuga alta | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO0216 | ARXJ-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 466 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  | Sysmed Huv | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
Se arreglan los lavamanos de la UCI Adulto | 2020-12-30 16:05:05 |  | 2021-01-27 16:13:59 | 2021-01-27 16:14:33 | Se realizo ronda de seguridad el día 30/12/20 donde se encontraron dañados, los lavamanos de los cubículos 1,5,6,14, no presentan flujo hídrico. El grifo que esta al interior del cubículo presenta gotera. | Daño en lavamanos | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | Jhoselyn Caicedo | jesicA AMAYA
Se ajusta dispensador de alohol de la habitación 547 | 2020-12-30 16:01:05 |  | 2021-01-27 16:00:59 | 2021-01-27 16:01:34 | habitación 547 se cayó el dispesador de jabon de la pared en baño | habitación 547 se cayó el dispensador de jabón de la pared en baño | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2020-12-30 15:54:41 |  | 2021-05-20 16:58:11 | 2021-05-20 16:58:21 | 540 habitación con paciente se le cayo el dispensador de jabon en baño | 540 habitación con paciente se le cayo el dispensador de jabon en baño | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
LA BOMBA DE INFUSIÓN RETORNA A LA SEDE NORTE Y SE DEVUELVE AL SERVICIO PARA SU USO. EL EQUIPO ES FUNCIONAL. | 2020-12-30 14:42:05 |  | 2020-12-30 14:42:17 | 2021-03-03 08:17:01 | La bomba indica error 803:20 en canal de infusión. | Canal dañado |  | BAXTER | 045313 | 21091196DH | BOMBA DE INFUSION | 4188 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE INFUSIÓN POR UNA CON NÚMERO DE SERIE 26110368UN. | 2020-12-30 14:35:56 |  | 2020-12-30 14:38:48 | 2021-02-23 07:38:25 | El canal B de la bomba de infusión presenta error 803:20. | Canal B dañado |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22010159UH | BOMBA DE INFUSION | 1312 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
Se realiza cambio del espaldar del asiento | 2020-12-30 14:32:07 |  | 2021-01-27 14:05:44 | 2021-01-27 14:06:14 | silla que se encuentra dañada en el asiento. (asiento flojo) | silla dañada | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | Secretaria Ucim | jesicA AMAYA
Se cambia chapa del cuarto de almacen de insumos | 2020-12-30 11:24:43 |  | 2021-01-27 14:04:41 | 2021-01-27 14:05:22 | chapa dañada cuarto de almacen donde se guardan insumos por favor reparar urgente | Chapa dañada cuarto de almacen donde se guardan insumos por favor reparar urgente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se retira el baño de los familiares lata metálica | 2020-12-30 11:17:55 |  | 2021-01-27 16:08:19 | 2021-01-27 16:08:57 | en baño familiares de pediatria división metalica tiene una lata desprendida cerca al sanitario riesgo | en baño familiares de pediatria división metalica tiene un lata desprendida cerca al sanitario | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se ubica correctamente el dispensador de alcohol | 2020-12-30 11:03:15 |  | 2021-01-27 14:02:00 | 2021-01-27 14:02:25 | habitación 558 dispensador de alcohol muy flojo de la pared | habitación 558 dispensador de alcohol muy flojo de la pared | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
se arregla carro de medicamento de hemato-oncología | 2020-12-30 07:28:01 |  | 2021-01-07 07:53:44 | 2021-01-07 07:54:21 | carro de transporte de medicamentos dañado se necesita urgente | Carro de transporte de medicamentos dañado se necesita urgente | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2020-12-30 07:21:47 |  | 2021-05-20 16:57:36 |  | carro de medicamentos se le cayó soporte para sostener guardian | Carro de transporte de medicamentos se le cayó soporte paras sostener guardian | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2020-12-29 10:23:28 |  | 2021-05-20 16:57:06 |  | habitación 539 oxigeno de la pared no funciona | habitacion 539 oxigeno de la pared no funciona | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se pinta habitación 506 | 2020-12-29 10:17:26 |  | 2021-01-07 07:52:36 | 2021-01-07 07:53:04 | habitación 506 pared sin pintar | habitación 506 pared sin pintar | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2020-12-29 10:11:54 |  | 2021-05-20 16:56:48 |  | llave de la ducha se cae constantemente no se puede abrir habitación 507 | llave de la ducha se cae constantemente no se puede abrir habitac 507 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Llave del cuarto del aseo se arregla | 2020-12-29 08:59:48 |  | 2021-01-07 07:51:34 | 2021-01-07 07:51:56 | lla llave del lavatrapiador del cuarto del aseo esta botando mucha agua no cierra | llave no cierra bota mucha agua del cuarto del aseo | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se inspecciona el equipo, se hace revisión de válvula espiratoria, se realiza prueba de línea, comprobación de fugas, sensores; el equipo pasa prueba sin problemas, se verifica el historial de alarmas encontrando alarmas reiterativas sobre bajo ingreso de suministros de gas, se revisa conexión de mangueras e ingreso de gases medicinales, una vez finalizada toda la inspección, se realizan mediciones de Presión, Volumen, frecuencia respiratoria, se conecta al analizador de flujo para comprobar las mediciones arrojadas por el ventilador, encontrando que las medidas se encuentran dentro del porcentaje máximo de error permitido por el fabricante es de +/- 4ml +/-15% para volúmenes superiores a 50 ml. (página 21 del manual de usuario). Se deja el equipo ciclando aproximadamente entre 30 y 40 minutos para comprobar si hay caídas de volúmenes, el ventilador siempre se mantuvo arrojando los valores dentro del rango sin ningún cambio significativo. | 2020-12-29 08:37:51 |  | 2020-12-29 08:38:25 | 2021-01-04 14:31:18 | El ventilador se pone en paciente y durante un tiempo de trabajo se evidencia que la mejoría en volúmenes no se está dando, ya que el volumen que muestra en pantalla es mucho menor al volumen programado. | El ventilador no entrega volúmenes correctamente |  | LEISTUNG | EMCO5005 | M02932 | VENTILADOR MECÁNICO | 4891 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | LAURA ESCOBAR
Se inspecciona el equipo, se revisa válvula espiratoria y sensor, se realiza la prueba de línea, se encontró que al programar un volumen de 300 ml no arroja lo programado, se hace diferentes verificaciones entre ellas como primera instancia probar el equipo con otra válvula y sensor, se realiza nuevamente prueba de línea y se ingresa el mismo volumen, inmediatamente el equipo con ésta válvula entrega los volúmenes sin problema; éstas pruebas fueron realizadas en presencia del Ingeniero Cristian Molina. La válvula fue retirada de la entidad, debido a que pudo haberse afectado internamente el Mylar provocando diferencias de volumen; se realizará cambio de válvula espiratoria y sensor. | 2020-12-28 17:29:03 |  | 2020-12-28 17:29:19 | 2021-01-12 09:15:34 | El ventilador se pone a ciclar con pulmón de prueba y resistencia a lo cual se evidencia que el volumen programado es de 300 mL y está entregando 260 mL, cabe resaltar que este resultado se observa luego de varias horas de funcionamiento del equipo. | El ventilador no entrega volúmenes correctamente |  | LEISTUNG | EMCO5006 | M02938 | VENTILADOR MECÁNICO | 4892 | UCIN NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | LAURA ESCOBAR
se cambia bombillo de las habitaciones 447 y 449 | 2020-12-28 10:12:53 |  | 2021-01-07 08:06:05 | 2021-05-20 16:55:57 | En la habitación 447 y 449 de la torre A se encuentran sin luz en el baño | Baños sin luces | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
Se cambia bombillo de la habitación 447 | 2020-12-28 10:04:45 |  | 2021-01-07 08:05:15 | 2021-01-07 08:05:43 | El baño de la habitación se encuentra sin luz. | En las habitacion 447A | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
SE RELIZA INSPECCIÓN FÍSICA DEL EQUIPO. SE REALIZA DESARME DE LA VÁVULA PROPORCIONAL DE AIRE Y SE AJUSTA PUNTO DE APERURA CORRIGIENDO LA FUGA. SE REALIZA TRAZADO DE CURVAS POR AIRE Y POR OXÍGENO, TAMBIÉN POR PRESIÓN DE PEEP, ENCONTRANDO QUE EL EQUIPO QUEDA DENTRO DE LOS RANGOS ESTIPULADOS POR FÁBRICA PARA CADA ELEMENTO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON VT 650 SERIE: 1700042. SE REALIZA AJUSTE DE CONECTORES DE CABLES DEBIDO A QUE SE ENCONTRÓ FALLA EN RESPUESTA DE LA PANTALLA TÁCTIL, FALLA QUEDA CORREGIDA. EL EQUIPO QUEDA OPERATIVO, EN BUENAS CONDICIONES Y ES APTO PARA SER UTILIZADO CON PACIENTES. | 2020-12-28 09:14:39 |  | 2020-12-28 11:38:49 | 2021-01-22 10:02:34 | Se evidenció que presenta una fuga en la salida inspiratoria del equipo al momento de ser conectado a la red de gases. | Fuga en salida inspiratoria |  | LEISTUNG | EMCO5016 | N02003 | VENTILADOR MECÁNICO | 4902 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
Se inspecciona el equipo, se hace revisión de válvula espiratoria, se realiza prueba de línea, comprobación de fugas, sensores; el equipo pasa prueba sin problemas, se verifica el historial de alarmas encontrando alarmas reiterativas sobre bajo ingreso de suministros de gas, se revisa conexión de mangueras e ingreso de gases medicinales, una vez finalizada toda la inspección, se realizan mediciones de Presión, Volumen, frecuencia respiratoria, se conecta al analizador de flujo para comprobar las mediciones arrojadas por el ventilador, encontrando que las medidas se encuentran dentro del porcentaje máximo de error permitido por el fabricante es de +/- 4ml +/-15% para volúmenes superiores a 50 ml. (página 21 del manual de usuario). Se deja el equipo ciclando aproximadamente entre 30 y 40 minutos para comprobar si hay caídas de volúmenes, el ventilador siempre se mantuvo arrojando los valores dentro del rango sin ningún cambio significativo. | 2020-12-28 09:10:57 |  | 2020-12-28 11:46:34 | 2021-01-04 14:28:38 | El ventilador muestra en pantalla volúmenes bajos según lo entregado al paciente. Se programan 500 mL y en pantalla muestra 160 mL, además de que en las curvas muestra que si se llega al volúmen programado. El modo de operación es VCV. | Volúmenes en pantalla bajos |  | LEISTUNG | EMCO5008 | M02953 | VENTILADOR MECÁNICO | 4894 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | LAURA ESCOBAR
Se realiza cambio de sensor de oxígeno. Se hace calibraciones en modo de servicio. Equipo queda en funcionamiento. | 2020-12-28 09:08:33 |  | 2020-12-29 17:24:23 | 2020-12-29 17:27:03 | El ventilador no muestra el porcentaje de oxígeno entregado al paciente; se realizan pruebas de calibración y este no pasa debido a que detecta fallo en la celda a 21% y a 100%. | Falla en celda de oxígeno. |  | AEONMED | EMCO4896 | XZZS30422 | VENTILADOR MECÁNICO | 4879 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
Se realiza cambio de sensor de oxígeno. Se hace calibraciones en modo servicio. Equipo queda en funcionamiento. | 2020-12-28 09:07:53 |  | 2020-12-29 17:28:29 | 2020-12-29 17:30:06 | El ventilador no muestra el porcentaje de oxígeno entregado al paciente; se realizan pruebas de calibración y este no pasa debido a que detecta fallo en la celda a 21% y a 100%. | Falla en celda de oxígeno. |  | AEONMED | EMCO4895 | XZZS33555 | VENTILADOR MECÁNICO | 4878 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
EQUIPO PRESENTA MAIN BOARD MALA. SE REALIZO CAMBIO DE TARJETA DE MONITOR ANY VIEW A5 EMCO3772. | 2020-12-24 08:17:58 |  | 2020-12-24 08:59:41 | 2021-01-13 11:50:28 | Al momento de encender el monitor, queda prendido en un intervalo de tiempo pequeño y después se apaga | monitor multiparametro pantalla dañada |  | BLT | EMCO3738 | A044E002495 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1769 | QUIROFANO 10 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CONEXION DE CABLES SUELTOS Y ENVIAN LA COTIZACION DE LA CORREA, LAS LLANTAS Y CARCAZA PARA DEJAR FULL OPERATIVO EL EQUIPO. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO | 2020-12-10 08:37:45 | 2020-12-11 00:00:00 | 2020-12-23 08:39:21 | 2020-12-23 08:51:06 | Hay problemas de iluminación con el equipo, no llega la luz al cuerpo del microscopio | Problemas en la iluminación |  | CARL ZEISS | EMCO2826 | 6628140861/302931 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 2012 | QUIROFANO OTORRINO | Laura Gomez | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE CAMBIA BOMBA DE NUTRICIÓN POR UNA CON SERIE NÚMERO C19244438 | 2020-12-22 10:25:59 |  | 2020-12-28 09:33:39 | 2021-07-08 11:31:20 | Bomba presenta tuerca rodada, es necesario ajustar el tornillo. | Rotación de la tuerca de la bomba |  | COVIDIEN | 70523 | C16146218 | BOMBA DE NUTRICION | 4193 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | ingeniero mantenimiento
Se instala control box por parte del ingeniero de la empresa Stryker, se dejo la cama conectada cargando el jueves 18 de marzo del 2021 y se entrego funcional el día viernes 19 de Marzo. Se verifica optimas condiciones funcionales del equipo en presencia de la jefe del servicio y se retira la cama electromecánica Hopeful Advance que se encontraba en contingencia. | 2020-12-21 16:03:16 |  | 2020-12-21 16:05:53 | 2021-03-24 07:35:23 | Equipo sale de servicio el 18 de Diciembre del 2020. no se hacen movimientos en la cabecera | Cama electromecanica no realiza movimientos en la cabecera |  | stryker | EMCO4434 | 1808100015550009 | CAMA ELECTROMECANICA | 1866 | HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se ajusta resorte de medidor y resortes de soporte superior. Equipo finalmente ok. | 2020-12-21 08:56:47 |  | 2020-12-21 14:29:47 | 2020-12-29 16:49:30 | Balanza metalica beige 12913 no esta pesando bien | Balanza metalica beige 12913 descalibrada |  | GENERICA | EMCO5264 | 12913 | BASCULA | 1972 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | beige | no | 12913 | Balanza metalica beige
Se hace ajuste en los soportes de pantalla y panel frontal, se vuelven a pegar, se vuelvena ajustar los pines donde se atornillan todos los soportes. El equipo se entrega en buenas condiciones para su funcionamiento. Equipo funcionalmente ok. | 2020-12-21 08:47:41 |  | 2020-12-21 14:27:42 | 2020-12-29 16:52:49 | Monitor Goldway Emco 3095 lo dejaron caer y se daño carcaza | Monitor Goldway Emco 3095 lo dejaron caer y se daño carcasa |  | GOLDWAY | EMCO3095 | 7C5AAIV-045 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 646 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | Goldway | SI | 3095 | monitor de signos vitales
Se arregla soporte de lámpara de habitación 502 | 2020-12-21 07:28:43 |  | 2021-01-07 07:50:30 | 2021-01-07 07:51:15 | se cayo lampara luminaria habición 502 | se cayo lampara luminaria habitación 502 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
EL TICKET SE ENVÍA A CIERRE DEBIDO QUE AL MOMENTO DE REALIZAR LA INSPECCIÓN DEL ACCESORIO ESTE SE ENCUENTRA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE PRUEBA EN DIFERENTES EQUIPOS DE LA MISMA MARCA. POSIBLE CAUSA DE FALLO ES POR QUE NO SE ENCONTRABA CONECTADO CORRECTAMENTE AL EQUIPO O EL SENSOR DE PULSIOXIMETRÍA SE ENCONTRABA DISPUESTO DE FORMA INCORRECTA EN EL PACIENTE. EL ACCESORIO QUEDA FUNCIONANDO E INSTALADO EN EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DE LA UCI ADULTO. | 2020-12-19 18:36:25 |  | 2020-12-21 14:21:19 | 2020-12-21 14:24:25 | PULSIOXIMETRO DE CUBICULO 1 DE UCI NORTE DAÑADO | EQUIPOS CON UNA FUNCION DEFICIENTE | [5 empty] | 0 | UCIN NORTE |  |  |  | NATALIA TRUJILLO | ingeniero mantenimiento |  |  | COMEN | 040000869 | 202005058910 | PULSIOXIMETRO
SE REALIZA REPARACIÓN DE REM, CAMBIO DE PULSADOR (ON/OFF) DE ENCENDIDO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO "OK" | 2020-12-18 10:30:55 |  | 2020-12-18 10:39:35 | 2021-01-22 14:12:18 | el equipo no reconoce placa y envia alarma | electrobisturi no detecta la placa |  | VALLEYLAB | 805028-EMCO0287 | L2I–18744 L–20 | ELECTROBISTURI | 242 | QUIROFANO NEURO |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo. | 2020-12-18 10:28:59 |  | 2020-12-18 10:38:39 | 2025-05-12 09:02:38 | maquina presenta fugas nopasa aveces la prueba , tambien muestra error de umbral de presion alto, no entrega los valores programados | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO3027 | ASAL-0011 | MAQUINA DE ANESTESIA | 468 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | Biomedicos cirugia | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
se confirma que el equipo esta en buen estado | 2020-12-18 09:05:59 |  | 2020-12-18 09:36:49 | 2023-01-13 09:40:39 | EL TENSIOMETRO SE ENCUENTRA DESCALIBRADO EL MANOMETRO EMPIEZA A MARCAR DESDE "300" | TENSIOMETRO MANUAL |  | GMD DIAGNOSTIC | 861751 |  | TENSIOMETRO MANUAL CON FONENDO (KIT) | 3978 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | ingeniero mantenimiento
Se arregla gotera del techo de la habitación 510 | 2020-12-17 08:58:15 |  | 2021-01-27 16:06:22 | 2021-01-27 16:07:16 | habitación 510 gotera en techo cerca de la ventana se observa humedad | habitacion 510 gotera en techo cerca de la ventana | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2020-12-17 08:54:58 |  | 2021-05-20 16:55:43 |  | habitación 528 desprendimiento parcial del techo area sanitario se observa humedad | habitacion 528 desprendimiento parcial del techo area sanitario | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
CORREGIDO | 2020-12-17 08:53:18 |  | 2021-05-20 16:55:00 | 2021-05-20 16:55:10 | habitación 524 el timbre esta encendido sin estar llamando | habitacion 524 el timbre esta encendido sin estar llamando | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA REVISIÓN INTERNA DEL EQUIPO Y SE ENCUENTRA QUE LA TARJETA PRINCIPAL TIENE FALLA IRREPARABLE. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA. | 2020-12-17 08:35:11 |  | 2020-12-17 10:06:45 | 2020-12-17 14:56:32 | EL TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO NO ENCIENDE | TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO |  | AiQURA | EMCO4894 |  | TERMOMETRO INFRARROJO | 4875 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Dayana Raigosa Gil
SE DESTAPA EL EQUIPO Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL SENSOR. AL REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SE DETECTAN TEMPERATURAS NORMALES DE 36, 36.5, 36,7 °C. EL EUQIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2020-12-17 08:33:12 |  | 2020-12-17 10:06:12 | 2020-12-17 14:28:45 | Al realizar la toma de temperatura en personas, sale el resultado "Lo" o salen temperaturas muy bajas como de 34°C | Daño termómetro infrarrojo |  | AiQURA | EMCO4893 |  | TERMOMETRO INFRARROJO | 4874 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Dayana Raigosa Gil
Se arregla lavamanos de la central de enfermería de hemato pediatrica | 2020-12-15 19:00:12 |  | 2021-01-27 14:00:56 | 2021-01-27 14:01:36 | lavamanos de empleados bota agua por la tuberia en pediatria | hlavamanos de empleados bota agua por la tuberia en pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2020-12-15 18:58:17 |  | 2021-05-20 16:54:32 |  | habitación 512 el acople de oxigeno de la pared tiene fuga no se puede retirar el flujometro | hhabitación 512 acople de oxigeno de la pared tiene fuga no se puede retirar el flujometro | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se ubica correctamente dispensador de alcohol de la habitación 510 | 2020-12-15 18:55:25 |  | 2021-01-07 07:49:30 | 2021-01-07 07:50:08 | dispenddor de alcohol muy flojo habitacion 510 | habitacion 510 dispensadodr de alcohol muy flojo | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se ubica nuevo dispensador de alcohol en el cubículo 2 de la UCI | 2020-12-15 16:05:41 |  | 2021-01-07 08:12:11 | 2021-01-07 08:12:51 | El equipo dispensador de alcohol glicerinado del cubículo 2 de la unidad de cuidados intensivos de la sede norte, no se encuentra disponible, al parecer lo desatornillaron. | Daño dispensador de alcohol glicerinado | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Jhoselyn Caicedo | jesicA AMAYA
Al llegar al servicio la bomba ya no estaba en el lu8gar indicado pues ya el personal de enfermería logró prender la bomba. La jefe del servicio comunica que el equipo está en uso y funcional. Se cierra orden por falso llamado. | 2020-12-14 14:11:55 |  | 2020-12-14 14:21:32 | 2020-12-14 14:23:31 | En el servicio de hospitalización torre B hay una bomba dañada en la estación de enfermería | Bomba dañada |  | BAXTER | 045313 | 21091196DH | BOMBA DE INFUSION | 4188 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | ingeniero mantenimiento
| 2020-12-14 10:31:20 |  | 2021-05-20 16:53:55 |  | En el piso torre 4 torre A se encuentra descubierto dos techos uno de una habitación 455 y la otra del pasillo de la sala | Techo descubierto | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero
| 2020-12-14 10:29:04 |  | 2021-05-20 16:51:59 |  | En el piso torre 4 torre A se encuentra descubierto dos techos uno de una habitación 455 y la otra del pasillo de la sala. | Techo descubierto | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero
Se retiran televisores de las habitaciones 436 y 460 | 2020-12-14 10:24:43 |  | 2021-01-07 08:04:21 | 2021-01-07 08:04:53 | En dos habitaciones de la torre A del 4 piso 460 y 463 se encuentran dos televisores en el suelo. uno por ser sobrante y otro por complicación en la base del televisor | Televisores en el piso | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
Se retira televisor de las habitaciones 436 y 460 | 2020-12-14 10:23:33 |  | 2021-01-07 08:02:04 | 2021-01-07 08:02:51 | En la habitación 463 y 460 de la torre a se encuentran televisores en el piso por inconveniente con el sujetador y televisor sobrante de habitación | Televisores en el piso | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
Se cambia bombillo de la habitación 435 | 2020-12-14 10:18:03 |  | 2021-01-07 08:00:55 | 2021-01-07 08:01:39 | En la habitación 435 torre A no tiene luz | Sin luz en habitacion | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
Se arreglan barandas y se ajustan de la cama de la habitación 447 | 2020-12-14 10:17:09 |  | 2021-01-07 07:59:50 | 2021-01-07 08:00:25 | En la habitación 447 torre A las barandas de la cama no suben | Barandas de cama¦ | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
Se sube y ajusta persiana de la habitación 420 | 2020-12-14 10:15:42 |  | 2021-01-07 07:58:52 | 2021-01-07 07:59:25 | En la habitación 420 torre B no entra luz por daño de persianas | Persiana Abajo | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
Se sube y ajusta persiana de la habitación 402 | 2020-12-14 10:13:32 |  | 2021-01-07 07:57:00 | 2021-01-07 07:57:46 | En la habitación 402 torre b no tiene luz | La habitación no tiene luz | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
se ajusta con tornillo la ventana de la habitación 418 | 2020-12-14 10:08:46 |  | 2021-01-07 07:55:44 | 2021-01-07 07:56:14 | En la habitación 418 torre b la ventana se encuentra una ventana suelta | Ventana Suelta o Averiada | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
ESTA ORDEN NO CORRECPONDE A MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. ORDEN DEBE DE GENERARSE EN MANTENIMIENTO BIOMÉDICO EN CASO DE QUE NO SE HAYA CORREGIDO DESPUÉS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS REALIZADOS POR BAXTER. | 2020-12-14 09:50:32 |  | 2021-05-20 16:50:25 | 2021-05-20 16:51:32 | En el piso 4 la habitación 426 torre B le hace falta a la bomba de infusion el soporte para ajustar el atril. | Falta de soporte para bomba de infusión | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
Se pone bombillo en habitación 430 | 2020-12-14 09:44:09 |  | 2021-01-07 07:54:44 | 2021-01-07 07:55:22 | En el cuarto piso la habitación 430 torre B no tiene luz | La Habitación no tiene luz | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Vanessa Chaguendo Romero | jesicA AMAYA
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SE PROCEDE A REALIZAR UNA VERIFICACIÓN DEBIDO A QUE ESTE PRESENTA UN REPORTE DE TEMPERATURA NO ALCANZADA. EN UN PRIMER MOMENTO SE VERIFICAN LAS CONEXIONES INTERNAS DEL EQUIPO ENCONTRANDOLAS EN ORDEN. SEGUIDO A ESTO SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN DE LA PLACA PRINCIPAL ENCONTRANDO SULFATO EN SUS COMPONENTES, SE PROCEDE A LA LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL ÓXIDO Y SE REALIZA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE SOLDADURA PARA ELIMINAR SOLDADURAS FRÍAS DE LOS COMPONENTES A LA PLACA ELECTRÓNICA. EN UN TERCER MOMENTO, SE REALIZA LA VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS COMO EL SENSOR DE TEMPERATURA ENCONTRANDO QUE ESTE REACCIONA CORRECTAMENTE A LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y REALIZANDO LA TRANSDUCCIÓN CORRECTA DEL PARÁMETRO. SUMADO, SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS MOTORES Y BOMBAS DE AGUA LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. LUEGO DE ARMADO EL EQUIPO, SE REALIZA MODIFICACIONES A NIVEL DE SOFTWARE ESTABLECIENDO EL SETPOINT DE TEMPERATURA DEL AGUA EN 37.5 °C, ADEMÁS, SE REALIZA CALIBRACIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA EL CUÁL SE ENCONTRABA 1.8 °C POR ENCIMA DE LA TEMPERATURA REAL, ESTO QUERIENDO INDICAR QUE CUANDO EL EQUIPO CENSABA QUE LLEGABA A LA TEMPERATURA DE SETPOINT (ANTERIORMENTE 37.0 °C) ESTE REALMENTE SE ENCONTRABA EN 35.2 °C; BASADO EN ESTO, SE CORRIGE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA POR SOFTWARE Y SE ESTABLECE DE ACUERDO AL EQUIPO PATRÓN UTILIZADO PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE ALARMAS, ENCONTRANDO QUE ESTE EQUIPO TIENE ALARMAS CUANDO LA TEMPERATURA ESTÁ POR ENCIMA DEL SETPOINT Y POR DEBAJO DEL LÍMITE INFERIOR, ADEMÁS, LA ALARMA DE "NIVEL DE AGUA BAJO" SE GENERABA CORRECTAMENTE CUANDO EL LÍQUIDO NO ESTABA EN LA CANTIDAD CORRECTA PARA SU FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERAS DE SUMINISTRO DE AGUA AL SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PLAQUETAS Y MANGUERA DE DESAGÜE. EL EQUIPO SE PRUEBA POR UNA HORA Y MEDIA REALIZANDO DIFERENTES PRUEBAS ALTERANDO LA TEMPERATURA Y TODAS LAS SUPERÓ SATISFACTORIAMENTE EQUILIBRANDO EN TODO MOMENTO LA TEMPERATURA AL SETPOINT. EL EQUIPO ES FUNCIONAL Y FUNCIONA CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS REQUERIDOS PARA EL SERVICIO. | 2020-12-14 08:42:14 |  | 2020-12-17 10:07:14 | 2022-04-25 18:05:49 | El descongelador de plasma no sube a la temperatura óptima, por tanto no se puede usar | Descongelador |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 175 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo
Se sube y se ajusta persiana de habitación del 4 piso | 2020-12-12 09:18:27 |  | 2021-01-27 16:03:20 | 2021-01-27 16:05:24 | Esta persiana le ocasiona delirium al paciente, por ende se requiere el arreglo. gracias | Persiana Dañada | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Secretaria Ucim | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de mangueras de módulo y de módulo a conexión principal. Equipo funcionalmente ok. | 2020-12-11 17:03:40 |  | 2020-12-11 17:35:34 | 2020-12-29 17:13:05 | Se oprime el botón de NIBP, se escucha como si estuviera insuflando, pero no toma la presión arterial. | Brazalete no insufla |  | Mindray | 113039104 | BR5C-1755CIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3515 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Yomalis Reales Palencia | ingeniero mantenimiento
Se ubica correctamente dispensador de jabón de habitación 546 | 2020-12-10 13:02:17 |  | 2021-01-07 07:48:16 | 2021-01-07 07:49:09 | habitación 546 el dispensador de jabon ubicado en baño esta caido | habitación 546 el dispensador de jabon ubicado en baño esta caido | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
se cambia bombillo de habitación 549 | 2020-12-10 12:58:04 |  | 2021-01-07 07:46:44 | 2021-01-07 07:47:48 | thabitación 549 con paciente no prende luminaria del baño | habitación 549 con paciente no prende luminaria del baño | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2020-12-10 12:54:01 |  | 2021-05-20 16:49:45 |  | timbre de llamado esta arrancado en habitación 545 | timbre de llamado esta arrancado habitacion 545 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se arregla lavamanos de habitación 556 | 2020-12-10 12:51:51 |  | 2021-01-07 07:45:36 | 2021-01-07 07:46:04 | lavamanos continua botanto bastante agua en el piso no se puede recibir paciente habitación 556 | lavamanos continua botando bastante agua en el piso habitación 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se reemplazo el modulo control de imagen en sala de examen, mantenimiento correctivo a colimador por atascamiento de filtro. Pero se solicita el colimador proactivamente en caso aparte para evitar nuevamente el fallo del filtro. Se realizan pruebas de funcionamiento. Equipo operativo. | 2020-12-01 17:23:30 |  | 2020-12-17 10:09:23 | 2020-12-18 11:38:08 | MESA DE PROCEDIMIENTOS Y COLIMADOR NO SE MUEVEN, PANTALLA PARA SELECCIONAR PROCEDIMIENTOS NO ENCIENDE | ANGIOGRAFO NO RESPONDE |  | PHILIPS | EMCO3495 | 840 | ANGIOGRAFO | 2944 | ANGIOGRAFIA |  |  |  |  | : Roberto Ortega
Se entrega en el servicio de sala de operaciones en optimas condiciones de funcionaiento | 2020-12-09 13:49:10 | 2020-12-22 00:00:00 | 2020-12-09 13:51:06 | 2021-03-03 07:37:10 | SE REPORTO POR CORREO ELECTRONICO EL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 QUE EL EQUIPO RESENTA FALLA EN EL CONECTOR DE ENTRADA AC | Falla en el conector de entrada AC |  | STORZ |  | YV6054 | FUENTE DE LUZ | 5345 | QUIROFANO CENTRAL | Jorge Torres | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
se destapa lavamanos de habitación 560 | 2020-12-07 15:21:24 |  | 2021-01-07 07:34:04 | 2021-01-07 07:34:27 | tuberia lavamanos tapado habitación 560 | tuberia de lavamanos tapado habitación 560 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia chapa de la bodega de insumos | 2020-12-07 07:45:28 |  | 2021-01-07 07:33:16 | 2021-01-07 07:33:44 | daño en chapa de cuarto de bodega de insumos por favor reparar urgente puerta queda abierta | daño en chapa de cuarto de bodega de insumos la puerta queda abierta | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE CIERRA TICKET CON RETRO 19989 DEL PRÓXIMO TICKET 341 YA QUE EL PRESENTE TICKET ES ANTIGUO. | 2020-12-06 18:20:08 |  | 2020-12-07 08:40:39 | 2021-02-10 09:41:37 | maquina de anestesia no llega a los volumenes programados | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 1 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE ADJUNTA CARTA EMPRESA DONDE COMUNICAN LA SITUACIÓN PRESENTADA CON LOS DOCUMENTOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVOS REALIZADO EN MESES PASADOS. | 2020-12-04 17:24:57 |  | 2020-12-11 08:11:33 | 2021-03-09 08:16:59 | Cama hospitalaria esta bloqueada no permite ningún movimiento Se desbloquea control ero a los 20 segundos se bloquea de nuevo | Daño de cama |  | HOPEFULL | EMCO5056 | M57-144 | CAMA ELECTROMECANICA | 4982 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL | 2020-12-04 17:23:07 |  | 2020-12-11 08:11:50 | 2021-03-04 11:21:07 | Cama hospitalaria esta bloqueada no permite ningún movimiento Se desbloquea control ero a los 20 segundos se bloquea de nuevo | Daño de cama |  | HOPEFULL | EMCO5050 | M57-168 | CAMA ELECTROMECANICA | 4975 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
Se realiza cierre de orden puesto que el problema es del conector del pulxiometro ya que no ajusta, por tanto, se ubica un tope para mejorar el agarre | 2020-12-04 13:20:15 |  | 2020-12-04 14:20:40 | 2021-01-04 14:19:58 | el puerto del pulsioximetro falla, no permite conexion fija . queda flojo | daño de monitor de SV mediana |  | MEDIANA | EMCO3546 | 114612050001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 539 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | LAURA ESCOBAR
Equipo presenta error en Gbox y Tanque de HV. RAC error. de manera permanente . Se hace reemplazo de GBOX y HVT, se hace carga de firmware y calibracion. Se transfieren tablas a gantry, se hace prueba general, queda en funcionamiento | 2020-12-01 08:01:42 | 2020-12-01 09:30:00 | 2020-12-04 08:04:09 | 2020-12-30 16:32:18 | EL EQUIPO ES REPORTADO POR EL SERVICIO, E INFORMAN QUE NO FUNCIONA EL GANTRY. | Gantry bloqueado |  | SIEMENS | EMCO4639 | 120020 | TOMOGRAFO | 2959 | IMÁGENES DIAGNOSTICAS |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | NICOLAS DIAZ
Se arregla tubería del lavamanos de la habitación 556 | 2020-12-03 18:35:00 |  | 2021-01-07 07:32:11 | 2021-01-07 07:32:53 | habitación 556 por tuberia del lavamanos bota mucha agua en el piso se coloca recipiente para recoger el agua | habitacion 556 por tuberia del lavamanos bota mucha agua en el piso | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2020-12-03 18:30:41 |  | 2021-05-20 16:49:27 |  | push descarge del sanitar5io bota permanentente agua en la pared y en el piso | push descarge sanitario permanentemente bota mucha agua en la pared y en piso | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se sube y ajusta persiana de la habitación 513 | 2020-12-03 18:28:13 |  | 2021-01-27 13:58:52 | 2021-01-27 14:00:03 | persiana tira dañada qued oscura la habitación | persiana tira dañada habitación 513 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE EVIDENCIA FALLA EN EL CONECTOR DE LA PLACA AL PACIENTE. SE REALIZA RECTIFICACIÒN DE SOLDADURA DE PINES DEL CONECTOR DE LA PLACA Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE POTENCIA SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. EQUIPO OK. | 2020-12-03 09:29:36 |  | 2020-12-04 09:25:07 | 2021-01-05 17:18:15 | electrobisturi no detecta la placa de retorno | Electrobisturi dañado |  | VALLEYLAB | EMCO2197 | F6L51143A | ELECTROBISTURI | 253 | QUIROFANO 8 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
| 2020-12-03 08:59:13 |  | 2020-12-03 09:29:28 |  | daño en el gato que acciona el pizero para subirlo y bajarlo | daño piezero mesa de cirugia |  | MAQUET | EMCO4457 | 12195 | MESA DE CIRUGIA | 1888 | QUIROFANO 7 |  |  |  | Biomedicos cirugia
Se cambia empaque de lavamanos de la UCIN | 2020-12-03 06:08:35 |  | 2021-01-27 13:57:19 | 2021-01-27 13:58:20 | EMPAQUE DE LAVADERO DE LOS MESONES SE ENCUENTRA DAÑADA, POR ENDE EL AGUA QUEDA EMPOSADA, Y NO SE PUEDE HACER USO DEL MESON | EMPAQUE DAÑADO | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Ana Maria Aguirre Prado | jesicA AMAYA
| 2020-12-03 06:07:13 |  | 2021-05-20 16:49:02 |  | CARRO DE MEDICAMENTOS SE ENCUENTRA DAÑADO | DAÑO EN CARRO DE MEDICAMENTOS | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Ana Maria Aguirre Prado
SE CORRIGE PROBLEMA DEBIDO A QUE PROVEEDOR DE CAMAS REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO. | 2020-12-02 10:25:03 |  | 2021-05-20 16:47:46 | 2021-05-20 16:48:30 | La cama del cubiculo 4-7-8 presenta bloqueos por intervalos las camas son 4: modelo B868 ID: M57-133 Cama 7: ID: M57-230 Cama 8: ID: M57-226 | Cama que presenta bloqueos por intervalos | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | windy valencia | jesicA AMAYA
Se cambia manguera de lavamanos de habitación 556 | 2020-12-02 10:08:31 |  | 2021-01-07 07:31:25 | 2021-01-07 07:31:52 | la manguera que lleva el agua al lavamanos esta botando agua, llega al piso y hace charco | Daño de la manguera del agua del lavamanos 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de bomba por 21091204DH | 2020-12-02 08:13:59 | 2020-12-02 00:00:00 | 2020-12-02 09:37:23 | 2020-12-22 15:05:11 | La bomba enciende pero la pantalla muestra imagen pero no alumbra. | pantalla no alumbra |  | BAXTER |  | 21080001DHDH | BOMBA DE INFUSION | 4055 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  |  | Nayadis Patiño | LAURA ESCOBAR
| 2020-12-01 10:44:35 |  | 2021-05-20 16:47:11 |  | Timbre de llamado dañdo, sin conector a pared | timbre no funciona en habitación 531 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se pone lavamanos en la habitación 542 | 2020-12-01 10:40:06 |  | 2021-01-27 13:56:21 | 2021-01-27 13:56:58 | Se encuetra sin llave en el lavamanos | habitacion 542 sin llave en el lavamanos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de biscocho del sanitario de la habitación 542 | 2020-12-01 10:38:53 |  | 2021-01-27 13:55:14 | 2021-01-27 13:55:55 | tiene el "biscocho" del sanitario dañado | daño del sanitario de la hyabitacion 542 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla llamado de enfermería de habitación 506 | 2020-12-01 10:25:11 |  | 2021-01-07 07:29:55 | 2021-01-07 07:30:58 | daño del timbre de llamado habitacion 506, no funciona | daño del timbre de llamado habitacion 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla panel yeso de habitación 503 | 2020-12-01 10:23:06 |  | 2021-01-07 07:28:52 | 2021-01-07 07:29:35 | daño de la pared, daño del panel yeso, hueco grade | daño pared habitacion 503 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
CORREGIDO | 2020-12-01 10:14:49 |  | 2021-05-20 16:46:39 | 2021-05-20 16:46:50 | Los carros de trabajo de los auxiliares tienen las llantas desgastadas y suenan mucho, los familiares se quejan del ruido que hacen al rodar especiamente en las noches | Daño de los carros de trabajo | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia llave de lavamanos de la estación de enfermeria | 2020-12-01 10:12:47 |  | 2021-01-07 07:27:22 | 2021-01-07 07:28:11 | La llave del Lavamanos de la estacion de efermeria de pediatria bota agua en bastante cantidad | Daño de la llave del Lavamanos de la estacion de efermeria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla lavamanos de habitación 515 | 2020-12-01 10:08:14 |  | 2021-01-07 07:26:14 | 2021-01-07 07:26:47 | El lavamanos bota agua por el desague, filtra hasta el piso | Lavamanos de habitacion 515 bota agua por el desague | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2020-12-01 10:04:06 |  | 2021-05-20 16:46:08 |  | las camas tienen las llantas dañadas, desgastadas y los frenos con funcionan por tal razon. | daño de las camas de la sala adultos y pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
se ubica correctamente dispensador de alcohol | 2020-12-01 10:01:44 |  | 2021-01-07 07:25:10 | 2021-01-07 07:25:52 | El dispensador de alcohol glicerinado esta parcialmente despredido de la pared | dispensador de alcohol glicerinado habitacion 511 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se ubica correctamente dispensador de alcohol en habitación 510 | 2020-12-01 09:59:21 |  | 2021-01-07 07:24:08 | 2021-01-07 07:24:51 | El dispensador de alcohol glierinado esta parcialmente desprendido de la pared | Daño dispensador de alcohol glicerinado habitacion 510 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se elimina gotera de aire acondicionado | 2020-12-01 09:57:09 |  | 2021-01-07 07:23:01 | 2021-01-07 07:23:52 | el aire acondicionado condensa mucho y gotea agua al piso haciendo charco grande | AIRE ACONDICIONADO NO FUCIONA apropiadamente habitacion 515 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se destapa lavamanos para mejorar el desagüe de este en habitación 509 | 2020-12-01 09:54:34 |  | 2021-01-07 07:21:20 | 2021-01-07 07:22:26 | el agua sucia se queda estancada dendtro del lavamanos, no corre hacia la tuberia de deasague | daño desague lavamanos habitacion 509 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se ubica correctamente dispensador de alcohol en habitación 506 | 2020-12-01 09:49:13 |  | 2021-01-07 07:20:21 | 2021-01-07 07:20:57 | el dispensador de alcohol glicerinado estaprciamente desprendido de la pared | dispensador de alcohol glicerinado habitacion 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla desagua de lavamanos de habitación 504 | 2020-12-01 09:46:36 |  | 2021-01-07 07:19:21 | 2021-01-07 07:20:01 | bota agua por el desague y hace charco en piso | Daño del desague del lavamanos habitacion 504 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE CIERRA TICKET CON EL RETRO60899, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO. | 2020-11-30 08:05:06 | 2021-01-08 00:00:00 | 2020-11-30 08:56:51 | 2021-08-27 14:16:39 | electrobisturi presenta problema en su panel de mando, los comandos no funcionan . | Electrobisturi dañado |  | MEDTRONIC COVIDIEN | SIN CODIGO | F4H-44211T | ELECTROBISTURI | 248 | QUIROFANO NEURO |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
| 2020-11-27 10:58:46 |  | 2021-05-20 11:42:52 |  | Bota mucha agua(chorro) cuando se descarga el sanitario. El familiar se queja de la humedad que esto genera en la habitacion | Daño del flushing del sanitario habitacion 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se arregla gotera de lavamanos de enfermeria | 2020-11-27 09:36:50 |  | 2021-01-07 07:18:24 | 2021-01-07 07:19:03 | BOTA AGUA POR EL CODO DEL DESAGUE Y HACE CHARCO AL PISO | LAVAMANOS ESTACION DE EFERMERIA ADULTOS | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
se arregla llave de lavamanos de habitación 551 | 2020-11-27 09:31:04 |  | 2021-01-07 07:17:25 | 2021-01-07 07:18:06 | LA LLAVE DE AGUA GIRA PERO NO SALE AGUA | DAÑO LAVAMANOS HABITACION 554 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se sube y ajustan persianas de las habitaciones 712, 713,701 y 717 | 2020-11-27 07:58:31 |  | 2021-01-07 08:09:02 | 2021-01-07 08:09:38 | persianas de los consultorios 712,713,701,717 no funcionan no se pueden abrir o cerrar | arreglo de persinanas de consultorios | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | jesicA AMAYA
se cambia bombillo de las habitaciones 702 y 712 | 2020-11-27 07:51:44 |  | 2021-01-07 08:08:11 | 2021-01-07 08:08:47 | lampara de techo del consultorio 702 y 712 no prende | cambio de luz lampara de techo consultoros 702 y 712 | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | jesicA AMAYA
se ajusta a la pared dispensador de alcohol | 2020-11-26 10:00:40 |  | 2021-01-06 09:12:08 | 2021-01-06 09:12:51 | dispensador de alcohol muy flojo de la habitacion 510 | dispensador alcohol muy flojo de la habitación 510 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se ajusta mueble de madera de habitación 503 | 2020-11-26 09:55:59 |  | 2021-01-06 09:11:14 | 2021-01-06 09:11:45 | el mueble de madera se caido de la pared de la habitacion 563 | mueble de madera caido de la pared de la habitación 563 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se reubica identificador de habitación 551 | 2020-11-26 09:53:48 |  | 2021-01-27 13:53:49 | 2021-01-27 13:54:40 | caido numero de identificación de la habitacion 551 | caido numero identificacón de la habitación 551 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia lampara de pasillo de hemato | 2020-11-26 09:51:33 |  | 2021-01-06 09:10:22 | 2021-01-06 09:10:51 | lampara alumbra poco del final del pasillo pediatria cerca hab 550 | lampara alumbra muy poco del final del pasillo cerca habitación 550 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realiza diagnostico y se encuentra daño en la fuente de poder del servidor dejando inoperante el equipo, se procede a reemplazar la fuente por una nueva de 1000 watt se realiza pruebas de funcionamiento y no presenta ninguna novedad equipo totalmente operable | 2020-11-25 17:06:02 |  | 2020-11-25 17:17:43 | 2020-11-26 07:20:02 | El equipo se encuentra inoperante, no enciende ni da ningún piloto de función el servidor , por ende no se puede realizar estudio. | Mamógrafo no enciende |  | IMS | EMCO3670 | 33/01/18 | MAMOGRAFO | 462 | MAMOGRAFIA |  |  |  |  | Julio cesar carrillo Ordoñez
Se le realizo mantenimiento preventivo al equipo y este opero normalmente | 2020-11-25 16:47:28 |  | 2020-11-30 08:55:25 | 2023-01-13 11:34:35 | El 30 de septiembre en la capacitación realizada por la Bioingeniera Angelica Campo, se detecto que le equipo no detecta el cable de extensión de saturación, lo que provoca que el equipo alarme por una falla 2301 - "comunicación interna", por lo cual se contacta con la JMmedics y este enviara un Backup. | Equipo no detecta cable interfaz de saturación |  | ZOLL MEDICAL | EMCO4898 | AY20F016743 | VENTILADOR MECÁNICO | 5032 | URGENCIAS |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Angelica Maria Campo M
| 2020-11-25 15:36:23 |  | 2021-05-20 11:42:28 |  | GRIFO SIN MARIPOSA Y NO SE PUEDE CONECTAR EQUIPO DE HEMODIALISIS EN EL CUBICULO 1 | GRIFO SIN MARIPOSA | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | NATALIA TRUJILLO
SE REALIZA CAMBIO DE BOMBILLO XENON NUEVO. | 2020-11-24 09:03:14 |  | 2020-11-24 14:53:03 | 2021-01-04 10:35:28 | luz de xenón dañada, el equipo solo funciona con bombillo auxiliar | fuente de luz dañada |  | OLYMPUS | EMCO2702 | 7805089 | VIDEOPROCESADOR | 2040 | QUIROFANO 5 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
Se cambia batería del dispositivo. Equipo Ok. | 2020-11-23 16:22:10 |  | 2020-11-24 13:57:25 | 2020-11-24 13:58:11 | El Thermohigrómetro TH 009 021869 no está funcionando. No muestra datos en pantalla. | SE ENCUENTRA APAGADO Y NO ENCIENDE. |  | TEMPERATURE | TH008 |  | TERMOHIGRÓMETRO | 5152 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  |  | Ricardo Jose Arenas Chavez | ingeniero mantenimiento
Botón de push de habitación 546 se arregla | 2020-11-23 12:56:39 |  | 2020-12-01 14:45:56 | 2020-12-01 14:46:52 | boton de descarga del sanitario esta flojo se queda undido habitacicion 546 | boton descarga en baño esta flojo se queda undido habitación 546 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla dispensador de alcohol | 2020-11-23 12:54:25 |  | 2020-12-01 14:48:14 | 2020-12-01 14:48:47 | dispensador de alcohol glicerinado flojo los tornillas habitacicion 545 | dipensador de alcohol glicerinado flojo de la pared habitación 545 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realiza la respectiva entrega en el servicio verificando optimas condiciones de funcionamiento | 2020-11-23 09:34:07 | 2021-02-02 00:00:00 | 2020-11-23 09:34:39 | 2021-05-25 08:49:00 | Reportan desde el servicio de endoscopia que la imagen que se esta obteniendo usando con el equipo no tiene una intensidad adecuada, provocando posibles fallas a nivel de diagnostico, situación que puede provocar falla de diagnostica afectando la seguridad del paciente. Equipo permanece en el servicio | La imagen del equipo tiene una intensidad de luz reducida no apta para diagnostico |  | FUJIFILM | 861746 | 7G361K132 | VIDEOGASTROSCOPIO | 3869 | ENDOSCOPIA | Jasmin / Doctor Zuluaga | 90 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Ajuste de sensor límite de posición. | 2020-11-20 11:21:08 |  | 2020-11-23 10:13:49 | 2020-11-23 10:16:13 | NO ESTÁ SELLANDO LOS PILOTOS, QUIZAS NO ESTA REALIZANDO EL DEBIDO PROCESO DE CALENTAMIENTO. | MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SELLADOR DE TUBO XS1010 |  | TERUMO BTC |  | 14093184 | SELLADOR DE TUBO | 4792 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  |  | Ricardo Jose Arenas Chavez | ingeniero mantenimiento
Se arregla ducha de baño de 501 | 2020-11-19 17:47:11 |  | 2020-12-01 14:49:13 | 2020-12-01 14:49:40 | la ducha del baño tapada habitación 501 | ducha del baño tapada habitación 501 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla goteo de lavamanos de quimioterapia | 2020-11-18 16:48:41 |  | 2020-12-01 14:49:59 | 2020-12-01 14:50:47 | En la unidad de Quimioterapia en la sala pediátrica se encuentra actualmente el grifo con fuga y goteo impidiendo que los pacientes puedan realizar uso de este. | Goteo y fuga del lavamanos en la Unidad de Quimioterapia | [6 empty] | QUIMIOTERAPIA |  |  |  | LUZ AMANDA TAVERA COLLAZOS | jesicA AMAYA
Se revisa conexiones de detector infrarojo y se hace nueva conexión. Se hace limpieza de contactos de barra lásser. | 2020-11-17 14:15:32 |  | 2020-11-17 16:54:40 | 2020-11-17 18:14:55 | ekg no imprime, hace falta un buje | ekg no imprime |  | CAREWELL | 63410 | 103l09700914E12 | ELECTROCARDIOGRAFO | 3447 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | ingeniero mantenimiento
Se realiza unión de conectores a carcasa con pegamento. | 2020-11-17 11:12:37 |  | 2020-11-17 11:13:36 | 2020-11-23 14:00:41 | se le undio el puerto de coenxion del NIBP del equipo. | daño monitor de SV Mediana |  | MEDIANA | EMCO3546 | 114612050001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 539 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Cambia llave de lavamanos | 2020-11-17 11:10:37 |  | 2020-12-01 14:51:09 | 2020-12-01 14:51:33 | la llave del lavamanos del area de estacion de enfermeria de pediatria bota agua todo el tiempo posible daño del empaque | daño de llave de agua lavamanos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se destapa desague de ducha habitación 501 | 2020-11-17 11:08:48 |  | 2020-12-01 14:59:48 | 2020-12-01 15:00:25 | desgue de la ducha tapado, se inundo el baño, habitacion 501 | daño del desague de la ducha habitacion 501 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE AJUSTAN TORNILLOS DEL ESPIROMETRO, SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO | 2020-11-16 14:50:11 |  | 2020-11-17 07:29:03 | 2020-11-18 17:26:38 | maquina de anestesia presenta fuga alta y me refiere la anestesióloga que el fuelle se queda pegado | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | PENLON | EMCO3724 | SP20814-19 | MAQUINA DE ANESTESIA | 478 | QUIROFANO 12 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se arregla lavamanos enfermeras uci | 2020-11-15 06:43:46 |  | 2020-12-01 14:51:58 | 2020-12-01 14:52:24 | las 4 llaves del lavamanos de la estacion de enfermeria no estan mojando los mesones al parecer por falta del empate | llaves lavamanos | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
Se ajusta soporte de guardian cub 11 | 2020-11-15 06:42:10 |  | 2020-12-01 14:52:42 | 2020-12-01 14:53:08 | el soporte del guardian del cubiculo 11 se desprendio | GUARDIAN CUBICULO 11 | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
Se cambia llave de lavamanos de cubiculo 17 | 2020-11-15 06:40:41 |  | 2021-02-01 15:20:25 | 2021-02-01 15:21:02 | la llave del lavamanos del cubiculo 17 gotea | no funciona la llave de los lavamanos de los cubiculo 17 | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
Se cambia llave de lavamanos de cubiculo 17 | 2020-11-15 06:40:21 |  | 2021-02-01 15:19:41 | 2021-02-01 15:20:09 | la llave del lavamanos del cubiculo 17 gotea | no funciona la llave de los lavamanos de los cubiculo 17 | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
ORDEN REPETIDA CON 278. | 2020-11-15 06:37:24 |  | 2021-05-20 11:41:25 | 2021-05-20 11:41:38 | LOS CAJONES DEL CARRO DE MEDICAMENTOS NO CUENTAN CON EL TOPE CORRESPONDIENDE DE LOS CAJONES Y SE CAEN, SUMADO A ESTO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA LOS MEDICAMENTOS. | LOS CARROS DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
ORDEN REPETIDA CON 278. | 2020-11-15 06:36:55 |  | 2021-05-20 11:40:07 | 2021-05-20 11:41:09 | LOS CAJONES DEL CARRO DE MEDICAMENTOS NO CUENTAN CON EL TOPE CORRESPONDIENDE DE LOS CAJONES Y SE CAEN, SUMADO A ESTO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA LOS MEDICAMENTOS. | LOS CARROS DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
| 2020-11-15 06:36:05 |  | 2021-05-20 11:38:33 |  | LOS CAJONES DEL CARRO DE MEDICAMENTOS NO CUENTAN CON EL TOPE CORRESPONDIENDE DE LOS CAJONES Y SE CAEN, SUMADO A ESTO NO HAY ESPACIO SUFICIENTE PARA LOS MEDICAMENTOS. | LOS CARROS DE MEDICAMENTOS EN MAL ESTADO | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño
Se ajusta llave de estación de enfermería | 2020-11-13 13:54:44 |  | 2021-01-06 09:09:19 | 2021-01-06 09:09:59 | daño en llave de agua estación de enfermeria en pediatria | en estacion enfermeria llave goteado | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla timbre de 506 | 2020-11-13 13:50:12 |  | 2021-01-06 09:08:37 | 2021-01-06 09:08:59 | timbre no funciona en habitación 506 | timbre no funciona en habitación 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla timbre de habitación 506 | 2020-11-13 13:46:22 |  | 2021-01-06 09:07:14 | 2021-01-06 09:08:11 | timbre no funciona en habitación 506 | timbre no funciona en habitación 506 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla panel yeso de habitación 506 | 2020-11-13 13:36:20 |  | 2021-01-06 09:06:00 | 2021-01-06 09:06:46 | en la habitacion 503 en la pared panel yeso hay un hueco | habitacion 503 en la pared panel yeso hay daño (hueco) | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE INSPECCIONA EL EQUIPO, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO REQUIERE INSTALACIÓN DE FILTRO AZUL, SE REVISAN LOS OBJETIVOS Y SE ENCUENTAN EN BUENAS CONDICIONES. | 2020-11-12 17:23:02 |  | 2020-12-17 10:09:34 | 2021-01-13 11:27:43 | Solicito instalación del filtro azul que permita que la luz no se vea amarilla, también revisar el objetivo de 4x que esta hueco o vacío no sé si es así o le falta algo. Muchas gracias | instalación de filtro azul microscopio |  | ZEISS | 205625 - EMCO0959 | SIN SERIAL | MICROSCOPIO | 511 | HEMOCENTRO |  |  |  | Yessenia Isabel Figueroa Bernal | Aura María García Caicedo
Equipo no se interniene ni se solicita apoyo por proveedor. Se revisa equipo y está OK. | 2020-11-10 13:39:28 |  | 2020-11-10 14:15:58 | 2020-11-10 14:17:19 | El equipo no sella los tubos pilotos. | MAL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SELLADOR DE TUBO XS1010 |  | TERUMO BTC |  | 14093184 | SELLADOR DE TUBO | 4792 | BANCO DE SANGRE NORTE |  |  |  | Ricardo Jose Arenas Chavez | ingeniero mantenimiento
SE REALIZA CAMBIO DE MANGUERA 1/8, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES | 2020-11-06 16:05:25 |  | 2020-11-09 07:54:25 | 2020-11-18 17:16:29 | Máquina de anestesia presenta fuga por una de las mangueras de oxigeno que llegan al equipo internamente. Dicha manguera tiene una fisura. | máquina de anestesia dañada |  | DRAGER | EMCO0216 | ARXJ-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 466 | QUIROFANO 7 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Arreglo de lavamanos cubiculo 17 | 2020-11-04 16:21:01 |  | 2020-12-01 14:43:48 | 2020-12-01 14:44:17 | se presenta daño de llave, mantiene goteando, del cubiculo 17. | daño de llave cubiculo 17 | [6 empty] | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | paula andrea jurado ordoñez | jesicA AMAYA
El cable es reemplazado y se pone a funcionar en paciente. Equipo funciona en paciente OK. El cable anterior se lleva a taller biomédico para reparación y queda OK. | 2020-11-04 15:03:04 |  | 2020-11-04 17:32:36 | 2020-11-04 17:34:30 | El marcapasos instaurado en el paciente presenta ruptura en uno de los cables. | Daño cable marcapasos |  | PACE MEDICAL | CA-0000820 | 0509056 | MARCAPASOS EXTERNO | 5057 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | johnatan escobar troncoso | ingeniero mantenimiento
Se hace cambio de cable por uno bueno que se tenía en el taller. | 2020-11-04 09:59:21 | 2020-11-04 11:20:40 | 2020-11-04 11:19:44 | 2020-11-04 11:21:15 | El pin de conexion del marcapaso positivo del cable se encuentra roto | DAÑO EN CABLE MARCAPASOS |  | OSYPKA MEDICAL | 113090151 | CVB1141 | MARCAPASOS EXTERNO | 3825 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | Ana Maria Aguirre Prado | ingeniero mantenimiento
Con evidencia del ultimo preventivo realizado se procede a cerrar este ticket | 2020-11-03 16:08:51 |  | 2020-11-03 16:41:33 | 2021-11-19 17:12:24 | falla de las palas no realiza fibrilacion, adicionalmente no funciona bateria, y tampoco esta monitorizando bien | FALLA DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | EMCO2357 | 0857 | DESFIBRILADOR | 190 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
ubicacion de dispensador de alcohol habitación 537-539 | 2020-11-03 14:29:17 |  | 2020-12-01 14:42:44 | 2020-12-01 14:43:24 | desprendimiento de dispensador de alcohol glicerinado habitaciones 537 y 539 | desprendimiento de dispensador de alcohol habitaciones 537 y 539 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE CAMIBIA SENSOR DE SATURACIÓN POR UNO NUEVO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO OK. | 2020-11-03 14:15:24 | 2020-11-03 14:05:00 | 2020-11-03 14:25:59 | 2020-11-03 14:33:58 | No satura y no enciende el sensor | daño en los pines del saturador |  | Mindray | 113039071 | CE74-1169 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3329 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | leidy tatiana cuasquer garcia | ingeniero mantenimiento
Ticket se remite y es gestionado por el ingeniero de Baxter | 2020-11-03 12:08:28 |  | 2020-11-03 16:52:05 | 2021-11-17 12:10:20 | Bomba de infusión presenta problema en la batería. No enciende. | Bomba de infusión dañada |  | BAXTER | SIN CODIGO | 26060113DN | BOMBA DE INFUSION | 1221 | QUIROFANO 11 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE CIERRA TICKET DEBIDO A QUE ESTE MODELO DE BOMBAS FUE RETIRADO DE LA INSTITUCIÓN DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍA POR PROVEEDOR DE BAXTER. | 2020-11-03 12:07:51 |  | 2020-11-03 16:52:28 | 2023-01-13 16:33:53 | Bomba de infusión presenta problema en la batería. No enciende. | Bomba de infusión dañada |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22020826DN | BOMBA DE INFUSION | 1315 | QUIROFANO 4 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Administrador Principal
Ticket se remite y es gestionado por el ingeniero de Baxter | 2020-11-03 12:06:28 |  | 2020-11-03 16:53:56 | 2021-11-17 12:06:27 | Bomba de infusión presenta problema en la batería. No enciende. | Bomba de infusión dañada |  | BAXTER |  | 22010348DH | BOMBA DE INFUSION | 2687 | QUIROFANO 1 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Ticket se remite y es gestionado por el ingeniero de Baxter | 2020-11-03 12:06:28 |  | 2020-11-03 16:51:36 | 2021-11-17 12:06:22 | Bomba de infusión presenta problema en la batería. No enciende. | Bomba de infusión dañada |  | BAXTER |  | 22010348DH | BOMBA DE INFUSION | 2687 | QUIROFANO 1 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
| 2020-11-03 07:57:47 |  | 2021-05-20 11:37:46 |  | el fin de semana se cayo lavamanos esta roto queda sin lavamanos en habitación 503 | se cayo lavamanos en habitación 503 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
| 2020-11-03 07:56:44 |  | 2021-05-20 11:37:21 |  | el fin de semana se cayo lavamanos esta roto queda sin lavamanos en habitación 503 | se cayo lavamanos en habitación 503 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SE arregla lavamanos 504 | 2020-11-02 10:50:27 |  | 2020-12-01 14:41:54 | 2020-12-01 14:42:19 | LAVAMANOS SE PARTE AL CAERSE EN LA HABITACION 504 | LAVAMANOS HABITACION B504 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla lavamanos habitacion 515 | 2020-10-29 15:46:40 |  | 2020-12-01 14:40:58 | 2020-12-01 14:41:33 | filtra agua por el deague del lavamanos | lavamanos habitacion 515 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla lavamanos habitacion 556 | 2020-10-29 15:44:46 |  | 2020-12-01 14:39:49 | 2020-12-01 14:40:30 | no funciona, filtra agua por el desgue en bastante cantidad y es necesario colocar platon para evitar pozo en el piso | lavamanos habitacion 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SOLUCIONADO. | 2020-10-29 15:42:30 |  | 2021-05-20 11:36:34 | 2021-05-20 11:36:49 | no fuciona, se safa y o se puede usar la ducha | pomo de la llave ducha habitacion 554 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla lavamanos de habitación 554 | 2020-10-29 15:41:05 |  | 2021-01-06 09:04:55 | 2021-01-06 09:05:38 | no sale agua por el grifo del lavamanos | llave de agua del lavamanos de la habitacion 554 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia bomba de infusión por una de serie 21060076DH | 2020-10-29 11:16:52 | 2020-10-29 12:17:45 | 2020-10-29 12:17:25 | 2020-10-30 10:13:14 | no prende marca bateria dañada | daño bomba de infusion baxter |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080833DN | BOMBA DE INFUSION | 1327 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se cambia bomba de infusión por una de serie 22080094UN | 2020-10-29 07:50:45 | 2020-10-29 12:02:41 | 2020-10-29 12:01:17 | 2020-10-30 10:14:07 | PITA DAÑO DE BATERIA NO FUNCIONA | daño bomba de infusion baxter |  | BAXTER |  | 26050177UN | BOMBA DE INFUSION | 2054 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
La bomba de infusión no tenía ninguna falla, simplemente por error de manipulación no encendía pues se debe tener las perillas de liberación de canal completamente horizontales para que esta encienda. Se explica a jefe de servicio para tener conocimiento de esta condición para el encendido | 2020-10-29 07:48:12 | 2020-10-29 12:18:40 | 2020-10-29 12:18:30 | 2020-10-29 12:20:07 | NO PRENDE, AUN ENHUFADA A LA CORRIENTE NO PRENDE | daño bomba de infusion baxter |  | BAXTER | SIN CODIGO | 25100085UN | BOMBA DE INFUSION | 1336 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
La bomba de infusión no tenía ninguna falla, simplemente por error de manipulación no encendía pues se debe tener las perillas de liberación de canal completamente horizontales para que esta encienda. | 2020-10-29 07:43:14 | 2020-10-29 12:16:46 | 2020-10-29 12:15:29 | 2020-10-29 12:17:03 | no prende, aun conectada no prende | daño bomba de infusion baxter |  | BAXTER |  | 26080565UN | BOMBA DE INFUSION | 1981 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se cambia bombillo de habitacion 544 | 2020-10-28 16:52:02 |  | 2020-12-01 14:38:33 | 2020-12-01 14:39:05 | luminaria no prende en habitación 544 pediatria | luminaria no prende en habitación 544 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
| 2020-10-28 15:20:02 |  | 2020-10-28 16:38:06 |  | Capnografo drager falla constantemente. Aparece alarma de verificación de trampa el sigue sensado puesto que da valor pero no gráfica. se realiza cambio de trampa y a los pocos minutos vuelve el mismo mensaje. | fallo de capnógrafo |  | DRAGER |  | ASFF-0074 | ANALIZADOR DE GASES | 11 | QUIROFANO 11 |  |  |  | Biomedicos cirugia
Cerrado en mantenimiento preventivo ST-022-1554 | 2020-10-28 13:01:17 | 2020-10-28 00:00:00 | 2020-10-28 16:37:54 | 2022-04-04 17:07:47 | EL TABLERO DIGITAL DONDE MUESTRA LOS VALORES DE OXIGENO Y DE AIRE MEDICINAL (FLUJOMETRO) NO ESTAN FUNCIONANDO, SOLO FUNIONA LA APRTE ANALOGA LA ANESTESIONOLA REFIERE QUE SE DEBE REVIZAR LO MAS PRONTO POSIBLE | FALLA TABLERO DIGITAL FLUJOMETRO MAQUINA DE ANESTESIA |  | PENLON | EMCO3726 | SP20814-06 | MAQUINA DE ANESTESIA | 475 | QUIROFANO 1 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | PENLON | EMCO3726 | SP2081406 | MAQUINA DE ANESTESIA
SE INSTALA UN BUJE EN EL EXTREMO CONTRARIO AL PIÑON PARA QUE LA IMPRESIÓN SE PUEDA LLEVAR A CABO DE FORMA CORRECTA. SE REALIZA LIMPIEZA DE LOS ELECTRODOS PUES PRESENTABAN COSTRAS EN LA ZONA METÁLICAS. EL EQUIPO QUEDA FUNCIONAL. | 2020-10-28 08:23:09 | 2020-10-29 00:00:00 | 2020-10-28 16:50:01 | 2020-11-20 10:45:24 | el EKG imprime a la mitad del papel | Falla impresion ekg |  | CAREWELL | 130010766-A2016 | 103L09700906E12 | ELECTROCARDIOGRAFO | 3093 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | Ana Maria Aguirre Prado | ingeniero mantenimiento
Ajuste electrónico por software Revisión de fugas, presión, flujos y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED Cambio de conjunto neumático | 2020-10-27 11:28:03 |  | 2020-10-27 12:28:24 | 2020-11-30 11:02:18 | Ventilador fue sustiuido por otro de serial N02099 el cual se iba a realiza el ajuste de sus parametros. El ventilador que quedo en reemplzo no ciclo ni realizó ninguna respuesta respitaria en el paciente. Equipo no muestra ninguna gráfica. Paciente entró en paro por 2 minutos. | Daño en ventilador |  | LEISTUNG | EMCO5020 | N02021 | VENTILADOR MECÁNICO | 4916 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE DA CIERRE AL PRESENTE RETRO YA QUE EL EQUIPO SE RETIRÓ POR OBSOLESCENCIA, PENDIENTE RETRO DE SOPORTE CON CONCEPTO TÉCNICO. | 2020-10-27 09:49:15 |  | 2020-10-27 10:53:17 | 2021-09-01 07:54:30 | FALLA EN LAS PALAS DEL DESFIBRILADOR NO PERMITE HACER DESCARGAAS, DE UNA MUESTRA MENSAJE DE FALLA, NO CUENTA CON BATERIA | FALLA DESFIBRILADOR |  | MRL | EMCO1921 | 80750 | DESFIBRILADOR | 204 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo |  |  | MRL LITE | EMCO1921 | 80750 | DESFIBRILADOR
SE REALIZA VERIFICACION DE PULSADORES EN PALAS, SE REALIZA DESARME Y LIMPIEZA DE PULSADORES, SE TIEMPLAN RESORTES, LIMPIEZA DE CONTACTOS. SE ENTREGAN PALAS FUNCIONANDO.. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE PALAS, LAS ACTUALES PRESENTAN DESGASTE EN SUS PULSADORES. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA | 2020-10-27 09:33:50 | 2020-10-06 00:00:00 | 2020-10-27 10:52:50 | 2020-11-12 16:45:21 | EL EQUIPO PRESENTA PROBLEMAS EN LAS PALAS YA QUE A LA HORA DE SER UTILIZADAS NO FUNCIONA, SOLO PERMITE HACER DESCARGAS EN EL MISMO EQUIPO, TAMPOCO CUENTA CON BATERIA | FALLA DESFIBRILADOR |  | NIHON KOHDEN | EMCO2679 | 00856 | DESFIBRILADOR | 188 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo |  |  | NIHON KOHDEN | EMCO2679 | 00856 | DESFIBRILADOR
Se hace por cortesía de la empresa reparación alternativa de cubierta distal, instalación de nuevo sellante de lente objetivo, nuevo sellante de lentes de guía de luz, ajuste de angulación, instalación de nuevo kit de kit de empaques para los controles de angulación, Se realiza tensión de guayas, limpieza y lubricación de cadenas. Nuevo Oring de palanca elevador de fórceps. Equipo se entrega en el servicio se hacen pruebas y se verifican optimas condiciones de funcionamiento | 2020-10-26 14:17:03 |  | 2020-10-26 18:04:54 | 2020-11-06 16:40:33 | REPORTAN DESDE EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA QUE SE IDENTIFICO FUGA POSITIVA EL VIERNES 23 DE OCTUBRE. | FUGA POSITIVA |  | OLYMPUS |  | 2601115 | VIDEODUODENOSCOPIO | 1838 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
INDICAN QUE LA PLACA PACIENTE SE AISLA, SE REALIZA REVISION INTERNA DE CONECTO PLACA PRESENTANDO EL MISMO PROBLEMA, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE CABLE AISLADO. | 2020-10-23 16:38:09 |  | 2020-10-26 08:02:22 | 2020-11-12 16:24:30 | electrobisturi se demora en detectar la placa | electrobisturi no detecta la placa |  | OLYMPUS | EMCO2717 | 7753239 | ELECTROBISTURI | 237 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
ESTE EQUIPO TIENE DAÑO EN LA PANTALLA QUE NO ES POSIBLE REPARAR YA QUE SU TECNOLOGIA ES OBSOLETA, SON REPUESTOS DE DIFICIL ADQUISICION. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA. | 2020-10-23 14:37:34 |  | 2020-10-23 15:51:22 | 2020-11-12 17:13:38 | se realiza revisión del monitor y se encuentran franjas de color blanco y negro , equipo fuera de servicio | monitor multiparametro con display dañado |  | SPACELABS | EMCO0372 | 1369-006939 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1919 | QUIROFANO 9 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE CIERRA TAMBIEN CON EL CIERRE DEL TICKET 369 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2020: SE DESTAPA EL EQUIPO Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL SENSOR. AL REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SE DETECTAN TEMPERATURAS NORMALES DE 36, 36.5, 36,7 °C. EL EUQIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2020-10-23 08:03:30 |  | 2020-10-26 14:37:29 | 2020-12-22 15:04:59 | Cuando está en uso el termómetro a veces se apaga, también en el momento de lectura a veces se queda en blanco, se le cambiaron las pilas pero sigue igual | Fallas en el termómetro infrarrojo |  | AiQURA | EMCO4893 |  | TERMOMETRO INFRARROJO | 4874 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo
Ajuste electrónico de software Revisión de fugas, presión, flujos y puntos de apertura Trazado de curvas de flujo y PEED Cambio de conjunto neumático del equipo | 2020-10-22 16:56:29 |  | 2020-10-23 08:56:27 | 2020-11-30 10:58:52 | Ventilador está en modo controlado por presiones. La presión entregada en relacion con el volumen está muy elevada. | Daño de ventilador |  | LEISTUNG | EMCO5025 | N02042 | VENTILADOR MECÁNICO | 4921 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
| 2020-10-22 15:23:56 |  | 2021-05-20 11:36:03 |  | TIMBRE DE LLAMADO NO FUCIONA EN HABITACION 531 | TIMBRE DE LLAMADO DAÑADO | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
SOLUCIONADO. | 2020-10-22 15:20:27 |  | 2021-05-20 11:34:25 | 2021-05-20 11:35:11 | EL AIRE ACONDICIONADO NO FUCIONA HABITA 503, 510, 511, 517. | AIRE ACONDICIONADO NO FUCIONA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se hace ajuste de fuerza de conector de manguera de NIBP | 2020-10-22 15:18:22 |  | 2020-10-23 08:56:37 | 2020-11-05 12:05:58 | el puerto de coneccion del cable para NIBP esta flojo (muy flojo) | monitor GOLDWAY |  | GOLDWAY | EMCO5261 | 7C5AAIV-041 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 710 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se realizan ajutses del equipo . Se verifican los valores con equipo patron variando la FiO2 y el volumen corriente. Equipo queda en correcto funcionamiento. Queda pendiente la calibración de este. | 2020-10-21 16:57:52 |  | 2020-10-21 18:02:16 | 2020-10-23 15:14:11 | Equipo no entrega los valores programados de volumen, para conservar el valor deseado la FiO2 debe estar 100%. Cuando se dismuye la FiO2, la curva espiratoria no llega a 0 | Daño en ventilador |  | LEISTUNG | EMCO5029 | N02081 | VENTILADOR MECÁNICO | 4925 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realizan ajutses del equipo . Se verifican los valores con equipo patron variando la FiO2 y el volumen corriente. Equipo queda en correcto funcionamiento. Queda pendiente la calibración de este. | 2020-10-21 16:55:24 |  | 2020-10-21 18:01:46 | 2020-10-23 15:12:38 | Equipo no entrega entrega valores inferiores a los programados pero la curva de volumen esta por encima de la referencia | Daño en ventilador |  | LEISTUNG | EMCO5030 | N02085 | VENTILADOR MECÁNICO | 4926 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realizan ajutses del equipo . Se verifican los valores con equipo patron variando la FiO2 y el volumen corriente. Equipo queda en correcto funcionamiento. Queda pendiente la calibración de este. | 2020-10-21 16:53:55 |  | 2020-10-21 18:02:54 | 2020-10-23 15:11:15 | Equipo no entrega los valores programados de volumen | Daño en ventilador |  | LEISTUNG | EMCO5004 | M02917 | VENTILADOR MECÁNICO | 4890 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realizan ajutses del equipo . Se verifican los valores con equipo patron variando la FiO2 y el volumen corriente. Equipo queda en correcto funcionamiento. Queda pendiente la calibración de este. | 2020-10-21 16:53:21 |  | 2020-10-21 17:58:34 | 2020-10-23 15:08:15 | Equipo no entrega los valores programados de volumen | Daño en bomba de infusión |  | LEISTUNG | EMCO5031 | N02091 | VENTILADOR MECÁNICO | 4927 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE REALIZA REINICIO DEL SISTEMA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE EN MODO PROGRAMADO CON T=10 MIN RPM=3500. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON CON VALOR RPM =3505. EL EQUIPO SE ENTREGA AL SERVICIO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. | 2020-10-20 12:26:39 |  | 2020-10-21 14:12:39 | 2020-11-12 15:43:21 | La centrífuga se para y saca el letreto "mains interrupt" | Daño centrífuga |  | BOECO | EMCO3244 | 116 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 158 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE CONTROL | 2020-10-19 15:52:37 |  | 2020-10-19 16:52:56 | 2021-03-04 11:26:36 | Cama hospitalaria de bloquea constantemente cuando esta conectada a la red electrica | Cama dañada |  | HOPEFULL | EMCO5059 | M57-167 | CAMA ELECTROMECANICA | 4985 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
Se extrae trozo de pinza azul partida dentro del canal. Bomba queda funcionando correctamente. | 2020-10-19 10:14:27 |  | 2020-10-19 12:28:59 | 2020-10-19 12:30:12 | no toma la pinza azul de la bomba de infusion | daño bomba de infusion baxter |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22070405DN | BOMBA DE INFUSION | 1321 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | LAURA ESCOBAR
Se destapa baño de habitación 515 | 2020-10-19 07:27:48 |  | 2021-01-06 09:03:48 | 2021-01-06 09:04:34 | FAVOR REVISAR BAÑOA HABITACION B515 ESTA TAPADO Y ESTA FILTRANDO AGUA | BAÑO DE LA HABITACION B515 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE EFECTUA CIERRE DE TICKET 210 Y 225, SE REALIZA CAMBIO DE ESCOBILLAS NUEVAS Y SE EFECTUAN PRUEBAS DE VELOCIDAD Y TIEMPO. EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | 2020-10-16 11:55:06 |  | 2020-10-19 08:43:59 | 2020-10-27 09:25:17 | CENTRIFUGA DE MESA SE LE PROGRAMA REVOLUCIONES Y NO QUIERE CENTRIFUIGAR NO ARRANCA | CENTRIFUGA |  | CLAY ADAMS | EMCO0412 | 4260009 | CENTRIFUGA DE MESA | 157 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | DYNAC III | EMC00412 | 4260009 | CENTRIFUGA
SE ADJUNTA CARTA EMPRESA DONDE COMUNICAN LA SITUACIÓN PRESENTADA CON LOS DOCUMENTOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVOS REALIZADO EN MESES PASADOS. | 2020-10-16 10:55:12 |  | 2020-10-16 11:57:29 | 2021-03-09 08:19:01 | La cama hospitalaria que se enciuentra en el cubículo 8 de la UCI se bloquea constantemente. | Cama dañada |  | HOPEFULL | EMCO5046 | M57-134 | CAMA ELECTROMECANICA | 4970 | UCI ADULTO NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
Se ajustan conexiones al módulo NIBP. Cambio de repuesto suministrado por el cliente. Se ajusta nuevo sistemas de mangueras. | 2020-10-16 09:17:00 |  | 2020-10-16 10:17:16 | 2020-10-30 16:06:25 | El monitor de signos vitales presenta falla al momento de tomar la presión arterial. Se debe realiza la toma de presión varias veces para que pueda funcionar | Daño de monitor |  | Mindray | 113039095 | BR6C-7020CIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3514 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE | Maricel Bolaños | 2 |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
SE CIERRA ORDEN DEBIDO A QUE EL EQUIPO FUE REEMPLAZADO POR AQ5AB3300 | 2020-10-16 09:04:37 |  | 2020-10-16 10:05:07 | 2021-04-27 17:09:02 | El monitor no detecta la saturacipon de oxigeno de los pacientes | Daño de monitor |  | MINDRAY | 129030974 | BX94118310 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3067 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | Maricel Bolaños | 111 |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
se arregla lavamanos | 2020-10-14 15:00:41 |  | 2020-12-01 14:36:12 | 2020-12-01 14:37:24 | El lavamanos filtra agua por el desague | filtracion de agua habitacion 515 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se pone driver en cuarto de insumos del 5° piso | 2020-10-13 11:40:01 |  | 2020-10-13 17:35:56 | 2020-10-13 17:36:27 | la luminaria no funciona, se fundio, no prende | luminaria bodega de insumos hemato oncologia | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realizo revisión y todas la lámparas estan funcionando correctamento en el pasillo de hemato adulto | 2020-10-13 11:38:39 |  | 2020-10-13 17:36:49 | 2020-10-13 17:37:39 | hay varia dañadas, la iluminacion es deficiente en las noches | luminarias pasillo del area de hemato adultos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se hace por cortesía de la empresa reparación alternativa de cubierta distal, instalación de nuevo sellante de lente objetivo, nuevo sellante de lentes de guía de luz, ajuste de angulación, instalación de nuevo kit de kit de empaques para los controles de angulación, Se realiza tensión de guayas, limpieza y lubricación de cadenas. Nuevo Oring de palanca elevador de fórceps. Equipo se entrega en el servicio se hacen pruebas y se verifican optimas condiciones de funcionamiento | 2020-10-13 09:24:02 |  | 2020-10-26 18:09:38 | 2020-11-06 16:39:18 | El 7 de Octubre el servicio reporta una novedad al momento de hacer el lavado del equipo, identificando la cubierta del lente de la cámara esta fisurada. Se consulta en el servicio e informan que probablemente este a estado en estas condiciones por mucho tiempo y que solo recientemente notaron el problema. El equipo permanece operativo. | Fisura de la cubierta del lente de la camara |  | OLYMPUS |  | 2601115 | VIDEODUODENOSCOPIO | 1838 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
El equipo se traslado de sala de operaciones a la bodega de inventarios para disposición final. | 2020-10-13 09:09:47 |  | 2020-10-26 18:10:14 | 2024-06-14 07:54:05 | El equipo el 7 de octubre es reportado por los ingenieros de salad e operaciones debido a que la imagen de la derecha se encontraba ampliada, imposibilitando ingresar la información del paciente. Cabe aclarara que en este estado no es posible usar el equipo, adicionalmente se tiene en cuenta que el cursor solo permanece en una pantalla y no pasa a la siguiente, el equipo permanece fuera de servicio. | Equipo arco en c fuera de servicio, imagen ampliada |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO3768 | Arco B3S15053 / Cabezal 122662HL0 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 312 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA
Se pone toner a impresora. Sistemas realiza el arreglo | 2020-10-08 10:32:03 |  | 2020-10-13 17:35:00 | 2020-10-13 17:35:35 | la impresora de la uci sede norte, esta falta de tinta, al sacar una impresión esta casi no se puede visualizar. | falla en la impresora | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
Se realiza el cambio de la bomba de infusión por otra de serial 21091204DH. El equipo queda en el servicio pero no se realiza acta de entrega puesto que la jefe del servicio está en la institución. | 2020-10-08 10:14:45 |  | 2020-10-08 11:15:21 | 2021-01-20 08:07:34 | Bomba de infusión tiene las teclas 1,4,7 y borrar dañadas. | Daño en bomba de infusión |  | BAXTER | 044048 | 21090237DH | BOMBA DE INFUSION | 3288 | QUIROFANO SEDE NORTE | Elizabeth Tulcan | 212 |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
se arregla filtración de agua 546 | 2020-10-06 08:32:09 |  | 2020-10-13 17:34:02 | 2020-10-13 17:34:44 | la filtracion de agua a traves de la pared de entrada a la habitacio a aumentado y hace charco en el pacillo de la sala | habitacion 546 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia llave de lavamos de estacion de enfermeria de hemato pediatrica | 2020-10-06 08:30:02 |  | 2020-10-13 17:32:57 | 2020-10-13 17:33:43 | la llave volvio a gotear esta vez con mas intensidad que antes | llave de agua del lavamanos de la estacion de enfermeria en pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Sea arregla gotera de aire acondicionado que genera humedad en el piso | 2020-10-06 08:28:26 |  | 2021-01-06 09:02:30 | 2021-01-06 09:03:27 | esta generando humedad conformacion de charco grande en el piso en el piso | daño del aire acondicionado habita 555 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICAS, MANGUERAS, VALVULAS Y PARTES EXTERNAS. SE VERIFICA FUNCIONAMIENTO DE VALVULA APL Y VENTILADOR, PANTALLA TACTIL Y ENCODER. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR DE FLUJO, CELDA O2 Y KIT DE MANTENIMIENTO. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO JUNTO CON EQUIPO PATRON. | 2020-10-05 15:00:11 |  | 2020-10-07 10:05:19 | 2020-12-22 14:54:32 | maquina de anestesia presenta fuga, no pasa prueba de fuga ni modo manual ni modo ventilatorio | maquina fuera de servicio |  | SPACELABS BLEASE SIRIUS | EMCO0320 | 140707 | MAQUINA DE ANESTESIA | 474 | QUIROFANO 8 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE REALIZA PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON PROGRAMACION RPM Y TIEMPO. | 2020-10-05 14:59:04 |  | 2020-10-19 08:47:38 | 2020-10-27 10:02:39 | CENTRIFUGA SE LE BAJA LAS REVOLUCIONES Y NO GUARDA LA PROGRAMACIÓN EN REVOLUCIONES NI EN TIEMPO | CENTRIFUGA |  | CLAY ADAMS | EMCO0412 | 4260009 | CENTRIFUGA DE MESA | 157 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | DYNAC III | EMC00412 | 4260009 | CENTRIFUGA
Se cambia lavaplato de cocineta de hemato pediatrica | 2020-10-05 13:54:57 |  | 2020-10-13 17:31:51 | 2020-10-13 17:32:19 | se partio la llave de abrir el agua se requiere cambio de llave del lavaplatos | llave de agua lavaplatos cocineta pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA VERIFICACION DE PULSADORES EN PALAS, SE REALIZA DESARME Y LIMPIEZA DE PULSADORES, SE TIEMPLAN RESORTES, LIMPIEZA DE CONTACTOS. SE ENTREGAN PALAS FUNCIONANDO.. SE RECOMIENDA EL CAMBIO DE PALAS, LAS ACTUALES PRESENTAN DESGASTE EN SUS PULSADORES. REQUIERE CAMBIO DE BATERIA | 2020-10-05 13:36:33 | 2020-10-06 00:00:00 | 2020-10-05 14:50:33 | 2020-11-12 16:44:24 | Una de las palas del desfibrilador se encuentra dañada, botón de descarga no funciona. | palas desfibrilador |  | NIHON KOHDEN | EMCO2679 | 00856 | DESFIBRILADOR | 188 | QUIROFANO RCP |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
Desinfección (método de ozonificación), limpieza externa del equipo, cambio de CPU y de modulo de saturación, realización de test funcional con software de fabrica zoll RCS VERSION 7.1, verificación de parámetros asociados al modulo de saturación con simulador fluke PROSIM8 | 2020-10-05 09:09:44 |  | 2020-10-05 14:51:05 | 2021-01-20 09:16:01 | El 30 de septiembre en la capacitación realizada por la Bioingeniera Angelica Campo, se detecto que le equipo no detecta el cable de extensión de saturación, lo que provoca que el equipo alarme por una falla 2301 - "comunicación interna" | Falla ventilador de trasnporte - ZOLL |  | ZOLL MEDICAL | EMCO4898 | AY20F016743 | VENTILADOR MECÁNICO | 5032 | URGENCIAS |  |  |  | Angelica Maria Campo M | Angelica Maria Campo M |  |  | Zoll | EMCO4898 | AY20F016743 | ventilador de transporte
Se arregla fuga de abitacipon 427 | 2020-10-04 12:56:22 |  | 2020-10-13 17:30:43 | 2020-10-13 17:31:18 | Habitación 427 4to piso torre B, se encuentra con fuga de agua en el botón para bajar el baño, por tanto cada vez que se descarga queda la habitación muy mojada. | Habitacion dañada | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
se arreglan habitaciones 450,453 y 454 | 2020-10-02 11:01:50 |  | 2020-12-01 14:34:49 | 2020-12-01 14:35:32 | Las habitaciones 450(baño tapado), 453(lavamos se bota)-454 (Pte. la daño). | HABITACIONES DAÑADAS EN 4TO PISO TORRE A | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
| 2020-10-02 10:56:58 |  | 2021-05-20 11:33:44 |  | Se reporta techo de habitación 636 torre A que presenta un orificio marcado. | Techo dañado | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños
Se realiza cambio de baranda de pies puesto que barras de soporte se encentran dañadas | 2020-10-02 10:55:58 |  | 2020-10-13 17:29:28 | 2020-10-13 17:30:18 | Se reporta en la habitación 405 torre B cama no funcional, no permite bajar ni subir la misma. Favor revisar. | Cama Dañada en 4TO PISO | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se realiza arreglo de cama hospitalaria (se cambia panel frontal) | 2020-10-02 10:55:20 |  | 2020-10-13 17:28:23 | 2020-10-13 17:29:10 | Se reporta en la habitación 651 torre A cama no funcional, toda la parte eléctrica esta dañada. Favor revisar. | Cama Dañada en 6to piso | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se realizo cambio de ruedas quedando equipo completamente operativo. | 2020-10-02 09:31:21 |  | 2020-10-02 10:32:41 | 2021-08-30 10:12:53 | El equipo actualmente se encuentra en riesgo al momento de transportarse dado el deterioro completo de 2 de las 4 ruedas. | Daño en las ruedas, equipo fuera de servicio |  | CARL ZEISS | EMCO2826 | 6628140861/302931 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 2012 | QUIROFANO 1-OTORRINO | Jorge Ivan Carabali | 212 |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se cambia el valor ve velocidad de enfoque al 8 y el del zoom al 10. El equipo funciona correctamente | 2020-10-02 07:51:04 | 2020-10-02 15:00:00 | 2020-10-02 08:51:38 | 2020-10-02 09:16:45 | Según informan en el servicio no esta funcionando enfoque del microscopio | Microscopio no enfoca |  | CARL ZEISS | EMCO3276 | 6628162206/GZ1S101526 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 529 | QUIROFANO 2 OFTALMO |  |  |  | Administrador Principal | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se realiza reparación del sistema eléctrico y se cambia REM suministrado por el cliente, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo se entrega en buenas condiciones físicas y operativas | 2020-10-01 13:19:48 |  | 2020-10-01 14:20:45 | 2020-11-19 07:40:26 | se probaron varias placas en el electrobisturí y el equipo no la reconoce quirófano 1 de neuro | electrobisturi no detecta la placa |  | VALLEYLAB | EMCO0281 | L2I18746L-20 | ELECTROBISTURI | 1911 | QUIROFANO NEURO |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se instalan dspensadores de alcohol en el 4° y 6° piso | 2020-10-01 12:59:17 |  | 2020-10-13 17:26:38 | 2020-10-13 17:27:42 | Pendiente instalar dispensadores de alcohol glicerinado en el 4to piso y 6to torre A piso sede norte . | INSTALAR DISPENSADORES DE ALCOHOL | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Equipos de computo de la UCI se encuentran correctos. Arreglo sistemas | 2020-09-30 16:00:24 |  | 2020-10-13 17:24:47 | 2020-10-13 17:26:18 | LOS EQUIPOS DEL SWRVICIO NO ESTAN FUNCIONANDO CORRECTAMENTEY NO ESTAN CONECTADOS A LA IMPRESORA | EQUIPOS CON UNA FUNCION DEFICIENTE | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
Se entrega el equipo reparado en el servicio de endoscopia en perfectas condiciones funcionales | 2020-09-30 13:12:01 | 2020-10-28 00:00:00 | 2020-09-30 14:12:38 | 2021-01-25 07:27:44 | Se identifica equipo obstruido, del canal auxiliar, se procede a realizar limpieza con cepillo, se trata de destapar con agua caliente, el canal como tal es muy delgado para ser limpiado con cepillo, por lo tanto dado que no se puede destapar el equipo se requiere soporte de la empresa, para dicha labor. | canal auxiliar obstruido |  | FUJIFILM |  | 4C592A053 | VIDEOCOLONOSCOPIO | 1849 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
EQUIPO SE RETIRA DE LA INSTITUCIÓN DADA LA FINALIZACIÓN DE LA DEMO Y ENTREGA DE LAS NUEVAS TORRES DE COMODATO CON LA EMPRESA MEDTRONIC | 2020-09-30 11:43:11 | 2020-10-02 00:00:00 | 2020-10-01 10:12:33 | 2021-04-23 08:52:22 | fuente de luz stryker no enciende su bombillo | fuente de luz stryker no enciende |  | STRYKER |  | 130604AB018 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 979 | QUIROFANO 12 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se procede a cerrar ticket, actualmente no hay reportada ninguna fuente de luz pendiente de bombillo, el ticket no es claro al equipo que se hace referencia. Y la fuente que se identifica como pendiente por bombillo es stryker y no storz. Sin embrgo para no perder trazabilidad del caso se deja como activo el ticket | 2020-09-30 11:38:55 | 2020-10-02 00:00:00 | 2020-10-01 10:15:02 | 2021-11-17 13:37:53 | se solicita bombillo nuevo en fuente de luz storz ya que se encuentra el indicador en rojo y en cualquier momento se puede quedar sin iluminación | BOMBILLO EN ROJO DE FUENTE DE LUZ |  | STORZ | 6247 | SIN SERIAL | TORRE DE LAPAROSCOPIA | 977 | QUIROFANO 13 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se ajusta el soporte del freno a la llanta. | 2020-09-30 11:13:35 |  | 2020-09-30 13:56:26 | 2020-09-30 13:57:11 | La llanta izquierda frontal del ventilador tiene el freno dañado | Llanta del ventilador |  | Neumovent | EMCO4155 | 181140211081A1V | VENTILADOR MECÁNICO | 1057 | UCIN NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
Se cambia driver de habitacion 503 | 2020-09-30 10:40:35 |  | 2020-10-13 17:38:59 | 2020-10-13 17:39:33 | Se observa un hueco grande en la pared de panel yeso y coinside con el sitio donde arrima la cama del paciente. | Daño del panel yeso habitacion 503 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia bombilla de habitacion 501 | 2020-09-30 10:38:39 |  | 2020-10-13 17:23:42 | 2020-10-13 17:24:10 | No prende la bombilla de llamado del paciente. la bombilla de la luminaria de llamado de emergencia que esta ubicada en el exterior arriba de la puerta de entrada al cuarto. | habitacion 501 falla de bombilla | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia luminaria en la habitacion 512 | 2020-09-30 10:36:08 |  | 2020-10-13 17:19:50 | 2020-10-13 17:23:27 | No prende la luminaria del pasillo | Luminaria externa del pasillo frente habitacion 512 no prende el bombillo | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE RECTIFICAN PUNTOS DE SOLDADURA DE TARJETA ELECTRONICA. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EL EQUIPO SE ENTREGA EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2020-09-30 10:25:48 |  | 2020-10-01 10:16:05 | 2020-10-28 17:57:17 | descongelador de plasma no registra temperatura | DESCONGELADOR DE PLASMA EN SERVICIO TRANSFUSIONAL |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 175 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA
Se cambia luminaria de la habitacion 512 | 2020-09-29 09:37:51 |  | 2020-10-08 08:40:17 | 2020-10-08 08:41:12 | el paciente se queja de que no puede prender el aie acondicionado de la habitacion porque "sale olor a caucho quemado" | aire acondicionado habitacion 512 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se instala bombillo de la hbiatación 501 | 2020-09-29 09:32:48 |  | 2020-10-08 08:39:22 | 2020-10-08 08:40:02 | la bombilla del baño esta dañada | habitacion 501 falla de bombilla | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realizó el procedimiento de instalación de la Fuente de Baja Tensión en cada detector. Pruebas de movimientos sin inconvenientes. Se realizó Control de Calidad de Imagen. Se realizo Ajuste de fotomultiplicadores, Corrección de Energía y Uniformidad en los dos detectores. Adquisición final de Control de calidad con excelentes resultados. | 2020-09-28 14:41:56 |  | 2020-09-28 15:49:51 | 2020-12-30 16:40:38 | El equipo presenta falla en colimadores, Se realiza reinicio total del equipo(apago y encendido), el equipos pide realizar un reset del gantry, se le da ok, indica que ya lo realizó y vuelve a solicitarlo. Adicionalmente los indicadores de los detectores se muestran apagados. | Equipo bloqueado |  | GENERAL ELECTRIC | EMCO3674 | NM22201 | GAMMACAMARA | 337 | SALA MEDICINA NUCLEAR 1 |  |  |  | Administrador Principal | Administrador Principal
Se arregla llave del lavamos de la estacióon de enfermeria de hemato-adulto | 2020-09-28 14:27:24 |  | 2020-10-08 08:38:20 | 2020-10-08 08:39:08 | la llave no cierrra bien y queda botado agua | llave de agua del lavamanos de la estacion de enfermeria en pedaitria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA MANTENIMIENTO AL PEDAL, CAMBIO DE SOCKET Y MANTENIMIENTO AL PORTABOMBILLO. EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE | 2020-09-28 13:59:11 |  | 2020-09-28 15:05:49 | 2020-10-01 10:21:37 | el microscopio dejo de funcionar, se le realizo cambio de bombillo pero intento prender y luego se apago al parcer es un problema electrico | DAÑO MICROSCOPIO OFTALMOLOGIA |  | CARL ZEISS | EMCO3276 | 6628162206/GZ1S101526 | MICROSCOPIO QUIRURGICO | 529 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo |  |  | CARL ZEISS | EMCO3276 | 6628162206 | MICROSCOPIO QUIRURGICO
Se instala Push de baño de la habitación 450 | 2020-09-25 17:26:52 |  | 2020-10-08 08:36:56 | 2020-10-08 08:37:55 | La habitación del 4to piso torre A, el baño se encuentra tapado por ende no se puede utilizar para recibir pacientes. | Habitación 450 | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se arreglo habitacion 454 | 2020-09-25 17:25:28 |  | 2020-12-01 14:33:42 | 2020-12-01 14:34:22 | La habitación del 4to piso 454 se encuentra con un daño locativo secundario a daño que realizo la paciente que se encontraba ubicada allí. | Habitacion 454 | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
| 2020-09-25 17:23:18 |  | 2021-05-20 11:33:16 |  | La habitación del 6to piso 636 se encuentra con un daño locativo en el techo. | Habitacion con daño en el techo | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños
Se abre hahitación 651 | 2020-09-25 17:19:24 |  | 2020-10-08 08:35:45 | 2020-10-08 08:36:10 | La habitación del 6to piso 651 esta cerrado y no se cuenta en el servicio con llave para abrirla. | HABITACION CERRADA | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se subieron ys e ajustaron las persianas de lass habitaciones del 6to piso | 2020-09-25 17:17:06 |  | 2020-10-08 08:34:00 | 2020-10-08 08:34:56 | Las persianas de las habitaciones 6to piso torre A: 641-467-655-643-661-662-641-640 se encuentran abajo sin posibilidad de subirlas, lo cual hace que la habitacion esta continuamente oscura y no permita la recuperacion de los pacientes. | PERSIANAS CERRADAS 6TO PISO | [6 empty] | N/R NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de perilla en el panel de control. Equipo queda funcionamente ok | 2020-09-25 17:11:55 |  | 2020-09-28 10:25:11 | 2020-09-29 09:52:48 | Monitor que el saturador esta a punto de que el cable conector se rompa , requiere revisión. | Monitor con saturador a punto de dañarse |  | Mindray | 113039071 | CE74-1169 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3329 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | LAURA ESCOBAR
Se realiza procedimiento correctivo, desarme total del equipo para cambio de los elementos descritos, ajustes correspondientes, limpieza general, prueba de fugas negativas y pruebas operativas aprobadas. El ingeniero Julio Diaz de la empresa Jomedical entrega equipo reparado en el servicio el día 15 de Diciembre del 2020 verificando las condiciones en las que llega el equipo a la institución, El equipo es recibido a conformidad por la jefe Teresa Ramos. | 2020-09-25 15:41:47 | 2020-10-30 00:00:00 | 2020-09-25 16:44:22 | 2020-12-15 16:02:39 | Durante procedimiento de mantenimiento preventivo se identifico fuga positiva en el de tubo de inserción, por lo que no se pudo realizar pruebas de imagen y pro consiguiente finalizar el mantenimiento. El equipo queda fuera de servicio para ser sometido a diagnostico especializado por parte de la empresa Fujifilm | Equipo fuera de servicio por fuga positiva |  | FUJIFILM | 861747 | 7G361K189 | VIDEOGASTROSCOPIO | 3868 | MANTENIMIENTO |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se ubica gabineta superior de la cocineta pediatrica | 2020-09-25 14:46:44 |  | 2020-10-08 08:30:32 | 2020-10-08 08:33:31 | esta desprendida la visagra que la fija al marco, el riesgo de caida sobre alguien con golpe en la cara o cabeza es muy alto | despredimiento puerta de gabinete superior de la cocineta pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se instala dispensador de bajo en hemato pediatrica | 2020-09-25 14:41:38 |  | 2020-10-07 18:28:43 | 2020-10-07 18:29:11 | no fue fijado con tornillos y chazos, solo con cinta doble faz y ya se desprendio de la pared del lavamanos del baño | Desprendimiento del dispensador de jabon habitacion 559 pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE REALIZA CAMBIO DE CABLES TERMICOS QUE VAN CONECTADOS AL SOCKET. SE AJUSTA FRENO DE SATELITE SUPERIOR. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2020-09-25 10:57:39 |  | 2020-09-29 10:15:05 | 2020-10-01 08:32:32 | lampara cielitica al realizar el check list no enciende se cambio bombillo se reviso pero no enciende. | satelite de lampara cielitica dañado |  | BERCHTOLD | EMCO1989 | 2370G04-C12094-095 | LAMPARA CIELITICA | 438 | QUIROFANO 9 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE CIERRA ORDEN DE TRABAJO DEBIDO A QUE SE REALIZA CAMBIO DE EQUIPO POR UNO CON SERIE AA6C-14503 | 2020-09-25 10:07:24 |  | 2020-09-28 10:23:21 | 2021-04-27 17:12:57 | Encuentro monitor de signos vitales con botón de encendido dañado, no funciona para utilización. Se encuentra ubicado en 6 piso, final del pasillo. | MONITOR DAÑADO |  | MINDRAY | 113038932 | BX-94118308 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3063 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | ingeniero mantenimiento
Se arregla orianl de baño de visitantes de hemato | 2020-09-24 18:58:03 |  | 2020-10-07 18:27:37 | 2020-10-07 18:28:22 | ORINAL DEL BAÑO DE VISITANTES DAÑADO TORRE B HEMATO | ORINAL BAÑO VISITANTE DAÑADO TORRE B | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se pone luz en cafetin de la estación de enfermeria de hemato-adulto | 2020-09-24 17:46:00 |  | 2020-10-07 18:26:24 | 2020-10-07 18:27:13 | LUZ FUNDIDA DEL CAFETIN DE LA ESTACION DE ENFERMERIA TORRE B HEMATO ADULTOS | LUZ CAFETIN ESTACION DE ENFERMERIA TORRE B | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla chapa del baño de visitantes de hemato-adulto | 2020-09-24 17:42:08 |  | 2020-10-07 18:25:15 | 2020-10-07 18:25:48 | CHAPA DEL BAÑO VISITANTE DAÑADA TORRE B HEMATO ADULTOS | CHAPA BAÑO DAÑADA VISITANTE TORRE B | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se instala extintor caido hemato adulto | 2020-09-24 17:39:01 |  | 2020-10-07 18:22:00 | 2020-10-07 18:23:42 | EXTINTOR CAIDO DE TORRE B HEMATO ADULTOS | EXTINTOR ESTACION DE ENFERMERIA TORRE B | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia luz del cuarto de medicamnetos de hemato pediatrica | 2020-09-24 17:37:07 |  | 2020-10-07 18:20:12 | 2020-10-07 18:21:28 | BOMBILLO FUNDIDO CUARTO DE MEDICAMENTOS HEMATO PEDIATRIA TORRE A NORTE | LUZ CUARTO DE MEDICAMENTOS | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambian lpamapras de techo de consultorios de 702 y 716 de oncología | 2020-09-24 13:02:35 |  | 2020-10-07 18:17:15 | 2020-10-07 18:17:56 | daño en lampara de techo del ingreso a consultorios 702 y 716 de oncologia titila y la otra no prende | cambio de lamparas de techo de consultorios 702 y 716 de oncologia | [6 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | jesicA AMAYA
Se cambia batería y se observa que poseía sulfato en contactos. Equipo queda funcional | 2020-09-24 07:21:01 |  | 2020-09-24 09:47:09 | 2020-09-24 09:48:24 | glucometro el cual no lee la tirilla, aparece error pero depues ya no quiere prender. | glucometer dañado |  | FREESTYLE |  | LBGZ346S11920 | GLUCOMETRO | 3785 | UCIN NORTE |  |  |  | Johana Sirley Mesa Sora | ingeniero mantenimiento
Se realiza limpieza de contactos de baterías por sulfato. | 2020-09-24 07:16:28 |  | 2020-09-24 09:44:40 | 2020-09-24 09:46:57 | se observa cable de marcapaso transvenoso suelto | cable dañado |  | OSYPKA MEDICAL | 113090151 | CVB1141 | MARCAPASOS EXTERNO | 3825 | UCIN NORTE |  |  |  | Johana Sirley Mesa Sora | ingeniero mantenimiento
SE REVISA FALLA Y SE ENCUENTRA DAÑO EN UNO DE LOS CONDENSADORES DE LA TARJETA DE CONTROL. REQUIERE CAMBIO DE CONDENSADOR REF 4700MF, SE DEJA FUNCIONANDO LA LAMPARA CON CONEXION DIRECTA. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2020-09-23 09:02:57 |  | 2020-09-23 10:03:52 | 2020-10-06 10:09:43 | No prende. El ingeniero Jorge Torres informa que no es daño de bombillo según la revisión que realizó | Daño en lampara cielitica |  | BERCHTOLD CROMOPHARE |  | 5310050-H 10734 | LAMPARA CIELITICA | 2021 | QUIROFANO QUEMADOS |  |  |  | Aura María García Caicedo | Aura María García Caicedo
SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA ELECTRONICA Y TARJETA PANEL DE CONTROL. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2020-09-22 17:28:06 |  | 2020-09-23 09:31:02 | 2020-10-05 17:04:12 | EL BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO SE ENCUENTRA FALLANDO | FALLA DEL BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL MONITOR |  | BIOCARE | EMCO4344 | C318100236 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1768 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo |  |  | BIOCARE | EMCO4344 | C318100236 | MONITOR MULTIPARAMETROS
Retro diagnostico:19618 SE REALIZA AJUSTE DE CONEXIONES DE CHASIS, SE ENCUENTRA QUE LA TARJETA DEL PANEL DE CONTROL NO FUNCIONA CORRECTAMENTE EN EL ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO, SE RALIZA REVISION DONDE SE ENCEUNTRA COMPONENTES ELECTRONICOS FALTANTES, EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE TARJETA PANEL DE CONTROL. EL EQUIPO SE ENCUENTA EN BUENAS CONDICIONES DE OEPRACIÓN, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CON TARJETA PANEL DE CONTROL DE OTRO EQUIPO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS. | 2020-09-22 17:26:08 | 2020-09-22 00:00:00 | 2020-09-23 09:29:22 | 2020-10-06 09:21:54 | el boton de encendido y apagado del monitor no esta funcionando bien, ya que se trata de apagar el equipo y queda prendido toca es quitar la bateria, adicionalmente se observo que tenia un cable por fuera | no funciona bien boton de apagado del monitor |  | BIOCARE | EMCO4203 | C318110355 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 1640 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo |  |  | BIOCARE | EMCO4203 | C318110355 | MONITOR MULTIPARAMETROS
EL TERMOHIGRÓMETRO SE DA DE BAJA Y SE CAMBIA OPR UNO NUEVO. | 2020-09-22 14:30:11 |  | 2020-09-23 09:26:09 | 2021-11-17 11:52:53 | Se observa termohigrómetro con display intermitente y no se aprecia el valor de temperatura, se cambia pila y sigue igual. | Falla termohigrómetro |  | KEX GERMANY | TH010 |  | TERMOHIGROMETRO | 2207 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Dayana Raigosa Gil
REALIZADO | 2020-09-22 12:36:06 |  | 2021-05-20 11:32:32 | 2021-05-20 11:32:51 | se solicia revision de la puerta del cubiculo 9 que se encuentra sin vidrio en la parte inferior derecha | revision de puertas cubiculo 9 | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Johana Sirley Mesa Sora | jesicA AMAYA
Sistemas se hace cargo de los computadores | 2020-09-22 12:34:50 |  | 2020-10-07 18:15:56 | 2020-10-07 18:16:21 | se solicia revision de todos los computadores de la sala, se encuentra fallando los monitores y teclados | revision de computadores de la sala uci norte | [6 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | Johana Sirley Mesa Sora | jesicA AMAYA
Se rehace conexión en el cable positivo. | 2020-09-22 08:04:27 |  | 2020-09-22 09:56:56 | 2020-09-22 11:34:35 | cable del marcapaso que se despega del conector y no hace un buen contacto. | cable suelto marcapaso |  | OSYPKA MEDICAL | 113090151 | CVB1141 | MARCAPASOS EXTERNO | 3825 | UCIN NORTE |  |  |  | Johana Sirley Mesa Sora | ingeniero mantenimiento
Se arregla el orinal de hombres de hemato audlto (no tenia agua) | 2020-09-21 15:21:08 |  | 2020-10-07 18:14:31 | 2020-10-07 18:15:09 | no tiene agua para autolavado y el publico lo usa y no se desagua. | orinal de hombre baño publico hemato adultos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla llave desprendida de la base del lavamos publico de hemato adulto | 2020-09-21 15:18:10 |  | 2020-10-07 18:13:06 | 2020-10-07 18:13:58 | la llave esta desprendida de la base y esta movible | lavamanos publico sala de hemato adultos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE VERIFICAN PARAMETROS CON EQUIPO PATRON Y LA MAQUINA ENTREGA LOS VALORES CONRRESPONDIENTES AL MARGEN DE ERROR PERMITIDO. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO | 2020-09-21 09:20:31 |  | 2020-09-21 11:22:38 | 2020-11-12 10:26:40 | Máquina de anestesia presenta desfase entre los volúmenes programados y los entregados por el equipo. Además sale anuncio de presión alta. | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | PENLON | EMCO3726 | SP20814-06 | MAQUINA DE ANESTESIA | 475 | QUIROFANO 2 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
Se arregla llave del lavamos de l estación de enfermeria de hemato-pediatrica | 2020-09-21 09:01:30 |  | 2020-10-07 18:11:23 | 2020-10-07 18:12:25 | no cierra bien queda botando agua en moderada cantidad | llave de agua limpia lavmanos del personal de hemato pediatria | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de bomba por 2103109DH | 2020-09-19 13:54:22 |  | 2020-09-21 10:57:38 | 2020-12-22 15:01:30 | Reporte auxiliar de enfermería que la bomba de infusión dice error y le da manual pero la bomba no deja programar. | LA BOMBA DE INFUSION NO FUNCIONA |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22080258DN | BOMBA DE INFUSION | 1624 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | LAURA ESCOBAR
| 2020-09-18 16:06:21 |  | 2020-10-07 18:10:34 |  | espontaneamente se desprendio el lavamanos de la habitaion 518 area de adultos, quedando la habitacion dehabilitada para recibir paciente. este reporte se hizo verbal y por wasap desde septiembre 07 y aun no hay resolucion | caida del lavamanos | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela
Se abre baño del 1 piso personal | 2020-09-18 15:15:43 |  | 2020-12-01 14:32:41 | 2020-12-01 14:33:06 | El baño de paciente de hospitalizacion 1er piso se encuentra con la chapa dañada no permite el cierre. | CHAPA DAÑADA | [6 empty] | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se hace la apertura del baño del personal de hospitalizacion 1 ° piso | 2020-09-18 15:14:53 |  | 2020-12-01 14:28:43 | 2020-12-01 14:31:44 | El baño del personal de hospitalizacion del 1er piso se encuentra sellado, la chapa no abre, por lo cual no es posible que lo utilicen siendo necesario para el trabajador. | BAÑO SELLADO | [6 empty] | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se procede a cerrar el ticket, teniendo en cuenta el mantenimiento preventivo realizado el 28 de julio del 2021, el equipo se encuentra funcionalmente en buenas condiciones. Sin embargo dado que no hay evidencia de instalación de accesorios o repuestos, permanece como pendiente tanto el saturador SPO2 como los conectores de accesorios. | 2020-09-18 10:45:31 | 2020-09-19 00:00:00 | 2020-09-18 16:01:31 | 2021-11-17 13:32:04 | error en monitor BLT, registra fracción inspirada de sevoflurano cuando el vaporizador esta cerrado. El monitor se encuentra en quirófano de oftalmología | Monitor multiparámetro |  | BIOLIGHT | EMCO3773 | A044E002922 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 629 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | Biomedicos cirugia | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se cambia sensor de saturación por uno nuevo. | 2020-09-18 08:40:06 | 2020-09-18 09:43:09 | 2020-09-18 09:42:36 | 2020-09-18 10:51:16 | Se despegó el sensor de SpO2, funciona pero tiene problema para ponerse. | Daño en sensor de saturación de SpO2 |  | MINDRAY | 130011496 | AQ5AB3262 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3353 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | Paola Andréa Lerma Velásquez | 111 |  | ingeniero mantenimiento | ingeniero mantenimiento
Se abre habotación 405 | 2020-09-17 10:20:13 |  | 2020-10-07 18:09:02 | 2020-10-07 18:09:41 | La habitacion 405 del 4 piso en torre B, se cerro involuntariamente dejando al paciente con limitacion en la movilidad dentro del cuarto, por lo tanto si es urgente. | HABITACION CERRADO | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se pone seguro a la ventana de la habitación 557 | 2020-09-17 08:05:00 |  | 2020-10-07 18:04:06 | 2020-10-07 18:05:20 | la ventana esta sin seguro. habitacion 557 | ventana que esta sin seguro | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realiza arreglo de chapa de la habitación 550 | 2020-09-17 08:01:58 |  | 2020-10-07 18:03:26 | 2020-10-07 18:03:43 | la llave no entra en la chapa y se hace imposible abrirla puerta de la habitacion | daño de chapa de puerta habitacion 550 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
TARJETA DE LA FUENTE DE PODER DAÑADA. SE DEBE REALIZAR CAMBIO COMPLETO DE ESTA. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO | 2020-09-16 14:34:11 | 2020-09-14 10:00:00 | 2020-09-16 16:47:19 | 2020-09-28 12:28:18 | Equipo que presenta falla en la toma de signos vitales, favor revisar. | Equipo dañado |  | Mindray | 129058304 | BR5A-1152C | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3332 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | LAURA ESCOBAR
Se solda cable a plug. | 2020-09-16 09:11:59 |  | 2020-09-16 10:13:01 | 2020-09-18 11:27:08 | se encuentra cargador de bascula con tallimetro dañado no carga numero del cargador 01001044-09 | areglo de cardador de bascula con tallimetro |  | HEALTH O METER | EMCO4014 | 5000139465 | BASCULA CON TALLIMETRO | 84 | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | ingeniero mantenimiento
Se lubrica báscula para que no se frene la aguja a la hora de realziar medición. Lubricación se hace sin desajustar partes. | 2020-09-15 14:04:27 |  | 2020-09-15 15:41:32 | 2020-09-15 15:43:19 | en cierta ocasiones la aguja no sube de un punto | bascula se traba |  | HEALTHOMETER | 72777 | 1600004548 | BASCULA | 3407 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE |  |  |  | leidy tatiana cuasquer garcia | ingeniero mantenimiento
Se cambia manguera de la habitación 556 | 2020-09-15 12:16:04 |  | 2020-10-07 17:56:54 | 2020-10-07 18:02:04 | LA MANGUERA BLANCA QUE LLEVA AGUA DE LA PARED AL LAVAMANOS ESTA FILTRANDO AGUA, AL PUNTO QUE TOCA DEJAR PLANTON RECOLECTOR | FILTRACION DE AGUA HABITAC 556 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
se realiza revisión de las tres luminarias las cuales se encuentran funcionado | 2020-09-15 12:14:18 |  | 2020-09-16 18:13:42 | 2020-09-16 18:14:15 | DAÑO DE LA LUMINARIA TIPO BOMBILLO HABITACION 563 | BAÑO SIN ILUMINACION | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se rearman las partes del panel frontal. Se ajustan los botones. Se arman las bases para ajustar tornillos. Equipo queda OK. | 2020-09-15 12:02:46 | 2020-09-15 14:15:00 | 2020-09-15 14:06:26 | 2020-10-30 17:30:57 | tiene los botones de los comados hudidos | daño de monitor de SV |  | MEDIANA | EMCO3546 | 114612050001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 539 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | LUCOM MEDIANA | SI | EMCO 3546 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
SE REALIZA RESET DE FUENTE. EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO | 2020-09-15 10:27:37 |  | 2020-09-29 10:18:58 | 2020-10-01 09:06:41 | LA PANTALLA DEL VENTILADOR MUESTRA FALLA DE AC | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | PENLON | EMCO3722 | 1014-22 | MAQUINA DE ANESTESIA | 467 | QUIROFANO 2 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo |  |  | PENLON | EMCO3722 | 1014-22 | MAQUINA DE ANESTESIA
SE REALIZA LIMPIEZA DE TARJETA FUENTE, RESET DE VENTILADOR, VERIFICACION DE CABLE AC, EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO | 2020-09-15 10:18:57 |  | 2020-09-29 10:21:25 | 2020-10-01 08:49:47 | pantalla del ventilador no enciende | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | PENLON | EMCO3701 | SP20814-17 | MAQUINA DE ANESTESIA | 479 | QUIROFANO 10 |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo |  |  | PENLON | EMCO3701 | SP20814-17 | MAQUINA DE ANESTESIA
No se realiza ningún trabajo debido a que el equipo está funcional. Error por mala manipulación del personal asistencial. | 2020-09-14 11:00:12 |  | 2020-09-14 12:38:35 | 2020-09-14 13:07:05 | no funciona, no prende a pesar de estar enchufada | daño bomba de infusion baxter |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22040081DH | BOMBA DE INFUSION | 1317 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | baxter | no | 22040081 DH | bomba de infusion baxter un canal
No se realiza ningún trabajo debido a que el equipo está funcional. Error por mala manipulación del personal asistencial. | 2020-09-14 10:58:10 |  | 2020-09-14 12:40:06 | 2020-09-14 13:09:15 | no funciona, no prede a pesar de estar enchufada | daño bomba de infusion baxter |  | BAXTER | SIN CODIGO | 23060008UN | BOMBA DE INFUSION | 1331 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | baxter | no | 23060008 | bomba de infusion baxter de tres canales
No se realiza ningún trabajo debido a que el equipo está funcional. Error por mala manipulación del personal asistencial. | 2020-09-14 10:55:13 |  | 2020-09-14 12:40:58 | 2020-09-14 13:09:10 | No prende, se ha matenido enchufada y nada | daño bomba de infusion baxter |  | BAXTER |  | 26050177UN | BOMBA DE INFUSION | 2054 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | baxter | no | 26050177 UN | bomba de infusion baxter de tres canales
No se realiza ningún trabajo debido a que el equipo está funcional. Error por mala manipulación del personal asistencial. | 2020-09-14 10:50:57 |  | 2020-09-14 13:08:52 | 2020-09-14 13:09:04 | falla, no atrapa el equipo, lo devuelve | bombas de infusion baxter 1 canal |  | BAXTER | SIN CODIGO | 22070405DN | BOMBA DE INFUSION | 1321 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento |  |  | baxter | no | 22070405 DN | bomba de infusion baxter un canal
Se repara adaptador AC-DC, plug descabezado. | 2020-09-14 09:15:31 |  | 2020-09-14 10:38:16 | 2020-09-22 11:39:57 | BASCULA CON TALLIMETRO CONSULTORIO 713 EMCO 4018 NO PRENDE | ARREGLO BASCULA CON TALLIMETRO |  | HEALTH O METER | EMCO4018 | 5000137754 | BASCULA CON TALLIMETRO | 93 | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | ingeniero mantenimiento
Debido a un bajón de energia, se dispararon los breaker. Se soluciona el problema. Energia ok | 2020-09-11 07:32:34 |  | 2020-09-15 08:59:23 | 2020-09-15 09:00:45 | POR FAVOR REVISAR LA MITAD DE LA SALA DE HEMATO PEDIATRIA NO TIENE CONEXION ELCTRICA | CONEXION ELECTRICA SALA DE PEDIATRIA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de lámpara LED de techo incrustada enla oficina | 2020-09-11 07:31:34 |  | 2020-09-15 08:51:13 | 2020-09-15 08:51:30 | POR TERCERA VEZ SE SOLICITA COLOCAR BOMBILLO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA HORARIO LABORAL DE 7 AM A 7 PM | BOMBILLO OFICINA SECRETARIA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla gotera de lavamanos de vestirer mujeres | 2020-09-10 07:24:24 |  | 2021-01-07 08:11:02 | 2021-01-07 08:11:48 | Vestier de mujeres en donde estan ubicados los lavamanos se observa fuga de agua, piso totalmente mojado | Vestier quirofano | [6 empty] | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  |  | Elizabeth Tulcanez | jesicA AMAYA
Se arregla gotera del lavamanos del vestier de mujeres | 2020-09-10 07:19:27 |  | 2021-01-07 08:10:01 | 2021-01-07 08:10:28 | Vestier de mujeres en donde estan ubicados los lavamanos se observa fuga de agua, piso totalmente mojado | Vestier quirofano | [6 empty] | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  |  | Elizabeth Tulcanez | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de los tomas electricos en el pasillo. Funcionamiento ik | 2020-09-09 12:02:38 |  | 2020-09-15 08:56:26 | 2020-09-15 08:58:00 | Dos toma corrientes del pasillo de la torre B del 4 piso, se encuentran sin energía, por tanto no se pueden usar para conectar los equipos biomedicos que requieren estar conectados. | TOMA CORRIENTES DAÑADOS | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de toma corriente del carro de paro | 2020-09-09 11:59:37 |  | 2020-09-15 09:02:27 | 2020-09-15 09:02:56 | Buena tarde, El enchufe del carro de paro del 4 piso torre A esta dañado, no permite conectar a fuente de energía y por tanto no se puede tener el carro conectado siendo esto muy importante. Gracias. | TOMA CORRIENTE DAÑADO | [6 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de lámpara LED de techo incrustada enla oficina | 2020-09-09 07:38:30 |  | 2020-09-15 08:50:05 | 2020-09-15 08:50:54 | SE SOLICITA COLOCACION DE BOMBILLO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA EN ESTA OFICINA SE LABORA DE 7AM A LAS 7PM | POR SEGUNDA VEZ SE SOLICITA BOMBILLO OFICINA SECRETARIA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se arregla luminaria de habitación 563 | 2020-09-08 15:38:28 |  | 2020-11-26 17:21:46 | 2020-11-26 17:22:30 | LUMINARIA DEL BAÑO HABITACION 563 PARPADEA. | LUMINARIA HABITACION 563 | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Lámpara queda completamente funcional | 2020-09-07 13:20:49 | 2020-09-14 00:00:00 | 2020-09-14 18:20:44 | 2020-09-14 18:27:02 | EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA SE REQUIERE ILUMINACION Y EL BOMBILLO NO PRENDE | FAVOR COLOCAR BOMBILLO OFICINA DE LA SECRETARIA | [6 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
PRESENTA CABLE AC DE VENTILADOR EN MAL ESTADO. SE REALIZA CAMBIO DE CABLE AC ENTREGADO POR EL CLIENTE. | 2020-09-07 10:45:20 |  | 2020-09-07 18:24:53 | 2020-09-29 16:36:52 | AC POWER FAILURE, ESTE ES EL MENSAJE QUE MUESTRA EL EQUIPO EN LA VISUALIZACION DE LOS PARAMETROS | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO |  | PENLON | EMCO3701 | SP20814-17 | MAQUINA DE ANESTESIA | 479 | MANTENIMIENTO SALA DE OPERACIONES |  |  |  | Biomedicos cirugia | Aura María García Caicedo
SE DA CIERRE AL RETRO YA QUE SE CONVERSÓ CON EL PROVEEDOR Y NO SE PUEDE CAMBIAR EL BRAZALETE. EL EQUIPO QUEDA EN FUNCIONAMIENTO | 2020-09-07 08:36:18 |  | 2020-09-07 10:36:44 | 2020-09-24 12:59:42 | segundo reporte - tensiometro digital reprota lecturas erradas | TENSIOMETRO DIGITAL BANCO DE SANGRE |  | HOMELIFE | EMCO4808 | 1911207010388 | TENSIOMETRO DIGITAL | 3973 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | HOMELIFE | EMC04808 | 1911207010388 | TENSIOMETRO DIGITAL
La bomba de infusión es reemplazada por una con las mísmas características. | 2020-09-03 12:18:23 |  | 2020-09-07 08:35:28 | 2020-09-10 08:43:00 | La bomba d einfusión al encender presenta el Error 550:320:666:000.En los 3 canales aparece error y lo permite realizar prueba inicial de sonido. Equipo complemetamente bloqueado. | Daño en bomba de infusión | alta | BAXTER |  | 26060009UN | BOMBA DE INFUSION | 2767 | QUIROFANO SEDE NORTE | Elizabeth Tulcan | 212 |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
Porgarantía en la obra de impemeabilización de la terreza se realiza el arreglo. Se debe llevar seguimiento en los días de lluvia | 2020-09-03 11:29:18 |  | 2020-09-14 18:17:19 | 2020-09-14 18:19:14 | se encuentra humedad con gotera dentro del closet del consultorio 713 | arreglo de humedad closet de consultorio 713 | alta | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | jesicA AMAYA
Se destapa baño de la habitacion 508 | 2020-08-31 16:35:54 |  | 2020-11-26 17:20:50 | 2020-11-26 17:21:23 | BAÑO TAPADO, SE DEMORA MUCHO EN BAJAR EL AGUA | BAÑO DE LA HABITACION B508 | alta |  |  |  |  | 0 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA |  |  | SANITARIO | SANITARIO | SANITARIO | SANTARIO
JULIO CESAR CARRILLO PROCEDE A DESTAPAR EL EQUIPO Y OBSERVA QUE EL DIAGNOSTICO QUE SE DIÓ INICIALMENTE ESTÁ ERRADO. SE ENCONTRÓ QUE EL MÓDULO SE ENCONTRABA DESCONECTADO Y PROCEDIÓ A CONECTARLO CORRECTAMENTE. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO FUNCIONA CORRECTAMENTE. SE DEJA EQUIPO COMO DISPONIBLE PARA CONTINGENCIA. | 2020-08-28 09:57:52 | 2020-08-28 15:00:00 | 2020-08-28 11:00:08 | 2021-01-18 09:35:17 | El equipo no determina los parámetros y la pantalla está completamente negra. | Equipo no determina los parámetros | alta | BIOCARE | EMCO4779 | C318100237 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 846 | AMBULANCIA |  |  |  | ingeniero mantenimiento | Aura María García Caicedo
Se ajusta pulsador frontal de NIBP. Se ajustan las partes partidas con pegamento. Se re arma el equipo y se entrega funcionando. | 2020-08-28 09:08:20 |  | 2020-08-28 10:59:30 | 2020-09-08 12:04:57 | refieren que durante la toma de TA al pacte este hizo un movimiento brusco del brazo ocacionando la caida del monitor. el auxiliar refiere que el toma corriete electrico esta muy lejos de la cama del pcte y el cable quedaba tenso | caida del equipo | alta | MEDIANA | EMCO3546 | 114612050001 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 539 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se arregla baño de la habitación 508 | 2020-08-27 10:19:07 |  | 2020-11-26 17:15:07 | 2020-11-26 17:20:05 | FAVOR REVISAR BAÑO HABITACION DE ADULTOS B508 NO FUNCIONA | BAÑO DE LA HABITACION B508 | alta | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se realiza cambio de lámpara LED incrustada en el tech en el deposito del piso torre A | 2020-08-26 16:02:24 |  | 2020-09-15 09:01:09 | 2020-09-15 09:02:02 | la bombilla del deposito del 4piso torre a, frente a los baños de trabajadores esta fundida, requiere cambio, gracias. | Bombilla fundida en deposito 4 piso | alta | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se cambia cable AC del equipo. Equipo queda funcionando OK. | 2020-08-26 15:10:55 | 2020-08-26 16:30:44 | 2020-08-26 16:30:01 | 2020-08-26 16:31:29 | Monitor que se encuentra en 4 piso torre A pero no enciende. | monitor que no enciende | alta | MINDRAY | 113039232 | CM94106576 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3072 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | LAURA ESCOBAR
Se realiza cambio completo de ventilador del monitor y se reliza ajuste de este. | 2020-08-26 15:07:43 |  | 2020-08-26 16:29:18 | 2020-09-01 08:50:33 | Monitor que se encuentra en 4 piso torre A al encenderlo presenta un ruido extraño requiere mantenimiento preventivo, gracias. | Ruido extraño en monitor | alta | MINDRAY | 129030974 | BX94118310 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3067 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | LAURA ESCOBAR
Se cambia cable de AC. | 2020-08-26 15:05:50 | 2020-08-26 16:28:14 | 2020-08-26 16:27:40 | 2020-08-26 16:28:49 | Monitor que se encuentra en 4 piso torre A, pero no enciende, por lo cual se solicita revisión. gracias. | monitor que no enciende | alta | Mindray | 113039104 | BR5C-1755CIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3515 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | LAURA ESCOBAR
SE PONE A CICLAR LA MAQUINA TODO EL DIA Y NO SE EVIDENCIA NINGUNA FALLA, SIN EMBARGO SE EFECTUA LIMPIEZA INTERNA DE TARJETAS ELECTRONICAS Y CONECTORES QUE VAN AL VENTILADOR. SE DEJA CICLANDO LA MAQUINA SIN PRESENTAR NINGUNA FALLA, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON FLUKE VT PLUS Y SE OBTIENEN BUENOS RESULTADOS. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO | 2020-08-25 18:50:55 |  | 2020-08-26 10:56:11 | 2020-09-09 10:50:25 | ventilador inoperante.. en un código en el servicio de urgencias la maquina de anestesia penlon presento fallla | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | alta | PENLON | EMCO3724 | SP20814-19 | MAQUINA DE ANESTESIA | 478 | QUIROFANO 8 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE INSTALA VALVULA PROVISIONAL ENTREGADA POR EL CLIENTE. SE REQUIERE COTIZAR VALVULA APL. EQUIPO FUNCIONAL | 2020-08-25 18:21:08 |  | 2020-08-26 10:59:36 | 2020-09-09 10:44:17 | maquina de anestesia presento fallas en el modo manual, el balón del circuito se insufla y no permite la liberación de gas cuando se cierra os e abre la valvula APL , este error ya había ocurrido anteriormente. | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | alta | PENLON | EMCO3726 | SP20814-06 | MAQUINA DE ANESTESIA | 475 | QUIROFANO 6 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE TRANSISTOR Q401515, LIMPIEZA DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA Y DE SENSORES DE FUGA EN LAS VEJIGAS. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2020-08-24 12:02:36 |  | 2020-08-24 14:57:03 | 2020-09-09 09:30:20 | LECTOR DA TEMPERATURAS ERRADAS. | DESCONGELADOR DE PLASMA EN SERVICIO TRANSFUSIONAL | alta | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 175 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 1505241414 | DESCONGELADOR DE PLASMA
PREVIA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, SE REALIZA VERIFICACIÓN FUNCIONAL DEL EQUIPO POSTERIOS A REVISIÓN DEL PERSONAL DE SYSMED (RETRO 18768 ) QUE DETERMINÓ QUE LA FALLA ERA DE LA PLACA ELECTRÓNICA DE CONEXIONES. PARA LO ANTERIOR SE REHACEN CONEXIONES Y SE ACOMODAN CABLES A POSICIÓN CORRECTA EN PLACA PUES UNO DE ELLOS SE ENCONTRABA INVERTIDO Y ESTO GENERABA QUE SE PRODUCIERAN MEDIDAS DIFERENTES CON EL MISMO PESO. POSTERIOR, SE DESCARTA QUE LA FALLA DEL EQUIPO SE DEBA A UNA RUPTURA INTERNA DE LAS PISTAS DE CONEXIÓN DE LA TARJETA YA QUE ESTAS TENÍA CONTINUIDAD HASTA LOS PINES DE SALIDA. EN UN TERCER MOMENTO, SE REALIZA LA INSPECCIÓN DE LA TARJETA QUE PERMITE CAMBIAR DE TIPO DE CONECTOR TIPO MOLEX A TIPO RJ11, SE EVIDENCIA QUE ESTA ESTÁ EN CORRECTO ESTADO, PERO, EN LA PARTE INFERIOR, CUANDO SE ATORNILLA AL CHASÍS, TIENE CONTINUIDAD ENTRE SUS PINES PUES NO QUEDA AISLADA DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, LO QUE CAUSA QUE SE GENERASEN PROBLEMAS AL MOMENTO DE SER UTILIZADA POR EL PERSONAL. BASADO EN LO ANTERIOR, SE PROCEDE A ELABORAR UNA CAMA AISLANTE ENTRE LA TARJETA Y EL CHASÍS PARA ASÍ EVITAR POSIBLES CONTACTOS O PUENTES CONDUCTORES. ADICIONALMENTE, SE ADAPTA CABLE DE CONEXIÓN ENTRE LA PLACA MENCIONADA ANTERIORMENTE A PLACA MADRE PARA QUE HAYA COMUNICACIÓN. FINALMENTE, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y SE EVIDENCIA QUE LA BÁCULA DETERMINA EL PESO DE FORMA CONSTANTE Y SIN DEMORAS EN LA MEDICION. EL EQUIPO ES REINTEGRADO AL SERVICIO PARA SU USO. | 2020-08-24 10:46:59 | 2020-08-26 00:00:00 | 2020-08-24 11:51:10 | 2021-02-09 07:45:47 | LA BASCULA PRESENTA DIFERENTES MEDIDAS CON EL MISMO PESO | BASCULA CON TALLIMETRO DAÑADO | baja | HEALTH O METER | EMCO4008 | 5000137755 | BASCULA CON TALLIMETRO | 92 | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | ingeniero mantenimiento
Se cambia manguera de NIBP y se instala batería nueva. | 2020-08-24 08:09:36 |  | 2020-08-24 11:55:13 | 2020-08-24 12:04:23 | se encuentra monitor de signos vitales del primer piso que no insufla a la hora de tomar signos. aparece error en medicion. | monitor de signos vitales que no insufla | alta | Mindray | 113039095 | BR6C-7020CIO | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3514 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | LAURA ESCOBAR
Se cambia manguera de conexión de brazalete de NIBP. | 2020-08-24 08:05:15 | 2020-08-24 09:53:33 | 2020-08-24 09:52:56 | 2020-08-24 09:54:31 | se encuentra monitor de signos vitales del primer piso que no insufla a la hora de tomar signos. aparece error de manguito suelto. | monitor de signos vitales que no insufla | alta | MINDRAY | 113038932 | BX-94118308 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3063 | ADMI. URGENCIAS SEDE NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | LAURA ESCOBAR
Ticket se remite y es gestionado por el ingeniero de Baxter | 2020-08-24 07:51:36 |  | 2020-08-24 11:39:33 | 2021-11-17 12:06:42 | bomba de infusión presenta error " batería dañada" | bomba de infusión | alta | BAXTER |  | 22010348DH | BOMBA DE INFUSION | 2687 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Cristy yahidibi farrufia renteria
SE VERIFICAN PARAMETROS DE IBP JUNTO CON EQUIPO PATRON Y SE CALIBRA EN 200 MM HG Y 80 MM HG, SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO OK. SE ENTREGA EQUIPO EN OPTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO. | 2020-08-20 12:59:29 |  | 2020-08-24 11:37:22 | 2020-09-09 08:26:38 | falla en toma de presión invasiva, el equipo registra un valor erróneo | monitor de signos vitales | alta | DRAGER | EMCO3948 | VTSKK0127 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 723 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE VERIFICA PARAMETROS DE IBP CON EQUIPO PATRON Y SE CALIBRA EN 200 MM HG Y 80 MMHG. SE EFECTUAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO OK. SE ENTREGA EQUIPO EN OPRTIMAS CONDICIONES FISICAS Y DE FUNCIONAMIENTO | 2020-08-20 12:58:14 |  | 2020-08-24 11:35:20 | 2020-09-09 08:19:35 | falla en toma de presión invasiva, el equipo registra un valor erróneo | monitor de signos vitales | alta | DRAGER | EMCO3945 | VTSKA0162 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 719 | CIRUGIA SALA RECUPERACION |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
Se realiza cambio de lavamanos de 542 | 2020-08-18 11:28:18 |  | 2021-01-06 09:01:25 | 2021-01-27 13:53:22 | EN EL LAVAMANOS DE LA HABITACION B542 SALE BASTANTE AGUA | REVISAR LAVAMANOS HABITACION B542 | alta | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se le instala sensor de saturación nuevo | 2020-08-14 16:08:29 | 2020-08-14 17:13:27 | 2020-08-14 17:12:30 | 2020-08-24 09:50:01 | El sensor no enciende el led y no lee la saturación. | Daño en sensor de saturación de SpO2 | alta | MINDRAY | 113039232 | CM94106576 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3072 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | Paola Andréa Lerma Velásquez | 111 |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR AL SENSOR SpO2. EQUIPO FUNCIONAL Y DISPUESTO EN SERVICIO PARA SU USO | 2020-08-14 16:06:01 | 2020-08-14 17:12:19 | 2020-08-14 17:12:09 | 2021-10-01 14:59:07 | El sensor en su terminal conector se evidencia que los pines han sido torcidos. | Daño en sensor de saturación de SpO2 | alta | MINDRAY | 113039042 | BX-94118352 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3303 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | Paola Andréa Lerma Velásquez | 111 |  | LAURA ESCOBAR | ingeniero mantenimiento
Se le pone sensor de SpO2 con número serial CM1602044143 | 2020-08-14 16:03:12 | 2020-08-14 17:11:56 | 2020-08-14 17:11:18 | 2020-08-19 11:01:50 | El sensor en su terminal conector se evidencia que los pines han sido fracturados. | Daño en sensor de saturación de SpO2 | alta | Mindray | 113039104 | BR5C-1755CIOS | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3515 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | Paola Andréa Lerma Velásquez | 111 |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se le instala sensor de 20° nuevo con número serial GD20200409000517 | 2020-08-14 16:00:21 | 2020-08-14 16:10:00 | 2020-08-14 17:09:38 | 2020-08-24 09:49:15 | El sensor en su terminal conector se evidencia que los pines han sido torcidos. | Daño en sensor de saturación de SpO2 | alta | MINDRAY | 130011496 | AQ5AB3262 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3353 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | Paola Andréa Lerma Velásquez | 111 |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se realiza cambio en válvula de pera debido a que presentaba fuga. | 2020-08-13 10:40:13 |  | 2020-08-13 11:40:43 | 2020-08-13 11:42:20 | El infusor presenta una fuga debido a que transcurridos 20 minutos se evidencia que la presión se ha perdido. | Fuga en infusor | media |  |  |  |  | 0 | UCIN NORTE |  |  |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR |  |  | No Aplica | No Aplica | No Aplica | Infusor
Se realiza arreglo de cargador de la bascula, poniendo el flug nuevo. | 2020-08-12 12:11:07 | 2020-08-12 13:00:00 | 2020-08-13 08:52:01 | 2020-12-16 07:52:29 | se encuentra cargador de pesa del consultorio 6 dañado | daño de cargados de bascula consultorio 6 | alta | HEALTHOMETER | EMCO3791 | 4500006959 | BASCULA CON TALLIMETRO | 69 | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | LAURA ESCOBAR
Se realiza cambio de lámpara LED incrustada en el techo del pasillo de oncología | 2020-08-11 09:20:45 |  | 2020-09-14 18:14:03 | 2020-09-14 18:15:44 | daño en lampara de techo del pasillo de estación de enfermería de oncologia titila y colocación de lampara en baño del personal no existe | cambio lampara de techo del pasillo estacion de enfermeria y baño de personal | alta | [5 empty] | ONCOLOGÍA NORTE |  |  |  | victoria eugenia medina arcos | jesicA AMAYA
REALIZADO | 2020-08-10 12:34:32 |  | 2021-05-20 11:31:00 | 2021-05-20 11:31:34 | La chapa del baños de la habitación numero 431 de la torre B del 4 piso esta cerrada y dañada por ende no se logra abrir. | LA CHAPA NO ABRE | alta | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
SE REALIZA MANTENIMIENTO A VÁLVULA APL. SE ENTREGA MAQUINA FUNCIONANDO EN OPTIMAS CONDICIONES. | 2020-08-10 11:44:10 |  | 2020-08-10 12:50:27 | 2020-08-24 11:29:55 | maquina de anestesia presenta problemas con la valvula APL | maquina de anestesia | alta | PENLON | EMCO3726 | SP20814-06 | MAQUINA DE ANESTESIA | 475 | QUIROFANO 11 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
Se instala nuevamente e tablero | 2020-08-06 14:17:27 |  | 2020-09-15 08:52:24 | 2020-09-15 08:53:29 | El tablero de la torre B 4 piso, se cayo de los soportes que tenia. | SE CAYO EL TABLERO DE PACIENTES | media | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se arregla cama de habitación 461 | 2020-08-06 13:56:04 |  | 2020-11-26 17:11:56 | 2020-11-26 17:14:27 | La habitación 461 de la torre A del 4 piso, tiene la cama dañada, no sube ni baja por lo tanto no se puede ubicar pacientes en ella. | CAMA DAÑADA | alta | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
se habilita el agua en el baño de la habitación 461. Habitación ok | 2020-08-06 13:54:50 |  | 2020-11-26 17:05:45 | 2020-11-26 17:06:33 | La habitación 461 de la torre A del 4 piso, no cuenta con agua para baño y ducha del paciente por tanto no se puede utilizar. | No hay agua en la habitación | alta | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
La persiana se encuentra en buen estado. Se realiza explicación de funcionamiento y el uso al personal. | 2020-08-06 13:53:25 |  | 2020-09-14 18:09:34 | 2020-09-14 18:13:25 | Las persianas de las habitaciones 441-445-455-447-450 de la torre A del 4 piso, se encuentran cerradas, se intento abrirlas pero no fue posible, lo anterior imposibilita en ingreso de luz a las mismas siendo esto necesario para la recuperación de los pacientes. Gracias. | APERTURA DE PERCIANAS | alta | [5 empty] | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE |  |  |  | Maricel Bolaños | jesicA AMAYA
Se realiza cambio del bombillo de la habitacion 503 de hemato-oncololgía | 2020-08-06 10:56:24 |  | 2020-11-26 17:04:16 | 2020-11-26 17:05:18 | el bombillo del baño 503 esta fundido | bombillo del baño habitacion adultos 503 no prende | media | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
Se cambia el brazalete por uno nuevo. | 2020-08-05 16:39:50 |  | 2020-08-05 17:40:20 | 2020-08-06 10:24:42 | BRAZALETE ADULTO DE MONITOR NO INSUFLA POR LO QUE NO SE PUEDE TOMAR LA PRESIÓN ARTERIAL EN LOS PACIENTES | MONITOR NO INSUFLA | alta | MINDRAY | 113039225 | CM94106567 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 3071 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | MARICEL | 111 |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Este proceso es del área de sistemas | 2020-08-05 11:39:36 |  | 2020-11-26 17:01:46 | 2020-11-26 17:02:29 | computadores que al dejarse un momento sin uso, presenta mensajes de error y no se puede seguir en la ejecucion de lo que se hace en el momento en el sistema | computadores se bloquean | alta | [5 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
Este proceso es de sistemas | 2020-08-05 11:36:34 |  | 2020-11-26 17:00:39 | 2020-11-26 17:01:33 | impresora preenta atasco en la bandeja inferior el cual al sacar la misma no se ve el atasco | impresora presenta atasco | media | [5 empty] | UCIN NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | jesicA AMAYA
Se realiza el cierre de la orden, ya que dicho equipo pertenece a Saludcoop por lo cual no se intervine en cuanto al mantenimiento correctivo. | 2020-08-05 11:33:23 | 2020-08-05 15:00:00 | 2020-08-05 12:48:24 | 2020-12-16 07:46:06 | el ventilador no cicla saca volumenes de cero y aunque este desconectado sigue sonando la alarma | ventilador no deja de pitar cuando esta apagado y no cicla | alta | AVEA | 130010772 | BAVO1004 | VENTILADOR MECÁNICO | 3798 | UCIN NORTE |  |  |  | julio cesar cruz cataño | LAURA ESCOBAR
Se cambia manguera de NIBP y se corrobora que el brazalete no tenga fugas. | 2020-08-04 11:21:09 |  | 2020-08-04 12:36:08 | 2020-08-04 14:55:11 | MONITOR NO SENSA PRESION ARETRIAL | MONITOR DE RECUPERACION | alta | GOLDWAY | EMCO5257 | CN7CABAS00095 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 612 | QUIROFANO SEDE NORTE |  |  |  | Elizabeth Tulcanez | LAURA ESCOBAR
Se verifica funcionalidad de los mandos. FUncionamiento Ok. | 2020-08-04 10:40:12 | 2020-08-04 10:00:00 | 2020-08-04 11:40:46 | 2020-08-04 14:42:21 | CAMA HOSPITALARIA SE ENCUENTRA CON UN TELEVISOR ENCIMA DE ELLA. SE REQUIERE RETIRAR DICHO TV Y LA REVISIÓN DEL EQUIPO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO | REVISIÓN CAMA | alta | STRYKER | 113031183 | J24296 | CAMA ELECTROMECANICA | 3586 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | YAMINE ESCOBAR | 111 |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
SE REALIZA CAMBIO DE PILAS, SE CALIBRA EL EQUIPO CON LA TIRILLA CALIBRADORA. EQUIPO QUEDA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2020-08-04 09:20:34 | 2020-08-04 08:00:00 | 2020-08-04 10:21:06 | 2020-08-04 10:24:14 | GLUCÓMETRO ESTA DAÑADO PORQUE NO ENCIENDE | DAÑO EN GLUCOMETRO | media | FREESTYLE |  | LBGZ346S11633 | GLUCOMETRO | 3786 | HOSPITALIZACIÓN 4 NORTE | YAMINE ESCOBAR | 111 |  | LAURA ESCOBAR | LAURA ESCOBAR
Se verfica el estado del equipo, el cual presenta dos golpes leves en la carcasa que no afectan el funcionamiento del equipo. Se realiza ajuste del equipo en la base de la torre por medio tornillo que sujetan tanto el equipo como la base metálica. | 2020-08-03 15:30:55 |  | 2020-08-04 08:51:54 | 2020-08-04 09:00:41 | monitor no asegurado de manera adecuada en soporte, paciente lo hala y monitor cae al piso. | caida monitor | alta | BIOLIGHT | EMCO4818 | Q068A035092 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 4143 | UCIN NORTE |  |  |  | Johana Sirley Mesa Sora | LAURA ESCOBAR
Se realiza inspección inicial del equipo, se evidencia que la mesa no está realizando la función del cero, se procede a verificar la conexión del panel con la tarjeta de control, se verifica el potenciometro de calibracion de la posición cero, se verifica la tarjeta del control remoto y se ajusta por posible bloqueo, se realiza ajusta de la posición cero por medio del potenciometro, se realizan pruebas de funcionamiento, el equipo queda operativo. | 2020-08-03 11:46:00 |  | 2020-09-09 10:20:19 | 2020-09-09 10:25:22 | la mesa de cirugia o esta realizando algunos movimientos sobre todo el de mover los pies, tampoco funciona el boton 0 que hace es poner en posicion normal la mesa | caliracion mesa de cirugia | alta | MAQUET | EMCO4458 | 12199 | MESA DE CIRUGIA | 1889 | QUIROFANO 10 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | MAQUET | EMCO4458 | 12199 | MESA DE CIRUGIA
SE GENERA ORDEN DE TRABAJO PARA CAMBIO DE LA CLAVIJA Y ELÉCTRICO REALIZA EL CAMBIO DEL ELEMENTO. EQUIPO QUEDA FUNCIONAL. | 2020-07-30 12:11:05 |  | 2020-07-31 08:31:27 | 2020-08-04 17:53:24 | CLAVIJA DE ARCO EN C 220V se encuentra en mal estado, se reparo ayer ya que se habia dañado reporta el técnico de imágenes el equipo no encendía, se verifico y se encuentra equipo con cables sueltos, se repara pero se solicita cambio de CLAVIJA 220 | DAÑO EN CLAVIJA ARC0 EN C | alta | GENERAL ELECTRIC | EMCO3768 | Arco B3S15053 / Cabezal 122662HL0 | EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C | 312 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Cristy yahidibi farrufia renteria
Se pone en funcionamiento aire acondicionado de habitación 542 | 2020-07-30 11:41:17 |  | 2021-01-06 08:37:43 | 2021-01-06 08:40:02 | no prende y se necesita hospitalizar niño para tratamiento de Qt | aire acondicionado habitacion de pediatria 542 | alta | [5 empty] | HEMATO - ONCOLOGÍA |  |  |  | Elizabeth Caro Orejuela | jesicA AMAYA
SE PONE BOMBILLO NUEVO PARA LAMPARA DE TECHO DE VESTIER DE SALA DE OPERACIONES | 2020-07-29 16:13:33 |  | 2020-08-04 09:17:08 | 2020-11-26 14:57:19 | SE NECESITA CAMBIO DE BOMBILLO EN EL VESTIER MASCULINO DE QUIROFANO NORTE | CAMBIO DE BOMBILLO | alta | [5 empty] | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | Elizabeth Tulcanez | jesicA AMAYA
| 2020-07-29 16:03:30 |  | 2020-07-29 17:43:35 |  | al momento de la cirugía se evidencia de que la fuente de luz no enciende | fuente de luz stryker no enciende | alta | STRYKER |  | O6L045874 | FUENTE DE LUZ | 2257 | QUIROFANO CENTRAL |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ
lampara cielitica quirofano # 9 uno de sus satelites no enciende. SE REVISA BOMBILLO QUE SE ENCUENTRA DAÑADO, SE PROCEDE A HACER EL CAMBIO Y AJUSTAR CONEXIONES DE PORTA BOMBILLO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN CORRECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | 2020-07-29 16:00:14 |  | 2020-07-29 17:43:01 | 2020-08-06 09:04:18 | lamapara cielitica quirofano # 9 uno de sus satelites no enciende | LAMPARA CIELIICA | alta | BERCHTOLD | EMCO1989 | 2370G04-C12094-095 | LAMPARA CIELITICA | 438 | QUIROFANO 9 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
se reporta nuevamente satélite de lampara cielitica quierofano 8 dañada, la reparación dura un día, se revisa se deja bien pero al día siguiente falla, quizás por obsolescencia del equipo. SE REALIZA VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO, SE REALIZA MODIFICACION DE CONTACTOS INSTALANDO CABLE DE Tº DIRECTO DE BOMBILLO A FUENTE AC 24V | 2020-07-29 08:59:11 |  | 2020-07-29 16:41:22 | 2020-08-06 10:36:17 | se reporta nuevamente satélite de lampara cielitica quierofano 8 dañada, la reparación dura un día, se revisa se deja bien pero al día siguiente falla, quizás por obsolescencia del equipo | lampara cielitica | alta | BERCHTOLD | SIN CODIGO | 2370N29-B10921-20 | LAMPARA CIELITICA | 437 | QUIROFANO 8 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE PANTALLA TEMPORALMENTE DE EQUIPO SERIE: JM-75001722, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS. | 2020-07-22 09:15:35 | 2020-07-23 00:00:00 | 2020-07-22 12:25:11 | 2020-09-29 16:01:07 | EL MONITOR MINDRAY SUFRIO SE LE CAYO AL ANESTESIOLOGO OCASIONANDO DAÑO EN LA PANTALLA Y TAPA LATERAL IZQUIERDA, SE VERIFICO FUNCIONAMIENTO Y APARENTEMENTE SE ENCUENTRA BIEN | DAÑO MONITOR MULTIPARAMETROS | alta | MINDRAY | EMCO3928 | JM-75001724 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 614 | QUIROFANO 8 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | MINDRAY | EMCO3928 | JM-75001724 | MONITOR MULTIPARAMETROS
SE DA CIERRE AL RETRO YA QUE SE CONVERSÓ CON EL PROVEEDOR Y NO SE PUEDE CAMBIAR EL BRAZALETE. EL EQUIPO QUEDA EN FUNCIONAMIENTO | 2020-07-21 11:18:03 |  | 2020-07-23 15:25:52 | 2020-10-08 09:40:58 | REVISAR TENSIOMÉTRO DIGITAL REALIZA LECTURAS ERRADAS | TENSIOMETRO DIGITAL BANCO DE SANGRE | media | HOMELIFE | EMCO4808 | 1911207010388 | TENSIOMETRO DIGITAL | 3973 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | HOMELIFE | EMC04808 | 1911207010388 | TENSIOMETRO DIGITAL
LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONECTORES PANTALLA, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. SE RECOMIENDA CAMBIO DE BATERIA Y SENSOR 02, SE DEBE REALIZAR RENAJE DE TRAMPA DE AGUA | 2020-07-21 09:45:53 |  | 2020-07-21 12:56:48 | 2020-07-29 10:04:44 | maquina de anestesia presenta daño en su display al momento de hacer el check list la maquina no pasa. | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | alta | DRAGER | EMCO3031 | ASAL-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 472 | QUIROFANO NEURO |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZA AJUSTE DE CONECTOR ECG EN TARJETA PRINCIPAL | 2020-07-17 08:47:00 |  | 2020-07-17 09:51:39 | 2020-07-23 15:09:05 | interferencia en el trazado de ECG | Monitor signos vitales | media | NIHON KOHDEN | EMCO0875 | 01270 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 641 | QUIROFANO RCP |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE BASE DEL ABSORBEDOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE, SE VERIFICAN PRUEBAS DE DISTENSIBILIDAD Y FUGAS. EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO. REQUIERE CAMBIO DE SENSOR Y MANGUERAS DE FLUJO. | 2020-07-15 14:49:35 |  | 2020-07-15 15:54:29 | 2020-07-23 14:27:44 | Daño de soporte de bolsa de maquina de anestesia space lab, ocasionando fuga en el equipo | Daño soporte de bolsa | alta | SPACELABS HEALTHCARE | EMCO0316 | 0180707 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2058 | ENDOSCOPIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SATELITE SIN FUNCIONAR. SE REALIZA REPARACIÓN DE SOCKET. PORTABOMBILLO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE. | 2020-07-07 11:43:03 |  |  | 2020-07-17 10:23:54 | socket cielitica sala 2 dañado | socket cielitica | media | BERCHTOLD | EMCO0378 | 2370N29 - E13249 | LAMPARA CIELITICA | 428 | QUIROFANO 2 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
EQUIPO NO FUNCIONAL EN DOS SATELITES, SE REALIZA REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PORTABOMBILLO E INSTALACIÓN DE SOCKET SUNIMISTRADO POR EL CLIENTE. SE DEJA FUNCIONANDO SOLO UN SATELITE | 2020-07-07 09:12:28 |  |  | 2020-07-16 08:58:45 | daño en el soquer de la mapara cielitica sala 2 - s.o.p 4 piso | daño lampara cielitica | alta | BERCHTOLD | EMCO0330 | 2370N29 - E13251 | LAMPARA CIELITICA | 429 | QUIROFANO 2 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZA AJUSTE DE TORNILLERIA, MOVIMIENTOS Y DE FRENOS, EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE. | 2020-07-03 10:23:06 |  |  | 2020-07-23 10:43:58 | SATELITE DE LAMPARA CIELITICA DE PARTOS PRESENTA UN MOVIIENTO CONSTANTE | CIELITICA PARTOS | media | BRANDON MEDICAL | EMCO3771 | 81291 | LAMPARA CIELITICA | 2064 | QUIROFANO DE PARTOS |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZA RESET DE TARJETA VENTILADOR | 2020-07-03 10:20:45 |  |  | 2020-07-16 15:15:21 | al momento de hacer el chekc list, se encuentra error en maquina de anestesia, equipo inoperante MAQUINA DE ANESTESIA PENLON EMCO3701 | fallo en ventilador de maquina de anestesia | alta | PENLON | EMCO3701 | SP20814-17 | MAQUINA DE ANESTESIA | 479 | QUIROFANO 1-OTORRINO |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, AJUSTES CORRESPONDIENTES PRUEBA DE FUGAS NEGATIVAS Y PRUEBAS OPERATIVAS APROBADAS SATISFACTORIAMENTE. | 2020-06-30 08:55:17 | 2020-07-24 09:15:18 |  | 2020-09-09 08:44:46 | fuga positiva en el gasstroscopio | gastroscopio | alta | FUJIFILM | 861746 | 7G361K132 | VIDEOGASTROSCOPIO | 3869 | ENDOSCOPIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO REQUIERE INSTALACIÓN DE FILTRO AZUL PARA LUZ, SE ENTREGA EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2020-06-12 17:42:54 | 2020-06-17 00:00:00 |  | 2020-07-03 09:46:18 | El microscopio no enfoca bien, entonces no permite visualizar los leucocitos para conteo, además la luz es demasiado amarilla lo que tambien dificulta la observación | Microscopio | media | ZEISS | 205625 - EMCO0959 | SIN SERIAL | MICROSCOPIO | 511 | HEMOCENTRO |  |  | Aura María García Caicedo | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo
SE REALIZA CAMBIO DE CONECTOR (MACHO HEMBRA) FUENTE DE PODER, EQUIPO EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 2020-06-01 11:36:22 | 2020-06-02 00:00:00 |  | 2020-07-16 15:17:21 | NO FUNCIONA EL FUELLE SE LE PROGRAMA UN VOLUMEN Y NO ESTA BAJANDO EN LA PARTE DE VENTILACION PROGRAMADAAL PARECER SE DEBE A FLUJO ALTOS DE LOS GASES MEDICINALES SE VERIFICO LAS CONEXIONES Y ESTA BIEN,TAMBIEN ESTA PRESENTADO FUGA SE REALIZA PRUEBA DE FORMA MANUAL Y EL FUELLE SE CAE, ADICIONALMENTE SE OBSERVO QUE LA PARTE DEL SENSOR DE FLUJO SALE UN CABLE QUE SE COMUCICA CON EL MODULO VENTILATORIO SE ENCUENTRA DAÑADO | MAQUINA DE ANESTESIA FUERA DE SERVICIO | alta | PENLON | EMCO3701 | SP20814-17 | MAQUINA DE ANESTESIA | 479 | QUIROFANO 10 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | PENLON | EMCO3071 | SP2081417 | MAQUINA DE ANESTESIA
EQUIPO PENDIENTE POR DAR DE BAJA. SE DEBE SACAR DEL SERVICIO. | 2020-04-08 09:52:48 |  | 2020-09-29 10:24:23 | 2020-12-21 09:25:25 | TENSIOMÉTRO DIGITAL SE ENCUENTRA CON EL CABLE CARGADOR AVERIADO Y EL BRAZALETE. | TENSIOMETRO DIGITAL BANCO DE SANGRE | media | OMRON | K04426 | 20131205023LG | TENSIOMETRO DIGITAL | 2335 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | OMRON | K04433 | 20131205023LG | TENSIOMETRO DIGITAL
SE REALIZA INSPECCIÓN, INDICA ERROR 91, SE REALIZA CONSULTA AL MANUAL DE USUARIO Y SE APLICA LA SOLUCION ADECUADA PARA EL PROBLEMA. (RESET_RED) | 2020-03-26 10:10:14 | 2020-03-26 00:00:00 |  | 2020-05-14 02:59:32 | No funciona la centrífuga de tubos, saca la alarma "sensor-error 91" e "imbalance". Se requiere de manera URGENTE pues como saben la otra centrífuga está en su poder y no hay forma de resover NINGUN PEDIDO DE SANGRE sin esto | Daño centrifuga URGENTE!!!!! | alta | BOECO | EMCO3244 | 116 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 158 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | BOECO | EMCO3244 | 116 | CENTRIFUGA REFRIGERADA
SE REALIZA LIMPIEZA SENSOR DE NIVEL DE AGUA, AJUSTE DE CONEXIONES, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO | 2020-03-26 10:06:36 | 2020-03-26 00:00:00 |  | 2020-05-14 09:03:09 | El descongelador de plasma no arranca ya que saca una alarma, sin esto no se pueden despachar pedidos de plasma y crioprecipitados por tal se requiere de manera URGENTE. Saca la alarma "low water" y "leak". Sin embargo tiene agua y no presenta ninguna fuga. Además aparece una temperatura que no es real | Daño descongelador de plasma | alta | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 175 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA
acorde a mantenimiento preventivo 1001 equipo se encuentra operativo, se procede a cerrar la orden | 2020-03-07 15:31:09 |  |  | 2022-11-29 08:08:53 | Módulo de analizador de gases de monitor no sensa la capnografía del paciente. Cuando detecta genera un onda errónea. Serie del módulo: A035A000121 | Analizador de gases no funciona | alta | BIOLIGHT | EMCO3774 | A044E002926 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 616 | QUIROFANO 4 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | BIOLIGHT | EMCO3774 | A044E002926 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA DE CONTROL NIBP | 2020-03-07 15:27:04 | 2020-03-10 00:00:00 |  | 2020-07-13 14:51:43 | Módulo de monitor BLT no funciona el NIBP. No insufla. Se cambió brazalete pero no se soluciona el problema. Serie de módulo:A050A000789 | NIBP no funciona | alta | BIOLIGHT | EMCO3774 | A044E002926 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 616 | QUIROFANO 4 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo | 2020-03-10 |  | BIOLIGHT | EMCO3774 | A044E002926 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
DE ACUERDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EL 14 DE JULIO, EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO | 2020-03-07 15:23:50 |  |  | 2020-10-13 16:03:01 | La presión no invasiva del monitor o funciona. El equipo insufla hasta 200 mmHg cuando empieza a desinflar, se detiene inmediatamente. Se cambio brazalete, sigue sin funcionar. Mensaje en el monitor dice "medición fallida". | NIBP no funciona | alta | BIOCARE | EMCO4342 | C318110353 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 854 | QUIROFANO 4- URGENCIAS |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | BIOCARE | EMCO4342 | C318110353 | Monitor de signos vitales + IBP +co2
SE CIERRA EL TICKET, CON EL RETRO 17558 | 2020-03-06 15:49:25 |  |  | 2020-07-13 15:06:16 | EL DESCONGELADOR PRESENTA ALARMA DE NO TENER AGUA PESE A QUE ESTÁ AL LÍMITE, SE LE CAMBIÓ Y AÚN ASÍ NO FUNCIONA. SE REQUIERE DE MANERA URGENTE PARA ATENDER LOS PEDIDOS DE PLASMA Y CRÍO DE LAS ÁREAS. | DESCONGELADOR DE PLASMA EN SERVICIO TRANSFUSIONAL | alta | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 175 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA
SE HACE ENTREGA DE LA MESA DE CIRUGIA AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIETNO | 2020-03-04 09:44:06 |  |  | 2020-12-09 13:58:34 | base de soporte(tapas) de mesa de cirugía mindray se encuentran doblas en mal estado y no permite realizar los distintos movimientos de la mesa, la mesa se saca del servicio y queda inhabilitada en el momento. | daño mesa de cirugia | alta | MINDRAY | EMCO4448 | 29-91001585 | MESA DE CIRUGIA | 1869 | QUIROFANO 2 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | MINDRAY | EMCO4448 | 29-91001585 | MESA DE CIRUGIA
SE REALIZA CAMBIO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA REF 56431 SRO7701 PARA CENTRIFUGA SORVALL MOD RC3BP, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS CON EQUIPO PATRON DANDO COMO RESULTADO 3812 RPM, SE ENTREGA EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES FISICAS Y OPERATIVAS, SE ENTREGA INSTALADA EN EL SITIO DE TRABAJO OPERANDO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE. | 2020-03-03 15:40:57 | 2020-04-24 00:00:00 |  | 2020-09-30 10:57:42 | La centrifuga de piso Sorvall, el día sábado en horas de la noche presento una falla ( corto ) se apaga y desconecta de inmediato | CENTRIFUGA REFRIGERADA DEL HEMOCENTRO | alta | SORVALL |  | 9907374 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 159 | HEMOCENTRO |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo | 2020-03-24 |  | SORVALL |  | 9907374 | CENTRIFUGA REFRIGERADA
SE INSTALA SENSOR DE SATURACIÓN NUEVO. | 2020-03-02 08:29:07 | 2020-03-02 00:00:00 |  | 2020-03-02 11:06:44 | (CONSULTORIO 1) NO REALIZA TOMA DE PRESIÓN ARTERIAL Y EL SATURADOR DE OXIGENO ESTÁ EN MAL ESTADO | REVISIÓN DE MONITOR | media | SPACELABS | EMCO0373 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 2381 | PEDIATRIA URGENCIAS |  | 0 |  | Dayana Raigosa Gil | Dayana Raigosa Gil |  |  | SPACELABS | EMCO0373 |  | MONITOR DE SIGNOS VITALES
La trazabilidad de este ticket s registro por medio de correctivo general, por lo tanto se procede a cierre | 2020-02-27 11:50:35 |  |  | 2021-04-05 09:28:11 | el equipo al momento de conectarse se observa la imagen rosa y constante interferencia. el equipo se deja fuera de servicio | Imagen obtenido de color rosa y con interferencia | alta | FUJIFILM |  | 1G374K046 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO | 1847 | ENDOSCOPIA |  |  |  | Cristy yahidibi farrufia renteria | Cristy yahidibi farrufia renteria |  |  | FUJIFILM |  | 1G374K046 | VIDEOGASTROSCOPIO PEDIATRICO
SE CIERRA TICKER POR RETRO60900 EL EQUIPO FUE ENTREGADO AL SERVICIO EN OPTIMAS CONDICIONES EL 23/08/2021 | 2020-02-25 13:35:56 | 2020-03-19 00:00:00 |  | 2021-08-27 14:37:17 | Maquina de anestesia le hace falta el sensor de flujo | Sensor de flujo | alta | DRAGER | EMCO3782 | ASFF - 0198 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1909 | QUIROFANO 7 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | DRAGER | EMC03782 | ASFF - 0198 | MAQUINA DE ANESTESIA
SE REALIZA ENTREGA DEL SENSOR DE FLUJO NUEVO PARA INSTALACION EN LA MAQUINA | 2020-02-25 13:35:03 |  |  | 2020-09-30 17:43:31 | Maquina de anestesia no sensa el volumen minuto, ni le volumen tidal. Sensor de flujo dañado | Sensor de flujo | alta | DRAGER | EMCO0216 | ARXJ-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA | 466 | QUIROFANO URGENCIAS |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | DRAGER | EMCO0216 | ARXJ-0010 | MAQUINA DE ANESTESIA
| 2020-02-25 13:30:21 |  |  |  | El equipo genera mucho ruido al ser conectado. Tampoco mide la capnografía. Se cambio la trampa de agua pero son usadas | Ruido en equipo | alta | DRAGER |  | ASFF-0075 | ANALIZADOR DE GASES | 1921 | QUIROFANO 6 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ |  |  |  | DRAGER |  | ASFF-0075 | ANALIZADOR DE GASES
SE REALIZA CAMBIO DE TARJETA REM SUMINISTRADO POR EL CLIENTE | 2020-02-25 13:28:38 | 2020-03-11 00:00:00 |  | 2020-05-13 03:42:48 | Equipo no detecta la placa de retorno del electrobisturí | Electrodo de retorno | alta | MEDTRONIC COVIDIEN |  | Z5E4322B | ELECTROBISTURI | 2041 | QUIROFANO 2 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo | 2020-03-11 |  | VALLEYLAB |  | Z5E4322B | ELECTROBISTURI
DE ACUERDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO, SE CIERRA EL PRESENTE TICKET. | 2020-02-25 13:25:47 |  |  | 2022-01-06 08:12:26 | Conector de saturación de oxigeno le falta tuera de ajuste | Conector SPO2 | media | DRAGER | EMCO3950 | VTSJJ0106 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 717 | QUIROFANO 6 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | DRAGER | EMCO3950 | VTSJJ0106 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
DE ACUERDO AL RETRO 18898, EL EQUIPO SE ENCUENTRA OK. SE CIERRA ORDEN | 2020-02-25 13:24:26 |  |  | 2020-12-21 16:06:43 | Conector del sensor de saturación de oxigeno le falta tuerca de ajuste | Conector SPO2 | media | DRAGER | EMCO3945 | VTSKA0162 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 719 | QUIROFANO 4 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | DRAGER | EMCO3945 | VTSKA0162 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
se cierra orden de trabajo debido a que el equipo en el 02/11/2023 se realizo reparación y entrega al servicio funcionando, revisar hoja de vida del equipo (Se relaciona resolución Nº2023 en la cual se envió a reparación el equipo mencionado directamente a fabrica, el equipo ya se encuentra operativo en el servicio y nos encontramos en espera del reporte de reparación.) | 2020-02-10 14:44:29 | 2020-02-13 00:00:00 |  | 2024-05-15 14:02:18 | El equipo solo prende el botón de encendido. Se hizo cambio de tres cables de poder para verificar su funcionamiento. | Electrobisturi no enciende | media | MEGADYNE | EMCO3721 | 144488001 | ELECTROBISTURI | 244 | QUIROFANO 2 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | ingeniero mantenimiento | 2020-02-13 |  | MEGADYNE | EMCO3721 | 144488001 | ELECTROBISTURI
SE RECTIFICAN LOS PINES DE LOS TRANSISTORES, SE EFECTÚAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y EL EQUIPO RESPONDE CORRECTAMENTE. | 2020-02-06 10:14:46 | 2020-02-12 00:00:00 |  | 2020-03-05 01:41:29 | electrobisturi force 10 no detecta la placa, se realizaron distintas pruebas con diferentes placas y no detecta el cambio cuando están puestas.. | no detecta placa | media | MEDTRONIC COVIDIEN |  | Z5E4322B | ELECTROBISTURI | 2041 | QUIROFANO 2 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Administrador Principal |  |  | VALLEYLAB |  | Z5E4322B | ELECTROBISTURI
SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACION FUNCIONAL ENCONTRANDOSE FUGA EN EL SISTE. SE PROCEDE A REALIZAR EL RESPECTIVO AJUSTE EN EL BRAZO DE COLOCACIÓN DEL BALON ELIMINANDO FUGA Y DEJANDO EL SISTEMA NEUMATICO DENTRO DE LOS VALORES PERMITIDOS DE ERROR. PRUEBAS DE FUGAS, COMPLIANCE Y CALIBRACIÓN DE PEEP EXISTOSAS | 2020-02-06 10:10:12 | 2020-02-08 00:00:00 |  | 2020-03-05 01:41:01 | Al momento de hacer el chequeo, maquina de anestesia presenta fuga , se realizo ajuste de mangueras, limpieza de canister ,cambio de manguera, ajuste de valvulas y la maquina presenta fuga de sistema y fuga del ventilador | Maquina con fugas | alta | DRAGER | EMCO3782 | ASFF - 0198 | MAQUINA DE ANESTESIA | 1909 | ENDOSCOPIA |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Administrador Principal |  |  | DRAGER | EMC03782 | ASFF - 0198 | MAQUINA DE ANESTESIA
SE REALIZO INSPECCIÓN VISUAL Y VERIFICACIÓN FUNCIONAL DE MODOS MONOPLAR Y BIPOLAR CON RESPECTIVOS PEDALES Y EN DIFERENTES CANALES A Y B, CON LAPICES Y PINZAS. SE REALIZAN PRUEBAS OBTENIENDO RESULTADOS ADECUADOS. EQUIPO FÍSICA Y FUNCIONAL MENTE OK | 2020-02-06 10:04:51 | 2020-02-08 00:00:00 |  | 2020-07-02 02:47:46 | ELECTROBISTURI PRESENTA INCONVENIENTES CON EL PEDAL BIPOLAR, SE REALIZARON PRUEBAS CON EL PEDAL Y CON LA PIEZA DE MANO Y EL EQUIPO NO ARRANCO, ESTOS MISMOS ACCESORIOS SE PROBARON CON OTRO ELECTROBISTURI Y FUNCIONO CORRECTAMENTE | BIPOLAR ELECTROBISTURI | media | MEGADYNE | EMCO3720 | 144470001 | ELECTROBISTURI | 247 | QUIROFANO 2 URGENCIAS |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Administrador Principal |  |  | MEGADYNE | EMCO3720 | 144470001 | ELECTROBISTURI
SE INSTALA MOTOR Y NO FUNCIONA, REQUIERE REVISION DE COLECTOR Y BOBINADO DE MOTOR. SE REALIZA REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRONICA, CAMBIO DE SENSOR DE VELOCIDAD, REPARACIÓN TOTAL DE MOTOR, COLECTOR, BOBINA DE CAMPO, SE REVISAN CONDICIONES FISICAS DEL EQUIPO, SE INSTALA MOTOR, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON TACOMETRO, LIMPIEZA DE CARCASA CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 2020-02-04 08:19:16 | 2020-02-19 05:21:11 |  | 2020-07-03 09:12:25 | Centrífuga del hemocentro deja de funcionar después de daño en el transformador de energía. Se trae al servicio transfusional para arreglo. | Daño centrífuga hemocentro | media | CLAY ADAMS | EMCO0412 | 4260009 | CENTRIFUGA DE MESA | 157 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo | 2020-02-05 |  | CLAY ADAMS | EMCO0412 | 4260009 | CENTRIFUGA DE MESA
SE REALIZO LA INSTALCIÓN DE LOS TIRISTORES CONR EFERENCIA Q4015L5 REEMPLAZA AL Q4008R4 Y EL BT137 REEMPLAZA AL Q6025L6. SE EFECTUARON PRUEBAS FUNCINOALES,MOTORES BOMBA DE AGUA Y ROTACIÓN, CALENTADOR AGUA RESISTENCIAS FUNCIONANDO CORRECTAMENTE, SE ENTREGA EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMETNE. SE RECOMIENDA MANTENER NIVELD E AGUA A C CMS MINIMO POR ENCIMA TORNILLOS LATERALES, NO DEJAR BAJO NIVEL DE AGUA. | 2020-01-31 09:52:10 | 2020-02-05 00:00:00 |  | 2020-03-06 04:40:10 | el descongelador no es entregado a satisfacción, puesto que al encenderse la temperatura no sube a los 37°C que requiere, está llegando a un máximo de 25°C. Por favor revisar de manera urgente, ya que de esto depende el despacho de plasmas y crios a los servicios | Daño descongelador de plasma | alta | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 175 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Administrador Principal | 2020-02-05 |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA
Se realizan pruebas funcionales finales después del correctivo y el equipo responde correctamente sin emisión de alarma. El equipo queda en condiciones físicas y funcionales correctas. | 2020-01-30 10:58:12 | 2020-01-31 07:48:35 |  | 2020-01-31 08:30:41 | El descongelador presenta alarma de no tener agua pese a que está al límite, se le cambió y aún así no funciona. Se requiere de manera urgente para atender los pedidos de plasma y crío de las áreas | No funcionamiento del descongelador | alta | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA | 175 | BANCO DE SANGRE |  |  | Sysmed Huv | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Sysmed Huv |  |  | CYTOTHERM-OR | EMCO3703 | 150524 | DESCONGELADOR DE PLASMA
SE CIERRA TICKET SIN SOPORTES | 2020-01-30 08:19:03 |  |  | 2021-01-15 14:32:16 | La centrífuga presenta fallas intermitentes desde hace varios días, saca alarma y no funciona, luego vuelve a funcionar | Falla en la centrífuga del servicio transfusional | media | BOECO | EMCO3244 | 116 | CENTRIFUGA REFRIGERADA | 158 | BANCO DE SANGRE |  |  |  | COORDINACIÓN BANCO DE SANGRE | Aura María García Caicedo |  |  | BOECO | EMCO3244 | 116 | CENTRIFUGA REFRIGERADA
Se cierra orden, equipo se recomienda dar de baja, su vida útil ha culminado y se realizo instalación de nuevas lámparas | 2020-01-26 10:01:24 | 2020-01-28 08:15:37 |  | 2024-05-15 14:18:32 | Se realiza cambio de 3 bombillos en lámpara cielitica y todos fueron quemado inmediatamente. Lampara constantemente presenta fallas | Daño en lámpara | alta | ST FRANCIS |  | SFC10D0204 | LAMPARA CIELITICA | 1996 | QUIROFANO 1- NEURO |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | ingeniero mantenimiento | 2020-01-28 |  | ST FRANCIS |  | SFC10D0204 | LAMPARA CIELITICA
El equipo fue dado de baja debido a los fallos presentados en diferentes componentes del equipo. | 2020-01-16 10:38:58 |  |  | 2025-05-12 09:02:09 | Maquina de anestesia presenta fugas, Esta sin absorbedor porque este se entrego anteriormente a Sysmed para revisarlo con otra maquina. | Maquina con fugas | alta | DRAGER | EMCO3027 | ASAL-0011 | MAQUINA DE ANESTESIA | 468 | QUIROFANO 1 |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | CESAR AUGUSTO MOLANO VALDERRAMA |  |  | DRAGER | EMCO3027 | ASAL - 0011 | MAQUINA DE ANESTESIA
nr | 2020-01-16 10:33:28 |  |  | 2020-07-29 16:40:20 | lampara cielitica no enciende, se realizo cambio de bombillo y aun asi no eniende se solicita servicio técnico para lampara | lampara cielitica | media | BERCHTOLD | SIN CODIGO | 2370N29-B10921-20 | LAMPARA CIELITICA | 437 | QUIROFANO 2 OTORRINO |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | BERCHTOLD | SIN CODIGO | 2370N29 - B10921 - 20 | LAMPARA CIELITICA
SE CIERRA CON EL TICKET 341 CON RETRO 19989 YA QUE EL PRESENTE TICKET ES ANTIGUO. | 2020-01-15 09:00:27 | 2020-03-19 00:00:00 |  | 2021-02-10 10:59:33 | La máquina de anestesia presenta fugas cuando se realiza la prueba, principalmente en conector del balón. No lleva tapón para el sensor de oxigeno porque se dejó en la máquina de cambio en urgencias 1. Se lleva a taller de Sysmed para su revisión | Fugas en máquina | alta | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA | 2338 | QUIROFANO 1- URGENCIAS |  |  |  | LAURA ESCOBAR GOMEZ | Aura María García Caicedo |  |  | DRAGER | EMCO0297 | ARUM0112 | MAQUINA DE ANESTESIA
SE INSTALA PINZA Y EXTENSION, Y EL EQUIPO QUEDA EN BEUNAS CONDICIONES | 2019-10-01 17:01:02 | 2019-10-01 18:07:40 |  | 2019-10-01 18:15:38 | Favor revisar saturador de oxígeno que se encuentra fallando | Falla saturador de oxigeno | baja | MEDIANA | EMCO3468 | A133749LF-114611090003 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | 593 |  |  | 0 |  | Administrador Principal | Administrador Principal | 2019-10-01 |  | MEDIANA | EMCO3468 | A133749LF-114611090003 | MONITOR DE SIGNOS VITALES
SE ENTREGA BRAZALETE NUEVO Y SE HACEN RECOMENDACIONES RESPECTO AL USO Y CUIDADO DEL EQUIPO | 2019-09-14 09:44:21 | 2019-09-26 07:51:07 |  | 2019-09-26 07:52:20 | EL EQUIPO QUEDA FUERA DE SERVICIO Y SE REPORTA A MANTENIMIENTO PORQUE AL MEDIR PRESIÓN DICE FUGA DE AIRE | EQUIPO FUERA DE SERVICIO | media | BIOLIGHT | EMCO4449 | M012A004827 | Monitor de signos vitales | 839 | CIRUGIA MUJERES | JENNIFER AÑASCO | 232 |  | Administrador Principal | Administrador Principal |  |  | BIOLIGHT | EMCO4449 | M012A004827 | Monitor de signos vitales NEO
El ingeniero James Osorio de la empresa Alcon retira la fuente de poder con serie C0729J0015, e instala la fuente de poder con serie 200806050050 C8505H0184 | 2019-08-13 15:08:43 | 2019-08-16 08:48:12 |  | 2019-08-21 08:50:53 | el equipo quedo fuera de servicio, no enciende y se bloquea el pedal | laser fuera de servicio | alta | ALCON | EMCO3379 | 1101970601X | LASER OFTALMOLOGICO | 1968 | QUIROFANO OFTALMOLOGIA |  |  |  | Administrador Principal | Administrador Principal | 2019-08-14 |  | ALCON | EMCO3379 | 1101970601X | SISTEMA DE VITRECTOMIA LASER PUREPOINT